2021.XLS | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 204307 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/10/2022 LA CASSETTE NE CHARGE PLUS , MISE EN PLACE DE LA PIN DU BAS DE LA DOCKING STATION.¦SYSTEME FONCTIONNE |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-11-02 | 22766809
2021.XLS | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 204311 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MERCI DE REPRENDRE EN ERGO FRM N° 2021-1426 + COUSSIN VISCO N° 51007 + REPOSE JAMBES G. MR MERCIER (ETAIT A LA CHAMBRE 2003) N'EN A PLUS BESOIN. COUSSIN + HOUSSE DECHIRES SUR LE COTE | ML 13/10/22 RETOUR A L'ATELIER ML 24/10/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-1426 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L48 | ACTION 4 | INVACARE | 21F05004951 | ML 13/10/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-02
2021.XLS | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 204264 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR SERAIT-IL POSSIBLE DE REMETTRE CET ECG A L'HEURE ? NOUS AURIONS EGALEMENT BESOIN QU'UNE ATTESTATION SOIT ETABLIE JUSTIFIANT QUE JUSQU'A AUJOURD'HUI, UN DECALAGE DE X MINUTES ETAIT PRESENT SUR LES ECG IMPRIMES ET QUE LA CORRECTION A ETE FAITE, MERC | IF 18/10/2022 MISE A L'HEURE ELECTROCARDIOGRAPHE LE 18/10/2022 A 15H25 |  |  | 2021-0643 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156812 |  |  |  |  | 0 | MARGUET | 4681 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-01
2021.XLS | 2022-10-07 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 204069 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PAS A L'ALLUMAGE MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 UF5110 | OS07/10/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH18/10/2022 NEBULISATEUR FONCTIONNEL - MISE A DISPOSITION DU SERVICE OS21/10/2022 RENDU A VELLA. |  |  | 2021-1365 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-44 | OS07/10/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/10/2022 RENDU A VELLA. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-28
2021.XLS | 2022-10-07 | 2023-02-14 | 2023-02-24 | 204071 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE AFFICHE "BUZZER ERROR 52-0004 QUAND ON L'ALLUME. POUVEZ-VOUS L'ENVOYER EN REPARATION SVP. | OS07/10/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH14/10/2022 BUZZER ERROR 52-0004 - ENVOI SAV OS22/02/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN° 3279062 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB24/02/2023 PRESTATION DE MAINTENANCE |  |  | 2021-0180 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817636 | OS07/10/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/02/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN° 3279062 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/03/2023 RENDU A MADAME LAMBERT. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-10-28
2021.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 204015 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMPRIMANTE DE LA SALLE D'ECHOGRAPHIE NUMERO 1 CHANGEE RECEMMENT N'IMPRIME PAS EN COULEUR MERCI DE VENIR VOIR POUR LES REGLAGES | MH11/10/2022 CHANGEMENT PARAMETRAGE IMPRIMANTE - IMPRIMANTE FONCTIONNELLE ET CONFORME | BS 2 080 |  | 2021-0047 | IMPRIMANTE | HL-L9310CDW | BROTHER | E77424H1F428310 |  |  |  |  | 0 | DANIEL | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-27
2021.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 204009 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/10/2022 BESOIN DE L'AET POUR LE PARAMETRAGE , PARAMETRAGE RESEAU (PACS & WORKLIST) EFFECTUE. ESSAIS OK |  |  | 2021-1253 | ECHOGRAPHE | ACUSON SEQUOIA | SIEMENS | 802996 |  | 629 | ECHOGRAPHE ACUSON SEQUOIA |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-10-27 | 22766809
2021.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204215 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 13.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-01V1 => RAPPORT N°N°63118-01-09 --- CONFORME |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2021.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204216 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 14.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-03V1 => RAPPORT N°N°63118-03-07 --- CONFORME |  |  | 2021-1322 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 200 | HETTICH | 0034724-05 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2021.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204214 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 15.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-04V1 => RAPPORT N°63118-04-01 --- CONFORME DE |  |  | 2021-0539 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CENTRY 103 | GILSON | 56433136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2021.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-21 | 203926 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME D'INSUFFLATION | OS05/10/2022 VIDEO GASTRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . IF 05/10/2022 PROBLEME D'INSUFFLATION , ENVOI EN REPARATION OS21/10/2022 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75323709 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 21 |  |  | 2021-0780 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101136 | OS05/10/2022 VIDEO GASTRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . OS21/10/2022 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75323709 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/10/2022 RENDU A EVA. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-10-26
2021.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2025-09-09 | 203982 | 100000275 | REFORME 275 | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR VOYANT REVISION CLE S'ALLUME ORANGE MERCI POUR VOTRE AIDE | NH 07.10.2022 VU AVEC SAV => NECESSITE ENVOI EN ATELIER NH 09.09.2025 MISE EN REFORME |  |  | 2021-0901 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | DUOMED | 200706918 |  | 600 | FLUIDO COMPACT - 2 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2022-10-26
2021.XLS | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 203836 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'IMPRIMANTE NE VEUT PAS IMPRIMER | IF 04/10/2022 INTERVENTION DE LA DSI OK | BS.2-080 |  | 2021-0047 | IMPRIMANTE | HL-L9310CDW | BROTHER | E77424H1F428310 |  |  |  |  | 0 | FERREIRA VITORINO | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-25
2021.XLS | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 2023-01-27 | 203720 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO HS (PLUS DE PROTECTION AU CENTRE DU CAPTEUR) | OS05/10/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/12/2022 CAPTEUR CASSE , ENVOI EN REOARATION IF 09/12/2022 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 09/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT |  |  | 2021-1078 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43156547 | OS05/10/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20095 ET COMMANDE B2/1251355 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/01/2023 RENDU |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-10-21
2021.XLS | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 2022-10-12 | 203645 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PLUS D EXTRACTION DE L AIR | AB 04/10/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 12/10/2022 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2021-0204 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G4 |  |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-20
2021.XLS | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 2022-10-12 | 203584 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | HS | AB 04/10/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 12/10/2022 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2021-0201 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G1 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-19
2021.XLS | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 203550 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MATERIEL DEFECTUEUX EST IL POSSIBLE DE NOUS EN DEPANNER. MERCI | OS28/09/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH29/09/2022 NEBULISATEUR FONCTIONNEL - REMONTAGE DE LA PIECE A L'INTERIEUR - MISE A DISPO DU SERVICE OS30/09/2022 RENDU. |  |  | 2021-1239 | NEBULISEUR | IN550 |  | R2006D502-43 | OS28/09/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | NIOBE | 7082 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-19
2021.XLS | 2022-09-28 | 2022-11-10 | 2023-01-13 | 203582 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MERCI DE BIEN VOULOIR PROCEDER A LA REPARATION DE CE BILIRUBINOMETRE DONT L'EMBOUT N'EST PLUS RETRACTABLE ET DONC NON FONCTIONNEL. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE. | OS30/09/2022 ANALYSEUR +CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 10/11/2022 PROBLEME EMBOUT RETRACTABLE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AVEC SUPPORT DE CHARGE + CORDON ALIM OS13/01/2023 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT |  |  | 2021-1048 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507192 | OS30/09/2022 ANALYSEUR +CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2023 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°F00781219 TRANSMIS AU TECH. OS03/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-10-19
2021.XLS | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 203854 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.09.2022 INTERVENTION N°06070 SELON MARCHE 21E055=> MP SELON LE PROTOCOL FOURNISSEUR / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-0250 | CRYOMICROTOME | HM 525 NX UV | MICROM | S21020040EP |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-18 | 696893
2021.XLS | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | 203438 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE | OS27/09/2022 VIDEO GASTRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE IF 27/09/2022 FUITE , ENVOI EN REPARATION OS12/10/2022 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75307003 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 13/10/2022 |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 | OS27/09/2022 VIDEO GASTRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . OS12/10/2022 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75307003 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-10-18
2021.XLS | 2022-09-26 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 203301 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SONICAID N 2021-1095 SONDE QUI CAPTE MAL MERCI | OS26/09/2022 DOPPLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH28/09/2022 SONDE QUI CAPTE MAL - DEMAMDE FAITE CONCERNANT L'ENVOIE A BIOMAT - EN ATTENTE D'INFOS COMPLEMENTAIRE MH05/10/2022 RENVOI CHEZ TIDALIUM --> TIDALIUM CHEZ TECHNI ORB BOULEVARD DE LA GARE 342 |  |  | 2021-1095 | SONDE DOPPLER | SD6 3MHZ | EDAN | SD60990016 | OS26/09/2022 DOPPLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/03/2023 RECEPTION D UNE SONDE NEUVE SUIVANT BLN°2300145 ET COMMANDE B2/1244794 COLIS EN BON ETAT SONDE A IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. | 251 | SD6-5 | DOPPLER FOETAL | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007865 | BIOMAT SAS | [5 empty] | 2022-10-15
2021.XLS | 2022-09-23 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 203240 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CODE ERREUR: 02040000 ALARME MESSAGE D'ERREUR CONTACTER SERVICE TECHNIQUE | IF 09/02/2023 CAPTEUR REMEMBRANER , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS17/02/2023 RENDU A ISA. |  |  | 2021-1010 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 BASIC | RADIOMETER | 393-500R1240N049 | OS17/02/2023 RENDU A ISA. |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-14
2021.XLS | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 203135 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | TIROIR BLOQUE | MH21/09/2022 TIROIR DEBLOQUER - REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0761 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S8 | GENERAL ELECTRIC | VS8806857 |  | 588 | VOLUSON S8 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-12
2021.XLS | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-04 | 203118 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA CAMERA AVAIT UNE IMAGE BLEU EN SALLE, 2EME ALLUMAGE UNE IMAGE VIOLETTE BALANCE DES BLANCS FAITES MAINTENANT IMAGE NOIR ET BLANC | NH 21.09.2022 DEMANDE DE PRET NH 23.09.2022 RECEPTION PRET BNF200030 NH 26.09.2022 PROBLEME D'IMAGE TOUJOURS PRESENT NH 27.09.2022 VU AVEC SAV => PROBLEME DE COMPATIBILITE AVEC COLONNE FLUO IF 28/09/2022 RETOUR TETE DE CAMERA => DONNER AU SERVICE POUR TE |  |  | 2021-0961 | TETE DE CAMERA SYNERGY ID - 4K | AR-3210-0033 | ARTHREX | BNJ200009 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2022-10-12
2021.XLS | 2022-09-19 | 2022-12-13 | 2023-02-23 | 203018 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ÉCRAN DE LA PCA ENDOMMAGE | OS19/09/2022 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB13/12/2022 DEFAUT CONSTATE ECRAN DE LA PCA ENDOMMAGE - RENVOIE SAV RB17/01/2023 RECEPTION DEVIS - ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 18/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS22/02/2023 RECEPTION D UNE PCA R |  |  | 2021-0849 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717015 | OS19/09/2022 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/02/2023 RECEPTION D UNE PCA REPARER SUIVANT BLN°2302636 ET COMMANDE B2/1268689 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009001 | SMD | [5 empty] | 2022-10-08
2021.XLS | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 202957 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/09/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 12/09/2022 |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-10-07 | 22766809
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-06 | 202903 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE / LES MOUVEMENTS X ET Y DE LA PLATINE SONT A |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 202850 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CABLE D'ALIMENTATION CASSE, DEPOSE AU BIOMED | OS15/09/2022 ECHOGRAPHE ALIMENTATION HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(APPAREIL SALE POUSSIEREUX) MH15/09/2022 ECHOGRAPHE HS - REMPLACEMENT DU CABLE D'ALIMENTATION - ECHOGRAPHE FONCTIONNEL ET NETTOYER |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 | OS15/09/2022 ECHOGRAPHE ALIMENTATION HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(APPAREIL SALE POUSSIEREUX) | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-06
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 202855 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE NOTE UN CODE ERROR. MERCI DE LA REPARER | OS156/09/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH16/09/2022 PAS DE DEFAUT CONSTATE - POUSSE SERINGUE FONCTIONNEL OS29/09/2022 RENDU. |  |  | 2021-0180 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817636 | OS156/09/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-06
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-06 | 202902 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME. |  |  | 2021-0978 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48751 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-10 | 202900 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 10.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE / 1 OCULAIRE SOUILLE --- MICROSCOPE CONFORME. |  |  | 2021-0756 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | AXIOSCOP 40 | ZEISS CARL | 3308000986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 202852 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-06 | 696893
2021.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-07 | 202901 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 07.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2021.XLS | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-27 | 204991 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27/10/2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => MISE A JOUR EN VERSION 5.2.1 FSCA 21-002 + REMPLACEMENT DU KIT 1 AN DE MAINTENANCE PREVENTIVE + CALIBRAGE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES => DM CONFORME LL 28/10/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-0701 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-02221 | [7 empty] | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-10-05 | 824155
2021.XLS | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 202716 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.09.2022 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2022/4291 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2021-0544 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PG5000 | GILSON | HB52414 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2022-10-04 | 4561236
2021.XLS | 2022-09-12 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 202662 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME LORS DES CALCUL DES VOLUMES | NH 29.09.2022 REMPLACEMENT RACCORD CAPTEUR DE DEBIT ABIME + COMMANDE POUR STOCK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-01
2021.XLS | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-29 | 202552 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2022 TURBINE NE FONCTIONNE PLUS , ENVOI EN REPARATION NH 15.09.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - TURBINE A IMMATRICULER OS28/09/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°12602-0922 ET CO |  |  | 2021-0750 | PIECE A MAIN DROITE | 5100-15-43 | STRYKER | BIO-01 | OS28/09/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°12602-0922 ET COMMANDE B2/1240550 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) OS29/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-09-29 | 22766809
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202376 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 1AN => DM CONFORME |  |  | 2021-0968 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0699 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 202402 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BATTERIE A CHANGER.MERCI. | NH 06.09.2022 BATTERIE DONNEE AU SERVICE |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-27
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202382 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 1AN => DM CONFORME |  |  | 2021-0969 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0736 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202379 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 1AN => DM CONFORME |  |  | 2021-0970 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0700 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202377 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 1AN => DM CONFORME |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 202371 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MP SELON MARCHE 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/09/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 16/09/2022 |  |  | 2021-0805 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0083 |  | 596 | PERSEUS A500 - 5 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202372 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0804 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0084 |  | 594 | PERSEUS A500 - 4 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202375 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0802 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0086 |  | 595 | PERSEUS A500 - 3 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-10-03 | 202373 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 06/09/2022 MARCHE SELON 22E007 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.10.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0806 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0085 |  | 597 | PERSEUS A500 - 6 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-27 | 22993538
2021.XLS | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 202318 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR MESURE DU GAZ O2 INDISPONIBLE SUR LE RESPIRATEUR MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 05/09/2022 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS, PASSAGE DE DRAGER => COMMANDE DE PIECES EN COURS IF 13/09/2022 RECEPTION RAPPORT => REMPLACEMENT DE LA PIAP HORS SERVICE + MP EFFECTUEE , DM CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | CIRIC | 7122 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-24
2021.XLS | 2022-09-01 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 202211 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POURRIEZ CET APPAREIL DE HOLTER NE S'ALLUME PLUS. POURRIEZ VOUS LE REPARER? MERCI | MH05/09/2022 RECEPTION DU DM - DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION MH06/09/2022 REMPLACEMENT PILE - DM NON FONCTIONNEL - RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - EN ATTENTE DEVIS OS04/10/2022 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT FEUILLE DE CONTROLE N°492 |  |  | 2021-0253 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ2012086A | OS04/10/2022 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT FEUILLE DE CONTROLE N°4928 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/10/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DUPUIS | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2022-09-22
2021.XLS | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 202218 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN DE REPORT NE S'ALLUME PAS URGENT | NH 01.09.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1364 | MONITEUR UHD4 4K 32" | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613478 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-22
2021.XLS | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 202152 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECHEC AUTO TEST RESPI MONAL SALLE DECHOCAGE 1 | NH 31.08.2022 REMISE EN PLACE DU MONNAL APPARTENANT AU SERVICE ET REPRISE DU PRET => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 | OBERT | 4588 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-21
2021.XLS | 2022-08-30 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 202119 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | TELECOMMANDE MAQUET NE FONCTIONNE PAS. | OS31/08/2022 TELECOMMANDE MAQUET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH06/09/2022 TELECOMMANDE HS - RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - REMPLACEMENT TELECOMMANDE N°BIO: 2016-0104 MIS EN POOL DE PRET MH07/09/2022 CONTACT PRESTATAIRE - DEMANDE FICHE RMA - EN ATTENTE |  |  | 2021-0085 | TELECOMMANDE | 1009.25A0 | GETINGE/MAQUET | 24495 | OS31/08/2022 TELECOMMANDE MAQUET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/02/2023 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE NEUVE SUIVANT NUMERO DE DOSSIER N°44334946 ET COMMANDE B2/1244179 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2022-09-20
2021.XLS | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 2022-10-27 | 202114 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, UNE PERFUSION DE CHIMIO A ETE PROGRAMMEE POUR UNE ADMINSITRATION D'2H PAR UNE IDE, LE PRODUIT A ETE ADMINISTRE EN 1H20 - | OS30/08/2022 POMPE A PERF+ ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 01/09/2022 POMPE DONNEE A COMMERCIAL ICU POUR EXPERTISE MATERIEL NH 12.09.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 13/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/10/2022 RECEPTION D UNE PO |  |  | 2021-0300 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419284 | OS30/08/2022 POMPE A PERF+ ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/10/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT RAPPORT N°62640071 ET COMMANDE B2/1240565 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( AUCUNE PANNE CONSTATER) |  |  |  | 0 | NOICY | 4538 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2022-09-20
2021.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 202074 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ÉTIQUETAGE A REFAIRE | OS30/08/2022 ETIQUETTE REFAIRE ET RENDU A MADAME BIRON. |  |  | 2021-1049 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507195 | OS30/08/2022 ETIQUETTE REFAIRE ET RENDU A MADAME BIRON. |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-20
2021.XLS | 2022-08-29 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 202021 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO : FAUX CONTACT | OS29/08/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.09.2022 REMPLACE PAR 2021-1052 => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1079 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01836144 | OS29/08/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-17
2021.XLS | 2022-08-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 201966 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 26/08/2022 RECEPTION DEVIS CQI 2022/264 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/10/2022 RECEPTION RAPPRT D'INTERVENTION CQI ANNUELLE |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2022-09-16 | 22993538
2021.XLS | 2022-08-26 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 201983 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 26/08/2022 RECEPTION DEVIS CQI 2022/266 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/10/2022 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION CQI ANNUELLE |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2022-09-16 | 22993538
2021.XLS | 2022-08-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 201972 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 26/08/2022 RECEPTION DEVIS CQI 2022/067 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/10/2022 RECEPTION RAPPRT D'INTERVENTION CQI ANNUELLE |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2022-09-16 | 22993538
2021.XLS | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 201691 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT NE MONTE PAS. | ML 22/08/22 LE LIT ETAIT EN SECURITE ( SYNCRONISTION DES MOTEURS OK ) + REMPLACEMENT DE LA TELECOMMANDE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0601 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0020 | ML 22/08/22 LE LIT ETAIT EN SECURITE ( SYNCRONISTION DES MOTEURS OK ) + REMPLACEMENT DE LA TELECOMMANDE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | DEMONGEOT | 5881 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-10
2021.XLS | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 201695 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CAPTEUR TOCO HS | OS22/08/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH23/08/2022 RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - CAPTEUR HS LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/12/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°17419 ET COMMANDE B2/1238089 COLIS EN BON |  |  | 2021-2354 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43146139 | OS22/08/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/12/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°17419 ET COMMANDE B2/1238089 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-09-10
2021.XLS | 2022-08-12 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | 201394 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PORT USB-C DU CHARGEUR DEFECTUEUX | OS12/08/2022 CHARGEUR DEPOSE A L ATELIER. RB23/01/2023 DEFAUT CONSTATE CHARGEUR HS + CALIBRAGE A FAIRE - RECEPTION DEVIS MAINTENANCE - EN ATTENTE DE VALIDATION DEVIS LL 01/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB10/02/2023 CALIBRAGE REALISER PAR LE PRES |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS12/08/2022 CHARGEUR DEPOSE A L ATELIER. OS22/02/2023 RECEPTION UN CHARGEUR NEUF SUIVANT BLN°SPS000917105 ET COMMANDE B2/1271346 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Préventive |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2022-09-02
2021.XLS | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 201367 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/08/2022 MESSAGE D'ERREUR OU D'ALARME : TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) , - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE CONDUCTIVITE INFERIEUR A 11 - REMPLACEMENT DES CLAPETS DE POMPE ACI |  |  | 2021-0891 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-09-02 | 22766809
2021.XLS | 2022-08-12 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 201393 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PORT USB-C DU CHARGEUR DEFECTUEUX | OS12/08/2022 CHARGEUR DEPOSE A L ATELIER. NH 06.04.2023 CHARGEUR REMPLACE ET DONNE AU SERVICE |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | OS12/08/2022 CHARGEUR DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-02
2021.XLS | 2022-08-09 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 201220 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH09/08/2022 RECEPTION DU DM - RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR INSPECTION ANNUELLE MH26/08/2022 RECEPTION DU DM BLN:75237860 - N°CS: 51796878 - REMPLACEMENT DES PIECES POUR LA MP, REMPLACEMENT DU BLOC SWITCH - DM CONFORME ET FONCTIONNEL - A REMETTRE EN SE |  |  | 2021-0784 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2124114 | OS26/08/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-08-30 | 873060
2021.XLS | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-12-16 | 201073 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MONITORING DES URGENCES (BOX LYS) NE SE TRANSMETS PLUS SUR LE LOGICIEL (TICKET GLPI FAIT EGALEMENT POUR VERIFICATION PRISE RESEAU). LE CABLE RESEAU ETAIT EMMELE ET ON AVAIT ROULE DESSUS. JE N'EN AI PAS D'AUTRE EN STOCK POUR LE CHANGER, MEME S'IL N'A PA | NH 05.08.2022 TICEKT GLPI 0094937 OS13/09/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL VUE AVEC NASSIM. IF 16/12/2022 TEST DE A L'ATELIER => RAS => REMPLACEMENT DU CABLE RJ45 => A TESTE PAR LE SERVICE AL 22.12.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-1204 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740011 | OS13/09/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL VUE AVEC NASSIM. | 633 | F15-1 | CARDIOTOCO | 0 | MELIN | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-25
2021.XLS | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 201435 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.08.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-24 | 696893
2021.XLS | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 200908 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CAPTEUR TOCO EDAN F15 HS PAS DE NUMERO BIOMED POUR LE CAPTEUR (RATTACHE PAR DEFAUT AU MONITO 2021-1204) | OS01/08/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH26/08/2022 RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - EN ATTENTE DU DEVIS MH15/09/2022 RECEPTION DU CAPTEUR - BL: 243790 - CAPTEUR ENREGISTRER SOUS 2022-0663 OS16/09/2022 RENDU. |  |  | 2021-1204 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740011 | OS01/08/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/09/2022 RENDU. | 633 | F15-1 | CARDIOTOCO | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007865 | BIOMAT SAS | [5 empty] | 2022-08-20
2021.XLS | 2022-07-28 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 200846 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA TELECOMMANDE NE S'ALLUME PLUS MERCI | OS28/07/2022 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER. LL 01/08/2022 LA TELECOMMANDE NE S'ALLUME PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 12/08/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 12/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/08/2022 RECEPTION DUNE TELECOMMANDE |  |  | 2021-0551 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14129 | OS28/07/2022 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER. OS17/08/2022 RECEPTION DUNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°86696321 ET COMMANDE B2/1236341 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-08-18
2021.XLS | 2022-07-27 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 200827 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA SOUDEUSE (N°3) SE MET EN "ALARME PRESSION VAPEUR" ET NE SOUDE PLUS. QUAND ON L'ETEINT ET LA RALLUME, SOIT ELLE RESTE EN ALARME SOIT ON PEUT FAIRE QUELQUES SACHETS ET NE REFONTIONNE PLUS. CA FAIT 2 SOUDEUSES QUI NE FONCTIONNENT PAS OU PAS CORR | IF 17/08/2022 ALARME PRESSION VAPEUR ET NE SOUDE PLUS , APPEL SAV => PROTOCOLE PROSSION SOUDEUSE RECU PAR MAIL OK , TEST DE FONCTIONNEL OK , ATTENTE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 | GALMICHE | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-17
2021.XLS | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 200766 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA LANGUETTE POUR RETIRER LA CASSETTE DU SCOPE CHAMBRE 33 EST CASSEE. IMPOSSIBLE DE RETIRER LA CASSETTE ET DE METTRE EN VEILLE LE SCOPE. | NH 03.08.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => RETRAIT PDM => REMISE EN ETAT ET RENDU AU SERVICE | 33 | EX STE A | 2021-0029 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX20330286SA |  |  |  |  | 0 | VIGNERON | 5010 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-16
2021.XLS | 2022-07-20 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 200582 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | TABLE MEDIPREMA/ PORTE LATERALE CASSEE. MERCI DE VOTRE INTERVENTION | NH 01.08.2022 REMPLACEMENT CHARNIERE => TABLE FONCTIONNELLE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 |  |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-10
2021.XLS | 2022-07-20 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 200583 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA TELECOMMANDE NE S'ALLUME PLUS ET PERD LA CHARGE RAPIDEMENT | OS25/07/2022 DEPOSE A L ATELIER. LL 01/08/2022 LA TELECOMMANDE NE S'ALLUME PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS OS17/08/2022 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BON DE REPARATION N° 86695473 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF |  |  | 2021-0652 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14234 | OS25/07/2022 DEPOSE A L ATELIER. OS17/08/2022 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BON DE REPARATION N° 86695473 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-08-10
2021.XLS | 2022-07-20 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 200584 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 10° SN 810368 CASSE OPTIM 6281 | LL 21/07/2022 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION LL 11/08/2022 RECEPTION DEVIS 8000456840 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/05/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75224804 ET COMMANDE B2/1236199 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL |  |  | 2021-0024 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 829831 | OS17/05/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75224804 ET COMMANDE B2/1236199 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH OS18/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-08-10
2021.XLS | 2022-07-19 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 200507 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, VOL DU CAPTEUR DE SATURATION + BRASSARD, SERAIT-IL POSSIBLE DE NOUS EN RE-FOURNIR S'IL-VOUS-PLAIT. | NH 19.07.2022 RECEPTION EN ATELIER IF 08/08/2022 REMPLACEMENT BRASSARD ET PINCE DE SAT , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS24/08/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0928 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050158 | OS24/08/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANE | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-09
2021.XLS | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 200513 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'AMPLIFICATEUR A DISFONCTIONNE LE 18/07 ; MESSAGE D'ERREUR "ERR 2445/243 ETEINDRE ET RALLUMER LE SYSTEME". SI LE PROBLEME PERSISTE APPELER LE SERVICE TECHNIQUE. L'IBODE A FAIR UN "RESET"QUI N'A PAS FONCTIONNE. ELLE A ETEINT ET RALLUME PUIS L'AMPLI A FONC | NH 19.07.2022 VU AVEC SERVICE => A SURVEILLER |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-09
2021.XLS | 2022-07-19 | 2022-08-17 | 2023-03-03 | 200531 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA THERMO-SOUDEUSE SOUDE MAL DEPUIS QU'ELLE EST REVENUE DE MAINTENANCE. ELLE NE PREND PAS LE SACHET QUAND ON LUI PRESENTE. (NOUS L'AVONS MISE DANS LE BUREAU DES CHEFS DE PRODUCTION) | IF 17/08/2022 SOUDE MAL DEPUIS RETOUR DE MAINTENANCE , ENVOI EN REPARATION IF 03/03/2023 RETOUR ? |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 | GALMICHE | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2022-08-09
2021.XLS | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 200423 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/07/2022 INTERVENTION DE HEMOTECH , TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE, - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DE POMPE ACIDE - REMPLACEMENT DES CLAPETS DE LA POMPE |  |  | 2021-0889 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-08-05 | 22766809
2021.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 201434 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-03 | 696893
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 200275 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/02/2023 CQE EFFECTUER LE 27/02/2023 |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-20 | 200606 | 04-4809 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | NE TIEN PLUS LA CHARGE. MISE EN COMMANDE D'UNE BATTERIE CHEZ VLAD. RESEPTION DE LA BATTERIE ET ECHANGE |  |  | 2021-0638 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506782 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-30 | 4561236
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 200284 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 07/02/2023 CQE EFFECTUER LE 24/01/2023 |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 200277 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/02/2023 CQE EFFECTUER LE 27/01/2023 |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 200283 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/02/2023 CONTROLE EFFECTUER LE 27/01/2023 |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 200263 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 - RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 07/02/2023 CQE EFFECTUER LE 24/01/2023 |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 200272 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/02/2023 CQE EFFECTUER 27/01/2023 |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 200298 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 07/02/2023 CQE EFFECTUER 24/01/2023 |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-13 | 200198 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR PROBLEME APPAREIL ECHO SALLE 2. N BIO 2021-1253 | IF 08/07/2022 TICKET OUVERT => ATENTE RETOUR SAV IF 12/07/2022 INTERVENTION DE SIEMENS => MISE A JOUR EFFECTUEE , TEST DE FNTIONNEMENT OK , REMS EN SERVICE |  |  | 2021-1253 | ECHOGRAPHE | ACUSON SEQUOIA | SIEMENS | 802996 |  | 629 | ECHOGRAPHE ACUSON SEQUOIA |  | 0 | JEAN MARC | 6162 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-07-29
2021.XLS | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 200084 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | COLONNE ARTHEX DONT LE MOT DE PASSE NE PASSE PLUS, LES CHIRURGIENS SE PLAIGNE DE LA MAUVAISE INCLINAISON DE L'ECRAN | IF 06/07/2022 TEST DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0960 | SOURCE DE LUMIERE LASER | 4KVISION | ARTHREX | HAJ200227 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-27
2021.XLS | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 200100 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ALARME CAPTEUR DE DEBIT EXPIRATOIRE ABSENT APPEL AIR LIQUIDE. ECHANGE DU CAPTEUR DE DEBIT A LA DEMANDE DU TECHNICIEN. TEST ET ESSAI OK |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-07-27 | 4561236
2021.XLS | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 200112 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IL Y A UNE VIS DE PERDUE SUR LE CABLE COTE PROCESSEUR ; PAS DE CONNEXION POSSIBLE A L'ECRAN DE REPORT | NH 11.07.2022 REMISE EN ETAT CONNECTIQUE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1364 | MONITEUR UHD4 4K 32" | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613478 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-27
2021.XLS | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 200060 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | A RESSERRER NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT, MERCI | NH 11.07.2022 APPPUI BRAS RESSERE. .IF 12/07/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0077 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | XXXXX | IF 06/07/2022 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-26
2021.XLS | 2022-07-05 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 200061 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | A RESSERRER NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT, MERCI | NH 11.07.2022 APPPUI BRAS RESSERE .IF 12/07/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | IF 06/07/2022 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-26
2021.XLS | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 199939 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR POUVEZ-VOUS CHANGER LA PILE DU VIDEO LARYNGOSCOPE SVP? MERCI | AL 01.07.2022 REMPLACEMENT BATTERIE A LA DEMANDE DU SERVICE --- FONCTIONNEL AL 01.07.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0293 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384866 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-22
2021.XLS | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 2022-08-12 | 199870 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE LANDANGER REF : 11.0031A, SN : 925680, DIAMETRE 10MM, 0°.CASSE OPTIM : 6231 COMPOSITION D'ORIGINE : 32385 | OS30/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.07.2022 ENVOI SAV NH 20.07.2022 RECEPTION APRES ENVOI MAUVAIS DESTINATAIRE => RENVOI PETEL NH 02.08.2022 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 03/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-0461 | OPTIQUE 10MM 0° | E01AB1000 | LANDANGER | 925680 | OS30/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°127164 ET COMMANDE B2/1235587 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-07-21
2021.XLS | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 199834 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE S'ETEINT ET NE FONCTIONNE PLUS URGENT | OS30/06/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/06/2022 TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION IF 11/07/2022 RECEPTION TELECOMANDE REPARE SOUS GARANTIE, REMPLACEMENT DE BATTERIE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 11/07/2022 DONNER |  |  | 2021-0653 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14237 | OS30/06/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-07-20
2021.XLS | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 199757 | 22-4043 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE DINAMAP EST MAL REGLE AU NIVEAU DE LA TENSION. JE LE DESCEND POUR UN REGLAGE . MERCI URGENCE+++ | OS28/06/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 28.06.2022 REMISE EN PLACE DE LA CONFIGURATION UTILISATEUR => MODIFIE PAR ?? --- FONCTIONNEL OS02/09/2022 RENDU. |  |  | 2021-0942 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050172 | OS28/06/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-19
2021.XLS | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 199774 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC 24/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA OK |  |  | 2021-1243 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827674 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-19 | 36012142
2021.XLS | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 2022-09-22 | 199735 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, COMME VU AVEC M. LAUNAY, POURRIEZ-VOUS NOUS REPARER LA BALANCE ? MERCI. MME NORELUS | MH26/08/2022 CASSE CONSTATE - RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - EN ATTENTE DEVIS AL 08.09.2022 RECEPTION DEVIS DME42389 => EN SIGNATURE LL 09/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 14.09.2022 RECEPTION DEVIS RECTIFICATIF => DME42389 196E AU LIEU DE 213.25 M |  |  | 2021-0829 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688603 | OS22/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-16
2021.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2023-01-24 | 199733 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE A FAIRE | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AB APPAREIL NON VERIFIE NON TROUVE DANS LE SERVICE 24/01/2023 |  |  | 2021-1197 | PESON | RS300 | WUNDER | 0263 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-16 | 36012142
2021.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 199699 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC SAV 27/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA SYSTEME OK |  |  | 2021-1244 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827675 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-16 | 36012142
2021.XLS | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-07-11 | 199521 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME ECRAN RESPI BONJOUR, CE MATIN A L'ALLUMAGE DU RESPI : UN ECRAN TROUBLE AVEC UNE COULEUR VERTE. LE TEST DU RESPI EST PASSE. MIS DANS LE LOCAL BIOMED DU BLOC BMC | IF 22/06/2022 PROBLEME D'ECRAN , APPEL SAV => DEMANDE D'INTERVENTION IF 11/07/222 INTERVENTION DRAGER SUR ECRAN , DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DES CAUSES DE LA PANNE,AFFICHAGE DEMAUVAISE QUALITE, REMPLACEMENT DU LCD ET CES CABLES SANSAMELIORATION NOTABLE, REMP |  |  | 2021-0802 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0086 |  | 595 | PERSEUS A500 - 3 | STATION ANESTHESIE | 0 | BONNAND | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-07-13
2021.XLS | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 199536 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BATTERIE FAIBLE | IF 22/06/2022 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE |  |  | 2021-0227 | VIDEOLARYNGOSCOPE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384874 |  |  |  |  | 0 | LAUDE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-13
2021.XLS | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 199555 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MESSAGE D'ERREUR AU NIVEAU DE LA SCOPIE GE06093695 : AVIS BATTERIES - CHARGEMENT RECOMMANDE. | IF 23/06/2022 PROBLEME BATTERIE SUR ARCEAU => APPEL SAV POUR INTERVENTION IF 24/06/2022 INTERVENTION GE LE 24/06/2022 , ATTENTE RI |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 | ROZAY | 7272 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-07-13
2021.XLS | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 2022-09-30 | 199368 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS | OS20/06/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/06/2022 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 12/07/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 13.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC IF 30/9/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE SELON FORFAIT, MIS |  |  | 2021-0508 | CAPTEUR US FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433F2655 | OS20/06/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-07-09
2021.XLS | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-08-11 | 199375 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 20/06/2022 ECHOGRAPHE NE FONCTIONNE PLUS SUR SECTEUR ET NE RECHARGE PAS LA BATTERIE LL 20/06/2022 N° DE DOSSIER OUVERT 07200645 - ATTENTE RAPPEL TECHNICIEN AL 21.06.2022 PASSAGE DU SAV => CABLE ALIM DEFECTUEUX / ATTENTE LIVRAISON NEUF LL 11/08/2023 REC |  |  | 2021-0553 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000344 |  | 581 | ECHO VENUE FIT R3 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-07-09 | 22993538
2021.XLS | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 199258 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL PRESENTE UN FAUT CONTACT LORS DU BRANCHEMENT MERCI POUR VOTRE AIDE | OS16/06/2022 FLUIDO SANS SON PIED A PERF .(FICHE MAL ENFONCER) NH 16.06.2022 REMISE EN ETAT FICHE SECTEUR + CACHE =>TEST OK => PAS D'ANOMALIE CONSTATE => DM A DISPO DU SERVICE AL 13.07.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0921 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 201107118 | OS16/06/2022 FLUIDO SANS SON PIED A PERF .(FICHE MAL ENFONCER) | 610 | FLUIDO COMPACT - 12 |  | 0 |  | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-07
2021.XLS | 2022-06-16 | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 199280 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE SN 122X1J STORZ FLOU OPTIM 6191 | OS17/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.. IF 22/06/2022 OPTIQUE FLOU , ENVOI EN REPARATION NH 28.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 29.06.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC IF 15/07/2022 RECEPTION OPTIQUE REPARE SELON BL 126232 , MIS |  |  | 2021-0008 | OPTIQUE 4MM 30Ø 18CM | 28731 BWA | STORZ | 122X1J | OS17/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-07-07
2021.XLS | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 199297 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SOUDE MAL | IF 20/06/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU IF 08/07/2022 CORRECTIVE FAIT PENDANT LA MAINTENANCE |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2022-07-07
2021.XLS | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 199298 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | NE SOUDE PAS | IF 20/06/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU IF 08/07/2022 CORRECTIVE FAIT PENDANT LA MAINTENANCE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-07
2021.XLS | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-08-04 | 199174 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE 14/06/2022, NOUS VOUS AVONS RENDU L'APPAREIL OTO EMISSIONS CAR CELUI CI NE FONCTIONNAIT TOUJOURS PAS. LA SONDE N'ETANT PAS DETECTEE NE PERMETTANT PAS LE LANCEMENT DE L'EXAMEN. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE AIDE | NH 14.06.2022 PRET DUN APPAREIL OEA NH 20.06.2022 PRET RENDU CAR NON FONCTIONNEL => DM ENVOYE EN SAV NH 29.07.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 01/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/08/2022 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION REPARER SUI |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 | OS04/08/2022 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION REPARER SUIVANT BLN°SPS000730135 ET COMMANDE B2/1235225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/08/2022 APPAREIL RENDU A LA CONSULT ORL. |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-07-06
2021.XLS | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-22 | 199196 | 04-6060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ALARME ECOULEMENT. RINCAGE EAU OK, N'ARRIVE PAS A FAIRE AVANCER L'ALIMENTATION. MISE EN TEST TEST OK RAS |  |  | 2021-1029 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19210868 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-06 | 4561236
2021.XLS | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 199029 | 22-7105 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FICHE TORDUE SUR PROLONGATEUR SATUROMETRE | OS14/06/2022 CABLE A REGULARISER NASSIM STP MERCI. |  |  | 2021-0636 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-16048984 | OS14/06/2022 CABLE A REGULARISER NASSIM STP MERCI. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-02
2021.XLS | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 198895 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.06.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-30 | 696893
2021.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | 198842 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FAYE | RAYURES SUR LA LENTILLE DE L'OPTIQUE. URGENT IL NOUS RESTE QUE 4 CYSTOSCOPES POUR LES CONSULTATIONS D'UROLOGIE. | IF 09/06/2022 RAYURES SUR LA LENTILLE , ENVOI EN REPARATION OS28/06/2022 RECEPTION CYSTO-FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75138364 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 28/06/2022 RECEPTION CYSTO REPARE SOUS GARANTIE , MIS A DISPO DU SERVICE MH09 |  |  | 2021-0731 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7181975 | OS28/06/2022 RECEPTION CYSTO-FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75138364 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-06-29
2021.XLS | 2022-06-05 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 198718 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | RETROUVEE BOITIER CASSE | NH 17.06.2022 REMISE EN ETAT POMPE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS22/06/2022 RENDU. | 6030 |  | 2021-0997 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 210210017002 | OS22/06/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | GAYEZ | 7066 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-25
2021.XLS | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-28 | 198550 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ENDOSCOPE ENDOMMAGE FUITE AU NIVEAU DU BOUCHON POUR TESTER L'ETANCHEITE | OS31/05/2022 VIDEO BRONCO OLYMPUS DEPOSE A L ATELIER IF 31/05/2022 FUITE AU NIVEAU DU BOUCHON , ENVOI EN REPARATION LL 13/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS28/06/2022 RECEPTION D UN BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°75142857 ET COMMANDE B2/1230120 C |  |  | 2021-0711 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127876 | OS31/05/2022 VIDEO BRONCO OLYMPUS DEPOSE A L ATELIER. OS28/06/2022 RECEPTION D UN BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°75142857 ET COMMANDE B2/1230120 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-06-21
2021.XLS | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 198493 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT +++++ COLONNE ARTHREX DONT L'ECRAN NE FONCTIONNE PLUS PAS D'IMAGE MESSAGE : SEARCHING THE FAILOVER INPUT SIGNAL DISPLAY PORT REC2020, FAILOVER INPUT SWITCH | NH 31.05.2022 REMPLACEMENT CABLE DP => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0959 | CONSOLE SYNERGY ID | AR-3200-0025 | ARTHREX | DFC210030 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-18
2021.XLS | 2022-05-26 | 2022-07-11 | 2022-12-05 | 198395 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA VNI A FAIT UN CHANGEMENT DE MODE VENTILATION DU MODE S/T AU MODE HFT SANS EN AVOIR FAIT LA DEMANDE | NH 11.06.2022 RECEPTION EN ATELIER NH 05.12.2022 VU AVEC SAV => IMPLEMENTATION DU CORRECTIF PREVU COURANT 2023 MAIS POSSIBILITE D'UTILISER LE DM SOUS SURVEILLANCE => DM REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0337 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | HU2000401 |  | 578 | PHILIPS V60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-16
2021.XLS | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 198383 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBLEME AVEC LE RESPIRATEUR DE TRANSPORT , LORS DE LA MISE EN ROUTE SUR LE PATIENT , SUR L'ECRAN : MESURE DEBIT INOPINEE, IMPOSSIBLE DE CHANGER LE MODE DE VENTILATION. | NH 02.06.2022 ECRAN TACTILE HS => DEMANDE INTERVENTION SOUS GARANTIE NH 03.06.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DALLE TACTILE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE NH 08.06.2022 REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 | 27/05/2022 RECU CE JOUR |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-06-15
2021.XLS | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-08-11 | 198165 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO : CABLE DESADAPTE | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/06/2022 CAPTEUR EN PANNE , ENVOI REPARATION NH 14.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 15/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°1192 |  |  | 2021-2355 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433D6151 | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11924 ET COMMANDE B2/1230264 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-06-11
2021.XLS | 2022-05-20 | 2022-06-02 | 2022-06-13 | 198125 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR L'APPAREIL D'OTO EMISSION NE FONCTIONNE PLUS....... EMBOUT NON FONCTIONNEL | OS20/05/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.06.2022 REMPLACEMENT PORTE EMBOUT => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 | OS20/05/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-06-10
2021.XLS | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 201289 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 19.05.2022 INTERVENTION N°F00390858 => TSB N°13 MISE A JOUR LOGICIEL SOFT 1.06 --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-06-09 | 696893
2021.XLS | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 198005 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MONNAL SMUR NE CHARGE PLUS. PROBLEM DE CONNECTIQUE. VU AVEC TECHNICIEN. MERCI | OS18/05/2022 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC NH. NH 19.05.2022 CONTACT SAV IF 25/05/2022 SUITE INTERVENTION RI |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 | OS18/05/2022 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC NH. | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | BONNAL | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-06-08
2021.XLS | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 197963 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT FONCTIONNE PLUS ET UN BIP RETENTIT, CH 351 | ML 17/05/22 LE LIT EST REINITIALISER ET CTRL DES FONCTIONS OK |  |  | 2021-0587 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0006 | ML 17/05/22 LE LIT EST REINITIALISER ET CTRL DES FONCTIONS OK |  |  |  | 0 | CDS |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-07 | 36012191
2021.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | 197872 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COMMANDE DE 2 BATTERIES | NH 18.05.2022 DA 3644 TRANSMISE NH 30.05.2022 A DISPO DU SERVICE OS30/05/2022 RENDU AU SMUR. |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 | OS30/05/2022 RENDU AU SMUR. |  |  |  | 0 | LAUDE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-04
2021.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 197897 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | POMPE BRUYANTE ET NE FAIT PLUS D'AIR | AB 17/05/2022 RETOUR DE L'APPAREIL A L'ATELIER AB 18/05/2022 DEMONTAGE ET REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT FILTRE ESSAI OK |  |  | 2021-0201 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G1 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-04
2021.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 197838 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX PERCE AU NIVEAU DE L'EMBOU DISTALE |  |  | 2021-1001 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0445 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-06-04 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 2022-05-30 | 197871 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COMMANDE DE 2 BATTERIES | NH 18.05.2022 DA 3644 TRANSMISE NH 30.05.2022 A DISPO DU SERVICE OS30/05/2022 RENDU AU SMUR. |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 | OS30/05/2022 RENDU AU SMUR. |  |  |  | 0 | LAUDE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-04
2021.XLS | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 2022-06-28 | 197630 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN DE L'INCUBATEUR EST CASSE , L'INCUBATEUR NE FONCTIONNE PLUS MERCI | NH 16/05/2022 DEMANDE INTERVENTION SAV NH 20.05.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 23.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC NH 22.06.2022 RENDU AU SERVICE APRES INTERVENTION SAV => EN ATTENTE RI NH 28.06.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT MONITEUR COM |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2022-06-01
2021.XLS | 2022-05-08 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 197496 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER OU CHANGER LE VIDEOLARYNGOSCOPE L'ECRAN DE S 'ALLUME PAS MERCI D AVANCE | LW 10/05/22 BATTERIE HS => SORTIE STOCK + REMPLACEMENT + TEST FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 10/05/2022 RECUP CE JOUR |  |  | 2021-0226 | VIDEOLARYNGOSCOPE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384875 | LW 10/05/22 BATTERIE HS => SORTIE STOCK + REMPLACEMENT + TEST FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 10/05/2022 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-28
2021.XLS | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-08-10 | 197482 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NE FONCTIONNE PAS | OS06/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/05/2022 CAPTEUR TOCO NONO FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 31/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 31.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT |  |  | 2021-0433 | CAPTEUR TOCO | M2736A | PHILIPS | DE43224379 | OS06/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11928 ET COMMANDE B2/1228530 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-05-27
2021.XLS | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 197490 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.05.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-27 | 824155
2021.XLS | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 197383 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , MAINTENANCE PREVENTIVE, MISE EN PLACE DU KIT DE MAINTENANCE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, VEUILLEZ |  |  | 2021-0343 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0327 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-05-26 | 22766809
2021.XLS | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 197387 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , MAINTENANCE PREVENTIVE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, VEUILLEZ EFFECTUER LES OPERATIONS D¿USAGE AVAN |  |  | 2021-0341 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0323 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-05-26 | 22766809
2021.XLS | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 197322 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/05/2022 TICKET OUVERT PAR LE SERVICE , DIFFICULTE DE FAIRE DES X DEMARRAGE=> ECRAN TACTILE GRISE AU DEMARRAGE. APRES PLUSIEURS ESSAIS LE PROBLEME NE S¿EST PAS REPRODUIT. LES LOGS ONT ETE PRELEVE CE JOUR POUR UNE DEMANDE D¿EXPERTISE A LA MAISON MERE |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-05-25 | 22766809
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 197251 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-05-24 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 197292 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/05/2022 CODE ERREUR 999/243 APPEL SAV PAR LE SERVICE IF 03/05/2022 INTERVENTION DE SIEMENS => VOIR RI ERREUR NON REPRODUCTIBLE. CELLE-CI S'EST PRODUITE QU'UNE SEULE FOIS ET A DISPARU DIRECTEMENT APRES LORS DU CLICHE SUIVANT. ¦ ¦CONTROLE DU BON FONC |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-05-24 | 22766809
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 197252 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1011 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16152 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-05-24 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 197260 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1014 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16156 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-05-24 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 197254 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1012 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-05-24 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 197250 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-05-24 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 197259 | 04-4427 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-000205 | AIR LIQUIDE SANTE FRANCE | [5 empty] | 2022-05-24 | 4561236
2021.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-06 | 197204 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ECHOGRAPHE DE L'USIC : PAS DE COULEUR SUR LE DOPPLER. MERCI D'INTERVENIR DES QUE POSSIBLE SVP | IF 03/05/2022 APPEL SAV POUR UN ECHANGE STANDARD IF 05/05/2022 RECEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD N°SERIE 1083174WX1=> 2022-0316 , A REFORME IF 06/05/2022 SONDE RECUPERE PAR GENERAL ELECTRIC AL 24.05.2022 REFORME |  |  | 2021-0953 | SONDE ECHOGRAPHE | 3SC-RS | GENERAL ELECTRIC | 1036063WX4 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-21
2021.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 197206 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PROBLEME D'IMAGE, RAYURE NOIRE AU NIVEAU DE L'OPTIQUE. | LL 02/05/2022 ENVOI ENDOSCOPE SOUS CONTRAT TOUS RISQUES SUITE RAYURE NOIRE SUR OPTIQUE - ENVOI PAR 360 OS11/05/2022 RECEPTION D UN CYSTO-FIBROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75066409 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 12/05/2022 RECEPTION CYSTO |  |  | 2021-0730 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7181970 | OS11/05/2022 RECEPTION D UN CYSTO-FIBROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75066409 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/05/2022 RENDU. | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-05-21
2021.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-28 | 197180 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 28.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => MAJ LOGICIEL => REMPLACEMENT BATTERIE INTERNE + CELLULE O2 + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-05-21 | 22993538
2021.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 197176 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE PILIER NE TRANSLATE PLUS, LES JAMBIERES ET TETIERES NE MONTENT NI NE DESCENDENT PLUS AU NIVEAU DU PILIER ET DE LA TELECOMMANDE DONT LA PARTIE INFERIEURE EST INDISPONIBLE URGENT MERCI | IF 03/05/2022 REMPLACEMENT DES PILES , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS11/05/2022 RENDU. |  |  | 2021-0649 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 108489653 | OS11/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-21
2021.XLS | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-06-22 | 197084 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.04.2022 SUITE DEMANDE DR GELEE => CONTACT SAV POUR PLUSIEUR PROBLEMES SUR ECHO => N°DOSSIER 0691358 AL 13.05.2022 INTERVENTION 06913058 => RMPLACEMENT BLOC ALIM / FONCTIONNEL AL 20.06.2022 RELANCE SAV => PB QUALITE IMAGE / PIXELISE AL 21.06.2022 PA |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-05-19 | 824155
2021.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 196927 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0430 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152064 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-003059 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-05-17 | 4561236
2021.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 196928 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0431 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-003059 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-05-17 | 4561236
2021.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 196837 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MOT DE PASSE DE LA TABLETTE NE FONCTIONNE PAS ; VU AVEC NASSIM | NH 25.04.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => PROTOCOLE INTERVENTION FONCTIONNEL |  |  | 2021-0959 | CONSOLE SYNERGY ID | AR-3200-0025 | ARTHREX | DFC210030 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-14
2021.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 196838 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FICHE CAPTEUR DE SAT DEFECTUEUX, A ETE ABIME | OS25/04/2022 RALLONGE CAPTEUR SPO2 REMPLACER A SORTIR. |  |  | 2021-0938 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050168 | OS25/04/2022 RALLONGE CAPTEUR SPO2 REMPLACER A SORTIR. |  |  |  | 0 | MATRA-PROUT | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-14
2021.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 197527 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 09.05.2022 RECEPTION RI => REPRISE REGLAGE POST INSTALLATION => CQI / CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-685 | NEHS DIGITAL | [5 empty] | 2022-05-14 | 824155
2021.XLS | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 196738 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | SATURATION DEFECTUEUSE ( PASSE DE 83 % A 100% PUIS REPASSE A 86 % EN UNE FRACTION DE SECONDE . | AB 22/04/22 RETOUR A L'ATELIER POUR TEST MIS EN PRET DU MONITEUR N°2021-1361 AB 26/04/2022 ESSAI SUR PLUSIEURS HEURES SUR SIMULATEUR DEFAUT NON CONSTATE REMIS EN SERVICE | UNITÈ 4 |  | 2021-1338 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000499 |  |  |  |  | 0 | DUBOIS | 0134794490 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-13
2021.XLS | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-07-08 | 196727 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE LL 22/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 08/07/2022 CORRECTIVE FAIT PENDANT LA MAINTENANCE => CONFORME |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2022-05-13 | 22766809
2021.XLS | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-07-08 | 196728 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE LL 22/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 08/07/2022 MAINTENANCE EFFECTUER => CONFORME |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2022-05-13 | 22766809
2021.XLS | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-07-08 | 196709 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE LL 22/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/04/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE LL 22/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 08/07/2022 CORRECTIVE FAIT PENDANT LA MAINTENANCE => CONFORME |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2022-05-12 | 22766809
2021.XLS | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-07-08 | 196710 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE LL 22/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/04/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE LL 22/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 08/07/2022 CORRECTIVE FAIT PENDANT LA MAINTENANCE => CONFORME |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2022-05-12 | 22766809
2021.XLS | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 196625 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LA THERMO SOUDEUSE SOUDE MAL | IF 20/06/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU IF 08/07/2022 CORRECTIVE FAIT LORS DE LA MAINTENANCE |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-11
2021.XLS | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 196647 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RESPIRATEUR DE TRANSPORT "MONNAL": NE DELIVRE PAS LA QUANTITE D¿OXYGENE DEMANDER.(EX: DEMANDE 50% ET INSCRIT 21% SUR L'ECRAN). | NH 25.04.2022 REMPLACEMENT CELLULE O2 => TEST VENTILATION =>DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS 28/04/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 | IF 21/04/2022 RECU CE JOUR OS 28/04/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-05-11
2021.XLS | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 196539 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE PETIT SCILATIQUE TOMBE : INTERVENTION POSSIBLE LE JEUDI 21/04/2022 ; LA SALLE A ETE LIBEREE MERCI | NH 21.04.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => RESSERAGE FREINS => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0070 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500681 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-10
2021.XLS | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 196542 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR ; L'IMPRIMANTE DE LA COLONNE ENDOSCOPIQUE OLYMPUS NE FONCTIONNE PLUS. URGENT +++ CAR ACTIVITE +++. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | IF 19/04/2022 PAPIER BLOQUE DANS L'IMPRIMANTE |  |  | 2021-0777 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7135107 |  | 591 | ENSEMBLE DE VIDEOSCOPIE |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-10
2021.XLS | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 196500 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | TETE DE CAMERA PENDULAIRE DONT LA PROTECTION ENTRE LE CABLE ET LA CAMERA EST DETACHE DE LA CAMERA. | OS15/04/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 19.04.2022 REMISE EN ETAT MANCHON DE PROTECTION => DM REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0616 | TETE DE CAMERA DE VIDEOENDOSCOPIE | S190 | OLYMPUS | 7121496 | OS15/04/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-06
2021.XLS | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 196523 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | PROBLEME D'INSUFFLATION/ ENDOSCOPE BOUCHE. | LW 19.04.22 PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS CONTRAT => ATT RETOUR OS02/05/2022 RECEPTION D UN VIDEO-DUODENOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75047105 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW. LW 04/05/2022 RECEPTION DM REPARE B |  |  | 2021-0783 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2123878 | LW 19.04.22 DEPOT CE JOUR LW 19.04.22 PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS CONTRAT => ATT RETOUR OS02/05/2022 RECEPTION D UN VIDEO-DUODENOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75047105 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW. LW 04/05 |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-05-06
2021.XLS | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-18 | 198008 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => CALIBRATION CUTANEE/AIR => APPAREIL FONCTIONNEL |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2022-05-05 | 824155
2021.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 196436 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT ENTRETIEN + MISE A JOUR + ETALONNAGES => DM CONFORME |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-04 | 824155
2021.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 196404 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | REMPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE CALIBRATION DES GAZS | LW 13/04/2022 CREATION PIECE GMAO SUIVANT DEVIS N°D220357 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID LW 20/04/22 RECEPTION BOUTEILLR CE JOUR BL N° 220400 => PASSAGE DANS SERVICE POUR DEPÖT BOUTEILLE => CLOTURE INTER |  |  | 2021-1090 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | ERGOSTIK | GERATHERM | 220100926 | LW 13/04/2022 CREATION PIECE GMAO SUIVANT DEVIS N°D220357 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID LW 20/04/22 RECEPTION BOUTEILLR CE JOUR BL N° 220400 => PASSAGE DANS SERVICE POUR DEPÖT BOUTEILLE => CLOTURE INTER | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-04 | 782226
2021.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-12-22 | 196554 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.04.2022 INTERVENTION N°R22ME100020D => PB DE VS ANORMALEMENT BASSE / VERIFICATION CAPTEUR + REGLAGE CAPTEUR MESURE + BLOOD SENSOR + VOLTAGE MOTEUR --- ATTENTE RETOUR FABRIQUANT AL 06.05.2022 PREPARATION AU TRANSPORT => RETOUR FABRICANT POUR EXPERTIS |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2022-05-04 | 696893
2021.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 196437 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT ENTRETIEN + MISE A JOUR + ETALONNAGES => DM CONFORME |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-04 | 824155
2021.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 196438 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT ENTRETIEN + MISE A JOUR + ETALONNAGES => DM CONFORME |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 |  | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-04 | 824155
2021.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 196440 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT ENTRETIEN + MISE A JOUR + ETALONNAGES => DM CONFORME |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-04 | 824155
2021.XLS | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-05-16 | 196110 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.04.2022 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE LL 07/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0041 | BOITIER TETIERE | BRAINBOX 1042 | NATUS FRANCE | 10BB0740 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2022-04-28 | 824155
2021.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 196079 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE PRELEVEMENT ET DE RINCAGE APRES 4 JOURS DE NON UTILISATION. | AL 06.04.2022 INTERVENTION N°R22GO100069D => NETTOYAGE AIGUILLE PLUS LE BLOC DE RINCAGE AIGUILLE + NETTOYAGE DES 24 PIPETTES X2 + CHANGEMENT DU BLOC ELECTROVANNES EV23 + EV24 HORS STOC --- REPASSAGE LE 08.04.2022 AL 07.04.2022 INTERVENTION N°R22G |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | NOEL | 4105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2022-04-27
2021.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 196052 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR DE MONITORING FOETAL NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE | OS06/04/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.04.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS08/04/2022 RENDU |  |  | 2021-0433 | CAPTEUR TOCO | M2736A | PHILIPS | DE43224379 | OS06/04/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/04/2022 RENDU |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-27
2021.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 196073 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA MOBILETT SITUEE AU BLOC OPERATOIRE ELARA 4 DYSFONCTIONNE AU NIVEAU DE LA DIRECTION : ELLE ROULE A GAUCHE. POURRIEZ VOUS FAIRE INTERVENIR LA SOCIETE SIEMENS ? MERCI A VOUS | IF 08/04/2022 DEMANDE D'INTERVENTION AU SAV => INTERVENTION PREVU LE 12/04/2022. IF 12/04/2022 INTERVENTION DE SIEMENS => PROBLEME LA ROUE DE GAUCHE AVANCE MOINS VITE QUE LA ROUE DE DROITE, NETTOYAGE DE LA ROUES DE GAUCHE VERIFICATION DES CONNECTIQUE DU M |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-04-27
2021.XLS | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 195957 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE CROCHET PERMETTANT DE TENIR LE BRAS DE LA MOBILETT S'EST CASSE EN PASSANT SUR UNE BARRE DE SEUIL. POURRIEZ VOUS FAIRE INTERVENIR SIEMENS RAPIDEMENT CAR LA MOBILETT N'EST PAS OPERATIONNELLE ? MERCI A VOUS | IF 05/04/2022 CROCHET CASSE , APPEL SAV POUR INTERVENTION=> INTERVENTION DEMAIN IF 06/04/2022 INTERVENTIONDE SIEMENS => REMPLACEMENT DU CROCHET COMPLET (REF : 11364150). TEST DU BON FONCTIONNEMENT DE LA POSITION . L¿INTERVENTION A DONC PERMIS DE RESOUDRE |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-04-26
2021.XLS | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 195901 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE SPIROMETRIE | NH 08.04.2022 DEMANDE INTERVENTION SAV NH 12.04.2022 RECEPTION RI => MANCHON DU BLOC EXPI DETERIORE => VU AVEC SERVICE POUR VERIFICATION DES MANCHONS AU RETOUR DE STE => DM CONFORME RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0340 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0326 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-04-23
2021.XLS | 2022-04-01 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 195803 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 30° OLYMPUS CASSE SN : 700836 OPTIM : 6001COMPO D'ORIGINE 40089 HYSTERO OP OLYMPUS N°4. | OS01/04/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/04/2022 OPTIQUE 30° CASSEE OPTIM 6001 - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION LL 08/04/2022 REFUS DEVIS REPARATION - DEMANDE DE CERTIFICAT DE DESTRUCTION - ATTENTE DEVIS OLYMPUS POUR REMPLACEMEN |  |  | 2021-0624 | OPTIQUE 30° 4MM POUR RESECTEUR GYNECOLOGIE | WA2T430A | OLYMPUS | 700836 | OS01/04/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/03/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°75038297 ET COMMANDE B6/1223150 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-04-22
2021.XLS | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-05-05 | 195787 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | A COMMANDER EN PIECES DETACHEES POUR NOTRE VIDEO LARYNGOSCOPE : -1 CABLE DE RECHARGE (EGARE) -ETUI DE PROTECTION DE L'ECRAN DE CONTROLE MERCI DE VOTRE INTERVENTION, | NH 21.04.2022 DA 3619 TRANSMISE NH 05.05.2022 COQUE ECRAN A DISPO DU SERVICE OS11/05/2022 RENDU. | REANEONAT |  | 2021-1016 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE NEONATALE | PEAK_VN | PEAK MEDICAL | 0720140 | OS11/05/2022 RENDU. | 615 | PEAK VN 1 |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-21
2021.XLS | 2022-03-30 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 195692 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA TELECOMMANDE DISFONCTIONNE ; L'AFFICHAGE S'ETEINT | OS31/03/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/04/2022 ECRAN S'ETEINT - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 03/05/2022 RECEPTION RI 85684673 - REMPLACEMENT BATTERIE - ESSAIS CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0653 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14237 | OS31/03/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-04-20
2021.XLS | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 195808 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 29.03.2022 APPEL SAV PB SUR DISCORDANCE TECHNIQUE AL 31.03.2022 INTERVENTION N°R22GO100064D => PB CONSTATE MAIS PAS DE DEFAUT TECHNIQUE |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2022-04-19 | 696893
2021.XLS | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-12 | 195566 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME CO2 | OS29/03/2022 DEFIBRILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 31/03/2022 PROBLEME CO2 , ENVOI REPARATION OS12/04/2022 RECEPTION D UN DEFIBRILATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° CASE-00185948 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 | OS29/03/2022 DEFIBRILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/04/2022 RECEPTION D UN DEFIBRILATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° CASE-00185948 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001076 | PHYSIO CONTROL / STRYKER | [5 empty] | 2022-04-19
2021.XLS | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 195502 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/03/2022 RECEPTION RI MAINTENACE PREVENTIVE ANNUELLE 2022 |  |  | 2021-0340 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0326 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-04-16 | 22766809
2021.XLS | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-04-27 | 195535 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPEL CE JOUR LA HOTLINE POUR UN PROBLEME D'AMPLI QUI SONNE LORSQUE L'ON FAIT DES RAYONNEMENTS ; DELAI DEPANNE DE 10 MINUTES POUR LE PATIENT ??? LILIAN INFORME . | IF 29/03/2022 OUVERTURE DE TICKET PAR PAR MME MAUSSION => INTERVENTION LE 30/03/2022 NH 06.04.2022 RECEPTION RI => TEST SYSTEME => PAS DE DEFAUT CONSTATE => ATTENTE DE RETOUR DU SUPPORT EUROPE POUR VOIR SI ACTION A MENER APRES ENVOI LOGS NH 27.04.2022 RE |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-04-16
2021.XLS | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 195675 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.03.2022 PB DE NIVEUA D EAU MIS EN EVIDENCE PLORS D'UNE PASTEURISATION AL 24.03.2022 BIBERONNERIE + HSC EN RESOLUTION PB AL 29.03.2022 INTERVENTION SAV N°290322 => REGLAGE DU DEBIMETRE + AJUSTEMENT DE LA SENSIBILITE DU NIVEAU + REPARATION FUITE VIDAN |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010771 | H.S.C | [5 empty] | 2022-04-14 | 696893
2021.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195425 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0691 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8803507 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195427 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0689 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8804758 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195426 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0690 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8803424 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195424 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LLRECEPTION RAPPORT RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0688 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8805693 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-12-09 | 195262 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | DEMANDE DE NETTOYAGE ET DE REGLAGE POUR UN MICROSCOPE EN SPERMIO. | AL 23.03.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP + REMPLACEMENT OBJETIF GEOMICROSERVICE AL 23.03.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR EQUIPEMENT COMPLET OLYMPUS => AL 25.03.2022 RECEPTION DEVIS DC20222698 GEOMICROSERVICE => MANQUE OBJECTIF *100 + OPTIQUE DE MESURE --- DEVIS T |  |  | 2021-0756 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | AXIOSCOP 40 | ZEISS CARL | 3308000986 |  |  |  |  | 0 | NOEL | 4105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-12
2021.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 195204 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | POMPE H-S | AB 22/03/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 23/03/2022 IRREPARABLE MIS AU REBUT |  |  | 2021-0203 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G3 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-09
2021.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 195297 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.03.2022 INTERVENTION N°R22GO100057D => REMPLACEMENT DES ELECTROVANNES --- CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-692 | MECHATRONICS | [5 empty] | 2022-04-09 | 696893
2021.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-04-14 | 195203 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | POMPE H-S | AB 22/03/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 14/04/2022 NON REPARABLE MIS AU REBUT |  |  | 2021-0202 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G2 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-09
2021.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 195170 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.03.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-09 | 696893
2021.XLS | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 194877 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOUS AURIONS BESOIN QUE LA BATTERIE DU MC GRATH SOIT CHANGEE MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 15/03/2022 DONNER UNE BATTERIE AU SERVICE |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-05
2021.XLS | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 194758 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER CETTE SONDE ET NOUS EN FOURNIR UNE EN PRET EN ATTENDANT LA REPARATION DE NOTRE SONDE ?VU AVEC MME NOURREDINE VENDREDI 11 MARS POUR OBTENTION D'UNE SONDE DE PRET LE 14 OU LE 15 MARS AU PLUS TARD. SONDE DESCENDUE AU BIOM | NH 14.03.2022 RECEPTIONNE EN ATELIER NH 16.03.2022 RECEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD (S/N 104300) => A REFORMER |  |  | 2021-0425 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | 103311 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-02
2021.XLS | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 194623 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LES AUTOTESTS DE CET APPAREIL NE PASSENT PAS : VALVE APL ET BLOC PATIENT EN PANNE. MERCI. | IF 14/03/2022 LES AUTOTESTS NE PASSE PAS , DEMONTAGE DU BLOC PATIENT ET DES DEUX CAPTEURS DE DEBIT => PEUT ETRE MAL INSTALLER => TEST OK , => REVERIFIER PAR TECH DRAGER |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-01
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194477 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0495 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06831 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 194492 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA FIXATION DU SUPPORT A ETE CASSEE!!! | AL 09.03.2022 REMPLACEMENT PLATINE DE FIXATION SUITE TENTATIVE DE VOL AL 09.03.2022 ESSAI / FONCTIONNEL OS15/03/2022 MONITEUR RENDU A MADAME MATRA. |  |  | 2021-0938 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050168 | OS15/03/2022 MONITEUR RENDU A MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | MATRA-PROUT | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-30
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-09 | 194480 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0498 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06767 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194479 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0497 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02300 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194473 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0492 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194478 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0496 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194475 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0494 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02711 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194471 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0490 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07604 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-09 | 194472 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0491 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F05619 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-05-16 | 194474 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0493 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07520 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-30 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194409 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0472 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06935 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194443 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0482 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F05614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194441 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0481 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06960 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194440 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0480 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02290 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194408 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0471 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194450 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0485 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07325 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194439 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0479 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02547 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194447 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0484 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07102 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194452 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0486 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02526 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194453 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0487 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07330 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194457 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0488 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07099 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194428 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0474 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07602 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194410 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0473 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07261 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194393 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0464 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06981 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194398 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0465 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02523 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194433 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0475 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F01878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194405 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0469 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06761 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194403 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0468 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07267 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 194401 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE NON FAITE, OSIRIS NON TROUVE. |  |  | 2021-0467 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07645 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194400 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0466 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06766 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 194407 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 26/12/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE NON FAITE OSIRIS NON TROUVE |  |  | 2021-0470 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06965 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194365 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0463 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 194434 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0476 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07113 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194436 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0477 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07837 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-16 | 194437 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0478 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06781 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-12-29 | 194362 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.12.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0062 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07038 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-05-09 | 194364 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.05.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + ETALONNAGE |  |  | 2021-0462 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2021.XLS | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 194216 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ERREUR 037. APPEL AIR LIQUIDE SANTE. UNE INTERVENTION VA ETRE REALISEE. ECHANGE DU CAPTEUR DE PRESSION |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-03-25 | 4561236
2021.XLS | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-06-20 | 193985 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO N'EST PLUS CAPTE AU BOUT DE 10MIN, TESTE SUR PLUSIEURS MONITOS | OS01/02/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.03.2022 ENVOI SAV NH 11.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS20/06/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT LISTE DE COLISAGE 9204 ET COMMANDE B3/1223611 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TEC |  |  | 2021-0399 | CAPTEUR TOCO | M2735A | PHILIPS | DE52515864 | OS01/02/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/06/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT LISTE DE COLISAGE 9204 ET COMMANDE B3/1223611 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-03-22
2021.XLS | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 193986 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BOUTON D'ALLUMAGE CASSE | OS01/03/2022 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17/03/2022 REMPLACE PAR 2020-0442 AL 21.03.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0442 | LAMPE D'EXAMEN | H832 | VERRE ET QUARTZ | 06011909 | OS01/03/2022 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-22
2021.XLS | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 195015 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.02 AU 01.03.2022 INTERVENTION N°R22GO100040D => REMISE EN PLACE DE L'AIGUILLE TRES LEGEREMENT DESAXEE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2022-03-19 | 696893
2021.XLS | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-03-07 | 194275 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.03.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE => DM CONFORME |  |  | 2021-0983 | RECHAUFFEUR SANG ET FLUIDES | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 210503598 |  | 613 | FLUIDO - 3 |  | 16 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-03-15 | 824155
2021.XLS | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 193617 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12MM 4° OLYMPUS SN 804934 CASSE OPTIM 5861 | OS22/02/2022 OPTIQUE SANS BAGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 22/02/2022 OPTIQUE OLYMPUS 4° - 12 MM SOUS CONTRAT CASSEE - OPTIM 5861 - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR INTERVENTION OS28/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°749 |  |  | 2021-0024 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 829831 | OS22/02/2022 OPTIQUE SANS BAGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74939976 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-03-15
2021.XLS | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 193624 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PCA RYTHMIC EVOLUTION MODELE 810 S/N: 212810923011 INDIQUE VOLET OUVERT | AL 22.02.2022 ESSAIS AVEC LIGNE DE TEST => DEFAUT NON-CONSTATE OS24/02/2022 RENDU. |  |  | 2021-0858 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 212810923011 | OS24/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | ORTAFFA | 4850 OU 4891 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-15
2021.XLS | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-04-14 | 193687 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MAINTENANCE PREVENTIVE | OS22/02/2022 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.03.2022 DM RENDU AU SERVICE EN ATTENDANT MIS EN PLACE MARCHE DE MAINTENANCE NH 14.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT ENTRETIEN + MISE A JOUR + ETALONNAGES => DM CONFORME |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 | OS22/02/2022 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-15
2021.XLS | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 193462 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR POIGNEE DU BOITIER CASSEE MERCI | OS18/02/2022 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 18/02/2022 BOITE POMPE PCA CASSE - REMPLACEMENT - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS21/02/2022 RENDU. |  |  | 2021-0851 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212840935001 | OS18/02/2022 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | POMARES | 53.11 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-11
2021.XLS | 2022-02-12 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 193189 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | LORS DU TEST JOURNALIER, LE VENTILATEUR ALERTE ROUGE : TEMPERATURE DES GAZS DELIVRES EXCESSIVE. | LW 17/02/22 REALISATION DU TEST JOURNALIER + CONTROLE APPAREIL + TEST DE VENTILATION => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 17/02/22 RECIP CE JOUR |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 | LW 17/02/22 REALISATION DU TEST JOURNALIER + CONTROLE APPAREIL + TEST DE VENTILATION => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 17/02/22 RECIP CE JOUR | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | SESE | 5818 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-05
2021.XLS | 2022-02-11 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 193157 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS TROP SERRE, FIX | OS16/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 17.02.2022 REPRISE DES SERRAGES => FONCTIONNEL OS17/02/2022 RENDU. |  |  | 2021-0088 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29032 | OS16/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-04
2021.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 193106 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | BONJOUR, LE RESPI DEMANDE UN TEST DE BATTERIE INTERNE. RESPI MIS EN SALLE DE DECONTA EN ATTENDANT VOTRE INTERVENTION, MERCI. | LW 11/02/22 REALISATION TEST DE BATTERIE + DEMANDE A DRAGER DE MODIFIER LE PARAMETRAGE POUR RETIRER L'OCCURENCE DE SE TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 11/02/22 RECUP CE JOUR |  |  | 2021-0339 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0325 | LW 11/02/22 REALISATION TEST DE BATTERIE + DEMANDE A DRAGER DE MODIFIER LE PARAMETRAGE POUR RETIRER L'OCCURENCE DE SE TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 11/02/22 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-03
2021.XLS | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 193059 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.02.2022 INTERVENTION SAV N°999005248862 => MISE A JOUR D UN PATCH SECURITE VA30H H3 --- ESSAI / SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-03-02 | 696893
2021.XLS | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 193010 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | ECHO PLANTE ET REBOUTE EN CONTINU EN MODE TRANSPORT | LW 09/02/2022 PASSAGE TECH GE CE JOUR => INTERVENTION SOUS GARANTIE => RAPATRIEMENT ECHO AU BIOMED + MAJ LOGICIELLE + TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 09/02/2022 REMISE EN SERVICE => ATT RI |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N | LW 09/02/2022 PASSAGE TECH GE CE JOUR => INTERVENTION SOUS GARANTIE => RAPATRIEMENT ECHO AU BIOMED + MAJ LOGICIELLE + TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 09/02/2022 REMISE EN SERVICE => ATT RI | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 | DUFOUR | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-03-02 | 782226
2021.XLS | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 192983 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | RESPIRATEUR DRAGER SONNE PANNE 83.006. CONTROLE DU RESPIRATEUR + CIRCUIT NEANMOINS POSSIBLE. | OS09/02/2022 RESPI DEPOSER A L ATELIER. LW 21/02/22 CONTROLE APPARIEL + TEST DE FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 21/02/22 A LA SUITE DE LA SURVENUE DE L¿ERREUR 83.00XX SUR LES VENTILATEURS SAVINA 300 NOUVELLEMENT ACQUIS, LA SOCIETE DRAGER A |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 | OS09/02/2022 RESPI DEPOSER A L ATELIER. LW 21/02/22 CONTROLE APPARIEL + TEST DE FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 21/02/22 A LA SUITE DE LA SURVENUE DE L¿ERREUR 83.00XX SUR LES VENTILATEURS SAVINA 300 NOUVELLEMENT ACQUIS, LA SOCIETE DRAGER A |  |  |  | 0 | AURELLE | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-02
2021.XLS | 2022-02-08 | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 192928 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | LES TEST SONT TOUS "EN ECHEC". ESSAI AVEC L¿APPAREIL DE L'UK SUR LES MEMES ENFANTS : TESTS OK POUR 3 ENFANTS /4. PROBLEME DE PARAMETRAGE DE L'APPAREIL NEONAT??? | OS09/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 30/03/2022 PREPARATION CE JOUR POUR ENVOIE SAV POUR REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE => ATT RETOUR LL 02/05/2022 ADRESSE DE RETOUR EXPEDIEE PAR MAIL LW 04/05/2022 RECEPTION DM BL N°SPS000643749 => PAS DE PB |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 | OS09/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 30/03/2022 PREPARATION CE JOUR POUR ENVOIE SAV POUR REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE => ATT RETOUR LW 04/05/2022 RECEPTION DM BL N°SPS000643749 => PAS DE PB CONSTATE => CALIBRATION + TEST DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2022-03-01
2021.XLS | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 192933 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | NE PASSE PAS LES TESTS. | LW 21/02/22 CONTROLE APPARIEL + TEST DE FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 21/02/22 A LA SUITE DE LA SURVENUE DE L¿ERREUR 83.00XX SUR LES VENTILATEURS SAVINA 300 NOUVELLEMENT ACQUIS, LA SOCIETE DRAGER A REALISE UNE EXPERTISE DES MACHINES ET I |  |  | 2021-0968 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0699 | LW 21/02/22 CONTROLE APPARIEL + TEST DE FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 21/02/22 A LA SUITE DE LA SURVENUE DE L¿ERREUR 83.00XX SUR LES VENTILATEURS SAVINA 300 NOUVELLEMENT ACQUIS, LA SOCIETE DRAGER A REALISE UNE EXPERTISE DES MACHINES ET I |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 5301 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-01
2021.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 192824 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CE MATIN AU DEMARRAGE DE L'APPAREIL : PANNE MATERIEL 83.0006 AUTOTEST PASSE, MESSAGE EFFACE ! RESPIRATEUR LOCALISE EN SSPI BFE TEL 5316 MERCI POUR VOTRE INTERVENTION. CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | NH 07.02.2022 DEMANDE D'INTERVENTION LL 14/02/2022 RECEPTION RI 146256375 - PROBLEME LIE AU LOGICIEL MAIS SANS CONSEQUENCE DE FONCTIONNEMENT - TOUTES LES FONCTIONS SONT DISPONIBLES SANS RESTRICTION - NOUVEAU LOGICIEL PREVU EN 2022 - LE CODE ERREUR PEUT ET |  |  | 2021-0970 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0700 |  |  |  |  | 0 | PARI | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-26
2021.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 192874 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL MARQUE MESSAGE MAINTENANCE MERCI POUR CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE | OS07/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.02.2022 REARMEMENT CODE ALARME 131 => DM FONCTIONNEL REMIS A DISPO DU SERVICE OS08/02/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0983 | RECHAUFFEUR SANG ET FLUIDES | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 210503598 | OS07/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/02/2022 RENDU AU SERVICE. | 613 | FLUIDO - 3 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-26
2021.XLS | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-03-11 | 194649 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.03.2022 RECEPTION RI MP => DM CONFORME |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-25 | 824155
2021.XLS | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 192738 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SVP, CABLE LIAISON MODULE /BRASSARD TENSIONNEL. MERCI | IF 03/02/2022 DONNER RALLONGE BRASSARD AU SERVICE |  |  | 2021-0330 | MODULE MULTIPARAMETRES | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE694F9210 |  |  |  |  | 0 | HERRIER VERONIQUE | POSTE 5810 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-24
2021.XLS | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-03-11 | 195839 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.02.2022 RECEPTION DEVIS DS0001959 => EN SIGNATURE LL 14.02.2022 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 11.03.2022 INTERVENTION SEFALAB AL 22.03.2022 RECEPTION RAPPORT DE MAINTENANCE => RAPPORT "CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS DS0001959 17 RI" C | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2021-0895 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42873113 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2022-02-24 | 696893
2021.XLS | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 192703 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 03/02/2022 RECEPTION RI SUITE A REMPLACEMENT CARTE 3D HS - REMPLACEMENT - ESSAIS - CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-685 | NEHS DIGITAL | [5 empty] | 2022-02-24 | 22993538
2021.XLS | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 192596 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, OPTIFLOW PRESENTE PLUSIEURS FUITE SUR LE SOCLE ET LA TUBULURE. FUITE IMPORTANTE LORSQUE LA TUBULURE EST ENCLENCHEE. APPAREIL DEJA ENVOYE EN REPARATION POUR PROBLEME SIMILAIRE IL Y A PEU DE TEMPS. MERCI D'AVANCE SUR CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | OS03/02/2022 OPTIFLOW DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.02.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE OS08/02/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0438 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 210115242178 | OS03/02/2022 OPTIFLOW DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/02/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-23
2021.XLS | 2022-01-28 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 192376 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE DELMONT 30° 2.9 MM AYANT UNE CRAQUELURE SUR LA LENTILLE OPTIM : 5800, COMPOSITION D'ORIGINE 39172 HYSTEROSCOPIE OP DELMONT N°2. | LL 28/01/2022 OPTIQUE DELMONT 30° - LENTILLE CASSEE - ENVOI CHEZ PETEL POUR DEVIS OS07/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN° 119343 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 07/02/2022 ENVOI CHEZ DELMONT POUR ES LL 04/02/2022 OPTIQUE IRREP |  |  | 2021-0406 | OPTIQUE 2.9MM 30° 300MM | D300-100_004 | DELMONT IMAGING | 1595746 | OS07/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN° 119343 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BL002667 ET COMMANDE B2/1216512 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. LW 08/03/2 |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012675 | DELMONT IMAGING | [5 empty] | 2022-02-18
2021.XLS | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 192188 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMPOSSIBLE DE DECLENCHER L'IMPRESSION DES CLICHES SUR LE REPROGRAPHE | LW 26.01.22 PASSAGE DANS SERVICE => RECUPERATION CONFIG COLONNE 1 POUR L'APPLIQUER SUR LA COLONNE 2 + REPRISE CABLAGE + APPEL OLYMPUS POUR REGLAGE PROCESSEUR => CONFIG 2 IMAGES PAR IMPRESSION SUITE DEMANDE DTR BENCHAA => TEST DE FONCTIONNEMENT => CONFORME |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 | LW 26.01.22 PASSAGE DANS SERVICE => RECUPERATION CONFIG COLONNE 1 POUR L'APPLIQUER SUR LA COLONNE 2 + REPRISE CABLAGE + APPEL OLYMPUS POUR REGLAGE PROCESSEUR => CONFIG 2 IMAGES PAR IMPRESSION SUITE DEMANDE DTR BENCHAA => TEST DE FONCTIONNEMENT => CONFORME | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-16 | 782226
2021.XLS | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 192164 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI |  | LL 26/01/2022 RECEPTION RAPPORT CQI 06493887 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | OECOERGO04 |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-02-15 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 192090 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN DE LA COLONNE BASCULE VERS L'AVANT MERCI LA COLONNE EST AU BLOC BMC | NH 25.01.2022 VU AVEC SERVICE POUR BASCULEMENT DE L'ECRAN |  |  | 2021-0960 | SOURCE DE LUMIERE LASER | 4KVISION | ARTHREX | HAJ200227 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-15
2021.XLS | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 2022-03-11 | 192108 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DISCORDANCE EN LE VTI/VTE MERCI | NH 01.02.2022 DM REVISE PAR SAV PRESENT => CONFORME => RENDU AU SERVICE => EN ATTENTE RI NH 11.03.2022 RECEPTION RI MP => DM CONFORME |  |  | 2021-0341 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0323 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-15
2021.XLS | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-14 | 191992 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.01.2022 DA TRANSMISE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 14/02/2022 RECPTION RI - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2022-02-12 | 824155
2021.XLS | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-03-11 | 191989 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.01.2022 DA TRANSMISE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 11.03.2022 RECEPTION RI MP => DM CONFORME |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001076 | PHYSIO CONTROL / STRYKER | [5 empty] | 2022-02-12 | 824155
2021.XLS | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 191966 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/01/2022 CHAUFFE GEL NE FONCTIONNE PAS , CHANGEMENT DU CHAUFFE GEL ET DE SON CABLE MAIS TOUJOURS NON FONCTIONNEL , SUITE INTERVENTION POUR DIAGNOSTIQUE IF 04/02/2022 VERIFICATION DU CABLAGE DANS LE CP. LE CABLE POUR LE CHAUFFE GEL N¿ETAIT PAS BRAN |  |  | 2021-1253 | ECHOGRAPHE | ACUSON SEQUOIA | SIEMENS | 802996 | LW 08/03/22 DEJA RECUP LE ??? PAR ??? => CLOTURE CE JOUR | 629 | ECHOGRAPHE ACUSON SEQUOIA |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-02-12 | 22766809
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-21 | 192020 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.01.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR MP AL 24.01.2022 RECEPTION DEVIS DEV2200407 => EN SIGNATURE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 21.04.2022 RECEPTION RAPPORT DE CONTROLE DE MAINTENANCE PREVENTIVE => FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-02-11 | 696893
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 191947 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/01/2022 INSTALLATION/CONFIG TELEMAINTENANCE => SYSTEME DE CONFIGURATION TELEMAINTENANCE EFFECTUE |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-02-11 | 22766809
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 191944 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/01/2022 INSTALLATION/CONFIG TELEMAINTENANCE => SYSTEME DE CONFIGURATION TELEMAINTENANCE EFFECTUE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-02-11 | 22766809
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-21 | 197302 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.01.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR MP AL 24.01.2022 RECEPTION DEVIS DEV2200407 => EN SIGNATURE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 21.04.2022 RECEPTION RAPPORT DE CONTROLE DE MAINTENANCE PREVENTIVE => FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-02-11 | 696893
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-26 | 191934 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA BARRIERE DU LIT DE LA CHAMBRE 446 EST CASSE | ML 21/01/22 CASSE CONSTATE LA MAIN COURANTE A ETE ARRACHER ML 26/01/22 MAIN COURANTE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0590 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0009 | ML 21/01/22 CASSE CONSTATE LA MAIN COURANTE A ETE ARRACHER |  |  |  | 0 | CORDARO | 5504 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-11
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-06-17 | 191892 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 PASSAGE DU SERVICE POUR MP => VIS SANS FIN A REMPLACER (INTER SOUS GARANTIE) AL 17.06.2022 INTERVENTION WO-85710015 => REMPLACEMENT VIS SANS FIN --- ESSAIS / FONCTI |  |  | 2021-0649 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 108489653 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 191898 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTE MAL PAR INTERMITTENCE : BRUIT D'ARTEFACT, IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI LE CœUR FœTAL EST CAPTE CAR PAS D'INTERPRETATION POSSIBLE A L'OREILLE, VISUEL DOUTEUX CAPTEURS CHANGES, A EU LIEU SUR PLUSIEURS PATIENTES, AVEC PLUSIEURS MANIPULATEURS | NH 21.01.2022 TEST AVEC SIMULATEUR FOETALE => PAS D'ANOMALIE CONSTATE SUR TRACE NH 24.01.2022 TEST DU SAV DE PASSAGE SUR SITE => PAS DE DEFAUT CONSTATE NH 4.02.2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-1205 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740007 |  | 641 | F15-9 | CARDIOTOCO | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-11
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191903 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0650 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 108489717 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191909 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0651 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 108489731 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | 191883 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | INDIQUE UNE PANNE APPAREIL | LW 25.01.22 TEST DE FONCTIONNEMENT + EXTRACTION JOURNAL D'ERREUR => DEFAUT CARTE MERE => APPEL SAV POUR DECLENCHEMENT INTERVENTION SOUS GARANTIE => ATT INTER NH 31.01.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE CONTROLEUR BOARD => CONTROLE OK => DM CONFORME R |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 | LW 24.01.22 DEPOT CE JOUR LW 25.01.22 TEST DE FONCTIONNEMENT + EXTRACTION JOURNAL D'ERREUR => DEFAUT CARTE MERE => APPEL SAV POUR DECLENCHEMENT INTERVENTION SOUS GARANTIE => ATT INTER |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-11
2021.XLS | 2022-01-19 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 191764 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 19/01/2022 RECEPTION DEVIS REGUL 772 SUITE INSTALLATION CONBEAM - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-685 | NEHS DIGITAL | [5 empty] | 2022-02-09 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 191777 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | APPAREIL FONCTIONNEL MAIS LED D'INDICATION DE CONNEXION NE FONCTIONNE PAS | LW 19/01/22 DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE +> RECEPTION DM NEUF ECHANGE STANDARD SN PE21-9FLMB1560 => INSTALLATION CE JOUR PAR LE TECHNICIEN LABORIE +> CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2021-1264 | DEBITMETRE URINAIRE DE CONSULTATION | FLOWMASTER | LABORIE | PE21-9FLMB1560 | LW 19/01/22 DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE +> RECEPTION DM NEUF ECHANGE STANDARD SN PE21-9FLMB1560 => INSTALLATION CE JOUR PAR LE TECHNICIEN LABORIE +> CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-09 | 782226
2021.XLS | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-03 | 191696 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR BUG SUR APPAREILLE ECHOGRAPHE SIEMENS UF 22-3054 | IF 18/01/2022 ECHO A BUGGE , CONTACT SAV IF 03/03/2022 PAS DE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2021-1253 | ECHOGRAPHE | ACUSON SEQUOIA | SIEMENS | 802996 |  | 629 | ECHOGRAPHE ACUSON SEQUOIA |  | 0 | FABRE JEAN MARC | 6162 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-08
2021.XLS | 2022-01-18 | 2022-02-14 | 2022-02-24 | 191704 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE EXTERNE | LL 18/01/2022 RECEPTION DEVIS CQE SELON CONTRAT 22I950037V - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 24/02/2022 RECEPTION RAPPORT CQE 950037-J11-22-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-08 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-18 | 2022-02-14 | 2022-02-24 | 191705 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 18/01/2022 RECEPTION DEVIS CQE SELON CONTRAT 22I950037V2 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 24/02/2022 RECEPTION RI CQE 950037-J12-22-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-08 | 22993538
2021.XLS | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 191739 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.01.2022 SUITE COMMANDE PIECE => 4 PORTOIRS URINES |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Tâches |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-08 | 696893
2021.XLS | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 191760 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.01.2022 INTERVENTION CAS-0014740539 => ATTENTE DE LA PIECE ULTRASONIC SENSOR / PIECE LIVRE MAIS INTROUVABLE / APPAREIL FONCTIONNEL + RECOMMANDE PIECE |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-02-05 | 696893
2021.XLS | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 191647 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | BONJOUR,MARQUE ERREUR CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE ...MERCI | 17/01/2022 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 18/01/21 REPRISE CONFIGURATION DATE HEURE+ REMEMBRANAGE CAPTEUR (MAUVAISE MEMBRANE PREALABLEMENT INSTALLE ET SANS ELECTROLYTE) + ETALONNAGE ET TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2021-1010 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 BASIC | RADIOMETER | 393-500R1240N049 | 17/01/2022 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 18/01/2022 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-05
2021.XLS | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 191510 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER LE RESPI QUI MARQUE VENTILATION DEGRADEE CHANGER D APPAREIL AU PLUS TOT MERCI | IF 13/01/2022 PENDANT LA VENTILATION MARQUE DEGRADEE CHANGER APPAREIL AU PLUS TOT, PROBLEME DEJA ARRIVE LE 10/01/2022 => ENVOI EN REPARATION OS31/01/2022 RECEPTION D UN VENTILLATEUR REPARER SUIVANT N° S01-066197/002 SOUS GARANTIE COLIS EN BON ETAT TRANSMI |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 | OS31/01/2022 RECEPTION D UN VENTILLATEUR REPARER SUIVANT N° S01-066197/002 SOUS GARANTIE COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/02/2022 DM RENDU. | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-02-03
2021.XLS | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 191398 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,LA PIECE DE LA CHARNIERE DE LA PORTE AU NIVEAU DES PIEDS SUR LE PLESSIS EST CASSEE MERCI | NH 12.01.2022 REMPLACEMENT CHARNIERE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-01
2021.XLS | 2022-01-07 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 191209 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | APPAREIL QUI NE TIENT PAS LA CHARGE | LL 19/01/2022 APPAREIL SOUS GARANTIE NE CHARGE PAS - ENVOIE SAV POUR REPARATION AVEC SUPPORT DE CHARGE + CHARGEUR + CABLE ALIM OS16/03/2022 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN BILIRUBINOMETRE REPARE SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°FO1860377 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 | OS16/03/2022 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN BILIRUBINOMETRE REPARE SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°FO1860377 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-01-28
2021.XLS | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 191127 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | BONJOUR, SUITE A NOTRE APPEL TELEPHONIQUE AVEC M.WALEWSKI JE REALISE CETTE DEMANDE POUR LES DEBIMETRES D'UROLOGIE PRESENTANT UNE ERREUR DE PESE. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION | LW 06/01/2022 PASSAGE DANS SERVICE POUR TEST DE PESEE STATIQUE AVEC POIDS => VALEUR COREECTE => PEUT ETRE DEFAUT DE DETECTION AUTOMATIQUE DE LA MIXION OU ALGORYTHME PARASITE LW 12/01/2022 FONCTIONNEMENT OK => LA DIFFERENCE DE LECTURE EST DU A LA GRADUATIO |  |  | 2021-1263 | DEBITMETRE URINAIRE DE CONSULTATION | FLOWMASTER | LABORIE | PE21-9FLMB1542 | LW 06/01/2022 PASSAGE DANS SERVICE POUR TEST DE PESEE STATIQUE AVEC POIDS => VALEUR COREECTE => PEUT ETRE DEFAUT DE DETECTION AUTOMATIQUE DE LA MIXION OU ALGORYTHME PARASITE LW 12/01/2022 FONCTIONNEMENT OK => LA DIFFERENCE DE LECTURE EST DU A LA GRADUATIO |  |  |  | 0 | POULET | 6156 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-27
2021.XLS | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 191096 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER LE MONNAL QUI INDIQUE UN PROBLEME DE VENTILATION CORDIALEMENT | IF 10/01/2022 APPEL SAV , PROBLEME SUR CAPTEUR DE PRESSION ATMOSPHERIQUE , FAIRE UN AUTOTEST OK , MIS EN VENTIL PENDANT 1H => ATTENTE APPEL DU SAV , RAPPEL DU SAV POUR VERIFICATION OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-27
2021.XLS | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-20 | 190968 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.01.2021 REPRIS CE JOUR PAR COMMERCIAL SUITE PROBLEME ALIMENTATION => ACCESSOIRES + CHARIOT RESTE DANS LE SERVICE NH 20.01.2022 RECEPTION BL 242735 + RI => REMPLACEMENT BLOC ALIMENTATION => DM CONFORME => REMIS SUR CHARIOT DANS BUREAU CADRE |  |  | 2021-1206 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740009 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-007865 | BIOMAT SAS | [5 empty] | 2022-01-25 | 824155
2021.XLS | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 190886 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | EN PANNE | LW 05/01/22 DEPOT CE JOUR LW 05/01/22 REMPLACEMENT AMPOULE HS + VARIATEUR DEFECTIEUX + CONTROLE FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 06/01/22 RECUP CE JOUR |  |  | 2021-0442 | LAMPE D'EXAMEN | H832 | VERRE ET QUARTZ | 06011909 | LW 05/01/22 DEPOT CE JOUR LW 05/01/22 REMPLACEMENT AMPOULE HS + VARIATEUR DEFECTIEUX + CONTROLE FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 06/01/22 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | MELIN | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-22
2021.XLS | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-01-06 | 190507 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 22.12.2021 VALVE INSPI CASSE => CONSTATE PAR SAV =>RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 06.01.2021 REMPLACEMENT VALVE => TEST OK => DM CONFORME LL 24/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 06.01.2022 RECEPTION RI |  |  | 2021-0343 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0327 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-01-11 | 824155
2021.XLS | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 190392 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE CHARGEUR POUR ISTAT NE S'ALLUME ET NE CHARGE PLUS L'ANALYSEUR MALGRE SON BRANCHEMENT SUR SECTEUR. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION. CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | OS20/12/2021 LE SOCLE NE FONCTIONNE PAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/12/2021 APPEL SAV POUR REMPLACEMENT DU CHARGEUR SOUS GARANTI IF 10/01/2022 RECEPTION CHARGEUR PRIS SOUS GARANTI , SELON BL N° 10025039 , NOUVEAU S/N 120082 A IMMATRICULER IF |  |  | 2021-0005 | CHARGEUR I-STAT | I-STAT 1 | ABBOTT | DRC-116401 | OS20/12/2021 LE SOCLE NE FONCTIONNE PAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 551 | STATION I-STAT 2 | ANALYSEUR | 0 | PARI | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-08
2021.XLS | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 190912 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 20.12.2021 INTERVENTION CAS-0014633012 => MISE HORS TENSION DES 2 TIROIRS (26 ET 27) QUI AFFICHENT UN PROBLEME DE T°. DANS L'ATTENTE DE LEURS REMPLACEMENTS. AL 23.12.2021 SUITE INTERVENTION => REMPLACEMENT DES TIROIRS 27 ET 28 --- TESTS DE VALIDATION |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-01-08 | 696893
2021.XLS | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 190209 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MONITEUR S'EST ALLUME PUIS ETEINT INTERVENTION DE NASSIM TOUT EST OK | NH 15.12.2021 VU AVEC SERVICE POUR BRANCHEMENT SUR BONNE SORTIE VIDEO => DM CONFORME |  |  | 2021-1364 | MONITEUR UHD4 4K 32" | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613478 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-05
2021.XLS | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 190040 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ALERTE SUR LE RESPIRATEUR CONCERNANT LES HAUTS PARLEURS AINSI QUE DES FUITES ++++ QUI FONT QUE LE TEST NE PASSE PAS | IF 13/12/2021 REMPLACEMENT DES CAPTEURES DE DEBIT OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE | 7045 |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | CAETANO | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-01
2021.XLS | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 190049 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FLUIDO AVEC APPARITION D'UNE CLE A MOLETTE SUR L'ECRAN QUI EMPECHE SON UTILISATION | NH 14.12.2021 ERREUR E140 => REARMEMENT ALARME => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE | 7045 |  | 2021-0983 | RECHAUFFEUR SANG ET FLUIDES | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 210503598 |  | 613 | FLUIDO - 3 |  | 0 | CAETANO | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-01
2021.XLS | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 189977 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE FREEO2 NE FONCTIONNE PLUS. PB INTERFACE. | OS10/12/2021 DM PRIS EN PAR MR NH. NH 11.12.2021 INTERVENTION SAV => MAJ LOGICIEL => DM FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0391 | DISPOSITIF D'OXYGENOTHERAPIE | FREEO2 | VYGON | 1101-2012-0020 | OS10/12/2021 DM PRIS EN PAR MR NH. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-31
2021.XLS | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-01-24 | 189978 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE FREEO2 NE FONCTIONNE PLUS. PB INTERFACE. | OS10/12/2021 DM PRIS EN PAR MR NH. NH 10.12.2021 INTERVENTION SAV LUNDI 13.12.2021 NH 24.01.2022 RECEPTION RI => REINITIALISATION + MAJ LOGICIEL VERSION 1.2.6 => DM FOCTIONNEL |  |  | 2021-0390 | DISPOSITIF D'OXYGENOTHERAPIE | FREEO2 | VYGON | 1101-2012-0025 | OS10/12/2021 DM PRIS EN PAR MR NH. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001209 | VYGON | [5 empty] | 2021-12-31
2021.XLS | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2022-01-28 | 189997 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.12.2021 RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT BRAS => DA TRANSMISE LL 13/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 28.01.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BRAS => DM FONCTIONNEL | BFE.N-1.1-408 | SALLE 1 CESARIENNE | 2021-0081 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 4000 | GETINGE/MAQUET | AR000083 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-12-31 | 824155
2021.XLS | 2021-12-08 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 189891 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/12/2021 RECEPTION DEVIS POUR CONTROLE QUALITE INITIAL - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 15/12/2021 RECEPTION RAPPORT CQE 21.603.SDN.29321.00.T.001.RPQX.001 - MATERIEL CONFORME - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE MINEURE - L'INVENTAIRE N'EST PAS COMPL |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2021-12-29 | 22993538
2021.XLS | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 189926 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.12.2021 INTERVENTION N°01521 => REMPLACEMENT K7 CLAMP ET REGLAGE FLIP OVER --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-12-28 | 696893
2021.XLS | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | 189747 | 22-7105 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | DEFAUT INITIALISATION SPO2 | LW 06/12/2021 RECUPERE CE JOUR PAR ALBERT DESALES POUR RETOUR SAV => ATT RETOUR LW 14/12/2021 RETOUR DM REPARE RI N°5584 => REMPLACEMENT CARTE SPO2 + CONTROLE QUALITE => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2021-0636 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-16048984 | LW 06/12/2021 RECUPERE CE JOUR PAR ALBERT DESALES POUR RETOUR SAV => ATT RETOUR LW 14/12/2021 RETOUR DM REPARE RI N°5584 => REMPLACEMENT CARTE SPO2 + CONTROLE QUALITE => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-12-25 | 782226
2021.XLS | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-02-08 | 190075 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | COMMANDE CABLE ACCESSOIRES SUITE MISE EN SERVICE | LW 06/12/21 DEMANDE DE DEVIS PIECE LW 06/12/21 RECEPTION DEVIS + DEMANDE DE CREATION PIECE LW 13/12/21 CREATION COMMANDE PIECE N°3450 SUIVANT DEVIS 39371 => POUR VALID LL 13/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/02/2022 RECEPTION DE CABLE SUIVANT BL |  |  | 2021-1094 | AMPLIFICATEUR DE SIGNAUX ELECTROPHYSIOLOGIQUES | CLAB II PLUS 64 | GENERAL ELECTRIC | RXJ21292007TA | LW 06/12/21 DEMANDE DE DEVIS PIECE LW 06/12/21 RECEPTION DEVIS + DEMANDE DE CREATION PIECE LW 13/12/21 CREATION COMMANDE PIECE N°3450 SUIVANT DEVIS 39371 => POUR VALID OS08/02/2022 RECEPTION DE CABLE SUIVANT BLN°2689 ET COMMANDE B3/1168713 COLIS EN BON ET | 622 | BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE ALTIX |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-25 | 782226
2021.XLS | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 189766 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | TEST DE LA VALVE RESPI NE FONCTIONNE PAS SUR LE RESPI . MEME APRES AVOIR TOUT DEMONTER ET REMONTER . | OS06/12/2021 SAVINA DEPOSE A L ATELIER. NH 06.12.2021 VU AVEC SERVICE => RESPI A TESTER AVEC BALLON AVEC RESISTANCE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS08/12/2021 RENDU. |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 | OS06/12/2021 SAVINA DEPOSE A L ATELIER. OS08/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | CHARPENTIER | 53.11 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-25
2021.XLS | 2021-12-03 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 189664 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LE PICOT EST CASSE L'OPTIQUE 12° SN 805412 (PAS TOUVE DANS LES DONNEES). OPTIM 5689 | OS03/12/2021 OPTIQUE SANS NUMERO OU NON IMMATRICULER VUE AVEC LL. LL 14/12/2021 OPTIQUE 12° OPTIM 5689 - PICOT CASSE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE PETEL POUR DEVIS LL 11/08/2023 OPTIQUE RENDU LE ? |  |  | 2021-1246 | OPTIQUE 12° 4 MM | WA2T412A | OLYMPUS | 805412 | OS03/12/2021 OPTIQUE SANS NUMERO OU NON IMMATRICULER VUE AVEC LL. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-12-24
2021.XLS | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 189771 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PREMIERE MIS EN SERVICE | ML 06/12/21 PREMIERE MIS EN SERVICE, APPAREIL DEPOSER A MR CORDARO |  |  | 2021-1085 | VERTICALISATEUR | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300472905 | ML 06/12/21 PREMIERE MIS EN SERVICE, APPAREIL DEPOSER A MR CORDARO |  |  |  | 0 | MICHAEL BIOMED |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-24 | 36012191
2021.XLS | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2022-01-21 | 191552 | 36-6100 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RECUPERER LE FAUTEUIL DE MR ACHOUR N° DE SERIE 21F05004951 ( DON ) | AB 03/12/21FAUTEUIL RECUPERER ML 14/01/22 FAUTEUIL NETTOYER ET REMIS EN ETAT, EN ATTENTE DU N° BIOMED ML 21/01/22 N° ATTRIBUER MIS EN SERVICE |  |  | 2021-1426 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L48 | ACTION 4 | INVACARE | 21F05004951 | AB 03/12/21FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | NOVE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-23 | 36012191
2021.XLS | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 189420 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE DE LIT CASSEES | ML 30/11/21 MAIN-COURANTE ARRACHER A CHANGER ML 01/12/21 MAIN-COURANTE INSTALE, + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK | CHAMBRE 446 |  | 2021-0590 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0009 | ML 01/12/21 MAIN-COURANTE INSTALE, + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK ML 30/11/21 MAIN-COURANTE ARRACHER A CHANGER |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675504 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2021.XLS | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 189569 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 02/12/2021 RECEPTION RI CTE VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ SIEMENS \ ELARA MAX \ 13193 \ - \ 2021 \ N°1 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-12-17 | 22993538
2021.XLS | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 189570 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 02/12/2021 RECEPTION RI CTE VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ SIEMENS \ ELARA MAX \ 13194 \ - \ 2021 \ N°1 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-12-17 | 22993538
2021.XLS | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 189571 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 02/12/2021 RECEPTION RI CTE VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ SIEMENS \ ELARA MAX \ 13306 \ - \ 2021 \ N°1 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-12-17 | 22993538
2021.XLS | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 189259 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.11.2021 SUITE INSTALLATION / QUALIFICATION AL 26.11.2022 VALIDATION RAPPORT DE QUALIFICATION PAR LE SERVICE |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010771 | H.S.C | [5 empty] | 2021-12-16 | 696893
2021.XLS | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 189180 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MICROMOTEUR CORE STRYKER REF 5400-15 HORS SERVICE + EMBOUT MOTEUR REF 5100-15-43 A REMETTRE A LILIAN | OS24/11/2021 PAM VUE AVEC LILIAN LL 25/11/2021 MIS EN POOL DE PRET SUITE ARRET GAMME CORE |  |  | 2021-0750 | PIECE A MAIN DROITE | 5100-15-43 | STRYKER | BIO-01 | OS24/11/2021 PAM VUE AVEC LILIAN .( POURQUOI LA METRE AU REBUS CE QUE ME DIT MADAME MAUSSION.) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-15
2021.XLS | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 189188 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONTROLE QUALITE INTERNE | IF 24/11/2021 CONTROLE QUALITE REGLEMENTAIRE INTERNE INITIAL REALISE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS ISSUES DU PROTOCOLE ANSM |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-12-15 | 22766809
2021.XLS | 2021-11-23 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 189089 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MONITEUR NON DISPONIBLE | OS23/11/2021 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.12.2021 TEST DANS LE SERVICE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0023 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-019451 | OS23/11/2021 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | EXPLO01 | MAPA - HOLTER TENSIONNEL | SYSTEME HOLTER | 0 | FLIGNY | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-14
2021.XLS | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 189032 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | COMMANDE DE CODE BARRE SOLUSCOPE DE 0210 A 0220. | IF 22/11/2021 DEMANDE DE DEVIS EN COURS , COMMANDE N°3435 LL 29/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 29.11.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS03/12/2021 RECEPTION DE CODE BARRE LAVEUR SUIVANT BLN°00119761 ET COMMANDE B3/1166001 C |  |  | 2021-0782 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2144312 | OS03/12/2021 RECEPTION DE CODE BARRE LAVEUR SUIVANT BLN°00119761 ET COMMANDE B3/1166001 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3435) OS07/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-11
2021.XLS | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 188924 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS | OS19/11/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 23/11/2021 TEST DE FONCTIONNEMENT OK ,DEFAUT NON CONSTATE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 04.01.2022 MATERIEL REPRIS LE ?? |  |  | 2021-2358 | CAPTEUR US | M2736A | PHILIPS | DE01864234 | OS19/11/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-10
2021.XLS | 2021-11-19 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 188948 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 19/11/2021 MISE EN PLACE D'UNE ASSISE POUR CONE BEAM. |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-685 | NEHS DIGITAL | [5 empty] | 2021-12-10 | 22993538
2021.XLS | 2021-11-18 | 2021-12-02 | 2021-12-28 | 188839 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,SONNE DERIVE MESURE O2, ECART ENTRE FIO2 DEMANDEE ET DELIVREE MERCI | NH 17.12.2021 DM SOUS GARANTIE => DEMANDE DE CELLULE O2 AU SAV NH 23.12.2021 RECEPTION BL 60242352 NH 28.12.2021 REMPLACEMENT CELLULE O2 => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0705 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN THERAPY EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-04696 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-09
2021.XLS | 2021-11-18 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 188844 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA CONNECTIQUE DES 4 BRIN ET ECG EST DEFECTUEUSE ET FONCTIONNE UNE FOIS SUR DEUX MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER CE SYSTEME ON A FAIT DES CHANGEMENT DE CABLE QUI FONCTIONNE SUR D AUTRES SCOPE SAUF CELUI CI MERCI D 'AVANCE | OS18/11/2021 DEFIBRILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/11/2021 APPEL SAV => TECH DEMANDE DE FAIRE UNE VERIFICATION DES CABLES ET REFAIRE DES TESTS , TEST EFFECTUER => RAS => DM FONCTIONNE BIEN OS24/11/2021 RENDU. |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 | OS18/11/2021 DEFIBRILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-09
2021.XLS | 2021-11-18 | 2022-02-02 | 2022-02-16 | 188856 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE TUYAU POUR ASPIRER LES PARTICULES DE PLATRE EST MANQUANT SUR LA SCIE A PLATRE MERCI | NH 03.02.2022 DA 3510 TRANSMISE LL 07/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 07/02/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS11/02/2022 RECEPTION D UN TUYAU POUR SCIE A PLATRE SUIVANT BLN°0000572754 ET COMMANDE B3/1215649 COLIS EN BON ETA |  |  | 2021-0114 | SCIE A PLATRE | CC5 | DE SOUTTER MEDICAL | 20/491003 | OS11/02/2022 RECEPTION D UN TUYAU POUR SCIE A PLATRE SUIVANT BLN°0000572754 ET COMMANDE B3/1215649 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3510) LW 08/03/22 DEJA RECUP LE ??? PAR ??? => CLOTURE CE JOUR |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-09
2021.XLS | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 188739 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS VERIFIER CE MAPA 2021-0194QUI SEMBLE AVOIR ETE MOUILLE? LECTURE IMPOSSIBLE. MERCI. MME NORELUS | OS16/11/2021 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.11.2021 PAS DE PRISE POSSIBLE MALGRE PILES NEUVES => ENVOI SAV NH 26.11.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 29/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/12/2021 RECEPTION D UN HOLTER REPARER |  |  | 2021-0194 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-019587 | OS16/11/2021 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/12/2021 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT FEUILLE DE SERVICE N°941011068 ET COMMANDE B3/1165924 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2021-12-07
2021.XLS | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 188507 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA POMPE NE TIENS PLUS LA CHARGE MEME BRANCHER. MERCI | AL 12.11.2021 RECEPTION DM ATELIER AL 12.11.2021 ESSAI => DEFAUT NON-CONSTATE SUR BATTERIE ET SUR SECTEUR / MISE EN CHARGE LE WE AL 15.11.2021 ESSAIS SUR VOIE A/B => RAS + ESSAIS VOIE A SUR BATTERIE PDT 1H => RAS --- FONCTIONNEL NH 22.11.2021 RENDU AU |  |  | 2021-0364 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420558 | AL 12.11.2021 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-02
2021.XLS | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 188258 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO HS | OS09/11/2021 CAPTEUR TOCO SANS NUMERO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.11.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => IMMATRICULATION CAPTEUR => A DISPO DU SERVICE OS19/11/2021 RENDU. |  |  | 2021-1078 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43156547 | OS09/11/2021 CAPTEUR TOCO SANS NUMERO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-26
2021.XLS | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 188237 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MESSAGE D'ALARME CONTINU : "MESURE DU DEBIT OMPRECISE" AVEC VTI 480 ML ET VTE 700-780 ML!! N.DUFOUR | IF 05/11/2021 TEST DE FONCTIONNEMENT EFFECTUER RAS , LE RESPI FONCTIONNE BIEN , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-26
2021.XLS | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 188067 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONTROLE QUALITE INTERNE | IF 03/11/2021 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 29.10.2021 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-11-24 | 22766809
2021.XLS | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 188069 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONTROLE QUALITE INTERNE | IF 03/11/2021 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 29/11/2021 |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-11-24 | 22766809
2021.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 188537 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.10.2021 INTERVENTION SAV RI N°57025260 => DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DU SUPPORT BICAR (MORCEAU DE PLASTIQUE DANS LE PERCUTEUR INFERIEUR BICAR) --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2021-0891 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-23 | 696893
2021.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 187977 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE BIEN VOULOIR CHANGER LE CABLE DEFIBRILLATEUR DU LP15 AU PALETTES MERCI D'AVANCE | IF 02/11/2021 REMPLACEMENT 1 CABLE QUIK COMBO |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-23
2021.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 187982 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE BIEN VOULOIR CHANGER LA RALLONGE DE LA SPO2 FOIS 2 REF 2406 | IF 02/11/2021 REMPLACEMENT DE 2 CABLES |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-23
2021.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-03-07 | 194276 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 07/03/2022 RECEPTION RI MP 57025260 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0891 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-23 | 22993538
2021.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 188031 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | BONJOUR POURRIEZ VOUS REGLER LA LANGUE DE L'APPAREIL DE VNI EN FRANCAIS CAR ELLE EST EN ANGLAIS ACTUELLEMENT. MERCI | OS02/11/2021 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 03/11/2021 REPRISE COMPLETE DU PARAMETRAGE + BRANCHEMENT DM SUR SECTEUR + CONTROLE MAINTIENT DES REGLAGES EN MEMOIRE => CONFORME REMISE EN SERVICE OS03/11/2021 RENDU. |  |  | 2021-0337 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | HU2000401 | OS02/11/2021 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 03/11/2021 REPRISE COMPLETE DU PARAMETRAGE + BRANCHEMENT DM SUR SECTEUR + CONTROLE MAINTIENT DES REGLAGES EN MEMOIRE => CONFORME REMISE EN SERVICE OS03/11/2021 RENDU. | 578 | PHILIPS V60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-23
2021.XLS | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 188026 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE INTERNE INITIAL | LL 02/11/2021 RECEPTION RI CQI 804102189481 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-11-19 | 22993538
2021.XLS | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 187917 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE EXTERNE | LL 29/10/2021 REGUL CONTROLE QUALITE EXTERNE - RECEPTION CQE 950037-H05-21-00 ET CQE 950037-H14-21-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-13 | 22993538
2021.XLS | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-11-17 | 187241 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMI BARRIERE GAUCHE TETE NE DESCEND PLUS | ML 15/10/21 VU AVEC L'INFIRMIERE, LA DEMI BARRIERE EST RETIRE CAR ELLE EST CASSER ML 18/10/21 DEVIS EN COURS ( BOUTON PRESSION + VISE ET MAIN COURANTE ) ML 08/10/21 COMMANDE RECUS ML 10/11/21 BARRIERE REMIS EN ETAT . ML 17/11/21 LA BARRIERE EST INSTALLE |  |  | 2021-0584 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0003 | ML 15/10/21 VU AVEC L'INFIRMIERE, LA DEMI BARRIERE EST RETIRE CAR ELLE EST CASSER |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-05 | 36012191
2021.XLS | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 187116 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | N'AFFICHE PAS LE VT | NH 14.10.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE AVEC LE SAV => VT NE S'AFFICHE QU'AVEC LA COMPENSATION DE FUITE |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-04
2021.XLS | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 187053 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE 70° STORZ SN : 121LGH, MODEL 27005 CA FLOU ET TACHE OPTIM : 5600? COMPOSITION D'ORIGINE : 39653. | OS13/10/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 20/10/2021 OPTIM 5600 OPTIQUE FLOU ET TACHE ENVOI PRESTATAIRE N° COLISSIMO : 7D56925270332 OS27/10/2021 RETOUR OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°115453 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. AB 02/11/2021 |  |  | 2021-0009 | OPTIQUE 4MM 70Ø | 27005CA HOPKINS II | STORZ | 121LGH | OS13/10/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/10/2021 RETOUR OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°115453 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS24/11/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800473852 ET COMMANDE B6/1161557 COLIS EN BON ETAT TR |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-11-03
2021.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-15 | 186848 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 INTERVENTION N°00577 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL |  |  | 2021-0250 | CRYOMICROTOME | HM 525 NX UV | MICROM | S21020040EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2021.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 186800 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME PNI + ART P1 | OS0810/2021 DEFIBRILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. URGENT NH 11.10.2021 TEST EN ATELIER AVEC CABLE NEUF => PAS DE FAUT PI CONSTATE + REMPLACEMENT BRASSARD => TEST PNI OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 04.01.2022 MATERIEL REPRIS LE ?? |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 | OS0810/2021 DEFIBRILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. URGENT |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-29
2021.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 186808 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE VOLUSON E8 DE LA SALLE 3 D'ECHO, DONNE DES MESSAGES "EVENEMENT INATTENDU", SE MET EN ECRAN BLEU A LA SUITE , PUIS MOULINE. OBLIGATION DE L'ETEINDRE ET RE OUVRIR AFIN DE POUVOIR TRAVAILLER | IF 08/10/2021 PROBLEME SUR LA FONCTION DOPPLER , APPEL SAV => TECHICIEN DE GE PASSE LUNDI 11/10/2021 , PROBLEME RESOLU |  |  | 2021-0757 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E48902 |  | 587 | ECHOGRAPHE E8 |  | 0 | MATRA-PROUT | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-10-29
2021.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 186859 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 RECEPTION DEVIS S21100053 EN ATTENTE DE FAIRE UN AVENANT AU MARCHE AL 15.12.2021 INTERVENTION N°00579 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CONFORME AUX RECOMMANDATIONS FOURNISSEUR / FONCTIONNEL |  |  | 2021-0945 | PLAQUE REFROIDISSANTE | EC 350-2 | MICROM | EC352.1627 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29 | 696893
2021.XLS | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 189414 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2021 INTERVENTION SAV => FORFAIT MES + QUALIFICATION AL 06.10.2021 INTERVENTION N°685900 => RAPPORT DE VERIFICATION / CONFORME SELON LA NORME NF EN 12469 LL 30/11/2021 DA REGUL VALIDEE - TRANSMISE POUR BC | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2021-0896 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42881651 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2021-10-27 | 696893
2021.XLS | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 189416 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2021 INTERVENTION SAV => FORFAIT MES + QUALIFICATION AL 06.10.2021 INTERVENTION N°685899 => RAPPORT DE VERIFICATION / CONFORME SELON LA NORME NF EN 12469 | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2021-0895 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42873113 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2021-10-27 | 696893
2021.XLS | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 186417 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/10/2021 LES PALETTES ONT DU MAL LORS DE LEUR RETRAIT , REMPLACEMENT DES SUPPORT PALETTE , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER => CONFORME , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0527 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062822 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2021-10-23 | 22766809
2021.XLS | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 187043 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE INTERNE | LL REGUL CONTROLE QUALITE INTERNE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2021-10-22 | 22993538
2021.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 186519 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE TABLE SALLE 5 | LL 05/010/201 RECEPTION DEVIS 12129 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/10/2021 RECEPTION RAPPORT - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE => INVENTAIRE DES SOURCES EN COURS |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-21 | 22993538
2021.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 186463 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 04/10/2021 RECEPTION DEVIS 12129 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/10/2021 RECEPTION RAPPORT VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ SIEMENS \ CIOS FLOW \ 82024 \ - \ 2021 \ N°1 - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE => INVENTAIRE DES SOURCES EN COURS |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-21 | 22993538
2021.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 187373 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 19/10/2021 RECEPTION RAPPORT VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ SIEMENS \ SUSPENSION 3D-V \ 7219 \ - \ 2021 \ N°1 - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE => INVENTAIRE DES SOURCES EN COURS |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-21 | 22993538
2021.XLS | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 187292 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MISE EN SERVICE | GC 18.10.21 RECEPTIONNE AU BIOMED. APRES DEBALAGE ET MONTAGE AMENE AVEC LE SAV EN DIALYSE |  |  | 2021-0889 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-10-20 | 170988
2021.XLS | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 187296 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MISE EN SERVICE | GC 18.10.21 RECEPTIONNE AU BIOMED. APRES DEBALAGE ET MONTAGE AMENE AVEC LE SAV EN DIALYSE |  |  | 2021-0891 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-10-19 | 170988
2021.XLS | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 187297 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MISE EN SERVICE | GC 18.10.21 RECEPTIONNE AU BIOMED. APRES DEBALAGE ET MONTAGE AMENE AVEC LE SAV EN DIALYSE |  |  | 2021-0890 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056813 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-10-19 | 170988
2021.XLS | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | 185999 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LE NOUVEL ECHOGRAPHE DU BLOC BFE NE FONCTIONNE PLUS, IL SIGNAL UN PROBLEME ELECTRIQUE. | GC 27.09.21 SAV PREVENU PAR LE SERVICE IF 07/10/2021 REMPLACEMENT D'UNE CARTE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE , ATTENTE RI OS11/10/2021 DM RENDU. |  |  | 2021-0764 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00618 | OS29/09/2021 DEPOSER? OS11/10/2021 DM RENDU. | 589 | VOLUSON SWIFT |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-10-16
2021.XLS | 2021-09-24 | 2021-12-30 | 2022-01-31 | 185955 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, SONNE EN PERMANENCE, DEFAUT REMPLISSAGE CHAMBRE ALORS QU'IL Y A DE L'EAU ... MERCI | OS24/09/2021 DM AVEC SONDE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.12.2021 DEMANDE RMA NH 04.01.2021 ENVOI SAV OS31/01/2022 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HUMIDICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60248695 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 31.01.2022 RECEP |  |  | 2021-0702 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | SEBAC | 2102037 | OS24/09/2021 DM AVEC SONDE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/01/2022 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HUMIDICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60248695 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-10-15
2021.XLS | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 185960 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, ECHOGRAPHE PLANTE ET S'ETEINT D'UN COUP. | IF 27/09/2021 APPEL SAV , ATTENTE PASSAGE DU TECH IF 28/09/2021 PASSAGE TECH GE , PROBLEME DE SONDE NON COMPATIBLE , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0757 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E48902 |  | 587 | ECHOGRAPHE E8 |  | 0 | HERSAINT | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-15
2021.XLS | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-10-18 | 187301 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MISE EN SERVICE | GC 20.09.21 POSE TRANSPONDEUR ET ENREGISTREMENT DANS LES ETD |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-10-14 | 170988
2021.XLS | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 185805 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 22.09.2021 REMPALCEMENT PASE-CABLE CASSE / ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2021-0846 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE DOUBLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 2 SONDES | OCEASOFT | 18175230203E |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4540 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-13 | 696893
2021.XLS | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 185740 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L'ENDOSCOPE DANS LA SOLUSCOPE. | IF 21/09/2021 ENREGISTREMENT EFFECTUER . |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-12
2021.XLS | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-12-30 | 185753 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ALARME BATTERIE APPEL G3 CONCEPTS ET EMAIL ENVOYER A SAV G3 CONCEPTS. ENVOIE D'UNE BATTERIE JAMAIS RECEPTIONNEE. COMMANDE D'UN BATTERIE CHEZ VLAD, ECHANGEE PAR MOI. |  |  | 2021-0431 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-12 | 4561236
2021.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-13 | 185631 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COMMANDE D'UN EMBOUT METAL POUR PRISE SEGA ET UN SUPPORT POUR LES CANISTER DE CHAUX SODEE A USAGE UNIQUE. MERCI. | NH 20/09/2021 DA 3338 TRANSMISE NH 13.10.2021 EMBOUT A DISPO DU SERVICE OS15/10/2021 RENDU. |  |  | 2021-0802 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0086 | OS15/10/2021 RENDU. | 595 | PERSEUS A500 - 3 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7072 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-09
2021.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-10-13 | 185634 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COMMANDE D' UN EMBOUT METAL POUR PRISE SEGA ET UN SUPPORT DE CANISTER POUR CHAUX SODEE A USAGE UNIQUE. MERCI . | NH 20/09/2021 DA 3338 TRANSMISE NH 13.10.2021 EMBOUT A DISPO DU SERVICE OS15/10/2021 RENDU. |  |  | 2021-0804 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0084 | OS15/10/2021 RENDU. | 594 | PERSEUS A500 - 4 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-09
2021.XLS | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-10-08 | 186804 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE INTERNE | LL 08/10/2021 RECEPTION CQI INITIAL - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-10-08 | 22993538
2021.XLS | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 185472 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | N'EST PAS CONNECTE A VIEW POINT C'EST URGENT, JE VOUS REMERCIE D'AVANCE DE FAIRE LE NECESSAIRE | IF 15/09/2021 PASSAGE DANS LE SERVICE , VERIFICATION DES PARAMETTRE OK , TEST EFFECTUER OK |  |  | 2021-0757 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E48902 |  | 587 | ECHOGRAPHE E8 |  | 0 | MATRA-PROUT | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-06
2021.XLS | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 185344 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L¿ÉCRAN NE S'ALLUME PAS | NH 16.09.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => INTERRUPTEUR DE STOCKAGE EN POSTION OFF => REMISE EN ETAT => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE | STÉ REA |  | 2021-0343 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0327 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-02
2021.XLS | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-16 | 185135 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 08.09.21 SUITE A UN PROBLEME DE PILIER.CHARGE ET ESSAIS |  |  | 2021-0075 | TELECOMMANDE | 1150.91C0 | GETINGE/MAQUET | 24464 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-29 | 170988
2021.XLS | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 185140 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE INTERNE INITIAL | LL 08/09/2021 CQI INITIAL FAIT CE JOUR - ATTENTE RAPPORT LL 10/09/2021 RECEPTION RI 804102154958 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-09-29 | 22993538
2021.XLS | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 185000 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, PROBLEME DE T° ... 1 DEGRE D'ECART ENTRE L'ENFANT ET LA SONDE MERCI .... | GC 07.09.21 APPEL SAV QUI PENSE QUE IL NI A RIEN. LES SERVICE REUTILISENT LES CAPTEURS JETABLES PLUSIEURS FOIS.OU MAL PLACE. VU AVEC LE PERSONNEL. SONDE JETEE. ELLE SERA REMISE DANS LE SERVICE ET INTER A FERMER PLUS TARD. UNE SONDE DE TEST SERA ACHETE. A |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-25
2021.XLS | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 2021-10-18 | 184996 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LE COUSSIN DE CET APPUI BRAS STERIS 15060 EST HS. | OS06/09/2021 LE COUSSIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC APPEL KHOLAS POUR DEVIS. CREATION PIECE ET COMMANDE 3330 LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 06/10/21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE OS18/10/2021 RECEPTION D UN SUIVANT BLN° KO/BL |  |  | 2021-0078 | APPUI BRAS SIMPLE POUR TABLE STERIS | TAB071D | AMATECH CORPORATION | 287818 | OS06/09/2021 LE COUSSIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/10/2021 RECEPTION D UN SUIVANT BLN° KO/BL9484 ET COMMANDE B3/1158235 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3330 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-25
2021.XLS | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 2021-12-08 | 184846 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SOUDE MAL | LL 02/09/2021 MATERIEL PRIS EN CHARGE PAR IF IF 06/09/2021 APPEL SAV => TECH PASSE LE 08/09/21 MATIN 08.09.21 SAV PASSE. REGLAGES. A RENDRE.APPEL BONNIN ABSENT 09.09.21 AMENE EN STE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2021-09-23
2021.XLS | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 184870 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE PETIT SCIALYTIQUE DE LA SALLE 16 NE TIENT PAS SUFFISAMMENT EN POSITION SE BAISSE TOUT SEUL. LA SALLE 16 SERA DISPONIBLE DEMAIN MATIN LE 03/09/2021. | AL 03.09.2021 PASSAGE EN SALLE => RESERRAGE SCIALITIQUE --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2021-0070 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500681 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-23
2021.XLS | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 184806 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE VERIFIER LE SYSTEME D'ASPIRATION DU TIRE-LAIT ET DE SECURISER LA FERMETURE DU COFFRET. | NH 01.09.2021 RECEPTIONNE EN ATELIER (DM NON IMMATRICULE) NH 02.09.2021 TEST AVEC TETERELLE NEUVE => ASPIRATION OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS07/09/2021 DM RENDU. |  |  | 2021-0749 | TIRE LAIT | KFISIO | KITETT | 63073JL08 | OS07/09/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-22
2021.XLS | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-11-25 | 184734 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE SANS SN, MODEL WA53000A OLYMPUS, CASSEE TRACES DE CHOCS, OPTIM : 5505, COMPOSITION D'ORIGINE : 2831. | OS01/09/2021 OPTIQUE OLYMPUS DONT JE NE TROUVE LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 01/09/2021 - OPTIM 5505 OPTIQUE WA53000A SANS N° DE SERIE AYANT SUBIT UN CHOC ENVOI PRESTATAIRE N° 7D56925270059 LL 09/09/2021 RECEPTION DEVIS 1195 |  |  | 2021-0773 | OPTIQUE | WA53000A | OLYMPUS | BIO-04 | OS01/09/2021 OPTIQUE OLYMPUS DONT JE NE TROUVE LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/11/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°116474 ET COMMANDE B2/1163995 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS01/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-09-21
2021.XLS | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 184657 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | HAUTEUR VARIABLE NE FONCTIONNE PAS ET SE MET EN ALARME | ML 30/08/21 MALGRE LE RESET LE LIT NE FONCTIONNE PAS, ON FAIT APPEL A LA SOSCIETE POUR INTERVENIR DEMANDE DE DEVIS ENVOYER LA SOSCIETE A REPONDU EN NOUS FOURNISSANT LE MODE D'EMPLOI POUR REINITIALISER LE MOTE |  |  | 2021-0600 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0019 | ML 30/08/21 MALGRE LE RESET LE LIT NE FONCTIONNE PAS, ON FAIT APPEL A LA SOSCIETE POUR INTERVENIR |  |  |  | 0 | SERVICE-TECHNIQUE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-18 | 36012191
2021.XLS | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 184488 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHAMBRE 33 FAUX CONTACT SUR MODULE MULTIPARAMETRE | IF 01/09/2021 MODULE RECUPERE ; PRET DU MODULE 2014-139 , MIS EN TEST DE FONCTIONNEMENT IF 02/09/2021 MODULE FONCTIONNE BIEN , RAS , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0029 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX20330286SA |  |  |  |  | 0 | ALIXE | 5010 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-15
2021.XLS | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 184292 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, NOTRE LEVE MALADE NE VEUT PLUS FONCTIONNER, NOUS AVONS ESSAYE DE LE CHARGER A PLUSIEURS REPRISE MAIS LES FONCTIONS DE RELEVAGE ET ABAISSEMENT AINSI QUE L¿ECARTEMENT DES PIEDS RESTENT NON DISPONIBLES. POUVEZ VOUS LE REPARER SVP MERCI PAR AVANCE | OS23/08/2021 LEVE MALADE SANS NUMERO D EQUPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 24.08.2021 REMPALCEMENT BATTERIE + VERIFICATION ELEMENTS SECURITE + VERIFICATION CHARGE BATTERIE --- FONCTIONNEL AL 25.08.2021 MATERIEL REPRSI PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0735 | LEVE-PERSONNE MOBILE | UNO 102 | LIKO | 49556 | OS23/08/2021 LEVE MALADE SANS NUMERO D EQUPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 421 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | POULET | 6156 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-10
2021.XLS | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 184271 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, NOUS AVONS UNE PERTE DE CAPTEUR AU NIVEAU DE L'ARMOIRE SIMPLE REFRIGEREE. EN VOUS EN REMERCIANT PAR AVANCE. BONNE JOURNEE | AL 20.08.2021 REMPLACEMENT DU PASSE CABLE / HS --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2021-0739 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 181756307C5D |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 | VITULIN | 4806 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-10
2021.XLS | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-09-29 | 184183 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PAS . RECUPERE LA SEMAINE DERNIERE INDIQUE MODULE D'ACQUISITION NON CONNECTE. ESSAI SUR 2 CASES. DEPOT CE JOUR SANS CABLE | NH 18.08.2021 CONTACT SAV NH 19.08.2021 ENVOI SAV APRES NOUVEAU TEST DANS LE SERVICE NH 25.08.2021 RETOUR SAV => RECONNEXION DU CONNECTEUR LIAISON ENTRE CPU ET CONNECTIQUE => DONNER AU SERVICE POUR TEST => EN ATTENTE RETOUR |  |  | 2021-0648 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK921130006PA |  |  |  |  | 0 | HERRIER | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-09-08
2021.XLS | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-13 | 184079 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS16/08/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.08.2021 ENVOI EN SAV IF 20/08/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 23/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/10/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°178062 ET COMMANDE B2/1152937 COL |  |  | 2021-2355 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433D6151 | OS16/08/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/10/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°178062 ET COMMANDE B2/1152937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/10/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-09-04
2021.XLS | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-11 | 183789 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LE RESPI MARQUE DERIVE MESURE O2 MERCI | GC 06.08.21 APPEL DU SAV QUI ME FAIT CALIBRER L'APPAREIL.PB CONTINU. LE SAV PASSE GC 11.08.21 APPEL SAV CAR SE TROUVE TOUJOUR DANS NOTRE LOCAL. VEDEL A REMPLACE LA CELULE ET ESSAI 20' |  |  | 2021-0701 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-02221 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-27
2021.XLS | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 183719 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN |  | AB 05/08/2021 PIECE A MAIN DROITE STRYKER REF: 5100-015-043 A CONTROLER IF 26/08/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 26/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - VOIR SI PAM EST IMMATRICULEE OS03/09/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 10859-09 |  |  | 2021-0750 | PIECE A MAIN DROITE | 5100-15-43 | STRYKER | BIO-01 | OS03/09/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 10859-0921 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH( PAM A IMMATRICULER). OS06/09/2021 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-26 | 22012142
2021.XLS | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 183560 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LA CONSOLE AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR LORSQUE L'ON BRANCHE LE MICRO MOTEUR "ENTRETIEN A FAIRE" CORE STRYKER N°3 OPTIM 5471 | AB 05/08/2021 OPTIM 5471 TURBINE + DEUX PIECES A MAIN DROITE 5100-15-43 A CONTROLER ENVOI SAV IF 26/08/2021 MAIL RECU, MICROMOTEUR IRREPARABLE - TOUT EST DETRUIT A L'INTERIEUR DEVIS POUR DEUX PIECES A MIAN 5100-15-4304/10 , DA TRANSMISE LL 26/08/202 |  |  | 2021-0751 | PIECE A MAIN DROITE | 5100-15-43 | STRYKER | BIO-02 | GC 03.08.21 DEPOSE OS03/09/2021 RECEPTION DE 2 PAMS REPARER SUR LE MEME NUMERO D INTERV SUIVANT FACTURE 10860-0921 ET 10861-0921 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/09/2021 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-08-21
2021.XLS | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-09-09 | 183586 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA NOUVELLE THERMO SOUDEUSE NE FONCTIONNE PAS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR MERCI | GC 21.08.21 APPEL SAV QUI DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS. APPEL BONIN QUI VA LES CONTACTER GC 09.09.21 VOIR INTER 184846 |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-21
2021.XLS | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 183527 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 30/07/2021 QUALIFICATION OPERATIONNELLE INITIALE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2021-08-20 | 22993538
2021.XLS | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 183526 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 30/07/2021 QUALIFICATION OPERATIONNELLE INITIALE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2021-08-20 | 22993538
2021.XLS | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 183525 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 30/07/2021 QUALIFICATION OPERATIONNELLE INITIALE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2021-08-20 | 22993538
2021.XLS | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 183523 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 30/07/2021 QUALIFICATION OPERATIONNELLE INITIALE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2021-08-20 | 22993538
2021.XLS | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 183409 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECHOGRAPHE 2021-0059 NE PEUT PLUS ETRE UTILISE POUR UN NOUVEAU PATIENT, CAR IL DEMANDE DE "RELOGGUER L'OPERATEUR". APPAREIL EN REA 1 CHAMBRE 4. MERCI | NH 28.07.2021 VU AVEC SAV => SE LOGGER EN USR |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-18
2021.XLS | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 183430 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.07.2021 CAPTEUR DONNE A AF |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-18 | 824155
2021.XLS | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-09-20 | 185134 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.07.2021 INTERVENTION POUR CARTOGRAPHIE / RECEPTION FI N°21000837 AL 02.08.2021 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV2021-03938 COFRAC => NON-CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 AL 08.09.2021 RELANCE CARTOGRAPHIE AVEC AJUSTEMENT POINT CON |  |  | 2021-0581 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.562.512.0 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-08-13 | 696893
2021.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195600 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64600-2022 / CONFORME |  |  | 2021-0229 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2021.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-03 | 203378 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10746-2023 / CONFORME |  |  | 2021-0405 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2021.XLS | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-09-13 | 182420 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 06.07.2021 DEMANDE DU BLOC => PREVOIR CHANGEMENT RESTE 5 UTILISATIONS OS09/09/2021 BISTOURI POUR THERMOFUSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.09.2021 REMPLACEMENT PIECE A MAIN PAR LA 2021-0618 => MIS A DISPO DU SERVICE OS15/09/2021 RENDU. LL 21 |  |  | 2021-0577 | BISTOURI POUR THERMOFUSION | HP054 | ETHICON | T93H7C111 | OS15/09/2021 RENDU. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-27 | 824155
2021.XLS | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-10-18 | 182429 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, SALLE RADIO : LE DIAMENTOR (RECEPTEUR DE DOSE) NE FONCTIONNE PLUS. IL N'EST PAS ALIMENTE. NOUVEL APPAREIL CAHNGE EN 2020. | NH 06.07.2021 VU AVEC CADRE POUR RAMENER DM NH 10.09.2021 RECEPTION D'UN LECTEUR EN PRET NH 29.09.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 06/10/2021 RELANCE PAR MAIL CE JOUR A CHRISTIAN TABU OS18/10/ |  |  | 2021-0977 | RADIAMETRE | DIAMENTOR E2 | PTW FREIBURG | 004427 | OS18/10/2021 RECEPTION SUIVANT BLN° LI2106965 ET COMMANDE B2/1158135 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/10/2021 DM RENDU. | 54630-514 | BUCKY DIAGNOST - MAVO | RADIOLOGIE | 0 | CHAMBON | 8535 /8540 | O | Corrective |  | Définitive | 013344 | PTW FRANCE | [5 empty] | 2021-07-27
2021.XLS | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 182365 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS MAQUET A RESSERRER, NE TIENT PAS LE BRAS DU PATIENT. | OS07/06/2021 APPUI - BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 16/07/2021 SERRRAGE DES VISES OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/07/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS07/06/2021 APPUI - BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/07/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-24
2021.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-14 | 182661 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.07.2021 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 09.07.2021 RECEPTION DEVIS N°59977 => EN VALIDATION LL 12/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.09.2021 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 14.09.2021 RECEPTION RAPPORT N°59977V1 => RAPPORT N°59977-31 --- |  |  | 2021-0539 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CENTRY 103 | GILSON | 56433136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2021-07-22
2021.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 190785 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.12.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BRAS SCIALYTIQUE => DM CONFORME | BFE.N-1.1-427 | SALLE D'OPERATION N°9 | 2021-0080 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 4000 | GETINGE/MAQUET | AR000092 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-07-22 | 824155
2021.XLS | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 182159 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE SCOPE DE LA CHAMBRE 33 NE FONCTIONNE PAS. FUITE D'AIR LORSQUE L'ON PREND LA TENSION | IF 02/07/2021 PRET N° 1605 AU SERVICE IF 02/07/2021 MODULE RECUPERE POUR CONTROLE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DEFAUT NON CONSTATE , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0029 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX20330286SA |  |  |  |  | 0 | ORLANDO | 0130755010 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-21
2021.XLS | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 182145 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BATTERIE DE ISTAT NE TIENS PLUS LA CHARGE ...MERCI DE BIEN VOULOIR LA CHANGER | AL 30.06.2021 RECEPTION PIECES / APPEL SAV AL 09.08.2021 RECEPTION BATTERIE EN ECHANGE STD AL 23.08.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0004 | CHARGEUR I-STAT | I-STAT 1 | ABBOTT | DRC-116404 |  | 550 | STATION I-STAT 1 | ANALYSEUR | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-20
2021.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-08-26 | 182018 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS | IF 29/06/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION NH 09.07.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 12/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/08/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°186664 ET COMMANDE B2/1148661 COLIS |  |  | 2021-0401 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A1474 | 28/06/2021 RECU CE JPOUR OS26/08/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°186664 ET COMMANDE B2/1148661 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/08/2021 RENDU A MADAME DEFFIN. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-07-17
2021.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182129 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 16.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-16_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 10502 |  |  | 2021-0252 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8341487038 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2021.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 182081 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2852 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0573 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | NK70641 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2021.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-07-01 | 182080 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2853 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0572 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | NG70663 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2021.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182075 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2590 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0571 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10007 | GILSON | ML70348 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2021.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 181928 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2646 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0560 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | LL71831 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2021.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182019 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2607 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0567 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL100 | GILSON | NE71965 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2021.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182037 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2616 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0568 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72572 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2021.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182072 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2599 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2021-0570 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | LN05356 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2021.XLS | 2021-06-13 | 2021-06-17 | 2021-06-24 | 181167 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, RESPIRATEUR EVITA V800 QUI NE PASSE PAS LES TESTS DE "CAPTEUR DE PRESSION" | NH 17.06.2021 INTERVENTION SAV => EN ATTENTE DE PIECE IF 24/06/2021 INTERVENTIONDE DRAGER , DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DES CAUSES DE LA PANNE, TELECHARGEMENTET ANALYSE DU JOURNAL D¿ERREUR, FUITE SUR LA PARTIE CIRCUIT DEVENTILATION, VALVE DRIVE NON COMMANDEE, |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 | OS02/07/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2021-07-03
2021.XLS | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 181154 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE CRYOSTAT 525NX, NOUVELLEMENT RECU, FAIT UN BRUIT ANORMAL LORSQUE LE PORTE OBJET ARRIVE EN FIN DE COURSE. AUTOMATE SOUS GARANTIE, SAV PREVENU. | AL 15.06.2021 INTERVENTION SAV N°XXXX => LE PROBLEME PROVENAIT DU BAC A DECHET MAL PLACE --- FONCTIONNEL |  |  | 2021-0250 | CRYOMICROTOME | HM 525 NX UV | MICROM | S21020040EP |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-07-02
2021.XLS | 2021-06-11 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 181086 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CYSTOSCOPE OPERATOIRE STORZ SN : 1003KS MODEL : 27030 KA AVEC OPTIQUE AYANT UNE IMAGE ALVEOLE = LUMIERE JAUNE SUR LA PERIPHERIE.OPTIM : 5350 (ENVOYE AVEC 2 BAGUES) | LL 11/06/2021 - DM SOUS GARANTIE - APPEL M.JACQUARD POUR RENSEIGNEMENT SUR PROCEDE D'ECHANGE - ATTENTE RETOUR - CASSE => DM NON PRIS SOUS GARANTIE LL 11/06/2021 PRIX UGAP A 3371 EUROS HT - CONTACT PETEL POUR SAVOIR SI CE TYPE D'OPTIQUE EST REPARABLE . LL |  |  | 2021-0028 | CYSTO-URETHEROSCOPE PEDIATRIQUE | 27030 KA | STORZ | A000C6-1003KS |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-02
2021.XLS | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2022-01-20 | 181068 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.06.2021 RELANCE POUR CARTOGRAPHIE INITIALE AL 06.07.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC201801 => EN SIGNATURE LL 09/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 23.07.2021 CARTOGRAPHIE NON-CONFORME RAPP NCO 3902 OUVERTE => ENVOI SAV DU RAPPORT PRIMAIRE POUR IN |  |  | 2021-0240 | CONGELATEUR -80ØC | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1022197 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-07-01 | 696893
2021.XLS | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-07-29 | 180920 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA DIODE MURALE DE LA BATTERIE DU PETIT SCIALYTIQUE EST ALLUMEE ROUGE EN SALLE 9. | GC SALLE LIBRE LE 10.06 14H. APPELER AVANT. SALLE OCCUPEE. ANNULE. A FAIRE LE16.06 MATIN GC 16.06.21 CONTROLES DES ARMOIRES ELECTRIQUE, DES FUSIBLES+APPEL SAV QUI DEMANDE UN MAIL. FAIT GC 17.06.21 DEVIS GC 18.06.21 NOUVEAU DEVIS CAR IL Y AVAIT UNE ERREUR | BFE.N-1.1-427 | SALLE D'OPERATION N°9 | 2021-0080 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 4000 | GETINGE/MAQUET | AR000092 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-06-29
2021.XLS | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-14 | 180625 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.06.2021 DEMANDE DEVIS CARTO SUITE OUBLIS AL 04.06.2021 INTERVENTION POUR CARTOGRAPHIE / RECEPTION FI N°21000578 AL 14.06.2021 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV2021-02884 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 AL 06.07.2021 REC |  |  | 2021-0034 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.915.844.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-06-24 | 696893
2021.XLS | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-21 | 181522 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | FL 15.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 15.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2572 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 21.06.2021 MISE EN SERVICE AU LBM CONFORME |  |  | 2021-0544 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PG5000 | GILSON | HB52414 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2021-06-23 | 696893
2021.XLS | 2021-06-02 | 2021-06-24 | 2021-08-04 | 180562 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE AFFICHE UN CODE ERROR 49-0004 BACKUP CAPACITOR. POUVEZ-VOUS LE REPARER SVP. | OS08/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 24/06/2021 PAS DE PRESENCE SECTEUR APPAREIL SOUS GARANTIE ENVOI SAV LL 06/08/2021 RECEPTION MATERIEL SELON BL 3252219 - REMPLACEMENT CARTE ALIM - TSE + CQ => CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS19/08 |  |  | 2021-0167 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817812 | OS08/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/08/2021 RENDU A MADAME LAMBERT. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-06-23
2021.XLS | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 180490 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR. SUR APPAREIL EEG ACQUISITION IMPOSSIBLE MESSAGE D'ERREUR BOITE TETIERE DECONNECTE ALORS QU'IL N'Y PAS DE CABLE DEBRANCHE | NH 03.06.2021 DEMANDE DE PRET NH 10.06.2021 RECEPTION PRET 10BB1074 => ENVOI SAV IF 25/06/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 05/07 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/07/2021 RECEPTION D UN BOITIER TETIERE REPARER SUIVANT BLN°10064468 ET COMMANDE B2/114801 |  |  | 2021-0041 | BOITIER TETIERE | BRAINBOX 1042 | NATUS FRANCE | 10BB0740 | OS12/07/2021 RECEPTION D UN BOITIER TETIERE REPARER SUIVANT BLN°10064468 ET COMMANDE B2/1148014 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( RECLAMER LE PRET) |  |  |  | 0 | FABREGES | 40.16 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2021-06-22
2021.XLS | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-07-09 | 180270 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.05.2021 DEMANDE DE SUPPORT MURAL PAR LE SERVICE => DA 3204 TRANSMISE LW 27.05.21 VALID DA CE JOUR AF 28.05.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS07/07/2021 RECEPTION D UNE STATION MURALE DE RECHARGE NEUVE SUIVANT BLN°E6533404 ET C |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 | OS07/07/2021 RECEPTION D UNE STATION MURALE DE RECHARGE NEUVE SUIVANT BLN°E6533404 ET COMMANDE B3/1142663 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3204 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-17 | 824155
2021.XLS | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 180304 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.05.2021 ACCROCHES BRANCARD DONNEES AU SERVICE |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-06-17 | 824155
2021.XLS | 2021-05-18 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 179909 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PREVOIR TRES RAPIDEMENT UNE MAINTENANCE BOX. | NH 31.05.2021 REMPLACEMENT BOX DE MAINTENANCE => GRAVURE OK |  |  | 2021-0007 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF000035 |  |  |  |  | 0 | HANNECART | 5341 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-08
2021.XLS | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 179768 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS PASSER POUR REGLER LE SCOPE DE LA CHAMBRE 3 QUI NE PRESENTE PAS LES 2 DERIVATIONS? MERCI. MME NORELUS (TICKET FAIT A POSTERIORI) | IF 14/05/2021 PROBLEME DE COURBE ECG , APPEL SAV => REPARAMETRAGE DES COURBES ECG DE TOUS LES MONITEURS DU SERVICE ( DEUX COURBE DE ECG POUR CHAQUE MONITEUR ) , FONCTIONNEL |  |  | 2021-0265 | MONITEUR MULTIPARAMETRES | MX 750 | PHILIPS | DE71313948 |  |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-04
2021.XLS | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-06-14 | 183272 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.05.2021 DEMANDE DEVIS CARTO INITIALE AL 20.05.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC201497 => EN SIGNATURE LL 21/05/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 04.06.2021 INTERVENTION POUR CARTOGRAPHIE / RECEPTION FI N°21000578 AL 14.06.2021 RECEPTION RAPPORT DE VE |  |  | 2021-0512 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.526.536.4 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-06-01 | 696893
2021.XLS | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 179871 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 18.05.21 SUITE A LA MAINTENANCE , REMPLACEMENT DES BATTERIES. VU AVEC LE SAV POR LA PALETTE DE BATTERIES RI 43678974/0020 | BFE.N-1.1-408 | SALLE 1 CESARIENNE | 2021-0081 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 4000 | GETINGE/MAQUET | AR000083 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-05-27 | 170988
2021.XLS | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-18 | 179893 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 18.05.21 SUITE A LA MAINTENANCE , REMPLACEMENT DES BATTERIES. VU AVEC LE SAV POUR LA PALETTE DE BATTERIES RI 43678974/0100 | BFE.N-1.1-436 | SALLE D'OPERATIONS N°8 | 2021-0220 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 8000 | ALM | AR005239 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-05-27 | 170988
2021.XLS | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-07-28 | 179295 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS | 81.211OS10/05/2021 CAPTEUR TOCO M2736A HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.. IF 10/05/2021 CAPTEUR TOCO HS , ENVOI EN REPARATION IF 12/05/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 12/05/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 28.07.2021 RECEPTION BL N°185362 => REP |  |  | 2021-0054 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C4017 | OS10/05/2021 CAPTEUR TOCO M2736A HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-05-25
2021.XLS | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 178676 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS PASSER A LA CHAMBRE 10 OPUR VERIFIER LE SCOPE QUI SEMBLE NE PAS PRENDRE EN COMPTE TOUTES LES DERIVATIONS ? MERCI. MME NORELUS | IF 19/04/2021 ENVOI MAIL AU SUPPORT => ATTENTE RETOUR IF 05/05/2021 PASSAGE DU TECH PHILIPS , REMPLACEMENT DE LA CARTE DU MODULE ECG , ATTENTE RI IF 10/05/2021REMIS EN SERVICE DU MODULE OK , FONCTIONNEL IF 11/05/2021 RECEPTION RI |  |  | 2021-0332 | MODULE MULTIPARAMETRES | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE694F8993 |  |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2021-05-08
2021.XLS | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | 181108 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | FL 14.04.2021 INTERVENTION BC104621 => CARTOGRAPHIE INITIALE AL 27.04.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION N° V-21-193-01 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES DU LBM / FDX 15-140 |  |  | 2021-0217 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LFKV 3910 | LIEBHERR | 85.280.045.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2021-05-05 | 696893
2021.XLS | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 177806 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 31.03.2021 INSTALLATION EN RADIOPHARMACIE + SONDE SUIVI TEMPERATURE + PARAMETRAGE --- ATTENTE STABILISATION TEMPERATURE AVANT REMISE EN UTILISATION AL 07.04.2021 VALIDATION AVEC LE SERVICE => TEMPERATURE OK |  |  | 2021-0336 | REFRIGERATEUR PORTE VITREE | FKV 5443 | LIEBHERR | 85.364.244.0 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Tâches |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-21 | 696893
2021.XLS | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 177652 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS NE TIENT PAS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT. | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. AL 08.04.2021 REPRISE DES SERRAGES --- FONCTIONNEL AL 09.04.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0077 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | XXXXX | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 4091 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2021.XLS | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 177654 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS NE TIENT PLUS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT. | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 08.04.2021 REPRISE DES SERRAGES --- FONCTIONNEL AL 09.04.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0089 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01856 | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2021.XLS | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-05-14 | 177182 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO : CHIFFRE DE TOCO STABLE, NE VARIE PAS EN LIEN AVEC LA CONTRACTION (DISCORDANCE ENTRE L'ETAT CONSTATE CLINIQUEMENT ET CAPTE PAR LE CAPTEUR) | IF 22/03/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARETION IF 01/04/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 01/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/05/2021 RECEPTION NON REPARER D UN CAPTEUR SUIVANT BLN°181700 ET COMMANDE B2/1136500 COLIS EN BON ETAT |  |  | 2021-2357 | CAPTEUR FOETAL | M2734B | PHILIPS | DE43134318 | GC 19.03.21 DEPOSE OS12/05/2021 RECEPTION NON REPARER D UN CAPTEUR SUIVANT BLN°181700 ET COMMANDE B2/1136500 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/06/2021RECEPTION D UN CAPTEUR NEUF SUIVANT BLN°0816137125 ET COMMANDE B3/1142701 COLIS EN BON ETAT TRANS |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-04-09
2021.XLS | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 177063 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.03.2021 INSTALLATION AU LBM |  |  | 2021-0236 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 18175530A1D9 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-06 | 696893
2021.XLS | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 177064 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.03.2021 INSTALLATION AU LBM |  |  | 2021-0233 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 18176130FDC3 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4540 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-06 | 696893
2021.XLS | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-08-31 | 184741 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 31/08/2021 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0070 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500681 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-04-02 | 22993538
2021.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-08-31 | 184738 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 31/08/2021 RECEPTION RI MP 43609292 - MATERIEL CONFORME | BFE.N-1.1-408 | SALLE 1 CESARIENNE | 2021-0081 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 4000 | GETINGE/MAQUET | AR000083 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-03-18 | 22993538
2021.XLS | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 2021-03-18 | 176053 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CHARGEUR NE FONCTIONNE PLUS MERCI | OS26/02/2021 CHARGEUR TOMBER CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 01.03.2021 DA 3079 TRANSMISE NH 18.03.2021 CHARGEUR HS REMPLACE |  |  | 2021-0076 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE DE TABLE OPERATOIRE | 3110.26E9 | GETINGE/MAQUET | 12786 | OS26/02/2021 CHARGEUR TOMBER CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-18
2021.XLS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 176692 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 11.03.21 REVISION 43609292 | BFE.N-1.1-436 | SALLE D'OPERATIONS N°8 | 2021-0220 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | PRISMALIX 8000 | ALM | AR005239 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-03-11 | 170988
2021.XLS | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-03-03 | 175611 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPAREIL A AMNIOQUICK NE RECONNAIT PLUS LA BANDELETTE | AL 03.03.2021 ENREGISTREMENT DE L'EQUIPEMENT + NETTOYAGE --- ESSAIS + CQ / FONCTIONNEL |  |  | 2021-0196 | AMNIOQUICK | READER | BIOSYNEX | 13677653014013 |  |  |  |  | 0 | MATRA-PROUT | 5715 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-09
2021.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-12 | 176794 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.02.2021 DEMANDE DEVIS POUR CARTOGRAPHIE INITIALE AL 11.02.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC200323 => EN SIGNATURE AL 11.03.2021 INTERVENTION SAV FI N°21000239 => QUALIFICATION CONFORME AL 12.03.2021 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV 2021-01351 => CON |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-03-04 | 696893
2021.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-12 | 175408 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.02.2021 DEMANDE DEVIS POUR CARTOGRAPHIE INITIALE AL 11.02.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC200323 => EN SIGNATURE LL 12/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 11.03.2021 INTERVENTION SAV FI N°21000239 => QUALIFICATION CONFORME AL 12.03.2021 RECEPTION R |  |  | 2021-0056 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.426.856.4 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-03-04 | 696893
2021.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-03-12 | 175410 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.02.2021 DEMANDE DEVIS POUR CARTOGRAPHIE INITIALE AL 11.02.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC200323 => EN SIGNATURE LL 12/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 11.03.2021 INTERVENTION SAV FI N°21000239 => QUALIFICATION CONFORME AL 12.03.2021 RECEPTION R |  |  | 2021-0058 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.426.859.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-03-04 | 696893
2021.XLS | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 175405 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.02.2021 DEMANDE DEVIS POUR CARTOGRAPHIE INITIALE AL 11.02.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC200323 => EN SIGNATURE LL 12/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 11.03.2021 INTERVENTION SAV FI N°21000239 => QUALIFICATION CONFORME AL 12.03.2021 RECEPTION R |  |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-03-03 | 696893
2021.XLS | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-04-21 | 174748 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO NON DETECTE (TESTE SUR PLUSIEURS MONITOS) | OS01/02/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 02/02/2021 CAPTEUR NON DETECTE , ENVOI EN REPARATION IF 08/02/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 08/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS21/04/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°1805 |  |  | 2021-2358 | CAPTEUR US | M2736A | PHILIPS | DE01864234 | OS01/02/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/04/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°180508 ET COMMANDE B2/1129248 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS26/04/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-02-20
2021.XLS | 2021-01-28 | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 174530 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MICRO MOTEUR 5400-15 NE FONCTIONNE PAS MOTEUR + SCIE CORE STRYKER ELECTRIQUE MEMBRE SUP N°3 OPTIM 4969 | OS28/01/2021 MOTEUR STRYKER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/02/2021 MOTEUR STRYKER NE FONCTIONNE PAS - OPTIM 4969 - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AB 16/02/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 23/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/03/2 |  |  | 2021-0036 | MOTEUR SCIE CORE | 5400-15 | STRYKER | 0771703743 | OS28/01/2021 MOTEUR STRYKER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/03/2021 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 10111-0321 ET COMMANDE B2/1130891 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-02-18
2021.XLS | 2021-01-27 | 2021-02-02 | 2021-03-22 | 174504 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE QUI RELIE LA BOITE TETIERE A L'APPAREIL D'ACQUISITION D'EEG EST A CHANGER CAR PLUSIEURS FOIS AU BLOC OPERATOIRE ET AU LABO IL Y A UN MESSAGE D'ERREUR" BOITE TETIERE DECONNECTEE" CE QUI A POSE PROBLEME AU BLOC OPERATOIRE. POURRIEZ-VOUS LE | NH 02.03.2021 DA 3080 TRANSMISE LL 03/03/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 03/03/21 COMMANDE FAITE-PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS05/03/2021 RECEPTION DE 2 CABLES DE LIAISON SUIVANT BLN°54009416 ET COMMANDE B3/1131915 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-0041 | BOITIER TETIERE | BRAINBOX 1042 | NATUS FRANCE | 10BB0740 | OS05/03/2021 RECEPTION DE 2 CABLES DE LIAISON SUIVANT BLN°54009416 ET COMMANDE B3/1131915 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3080) |  |  |  | 0 | LENERAND | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-17
2021.XLS | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-02-17 | 173863 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 29.12.2020 DEMANDE RENOUVELLEMENT CARTO COFRAC => +5 ANS AL 14.01.2021 RECEPTION DEVIS QTOC200055 => EN SIGNATURE AL 13/14.02.2021 RECEPTION RAPPORT TEMPORAIRE N°FI21000034 => CONFORME COFRAC / ATTENTE RI DEFINITIF AL 17.02.2021 RECEPTION RAPPORT DE V |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-02-04 | 696893
2021.XLS | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 174479 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.01.2021 ENVOI SAV POUR ETALONNAGE -80°C AL 26.01.2021 RECEPTION DEVIS #QTOC200150 => EN SIGNATURE LL 27/01/2021 DA VALIDEE- TRANSMISE POUR BC AL 05.02.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°21-0229-3 / CONFORME |  |  | 2021-0006 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -100/+150°C 1 SONDE | OCEASOFT | 1817543A4D45 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2021-02-02 | 696893
2021.XLS | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-26 | 173221 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | TURBINE DU COUD(URGENCES DENTAIRES) QUI NE FONCTIONNE PAS TURBINE OPTIMA BA525W SN13525W0072 N°2 | OS05/01/2021 TURBINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 05/01/2021 NE FONCTIONNE PÄS ???? ENVOI CHEZ PRESTATAIRE AB 14/01/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 15/01/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/01/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FAC |  |  | 2021-2350 | PAM TURBINE | BA525W | BA INTERNATIONAL | 13525W0072 | OS05/01/2021 TURBINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/01/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°9899-0121 ET COMMANDE B2/1113997 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-01-26
2021.XLS | 2020-10-18 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 169196 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CAPTEUR CARDIO HS | OS19/10/2020 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 02/11/2020 ATTENTE DEVIS LL 04/11/2020 RECEPTION DEVIS 35213 - DA TRANSMISE POUR BC LL 04/11/2020 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE PAR 360 OS08/01/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN° 175382 ET C |  |  | 2021-2354 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43146139 | OS19/10/2020 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/01/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN° 175382 ET COMMANDE B2/1099072 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5754 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2020-11-07
2021.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178991 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32072-2021 / CONFORME |  |  | 2021-0404 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134291 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2021.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 176776 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32356-2021 / CONFORME |  |  | 2021-0229 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2021.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178992 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32072-2021 / CONFORME |  |  | 2021-0405 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2021.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178990 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32071-2021 / CONFORME |  |  | 2021-0404 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134291 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2022.XLS | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 274951 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A RECUPERER EN ERGO 2022-1090 | ML 08/10/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 08/10/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 09/10/26 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 08/10/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-29
2022.XLS | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 274952 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A RECUPERER EN ERGO 2022-1090 | ML 08/10/26 DEMANDE DEJA CREER |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 08/10/26 DEMANDE DEJA CREER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-29
2022.XLS | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 274494 | 1612 | HDJ SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | Q200 COMMANDE A DROITE A LIVRER EN ERGO STP POUR APPRENTISSAGE CONDUITE MME NECER, HDJ LOCO | ML 01/10/26 PREPARER ET MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 01/10/26 PREPARER ET MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-22
2022.XLS | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 274509 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LA BATTERIE NE TIENT PAS. | RB01/10/2026 RECEPTION DYNAMAP - MIS DANS ZONE DE RECEP IH 05/10/2026 MONITEUR QUI NE TIENT PLUS LA CHARGE CHGMT DE LA BATTERIE // TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2022-0732 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002941 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-22
2022.XLS | 2026-09-30 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 274485 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR LE JOINT DE LA PORTE DE L'ETUVE EST ENLEVE, POUVEZ-VOUS LE REMETTRE? MERCI |  | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-10-21
2022.XLS | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 274199 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/09/2026 FROTTEMENT DE LA CHAINE DU MOUVEMENT DE COLONNE SUR LE CHASSIS REPLACEMENT DE LA CHAINE DANS L¿AXE TESTS DE MOUVEMENTS |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-16 | 22766809
2022.XLS | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 274073 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/09/2026 SUITE CQE , PROBLEME DE NON CONFORMITE , SUITE A UNE NON-CONFORMITE MINEURE CONSTATEE PAR LE CONTROLEUR EXTERNE LORS DU TEST DE RESOLUTION A BAS CONTRASTE, UNE INTERVENTION DE DIAGNOSTIC ET DE DEPANNAGE A ETE REALISEE CE JOUR. AU COURS DE CETTE INTERVENTION, NOUS AVONS PROCEDE A LA CALIBRATION DU TUBE A RAYONS X AINSI QU'A CELLE DU DETECTEUR. À L'ISSUE DE CES OPERATIONS, LE TEST DE RESOLUTION A BASCONTRASTE A ETE REALISE DE NOUVEAU. LES RESULTATS OBTENUS APRES CALIBRATION ONT PERMIS DE METTRE EN EVIDENCE 10 ELEMENTS VISIBLES, AVEC DES PARAMETRES D'ACQUISITION DE 67 KV ET 5,4 MAS. LE CQRI EST CONFORME AUX ATTENTES DE L'ANSM. |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-15 | 22766809
2022.XLS | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 273889 | 8500 | HC SMR GERIATRIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | LE VOYANT VERT NE CLIGNOTE PLUS. | FV : A ENVOYER EN REPARATION BON A FAIRE EN PARALLELE |  |  | 2022-0277 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49740150 |  |  |  |  | 0 | CALIARI NABIS | 0139371519 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-13
2022.XLS | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 273818 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LES PATTES AU BOUT DES JAMBIERES NE REVIENNENT PAS LORSQUE L'ON PASSE DE POSITION GYNECO A JAMBIERE DROITE DE CE FAIT LA JAMBIERE NE TIENT PLUS. DEMANDE URGENTE 2 TABLES OPERATOIRE STERISE AVEC LE MEME PROBLEME. | IF 24/09/2026 REGLAGE EFFETUER OK, REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-10
2022.XLS | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 273820 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LES PATTES AU BOUT DE DES JAMBIERES NE REVIENT PAS LORSQUE L'ON PASSE DE POSITION GYNECO A JAMBIERE DROITE DE CE FAIT LA JAMBIERE NE TIENT PLUS. | IF 24/09/2026 REGLAGE EFFETUER OK, REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-10
2022.XLS | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 273462 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE REPRISE DE CE FAUTEUIL ELECTRIQUE POUR M. DELAMBRE STP, MERCI | ML 14/09/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 16/09/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 14/09/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-03
2022.XLS | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 273076 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE SATUROMETRE NE FONCTIONNE PAS SUR CE DYNAMAP. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | RB07/09/2026 RECEPTION TENSIOMETRE - MIS DANS LA ZONE DEPOT PC 07/09/2026 DIODE SPO2 FAIBLE ESSAI AVEC AUTRE CAPTEUR = MEME CHOSE REMPLACEMENT CABLE INTERFACE SPO2 ESSAIS SPO2 OK OS14/09/2026 RENDU. |  |  | 2022-0773 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002982 | OS14/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SAVRY | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-09-26
2022.XLS | 2026-09-04 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 272990 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR LE DYNAMAP FIXE AU MUR (2022-019) DANS LE BOX LILAS DES URGO NE FONCTIONNE PAS. MERCI D'AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION | IH 25/09/2026 MINDRAY VS8 // NE FONCTIONNE PAS TEST OK ET CONFORME RAS PAS DE PROBLEME |  |  | 2022-0919 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002935 | MH 07/09/2026 DESCENDU AU BIOMED |  |  |  | 0 | MOURA | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-09-25
2022.XLS | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 272870 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, MERCI DE REPARER LA POMPE QUI SONNE "AIR DANS LA TUBULURE". BONNE JOURNEE CORDIALEMENT | PC 07/09/2026 RAS SI TUBULURE CORRECTEMENT AMORCEE = PAS D'ALARME PAS DE DEFAUTS CONSTATES ESSAIS DEBIT VOIE A ET B MODE ALTERNE OK REMIS EN SERVICE OS17/09/2026 RENDU. |  |  | 2022-0512 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431132 | OS17/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-09-24
2022.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272289 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | 19/08/2026 SUITE AU TICKET SAV-12713: CHANGEMENT MOTEUR ROTATION CHANGEMENT DU MOTEUR EFFECTUE REMISE EN PLACE DES VALEURS DE PARAMETRAGE PLUSIEURS TESTS DE LECTURES EFFECTUES AUTOMATE FONCTIONNEL ET UTILISABLE |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-09-11 | 22907219
2022.XLS | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-09-22 | 272227 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | IMPOSSIBLE DE CONNECTER LES PEDALES. MESSAGE D'ERREUR | DEFAUT CONSTATE APPAIRAGE DE LA PEDALE IMPOSSIBLE - RB21/08/2026 CONTACT SUPPORT + CHANGEMENT DE PILE - TOUJOURS IMPOSSIBLE DE CONNECTER LA PEDAL - DEMANDE SAV OLYMPUS CUSTOMERCARE@OLYMPUS.FR - EN ATTENTE POUR ENVOIE NH 27.08.2026 RECEPTION DEVIS POUR PEDALE => DA TRANSMISE RB04/09/2026 ANCIENNE PEDAL MIS EN STOCK POUR RECUP OS22/09/2026 RECEPTION D UNE NEUVE SUIVANT N° D INTERVENTION 9000282291 ET COMMANDE B2/1781470 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB22/09/2026 RECEPTION NOUVELLE PEDAL LASER 437109029 - MISE EN PLACE DES PILE - MIS A DISPO DU SERVICE OS02/10/2026 RENDU. |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 | OS22/09/2026 RECEPTION D UNE NEUVE SUIVANT N° D INTERVENTION 9000282291 ET COMMANDE B2/1781470 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-10
2022.XLS | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 272215 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, MESSAGE DE PROBLEME DE BATTERIE ALORS QUE LA POMPE EST BRANCHEE SUR LE SECTEUR. MERCI | DEPOSE A L ATELIER IH 02/09/2026 ICU MEDICAL // PLUM 360 BATTERIE QUI SONNE EN PERMANENCE REMISE A ZERO DE LA BATTERIE - BATTERIE CHANGE EN JUIN TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 |  |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-09-09
2022.XLS | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 272021 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | I2A : PROBLEME DE ROTATION TAMBOUR. FV LE 14.08.2026 >> RI 26H453 DU 13.08.2026 // DESEILLE CEDRIC "CHANGEMENT DU MOTEUR ROTATION TAMBOUR. TEST DE ROTATION OK. ACTIVATION DES COURRANTS DE REPOS ET VERIFICATION DE LA HAUTEUR DU KIT PINCE. NETTOYAGE CHARBONS ET COLLECTEUR. TEST AVEC DES BOITES OK. REDEMARRAGE PC OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK." |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-09-04 | 22879420
2022.XLS | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 271991 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | CHANGEMENT DU MOTEUR ROTATION TAMBOUR. TEST DE ROTATION OK. ACTIVATION DES COURRANTS DE REPOS ET VERIFICATION DE LA HAUTEUR DU KIT PINCE. NETTOYAGE CHARBONS ET COLLECTEUR. TEST AVEC DES BOITES OK. REDEMARRAGE PC OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK. |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-09-04 | 22907219
2022.XLS | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 271992 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | CHANGEMENT DU GALET D ENTRAINEMENT SUR LE MOTEUR TAMBOUR TEST DE ROTATION OK. ACTIVATION DES COURRANTS DE REPOS ET VERIFICATION DE LA HAUTEUR DU KIT PINCE. NETTOYAGE CHARBONS ET COLLECTEUR. TEST AVEC DES BOITES OK. REDEMARRAGE PC OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK. |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-09-04 | 22907219
2022.XLS | 2026-08-07 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 271654 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, MESSAGE ERREUR : "ERREUR MODULE SPO2" AVEC ALARME SONORE. DEJA EU CE PROBLEME IL Y A QUELQUES MOIS MAIS PANNE NON IDENTIFIEE PAR ATELIER. | DEFAUT CONSTATE ERREUR MODULE QUI APPARAIT DE MANIERE INTERMITENTE - DESCENDU POUR MLA AU BIO POUR LA DEUXIEME FOIS RB07/08/2026 RECEPTION TENSIOMETRE - MIS DANS ZONE DE RECEP PC 31/08/2026 REMPLACEMENT CABLE INTERFACE SPO2 + CAPTEUR SPO2 DS100A ESSAIS OK A SURVEILLER OS03/09/2026 RENDU. |  |  | 2022-0777 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002986 | OS03/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CHAMBON | 4418 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-08-28
2022.XLS | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271597 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FRE POUR M. IQBAL CH 1210 A APPORTER EN ERGO COMMANDE A DROITE MERCI | ML 06/08/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 06/08/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-27
2022.XLS | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271630 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 31/07/2026, CONFORME. |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-27 | 22766809
2022.XLS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271501 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT NE FONCTIONNE PLUS | ML 05/08/26 TELECOMMANDE H.S, REMPLACER + TEST OK | CH 436 |  | 2022-0862 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0002 | ML 05/08/26 TELECOMMANDE H.S, REMPLACER + TEST OK |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-08-26
2022.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 271450 | 1712 | HDJ SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM 2022-1427 POUR MME LEREBOURG (HDJ NEURO) CAR PROBLEME DE VERIN SUR SON FRM DE PRET (SERA REPARE LA SEMAINE PROCHAINE) FAUTEUIL DEJA PRIS | ML 04/08/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 04/08/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-25
2022.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 271378 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/08/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-22 | 22766809
2022.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271299 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 31/07/2026 NETTOYAGE ET CONTROLE FAUTEUIL OK RETOUR STOCK |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-21 | 22890660
2022.XLS | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 271020 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEPART PATIENT FAUTEUIL + COUSSIN + CHARGEUR | PC 27/07/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN | 1710 |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 |  |  |  |  | 0 | NIATI | 4355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-15
2022.XLS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 270968 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.07.2026 RECEPTION CONNECTIQUE POUR UILISATION ECHO BRONCHO OLYMPUS SUR LAVEUR SOLUSCOPE DEMANDE LORS DU TRANSFERT DE LA COLONNE ECHOENDO SUR BEAUMONT => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-08-14 | 824155
2022.XLS | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270585 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POURRIEZ VOUS VENIR VERIFIER LE RESPIRATEUR CAR LE PATIENT ETAIT ENCOMBRE , LES PRESSIONS SONT RESTES A 20 ET PAS DE DECLANCHEMENT D 'ALARME ... | LE RESPI NE SONNE PAS D'ALAMRE DE PRESSION HAUTE ALORS QUE LE PATIENT EST ENCOMBRE - CONSTATE PAR LE SERVICE RB16/07/2026 TEST OK - SONNE ALARME DE PRESSION HAUTE LORSQUE J APPUIE SUR LE BALLON PENDANT LA VENTILATION RB17/07/2026 PASSAGE FRANCIS DE HAMILTON - LECTURE DES LOG - LE RESPI AURAIT ETE MIS EN MODE SPONTANNE LORS DE L INCIDENT - IL ETAIT ALORS NORMAL QU IL NE SONNE PAS ALAMRE PRESSION HAUTE - MAIS SONNE ALAMRE BAS - REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 011032 | NIHON KOHDEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-06
2022.XLS | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270586 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POURRIEZ VOUS VENIR VERIFIER LE RESPIRATEUR ,CAR LE PATIENT ETAIT ENCOMBRE , TOUSSE , LES PRESSIONS ET L'ALARME NE SE SONT PAS DECLANCHES ... | LE RESPI NE SONNE PAS D'ALAMRE DE PRESSION HAUTE ALORS QUE LE PATIENT EST ENCOMBRE - CONSTATE PAR LE SERVICE RB16/07/2026 TEST OK - SONNE ALARME DE PRESSION HAUTE LORSQUE J APPUIE SUR LE BALLON PENDANT LA VENTILATION RB17/07/2026 PASSAGE FRANCIS DE HAMILTON - LECTURE DES LOG - LE RESPI AURAIT ETE MIS EN MODE SPONTANNE LORS DE L INCIDENT - IL ETAIT ALORS NORMAL QU IL NE SONNE PAS ALAMRE PRESSION HAUTE - MAIS SONNE ALAMRE BAS - REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0641 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25793 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-06
2022.XLS | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 270260 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A RECUPERER EN ERGO STP MME ABDELMALEK, CH 1207 | ML 09/07/23 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 10/07/26 CHARGE TERMINER, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 09/07/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-30
2022.XLS | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 270215 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE RESSERRER LES BRAS DU GRAND SCIALYTIQUE DE LA SALLE 6 QUI NE TIENT PAS EN PLACE, LA SALLE SERA DISPO LE VENDREDI 10/07 | IF 15/07/2026 RESSSERAGE OK |  |  | 2022-0929 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616024 |  | 22-656 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-29
2022.XLS | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 269942 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT CONFORT ET FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE L38 X P38 COUSSIN A AIR + PLAQUE DE GEL A LIVRER EN ERGO STP MME ABDELMALEK, 1207, DIABETO | ML 03/07/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 03/07/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-24
2022.XLS | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 269928 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/07/2026 RECEPTION RAPPORT CQE SEMESTRIEL , CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-07-23 | 22766809
2022.XLS | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 269778 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR L'ETUVE NE SE RALLUME PAS APRES LA COUPURE ELECTRIQUE MENSUELLE. MEME PROBLEME QUE LE MOIS DERNIER | VOIR INTER 268258 | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-07-22
2022.XLS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 269764 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER | ML 30/06/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 01/07/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 30/06/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-21
2022.XLS | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 269641 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHAMBRE PLAGE : LE SCOPE SONNE BATTERIE DEFECTUEUSE. TEMOIN BATTERIE ROUGE SUR BABY SCOPE. NUMERO BABY SCOPE: 2023-0234. | RB29/06/2026 BATTERIE DU SCOPE CHANGE - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2022-1022 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RK |  |  |  |  | 0 | TELLE | 4776 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-18
2022.XLS | 2026-06-24 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 269423 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE COMMANDER 4 PINCES DE MAINTIENT POUR BOCAUX D'ASPIRATION (ECHANTILLON D'1 CASSE DESCENDU AU BIO AVEC LE BON ASSET+) LES BOCAUX TIENNENT ACTUELLEMENT AVEC DU SPARADRAP. | OS25/06/2026 PINCE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 23.07.2026 A COMMANDER SUR CPAGE |  |  | 2022-0157 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1060872 | OS25/06/2026 PINCE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-15
2022.XLS | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269439 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A LIVRER EN ERGO . POUR M. FRAN 35 P. COMMANDE A GAUCHE, LARGEUR D'ASSISE 42 PROFONDEUR 45 COUSSIN VISCO. MERCI | ML 25/06/26 PREPARATION DU FAUTEUIL + MIS EN PRET |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 25/06/26 PREPARATION DU FAUTEUIL + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MORICE | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-15
2022.XLS | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269224 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, PROBLEME DE BATTERIE POUR CETTE POMPE. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION. | MS : BATTERIE DEFAUT MS 25/06/2026 REMPLACEMENT BATTERIE - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS10/07/2026 RENDU. |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS10/07/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-11
2022.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-08-12 | 269116 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | DES MESSAGES D'ERREUR SONT APPARUS A PLUSIEURS REPRISE LE 16/06 1X ET LE 17/06 2 X : CONTACTER UN TECHNICIEN APPAREIL ALLUME ET ETEINT AU COURS DES INTERVENTIONS POUR RETIRER LE DEFAUT. MERCI DE PREVOIR UNE MAINTENANCE | IF 23/06/2026 DEMANDE DE MAINTENANCE EN COURS , CONTRAT EN COURS , PAS BESOIN DE DEVIS IF 23/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 11/08/2026 IF 12/08/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 11/08 , CONFORME |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-10
2022.XLS | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 268896 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE ERREUR QUI S'AFFICHE : " ERREUR MODULE SPO2". ESSAI CHANGEMENTS SONDE ET CABLE FAITS MAIS SANS SUCCES. JE DESCEND LE MONITEUR A L'ATELIER DANS LA MATINEE. MERCI | RB16/06/2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE - MESURE OK - TEST OK - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0777 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002986 |  |  |  |  | 0 | CHAMBON | 4418 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-07-07
2022.XLS | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-08-10 | 268927 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | CONSOLE CORE STYKER NE FONCTIONNE PLUS (A PRIS UN CHOC). | OS16/06/2026 CONSOLE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. IH 25/06/2026 STRYKER // CONSOLE MOTEUR CORE // NE S ALLUME ¿PLUS FUSIBLE ENDOMMAGE // CHGT DES FUSIBLE // COURT CIRCUIT LORS DU BRANCHEMENT ENVOIE CHEZ STRYKER POUR INVESTIGATION NH 10.07.2026 RECEPTION DEVIS REPARATION => TRANSMISE POUR DA IF 10/08/2026 RECEEPTION CONSOLE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2026 RENDU |  |  | 2022-0578 | CONSOLE MOTEUR CORE | CORE 2 RÉF. : 5400-052-000 | STRYKER | 2215900199 | OS16/06/2026 CONSOLE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS12/08/2026 RENDU | 649 | BOITE MOTEUR CHIRURGICAL STRYKER |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-07
2022.XLS | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 268656 | 5109 | HDJ MED POLY PATHO INFECT PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DYNAMAP MINDRAY NE TIENT PLUS DU TOUT LA CHARGE | OS11/06/2026 VS8 DEPOSE A L ATELIER. IA 18/06/2026 : REMPLACEMENT DE LA BATTERIE, A DISPOSITION DU SERVICE OS19/09/2026 RENU. | 22-5109 |  | 2022-0776 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002985 | OS11/06/2026 VS8 DEPOSE A L ATELIER. OS19/09/2026 RENU. |  |  |  | 0 | FERREIRA | 4880 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-02
2022.XLS | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 268657 | 5109 | HDJ MED POLY PATHO INFECT PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MALGRE LA CHARGE, LE DYNAMAP MINDRAY NE TIENT PAS. S'ETEINT LORSQU'ON L'ALLUME | OS11/06/2026 VS8 DEPOSE A L ATELIER. IL 08/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ,A DISPOSITION DU SERVICE OS19/09/2026 RENDU. | 22-5100 |  | 2022-0757 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002966 | OS11/06/2026 VS8 DEPOSE A L ATELIER. OS19/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | FERREIRA | 4880 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-02
2022.XLS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-08-25 | 268534 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE OLYMPUS REF WA2T412A SN 818222 SOMBRE | OS09/06/2026 OPTIQUE A ENVOYER CHEZ PETEL. OS01/07/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°197344 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A NH. NH 08.07.2026 ENVOI OLYMPUS OS24/08/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°77702190 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 25.08.2026 RECEPTION RI => REPARATION SOUS CONTRAT => REMPLACEMENT GROUPE OPTIQUE => NOUVEAU S/N |  |  | 2022-0147 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 831012 | OS09/06/2026 OPTIQUE A ENVOYER CHEZ PETEL. OS01/07/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°197344 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A NH. OS24/08/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°77702190 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TEC |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-30
2022.XLS | 2026-06-09 | 2026-07-02 | 2026-08-13 | 268564 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | MANQUE VIS DE REGLAGE POUR BAGUE | IF 02/07/2026 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 10/07/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE DA 5434 OS13/08/2026 RECEPTION D UN BRACELET SUIVANT BLN°PS2608FR031449 ET COMMANDE B2/1775432 COLIS EN BON ETATET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. IF 13/08/2026 RECEPTION PIECE , MIS A DISPO DU SERVICE OS13/08/2026 RENDU |  |  | 2022-0972 | ECHOGRAPHE UROLOGIE | JUNIPER | SIEMENS | 557274 | OS13/08/2026 RECEPTION D UN BRACELET SUIVANT BLN°PS2608FR031449 ET COMMANDE B2/1775432 COLIS EN BON ETATET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS13/08/2026 RENDU | 670 | ECHOGRAPHE JUNIPER |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-30
2022.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-09-25 | 274140 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR MICHAEL, JE T'ADRESSE CE MESSAGE CONCERNANT LE LIT BARIATRIQUE QUI EST DESORMAIS EN CHAMBRE 317 FENETRE ET QUI APPARTIENT AU SERVICE, CE N 'EST PAS UNE LOCATION. APRES AVOIR CONSULTE LA BROCHURE ARJO IL ME SEMBLE QU'UNE TELECOMMANDE FILAIRE EST D | ML 08/06/26 DEVIS DEMANDER ML 09/06/26 DEVIS RECUS, DEVIS + DA ENVOYER A PIERRE ML 25/09/26 TELECOMMANDE RECUS TELECOMMANDE INSTALER + TEST OK EN MEME TEMPS CODE ERREURE "E103" DU A LA PESEE, J'AI REINITIALISER ET C'EST BON LE LIT EST EN ETAT DE MARCHE |  |  | 2022-1093 | LIT SPECIALISE | CITADEL PLUS | ARJO | P0740065 | ML 08/06/26 DEMANDE DEVIS EN COURS |  |  |  | 0 | INFIRMIER |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-06-27 | 36012191
2022.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 268483 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE DYNAMAP S'ETEINT LORS DE LA PRISE DE TENSION ALORS QUE LA BATTERIE EST PLEINE. MERCI DE VOTRE INTERVENTION | PC 10/06/2026 DEMANDE DEVIS BATTERIE IL 18/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ? A DISPOSITION DU SERVICE OS19/06/2026 RENDU. |  |  | 2022-0811 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003020 | IF 08/06/2026 RECU A L ATELIER OS19/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-06-27
2022.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-07-21 | 268497 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/06/2026 TPF PROTOCOLE EXEMAN , DEMANDE DE RAPPEL CLIENT PAR UN INGENIEUR D'APPLICATION POUR LA MODIFICATION DES CERTAINS NOMS D'ORGANES PROGRAMMES DANS LE PEX (DEFAUT DE RECONNAISSANCE D'EXAMENS SUR LE SERVEUR PACS) POUR FAIRE LA CORRESPONDANCE AVEC LES NOMS D'OGP DE LA WORKLIST. DEMANDE TRANSMISE AU SERVICE APPLICATION SIEMENS FRANCE. SYSTEME FONCTIONNEL TECHNIQUEMENT, AVIS CLOTURE TECHNIQUEMENT |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-27 | 22766809
2022.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-09-28 | 268498 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER : DEMANDE CALIBRATION FV LE 06.08.2026>> DEMANDE CALIBRATION. EN ATTENTE OFFRE TARIFAIRE. FV LE 03.08.2026 >> DEVIS 134450976 DU 07.07.2026 CALIBRATION ETHYLOTEST" MONTANT 74.47€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 28.09.2026 >> BL 31279376 DU 21.09.2026 WO 156208240 "CALIBRATION ETHYLOTEST" |  |  | 2022-0196 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | 6820 MED | DRAGER | ARRB-0060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-27 | 22879420
2022.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 268325 | 5080 | HC SOINS PALLIATIFS PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LE BLADDER SCAN NE NOUS DONNE PAS DE BONNE ESTIMATION DE LA QUANTITE D'URINE. IL Y A UN GROS DECALAGE ENTRE L'ESTIMATION ET LA REALITE QUAND LE PATIENT EST SONDE. L'ECART A ETE REMARQUE A PLUSIEURS REPRISES SUR DES PATIENTS QUI NE PRESENTE PAS D | DOUBLON |  |  | 2022-0788 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002997 | DOUBLON |  |  |  | 0 | BALLIET | 4891 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-25
2022.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 268326 | 5080 | HC SOINS PALLIATIFS PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LE BLADDER SCAN NE NOUS DONNE PAS DE BONNE ESTIMATION DE LA QUANTITE D'URINE. IL Y A UN GROS DECALAGE ENTRE L'ESTIMATION ET LA REALITE QUAND LE PATIENT EST SONDE. L'ECART A ETE REMARQUE A PLUSIEURS REPRISES SUR DES PATIENTS QUI NE PRESENTE PAS D | DOUBLON |  |  | 2022-0788 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002997 | DOUBLON |  |  |  | 0 | BALLIET | 4891 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-25
2022.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-07-06 | 268346 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LA CENTRIFUGEUSE SE MET EN ERREUR LORSQUE NOUS METTONS LE PROGRAMME EN MODE REFRIGEREE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT ? MERCI | IH - 04/06/2026 - INTERVENTION CURATIVE - ÉQUIPEMENT :CENTRIFUGEUSE / CONSTRUCTEUR :HETICH / PANNE CONSTATEE : ERREUR 51 DESCRIPTION DU PROBLEME ACTIONS REALISEES : DEMANDE D'INTERVENTION FAITE EN ATTENTE DE RETOUR DESCRIPTION DES REPARATIONS STATUT FINAL : IF 06/07/2026 DEPOUSSIERAGE DE LA MACHINE , TETS DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-1006 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000873-06 |  |  |  |  | 0 | TROGNON | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-25
2022.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 268360 | 4090 | PLATEAU BN2A2 CHIRURGIE AMBU PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MONITEUR NE TIENT PLUS LA CHARGE MERCI | PC 10/06/2026 BATTERIE EN CDE IL 18/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2022-0736 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002945 |  |  |  |  | 0 | LANCKBEEN | 4576 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-25
2022.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 268291 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE BLOCAGE DES JAMBIERES DYSFONCTIONNE REGULIEREMENT, NE SE BLOC PAS TOUJOURS ET NE TIENT PLUS LA JAMBE DU PATIENT, LE SYSTEME SEMBLE SE GRIPPER PARFOIS. | IF 12/06/2026 PASSAGE DANS LE SERVICE , REGLAGE EFFECTUER OK, REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-24
2022.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-10-12 | 268258 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | L'ETUVE NE REDEMARRE PAS. LA BARRE DE PROGRESSION N'AVANCE PAS | IH - 03/06/2026 - INTERVENTION CURATIVE - ÉQUIPEMENT : ETUVE / CONSTRUCTEUR :HETTICH / PANNE CONSTATEE : L ETUVE NE DEMARRE PAS LA BARRE DE PROGRESSION N AVANCE PAS / LA PORTE SE FERME MOINS BIEN DESCRIPTION DU PROBLEME ACTIONS REALISEES : DEMANDE A HETTICH INTERVENTION // 02/07/2026 RECEPTION DE L'IHM POUR CHGMT DESCRIPTION DES REPARATIONS STATUT FINAL : CHGMT DE L IHM PAR FREDERIC // TEST OK ET CONFORME | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-24
2022.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 268160 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE CH09 LOCO MR RENNE | ML 02/06/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 04/06/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 05/06/26 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 02/06/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-23
2022.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 268029 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MAINTENANCE SEMESTRIELLE SAV FAITE LE 29.05.26 | IH 01/06/2026 EN ATTENTE DE RAPPORT MAINTENANCE ANNUELLE REALISE REMPLACMEENT DU PIPETEUR SUITE AU ERREUR DE DETECTION TEST FONCTIONNEL -> DEVICE QUALIFICATION + WASHER CHECK |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 | DULU | 0130755540 | N | Préventive |  | Définitive | 000699 | EUROIMMUN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-20
2022.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 268088 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | APPORTER FRE EN ERGO COMMANDE A DROITE CH09 SERVICE LOCO MR RENNE | ML 02/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 02/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-20
2022.XLS | 2026-05-30 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 268000 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE DYNAMAP NE TIENT PLUS LA CHARGE ET S'ETEINT RAPIDEMENT | PC 10/06/2026 BATTERIE EN CDE IL 18/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ,REMPLACEMENT DU BRASSARD , A DISPOSITION DU SERVICE OS23/06/2026 RENDU. |  |  | 2022-0911 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002926 | IH 01/06/2026 DEPOSE A L ATELIER OS23/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JAYECH | 4305 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-20
2022.XLS | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 267865 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A RECUPERER EN SALLE MENUISERIE DE L'ERGOTHERAPIE SVP : -FRE MME ACUNA (CHAMBRE 1139) -COUSSIN VISCO | ML 02/06/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 16/06/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 17/06/26 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 02/06/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-19
2022.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 267625 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | DETAIL INTERVENTION LE BEC QUI EST SUR LA MACHINE POUR ACCUEILLIR LA BONBONNE DE WASH EST CASSE NE PEUVENT PLUS CHARGER CAR IL N'Y EN A PLUS QU'UN ACTIONS REALISEES REMPLACEMENT DU CONNECTEUR, CASSE, TEST AMORCAGE OK APPAREIL FONCTIONNEL VOIR RAPPORT RSQM |  |  | 2022-0332 | AUTOMATE DE COLORATION SUPPORT COLORANTS | BENCHMARK SPECIAL STAINS - STAINING | ROCHE DIAGNOSTICS | 5112803 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-16 | 22907219
2022.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 267258 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, JE VOUS AI DESCENDU UNE POMPE A PERFUSION QUI NE FONCTIONNE PLUS N* 2022-0461 | OS1805/2026 POMPE DONNER A MR PASCAL. PC 18/05/2026 VERIFICATION ET REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS10/06/2026 RENDU. |  |  | 2022-0461 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 30200104 | OS1805/2026 POMPE DONNER A MR PASCAL. OS10/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KANZA | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-06
2022.XLS | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 267136 | 7801 | ALZHEIMER EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | UHR CHAMBRE 5 COULOIR ROUGE. BARRIERE COTE DROIT TOMBE. N 2022-0863 | PC 15/05/2026 BARRIERE ENLEVEE DE SON SUPPORT REMISE EN PLACE BARRIERE ET ESSAIS OK |  |  | 2022-0863 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0003 |  |  |  |  | 0 | BAPTISTE | 0134675556 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-06-04
2022.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267064 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 MP// SEFALAB ¿ CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ CLASSIFICATION DU VOLUME DE TRAVAIL (ISO 5), ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE. |  |  | 2022-0588 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43032939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-03 | 22907219
2022.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267096 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 MP/ SEFALAB TRAVAUX EFFECTUES : ¿ CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ CLASSIFICATION DU VOLUME DE TRAVAIL (ISO 5), ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE. CONCLUSION : POSTE CONFORME |  |  | 2022-0849 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 0.9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43054277 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-03 | 22907219
2022.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 267020 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR A LA MFR DES PALETTES DU FRM MR MERLIN CH37F SERVICE NEURO | ML 12/05/26 RECUPERER |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 12/05/26 RECUPERER |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-02
2022.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 267023 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | UNE ATTACHE EST CASSEE, MERCI DE VERIFIER SI NOUS POUVONS CONTINUER A L'UTILISER AINSI? | PC 15/05/2026 MANQUE SECURITE HARNAIS SUR CINTRE MISE EN PLACE SECURITE HARNAIS ET ESSAIS OK |  |  | 2022-0673 | LEVE PERSONNE MOBILE | VIKING L | LIKO | 9501869 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-02
2022.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 266995 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MONITEUR HS, FUITE D'AIR. | PC 18/05/2026 MIS EN CHARGE PC 22/05/2028 RAS MESURES ADULTE OK MESURES NEO OK REMPLACEMENT TUYAU PNI |  |  | 2022-0762 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002971 | LL 15/05/2026 RECEPTION MONITEUR COMPLET |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-06-02
2022.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266985 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | AMENER EN ERGO LES PALETTES DU FRM 2022-1427 MR MERLIN CH37F SERVICE NEURO | ML 12/05/26 MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 12/05/26 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-02
2022.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266966 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/5/2026 CONTROLE QUALITE EXTERNE SEMETRIELLE EFFECTUER LE 11/05/2026 , CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-02 | 22766809
2022.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 266765 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/05/2026 TFE311 PERTURBATION DE LA MESURE DU DVS TENSION D'OFFSET ANORMALE (MODULE ARTERIEL) - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE- DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DU MV - REMPLACEMENT DE CARTE MVS- VERIFICATION ET AJUSTEMENT DE LA CALIBRATION DU MVS - VERIFICATION FONCTIONNELLE DU GENERATEUR- CONFIRMATION QUE LE PROBLEME SIGNALE A BIEN ETE CORRIGE - LANCEMENT D'UN CYCLE COMPLET DE DESINFECTION CITRIQUE-CHALEUR |  |  | 2022-0537 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164212 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH | 25B114 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-28 | 22766809
2022.XLS | 2026-05-07 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 266809 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2022-0977 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-2A100244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-28
2022.XLS | 2026-05-06 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 266747 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BESOIN D'UN PINCE POUR SATUROMETRE DU DYNAMAP 2022-0773. MERCI | MH : CABLE CAPTEUR SAT MH 02/06/2026 CABLE SAT DE DISPO - LEURS DEMANDER LE CABLE SAT DEFFECTUEUX - MAD DU SERVICE OS02/07/2026 RENDU. |  |  | 2022-0773 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002982 | OS02/07/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PETIT | 7082 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-27
2022.XLS | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 266477 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FRE EN SALLE D'ERGOTHERAPIE. IL ETAIT ATTRIBUE A M. RICHEZ CHBRE 1003P EN LOCO. LE COUSSIN D'ASSISE DU FRE EST ACTUELLEMENT SUR LE FRM UTILISE PAR M. RICHEZ (2016-9184). MERCI | ML 30/04/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 18/05/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 19/05/26 CHARGEMENT TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 30/04/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-20
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266294 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0889 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1124 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266307 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 05/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0831 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300535910 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266308 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 05/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0832 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300535903 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266269 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0677 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266295 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0890 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1175 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266270 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0678 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1065 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266293 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0888 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266292 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2022-0291 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191015 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2022.XLS | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 266242 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHAMBRE CERF -VOLANT. SATURATION NON FONCTIONNELLE. PAS D'HISTORIQUE. EST-IL POSSIBLE DE VENIR VERIFIER SVP. | DEFAUT CONSTATE - MESSAGE ERREUR DEFAUT SPO2 + LABEL POULS + PERF NON ACTIVE RB27/04/2026 RALLUMAGE DU SCOPE - ERREUR DISPARU - LABEL POUL + PERF REMIS SUR LE SCOPE TEST SPO2 OK - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2022-1018 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RF |  |  |  |  | 0 | TELLE | 4776 | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-05-15
2022.XLS | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 266187 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE DINAMAP EST HORS SERVICE NE SE CHARGE PLUS | DEFAUT CONSTATE NE CHARGE PAS RB28/04/2026 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS22/05/2026 RENDU |  |  | 2022-0767 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002976 | OS22/05/2026 RENDU |  |  |  | 0 | GAOUI | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-14
2022.XLS | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 266008 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | CABLE ECG HS | IH 22/04/2026 NIHON KODEN // ELECTROCARDIOGRAPHE FAUX CONTACT AU NIVEAU DE LA DU CABLE ECG CHGTM DU CABLE ECG TEST OK ET CONFORME // REMISE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0850 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0157603 | IH 22/04/2026 NIHON KODEN // ELECTROCARDIOGRAPHE FAUX CONTACT AU NIVEAU DE LA DU CABLE ECG CHGTM DU CABLE ECG TEST OK ET CONFORME |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-12
2022.XLS | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 265949 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE MR DELAMBRE CHAMBRE 1146S LARGEUR 44. APPUI TETE. COMMANDE A DROITE. A AMENER EN ERGO SVP. | PC 20/04/2026 LIVRAISON PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 |  |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-05-09
2022.XLS | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-07-09 | 265775 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PAM SHAVER M5 MEDTRONIC BLOQUE, CODE ERREUR 15. OPTIM : 9601 | IF 16/04/2026 MOTEUR EN PANNE , CODE ERREUR 15 , ATTENTE POUR ENVOI EN REPARATION IF 17/04/2026 FORFAIT DE REPARATION , DA TRANSMISE NH 20.04.2026 DA VALIDEE IF 29/04/2026 RECEEPTION RMA N° 6254086165 , RAMASSAGE PREVU LE 06/05 IF 29/05/2026 MOTEUR NON REPARABLE NH 12.06.2026 DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE OS09/07/2026 RECEPTION D UN PAM NEUVE SUIVANT BLN°1476933338 ET COMMANDE B6/1767895 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 09.07.2026 MISE EN REFORME |  |  | 2022-0691 | MOTEUR CHIRURGICAL | SHAVER M5 | MEDTRONIC | M5-18640 | OS09/07/2026 RECEPTION D UN PAM NEUVE SUIVANT BLN°1476933338 ET COMMANDE B6/1767895 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 003852 | MEDTRONIC FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-07
2022.XLS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-22 | 265514 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 10/04/2026 PETEL // TEST D ETENCHEITE NON PASSE EN PAILLASSE ENVOIE CHEZ PETEL POUR EXPERTISE DEFAUT CONSTATE PAR LE TECH GAINE DISTALE COLLE ENDOMMAGE USEE ANGULATION NON CONFORME REPARATION EFFECTUE REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE DE BEQUILLAGE REMPLACEMENT DE DIVERSES PIECES ET COMPOSANTS REAJUSTEMENT DU JEU DE SYSTEME DE BEQUILLAGE REGLAGES DES ANGULATIONS TRAITEMENT RENFORCE SOUSCOPES 3 CYLCE 2 REMISE EN ETAT DES CAGES D ASPIRATION / INSUFFLATION REMISE EN ETAT DU TUBES D INSERTION VOIR RSQM TEST OK ET CONFORME |  |  | 2022-0303 | CYSTOSCOPE | FCY-15RBS | PENTAX | N110231 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-05-01 | 22907219
2022.XLS | 2026-04-09 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 265478 | 8013 | PSY COMPLETE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NOTRE APPAREIL A TENSION NE PEUT PLUS ETRE UTILISE SUR BATTERIE MEME CHARGE. IL DEMARRE ET S'ARRET AUSSITOT MERCI POUR VOTRE INTERVENTION CORDIALEMENT | MH : BATTEREI DEFFECTUEUSE MH 19/05/2026 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA IL 18/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , A DISPOSITION DU SERVICE OS19/06/2026 RENDU. |  |  | 2022-0737 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002946 | OS19/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CASSILDE | 4321 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-04-30
2022.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 265330 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA BATTERIE NE FONCTIONNE PLUS MERCI | NH 09.04.2026 REMPLACEMENT BATTERIE => TEST PERFUSION OK => DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2022-0461 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 30200104 |  |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-28
2022.XLS | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-22 | 265114 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE DE L'APPAREIL DE MISE SOUS VIDE FUITE DE FORMOLE | IF 02/04/2026 INTERVENTION LE 07/04/2026 LORS DE LA DISTRIBUTION DU FORMOL DANS LE SAC ,LE ROBINET NE S'ARRETE PAS .MESSAGE DE BIDON VIDE ALORS QU'IL SONT REMPLI , ROBINET NE SE REMET PAS EN PLACE APRES LA FIN DENN BON LA DISTRIBUTION ; PLUSIEURS TEST EFFECTUE SANS RESULTAT MISE SOUS VIDE OK ,SOUDURE OK 2 EME PASSAGE PREVUE AVEC PIECE IF 22/04/2026 INTERVENTION DU 21/04 , CHANGEMENT DE LA BALANCE OK CHANGEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE OK (CARTE MERE ) PROBLEME DE BUSE QUI RESTAIT COINCE,TEST D'UN NOUVEAU ELECTROAIMANT NON CONCLUANT. PLUSIEURS TEST EFFECTUES MISE SOUS VIDE OK ,SOUDURE OK FIXATION OK , FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-22
2022.XLS | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 264996 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE DYSFONCTIONNE ET SONNE OCCLUSION EN CONTINU. | OS31/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. PC 13/04/2026 RAS ESSAIS DEBIT 200ML/H VOLUME 10ML VOIE A ET B OK PAS D'OCCLUSION PAS DE DEFAUTS CONSTATES OS05/05/2026 RENDU. |  |  | 2022-0513 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431066 | OS31/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. OS05/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-18
2022.XLS | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 264994 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE DYSFONCTIONNE ET SONNE OCCLUSION EN CONTINU. | OS31/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. PC 13/04/2026 RAS ESSAIS DEBIT 200ML/H VOLUME 10ML VOIE A ET B OK PAS D'OCCLUSION PAS DE DEFAUTS CONSTATES OS05/05/2026 RENDU. |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS31/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. OS05/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-18
2022.XLS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 264970 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 30/03/2026 I2A // MC REGLAGE DE LA POSITION DES DRAPEAUX D'OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES. REMISE EN PLACE DU DRAPEAU SUR LE RACK 3 REMISE EN CONFORMITE DE LA PORTE GAUCHE DU RACK 4. TEST OK. TEST DE LECTURE SUR PLUSIEURS RACK OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK. VOIRS RSQM |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-18 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 264973 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | I2A : REMISE EN ETAT DES DARPEAUX FV LE 30.03.2026 >> RI 26C918 DU 26.03.2026 // DESEILLE CEDRIC "REGLAGE DE LA POSITION DES DRAPEAUX D'OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES. REMISE EN PLACE DU DRAPEAU SUR LE RACK 3 REMISE EN CONFORMITE DE LA PORTE GAUCHE DU RACK 4. TEST OK. TEST DE LECTURE SUR PLUSIEURS RACK OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK." |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-18 | 22879420
2022.XLS | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-06-24 | 264967 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN PROBLEME AVEC L' APPAREIL ACCUVEIN. IL S'ALLUME, MAIS IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT. BIEN CORDIALEMENT | DEFAUT CONSTATE LE LASER NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT - NE MONTRE PLUS LES VEINE NH 30.03.2026 RECEPTION EN ATELIER RB20/04/2026 DEMANDE SAV FAITE PAR MAIL - EN ATTENTE DE RETOUR RB22/04/2026 RECEPION DEVIS DE AVF NUMERO DE1065663 POUR UN ECHANGE STANDARD - EN ATTENTE DE VALIDATION - L ANCIEN ACCUVEIN SERA A RENVOYER A L ADRESSE SUIVANTE POUR BENEFICIER DE L OFFRE DE PRIX : AVF BIOMEDICAL CHEZ FRAFITO 655 CHEMIN DU ROGUEZ PARC D ACTIVITE ROGUEZ VILLAGE BAT E 06670 CASTAGNIERS - FRANCE ACCUVEIN + SOCLE + CHARGEUR MIS SUR ETAGERE RB02/06/2026 ENVOIE DE L ANCIEN ACCUVEIN - ET EN ATTENTE DE RECEPTION DU NOUVEAU ACCUVEIN - SOCLE DE CHARGE LAISSR SUR ETAGERE REDOINE OS11/06/2026 RECEPTION D UN ACUVEIN SUIVANT BLN°172553 ET COMMANDE B6/1763196 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. RB24/06/2026 REFORME - REMPLACE PAR ACCUVEIN NEUF 2026-0240 |  |  | 2022-0551 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV500 | ACCUVEIN | AV22240028 | OS11/06/2026 RECEPTION D UN ACUVEIN SUIVANT BLN°172553 ET COMMANDE B6/1763196 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | DUCROCQ | 4240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-18
2022.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264827 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 26/03/2026 MM FRANCE // IMPRIMANTE DEFECTUEUSE ? COUVERCLE ABIME ? A DU MAL A IMPRIMER REMPLACEMENT DE L¿IMPRIMANTE OK TEST D¿IMPRESSION OK |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-16 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264828 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 26/03/2026 I2A // MP NETTOYAGE DES CHARBONS OK. NETTOYAGE DU DISQUE OK. NETTOYAGE DES RACKS OK. VERIFICATION DES VENTILATEURS OK. GRAISSAGE DES AXES OK. GRAISSAGE ET VERIFICATIONS DES SUPPORT DE PORTES. NETTOYAGE DES LAMPES OK. NETTOYAGE ET CONTROLE DE LA TABLE OK. VERIFICATION ET GRAISSAGE DU BRAS OK. VERIFICATION UC OK. PASSAGE DE PLUSIEURS BOITES OK. PASSAGE DES CONTROLE DE QUALITE OK. TEST OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK. |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-16 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264829 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 26/03/2026 I2A // MP NETTOYAGE DES CHARBONS OK. NETTOYAGE DU DISQUE OK. NETTOYAGE DES RACKS OK. VERIFICATION DES VENTILATEURS OK. GRAISSAGE DES AXES OK. GRAISSAGE ET VERIFICATIONS DES SUPPORT DE PORTES. NETTOYAGE DES LAMPES OK. NETTOYAGE ET CONTROLE DE LA TABLE OK. VERIFICATION ET GRAISSAGE DU BRAS OK. VERIFICATION UC OK. CHANGEMENT DES 8 PORTES ET DES 16 BRIDES DE PORTES. PASSAGE DE PLUSIEURS BOITES OK. PASSAGE DES CONTROLE DE QUALITE OK. TEST OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK. |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-16 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 264724 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 24/03/2026 MM FRANCE // SEALSAFE MP CLIENT : 950017 MAINTENANCE PREVENTIVE 2026 BDC N°B2 1739060 - SELON MARCHE N°26B057 CM TRANQ - PERIODE DU 14.01.2026 AU 13.01.2027 SORTIE PIECE SAV010166 OPERATIONS EFFECTUEES MAINTENANCE 2026 PREVENTIVE EFFECTUEE IMPRIMANTE DEFECTUEUSE A CHANGER PIECE EN COMMANDE, UN PASSAGE SERA EFFECTUE DES RECEPTION DE CE DERNIER |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-14 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 264723 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 20/03/2026 MM FRANCE // SEALSAFE PROBLEME CONSTATE MESSAGE REMPLACER FILTRE , PROBLEME BALANCE OPERATIONS EFFECTUEES REMISE A ZERO DU COMPTEUR FILTRE A LA MAINTENANCE EFFECTUEE CE JOUR . POUR LA BALANCE CALIBRAGE DE CE DERNIER A LA MAINTENANCE VEILLER A BIEN POSITIONER L¿ELEMENT DE LA BALANCE.CELA PEUT FAUSSER LE POIDS . INTERVENTION N°30691 |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-14 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 264419 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | NOMBRE DE CYCLE DEPASSE | IH 19/03/2026 CSLM// ROTANTA 460 RF NOMBRE DE CYCLE DEPASSE CHANGEMENT DU ROTOR / PASSAGE A UN ROTOR A 120 000 CYCLES NACELLE TOUJOURS A 50 000 CYCLES TEST OK ET CONFORME |  |  | 2022-1006 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000873-06 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-09 | 22907219
2022.XLS | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 264494 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PENTAX : DEFAUT PLASMA FV LE 19.03.2026 >> SC-PB DU 17.03.2026 // R BOOS "REMPLACMEENT DE LA CHAMBRE DE DECHARGE" TEST DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2022-0350 | MISE SOUS VIDE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHOON | PENTAX | 074/TD2017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-04-09 | 22879420
2022.XLS | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 264224 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ALARME CRITIQUE TF:8912 CHANGEMENT DE RESPI AUPRES DU PATIENT PAR PRUDENCE. | MH : DEFAUT TECHNIQUE 8912 MH 16/03/2026 PASSAGE DANS LE SERVICE - DEFAUT NON CONSTATES APRES CALIBRATION - LAISSE TOURNER LE RESPIRATEUR PDNT 30MIN POUR VOIR LE PROBLEME MH 17/03/206 DEFAUT TECHINIQUE LIES A INTELLICUFF - MISE EN PLACE DE DE LA SONDE D'INTUBATION - TEST EFFECTUE - FOCNTIONNEL |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-04
2022.XLS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 264140 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PENTAX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 13.03.2026 >> RI PF26S/ML/013 DU 13.03.2026 // MARTIN "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE DE DECHARGE ET DES TUBULURES REGLAGE ET CONTROL DE DEBIT D'AIR CONTROLE DES CONNECTIQUES ET REMPLACEMENT DES JOINTS USEES" |  |  | 2022-0350 | MISE SOUS VIDE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHOON | PENTAX | 074/TD2017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 001678 | PENTAX | 5600004874 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-04-03 | 22879420
2022.XLS | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 264176 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | POUR GILLES BONJOUR, OFFICE : FACADE D'UN TIROIR DE MEUBLE BAS A REFIXER. MERCI. | OS18/03/2026 NE CONCERNE PAS LE BIO. |  |  | 2022-0777 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002986 | OS18/03/2026 NE CONCERNE PAS LE BIO. |  |  |  | 0 | CHAMBON | 4418 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-04-03
2022.XLS | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 264175 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | POUR GILLES BONJOUR, OFFICE : FACADE D'UN TIROIR DE MEUBLE BAS A REFIXER. MERCI. | OS18/03/2026 NE CONCERNE PAS LE BIO. |  |  | 2022-0777 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002986 | OS18/03/2026 NE CONCERNE PAS LE BIO. |  |  |  | 0 | CHAMBON | 4418 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-04-03
2022.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-04-02 | 264084 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER LE FRE TDX 2022-0964 EN ERGO AVEC SON CHARGEUR | ML 12/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 31/03/26 MIS EN CHARGE ML 01/04/26 CHARGEMENT TERMINER ML 02/04/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 12/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-02
2022.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 264053 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB12/03/2026 RECEPTION RI - MP REALISER |  |  | 2022-0931 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASRL-0029 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-02 | 22877333
2022.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 263950 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIVRER EN ERGOTHERAPIE POUR DEMAIN APRES-MIDI LE FRE. L: 38/40 P::44 COMMANDE A DROITE, COUSSIN EN MOUSSE A MEMOIRE DE FORME. POUR MME ACUNA CHAMBRE 72 F MERCI | ML 11/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 11/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-31
2022.XLS | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263827 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | LORSQU'ON ALLUME L'APPAREIL UN MESSAGE D'ERREUR APPARAIT "CARTE NON VALIDE" , L'APPAREIL EST HORS D'USAGE | MEDELA : DEFAUT CARTE FV LE 09.03.2026 >> NETTOYAGE CONTACT CARTE. ESSAIE : OK REMISE EN SERVICE DU DM | 4311 |  | 2022-0954 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 2009975 |  |  |  |  | 0 | BEULE | 2702 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-27
2022.XLS | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 263651 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/03/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 03/03/2026 , CONFORME |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-25 | 22766809
2022.XLS | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 263580 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | I2A : INSTALLATION MODULA STAR FV LE 03.03.2026 >> SUITE INTERVENTION I2A, (RI 26BB23 DU 13.02.2026), INTERVENTION MODULE STAR. |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-03-24 | 22879420
2022.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263575 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123916 DU 19/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE ABSENCE DE LA BATTERIE EXTRACTIBLE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME" |  |  | 2022-0302 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16818 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2026-03-21 | 22879420
2022.XLS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263435 | 8013 | PSY COMPLETE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE DINAMAP NE TIENT PAS LA CHARGE. IL NE CHARGE PLUS. MERCI D'AVANCE. | OS27/02/2026 MONITEUR SUR PIED MANQUE L ALIMENTATION DEPOSE A L ATELIER. NH 02.03.2026 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS03/03/2026 RENDU. |  |  | 2022-0738 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002947 | OS27/02/2026 MONITEUR SUR PIED MANQUE L ALIMENTATION DEPOSE A L ATELIER. OS03/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 4313 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-03-20
2022.XLS | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-05-04 | 262884 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE OLYMPUS REF WA4KL130 SN 807534 : LENTILLE BOUGE | OS23/02/2026 OPTIQUE OLYMPUS CASSER A ENVOYER CHEZ PETEL. OS26/02/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. NH 10.03.2026 OPTIQUE SOUS CONTRAT => A ENVOYER A OLYMPUS OS30/04/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SOUS CONTRART SUIVANT BLN°77512856 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION . NH 04.05.2026 MISE EN REFORME |  |  | 2022-0261 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804329 | OS23/02/2026 OPTIQUE OLYMPUS CASSER A ENVOYER CHEZ PETEL. OS26/02/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS30/04/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SOUS CONTRART SUIVANT BLN°77512856 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION . |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-12
2022.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 262690 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE AFFICHE UN MESSAGE "CHANGER BATTERIE/POMPE". MERCI POUR VOTRE INTERVENTION. | OS17/02/2026 POMPE A PERF DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. PC 20/02/2026 BATTERIE REMPLACEE EN MAI 2025 DONC OK REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK PLUS D'ALARME OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS17/02/2026 POMPE A PERF DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-10
2022.XLS | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-04-17 | 262421 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE CODE ADMINISTRATEUR AU DEMARRAGE | IF 13/02/2026 DEVIS D'INTERVENTION, DA TRANSMISE IF 17/04/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2022-0630 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 556925 |  | 662 | ACUSON JUNIPER 2022-1 |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-05
2022.XLS | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 262464 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MICHAEL, PEUX-TU REGARDER LE FRM DE M. MERLIN UNITE 2 CHAMBRE 13. IL NE TOURNE PAS BIEN, ROUES AVANT QUI BLOQUENT. SI BESOIN DE VOIR LE FR A VIDE, JE PEUX DEMANDER AUX SOIGNANTS D'ATTENDRE TON PASSAGE DEMAIN MATIN AVANT D'INSTALLER MONSIEUR AU FRM. MERCI | ML 16/02/26 ROUES + SUPPORT CHNANGER, CTRL GENERAL OK ML 12/02/26 VU AVEC L'ERGO, JE PASSE RECUPERER LE FAUTEUIL LUNDI |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 16/02/26 ROUES + SUPPORT CHNANGER, CTRL GENERAL OK ML 12/02/26 VU AVEC L'ERGO, JE PASSE RECUPERER LE FAUTEUIL LUNDI |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2026-03-05
2022.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 262206 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER CE FAUTEUIL DANS LA SALLE DE BAIN MIMOS 1 POUR LE RAMENER A MARINES. MERCI | ML 13/02/26 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL OK ML 16/02/26 DEPOSER A LA RESERVE ERGO DE MARINES |  |  | 2022-1428 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 2 NG | INVACARE | 22CFM02225 | ML 13/02/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 01.34.30.53.01 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-28
2022.XLS | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 262098 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 06/02/2026 SUITE MATERIOVIGILANCE BAXTER 2025 FA 2025-017 REMPLACEMENT Q-LINK 13 PAR NOUVEAU Q-LINK MOBILE FOURNIT PAR BAXTER ESSAIS OK |  |  | 2022-0672 | LEVE PERSONNE MOBILE | VIKING L | LIKO | 9501868 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-27 | 22890660
2022.XLS | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 262099 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 06/02/2026 SUITE MATERIOVIGILANCE BAXTER 2025 FA 2025-017 REMPLACEMENT Q-LINK 13 PAR NOUVEAU Q-LINK MOBILE FOURNIT PAR BAXTER ESSAIS OK |  |  | 2022-0673 | LEVE PERSONNE MOBILE | VIKING L | LIKO | 9501869 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-27 | 22890660
2022.XLS | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 261700 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, CE SCOPE N'ACCEPTE PLUS LE 2EME MODULE DE SATURATION. CONTACT PRIS AVEC M.HAKKI. INTERVENTION EN COURS. MERCI | IH 30/01/2026 PHILLIPS // MX500 IL Y A DEUX FOIS LA MEME SPO2 MDP 46304630 // IMPOSSIBLE DE METTRE DEUX SPO2 DIFFERENTES APPEL DE LA HOTLINE // ATTENTE RETOUR CGHT DE LA CONFIGURATION ET VERIFICATION DANS LES SALLES // TEST OK ET CONFORME |  |  | 2022-1022 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RK | IH 30/01/2026 PHILLIPS // MX500 IL Y A DEUX FOIS LA MEME SPO2 MDP 46304630 // IMPOSSIBLE DE METTRE DEUX SPO2 DIFFERENTES APPEL DE LA HOTLINE // ATTENTE RETOUR |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-20
2022.XLS | 2026-01-29 | 2026-02-19 | 2026-03-02 | 261607 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, MONITEUR SUR PIED SE COUPE DE SUITE AU BOUT DE QUELQUES SECONDES D'UTILISATION (APPAREIL CHARGE) EN VOUS REMERCIANT | OS29/01/2026 MONITEUR SEUL SANS AUCUN CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2026 BATTERIE CHANGER MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2022-0729 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002938 | OS29/01/2026 MONITEUR SEUL SANS AUCUN CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2026 BATTERIE CHANGER MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  |  | 0 | DUCROCQ | 4240 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-19
2022.XLS | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 261385 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR SERAIT-IL POSSIBLE DE CHANGER LE FILTRE AINSI LE TUYAU DE CHAUFFE CAR VOYANT ALLUME MERCI POUR VOTRE AIDE | PC 26/01//2026 TUYAU HS + ALARME FILTRE REMPLACEMENT TUYAU REMPLACEMENT FILTRE + REINITIALISATION ALARME FILTRE ESSAIS T° OK 38.6 POUR 38 43.1 POUR 43 33 POUR 32 OS26/01/2026 RENDU. |  |  | 2022-0842 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 220542984 | OS26/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-14
2022.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261235 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DUOMED // MP SUJET: CELLULE DONNEE AU CLIENT SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2600749-01] CELLULE NEUVE REDONNER AU BIOMEDICAL DESCRIPTION QUANTITE PRIX STATUT M |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 |  | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-12 | 22907219
2022.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 261136 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ANIOS : CARTE SD QUI CLIGNOTE. FV LE 20.01.2026 >> APPEL DU BLOC CAR CARTE SD DE LA PAILLASSE QUI CLIGNOTE. ESSAI DE PROCEDURE DE REDEMARRAGE : NOK ENVOIE MAIL A ANIOS POUR DEMANDER AUTRE PROCEDURE. FV LE 23.01.2026 >> PAILLASSE FONCTIONNELLE |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012676 | ANIOS | 24E477 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-02-10 | 22879420
2022.XLS | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 261017 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | ECG N'AFFICHE PLUS DE TRACE | NK : PLUS DE TRACE FV LE 23.01.2026 >> TEST DE TRACE SUR PROSIM : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL |  |  | 2022-0850 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0157603 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-07
2022.XLS | 2026-01-19 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 261041 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE MONITEUR NE TIENT PLUS LA CHARGE. MERCI. | OS19/01/2026 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.03.2026 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS03/03/2026 RENDU. |  |  | 2022-0777 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002986 | OS19/01/2026 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CHAMBON | 4418 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-02-07
2022.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 260852 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HILL ROM : MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE FV LE XX/XX/XXXX >> RI 96054937 DU 14.01.2026 // GODENAIRE PHILIPPE "MAINTENANCE FAITE CE JOUR VERIFICATION DES FONCTIONS LUBRIFICATION DES REPOSES PIEDS TEST ELECTRIQUE OK TABLE CONFORME DECLARATION DE CONFORMITE: CE RAPPORT CERTIFIE QUE LE DISPOSITIF DETAILLE CI-DESSUS A ETE INSPECTE ET AUCUN DEFAUT N'A ETE RAPPORTE (SAUF COMMENTAIRE PRECISE), ET PEUT ETRE UTILISE EN TOUTE SECURITE. CET EQUIPEMENT DOIT ETRE UTILISE EN CONFORMITE AVEC LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT." |  |  | 2022-0700 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X172AA4118 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 000793 | HILL-ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-05 | 22879420
2022.XLS | 2026-01-14 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 260731 | 4090 | PLATEAU BN2A2 CHIRURGIE AMBU PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | DYNAMAP 2022.0807 NE TIENT PAS LA CHARGE ; URGENT ++ | OS14/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.03.2026 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS03/03/2026 RENDU. |  |  | 2022-0807 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003016 | OS14/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LANCKBEEN | 4576 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-04
2022.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-05-11 | 260680 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 CONTROLE QUALITE EXTERNE SEMETRIELLE , CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-03 | 22766809
2022.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 260374 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE POUR MR RICHEZ (1016). AVEC UNE LARGEUR DE 43 ET UNE PROFONDEUR DE 40. | ML 09/01/26 CHANGEMENT DE FAUTEUIL CAR LE 2013-9038 EST EN PANNE, FAUTEUIL RECUPERER ET MIS LE N° 2022-1429 A LA PLACE |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 09/01/26 CHANGEMENT DE FAUTEUIL CAR LE 2013-9038 EST EN PANNE, FAUTEUIL RECUPERER ET MIS LE N° 2022-1429 A LA PLACE |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-30
2022.XLS | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 260216 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE COTE GAUCHE CASSEE | ML 16/01/26 PANNEAU TETE DE LIT + BARRIERE HAUTE COTE GAUCHE CHANGER CTRL GENREAL OK |  |  | 2022-0863 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0003 | ML 16/01/26 PANNEAU TETE DE LIT + BARRIERE HAUTE COTE GAUCHE CHANGER CTRL GENREAL OK |  |  |  | 0 | MEY | 0134675660 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-28
2022.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 259884 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPORTER FRM EN ERGO AVEC REPOSES JAMBES ET TUBES LONGS MR MERLIN CH37F EN SERVICE NEURO | PC 30/12/2025 LIVRAISON PRET + 2 REPOSE-JAMBES PAS DE COUSSIN |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 |  |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-20
2022.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262487 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2022.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262489 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 17/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2022-0640 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25790 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2022.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262490 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2022-0641 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25793 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2022.XLS | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-12 | 259776 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | PANNE SUR LE LAVEUR, DEPANNAGE A PREVOIR | IH 29/12/2025 APPEL DU SAV SOLUSCOPE POUR DEMANDE D INTERVENTION ATTENTE RETOUR INTERVENTION 30/12/2025 INTERVENTION REALISE ATTENTE RAPPORT |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 | IH 29/12/2025 APPEL DU SAV SOLUSCOPE POUR DEMANDE D INTERVENTION ATTENTE RETOUR INTERVENTION 30/12/2025 |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive | 012676 | ANIOS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-01-17
2022.XLS | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 2026-06-10 | 259815 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | SONNE EN CONTINU | OS30/12/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 09/01/2026 RAS PAR CONTRE LE TACTILE NE REPOND PAS DEMANDE DEVIS DUOMED POUR ECRAN TACTILE LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/06/2026 RECEPTION DE PIECES POUR HUMIDIFICATEUR SUIVANT BLN°C033-D2642627 ET COMMANDE B2/1752439 COLIS EN BON ETAT ETPIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. PC 10/06/2026 REMPLACEMENT PANNEAU AVANT ESSAIS TACTILES OK ESSAIS HUMIDIFICATEUR OK OS19/06/2026 RENDU |  |  | 2022-0711 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2204003 | OS30/12/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/06/2026 RECEPTION DE PIECES POUR HUMIDIFICATEUR SUIVANT BLN°C033-D2642627 ET COMMANDE B2/1752439 COLIS EN BON ETAT ETPIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS19/06/2026 | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | LERAY | 4895 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-17
2022.XLS | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 259732 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TU PEUX RECUPERER CE FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE DANS LA SALLE D'ERGO | ML 05/01/26 RETOUR DU FAUTEUIL ML 06/01/26 MIS EN CHARGE ML 07/01/26 CHARGEMENT TERMINER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 05/01/26 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | BERREZAI | 5469 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2026-01-16
2022.XLS | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 259569 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CABLE RALLONGE DE SATURATION HS SUR APPAREIL 2022-0809 SVP MERCI | RB23/12/2025 RECEPTION RALLONGE SPO2 - MIS DANS LOCAL DEPOT - EN ATTENTE DE RECEPTION POUR DES NOUVEAU CABLE NH 13.01.2025 CABLE MIS A DISPO DU SERVICE OS13/01/2026 RENDU |  |  | 2022-0809 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003018 | OS13/01/2026 RENDU |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-13
2022.XLS | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 259578 | 4090 | PLATEAU BN2A2 CHIRURGIE AMBU PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | DYNAMAP NE TIENT PAS LA CHARGE . MERCI | DOUBLON |  |  | 2022-0807 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003016 | DOUBLON |  |  |  | 0 | LANCKBEEN | 4576 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-13
2022.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259541 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66456 2026 // CONFORME |  |  | 2022-0436 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2022.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259532 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66449 2026 // CONFORME APRES AJUSTAGE NC05 |  |  | 2022-0057 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342315 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2022.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259540 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66455 2026 // CONFORME |  |  | 2022-0435 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323715 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2022.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259480 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66417 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259337 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1053 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1E0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259340 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1055 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1E2 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259339 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1054 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1E1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259338 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1053 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1E0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259335 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1051 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1DY |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259336 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1052 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1DZ |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259327 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1048 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1DU |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259329 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME. |  |  | 2022-1049 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1DV |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259334 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFECTUER OK , CONFORME |  |  | 2022-1050 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1DW |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-09 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 259042 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ANIOS : DISJONCTION LDE FV LE 15.12.2025 >> DISJONCTION DU LDE. MAIL FAIT A LA SOCIETE POUR DEMANDE D'INTERVENTION. FV LE 19.12.2025 >> RI 00087627 DU 18.12.2025 // MERZOUKI, TARIK "DETAIL DES PIECES REMPLACEES : - EV31 - C02 ET C30 - - MISES A JOUR ET NETTOYAGE DE LA MACHINE REALISES (BAREME /5) : - 5/5 V1.8.3 - MESURES ASSOCIEES AUX PIECES REMPLACEES : - 550 M OHM - C02 = 1790 MBARS - C30 = 1770 MBARS - PESEES PRODUIT CLN 53 CM3 ET PAA = 97 CM3 - CYCLES REALISES : CYCLE 2 - OBSERVATIONS : FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL" |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012676 | ANIOS | 24E477 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-01-03 | 22879420
2022.XLS | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-06-17 | 258930 | 6021 | HC GROSSESSES PATHOLOGIQUES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE TIRE NE FONCTIONNE PAS. IL INDIQUE UN MESSAGE D'ERREUR. NOUS AVONS EGALEMENT UN CAPTEUR DE TOCO QUI EST CASSE | PC 16/12/2025 ESSAI NOK - SE MET EN ERREUR ET PLUS DE MOUVEMENTS DEMONTAGE ET VERIFICATION MOTEUR = MEME PROBLEME A ENVOYER ENVOI CHEZ MEDELA LE 17/12 PC 27/04/2026 RECEPTION DEVIS ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 04.05.2026 DA VALIDEE OS17/06/2026 RECEPTION D UN TIRE LAIT MEDELA REPARER SUIVANT BLN°6002095996 ET COMMANDE B2/1763026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. PC 17/06/2026 REMPLACEMENT MOTEUR + MEMBRANES + BOUTONS DE COMMANDE OS08/07/2026 RENDU |  |  | 2022-0947 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 2010220 | IF 12/12/2025 DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION OS17/06/2026 RECEPTION D UN TIRE LAIT MEDELA REPARER SUIVANT BLN°6002095996 ET COMMANDE B2/1763026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/07/2026 RENDU |  |  |  | 0 | MOURA | 5391 | O | Corrective |  | Définitive | 004160 | MEDELA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-02
2022.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 258882 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | 2022-0907 TENSIOMETRE NE FONCTIONNE QUE BRANCHE ET INDIQUE DES TA ERRONEES. | OS12/12/2025 APPAREIL TESTER FONCTIONNE TRES BIEN CS 15/12/25 APRES PLUSIEURS TEST EFFECTUER AUCUN DEFAUTS CONSTATER , A DISPOSITION DU SERVICE OS21/01/2026 RENDU. |  |  | 2022-0907 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002922 | OS12/12/2025 APPAREIL TESTER FONCTIONNE TRES BIEN OS21/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-01
2022.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2026-01-16 | 258872 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/12/2025 FOURNITURE DE 4 CARTE FLASH DEVIS GBA-2512009 REÇU LE 01/12/2025 LL 15/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 16/01/2026 DEPOSE DES 4 CARTES FLASH SUR BUREAU SONIA |  |  | 2022-0694 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW | MICROPORT CRM | SJ2204109A |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-01 | 22890660
2022.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 258865 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME AVEC LE MICROSCOPE MULTI TETE. LORSQU'ON PASSE DU 10 AU 50 L'OBJECTIF 50 FROTTE CONTRE LA LAME (CE N'EST PAS LE CAS QUAND ON PASSE DU 10 AU 100). POURRIEZ VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT SVP ? | IH 12/12/2025 ZOOM X50 QUI ABIME LA LAME ZOOM X40 QUI ETAIT DEVISSE ET NON LE X50 TEST OK ET CONFORME |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 | IH 12/12/2025 ZOOM X50 QUI ABIME LA LAME ZOOM X40 QUI ETAIT DEVISSE ET NON LE X50 TEST OK ET CONFORME |  |  |  | 0 | TROGNON | 4787 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-01-01
2022.XLS | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 258783 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS | ML 11/12/25 TELECOMMANDE H.S, REMPLACER + TEST OK | CH 433 |  | 2022-0861 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0001 | ML 11/12/25 TELECOMMANDE H.S, REMPLACER + TEST OK |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-12-31
2022.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 258714 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/12/2025 MISE A JOUR V2.3 , MISE A JOUR 2.3 CONFORME SELON TIS FY25_TIS-08 |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-30 | 22766809
2022.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 258754 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ML 09/12/25 FAUTEUIL RECUPERER | ML 10/12/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 18/12/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 10/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-30 | 36012191
2022.XLS | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 258656 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR LE CABLE DU SATUROMETRE NE FONCTIONNE PLUS MERCI DE NOUS EN FOURNIR UN NOUVEAU ? V.DIVANACH | NH 09.12.2025 RECEPTION DM EN ATELIER IH 09/01/2026 TEST OK ET CONFORME ET CHANGEMENT DE CABLE SAT ET SPO2 |  |  | 2022-0758 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002967 | NH 09.12.2025 RECEPTION DM EN ATELIER IH 09/01/2026 TEST OK ET CONFORME ET CHANGEMENT DE CABLE SAT ET SPO2 |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-30
2022.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 258654 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RESPIRATEUR INDIQUE UN SOUCIS AVEC LA CELLULE O2, CEPENDANT IL A EU UNE REVISION IL A PEU, DONC POUVEZ VOUS TROUVER LE PROBLEME, MERCI. | DEFAUT CONSTATE CELLULE O2 HS - OS09/12/2025 APPAREIL COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB17/12/2025 CHANGEMENT CELLULE O2 - MIS EN TEST PENDANT 1.5 JOUR - CONFORME ET FONCTIONNELLE - ENVOIE DE LA CELLULE AU SAV - EN ATTENTE DE RENVOIE S UNE CELLULE NEUVE POUR STOCK OS17/12/2025 RENDU. |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 | OS09/12/2025 APPAREIL COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/12/2025 RENDU. | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-30
2022.XLS | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-03-03 | 258424 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | I2A : PROBLEME PORTE FV LE 04.12.2025 >> DEVIS 25L004 DU 04.12.2025 "PIECES + MO + DEPL" MONTANT 1195.90€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 03.03.2026 >> RI 26A030 DU 09.01.2026 // XXX "CHANGEMENT DE LA PORTE DROITE ET LA PORTES GAUCHE DU RACK 3. CHANGEMENT DES PLATINES SUR LES PORTES. TEST D OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES OK. SUR LE RAL 0660 CHANGEMENT DU RSSORT COUVERCLE 4 ET SUPPRESSION DU PLASTIQUE A L INTERIEUR QUI GENAIT LA MONTE DE LA TIGE. TEST DE COLORATIONS OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DES 2 APPAREILS OK." |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-25 | 22879420
2022.XLS | 2025-12-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 258223 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, BATTERIE HS MALGRE LE TEMOIN DE BATTERIE QUI EST BON. SVP MERCI | OS02/12/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(PRET A RECUPERER) NH 02.03.2026 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0778 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002987 | OS02/12/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(PRET A RECUPERER) |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-12-23
2022.XLS | 2025-11-22 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 257680 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS INCAPACITE A MANIPULER LE LIT | ML 24/11/25 AUCUN PROBLEME, LE LIT FONCTIONNE PARFAITEMENT | 436 |  | 2022-0862 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0002 | ML 24/11/25 AUCUN PROBLEME, LE LIT FONCTIONNE PARFAITEMENT |  |  |  | 0 | ARISTILDE | 0134675662 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-12-13
2022.XLS | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2026-01-29 | 257225 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE DECRET FV LE 17.11.2025 >> DEVIS 154 922/000 DU 12.11.2025 "CONTROLE DECRET SUITE CURATIF" MONTANT 230€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 29.01.2026 >> RI V-25-512-01 DU 28.01.2026 // SALIME BELMADANI "CONFORME AU DECRET SECURITE" |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001645 | ODIL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-12-06 | 22879420
2022.XLS | 2025-11-14 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 257137 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | TABLE ACCOUCHEMENT BLOQUEE IMPOSSIBILITE DE LA MONTER OU DE LA DESCENDRE TABLE 2022-697 | NH 08.01.2025 PASSAGE DU SAV CE JOUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => TABLE REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0697 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4403 | IH 14/11/2025 TABLE BLOQUE EN POSITION BASSE IMPOSSIBLE DE LA MONTER OU DESCENDRE |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-05
2022.XLS | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-03-03 | 257095 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | I2A : MODULE IA POUR OPTIMISATION FV LE 13.11.2025 >> PROPOSITION 25103003 DU 06.11.2025 MISE A DISPOSITION DU MODULE IA POUR OPTIMISATION DES LECTURES. COUT 0€ ATTENTE VALIDATION DA F LE 03.03.2026 >> INSTALLATION MODUE STAR // RI 26BB23 DU 13.02.2026 "INTERVENTION POUR MISE A JOUR SFM 2025 MISE A JOUR SIRXPERT V201.3.1.6 INSTALLATION MODULE STAR SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEES, ARRET DU PILOTE. MAINTENANCE DE LA BASE DE DONNEES ET DU SERVEUR. PURGE DES DOSSIERS SURCHARGES, VERIFICATIONS DES DOSSIERS PATIENTS. MAINTENANCE DE LA BASE DE DONNEES. ARCHIVAGE LES DOSSIERS EN COURS AU-DELA DE 2 MOIS. MISE A JOUR SIRXPERT V201.3.1.6 PASSAGE DE LA MISE A JOUR V201.3.1.6 SUR LE SERVEUR BDD ET LES SIRSCAN ORION. TEST DE FONCTIONNEMENT DES SIRSCAN ORION. MISE A JOUR DES POSTES CLIENTS EN V2013.1.6 VIA LE CHECKVERSION SIRXPERT PARAMETRAGE DU MODULE STAR INSTALLATION DES LA RAM SUR LES 2 PC ORION, INSTALLATION DE STAR AVEC LES LICENCES ET ACTIVATION DU DONGLE. PARAMETRAGE DE LA RECUPERATION DES TEMPERATURES EN SIRXPERT VERIFICATION DES CONNEXION LIS ET BRUKER ET MGIT. FONCTIONNELLE MISE A JOUR DE LA BASE DE CONNAISSANCE SFM 2025 POINT AVEC LA BIOLOGISTE SUR LES NOUVEAUTES ET LA FEUILLE EMARGEMENT-NOUVEAUTESSIR-SFM2025.1.1 ET LES NOUVEAUTES EXPERT SIR CA-SFM2025.1.1 REALISATION DE DOSSIERS TEST POUR VERIFIER L¿EXPERTISE DES ANTIBIOGRAMMES, AINSI QUE LES DOSSIERS PATIENT DU JOUR POUR VALIDER LA MISE A JOUR DE L¿EXPERTISE. EN DATE DU 24/02/2026. MODIFICATION DE L¿EXPERTISE : PARAMETRAGE DES ADAPTATIONS, REALISEES LORS DES CASFM PRECEDENT. VOIR LES REGLES MODIFIEES LE 23-24/02/2026, « + MODIF PONTOISE » RE-INTEGRATION DES REGLES D¿EXPERTISES POUR LES HAEMOPHILUS DU CASFM 2022. LES REGLES SONT MENTIONNEES « -P ». ET DESACTIVATION DES REGLES HAEMOPHILUS DU CASFM 2025. MODIFICATION DES REGLES DE RENDU ZIT EN COURS ET ZIT CMI POUR AFFECTER LE CRITERE ZIT SUR CERTAINES." |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-04 | 22879420
2022.XLS | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2026-04-01 | 257004 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LORSQUE L'ON UTILISE PAS CE PLATEAU IL S'INCLINE LENTEMENT JUSQU'A TOUCHER LE SOL. PANNE DEJA RENCONTREE SUR CES PLATEAUX | IH 12/11/2025 STERIS // PLATEAU QUI S4INCLINE TOUT SEUL APPELLE DE LA SOCIETE EN ATTENTE DE DEVIS 13/11/2025 RECEPTION DE DEVIS N°: SVALLEE2058680 LL 17/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IH 11/12/2025 TECH STERIS PASSE LE 09/12/2025 POUR DIAGNOSTIQUER LE PLATEAU IH RELANCE LE 16/01/2026 IH RELANCE LE 16/02/2026 // PIECE EN ATENTE D APPROVISONNEMENT 26/03/2026 RETOUR DE STOCK IH 05/03/2026 LE TECH A COMMENCE L INTERVENTION IH 01/04/2026 - DEPOSE DU VERIN HS - MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU VERIN REF:V642600208- REMISE EN PLACE DES FLEXIBLES SUR LE NOUVEAU VERIN - TESTE DE FONCTIONNEMENT OK - CONTROLE DES FUITES D'HUILE - COUT DE SERRAGE SUR LES VIS BONJEAU - REMISE A NIVEAU D'HUILE - CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE LA TABLE |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 | IH 12/11/2025 STERIS // PLATEAU QUI S4INCLINE TOUT SEUL APPELLE DE LA SOCIETE EN ATTENTE DE DEVIS 13/11/2025 RECEPTION DE DEVIS N°: SVALLEE2058680 LL 17/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IH 11/12/2025 TECH STERIS PASSE LE 09/12/2025 POUR DIAGNOS |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-03
2022.XLS | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2026-04-29 | 257035 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LORSQUE LE LE LIT DESCEND, IL Y A BEAUCOUP DE BRUIT ET DESCEND PAR A COUPS | ML 14/11/25 PANNE CONSTATER LE VERIN H.V COTE PIED CLAQUE A REMPLACER, LE LIT EST STOCKE DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE ML 26/11/25 DEVIS EN COURS ML 27/11/25 DEVIS RECUS EN ATTENTE DE VALIDATION ML 17/04/26 COMMANDE RECUS ML 29/04/26 VERIN INSTALLER + CTRL ET TEST OK, REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0866 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0006 | ML 14/11/25 PANNE CONSTATER LE VERIN H.V COTE PIED CLAQUE A REMPLACER |  |  |  | 0 | NOVE |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-12-03 | 36012191
2022.XLS | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 256954 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR CH 1005P MME ZAOUAOU 70KG 158CM REPOSE JAMBE G COUSSIN VISCO | ML 10/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 10/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GOUET | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-29
2022.XLS | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 256983 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE TIENT PAS LA BATTERIE DONC S'ETEINT DES QU'IL N'EST PAS BRANCHE SUR SECTEUR. | PC 25/11/2025 BATTERIE HS BATTERIE EN COMMANDE IL 01/12/2025 BATTERIE REMPLACER - A RECUPERER PAR LE SERVICE OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2022-0763 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002972 | OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-11-29
2022.XLS | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2026-01-05 | 256787 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, PCA 2022-0985 NE TIENT PAS LA CHARGE. SVP MERCI | OS06/11/2025 POMPE AUTO ANALGESIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/11/2025 BATTERIE COMPLETEMENT DECHARGEE = MIS EN CHARGE PC 19/11/2025 MALGRE CHARGE = S'ETEINT HORS SECTEUR BATTERIE HS DEVIS L25-1152 REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 24/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 05/01/2026 REMPLACEMENT BATTERIE PROGRAMMATION OK OS13/01/2026 RENDU. |  |  | 2022-0985 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 224051676012 | OS06/11/2025 POMPE AUTO ANALGESIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-27
2022.XLS | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 256672 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE DU LIT DE LA CHAMBRE 354 NE FONCTIONNE PAS. LIT 2022-0864 | ML 05/11/25 TELECOMMANDE H.S , REMPLACER + TEST OK |  |  | 2022-0864 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0004 | ML 05/11/25 TELECOMMANDE H.S , REMPLACER + TEST OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-11-26
2022.XLS | 2025-11-05 | 2026-01-06 | 2026-02-10 | 256688 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | NE FONCTIONNE PAS - AFFICHE UNE FENETRE JAUNE D INFORMATION - INUTILISABLE RB12/11/2025 CONTACT SAV RB08/12/2025 AV400 - NON PRIS EN CHARGE PAR LE SUPPORT - VOIR POUR RACHAT AV500 RB06/01/2025 RELANCE DEVIS CHEZ AVF - NH 12.01.2025 RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT => DA TRANSMISE OS05/02/2026 RECEPTION D UN ACUVEIN TOUT NEUF SUIVANT BLN°167169 ET COMMANDE B6/1737895 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 10.02.2026 MISE EN REFORME |  |  | 2022-0232 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV17080108 | OS05/02/2026 RECEPTION D UN ACUVEIN TOUT NEUF SUIVANT BLN°167169 ET COMMANDE B6/1737895 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION | 457 | ACCUVEIN |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004293 | AVF BIOMEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-26 | 22877333
2022.XLS | 2025-11-04 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 256615 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BESOIN DU REMPLACEMENT DE LA HOUSSE DU MATELAS DE LA PARTIE BASSE POUR LA TABLE D'ACCOUCHEMENT 2022-699 | NH 23.12.2025 HOUSSE DONNEE AU SERVICE |  |  | 2022-0699 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4401 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-11-25
2022.XLS | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 256504 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE M. LE BERVET CH 31 COMMANDE A DROITE + INSTALLATION SUPPORT PIED A PERF + RETRAIT COUSSIN (A DEJA LE SIEN) A DEPOSER EN ERGO MERCI | ML 03/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 03/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-22
2022.XLS | 2025-11-03 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 256554 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, MANQUE CLE SUR PCA. SVP MERCI | PC 18/11/2025 CLE PRESENTE |  |  | 2022-0985 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 224051676012 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-22
2022.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-03-25 | 256392 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE PRESENTE DES TRACES DE COULEUR MARRON TOUT AUTOUR DE L'OPTIQUE ET LUMINOSITE SOMBRE | NH 31.10.2025 RECEPTION DEVIS SUR INTER 255903 NON RETROUVE => DA TRANSMISE LL 03/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/12/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE BETOCCHI IRREPARABLE TRANSMIS A NH ( INTERVENTION 255903 A DISPARUE BIZZARE). NH 04.12.2025 ENVOI CHEZ STORZ POUR REMPLACEMENT (BOITE OPTIQUE LAISSEE A L'ATELIER) NH 08.12.2025 RECEPTION DEVIS ECHANGE => DA TRANSMISE LL 06/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE A SAMYA POUR SIGNATURE OS25/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°5800974363 ET COMMANDE B6/1749313 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 25.03.2026 MISE EN REFORME |  |  | 2022-0506 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 121AZN | OS02/12/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE BETOCCHI IRREPARABLE TRANSMIS A NH ( INTERVENTION 255903 A DISPARUE BIZZARE). OS25/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°5800974363 ET COMMANDE B6/1749313 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICU |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-11-21 | 824155
2022.XLS | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 256346 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 30/10/2025 NETTOYAGE ET CONTROLE OK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-11-20 | 22890660
2022.XLS | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 256128 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPAREIL N'EST PLUS A L'HEURE SUITE AU CHANGEMENT D'HEURE | PC 29/10/2025 REMISE A L'HEURE OK |  |  | 2022-0977 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-2A100244 |  |  |  |  | 0 | PIHAN | PIHAN | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-18
2022.XLS | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-12-02 | 255983 | 4072 | PLATEAU AN3T2 VASC-TETE & COU PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | TENSIOMETRE QUI NE TIENS PAS LA CHARGE, LE SATUROMETRE QUI FONCTIONNE 1 FOIS SUR 2. EST CE POSSIBLE DE NOUS FAIRE UN CHANGEMENT CAR BESOIN POUR LE SERVICE. MERCI A VOUS | IF 24/10/2025 BATTERIE HS , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE A FAIRE , ATTENTE COMMANDE IL 02/12/2025 BATTERIE REMPLACER - A RECUPERER PAR LE SERVICE OS04/12/2025 RENDU |  |  | 2022-0792 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003001 | OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | WILBERT | 4191 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-14
2022.XLS | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 256003 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE STP MERCI !!!!! | PC 27/10/2025 RECUP FAUTEUIL |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 |  |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-14
2022.XLS | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-12-15 | 255825 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | BIP TRES LONG DURANT LE CYCLE DE LAVAGE PUIS LE BRUIT S'ARRETE ---> PAS D'INCIDENCE SUR LA MACHINE 1ER OCCURRENCE | SOLUSCOPE : TRES LONG LORS DU CYCLE FV LE 15.12.2025 >> PROBLEMATIQUE NON RECURRENTE. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-11-12
2022.XLS | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 255855 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL AVEC COUSSIN ET CHARGEUR | ML 23/10/25 RETOUR A L'ATELIER + MIS EN CHARGE ML 24/10/25 CHARGE TERMINER NETTOYAGE + CTRL + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 23/10/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BONNIER | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-12
2022.XLS | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 255784 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT FV LE 21.10.2025 >> MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT A LA DEMANDE DES DRS GUIGNEDOU ET DURRAND ENR 5 MINS // TEMPORISATION 5 MINS |  |  | 2022-0531 | ENCEINTE -30°C | F 130 | B MEDICAL SYSTEMS | 1441578 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-11-11 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 255783 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT FV LE 21.10.2025 >> MODIFICATION DE L'ENREGISTREMENT A LA DEMANDE DES DRS GUIGNEDOU ET DURRAND ENR 5 MINS // TEMPORISATION 5 MINS |  |  | 2022-0532 | ENCEINTE -30°C | F 130 | B MEDICAL SYSTEMS | 1441580 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-11-11 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255706 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2022-0259 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255709 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. LE POLARISEUR EST MANQUANT. MICROSCOPE CONFORME" |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 255566 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RESPIRATEUR ETAIT BRANCHER SUR LE PATIENT , L'APPAREIL S'EST MIS EN ALARME SONORE EN CONTINU , LE PATIENT NE VENTILE PLUS , SUR L'ECRAN : ERREUR: TF 9910; TF 9931; TF 9912... IMPOSSIBLE D'ETEINDRE L'APPAREIL ET LES BOUTONS NE FONCTIONNE PAS . | HAMILTON : APPAREIL SONNE IMPOSSIBLE D'ETEINDRE LE RESPI MH 20/10/2025 EN ATTENTE RECEPTION DEVIS - APPEL SAV FRANCIS MH 22/10/2025 RECEPTION DEVIS 1120984_01 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 24/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 31/10/2025 RECEPTION RI - REMP PIECE DEFFECTUEUX + CALIBRATION/TEST OK + TEST SECURITE ELECTRIQUE - APPAREIL CONFORME/FONCTIONNEL |  |  | 2022-0641 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25793 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-08
2022.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255600 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU XX .10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2022-1078 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53120 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255599 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU XX .10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-11-25 | 255512 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FRE DE MONSIEUR HORVAT EN SALLE D'ERGO | ML 17/10/25 FAUTEUIL RECUPERER, PEUT ETRE UN PROBLEME DE BATTERIE (NE TIENT PAS LA CHARGE ) ML 20/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 21/10/25 CHARGE TERMINER , APRES PLUSIEURS TEST DANS LA JOURNEE LA BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE, EN ATTENTE DU DEVIS ML 03/11/25 DEVIS RECUS ML 17/11/25 COMMANDE VALIDE EN ATTENTE DE PIECE ML 21/11/25 COMMANDE RECUS, BATTERIES INSTALER SERA MIS EN CHARGE LUNDI ML 24/11/25 MIS EN CHARGE ML 25/11/25 CHARGEMENT TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 17/10/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-07
2022.XLS | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 255515 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA PEDALE BLEU NE FONCTIONNE QUE PAR INTERMITTENCE | COLLIN : PDEALE BLEUE NON FOCNTIONNEL IF 20/10/2025 DEMANDE DE PRET EN COURS MH 22/10/2025 DEMANDE EFFECTUEE AUPRES DU SAV - EN ATTENTE RETOUR DU COMMERCIALE MH 27/10/2025 RECEPTION DEVIS DC403319 - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 27/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS30/10/2025 RECEPTION D UNE PEDALE COLLIN SUIVANT BLN°LC414653 ET COMMANDE B6/1684945 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. IF 30/10/2025 RECEPTION PEDALE NEUF , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/10/2025 RENDU |  |  | 2022-0883 | GENERATEUR DE COBLATION | ARS 700 | BONSS | A7-2205008 | OS30/10/2025 RECEPTION D UNE PEDALE COLLIN SUIVANT BLN°LC414653 ET COMMANDE B6/1684945 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. OS31/10/2025 RENDU |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 000995 | COLLIN ORL CMF |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-07
2022.XLS | 2025-10-17 | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 255537 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL A UTILISE UNIQUEMENT BRANCHE SINON NE FONCTIONNE PAS. DONNE DES TA ERRONEES. | OS21/10/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/11/2025 BATTERIE HS ATTENTE BATTERIE -- EN COMMANDE IL 01/12/2025 BATTERIE REMPLACER - A RECUPERER PAR LE SERVICE | 22-6020 |  | 2022-0907 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002922 | OS21/10/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-11-07
2022.XLS | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 255357 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE QUE LORSQU'IL EST BRANCHE SUR SECTEUR. MERCI | OS15/10/2025 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 15/10/2025 DONNER UN PRET IL 01/12/2025 BATTERIE REMPLACER - A RECUPERER PAR LE SERVICE OS03/12/2025 RENDU. |  |  | 2022-0773 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002982 | OS15/10/2025 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-11-05
2022.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 255197 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.10.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE |  |  | 2022-0938 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R4 | GENERAL ELECTRIC | VFD000081 |  | 669 | ECHOGRAPHE VENUE FIT R4 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R022 GE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-31 | 824155
2022.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 254838 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, UN DE NOS LITS HILLROM EST BLOQUE AVEC LES VOYANTS D'UNE CLEF ORANGE ET D'UN VOYANT BLEU ALLUMES. SERAIT POSSIBLE DE VENIR CONTROLER LE LIT AVANT QUE NOUS AYONS NECESSITE DE CHANGER LE LIT DE LA PATIENTE. MERCI PAR AVANCE. | IH 08/10/2025 LIT DE REANIMATION // VOYANT ORANGE BATTERIE ALLUME / VOYANY BLEU QUI CLIGNOTTE // ALARME CONTINUE ACTIONNEMENT DE LA PEDALE DE FREIN POUR ENLEVER LE BIP SONORE // LIT MIS SUR SECTEUR POUR RECHARGER LA BATTERIE VOYANT VERT APRES CHARGE // PLUS DE BIP SONORE | USC NIVEAU 0 |  | 2022-0432 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323688 |  |  |  |  | 0 | KLASEN | 4338 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-25
2022.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-11-03 | 254878 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CSLM : REMPLACEMENT SERRURE FV LE 06.10.2025 >> DEVIS 73567 DU 06.10.2025 "REMPLACEMENT DU VERROUILLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE" MONTANT 711€HT ATTENTE VALIDATION LL 13/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 03.11.2025 >> RI 73567 DU 03.11.2025 // F POIGNET "REMPLACMEENT DE LA SERRURE" |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010939 | CSLM |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-10-25 | 22879420
2022.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 254896 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, PROBLEME DE CAPTEUR CO2 MALGRE LE TEST CALIBRAGE REUSSI : MAUVAISE COURBE ET MAUVAISE PRISE DE CONSTANTES... | HAMILTON : DEFAUT CPATEUR CO2 MH 24/10/2025 RECEPTION DEVIS 1120984_01 - EN ATTENTE VALIDATION DA - LIES AVEC LE RESPI 25793 MH 31/10/2025 RECEPTION RI - DEFAUT CO2 NON-CONSTATES + CPTEURS NS:680806 TESTE + CALIBRATIONS/TESTS + TESTS DE SECURITES ELECTRIQUE - APPAREIL CONFORME / PRET POUR LA EMISE EN SERVICE |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-25
2022.XLS | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 2025-12-01 | 254767 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LORSQUE LE DYNAMAP EST DEBRANCHE , IL NE FONCTIONNE PLUS ALORS QUE LE VOYANT DE LA BATTERIE EST VERT. MERCI DE REMEDIER AU PROBLEME BIEN CORDIALEMENT V.DIVANACH | IF 08/10/2025 BATTERIE HS , DEMANDE D'ACHAT EN COURS DA 5053 IL 01/12/2025 BATTERIE REMPLACER - A RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2022-0758 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002967 | IH 07/10/2025 RECEPTIONER ET MIS DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-24
2022.XLS | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 254700 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | ABSENCE DE CROCHETS DE SECURITE SUR LE PESON | PC 03/10/2025 MANQUE LES 2 CROCHETS SUR LE CINTRE MISE EN PLACE DE 2 CROCHETS COMPOSITE (RECUP) + SECURISATION CORDON SECTEUR | SMRG FOND DU COULOIR |  | 2022-0887 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724561 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675516 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-10-23
2022.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 254595 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE FRE DE MONSIEUR HORVAT (LOCO, CHAMBRE 18) S'EST CASSE AU NIVEAU DU REPOSE JAMBE DROIT. LA PIECE EST EN ERGO. | ML 01/10/25 REPOS JAMBE DROITE RECUPERER ML 02/10/25 REPOS JAMBE REMIS EN ETAT |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 01/10/25 REPOS JAMBE DROITE RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-22
2022.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 254433 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 29/09/2025 SEALSAFE/MMFRANCE // BALANCE QUI PESE A 10 GR TOUS LES ORGANES IH 29/09/2025 - REMPLACEMENT DE LA CELLULE DE MESURE - CALIBRAGE BALANCE - TEST AVEC BIOMED: O |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-18 | 22907219
2022.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-11-17 | 254426 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, VIS MANQUANTE SUR COUPE-BAGUE ELECTRIQUE 2022-0464 CE QUI ENTRAINE UN DYSFONCTIONNEMENT. SVP MERCI | IF 29/09/2025 DEMANDE DE DEVIS POUR LE REMPLACEMEENT DES VIS EN COURS IF 30/09/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE DA 5068 OS17/11/2025 RECEPTION DE PIECES SUIVANT BLN°AF297193 ET COMMANDE B2/168700 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORTA LA DEMANDE IF 17/11/2025 RECEPTION PIECES , REMPLACEMENT PIECES , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/11/2025 RENDU. |  |  | 2022-0464 | COUPE-BAGUE ELECTRIQUE | GEM-MOONEY | SILVERT MEDICAL | 11139 | OS17/11/2025 RECEPTION DE PIECES SUIVANT BLN°AF297193 ET COMMANDE B2/168700 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORTA LA DEMANDE . OS18/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-18
2022.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 254399 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CORPULS : DEFAUT CARTE CF FV LE 29.09.2025 >> DEFAUT CARTE CF. ENVOI MONITEUR + BASE PATIENT + CARTE CF POUR REPARATION. VU AVEC M. GUYOT FV LE 30.09.2025 >> DEVIS DE251144 DU 30.09.2025 "CARTE PROCESSEUR + PRISME D'IMPRIMANTE" MONTANT 1020.75€HT LL 30/09/2025 DA VALIDE FV LE 03.10.2024 >> BL 252373 DU 01.10.2025 // SAVBS250903 DU 30.09.2025 // S DAYET "REMPLACEMENT DE LA PCB + PRISME D'IMPRESSION + CONTROLE" DM FONCTIONNEL |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 006993 | CORPULS |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-10-18 | 22879420
2022.XLS | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 254366 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FRE M. ROMDHANI SALEM CH 35 P (JE SUIS VENUE LE RECUPERER) | PC 26/09/2025 FAUTEUIL RECUPERE PAR MARINE POUR LA NEURO |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-17
2022.XLS | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-11-03 | 254367 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE M. ROMDHANI (LES DEUX REPOSES JAMBES SONT CASSES) | PC 29/09/2025 RECUP FAUTEUIL ML 08/10/25 DEMANDE DEVIS ML 10/10/25 DEVIS RECUS, EN ATTENTE DE VALIDATION ML 13/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK ML 03/11/25 COMMANDE VALIDE ML 19/11/25 COMMANDE RECUS ET INSTALER MIS EN STOCK |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-17
2022.XLS | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 254127 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DU FRE 2022-1090 POUR MONSIEUR HORVAT (LOCO, CHAMBRE 18). | ML 23/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 23/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-14
2022.XLS | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 253860 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE DEFIBRILLATEUR DES URGENCES NE FONCTIONNE PLUS. UNE CROIX ROUGE EST ALLUMEE EN PERMANENCE ET PLUS AUTO TEST. URGENT +++ | MH : AUTOTEST NE PASSE PAS MH 18/09/2025 DEFAUT NON -CONSTATES - TOUS LE STES ETIAENT PASSES - FOCNTIONNEL | CH 6P |  | 2022-0977 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-2A100244 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01.34.30.52.31 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-10-08
2022.XLS | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 2026-03-02 | 253892 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR LE MINDRAY NE TIENT PLUS LA BATTERIE MEME BATTERIE PLEINE QUAND ON PREND LA TENSION IL FAUT QU'ON LE BRANCHE POUR QU'IL FONCTIONNE MERCI ET BONNE JOURNEE | LL 18/09/2025 BATTERIE HS - A REMPLACER OS02/03/2026 BATTERIE CHANGER MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2022-0796 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003005 | LL 18/09/2025 RECEPTION MATERIEL COMPLET OS02/03/2026 BATTERIE CHANGER MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  |  | 0 | CLERGE | 4305 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-08
2022.XLS | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 253800 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, APPAREIL NE TIENT PLUS LA CHARGE OU EN TOUT CAS S¿ETEINT LORS DU FONCTIONNEMENT. SVP MERCI | IH 16/09/2025 LA BATTERIE NE TIENT PLUS CHANGEMENT DE BATTERIE |  |  | 2022-0808 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003017 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-07
2022.XLS | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 253714 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE MONITEUR N'APPARAIT PLUS SUR LE REPETITEUR, EMPECHANT UNE SURVEILLANCE OPTIMALE DE L'ENFANT. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION RAPIDE. | MH : MONITEUR NAPPARAIT PLUS SUR L'INTERCHEVET MH 15/09/2025 DEFAUT INTERCHEVET - REATTRIBUTION DU MONITEUR - FONCTIONNEL |  |  | 2022-1035 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1U6 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-04
2022.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253585 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/09/2025 CABLE ECG FATIGUE REMPLACEMENT CABLE ECG |  |  | 2022-0693 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW | MICROPORT CRM | SJ2204108A |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-10-03 | 22890660
2022.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253586 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/09/2025 CABLE ECG FATIGUE REMPLACEMENT CABLE ECG |  |  | 2022-0694 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW | MICROPORT CRM | SJ2204109A |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-10-03 | 22890660
2022.XLS | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 2026-05-07 | 253496 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LA POMPE EST TOMBE AU SOL. DEPUIS HS. MERCI | RB12/09/2025 RECEPTION POMPE PLUME - MIS A DANS LOCAL DEPOT PC 23/09/2025 NE S'ALLUME PAS SAUF SUR SECTEUR + ECRAN STRIE DEMONTAGE VERIFICATION NAPPES ECRAN OK CONNECTEUR BATTERIE OK TOUT EST EN PLACE MAIS NE FONCTIONNE PAS (ELECTRONIQUE ?) A ENVOYER CHEZ ICU POUR MAINTENANCE PC 20/02/2026 ENVOI POMPE MH 04/03/2026 RECEPTION DEVIS 503470 - EN ATTENTE VALIDATION DA NH 05.03.2026 DA VALIDEE NH 13.05.2026 RECEPTION BL 105564955 => REMISE EN ETAT => REMPLACEMENT BATTERIE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS03/06/2026 RENDU. |  |  | 2022-0512 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431132 | OS03/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | O | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-01
2022.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-24 | 253274 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR MICHAEL, RETOUR TDX 2022-0964 AVEC GALETTE DE GEL. JE GARDE LE COUSSIN A AIR POUR LE MOMENT. MERCI. | ML 08/09/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/09/25 MIS EN CHARGE ML 24/09/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 08/09/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-27
2022.XLS | 2025-09-05 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 253180 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | EMBOUT CASSE | OS08/09/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS15/10/2025 ENVOIE CHEZ PETEL NH 27.10.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS31/10/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°183483 ET COMMANDE B2/1684943 COLIS EN BON ETAT . OS31/10/2025 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE L OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE LA CHAPE, REMPLACEMENT /NETTOYAGE CONNECTEUR LUMIERE DOSSIER NUMERISER A DISPO DU SERVICE. |  |  | 2022-0154 | OPTIQUE 0° - 10MM | WA53000A | OLYMPUS | 800948 | OS08/09/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS15/10/2025 ENVOIE CHEZ PETEL OS31/10/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°183483 ET COMMANDE B2/1684943 COLIS EN BON ETAT . OS31/10/2025 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE L OBJECTIF, |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-26
2022.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-03 | 253175 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CSLM : DEFAUT DE VERROUILLAGE FV LE 05.09.2025 >> MAIL CSLM POUR COTATION D'INTERVENTION FV LE 08.09.2025 >> DEVIS 73378 DU 08.09.2025 "DEPL + MO" MONTANT 296€ ATTENTE VALIDATION LL 16/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 03.10.2025 >> RI 73378 DU 03.10.2025 // POIGNET "DEMONTAGE ET EXPERTISE, REGLAGE DU VERROUILLAGE DE PORTE. LA FERMETURE EST PLUS FACILE MAIS LE VERROUILLAGE SE BLOQUE DE TEMPS EN TEMPS. PREVOIR LE REMPLACEMENT DU VERROUILLAGE." |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010939 | CSLM |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-26 | 22879420
2022.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 253159 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE SOMMIER NE SE COMMANDE PLUS, IL RESTE ACTUELLEMENT EN POSITION DE CREUX AU NIVEAU DU DOS | ML 09/09/25 PRISE DE LA TELECOMMANDE QUI ETAIT MAL BRANCHER ML 05/09/25 J'AI ENVOYER UN MAIL POUR SIGNALER " J'AI BIEN RECU VOTRE DEMANDE MAIS JE NE POURRAIS PAS PASSER CET APRES-MIDI, POUR NE PAS NE LAISSER LE OU LA PATIENTE DANS UNE MAUVAISE POSITION JE VOUS INVITE A PRENDRE UN LIT QUI EST DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE PREVU A CET EFFET " A ME TALOT ET INFIRMIERE | CH 441 |  | 2022-0864 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0004 | ML 09/09/25 PRISE DE LA TELECOMMANDE QUI ETAIT MAL BRANCHER ML 05/09/25 J'AI ENVOYER UN MAIL POUR SIGNALER " J'AI BIEN RECU VOTRE DEMANDE MAIS JE NE POURRAIS PAS PASSER CET APRES-MIDI, POUR NE PAS NE LAISSER LE OU LA PATIENTE DANS UNE MAUVAISE POSITIO |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-09-26
2022.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-10-08 | 252884 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR PB DE MISE AU POINT AVEC UN OBJECTIF, LA PLATINE NE REMONTE PAS ASSEZ. | IH 01/09/2025 EVIDENT SCIENTIFIC //FOCUS IMPOSSIBLE AVEC OBJECTIF X20 AUCUN DEFAUT APPARENT SUR L OBJECTIF SUSPICION DE BLOCAGE DU SYSTEME DE LEVE ATTENTE RETOUR SAV IH 11/09/2025 TROUBLESHOOTING AVEC LA HOTLINE// PANNE NON TROUVE // ATTENTE RETOUR TECH POUR INTERVENTION D UN TECH IH 08/10/2025 TECHNICIEN DE EVIDENT INTERVENTION // DEBLOCAGE DU SYSTEME DE LEVE // TEST OK ET FONCTIONNEL |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-09-20
2022.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 252898 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FRM DOSSIER FIXE 40 CM COUSSIN GRADE II CH 1165 MR DAGAUD MICHEL | PC 01/09/2025 PREPARATION ET LIVRAISON FAUTEUIL + COUSSIN 40004 | 1710 |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 |  |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-20
2022.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 252905 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT NE MONTE NI NE DESCEND PLUS | ML 02/09/25 PRISE DE LA TELECOMMANDE MAL BRANCHER,RE-BRANCHER + CTRL GENERAL OK | CH 456 |  | 2022-0862 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0002 | ML 02/09/25 PRISE DE LA TELECOMMANDE MAL BRANCHER,RE-BRANCHER + CTRL GENERAL OK |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-09-20
2022.XLS | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 252738 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | IL NE CHARGE PLUS | PC 28/08/2025 PAS DE PROBLEME DE CHARGE MAIS PROBLEME DE PIEDS QUI NE S'OUVRE PLUS FICHE CABLE VERIN DE PIED EST DECONNECTEE DU BOITIER DE COMMANDE REMISE EN PLACE DE LA FICHE ET ESSAIS MOUVEMENTS PIEDS OK | SMRG |  | 2022-0887 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724561 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 01 34 67 56 64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-09-18
2022.XLS | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 252525 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 26.08.2025 >> RI V-25-358-01 DU 19 AOUT 2025 // DJAN MAMADOU DIALLO METROLOGIE: "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2022-0353 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5806-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-16 | 22879420
2022.XLS | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 252552 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM A RECUPERER EN ERGO STP MR CARAGUEL, NEURO, CH 1145 | ML 26/08/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 28/08/25 NETTOYAGE +CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 26/08/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-16
2022.XLS | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 252637 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE SECURITE FV LE 26.08.2025 >> RI V-25-358-02 DU 19 AOUT 2025 // DJAN MAMADOU DIALLO "CONFORME AU DECRET SECURITE DECRET 2008-244" |  |  | 2022-0354 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5805-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 001645 | ODIL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-16 | 22879420
2022.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252441 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, CABLE DU BOUTON DELIVRANT LE BOLUS SECTIONNE SUR PCA 2022-0985. SVP MERCI | RB25/08/2025 CABLE PCA DONNER |  |  | 2022-0985 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 224051676012 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-13
2022.XLS | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 252337 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE M. ROMDHANI CH40P COMMANDE A DROITE PROFONDEUR COMME TU VEUX A AMENER EN ERGO STP GARDE LE COUSSIN | ML 21/08/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 21/08/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-11
2022.XLS | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-11-27 | 252347 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | THERMO : DEFAUT PLASTRON POIGNEE FV LE 21.08.2025 >> DEMANDE DE COTATION POUR CHANGEMENT PLASTRON DE LA POINGEE. LL 25/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 04.08.2025 >> RECEPTION PLASTRON. EN ATTENTE DE REMPLACEMENT FV LE 27.11.2025 >> REMPLACEMENT DU BLASTRON. DM CONFORM |  |  | 2022-0468 | ETUVE | IGS 180 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42955990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 007187 | THERMO FISHER |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-09-11 | 22879420
2022.XLS | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 252259 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | LAVEUR SOLUSCOPE EN ENDOSCOPIE 27732 ET 27832: CODE ERREUR 46 | SOLUSCOPE : ERREUR 46 FV LE 25.08.2025>> REMPLACEMENT DE LA VANNE ANTI RETOUR SUR LE CIRCUIT EAU CHAUDE. L'LAIMENTATION DES LAVEUR EST PLEINEMENT FONCTIONNEL CLOTURE DES INTERVENTION |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-09-10
2022.XLS | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 252261 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | LAVEUR SOLUSCOPE EN ENDOSCOPIE 27732 ET 27832: CODE ERREUR 46 | SOLUSCOPE : ERREUR 46 FV LE 25.08.2025>> REMPLACEMENT DE LA VANNE ANTI RETOUR SUR LE CIRCUIT EAU CHAUDE. L'LAIMENTATION DES LAVEUR EST PLEINEMENT FONCTIONNEL CLOTURE DES INTERVENTION |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-09-10
2022.XLS | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-09-26 | 252278 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | OLYMPUS : CHARIOT ROUILLE MH 20/08/2025 CHARIOT ROUILLE - DEMANDE EFFECTUE AUPRES DE MME. BELIN PAR MAIL - EN ATTENTE RECEPTION + INFOS MH 25/08/2025 EN ATTENTE RECEPTION NOUVELLES DATES NH 26.09.2025 RECEPTION MAIL OLYMPUS => ROUILLE DU AU LIQUIDE IRRIGUATION MAL NETTOYE => MAIL TRANSFERE A LA CADRE DU SERVICE POUR VOIR SI LA REMISE EN ETAT PAR SERVICE TECHNIQUE EST POSSIBLE |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-10 | 873060
2022.XLS | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252279 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | PHILIPS : ECRAN BUG APRES CHAQUE FIN D'INTERVENTION MH 20/08/2025 DEMANDE EFFECTUE AUPRES DE PHILIPS - ENVOI PHOTO + LOGS SUR DEMANDE DU SAV - EN ATTENTE + INFOS MH 25/08/2025 APPAREIL FONCTIONNEL - DEFAUT CAUSE DE L'ENCRASSEMENT DE POUSSIERE DU FILTRE - MAD DU SERVICE |  |  | 2022-1012 | ECHOGRAPHE | AFFINITI 70 | PHILIPS | US423F0875 |  | 683 | ECHOGRAPHE AFFINITI |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-10 | 873060
2022.XLS | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 252177 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, L'APPAREIL DE MISE SOUS VIDE AVEC FORMOL INDIQUE UN CODE ERREUR SUR L'AFFICHAGE. MERCI POUR VOTRE AIDE | IH 19/08/2025 MM FRANCE SEAL SAFE // MSG ERROR REACTIF VIDE ALORS QUE REMPLIE SAV HOTLINE MM FRANCE OUVERTURE TICKET 26000231 IH 26/09/2025 AUCUN PROBLEME CONSTATE, CE JOUR. PEUT ETRE PANNE LIEE AU PROBLEME DE PESER. INTERVENTION EFFECTUEE EN MEME TEMPS QUE L¿INTER 2599 |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | BIJAQUI | 4596 | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-09
2022.XLS | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 252120 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM L40 X P45 A LIVRER EN ERGO STP POUR MR CARAGUEL, CH 1134, NEURO | ML 18/08/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 18/08/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-06
2022.XLS | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251918 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MINDRAY : CONTROLE INTERMEDIAIRE FV LE 12.08.2025 >> CONTROLE INTERMEDIAIRE VIA PRO SIM 8 CHANGEMENT DU BRASSARD + CAPTEUR SPO2. TEST DE FONCTIONNEMENT OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL |  |  | 2022-0541 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001238 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-09-02 | 22879420
2022.XLS | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251920 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MINDRAY : CONTROLE INTERMEDIAIRE FV LE 12.08.2025 >> CONTROLE INTERMEDIAIRE VIA PRO SIM 8 REMPLACEMENT CABLE INTERMEDIAIRE SPO2 ET BRASSARD TEST DE FONCTIONNEMENT OK REMISE EN SERVICE DE L APPAREIL |  |  | 2022-0542 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001155 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-09-02 | 22879420
2022.XLS | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 251934 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE DINAMAP NE TIENS PLUS LA CHARGE. MERCI A VOUS ET BONNE JOURNEE. | OS 14/08/2025 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 18/09/2025 INTER CLOTUREE |  |  | 2022-0796 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003005 | OS 14/08/2025 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-02
2022.XLS | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 251933 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE DINAMAP NE TIENS PLUS LA CHARGE. MERCI A VOUS ET BONNE JOURNEE. | IH 19/08/2025 MONITEUR MINDRAY AUCUN DEFAUT CONSTATE // TEST OK ET FONCTIONNEL MISE A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2022-0796 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003005 |  |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-02
2022.XLS | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 251799 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LORSQUE L'ON BRANCHE LE LIT, ON ENTEND UN SIGNAL SONORE DISCONTINU . LIT ARJO CH 317F | PC 11/08/2025 RAS TESTS MOUVEMENTS OK NE SONNE PLUS A SURVEILLER | 9610 |  | 2022-1093 | LIT SPECIALISE | CITADEL PLUS | ARJO | P0740065 |  |  |  |  | 0 | BEAUCLAIR | 0134675659 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-08-30
2022.XLS | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 251692 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PAS DE REPETITEUR DES AUTRES CHAMBRES QUI S'AFFICHE SUR CE SCOPE. | RB11/08/2025 DEFAUT CONSTATE PAS D INTERCHEVE RB11/08/2025 RECONFIGURATION DE L INTERCHEVER POUR LES CHAMBRE ABRCOT F ET CERF VOLANT P - CONFORME ET FONCTIONNEL | 1-023 |  | 2022-1022 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RK |  |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-28
2022.XLS | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-20 | 251647 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SOLUSCOPE : ERREUR 4620/ FV LE 07.08.2025 >> ERREUR 46 MALGRE L'AUGMENTATION DU DEBIT D'ARRIVEE D'EAU. MAIL A LA SOCIETE POUR DEMANDE D'INTERVENTION TECHNICIEN. RB18/08/2025 RELANCE PAR TELEPHONE ANIOS - DOIT RAPPELER POUR RETOUR - EN ATTENTE DE RETOUR - APPEL DU TECH ANIOS - LE TECH DOIT PRENDRE CONTACT AVEC LE PERSONNEL SOIGNANT POUR REALISER QUELQUE MANIPULATION POUR VOIR LES PARAMETRE DE LA MACHINE AFIN DE MIEUX DIAGNOSTIQUER L APPAREIL - CONTACT DE L INFRMEIERE BEAUMONT 01.39.37.15.23 - EN ATTENTE DE RETOUR - DOIT REVNIR VERS NOUS SUR TECHBIO RB20/08/2025 RAPPEL DE ANIOS - PROBLEME DEJA RESOLU LORS DE L INTERVENTION PRECEDENTE CHANGEMENT DE L ELECTROVANE LE 11/08/2025 - LE TECHNCIEN DIT QUE C EST LE RESEAU D EAU LE PROBLEME - CONTACT DE LA MANIP BEAUMONT - ME CONFIRME QUE LE PROBLEME EST TOUJOURS PRESENT ET QUE LES PLOMBIER DISENT QUE CE N EST PAS UN PROBLEME DE RESEAU D EAU FV LE 25.08.2025>> REMPLACEMENT DE LA VANNE ANTI RETOUR SUR LE CIRCUIT EAU CHAUDE. L'LAIMENTATION DES LAVEUR EST PLEINEMENT FONCTIONNEL CLOTURE DES INTERVENTION |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012676 | ANIOS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-08-28 | 22879420
2022.XLS | 2025-08-07 | 2025-12-15 | 2026-03-24 | 251644 | 3302 | EXT CS DERMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CASSE | OS07/08/2025 LAMPE SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15/12/2025 NOMBREUSES TRACES DE CASSE => DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE LL 06/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE A SAMYA POUR SIGNATURE OS24/03/2026 RECEPTION D UNE LAMPE NEUVE SUIVANT BLN°23262 ET COMMANDE B6/1749460 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 24.03.2026 MISE EN REFORME |  |  | 2022-0877 | LAMPE LOUPE SUR PIED | 253794 | MOINEAU |  | OS07/08/2025 LAMPE SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/03/2026 RECEPTION D UNE LAMPE NEUVE SUIVANT BLN°23262 ET COMMANDE B6/1749460 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | GRAND | 7226 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-28
2022.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251607 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/08/2025 ANODE BRUYANT , : LE BRUIT EST FAIBLE POUR LE MOMENT, PAS DE MESSAGE D'ERREUR, PAS DE DEGRADATION DE LA QUALITE D'IMAGE , RECONTACTE SIEMENS SI L BRUIT SE DEGRADE |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-27 | 22766809
2022.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251595 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PLUS SUITE A LA COUPURE DE COURANT | PC 06/08/2025 TCD HS REMPLACEMENT TCD ET ESSAI OK | AILE SUD CHAMBRE 354 |  | 2022-0866 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0006 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675660 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-08-26
2022.XLS | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 251467 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | PINCE SATUROMETRE NON FONCTIONNEL | DOUBLON INTERVENTION 251468 CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2022-0542 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001155 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 1405 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-08-23
2022.XLS | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 251468 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | PINCE SATUROMETRE NON FONCTIONNEL | MINDRAY : PINCE SPO2 FATIGUE FV LE 04.08.2025 >> REMPLACEMENT DE LA PINCE DE SATURATION. |  |  | 2022-0542 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001155 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 1405 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-08-23
2022.XLS | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 251373 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/08/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 31/07/2025 , CONFORME |  |  | 2022-1012 | ECHOGRAPHE | AFFINITI 70 | PHILIPS | US423F0875 |  | 683 | ECHOGRAPHE AFFINITI |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-22 | 22766809
2022.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 251200 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA PRISE ELECTRIQUE EST CASSEE, URGENT +++ | NH 29.07.2025 DEMANDE DEVIS PIECE NH 30.07.2025 ALIMENTATION TROUVEE EN RECUP => BALANCE MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0057 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342315 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-19
2022.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 250781 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | ENDOSCOPE N° 0220 FUITE SUR L'EMBOUT DISTAL --> BULLE ENDOSCOPE AU BLOC | PETEL : FUITE AU TEST ETANCHEITE FV LE 29.07.2025 >> PBLE D'ETENCHEITE DEMANDE D'ENLEVEMENT PAR PETEL FV LE 21.08.2025 >> RI P47700 DU 18.08.2025 // "REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE + REMPLACEMENT DE DIVERSE PIECES + REAJUSTEMENT DU JEU DE BEQUILLAGE + REGLAGE ANGULATION + TRAITEMENT" |  |  | 2022-0305 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | Q002YZ2169 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-08-12
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-09-15 | 250773 | 5056 | HC NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE REFRIGERATEUR PRESENTE UN DEFAUT AU NIVEAU DES ROUES EMPECHANT SA MANIPULATION ET RENDANT LE BIONETTOYAGE DE LA PIECE DIFFICILE. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION | IH 23/07/2025 G3 SERVICE ROUE DEFECTUEUSE // DEMANDE DE DEVIS AU SAV POUR REPARATION IH 24/07/2025 RECEPTION DE DEVIS DE G3 // ATTENTE DE CONFIRMATION LL 28/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 31/07/2025 BC 1669121 RECU IH 15/09/2025 RAPPORT INTERVENTION TECHNICIEN LES PIEDS DU REFRIGERATEUR SONT EN CONTACT AVEC LE SOL POUR LE MAINTIEN DE L'APPAREIL DESSERRAGE DES PIEDS A LA DEMANDE DE L'UTILISATEUR POUR PERMETTRE LE NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT |  |  | 2022-0987 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2021454 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 250774 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE SCOPE DE LA CHAMBRE SAVANE N'A PAS LE RETOUR DES ALARMES DES AUTRES CHAMBRES IMPACTANT LA SURVEILLANCE DES AUTRES ENFANTS LORS DES SOINS. MERI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION RAPIDE. | IH 22/07/2025 PAS DE RETOUR ALARME APPEL SAV // REMISE EN MARCHE DU RETOUR ALARME // TEST OK |  |  | 2022-1019 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RG |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | O | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 250704 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, POUVEZ-VOUS REMPLACER LE CABLE RALLONGE SPO2 ? MERCI D'AVANCE, | OS22/07/2025 CABLE REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2022-0747 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002956 | OS22/07/2025 CABLE REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-09-15 | 250772 | 5056 | HC NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE REFRIGERATEUR PRESENTE UNE FUITE. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION. | IH 23/07/2025 G3 SERVICE FUITE // DEMANDE DE DEVIS AU SAV POUR REPARATION IH 24/07/2025 DEVIS RECU // ATTENTE DE VALIDATION LL 28/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IH 31/07/2025 BC 1669122 RECU IH 15/09/2025 RAPPORT INTERVENTION TECHNICIEN LE BAC DE CONDENSATION EST REMPLI D'EAU VIDANGE ET NETTOYAGE DU BAC REMISE EN PLACE CONTROLE OK |  |  | 2022-0989 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2071678 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | O | Corrective |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 250744 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | POUR MESURER LA PNI, BRASSARD GONFLE A PLUSIEURS REPRISES MAIS NE DONNE PAS DE MESURE. OU QUAND MESURE, NON FIABLE (COMPAREE AVEC UN AUTRE TENSIOMETRE). | OS21/07/2025 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 22/07/2025 TEST DU MONITEUR // IL GONFLE SANS SOUCIS MAIS LA VALEUR AFFICHE N EST PAS FIABLE ENVOIE AU SAV POUR REPARATION OS05/08/2025 RECEPTION D UN VS8 JE SUPPOSE REPARER SUIVANT BLN°63845 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2025 A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  | 2022-0907 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002922 | OS21/07/2025 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/08/2025 RECEPTION D UN VS8 JE SUPPOSE REPARER SUIVANT BLN°63845 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2025 RENDU |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 000715 | NISSHA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-11 | 250750 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | LAVEUR QUI S'EST ETEINT EN PLEIN MILIEU DE SON CYCLE AVEC UN ENDOSCOPE A L'INTERIEUR. IMPOSSIBLE D'OUVRIR LE LAVEUR. APPEL SOLUSCOPE EN ATTENTE DE MAINTENANCE | SOLUSCOPE : ENDOSCOPE DANS LDE IF 23/07/2025 APPEL DU SAV PAR LE SERVICE , L'INTERVENTION PREVU VENDREDI 25/07 FV LE 11.08.2025 >> RI 00077802 DU 25/07/2025 //ELHALLA, OUSSAMA "DEFAUT CONSTATE OBSERVATIONS DE LA MACHINE : DISJONCTION - MESURES : MESURE N°1 0MOHMS, MESURE°2, ¿ - OBSERVATIONS VISUELLES : - ETAT DE PROPRETE (BAREME5 /5)* - ETAT DES MISES A JOUR :V1.8.3 DEFAILLANCE - PIECES EN DEFAUT EV 05 VIDANGE DOSSEUR - AUTRES CONSTATS ) SOLUTION APPORTEE DETAIL DES PIECES REMPLACEES O PIECE N°1EV O PIECE N°2 O ¿ NETTOYAGE (BAREME /5)* ET MISES A JOUR REALISEES (MAJ 1, MAJ 2, ¿) MESURES ASSOCIEES AU PIECES REMPLACEES O MESURE N°1 550MOHMS O MESURE N°2 O ¿. CYCLES REALISES :CYCLE N°2, ¿. OBSERVATIONS : ¿.R.A.S LDE OPÉRATIONNEL" | ENDOSCOPIE |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive | 012676 | ANIOS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 250775 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE SCOPE DE LA CHAMBRE CERF-VOLANT PORTE N'A PAS LE RETOUR DES ALARMES DES AUTRES CHAMBRES IMPACTANT LA SURVEILLANCE DES AUTRES ENFANTS LORS DES SOINS. MERI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION RAPIDE. | PAS DE RETOUR ALARME DES AUTRE SCOPE SUR LE SCOPE RB22/07/2025 APPEL SAV - RECONFIGURATION SUR LA CENTRAL - REATRIBUTION INFERMIERE AU SCOPE - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2022-1021 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RJ |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-09
2022.XLS | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 250399 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/07/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 11/07/2025 , CONFORME |  |  | 2022-0684 | ECHOGRAPHE | EPIQ 5G | PHILIPS | US822C1029 |  | 665 | ECHOGRAPHE EPIQ |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-05 | 22766809
2022.XLS | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 250345 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | FUITE IMPORTANTE SOUS L'AUTOMATE APPEL DU SAV | IH 15/07/2025 FUITE IMPORTANT LORS D UNE MAINTENANCE// UNE TUBULURE S ETAIT DECONNECTEE EN RAISON D UNE SU¿PRESSION EN PRESENCE D UN BOUCHON AUTOMATE OPERATIONNEL MP PREVU LE 28/07/2025 |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 000699 | EUROIMMUN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-08-01
2022.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 250176 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRM DE MME DIALLO (1152). A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI | ML 10/07/25 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 10/07/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-30
2022.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 250103 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | ETHYLO DRAGER DEMANDE DE CALIBRAGE | DOUBLON D'INTERVENTION |  |  | 2022-0196 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | 6820 MED | DRAGER | ARRB-0060 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-07-29
2022.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 250109 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER SAFETY : CALIBRATION FV LE 08.07.2025 >> DEMANDE DEVIS POUR CALIBRATION AVIS DE SERVICE 310993254 FV LE 29.07.2025 >> DEVIS 134407087 DU 29.07.2025 "CALIBRATION ETHYLOTEST" MONTNAT 123.03€ FV LE 04.08.2025 >> RI F01943588 DU 31.07.2025 // SCHLICK "REMPLACEMENT DE LA BATTERIE + CALIBRATION SOLUTION LNE 0.4MG/L" |  |  | 2022-0196 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | 6820 MED | DRAGER | ARRB-0060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-07-29 | 22879420
2022.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-08-05 | 250071 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LE DYNAMAP S'ARRETE EN PLEIN GONFLEMENT ALORS QU'IL EST CHARGER. BONNE JOURNEE | OS08/07/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 08/07/2025 LE DYNAMAP S ARRETE EN PLEIN GONFLEMENT LORS DE LA PRISE DE LA TENSION IH 09/07/2025 PROBLEME AU NIVEAU DE LA TUBULURE OU DE LA VANNE PRESSION // RENVOIE SAV OS05/08/2025 RECEPTION D UN VS8 JE SUPPOSE REPARER SUIVANT BLN°63844 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2025 A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  | 2022-0758 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002967 | OS08/07/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/08/2025 RECEPTION D UN VS8 JE SUPPOSE REPARER SUIVANT BLN°63844 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2025 A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  |  | 0 | NEVES | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | 000715 | NISSHA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-29
2022.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-09-23 | 250069 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/07/2025 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 15/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME. |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-29 | 22766809
2022.XLS | 2025-07-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 250064 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, SERAIT-IL POSSIBLE DE PASSER COMMANDE DE 2 CHARGEURS POUR PCA SVP MERCI | NH 11.09.2025 ALIMENTATION MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0617 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 222821140008 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-29
2022.XLS | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-09 | 250146 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 09.07.2025 SUITE PROBLEME DE REMONTEE DE SCOPE SUR LA CENTRALE => PASSAGEDE PHILIPS => INSTALLATION PATCH DE CORRECTION => PASSAGE EN VERSION 4.4.2 |  |  | 2022-1068 | POSTE CENTRALE DE SURVEILLANCE | PIC IX | HP | US433G2056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-24 | 824155
2022.XLS | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 249814 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM DOSSER FIXE 40 CM COUSSIN GRADE II CH 1136P | ML 03/07/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 1710 |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 03/07/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-24
2022.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 249498 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | SELON LES AGENTS LE FILET SE BLOQUE SERAIT DANGEREUX A L'UTILISATION | PC 30/06/2025 LA SANGLE A ETE ENTORTILLE VERIFICATION SANGLE OK ESSAIS OK REMPLACEMENT PILE SUR PESON | FOND DU COULOIR PRES CH 456 |  | 2022-0887 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724561 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 67 56 64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-18
2022.XLS | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 2026-07-13 | 249343 | 3070 | EXT CS ORTHOPEDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR LA CUVE REFUSE DE SE METTRE EN ROUTE. CORDIALEMENT. MME C. GALLIZIA | IH 02/07/2025 BAIN MARIE POUR ORTHESES NE S ALLUME PAS// DESCENDU AU BIOMED// FUSIBLE CASSE - REMPLACEMENT DES FUSIBLES RB25/07/2025 DEMANDE DUOMED - REPONSE DUOMED - FICHE RMA A COMPLETER ET A ENVOYER A DUOMED RB03/02/2026EQUIPEMENT PLUS PRIS EN CHARGE PAR DUOMED - RETOUR DE L EQUIPEMENT AU BIOMED - DEMANDE A LA SOCIETE TSC LIFE POUR SAV - EN ATTENTE DE RETOUR LL 13/07/2026 MISE EN REFORME DM SUITE FIN DE SUPPORT - COMMANDE MATERIEL NEUF CHEZ KINETEC SELON DEVIS DEV26001021 |  |  | 2022-0462 | BAIN MARIE POUR ORTHESES | FC2000FRA | MONDOMED | 1765801-59 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-16
2022.XLS | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 249210 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | NOUS AVONS LE CAPTEUR DE SATURATION OREILLE QUI EST CASSE | ECHANGE DU CAPTEUR |  |  | 2022-0541 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001238 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 2606 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-07-15
2022.XLS | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 249199 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE MME LE GUILLY A RECUPERER EN ERGO | ML 24/06/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 25/06/25 NETTOYER + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 06/06/25 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 24/06/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-12
2022.XLS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 249162 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PANNEAU PIED DE LIT CASSER | ML 23/06/25 PANNEAU DE LIT CHANGER |  |  | 2022-0108 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021025835-0003 | ML 23/06/25 PANNEAU DE LIT CHANGER |  |  |  | 0 | CORDARO |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-12 | 36012191
2022.XLS | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-08-04 | 249150 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE FLOU SN 817614 OPTIM : 8885 | OS23/06/2025 OPTIQUE OLYMPUS TORDU DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . NH 23.07.2025 ENVOI SAV OS04/08/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77041998 COLIS EN BON ETAT . OS04/08/2025 DISFONTIONNEMENTS SUIVANT:TUBE EXTERNE FAUSSER,GROUPE OPTIQUE CASSER , ACTIONS REALISER ECHANGE DE L OPTIQUE. |  |  | 2022-0148 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810396 | OS23/06/2025 OPTIQUE OLYMPUS TORDU DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS04/08/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77041998 COLIS EN BON ETAT . OS04/08/2025 DISFONTIONNEMENTS SUIVANT:TUBE EXTERNE FAUSSER,GROUPE OPTIQUE CASSER , AC |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-12
2022.XLS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 249080 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DU FILTRE |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-11 | 4561236
2022.XLS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 249113 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/06/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 20/06/2025 |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-11 | 22766809
2022.XLS | 2025-06-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 248927 | 5081 |  | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, NOTRE POMPE SONNE ALARME BATTERIE EN PERMANENCE. A CHANGER SVP, MERCI. | IH 18/08/2025 PLUM 360 // POMPE QUI SONNE EN PERMANANCE BATTERIE A REPARER CHANGEMENT DE LA BATTERIE // RAZ DE LA BATTERIE MISE A DISPOSITION DU SERVICE OS10/09/2025 RENDU. |  |  | 2022-0461 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 30200104 | MH 18/06/0225 RECEPTIONNER AVEC SON CABLE D4ALIM - DEPOT LOCAL REPARATION OS10/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-07-09
2022.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 248858 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE FELE OPTIM : 8872 | OS19/06/2025 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE NH 23.06.2025 ENVOI SAV OS03/07/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76984816 COLIS EN BON ETAT OS03/07/2025 REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE , CASSE DE L INTERIEUR, TUBE DEFORMER A RECUPERER PAR LE SERVICE OS04/07/2025 RENDU. |  |  | 2022-0145 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810400 | OS19/06/2025 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE OS03/07/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76984816 COLIS EN BON ETAT OS03/07/2025 REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE , CASSE DE L INTERIEUR, TUBE DEFORMER A RECUPERER |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-08
2022.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 248860 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30 FLOU OPTIM :8876 | OS19/06/2025 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE ROUGE. NH 23.06.2025 ENVOI SAV OS02/07//2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°76984818 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 04.07.2025 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT SELON CONTRAT => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0263 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804328 | OS19/06/2025 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE ROUGE. OS02/07//2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°76984818 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-08
2022.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248807 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, NOUS AVONS BESOIN DE DEPLACER LE MICROSCOPE BUREAU 181 AU BUREAU 180 SVP. MERCI. CDT | IH 17/06/2025 MICROSCOPE DEPLACE COMME ATTENDU |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 0130754159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-05
2022.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248669 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NF EN 12469 // NF EN ISO14644-1/-3 FV LE 13.06.2025 >> OFFRE SELON DEVIS DS0003519 DU 04.02.2025 RI DS0003519 05 DU 14.04.2025 // C ROY DM CONFORME. |  |  | 2022-0588 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43032939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-04 | 22879420
2022.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248694 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NF EN 12469 // NF EN ISO14644-1/-3 FV LE 13.06.2025 >> OFFRE SELON DEVIS DS0003519 DU 04.02.2025 RI DS0003519 20 DU 14.04.2025 // C ROY DM CONFORME. |  |  | 2022-0849 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 0.9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43054277 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-04 | 22879420
2022.XLS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 248401 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE AVEC COMMANDE A DROITE POUR MME LE GUILLY (1130). | ML 10/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 10/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-01
2022.XLS | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 248324 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TENSIOMETRE EN PANNE SALLE 111 | PHILIPS : POMPE PNI HS (SALLE 111) FV LE 06.06.2025 >> DEMANDE DE 3X POMPE PNI POUR REPARATION ET STOCK RB10/06/2025 POME PNI DEJA EN STOCK - RDV JEUDI 11/06/2025 POUR DISPONIBILITE DE LA SALLE POUR REMPLACEMENT POMPE PNI RB13/06/2025 PAS DE RETOUR DEPUIS - EN ATTENTE DE RETOUR POUR DISPONIBILITE DE LA SALLE RB19/06/2022 CHANGEMENT DE LA POMPE PNI - LE CARDIOTOCO NE FONCTIONNE TOUJOUR PAS - CARDIOTOCO DESCENDU ET MISE EN PLACE D UN PRET SALLE 111 RB26/06/2025 MONITEUR PRIS PAR LE SERVICE ET INSTALLER PAR LE SERVICE RB27/06/2025 PRET REDONNER PAR LE SERVICE- PRET REMIS DANS LOCAL DEPOT |  |  | 2022-0904 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | AVALON FM 50 | PHILIPS | DE66119705 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-06-27
2022.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-23 | 2025-08-28 | 248220 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE OLYMPUS, VISIBILITE REDUITE OPTIM : 8851 | OS05/06/2025 OPTIQUE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS23/06/2025 ENVOIE SAV PETEL. OS04/07/2025 REVENU IRREPARBLE SUIVANT BLN°177003 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 23.07.2025 ENVOI OLYMPUS RB28/08/2025 RECEPTION RI OPTIQUE REPARER - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0264 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804316 | OS05/06/2025 OPTIQUE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS23/06/2025 ENVOIE SAV PETEL. OS04/07/2025 REVENU IRREPARBLE SUIVANT BLN°177003 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-26
2022.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 248237 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ROCHE : PAS ASSEZ D'EAU OU AUTRE FV LE 05.06.2025 >> RI WO-32786461 DU 03/06/2025 // DENIS CARRER DETAIL INTERVENTION LANCENT LE NETTOYAGE OU UN CYCLE MAIS IL MET PLEIN DE MESSAGES D'ERREUR (PAS ASSEZ D'EAU OU AUTRE) ET IL NE DEMARRE PAS. SONT OBLIGES DE LE LANCER PLUSIEURS FOIS PARFOIS. MET PARFOIS LES REACTIFS EN ROUGE ALORS QU'ILS SONT PLEINS. JOIGNABLE JUSQU'A 16H30 CE SOIR OU DEMAIN MATIN A PARTIR DE 9H. DEMANDE UNE INTERVENTION ACTIONS REALISEES LE RESERVOIR INTERNE DU CIRCUIT DE L¿OPTION NE SE REMPLIT PAS. REMPLACEMENT DU CONNECTEUR ET DU BIDON DE L¿OPTION. 3 FONCTION PRIME EFFECTUEE. PAS DE MESSAGE D¿ERREUR. AUTOMATE OPERATIONNEL |  |  | 2022-0332 | AUTOMATE DE COLORATION SUPPORT COLORANTS | BENCHMARK SPECIAL STAINS - STAINING | ROCHE DIAGNOSTICS | 5112803 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | 18E025 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-26 | 22879420
2022.XLS | 2025-06-04 | 2025-07-10 | 2025-09-04 | 248182 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | LE BOUTON DE LANCEMENT DU BROYEUR (ENSEMENCEMENT MICROBIOLOGIE) MONTRE DES SIGNES DE FATRIGUE ET UN PROBLEME DE CONTACT. MERCI. | VWR : FATIGUE DU BOUTON FV LE 10.07.2025 >> DEMANDE DE COTATION POUR NOUVEAU PLASTRON. FV LE 11.07.2025 >> DOSSIER OUVERT SOUS LE NUMERO AVTR : 9500099 LL 05/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/09/2025 RECEPTION D UNE FACADE SUIVANT BLN°4086170714 ET COMMANDE B2/1671263 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 04.09.2025 >> REMPLACEMENT DE LA FACADE // TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2022-0878 | BROYEUR | ULTRA TURRAX | AVANTOR | 101037718 | OS04/09/2025 RECEPTION D UNE FACADE SUIVANT BLN°4086170714 ET COMMANDE B2/1671263 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 000056 | VWR INTERNATIONAL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-25
2022.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 248002 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ROCHE : LANCENT LE NETTOYAGE OU UN CYCLE MAIS IL MET PLEIN DE MESSAGES D'ERREUR FV LE 02.06.2025 >> RI CAS-0023212124 DU 26.05.2025 // DENIS CARRER "LA LIGNE DE L¿OPTION NE S¿AMORCE PAS. REMPLACEMENT DU BIDON. REGLAGE DE LA DEPRESSION. (-4.6 PSI). CENTRAGE DE LA PIPETTE DE PRELEVEMENT. CONTROLES DES VOLUMES DE PIPETTAGES, DES RINCAGES. UN CYCLE DE NETTOYAGE EFFECTUE. PAS DE MESSAGE D¿ERREUR. AUTOMATE OPERATIONNEL." |  |  | 2022-0332 | AUTOMATE DE COLORATION SUPPORT COLORANTS | BENCHMARK SPECIAL STAINS - STAINING | ROCHE DIAGNOSTICS | 5112803 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | 18E025 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-21 | 22879420
2022.XLS | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 247799 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | POMPE PERFUSION DOUBLES VOIES AVEC BATTERIE DEFECTUEUSE N°2022-0511 | OS28/05/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 30/05/2025 CHANGEMENT ET REMISE A 0 DE LA BATERIE DE LA POMPE A PERF - FONCTIONEL ET CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE OS05/06/2025 RENDU. |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS28/05/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-18
2022.XLS | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 247807 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE BSS METS DES MESSAGES D'ERREUR MALGRE LES REPARATIONS EFFECTUEES LE 26/05/2025 -PRESSION TROP BASSE -TEMPS DE MISE SOUS PRESSION DEPASSE RAPPEL DU SAV CE JOUR. CORDIALEMENT | ROCHE : MESSAGE D'ERREUR FV LE 05.06.2025 >> RI CAS-0023262566 DU 30.05.2025 // JUAN CARLOS IGLESIAS "DETAIL INTERVENTION ARRET DU CYCLE ERREUR 12-5 & 12-7 ACTION: COMP ON= 4.6 PSI DISPATCH NECESSAIRE ACTIONS REALISEES PROBLEME DE BULLES DANS LE BULK OPTION LORS DU PRIMING CHECK VALVE DU RESERVOIR OPTION HS REMPLACEMENT ET TESTS DE VALIDATION OK APPAREIL FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0333 | AUTOMATE DE COLORATION | BENCHMARK SPECIAL STAINS - BULK | ROCHE DIAGNOSTICS | 5214524 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-18
2022.XLS | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-08-19 | 247785 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE DE LIT CASSE PAR LE PATIENT | ML 28/05/25 JE PASSERAIS MARDI MATIN ML 03/05/25 CASSE CONSTATER, BARRIERE HAUT COTE GAUCHE EN COMMANDE ML 30/06/25 BON DE COMMANDE VALIDE ML 18/08/25 COMMANDE RECUS ML 19/08/25 INSTALATION DE LA BARRIERE OK + CTRL GENERAL OK REMIS EN STOCK | 36-6225 |  | 2022-0861 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0001 | ML 28/05/25 JE PASSERAIS MARDI MATIN ML 03/05/25 CASSE CONSTATER, BARRIERE HAUT COTE GAUCHE EN COMMANDE |  |  |  | 0 | LEFEBVRE | 0134675663 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-06-17
2022.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 247517 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LAVEUR BLOQUE SUITE A UNE COUPURE ELETRIQUE. RELANCE DU CICLE 6 LAVEUR OK A LA FIN DU CICLE. |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-06-12 | 4561236
2022.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 247515 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PAILLASSE BLOQUE SUITE AU COUPURE DE COURANT. RELANCE DE LA PAILLASSE. PAILLASSE OK |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-06-12 | 4561236
2022.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 247516 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LAVEUR BLOQUE SUITE A UNE COUPURE ELETRIQUE. RELANCE DU CICLE 6 LAVEUR OK A LA FIN DU CICLE. |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-06-12 | 4561236
2022.XLS | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-07-15 | 247462 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ECHOGRAPHE EN PANNE | IF 22/05/2025 INTERVENTION PREVU LE 23/05/2025 IF 27/05/2025 SUITE A L 'INTERVENTION DU 23/05 , TOUTES LES CARTES ONT ETE TESTER LA CARTE MERE EST DEFECTUEUSE , REMPLACEMENT DE LA E-BOX PRECONISER IF 16/06/2025 ECHANGE PC COMPLET ET VERIFICATION DIVERSES . ESSAI D'INSTALLER IMPRIMANTE CANON MAIS SANS SUCCES. LE SYSTEME EST OPERATIONNEL. IF 15/07/2025 INTERVEENTION DE PHILIPS , INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE IMPRIMANTE CANON SUR ECHOGRAPHE AVEC IPFIXE. TESTS LE SYSTEME EST FONCTIONN | BS.2-078 |  | 2022-0684 | ECHOGRAPHE | EPIQ 5G | PHILIPS | US822C1029 |  | 665 | ECHOGRAPHE EPIQ |  | 0 | FERREIRA VITORINO | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-11
2022.XLS | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-09-09 | 247276 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NOUVAG: ERREUR 10, LA PEDALE EST DECONNECTEE, URGENT ++++ | NH 19.05.2025 DM NON IMMATRICULE ET NON REPERTORIE CHEZ FOURNISSEUR => VU AVEC SAV => A ENVOYER POUR REMISE EN ETAT IF 11/06/2025 RELANCE SAV , COLIS RECU CE JOUR SC 02/07/2025 DAN VALIDEE, TRANSMISE POUR BC OS01/09/2025 RECEPTION D UN ASPIRATEUR A LIPOSUCCION SUIVANT BLN°821754 ET COMMANDE B2/1663564 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. L APPAREIL NA PLUS LE MM NUMERO DE SERIE ? LA PEDALE EST NEUVE A IMMATRICULER JE PENSE. NH 09.09.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BRAS DU GALET DE POMPE + CONNECTIQUE CABLE => CONTROLE ET REGLAGE COMPLET + REMPLACEMENT PEDALE SN: 7505F2409R => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0629 | ASPIRATEUR A LIPOSUCCION | MAT 550 | NOUVAG AG | 9283U2204R | OS01/09/2025 RECEPTION D UN ASPIRATEUR A LIPOSUCCION SUIVANT BLN°821754 ET COMMANDE B2/1663564 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. L APPAREIL NA PLUS LE MM NUMERO DE SERIE ? LA PEDALE EST NEUVE A IMMATRICULER JE PENSE . |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 002587 | POURET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-07
2022.XLS | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 247209 | 4240 | PLATEAU MEDECINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | MONTRE UNE HYPER TENSION OR PATIENTE EN HYPO TENSION | CONTROLE DE L'APPAREIL RAS |  |  | 2022-0655 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001225 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 0139371403 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-06-06
2022.XLS | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 246984 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | INDIQUE UN MESSAGE D'ERREUR. | DRAGER : NE FLASH PLUS APPAREIL DEPOSE LE 23/05 FV LE 12.06.2025 >> ENVOI CHEZ DRAGER POUR DEVIS DE DIAGNOSTIC CONTACT : FREDERIC.VIGIN@GHT-NOVO.FR MAJ / DEVIS 310881058 DU 12.06.2025 "REPARATION JM-105" MONTANT 1357,68 € TRANSMI POUR VALIDATION FV LE 20.06.2025 >> ENVOI DU BDC A LA SOCIETE. NOUVEAU MONTANT 1096.15€HT FV LE 27.06.2025 >> RI 1660480 DU 20.06.2025 // BOUTHIER JEROMOE "CHANGMENT DE LA CARTE CPU CHANGEMENT DE LA BATTERIE VERIFICATION DU SOUS ENSEMBLE CONSTRUCTEUR" | 4881 |  | 2022-1001 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3508375 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-06-04
2022.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246908 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE FONCTIONNE PAS EN V3 | CONTROLE FAIT AVEC MME GRARE: RAS |  |  | 2022-0850 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0157603 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-06-03
2022.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 246929 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE 06/06 INTERVENTION DU TECHNICIEN POUR QUALIFICATION DES CYSTOSCOPES DANS LE LAVEUR. QUALIFICATION FAITE. INTER REPORTE LE 06/06 LE TECHNICIEN EST PASSE LE 23/05 SANS PREVENIR.INTER A REPORTER A LA SEMAINE 23 CAR PERSONNE AU BLOC POUR LES PRELEVEMENT SUR LES SYSTOSCOPE. LE 16/05 ENVOIE DE LA COMMANDE DEMANDE D'UNE INTER POUR CALIFICATION DES CYSTOSCOPES PENTAX: ATTENTE DEVIS |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012676 | ANIOS | 24E477 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-06-03 | 4561236
2022.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246855 | 5056 | HC NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2022-0989 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2071678 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-31 | 22879420
2022.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246854 | 5056 | HC NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2022-0987 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2021454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-31 | 22879420
2022.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246853 | 5056 | HC NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2022-0988 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2102288 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-31 | 22879420
2022.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246851 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2022-0871 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-31 | 22879420
2022.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246850 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2022-0872 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371632 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-31 | 22879420
2022.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246668 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MONITEUR PNI 2022-0809 NE TIENT PAS LA CHARGE. SVP MERCI | RB12/05/2025 PB BATTERIE - CHANEMENT E LA BATTERIE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0809 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003018 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-28
2022.XLS | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 246543 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR MULOT, 1132F] FRM A RECUPERER + COUSSIN 38003 A VENIR CHERCHER EN ERGO. | ML 06/05/25 RETOUR A L'ATELIER ML 14/05/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 06/05/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-27
2022.XLS | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 246921 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE 06/06 INTERVENTION DU TECHNICIEN POUR QUALIFICATION DES SYSTOSCOPE DANS LE LAVEUR. QUALIFICATION FAITE. INTER REPORTE LE 06/06 LE TECHNICIEN EST PASSE LE 23/05 SANS PREVENIR.INTER A REPORTER A LA SEMAINE 23 CAR PERSONNE AU BLOC POUR LES PRELEVEMENT SUR LES SYSTOSCOPE. LE 16/05 ENVOIE DE LA COMMANDE DEMANDE D'UNE INTER POUR QUALIFICATION DES CYSTOSCOPES PENTAX: ATTENTE DEVIS |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012676 | ANIOS | 24E477 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-05-27 | 4561236
2022.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-06-12 | 246492 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 12.06.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2022-0977 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-2A100244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-05-24 | 824155
2022.XLS | 2025-04-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 246145 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR L'APPAREIL MESURE DES TENSIONS PLUS ELEVEES QUE LA REALITE ET LE BRASSARD EFFECTUE UNE COMPRESSION TROP IMPORTANTE LORS DE LA PRISE DE TENSION MERCI DE REMEDIER AU PROBLEME BIEN CORDIALEMENT V.DIVANACH | OS29/ 04/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 22/05/2025 TEST DU TENSIOMETRE AVEC SIMULATEUR PATIENT =>DEFAUT CONSTATE AU NIVEAU DU BRASSARD A REMPLACER => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS05/06/2025 RENDU. |  |  | 2022-0757 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002966 | OS29/ 04/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-20
2022.XLS | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 245911 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA JAMBIERE DROITE DE LA TABLE NE TIENT PAS. A RESSERRER. URGENT +++ LA TABLE SE TROUVE A L'ENTREE DU BLOC | IF 05/05/2025 DEBLOQUEE JAMBIERE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 | DOLLIN | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-15
2022.XLS | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 245938 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA PEDALE SANS WIFI NE FONCTIONNE PAS. MESSAGE: EXPIRATION DU JUMELAGE ERREUR 139, URGENT +++, MERCI | IF 25/04/2025 APPEL SAV NH 28.04.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE IF 29/04/2025 JUMELAGE PEDALE WIFI OK , REMIS EN SERVCIE , ATTENTE RETOUR DU SERVICE IF 24/05/2025 PAS DE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-15
2022.XLS | 2025-04-23 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 245794 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE SCIALYTIQUE TOURNE TOUT SEUL, URGENT ++ | IF 05/05/2025 REGLAGE EFFECTUER OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0410 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616003 |  | 22-657 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-14
2022.XLS | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 2025-05-14 | 245643 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DON FRM A ETIQUETER , ACTION 3 LIGHT RQ: DEPOSE AU LOCAL FR ATTESTATION DE DON ENVOYE; MAINS COURANTES AVEC ANTIDERAPANT VIOLET | ML 29/04/25 FAUTEUIL RECUPERER JE PASSE CET APRES MIDI RECUPERER LE FAUTEUIL ML 14/05/25 NETTOYAGE + CTRL OK SERA DEPOSER SUR LE SITE DE MARINE AU PROCHAIN PASSAGE | USLD |  | 2022-1430 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22CFM05004420 | ML 29/04/25 FAUTEUIL RECUPERER JE PASSE CET APRES MIDI RECUPERER LE FAUTEUIL |  |  |  | 0 | LELEU | 0134675650 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-09
2022.XLS | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 245427 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | INTERVENTION LE 16/04/2025 AU MATIN PAR I2A | I2A : INTERVENTION SUR AUTOMATE NH 24.04.2025 RECEPTION RI => DEBLOCAGE TAMBOUR + NETTOYAGE GALETS DE ROTATION => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE | L-122 BIS |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 | DANDEVILLE GUILLAUME | 4417 | O | Corrective |  | Définitive | 004194 | I2A |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-06
2022.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 245315 | 6039 | HC PRETRAVAIL PLUS DE 6 HEURES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CAPTEUR TOCOMETRIE CASSE | RB14/04/2025 REFORME ET REMPLACEMENT CARDIO TOCO - REMPLACE PAR LE 2025-0215 |  |  | 2022-0482 | CAPTEUR TOCO | 02.01210259012 | EDAN | H19601100050 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-03
2022.XLS | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 244838 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR MULOT, 1132F] BONJOUR DEMANDE FRM+ COUSSIN VISCO + REPOSE JAMBE GAUCHE A DEPOSER EN ERGO MERCI | ML 07/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 07/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-26
2022.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 244709 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CODE ERREUR TF 8912 | OS04/04/2025 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/04/2025 TEST INTELLICUFF OK - CONFORME ET FONCTIONNELLLE - PROBABLEMENT PB AU NIVEAU DU CONSOMMABLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 | OS04/04/2025 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-25
2022.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244458 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0677 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2022.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244457 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0678 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1065 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2022.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244475 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0890 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1175 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2022.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244478 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0291 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191015 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2022.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244477 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0888 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2022.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244479 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0889 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1124 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2022.XLS | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 244383 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2022-0350 | MISE SOUS VIDE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHOON | PENTAX | 074/TD2017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 001678 | PENTAX | 5600004874 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-04-18 | 4561236
2022.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 244326 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE STP MERCI | ML 28/03/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 01/04/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 28/03/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-17
2022.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244220 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0832 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300535903 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT
2022.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244219 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0831 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300535910 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT
2022.XLS | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 244161 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL CLASSIQUE AVEC DOSSIER INCLINABLE ; 40CM COUSSIN VISCO | ML 25/03/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 32F |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 25/03/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | SIRADJI MAHAMANE RABILOU | 0753446243 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-15
2022.XLS | 2025-03-20 | 2025-08-28 | 2025-12-08 | 243961 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LA CALIBRATION DE NOTRE TYMPANO EST A FAIRE DEPUIS LE 05/23 UNE DEMANDE A ETE FAITE LE 6/04/23 | SCR : CALIBRATION A EFFECTEUR MH 02/04/2025 DEMANDE EFFECTUE AUPRES DE DIATEC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 03/04/2025 RECEPTION DEVIS N° 72647 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 09/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 02/06/2025 RENVOI BON RECEPTION A SCR S-ALILICHE@SCR-ELECTRONIQUES.COM - EN ATTENTE RETOUR DATE D'INTER MH 28/08/2025 RELANCE EFFECTUE PAR MAIL AVEC LE BON DE COMMANDE - EN ATTENTE RECEPTION DATE D'INTER OS30/10/2025 RECEPTION REPARE D UN IMPEDANCEMETRE SUIVANT BLN°57843 ET COMMANDE B2/1650563 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2022-0535 | IMPEDANCEMETRE | FLUTE | INVENTIS | IM1DA22237404 | OS30/10/2025 RECEPTION REPARE D UN IMPEDANCEMETRE SUIVANT BLN°57843 ET COMMANDE B2/1650563 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 004853 | SCR ELECTRONIQUES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-10
2022.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 243985 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | ETRIER TABLE 7 NE TIENT PAS TABLE 2022-698 | HILL ROM : DEFAUT ETRIER FV LE 24.03.2025 >> ENVOI MAIL A LA CS POUR SAVOIR SI NOUVELLE INTERVENTION. FV LE 03.04.2025 >> REMPLACEMENT ETRIER DROIT. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2022-0697 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4403 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-04-10
2022.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-04-18 | 243799 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CONSOLE TOMBEE A TERRE | RB18/03/2025 RECEPTION CONSOLE CORE - MIS DANS LOCAL DEPOT RB20/03/2025 ENVOIE SAV STRYKER NH 04.04.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 09/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/04/2025 RECEPTION D UNE CONSOLE REPARER SUIVANT NUMERO D EXPEDITION2259312830 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB18/04/2025 REMPLACEMENT ECRAN TACTILE, FACADE , REVISION, REMISE NE PLACE DES NAPPES DE CONNECTION, CALIBRATION D ECRAN TESTS DIELECTRIQUE CONTROLE DES RESISTANCE DE MASSE ET COURANT DE FUITE, ESSAI FONCTIONNEL - MISA DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0577 | CONSOLE MOTEUR CORE | CORE 2 RÉF. : 5400-052-000 | STRYKER | 2217200759 | OS18/04/2025 RECEPTION D UNE CONSOLE REPARER SUIVANT NUMERO D EXPEDITION2259312830 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 631 | BOITE MOTEUR CHIRURGICAL STRYKER |  | 0 | MARTIN | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-08
2022.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243769 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER CE TENSIOMETRE QUI NE TIENT PLUS LA CHARGE. IL N'EST FONCTIONNEL QUE SUR SECTEUR. PAR AILLEURS, LE SOCLE DE BASE EST ASSEZ INSTABLE ET BOUGE BEAUCOUP (VIS ???). MERCI D'AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE. |  |  |  | 2022-0762 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002971 | OS18/03/2025 BATTERIE CHANGER + PINCE APPAREIL FONCTIONNE A DISPOS DU SERVICE. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-04-08
2022.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-08-05 | 243749 | 100000261 | REFORME 261 | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE PREVUE LE 20-21/03/2025 | QIAGEN : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 05.08.2025 >> EQUIPEMENT REFORME. PAS DE MAINTENANCE PREVENTIVE. | BFE.N-1.ROTULE.1-620 | LABO 4 VIROLOGIE+HYGIENE | 2022-0463 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000223 |  |  |  |  | 0 | BUZE | 4249 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2025-04-08
2022.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243713 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2022.XLS | 2025-03-17 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 243657 | 0914 | EXT APA GYMNASE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE TENSIOMETRE NE FONCTIONNE PLUS | PC 31/03/2025 RECUP TENSIOMETRE PC 10/04/2025 LA POMPE NE SE DECLENCHE PAS DEMONTAGE ET VERIFICATION POMPE OK ALIMENTATION POMPE OK REMONTAGE ESSAIS PNI SUR SIMULATEUR OK RENDU AU SERVICE A SURVEILLER |  |  | 2022-0751 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002960 |  |  |  |  | 0 | MIGNON | 5524 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-05
2022.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243516 | 4240 | PLATEAU MEDECINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PB DE SATUROMETRE | CONTROLE DU CAPTEUR ET DE LA CHAINE DE MESURE RAS, MINITEUR OK |  |  | 2022-0654 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001221 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 0139371403 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-03
2022.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 243444 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOUS N'ARRIVONS PLUS A CAPTER LA SPO2. PLUSIEURS CABLES ON ETE ESSAYE, AVEC UN MODULE DE SPO2 EN PLUS RIEN N'Y FAIT RIEN N'EST CAPTE POUVEZ VOUS VENIR RAPIDEMENT AFIN DE REGARDER LE PROBLEME. MERCI | IF 17/03/2025 TEST DE FONCTIONNENT A L ATELIER OK , FONCTIONNEL |  |  | 2022-1025 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1RR |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-02
2022.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 243300 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 10.03.2025 >> RI 23069 DU 10.03.2025 // GARCIA ADRIEN "PROBLEME SUR LA BALANCE, IMPRIMANTE ET MAINTENANCE A FAIRE. CALIBRATION DE LA BALANCE OK. SUPPORT QUI ETAIT MAL POSITIONNE. ROULEAU ENTRAINEMENT DE L¿IMPRIMANTE PAS DANS LE BON SENS. MAINTENANCE À SUIVRE." |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-29 | 22879420
2022.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243357 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LES FREINS DU LIT DE LA CHAMBRE 428F SONT DIFFICILES A ACTIVER | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  | 2022-0114 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021025835-0009 | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-03-29
2022.XLS | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 243177 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT DE FAUTEUIL | ML 06/03/25 RETOUR A L'ATELIER ML 06/03/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 06/03/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LENOIR | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-26
2022.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 242985 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 03.03.2025 >> RAPPORT V-24-530-11 DU 28/02/2025 // SALIME BELMADANI COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A -35°C (+- 02°C) "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 35,15°C +/- 1,17°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 0,02°C L'HOMOGENEITE EST DE 1,98°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE EST DE -0,15°C" | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-22 | 22879420
2022.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 243003 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 03.03.2025 >> RAPPORT V-24-530-10 DU 28/01/2025 // SALIME BELMADANI COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A -+35 °C (+- 02 °C) "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 35,18°C +/- 0,60°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 0,06°C L'HOMOGENEITE EST DE 1,30°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE EST DE -0,18°C" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2022-1007 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002233-11 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-22 | 22879420
2022.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 243224 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | QIAGEN : DEPLACEMENT AUTOMATE FV LE 07.03.2025 >> DEVIS 250226FR01902127YL DU 27.02.2025 "DEPLACEMENT AUTOMATE" MONTANT 990.25 ATTENTE VALIDATION LL 07/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 13.03.2025 >> RI 25036641797 DU 06.03.2025 // OCTAVIO PEREIRA PIO "MACHINE RELOCATION + AUTOLOAD CHECK. MACHINE UP AND RUNNING" |  |  | 2022-0463 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000223 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004628 | QIAGEN | 2919 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-20 | 22879420
2022.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242915 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, AXE DE ROTATION SUR COUPE-BAGUE ELECTRIQUE 2022-0464 N'EST PLUS FIXE. SVP MERCI | IF 27/02/2025 SERRAGE DES VIS OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0464 | COUPE-BAGUE ELECTRIQUE | GEM-MOONEY | SILVERT MEDICAL | 11139 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-20
2022.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-20 | 242925 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/02/2025 FORFAIT INTERVENTION , MARCHE PIED SUR LUMINOS DEFORMER , DEVIS POUR DIAGU , DA TRANSMISE LL 05/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 20/03/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION OK , MARCHE PIED DEFORME : REDRESSEMENT DE CELUI CI-OK.ÉBAVURAGE DES ENCOCHES DE FIXATION DU MARCHE PIED OK |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-20 | 22766809
2022.XLS | 2025-02-26 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 242853 | 1031 | SERVICE DIETETIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARER LE DYNAMOMETRE JAMAR (REF BIOMED EFFACEE)? CELUI-CI EST TOMBE: LE CADRAN EST CASSE ET IL MANQUE UNE L'AIGUILLE. MERCI D'AVANCE | FYZEA : CADRAN HS OS17/04/2025 RECEPTION D UN DYNOMETRE DE MAIN NEUF SUIVANT BLN°00069851 ET COMMANDE B6/1649823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. MH 17/04/2024 ECHANGE STANDARD - RECEPTION DYNAMOMETRE IMMATRICULE 2025-0223 - MAD DU SERVICE |  |  | 2022-0418 | DYNAMOMETRE DE MAIN | 5030J1 | JAMAR | 20220111396 | OS17/04/2025 RECEPTION D UN DYNOMETRE DE MAIN NEUF SUIVANT BLN°00069851 ET COMMANDE B6/1649823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | LEFUR | 7012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-19
2022.XLS | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 242559 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2022-0302 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16818 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2025-03-13 | 4561236
2022.XLS | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 242519 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE MESSAGE D'ALARME S'AFFICHE: "RESTER BRANCHER, REPARER POMPE OU CHANGER POMPE". | OS19/02/2025 POMPE A PERFUSION DEPOSE SUR EL BUREAU DE PC. PC 19/02/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE |  |  | 2022-0513 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431066 | OS19/02/2025 POMPE A PERFUSION DEPOSE SUR EL BUREAU DE PC. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-12
2022.XLS | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 242536 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | SUR LE LEVE MALADE, MANQUE UN CROCHET DE SECURITE SUR LA POTENCE = DANGEREUX | PC 20/02/2025 MANQUE 1 CROCHETS PLASTIQUE REMPLACEMENT DES CROCHETS PLASTIQUE PAR 2 CROCHETS METALLIQUE (HORS STOCK = RECUP) |  |  | 2022-0886 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724560 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 0134675658 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-03-12
2022.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-09-22 | 242490 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR RICHARD KEVIN FAIT DON DU FAUTEUIL ELECTRIQUE Q300M N° DE SERIE: 230223341298562 ATTESTATION DE DON SUR LE FAUTEUIL | ML 18/02/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 19/02/25 NETTOYAGE + CTRL MANQUE LES BATTERIES + DOSSIER + REPOS JAMBES ET LE CHARGEUR DEMANDE DE DEVIS EN COURS ML 11/03/25 DEVIS RECUS EN ATTENTE DE VALIDATION ML 17/04/25 UNE PARTIE DE LA COMMANDE EST RECUS ML 02/05/25 UNE 2 EME PARTIE RECUS RESTE LES PALETTES ET L'APPUI TETE ML 05/05/25 INSTALLATION DES BATTERIES ET FE MIS EN CHARGE ML 21/09/25 LES PALETTES ET L'APPUIE TETE RECUS ET INSTALLER MIS EN CHARGE + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1429 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | Q300 M MINI | SUNRISE MEDICAL | 230223341298562 | ML 18/02/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-03-11 | 36012191
2022.XLS | 2025-02-18 | 2025-03-24 | 2025-12-26 | 242468 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SIEMENS : PARAMETRER NVELLE WORKLIST POUR 10 EQPMNT : 5 MOBILETT + 4 TABLE TELECOMMANDER + 1 ARTPIX MH 18/02/2025 RECEPTION DEVIS 195135046 - EN ATTENTE VALIDATION DA IF 29/12/2025 RECEPTION RAPPORT POUR LE PARAMETRAGE WORKLIST DU LE 24/03/2025 |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-11 | 873060
2022.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | 242487 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR MACIN FAIT DON DE SON FAUTEUIL ROULANT MANUEL: ACTION2, N° DE SERIE 22CFM02225 ATTESTATION DE DON AVEC LE FAUTEUIL | ML 18/02/25 FAUTEUIL RECUPERER + NETTOYAGE ET CTRL OK ML 06/03/25 FAUTEUIL IMMATRICULER ET MIS EN SERVICE |  |  | 2022-1428 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 2 NG | INVACARE | 22CFM02225 | ML 18/02/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | GONFRAY |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-03-11 | 36012191
2022.XLS | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 242424 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE NEBULISEUR CITE EN REFERENCE EST DE NOUVEAU HS. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | OS17/02/2025 NEBULISEUR A VOIR POUR REMPLACEMENT. RB20/02/2025 REFORME ET REMPLACER PAR LE 2024-1006 |  |  | 2022-0233 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-47 | OS17/02/2025 NEBULISEUR A VOIR POUR REMPLACEMENT. |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-08
2022.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 242334 | 5062 | HC NEUROVASCULAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE NEBULISEUR CITE EN REF. NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | RB13/02/2025 REFORME - REMPLACEMENT DU NEBULAISEUR PAR LE 2024-1003 |  |  | 2022-1082 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | RD2006D502-53 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-06
2022.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 242321 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. DOS SANTOS CH 1139P, BASSIN 40CM, FRM, COUSSIN VISCO. | ML 13/02/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 13/02/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-06
2022.XLS | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-03-07 | 242297 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MESSAGE SUIVANT S'AFFICHANT SUR PC : BATTERIE A CHANGER CAR PLUS DE 3 ANS. AUJOURD'HUI, EN COURS DE PARAMETRAGE ==> PLUS DE DONNEES. NOUVELLE ESSAI, PLUS AUCUN AFFICHAGE. REFERENCE :SN23849 MERCI. | OS13/02/2025 APPAREIL A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE CAR LE SERVICE ANNULE DES CONSULTATION TRANSMIS AU TECH. IF 13/02/2025 BATTERIE A REMPLACER , ENVOI EN REPARATION . NH 25.02.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 03/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/03/2025 RECEPTION D UN POLYGRAPHE VENTILATOIRE REPARER SUIVANT BLN°CC/34401 COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAFEUR TRANSMIS AU TECH APPAREIL A IMMATRICULER . IF 07/03/2025 RECEPTION POLYGRAPHE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0191 | POLYGRAPHE VENTILATOIRE | CID-LX | CIDELEC | 23849 | OS13/02/2025 APPAREIL A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE CAR LE SERVICE ANNULE DES CONSULTATION TRANSMIS AU TECH. OS07/03/2025 RECEPTION D UN POLYGRAPHE VENTILATOIRE REPARER SUIVANT BLN°CC/34401 COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAFEUR TRANSMIS |  |  |  | 0 | LAMHAYA | 5594 | O | Corrective |  | Définitive | 006045 | CIDELEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-05
2022.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 241726 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | BRUIT SUSPECT A LA FERMETURE DU COUVERCLE | BRUIT DE FROTTEMENT AU MOMENT DU VERROUILLAGE GRESSAGE DES PARTIES MOBILES DU SYSTEME DE VEROUILLAGE. TEST DE MANOEUVRE, PLUS DE BRUIT | LABORATOIRE |  | 2022-0353 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5806-07 |  |  |  |  | 0 | MAILLARD | 01.39.37.15.08 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-02-22
2022.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 241709 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE QUI SONNE LA BATTERIE MEME BRANCHEE | OS06/02/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 11/02/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ORIGINE ICU REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAIS OK |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS06/02/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CADRE OU IDE | 4778 OU 4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-22
2022.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-06-03 | 241723 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/02/2025 DEVIS CONTROLE QUALITE SEMESTRIELLE , DA TRANSMISE LL 03/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 03/06/2025 INTERVENTION EFFECTUER LE 02/06/2025 , CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-22 | 22766809
2022.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-11-21 | 241715 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/02/2025 DEVIS CONTROLE QUALITE ANNUEL EXTERNE PREVU LE 15/05/2025 , DA TRANSMISE LL 03/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/11/2025 RECEPTION RI CQE ANNUEL |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-22 | 22766809
2022.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-03-04 | 241698 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | COFFRE DE POMPE PCEA CASSE | CDE FAITE EN ATTENTE DES BOITIERS BOITTIER CASSE, DEMANDE D'UN DEVIS A SMD LE 04/03 ECHANGE DU BOITIER. | SSPI |  | 2022-1005 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION | MICREL | 223621442002 |  |  |  |  | 0 | DANGLETERRE | 2617 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2025-02-21
2022.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 241384 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, DYNAMAP QUI NE TIENT PAS LA CHARGE. LORSQU'ON LANCE UNE PNI PAR EXEMPLE, LE DISPOSITIF NE VA PAS AU BOUT. MERCI | OS27/01/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 28/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 29/01/2025 TESTS AUTOMATIQUE 2H SUR BATTERIE OK MESURES OK ET BATTERIE OK PAS DE CAPTEUR DE SAT = MISE A DISPOSITION D'UN CAPTEUR SPO2 (RECUP) MESURES SPO2 OK OS27/02/2025 RENDU. |  |  | 2022-0909 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002924 | OS27/01/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-15
2022.XLS | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 241269 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/01/2025 ALARME DE PRESSION ARTERIELLE (PA) IGNOREE , - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - DEMONTAGE, VERIFICATION ET RESSERRAGE DU PASSE CLOISON DU CAPTEUR PA - REMPLACEMENT DU FILTRE HYDROPHOBE DU CAPTEUR PA - VERIFICATION OK - VERIFICATION FONCTIONNELLE DU GENERATEUR - CONFIRMATION QUE LE PROBLEME SIGNALE A BIEN ETE CORRIGE - LANCEMENT D'UN CYCLE COMPLET DE DESINFECTION CITRIQUE-CHALEUR |  |  | 2022-0537 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164212 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-02-13 | 22766809
2022.XLS | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 2025-06-20 | 241155 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LE DERMATOME NE FONCTIONNE PLUS, OPTIM: 8514 | OS22/01/2025 DERMATOME DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.03.2025 ENVOI SAV NH 09.05.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 20/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/06/2025 RECEPTION D UN DERMATOME REPARER SUIVANT BLN°00164006 ET COMMANDE B2/16567456 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .(DOSSIER NUMERISER) NH 20.06.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT LEVIER HS + VISSERIE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME OS04/07/2025 RENDU. |  |  | 2022-0572 | DERMATOME | AESCULAP ACCULAN 4 | BBRAUN | 001312 | OS22/01/2025 DERMATOME DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/06/2025 RECEPTION D UN DERMATOME REPARER SUIVANT BLN°00164006 ET COMMANDE B2/16567456 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .(DOSSIER NUMERISER) OS04/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000397 | B BRAUN MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-08
2022.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 241109 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/01/2025 BOUTON ARRET D'URGENCE ACTIVE , INTERVENTION DE SIEMENS , À MON ARRIVEE L¿EQUIPEMENT ETAIT FONCTIONNEL. LE CLIENT A RETIRER LE MARCHE PIED QUI ETAIT EN APPUI SUR LA MOUSSE SECURITE PATIENT.ESSAIS DU MOUVEMENT LATERAL : LE DEFAUT EST REAPPARU CAR LA COURSE VERS LE COTE COLONNE EST TROP LONGUE, LE MARCHE SE REMET EN APPUI SUR LA MOUSSE. RECALIBRATION DU MOUVEMENT LATERAL. ESSAIS MOUVEMENT OK. L¿INTERVENTION A PERMIS DE RESOUDRE LE DEFAUT SIGNALE. |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-08 | 22766809
2022.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 241116 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | ETRIER GAUCHE FLOTTE, IMPOSSIBILITE DE LE FIXER | HILL ROM : ETRIER FLOTTE FV LE 28.01.2024 >> REMPLACEMENT DES DEUX SUPPORTS D'ETRIERS. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE LA TABLE |  |  | 2022-0698 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4400 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-08
2022.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 241088 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | 2 PANNES DE TEMPERATURES CE WEEK-END. DEMANDE D'INTERVENTION A FAIRE AUPRES DU CONSTRUCTEUR. MERCI. | HETTICHE : PANNE SECTEUR FV LE 20.01.2025 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR ECLAIRCISSEMENT FV LE 21.01.2025 >> EN ACCORD AVEC LA SOCIETE, DESACTIVATION DU REDEMARRAGE DU HMI. TEST A EFFECTUER SUR LA DUREE. | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-08
2022.XLS | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 241020 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | SE DECHARGE ET S'ETEINT DES LE PREMIER USAGE | LE 31/01 ECHANGE DE LA BATTERIE TEST OK NE TIEN PLUS LA CHARGE BATTERIE EN CDE A DEPOSER AU BIOMEDICAL POUR CONTROLE | 04-4881 |  | 2022-1001 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3508375 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-02-07
2022.XLS | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-02-13 | 241035 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A RECUPERER EN ERGO, MERCI | ML 17/01/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 13/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 17/01/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-07
2022.XLS | 2025-01-16 | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 240933 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | DEFAUT DE LA BALANCE POUR PESER LES PIECES ANATOMIQUES ET DELIVRER LA BONNE DOSE DE FORMOL POUR LA CONSERVATION DES PIECES . ELLE PESE TOUTES LES PIECES A 10G ET PAR CONSEQUENT DELIVRE UNE DOSE DE FORMOL INADEQUAT. URGENT , MERCI | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE NH 14.02.2025 DEMANDE MP FV LE 24.02.2025 >> RI 22591 DU 19.02.2025 // BABIN FABRICE & BROLLET LUDOVIC "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE, CALIBRAGE DE LA BALANCE, LA BALANCE FONCTIONNE MAIS A UN PETIT TEMPS DE LATANCE. ENVOIE D¿UN CYCLE NETTOYAGE POMPE. TEST DE VIDE : OK TEST DE VIDE AVEC FIXATEUR : OK. À SUIVRE." |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE
2022.XLS | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 240871 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA BATTERIE DU MONITEUR NE SEMBLE PLUS TENIR LA CHARGE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR ? | OS16/01/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 17/01/2025 REMPLACEMEENT BATTERIE MIS EN CHARGE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS30/01/2025 RENDU. |  |  | 2022-0747 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002956 | OS16/01/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-05
2022.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 240910 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 15.01.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DES 2 SOUFFLETS + LUBRIFICATION REPOSE PIEDS => DM CONFORME |  |  | 2022-0700 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X172AA4118 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-01 | 824155
2022.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 240742 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2025 DEFAUT GONOMETRIE AVEC LA SUSPENSION 3D, MISE EN EVIDENCE DE KOLA NON POSSIBILITE D¿UTILISER L'ORGANE PROGRAMME GONO SUR BUCKY POSITION INITIALE DE L'ORGANE PROGRAMME GONO SUR BUCKY IMPOSSIBLE A MEMORISER. DIVERS ESSAIS DE PROGRAMMATION D'ORGANES PROGRAMMES EFFECTUES SANS SUCCES (AVEC L'AIDE DE L'INGENIEUR APPLICATION) , ESSAIS DE MEMORISATION EFFECTUES EN METTANT LA TABLE EN POSITION HORIZONTALE ET BASSE OK LA MEMORISATION DE LA POSITION EST DESORMAIS POSSIBLE. TEST PROGRAMME GONO OK AJOUT D'UN ORGANE PROGRAMME GONO A 3 METRES L'INTERVENTION A PERMIS DE RESOUDRE LE DEFAUT SIGNALE |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-01 | 22766809
2022.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240793 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR CITE EN REF. EST HS. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | IL 14/01/2025 APPAREIL REPARER A RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2022-0233 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-47 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-02-01
2022.XLS | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 240690 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-01-31 | 4561236
2022.XLS | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 240785 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CONTROLE DU BON FOCTIONNEMENT DE LA PAILLASSE. ECHANGE DES FILTRES. |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012676 | ANIOS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-01-31 | 4561236
2022.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 240616 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/01/2025 DISPARITION D'UN PROTOCOLE , CONNEXION A DISTANCE AVEC LA MANIPULATRICE PRESENTE SUR SITE. PROBLEMEDE LANCEMENT DU PROTOCOLE GONOMETRIE POTTER, BLOCAGE. J'AI VOULU RE CREER UN PROTOCOLE MAIS CELA BLOQUE TOUJOURS LORS DE LA PRISE EN MAIN A DISTANCE LA MANIP M'A FAIT PART DE SA VOLONTE D'AVOIR LES PROTOCOLES PEDIATRIE COMMME DANS LES AUTRES SALLE UN RETOUR APPLICATION VA ETRE PLANIFIE SUR SITE POUR FAIRE LES MODIFICATION EN DIRECT AVEC LES UTILISATEURS |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-01-30 | 22766809
2022.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 240641 | 5062 | HC NEUROVASCULAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR CITE EN REF NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | OS13/01/2025 NEBULISEUR QUI EST TOMBER REPARER A RECUPERER PAR LE SERVICE. IL 13/01/2025 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-1082 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | RD2006D502-53 | OS13/01/2025 NEBULISEUR QUI EST TOMBER REPARER A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-30
2022.XLS | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240490 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | NOUS AVONS UN CAPTEUR DE SATUROMETRE A L'OREILLE DONT LA LUMIERE NE S'ALLUME PLUS. | ECHANGE DU CAPTEUR SPO2 |  |  | 2022-0542 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001155 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 0130751403 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-01-28
2022.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 240451 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ERREUR 6, APPEL ANIOS INTERVENTION D'UN TECHNICIEN LE 08/01/2025 SOUS CONTRAT. |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012676 | ANIOS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-01-25 | 4561236
2022.XLS | 2025-01-03 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 240376 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : DYSFONCTIONNEMENT DE L'ECRAN DE GAUCHE MH 03/01/2024 DEFAUT ALIMENTATION - PASSAGE PREVU LA SEMAINE PRO POUR REMPLACEMENT DES 2 MONITEURS - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 30/10/2025 TOUJOURS PAS RECU DE RI - CLOTURE INTER |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-01-24 | 873060
2022.XLS | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 240295 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE MONTEUR A TENSION NE FONCTIONNE PAS POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP. MERCI | 07/01/2025 AUCUN DEFAUT CONSTATE DM CONFORME A DISPOSITION |  |  | 2022-0747 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002956 | 07/01/2025 AUCUN DEFAUT CONSTATE DM CONFORME A DISPOSITION |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-21
2022.XLS | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 240299 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM QUI SE TROUVE DEJA EN ERGO, JE LE RECUPERE POUR FAIRE UN ESSAI DE POSITIONNEMENT POUR MME MENDY, CH 1131 NEURO | ML 31/12/24 CHANGEMENT PATIENT MIS A JOUR |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 31/12/24 CHANGEMENT PATIENT MIS A JOUR |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-21
2022.XLS | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 240285 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRM DE MME TURPIN (1134P). A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 31/12/24 DEMANDE ANNULER |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 31/12/24 DEMANDE ANNULER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-18
2022.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240208 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR PASCAL, J'AI BESOIN DE CE FRE ET D'UN COUSSIN A AIR 43A06 + PLAQUE DE GEL 001 POUR M. BODENAND JEAN-MARC (1016). MERCI | PC 27/12/2024 PREPARATION ET LIVRAISON FAUTEUIL + COUSSIN GEL001 + AIR 43A06 |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 |  |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-17
2022.XLS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 240151 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : CONTROLE DE LA SONDE DE TEMPERATURE FV LE 26.12.02024 >> RI 24-12-23-115032-2 DU 23.12.2024 // F SAVY "CONTROLE DE LA SONDE PAR COMPARAISON. FACTEUR DE CORRESTION A=1 ET B=0.522" |  |  | 2022-0871 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 240153 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : CONTROLE DE LA SONDE DE TEMPERATURE FV LE 26.12.02024 >> RI 24-12-23-115032-4 DU 23.12.2024 // F SAVY "CONTROLE DE LA SONDE PAR COMPARAISON. FACTEUR DE CORRESTION A=1 ET B=4.032" |  |  | 2022-0872 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371632 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 007535 | OCEASOFT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 240040 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CONFLIT SUR LE RESEAU DES SCOPES MER 2022-1029 ET JARDIN 22-1027. QUAND CELUI DE MER EST BRANCHE LE 2EME SE DECONNECTE. MERCI | NH 23.12.2024 RECONFIGURATION BRASSAGE DANS BAIE RESEAU => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2022-1029 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1T4 |  |  |  |  | 0 | GOURGUE | 4893 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-11
2022.XLS | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 239970 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CHANGEMENT DES FILTRES |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-01-10 | 4561236
2022.XLS | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 239922 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FR STANDARD TAILLE 38-42 COUSSIN VISCO | PC 19/12/2024 PREPARATION ET LIVRAISON PRET | 1134 P TURPIN JOCELYNE |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 |  |  |  |  | 0 | VAUTRIN | 0760972606 | O | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-09
2022.XLS | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 239649 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, IL Y A UN PROBLEME AVEC LE TENSIOMETRE: DISCORDANCE BRASSARD. MERCI | OS13/12/2024 DM AVEC COUP DE STYLO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. RB13/12/2024 CHANGEMENT CABLE PNI - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0747 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002956 | OS13/12/2024 DM AVEC COUP DE STYLO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-03
2022.XLS | 2024-12-11 | 2025-02-06 | 2025-03-04 | 239550 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE OLYMPUS SN : 1207BV FLOU OPTIM : 8394 | NH 06.02.2025 ENVOI SAV OS04/03/2025 RECPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°76757174 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 04.03.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT GROUPE OPTIQUE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0295 | OPTIQUE 30° 4MM | WA2T430A | OLYMPUS | 813906 | MH 11/12/2024 RECEPTION OPTIQUE - DEPOT LOCAL OS04/03/2025 RECPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°76757174 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-01
2022.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2025-02-28 | 239486 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | INTERVENTION SAV POUR AMELIORATION DE TECHNIQUE ESSAIS FAIT PAR EUX | EUROIMMUN : TECHNIQUE SUPPLEMENTAIRE FV LE 06.01.2024 >> INTERVENTION POUR AMELIORATION DE LA TECHNIQUE FV LE 28.02.2025 >> RI PRO 05.03 ANNEXE C "AMELIORATION DE LA CYBERSECURITE : ENCRYPTAGE DE L'ENSEMBLE DES DONNEES DE L'INSTRUMENT (DONNEES PATIENTS, LOGS¿) LORS DES COMMUNICATIONS AU SIL, OU VIA PRODX NOTRE SOLUTION DE SUPPORT A DISTANCE - OPTIMISATION DES LOGS / JOURNAUX DE L'INSTRUMENT : LES DONNEES DU JOURNAL DE L'INSTRUMENT SONT DESORMAIS PLUS DETAILLEES ET COMPLETES, COMPRENENT DES CODES D'ERREURS UNIQUES, AJOUT DES DONNEES DE TRACABILITE OPERATEUR - OPTIMISATION DES LOGS / JOURNAUX DE L'INSTRUMENT : ECRAN DU JOURNAL PLUS INTUITIF, PLUS RAPIDE, AJOUT DE FILTRES - OPTIMISATION DES LOGS / JOURNAUX DE L'INSTRUMENT : SAUVEGARDE AUTOMATIQUE ET JOURNALIERE - LECTEUR CODES-BARRES : POSSIBILITE DE LIRE LES CODES-BARRES DES CARTOUCHES PENDANT LA ROUTINE "INITIALISATION & AMORCAGE" - LECTEUR CODES-BARRES : RELECTURE AUTOMATIQUE D'UN CODE-BARRE NON RECONNU PAR LE LOGICIEL ET L'OPERATEUR PEUT EGALEMENT RELANCER MANUELLEMENT LA LECTURE CODE-BARRE LORSQUE CELLE-CI N'A PAS FONCTIONNEE (PARAMETRABLE) - COMPATIBILITE PRODX (OPTION A ACTIVER) : EXTRACTION SECURISEE DES DONNEES DE L'INSTRUMENT VERS LA SOLUTION PRODX (DONNEES RELATIVES AUX PERFORMANCES DE L'INSTRUMENT). LES DONNEES PATIENTS NE SONT PAS EXTRAITES OU AFFECTEES - DANS LE CAS OU L'ANALYSEUR N'EST PAS EN MESURE D'IDENTIFIER AVEC SUCCES UN DILUANT EMBARQUE OU FLACON DE LAVAGE SPECIAL (PLACE DANS LE CARROUSEL D'ECHANTILLONS), POSSIBILITE D'IDENTIFIER CES CONSOMMABLES MANUELLEMENT A L'AIDE DU LECTEUR DE CODES-BARRES PORTABLE OU EN TAPANT LE CODE-BARRES DANS LE NOUVEL ASSISTANT LOGICIEL. - - RESOLUATION D'UNE INCOMPATIBILITE DE LANGUAGE RETROUVEE DANS LA VERSION 3.1.3: PARAMETRAGE DU LANGUAGE DANS LE JOURNAL DES INSTRUMENTS" |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 | DULU | 0130755540 | N | Corrective |  | Définitive | 000699 | EUROIMMUN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-31
2022.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 239487 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PATIENT SORTI | ML 10/12/24 RETOUR A L'ATELIER ML 11/12/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 10/12/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LENOIR | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-31
2022.XLS | 2024-12-09 | 2025-02-06 | 2025-03-17 | 239415 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE OLYMPUS 30° 10MM REF : WA4KL130 AYANT L'EMBOUT POUR BAGUE MANQUANTE SN : 805818 SN NON RETROUVE SUR ASSET+ OPTIM 8405 | OS13/12/2024 OPTIQUE SANS IMMATRICULATION DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE REPARATION. NH 06.02.2025 OPTIQUE MARQUE S/N 805818 SUR TETE => ENVOI SAV OS17/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°76788076 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 17.03.2025 RECEPTION RI => ECHANGE GROUPE OPTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0262 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804314 | OS13/12/2024 OPTIQUE SANS IMMATRICULATION DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE REPARATION. OS17/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°76788076 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-28
2022.XLS | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 239007 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/11/2024 MODIFICATION UNITE DE LA DOSE AFFICHE , MODIFICATION UNITE DE LA DOSE RX AFFICHEE OK. ESSAI TIR RX OK L¿INTERVENTION A PERMIS DE RESOUDRE LE DEFAUT SIGNALE |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-20 | 22766809
2022.XLS | 2024-11-28 | 2025-02-27 | 2025-03-11 | 239004 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS | STERIS : PRBLM D'AFFICHAGE SUR LA TELECOMMANDE + NE S'ETEIND PLUS OS29/11/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 05/12/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 06/12/2024 DEMANDE DE DEVIS POUR UNE TELECOMMANDE EN PLUS POUR LES URGENCES - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 06/12/2024 RECEPTION DEVIS N° SVALLEE1853205 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS15/01/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE STERIS SUIVANT BLN°18571446 ET COMMANDE B6/1542800 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 07/02/2025 RECEPTION DEVIS FORFAIT DE REPARATION , DA TRANSMISE LL 10/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC. OS10/03/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT STERIS N° 1-8402789614 ET COMMANDE B2/1637947 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 11/02/2025 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS19/03/2025 RENDU. |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 | OS29/11/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE STERIS SUIVANT BLN°18571446 ET COMMANDE B6/1542800 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/03/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-19
2022.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238823 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/11/2024 CALIBRATION DETECTEUR FIXE TABLE, UNE CALIBRATION DU DETECTEUR FIXE TABLE EST NECESSAIRE DEPUIS LE MOIS DE MAI (DELAI DE 2 ANS DEPASSE) REALISATION DE LA CALIBRATION AVEC SUCCES, SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-17 | 22766809
2022.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 238617 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | MANQUE UN CROCHET ET SE BLOQUE LORS DE LA MONTEE | PC 25/11/2024 REMPLACEMENT CROCHET (HORS STOCK - RECUP) | FOND DU PREMIER COULOIR |  | 2022-0887 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724561 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-12-11
2022.XLS | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 238567 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COUSSIN ET CHARGEUR | ML 20/11/24 RETOUR A L'ATELIER ML 04/12/24 MIS EN CHARGE ML 05/1/24 CHARGE TERMINER ML 06/12/24 NETTOYAGE + CTRL + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 20/11/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BENNEOUALA | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-10
2022.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 238432 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PSM EN ALARME DEBIT D'AIR. CORDIALEMENT, | SEFALAB : DEFAUT VENTILLATION FV LE 18.11.2024 >> DEVIS DS0003432 DU 18.11.2024 "DIAG + CALIBRATION + RECHERCHE DE PANNE" MONTANT 348€HT TRANSMI POUR VALIDATION FV LE 21.11.2024 >> INTERVENTION BI0003329 DU 19.11.2024 // BAUDUIN "CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ REGLAGE DES VITESSES DE FLUX ET DES SEUILS D¿ALARME (CALIBRATION), ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE" DM CONFORME LL 25/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2022-0588 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43032939 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-07
2022.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 238430 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR CITE EN REF. NE FONCTIONNE PLUS. IL N'ENVOIE PLUS D'AIR. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | OS18/11/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM 19/11/2024 PIECE REMONTER ET RECOLLER - MIS A DISPO DU SERVICE OS19/11/2024 RENDU. |  |  | 2022-0233 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-47 | OS18/11/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-07
2022.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 238431 | 5062 | HC NEUROVASCULAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR CITE EN REF. EST HS. IL N'ENVOIE PLUS D'AIR. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | OS18/11/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM19/11/2024 PIECE REPLACER - MIS A DISPO DU SERVICE OS19/11/2024 RENDU. |  |  | 2022-1082 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | RD2006D502-53 | OS18/11/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-07
2022.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 238174 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 31/10/2024 => CONFORME |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2022.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 238177 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 31/10/2024 => CONFORME |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2022.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 238250 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU VENIR RECUPERER CE FRE ET SON CHARGEUR CAR L'ESSAI POUR M. CATHALA EST TERMINE | ML 13/11/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 22/11/24 NETTOYAGE + CTRL OK ML 25/11/24 MIS EN CHARGE FIN DE CHARGE + TEST OK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 13/11/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-04
2022.XLS | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 238099 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 31/10/2024 => CONFORME |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-03 | 22766809
2022.XLS | 2024-11-12 | 2024-12-04 | 2025-02-10 | 238165 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | 3 BATTERIES HS POUR DERMATOME A REMPLACER URGENT PLUS QU'UNE QUI FONCTIONNE POUR LES 2 BLOCS. | OS13/11/2024 3 BATTERIES A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . IF 04/12/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE , DA N°4733 IF 05/12/2024 DEUX BATTERIES HS , ENVOI EN REPARATION LL 09/12/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 20/01/2025 RECEPTION DEVIS POUR LA REPARATION DE DEUX BATTERIES , DA TRANSMISE LL 20/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/02/2025 RECEPTION D UNE BATTERIE REVISER SUIVANT ORDRE DE TRAVAIL N°WO-01487082 ET COMMANDE B2/1546530 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/02/2025 RECEPTION D UNE DEUXIEME BATTERIE REVISER SUIVANT ORDRE DE TRAVAIL N°WO-01487125 ET COMMANDE B2/1546530 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.PAR CONTRE SUR LE BON A RECEVOIR IL Y EN A QU' UNE ? IF 10/02/2025 MIS A DISSPO DEUX BATTERIES OS12/02/2025 RENDU. |  |  | 2022-0573 | DERMATOME | AESCULAP ACCULAN 4 | BBRAUN | 001309 | OS13/11/2024 3 BATTERIES A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE OS06/02/2025 RECEPTION D UNE BATTERIE REVISER SUIVANT ORDRE DE TRAVAIL N°WO-01487082 ET COMMANDE B2/1546530 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/02/2025 RECEPTION D UNE DEUXIEME BATTERI |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 000397 | B BRAUN MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-03
2022.XLS | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 238059 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [HERISSE, 1137F] PRIS A LA MFR COUSSIN X41002 + T06+ ST03 | ML 08/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 08/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-29
2022.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 238008 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE RAS |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-28 | 4561236
2022.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 238014 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE, OPTIM 8335 | OS18/11/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM 25/11/2024 ENVOI SAV NH 10.12.2024 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT OPTIQUE => A DISPO DU SERVICE OS13/12/2024 RENDU. |  |  | 2022-0155 | OPTIQUE 0° - 10MM | WA53000A | OLYMPUS | 800949 | OS18/11/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-28
2022.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 238007 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE LE 22/11 MAINTENANCE OK |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-28 | 4561236
2022.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 2025-03-04 | 237918 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE ANNUELLE PREVUE LE 18/11/2024 | EUROBIO : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 06.03.2025 >> RI M1063 DU 28.11.2025 // TAVARES NILSON "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SELON CHECKLIST CALIBRATION A PLUSIEURS REPRISES.: OK. DISPOSITIF CONFORME A L¿UTILISATION DE ROUTINE" | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2022-0936 | ANALYSEUR D'IMMUNOANALYSE | F-2400 | EUROBIO | FA24C00AA0078 |  |  |  |  | 0 | 4249 | 4417 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 720 | EUROBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-27
2022.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 237950 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE MONITEUR DONNERAIT DES TENSIONS ERRONEES. POUVEZ-VOUS LE TESTER SVP ? | PC 13/11/2024 MIS SUR SIMULATEUR PNI NORMALE = SIMU 120/80 = 122/84 ET 123/84 MESURE TENSIOMETRE = OK PNI HYPER = SIMU 200/150 = 204/155 MESURE TENSIOMETRE = OK PNI HYPO = SIMU 60/30 = 61/33 MESURE TENSIOMETRE = OK RAS COTE TENSIOMETRE, PAS DE MESURES ERRONEES VOIR PEUT ETRE POUR CHANGEMENT DE BRASSARD QUI SEMBLE FATIGUE SPO2 OK FC OK |  |  | 2022-0799 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003008 | LL 08/11 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-27
2022.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237819 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE 30 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2022.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237822 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 31.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2022-0259 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2022.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237789 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRM AVEC REPOSES JAMBES DROITE ET GAUCHE POUR M. CAMARA CH 38 A APPORTER EN ERGO STP C'EST POUR UNE CONSULTATION EXTERNE | ML 04/11/24 PREPARATION + MSI EN PRET |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 04/11/24 PREPARATION + MSI EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-23
2022.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237805 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 29 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2022-1078 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53120 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2022.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237799 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 29 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 237605 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE PESON SIGNALE LOW BATTERIE MAIS LE LEVE MALADE EST BRANCHE QUASI EN PERMANENCE. | PC 29/10/2024 PILE FAIBLE PC 30/10/2024 REMPLACEMENT PILE 9V ESSAIS OK |  |  | 2022-0678 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1065 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01.34.30.52.31 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-11-16
2022.XLS | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 237502 | 4090 | PLATEAU BN2A2 CHIRURGIE AMBU PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | DINAMAP (2022-08.07) NE FONCTIONNE PLUS SI NON BRANCHE A PRISE ELECTRIQUE . SERA DESCENDU A L'ATELIER CE JOUR . MERCI | IF13/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE MIS A DISPO. |  |  | 2022-0807 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003016 | OS08/11/2024 DEPOSE LE ? IF13/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE MIS A DISPO. |  |  |  | 0 | LANCBEEN | 4576 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-15
2022.XLS | 2024-10-25 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 237525 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE NE FONCTIONNE PAS | NH 13.11.2024 ENVOI SAV NH 21.11.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS09/12/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°16355-1224 ET COMMANDE B2/1523382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.12.2024 A DISPO DU SERVICE OS17/12/2024 RENDU. |  |  | 2022-0089 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21H0039 | OS09/12/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°16355-1224 ET COMMANDE B2/1523382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-15
2022.XLS | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 237447 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR ETRIER GAUCHE NON FONCTIONNEL ET ETRIER DROIT DIFFICILE A BLOQUER | HILL ROM : DEFAUT ETRIER FV LE 28.10.2024 >> RETRAIT DES DEUX ETRIERS POUR CHANGEMENT PAR KIT. FV LE 30.10.2024 >> REMISE EN SERVICE DES DEUX ETRIERS. TEST DE FONCTIONEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2022-0700 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X172AA4118 |  |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-14
2022.XLS | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 237407 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR CATHALA, 1149] DEMANDE FRE, LARGEUR 42, JOYSTICK A DROITE. A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 24/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 24/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-13
2022.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 237288 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | APPAREIL DIJOJNCTE URGENT | APPEL SOLUSCOPE INTERVENTION LE 24/10 ECHANGE DE 2 ELECTROVANNES |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 | KUC | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-09
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237244 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 60305 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0444 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323841 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237220 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 60292 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0437 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323786 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237218 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 60291 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0442 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323838 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237197 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61258 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0057 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342315 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237210 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61294 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0160 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342316 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237211 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61295 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0161 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342302 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237081 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61391 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237184 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 61255 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0439 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237209 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61293 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0158 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431619 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237196 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 61257 2025// CONFORME |  |  | 2022-0441 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323828 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237088 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61397 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0003 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099754 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237208 | 0090 | CHAMBRE MORTUAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61292 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0159 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00072 | DIRECTION DES SOINS | 2024-11-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 237070 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | TENSIOMETRE NON FONCTIONNEL | OS18/10/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 21/10/2024 TEST DE FONCTIOMMENT OK , REDONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0769 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002978 | OS18/10/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08
2022.XLS | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-11-19 | 237032 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BOUTON DU TESTEUR D'ETANCHEITE DEVISSE. | OS17/10/2024 CYSTO -FIBRO A PRENDRE EN CHARGE URGENT . IF 17/10/2024 CYSTO TESTEUR ETANCHEITE DEVISEE , ENVOI EN REPARATION OS18/11/2024 RECEPTION D UN CYSTO FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76568135 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 19/11/2024 RECEEPTION CYSTO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/10/2024 RENDU. |  |  | 2022-0279 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7282919 | OS17/10/2024 CYSTO -FIBRO A PRENDRE EN CHARGE URGENT . OS18/11/2024 RECEPTION D UN CYSTO FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76568135 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-07
2022.XLS | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 237001 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | TABLE D'ACCOUCHEMENT DEFECTUEUSE 2022-698 NO 11 | HILL ROM : DEFAUT TABLE FV LE 30.10.2024 >> PAS DE DEFAUT CONSTATE LORS DE LA VENUE DU TECHNICIEN HILL ROM CLOTURE DU TICKET |  |  | 2022-0698 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4400 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-06
2022.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236915 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE CAPTEUR DE SATURATION N'EST PAS DETECTE PAR L'APPAREIL | OS15/10/2024 DOUBLON. |  |  | 2022-0773 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002982 | OS15/10/2024 DOUBLON. |  |  |  | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-05
2022.XLS | 2024-10-14 | 2025-02-12 | 2025-07-21 | 236837 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MESSAGE "AVERTISSEMENT" TEMP TROP BASSE CHAUFFER APPAREIL. SVP MERCI | OS14/10/2024 ETHYLOTEST DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.02.2025 ENVOI SAV POUR CALIBRATION NH 11.03.2025 RECEPTION DEVIS >500€ => DA POUR DM NEUF TRANSMISE LL 26/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/07/2025 RECEPTION D UN ETHYLOTEST NEUF SUIVANT BLN°3330777800 ET COMMANDE B6/165741 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 21.07.2025 MISE EN REFORME | MED |  | 2022-1092 | ETHYLOTEST | ALCOTEST 7000 | DRAGER | ARRN-0006 | OS14/10/2024 ETHYLOTEST DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/07/2025 RECEPTION D UN ETHYLOTEST NEUF SUIVANT BLN°3330777800 ET COMMANDE B6/165741 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-02
2022.XLS | 2024-10-14 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 236861 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA TETE DE LIT SE MONTRE CAPRICIEUSE ET REFUSE SOUVENT DE DESCENDRE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR DANS LES PLUS BREFS DELAIS SVP ? MERCI | HILL ROM : DEFAUT MONTEE /DESCENTE FV LE 03.03.2025 >> APRES APPEL A LA REANIMATION, LE LIT SERAIT FONCTIONNEL. |  |  | 2022-0440 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323802 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-02
2022.XLS | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-02-03 | 236890 | 5065 | EXT EXPLO NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | NATUS : HYPERSIGNAL ET DECONNEXION FV LE 14.10.2024 >> MAIL A LA SOCIETE POUR ENVOIE DE L'APPAREIL EN SAV AVEC MISE EN PLACE D'UN PRET (SN 016862203526) FV LE 30.10.2024 >> ECHANGE DU MATERIEL POUR ENVOIE EN REPARATION. MAIL A LA SOCIETE POUR ADRESSE D'ENVOIE ET FORMULAIRE SI NECESSAIRE. MAJ >> ADRESSE RECU, ENVOI POUR REPARATION FV LE 14.11.2024 >> DEVIS 10512884 DU 14.11.2024 "REPARATION INTERFACE NATUS" MONTANT 1322€HT ATTENTE VALIDATION DA SC 15/11/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS03/02/2025 RECEPTION D UN AMPLI REPARER SUIVANT BLN°201008735 ET COMMANDE B2/1521886 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 03.02.2025 >> RI 1098512 DU 28.01.2025 // RICHARDSON "STIPULE PAS DE PROBLEME DETECTE REMPLACEMENT DU BOITIER ARRIERE + APPLICATION DU VIBRATITE VC-6 LE DM PASSE TOUS LES TESTS" |  |  | 2022-0452 | INTERFACE AMPLIFICATEUR EEG | BRAIN MONITOR | NATUS FRANCE | 016862176997 | OS03/02/2025 RECEPTION D UN AMPLI REPARER SUIVANT BLN°201008735 ET COMMANDE B2/1521886 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 660 | EEG-2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011087 | NATUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-02 | 22879420
2022.XLS | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236795 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TETE DU LIT NE MONTE PAS. CHAMBRE 422 COTE FENETRE. | ML 14/10/24 DEMANDE DEJA, LA PIECE EST EN COMMANDE. |  |  | 2022-0869 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0009 | ML 14/10/24 DEMANDE DEJA, LA PIECE EST EN COMMANDE. |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678024 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-01
2022.XLS | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236797 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TETE DU LIT NE MONTE PAS. CHAMBRE 422 COTE FENETRE. | ML 14/10/24 DEMANDE DEJA, LA PIECE EST EN COMMANDE. |  |  | 2022-0869 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0009 | ML 14/10/24 DEMANDE DEJA, LA PIECE EST EN COMMANDE. |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678024 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-01
2022.XLS | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236796 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TETE DU LIT NE MONTE PAS. CHAMBRE 422 COTE FENETRE. | ML 14/10/24 DEMANDE DEJA, LA PIECE EST EN COMMANDE. |  |  | 2022-0869 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0009 | ML 14/10/24 DEMANDE DEJA, LA PIECE EST EN COMMANDE. |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678024 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-01
2022.XLS | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 236803 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-01 | 4561236
2022.XLS | 2024-10-10 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 236742 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MANQUE UNE PIECE SUR LE COUPE BAGUE ELECTRIQUE 2022-0464 DE CE FAIT IL EST INUTILISABLE. SVP MERCI | OS14/10/2024 COUPE BAGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB12/12/2024 REMISE NE PLACE DES VIS MANQUANTE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0464 | COUPE-BAGUE ELECTRIQUE | GEM-MOONEY | SILVERT MEDICAL | 11139 | OS14/10/2024 COUPE BAGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-31
2022.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 236690 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | POIGNERS ETRIER DEFECTUEUSES | HILL ROM : DEFAUT ETRIER FV LE 30.10.2024 >> REMPLACEMENT DES SUPPORT ETRIERS DROITE ET GAUCHE TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE A DISPOSITION DU DM |  |  | 2022-0699 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4401 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-30
2022.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 236540 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | APPAREIL ECG N'A PLUS DE TRACE | ECHANGE DU CABLE ECG |  |  | 2022-0850 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0157603 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-10-26
2022.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-11-21 | 236569 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/10/2024 RECEPTION DEVIS CQE POUR 2E VISITE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 09/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC. IF 21/11/2024 RAPPORT D'INTERVENTION CQE => CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-10-26 | 22766809
2022.XLS | 2024-10-06 | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 236508 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | 06/10 8H -->BARRIERE LIT COTE DROT HAUT NE LEVE PLUS . CHBRE 7. DU COUP INUTILISABLE SUR PATIENT REA AVEC BESOIN DE BARRIERE. | HILL ROM : DEFAUT BARRIERE FV LE 21.10.2024 >> DEMANDE A HILL ROM DEVIS DE REMISE EN CONFORMITE FV LE 28.10.2024 >> DEVIS SP 39387547 DU 24.10.2024 "KIT GLISSIERE + KIT BIELLE + MO + DEPL" MONTANT 397.50€HT ATTENTE VALIDATION DA LL 28/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 14.11.2024 >> RI 94138834 DU 14.11.2024 // PHILIPPE GODENAIRE "REMPLACEMENT DES KITS GLISSIERE ET BIELLE. ESSAIS VERIFICATIONS LIT CONFORME" MAJ >> SUPPRESSION INTERVENANT, CAR IMPOSSIBLE DE COMPLETER NOTRE D'HEURE |  |  | 2022-0434 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323714 |  |  |  |  | 0 | MOUALI | 5059 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-26
2022.XLS | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 236445 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/10/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE DU GENERATEUR, - REMPLACEMENT DE TOUTES LES PIECES DU KIT DE MAINTENANCE PRINCIPAL - DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DES ELECTROVANNES CRITIQUES DU CIRCUIT HYDRAULIQUE - REALISATION D'UN CONTROLE QUALITE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT - VERIFICATION ET AJUSTEMENT DES CALIBRATIONS ELECTRONIQUES ET LOGICIELLES - CALIBRATION DES CONCENTRES UTILISES DANS LE SERVICE - SIMULATION D'UNE SEANCE DE DIALYSE ET VERIFICATION FONCTIONNELLE - PASSAGE EN REVUE ET VERIFICATION DES CONFIGURATIONS - LANCEMENT D'UN CYCLE COMPLET DE DESINFECTION CITRIQUE-CHALEUR |  |  | 2022-0540 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164215 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-25 | 22766809
2022.XLS | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 236417 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A RECUPERER EN ERGO, MERCI | ML 03/10/24 FAUTEUIL RECUPERER ET MIS EN CHARGE ML 04/10/24 CHARGE TERMINER + NETTOYAGE TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 03/10/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-24
2022.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-18 | 236340 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 02/10/2024 MANQUE UN CROCHET DE SECURITE SUR LE CINTRE LL 09/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 18/10/2024 REMPLACEMENT DES 2 CROCHETS DU CINTRE ESSAIS OK |  |  | 2022-0887 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-23 | 22890660
2022.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-13 | 236165 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/10/2024 LA PNI NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION OS04/11/2024 RECEPTION D UN APPAREIL SANS PANNE CONSTATE SUIVANT RAPPORT 938115314 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 13/11/2024 RECEPTION PNI REPARE , REMIS EN POOL DE PRET |  |  | 2022-0797 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003006 | OS04/11/2024 RECEPTION D UN APPAREIL SANS PANNE CONSTATE SUIVANT RAPPORT 938115314 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002715 | NISSHA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-10-22 | 22766809
2022.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 236262 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | AVEC COMMANDE A GAUCHE STP A LIVRER EN ERGO STP POUR MR NADESSANE | ML 03/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 03/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-22
2022.XLS | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 236108 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 30.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61397 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0003 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099754 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-19 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 236101 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 30.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61391 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-19 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-30 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 236074 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS. LE MOTEUR TOURNE MAIS PAS DE NEBULISATION. POUVEZ VOUS FAIRE UNE REPARATION, SVP? MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE | OS03/10/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 28/01/2025 MOTEUR HS + CAPOT HS A REMPLACER PAR UN SYST'AM 2024-1000 |  |  | 2022-0466 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-50 | OS03/10/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PANEL | 4240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-19
2022.XLS | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 236020 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | 2 CARDIO TOCO EN PANNE MARQUE EDAN | OS27/09/2024 2 CAPTEURS TOCO DANS LE LOCAL REPARATION.PAS IMMATRICULER. NH 04.10.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0006 | CAPTEUR TOCO | 02.01214591011 | EDAN | H21500090003 | OS27/09/2024 2 CAPTEURS TOCO DANS LE LOCAL REPARATION.PAS IMMATRICULER. | 645 | F15-13 | CARDIOTOCO | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-18
2022.XLS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 236804 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-10-18 | 4561236
2022.XLS | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-23 | 235981 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR ARIGUE, 1018F] FRM A VENIR RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 27/09/24 RETOUR DU FAUTEUIL ML 23/10/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 27/09/24 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-17
2022.XLS | 2024-09-26 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 235982 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE RESECTEUR MONOPOLAIRE CASSE, OPTIM 8199 | OS01/10/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . LL 24/10/2024 OPTIQUE SOUS CONTRAT TOUS RISQUES - ENVOI CHEZ OLYMPUS OS14/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76561647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB16/12/2024 MIS A DIPSO DU SERVICE |  |  | 2022-0145 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810400 | OS01/10/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS14/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76561647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-17
2022.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235787 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [ MR FERNANDES, 1153] DEMANDE DE REPARATION U NIVEAU DU FRE CAR L'APPUI TETE EST CASSE. LE MORCEAU SE TROUVE EN ERGO. MERCI | ML 24/09/24 TETIERE TEMPLACER PAR LA TETIERE N°07 |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 24/09/24 TETIERE TEMPLACER PAR LA TETIERE N°07 |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-12
2022.XLS | 2024-09-18 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 235577 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA BATTERIE NE TIENT PLUS LA CHARGE | OS 30/10/2024 MONITEUR SPO2 SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.12.2024 RECEPTION BATTERIE => DEMANDE AU SERVICE POUR DESCENDRE LE DM |  |  | 2022-0909 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002924 | OS 30/10/2024 MONITEUR SPO2 SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-09
2022.XLS | 2024-09-18 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 235592 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE TUYAUX DE CET APPAREIL A ETE ARRACHE DE SA BASE. MERCI PAR AVANCE. | PC 05/11/2024 TUYAU ARRACHE REMPLACEMENT TUYAU ESSAIS OK |  |  | 2022-0838 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 220542961 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-09
2022.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235468 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56610 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0060 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431625 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235480 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56622 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0058 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342450063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235373 | 3069 | CONSULTATIONS CHIRURGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 16.09.2024>> RI V-24-277-25 DU 11.09.2024 // XXXXX "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2022-0388 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | 642VFD PLUS | REGENLAB | 181088AI043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235375 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 16.09.2024 >> RI V-24-277-27 DU 11.09.2024 // DJAN MAMADOU DIALLO METROLOGIE "VITESSES : 3273TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C "VITESSES : 4330TR/MIN // TEMPS: 15'' // T°C : 37°C "VITESSES : 3273TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 04°C "VITESSES : 4629TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C VALIDATION DU DECRET 2008 |  |  | 2022-0354 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5805-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-10-05 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235378 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE XXXXX >> RI XXXXX DU XXXXX // XXXXX METROLOGIE: "VITESSES : 3273TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C "VITESSES : 4330TR/MIN // TEMPS: 15'' // T°C : 37°C "VITESSES : 3273TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 04°C "VITESSES : 4629TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2022-0353 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5806-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-10-05 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235381 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 16.09.2024 >> RI V-24-277-31 DU 11.09.2024 // DJAN MAMADOU DIALLO "VITESSES : 4000TR/MIN // TEMPS: 5' // T°C : 20°C NON CONFORME AU DECRET 2008 >> CURATIF EN COURS |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 645 | ODIL SAS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-10-05 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-12-12 | 235293 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | HETTICH : DEFAUT FERMETURE CENTRIFUGEUSE FV LE 13.09.2024 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR VERIFICATION SUITE NON CONFORMITE DU DECRET. FL LE 12/12 CONTROLE DE LA CENTRIFUGEUSE AVEC LE TECHNICIEN HETTICH PAR TELEPHONE AUCUN PROBLEME DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VEROUILLAGE. |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-10-04 | 22879420
2022.XLS | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-11-04 | 235150 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A LA CHAMBRE 422F, LIT 2022-0869, LA TETE DE LIT NE FONCTIONNE PLUS. LA TELECOMMANDE A CONSERVE LES AUTRES COMMANDES | ML 12/09/24 BLOC MOTEUR CASSER A REMPLACER, CH 422 F EN ATTENTE DU DEVIS ML 13/09/24 DEVIS RECUS ML 04/11/24 COMMANDE RECUS INSTALLATION + SYNCRONISATION + TEST OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0869 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0009 | ML 12/09/24 BLOC MOTEUR CASSER A REMPLACER, CH 427 EN ATTENTE DU DEVIS ML 11/09/24 JE PASSE DEMAIN APRES MIDI |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-02
2022.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 235058 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/09/2024 QUESTION SUR L'ECHEELLE DES IMAGES , CONFIGURATION IMPRESSION POUR LE 100% OK , PIXEL PITCH ETABLI A 28 . |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-09-28 | 22766809
2022.XLS | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 235030 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT QUI NE FONCTIONNE PLUS. PRBL TELECOMMANDE | ML 09/09/24 CABLE D'ALIMENTATION SECTIONNER PAR LE CHASSIS CABLE CHANGER + CTRL GENERALE OK |  |  | 2022-0109 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021025835-0004 | ML 09/09/24 CABLE D'ALIMENTATION SECTIONNER PAR LE CHASSIS |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 0134675659 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-09-28
2022.XLS | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 234949 | 1031 | SERVICE DIETETIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LES 2 DYNAMOMETRES PRESENTENT UN PROBLEME D'AFFICHAGE, L'AIGUILLE NE REVIENT PAS AU ZERO DE LA GRADUATION. POUVEZ VOUS FAIRE LE NECESSAIRE | NH 05.09.2024 REMISE EN ETAT DES 2 DYNAMO => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0417 | DYNAMOMETRE DE MAIN | 5030J1 | JAMAR | 20220111395 |  |  |  |  | 0 | LEFUR | 7012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-09-26
2022.XLS | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234855 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, LA TETE DU LIT DE LA CHAMBRE 354 NE FONCTIONNE PLUS. IL N'EST PAS POSSIBLE DE LA REMONTER. LES REFERENCES DU LIT 2022-0866 | ML 04/09/24 LA TELECOMMANDE ETAIT DEBRANCHER; RE-CONNECTER + TEST OK |  |  | 2022-0866 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0006 | ML 04/09/24 LA TELECOMMANDE ETAIT DEBRANCHER; RE-CONNECTER + TEST OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-25
2022.XLS | 2024-09-04 | 2024-12-27 | 2025-01-21 | 234900 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | AFFICHE CODE ERREUR 45 | OS05/09/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.12.2024 CONTACT SAV POUR RMA NH 30.12.2024 DM NON REPARABLE => EN ATTENTE PROPOSITION D'ECHANGE NH 09.01.2024 DA TVALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 17/01/2025 REPRISE DE L'EQUIPEMENT LORS DE LA MISE EN ESRVICE DE L'AIRVO 3 OS21/01/2025 RECEPTION D UN ERVO2 NEUF SUIVANT BLN°800391334 ET COMMANDE B6/1543832 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 21.01.2024 MISE EN REFORME |  |  | 2022-0080 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 201210227136 | OS05/09/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/01/2025 RECEPTION D UN ERVO2 NEUF SUIVANT BLN°800391334 ET COMMANDE B6/1543832 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 004891 | FISHER PAYKEL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-25
2022.XLS | 2024-09-01 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234703 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, ALARME POMPE "RESTER BRANCHER OU REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE". QU'ELLE SOIT BRANCHEE OU NON. MERCI | OS03/09/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 11/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS26/09/2024 RENDU. |  |  | 2022-0513 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431066 | OS03/09/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-21
2022.XLS | 2024-08-30 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 234678 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR NE FONCTIONNE PAS REF : 1600076 SN : 040619 NE FONCTIONNE PAS OPTIM : 8136 SN NON RETROUVE DANS ASSET+ | OS05/09/2024 MOTEUR PLUS FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.11.2024 ENVOI SAV NH 21.11.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 25/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/12/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°16356-1224 ET COMMANDE B2/1523382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.12.2024 A DISPO DU SERVICE OS17/12/2024 RENDU. |  |  | 2022-0053 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21J0001 | OS05/09/2024 MOTEUR PLUS FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/12/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°16356-1224 ET COMMANDE B2/1523382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-20
2022.XLS | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 234623 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | PAS DE SATUROMETRE FONCTIONNEL | A DEPOSER AU BIOMEDICAL ECHANGE DU CAPTEUR SP02 |  |  | 2022-0654 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001221 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 2606 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-19
2022.XLS | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 234625 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.08.2024 MP EFFCTUEE => TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2022-0684 | ECHOGRAPHE | EPIQ 5G | PHILIPS | US822C1029 |  | 665 | ECHOGRAPHE EPIQ |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-09-18 | 824155
2022.XLS | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-11-21 | 234562 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE DELMONT 30° 2.9MM FLOU SN : 1750012 REF : D300 100 000. OPTIM : 8131 DEMANDE URGENTE AU TOTAL 3 OPTIQUES DELMONT MANQUANT 2 AUTRES INTER : 233435 : LE 26/07 227204 : LE 29/02 + L'INTER 234459 CHEMISE INDISPENSABLE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L'HY | RB29/08/2024 OPTQUE FLOU - ENVOIE SAV DELMONT NH 14.11.2024 RELANCE POUR DEVIS NH 14.11.2024 RECEPTION DEVIS ECHANGE => DA TRANSMISE OS21/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN° DELMONT ET COMMANDE B6/1521339 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 21.11.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2022-0623 | HYSTEROSCOPE HD 2.9 MM 30° 300 MM POUR RESECTEUR BIPOLAIRE GYNECOLOGIE | 8300036681 | DELMONT IMAGING | 1750012 | OS21/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN° DELMONT ET COMMANDE B6/1521339 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 012675 | DELMONT IMAGING |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-18
2022.XLS | 2024-08-28 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 234567 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'ECHOGRAPHE MONTRE DES MESSAGES D'ERREURS RENDANT IMPOSSIBLE SON UTILISATION | PHILIPS : MSG ERREUR DM INUTILISABLE RB28/08/2024 RECEPTION ECHOGRAPHE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 28/08/2024 OUVERTURE DOSSIER N° 0124174391 - ENVOI DES LOGS - > PROBLEME SUR LA CARTES DES BRCHMNT SONDE - EN ATTENTE INTERVENTION TECH. MH 05/09/2024 INTERVENTION PREVU POUR LE 09/09/2024 - EN ATTENTE PASSAGE TECH MH 19/09/2024 RELANCE - EN ATTENTE NOUVELLE DATE PASSAGE MH 11/10/2024 RECEPTION RI - INSTALLATION DU MODULE D'CQUISITION - CONFORME ET FOPNCTIONNEL - REMIS DNAS LE SERVICE |  |  | 2022-1012 | ECHOGRAPHE | AFFINITI 70 | PHILIPS | US423F0875 |  | 683 | ECHOGRAPHE AFFINITI |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-18
2022.XLS | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-11-04 | 234504 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | EVIDENT : OCULAIRES GRADUES FV LE 27.08.2024 >> DEMANDE DE TARIFICATION POUR OBTENTION D'OCULAIRES GRADUES. MAIL A M. VERASDONCK FV LE 30.10.2024 >> RELANCE PAR MAIL POUR LIVRAISON FV LE 04.11.2024 >> RECEPTION OCCULAIRE. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-018506 | EVIDENT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-09-17 | 22879420
2022.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-10-01 | 234422 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, APPEL ROCHE CAR DIFFICULTE D'AMORCAGE DE L'AUTOMATE. NOUS RECONTACTE POUR INTERVENTION A VENIR. CORDIALEMENT | ROCHE : DIFFICULTE D'AMORCAGE DE L'AUTOMATE FV LE 01.10.2024 >> LE TECHNICIEN ROCHE A EFFECTUEE UN REGLAGE LORS DE SA VENUE POUR UN AUTRE AUTOMATE |  |  | 2022-0333 | AUTOMATE DE COLORATION | BENCHMARK SPECIAL STAINS - BULK | ROCHE DIAGNOSTICS | 5214524 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-09-13
2022.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 234428 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | DEMANDE D'UN DEVIS A G3CONCEPTS POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. |  |  | 2022-0532 | ENCEINTE -30°C | F 130 | B MEDICAL SYSTEMS | 1441580 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-09-13 | 4561236
2022.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 234427 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | DEMANDE D'UN DEVIS A G3CONCEPTS POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. |  |  | 2022-0531 | ENCEINTE -30°C | F 130 | B MEDICAL SYSTEMS | 1441578 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-09-13 | 4561236
2022.XLS | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 234406 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 23.08.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => TESTS ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2022-1012 | ECHOGRAPHE | AFFINITI 70 | PHILIPS | US423F0875 |  | 683 | ECHOGRAPHE AFFINITI |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-12 | 824155
2022.XLS | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 234162 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE N°2 SN 121 CQK QUI EST CASSE ET NON UTILISABLE CAR ON NE VOIT RIEN A L'ECRAN, MERCI. | LL 16/08/2024 ENVOI OPTIQUE EN REPARATION NH 22.08.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 26/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/09/2024 RECEPTION OPTIQUE JE SUPPOSE REPARER ,PAS DE RAPPORT SUIVANT BLN°161107 ET COMMANDE B2/1507737 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB23/09/2024 DEMANDE DE RI A PETEL - EN ATTENTE RI RB24/09/2024 RECEPTION RI - NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF OBJECTIF + ETANCHEITE NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE LENTILLE 12 LENTILLE 14 LENTILLE 8 RB24/09/2024 MIS A DISPO DU SERVICE OS27/09/2024 RENDU. |  |  | 2022-0906 | OPTIQUE 2.9 MM - 30 ° | 26120BA | STORZ | 121CQK | OS06/09/2024 RECEPTION OPTIQUE JE SUPPOSE REPARER ,PAS DE RAPPORT SUIVANT BLN°161107 ET COMMANDE B2/1507737 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-09-06
2022.XLS | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234105 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE PASSE PAS LES TESTS DE CALIBRATION CO2. A VOIR EN URGENCE SVP | HAMILTON : PREVOIR CAPTEUR MH 14/08/2024 DEMANDE DEVIS POUR CAPTEUR REF : 281718 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB26/08/2024 DEVIS UGAP POUR CAPTEUR CO2 - DEMANDE ASSET 4618 - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 02/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/09/2024 RECEPTION DE DEUX CAPTEURS DE CO2 SUIVANT BLN°291001139 ET COMMANDE B2/1508450 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4618) IF 11/09/2024 MIS A DISPO D'UN CAPTEUR CO2 OS24/09/2024 RENDU. |  |  | 2022-0640 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25790 | OS11/09/2024 RECEPTION DE DEUX CAPTEURS DE CO2 SUIVANT BLN°291001139 ET COMMANDE B2/1508450 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4618) OS24/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-04
2022.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234009 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024 >> RI V-24-277-01 DU 11.09.2024 // MAMADOU DIALLO METROLOGIE: "VITESSES : 3026TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C VITESSES : 3026TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 04°C VITESSES : 3383TR/MIN // TEMPS: 15' // T°C : 20°C VITESSES : 3383TR/MIN // TEMPS: 15' // T°C : 04°C" "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2022-1006 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000873-06 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2022.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234007 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024 >> RI V-24-277-15 DU 13.09.2024// DJAN MAMADOU DIALLO METROLOGIE: "VITESSES : 12000TR/MIN // TEMPS: 5' // T°C 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2022-0937 | CENTRIFUGEUSE | QBC 424740 | BECTON DICKINSON | 515980007 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2022.XLS | 2024-08-12 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 234010 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 21.10.2024>> RI V-24-277-14 DU 11.09.2024 // DJAN MAMADOU DIALLO METROLOGIE: "TEMPS: 15 ' VITESSES : 4000 TR/MIN T°C : 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2022-0587 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | MEGAFUGE ST1R PLUS-MD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43048880 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2022.XLS | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 233743 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA JAMBIERE DU PLATEAU OPERATOIRE STERIS NE TIENT PAS URGENT MERCI | IF 02/08/2024 SYSTEME DE BLOQUAGE DE LA JAMBIERE OK , FONCTIONNEL |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-23
2022.XLS | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 233666 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PROBLEME DE SECURITE, LE COUVERCLE NE SE FERME PAS BIEN OU NE S'OUVRE PAS | ESSAI DE FERMETURE ET DOUVERTURE DU COUVERCLE PLUSIEUR FOIS RAS |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 | MAILLARD | 01.39.39.15.08 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-22
2022.XLS | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 233518 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PLUS DE LUMINOSITE LAMPE HS | LED HS, NON ACCESSIBLE. APPEL LEICA. APPEL PRIS EN COMPTE, ATTENTE DE RAPPEL D'UN TECH. APRES LA VERIFICATION SUITE A L'APPEL DU TECHNICIEN. L¿INTENSITE LUMINEUSE ETAIT AU MINIMUM. IL FAUT TOURNER LA MOLETTE DOUCEMENT POUR AUGMENTER LA LUMINOSITE | LABORATOIRE |  | 2022-0293 | MICROSCOPE OPTIQUE | DM 2000 LED | LEICA | 541454 |  |  |  |  | 0 | MAILLARD | 01.30.37.15.52 | N | Corrective |  | Définitive | 04-000313 | LEICA-MICRO-FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-17
2022.XLS | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 233509 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS : ATTENTION, NOMBREUX CAPTEURS EN COURS DE REPARATION, RISQUE DE RUPTURE DE STOCK | OS29/07/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.08.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0123 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C3951 | OS29/07/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-17
2022.XLS | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 2024-09-10 | 233435 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° HYSTEROSCOPIE OPERATOIRE N°3 N° OPTIM 8067, OPTIQUE CASSE | OS29/07/2024 OPTIQUE DEPOSE DELMONT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.08.2024 ENVOI SAV FV LE 13.08.2024 >> ENDOSCOPE IRREPARABLE, DEMANDE D'ACHAT EFFECTUEE SOUS LE DEVIS 166666 INTERVENTION A CLOTURER OS09/09/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°161106 ET COMMANDE B6/1507910 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. FV LE 10.09.2024 >> RECEPTION NOUVEL OPTIQUE SN 1079876 MISE EN ARD DE CETTE OPTIQUE |  |  | 2022-0505 | OPTIQUE 2.9MM 30° | HYSTEROSCOPE HD | DELMONT IMAGING | 1721496 | OS29/07/2024 OPTIQUE DEPOSE DELMONT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/09/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°161106 ET COMMANDE B6/1507910 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 682 | HYSTEROSCOPE DELMONT |  | 0 | MARTIN | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-16
2022.XLS | 2024-07-25 | 2024-07-31 | 2024-11-08 | 233388 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | ETUVE QUI S'ARRETE DE CHAUFFER AU MILIEU DE LA NUIT. MERCI. | HETTICH : DEFAUT DE CHAUFFE DURANT LA NUIT FV LE 01.08.2024 >> MAIL A LA SOCIETE CONCERNANT LES DEFAUT DE L'ETUVE EXTRACTION DES LOGS IMPOSSIBLE ETUVE REMIS SUR COURANT (SORTI DE L'ONDULEUR) EN ATTENTE RETOUR DU TECHNICIEN (CONGE) FV LE 08.08.2024 >> APPEL DU TECH. EFFACEMENT DU JOURNAL DES ALARMES. REDEMARRAGE DE L'ETUVE ->> MET TOUJOURS DU TEMPS A REDEMARRER. LE TECHNICIEN HETTICHE DOIT CONTACTER L'ALLEMAGNE POUR AVOIR UN RETOUR. FV LE 27.08.2024 >> RELANCE PAR MAIL POUR SOLUTIONNER LA PROBLEMATIQUE. FV LE 08.11.2024 >> REMPLACEMENT DU HMI ET APPEL TELEPHONIQUE AVEC TECHNICIEN POUR REGLAGE DE L'ETUVE. CLOTURE DE L'INTERVENTION. | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2022-1007 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002233-11 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-15
2022.XLS | 2024-07-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 233352 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS24/07/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.08.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0180 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433G2760 | OS24/07/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-14
2022.XLS | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 233382 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, POUVEZ VOUS RECUPERER LE FRE DE MME EMBALLO CHAMBRE 1008 AVEC DES REPOSES PIEDS+CHARGEUR FAUTEUIL DESINFECTE ET LAISSE DANS LE BAIN DOUCHE | ML 25/07/24 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL + MIS EN CHARGE ML 26/07/24 CHAGE TERMINER + TEST OK MIS EN CAGE |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 25/07/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | SAINT PIERRE | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-14
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233112 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981241 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0163 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8F0000007D214041 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233114 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DE CERTIFICAT 24981239 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0174 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | B50000007A620241 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233113 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981237 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0167 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 750000007A60C641 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233109 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981236 DI 19/08/2024 |  |  | 2022-0168 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 320000007A621641 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233111 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981238 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0164 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1D0000007A63DA41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233097 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981231 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0169 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 780000007D19FD41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233110 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981230 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0170 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 150000007D1B5B41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233108 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981233 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0165 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 950000007D19CD41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233100 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981232 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0173 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 0F0000007D20FD41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233099 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N°DU CERTIFICAT 24981234 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0171 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | DD0000007D1BE141 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233104 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N° DU CERTIFICAT 24981235 |  |  | 2022-0172 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1B0000007A62F641 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 233102 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ETALONNAGE LE 22/08 RETOUR D'ETALONNAGE, N°E DU CERTIFICAT 24981240 DU 19/08/2024 |  |  | 2022-0166 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | E90000007A609041 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-07 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 233066 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-08-06 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 233012 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE L'ALIMENTATION CENTRALE S'EST DE NOUVEAU DESADAPTE URGENT +++ MERCI | NH 15.07.2024 RECEPTION EN ATELIER NH 17.07.2024 VU AVEC LA COMMERCIAL => REMISE EN PLACE DES CABLES DANS CHARIOT => VU AVEC SERVICE => DM DONNE AU SERVICE |  |  | 2022-1066 | MORCELLATEUR | UNIDRIVE SIII | STORZ | 27701001-1 |  | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-03
2022.XLS | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 233501 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MAINTENANCE PREVENTIVE SUITE A UNE MAINTENENCE CORECTIVE |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-08-01 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 232822 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR FERNANDES, 1153F] DEMANDE URGENTE DE FRE, LARGEUR 46, JOYSTICK A DROITE, SANS COUSSIN. A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 11/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 11/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-07-31
2022.XLS | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 232689 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CORPULS SMUR PLUS DE SON SAV AU COURANT PRET D'UN CORPULS DEMAIN CORPULS EN PANNE REMIS AU BIO MED BEAUMONT | CORPULS : PREVOIR MP + MC MH 11/07/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS ECHANGE DU CAPOT ARRIERE |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-07-27
2022.XLS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 233503 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE. ENVOIE CHEZ DRAGER |  |  | 2022-0196 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | 6820 MED | DRAGER | ARRB-0060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-006290 | DRAGER FRANCE SAFETY | [5 empty] | 2024-07-25 | 4561236
2022.XLS | 2024-07-02 | 2024-08-09 | 2024-09-02 | 232432 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, IL Y A UNE DERIVE AU NIVEAU DE LA MESURE D'OXYGENE. UN ESSAI D'ETALONNAGE O2 A ETE FAIT, MAIS CA A ETE UN ECHEC. | NH 09.08.2024 DEMANDE AUPRES DU SAV D'UN ENVOI DE CELLULE O2 NH 02.09.2024 CELLULE REMPLACEE PENDANT CONGES => DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 |  | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-23
2022.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232257 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 27.06..2024 >> DEVIS 136/171/000 DU 21.03.2023 FV LE 27.06.2024 >> RAPPORT V- 24-211-11 DU 28/05/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5°C (+- 3°C) |  |  | 2022-0091 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 85.729.843.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-07-18 | 22879420
2022.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 232267 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FAUTEUIL ELECTRIQUE DE ME V. 1134P FAUTEUIL LAISSE DEVANT LE BUREAU DU CADRE | ML 26/06/24 RETOUR A L'ATELIER ML 03/07/24 MIS EN CHARGE ML 04/07/24 CHARGEMENT TERMINER NETTOYAGE + CTRL OK TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 26/06/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | MIKSA | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-18
2022.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 232221 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | EAU MARRON LORS DU NETTOYAGE DE L'ENDOSCOPE DANS LE LAVEUR | ECHANGE DU KIT 3 MOIS, PAS DE TRACE DANS LES FILTRES APPEL SOLUSCOPE. PROBLEME D'ELECTROVANNE INTERVENTION LUNDI 1ER JUILLET LE 01/07: INTERVENTION SOUS GARANTIE DU TECHNICIEN SOLUSCOPE. ÉCHANGE D'UNE ELECTROVANNE, CONTROLE DU LAVEUR ET LANCEMENT D'UN CYCLE 6. LAVEUR OK |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 | JOLLY | 0139371591 | N | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-07-17
2022.XLS | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 232130 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA CHAISE DE PESEE NE CHARGE PLUS. POUVEZ-VOUS L VERIFIER SVP ? | OS25/06/2024 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 03.07.2024 >> REMPLACEMENT DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE. OXYDATION SUR LA NAPPE DE CONTROLE // NETTOYAGE. SCELLE ROMPUS // VERIFICATION DU POIDS : OK MISE A DISPOSITION DU DM IF 04/07/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 | OS25/06/2024 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-16
2022.XLS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-08-12 | 232078 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/06/2024 PESON RETROUVE DANS LE SERVICE ENVOI CHEZ SECA POUR LEVEE NON CONFORMITE NC12 PC 28/06/2024 DEVIS REÇU ET DEPOSE POUR BC PC 12/08/2024 RETOUR PESON CONFORME CF RSQM |  |  | 2022-0291 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191015 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-07-13 | 22890660
2022.XLS | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 2024-09-10 | 231930 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FLEXIBLE MOTEUR STO SN 21H0039 + 1600342 DEFECTUEUX OPTIM 7667 | OS20/06/2024 MICROMOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.07.2024 ENVOI SAV=> CABLE MOTEUR LAISSE SUR ETAGERE NH 27.08.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 02/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/09/2024 RECEPTION D UN MICRO MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°15696-0924 ET COMMANDE B2/1508240 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 10.09.2024 A DISPO DU SERVICE OS12/01/2024 RENDU. |  |  | 2022-0089 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21H0039 | OS20/06/2024 MICROMOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/09/2024 RECEPTION D UN MICRO MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°15696-0924 ET COMMANDE B2/1508240 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2024-07-11
2022.XLS | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-28 | 231931 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE DE CETTE TELECOMMANDE EST ABIME PAS DE CÄBLE DE SECOURS POUR CES TABLE OP MERCI D'EN COMMANDER 2 POUR AVOIR UN SECOURS AU BLOC DEMANDE URGENTE | IF 24/06/2024 DEMANDE DE DEVIS EN COURS NH 28.06.2024 RECEPTION CORDON TELECOMMANDE => DONNE AU SERVICE AVEC CORDON DE SECOURS |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-11
2022.XLS | 2024-06-18 | 2024-09-24 | 2024-10-18 | 231852 | 5085 | HC HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BALANCE DEFECTUEUSE MERCI | OS18/09/2024 BALANCE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 18.10.2024 >> BALANCE VERIFIE LE 16.10.2024 >> CONFOM 61296 2025 |  |  | 2022-1041 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135896 | OS18/09/2024 BALANCE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-09
2022.XLS | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231821 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CODE ERREUR 044 | ALARME AVEC CODE ERREUR 044 CAPTEUR DE DEBI T/ FIL CHAUD DEFFECTUEUR. APPEL AIR LIQUIDE CONTROLE OK |  |  | 2022-0302 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16818 |  |  |  |  | 0 | FAIDER | 2617 | O | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-07-06
2022.XLS | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-29 | 231711 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE PIED DE LA TABLE A BRAS HILLROM A PERDU LA PARTIE INFERIEURE QUI PERMET DE MAINTENIR LE PIED AU SOL URGENT | IF14/06/2024 DEMANDE DE DEVIS EN COURS. IF 20/06/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE OS26/07/2024 RECEPTION D UN PIED ARTICULE SUIVANT BLN°25434056 ET COMMANDE B2/1495776 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4542) IF 29/07/2024 RECEPTION PIED ARTICULE , PIECE REMPLACER OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/08/2024 RENDU. |  |  | 2022-0727 | TABLE DE CHIRURGIE CARBONE | 1227687 | TRUMPF | 108893675 | OS26/07/2024 RECEPTION D UN PIED ARTICULE SUIVANT BLN°25434056 ET COMMANDE B2/1495776 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4542) OS01/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-05
2022.XLS | 2024-06-11 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 231606 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 10° SN 811910 FLOU OPTIM 7957 | OS11/06/2024 OPTIQUE DEPOSE SUR ETAGERE ROUGE A L ATELELIER. NH 04.07.2024 ENVOI SAV NH 17.07.024 RECEPTION BL 76355217 => REMISE EN ETAT GROUPE OPTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE MH 18/07/2024 RENDU |  |  | 2022-0550 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 811910 | OS11/06/2024 OPTIQUE DEPOSE SUR ETAGERE ROUGE A L ATELELIER. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-07-02
2022.XLS | 2024-06-04 | 2024-07-04 | 2024-09-02 | 231307 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE BOUTON DE DROITE SUR LA PEDALE DE LA CONSOLE QUE PERMET LA ROTATION DE LA LAME DU SHAVER NE FONCTIONNE PLUS. | NH 04.07.2024 CONTACT SAV POUR PRET NH 04.07.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 08/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 15.07.2024 RECEPTION PEDALE DE PRET (S/N FS-U17035) => DONNE AU SERVICE + RENVOI PEDALE NH 02.09.2024 RECEPTION COURRIEL MEDTRONIC => PEDALE IRREPARABLE MISE AU REBUT PAR LEUR SOIN => REMPLACEMENT DANS GMAO |  |  | 2022-0162 | PEDALE DE COMMANDE POUR CONSOLE POUR MICRO-MOTEUR ORL | 1898430 | MEDTRONIC | FS-U16307 |  | 365 | IPC-1 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-25
2022.XLS | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 231150 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/05/2024 POTTER MURAL NE CHARGE PLUS LA CASSETTE , REMPLACEMENT DU MODULE ALIMENTATION AINSI QUE LA CARTE CONNEXION CHARGE OK REMPLACEMENT FUSIBLE ALIMENTATION DANS POLYDOROS F10. TEST DE FONCTIONNEMENT OK. L'INTERVENTION A PERMIS DE RESOUDRE LE DEFAUT SIGNALE, DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-06-21 | 22766809
2022.XLS | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 231127 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU LUI LIVRER SON REPOSE-PIED GAUCHE (MME EMBALO CHAMBRE 08) CAR ELLE A ETE LIVREE DE SA PROTHESE | ML 30/05/24 MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 30/05/24 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-06-20
2022.XLS | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 231068 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POINTS NOIRS DANS L'OPTIQUE SN 810399 12° OPTIM 7925 | OS30/05/2024 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LOCAL REPARATION. NH 05.06.2024 ENVOI SAV RB02/07/2024 REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE- MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0144 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810399 | OS30/05/2024 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-06-19
2022.XLS | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 230979 | 36-6100 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER EN SALLE D'ERGOTHERAPIE DE MAGNY EN VEXIN UN FAUTEUIL ROULANT MANUEL ACTION 3 INVACARE, DON D'UN RESIDENT DECEDE. | ML 30/05/24 LE FAUTEUIL EST RECUPERER, N° DE SERIE:22405000856 ML 07/06/24 NETTOYAGE + CTRL OK N° D'INVENTAIRE ATTRIBUER MIS EN SERVICE |  |  | 2022-1427 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 22H05000856 | ML 30/05/24 LE FAUTEUIL EST RECUPERER, N° DE SERIE:22405000856 |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-18
2022.XLS | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 230802 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, UNE PIECE S'EST DETACHEE A L'INTERIEUR DU NEBULISEUR.. | OS24/05/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/06/2024 RENDU. |  |  | 2022-0466 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-50 | OS24/05/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-13
2022.XLS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 230808 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES CABLE SE SONT DECONNECTES A L'INTERIEUR - MERCI DE FOURNIR UN CABLE SECTEUR PLUS LONG AFIN QUE CELA NE TIRE PLUS ET QUE L'ON SOIT PAS OBLIGER DE METTE UNE RALLONGE | NH 24.05.2024 REMPLACEMENT CABLE SECTEUR PAR CABLE DE 5M => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-1066 | MORCELLATEUR | UNIDRIVE SIII | STORZ | 27701001-1 |  | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-13
2022.XLS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 230827 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ROCHE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 23.052024 >> RI WO-26429356 DU 22.05.2024 // JUAN CARLOS IGLESIAS "MAINTENANCE SELON PROCEDURE TESTS DE VALIDATION POST INTERVENTION OK APPAREIL FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0332 | AUTOMATE DE COLORATION SUPPORT COLORANTS | BENCHMARK SPECIAL STAINS - STAINING | ROCHE DIAGNOSTICS | 5112803 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-06-13 | 22879420
2022.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-11-25 | 230721 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, CE CAPTEUR TOTO NE FONCTIONNE PLUS. MERCI D'AVANCE. | OS21/05/2024 CAPTEUR DE PRET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 11/07/2024 APPEL SAV , ATTENTE RETOUR NH 25.11.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MISE EN REFORME |  |  | 2022-0016 | CAPTEUR TOCO | 02.01214591011 | EDAN | H21701230010 | OS21/05/2024 CAPTEUR DE PRET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-06-11
2022.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 230702 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FLEXIBLE MOTEUR STO BASCH CHAUFFE SN DU FLEXIBLE 040619, PAS DE SN SUR LE MOTEUR. OPTIM ; 7905. | OS21/05/2024 MICROMOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/05/2024 MICRO MOTEUR CHAUFFE , ENVOI EN REPARATION IF 10/06/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 17/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/06/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°15507-0624 COLIS EN ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 24/06/2024 RECEPTION MICRO MOTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS25/06/2024 RENDU. |  |  | 2022-0053 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21J0001 | OS21/05/2024 MICROMOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/06/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°15507-0624 COLIS EN ETAT TRANSMIS AU TECH. OS25/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2024-06-11
2022.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-07-15 | 230688 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE 04/07 RECEPTION DU DEVIS, DEVIS VALIDE, CDE SIGNE ET ENVOYE. ATT PIECE. LE 02/07 RELANCE POUR LE DEVIS DEMANDE D'UN DEVIS POUR UNE DOUCHETTE. LE 15/07 RECEPTION DE LA DOUCHETTE, MISE EN PLACE OK |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-06-11 | 4561236
2022.XLS | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-07-11 | 230535 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR VOUS SERAIT IL POSSIBLE DE REPROGRAMMER LA POMPE EN MODE PCEA ET MODE PIEB MERCI | IF 01/07/2024 ATTENTE PASSAGE DU COMMERCIAL POUR LA REPROGRAMMER IF 11/07/2024 PASSAGE DE LA SOCIETE SMD POUR REPROGRAMMER LA POMPE OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0860 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 223811543011 |  |  |  |  | 0 | GAYEZ | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-05
2022.XLS | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 230477 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEMANDE URGENTE CAPOT PILIER STERIS TOMBE | NH 15.05.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS17/05/2024 RECEPTION DE CAPOT POUR INTERVENTION STERIS SUIVANT BLN°292326869 ET COMMANDE B2/1488194 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 23.05.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CAPOT ET CEINTURE => DM CONFORME |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 | OS17/05/2024 RECEPTION DE CAPOT POUR INTERVENTION STERIS SUIVANT BLN°292326869 ET COMMANDE B2/1488194 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2024-06-04
2022.XLS | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 230367 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | APPAREIL ECG NE FONCTIONNE EN V2 | CONTROLE DE L'ECG, RAS |  |  | 2022-0850 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0157603 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-01
2022.XLS | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 230309 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE RESPIRATEUR NE PASSE PAS SES TESTS. DEFAUT CAPTEUR CO2/O2 | NH 10.05.2024 ENVOI DE LOG SAV NH 14.05.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT POMPE ANALYSEUR DE GAZ + REGLAGE DEBIT D'ASPIRATION => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0931 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASRL-0029 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-05-31
2022.XLS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 230329 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-05-28 | 824155
2022.XLS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 230256 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HILL ROM : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 07.05.2024 >> RI 92510392 DU 03.05.2024 // PHILIPPE GODENAIRE "SOUFFLETS PERCES - REMPLACEMENT DES SOUFFLETS VERIFICATION DE LA TABLE : OK" |  |  | 2022-0700 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X172AA4118 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-05-28 | 22879420
2022.XLS | 2024-05-03 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 230131 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CET APPAREIL A UN VOYANT D'ALERTE ALLUME EN PERMANENCE. COMME IL CONTINUE A SOUFFLER DE L'AIR CHAUD ,IL A ETE UTILISE EN SALLE D'OPERATION JUSQU'A CE QU'IL PRODUISE UN ARC LUMINEUX. | NH 04.06.2024 REMPLACEMENT FILTRE => TEST ET CONTROLE OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS11/06/2024 RENDU. |  |  | 2022-0840 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 220542968 | OS11/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-24
2022.XLS | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 229813 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE D EPRET EN URGENCE POUR ME EMBALO CH 1008 . | ML 24/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 24/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | FOHRER |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-05-15 | 36012191
2022.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 229767 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | IMPOSSIBILITE DE CAPTER LE BEBE MALGRE CHANGEMENT DES CAPTEURS | OS23/04/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB24/4/2024 TEST MATERIEL AVEC CAPTEUR NEUF - CONFORME ET FONCTIONNELLE - PAS DE DEFAUT CONSTATE OS17/05/2024 RENDU. |  |  | 2022-0905 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | AVALON FM 50 | PHILIPS | DE66119706 | OS23/04/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-14
2022.XLS | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 229724 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE NEBULISEUR EST DEFECTUEUX. POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP. MERCI D'AVANCE | OS23/04/2024 NEUBULISEUR REPARER A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS15/05/2024 RENDU. |  |  | 2022-0466 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-50 | OS23/04/2024 NEUBULISEUR REPARER A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS15/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-11
2022.XLS | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 229727 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE DE SATURATION DE L'APPAREIL 2022-0778 NE FONCTIONNE PLUS | NH 15.05.2024 REGUL INVENTAIRE |  |  | 2022-0778 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002987 |  |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4571 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-11
2022.XLS | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 229422 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FLEXIBLE MOTEUR BIEN AIR SN 04619 NON FONCTIONNEL OPTIM 7827 | OS15/04/2024 MICROMOTEUR + CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(NUMERO D EQUIPEMENT PAS TROUVER) NH 16.04.2024 ENVOI SAV AVEC FLEXIBLE IF 23/04/2024 DECU RECU , DA TRANSMISE LL 24/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 30.04.2024 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT PAM => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0053 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21J0001 | OS15/04/2024 MICROMOTEUR + CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(NUMERO D EQUIPEMENT PAS TROUVER) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2024-05-04
2022.XLS | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 229361 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | L'ETUVE S'EST DE NOUVEAU ARRETEE PEU APRES MINUIT LES 09/04 ET 11/04. MERCI. | HETTICH : DEFAUT CARTE ALIMENTATION FV LE 12.04.2024 >> LA CARTE AIMENTATION SERA ENVOYE ET CHANGE PAR TECH BIOMED FV LE 29.04.2024 >> REMPLACEMENT DE LA CARTE 24V. PROBLEMATIQUE IDENTIQUE >> CONTACT HETTICH POUR CONNAITRE SOLUTION. FV LE 16.05.2024 >> REMPLACEMENT DE LA CARTE HMI. PASD DE PERTURBATION CONSTATEE DEPUIS. CLOTURE DE L'INTERVENTION. | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2022-1007 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002233-11 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-02
2022.XLS | 2024-04-10 | 2024-05-21 | 2024-06-05 | 229301 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | DYSFONCTIONNEMENT DE LA POMPE A PERFUSION. MARQUE CHANGER BATTERIE | ICU MEDICAL : PREVOIR MP OS10/04/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 21/05/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS PC 05/06/2024 MP EN INTERNE REMPLACEMENT BATTERIE + TESTS OK CF RSQM OS13/06/2024 RENDU. |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS10/04/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4671 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-01
2022.XLS | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-18 | 229064 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'APPAREIL D'ECHOGRAPHIE DE VASCULAIRE NE FONCTIONNE PAS MESSAGE D'ERREUR "REBOOT TO RESTORE SYSTEM FUNCTIONALITY SERVICE ID : US_IMG_ 29 URGENT ++++ | NH 04.04.2024 TEST EN ATELIER PAS DE DEFAUT CONSTATE => REPRIS PAR LE SERVICE POUR TEST |  |  | 2022-0630 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 556925 |  | 662 | ACUSON JUNIPER 2022-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-25
2022.XLS | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-12 | 229085 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE HP NE FONCTIONNE PAS. PAS DE SON | PROBLEME DE SON SUR L'UNITEE MONITORAGE, N° DE SERIE 22602259. ENVOIE CHEZ CORPULS RERTOUR DU CORPULS AVEC ECHANGE DU CARTER ARRIERE AVEC LE HAUPARLEUR SOUS GARANTIE. |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS | [5 empty] | 2024-04-24 | 4561236
2022.XLS | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 228831 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | APPAREIL DYSFONCTIONNANT AVEC DES TENSION PASSANT DE 16 A 5 | ECHANGE DU TUBE PNI |  |  | 2022-0541 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001238 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 2606 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-19
2022.XLS | 2024-03-28 | 2024-04-18 | 2024-10-24 | 228772 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URETEROSCOPE RIGIDE OLYMPUS 7° 6.4/7.8 REF WA29040B - SN 800347 ; IMAGE DE TRES MAUVAISE QUALITE IL SE POURRAIT QU'IL Y AIT DES FIBRES DE LUMIERE CASSEES URGENT MERCI | OS03/04/2024 URETEROSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.04.2024 ENVOI SAV NH 24.04.2024 RECEPTION DEVIS DE REPARATION => DEMANDE PRIX NEUF NH 03.05.2024 RECEPTION DEVIS URETEROSCOPE NEUF => DA TRANSMISE LL 06/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB14/10/2024 RELANCE OLYMPUS - LA RECEPTION DOIT ETRE FAITE AU PLUS TARD LE 18/10/2024 - SINON RAPPELER OLYMPUS RB24/10/2024 REMPLACER PAR LE 2024-1023 |  |  | 2022-0050 | URETEROSCOPE 7° 2.1/2.6MM 430MM | WA29040B | OLYMPUS | 800347 | OS03/04/2024 URETEROSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-04-18
2022.XLS | 2024-03-28 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 228774 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | PAPIER DE LL'IMPRIMANTE NE DEFILE PLUS | OS28/03/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 16/04/2024 AVANCE PAPIER ALEATOIRE + BRUITS MECANIQUE APPEL PHILIPS MODULE IMPRIMANTE A REMPLACER ENVOI D'UN MODULE IMPRIMANTE SOUS CONTRAT PIECES RB17/04/2024 CHANGEMENT DE L'IMPRIMANTE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIUONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS18/04/2024 RENDU. |  |  | 2022-0902 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | AVALON FM 50 | PHILIPS | DE66119699 | OS28/03/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-18
2022.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228619 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12581 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0161 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342302 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228620 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12582 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0158 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431619 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228573 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71443 2024 // CONFORME |  |  | 2022-0433 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323713 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228618 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12580 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0160 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342316 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228617 | 22-0090 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12579 2025 // CONFORME |  |  | 2022-0159 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228575 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71445 2024 // CONFORME |  |  | 2022-0441 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323828 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228435 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | UNE PRISE DU MORCELLATEUR STORZ S'EST DESADAPTEE A L'INTERIEUR DU BOITER ELECTRIQUE DE L'APPAREIL | MH 25/03/2024 FOCNTIONNEL - RENDU |  |  | 2022-1066 | MORCELLATEUR | UNIDRIVE SIII | STORZ | 27701001-1 |  | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-13
2022.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228494 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63117 2024 // CONFORME |  |  | 2022-0003 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099754 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228497 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63119 2024 // CONFORME |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228377 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-20 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 35°C (+- 2°C) | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2022-1007 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002233-11 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2022.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 228316 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHARGE MENSUEL | ML 20/03/24 MIS EN CHARGE ML 21/03/24 CHARGE TERMINER + CTRL OK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10 | 36012191
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 228074 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 19/03/2024 CONFORME |  |  | 2022-0831 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300535910 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 228075 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 19/03/2024 CONFORME |  |  | 2022-0832 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300535903 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-06-20 | 228061 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/04/2024 VERIFICATION PERIODIQUE ANNUELLE RECUPERATION PESON POUR ENVOI CHEZ SECA 28/05/2024 RECEPTION DEVIS ET DEPOSE POUR BC LL 03/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 20/06/2024 RETOUR PESON VERIFICATION PERIODIQUE CONFORME |  |  | 2022-0889 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1124 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 228062 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 03/04/2024 ENVOI CHEZ SECA POUR VERIFICATION PERIODIQUE ANNUELLE PESON > 300KG PC 15/04/2024 DEVIS REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE PC 25/04/2024 RETOUR PESON CONFORME REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0890 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1175 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-06-20 | 228059 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 21/03/2024 NON CONFORME NC12 DEFAUT DE JUSTESSE A ENVOYER CHEZ SECA POUR REMISE EN CONFORMITE NON RETROUVE DEPUIS LE PASSAGE SECA VU AVEC LE SERVICE QUI N'EN SAIT PAS PLUS MAIL AUX CADRES EN AVRIL = PAS DE REPONSE CLOTURE INTER EN L'ETAT |  |  | 2022-0291 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191015 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 228046 | 36-6100 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 19/03/2024 CONFORME |  |  | 2022-0290 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191006 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-06-20 | 228060 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/04/2024 VERIFICATION PERIODIQUE ANNUELLE RECUPERATION PESON POUR ENVOI CHEZ SECA PC 28/05/2024 RECEPTION DEVIS ET DEPOSE POUR BC LL 03/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 20/06/2024 RETOUR PESON VERIFICATION PERIODIQUE CONFORME |  |  | 2022-0888 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-06-20 | 228047 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/04/2024 VERIFICATION PERIODIQUE ANNUELLE RECUPERATION PESON POUR ENVOI CHEZ SECA PC 28/05/2024 RECEPTION DEVIS ET DEPOSE POUR BC PC 20/06/2024 RETOUR PESON VERIFICATION PERIODIQUE CONFORME |  |  | 2022-0677 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06
2022.XLS | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 228048 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 03/04/2024 ENVOI CHEZ SECA POUR VERIFICATION PERIODIQUE ANNUELLE PESON > 300KG PC 15/04/2024 DEVIS REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE PC 26/04/2024 RETOUR PESON VERIFICATION PERIODIQUE CONFORME REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0678 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1065 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06
2022.XLS | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 228159 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2022-0302 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16818 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-04-05 | 4561236
2022.XLS | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 227739 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE FABIAN HS | NH 12.03.2024 REMPLACEMENT CABLE POUR CAPTEUR DEBIT OS15/03/2024 RENDU. |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 | OS15/03/2024 RENDU. | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-30
2022.XLS | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-04-25 | 227762 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LA SONDE DE L'ECHOGRAPHE MONTRE UNE IMAGE AVEC UN CONE SANS SIGNAL MERCI POUR CE QUE VOUS FEREZ | IF 12/03/2024 APPEL SAV , ATTENTE RETOUR IF 15/03/2024 RECEPTION DEVIS MIDES , DA TRANSMISE LL 19/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/04/2024 RECEPTION D UNE SONDE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°8599/2023 ET COMMANDE B6/1468138 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) IF 03/04/224 RECEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD => SN 1031969WX7 => 2024-0108 IF 25/04/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0939 | SONDE ECHOGRAPHIE | L4-20T-RS | GENERAL ELECTRIC | 1162141WX4 | OS02/04/2024 RECEPTION D UNE SONDE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°8599/2023 ET COMMANDE B6/1468138 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) | 669 | ECHOGRAPHE VENUE FIT R4 |  | 0 | THOMAS | 7072 | N | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES | [5 empty] | 2024-03-30
2022.XLS | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-06-24 | 227667 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BLOC-CHAUFFANT AFFICHE CHAUFFE EN COURS MAIS RESTE FROID . MERCI. | DUTSCHER : NE CHAUFFE PLUS FV LE 08.03.2024 >> DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR SAV SOUS GARANTIE (MAIL BUCHHOLZER) MAJ >> FORMULAIRE COMPLETE ET ENVOYE PAR MAIL (CERTIFICAT DE DECONTAMINATION) RMA : SAV3264999 ENVOIE AVEC CLE + 2 BLOCS EN ATTENTE DE REPRISE PAR TRANSPORTEUR DUTSCHER (PREVU LE 13.03 (PREVU LE 13.03.2024 PAR TNT) FV LE 24.06.2024 >> RI SAV3264999 DU 20.06.2024 // JEREMY // BL5584183/1 "REMPLACEMENT DU TAPIS CHAUFFANT ET TEST DE FONCTIONNEMENT' |  |  | 2022-0116 | BAIN SEC | SBH130D | STUART | R00105963 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2024-03-29
2022.XLS | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 228236 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2022-0350 | MISE SOUS VIDE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHOON | PENTAX | 074/TD2017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-03-29 | 4561236
2022.XLS | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-07-01 | 227632 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO HS | IF 13/03/2024 CAPTEUR TOCO NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 04/04/2024 DEVIS POUR LES FRAIS RETOUR DU CAPTEUR , DA TRANSMISE IF 04/04/2024 DA N°4453 LL 08/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/04/2024 RETOUR NON REPARER D UN CAPTEUR SUIVANT BL24156 ET COMMANDE B2/1475431 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. IF 16/04/2024 RECEPTION ELECTRODES ECG CAPTEUR NON REPARABLE => A COMMANDER DA 4453 |  |  | 2022-0012 | CAPTEUR TOCO | 02.01214591011 | EDAN | H21302230014 | OS11/04/2024 RETOUR NON REPARER D UN CAPTEUR SUIVANT BL24156 ET COMMANDE B2/1475431 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. | 641 | F15-9 | CARDIOTOCO | 0 | FOURNIER | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | 22-014644 | TIDALIUM | [5 empty] | 2024-03-28
2022.XLS | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 227373 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE DONNE PAS DE TRACE EN C2 MERCI | ECHANGE DU FOUET ECG. CONTROLE ET ESSAI OK |  |  | 2022-0850 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0157603 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-23
2022.XLS | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 227385 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, APPAREIL NE TIENT PLUS LA CHARGE. VU AVEC FREDERIC VIGIN BATTERIE HS. SVP MERCI | IF 04/03/2024 - DEPOSE LOCAL REPARATION IF 04/03/2024 MIS EN CHARGE DE BATTERIE => TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS AU SERVICE |  |  | 2022-0810 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003019 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-23
2022.XLS | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 2024-09-11 | 227204 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° DELMONT FLOU SN : 1770737 OPTIM : 7713 COMPO D'ORIGINE : 37231. | OS08/03/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.03.2024 ENVOI SAV RB29/08/2024 DEMANDE DU DEVIS A DELMONT - RECEPTION DEVIS DE006484 POUR ECHANGE STANDARD - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 02/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS 11/10/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE DELMONT N° 1Z29X1X76893348080 ET COMMANDE B6/1508510 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 11.09.2024 REMPLACEMENT => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0975 | OPTIQUE 30° - 2.9 MM - 300 MM | D300-100_004 | DELMONT IMAGING | 1770737 | OS08/03/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 11/10/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE DELMONT N° 1Z29X1X76893348080 ET COMMANDE B6/1508510 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 012675 | DELMONT IMAGING | [5 empty] | 2024-03-21
2022.XLS | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 227200 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR POURRIEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE DU MC GRATH MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 29/02/2024 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2022-0555 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 126973 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-21
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227185 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A +2°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0989 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2071678 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227188 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A +2°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0988 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2102288 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227187 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A +2°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0987 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2021454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227182 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME AU NIVEAU DE LA BATTERIE | OS01/03/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 06/03/2024 PRISE EN CHARGE POMPE ERREUR NON REPRODUITE REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0512 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431132 | OS01/03/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227184 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A -80°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0871 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371634 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227181 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A -80°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0872 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371632 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227149 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, SUR L'ECRAN, UN MESSAGE QUI CLIGNOTE "001 AVEC LE SYMBOLE ATTENTION". | OS28/02/2024 CHAISE ET CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 28/02/2024 RAS ERREUR NON REPRODUITE PAS D'ERREUR EN FONCTIONNEMENT REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 | OS28/02/2024 CHAISE ET CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20
2022.XLS | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 227062 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22*/02/2024 , CONFORME |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2024-03-19 | 22766809
2022.XLS | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 227064 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22*/02/2024 , CONFORME |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2024-03-19 | 22766809
2022.XLS | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227112 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MME VOISIN, 1138] DEMANDE DE FRE, COMMANDE JOYSTICK A DROITE, LARGEUR 48 A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 28/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 28/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-03-19
2022.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227046 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67040 2024 / CONFORME |  |  | 2022-0058 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342450063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227040 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56084 2024 / CONFORME |  |  | 2022-0060 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431625 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 226874 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE STERIS SUIVANT PROTOCOLE PMCL 15_00#_# CMAX3-DRIVE, CONFORME |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2024-03-15 | 22766809
2022.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-06-25 | 226914 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HETTICH : BRUIT LORS DE LA CENTRI FV LE 23.02.2024 >> BRUITE LORS DE LA CENTRIFUGATION. DEMANDE D'INTERVENTION PAR MAIL AURPES D'HETTICH EN ATTENTE DE RETOUR FV LE 26.02.2024 >> DEMONTAGE DE LA PAROIE, REPLACEMENT COLSON + SONDE. EN ATTENTE RETOUR DU SERVICE POUR CONNAITRE LE STATUT DE L'INTERVENTION DOUTE SUR LE COMPRESSEUR" FV LE 25.06.2024 >> PAS DE RETOUR DU SERVICE. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2022-1006 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000873-06 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15 | 22879420
2022.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 226833 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA COUPOLE TOURNE MERCI SALLE 4 LIBRE CE JOUR | IF 22/02/2024 REGLAGE EFFECTUER OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0979 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616036 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-14
2022.XLS | 2024-02-20 | 2024-03-22 | 2024-06-25 | 226749 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NOTRE TYMPANOMETRIE EST A CALIBRER DEPUIS 06/2023 1ERE DEMANDE FAITE LE 6//04/23 A CE JOUR LEXAMEN EST TRES COMPLIQUE A FAIRE | SCR : PREVOIR CALIBRATION MH 11/03/2024 DEMANDE EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/03/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 18/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 22/03/2024 RECEPTION RI - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2022-0535 | IMPEDANCEMETRE | FLUTE | INVENTIS | IM1DA22237404 |  |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004853 | SCR ELECTRONIQUES | [5 empty] | 2024-03-12
2022.XLS | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 226421 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'EMBOUT DU SATUROMETRE EST CASSE. MERCI D'AVANCE. |  |  |  | 2022-0916 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28002932 | OS13/02/2024 CABLE REMPLACERE ET DONNER A MADAME SAVRY. |  |  |  | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-05
2022.XLS | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 226289 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE RESSERRER LA GRANDE COUPOLE DU SCIALYTIQUE DE LA SALLE 1 AU BLOC BFE. MERCI DE CONTACTE LE 48.07 OU LE 7068 AFIN DE S'ASSURER DE QUE LA SALLE SOIT DISPO | IF 14/02/2024 COUPOLE RESSERER OK |  |  | 2022-0925 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616023 |  | 22-656 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-01
2022.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 226349 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.02.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2022-0931 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASRL-0029 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-29 | 824155
2022.XLS | 2024-02-05 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 225962 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NORME EN12469 : CONFORME FV LE 30.04.2024 >> RI DS0003081 19 DU 12.04.2024 // C ROY "¿ CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE." |  |  | 2022-0849 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 0.9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43054277 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2024-02-24
2022.XLS | 2024-02-05 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 225990 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NORME EN12469 : CONFORME FV LE 30.04.2024 >> RI DS0003081 07 DU 10.04.2024 // C ROY "¿ CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE." |  |  | 2022-0588 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43032939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2024-02-24
2022.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225701 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET PROGRAMME FV LE 30.01.2024 >> RAPPORT V-24-10-08 DU 15.01.2024 // HAFIRASSOU "TEMPS 10' ET 15' VITESSES 3408 TR/MIN A 4820 TR/MIN T°C 37°C SECURITE DEVRET 2008-244 : OK" |  |  | 2022-0354 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5805-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-02-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225702 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET PROGRAMME FV LE 30.01.2024 >> RAPPORT V-24-10-09 DU 15.01.2024 // HAFIRASSOU "TEMPS 5' VITESSES 4000 TR/MIN T°C AMBIANT SECURITE DEVRET 2008-244 : OK" |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-02-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225705 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET PROGRAMME FV LE 30.01.2024 >> RAPPORT V-24-10-10 DU 15.01.2024 // HAFIRASSOU "TEMPS 10' - 15' VITESSES 3408 TR/MIN A 4820 TR/MIN T°C 37°C SECURITE DEVRET 2008-244 : OK" |  |  | 2022-0353 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5806-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-02-20 | 22879420
2022.XLS | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 225757 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMPRESSION QUI NE SE FAIT PAS SUR LA TOTALITE DU PAPIER (PROBLEME D'ENCRE ?) DEROULEMENT DU PAPIER OK | OS31/01/2024 MONITEUR FOETAL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MHD 02/02/2024 REMISE EN ETES IMPRIMANTE - MAD DU SERVICE OS13/02/2024 RENDU. |  |  | 2022-0904 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | AVALON FM 50 | PHILIPS | DE66119705 | OS31/01/2024 MONITEUR FOETAL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2022.XLS | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 225759 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE MICROSCOPE NE S'ALLUME PAS. MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | OLYMPUS : DEFAUT FLUORESNCE FV LE 01.02.2024 >> "RETRAIT DE L'OBSTRUCTION DE L'OBJECTIF TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2022.XLS | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 225639 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE RPEVENTIVE FV LE 29.01.2023 >> RI BRL20232531 DU 31.10.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME" |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2024-02-17 | 22879420
2022.XLS | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 225640 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE RPEVENTIVE FV LE 29.01.2023 >> RI BRL20232531 DU 31.10.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME" |  |  | 2022-1078 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53120 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2024-02-17 | 22879420
2022.XLS | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 228768 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-02-16 | 4561236
2022.XLS | 2024-01-19 | 2024-02-07 | 2024-03-01 | 225229 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER L'OPTIQUE SN121CQK, IL EST CASSE, ON NE VOIT RIEN. MERCI. | OS19/01/2024 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.02.2024 ENVOI SAV NH 12.02.2024 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE SC 13/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS01/03/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°152759 ET COMMANDE B2/1462198 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 01.03.2024 A DISPO DU SERVICE OS07/03/2024 RENDU. |  |  | 2022-0906 | OPTIQUE 2.9 MM - 30 ° | 26120BA | STORZ | 121CQK | OS19/01/2024 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/03/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°152759 ET COMMANDE B2/1462198 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-02-09
2022.XLS | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 228767 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-02-09 | 4561236
2022.XLS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 225071 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/01/2024 AJUSTEMENT PROGRAMME ORTHO |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-02-06 | 22766809
2022.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 224931 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION => CONFORME |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2022.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 224850 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | ERREUR CAPTEUR DE SATURATION | ECHANGE DU CAPTEUR SPO2 |  |  | 2022-0541 | MONITEUR DE PRESSION NON INVASIVE | VS8 | MINDRAY | AS5-23001238 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 2606 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-01
2022.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-05-16 | 224865 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/01/2024 DEVIS DE CONTROLES QUALITE EXTERNE MAMMOGRAPHIE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/05/2024 CQE EFFECTUER LE 15/05/2024 => CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-01 | 22766809
2022.XLS | 2024-01-10 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 224793 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PAM DU LIPOSCULTEUR SN 2977H2206R + FLEXIBLE MOTEUR SN 2640M2206R DONT LA CONSOLE AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR NO MOTOR CONNECTED SUR FOND ROUGE. SN NON RETROUVE DANS ASSET+ | POURET : DEFAUT ERREUR 13 NO MOTOR CONNECTED MH 11/01/2024 RENVOI DU MOTEUR 2640M2206R + PAM 2977H2206R - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 22/01/2024 RECEPTION DEVIS DR1384_5481820018187 - PAS DE DEFAUT CONSTATE SUR LE MICRO MOTEUR + PAM - CORDON IRREPARABLE A REMPLACER - EN ATTENTE RECEPTION EQUIPEMENT MH 15/04/2024 RENVOI SAV POURET - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 25/04/2024 RECEPTION DEVIS 310129 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 29/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS30/05/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR + FLEXIBLE REPARER SUIVANT BLN°794687 ET COMMANDE B2/1483184 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 30/05/2024 RECEPTION CORDON ET MICROMOTEUR - TESTE ET CONTROLE - MAD DU SERVICE OS06/08/2024 RENDU. |  |  | 2022-0629 | ASPIRATEUR A LIPOSUCCION | MAT 550 | NOUVAG AG | 9283U2204R | OS30/05/2024 RECEPTION D UN MICROMOTEUR + FLEXIBLE REPARER SUIVANT BLN°794687 ET COMMANDE B2/1483184 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000587 | POURET | [5 empty] | 2024-01-31
2022.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-02-09 | 224787 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | OPTIQUE ARTHRO 30° STORZ 28731 BWA SN 123E5N : LENTILLE CASSEE | ALTHEA FLOU |  |  | 2022-0586 | ENDOSCOPE RIGIDE | 28731BWA HOPKINS II | STORZ | 123E5M |  |  |  |  | 0 | CANTIN | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 04-231010 | ALTHEA FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-01-31
2022.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 224545 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | CABLE D'ALIMENTATION DE LA BALANCE DE PLASTIE HS. | FV LE 08.01.2023 >> REMPLACEMENT DU CHARGEUR SECTEUR. |  |  | 2022-0057 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342315 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-27
2022.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 224577 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MICROM : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 08.01.2024 >> RI 13604#1 DU 27.12.2023 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE" EN ATTENTE DEVIS DE REGULATION. FV LE 08.03.2024 >> PASD E RECEPTION DE DEVIS DE REGULATION. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-01-27 | 22879420
2022.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 224580 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PLUS. | OS09/01/2024 NEBULISEUR HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.01.2024 REMPLACEMENT NEBULISEUR |  |  | 2022-0467 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-51 | OS09/01/2024 NEBULISEUR HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-27
2022.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 224581 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PLUS. | OS09/01/2024 NEBULISEUR HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.01.2024 REMPLACEMENT NEBULISEUR |  |  | 2022-0465 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-49 | OS09/01/2024 NEBULISEUR HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-27
2022.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 224501 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DYSFONCTIONNEMENT ERREUR DE PROGRAMMATION PAS DE DISTINCTION ENTRE LE MODE PIEB ET MODE PCEA RISQUE D'ERREUR SURDOSAGE PATIENT | IF 11/01/2024 TEST DE FONCTIONNEMENT SUR LES DEUX MODE OK IF 15/01/2024 APPAREIL FONCTIONNEL ; MIS A DISPO DU SERVICE OS16/01/2024 RENDU. |  |  | 2022-0860 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 223811543011 | OS05/01/2024 POMPE PCEA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GAYEZ | 7066 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-26
2022.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 224412 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE CAPTE PAS LES BRUITS DU COEUR | SONDE HS + AFFICHAGE HS MIS EN REFORME |  |  | 2022-0892 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | SONICAID FD1 | TECHMED | FD1X110012422 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2024-01-25
2022.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 224382 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE 2022-0964 DE MR ATMANI A VENIR CHERCHER EN ERGO (PATIENT SORTI) MERCI | ML 03/01/24 RETOUR AL'ATELIER + MIS EN CHARGE ML 04/01/24 CHARGE TERMINER, NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 03/01/24 RETOUR AL'ATELIER |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-24
2022.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224376 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | POMPE HS | OS08/01/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/01/2024 REMPLACER PAR LE 2023-0671 - MIS AU REBUS |  |  | 2022-1088 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-53 | OS08/01/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HANUSSE | 7081 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-24
2022.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 224380 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECHEC TEST PROBLEME DE VALVE EXPIRATOIRE MALGRE LE CHANGEMENT | NH 16.01.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL OS22/01/2024 RENDU. |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 | OS22/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-24
2022.XLS | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 2024-01-17 | 224254 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CELLULE O2 A CHANGER MONNAL EN SALLE DE NAISSANCE | ECHANGE DE LA CELLULE O2 |  |  | 2022-0302 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16818 |  |  |  |  | 0 | JOLLY | 01 39 37 35 26 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-19
2022.XLS | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 224215 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | L'ETUVE S'EST ETEINTE AU COURS DES NUITS DU 26 AU 27 ET DU 27 AU 28 DEC. ERREUR 32 | HETTICHE : CODE ERREUR ET COUPURE ELECTRIQUE FV LE 28.12.2023 >> REPONSE PAR MAIL A LA CADRE SUR LES ERREURS QUI SONT INFORMATIVES. MAIL AUX ELECTRICIENS POUR CONNAITRE STATUS ELECTRIQUE DU RESEAU. EN ATTENTE DE RETOUR POUR CONTACT HETTICHE. FV LE 12.01.2024 >> HETTICHE DOIT ENVOYER L'ECRAN POUR CHANGEMENT DE CE DERNIER. VERSION SOFTWARE 1.07 CONTACT DE L'INTERVENTION : M. HUBERT FV LE 25.01.2024 >> REMPLACEMENT DU HMI ET PARAMETRAGE PAR TELEPHONE AVEC M. HUBERT. TEST DE FONCTIONNEMENT :OK EN ATTENTE DE RETOUR POUR RENVOIE DE LA PIECE FV LE 28.02.2024 >> ENVOIE DE LA CARTE IHM CLOTURE DU DOSSIER. | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2022-1007 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002233-11 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH | [5 empty] | 2024-01-18
2022.XLS | 2023-12-27 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 224155 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'APPAREIL EST DEFECTUEUX, POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP. MERCI D'AVANCE | RB27/12/2023 RECEPTION NEBULISEUR - %IS DANS LOCAL DEPOT. IF 08/01/2024 REMPLACER PAR LE 2023-0669 , A REFORMER |  |  | 2022-0273 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-48 |  |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-17
2022.XLS | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-01-11 | 224202 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE LIT EN CHAMBRE 25 A UN MORCEAU CASSE AU NIVEAU DU SOMMIER. J'ENVOIE LES PHOTOS A MR HACIB PAR MAIL. CORDIALEMENT | HILLE ROM : CALE MATELA FV LE 28.12.2023 >> COMMANDE ASSET DE 10 CALE MATELAS LL 29/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/01/2024 RECEPTION DE CALE MATELAS SUIVANT BLN°24567120 ET COMMANDE B3/1392241 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPORT A LA DEMANDE 4322) FV LE 11.01.2024 >> LIVRAISON CALE MATELAS. SORTI DU STOCK |  |  | 2022-0441 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323828 | OS10/01/2024 RECEPTION DE CALE MATELAS SUIVANT BLN°24567120 ET COMMANDE B3/1392241 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPORT A LA DEMANDE 4322) |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-17
2022.XLS | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 224117 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | TABLE NE DESCEND PLUS | RB0501/2023 DESCENDU AU BIOMED FV LE 09.01.2024 >> DEMANDE D'ACHAT EFFECTUEE (N° 4340) POUR MAINTIENS BUMPER FV LE 25.01.2024 >> REMPLACEMENT DU SUPPORT BUMPER. TABLE FONCTIONNELLE ET REMISE DANS LE SERVICE. |  |  | 2022-0698 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X221AA4400 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-16
2022.XLS | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 224095 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE SEALSAFE NE DELIVRE PAS LE FORMOL DU PREMIER COUP ET LORSQU'ON ARRIVE A CE QU'IL L'INJECTE APRES PLUSIEURS ESSAIS SUCCESSIFS, IL NE SOUDE PAS LE SAC. MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | MM FRANCE : DEFAUT FORMOL ET SOUDAGE FV LE 26.12.2023 >> INTERVENTION DE MM FRANCE LE 27.12.2023 POUR DIAGNOSTIC FV LE 08.01.2023 >> RI 14312 DU 27.12.2023 // BABIN FABRICE "REGLAGE DU SUPPORT DE BALANCE AFIN DE LAISSER UN ESPACE POUR QUE LA BARRE DE SOUDURE PUISSE FAIRE SON MOUVEMENT. TEST SUR PLUSIEURS SACS : OK TEST SUR PLUSIEURS SAC AVEC FORMOL: OK LANCEMENT D¿UN CYCLE DE NETTOYAGE POMPE: OK" |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | +33130754159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-01-12
2022.XLS | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 223877 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO NON REFERENCE HS | OS19/12/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.12.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0177 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43148654 | OS19/12/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-09
2022.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 223657 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR ATMANI MADJID CH 1207 FRE COMMANDE A GAUCHE LARGEUR 45 , LONGUEUR 40 | ML 14/12/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 14/12/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-01-04
2022.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 223485 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN SN : X94H89 EN FIN DE VIE URGENT OPTIM 7501 | OS14/12/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.12.2023 DA 4306 TRANSMISE 19/12/23 COMMANDE FAITE OS22/12/2023 RECEPTION D UNE PAM NEUVE SUIVANT BLN°6785599 ET COMMANDE B3/1385382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 22.12.2023 MIS EN REFORME ET REMPLACEMENT |  |  | 2022-0515 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | X94H89109 | OS14/12/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/12/2023 RECEPTION D UNE PAM NEUVE SUIVANT BLN°6785599 ET COMMANDE B3/1385382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-02
2022.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2024-01-19 | 223494 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ALCOTEST NOTE AVERTISSEMENT J-1 POUR CALIBRATION. SVP MERCI | RB13/12/2023 DEMANDE DRAGER PAR MAIL POUR UN ENVOIE SAV + DEMANDE DE PRET - ENVOIE SAV - PAS DE PRET POUR ETYLOTEST RB05/01/2023 RELANCE DRAGER PAR MAIL RB09/01/2024 RECEPTION DEVIS DRAGER - EN ATTENTE DE VALIDATION DEVIS LL 09/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB17/01/2024 RELANCE DRAGER PAR MAIL OS19/01/2024 RECEPTION D UN ETHYLOTEST REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° FO2130396 ET COMMANDE B2/1411857 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR RESTITUTION. MH 19/01/2024 RECEPTION ETHYLOTEST - REVISION + CONTROLE + CALIBRATION MAJ 2.5.1 - CONFORME ET FONCITONNEL - MAD DU SERVICE | MED |  | 2022-1092 | ETHYLOTEST | ALCOTEST 7000 | DRAGER | ARRN-0006 | OS19/01/2024 RECEPTION D UN ETHYLOTEST REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° FO2130396 ET COMMANDE B2/1411857 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR RESTITUTION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001447 | [6 empty] | 2024-01-02
2022.XLS | 2023-12-09 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 223377 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | POMPE PRESENTE EN PEDIATRIE MESSAGE REMPLACER BATTERIE MERCI | ICU MEDICAL : DEFAUT REMPLACEMENT BATTERIE OU POMPE MH 11/01/2024 RENVOI SAV POUR MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/01/2024 RECEPTION DEVIS 503011 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 19/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS05/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85688491 ET COMMANDE B2/1434451 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 02/05/2024 RECEPTION PP - BATTERIE + CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS12/02/2024 RENDU. |  |  | 2022-0511 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431139 | OS11/12/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85688491 ET COMMANDE B2/1434451 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | ALVES | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-12-30
2022.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 223364 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BON POUR UNE BATTERIE DE VIDEOLARYNGOSCOPE MC GRATH. MERCI | RB11/12/2023 CHANGEMENT DE LA BATTERIE MC GRATH - MIS DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0556 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 126974 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-29
2022.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-28 | 223339 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | VIS PAPILLON DE SERRAGE PLATEAU STERIS CASSEE. | RB28/12/2023 NOUVELLE VIS PAPILLON PRESENTE SUR LE CHARIOT - CONFORMET ET FONCTIONNEL |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 | OS11/12/2023 VIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-29
2022.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-29 | 223337 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PLATEAU STERIS BASULE VERS L'AVANT DEPUIS PLUSIEURS JOURS. DEMANDE URGENTE PLATEAU DISPO DEVANT LES VESTIAIRES HOMME AU BLOC BFE | RB08/12/2023 PLATEAU QUI S'INCLINE TOUT SEUL VERS LE BAS PETIT A PETIT - OBLIGER DE LE REMETTRE A 0 A CHAQUE FOIS - APPEL STERIS POUR INTERVENTION (SOUS GARANTIE) - REMISE EN SERVICE DE LA TABLE LA PANNE N'EST PAS BLOQUANTE - CONFIRMER AVEC STERIS ET LE SERVICE - REMETTRE LE ERASED OU RERGLER LA TABLE LORSQUE LE PB SURVIENT - EN ATTENTE DE RAPPEL STERIS RB14/12/2023 EN ATTENTE DE RECEPTION PIECE STERIS - POUR INTERVENTION STERIS (SOUS GARANTIE) MH 22/12/2023 RECEPTION DE LA PIECE - INTTVENTION STERIS PREVU POUR LE MERCREDI 27 - EN ATTENTE RECEPTION RI RB27/12/2023 PASSAGE DU TECH STERIS CHANGEMENT DE LA PIECE RECU DE STERIS - LE DEFAUT NE PEUT PAS ETRE CONSTATER - EN ATTENTE DE RETOUR DU SERVICE SI IL RECONSTATE DE LE DEFAUT - MIS EN SERVICE MH 29/12/2023 RECEPTION RI - PAS DE DEFAUT CONSTATE - TOUT DE MEME REMPLACEMENT DU BLOC HYDRAULIQUE COLONNE - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2023-12-29
2022.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 223324 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MONITO QUI FONCTIONNE POUR CAPTEUR US ET TOCO. EN REVANCHE, IMPOSSIBLE DE PRENDRE UNE TA (CABLE NON RECONNU, PLUSIEURS CABLES TESTES) | RB08/12/2023 RECEPTION DU MONITEUR FOETAL (MIS SUR MON ETAGERE) RB11/12/2023 APPAREIL SOUS GARANTIE - APPEL PHILIPS - NUMERO DE DOSSIER 012276866 RB14/12/2023 RECEPTION PIECE POMPE (SUR MON BUREAU) - RB17/01/2024 RE TEST DE L'EQUIPEMENT - LA PNI SE PEND CORRECTEMENT - FONCTIONNELLE ET CONFORME MH 24/01/2024 RENDU |  |  | 2022-0903 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | AVALON FM 50 | PHILIPS | DE66119704 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2023-12-29
2022.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 223208 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE TUYAU DU MISTRAL EST ARRACHE MERCI | OS06/12/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB07/12/2023 REMPLACEMENT DU TUYAUX - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0836 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 220542966 | OS06/12/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-27
2022.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 223214 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | POUVEZ VOUS COMMANDER UNE BATTERIE POUR LE MCGRATH | RB06/12/2023 BATTERIE CHANGER - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0487 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 124278 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-27
2022.XLS | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 223106 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE BOUTON-PRESSION DE CE CABLE DE PCEA NE FONCTIONNE PLUS. MERCI PAR AVANCE DE CE QUE VOUS FEREZ. | OS06/12/2023 POIRE A COMMANDER. RB07/12/2023 POIRE MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0705 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 222040754020 | OS06/12/2023 POIRE A COMMANDER. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-26
2022.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 2024-01-29 | 223097 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BATTERIE POMPE DEFECTUEUSE | OS12/12/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.12.2023 ENVOI SAV NH 04.01.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 05/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°85514475 ET COMMANDE B2/1400501 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS MH 29/01/2024 RECEPTION POMPE REPARE - BATTERIE REMPLACER + FLUIDE SHIELD + SERVICE - CONFORME ET FONCTIONELLE - MAD DU SERVICE OS12/02/2024 RENDU. |  |  | 2022-0513 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42431066 | OS12/12/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°85514475 ET COMMANDE B2/1400501 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | ALVES | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-12-23
2022.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222908 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. INVERSION DES BOUTONS MICROMETRIQUES. MICROSCOPE CONFORME. " |  |  | 2022-0259 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48875 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2022.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222911 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME" |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2022.XLS | 2023-11-26 | 2023-12-15 | 2024-03-07 | 222643 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BOUCHON DE DESINFECTION A CHANGER CAR N'EST PLUS PERMEABLE ET CREER DES FUITES DONC DESINFECTION IMPOSSIBLE. MERCI D'EN COMMANDER UN REF 900PT601 | NH 15.12.2023 DA 4311 TRANSMISE NH 07.03.2024 KIT DESINFECTION A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0080 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 201210227136 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-16
2022.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 222448 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | DEMANDE URGENTE MERCI DE RESSERRER LES 2 JAMBIERES DE CE PLATEAU. | RB22/11/2023 RESSERAGE DES JAMBIERE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-13
2022.XLS | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 222346 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE NE DÉLIVRE PAS DE FORMOLE, SAV CONTACTE AU 0478349303 TECHNICIEN NON DISPONIBLE DOIVENT RAPPELER LE BLOC CET APRES MIDI, TICKET OUVERT PAR LA SOCIETE N°13564. | RB20/11/2023 REALISATION DES TEST PAR LES INFIRMIERE AVEC PRESTAIRE AU TELEPHONE - TOUJOURS PAS FONCTIONNEL - PASSAGE DU PRESTATAIRE PREVU POUR LE 21/11/2023 RB21/11/2023 PASSAGE DU TECH - APPAREIL FONCTIONNEL - EN ATTENTE DE RI FV LE 21.11.2023 >> RI 13564 DU 21.11.2023 // GARCIA ADRIE "ENVOIE D¿AIR DANS LE CIRCUIT DE FORMOL POUR DEBOUCHER LE CIRCUIT. TEST DE FONCTIONNEMENT AVEC CYCLE FORMOL OK. MAINTENANCE A PREVOIR. APPAREIL QUI A AU MOINS 1 AN." |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-12-09
2022.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-12-13 | 222242 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIRE, NE FONCTIONNE PLUS SN : 21J0001 OPTIM : 7431 | OS17/11/2023 MICROMOTEIR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.11.2023 ENVOI SAV NH 29.11.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 04/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS13/12/2023 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°14476-1223 ET COMMANDE B2/1381417 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 13.12.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ROULEMENTS ROTOR + JOINTS => NETTOYAGE ET LUBRIFICATION => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS15/12/2023 RENDU. |  |  | 2022-0053 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21J0001 | OS17/11/2023 MICROMOTEIR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/12/2023 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°14476-1223 ET COMMANDE B2/1381417 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-12-07
2022.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 222237 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE CABLE DU BIS NE FONCTIONNE PAS | IF 16/11/2023 REMPLACER LE CABLE OS17/11/2023 RENDU. |  |  | 2022-0271 | MODULE INTERFACE BIS | BIS LOC 2 CHANNEL | COVIDIEN | B245054 | OS17/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-07
2022.XLS | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 222259 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BATTERIE REFERENCE GA666 NE CHARGE PLUS( POUR DERMATOME) URGENT | NH 11.12.2023 ENVOI SAV NH 16.01.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 19/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/02/2024 RECEPTION D UNE BATTERIE POUR DERMATOME SUIVANT BLN° 175790983 ET COMMANDE B2/1434459 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.02.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PACK BATTERIE => DM FONCTIONNEL OS12/02/2024 RENDU. |  |  | 2022-0572 | DERMATOME | AESCULAP ACCULAN 4 | BBRAUN | 001312 | OS09/02/2024 RECEPTION D UNE BATTERIE POUR DERMATOME SUIVANT BLN° 175790983 ET COMMANDE B2/1434459 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004527 | BBRAUN MED.DIV.CHIRURGICALE | [5 empty] | 2023-12-07
2022.XLS | 2023-11-15 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 222199 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> DEMANDE DEVIS ET DATE D'INTERVENTION POUR DECRET 2008 LE 17/01/2024 INTERVENTION SOCIETE ODIL. N° DE RAPORT V-24-010-10 |  |  | 2022-0353 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5806-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-12-06
2022.XLS | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2024-01-03 | 221907 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE MINDRAY NE FONCTIONNE PLUS POUR PRENDRE UNE SATURATION IL SONNE ET C'EST NOTER ERREUR MODULE SPO2 ET J'AI ESSAYER DE CHANGER L'EMBOUT MAIS CA CHANGE RIEN POUVEZ-VOUS LE REPARER S'IL VOUS PLAIT MERCI ET BONNE JOURNEE | OS09/11/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB15/11/2023 PROBLEME POMPE - PROBLEME LORS DE LA PRISE DE LA TENSION - ENVOIE SAV (SOUS GARANTIE) OS03/01/2024 RECEPTION D UN MONITEUR VS8 REPARER DANS LE CADRE DE LA GARANTIE SUIVANT BLN°35985 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB03/01/2024 PAS DEFAUT CONSTATE PAR LE CONTRUCTEUR - MIS A DISPO DU SERVICE OS05/01/2024 RENDU. |  |  | 2022-0796 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003005 | OS09/11/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/01/2024 RECEPTION D UN MONITEUR VS8 REPARER DANS LE CADRE DE LA GARANTIE SUIVANT BLN°35985 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CLERGE | 4305 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-11-30
2022.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2024-03-29 | 221630 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | NE FONCTIONNE PLUS | OS03/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.11.2023 ENVOI SAV FV LE 29.12.2023 >> DEVIS 303620 DU 28.12.2023 "REPARATION DE DEUX CAPTEUR AVALON" MONTANT 900€ TRANSMIS POUR DA LL 29/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/03/2024 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°40425 ET COMMANDE B2/1391565 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 29.03.2024 >> RECEPTION DEUX CAPTEUS REPARES. MISE A DISPOSITION DU SERVICE. OS04/04/2024 RENDU. |  |  | 2022-0120 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43225950 | OS03/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/03/2024 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°40425 ET COMMANDE B2/1391565 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS04/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-11-23
2022.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 221670 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PESON NE FONCTIONNE PLUS. IMPOSSIBLE PESER PATIENT | AB 03/11/2023 PILES A REMPLACER REMISE EN PLACE DU PESON D'ORIGINE |  |  | 2022-0887 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724561 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-23
2022.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 221590 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | SC : SONDE DESCENDUE AU BIOMEDICAL PAR LE DR GELEE SUITE A CASSE (PASSAGE SOUS LES ROUES CHARIOT) | GEMS : ECRASEMENT DU CABLE DE SONDE OS31/10/2023 SONDE CASSEE DEPOSE SUR LE BUREAU DE FV. FV LE 31.10.2023 >> ENVOIE MAIL A PRS POUR PRISE EN CHARGE DE LA SONDE ET DEMANDE DE PRET. MAJ >> OUVERTURE D'UN DOSSIER AUPRES DE GEMS POUR ECHANGE DE LA SONDE (DOSSIER 09763526) SC 03/11/2023 RECEPTION DE LA SONDE DE REMPLACEMENT, SN 1277683WX7 DEPOSEE DANS BUREAU FV |  |  | 2022-0430 | SONDE ECHOGRAPHIE | 3SC-RS | GENERAL ELECTRIC | 1134005WX6 | OS31/10/2023 SONDE CASSEE DEPOSE SUR LE BUREAU DE FV. | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 | DR BRUNO GELEE | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-11-21 | 878835
2022.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 228764 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-11-17 | 4561236
2022.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 228765 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-11-17 | 4561236
2022.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 221477 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, FRE PRETE A MME SOULLIER + CHARGEUR A RECUPERER EN ERGO FR NETTOYE PAS DE COUSSIN (MFR ?) MERCI CAROLINE | ML 30/10/23 RETOUR A L'ATELIER ML 07/11/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 09/11/23 CHARGE TERMINER, FAUTEUIL TESTER ET MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 30/10/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | RIVET | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-17
2022.XLS | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-11-23 | 221257 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE OLYMPUS 12° CASSEE SN: 810396 OPTIM : 7391. | RB26/10/2023 OPTIQUE CASSE - OPTIM 7391 - ENVOIE SAV MH 23/11/2023 RECEPTION OPTIQUE OES ELITE HD 4MM 12° - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE NH 28.11.2023 RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2022-0148 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810396 | LL 26/10/2023 RECEPTION MATERIEL - TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-11-14
2022.XLS | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 221113 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 20.10.2023 4 BATTERIES INSTALLEES DANS MONITEURS SALLES NEONAT QUI NE SONT PAS SUR PRISE ONDULEES; |  |  | 2022-1032 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 500 | PHILIPS | DE7580B1TE |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-10 | 824155
2022.XLS | 2023-10-19 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 221029 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 12° SN 810398 FLOU OPTIM 7370 URGENT | OLYMPUYS : IMAGE FLOU MH 20/10/2023 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE VALIDATION DA OS09/11/2023 RECEPTION D UBE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75946117 COLIS EN BON ETAT ATTENTION DEUX INTERV OUVERTE POUR LA MM OPTIQUE TRANSMIS . MH 13/11/2023 RECEPTION OPTIQUE REPARE - REMIS EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE - GARATIE 6 MOIS - MAD DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2022-0147 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 831012 | OS09/11/2023 RECEPTION D UBE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75946117 COLIS EN BON ETAT ATTENTION DEUX INTERV OUVERTE POUR LA MM OPTIQUE TRANSMIS . OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-11-09
2022.XLS | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 220990 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE SUR FILTRE BLANC A L'ARRIERE DU LAVEUR IDEM POUR SECOND LAVEUR : 2022-0554 | MH : FUITE AU NIVEAU DU FILTRE BLANC MH 18/10/2023 JOINT DESERRE - SERRAGE DU JOINT - FONCTIONNEL |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 | JOLLY | 01 39 37 15 91 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-11-08
2022.XLS | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221000 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE RESSERER LA GRANDE COUPOLE DE CE SCIALYTIQUE QUI NE TIENT PAS DANS CERTAINE POSITION, EN SALLE 3 AU BLOC BFE, LA SALLE SERA DISPONIBLE LE LUNDI 23/10 TOUTE LA JOURNEE. | LL 19/10/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 23/10/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE , REGLAGE DE LA COUPOLE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2022-0979 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616036 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-08
2022.XLS | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 220789 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DOPPLER DEFECTUEUX, INUTILISABLE, SCHEMA INDIQUE UNE CROIX ROUGE SUR LA SONDE. | TECHMED: DEFAUT NE RECONNAIT PAS LA SONDE OS16/10/2023 DOPPLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 20/10/2023 RENVOI SAV DOPPLER SOUS GARANTI 3 ANS + 1 SPNDE - EN ATTENTE DE PLUS D'INFOS NH 23.10.2023 PAS DE POSSIBILITE D'OBTENIR UN PRET IF 30/10/2023 RELANCE SAV IF 03/11/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR SIGNATURE MH 10/11/2023 RELANCE FFECTUE - LIVRAISON PREVU POUR LE 13/11/2023 OS20/11/2023 RECEPTION D UN DOPPLER REPARER SUIVANT BLN°30015765 ET COMMANDE B2/1374850 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 20/11/2023 RECEPTION DOPLER + NVELLE SONDE VP8XS - TEST ET CONTROLE OK - CONFORME ET FONCTIONNEL RB22/11/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0423 | DOPPLER BI-DIRECTIONNEL | DMX | HUNTLEIGH | 21772A602272021 | OS16/10/2023 DOPPLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/11/2023 RECEPTION D UN DOPPLER REPARER SUIVANT BLN°30015765 ET COMMANDE B2/1374850 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009892 | TECHMED | [5 empty] | 2023-11-04
2022.XLS | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2024-02-29 | 220687 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CAPTEUR TOCO HS | OS13/10/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 24/10/2023 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS NH 09.11.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 10/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR SIGNATURE OS29/02/2024 RECEPTION DUN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°38987 ET COMMANDE B2/1375789 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/03/2024 RENDU. |  |  | 2022-0119 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43225962 | OS13/10/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/02/2024 RECEPTION DUN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°38987 ET COMMANDE B2/1375789 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-11-03
2022.XLS | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 220689 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | TIRE LAIT NE FONCTIONNE PAS, INDIQUE : PAS DE CARTE. MERCI ! | OS13/10/2023 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 19.10.2023 >> AJOUT D'UNE CARTE DANS LE TIRE LAIT. EQUIPEMENT FONCTIONNEL. OS10/11/2023 RENDU. |  |  | 2022-0948 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 2010007 | OS13/10/2023 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-03
2022.XLS | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 220716 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DIFFICULTES POUR LE REGLAGE DU SCIALYTIQUE, LE CHIRURGIEN SE PLEIN DE NE PAS VOIR SUFFISAMMENT LE SITE OPERATOIRE. DEMANDE D'INTERVENTION DEMANDE AFIN DE VOIR SI IL N'Y A PAS D¿ANOMALIE. | IF 13/10/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE => SCIALYTIQUE BIEN , PROBLME D'UTISATION DU SERVICE , A VOIR AVEC LA SOCIETE POUR UNE PETITE FORMATION . |  |  | 2022-0929 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616024 |  | 22-656 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-03
2022.XLS | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 220471 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO PHILIPS NON REFERENCE : REVETEMENT DU CAPTEUR HS | NH 12.10.2023 CAPTEUR TOCO CASSE => REMPLACEMENT |  |  | 2022-1077 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01803040 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-28
2022.XLS | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-25 | 220472 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO : GRESILLE, DIFFICILE D'ENTENDRE LE FœTUS ET TRACE INCOMPLET | NH 25.10.2023 CAPTEUR A REMPLACER |  |  | 2022-0183 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A8318 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-28
2022.XLS | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 220404 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE BATTERIE EST H.S MERCI DE LA CHANGER | MH : DEAUT BATTERIE MH 16/10/2023 REMPLACEMENT BATTERIE - FONCTIONNEL |  |  | 2022-0487 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 124278 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-27
2022.XLS | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2024-01-26 | 220415 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL TOMBE DANS L'URINE | AB 06/10/2023 RETOUR A L'ATELIER NETTOYAGE ET DESINFECTION DEMONTAGE DE L'APPAREIL NETTOYAGE INTERNE REMONTAGE NE S'ALLUME PAS AB 20/10/2023 ENVOI A LA SOCIETE AB 04/01/2024 RELANCE PAR MAIL POUR DEVIS AB+PC 09/01/2024 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 09/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 25/01/2024 EN ATTENTE RI - MAIL SOCIETE PC 26/01/2024 RI OK REMPLACEMENT CARTE NUMERIQUE SUITE INONDATION |  |  | 2022-0694 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW | MICROPORT CRM | SJ2204109A |  |  |  |  | 0 | ZELHIA |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-003643 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2023-10-27 | 36012142
2022.XLS | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 220316 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA CAMERA DU POSTE 1 EEG S ALLUME MAIS SUR UN ECRAN NOIR. LE POSTE N 'EST DONC PAS FONCTIONNEL CE JOUR. DE PLUS, LA RESPIRATION NE FONCTIONNE PLUS NON PLUS DEPUIS PASSAGE DE NATUS HIER | LL 05/10/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 09.10.2023 >> TELEMAINTENANCE PAR M. LAD DE NATUS. RESOLUTION DES PROBLEMES LIES A LA CAMERA. EN ATTENTE DE RAPPORT POUR ALIMENTER LE RSQM |  |  | 2022-0450 | CAMERA | M5525-E | AXIS | IPECHDVEM001124 |  |  |  |  | 0 | LELIEVRE | 7118 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-10-26
2022.XLS | 2023-10-03 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 220190 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE RECHAUFFEUR SE MET EN ERREUR. VOYANT REPARATION ALLUME. DE PLUS LE TUYAU EST ABIME A PLUSIEURS ENDROITS. MERCI | LL 04/10/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE RB08/12/2023 CHANGEMENT DU TUYAUX - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0839 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 220542960 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-24
2022.XLS | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 220206 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | POUR UN ESSAI POUR MME SOULLIER, CHAMBRE 48, IL ME FAUDRAIT LE FRE TDX 2022-0964, COMMANDE A GAUCHE, SANS COUSSIN A DEPOSER EN ERGO MERCI D'AVANCE CARO | ML 04/10/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 04/10/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | RIVET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-10-24
2022.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 220162 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS + IL MANQUE LE CACHE. POUVEZ-VOUS LE REPARER SVP ? MERCI D'AVANCE | RB16/10/2023 RECEPTION NEBULISEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT IF17/10/2023 NEBULISEUR A HS , A REMPLACER PAR UN NEUF , A REFORMER , REMPLACER PAR LE 2023-0523 |  |  | 2022-0051 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-45 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-21
2022.XLS | 2023-10-02 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 220159 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'APPAREIL EMET UN BRUIT LORS DU DEMARRAGE + LA FONCTION NEBULISEUR EST DYSFONCTIONNELLE POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? MERCI D'AVANCE | RB16/10/2023 RECEPTION NEBULISEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB23/11/2023 REFORME REMPLACE PAR LE 2023-0670 |  |  | 2022-0061 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-46 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-21
2022.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 220161 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | L'APPAREIL EMET UN BRUIT LORS DU DEMARRAGE + LA FONCTION NEBULISEUR EST DYSFONCTIONNELLE POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? MERCI D'AVANCE | LL 03/10/2023 DOUBLON INTER - SUPPRIMEE |  |  | 2022-0061 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-46 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-21
2022.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 220109 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE A FAIRE | AB 02/10/2023 ENVOI A LA SOCIETE AB 11/10/2023 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL AB 03/11/2023 RETOUR SAV VP OK |  |  | 2022-0890 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1175 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-10-21 | 36012142
2022.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 220107 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE A FAIRE | AB 02/09/2023 ENVOI A LA SOCIETE AB 11/10/2023 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL AB 03/11/2023 RETOUR SAV VP OK |  |  | 2022-0888 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1136 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-10-21 | 36012142
2022.XLS | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 220047 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CHANGEMENT DU FILTRE D'ARRIVE D'EAU + CHAGEMENT DU FILTRE A CHARBON + CHANGEMENT DES DEUX TETES DE POMPE. |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-10-20 | 4561236
2022.XLS | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 220049 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 348 LE LIT NE FONCTIONNE PAS (PEUT ETRE EST CE LA TELECOMMANDE) | ML 2/10/23 FILE DE LA TELECOMMANDE QUI ETAIT MAL EMBOITER, CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2022-0870 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0010 | ML 2/10/23 FILE DE LA TELECOMMANDE QUI ETAIT MAL EMBOITER, CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | DEMONGEOT | 678027 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-20
2022.XLS | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 220086 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, DEPUIS UNE SEMAINE, NOUS RENCONTRONS UN DYSFONCTIONNEMENT SUR L'APPAREIL D'ACQUISITION D'EMG NATUS. LORS DES STIMULATIONS SENSITIVES REPETITIVES, LES STIMULATIONS S'ARRETENT ET ON ENTEND UN CLIQUETIS AU NIVEAU DU PC, CECI MALGRE L'ARRET DE L'APP | NATUS : DEFAUT SUR EMG FV LE 10.10.2023 >> INTERVENTION DE M. LAD LORS DE SA VENUR LE 03.10.2023 "REMPLACEMENT DES CABLES ETHERNET PERMETTANT LA CONNEXION A LA CARTE PUISSANCE. REGLAGE DU BRAS SUPPORT." CLOTURE DU TICKET A L'ISSU DE L'INTERVENTION | C280 |  | 2022-0852 | ELECTROMYOGRAPHE | KEY POINT G4 | NATUS FRANCE | 31303 |  | 668 | EMG |  | 0 | LENERAND | 71 18 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-10-20
2022.XLS | 2023-09-28 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 220007 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 30° 10MM SN 804329 NON FONCTIONNEL OPTIM 7332 | OLYMPUS : HS OS29/09/2023 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. MH 20/10/2023 RENVOPI SAV POUR MC - EN ATTENTE DEVIS OS09/11/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75946656 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 13/11/2023 RECEPTION OTPIQUE REPARE - TUBE EXTERNE REMIS EN ETAT - GARANTIE 6 MOIS - MAD DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2022-0261 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804329 | OS29/09/2023 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. OS09/11/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75946656 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-10-19
2022.XLS | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 219909 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | I2A : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 26.09.2023 >> RI 23I842 DU 26.09.2023 // DESEILLE CEDRIC "NETTOYAGE DES CHARBONS OK. NETTOYAGE DU DISQUE OK. NETTOYAGE DES RACKS OK. VERIFICATION DES VENTILATEURS OK. GRAISSAGE DES AXES OK. GRAISSAGE ET VERIFICATIONS DES SUPPORT DE PORTES. NETTOYAGE ET CONTROLE DE LA TABLE OK. VERIFICATION ET GRAISSAGE DU BRAS OK. VERIFICATION UC OK. AJUSTEMENT DU DRAPEAU POUR LA POSITION F4 PASSAGE DE PLUSIEURS BOITES OK. PASSAGE DES CONTROLE DE QUALITE OK. TEST OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK." |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-10-17 | 22879420
2022.XLS | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 219907 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | I2A : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 26.09.2023 >> RI 23I843 DU 26.09.2023 // DESEILLE CEDRIC "NETTOYAGE DES CHARBONS OK. NETTOYAGE DU DISQUE OK. NETTOYAGE DES RACKS OK. VERIFICATION DES VENTILATEURS OK. GRAISSAGE DES AXES OK. GRAISSAGE ET VERIFICATIONS DES SUPPORT DE PORTES. NETTOYAGE ET CONTROLE DE LA TABLE OK. VERIFICATION ET GRAISSAGE DU BRAS OK. VERIFICATION UC OK. PASSAGE DE PLUSIEURS BOITES OK. PASSAGE DES CONTROLE DE QUALITE OK. TEST OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK." |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-10-17 | 22879420
2022.XLS | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 219675 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT NE MONTE PAS. | ML 21/09/23 FILE DE LA TELECOMMANDE SECTIONNER, TELECOMMANDE REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2022-0114 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021025835-0009 | ML 21/09/23 FILE DE LA TELECOMMANDE SECTIONNER, TELECOMMANDE REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | DEMONGEOT | 678028 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-12
2022.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219493 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2022-0641 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25793 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-07 | 824155
2022.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219494 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-07 | 824155
2022.XLS | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 219414 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FRE DE MADAME SOW A VENIR CHERCHER EN ERGO. 2022-1090 | ML 15/09/23 RETOUR A L'ATELIER ML 18/09/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 19/09/23 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 15/09/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4483 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-06
2022.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 219351 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/09/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 07/09=> DM CONFORME |  |  | 2022-0413 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616005 |  | 22-658 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001058 | GETINGE | [5 empty] | 2023-10-05 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-12-08 | 219353 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + MAJ + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2022-0640 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25790 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-05 | 824155
2022.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 219348 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/09/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 05/09 , DM CONFORME |  |  | 2022-0409 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | ARD56924003-616001 |  | 22-656 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2023-10-05 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 219349 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/09/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 05/09=> DM CONFORME |  |  | 2022-0411 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | ARD569242903-616002 |  | 22-657 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001058 | GETINGE | [5 empty] | 2023-10-05 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 219346 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/09/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 05/09=> DM CONFORME |  |  | 2022-0410 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616003 |  | 22-657 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2023-10-05 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 219320 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/09/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER , RI => DM CONFORME |  |  | 2022-0539 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164214 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-10-04 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 219336 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/09/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 21/08/2023 |  |  | 2022-0536 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164211 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-10-04 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 219340 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO NE FONCTIONNE PLUS | OS15/09/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 24.10.2023 CAPTEUR HS A REMPLACER |  |  | 2022-0185 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01875151 | OS15/09/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-04
2022.XLS | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-02-26 | 219341 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME D ALIMENTATION PENDANT EXAMEN LORS DE LA MOBILISATION DE LA PPAREIL. PROBLEME CABLE A L ARRIERE QUI SE DESADAPTE. MERCI DE VENIR VOIR SI POSSIBILITE DE FAIRE QUELQUE CHOSE POUR QUE CA NE RECOMMENCE PAS | IF 14/09/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE OS26/02/2024 RECEPTION D UN CORDON NEUF SUIVANT BLN°22402181 ET COMMANDE B3/1460834 COLIS EN BON ETAT TRANSMI AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4379) NH 26.02.2024 A DISPO DU SERVICE OS01/03/2024 RENDU. |  |  | 2022-0852 | ELECTROMYOGRAPHE | KEY POINT G4 | NATUS FRANCE | 31303 | OS26/02/2024 RECEPTION D UN CORDON NEUF SUIVANT BLN°22402181 ET COMMANDE B3/1460834 COLIS EN BON ETAT TRANSMI AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4379) OS01/03/2024 RENDU. | 668 | EMG |  | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-04
2022.XLS | 2023-09-12 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 219240 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN ETHICON SN X94H89 EN FIN DE VIE OPTIM 7299 | OS12/09/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.11.2023 PAM DEJA REMPLACE => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0460 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | X94H89118 | OS12/09/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-03
2022.XLS | 2023-09-08 | 2023-10-10 | 2025-05-09 | 219137 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE RECHAUFFEUR NE CHAUFFE PAS T° INDIQUE 38° | OS11/09/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.10.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 16/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/04/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT REPARER SUIVANT BLN°60404020 ET COMMANDE B2/1370508 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 15.04.2024 RECEPTION RI => TEST ET CONTROLESOK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE RB15/04/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0711 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2204003 | OS11/09/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/04/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT REPARER SUIVANT BLN°60404020 ET COMMANDE B2/1370508 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | COHENDET | 4776 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-29
2022.XLS | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2024-01-05 | 219053 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBLEME AVEC LE COUPE-BAGUE ELECTRIQUE,S¿ARRETE SANS CESSE PENDANT QU IL FONCTIONNE. SVP MERCI | NH 08.09.2023 A VOIR AVEC LE SERVICE CAR COUPE BAGUE DANS VALISE EST 2014.302 NH 05.01.2023 VU AVEC LE SERVICE COUPE BAGUE RETROUVE |  |  | 2022-0464 | COUPE-BAGUE ELECTRIQUE | GEM-MOONEY | SILVERT MEDICAL | 11139 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-28
2022.XLS | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 219052 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE MICROSCOPE D'IMMUNOFLUORESCENCE NE S'ALLUME PAS. JE VOUS REMERCIE D'AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. | IF 07/09/2023 APPEL LE SAV GEO MICRO SERVICE , APPAREIL ENCORE SOUS GARANTIE , VOIR AVEC OLYMPUS MR HARDY DEMAIN AU 6-77-59-87-14 IF 08/07/09/2023 RETOUR DANS LE SERVICE => APPAREIL FONCTIONNE AU NOUVEAU SANS RIEN FAIRE , APPEL MR HARDY POUR VERIFIER LE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 | COSMA | 4593 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-28
2022.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-24 | 218780 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/09/2023 DEVIS CQE 2EME VISITE 2023 , DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 25/09/2023 DEVIS SUITE ANNULATION DU 25/09 , DA TRANSMISE LL 29/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/11/2023 RECEPTION RAPPORT CQE EFFECTUER LE 20/11/2023 |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-09-22 | 22766809
2022.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 218782 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/09/223 STOP URGENCE ACTIVE , EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EN ALLEMAGNE, NOUS AVONS DECIDE DE REMPLACER LE MICROSWITCH POUR LA ROTATION TUBE.¦LE REMPLACEMENT DE CETTE PIECE A FINALEMENT RESOLU LE PROBLEME. NOUS N¿AVONS PLUS DES MESSAGES D¿ERREUR LORS DU MOUVEMENT ROTATION TUBE.¦SYSTEME TESTE ET OPERATIONNEL. |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-09-22 | 22766809
2022.XLS | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 218667 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE FAITE SUITE A L'INTERVENTION N° 216405 |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS | [5 empty] | 2023-09-20 | 4561236
2022.XLS | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 218546 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | ALARME "CARTE SD". L'ETUVE NE S'INITIALISE PAS. | HETTICH : DEFAUT CARTE SD FV LE 28.08.2023 >> OUVERTURE D'UN APPEL A HETTICH EN ATTENTE RECEPTION NOUVELLE CARTE SD POUR INSTALLATION DANS ETUVE FV LE 12.08.2023 >> RELANCE PAR MAIL. CARTE SD EN COURT DE LIVRAISON. SERA INSTALLE PAR M. DUHAMEL. FV LE 20.09.2023 >> RI INCONNU DU 18.09.2023 // R DUHAMEL "REMPLACEMENT DE LA CARTE SD DEFECTUEUSE (E4080)" |  |  | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | O | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH | [5 empty] | 2023-09-16
2022.XLS | 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2023-12-19 | 218173 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, DEPUIS CE MATIN PAS DE POSSIBILITE D'ENREGISTREMENT DE LA VIDEO SUR LE POSTE ACQUISITION N°3 MALGRE LA VERIFICATION DES CABLES ET LA REINITIALISTION DE L'APPAREIL MERCI | NATUS : DEFAUT AQUISITION LL 17/08/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 29.08.2023 >> SUITE INTERVENTION DE NATUS EN DATE DU 21/08/2023, AQUISITION POSSIBLE. |  |  | 2022-0447 | PANEL PC EEG | OPTIPLEX 7480 | DELL | HKYSWP3 |  | 661 | EEG-3 |  | 0 | LENERAND | 71 18 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-09-07
2022.XLS | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 218145 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE A FAIRE | AB 17/08/2023 ENVOI SOCIETE CE JOUR AB 24/08/2023 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 28/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 18/09/2023 RETOUR SAV POUR VISITE PERIODIQUE |  |  | 2022-0889 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1124 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-09-07 | 36012142
2022.XLS | 2023-08-17 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 218150 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE CABLE DE LA PCEA EST ARRACHE. MERCI | OS18/08/2023 POMPE ET POIRE HS SANS BOITIER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB23/08/2023 REMPLACEMENT CABLE PAR UN NEUF - MIS A DISPO DU SERVICE OS29/08/2023 RENDU |  |  | 2022-0615 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 222911187049 | OS18/08/2023 POMPE ET POIRE HS SANS BOITIER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/08/2023 RENDU |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-07
2022.XLS | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 218072 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° REF : WA2T412A, SN : 810394 CASSE, OPTIM : 7254 COMPO D'ORIGINE : 40522. | OS17/08/2023 OPTIQUE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 17/08/2023 OPTIQUE 12° - 4MM CASSEE - ENVOI POUR REPARATION - BENEFICIE D'UN PACK TOUS RISQUES 5 ANS OS30/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75832799 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 30/08/2023 RECEPTION OPTIQUE REPARE SOUS GARANTIE , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/09/2023 RENDU. |  |  | 2022-0146 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810394 | OS17/08/2023 OPTIQUE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75832799 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-09-02
2022.XLS | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 218075 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN ULTRACISION ETHICON HARMONIC SN 94976091 NE FONCTIONNE PAS.OPTIM : 7239 | OS17/08/2023 PAM COMPLETE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 17/08/2023 PAM DEFECTUEUSE - MIS EN REFORME DEEE N°20233107 |  |  | 2022-0284 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | X94976091 | OS17/08/2023 PAM COMPLETE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-02
2022.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217991 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-39 DU 11.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 35 °C // EMT +2*-2" |  |  | 2022-1008 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002239-12 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-09-01 | 22879420
2022.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 218010 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | POUVEZ VOUS FAIRE UN REGLAGE SUR LA TETE DE L ECRAN DU RESPIRATEUR QUI BOUGE FORTEMENT CH 9 AINSI QUE LA CH 4 MERCI | IF 11/08/2023 TETE DU RESPI BOUGE , SERRAGE DE LA VIS OK , REMIS EN SERVICE RESPI CHAMBRE 9 , RESTE CHAMBRE 4 |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-01
2022.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-26 | 217984 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME DE DEMARAGE DE LA PAILLASSE AVEC MESSAGE D'ERREUR. ENVOIE D'UN MAIL AU SAV ANIOS MESSAGE:ERREUR CPU DETECTEE LA COMMUNICATION AVEC LA CPU NE PEUT PAS ETRE ETABLIE VERIFIEZ QUE LE PROCESSEUR EST CORRECTEMENT INSTALLE ET QUE LES CANAUX DE COMMUNICATION SONT CORRECTEMENT CONNECTES CONTACTER L'ASSISTANCE. LE 21/08 REPONCE D'ANIOS UN REMPLACEMENT DU COFFRET ELECTRIQUE DOIT ETRE FAIT PLUS MISE A JOUR LOGICIEL PADE DATE D'INTERVENTION. UN TECHNICIEN VA ME CONTACTER POUR UN RDV POUR ECHANGE DE LA CPU DE LA PAILLASSE. 29/08 MISE EN COMMANDE DE LA CPU PAR ANIOS, INTERVENTION LE 06/09 LE 06/09 INTERVENTION D'ANIOS ECHANGE DU PANNEL DE COMMANDE. ATTENTE RAPORT D'INTER. |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-08-31 | 4561236
2022.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217941 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-24 DU 11.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 10' // 10' // 15' // 15' MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 2000G // 2000G // 2500G // 2200G T°C (MET 200 VERSION 2.2): 20° // 04° // 20° // 04 °C" |  |  | 2022-1006 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000873-06 |  |  |  |  | 14 |  | 4417 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2022.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-10-18 | 217961 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.08.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.09.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 |  | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-08-31 | 824155
2022.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217936 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-01 DU 19.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 05 MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 12000 RPM" | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2022-0937 | CENTRIFUGEUSE | QBC 424740 | BECTON DICKINSON | 515980007 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2022.XLS | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 217898 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | I2A : LES VENTILATEURS DU RACK 2 NE TOURNE PLUS FV LE 09.08.2023 >> RI 23H250 DU 07.08.2023 // NABTI YASSIN "LE CABLE D'ALIMENTATION DES BARRETTES DE VENTILATEUR C'EST COUPE - REMPLACEMENT DU CONNECTEUR COS D'ALIMENTATION - LES VENTILATEUR DU RACK 2 FONCTIONNE DE NOUVEAU CORRECTEMENT - TEST DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTOMATE OK AUTOMATE FONCTIONNEL" |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-08-30 | 22879420
2022.XLS | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217916 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE MONITEUR INDIQUE ERREUR SPO2. MERCI DE VOTRE INTERVENTION | LL 09/08/2023 MATERIEL MIS SUR BANC DE TEST AVEC NOUVEAUX CAPTEUR SPO2 ET CAPTEUR FOURNI PAR SERVICE => FONCTIONNEL - DEFAUT NON CONSTATE - DM MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0813 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-28003022 | LL09/08/2023 RECEPTION MATERIEL - MIS A DISPO DES TECH |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-30
2022.XLS | 2023-08-04 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 217775 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, J'AI TOUJOURS DES PROBLEMES DE CAMERA SUR MON APPAREIL,SELON NATUS ELLE DOIT ETRE CHANGEE QUAND EST-IL? | NATUS : SOUCIS DE CAMERA LL 07/08/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 19.12.2023 >> REBRANCHEMENT DE LA CAMERA SUR TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT |  |  | 2022-0449 | CAMERA | M5525-E | AXIS | IPECHDVEM001122 |  | 660 | EEG-2 |  | 0 | FABREGES | 7118 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-25
2022.XLS | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 228763 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ECHANGE DES FITRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-08-25 | 4561236
2022.XLS | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-12-19 | 217769 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, JE REVIENS VERS VOUS POUR AVOIR DES INFORMATIONS CONCERNANT LE CHANGEMENT DE BOITE TETIERE, A CE JOUR LES PROBLEMES DEJA EVOQUES PERSISTENT, QUE FAIT-ON? | NATUS : DEFAUT TETIERE LL 04/08/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 19.06.2023 >> REMPLACEMENT DE LA TETIERE PAR LA SN 021911 | C274 |  | 2022-0454 | BOITE TETIERE AMPLIFICATEUR EEG | BRAIN MONITOR | NATUS FRANCE | 021911185516 |  | 661 | EEG-3 |  | 0 | FABREGES | 7118 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-08-25
2022.XLS | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 217733 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS UN SOUCI AVEC LE PIVOT DE L'ECRAN QUI EST BLOQUE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP? MERCI | FV LE 08.08.2023 >> INTERVENTION SUR VERROUILLAGE DE LA TETE. ECRAN POUVANT ETRE TOURNEE. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2022-0641 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25793 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-24
2022.XLS | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 217734 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS UN SOUCI AVEC LE PIVOT DE L'ECRAN QUI EST BLOQUE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP? MERCI | VIGIN : PIVOT ECRAN FV LE 04.08.2023 >> DEVERROUILLAGE DE L'AXE DE L'ECRAN FONCTIONEL. |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-24
2022.XLS | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 217676 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IL Y A EU UN PROBLEME LORS DE LA MISE SOUS VIDE D'UNE PIECE ANATOMIQUE ; DU FORMOL A COULER DANS LA MACHINE A FAIRE VERIFIER | IF 03/08/2023 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE D'INTERVENTION IF 08/08/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE MAUVAISE UTILISATION DE LA MACHINE |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-08-23
2022.XLS | 2023-08-01 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 217608 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | TACHE ENTRE 10H ET 12H RESECTEUR BIPOLAIRE/MONOPOLAIRE N°6 OPTIM 7223 | LL 03/08/2023 TACHE SUR OPTIQUE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS OS21/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°143536 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB21/08/2023 ENVOIE CHEZ OLYMPUS (SOUS CONTRAT) - OS31/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN° 75835108 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. RB01/09/2023 REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE - REMISE EN ETAT DU CORP EXTERNE - MIS A DISPO DU SERVICE OS05/09/2023 RENDU. |  |  | 2022-0147 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 831012 | OS21/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°143536 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN° 75835108 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. OS05/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-08-22
2022.XLS | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-11-03 | 217568 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NE FONCTIONNE PLUS | IF 02/08/2023 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 29/08/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE IF 03/11/2023 RECEPTION CAPTEUR TOCO NON REPARABLE , A REFORME |  |  | 2022-0175 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43143548 | LL 31/07/2023 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-08-19
2022.XLS | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-11-03 | 217583 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO (N° 2022-0176 NON RECONNU SUR ASSET) N'EST PAS RECONNU LORSQU'ON LE BRANCHE | IF 02/08/2023 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 29/08/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 03/11/2023 RECEPTION CAPTEUR TOCO NON REPARABLE , A REFORME |  |  | 2022-0184 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43131566 | LL 31/07/2023 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-08-19
2022.XLS | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 228762 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ECHANGE DES FILTRES POUR L'EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-08-18 | 4561236
2022.XLS | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 217405 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/07/2023 TOUCHE DVS ABSENTE , ACTIVATION DU DVS EN MODE TECHNIQUE ET CONTROLE OPTION EN MODE TRAITEMEN, DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0536 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164211 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-08-17 | 22766809
2022.XLS | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 217410 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'EMBOUT BLEU DE LA POIGNEE DU NOUVEAU PLATEAU STERIS TOURNE ALORS QU'UNE DEVRAIT S'ARRETER EN BUTEE EN AVANT ET EN ARRIERE | LL 27/07/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE - MATERIEL SOUS GARANTIE IF 28/07/2023 APPEL SAV POUR DEMANDE D'INTERVENTION IF 02/08/2023 INTERVENTION DE STERIS , REMPLACEMENT DU BOUTON BLEU ( NON FACTURE A TITRE EXCEPTIONNEL , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0880 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 212171 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2023-08-17
2022.XLS | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 217390 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BATTERIE A CHANGER SVP | IF 26/07/2023 REMPLACEMEMNT DE LA BATTERIE - FONCTIONNEL - RENDU |  |  | 2022-0487 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 124278 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-16
2022.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 217313 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/07/2023 STOP URGENCE ACTIVE , LE REMPLACEMENT DU FREQUENCY INVERTER U70 N¿A PAS SOLUTIONNE LE PROBLEME., REMPLACEMENT ENCODEUR ROTATION TUBE PLANIFIEE VENDREDI 21/07. IF 25/07/2023 INTERVENTION DU 21/07/ LE REMPLACEMENT DE L¿ENCODEUR ROTATION TUBE N¿A PAS RESOLU LE PROBLEME.¦«#LA BOITE NOIRE#» DU SYSTEME A ETE ENVOYEE EN ALLEMAGNE (HSC) POUR ANALYSE DU PROBLEME. LE SERVICE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SIEMENS DOIT ANALYSER LES INFORMATIONS ET NOUS PROPOSER UNE SOLUTION.¦POSSIBLE BUG LOGICIEL.DM FONCTIONNEL |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-08-15 | 22766809
2022.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 217346 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR FRE + GALETTE DE GEL GEL001 MIS CHEZ MR PEYRONIN CHAMBRE 1143 SERVICE NEUROLOGIE A VENIR RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 26/07/23 RETOUR A L'ATELIER ML 27/07/23 MIS EN CHARGE ML 28/07/23 CHARGEMENT TERMINER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 26/07/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-15
2022.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 217190 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | I2A : MISE A JOUR DE LA CARTE FV LE 21.07.2023 >> RI 23G090 DU 05.07.2023 // TECH DESEILLE CEDRIC "MISE EN PLACE DES CARTES 2 CARTES CARTE RS485STAR SUR LES CARTES MERES DE L ORION. TEST OK. TEST DE LECTURE OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK." |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-08-11 | 22879420
2022.XLS | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 217356 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HETTICHE : DEFAUT AFFICHEUR // REDEMARRAGE ETUVE FV LE 26.07.2023 >> SUITE DEFAUT DU PANNEAU DE COMMANDE (HMI), REMPLACEMENT DE CE DERNIER PAR LE SOCIETE CSLM. TEST DE BON FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. INTERVENTION SOUS GARANTIE | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2022-1007 | ETUVE | HETTCUBE 600 | HETTICH | 0002233-11 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH | [5 empty] | 2023-08-10 | 22879420
2022.XLS | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 217117 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA BARRIERE HAUTE A GAUCHE DU LIT EST CASSEE. MERCI POUR LA PRISE EN CHARGE DE CE MATERIEL. | BAXTER : PROBLEME DE BARRIERE FV LE 20.07.2023 >> MAIL A BAXTER POUR DEMANDE D'INTERVENTION "BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN SOUCIS AVEC NOTRE LIT (HR 900 ACCELLA ¿ SN MOBM00105000) ACHETE LE 23/06/2022 VIA UGAP. LA BARRIERE DROITE AU NIVEAU DU DOSSIER NE TIENS PLUS ET LE SYSTEME DE DEVERROUILLAGE SEMBLE NE PLUS ETRE ACTIF. AURIEZ-VOUS LA POSSIBILITE D¿INTERVENIR DANS LE CADRE DE LA GARANTIE. ?" FV LE 27.07.2023 >> INTERVENTIONDE JM GAILLOT LE 25.07.2023 "INTERVENTION PRISE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE." DM REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0441 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323828 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-09
2022.XLS | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 217034 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME SOW 37F ESSAI FRE COMMANDE A DROITE FRE N°2018-9015 MERCI COUSIN OK | ML 19/07/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 19/07/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-08-05
2022.XLS | 2023-07-12 | 2023-08-23 | 2023-11-06 | 216888 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | CAPTEUR TOCO HS. DEPOT AU BIOMED | OS12/07/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB23/08/2023 CAPTEUR TOCO HS - ENVOIE SAV NISSHA NH 29.08.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°32964 ET COMMANDE B2/1361331 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH RB06/11/2023 RECEPTION DU CAPTEUR TOCO REPARER PAR LE PRESTATAIRE - MIS A DISPO DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2022-0177 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43148654 | OS12/07/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°32964 ET COMMANDE B2/1361331 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-08-02
2022.XLS | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 216859 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | CONTROLE PERIODIQUE A FAIRE | AB 11/07/2023 ENVOI SAV POUR CONTROLE AB 21/07/2023 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 31/07/2023 RETOUR DU MATERIEL OK |  |  | 2022-0678 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1065 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-08-01 | 36012142
2022.XLS | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | 217407 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HEMOTECH : TOUCHE DVS ABSENTE FV LE 27.07.2023 >> RI 57 080 833 DU 10/07/2023 // OLIVIER BALANDREAU "DESCRIPTION DU PROBLEME SIGNALE : - FONCTIONNEMENT ANORMAL : TOUCHE DVS ABSENTE OPERATIONS REALISEES POUR CORRIGER LE PROBLEME SIGNALE : - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - ACTIVATION DU DVS EN MODE TECHNIQUE ET CONTROLE OPTION EN MODE TRAITEMENT - VERIFICATION FONCTIONNELLE DU GENERATEUR - CONFIRMATION QUE LE PROBLEME SIGNALE A BIEN ETE CORRIGE - LANCEMENT D'UN CYCLE COMPLET DE DESINFECTION CITRIQUE-CHALEUR" |  |  | 2022-0536 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2164211 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-07-29 | 22879420
2022.XLS | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 216799 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA GRANDE COUPOLE DU SCIALYTIQUE DE LA SALLE 4 NE TIENT PAS EN PLACE QUAND ON LE POSITION. L'IBODE EN SALLE APPELLERA LE BIOMED APRES L'INTERVENTION QUI EST EN COURS | NH 10.07.23 REMISE EN ETAT SCIALYTIQUE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0983 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616034 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-29
2022.XLS | 2023-07-08 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 216734 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE CHARGEUR DE LA CHAISE PESSEE NUMERO 2022-0932 EST DEFECTUEUX, NE CHARGE PAS ET IL CHAUFFE. | VIGIN : DOUBLON DU TICKET |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 |  |  |  |  | 0 | DUFLOT MATHIEU | 4189 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-29
2022.XLS | 2023-07-08 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 216735 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CHARGEUR DE LA CHAISE PESSEE EST DEFECTUEUX, NE CHARGE PLUS ET IL CHAUFFE. NUMERO BIO : 2022-0932 | RB11/07/2023 CHANGEMENT DU CHARGEUR SECA -TEST ALLUMAGE - FONCTIONNEL - |  |  | 2022-0932 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001040804 |  |  |  |  | 0 | DUFLOT MATHIEU | 4187 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-29
2022.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 216655 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER OU ECHANGER LA SONDE D'ETO CAR ELLE INDIQUE TEMPERATURE HAUTE ? PAR CONSEQUENT, IL N'Y A PAS DE POSSIBILITE D'IMAGE. NOUS AURIONS BESOIN D'UNE NOUVELLE SONDE RAPIDEMENT CAR NOUS NE DISPOSONS PAS D'AUTRE MATERIEL ADAPTE | GEMS : DEFAUT T° SUR SONDE ETO FV LE 07.07.2023 >> PT AVEC QUENTIN MELINA POUR PRISE SOUS CONTRAT DE LA DEMANDE. FV LE 10.07.2023 >> APPEL GE POUR PRISE EN CHARGE (DOSSIER 08 99 01 41) FV LE 11.07.2023 >> RECEPTION NOUVELLE SONDE SN NT105372 EN ATTENTE RENVOIE DE LA SONDE DEFECTUEUSE. FV LE 18.07.2023 >> SONDE REPRISE PAR CIBLEX |  |  | 2022-0644 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | 103583 | FV LE 10.07.2023 >> OUVERTURE DE L'APPEL AUPRES DE GE. | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-07-27
2022.XLS | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 216590 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO : MESSAGE D'ERREUR APPAREILLAGE SUR LE MONITO | OS10/07/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.07.2023 TEST EN ATELIER PAS DE DEFAUT CONSTATE OS12/07/2023 RENDU. |  |  | 2022-0119 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43225962 | OS10/07/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/07/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-26
2022.XLS | 2023-07-05 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 216620 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> DEMANDE DEVIS ET DATE D'INTERVENTION POUR DECRET 2008 |  |  | 2022-0354 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5805-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS
2022.XLS | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 216562 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS (TOTALEMENT FISSURE) | NH 10.07.2023 CAPTEUR A REMPLACER |  |  | 2022-0176 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01815227 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-25
2022.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-11 | 2024-01-30 | 216418 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> DEMANDE DEVIS ET DATE D'INTERVENTION POUR DECRET 2008 FV LE 30.01.2024 >> RAPPORT V-24-10-15 DU 16.01.2024 // HAFIRASSOU "SECURITE DEVRET 2008-244 : OK" |  |  | 2022-0388 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | 642VFD PLUS | REGENLAB | 181088AI043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2022.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 216439 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-20 DU 17.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 15' MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 3000G T°C (MET 200 VERSION 2.2): 20 °C" |  |  | 2022-0587 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | MEGAFUGE ST1R PLUS-MD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43048880 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2022.XLS | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-08-29 | 216405 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | IMPOSSIBLE DE DELIVRER UN CHOC ELECTRIQUE CAR MESSAGE DISANT QUE LES PATCHS NE SONT PAS CONNECTES ALORS QUE LE BRANCHEMENT EST FAIT CORRECTEMENT | APPEL CORPULS ET ENVOIE DES DONNEES POUR ANNALYSE. 03/07 RAPPEL DE CORPULS: PRES D'UN APPAREIL POUR PRISE EN CHAGE DU NOTRE (LUN TECHNICIEN VA PASSER DEMAIN) 04/07 PASSAGE DU TECHNICIEN, DEPOSE D'UN APPAREIL ET ENLEVEMENT DU NOTRE CONTROLE EN ATELIER. 24/08 RECEPTION DU COMPTE RENDU D'EXPERTISES PAR LE FABICANT, CONCLUSION: MONITEUR DEFIBRILATEUR CONFIGURE EN MODE DSA ET UTILISE PAR LE PERSONNEL EN MANUELLE. 29/08 RETOUR DE NOTRE CORPULS ET REMISE EN SERVICE. |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 | CARTES | 1512 | O | Corrective |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS | [5 empty] | 2023-07-22
2022.XLS | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 216322 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | EUROIMMUN : MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE FV LE 29.06.2023 >> RI 7609 DU 20.06.2023 // TECH LOPES FERREIRA TONY "INTERVENTION MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME" |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 |  | 4417 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-000699 | EUROIMMUN | [5 empty] | 2023-07-20 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-04 | 216261 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/06/2023 PROBLEME DAP , LE REPLACEMENT DE LA CHAMBRE DE MESURE (DAP) N¿A PAS SOLUTIONNE LE PROBLEME. LE CLIENT N¿ TOUJOURS PAS LE RETOUR DOSE.¦PIECE MISE EN CAUSE: COLLIMATEUR.¦PIECE COMMANDEE , NOUVELLE INTERVENTION VENDREDI IF 04/08/2023 IL N'Y A PLUS LA DOSE , MISE EN EVIDENCE DOSE NON AFFICHEE. REMPLACEMENT DE LA CHAMBRE DE MESURE OK. NOMBREUX ESSAI , EFFECTUES OK.¦L¿EQUIPEMENT EST DE NOUVEAU OPERATIONNEL. REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-07-18 | 22766809
2022.XLS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 216198 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR DEMANDE DU FRE EN PRET POUR MR PEYRONIN CHAMBRE 1143 SERVICE NEURO A DEPOSER EN ERGO SVP | ML 26/06/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 26/06/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-07-15
2022.XLS | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-08-22 | 215995 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CE NMT NE SE CONNECTE PLUS AVEC LE SCOPE. (MESSAGE DU SCOPE: AUCUN SIGNAL". MERCI. | OS21/06/2023 MODULE +CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.06.2023 DA 4062 TRANSMISE OS16/08/2023 RECEPTION DE 5 CAPTEUR NEUF SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B3/1350183 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE ET RANGER TRANSMIS AU TECH. NH 22.08.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR SUR CABLE NMT => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS29/08/2023 RENDU. |  |  | 2022-0560 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB1C008491 | OS21/06/2023 MODULE +CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/08/2023 RECEPTION DE 5 CAPTEUR NEUF SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B3/1350183 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE ET RANGER TRANSMIS AU TECH. OS29/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-12
2022.XLS | 2023-06-21 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 216015 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RESPIRATEUR EST MAL FIXE SUR LE SOCLE, IL SEMBLE MANQUER DES VIS. POURRIEZ-VOUS LE REFIXER CORRECTEMENT SVP, MERCI PAR AVANCE | LL 25/07/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 26/07/2023 FIXATION DU RESPI - FONCTIONNEL |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 |  | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-12
2022.XLS | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 215917 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/06/2023 CHANGEME?NT BARRE DES PATIENTS |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-07-08 | 22766809
2022.XLS | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 215843 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER OU DE ME LA DEMARCHE A SUIVRE POUR NOTRE CAPNO DE PEDIATRIE QUI NOUS MARQUE ( PROBLEME DE TEMPERATURE ET PAS DE LIGNE QUI S'AFFICHE ) MERCI A VOUS | NH 22.06.2023 OUVERTURE DOSSIER 0121876944 NH 26.06.2023 RECEPTION MODULE EN ECHANGE STANDARD => MIS EN PREREFORME + MISE A DISPO DE PHILIPS POUR RETOUR |  |  | 2022-0424 | MODULE CO2 | M 3015 A | PHILIPS | DE45596017 |  |  |  |  | 0 | JARNY | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2023-07-07
2022.XLS | 2023-06-15 | 2023-07-28 | 2023-08-09 | 215799 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 10° SN 810400 ; POINTS NOIRS OPTIM 7123 | PETEL : DEFAUT POINTR NOIR OS16/06/2023 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 28/07/2023 RENVOI CHEZ OLYMPUS POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS FV LE 03.08.2023 >> VOTRE NUMERO DE REPARATION: 0051961228 NH 09.08.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT GROUPE OPTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0145 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810400 | OS16/06/2023 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-07-06
2022.XLS | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 215765 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE DEFIBRILLATEUR M¿IMPRIME PLUS LES TICKETS DE CONTROLE JOURNALIER | AB 15/06/2023 PAPIER MAL POSITIONNE REMIS E PLACE ESSAI D'IMPRESSION OK |  |  | 2022-0977 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-2A100244 |  |  |  |  | 0 | ANTKOWIAK | 0134794426 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-06
2022.XLS | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-08-23 | 215710 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | 1) POIGNEE DIRECTIONNELLE NE FONCTIONNE PLUS MEME AVEC UNE AUTRE TELECOMMANDE, FICHE ABIME ? 2) UNE DES 2 CONNECTIQUES DU CABLE DE LA TELECOMMANDE EST ABIME. 3) IL MANQUE UN ANNEAU METALLIQUE AU NIVEAU D'UNE DES 2 CONNECTIQUE DE LA TELECOMMANDE. | RB21/06/2023 ENVOIE SAV DE L'ENSEMBLE POIGNE DIRECTIONNELLE, TELECOMMANDE ET CABLE RB25/07/2023 RELANCE - EN ATTENTE DEVIS IF 02/08/2023 FUITE D'UILE SOUS LE PILLIER , INTERVENTION DE STERIS , REMPLACEMENT VIS BANJO + JOINT , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , PLUS DE FUITE , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE RB11/08/2023 RECEPTION DEVIS N°SVALLEE1584754 POUR REPARATION TCDE CMAX + CORDON TCD CMAX - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 14/08/2023 ATTENTION MATERIEL SOUS GARANTIE RB22/08/2023 (CASSE) RELANCE STERIS CONCERNANT LE MATERIEL POUR SA RECEPTION OS23/08/2023 RECEPTION D UNE POIGNEE REPARER SUIVANT RAPPORT STERIS N°1-7397183629 ET COMMANDE B2/1357530 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB23/08/2023 CONNECTEUR TCDE REMPLACE (TORDU) , - TCDE CASSE CONNECTEUR COMPLETEMENT ENFONCE DANS LA COQUE, REMPLACEMENT DE LA COQUE INFERIEURE - CORDON: CONNECTIQUE CASSEE, FOURNITURE D'UN NOUVEAU CORDON - TEST DE L'ENSEMBLE DES MOUVMENT DE LA TELECOMMANDE VALIDE - TEST DE LA FONCTIONNALITE DU GUIDON CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 | OS23/08/2023 RECEPTION D UNE POIGNEE REPARER SUIVANT RAPPORT STERIS N°1-7397183629 ET COMMANDE B2/1357530 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2023-07-05
2022.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 215642 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.06.2023 RECPTION RI => VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT + CONTROLE DES MESURES PUISSANCES => DM CONFORME |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000682 | OLYMPUS FRANCE | INFOCUS |  |  |  |  | 2023-07-04 | 824155
2022.XLS | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-09-28 | 215366 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PRELEVEMENT POSITIF 30/08 DEVIS RECU |  |  | 2022-0306 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0496 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-06-28 | 4561236
2022.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215267 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69302 2023 |  |  | 2022-0003 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099754 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215273 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69307 2023 |  |  | 2022-1086 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080666 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215065 | 22-0090 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51008 2023 |  |  | 2022-0159 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215039 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51007 2023 |  |  | 2022-0161 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342302 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215038 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51006 2023 |  |  | 2022-0158 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431619 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215012 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 51003 2023 |  |  | 2022-0057 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342315 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2022.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215037 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51005 2023 |  |  | 2022-0160 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8342342316 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2022.XLS | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 2023-11-03 | 214813 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR DE MONITORING FOETAL N'EMET PLUS DE SON. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE POUR NOUS! | OS09/06/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2023 ENVOI SAV SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 03/11/2023 RECEPTION CAPTEUR US REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2022-0180 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433G2760 | OS09/06/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-06-20
2022.XLS | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 214821 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA GRANDE COUPOLE DU SCIALYTIQUE DE LA SALLE 5 EST A RESSERRER NE TIENT PAS DANS LA POSITION SOUHAITE | IF 31/05/2023 PASSGE DANS LE SERVICE => SALLE PAS LIBRE IF 20/06/2023 PROBLEME RESOLU |  |  | 2022-0927 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616025 |  | 22-656 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-20
2022.XLS | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 214762 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEPART DE LA PATIENTE, FAUTEUIL MIS DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE +CHARGEUR | ML 31/05/23 RETOUR A L'ATELIER ML 05/06/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 06/06/23 CHARGE TERMINER, CTRL DE FONCTIONNEMENT OK MIS EN STOCK |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 31/05/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | NIATI | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-17
2022.XLS | 2023-05-26 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | 214738 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS PASSER AUX EXPLOS POUR REPARER LE FREIN DE L'APPAREIL ? IMPOSSIBLE DE L'ENCLENCHER. M. HACIB INFORME. LE MATERIEL EST DISPONIBLE TOUTE LA JOURNEE AUJOURD'HUI. MERIC DE VOTRE INTERVENTION. MME NORELUS | PHILIPS : DEFAUT DU SYSTEME DE FREIN FV LE 13.06.2023 >> OUVERTURE DE L'APPEL A PHILIPS (DOSSIER NUMERO : 0121829780) FV LE 27.06.2023 >> RI WO-08479600 DU 16.06.2023 // TECH CHRISTIAN TABU "LE SYSTEME NE REPOND PAS AUX SPECIFICATIONS COMPLETES A L¿ISSUE DE LA MAINTENANCE EFFECTUEE. EN ACCORD AVEC LE CLIENT, IL EST REMIS EN SERVICE EN L¿ETAT ET UN SUIVI EST PROGRAMME." FV LE 30.06.2023 >> RI WO-08506577 DU 28.06.2023 // TECH CHRISTIAN TABU "LE SYSTEME DE FREIN DE L'ECHOGRAPHE NE FONCTIONNE PLUS DU TOUT IMPOSSIBLE DE BLOQUER L'APPAREIL ETAT DE L'EQUIPEMENT: LE SYSTEME REPOND AUX SPECIFICATIONS A L¿ISSUE DE LA MAINTENANCE EFFECTUEE. IL EST REMIS EN SERVICEE |  |  | 2022-0684 | ECHOGRAPHE | EPIQ 5G | PHILIPS | US822C1029 |  | 665 | ECHOGRAPHE EPIQ |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2023-06-16
2022.XLS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 214615 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE CHANGER LE FE DE ME YACINE CH 1172 SON FE ACTUEL EST EN PANNE | ML 24/05/23 FE CHANGER ET DEPOSER EN CHAMBRE |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 24/05/23 FE CHANGER ET DEPOSER EN CHAMBRE |  |  |  | 0 | LABARRERE |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-06-14 | 36012191
2022.XLS | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 214373 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 17.05.2023 >> PROBLEME DE FLUORESCENCE. DECONNECTION DU CABLE DE LIAISON ET RECONNECTION. TEST AVEC PH : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-07 | 22879420
2022.XLS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-26 | 214529 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | G3CONCEPT : MONTE EN TEMPERATURE FV LE 23.05.2023 >> RI INT2305155 DU 19.05.2023 // TECH EDDY AMMAR "PRISE EN GLACE DE L'EVAPORATEUR. LES MOTO-VENTILATEURS EVAPORATEUR NE FONCTIONNENT PAS. CONTROLE DU CONTACT DE PORTE OK LA TENSION AU BORNIER DES VENTILATEURS EST DE 36 V. CONTROLE DE LA TENSION EN SORTIE DE CARTE 230 V OK. LORS DE LA DECONNEXION DES VENTILATEURS, LA TENSION REMONTE A 230 V A LEURS BORNIERS. -> FAIRE LE REMPLACEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE" FV LE 26.06.2023 >> RI INT2305155 DU 21.06.2023 // TECH AMMAR "AVANT LE REMPLACEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE, BRANCHEMENT DES VENTILATEURS EVAPORATEUR SUR BORNIER X145 COMME L'A DEMANDE L'USINE. TEST DE FONCTIONNEMENT OK. LA CARTE ELECTRONIQUE N'A DONC PAS ETE REMPLACEE" |  |  | 2022-0989 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2071678 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2023-06-06 | 22879420
2022.XLS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-08-21 | 214316 | 04-4809 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | APPAREIL CASSE SUITE A UNE CHUTE (ECRAN CASSE) 05/07 RECEPTION DU DEVIS, DEMANDE DE VALIDATION. 21/08 FL RECEPTION DU MJ 105. REMIS DANS LE SERVICE. |  |  | 2022-1001 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3508375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-232210 | DRAGER FRANCE S.A.S | [5 empty] | 2023-09-30 | 4561236
2022.XLS | 2023-05-11 | 2023-07-28 | 2023-08-09 | 214077 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 12° SN 810393 LA PARTIE NOIRE S'EST DECOLLEE OPTIM 7043 | OLYMPUS : LA PARTIE NOIRE S'EST DECOLLEE MH 28/07/2023 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS FV LE 03.08.2023 >> VOTRE NUMERO DE REPARATION: 0051961333 NH 09.08.2023 RECEPTION OPTIQUE => REMISE EN ETAT GROUPE OPTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0150 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810393 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-06-01
2022.XLS | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-02 | 214993 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HILL ROM : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.06.2023 >> RI X172AA4118 DU 11.05.2023 // TECH JM BAILLOT "CONFORME SUITE AU PROTOCOLE DE MAINTENANCE MAN272 REV 18 / 195826 REV 4" |  |  | 2022-0700 | TABLE D'ACCOUCHEMENT | AFFINITY 4 | HILL ROM | X172AA4118 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-06-01 | 22879420
2022.XLS | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 214089 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LA TELECOMMANDE POUR LEVE MALADE NE FONCTIONNE PLUS. | AB 12/05/2023 BOUTON D'ARRET D'URGENCES ENCLENCHE REMISE EN PLACE ESSAI DE FONCTIONNEMENT OK | 9610 |  | 2022-0886 | LEVE PERSONNE MOBILE | GOLVO 9000 | LIKO | 5724560 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-01
2022.XLS | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 214071 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.05.2023 OUVERTURE DOSSIER SUITE PANNE DM DE SURVEILLANCE PORTATIF NH 11.05.2023 INTERVENTION SAV => PROBLEME DESATTRIBUTION CHAMBRES DES TELEPHONES SUREMENT DU A UN BUG => PROBLEME RESOLU => SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2022-1069 | POSTE CENTRALE DE SURVEILLANCE | PIC IX | HP | US433G2058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-31 | 824155
2022.XLS | 2023-05-09 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 214008 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | DEPUIS INSTALLATION NOUVEL ECRAN POSTE EEG DE LA SALLE 1, QUELQUES PROBLEMES POUR DEMARRER ENREGISTREMENT ET PROBLEME DE PARAMETRES. APPEL NATUS, DOIT REPASSER JEUDI POUR RECTIFICATIONS | NATUS : DEFAUT AQUISITION LL 09/08/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 19.06.2023 >> INTERVENTION DE NATUS POUR CLOTURE INFORMATIQUE DES PORTS DE COMMUNICATION. UNE MISE A JOUR LOGICIEL EST ATTENDUE AU 1 SEMESTRE 2024 |  |  | 2022-0453 | INTERFACE AMPLIFICATEUR EEG | BRAIN MONITOR | NATUS FRANCE | 016862177076 |  | 659 | EEG-1 |  | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-05-30
2022.XLS | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 213933 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CHANGEMENT DES FILTRE POUR EAU (3 MOIS) |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-05-26 | 4561236
2022.XLS | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 213683 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE FILTRES A EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-05-19 | 4561236
2022.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 213630 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ROCHE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.04.2023 : RI ORD-0021995761 DU 27.04.2023 // TECH INCONNU "MAINTENANCE D'UN BSS SUIVANT LA PROCEDURE DE MAINTENANCE ROCHE CHANGEMENT DU KIT DE MAINTENANCE TEST DES PRESSION : OK TEST DE VOLUMES : OK REINITIALISATION DU COMPTEUR DE MAINTENANCE : OK MACHINE OPERATIONNELLE" |  |  | 2022-0332 | AUTOMATE DE COLORATION SUPPORT COLORANTS | BENCHMARK SPECIAL STAINS - STAINING | ROCHE DIAGNOSTICS | 5112803 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-05-18 | 22879420
2022.XLS | 2023-04-21 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 213376 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CE RESPIRATEUR EST EN ALARME" LIGNE DE L'ANALYSEUR DE GAZ EST OBSTRUEE" (PIEGE A EAU :CHANGEE, LIGNE DE PRELEVEMENT DE GAZ:CHANGEE, CAPTEUR DE SPIRO(X2) CHANGES: TOUJOURS LE MEME MESSAGE. IL SE TROUVE DANS L'ATELIER BIOMED AU BLOC BMC. | NH 03.05.2023 OUVERTURE INTERVENTION NH 05.05.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT POMPE ANALYSEUR DE GAZ => DM CONFORME |  |  | 2022-0931 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASRL-0029 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-05-12
2022.XLS | 2023-04-21 | 2023-05-04 | 2023-05-26 | 213381 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 10MM 30° SN 804329 CASSE OPTIM 6986 | OS24/04/2023 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.05.2023 ENVOI SAV OS26/05/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75685422 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 26.05.2023 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT GROUPE OPTIQUE + CORPS EXTERNE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE MH26/05/2023 RENDU A SYLVIE |  |  | 2022-0261 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804329 | OS24/04/2023 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/05/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75685422 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-05-12
2022.XLS | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 213263 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO : PROTECTION DE CAPTEUR CASSEE EN SON CENTRE | NH 10.05.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO |  |  | 2022-0178 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43146104 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-11
2022.XLS | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-07-05 | 213254 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR CHERCHER FRE EN DON DANS LA SALLE D'ERGO A LA MAS LES FLORALIES. FEUILLE DE DON SUR LE FAUTEUIL | ML 21/04/23 FE RECUPERER ( Q200R ) ML 06/06/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 07/06/23 CHARGE TERMINER ML 04/07/23 DEMANDE D'ASSURANCE EN COURS ML 05/07/23 ASSURANCE RECUS ET INSTALER + FAUTEUIL MIS DANS L'INVENTAIRE ET ETIQUETEE . MIS EN SERVICE |  |  | 2022-1090 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | QUICKIE Q200 R | SUNRISE MEDICAL | 208221005330 | ML 21/04/23 FE RECUPERER ( Q200R ) |  |  |  | 0 | BERREZAI | 5469 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-11
2022.XLS | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-06-05 | 213242 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | OCEASOFT : DEFAUT RECEPTEUR FV LE 20.04.2023 >> SUITE DEFAUT DE L'APPAREIL, DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE CE DERNIER AVEC PARAMETRE SUIVANT: O - MODE : TCP OUT O - IP ADDRESS: 192.168.14.18 O - SUBNET MASK: 255.255.255.192 O - DEFAULT GATEWAY: 192.168.14.1 O - DNS SERVER: 0.0.0.0 MONTANT 738.48€HT - ATTENTE VALIDATION DA FV LE 05.06.2023 >> RECEPTION RECEPTEUR. MIS EN STOCK |  |  | 2022-0202 | RECEPTEUR TCP/IP POUR CENTRALE DE TEMPERATURE | COBALT2 RECEPTEUR TCP/IP | OCEASOFT | 18635331F181 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4417 | N | Préventive |  | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2023-05-11 | 22879420
2022.XLS | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 213139 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/04/2023 PARAMETRAGE WORKLIST , CONFIGURATION NOUVEAU SERVEUR D'IMPRESSION ,PARAMETRAGE CONSOLE OK ESSAIS IMPRESSION OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-05-09 | 22766809
2022.XLS | 2023-04-14 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 212844 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | HS | RB14/04/2023 RECEPTION NEBULISEUR - MIS LOCAL DEPOT FV LE 06.06.2023 >>REMISE EN CONTACT DE LA JONCTION SOUPAPE. NETTEYAGE ET TEST DE FONCTIONNEMENT : OK OS27/07/2023 RENDU. |  |  | 2022-0061 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-46 | OS27/07/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-05 | 22766809
2022.XLS | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-08-18 | 212847 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SERAIT IL POSSIBLE DE FAIRE L'ETALONNAGE DE NOTRE APPAREIL A IMPEDENCEMETRIE 2022-0535. EN VOUS REMERCIANT | IF 14/04/2023 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 18/08/2023 RI EN DOUBLONS , INTERVENTION EFFECTUER |  |  | 2022-0535 | IMPEDANCEMETRE | FLUTE | INVENTIS | IM1DA22237404 |  |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008358 | AMPLIFON | [5 empty] | 2023-05-05
2022.XLS | 2023-04-12 | 2023-04-30 | 2023-06-02 | 212733 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR,MARQUE MESSAGE ERREUR 8.1 CLEA-PAM MERCI | OS13/04/2023 BALANCE DE PRECISION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION FV LE 02.06.2023 >> REMPLACEMENT PAR EQT NEUF (2023-0485 // SN 8344112007) |  |  | 2022-0059 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431627 | OS13/04/2023 BALANCE DE PRECISION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2023-05-03
2022.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 212681 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | CSLM : QUALIFICATION CENTRIFUGEUSE FV LE 11.04.2023 >> QUALIFICATION CENTRIFUGEUSE X2 SELON DECRET 2008-244 MONTANT TOTAL 730€TTC SC 14/04/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC NH 10.05.2023 RECEPTION RI => QUALIF EFFECTUEE => MAINTENANCE + VITESSE + TEMPS + TEMPERATURE => DM CONFORME |  |  | 2022-1006 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000873-06 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-05-02 | 22879420
2022.XLS | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-05-25 | 212595 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | POIGNEE DE COMMANDE PLATEAU STERIS AYANT PRIS UN CHOC : CASSE IMAGE ENVOYE SUR LA BOITE MAIL TECH + LILIAN | IF 14/04/2023 APPEL SAV => ATENTE RETOUR IF 17/04/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE IF 25/05/2023 RAPPORT D'INTERVENTION SUR POIGNEE DE LA TABLE , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0881 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214002 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2023-04-28
2022.XLS | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-09-22 | 212591 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB07/04/2023 DEFAUT SUR LA CABLE , DIFFICULTE POUR INSERER LA GAINE - ENVOIE SAV RB14/08/2023 PB AVEC LE PRESTATAIRE - PAS DE RECEPTION DE MAIL DU A UN PB AVEC LA DSI (BLACKLIST DE PENTAX) - PB RESOLU AVEC LA DSI - RECEPTION DU DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 22/08/2023 TOUS LES ENDOSCOPE SOUPLE SONT A ENVOYER CHEZ PETEL SAUF LES OLYMPUS S'ILS SONT SOUS CONTRATS - MATERIEL A RECUPERER ET A ENVOYER CHEZ PETEL RB22/08/2023 MAIL ENVOYER A PENTAX POUR LE RENVOIE DU NASO-FIBRO (CECILE.NOGUEIRA@PENTAXMEDICAL.COM) OS23/08/2023 RECEPTION D UN NASO LARYNGOSCOPE NON REPARER SUIVANT BLN°1300159625 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB23/08/2023 ENVOIE DU NASO-LARYNGO SAV PETEL - RB29/08/2023 RECEPTION DEVIS PETEL - EN ATTENTE VALIDATION DA (PETEL) LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS21/09/2023 RECEPTION D UN NASO FIBRO REPARER SUIVANT BLN° 144786 ET COMMANDE B2/1361332 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH NH 22.09.2023 A DISPO DU SERVICE. OS02/10/2023 RENDU. |  |  | 2022-0391 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | N110635 | OS23/08/2023 RECEPTION D UN NASO LARYNGOSCOPE NON REPARER SUIVANT BLN°1300159625 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/09/2023 RECEPTION D UN NASO FIBRO REPARER SUIVANT BLN° 144786 ET COMMANDE B2/1361332 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/10/2023 |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-04-28 | 22877333
2022.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212386 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66022-2023 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2022-1041 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135896 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2022.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212405 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | URGENT A RESSERRER SVP NE TIENT PAS LA POSITION SOUHAITÉE SALLE DISPO INFO DONNEE PAR TEL AU 41.22 15H10 | RB04/04/2023 BRA QUI PART TOUT SEUL - RESSERAGE |  |  | 2022-0410 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616003 |  | 22-657 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-25
2022.XLS | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 212263 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 03.04.2023 CAPTEURS FOURNIS DANS LE CADRE DU PEB 2022 POUR LE SERVICE DE CHIR PED |  |  | 2022-1048 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | MX 450 | PHILIPS | DE7580B1DU |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-22 | 824155
2022.XLS | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-08-01 | 211979 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | EVIDENT SCIENTIFIC : MISE A JOUR MICROSCOPE FV LE 27.03.2023 >> MISE A JOUR MICROSCOPE, RECEPTION DEUX DEVIS NEGV 13175 DU 27.03.2023 : "PLATINE A CHARIOT + GUIDE OBJECTIF" MONTANT 462.58€HT NEGV 12924 DU 20.03.2023 : "MODULE CO OBSERVATION + SIDE VIEWER + HOUSSE" MONTANT 3 453.41€HT DA EN ATTENTE FV LE 18.07.2023 >> INTERVENTION DE M. JAKUBOWSKI POUR MISE EN PLACE DES ELEMENTS DU MICROSCOPE. EN ATTENTE PV DE MISE EN SERVICE. FV LE 28.07.2023 >> RELANCE PAR MAIL A M. JAKUBOWSKI POUR OBTENTION RAPPORT FV LE 01.08.2023 >> RI NEGA 0009376 DU 17/07/2023 // G JAKUBOWSKI "INSTALLATION DOUBLE TETE A GAUCHE" |  |  | 2022-1079 | MICROSCOPE A FOND CLAIR DOUBLE TETE | BX53F2 | OLYMPUS | 2F53119 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-04-15 | 22879420
2022.XLS | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 211869 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE AYANT UN PROBLEME DE BLUETOOTH URGENT +++++ | IF 24/03/2023 APPEL SAV ET ENVOI MAIL POUR UN INTERVENTION OU ECHANGE TELECOMMANDE IF 27/03/2023 SUITE INTERVENTION DE STERIS , REMPLACEMENT DE LA CARTE D'ECRAN , TEST DE FONCTIONNEMNT OK , CONFORME , REMIS EN SERVICE NH 28.03.2023 RECEPTION RI |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-14
2022.XLS | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 211809 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PLAQUE CENTRAL DE LA JAMBIERE GAUCHE OU UN ECROU C'EST DEVISE ET N'A PAS ETE RETROUVE. | RB23/03/2023 DEFAUT CONSTATE ECROU MANQUANT , PLAQUE CENTRAL JAMBIERE BOUCHE - REMIS EN PLACE D'UN NOUVEL ECROU |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-13
2022.XLS | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-06-27 | 211768 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, IL Y A UN IMPACT SUR MON ECRAN. NATUS DIT QU IL FAUT FAIRE UNE DEMANDE DE CHANGEMENT. CORDIALEMENT | NH 23.03.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 24/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 27.06.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PANEL PC => MIS EN REFORME |  |  | 2022-0445 | PANEL PC EEG | OPTIPLEX 7480 | DELL | 9JYSWP3 |  | 659 | EEG-1 |  | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-04-12
2022.XLS | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-08-29 | 211599 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA PLANCHE LE PIED DU LIT EST CASSE CHAMBRE 418 | ML 21/03/23 PROBLEME CONSTATER , PANNEAU PIEDS DE LIT A COMMANDER ML 23/03/23 DEVIS EN COURS ML 24/03/23 DEVIS RECUS ET ENVOYER A LILIAN AVEC LA D.A ML 28/08/23 DOSERET RECUS, BL ENVOYER A AURELIE ML 29/08/23 LE PANNEU DE LIT EST CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2022-0869 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0009 | ML 29/08/23 LE PANNEU DE LIT EST CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE ML 21/03/23 PROBLEME CONSTATER , PANNEAU PIEDS DE LIT EN COMMANDE |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134794444 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-08
2022.XLS | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 211487 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | APPAREIL EEG NATUS QUI S'EST ETEINT SANS RAISON APPARENTE ET QUI NE VEUT PLUS SE RALLUMER. JUSTE AVANT CE PROBLEME LORS DE CHANGEMENT DE HAUTEUR DE L'APPAREIL , IL S'EST ARRETE ET ALLUME TOUT SEUL. | RB17/03/2023 DEFAUT CONSTATE ECRAN QUI S'ETEINT TOUT SEUL, ET REDEMARRE LORSQUE L'ON VEUT DEESCENDRE OU MONTER L'ECRAN (FAUX CONTACT) - DEFAUT CORRIGE VERIFICATION DU CABLE ALIMENTATION, REBRANCHEMENT, TEST MOBILITE ECRAN - FONCTIONNEL | C274 |  | 2022-0446 | PANEL PC EEG | OPTIPLEX 7480 | DELL | BKYSWP3 |  | 660 | EEG-2 |  | 0 | FABREGES | 7118 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-06
2022.XLS | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 211153 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 09.03.2023 >> "PROBLEME DE BRUIT LORS DE PRISE DES BOITES" RI 23C266 DU 08.03.2023 // TECH DESEILLE CEDRIC >>"VERIFICATION COMPLETE DU BRAS ET CHEMINEMENT PLATEAUX. GRAISSAGE DE TOUT LES AXES ET SURTOUT CELUI DU CONTRE POIDS D OU VENAIT LE BRUIT. TEST AVEC BOITES OK. TEST D UN RACK SANS AUCUN BRUIT OK. REMISE EN SERVICE ET BON FONCTIONNEMENT DE L AUTOMATE OK." |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-03-29 | 22879420
2022.XLS | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 210931 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL D'EAU OBSTRUE |  |  | 2022-0308 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0544 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-03-24 | 4561236
2022.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210471 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 23.02.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 65999-2023 / CONFORME |  |  | 2022-0060 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342431625 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-03-16 | 22879420
2022.XLS | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-03-09 | 210147 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX FUITE AU NIVEAU DE L'EMBOUT DISTAL |  |  | 2022-0309 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0549 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-03-08 | 4561236
2022.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 210055 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR NOUS AVONS LE NASOFIBROSCCOPE SN110635 EST N'EST PLUS ETANCHE TEST D'ETANCHEITE DEFECTUEUX | OS14/02/2023 NASOLARYNGO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.02.2023 ENVOI SOUS GARANTIE OS28/02/2023 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300152739 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 28/02/2023 RECEPTION NASO REPARE SOUS GARANTIE , MIS A DISPO DU SERVICE MH07/03/2023 RENDU |  |  | 2022-0391 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | N110635 | OS14/02/2023 NASOLARYNGO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/02/2023 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300152739 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | D UN NASO | 5749 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2023-03-04
2022.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 210051 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.02.2023 DEMANDE DEVIS POUR MP + CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 28.04.2023 >> RI DS0002535 19 DU 19.04.2023 "CONFORME SUIVANT NORME 12469 DE JUILLET 2000" |  |  | 2022-0849 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 0.9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43054277 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2023-03-04
2022.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 210050 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.02.2023 DEMANDE DEVIS POUR MP + CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 28.04.2023 >> RI DS0002535 07 DU 17.04.2023 "CONFORME SUIVANT NORME 12469 DE JUILLET 2000" |  |  | 2022-0588 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43032939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2023-03-04
2022.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 209992 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT OPTIQUE 0° 5MM LONG : 240MM, LARYNX ORL SN : 12012F STORZ = FLOU OPTIM : 6816 COMPO D'ORIGINE : 40513 | OS14/02/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 24.02.2023 ENVOI SOUS GARANTIE OS01/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SOUS CONTRAT SUIVANT BLN° 5800588230 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 03/03/2023 RECEPTION OPTIQUE EN ECHANGE SOUS GARANTIE => REMPLACER PAR LE NUMERO 2023-0166 SN 120289 |  |  | 2022-0117 | OPTIQUE 0° 5 MM 240 MM | 8712AA | STORZ | 12012F | OS14/02/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SOUS CONTRAT SUIVANT BLN° 5800588230 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-03-04
2022.XLS | 2023-02-08 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 209785 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBABLE PROBLEME DE CONNEXION, ARRETE SES MESURES CONTINUELLEMENT, ICONE GRISE MERCI POUR VOTRE AIDE | OS08/02/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.04.2023 REMPLACEMENT CABLE ACCELERATEUR => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0559 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB22009025 | OS08/02/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-01
2022.XLS | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 209563 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FITRES POUR L'EAU (3 MOIS) |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-02-24 | 4561236
2022.XLS | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 209566 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DES FITRES POUR L'EAU (3 MOIS) |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-02-24 | 4561236
2022.XLS | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-06-20 | 209418 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | CONTROLE PERIODIQUE A FAIRE | AB 01/02/2023 MIS EN PLACE DU PESON 2022-0296 LE TEMPS QUE CELUI CI SOIT CONTROLE AB 07/04/2023 PRIS CE JOUR PAR LA SOCIETE SECA POUR CONTROLE PERIODIQUE AB 08/05/2023 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL AB 14/06/2023 RECEPTION AUTRE DEVIS ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT TRANSMIS A SC SC 15/06/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC SAV 20/06/2023 VISITE PERIODIQUE OK |  |  | 2022-0677 | PESON | LIKOSCALE 350 | LIKO | 1043 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-02-22 | 36012142
2022.XLS | 2023-01-26 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 209156 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, VOLUME NON DELIVRE MALGRE CHANGEMENT ET CALIBRAGE DU CAPTEUR DE DEBIT... | NH 28.03.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE MERE => CALIBRATION + TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0642 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 25656 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-02-16
2022.XLS | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-04-14 | 209122 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MONITORING PHILIPS NOUVELLEMENT INSTALLE EN SALLE 110 : IMPRESSION NE FONCTIONNE PAS. LORS DU LANCEMENT DE L'IMPRESSION, RAS (DATE ET HEURE QUI S'AFFICHENT), PUIS PLUS RIEN APRES ALORS QU'ON ENTEND UN BRUIT D'IMPRESSION ANCIEN MONITORING REPOSITIONNE DANS | RB25/01/2023 RECEPTION MONITEUR FOETAL - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 16.02.2023 CONTACT SAV RB13/04/2023 PASSAGE DU TECHNCIEN PHILIPS RERMPLACEMENT DU RECORDER, RECALIBRATION RECORDER, TEST DE VERIFICATION ET DE SECURITE ELECTRIQUE - REMIS A RECUPERER NH 14.04.2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2022-0904 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | AVALON FM 50 | PHILIPS | DE66119705 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2023-02-15
2022.XLS | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 209433 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.01.2023 INTERVENTION SI229-23A805 => MAJ SIRXPERTV101.5.11.14 /* VERIFICATION SUR TOUS LES POSTES + VERIFICATION FONCTIONNEMENT --- FONCTIONNEL |  |  | 2022-0933 | SERVEUR | VIRTUEL | I2A | SERVEUR VIRTUEL SIREXPERT |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-02-15 | 696893
2022.XLS | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-02-20 | 209431 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 25.01.2023 TICKET N°1247372 OUVET PAR HOTLINE => PB SUR JOINT PLOT AL 31.01.2023 RECEPTION DEVIS POUR PIECES => CREATION + COMMANDE . LL 07/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 10/02/23 COMMANDE FAITE OS20/02/2023 RECEPTION D UN JOINT+ GRAISSE SUIVANT BLN°82567117 ET COMMANDE B3/1272475 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 10.08.2023 >> CLOTURE TICKET SUITE CONTROLE CENTRIFUGEUSE |  |  | 2022-0587 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | MEGAFUGE ST1R PLUS-MD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43048880 | OS20/02/2023 RECEPTION D UN JOINT+ GRAISSE SUIVANT BLN°82567117 ET COMMANDE B3/1272475 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-02-15 | 696893
2022.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 209000 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | POIGNEE PLASTIQUE CASSEE. MERCI | OS23/01/2023 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 25/01/2023 REMPLACEMENT DE LA PIECE CASSE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 16/02/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2022-0619 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 222821140007 | OS23/01/2023 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7066 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-11
2022.XLS | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 208824 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CODE ERREUR 20, APPEL SOLUSCOPE. CONTROLE ET REMISE EN FONCTION PAR TELEPHONE D'APRES DE TECHNICIEN L'ENDOSCOPE TOUCHAIT LES CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU ET EMPECHAIT LE RENPLISSAGE DE LA CUVE. |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-02-08 | 4561236
2022.XLS | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 208738 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 17.01.2023 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2022-0487 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 124278 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-07 | 824155
2022.XLS | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 208642 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CODE ERREUR 6. APPEL SOLUSCOPE, UN INTERVENTION VA ETRE PROGRAMMEE. INTERVENTION JEUDI 19 |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-02-04 | 4561236
2022.XLS | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 208250 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | ETCO2 QUI DYSFONCTIONNE. VALEUR AFFICHEE PUIS SIGNAL PERDU PUIS VALEUR AFFICHEE PUIS PERDUE PUIS PLUS RIEN DU TOUT.... | ECHANGE DU CABLE ET CAPTEUR CO2 |  |  | 2022-0557 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 22602259 |  |  |  |  | 0 | STEPHANE | 2608 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-28
2022.XLS | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 208470 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.01.2023 INTERVENTION SAV XXXX => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 |  | 4417 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000699 | EUROIMMUN | [5 empty] | 2023-01-27 | 696893
2022.XLS | 2023-01-05 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 208121 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 12° - 4MM SN 810394 CASS2 OPTIM 6693 | RB18/01/2023 DEFAUT CONSTATE OPTIQUE 12° - 4MM CASSE OPTIM6693 - RENVOIE SAV OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485727 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB30/01/2023 REMIS A RECUPERER OS01/02/2023 RENDU. |  |  | 2022-0146 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810394 | OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485727 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-01-26
2022.XLS | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 207828 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE GRAND ECLAIRAGE TOURNE BRAS A RESSERRER VU AVEC NASSIM LE 29/12/2022 | NH 29.12.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => RESSERAGE DU BRAS => DM FONCTIONNEL |  |  | 2022-0412 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | ARD569241903-616002 |  | 22-658 | ECLAIRAGE OPERATOIRE |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-19
2022.XLS | 2022-12-29 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 207858 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE SN 804314 OLYMPUS ; IMAGE FLOU OPTIM 6685 | RB18/01/2023 DEFAUT CONSTATE IMAGE FLOU - RENVOIE SAV OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB30/01/2023 REMIS A RECUPERER OS01/02/2023 RENDU. |  |  | 2022-0262 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804314 | OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-01-19
2022.XLS | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 207810 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT ALZHEIMER 2022-0861 CHAMBRE 437 RESTE POSITION BASSE | ML 30/12/22 LE LIT C'EST MIS EN SECURITE, LE LIT EST RE-ACTIVER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2022-0861 | LIT SPECIALISE | SENTIDA-3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2022023517-0001 | ML 30/12/22 LE LIT C'EST MIS EN SECURITE, LE LIT EST RE-ACTIVER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-18
2022.XLS | 2022-12-22 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 207661 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 12° 4 MM OLYMPUS SN : 810393 AYANT UN GROS TRAIT NOIR OPTIM : 6681, COMPOSITION D'ORIGINE : 40522. | OS22/12/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/01/2023 OPTIQUE 12°4MM AYANT UN GROS TRAIT NOIR OPTIM6681 - RENVOIE SAV OS25/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75480817 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB30/01/2023 REMIS A RECUPERER OS01/02/2023 RENDU. |  |  | 2022-0150 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 810393 | OS22/12/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75480817 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-01-12
2022.XLS | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2023-11-21 | 207687 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'APPAREIL DE MISE SOUS VIDE NE SOUDE PLUS. | IF 22/12/2022 APPEL SAV => ATTENTE RETOUR POUR INTERVENTION IF 03/02/2023 L'INTERVENTION A ETE EFFECTUER , ATTENTE RI IF 21/114/2023 RECEPTION RI |  |  | 2022-0622 | SYSTEME DE MISE SOUS VIDE DES PIECES ANATOMIQUES | SEALSAFE | MICROM | 222116690 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-01-12
2022.XLS | 2022-12-20 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 207529 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30° 10MM OLYMPUS SN : 804328 ATTENTION 2 SN 804781 FLOU OPTIM : 6664 COMPO D'ORIGINE : 40556. | OS20/12/2022 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/01/2023 DEFAUT CONSTATE OPTIQUE 30° 10MM OLYMPUS OPTIM6664 - RENVOIE RB / OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485850 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB30/01/2023 REMIS A RECUPERER IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2022-0263 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804328 | OS20/12/2022 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-01-10
2022.XLS | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2022-12-19 | 207462 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.12.2022 INCIDENT 719457 OUVERT PAR HOTLINE => PB D'INITIALISATION / INTERVENTION SAV PREVUE LE 19.12 AL 19.12.2022 INTERVENTION SI229-22L596 => REMPLACEMENT COURROIE BRAAS + VERIFICATION POULIES + NETTOYAGE COLLECTEUR --- REQUALIFICATION + CQ / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-01-07 | 696893
2022.XLS | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 207408 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.12.2022 INTERVENTION SI229-22L547 => MISE A JOUR SIRXPERT V101.5.11.12 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0933 | SERVEUR | VIRTUEL | I2A | SERVEUR VIRTUEL SIREXPERT |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-01-05 | 696893
2022.XLS | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 207390 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.12.2022 INTERVENTION SAV N°SI229-22L541 => MODIFICATION DES PARAMETRES MOTEUR DE LA MECA DES LIGNES 25 A 30 COMME DEMANDE ET PRIS SUR LE HELPDESK--- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-01-05 | 696893
2022.XLS | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 207387 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.12.2022 INTERVENTION SAV N°SI229-22L542 => MODIFICATION DES PARAMETRES MOTEUR DE LA MECA DES LIGNES 25A 30 COMME DEMANDE ET PRIS SUR LE HELPDESK --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2023-01-05 | 696893
2022.XLS | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 207225 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ERREUR 40 (TEST D'ETANCHEITE) PAILLASSE BLOQUE: APPEL SAV UN TECHNICIEN DOIT NOUS RAPPELER LE SYSTEME DEMANDAIT LE CODE BAR DE L'ECOUVILLON. LES CODE BAR DE NOS ECOUVILLON NE SONT PAS RECONNU PAR LA PAILLASSE. D'OU LE BLOCAGE. |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-01-03 | 4561236
2022.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 209541 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.12.2022 RECEPTION FI N°22001340 AL 19.12.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-07914 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0989 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2071678 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-12-31 | 696893
2022.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 209533 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.12.2022 RECEPTION FI N°22001340 AL 19.12.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-07912 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0987 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2021454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000491 | DEXTRAN | [5 empty] | 2022-12-31 | 696893
2022.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 209535 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.12.2022 RECEPTION FI N°22001340 AL 19.12.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-07913 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0988 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | L500 | B MEDICAL SYSTEMS | 2102288 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000491 | DEXTRAN | [5 empty] | 2022-12-31 | 696893
2022.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 209529 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.12.2022 RECEPTION FI N°22001345 AL 22.12.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-07916 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0871 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371634 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000491 | DEXTRAN | [5 empty] | 2022-12-31 | 696893
2022.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 209528 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.12.2022 RECEPTION FI N°22001345 AL 22.12.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-07915 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0872 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371632 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-12-31 | 696893
2022.XLS | 2022-12-09 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 207034 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH09/12/2022 RECEPTION DEVIS 182960 LE 29-08-2022 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 09/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20023 ET COMMANDE B2/1251352 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH30/01/2023 RECEPTION CAPTEUR SANS RI - CAPTEUR REPARER - MIS A DISPO DU SERVICE RB31/01/2023 RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2022-1077 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01803040 | OS26/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20023 ET COMMANDE B2/1251352 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-12-30 | 873060
2022.XLS | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-26 | 206679 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE NASOFIBROSCOPE NUMERO 110635 N'EST PLUS ETANCHE. (TEST ETANCHEITE FAIT). MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. | IF 02/12/2022 FIBRO NON ETANCHE , ENVOI EN REPARATION OS23/12/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SOUS GARANTIE BLN°1300150215 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 26/12/2022 RECEPTION NASOLARYN REPARE SOUS GARANTIE RB10/01/2023 REMIS AU SERVICE |  |  | 2022-0391 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | N110635 | OS23/12/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SOUS GARANTIE BLN°1300150215 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2022-12-23
2022.XLS | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 206642 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LE NEBULISATEUR QUI NE SEMBLE PLUS FONCTIONNER ? | OS01/12/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB 05/12/2022 DEFAUT CORRIGE - DM CONFORME ET FONCTIONNEL - MISE A DISPO DU SERVICE OS08/12/2022 RENDU . |  |  | 2022-0051 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-45 | OS01/12/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/12/2022 RENDU . |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-22
2022.XLS | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 206640 | 22-4010 |  | BIOMEDICAL | FAYE | NE S'ALLUME PLUS (APPAREIL SEMBLE SE LANCER MAIS RIEN A L'ECRAN). MISE A JOUR REALISEE FIN DE SEMAINE DERNIERE. NON UTILISE DEPUIS. MERCI | IF 01/12/2022 SAV PASSE LE 02/12/2022 IF 30/11/2022 INTERVENTION DE SIEMENS => DM FONCTIONNEL |  |  | 2022-0635 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 556926 |  | 663 | ACUSON JUNIPER 2022-2 |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 4190 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-22
2022.XLS | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-03-02 | 206768 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 01.12.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC/DKD AL 05.12.2022 RECEPTION DEVIS N° 23670836 => ETALONNAGE COFRAC/DKD T° AL 05.12.2022 MIS EN SIGNATURE LL 05/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 02.03.2023 >> BL 8150139241 DU 13.02.2023 // RECEPTION APPAREIL ETALONNE | BMC.N-1.L114 | LABORATOIRE | 2022-1426 | TESTEUR TEMPERATURE + HUMIDITE | TESTO 608-H1 | TESTO | 14695914 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004201 | TESTO | [5 empty] | 2022-12-22 | 696893
2022.XLS | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 214290 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PLUS CONTROLE |  |  | 2022-0353 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5806-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 006726 | HETTICH | [5 empty] | 2022-12-21 | 4561236
2022.XLS | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 214292 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PLUS CONTROLE |  |  | 2022-0354 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTINA 380R | HETTICH | 5805-07 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-000446 | CSLM-CONTROLE ET SECURITE LABO MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-21 | 4561236
2022.XLS | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 214294 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PLUS CONTROLE |  |  | 2022-0692 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 270 | HETTICH | 17439-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-000446 | CSLM-CONTROLE ET SECURITE LABO MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-21 | 4561236
2022.XLS | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 206249 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES DEUX PEDALES EN WIFI NE FONCTIONNENT PAS : ERREUR 139 PROBLEME DE PARAMETRAGE - | NH 08.12.2022 REPARAMETRAGE PEDALE => MISE EN TEST AU SERVICE |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-15
2022.XLS | 2022-11-24 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 206266 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA TABLE OPERATOIRE STERIS SN 212171 A UN PROBLEME DE CHARGE : ROMUALD TECHNICIEN STERIS A CONSTATE LE PROBLEME. DEMANDE DE PRISE EN CHARGE RAPIDE TABLE NEUVE. MERCI | MH25/11/2022 DEFAUT CORRIGE PAR TECH STERIS - |  |  | 2022-0882 | TABLE OPERATOIRE | CMAX 3 DRIVE | STERIS | 214013 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008349 | STERIS | [5 empty] | 2022-12-15
2022.XLS | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2023-03-20 | 206274 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LE DERMATOME REFERENCE GA340 SN 001312 ; LA VISDE BLOCAGE DE LA LAME A ETE EGAREE. DERMATOME NON UTILISABLE | AL 28.11.2022 ENVOI MAIL A LA SOCIETE POUR REF + DEVIS PIECE FV LE 06.03.2023 >> RECEPTION DEVIS 74101898 DU 02.03.2023 : VIS POUR DERMATOM >> DA EN VALIDATION NH 16.03.2023 PIECE LIVREE AU BLOC => REMIS SUR DERMATOME |  |  | 2022-0572 | DERMATOME | AESCULAP ACCULAN 4 | BBRAUN | 001312 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-15
2022.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 2022-12-29 | 205936 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOUS AVONS NOTRE PCA QUI NE FONCTIONNE PLUS. PEUT-ON VOUS L'ENVOYER POUR REPARATION? MERCI D'AVANCE | OS18/11/2022 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 22/11/2022 DEMANDE DE BATTERIE EN COURS N°3811 IF 24/22/2022 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE OK , TESTDE FONCTIONNEMENT => DEFAUT E34 , ENVOI EN REPARATION NH 29.12.2022 RECEPTION RI => VERIFICATION CAPTEUR DE PRESSION => TEST ET CONTROLE OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 16/02/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2022-0618 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 222821140002 | OS18/11/2022 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PANEL | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009001 | SMD | [5 empty] | 2022-12-08
2022.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-24 | 205929 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LESUEUR | LAVEUR ENDOSCOPIE 27832, FILTRE FOND DE CUVE CASSE ( LAVEUR NON FONCTIONNEL) | LL 18/11/2022 APPEL SAV POUR INTERVENTION - ATTENTE RETOUR TECH LL 18/11/2022 INTERVENTION TECH SOLUSCOPE PREVUE LE 24/11/2022 |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1523 | O | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-12-08
2022.XLS | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 205799 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'HEMOCUE EST DEFECTUEUX : IL INDIQUE DES CHIFFRES QU'IL A ENREGISTRE ET NON LA VRAIE VALEUR MEME APRES CHANGEMENT DES PILES. MERCI | OS16/11/2022 HEMOCUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(NA PAS DE NUMERO D EQUIPPEMENT ) MH18/11/2022 DEFAUT CORRIGE - RAZ DES DONNEES - A TESTER DANS LE SERVICE - OS21/11/2022 RENDU |  |  | 2022-0967 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201+ | HEMOCUE | 1711013260 | OS16/11/2022 HEMOCUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(NA PAS DE NUMERO D EQUIPPEMENT ) |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-07
2022.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 205512 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MOTEUR DE LA PIECE A MAIN SALLE 4 NE FONCTIONNE PLUS. URGENT SVP CAR SOINS IMPOSSIBLES | MH 23/11/2022 RECUPERATION DE LA PIECE DIRECTEMENT DANS LE SERVICE - RENVOI DE LA PIECE MICROMOTEUR BIEN AIR MC3 LED REF : 160068 S/N: 17D0124 AU SAV - N° 5481575615743 - EN ATTENTE DU DEVIS MH 25/11/2022 RECEPTION DU DEVIS - PAS D'ANOMALIE CONSTATE - EN ATTENTE DE LA RECEPTION DU MOTEUR AL 21.12.2022 RECEPTION PIECE => DEFAUT NON-CONSTATE / REGUL INVENTAIRE |  |  | 2022-1091 | MICROMOTEUR | MC3 LED | BIEN AIR | 17D0124 |  | 268 | CART DENTAIRE 2562-1 | CART DENTAIRE | 0 | GIANGRANDE | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-11-30
2022.XLS | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 205450 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME SUR LE TEST D'ETANCHEITE. APPEL ANIOS POUR INTERVENTION. INVENTION SOUS GARANTIE EN ATTENTE DE PROGRAMATION |  |  | 2022-0534 | ENCEINTE DE DESINFECTION POUR ENDOSCOPIE | EASYTOUCH | ANIOS | 0025 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230434 | ANIOS LABORATOIRE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-11-29 | 4561236
2022.XLS | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 2023-04-13 | 205974 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA FAMILLE FAIT DON A L'HOPITAL D'UN FAUTEUIL ELECTRIQUE : TDX N° DE SERIE: TDX2200627 IL EST EN ERGO, MERCI. | ML 15/11/22 FAUTEUIL RECUPERER ML 16/11/22 NETTOYAGE + CTRL OK TEST OK EN ATTENTE DE L'ASSURANCE ML 13/04/23 VIGNETTE D'ASSURANCE RECUS ET INSTALLER, LE FAUTEUIL EST MIS EN SERVICE. |  |  | 2022-0964 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2200627 | ML 15/11/22 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FORHER |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-26 | 36012191
2022.XLS | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-09 | 205386 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.11.2022 SUITE MP / RECEPTION DEVIS DC20222827 => EN SIGNATURE LL 08/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.12.2022 INTERVENTION BRL20222326 => REMPLACEMENT ANALYSEUR DIASCOPIQUE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-11-26 | 696893
2022.XLS | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 205297 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/11/2022 REMPLACEMENT CLAVIER DE LA COUPOLE |  |  | 2022-0928 | ECLAIRAGE OPERATOIRE | POWERLED | GETINGE/MAQUET | 616076 |  | 22-656 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-25 | 22766809
2022.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-08-23 | 205157 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.11.2022 RECEPTION DEVIS POUR NOIX DE SUPPORT POUR ADAPTATION SUR SHUTTLE => DA TRANSMISE LL 04/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 7/11/22 COMMANDE FAITE OS27/01/2023 RECEPTION D UNE NOIX DE SUPPORT HYDRALTIS SUIVANT BLN°60319308 ET COMMANDE B3/1245511 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3799 TRANSMIS AU TECH. NH 21.07.2023 PIECE INTROUVABLE => REDEMANDE DE DEVIS POUR SUPPORT => DA TRANSMISE LL 27/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 25.07.23 COMMANDE FAITE OS28/07/2023 RECEPTION D UNE NOIX DE SUPPORT NEUVE SUIVANT BLN°60353923 ET COMMANDE B3/1354162 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4101) NH 10.08.2023 INSTALLATION HUMIDIFICATEUR SUR SHUTTLE => ATTENTE VALIDATION PAR EQUIPE MED NH 23.08.2023 PAS DE RETOUR DU SERVICE => CLOTURE INTERVENTION |  |  | 2022-0711 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2204003 | OS27/01/2023 RECEPTION D UNE NOIX DE SUPPORT HYDRALTIS SUIVANT BLN°60319308 ET COMMANDE B3/1245511 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3799 TRANSMIS AU TECH. OS28/07/2023 RECEPTION D UNE NOIX DE SUPPORT NEUVE SUIVANT BLN°60353923 E | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23 | 824155
2022.XLS | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 205067 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE 31/10 ECHANGE DU KIT FILTRE A EAU |  |  | 2022-0553 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27732 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-11-18 | 4561236
2022.XLS | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 205068 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE 31/10 DU KIT FILTRATION D'EAU |  |  | 2022-0554 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | SOLUSCOPE SERIE 4 PA | SOLUSCOPE | 27832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-11-18 | 4561236
2022.XLS | 2022-10-25 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 204900 | 22-4010 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR. L¿ECHOGRAPHE A ETE LIVRE SANS BATTERIE. A PRIORI, C'ETAIT CONVENU AVEC. POUVEZ VOUS REVOIR AVEC LE PRESTATAIRE? MERCI | LL 02/11/2022 ATTENTE RETOUR PRESTATAIRE POUR CONNAITRE LA DEMANDE INITIALE LL BATTERIE NON FOURNIE - INTER CLOTUREE |  |  | 2022-0635 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 556926 |  | 663 | ACUSON JUNIPER 2022-2 |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 4190 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-15
2022.XLS | 2022-10-24 | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 204794 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BOITE TETIERE NON FONCTIONNELLE. LES 5-6 ELECTRODES NE FONCTIONNENT PAS EN ROUGE PAS RELIEES A MACHINE. CHANGEMENT BOITE TETIERE ELECTRODES FONCTIONNENT SANS AUCUN CHANGEMENT | MH25/10/2022 INTERVENTION EN COURS AVEC NATUS - EN ATTENTE DE LA RECEPTION DU RAPPORT D'INTER SUR TECHBIO MH09/11/2022 ECHANGE DE LA BOITE TETIERE EFFECTUER PAR LE TECH NATUS - EN ATTENTE DE LA RECEPTION DU RAPPORT DU TECH NATUS |  |  | 2022-0456 | BOITE TETIERE AMPLIFICATEUR EEG | BRAIN MONITOR | NATUS FRANCE | 021911163814 |  | 659 | EEG-1 |  | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2022-11-12
2022.XLS | 2022-10-24 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 204818 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ELECTRODES SONT VERTES PUIS PASSENT AU ROUGE . NE PERMETTANT PAS DE DEBUTER ENREGISTREMENT. EN PLUS. SLI DEMARRE SUR ORDINATEUR MAIS PAS DE FLASHS POUR REALISER SLI | MH25/10/2022 INTERVENTION EN COURS AVEC NATUS - EN ATTENTE DE LA RECEPTION DU RAPPORT SUR TECHBIO MH09/11/2022 ECHANGE DE LA BOITE TETIERE EFFECTUER PAR LE TECH NATUS - EN ATTENTE DE LA RECEPTION DU RAPPORT DU TECH NATUS |  |  | 2022-0454 | BOITE TETIERE AMPLIFICATEUR EEG | BRAIN MONITOR | NATUS FRANCE | 021911185516 |  | 661 | EEG-3 |  | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-12
2022.XLS | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 204731 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH 21/10/2022 CONGELO RECUPERE ET REMPLACER PAR LE 2022-0871 |  |  | 2022-0248 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2021556 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-11 | 22766809
2022.XLS | 2022-10-20 | 2022-12-01 | 2023-01-27 | 204692 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO REVETEMENT CASSE | OS21/10/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/12/2022 CAPTEUR CASSE , ENVOI EN REPARATION IF 09/12/2022 RECEPTION DEVIS ; DA TRANSMISE LL 09/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20037 ET COMMANDE B2/1251358 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 27/01/2023 RECEPTION CAPTEUR TECO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS27/01/2023 RENDU |  |  | 2022-0175 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43143548 | OS21/10/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20037 ET COMMANDE B2/1251358 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/01/2023 RENDU |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-11-10
2022.XLS | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 204730 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL AIR/EAU BOUCHE CONTROLE DES SORTIE DES CANEAUX ET DEBOUCHAGE DU CANAL EAU DETECTE PAS LE LAVEUR 24/10 REDONNE AU BLOC POUR PASSAGE EN MACHINE. |  |  | 2022-0308 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0544 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-11-10 | 4561236
2022.XLS | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 204686 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPAREIL AEROSOL CARDIO NIT3 MOTEUR TOURNE DANS LE VIDE | OS20/10/2022 NEBULISEUR CASSER ET GRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH26/10/2022 DM FO?CTIONNEL - MIS A DISPOSITION DU SERVICE IF 04/11/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0061 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-46 | OS20/10/2022 NEBULISEUR CASSER ET GRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DOHY | 4189 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-10
2022.XLS | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-21 | 204400 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'EMBOUT DE L'OPTIQUE EST RESTE BLOQUE SUR LA BAGUE OPTIM 6475 | OS14/10/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.11.2022 ENVOI SAV OS21/11/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75356752 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 21.11.2022 MIS A DISPO DU SERVICE IF 24/11/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0263 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804328 | OS14/10/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/11/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75356752 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-11-03
2022.XLS | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 204315 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.10.2022 SUITE ACQUISITION VENTILATEUR => SUPPORT POUR ADAPTATION SHUTTLE MANQUANT => DA TRANSMISE AF 14/10/22 COMMANDE FAITE NH 12.12.2022 SUPPORT MIS EN PLACE SUR SHUTTLE |  |  | 2022-0709 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I COMPACT | ACUTRONIC | AN-04972 |  | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-02 | 824155
2022.XLS | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-12-21 | 204217 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 15.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-07V1 => RAPPORT N°63118-07-01 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 5SEC) |  |  | 2022-0388 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | 642VFD PLUS | REGENLAB | 181088AI043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-29
2022.XLS | 2022-10-10 | 2022-11-03 | 2022-11-23 | 204185 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE HYSTEROSCOPE N°2 DELMONT SN : 1595750, OPTIQUE FLOU OPTIM 6460 COMPO D'ORIGINE : 39172. | OS11/10/2022 OPTIQUE DELMONT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.11.2022 ENVOI SAV NH 10.11.2022 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE LL 14/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/11/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BL003528 ET COMMANDE B6/1246852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 23.11.2022 MIS EN REFORME |  |  | 2022-0179 | OPTIQUE 30° - 2.9 MM - 300 MM | D300-100_004 | DELMONT IMAGING | 1595750 | OS11/10/2022 OPTIQUE DELMONT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/11/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BL003528 ET COMMANDE B6/1246852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012675 | DELMONT IMAGING | [5 empty] | 2022-10-29
2022.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204218 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 14.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-03V1 => RAPPORT N°N°63118-03-08 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC) |  |  | 2022-0587 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | MEGAFUGE ST1R PLUS-MD | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 43048880 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2022.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 205625 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 15.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-08V1 => RAPPORT N°63118-08-01 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 5SEC) | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2022-0937 | CENTRIFUGEUSE | QBC 424740 | BECTON DICKINSON | 515980007 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27 | 696893
2022.XLS | 2022-10-05 | 2023-02-13 | 2023-03-16 | 203906 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO NON REFERENCE HS (01)06944413813205 (21)H21A01420025 02.57.225104010 A L'INSPECTION, PLAQUE DE CONTACT AMOVIBLE EGALEMENT CASSEE (FENDUE) | OS05/10/2022 CAPTEUR TOCO EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.02.2023 CAPTEUR TOCO OK => ADAPTATEUR MECG-R CASSE A REMPLACER NH 16.03.2023 RECEPTION ADAPTATEUR |  |  | 2022-0016 | CAPTEUR TOCO | 02.01214591011 | EDAN | H21701230010 | OS05/10/2022 CAPTEUR TOCO EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 642 | F15-10 | CARDIOTOCO | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-26
2022.XLS | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 205332 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2022 INTERVENTION SI229-22J094 => CONTROLE DU BON SERRAGE DES ECROUX SUR LA ROUE D OUVERTURE DES PORTES --- ESSAIS / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2022-10-25 | 696893
2022.XLS | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-20 | 203760 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | ETHYLOTEST HORS SERVICE INDIQUE DES VALEURS TOTALEMENT ERRONEES MERCI | ENVOIE POUR ETALONNAGE RECEPTION DU DEVIS LE 17/10 RETOUR DE MAINTENANCE 20/10 |  |  | 2022-0196 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | 6820 MED | DRAGER | ARRB-0060 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | 04-006290 | DRAGER FRANCE SAFETY | [5 empty] | 2022-10-22
2022.XLS | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 205328 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.09.2022 INTERVENTION SI229-22J055 => MISE A NIVEAU SUR LA PALLIASSE + BRANCHEMENT INFORMATIQUE --- PASSAGE BESES TEST / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0720 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00043 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2022-10-18 | 696893
2022.XLS | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 205329 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.09.2022 INTERVENTION SI229-22J054 => MISE A NIVEAU SUR LA PALLIASSE + BRANCHEMENT INFORMATIQUE --- PASSAGE BESES TEST / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0719 | AUTOMATE ANTIBIOGRAMME | SIRSCAN ORION | I2A | 222DORI00042 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004194 | I2A | [5 empty] | 2022-10-15 | 696893
2022.XLS | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-04 | 203333 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX LA TETE DISTAL A GONFLEE AU TEST D'ETANCHEITE. RETOUR PAS DE DEFAUT CONSTATE PAR PENTAX. |  |  | 2022-0305 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | Q002YZ2169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-10-15 | 4561236
2022.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-07 | 202905 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 07.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE / LE FILTRE U-POT EST MANQUANT --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2022-0260 | MICROSCOPE A FLUORESCENCE | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2022.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-06 | 202904 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME. |  |  | 2022-0259 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1M48875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2022.XLS | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-22 | 202699 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/09/2022 MONTAGE EFFECTUE LE 05/09 PAR L'INGENIEUR D'APPLICATION. ÉCHOGRAPHE LIVRE AU SERVICE UTILISATEUR LE 12/09/2022. PAS DE CONFIGURATION RESEAU A ETABLIR ACTUELLEMENT. |  |  | 2022-0630 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 556925 |  | 662 | ACUSON JUNIPER 2022-1 |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-10-04 | 22766809
2022.XLS | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-12-22 | 202700 | 22-4010 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/09/2022 MONTAGE EFFECTUE LE 05/09 PAR L'INGENIEUR D'APPLICATION. ÉCHOGRAPHE LIVRE AU SERVICE UTILISATEUR LE 12/09/2022. PAS DE CONFIGURATION RESEAU A ETABLIR ACTUELLEMENT. |  |  | 2022-0635 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 556926 |  | 663 | ACUSON JUNIPER 2022-2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-10-04 | 22766809
2022.XLS | 2022-09-08 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 202556 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, ON NE PEUT PLUS MODIFIER LE TEMPS D'INJECTION QUI RESTE SUR PLUS DE 100H. POUVEZ-VOUS LA REPARER. MERCI | OS08/09/2022 DM +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH26/09/2022 IMPOSSIBLE DE MODIFIER LE TEMPS D'INJECTION - RENVOI SAV - PREVOIR MC OS12/12/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3277876 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB 19/12/2022 RECEPTION BL3277876 => AUCUN DEFAUT CONTATE, NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL, VERIFACTION DE L'APPAREIL , CQ + TSE / CONFORME OS23/12/2022 RENDU. |  |  | 2022-0253 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 21183905 | OS08/09/2022 DM +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/12/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3277876 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-09-29
2022.XLS | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 202184 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SONDE QUI NE FONCTIONNE PAS | NH 31.08.2022 OUVERTURE DOSSIER 07509264 => ECHEC CALIBRATION NH 05.09.2022 REMPLACE CE JOUR => MIS EN PREREFORME |  |  | 2022-0237 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | 104300 | MH 31/08/2022 DM NON FONCTIONNEL - DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | VERIE | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-09-21 | 22766809
2022.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-14 | 202803 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.09.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 14.09.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/3835 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2022-0662 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | LL72347 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-09-20 | 696893
2022.XLS | 2022-08-29 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 202022 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CADIO HS | OS29/08/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.09.2022 REMPLACEMENT CAPTEUR PAR 2021-0520 => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0210 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A8632 | OS29/08/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-17
2022.XLS | 2022-08-22 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 201694 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CAPTEUR TOCO NON DETECTE | OS22/08/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH23/08/2022 RENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - CAPTEUR HS LL 31/08/2022 DA REFUSEE - CONTACTER NISSHA CAR MATERIEL REVIENT DE REPARATION MH21/11/2022 CONTACT NISSHA - EN ATTENTE LE RETOUR DE NISSHA MH09/12/2022 DEVIS SUR UN CAPTEUR TOCO DIFFERENT - FERMETURE DE L'INTER |  |  | 2022-0178 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43146104 | OS22/08/2022 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-09-10
2022.XLS | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 201699 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TURBINE DU COUD QUI NE FONCTIONNE PAS | OS22/08/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(NUMERO D EQUIPPEMENT PAS TROUVER) IF 30/08/2022 TURBINE NE FONCTIONNE PAS , IF 06/09/2022 RETOUR NON REPARE , ENVOI CHEZ REPARATION TURBINE NH 14.09.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - A IMMATRICULER OS28/09/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°12601-0922 ET COMMANDE B2/1240559 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 28/09/2022 RECEPTION PIECE A MAIN REPARE , REMPLACMENET DES ROULEMENTS ROTOR ET DES JOINTS.DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS29/09/2022 RENDU. |  |  | 2022-0715 | PAM TURBINE | BA525W | BA INTERNATIONAL | 13525W0080 | OS22/08/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(NUMERO D EQUIPPEMENT PAS TROUVER) OS28/09/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°12601-0922 ET COMMANDE B2/1240559 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | ELJEMI | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-09-10
2022.XLS | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2023-08-11 | 201702 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ENVOI PRET | ENVOI PRET SUITE A PANNE |  |  | 2022-0579 | GENERATEUR ELLMANN | DUAL EMC 90 SURGITRON | ELLMAN | 5200XA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000995 | COLLIN ORL CMF | [5 empty] | 2022-09-10 | 22993538
2022.XLS | 2022-08-21 | 2022-09-01 | 2022-09-22 | 201642 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BARRIERE CASSEE LIT CH 7 | AL 01.09.2022 MATERIEL PRIS EN CHARGE DANS LE SERVICE => SUPPORT BARRIERE ARRACHE AL 22.09.2022 RECEPTION PIECES => DEMONTAGE / REMPLACEMENT --- ESSAIS MECA / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0442 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004323838 |  |  |  |  | 0 | SIMEON | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-10
2022.XLS | 2022-08-09 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 201216 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FLEXIBLE MOTEUR BIEN AIR SANS SN 2 REF 1600076ET 1600342 (PARTI FLEXIBLE). DONT LE CABLE A PRIORI EST DEFECTUEUX OPTIM : 6314 COMPO D'ORIGINE : 39553 | OS10/08/2022 MICROMOTEUR + FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 25/08/2022 CABLE DU MICROMOTEUR DEFECTUEUX , ENVOI EN REPARATION NH 31.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT CABLE => DA TRANSMISE LL DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/09/2022 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°12535-0922 ET COMMANDE B3/1238290 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3751) IF 20/09/2022 RECEPTION CABLE NEUF SN 22C0056 , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2022-0089 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 21H0039 | OS10/08/2022 MICROMOTEUR + FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/09/2022 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°12535-0922 ET COMMANDE B3/1238290 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE 37 |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-08-30
2022.XLS | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 200977 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR MANQUE UNE PARTIE DE LA PRISE SECTEUR MERCI | OS02/08/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.08.2022 EMBOUT RETROUVE PAR LE SERVICE => DM RENDU |  |  | 2022-0058 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342450063 | OS02/08/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-23
2022.XLS | 2022-08-02 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 201000 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CAPTEUR CARDIO HS | OS02/08/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH18/08/2022 CAPTEUR HS - EN ATTENTE D'ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS31/10/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°15661 ET COMMANDE B2/1238089 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH31/10/2022 RENDU |  |  | 2022-0123 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C3951 | OS02/08/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-08-23
2022.XLS | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 200937 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 01.08.2022 APPEL DU SERVICE => ALARME STOP URGENCE ACTIVEE SANS RAISON NH 01.08.22 OUVERTURE DOSSIER 303163 => INTERVENTION PREVU LE 02.08.2022 |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-08-20 | 824155
2022.XLS | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-10-18 | 200878 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TRAPPE QUI DOIT S'OUVRIR A L'APPROCHE DE LA FIBRE LASER NE S'EST PAS OUVERTE ; LE CHIRURGIEN L'A OUVERTE MANUELLEMENT : LA FIBRE FONCTIONNE LA SEMAINE DERNIERE NOUS AVONS EU UN PROBLEME AVEC UNE FIBRE LASER : MEME PROBLEME PAR CONTRE LA FIBRE N'A PAS | NH 05.08.2022 SAV PREVENU => EN ATTENTE RETOUR POUR VERIFIER LA BONNE UTILISATION DU LASER |  |  | 2022-0419 | LASER SOLTIVE | SUPERPULSE | OLYMPUS | MDUF220087 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-19
2022.XLS | 2022-07-27 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 200832 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE HS GROS ROND NOIR | LL 28/07/2022 TACHE SUR OPTIQUE - CONTRAT BRIS 3 ANS SUR EQUIPEMENT- ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION. OS19/08/2022 RECEPTION D UN CYSTO-FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75229008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 19/08/2022 REMPLACEMENT DU CORPS DE POIGNEE DE COMMANDE + POULIE DU SYSTEME DE BEQUILLAGE + MASQUE OPTIQUE + SUPPORT DE FAISCEAU IMAGE + GROUPE OPTIQUE - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS19/08/2022 RENDU. |  |  | 2022-0279 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7282919 | OS19/08/2022 RECEPTION D UN CYSTO-FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75229008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-08-17
2022.XLS | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 200718 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CAPTEUR CARDIO HS | OS25/07/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH19/08/2022 DEFZUT NON CONTATE - CAPTEUR PASSE SUR LE BANC DE TEST - DM FONCTIONNEL OS22/08/2022 RENDU A MADAME DEFFIN. |  |  | 2022-0210 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A8632 | OS25/07/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/08/2022 RENDU A MADAME DEFFIN. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-13
2022.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 200412 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME / ERREUR DU SAV IL PENSAIT INTERVENIR SUR L ANCIEN |  |  | 2022-0332 | AUTOMATE DE COLORATION SUPPORT COLORANTS | BENCHMARK SPECIAL STAINS - STAINING | ROCHE DIAGNOSTICS | 5112803 |  | 302 | BENCHMARK SPECIAL STAINS-1 | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2022.XLS | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 200347 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 12/07/2022 RECEPTION RI CQI INITIAL 804102292435 / 0001 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-08-02 | 22993538
2022.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 200253 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 09/02/2023 CQE EFFETUER LE 27/01/2023 |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  | 655 | MAMMOGRAPHE SENO PRISTINA |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2022.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 200261 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 07/02/2023 CQE EFFECTUER LE 24/01/2023 |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2022.XLS | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 200211 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.07.2022 APPEL SAV => PB SUR L EXTRACTION AL 07.07.2022 INTERVENTION N°2207-0318830 => REPLACEMENT OF STOP DISK AND ORINGS. + HAMILTON ALIGNEMENTS --- TEST / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2022-0463 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000223 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2022-07-22 | 696893
2022.XLS | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-10-21 | 200167 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.07.2022 ENVOI MAIL SAV POUR INTERVENTION AL 11.08.2022 RELANCE SAV POUR INTER AL 22.08.2022 INTERVENTION INT2207337 => RECHARGE EN GAZ / ATTENTE VALIDATION AL 24.08.2022 RELANCE SAV CAR PB TJRS PRESENT. MH21/10/2022 REMPLACEMENT LE 20/10/2022 PAR LE 2022-0872 |  |  | 2022-0066 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1300133 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-07-20 | 696893
2022.XLS | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 199791 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC 24/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA OK |  |  | 2022-0290 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191006 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-19 | 36012142
2022.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 199698 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR LA NOUVELLE CUVE A PLATRES NE S'ALLUME PAS ET NE CHAUFFE PAS. LA PETITE LUMIERE VERTE DE MISE EN SECTEUR NE S'ALLUME PAS MALGRE LE "CLIC" DE DECLENCHEMENT DE CHAUFFE; CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | AL 01.07.2022 CLOTURE INTERVENTION => DM FONCTIONNEL / PB ALIM PRISES / DOSSIER TRANSFERE AU ELECTRICIEN |  |  | 2022-0462 | BAIN MARIE POUR ORTHESES | FC2000FRA | MONDOMED | 1765801-59 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 5438 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-16
2022.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 199697 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC SAV 27/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA SYSTEME OK |  |  | 2022-0291 | PESON | SCAL'UP V4 | BALEA | 22020191015 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-16 | 36012142
2022.XLS | 2022-06-24 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 199617 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 24/06/2022 RECEPTION DEVIS INITIAL CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 05/07/2022 RECEPTION RI - MATERIEL CONFORME |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-07-15 | 22993538
2022.XLS | 2022-06-24 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 199618 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 24/06/2022 RECEPTION DEVIS INITIAL DE CONTROLE DE RADIOPROTECTION - D A VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 05/07/2022 RECEPTION RI - MATERIEL CONFORME |  |  | 2022-0431 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 10093 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-07-15 | 22993538
2022.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201542 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2743 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2022-0568 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10007 | GILSON | LL71460 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2022.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201751 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2992 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2022-0566 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FD10001 | GILSON | LA05009 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2022.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201758 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2982 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2022-0571 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10002M | GILSON | SE72039 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2022.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201676 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2722 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2022-0570 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | NG70661 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2022.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201541 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2745 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2022-0569 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10007 | GILSON | LL71459 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2022.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 198804 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BAGUES BLOQUEES SUT L'OPTIQUE SN 804316 OPTIM 6167 | NH 24.06.2022 ENVOI SAV IF 07/07/2022 RECEPTION OPTIQUE REPARE SOUS GARANTIE , MIS A DISPO DU SERVICE NH 07.07.2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2022-0264 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 804316 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-06-29
2022.XLS | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2023-06-29 | 198701 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | INTERVENTION CE JOUR POUR PB ASPERGILLAIRE + PB MECANIQUE DE PIPETAGE | AL 16.02.2023 EN ATTENTE RI LBM / RELANCE FV LE 29.06.2023 >> CLOTURE DU TICKET CAR PAS DE RETOUR DU LABORATOIRE. |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000699 | EUROIMMUN | [5 empty] | 2022-06-24
2022.XLS | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-08-11 | 198161 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO N'EMET AUCUN SON | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/06/2022 CAPTEUR EN PANNE , ENVOI REPARATION NH 14.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS09/08/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE SUIVANT BLN°11920 ET COMMANDE B2/1230281 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 11/08/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  | 2022-0183 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A8318 | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE SUIVANT BLN°11920 ET COMMANDE B2/1230281 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-06-11
2022.XLS | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-08-11 | 198164 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO NE FONCTIONNE PAS | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/06/2022 CAPTEUR EN PANNE , ENVOI REPARATION NH 14.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE => ATTENTION VERIFIER SN DIFFEREND ENTRE DEVIS ET ASSET LL 15/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11933 ET COMMANDE B2/1230283 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 11/08/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  | 2022-0176 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01815227 | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11933 ET COMMANDE B2/1230283 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-06-11
2022.XLS | 2022-05-18 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 197988 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA POMPE INDIQUE UN CHANGEMENT DE BATTERIE OU CHANGEMENT DE POMPE. REF 30010-29-13 MERCI | OS18/05/2022 POMPE DONT JE NE TROUVE PAS LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 24.06.2022 IMMATRICULATION => ENVO SAV NH 11.07.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 12.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS02/08/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SUIVANT BLN°56121828 ET COMMANDE B2/1233457 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 03.08.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BATTERIE + TEST DE VERIFICATIONS => DM CONFORME IF 09/09/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0461 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 30200104 | OS18/05/2022 POMPE DONT JE NE TROUVE PAS LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/08/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SUIVANT BLN°56121828 ET COMMANDE B2/1233457 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GLORIAN | 5495 | N | Préventive |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2022-06-08
2022.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 2022-08-29 | 197891 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE COMMANDER UN PIED A PERFUSION POUR SECURISER CE NOUVEAU GARROT PNEUMATIQUE, SUR LE PREMIER GARROT PNEUMATIQUE ZIMMER QUE NOUS AVIONS RECU EN 2020 NOUS AVIONS EU UN SUPPORT ZIMMER REF 60-4022-001 CE SONT DES APPAREIL QUI "PEUVENT CHUTER" OU COMMAN | NH 30.05.2022 DA 3657 TRANSMISE AL 31.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 01.06.22 COMMANDE FAITE OS29/08/2022 RECEPTION D UN PIED A GARROT PNEUMATIQUE SUIVANT BLN°7460998 ET COMMANDE B3/1228629 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 29/08/2022 PIED A DISPO DU SERVICE OS06/09/2022 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2022-0314 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 222202090008 | OS29/08/2022 RECEPTION D UN PIED A GARROT PNEUMATIQUE SUIVANT BLN°7460998 ET COMMANDE B3/1228629 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/09/2022 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-04
2022.XLS | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-08-11 | 197483 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO CASSE | OS06/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/05/2022 CAPTEUR TOCO CASSE , ENVOI EN REPARATION IF 31/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 31.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11927 ET COMMANDE B2/1228531 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 10/08/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  | 2022-0178 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43146104 | OS06/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11927 ET COMMANDE B2/1228531 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-05-27
2022.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-05-11 | 196914 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES DEUX BAGUES SONT BLOQUEES ENSEMBLE OPTIM 6048 | OS26/04/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.04.2022 ENVOI SAV OS10/05/2022 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75064050 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 11.05.2022 RECEPTION RI (MAUVAIS NUMERO D'INTER VU AVEC SAV) => REMISE EN ETAT OPTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS13/05/2022 RENDU. |  |  | 2022-0152 | OPTIQUE 0° - 10MM | WA53000A | OLYMPUS | 800947 | OS26/04/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/05/2022 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75064050 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-05-17
2022.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2023-04-12 | 197200 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 26.04.2022 PROBLEME SUR LES TECHNIQUES => MAIL DU BIOLOGISTE AU SAV FV LE 12.04.2023 >> CLOTURE DE L'INTERVENTION (DATE) |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000699 | EUROIMMUN | [5 empty] | 2022-05-17 | 696893
2022.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-08-11 | 196801 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO QUI DYSFONCTIONNE | OS25/04/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.04.2022 ENVOI SAV IF 31/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 31.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11938ET COMMANDE B2/1228527 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 11/08/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  | 2022-0185 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01875151 | OS25/04/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11938ET COMMANDE B2/1228527 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-05-14
2022.XLS | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | 196498 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA SONDE D'ETO GE 6TC NE FOURNIT PLUS LA QUALITE D'IMAGE ATTENDUE. POURRIEZ-VOUS REVISER LA SONDE ET L'ECHOGRAPHE ? MERCI. MME NORELUS | IF 20/04/2022 LA SONDE S/N 99614 QUI EST DANS LE SERVICE N 'EST PAS CONNU SUR ASSETPLUS => APPEL SAV => N° DOSSIER 06892225 NH 29.04.2022 IMMATRICULATION SONDE POUR TRACABILITE => REFORME => RECEPTION SONDE DE REMPLACEMENT |  |  | 2022-0300 | SONDE ETO | 6TC | GENERAL ELECTRIC | 99614 |  | 194 | VIVID E9 2 | ECHOGRAPHE | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-06
2022.XLS | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-18 | 196377 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.04.2022 SUITE MP => RECEPTION DEVIS CURRATIF N°OD729776 / EN VALIDATION LL 19/04/2022 DA VALIDEE POUR REGUL NH 18.05.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE CMC1 + MP EFFECTUEE => CALIBRATION CUTANEE/MATELAS + BATTERIE => APPAREIL FONCTIONNEL |  |  | 2022-0281 | PLATEAU + MATELAS CHAUFFANT | CALIBED | MEDIPREMA | 1091-1113 |  | 438 | FABIE7 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2022-05-03 | 696893
2022.XLS | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-14 | 196570 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05/14.04.2022 MISE EN PLACE PROTOCOLE QUANTIFERON / QUALIFICATIO + VALIDATION METHODE |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 |  | 4417 | N | Tâches |  | Définitive | 22-000699 | EUROIMMUN | [5 empty] | 2022-04-26 | 696893
2022.XLS | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | 195568 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/03/2022 RECEPTION DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNE => DA TRANSMISE LL 29/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 12/04/2022 RECEPTION NOUVEAU DEVIS QUI REMPLACE LE PRECEDENT , DA TRANSMISE LL 28/04/2022 RECEPTION RI2022_CQDM2-001 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2022-04-19 | 22766809
2022.XLS | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 195497 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE POUR NOUS | OS28/02/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 04.04.2022 TEST DU CAPTEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS05/004/2022 RENDU. |  |  | 2022-0185 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01875151 | OS28/02/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS05/004/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-16
2022.XLS | 2022-03-24 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 195415 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CAPTEUR N'ENREGISTRE PLUS LE POULS FOETAL. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE | OS28/02/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 04.04.2022 TEST DU CAPTEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS05/004/2022 RENDU. |  |  | 2022-0176 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01815227 | OS28/02/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS05/004/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-14
2022.XLS | 2022-03-23 | 2022-04-10 | 2022-04-28 | 195290 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 23/03/2022 RECEPTION DEVIS 8202236 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 10/04/2022 CQI INTERNE EFFECTUEE - ATTENTE RAPPORT M.GRANSOTO |  |  | 2022-0250 | MAMMOGRAPHE SENO 3D | PRISTINA | GENERAL ELECTRIC | 815088BU0 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2022.XLS | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-07-20 | 195258 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA POMPE N'A PAS D'ETIQUETTE BIOMEDICAL. ELLE AFFICHE UN CODE ERREUR 001, ROTATION MOTEUR. POUVEZ-VOUS LA REPARER SVP MERCI. | OS22/03/2022 POMPE NUMERO D EQUIPPEMENT PAS TROUVER MANQUE ALIM ET UN PEU SALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.03.2022 ENVOI SAV => CURRATIF + MP AL 24.06.2022 RECEPTION DEVIS FORFAIT LVL 2 => 240E AL 30.06.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC NH 20.07.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIE + PIECES DEFECTUEUSES + TEST SE => CONFORME OS19/08/2022 RENDU. |  |  | 2022-0253 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 21183905 | OS22/03/2022 POMPE NUMERO D EQUIPPEMENT PAS TROUVER MANQUE ALIM ET UN PEU SALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-04-12
2022.XLS | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 195208 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.03.2022 INTERVENTION SAV 6632 => REMPLACEMENT PIPETEUR + CREMAILLERE + CABLE COAX --- REQUALIFICATION / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2022-0236 | AUTOMATE D'IMMUNOANALYSE | I-2P | EUROIMMUN | 6238000349 |  | 653 | I-2P | ANALYSEUR | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000699 | EUROIMMUN | [5 empty] | 2022-04-06 | 696893
2022.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 2022-06-20 | 194514 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CAPTEUR PRESENTE UN FAUX CONTACT LORSQU'IL EST BRANCHE; MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | OS09/03/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.03.2022 ENVOI SAV NH 11.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS20/06/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT LISTE DE COLISAGE 9203 ET COMMANDE B3/1223611 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 20.06.2022 A DISPO DU SERVICE IF 04/07/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0177 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43148654 | OS09/03/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/06/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT LISTE DE COLISAGE 9203 ET COMMANDE B3/1223611 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-03-30
2022.XLS | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-06 | 194859 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.03.2022 DEMANDE DEVIS POUR RENOUVELLEMENT CARTOGRAPHIE AL 10.03.2022 RECEPTION DEVIS #QTOC204633 => EN SIGNATURE AL 10.03.2022 INTERVENTION POUR CARTOGRAPHIE SUR SITE / RECEPTION FI N°22000265 PRIMAIRE => CONFORME / ATTENTE RI DEFINITIF LL 16/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 11.03.2022 RECEPTION FI N°22000265 AL 06.04.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-01504 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0091 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 85.729.843.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2022-03-26 | 696893
2022.XLS | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-06 | 194857 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.03.2022 DEMANDE DEVIS POUR RENOUVELLEMENT CARTOGRAPHIE AL 10.03.2022 RECEPTION DEVIS #QTOC204633 => EN SIGNATURE AL 10.03.2022 INTERVENTION POUR CARTOGRAPHIE SUR SITE / RECEPTION FI N°22000265 PRIMAIRE => CONFORME / ATTENTE RI DEFINITIF LL 16/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 11.03.2022 RECEPTION FI N°22000265 AL 06.04.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N° CV 2022-01503 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0074 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 85.457.970.7 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2022-03-26 | 696893
2022.XLS | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 195210 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.02.2022 QUALIFICATION DU MATERIEL PAR LE LBM => CONFORME AUX EXIGENCES SELON LES RECOMMANDATIONS FOURNISSEUR |  |  | 2022-0116 | BAIN SEC | SBH130D | STUART | R00105963 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | [7 empty] | 2022-03-18 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195154 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980131 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0166 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | E90000007A609041 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195185 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980123 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0173 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 0F0000007D20FD41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195184 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980126 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0172 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1B0000007A62F641 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195101 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980129 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0164 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1D0000007A63DA41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195026 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980132 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0163 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8F0000007D214041 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195157 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980127 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0168 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 320000007A621641 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195156 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980128 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0167 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 750000007A60C641 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195186 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980130 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0174 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | B50000007A620241 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195102 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980124 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0165 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 950000007D19CD41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195183 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980132 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0171 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | DD0000007D1BE141 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195182 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980121 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0170 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 150000007D1B5B41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 195181 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.02.2022 CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°22980122 / AFFICHAGE DES FC SUR LE CAPTEUR |  |  | 2022-0169 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 780000007D19FD41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-006719 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-03-10 | 696893
2022.XLS | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 193339 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.02.2022 AFFICHAGE PESISTANT SONDE DEFECTUEUSE => APPEL SAV AL 25.02.2022 INTERVENTION N°64034 SAV ROUSSEL => REMPLACEMENT SONDE --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2022-0074 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 85.457.970.7 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2022-03-05 | 696893
2022.XLS | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 193198 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FIO2 100% EN ALARME JAUNE DES QUE L ON DEPASSE LES 95% ET PLUS D ACCES AU AUTRES PARAMETRES | OS14/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 17.02.2022 RECONFIGURATION SEUIL D'ALARME => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 17.02.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2022-0080 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 201210227136 | OS14/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-05
2022.XLS | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 193375 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.02.2022 PASSAGE DANS LE SERVIE SUITE PB DE COMNICATION => DEMANDE INTERVENTION DSI AL 15.02.2022 VU AVEC LA DSI / LIGNE OK / PB DU RECEPTEUR AL 16.02.2022 RECEPTION DEVIS #QTOC204397 POUR REMPALCEMENT => EN SIGNATURE LL 17/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 28.02.2022 RECEPTION MATERIEL => REMPLACE PAR LE 2022-0202 + VERIFICATION CONFIG |  |  | 2022-0142 | RECEPTEUR TCP/IP POUR CENTRALE DE TEMPERATURE | COBALT2 RECEPTEUR TCP/IP | OCEASOFT | 18634A3007F4 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-04 | 696893
2022.XLS | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2023-02-17 | 210239 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | FV >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65992 2023 |  |  | 2022-0058 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8342450063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2022-02-19 | 22879420
2022.XLS | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 192318 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | REINSTALLATION LOGICIEL DEBITMETRIE ET CONFIGURATION SUITE REMPLACEMENT PC PAR DSI | LW 26/01/2022 REINSTALLATION LOGICIEL DEBITMETRIE + CONFIGURATION SAUVEGARDE + TEST FONCTIONNEMENT => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2022-0076 | UNITE CENTRALE BOX DEBIMETRIE | THINKCENTRE M70S | LENOVO | SS4SN3629 | LW 26/01/2022 REINSTALLATION LOGICIEL DEBITMETRIE + CONFIGURATION SAUVEGARDE + TEST FONCTIONNEMENT => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-16 | 782226
2022.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-21 | 197293 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.01.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR MP AL 24.01.2022 RECEPTION DEVIS DEV2200407 => EN SIGNATURE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 21.04.2022 RECEPTION RAPPORT DE CONTROLE DE MAINTENANCE PREVENTIVE => FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2022-0066 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1300133 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Préventive |  | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-02-11 | 696893
2022.XLS | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-29 | 191846 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 20.01.2022 VU AVEC B MEDICAL => CARTOGRAPHIE PRISE EN CHARGE AL 23.02.2022 INTERVENTION POUR CARTOGRAPHIE AL 29.03.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°PDA220223CES001 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FDX15-140 |  |  | 2022-0066 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1300133 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2022-02-10 | 696893
2022.XLS | 2021-10-07 | 2021-10-20 | 2022-03-09 | 186738 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, UN CAPTEUR DE MONITORING RCF NE FONCTIONNE PLUS. MERCI BEAUCOUP. | IF 20/10/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE PLUS , S/N DE433A8632 , ENVOI EN REPARATION NH 29.10.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 02/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°3979 ET COMMANDE B2/1161300 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 02/03/2022 RECEPTION CAPTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS 09/03/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2022-0210 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A8632 | OS02/03/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°3979 ET COMMANDE B2/1161300 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-10-28
2022.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203403 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10759-2023 / CONFORME |  |  | 2022-0003 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099754 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2023.XLS | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 275140 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR POURRIEZ VOUS ECHANGER LE TUYAUX DU RECHAUFFEUR MISTRAL MERCI POUR VOTRE AIDE | RB12/10/2026 DEOUCPAGE DU TUYAUX ET REMISE EN PLACE CHANGEMENT DU FILTRE - REMISE A ZERO DU FILTRE -TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2023-0431 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149699 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-31
2023.XLS | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 275141 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR POURRIEZ VOUS ECHANGER LE TUYAUX DU RECHAUFFEUR MISTRAL MERCI POUR VOTRE AIDE |  |  |  | 2023-0431 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149699 | OS12/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-31
2023.XLS | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 274759 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, DEMANDE UNE INTERVENTION DANS LA SALLE DE PANSEMENT PLATEFORME DE PESER QUI EST CASSE MERCI | PC 07/10/2026 RECUP PLATEFORME PC 09/10/2026 RESERRAGE DES VIS DE MAINTIEN ET REINSTALLATION DANS LE SERVICE ESSAIS OK |  |  | 2023-0482 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001208963 |  |  |  |  | 0 | LOUZARI | 43-59 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-27
2023.XLS | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 274803 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR LEVEQUE, 1125] DEMANDE FRM A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 06/10/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 06/10/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-27
2023.XLS | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 274718 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, BON DE REGULARISATION DEJA VU AVEC IBRAHIMA MANQUE CABLE SUR CHARGEUR DE MONNAL ET CABLE COUPE SUR L AUTRE PARTIE. DEJA VU AVEC IBRAHIMA, CABLE DEJA AU BIOMED. SVP MERCI | RB06/10/2026 REMPLACEMENT BLOC CHARGEUR MONNAL T60- MIS A DISP DU SERVICE |  |  | 2023-0507 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-18205 |  | 689 | MONNAL URG |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-24
2023.XLS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 274418 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/09/2026 ROUE DE LA TABLE BLOQUE , REPRISE SERRAGE VIS, REMPLACEMENT DES 2 ROUES AVANT DE LA TABLE. VERIFICATION DE LA HAUTEUR DES ROUES.TEST DE CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ROUES |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-21 | 22766809
2023.XLS | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 274383 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIFLOW DEFECTUEUX, IMPOSSIBLE D'AUGMENTER DE DEBIT LITRE/MINUTE, RESTE A 25. | DEFAUT CONSTATE DEBIT LITRE MINUTE RESTER COINCER 25 RB29/09/2026 IMPOSSIBLE D ALLER AU DELA DE 25L/M CAR L EQUIPEMENT EST EN MODE PEDIATRIE - PASSAGE EN MODE ADULTE EN APPUYANT SUR LE BOUTON EN FORME DE TRIANGLE LONGTEMPS - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - DONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0266 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 210804297866 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-20
2023.XLS | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 274405 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/09/2026 MP REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2023-0686 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3174 |  | 698 | INCUBATEUR DE TRANSPORT NITE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-20 | 22877333
2023.XLS | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 272931 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEMES AVEC L'ORDINATEUR DE L'ISOCINETISME. MANQUE UN CONTROLLEUR ET ILS ONT CHANGE EXCEL PAR LIBRE EXCEL ET NOUS AVONS PERDU DE FONCTIONNALITES | PC 04/09/2026 A LA REINSTALLATION DE NOTRE PC IMPOSSIBLE DE FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE D'ISO ERREUR DRIVER CONTROLER DMC ENVOI MAIL MEDIMEX CE JOUR PC 09/10/2026 RETOUR DE NOTRE PC ET RENVOI DU PC DE PRET TOUT EST OK TOUT FONCTIONNE | SALLE KINÉ |  | 2023-0170 | APPAREIL EVALUATION ET REEDUCATION FONCTIONNELLE ISOCINETIQUE | CONTREX MJ | PHYSIOMED | MJ-2300201 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 | BARNES SINUELA | 0134794474 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-25
2023.XLS | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 272374 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LE DOPPLER FOETAL QUI NE S'ALLUME PAS. MERCI. | MH : APPAREIL QUI NE S'ALLUME PAS OS24/08/2026 DOPPLER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. MH 02/09/2026 DEFAUT NON CONSTATES - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS11/09/2026 RENDU. |  |  | 2023-0764 | DOPPLER FOETAL | SD6 | EDAN | M23803200002 | OS24/08/2026 DOPPLER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS11/09/2026 RENDU. | 249 | SD6-3 | DOPPLER FOETAL | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-09-12
2023.XLS | 2026-08-20 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 272250 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE BAIR HUGGER DE LA SALLE DE REVEIL BMC NE FONCTIONNE PLUS | OS20/08/2026 SYSTEME REFRIGERANT DEPOSE A L ATELIER. NH 25.08.2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE => RENDU AU SERVICE |  |  | 2023-0438 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351312 | OS20/06/2026 SYSTEME REFRIGERANT DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | LOISEAU | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-10
2023.XLS | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 272070 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE BAIR HUGGER DE LA SALLE DE REVEIL BFE EST HS IL AFFIGE UN GENRE "Y" ET SONNE | PC 24/08/2026 REMPLACEMENT FILTRE ET REINITIALISATION COMPTEUR FILTRE ESSAIS OK OS26/08/2026 RENDU. | 22-7045 |  | 2023-0417 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149686 | OS26/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LOISEAU | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-05
2023.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-09-28 | 271772 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE ORL 30° STORZ SN 1211PE FLOU +++ OPTIM : 9818 | OS13/08/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. NH 27.08.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS28/09/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°202200 ET COMMANDE B2/1781452 COLIS EN BON ETAT. OS28/09/2026 REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITE ,LENTILLE 6 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE ,REMPLACEMENT /NETTOYAGE CONNECTEUR LUMIERE ,REFIBRAGE COMPLET DE L ENDOSCOPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS01/10/2026 RENDU. |  |  | 2023-1324 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211PE | OS13/08/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. OS28/09/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°202200 ET COMMANDE B2/1781452 COLIS EN BON ETAT. OS28/09/2026 REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITE ,LENTILL |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-29
2023.XLS | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271557 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE RECHAUFFEUR NE FONCTIONNE PLUS LE SIGNALE DE REVISION ALLUME MERCI POUR VOTRE AIDE | RB06/08/2026 RECEPTION MISRAL - MIS DANS LOCAL RECEP RB06/08/2026 REMPLACEMENT FILTRE + REMISE A 0 - RACCOURCISSEMENT DU TUYAUX A LA BASE - MIS A DISPO |  |  | 2023-0421 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149695 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-27
2023.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 271453 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPARER L'ARTICULATION DU REPOSE-JAMBE DU FAUTEUIL CONFORT. MERCI | ML 04/08/26 REPOS JAMBE REPARER |  |  | 2023-1104 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA CLEMATIS PRO | INVACARE | 23IFM002287 | ML 04/08/26 REPOS JAMBE REPARER |  |  |  | 0 | MORICE | 305301 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-25
2023.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271320 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE ,RAPPORT NON CONFORMITE MINEURE . |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2023.XLS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271209 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/07/2026 PLUS DE COURANT AU NIVEAU DE LA CENTRALE (VU AVEC LES ELECTRICIENS DE L'HOPITAL, MAIS ILS NE TROUVENT PAS LA PANNE) , INNTERVENTION DE GE , REMISE EN SERVICE DE L'ALIMENTATION PRINCIPALE |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-20 | 22766809
2023.XLS | 2026-07-28 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 271105 | 3070 | EXT CS ORTHOPEDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA SCIE A PLATRE CONTINUE DE S'ARRETER DES QUE L'ON COUPE MALGRE VOTRE INTERVENTION LA SEMAINE DERNIERE | DUOMED : DYSFONCTIONNEMENT MOTEUR MH 31/07/2026 DEMANDE FORMULAIRE FAITE A SUPPORT.FR@DUOMED.COM - EN ATTENTE RENVOI SAV MH 27/08/2026 RECEPTION DEVIS C33C2607511-03-1 - EN ATTENTE VALIDAITON DA RB29/09/2026 RECEPTION SCIE A PLATRE + RI DEMONTAGE NETTOYAGE GRAISSAGE AJUSTEMENT MECANIQUE ESSAI DE FONCTIONNNEMEMNT FINA L A PPAREIL A P ASSE LES IL EST CONFORME AUX PRECONISATION DU FOURNISSEUR OSCIMED - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0033 | SCIE A PLATRE | OSCIMED 2000 | ADHESIA | A34904 | LL 29/07/2026 - RECEPTION MATERIEL - |  |  |  | 0 | SYDORAK | 7069 7106 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-18
2023.XLS | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 271039 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/07/2026 NETTOYAGE ET CONTROLE OK RETOUR STOCK |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-15 | 22890660
2023.XLS | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 270918 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | [MME VILLETTE, 1003F] FRE + COUSSIN 40A01 + GEL 001 A RECUPERER EN ERGO. MERCI | PC 24/07/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN + GALETTE |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 |  |  |  |  | 0 | AKE | 794388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-13
2023.XLS | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 270818 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE LUMIERE | NH 22.07.2026 ENVOI SAV LL 30/07/2026 RECEPTION MATERIEL SEMON BL 3430058664 - MATERIEL CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 003376 | FUJIFILM HEALTHCARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-08-12
2023.XLS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 270838 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | [MME VILLETTE, 1003F] DEMANDE DU FRE, JOYSTICK A DROITE, LARGEUR 43, PROFONDEUR 45 + COUSSIN A AIR 43A06 A AMENER EN ERGO MERCI | PC 22/07/2026 LIVRAISON FAUTEUIL + COUSSIN 43A06 |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 |  |  |  |  | 0 | AKE | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-12
2023.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270733 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/07/2026 UNE ALARME LIEE AU NIVEAU LA PRESSION D'HELIUM S'EST DECLENCHEE. UNE VERIFICATION DU SYSTEME EST REQUISE AFIN D'IDENTIFIER L'ORIGINE DE L'ALARME. MODIFIE LE SEUIL D'ALARME A 450L POUR CE TYPE D'AIMANT (IPM) OK , FONCTIONNEL |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-08 | 22766809
2023.XLS | 2026-07-07 | 2026-08-04 | 2026-09-23 | 270122 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE EST EN PANNE, MES EQUIPES ME L'ONT LAISSE DEVANT LE BUREAU AVEC UN PAPIER COLLE DESSUS ECRIT "EN PANNE" MAIS JE NE SAIS PAS CE QUI NE FONCTIONNE PLUS. | DEFAUT CONSTATE ATTACHE PLEXIS NON PRESENTE SUR L APPAREIL - SONNE SANS ARRET CARTE MICRO + CARTE FILTRE SONDE CUT A REMPLACER - MP A FINALISER SONNE SANS ARRET OS07/07/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. RB04/08/2026 DEMANDE DEVIS MEDIPRAMA POUR ATTACHE PLEXIS - EN ATTENTE DE DEVIS - EQUIPEMEMNT MIS DANS LOCAL D ATTENTE RB05/08/2026 RECEPTION DEVIS POUR KIT ATTACHE - EN ATTENTE VALIDATION DA5461 RB04/09/2026 RECEPTION DEVIS POUR MC REMPLACEMNT CARTE MICRO + CARTE FILTRE SON CUT OS22/09/2026 RECEPTION D UN KIT ATTACHE ECRAN SUIVANT BLN°127087 ET COMMANDE B2/1781473 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE . RB22/09/2026 KIT ATTACHE DEJA CHANGER PAR LE MEDIPREMA LORS DE LA MP - KIT ATTACHE MIS EN STOCK RB22/09/2026 PASSAGE DU TECH REMPLACEMENT DE LA CARTE MICRO SN: 1084 PAR SN:1407 SUIVI D'UNE VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL AFIN ASSURER SA CONFORMITE AVEC LES NORMES DE CONTROLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS24/09/2026 RENDU. |  |  | 2023-0270 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO OPTION LED | MEDIPREMA | 1950L-2279 | OS07/07/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. OS22/09/2026 RECEPTION D UN KIT ATTACHE ECRAN SUIVANT BLN°127087 ET COMMANDE B2/1781473 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE . OS24/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-07-28
2023.XLS | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 270147 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN SHAVER REF AR-8332H LOT EBF230819 NE FONCTIONNE PAS. CODSE ERREUR H15 | NH 07.07.2026 DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE RB10/07/2026 REFORME REMPLACER PAR LE 2026-0278 |  |  | 2023-0708 | PIECE A MAIN SHAVER SYNERGY | AR-8332H | ARTHREX | EBF230819 |  | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-28
2023.XLS | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 270018 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | BELASKRI | URGENT PB DE TRACE SUR LE CORPULS SUR CERTAINES DERIVATIONS ABSENCE DE TRACE. PROBLEME D'IMPRESSION SUR LE BAS DE LA FEUILLE | RB08/07/2026 TEST ECG + IMPRESSION OK - TEST OK CONFORME ET FONCTIONNELLE - EQUIPMENT LAISSER BIOMEDICAL AU BEAUMONT - SERVICE SMUR INJOIGNABLE - SERVICE A RECONTACTER PLUS TARD RB09/07/2026 CORPULSE RECUPERER PAR LE SERVICE SMUR BEAUMONT - VU AVEC ISABLLE GRARE | LAISSE AU SMUR EN CHARGE DANS LE GARAGE |  | 2023-0679 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 23704741 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-25
2023.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269550 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/06/2026 REMPLACEMENT BATTERIE TESTS PARTIELS AGILIA OK |  |  | 2023-0066 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-17 | 22890660
2023.XLS | 2026-06-25 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 269473 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO EN PANNE | OS25/06/2026 CAPTEUR DEPOSE A L ATELIER. NH 21.07.2026 REMPLACEMENT CAPTEUR => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0967 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43181702 | OS25/06/2026 CAPTEUR DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-07-16
2023.XLS | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-08-05 | 269356 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE TUYAUX DE LA BOUTEILLE DE DIOXYDE DE CARBONE EST CASSE SUITE A LA CHUTE DE LA BOUTEILLE. COLONNE DANS LE LOCAL BIOMED | IF 23/06/2026 DEMANDE EN COURS DA 5411 IF 05/08/2026 REMPLACEMENT DU FLEXIBLE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0726 | CONSOLE D'INSUFFLATEUR SYNERGY INSUFFLATION | AR-3290-0004 | ARTHREX | 2303CE0003 |  | 695 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-2 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-14
2023.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 269117 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT |  |  |  | PC 19/06/2026 PREVENTIVE 2026 CF RSQM |  |  | 2023-0170 | APPAREIL EVALUATION ET REEDUCATION FONCTIONNELLE ISOCINETIQUE | CONTREX MJ | PHYSIOMED | MJ-2300201 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 002768 | MEDIMEX |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-09 | 22890660
2023.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 269119 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT |  |  |  | PC 19/06/2026 PREVENTIVE 2026 CF RSQM |  |  | 2023-0171 | MODULE RACHIS | TP500 | PHYSIOMED | TP-2300101 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 002768 | MEDIMEX |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-09 | 22890660
2023.XLS | 2026-06-17 | 2026-07-23 | 2026-09-29 | 268974 | 3070 | EXT CS ORTHOPEDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | TETE EN PLASTIQUE AUTOUR DE LA LAME CASSEE | NH 23.07.2026 DEMANDE DE DEVIS |  |  | 2023-0033 | SCIE A PLATRE | OSCIMED 2000 | ADHESIA | A34904 |  |  |  |  | 0 | SYDORAK | 7107 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-08
2023.XLS | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 268981 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB17/06/2026 CHANGEMENT DES BATTERIES - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2023-0944 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50744 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-08 | 22877333
2023.XLS | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 268939 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA SONDE THERMIQUE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT. TEMPERATURE ERRONEE. AFFICHE 10.2 °C ALORS QU'AVEC UN THERMOMETRE MANUEL TEMPERATURE A -24°C. EST - CE UN PROBLEME DE PILE ? SYMBOLE PILE AVEC 1 BARRE. MESSAGE SUR LE SUPPORT DE LA PILE TELECHAR | THERMOCLIENT : REMPLACEMENT DU PASSE CABLE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2023-0587 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 18175630C64B |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 | TELLE | 7379 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-07-07
2023.XLS | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 268940 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN | NOUS RENCONTRONS ACTUELLEMENT UN PROBLEME AVEC LA SONDE THERMIQUE DU CONGELATEUR DES LAITS DE MERES. ELLE INDIQUAIT UNE TEMPERATURE A 85.7 °C VERS 11H. SUR THERMOCLIENT JE N'AI AUCUNE VALEUR INDIQUEE. UN THERMOMETRE MANUEL A ETE INSTALLE A L'INTERIEUR. LA | THREMOCLIENT : DOUBLON D'INTERVENTION 268939 |  |  | 2023-0587 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 18175630C64B |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 | TELLE | 7379 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-07-07
2023.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-07-22 | 268855 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE CASSEE OPTIM : 9594 SN : 1211NR | OS18/06/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. NH 24.06.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 22.07.2026 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT OPTIQUE => A DISPO DU SERVICE OS06/08/2026 RENDU. |  |  | 2023-1325 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211NR | OS18/06/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. OS06/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-04
2023.XLS | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-07-24 | 268714 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : CANAL WATER JET OBSTRUE FV LE 11.06.2026 >> DEVIS 202167 DU 10.06.2026 "DIVERS PIECE REMPLACEES + MO" MONTANT 619€HT ATTENTE VALIDATION DA NH 24.07.2026 RECEPTION ENDOSCOPE CE JOUR + RI => REMPLACEMENT PIPETTE INSUFFLATION AIR/EAU => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0939 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q00YNA0634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-07-02 | 22879420
2023.XLS | 2026-06-11 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 268696 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE MODULE DYSFONCTIONNE, LE MONITEUR LE RECONNAIS MAIS LORSQUE UN CABLE DE SPO2 EST UTILISE DESSUS, IL NE DETECTE PAS LE CABLE (OU LE CAPTE 1 A 2 SECONDES). CHANGEMENT DE CABLE, AINSI QUE L'EMPLACEMENT DU MODULE, EFFECTUE, TOUJOURS LE MEME SOUCI | OS11/06/2026 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.07.2026 MODULE NON REPARABLE => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0371 | MODULE SPO2 | RAINBOW INTELLIVUE MODULE | MASIMO | B67489 | OS11/06/2026 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-02
2023.XLS | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-07-22 | 268590 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | AFFICHE TEST CASSETTE ET NE DEMARRE PAS | FRESENIUS : MP A PREVOIR IA 16/06/2026 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI LL 22/07/2026 RECEPTION MATERIEL SELON BL 3351764 - REMPLACEMENT PORTE BATTERIE - MAJ SOFT 4.3 + MP EFFECTUEE - TSE CONFORME OS24/08/2026 RENDU. |  |  | 2023-0085 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530578 | OS24/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PATTIER | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-30
2023.XLS | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 268449 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE FONCTIONNE PLUS, S'ALLUME MAIS NE DONNE AUCUNE VALEUR | PC 08/06/2026 PILES OK CAPTEUR HS REMPLACEMENT CAPTEUR | BUREAU CADRE |  | 2023-0487 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 506059077 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-26
2023.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 268324 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PLATEAU NE DESCEND PAS SAUF AVEC LA MANIP D'URGENCE. DANS LE LOCAL OPHTALMO | IF 10/06/2026 MAUVAISE UTILISATION |  |  | 2023-0933 | PILIER MOBILE | 2003863 | TRUMPF | 109422076 |  | 707 | PILIER MOBILE |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-25
2023.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 268207 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MESSAGE D'ERREUR A L'ALLUMAGE DE L'APPAREIL : "BATTERIE PRINCIPALE PRENANT EN CHARGE LE MODE TRANSPORT DOIT ETRE REMPLACEE. CONTACTEZ LE SERVICE TECH. POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR LA REMPLACER" | MH : CABLE ALIM HS MH 24/06/2026 REMPLACEMENT CABLE ALIM - FNCTIONNEL | 5044 |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | ROZAY | 5346 OU 5336 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-23
2023.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 267637 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PROBLEME D ENREGISTREMENT DES PARAMETRES. SVP MERCI | RB26/05/2026 RECEPTION MONNAL T60 - MIS EN TEST VENTILATION PENDANT 3H ET DEUXIEME MISE EN VENTILATION TEST EN CHANGANT LES VALEUR - PAS DE CHANGEMENT DES VALEUR - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2023-0507 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-18205 |  | 689 | MONNAL URG |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-16
2023.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-08-19 | 267250 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO |  |  | BONJOUR, POUSSE SERINGUE RECLAME MAINTENANCE. CORDIALEMENT, | PC 18/05/2026 MIS EN CHARGE PC 17/06/2026 IMPOSSIBLE D'ETABLIR LA CONNEXION AVEC AGILIA PARTNER ENVOI FRESENIUS OS19/08/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3351761 COLIS EN BON ETAT. DEFAUT CONSTATER AUCUN,INTERVENTION:MISE A JOUR SOFT EN4.3,MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL.MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS01/09/2026 RENDU. |  |  | 2023-0149 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448072 | OS19/08/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3351761 COLIS EN BON ETAT. DEFAUT CONSTATER AUCUN,INTERVENTION:MISE A JOUR SOFT EN4.3,MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL.MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS01 |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Contrôle |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-06-06
2023.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-08-04 | 267289 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.05.2026 ENVOI OLYMPUS SUITE CONTAMINATION NH 07.07.2026 RECEPTION DEVIS FORFAIT DECONTA => DA TRANSMISE OS04/08/2026 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77672661 ET COMMANDE B2/1770345 COLIS EN BON ETAT . ACTIONS REALISER FORFAIT HYGIENE ,REMPLACEMENT DU MANIPULATUR DE FREIN R/L,REMPLACEMENT DU SUPPORT DE CONTRE GAINES POIGNEE ,REMPLACEMENT DE L ENTREE BIOPSIE ,CETTE INTERVENTION EST GARANTIE SIX MOIS ,REMPLACEMENT DU CANAL AUXILLIARE COTER GAINE DE LUMIERE,REMPLACEMENT DE LA CAGE DU PISTON D INSUFLATION/LAVAGE ,CETTE INTERVENTION EST GARANTIE SIX MOIS ,REMPLACEMENT DE LA CAGE DE PISTON D ASPIRATION, CETTE INTERVENTION EST GARANTIE SIX MOIS ,REMPLACEMENT DU CONNECTEUR,CETTE INTERVENTION EST GARANTIE 6 MOIS ,REMPLACEMENT DU CAPOT TETE MIS A DISPOSITION DU SERVICE MH 06/08/2026 RENDU |  |  | 2023-0384 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302793 | OS04/08/2026 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77672661 ET COMMANDE B2/1770345 COLIS EN BON ETAT . ACTIONS REALISER FORFAIT HYGIENE ,REMPLACEMENT DU MANIPULATUR DE FREIN R/L,REMPLACEMENT DU SUPPORT DE CONTRE GAINES POIGNEE ,REMPLACEME |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-06-06 | 824155
2023.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267088 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 MP // SEFALAB TRAVAUX EFFECTUES : ¿ CONTROLE DE SATURATION DES FILTRES A CHARBON ACTIF, ¿ CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR EN FACADE ET CALCUL DU DEBIT D¿AIR EXTRAIT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE. CONCLUSION : POSTE CONFORME COMMENTAIRES : ? MATERIEL VOLUMINEUX PRESENT DANS LE VOLUME DE TRAVAIL POUVANT PERTURBER LE FLUX D¿AIR. . |  |  | 2023-0687 | HOTTE A FILTRATION | CAPTAIR 321 2C SMART | ERLAB | 38220 |  | 692 | HOTTE CHIMIQUE + ARMOIRE A FILTRATION |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-03 | 22907219
2023.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267080 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : REMPLACMEENT BATTERIE A PREVOIR MH 13/04/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIES - FONCTIONNEL |  |  | 2023-0945 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50745 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-03 | 873060
2023.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267082 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : REMPLACMEENT BATTERIE A PREVOIR MH 13/04/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIES - FONCTIONNEL |  |  | 2023-0942 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50742 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-03 | 873060
2023.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267049 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 BIOMERIEUX // PANNE AU NIVEAU DU STERILISATEUR 1. IL NE CHAUFFE PLUS N¿AYANT PAS RECU LA PIECE CE MATIN, JE N'AI PAS PU EFFECTUER LE REMPLACEMENT AUJOURD'HUI. J¿AI BASCULE LE FLUX DE TRAVAIL DU WASP VERS L¿INCINERATEUR N°2 EN ATTENDANT DE RECEVOIR LA PIECE. LE SYSTEME FONCTIONNE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT. D'EXPLOITATION | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2023-0883 | AUTOMATE D'ENSEMENCEMENT | WASP | COPAN | 086-080-1164 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000294 | BIOMERIEUX | 2022-070 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-03 | 22907219
2023.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267092 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 MP // SEFALAB TRAVAUX EFFECTUES : ¿ CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ CALCUL DU DEBIT D¿AIR EXTRAIT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEMENTS D¿AIR PAR TEST FUMIGENE. ¿ CONTROLE DE SATURATION DU FILTRE A CHARBON ACTIF, CONCLUSION : POSTE CONFORME COMMENTAIRES : ? FILTRES EN FIN DE VIE. |  |  | 2023-0688 | ARMOIRE A FILTRATION | STORE 531 MIDCAP | ERLAB | 38221 |  | 692 | HOTTE CHIMIQUE + ARMOIRE A FILTRATION |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-03 | 22907219
2023.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266970 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | STORZ : GAINE DECHIRER MH 12/05/2026 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS NH 07.07.2026 RECEPTION DEVIS D'ECHANGE => DA TRANSMISE OS05/08/2026 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SUIVANT BLN°5801036055 ET COMMANDE B6/1771908 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 05.08.2026 MISE EN REFORME |  |  | 2023-0905 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | 11101 RP2X | STORZ | 2859679 | OS05/08/2026 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SUIVANT BLN°5801036055 ET COMMANDE B6/1771908 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-02 | 873060
2023.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-07-20 | 266952 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | AJOUT DEBILITRE 15L REMPLACEMENT DU DEBILITRE SUR LE MELANGEUR ( 5L ACTUELLEMENT) | RB13/05/2026 MIS EN PLACE DEBILITRE 15 L |  |  | 2023-0162 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533013 |  | 113 | FABIE4 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-06-02
2023.XLS | 2026-05-12 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 266950 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | AJOUT DEBILITRE 15L PAS DE DEBILITRE SUR LE MELANGEUR | RB20/07/226 DEBILITRE CHANGER PAR DU 15L - |  |  | 2023-0161 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533009 |  | 112 | FABIE3 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-06-02
2023.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266802 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2023-0602 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-35111491 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-28
2023.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 266828 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STORZ SN : 1210P2 MODEL 7230BA DONT LA VISION EST NUL. OPTIM : 9629 | NH 19.05.2026 RECEPTION EN ATELIER OS20/05/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL NH 29.05.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS10/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°196079 ET COMMANDE B2/1763815 COLIS EN BON ETAT. REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,LENTILLE6,LENTILLE5,LENTILLE 4,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS12/06/2026 RENDU. |  |  | 2023-1326 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1210P2 | OS20/05/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL OS10/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°196079 ET COMMANDE B2/1763815 COLIS EN BON ETAT. REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,LENTILLE6,LENTILLE5,LENTILLE 4,NET |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-28
2023.XLS | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 266724 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TUYAU PERCE | OS06/05/2026 RECHAUFFEUR DEPOSE A L ATELIER. RB06/05/2026 CHANGEMENT DU TUYAUX - MIS DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0443 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351304 | OS06/05/2026 RECHAUFFEUR DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | LONCLE | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-27
2023.XLS | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 266725 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TUYAU PERCE | OS06/05/2026 RECHAUFFEUR DEPOSE A L ATELIER. RB06/05/2026 REMPLACEMENT TUYAUX - MIS ADISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0417 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149686 | OS06/05/2026 RECHAUFFEUR DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | LONCLE | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-27
2023.XLS | 2026-05-01 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 266542 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | SYSTEME DE FIXATION INTER POUSSE SERINGUE HS | PC 18/05/2026 REMPLACEMENT KIT POIGNEE + VERROU MODELE INJECTOMAT/VOLUMAT VU AVEC FRESENIUS POUR COMPATIBILITE = JUSTE LA COULEUR QUI CHANGE ESSAIS OK |  |  | 2023-0322 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24668857 |  |  |  |  | 0 | SESE | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-22
2023.XLS | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 266541 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE CAPTE PLUS LA SAO2. INTERVENTION M. FAYE. APPAREIL AU NIVEAU DE L'ATELIER BIOMEDICAL. | RB04/05/2026 TEST DE LA SPO2 AVEC PROSIM - EMBASE + NOUVEAU CONSOMMABLE SPO2 - TEST SEUL ET SUR SCOPE OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MODULE REDONNER A LA NEONAT |  |  | 2023-0235 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0874 |  |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-05-21
2023.XLS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 266426 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 29/04/2026 MAIL INFIRMERIE NEURO POUR DEFAUT DE CHARGE PAS DE DEFAUT DE CHARGE MAIS MANQUE DE CHARGE CAR PAS SUFFISAMMENT BRANCHE BATTERIE DE 2023 = REMPLACEMENT BATTERIE EN PREVENTIF + MIS EN CHARGE |  |  | 2023-0068 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-20 | 22890660
2023.XLS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-08-05 | 266459 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2026 MP A FAIRE LE 03/04/2026 IF 05/08/2026 MP EFFECTUER , CONFORMEE |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-20 | 22766809
2023.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266310 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 05/06/2026 CONFORME |  |  | 2023-0588 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300585933 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-16
2023.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266263 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2023-0700 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001292577 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2026-05-16
2023.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266309 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 05/06/2026 CONFORME |  |  | 2023-0482 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001208963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-16
2023.XLS | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-07-08 | 266194 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 23.04.2026 SUITE CONTAMINATION => ENVOI CHEZ FUJI POUR EXPERTISE + MAINTENANCE OS03/07/2026 RECEPTION D UN VIDEOECHOBRONCHOSCOPE HD SUIVANT BLN°3430056461 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 08.07.2026 RECEPTION RI => ENDOSCOPE REPARE SOUS LE CADRE DU CONTRAT => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS03/07/2026 RECEPTION D UN VIDEOECHOBRONCHOSCOPE HD SUIVANT BLN°3430056461 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003376 | FUJIFILM HEALTHCARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-14 | 824155
2023.XLS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 265821 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE TUYAU DU MISTRAL AIR EST QUASIMENT COMPLETEMENT OUVERT A SA BASE --> NON FONCTIONNEL. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE BONNE JOURNEE | RB17/04/20026 CHANGEMENT DU TUYAUX - CONFORME ET FONCTIONNELLE - TEST OK - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0448 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351308 |  |  |  |  | 0 | JARDET | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-08
2023.XLS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 265547 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, CABLE ELECTRIQUE DENUDE DE L'ECHOGRAPHE. BESOIN D'UN NOUVEAU CABLE ELECTRIQUE SVP. | MH : CABLE ALIM HS MH 10/04/2026 CABLE REMLPACER |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-01
2023.XLS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 265524 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/04/2026 OSCILLATION SUR LA LECTURE DU DEBIT EAU GLACEE CLIENT, IMPOSSIBLE DE CHANGER LE SENSOR, MANQUE OUTILLAGE POMPE AFIN DE BAISSER LA PRESSION DANS LE SYSTEME. MISE TEST DE REGLAGE VIA LE BY-PASS EN ENTREE DU SYSTEME, LE DEBIT RESTE IDENTIQUE. MISE EN PLACE DU DEBITMETRE SUR LE COMPRESSEUR ET REMISE EN FONCTIONNEMENT DU PARAMETRE SUR LE MAGNET MONITOR, SUITE AU CONTROLE LE DEBIT DE L'EAU NE FLUCTUE PAS. IF 10/04/2026 INTERVENTION DU 13/02/2026 , UN DYSFONCTIONNEMENT A ETE CONSTATE AU NIVEAU DES GRADIONS. LE CODE ERREUR SUIVANT EST AFFICHE : « ERR MASTER GRADION IS NOT READY ». CE DEFAUT ENTRAINE L¿APPARITION D¿ARTEFACTS AINSI QU¿UNE DEGRADATION DE LA QUALITE DES IMAGES.REMPLACEMENT DU CAPTEUR DE DEBIT CLIENT REMPLACEMENT DES 3 GRADIENTS REALISATION DQA, DC OFFSET CALIBRATION FOLLOW UP LE 6 MARS: L'ERREUR NE S'EST PAS REPRODUITE DEPUIS LE REMPLACEMENT. VERIFICATION FONCTIONNELLE REALISEE AVEC SUCCE IF 10/04/2026 INTERVENTION DU 12/03/2026 DEBRIEF DES GRADIENTS UTILISER POUR PROBLEME OVER CURREN , REMPLACEMENT DES 3 GRADIENTS , MISE EN MONITORING PENDANT 2 SEMAINES PAS DE NOUVEAU PROBLEME D'OVER CURRENT. |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-01 | 22766809
2023.XLS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 265520 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/04/2026 POWER SUPPLY OVER CURRENT INTERMITTENT, REMPLACEMENT DU CAPTEUR DE DEBIT CLIENT. REMPLACEMENT DES 3 GRADIENTS REALISATION DQA, DC OFFSET CALIBRATION, TEST SUR FANTOME ,FONCTIONNEL . |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-01 | 22766809
2023.XLS | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 265519 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/04/2026 LA TABLE NE S'ABAISSE PAS, PROBLEME PLUS PRESENT, VERIFICATION DU SYSTEME, TEST DE MONTEE ET DESCENTE DU SYSTEME--> OK, VERIFICATION DE LA SECURITE DE POSITION HOME DE LA TABLE , FONCTIONNEL |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-01 | 22766809
2023.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-05-29 | 265378 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, POUVEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE N°6 SN 121 FHJ, IL EST FISSURE, MERCI | OS08/04/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. NH 21.04.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS29/05/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°195355 ET COMMANDE B2/1757468 COLIS EN BON ETAT. REPARATION EFFECTUER NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF ,OBJECTIF + ETANCHEITER , LENTILLE 14 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE ,REMPLACEMENT DU COLLECTEUR DE LUMIERE,REFIBRAGE COMPLET DE L ENDOSCOPE ,AUTRE DEFAUT LE SOCLE DE LA CHAPE DE LUMIERE EST DESOLIDARISER DU RESTE DU CORPS DE L OPTIQUE,CELUI-CI TOURNE ET ENTRAINE L ENSEMBLE DES FIBRES DE LUMIERE,REFIBRAGE NECESSAIRE .MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS01/06/2026 RENDU. |  |  | 2023-0400 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 121FHJ | OS08/04/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. OS29/05/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°195355 ET COMMANDE B2/1757468 COLIS EN BON ETAT. REPARATION EFFECTUER NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF ,OBJECTIF + ETANCHEITER , LENTILLE |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-04-29
2023.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-06-01 | 265388 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | CABLE POUR CAPTEUR OXYMETRIE NOCTURNE | PC 13/04/2026 MAIL ALMS POUR REF CAPTEURS OU RALLONGE PC 27/04/2026 OK POUR RALLONGE 3 METRES DEVIS UGAP TRANSMIS DEALACHAT POUR COMMANDE PC 01/06/2026 DONNE 3 RALLONGES 3 METRES POUR OXYMETRIE NOCTURNE |  |  | 2023-0495 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 506058931 |  |  |  |  | 0 | FERRY | 0134794362 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-29
2023.XLS | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 265221 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARAMETRER LES VALEURS DE PRESSION MAXIMUM A 400, NASSIM EST AU COURANT. MERCI. | NH 03.04.2026 REPARAMETRAGE POMPE => A DISPO DU SERVICE OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2023-0097 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530593 | OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-24
2023.XLS | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 265220 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARAMETRER LES VALEURS DE PRESSION MAXIMUM A 400, NASSIM EST AU COURANT. MERCI. | NH 03.04.2026 REPARAMETRAGE POMPE => A DISPO DU SERVICE OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2023-0095 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530589 | OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-24
2023.XLS | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 265222 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARAMETRER LES VALEURS DE PRESSION MAXIMUM A 400, NASSIM EST AU COURANT. MERCI. | NH 03.04.2026 REPARAMETRAGE POMPE => A DISPO DU SERVICE OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2023-0099 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530595 | OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-24
2023.XLS | 2026-03-27 | 2026-04-21 | 2026-05-04 | 264909 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ FLOU ORL OPTIM : 9554 | OS08/04/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. NH 21.04.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS04/05/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°193923 ET COMMANDE B2/1757449 COLIS EN BON ETAT . REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE L OBJECTIF +ETANCHEITE ,LENTILLE 6,LENTILLE 4,LENTILLE 2,NETTOYAGE ET OLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE ,DOSSIER NUMERISER MIS A DISPO DU SERVICE. OS06/05/2026 RENDU. |  |  | 2023-1325 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211NR | OS08/04/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. OS04/05/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°193923 ET COMMANDE B2/1757449 COLIS EN BON ETAT . REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE L OBJECTIF +ETANCHEITE ,LENTILLE 6,LENTILLE 4,LENTILLE 2,NETTOYAGE ET O |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-17
2023.XLS | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 264770 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER EN ERGO LE FRM DE MONSIEUR HERNANDEZ | ML 25/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 01/04/26 NETTOYAGE ML 02/04/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS LE DOSSIER EN LINGERIE,EN ATTENTE DE SON RETOUR ML 08/04/26 RETOUR DU DOSSIER ET INSTALLER FAUTEUIL MIS EN STOCK |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 25/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | 4348 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-15
2023.XLS | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264804 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, POUR INSTALLATION D'UNE PRISE SECTEUR IEC (COMPATIBLE AVEC NOTRE NOUVEAU CHARIOT PEDIATRIQUE). MERCI BEAUCOUP, | OS26/03/2026 CABLE CHANGER MIS A DISPO DU SERVICE. |  |  | 2023-0686 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3174 | OS26/03/2026 CABLE CHANGER MIS A DISPO DU SERVICE. | 698 | INCUBATEUR DE TRANSPORT NITE |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-15
2023.XLS | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 264564 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FR MANUEL + COUSSIN STANDARD+COUSSIN AIR+GALETTE GEL MME WILFER CHAMBRE 1019F ENTREPOSE DANS BAIN DOUCHE RDC COTE HDJ | ML 23/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 24/03/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 23/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | TOQUET | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-10
2023.XLS | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 264178 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TELECOMMANDE QUI NE FONCTIONNE PAS LORS DE LA MANIPULATION POUR RELEVER LA TETE DE LIT | ML 16/03/26 TELECOMMANDE EN PANNE, CHANGER + TEST OK | CH 1121 |  | 2023-0240 | LIT SPECIALISE | ELEGANZA 2 | WISSNER-BOSSERHOFF | 20230128977 | ML 16/03/26 TELECOMMANDE EN PANNE, CHANGER + TEST OK |  |  |  | 0 | COTTIN | 4366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-04
2023.XLS | 2026-03-12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 264043 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE BIS NE CAPTE PAS ELECTRODE 3 SUR LES PATIENTS | NH 13.03.2026 RECEPTION EN ATELIER NH 01.06.2026 TEST MODULE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 03/06/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0640 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG21413331 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-02
2023.XLS | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 263996 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.03.2026 DEMANDE DE PIECE A MAIN PAR LE SERVICE SUITE PERTE NH 24.03.2026 REMPLACEE ET MISE EN REFORME |  |  | 2023-0932 | SYSTEME DE NAVIGATION CHIRURGICALE | COLLIN NAVIGATION SOLUTION 4400 | COLLIN ORL-CMF | CNS1-01/0564046/P |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-01 | 824155
2023.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 263850 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | VEILLE ACTIVE LORSQU'IL EST BRANCHE, MAIS L'APPAREIL AFFICHE LA CLE A MOLETTE LORS D'UNE TENTATIVE DE MISE EN MARCHE | OS09/03/2026 DM DEPOSE A L ATELIER . PC 09/03/2026 TUYAU COUPE + FITRE A REMPLACER + FACE AVANT CASSEE MAIL TSC POUR DEVIS PC 11/03/2026 REÇU DEVIS FRSQ26-0000295 POUR 1 CAPOT AVANT ET 10 FILTRES DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 12.03.2026 DA VALIDEE OS23/03/2026 RECEPTION DE 10 FILTRES ET UN CAPOT SUIVANT BLN°TSSDN26-0004764 ET COMMANDE B2/170568 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. PC 23/03/2026 REMPLACEMENT CAPOT AVANT + FILTRE AIR + TUYAU ESSAIS OK OS24/03/2026 RENDU. |  |  | 2023-0420 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149701 | OS09/03/2026 DM DEPOSE A L ATELIER . OS23/03/2026 RECEPTION DE 10 FILTRES ET UN CAPOT SUIVANT BLN°TSSDN26-0004764 ET COMMANDE B2/170568 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS24/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BLERIOT | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-28
2023.XLS | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 263589 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, COMMANDE DE 2 ADAPTATEURS SECTEUR GENERATEUR AEROGEN USB AG-UC1040-EU (BP002685) SVP MERCI | MH : 2 ADAPTATEURS AEROGEN USB PERDU MH 03/03/2026 MAD DE 2ADAPTAEURS AEROGEN MH 25/03/2026 RENDU KE ? |  |  | 2023-0563 | GENERATEUR D'AEROSOL MEDICAMENTEUX | AG-UC1000-NE | AEROGEN | 2191258 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-24
2023.XLS | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-04-14 | 263605 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DUOMED RB03/03/2026 MELANGEUR HS - NE SE CALIBRE PAS CORRECTEMENT - SURMENT PB AU NIVEAU DU VARIATEUR - ENVOIE SAV - TUYAUX O2 ET AIR MIS SUR ETAGERE REDOINE OS09/04/2026 RECEPTION D UN MELAGEUR SUIVANT BLN°C033-D2623382 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH.(NUMERISER) RB14/04/2026 RECEPTION RI - MAINTENANCE PREVENTIVE - MIS DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0161 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533009 | OS09/04/2026 RECEPTION D UN MELAGEUR SUIVANT BLN°C033-D2623382 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH.(NUMERISER) | 112 | FABIE3 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-24 | 22877333
2023.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 263493 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MESSAGE D'ERREUR : RECLIQUER SUR LA SONDE , ERREUR SYSTEME AFFICHAGE : SYSTEME PROBLEM REPORTING POUVEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT SVP ? MERCI D'AVANCE | MH : ERREUR SYSTEME MH 04/03/2026 REDEMRAAGE SANS SONDES - DEFAUT CORRIGE - TEST EFFECTUE SUR L'ECHOGRAPHE DE LA REANIMATION - FONCTIONNEL |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-21
2023.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-05-22 | 263511 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PENTAX : CANAL OBSTRUE FV LE 02.03.2026 >> CANAL OBSTRUE. ENVOIE CHEZ PENTAX CAR GANRANTIE ILLIMTEE. MAJ >> DEMANDE EFFECTUEE VIA TNT POUR ENLEVEMENT LE 03.03.2026 FV LE 12.03.2026 >> DEVIS 1000035064 DU 12.03.2026 "VALISE POUR ENDOSCOPE" MOTANT 150€HT ATTENTE VALIDATION NH 17.03.2026 DA VALIDEE AUCUN PROBLEME CONSTATE VOIR RSQM |  |  | 2023-0939 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q00YNA0634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-03-21 | 22879420
2023.XLS | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 263291 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA SONDE D'ECHO POUR LES DOPPLERS EN COULEUR FAIT DES ARTEFACTS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT SVP ? | RB26/02/2026 PANNE INTERMITTENTE NON CONSTATE - EN ATTENTE DE REPORDUCTION DE LA PANNE PAR LE MEDECIN - EN ATTENTE DE RETOUR - PAS DE RETOUR |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-18
2023.XLS | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-19 | 263231 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ 27005BA FLOU | OS26/02/2026 OPTIQUE STORZ ENVOIE SAV PETEL. NH 06.03.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS19/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°191446 RT COMMANDE B2/1749025 COLIS EN BON ETAT. REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF +ETANCHEITER, LENTILLE9,LENTILLE 7,LENTILLE 6,LENTILLE5,LENTILLE1 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE , DOSSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION DU SERVICE . OS20/03/2026 RENDU. |  |  | 2023-0343 | OPTIQUE HOPKINS 30° - 4MM - 30 CM | 27005BA | STORZ | 125S51 | OS26/02/2026 OPTIQUE STORZ ENVOIE SAV PETEL. OS19/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°191446 RT COMMANDE B2/1749025 COLIS EN BON ETAT. REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF +ETANCHEITER | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-17
2023.XLS | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 262943 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE VERIFIER CE NEBULISATEUR QUI FONCTIONNE MAL. | NH 20.02.2026 RECEPTION ATELIER PC 23/02/2026 RAS ESSAI AVEC MANOMETRE DE CONTROLE SYSTAM OK PAS DE DEFAUT DE COMPRESSEUR OU AUTRE EN L'ABSENCE DE PRECISION SUR LA PANNE = APPAREIL RENDU AU SERVICE OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2023-0672 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A1525 | OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULE | 70.81 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-13
2023.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-04-15 | 262811 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | UN MESSAGE EST APPARU SUR LA MICROSCOPE OPH EN SALLE 9 BLOC BFE L'AMPOULE EST A CHANGER. | IF 18/02/2026 DEVIS POUR REMPLACEMENT AMPOULE , DA TRANSMISE OS19/03/2026 RECEPTION DE DEUX LAMPES AU XENON SUIVANT BLN°1138863490 ET COMMANDE B2/1749038 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE ) |  |  | 2023-0908 | MONITEUR 4K 55'' POUR ARTEVO 800 | ARTEVO 800 | ZEISS | 8001838 | OS19/03/2026 RECEPTION DE DEUX LAMPES AU XENON SUIVANT BLN°1138863490 ET COMMANDE B2/1749038 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE ) | 702 | MICROSCOPE OPERATOIRE ARTEVO 800 | EQUIPEMENT EF OPH | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-11
2023.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-09-14 | 262770 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/02/2026 DEVIS REVISION , DA TRANSMISE OS27/08/2026 RECEPTION D UN RADIAMETRE REVISER SUIVANT BLN°77140 ET COMMANDE B2/1749587 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 14/09/2026 RECEPTION EQUIPEMENT CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0843 | RADIAMETRE | AT1123 | APVL | 57554 | OS27/08/2026 RECEPTION D UN RADIAMETRE REVISER SUIVANT BLN°77140 ET COMMANDE B2/1749587 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-10 | 22766809
2023.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-09-14 | 262769 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/02/2026 DEVIS REVISION , DA TRANSMISE OS27/08/2026 RECEPTION D UN RADIAMETRE REVISER SUIVANT BLN°77140 ET COMMANDE B2/1749587 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 14/09/2026 RECEPTION EQUIPEMENT CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0842 | RADIAMETRE | AT1123 | APVL | 57553 | OS27/08/2026 RECEPTION D UN RADIAMETRE REVISER SUIVANT BLN°77140 ET COMMANDE B2/1749587 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-10 | 22766809
2023.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-07-29 | 262710 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | DV 17.02.2026 TEST EFECTUER SUR AGILIA PARTNER NH 26.03.2026 ERREUR A L'ALLUMAGE DEVELOPPEMENT LOGICIEL EN COURS => ENVOI SAV LL 29/07/2026 REMPLACEMENT BATTERIE SELON BL 3350250 -MAJ SOFT 4.3 - TSE CONFORME - MP EFFECTUEE OS06/08/2026 RENDU. |  |  | 2023-0141 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448044 | OS06/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000637 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-10 | 22877333
2023.XLS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 262426 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GETINGE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.02.2026 >> RI SA-00209175 DU 10.02.2026 // ROLLET "PILIER OTESUS : 1160.01D0 N°961 AN 2023 - REVISION SELON LE PROTOCOLE GE-TINGE OK - CONTROLE DES POINTS DE SECURITEOK - CONTROLE TENSION DES BATTERIES AVIDE ET EN CHARGE OK - REGLAGE DE LA REMISE A ZEROOK - MISE A JOUR PILIER EN V3 - ESSAI DE FONCTIONNEMENT ET DETRANSFERT OK MAINTENANCE TERMINEE AVEC SUC-CES. LE PRODUIT A REUSSI TOUS LESTESTS FONCTIONNELS ET DE SECURITECONFORMEMENT AUX SPECIFICATIONSDU FABRICANT" |  |  | 2023-0948 | PILIER MOBILE | 1160.01D0 | GETINGE/MAQUET | 00961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 100223 | GETINGE DIVISION MAQUET |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-03-05 | 22879420
2023.XLS | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 262418 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE SHUTTLE EST TOMBE EN PANNE LORS DE L'ACCUEIL DE JUMEAU. PROBLEME DE BATTERIE. POURRIEZ-VOUS SVP INTERVENIR EN URGENCE ET SI UN TEMPS EST NECESSAIRE POUR INTERVENIR DESSUS, NOUS EQUIPER LE SHUTTLE DE RECHANGE EN RESERVE DANS VOS ATELIERS. EN VO | IH 12/02/2026 GE // GIRAFFE SHUTTLE PROBLEME DE BATTERIE DEMANDE D INTERVENTION REALISE LE 11/02/2026 TECH PRESENT LE 12/02/2026 NH 12.02.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PACK BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2023-0876 | CHARIOT NAVETTE DE TRANSPORT DES INCUBATEURS | GIRAFFE SHUTTLE | GENERAL ELECTRIC | GSHY70014 | IH 12/02/2026 GE // GIRAFFE SHUTTLE PROBLEME DE BATTERIE DEMANDE D INTERVENTION REALISE LE 11/02/2026 TECH PRESENT LE 12/02/2026 |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-04
2023.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 262265 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB10/02/2026 MP REALISER PAR AIR LIQUIDE MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE EXTRACTIBLE DANS LE CADRE DU CONTRAT APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. REDONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0507 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-18205 |  | 689 | MONNAL URG |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-03 | 22877333
2023.XLS | 2026-02-09 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 262215 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DEMANDE DE MAINTENANCE PREVENTIVE. TRES CORDIALEMENT, | OS09/02/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. NH 17.03.2026 INTER 262710 |  |  | 2023-0141 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448044 | OS09/02/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-28
2023.XLS | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 262192 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, JE DESCEND UNE POMPE A PERFUSION AFIN QUE NASSIM PUISSE VERIFIER LE CHANGEMENT DE PRESSION. | NH 26.03.2026 REPARAMETRAGE DES VALEURS DE LA POMPE EN ADEQUATION AVEC L'UTILISATION EN SERVICE DE NEONATOLOGIE |  |  | 2023-0098 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530594 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-28
2023.XLS | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 262055 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/02/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 05/02/2026 , CONFORME |  |  | 2023-0046 | INJECTEUR DE PRODUITS DE CONTRASTES | SALIENT | BAYER | 904907 |  | 610-760 | MACROBIOPSIE-SALLE2 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000061 | BAYER HEALTHCARE | 24E084 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-27 | 22766809
2023.XLS | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 262076 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE TUYAUX DU MISTAL EST ENDOMMAGE POUVEZ VOUS LE REMPLACER MERCI POUR VOTRE AIDE | RB06/02/2026 RECEPTION MISTRAL AIR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB09/02/2025 CHANGEMENT DU TUYAUX + DU FILTRE - RESET DU FILTRE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS13/02/2026 RENDU. |  |  | 2023-0444 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351318 | OS13/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-27
2023.XLS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 262018 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/02/2026 IF 05/02/2026 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL( DECEMBRE ) EFFECTUER LE 04/12/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-26 | 22766809
2023.XLS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-03-02 | 262023 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | LA POIGNEE DU CORPULS EST CASSEE D'UN COTE | CONNECTMED : POIGNEE CASSEE FV LE 05.02.2026 >> ENVOIE MAIL POUR VUE ECLATEE ET SI POSSIBLE D'INTERNALISER L'INTERVENTION. FV LE 02.03.2026 >> REMPLACEMENT DE LA POIGNEE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2023-0679 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 23704741 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-26
2023.XLS | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 261898 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/02/2026 REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR ET TUYAU . |  |  | 2023-0405 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149687 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-24 | 22766809
2023.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263006 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2023-0868 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH 324) | GH3 | GULDMANN | 150549 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2023.XLS | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261761 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MAINTENANCE A FAIRE. PROBLEME DE FAUX CONTACT A SON BRANCHEMENT | OS03/02/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/02/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE AGILIA PARTNER OK - CF RSQM PAS DE PROBLEME DE FAUX CONTACT AVEC CORDON SECTEUR OU BASE DE CHARGE FRESENIUS BIOMED PEUT ETRE PROBLEME BASE DE CHARGE FRESENIUS DANS VEHICULE SMUR OS09/02/2026 RENDU. | SMUR.N0 | NIVEAU 0 | 2023-0146 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448069 | OS03/02/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LAFARGE | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-21
2023.XLS | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-03-06 | 261730 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/01/2026 VERIFICATION DE L 'HYGROMETRIE DANS LE LOCAL TECHNIQUE |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-20 | 22766809
2023.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-06-16 | 261602 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE FAUTEUIL NE TIENT PAS LA CHARGE, LE VOYANT DE LA BATTERIE EST DANS LE ROUGE APRES 5 MIN DE SORTIE | ML 29/01/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 10/02/24 DEMANDE DEVIS ET ACHAT FAIT ML 20/03/26 1 BATTERIE RECUS MANQUE LA 2EME ML 04/05/26 DEVIS RECUS, EN ATTENTE DE LA VALIDATION DE LA D.A ML 10/06/25 COMMANDE RECUS ML 12/06/26 LES BATTERIES SONT INSTALER, SERRA MIS EN CHARGE LUNDI ML 15/06/26 MIS EN CHARGE ML 16/06/26 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 29/01/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | TOUGUET |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-02-19 | 36012191
2023.XLS | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 261533 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ECRAN TACTILE NE FONCTIONNE PAS | OS28/01/2026 VUE AVEC MONSIEUR FAYE. OS28/01/2026 RENDU . |  |  | 2023-0841 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15576 | OS28/01/2026 VUE AVEC MONSIEUR FAYE. OS28/01/2026 RENDU . |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-18
2023.XLS | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 261475 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REF : 2023-0903-TDX SP2 JOYSTICK A DROITE LARGEUR D'ASSISE : 45 CM PROFONDEUR D'ASSISE : 48 CM | ML 27/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 27/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-02-17
2023.XLS | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-03-05 | 261395 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FIN DE VIE A REMPLACER SVP | OS27/01/2026 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE POUR REMPLACEMENT. NH 02.02.2026 DEMANDE DEVIS POUR REMPLACEMENT NH 05.03.2026 REMPLACEMENT ET MISE EN REFORME |  |  | 2023-0965 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | A9D01K052 | OS27/01/2026 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE POUR REMPLACEMENT. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-14
2023.XLS | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 261424 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR SERAIT IL POSSIBLE DE CHANGER LE TUYAU ET LE FILTRE SUR LE RECHAUFFEUR MERCI POUR VOTRE AIDE | PC 26/01//2026 TUYAU HS + ALARME FILTRE REMPLACEMENT TUYAU REMPLACEMENT FILTRE + REINITIALISATION ALARME FILTRE ESSAIS T° OK 33.5 POUR 32 38.9 POUR 38 44.3 POUR 43 OS29/04/2026 RENDU. |  |  | 2023-0438 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351312 | OS29/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-14
2023.XLS | 2026-01-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 261348 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPAREIL DE LIPOASPIRATION UTILISE EN PLASTIE DONT UNE DES ROUE N'EST PLUS EN PLACE, IMPOSSIBLE DE REMETTRE LA ROUE CAR LE SOCLE EST TRES ENDOMMAGE. CF PHOTO ENVOYE PAR MAIL. | IF 28/01/2026 DEMAANDE D'INTERVENTION IF 05/02/2026 DEVIS POUR DIAG , DA TRANSMISE NH 05.02.2026 DA VALIDEE IF 11/03/2026 NOUVEAU DEVIS QQUI REMPLACE LE PREMIER , DA TRANSMISE NH 12.03.2026 DA VALIDEE OS26/03/2026 RECEPTION DE PIECES SUIVANT BLN°SE3361113 ET COMMANDE B2/1750563 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. IF 26/03/2026 REMPLLACMENT DES PIECES OKK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0544 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1087840 | OS26/03/2026 RECEPTION DE PIECES SUIVANT BLN°SE3361113 ET COMMANDE B2/1750563 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-13
2023.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261257 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/01/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE DE L'ANNEE 2025 EFFECCTUER LE 21/01/2025 |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R022 GE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-12 | 22766809
2023.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261225 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DUOMED // MP SUJET: PM 1XYEAR FOR ASNIERES. SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2508916-01] TEST DU FABIAN AVANT DEMONTAGE CHANGEMENT CELLULE FILTRES CALIBRATION SELON PROCEDURE AVEC PF300 EN ETALON TEST EN MODE UTILISATEUR POUR FICHE DE TEST ALARMES OK ECRAN OK NETTOYAGE SECURITE ELECTRIQUE |  |  | 2023-0884 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-03139 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-12 | 22907219
2023.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261233 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DRAGGER // MP SUJET: RECALL SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2600748-01] MISE A JOUR DU FABIAN EN 5.2.3 CALIBRATION ET TEST OK |  |  | 2023-0884 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-03139 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-12 | 22907219
2023.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 261147 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POURRIEZ VOUS REPARER LE TUYAUX DU MISTRAL MERCI POUR VOTRE AIDE | OS21/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 26/01/2026 REMPLACEMENT TUYAU ALARME FILTRE = REMPLACEMENT FILTRE + REINITIALISATION COMPTEUR |  |  | 2023-0425 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149681 | OS21/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-10
2023.XLS | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 261060 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA SONDE D'ECHO DYSFONCTIONNE AVEC PLEINS D'ARTEFACTS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT SVP ? | GE : SONDE DYSFONCTIONNE MH 20/01/2026 DEMANDE EFFECTUE SOUS N° DOSSIER 16795346 - EN ATTENTE RETOUR MH 26/01/2026 DEFAUT LIES A L4IMPURETE DES PRISES DES SONDES SUR LECHO - FOCNTIONNEL |  |  | 2023-0865 | SONDE LINEAIRE | 9L-D | GENERAL ELECTRIC | 324335WP9 |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-07
2023.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 260826 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNNE ANNUEL , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 02/03/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2023.XLS | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 260750 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, MAINTENANCE A REALISER. TRES CORDIALEMENT, | OS15/01/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/01/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE OK CF RSQM OS03/02/2026 RENDU. |  |  | 2023-0147 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448070 | OS15/01/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-04
2023.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-15 | 260608 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 15/06/2026 RECEEPTION RAPPORT CQI ; CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-03 | 22766809
2023.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 260640 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PAS MALGRE LES VOYANTS ALLUMES | IF 13/01/2026 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-03
2023.XLS | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 260579 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'ECHO NE S'ALLUME PAS (FAUX CONTACT ?) . POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? | GE : DEFAUT ALIMENTATION MH 20/10/2025 BOUT METALIQUE MANQUANT AU NIVEAU DE LA PRISE D'ALIM - VU AVEC M; LESSAINT - EN ATTENTE RETOUR |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-31
2023.XLS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 260220 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/01/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 05/01/2026 , CONFORME |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-29 | 22766809
2023.XLS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 260232 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/01/2026 RECEPTION DEVIS SAV-26-0106-01 SUITE PROBLEME CALIBRAGE SONDE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/01/2026 RECEPTION D UN DETECTEUR DE GANGLION SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION GAMMA SUP 2 COLIS EN BON ETAT. OS19/01/2026 DIAGNOSTIQUE ,APPAREIL HORS TOLERANCE,CABLE SECTEUR NON COFORME ,REPARATION ,AJOUT D UN CABLE SECTEUR,CHANGEMENT DU CABLE DE LA SONDE ,VERIFICATION APPAREIL,ETALONNAGE,TESTS ELECTRIQUES,RESSERAGE VIS, MISE A JOUR DOCUMENTAIRE DOSSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS19/01/2026 RENDU. |  |  | 2023-0252 | DETECTEUR PER-OPERATOIRE POUR GANGLION SENTINELLE | UNITÉ DE CONTROLE GAMMA SUP II | CLERAD | GSII-23-01-417 | OS19/01/2026 RECEPTION D UN DETECTEUR DE GANGLION SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION GAMMA SUP 2 COLIS EN BON ETAT. OS19/01/2026 DIAGNOSTIQUE ,APPAREIL HORS TOLERANCE,CABLE SECTEUR NON COFORME ,REPARATION ,AJOUT D UN CABLE SECTEUR,CHANGEMENT DU CABLE DE LA SO | 676 | DETECTEUR GAMMA SUPP II |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 733 | CLERAD |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-29 | 22993538
2023.XLS | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 260299 | 4083 | EXT IMPLANTOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 08.01.2025 RECEPTION BON REPARATION 92608450 => MISE A JOUR DU MODULE PIEZO POUR OPTIMISATION PUISSANCE => MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0353 | MODULE PIEZOMED PLUS | SA-435M | W&H | 01832 |  | 679 | PIEZOMED |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-24 | 824155
2023.XLS | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 259962 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | DYSFONCTIONNEMENT DU MELANGEUR CHAMBRE 110 | IH 05/01/2026 MELANGEUR DE GAZ AIR 02 // DRAGGER AUCUN DYSFONCTIONNEMENT DETECTE // ATTENTE APPELE DE LA CADRE POUR PLUS D INFORMATION AUCUNE FUITE DETECTE |  |  | 2023-0652 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | OXYMIXER HIGH FLOW | DRAGER | QMHF20208182 | IH 05/01/2026 MELANGEUR DE GAZ AIR 02 // DRAGGER AUCUN DYSFONCTIONNEMENT DETECTE // ATTENTE APPELE DE LA CADRE POUR PLUS D INFORMATION |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-23
2023.XLS | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 259963 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | DYSFONCTIONNEMENT DU MELANGEUR CHAMBRE 105 | IH 05/01/2026 DRAGGER// MELANGEUR DE GAZ AIR 02 PROBLEME MELANGEUR QUI NE DEPASSE PAS 5 ML IH 20/01/2026 DEVIS RECU QUO-WALLART-10049-00 // DA REALISE ATTENTE BC OS06/03/2026 RECEPTION D UN DEBIMETRE SUIVANT BLN°176965051 RT COMMANDE B2/1741693 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(POUR INFO PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) RB06/03/2026 CHANGEMENT DU DEBILITRE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2023-0651 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | OXYMIXER HIGH FLOW | DRAGER | QMHF20208164 | IH 05/01/2026 MELANGEUR DE GAZ AIR 02 / DRAGGER PROBLEME MELANGEUR QUI NE DEPASSE PAS 5 ML IH 20/01/2026 DEVIS RECU QUO-WALLART-10049-00 // DA REALISE ATTENTE BC OS06/03/2026 RECEPTION D UN DEBIMETRE SUIVANT BLN°176965051 RT COMMANDE B2/1741693 COLIS E |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-23
2023.XLS | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 2026-05-03 | 259917 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PARTIE PLASTIQUE DU BRAS ARTICULE DU RESPI SERVO 2023-0943 CASSEE | OS31/12/2025 PIECES A COMMANDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.01.2026 DEMANDE DEVIS NH 02.03.2026 RECEPTION DEVIS => DA 5255 TRANSMISE NH 03.05.2026 SUPPORT A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0943 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50743 | OS31/12/2025 PIECES A COMMANDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 704 | SERVO-U |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-21
2023.XLS | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 259807 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, APPAREIL SERVO ACTUELLEMENT EN PRET EN NEONATOLOGIE. DIFFICULTE DE REGLAGE DE LA PEP AVEC DOUTE SUR MODE D'UTILISATION PEDIATRIQUE OU NEONATAL AYANT NECESSITE UN CHANGEMENT DE RESPIRATEUR AFIN DE STABILISER L'ENFANT. MERCI DE VENIR VERIFIER LE BO | OS30/12/2025 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER . RB06/01/2025 VERIFICATION DU NMODE NEONAT - OK - TEST VENTILATION EN MODE NEONAT |  |  | 2023-0945 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50745 | OS30/12/2025 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER . OS06/01/2026 RENDU | 704 | SERVO-U |  | 0 | BARBIER | 4893 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-17
2023.XLS | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 259754 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE CABLE ECG DE CE SCOPE N'EST PLUS FONCTIONNEL. NOUS DEMANDONS SON ECHANGE. MERCI | MH : CABLE DEFFECTUEUX MH 26/12/2025 CABLE MIS A DISPO OS20/01/2026 RENDU |  |  | 2023-0195 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0174 | OS20/01/2026 RENDU |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-16
2023.XLS | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 259719 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ACCOUDOIR D CASSE DU FRM DE MR HERNANDEZ (1216). A CHANGER. MERCI. | ML 26/12/25 MANCHETTE G CHANGER |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 26/12/25 MANCHETTE G CHANGER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-16
2023.XLS | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-19 | 259727 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | COMMANDER UNE BATTERIE. NE TIENT PLUS LA CHARGE NON BRANCHEE | RB26/12/2025 DEMANDE DA 5166 OS13/01/2026 RECEPTION DE DEUX BATTERIES POUR INCUBATEUR 592295 ET COMMANDE B2/1696490 COLIS EN BON ETAT ET PICES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. IF 16/01/2026 REMPLACEMENT DES DEUX BATTERIES , MIS EN CHARGE, IF 19/01/2026 DONNER AU SERVICE | SMUR |  | 2023-0686 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3174 | OS13/01/2026 RECEPTION DE DEUX BATTERIES POUR INCUBATEUR 592295 ET COMMANDE B2/1696490 COLIS EN BON ETAT ET PICES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. | 698 | INCUBATEUR DE TRANSPORT NITE |  | 0 | LAFARGE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-16
2023.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259507 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/12/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL( NOVEMBRE ) EFFECTUER LE 04/12/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-10 | 22766809
2023.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259506 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/12/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL( OCTOBRE ) EFFECTUER LE 11/11/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-10 | 22766809
2023.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259464 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65405 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2023.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259462 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65403 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0396 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001202866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2023.XLS | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2026-03-02 | 259390 | 9025 | MAS SOIN HC POLYHANDI | BIOMEDICAL | VIGIN | SE TROUVE DANS L'UNITE PICASSO. CABLE D'ALIMENTATION SECTIONNE DANS LA NUIT DU 20 AU 21/12 | COVIDIEN : CHARGEUR HS FV LE 22.12.2025 >> ATTENTE RECEPTION POMPE POUR DIAG FV LE 02.03.2026 >> CHARGEUR AMENE PAR MORGANE BONNAFON. PAS BESOIN DE CHARGEUR ET ECHANGE. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2023-0777 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21336362 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 01 30 28 33 56 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00012 | POLE SANTE MENTALE - ADDICTOLOGIE | 2026-01-10
2023.XLS | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 259391 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | SE TROUVE SUR L'UNITE PICASSO. CABLE D'ALIMENTATION NON FONCTIONNEL (PATTES DE LA PRISE TORDUES) | COVIDIEN : PATTE ALIMENTATION HS FV LE 22.12.2025 >> ATTENTE RECEPTION POMPE. FV LE 19.01.2026 >> REMPLACEMENT CONNECTEUR TEST DE CHARGE : OK REMISE EN SERVICE DE L'EQUIPEMENT |  |  | 2023-0785 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23270791 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 01 30 28 33 56 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2026-01-10
2023.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259305 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT |  |  |  | PC 19/12/2025 MAINTENANACE PREVENTIVE OK LE 02/12/2025 RAS VERIFICATIONS ET TESTS OK |  |  | 2023-0171 | MODULE RACHIS | TP500 | PHYSIOMED | TP-2300101 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002768 | MEDIMEX | 10039/2013 | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-09 | 22890660
2023.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259304 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT |  |  |  | PC 19/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE OK LE 02/12/2025 VERIFICATIONS OK TESTS OK PC OK REMISE EN PLACE CEINTURE DROITE ET RECOLLAGE DES PATINS |  |  | 2023-0170 | APPAREIL EVALUATION ET REEDUCATION FONCTIONNELLE ISOCINETIQUE | CONTREX MJ | PHYSIOMED | MJ-2300201 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002768 | MEDIMEX | 10039/2013 | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-09 | 22890660
2023.XLS | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 259113 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PRESSION INSUFFISANTE | IF 19/12/2025 PROBLEME SUR LES BOCAUX |  |  | 2023-0544 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1087840 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-06
2023.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2026-03-23 | 259035 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PANNE NE FONCTIONNE PLUS | NH 15.12.2025 RECEPTION EN ATELIER PC 17/12/2025 CAL 21 ET 100% OK MAIS VALEURS INTERMEDIAIRES PAS BONNES REMPLACEMENT CELLULE O2 MAX-550E CAL 21 ET 100% OK PAR CONTRE N'ATTEINT PAS LES 100% ET A 30% AFFICHE 40% ENVOI CHEZ FOURNISSEUR FLEXIBLES O2 ET AIR + CLAMEAU DANS MON BUREAU RB18/12/2025 DEMANDE RMA - EN ATTENTE DE NUMERO RB16/02/2026 RECEPTION DEVIS C33C2512003-03-6 POUR MC - EN ATTENTE DE VALIDATION DA NH 17.02.2026 DA VALIDEE RB18/03/2026 RECEPTION DU MELANGEUR MISE EN PLACE KIT 2 ANS MELANGEUR BAS DEBIT CHANGEMENT ALARME CHANGEMENT CELLULE O2 SN LL15399120 REGLAGE VALEUR FIO2 OK REGLAGE ALARME OK RETRO POLLUTION REGLAGE ECRAN SENTRY OK CHANGEMENT PILES HK X 4 NETTOYAGE ALLUMAGE APRES RECEPTON AFFICHE ERREUR E04 - PB BATTERIE - CHANGEMENT BATTERIE - REMIS EN TEST AU BIOMED RB23/03/2026 TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS23/03/2026 RENDU. |  |  | 2023-0162 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533013 | OS23/03/2026 RENDU. | 113 | FABIE4 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-03
2023.XLS | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 258941 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 23/12 IF 24/12/2025 MP EFFECTUER LE 23/12 ATTENTE RAPPORT IF 30/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-02 | 22766809
2023.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 258869 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | MAIL INFIRMERIE DU 10/12 NE FONCTIONNE PAS | PC 11/12/2025 RAS AMORÇAGE ALIM + RINÇAGE OK CERTIFICATION DE LA PRECISION DU DEBIT A 75ML/H SUR 30 MIN = 41ML (33.7ML - 41.3ML) CERTIFICATION DE LA PRECISION DU DEBIT A 150ML/H SUR 30 MIN = 78ML (67.5ML - 82.5ML) VERIFICATION FONCTIONNALITE SYSTEME D'ALARME OK CERTIFICATION DES PERFORMANCES OK CF RSQM |  |  | 2023-0775 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21336932 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-01 | 22890660
2023.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 258827 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | INFIRMERIE 10/12/2025 OCCLUSION AVAL SANS RAISON | PC 11/12/2025 RAS - PAS D'ALARME OCCLUSION AMORÇAGE ALIM + RINÇAGE OK CERTIFICATION DE LA PRECISION DU DEBIT A 75ML/H SUR 30 MIN = 41ML (33.7ML - 41.3ML) OK CERTIFICATION DE LA PRECISION DU DEBIT A 150ML/H SUR 30 MIN = 77ML (67.5ML - 82.5ML) OK VERIFICATION FONCTIONNALITE SYSTEME D'ALARME OK CERTIFICATION DES PERFORMANCES OK CF RSQM |  |  | 2023-0779 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21337443 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-01 | 22890660
2023.XLS | 2025-12-11 | 2026-01-12 | 2026-02-12 | 258855 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY |  | SC 11/12/2025 PLANNIFICATION MP 2025 DES QUE DA 258854 VALIDEE LL 06/02/2026 RECEPTION RI BT13182 - MP CONFORME |  |  | 2023-0780 | INJECTEUR MOBILE DE PREPARATION RADIOPHARMACEUTIQUE | POSIJET V3 | LEMER PAX | 26786 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 012252 | LEXMARK |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-01 | 878835
2023.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 258830 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2025 LA SANGLE RESPIRATOIRE A ETE ARRACHE LA PARTIE ET C'ST LA PARTIE DE L'EMBOUT EN PLASTIQUE.GE A INTERVENU A DISTANCE , PROBLEME RESOLU |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-01 | 22766809
2023.XLS | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 258496 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 5/12/2025 QUALITE D'IMAGE ALTEREE , CHANGEMENT DE L'ANTENNE SUITE A LA QUALITE D'IMAGE ALTEREE , TEST OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-26 | 22766809
2023.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2026-01-05 | 258245 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | SONDE DU BLADDER SCAN QUI EST TOMBEE. NE FONCTIONNE PLUS DEPUIS. MERCI | OS 02/12/2025 BLADDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/12/2025 PARTIE SUPERIEURE DE LA SONDE CASSE - VIS ARRACHEES = REMISE EN PLACE AVEC SCOTCH EN ATTENDANT LA SUITE CALISCAN REALISE AVEC SUCCES = AUCUN PROBLEME DETECTE PAS DE FANTOME DONC IMPOSSIBLE DE TESTER EN REEL RENDU AU SERVICE POUR TEST SUR PATIENT VOIR AVEC VERATHON POUR REPARATION SONDE VU AVEC VERATHON POUR PRISE EN CHARGE SOUS GARANTIE + MISE A DISPO D'UN PRET PC 09/12/2025 RECEPTION PRET ET ECHANGE PC 05/01/2026 RECEPTION BLADDER + SONDE POIGNEE SONDE + CABLE REMPLACES ECHANGE ET RESTITUTION PRET |  |  | 2023-0541 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | I10 | VERATHON | CT230687 | OS 02/12/2025 BLADDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | 009158 | VERATHON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-12-23
2023.XLS | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 257963 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE TUYAU DU MISTRAL EST ARRACHE. MERCI | IL 03/12/2025 REMPLACEMENT TUYAU + NETTOAYAGE FILTRE + REINITIALISATION DU COMPTEUR OS 09/12/2025 RENDU. |  |  | 2023-0418 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149693 | OS 09/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-18
2023.XLS | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 257898 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR POUVEZ INTERVENIR LE FAUTEUIL ROULANT DE MR HERNANDEZ CHAMBRE 1216 URGENT | ML 26/11/25 REMIS EN ETAT DE LA ROUE GAUCHE + DES ACCOUDOIRES CTRL GENERAL OK |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 26/11/25 REMIS EN ETAT DE LA ROUE GAUCHE + DES ACCOUDOIRES CTRL GENERAL OK |  |  |  | 0 | HACHE | 0134794359 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-17
2023.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 257796 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CORPULS : DEFAUT CO2 FV LE 24.11.2025 >> REMPLACEMENT CABLE CO2 (EMBASE + PINCE) TEST DE FONCTIONEMENT : OK |  |  | 2023-0679 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 23704741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-16 | 22879420
2023.XLS | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 2026-03-26 | 257748 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.11.2025 SUITE INTER 250779 => REDEMANDE DE RETOUR DE LA PAM POUR ENVOI W&H NH 05.12.2025 RECEPTION PAM => RENVOI W&H NH 10.12.2025 RECEPTION DEVIS => EN ATTENTE RETOUR DE LA SOCIETE SUITE ENVOI MODULE PIEZO NH 05.03.2026 VALIDATION DEVIS => DA TRANSMISE OS26/03/2026 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT BON DE REPARATION N°92613592 ET COMMANDE B2/1749017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 26.03.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PARTIE INTERNE PAM => DM CONFORME OS30/03/2026 RENDU. |  |  | 2023-0772 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 02498 | OS26/03/2026 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT BON DE REPARATION N°92613592 ET COMMANDE B2/1749017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.. OS30/03/2026 RENDU. | 679 | PIEZOMED |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-13 | 824155
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 257563 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE A FAIRE. DEMANDE TOUT LE TEMPS A FAIRE UN ETALONNAGE | NATUS; MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 24.11.2025 >> DEMANDE DE COTATION POUR EFFECTUER LA MAINTENANCE LE 09.12.2025, LORS DE LE VENUE DU TEHCNICIEN. FV LE 19.12.2025 >> RI 10650586 DU 09.12.2025 // MARTIN "ÉTALONNAGE SONDES : QUICK CHECK, DIAGNOSTIC AINSI QUE LE CASQUE CONTRO-LATERAL ÉTALONNAGE CA CO" |  |  | 2023-0830 | IMPEDANCEMETRE | ZODIAC SA | NATUS FRANCE | 3070416 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 011087 | NATUS FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-11
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 257561 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 30° STORZ MODEL 7230BA SN : 1211PE AVEC PRESENCE DE RAYURE OPTIM 9237 | DOUBLON D'INTER |  |  | 2023-1324 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211PE |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-11
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 257562 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SYSMEX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 20.11.2025 >> RI 248356 DU 20/11/2025 // SIMON DE MUYNCK "1 - MAINTENANCE PREVENTIVE : LA MAINTENANCE PREVENTIVE A ETE REALISEE SELON LA PROCEDURE SYSMEX SU-1320. - POMPE A AIR REMPLACEE CE JOUR ET REMISE A ZERO DU COMPTEUR (STOCK CLIENT). POMPE A AIR A COMMANDER PAR LE LABORATOIRE POUR REMPLACEMENT TOUS LES 30000 CYCLES OU TOUS LES 2 ANS - REF : 05104711 :"AIR PUMP NO.1 ASSY (PM)" PLAN DE MAINTENANCE COMPLETE ET RAPPORT D'INTERVENTION REMIS AU LABORATOIRE PAR E-MAIL. RAPPELS : LES MAINTENANCES PREVENTIVES UTILISATEUR MENTIONNEES DANS LE MODE D¿EMPLOI DE L'AUTOMATE RELEVENT DE LA RESPONSABILITE DU LABORATOIRE. LE LABORATOIRE EST TENU DE METTRE A LA DISPOSITION UN STOCK DE CONSOMMABLES POUR LES INTERVENANTS SYSMEX. - PROCHAINE MAINTENANCE COURANT NOVEMBRE 2026 OU SELON CYCLES. ¿ VERIFICATION DE LA CALIBRATION DES PARAMETRES DE NUMERATION BRUTE : CALIBRATEUR SCS-1000 CAL LOT : 53010525 EXP. 30/11/2025. ¿ AJUSTAGES : AUCUNE MODIFICATION SUR LES PARAMETRES. 2 - REQUALIFICATION DE L'AUTOMATE APRES L'INTERVENTION : CONFIRMEE PAR LE PASSAGE DU CONTROLE QUALITE INTERNE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FOURNISSEUR SYSMEX DU EIGHTCHECK-3WP LOT 5248 , VALIDE PAR LE LABORATOIRE. VERIFICATION DU FLUX DE TRAVAIL PAR PASSAGE DE 2 TUBES PATIENTS EN ROUTINE. L'AUTOMATE EST QUALIFIE ET CONFORME SUIVANT LES PROCEDURES SYSMEX. 3 ¿ INTERVIEW DE FIN D¿INTERVENTION : EXPLICATIONS A L'EQUIPE PRESENTE DU CONTENU DE L'INTERVENTION : MME SKHIRI. RAPPORT D¿INTERVENTION SIGNE ET ENVOYE PAR E-MAIL AU LABORATOIRE" |  |  | 2023-0888 | AUTOMATE D'HEMATOLOGIE | XQ 320 | SYSMEX | 12573 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 011403 | SYSMEX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-12-11 | 22879420
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 257559 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° STORZ MODEL 7230BA SN : 1211PE AVEC PRESENCE DE RAYURE OPTIM 9237 | OS08/12/2025 OPTIQUE STORZ ENVOYER CHEZ PETEL POUR REPARATION. NH 17.12.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 02/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°187125 ET COMMANDE B2/1698152 COLIS EN BON ETAT ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE LA CHAPE ,AUCUN DEFAUT CONSTATER.MIS A DISPOSITION DU SERVICE.(DOSSIER NUMERISER) |  |  | 2023-1324 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211PE | OS08/12/2025 OPTIQUE STORZ ENVOYER CHEZ PETEL POUR REPARATION. OS09/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°187125 ET COMMANDE B2/1698152 COLIS EN BON ETAT ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE L |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-11
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 257560 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 30° STORZ MODEL 7230BA SN : 1211PE AVEC PRESENCE DE RAYURE OPTIM 9237 | DOUBLON D'INTER |  |  | 2023-1324 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211PE |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-11
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 257498 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : ERREUR INITI RAIL ET CARTO AIGUILLE FV LE 14.11.2025 // ALEXANDRE AFCHAIN "PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE PAR LE SAV : SUITE AU CHANGEMENT DE L¿AIGUILLE PAR LE CLIENT L¿AUTOMATE NE VOULAIT PAS REPARTIR OBSERVATIONS VISUELLES, ACTIONS, TESTS : REMISE EN PLACE DE LA BOBINE DE CUVETTE. MAUVAISE INITIALISATION DU BRAS AU DEPART. REMISE EN PLACE DU BRAS INIT OK. PBE DE DETECTION EN DESORB U. LE,CONNECTEUR SUR L AIGUILLE N ETAIT PAS ASSEZ ENFONCE. INIT OK ET RELANCE DES CQ :OK RESOLUTION (CE QUI A SOLUTIONNE LA PROBLEMATIQUE) : INIT DU BRAS ACTION PREVENTIVE SUPPLEMENTAIRE : NA" |  |  | 2023-0694 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA SATELLETE MAX | STAGO | 1472 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 259179 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-12-11 | 22879420
2023.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 257484 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | COLO NE PASSE PAS EN MACHINE ERREUR 101 | PETEL : CANAL BOUCHEE FV LE 24.11.2025 >> CANAL OBSTRUE. DEMANDE DE DIAGNOSTIQUE A PETEL FV LE 08.12.2025 >> RI 185436 DU 04.12.2025 // PETEL "AUCUN PROBLEME CONSTATE" |  |  | 2023-0939 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q00YNA0634 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-12-11
2023.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 257339 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 CQI EFFECTUER LE 23/10/2025 CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-09 | 22766809
2023.XLS | 2025-11-09 | 2025-11-18 | 2025-12-16 | 256914 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | TIR-LAIT QUI AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR QUELQUES MINUTE APRES LA MISE EN ROUTE. | OS12/11/2025 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/11/2025 AFFICHE ERREUR MAIL MEDELA POUR ENVOI SOUS GARANTIE OS15/12/2025 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°6001900465 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. ERREUR MOTEUR - REMPLACEMENT MOTEUR + NETTOYAGE POMPE + UPGRADE TIRE-LAIT CHECK ET TEST FINAL OK SOUS GARANTIE OS17/12/2025 RENDU. | 22-5054 |  | 2023-0311 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 2002196 | OS12/11/2025 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/12/2025 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°6001900465 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.OS17/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | TOCQUE | 4776 | N | Corrective |  | Définitive | 004160 | MEDELA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-11-29
2023.XLS | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 256880 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 07/11/2025 PROBLEME DE MESURES TROP BASSES ET NON STABLES LORS DES TESTS DE MARCHE = DESATURATION TROP IMPORTANTE REMPLACEMENT CAPTEURS OREILLE (X2) + CAPTEUR DOIGT ESSAIS OK |  |  | 2023-0492 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 506058918 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-28 | 22890660
2023.XLS | 2025-11-05 | 2026-01-16 | 2026-05-22 | 256675 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CHANGEMENT DE FILTRE ANNUEL A EFFECTUER | NH 09.12.2025 DEMANDE REFERENCE DE FILTRE A REMPLACER NH 16.01.2026 DA 5197 TRANSMISE SC 08.05.2026 TENTATIVE DE CHANGEMENT DE FILTRE MAIS ERREUR DANS LE FILTRE ENVOYÉ PAR ERLAB. ATTENTE INFORMATION TRANSPORTEUR POUR REPRISE ET REMPLACEMENT SC 22/05/2026 RÉCEPTION NOUVEAU FILTRE. ATTENTE CONFIRMATION DISPONIBILITÉ DU SERVICE POUR REMPLACEMENT |  |  | 2023-0688 | ARMOIRE A FILTRATION | STORE 531 MIDCAP | ERLAB | 38221 |  | 692 | HOTTE CHIMIQUE + ARMOIRE A FILTRATION |  | 0 | COLY | 0130754612 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-11-26 | 878835
2023.XLS | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 256612 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 04/11/2025 ALARME FILTRE ENCRASSE REMPLACEMENT FILTRE ET REINITIALISATION ALARME ESSAIS T° OK OS05/11/2025 RENDU. |  |  | 2023-0424 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149679 | OS05/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | ROBIN | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-25 | 22890660
2023.XLS | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 256519 | 4083 | EXT IMPLANTOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM PIEZZO WH REF : 30392000 MODEL SA-40L SIGNALE SUITE A UNE INTERVENTION : IMPOSSIBLE D'INSESERER L'INSERT, JE CONSTATE AUSSI QU'IL Y A UNE ODEUR DE BRULE AU BOUT DE LA PAM. | NH 17.11.2025 ENVOI SAV NH 26.11.2025 RECEPTION BON DE REPARATION 92606169 => REMPLACEMENT PARTIE INTERNE PAM => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE MH 28/11/2025 RENDU |  |  | 2023-0351 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 01910 |  | 679 | PIEZOMED |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-22
2023.XLS | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | 256450 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL MANUEL 1 REPOSE JAMBE GAUCHE PALETTE DROITE | ML 03/11/25 RETOUR DU FAUTEUIL ML 17/11/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 03/11/25 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | CHOVEAUX | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-22
2023.XLS | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 256385 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LE TIRE LAIT DYSFONCTIONNE. IL MARCHE UN TEMPS, 5 MINUTES, PUIS FINIS PAR S'ARRETER ET AFFICHE ERREUR, POUVEZ VOUS TROUVER ET REGLER LE PROBLEME, MERCI. | OS03/11/2025 MENBRANE REMPLACER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  | 2023-0311 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 2002196 | OS03/11/2025 MENBRANE REMPLACER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS05/11/2025 RENDU |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-11-21
2023.XLS | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 256054 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE MODULE NE CAPTE PLUS LE CABLE DE SAT, POUVEZ VOUS TROUVER LE PROBLEME MERCI | MODULE DESCENDU POUR RB : PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST DE LA SPO2 OK - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2023-0226 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0824 | MH 29/10/2025 RECEPTION ATELIER - PRIS EN CHARGE PAR REDOINE |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-11-15
2023.XLS | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 256047 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.10.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2023-0503 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFD000464 |  | 687 | ECHOGRAPHE VENUE FIT |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-11-14 | 824155
2023.XLS | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 255824 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ASPIRE FAIBLEMENT, UN BOCAL NON FIXE (MANQUE ADAPTATEUR) ET ROULE MAL | IF 31/10/2025 ASPIRATEUR REMIS EN ETAT |  |  | 2023-0544 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1087840 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-12
2023.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 255139 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MESSAGE "BATTERIE PRINCIPALE PRENANT EN CHARGE LE MODE TRANSPORT DOIT ETRE REMPLACE" POUR L'ECHO VIVIVD S70N | IF 13/10/2025 BATTERIE A HS IF 15/10/2025 BATTERIE RECU , REMPLACEMENT BATTERIE OK |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 5044 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-31
2023.XLS | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 255073 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA MOLLETTE TOURNE DANS LE VIDE ET NE DONNE AUCUNE PRESSION AU TIRE LAIT, POUVEZ VOUS REGLER CE PROBLEME, MERCI. | OS09/10/2025 TIRE LAIT CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 14/10/2025 DEMONTAGE ET VERIFICATION CONNECTIQUES OK PAS DE VARIATION DE PUISSANCE SOUS GARANTIE - A ENVOYER PC 05/11/2025 RETOUR TIRE-LAIT REPARATION FONCTION POMPE NETTOYAGE ET DESINFECTION POMPE ESSAIS OK PRIS SOUS GARANTIE OS12/11/2025 RENDU. |  |  | 2023-0314 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 2002184 | OS09/10/2025 TIRE LAIT CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 004160 | MEDELA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-30
2023.XLS | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 255017 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE POUR MR RICHEZ (1016). AVEC COMMANDE A D. SANS REPOSE JAMBE A G MAIS REPOSE-MOIGNON. LARGEUR D'ASSISE 44. A AMENER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 08/10/25 DEMANDE ANNULER |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 08/10/25 DEMANDE ANNULER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-29
2023.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 254573 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POURRIEZ-REPARER LE DOPPLER FOETAL, IMPOSSIBLE DE CAPTER, MERCI. | OS01/10/2025 DOPPLER FOETAL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 21/10/2025 APRES CHARGE COMPLETE ESSAIS OK RAS BDC OK TRANSMISSIONS CAPTEUR/MONITEUR OK REMIS EN SERVICE OS23/10/2025 RENDU. |  |  | 2023-0764 | DOPPLER FOETAL | SD6 | EDAN | M23803200002 | OS01/10/2025 DOPPLER FOETAL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/10/2025 RENDU. | 249 | SD6-3 | DOPPLER FOETAL | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-22
2023.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 254461 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL | ML 30/09/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 01/10/25 MIS EN CHARGE ML 02/10/23 CHARGE TERMINER ML 03/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS ENSTOCK |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 30/09/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DUBOURG | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-18
2023.XLS | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 254369 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, 1 CABLE ECG SVP. | MH : CABLE ECG DEFFECTUEUX MH 02/10/2025 RENDU CABLE DE ECG RECUP |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-17
2023.XLS | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 254198 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/09/2025 MESSAGE D'ERREUR " MASTER GRADIANT IS NOT READY" , REMPLACEMENT DU GRADIENT Z ET DU MASTER GRADIENT EN ERREUR , DC OFFSET / DQA TEST OK / TEST PHANTOM OK / TEST PATIENT OK |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-15 | 22766809
2023.XLS | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 254222 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | POIGNEE POUR MICROSCOPE ZEISS OPH EN NOMBRE INSUFFISANT : 4 PAQUETS DE 6 UI REF 305810-9017-000 4 PAQUETS DE 6 UI REF 305810-9001-000 | IF 24/09/2025 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 25/09/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 29/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/10/2025 RECEPTION DE CAPUCHON SUIVANT BLN°1138500731 ET COMMANDE B2/167367 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5059. IF 23/10/2025 RECEPTION PIECES , DONNER AU SERVICE OS30/10/2025 RENDU. |  |  | 2023-0904 | MICROSCOPE OPERATOIRE | ARTEVO 800 | ZEISS | 6647502166 | OS23/10/2025 RECEPTION DE CAPUCHON SUIVANT BLN°1138500731 ET COMMANDE B2/167367 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5059. OS30/10/2025 RENDU. | 702 | MICROSCOPE OPERATOIRE ARTEVO 800 | EQUIPEMENT EF OPH | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-15
2023.XLS | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2026-04-22 | 254154 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CAPTEUR TOCO EN PANNE | NISSHA ROND DU CAPTEUR CASSE RB24/09/2025 ENVOIE SAV NISSHA MH 16/02/2026 RECEPTION DEVIS 462936 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS22/04/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°73987 ET COMMANDE B2 /1748870 COLIS EN BON ETAT MIS A DISPO DU SERVICE. OS05/05/2026 RENDU |  |  | 2023-0966 | CAPTEUR TOCO | M2735A | PHILIPS | DE43230856 | OS22/04/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°73987 ET COMMANDE B2 /1748870 COLIS EN BON ETAT MIS A DISPO DU SERVICE. OS05/05/2026 RENDU |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 000715 | NISSHA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-14
2023.XLS | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 254155 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CAPTEUR TOCO EN PANNE | RB23/09/2025 RECEPTION CAPTEUR HS - REFORME - REMPLACER PAR 2024-1236 |  |  | 2023-0703 | CAPTEUR TOCO | M2735A | PHILIPS | DE52520017 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-14
2023.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 253909 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/09/2025 AIMENT PERDU , DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE L'AIMANT , DA TRANSMISE DA 5055 LL 22/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 3/09/2025 RECEPTION AIMANT |  |  | 2023-0844 | CONTAMINAMETRE | RAD EYE B20 | APVL | 36698 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-09 | 22766809
2023.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-11-27 | 253903 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | VWR : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 18.09.2025 >> DEVIS 10304434 DU 17.09.2025 "MAINTENANCE PREVENTIVE AEROBIOCOLECTEUR" MONTANT 686€ HT ATTENTE VALIDATION LL 22/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 27.11.2025 >> CERTIFICAT SAV/25/10/29/SN126606/MI DU 29.10.2025 // IBRAHIM "EQUIPEMENT CONFORM AUX SPEC" |  |  | 2023-0692 | AEROBIOCOLLECTEUR | MAS 100 NT | MERCK | 126606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000056 | VWR INTERNATIONAL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-10-09 | 22879420
2023.XLS | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 253867 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 29/08/2025 |  |  | 2023-0843 | RADIAMETRE | AT1123 | APVL | 57554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-08 | 22766809
2023.XLS | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 253716 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COMMANDE FR MANUEL POUR MME SIMON CH. 1001P COUSSIN VISCO REPOSE JAMBE G ET REPOSE PIED DROIT 96KG 160CM | ML 16/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 16/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MOULIN | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-04
2023.XLS | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 253566 | 4083 | EXT IMPLANTOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'IMPLANT MED WH NE RECONNAIT PAS LE PIEZZO | WH : DEFAUT RECONNAISSANCE PAM IF 12/09/2025 ATTENTE RETOUR PIECE A MAIN DU RI 250779 POUR FAIRE LE TEST NH 31.10.2025 ENVOI EN SAV AVEC IMPLANTMED + PAM 2025-0456 MH 12/11/2025 RECEPTION MODUILE PIEZO REPARER - REPARATION PAM SA-40L + ETIQUETTE SCLELLE + EMBALLAGE COMPLET MOTEUR + MAJ SI-1023 INDICATEUR DE COUPLE - MAD DU SERVICE OS13/11/2025 RENDU. |  |  | 2023-0353 | MODULE PIEZOMED PLUS | SA-435M | W&H | 01832 | OS13/11/2025 RENDU. | 769 | CONSOLE IMPLANTMED AVEC PIEZOTOME 2025 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-02
2023.XLS | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 253539 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, TABLETTE DE LECTURE SUR MACHINE DE LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES BLOQUE DANS L APPAREIL. SVP MERCI | OS 11/09/2025 TABLETTE DE LECTURE URINAIRE BLOQUE // LECTEUR DE BANDELLETTES URINAIRE OS 11/09/2025 TABLETTE DE LECTURE URINAIRE DEBLOQUE TEST OK ET CONFORME// MISE A DISPOSITION DU SERVICE RB11/09/2025 RAPPEL DE MME HOLLEVILLE - EQUIPEMENT QUI NE PASSE PAS LES AUTOTEST ELECTRONIQUE ET LUMIERE ET NE FONCTIONNE PAS - APPAREIL REDESCENDU AU BIOMED RB12/09/2025 IRREPARABLE - DEMANDE DEVIS POUR LE NOUVEAU MODEL - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS - RECEPTION DEVIS - DEMANDE D'ACHAT ENVOYER A NASSIM RB09/10/2025 REFORME ET REMPLACEMENT PAR LE 2025-1035 |  |  | 2023-0901 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E10015B8 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-02
2023.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 253368 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA TOUCHE POUR LA PRISE DE TENSION EST GRISE, ET DE CE FAIT LA PRISE DE TENSION NOUS EST IMPOSSIBLE, POUVEZ VOUS TROUVER ET REGLER LE PROBLEME, MERCI. | RB22/09/2025 PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST PNI OK - CONFORME ET FONCTIONNE - DONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0221 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0814 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-30
2023.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 253370 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 09.09.2025 >> RI WO-0354157 DU 08.09.2025 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE SELON PROCEDURE SAV. MAJ DES ELEMENTS NECESSAIRE. TOUS LES ELEMENTS CONTROLES SONT OK. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK" |  |  | 2023-0694 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA SATELLETE MAX | STAGO | 1472 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | STAGO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-30 | 22879420
2023.XLS | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-12-08 | 253146 | 100000323 | REFORME 323 | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PATTE METALLIQUE DU SUPPORT DE SERINGUE CASSEE. DEMANDE DE VIS REALISE AUPRES DE LA SOCIETE LEMER PAX. EN ATTENTE DU DEVIS. | DEFAUT CONSTATE EMBOUT DU SUPPORT SERINGUE CASSE RB05/09/2025 DEMANDE A LEMERPAX PAR MR JERMEY | UF03053 MED NUCLEAIRE | LOCAL NON IDENTIFIE | 2023-0780 | INJECTEUR MOBILE DE PREPARATION RADIOPHARMACEUTIQUE | POSIJET V3 | LEMER PAX | 26786 |  |  |  |  | 0 | HANNECART | 01 30 75 53 41 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2025-09-25
2023.XLS | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 252958 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/09/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 29/08/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-09-23 | 22766809
2023.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 252911 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE RECHAUFFEUR MISTRAL AIR NE FONCTIONNE PAS LA CLE DE MAINTENANCE S'AFFICHE ET NE PERMET PAS LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL MERCI POUR VOTRE AIDE | DEFAUT CONSTATE PANNE MAINTEANCE RB01/09/2025 RECEPTION MISTRAL AIR - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 02/09/2025 RAS PAS DE DEFAUTS CONSTATES PAS D'ALARME DE MAINTENANCE AFFICHEE MIS EN TEST 1H OK OS04/09/2025 RENDU. |  |  | 2023-0414 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149682 | OS04/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-20
2023.XLS | 2025-08-29 | 2025-09-24 | 2025-11-13 | 252802 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN - MOTEUR TRES FAIBLE. N° BIOMED : 8997 | OS09/09/2025 MOTEUR STRYKER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/09/2025 MOTEUR TRES FAIBLE , ENVOI EN REPARATION IF 08/10/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 13/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/11/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT RAPPORT N°12740572 ET COMMANDE B2/1684925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 13/11/2025 MOTEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS13/11/2025 RENDU. |  |  | 2023-0646 | MOTEUR CHIRURGUICAL POLYTRAUMA | SYSTEM 8 CORDLESS DRIVER | STRYKER | 2317422993 | OS09/09/2025 MOTEUR STRYKER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT RAPPORT N°12740572 ET COMMANDE B2/1684925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DOLLIN | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-19
2023.XLS | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 252787 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 29/08/2025 SUITE REMPLACEMENT PC PAR DSI REINSTALLATION NVISION + ADAPTATEUR USB ESSAIS OK |  |  | 2023-0494 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 506058999 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-19 | 22890660
2023.XLS | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-10-16 | 252739 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | VOILE + ECLAT SUR LE BOUT N° OPTIM : 8995 | OS04/09/2025 OPTIQUE POSER SUR ETAGERE SANS INSCRIPTION SUR L INTERVENTION. OS04/09/2025 ENVOIE PETEL. NH 18.09.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 22/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/10/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°182527 ET COMMANDE B2/1680451 COLIS EN BON ETAT . OS16/10/2025 REPARATION,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITER,NETTOYAGE ET POLLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS21/10/2025 RENDU. |  |  | 2023-1324 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211PE | OS04/09/2025 OPTIQUE POSER SUR ETAGERE SANS INSCRIPTION SUR L INTERVENTION. OS04/09/2025 ENVOIE PETEL. OS16/10/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°182527 ET COMMANDE B2/1680451 COLIS EN BON ETAT . OS16/10/2025 REPARATION,NETTOYAGE ET POLISSAG |  |  |  | 0 |  | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-18
2023.XLS | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2026-01-12 | 252522 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | LEMERPAX RB26/08/2025 DEMANDE DEVIS A LEMERPAX POUR MP - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB28/08/2025 RELANCE PAR TELEPHONE ET MAIL - RECEPTION DEVIS POUR MP 2023 - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 01/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMIE POUR BC NH 12.01.2026 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + CHANGEMENT FILTRE + TESTE SAS GAUCHE ET DROITE => DM CONFORME |  |  | 2023-0889 | ENCEINTE BLINDEE | EASYPHARMA COMPACT | LEMER PAX | 27588 |  | 701 | ENCEINTE BLINDEE EASYPHARMA COMPACT |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 683 | LEMER PAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-16 | 22877333
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252470 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980978 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0628 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 260000007E60E341 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252474 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980988 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0626 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | BB0000007E5A4841 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252472 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980987 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0625 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 7D0000007EA91841 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252469 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT XXXXX DU DDMMYYYY // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0622 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 160000007E5C7C41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252471 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980979 DU 3 JUILLET 2025// G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0629 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 290000007EA8ED41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252465 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980985 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0623 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | C80000007E615C41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252461 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980977 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0627 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | B10000007E5A1741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252467 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980986 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0624 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | B60000007E598C41 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252464 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980980 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0630 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | BB0000007E5B5141 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252460 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980983 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0621 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 430000007E612241 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252468 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE METROLOGIQUE FV LE 25.08.2025 >> CERTIFICAT 25980982 DU 3 JUILLET 2025 // G. PAVESI "THERMOBOUTON VERIFIE AUX POINTS : -20°C / 0°C / 37°C DM CONFORME" |  |  | 2023-0619 | ENREGISTREUR ET CAPTEUR DE TEMPERATURE | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | E20000007E620141 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-13 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 252335 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | GARDE-BOUE DROIT CASSE. DANS LE BUREAU D'ERGO. MME LEGRAIN CHAMBRE 1012 | ML 22/08/25 GARDE BOUE REMIS EN ETAT ML 21/08/25 GARDE BOUE RECUPERER |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 21/08/25 GARDE BOUE RECUPERER ML 22/08/25 GARDE BOUE REMIS EN ETAT |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-11
2023.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 251565 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GETINGE : PERTE D'APPAIRAGE FV LE 05.08.2025 >> LA TELECOMMANDE NE GARDE PAS L'APPEIRAGE AVEC LE PILIER MALGRE LE BIP DE SYNCHRONISATION. DEMANDE D'INTERVENTION AUPRES DE GETINGE. FV LE 12.08.2025 >> DEVIS 3270103168 DU 12.08.2025 "ECHANGE PAR TELECOMMANDE NEUVE" MONTANT 784€HT ATTENTE DECISION FV LE 29.06.2025 >> BL 45303425 //PICAVET "ECHANGE DE LA TELECOMMANDE NOUVEAU SN 28848" |  |  | 2023-0701 | TELECOMMANDE | 1150.91CE | GETINGE | 27860 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-08-26 | 22879420
2023.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-10-13 | 251573 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'ANALYSEUR DE L'UK NE FONCTIONNE PLUS DU TOUT, POUVEZ VOUS TROUVER LE PROBLEME MERCI. | DRAGER : NE FONCTIONNE PLUS OS08/08/2025 BILIRUBINOMETRE AVEC LA BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. - RECEPTIONNER AVEC LA BASE ET SANS ALIM. MH 13/08/2025 DEMANDE RMA EFFECTUE - RENVOI SAV MH 25/08/2025 RECEPTION DEVIS F00919538 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 25/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/08/2025 BILIRUBINOMETRE AVEC LA BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/10/2025 RECEPTION D UN ANALYSEUR DE BILIRUBINE REPARER SUIVANT RAPPORT FO00919538 ET COMMANDE B2/1677273 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH DOSSIER NUMERISER. MH 13/10/2025 RECEPION BILI + SOCLE - CAPOT INT + SUP REMPLC + BATTERIE REMPL + CALIB + ETALON - FONCFORME ET FOCNTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0593 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3509702 | OS08/08/2025 BILIRUBINOMETRE AVEC LA BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/10/2025 RECEPTION D UN ANALYSEUR DE BILIRUBINE REPARER SUIVANT RAPPORT FO00919538 ET COMMANDE B2/1677273 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH DOSSIER NUMERISER. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-26
2023.XLS | 2025-08-04 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 251515 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE PISTON EST COINCE MERCI. | PC 09/09/2025 BRAS SORTI DE SON LOGEMENT DEMONTAGE PROTECTION BRAS ET REMISE EN PLACE DE LA PROTECTION DANS LES CRANS ESSAIS MOUVEMENTS BRAS OK TEST DEBIT 30ML/H = 29.97ML DELIVRE EN 1H PRE-ALARME ET ALARME FIN DE PERF OK REMIS EN CHARGE PC 10/09/2025 TEST AGILIA PARTNER OK CF RSQM OS05/11/2025 RENDU. |  |  | 2023-0129 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448005 | IF 07/08/2025 DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION OS05/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-08-23
2023.XLS | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 251403 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | INSTALLER UN REPOSE JAMBE GAUCHE MAIS LAISSER LE REPOSE MOIGNON AU PATIENT AU CAS OU | PC 01/08/2025 MISE EN PLACE REPOSE JAMBE GAUCHE |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 |  |  |  |  | 0 | GENOT | 0134794444 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-08-22
2023.XLS | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 251400 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/08/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 01/08/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-22 | 22766809
2023.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 251192 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.07.2025 RETOUR REPARATION TURBINE NON REPARE => ENVOI W&H NH 04.08.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 05/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 20/08/2025 RECEPTION MATERIEL SELON BL 92523786 -REMPLACEMENT ROTOR ET STATOR COMPLET - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0375 | MICRO-MOTEUR | OSSEOSET 200 | W&H | E06949 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-19 | 824155
2023.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 251204 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE DE REPARATION DE L'ACCOUDOIR DE MONSIEUR HERNANDEZ (DIABETO, CHAMBRE 16). | PC 30/07/2025 REMPLACEMENT VIS MANQUANTE ESSAIS OK |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 |  |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-19
2023.XLS | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 251253 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MODULE DEFECTUEUX, NE PREND PAS LA TENSION. ESSAI FAIT AVEC DIFFERENTS CABLES ET BRASSARDS POUR ETRE SUR. | NH 05.08.2025 RECEPTION EN ATELIER IH 29/08/2025 MODULE A REFORMER ET CHANGEMENT AVEC LE 2020-1493 |  |  | 2023-0376 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SA317310063SA |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-19
2023.XLS | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-09-02 | 250968 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE MORCELLATEUR, 27005 BA, IMPOSSIBLE DE FAIRE LA BALANCE DES BLANCS, URGENT ++++, OPTIM: 8945 | OS24/07/2025 ENVOIE SAV STORZ. NH 30.07.2025 DA POUR ECHANGE TRANSMISE OS01/09/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°5800880393 ET COMMANDE B6/1672126 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 02.09.2025 MISE EN REFORME |  |  | 2023-0342 | OPTIQUE HOPKINS 30° - 4MM - 30 CM | 27005BA | STORZ | 125S52 | OS24/07/2025 ENVOIE SAV STORZ. OS01/09/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°5800880393 ET COMMANDE B6/1672126 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-14
2023.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-09-24 | 250779 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | UN BOUT DE FRAISE EST CASSEE A L'INTERIEUR. URGENT +++ | OS25/07/2025 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.07.2025 ENVOI SAV NH 28.08.2025 PAM DECLARE IRREPARABLE => DEMANDE RETOUR POUR ENVOI W&H . |  |  | 2023-0772 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 02498 | OS25/07/2025 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 679 | PIEZOMED |  | 0 | DOLLIN | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 002373 | W & H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-12
2023.XLS | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 250671 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | HS INDIQUE QUE L'ALIMENTATION EST ADMINISTREE ,LES ML AUGMENTENT MAIS AUCUNE ALIMENTATION EST PASSEE | CARDINAL : DEFAUT DE DELIVRANCE. FV LE 29.07.2025 >> MAIL A CARDINAL POUR PRISE EN CHARGE. FV LE 04.08.2025 >> COLIS PRIS PAR TNT CE JOUR FV LE 22.08.2025 >> RI 00449566 DU 18.08.2025 // A JAGYUGYA "REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DU CAPTEUR" PRIS SOUS GARANTIE. |  |  | 2023-0775 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21336932 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | 000422 | COVIDIEN |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-08-08
2023.XLS | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | 250432 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/02/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 03/02/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-05 | 22766809
2023.XLS | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 250308 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DEFAUT CONSTATE LAMPE A 34H RB11/07/2025 LAMPE XENON CHANGER - REMISE A 0 - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2023-0904 | MICROSCOPE OPERATOIRE | ARTEVO 800 | ZEISS | 6647502166 |  | 702 | MICROSCOPE OPERATOIRE ARTEVO 800 | EQUIPEMENT EF OPH | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-01 | 22877333
2023.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 250240 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE | OLYMPUS OS11/07/2025 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. RB11/07/2025 ENVOIE OLYMPUS - SOUS CONTRAT OS06/08/2025 RECEPTION D UN VIDEO-GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77045512 COLIS EN BON ETAT. OS06/08/2025 SYMPTOME SUIVANT FUITE , ACTION REALISER RAS APPAREIL EN ETAT DE FONCTIONNEMENT A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS11/08/2025 RENDU. |  |  | 2023-0385 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302731 | OS11/07/2025 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS06/08/2025 RECEPTION D UN VIDEO-GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77045512 COLIS EN BON ETAT. OS06/08/2025 SYMPTOME SUIVANT FUITE , ACTION REALISER RAS APPAREIL EN ETAT D |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-07-31
2023.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 250135 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | REGUL INTERV 09/07/2025 RECEPTION RI MP FAITE LE 04/03/2025 - |  |  | 2023-0507 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-18205 |  | 689 | MONNAL URG |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-30 | 22877333
2023.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 250129 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/07/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE B EFFECTUEE SELON LE MANUEL TECHNIQUE.LE 16/06/2025 |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-30 | 22766809
2023.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-10-06 | 250075 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TELECOMMANDE QUI S' ETEINT LORSQU' ON LA RETIRE DU SOCLE POUR LUI DEMANDER UNE FONCTION. | DEFAUT CONSTATE S'ETEINT LORSQU ON RETIRE LA TELECOMMANDE DU SOCLE OS08/07/2025 TELECOMMANDE + SOCLE DEPOSQE DANS LE LOCAL REPARATION. RB10/07/2025 RECEPTION DEVIS 417009 POUR BATTERIE - EN ATTENTE VALIDATION DA 4978 IH 06/10/2025 CHANGEMENT DE BATTERIE AVEC CELLE DE LA 2020-1134 TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS07/10/2025 RECEPTION DE BATTERIE POUR TELECOMMANDE SUIVANT BLN°581448 ET COMMANDE B2/1677710 COLIS EN BON ETAT ET BATTERIE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2023-0841 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15576 | OS08/07/2025 TELECOMMANDE + SOCLE DEPOSQE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/10/2025 RECEPTION DE BATTERIE POUR TELECOMMANDE SUIVANT BLN°581448 ET COMMANDE B2/1677710 COLIS EN BON ETAT ET BATTERIE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-29
2023.XLS | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 249815 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | TELECOMMANDE SALLE 3 HS | GETINGE : TELECOMMANDE HS (SALLE 3) FV LE 03.07.2025 >> EN ATTENTE DE DIAGNOSTIC POUR LA TELECOMMANDE PROBLEME DE BATTERIE FV LE 04.08.2025 >> REMPLAEMENT DE LA BATTERIE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2023-0701 | TELECOMMANDE | 1150.91CE | GETINGE | 27860 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-24
2023.XLS | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-29 | 249651 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE SOUS LA MOLETTE (MEME PANNE QU'IL Y A 4 MOIS) | OLYMPUS : FUITE SOUS LA MOLETTE MH 04/07/2025 PARTI EN REPARATION POUR LA MEME PANNE IL Y'A 4 MOIS - RENVOI SAV - POUR MC +MP OS31/07/2025 RENDU. |  |  | 2023-0384 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302793 | OS29/07/2025 RECEPTION D UN VIDEO-GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77032728 COLIS EN BON ETAT. OS29/07/2025 ACTION REALISER ,REMPLACEMENT DU CAPOT LUMIERE FROIDE,CETTE INTERVENTION ET GARANTIE 6 MOIS , REMPLACEMENT DU CANAL A BIOPSIE, CETTE IN |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-07-22
2023.XLS | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 249557 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SYSMEX : MISE A JOUR AUTOMATE FV LE 30.06.2025 >> RI 185696 DU 26.06.2025 // SIMON DE MUYNCK "MISE A JOUR DU LOGICIEL DU XQ-320 DE LA VERSION 00-09 A 00-12. ACTIVATION DES FIREWALL. LES DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE A JOUR ONT ETE ENVOYE PAR MAIL. VERIFICATION DE LA CALIBRATION OK PASSAGE DES 2 NIVEAUX DE CQ OK. AUTOMATE FONCTIONNEL." |  |  | 2023-0888 | AUTOMATE D'HEMATOLOGIE | XQ 320 | SYSMEX | 12573 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011403 | SYSMEX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-07-19 | 22879420
2023.XLS | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 249483 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | TELECOMMANDE SALLE 4 NE TIENT PAS LA CHARGE. | GETINGE : NE TIENS PLUS LA CHARGE (SALLE 4) FV LE 03.07.2025 >> COMMANDE DE 3 BATTERIES CHEZ VLAD FV LE 04.08.2025 >> REMPLACEMENT DE LA BATTERIE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2023-0702 | TELECOMMANDE | 1150.91CE | GETINGE | 27257 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-18
2023.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248913 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE POUR M. HERNANDEZ CH 1217 PETITES ROUES A AMENER EN ERGO MERCI | ML 18/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 18/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-09
2023.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 248849 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FIBROSCOPIE 0222 FUITE TEST ETANCHEITE | 20/06 RETOURE PETEL RAS 18/06 ENVOIE CHEZ PETEL 17/06 PROBLEME D'ETANCHEITE |  |  | 2023-0937 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | Q00Y1A2702 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-08
2023.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248688 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NF X 15-211 FV LE 13.06.2025 >> OFFRE SELON DEVIS DS0003519 DU 04.02.2025 RI DS0003519 16 DU 14.04.2025 // C ROY DM CONFORME. |  |  | 2023-0687 | HOTTE A FILTRATION | CAPTAIR 321 2C SMART | ERLAB | 38220 |  | 692 | HOTTE CHIMIQUE + ARMOIRE A FILTRATION |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-04 | 22879420
2023.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248689 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORMENF X 15-211 FV LE 13.06.2025 >> OFFRE SELON DEVIS DS0003519 DU 04.02.2025 RI DS0003519 17 DU 14.04.2025 // C ROY DM CONFORME. |  |  | 2023-0688 | ARMOIRE A FILTRATION | STORE 531 MIDCAP | ERLAB | 38221 |  | 692 | HOTTE CHIMIQUE + ARMOIRE A FILTRATION |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-04 | 22879420
2023.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-07-18 | 248555 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/06/2025 DEVIS CONTROLE VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION, DA TRANSMISE SC 17/06/2025 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 18/07/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 003656 | AM'TECH MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-03 | 22766809
2023.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 248676 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT |  |  |  | PC 12/06/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE OK |  |  | 2023-0171 | MODULE RACHIS | TP500 | PHYSIOMED | TP-2300101 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002768 | MEDIMEX | 10039/2013 | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-03 | 22890660
2023.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 248675 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT |  |  |  | PC 12/06/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE OK |  |  | 2023-0170 | APPAREIL EVALUATION ET REEDUCATION FONCTIONNELLE ISOCINETIQUE | CONTREX MJ | PHYSIOMED | MJ-2300201 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002768 | MEDIMEX | 10039/2013 | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-03 | 22890660
2023.XLS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 248424 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/06/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 05/06/2025 => CONFORME |  |  | 2023-0391 | GAMMA CAMERA | TEMP CARDIOLOQIQUE CZT | SPECTRUM | 14538 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 738 | SPECTRUM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-01 | 22766809
2023.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-07-01 | 248224 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CANAL OPERATEUR BOUCHE + FUITE | NH 05.06.2025 ENVOI SAV OS01/07/2025 RECEPTION D UN ECHO-BRONCOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°34300330570 ,NETTOYAGE ET DESINFECTION,ENSEMBLE E SECTION D INSERTION, BAGUE DE COUVERCLE CHANGER , MASSELOTTE REMPLACER AINSI QUE MASSELOTTE POUR EB250S A RECUPERE PAR LA SERVICE. OS01/07/2025 RENDU. |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS01/07/2025 RECEPTION D UN ECHO-BRONCOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°34300330570 ,NETTOYAGE ET DESINFECTION,ENSEMBLE E SECTION D INSERTION, BAGUE DE COUVERCLE CHANGER , MASSELOTTE REMPLACER AINSI QUE MASSELOTTE POUR EB250S A RECUPERE PAR LA SERVICE. OS01/07/2 |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 003376 | FUJIFILM HEALTHCARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-26
2023.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-10-17 | 248226 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | AFFICHE UN MESSAGE DEMANDANT UN APPEL AU FABRICANT POUR CALIBRAGE. APPAREIL INDISPENSABLE DANS LE SERVICE. | DIATEC A FOURNI UN LIEN POUR CALIBRER L'APPAREIL. VOIRE AVEC L'INFORMATIQUE POUR AUTORISATION DE CONNEXION (VU AVEC M FILIPE VIEIRA AU 0634314839) DEMANDE D'UN DEVIS POUR CALIBRATION SUITE A L'ECHANGE DE LA SONDE L'APPAREIL DEMANDE UNE CALIBRATION ( LA DATE DE CALIBRATION DE LA SONDE NE CORRESPOND PAS A LA DATE DE CALIBRATION DE LA CARTE MERE) LE 18/06 COMMANDE POUR INTER FAITE ET INTER CONFIRME POUR LE 07/07 MATIN FV LE 10.07.2025 >> RI 85GS-IZPK-530 DU 07.07.2025 // ERREJRAJI "CALIBRATION DE LA SONDE." CONFORME FV LE 17.10.2025 >> IMPOSSIBLE D'INSTALLER LE LOGICIEL. CLOTURE DE L'INTERVENTION. | 4881 |  | 2023-0381 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9098405 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-06-26
2023.XLS | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 248133 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SOFIMAE : REMPLACEMENT CELLULE O2 FV LE 03.06.2025 >> DEVIS 63344 DU 03.06.2025 "REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2" MONTANT 320€ TRANSM POUR VALIDATION FV LE 05.06.2025 >> BL 027412 DU 04.06.2025 RI 25210227 DU 04.06.2025 "VERIFICATION DE L'ECME" SC 11/06/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC FV LE 16.06.2025 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE CAR RECEPTION DE L'ECME OS08/07/2025 RECEPTION D UN DECTECTEUR DE FLUIDE SUIVANT BLN°027937 ET COMMANDE B2/1660025 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 17.06.2025 >> ECME FONCTIONNELL. CLOTURE DE L'INTERRVENTION |  |  | 2023-0818 | DETECTEUR DE FLUIDES MEDICAUX | MERCURY | ANEOLIA | 12674 | OS08/07/2025 RECEPTION D UN DECTECTEUR DE FLUIDE SUIVANT BLN°027937 ET COMMANDE B2/1660025 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 726 | SOFIMAE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-06-24 | 22879420
2023.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248014 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TELECOMMANDE TRUMP NE FONCTIONNE PLUS L'ECRAN RESTE FIGE LORS DES FAIT FONCTIONNER LE PLATEAU QUE PAR A-COUP | OS04/06/2025 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB13/06/2025 TEST TELECOMMANDE - OK - PAS DE DEFAUT CONSTATE- CONFORME ET FONCTIONNELLE - A METTRE EN CHARGE - MIS A DISPO DU SERVICE - |  |  | 2023-0841 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15576 | OS04/06/2025 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-21
2023.XLS | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 247781 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE NEOPUF DE LA GIRAFE QUI SE TROUVE DANS LA SALLE DE REANIMATION BEBE DU BLOC D'ACCOUCHEMENT NE FONCTIONNE PLUS. IL S'AGIT D'UN PRET DE BEAUMONT CAR L'ORIGINAL EST EN REPARATION. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | RB28/05/2025 DEFAUT CONSTATE ERROR 03 - CHANGEMENT DES PILES + RECALIBRATION DU MELANGEUR - REMIS EN PLACE DU MELANGEUR SUR LE SHUTTLE |  |  | 2023-0161 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533009 |  | 112 | FABIE3 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-06-17
2023.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247612 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, DEMANDE FRE AVEC UNE LARGEUR DE 44 ET UNE COMMANDE A DROITE POUR MME LEGRAIN (1012). A AMENER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 23/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 23/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-13
2023.XLS | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 247570 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB22/05/2025 CELLULE O2 USE DU FABIAN OHF - REMLPACEMENT PAR LA CELLULE O2 D UN FABIAN EVOLUTION - EN ATTENTE D UNE NOUVELLE CELLULE O2 PAR DUOMED LE 23/05 OU LE 26/05/2025 - TEST CALIBRATION O2 - REMISE EN SERVICE EN ATTENDANT LA CELLULE - RB26/05/2025 RECEPTION DE LA CELLULE O2 DUOMED - EN ATTENTE DE DISPONIBILITE DU FABIAN MS 04/06/2025 MISE EN PLACE D'UNE CELLULE NEUVE - TEST ET CONTROL OK - FONCTIONEL ET CONFORME - RENDU AU SERVICE |  |  | 2023-0884 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-03139 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-12 | 22877333
2023.XLS | 2025-05-21 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 247422 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE A L''ARRIERE DE LA POIGNEE | OLYMPUS : FUITE AU NIVEAU DU POIGNEE MH 23/05/2025 DEJA ENVOYER POUR LA MEME PANNE EN MARS - DEMANDE ENELVEMENT ET EXPERTISE - EN ATTENTE RECEPTION RI OS20/06/2025RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE SUIVANT BLN°76961639 DOSSIER NUMERISER COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 20/06/2025 RECEPTION GIF-1100 - REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR FREIN R/L + SUPPORT DE CONTRE GAINE + CORPS DE LA POIGNEE + CAGE DU PISTON INSUFFLATION /LAVAGE + CAGE DE PISTON ASPIRATION + CAPOT LUMIERE FROIDE + BLOC SWITCH + CONATCT SWITCH 1 - CONFORME ET FOCNTIONNEL OS20/06/2025 RENDU. |  |  | 2023-0385 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302731 | OS20/06/2025RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE SUIVANT BLN°76961639 DOSSIER NUMERISER COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-06-11
2023.XLS | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 247171 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA CELLULE O2 EST EXPIRER, POUVEZ-VOUS LA CHANGER, MERCI. | RB16/05/2025 PB CELLULE O2 (DATE DU 07/2024) - MIS EN TEST POUR CONSTATATION DU MESSAGE D ERREUR - APPEL + MAIL SAAMIR POUR UN ENVOIE D UNE NOUVELLE CELLULE O2 OU PASSAGE POUR UN AVANCEMENT DE LA MP RB16/05/2025 TEST DE LA CELLULE O2 OK AVEC SAMIR AU TEL - TEST VENTILATION PENDANT UNE DEMI JOURNEE - PAS DE DEFAUT CONSTATE - CONFORME ET FONCTIONNEL- MAINTIENT DE LA DEMANDE DUOMED - - DONNER SERVICE |  |  | 2023-0884 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-03139 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-06
2023.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 247149 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TELECOMMANDE QUI NE TIENT PAS LA CHARGE | RB 19/05/2025 DEFAUT PROBLEME BATTERIE - CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORNE ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0590 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15422 |  |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-05
2023.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 247101 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE TUYAU DU MISTRAL EST ENDOMMAGE. MERCI | RB19/05/2025 CHANGEMENT DU TUYAUX - MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2023-0416 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149698 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-05
2023.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 247133 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30 MORCELLATEUR AVEC TACHE OPTIM:8811 | RB26/05/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 27/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°175303 ET COMMANDE B2/1658314 COLIS EN BON ETAT A RECUPERER PAR LE SERVICE.(DOSSIER NUMERISER) OS06/06/2025 RENDU. |  |  | 2023-0342 | OPTIQUE HOPKINS 30° - 4MM - 30 CM | 27005BA | STORZ | 125S52 | OS06/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°175303 ET COMMANDE B2/1658314 COLIS EN BON ETAT A RECUPERER PAR LE SERVICE.(DOSSIER NUMERISER) OS06/06/2025 RENDU. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-05
2023.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 247108 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : INSTALLATION SUPPORT DE LAME FV LE 15.05.2025 >> RI 23960 DU 14.05.2025 // BABIN FABRICE "REMPLACEMENT SUPPORT N*LOT: D324110063 TEST DE COUPE AVEC TECHNICIEN : OK RUBAN SUR LES 3 POSITIONS." | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0881 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM09142309EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-05 | 22879420
2023.XLS | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 246997 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB14/05/2025 MIS EN CHARGE TOUTE LA NUIT - TELECOMMANDE CHARGER QUE A 50 POURCENT ENVIRONS - CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0590 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15422 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-04 | 22877333
2023.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-06-17 | 246889 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | ULTRACISION BOUT DORE, FAUX CONTACT OPTIM :8796 | NH 13.05.2025 ATTENTE DEVIS POUR REMPLACEMENT NH 17.06.2025 REMPLACEMENT PAM => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0756 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | A9DD61061 |  |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-03
2023.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246961 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CH 1135 F, M. POSSI, BASSIN 40CM, FRM, COUSSIN VISCO | ML 13/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 13/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-03
2023.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-07-20 | 246845 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DRAEGER RB12/05/2025 TIROIRE CASSE - DEMANDE A DRAGER POUR INTERVENTION SOUS GARANTIE - GARANTIE NON PRIS EN CHARGE CAR CASSE RB14/05/2025 APPEL DRAEGER - DEMANDE DEVIS POUR INTERVENTION - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB13/06/2025 REFUS DEVIS DE MAINTENANCE - CASSE NON PRISE SOUS GARANTIE - RECEPTION DEVIS 134400417 - DA 4950 - EN ATTENTE DE VALIDATION OS12/09/2025 RECEPTION D UN TIROIR POUR ETAGERE SUIVANT BLN°176780561 ET COMMANDE B2/1666163 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB20/07/2026 REGULATION INTERV - REMPLACMENT DU TIRROIR - CONFORME ET FONCTIONNELLE | 295 | SALLE 106 | 2023-0834 | BRAS DE DISTRIBUTION DE FLUIDES | AMBIA | DRAGER | ASSK-0198 | OS12/09/2025 RECEPTION D UN TIROIR POUR ETAGERE SUIVANT BLN°176780561 ET COMMANDE B2/1666163 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-31 | 22877333
2023.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246846 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/05/2025 PINCE DE SAT HS REMPLACEMENT PINCE DE SAT |  |  | 2023-0496 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 505952325 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-31 | 22890660
2023.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2026-07-23 | 246856 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.05.2025 ENVOI SAV POUR CONTROLE ANNUEL FV LE 22.052025 >> DEVIS 62753 DU 21.05.2025 "CONTROLE DETECTEUR DE GAZ" MONTANT 202€HT TRANSMI POUR VALIDATION LL 26/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2023-0818 | DETECTEUR DE FLUIDES MEDICAUX | MERCURY | ANEOLIA | 12674 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 726 | SOFIMAE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-05-31 | 824155
2023.XLS | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-06-05 | 246520 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30°/10 MM FLUORESCENCE FLOU OPTIM : 8780 | NH 09.05.2025 ENVOI SAV NH 21.05.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/05/2025 DA VALIDEE- TRANSMISE POUR BC OS05/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°175220 ET COMMANDE B2/1658676 COLIS EN BON ETAT A RECUPERER PAR LE SERVICE .(DOSSIER NUMERISER) OS 05/062025 A DISPO. |  |  | 2023-0730 | OPTIQUE 4K VIS-NIR 30° - 10 MM - 330 MM | VIS-NIR | ARTHREX | 1695480 | OS05/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°175220 ET COMMANDE B2/1658676 COLIS EN BON ETAT A RECUPERER PAR LE SERVICE .(DOSSIER NUMERISER) OS 05/062025 A DISPO. | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-27
2023.XLS | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 2025-06-02 | 246519 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° CASSE ( PLATEAU ARTHROSCOPIE STORZ) OPTIM : 8783 | NH 09.05.2025 ENVOI SAV NH 21.05.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 23/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°175026 COMMANDE B2/1657164 COLIS EN BON ETAT A RECUPERER PAR LE SERVICE . |  |  | 2023-0009 | OPTIQUE 4MM 30° 18CM | 28731 BWA | STORZ | 123GKY | OS02/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°175026 COMMANDE B2/1657164 COLIS EN BON ETAT A RECUPERER PAR LE SERVICE . |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-27
2023.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 246390 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/05/2025 PROBLEME RENCONTRE : FMI 60996BA : LORS DE L¿UTILISATION DES PSD T2 FLAIR OU T2 FLAIR PROPELLER, LA VALEUR B1 + RMS DU SYSTEME PEUT DEPASSER LA LIMITE PRESCRITE PAR L¿UTILISATEUR EN MODE LOW SAR (SAR FAIBLE), EXECUTION DE LA FMI 60996BA, MR30.1_R01B OU MR30.1_R01_SP5 INSTALLEE. IL A ETE INDIQUE AU CLIENT DE RETIRER ET DE DETRUIRE LE LOGICIEL PRECEDENT.CONFIRMATION DE LA VERSION DU LOGICIEL : MR30.1_R01B_2430.C |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-05-24 | 22766809
2023.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246479 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2023-0602 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-35111491 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-24 | 824155
2023.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 246334 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.05.2025 >> RI INCONNU DU 27.03.2025 // BACHAR OSCAR "->CONTROLES ET OPERATIONS EFFECTUES : - ETAT GENERAL - CONTROLE PLOMBERIE (EVIERS, ROBINETTERIE EC/EF, EVACUATION) - CONTROLE CONFINEMENT - CONTROLE DE LA VENTILATION (CERTIFICAT AVEC RELEVE DES VITESSES D'AIR FRONTALES) - POMPE A FORMOL CONTROLE DU CIRCUIT - REMPLACEMENT DURITES CIRCUIT FORMOL - NETTOYAGE COMPLET" N° MESURE // VALEUR MOYENNE (RELEVEE SUR 60S) 1 // 0,74M/S 2 // 0.85M/S 3 // 0.62M/S 4 // 0.81M/S 5 // 0.80M/S 6 // 0.74M/S |  |  | 2023-0480 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 04231544MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-23 | 22879420
2023.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 246305 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | COUVEUSE AFFICHE ETAT BATTERIE HORS SERVICE | RB02/05/2025 MESSAGE DE CHAUFFAGE BATTERIE HS - CHANGMENT DES 2 BATTERIES - MESSAGE D ERREUR TOUJOUR PRESENT - DEMANDE PAR MAIL MEDIPREMA POUR INFORMATION TECHNIQUE - EN ATTNTE DE RETOUR - RB05/05/2025 LES BATTERIE DE L INCUBATEUR DOIVENT ETRE MISE A 0 VIA UN LOGICIEL - LOGICIEL INTROUVABLE - RB06/05/2025 RECEPTION DEVIS POUR LOGICIEL MEDIPREMA NITE - DEMANDE 4908 LL 09/05/2025 MATERIEL SOUS GARANTIE - VOIR AVEC MEDIPREMA POUR FOURNIR LE LOGICIELE GRATUITEMENT RB12/05/2025 APPEL MEDIPREMA - LE LOGICIEL NE RENTRE PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE CAR LE LOGICIEL N EST PAS FORCEMENT LIE A L INCUBATEUR LL 20/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/05/2025 RECEPTION D UN CORDON ET D UN IMM WINDOW V6 SUIVANT BLN° 119814 ET COMMANDE B2/1656647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE S RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) RB30/05/2025 INSTALLATION DU LOGICIEL - IMPOSSBILE DE L UTILISER DEMANDE UN FRAM WORK - CONTACT MEDIPREMA - MEDIPREMA A RECONTACTER LE 02/05/2025 RB02/06/2025 DESINSTALLATION DU LOGICIEL ET REINSTALLATION EN MODE ADMIN AVEC LA DSI - DEMANDE DU NUMERO DE LICENCE PAR MAIL A MEDIPREMA - EN ATTENTE DE RETOUR MEDPIREMA RB10/06/2025 ENVOIE DES DRIVER PAR MEDIPREMA POUR CABLE LIASON - INSTALLATION DRIVER AVEC DSI EN ADMIN - REMISE A 0 DE LA BATTERIE - MIS A RECUPERER |  |  | 2023-0686 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3174 | OS26/05/2025 RECEPTION D UN CORDON ET D UN IMM WINDOW V6 SUIVANT BLN° 119814 ET COMMANDE B2/1656647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE S RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) | 698 | INCUBATEUR DE TRANSPORT NITE |  | 0 | ROBERT | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-23
2023.XLS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 246237 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/04/2025 CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 30/04/2025 => CONFORMEE |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-05-21 | 22766809
2023.XLS | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 246065 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BABY SCOPE EMPRUNTE A LA CHIRURGIE PEDIATRIQUE. MESSAGE "DEFAUT BATTERIE" | MH : DEFAUT BATTERIE OS28/04/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 07/05/2025 DA EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION PIECE MH 27/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE - APPAREIL FOCNTIONNEL OS05/06/2025 RENDU. |  |  | 2023-0189 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0167 | OS28/04/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-17
2023.XLS | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 245974 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | ALARME PB ALIMENTATION EN AVAL | ALARME ERREUR ALIMENTETION. CONTROLE AVEC KIT DE RECALIBRATION POMPE OK |  |  | 2023-0776 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21337440 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-05-16
2023.XLS | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 246017 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/04/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 25/04/2025 => CONFORME |  |  | 2023-0046 | INJECTEUR DE PRODUITS DE CONTRASTES | SALIENT | BAYER | 904907 |  | 610-760 | MACROBIOPSIE-SALLE2 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000061 | BAYER HEALTHCARE | 24E084 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-05-16 | 22766809
2023.XLS | 2025-04-24 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 245904 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE BABY SCOPE EN CHAMBRE PAPILLON (1-010) N'A PAS DE BATTERIE PRESENTE A L'INTERIEUR. LE SCOPE FONCTIONNE QUAND MEME MALGRE UN MESSAGE D'ERREUR QUI DEMANDE D'INSERER LA BATTERIE. EN REVANCHE LE TRANSFERT DE CHAMBRE A CHAMBRE AVEC LE BABY SCOPE N'EST PAS P | MH : BATTERIE MANQUANTE MH 07/05/2025 DEMANED ACHAT VLAD - EN ATTENTE RECEPTION BATTERIE MH 27/05/2025 REMPLACMEENT BATTERIE - APPAREIL FONCTIONNEL OS27/05/2025 RENDU. | 1-010 |  | 2023-0220 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0810 | OS27/05/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-15
2023.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 245885 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | NEBULISEUR A VERIFIER. L'IDE SIGNALE QU'IL EST TROP BRUYANT. N° 2023-0671 MERCI | RB25/04/2025 REFORME ET REMPLACE PAR LE 2024-1002 |  |  | 2023-0671 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A1523 |  |  |  |  | 0 | PETIT | 7082 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-05-14
2023.XLS | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2025-06-17 | 245609 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CONTRE ANGLE SN 72461965 NE FONCTIONNE PLUS | OS18/04/2025 CONTRE ANGLE DEPOSE SUR ETAGERE ROUGE A L ATELIER. NH 19.05.2025 ENVOI SAV NH 16.06.2025 DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE OS15/07/2025 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE NEUF SUIVANT BLN°32519889 ET COMMANDE B6/1663609 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  | 2023-0680 | CONTRE ANGLE CODENT | CHRONO A65L | PRECISION TECH | 72461965 | OS18/04/2025 CONTRE ANGLE DEPOSE SUR ETAGERE ROUGE A L ATELIER. OS15/07/2025 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE NEUF SUIVANT BLN°32519889 ET COMMANDE B6/1663609 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | SPIRKA | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-09
2023.XLS | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 245569 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEFAUT ALIM | TEST AVEC LE KIT DE RECERTIFICATION. TEST REUSSI POMPE RAS |  |  | 2023-0783 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23271067 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-05-08
2023.XLS | 2025-04-16 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 245503 | 5012 | HC GASTROENTEROLOGIE PONTOISE |  |  |  | PC 16/04/2025 ERREUR PRESSION 42-0002 ECHEC TEST OCS ENVOI CHEZ FRESENIUS POUR MAINTENANCE OS27/05/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3331474 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 02/06/2025 MATERIEL SOUS GARANTIE - REMPLACEMENT BATTERIE + PORTE VOLUMAT + CARTE UC + MEMBRANE - OS13/06/2025 DM RENDU. |  |  | 2023-0101 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530598 | OS27/05/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3331474 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(DOSSIER NUMERISER) OS13/06/2025 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-05-07 | 22877333
2023.XLS | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-08-05 | 245394 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BEQUILLAGE HS | RB15/04/2025 DEMANDE PAR MAIL MIDES POUR PRISE EN CHARGE - ENVOIE SAV NH 05.08.2025 SUITE DEVIS DE REPARATION >15000€ => DECISION DE NE PAS DONNER SUITE => RECEPTION CERTIFICAT DE DESTRUCTION |  |  | 2023-0931 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | 1U912K161 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-06
2023.XLS | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 244971 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 08/04/2025 SUPPORT DE LAME HS DEMANDE DE DEVIS POUR PASSAGE TECH RECEPTION DEVIS ET DEPOSE POUR BC LL 09/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 14.04.2025 >> RI 23855#1 DU 14.04.2025 // GARCIA ADRIEN "PROBLEME DE COUPES. TEST D¿AVANCE OK. SUPPORT HS REMPLACEMENT PAR UN SUPPORT EN BACK UP D¿UN ANCIEN MICROTOME. TEST DE COUPES OK. DEVIS A SUIVRE POUR SUPPORT DE LAME JETABLE E NEW CAR SUR DEVIS ER NEW" | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0881 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM09142309EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-29 | 22890660
2023.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | 244685 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/04/2025 ALIMENTATION GRADIENT EN OVERCURENT , PANNE INTERMITTENTE , VERIFICATION DES LOGS, VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DU SYSTEME LORS DES ERREURS. LE PROBLEME PEUT PROVENIR D'UN GRADIENT OU DE L'ALIMENTATION DES GRADIENTS. PREVOIR LE REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION DES GRADIENTS EN PREMIER LIEU SINON POUSSER LES TESTS AFIN DE TROUVER LE GRADIENT EN DEFAUT. LE TEST DE GRADIENT N'A PAS ETE REALISE AFIN DE NE PAS BLOQUER COMPLETEMENT LE SYSTEME. |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-25 | 22766809
2023.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 244686 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/04/2025 PRESENCE D'UN ARTEFACT SUR CERTAINES SEQUENCES EN T1 ET T2 , J'AI FAIT LE POINT SUR LE SITE AVEC LES DIFFERENTS INTERLOCUTEURS. LE PROBLEME C'EST PRESENTE UNIQUEMENT SUR UN PATIENT ET DEPUIS PLUS D'UNE SEMAINE CELUI-CI N'EST PLUS PRESENT, TEST OK |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-25 | 22766809
2023.XLS | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 244561 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR EST CE QUE ON PEUT AVOIR UN CABLE POUR CHARGER TOUS LES BALANCES . MERCI D'AVANCE CORDIALEMENT | MH 03/04/2025 DEMNADE REFUSE - CHARGEUR INNEFICACE POUR DES BALANCES QUI DEPLACENT DE CHAMBRE EN CHAMBRE |  |  | 2023-0121 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126741 |  |  |  |  | 0 | BLANCARD | 5799 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-23
2023.XLS | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 244564 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER DEVANT BUREAU DE LA CADRE | ML 03/04/25 RETOUR A L'ATELIER ML 09/04/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1711 |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 03/04/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | MAUGUIN | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-23
2023.XLS | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 244441 | 3068 | CONSULTATIONS MEDECINE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | IL SEMBLE Y AVOIR UN FAUX CONTACTE AU NIVEAU DE L APPAREIL. ON L'ENTEND GRESILLE A L ALLUMAGE. PETIT ODEUR DE CHAUD | DEFAUT CONSTATE : RALLONGE TABLE RETINO HS - DONC INTER PASSER SUR LA TABLE RETINO - CREATION INTER SUR TABLE RETINO - VOIR INTER 244703 |  |  | 2023-0924 | RETINOGRAPHE | AFC 330 | NIDEK | 622323 |  |  |  |  | 0 | LARROUY | 7225 | N | Corrective |  | Définitive | 005084 | NIDEK |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-19
2023.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | 244296 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE CABLE DU CONTRE ANGLE CHAUFFE ENORMEMENT LORSQU'ON L'UTILISE . MERCI | IF 2703/2025 MICRO MOTEUR CHAUFFE , RETOUR DE REPARATION 19/03/2025 , ENVOI EN REPARATION OS10/04/2025 RECEPTION D UN MICROMOTEUR QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT FACTURE A ZERO EURO N°17051-0425 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 11/04/2025 RECEEPTION MOTEUR , DEFAUT NON CONSTATER , MICRO-MOTEUR FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DUSERVICE OS18/04/2025 RENDU. |  |  | 2023-0375 | MICRO-MOTEUR | OSSEOSET 200 | W&H | E06949 | OS10/04/2025 RECEPTION D UN MICROMOTEUR QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT FACTURE A ZERO EURO N°17051-0425 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LE NAGARD | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-17
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 244195 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LORS DE LA DESINFECTION LA MACHINE A DETECTE UNE FUITE, ELLE SE TROUVE SOUS LA MOLETTE. | OS26/03/2025 VIDEO -GASTROSCOPE DEPOSE A L ATELIER POUR PRISE EN CHARGE. IF 26/03/2025 FUITE SUR VIDEO , ENVOI EN REPARATION OS16/04/2025 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76847253 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 17/04/2025 RECEPTION VIDEO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0384 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302793 | OS26/03/2025 VIDEO -GASTROSCOPE DEPOSE A L ATELIER POUR PRISE EN CHARGE. OS16/04/2025 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76847253 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-04-16
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 244258 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 26/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0844 | CONTAMINAMETRE | RAD EYE B20 | APVL | 36698 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-16 | 22993538
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 244256 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0842 | RADIAMETRE | AT1123 | APVL | 57553 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-16 | 22993538
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 244237 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'ECRAN EN PER OPERATOIRE DEVIENT NOIR ET REVIENT A LA NORMALE ENSUITE. LA COLONNE EST A DISPOSITION DEVANT LE BUREAU AU BFE, URGENT +++, MERCI | RB27/03/2025 PAS DEFAUT CONSTATE TEST CAMERA TEST AVEC LEGERE TORTION DU CABLE CAMERA AINSI QUE LE CABLE DP - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0723 | CONSOLE SYNERGY ID | AR-3200-0025 | ARTHREX | DFF230079 |  | 695 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-2 |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-16
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244198 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2023-0700 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001292577 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244221 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2023-0482 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001208963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT
2023.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244222 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2023-0588 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300585933 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT
2023.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-06-23 | 243964 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/03/2025 DEVIS POUR LE RENOUVELLEMENTS VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION, DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/06/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-10 | 22766809
2023.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 243938 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 20.03.2025 >> RI 22801 DI 19/03/2025 // BABIN FABRICE "PROBLEME CLIENT ET CONSTATE: BRUIT MOTEUR ET CYLINDRE BLOQUE PAR ENDROIT. REVISION ANNUELLE EFFECTUEE. LA REVISION A RESOLU LE PROBLEME. TEST DE COUPE AVEC TECHNICIEN: OK. ATTENTION!! CHOC CENTRAL ET PRESENCE DE STRIE, CELA PEUT ENTRAINER DES PROBLEMES DE COUPE" | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0881 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM09142309EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-10 | 22879420
2023.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 243939 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE XXXXX >> RI 22802 DI 19/03/2025 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE. REGLAGE DE LA RETRACTION. TEST DE COUPE AVEC TECHNICIEN : OK." | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0882 | MICROTOME | HM 325-2 | MICROM | CHM02562305EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-10 | 22879420
2023.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-12 | 243746 | 100000261 | REFORME 261 | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE | DIASORIN : MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE FV LE 12.05.2025 >> RI 00734550 DU 18.03.2025 // CLEMENT BLANCHARD "MAINTENANCE PREVENTIVE VERIFICATION LAMPE OK VERIFICATION LOG ET ANALYSES OK TEST BGW ET MOUVEMENT OK LANCEMENT KIT DE CALIBRATION OK CERTIFICAT DE CALIBRATION VALIDE MAINTENANCE OK" | BFE.N-1.ROTULE.1-620 | LABO 4 VIROLOGIE+HYGIENE | 2023-0383 | THERMOCYCLEUR DE PCR EN TEMPS REEL | LIAISON MDX | DIASONICS VINGMED | 2D0015 |  |  |  |  | 0 | BUZE | 4249 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 723 | DIASORIN |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2025-04-08
2023.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-12 | 243748 | 100000261 | REFORME 261 | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE | DIASORIN : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI 00734560 DU 18.03.2025 // MME ABRAHAM "MAINTENANCE PREVENTIVE VERIFICATION LAMPE OK VERIFICATION LOG ET ANALYSES OK TEST BGW ET MOUVEMENT OK LANCEMENT KIT DE CALIBRATION OK CERTIFICAT DE CALIBRATION VALIDE MAINTENANCE OK" | BFE.N-1.ROTULE.1-620 | LABO 4 VIROLOGIE+HYGIENE | 2023-0040 | THERMOCYCLEUR DE PCR EN TEMPS REEL | LIAISON MDX | DIASONICS VINGMED | 2D0733 |  |  |  |  | 0 | BUZE | 4249 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 723 | DIASORIN |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2025-04-08
2023.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 243635 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17/03/2025 >> RI 22798 DI 14/03/2025 // BABIN FABRICE "MAINTENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR" | SGX.N-1.007 | RESERVE ANAPATH | 2023-0388 | PLAQUE REFROIDISSANTE | EC 350-2 | MICROM | EC352-3115-2302 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-05 | 22879420
2023.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 243625 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17/03/2025>> RI 22799 DI 14/03/2025 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE 2025 RAS VOIR PROCEDURE APPAREIL CONFORME" |  |  | 2023-0862 | AUTOMATE DE COLORATION | GEMINI AS | MICROM FRANCE | GT7826H2307EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-05 | 22879420
2023.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 243624 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17/03/2025 >> RI 22800 DI 14/03/2025 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR" | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0880 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM07202308EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-05 | 22879420
2023.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-07-21 | 243563 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/3/2025 DEVIS POUR CONTROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 17/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-04 | 22766809
2023.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 243539 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL AVEC CHARGEUR ET COUSIN A AIR + GALETTE DE GEL BLEU MIS DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE DE SANTE | ML 13/03/25 RETOUR A L'ATELIER ML 14/03/25 NETTOYAGE + CTRL OK ML 17/03/25 MIS EN CHARGE ML 18/03/25 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 13/03/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LE NEINDRE | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-03
2023.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 243334 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/03/2025 RECEPTION RAPPORT CQI DU 29/01/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-29 | 22766809
2023.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-06-13 | 243329 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 10/03/2025 JEU DANS LES ROTULES DU BRAS MAIL MEDIMEX PC 13/06/2025 PASSAGE TECHS POUR PREVENTIVE LE 12/06/2025 RECTIFICATION SERRAGE TOUT EST OK |  |  | 2023-0171 | MODULE RACHIS | TP500 | PHYSIOMED | TP-2300101 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-29 | 22890660
2023.XLS | 2025-03-06 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 243184 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN ULTRACISION HARMONIC CASSEE, POUVEZ VOUS EN RECOMMANDER UNE, MERCI | OS12/03//2025 PAM DONT LA BAGUE A DISPARUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 17.03.2025 REMPLACEMENT PAM => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0755 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | A9DD61060 | OS12/03//2025 PAM DONT LA BAGUE A DISPARUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-27
2023.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 242998 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME DE VENTILATION PENDANT L'INTERVENTION. VU AVEC JEAN-PHILIPPE CE JOUR EN SALLE 12 BLOC BMC | IF 03/03/2025 DEMANDE D'INTERVEENTION EN COURS IF 13/03/2025 INTERVENTION DU 11/03 ; DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DES CAUSES DE LA PANNE, TELECHARGEMENT ET ANALYSE DU JOURNAL D¿ERREUR, ALARME DE FUITE OU DE MANQUE DE GAZ FRAIS AU MOMENT DU DEFAUT INDIQUE PAR LES UTILISATEURS, SANS PANNE MATERIEL, FUITE POUVANT PROVENIR DU CIRCUIT PATIENT OU DE L'INTUBATION. REMPLACEMENT DES DEUX CAPTEURS DE DEBIT PAR PRECAUTION, VERIFICATION DU SOUS ENSEMBLE SUIVANT LE PROTOCOLE CONSTRUCTEUR, AUTO-TEST VALIDE, TEST EN VENTILATION, VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, VEUILLEZ EFFECTUER LES OPERATIONS D¿USAGE AVANT TOUTE REMISE EN SERVICE, Y COMPRIS DE CONTROLE. |  |  | 2023-0595 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASSF-0068 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-22
2023.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 243021 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/12/2024 CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 04/11/2024 => CONFORMEE |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-22 | 22766809
2023.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-26 | 242994 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DE LA POIGNEE | OS3/03/2025 VIDEO-GASTRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . IF 04/03/2025 FUITE AU NIVEAU DE LA POIGNEE , ENVOI EN REPARATION. OS26/03/2025 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76807948 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 26/03/2025 RECEPTION VIDEO GASTRO REPARE , MIS A DDISPO DU SERVICE OS14/04/2025 RENDU. |  |  | 2023-0385 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302731 | OS3/03/2025 VIDEO-GASTRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . OS26/03/2025 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76807948 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-03-22
2023.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 242979 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | DEFECTUEUX, CABLE DENUDE, OPTIM 8642 | OS03/03/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE . NH 03.03.2025 REMPLACEMENT ET MISE EN REFORME |  |  | 2023-0757 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | A9DD61092 | OS03/03/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE . |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-22
2023.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-19 | 242886 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.02.2025 CREATION INTER SUITE DEVIS RECU REPARATION TURBINES => DA TRANSMISE LL 03/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/03/2025 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°16930-0325 ET COMMANDE B2/1642609 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 19.03.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ROULEMENTS + JOINTS + REMISE EN ETAT COLLECTEUR MAGENTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS26/03/2025 RENDU. |  |  | 2023-0375 | MICRO-MOTEUR | OSSEOSET 200 | W&H | E06949 | OS19/03/2025 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°16930-0325 ET COMMANDE B2/1642609 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS26/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-20 | 824155
2023.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-05-12 | 242912 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : CONNECTIQUE SONDE HS FV LE 27.02.2025 >> ENVOIE COBALT 2 POUR DEVIS DE REPARATION. FORMULAIRE JOINT A L'ENVOIE FV LE 31.03.2025 >> DEVIS QTOC216373 DU 28.03.2025 "2X MO + FRAIS EXPEDITION" MONTANT 131.50€ TRANSMI POUR VALIDATION LL 01/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/04/2025 RECPTION D UN MODULE DE SURVEILLANCE REPARER SUIVANT IF257578 ET COMMANDE B2/1649470 COLIS EN BON ETAT MANQUE CACHE PILE TRANSMIS AU TECH. FV LE 12.05.2025 >> REMISE EN SERVICE ENREGISTREUR |  |  | 2023-0665 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 18175630C78A | OS17/04/2025 RECPTION D UN MODULE DE SURVEILLANCE REPARER SUIVANT IF257578 ET COMMANDE B2/1649470 COLIS EN BON ETAT MANQUE CACHE PILE TRANSMIS AU TECH. | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 007535 | OCEASOFT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-03-20 | 22879420
2023.XLS | 2025-02-27 | 2025-03-17 | 2025-05-14 | 242926 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | UN INSERT EST CASSE EST COINCE DANS LE MOTEUR, URGENT ++++ | RB17/03/2025 ENVOIE COMPLET SAV NH 07.04.2025 RETOUR NON REPARE => ENVOI W&H NH 24.04.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 02/05/2025 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE NH 14.05.2025 RECEPTION RI 92517511 => REMISE EN ETAT PAM => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0351 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 01910 |  | 679 | PIEZOMED |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-20
2023.XLS | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 242741 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/02/2024 LORSQUE LE LIT EST AU NIVEAU LE PLUS BAS, IL EST IMPOSSIBLE DE LE REMONTE AVEC LE MOTEUR, IL FAUT LE FAIRE DE MANIERE MANUEL, REMPLACEMENT DU HALF DOCK DRIVER, LA PANNE EST TOUJOURS PRESENTE. REPRISE DU REGLAGE DU RESSORT DE RAPPEL DE LA PLAQUE DE DESCENTE COTE TABLE. LA PANNE EST RESOLU, SYSTEME FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R024 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-15 | 22766809
2023.XLS | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-04-07 | 242678 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | IMPOSSIBLE D'ALLUMER LA POMPE | IMPOSSIBLE DE LA MAITRE EN ROUTE. PRESENCE DE LIQUIDE DANS LA POMPE, CARTE ELECTRONIQUE OXYDEE, POMPE HS |  |  | 2023-0777 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21336362 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-14
2023.XLS | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 242525 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR POUVEZ VOUS REPRENDRE LE FAUTEUIL ROULANT CHAMBRE 1203 F MME FOUCAULT SVP MERCI | ML 19/02/25 RETOUR A L'ATELIER ML 20/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 19/02/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | HACHE | 0134794359 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-12
2023.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 242461 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEFAUT D'ALIMENTATION ELECTRIQUE : LE CABLE COTE MACHINE EST POSITIONNEL. MERCI PAR AVANCE. | OS 19/02/2025 REPARAER PAR MARLENE YO |  |  | 2023-0433 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149691 | OS 19/02/2025 REPARAER PAR MARLENE YO |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-11
2023.XLS | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 242400 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR POUVEZ VOUS REPRENDRE LE FAUTEUIL DE MME FOUCAULT CHAMBRE 1203F SVP MERCI | ML 19/02/25 DEMANDE DEJA CREER ET FAITE |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 19/02/25 DEMANDE DEJA CREER ET FAITE |  |  |  | 0 | HACHE | 0134794359 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-08
2023.XLS | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 242250 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/02/2025 LES FREINS DE LA TABLE NE FONCTIONNEMENT PAS PARFAITEMENT , LE MECANISME DE FREINAGE INTERNE DES ROUES NE RESTE PAS ENCLENCHE, REMPLACEMENT DE LA ROUE ARRIERE GAUCHE ET REPRISE REGLAGE MAIS IDEM. PREVOIR UNE AUTRE INTERVENTION POUR REMPLACER LES ROUES RESTANTES ET REPRENDRE LE REGLAGES , FONCTIONNEL |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-05 | 22766809
2023.XLS | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 242215 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR POURRIONS NOUS AVOIR UN FAUTEUIL ROULANT AVEC 2 CALES PIEDS TAILLE 51 POUR MME FOUCAULT CHAMBRE 1203 F SVP MERCI | ML 11/02/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 11/02/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | HACHE | 0134794359 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-04
2023.XLS | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 242124 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/02/2025 INTERVENTION SUPPLEMENTAIRE DE CQI , DA TRANSMISE IF 24/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-01 | 22766809
2023.XLS | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 266905 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY |  | 07/02/2025 MAINTENANCE PRÉVENTIVE DE FIN DE GARANTIE : TEST DU SIGNAL VIDÉO 3D 4K, TEST DU SIGNAL OCT, VÉRIFICATION DES FONCTIONS PRINCIPALES APPAREIL FONCTIONNEL ET CONFORME AUX SPECIFICATIONS DU FABRICANT 11/05/2026 ENVOI DU RAPPORT D'INTERVENTION |  |  | 2023-0904 | MICROSCOPE OPERATOIRE | ARTEVO 800 | ZEISS | 6647502166 |  | 702 | MICROSCOPE OPERATOIRE ARTEVO 800 | EQUIPEMENT EF OPH | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-27 | 878835
2023.XLS | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 242006 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BIOMERIEUX : PROBLEME AU NIVEAU DE L'ETIQUETEUSE FV LE 06.02.2025 >> RI 01577259 DU 05.02.2025 // SARRA GHEMARI "IMPRIMANTE SATO HS, MALGRE LE NETTOYAGE DES DIFFERENTS CAPTEURS ET REPRISE DE PLUSIEURS REGLAGES, L'IMPRIMANTE N'ARRIVE PAS A SORTIR LES ETIQUETTES. COMMANDE D'UNE IMPRIMANTE SATO, REMPLACEMENT ET REGLAGE DE L'IMPRIMANTE OK LANCEMENT ROUTINE CLIENT OK" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0883 | AUTOMATE D'ENSEMENCEMENT | WASP | COPAN | 086-080-1164 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000294 | BIOMERIEUX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-27 | 22879420
2023.XLS | 2025-02-06 | 2026-02-26 | 2026-03-24 | 242012 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHOC SUR LA GAINE DE L'OPTIQUE, URGENT +++ OPTIM: 8574 | OS10/02/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. RB10/02/2025 DEMANDE DE REPARATION PETEL - EN ATTENTE DU BORDEREAU D EXPEDITION OS26/02/2026 ENVOIE SAV PETEL. OS09/03/2026 OPTIQUE REVENU NON REPARER TRANSMIS AU TECH. RB13/03/2026 DEMANDE D ENVOIE EN REPARATION CHEZ ARTHEX - EN ATTENTE DE REPONSE RB16/03/2026 ARTHREX NE FAIS QUE DES ECHANGE STANDARD - RECEPTION DEVIS ARTHREX 415897587 POUR NOUVELLE OPTIQUE - DEMANDE PAR MAIL ENVOYER A NASSIM - EN ATTENTE DE VALIDATION DEVIS OS24/03/2026 RECEPTION D UN OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN° 818950888 ET COMMANDE B6/1751075 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. RB24/03/2026 REFORME DE L'ARTHROSCOPE - REMPLACE PAR LE 2026-0102 |  |  | 2023-0714 | ARTHROSCOPE SYNERGY UHD4 | AR-3350-4031 | ARTHREX | 1863095 | OS10/02/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS26/02/2026 ENVOIE SAV PETEL OS09/03/2026 OPTIQUE REVENU NON REPARER TRANSMIS AU TECH. OS24/03/2026 RECEPTION D UN OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN° 818950888 ET COMMANDE B6/1751075 COLIS EN B | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-27
2023.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-09-02 | 241766 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/02/2025 DEVIS CONTROLE QUALITE EXTERNE RAPPORT MENSUELS ET MESURE DE DOSE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 03/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 02/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-22 | 22766809
2023.XLS | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-02-11 | 241578 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | ERREUR ALIMENTATION | DEPOSE AU BIO LE 12/02 LE 17/02 MISE EN TEST. ECHEC AU TEST CODE 20: DETAILLE CAPTEUR ULTRASONIQUE HS + BOITE A ENGRENAGES GRIPEE |  |  | 2023-0781 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23271138 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-02-19
2023.XLS | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 241579 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | ERREUR ALIMENTATION SUR POMPE A NUTRITION ENTERALE, PAS D'ETIQUETTE | DEPOSE AU BIO LE 12/02 LE 17/02 MISE EN TEST. TEST OK |  |  | 2023-0784 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23271088 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-02-19
2023.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-02-28 | 241459 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 28/01/2025 ACHAT D'UN CABLE DE CONNEXION USB POUR LES NOUVAUX PC DSI SANS PORT SERIE DEVIS UGAP REÇU LE 27/01/2025 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 03/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 28/02/2025 RECEPTION CABLE CE JOUR INSTALLATION ET ESSAIS OK |  |  | 2023-0496 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 505952325 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-18 | 22890660
2023.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 241490 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ASPI UTILISE EN CHIRURGIE PLASTIE DONT UNE ROUE EST MANQUANTE, N'A PAS ETE RETROUVE | RB29/01/2024 CHANGEMENT DES 4 ROUES - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2023-0544 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1087840 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-18
2023.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 241407 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE FIL DE L'OXYMETRE EST DENUDE. MR CAMMAN A FAIT L'ECHANGE CE JOUR LE 27/01 | PC 27/01/2025 REMPLACEMENT CAPTEUR D'OREILLE ESSAIS OK |  |  | 2023-0487 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 506059077 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-15
2023.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2025-04-03 | 241110 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE SCOPE NE S'ALLUME PLUS, MEME EN CHANGEANT DE PRISE ET EN VERIFIANT LES BRANCHEMENT. DE PLUS MEME BRANCHE IL NE CHARGE PAS. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | PHILIPS : MSL SURCHARGE MH 20/01/2025 OUVERTURE DOSSIER 0124893693 - EN ATTENTE RECEPTION FORMULAIRE DE REPARATION MH 21/02/2025 RENVOI SAV - RECEPTION DEVIS Q-01552601 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 24/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/04/2025 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT NUMERO D INTERVENTION 20541295 ET COMMANDE B2/1642342 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 03/04/2025 RECEPTION MODULE - REMPLACEMENT HP + CARTE MERE + POMPE PNI + CABLE MSL - CONFORME ET FONCTIONNEL OS11/04/2025 RENDU. |  |  | 2023-0220 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0810 | OS03/04/2025 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT NUMERO D INTERVENTION 20541295 ET COMMANDE B2/1642342 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-08
2023.XLS | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-02-06 | 241056 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR POURRIEZ VOUS VENIR RECUPERER 2 FAUTEUILS N: 2023-0407 DE MR JOLY N: 2017-9160 DE MR RIMAI MERCI | ML 20/01/25 RETOUR A L'ATELIER ML 06/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 20/01/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LOUZARI | 43-59 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-07
2023.XLS | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 240905 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE, NEPHROSCOPE DU MORCELLATEUR, URGENT ++++, OPTIM: 8489 | NH 20.01.2025 ENVOI SAV NH 04.02.2025 RECEPTION RI => NEPHROSCOPE IRREPARABLE => DA REMPLACEMENT TRANSMISE NH 07.02.2025 RECEPTION OPTIQUE DE REMPLACEMENT => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0345 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4175454 |  | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-05
2023.XLS | 2025-01-13 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 240796 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE A ETE RETROUVE CASSE SUR MON BUREAU. JE LE DESCEND. | OS15/01/2025 POUSSE SERINGUE DPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 21/01/2025 ENVOIE SAV LL 23/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MS 20/05/2025 RECEPTION POUSSE SERINGUE MONOVOIE - REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES + MAJ SOFT 4.2B + MP + TEST ELEC + NETTOYAGE COMPLET - FONCTIONNEL ET CONFORME - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0154 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448077 | OS15/01/2025 POUSSE SERINGUE DPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IL 21/01/2025 ENVOIE SAV |  |  |  | 0 | GOULARD | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-01
2023.XLS | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 240791 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, COMMANDE " ADAPTATEUR SECTEUR USB" REF: AG-UC1040-EU. SVP MERCI | NH 28.02.2025 ADAPTATEUR A DISPO AU SERVICE OS07/04/2025 RENDU. |  |  | 2023-0562 | GENERATEUR D'AEROSOL MEDICAMENTEUX | AG-UC1000-NE | AEROGEN | 21103757 | OS07/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-01
2023.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240790 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, COMMANDE "ADAPTATEUR SECTEUR AEROGEN USB"REF: AG-UC1040-EU. SVP MERCI | NH 14.01.2024 PRISQE USB DONNE AU SERVICE |  |  | 2023-0563 | GENERATEUR D'AEROSOL MEDICAMENTEUX | AG-UC1000-NE | AEROGEN | 2191258 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-01
2023.XLS | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 240727 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | NI ANNULE MAINTENANCE ET CALIBRATIOIN FAITE EN NOVEMBRE DIATEC : PREVOIR CALIBRATION MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDAITON DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC0.50 |  |  | 2023-0381 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9098405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-01-31 | 873060
2023.XLS | 2025-01-07 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 240499 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE | MIDES : FUITE OS 07/01/2025 ECHO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. MH 24/01/2025 DEMANDE ENELVEMENT MIDES - EN ATTENTE ENLEVEMENT MH 13/02/2025 RECEPTION RI - REMISE EN ETAT DE L'EXTREMITE DISTALE - FONCTIONNEL ET CONFORME - EN ATTENTE RECEPTION EQUIPEMENT MH 19/02/2025 RECEPTION ECHO-BRONCHO - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS07/01/2025 ECHO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-28
2023.XLS | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240511 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ARJO : RESTE EN POSITION HAUTE FV LE 07.01.2025 >> APPUIE LONG SUR LA TOUCHE CPR POUR REINITIALISATION. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM | UF05024 DIALYSE | LOCAL NON IDENTIFIE | 2023-0934 | LIT SPECIALISE | CITADEL PLUS | ARJO | P0784999 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-28 | 22879420
2023.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 240442 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/01/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE EXTERNE EFFECTUER LE 02/01/2025 , CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-01-25 | 22766809
2023.XLS | 2025-01-02 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240341 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, ECHEC AUTOTEST DE L'APPAREIL , PETITE PORTE POUR LE SUPPORT SE FERME MAL VOIR PAS OU NE S'OUVRE PAS.LE BOUTON MARCHE ARRET ME SEMBLE DEFECTUEUX AUSSI.SVP MERCI | IF 14/01/2025 TEST DE FONCTIONNEMEENT OK , PAS DEFAUT CONSTATER , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/01/2025 RENDU. |  |  | 2023-0901 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E10015B8 | LL 02/01/2025 RECEPTION DM - MIS DANS LOCAL REPARATION OS20/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-23
2023.XLS | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 240078 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NOTRE LECTEUR A BANDELETTE NE FONCTIONNE PLUS IL AFFICHE "ERREUR CAMERA" SVP | PC 14/01/2025 ERREUR NON REPRODUITE PAR CONTRE PB OUVERTURE PORTE PC 15/01/2025 DEMONTAGE ET VERIFICATION MECANISME REMONTAGE ET ESSAIS OK AUTOTEST OK BANDELETTE OK REMIS EN SERVICE OS24/01/2025 RENDU |  |  | 2023-1098 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E10013AD | LL 31/12/2024 RECEPTION LECTEUR BANDELETTE - PROBLEME OUVERTURE TRAPPE CONSTATE - FOURNI AVEC CABLE ALIM - MIS ADANS LOCAL REOARATION OS24/01/2025 RENDU |  |  |  | 0 | LEAL | 4588 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-11
2023.XLS | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 239985 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 20.12.2024 RECEPTION RI => VISITE PREVENTIVE ANNUELLE DE FIN DE GARANTIE => UPDATE LOGICIEL EN 3.0 => DM CONFORME |  |  | 2023-0932 | SYSTEME DE NAVIGATION CHIRURGICALE | COLLIN NAVIGATION SOLUTION 4400 | COLLIN ORL-CMF | CNS1-01/0564046/P |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000995 | COLLIN ORL CMF |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-08 | 824155
2023.XLS | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-02-10 | 239794 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30° MORCELLATEUR, HALLO, VISION IMPOSSIBLE, URGENT ++++, A ENVOYER CHEZ STROZ EN REPARATION. MERCI. SN: 125552 | RB17/12/2024 PB DE VISION - ENVOIE CHEZ STORZ NH 23.12.2024 RECEPTION DEVIS ECHANGE => REFUS DU DEVIS POUR ENVOI PETEL NH 22.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168874 ET COMMANDE B2/1557821 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB10/02/2025 NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF - LENTILLE 8 ET 3 - NETTOYAGE ET POLISAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0342 | OPTIQUE HOPKINS 30° - 4MM - 30 CM | 27005BA | STORZ | 125S52 | OS10/01/2025 RETOUR EN L ETAT D UNE OPTIQUE SUIVANT BLN°5800786164 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168874 ET COMMANDE B2/1557821 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-07
2023.XLS | 2024-12-17 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 239768 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE A L'ARRIVEE DE L'O2 MAINTENU AVEC UN SPARADRAP | NH 23.12.2025 REMISE EN ETAT MELANGEUR => DM FONCTIONNEL |  |  | 2023-0162 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533013 |  | 113 | FABIE4 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-07
2023.XLS | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-03-03 | 239624 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJUR, UNITE B DIALYSE, LE LIT BARIATRIQUE BIP SANS CESSE ET AFFICHE DES CODES ERREURS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR (VU AVEC FREDERIC HIER). MERCI | ARJO : BIP EN CONTINU FV LE 16.12.2024 >> ENVOIE MAIL A L DERRIEN POUR CONNAITRE LA SOLUTION. FV LE 19.12.2024 >> TECHNICIEN ARJO INTERVIENT CE JOUR FV LE 27.12.2024 >> RELANCE PAR MAIL LE TECHNICIEN POUR INTERVENTION FV LE 03.03.2025 >> BARRIERE REMPLACE DANS LE CADRE DU SAV. CLOTURE DE L'INTERVENTION | UF05024 DIALYSE | LOCAL NON IDENTIFIE | 2023-0934 | LIT SPECIALISE | CITADEL PLUS | ARJO | P0784999 |  |  |  |  | 0 | LAMBERT | 0130754177 | O | Corrective |  | Définitive | 005717 | ARJO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-03
2023.XLS | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 239568 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [LEVASSEUR, 1171] DEMANDE FRM A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 12/12/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 12/12/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-02
2023.XLS | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 239548 | 2580 | URGENCES GYNECOLOGIQUES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE S'ALLUME PLUS, FIL DENUDE | CABLE D'ALIMENTATION ARRACHE POUR LA 2EME FOIS. RISQUE D'ELECTROCUTION POUR LES UTILISATEURS ET LES PATIENTS MATERIEL PAS ADDAPTE, PAS DE REMISE DU MATERIEL DANS LE SERVICE. |  |  | 2023-0035 | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE | MACH LED 115 | DR MACH | [5 empty] | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-01-01
2023.XLS | 2024-12-09 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 239408 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MODULE ECG NE FONCTIONNE PLUS | GE : MODULE NE SE CONNECTE PAS MH 10/12/2024 MODULE D'ACQUISITION NE SE CONNECTE PAS - EN ATTENTE RECEPTION DE PRET AFIN D'ENVOYER EN REPARATION NH 12.12.2024 MIS EN PLACE PRET SOCIETE MH 16/12/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE REPARATION DEVIS NH 20.12.2024 CAM-14 NEUF MIS EN PLACE DU PRET => A REGULARISER POUR COMMANDE + ELECTRODES A REMPLACER MH 21/02/2025 RECEPTION DEVIS Q-00529283 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 24/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 21/03/2025 RECEPTION CAM-14 EN ES - IMMATRICULE N°BIOMED 2025-0142 -MAD DU SERVICE | BS 2-076 |  | 2023-1014 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK923220129PA |  |  |  |  | 0 | VERIE | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-28
2023.XLS | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 239307 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEMANDE URGENTE POUR LE CABLE CO DU CORPULS , LES VIS DE FIXATION N'Y SONT PLUS. A REPARER ET A TESTER | DEMANDE D'UN DEVIS POUR CAPTEUR CO2 LE 11/12 ECHANGE DU CAPTEUR. |  |  | 2023-0679 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 23704741 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-12-26
2023.XLS | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 239263 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/12/2024 CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 04/11/2024 => CONFORMEE |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-26 | 22766809
2023.XLS | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2025-01-16 | 239225 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | QUAND ON BRANCHE LE SHAVER SUR LA CONSOLE UNE ERREUR H15 APPARAIT. URGENT +++. | OS04/12/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.12.2024 DEMANDE D'ENLEVEMENT POUR EXPERTISE NH 13.12.2024 RECEPTION DEVIS POUR ECHANGE => DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS16/01/2025 RECEPTION D UNE PAM EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°813994234 ET COMMANDE B6/1536634 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 16.01.2025 MIS EN REFORME |  |  | 2023-0709 | PIECE A MAIN SHAVER SYNERGY | AR-8332H | ARTHREX | EBF230862 | OS04/12/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/01/2025 RECEPTION D UNE PAM EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°813994234 ET COMMANDE B6/1536634 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-25
2023.XLS | 2024-12-02 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 239099 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE MONITEUR SONNE ET INDIQUE DEFAUT HAUT PARLEUR. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION | PHILIPS : DEF. HAUT PARLEUR MH 02/12/2024 OUVERTURE DOSSIER 0124667643 - EN ATTENTE SAV MH 14/01/2025 DEMONTAGE DU MODULE - TEST HAUT PARLEUR -> OK - REMONTAGE - PLSRS TESTS EFECTUES - MODULE FONCTIONNEL OS21/01/2025 RENDU. |  |  | 2023-0220 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0810 | OS21/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BARBIER | 5144 | O | Corrective |  | Définitive | 1000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-12-21
2023.XLS | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 239040 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFETUER LE 29/11/2024 , CONFORME |  |  | 2023-0945 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50745 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-20 | 22766809
2023.XLS | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 239041 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFETUER LE 29/11/2024 , CONFORME |  |  | 2023-0944 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50744 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-20 | 22766809
2023.XLS | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 239038 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFETUER LE 29/11/2024 , CONFORME |  |  | 2023-0942 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50742 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-20 | 22766809
2023.XLS | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 239037 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFETUER LE 29/11/2024 , CONFORME |  |  | 2023-0943 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50743 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-20 | 22766809
2023.XLS | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 239048 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ERLAB : MISE EN PLACE + CALIBRATION FV LE 29.11.2024 >> SUITE DEMONTAGE POUR LES TRAVAUX, REMISE EN PLACE DE LA HOTTE (REMONTAGE) CALIBRATION DE LA HOTTE SUR LES FLUX DE SOUFFLAGE (BOUTON MUTE + INTERRUPTEUR SECTEUR LORSQUE LA HOTTE EST ETEINTE) DM CONFORME |  |  | 2023-0687 | HOTTE A FILTRATION | CAPTAIR 321 2C SMART | ERLAB | 38220 |  | 692 | HOTTE CHIMIQUE + ARMOIRE A FILTRATION |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-19 | 22879420
2023.XLS | 2024-11-26 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 238869 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | URGENT, BONJOUR, L'APPAREIL S'EST ETEINT EN PLEINE SEANCE SUR LE PATIENT, .. | PC 29/01/2025 DESINFECTION CIRCUIT + MISE EN TEST FONCTIONNEMENT OK PAS DE COUPURE DURANT UN TEST DE 2H T° OK DEBIT OK O2 OK REMIS EN SERVICE OS3101/2025 RENDU. |  |  | 2023-0266 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 210804297866 | OS3101/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-17
2023.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238843 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : MAIN COURRANTE FAIBLE FV LE 26.11.2024 >> RESSERRAGE DU MAINTIENS DE LA MAIN COURRANTE DM FONCTIONNEL |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-17 | 22879420
2023.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238840 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : MAIN COURRANTE FAIBLE FV LE 26.11.2024 >> RESSERRAGE DU MAINTIENS DE LA MAIN COURRANTE DM FONCTIONNEL |  |  | 2023-0396 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001202866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-17 | 22879420
2023.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-02-17 | 238837 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | 2EME FRM A VENIR CHERCHER DANS LA SALLE D'ERGO (FRM DE DON). FEUILLE DE DON POSEE DESSUS | ML 26/11/24 FAUTEUIL RECUPERER, N° DE SERIE: 23E05009638 ML 17/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS DANS L'INVENTAIRE ET MIS EN STOCK |  |  | 2023-1335 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23E05009638 | ML 26/11/24 FAUTEUIL RECUPERER, N° DE SERIE: 23E05009638 |  |  |  | 0 | BERREZAI | 5469 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2024-12-17
2023.XLS | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 238784 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ELLE NE PERMET PAS DE MONTER LA TABLE OPERATOIRE | OS26/11/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB28/11/2024 TELECOMMANDE DESCENDU AU BIOMED AVEC SOCLE CHARGEUR (APPARTIENT AU BLOC BMC) - MISE EN CHARGE DE LA TELECOMMANDE POUR FUTUTRE TEST SUR PILIER RB03/12/2024 TEST DE LA TELECOMMANDE SUR PILIER - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2023-0590 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15422 | OS26/11/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-14
2023.XLS | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 238682 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SYSMEX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 22.11.2024 >> RI 95353 DU 14.11.2024 // SIMON DE MUYNCK "LA MAINTENANCE PREVENTIVE A ETE REALISEE SELON LA PROCEDURE SYSMEX SU-1320. PERCEUR A COMMANDER PAR LE LABORATOIRE POUR REMPLACEMENT TOUS LES 120 000 CYCLES - REF : AN965961 : "ASP ASSY(PM) NO.8 (XN-L/XN-10/XN-20)". POMPE A AIR A COMMANDER PAR LE LABORATOIRE POUR REMPLACEMENT TOUS LES 30000 CYCLES OU TOUS LES 2 ANS - REF : 05104711 :"AIR PUMP NO.1 ASSY (PM)" PLAN DE MAINTENANCE COMPLETE ET RAPPORT D'INTERVENTION REMIS AU LABORATOIRE PAR E-MAIL. RAPPELS : LES MAINTENANCES PREVENTIVES UTILISATEUR MENTIONNEES DANS LE MODE D¿EMPLOI DE L'AUTOMATE RELEVENT DE LA RESPONSABILITE DU LABORATOIRE. LE LABORATOIRE EST TENU DE METTRE A LA DISPOSITION UN STOCK DE CONSOMMABLES POUR LES INTERVENANTS SYSMEX VERIFICATION DE LA CALIBRATION DES PARAMETRES DE NUMERATION BRUTE : CALIBRATEUR SCS-1000 ¿ AJUSTAGES : AUCUNE MODIFICATION SUR LES PARAMETRES. CONFIRMEE PAR LE PASSAGE DU CONTROLE QUALITE INTERNE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FOURNISSEUR SYSMEX DU EIGHTCHECK-3WP , VALIDE PAR LE LABORATOIRE. L'AUTOMATE EST QUALIFIE ET CONFORME SUIVANT LES PROCEDURES SYSMEX." |  |  | 2023-0888 | AUTOMATE D'HEMATOLOGIE | XQ 320 | SYSMEX | 12573 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-011403 | SYSMEX FRANCE SAS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-12-13 | 22879420
2023.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 238602 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/11/2024 CONTROLE QUALITE EXTERNE EFFECTUER LE 23/04/2024 => CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-11 | 22766809
2023.XLS | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2025-01-09 | 238565 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA POMPE A PERFUSION BLANCHE EN PANNE ERREUR 51 60001 SPEAKAER | OS22/11/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM 22/11/2024 ENVOI SAV OS09/01/2024 RECEPTION D UNE POMPEA PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3322823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/01/2025 REMPLACEMENT DE PIECES DEFECTUEUSE , CONTROLE QUALITE , TEST ELECTRIQUE ,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL, A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  | 2023-0102 | POMPE A PERFUSION | AGILIA VP MC | FRESENIUS | 25530604 | OS22/11/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM 22/11/2024 ENVOI SAV OS09/01/2024 RECEPTION D UNE POMPEA PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3322823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/01/2025 REMPLACEMENT DE PIECES DEFECTUEUSE , |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-10
2023.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 238364 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE | OS18/11/2024 ENVOIE SAV OLYMPUS. NH 23.012.2024 REMISE EN ETAT ENDOSCOPE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS07/01/2025 RENDU. |  |  | 2023-0384 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302793 | OS18/11/2024 ENVOIE SAV OLYMPUS. OS07/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-06
2023.XLS | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-03-06 | 238319 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE CORDON DU SATUROMETRE EST ENDOMMAGE | PC 15/11/2024 COMMANDE DE CAPTEUR SPO2 NONIN DEALACHATS PC 06/03/2025 RECEPTION CAPTEUR SOUPLE MOYEN 1 CAPTEUR DONNE AU SERVICE SUITE MAIL SANDRINE PB CAPTEUR PINCE | SERVICE MEDECINE |  | 2023-0487 | OXYMETRE DE POULS | PALMSAT 2500 AA | NONIN | 506059077 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01.34.30.52.31 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-12-05
2023.XLS | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-12-17 | 238277 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE A L'ARRIERE DE LA CAGE A PISTONS | OS14/11/2024 VIDEO GASTROSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/11/2024 ENVOIE SAV OLYMPUS OS16/12/2024 RECEPTION D UN VIDEO- GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76627309 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB17/12/2024 REMPLACEMENT PIECE - MIS A DISPO |  |  | 2023-0385 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302731 | OS14/11/2024 VIDEO GASTROSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/12/2024 RECEPTION D UN VIDEO- GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76627309 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-05
2023.XLS | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 238057 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE AUTOUR DE LA LOGE DU PISTON. | OS08/11/2024 ECHO-BRONCO DEPOSE A L ATELIER EN ATTENTE DE PRISE EN CHARGE. NH 12.11.2024 CONTACT SAV POUR ENLEVEMENT NH 19.11.2024 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 25/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS28/11/2024 RECEPTION D UNE ECHO-BRONCHOSCOPE SUIVANT RAPPORT DE REPARATION N°5191/2024 ET COMMANDE B2/1523409 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH PAR CONTRE COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAPHEUR . NH 29.11.2024 A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0931 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | 1U912K161 | OS08/11/2024 ECHO-BRONCO DEPOSE A L ATELIER EN ATTENTE DE PRISE EN CHARGE. OS28/11/2024 RECEPTION D UNE ECHO-BRONCHOSCOPE SUIVANT RAPPORT DE REPARATION N°5191/2024 ET COMMANDE B2/1523409 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH PAR CONTRE COMMANDE PAS TROUVER D |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-29
2023.XLS | 2024-11-07 | 2025-01-13 | 2025-02-10 | 237984 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FLEXIBLE MOTEUR + MOTEUR SIGNALE CABLE DEFECTUEUX OPTIM : 8319 A REMPLACE PAR UN CABLE DE LA MARQUE WH CONSOLE BIEN AIR EN FIN DE VIE. | OS14/11/2024 MOTEUR BIEN AIR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.01.2024 ENVOI SAV IF 21/01/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 27/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/02/2025 RECEPTION D UN MOTEUR CHIRURGICAL REPARER SUIVANT FACTURE 16734-0225 ET COMMANDE B2/1546955 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 10.02.2025 A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0206 | MOTEUR CHIRURGICAL | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 22I0045 | OS14/11/2024 MOTEUR BIEN AIR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/02/2025 RECEPTION D UN MOTEUR CHIRURGICAL REPARER SUIVANT FACTURE 16734-0225 ET COMMANDE B2/1546955 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-28
2023.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 238002 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE DEFIBRILLATEUR N'IMPRIME PLUS. POUVEZ-VOUS VERIFIER SVP ? IL SE TROUVE A L'USIC. | RB : DEFAUT IMPRIMANTE RB 07/11/2024 REMPLACMEENT IMPRIMANTE - PLSRS IMPRESSION EFFECTUES - FONCTIONNEL |  |  | 2023-0602 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-35111491 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-28
2023.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 237959 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS DES SOUCIS AVEC LA CONNEXION DE LA SONDE (ECOO-276) DE L'APPAREIL KOELIS POUR LES BIOPSIES DE PROSTATE. LE PRESTATAIRE KOELIS VA NOUS ENVOYER UNE SONDE DE CHANGE. NOUS LUI AVONS TRANSMIS VOS COORDONNEES (CF MAIL DU 06/11/24) V | AVF : SONDE HS MH 25/11/2024 RECEPTION SONDE SN : EC00-648 EN ES SUITE CONTRAT SAFETY - IMMATRICULE SOUS 2024-1215 - MAD DU SERVICE - EN ATTENTE RECEPTION SONDE 2023-0039 DU SERVICE OS26/11/2024 SONDE US DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/11/2024 RENDU. |  |  | 2023-0039 | SONDE US | K3DEC00-2 | KOELIS | EC00-276 | OS26/11/2024 SONDE US DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | POULET | 6156 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-27
2023.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 237934 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR DEMANDE DE FAUTEUIL MANUEL 53 CM DE LARGE AVEC COUSSIN VISCO+REPOS PIEDS POUR MR NAGEL CHAMBRE 1217,110KG POUR 175CM | ML 06/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 06/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LOUZARI | 43-59 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-27
2023.XLS | 2024-11-06 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 237944 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PLAINTE DES OPERATEURS QUI TROUVE QUI L'INTENSITE LUMINEUSE EST TROP BASSE, PRESENCE DE MME LUGOSI DE CHEZ ZEISS EN SALLE DANS LE CADRE DE LA POSE D'UN D'IMPLANT A VERIFIER LES PARAMETRES DU MICROSCOPE PAS DE DEFAUT CONSTATE VOIR SI UN TECHNICIEN DE CHEZ | ZEISS : DEMANDE DEVIS POUR AMPOULE XENON 180W MH 05/12/2024 EN ATTENTE RECEPTION DEVIS POUR X3 AMPOULES XENON RB13/12/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA - DA 4742 OS08/01/2025 RECEPTION DE LAMPE POUR MICROSCOPE SUIVANT BLN°C9503410 ET COMMANDE B2/1529726 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 30/07/2025 RENDU |  |  | 2023-0904 | MICROSCOPE OPERATOIRE | ARTEVO 800 | ZEISS | 6647502166 | OS08/01/2025 RECEPTION DE LAMPE POUR MICROSCOPE SUIVANT BLN°C9503410 ET COMMANDE B2/1529726 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 702 | MICROSCOPE OPERATOIRE ARTEVO 800 | EQUIPEMENT EF OPH | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-27
2023.XLS | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-18 | 238469 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 18/11/2024 RECEPTION RAPPORT DE MAINTENANCE PREVENTIVE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2023-0391 | GAMMA CAMERA | TEMP CARDIOLOQIQUE CZT | SPECTRUM | 14538 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 738 | SPECTRUM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-11-22 | 22993538
2023.XLS | 2024-10-31 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 237741 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN ULTRACISION EN FIN DE VIE, A "CHANGER SVP, OPTIM: 8307 | OS06/11/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.02.2025 REMPLACEMENT PAM => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0059 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | X9645Z043 | OS06/11/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-21
2023.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 237745 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE FR E POUR MR CHEBBAK (1146). A APPORTER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | PC 31/10/2024 PREPARATION FAUTEUIL POUR LIVRAISON PRET LUNDI 04/11 |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 |  |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-21
2023.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 237725 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEMANDE A ETRE CALIBRE. J'AI REMARQUE UNE AUGMENTATION DES RESULTATS NEGATIFS CES DERNIERES SEMAINES. IL Y A CERTAINEMENT UN LIEN | 06/11 APPEL LE TECHNICIEN POUR PROCEDUR DE RETOURE. EN ATTENTE DE RAPPEL. 27/11 INTERVENTION DU TECHNICIEN POUR CONTROLE ET CALIBRATION |  |  | 2023-0381 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9098405 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Préventive |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2024-11-21
2023.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 237717 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2024 CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSUEL EFFECTUER LE 31/10/2024 => CONFORMEE |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-11-21 | 22766809
2023.XLS | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 2025-01-20 | 237736 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | ARTHROSCOPE ARTHREX AR-3350 4031, VISION FLOUE, OPTIM 8310 | OS05/11/2024 OPTIQUE NON IMMATRICULER DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE . NH 15/11/2024 ENVOIE SAV NH 16.12.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS20/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE D ARTHROCOPIE REPARER SUIVANT BLN°167663 ET COMANDE B2/1533238 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 20.01.2025 A DISPO DU SERVICE OS23/01/2025 RENDU. |  |  | 2023-0714 | ARTHROSCOPE SYNERGY UHD4 | AR-3350-4031 | ARTHREX | 1863095 | OS05/11/2024 OPTIQUE NON IMMATRICULER DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE . OS20/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE D ARTHROCOPIE REPARER SUIVANT BLN°167663 ET COMANDE B2/1533238 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/01/2025 RENDU. | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-21
2023.XLS | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-12-19 | 239930 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.12.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => CONTROLE ECLAIRAGE => DM CONFORME |  |  | 2023-0270 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO OPTION LED | MEDIPREMA | 1950L-2279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-20 | 824155
2023.XLS | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-14 | 237377 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BIOCENTRIC : MAINTENANCE PREVENTIVE- FV LE 23.10.2024 >> RECEPTION MAIL AVEC FORMULAIRE A COMPLETER. EN ATTENTE RECEPTION APPAREIL DE PRET (SN M1310004) FV LE 28.10.2024 >> RECEPTION AUTOMATE DE PRET. MAIL A A COUTARD ET JP TABUT POUR MISE A DISPO DE L'AUTOMATE. FV LE 05.11.2024 >> MISE A DISPOSITION DE L'AUTOMATE POUR RETRAIT TRANSPORTEUR. FV LE 14.11.2024 >> RI DU 12/11/2024 // C LE ROUZIC "FAIBLESSE FIXATION MOTEUR SUR CUVE. REMPLACEMENT DE LA CUVE (DGM01) PRISE EN GARANTIE. CONTROLE COURROIE ENTRAINEMENT, VERROU ELECTROMECANIQUE, CAPTEUR PRESENCE CAPOT, PROTECTION AIMANT, CAPTEUR DE POSITION, CLAVIER, ECRAN, VITESSE DE ROTATION CARROUSEL. GRAISSAGE COUVERCLE CARROUSEL/ROTOR. NETTOYAGE EVACUATION, POMPE ET BUSES. MAINTENANCE PREVENTIVE : OK" MAIL A M; LE ROUZIC POUR RETOUR APPAREIL DE PRET. |  |  | 2023-0689 | ETALEUR COLORATEUR DE LAMES | BOREALYS DUO ZF | BIOCENTRIC | M2305016 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 008689 | BIOCENTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-13 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-23 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 237390 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30° MORCELLATEUR, PAS TROUVER SUR ASSET PLUS, OPTIM 8280, SN: 27005BA, LA VISION EST FLOUE, IMPORTANT +++. VOIR SI POSSIBILITE DEMANDE DE PRET | LL 24/10/2024 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS NH 12.11.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 13/11/2024 DA VALIDEE TRANSMISE POUR BC OS29/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165570 ET COMMANDE B2/1521389 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 29/11/2024 RECEPTION OPTIQUE - NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE + OBJECTIF + FIBRE - CONFORME ET FONCTIONNEL - RENDU |  |  | 2023-0342 | OPTIQUE HOPKINS 30° - 4MM - 30 CM | 27005BA | STORZ | 125S52 | LL 24/10/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION OS29/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165570 ET COMMANDE B2/1521389 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-13
2023.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-12-11 | 237325 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER DANS LA SDB | ML 21/10/24 RETOUR A L'ATELIER ML 11/12/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 21/10/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | GUENEC |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-09 | 36012191
2023.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 237311 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA BATTERIE INTERNE DE L'ECHOGRAPHE DE L'USIC NE TIENT PLUS. LA MAINTENANCE A ETE REALISEE LA SEMAINE PASSEE MAIS NOUS N'AVONS PAS EU DE RETOUR. POURRIEZ-VOUS CONTACTER GE POUR UN CHANGEMENT DE CETTE BATTERIE ? L'APPAREIL NECESSITE 15 MINUTE POUR | IF 22/10/2024 APPEL SAV POUR LE REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE IF 23/10/2024 DEMANDE FAIT AU SAV N° DOSSIER 12589437 IF 29/10/2024 RECEPTION BATTERIE IF 29/10/2024 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMEENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 005362 | GEMS ULTRASOUND |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-09
2023.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 237307 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : POIDS INSTABLE FV LE 21.10.2024 >> POIDS INSTABLE DU PESE BEBE. EQUIPEMENT SOUS GARANTIE. OS13/11/2024 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN PESE BEBE SUIVANT BON DE LIVRAISON BL00008198 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 18.11.2024 >> BL00008198 DU 12.11.2024 "CAPTEUR 2 DEFECTUEUX : CHANGEMENT DU CAPTEUR CALIBRATION EFFECTUEE" REMISE EN SERVICE DU DM OS10/12/2024 RENDU. |  |  | 2023-0114 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126748 | OS13/11/2024 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN PESE BEBE SUIVANT BON DE LIVRAISON BL00008198 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-09 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 237278 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'ECHOGRAPHE LA BATTERIE INTERNE NE TIENT PLUS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? | IF 29/10/2024 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0863 | ECHOGRAPHE | VIVID S70 | GENERAL ELECTRIC | 125345S70N |  | 700 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHE VIVID S70 POUR CARDIOLOGIE |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-11-09
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237118 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56703 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0124 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237247 | 5062 | HC NEUROVASCULAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60308 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0799 | CHAISE DE PESEE | 958 | SECA | 10000001201866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237127 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56711 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0116 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126742 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237125 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56708 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0117 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126743 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237126 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56710 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0115 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120075 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237130 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56714 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0163 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001060957 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237123 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56706 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0123 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126744 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237114 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56701 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0118 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126725 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237116 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56702 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0121 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237124 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56707 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0122 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237113 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56700 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0119 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120071 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237112 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56699 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0120 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126745 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237110 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56698 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0125 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 237023 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | FUITE SUR LA PARTIE DISTALE (ZONE ECHO) | OS17/10/2024 ECHO-BRONCOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB17/10/2024 DEMANDE DE REPARATION A MIDES - EN ATTENTE DE RETOUR POUR ENVOIE RB04/11/2024 ENVOIE SAV MIDES - RMA4555/2024 FV LE 08.11.2024 >> DEMANDE DE PRET AUPRES DE MIDES FV LE 19.11.2024 >> DEMANDE PAR MAIL DU STATUT DU PRET. MAJ >> DEVIS 4555/2024 DU 11.11.2024 "REMISE EN ETAT GAINE DISTALE" MONTANT 1445€ TRANSMI POUR VALIDATION LL 19/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 26.11.2024 >> BL 4555/2024 DU 22.11.2024 "RECEPTION ECHO ENDOSCOPE" PROTOCOLE D'INSPECTION REUSSI REMISE EN SERVICE DU DM NH 26.11.2024 RENDU AU SERVICE |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS17/10/2024 ECHO-BRONCOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-07
2023.XLS | 2024-10-17 | 2024-11-12 | 2024-12-19 | 237029 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UN SOUCIS DE CONNEXION DE LA SONDE DE NOTRE APPAREIL POUR LES BIOPSIES DE PROSTATE (KOELIS), LA CONNEXION ENTRE LA SONDE ET L'APPAREIL NECESSITE DES BRANCHEMENTS DEBRANCHEMENTS MULTIPLES AVANT DE RECONNAITRE LA SONDE ET REALISER L'EXA | NH 12.11.2024 SUIVI DES ECHANGE DE MAIL ENTRE AVF ET LE SERVICE => PROPOSITION DE REMPLACEMENT DE LA SONDE SELON CONTRAT SERINITY NH 19.12.2024 SONDE REMPLACEE |  |  | 2023-0039 | SONDE US | K3DEC00-2 | KOELIS | EC00-276 |  | 470 | TRINITY | ECHOGRAPHE | 0 | POULET | 6156 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-07
2023.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-12-10 | 236945 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PANNE DE FROID SUR LE REFRIGERATEUR EBMD SITUE AUX CONSULTATIONS DE PEDIATRIE. MERCI. | THERMOFISHER : PBLE GENERATION DU FROID FV LE 17.10.2024 >> CREATION DU TICKET THERMOFISHER SOUS LE NUMERO #2190536 FV LE 18.11.2024 >> INTERVENTION DE MONSIEUR LEGRAND PREVU EN DATE DU 19.11.2024 MATIN FV LE 21.11.2024 >> RI 2190536 DU 19.11.2024 // MARC LEGRAND "LE 19/11/2024 INTERVENTION POUR DIAGNOSTIC DE LA PANNE. VERIFICATION DES ASSERVISSEMENTS AUX GROUPE FRIGORIFIQUE. CONSTAT : MOTOVENTILATEUR CONDENSEUR DEFECTUEUX A REMPLACER. UNE SECONDE INTERVENTION EST NECESSAIRE. NOUS VOUS PROPOSERONS UNE DATE D'INTERVENTION DES RECEPTION DE LA NOUVELLE PIECE." INTERVENTION PREVU LE 27.11.2024 PAR M. DUGUE FV LE 10.12.2024 >> REMPLACEMENT DU VENTILATEUR. DM FONCTIONNEL | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0501 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | TSXHP 1205SV | THERMO | 1132985801210720 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-05
2023.XLS | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 236958 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE CASSE, OPTIM: 8254 | OLYMPUS : OPTIQUE CASSE OS17/10/2024 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 24/10/2024 PACK BRIS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION MH 19/11/2024 RECEPTION OPTIQUE - REPARATION DE L'OPTIQUE - FONCTIONNEL CONFORME - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0871 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 807469 | OS17/10/2024 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-05
2023.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236905 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : MAINTENANACE PREVENTIVE FV LE 15.10.2024 >> RI WO-0268455 DU 26.09.2024 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE ANNUELLE SELON PROCEDURE SAV. PAS D AIGUILLE DE CHANGEE CAR ETAT OK. LES AUTRES ELEMENTS CONTROLES SONT OK. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK" |  |  | 2023-0694 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA SATELLETE MAX | STAGO | 1472 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | STAGO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-11-05 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-11 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 236800 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/10/2024 RECEPTION DEVIS PIECE CASSEE SUR IRM , DA TRANSMISE LL 14/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 02/11/2024 RECU DANS LE SERVICE |  |  | 2023-0339 | IRM 2 | VOYAGER | GENERAL ELECTRIC | FSV15IPM230272 |  | 685 | IRM 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-11-01 | 22766809
2023.XLS | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 236657 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PLUS | OS10/10/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.11.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO => MIS EN REFORME |  |  | 2023-0577 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43228607 | OS10/10/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-30
2023.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 236647 | 2580 | URGENCES GYNECOLOGIQUES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FIL DENUDE | SCIALYTIQUE DEPOSE REPARATION DU CABLE D'ALIMENTATION |  |  | 2023-0035 | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE | MACH LED 115 | DR MACH | [5 empty] | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2024-10-30
2023.XLS | 2024-10-09 | 2024-11-14 | 2025-01-20 | 236659 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° 300MMDIAMETRE 2.9MM FLOU, OPTIQUE POUR HYSTEROSCOPE OPERATOIRE DELMONT OPTIM 8172 | OS11/10/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.11.2024 ENVOI SAV NH 25.11.2024 RECEPTION DEVIS ECHANGE => DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS20/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°007545 ET COMMANDE B6/1536583 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 20.01.2025 MISE EN REFORME |  |  | 2023-0055 | HYSTEROSCOPE HD 2.9MM 12° 30CM | D300-100_004 | DELMONT IMAGING | 1337455 | OS11/10/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°007545 ET COMMANDE B6/1536583 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-30
2023.XLS | 2024-10-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 239198 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE SELON RECOMMANDATIONS CONSTRUCTEURS - MATERIEL CONFORME |  |  | 2023-0780 | INJECTEUR MOBILE DE PREPARATION RADIOPHARMACEUTIQUE | POSIJET V3 | LEMER PAX | 26786 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 012252 | LEXMARK |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-10-25 | 22993538
2023.XLS | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-11-18 | 236413 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | LA ROULETTE NE TOURNE PAS ALARME EN AVAL | MISE EN TEST, RAS |  |  | 2023-0775 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21336932 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-10-24
2023.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-12-09 | 236285 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE NASO FIBRO PEDIATRIQUE A COMME UN PETIT BOURLET AU BOUT DE L'OPTIQUE CE QUI PROVOQUE UNE DIFFICULTE A ENLEVER LA GAINE. MERCI DE CE QUE FEREZ POUR NOUS. | OS02/10/2024 NASOLARYNGO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . IF 02/10/2024 NASO EN PANNE ,PROBLEME AU NIVEAU DE L'OPTIQUE , ENVOI EN REPARATION. IF 10/10/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 14/10/2024 DA REFUSEE - RECUPERER L'EQUIPEMENT ET L'ENVOYER CHEZ MIDES - (POUR INFO, EQUIPEMENT NEUF SUR UGAP A 4916.27 TTC) IF 15/10/2024 DEMANDE RETOUR IF 17/10/2024 RETOUR NON REPARE , DEMANDE ENVOI CHEZ MIDES IF 23/10/2024 ENVOI EN REPARATION CHEZ MIDES IF 12/11/2024 RECEPTION DEVIS, DA TRANSMISE SC 15/11/2024 NOUVELLE DA TRANSMISE POUR SIGNATURE LL 18/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/12/2024 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SUIVANT BLN°4702/2024 ET COMMANDE B2/1522017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.12.2024 A DISPO DU SERVICE OS11/10/2024 RENDU. |  |  | 2023-0164 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE PEDIATRIQUE | FNL-7RP3 | PENTAX | N00V6A1711 | OS02/10/2024 NASOLARYNGO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS09/12/2024 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SUIVANT BLN°4702/2024 ET COMMANDE B2/1522017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LECLERE | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-23
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236221 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56703 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0124 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236226 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56708 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0117 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126743 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | 236234 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | DEMANDE DE COMMANDE DE CAPOT DU BOITIER DE L'ECHO-ENDO. MERCI | RB04/10/2024 DEMANDE DEVIS POUR CAPOT ECHOENDO - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB07/10/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA 4668 LL 09/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2023-0770 | VIDEO ECHOENDOSCOPE RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 9U048K007 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-10-22
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236228 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56711 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0116 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126742 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236232 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56714 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0163 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001060957 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236227 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56710 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0115 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120075 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236212 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56699 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0120 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126745 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236224 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56706 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0123 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126744 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236216 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56702 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0121 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236214 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56701 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0118 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126725 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236213 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56700 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0119 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120071 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236203 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56698 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0125 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236225 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56707 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0122 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2023.XLS | 2024-09-26 | 2024-12-18 | 2025-02-10 | 235938 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR + 2EME PARTIE DU FLEXIBLE MAQUE BASCH REF : 1600076 PAS DE SN TROUVE SI NON REPARABLE REMPLACER PAR LA MARQUE WH | RB26/09/2024 RECEPTION FLEXBILE - MIS DANS BAC INSTRUM RB18/12/2024 ENVOIE REPARATION TURBINE IF 21/01/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 27/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/02/2025 RECEPTION D UN MOTEUR CHIRURGICAL REPARER SUIVANT FACTURE 16733-0225 ET COMMANDE B2/15469552 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB10/02/2025 REMPLACEMENT ROULEMENT ROTOR REMPLACMEMENT DU STATOR + JOINT - NETTOYAGE COMPLET DE L INSTRUM + LUBRIFICATION - MISE EN CONDITION REELLE D USAGE ET TEST SUR APPAREILLAGE SPECIFIQUE - MIS A DISPO DU SERVICE OS12/02/2025 RENDU. |  |  | 2023-0205 | MOTEUR CHIRURGICAL | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 22I0046 | OS10/02/2025 RECEPTION D UN MOTEUR CHIRURGICAL REPARER SUIVANT FACTURE 16733-0225 ET COMMANDE B2/15469552 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-17
2023.XLS | 2024-09-26 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 235983 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30, OPTIM: 8195, VISION FLOUE | OS01/10/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . LL 24/10/2024 GARANTIE TOUS RISQUES - ENVOI CHEZ OLYMPUS POUR REPARATION NH 29.11.2024 RECEPTION BL 76589542 => REMISE EN ETAT OPTIQUE => A DISPO DU SERVICE MH 29/11/2024 RENDU |  |  | 2023-0872 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 807202 | OS01/10/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-17
2023.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235746 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL MANUEL AVEC COUSSIN VISCO POUR MR HAMEL CH 1015 + REPOSE PIEDS 73KG 1M80 | ML 23/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 23/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DUBOURG | 4334 | O | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-12
2023.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235476 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56618 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0485 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8344112007 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2023.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235414 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2025 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55882 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2023.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235417 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55884 2025 // CONFORME |  |  | 2023-0396 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001202866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2023.XLS | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 235564 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2023-0594 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASSF-0067 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-02 | 824155
2023.XLS | 2024-09-09 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 235056 | 100000277 | REFORME 277 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MESSAGE D'ERREUR PAR RAPPORT AU PISTON DE LA SERINGUE | FRESENIUS : MSG D'ERREUR PAR RAPPORT AU PISTON DE LA SERINGUE OS09/09/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 14/10/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS07/11/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°332402 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. YM 13/11/2024 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES - CONTROLE QUALITE - TEST ELEC - NETTOYAGE COMPLET DE L'APPAREIL MIS A DISPO DU SERVICE OS19/11/2024 RENDU. |  |  | 2023-0129 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448005 | OS09/09/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/11/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°332402 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. YM 13/11/2024 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES - CONTROLE QUALITE - |  |  |  | 0 | NOHARET | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | 36-001156 | FRESENIUS KABI FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-09-28
2023.XLS | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 235027 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BLADER SCAN QUI DYSFONCTIONNE DIFFERENCE ENTRE BLADER ET SONDAGE | PC 13/09/2024 RAS CALISCAN OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0913 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | I10 | VERATHON | CT234776 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 4490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-28
2023.XLS | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-18 | 235565 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE + TEST BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2023-0595 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASSF-0068 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-26 | 824155
2023.XLS | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 234943 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 05/09/24 RETOUR A L'ATELIER ML 01/10/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 05/09/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-25 | 36012191
2023.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 234781 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/09/2024 CONTROLE QUALITE EXTERNE EFFECTUER LE 02/09/2024 => CONFORMEE |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-09-24 | 22766809
2023.XLS | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234730 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE TACTILE SUR LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS | OS12/09/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/09/2024 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DEFAUT NON CONSTATER , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0590 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15422 | OS12/09/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 191 | SCIALYTIQUE SALLE 13 | SCIALYTIQUE | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-21
2023.XLS | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 234724 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | DEMANDE URGENTE L'ALARME DE PRISE DE TERRE ARTHREX DE LA COLONNE SONNE ET S'ETEINT REGULIEREMENT NOUS AVONS DU SORTIR DE LA COLONNE DE SALLE. ELLE EST EN ATTENTE DEVANT LE BUREAU DU FLUX. | RB02/09/2024 ALARME TERRE SONNE LORSQUE L'ON ALLUME LA COLONNE + VOYANT TERRE DE LA COLONNE + SOPRO QUI S'ALLUME AVEC VOYANT ROUGE - DEBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE LA SOPRO ET ET DE TOUTE LES MASSE - PLUS DE DEFAUT - APPEL ARTHREX - TEST REALISE - DEFAUT SUREMENT DU A L'HUMIDITE DE LA SALLE DU BLOC - A RESTESTER - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2023-0723 | CONSOLE SYNERGY ID | AR-3200-0025 | ARTHREX | DFF230079 |  | 695 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-2 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-21
2023.XLS | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 236361 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE ET CALIBRATION |  |  | 2023-0830 | IMPEDANCEMETRE | ZODIAC SA | NATUS FRANCE | 3070416 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011087 | NATUS FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-09-21 | 4561236
2023.XLS | 2024-08-27 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 234505 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BAIR HUGGER HS AFFICHE CLEF 2023-0444 HS | OS27/08/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/09/2024 DM IMPECCABLE MIS A DISPO. OS17/09/2024 RENDU. |  |  | 2023-0444 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351318 | OS27/08/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/09/2024 DM IMPECCABLE MIS A DISPO. OS17/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELLACOEUR | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-17
2023.XLS | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-11-05 | 234472 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FAUX CONTACT,I MAGE FLOUE, OBLIGER DE "JOUER" AVEC LE CABLE POUR AVOIR UNE BONNE VISIBILITE. URGENT +++, MERCI | RB26/08/2024 TEST CAMERA - LEGERMENT FLOU - DEMANDE DE PRET A ARTHREX - EN ATTENTE DU DOCUMENT DE PRET POUR SIGNATURE ET RENVOIE - CAMERA LAISSER DANS LE SERVICE RB28/08/2024 RECEPTION TETE CAMERA DE PRET SN : BLB230143 - ENVOIE SAV DE LA CAMERA BLF230041 RB05/11/2024 RECEPTION DE LA CAMERA 2023-0718 REPARER - CAMERA DE PRET BLB230143 MIS A DISPO DU TRANSPORTEUR - |  |  | 2023-0718 | TETE DE CAMERA SYNERGY UHD4 | AR-3210-0031 | ARTHREX | BLF230041 |  | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-14
2023.XLS | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 234444 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR DEMANDE DE FAUTEUIL, 50 DE LARGE AVEC COUSSIN VISCO+REPOSE PIEDS POUR ME MENDES CHAMBRE 1209F 113,70 POUR 1,70M MERCI | PC 26/08/2024 LIVRAISON PRET + COUSSIN 48004 |  |  | 2023-0406 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23D05005543 |  |  |  |  | 0 | LOUZARI | 43-59 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-14
2023.XLS | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 234299 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB16/08/2024 INCUBATEUR DESCENDU AU BIOMED - NE TIEN PAS LA CHARGE D'APRES LE SERVICE - MP A FAIRE RB20/08/2024 RECPETION DEVIS POUR MAINTENANCE - EN ATTENTE DE VALIDATION DEVIS LL 26/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB25/09/2024 CHANGEMENT DE LA BATTERIE DE CHAUFFE, CONTROLE DE CHARGE BATTERIE. MISE EN CHAUFFE, CALIBRATION. CONTROLE DE PERFORMANCES CONFORMES AU PROTOCOLE - |  |  | 2023-0686 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3174 |  | 698 | INCUBATEUR DE TRANSPORT NITE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-10 | 22877333
2023.XLS | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 234163 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE NASOFRIBROSCOPE AMBU A VIEW 2 ADVANCE NE FONCTIONNE PLUS. LE BOUTON MARCHE RESTE ORANGE ALORS QU'IL EST BRANCHE. AVANT CELA "BEUG" LORS D'UNE FIBRO CE MATIN | UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE A VIGILANCE AMBU LE 16/08 AMBU NOUS ENVOIE UN MONITEUR LE 19/08 CONTROLE DU MONITEUR + LECTURE DE LA NOTICE UTILISATEUR. REMISE EN ROUTE SUIVANT LES INTRUCTIONS DE LA NOTICE ( POUR CE PROBLEME) ANNULATION DU MONITEUR | SALLE RÉSERVE MATERIELS |  | 2023-0262 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE SIGNAL VIDEO | AVIEW 2 | AMBU | A222100385 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000117 | AMBU |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-09-06
2023.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234008 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024 >> RI V-24-277-16 DU 11.09.2024 // XXXXX METROLOGIE: "VITESSES : 12200TR/MIN // TEMPS: 15'' // T°C : 20°C VITESSES : 13400TR/MIN // TEMPS: 05' // T°C : 20°C VITESSES : 6720TR/MIN // TEMPS: 15' // T°C : 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2023-1094 | CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE | MINISPIN | EPPENDORF | 5452KJ112338 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2023.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234004 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024>> RI V-24-277-06 DU 11.09.2024 // XXXXX METROLOGIE: "VITESSES : 6861TR/MIN // TEMPS: 2' // T°C : 20°C" "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2023-0268 | CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE 320R | CENTRIFUGEUSE | HETTICH | 0011559-12 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2023.XLS | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 233784 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/08/2024 CONTROLE QUALITE EXTERNE MENSSUEL CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-08-24 | 22766809
2023.XLS | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 233751 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ-VOUS CHANGER UN CABLE DE SCOPE DEFECTUEUX SVP ? MESSAGE D'ERREUR : DEFAUT CABLE/ELECTRODE NOUS AVONS ESSAYE DE CHANGER LES ELECTRODES SUR LE PATIENT MAIS CELA N'A PAS RESOLU LE PROBLEME. PHILLIPS MR PATIENT CARE REF 989803193751 MERCI, | NH 02.08.2024 DA 4597 TRANSMISE OS09/08/2024 RECEPTION D UN CABLE DE SCOPE NEUF POUR MONITEUR SUIVANT BLN°83687311 ET COMMANDE B2/1502965 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.08.2024 A DISPO DU SERVICE OS13/08/2024 RENDU. |  |  | 2023-0769 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE AMAGNETIQUE | MR 400 | PHILIPS | US91005702 | OS09/08/2024 RECEPTION D UN CABLE DE SCOPE NEUF POUR MONITEUR SUIVANT BLN°83687311 ET COMMANDE B2/1502965 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/08/2024 RENDU. | 686 | IRM 2 |  | 0 | MONTERGOUS | 4579 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-08-23
2023.XLS | 2024-08-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 233714 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NEBULISATEUR H-S | OS02/08/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.09.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0521 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A1290 | OS02/08/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HANUSSE | 7026 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-23
2023.XLS | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 233730 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | CORPULS LORS DU TEST PAS DE TRACE ECG INDISPONIBLE | APPEL SAV. LE SAV ME SIGNALE QUE LA CARTE MEMOIRE EST SURMENT PLAINE ET QU'IL FAUT LA VIDER. CONTROLE: CARTE PLAINE, FORMATAGE DE LA CARTE ET TEST, TOUT OK |  |  | 2023-0679 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 23704741 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-08-23
2023.XLS | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-10-30 | 233431 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE MELANGEUR DE LA SALLE DE NAISSANCE PRESENTE DES FUITES. IL ETAIT RACCORDE AU NEOPUFF EGALEMENT ENVOYE. VU AVEC NASSIM. MERCI | OS26/07/2024 MELANGEUR DEPOSE VUE AVEC NASSIM POUR PRISE EN CHARGE . NH 29.07.2024 TEST EN ATELIER PAS DE DEFAUT CONSTATE => NOIX D'ACCROCHE RECUPEREE POUR UN AUTRE MELANGEUR => EN ATTENTE PIECE POUR RENDRE AU SERVICE NH 30.10.2024 MELANGEUR INSTALLE SUR SHUTTLE GIRAFFE AVEC NOIX |  |  | 2023-0161 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | SENTRY 2 | BIRD | GK54533009 | OS26/07/2024 MELANGEUR DEPOSE VUE AVEC NASSIM POUR PRISE EN CHARGE . | 112 | FABIE3 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-15
2023.XLS | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 233170 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE N°2023-0903 A VENIR CHERCHER EN ERGO + DOSSIER ORIGINE DU FRE 2013-9038 EN ERGO LES CEDRES MERCI | ML 18/07/24 RETOUR A L'ATELIER, LA BATTERIE H.S NE TIENT PAS LA CHARGE ML 23/07/24 BATTERIE CHANGER MIS UNE DE RECUPE + MIS EN CHARGE + DE 24H ML 25/07/24 REINITIALISATION DE LA COMMANDE + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 18/07/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4483 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2024-08-08
2023.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 233105 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRM 2023-0406 ET COUSSIN N°48004 M. ANDRE OLIVIER | ML 17/07/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/07/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0406 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23D05005543 | ML 17/07/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-07
2023.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 233090 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RESPIRATEUR MONNAL PRESENTE UNE FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DE LA PRISE D'ENTREE O2 BASSE PRESSION (ENTREE N°23 VISIBLE SUR LA PAGE 18 DU MANUEL D'UTILISATION). UTILISATION IMPOSSIBLE EN L'ETAT. DEMANDE D'INTERVENTION/REMPLACEMENT RAPIDE SVP | AIR LIQUIDE : FUITE O2 AU NIVEAU DE L'ENTREE BASSE PRESSION MH 17/07/2024 APPAREIL TOUJOURS SOUS-GARANTIE - DEMANDE INTERVENTION AUPRES DU FOURNISSEUR - EN ATTENTE PASSAGE TECH NH 25.07.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CLAPET ANTI RETOUR BASSE RPESSION O2 => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS31/07/2024 RENDU. |  |  | 2023-0507 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-18205 | OS31/07/2024 RENDU. | 689 | MONNAL URG |  | 0 | MARGUET | 5425 | O | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-07
2023.XLS | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 233041 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME ROULLAND FLORENCE (UNITE 3- FLORALIES ) FRE N° 2023-0903 COMMANDE A DROITE - SANS COUSSIN JE T'APPELLE CETTE APRES MIDI POUR CONFIRMER (AU CAS OU SI SON FRE REFONCTIONNE...) MERCI | ML 16/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 16/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4483 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2024-08-06
2023.XLS | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 232985 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NEPHROSCOPE MORCELLATEUR STORZ SN 4175622 CASSE URGENT +++ OPTIM 8046 | IF 18/072024 APPAREIL DECOLLER , ENVOI EN REPARATION POUR EXPERTISE IF 29/07/2024 RECEPTION DEVIS POUR ECHANGE STANDARD, DA TRANSSMISE LL 30/07/2024 DA TRANSMISE A SAMYA POUR VALIDATION OS09/08/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°5800739847 ET COMMANDE B6/1503417 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. IF 09/08/2024 RECEPTION OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD , NOUVEAU NUMERO 2024-0471 |  |  | 2023-0344 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4175622 | IF 15/07/2024 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION OS09/08/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°5800739847 ET COMMANDE B6/1503417 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-03
2023.XLS | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 233019 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CH 1146, M. ANDRE, TAILL 190CM, PDS 120 KG. BASSIN 48 CM FRM, COUSSIN VISCO | ML 15/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0406 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23D05005543 | ML 15/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-08-03
2023.XLS | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-11-22 | 232688 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, SUPPORT DE LECTEUR DE BANDELETTE CASSE A L INTERIEUR... SVP MERCI | RB08/08/2024 RECEPTION DEVIS POUR RACHAT D'UN NEUF - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS RB08/11/2024 RECEPTION DEVIS POUR UN NOUVEAU LECTEUR DE BANDELETTE URINAIRES - DEVIS EN ATTENTE DE VALIDATION SC 15/11/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS22/11/2024 RECEPTION D UN LECTEUR DE BANDELETTE URINAIRE SUIVANT BLN°VLB2404781 ET COMMANDE B6/1522032 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 22.11.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2023-0060 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E10013AE | OS22/11/2024 RECEPTION D UN LECTEUR DE BANDELETTE URINAIRE SUIVANT BLN°VLB2404781 ET COMMANDE B6/1522032 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-07-27
2023.XLS | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-08-12 | 232629 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, IL MANQUE LE MANQUE LE CACHE DE LA MOLETTE AINSI QUE DES VIS | RB05/07/2024 RECEPTION ECHO BRONCO - RB08/07/2024 ENVOIE SAV NH 11.07.2024 RECEPTION DEVIS >34000 € => ENVOI REFUS + CONTACTE MIDES POUR POSSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE OU REMPLACEMENT NH 23.07.2024 RETOUR DE L'ENDOSCOPE NON REPARE => BL 3430009359 => CONTACT MIDES POUR ENLEVEMENT NH 30.07.2024 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 30/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/08/2024 RECEPTION ECHO-BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT RAPPORT N°2252/2024 ET COMMANDE B2/1502219 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH MIS A DISPO DU SERVICE . |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS12/08/2024 RECEPTION ECHO-BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT RAPPORT N°2252/2024 ET COMMANDE B2/1502219 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH MIS A DISPO DU SERVICE . |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-26
2023.XLS | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 232661 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RENDRE LE FAUTEUIL N°2023-0952 DE MME SEXTIUS CHAMBRE 1210 | ML 08/07/24 RETOUR A L'ATELIER+ ML 09/07/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 08/07/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | DUSSURE | 4359 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-07-26
2023.XLS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 232557 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL | ML 04/07/24 RETOUR A L'ATELIER ML 10/07/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 04/07/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-07-25
2023.XLS | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-09-10 | 232471 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PROBLEME TECHNIQUE AVEC LE LIT CHAMBRE 1116,HAUTEUR DU LIT NE MONTE PLUS | ML 02/07/24 LIT EN H.S ECHANGE AVEC LE 0000-0645 LA HAUTEUR VARIABLE NE FONCTIONNE ( LE LIT SE MET EN POSITION DECLIVE A LA PLACE ) ML 08/07/24 DEMANDE DE TECHNICIEN EN COURS LE TECHNICIEN PASSE LE 10/07/24 ML 10/07/24 RAPPORT D'INTERVENTION; RECHERCHE DE PANNE LA COLONNE PIED SE BLOQUE EN POSITION BASSE DEMONTAGE REMONTAGE POUR LE REMPLACEMENT LE LIT FONCTIONNE CORRECTEMENT IMPOSSIBILITE D'EQUILIBRER LES COLONNES AVEC LA PROCEDURE SUR LA TELECOMMANDE AUCUNE PROCEDURE POSSIBLE TOUTES LES FONCTIONS SONT PRESENTES LA COLONNE PIED A UN RETARD D'ENVIRON 2 SECONDES. ML 29/07/24 MAIL ENVOYER POUR AVOIR LA PROCEDURE ET QUAND UN TECHNICIEN VA PASSER MAIS PAS DE RETOUR ML 02/08/24 2 MAILS TOUJOURS PAS DE RETOUR ML 02/09/24 3 MAILS ET TOUJOURS PAS DE RETOUR ML 05/09/24 PAR TELEPHONE LINET QUI NOUS ENVOYE UN TECHNICIEN RAPIDEMENT TECH LINET 06/09/24 BONJOUR M.LEFEBVRE, NOUS VOUS INFORMONS DU PASSAGE DE THIERRY LE LUNDI 09 SEPTEMBRE DANS LA JOURNEE. VOTRE CONTROLE BOX APRES RETOUR USINE N'EST PAS EQUIPE DE LA FONCTION CALIBRATION. THIERRY INTERVIENDRA AFIN DE FAIRE LA DITE CALIBRATION DES COLONNES AVEC UNE CONTROLE BOX AYANT CETTE OPTION. ML 09/09/24 TECH DE CHEZ LINET: RECHERCHE DE PANNE APRES CALIBRATION DES COLONNES AVEC BOX 8211-4301P DE MON STOCK LA CALIBRATION EST OK REMONTAGE DE LA BOX CLIENT 8211-4200A LA CALIBRATION SE DECALE DEMONTAGE REMONTAGE DE LA BOX POUR REMPLACEMENT AVEC BOX 8211-4301P VU AVEC SAV. CALIBRATION EFFECTUEE EN PRESENCE DU CLIENT OK LE LIT EST OPERATIONNE ML 10/09/24 LE LIT EST REMIS EN SERVICE ET LE LIT 0000-0645 RECUPERER |  |  | 2023-0241 | LIT SPECIALISE | ELEGANZA 2 | WISSNER-BOSSERHOFF | 20230128978 | ML 02/07/24 LIT EN H.S ECHANGE AVEC LE 0000-0645 |  |  |  | 0 | RICHET | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive | 36-001090 | LINET FRANCE |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-07-23
2023.XLS | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 232166 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE BOUTON DE LA BATTERIE DU GEMINI EST DEFECTUEUX ET A CHANGER. NOUS SERONT CONTACTES PROCHAINEMENT AFIN DE FIXER UNE DATE D'INTERVENTION. (LE TECHNICIEN REVERRA LA GRAVEUSE DE LAME 2017-0817 EGALEMENT CAR LE PROBLEME N'EST PAS RESOLU). CORDIALEM | MM FRANCE : DEFAUT BOUTON BATTERIE FV LE 26.06.2024 >> LE TECHNICIEN REINTERVIENDRA POUR LE CHANGMEENT DE CE DERNIER. FV LE 02.07.2024 >> RI 18179 DU 27.06.2024 // GARCIA ADRIEN "REMPLACEMENT DU BOUTON DE LA BATTERIE ET TEST DE FONCTIONNEMENT OK. APPAREIL CONFORME" |  |  | 2023-0862 | AUTOMATE DE COLORATION | GEMINI AS | MICROM FRANCE | GT7826H2307EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-07-16
2023.XLS | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 232177 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT POUR LA CHAMBRE 1210 MME SEXTIUS TOUR DE TAILLE 34 | ML 26/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 26/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DUSSURE | 4359 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-07-16
2023.XLS | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 232034 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE LIT BARIATRIQUE SITUE EN UNITE B -DIALYSE EMET UN BIP RECURRENT ET IL AFFICHE UN MESSAGE E002. ARJO A ETE CONTACTE ET MALGRE LES CONSIGNES TELEPHONIQUE LA SITUATION EST IDENTIQUE. POUVEZ-VOUS DEMANDER UNE INTERVENTION DE REPARATION SVP. MERCI | ARJO : MESSAGE D'ERREUR FV LE 24.06.2024 >> RI 379071 DU 24.06.2024 // LOIC DERRIEN "ERREUR E002 RECURRENTE VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA PESEE ET DE L'AUTOCOMPENSSATION" | UF05024 DIALYSE | LOCAL NON IDENTIFIE | 2023-0934 | LIT SPECIALISE | CITADEL PLUS | ARJO | P0784999 |  |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005717 | ARJO | [5 empty] | 2024-07-12
2023.XLS | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 231938 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE TUYAU DU MISTRAL EST ARRACHE. MERCI | OS20/06/2024 BAIR HUGGER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB 20/06/2024- REMPLACEMENT DU TUYAU MISTRAL- CONFORME ET FONCTIONEL OS20/06/2024 RENDU |  |  | 2023-0445 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230351327 | OS20/06/2024 BAIR HUGGER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/06/2024 RENDU |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-11
2023.XLS | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 231966 | 36-1910 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FAUTEUIL ROULANT MANUEL ME REIS CH 1113 | ML 20/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0407 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005432 | ML 20/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MEEUS | 0000 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-07-11
2023.XLS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231846 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COMMANDE FR MANUEL POUR MR OZANNE CH. 1018F COUSSIN VISCO 104LG 173CM REPOSE JAMBE DROITE REPOSE PIED GAUCHE | ML 17/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 17/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-07-09
2023.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231671 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO CASSE (PLASTIQUE ECAILLE) : NE FONCTIONNE PLUS | OS13/06/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.06.2024 CAPTEUR HS A REMPLACER |  |  | 2023-0211 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C6849 | OS13/06/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-04
2023.XLS | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 231663 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PHILIPS : DEFAUT IMPRESSION COMPTE-RENDU / BUG MH 12/06/2024 PASSAGE DE M. TABUT DANS L'APRES-MIDI - EN ATTENTE DE RETOUR MH 14/06/2024 RECEPTION RI - DOCS BLOQUES EN QUEUE D'IMPRESSIONS + RECHARGE DRIVER POUR LES IMPRIMANTES - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2023-0940 | ECHOGRAPHE | AFFINITI 70 | PHILIPS | USO23F2261 |  | 705 | AFFINITI |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-003388 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL | [5 empty] | 2024-07-03 | 873060
2023.XLS | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 231660 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POUR INFO, IRM2 EN PANNE DEPUIS VENDREDI DERNIER. IRM1 EN PANNE DEPUIS LA COUPURE ELECTRIQUE NE PASSE PLUS EN EAU GALCEE. GRAVEUR DU SCANNER RDC NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | IF 13/06/2024 GENERAL ELECTRIC PREVU . IF 14/06/2024 GE A INTERVENU , DM FONCTIONNEL |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 |  | 686 | IRM 2 |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-03
2023.XLS | 2024-06-10 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 231555 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LES SOIGNANTS ONT REMARQUE UNE DIFFERENCE DE 200 A 300ML ENTRE LE VOLUME AFFICHE A L ECRAN ET LORSQU¿ILS FONT LE SONDAGE. APPAREIL DANS LE COULOIR HDS PROCHE POSTE DE SOINS | VERATHON : DEFAUT AFFICHAGE 200ML / 300ML MH 10/06/2024 CONTACT SAV - UNIQUEMENT PAR ENLEVEMENT - EN ATTENTE RECEPTION FICHE D'ENELEVMENT PC 21/08/2024 RETOUR BLADDER RAS CF RI DANS RSQM |  |  | 2023-0915 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | I10 | VERATHON | CT234787 |  |  |  |  | 0 | DENIMAL | 4338 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009158 | VERATHON MEDICAL | [5 empty] | 2024-06-29
2023.XLS | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 231498 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PATIENT DCD | ML 10/06/24 RETOUR DU FAUTEUIL ML 20/06/24 MIS EN CHARGE ML 21/06/24 CHARGEMENT TERMINER + NETTOYAGE ET CTRL OK TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 10/06/24 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | CORDIER | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-29
2023.XLS | 2024-06-06 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 231452 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | ZEISS : COUPURE SOUDAINE MICROSCOPE EN MANIPULANT LES POIGNEE OCULAIRES MH 06/06/2024 CONTACT SAV - EN ATTENTE RETOUR TECH MH 02/12/2024 COUPURE NE S'EST PAS REPROUIT DEPUIS |  |  | 2023-0904 | MICROSCOPE OPERATOIRE | ARTEVO 800 | ZEISS | 6647502166 |  | 702 | MICROSCOPE OPERATOIRE ARTEVO 800 | EQUIPEMENT EF OPH | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-652 | ZEISS |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-06-27 | 873060
2023.XLS | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 231285 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/06/2024 RAPPORT DE CONTROLE QUALITE EXTERNE DU MOIS DE MAI |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Préventive |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-06-25 | 22766809
2023.XLS | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 231308 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LE BANDEAU QUI PERMET DE MAINTENIR LES ELECTRODES SUR LE PATIENT A ETE PERDU. J'AI CONTACTE MR LAGRANDIE DE LA SOCIETE COLLIN, UN CORDON VA METTRE ENVOYE DIRECTEMENT AU BLOC BFE DEMAIN CAR NOUS AVONS UNE INTERVENTION PROGRAMMEE CE VENDREDI UN DEVIS VA ET | LL 04/06/2024 RECEPTION DEVIS DC175954 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 10/06/2024RECEPTION RI LD110988 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2023-0932 | SYSTEME DE NAVIGATION CHIRURGICALE | COLLIN NAVIGATION SOLUTION 4400 | COLLIN ORL-CMF | CNS1-01/0564046/P |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-25
2023.XLS | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 231332 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 05/06/24 RETOUR DU FAUTEUIL ML 14/06/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 05/06/24 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-25
2023.XLS | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 231136 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BIOMERIEUX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 30.05.2024 >> RI SA-1466728 DU 30.05.2024 // TECH PASCAL CHANTELOUP "MAINTENANCE PREVENTIVE 6 MOIS SUIVANT PROCEDURE. CHANGEMENT KIT PIECES. NETTOYAGE REGLAGES ET ESSAIS : OK. LANCEMENT SERIE CONTROLES ET PATIENTS : OK" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0883 | AUTOMATE D'ENSEMENCEMENT | WASP | COPAN | 086-080-1164 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-009820 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2024-06-20 | 22879420
2023.XLS | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-08-13 | 230859 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | VWR : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 24.05.2024 >> DEMANDE OFFRE TARIFAIRE POUR MAINTEANNCE PREVENTIVE (MAIL A M. IBRAHIM) MAJ : OFFRE TARIFAIRE 4121908 DU 24.05.2024 "MAINTENANCE PREVENTIVE AIR SAMPLER" MONTANT 1 332€HT TRANSMIS POUR VALIDATION LL 27/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AJOUT DE CONTACT : MARIE.DEVAUX@GHT-NOVO.FR FV LE 09.08.2024 >> COMPLEMENT DU CERTIFICAT DE DECONTAMINATION ENVOI PAR 360 FV LE 13.08.2024 >> RI SAV/24/8/12/SN126606/MI DU 12.08.2024 // IBRAHIM "PATM = 1000 MBAR DEBIT MOYEN CORRIGE = 100.10L/MIN" APPAREIL CONFORM OS19/08/2024 RENDU. |  |  | 2023-0692 | AEROBIOCOLLECTEUR | MAS 100 NT | MERCK | 126606 | OS19/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001293 | VWR INTERNATIONAL SAS | [5 empty] | 2024-06-14 | 22879420
2023.XLS | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-07-01 | 230625 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° 10MM SN 123Z85 ABIME ( SN PAS RETROUVE) STORZ OPTIM 7897 | OS17/05/2024 OPTIQUE STORZ DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE. NH 05.06.2024 ENVOI SAV RB13/06/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 17/06/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS28/06/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°158461 ET COMMANDE B2/1494671 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB01/07/2024 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF + ETANCHEITE - NETTOYAGE DE LA CHAPE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0054 | OPTIQUE 10MM 30° 310 MM | 26003BA | STORZ | 123Z8S | OS17/05/2024 OPTIQUE STORZ DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE. OS28/06/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°158461 ET COMMANDE B2/1494671 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-06-07
2023.XLS | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 230575 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, JE SOLLICITE UN REMPLACEMENT DES BATTERIES QUI SONT DEFECTUEUSES. JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | IF 16/05/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE DA 4501 IF 30/05/2024 REMPLACEMENT DES DEUX BATTERIES , REMISE A ZERO DES COMPTEURS DES BATTERIES , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS06/08/2024 RENDU. |  |  | 2023-0686 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3174 | OS06/08/2024 RENDU. | 698 | INCUBATEUR DE TRANSPORT NITE |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-06
2023.XLS | 2024-05-10 | 2024-06-05 | 2024-07-03 | 230339 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° 10MM SN 807470 DEFECTUEUX IMPACT AU BOUT DE L'OPTIQUE OPTIM 7880 | NH 05.06.2024 ENVOI SAV NH 03.07.2024 RECEPTION BL 76334929 => REMISE EN ETAT OPTIQUE => DM CONFORME |  |  | 2023-0870 | OPTIQUE 30° 10MM | WA4KL130 | OLYMPUS | 807470 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-05-31
2023.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 230134 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | VOYANT D'ALERTE : CLE DE MAINTENANCE. | RB30/05/2024 CABLE MAL BRANCHE - REMISE PLACE DU CABLE ET FIXATION DU CAPOT - MIS A DISPO DU SERVICE OS11/06/2024 RENDU. |  |  | 2023-0428 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 230149690 | OS11/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-24
2023.XLS | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 229917 | 04-4427 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | SE COUPE BRUTALEMENT PUIS SONNE APPELER TECHNICIEN | ECHANGE DE LA BATTERIE + CONTROLE RAS |  |  | 2023-0779 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21337443 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-17
2023.XLS | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 230084 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2023-0602 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-35111491 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-15 | 824155
2023.XLS | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 2024-06-03 | 229820 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° STORZ MODEL 7230BA SN : 1210P2 DONT LA VISION EST TROUBLE OPTIM : 7857 COMPO : PANIER OTIQUE ORL | OS25/04/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 30.04.2024 ENVOI SAV NH 14.05.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS31/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°156724 ET COMMANDE B2/1489059 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/06/2024 RENDU. |  |  | 2023-1326 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1210P2 | OS25/04/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS31/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°156724 ET COMMANDE B2/1489059 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-05-15
2023.XLS | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 229731 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT AVEC 2 REPOSES PIEDS 1 COUSSIN VISCO M FONT CH 1003P 72KG 180CM | ML 23/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 23/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GOUET | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-05-11
2023.XLS | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 229651 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL DE MONSIEUR RABIER CHAMBRE 1003F CORDIALEMENT | ML 22/04/24 LE FAUTEUIL A DEJA ETE RECUPERER LE 19/04/24, JE FERME L'INTERVENTION |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 22/04/24 LE FAUTEUIL A DEJA ETE RECUPERER LE 19/04/24, JE FERME L'INTERVENTION |  |  |  | 0 | BACHA | 4334 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-11
2023.XLS | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 229652 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL DE PATIENT MONSIEUR RABIER CHAMBRE1003F | ML 22/04/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI. |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 22/04/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI. |  |  |  | 0 | BACHA | 4334 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-11
2023.XLS | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 229638 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 19/04/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 22/04/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 19/04/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-10 | 36012191
2023.XLS | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 229544 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 18/04/24 RETOUR A L'ATELIER ML 22/04/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 18/04/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-08
2023.XLS | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 229550 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | ERREUR : TACHO ERROR 1 . SOLUTION ECRITE DU CONSTRUCTEUR DEPUIS LE MANUEL N° REV. 20 / 07.2022 PAGE 48. LA SOLUTION A DEBLOQUE L'ERREUR. MERCI DE DEMANDER UNE INTERVENTION DU PRESTATAIRE HEITTICH. | HETTICH : ERROR 01 SUR TACHYMETRE FV LE 23.04.2024 >> MAIL ENVOYE A LA SOCIETE HETTICH POUR DEMANDE D'INTERVENTION. FV LE 29.04.2024 >> SUITE CONVERSATION AVEC LA SOCIETE HETTICH, PROBLEMATIQUE POUVANT VENIR DU SYSTEME DE PESEE. PROBLEMATIQUE NON REPETABLE | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0268 | CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE 320R | CENTRIFUGEUSE | HETTICH | 0011559-12 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2024-05-08
2023.XLS | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 229379 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO : AUCUN SIGNAL ET REVETEMENT HS | OS15/04/2024 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.04.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2023-0611 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43143555 | OS15/04/2024 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-03
2023.XLS | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 229352 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30° STORZ SN 125S51 POUR MORCELLATEUR CASSE URGENT OPTIM 7817 | RB11/04/2024 OPTIQUE STORZ CASSE OPTIM 7817 - ENVOIE SAV RB18/04/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION RAPPORT D'EXPERTISE : NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE LENTILLE 4 LENTILLE 9 LL 24/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2024 RECEPTION BL 155702 => OPTIQUE REPARE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0343 | OPTIQUE HOPKINS 30° - 4MM - 30 CM | 27005BA | STORZ | 125S51 |  | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-05-02
2023.XLS | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 229228 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR,FUITE SUR LE BRANCHEMENT DU CANAL DU BALLONET URGENT MERCI | OS09/04/2024 ECHO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE IF 09/04/2024 DEMANDE DE BON DE TRANSPORT EN COURS IF 15/04/2024 DEVIS RECU , DA TRANSMISE SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 23/04/2024 RECEPTION ECHO-BRONCO REPARE , MISE A DISPO |  |  | 2023-0931 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | 1U912K161 | OS09/04/2024 ECHO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE OS23/04/2024 RECEPTION D UN ECHO-BRONCHOSCOPE SUIVANT BL MIDES ET COMMANDE B2/1479431 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES | [5 empty] | 2024-04-30
2023.XLS | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 229455 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/04/2024 REALISATION DE LA MP SOUS GARANTIE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2023-0391 | GAMMA CAMERA | TEMP CARDIOLOQIQUE CZT | SPECTRUM | 14538 |  |  |  |  | 0 |  | 5341 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 738 | SPECTRUM | [5 empty] | 2024-04-30 | 22993538
2023.XLS | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 229155 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, IL MANQUE LE CABLE ROUGE DE L'HUMIDIFICATEUR . POUVEZ VOUS LE REMPLACER MERCI | OS08/04/2024 REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU |  |  | 2023-0885 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2300988 | OS08/04/2024 REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-27
2023.XLS | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 229007 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS ; AUCUNE REPONSE TACTILE URGENT ++++ IL NE RESTE QU'UNE SEULE TELECOMMANDE POUR LES DEUX BLOCS | IF 18/04/2024 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MISE EN CHARGE IF 25/04/2024 FONCTIONNEL MIS A DISPO DU SERVICE , DONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0590 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15422 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-25
2023.XLS | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-19 | 228942 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DU BEQUILLAGE | OS03/04/2024 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . IF 03/04/2024 FUITE AU NIVEAU DU BEQUILLAGE , ENVOI EN REPARATION OS19/04/2024 RECEPTION VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76212578 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 19/04/2024 RECEPTION VIDEO-GASTRO REPARE , REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEURSES, MIS A DISPO DU SERVICE OS22/04/2024 RENDU. |  |  | 2023-0385 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302731 | OS03/04/2024 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . OS19/04/2024 RECEPTION VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76212578 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-04-24
2023.XLS | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-16 | 228913 | 36-1910 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | HAUTEUR DU LIT NE MONTE PAS | ML 02/04/23 LE LIT EST REMIS EN FONCTION ( BATTEIRE DESACTIVER ) PEUT ETRE LA CAUSSE DE LA PANNE. ML 16/04/24 AUCUN PROBLEME DEPUIS JE FERME L'INTERVENTION | CH 1116 |  | 2023-0241 | LIT SPECIALISE | ELEGANZA 2 | WISSNER-BOSSERHOFF | 20230128978 | ML 02/04/23 LE LIT EST REMIS EN FONCTION ( BATTEIRE DESACTIVER ) PEUT ETRE LA CAUSSE DE LA PANNE. |  |  |  | 0 | FERRY | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-23
2023.XLS | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 228728 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CHANGEMENT DE BATTERIE A EFFECTUER | MH 29/03/2024 REMPLACEMENT BATTERIE - RENDU |  |  | 2023-0394 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | COVIDIEN | 143340 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-17
2023.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228684 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4691 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE SORENSON CP10 |  |  | 2023-0667 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M10E | GILSON | LA05008 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228686 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4679 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE D5000 |  |  | 2023-0656 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL5000 | GILSON | RD70114 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228667 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4677 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE D5000 |  |  | 2023-0657 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL5000 | GILSON | RD72845 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228549 | 22-9156 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71425 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0964 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | M888 | SECA | 1888164083363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 228518 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CORPULS FIXATION ARRIERE CASSE | CAPOT ARRIERE CASE AU NIVEAU DE LA FIXATION MURALE ENVOIE CHEZ CORPULS LE 04/04 RECEPTION DU DEVIS. DEVIS VALIDE LL 08/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LE 09/04 RETOUR DU CORPULS |  |  | 2023-0679 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | CORPULS 3 TOUCH | CORPULS | 23704741 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | 04-006993 | CORPULS | [5 empty] | 2024-04-13
2023.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228507 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 70853 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0396 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001202866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228460 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63100 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228397 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-18 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5°C (+- 3°C) |  |  | 2023-0795 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.244.663.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228399 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-16 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5 °C (+- 3 °C) |  |  | 2023-0793 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.235.457.0 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228398 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-19 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5°C (+- 3 °C) |  |  | 2023-0794 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.146.330.3 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228396 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-17 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5°C (+- 3°C) |  |  | 2023-0796 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.235.429.7 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228405 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL+COUSSIN VISCO+REPOSE JAMBED POUR MME KASSE ABOU 1001F 105KG POUR 1.67 | ML 22/03/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 22/03/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | CHEBILI | 0134794334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-04-12
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228395 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-23 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5°C (+- 3°C) |  |  | 2023-1333 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.244.656.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228387 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- V-24-010-22 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A - 25°C (+- 5°C) |  |  | 2023-0797 | ENCEINTE THERMOSTATEE -25°C | LKPV 8420 | LIEBHERR | 85.445.903.0 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228378 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- V-24-010-21 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5 °C (+- 3°C) | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0501 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | TSXHP 1205SV | THERMO | 1132985801210720 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228394 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-24 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 5°C (+- 3°C) |  |  | 2023-1334 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.244.657.2 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 228389 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 22.03.2024 >> DEVIS 129397 DU 31.10.2023 FV LE 22.03.2024 >> RAPPORT V- 24-010-27 DU 29/02/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A - 25°C (+- 5°C) |  |  | 2023-0798 | ENCEINTE THERMOSTATEE -25°C | LGP1376 | LIEBHERR | 54.700.470.7 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-04-12 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 228163 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA PLATEFORME DE PESEE INDIQUE UN MESSAGE ER 332, IL Y A UN FIL AVEC FICHE SUR LE BOITIER BLANC DENUDE, A REMPLACER ?? MERCI POUR L'INTERVENTION. | SECA : DEFAUT ALIMENTATION FV LE 2103.2024 >> COURT CIRCUITAGE DE L'ALIMENTATION. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK ENVOIE CHEZ SECA DU BOITIER INTERFACE. |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-09
2023.XLS | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-25 | 228522 | 36-0910 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/03/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE RAS TOUT EST OK |  |  | 2023-0170 | APPAREIL EVALUATION ET REEDUCATION FONCTIONNELLE ISOCINETIQUE | CONTREX MJ | PHYSIOMED | MJ-2300201 |  | 675 | ISOCINETIQUE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 36-000768 | MEDIMEX | [5 empty] | 2024-04-09 | 22890660
2023.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228107 | 22-5062 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71405 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0799 | CHAISE DE PESEE | 958 | SECA | 10000001201866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228109 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71407 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0938 | BALANCE DE PRECISION | QUINTIX 213 | SARTORIUS | 44708461 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228121 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FR MANUEL AVEC COUSSIN VISCO POUR MR RABIER, MESURE 175CM POUR 71KGS. MERCI | ML 18/03/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 18/03/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BOURDON | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-04-06
2023.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 228035 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 19/03/2024 CONFORME |  |  | 2023-0700 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001292577 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA
2023.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 228077 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 18/03/2024 CONFORME |  |  | 2023-0588 | LEVE PERSONNE MOBILE + PESEE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300585933 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2023.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 228076 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 19/03/2024 CONFORME |  |  | 2023-0482 | PLATEFORME DE PESEE | 677 7021198 | SECA | 10000001208963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2023.XLS | 2024-03-14 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 227915 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, RECHAUFFEUR AVEC ECRAN QUI SE MET EN VEILLE ( Y A T-IL UNE POSSIBILITE D'EVITER LA MISE EN VEILLE ?), PB DE TEMPERATURE NON AFFICHEE QUI EST PARFOIS ERRONEE QUAND ON ANNULE LA VEILLE. CE JOUR, RECHAUFFEUR INDIQUANT UNIQUEMENT LA TEMPERATURE HAUTE | OS25/03/2024 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB22/04/2024 REGLAGE PARAMETRE MODE VEILLE ARRETE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0207 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2206177 | OS25/03/2024 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 666 | VENTILATEUR FABIAN 1 |  | 0 | BARBIER | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-04
2023.XLS | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 227807 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IL MANQUE UN PETIT ECROU A NOTRE CASQUE D'AUDIOMETRIE. IL EST NON FONCTIONNEL. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS | SCR : ENVOI SAV POUR CASSE IF 12/03/2024 MANQUE UN ECRAN SUR CASQUE , ENVOI EN REPARATION MH 17/03/2024 RELANCE - PAS DE RETOUR MH 20/03/2024 RELANCE - PRIS EN CHARGE PAR LE TECH A CE JOUR - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS DE REP IF 12/04/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE MH 19/04/2024 RECEPTION CASQUE - MIS A DISPO POUR PRET |  |  | 2023-0061 | CASQUE POUR AUDIOMETRE | TDH 39 | SCR | 296-1000-001 |  |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | N | Corrective |  | Définitive | 727 | SCR ELECTRONIQUE | [5 empty] | 2024-04-02
2023.XLS | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 227634 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.03.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + CELLULE O2 => APPAREIL CONFORME |  |  | 2023-0507 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-18205 |  | 689 | MONNAL URG |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-03-28 | 824155
2023.XLS | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-21 | 227645 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LA SONDE D'ETO SIGNALE UNE SURCHAUFFE. L'ETO N'A PAS PU ETRE REALISEE CAR LA SONDE NE FONCTIONNAIT PAS. POUVEZ-VOUS DEMANDER UN PRET EN URGENCE CAR NOUS AVONS BESOIN DE CETTE SONDE DES DEMAIN MATIN. MERCI. MME NORELUS | IF 08/03/2024 ATTENTE RETOUR SV POUR REMPLACEMENT DE LA SONDE IF 21/03/2024 RECEPTION SONDE NEUF NOUVEAU SN NT105977=> 2024-0082 , A REFORME |  |  | 2023-0578 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | NT105372 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-03-28
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227564 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58641 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0125 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227565 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58642 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0118 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126725 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227584 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58660 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0201 | PESE - BEBE | 336 | SECA | 10000001124389 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227566 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58643 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0120 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126745 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227567 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58644 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0163 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001060957 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227571 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58649 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0115 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120075 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227559 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58634 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0124 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227560 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58635 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0117 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126743 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227556 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58631 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0122 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227558 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58633 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0114 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126748 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227561 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58636 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0123 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126744 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227557 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58632 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0121 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227552 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58627 2024 // CONFORME |  |  | 2023-0116 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126742 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 227516 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMAGE NON STABLE DU A LA MOLETTE QUI NE MAINTIEN PAS LE BEQUILLAGE | FUJIFILM : DEFAUT CONSTATE MH 06/03/2024 RENVOI SAV - DEMANDE DE PRET - EN ATTENTE MH 07/03/2024 APPAREIL PLUS SOUS CONTRAT - VOIR AVEC QUENTIN - EN ATTENTE LL 08/03/2024 APPAREIL A ENVOYER CHEZ FUJI POUR DEVIS - VOIR AVEC NIDES SI POSSIBILITE D'EN ACHETER UN D'OCCASION. MH 11/03/2024 RECEPTION DEVIS 1041263526 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/03/2024 RECEPTION D UN VIDEOBRONCHOSCOPE SUIVANT BLN°3040266347 ET COMMANDE B2/1467136 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 29/03/2024 RECEPTION VIDEOBRONCHOSCOPE - MAD DU SERVICE OS08/04/2024 RENDU. |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS29/03/2024 RECEPTION D UN VIDEOBRONCHOSCOPE SUIVANT BLN°3040266347 ET COMMANDE B2/1467136 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2024-03-27
2023.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227562 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58637 2024 // CONFORME // A00 |  |  | 2023-0119 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001120071 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2023.XLS | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-04-19 | 227080 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE ARTHREX AR-3350-4031 SN 1876741 CASSE ++ VISION QUASI NULLE OPTIM 7709 URGENT ++ | OS28/02/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/03/2024 OPTIQUE FLOU LE BOUT EST CASSER , ENVOI EN REPARATION IF 04/03/2024 RECEPTION DEVIS POUR UN ECHANGE STANDARD , DA TRANSMISE LL 17/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/04/2024RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°811258721 ET COMMANDE B6/1479718 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 19.04.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2023-0715 | ARTHROSCOPE SYNERGY UHD 4 | AR-3350-4031 | ARTHREX | 1876741 | OS28/02/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/04/2024RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°811258721 ET COMMANDE B6/1479718 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2024-03-19
2023.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-05-03 | 226972 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEMANDE URGENTE 2 EME OPTIQUES ENVOYE (PANIER OPTIQUE ORL) EN REPARATION CE MOIS-CI OPTIQUE 30° 4MM, STORZ SN : 1211PE MODEL 7230BA VISION FLOU URGENT ++++ | OS26/02/2024 OPTIQUE SANS NUMERO D EQUIPPEMENT ET SOUS GARANTIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.02.2024 ENVOI SAV NH 12.03.2024 RECEPTION RI => AU VU DES PANNES CONSTATEES LA REPARATION N'EST PAS PRIS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE => REFUS DEVIS ET DEMANDE DE RETOUR OS08/04/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°5800702685 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 15.04.2024 RENVOI CHEZ PETEL NH 23.04.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 24/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.05.2024 RECEPTION BL 1555872 => RECEPTION RI => REMISE EN ETAT OPTIQUE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-1324 | OPTIQUE 30° 4MM 180MM | 7230BA | STORZ | 1211PE | OS26/02/2024 OPTIQUE SANS NUMERO D EQUIPPEMENT ET SOUS GARANTIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/04/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°5800702685 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-03-16
2023.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227033 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12199 2024 / CONFORME APRES AJUSTAGE // A02 |  |  | 2023-0485 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8344112007 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2023.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 226890 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 23/02/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 06/03/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 23/02/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15
2023.XLS | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 226698 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE UNE COMMANDE DE BLOC-PRISE SUR L'APPAREIL AEROGEN 2023-0562 EN URGENCE.(1ER BON ET COMMANDE DU 11/12 INTROUVABLE) SVP MERCI | AEROGEN : PRISE HS MH 21/02/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA OS06/03/2024 RECEPTION DE 3 ADAPTATEURS SUIVANT BLN°24307320 ET COMMANDE B3/1463590 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) MH 07/03/2024 RECEPTION PRISE - MAD DU SERVICE OS11/03/2024 RENDU. |  |  | 2023-0562 | GENERATEUR D'AEROSOL MEDICAMENTEUX | AG-UC1000-NE | AEROGEN | 21103757 | OS06/03/2024 RECEPTION DE 3 ADAPTATEURS SUIVANT BLN°24307320 ET COMMANDE B3/1463590 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) OS11/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-09
2023.XLS | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 226714 | 22-5040 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PAS MESSAGE D'ERREUR : 2.4.3 | OS20/02/2024 APPAREIL OXYGENOTHERAPIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.03.2024 ENVOI SAV NH 13.03.2024 RECEPTIONDM EN ECHANGE STANDARD => MISE EN REFORME |  |  | 2023-0820 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 3 | FISHER & PAYKEL | 230137N9V | OS20/02/2024 APPAREIL OXYGENOTHERAPIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GENAUDEAU | 5072 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2024-03-09
2023.XLS | 2024-02-15 | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 226594 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | P.A.M PHACO SN : 2301989310X REF : 8065752914 ALCON DONT UN GOUPILLON DE NETTOYAGE EST COINCE A L'INTERIEUR. OPTIM : 7688 | OS16/02/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.02.2024 FORMULAIRE DE RETOUR ENVOYER AU SAV NH 17.04.2024 RECEPTION PAM DE REMPLACEMENT=> MIS EN REFORME |  |  | 2023-0750 | PIECE A MAIN ACTIVE SENTRY | 100176095 | ALCON | 2301989310X | OS16/02/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 696 | CENTURION |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-07
2023.XLS | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 226513 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR ; SERAIT-IL POSSIBLE DE COMMANDER UNE NOUVELLE LENTILLE POUR LE DERMATOSCOPE DELTA 20 T LAISSE AU BIOMEDICAL LE 14/02/2024 ? MERCI DE VOTRE AIDE. BIEN CORDIALEMENT; MME C. GALLIZIA | NH 29.02.2024 DA 4405 TRANSMISE NH 04.04.2024 EMBOUT DERMATOSCOPE MIS A DISPO DU SERVICE OS05/04/2024 RENDU. |  |  | 2023-0169 | DERMATOSCOPE | DELTA 20 T | HEINE | 1108242534 | OS05/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 0130754655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-06
2023.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 226224 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE AA2 COMMANDE A D, LIFT, LARGEUR ASSISE = 45 POUR MR.TOUITOU RICHARD CH 1149 | ML 08/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 08/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PELLEGRINI | 0134794470 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-02-29
2023.XLS | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | 226183 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, J'AI DE NOUVEAU DES SOUCIS SUR LES POIDS DES PATIENTS SUR LES PLATE FORMES DE PESEE DE L'UNITE A ET CELLE A COTE DE L'UNITE C. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP. MERCI | BIOMEDICAL : DEFAUT POIDS PATIENTS FV LE 21.02.2024 >> AUCUN DEFAUT CONSTATE VERIFICATION DES 3 SYSTEMES DE PESEES |  |  | 2023-0396 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001202866 |  |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-28
2023.XLS | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 225772 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA BATTERIE NE TIENS PLUS | OS31/01/2024 PESE BEBE SANS BATTERIE MAI AVEC LES PILES REMPLACER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS09/02/2024 RENDU. |  |  | 2023-0201 | PESE - BEBE | 336 | SECA | 10000001124389 | OS31/01/2024 PESE BEBE SANS BATTERIE MAI AVEC LES PILES REMPLACER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS09/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-21
2023.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 225749 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR IL FAUDRAIT APPELER LE RESPONSABLE DE ZEISS POUR REGLER LE CONTRE POIDS DU MICROSCOPE A LA DEMANDE DE DR FAUCON | IF 31/01/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE REGLAGE CONTRE POIDS OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2023-0605 | MICROSCOPE ORL | OPMI PICO | ZEISS | 6627514907 |  |  |  |  | 0 | LECLERE | 57.83 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2023.XLS | 2024-01-26 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 225598 | 100000278 | REFORME 278 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LE PSE TIVA NE FONCTIONNE PAS MESSAGE DE NON RECONNAISSANCE DE SERINGUE MERCI POUR VOTRE AIDE | FRESENIUS : DEFAUT CAPTEUR SEREIGUE OS29/01/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 06/02/2024 RENVOI SAV - MC A PREVOIR - EN ATT RI MH 17/06/2024 EQUIPEMENT DE DEMO - RECUPERER PAR LE FOURNISSEUR |  |  | 2023-0274 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA SP TIVA | FRESENIUS | 25568547 | OS29/01/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-02-16
2023.XLS | 2024-01-25 | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 225472 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PAM PHACO ALCON CENTURION N°2 AVEC MESSAGE D'ERREUR : ACTIVE SENTRY NE FONCTIONNE PAS. OPTIM : 7631 DEMANDE URGENT PAM EN MAD | OS25/01/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.02.2024 CONTACT SAV POUR PRISE EN CHARGE NH 26.02.2024 RECEPTION PAM EN ECHANGE STANDARD => MIS EN REFORME |  |  | 2023-0746 | PIECE A MAIN ACTIVE SENTRY | 100176095 | ALCON | 2301951705X | OS25/01/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 696 | CENTURION |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000100 | ALCON | [5 empty] | 2024-02-15
2023.XLS | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 225029 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME COSTE 169CM 57KGS. FAUTEUIL ROULANT LE + HAUT POSSIBLE AVEC COUSSIN VISCO. CHAMBRE1006F. | ML 15/01/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 15/01/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GUENNEC | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-02-03
2023.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-15 | 224944 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 15/04/2024 RECEPTION RAPPORT CQE => NON CONFORMITE MINEURE |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-02-02 | 22766809
2023.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-04-26 | 224879 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 26/04/2024 RECEPTION RAPPORT CQE => CONFORME |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-01 | 22766809
2023.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 224801 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE SUPPORT DE LAMES DE COUPE NE SE SERRE PAS CORRECTEMENT ET DONC CELA BOUGE. JE CONTACTERAIS MM FRANCE LE 11/01/2024. CORDIALEMENT | MICROM : DEFAUT PLATEAU DE COUPE FV LE 12.01.2024 >> REGLAGE DE LA VIS. TEST AVEC TECHNICIEN D'ACP : OK CLOTURE DU TICKET | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0881 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM09142309EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | +33130754159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-31
2023.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-02-16 | 224477 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'EMBOUT DU CANAL DU BALLONNET SE DESADAPTE ET LORSQUE NOUS LE REMETTONS EN PLACE, L'ENDOSCOPE N'EST PLUS ETANCHE. | OS05/01/2024 ECHO-BRONCO FUJI A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP LE SERVICE.(APPAREIL SUREMENT SOUS GARANTIE). RB05/01/2024 DEMANDE D'ENVOIE A MIDES - EN ATTENTE DE RETOUR RB09/01/2024 ATTENTE DU BON DE TRANSPORT DHL POUR ENVOIE POUR ANALYSE - BON DE TRANSPORT RECU RB10/01/2024 ENVOIE SAV OS15/02/2024 RECEPTION D UN ECHO-BRONCOSCOPE SUIVANT BLN°5219/2023 ET COMMANDE DEJA PAYER N°1381481 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 16/02/2024 RECEPTION ECHO ENDO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/02/2024 RENDU. |  |  | 2023-0931 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | 1U912K161 | OS05/01/2024 ECHO-BRONCO FUJI A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPISEMENT POSSIBLE SVP LE SERVICE.(APPAREIL SUREMENT SOUS GARANTIE). OS15/02/2024 RECEPTION D UN ECHO-BRONCOSCOPE SUIVANT BLN°5219/2023 ET COMMANDE DEJA PAYER N°1381481 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES | [5 empty] | 2024-01-26
2023.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 224366 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, APPAREIL DE LECTURE DE BANDELETTES URINAIRES NE PRENDS PAS LES NUMEROS DES NOUVEAUX FLACONS DE BANDELETTES. SVP MERCI | OS01/04/2024 LECTEUR DE BANDELETTE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 08/01/2024 LECTEUR FONCTIONNE BIEN, TYPE DE BANDELETTE MAL CHOISI => U10 A CHOISIR , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0060 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E10013AE | OS01/04/2024 LECTEUR DE BANDELETTE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-24
2023.XLS | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 224329 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | POUVEZ VOUS RECUPERER LE FAUTEUIL DE MR DESHUMEUR MIS DANS LE SAS DEVANT LA CHAMBRE1011 MERCI IL EST DESINFECTE | ML 02/01/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 09/01/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 02/01/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DYCHUS | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-23
2023.XLS | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 224156 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SECA : CHARGEUR PESE BEBE FV LE 27.12.2023 >> SORTIE DE STOCK 1 CHARGEUR POUR MME RASSCHAERT |  |  | 2023-0122 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-17 | 22879420
2023.XLS | 2023-12-20 | 2024-01-22 | 2024-03-05 | 223977 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L'ECHO-ENDO DANS LES LAVEURS.MERCI. | IF 24/01/2024 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 05/02/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 09/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 23/02/2024 INTERVENTION PREVU LE 01/03/2024 IF 04/03/2024 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2023-0931 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | 1U912K161 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-01-10
2023.XLS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 223950 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4542COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE CP1000 |  |  | 2023-0877 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M1000E | GILSON | UJ05317 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-01-10 | 22879420
2023.XLS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 223976 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE SUR BOUTON DE COMMANDE. | OS20/12/2023 A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. IF 20/12/2023 FUITE SUR BOUTON , ENVOI EN REPARATION FV LE 27.12.2023 >> NUERO DE REPARATION 0052026983 OS19/01/2024 RECEPTION D UN VIDEO-GASTRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76059241 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 19/01/2024 RECEPTION VIDEO GASTRO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS25/01/2024 RENDU. |  |  | 2023-0384 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2302793 | OS20/12/2023 A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. OS19/01/2024 RECEPTION D UN VIDEO-GASTRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76059241 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS25/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-01-10
2023.XLS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 223948 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 20.12.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 5130 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE CP10 |  |  | 2023-0667 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M10E | GILSON | LA05008 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-01-10 | 22879420
2023.XLS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 223846 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, POURRIONS NOUS AVOIR UN FAUTEUIL ROULANT POUR MR DESHUMEURS CH 1001 F , AVEC COUSSIN ET REPOSE JAMBE D POIDS 70 KG ET TAILLE 1.70 | ML 18/12/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 18/12/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | FOUCHER | 4334 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-06
2023.XLS | 2023-12-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 223706 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI ANNUEL | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 25/11/2024 RECEPTION RAPPORT CDI ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-05 | 22993538
2023.XLS | 2023-12-15 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 223704 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 3EM TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-05 | 22993538
2023.XLS | 2023-12-15 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 223702 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 1ER TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 20/03/2024 RECEPTION RI CQI CONFORME |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2024-01-05 | 22993538
2023.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 223666 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | CLOTURE TICKET CAR APPAREIL MIS EN SERVICE LE 12/2023 | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0882 | MICROTOME | HM 325-2 | MICROM | CHM02562305EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive
2023.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 223667 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | CLOTURE TICKET CAR APPAREIL MIS EN SERVICE LE 12/2023 | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0881 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM09142309EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive
2023.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 223665 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | CLOTURE TICKET CAR APPAREIL MIS EN SERVICE LE 12/2023 | LABO PRINCIPAL |  | 2023-0880 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | CHM07202308EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive
2023.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2024-02-20 | 223579 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE DE NE TIENT PAS LA CHARGE URGENT | OS14/12/2023 TELECOMMANDE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE , MADAME MAUSSION. RB14/12/2023 ENVOIE SAV (SOUS GARANTIE) IF 20/02/2024 RECEPTION TELECOMMANDE SANS FIL , RAS , DM FONCTIONNEL BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/02/2024 RENDU. |  |  | 2023-0590 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15422 | OS14/12/2023 TELECOMMANDE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE , MADAME MAUSSION. OS21/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-03
2023.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-02-20 | 223526 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : CABLE DE LIAISON MODULE // PLATE FORME FV LE 12.12.2023 >> ENVOIE MAIL POUR DEVIS CABLE DE LIAISON MODULE // PLATE FORME FV LE 15.12.2023 >> DA EXTERNE EFFECTUEE SOUS LE NUMERO 4312 19/12/23 COMMANDE FAITE FV LE 09.02.2024 >> REMISE EN SERVICE DE LA PLATE FORME |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-01-02 | 22879420
2023.XLS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2025-08-26 | 223438 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 10/12/2023 RECEPTION DEVIS C23P1191NRI/RTR POUR TEST DE FUITE LL 17/01/2023 RECEPTION RI - PRELEVEMENTS EFFECTUEES - ATTENTE RAPPORT DE CONFORMITE |  |  | 2023-0889 | ENCEINTE BLINDEE | EASYPHARMA COMPACT | LEMER PAX | 27588 |  | 701 | ENCEINTE BLINDEE EASYPHARMA COMPACT |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 759 | INTERTEK |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2023-12-30 | 22993538
2023.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2024-01-08 | 223335 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'EMBOUT DU CANAL DU GONFLAGE DU BALLONET S'EST DEVISSE, LORS DE LA SORTIE DE MACHINE. PROBLEME RENCONTRE POUR LA DEUXIEME FOIS. DEMANDE DE PRET ,SVP. | RB 08/12/2023 ENVOIE SAV - DEMANDE DE PRET - PAS DE PRET DISPONIBLE - MIS SUR LISTE D'ATTENTE OS21/12/2023 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHOSCOPE DE PRET SUIVANT BLN°3040259380 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 21/12/2023 PRET MIS A DISPO DU SERVICE SN 2U912K009 OS08/01/2024 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHSCOSPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3040260288 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.PRET A RECLAMER IF 08/01/2024 RECEPTION ECHO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE , OS17/01/2024 RENDU. |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 | OS21/12/2023 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHOSCOPE DE PRET SUIVANT BLN°3040259380 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/01/2024 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHSCOSPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3040260288 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.PRET A RECLAM |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2023-12-29
2023.XLS | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 223287 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | POUVER VOUS COMMANDER UNE BATTERIE POUR LE MCGRAPH MERCI | RB07/12/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE - DONNER |  |  | 2023-0394 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | COVIDIEN | 143340 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-28
2023.XLS | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 223107 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN DE LA COLONNE D'ARTHROSCOPIE BASCULE VERS L'AVANT | NH 06.12.2023 REMISE EN ETAT MONITEUR |  |  | 2023-0704 | MONITEUR 4K 32' | 32HL710S | LG | 307NTFA8W395 |  | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-26
2023.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223058 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 04.12.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/4636 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE SORENSON V2 |  |  | 2023-0653 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | QD70780 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2023.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 222999 | 36-1910 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT CH 1116 NE FONCTIONNE PLUS | ML 04/12/23 AUCUNE ANOMALIE DETECTER, TOUTES LES OPTIONS FONCTIONNE PARFAITEMENT. |  |  | 2023-0241 | LIT SPECIALISE | ELEGANZA 2 | WISSNER-BOSSERHOFF | 20230128978 | ML 04/12/23 AUCUNE ANOMALIE DETECTER, TOUTES LES OPTIONS FONCTIONNE PARFAITEMENT. |  |  |  | 0 | FERRY | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-23
2023.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223056 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 04.12.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/4634 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE SORENSON V3 |  |  | 2023-0655 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | TK76983 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2023.XLS | 2023-12-02 | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 223445 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | BIOMERIEUX : DISJONCTION WASP FV LE 11.12.2023 >> RI SA-1384253 DU 07.12.2023 // PASCAL CHANTELOUP "L¿ONDULEUR MIS EN TEST SUR LE WASP EST EN DEFAUT. LES ELECTRICIENS ONT REBRANCHE LA LIGNE EN DIRECT. LE TABLEAU ELECTRIQUE A ETE MODIFIE TOUS LES DISJONCTEURS SONT NEUF ET LA LIGNE DU WASP EST SEPAREE DU RESTE DE LA PIECE. LA PHASE ET LE NEUTRE ETAIENT CROISES AU NIVEAU DE LA PRISE DU WASP : REMISE EN PLACE. LANCEMENT DES ESSAIS : OK." | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0883 | AUTOMATE D'ENSEMENCEMENT | WASP | COPAN | 086-080-1164 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009820 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2023.XLS | 2023-11-29 | 2024-01-09 | 2024-07-09 | 222795 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SOFIMAE : MAINTENANCE PREVENTIVE 'NON REALISE) FV LE 09.01.2023 >> DEMANDE OFFRE TARIFAIRE POUR MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 09.07.2024 >> AUCUN RETOUR DE LA SOCIETE. CLOTURE DE L'INTERVENTION | UF02052 STERILISATION | LOCAL NON IDENTIFIE | 2023-0321 | TESTEUR DE LUMIERE FROIDE | QUALUX NC10 | MORGATE BIOMEDICAL | 2066NC10 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-12-20
2023.XLS | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 223371 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME MEYER FAIT DON DU FAUTEUIL DE ME POCHON JEANINE A L'HOPITAL, SERAIT -IL POSSIBLE DE VENIR LE CHERCHER SVP. | ML 29/11/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 08/12/23 LE FAUTEUIL EST REMIS EN ETAT ( FREIN DROIT + DOSSIER AJOUTER ). NETTOYAGE + CTRL OK EN ATTENTE DU N° BIOMED ML 11/112/23 N° ATTRIBUER, FM MIS EN SERVICE |  |  | 2023-0952 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23B05008818 | ML 29/11/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | RIVET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-19 | 36012191
2023.XLS | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 222703 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS29/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 29.11.2023 MIS EN TEST SUR SIMULATEUR FOETAL => PAS DE DEFAUT CONSTATE =>DM FONCTIONNEL MIS A DISPO DU SERVICE OS05/12/2023 RENDU A MADAME DEFFIN. |  |  | 2023-0791 | CAPTEUR FOETAL | 867246 | PHILIPS | DE67536743 | OS29/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/12/2023 RENDU A MADAME DEFFIN. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-16
2023.XLS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 222599 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 24.11.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2701 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE SORENSO BM2 |  |  | 2023-0654 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72567 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2023-12-15 | 22879420
2023.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 2023-12-26 | 222528 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 0° 10MM SN 651093 LANDANGER FLOU OPTIM 7449 | OS23/11/2023 OPTIQUE LANDANGER SUREMENT SOUS GARANTIE VUE L AGE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 29.11.2023 ENVOI SAV OS 06/12/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°148750 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 26/12/2023 RECEPTION OPTIQUE REPARE - SOUS GANRANTIE - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0001 | OPTIQUE 10MM 0° | E01AB1000 | LANDANGER | 651093 | OS23/11/2023 OPTIQUE LANDANGER SUREMENT SOUS GARANTIE VUE L AGE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 06/12/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°148750 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-12-14
2023.XLS | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 222307 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE GEMINI NE FONCTIONNE PLUS, IL FAUT CHANGER UNE CARTE DANS L'UNITE CENTRALE : APPEL CE JOUR INTERVENTION DEBUT DE SEMAINE PROCHAINE | MMFRENCE : DEFAUT CARTE FV LE 21.11.2023 >> INTERVENTION MM FRANCE LE 21.11.2023 MAJ >> RI 13541 DU 21.11.2023 // GARCIA ADRIEN "RECONFIGURATION DE LA CARTE SD DE LA CARTE PRINCIPALE. REPROGRAMMATION DE L¿APPAREIL AVEC STEPHANIE ET MAXIME ( TECH ). TEST D¿ALLUMAGE A PLUSIEURS REPRISES OK. PEUT ETRE QUE LA CARTE SD A BOUGE DANS LE TRANSPORT DE L¿APPAREIL. À SUIVRE" |  |  | 2023-0862 | AUTOMATE DE COLORATION | GEMINI AS | MICROM FRANCE | GT7826H2307EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-12-08
2023.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 222248 | 36-1910 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TELECOMMANDE DU LIT CHAMBRE 1126 QUI NE FONCTIONNE PLUS. | ML 16/11/23 CABLE DE LA TELECOMMANDE MAL CONNECTER, RECONNECTER + CTRL OK |  |  | 2023-0240 | LIT SPECIALISE | ELEGANZA 2 | WISSNER-BOSSERHOFF | 20230128977 | ML 16/11/23 CABLE DE LA TELECOMMANDE MAL CONNECTER, RECONNECTER + CTRL OK |  |  |  | 0 | GENCE | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-07
2023.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 222223 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | THERMO : DEFAUT POIGNEE FV LE 16.11.2023 >> TICKET 1610369 DU 15.11.2023 // NICOLAS DUGUE "REMPLACEMENT DE LA POIGNEE" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0501 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | TSXHP 1205SV | THERMO | 1132985801210720 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2023-12-07 | 22879420
2023.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2024-01-25 | 222677 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 17/11/23 RETOUR A L'ATELIER ML 25/01/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 17/11/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-07 | 36012191
2023.XLS | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 2024-02-02 | 222104 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE D'ERREUR : NECESSITE MAINTENANCE. MERCI | RB14/11/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE - MIS DANS LOCAL DEPOT RB24/11/2023 MESSAGE MAINTENANCE - ENVOIE SAV OS01/02/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3301964 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 02/02/2024 RECEPTION PS - REMPLACEMENT DES PDS + CQ + TEQ + NETTOYAGE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS09/02/2024 RENDU. |  |  | 2023-0322 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24668857 | OS01/02/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3301964 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | ROBERT | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-12-05
2023.XLS | 2023-11-14 | 2023-11-29 | 2024-02-02 | 222844 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME GARNIER FAIT DON A L'HOPITAL DE SON FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE N° DE SERIE: TDX2300750 . | ML 29/11/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 04/12/23 NETTOYAGE + REMIS EN ETAT DU FE OK ( MANCHETTE DROITE CHANGER + AJOUTER UN DOSSIER ET COUSSIN ) MIS A JOURS ET REMIS A DEFAULT DE LA COMMANDE MIS EN CHARGE ML 05/12/23 CHARGE TERMINER + CTRL OK EN ATTENTE DE L'ASSURANCE ET DU N° BIOMED ML 02/02/24 LE FAUTEUIL EST ASSURE ET MIS EN SERVICE |  |  | 2023-0903 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2300730 | ML 29/11/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LAOUFI |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-05 | 36012191
2023.XLS | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2024-01-11 | 222007 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAMERA COLONNE DE FLUO AYANT EU A PLUSIEURS REPRISES UN MESSAGE D'ERREUR, ECRITURE SUR FONT ROUGE EN DEBUT D'INTERVENTION LORS DE LA BALANCE DES BLANC : BALANCE DES BLANC IMPOSSIBLE LA COULEUR EST HORS DE PORTEE. | NH 14.11.2023 ENVOI SAV CAMERA + RECEPTION PRET (S/N BNF200025) A DISPO DU SERVICE OS20/11/2023 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA REPARER SUIVANT BLN°809658766 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .(PRET A RECUPERER) |  |  | 2023-0725 | TETE DE CAMERA SYNERGY ID | AR-3210-0033 | ARTHREX | BNE220011 | OS20/11/2023 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA REPARER SUIVANT BLN°809658766 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .(PRET A RECUPERER) | 695 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-2 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-01
2023.XLS | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 221874 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE TESTE PLUS. N'ARRIVE PAS A DETECTER L'OREILLE. EMBOUT OK. SONDE A CHANGER? | DEMANDE D'UN DEVIS POUR UNE SONDE SONDE RECU ET DONNEE DANS LE SERVICE | 04-4809 |  | 2023-0381 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9098405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2023-11-29
2023.XLS | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 221800 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/11/2023 DEVIS POUR UN CQE , DA TRANSMISE SC 09/11/2023 DA VALIDEE TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 16/11/2023 DEVIS LA VERIFICATION INITIALE , DA TRANSMISE IF 23/11/2023 RECEPTION RI POUR VERIFICATION INITIALE , DM CONFORME , REMIS ADISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0766 | ARCEAU MOBILE DE RADIOSCOPIE | OEC ELITE CFD ERGO | GENERAL ELECTRIC | FAXXTE00875 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-11-28 | 22766809
2023.XLS | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 221806 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, BATIMENT H, RDC SUR LES UNITES DE DIALYSE LES IMPRIMANTES A ETIQUETTES RELIEES AUX PLATE FORMES DE PESEE DYSFONCTIONNENT. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP. MERCI | VIGIN : DEFAUT IMPRIMANTE FV LE 10.11.2023 >> REGLAGE DE L'IMPRIMANTE ET DU PAPIER. TEST D'IMPRESSION : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL | MED.N0.AILE EST | AILE EST | 2023-0548 | IMPRIMANTE ETIQUETTE POUR DIALYSE | ZD410 | ZEBRA | 50J223405903 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-28
2023.XLS | 2023-11-05 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 221740 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CODE D'ERREUR ERVO 3 : 2.4.3 | OS06/11/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 11.12.2023 VU AVEC SAV => CODE ERREUR CORRESPOND A UN PROBLEME TEMPERATURE PLAQUE => VOIR CONDITION DE STOCKAGE DE L'APPAREIL => TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE | 1-236 |  | 2023-0820 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 3 | FISHER & PAYKEL | 230137N9V | OS06/11/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | MUTTERER | 5072 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-25
2023.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-15 | 221595 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ARTHREX : DEFAUT JONCTION OPTIQUE FV LE 31.10.2023 >> APPEL MME DELEMAR POUR PRISE EN CHARGE CAMERA CREATION DU DOSSIER: RMA 408412834 FV LE 15.11.2023 >> LE BLOC BMC NE SOUHAITE PAS EFFECTUER L'ENVOI DE LEUR CAMERA (SUITE INTERVENTION COMMERCIALE) // CF S MAUSSION RENVOI DE LA CAMERA DE PRET SANS FACTURATION. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2023-0718 | TETE DE CAMERA SYNERGY UHD4 | AR-3210-0031 | ARTHREX | BLF230041 |  | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-21 | 22879420
2023.XLS | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 221485 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 30/10/23 RETOUR A L'ATELIER ML 06/11/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2023-0406 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23D05005543 | ML 30/10/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4336 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-18
2023.XLS | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 221118 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, A PLATEFORME DE PESEE SITUE DANS L'UNITE A NE FONCTIONNE PLUS. LE BOITIER QUI EST AVAEC AFFICHE UN VOYANT ROUGE MALGRE DEBRANCHEMENT DES PRISES. POUVEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT SVP .MERCI | FV LE 23.10.2023 >> AUCUN SOUCIS LORS DE MA VISITE SUR SITE. PLATE FORME FONCTIONNELLE. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-10
2023.XLS | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-12-13 | 223602 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.12.2023 RECEPTION RI => VERIFICATION APPREIL + REMPLACEMENT DES BATTERIES => DM FONCTIONNEL |  |  | 2023-0876 | CHARIOT NAVETTE DE TRANSPORT DES INCUBATEURS | GIRAFFE SHUTTLE | GENERAL ELECTRIC | GSHY70014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-11-09 | 824155
2023.XLS | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 221032 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PANNE NOUVELLE COLONNE DE FLUORESCENCE, LA BALANCE DES BLANCS NE FONCTIONNE PAS, UN MESSAGE D'ERREUR APPARAIT = LA COULEUR EST HORS DE PORTEE DEMANDE URGENTE | MH : DYSFONCTIONNEMENT DE LA BALANCE DES BLANCS MH20/10/2023 DEFAUT NON-CONSTATE - PLSRS TESTS EFFECTUE SUR LA COLONNE - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2023-0723 | CONSOLE SYNERGY ID | AR-3200-0025 | ARTHREX | DFF230079 |  | 695 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-2 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-09
2023.XLS | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 220956 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/10/2023 CONTROLE QUALITE EXTERNE ET VERICATION INITIALE EFFECTUER LE 25/09/2023 |  |  | 2023-0768 | OSTEODENSITOMETRE | PRODIGY ADVANCE | GENERAL ELECTRIC | 513143MA |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-11-08 | 22766809
2023.XLS | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 220703 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME D'ASPIRATION LORS DE L'EXAMEN. LE MEDECIN A EU DU MAL A FAIRE L'EXAMEN CAR ELLE DEVAIT REPLACER LE PISTON POUR TENTER DE TROUVER LA BONNE POSITION POUR AVOIR UNE ASPIRATION PLUS OU MOINS CORRECTE. A L'UCDE NOUS AVONS DU MAL A CONNECTER CORRECTEME | NH 13.10.2023 CONTACT SAV => PAS DE PRET DISPONIBLE POUR LE MOMENT => VU AVEC CADRE POUR ATTENDRE PRET DISPONIBLE AVANT ENVOI => SAV A RECONTACTER FIN DE SEMAINE PROCHAINE NH 25.10.2023 PRET DISPO =>DEMANDE DE DEPOT DE L'ENDOSCOPE POUR ENVOI NH 25.10.2023 ENVOI VIA 360 IF 30/10/2023 RECEPTION PRET S/N 2U912K014 DONNER AU SERVICE NH 22.11.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT TETE DISTALE => DM CONFORME => APPEL UCDE POUR ECHANGE AVEC LE PRET IF 30/11/2023 PRET RENDU PAR LE SERVICE , RENVOI DU PRET AU SAV PAR 360 |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2023-11-03
2023.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 220515 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PIECE A MAIN PIEZO AVEC UN MESSAGE D'ERREUR SUR LA CONSOLE : ENLEVER LE CAPUCHON ET VERIFIER LA LED. | RB10/10/2023 MESSAGE D'ERREUR SUR LA CONSOLE ENLEVER ME CAPUCHON ET VERIFIER LA LED - ENVOIE SAV RB17/10/2023 RECEPTION PIECE A MAIN PIEZO - REMPLACEMENT DU CULOT LED - BON FONCTIONEMENT - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2023-0772 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 02498 | OS17/10/2023 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN PIEZO REPARER SUIVANT BLN°450481 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH | 679 | PIEZOMED |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004964 | W&H FRANCE | [5 empty] | 2023-10-31
2023.XLS | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2024-03-15 | 220479 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MOTEUR INDIGO MEDTRONIC SN : U20A3008 REF : 1845000 CE MOTEUR CHAUFFE ET BRULE LES DOIGTS DE L'OPERATEUR DES LA MISE EN ROUTE + UNE FUME SORT DU MOTEUR ENVOYE AVEC UNE PIECE A MAIN COUDE SN : P07534848 R2F / 1845020 A VERIFIER CAR ANORMALEMENT BRUYANTE OP | NH 10.10.2023 ENVOI SAV NH 13.10.2023 RECEPTION PAR BLOC D'UN PRET MOTEUR (S/N 15B3050) + PAM COUDEE (S/N P06310335) + PAM DROITE (S/N P01132848) RB06/12/2023 RELANCE PAR TELEPHONE MEDTRONIC - EN ATTENTE DE RECEPTION D'UN ECHANGE STANDRARD PAR MEDTRONIC NH 20.12.2023 RECEPTION EN ATELIER MOTEUR DE PRET DEFECTUEUX => CONTACT SAV POUR REPRISE AVEC PIECES A MAIN NH 15.03.2024 RECEPTION MOTEUR DE REMPLACEMENT => MIS EN REFORME |  |  | 2023-0592 | MOTEUR CHIRURGICAL INDIGO | 1845000 | MEDTRONIC | U20A3008 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003852 | MEDTRONIC FRANCE | [5 empty] | 2023-10-28
2023.XLS | 2023-10-05 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 220354 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L'ECHO -ENDO DIAGNOSTIC DANS LES LAVEURS OLYMPUS ET LE LAVEUR SOLUSCOPE . MERCI. | OLYMPUS : PREVOIR ENREGISTREMMENT DE L'ENDO MH06/10/2023 PASSAGE TECH PREVU LE 11/10 - EN ATTENTE LE PASSAGE DU TEHC MH 12/10/2023 ENREGISTREMENT DE L'ENDOSCOPE - FAIT PAR LE TECH - FONCTIONNEL - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 13/10/2023 ENREGISTREMENT EFFECTUE PAR LE TECH OLYMPUS - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0770 | VIDEO ECHOENDOSCOPE RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 9U048K007 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003376 | FUJIFILM HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-10-26
2023.XLS | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 220238 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DES CAFARDS ONT ETE VUES PAR LES FEMMES DE MENAGES CE MATIN. POUVEZ VOUS INSTALLER DES PIEGES. MERCI | NE CONCERNE PAS LE BIOMEDICAL . |  |  | 2023-0390 | IRM 1 | SIGNA VOYAGER | GENERAL ELECTRIQUE | FSV15IPM220226 | NE CONCERNE PAS LE BIOMEDICAL . | 686 | IRM 2 |  | 0 | LE ROLLAND | 5190 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-25
2023.XLS | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-11-23 | 219875 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR SUITE A MON APPEL : IL Y A UN SOUCI DE DEVELOPPEMENT DES CASSETTES. JE PENSE QUE L'UNE D¿ENTRE ELLES EST DEFECTUEUSE OU PEUT- ETRE LE NUMERISEUR. PLUSIEURS CASSETTES RADIO ONT ETE MISES DE COTE. IL NE ME RESTE PLUS QU'UNE CASSETTE DE CHAQUE TAILLE | LL 27/09/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 27/09/2023 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE D'INTERVENTION. IF 02/10/2023 RELANSE AGFA , ATTENTE RETOUR. => INTERVENTION DEMAIN LE 03/10 IF 09/10/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 27/10/2023 ATTENTE RETOUR SL POUR SAVOIR SI CONSOMMABLE OU PAS NH 23.11.2023 DEVIS DONNE A SC POUR CREATION SUR CPAGE |  |  | 2023-0159 | NUMERISEUR | CR15X | AGFA | 52800 |  | PP06 | MAVO | NUMERISATION ERLM | 0 | BEUF | 0134438535 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000082 | AGFA | [5 empty] | 2023-10-17
2023.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 219864 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | MERCI DE NOUS LIVRER UN REPOSE JAMBE DROIT POUR LA CH 1019P MME GALLIAN | AB 26/09/2023 MISE EN PLACE DU REPOSE JAMBE SUR LE FAUTEUIL |  |  | 2023-0406 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23D05005543 |  |  |  |  | 0 | FOUCHER | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-10-14
2023.XLS | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 219770 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL MANUEL POUR MME GALLIAN : TAILLE 1M54 ET 85 KG CHAMBRE 1019F | ML 22/09/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0406 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 23D05005543 | ML 22/09/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MELIN | 0134794334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-10-13
2023.XLS | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 219695 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PIECE A MAIN PIEZO W&H SN / 01910 DONT UNE PARTIE METALLIQUE EST CASSE ET COINCE DANS L'INSERT W&H REF : BL2 OPTIM : 7326. | OS21/09/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB10/10/2023 PIECE A MAIN PIEZO DONT LA PARTIE METALLIQUE EST CASSE ET COINCE DANS L'INSRT OPTIM 7326 - ENVOIE SAV RB18/10/2023 RECEPTION PIECE A MAIN PIEZO REPARER SOUS GARANTI - MIS A DISPO DU SERVICE OS20/10/2023 RENDU. |  |  | 2023-0351 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 01910 | OS21/09/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/10/2023 RENDU | 679 | PIEZOMED |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004964 | W&H FRANCE | [5 empty] | 2023-10-12
2023.XLS | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2026-04-01 | 218332 | 100000278 | REFORME 278 | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE PSE PRESENTE UNE DEFAILLANCE MESSAGE ERROR51-0001!!! MERCI POUR VOTRE AIDE | FRESENIUS : MESSAGE ERREUR 51-0001 RB25/08/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE DEFAUT CONSTATE - ENVOIE SAV OS22/10/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  | 2023-0290 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA SP TIVA | FRESENIUS | 25568569 | OS22/10/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2023-09-12
2023.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217992 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-40 DU 19.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 03 °C // EMT +1*-3" | BFE.N-2.0-004 | STOCKAGE BIBERONNERIE | 2023-0401 | ENCEINTE VENTILEE +2°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.080.778.8 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-09-01 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217997 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-44 DU 18.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 37 °C // EMT +1*-1" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0572 | ETUVE | HETTCUBE 200 | HETTICH | 0002095-12 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 006726 | HETTICH | [5 empty] | 2023-09-01 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217999 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-45 DU 19.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 37 °C // EMT +1*-1" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0552 | ETUVE | HETTCUBE 200 | HETTICH | 0002098-12 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-09-01 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217937 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-23 DU 17.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 10' // 10' // 15' MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 2000G // 2000G // 2500G T°C (MET 200 VERSION 2.2): 20° // 04° // 20 °C" |  |  | 2023-1094 | CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE | MINISPIN | EPPENDORF | 5452KJ112338 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 217988 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | TIDALIUM : FAUX CONTACT RB10/08/2023 DEFAUT CONSTATE DOPPLER HS NE CAPTE PAS - ENVOIE SAV (DOPPLER + SONDE DANS ETUI) TIDALIUM OS08/09/2023 RECEPTION D UN DOPPLER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BL°230020 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 08/09/2023 RECEPTION DOPPLER REPARE - MAD DU SERVICE OS03/10/2023 RENDU. |  |  | 2023-0250 | DOPPLER ULTRASON DE POCHE | SD3 | EDAN | M21307190006 | OS08/09/2023 RECEPTION D UN DOPPLER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BL°230020 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-014644 | TIDALIUM | [5 empty] | 2023-08-31 | 22877333
2023.XLS | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | 217831 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SECA : PARAMETTRAGE ZEBRA FV LE 07.08.2023 >> DEVIS DME46726 DU 04.08.2023 "ENLEVEMENT + PARAMETRAGE IMPRIMANTE ZEBRA" MONTANT 573.80€ TRANSMIS POUR DA LL 08/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 11.08.2023 >> RETRAIT CE JOUR DES PLATES FORMES FV LE 02.10.21023 >> RECEPTION CE JOUR DE PLATE FORME PARAMETREE |  |  | 2023-0395 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001208962 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-08-26 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | 217832 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SECA : PARAMETTRAGE ZEBRA FV LE 07.08.2023 >> DEVIS DME46726 DU 04.08.2023 "ENLEVEMENT + PARAMETTRAGE IMPRIMANTE ZEBRA" MONTANT 573.80€ TRANSMIS POUR DA LL 08/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 11.08.2023 >> RETRAIT CE JOUR DES PLATES FORMES FV LE 02.10.2023 >> BL LME40413 DU 29.09.2023 "ENLEVEMENT + CONFIGURATION + VERIFICATION PRIMITIVE + RELIVRAISON" |  |  | 2023-0396 | PLATEFORME DE PESEE | 667 AVEC BARRE DE MAINTIEN | SECA | (21)10000001202866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-08-26 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-21 | 217677 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | PRODITION : NE S'ALLUME PAS FV LE 02.08.2023 >> MAIL A LA SOCIETE POUR CONNAITRE LES DISPOSITIONS POUR L'ENVOIE DE L'APPAREIL SOUS GARANTIE. EN COPIE DU MAIL : MME COSTA FV LE 03.08.2023>> RECEPTION BON DE RETOUR XA119440545FR ENVOIE CE JOUR. FV LE 08.08.2023 >> RECEPTION PRET COMPLET (APPAREIL SN MA9061887+BASE+CONNECTIQUES) MAIL A F LEGRAND POUR RECUPERATION ET MISE EN SERVICE EN MATERNITE. FV LE 21.09.2023 >> RECEPTION A BEAUMONT DE L'APPAREIL FONCTIONNEL. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2023-0381 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9098405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-004355 | PRODITION |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2023-08-23 | 22879420
2023.XLS | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-11-03 | 217620 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NE FONCTIONNE PLUS | IF 02/08/2023 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 29/08/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°32798 ET COMMANDE B2/1361324 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.IF IF 03/11/2023 RECEPTION CAPTEUR TOCO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE 03/11/2023 RENDU. |  |  | 2023-0577 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43228607 | IF 01/08/2023 DEPOSE CE JOUR OS02/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°32798 ET COMMANDE B2/1361324 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. 03/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-08-22
2023.XLS | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-08 | 217636 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 01/08/2023 PAM NE TOURNE PAS ET CHAUFFE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS NH 29.08.2023 RECEPTION DEVIS REPARATION > 700€ => RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT => DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - DEMANDER CERTIFICAT DE DESTRUCTION OS08/09/2023 RECEPTION D UNE PAM EN ECHANGE STANDARD SUIVANT FACTURE 14041-0923 ET COMMANDE B2/1361351 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) NH 08.09.2023 MIS EN REFORME |  |  | 2023-0612 | CONTRE ANGLE | WG-99LT | W&H | 041018 | OS08/09/2023 RECEPTION D UNE PAM EN ECHANGE STANDARD SUIVANT FACTURE 14041-0923 ET COMMANDE B2/1361351 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-08-22 | 22993538
2023.XLS | 2023-07-21 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 217238 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CET APPAREIL EST EN ALARME:"FERMER LIGNE" ET " INSTALLATION SERINGUE", MEME AVEC UNE SERINGUE POSEE ET ENCLENCHEE. MERCI. | OS24/07/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 02/08/2023 APPAREIL SOUS GARANTIE - APPAREIL SE MET EN ALARME A LA MISE SOUS TENSION - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POURINTERVENTION OS23/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3295521 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 23/11/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE - REMPLCMNT DES PDS+ CQ + TEQ + NETTOYAGE CMPLT DE L'APP - COMPLT ET CONFORME - MAD DU SERVICE OS27/11/2023 RENDU. |  |  | 2023-0156 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA | FRESENIUS | 25448096 | OS24/07/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3295521 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-08-11
2023.XLS | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 216856 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | REFRIGERATEUR DES ENVOIS DANS LE COULOIR DE BIOCHIMIE A COTE DE LA PIECE DES ALINITY. LA POIGNEE NECESSITE D'ETRE RESSERREE AVANT D'ETRE ARRACHEE. + LOCALISATION A MODIFIER DANS ASSETPLUS. MERCI. | VIGIN : POIGNEE NE TIENS PLUS. FV LE 17.07.2023 >> RESSERRAGE DE LA POIGNEES PAR LES VIS INTERIEURS. TEST OK. |  |  | 2023-0501 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | TSXHP 1205SV | THERMO | 1132985801210720 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-01
2023.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 216440 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-22 DU 18.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 02 MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 5000G T°C (MET 200 VERSION 2.2): 20 °C" |  |  | 2023-0268 | CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE 320R | CENTRIFUGEUSE | HETTICH | 0011559-12 |  |  |  |  | 10 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2023.XLS | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 216499 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | DIASORIN : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 01.07.2023 >> RI 00397189 DU 10.05.2023 // TECH BLANCHARD "MAINTENANCE PREVENTIVE MDX ALIGNEMENT PLAN DE MAINTENANCE MDX 2D0733 IDENTIQUE AU 2D0015 SOIT MAI/NOVEMBRE MAINTENANCE EFFECTUEE OK LANCEMENT KIT DE CALIBRATION OK VERIFICATION LAMPE : 133H OK CERTIFICAT DE CALIBRATION VALIDE ET SCANNE OK" |  |  | 2023-0040 | THERMOCYCLEUR DE PCR EN TEMPS REEL | LIAISON MDX | DIASONICS VINGMED | 2D0733 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-723 | DIASORIN | [5 empty] | 2023-07-22 | 22879420
2023.XLS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 216180 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | THERMO : CARTOGRAPHIE ENCEINTE FV LE 26.06.2023 >> RI 23-18447055 DU 22.06.2023 // TECH HICHEM BOUGOUBA "ENCEINTE CONFORME SELON LE REFERENTIEL FD X 15-140." | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0501 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | TSXHP 1205SV | THERMO | 1132985801210720 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2023-07-13 | 22879420
2023.XLS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 216184 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | THERMO : CARTOGRAPHIE ENCEINTE FV LE 26.06.2023 >> RI 23-18447054 DU 22.06.2023 // TECH HICHEM BOUGOUBA "ENCEINTE CONFORME SELON LE REFERENTIEL FD X 15-140." | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2023-0500 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | TSXHP 1205SV | THERMO | 1132957001210715 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2023-07-13 | 22879420
2023.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 215669 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE UN FRM POUR MONSIEUR RUDOWSKI (CHAMBRE 12) EN LARGEUR : 52 CM ET PROFONDEUR 48 CM. COUSSIN A AIR ET GALETTE DE GEL. | ML 14/06/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 14/06/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-07-04
2023.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-13 | 215568 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 12/06/23 RETOUR A L'ATELIER ML 13/07/23 RETOUR AU SERVICE, LA PATIENTE EST TOUJOURS LA ET ELLE A BESOIN DU FAUTEUIL(ERREUR DU SERVICE) |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 12/06/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-01
2023.XLS | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 215347 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COMMANDE DE FAUTEUIL ROULANT MANUEL AVEC COUSSIN VISCO( GRANDE LARGEUR) IL MESURE 1M72 POUR 122 KG . MERCI MR RUDOWSKI A LA CH 1012 | ML 07/06/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2023-0409 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L55 | ACTION 4 NG | INVACARE | 23D05005435 | ML 07/06/23 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BOURDON | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-06-27
2023.XLS | 2023-06-06 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 215348 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BALANCE DISFONCTIONNELLE, LORS DES PESEE TETEES DONNE UN 2EME POIDS INFERIEUR AU 1ER | OS07/06/2023 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 21.08.2023 >> REGLAGE DU PIED ARRIERE. TEST DE PESEE : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL |  |  | 2023-0118 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001126725 | OS07/06/2023 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | FONTES | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-27
2023.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 215146 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,LA FICHE SAT NE FONCTIONNE PAS MALGRE QUE LE CAPTEUR AINSI QUE LE CABLE SOIT ETE CHANGER . MERCI | OS05/06/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.06.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB14/06/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0219 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE761W0808 | OS05/06/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-24
2023.XLS | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 214713 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | APPAREIL D'ANALYSE D'URINE DEFECTUEUX COULOIR FRAMBOISE | OS26/05/2023 LECTEUR DEPOSE DANS LE BUREAU DE MONSIEUR VIGIN. RB/FG 05/06/2023 REMISE A 0 DES PARAMETTRE PAR DEFAUT - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2023-0060 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E10013AE | OS26/05/2023 LECTEUR DEPOSE DANS LE BUREAU DE MONSIEUR VIGIN. |  |  |  | 0 | MANIJEAN | 5425 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-16
2023.XLS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 214668 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE SUITE MISE EN SERVICE. FV LE 25.05.2023 >> RI DS0002535 21 RI SORB DU 24.05.2023 // TECH CHRISTOPHER ROY "CONFORME SUITE NORME NF EN 14175 DEBIT TOTAL : 905 M3/H" |  |  | 2023-0480 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 04231544MC |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2023-06-14 | 22879420
2023.XLS | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 214101 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER CET APPAREIL QUI GRESSILLE ? CORDIALEMENT, MME NORELUS | RB 16/05/2023 DEFAUT CONSTATE APPAEIL QUI GRESILLE - ENVOIE SAV OS02/06/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT INTERVENTION N°SA36207 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB02/06/2023 RECALIBRER NETTOYER - MIS A DISPO DU SERVICE OS02/06/2023 RENDU. |  |  | 2023-0032 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-023977 | OS02/06/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT INTERVENTION N°SA36207 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/06/2023 RENDU. | EXPLO01 | MAPA - HOLTER TENSIONNEL | SYSTEME HOLTER | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-01
2023.XLS | 2023-05-09 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 214016 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | INTERVENTION POUR MAINTENANCE PREVENTIVE CE JOUR | FV LE 27.06.2023 >> DEMADE DE RAPPORT AUX CADRES POUR CLOTURE DU TICKET FV LE 01.07.2023 >> RI 00393323 DU 10.05.2023 // TECH BLANCHARD "MAINTENANCE PREVENTIVE LANCEMENT KIT CALIBRATION OK VERIFICATION LAMPE 460H=>REMPLACEMENT PREVENTIF DE LA LAMPE OK TEST TEMPERATURE ET TEST FFP TEMPERATURE OK CERTIFICAT DE CALIBRATION VALIDE ET SCANNE OK" |  |  | 2023-0383 | THERMOCYCLEUR DE PCR EN TEMPS REEL | LIAISON MDX | DIASONICS VINGMED | 2D0015 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-723 | DIASORIN | [5 empty] | 2023-05-30
2023.XLS | 2023-05-09 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 214017 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | INTERVENTION POUR MAINTENANCE PREVENTIVE CE JOUR | FV LE 27.06.2023 >> PRISE EN COMPTE DU TICKET. CLOTURE DE CE DERNIER |  |  | 2023-0040 | THERMOCYCLEUR DE PCR EN TEMPS REEL | LIAISON MDX | DIASONICS VINGMED | 2D0733 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-30
2023.XLS | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 213983 | 22-4083 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE COMMANDER EN URGENCE ++++ 1 JOINT + 2 AUTRES EN RESERVE SOIT 3 AU TOTAL POUR LE FLEXIBLE MOTEUR WH IMPLANTMED REF : EM-19 | NH 16.05.2023 DA 4010 TRANSMISE LL 17/05/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/05/2023 RECEPTION DE JOINT SUIVANT BLN°213983 ET COMMANDE B3/1339962 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4010) NH 24.05.2023 A DISPO DU SERVICE OS25/05/2023 RENDU |  |  | 2023-0352 | MOTEUR AVEC CORDON | EM-19 | W&H | 31440 | OS24/05/2023 RECEPTION DE JOINT SUIVANT BLN°213983 ET COMMANDE B3/1339962 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4010) OS25/05/2023 RENDU | 679 | PIEZOMED |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-30
2023.XLS | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 213895 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MANQUE UN JOINT NOIR PIECE A MAIN MOTEUR REF 30185000 - WH IMPLANTED OPTIM 7036 | RB05/05/2023 MIS EN PLACE D'UN NOUVEAU JOINT - TAILLE UN PEU EPAIS - EN ATTENTE TEST UTILISATION |  |  | 2023-0352 | MOTEUR AVEC CORDON | EM-19 | W&H | 31440 |  | 679 | PIEZOMED |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-26
2023.XLS | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 213915 | 36-1910 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PERROQUET COULISSANT DEFECTEUX | AB 05/05/2023 REMPLACEMENT CROCHET DE SECURITE ETRIER AVEC SANGLE |  |  | 2023-0242 | LIT SPECIALISE | ELEGANZA 2 | WISSNER-BOSSERHOFF | 20230128979 |  |  |  |  | 0 | SARAH |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-26 | 36012142
2023.XLS | 2023-04-28 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 213684 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH28/04/2023 DEFAUT CONSTATE PAR LES TECHS FRESENIUS LORS DE LA MISE EN SERVICE - RENVOI SAV OS11/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° SUIVANT BLN°3290580 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 15/09/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE REPARE - REMPLACEMENT DES PDS + CQ +TEQ + NETTOYAGE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2023-0281 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | AGILIA SP TIVA | FRESENIUS | 25568557 | OS11/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° SUIVANT BLN°3290580 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-05-19 | 873060
2023.XLS | 2023-04-12 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 212722 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH12/04/2023 FAUX CONTACT PRESENT - RENVOI SAV POUR MC + MP + CALIBRATION - N°DOSSIER 08200258 OU 08193532 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH24/04/2023 RECPTION DEVIS Q-00338125 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 26/04/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH14/06/2023 RECEPTION DU PDM - PAS DE DEFAUT CONSTATE - MIS A DISPO DU SERVICE OS12/07/2023 RENDU. |  |  | 2023-0376 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SA317310063SA | OS12/07/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-05-03 | 873060
2023.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 212650 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | QUALIFICATION CENTRIFUGEUSE FV LE 11.04.2023 >> DEVIS 66404 DU 04.04.2023 "QUALIFICATION DEUX CENTRIFUGEUSE SELON DECRET 2008-244" MONTANT 730€HT SC 14/04/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC NH 10.05.2023 RECEPTION RI => QUALIF EFFECTUEE => MAINTENANCE + VITESSE + TEMPS + TEMPERATURE => DM CONFORME |  |  | 2023-0268 | CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE 320R | CENTRIFUGEUSE | HETTICH | 0011559-12 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-05-02 | 22879420
2023.XLS | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 211526 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/03/2023 UNE DES TROIS PLAQUES NE SE REINISIALISE PAS , :CHANGEMENT MODULE OPTIQUE, CALIBRATIONS OK D16S7 , FONCTIONNEL |  |  | 2023-0159 | NUMERISEUR | CR15X | AGFA | 52800 |  | PP06 | MAVO | NUMERISATION ERLM | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000082 | AGFA | [5 empty] | 2023-04-07 | 22766809
2023.XLS | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-04-05 | 211579 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE DERMATOSCOPE NOUVELLEMENT MIS EN CIRCUIT NE FONCTIONNE PAS. LA CHARGE DE LA BATTERIE NE S'EFFECTUE PAS. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | OS20/03/2023 DERMATOME NE CHARGE PAS SUR LA BASE. RB05/04/2023 DEFAUT ENTRE LA BATTERIE ET LE CONTACTEUR - ELIMINITATION DU DEFAUT - REMIS EN SERVICE OS11/04/2023 RENDU |  |  | 2023-0169 | DERMATOSCOPE | DELTA 20 T | HEINE | 1108242534 | OS20/03/2023 DERMATOME NE CHARGE PAS SUR LA BASE. OS11/04/2023 RENDU |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-07
2023.XLS | 2023-03-03 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 210910 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DEMANDE URGENTE D'ENREGISTREMENT DE L' ECHO-ENDO PNEUMO DANS LES LAVEURS . MERCI. | SOLUSCOPE : ENREGISTRMENT DES ECHO-ENDO ET FIBRO MH20/07/2023 ENREGISTREMENT DES ECHO / FIBRO SUR LE LAVEUR SERIE 4 ET L'ESSET PAR LE TECH SOLUSCOPE - EFFECTUE LE 10/07/2023 |  |  | 2023-0057 | ECHO-BRONCHOSCOPE | EB-530US | FUJIFILM | JU912K144 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2023-03-24
2023.XLS | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 210787 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/03/2023 INSTALLATION DU CR15 AVEC MIS A JOUR LICENCE LE 17/02/2023 |  |  | 2023-0159 | NUMERISEUR | CR15X | AGFA | 52800 |  | PP06 | MAVO | NUMERISATION ERLM | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000082 | AGFA | [5 empty] | 2023-03-22 | 22766809
2023.XLS | 2023-02-09 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 209909 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA PLAQUE EFFECTUE DE TROP GRANDE VARIATION DE TEMPERATURE ET SURCHAUFFE. MERCI PAR AVANCE | FV LE 27.06.2023 >> CLOTURE DU TICKET CAR PAS DE RETOUR DE LA CADRE |  |  | 2023-0003 | PLATINE CHAUFFANTE POUR LAMES | HOTPLATE W10 / 720-2422 | VWR | 20220526-1924 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-02
2023.XLS | 2023-01-13 | 2023-01-24 | 2023-03-16 | 208572 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS | OS13/01/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/01/2023 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , N/S DE433C5849 , ENVOI EN REPARATION IF 27/01/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 30/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - IL NE SAGIT PAS DU CARDIOTOCO EN PANNE MAIS DE SON CAPTEUR (A IMMATRICULER) OS09/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°22285 ET COMMANDE B2/1269935 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH16/03/2023 REPARATION ET REGUL EFFECTUE - MIS A DISPO DU SERVICE OS20/03/2023 RENDU. |  |  | 2023-0211 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C6849 | OS13/01/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°22285 ET COMMANDE B2/1269935 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-02-03
2023.XLS | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 208801 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.12.2022 INTERVENTION SAV SECA POUR VP => ATTESTATION DE CONTROLE METROLOGIQUE N°1117301621/ CONFORME |  |  | 2023-1097 | BALANCE DE PRECISION | PG503-S | METTLER TOLEDO | 1117301621 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-01-18 | 696893
2023.XLS | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-13 | 207609 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.12.2022 BLOC ALIMENTATION A REMPLACER => RECEPTION DEVIS PIECE LL 23/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 03/01/23 COMMANDE FAITE OS13/01/2023 RECEPTION D UNE ALIM SUIVANT BLN°96654025 ET COMMANDE B3/1255032 COLIS EN BON ETAT ET RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3852 TRANSMIS AU TECH. AL 13.01.2023 REMPLACEMENT BLOC ALIMENTATION --- FONCTIONNELLE |  |  | 2023-1097 | BALANCE DE PRECISION | PG503-S | METTLER TOLEDO | 1117301621 | OS13/01/2023 RECEPTION D UNE ALIM SUIVANT BLN°96654025 ET COMMANDE B3/1255032 COLIS EN BON ETAT ET RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3852 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-11 | 696893
2024.XLS | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 275158 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 09/10/2026 MONTAGE ET MISE EN SERVICE DE LA BOUTEILLE DE CALIBRATION |  |  | 2024-1100 | EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES SPIROMETRIE + DLCO | VYNTUS ONE DL | DUOMED | 42404012 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-31 | 22890660
2024.XLS | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 274810 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 06/10/2026 LAVEUR WASSENBURG // MP ANNUEL VOIR RAPPORT AU RSQM |  |  | 2024-1301 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000379 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-27 | 22907219
2024.XLS | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 274355 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/09/2026 MP REALISER - EN ATTENTE DE RECEPTION RI - RB 30/09/2026 RECEPTION RI - MAD DU SERVICE |  |  | 2024-0681 | VENTILATEUR DE REANIMATION POUR NOUVEAU NE | SERVO N | GETINGE | 4583 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-20 | 22877333
2024.XLS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 273980 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COUCOU, BESOIN DU FRE 2024-1342, COMMANDE A DROITE, AVEC COUSSIN VISCO EN 40 X45 CM STP POUR M. FAUCHARD (1019P). A LIVRER EN ERGO, MERCI | ML 23/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 23/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-14
2024.XLS | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 273888 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PORTE GAUCHE DU COTE DROIT EST CASSE, VU AVEC JEAN-PHILLIPE, QUI A DEJA REMPLACER LA PORTE DANS LE SERVICE.. | NH 28.09.2026 REGULARISATION PIECE INTER => DM CONFORME |  |  | 2024-0250 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0090 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-13
2024.XLS | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 273836 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MESSAGE D'ERREUR | LECTEUR DE BANDELETTE IRREPARABLE A REFORMER EN REMPLACEMENT AVEC LE 2026-0202 |  |  | 2024-0458 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 ULTRA | ACON | 697E10015F0 | MH 21/09/2026 DESCENDU A L'ATELIER |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-10-10
2024.XLS | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 273631 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LA POMPE BIPE EN CONTINU. | OS17/09/2026 POMPE DEPOSE A L ATELER SUR L ETAGERE. IH 21/09/2026 RAZ DE LA BATTERIE / TEST OK ET CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0258 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440527 | OS17/09/2026 POMPE DEPOSE A L ATELER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-08
2024.XLS | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 273629 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LA POMPE BIP NON STOP AVEC UN MESSAGE DEFAUT BATTERIE | IH 21/09/2026 PLUM 360// BIP CONTINUE BATTERIE CHANGE EN AVRIL - RAZ DE LA POMPE MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0256 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440576 |  |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-08
2024.XLS | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 273550 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR , RETOUR DU FAUTEUIL ELECTRIQUE DE MR LALET CHAMBRE 1018 P, AVEC CALE-PIED DROIT ET REPOSE-MOIGNON GAUCHE, COUSSIN A AIR , AINSI QUE LE CHARGEUR. MERCI PAR AVANCE | ML 17/09/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/09/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 17/09/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | HERTGEN | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-06
2024.XLS | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 273338 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/09/2026 COMMANDE GAZ CALIBRATION RECEPTION DEVIS UGAP 303844015 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC PC 30/09/2026 RECEPTION GAZ ETALON MISE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-1100 | EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES SPIROMETRIE + DLCO | VYNTUS ONE DL | DUOMED | 42404012 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-02 | 22890660
2024.XLS | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 273031 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LDE NE FAIT PAS LES CYCLES DE LAVAGE. ERREUR 302 : DEFAILLANCE DU CAPTEUR DE DEBIT. | IH 08/09/2026 WASSENBURG // LAVEUR ERREUR 302 PROBLEME DE DEBIT APPEL DE LA HOTLINE POUR DEMANDE D'INTERVENTION TECH PASSE LE 10 /09/2026 ERREUR 302 SUR LES AUTODESINFECTIONS CHIMIQUES ET THERMIQUES PREVOIR VERIFICATION DES 3 CAPTEURS DE CIRCULATION |  |  | 2024-1242 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000375 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-09-26
2024.XLS | 2026-09-03 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 272878 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, BRASSARDS "CRITKON" 23-33CM X3 HS. SVP MERCI | NH 24.09.2026 BRASSARDS DONNES AU SERVICE |  |  | 2024-1282 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420014WA |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-24
2024.XLS | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 272912 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : SUPPORT DU SANGLE CASSE MH 03/09/2026 REMPLACEMENT DU SUPPORT - FONCTIONNEL - RENDU |  |  | 2024-0051 | POLYGRAPHE VENTILATOIRE | CID-LX | CIDELEC | 25240 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-24 | 873060
2024.XLS | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 272765 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN SOUCIS AVEC LES COMMANDES DE L'HUMIDITE. LA DEMANDE EST DE 50% ET A L'INTERIEUR 80%. PENDANT LES SOINS LES PORTES SONT OUVERTE ET FAIT BAISSE L'HUMIDITE MAIS UNE FOIS LES PORTES FERMES, ELLE REMONTE ALORS QUE LA DEMANDE EST TO | RB22/09/2026 MP REALISER + CHANGEMENT CAPTEUR HUMIDITE - EN ATTENTE DE RECEPTION RI DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DES CAUSES DE LA PANNE, TELECHARGEMENT ET ANALYSE DU JOURNAL D¿ERREUR. PROBLEME NON CONSTATE, REMPLACEMENT DU CAPTEUR D'HUMIDITE POUR ELIMINER UNE |  |  | 2024-1257 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTL-0102 | MH 18/09/2026 DESCENDU AU BIOMEDICAL |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-09-22
2024.XLS | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 272502 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE LDE NE FAIT PAS SON AUTODESINFECTION. ERREUR 297: LA TEMPERATURE MONTE TROP LENTEMENT ERREUR 339: LA PRESSION DE CIRCULATION EST TROP FAIBLE PENDANT TROP LONGTEMPS ERREUR 327: ECHEC RINCAGE PENDANT RECUPERATION | WASSENBURG : OBSTRUCTION MH 27/08/2026 DEMANDE INTER - EN ATTENTE COMMUNICATION DATE D'INTER IH 03/09/2026 INTERVENTION DU TECH DESCRIPTION DU TRAVAIL AVARIES ANNONCEES : - TUBE HELICOIDALE OBSTRUE -> VERIFICATION DES CREPINES : OK - E297 : TEMPERATU |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-09-16
2024.XLS | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 272377 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/08/2026 SORTIE DE STOCK ET MISE EN SERVICE DE CETTE POMPE EN MEDECINE ADO EN REMPLACEMENT 2013-789 ECHANGE DE BOITIER - MISE EN PLACE BOITIER 500ML + CACHE PILE + POIRE BOLUS + CLE OS17/09/2026 RENDU. |  |  | 2024-1128 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION | MICREL | 243911754060 | OS17/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-09-12 | 22890660
2024.XLS | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 272251 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, MALGRE LE BRANCHEMENT DE LA POMPE SUR SECTEUR, LA POMPE NE S'ALLUME PAS DU TOUT. MERCI | PC 24/08/2026 MISE EN PLACE BATTERIE ORIGINE ICUMED CHARGE ET ESSAIS OK OS26/08/2026 RENDU. |  |  | 2024-0563 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441816 | OS26/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NOICY | 4538 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-10
2024.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271738 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB07/08/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE EXTRACTIBLE DANS LE CADRE DU CO |  |  | 2024-0832 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT6A-01598 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2024.XLS | 2026-08-07 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 271674 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE FONCTIONNE PLUS | RB19/08/2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0458 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 ULTRA | ACON | 697E10015F0 | OS24/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5333 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-08-28
2024.XLS | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-10-08 | 271660 | 4881 | HC OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER ERREUR 01 FV LE 07.08.2026 >> ERREUR 01 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE VIA LA PLATE FORME DOSSIER : 312670287 FV LE 07.09.2026 >> DEVIS 134456567 DU 27.08.2026 "REMPLACEMENT DE LA LAMPE XENON SOUS GARANTIE + MAINTENANCE PREVENTIVE" MONTANT 437.51€ AT |  |  | 2024-1015 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511591 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2026-08-28 | 22879420
2024.XLS | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271632 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/08/2026 AJOUT PROTOCOLE , SUITE LA DEMANDE D'AJOUTER UN PROTOCOLE TELERACHIS, L'INGENIEUR D'APPLICATION A CONTACTE LE SITE CLIENT CE JOUR (18/06/2026). L'INGENIEUR D'APPLICATION, VIA LA CONNEXION SRS, A ACTIVE LE PROTOCOLE TELERACHIS ET AJOUTE DES I |  |  | 2024-0244 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10315 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-27 | 22766809
2024.XLS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271536 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | EST-CE POSSIBLE D'AVOIR UN REPOSE PIED GAUCHE SVP POUR MONSIEUR LALET EN CHAMBRE 1018P | ML 04/08/26 DEMANDE DEJA FAITE |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 04/08/26 DEMANDE DEJA FAITE |  |  |  | 0 | LECUCQ | 43-34 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-26
2024.XLS | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271539 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | METTRE UNE PALETTE CLASSIQUE A GAUCHE (LAISSER LE REPOSE MOIGNON DANS LA CHAMBRE AU CAS OU) | ML 06/08/26 DEMANDE FAITE |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 06/08/26 DEMANDE FAITE |  |  |  | 0 | GENOT | 0134794474 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-26
2024.XLS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271535 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | EST-CE POSSIBLE D'AVOIR UN REPOSE PIED GAUCHE SVP POUR MONSIEUR LALET EN CHAMBRE 1018P | ML 04/08/26 DEMANDE DEJA FAITE |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 04/08/26 DEMANDE DEJA FAITE |  |  |  | 0 | LECUCQ | 43-34 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-26
2024.XLS | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271537 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | EST-CE POSSIBLE D'AVOIR UN REPOSE PIED GAUCHE SVP POUR MONSIEUR LALET EN CHAMBRE 1018P | ML 05/08/26 NOUS N'AVONS PAS LE REPOS PIED IL A ETE LIVRE AVEC LE FAUTEUIL LE JOUR DE LA DEMANDE |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 05/08/26 NOUS N'AVONS PAS LE REPOS PIED IL A ETE LIVRE AVEC LE FAUTEUIL LE JOUR DE LA DEMANDE |  |  |  | 0 | LECUCQ | 43-34 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-26
2024.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 271432 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/08/2026 FAIT DISJONCTE , PB A DISJONCTEVERIFICATION POUR LA MACHINE ET CHANGER RESISTANCE 20KW(2007) AVEC JOINT TORIQUE FLOTTEUR GENE 66X4MM AVEC RESSERRAGE ELECTRIQUE ESSAIS ET TEST VIDE, PRECHAUFFAGE,BD OK |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-08-25 | 22766809
2024.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 271384 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/08/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2024-0261 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-22 | 22766809
2024.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 271380 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/08/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2024-0244 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10315 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-22 | 22766809
2024.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271334 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, FAUX CONTACT SUR CABLE SE SAT DS-100A . SVP MERCI | MH : CAPTEUR DYSFONCTIONNE H 31/07/2026 CAPTEUR REMPLACE - RENDU |  |  | 2024-1295 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420001WA |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-21
2024.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271333 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, CABLE DE SAT DS-100A COUPE. SVP MERCI | MH : DYSFONCTIONNEMENT CAPTEUR MH 31/07/2026 CAPTEUR REMPLACE - RENDU |  |  | 2024-1295 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420001WA |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-21
2024.XLS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271244 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, FUITE SUR BRASSARD "CRITIKON" 23-33CM. SVP MERCI | IF 30/07/2026 DONNER UN BRASSARD AU SERVICE |  |  | 2024-1291 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420005WA |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-20
2024.XLS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271240 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | WASSENBURG : ALARME TROP CHAUDE / ALARME ROBINET FERME MH 30/07/2026 RECEPTION RI - REETALONNAGE D ELA TEMPERATURE + REGLAGE DU MITIGEUR JUSQUA L'OBTENTION DE LA TEMPERATURE CONFORME - FONCTIONNEL |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-20 | 873060
2024.XLS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271237 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | WASSENBURG : ALARME TROP CHAUDE / ALARME ROBINET FERME MH 30/07/2026 RECEPTION RI - REETALONNAGE D ELA TEMPERATURE + REGLAGE DU MITIGEUR JUSQUA L'OBTENTION DE LA TEMPERATURE CONFORME - FONCTIONNEL |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-20 | 873060
2024.XLS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 271156 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/07/2026 LA MACHINE DE S'ALLUME PAS. - ESSAI RESET EN BAS A DROITE DU SCAN S307 EN ECHEC, PAS D'ALLUMAGE SUR L¿ICS ET L¿IR - VERIFICATION ONDULEURS PDC ET CPDU ALLUMES - DISJONCTEURS OK SUR PDC, OK SUR CPDU - XGS CONTROL RESTE ETEINTE, MESURE DES POI |  |  | 2024-0057 | TOMOGRAPHE PAR EMISSION DE POSITONS | BIOGRAPH VISION 450 | SIEMENS | 10213 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-19 | 22766809
2024.XLS | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 271093 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR DYSFONCTIONNEMENT LAVEUR : CODE PANNE : 68-64-342-23-129-90 TEMPERATURE EAU TROP ELEVEE, VERIFICACTION SYSTEME, APPELER FOURNISSEUR. CORDIALEMENT. MME C. GALLIZIA | NH 30.07.2026 . REETALONNAGE DE LA TEMPERATURE EFFECTUE EN PRENANT COMME REFERENCE LA MESURE DU THERMOMETRE. REGLAGE DU MITIGEUR REALISE PAR AJUSTEMENTS SUCCESSIFS, EN AUGMENTANT OU EN DIMINUANT SON OUVERTURE, JUSQU¿A OBTENTION DE LA TEMPERATURE CONFORME. |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-18
2024.XLS | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 271092 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR DYSFONCTIONNEMENT LDE AVEC CODE PANNE : 342-23-22 ROBINET OUVERT TEMPERATURE DE L'EAU TROP ELEVEE, VERIFICATION SYSTEME, APPELER FOURNISSEUR. CORDIALEMENT. MME C. GALLIZIA | NH 30.07.2026 RECEPTION RI => . REETALONNAGE DE LA TEMPERATURE EFFECTUE EN PRENANT COMME REFERENCE LA MESURE DU THERMOMETRE. REGLAGE DU MITIGEUR REALISE PAR AJUSTEMENTS SUCCESSIFS, EN AUGMENTANT OU EN DIMINUANT SON OUVERTURE, JUSQU¿A OBTENTION DE LA TEMPE |  |  | 2024-1302 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000349 |  |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-18
2024.XLS | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-09-16 | 271042 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR IMPOSSIBLE DE RALLUMER L'ECRAN DU VIDEO LARYNGOSCOPE MERCI POUR VOTRE AIDE | DEFAUT CONSTATE CAPOT BATTERIE CASSE NH 27.07.2026 RECEPTION EN ATELIER RB07/08/2026 DEMANDE DEVIS A DUOMED POUR CAPOT BATTERIE - EN ATTENTE DE RETOUR - ACESCOPE MIS SUR ETAGERE REDOINE RB13/08/2026 EN ATTENTE DEPUIS PLUSIEUR SEMAINE AUPRES DE DUOMED ET |  |  | 2024-1098 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | ACESCOPE | ACEMEDICAL | 1788 (3.B01) |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-15
2024.XLS | 2026-07-27 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 271051 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME CE WEEK-END. L'OPTIFLOW INDIQUAIT EI22. ESSAI CE JOUR AVEC CIRCUIT NEUF, PAS D'ALARME, MAIS IMPOSSIBLE DE MODIFIER LA DELIVRANCE DU NOMBRE DE LITRE. CIRCUIT LAISSE EN PLACE AFIN DE NE PAS ROUVRIR D'AUTRE CIRCUIT POUR VOS TESTS. | RB28/09/2026 PAS DEFAUT CONSTATE -POSSIBILITE DE MODIFIER LA DELIVRANCE DU NOMBRE DE LITRE - MESSAGE D ERREUR NON APPARU DURANT LE TEST - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - |  |  | 2024-0634 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 230201358129 | LL 27/07/2026 - ALARME E122 NON CONSTATEE PAR AS MAIS INDIQUE QUE LA TOUCHE DE DEBIT EST VEROUILLEE (PRESENCE SIGLE CADENAS) |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-15
2024.XLS | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271055 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LAVEUR NE FAIT PAS LES CYCLES COMPLET. CODE D'ERREUR 23: VERIFIER QUE LES DEUX ROBINETS SONT OUVERTS. REMPLACER LE PRE-FILTRE. TEMPERATURE INCORRECTE APRES 10 ESSAIS DE REMPLISSAGE. NOUS PRECISONS QUE LES ROBINETS SONT OUVERTS. | WASSENBURG : ALARME TROP CHAUDE / ALARME ROBINET FERME MH 30/07/2026 RECEPTION RI - REETALONNAGE D ELA TEMPERATURE + REGLAGE DU MITIGEUR JUSQUA L'OBTENTION DE LA TEMPERATURE CONFORME - FONCTIONNEL |  |  | 2024-1302 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000349 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-15
2024.XLS | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 271066 | 3069 | CONSULTATIONS CHIRURGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UNE BALANCE ELECTRONIQUE QUI NE MARCHE PLUS . MERCI. | NH 07.08.2026 PILES A REMPLACER OS13/08/2026 RENDU. |  |  | 2024-0863 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001497275 | OS13/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | ROULET | 7025 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-15
2024.XLS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 271008 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/07/2026 ALARME E27 +A36 ATTENTE VERIF DU FABRICANT, VERIFICATION OK |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-08-14 | 22766809
2024.XLS | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-09-21 | 270966 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE SUR ETHYLOTEST 2024-0522 DE "PRECHAUFFAGE SYSTEME" QUI NE SE TERMINE JAMAIS... SVP MERCI | DEFAUT CONSTATE AFFICHE LE MESSAGE CALIBRATION A FAIRE RB05/08/2026 CALIBRATION A FAIRE - ENOIE CHEZ DRAGER NH 26.08.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS21/09/2026 RECEPTION D UN ETHYLOTEST REPARER SUIVANT BLN°F02133057 ET COMMANDE B2/1781468 COLIS E |  |  | 2024-0522 | ETHYLOTEST | ALCOTEST 7000 | DRAGER | ARTH-0128 | OS21/09/2026 RECEPTION D UN ETHYLOTEST REPARER SUIVANT BLN°F02133057 ET COMMANDE B2/1781468 COLIS EN BON ETAT ,RESULTAT GLOBAL:PAS DE DEFAUT, TRAVAIL EFFECTUER,MESSAGE D AIR CONTAMINER,BIP CONTINU LORS DU SOUFLE ,DEMANDE D ETOLANNAGE ,ANOMALIE DECTETEE, N |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-14
2024.XLS | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 270817 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LDE NE FAIT PAS SES AUTO-DESINFECTIONS. ERREUR 22 : VERIFIEZ QUE LES DEUX ROBINET D'EAU SONT OUVERTS. CONTROLEZ QUE LE FILTRE ENDOCAP EST CORRECTEMENT CONNECTE. DE PLUS LE FILTRE DU BOUCHON DU BIDON DE DESINFECTANT EST TOUJOURS CASSE (DEPUIS LE 08/04/2 | VOIR 265413 |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-12
2024.XLS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 270798 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE RESPI INDIQUE "CASSETTE EXPIRATOIRE REMPLACEE". POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER AU PLUS VITE LA CONDUITE A TENIR SVP. FAUT-IL CHANGER LE PATIENT DE RESPIRATEUR, CE MESSAGE A-T-IL UNE INCIDENCE SUR LA VENTILATION DU PATIENT? MERCI D'AVANCE | MH : MESSAGE ERREUR "CASSETTE EXPIRATOIRE REMPLACEE" MH 22/07/2026 MESSAGE D'ERREUR SUITE A LA CASSETTE EXPI QUI A ETE REMPLACE EN COURS DE FONCTIONNEMENT - RESOLUTION LE SERVICE DOIT EFFECTUER UN CONTROLE AVANT UTILISATION |  |  | 2024-0030 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50880 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-12
2024.XLS | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 270782 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS PLUSIEURS ALARMES SUR L'AUTOCLAVE 11 : E27 ALARME A36 ATTENTE VERIFICATION DU FABRICANT/ E24 ALARME A33 ATTENTE VERIFICATION DU FABRICANT/ E26 ALARME A35 ATTENTE VERIFICATION DU FABRICANT. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES | NH 22.07.2026 RETOUR SAV => MESSAGE D'ALARME NON IMPACTANT SUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE => PASSAGE DU SAV POUR LES SUPPRIMER |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-08-11
2024.XLS | 2026-07-21 | 2026-08-07 | 2026-10-05 | 270762 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | URETEROSCOPE OLYMPUS REF WA2UR11A SN 801386 A REPARER : POIGNEE CASSEE | NH 23.07.2026 RECEPTION EN ATELIER NH 07.08.2026 ENVOI SAV (CAGE RESTEE A L'ATELIER) OS01/10/2026 RECEPTION URETEROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77766681 ET COMMANDE B2/1784252 COLIS EN BON ETAT. OS01/10/2026 DYSFONCTIONNEMENT SUIVANT TUBE EXTERNE FAUUSER,POI |  |  | 2024-1023 | URETEROSCOPE SEMI RIGIDE | WA2UR11A | OLYMPUS | 802357 | OS01/10/2026 RECEPTION URETEROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77766681 ET COMMANDE B2/1784252 COLIS EN BON ETAT. OS01/10/2026 DYSFONCTIONNEMENT SUIVANT TUBE EXTERNE FAUUSER,POIGNEE CASSEE,ACTIONS A REALISER(SOUS CONTRAT OU APRES ACCORD DU DEVIS)REMISE EN ETAT D |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-11
2024.XLS | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 270640 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FRE 2024-1342 COMMANDE A GAUCHE + COUSSIN A AIR POUR MR LALET, CH 1018 A LIVRER EN ERGO STP | PC 17/07/2026 LIVRAISON FAUTEUIL + GEL002 + COUSSIN AIR 40A02 |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 |  |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-07
2024.XLS | 2026-07-17 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 270635 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS UN NASOFIBROSCOPE (N°SN106310) DYSFONCTIONNEL. IL S'ALLUME, MAIS L'IMAGE EST FLOUE, GRISE, PIXELISEE. LA GAINE EST LEGEREMENT EBRECHEE. MERCI D'AVANCE, LA CONSULTATION ORL | RB17/07/2026 RECEPTION VIDEO RHINO - MIS SUR ETAGERE DE DEPOT RB06/08/2026 APPEL PROFIBRE RECU POUR DIRE QU IL N EST PAS REPARABLE POUR EUX - EN ATTENTE DE RECEPTION AVEC SON RAPPORT - PAR QUI LE VIDEO RHINO LARYNGO A ETE ENVOYE ?? O07/08/2026 RECEPTION |  |  | 2024-1203 | VIDEO-RHINO-LARYNGOSCOPE | 11102CMK | STORZ | 106310 | O07/08/2026 RECEPTION D UN NASOFIBROSCOPE NON REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION BI2026-01097 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/09/2026 RECEPTION D UN VIDEO LARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°5801057477 ET COMMANDE B6/1782390 COLIS EN BON ETAT TRANS |  |  |  | 0 | NORTIER | 5749 | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-07
2024.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 270460 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 13/07/2026 NETTOYAGE FAUTEUIL + CHARGE NETTOYAGE COUSSIN 38002 RETOUR STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-01 | 22890660
2024.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 270422 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | REPRENDRE EN ERGO FRM N° 2024-1342 ET COUSSIN VISCO N° 38002. MERCI | PC 13/07/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN 38002 |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 |  |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-01
2024.XLS | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-08-04 | 270213 | 4083 | EXT IMPLANTOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PEDALE NE FONCTIONNE PLUS EN PLEINE INTERVENTION, PILE CHANGE, TENTATIVE D'APPAIRAGE SANS SUCCES. | IF 16/07/2026 PEDALE NON FONCTIONNELLE , ENVOI EN REPARATION OS04/08/2026 RECEPTION D UNE PEDALE AINSI QU UNE CONSOLE REPARER SUIVANT BLN°427433 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 04/08/2026 RECEEPTION CONSOLE REPARE , MIS A DISSPO DU SERVICE OS12/08 |  |  | 2024-0830 | IMPLANTMED | SI-1023SF | W&H | 27595 | OS04/08/2026 RECEPTION D UNE PEDALE AINSI QU UNE CONSOLE REPARER SUIVANT BLN°427433 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2026 RENDU |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-29
2024.XLS | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 269658 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 29/06/2026 RECEPTION DEVIS QUALIFICATION - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 13/07/2026 QUALIFICATION CONFORME |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-07-18 | 22993538
2024.XLS | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 269659 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 29/06/2026 RECEPTION DEVIS QUALIFICATION - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 13/07/2026 QUALIFICATION CONFORME |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-07-18 | 22993538
2024.XLS | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 269660 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 29/06/2026 RECEPTION DEVIS QUALIFICATION - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 13/07/2026 QUALIFICATION CONFORME |  |  | 2024-1242 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-07-18 | 22993538
2024.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269617 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | TERUMO : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 26.06.2026 >> RI WO-00592051 DU 01.04.2026 // ANTOINE GIRY "MAINTENANCE PREVENTIVE + MISE A JOUR 12.1.1 CET APPAREIL PEUT ETRE UTILISE A NOUVEAU CAR IL EST CONFORME AUX SPECIFICATIONS DU FABRICANT" |  |  | 2024-0584 | APPAREIL D'APHERESE | SPECTRA OPTIA | TERUMO BCT | 1P09228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002210 | TERUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-17 | 22879420
2024.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269605 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/06/2026 REMPLACEMENT DU JOINT GENERATEUR, REMPLACEMENT DE 2 JOINTS DE RESISTANCES ET NON DE LA 3EME CAR LA RESISTANCE EST A REMPLACER. REMPLACEMENT DES BARRETTES DE COUPLAGE SUR LES RESISTANCES. . 26/06/2026 OW CHANGEMENT DES 3 RESISTANCES, DES JOI |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-07-17 | 22766809
2024.XLS | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 269360 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME LAFON FAIT DOON D'UN FAUTEUIL DE TRANSFERT, N° DE SERIE: ASTZ41100123 LE FAUTEUIL EST A RECUPERER DANS MA SALLE, A CONTROLER, NETTOYER ECT ECT, ET ME LE REDONNER | ML 08/07/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 09/07/26 LE FAUTEUIL EST NETTOYER, CONTROLER + TEST OK LE FAUTEUIL EST MIS DANS L'INVENTAIRE ET UN N° BIOMED EST ATTRIBUER MIS EN SERVICE |  |  | 2024-1345 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | MA013 | VITADOMIA | AST241100123 | ML 08/07/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-14 | 36012191
2024.XLS | 2026-06-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 269355 | 6026 | PLAT BN3A1 SUITES DE COUCHES A PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'APPAREIL A BESOIN D'UN RECALIBRAGE, LORSQUE LES AGENTS FONT SUR LE SOCLE LE CALIBRAGE N'EST PAS DANS LES VALEURS REQUISES. | MH : CALIBRAGE NECESSAIRE OS25/06/2026 BILIRUBINOMETRE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE.. MH 27/07/2026 TEST EFFECTUE - DEFAUT NON-CONSTATES - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS13/08/2026 RENDU. |  |  | 2024-0891 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511568 | OS25/06/2026 BILIRUBINOMETRE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE.. OS13/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-07-14
2024.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 269145 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PAM W&H --- S-11 MANQUE BAGUE VERTE + IRRIGATION. OPTIM : 9718 | OS01/07/2026 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE.. OS01/07/2026 PIECES REMPLACER + CONDUIT DONNER AU SERVICE. 01/07/2026 RENDU. |  |  | 2024-0315 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 28598 | OS01/07/2026 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE.. OS01/07/2026 PIECES REMPLACER + CONDUIT DONNER AU SERVICE. 01/07/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-10
2024.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 269035 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, PINCE DE SAT DS-100A NON FONCTIONNELLE, FAUX CONTACT. SVP MERCI | OS19/06/2026 PINCE RENDU ET SORTIE DE STOCK. |  |  | 2024-1295 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420001WA | OS19/06/2026 PINCE RENDU ET SORTIE DE STOCK. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-09
2024.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 269034 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PINCE SUR FOUET DE SCOPE CASSEE. SVP MERCI | OS19/06/2026 FOUET DEPOSE SUR LE BUREAU A NH POUR COMMANDE. OS19/06/2026 2 FOUET A RECUPERER. |  |  | 2024-1295 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420001WA | OS19/06/2026 FOUET DEPOSE SUR LE BUREAU A NH POUR COMMANDE. OS19/06/2026 FOUET REMPLACER A RECUPERER. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-09
2024.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-07-07 | 268877 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA TABLE DE DECHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE 8 NE RENTRE PLUS DANS L'AUTOCLAVE, UNE DEMANDE D'INTERVENTION EST FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 18.06.2026 RECPTION RI => REGLAGE DE LA TABLE => CHANGEMENT DE BARETTE DE RESISTANCE A PREVOIR NH 26.06.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DES 3 RESISTANCES + KIT BARETTES => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-07-04
2024.XLS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-07 | 268576 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 09.06.2026 SUITE CONTAMINATION => DEMANDE ENLEVEMENT OLYMPUS NH 07.07.2026 RECEPTION DEVIS FORFAIT DECONTA => DA TRANSMISE OS03/09/2026 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER ET DESINFECTER SUIVANT BLN°77718223 ET COMMANDE B2/1770330 COLIS EN BON ETA |  |  | 2024-1112 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2407190 | OS03/09/2026 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER ET DESINFECTER SUIVANT BLN°77718223 ET COMMANDE B2/1770330 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A NH. OS11/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-06-30 | 824155
2024.XLS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 268417 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/06/2026 DEFAUT ELECTRIQUE DEPART DE FEU ARMOIRE GENERALE, REMPLACEMENT DES COSSES + SUPPRESSION DE LA FUITE D'EAU AU NIVEAU DU CLAPET A-R ENTREE GV |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-26 | 22766809
2024.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 268161 | 1310 | EXT IMAGERIE MAGNY |  |  | SUITE A LA COUPURE MENSUELLE, LA NOUVELLE TABLE TELECOMMANDEE, SIEMENS LOTUS MAX NE S'ALLUME PLUS. LE TECHNICIEN EST PREVENU, IL PASSERA CET APRES-MIDI | PC 03/06/2026 VU STELLA PASSAGE SIEMENS POUR RECHARGEMENT SAUVEGARDE ATTENTE RI | SITE DE MAGNY-EN-VEXIN |  | 2024-0122 | TABLE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10289 |  | 708 | SALLE 1 SIEMENS LUMINOS | RADIOLOGIE | 0 | MONTELLA | 01.34.30.52.14 | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2026-06-23
2024.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 268151 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DEFAUT CONSTATE ERREUR 137 MP A PREVOIR - ERREUR 105 BATTERIE INTERNE USAGEE RB02/06/2026 RAPATRIEMENT DU MONNAL A PONTOISE PAR MR VIGIN - APPEL AIR LIQUIDE EN ATTENTE DE RETOUR RB18/06/2026 MP REALISER PAR AIR LIQUIDE - REMIS DANS LE POOL DE PRET MAINTE |  |  | 2024-0096 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19266 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-06-23 | 824155
2024.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 268041 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BESOIN D'UN FRE LARGEUR 40, COMMANDE A DROITE POUR MR RIBEIRO JACINTO, CH 1176F. SI POSSIBLE, MONSIEUR AIMERAIT AVOIR A NOUVEAU UN ESPRIT ACTION COMME LORS DE SON DERNIER SEJOUR. A LIVRER EN ERGO. MERCI | ML 02/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 02/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-20
2024.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-07-07 | 268021 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LAVEUR NE FAIT PAS SON AUTO-DESINFECTION. ERREUR 26 :"PRESSION INFERIEUR AU MINIMUM: 66 MBAR(G)/ VERIFIER L'ETANCHEITE DU MATERIAU DE RACCORDEMENT DU CORPS DE L'ENDOSCOPE. CONTROLER L'ETANCHEITE DU CORPS DE L'ENDOSCOPE A L'AIDE D'UN TEST D'ETANCHEITE M | IH 01/06/2026 WASSENBURG // NE FAIS PAS SON AUTODESINF DEMANDE A WASSENBURG INTERVENTION 03/06/2026 AVARIE ANNONCEE : DEFAUT DE PRESSION SUR LE TESTEUR D'ETANCHEITE PENDANT L'AUTODESINFECTION THERMIQUE AVEC FILTRE . AVARIE CONSTATEE : TICKET DE CYCLE AV |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-20
2024.XLS | 2026-05-31 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 268005 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MANQUE UN PIED SUR LA BALANCE, BANCAL. MERCI | OS02/06/2026 PESE PERSONNE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. RB03/06/2026 MIS EN PLACE D UN AUTRE PIED POUR PESE PERSONNE - PRIS SUR UN AUTRE PESE PERSONNE EN ATTENTE DE REPARATION POUR LE MEME PROBLEME - CONFORME ET FONTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0292 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001472119 | OS02/06/2026 PESE PERSONNE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS10/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-20
2024.XLS | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 2026-09-30 | 267857 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM STO W&H SN : 25433 REF : 30056000 MODEL S-11 DONT LA FRAISE EST BLOQUEE OPTIM : 9667 | OS01/06/2026 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 15.07.2026 ENVOI SAV NH 31.08.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS30/09/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°19453-0926 ET COMMANDE B2/1781448 COLIS EN BON ETAT . OS30/09/2026 REPARATI |  |  | 2024-0020 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 25433 | OS01/06/2026 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS30/09/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°19453-0926 ET COMMANDE B2/1781448 COLIS EN BON ETAT . OS30/09/2026 REPARATION STERILISATION -DEMONTAGE DE L INSTRUMENT (CORPS,FIBRE,TETE ) ET DES |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-19
2024.XLS | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 267703 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/05/2026 QUALIFICATION DES PERFORMANCES , CONFORME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-17 | 22766809
2024.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 267639 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/05/2026 WASENBURG /PROBLEME IMPRESSION DESCRIPTION DU TRAVAIL AVARIE ANNONCEE : - PREVOIR MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE IMPRIMANTE - RENVOYER L'ANCIENNE EN RMA EN INDIQUANT LE NUMERO DE TICKET : " WM260209 002 - « MAUVAISE POLICE MARTEL IMPRIMANTE W |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-16 | 22907219
2024.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-06-23 | 267655 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME REINITIALISATION AU DEMARRAGE DE LA MOBILETTE. APRES UN ARRET MARCHE DEMANDE PAR SIEMENS | IF 27/05/2026 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS IF 23/06/2026 INTERVEENTION DE SIEEMENS , SUITE AU PROBLEME D¿ECRAN A NOIR AU DEMARRAGE AVERTISSANT D¿UN PROBLEME AVEC LE DISQUE SYSTEME, REMPLACEMENT DU DISQUE DUR. RECHARGEMENT DE L¿IMAGE DISQUE. REMISE EN |  |  | 2024-1259 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 15638 |  |  |  |  | 0 | GRAVOIS | 5073 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-16
2024.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-08-05 | 267654 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME REINITIALISATION AU DEMARRAGE DE LA MOBILETTE. APRES UN ARRET MARCHE DEMANDE PAR SIEMENS | IF 28/05/2026 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS IF 05/08/2026 INTERVEENTION EEFFECTUER |  |  | 2024-1259 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 15638 |  |  |  |  | 0 | GRAVOIS | 5073 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-16
2024.XLS | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 267696 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/05/2026 - RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-11 | 22993538
2024.XLS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 267384 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE TUYAUX DU MISTRAL ENDOMMAGE POURRIEZ VOUS L'ECHANGER MERCI | RB20/05/20026 REDUCTION DU TUYAUX - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0280 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 231058631 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-10
2024.XLS | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 267334 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA CABINE SE MET EN ALARME 88 : PROBLEME ROTATION BRAS. UNE DEMANDE EST FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 19.05.2026 VU PAR LE SERVICE => JOINT TORIQUE DEPLACE => DM A NOUVEAU FONCTIONNEL |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-09
2024.XLS | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 267339 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE DEFECTUEUSE, SONNE EN CONTINUE " REMPLACER BATTERIE " | OS19/05/2026 DM DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. PC 29/05/2026 VERIFICATION ET REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS10/06/2026 RENDU. |  |  | 2024-0562 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441846 | OS19/05/2026 DM DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS10/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-09
2024.XLS | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | 267346 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | ÉCROUE DE FIXATION EN BAS DE LA RAMBARDE DROITE QUI SE DEVISSE. | PC 20/05/2026 PAS DE VIS HS - TOURNE DANS LE VIDE IMPOSSIBLE DE SERRER NI DE RETIRER LA VIS LAISSE TEL QUE A SURVEILLER |  |  | 2024-0887 | BARRES DE MARCHE | FGG10 | GENIN | 213/47/24 |  |  |  |  | 0 | AUCOUTURIER | 0134794444 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-09
2024.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 267296 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.05.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT VENTILATEUR DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-06 | 824155
2024.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-09-11 | 267291 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.05.2026 ENVOI OLYMPUS NH 30.07.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS09/09/2026 RECEPTION D UN VIDEO -COLONOSCOPE REPARER ET DECONTAMINE ( REMPLACEMENT DU CANAL OPERATEUR) ET DECONTAMINER SUIVANT BLN°77728300 ET COMMANDE B2/1776458 COLIS EN BON ETA |  |  | 2024-1117 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-HQ1100DL | OLYMPUS | 2405408 | OS09/09/2026 RECEPTION D UN VIDEO -COLONOSCOPE REPARER( REMPLACEMENT DU CANAL OPERATEUR) ET DECONTAMINER SUIVANT BLN°77728300 ET COMMANDE B2/1776458 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU NH. OS11/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-06-06 | 824155
2024.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 267236 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE LAVEUR 351 NE FAIS PAS SES DESINFECTIONS THERMIQUE ANOMALIE VERIF ENDOSCOPE , TEST D'ETANCHEITE,FUITE POT ENDOSCOPE,PRESSION DU CORPS DE L 'ENDOSCOPE | IH : NE FAIT PAS SES AUTODESINF MH 18/05/2026 DEMANDE EFFECTUE AUPRES DE LA SOCIETE PAR ISMA ET JEFF - EN ATTENTE RETOUR TECH DESCRIPTION DU TRAVAIL AVARIE ANNONCEE : FUITE CIRCUIT TEST D'ETANCHEITE, ESSAIS EN MANUEL, LA PRESSION NE MONTE PAS. AVARIE CO |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-06
2024.XLS | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 267157 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, JE ME PERMETS DE VOUS CONTACTER POUR 2 POMPES A PERFUSION DOUBLE VOIES QUI NE FONCTIONNE PAS NUMERO POMPE 1 : 2024-0561 NUMERO POMPE 2 : 2022-0461 | OS18/05/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. PC 18/05/2026 VERIFICATION ET REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS10/06/2026 RENDU. |  |  | 2024-0561 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441865 | OS18/05/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS10/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KANZA | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-05
2024.XLS | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-10-09 | 267135 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MANQUE UN PIED SUR LA BALANCE. MERCI | RB15/05/2026 RECEPTION PESE PERSONNE - MIS SUR ETAGERE REDOINE - PIECE COMMANDE DA5336- EN ATTENTE PIECE OS09/10/2026 RENDU. |  |  | 2024-0293 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001472102 | OS09/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-04
2024.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 267035 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE TIENT PAS FIXE | RB20/05/2026 RESSERAGE DE L APPUIE BRAS - DONNER AU SERVICE |  |  | 2024-1053 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 149400 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-03
2024.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267079 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : REMPLACMEENT BATTERIE A PREVOIR MH 13/04/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIES - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0030 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50880 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-03 | 873060
2024.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267078 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : REMPLACMEENT BATTERIE A PREVOIR MH 13/04/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIES - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0029 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50879 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-03 | 873060
2024.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266973 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/05/2026 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMAMCES , CONFORME |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-02 | 22766809
2024.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266972 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/05/2026 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMAMCES , CONFORME |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-02 | 22766809
2024.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266971 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/05/2026 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMAMCES , CONFORME |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-02 | 22766809
2024.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 266955 | 3300 | EXT CS ENDOCRINOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA BATTERIE NE TIENT PLUS LA CHARGE | NH 29.05.2026 ALIMENTATION REMPLACEE => DM RENDU AU SERVICE | C263 |  | 2024-0037 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001128431 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 7226 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-06-02
2024.XLS | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-06-26 | 266906 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE NEBULISE PAS | PC 15/05/2026 RECUP NEBULISEUR POUR EXPERTISE PC 26/06/2026 RAS FONCTIONNEMENT NORMAL COMPRESSEUR OK | POSTE DE SOINS |  | 2024-1029 | GENERATEUR D'AEROSOLTHERAPIE | ST23 | SYST'AM | ST3A2503 |  |  |  |  | 0 | KORBA | 0134675664 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-30
2024.XLS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-08-14 | 266435 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE GAUCHE DU COTE DROIT EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER MERCI. | RB29/04/2026 RECEPTION INCUBATEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB29/04/2026 EN ATTENTE DES HUBLOT DA5332 RB14/08/2026 PORTE HS CHANGER - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS20/08/2026 RENDU. |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 | OS20/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-05-20
2024.XLS | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 266423 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | DEMANDE DE REMPLACEMENT DES BATTERIES SUR LE TEST DU RESPIRATEUR | RB29/04/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIES - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0032 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50882 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-20
2024.XLS | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-06 | 266372 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LAVEUR FUIT AU NIVEAU DE LA CUVE LORS DES CYCLES | IH 28/04/2026 WASSENBURG // FUITE AU NIVEAU DE LA CUVE DES CYCLES DEMANDE D'INTERVENTON EFFECTUE IH 06/05/2026 AVARIE ANNONCEE : FUITE AU NIVEAU DU COUVERCLE LORS DE LA THERMIQUE AVARIE CONSTATEE ET ACTION MENEE : FUITE NIVEAU DU COUVERCLE ¿LORS DE L¿A |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 | IH 28/04/2026 WASSENBURG // FUITE AU NIVEAU DE LA CUVE DES CYCLES DEMANDE D'INTERVENTON EFFECTUE |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-19
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266275 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0499 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001475396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266273 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0312 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300650404 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266274 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0313 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300650405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266283 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0314 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 10000000815265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266281 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0161 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 10000001217178 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266296 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0902 | VERTICALISATEUR AVEC PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300668989 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266276 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0500 | PLATEFORME DE PESEE | 677 | SECA | 10000001315035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266277 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0505 | VERTICALISATEUR AVEC PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300659008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266282 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0194 | PESE-PERSONNE | 761 | SECA | 10000001327091 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266280 | 6100 | MAS MAISON LUMIERE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0850 | VERTICALISATEUR + PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJO | 300670338 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 36-00081 | HORS POLE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266278 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0848 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300670186 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266279 | 6100 | MAS MAISON LUMIERE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2024-0849 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300668393 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 36-00081 | HORS POLE | 2026-05-16
2024.XLS | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 266001 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR BRASSARD M ADULTE 23-33CM HS FUITE. SVP MERCI | OS22/04/2026 BRASSARD REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2024-1295 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420001WA | OS22/04/2026 BRASSARD REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-12
2024.XLS | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 267727 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/05/2026 RECEPTION RAPPORT DE MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-05-09 | 22993538
2024.XLS | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 265885 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/04/2026 PROBLEME SUR TABLE DECHARGEMENT , REGLAGE DE LA TABLE DE CHARGEMENT TROP HAUTE PAR RAPPORT AU NIVEAU DE LA CHAMBRE . TEST CHARGEMENT DECHARGEMENT CORRECTE |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-05-09 | 22766809
2024.XLS | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 265877 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE RAIL DE MANUTENTION DE LA CHAMBRE 421 NE FONCTIONNE PLUS | PC 20/04/2026 BATTERIE DECHARGEE MAIS BATTERIE DE 2024 DONC BIZARRE PAR CONTRE PICK UP DE CHARGE DEFAIT DE SON SUPPORT DONC PAS D'ALIMENTATION DES BANDEAUX DE CUIVRE ET PAS DE CHARGE REMISE EN PLACE PICK UP DE CHARGE + CHARGE BATTERIE EN COURS VU AVEC AGN |  |  | 2024-0677 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH421) | GH3 | GULDMANN | 191185 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-09
2024.XLS | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 265818 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, RALLONGE CABLE DE SAT HS. SVP MERCI | MH : CABLE SAT HS MH 20/04/2026 MAD DU SERVICE OS27/05/2026 RENDU. |  |  | 2024-1295 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420001WA | OS27/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-08
2024.XLS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 265838 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : DEFAUT BATTERIE MH 17/04/2026 : REMPLACEMENT BATTERIE - FONCTIONNEL OS1805/2026 RENDU. |  |  | 2024-0256 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440576 | OS1805/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-08 | 873060
2024.XLS | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-07-16 | 265839 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PROBLEME AVEC LE CABLE DE SAT DU SCOPE DE LA SALLE 9 COULOIR BLEU(PAS DE REF BIOMED) ECHANGE DE CABLES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS PLUSIEURS JOURS MAIS TOUJOURS NON FONCTIONNEL. SVP MERCI | DEFAUT CONSTATE SPO2 NON DETECTER MALGRES CHANGEMENT DE CABLE RB21/04/2026 PASSAGE DANS LE SERVICE TEST NOUVELLE EMBASE + CABLE SPO2 - TROP LONG A DETECTER LE POULS AU MOINS 30 SEC - RB23/04/2026 OUVERTURE DOSSIER GE 17326580 - EN ATTENTE DE RETOUR IF |  |  | 2024-1290 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | B155M | GENERAL ELECTRIC | SV624420006WA |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-08
2024.XLS | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-08-17 | 265846 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DEFAUT CONSTATE PORTE GAUCHE ET DROITE CASSE RB 17/04/2026 PRIS DU SERVICE NEONAT - MIS DANS LOCAL DEPOT RB20/04/2026 DEMANDE DEVIS DRAGER POUR HUBLOT - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB27/04/2026 RECEPTION DEVIS 134441743 POUR HUBLOT - EN ATTENTE VALIDAT |  |  | 2024-1258 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTL-0103 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-05-08 | 824155
2024.XLS | 2026-04-16 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 265765 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/04/2025 SUITE NON CONFORMITE SUR UNE IMPORTANTE PARTIE DU PARC ENDOSCOPES, PASSAGE D4UNE ORGANISME IND2PENDANT POUR EFFECTUER UN AUDIT AFIN DE D2TERMINER L4ORIGINE DE LA CONTAMINATION LL 15/04/2025 RECEPTION DEVIS EUROFINS 2648 - DA VALIDEE - TRANSM |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 837 | EUROFINS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-07 | 22993538
2024.XLS | 2026-04-16 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 265764 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/04/2025 SUITE NON CONFORMITE SUR UNE IMPORTANTE PARTIE DU PARC ENDOSCOPES, PASSAGE D4UNE ORGANISME IND2PENDANT POUR EFFECTUER UN AUDIT AFIN DE D2TERMINER L4ORIGINE DE LA CONTAMINATION LL 15/04/2025 RECEPTION DEVIS EUROFINS 2648 - DA VALIDEE - TRANSM |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 837 | EUROFINS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-07 | 22993538
2024.XLS | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 265717 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR UN DE NOS NASOFIBROSCOPE VIDEO SN 106277 NE FONCTIONNE PLUS(LA FIBRE OPTIQUE NE BOUGE PLUS) | STORZ : FIBRE OPTIQUE NE BOUGE PLUS MH 16/04/2026 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS NH 05.05.2026 DEVIS RECU => RENVOI MAIL CAR EQUIPEMENT SOUS GARANTIE NH 02.06.2026 RETOUR SAV => GAINE DISTALE ENTAILLEE => NON PRISE EN CHARGE SOUS LA GARANTIE = |  |  | 2024-1206 | VIDEO-RHINO-LARYNGOSCOPE | 11102CMK | STORZ | 106277 | OS12/06/2026 RECEPTION D UN VIDEO LARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°5801011476 ET COMMANDE B6/1764867 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-06
2024.XLS | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-06-09 | 265697 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM WH REF 30056000 DONT LA FRAISE NE TOURNE PAS. OPTIM : 9596 | NH 24.04.2026 ENVOI SAV RB29/04/2026 APPEL DE WH NOUS DISONS QU ILS ONT RECU DES LED ??? - EN ATTENTE RETOUR NASSIM POUR VOIR CONCERNANT LES LED - ET EN ATTENTE WH VOIR SI IL ONT BIEN RECU PIECE A MAIN NH 05.05.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS09/06 |  |  | 2024-0074 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27204 | OS09/06/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION NUMERO 26W6837 ET COMMANDE B2/1763790 COLIS EN BON ETAT. REPARATION, AXE COMPLET S11,NETTOYAGE DE L INSTRUMENT,MAIN D OEUVRE REPARATION CABINET WET H,ANNEAU, ETANCHEITER MIS A DISPOSITON D |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-05
2024.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-12 | 265608 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | PAS D IMAGE | IH 13/04/2026 PETEL// PAS D IAMGE OPTIQUE ENVOYE CHEZ PETEL DEVIS TRANSMIS NH 13.04.2026 DA VALIDEE FV LE 12.06.2026 >> RI P60847 DU 12.05.2026 "NETTOYAGE ET POLLISSAGE + REMPLACEMENT LENTILLES 5 // 6 // 13 REMPLACEMENT CONNECTEUR LUMIERE" |  |  | 2024-0465 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 125746 | IH 13/04/2026 PETEL// PAS D IAMGE OPTIQUE ENVOYE CHEZ PETEL DEVIS TRANSMIS |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-05-02 | 22907219
2024.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-06-09 | 265606 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM STO WH REF 30056000 SN : 28588 DONT LA FRAISE EST COINCE. OPTIM : 9586 | NH 24.04.2026 ENVOI SAV NH 05.05.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS09/06/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION NUMERO 26W6836 ET COMMANDE B2/1763788 COLIS EN BON ETAT. REPARATION, AXE COMPLET S11,NETTOYAGE DE L INSTRUMENT,MAIN D |  |  | 2024-0315 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 28598 | OS09/06/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION NUMERO 26W6836 ET COMMANDE B2/1763788 COLIS EN BON ETAT. REPARATION, AXE COMPLET S11,NETTOYAGE DE L INSTRUMENT,MAIN D OEUVRE REPARATION CABINET WET H,ANNEAU, ETANCHEITER MIS A DISPOSITON D |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-02
2024.XLS | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 265483 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/04/2026 ROBOT NE FONCTIONNE PAS , APPEL SAV POUR UNE INTERVENTION , IF 09/04/2026 RECEPTION DEVIS ; DA TRANSMISE IF 22/04/2026 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2024-0215 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C013252 |  | 374 | PP-100 1 | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010692 | MEDSQUARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-04-30 | 22766809
2024.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 265425 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN MATACHANA, LA PORTE COTE DECHARGEMENT NE S'OUVRE PLUS. UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 21.04.2026 RECEPTION RI => OUBLIE DU TECH LORS DE SA DERNIERE INTERVENTION SUR LE DISTRIBUTEUR D'AIR => REMISE EN CONFORMITE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-29
2024.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-09-03 | 265413 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE FILTRE SUR LE BOUCHON DU BIDON DE DESINFECTANT EST CASSE. | IH 13/04/2026 WASSENBURG // FILTRE SUR LE BOUCHON DU DESINFECTANT CASSE IH 23/07/2026 DEMANDE FAIT AU SAV REALISE EN MEME TEMPS QU'UNE AUTRE INTER TEST OK ET CONFORME |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-04-29
2024.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 265393 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/04/2026 MAINTENANCE PREVENTIVEET CONTROLE DE L'APAVE , CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-29 | 22766809
2024.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 265561 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.04.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT JOINT SCIALYTIQUE => DM CONFORME |  |  | 2024-0769 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POLARIS 100/200 | DRAGER | ASTH-0006 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-04-28 | 824155
2024.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265356 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/04/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 16/03/2026 , CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-28 | 22766809
2024.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 265325 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ALARME CHANGEMENT DES BATTERIES | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 08/04/2026 BATTERIES REMPLACER - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0030 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50880 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-28
2024.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 265328 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA BATTERIE NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | NH 09.04.2026 REMPLACEMENT BATTERIE + RAZ => TEST PERFUSION OK => DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2024-0258 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440527 |  |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-28
2024.XLS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 265209 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/04/2026 CQRI EFFECTUER LE 24/02/2026 , CONFORME OS29/04/2026 RENDU? |  |  | 2024-1259 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 15638 | OS29/04/2026 RENDU? |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-23 | 22766809
2024.XLS | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-07-21 | 265065 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE CACHE DU CHARGEUR EST CASSE ET L'ACESCOPE NE CHARGE PLUS. MERCI | RB01/04/2026 RECEPTION ACESCOPE CASSE - MIS ETAGERE DEPOT RB14/04/2026 ACESCOPE CASSE - ENVOIE SAV RB24/04/2026 DEMANDE DU SOCLE ET DU CHZRGEUR USB PAR DUOMED - FICHE RMA ENVOYER - ENVOIE SAV DUOMED SOCLE + CHARGEUR RB18/06/2026 DEVIS C033-Q2600492-2 ECH |  |  | 2024-0451 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | ACESCOPE | ACEMEDICAL | 1633 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-21
2024.XLS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 265053 | 5021 | HC RHUMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | ESAOTE : LEVIER CASSEE MH 31/03/2026 DEMANDE DEVIS - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 01/04/2026 RECEPTION DEVIS QUO-78143-T0P5-0 - VALIDATION DA NH 10.04.2026 DA VALIDEE OS16/06/2026 RECEPTION D UN LEVIER SUIVANT BLN°1260115232 ET COMMANDE B2/1765099 COLIS |  |  | 2024-0797 | ECHOGRAPHE | MYLAB SIGMA | ESAOTE | 421103 | OS16/06/2026 RECEPTION D UN LEVIER SUIVANT BLN°1260115232 ET COMMANDE B2/1765099 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. | 718 | ECHOGRAPHE PORTABLE MYLAB SIGMA | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-04-21 | 873060
2024.XLS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 265041 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, RESSORT DU SUPPORT 10G DU MONNAL T60 CASSE. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | RESSORT SUPPORT MONNAL CASSE RB31/03/2026 RECEPTION SUPPORT MONNAL T60 - MIS SUR ETAGERE REDOINE - DEMANDE DEVIS POUR PIECE - - EN ATTENTE RETOUR RB03/04/2026 DEVIS UGAP 303629355 POUR SUPPORT MONNAL - DA 5309 - EN ATTENTE VALIDATION NH 10.04.2026 DA |  |  | 2024-0832 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT6A-01598 | OS22/04/2026 RENDU |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-21
2024.XLS | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 264987 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, HEMOCUE S'ETEINT TOUT SEUL EN PLEINE MESURE 1 FOIS SUR 3. BATTERIE HS? SVP MERCI | IF 31/03/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE |  |  | 2024-0457 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 2409622126 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-18
2024.XLS | 2026-03-30 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 264981 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE" LO BATT" SUR PLANCHE A PESEE 2024-0595. PLANCHE NON UTILISABLE, URGENT++ UTILISEE POUR LES AVC. SVP MERCI | DEFAUT CONSTATE MESSAGE LOW BATT RB30/03/2026 DEMANDE DEVIS POUR BATTERIE A MAINTELEC - EN ATTENTE DE RETOUR RB01/04/2026 RECEPTION DEVIS DI3268 POUR BATTERIE - EN ATTENTE DE VALIDATION DA 5306 NH 10.04.2026 DA VALIDEE RB22/04/2026 PLANCHE NE S ALLUM |  |  | 2024-0595 | PLANCHE DE TRANSFERT AVEC PESEE | MOLENE-999 | ABILANK | 12200507 | OS24/04/2026 RECEPTION D UNE BATTERIE NEUVE SUIVANT BLN°BM29348 ET COMMANDE B2/1755399 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS16/06/2026 RECEPTION D UN CHARGEUR SUIVANT BLN°BM30034 ET COMMANDE B2/1758210 COLIS EN B |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-18
2024.XLS | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 264975 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE GAUCHE DU COTE GAUCHE EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER MERCI. | NH 30.03.2026 RECEPTION EN ATELIER RB 30.03.2026 REMPLACEMENT PORTE GAUCHE - MIS A DISPO DU SERVICE OS01/04/2026 RENDU. |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 | OS01/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-18
2024.XLS | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-04-10 | 265394 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/04/2026 MAINTENANCE PREVENTIVEET CONTROLE DE L'APAVE , CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-09 | 22766809
2024.XLS | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 264388 | 6100 | MAS MAISON LUMIERE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LEVE MALADE QUI AFFICHE LE SYMBOLE CLE DONC A VERIFIER S IL VOUS PLAIT MERCI | PC 27/03/2026 SYMBOLE CLE A LA MISE EN ROUTE QUI DISPARAIT ENSUITE APRES INITIALISATION FONCTIONNEMENT NORMAL RAS |  |  | 2024-0849 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300668393 |  |  |  |  | 0 | LECLERC | 0134305269 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 36-00081 | HORS POLE | 2026-04-08
2024.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 265391 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/04/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-07 | 22766809
2024.XLS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-21 | 266024 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 16.03.2026 RECEPTION RI => SUITE TRACES DE DEPOTS DANS LES CUVES => NETTOYAGE CHAMBRE + TEST DE VIDE + CYCLE A VIDE => DM CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | 26B078 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-03 | 824155
2024.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 263949 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A RECUPERER CHAMBRE 1116 | ML 11/03/26 FAUTEUIL RECUPERER + MIS EN CHARGE ML 12/03/26 CHARGE TERMINER ML 17/03/26 NETTOYAGE + CTRL OK TEST OK, MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 11/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | PINNA | 5453 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-31
2024.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 263918 | 2140 | EXT IMAGERIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | UTILISATION IMPOSSIBLE DE LA TELECOMMANDE UNE FOIS RETIREE DU SOCLE | IH 11/03/2026 SIEMENS // MULTITOM RAX PANNE DE TELECOMANDE QUAND ON L ELNEVE DU SOCLE ATTENTE RETOUR DE SIEMENS FV LE 24.03.2026 >> RI 600005295971 / 0005 DU 23.03.2026 // ATANASOVSKI "DES QUE LA TELECOMMANDE EST RETIREE DE SON SOCLE DE CHARGE, ELLE S¿E |  |  | 2024-0260 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | MULTITOM RAX | SIEMENS | 12222 / 072979 | IH 11/03/2026 SIEMENS // MULTITOM RAX PANNE DE TELECOMANDE QUAND ON L ELNEVE DU SOCLE ATTENTE RETOUR DE SIEMENS |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2026-03-31
2024.XLS | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-05-06 | 263836 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LORS DU TEST DE L'APPAREIL : UNE FENETRE S'EST OUVERTE: UNE OU PLUSIEURS BATTERIES DOIVENT ETRE REMPLACEES. CONSULTER LA SECTION ETAT DU SYSTEME/ BATTERIES POUR SE PLUS AMPLES INFORMATIONS ... | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 09/03/2026 DEMANDEDEVIS BATTERIE SUR UGAP -- RECEPTION DEVIS N° 303587046 - EN ATTENTE VALIDATION DA 5269 NH 12.03.2026 DA VALIDEE OS19/03/2026 RECEPTION DE DEUX BATTERIES DE VENTILATEUR SUIVANT BLN°602132 ET COMMANDE B2/1750 |  |  | 2024-0032 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50882 | OS19/03/2026 RECEPTION DE DEUX BATTERIES DE VENTILATEUR SUIVANT BLN°602132 ET COMMANDE B2/1750571 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE ,TRANSMIS AU TECH. | 704 | SERVO-U |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-28
2024.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263736 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | CIDELEC : CAPTEUR SON DENUDE MH 05/03/2026 RECEPTION DEVIS 25410 - EN ATTENTE VALIDATION DA RB07/04/2026 CPATEUR SON - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0051 | POLYGRAPHE VENTILATOIRE | CID-LX | CIDELEC | 25240 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-26 | 873060
2024.XLS | 2026-03-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 263684 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/03/2026 RECEPTION DEVIS 3308683.1 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 05/06/2026 RECEPTION RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-25 | 22993538
2024.XLS | 2026-03-04 | 2026-03-19 | 2026-04-24 | 263683 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/03/2026 RECEPTION DEVIS APAVE 3308683.1 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/03/2026 CONTROLE REGLEMENTAIRE 135659643-001-1 RECU - EQUIPEMENT CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-25 | 22993538
2024.XLS | 2026-03-04 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 263687 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/03/2026 RECEPTION DEVIS 3308683.1 POUR CONTROLE REGLEMENTAIRE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 05/06/2026 RECEPTION RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-25 | 22993538
2024.XLS | 2026-03-04 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 263688 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/03/2026 RECEPTION DEVIS 3308683.1 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 20/03/2026 RECEPTION RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE APAVE 135659643-001-1 - EQUIPEMENT CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-25 | 22993538
2024.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263481 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ATTACHE METALLIQUE DEVISSEE | RB02/03/2026 REMISE NE PLACE DE LA PIECE METTALIC DE LA TELECOMMANDE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS03/03/2026 RENDU. |  |  | 2024-0097 | TELECOMMANDE | 2003863 | TRUMPF | 13490-1 | OS03/03/2026 RENDU. | 707 | PILIER MOBILE |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-21
2024.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263483 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | CHGMT DE L IMPRIMANTE VOIR RAPPORT RSQM |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-21 | 22907219
2024.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263488 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, CABLE RESEAU(VERT) DENUDE SUR SCOPE DE LA SAUV 2. SVP MERCI | DEFAUT CONSTATE PAS RETOUR DE SCOPE - CABLE RJ45 HS RB02/03/2026 CHANGEMENT DES CABLE MX ET IX RJ45 - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2024-1262 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | CARESCAPE CANVAS 1000 | GENERAL ELECTRIC | STN24440005HA |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-21
2024.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263564 | 3010 | CELLULE BIOMEDICALE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026>> RI S01-123914 DU 16.02.2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACE |  |  | 2024-0094 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19238 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-03-21 | 22879420
2024.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263570 | 3010 | CELLULE BIOMEDICALE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123918 DU 16/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2024-0093 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19236 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-03-21 | 22879420
2024.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263577 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123915 DU 19/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2024-0095 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19250 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-21 | 22879420
2024.XLS | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263445 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE EN PANNE, DEMANDE A RESTER BRANCHEE MERCI | NH 03.03.2026 RECEPTION EN ATELIER PC 09/03/2026 REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAI OK |  |  | 2024-0561 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441865 |  |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-20
2024.XLS | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 263455 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/02/2026 SUITE MAUVAISE QUALITE DE L'EAU ENTARTRAGE DU BOILER - RESISTANCE HS A REMPLACER - INTERVENTION STEELCO POUR REMPLACEMENT RESISTANCE DEFECTUEUSE - DETARTRAGE DU BOILER INFORMATION AUPRES DES SERVICES TECHNIQUES POUR APPORTER DES ACTIONS COR |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-19 | 22993538
2024.XLS | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263311 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA MACHINE NE NEBULISE PLUS | PC 02/03/2026 PAS DE SORTIE D'AIR PIECE SUR COMPRESSEUR HS NEBULLISEUR REMPLACEE PAR LE 2025-1039 |  |  | 2024-1005 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A2520 |  |  |  |  | 0 | ARISTILDE | 01.34.67.56.62 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-18
2024.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 263146 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 MP REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2024-0030 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50880 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-14 | 22877333
2024.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 263166 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'AUTOCLAVE 10 FAIT QUE DE DISJONCTE, IL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | IH 24/02/2026 MATACHANA // AUTOCLAVE QUI DISJONCTE SUITE A VOTRE DEMANDE, INTERVENTION DU TECHNICIEN MATACHANA LE : MARDI 24 FEVRIER 2026 TECHNICIEN INTERVENANT : A.DELIOU. NH 02.03.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT RESISTANCES => ESSAIS ET TEST PRECHAUF |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 | IH 24/02/2026 MATACHANA // AUTOCLAVE QUI DISJONCTE SUITE A VOTRE DEMANDE, INTERVENTION DU TECHNICIEN MATACHANA LE : MARDI 24 FEVRIER 2026 TECHNICIEN INTERVENANT : A.DELIOU. |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-14
2024.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 263144 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 MP - RECEPTION RI - |  |  | 2024-0029 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50879 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-14 | 22877333
2024.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 263149 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 MP REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2024-0031 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50881 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-14 | 22877333
2024.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-21 | 263155 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DA RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2024-0786 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9114877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-14 | 22877333
2024.XLS | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 263096 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME AVEC LA PRISE AUTOMATIQUE DE LA TENSION SUR LE REFRATO | NIDEK : DEFAUT PRISE DE TENSION MH 24/02/2026 DEMANDE EFFECTUEE AUPRES DE STEPHANE RIBERIO - EN ATTENTE RECEPTION DATE D'INTER MH 20/04/2026 PASSAGE DE M; MOKNACHI LE ? - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2024-1157 | AUTOREFRACTOMETRE | TONOREF III | NIDEK | 142182 |  | 740 | UNITE D'EXAMEN SALLE PMR PETITE CHIR |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-13
2024.XLS | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 262862 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PILIER MAQUET OTESUS SALLE 2 (CESARIENNE) , NE MONTE PLUS LORS QU'IL N'Y A PAS LE PLATEAU, DES MESSAGES D'ERREURS APPARAISSE SUR LA TELECOMMANDE : ATTENTION RISQUE DE COLLISION, CORRIGER POSITION DE TRANSPORT. | IF 19/02/26 PILIER FONCTIONNE BIEN RAS |  |  | 2024-1037 | PILIER MOBILE | 1160.01D0 | GETINGE/MAQUET | 1170 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-12
2024.XLS | 2026-02-17 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 262712 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | NH 17.02.2026 DA TRANSMISE POUR BC DE QUALIFICATION REGLEMENTAIRE IF 27/05/2026 RECEEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-10 | 824155
2024.XLS | 2026-02-17 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 262713 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | NH 17.02.2026 DA TRANSMISE POUR BC DE QUALIFICATION REGLEMENTAIRE IF 27/05/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-10 | 824155
2024.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 262756 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LAVEUR SE MET REGULIEREMENT EN ALARME AVEC L'ERREUR 218: DEBIT DETERGENT DETECTE, ALORS QUE LE DOSAGE EST INACTIF. | IH 18/02/2026 WASSENBURG // ERREUR 218 DEBIT DETERGENT DETECTE ALORS QUE LE DOSAGE EST INACTIF DEMANDE D INTERVENTION REALISE 24/02/2026 VOIR RI 262757 |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 | IH 18/02/2026 WASSENBURG // ERREUR 218 DEBIT DETERGENT DETECTE ALORS QUE LE DOSAGE EST INACTIF |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-10
2024.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-05-07 | 262716 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | NH 17.02.2026 DA TRANSMISE POUR BC DE QUALIFICATION REGLEMENTAIRE IF 07/05/2026 RAPPORT DE QUALIFICATION DU 29/04/2026 , CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-10 | 824155
2024.XLS | 2026-02-17 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 262717 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | NH 17.02.2026 DA TRANSMISE POUR BC DE QUALIFICATION REGLEMENTAIRE IF 07/05/2026 RAPPORT DE QUALIFICATION DU 29/04/2026 , CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-10 | 824155
2024.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 262757 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE LAVEUR NE DETECTE PAS LE DETERGENT. | IH 18/02/2026 WASSENBURG // LE LAVEUR NE DETECTE PAS LE DETERGENT DEMANDE D INTERVENTION REALISE 24/02/2026 AVARIE ANNONCEE : LA DETECTION DE L'ETIQUETTE RFID DU DETERGENT N'EST PAS STABLE MALGRE L'ESSAI AVEC DIFFERENTS BIDONS AVARIE CONSTATEE : LA RFID |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 | IH 18/02/2026 WASSENBURG // LE LAVEUR NE DETECTE PAS LE DETERGENT |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-10
2024.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-23 | 262606 | 1258 | CUISINE SELF BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : DEFAUT COMMUNICATION FV LE 16.02.2026 >> DEFAUT DE COMMUNICATION, PILE A CHANGER. FV LE 23.03.2026 >> BUG LOGICIEL DU LORA. UNE MISE A JOUR PAR JRI EST ATTENDUE. |  |  | 2024-0544 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC24121102 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00069 | DIRECTION ACHATS ET LOGISTIQUES | 2026-03-07 | 22879420
2024.XLS | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 262536 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR POURRIEZ-VOUS REVOIR L'APPAREIL A BANDELETTE URINAIRE, IMPOSSIBLE D'EN FAIRE, MERCI | IH 16/02/2026 INSIGHT U120 ULTRA // IMPOSSIBLE DE FAIRE DES TESTS CHGMT DES BANDELETTES EN 10 U TEST OK ET CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE OS16/02/2026 RENDU. |  |  | 2024-0458 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 ULTRA | ACON | 697E10015F0 | IH 16/02/2026 INSIGHT U120 ULTRA // IMPOSSIBLE DE FAIRE DES TESTS CHGMT DES BANDELETTES EN 10 U TEST OK ET CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE OS16/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-06
2024.XLS | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 262506 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | CHANGEMENT SUPPORT BARRES PARALLELES | PC 13/02/2026 MISE EN PLACE DES 3 DERNIERS SUPPORTS VERSION COURTE SUR RAMPE BARRE DE MARCHE |  |  | 2024-0887 | BARRES DE MARCHE | FGG10 | GENIN | 213/47/24 |  |  |  |  | 0 | GENOT | 00134794444 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-06
2024.XLS | 2026-02-13 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 262518 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE REFRACTO POSE PROBLEME LORS DE LA PRISE DE PACHYMETRIE. IL PREND 1 MEURE SUR 10. | NIDEK : PROBLEME DE PRISE PACHYMETRIE MH 16/02/2026 DEMANDE EFFECTUEE - EN ATTENTE RETOUR SOCIETE MH 16/04/2026 PASSAGE EFFECTUE LE ? - FONCTIONNEL |  |  | 2024-1154 | AUTOREFRACTOMETRE | TONOREF III | NIDEK | 142162 |  | 745 | CONSULTATIONS SALLE 3 |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | 005084 | NIDEK |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-06
2024.XLS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 262432 | 5083 | SEANCE ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | LA PRISE DE LA PESE MALADE DEFECTUEUSE ,AU MOMENT DE LA BRONCHEE ,CA DEGANTER L'ELECTRICITE DANS LE SERVICE . | BON SUPRIMER. |  |  | 2024-0808 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001472701 | BON SUPRIMER. |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-05
2024.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 262264 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA TABLE DE CHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE 8 A BEAUCOUP DE DIFFICULTE A RENTRER LA CHARGE DANS L'AUTOCLAVE, UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 20.02.2026 RECEPTION RI => REGLAGE HAUTEUR CHARGEMENT + REPRISE REGLAGE POTENTIOMETRE => TEST OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-03
2024.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-05-22 | 262197 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | DEMANDE DE NOUVELLE CALIBRATION | DRAGER : CALIBRATION // SERVICE 311869081 FV LE 09.02.2026 >> ENVOI ETHYLOTEST EN CALIBRATION CONTACT : FREDERIC.VIGIN@GHT-NOVO.FR FV LE 05.03.2026 >> DEVIS 134434021 DU 24.02.2026 "CALIBRATION DM" MONTANT 122.47€ ATTENTE VALIDATION IH 14/04/2026 RECU |  |  | 2024-1300 | ETHYLOTEST | 7000 MED | DRAGER | ARTM-2523 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Contrôle |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-28
2024.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 262177 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 09/02/2026 MATACHANA // EXPLOSION AU NIVEAU DU GV ENVOIE DES PHOTOS AU SAV MATACHANA ATTENTE DE REPONSE POUR INTERVENTION NH 02.03.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT 3 RESISTANCE DE CHAUFFE GENERATEUR + ECHANGE FLOTTEUR => TEST RELISE EN EAU GV => DM |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 | IH 09/02/2026 MATACHANA // EXPLOSION AU NIVEAU DU GV ENVOIE DES PHOTOS AU SAV MATACHANA ATTENTE DE REPONSE POUR INTERVENTION |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-28 | 22907219
2024.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 262205 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BLOQUE | OS10/02/2026 APPUI-BRAS REPARER SUR PLACE PAR TECH |  |  | 2024-1053 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 149400 | OS10/02/2026 APPUI-BRAS REPARER SUR PLACE PAR TECH |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-28
2024.XLS | 2026-02-09 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 262232 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MODULE IMPLANTMED DONT LA POIGNEE VERTE QUI PERMET L'ACCES A L'INSTALLATION DE LA TUBULURE D'IRRIGATION EST CASSEE. | OS09/02/2026 DM POIGNEE CASSER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. IH 17/03/2026 POIGNE ENLEVE // DEVIS POUR REMPLACEMENT DE LA POIGNEE VERTE DEVIS N°22604679 EN ATTENTE DE VALIDATION OS30/03/2026 RECEPTION DE 2 POIGNEES SUIVANT BLN°32613617 ET COMMANDE |  |  | 2024-0830 | IMPLANTMED | SI-1023SF | W&H | 27595 | OS09/02/2026 DM POIGNEE CASSER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS30/03/2026 RECEPTION DE 2 POIGNEES SUIVANT BLN°32613617 ET COMMANDE B2/1752137 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE5292) |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-28
2024.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 262227 | 1258 | CUISINE SELF BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : DEFAUT COMMUNICATION FV LE 09.02.2026 >> REMPLACMEENT DE LA PILE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0182 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC23335339 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00069 | DIRECTION ACHATS ET LOGISTIQUES | 2026-02-28 | 22879420
2024.XLS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-03-12 | 261960 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | SCIALITIQUE SALLE 108 EN PANNE | IH 05/02/2026 DRAGER // SCIALITIQUE CHAMBRE 108 SCIALITIQUE CHAMBRE 108 // NE SE FAIT PLUS COMMANDER PAR LE BOITIER // IMPOSSIBLE DE METTRE EN VEILLE // RESTE ALLUME // POSSIBILITE QUE DES CABLES SE SOIENT ENLEVE DANS LE BOITIER DEMANDE A DRAGER INTE |  |  | 2024-0427 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POLARIS 100/200 | DRAGER | ASTH-0009 | IH 05/02/2026 DRAGER // SCIALITIQUE SCIALITIQUE CHAMBRE 108 // NE SE FAIT PLUS COMMANDER PAR LE BOITIER // IMPOSSIBLE DE METTRE EN VEILLE // RESTE ALLUME // POSSIBILITE QUE DES CABLES SE SOIENT ENLEVE DANS LE BOITIER DEMANDE A DRAGER |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-26
2024.XLS | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 261944 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM STO WH S-11 SN : 25577 DONT LA FRAISE EST BLOQUEE. OPTIM : 9427 + BAGUE AVEC IRRIGATION CASSEE | OS05/02/2026 PAM DE STO DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. NH 04.02.2026 ENVOI SAV NH 25.03.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS31/03/2026 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT BLN°427433 ET COMMANDE B2/1752194 COLIS EN BON ETAT . PIECE CHANGER |  |  | 2024-0023 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 25577 | OS05/02/2026 PAM DE STO DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS31/03/2026 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT BLN°427433 ET COMMANDE B2/1752194 COLIS EN BON ETAT . PIECE CHANGER AXE COMPLET ,GRIFFE HS ET AXE TRES CORRODER MIS A DISPOSISITION DU SER |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-25
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263025 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0677 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH421) | GH3 | GULDMANN | 191185 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263033 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0674 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH430) | GH3 | GULDMANN | 191189 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263026 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0676 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH422) | GH3 | GULDMANN | 190803 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263023 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0660 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH305) | GH3 | GULDMANN | 190814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263044 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0678 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH420) | GH3 | GULDMANN | 190800 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263007 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0044 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH424) | GH3 | GULDMANN | 150543 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263024 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0659 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH306) | GH3 | GULDMANN | 190794 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263029 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0672 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH426) | GH3 | GULDMANN | 191184 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263030 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0673 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH427) | GH3 | GULDMANN | 190811 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263037 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0664 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH413) | GH3 | GULDMANN | 190793 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263028 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0671 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH425) | GH3 | GULDMANN | 190812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263038 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0665 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH414) | GH3 | GULDMANN | 190817 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263015 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0657 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH313) | GH3 | GULDMANN | 190796 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263045 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0663 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (SDB NORD) | GH3 | GULDMANN | 190807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263039 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0666 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH415) | GH3 | GULDMANN | 191188 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263040 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0667 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH416) | GH3 | GULDMANN | 190810 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263041 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0668 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH417) | GH3 | GULDMANN | 190801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263042 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0669 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH418) | GH3 | GULDMANN | 190798 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263034 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0670 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (SDB EST) | GH3 | GULDMANN | 190808 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263022 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0658 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (SDB NORD) | GH3 | GULDMANN | 191183 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263027 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0675 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH423) | GH3 | GULDMANN | 191190 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263012 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0646 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH327) | GH3 | GULDMANN | 190792 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263016 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0656 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH314) | GH3 | GULDMANN | 190815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263010 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0643 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH325) | GH3 | GULDMANN | 190799 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263036 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0530 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH412) | GH3 | GULDMANN | 105560 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263035 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0529 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH411) | GH3 | GULDMANN | 105558 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263043 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0528 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH419) | GH3 | GULDMANN | 105542 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263032 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0527 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH429) | GH3 | GULDMANN | 105556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263031 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0526 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH428) | GH3 | GULDMANN | 105554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263046 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0661 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH405) | GH3 | GULDMANN | 190806 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263014 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0645 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (SDB EST) | GH3 | GULDMANN | 190802 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263011 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0644 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH326) | GH3 | GULDMANN | 190789 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263020 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0652 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH318) | GH3 | GULDMANN | 190795 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263017 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0655 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH315) | GH3 | GULDMANN | 190813 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263018 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0654 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH316) | GH3 | GULDMANN | 190809 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263013 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0647 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH330) | GH3 | GULDMANN | 190797 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263019 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0653 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH317) | GH3 | GULDMANN | 190791 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263048 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0651 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH320) | GH3 | GULDMANN | 190805 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263021 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0650 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH321) | GH3 | GULDMANN | 190816 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263008 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0649 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH322) | GH3 | GULDMANN | 190804 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 263047 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0662 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH406) | GH3 | GULDMANN | 190790 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 263009 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/03/2026 PASSAGE TECH LE 02/02/2026 POUR MAINTENANACE ANNUELLE RAIL GULDMANN MISE A JOUR MOTEUR MOTEUR EN BON ETAT TEST EN CHARGE RAIL A 250 KG RAS |  |  | 2024-0648 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH323) | GH3 | GULDMANN | 190818 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | A00480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-21
2024.XLS | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 261681 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | L'IMPRIMANTE DU LDE EST HS | IH 03/02/2026 WASSENBURG // IMPRIMANTE HS ---> EAU QUI A COULE SUR L IMPRIMANTE CARTE ELECTRONIQUE DE L IMPRIMANTE HS // DEMANDE A WASSENBURG INTERVENTION POUR CHGMT DE LA CARTE ATTENTE RETOUR 09/02/2026 AVARIE ANNONCEE : IMPRIMANTE HS. AVARIE CONSTA |  |  | 2024-1303 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000351 | IH 03/02/2026 WASSENBURG // IMPRIMANTE HS ---> EAU QUI A COULE SUR L IMPRIMANTE CARTE ELECTRONIQUE DE L IMPRIMANTE HS // DEMANDE A WASSENBURG INTERVENTION POUR CHGMT DE LA CARTE ATTENTE RETOUR |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-20
2024.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 261638 | 5021 | HC RHUMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPEL DU DR CHAMMAKHI : TIROIR CASSE SUR L'ECHOGRAPHE | IF 29/01/2026 SUPPORT REMIS EN PLACE |  |  | 2024-0797 | ECHOGRAPHE | MYLAB SIGMA | ESAOTE | 421103 |  | 718 | ECHOGRAPHE PORTABLE MYLAB SIGMA | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4945 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-02-19 | 878835
2024.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 261631 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | EN ALTERNANCE DEFAUT : CIRCUIT OUVERT / O2 BASSE PRESSION | RB30/01/2026 AUTO TEST REALISER OK - MIS EN VENTILATION PENDANT TOUTE LA MATINE - TEST OK - REMIS EN SERVICE OS02/02/2026 RENDU. |  |  | 2024-0832 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT6A-01598 | OS02/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-19
2024.XLS | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-02-16 | 261457 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | IMAGE FLOU | IH 29/01/2026 OLYMPUS // IMAGE FLOU ENVOIE CHEZ OLYMPUS OS16/02/2026 RECEPTION D UN VIDEO -COLOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77378103 COLIS EN BON ETAT. OS16/022026 SYMPTOME IMAGE FLOU,ACTION REALISER ,REMPLACEMENT DE LA POIGNEE DE COMMANDE,REMPLACEMENT DU C |  |  | 2024-1118 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-HQ1100DL | OLYMPUS | 2405418 | IH 27/01/2026 DEPOSE DANS MON BUREAU OS16/02/2026 RECEPTION D UN VIDEO -COLOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77378103 COLIS EN BON ETAT. OS16/022026 SYMPTOME IMAGE FLOU,ACTION REALISER ,REMPLACEMENT DE LA POIGNEE DE COMMANDE,REMPLACEMENT DU CAPOT LUMIERE FROIDE |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-02-17
2024.XLS | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 261292 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | NE VEUT PAS FAIRE CES AUTO DESINFECTION CHIMIQUE ET THERMIQUE. | IH 23/01/2026 WASSENBURG // DESINFECTION CHIMIQUE ET THERMIQUE QUI NE PASSE PAS - CANAL OBSTRUE DEMANDE D INTERVENTION DE WASSENBURG // ATTENTE DE RETOUR 27/01/2026 AVARIE ANNONCEE : SUR DESINFECTION CHIMIQUE OU THERMIQUE : ERREUR CANAL OBSTRUE AVARIE |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 | IH 23/01/2026 WASSENBURG // DESINFECTION CHIMIQUE ET THERMIQUE QUI NE PASSE PAS - CANAL OBSTRUE DEMANDE D INTERVENTION DE WASSENBURG // ATTENTE DE RETOUR |  |  |  | 0 | SYLVESTRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-13
2024.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261248 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 22.01.2026 >> RI I2507-0136 DU 20.01.2026 // "PREMIERE MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE REMPLACEMENT DES PIECES : OK ETALONNAGE DES QUANTITES : OK ETANCHAITE : OK MACHINE EN TRES BON ETAT MAIS MULTIPLES PROBLEMES DE CONS |  |  | 2024-1252 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M2 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-12 | 22879420
2024.XLS | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 261199 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE NON FONCTIONNELLE. SONNE BATTERIE A CHANGER | OS22/01/2026 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 26/01/2026 BATTERIE DEJA REMPLACEE EN SEPTEMBRE 2026 REINITIALISATION ALARME + CHARGE SI A NOUVEAU PB DANS QQ MOIS = BATTERIE A REMPLACER. OS09/02/2026 POMPE RENDU. |  |  | 2024-0256 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440576 | OS22/01/2026 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/02/2026 POMPE RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2026-02-11
2024.XLS | 2026-01-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 261048 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'OPTIFLOW S'ETEINT SANS SONNER. MERCI DE VOTRE INTERVENTION | OS19/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 20/02/2026 MISE EN FONCTIONNEMENT RAS - PAS DE COUPURES DE FONCTIONNEMENT PENDANT UN TEST DE 2H ESSAI SUR SECTEUR OK ESSAI SUR BATTERIE OK ALARMES OK OS25/02/2026 RENDU. |  |  | 2024-0079 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 3 | FISHER & PAYKEL | 230235T7W | OS19/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-07
2024.XLS | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 261003 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'AUTOCLAVE 11 PRESENTE PLUSIEURS MESSAGES D'ALARME ET REFUSE DE LANCER LE MOINDRE CYCLE, IL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | IF 20/01/2026 SUITE INTERVENTION , RECEPTION RAPPORT |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-07
2024.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-27 | 260895 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE ANNUELLE 2025 , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 27/02/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-02-06 | 22766809
2024.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-05-04 | 260893 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 17/04/2025 CONTROLE EFFECTUER LE 16/04/2026 IF 04/05/2026 RAPPORT CQI 1ER TRIMESTRE, CONFORME |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-02-06 | 22766809
2024.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-06-16 | 260896 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 16/06/2026 RECEPTION RAPPORT CQI CONFORME |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-02-06 | 22766809
2024.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 260947 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE PRET AVEC COUSSIN | ML 16/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 16/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-02-06 | 36012191
2024.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-19 | 260851 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CABINE A DISJONTEE A PLUSIEURS REPRISES | NH 15.01.2026 RECEPTION RI => NETTOYAGE DES SONDES DE NIVEAU + CMD POUR REMPLACEMENT FLOTTEUR NH 19.02.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DU FLOTTEUR DE LA BACHE D'EAU CHAUDE => TESTS OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-05 | 824155
2024.XLS | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 260743 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE 2024-1342 | ML 15/01/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 15/01/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 16/01/26 CHARGE TERMINER, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 15/01/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-02-04
2024.XLS | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 260728 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE SYSTEME DE TRANSFERT ETANCHE DPTE DE NOS ISOLATEUR S'EST CASSE, ET EST RESTE BLOQUE SUR LA PORTE DE L'ISOLATEUR. MERCI D'INTERVENIR AU SEIN DE L'UNITE DES ANTI-CANCEREUX (UPAC), AFIN DE RETIRER LA PARTIE BLOQUE DU DPTE. CORDIALEMENT, HALET J | IH 15/01/2026 JCE // PARTIE SUPERIEUR DU DPTE BLOQUE SUR L ISOLATEUR DEMANDE A JCE POUR INTERVENTION // ATTENTE DE RETOUR JCE 20/01/2026 PORTE MWS RELIQUAT FOND ISO 2 DEFECTUEUX// RELIQUAT NON BLOQUES ET PORTE QUI S OUVRE// RISQUE DE PERTE DE STERILITE |  |  | 2024-1252 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M2 | IH 15/01/2026 PARTIE SUPERIEUR DU DPTE BLOQUE SUR L ISOLATEUR DEMANDE A JCE POUR INTERVENTION // ATTENTE DE RETOUR |  |  |  | 0 | HALET | 0130754419 | O | Corrective |  | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-04
2024.XLS | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 260509 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE NE FONCTIONNE PAS. | PC 19/01/2026 RAS ESSAI DEBIT VOIE A ET B 200ML/H VOLUME 10ML OK = 21.2ML DELIVRES PAS DE DEFAUT FONCTIONNE PARFAITEMENT RENDU AU SERVICE OS10/02/2026 RENDU. |  |  | 2024-0566 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441725 | OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-31
2024.XLS | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 260137 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | L'ORDINATEUR NE RECONNAIT PAS L'APPAREIL --> IMPOSSIBLE DE S'EN SERVIR | CIDELEC : NON RECONNU PAR L'ORDINATEUR FV LE 09.01.2026 >> N'EST PAS RECONNU PAR L'ORDINATEUR ENVOIE A CIDELEC POUR DIAGNOSTIC. FV LE 09.02.2026 >> RECEPTION NOUVEAU POLYSOMNOGRAPHE DANS LE CADRE DU CONTRAT. SN 22155 // 2026MAD0036 |  |  | 2024-0069 | POLYSOMNOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | CID-LX | CIDELEC | 22431 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive | 006045 | CIDELEC |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-27
2024.XLS | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 260300 | 4083 | EXT IMPLANTOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 08.01.2025 RECEPTION BON REPARATION 92608451 => MISE A JOUR DU MODULE PIEZO POUR OPTIMISATION PUISSANCE => MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0831 | MODULE PIEZOMED PLUS | SA-435M | W&H | 03362 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-24 | 824155
2024.XLS | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 260037 | 2140 | EXT IMAGERIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | APAVE : CQE FV LE 05.01.2026 >> RI 135191788-005-1 DU 05.12.2025 // B ZOA ZOA "CONTROLE INITIALE REALISE APPAREIL CONFORM" |  |  | 2024-0260 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | MULTITOM RAX | SIEMENS | 12222 / 072979 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2026-01-24 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-03-27 | 259808 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | TUBULURE SAUTE ET NEBULLISATION PAS PERFORMANTE | PC 29/12/2025 APPAREIL RECUPERE FAIT BEAUCOUP DE BRUIT LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 16/03/2026 VU AVEC NASSIM COMMANDE PIECE ANNULEE REMPLACEMENT A NEUF |  |  | 2024-0071 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A2039 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-17 | 22890660
2024.XLS | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 259797 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LORS DU BRANCHEMENT DE L'OXYGENE POUR AEROSOL , LA PRESSION DECONNECTE LE FIL QUI RELIE L'O2 A L'APPAREIL. | PC 29/12/2025 RAS ESSAIS AVEC MASQUE NEUF OK SI LE PB SURVIENT IL FAUT INVERSER LE TUYAU QUI RELIE L'APPAREIL AU MASQUE PB COURANT AVEC CE NEBULISSEUR CAR PRESSION IMPORTANTE |  |  | 2024-1010 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A2519 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 305231 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-17
2024.XLS | 2025-12-29 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 259783 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, DEPUIS 2-3 SEMAINES L'APPAREIL DE MESURE AUTOMATIQUE DE L'IPS MESI ( N+ BIOMED 2024-0777) INDIQUE QU'IL FAUT FAIRE L'ETALONNAGE DE RIGUEUR (ANNUEL J'IMAGINE). LRE MATERIEL SE TROUVE DANS LA SALLE DE DOPPLER. NASIM HASSIB INFORME. MERCI DE VOTRE | MH : MESSAGE D'ETALONNAGE MH 26/01/2025 MESSAGE D'ETALONNAGE RETIRE - PROCEDURE RECU PAR MESI - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0777 | SYSTEME DE MESURE DE L'IPS | MESI MTABLET ABI | MESI | 0721-J6ZB |  |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-17
2024.XLS | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 259659 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | COUVERCLE DPTE COINCE | NH 23.12.2025 IH 31/12/2025 VOIR RAPPORT D INTERVENTION DE JCE TEST OK ET CONFORME |  |  | 2024-1251 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M1 |  |  |  |  | 0 | DAMERVAL | 4487 | N | Corrective |  | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-01-13
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259482 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66419 2025 // |  |  | 2024-0306 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001508884 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259477 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65414 2025 // |  |  | 2024-0862 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300664974 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259481 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66418 2025 // |  |  | 2024-0305 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001508882 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259456 | 3078 | EXT CS NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65397 2025 // |  |  | 2024-0776 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132796 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259460 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65401 2025 // |  |  | 2024-0275 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000001497225 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259457 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65398 2025 // |  |  | 2024-0775 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154594 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259483 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66420 2025 // |  |  | 2024-0307 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000001508885 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259484 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66421 2025 // |  |  | 2024-0053 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001231322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259539 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66454 2026 // |  |  | 2024-0065 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004460555 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259517 | 3306 | EXT CS GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66434 2026 // |  |  | 2024-0865 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001497278 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259530 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66447 2026 // |  |  | 2024-0263 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001486708 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259524 | 7109 | HC HOSPIT DE COURTE DUREE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66440 2026 // |  |  | 2024-1137 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300668391 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259516 | 3308 | EXT CS PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66433 2026 // |  |  | 2024-0038 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001128417 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259490 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66426 2025 // |  |  | 2024-0938 | PESE-PERSONNE | 878 DR | SECA | 10000001497262 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259513 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66430 2026 // |  |  | 2024-0304 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 1000000150888 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259492 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66428 2025 // |  |  | 2024-0939 | PESE-PERSONNE | 878 DR | SECA | 10000001497271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259491 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66427 2025 // |  |  | 2024-0937 | PESE-PERSONNE | 878 DR | SECA | 10000001497273 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 259273 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE MME DAUCHEZ | ML 19/12/25 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL OK SERA MIS EN CHARGE LUNDI ML 22/12/25 MIS EN CHARGE ML 23/12/25 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 19/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-08
2024.XLS | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 259205 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'INCUBATEUR INDIQUE "HAUT PARLEUR DE SECURITE DEFECTUEUX", POUVEZ VOUS REGLER CE PROBLEME. DE PLUS LES 2 PORTES DROITES DE CET INCUBATEUR SONT FISSURE ++, POURRIEZ VOUS LES CHANGE, MERCI BEAUCOUP. | RB18/12/2025 REMPLACEMENT DES 2 PORTES - CONFORME ET FONCTIONNELLE POUR LE DEFAUT HAUT PARLEUR - PAS REUSSI A REPRODUIRE LE DEFAUT - VERIFIER LA MANIERE D ETEINDRE L INCUBATEUR - ETEINDRE D ABORD AVEC LE BOUTON VERT EN DESOUS DE L IHM - PUIS ETEINDRE LE |  |  | 2024-1257 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTL-0102 | OS19/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-07
2024.XLS | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 2026-01-20 | 259203 | 4046 | PLATEAU AN5T1 MEDECINE HDS PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPAREIL NON RECONNU PAR LOGICIEL, PRISE CONNEXION NON FONCTIONNELLE | OS17/12/2025 POLYSONOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 19/12/2025 NON RECONNU PAR LE LEGICIEL , ENVOI EN REPARATION NH 12.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/01/2026 RECEPTION D UN POLYSONOGR |  |  | 2024-0548 | POLYSOMNOGRAPHE | CID-LX-260D | CIDELEC | 25721 | OS17/12/2025 POLYSONOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/01/2026 RECEPTION D UN POLYSONOGRAPHE REPARER SUIVANT BLN°SAVBL/42891 ET COMMANDE B2/1710960 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MARECHAL | 5332 | N | Corrective |  | Définitive | 006045 | CIDELEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-07
2024.XLS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 259098 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | DPTE COINCE, IMPOSSIBLE DE FERMER LA PORTE RISQUE DE PERTE DE STERILITE | IH 16/12/2025 SAS A DPTE COINCE // IMPOSSIBLE A FERMER // RISQUE DE PERTE DE STERILITE SAS DPTE DECOINCE // FERMTURE POSSIBLE // TESTER PLUSIEURS FOIS POUR VOIR SI REPRODUCTIBLE TEST OK ET CONFORME |  |  | 2024-1251 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M1 |  |  |  |  | 0 | DAMERVAL | 4487 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-01-06
2024.XLS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-26 | 259088 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | URGENT, L'APPAREIL NE S 'ALLUME PLUS , ECRAN NOIR ... POURRIEZ VOUS NOUS LE REPARER SVP MERCI . | RB16/12/2025 RECEPTION DE L ACESCOP)E AVEC SON SCOLE ET SON CABLE DE CHARGE - DEMANDE SAV NH 16.01.2026 ENVOI SAV (SOCLE LAISSE AU BIOMED) NH 26.01.2026 RECEPTION VIDEOLARYNGO DE REMPLACEMENT => MISE EN REFORME |  |  | 2024-0453 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | ACESCOPE | ACEMEDICAL | 1635 | IH 16/12/2025 RECEPTIONNE ET DEPOSE SUR MON BUREAU |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-06
2024.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 259004 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE RAIL NE FONCTIONNE PLUS, IL EST CHARGER. | PC 15/12/2025 SANGLE COINCEE EN HAUT ET ENROULEE A L'ENVERS DEBLOCAGE SANGLE + REENROULAGE DE LA SANGLE DANS LE BON SENS ESSAIS MOUVEMENTS OK | 424 |  | 2024-0044 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH424) | GH3 | GULDMANN | 150543 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 675660 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-03
2024.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 258831 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | COMME DISCUTE PAR TELEPHONE, UN DES SAS DE SORTIE EST PARTICULIEREMENT DIFFICILE A OUVRIR (PAS BLOQUE MAIS IL FAUT VRAIMENT TIRER TRES FORT DESSUS AU RISQUE DE LE CASSER). | IH 11/12/2025 PORTE TROP DUR A OUVRIR LES TECH PROD ONT HUILE LES JOINTS DE LA PORTE // ET DEMONTTAGE DE LA PORTE // SOUCIS QUI SEMBLAIT RESOLU MAIS AU BOUT D UNE JOURNEE TOUT AUSSI DUR APPEL DE LA SOCIETE JCE // DEMANDE DE LA SOCIETE DE RE DEMONTTER |  |  | 2024-1251 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M1 | IH 11/12/2025 PORTE TROP DUR A OUVRIR LES TECH PROD ONT HUILE LES JOINTS DE LA PORTE // ET DEMONTTAGE DE LA PORTE // SOUCIS QUI SEMBLAIT RESOLU MAIS AU BOUT D UNE JOURNEE TOUT AUSSI DUR APPEL DE LA SOCIETE JCE // DEMANDE DE LA SOCIETE DE RE DEMONTTER |  |  |  | 0 | PASQUIER | 5132 | O | Corrective |  | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-01-01
2024.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 258829 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 18/12/2025 IF 19/12/2025 RECEPTION RAPPORT MP , CONFORME |  |  | 2024-0550 | LASER OPHTALMOLOGIQUE | OPTIMUS FUSION | QUANTEL MEDICAL | 62-11-205 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 007547 | QUANTEL MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-01 | 22766809
2024.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2026-02-19 | 258653 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR NE DETECTE PAS LA TEMPERATURE, DE PLUS IL A ETE REVISER DEPUIS PEU, POUVEZ VOUS TROUVER LE PROBLEME, MERCI | DUOMED PB TEMPERATURE OS09/12/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/12/2025 AVEC CABLE ALIM + CABLE TEMP ET RESISTANCE RB17/12/2025 TEST EN CONDITION REELLE SUR RESPI - LOGO ROUGE DE TEMPARATURE QUI SAFFICHE - DEMANDE SAV SAMIR PAR M |  |  | 2024-0209 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2303867 | OS09/12/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/02/2026 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°C033-D2613273 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-30
2024.XLS | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 2026-01-08 | 258617 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM PIEZOMED REF : 30392000 SN : 03652 MODEL :SA-40L | NH 11.12.2025 RECEPTION EN ATELIER => DEMANDE D'ENLEVEMENT NH 08.01.2025 RECEPTION BON REPARATION 92608387 => REMPLACEMENT PARTIE INTERNE PAM => FONCTIONELLE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0834 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 03652 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-27
2024.XLS | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 258377 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PROBLEME AVEC LE REFRACTOMETRE CAR IL N MESURE PLUS LA PACHYMETRIE ET LA TONOMETRIE | IH 04/12/2025 TONOREF III // MESURE DE PACHYMETRIE ET TONOMETRIE DEFECTUEUSE NETTOYER SOIGNEUSEMENT TOUTES LES PARTIES A CONTACT OPTIQUE / D¿AIR (EMBOUT, NOZZLE, FENETRE, VITRAGES) ET VERIFIER QU¿AUCUN OBSTACLE, CONDENSATION, POUSSIERE OU EMPREINTE NE G |  |  | 2024-1154 | AUTOREFRACTOMETRE | TONOREF III | NIDEK | 142162 |  | 745 | CONSULTATIONS SALLE 3 |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-25
2024.XLS | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 258370 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/12/2025 IMPOSSIBLE D'OUVRIR LA PORTE , LOCALISTION DE LA PANNE , REGLAGES EFFECTUER OK TEST OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-12-25 | 22766809
2024.XLS | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 258335 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/12/2025 MAINTENANCE PREVNETIVE EFFECTUER LE 03/12/2025 , CONFORME |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 004122 | ENOVACOM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2025-12-24 | 22766809
2024.XLS | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2026-06-12 | 258296 | 1310 | EXT IMAGERIE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 03/12/2025 CQE 2025 SUR 2024-0122 + 0000-0479 + 0000-0455 + 2011-9251 + 2014-9089 PC 09/12/2025 BDC B2V/1690681 |  |  | 2024-0122 | TABLE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10289 |  | 708 | SALLE 1 SIEMENS LUMINOS | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2025-12-24 | 22890660
2024.XLS | 2025-11-27 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 258007 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR PLUS DE LUMIERE ET CACHE DE LA BATTERIE CASSE | RB16/12/2025 RECEPTION DU LARYNGOSCOPE SEUL - DEMANDE SAV - EN ATTENTE DE RETOUR NH 16.01.2026 ENVOI SAV NH 26.01.2026 ENVOI SOCLE DE CHARGE DU 2024-0453 (REFORME) AU SAV POUR TEST RB01/10/2026 RECEPTION NOUVELLE ACESCOPE SOUS GARANTI - REFORME ET REMPLAC |  |  | 2024-0468 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | ACESCOPE | ACEMEDICAL | 1658 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-18
2024.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2026-03-24 | 257829 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LORS DU BRANCHEMENT DE LA LAME DE CMAC AUCUNE IMAGE NE S'AFFICHE SUR L'ECRAN. MERCI | NH 26.11.2025 ENVOI SAV OS11/12/2025 VIDEO LARYNGO PAS REPARABLE TRANSMIS AU TECH. NH 18.12.2025 VU AVEC COMMERCIAL => POSSIBILITE DE REMPLACEMENT PAR NOUVEAU MODELE COMPATIBLE AVEC CMAC => EN ATTENTE RETOUR SOCIETE NH 11.02.2026 DA TRANSMISE OS23/03/202 |  |  | 2024-0817 | LAME POUR VIDEO-LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°4 | 8403BXC | STORZ | PP47988 | OS11/12/2025 VIDEO LARYNGO PAS REPARABLE TRANSMIS AU TECH. OS23/03/2026 RECEPTION D UNE LAME DE LARYNGO SUIVANT BLN°5800970921 ET COMMANDE B6/1745585 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 205 | C MAC 1 |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-16
2024.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 257863 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE MME DAUCHEZ CH 63 AVEC COUSSIN A AMENER EN ERGO MERCI | ML 25/11/25 PREPARER ML 26/11/25 MIS EN PRET |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 25/11/25 PREPARER ML 26/11/25 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-16
2024.XLS | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 257746 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MANOMETRE 02 PETIT DEBIT NON FONCTIONNEL. | IH 24/11/2025 MELANGEUR DE GAZ AIR / O2 DRAGGER // COMMUTATEUR DEVISSE RESSERER LE COMMUTATEUR // TEST OK ET CONFORME | BLOC ACCOUCHEMENT |  | 2024-0233 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | OXYMIXER HIGH FLOW | DRAGER | QMHF20208212 |  |  |  |  | 0 | COQUILLARD | 7066 OU 7072 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-13
2024.XLS | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 257719 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ALARME PRESSION CRETES ELEVEES ALORS QUE LES ALARMES SONT REGLEES PLUS HAUTE (EXEMPLE: ALARME QUI SONNE A 54 ALORS QUE L ALARME EST A 60) MALADE NON VENTILE CORRECTEMENT EN SDRA ET EN DECUBITUS VENTRAL. | DEFAUT CONSTATE PAR LE SERVICE MALADE QUI NE VENTILE PAS EN DECUBITUS VENTRAL - RB18/12/2025 MIS EN TEST - PAS DE DEAFUT CONSTATE - TEST OK MAIS PAS DE POSSIBILITE DE LE TESTER EN DECUBITUS VENTRAL - DEMANDE SAV GETINGE - DOSSIER C-01173142 - EN ATTE |  |  | 2024-0029 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50879 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-12-13
2024.XLS | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2026-07-31 | 257695 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NUTRIPOMPE SONDE SANS CODE D'ALARME APRES VERIFICATION | CARDINAL: SONNE SANS RAISON FV LE 24.11.2025 >> EN ATTENTE POMPE POUR ENVOIE SOUS GARANTIE FV LE 16.02.2026 >> ERREUR 7 ET 8 LORS DU KIT DE CERTIFICCATION DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR CARDINAL MAJ >> LE NUMERO DE REFERENCE <00555041> FV LE 31.07.2026 | EVC EPR |  | 2024-0015 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23279606 | CARDINAL: SONNE SANS RAISON FV LE 24.11.2025 >> EN ATTENTE POMPE POUR ENVOIE SOUS GARANTIE FV LE 16.02.2026 >> ERREUR 7 ET 8 LORS DU KIT DE CERTIFICCATION DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR CARDINAL MAJ >> LE NUMERO DE REFERENCE <00555041> |  |  |  | 0 | BUFFNOIR | 1475 | N | Corrective |  | Définitive | 001106 | CARDINAL HEALTH ALARIS |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-12-13
2024.XLS | 2025-11-22 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 257676 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | UN CABLE DU SAS PASSE-PLAT COTE PROPRE EST CASSE, LA PORTE EST OUVERTE EN CONTINU, LE SAS EST INUTILISABLE. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE STEELCO. | LL 25/11/2025 CABLE DE PORTE DE PASSE PLAT CASSE COTE PROPRE - DEMANDE DE DEVIS DE REMPLACEMENT AUPRES DE STEELCO LL 09/12/2025 INTERVENTION STEELCO - PASSE PLAT REPARE |  |  | 2024-0141 | PASSE PLAT | PT 1000 | STEELCO | 2109510KS054 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-12-13
2024.XLS | 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 257673 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA PORTE DU SAS PASSE-EMBASE NE SE FERME PLUS COMPLETEMENT ET RESTE ENTROUVERTE DE QUELQUES CM. UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE STEELCO | LL 25/11/2025 INTER CLOTUREE - UNE NOUVELLE INTER A ETE OUVERTE SUITE A CASSE DU CABLE |  |  | 2024-0141 | PASSE PLAT | PT 1000 | STEELCO | 2109510KS054 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-12-12
2024.XLS | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 257604 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR MERCI DE PASSER EN SALLE D'HYSTEROSCOPIE AU 2EME ETAGE DES CONSULTATIONS POUR UN CHANGEMENT DE LA BAGUE 3 DE LA COLONNE D'HYSTESCOPIE (BON ASSET + FAIT LE 13/11 NUM 257115) AINSI QUE POUR VERIFIER LA SOURCE DE LUMIERE CAR IL Y A UN FAUX CONTACT DE | MH : FAUX CONTACT SUR LA SOURCE DE LUMIERE MH 21/11/2025 PASSAGE DANS LE SERVICE - PLSRS TEST DE FONCTIONNALITE EFFECTUE SUR LA COLONNE - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0454 | COLONNE D'HYSTEROSCOPE | ICARE | DELMONT IMAGING | 1199 |  |  |  |  | 0 | FOURNIER | 4803 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-12
2024.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 257455 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE LAVEUR NE FAIT PAS LA DESINFECTION THERMIQUE AVEC FILTRE. ERREUR: PROBLEME AVEC L'ENDOSCOPE (ALORS QU'IL N'Y A PAS D' ENDOSCOPE ).TEST SUR LE BOUCHON D' ETANCHEITE, FAIT SUR CONSEIL DE LA HOTELINE .PAS DE PROBLEME A CE NIVEAU. DEMANDE D'INTERVENTION | WASSENBURG : DESINFECTION THERMIQUE NE PASSE PAS MH 20/11/2025 APPEL SAV - VERIFIER LA CONNCETIQUE ROUGE SI BIEN BRANHCER - UN CYCLE REUSSIE AVEC UN ENDOSCOPE - EN ATTENTE DU DEUXIEME CYCLE AVANT DE CLOTURER IL24/11/25 CHANGEMENT DE CABLE DE LUMIERE FROI |  |  | 2024-1304 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000350 |  |  |  |  | 0 | - | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-10
2024.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 257447 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | DEMANDE URGENTE +++++ DE NOUVEAU UN DYSFONCTIONNEMENT AVEC UNE PAM PIEZZO SN : 03652 REF : 30392000 IMPOSSIBLE DE VISSER L'INSERT, PLUSIEURS INSERTS ESSAYES LE PAS DE VIS DE LA PAM NON FONCTIONNEL. OPTIM : 9215 | NH 19.11.2025 ENVOI SAV NH 26.11.2025 RECEPTION BON DE REPARATION 92606176 => REPARATION FILETAGE PAM => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE MH 28/11/2025 RENDU |  |  | 2024-0834 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 03652 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-10
2024.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2026-03-24 | 257443 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° DELMONT REF : D300 100 000 SN : 1990849 CASSE OPTIM : 9231 | NH 24.11.2025 ENVOI SAV NH 08.12.2025 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE LL 06/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/03/2026 RECEPTION D UN HYSTEROSCOPE NEUF SUIVANT BLN°010729 ET COMMANDE B6/1749320 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  | 2024-1191 | HYSTEROSCOPE HD 2.9 MM 30° 300 MM POUR RESECTEUR BIPOLAIRE GYNECOLOGIE | D300-100_004 | DELMONT IMAGING | 1990849 | OS23/03/2026 RECEPTION D UN HYSTEROSCOPE NEUF SUIVANT BLN°010729 ET COMMANDE B6/1749320 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 012675 | DELMONT IMAGING |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-10
2024.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 257330 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 CQI EFFECTUER LE 23/10/2025 CONFORME |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2025-12-09 | 22766809
2024.XLS | 2025-11-17 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 257263 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | EN SALLE MUTUALISEE, FRM DONNE PAR FAMILLE D'UN PATIENT D'USLD, A VERIFIER ET FAIRE ENREGISTRER FR1-016165507-01 NS 24G05005938 | ML 02/12/25 LE FAUTEUIL EST RECUPERER ML 03/12/25 LE FAUTEUIL EST NETTOYER, REMIS EN ETAT ET CONTROLER MIS DANS L'INVENTAIRE ET MIS EN SERVICE |  |  | 2024-1344 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 24G05005938 | ML 02/12/25 LE FAUTEUIL EST RECUPERER |  |  |  | 0 | LELEU | 0134675650 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-06
2024.XLS | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 257132 | 5083 | SEANCE ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE PLUM : RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE | PC 19/11/2025 DEFAUT BATTERIE REMPLACEMENT BATTERIE (STOCK ORUGINE ICU) + CHARGE ESSAIS OK OS04/12/2025 RENDU |  |  | 2024-0257 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42439793 | OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | KERVELLA | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-04
2024.XLS | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 256781 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'AUTOCLAVE 11 INDIQUE UNE ALARME "BATTERIE INSUFFISANTE" PUIS "BATTERIE DECHARGEE" A 5 MIN DE LA FIN DU CYCLE. IL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 13.11.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PILE ECRAN => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-11-27
2024.XLS | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 256645 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | PINCE C2 DIFFICILE A METTRE SUR LE PATCH; RESSORT CASSE ? | PC 07/11/2025 LA PINCE C2 NE SE CLIPSE PAS CORRECTEMENT = ERREUR MESURE REMPLACEMENT CABLE ECG 10 PINCES ESSAIS OK | URGENCES |  | 2024-0503 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 0103479 |  |  |  |  | 0 | ENES | 0134305218 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-25
2024.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-26 | 256401 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , EN GARANTIE IF 26/01/2026 RECEPTION RAPPORT ; CONFORME |  |  | 2024-1093 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO 3 | ERBE | 11578536 |  | 739 | BISTOURI ERBE GASTRO-ENTERO |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-11-21 | 22766809
2024.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-26 | 256403 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , EN GARANTIE IF 26/01/2026 RAPPORT MP , CONFORME |  |  | 2024-1186 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO 3 | ERBE | 11580551 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2024.XLS | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2026-03-05 | 256424 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | EN PANNE ANOMALIE CONNECTIQUE | OS31/10/2025 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.12.2025 ENVOI BIOMESNIL POUR TEST DE REPARATION NH 11.02.2026 RECEPTION DEVIS => DA VALIDEE TRANSMISE POUR BC OS05/03/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20260436 ET COMMANDE B2/ |  |  | 2024-1236 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | 222577 | OS31/10/2025 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/03/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20260436 ET COMMANDE B2/1743819 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 008627 | BIOMESNIL MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-11-21
2024.XLS | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 256355 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | RS : BOITIER ALIMENTATION USB HS MH 30/10/2025 DEMANDE DEVSI POUR X5 ADAPTATEURS - EN ATTENTE VALIDATION DDEVIS LL 03/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/11/2025 RECEPTION DE 5 ADAPTATEURS ALIM SUIVANT BLN°1258743802 ET COMMANDE B2/1687407 COLIS |  |  | 2024-0628 | MONITEUR DE CURARISATION | TETRAGRAPH | DUOMED | 201386 | OS19/11/2025 RECEPTION DE 5 ADAPTATEURS ALIM SUIVANT BLN°1258743802 ET COMMANDE B2/1687407 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5104 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-20 | 873060
2024.XLS | 2025-10-28 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 256193 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, CABLE DU TENSIOMETRE DU SCOPE : NON FONCTIONNEL FUITE +++... | MH : CABLE MODULAIRE DE LA TENSION HS MH 30/10/2025 RENVOI SAV - CABLE MODULAIRE SN: SNY24240157HA - EN ATTENTE RECEPTION RI - SOUS GARANTIE MH 03/12/2025 RECEPTION CABLE TENSIONMETRE - ECHANGE STANDARD PAR UN PARAMETER SNY25459000SA - MAD DU SERVICE OS0 |  |  | 2024-0693 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE | CARESCAPE CANVAS 1000 | GENERAL ELECTRIC | STN24270002HA | OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-18
2024.XLS | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 256129 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPAREIL N'EST PLUS A L'HEURE SUITE AU CHANGEMENT D'HEURE | PC 28/10/2025 REMISE A L'HEURE OK | DESCHOC |  | 2024-0503 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 0103479 |  |  |  |  | 0 | PIHAN | PIHAN | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-18
2024.XLS | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 255968 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LE BAC A ULTRASON SE VIDE MAL | NH 17.11.2025 RECEPTION RI => REMISE EN PLACE GUIDE DE TEFLON + CALIBRATION NIVEAU DES EAUX => TEST MULTIPLES OK => DM CONFORME |  |  | 2024-1011 | BAC A ULTRASONS | INNOWAVE | STERIS | 10245378701 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-11-14
2024.XLS | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 255763 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEFAILLANCE DE LA BATTERIE : " RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE " | PC 22/10/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE |  |  | 2024-0565 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441731 | OS05/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | ENES | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-11-11
2024.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255696 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LEICA : BLOCAGE ETAPE 6 FV LE 20.10.2025 >> RI C-2510-945863 DU 20.10.2025 // GUILLAUME LACROIX "INVESTIGATION : SCANNER BLOQUE A L¿ETAPE 6 RESOLUTION : POINT DUR CONSTATE SUR LE STAGE (AXE Y) SUITE A LA VERIFICATION DE LA PLATINE REFLOAT DE LA PLATINE | SGX.N-1 | NIVEAU -1 | 2024-0767 | SCANNER DE LAME | APERIO GT 450 | LEICA | 45517 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 005040 | LEICA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 255640 | 4240 | PLATEAU MEDECINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | APPAREIL HS | MINDRAY : PAS DE TENSION FV LE 23.10.2025 >> DEFAUT DE PARAMETRE MIS EN MODE NEONAT REMIS EN MODE ADULT DM CONFORM |  |  | 2024-1188 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-42038482 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-08
2024.XLS | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2026-07-10 | 255511 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : PAS D'IMAGE FV LE 17.10.2025 >> PAS D'IMAGE DEMANDE DEVIS DE REPARATION FV LE 23/10/2025 >> DEVIS 189194 DU 22.01.2025 "FORFAIT REPARATION ENDOSCOPE RIGIDE" MONTANT 522€ ATTENTE VALIDATION LL 27/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 10.07.20 |  |  | 2024-0465 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 125746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-11-07 | 22879420
2024.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 255220 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/10/2025 ETRIER ET SERRAGE SE BLOQUE SUR LA TABLE , ENVOI EN REPARATION IF 20/11/2025 RELANSE IF 05/12/2025 RECUPEREE ET DONNER AU SERVICE |  |  | 2024-1298 | PLATEAU OPERATOIRE CARBONE | FLOATLINE V | HILL-ROM | 109717895 |  | 751 | TABLE CARBONE BAXTER |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-01 | 22766809
2024.XLS | 2025-10-13 | 2025-12-05 | 2026-01-16 | 255201 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM STO WH SN : 27204 REF : 30056000 NE TOURNE PLUS + BAGUE VERTE CASSE OPTIM : 9136 | NH 05.12.2025 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE OS15/01/2026 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN SUIVANT FACTURE N°18358-0126 COLIS EN BON ETAT. OS15/01/2026 INTERVENTION: STERILISATION,DEMONTAGE DE DE L INSTRUMENT (CORP,FIBRE,TETE) ET DES PIECES INTERN |  |  | 2024-0074 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27204 | OS15/01/2026 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN SUIVANT FACTURE N°18358-0126 COLIS EN BON ETAT. OS15/01/2026 INTERVENTION: STERILISATION,DEMONTAGE DE DE L INSTRUMENT (CORP,FIBRE,TETE) ET DES PIECES INTERNES-REMPLACEMENT DES ROULEMENTS ROTOR WH REMPLACEMENT DES |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-01
2024.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 255194 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RESPIRATEUR MONNAL T60 ADVANCED RECLAME UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE. | NH 17.10.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT DE KIT DE MAINTENANCE + CELLULE O2 => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS23/10/2025 RENDU. |  |  | 2024-0832 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT6A-01598 | OS23/10/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-01
2024.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 255172 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 13/10/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE REALISEE SUR TUNNEL DE DESINFECTION - ESSAIS CONFORME |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-10-31 | 22993538
2024.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 255130 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE DROITE DU COTE DROIT DE L'INCUBATEUR, POUVEZ VOUS LA REMPLACER MERCI. | RB10/10/2025 REMPLACEMENT DE LA PORTE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-31
2024.XLS | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 255181 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/10/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE - ESSAIS CONFORMES |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-10-29 | 22993538
2024.XLS | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 255176 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/10/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-10-29 | 22993538
2024.XLS | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 255173 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/10/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE REALISEE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-10-29 | 22993538
2024.XLS | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 254965 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | ESPACE AU NIVEAU D'UNE JONCTION DANS LES BARRES PARALLELES | PC 09/10/2025 VIS DESERREES - REMISE EN PLACE DU PLATEAU DE MARCHE ET RESERRAGE VIS |  |  | 2024-0887 | BARRES DE MARCHE | FGG10 | GENIN | 213/47/24 |  |  |  |  | 0 | GENOT | 0134794444 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-28
2024.XLS | 2025-10-06 | 2025-12-05 | 2026-03-24 | 254876 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | JOINT DEFECTUEUX SUR LA LAME DE CEMAC, C'EST LA SEULE QUE NOUS AVONS AU BMC ACTUELLEMENT | OS07/10/2025 LAME DE C-MAC DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.12.2025 ENVOI SAV NH 11.02.2026 DA TRANMISE OS23/03/2026 RECEPTION D UNE LAME DE LARYNGO SUIVANT BLN°5800970921 ET COMMANDE B6/1745585 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATI | BLOC BMC |  | 2024-0818 | LAME POUR VIDEO-LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°4 | 8403BXC | STORZ | RP50273 | OS07/10/2025 LAME DE C-MAC DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/03/2026 RECEPTION D UNE LAME DE LARYNGO SUIVANT BLN°5800970921 ET COMMANDE B6/1745585 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 206 | C MAC 2 |  | 0 | PHILIPPI | 5301 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-25
2024.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 254847 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, PROBLEME DE CODE D¿ACCES ET AUTO-TEST QUI NE PASSE PAS SUR LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES 2024-1193. SVP MERCI | IH 03/10/2025 LECTEUR DE BANDE URINAIRE // IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER DEMANDE D OPERATEUR ET D UN CODE QUI VA AVEC OPERATEUR 100 ET 237 DANS LA BASE DE DONNEE // AUCUN MDP FONCTIONNEL RENITIALISATION DU LECTEUR DE BANDE URINAIRE // ETEINDRE L APPAREI |  |  | 2024-1193 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 SMART | ACON | 897B3001967 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-25
2024.XLS | 2025-10-03 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 254729 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ALARME DE MAINTENANCE A EFFECTUER | GETINGE : MP A PREVOIR NH 16.10.2025 VU AVEC SAV => PASSAGE LE MOIS PROCHAIN POUR LES MP => A VOIR AVEC LE SERVICE SI ATTENTE POSSIBLE MH 24/10/2025 DEMANDE DATE DE MP - EN ATTENTE RECEPTION DATE INTERVENTION RB23/02/2026 MP REALISER - RECEPTION RI - |  |  | 2024-0032 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50882 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-24
2024.XLS | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 254661 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE AU NIVEAU EXTREMITE DISTALE PAS DESINECTE | OLYMPUS : FUITE + PAS DESINFECTE MH 03/10/2025 DEMANDE ENLEVMENT PREVU POUR LE 06/10 OS17/10/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77170825 COLIS EN BON ETAT. OS17/10/2025 ACTIONS REALISER ,REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE |  |  | 2024-1114 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2407161 | OS17/10/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77170825 COLIS EN BON ETAT. OS17/10/2025 ACTIONS REALISER ,REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE FREIN R/L,REMPLACEMENT DU SUPPORT DE CONTRE GAINES POIGNEE,REMPLACEMENT DU CORPS DE L |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-10-23
2024.XLS | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2026-01-05 | 254544 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE SONNE SANS ARRET ET MESSAGE "CHANGER DE POMPE" QUI S'AFFICHE. MERCI | OS01/10/2025 POMPE DEPOSE SUR LE BUREAU A PC POUR PRISE EN CHARGE. PC 07/10/2025 AFFICHE MESSAGE CHANGER POMPE DES QUE L'ON MET UNE CASSETTE PANNE ? ENVOI CHEZ ICU OS18/12/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°99847049 COLIS EN BON ETAT T |  |  | 2024-0564 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441803 | OS01/10/2025 POMPE DEPOSE SUR LE BUREAU A PC POUR PRISE EN CHARGE. OS18/12/2025 RECPEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°99847049 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | O | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-21
2024.XLS | 2025-09-30 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 254506 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE SOUS LA MOLETTE | OLYMPUS : FUITE SOUS LA MOLETTE MH 01/10/2025 DEMANDE ENLEVMENT AUPRES D'OLYMPUS - PREVU POUR LE 06/10 OS23/10/2025 RECEPTION D UN VIDEO -COLOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT N°77180078 COLIS EN BON ETAT. OS23/10/2025 REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE B |  |  | 2024-1118 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-HQ1100DL | OLYMPUS | 2405418 | OS23/10/2025 RECEPTION D UN VIDEO -COLOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT N°77180078 COLIS EN BON ETAT. OS23/10/2025 REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE BEQUILLAGE"LEFT", REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR FREIN R/L,REMPLACEMENT DU SUPPORT DE CONTRE GAINES POIGNEE, |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-10-21
2024.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 254403 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PAS | IF 29/09/2025 REDONNER AU SERVICR POUR FAIRE UN TEST |  |  | 2024-0004 | TELECOMMANDE | 1160.91A0 | GETINGE/MAQUET | 06700 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-18
2024.XLS | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 254259 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 25.09.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-0584 | APPAREIL D'APHERESE | SPECTRA OPTIA | TERUMO BCT | 1P09228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002210 | TERUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-15 | 824155
2024.XLS | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-10-23 | 254157 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR LE FAUTEUIL NE S'ALLUME PLUS MALGRE LE CHARGEMENT QUI A DURER TOUTE LA NUIT, EST-IL POSSIBLE DE CHANGER LE FAUTEUIL MERCI | ML 24/09/25 FAUTEUIL RECUPERER, PANNE CONSTATER BATTERIE H.S ML 28/09/25 DEMANDE DEVIS ML 29/09/25 DEVIS RECUS, EN ATTENTE DE VALIDATION ML 13/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK ML 21/10/25 BATTERIES RECUS ET INSTALLER, FE MIS EN CHARGE ML 23/10/25 CHARGE TERMINE |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 24/09/25 FAUTEUIL RECUPERER, PANNE CONSTATER BATTERIE H.S |  |  |  | 0 | KOCH |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-11 | 36012191
2024.XLS | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 254109 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 22/09/2025 SUITE RESET INFIRMIERE LA CONFIG A DISPARUE BIP FC EN PERMANENCE = J'AI MIS LE SON EN OFF (PLUS DE BIP) VOIR AVEC COMMERCIAL POUR REMISE EN PLACE DE LA CONFIG D'ORIGINE ET NOTAMMENT L'ACCES AU 18D PC 24/09/2025 PASSAGE CE JOUR DE FABIEN POUR |  |  | 2024-0503 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 0103479 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-10-11 | 22890660
2024.XLS | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 254089 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/09/2025 1 - INTERVENTION : ¿ [LE COMPRESSEUR S'ETEINT SUBITEMENT EN PLEINE ROUTINE, LE CLIENT TRAVAILLE SUR LE COMPRESSEUR DE BACKUP DE L'HEMATOLOGIE.] - REMISE EN PLACE DU COMPRESSEUR D'ORIGINE : RINCAGE COMPLET DE LA MACHINE, PASSAGE DE PATIENTS O |  |  | 2024-1276 | AUTOMATE DE CYTOLOGIE URINAIRE | UF-4000 | SYSMEX | 13514 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011403 | SYSMEX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-10-11 | 22907219
2024.XLS | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 254050 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 22.09.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1041 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1160.60A0 | GETINGE/MAQUET | 1839 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-10 | 824155
2024.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 253897 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAKKI | URGENT- ABSENCE DE REPETITEUR EN REA 3; AUCUNES DONNEES PATIENTS SUR LE POSTE CENTRAL EGALEMENT MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | IH 18/09/2025 CENTRAL DE SURVEILLANCE GE // AUCUN RETOUR DE SCOPE AUCUN RETOUR DE SCOPE // IX CONNECTE // MC DECONNECTE CHANGEMENT DU CABLE RJ45 DU MC // -> RETOUR DE SCOPE ACTIF TEST OK ET CONFORME |  |  | 2024-1255 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | SKN20140040SA |  |  |  |  | 0 | MANIJEAN | 5056 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-10-09
2024.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 253904 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA GRILLE EST DE LA VENTILATION EST CASSE ET DONC LE VENTILATEUR NE TIENT PLUS, POUVEZ VOUS REGLER CE PETIT PROBLEME, MERCI. | RB18/09/2025 RECEPTION APPAREIL DE PHOTO THERAPIE - MIS DANS ATELIER BIOMEDICAL RB24/09/2025 MISE EN PLACE D UN NOUVEAU CACHE VENTILATEUR - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE OS01/10/2025 RENDU. |  |  | 2024-0205 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | LEDDY BLOO | MEDIPREMA | 1971-0705 | OS01/10/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-09
2024.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 254052 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 22.09.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1035 | PILIER MOBILE | 1160.01D0 | GETINGE/MAQUET | 1167 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-09 | 824155
2024.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 254051 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 22.09.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1038 | PLATEAU OPERATOIRE | 1160.10A0 | GETINGE/MAQUET | 2795 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-09 | 824155
2024.XLS | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 253731 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB15/09/2025 MP - RECEPTION RI - MIS A DISPO DU SERVICE OS26/09/2025 RENDU. |  |  | 2024-0681 | VENTILATEUR DE REANIMATION POUR NOUVEAU NE | SERVO N | GETINGE | 4583 | OS26/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-04 | 22877333
2024.XLS | 2025-09-12 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 253611 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA PINCE DU CABLE DE TETRA GRAPH EST CASSE POURRIEZ VOUS LA REMPLACER MERCI POUR VOTRE AIDE | OS22/10/2025 CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.10.2025 REMPLACEMENT CABLE TETRAGRAPH |  |  | 2024-0629 | MONITEUR DE CURARISATION | TETRAGRAPH | DUOMED | 201387 | OS22/10/2025 CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-03
2024.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 253376 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/09/2025 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMAMCES , CONFORME |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 769 | STEELCO | 25B050 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-30 | 22766809
2024.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2026-04-16 | 253250 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, PROBLEME DE COMMUNICATION ENTRE LE REFRACTOMETRE ET L'AUTOREFRACTO, MESSAGE D'ERREUR + PARINAUD CASSE | NIDEK : DEAUT COMMUNICATION ENTRE LE REFRACTOMETRE ET L'AUTOREFRACTO MH 09/09/2025 DEMANDE EFFECTUE AUPRES DE NIDEK - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 16/04/2026 RECEPTION RI 33678 - FONCTIONNEL |  |  | 2024-1144 | UNITE DE CONSULTATION | AFFINITY | NIDEK | AF3503 |  | 746 | CONSULTATIONS SALLE 1 |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | O | Corrective |  | Définitive | 005084 | NIDEK |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-27
2024.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253258 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2025 MAINTENANCE PREVEENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 04/09/2025 , CONFORME |  |  | 2024-0250 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0090 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-27 | 22766809
2024.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253259 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2025 MAINTENANCE PREVEENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 04/09/2025 , CONFORME |  |  | 2024-1257 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTL-0102 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-27 | 22766809
2024.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253269 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2025 MAINTENANCE PREVEENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 04/09/2025 , CONFORME |  |  | 2024-0310 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | BABYROO TN300 | DRAEGER | DSTE-0022 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL | 22E007 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-27 | 22766809
2024.XLS | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 253241 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, SONNE " BATTERIE A CHANGER" | OS09/09/2025 POMPE PRIS EN CHARGE PAR PC. PC 09/09/2025 BATTERIE DEFAILLANTE REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE OS15/09/2025 RENDU. |  |  | 2024-0256 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440576 | OS09/09/2025 POMPE PRIS EN CHARGE PAR PC. OS15/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-09-27
2024.XLS | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 253414 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/09/2025 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION DES PERFORMANCES N° 202509080921OBK - CYCLE ROBOT CONFORME |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-27 | 22993538
2024.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253202 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | ERREUR D12 SUR L'ISO CITE CI-DESSUS | IH 08/09/2025 ISOLATEUR / JCE APELLE DE LA HOTLINE POUR CODE ERREUR D12 // VERIFICATION DU REACTIF D HYDROGENE// VERIFICATION DE L ARMORCAGE DE L AIGUILLE RAS TEST OK ET CONFORME |  |  | 2024-1251 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M1 |  |  |  |  | 0 | BRUNET | 0130755132 | N | Corrective |  | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-26
2024.XLS | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 253029 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/09/2025 ROBOT NE FONCTIONNE PLUS . IF 03/09/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 04/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 10/09/2025 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2024-0215 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C013252 |  | 374 | PP-100 1 | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010692 | MEDSQUARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-09-24 | 22766809
2024.XLS | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-10-13 | 255202 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.10.2025 RECEPTION RI => PROBLEME DE CHARGEMENT AUTP => AUGMENTATION POTENTIOMETRE SUR ALIM + REGLAGE HAUTEUR TABLE => TEST MANUEL ET AUTOMATIQUE OK |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-23 | 824155
2024.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 253145 | 5102 | HDJ GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.09.2025 RECEPTION RI => MP FIBROSCAN => MAJ + CALIBRATION => DM CONFORME |  |  | 2024-1090 | ECHOGRAPHE POUR FIBROSE HEPATIQUE | FIBROSCAN 630 | ECHOSENS | F0111063 |  | 738 | FIBROSCAN 630 EXPLO GASTRO |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010689 | ECHOSENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-09-20 | 824155
2024.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 253365 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/09/2025 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION DES PERFORMANCES N° 202509011447OBK - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-20 | 22993538
2024.XLS | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 253364 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/09/2025 REEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION DES PERFORMANCES PROGRAMME ROBOT N° 202509011046OBK - CONFORME |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-20 | 22993538
2024.XLS | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 252781 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE EN ERREUR "RESTER BRANCHE OU REPARER BATTERIE" MERCI | 0OS10/09/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 10/09/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE REGLAGE CONTRASTE | N4T2 |  | 2024-0562 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441846 | OS10/09/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-09-19
2024.XLS | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 252785 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | ERREUR 11 TEMPERATURE EAU TROP BASSE | LL 02/09/2025 INTERVENTION STERIS SUR BAC A ULTRASONS - ERREUR E11 NON CONSTATEE PENDANT LE ESSAIS - ERREUR PEUT ETRE DUE A UNE COUPURE D'EAU - A SUIVRE EQUIPEMENT REMIS EN FONCTIONNEMENT |  |  | 2024-1011 | BAC A ULTRASONS | INNOWAVE | STERIS | 10245378701 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-19
2024.XLS | 2025-08-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 252557 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 26/08/2025 MISE EN PLACE RACCORD + FLEXIBLE SUR ADOUCISSEUR LAVEUR LL 26/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 069/12/2025 INTERVENTION EFFECTUEE PAR SERVICE TECHNIQUE |  |  | 2024-1301 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000379 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-09-16 | 22993538
2024.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-10-13 | 252462 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DON D'UN FAUTEUIL ROULANT CONFORT AVEC UNE ASSISE ET UN DOSSIER ELECTRIQUE | ML 25/08/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 13/10/25 NETTOYAGE + CTRL + MIS EN SERVICE |  |  | 2024-1343 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT | REA CLEAMTIS PRO ELEC | INVACARE | 24EFM005885 | ML 25/08/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-13
2024.XLS | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 252160 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE DERRIERE LA MANETTE DE BEQUILLAGE. | OLYMPUS FUITE DERRIERE LA MANETTE DE BEQUILLAGE RB19/08/2025 ENVOIE OLYMPUS RB05/09/2025 RECEPTION VIDE COLOSCOPE REPARER - RECEPTION RI - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-1117 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-HQ1100DL | OLYMPUS | 2405408 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-09-06
2024.XLS | 2025-08-14 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 252021 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | PANNE CABINE | LL 08/10/2025 INTERVENTION STEELCO EFFECTUEE - INTER CLOTUREE |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.41.97 | O | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-04
2024.XLS | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 252033 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 14/08/2025 APPEL HELENE NEVEU POUR PROBLEME DE CONNEXION VYNTUS MODULE VYNTUS ONE NON RECONNU PAR SENTRY SUITE APRES PLUSIEURS TENTATIVES DE REDEMARRAGE PC ET/OU MODULE = CONNEXION OK SANS EXPLICATIONS APPEL DUOMED POUR AVIS PC 10/09/2025 PAS DE RETOUR |  |  | 2024-1100 | EXPLORATIONS FONCTIONNELLES RESPIRATOIRES SPIROMETRIE + DLCO | VYNTUS ONE DL | DUOMED | 42404012 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-04 | 22890660
2024.XLS | 2025-08-14 | 2025-11-21 | 2026-01-08 | 252025 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | EMBOUT IRRIGATION NE FONCTIONNE PAS, OPTIM: 8980 | OS 14/08/2025 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.11.2025 ENVOI SAV NH 04.12.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 08/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 09.01.2025 RECEPTION BON DE REPARATION 92608424 => REMPLACEMENT SYSTEME DE GRIFFE => P |  |  | 2024-0019 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27193 | OS 14/08/2025 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 12/12/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION N°92606802 COLIS EN BON ETAT COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAFFEUR TRANSMIS AU TECH. OS15/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-04
2024.XLS | 2025-08-08 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 251793 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE CHARGEMENT + DISJONCTE | IF 13/102025 INTERVENTION DE MATACHANA , REMPLACEMENT DES PIECES OK , TES DE FONCTIONEMEENT OK |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-29
2024.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251634 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/08/2025 OUVERTURE DE PORTE NON DETECTEE , REGLAGE DE DU FIN DE COURS CHARGEMENT OK TEST OUVERTURE FERMETURE OK TEST CHARGEMENT OK. |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-27 | 22766809
2024.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 251536 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/08/2025 PRESENCE EAU+++ DANS LE LOCAL TECHNIQUE, PANNE REPARE , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-26 | 22766809
2024.XLS | 2025-08-03 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 251451 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE SONNE EN PERMANENCE, PROBLEME DE BATTERIE. MERCI | OS04/08/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/08/225 REMPLACEMENT DES BATTERIE - MISE A 0 DE LA BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE OS09/09/2025 RENDU. |  |  | 2024-0561 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441865 | OS04/08/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-23
2024.XLS | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 251405 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 01.08.2025 RECEPTION RI => SUITE PROBLEME DE PRESSION POMPE => REMPLACEMENT CAPTEUR DE FLUX => ESSAI DE CYCLE OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-22 | 824155
2024.XLS | 2025-07-31 | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 251341 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE 30 ° LARYNX REF: 27005 BA, SN: 126ZRO, NE CONDUIT PAS LA LUMIERE, OPTIM: 8955 | OS01/08/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS15/10/2025 OPTIQUE STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. NH 27.10.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 2710/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/11/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°183974 |  |  | 2024-1211 | OPTIQUE 4MM 30° 30CM | 27005BA | STORZ | 126ZR0 | OS01/08/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS15/10/2025 OPTIQUE STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. OS12/11/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°183974 ET COMMANDE B2/1684942 COLIS EN BON ETAT . OS12/11/2025 REPARATION EFFECTUEES NETTOYAGE E |  |  |  | 0 | MARTIN | 4708 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-21
2024.XLS | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 251332 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2025 LA TABLE DE DECHARGEMENT NE DECHARGE PAS , CTRL MACHINE ET REGLAGE HAUTEUR TABLE DE DECHARGEMENT ET TEST SUR CYCLE AVEC CHARGE = OK |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-21 | 22766809
2024.XLS | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 251268 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UNE FUITE NON-LOCALISEE DANS LE LOCAL TECHNIQUE DE L'AUTOCLAVE 9. DE PLUS LA TABLE DE DECHARGEMENT REFUSE DE SORTIR LA CHARGE. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | NH 31.07.2025 RECEPTION RI => REGLAGE HAUTEUR RABLE DE DECHARGEMENT => TEST CYCLE OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-20
2024.XLS | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 251302 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.07.2025 SUITE MESSAGE ERREUR "PRESSION JOINTS" PASSAGE DE JCE => REMPLACEMENT DE LA PIECE DEFECTUEUSE (REF PRO 0012) => TEST SUR 30 MIN => MESSAGE D'ERREUR N'APPARAIT PLUS => DM CONFORME |  |  | 2024-1251 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-20 | 824155
2024.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 251197 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, EST-CE QU'IL SERAIT POSSIBLE DE LIVRER EN ERGO LE FRE POUR MONSIEUR HORVAT (LOCO CHAMBRE 18) | PC 29/07/2025 LIVRAISON FAUTEUIL |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 |  |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-19
2024.XLS | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 251093 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/07/2025 IMPOSSIBLE DE GRAVE DE CD , RECEPTION DEVIS POUR INTERVEENTION A DISTANCE , DA TRANSMISE LL 28/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 05/08/2025 INTERVENTION REALISE PAR MEDSQUARE A DISTEANCE IF 06/08/2025 RECEPTON RI |  |  | 2024-0215 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C013252 |  | 374 | PP-100 1 | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010692 | MEDSQUARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-15 | 22766809
2024.XLS | 2025-07-25 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 251062 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LA TUBULURE POUR LE MEOPA NE FONCTIONNE PAS. IL FAUT MAINTENIR LE BOUTON TEST MERCI | OS25/07/2025 MEOPA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE OS04/02/2026 RECEPTION D UNE VALVE A LA DEMANDE SUIVANT BLN° -BLV260808 ET COMMANDE B6/1737899 TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  | 2024-0424 | VALVE A LA DEMANDE EASE II | EASE II | GCE HEALTHCARE | 240620790 | OS25/07/2025 MEOPA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/02/2026 RECEPTION D UNE VALVE A LA DEMANDE SUIVANT BLN° -BLV260808 ET COMMANDE B6/1737899 TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-15
2024.XLS | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 251040 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR A L'ATELIER | ML 25/07/25 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 26/07/25 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 25/07/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BATTUT |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-15 | 36012191
2024.XLS | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-10-03 | 250969 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, IL NOUS FAUDRAIT 20 PASSE CABLE AFIN DE CHANGER CEUX QUI SONT ABIMER. MERCI | IF 24/07/2025 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 29/072025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE DA 5000 OS03/10/2025 RECEPTION DE PIECES DETACHEES SUIVANT BLN° 1330406243 ET COMMANDE B2/1678129 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE. IF 03/10/2 |  |  | 2024-0310 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | BABYROO TN300 | DRAEGER | DSTE-0022 | OS03/10/2025 RECEPTION DE PIECES DETACHEES SUIVANT BLN° 1330406243 ET COMMANDE B2/1678129 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-14
2024.XLS | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 250993 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.07.2025 DEUXIEME CASSETTE RESPIRATOIRE MISE A DISPO DU SERVICE OS07/08/2025 RENDU. |  |  | 2024-0681 | VENTILATEUR DE REANIMATION POUR NOUVEAU NE | SERVO N | GETINGE | 4583 | OS07/08/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-14 | 824155
2024.XLS | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 250976 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, AFFICHE BULLE D'AIR EN CONTINUE. MERCI | RB24/07/2025 RECEPTION POMPE - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 20/08/2025 RIEN CONSTATE PERFUSION NORMALE SSUR LES 2 VOIES A ET B PROBLEME AMORÇAGE CASSETTE ? OS04/09/2025 RENDU. |  |  | 2024-0564 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441803 | OS04/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-14
2024.XLS | 2025-07-24 | 2025-07-29 | 2025-09-08 | 250986 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | PROBLEME AU NIVEAU DE L'EMBOUT. IMPRESSION QU'IL MANQUE UNE PARTIE | PENTAX : BOURSOUFLURE A L'EMBOUT FV LE 29.07.2025 >> ENVOI MAIL A PENTAX POUR PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA GARANTIE (MAIL DANS RSQM) FV LE 01.08.2025 >> DEMANDE DE RAMASSAGE FEDEX EFFECTUE FV LE 07.08.2025 >> RECEPTION DEVIS. DEMANDE D'INFORMATI |  |  | 2024-0077 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE NASOLOGIQUE | FNL 10 RBS | PENTAX | N00UXA1397 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-08-14
2024.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 250786 | 4881 | HC OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NE TIENT PAS LA CHARGE | DOUBLON DE L'INTERVENTION 250533 | MATERNITÉ |  | 2024-1015 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511591 |  |  |  |  | 0 | GUILLOT | 2698 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-12
2024.XLS | 2025-07-19 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 250685 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PORTE COTE CHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE 11 REFUSE DE S'OUVRIR, UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 28.07.2025 RI NON RECU |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-09
2024.XLS | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 250678 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FREL ESPRIT ACTION 4 EN 38 (BLEU) POUR MME REY A AMENER EN ERGO STP AVEC COUSSIN VISCO ET COMMANDE A DROITE | ML 21/07/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 21/07/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-08
2024.XLS | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2026-01-13 | 250639 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | IH 18/07/2025 SOUCIS AU NIVEAU DE L AFFICHAGE DES UNITES LA PIPETTE EST PAS CENTRE // ENVOIE AU SAV POUR REPARATION IH 18/08/2025 FRS0006050 DEVIS TRANSMIS POUR REPARATION FV LE 13.10.2025 >> DEVIS FRS0006050 DU 18/08/2025 "REPARATION PIPETTE" MONTAN |  |  | 2024-1323 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | QL71627 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-08-08 | 22907219
2024.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 250530 | 4881 | HC OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NE TIENS PLUS LA CHARGE | DOUBLON DE L'INTERVENTION 250533 | 4881 |  | 2024-1015 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511591 |  |  |  |  | 0 | BEULE | 3426 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-07
2024.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-11-24 | 250559 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 17/07/2025 PIPETTE QUI EST TOMBE DE LA TABLE // ENVOIE SAV POUR REPARATION LL 21/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IH 28/07/2025 ENVOIE CHEZ GILSON FV LE 13.10.2025 >> DEVIS FRS0006050 DU 18/08/2025 "REPARATION PIPETTE" MONTANT GLOBAL 824.40€HT |  |  | 2024-1326 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | QL71625 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-08-07 | 22907219
2024.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-11-07 | 250533 | 4881 | HC OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NE TIENS PLUS LA CHARGE, 2 APPAREILS SUR 3 SONT NON FONCTIONNELS | DRAGER : PBLE DE BATTERIE FV LE 29.07.2025 >> EN ATTENTE DE RECEPTION DE L'APPARIEL FV LE 19.09.2025 >> PAS DE PROBLEME DE BATTERIE CONSTATE. DEMANDE DE CALIBRATION. N° DE CONFIRMATION D¿AVIS DE SERVICE : 311275304 FV LE 06.10.2025 >> DEVIS 134414600 DU | 4881 |  | 2024-1015 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511591 |  |  |  |  | 0 | BEULE | 3426 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-07
2024.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 250532 | 4881 | HC OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NE TIENS PLUS LA CHARGE | DOUBLON DE L'INTERVENTION 250533 | 4881 |  | 2024-1015 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511591 |  |  |  |  | 0 | BEULE | 3426 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-07
2024.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 250531 | 4881 | HC OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NE TIENS PLUS LA CHARGE | DOUBLON DE L'INTERVENTION 250533 | 4881 |  | 2024-1015 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511591 |  |  |  |  | 0 | BEULE | 3426 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-07
2024.XLS | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 250341 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER | ML 11/07/25 RETOUR A L'ATELIER ML 15/07/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 16/07/5 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 11/07/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-01
2024.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2025-07-28 | 250290 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA TABLE DE DE DECHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE 9 A ENORMEMENT DE MAL A DECHARGER SES CHARGES. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 28.07.2025 RI NON RECU |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-31
2024.XLS | 2025-07-10 | 2025-08-07 | 2025-09-26 | 250241 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN STO, SN: 27192, BLOQUEE, OPTIM: 8919 | OS11/07/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 28.07.2025 ENVOI SAV IF 07/08/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 04/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/09/2025 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT FACTURE N°17737-0925 ET B2/16772 |  |  | 2024-0018 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27192 | OS11/07/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS26/09/2025 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT FACTURE N°17737-0925 ET B2/1677225 COLIS EN BON ETAT. OS26/09/2025 REPARATION STERILISATION ,DEMONTAGE DE L INSTRUMEN(CORS,FIBRE,TETE )ET DES PIEC |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-31
2024.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 2025-10-23 | 250138 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, UN MESSAGE S'AFFICHE "HAUT PARLEUR DE SECURITE DEFECTUEUX", POUVEZ VOUS VERIFIEZ CE PROBLEME. DE PLUS UNE DES PORTES BATTANTES EST CASSE ET UNE AUTRE FISSURE POUVEZ VOUS LES REMPLACER, MERCI BEAUCOUP | DRAGER : APPAREIL SOUS GARANTIE JUSQU AU 02/12/2026 DEFAUT CONSTATE 2 PORTE HS + MESSAGE D ERREUR HAUT PARLEUR CONSTATE PAR LE SERVICE RB09/07/2025 PROBLEME PORTE : EN ATTENTE VALIDATION DEVIS POUR PORTE - DEMANDE 4977 PROBLEME HAUT PARLEUR SECURITE |  |  | 2024-1257 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTL-0102 | OS16/10/2025 RECEPTION DE 6 HUBLOTS GAUCHE ET 6 HUBLOTS DROIT SUIVANT BLN°1330408527 ET COMMANDE B2/1680384 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-30
2024.XLS | 2025-07-08 | 2025-08-13 | 2025-10-10 | 250082 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ASSISE CASSEE. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. POUVEZ-VOUS CHANGER L'UF5023 EN UF5042 SVP ? | SECA DEFAUT CONSTATE DOSSIER DE LA CHAISE FISSURE RB13/08/2025 DEMANDE DE DEVIS A SECA POUR DOSSIER DE CHAISE DE PESE RB18/08/2025 RECEPTION DEVIS DE00009310 - EN ATTENTE DE VALIDATION DA - DEMANDE DA5018 LL 25/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2024-0262 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001303416 | OS0810/2025 RECEPTION D UNE ASSISE POUR CHAISE DE PESEE SUIVANT BLN°00016433 ET COMMANDE B2/1679444 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5018) OS15/10/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-29
2024.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 250041 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | SUSPISCION AIGUILLE BOUCHEE. INTERVENTION SEBIA PREVUE MARDI 08/07/2025 | IH 09/07/2025 SEBIA COURBES NON AFFICHE SUR PHORESIS// CUPULE VIDE DONC PROBLEME DE PRELEVEMENT INTERVENTION DU TECHNICIEN AIGUILLE BOUCHE // CHANGEMENT DU TUYAU 38 |  |  | 2024-1217 | AUTOMATE D'ELECTROPHORESE CAPILLAIRE | CAPILLARYS 3 OCTA | SEBIA | 2949 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 000838 | SEBIA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-26
2024.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-09-05 | 250011 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LES PORTES BATTANTES GAUCHES DES 2 COTES SONT FISSURE ++, POUVEZ VOUS LES REMPLACER MERCI | DEFAUT - 2 PORTE CASSE RB08/07/2025 RECEPTION INCUBATEUR - CHANGEMENT D UNE SEUL PORTE - DEMANDE DE DEVIS POUR AUTRE PORTE - EN ATTENE DE RECEPTION DEVIS RB09/07/2025 RECEPTION DEVIS 134404155 HUBLOT DROIT ET GAUCHE - EN ATTENTE DE VALIDATION DA 4977 |  |  | 2024-0250 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0090 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-26
2024.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 250039 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CARDINAL : DEFAUT DEBIT FV LE 07.07.2025 >> DEFAUT DE DEBIT DE POMPE. ENVOIE MAIL A LA COMMERCIALE POUR PRISE EN CHARGE. FV LE 08.07.2025 >> ENVOI FORMULAIRE POUR PRISE EN CHARGE POMPE NUMERO DE REQUETE : 00449566 FV LE 04.08.2025 >> COLIS PRIS PAR TNT |  |  | 2024-0012 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23279513 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001106 | CARDINAL HEALTH ALARIS |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-07-26 | 22879420
2024.XLS | 2025-07-03 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 249821 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR DYSFONCTIONNEMENT POMPE ICU QUI SONNE TOUT LE TEMPS | OS04/07/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/08/2025 REMPLACEMENT BATTEIRE + RAZ DE LA BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE OS09/09/2025 RENDU. |  |  | 2024-0258 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440527 | OS04/07/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LECHLECH | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-24
2024.XLS | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 252765 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.08.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1037 | PILIER MOBILE | 1160.01D0 | GETINGE/MAQUET | 1170 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-23 | 824155
2024.XLS | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 249753 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN MOTEUR W&H, SN: 25433, BAGUE VERTE ABIMEE, OPTIM: 8901 | NH 28.07.2025 ENVOI SAV IF 07/08/2025 REECEEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 12/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/09/2025 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT FACTURE N°17736-0925 COLIS EN BON ETAT. OS26/09/2025 REPARATION STERILISATION ,DE |  |  | 2024-0020 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 25433 | OS26/09/2025 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT FACTURE N°17736-0925 COLIS EN BON ETAT. OS26/09/2025 REPARATION STERILISATION ,DEMONTAGE DE L INSTRUMEN(CORS,FIBRE,TETE )ET DES PIECES INTERNES,REMPLACEMENT DE 1 ROULEMENT ROTOR WH REMPLACEMENT DES |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-23
2024.XLS | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-08-28 | 252764 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.08.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1039 | PLATEAU OPERATOIRE | 1160.10A0 | GETINGE/MAQUET | 2797 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-23 | 824155
2024.XLS | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 249663 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA PIECE A MAIN NE SERRE PAS. A VERIFIER. N° OPTIM : 8899 | OS02/07/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . NH 07.07.2025 CONTACT SAV POUR ENLEVEMENT NH 09.07.2025 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT POUR PRISE EN CHARGE OS05/08/2025 RECEPTION D UNE PAM EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°1459603161 ET COMMANDE B2/16690 |  |  | 2024-0145 | PIECE A MAIN ANGULEE POUR MOTEUR INDIGO | 1845020 | MEDTRONIC | P29853420 | OS02/07/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS05/08/2025 RECEPTION D UNE PAM EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°1459603161 ET COMMANDE B2/1669058 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | DOLLIN | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 003852 | MEDTRONIC FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-22
2024.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-28 | 252763 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.08.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1036 | PILIER MOBILE | 1160.01D0 | GETINGE/MAQUET | 1169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-18 | 824155
2024.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-28 | 252760 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.08.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1042 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1160.60A0 | GETINGE/MAQUET | 1840 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-18 | 824155
2024.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-28 | 252761 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.08.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-1040 | PLATEAU OPERATOIRE | 1160.10A0 | GETINGE/MAQUET | 2798 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-18 | 824155
2024.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 249480 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/06/2025 DEFAAUT 95 , DEFAUT 95. PROBLEME DE PRESSION POMPE. REGLAGE DES REMPLISSAGES DE RESERVOIR SUR TOUJOURS AU LIEU IDEM. PASSAGE DE LA QUANTITE D'EAU EN PRELAVAGE A 200L AU LIEU DE 160. LES AUTRES PHASES SONT DEJA SUR 200. ESSAI DE CYCLE OK. CO |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-18 | 22766809
2024.XLS | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 249429 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | ARTHREX : DEFAUT VISION HS MH 26/06/2025 RENVOI SAV - RECEPTION RMA - EN ATTENTE ENELVEMENT - EN ATTENTE RECEPTION EDVIS MH 22/07/2025 RECEPTION DEVIS 0413429671 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS07/08/2025 RECEPTION D UN ARTHROSCOPE SUIVANT BLN°816196019 ET |  |  | 2024-0598 | ARTHROSCOPE SYNERGY UHD4 | AR-3350-4031 | ARTHREX | 2011275 | OS07/08/2025 RECEPTION D UN ARTHROSCOPE SUIVANT BLN°816196019 ET COMMANDE B2/1669030 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-17 | 873060
2024.XLS | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 249402 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/06/2025 DERIVATIONS V2 V3 V4 V5 HS PAS DE TRACE REMPLACEMENT CABLE ESSAIS ECG OK ESSAIS 18D OK |  |  | 2024-0503 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 0103479 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-07-17 | 22890660
2024.XLS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 249050 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POUVEZ VOUS CHANGER LES PORTES FISSURES, MERCI. | MS 20/06/2025 CHANGEMENT DE PORTE EFFECTUEE - CONFORME ET FONCTIONEL - RENDU AU SERVICE |  |  | 2024-1258 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTL-0103 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-11
2024.XLS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-10-08 | 249057 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, CABLE MONITEUR --> PATIENT DU TETRAGRAPH HS. VU AVEC EQUIPE DU BIOMED MERCI | DUOMED DEFAUT CONSTATE - CABLE MONITEUR TETRAGRAPHE HS RB20/06/2025 DEMANDE DEVIS DUOMED - EN ATTENTE DE RECEPTION RB30/06/2025 RECEPTION DEVIS C033-Q2500529-1 - RB 04/07/2025 DEMANDE DA 4970 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 14/08/2025 DA VALIDEE - TRANSM |  |  | 2024-0627 | MONITEUR DE CURARISATION | TETRAGRAPH | DUOMED | 201385 | OS08/10/2025 RECEPTION D UN CABLE DANS UN EMBALAGE TRES SALE DE CHEZ DUOMED SUIVANT BLN°CO33-S25073805 ET COMMANDE B2/1679497 TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4970) OS10/10/2025 RENDU |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-11
2024.XLS | 2025-06-19 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 248982 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM MAIN CASSE OPTIM :8871 | OS19/06/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 07.07.2025 ENVOI SAV NH 15.07.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BCOS06/08/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 17572-0825 COLIS EN BON ETAT TRA |  |  | 2024-0074 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27204 | OS19/06/2025 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS06/08/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 17572-0825 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-10
2024.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248550 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | POMPE AUTO- ANALGESIE A CONTROLER MERCI RAMENER PAR L ONCO QUI N AS PAS FAIT DE BON | OS12/06/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 13/06/2025 TEST EFFECTUEE - AUCUN DEFAUT CONSTATER - FONCTIONEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-1132 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION | MICREL | 243911754058 | OS12/06/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SAINTYVES | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-03
2024.XLS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 248449 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | L'AUTOCLAVE 11 DISJONCTE, UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NNH 11.06.2025 RECEPTION RI => REPARATION CONNECTIQUE FLOTTEUR => DM CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-01
2024.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 248225 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | DEMANDE DE REPARATION CAR PORTE CASSEE. MERCI | IH 06/06/2025 PORTE CHANGER A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS06/06/2025 RENDU. |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 | IH06/06/2025 PORTE CHANGER A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS06/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-26
2024.XLS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 248177 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, BESOIN DU FRE 2024-1342, COMMANDE A DROITE AVEC UN COUSSIN VISCO STP POUR MONSIEUR RIBEIRO JACINTO (1170 F). MERCI | ML 04/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 04/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-25
2024.XLS | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 248146 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE RAIL DE LA SALLE DE BAINS COMMUNE DE L'AILE EST NE FONCTIONNE PLUS | PC 05/06/2025 NE FONCTIONNE PLUS PAS DE CHARGE ALIMENTATION ELEC OK CONNECTEUR ALIM RAIL ENLEVE DE SON SUPPORT DEMANDE INTERVENTION GULDMANN SOUS GARANTIE PC 12/06/2025 PASSAGE TECH LE 09/06 REMISE EN PLACE DE LA BUTEE ET DU CONNECTEUR CHARGE OK |  |  | 2024-0670 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (SDB EST) | GH3 | GULDMANN | 190808 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive | 003480 | GULDMANN |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-06-25
2024.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 248033 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | GRINCEMENT LORS DU FONCTIONNEMENT DU TAPIS | PC 02/06/2025 BRUIT ANORMAL ROULEMENT ?? PC 12/06/2025 DEMONTAGE CAPOT ET MISE EN FONCTIONNEMENT RAS PLUS DE BRUIT ANORMAL |  |  | 2024-0378 | TAPIS DE MARCHE | RECARE 7.0T | DYACO MEDICAL | 11002334-10-24050022 |  |  |  |  | 0 | DUPRE | 5453 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-21
2024.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 248012 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/06/2025 - FSCA SW-2024-37 TELECOMMANDE 100925A0 - MISE A JOUR 2.4.3 - ESSAI DE FONCTIONNALITE OK |  |  | 2024-1047 | TELECOMMANDE PLATEAU OPERATOIRE | 1009.25A0 | GETINGE/MAQUET | 7854 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 100223 | GETINGE DIVISION MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-06-21 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 247831 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOUS AVONS UNE ALARME SUR L'AUTOCLAVE 10 (E22 : FAIRE MAINTENANCE PREVENTIVE), UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | IF 10/06/2025 INTERVENTION DE 25/05/2025 ; ACQUITTEMENT DE L'ALARME DE MAINTENANCE OK |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-18
2024.XLS | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 247802 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/05/2025 DEVIS VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION , DA TRANSSMISE LL 02/06/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/06/2025 RECEPTION RAPPORT VERIFICATION EFFECTUER LE 03/06/2025 , CONFORME |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 003656 | AM'TECH MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2025-06-18 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247593 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/05/2025 PANNE E22 FAIRE MP, CONNEXION ET ACQUITTEMENT DE L'ALARME DE MAINTENANCE |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-13 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247590 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/05/2025 RAPPORT DE QUALIFICATION DES PERFORMANCES OK , CONFORME |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-13 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247591 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/05/2025 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMAMCES , CONFORME |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-13 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 247630 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE "AIR CONTAMINE" ET RESULTATS ERRONES. SVP MERCI | RB26/05/2025 DEFAUT AIR CONTAMINER LORS DE L ALLUMAGE + MET DES FAUSSE MESURE - ENVOIE SAV SOUS GARANTIE DRAGER - MS 19/06/2025 RECEPTION DE L'ETHYLOTEST- CONTROL ET CALIBRAGE AVEC SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE DU L.N.E A 0.40MG/L - MIS A DISPO DU SERVICE OS1 |  |  | 2024-0522 | ETHYLOTEST | ALCOTEST 7000 | DRAGER | ARTH-0128 | OS19/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-13
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247595 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/05/2025 FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DU GENERATEUR , INTERVENTION DE MAINTENANCE CORRECTIVE SELON PROCÉDURE MATACHANA. REMPLACEMENT DU PRESSOSTAT CAR FUYANT. CYCLE TEST VT ET B-D OK |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-13 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 247598 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS N'ARRIVONS PLUS A IMPRIMER NOS OCT | MH : IMPRESSION IMPOSSIBLE MH 28/05/2025 REDEMARRAGE - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0296 | IMPRIMANTE | HL-L9310CDW | BROTHER | E77424C3F550188 |  |  |  |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-13
2024.XLS | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 247626 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA PRISE EST CASSEE, URGENT +++ | OS27/05/2025 POIGNEE DE TABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 04/06/2025 POIGNEE DE TABLE REPAREE - A FAIRE TESTEE AU BLOC - MIS A DISPO DU SERVICE OS05/06/2025 RENDU. |  |  | 2024-1309 | COMMANDE FILAIRE POUR TABLE CARBONE | 1808992 | TRUMPF | 109745728 | OS27/05/2025 POIGNEE DE TABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/06/2025 RENDU. | 751 | TABLE CARBONE BAXTER |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-13
2024.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 247557 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE A L'ARRIERE DE LA MANETTE DE BEQUILLAGE. | OLYMPUS : FUITE AU NIVEAU DU POIGNEE MH 23/05/2025 DEFAUT SUR LA POIGNEE - FUITE CONSTATE A L'ARRIERE - DEMANDE ENELEVEMENT ET EXPERTISE DEMANDEES - EN ATTENTE RECEPTION RI NH 07.07.2025 RENDU LE ? |  |  | 2024-1112 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2407190 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-06-12
2024.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 247546 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 22/05/2025 PB DE FAUX CONTACT ET PULSATIONS CARDIAQUE ELEVEES ET PAS STABLE REMPLACEMENT LE 22/05/2025 DE LA CARTE DE COMMANDE INTERVENTION TECHNICIEN SOUS GARANTIE |  |  | 2024-0377 | TAPIS DE MARCHE | MED730 | CARE FITNESS | 2024/10975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 801 | FYZEA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-12 | 22890660
2024.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 247526 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | TABLE ELECTRIQUE GRISE : BOUTON POUR DESCENDRE LA TABLE FAUX CONTACT TABLE N°2024-0623 (NOUVELLE TABLE) LA TABLE RESTE EN POSITION HAUTE | PC 22/05/2025 BOUTONS DE COMMANDE DEMONTES REMONTAGE ET REMISE EN PLACE DU DISPOSITIF MONTEE/DESCENTE ESSAIS OK |  |  | 2024-0623 | TABLE D'ERGOTHERAPIE ELECTRIQUE | VISION E90 | CREE | N21-1846 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-12
2024.XLS | 2025-05-20 | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 247351 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LA PIECE RELIANT LA SEGA MURALE ET LE SENSOFLURAN EST CASSEE. MERCI. | CONNECTIQUE SEGA CASSE RB22/05/2025 RECEPTION SENSOFLURAN - MIS DANS LOCAL DEPOT RB19/06/2025 VU AVEC SABAH DE BAXTER POUR MATERIOVIGILANCE - EN ATTENTE DE RETOUR CONCERNANT LE L ENVOIE DE NOUVEAU KIT SENSOFLURAN CONNECT DANS LE CADRE LE DE LA MATERIOVIG |  |  | 2024-0578 | KIT SENSOFLURAN CONNECT | CONTRAFLURAN | BAXTER | S002202410-11 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-10
2024.XLS | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 248175 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/06/2025 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION DES PERFORMANCES N° 202505160757JIV - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-06 | 22993538
2024.XLS | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247172 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE GENERATEUR DE VAPEUR DE L'AUTOCLAVE 9 NE SE REMPLIT PAS, UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | IF 23/05/2025 ALARME W68 DEPASSEMENT DU TEMPS DE REMPLISSAGE DU GENERATEUR , INTERVENTION DE MAINTENANCE CORRECTIVE SELON PROCÉDURE MATACHANA. REMPLACEMENT DE LA POMPE GV, CLAPET ANTI-RETOUR ET FLOTTEURS GV. CYCLE TEST PRÉCHAUFFAGE SANS INCIDENTS |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-06
2024.XLS | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 247233 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | RAIL DE MOBILISATION PLAFONNIER NE FONCTIONNE PLUS A LA CHAMBRE 415 | PC 19/05/2025 RAS FONCTIONNE PARFAITEMENT |  |  | 2024-0666 | LEVE PERSONNE PLAFONNIER (CH415) | GH3 | GULDMANN | 191188 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-06-06
2024.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 247082 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/05/2025 RAPPORT DE REQUALIFICATION DES PERFORMANCES => CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-05 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 247079 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/05/2025 RAPPORT DE REQUALIFICATION DES PERFORMANCES => CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-05 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 247081 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/05/2025 RAPPORT DE REQUALIFICATION DES PERFORMANCES => CONFORME |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-05 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 247088 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/05/2025 RAPPORT DE REQUALIFICATION DES PERFORMANCES => CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-05 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 247089 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/05/2025 RAPPORT DE REQUALIFICATION DES PERFORMANCES => CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-05 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 247096 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | L'APPAREIL N'EST PAS RECONNU PAR LE LOGICIEL LORS DE LA CONNECTION PAR USB | LE 23/05 CONTROLE DE LA CONNECTION DU POLYSOMNOGRAPHE SUR LE PC AVEC LE CABLE USB, RAS |  |  | 2024-0069 | POLYSOMNOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | CID-LX | CIDELEC | 22431 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-06-05
2024.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246967 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/05/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 13/05/2025 , CONFORME |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-03 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246966 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/05/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 12/03/2025 => CONFORMEE |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-03 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246965 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/05/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 12/03/2025 => CONFORME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-03 | 22766809
2024.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-07-23 | 246833 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LA PIECE TRANSPARENTE EN LE SYSTEME CONTRAFLURAN ET LA PRISE SEGA EST CASSEE. MERCI | BAXTER - CONNECTIQUE SEGA CASSE RB12/05/2025 DEMANDE A BAXTER POUR PIECE - MATERIOVIGILENCE QUI VA SE FAIRE PAR RAPPORT A LA CASSE DU RACCORD - MAIL ENVOYER A SABAH TABERKOKT - EN ATTENTE INFO RB19/06/2025 VU AVEC SABAH DE BAXTER POUR MATERIOVIGILANC |  |  | 2024-0583 | KIT SENSOFLURAN CONNECT | CONTRAFLURAN | BAXTER | S002202410-16 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-31
2024.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-11-13 | 257089 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.11.2025 RECEPTION RI SUITE ALARMES W11 W68 W46 ET A50 => REMPLACEMENT DE LA POMPE DE REMPLISSAGE GENERATEUR => TEST OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-31 | 824155
2024.XLS | 2025-05-09 | 2025-09-12 | 2026-03-23 | 246750 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | EN PANNE NE FONCTIONNE PLUS | IH 12/09/2025 FISHER & PAYKEL // INSUFFLATEUR NEOPUFF // EN PANNE APPAREIL DEMONTE // AUCUNE PANNE DETECTE // RB23/03/2026 APPAREIL TESTER SUR UN MELANGEUR - PAS DE DEFAUT CONSTATE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS23/03/2026 REN |  |  | 2024-0554 | INSUFFLATEUR A PRESSION CONTROLEE | NEOPUFF | FISHER & PAYKEL | 230421039257 | LL 09/05/2025 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL OS23/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-30
2024.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 246635 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA TELECOMMANDE NE CHARGE PAS, URGENT +++, MERCI | NH 09.05.2025 FIL CHARGE TELECOMMANDE RESSOUDE PAR SAV PRESENT SUR SITE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0004 | TELECOMMANDE | 1160.91A0 | GETINGE/MAQUET | 06700 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-28
2024.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246632 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'ECRAN TACTILE NE FONCTIONNE PAS, URGENT +++ , MERCI | RB13/05/2025 PAS PB TACTILE CONSTATE - REMPLACEMENT BATTERIE - TESTOK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0092 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 15877 |  | 707 | PILIER MOBILE |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-28
2024.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 246320 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JCE : PORTE MWS 150 HS FV LE 02.05.2025 >> PORTE MWS 150 HS. SYSTEME DE FERMETURE HS DEMANDE D'INTERVENTION AUPRES DE JCE FV LE 10.06.2025 >> REMPLACEMENT DE LA PORTE. TEST D'ETANCHEITE : OK REMISE EN SERVICE DE L'ISOLATEUR |  |  | 2024-1252 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M2 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-23 | 22879420
2024.XLS | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-06-03 | 246175 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE SN121NKQ N°10, ON NE VOIT RIEN, FLOU +++, MERCI. | RB29/04/2025 RECEPTION OPTIQUE - MIS DANS LE BAC NH 09.05.2025 ENVOI SAV NH 21.05.2025 OPTIQUE DECLARE IRREPARABLE PAR SAV => DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE OS03/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800846645 ET COMMANDE B6/1657736 COLIS EN |  |  | 2024-0494 | OPTIQUE 2.9 MM - 30° | 26120BA | STORZ | 121NKQ | OS03/06/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800846645 ET COMMANDE B6/1657736 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-20
2024.XLS | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246049 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UNE PANNE SUR L'AUTOCLAVE 9 (PANNE ALIMENTATION VAPEUR), IL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | NH 12.05.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-17
2024.XLS | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 245965 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 LUBRIFICATION TAPIS OK |  |  | 2024-0377 | TAPIS DE MARCHE | MED730 | CARE FITNESS | 2024/10975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-16 | 22890660
2024.XLS | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 245966 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 LUBRIFICATION TAPIS OK |  |  | 2024-0378 | TAPIS DE MARCHE | RECARE 7.0T | DYACO MEDICAL | 11002334-10-24050022 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-16 | 22890660
2024.XLS | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-06-11 | 248489 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 25.04.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT JOINTS + FILTRES + PURGEUR => DM CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-16 | 824155
2024.XLS | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 246030 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, BATTERIE DE POMPE A PERFUSION HS, A CHANGER SVP | OS28/04/2025 POMPE PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB29/04/2025 REMISE A 0 DE LA BATTERIE - EN ATTENDANT LES NOUVELLE BATTERIE ICU POUR REMPLACEMENT - MIS DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0258 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440527 | OS28/04/2025 POMPE PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-05-16
2024.XLS | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-06-10 | 248446 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/06/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/04/2025 => CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-01 | 22766809
2024.XLS | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 245889 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE RACCORD ENTRE LA PRISE SEGA MURALE ET LE DISPOSITIF CONTRAFLURAN EST CASSE. MERCI | RB25/04/2025 REMPLACEMENT DU RACCORD SUR LE SUPPORT BOUTEILLE ANESTHESIE - RACCORD PRIS SUR UN SUPPORT NEUF - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2024-0835 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASTK-0100 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-15
2024.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-08-19 | 245823 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LORS DE LA PRISE DE MESURE, BILIRUBINOMETRE INDIQUE "ERREUR 01". DESCENDU AVEC LA STATION DE CHARGE 2021-1050 QUI N'A PLUS DE CHARGEUR. MERCI | PC 29/04/2025 PAS DE FLASH A LA PRISE DE MESURE ET ERREUR 01 ENVOI SOUS GARANTIE CHEZ DRAGER SUPPORT DE CHARGE 2021-1050 SUR MON BUREAU - ATTENTION SANS CHARGEUR PC 19/06/2025 DEVIS DU 05/05/2025 134395805 REÇU LE 18/06/2025 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC |  |  | 2024-0461 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511223 | OS24/07/2025 RECEPTION D UN BLIRUBINOMTRE REPARER SUIVANT BLN°F00919334 ET COMMANDE B2/1663574 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-14
2024.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-06-10 | 248447 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/06/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/04/2025 => CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-01 | 22766809
2024.XLS | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 245702 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE TEST DU REPIRATEUR NE PASSE PAS. PROBLEME SUR LA VALVE APL. TUYAUX, VALVES DE SPIRO CHANGES. LE RESPIRATEUR EST EN SSPI BFE. MERCI | RB22/04/2025 AUTOTEST NE PASSE PAS - MESSAGE VALLVE PEP A ECHOUER - REMPLACEMENT DE TOUS LES TUYAUX PIEGE EAU - CAPTEUR DEBIT - ET BOCAL - LANCEMENT DU FRESH - TOUJOUR LE MEME MESSAGE D ERREUR - JP EN CONGES - DEMANDE PAR MAIL SAV DRAGER - EN ATTENTE DE |  |  | 2024-1254 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASTM-0023 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-13
2024.XLS | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-06-10 | 248427 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.06.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT JOINTS + FILTRES STERILES + PURGEURS => DM CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-13 | 824155
2024.XLS | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 245893 | 4240 | PLATEAU MEDECINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | ERREUR ALIM. | TEST AVEC LE KIT DE RECALIFICATION. TEST REUSSI |  |  | 2024-0015 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23279606 |  |  |  |  | 0 | DECUIY |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-05-08 | 4561236
2024.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 245313 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/04/2025 SONDE PINCEE , APPEL SAV IF 16/04/2025 RECEPTION NOUVELLE SONDE SN 103307=> 2025-0218 |  |  | 2024-0232 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | NT106154 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R022 GE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-03 | 22766809
2024.XLS | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-05-02 | 245202 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MESI : E34 INTROUVABLE MESI TUBELESS CUFF UNIT FV LE 11.04.2025 >> MAIL DU TECHNICIEN FLAVIEN DOS SANTOS "REINITIALISER LE MODULE EN QUESTION : ¿ - PRENEZ LE MODULE EN MAIN ET APPUYEZ LONGUEMENT SUR LE LOGO CœUR ¿ - CELUI-CI VA BASCULER DU VERT, AU BLEU |  |  | 2024-0777 | SYSTEME DE MESURE DE L'IPS | MESI MTABLET ABI | MESI | 0721-J6ZB |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 782 | MESI |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-02 | 22879420
2024.XLS | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 245086 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA TABLE DE DECHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE 9 NE FONCTIONNE PAS, UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES MATACHANA. | IF 15/04/2025 INTYERVENTION DE MATACHANA LE 11/04/2025 , REMSE EN FONCTIONNEMENT DECHARGEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-30
2024.XLS | 2025-04-08 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 244987 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LE TUNNEL 2 SE MET EN ALARME "54 PROB. NIVEAU MAX CUVE 3" ET N'EST PAS UTILISABLE. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE A STEELCO | NH 28.04.2025 RECEPTION RI => NETTOYAGE CALCAIRE BOITIER 3 + TEST OK => DEVIS DE REGUL + DA TRANSMISE SC 02/05/2025 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 | [5 empty] | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-29
2024.XLS | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-23 | 244964 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT, BONJOUR, LE BRASSARD GONFLE JUSQU'A 140 ET NE SE DEGONFLE PLUS DONC PAS DE TA ( ESSAI AVEC UN AUTRE BRASSARD , MEME RESULTAT)... | IF 08/04/2025 APPEL SAV , ATTENTE RETOUR IF 10/04/2025 RECEPTION D'UN PRET SN : SNA19090061SA , PRET N° 13810601 , ENVOI MODULE EN REPARATION IF 23/04/2025 RECEPTION MODULE REPARE , REMPLACEMENT DU KIT PNEUMATIQUE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , TEST ELECTR |  |  | 2024-0714 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | CARESCAPE ONE | GENERAL ELECTRIC | SNA24280128HA |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-29
2024.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 244683 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/04/2025 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 02/01/2025 => CONFORME |  |  | 2024-1259 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 15638 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-25 | 22766809
2024.XLS | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 2025-06-25 | 244584 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30/ 4 MM FLOU OPTIM : 8724 | OS03/04/2025 OPTIQUE ARTREX DONT JE N AI PAS TROUVER LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 09.04.2025 ENVOI OS25/04/2025 RECEPTIONNER NON REPARER TRANSMIS AU TECH. RB14/05/2025 OPTIQUE SOUS GARANTIE - DEMANDE CONFIRMATION AVEC ARTHR |  |  | 2024-0508 | ARTHROSCOPE SYNERGY UHD4 | AR-3350-4031 | ARTHREX | 1975564 | OS03/04/2025 OPTIQUE ARTREX DONT JE N AI PAS TROUVER LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS25/04/2025 RECEPTIONNER NON REPARER TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-24
2024.XLS | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 244644 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA TABLE DE CHARGEMENT DYSFONCTIONNE ET SE BLOQUE LORS DE L'ENVOI DES CHARGES. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | IF 15/04/2025 INTERVENTION DE MATACHANA LE 11/04/2025 , REGLAGE HAUTEUR TABLE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-24
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244463 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0313 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300650405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244460 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0505 | VERTICALISATEUR AVEC PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300659008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244462 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0312 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300650404 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244467 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0848 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300670186 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244464 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0161 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 10000001217178 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244471 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0499 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001475396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244468 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0314 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 10000000815265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244465 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0194 | PESE-PERSONNE | 761 | SECA | 10000001327091 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244472 | 6100 | MAS MAISON LUMIERE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0850 | VERTICALISATEUR + PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJO | 300670338 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 36-00081 | HORS POLE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244470 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0500 | PLATEFORME DE PESEE | 677 | SECA | 10000001315035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244480 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0902 | VERTICALISATEUR AVEC PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300668989 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2024.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244461 | 6100 | MAS MAISON LUMIERE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0849 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300668393 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 36-00081 | HORS POLE
2024.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 244288 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE D'OXYGENE AU BRANCHEMENT | RB31/03/2025 CONTACT SAV POUR CHANGEMENT DE CLAPET - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RECEPTION DEVIS PR MC - EN ATTENTE DE VALIDATION DA RB01/04/2025 MONNAL SOUS GARANTIE - CONFIRMATION AVEC AIR LIQUIDE - EN ATTENTE DE RETOUR DE THOMAS POUR INTERVENTION | SMUR |  | 2024-0832 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT6A-01598 | OS04/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-17
2024.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 243931 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LEICA : IMAGES FLOU FV LE 20.03.2025 >> RI W-2503-420080 DU 18.03.2025 // CAUCHARD "INVESTIGATION LA LAME 25G01602-3I-HE APPARAIT AVEC DES BANDES DECALEES DANS TIBUN. L'ENSEMBLE DES LAMES SCANNEES LE SONT SANS ERREUR. UN NOUVEAU SCANNE DE LA LAME AURAIT | SGX.N-1 | NIVEAU -1 | 2024-0767 | SCANNER DE LAME | APERIO GT 450 | LEICA | 45517 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 005040 | LEICA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-10 | 22879420
2024.XLS | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 243777 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA BAGUE DE REGLAGE DE LA FLEXIBILITE EST DIFFICILE A TOURNER. | OLYMPUS : BAGUE DE REGLAGE DIFFICIELA TOURNER MH 18/03/2025 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS04/04/2025 RECEPTION D UN VIDEO -COLOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76824280 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 07/04/2025 RECEPTION V |  |  | 2024-1118 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-HQ1100DL | OLYMPUS | 2405418 | OS04/04/2025 RECEPTION D UN VIDEO -COLOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76824280 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-04-08
2024.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243738 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2024-1259 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 15638 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243719 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2024-0244 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10315 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243718 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2024-0261 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 243620 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE DE L'INCUBATEUR A ETE CASSEE AU NIVEAU DE LA CHARNIERE, POURRIEZ VOUS LA REPARER, MERCI. | RB17/03/2025 REMPLACEMENT PORTE - CONFROME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS20/03/2025 RENDU. |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 | OS20/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-05
2024.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 243559 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | RESPI BLOC BFE HS "LA CALIBRATION DE LA VALVE DE PEP A ECHOUE. LA VENTILATION CONTROLEE N'EST PAS DISPONIBLE." | IF 14/03/2025 VERIFICATION DES DU BLOC PATIENT OK PAS DEFAUT , TEST EFFECTUER OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-1254 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASTM-0023 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-04
2024.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243490 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS DES ALARMES INTERMITTENTES SUR L'AUTOCLAVE 10 ET UNE FUITE D'EAU CE MATIN MAIS NON-IDENTIFIEE CLAIREMENT. UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | NH 13.03.2025 REEPTION RI => VIDANGE DU GENERATEUR A VAPEUR => TEST CHAUFFE OK => DM FONCTIONNEL A SUREVEILLER PAR LE SERVICE |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-03
2024.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243448 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/03/2025 REVISION SEMESTRIELLE EFFECTUER , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-02 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243450 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/03/2025 REVISION SEMESTRIELLE EFFECTUER , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-02 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243452 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/03/2025 REVISION SEMESTRIELLE EFFECTUER , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-02 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243451 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/03/2025 REVISION SEMESTRIELLE EFFECTUER , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-04-02 | 22766809
2024.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243465 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY |  | 12/03/2025 MP SEMESTRIELLE CONFORME AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT EFFECTUEE CE JOUR. RI RECU |  |  | 2024-0584 | APPAREIL D'APHERESE | SPECTRA OPTIA | TERUMO BCT | 1P09228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-02 | 878835
2024.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243375 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE EN ERREUR DE BATTERIE, QUI BIPE JOUR ET NUIT, DEMANDANT A RESTER BRANCHEE ALORS QU'ELLE L'EST, EMPECHANT LE REPOS DES PATIENTS MERCI | RB12/03/2025 CHANGEMENT DE LA BATTERIE PAR UN BATTERIE ORGINE ICU - REINITIALISATION BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0562 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441846 |  |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-04-01
2024.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 243001 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 03.03.2025 >> RAPPORTV-24-530-09 DU 30.01.2025 // SALIME BELMADANI COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A -+35°C (+- 02°C) "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 33,59°C +/- 0,45 | BMC.N-1.L132 | SECRETARIAT | 2024-0789 | ETUVE A CO2 | MIDI 40 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 300622276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-22 | 22879420
2024.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 243000 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 03.03.2025 >> RAPPORT V-24-530-08 DU 29/01/2025 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A +05°C (+- 02 °C) "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 5,65°C +/- 0,63°C LA STABILITE MAXI |  |  | 2024-1031 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.434.896.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-22 | 22879420
2024.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 242999 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 03.03.2025 >> RAPPORT V-24-530-07 DU 25.02.2025 // SALIME BELMADANI COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A - 80°C (+- 7 °C) "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE -79,97°C +/- 4, |  |  | 2024-0783 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371629 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-22 | 22879420
2024.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242897 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 27.02.2025 >> RI V-24-530-04 DU 15.01.2025 // SALIME BELMADANI "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 35,09°C +/- 0,24°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 0,02°C L'HOMOGENEITE EST DE 0,54°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE E | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2024-0680 | ETUVE | HETTCUBE 400 | HETTICH | 0002164 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 001645 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-20 | 22879420
2024.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242893 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 27.02.2025 >> RI V-24-530-01 DU 15.01.2025 // SALIME BELMADANI "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 35,42°C +/- 0,33°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 0,19°C L'HOMOGENEITE EST DE 0,78°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE E |  |  | 2024-0787 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 43364266 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 001645 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-20 | 22879420
2024.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242898 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 27.02.2025 >> RI V-24-530-05 DU 15.01.2025 // SALIME BELMADANI "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 35,07°C +/- 0,24°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 0,10°C L'HOMOGENEITE EST DE 0,53°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE E | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2024-0679 | ETUVE | HETTCUBE 400 | HETTICH | 0002165 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 001645 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-20 | 22879420
2024.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242903 | 4240 | PLATEAU MEDECINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE SATUROMETRE AFFICHE DES MESURES DE SATURATION INCOHERENTE | CONTROLE DE LA SPO2 DU TENSIOMETRE AVEC LE TESTEUR PROSIM 8, RAS |  |  | 2024-1187 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-42038707 |  |  |  |  | 0 | FERNIER | 0139371403 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-20
2024.XLS | 2025-02-26 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 242815 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 26/02/2025 MISE EN PLACE FILTRE A CHARBON SELON DEVIS CQT1016155-1 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 09/12/2025 INTER ANNULEE SUITE MISE EN PLACE EXTRACTION PAR SERVICE TECHNIQUE |  |  | 2024-1301 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000379 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-19 | 22993538
2024.XLS | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-04-28 | 242755 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/02/2025 BRAS DE REGLAGE TROP LONG RENDANT DIFFICILE L'AIDE A LA MARCHE AVEC SOIGNANT DEMANDE DE DEVIS POUR BRAS DE REGLAGE VERSION COURTE RECEPTION DEVIS ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 03/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 28/04/2025 REMPL |  |  | 2024-0887 | BARRES DE MARCHE | FGG10 | GENIN | 213/47/24 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-15 | 22890660
2024.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-05-23 | 242343 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE SONNE BATTERIE MALGRE LA CHARGE MESSAGE D'ERREUR: REMPLACER BATTERIE | RB14/02/2025 RECEPTION POMPE A PREF AVEC CABLE ALIMENTAION - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 18/02/2025 POMPE NEUVE 2024 SOUS GARANTIE ENVOI CHEZ ICU RB23/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE PAR ICU - MIS A DISPO DU SERVICE OS05/06/2025 RENDU. |  |  | 2024-0566 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441725 | OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DUVAL | 4377 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-06
2024.XLS | 2025-02-12 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 242291 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 12/02/2025 MISE EN PLACE D'UN FILTRE A CHARBON SUR LAVAEUR LL 26/08/2025 RECEPTION MATERIEL SELON BL CPS073861 |  |  | 2024-1242 | MACHINE A LAVER LES ENDOSCOPES | WD4200 | WASSENBURG | 502-000375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000068 | WASSENBURG |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-05 | 22993538
2024.XLS | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 242153 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE LATERAL DU COTE GAUCHE EST COMPLETEMENT FENDU, VOUS SERAI T'IL DE LA REMPLACER MERCI. | RB13/02/2025 CHANGEMENT DE LA PORTE - OK - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-01
2024.XLS | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 242192 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | INFO PAR LE SERVICE POMPE HS CONTROLE DE LA POMPE RAS TEST AVEC KIT DE CALIBRATION RAS |  |  | 2024-0014 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F23279569 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-01 | 4561236
2024.XLS | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 255278 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.02.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE |  |  | 2024-0031 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50881 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-26 | 824155
2024.XLS | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 255280 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.02.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE |  |  | 2024-0030 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50880 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-26 | 824155
2024.XLS | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 241995 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 06.02.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2024-0029 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50879 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-26 | 824155
2024.XLS | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 255277 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.02.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE |  |  | 2024-0032 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SERVO-U | GETINGE | 50882 |  | 704 | SERVO-U |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-26 | 824155
2024.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 241652 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'AUTOCLAVE 9 SE MET EN DEFAUT LORS DE SON PRECHAUFFAGE, IL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE A ETE FAITE A MATACHANA. | NH 04.02.2025 RECEPTION RI => CONTROLE ET REMISE EN ETAT AUTOCLAVE |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-21
2024.XLS | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 241634 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.01.2025 REMPLACEMENT ETIQUETTE POUR 8 PCEA |  |  | 2024-1130 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION | MICREL | 244321979047 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-20 | 824155
2024.XLS | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 241599 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MESI : PBLE APPAIRAGE FV LE 30.01.2025 >> SUITE PROBLEME APPAIRAGE, CONTACT LA SOCIETE. RETOUR DE MAIL CE JOUR: "TU PEUX FAIRE UNE PETITE REINITIALISATION (LA MTABLET NE PERDRA AUCUNE DONNEE OU COMPTE) : ¿ - ROUE CRANTEE EN BAS A DROITE ¿ - LIGNE AVANCE |  |  | 2024-0777 | SYSTEME DE MESURE DE L'IPS | MESI MTABLET ABI | MESI | 0721-J6ZB |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-02-20 | 22879420
2024.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 241471 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2024-0093 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19236 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-18 | 4561236
2024.XLS | 2025-01-28 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 243085 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO |  |  |  | PC 04/03/2025 AU DEBALLAGE NE FONCTIONNE PAS ENVOI CHEZ DIMEHO SOUS GARANTIE LE 28/01/2025 PIECE TOMBEE DANS L'APPAREIL QUI BLOQUAIT L'HELICE DU COMPRESSEUR RETOUR APPAREIL LE 04/03/2025 |  |  | 2024-1000 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | ST23 | SYST'AM | ST3A2518 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 654 | DIMEHO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-02-18 | 22890660
2024.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 241472 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2024-0094 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19238 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-18 | 4561236
2024.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 241474 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS - SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 14 526 512 € - 6, RUE GEORGES BESSE - 92812 ANTONY CEDEX - RCS NANTERRE 8 348 921 735 SIRET 348 921 735 00028 - APE 3250 A - IDENTIFIANT TVA / VAT NUMBER : FR 96 348 921 735 PAGE 1 MAINTENANCE PR |  |  | 2024-0096 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19266 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-18 | 4561236
2024.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 241473 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 ABSENCE DE BATTERIE EXTRACTIBLE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2024-0095 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-19250 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-18 | 4561236
2024.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-04-24 | 241426 | 3010 | CELLULE BIOMEDICALE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LE 24/04 COMMANDE FAITE. JRI : RENOUVELLEMENT LICENCE FV LE 27.01.2025 >> DEVIS OFM-2025-5509 DU 27.01.2025 "RENOUVELLEMENT CENTRALE SUR DATE ANNIVERSAIRE DU 24.04.2025" MONTANT 1461€ TRANSMIS POUR VALIDATION LL 03/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMIE POUR |  |  | 2024-0251 | CENTRALE DE SURVEILLANCE DES ENCEINTES THERMOSTATEES | MYSIRIUS | JRI | CLOUD |  | 711 | CENTRALE DE TEMPERATURE JRI |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 231214 | JRI |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-02-15 | 22879420
2024.XLS | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 241381 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR L'ACESCOPE NE S'ALLUME PLUS MEME SI IL EST CHARGE. | OS27/01/2025 VIDEO LARYNGO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.02.2025 TEST DU VIDEOLARYNGO => PAS DE DEFAUT CONSTATE A L'ALLUMAGE => REDONNE AU SERVICE POUR TEST |  |  | 2024-0466 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | ACESCOPE | ACEMEDICAL | 1647 | OS27/01/2025 VIDEO LARYNGO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-15
2024.XLS | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-02-19 | 241220 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/01/2025 DEMANDE D'INTERVENTION SUITE AU PROBLEME DE BLOCAGE ENTRE LE PILIER ET LE PLATEAU , DA TRANSMISE LL 24/01/2024 MATERIEL SOUS GARANTIE IF 27/01/2025 INTERVENTION DE BAXTER LE 31/01/2025 |  |  | 2024-1299 | PILIER MOBILE POUR PLATEAU OPERATOIRE CARBONE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 109708802 |  | 751 | TABLE CARBONE BAXTER |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-12 | 22766809
2024.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-12-20 | 241141 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA TABLE DE DECHARGEMENT NE DECHARGE PLUS, UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | NH 04.06.2025 RECEPTION RI => REGLAGE VERIN PORTE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-08
2024.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-03-04 | 241148 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE SCANNER METS TOUTES LES LAMES EN ERREUR. EN EFFET IL A BLOQUE SUR UNE LAME PUIS ENSUITE S'EST MIS A METTRE UNE ERREUR DE QULITE D'IMAGE SUR L'INTEGRALITE DES LAMES SCANNES. APPEL SAV CE JOUR. CORDIALEMENT | LEICA : MESSAGE ERREUR FV LE 04.03.2025 >> "PROBLEME DU A L'INFORMATIQUE ENTRE LEICA ET TRIBUN (MIDDLEWARE)" CLOTURE DE L'INTERVENTION | SGX.N-1 | NIVEAU -1 | 2024-0767 | SCANNER DE LAME | APERIO GT 450 | LEICA | 45517 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 005040 | LEICA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-08
2024.XLS | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 241051 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS 2 ALARMES SUR L'AUTOCLAVE 10 (W44 ET W55), UN MAIL A ETE FAIT A MATACHANA. | NH 06.03.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-07
2024.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 240946 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CERTIFICAT N° 2025/185 CONFORME RETOUR CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE |  |  | 2024-1108 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | LL72354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-02-06
2024.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 240915 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/01/2025 PROBLEME DE PRESSSION , ELECTROVANNE EAU OSMOSEE HS , FERMETURE DE LA VANNE D'EAU , MODIFICATION DE L'AALIMENTATION EN PHASE 11 SUR L'EAU CHAUDE , ESSAI ET TEST OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-06 | 22766809
2024.XLS | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 240986 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE AUTOCLAVE BRUIT + PORTE | IF 10/02/2025 INTERVENTION DU 02/01/2025 , VERIN DE PORTE DESSERREE. REGLAGES FAIS TEST OK |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-06
2024.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 240959 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CERTIFICAT N° 2025/180 CONFORME RETOUR CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE |  |  | 2024-1107 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL5000 | GILSON | QD70173 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-02-06
2024.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 240987 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PANNE ALIMENTATION VAPEUR | NH 06.03.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-06
2024.XLS | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 241016 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11/01/2025 MAIL DE LA STE => MESSAGE D'ERREUR SUR LA CABINE "POMPE DE RECUPERATION/LAVAGE" NH 17.01.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ELECTROVANNE EAU OSMOSEE => MODIFICATION ALIMENTATION EN PHASE 11 => TEST OK DM CONFORME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-05 | 824155
2024.XLS | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 240913 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL QUI DEMANDE UNE MISE A JOUR, IMPOSSIBLE DE S'EN SERVIR | PC 16/01/2025 RAS PAS DE MESSAGE DE MISE A JOUR AUJOURD'HUI VERIFICATION VERSION CONSOLE 2.3.1 DONC A JOUR CALISCAN OK A SURVEILLER | CAMPANULES INF 1ER ÉTAGE |  | 2024-0843 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | I10 | VERATHON | CT245907 |  |  |  |  | 0 | ROBIN | 0134305244 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-02-05
2024.XLS | 2025-01-15 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 240883 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR; BATTERIE DE POMPE HS POMPE GRISE | OS17/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 21/01/2025 POMPE DE 2024 AVEC BATTERIE NON CONFORME REMPLACEMENT BATTERIE PAR ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE OS21/02/2025 RENDU. |  |  | 2024-0561 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441865 | OS17/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | ALEMANT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-02-05
2024.XLS | 2025-01-15 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 242500 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME PRADEN FAIT DON DU FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE, ESPRIT ACTION 4 N° DE SERIE: 24K05000550 | ML 18/02/25 FAUTEUIL RECUPERER, NETTOYAGE + CTRL OK ML 19/02/25 MIS EN CHARGE ML 20/02/25 CHARGE TERMINER MIS EN STOCK |  |  | 2024-1342 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ESPRIT ACTION 4 | INVACARE | 24K05000550 | ML 18/02/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-05 | 36012191
2024.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 240800 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JCE : QUALIFICATION ISOLATEUR FV LE 13.01.2025 >> QUALIFICATION D'INSTALLATION + QUALIFICATION OPERATIONNELLE + QUALIFICATION DES PERFORMANCES EN DATE DU 06.01.2025 // OPERATUER RESSICAUD (CHARGE QUALITE) ET BERNARD (TECHNICIEN) |  |  | 2024-1252 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M2 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-01 | 22879420
2024.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 240798 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JCE : QUALIFICATION ISOLATEUR FV LE 13.01.2025 >> QUALIFICATION D'INSTALLATION + QUALIFICATION OPERATIONNELLE + QUALIFICATION DES PERFORMANCES EN DATE DU 06.01.2025 // OPERATUER RESSICAUD (CHARGE QUALITE) ET BERNARD (TECHNICIEN) |  |  | 2024-1251 | ISOLATEUR | ISOLINE N4N4N | JCE | M1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 794 | JCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-01 | 22879420
2024.XLS | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-04-24 | 240786 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM W&H S-11 SN : 25576 DONT LA FRAISE EST COINCE OPTIM : 8479. | OS14/01/2025 PAM DEPOSE SUR ETAGERE A L ATELIER. NH 27.02.2025 ENVOI SAV NH 08.04.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 09/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/04/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BLN°427433 ET COMMANDE B2/1650572 COLIS E |  |  | 2024-0022 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 25576 | OS14/01/2025 PAM DEPOSE SUR ETAGERE A L ATELIER. OS24/04/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BLN°427433 ET COMMANDE B2/1650572 COLIS EN BON ETAT. OS 24/02/2025 A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS24/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-01
2024.XLS | 2025-01-13 | 2025-02-27 | 2025-04-16 | 240784 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM W&H S-11 DONT LA FRAISE RESTE COINCEE SN : 27193 OPTIM : 8485. | NH 27.02.2025 ENVOI SAV NH 24.03.205 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 26/03/2025 DA VLIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/04/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION 92515757 ET COMMANDE B2/1649221 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/04 |  |  | 2024-0019 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27193 | OS15/04/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION 92515757 ET COMMANDE B2/1649221 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-01
2024.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-03-11 | 240750 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE CABLE POUR FIXER LES ELECTRODES DU TETRAGRAPH EST CASSE. MERCI | OS13/01/2025 MONITUER VUE AVEC NASSIM. NH 15.01.2025 DEMANDE DEVIS NH 04.02.2025 DA 4799 TRANSMISE LL 11/02/2025DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/03/2025 RECEPTION D UN CABLE SUIVANT BLN°C033-D2517363 ET COMMANDE B2/1637922 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU |  |  | 2024-0628 | MONITEUR DE CURARISATION | TETRAGRAPH | DUOMED | 201386 | OS13/01/2025 MONITUER VUE AVEC NASSIM. OS11/03/2025 RECEPTION D UN CABLE SUIVANT BLN°C033-D2517363 ET COMMANDE B2/1637922 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4799) |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-01
2024.XLS | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 240728 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DIATEC : PREVOIR CALIBRATION MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDAITON DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 06/02/2025 RECEPTION RI - FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2024-0786 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9114877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-31 | 873060
2024.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240627 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE PLUM DOUBLE VOIES MESSAGE ERREUR : BATTERIE FAIBLE / BRANCHER BATTERIE MEME QUAND LA POMPE EST BRANCHEE AU SECTEUR | OS13/01/2024 POMPE A PERF DEPOSER SUR LE BUREAU A PASCAL. PC 14/01/2025 BATTERIE CSB NON CONFORME = REMPLACEMENT BATTERIE PAR BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR OS03/02/2025 POMPE A PERF RENDU. | 3-006 |  | 2024-0565 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441731 | OS13/01/2024 POMPE A PERF DEPOSER SUR LE BUREAU A PASCAL. OS03/02/2025 POMPE A PERF RENDU. |  |  |  | 0 |  | 4377 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-30
2024.XLS | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240516 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LEICA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 07.01.2024 >> RI W-2410-372963 DU 07.01.2024 // CAUCHARD "VERIFICATION DE L¿ETAT DES LAME, PRESENCE DE PARAFFINE, BIEN NETTOYER LES LAMES AVANT MISE DANS LE SCANNER. DEMONSTRATION DE LA MAINTENANCE DE LA PLATINE PAR L | SGX.N-1 | NIVEAU -1 | 2024-0767 | SCANNER DE LAME | APERIO GT 450 | LEICA | 45517 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 005040 | LEICA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-28 | 22879420
2024.XLS | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-05-21 | 240520 | 5085 | HC HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PRBLM BATTERIE SUR POMPE | OS07/01/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 08/01/2024 AFFICHE REMPLACER BATTERIE (VERIFICATION BATTERIE NON CONFORME) POMPE DE 2024 SOUS GARANTIE ENVOI CHEZ ICU PC 14/01/2025 RECEPTION D'UN DEVIS = MAIL A ICU AVEC DEMANDE DE PRISE EN CH |  |  | 2024-0564 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441803 | OS07/01/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAUCHET | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-28
2024.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 240475 | 1257 | CUISINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : DEFAUT COMMUNICATION FV LE 06.01.2025 >> DEFAUT DE COMMUNICATION. ENVOIE MAIL A M SEULIN POUR REDEMARRAGE DU LORA MAJ : REQUEST OPENING NR: SC-25-124164 LE 08/01 REDEMARRAGE DU LORA PAR M SEULIN |  |  | 2024-0176 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC23335475 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00069 | DIRECTION ACHATS ET LOGISTIQUES | 2025-01-25 | 22879420
2024.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 240434 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LES PORTES BATTANTES DES 2 COTES SONT FISSURE ++, POUVEZ-VOUS LES REMPLACER MERCI | RB29/01/2024 DEMANDE DRAGER POUR PORTE HUBLO - EN ATTENTE DE RECEPTION RB04/02/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION - DA 4800 RB10/02/2025 SUPRESSION DE LA DA - DEMANDE DEJA EFFECTUER PAR AUTRE- EN ATTENTE DE RECEPTION DES HULOT RB13/02/2025 CH |  |  | 2024-0250 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0090 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-25
2024.XLS | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 2025-02-07 | 240265 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR , L'OPTIQUE SN 121NKQ N°10 EST FLOU, POUVEZ-VOUS LE REPARER, MERCI. | PETEL : OPTIQUE FLOU MH 03/01/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI NH 15.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN° 168344 ET COMMANDE B3/1546814 COL | 4-231 |  | 2024-0494 | OPTIQUE 2.9 MM - 30° | 26120BA | STORZ | 121NKQ | OS07/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN° 168344 ET COMMANDE B3/1546814 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-18
2024.XLS | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240291 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | REPARER POMPE OU RESTER BRANCHER | PC 07/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE ICU PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK OS31/01/2025 RENDU. |  |  | 2024-0257 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42439793 | MH 03/01/2025 DEPOT LOCAL REPARATION OS31/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | D | 4539 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-01-18
2024.XLS | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 2025-04-16 | 240275 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM W&H DONT LA FRAISE RESTE BLOQUE SN : 25433 REF : S-11 OPTIM : 8352 | NH 27.02.2025 ENVOI SAV NH 24.03.205 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS15/04/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION 92515764ET COMMANDE B2/1649225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 16/04/2025 RECEPTION PIECE A MAIN REPARE , MIS A |  |  | 2024-0020 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 25433 | LL 02/01/2025 RECEPTION PAM - MIS DANS LOCAL REPARATION OS15/04/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION 92515764ET COMMANDE B2/1649225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-18
2024.XLS | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 240237 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PORTE COTE CHARGEMENT REFUSE DE S'OUVRIR. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA. | NH 06.01.2024 RECEPTION RI => REGLAGE VERIN PORTE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-01-18
2024.XLS | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 2025-04-10 | 240212 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN CASSEE ET FRAISE COINCEE | NH 30.12.2024 RECEPTION EN ATELIER NH 27.02.2025 ENVOI SAV NH 24.03.205 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/04/2025 RECEPTION DE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION N° 92515489 ET COMMANDE B2/1648742 COLIS EN BON ETA |  |  | 2024-0021 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 25499 | OS10/04/2025 RECEPTION DE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION N° 92515489 ET COMMANDE B2/1648742 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS 10/04/2025 REMISE EN ETAT MIS A DISPO DU SERVICE. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-17
2024.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240224 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PORTE ENTRE LA CHAMBRE DE LAVAGE ET CELLE DE SECHAGE REFUSE DE SE FERMER DE FACON ALEATOIRE. UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE STEELCO. | NH 06.03.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-01-17
2024.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 240226 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | UNE VIS EST TOMBEE DU TAPIS DE MARCHE PENDANT QU'UN PATIENT L'UTILISAIT. MERCI | PC 30/12/2024 VERIFICATION TAPIS - AUCUNE VIS NE MANQUE |  |  | 2024-0378 | TAPIS DE MARCHE | RECARE 7.0T | DYACO MEDICAL | 11002334-10-24050022 |  |  |  |  | 0 | DUPRE | 5453 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-17
2024.XLS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 240156 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : CONTROLE DE LA SONDE DE TEMPERATURE FV LE 26.12.02024 >> RI 24-12-23-115032-1 DU 23.12.2024 // F SAVY "CONTROLE DE LA SONDE PAR COMPARAISON. FACTEUR DE CORRESTION A=1 ET B=0.012" |  |  | 2024-0783 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 2371629 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 007535 | OCEASOFT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-16 | 22879420
2024.XLS | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240130 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | NH 24.12.2024 DESCENDU PAR LE SERVICE POUR DEFAUT NON PRECISE PC 07/01/2025 DEFAUT BATTERIE FAIBLE REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK OS24/01/2025 RENDU |  |  | 2024-0258 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440527 | OS24/01/2025 RENDU |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-01-14 | 824155
2024.XLS | 2024-12-24 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 240116 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | SIGNALEMENT D'UNE FUITE D'EAU AU NIVEAU DU RESERVOIR DE L'INCUBATEUR SATIS +. | AUCUNE FUITE D'EAU A RECUPERER PAR LE SERVICE OS21/01/2025 RENDU. |  |  | 2024-0254 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2415 | OS21/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-14
2024.XLS | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-01-16 | 239866 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | POLY --> SATURATION NE FONCTIONNE PAS | CAPTEUR DE SATE EN COMMANDE LE 14/01 ECHANGE DU CAPTEUR. APRES ESSAI EN FONCTIONNE TOUJOURS PAS. LE 15 APPEL CIDELEC. APPAREIL EN LOCATION IL FONT UN ECHANGE. |  |  | 2024-0068 | POLYSOMNOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | CID-LX | CIDELEC | 21333 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive | 006046 | CIDELEC |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-01-08
2024.XLS | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-03-10 | 239819 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR L'AMPOULE DE L'ACESCOPE NE FONCTIONNE PLUS. | OS18/12/2024 VIDEO LARYNGOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/12/2024 ENVOIE SOUS GARANTIE DUOMED RB30/01/2025 RELANCE DUOMED - EQUIPEMENT PRISE EN CHARGE PAR DUOMED - DOIT NOUS TENIR INFORME LE LELENDEMAIN RB31/10/2025 DELAIS DE 1 A 2 SEMAINE PO |  |  | 2024-0445 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | ACESCOPE | ACEMEDICAL | 1439 | OS18/12/2024 VIDEO LARYNGOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-07
2024.XLS | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 239770 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE | OS17/12/2024 VIDEO COLOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE .PREMIERE UTILISATION FUITE . RB17/12/2024 ENVOIE SAV NH 31.12.2024 RECEPTION BL 76647180 => RECEPTION RI => REMPLACEMENT BLOC SWITCH => DM CONFORME OS07/01/2025 RENDU. |  |  | 2024-1117 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-HQ1100DL | OLYMPUS | 2405408 | OS17/12/2024 VIDEO COLOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE .PREMIERE UTILISATION FUITE . OS07/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-01-07
2024.XLS | 2024-12-10 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 239493 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE RECHAUFFEUR BIP EN CONTINUE ET VOYANT CLE MAINTENANCE ALLUME MERCI POUR VOTRE AIDE | RB11/12/2024 RECEPTION MISTRAL - MID DANS LOCAL DEPOT PC 15/01/2025 CORDON SECTEUR MAL ENFONCE DANS L'EMBASE SECTEUR = FAUX CONTACT ENTRE EMBASE SECTEUR ET FICHE CORDON SECTEUR REMISE EN PLACE DU CORDON SECTEUR DANS L'EMBASE ESSAIS OK |  |  | 2024-0280 | SYSTEME REFRIGERANT/CHAUFFANT A AIR POUR PATIENTS | MISTRAL-AIR | THE 37 COMPANY | 231058631 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-31
2024.XLS | 2024-12-10 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 239478 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LA POMPE VOLUMETRIQUE SONNE MALGRE LA MISE SUR SECTEUR : "RESTER BRANCHE .REPARER BATTERIEOU REMPLACER POMPE" MERCI | OS17/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 21/01/2025 POMPE DE 2024 AVEC BATTERIE NON CONFORME REMPLACEMENT BATTERIE PAR ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE OS03/02/2025 RENDU |  |  | 2024-0563 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441816 | OS17/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2025 RENDU |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 5155 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-31
2024.XLS | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 239385 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SYSMEX : LIVRAISON FV LE 09.12.2024 >> RI 106517 DU 09.12.2024 // SIMON DE MUYNCK "LIVRAISON DE L'UF-4000 AU SERVICE BIOMEDICAL SANS INSTALLATION COMME CONVENU AVEC MR LESUEUR. L'INSTALLATION EST PREVUE EN JANVIER." |  |  | 2024-1276 | AUTOMATE DE CYTOLOGIE URINAIRE | UF-4000 | SYSMEX | 13514 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011403 | SYSMEX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-28 | 22879420
2024.XLS | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 239389 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | THERMOFISHER : CONTROLE DECRET FV LE 09.12.2024 >> RI 2335819 DU 06.12.2024 // NICOLAS DUGUE "CONTROLE SELON DECRET 2008. DM CONFORME" | BMC.N-1.L138 | RESERVE PNEUMATIQUE | 2024-0796 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | MULTIFUGE X4 FR | THERMO | 43368028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-28 | 22879420
2024.XLS | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 239391 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | THERMOFISHER : INSTALLATION ETUVE FV LE 09.12.2024 >> RI 2240540 DU 06.12.2024 // NICOLAS DUGUE "RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DE L'INCUBATEUR CO2 DM FONCTIONNELLE" | BMC.N-1.L132 | SECRETARIAT | 2024-0789 | ETUVE A CO2 | MIDI 40 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 300622276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-28 | 22879420
2024.XLS | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-02-12 | 239224 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NEPHOSCOPE STORZ 27292 AMA, VISION FLOUE, URGENT +++, A ENVOYER CHEZ STORZ POUR PRISE EN CHARGE RAPIDE, MERCI OPTIM 8390 | OS04/12/2024 OPTIQUE DE NEPHOSCOPE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE.(N EST PAS IMMATRICULER) NH 05.12.2024 ENVOI SAV NH 06.02.2025 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE OS12/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUF SUIVANT BLN°5800799618 ET COMMANDE |  |  | 2024-0471 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4177887 | OS04/12/2024 OPTIQUE DE NEPHOSCOPE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE.(N EST PAS IMMATRICULER) OS12/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUF SUIVANT BLN°5800799618 ET COMMANDE B6/1636920 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECHPOUR IMATRICULATION. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-25
2024.XLS | 2024-11-29 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 239031 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA PARTIE DE L'OPTIQUE QUI PERMET D'ADAPTER LE CYSTOSCOPE EST CASSE. OPTIM:8369 | OS02/12/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.01.2024 ENVOI SAV OS15/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°167522 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 20.01.2025 DM IRREPARABLE => VOIR POUR REMPLACEMENT |  |  | 2024-0226 | ENDOSCOPE RIGIDE | E01OL.6012 | LANDANGER | 991433 | OS02/12/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°167522 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-20
2024.XLS | 2024-11-29 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 239025 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 29/11/2024 INTERVENTION POUR MISE EN PLACE PAREVENT + PLAN DE TRAVAIL SELON DEVIS 100032 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 09/12/2025 MATERIEL MIS EN PLACE - INTER CLOTUREE |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 685 | NEHS DIGITAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-12-20 | 22993538
2024.XLS | 2024-11-27 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 238928 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | COMMANDE DE 6 TRANSPONDEURS POUR L' IDENTIFICATION DES ENDOSCOPES NEUFS, OLYMPUS, EN LAVEURS. REF : WD00145A. MERCI | 01/12/2024 TRANSPONDEURS DONNES AU SERVICE |  |  | 2024-1114 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2407161 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-18
2024.XLS | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 238774 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/11/2024 ERREUR M_111 LORS DE L4ACTIVATION DE LA FORCED COAG , CARTE PSU DEFECTUEUSE , REMPLACEMENT CARTE , REVISION SELON PROTOCOLE ERBE , DM CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2024-1093 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO 3 | ERBE | 11578536 |  | 739 | BISTOURI ERBE GASTRO-ENTERO |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-14 | 22766809
2024.XLS | 2024-11-25 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 238745 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'AUTOCLAVE 9 PRESENTE 2 ALARMES CE MATIN (W43 ET W45) ET LE NIVEAU D'EAU DU GENERATEUR DE VAPEUR EST INFERIEUR AU MINIMUM. L'APPAREIL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE EST FAITE AUPRES DE MATACHANA. | IF 1/02/2025 INTERVENTION DU 28/11/2024 , CONTROLE DE LA MACHINE, TEST VIDE OK, PRECHAUFFAGE OK, TEST BD OK AUCUN DEFAUT CONSTATE |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-14
2024.XLS | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 238516 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LIEBHERR : CARTOGRAPHIE D'USINE FV LE 19.11.2024 >> RECEPTION RAPPORT DE CARTOGRAPHIE D'USINE RI EFVG2579 DU 15.04.2024 "CONFORME EN TEMPERATURE 5°C AVEC EMT 2°C" |  |  | 2024-1031 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 86.434.896.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-10 | 22879420
2024.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 238416 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2024 RAPPORT CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 15/11/2024 => CONFORME |  |  | 2024-1096 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | POLYDOROS RFX | SIEMENS | 32867 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-12-07 | 22766809
2024.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 238418 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE VENTILATEUR DE L'APPAREIL NE TIENS PLUS EN PLACE, POUVEZ VOUS LE REPARER, MERCI | NH 20.11.2024 REMISE EN ETAT DM => TEST OK => A DISPO DU SERVICE OS22/11/2024 RENDU. |  |  | 2024-0205 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | LEDDY BLOO | MEDIPREMA | 1971-0705 | OS22/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-12-07
2024.XLS | 2024-11-13 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 238241 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS LES AUTOCLAVES 8 (E-35504) ET 10 (E-35504) QUI AFFICHENT E22 (FAIRE MAINTENANCE PREVENTIVE), UN MAIL A ETE ENVOYE A MATACHANA | NH 06.03.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-04
2024.XLS | 2024-11-12 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 238129 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PANNE AUTOCLAVE | NH 06.03.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-03
2024.XLS | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 238060 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME DE BATTERIE NE CHARGE PLUS | OS08/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 12/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE ICU HS PAR BATTERIE ICU SUITE MATERIOVIGILANCE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS19/11/2024 RENDU. |  |  | 2024-0256 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440576 | OS08/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | 5081 | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-11-29
2024.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 237972 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 07/11/2024 RECEPTION DEVIS 24I950107RVI DE CONTROLE DE RADIOPROTECTION - DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC LL 26/11/2024 RECEPTION RAPPORT DE RADIOPROTECTION N°950107-R01-24-00 - PRESENCE DE NON-CONFORMITES => ABSENCE D'ANALYSE DES RISQUES SUR CETTE NOUVEL |  |  | 2024-1096 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | POLYDOROS RFX | SIEMENS | 32867 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 003656 | AM'TECH MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-11-28 | 22993538
2024.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2026-04-01 | 237974 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 07/11/2024 RECEPTION DEVIS 24I950107RVI POUR CONTROLE DE RADIOPROTECTION - DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC LL 19/03/2025 RECEPTION RAPPORTS CQE 950107-R01-25-00 CONFORME + RADIOPROTECTION 950107-D01-25-00- NON CONFORMITES MINEURES |  |  | 2024-1122 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | MJIA324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 003656 | AM'TECH MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-11-28 | 22993538
2024.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-25 | 2025-01-15 | 238005 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE DELMONT 30° SN : 1980650 REF : D300 100 000 FLOU OPTIM : 8331 COMPOSITION D'ORIGINE : 3972 HYSTEROSCOPE DELMONT. N°2. | OS14/11/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.11.2024 RECEPTION DEVIS ECHANGE => NON PRIS SOUS GARANTIE => DEMANDE DE RETOUR POUR ENVOI PETEL NH 04.12.2024 ENVOI PETEL NH 16.12.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE |  |  | 2024-0601 | OPTIQUE 30° - 2.9 MM - 300 MM | D300-100_004 | DELMONT IMAGING | 1980650 | OS14/11/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°167495 ET COMMANDE B2/1529717 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-28
2024.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 237953 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'ADAPTATEUR A ETE EN CONTACT AVEC DE L'EAU (INONDATION). INUTILISABLE. EST-CE POSSIBLE D'EN AVOIR UN SVP ? | RB06/11/2024 NOUVEAU CHARGEUR ADAPTATEUR DONNER |  |  | 2024-0459 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 ULTRA | ACON | 697E10015F1 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-27
2024.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 237941 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | HDS ONCO HEMATO 2 POMPES DEFECTUEUSES: PROBLEME DE BATTERIE, DEMANDE A RESTER BRANCHE 2021-0311 2024-0256 MERCI | PC 12/11/2024 DOUBLON CF INTERVENTION 238060 |  |  | 2024-0256 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440576 |  |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-11-27
2024.XLS | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 237693 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VOIR POUR MODIFIER PARAMETRES DU VENTILATEUR D'URGENCE MONNAL CAR IMPOSSIBLE DE MODIFIER LA FR AU DELA DE 21/MIN, LA SEULE POSSIBILITE DE FORCER LA MODIFICATION EST DE BAISSER LE TINSP A 0,5 CE QUI N'EST PAS INTUITIF. EST- IL POSSIBLE DE CONTACTER MONNAL | NH 15.11.2024 PLATINE INSTALLEE SUR MONNAL => RECUPERE PAR LE SERVICE |  |  | 2024-0832 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT6A-01598 |  |  |  |  | 0 | HOULETTE | 5818-4012-4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-20
2024.XLS | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-10 | 237902 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/11/2024 REGUL REMPLACEMEMNT AU NH 10.12.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BOUTON ARRET URGENCE |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-11-19 | 22993538
2024.XLS | 2024-10-29 | 2024-12-18 | 2025-02-12 | 237654 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CE DISPOSITIF NE S'ALLUME PLUS. MERCI DE PROCEDER A SA REPARATION. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE CAR NOUS AVONS DU FAIRE UN EMPRUNT SUR UN AUTRE DE NOS SECTEURS. | DRAGER : HS NE FONCTIONNE PLUS OS DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 20/11/2024 RENVOI SAV AVEC SON SOCLE SN H7033936 - FICHE RMA REMPLI MH 18/12/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS10/0 |  |  | 2024-0461 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3511223 | OS DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/02/2025 RECEPTION D UN BILINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F02056124 ET COMMANDE B2/1533249 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-19
2024.XLS | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-01-16 | 237550 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARACTERISATION FV LE 28.10.2024 >> DEVIS 40398376 DU 24.10.2024 "CARACTERISATION BANQUE DE SANG" MONTANT 396.41€ ATTENTE VALIDATION DA FL LE 12/12 INTERVENTION DU TECHNICIEN ODIL FV LE 16.01.2025 >> RI V-24-540-01 DU 15.01.2025 // SALIME BELMAD |  |  | 2024-0961 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | BL100 | KIRSCH | 1003225360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-11-16 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-03-04 | 237547 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE METROLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE FV LE 28.10.2024 >> DEVIS 143 203/000 DU 24.10.2024 "CONTROLE DECRET + CONTROLE PROGRAMMES" MONTANT 521€HT ATTENTE VALIDATION DA LL 28/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 04.03.2025 >> RI V-24-530-0 | BMC.N-1.L138 | RESERVE PNEUMATIQUE | 2024-0796 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | MULTIFUGE X4 FR | THERMO | 43368028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-16 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 237463 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/10/2024 DEVIS CONTROLE QUALITE TABLE RDIO DE LA PRISON , DA TRANSMISE LL DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 07/11/2024 RECEPTION DEVIS AM'TECH 24I950107I - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - ANNULE ET REMPLACE LE BDC B2/1518502 APAVE DU 25/10/2024 SU |  |  | 2024-1096 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | POLYDOROS RFX | SIEMENS | 32867 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 003656 | AM'TECH MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-11-14 | 22766809
2024.XLS | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-11-07 | 237376 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE LAVEUR 2 | STEELCO : BOUTON ARRET URGENCE HS IF 23/10/2024 DEVIS POUR REMPLACEMEENT BOUTON ARRET D'URGENCE , DA TRANSMISE MH 07/11/2024 RECEPTION RI - REMPLACEMNT BOUTON ARRET D'URGENCE - FONCTIONNEL |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-11-12
2024.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-12-16 | 237306 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | THERMOFISHER : MISE EN SERVICE ETUVE FV LE 21.10.2024 >> DEVIS 40394070 DU 21.10.2024 "MISE EN SERVICE ETUVE A CO2" TRANSMIS POUR VALIDATION LL 25/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 16.12.2024 >> RI 2240540 DU 06.12.2024 // NICOLAS DUGUE "RACC | BMC.N-1.L132 | SECRETARIAT | 2024-0789 | ETUVE A CO2 | MIDI 40 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 300622276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001170B | UGAP COMMANDE INTERNET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-09 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 237280 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS RECU UNE NOUVELLE SONDE DE BIOMETRIE POUR APPAREIL D'ECHOGRAPHIE/ BIOMETRE LE 17/10 DE LA MARQUE QUANTEL MEDICAL. POUVEZ-VOUS FAIRE LE NECESSAIRE POUR L'INSTALLATION DU LOGICIEL AVEC LE PARAMETRAGE DE CETTE NOUVELLE SONDE. MERCI D'AVA | RB21/10/2024 AJOUT DE LA SONDE SUR LECHO - SUIVIS DE LA PROCEDURE QUANTEL - CONFORME |  |  | 2024-0874 | SONDE DE BIOMETRIE POUR ECHOGRAPHE D'OPHTALMOLOGIE | BHF-50LIN | QUANTEL MEDICAL | 3800 |  | 486 | ABSOLU | ECHOGRAPHE OPH | 0 | SOUSSI | 5767 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-09
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237086 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61395 2025 / |  |  | 2024-0053 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001231322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237149 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56732 2025 / |  |  | 2024-0273 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001442967 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237181 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61252 2025 / |  |  | 2024-0292 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001472119 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237166 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61237 2025 / |  |  | 2024-0272 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001442969 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237198 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61282 2025 / |  |  | 2024-0040 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001128424 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237180 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61251 2025 / |  |  | 2024-0294 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001472117 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237182 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61253 2025 / |  |  | 2024-0295 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001472122 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237199 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61283 2025 / |  |  | 2024-0264 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001486714 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237200 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61284 2025 / |  |  | 2024-0270 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001486711 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237245 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60306 2025 / |  |  | 2024-0042 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001128483 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2024.XLS | 2024-10-11 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 236807 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE PSE NE DETECTE PAS LA SERINGUE | FRESENIUS : PSE NON DETECTE RB11/10/2024 RECEPTION PSE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 14/10/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS07/11/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3320403 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2024-0401 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 26014651 | OS07/11/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3320403 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. YM 13/11/2024 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES - CONTROLE QUALITE - TEST ELEC - NETTOYAGE COMPLET DE L'APPAREIL MIS A DISPO DU SE |  |  |  | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-01
2024.XLS | 2024-10-11 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 236801 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | DYSFONCTIONNEMENT JOINT DE PORTE | IF 10/02/2025 INTERVENTION MATACHANA , CONTROLE DE LA MACHINE, REMPLACEMENT, CASSE VIDE, REMPLACEMENT FLOTTEUR, NIVEAU BAS. TEST O |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-11-01
2024.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2025-02-12 | 236676 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NOUS AVONS PLUSIEURS MESSAGE D'ALARME TOUS LES MATINS (W11-W44) SUR L'AUTOCLAVE 10 (SN E-35505), DEMANDE D'INTERVENTION FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 11.10.2024 RECEPTION RI => CONTROLE DE LA MACHINE => REMPLACEMENT CASSE VIDE + FLOTTEUR => TEST OK |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-10-30
2024.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 236692 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UNE PANNE SUR L'AUTOCLAVE 11 (A11) SN E-35507, IL EST A L'ARRET. UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE MATACHANA | NH 11.10.2024 RECEPTION RI => REGLAGE DETENDEUR AIR => TEST ET CONTROLE OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | [5 empty] | 2024-10-30
2024.XLS | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 236640 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CABINE HS DISJONCTE | NH 06.03.2025 PAS DE RI RECU |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-10-29
2024.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 236704 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 08.10.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PRESSOSTAT SUITE A FUITE => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-10-26 | 824155
2024.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 2024-12-27 | 236517 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, UNE DES ROUES DE L'INCUBATEUR, A UNE DE SES PARTIES CASSE. L'INCUBATEUR ROULE TOUJOURS POUR L'INSTANT SERAI T'IL POSSIBLE D'EN COMMANDER UNE NOUVELLE AFIN DE LA REMPLACER PAR LA SUITE, MERCI | RB 07/10/2024 RECEPTION UNE PARTIE DE ROUE CASSE POUR INCUBATEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB10/10/2024 DEMANDE DE DEVIS - EN ATTENTE DE RECEPTION RB11/10/2024 RECEPTION DEVIS -EN ATTENTE DE VALIDATION DA 4683 LL 14/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH |  |  | 2024-0249 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASTE-0089 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-26
2024.XLS | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 236425 | 4215 | MEDECINE DE SPECIALITE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | POMPE D'ALIMENTATION QUI DYSFONCTIONNE. | PROBLEME DE TUBULURE |  |  | 2024-0125 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO E-PUMP | COVIDIEN | C21340262 |  |  |  |  | 0 | TSHITADI | 2605 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-10-24
2024.XLS | 2024-10-02 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 236335 | 5080 | HC SOINS PALLIATIFS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA PCA CITEE EN REFERENCE SUR CE BON N'A PAS LE CACHE PILE CORRESPONDANT A NOS POCHES EST-IL POSSIBLE DE LE CHANGER BIEN CORDIALEMENT MME BALLIET. | OS03/10/2024 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 20/11/2024 PAS D'ANCIEN CACHE PILE DISPONIBLE ATTENDRE NOUVELLES TUBULURES POUR UTILISER CETTE PCA OS22/11/2024 RERNDU. |  |  | 2024-0098 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC+ CONNECT | MICREL | 24104055013 | OS03/10/2024 PCA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/11/2024 RERNDU. |  |  |  | 0 | BALLIET | 4891 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-23
2024.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236253 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56732 2025 / |  |  | 2024-0273 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000001442967 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2024.XLS | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 236106 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 30.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61395 2025 / |  |  | 2024-0053 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001231322 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-19 | 22879420
2024.XLS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 236061 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LEICA : INSTALLATION DU DM FV LE 27.09.2024 >> RI W-2409-365094 DU 25.09.2024 // CAUCHARD "SUIVI DE LA PROCEDURE D¿INSTALLATION MAN-0500-REV-C TOUTE LA SECTION 1.4 PARAMETRAGES VPU SELON TSB-0003 VERIFICATION DE L¿ENSEMBLE DES MECANIQUES DE CHARGEMENT ET | SGX.N-1 | NIVEAU -1 | 2024-0767 | SCANNER DE LAME | APERIO GT 450 | LEICA | 45517 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 005040 | LEICA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-10-18 | 22879420
2024.XLS | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 235922 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, CAPTEUR ENDOMMAGE A L'EXTREMITE DU CABLE. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION | RB25/09/2024 RECEPTION HUMIDIFICATEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 26/09/2024 CABLE SONDES DE TEMPERATURE CASSE REMPLACEMENT CABLE DE T° ESSAIS OK OS30/09/2024 RENDU. |  |  | 2024-0209 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2303867 | OS30/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-16
2024.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235861 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> ATTESTATION DE CONTRÔLE METROLOGIQUE >DOC N° E153 REV : 6< CONFORME |  |  | 2024-0217 | BALANCE DE PRECISION | QUINTIX 213 | SARTORIUS | 45207408 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2024.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235860 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> ATTESTATION DE CONTRÔLE METROLOGIQUE >DOC N° E153 REV : 6< CONFORME |  |  | 2024-0218 | BALANCE DE PRECISION | QUINTIX 213 | SARTORIUS | 45207409 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2024.XLS | 2024-09-21 | 2024-11-15 | 2025-01-22 | 235725 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MANQUE EMBOUT CLF, SN: 802766, OPTIM: 8178 | OS24/09/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15/11/2024 ENVOIE SAV NH 16.12.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS22/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°167860 ET COMMANDE B2/1535865 C |  |  | 2024-1018 | OPTIQUE 30° | WA4KL130 | OLYMPUS | 802766 | OS24/09/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/01/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°167860 ET COMMANDE B2/1535865 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-12
2024.XLS | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 235626 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE NUMERO2024-0258 BATTERIE DEFECTUEUSE | OS25/09/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 26/09/2024 BATTERIE CSB DEFECTUEUSE (AVIS DE SECURITE) REMPLACEMENT BATTERIE + TEST ELECTRIQUE OK |  |  | 2024-0258 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42440527 | OS25/09/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-10
2024.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 235365 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NEOPUFF EN SURNUMERAIRE (EMPRUNT BEAUMONT) DEPOSE POUR ETRE REQUALIFIER ATTRIBUER EN NEONATALOGIE PONTOISE | NH 19.09.2024 REATTRIBUTION BLOC ACCOUCHEMENT OS10/10/2024 RENDU. |  |  | 2024-0554 | INSUFFLATEUR A PRESSION CONTROLEE | NEOPUFF | FISHER & PAYKEL | 230421039257 | OS10/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-05
2024.XLS | 2024-08-30 | 2024-11-12 | 2024-12-03 | 234671 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BON OPTIM HDJ 8135 | OS04/09/2024 OPTIQUE COMPLETE AVEC BOITE ET CHEMISE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE. LL 24/10/2024 OPTIQUE - DEFECTUEUX - ENVOI CHEZ PETEL POUR DEVIS - BOITE HYSTERO N°9 DONNEE A REDOINE - OPTIQUE A REMETTRE DANS BOITE AU RETOUR DE REPARATION NH 12.11.202 |  |  | 2024-1022 | OPTIQUE 2.9 MM - 30° | 26120BA | STORZ | 12164L | OS04/09/2024 OPTIQUE COMPLETE AVEC BOITE ET CHEMISE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE. OS29/11/2024 RECEPTION OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165447 ET COMMANDE B2/1522013 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-09-20
2024.XLS | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 234628 | 1258 | CUISINE SELF BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : EMETTEUR NE S'ALLUME PLUS FV LE 29.08.2024 >> EMETTEUR NE S'ALLUME PLUS MALGRE UN CHANGEMENT DE PILE. EN ATTENTE INTERVENTION DE M. LEGRAND FV LE 30.08.2024 >> INTERVENTION DE M. LEGRAND, REMPLACEMENT DE LA BATTERIE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK CL |  |  | 2024-0544 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC24121102 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00069 | DIRECTION ACHATS ET LOGISTIQUES | 2024-09-19 | 22879420
2024.XLS | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 234429 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | LAVEUR EN PANNE SECHAGE ET PORTE | STEELCO : PANNE DU LAVEUR FV LE 24.09.2024 >> MAIL A LA CADRE (FORMESTREAU) POUR CONNAITRE STATUT FV LE 25.09.2024 >> AUCUN LAVEUR EN PANNE, PAS DE RI FOURNI PAR LA SOCIETE. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-09-13
2024.XLS | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 234260 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 19.08.2024 >> CARTOGRAPHIE DE L'ENCEINTE POUR CONFORMITE, EN ATTENTE DE RAPPORT FV LE 10.09.2024 >> RI V-24-405-01 DU 02.09.2024 // SALIME BELMADANI "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE -24,91°C +/- 0,92°C LA STABILIT | BFE.N-2.0-004 | STOCKAGE BIBERONNERIE | 2024-0495 | ENCEINTE VENTILEE -25°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 86.329.056.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-10 | 22879420
2024.XLS | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 234205 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, UNE PLAQUE AU NIVEAU DE LA SORTIE DE CABINE N'EST PLUS FIXE AU SOL ET GENE LA SORTIE DES PORTANTS. MERCI D'INTERVENIR RAPIDEMENT | STEELCO : DEFAUT DE LA PLAQUE DE SORTIE FV LE 22.08.2024 >> RI 2408211118 DU 21.08.2024 // MAXIME PROCURERUR "PLAQUE DE DECHARGEMENT QUI NE TIENT PLUS REMPLACEMENT DES FIXATION EXISTANTE TOUT EST OK," |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4692 | O | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-09-07
2024.XLS | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 234012 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BD : MISE EN SERVICE FV LE 12.08.2024 >> RI WO-03108518 DU 09.08.2024 // CHIM PIDOR "APPLICATION DES DERNIERES MISES A JOUR DE SECURITE WINDOWS VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DES SAUVEGARDES (DMU ET EPIPREUPGRADE) : OK SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEE | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2024-0472 | PC POUR AUTOMATE DE DETECTION ET D'ANTIBIOGRAMME DES MYCOBACTERIES | BACTEC MGIT 320 | BECTON DICKINSON | G6MY84600NJN |  | 393 | MGIT 320-1 |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000236 | BECTON DICKINSON |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31 | 22879420
2024.XLS | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 233840 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE FILAIRE TRUMPF NE FONCTIONNE PLUS LES CABLES RESSORTENT DE LA TELECOMMANDE. URGENT MERCI | RB06/08/2024 RECEPTION TELECOMMANDE - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 06/08/2024 REMIS EN PLACE DU CABLE ; MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2024 RENDU. |  |  | 2024-0097 | TELECOMMANDE | 2003863 | TRUMPF | 13490-1 | OS12/08/2024 RENDU. | 707 | PILIER MOBILE |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-27
2024.XLS | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 233334 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 23.07.2024 REMPLACEMENT BATTERIE SUR L'ENSEMBLE DES PROFLOW |  |  | 2024-0430 | SYSTEME DE PROTECTION RESPIRATOIRE | PROFLOW | SCOTT | 07123920 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-13 | 824155
2024.XLS | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 233234 | 4046 | PLATEAU AN5T1 MEDECINE HDS PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | ECG NE FONCTIONNE PAS, LORSQU'ON LE BRANCHE ET QU'ON L'ALLUME, AFFICHE UN MESSAGE "DEFAUTS D'ELECTRODES" | LL 19/07/2024 APPAREIL MIS SUR BANC DE TEST - TRACE FONCTIONNEL MAIS APPAREIL TOTALEMENT DECHARGE - TEST SUR DIFFERENTES FREQUENCE CARDIAQUE - CONFORME - APPAREIL MIS EN CHARGE ET RENDU AU SERVICE OS22/08/2024 RENDU. | 22-4046 |  | 2024-0149 | ELECTROCARDIOGRAPHE | BENEHEART R12 | MINDRAY | FN-43047985 | OS22/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 4278 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-09
2024.XLS | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 233171 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM W&H SN : 27192 BRUIT INHABITUEL ET LA FRAISE NE TOURNE PAS OPTIM 8048 | NH 01.08.2024 DEMANDE D'ENLEVEMENT PROGRAMMEE LE 05/08/2024 NH 22.08.2024 RECEPTION PAM REPARE SOUS GARANTIE => REMPLACEMENT AXE COMPLET => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS27/08/2024 RENDU. |  |  | 2024-0018 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 27192 | LL 18/07/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION OS27/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-08
2024.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 232931 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE 30° STORZ SN 19507344 TRACE AU MILIEU DE LA VISION DE L'OPTIQUE ARTHO OPTIM 8032 URGENT | IF 15/07/2024 TRACE AU MILIEU DE L OPTIQUE , ENVOI EN REPARATION RMA N° 410471436 RB29/08/2024 RECEPTION DEVIS 410471436 POUR ECHANGE STANDARD - DEMANDE D'INVESTISSEMENT SUITE MAINTENANCE EN ATTENTE DE VALIDATION OS10/09/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE |  |  | 2024-0148 | ARTHROSCOPE SYNERGY UHD4 | AR-3350-4031 | ARTHREX | 1950734 | OS10/09/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°812657841 ET COMMANDE B6/1508501 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 694 | COLONNE ARTHROSCOPIE VIDEO FULL 4K |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-02
2024.XLS | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 232357 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/07/2024 ALARME 11 , INTERVENTION REGLAGE SUR PS4 A 3BARS TEST DE CYCLE VT ET INTRUMENT SANS INCIDENTS |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-07-20 | 22766809
2024.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 232180 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STEELCO : PORTE COTE PROPRE OUVERTE FV LE 26.06.2024 >> RI 2406241706 DU 24.06.2024 // DESPREZ JEAN MARC "PORTE COTE PROPRE NE SE FERME PAS CABLE SORTIS DE LA POULIE REMISE EN ETAT ESSAI SATISFAISANT" |  |  | 2024-0141 | PASSE PLAT | PT 1000 | STEELCO | 2109510KS054 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | [5 empty] | 2024-07-17 | 22879420
2024.XLS | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-08-13 | 232222 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PANNE CABINE DE LAVAGE ERREUR 07 INTER THERMIQ | STEELCO : ERREUR 07 FV LE 13.08.2024 >> VOIR INTERVENTION 232213 |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-07-17
2024.XLS | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 232202 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | PANNE ERREUR A11 | MATACHANA : ERREUR 11 FV LE 08.07.2024 >> RI 04917 DU 01.07.2024 // Y FORESTIER "CTRL MACHINE = OK TEST SUR CYCLE + PRECHAUFFAGE + BD ET INSTUMENT MIXE = REGULATION = OK CTRL DES SONDES 1 ET 2 EN CYCLE = OK" |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | [5 empty] | 2024-07-17
2024.XLS | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-08-13 | 232213 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | LA CABINE DE LAVAGE EST EN PANNE : ERREUR N°23 : ALARME CONN. DE L'EAU 2 MESSAGE TRANSMIS A STEELCO. | STEELCO : ERREUR 23 FV LE 13.08.2024 >> RI 2407301200 DU 30.07.2024 // BALITOUT JASON "ALARME 7 RECURRENTE. - CHANGEMENT-22K1 SUR DIJONCTEUR 22QF1 (DECLENCHEUR DE TENSION ET DE SON CONTACT AUXILIAIRE ET EGALEMENT LE CONTACT AUXILIAIRE DU 25QF1. -L'ALARME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4692 | O | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | [5 empty] | 2024-07-17
2024.XLS | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 231943 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA PORTE INTERMEDIAIRE DU LAVEUR1 NE SE FERME PLUS. MERCI D'AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION, AVANT APPEL STEELCO. | STEELCO : ERREUR PORTE INTERMEDIAIRE FV LE 24.06.2024 >> MAIL A LA SOCIETE FV LE 26.06.2024 >> RI 2406241603 DU 24.06.2024 // DESPREZ JEAN MARC "PORTE INTERMEDIAIRE BLOQUE SUR LE TUNNEL 2 JOINT DE PORTE SORTI DE SA GORGE REMISE EN PLACE DU JOINT ET COLL |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4692 | O | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | [5 empty] | 2024-07-11
2024.XLS | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 231920 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | PORTE BLOQUEE EN POSITION OUVERTE . APPEL STEELCO FAIT EN ATTENTE D'INTERVENTION. | STEELCO : PORTE BLOQUE FV LE 26.06.2024 >> RI 2406241932 DU 24.06.2024 // DESPREZ JEAN MARC "ERREUR CAPTEUR DE POSITION PORTE DE CHARGEMENT DEMONTAGE ET REGLAGE DU CAPTEUR ESSAIS CYCLES" ++ BOUTON URGENCE ACTIVE COTE DECHARGEMENT |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 | KESSEDJIAN | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 769 | STEELCO | [5 empty] | 2024-07-10
2024.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 231706 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 13.06.2024 >> RAPPORT V- -24-269-01DU 12/06/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A - 20°C (+- 5°C) |  |  | 2024-0210 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 86.174.591.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-07-04 | 22879420
2024.XLS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 231470 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 07/06/2024 RECEPTION CQI INITIAL DE MISE EN SERVICE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0244 | TABLE DE RADIOLOGIE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10315 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-06-26 | 22993538
2024.XLS | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 231276 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUVEL APPAREIL A ECG QUI NE FONCTIONNE PLUS, INCRIT: "DEFAUT ELECTRODE MEMBRES" AUCUN TRACE | RB04/06/2024 RECEPTION ECG MINDRAY - TEST AVEC TESTEUR ECG - CONFORME ET FONCTIONNEL - IMPRESSION FEUILLE DE TRACE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2024-0149 | ELECTROCARDIOGRAPHE | BENEHEART R12 | MINDRAY | FN-43047985 |  |  |  |  | 0 | KERGOAT | 4278 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-22
2024.XLS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 251888 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 28.05.2024 >> RI V-24-211-10 DU 28.05.2024 // DJAN DIALLO "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 24,94°C +/- 0,21°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 0,15°C L'HOMOGENEITE EST DE 0,57°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE EST DE | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2024-0111 | ETUVE | HETTCUBE 200R | HETTICH | 0002216 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 006726 | HETTICH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-06-18 | 22879420
2024.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-13 | 230904 | 04-1258 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : DEFAUT COMMUNICATION FV LE 27.05.2024 >> DEFAUT DE COMMUICATION (DERNIER MESSAGE : 25 MAI 2024 01:20) FV LE 130..2024 >> REINITIALISATION DE L'ENREGISTRERUR PAR F. LEGRAND ENREGISTREUR FONCTIONNEL. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2024-0173 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC23335499 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-15 | 22879420
2024.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 230915 | 36-1310 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/05/2024 CQE INITIAL SUITE INSTALLATION NOUVELLE TABLE CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0134 | SUSPENSION PLAFONNIERE DE RADIO TELECOMMANDEE | TUBE STAND 3D-V | SIEMENS | 8069 |  | 708 | SALLE 1 SIEMENS LUMINOS | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-001632 | SOCOTEC FRANCE | [5 empty] | 2024-06-15 | 22890660
2024.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-13 | 230906 | 04-1258 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : DEFAUT COMMUNICATION FV LE 27.05.2024 >> DEFAUT DE COMMUICATION (DERNIER MESSAGE : 25 MAI 2024 23:55) FV LE 130..2024 >> REINITIALISATION DE L'ENREGISTRERUR PAR F. LEGRAND ENREGISTREUR FONCTIONNEL. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2024-0177 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC23335471 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-15 | 22879420
2024.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 230913 | 36-1310 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/05/2024 CQE INITIAL SUITE INSTALLATION NOUVELLE TABLE CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0122 | TABLE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10289 |  | 708 | SALLE 1 SIEMENS LUMINOS | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-001632 | SOCOTEC FRANCE | [5 empty] | 2024-06-15 | 22890660
2024.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-13 | 230902 | 04-1258 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JRI : DEFAUT COMUNICATION + SONDE FV LE 27.05.2024 >> DEFAUT DE COMMUNICATION ET DEFAUT CAPTEUR (DERNIER MESSAGE 26 MAI 2024 04:44) FV LE 130..2024 >> REINITIALISATION DE L'ENREGISTRERUR PAR F. LEGRAND ENREGISTREUR FONCTIONNEL. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2024-0181 | EMETTEUR DE CO2, HYGROMETRIE ET TEMPERATURE | LORA SPY UNIVERSEL | JRI | FC23335493 |  | JRI | MY SIRIUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-15 | 22879420
2024.XLS | 2024-05-23 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 230841 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PANNE GENERATEUR VAPEUR + FUITE EAU | NH 10.06.2024 RECEPTION RI => REPRISE REGLAGE PS4 |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 768 | MATACHANA | [5 empty] | 2024-06-13
2024.XLS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-06-25 | 230740 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 22/05/2024 RECEPTION DEVIS DL 2405 4792 POUR CONTROLE DES PERFORMANCES INITIALES - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 25.06.2024 RECEPTION RAPPORT DE LA QUALIFICATION DES PERFORMANCES => CABINE CONFORME |  |  | 2024-0144 | CABINE DE LAVAGE | LC80 | STEELCO | 2202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-06-12 | 22993538
2024.XLS | 2024-05-10 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 230307 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | ALARME : 54 PROB. NIVEAU MAX CUVE 3 SUR LE TUNNEL DE LAVAGE | STEELCO : CUVE PLEINE FV LE 26.06.2024 >> AUCUN RAPPORT SUR CETTE INTERVENTION. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 | KESSEDJIAN | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-31
2024.XLS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 230117 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2024 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION INITIAL N°202404181022NUA - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0139 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-23 | 22993538
2024.XLS | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-31 | 230096 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TRES URGENT SVP SONDE D'ETO QUI PRESENTE PROBLEME D'ANGULATION MERCI D'INTERVENIR AU PLUS VITE SVP | IF 03/05/2024 APPEL SAV , ATTENTE RETOUR POUR REMPLACEMENT RB13/05/2024 RELANCE GE - DELAIS DONNER PAR GE JUSQU'A LA FIN DU MOIS ENVIRON (31/05/2024) IF 31/05/2024 RECEPTION NOUVELLE SONDE => SN : NT106154 => 2024-0232 |  |  | 2024-0082 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | NT105977 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-05-23
2024.XLS | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 229996 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2024 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMANCES , CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-18 | 22766809
2024.XLS | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 229999 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2024 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMANCES , CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-18 | 22766809
2024.XLS | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 229997 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2024 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMANCES , CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-18 | 22766809
2024.XLS | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 230000 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2024 RAPPORT QUALIFICATION DES PERFORMANCES , CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-18 | 22766809
2024.XLS | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-05-16 | 229632 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° NUMERO DE SN PAS RETROUVE : CASSE ( RESECTEUR MONOPOLAIRE/BIPOLAIRE 8 )OPTIM 7835 | OS22/04/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION .( NUMERO DE SERIE PAS TROUVER) NH 30.04.2024 ENVOI SAV OS16/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76254898 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2024-0167 | OPTIQUE 12° - 4MM | WA2T412A | OLYMPUS | 817040 | OS22/04/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION .( NUMERO DE SERIE PAS TROUVER) OS16/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76254898 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-05-10
2024.XLS | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-05-06 | 230231 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | CONTROLE REGLEMENTAIRE INITIAL APAVE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0113 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35506 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-05-04 | 22993538
2024.XLS | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-05-06 | 230232 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | CONTROLE REGLEMENTAIRE INITIAL APAVE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0115 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35505 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-05-04 | 22993538
2024.XLS | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-05-06 | 230233 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | CONTROLE REGLEMENTAIRE INITIAL APAVE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0112 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-05-04 | 22993538
2024.XLS | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-05-06 | 230230 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | CONTROLE REGLEMENTAIRE INITIAL APAVE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0114 | AUTOCLAVE | S1000 | MATACHANA | E-35504 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-05-04 | 22993538
2024.XLS | 2024-04-12 | 2024-04-23 | 2024-05-16 | 229399 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA BARRIERE SUPERIEURE GAUCHE EST CASSEE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR DANS LES MEILLEURS DELAIS SVP? MERCI | HILL ROM : BARRIERE GAUCHE HS FV LE 23.04.2024 >> MAIL CE JOUR POUR DEMANDE OFFRE TARIFAIRE FV LE 16.05.2024 >> RECEPTION MACANISME. CHANGEMENT DU MECANISME ET TEST : OK CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2024-0065 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004460555 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-03
2024.XLS | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 229733 | 36-1310 |  |  |  |  | PC 23/04/024 CQ INITIAL BUREAU VERITAS DU 12/04/2024 CONFORME CF RSQM |  |  | 2024-0122 | TABLE TELECOMMANDEE | LUMINOS LOTUS MAX | SIEMENS | 10289 |  | 708 | SALLE 1 SIEMENS LUMINOS | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-05-03 | 22890660
2024.XLS | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 230116 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2024 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION INITIAL N°202404221225KEL - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0138 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-01 | 22993538
2024.XLS | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2042-05-18 | 230118 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2024 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION INITIAL N°202404161014NUA - MATERIEL CONFORME |  |  | 2024-0140 | MACHINE A LAVER LES INSTRUMENTS | TW 3000 | STEELCO | 2146 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012731 | LOGIQAL | [5 empty] | 2024-05-01 | 22993538
2024.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | 228353 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : DEFAUT ALIMENTATION FV LE 21.03.2024 >> MODULE PRESENTANT UN DEFAUT D'INITIALISATION ENVOI CHEZ SECA POUR DIAGNOSTIC FV LE 29.04.2024 >> AUCUN SOUCIS RENCONTRE AVEC LE DONGLE. MIS EN STOCK DANS LE BUREAU METROLOGIE |  |  | 2024-0085 | DONGLE DE LIAISON | 452 | SECA | 10000001217704 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-11 | 22879420
2024.XLS | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 227994 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE DE FONCTIONNE PAS ; ELLE EST NEUVE | IF 16/04/2024 UN FIL COUPER , RECONNECTION DU FIL OK , TEST DE CHARGE OK , REMIS AU SERVICE |  |  | 2024-0004 | TELECOMMANDE | 1160.91A0 | GETINGE/MAQUET | 06700 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-05
2024.XLS | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-03-12 | 225552 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | W&H : DEFAUT TEMPORISATION FV LE 25.01.2024 >> DEFAUT MODULE TEMPORISATION ENVOI A W&H POUR DIAGNOSTIQUE ET DEMANDE DEVIS DE REPARATION. FV LE 29.01.2024 >> RECEPTION DEVIS POUR EQUIPEMENT NEUF. TRAITE CE JOUR FV LE 02.02.2024 >> DEVIS 62403449 DU 02.0 |  |  | 2024-0024 | DESINFECTEUR DE P.A.M | ASSISTINA 301 | W&H | 05245 | OS21/02/2024 RECEPTION D UN DESINFECTEUR NEUF SUIVANT BLN° 32411455 ET COMMANDE B6/1457229 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. OS12/03/2024 RECEPTION D UN DESINFECTEUR DE PAM REPARER SUIVANT BLN°225552 ET COMMANDE B2/1460828 COLIS EN |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004964 | W&H FRANCE | [5 empty] | 2024-02-16 | 22879420
2025.XLS | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 274523 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | MICROSCOPE DONT LA POIGNEE DIRECTIONNELLE EST CASSEE DEMANDE URGNET +++++++++++++++++++++ MICROSCOPE DEVANT LE BUREAU DU FLUX | IF 02/10/2026 REMIS EN PLACE DES POIGNEE OK, |  |  | 2025-0996 | MICROSCOPE OPERATOIRE | EXTARO 300 | ZEISS | 6034001590 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-22
2025.XLS | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 274404 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/09/2026 MP REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2025-1530 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3249 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-20 | 22877333
2025.XLS | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 274318 | 2140 | EXT IMAGERIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PRIMAX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.09.2026 >> RI 27382008 DU 18.08.2026 // MAXIME SANGOUARD "MAINTENANCE PREVENTIVE DU PANORAMIQUE DENTAIRE" |  |  | 2025-0497 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | NGIG413 |  | 771 | PANORAMIQUE DENTAIRE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011434 | PRIMAX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2026-10-17 | 22879420
2025.XLS | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 273705 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/09/2026 MISE A JOUR SYSTEME LE 17/09/2026 , FONCTIONNEL |  |  | 2025-1022 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 84182 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-09 | 22766809
2025.XLS | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 273745 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/09/2026 L 'ARCEAU NE S'ALLUME PAS , ERREUR 2588A , REMPLACEMENT DU CABLE X10 , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2025-1022 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 84182 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-09 | 22766809
2025.XLS | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 273443 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, PROBLEME ETALONNAGE SERINGUE ... |  |  |  | 2025-0795 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035306 | DOUBLON |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-03
2025.XLS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 273255 | 5068 | HDS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | UN SCOPE NE TRANSMET PAS DE RETOUR SUR LA CENTRALE DE SCOPE SCOPE EN CHAMBRE BIEN FONCTIONNEL | MH : PAS DE RETOUR SCOPE MH 10/09/2026 SCOPE FONCTIONNEL | 348 |  | 2025-1131 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX253800139SA |  |  |  |  | 0 | FLAHAUT | 5672 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-10-01
2025.XLS | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 271853 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB12/08/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUE - RECEPTION RI - REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE "1 AN" CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR. REMPLACEMENT DES FILTRES. REMPLACEMENT, ETALONNAGE DE LA CELLULE FIO2 ET PNM. REMONTAGE, |  |  | 2025-0129 | JET VETILATEUR | MONSOON 4 | ACUTRONIC | MS41090 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-02 | 22877333
2025.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 271437 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BATTERIE NECESSITE MAINTENANCE + PROBLEME A L'ALLUMAGE (BUG PARFOIS) |  |  |  | 2025-0968 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | MX 100 | PHILIPS | DE8090EE12 |  |  |  |  | 0 | ROBERT | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-25
2025.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 271398 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 03.08.2026 >> RI 156098097 DU 01.07.2026 // VERN "MAINTENANCE PREVENTIVE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, VEUIL |  |  | 2025-0371 | VENTILATEUR D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASUC-0107 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL | 22E007 A | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2026-08-22 | 22879420
2025.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 271389 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE S'ALLUME PAS | MH : NE S'ALLUME PAS MH 04/08/2026 POUR L'ALLUMER FAUT BRANCHER L'AIR - DEFAUT NON CONSTATES - FOCNTIONNEL OS04/08/2026 RENDU. |  |  | 2025-0433 | CART DENTAIRE | DELUXE | A-DEC | 24F3420-A00019 | OS04/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 4807 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-22
2025.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 271397 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 03.08.2026 >> RI 156097427 DU 01.07.2026 // VERN "MAINTENANCE PREVENTIVE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, VEUIL |  |  | 2025-0370 | VENTILATEUR D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASUC-0106 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL | 22E007 A | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2026-08-22 | 22879420
2025.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271311 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2025-1022 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 84182 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2025.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271322 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2025-0981 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FBHXTX01560 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-08-21 | 22766809
2025.XLS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-08-18 | 271182 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/07/2026 RECEPTION DEVIS POUR UNE INTERVENTION SUITE DEGATS DES EAUX , DA TRANSMISE IF 12/08/2026 SUITE INTERVENTION DE GEETINGE , AUCUNE INFILTRATION D'EAU N'AYANT ETE CONSTATEE DANS LES DIFFERENTS EQUIPEMENTS, LE MATERIEL EST OPERATIONNEL ET PEU |  |  | 2025-0437 | ECRAN VIDEO | MDSC-8527 | BARCO | 722406115082 |  | 765 | ROBOT CHIRURGICAL |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-19 | 22766809
2025.XLS | 2026-07-28 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 271106 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY |  | SC 27/07/2026 RÉCEPTION DEVIS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE ET RE-QUALIFICATION EN MEME TEMPS QUE LE CHANGEMENT DE PC SC 28/07/2026 DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 06/08/2026 RECEPTION NOUVEAU DEVIS SUITE OUBLIE LIGNE INSTALLATION LOGICIEL SC 14/09/2026 IN |  |  | 2025-0501 | RADIOCHROMATOGRAPHE | MINIGITA | RAYTEST | 12455 |  | 773 | RADIOCHROMATOGRAMME |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-08-18 | 878835
2025.XLS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 270993 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR SUITE A UNE FUITE D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE 10 DU BLOC BMC LE PERSEUS N°2025-0487 A ETE AU CONTACTE AVEC DE L'EAU POURRIEZ VOUS VENIR VERIFIER LA FONCTIONNALITE DU RESPIRATEUR MERCI POUR VOTRE AIDE | PERSEUS AYANT PRIS L EAU DU A UNE FUITE AU PLAFOND RB24/07/2026 NETTOYAGE - AUTO TEST OK - MAIL FAIS A JP ET ASSIST DRAGER POUR DEMANDE PRECONISATION ET SI ON PEUT LE REMETTRE EN SERVICE - EN ATTENTE REPONSE - APPEL DE JP - PRECONASIATION VERIFICATION CA |  |  | 2025-0487 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASUC-0108 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-14
2025.XLS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 269718 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | FLOU | OS30/06/2026 OPTIQUE A ENVOYER CHEZ PETEL. OS10/07/2026 RECEPTION OPTITIQUE MORCELATEUR IRREPARABLE TRANSMIS A NH. NH 13.07.2026 DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE OS03/08/2026 RECEPTION DUNE OPTIQUE MORCELLATEUR NEUVE SUIVANT BLN°5801035519 ET COMMANDE B6/17 |  |  | 2025-1334 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4196632 | OS30/06/2026 OPTIQUE A ENVOYER CHEZ PETEL. OS10/07/2026 RECEPTION OPTITIQUE MORCELATEUR IRREPARABLE TRANSMIS A NH. OS03/08/2026 RECEPTION DUNE OPTIQUE MORCELLATEUR NEUVE SUIVANT BLN°5801035519 ET COMMANDE B6/17754 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 760 | MORCELLATEUR HOLEP |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-21
2025.XLS | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 269642 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | INCUBATEUR A VERIFIER (VOIR DEMONTER) CAR PRESENCE DE FOURMIS +++ DANS L'INCUBATEUR LE 26/06. CHAMBRE JARDIN. | PRESENCE DE FOURMIS DANS LA CHAMBRE ET DANS L INCUBATEUR RB29/06/2026 APPEL JP POUR CONNAITRE LA PRCOEDURE A SUIVRE - REPONSE DE DRAGER : FAIRE SIMPLEMENT UN BIONETTOYAGE - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2025-0281 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASUD-0129 |  |  |  |  | 0 | TELLE | 4776 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-18
2025.XLS | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 269681 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ALARME ROUGE. L'ECRAN NE S'ALLUME PLUS | OS30/06/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSEE SUR L ETAGERE. RB01/07/2026 ENVOIE SAV - NH 29.07.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ECRAN + NAPPE + CARTE CPU + MP => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS05/08/2026 RENDU. |  |  | 2025-0778 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035335 | OS30/06/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSEE SUR L ETAGERE. OS05/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Préventive |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-18
2025.XLS | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269427 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE D'ERREUR LE DOPPLER NE RECONNAIS PLUS LE STYLO A CHANGER EN URGENCE SVP | RB25/06/2026 CHANGEMENT DE LA SONDE - MIS A DISPO DU SERVICE OS25/06/2026 RENDU. | N1009 |  | 2025-0352 | DOPPLER BI-DIRECTIONNEL | DMX BI-DIRECTIONNEL | HUNTLEIGH | 21772A603181525 | OS25/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PERONET | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-15
2025.XLS | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-08-04 | 269451 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE PSE CHAUFFE ET L'ECRAN NE S'ALLUME PAS. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. BONNE JOURNEE | OS25/06/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. RB01/07/2026 ENVOI SAV OS04/08/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938156087 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB04/08/2026 RECEPTION RI - MIS A DISP |  |  | 2025-0547 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035253 | OS25/06/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS04/08/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938156087 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JARDET | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-15
2025.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-08-31 | 269081 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OLYMPUS : MORCURE SUR LA GAINE FV LE 18.06.2026 >> DEMANDE DE PRET AUPRES D'OLYMPUS INITIE. DEMANDE AUPRES DE MIDES INITIE EGALEMENT. FV LE 26.06.2026 >> FORMULAIRE COMPLETE ET ENVOYE A OLYMPUS. NH 23.07.2026 RECUPERE PAR DHL NH 31.08.2026 RECEPTION R |  |  | 2025-0504 | ECHO BRONCHOSPE | BF-UC190F EBUS | OLYMPUS | 7514801 | OS04/08/2026 RENDU. | 772 | ECHO BRONCHO EBUS |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000685 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-09 | 22879420
2025.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 268829 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | PAPIER ECG QUI S'IMPRIME MAL. MERCI INTERVENTION FAITE LE 12/6/2026 | PC 12/06/2026 PAPIER A L'ENVERS REMISE EN PLACE DU PAPIER DANS L'IMPRIMANTE ESSAIS IMPRESSION OK |  |  | 2025-0051 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 104125 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-04
2025.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-08-14 | 268799 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LES 2 PORTES GAUCHES DE L'INCUBATEUR SONT CASSE, POUVEZ VOUS LES REMPLACER, MERCI. | RB15/06/2026 RECEPTION INCUBATEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT - EN ATTENTE PORTE RB14/08/2026 REMPLACEMENT DES PORTE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS20/08/2026 RENDU. |  |  | 2025-0282 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASUD-0128 | OS20/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-04
2025.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 268462 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, IMPOSSIBLE DE RENTRER LA MARQUE DE LA SERINGUE, LA BIBLIOTHEQUE NE DOIT PAS ETRE A JOUR. | IA : BIBLIOTHEQUE NON A JOUR RB08/06/2026 RECEPTION PSE - MIS ETAGERE DEPOT IA 17/06/2026 IMPORT EXPORT CONFIG. - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS23/06/2026 RENDU |  |  | 2025-0591 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-57036075 | OS23/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-27
2025.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 268156 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR EST-IL POSSIBLE DE NOUS CHANGER LE CABLE RESEAU QUI RELIE L'IMPRIMANTE A L'ECHOGRAPHE 2024MAD0876 ? CELUI QUI EST CONNECTE ACTUELLEMENT EST TRES COURT ET IL Y A UN RISQUE D'ARRACHEMENT DES PORTS LORS DU DEPLACEMENT DE L'ECHOGRAPHE. MERCI BEAUCOUP | MH : CABLE USB IMPR TROPS COURT MH 16/06/2026 INTER LIES A LA DA_5393 - EN ATTENTE VALIDATION DA MH 2707/2026 CABLE REMPLACER |  |  | 2025-1050 | IMPRIMANTE | HL-L9310CDW | BROTHER | 1826551271 |  |  |  |  | 0 | DANIEL | 6488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-23
2025.XLS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 267759 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE CELLULE OXYGENE USEE | OS28/05/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. RB28/05/2026 CHANGMENT DE LA CELLULE O2 - CALIBRATION 100 % - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE | SMUR |  | 2025-0419 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION OHF | ACUTRONIC | CEAI02034 | OS28/05/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | LAFARGE | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-18
2025.XLS | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-07-07 | 267490 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME RAGINI NOUS FAIT DON D'UN FC N° DE SERIE: 25E05005331, A RECUPERER EN ERGO | ML 20/05/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 07/07/26 NETTOYAGE + CTRL AJOUTER UN DOSSIER + COUSSIN + TETIERE (RECUPES) ENTREE DANS LA BASE DE DONNEE ET N° BIOMED ATTRIBUER TEST OK, MIS EN STOCK |  |  | 2025-1351 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA DAHLIA 30 | INVACARE | 25E05005331 | ML 20/05/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FOHRER |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-09 | 36012191
2025.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-07-28 | 267002 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | COUCOU NASSIM, COMME EVOQUE TOUT A L'HEURE NOUS AURIONS BESOIN D'UN PANIER A ADAPTER SUR L'OPTIFLOW, AFIN DE POUVOIR Y METTRE LES CONSOMMABLES PRETS A LA PROCHAINE UTILISATION. MERCI BEAUCOUP. | NH 19.05.2026 ATTEND RETOUR SERVICE POUR QUANTITE NH 28.07.2026 RECEPTION 2 PANIER => DONNES AU SERVICES |  |  | 2025-0019 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 3 | FISHER & PAYKEL | 24052B477 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-02
2025.XLS | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 266715 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 27/04/2026 MM FRANCE // MP VOIR RSQM | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2025-0248 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY06442502EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-05-27 | 22907219
2025.XLS | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 266689 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE N°3 SN 121 PAX, IL EST TRES TORDU ET LE CHAMPS VISUEL EST AMPUTE. MERCI. | NH 19.05.2026 RECEPTION EN ATELIER OS20/05/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL NH 29.05.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS10/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°196214 ET COMMANDE B2/1763813 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUEE,NETTOYA |  |  | 2025-0233 | OPTIQUE 2.9 MM - 30° | 26120BA | STORZ | 121PAX | OS20/05/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL OS10/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°196214 ET COMMANDE B2/1763813 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUEE,NETTOYAGE ET OLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,LENTILLE 13, LENTILLE13,LENTILLE |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-05-26
2025.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266284 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2025-0279 | PLATEFORME DE PESEE | 677 | SECA | 6777021994 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2025.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266285 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2025-0280 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 10000001643232 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2025.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266297 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2025-0177 | VERTICALISATEUR AVEC PESEE INTEGREE | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300697830 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2025.XLS | 2026-04-20 | 2026-05-19 | 2026-06-22 | 265927 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POSITION DE LA SERINGUE BLOQUEE, L'ECRAN INDIQUE ERREUR SYSTEME ID 512 ... | MINDRAY : DEFAUT 512 OS20/04/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. MH 19/05/2026 RENVOI SAV - TIGE METALIQUE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 05/06/2026 RECEPTION DEVIS 938153528 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS22/06/2026 RECEPTION D UN POUS |  |  | 2025-0809 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035290 | OS20/04/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS22/06/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938153528 ET COMMANDE B2/1765116 COLIS EN BON ETAT. OS22/06/2026 CONSTAT CLIENT ,POSITION DE LA SERINGUE BL |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-09
2025.XLS | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 265460 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'ECRAN INDIQUE " ID 403 " ET LA TIGE METALLIQUE POUR POUSSER LA SERINGUE EST TORDUE... | MINDRAY : ID 403 / TIGE METALIQUE TORDU MH 10/04/2026 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 05/06/2026 RECEPTION DEVIS 938150544 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS19/06/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°93815054 |  |  | 2025-0751 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-57036532 | OS19/06/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938150544 ET COMMANDE B2/1765119 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/06/2026 CONSTA ATELIER BRAS TORDU-POUSSE SERINGUE TORDU, REMPLACEMENT DU KIT MOTEUR,REMPLACEMENT |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-30
2025.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-09-03 | 265379 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE N° 12 SN 121 U86, IL EST FISSURE, MERCI. | OS08/04/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. NH 21.04.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS04/05/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°193927 ET COMMANDE B2/1757472 COLIS EN BON ETAT . OS04/05/2026 REPARATION ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LU |  |  | 2025-0992 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 121U86 | OS08/04/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. OS04/05/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°193927 ET COMMANDE B2/1757472 COLIS EN BON ETAT . OS04/05/2026 REPARATION ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITE,LENTIL |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-04-29
2025.XLS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 265205 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.04.2026 RACCORD BIEN AIR A DISPO DU SERVICE |  |  | 2025-1338 | CART DENTAIRE | DELUXE | A-DEC | 25J3420-A00010 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-23 | 824155
2025.XLS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 265026 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/03/2026 MESSAGE D'ERREUR OU D'ALARME : TFD207 TEST EN PRESSION NEGATIVE ECHOUE, - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNA- - DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DES PLOTS DE DERIVATION - REMPLACEMENT DU DIAPHRAGME DE PORT DE SUB |  |  | 2025-0001 | GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2368817 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-21 | 22766809
2025.XLS | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-08-03 | 265066 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LORS DE L'ALLUMAGE DE LA BASE UNE ALARME S'ALLUME ET LE MESSAGE D'ERREUR EST "ERREUR SYST (ID712)" MERCI | DEFAUT CONSTATE MESSAGE D ERREUR SYST ID712 DES L ALLUMAGE - CELA MEME SANS PSE OU POMPE CONNECTE RB01/04/2026 RECEPTION BASE PSE MINDRAY - MIS ETAGERE DEPOT RB15/04/2026 ENVOIE SAV SOUS GARANTIE - GRAND PIED GRIS - MIS DANS LOCAL DEPOT OS03/08/2026 RECE |  |  | 2025-0929 | BASE POUR STATION DE PERFUSION | BENEFUSION NDS | MINDRAY | SG7-54010935 | OS03/08/2026 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938150668 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-21
2025.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264825 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LORS DE LA VENTILATION D'UN PATIENT. MESSAGE : SYSTEM FAILURE. POUR VERIFICATIONS. MERCI | DUOMED : SYSTEM FAILURE - FABIAN SOUS GARANTIE OS06/03/2026 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER. MH 26/03/2026 RECUPERATION LOG - ENVOYE A SAMIR.LAAMOURI@DUOMED.COM - EN ATTENTE RETOUR TECH REGUL TRACA RB27/03/2026 PASSAGE DU TECH DUOMED POUR VERIFICATION |  |  | 2025-0419 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION OHF | ACUTRONIC | CEAI02034 | OS06/03/2026 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-16
2025.XLS | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 264781 | 8500 | HC SMR GERIATRIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | L'ELECTROCARDIOGRAPHE DYSFONCTIONNE. LES CABLES DE CONNEXION DES ELECTRODES SEMBLENT NE PAS FONCTIONNER. | NK : CABLE ECG FV LE 30.03.2026 >> REMPLACEMENT DU CABLE ECG |  |  | 2025-0216 | ELECTROCARDIOGRAPHE | CARDIOFAX C 3150 | NIHON KOHDEN | 0308797 |  |  |  |  | 0 | CALIARI NABIS | 0139371519 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-04-15
2025.XLS | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 264621 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE DROITE DU COTE DROIT EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | RB24/03/2026 CHANGEMENT DE LA PORTE DROITE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2025-0281 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASUD-0129 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-04-11
2025.XLS | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 264670 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | TERUMO : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 23.03.2026 >> RI WO-00592395 DU 16.03.2026 // GIRY "MAINTENANCE PREVENTIVE + MISE A JOUR 12.1.1" DM FONCTIONNEL |  |  | 2025-0997 | APPAREIL D'APHERESE | SPECTRA OPTIA | TERUMO BCT | 1P10120 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002210 | TERUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-11 | 22879420
2025.XLS | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 264371 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | FONCTION MEMOIRE SUR IMPRIMANTE COLONNE ENDOSCOPIE | PC 25/03/2026 PROCEDURE DE REIMPRESSION SUITE FIN PAPIER DANS IMPRIMANTE TRANSMISE INFIRMIERE A TESTER |  |  | 2025-0179 | IMPRIMANTE A6 | UP-27MD | SONY | 7100956 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-04-08 | 22890660
2025.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 264260 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LORS D'UNE UTILISATION : BRUIT ANORMAL + PROBLEME DE FIO2. DEMANDE 100% , ADMINISTRE 50% MERCI POUR VOTRE INTERVENTION, | AIR LIQUIDE : DEFAUT CONSTATE BRUIT ANORMALE LORS DE LA VENTILATION - PAS DE DEFAUT CONSTATE CONCERNANT LA FIO2 100 % RB19/03/2026 CONTACT SAV - EN ATTENTE DE VERIFICATION PAR AIR LIQUIDE - SOUS GARANTI MH 26/03/2026 RECUPERE PAR LE SERVICE - APAPREIL CO |  |  | 2025-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 ADV | AIR LIQUIDE | MT6A-01817 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-07
2025.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 264258 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ADAPTATEUR SECTEUR NE FONCTIONNE PLUS. MERCI BEAUCOUP | RB17/03/2026 CHARGEUR D ASPIRATEUR MUCOSITE DONNER |  |  | 2025-0966 | ASPIRATEUR DE MUCOSITE | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 53487 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-07
2025.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 264100 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, JE VOUS REFAIS UNE NOUVELLE DEMANDE CONCERNANT LE CABLE DU CAM 14, MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE, DONT L'EMBOUT EN PLASTIQUE EST CASSE. CE BOITIER EST LIE A LA STATION D'EPREUVE D'EFFORT 2014-003. LA REFERENCE SUR CE CABLE EST 2016560-002 (V | MH : CABLE DE LIAISON CAM-14 MH 12/03/2026 DEMANDE DEVIS - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/03/2026 RELANCE EFFECTUE - EN ATTENTE RECPETION DEVIS MH 26/03/2026 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA OS02/04/2026 RECEPTION D UN CABLE DE LIAISON CAM 14 |  |  | 2025-0142 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SUY2430002PA | OS02/04/2026 RECEPTION D UN CABLE DE LIAISON CAM 14 SUIVANT BLN°1018279929 ET COMMANDE B2/1752428 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DANIEL | 6488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-02
2025.XLS | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 2026-05-26 | 264102 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | RUBAN A CHANGER | OS12/03/2026 SOUDEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/04/2026 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 20/04/2026 REECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE OS22/05/2026RECEPTION D UN KIT DE MAINTENANCE POUR SOUDEUSE SUIVANT BLN°85461933 ET COMMANDE B2/1758207 COLIS EN |  |  | 2025-0175 | THERMOSCELLEUSE SOUDEUSE | SEALMASTER MAGNETA | AUDION ELEKTRO | 1043088(1) | OS12/03/2026 SOUDEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/05/2026RECEPTION D UN KIT DE MAINTENANCE POUR SOUDEUSE SUIVANT BLN°85461933 ET COMMANDE B2/1758207 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5321 TRANSMIS AU TECH. OS27/05/2026 |  |  |  | 0 | LAURENT | 6348 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-02
2025.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263847 | 2140 | EXT IMAGERIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ESPRIMED : CQ FV LE 09.03.2026 >> DM CONFORME |  |  | 2025-0497 | PANORAMIQUE DENTAIRE | CS8100 | CARESTREAM | NGIG413 |  | 771 | PANORAMIQUE DENTAIRE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2026-03-28 | 22879420
2025.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 263939 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RECUPERER UN FAUTEUIL ROULANT SUITE A UN DON DE MR DELY FRM ACTION 2NG +, N° DE SERIE: 25DFM007642 | ML 10/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 12/03/26 NETTOYAGE + CTRL OK FAUTEUIL MIS DANS L'INVENTAIRE + ETTIQUETER REMIS EN SERVICE |  |  | 2025-1533 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 2 NG | INVACARE | 25DFM007642 | ML 10/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LELEU |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-28 | 36012191
2025.XLS | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-07-23 | 263789 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LECTEUR DISQUE CASSE | OS09/03/2026 APPAREIL HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/03/2026 TIROIR DU LECTEUR CD CASSE , APPEL SAV POUR UN REMPLACEMENT IF 11/03/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE NH 17.03.2026 DA VALIDEE IF 17/04/2026 RELANS A LA SOCIETE , ATTENTE RAPPORT |  |  | 2025-0286 | ECHOGRAPHE | MYLAB E80 TOUCH | ESAOTE MEDICAL | 301088 | OS09/03/2026 APPAREIL HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 759 | MYLAB A50 URO-VIS | ECHO + 2 SONDES + KIT FUS | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 784 | ESAOTE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-27
2025.XLS | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 263653 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LES PRESSIONS DU FABIAN NE SONT PAS ATTEINTES EN MODE INFANT FLOW, EN PPCN OU EN DUO PAP. PEP DEMANDEE A 6 ET RECU A PEINE 3. CHANGEMENT DE TUYAUX EFFECTUE, AUCUN EFFET; DESCENDUS LE 16/02/26 POUR CE MEME PROBLEME. | RB04/03/2026 RECEPTION FABIAN RB05/03/2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST OK - MIS RECUPERER - SI LE PROBLEME PERSISTE APPELER LE BIOMED POUR CONSTATE LE PROBLEME SUR PLACE - |  |  | 2025-1057 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | CFA101138 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-25
2025.XLS | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-03-25 | 263303 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/02/2026 DEMANDE CADRE URGENCES POUR UPGRADE 18D DE L'ECG DE MEDECINE PC 25/03/2026 INSTALLATION UPGRADE ECG 18D SUITE COMMANDE B6V/1749631 |  |  | 2025-0051 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 104125 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-18 | 22890660
2025.XLS | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 263214 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE DROITE DU COTE GAUCHE EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | OS24/02/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. RB25/02/2026 CHANGEMENT DE LA PORTE INCUBATEUR - MIS A DISPO DU SERVICE OS27/02/2026 RENDU. |  |  | 2025-0281 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASUD-0129 | OS24/02/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. OS27/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-17
2025.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-21 | 263162 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LEMISKINE RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2025-1012 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9124596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-14 | 22877333
2025.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-21 | 263156 | 6027 | PLAT BN3A2 SUITES DE COUCHES B PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DA RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2025-1014 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9124549 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-14 | 22877333
2025.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-20 | 263160 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE DE VALIDATION DA RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2025-1016 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9124594 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-14 | 22877333
2025.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-21 | 263158 | 6027 | PLAT BN3A2 SUITES DE COUCHES B PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DA RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2025-1015 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9124592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-14 | 22877333
2025.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-07-22 | 262807 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER LA SONDE D'ETO QUI NE FONCTIONNE PLUS DEPUIS HIER ? EST-IL POSSIBLE D'AVOIR UN PRET ? MERCI. MME NORELUS | IF 18/02/2026 APPEL SAV POUR DEMANDE DE DEVIS IF 17/04/2026 A REFORMER , PAS DE REPARATION |  |  | 2025-0218 | SONDE ETO | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | 103307 | IH 18/02/2026 DEPOSE AU BIOMED | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-11
2025.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 262639 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RESPIRATEUR N'ATTEINS PAS LA PEP DEMANDE. POUVEZ VOUS VERIFIER MERCI. | OS16/02/2026 DM DEPOSE DANS A L ATELIER RB18/02/2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE QUE LE RESPIRATEUR ATTENT LA PEP VOULU - CONFORME EST FONCTIONNEL |  |  | 2025-1057 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | CFA101138 | OS16/02/2026 DM DEPOSE DANS A L ATELIER. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-07
2025.XLS | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 262505 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME AVEC L'OPTOS QUINOUS SIGNALE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE DETECTER LE STATUT DU SERVICE DICOM. L ES IMAGES NE S'ENREGISTENT PAS, URGENT ++++ | MH : OPTOS NE SE CONNECT APS AU SERVEUR MH 13/02/2026 RECONFIGURATION DU SERVEUR OPTOS - TEST EFFECTUE - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2025-0238 | RETINOGRAPHE ULTRA GRAND CHAMP ICG RGB | CALIFORNIA | OPTOS | 58567 |  |  |  |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-06
2025.XLS | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 262385 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE INDIQUE : ERREUR BATTERIE ID604 ... | MH : ERREUR BATTERIE ID604 MH 12/02/2026 BRANCHER SUR ALIM PDNT TOUTE LA NUIT - ERREUR CAUSE PAR LA BATTERIE FAIBLE - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS17/02/2026 RENDU. |  |  | 2025-0630 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-57036114 | OS17/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-04
2025.XLS | 2026-02-09 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 262160 | 1031 | SERVICE DIETETIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | DYNAMOMETRE HS | OS09/02/2026 DYNAMOMETRE HS DEPOSE A L ATELIER. IRREPARABLE EN ATTENTE DE SON REMPLACENT A REFORMER |  |  | 2025-0224 | DYNAMOMETRE DE MAIN | 5030J1 | JAMAR | 081028935 | OS09/02/2026 DYNAMOMETRE HS DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | LEFUR | 7012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-28
2025.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-06-08 | 262176 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE COMMANDER 2 BONNETTES POUR CE MICROSCOPE | 4091ZEISS BONNETTE LUNNETTE PLUS PRESENTE SUR LE MICROSCOPE + DEMANDE D IMPRESSION D UNE NOUVELLE ETIQUETTE BIOMED DEMANDE DEVIS POUR BONNETTE LUNNETTE - EN ATTENTE DE RETOUR RB11/02/2026 RECEPTION DEVIS 7761559777 - DEMANDE DA 5233 NH 13.02.2026 DA |  |  | 2025-0996 | MICROSCOPE OPERATOIRE | EXTARO 300 | ZEISS | 6034001590 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-28
2025.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 261772 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PAS. PRODUIT DE CONTRASTE A L'INTERIEUR DU PISTON. BESOIN D'ETRE DEMONTE | IF 02/02/2026 PISTON BLOQUE , DEBLOQUE ET TESST OK , REDONNER AU SERVICE |  |  | 2025-0488 | INJECTEUR DE PRODUITS DE CONTRASTE | MARK 7 ARTERION | MEDRAD | 316949 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-21
2025.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-03-23 | 261620 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/01/2025 FACADE CASSE - EQUIPEMENT PRIS PAR LE TECHNICIEN COMMERCIAL POUR SAV RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION NH 03.03.2026 DA VALIDEE OS23/03/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938148536 ET COMMANDE |  |  | 2025-0534 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035240 | OS23/03/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938148536 ET COMMANDE B2/1748875 COLIS EN BON ETAT . ACTION CORRECTIVE REMPLACEMENT ECRAN LCD TCI, REMPLACEMENT CARTE ECRAN ,MAINTENANCE PREVENTIVE DOSSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION D |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-19 | 824155
2025.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-03-23 | 261621 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/01/2025 FACADE CASSE - EQUIPEMENT PRIS PAR LE TECHNICIEN COMMERCIAL POUR SAV RB26/02/2026 RECEPTION DEVIS 938148537 POUR MC - EN ATTENTE DE VALIDATION NH 03.03.2026 DA VALIDEE OS23/03/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT N°9381 |  |  | 2025-0541 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035247 | OS23/03/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938148537 ET COMMANDE B2/1748874 COLIS EN BON ETAT . ACTION REALISER REMPLACEMENT ECRAN LCD,REMPLACEMENT CARTE ,MAINTENANCE PREVENTIVE ,DOSSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. O |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-19 | 824155
2025.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-03-25 | 261622 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/01/2025 FACADE CASSE - EQUIPEMENT PRIS PAR LE TECHNICIEN COMMERCIAL POUR SAV RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS MC 938148535 - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS NH 03.03.2026 DA VALIDEE RB25/03/2026 EMPLACEMENT ECRAN LCD TCI - REMPLACMEENT CARTE ECRAN - REMPLACE |  |  | 2025-0542 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035248 | OS31/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-19 | 824155
2025.XLS | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-02 | 261557 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | LE TUYAU RELIANT LA SCIE A L'ASPIRATEUR EST DE NOUVEAU DECONNECTE | DUOMED : DEFAUT MAINTIENS TUYAU FV LE 02.03.2026 >> REMISE EN ETAT MAINTIENS TUYAU. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2025-1023 | SCIE A PLATRE | OSCIMED PSV II | DUOMED | A292902 |  | 795 | SCIE PLATRE + ASPI |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-18
2025.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-07-23 | 261222 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 22.01.2026 RECEPTION RI => FONCTIONNEMENT ALEATOIRE DE L'ANTENNE => REMPLACEMENT SOUS GARANTIE + BLOC FUSION A REMPLACER |  |  | 2025-0286 | ECHOGRAPHE | MYLAB E80 TOUCH | ESAOTE MEDICAL | 301088 |  | 759 | MYLAB A50 URO-VIS | ECHO + 2 SONDES + KIT FUS | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-12 | 824155
2025.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 261278 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | TUYAU DE L'ASPIRATEUR DESOLIDARISE DE LA SCIE --> ASPIRATEUR INUTILE | DUOMED : TUYAU DESOLIDARISE FV LE 26.01.2026 >> REFIXATION DU TUYAU. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2025-1466 | ASPIRATEUR | OSC 206 | ADHESIA | A322003 |  | 795 | SCIE PLATRE + ASPI |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-12
2025.XLS | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 261183 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS CONSTATE DES TACHES BRUNATRES AINSI QU'UNE DIFFICULTE A ABAISSER LE BRAS DE LA CENTRIFUGEUSE DE L'APPAREIL D'APHERESE OPTIA. | TERUNO : LATCH DE L'ANNEAU SE BOQUE EN POSITION HAUTE FV LE 26.01.2026 >> RI WO-00592789 DU 26.01.2026 // SEBASTIEN MICHEL "REMPLACEMENT DU LATCH" |  |  | 2025-0997 | APPAREIL D'APHERESE | SPECTRA OPTIA | TERUMO BCT | 1P10120 |  |  |  |  | 0 | NOICY | 4538 | N | Corrective |  | Définitive | 002210 | TERUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-11
2025.XLS | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 261045 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA TETE DU FAUTEUIL DE LA SALLE 4 NE TIENT PLUS EN HAUTEUR. MERCI | MH : DEFAUT SUR LA TETIERE DU FAUTEUIL MH 21/01/2025 EN ATTENTE DISPONIBILITE DE LA SALLE MH 22/06/2026 PAS EU DE RETOUR - CLOTURE |  |  | 2025-0262 | FAUTEUIL DENTAIRE | 411 | A-DEC | 24I333-A00036 |  |  |  |  | 0 | ELJEMI | 5347 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-07
2025.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 260822 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/01/2026 DEVIS CONTROLE QUAALITE INTERNNE ANNUEL , DA TRANSMISE IF 02/03/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2025-1022 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 84182 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2025.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-06-15 | 260828 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/01/2026 DEVIS CONTROLE QUAALITE INTERNNE ANNUEL , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 02/03/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2025-0981 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FBHXTX01560 |  | 697 | AMPLI DE BRILLANCE OEC ELITE BFE |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2025.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-15 | 260602 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 17/04/2025 CONTROLE EFFECTUER LE 16/04/2026 IF 15/06/2026 RECEEPTION RAPPORT CQI ; CONFORME |  |  | 2025-1022 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 84182 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-03 | 22766809
2025.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-15 | 260610 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 15/06/2026 RECEEPTION RAPPORT CQI ; CONFORME |  |  | 2025-0981 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FBHXTX01560 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-02-03 | 22766809
2025.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 260408 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN HARMONIC HS | OS14/01/2026 PAM ETHICON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.01.2026 REMPLACEMENT PAM => MISE EN REFORME |  |  | 2025-0015 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HARHPGR | ETHICON | Y7043V144 | OS14/01/2026 PAM ETHICON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-30
2025.XLS | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 260195 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | PB BATTERIE ? | VLAD : DEFAUT BATTERIE FV LE 09.01.2026 >> REMPLACEMENT D ELA BATTERIE TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL | SALLE RÉGULATION |  | 2025-0510 | VIDEO LARYNGOSCOPE D'INTUBATION | MCGRATH MAC | MEDTRONIC | 210645 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2602 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-28
2025.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 260301 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 08.01.2025 RECEPTION BON REPARATION 92608360 => MISE A JOUR DU MODULE PIEZO POUR OPTIMISATION PUISSANCE => MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2025-0454 | MODULE PIEZOMED PLUS | SA-435M | W&H | 04043 |  | 769 | CONSOLE IMPLANTMED AVEC PIEZOTOME 2025 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-20 | 824155
2025.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259543 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66458 2026 // |  |  | 2025-0271 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004549135 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2025.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259488 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66424 2025 // |  |  | 2025-0143 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001508818 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2025.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259486 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66423 2025 // |  |  | 2025-0146 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001508821 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2025.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259485 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66422 2025 // |  |  | 2025-0145 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000001508820 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2025.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259411 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40603723 DU 10.06.2025 FV XXXX .2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_ // ETIQUETTE N° 64756 2025 // CONFORME |  |  | 2025-0046 | LEVE MALADE AVEC PESEE INTEGREE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300693349 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-10 | 22879420
2025.XLS | 2025-12-16 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 259086 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ VOUS NOUS RAJOUTER UNE PLAQUE ( MODULE ) POUR POSER LA TUBULURE ( PIECE MANQUANTE ) ....SVP MERCI. | NH 16.12.2025 RECEPTION EN ATELIER NH 19.12.2025 REMPLACEMENT PLAQUE TUBULURE + CONTACT SAVC POUR DECLARATION INCIDENT => TEST PERFUSION OK => DM REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2025-0884 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | BENEFUSION NVP | MINDRAY | SG4-55017422 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-06
2025.XLS | 2025-12-11 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 258853 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | RUBAN THERMO-SOUDEUSE A CHANGER | IF 06/01/2026 REMPLACEMENT DU RUBANT , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS15/01/2026 RENDU |  |  | 2025-0176 | THERMOSCELLEUSE SOUDEUSE | SEALMASTER MAGNETA | AUDION ELEKTRO | 1043088(2) | OS 11/12/2025 RECEPTION ET DEPOSE SUR LE BUREAU DE IH OS15/01/2026 RENDU |  |  |  | 0 | LAURENT | 6345 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-01-01
2025.XLS | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 258566 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 08.12.2025 >> RI V-25-581-01 DU 05.12.2025 // SALIME BELMADANI "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE 5,11°C +/- 2,10°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 3,59°C L'HOMOGENEITE EST DE 3,90°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE ES |  |  | 2025-1505 | ENCEINTE VENTILEE +5°C | LKPV 6560 | LIEBHERR | 86.497.844.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-27 | 22879420
2025.XLS | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 258309 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR SOUCI AVEC LE PAPIER ECG QUI RESTE COINCE DANS LA CONSOLE D'EPREUVE D'EFFORT PENDANT LES EXAMENS. LES MEDECINS DOIVENT OUVRIR LE COUVERCLE POUR FAIRE SORTIR LE PAPIER MANUELLEMENT. MERCI | IF 05/12/2025 A VOIR AVEC GE AU PROCHAIN PASSAGE IF 10/12/2025 PASSAGE DU TECH GE , PROBLEME RESOLU |  |  | 2025-1009 | CONSOLE D'EPREUVE D'EFFORT | TMX428 220 | GENERAL ELECTRIC | SU325202758SA |  | 787 | EPREUVE D'EFFORT |  | 0 | DANIEL | 6488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-24
2025.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 257801 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM PIEZO DONT LE PAS DE VIS EST DEFECTUEUX, POSSIBLE DE VISER L'INSERT MAIS ELLE NE SE BLOQUE PAS. TEST FAIT AVEC PLUSIEURS INSERTS. | NH 26.11.2025 ENVOI SAV IF 03/12/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 08/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS 12/12/2025 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT BON DE REPARATION N°92606802 COLIS EN BON ETAT COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAFFEUR TRAN |  |  | 2025-0456 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 04519 | OS16/12/2025 RENDU. | 769 | CONSOLE IMPLANTMED AVEC PIEZOTOME 2025 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-16
2025.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | 257832 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | DEMANDE AUPRES DE CIDELEC POUR AVOIR UN CABLE DE SECOURS CAR UTILISATION POUR REMPLACER UN CABLE DEFECTUEUX | CIDELEC : CABLE BX01 FV LE 01.12.2025 >> DEMANDE DE COTATION POUR ACHAT D'UN CABLE MAJ >> DA EFFECTUEE. FV LE 19.12.2025 >> CABLE RECU, FOURNI A LA CADRE |  |  | 2025-0010 | POLYSOMNOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | CID-LX-206D | CIDELEC | 21219 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-16
2025.XLS | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-30 | 257779 | 4882 | HC BEBES MATERNITE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DIATEC : IMPOSSIBLE DE FAIRE UN EXAMEN. FV LE 24.11.2025 >> IMPOSSIBLE DE FAIRE UN EXAMEN (HORS OREILLE) ENVOI A DIATEC POUR DIAG ET REPARATION SOUS GARANTIE FV LE 19.12.2025 >> SONDE DEFECTUEUSE, DA EFFECTUEE. FV LE 30.01.2026 >> RECEPTION OEA ET SOND |  |  | 2025-1021 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9124599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-12-13 | 22879420
2025.XLS | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 257616 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE GAUCHE DU COTE DROIT EST CASSE, ET LA PORTE GAUCHE DU COTE GAUCHE EST FISSURE (ON SENT LA FISSURE SUR "L'INTERIEUR" DE LA PORTE), POUVEZ VOUS CHANGER CES 2 PORTES. DE PLUS UN MESSAGE S'AFFICHE LORSQUE LA BABYLEO EST ALLUME, "HAUT PARLEUR | NH 26.11.2025 REMPLACEMENT CARTE PI TN500 => DM CONFORME => A DISPO DU SERVICE OS05/12/2025 RENDU. |  |  | 2025-0281 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASUD-0129 | OS05/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-12
2025.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-02-04 | 257460 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PORTE DU POUSSE-SERINGUE CASSEE, SUITE A UNE CHUTE. PEUT ETRE COUPANT. | MINDRAY : PORTIERE DU POUSSE SERINGUE CASSEE OS19/11/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 20/11/2025 RENVOI AU SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 05/01/2025 RELANCE EFFECTUE AUPRES DE MINDRAY - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 14/01/202 |  |  | 2025-0760 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-57036541 | OS19/11/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/02/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938144109 COLIS EN BON ETAT . OS04/02/2026 DEFAUT CONSTATER -PORTE CASSERSUITE A UNE CHUTE ,ACTION REALISER |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-12-10
2025.XLS | 2025-11-19 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 257464 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE | STORZ : VISION FLOU OS21/11/2025 OPTIQUE MORCELLATEUR DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 09.01.2026 ENVOI SAV (BOITE SUR ETAGERE) MH 13/01/2025 RECEPTION DEVIS 5430391252 - ECHANGE STDRD - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE P |  |  | 2025-0057 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4190138 | OS21/11/2025 OPTIQUE MORCELLATEUR DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS26/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°5800945721 ET COMMANDE B6/1737316 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-10
2025.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 257337 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 CQI EFFECTUER LE 23/10/2025 CONFORME |  |  | 2025-0981 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FBHXTX01560 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-12-09 | 22766809
2025.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2026-06-29 | 257314 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE SCAN NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT. | IH 18/11/2025 PLASMATYPHON // DOUCHETTE QUI SCAN QUE QUAND ON TOUCHE LE CLAVIER TROUBLESHOOTING // INVERSEMENT DES DOUCHETTES // LE SOUCIS C EST LA DOUCHETTE SAV PASSER POUR MAJ DE LA SCANNETTE TEST OK ET CONFORME |  |  | 2025-0243 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1496I3/2025 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-09
2025.XLS | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 257212 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA TURBINE NE TOURNE PAS ASSEZ VITE ET SE BLOQUE DES LE DEBUT DU SOINS, SAV CONTACTE TEST FAIT AVEC SAV TOURNE A 30 ET DEVRAIT ETRE A 60 L'ARRIVE D'AIR N'EST PAS SUFFISANTE A REGLER A L'INTERIEUR, ARRIVE D'AIR PAS SUFFISANTE ROBINET POUR REGLAGE ACCESSIBL | NH 19.11.2025 VU AVEC HENRY SHEIN => NECESSITE D'AVOIR UNE PRESSION MURALE D'AU MOINS 5,5 BAR POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL => DEMANDE FAITE AUX SERVICES TECHNIQUES POUR VOIR SI POSSIBILITE DE CREER PRISE D'AIR 800 DANS LES SALLES 6 ET 8 |  |  | 2025-0433 | CART DENTAIRE | DELUXE | A-DEC | 24F3420-A00019 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-06
2025.XLS | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2026-01-07 | 257232 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BON OPTIM HDJ GYNECO 9222 | OS19/11/2025 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. NH 04.12.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS07/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°186990 ET COMMANDE B2/1695658 COLIS EN BON ETAT . OS07/01/2026 REPARATION NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE |  |  | 2025-0992 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 121U86 | OS19/11/2025 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS07/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°186990 ET COMMANDE B2/1695658 COLIS EN BON ETAT . OS07/01/2026 REPARATION NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE OBJECTIF,LENTILLE 9,LENTILLE 6,LENTILLE 2, NE |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-06
2025.XLS | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 257020 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | IMPOSSIBILITE D'OUVRIR LE LOGICIEL SUR LE CASE EN SALLE D'EPREUVE D'EFFORT DE SCINTIGRAPHIE. | IF 13/11/2025 PROBLEME RESOLU | BS.2-076 |  | 2025-1009 | CONSOLE D'EPREUVE D'EFFORT | TMX428 220 | GENERAL ELECTRIC | SU325202758SA |  | 787 | EPREUVE D'EFFORT |  | 0 | VERIE | 6488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-03
2025.XLS | 2025-11-07 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 256883 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA SOURCE DE LUMIERE NE FONCTIONNE PAS MEME SI BATTERIE PLEINE. L'AMPOULE SEMBLE FELEE. | LL 13/11/2025 APPEL POURET POUR ENVOI MATERIEL EN EXPERTISE SUITE NON FONCTIONNEMENT LL 13/11/2025 RECEPTION CHRONOPOST XM328958339FR - ATTENTE REPRISE COLIS LL 09/12/2025 COLIS PRIS PAR TRANSPORTEUR - RELANCE CE JOUR PAR MAIL POUR AVOIR UN RETOUR DE POUR |  |  | 2025-0962 | SOURCE DE LUMIERE FROIDE PORTABLE | RLED-30 | MACHIDA ENDOSCOPE | 4Y0065 | OS17/12/2025 RETOUR SOUS GARANTIE D UNE SOURCE DE LUMIERE SUIVANT BLN°828431 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 002587 | POURET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-28
2025.XLS | 2025-11-06 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 256816 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PORTE CASSEE | MINDRAY : PORTE CASSEE MH 20/11/2025 RENVOI AU SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 05/01/2025 RELANCE EFFECTUEE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 14/10/2025 RECEPTION DEVIS 938144110 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGN |  |  | 2025-0773 | POUSSE SERINGUE | BENEFUSION NSP | MINDRAY | SG1-55035337 | OS04/02/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938144110 ET COMMANDE B21737285. DEFAUTS CONSTATER ,PORTE DU POUSSE SERINGUE CASSER SUITE A UNE CHUTE,ACTION REALISER REMPLACEMENT DE LA FACE AVANT,MAINTENANCE PREVENTIV |  |  |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-27
2025.XLS | 2025-11-04 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 256588 | 4882 | HC BEBES MATERNITE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | INDIQUE SYSTEMATIQUEMENT LE MESSAGE "HORS OREILLE" ALORS QUE BIEN PLACE. | DIASORIN : MESSAGE D'ERREUR FV LE 07.11.2025 >> NETTOYAGE DE L'EMBOUT. A ESSAYER DU PATIENT. FV LE 17.11.2025 >> PAS DE RETOUR DU SERVICE, CLORURE DE L'INTERVENTION | 4881 |  | 2025-1021 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9124599 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-11-25
2025.XLS | 2025-11-03 | 2025-12-16 | 2026-03-24 | 256523 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA PIECE EN PLASTIQUE EST CASSEE MERCI | OS 03/11/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.12.2025 A REMPLACER => DEMANDE DE DEVIS NH 18.12.2025 DA TRANSMISE NH 24.03.2026 REMPLACEMENT PAR NEUF |  |  | 2025-0465 | KIT SENSOFLURAN CONNECT | CONTRAFLURAN | BAXTER | 471132 | OS 03/11/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-22
2025.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 256427 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.10.2025 MISE EN PLACE PLATINE POUR BASE DE CHARGEMENT |  |  | 2025-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 ADV | AIR LIQUIDE | MT6A-01817 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-21 | 824155
2025.XLS | 2025-10-24 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 255964 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | HENRY SCHEIN : FOUET HS MH 24/10/2025 DEMANDE DEVIS EFFECTUE AUPRES HENRI SCHEIN - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 13/11/2025 RECEPTION DEVIS 62357268 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 24/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 21/01/2025 PASSAGE DU TECH - |  |  | 2025-0262 | FAUTEUIL DENTAIRE | 411 | A-DEC | 24I333-A00036 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000777 | HENRY SCHEIN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-14 | 873060
2025.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 255603 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME D'IMPRIMANTE | MH : RECALIBRAGE EFFECTUE MH 21/10/2025 RECALIBRAGE EFFECTUE - FOCNTIONNEL |  |  | 2025-0244 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1497I3/2025 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-11-08
2025.XLS | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 255518 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PAM PIEZZO PAS DE VIS CASSE A L'INTERIEUR DE L'INSERT + PAM EN DEFAUT INDIQUE PROBLEME DE DETARTREUR | NH 31.10.2025 ENVOYE AVEC CONSOLE 2023-0356 NH 24.11.2025 RECEPTION RI => EXTRACTION BOUT DE LA PAM CASSE DE L'INSERT => PAM RENDU AVEC L'IMPLANTMED 2023-0353 |  |  | 2025-0456 | PIECE A MAIN PIEZO | SA-40L/1.8 | W&H | 04519 |  | 769 | CONSOLE IMPLANTMED AVEC PIEZOTOME 2025 |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 004964 | W&H FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-07
2025.XLS | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 255441 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL ECG NON FONCTIONNEL, MESSAGE D'ERREUR. ECHEC MBRE | PC 22/10/2025 CLOTURE INTERVENTION MESSAGE CADRE SERVICE = ECG FONCTIONNEL PAS LA PEINE DE PASSER |  |  | 2025-0051 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 3350 | NIHON KOHDEN | 104125 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-06
2025.XLS | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 255301 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/10/2025 CQI EFFECTUER LE 29/09/2025 , CONFORME |  |  | 2025-1022 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 84182 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-04 | 22766809
2025.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 255226 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FLOU | NH 15.10.2025 BOITE OPTIQUE SUR ETAGERE OS15/10/2025 MORCELATEUR STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. NH 27.10.2025 REVENU IRREPARABLE => ENVOI CHEZ STORZ POUR ECHANGE NH 30.10.2025 RECEPTION DEVIS ECHANGE => DA TRANSMISE OS13/11/2025 RECEPTION D UN MORCELATEUR NEUF |  |  | 2025-0354 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4193482 | LL 14/10/2025 RECEPTION OPTIQUE MORCELLATEUR FLOU + ETUIT METALLIQUE - MIS SUR ETAGERE INSTRUM OS15/10/2025 MORCELATEUR STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. OS13/11/2025 RECEPTION D UN MORCELATEUR NEUF SUIVANT BLN°5800915617 ET COMMANDE B6/1685800 COLIS EN BON ETAT T | 760 | MORCELLATEUR HOLEP |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-01
2025.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 254849 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE SONNE EN CONTINUE SI ELLE N'EST PAS BRANCHEE, DE PLUS ELLE NOTIFIE BATTERIE A CHANGER. CORDIALEMENT | OS06/10/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/10/2025 COSSE DEBRANCHEE SUR BATTERIE REMISE EN PLACE DE LA COSSE + CHARGE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK |  |  | 2025-0197 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441824 | OS06/10/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/11/2025 RENDU |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-25
2025.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 254848 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LA POMPE SONNE EN CONTINUE SI ELLE N'EST PAS BRANCHEE, DE PLUS ELLE NOTIFIE BATTERIE A CHANGER. CORDIALEMENT | OS06/10/2025 DOUBLON |  |  | 2025-0197 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441824 | OS06/10/2025 DOUBLON |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-25
2025.XLS | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 254455 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR SUITE A LA POURSUITE DES TRAVAUX DU PTI, MERCI DE VENIR DEPLACER ET BRANCHER CE PLASMATYPHOON SUR LA PRISE D'AIR 800 QUI SE TROUVE DANS LA PIECE 94 DE L'UCDE LE 1ER OCTOBRE 2025 EN FIN DE MATINEE IMPERATIVEMENT. CORDIALEMENT. MME C. GALLIZIA | IH 01/10/2025 DEBRANCHEMENT DES TYPHOONS// ATTENTE DES TRANSPORTEUR POUR BOUGER LA PAILLASE IH 01/10/2025 REBRANCHEMENT DES APPAREILS TEST OK ET CONFORME |  |  | 2025-0244 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1497I3/2025 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-18
2025.XLS | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 254283 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PROBLEME D'IMPRIMANTE. | IH 25/09/2025 PLASMA THYPHON // IMPRIME UNE FEUILLE SUR 2 VIDE IMPRIMANTE DEMONTER ET REMONTER POUR QUE LE CADRE NE DEPASSE PAS D UNE FEUILLE VERIFICATION DES REGLAGES DE LA MACHINE / AUCUN DEFAUT CONSTATE DEMANDE DE SUPPORT A PLASMABIOTICS HF A RES |  |  | 2025-0244 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1497I3/2025 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-16
2025.XLS | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-11-13 | 254178 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE | OS24/09/2025 OPTIQUE MORCELATEUR DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 15.10.2025 BOITE OPTIQUE SUR ETAGERE OS15/10/2025 MORCELATEUR STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. NH 27.10.2025 REVENU IRREPARABLE => ENVOI CHEZ STORZ POUR ECHANGE NH 30.10.2025 RECEPTION DEVIS EC |  |  | 2025-0050 | OPTIQUE HOPKINS 6° | 27292AMA | STORZ | 4188728 | OS24/09/2025 OPTIQUE MORCELATEUR DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS15/10/2025 MORCELATEUR STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. OS13/11/2025 RECEPTION D UN MORCELATEUR NEUF SUIVANT BLN°5800915613 ET COMMANDE B6/1685800 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRI | 678 | MORCELLATEUR |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-15
2025.XLS | 2025-09-16 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 253827 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS AVONS BESOIN D'UNE CONNECTIQUE "THYPHOON" POUR VIDEOBRONCHO : REF:301017. REF PLASMA BIOTISC : OO P. MERCI | MH : COMMANDE CONNECTIQUE TYPHON REF : 301017 MH 24/10/2025 CONNECTIQUE DEJA COMMANDER - VU AVEC LE SERVICE |  |  | 2025-0244 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1497I3/2025 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-07
2025.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253665 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/09/2025 LE BRAS SUPPORT ECRAN BOUGE DEMONTAGE CACHE ET RESERRAGE VIS REMONTAGE ET ESSAI OK |  |  | 2025-0076 | ECHOGRAPHE | MYLAB A50 TOUCH | ESAOTE | 200282 |  | 754 | ECHOGRAPHE ESAOTE NEURO |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-03 | 22890660
2025.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-12-08 | 253380 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/09/2025 DEVIS DE CONTROLE QUALITE EXTERNE , DA TRANSMISE LL 11/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/10/2025 RECEPTION RAPPORT , NON CONFORME |  |  | 2025-0981 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FBHXTX01560 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-09-30 | 22766809
2025.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-23 | 253157 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DUOMED MESSAGE D ERREUR CONTACTEZ UN TECHNCIEN SERVICE HISTORIQUE : MISE EN SERVICE DU NOUVEAU MONSOON AVEC SON ECRAN DEPORTE - PB DE CONFIGURATION AU NIVEAU DE L ECRAN - REPRISE DE L ECRAN PAR MEHDI BELKHODJA ET MISE PLACE D UN ECRAN DE PRET RECEPTI |  |  | 2025-0129 | JET VETILATEUR | MONSOON 4 | ACUTRONIC | MS41090 | OS23/10/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-26 | 22877333
2025.XLS | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 253062 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | REPARATION TURBINE : MOTEUR HS MH 03/09/2025 RENVOI SAV POUR MC - N° TRACK 0792 6802 483 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 15/09/2025 RECEPTION DEVIS DR4356_5482246822455 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 16/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/09/2025 |  |  | 2025-0963 | MOTEUR CHIRURGICAL | EA-52 LED | A-DEC | 148004 | OS25/09/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°17728-0925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ATTENTIONJE N AI PAS NUERISER LA REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-24 | 873060
2025.XLS | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 253076 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | BIOMEDISYST : MANQUE EMBOUT AIR 8BAR MH 03/09/2025 RECEPTION DEVIS DV31060 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/09/2025 DA VALIDE A VOIR AVEC PIERRE OS23/09/2025 RECEPTION DE DEUX EMBOUTS SUIVANT BLN80063 ET COMMANDE B2/1674444 COLIS EN BON ETAT ET PIECES |  |  | 2025-0433 | CART DENTAIRE | DELUXE | A-DEC | 24F3420-A00019 | OS23/09/2025 RECEPTION DE DEUX EMBOUTS SUIVANT BLN80063 ET COMMANDE B2/1674444 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-24 | 873060
2025.XLS | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 252778 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'ABATANT DE L'INCUBATEUR EST CASSE, POUVEZ VOUS LE REMPLACER RAPIDEMENT, DE PLUS POUVEZ VOUS AUSSI CHANGER LA PORTE GAUCHE DU COTE DROIT, MERCI BEAUCOUP. | RB29/08/2025 CHANGEMENT DE LA FACADE AVANT PRIS SUR UN AURE INCUBATEUR - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2025-0281 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASUD-0129 | IH 29/08/2025 RECEPTIONNE |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-19
2025.XLS | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 252786 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : GAINE DISTALE DECHIREE FV LE 29.08.2025 >> GAINE DISTALE DENUDEE. DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AUPRES DE PETEL FV LE 04.08.2025 >> DEVIS 186180 DU 02.09.2025 "GAINE DISTALE + MO + TRAITEMENT" MONTANT 561.44€HT ATTENTE VALIDATION LL 08/09/2025 DA V |  |  | 2025-0162 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE NASOLOGIQUE | FNL 10 RBS | PENTAX | N00UXAB051 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-09-19 | 22879420
2025.XLS | 2025-08-28 | 2025-09-10 | 2025-12-04 | 252720 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, SUITE LIVRAISON DE 2 PERCEUSES EZ-IO G3 (2025-0483 ET 2025-0848) EN REMPLACEMENT DES 2009-222 ET 2009-220 LES POCHETTES NE SONT PLUS ADAPTEES. POUVEZ-VOUS COMMANDER 2X SAC DE TRANSPORT SOUPLE POUR SYSTEME DE PERFUSION INTRA-OSSEUX ARROW EZ-IO - T | NH 04.09.2025 DEMANDE DEVIS NH 10.09.2025 DA 5042 TRANSMISE LL 18/09/2025 DA VALIDEE - TRABNSMISE POUR BC OS03/12/2025 RECEPTION DE DEUX SACOCHES SUIVANT BLN°8015161246 ET COMMANDE B2/1689804 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 50 |  |  | 2025-0484 | DISPOSITIF DE PERFUSION INTRA OSSEUSE | EZ-IO POWER DRIVER | TELEFLEX | M15899 | OS03/12/2025 RECEPTION DE DEUX SACOCHES SUIVANT BLN°8015161246 ET COMMANDE B2/1689804 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5042 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-18
2025.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 252429 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE PLASMA THYPHOON N'IMPRIME QU'UN TICKET. MERCI DE PALIER AU PROBLEME. | IH 26/08/2025 PLASMATHYPHOON QUI N IMPRIME QUE UN TICKET DEPUIS SA RENITIALISATION *ADMIN// MDP DU TYPHON POUR POUVOIR CHANGER LES REGLAGES ET METTRE 2 COPIES DES RAPPORTS LORS DE L IMPRESSION TEST OK ET CONFORME |  |  | 2025-0243 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1496I3/2025 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-09-13
2025.XLS | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 252366 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE RESPIRATEUR NE PASSE PAS SES TESTS. MERCI | DRAGER NE PASSE PAS L AUTO TEST - ERREUR VENTILATION RB22/08/2025 DEMANDE SAV PAR MAIL 26/08/2025 PASSAGE DE JP - TUYAUX SEGA INVERSE ENTRE LE MUR ET LE KIT SENSOFLURAN - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2025-0487 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASUC-0108 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-12
2025.XLS | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 252378 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | AU RETOUR DE REPARATION ,LE TYPHOON A PERDU TOUTES LES DONNEES. DEMANDE DE SAISIE DES DONNEES INITIALEMENT PROGRAMMEE. MERCI. | IH 22/08/2025 PLASMATYPHON + PERTE DES DONNES DES ENDOSCOPE SUITES A LANCIENNE INTERVENTION DEMANDE A PLAMSBIOTICS LES ANCIENNES DONNES POUR LES REHABILITES SUR L APPAREIL // DONNES REMIS TEST OK ET CONFORME |  |  | 2025-0244 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1497I3/2025 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-09-12
2025.XLS | 2025-08-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 251757 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR S'ALLUME MAIS NE CHAUFFE PLUS, IL INDIQUE LE MESSAGE "ERROR CODE : E0007" | OS08/08/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 12/08/2025 EQUIPEMENT DONNE A THIERRY VEDEL POUR REPARATION - MATERIEL NEUF SOUS GARANTIE LL 19/08/2025 RECEPTION MATERIEL - MIS A DISPO DU TECH RB29/08/2025 PROBLEME DE CONFIGURATION TEMPARA |  |  | 2025-0462 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 2501112 | OS08/08/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-29
2025.XLS | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 251516 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'AUTOMATE METS PLUSIEURS ERREUR CONCERNANT LA POMPE. APPEL SAV QUI DECLENCHE UNE INTERVENTION. AUTOMATE EN PANNE. EN ATTENTE D'UNE DATE. CORDIALEMENT | MM FRANCE : PROBLEME ASPIRATION FV LE 07.08.2025 >> RI 26050 DU 06/08/2025 // BABIN FABRICE "TEST DRAW /DRAIN : OK PASS TEST BUBBLE: OK PASS TEST PRESSURE : OK PASS TEST VALVE: OK PASS LANCEMENT DE DEUX CYCLES SAV : OK LANCEMENT CYCLE DE NETTOYAGE : OK P |  |  | 2025-0372 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | REVOS | THERMO | RS27942505EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-08-23
2025.XLS | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2026-03-24 | 251193 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, L'OPTIQUE N°10 EST TRES SOMBRE, CASSE ? POUVEZ-VOUS LE FAIRE REPARER, MERCI SN 121RNE | UGAP : DEMANDE POUR REMPLACEMENT OS29/07/2025 OPTIQUE NEUVE CASSER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS12/08/2025 OPTIQUE ENVOYER CHEZ PETEL. NH 28.08.2025 OPTIQUE DECLAREE IRREPARABLE => DA UGAP TRANSMISE POUR REMPLACEMENT NH 27.10.2025 DEVIS EXPIRE => |  |  | 2025-0321 | OPTIQUE 2.9 MM - 30° | 26120BA | STORZ | 121RNE | OS29/07/2025 OPTIQUE NEUVE CASSER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS12/08/2025 OPTIQUE ENVOYER CHEZ PETEL. OS23/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN° 5800971576 ET COMMANDE B6/1749317 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-19
2025.XLS | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-11-12 | 251072 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'ECHO-ENDOSCOPE THERAPEUTIQUE N'INSUFFLE PAS. | OS28/07/2025 VIDEOECHOENDSOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. IF 29/07/2025 DEMANDE DE RMA EN COURS IF 29/07/2025 RECEPTION RMA 2939/2025 , ENVOI EN REPARATION IF 29/09/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 07/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE PO |  |  | 2025-0411 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD LINEAIRE | EG-580UT | FUJIFILM | 1U047K064 | OS28/07/2025 VIDEOECHOENDSOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-08-15
2025.XLS | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 250353 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | POMPE AFFICHANT UN MESSAGE EN REPETITION : "OCCLUSION PROXIMALE". | IH 21/07/2025 POMPE AFFICHANT OCLUSION PROXIMAL LIGNE A TEST PURGE RETROGRADE // DEMANDE DE CHANGEMENT DE POMPE // RENVOIE SAV ENVOIE AVEC CABLE D ALIMENTATION ET POTENCE LAISSER DANS LE LOCAL OS13/08/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN |  |  | 2025-0197 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42441824 | OS13/08/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°97108755 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4377 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-01
2025.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2026-03-02 | 250183 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, EST-IL POSSIBLE D'AVOIR UNE BATTERIE SUPPLEMENTAIRE POUR LE ISTAT 2025-0357. REF BATTERIE = 06F23-55. EN EFFET NOUS TOURNONS AVEC 2 BATTERIES : UNE EN CHARGE ET UNE DANS L'APPAREIL. JE VOUS REMERCIE. | RB11/07/2025 RECEPTION DEVIS 20250711NH03 POUR BATTERIE - EN ATTTENTE VALIDATION DA 4981 RB02/03/2026 LA COMMANDE A DEJA ETE FAITE SUR DA4978 - DA4981 SUPPR |  |  | 2025-0357 | ANALYSEUR DE GAZ DU SANG | I-STAT 1 | ABBOTT | 438165 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-30
2025.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 250204 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE REVOS EST EN PANNE. LE XYLENE FUIT. VU AVEC M. HAKKI ET LE SAV. CORDIALEMENT | IH 09/07/2025 REVOS FUITE DU XYLENE 2- PROBLEME DE VIDE - PROBLEME D ETANCHEITE // EN ATTENTE RETOUR DU SAV POUR INTERVENTION DU TECH FV LE 10.07.2025 >> RI 25643 DU 10.07.2025 // PILARDEAU MATTHIEU& GARCIA ADRIEN "ANALYSE DES LOGS ET ENVOIE DES LOGS A |  |  | 2025-0372 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | REVOS | THERMO | RS27942505EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-30
2025.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2025-08-13 | 250111 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | APPAREIL HS | IH 11/07/2025 PLASMABIOTICS APPAREIL QUI RESTE EN ECRAN DE CHARGEMENT // APELLE AVEC LE SAV (SIMON VASSAL) - ON A REMPLACE LES FICHIERS CONFIG ET PT+ EXE // REMPLACEMENT DES FICHIERS CYCLES-LANG-DOCUMENTATION// LE FICHIER LANG EST CORROMPU ON A PAS PU TO |  |  | 2025-0243 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1496I3/2025 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-29
2025.XLS | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-10-17 | 249933 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GETINGE : BRUIT LORS DE L'UTILISATION FV LE 04.07.2025 >> EMET UN BIP SONORE LORS DE L'UTILISATION DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR GETINGE (DOSSIER #C-00877194) FV LE 17.10.2025 >> TELECOMMANDE NE SERA PAS REPARER // AQUISITION NOUVELLE TABLE |  |  | 2025-0420 | TELECOMMANDE | 1150.91CE | GETINGE | 76437 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-25 | 22879420
2025.XLS | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 249836 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : REMISE A ZERO COMPTEUR FV LE 03.07.2025 >> RI 25505 DU 03.07.2025 // GARCIA ADRIEN "CHANGEMENT DU FILTRE REMISE A ZERO DES MAINTENANCES 1AN ET 3ANS FORMATION DES UTILISATEURS ET CADRE SUR L¿UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DU REVOS" |  |  | 2025-0372 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | REVOS | THERMO | RS27942505EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-24 | 22879420
2025.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 249501 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | A COMMANDER FG5 E580 - CONNECTIQUE POUR ECHOENDOSCOPES FUJIFILM EG-580UT/UR (CODE ARTICLE : 301012) OO P - CONNECTIQUE POUR VIDEOBRONCHOSCOPE OLYMPUS (CODE ARTICLE : 301017) WOL U - CONNECTIQUE POUR URETEROSCOPE STORZ (CODE ARTICLE : 301030 | PENTAX : MANQUE PIECES DETAHCES MH 27/006/2025 RECEPTION DEVIS 1000033217 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS21/07/2025 RECEPTION DE SET DE CONNECTION PENTAX SUIVANT BLN°4100094170 ET COMMADE N°166166 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE |  |  | 2025-0243 | DISPOSITIF DE STOCKAGE LONGUE DUREE DES ENDOSCOPES | PLASMA TYPHON + | PENTAX | 1496I3/2025 | OS21/07/2025 RECEPTION DE SET DE CONNECTION PENTAX SUIVANT BLN°4100094170 ET COMMADE N°166166 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4963 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-18 | 873060
2025.XLS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 249052 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | LEICA : MISE EN SERVICE FV LE 20.06.2025 >> RI W-2506-446202 DU 19.06.2025 // JULIEN PY "MISE EN PLAT DANS LA PIECE, ASSEMBLAGE ET CONNEXION OK. REALISATION DE TROIS AMORCAGE AVEC SUCCES. REALISATION DES CALIBRATIONS AVEC SUCCES. APPAREIL FONCTIONNEL." |  |  | 2025-0359 | AUTOMATE DE COLORATION DES LAMES | BOND III | LEICA | 3214542 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 005040 | LEICA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-11 | 22879420
2025.XLS | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | 247801 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, MESSAGE D'ERREUR "PIEGE A EAU NON RECONNU" MODULE CO2 ENDOMMAGE. CHUTE??? MERCI D'AVANCE | MINDRAY : CHOC FACADE AVANT LE 05/06 ENVOYE CHEZ MINDRAY POUR DEVIS DE REPARATION LE 02/06 CHUTE DU MODULE, FACE AVANT CASSEE FV LE 14.08.2025 >> DEVIS 938131685 DU 11.06.2025 "ECHANGE STANDARD DU MODULE" MONTANT 1020€ ATTENTE VALIDATION FV LE 29.08.20 |  |  | 2025-0127 | MODULE CO2 | MODULE CO2 | MINDRAY | HNB51125972 |  |  |  |  | 0 | PARRA | 3526 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2025-06-18
2025.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 246806 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | TURBINE DU COUD(URGENCES DENTAIRES)EST HS NR SN 13525W0076N2 | REPARATION TURBINE : NE FONCTIONNE PLUS FV LE 12.05.2025 >> TURBINE NE TOURNE PLUS. ENVOI POUR DEVIS DE REPARATION. NUMERO DE SUIVI 0071 000X R370 8123 2724 8898 901B FV LE 02.06.2025 >> DEVIS INT_5482182421811 DU 27.05.2025 "ECHANGE STANDARD DE LA TURB |  |  | 2025-0255 | PAM TURBINE | BA525W | BA INTERNATIONAL | 13525W0076 |  |  |  |  | 0 | SPIRKA | 4411 OU5347 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-31
2025.XLS | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-06-24 | 246542 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 06.05.2025 >> DEVIS 40572398 DU 06.05.2025 "CARTOGRAPHIE EN 9 POINTS" MONTANT 247.01€HT ENVOYE POUR BDC FV LE 24.06.2025 >> RI V-25-231-01 DU 24.06.2025 // DJAN DIALLO "NORME APPLIQUÉE FD X15-140 (2013) LA TEMPERATURE MOYENNE |  |  | 2025-0225 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | BL100 | KIRSCH | 1003225380 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 001645 | ODIL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-05-27 | 22879420
2025.XLS | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 2025-04-23 | 244135 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | IMPRIMANTE PHOTO SUR LA COLONNE OLYMPUS SITUE AUX CONSULTATIONS GASTRO, L'IMPRIMANTE SE MET TOUJOURS EN DEFAUT ET N'IMPRIME PLUS LES PHOTOS | IF 28/03/2025 L'IMPRIMANTE NE PREND PAS LE PAPIER , ENVOI EN REPARATION IF 08/04/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 09/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC. IF 22/04/2025 RECEPTION IMPRIMANTE REPARE SELON BL N°FR255881, REMIS DANS LE SERVICE |  |  | 2025-0169 | SYSTEME DE TRAITEMENT DU SIGNAL VIDEO | UP-25MD | SONY | 716237 |  |  |  |  | 0 | COTTON | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | 008453 | IMMED EUROPE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-04-15
2025.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 243004 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 03.03.2025 >> RAPPORT V-24-530-12 DU 24.02.2025 // SALIME BELMADANI COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A +02°C (+- 02 °C) FV LE 04.03.2025 >> RI V-24-530-12 DU 28.02.2025 // SALIME BE |  |  | 2025-0053 | ENCEINTE VENTILEE + 4°C | LACTA'BOX | FIOCHETTI | 93297 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-22 | 22879420
2025.XLS | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 240556 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/01/2025 MISE EN SERVICE DU GENERATEUR DE DIALYSE - RACCORDEMENT + ESSAIS - MISE EN PHASE DE PRELEVEMENT |  |  | 2025-0001 | GENERATEUR / MONITEUR INDIVIDUEL D'HEMODIALYSE | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2368817 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-29 | 22993538