## Dossier Interventions
Source.Name | Appel | Début | Fin | N° Interv. | N° UF | Nom UF | Métier | Techn. | Observations lors de l'appel | Observations technique | N° Localisation | Nom Localisation | N° Equipement | Nom | Type/Modèle | Marque | N° Série | Réponse à l'Appel | N° EF | Nom EF | Type EF | Compteurs | Interlocuteur | Tél | Urgence | Cadre | Libellé Cadre | Etat | Code Fournisseur | Fournisseur | N° Contrat | Code Etablissement | Nom établissement | Pôle d'Activité | Description Pôle | Date maximale d'intervention | Créée par
2018.XLS | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 274990 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB08/10/2026 MP REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 2010657471.1 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-29 | 22877333
2018.XLS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 274560 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LA FIXATION DE L'ECRAN EST CASSEE. L'ECRAN TIENT GRACE A DU SPARADRAP. | OS02/10/2026 L ECRAN SERRER RENDU AU SERVICE . | 22-7045 |  | 2018-0377 | CONSOLE POUR FIBROSCOPE A USAGE UNIQUE | AVIEW | AMBU | AM17900088 | OS02/10/2026 L ECRAN SERRER RENDU AU SERVICE . |  |  |  | 0 | BONNAND | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-23
2018.XLS | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 274010 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MME BA, 1147] DEMANDE FRC 2018-9018 EN LARGEUR 45 ET PROFONDEUR 45 A AMENER EN ERGO MERCI | ML 24/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 24/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-14
2018.XLS | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 272905 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT DE FRE POUR M. DELAMBRE (CHAMBRE 1146) POUR UN FRE AVEC REPOSE JAMBES ELECTRIQUE, PAS DE COUSSIN ET JOYSTICK A DROITE. PEUX-TU LE LIVRER EN ERGO S'IL TE PLAIT | ML 04/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 04/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-24
2018.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-09-23 | 272334 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE SYSTEME DE VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE DE LA SERINGUE AU NIVEAU DU PISTON EST CASSE. | FRESENIUS : PISTON CASSE RB21/08/2026 RECEPTION PSE - MIS ETAGERE DEPOT MH 25/08/2026 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS18/09/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3353595 COLIS EN BON ETAT ,DEFAUTS CONSTATER,LEVIER AMELIORER CASSER,INTERVENTION ,REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,CONTROLE QUALITE, TEST ELECTRIQUE NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS23/09/2026 RENDU. | 22-5047 |  | 2018-0547 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS | FRESENIUS | 23795387 | OS18/09/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3353595 COLIS EN BON ETAT ,DEFAUTS CONSTATER,LEVIER AMELIORER CASSER,INTERVENTION ,REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,CONTROLE QUALITE, TEST ELECTRIQUE NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS23/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | TIRELLI | 5592 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-11
2018.XLS | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 272116 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COUCOU, BESOIN DU FRM TAILLE 60 POUR MME GHODBANE (1208), A LIVRER EN ERGO STP. | ML 18/08/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9002 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L60 | ACTION 4 | INVACARE | 18G05003481 | ML 18/08/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI | 794388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-08
2018.XLS | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 272088 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RAMENER LE FRM DE MAGNY EN SALLE D'ERGOTHERAPIE. MERCI | ML 18/08/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  | 2018-9002 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L60 | ACTION 4 | INVACARE | 18G05003481 | ML 18/08/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 794388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-05
2018.XLS | 2026-08-15 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 272028 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT PLUS COUSSIN ET CHARGEUR | ML 18/08/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 19/08/26 MIS EN CHARGE ML 20/08/26 CHARGEMENT TERMINER + NETTOYAGE ET CTRL OK TEST OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 18/08/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LENOIR | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-05
2018.XLS | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 272000 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, CHARGEUR HS. MERCI | CHGTM REALISE TEST OK ET CONFORME |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-04
2018.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271340 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 31/07/2026 NETTOYAGE ET CONTROLE FAUTEUIL RETOUR STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-21 | 22890660
2018.XLS | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271147 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS BLOQUE | MH : APPUIS BRAS BLOQUE MH 06/08/2026 RESSERAGE - FONCTIONNEL OS26/08/2026 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | LL 30/07/2026 RECEPTION MATERIEL - MIS SUR ETAGERE OS26/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-19
2018.XLS | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 271158 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | POURRIEZ-VOUS RECUPERER LE FRE TDX EN SALLE D'ERGOTHERAPIE AVEC COUSSIN D'ASSISE EN MOUSSE, S'IL VOUS PLAIT ? | PC 29/07/2026 RECUP FAUTEUIL |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | TOUGUET | 794388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-19
2018.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270719 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/07/2026 MISE A JOUR 6.0.1.18 |  |  | 2018-0611 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515123 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-08 | 22766809
2018.XLS | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-09-15 | 270641 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BETTOCHI NUMERO 13 PROBLEME AU NIVEAU DU PASSAGE DE LA LUMIERE BETTOCHI NOIR (PAS PB DE CABLE CAR TESTE SUR D'AUTRE BETTOCHI RAS) | NH 20.07.2026 ENVOI SAV NH 05.08.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS15/09/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165021 ET COMMANDE B2/1776625 COLIS EN BON ETAT. REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF ,OBJECTIF+ETANCHEITER,LENTILLE 14 ,LENTILLE11 ,LENTILLE9,LENTILLE3 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS16/09/2026 RENDU. |  |  | 2018-0433 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMD | OS15/09/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165021 ET COMMANDE B2/1776625 COLIS EN BON ETAT. REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF ,OBJECTIF+ETANCHEITER,LENTILLE 14 ,LENTILLE11 ,LENTILLE9,LENTILLE3 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS16/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | TOUGNE-CABES | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-08-07
2018.XLS | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 269757 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BESOIN DU TDX POUR M. LETRAUT (1137F) , JE L'AI PRIS A LA MFR, J'AI LAISSE LE COUSSIN D'ORIGINE SUR TES ETAGERES AVEC UN POST-IT DESSUS. MERCI | ML 30/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 30/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI | 794388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-21
2018.XLS | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-08-11 | 269643 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | RESPIRATEUR A VERIFIER (VOIR DEMONTER) CAR PRESENCE DE FOURMIS +++ SUR LE RESPIRATEUR 26/06. CHAMBRE JARDIN. | RB29/06/2026 RESPIRATEUR DESCENDU AU BIOMED - CONTACT DE DUOMED POUR MAINTENANCE ET VERIFICATION - EN ATTENTE DE RETOUR RB10/07/2026 RECEPTION DEVIS DUOMED C33C2607017-01-1 POUR VERIFICATION - EN ATTENTE DE VALIDATION RB11/08/2026 RECEPTION RI - VERIFICATION FOURMI + MAINTENANCE PREVENTIVE - EN ATTENTE DU RI - MIS A DISPO DU SERVICE RB12/08/2026 RECEPTION RI - REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE "7 ANS" CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR. REMPLACEMENT DES FILTRES. REMPLACEMENT ET ETALONNAGE DE LA CELLULE FIO2. REMONTAGE, CALIBRAGE, VERIFICATION DES PERFORMANCES SELON LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET A LA PROCEDURE DU CONSTRUCTEUR. ÉTABLISSEMENT DU RELEVE DES MESURES EFFECTUEES. NH 27.08.2026 SUITE CONSTAT DEPASSEMENT HEURE DU TECHNICIEN => RECEPTION DEVIS DE REGUL |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | TELLE | 4776 | O | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-18
2018.XLS | 2026-06-29 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 269669 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, CE CABLE DE SATUROMETRE NE FONCTIONNE PLUS. ¿POUVEZ-VOUS NOUS EN DEPANNER UN AUTRE. MERCI D'AVANCE. | MH : DEFAUT CAPTEUR SAT OS02/07/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. MH 21/07/2026 TEST EFFECTUE - DEFAUT NON CONSTATE - MAD DU SERVICE OS06/08/2026 RENDU. |  |  | 2018-0384 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022533 | OS02/07/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. OS06/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SAVRY | 4919 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-07-18
2018.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 269586 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COUCOU, FRC 2018-9018 A RECUPERER EN ERGO, DESINFECTE. MERCI | ML 30/06/26 FC RECUPERER ML 06/07/26 NETTOYAGE + CTRL VERIN DOSSIER H.S (REMAPLCER PAR UN DE RECUPE) TEST OK, MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 30/06/26 FC RECUPERER |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-17
2018.XLS | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 268941 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MERCI DE VERIFIER LE FRE DE MADAME LY ( CHAMBRE 1140F) QUI PRESENTE UN DEFAUT AU NIVEAU DE L'INCLINAISON DE DOSSIER QUI N'EST PLUS RECONNU SUR LE MANIPULATEUR. ELLE NE PEUT DONC PLUS UTILISER CETTE FONCTION. | ML 17/06/26 CABLE DU VERIN DOSSIER ETAIT DEBRANCHER DU SATELITE DE COMMANDE (CABLE REBRANCHER) CTRL GENERAL + TEST OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 17/06/26 CABLE DU VERIN DOSSIER ETAIT DEBRANCHER DU SATELITE DE COMMANDE (CABLE REBRANCHER) CTRL GENERAL + TEST OK REMOIS EN SERVICE |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-07
2018.XLS | 2026-06-11 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 268700 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PSE NE FONTIONNE PLUS. | IA : MP A PREVOIR OS11/06/2026 POMPE A PERF A ENVOYER EN MAINTEANCE. IA 25/06/2026 PRET A ETRE ENVOYER AU SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS23/09/2026 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3353093 COLIS EN BON ETAT . DEFAUT CONSTATER ,KIT DETECTEUR D AIR DEFECTUEUX ,PORTE DEFECTUEUSE,INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,MISE A JOUR SOFT EN 4.3AMAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE ,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL.REMIS DANS LE LOCAL PRET . |  |  | 2018-0592 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032611 | OS11/06/2026 POMPE A PERF A ENVOYER EN MAINTEANCE. OS23/09/2026 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3353093 COLIS EN BON ETAT . DEFAUT CONSTATER ,KIT DETECTEUR D AIR DEFECTUEUX ,PORTE DEFECTUEUSE,INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,MISE A JOUR SOFT EN 4.3AMAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE ,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL.REMIS DANS LE LOCAL PRET . |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-07-02
2018.XLS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 268628 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 10/06/2026 AFFICHE TRL ET AUCUNE TOUCHE NE REPOND TENTATIVE DE REMISE A ZERO IMPOSSIBLE EN DEHORS DE LA PLAGE DE ZERO DE LA BALANCE (LIMITE 4%) PC 10/06/2026 VU AVEC FV + SECA PLUS DE PIECES DISPO POUR CES BALANCES PREVOIR REMPLACEMENT A NEUF EN ACCORD AVEC NH DEMANDE DEVIS UGAP NH 19.06.2026 REMPLACEMENT CHAISE DE PESEE => MISE EN REFORME |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-01 | 22890660
2018.XLS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 268582 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPARATION DU FEUX AVANT DROIT + CHANGEMENT APPUI-MOLLET DROIT POUR MME LY OUMOU, MERCI. | ML 09/06/26 REPOS JAMBE + LE FEU REMIS EN ETAT |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 09/06/26 REPOS JAMBE + LE FEU REMIS EN ETAT |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-30
2018.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 268180 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | POUSSE SERINGUE NE DETECTE PAS LA SERINGUE | OS02/06/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 11.06.2026 POUSSE SERINGUE OBSOLETE => MISE EN REFORME |  |  | 2018-0546 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS | FRESENIUS | 23795388 | OS02/06/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | GUILLEUX | 5047 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-23
2018.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 268024 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | APPUI BARS CASSE | OS01/06/2026 APPUI BRAS DEPOSE A L ATELIER. OS05/06/2026 RENDU |  |  | 2018-0361 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037420 | OS01/06/2026 APPUI BRAS DEPOSE A L ATELIER. OS05/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-20
2018.XLS | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 267835 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, ARRET DU POUSSE-SERINGUE + ALARME SANS CODE ERREUR. MERCI | FRESENIUS : RENVOI POUR MP + MC OS29/05/20226 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. MH 01/06/2026 RENVOI SAV - EN ATTENTE VALIDATION LL RECEPTION MATERIEL SELON BL 3351767 - REMPLACEMENT PIECES - MP + TEST ELECTRIQUE - MATERIEL CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE | 5047 |  | 2018-0547 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS | FRESENIUS | 23795387 | OS29/05/20226 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | TIRELLI | 5592 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-18
2018.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 267636 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | DETAIL INTERVENTION ESSAI DE REMISE EN ROUTE APRES ERREUR TEMPERATURE STAINER HAUT ACTIONS REALISEES ESSAI DE REMISE EN ROUTE APRES ERREUR TEMPERATURE STAINER HAUT AVEC S BRIOT PB HARDWARE NECESSITANT UNE AUTRE INTERVENTION AVEC PIECE VOIR RSQM |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-16 | 22907219
2018.XLS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 267571 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ¦MME MISSLIN, 1148] FRE A VENIR RECUPERER EN ERGO | ML 22/05/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 01/03/26 MIS EN CHARGE ML 02/03/26 CHARGE TERMINER ML 03/03/26 NETTOYAGE + CTRL + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 22/05/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-12
2018.XLS | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 267434 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR CONFORT TAILLE 40 COUSSIN VISCO | ML 20/05/26 PREPARATION + MIS EN PRET | 1150 LEREBOURG LAURETTE |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 20/05/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | VAUTRIN | 0760972606 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-10
2018.XLS | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-07-17 | 267221 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | AFFICHE ERREUR E17 | PC 18/05/2026 E17 = ERREUR HARDWARE INTERNE MAIL GE ENVOI GE PC 17/06/2026 DEVIS ECHANGE A NEUF N° Q-00762782 REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC PC 17/07/2026 RECEPTION NOUVEAU TONOPORT SN/TONO99470 |  |  | 2018-9001 | HOLTER TENSIONNEL | TONOPORT V | G.E. | TONO96971 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-000658 | GE MEDICAL HEALTHCARE |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-06 | 22890660
2018.XLS | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 266882 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA CHAISE PERCEE COMMENCE DIRECTEMENT A -4.9KG IMPOSSIBLE DE REMETTRE A ZERO , ET NE TIENT PAS LA CHARGE DIFFICILE A MOBILISER AVEC LES PATIENTS ORTHO MERCI PAR AVANCE NUMERO DE CHAISE : 2018 0501 | RB11/05/2026 RECEPTION CHAISE DE PESEE - MIS DEPOT PC 10/06/2026 VU AVEC FV + SECA PLUS DE PIECES DISPO POUR CES BALANCES PREVOIR REMPLACEMENT A NEUF EN ACCORD AVEC NH DEMANDE DEVIS UGAP NH 19.06.2026 REMPLACEMENT CHAISE DE PESEE => MISE EN REFORME |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 | PICARD | 4193 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-30
2018.XLS | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-05-13 | 266175 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | VENIR CHERCHER EN ERGO LE FRC 2018-9018 MR CARDOSO CH33 SERVICE NEURO | PC 23/04/2026 RECUP FAUTEUIL ML 13/05/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 |  |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-14
2018.XLS | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 266134 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE BLOC DE RECHARGEMENT DES BATTERIES DU SCOPE D'IRM NE RECHARGE PLUS. MERCI | IF 23/04/2026 DEMANDE FAIT AU SAV. IF 24/04/2026 PROBLEME RESOLU , CHARGEUR EN BON ETAT , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0516 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE AMAGNETIQUE | MR 200 | PHILIPS | US54001352 |  | 467 | MR 200 | MONITEUR MULTIPARAMÉ | 0 | LE ROLLAND | 4579 | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-14
2018.XLS | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 265915 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE FRE MME MISSLIN CH 48 COMMANDE A DROITE LARGEUR 44 PROFONDEUR 46 A AMENER EN ERGO MERCI | PC 20/04/2026 PREPARATION ET LIVRAISON FAUTEUIL |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-09
2018.XLS | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 265934 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'APPAREIL NE S'ALLUME PLUS .... | OS20/04/2026 PESE BEBE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. RB20/04/2026 CHARGEUR DONNER - |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 | OS20/04/2026 PESE BEBE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-09
2018.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 265641 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | SERAIT-CE POSSIBLE DE CHANGER LA TIGE ET LE REPOSE-PIED DROIT DU FRELECTRIQUE ? CELUI-CI, MALGRE ETRE SERRE AU MAXIMUM, SE DECROCHE A PLUSIEURS REPRISES. | ML 14/04/26 TUBE + ECROU ET BOULON CHANGER (USEE) REPOS JAMBE REMIS EN ETAT |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 14/04/26 TUBE + ECROU ET BOULON CHANGER (USEE) REPOS JAMBE REMIS EN ETAT |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-02
2018.XLS | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 265580 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POUVEZ VOUS REMPLACER OU REPARER LE MODULE DU SCOPE PHILLIPS. IL EST FISSURE A UN ENDROIT, ET CASSE A D'AUTRE. IL FONCTIONNE TOUJOURS POUR LE MOMENT. MERCI | MH : MODULE CASSE / FISSURER MH 14/04/206 REMPLACEMENT DU CAPOT - TEST EFFECTUE - FONCTIONNEL OS05/05/2026 RENDU. |  |  | 2018-0631 | MODULE MULTIPARAMETRIQUE | M 3001 A | PHILIPS | DE6520EWP4 | OS05/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4299 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-05-02
2018.XLS | 2026-03-30 | 2026-04-27 | 2026-06-17 | 265003 | 3068 | CONSULTATIONS MEDECINE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA PRISE DE CHARGE N'EST PLUS ACCESSIBLE. | OS31/04/2026 PESE PERSONNE DEPOSE A L ATELIER . PC 27/04/2026 FICHE SECTEUR ENFONCEE DEMANDE DEVIS SECA POUR ACHAT FICHE SECTEUR DEVIS DE00013555 REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 04.05.2026 DA VALIDEE OS16/06/2026 RECEPTION DE DEUX FICHE D ALIMENTATION SUIVANT BLN° 00023179 ET COMMANDE B2/1765298 COLIS EN BON ETATTRANSMIS AU TECH PC 17/06/2026 REMPLACEMENT FICHE SECTEUR ESSAIS OK OS23/06/2026 RENDU |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 | OS31/04/2026 PESE PERSONNE DEPOSE A L ATELIER . OS16/06/2026 RECEPTION DE DEUX FICHE D ALIMENTATION SUIVANT BLN° 00023179 ET COMMANDE B2/1765298 COLIS EN BON ETATTRANSMIS AU TECH OS23/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | GRAND | 7226 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-04-18
2018.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264842 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE MME LY CH 32P COMMANDE A DROITE LARGEUR 44 PROFONDEUR 46 PEUX TU ME L'APPORTER AVANT 15H? MERCI | ML 26/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 26/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-16
2018.XLS | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-08-06 | 264444 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.03.2026 DA TRANSMISE POUR MP IF 06/08/2026 MP EFFECTUER SELON PROTOCOLE GETINGE OK,REMPLACEMENT DES BATTERIES DE SECOURS SELON DEVIS REALISE EN AMONT |  |  | 2018-0600 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500125 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-09 | 824155
2018.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-05-22 | 264306 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT BARIATRIQUE CH 324F, PIED DU LIT FISSURE, PRES A CASSER | ML 18/03/26 PANNEAU PIED DE LIT CASSER, REMPLACER PAR CELUI DE DEPANNAGE EN ATTENDANT L'ACHAT ML 02/04/26 DEVIS RECUS EN ATTENTE DE LA VALIDATION ML 27/04/26 COMANDE RECUS ML 22/05/26 INSTALLATION DU PANNEAU OK |  |  | 2018-9004 | LIT SPECIALISE | DIVISYS 120 | WINNCARE | FR031808/03728 | ML 18/03/26 PANNEAU PIED DE LIT CASSER, REMPLACER PAR CELUI DE DEPANNAGE EN ATTENDANT L'ACHAT |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-04-07
2018.XLS | 2026-03-13 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 264123 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | IL Y A UN PROBLEME DE CONTACT AU NIVEAU DE LA PRISE DE CHARGEMENT DU PESE PERSONNE ; LA FICHE SEMBLE TROP ENFONCEE. PESE PERSONNE DESCENDU AU BIOMEDICAL AVEC LE CHARGEUR . | OS13/03/2026 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 10/06/2026 PATTE METALLIQUE TORDUE DANS LE CONNECTEUR SECTEUR DE LA BALANCE REMISE EN PLACE DE LA PATTE METALLIQUE ESSAIS OK IF 29/07/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 | OS13/03/2026 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-03
2018.XLS | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 264025 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PAS, LE GENERATEUR BIP LORSQUE L'ON ACTIONNE LA PEDALE. | IF 13/03/2026 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , FONCTIONNE BIEN, MAUVAISE UTILISATION , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-01
2018.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 263852 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CASSE | OS09/03/2026 APPUI-BRAS CASSER DEPOSE A L ATELIER. NH 13.03.2026 RECEPTION EN ATELIER MH 25/03/2026 APPUI-BRAS CASSE - REFORME |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | OS09/03/2026 APPUI-BRAS CASSER DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-28
2018.XLS | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 263617 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FC NETTI 20189021 FREIN HS | ML 10/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 12/03/26 NETTOYAGE + CTRL OK FREIN DE GAUCHE CASSER (REMPLACER) ET AJOUTER UN FREIN A DROITE REMIS EN SERVICE | USLD MARINES |  | 2018-9021 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L45 | NETTI 4U | ALU REHAB | 401-041582 | ML 10/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LELEU | 0134675650 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-24
2018.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263504 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/03/2026 RECEPTION RI - MP ANNUELLE |  |  | 2018-0351 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1588 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE | 23E057 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-03-21 | 22877333
2018.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263505 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/03/2026 RECEPTION RI - MP ANNUELLE |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE | 23E057 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-03-21 | 22877333
2018.XLS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 263260 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ELECTRIQUE A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE S'IL TE PLAIT MERCI | ML 24/02/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 25/02/26 MIS EN CHARGE ML 27/02/26 CHARGE TERMINER + NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN ST0CK | 1710 |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 24/02/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-17
2018.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 262792 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | DV 18.02.2026 ENTRETIENE EFFECTUER PRODUIT CONFORME OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS18/02/2026 APPUI BRAS RESSERER A DISPOSITTION DU SERVICE. OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-11 | 22890660
2018.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 262798 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | CETTE IMPRIMANTE NE SEMBLE PLUS ETRE RECONNUE PAR L'AMPLI DE BRILLANCE IMPOSSIBLE D'IMPRIMER LES IMAGES. POUVEZ VOUS SORTIR UN ETIQUETTE JAUNE POUR CETTE IMPRIMANTE QUI N'EST PAS A JOUR IL EST AFFICHE : RYTHMOLOGIE CARDIOLOGIE | DV 18.02.2026 CHANGEMENTS DES DRIVERS |  |  | 2018-0041 | REPROGRAPHE PAPIER N&B | UP-991-AD | SONY | 701200 |  | M4198-1115 | OEC 9900 ELITE | RADIOLOGIE | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-11
2018.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 262754 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | DV 17.02.2026 CHANGEMENT BATERRIE + TEST AVEC BRASARD CONFORME OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2018-0383 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022531 | OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-10 | 824155
2018.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-07-15 | 262612 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/02/2026 SUITE PASSAGE DU 12/01 , NOUVEAU DEVIS , DA TRANSMISE NH 17.02.2026 DA VALIDEE IF 15/07/2026 INTERVENTION DU 15/07 REEMPLACEMENT DU 2E AMORTISSEUR , TEST OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0627 | CHARIOT MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 107463489 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-07 | 22766809
2018.XLS | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-06-15 | 262189 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, CETTE POMPE ETAIT EN REA NEONAT, ALORS QU'ELLE APPARTIENT A LA PEDIATRIE JE VOUS LAISSE LE SOIN DE VERIFIER QU'ELLE EST FONCTIONNEL, ET LA RENDRE AU SERVICE CONCERNE. | OS09/02/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 09/03/2026 MISE EN CHARGE AVANT TESTS PC 23/03/2026 PREVENTIVE A FAIRE SUR POMPE A ENVOYER CHEZ FRESENIUS OS15/06/2026 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3350226 COLIS EN BON ETAT . OS15/06/2026 DEFAUTS CONSTATER ,PORTE CASSER OU FISSURER ,INTERVENTION : REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES, MISE A JOUR SOFT EN4.3 MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL OS10/07/2026 RENDU.. |  |  | 2018-0575 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032596 | OS09/02/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS15/06/2026 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3350226 COLIS EN BON ETAT . OS15/06/2026 DEFAUTS CONSTATER ,PORTE CASSER OU FISSURER ,INTERVENTION : REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES, MISE A JOUR SOFT EN4.3 MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL. OS10/07/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-28
2018.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2026-03-23 | 261777 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | SE MET EN DEFAUT AU BOUT DE 10MN D'UTILISATION. | OS04/02/2026 GARROT DEPOSER A L ATELIER PAR CARO. IF 04/02/2026 DEMANDE DE REPARATION A ZIMMER , RECEPTION DEVIS , DA TRANMISE ; GARROT A ENVOYER APRES LA VALIDATION DU BON DE COMMANDE NH 05.02.2026 DA VALIDEE IF 04/03/2026 RECEPTION RMA 38755000048909 , ENVOI EN REPARATION OS19/03/2026 RECEPTION D UN GARROT PNEUMATIQUE REPARER SUIVANT BLN°1532844827 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 23/03/2026 RECEEPTION GARROT REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS24/03/2026 RENDU. |  |  | 2018-0217 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221801310002 | OS04/02/2026 GARROT DEPOSER A L ATELIER PAR CARO. OS19/03/2026 RECEPTION D UN GARROT PNEUMATIQUE REPARER SUIVANT BLN°1532844827 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GARROT | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 004526 | ZIMMER FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-21
2018.XLS | 2026-01-29 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 261667 | 6031 | HC BEBES MATERNITE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PROBLEMES DE FIABILITE DE PESEE. DONNE DES POIDS ERRONES, VERIFIES PAR UNE AUTRE BALANCE. MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER CE PESE-BEBE. | OS30/01/2026 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 03/03/2026 SECA // PESE BEBE QUI N EST PAS PRECIS ET DONNE ERREUR 12 ET 16 A REFORMER REMPLACEMENT AVEC LE 2017-0042 |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 | OS30/01/2026 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-19
2018.XLS | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 261616 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE PRET POUR MR GOSSEYE CH 1172 F A DEPOSER EN ERGO | ML 29/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | TOUGUET |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-02-19 | 36012191
2018.XLS | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261536 | 8036 | PLATEAU AN6T1 SMR-MAG2 PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE CABLE D'ALIMENTATION DE LA CHAISE DE PESEE EST SECTIONNEE. CABLE DESCENDU AU BIOMEDICAL. | OS29/01/2026 BATTERIE REMPLACER PAR UN NEUVE A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 | OS29/01/2026 BATTERIE REMPLACER PAR UN NEUVE A RECUPERER PAR LE SERVICE. |  |  |  | 0 | DIANGANI | 4385 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-18
2018.XLS | 2026-01-27 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 261489 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NE RESTE PAS FIXE | OS27/01/2026 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS27/01/2026 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-17
2018.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 2026-02-16 | 261110 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE OLYMPUS REF WA2T412A LOT 816030 FLOU | 22/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS16/02/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°189417 ET COMMANDE B2/1741166 COLIS EN BON ETAT . OS 16/02/2026 REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITER ,LENTILLE 0,LENTILLE9,LENTILLE6,LENTILLE4,LENTILLE3,LENTILLE1,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE DOSSIER NUMERISER, MIS A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 | 22/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS16/02/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°189417 ET COMMANDE B2/1741166 COLIS EN BON ETAT . OS 16/02/2026 REPARATION NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITER ,LENTILLE 0,LENTILLE9,LENTILLE6,LENTILLE4,LENTILLE3,LENTILLE1,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE DOSSIER NUMERISER, MIS A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE | 21R016 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-10
2018.XLS | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 260723 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE D'AIR AU NIVEAU DU BRASSARD A TENSION |  |  |  | 2018-0383 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022531 | NH 19.01.2026 BRASSARD A COMMANDER AUX CONSO BIOMED |  |  |  | 0 | MORGAND | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-04
2018.XLS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 260293 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PROBLEME DE DETECTION DES LAMES DE COULEUR "VERT". MERCI. | IH 08/01/2026 N° DE DOSSIER 24958269 - LAME NON COMPATIBLE AVEC L APPAREIL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-01-29
2018.XLS | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 260305 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. CARDOSO, BASSIN 35CM, TAILLE 1,82M: FR CONFORT, COUSSIN VISCO | ML 09/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 09/01/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-29
2018.XLS | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 259729 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | COMMANDER BATTERIE NE TIENT PLUS LA CHARGE NON BRANCHEE | RB26/12/2025 DEMANDE DA5166 POUR BATTERIE OS13/01/2026 RECEPTION DE DEUX BATTERIES POUR INCUBATEUR 592295 ET COMMANDE B2/1696490 COLIS EN BON ETAT ET PICES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. IF 19/01/2026 REMPLACEMENT DES DEUX BATTERIES , MIS EN CHARGES OK |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 | OS13/01/2026 RECEPTION DE DEUX BATTERIES POUR INCUBATEUR 592295 ET COMMANDE B2/1696490 COLIS EN BON ETAT ET PICES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LAFARGE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-16
2018.XLS | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 259622 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TDX AVEC COMMANDE A DROITE LARGEUR 50CM X PROFONDEUR 45CM A LIVRER EN ERGO STP POUR MME LACOUR, NEURO | ML 24/12/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 24/12/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-13
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259427 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 64761 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M |  | 439 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259533 | 9213 | MEDECINE PSY ADOLESCENT JEUNE ADULTE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66450 2026 // CONFORME |  |  | 2018-0092 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158285 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259529 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66446 2026 // CONFORME |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259528 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66445 2026 // CONFORME |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259525 | 8011 | HC PSYCHIATRIE G01 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66442 2026 // CONFORME |  |  | 2018-0325 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176143 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259515 | 3308 | EXT CS PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66432 2026 // CONFORME |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259520 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66436 2026 // CONFORME |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259465 | 5091 | MEDECINE DU TRAVAIL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65406 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00071 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259466 | 7189 | UNITE MEDICO JUDICIAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65407 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259467 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65408 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0320 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187196 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259476 | 5026 | SEANCE DIALYSE PERITONEALE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65413 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259450 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65394 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259425 | PRÉRÉFORME | REFORME BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 64759 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-01-10 | 22879420
2018.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 2026-02-13 | 259316 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE | IH 19/12/2026 QIAGEN // ATTENTE RAPPORT DE MP PREVENTIVE MAINTENANCE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURERS GUIDELINES. ALL INSPECTIONS, TESTS AND ADJUSTMENTS HAD BEEN COMPLETED SUCCESSFULLY. THE SYSTEM IS WITHIN SPECIFICATION AND FULLY OPERATIONAL. TEST RESULTS AND PERFORMED TASKS ARE DOCUMENTED IN THE PM-VISIT-RECORD (PMVR) AND HAVE BEEN SENT TO THE CUSTOMER | 1-620 |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 | ATTENTE RAPPORT DE MP |  |  |  | 0 | BUZE | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 004628 | QIAGEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-01-09
2018.XLS | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2026-01-07 | 259216 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | SORTIE DU PATIENT | ML 18/12/25 RETOUR DU FAUTEUIL ML 06/01/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS A JOUR DU FIRMWARE MIS EN CHARGE ML 07/01/26 CHARGE TERMINER, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 18/12/25 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | MOREAU | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-07
2018.XLS | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 259178 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR LE VIRTUO PRESENTE L'ERREUR SUIVANTE: ERREUR 70 UN DYSFONCTIONNEMENT S'EST PRODUIT DANS LE MECANISME DE TRANSFERT. LA DEMANDE D'INTERVENTION SUR DEVIS A ETE FAITE AUPRES DE BIOMERIEUX | BIOMERIEUX : DEFAUT BRAS TRANSFERT FV LE 18.12.2025 >> DEVIS 300238260 DU 16.12.2025 "MO + DEP + KITL" MONTANT 1963.72€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 19.12.2025 >> CLOTURE SUITE DOUBLON AVEC L'INTERVENTION 259144 |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-01-07
2018.XLS | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-05-13 | 259144 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS INTERVENIR SUR L'AUTOMATE VIRTUO N° BIOMED 2018-0606. UN DEVIS EST EN COURS. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE, | IH 16/12/2025 BIOMERIEUX DEVIS RECU 300238260 LL 31/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC // ATTENTE INTERVENTION ET RAPPORT 09/02/2026 BC RECU // ATTENTE INTERVENTION OU RAPPORT 13/04/2026 INTERVENTION CONNEXION AU SERVICE TOOL : OK CONNEXION AUDIT TRAIL : PROBLEME DE MOT DE PASSE. LA CONNEXION RDP DE MAESTRIA A PARTIR DE PC VIRTUO : NE PASSE PAS. SCRIPT NETWORK DEPLOYMENT TEST PORTS: OK REGLAGE DE L¿HEURE PC VIRTUO. REBOOT SYSTEME : OK DEMANDE DE DECHARGEMENT / RECHARGEMENT : OK LE SYSTEME FONCTIONNE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT. |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 | IH 16/12/2025 DEVIS RECU 300238260 | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | TROGNON | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 000294 | BIOMERIEUX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-01-06
2018.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | 258711 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE STP MERCI | ML 09/12/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 12/12/25 NETTOYAGE + CONTROLE OK MANCHETTE DROITE USEE, REMPLACER PAR UNE DE RECUPE MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 09/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-30
2018.XLS | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 258544 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER FAUTEUIL + COUSSIN+ GALET DE GEL+ CHARGEUR | ML 08/12/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 18/12/25 MIS EN CHARGE ML 19/12/25 CHARGE TERMINER, NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 08/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | NIATI | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-27
2018.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 258272 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CH 1136P, GOUREAU, BASSIN 35CM, FR CONFORT, COUSSIN VISCO | ML 02/12/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 02/12/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-23
2018.XLS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 258093 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE 2018-9015 + COUSSIN A AIR A107, DESINFECTES A LA SORTIE DE MME MISSLIN, ET MIS EN PLACE A MME MARISCAL (1141). | ML 28/11/25 DOSSIER MIS A JOUR |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 28/11/25 DOSSIER MIS A JOUR |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-19
2018.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 257812 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | MP ANNUELLE SUIVANT LA PROCEDURE EN VIGUEUR POUR UN MODULE A POINTS PARTICULIERS: GHOST SYSTEM CE JOUR DEPLACEMENT MODULES A+B1 REPRISE DE TOUS LES ALIGNEMENTS. CHANGEMENT DU KIT CALIBRATEURS. CONTROLE FONCTIONNEMENT OK LL 01/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000294 | BIOMERIEUX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-16 | 22907219
2018.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 257813 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | MAINTENANCE PREVENTIVE 5ANS SELON LES PROCEDURES MISES A DISPOSITION PAR BIOMERIEUX. CHECK-LIST DIGITAL : OK REMPLACEMENT DE KIT MP : OK CHARGEMENT DES FLACONS : OK LL 01/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000294 | BIOMERIEUX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-16 | 22907219
2018.XLS | 2025-11-24 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 257726 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | UN TECHNICIEN ET VENU IL Y A PEU DE TEMPS REPARE LA PEDALE DE CE CHARIOT MAIS IL NE FONCTIONNE PAS. | IF 10/12/2025 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE D'INTERVENTION , SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN LE 17/11/2025 , IF 12/12/2025 DEVIS SUITE PASSAGE TECH , DA TRANSMISE IF 16/02/2026 RECEPTION RAPPORT PASSAGE LE 12/01 , REMPLACEMENT DES PIECES OK |  |  | 2018-0627 | CHARIOT MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 107463489 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-13
2018.XLS | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 256940 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPRENDRE EN ERGO FRM CONFORT N°2018-9018 + TETIERE 07 + SUPPORT TETIERE ST03. ONT ETE UTILISE PAR MR BLACKWELL CH 1003 | ML 10/11/25 RETOUR A L'ATELIER ML 13/11/25 ROUES AV CHANGER (USEES) NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 10/11/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-29
2018.XLS | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 2025-12-22 | 256439 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | 324 F AILE EST, PIED DE LIT CASSE | ML 04/11/25 PANNEAU PIED DE LIT REMPLACER PAR UN DE RECUPE EN ATTENDANT LA COMMANDE DEVIS RECUS ML 12/11/25 DA VALIDE EN ATTENTE DE LA COMMANDE ML 17/12/25 PANNEAU RECUS ML 22/12/25 INSTALLATION DU PANNEAU DE LIT OK | 36-9610 |  | 2018-9004 | LIT SPECIALISE | DIVISYS 120 | WINNCARE | FR031808/03728 | ML 03/11/25 JE PASSE DEMAIN MATIN ML 04/11/25 PANNEAU PIED DE LIT REMPLACER PAR UN DE RECUPE EN ATTENDANT LA COMMANDE |  |  |  | 0 | BEAUCLAIR | 0134675659 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-11-22
2018.XLS | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2026-01-23 | 256262 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE, DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-19 | 22766809
2018.XLS | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 256097 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | COUSSIN VISCOSE 48007 MME MILED EN NEURO CHAMBRE 71 VENIR CHERCHER COUSSIN EN ERGO | PC 28/10/2025 COUSSIN RECUPERE + NETTOYAGE |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 |  |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-15
2018.XLS | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 255960 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL CONFORT REGLAGES : LARGEUR 44 PROFONDEUR 47 STP M. BLACKWELL CH 03 F A AMENER EN ERGO MERCI | ML 24/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 24/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-14
2018.XLS | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 255779 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS SOUHAITERIONS 3 CABLES ECG SPIDERVIEW DE REFERENCE RC05 (12 DERIVATIONS / ELECTRODES). MERCI. MME NORELUS | MICROPORT : DEMANDE DEVIS ECG RC015 + COUVERCLE MH 23/10/2025 DEMANDE DE DEVIS - EN ATTENTE RECEPTION DE DEVIS MH 28/10/2025 RECEPTION DEVIS GBA-251018 - EN ATTENTE VALIDATION OS19/11/2025 RECEPTION DE 3 CABLES ECG ET D UN COUVERCLE SUIVANT BLN°4100964737 ET BLN° 866669 DU 18/11/2025 TRANSMIS AU TECH (PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5100) MH 19/11/2025 COUVERCLE ECG REMPLACER + MISE A DUSPO CABLE ECG - A RECUPERE OS19/11/2025 RENDU. |  |  | 2018-0389 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801100A | OS19/11/2025 RECEPTION DE 3 CABLES ECG ET D UN COUVERCLE SUIVANT BLN°4100964737 ET BLN° 866669 DU 18/11/2025 TRANSMIS AU TECH (PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5100) OS19/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-11-11
2018.XLS | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 255432 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPOSE JAMBE D DU FRE 2018-9014 QUI MONTE MAIS QUI NE REDESCEND PLUS. CH 1133 MR DIALLO | ML 17/10/25 REPOS JAMBES G, VERIN H.S REMPLACER LORS DU CTRL REPOS JAMBES DROIT EST AUSSI DEFFECTUEU: VERIN + PELLETTE CHANGER CTRL + TEST OK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 17/10/25 LES REPOS JAMBES SONT REMIS EN ETAT + TEST OK |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-06
2018.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 254865 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'HUMIDIFICATEUR AFFICHE UNE PANNE MATERIEL CODE ERREUR: E0002, ET NE FAIT QUE SONNER EN CONTINUE, POUVER VOUS REGLER CE PROBLEME, MERCI | OS06/10/2025 HUMDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/10/2025 ERREUR HARDWARE DEMONTAGE ET VERIFICATION CONNECTIQUES OK ESSAIS OK SONDES OK FIL CHAUFFANT OK OS15/10/2025 RENDU. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS06/10/2025 HUMDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/10/2025 RENDU. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-25
2018.XLS | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 254681 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DUOMED : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.10.2025 >> RI C33C2508862-01-1 DU 21.09.2025 // SAMIR LAAMOURI "COMPTEUR HORAIRES : 106 VERSION : 4.0 REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE TEL QUE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR. REMONTAGE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES CONFORMEMENT AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET A LA PROCEDURE CONSTRUCTEUR. ÉTABLISSEMENT DU RELEVE DES MESURES EFFECTUEES. EQUIPEMENTS ASSOCIES : AIR GUARD S/N : 18072488 ACCELERATEUR S/N : 18082598 COMPRESSEUR S/N : 181000465" |  |  | 2018-0633 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 180803170 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2025-10-23 | 22879420
2018.XLS | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 254517 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRC (SANS APPUI TETE, REPOSE JAMBES) 2018-9018 A VENIR CHERCHER EN ERGO, MERCI | ML 01/10/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 09/10/25 FAUTEUIL REMIS EN ETAT (REMIS UNE TETIERE + REPOS JAMBE GAUCHE + MANCHETTE DROITE ) NETTOYGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 01/10/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | GONFRAY | 5469 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-10-21
2018.XLS | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 254185 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PEDALE BIPOLAIRE NE FONCTIONNE PLUS | IF 24/9/2025 RESSORT REMIS EN PLACE OK |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-15
2018.XLS | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 254204 | 9140 | CRECHE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE GROS CHAUFFE BIBERON NE FONCTIONNE PLUS. POUVEZ VOUS INTERVENIR, MERCI MME NOLIN | IH 24/09/2025 CHAUFFE BIBERON IH 25/09/2025 AUCUN DEFAUT CONSTATE SUR LE CHAUFFE BIBERON// IL CHAUFFE CORRECTEMENT TEST OK ET CONFORME// MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2018-0467 | CHAUFFE-BIBERON | CLINITHERM BABY 10/120 | BARKEY | 2207087 | IH 24/09/2025 RECEPTION DU CHAUFFE BIBERON OS01/10/2025 RENDU |  |  |  | 0 | NOLIN | 5463 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00071 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2025-10-15
2018.XLS | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 254141 | 3075 | EXT CS ANESTHESIE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, NOTRE PESE PERSONNE ETANT DEFECTUEUX ET IRREPARABLE, POUVEZ-VOUS NOUS EN PROCURER UN AUTRE ET SI POSSIBLE UN PESE PERSONNE ELECTRONIQUE MERCI !! | LL 24/09/2025 MISE EN REFORME 2018-0131 - REMPLACE PAR 2024-0040 |  |  | 2018-0131 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134289 |  |  |  |  | 0 | FOURNIER | 4842 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-14
2018.XLS | 2025-09-20 | 2025-10-08 | 2025-11-28 | 254025 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | CAMMAN | AFFICHE ERREUR 52-0004 DES L'ALLUMAGE AVEC UNE "DOUCE" SONNERIE EN CONTINU. MERCI | OS06/10/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 08/10/2025 ERREUR 52 + ERREUR 54 SPEAKER EN COURS DE PERFUSION A ENVOYER CHEZ FRESENIUS REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES MISE À JOUR SOFT EN 4.3 MAINTENANCE PRÉVENTIVE TEST ÉLECTRIQUE NETTOYAGE COMPLET DE L'APPAREIL A RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0596 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032604 | OS06/10/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-10-11
2018.XLS | 2025-09-15 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 253705 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | ROTULE BLOQUEE | OS15/09/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 07/10/2025 APPUIE BRAS DUR// RÉGLAGE DE L APPUIE BRAS TEST OK ET CONFORME // MIS A DISPOTION DU SERVICE OS0810/2025 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS15/09/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS0810/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-04
2018.XLS | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 2025-12-03 | 253483 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE PORT USB DE CET APPAREIL N'EST PLUS FONCTIONNEL, MERCI DE REMEDIER AU PROBLEME. BONNE JOURNEE | RB 11/09/2025 RECEPTION VS900 - MIS DANS LOCAL DEPOT - DONNER UN PRET 2015-1952 EN ATTENDANT LA REPARATION. IF 10/10/2025 PORT USB NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION IF 20/10/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 27/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/12/2025 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN°68248 ET COMMANDE B2/1684941 TRANSMIS AU TECH .( DOSSIER SCANNER) IF 03/12/2025 RECEPTION MONITEUR REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/12/2025 RENDU. |  |  | 2018-0588 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025894 | OS01/12/2025 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN°68248 ET COMMANDE B2/1684941 TRANSMIS AU TECH .( DOSSIER SCANNER) OS18/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NEVES | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | 000715 | NISSHA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-01
2018.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 253160 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPAREIL REVENU AVEC DE L EAU A L INTERIEUR | MICROPORT : APPAREIL AVEC DE L4EAU OS05/09/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 10/09/2025 APPAREIL REVENU AVEC DE L'EAU - PLUS D'EAU A L'INTERIEUR - FONCTIONNEL MAD DU SERVICE OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | OS05/09/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GABRYELCZYK | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 002232 | MICROPORT CRM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-26
2018.XLS | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 253059 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | REPARATION-TURBINE : MOTEUR HS MH 03/09/2025 RENVOI SAV POUR MC - NUMERO TRACK 0773 5272 489 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 15/09/2025 RECEPTION DEVIS DR4355_5482246722454 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 16/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/09/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°17727-0925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ATTENTION JE N AI PAS NUMERISER LA REPARATION. MH 30/09/2025 RECEPTION MICRO-MOTEUR - STERILISATION + DEMONTAGE + REMPLACEMENT DES JOINTS + REMONTAGE + MISE EN CONDITION - MAD DU SERVICE |  |  | 2018-0249 | MOTEUR CHIRURGICAL | EA-52 LED | A-DEC | 148003 | OS25/09/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°17727-0925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ATTENTION JE N AI PAS NUMERISER LA REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-24 | 873060
2018.XLS | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 252315 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SCOPE NON FONCTIONNEL CHAMBRE 337 IMPOSSIBLE DE FAIRE UN ECG , PAS DE TRACE URGENT SVP +++ | MH : PAS DE TRACES MH 22/08/2025 PAS DE TRACES - TEST EFFECTUES AVEC PROSIM 8 - MONITEUR ECG FONCTIONNEL |  |  | 2018-0010 | MODULE MULTIPARAMETRE | M 3001 A | PHILIPS | DE632F2185 |  |  |  |  | 0 | FLAHAUT | 4187 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-11
2018.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-09-25 | 251615 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIM POUR HDJ GYNECO 8969 | OS14/08/2025 ENVOIE SAV PETEL NH 28.08.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS25/09/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°180939 ET B2/1677332 COLIS EN BON ETAT . OS25/09/2025 REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE L OBJECTIF ET ETANCHEITER ,LENTILLE 12,LENTILLE 10 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS26/09/2025 RENDU. |  |  | 2018-0424 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMJ | OS14/08/2025 OPTIQUE FLOU DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE A ENVOYER CHEZ PETEL OS14/08/2025 ENVOIE SAV PETEL. OS25/09/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°180939 ET B2/1677332 COLIS EN BON ETAT . OS25/09/2025 REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE DE LUMIERE DE L OBJECTIF ET ETANCHEITER ,LENTILLE 12,LENTILLE 10 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS26/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NAMUR |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-27
2018.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251626 | 3075 | EXT CS ANESTHESIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, IL S'AGIT D'UNE REGULARISATION D'UN CABLE ET BRASSARD A TENSION SVP ET BONNE JOURNEE A VOUS |  |  |  | 2018-0387 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022536 | OS06/08/2025 RALLONGE ET BRASSARD DEJA DONNER |  |  |  | 0 | OBONDO | 6288 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-27
2018.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251624 | 3075 | EXT CS ANESTHESIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, IL S'AGIT D'UNE REGULARISATION D'UN CABLE ET BRASSARD A TENSION SVP ET BONNE JOURNEE A VOUS | DOUBLON |  |  | 2018-0387 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022536 |  |  |  |  | 0 | OBONDO | 6288 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-27
2018.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 251559 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | RECUPERATION DU DOSSIER DU FRE N°2018-9014 DE M. DIALLO MAMADOU CH33 | PC 05/08/2025 MARINE A RECUPERE LE DOSSIER POUR LE REINSTALLER SUR LE FAUTEUIL |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-26
2018.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-11-18 | 251546 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/08/2025 PEDALE DE DIRECTION DESSOUDE , DEVIS DE DEVIS EN COURS IF 07/08/2025 RECEEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 12/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 31/10/2025 DATE INTERVEENTION LE 17/11 NH 18.11.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT MECANISME PEDALE => TEST OK |  |  | 2018-0627 | CHARIOT MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 107463489 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-26 | 22766809
2018.XLS | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 251045 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE POUR M. ROMDHANI POUR ESSAI CH 40P COMMANDE A DROITE COUSSIN : PAS DE SPECIFICITE CEPENDANT HOUSSE QUI SE NETTOIE A AMENER EN ERGO, MERCI | ML 25/07/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 25/07/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-15
2018.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-10-02 | 250755 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LORSQUE L'ON VEUT CONNECTER LA TELECOMMANDE AU PILIER L'ECRAN DEVIENT BLANC, URGENT +++, MERCI | DEFAUT CONSTATE MET UN ECRAN BLANC PAR MOMENT RB21/07/2025 RECEPTION TELECOMMANDE - MIS BUREAU REDOINE RB23/07/2025 ENVOIE SAV RB24/09/2025 RELANCE PAR TELEPHONE - DOIT ME NOUS RECONTACT RB24/09/2025 RECEPTION DEVIS MC HR250822 - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 29/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 02/10/2025 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , MISA DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-09
2018.XLS | 2025-07-11 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 250302 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'HUMIDIFICATEUR S'ALLUME, MAIS L'ECRAN RESTE NOIR. POUVEZ VOUS REGLER CE PROBLEME MERCI. | OS15/07/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 20/08/2025 RAS MISE EN MARCHE OK ECRAN OK PAS DE DEFAUT CONSTATE MH 27/08/2025 RENDU |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS15/07/2025 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-01
2018.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 250266 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE 2018-9015 ET GEL 002 M. MARION | ML 11/07/25 RETOUR A L'ATELIER ML 15/07/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 16/07/5 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 11/07/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-31
2018.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 249971 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE NE TIENT PAS LA CHARGE, URGENT, MERCI | RB09/07/2025 REMPLACEMEN BATTERIE - TEST OK - DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-26
2018.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2026-10-08 | 249998 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHARNIERE PORTE INCUBATEUR CASSEE. EST-IL POSSIBLE DE LA REMPLACER SVP. MERCI | DEFAUT CONSTATE - PORTE + CHARNIERE CASSE RB07/07/2025 RECEPTION PARTIE LATERAL DU PLEXI DE LA GIRAFFE - MIS DANS LOCAL DEPOT RB07/07/2025 DEMANDE DEVIS POUR PORTE ET ELEMENT CHARNIERE RB08/07/2025 RECEPTION DEVIS 27811663 - EN ATTENTE VALIDATION DA 4975 RB15/09/2025 PLEXIS LATERAL CASSE - PLEXIS D UNE AUTRE GIRAFFE EN PANNE DONNER POUR CETTE GIRAFFE - REMPLACEMENT DU PLEXIS - EN ATTENTE RECEPTION DES PIECES POUR DU STOCK - INTER A CLOTURER APRES LA RECEPTION DES PIECES RB08/10/2026 INTERV PLUS D ACTUALITE - PLEXIS DEJA CHANGE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | TELLE | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-26
2018.XLS | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 249648 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ROCHE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 01.07.2025 >> RI WO-30577530 DU 04.04.2025 // DENIS CARR "MAINTENANCE SEMESTRIELLE. REMPLACEMENT DES PIECES DU KIT DE PM. NETTOYAGE DES LIGNES D¿HTX ET D¿EOSIN. REGLAGES ET CONTROLES DES FONCTIONNALITES DE L¿AUTOMATE SUIVENT LA LISTE DU CONSTRUCTEUR. AUTOMATE OPERATIONNEL" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-22 | 22879420
2018.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 249469 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | GAINE ECRASEE | OLYMPUS : GAINE ECRASEE OS27/06/2025 FIBRO D INTUBATION A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. MH 04/07/2025 RENVOI SA V POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS30/07/2025 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77034534 COLIS EN BON ETAT. OS 30/07/2025 GAINE ECRASEE , ACTION REALISER, REMPLACEMENT DU MASQUE OPTIQUE ,REMPLACEMENT DU SUPPORT DE FAISCEAU IMAGE, REMPLACEMENT DE LA LENTILLE PROTECTRICE EXTERIEUR , REMPLACEMENT COMPLET DU SOUS ENSEMBLE ET DE L ENSEMBLE DES CANAUX CETTE INTERVENTION EST GARANTIE SIX MOIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS31/07/2025 RENDU. |  |  | 2018-0056 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839204 | OS27/06/2025 FIBRO D INTUBATION A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS30/07/2025 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77034534 COLIS EN BON ETAT. OS 30/07/2025 GAINE ECRASEE , ACTION REALISER, REMPLACEMENT DU MASQUE OPTIQUE ,REMPLACEMENT DU SUPPORT DE FAISCEAU IMAGE, REMPLACEMENT DE LA LENTILLE PROTECTRICE EXTERIEUR , REMPLACEMENT COMPLET DU SOUS ENSEMBLE ET DE L ENSEMBLE DES CANAUX CETTE INTERVENTION EST GARANTIE SIX MOIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS31/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-18
2018.XLS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 249180 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DEFAUT CONSTATE NE S ALLUME PAS RB23/06/2025 FUSIBLE CRAME - CHANGEMENT DU FUSIBLE - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2018-0465 | SYSTEME D'ENREGISTREMENT IMAGE ET VIDEO | MEDICAP USB 300 | MEDICAPTURE | 3110047 |  | 464 | OPNI VARIO 700 | MICROSCOPE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-12 | 22877333
2018.XLS | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-07-24 | 249043 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BOUTON DU TESTEUR D'ETANCHEITE DE VISSE. IMPOSSIBILITE DE RETIRER LE TESTEUR. | OLYMPUS : BOUTON TESTEUR ETANCHEITE HS OS20/06/2025 VIDEO-BRONCO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . MH 20/06/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS23/07/2025 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCOSCOPE SOUS CONTRAT REPARER SUIVANT N°ZLF1DXKX/8326021964 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 24/07/2025 RECEPTION VIDEO-BRONCHO - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS20/06/2025 VIDEO-BRONCO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . OS23/07/2025 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCOSCOPE SOUS CONTRAT REPARER SUIVANT N°ZLF1DXKX/8326021964 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-11
2018.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-08-19 | 248895 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BALANCE CASSEE AU NIVEAU DE LA PRISE ELECTRIQUE | OS18/06/2025 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/06/2025 CONNECTEUR SECTEUR CASSE DANS LA COLONNE MAIL SECA POUR DEVIS DEVIS DE00008522 REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC OS24/07/2025 RECEPTION D UNE FICHE FEMELLE NEUVE SUIVANT BL°00014479 ET COMMANDE B2/1666157 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4953 TRANSMIS AU TECH. PC 19/08/2025 REMPLACEMENT FICHE ADAPTATEUR SECTEUR ESSAI OK OS09/09/2025 RENDU. |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 | OS18/06/2025 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/07/2025 RECEPTION D UNE FICHE FEMELLE NEUVE SUIVANT BL°00014479 ET COMMANDE B2/1666157 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4953 TRANSMIS AU TECH. OS09/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PIERRE-NICOLAS | 4880 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-09
2018.XLS | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 248840 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA LAMPE NE TIENT PAS LA CHARGE | OS17/06/2025 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/07/2025 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL - DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | OS17/06/2025 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-08
2018.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248778 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN PROBLEME AVEC L'ECRAN DE L'APPAREIL. IL A DU RECEVOIR UN COUP CAR IL NE S'ALLUME PLUS. POUVEZ VOUS LE REPARER MERCI | IH 17/06/2025 HYDRALTYS 9500 NEO ALLUMAGE DE L APPAREIL- ECRAN LCD OK - TEST ET FONCTIONNEMENT CORRECT- MISE A DISPOSITION DU SERVICE OS20/06/2025 RENDU. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS20/06/2025 RENDU. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-05
2018.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 248629 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL INSTALLE HIER NE FONCTIONNE PAS, IL SE MET EN ERREUR. | AIR INSPACE: -DIAGNOSTIQUE LED ROUGE SUR ! ET A QUI S AFFICHE IH 13/06/2025 : HOTLINE APPELE EN ATTENTE RETOUR TECH NH 17/06/2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DE LA CARTE 48V => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-07-04
2018.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248571 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MOTEUR PILIER DEFECTUEUX, ERREUR N°905, URGENT ++++ | RB13/06/2025 PAS DEFAUT CONSTATE - TEST DE TOUT LES MOUVEMENT AVEC PLATEAU TRANSLATION ? MONTER DESCENTE ETC - REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0610 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107489256 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-03
2018.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 247957 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/06/2025 PROBLEME FIXATION DE LA COUPOLE , DEVIS SUITE PASSAGE TECH, DA TRANSMISE SC 11/06/2025 DA VALIDEE, TRANSISE POUR BC IF 07/07/2025 INTERVEENTION VENDREDI 11/07 IF 15/07/2025 INTERVENTION LE 11/07/2025 - REPARATION SELON DEVIS CAR LA BUTEE COUPOLE ARCEAU NE FONCTIONNE PAS AINSI QUE LE LEXAN ARCEAU - DEMONTAGE COUPOLE POUR MISE EN PLACE DES VIS DE BUTEE ET REMISE EN ETAT CONNEXION COUPOLE - REMONTAGE COUPOLE ET MISE EN PLACE DES FREINS - REGLAGE DES FREINS OK - ESSAI DE FONCTIONNALITE OK |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 100223 | GETINGE DIVISION MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-21 | 22766809
2018.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247883 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BIDON VIDE RECONNU PLEIN PAR L'AUTOMATE EMPECHANT DE CONTINUER LE TRAVAIL. N°DOSSIER : 23281374 | DOUBLON 247884 |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-20
2018.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 247884 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BIDON VIDE RECONNU PLEIN PAR L'AUTOMATE EMPECHANT DE CONTINUER LE TRAVAIL. N°DOSSIER : 23281374 | ROCHE : PROBLEME DE RECONNAISSANCE DES BIDONS FV LE 05.06.2025 >> RI CAS-0023281374 DU 02.06.2025 // DENIS CARRER "DETAIL INTERVENTION L¿AUTOMATE INDIQUE QUE LE BIDON EST VIDE ALORS QUE CE N¿EST PAS LE CAS. ELLE A CHANGE DE BIDON, MAIS CINQ MINUTES APRES, LE NOUVEAU BIDON EST DE NOUVEAU DETECTE VIDE. LE PROBLEME PERSISTE EGALEMENT APRES AVOIR CHANGE LE BIDON ET LE CHAPEAU. ELLE NE PEUT RIEN LANCER. AUCUNE ALARME N¿EST AFFICHEE. ACTIONS REALISEES REMPLACEMENT DU CONNECTEUR SUR LA LIGNE DE L¿HTX QUI S¿ENCLENCHE SUR LE CHAPEAU DU BIDON. REMPLISSAGE DU RESERVOIR INTERNE. ATTENTE DE LA MAINTENANCE HEBDOMADAIRE. CHARGEMENT DES 10 PLATEAUX POUR COLORATIONS. AUTOMATE OPERATIONNEL." |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-20
2018.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247882 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BIDON VIDE RECONNU PLEIN PAR L'AUTOMATE EMPECHANT DE CONTINUER LE TRAVAIL. N°DOSSIER : 23281374 | DOUBLON 247884 |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-20
2018.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 247574 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER EN ERGO LE COUSSIN DE M. MARION (NEURO, HC) DE SON FRE | ML 23/05/25 COUSSIN RECUPERER |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 23/05/25 COUSSIN RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-12
2018.XLS | 2025-05-13 | 2025-07-29 | 2025-12-10 | 246890 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, UNE BATTERIE DU SCOPE AMAGNETIQUE DE L'IRM2 EST DEFECTEUSE. MERCI D'EN COMMANDER UNE NOUVELLE. BELLE JOURNEE SYLVAIN | NH 29.07.2025 DA 4999 TRANSMISE LL 05/08/2025 DA VALIDEE- TRANSMISE POUR BC OS04/12/2025 RECEPTION D UNE BATERIE N°588372 ET COMMANDE B2/1689802 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE4999. TRANSMIS AU TECH. NH 10.12.2025 DONNER A IF POUR REMPLACEMENT IF 10/12/2025 REMIS EN PLACE DANS LE SERVICE |  |  | 2018-0516 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE AMAGNETIQUE | MR 200 | PHILIPS | US54001352 | LL 13/05/2025 RECEPTION BATTERIE HS - A REMPLACER - MIS DANS LOCAL REPARATION OS04/12/2025 RECEPTION D UNE BATERIE N°588372 ET COMMANDE B2/1689802 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE4999. TRANSMIS AU TECH. | 467 | MR 200 | MONITEUR MULTIPARAMÉ | 0 | MONTERGOUS | 4579 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-06-03
2018.XLS | 2025-04-29 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 246149 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CONTRE ANGLE BAGUE ROUGE SN 031729 QUI CHAUFFE ET BLOQUE LES FRAISES. MERCI | NH 19.05.2025 ENVOI SAV OS10/06/2025 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT FACTURE DE REPARATION N°17332-0625 COLIS EN BON ETAT ET DOCUMENT NUMERISER TRANSMIS AU TECH. NH 10.06.2025 RECEPTION RI => PROBLEME DE LUBRIFICATION => A DISPO DU SERVICE OS11/06/2025 RENDU. |  |  | 2018-0038 | CONTRE ANGLE | WG-99LT | W&H | 031729 | OS10/06/2025 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT FACTURE DE REPARATION N°17332-0625 COLIS EN BON ETAT ET DOCUMENT NUMERISER TRANSMIS AU TECH. OS11/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | ELJEMI | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-20
2018.XLS | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-22 | 246089 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB28/04/2025 DEFAUT CONSTATE - MESSAGE D ERREUR PILE INTERNE + HUMIDIFICATEUR QUI NE TIENS PLUS - HUMIDIFICATEUR + CARROSERIE AU NIVEAU DE L HUMIDIFICATEUR EN MAUVAISE ETAT - RECEPTION DEVIS PR MC - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB19/05/2025 PASSAGE DE PIERRE PREVU PR MC + MP - LE 21/05/2025 RB22/05/2025 LA PILE A ETE REMPLACE CE JOUR LORS DE LA PM REMPLACEMENT DU BAC ET DE L'HUMIDIFICATEUR INTERVENTION EN BINOME RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-17 | 22877333
2018.XLS | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 246005 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS NE TIENT PLUS | OS28/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 20/05/2025 - REGLAGE APPUI-BRAS EFFECTUER |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS28/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-16
2018.XLS | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 245519 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, L'HUMIDITE A CESSE DE FONCTIONNER ET LA TOUCHE EST GRISE. J'AI DEJA DESCENDU L'INCUBATEUR POUR CE MEME PROBLEME LE 12/02/25. EN PLUS UN MESSAGE C'EST AFFICHE (EN ANGLAIS) POUR INDIQUER QU'IL FALLAIT CHANGE LA BATTERIE DE L'HORLOGE. ET DERNIER POI | DOUBLON |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 | DOUBLON |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-08
2018.XLS | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-10-03 | 245523 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, IL SERAIT NECESSAIRE DE POUVOIR CHANGER TOUS LES PASSES CABLES DES INCUBATEURS GIRAFFES, BEAUCOUP COMMENCENT A BIEN S'ABIMER ET TOUS SONT VIEUX ET JAUNIES. GROMMET CORNER REF 6600-1248-500 IL EN FAUDRAIT 32. SEAL PORTHOLE GIRAFFE REF 6600-1249-50 | OS17/04/2025 INCUBATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 17/04/2025 DEMANDE D'ACHAT EN COURS , DA 4894 OS03/10/2025 RECEPTION DE PIECES POUR GIRAFFE SUIVANT BLN°1008054804 ET COMMANDE B2/1653557 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4894 TRANSMIS AU TECH. IF 03/10/2025 DONNER LES PIECES AU SERVICE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 | OS17/04/2025 INCUBATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/10/2025 RECEPTION DE PIECES POUR GIRAFFE SUIVANT BLN°1008054804 ET COMMANDE B2/1653557 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4894 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-08
2018.XLS | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 245417 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'HE600 A DESACTIVE SON COLORATEUR SUPERIEUR SANS RAISON APPARENTE. NOUS NE POUVONS PAS LE REACTIVER. APPEL SAV. CORDIALEMENT | ROCHE : DEFAUT COLORATEUR FV LE 17.04.2025 >> RI WO-29956038 DU 16.04.2025 // GEOFFREY LEVILLAIN "MAINTENANCE PREVENTIVE SELON LE DOCUMENT DE MAINTENANCE. NETTOYAGE INTERNE DE L'APPAREIL. REMPLACEMENT DES DIFFERENTS FILTRES. VERIFICATION DES ALIGNEMENTS, VERIFICATION VALEURS BASSE ET HAUTE PRESSIONS. VERIFICATION DU DEBIT D'AIR DES "VORTEX MIXERS" ; VERIFICATION DES VOLUMES. VERIFICATION DU TEST DE TEMPERATURE ET PASSAGE D'UN CYCLE DE NETTOYAGE. " |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-06
2018.XLS | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 245090 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE M. MARION CH47 PROFONDEUR MAX 52 SI POSSIBLE PLUS FIXATION PERF COMMANDE DROITE A AMENER EN ERGO MERCI | ML 10/04/28 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 10/04/28 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-30
2018.XLS | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 244560 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE COLORATEUR HE600 NE FONCTIONNE PLUS. APPEL SAV, TECHNICIEN INTERVIENT LE 03/04/2025, HORAIRE A DEFINIR. CORDIALEMENT | ROCHE : AUTOMATE NE DEMARRE PLUS FV LE 04.04.2025 >> RI WO-32100782 DU N 03/04/2025 // MARINUS CLARIJS "ERREUR 2067 « LIE AU COLLECTEUR DE PRESSION (LE PIEGE A PRESSION EST PLEIN). EN ARRIVANT LE MODULE AFM HORS TENSION. VERIFICATION LE MODULE AFM (REAGENT) => OVERFLOW DU RESERVOIR N°5. FINALEMENT LA POMPE TOURNE EN CONTINUE => LA CARTE GPIO EST HS. REMPLACEMENT DE LA CARTE + ACTIVATION LE MODULE. VERIFICATION DES PERFORMANCES. FONCTIONNEMENT DU SYSTEM OK. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION. LANCEMENT LA MAINTENANCE (+24H). " |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-23
2018.XLS | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 2025-12-08 | 244167 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS RENCONTRER UN PROBLEME AVEC LE RESPIRATEUR. IL S'EST MIS A AFFICHER PATIENT DECONNECTER, ALORS QUE TOUS LES BRANCHEMENTS ETAIENT CORRECTEMENT MIS, ET A CESSE DE FONCTIONNER. IL ETAIT TOUJOURS ALLUMER MAIS NE FONCTIONNAIT PLUS. POUVEZ V | RB27/03/2025 DEFAUT CONSTATE MESSAGE D'ERREUR PATIENT DECONNECTE - CONTACT SAV - VERIFICATION CIRCUIT OK - ENVOIE PHOTO A SAMIR DES PARAMETRES DU MODE TECHNIQUE MONITORPIC EN ATTENTE DE RETOUR RB02/04/2025 PASSAGE TECH DUOMED - EQUIPEMENT PRIS PAR LE TECH DUOMED POUR REPARATION EN ATELIER - EN ATTENTE DE RETOUR RB08/04/2025 RAPPEL VEDEL POUR INFO - EN ATTENTE DE DIAGNOSTIC POUR ETABLISSEMENT D UN DEVIS - RB11/04/2025 PASSAGE VEDEL POUR UN PRET OHF SN : AI-02904 MIS SUR PIED DE NOTRE FABIAN PARTI QUI EN REPARATION NH 27.05.2025 RECEPTION DEVIS => PRIX >10000€ => TRANSMIS POUR DECISION LL 27/05/2025 DA REFUSEE - VOIR POUR UN DEVIS APPAREIL NEUF RB03/11/2025 RECEPTION DU NOUVEAU RESPI OHF 2025-1057 - MIS EN SERVICE AVEC MR VEDEL - REFORME DU RESPI - EN ATTENTE DU CERTIFICAT DE DESTRUCTION RB08/12/2025 RECEPTION CERTIFICAT DE DESTRUCTION |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-15
2018.XLS | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 244055 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA CELLULE O2 DU VENTILATEUR EST USEE, POURRIEZ VOUS LA REMPLACER MERCI. | RB24/03/2025 RECEPTION FABIAN - MIS A DANS LOCAL DEPOT RB26/03/2025 CHANGEMENT DE LA CELLULE O2 OOMLF204 PAR UNE NOUVELLE CELLULE D UNE AUTRE REFERENCE OOM204 - CALIBRATION 22+100 - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 | IF 24/03/2025 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-12
2018.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 243793 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT RECUPERER SUR LE SITE DE PONTOISE POUR PALIER AU MANQUE SUR LE GHI-V | ML 29/01/25 BARRIERE HAUT G + TELECOMMANDE A AJOUTER + POTENCE AVEC PERROQUET ( IL Y EN A PAS ) 03/02/25 DEMANDE D'ACHT EN COURS 13/03/25 COMMANDE RECUS ML 21/03/25 LE LIT EST REMIS EN ETAT + TEST OK ML 02/04/25 LE LIT EST MIS EN SERVICE SUR LE SITE DE MARINES SERVICE USLD |  |  | 2018-9019 | LIT SPECIALISE | SENTIDA_6 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2018031927-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-04-08 | 36012191
2018.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 243791 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT RECUPERER SUR LE SITE DE PONTOISE POUR PALIER AU MANQUE SUR LE GHI-V | ML 29/01/25 TETE DE LIT + BARRIERE G&D + TELECOMMANDE A AJOUTER + POTENCE AVEC PERROQUET ( IL Y EN A PAS ) 03/02/25 DEMANDE D'ACHT EN COURS 13/03/25 COMMANDE RECUS ML 21/03/25 LE LIT EST REMIS EN ETAT + TEST OK ML 02/04/25 LE LIT EST MIS EN SERVICE SUR LE SITE DE MARINES SERVICE USLD |  |  | 2018-9020 | LIT SPECIALISE | SENTIDA_6 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2018031927-0008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-04-08 | 36012191
2018.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 243639 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB17/03/2025 DEFAUT CONSTATE BROCHE CASSE ET TORDU ENVOIE SAV MICROMOTEUR SEUL RB21/03/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION OS16/04/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°17076-0425 ET COMMANDE B2/1648782 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB16/04/2025 STERILISATION - DEMONTAGE DE L INSTRUMENT ET DES PIECES INTERNES - REMPLACEMENT DES JOINTS REPARATION DU CIRCUIT D EAU RECTIFICAION DU COLLECTEUR MAGNETIQUE NETTOYAGE COMPLET DE L INSTRUMENT - REMONTAGE DE L INSTRUMENT NETTOYAGE ET LUBRIFICATION - MISE EN CONDITION - REMISE EN PLACE SUR LE KART DU FAUTEUIL DENTAIRE |  |  | 2018-0213 | MOTEUR CHIRURGICAL | 54.0331.00 | A-DEC | 148163 | OS16/04/2025 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°17076-0425 ET COMMANDE B2/1648782 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-05 | 22877333
2018.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243546 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.03.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PREFILTRE + MODULE R24 => BIONETTOYAGE => DM CONFORME |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE | 23E057 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-04-03 | 824155
2018.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243542 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.03.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PREFILTRE + MODULE R24 => BIONETTOYAGE => DM CONFORME |  |  | 2018-0351 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1588 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE | 23E057 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-04-03 | 824155
2018.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 243524 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PROBLEME DE DEPOTS D'EOSINE SUR LES LAMES. | ROCHE : PBLE DEPOT EOSINE SUR LAME FV LE 04.04.2025 >> RI R WO-31860145 DU 17.03.2025 // MARINUS CLARIJS "PROBLEME DE DEPOTS DE GOUTTES D'EOSINE SUR ET SOUS LES LAMES. VERIFICATION LE DISPENSE D¿EOSINE DANS CHAQUE COLORATEUR : - COLORATEUR DU HAUT : Q1, Q2 ET Q3 OK, Q4 TROP FAIBLE => PB. - COLORATEUR DU MILIEU : RAS. - COLORATEUR DU BAS : Q3 ET Q4, DISPENSE TRES FAIBLE (GOUTES ++). NETTOYAGE LA LIGNE EOSINE AVEC DU BLUING DANS LE COLORATEUR DU HAUT ET DU BAS. VERIFICATION DES PERFORMANCES. FONCTIONNEMENT DU SYSTEM OK. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION." |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-03
2018.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 243523 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE | ROCHE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 04.04.2025 >> CLOTURE DE LA DEMANDE PAR ROCHE DIALOGUE "BONSOIR CAS-0021289792 DEJA CREE AUTOMATIQUEMENT POUR LA MAINTENANCE J'EN INFORME LE TECHNICIEN ET REFERME CELUI-CI MERCI" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-03
2018.XLS | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 243146 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | HUMIDITE GRISE | DEFAUT CONSTATE HUMIDITE GRISE RB05/03/2025 REMPLACEMENT FUSIBLE QUI COMMANDE HUMIDITE - NEZ HUMIDIFICATEUR DEPOUILLER POUR UNE AUTRE - REMPLACEMENT ENVIRONMENTAL SENSOR ASSEMBLY CASSER LORS DE SA MISE EN PLACE - DEMANDE DEVIS GE POUR PIECE - EN ATTENTE DE VALIDATION DA 4823 RB06/03/2025 RECEPTION ET REMPLACEMENT DU NOUVEAU KIT ASSEMBLY MAIS MANQUE LE CACHE EXTERIEUR - RECHERCHE DU CACHE - CACHE NON TROUVER RB10/03/2025 DEMANDE DE PIECE CACHE ASSEMBLY AUPRES DE GE - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB11/03/2025 RELANCE GE POUR LA PIECE - RECEPTION DEVIS GE - DA4849 - EN ATTENTE DE VALIDATION DA RB14/03/2025 REMISE EN PLACE DU CACHE POUR LE NEZ - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS17/03/2025 RENDU. OS18/03/2025 RECEPTION DE DEUX PLAQUES SUIVANT BLN°550011944 ET BLN°503355535 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 | OS17/03/2025 RENDU OS18/03/2025 RECEPTION DE DEUX PLAQUES SUIVANT BLN°550011944 ET BLN°503355535 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-26 | 22877333
2018.XLS | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 2025-03-25 | 244168 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RE-METTRE EN ETAT + INVENTAIRE, CELA FAIT 4 ANS QU'ON A LE FAUTEUIL ET IL N'A JAMAIS ETE RECLAMER | ML 07/03/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 25/03/25 NETTOYAGE + REMIS EN ETAT ( ACCOUDOIRE G ET D CHANGER, REPOS JAMBRE GAUCHE CHANGER ) REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-9023 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L45 | NETTI 4U | ALU REHAB | 401-042177 | ML 07/03/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FLORENCE |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-03-26 | 36012191
2018.XLS | 2025-02-12 | 2025-02-25 | 2025-04-04 | 242295 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS EU UN DEBORDEMENT DE REACTIF CE JOUR. AUTOMATE EN PANNE. APPEL SAV, INTERVENTION PREVUE LE 13/02/2025. CORDIALEMENT | ROCHE : FUITE COLORANT FV LE 04.04.2025 >> RI WO-3149781 DU 13/02/2025 // MARINUS CLARIJS "FUITE DE FLUIDE, L'AUTOMATE S'EST BLOQUE. FUITE DANS LE COLORATEUR DU BAS => FITING (CLEANING) SUR UNE TETE EST CASSE. REMPLACEMENT DU FITTING + VERIFIER DES PERFORMANCES. FONCTIONNEMENT DU SYSTEM OK. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 0130754159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-05
2018.XLS | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 242059 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SOFIMAE : CONTROLE DES ECME FV LE 07.02.2025 >> SOUS DEVIS 2501041 DU 13.01.2025 RI 2503206116 DU 03.02.2025 // M-RHEDA BENSLAMA "CONFORME EN SORTIE" RI DANS DOSSIER SOFIMAE DU DOSSIER 2025 (RSQM) |  |  | 2018-0454 | MULTIMETRE NUMERIQUE | FLUKE 114 | FLUKE | 41980303WS |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 726 | SOFIMAE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-02-28 | 22879420
2018.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 241683 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPUI BRAS NE TIENT PLUS | OS03/02/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 05/02/2025 RESERRAGE VIS DE FORCE ESSAIS OK OS05/02/2025 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS03/02/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-21
2018.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 241485 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'AUTOMATE HE600 EST EN PANNE : FUITE DU COLORANT. APPEL SAV : IL FAUT L'ETEINDRE POUR NE PAS QU'IL Y AI PLUS DE DEGATS. EN ATTENTE DE DATE POUR INTERVENTION DU SAV. CORDIALEMENT | ROCHE : FUITE DE L'AUTOMATE FV LE 31.01.2025 >> RI WO-31328690 DU 29.01.2025 // MARINUS CLARIJS "ERREUR 3027 "DEBORDEMENT DE LIQUIDE DETECTE DANS L'AUTOMATE DE COLORATION CENTRAL". VERIFICATION LES TROIS COLORATEURS. FINALEMENT UNE FUITE DANS LE COLORATEUR AU Q2 DE LA LIGNE DE CLEANING (FITTING CASSE). REMPLACEMENT DU FITTING + VERIFICATION DES PERFORMANCES. ACTIVATION DU COLORATEUR. MISE EN ROUTE L¿INSTRUMENT ET LANCEMENT LA MAINTENANCE POUR LA NUIT. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION." |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 0130754159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-18
2018.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 241414 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEBIA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 27.01.2024 >> RI 69673 DU 24.01.2025 // DENIS CHIU "MAINTENACE PREVENTIVE OK LAVAGE CUVE OK AUTOMATE FONCTIONNEL" |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000838 | SEBIA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-15 | 22879420
2018.XLS | 2025-01-21 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 241197 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE KART DE LA PIECE A MAIN FUIT ENORMEMENT . FAUTEUIL ADEC 2015 2074 DE LA SALLE 4 MERCI | REPARATION-TURBINES : FUITE MICROMOTEUR MH 05/02/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS03/03/2025 RECEPTION MOTEUR QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT FACTURE 16838-0225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2018-0213 | MOTEUR CHIRURGICAL | 54.0331.00 | A-DEC | 148163 | OS03/03/2025 RECEPTION MOTEUR QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT FACTURE 16838-0225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LE NAGARD | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-11
2018.XLS | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240358 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | TETIERE BLOQUEE SUR LE PLATEAU POIGNEE BLEUE GAUCHE QUI PERMET LE RETRAIT DE LA TETIERE NE FONCTIONNE PLUS. | MH : TETIERE BLOQUE SUR LE PLATEAU MH 07/01/2025 DEBLOCAGE DE LA TETIERE DU PLATEAU - DEMONTAGE DE LA TETIERE - REPLACEMENT DU LOQUET BLEU - FONCTIONNEL |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-23
2018.XLS | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 240263 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CELLULE O2 DEFECTUEUSE A CHANGER | RB11/02/2025 DEMANDE DEVIS NISSHA POUR CELLULE O2 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB13/02/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA 4616 LL 18/02/2025 DA REFUSEE - A COMMANDER CHEZ NISSHA SOUS REF 65011 RB18/02/2025 CHANGEMENT DE LA CELLULE - AUTRE DEFAUT CONSTATE - MESSAGE D ERREUR MODULE SPO2 DECONNECTER - PAS DE MODULE SPO2 PRESENT SUR LE FABIAN - DESACTIVATION DE LA SPO2 - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL OS25/02/2025 RENDU. |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 | OS25/02/2025 RENDU. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-18
2018.XLS | 2024-12-23 | 2025-01-06 | 2025-02-07 | 240100 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR BETOCHI N° 13 DESCENDU AU BIOMED CAR OPTIQUE FLOU MERCI | NH 06.01.2025 ENVOI SAV NH 15.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 07.02.2025 OS07/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168813 ET COMMANDE B2/1546575 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 07.02.2025 A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0433 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMD | OS07/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168813 ET COMMANDE B2/1546575 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-11
2018.XLS | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 2025-03-04 | 240039 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PIED DE LIT CASSE | ML 31/12/24 PIED DE LIT REMPLACER PAR L'ANCIEN QUI A ETE REPARER PAR LE SERVICE TECHNIQUE EN ATTENDANT LA COMMANDE, CH 24 ML 06/01/24 DEVIS RECUS ET DEMANDE D'ACHAT EN COURS LL 08/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC ML 04/03/25 COMMANDE RECUS LE 03/03/25 INSTALATION DU PANNEAU OK |  |  | 2018-9004 | LIT SPECIALISE | DIVISYS 120 | WINNCARE | FR031808/03728 | ML 31/12/24 PIED DE LIT REMPLACER PAR L'ANCIEN QUI A ETE REPARER PAR LE SERVICE TECHNIQUE EN ATTENDANT LA COMMANDE |  |  |  | 0 | GONCALVES | 0134675659 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-01-11
2018.XLS | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 240023 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | RETOUR FRE DESINFECTE OK, DEPOSE EN ZONE SALE | PC 23/12/2024 FAUTEUIL RECUPERE ML 08/01/25 MIS EN CHARGE ML 09/01/25 CHARGE TERMINER ML 28/01/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-10
2018.XLS | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-01-09 | 239834 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PIECE A MAIN STO DROITE SN 14B0060 NE S'OUVRE PLUS POUR METTRE LA FRAISE OPTIM : 8412 | OS18/12/2024 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR LE BUREAU DE BR. RB18/12/2024 ENVOIE REPARATION TURBINE - NH 09.01.2024 REMPLACEMENT PAR PAM W&H |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS18/12/2024 PAM DEPOSE A L ATELIER SUR LE BUREAU DE BR. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-08
2018.XLS | 2024-12-18 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 239852 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | RELANCE DU BON N° 239036 DU 29/11/2024 A 14 H 45 URGENCE ++++++ BONJOUR MERCI DE CHANGER LA ROUE DEFECTEUSE DE LA COLONNE ENDOSCOPIQUES. CORDIALEMENT. MME C. GALLIZIA | OLYMPUS : ROUE HS MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS POUR REMPLACER LES ROUES - EN ATTENTE RECEPTION LL 14/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0212 | CHARIOT 6 ETAGES POUR STATION D'ENDOSCOPIE | WM-NP2 | OLYMPUS | 21742031 |  | 446 | COLONNE ENDOSCOPIE ELYSIUM | COLONNE VIDEO | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-01-08
2018.XLS | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2025-01-27 | 239876 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE CONTRE ANGLE BAGUE ROUGE 031729 A SA TETE QUI BOUGE ET DIFFICILE A INSERER LA FRAISE | OS19/12/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB19/12/2024 ENVOIE REPARATION TURBINE NH 10.01.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 14/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS27/01/2025 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SUIVANT FACTURE N°166360125 ET COMMANDE B2/1544026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB27/01/2024 DEMONTAGE DE L INSTRUM ET DES PIECES INTERNES - REMPLACEMENT DU ROTOR - REMPLACEMENT JOINTS NETTOYAGE COMPLET DE L INSTRUM - REMONTAGE DE L INSTRUM NETTOAGE ET LUBRICATION - MIS A DISPO DU SERVICE OS30/01/2025 RENDU. |  |  | 2018-0038 | CONTRE ANGLE | WG-99LT | W&H | 031729 | OS19/12/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/01/2025 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SUIVANT FACTURE N°166360125 ET COMMANDE B2/1544026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | ELJEMI | 5347 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-08
2018.XLS | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 239881 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | CH 39F: M. HERISE, BASSIN 38CM, FR CONFORT, COUSSIN VISCO. | PC 19/12/2024 PREPARATION ET LIVRAISON FAUTEUIL |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 |  |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-08
2018.XLS | 2024-12-11 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 239549 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° 4 MM SN 1207BV FLOU OPTIM : 8396 | NH 06.01.2024 ENVOI SAV NH 15.01.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS05/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE SUIVANT REPARER SUIVANT BLN°168610 ET COMMANDE B2/1546562 COLIS EN BON EZTAT TRANSMIS AU TECH. NH 06.02.2025 A DISPO DU SERVICE OS12/02/2025 RENDU. |  |  | 2018-0455 | OPTIQUE 12°, 4 MM, 30 CM | 26105FA | STORZ | 1207BV | MH 11/12/2024 RECEPTION OPTIQUE - DEPOT ATELIER OS05/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE SUIVANT REPARER SUIVANT BLN°168610 ET COMMANDE B2/1546562 COLIS EN BON EZTAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-01
2018.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 239488 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PATIENT SORTI | ML 10/12/24 RETOUR A L'ATELIER ML 11/12/24 NETTOYAGE + CTRL OK HOUSSE DU DOSSIER ET COUSSIN DEPOSER EN LINGERIE ML 13/12/24 RETOUR DES HOUSSES + INSTALLER CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 10/12/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LENOIR | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-31
2018.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 238605 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, NOUS SAVONS CONSTATE DES GOUTTES D'EOSINE SUR LES LAMES. ROCHE PREVENU LE 19/11/2024, INTERVENTION CE JOUR. MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | ROCHE : EOSINE SUR LAME FV LE 22.11.2024 >> RI WO-30598509 DU 20/11/2024 // DENIS CARRER "PRESENCES DE GOUTTES D¿EOSIN SOUS DES LAMES. NETTOYAGE DES LIGNES DES12 TETES DES 3 STAINERS AVEC DU BLUING. AMORCAGES DES LIGNES AVEC L¿EOSIN. VERIFICATION DES DISTRIBUTIONS D¿EOSIN ET D¿HTX. REINITIALISATION DE L¿AUTOMATE. COLORATION DE 3 PLATEAUX. PLUS DE TRACE DE COLORANTS SOUS LES LAMES. AUTOMATE OPERATIONNEL" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 0130754159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-11
2018.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-12-27 | 238458 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA CHAISE DE PESEE NE FONCTIONNE PAS. NE TIENT PAS LA CHARGE. NE PEUT FONCTIONNER QU'A PROXIMOTE IMMEDIATE D'UNE PRISE ELECTRIQUE. | SECA : NE TIENS PAS LA CHARGE OS19/11/2024 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 27.12.2024 >> REMPLACEMENT DES ACCUS TEST DE CHARGE BATTERIE : OK REMISE EN SERVICE DU DM OS07/01/2025 RENDU. |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 | OS19/11/2024 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-07
2018.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 238261 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | J'AURAIS BESOIN DU TDX SP2 NB 2018-9015 (COMMANDE A GAUCHE) AVEC UN COUSSIN VISCO. POUR MME RAPON LINA (1163) EN HDS NEURO. A LIVRER EN ERGO STP. MERCI | ML 14/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 14/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-04
2018.XLS | 2024-11-08 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 238067 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS NE TEINT PAS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT | OS19/11/2024 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IL 14/01/2025 SERRAGE APPUIE-BRAS EFFECTUE A RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS19/11/2024 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-29
2018.XLS | 2024-11-07 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 238003 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PEDALE BIPOLAIRE B.E ERBE NE FONCTIONNE PAS. | OS12/11/2024 PEDALE BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.02.2025 PEDALE A REMPLACER |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 | OS12/11/2024 PEDALE BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-28
2018.XLS | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-19 | 239962 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.12.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => TEST DES PERFORMANCES OK => DM CONFORME |  |  | 2018-0542 | SYSTEME DE CARTOGRAPHIE DE PROSTATE | TRINITY | KOELIS | T169 |  | 470 | TRINITY | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-004293 | AVF BIOMEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-19 | 824155
2018.XLS | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 237438 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | DEFAUT DE CONNEXION CORROSION AU NIVEAU DES CONNECTIQUES IDEM INTERVENTION QUI A EU LIEU HIER AU BLOC SUR AUTRE COLONNE SI POSSIBLE INTERVENTION CETTE APRES MIDI | OLYMPUS : DEFAUT CONNECTIQUE FV LE 28.10.2024 >> INTERVENTION SUR LA CONNECTIQUE POUR NETTOYAGE DE CE DERNIER ET UTILISATION DE BOMBE DE CONTACT. TEST DE FONCTIONNEMENT AVEC IDE : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2018-0215 | GENERATEUR DE LUMIERE FROIDE | CLV-190 | OLYMPUS | 7776894 |  | 446 | COLONNE ENDOSCOPIE ELYSIUM | COLONNE VIDEO | 0 | SYDORAK | 5488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-11-14
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237183 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 E FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61254 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE (NC03) |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237147 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56731 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237161 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61232 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237176 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61247 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237137 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56721 2025 // CONFORME (NC03) |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237136 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56720 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237141 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56725 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE (NC03) |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237142 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56726 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237179 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61250 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237242 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60293 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237174 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61245 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237252 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60313 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0197 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164955 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237248 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60309 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237241 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60303 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237203 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61287 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237235 | 4072 | PLATEAU AN3T2 VASC-TETE & COU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60298 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0323 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237238 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60301 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237173 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61244 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237172 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61243 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237144 | 4043 | PLATEAU BN2A1 GYNECO-PLASTIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56728 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0104 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122138 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237102 | 5081 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61409 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237119 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56704 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237103 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61410 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237109 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56697 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237131 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56715 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237098 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61405 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237132 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56716 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237135 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56719 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0146 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067981 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237146 | 4090 | PLATEAU BN2A2 CHIRURGIE AMBU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56730 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237099 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61406 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M |  | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237129 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56713 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237096 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61403 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237095 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61402 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237163 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61234 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237164 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61235 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0114 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154590 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237167 | 5081 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61238 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0079 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122131 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237162 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61233 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237168 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61239 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237134 | 8015 | HC PSYCHIATRIE G12 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56718 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0324 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187191 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237089 | 4058 | PLATEAU AN6T3 URO-VISCERALE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61398 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237093 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61401 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236870 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, DEMANDE FR CONFORT POUR MR HERISSE (1137F). A APPORTER EN ERGOTHERAPIE, MERCI. | ML 14/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 14/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-02
2018.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-15 | 236342 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FAUTEUIL. DEPART DE LA PATIENTE | ML 03/10/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 11/10/24 NETTOYAGE + CTRL OK ML 14/10/24 MIS EN CHARGE ML 15/10/24 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 03/10/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LENOIR | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-23
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236252 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56731 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236239 | 8015 | HC PSYCHIATRIE G12 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56719 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0324 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187191 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236240 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56720 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236238 | 8015 | HC PSYCHIATRIE G12 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56718 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0324 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187191 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236194 | 5081 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61409 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236247 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56726 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236246 | 4112 | HC CHIRURGIE PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56725 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE (A02 // NC03) |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236249 | 4043 | PLATEAU BN2A1 GYNECO-PLASTIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56728 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0104 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122138 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236251 | 4090 | PLATEAU BN2A2 CHIRURGIE AMBU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56730 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236241 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56721 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE (NC03) |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236181 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61401 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236196 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61410 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236202 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56697 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236188 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61405 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236185 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61403 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236184 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61402 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236183 | 5100 | PLATEAU AN5T2 MEDECINE HDJ PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61401 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236235 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56716 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236233 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56715 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236231 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56713 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236222 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56704 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236191 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61406 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M |  | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 236109 | 4058 | PLATEAU AN6T3 URO-VISCERALE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 30.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61398 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-19 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-30 | 2024-11-06 | 2025-01-24 | 236123 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'ECRAN TACTILE NE FONCTIONNE PLUS | OS30/09/2024 GARROT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 06/11/2024 LA PARTIE GAUCHE ROUGE PAS DE PROBLEME PAR CONTRE IMPOSSIBLE DE LANCER UN GONFLAGE AVEC LE PARTIE DROITE BLEUE TOUCHE INFL NE REPOND PAS = PROBLEME TACTILE LE TEST ECRAN TACTILE NE PASSE PAS NON PLUS PC 30/12/2024 RECEPTION DEVIS ZIMMER ET DEPOSE DANS DOSSIER BC LL 31/12/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS 24/01/2025 RECEPTION D UN GAROT PNEUMATIQUE SUIVANT BLN°1532526248 ET COMMANDE B2/1530929 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 24.01.2025 >> RI CMP-0965755 DU 17.01.2025 "REMPLACEMENT DE L'ECRAN TACTIL" DM MIS A DISPOSITION. OS27/01/2025 RENDU. |  |  | 2018-0217 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221801310002 | OS30/09/2024 GARROT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 24/01/2025 RECEPTION D UN GAROT PNEUMATIQUE SUIVANT BLN°1532526248 ET COMMANDE B2/1530929 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | N | Préventive |  | Définitive | 004526 | ZIMMER FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-19
2018.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235850 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56685 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0527 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235851 | 3075 | EXT CS ANESTHESIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56686 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0131 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134289 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235853 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56688 2025 // CONFORME (NC05) |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235847 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56682 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235811 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56673 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235808 | 6021 | HC GROSSESSES PATHOLOGIQUES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56669 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0123 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235812 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56674 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0322 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187189 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235810 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56671 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235805 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56666 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235809 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56670 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0127 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888165068436 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235768 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56655 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235771 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56657 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235755 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56644 2025 // CONFORME (NC07) |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235806 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56667 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0064 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956154128408 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-12 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-19 | 2024-11-12 | 2024-11-28 | 235661 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, APPAREIL D'ILLUMINATION NE FONCTIONNE PLUS, D'APRES LE LOGO AFFICHE ET RETROUVE DANS LE MANUEL CELUI-CI A SUBI UNE PANNE. SVP MERCI | PC 12/11/2024 ERREUR 028 ENVOI CHEZ FOURNISSEUR LE 13/11 PC 28/11/2024 MAIL AVF - PLUS DE SAV SUR MODELE AV400 CONFIRMATION DE MISE AU REBUT RECEPTION DEVIS POUR ACHAT NEUF A VOIR AVEC LES INGES OS21/01/2025 RECEPTION D UN ACCUVEIN SEUL SUIVANT BLN°151502 ET COMMANDE B6/1537702 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECHPOUR IMMATRICULATION PC 21/01/2025 MISE EN SERVICE AV500 2025-0018 |  |  | 2018-0407 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV17450005 | OS21/01/2025 RECEPTION D UN ACCUVEIN SEUL SUIVANT BLN°151502 ET COMMANDE B6/1537702 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECHPOUR IMMATRICULATION | 458 | ACCUVEIN |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 004293 | AVF BIOMEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-10
2018.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235491 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56633 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235492 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56634 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235449 | 9213 | MEDECINE PSY ADOLESCENT JEUNE ADULTE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55910 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0092 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158285 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235431 | 5091 | MEDECINE DU TRAVAIL NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55894 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00071 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235429 | 5026 | SEANCE DIALYSE PERITONEALE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55893 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0332 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235430 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55895 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235419 | 7189 | UNITE MEDICO JUDICIAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55886 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0188 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235427 | 7189 | UNITE MEDICO JUDICIAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55891 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235428 | 5026 | SEANCE DIALYSE PERITONEALE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55892 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235423 | 7189 | UNITE MEDICO JUDICIAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55888 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0189 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235421 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55887 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0320 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187196 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2018.XLS | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 235230 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'APPUIS BRAS TOMBE, NE TEINT PLUS, MERCI | OS12/09/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 19/09/20024 REGLAGE EFFECTUE - MAD DU SERVICE OS26/09/2024 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS12/09/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-03
2018.XLS | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235251 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, J'AI LA PRISE DU CHARGEUR D'UN PESE PERSONNE CASSEE. MERCI PAR AVANCE. | SECA / CHARGEUR HS OS16/09/2024 PESE PERSONNE ET CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 17.09.2024 >> REMPLACEMENT DU CHARGEUR |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 | OS16/09/2024 PESE PERSONNE ET CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEMAZURE | 4195 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-03
2018.XLS | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 235567 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0442 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASLJ-0034 |  | 465 | PERSEUS A500 - 1 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | OFFRE 10057-001 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-01 | 824155
2018.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2024-09-23 | 235047 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FAUTEUIL QUI ETAIT ATTRIBUE A MME MARY EN SALLE D'ERGOTHERAPIE SUR LE SITE DE MAGNY EN VEXIN. MERCI | ML 11/09/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/09/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 11/09/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-09-28
2018.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 234815 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE POUR UN FRE POUR MADAME MICHAUD (NEURO - CHAMBRE 31). + COUSSIN A AIR | ML 03/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 03/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-24
2018.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234843 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'APPUIS BRAS NE TIENT PAS, IL TOMBE | OS09/09/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 11/09/2024 REPARE - MA DDU SERVICE OS26/09/2024 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS09/09/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-24
2018.XLS | 2024-08-29 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 234617 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE CABLE QUI RELIE L'AMPLI A L'IMPRIMANTE A UN FAUX CONTACT, DE PLUS IL EXISTAIT UNE CLE USB POUR IMPRIMER LES CLICHES, CELLE-CI A ETE EGAREE, EST-IL POSSIBLE D'EN AVOIR UNE AUTRE. MERCI. | RB25/10/2024 CONTACT GE POUR CLE USB - DOSSIER GE SUR L OEC ONE 12604670 - POUR PORT USB DE L OEC ONE 2020-1173 - ARCEAU QUI NE TIENS PAS + DEMANDE CLE USB POUR COMMUNICATION SANS FIL ENTRE IMPRIMANTE ET AMPLI - EN ATTENTE RETOUR GE - |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-19
2018.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-09 | 234420 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, APPEL ROCHE CAR BEAUCOUP DE GOUTTES D'EOSINE SUR LES LAMES. UN TECHNICIEN VA NOUS RAPPELER AFIN DE PROGRAMMER UNE INTERVENTION. CORDIALEMENT | NH 09.09.2024 RECEPTION RI => MP 6 MOIS REALISEE => REMPALCEMENT CHECK-VALVE RESERVOIR + LIGNE HEMATOXYLINE + CHANGEMENT FILTRE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-09-13
2018.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 234439 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | [MR DIALLO, 1148] DEMANDE FRE, LARGEUR 44 COMMANDE JOYSTICK A DROITE + COUSSIN VISCO A AMENER EN ERGO. MERCI | PC 26/08/2024 LIVRAISON PRET + COUSSIN 45016 |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-09-13
2018.XLS | 2024-08-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 234313 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | PROBLEME DE SOUS-TENSION. INTERVENTION SEBIA PROGRAMMEE AUJOURD'HUI (21/08/2024) | SEBIA : PROBLEME ALIMENTATION FV LE 21.10.2024 >> AUCUN RETOUR DU SERVICE SUR RAPPORT D'INTERVENTION. CLOTURE DE L'INTERVENTION | BFE.N-1.ROTULE.1-609 | LABORATOIRE 6 | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 | FARIA BARBOSA | 5536 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2024-09-11
2018.XLS | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 234288 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB16/08/2024 INCUBATEUR DESCENDU AU BIOMED - NE TIEN PAS LA CHARGE D'APRES LE SERVICE RB19/08/2024 MISE EN CHARGE COMPLETE - TIEN BIEN LA CHARGE (AUTONOMIE 15MIN) MAIS CONTINUE D'AFFICHER UNE CHARGE A 100% ALORS QUE L'INCUBATEUR N'EST PLUS A 100% - MAINTENANCE PREVENTIVE FAIRE RB20/08/2024 RECEPTION DEVIS POUR MP - MC - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 26/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB25/09/2024 PASSAGE TECH - CHANGEMENT DE LA BATTERIE DE CHAUFFE, CONTROLE DE CHARGE BATTERIE. MISE EN CHAUFFE, CALIBRATION. CONTROLE DE PERFORMANCES CONFORMES AU PROTOCOLE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-10 | 22877333
2018.XLS | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 234263 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | RETOUR FRE 2018-9015 => LE FAUTEUIL N'A PAS ETE UTILISE LA PATIENTE EST SORTIE A VENIR CHERCHER EN ERGO | PC 20/08/2024 FAUTEIL RECUPERE |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-09-10
2018.XLS | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 234144 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA CHAMBRE FROIDE PRESENTE UNE ALARME DEFAUT AVEC LE SYMBOLE "VENTILATION" ALUME EN ROUGE. MERCI. | PICHARD : AFFICHE DEF FV LE 19.08.2024 >> D'EMANDE D'INTERVENTION A L'ENTREPRISE PICHARD PAR M.CHENET MAJ >> LE CODE ERREUR CORRESPOND AU DEGIVRAGE. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2018-0570 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | MR270R | FRIGA-BOHN | LM2429 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-09-06
2018.XLS | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 234123 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE MME ZERKOUN FRE EN ESSAI JE VIENS LE CHERCHER | PC 14/08/2024 PRET FAUTEUIL |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-04
2018.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234003 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024>> RI V-24-277-07 DU 13.09.2024 // MAMADOU DIALLO METROLOGIE: VITESSES : 500TR/MIN // TEMPS: 5'' // T°C : 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2018.XLS | 2024-08-06 | 2025-02-12 | 2025-03-11 | 233843 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE MONITEUR AFFICHE "ERREUR CAPTEUR CHANGER LE CAPTEUR 05001001". | OS07/08/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . PC 12/02/2025 MISE EN CHARGE MONITEUR CALIBRATION FAIL ERREUR CAPTEUR AFFICHE CAPTEUR A REMPLACER APPEL RADIOMETER CONFIRMATION CAPTEUR HS - A REMPLACER DEVIS UGAP 303046542 DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC OS10/03/2025 RECEPTION D UN CAPTEUR DE MESURE NEUF SUIVANT BLN°659346/FREMA ET COMMANDE B2/1641282 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. PC 11/03/2025 ESSAI CAPTEUR OK - BIEN RECONNU PAR LE MONITEUR ANCIEN CAPTEUR SN/54-06174 NOUVEAU CAPTEUR SN/54-08074 |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 | OS07/08/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . OS10/03/2025 RECEPTION D UN CAPTEUR DE MESURE NEUF SUIVANT BLN°659346/FREMA ET COMMANDE B2/1641282 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-08-27
2018.XLS | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 233723 | 8031 | HC SMR GERIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | VARIATION DE POIDS IMPORTANTE SUR LA CHAISE DE PESEE. LES POIDS NE SONT PAS FIABLES | SECA : VARIATION DE POIDS OS02/08/2024 CHAISE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 06.08.2024 >> DEMANDE D'ENLEVEMENT AUPRES DE SECA EFFECTUEE RB14/08/2024 PASSAGE SECA - RAMASSAGE CHAISE DE PESE AVEC SON CARNET METROLOGIQUE FV LE 22.08.2024 >>DEVIS SI01059 DU 22.08.2024 "REMPLACEMENT DE PIECE ET VERIFICATION PERIODIQUE" MONTANT 572.48€HT TRANSMIS POUR VALIDATION LL 26/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 13.09.2024 >>RI BL00006362 DU 03.09.2024 // X "REMPLACEMENT DE DIFFERENTE PARTIE + CONTROLE PRIMITIF" DM FONCTIONNEL" ETIQUETTE 60100 2025 OS18/09/2024 RENDU. |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 | OS02/08/2024 CHAISE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-23
2018.XLS | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 233633 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA RESPIRATEUR INDIQUE DERIVE CELLULE O2, PEUT-ETRE UN CHANGEMENT DE CELLULE O2? MERCI | 20/08/2024 RECEPTION DE LA CELLULE O2 PAR DUOMED (VEDEL) RB22/08/2024 CHANGEMENT DE LA CELLULE O2 - CALIBRATION - TEST OK ET CONFORME OS28/08/2024 RENDU. |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 | OS28/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-08-22
2018.XLS | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 233573 | 6031 | HC BEBES MATERNITE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | CODE ER12 ET ER16 CHANGEMENT DE PILES (SONT NEUVES) IDEM | SECA ; ERREUR 12 ET 16 FV LE 31.07.2024 >> SUITE NOTICE : LA BALANCE A ETE MISE SOUS TENSION AVEC UNE CHARGE TROP ELEVEE A CONFIRMER LORS DE LA PRISE EN CHARGE. FV LE 05.08.2024 >> AUCUN DEFAUT CONSTATE. REMISE EN SERVICE DU DM OS12/08/2024 RENDU. |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 | OS31/07/2024 VUE AVEC FV. OS12/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-20
2018.XLS | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 233314 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 23/07/2024 MATERIEL RECU LE 22/07 SANS BON ASSET PLUS - CONTROLE DE L'EQUIPEMENT - RAS - MATERIEL REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0384 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022533 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-13 | 706294
2018.XLS | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 233178 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, AU MOMENT DE L'UTILISATION SUR UN ENFANT, LE VENTILATEUR A AFFICHER "DERIVE O2" ET "ERREUR CELLULE CALIBRATION O2". PROBABLEMENT UN CHANGEMENT DE CELLULE O2. VOUS SERAI T'IL POSSIBLE DE LA FAIRE EN PRIORITE CAR NOUS EN AVONS BESOIN EN PRIORITE EN | IF 19/07/2024 REMPLACEMENT DE CELLULE O2 , CALIBRATION DE CELLULE OK , DM FONCTIONNEL , DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 | LL 18/07/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS A DISPO DES TECH |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-08-08
2018.XLS | 2024-07-15 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 232956 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME DE CHARGEMENT BATTERIE | NH 15.07.2024 RECEPTION EN ATELIER LL 19/07/2024 MP A FAIRE OS19/09/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3316973 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 23/09/2024 RECEPTION PP - REMPLCMNT DES PDS + MAJ 4.1 + MP + TEQ + NETTOYAGE CMPLT - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS31/10/2024 RENDU. MH 04/11/2024 |  |  | 2018-0583 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032602 | OS19/09/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3316973 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | IDE | 4671 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-08-03
2018.XLS | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 232991 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | APPUI BRAS TOMBE | LL 14/08/2024 LUBRIFICATION TOTULE ET REGLAGE DES VIS DE FREIN - ESSAI - CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0361 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037420 | IF 15/07/2024 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-03
2018.XLS | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 232949 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE S'IL TE PLAIT MERCI !! | ML 15/07/24 RETOUR A L'ATELIER ML 25/07/24 NETTOYAGE + CTRL + MIS EN CHARGE ML 26/07/24 CHAGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 15/07/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-03
2018.XLS | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 2024-08-06 | 232943 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL CH 46 COUSSIN PLUS CHARGEUR | ML 15/07/24 RETOUR DU SERVICE ML 01/08/24 NETTOYAGE +REMIS EN ETAT DU PHARE AV GAUCHE ET DES REPOS JAMBES CTRL OK, REINITIALISATION DES PARAMETTRE PAR DEFAUT ML 05/08/24 MIS EN CHARGE ML 06/08/24 CHARGE TERMINER, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 15/07/24 RETOUR DU SERVICE |  |  |  | 0 | LENOIR | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-03
2018.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232494 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2018-0633 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 180803170 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2024-07-18 | 4561236
2018.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 232210 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE | OLYMPUS : FUITE MH 26/06/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI NH 15.07.2024 RECEPTION BL 8325045524 => RAPPORT DE CONTROLE DE SORTIE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS24/07/2024 RENDU. |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS24/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-07-17
2018.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 232211 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'AUTOMATE EST EN PANNE TOTALE. NOUS AVONS TELEPHONE A ROCHE ET SOMMES EN ATTENTE DE LEUR RETOUR. NOUS AVONS MIS EN PLACE LE BACK UP (BEAUCOUP PLUS LENT). CORDIALEMENT | ROCHE : PANNE BLOQUANTE FV LE 02.07.2024 >> RI WO-29103331 DU 27.06.2024 // DENIS CARRER "LES 3 STAINERS SONT DESACTIVES. REMPLACEMENT DE LA CARTE PMAD. REACTIVATIONS DES 3 STAINERS. MESSAGE D¿ERREUR AVEC LA BASE SQL: IMPOSSIBILITE DE DEMARRER L¿APPLICATION. REPARATION DE LA BASE. NETTOYAGE DES LIGNES D¿EOSIN. REGLAGE DE LA FOURCHE DU TRANSPORT AUX POSITIONS 1ET 8 DU GARAGE ET DES 3 STAINERS. INITIALISATION DE L¿AUTOMATE" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-07-17
2018.XLS | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 231740 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS17/06/2024 APPUI- BRAS TOMBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 25/06/2024 REGLAGE EFFECTUER , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS17/06/2024 APPUI- BRAS TOMBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-05
2018.XLS | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 231441 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, UNE FUITE A ETE CONSTATER AU NIVEAU DE L'HUMIDIFICATEUR, UNE ACCUMULATION DE TARTE CE FORME A LA BASE. SERAI T'IL POSSIBLE DE CHANGER LA PIECE, MERCI. | RB13/06/2024 REMISE EN PLACE DU JOINT - LAISSER TOURNE PENDANT UNE DEMI JOURNEE - NE FUIT PLUS - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS17/06/2024 RENDU. |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 | OS17/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-27
2018.XLS | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 2024-09-02 | 231163 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES COUSSINS DES JAMBIERES 4 SECTIONS SONT INUTILISABLES REFERENCE 1851579 R ET 1851579 L - URGENT MERCI | OS31/05/2024 DEUX COUSSIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.09.2024 COUSSINS MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 | OS31/05/2024 DEUX COUSSIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-21
2018.XLS | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 2024-08-23 | 230834 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR NE VEUT PLUS CHAUFFER. ET NOUS N'AVONS PAS DE CABLE DE RECHANGE POUR CONSTATER SI C'EST LES CABLES OU LA MACHINE QUI NE FONCTIONNE PAS. | OS24/05/2024 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.07.2024 ENVOI SAV NH 01.08.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 05/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/08/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT REPARER SUIVANT BLN°60428126 ET COMMANDE B2/1502963 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 23.08.2024 RECEPTION RI => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS28/08/2024 RENDU. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS24/05/2024 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/08/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT REPARER SUIVANT BLN°60428126 ET COMMANDE B2/1502963 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/08/2024 RENDU. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | [5 empty] | 2024-06-13
2018.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 230719 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.05.2024 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 24.05.2024 RECEPTION RI => MP REALISEE => REMPLACEMENT PREFILTRE + MODULE R24 + NETTOYAGE COMPLET => DM CONFORME |  |  | 2018-0351 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1588 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-06-11 | 824155
2018.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 230718 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.05.2024 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 24.05.2024 RECEPTION RI => MP REALISEE => REMPLACEMENT PREFILTRE + MODULES FILTRATION + NETTOYAGE COMPLET => DM CONFORME |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-06-11 | 824155
2018.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 230681 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE VENTILATEUR INDIQUE "CAPTEUR DE DEBIT DEFECTUEUX" 3 CAPTEURS DIFFERENTS ONT ETE ESSAYE. PROBLEME AVEC LA CELLULE O2 ? | OS21/05/2024 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER. RB23/05/2024 TEST CALIBRATION - MIS A DISPO OS24/05/2024 RENDU. |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 | OS21/05/2024 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER. OS24/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-11
2018.XLS | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 230443 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE REPROGRAPHE N'EST PAS RECONNU LORSQUE L'ON ALLUME L'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE | GE : AMPLI RECONNAIS PAS L'IMPRIMANTE MH 15/05/2024 OUVERTURE DOSSIER 11275453 - EN ATTENTE INFO TECH MH 15/05/2024 MODIF. DRIVER DANS - DIGITAL > DRIVER > 970 - TEST EFFECTUES - FONCTIONNEL |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-04
2018.XLS | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 230433 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPUI BRAS TOMBE | OS14/05/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 14/05/2024 RESERRAGE VIS ESSAI OK MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS14/05/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-01
2018.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 230242 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IMPOSSIBLE D'UTILISER LA PARTIE BASSE DE LA TELECOMMANDE QUI PERMET DE CASSER LA TABLE ON PEUT MONTER DESCENDRE ET FAIRE DU ROULIS URGENT MERCI | IF 07/05/2024 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-25
2018.XLS | 2024-05-02 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 230125 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CH. 349 SCOPE : LORS DU BRANCHEMENT DU CABLE ECG, LES TRACES DISPARAISSENT ET EST NOTE "LL DEFAUT CONTACT". LES PATCHS ET LES CABLES ONT ETE CHANGES. TOUJOURS LE MEME MESSAGE. LE MODULE A ETE CHANGE CE QUI A PERMIS D'AVOIR TOUS LES TRACES. POUVEZ | NH 04/06/2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2018-0010 | MODULE MULTIPARAMETRE | M 3001 A | PHILIPS | DE632F2185 | LL 07/05/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-23
2018.XLS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 230119 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE TESTEUR SE DESADAPTE DE L'ENDOSCOPE. IMPOSSIBILITE DE LE PASSER EN LAVEUR. | RB02/05/2024 ENVOIE SAV OS03/06/2024 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76282199 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB03/06/2024 REMPLACEMENT DU SYSTEME DE ROTATION DU SOUS ENSEMBLE - CAPOT - TETE DISTALE - GAINE D'INTRODUCTION, DE LA SECTION BEQUILLABLE ET TOUT LES CANAUX - MIS A DISPO DU SERVICE OS05/06/2024 RENDU. |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS03/06/2024 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76282199 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-05-23
2018.XLS | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 229631 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUI BRAS ; BARRE A REMETTRE | OS22/04/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.05.2024 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS22/04/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-10
2018.XLS | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-05-06 | 229424 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN STO SN 14B0060 NE BLOQUE ET CHAUFFE OPTIM 7822 | OS15/02/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.04.2024 ENVOI SAV RB23/04/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION LL 24/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 30.04.2024 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT PAM => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 06/05/2024 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS15/02/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2024-05-04
2018.XLS | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-05-16 | 229451 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA BATTERIE DE LA COUVEUSE EST HORS SERVICE (816 CYCLES). DOIS-JE APPORTER LA COUVEUSE AU BIOMED OU LA REPARATION PEUT ELLE SE FAIRE DANS LE SERVICE ? JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | IF 17/04/2024 DEVIS REMPLACEMENT DES BATTERIES , DA TRANSMISE DA 4467 OS13/05/2024 RECEPTION DE DEUX BATTERIES POUR INCUBATEUR SUIVANT BLN° SUIVANT BLN°518786 ET COMMANDE B2/1483558 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4467 .TRANSMIS AU TECH. IF 16/05/2024 REMPLACEMENT DES DEUX BATTERIE , REMISE A ZERO DU COMPTEUR DE BATTERIE , MIS EN CHARGE 10H , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE IF 16/05/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 | OS13/05/2024 RECEPTION DE DEUX BATTERIES POUR INCUBATEUR SUIVANT BLN° SUIVANT BLN°518786 ET COMMANDE B2/1483558 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4467 .TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-04
2018.XLS | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 229364 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ACCUVEIN NE CHARGE PAS, VERIFICATION DES CONNECTIONS ET DE LA PRISE. MIS EN CHARGE DEPUIS 12H30==>NE FONCTIONNE PAS. SVP MERCI | RB11/04/2024 RECEPTION ACCUVEIN - MIS DANS LOCAL DEPOT RB12/04/2024 REMISE EN PLACE DE LA BATTERIE - MISE EN CHARGE - TEST CONFORME ET FONCTIONNELLE OS12/04/2024 RENDU A NATHALIE. |  |  | 2018-0407 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV17450005 | OS12/04/2024 RENDU A NATHALIE. | 458 | ACCUVEIN |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-02
2018.XLS | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-08-05 | 229275 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE CORDON DE CHARGE DE LA CHAISE DE PESEE EST CASSE. IMPOSSIBLE DE CHARGER L'APPAREIL. MERCI D'AVANCE. | OS08/04/2024 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.LE CHARGEUR STANDARD EST HS FV LE 05.08.2024 >> REMPLACEMENT CHARGEUR + 6 PILES RECHARGEABLES TEST DE FONCTIONNEMENT OK MISE A DISPO DU DM OS09/08/2024 RENDU. |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 | OS08/04/2024 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.LE CHARGEUR STANDARD EST HS OS09/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-30
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228589 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12554 2025// CONFORME |  |  | 2018-0316 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228588 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12553 2025// CONFORME |  |  | 2018-0317 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228585 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12551 2025// CONFORME |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228605 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12568 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228590 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12555 2025// CONFORME |  |  | 2018-0165 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228624 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12587 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M |  | 439 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228599 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12562 2025// CONFORME |  |  | 2018-0155 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791013064941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228607 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12570 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228628 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12590 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE // NC03 |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228630 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12592 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228592 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12556 2025// CONFORME |  |  | 2018-0200 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228594 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12557 2025// CONFORME |  |  | 2018-0319 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228584 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12550 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0172 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761152154694 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228553 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71429 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228581 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12548 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228555 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71431 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228551 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71427 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228546 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71422 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228552 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71428 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228548 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71424 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228579 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12545 2025 // CONFORME |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228571 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71441 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0086 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228565 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71435 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0541 | BALANCE DE PRECISION | SECURA513-1CFR | SARTORIUS | 0037103390 |  | 469 | SECURA513-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228560 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71432 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228554 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71430 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228576 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71446 2024 // CONFORME APRES AJUSTAGE // NC05 |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228504 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67496 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0084 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228505 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67497 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0072 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155355 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228528 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71417 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228526 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71415 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228527 | 22-4072 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71416 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0323 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228491 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63114 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228506 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67498 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0171 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228529 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71418 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228492 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63115 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228463 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63103 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0332 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228498 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63121 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0097 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134286 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228489 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63112 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0188 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132482 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228490 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63113 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0189 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135905 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228461 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63101 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0320 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187196 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228464 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63104 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228501 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63123 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0098 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761211094721 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228499 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63122 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0096 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134295 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 228403 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 22/03/2024 S'ETEINT EN COURS D'EXAMEN PC 08/04/2024 TEST 24H SUR SIMULATEUR PROSIM 8 PC 09/04/2024 ENREGISTREMENT OK PAS DE COUPURE VERIFIE AVEC CATHERINE AUX CONSULT MAGNY RAS |  |  | 2018-9001 | HOLTER TENSIONNEL | TONOPORT V | G.E. | TONO96971 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-12 | 22890660
2018.XLS | 2024-03-21 | 2024-04-15 | 2024-05-16 | 228319 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° 5MM PETEL SN 748224 ; FLOU OPTIM 7759 | OS22/03/2024 OPTIQUE PETEL DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE ROUGE. NH 15.04.2024 ENVOI SAV NH 23.04.2024 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 24/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.05.2024 RECEPTION NOUVEAU DEVIS CAR OPTIQUE DECLARE IRREPARABLE => DA TRANSMISE LL 06/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°156143 ET COMMANDE B6/1485600 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. POUR IMMATRICULATION. NH 16.05.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2018-0428 | OPTIQUE 5MM 30Ø | PL-2030WA | PETEL SERVICES | 748224 | OS22/03/2024 OPTIQUE PETEL DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE ROUGE. OS16/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°156143 ET COMMANDE B6/1485600 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-04-11
2018.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 228263 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE CABLE DU REPRORGRAPHE QUI VA A L'AMPLIFICATEUR D'ORTHOPEDIE EST TORDU ; IMPOSSIBLE DE LE BRANCHER | IF 21/03/2024 REMPLACEMENT DU CABLE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228152 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 68362 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0197 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164955 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228122 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71414 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228118 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71411 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228113 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71410 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228106 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71403 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0506 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-198 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228108 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71406 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0061 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704334106873 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228111 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71409 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0530 | BALANCE DE PRECISION | SECURA213-1CFR | SARTORIUS | 37006879 |  | 468 | SECURA213-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228100 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58672 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0321 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187185 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228101 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58673 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0335 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175968 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228103 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58675 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0242 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228104 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71401 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0241 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 227906 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'ECLAIRAGE OPERATOIRE S'EST ETEINT APRES AVOIR ETE ALLUME LA CONSOLE SUR LE SCIALYTIQUE ET SUR LE PANNEAU ELECTRIQUE SONT ETEINTS URGENT SALLE 14 MERCI - LA SALLE SERA LIBEREE DANS LA JOURNEE POUR L'INTERVENTION VU AVEC IBRAHIMA | IF 14/03/2024 PROBLEME SUR LA CARTE DE LA COUPOLE DANS LE COTE ARMOIRE ELECTRIQUE , VERIFICATION DU FUSIBLE => RETRAIT ET REMIS DU FUSIBLE OK , SYSTEME FONCTIONNE |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-04
2018.XLS | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-04-15 | 227821 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STORZ SN 121 XAJ POUR ARTHROSCOPIE CASSE OPTIM 7746 URGENT | NH 14.03.2024 ENVOI SAV LL 22/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/04/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°154726 ET COMMANDE B2/1469875 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 15.04.2024 A DISPO DU SERVICE OS16/04/2024 MODULE CASSER. |  |  | 2018-0329 | OPTIQUE 4MM 30° 18CM | 28731 BWA | STORZ | 121XAJ | OS10/04/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°154726 ET COMMANDE B2/1469875 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/04/2024 MODULE CASSER. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-04-02
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227546 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58623 2024 // CONFORME APRES AJUSTAGE // NC12 |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227540 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58621 2024 // CONFORME APRES AJUSTAGE // NC12 |  |  | 2018-0527 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227568 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58645 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227572 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58650 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227551 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58626 2024 // CONFORME //A02 |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227563 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58639 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227573 | 22-4043 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58651 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0104 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122138 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227580 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58656 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227581 | 22-4090 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58657 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227589 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58664 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227547 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58624 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227531 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58612 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0146 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067981 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227521 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58606 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227538 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58619 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227535 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58616 2024 // CONFORME APRES AJUSTAGE // A00 |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227529 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58610 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227522 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58607 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0497 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227515 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58602 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227539 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58620 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227512 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58599 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0322 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187189 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227555 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58630 2024 // CONFORME APRES AJUSTAGE //NC12 |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227511 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58598 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0127 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888165068436 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227553 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58628 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0496 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000020510 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227344 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58592 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0114 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154590 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227346 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58595 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0123 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227345 | 22-3075 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58594 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0131 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134289 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227343 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58591 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227338 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58587 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227310 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67045 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227316 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58579 2024 // CONFORME |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2018.XLS | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 227172 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA COMMANDE DE L'ECLAIRAGE OPERATOIRE EN SALLE 14 BLOC BMC EST CASSEE - VU AVEC IBRAHIMA | IF 20/03/2024 REMPLACEMENT DU BLOC |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20
2018.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227018 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 560612024 / CONFORME APRES AJUSTAGE // NC07 |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227011 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56056 2024 / CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2018.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 226998 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE CABLE DU PESE BEBE, A LES BRANCHES TORDU. SERAI T'IL POSSIBLE DE LE REMPLACER, MERCI. | OS26/02/2024 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 27.03.2024 >> ECHANGE DU CHARGEUR SECTEUR PAR UN NOUVEAU CLOTURE DE L'INTERVENTION OS 4/04/2024 RENDU |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 | OS26/02/2024 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-16
2018.XLS | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 226892 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BARRE DE L'APPUI BRAS A FIXER | OS26/02/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 07/03/2024-REGLAGE APPUI-BRAS - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS13/03/2024 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS26/02/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15
2018.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 226894 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TROP DURE | OS26/02/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 26/02/2024 REGLAGE APPUI-BRAS - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS28/02/2024 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS26/02/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15
2018.XLS | 2024-02-22 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 226821 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RADIOMETER INDIQUE ERREUR MONITEUR CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE (05000028). AUSSI IL RESTE 5 JOURS AVANT DE LE REMEMBRANER. ET SERAI T'IL POSSIBLE DE LE METTRE SUR UN PIED. MERCI | RADIOMETER : CODE ERREUR 05000028 OS22/02/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/03/2024 RENVOI SAV POUR MP - MC - SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 28/03/2024 RELANCE PAR TELEPHONE OS25/04/2024 RECEPTION D UN MONITEUR SUIVANT BLN°SWO-1927912 ET RAPPORT COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.. MH 11/06/2024 RENDU |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS22/02/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/04/2024 RECEPTION D UN MONITEUR SUIVANT BLN°SWO-1927912 ET RAPPORT COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2024-03-14
2018.XLS | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 226772 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ROCHE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 21.02.2024 >> RI WO-26549405 DU 15.02.2024 // DENIS CARRER "MAINTENANCE PREVENTIVE. REMPLACEMENT DES PIECES DETACHEES DU KIT DE PM. NETTOYAGES DES LIGNES D¿EOSIN ET HTX. REGLAGES ET CONTROLES DES FONCTIONNALITES DE L¿AUTOMATE SUIVANT LES PROCEDURES DU CONSTRUCTEUR" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-03-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 226776 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : BALANCE CASSEE FV LE 21.02.2024 >> CASSE DE LA BALANCE PAR UN DETENU. REMPLACEMENT PAR LA BALANCE 2024-0041 |  |  | 2018-0240 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158274 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-13 | 22879420
2018.XLS | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 226570 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE FRE M. FERNANDES CH 1150 + DEMANDE DE COUSSIN AIR 46A05 + GALETTE GEL GEL005 A AMENER EN ERGO | PC 15/02/2024 LIVRAISON FAUTEUIL + COUSSIN AIR 46A05 + GALETTE GEL XGEL42002 |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-03-07
2018.XLS | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 226554 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/02/2024 DEFAUT DE CONE D'OMBRE SUR SONDE , ENVOI EN REPARATION , SONDE REVENU DE REPARATION DE CHEZ PRS LE 10/10/2023. IF 28/02/2024 RECEPTION RI , REPARATION PRISE SOUS GARANTIE IF 29/02/2024 RECEPTION SONDE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0392 | SONDE ABDOMINALE CONVEXE | UST-9123 | HITACHI ALOKA | 205X6195 |  | 316 | F 37-1 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2024-03-07 | 22766809
2018.XLS | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 226075 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA JAMBIERE DU PLATEAU EST CASSEE URGENT +++AVEC LE PLATEAU MAQUET EN PANNE CELA FAIT DEUX PLATEAUX EN MOINS MERCI | IF 06/02/2024 PLATEAU CASSE , ENVOI EN REPARATION NH 12.02.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 13/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 22/02/2024 RECEPTION JAMBIERE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 23/02/2024 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-02-27
2018.XLS | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 226059 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | HE 600 EN PANNE DEPUIS LE 30 JANVIER . PIECE EN ATTENTE ( DEVAIT ETRE RECUE LE 01- FEVRIER ) . VOIR SI PENALITES APPLICABLES . MERCI | ROCHE : DEFAUT CHAPEAU FV LE 08.020.2024 >> RI WO-26720267 LE 07.02.2024 // DENIS CARRER "LES BIDONS D¿HTX NE SE VIDENT PLUS COMPLETEMENT ET GRILLE LA PUCE. REMPLACEMENT DU CHAPEAU (ARRIVE 5 JOUR APRES LA COMMANDE). UNE PETITE FAILURE EST PRESENTE DANS L¿ORIFICE DE CONNEXION. DEMARRAGE DE L¿AUTOMATE. AMORCAGE DES 3 LIGNES D¿HTX APRES LA MAINTENANCE DE NUIT. LE BIDON SE VIDE NORMALEMENT. 16 PLATEAUX COLORES. LE NIVEAU DETECTE DANS LE BIDON CORRESPOND A UNE CONSOMMATION NORMALE. AUTOMATE OPERATIONNEL." |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | KESSEDJIAN | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-02-24
2018.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225728 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR HADDADI, 1153] BONJOUR, PEUT-ON REGONFLER LES ROUES DU FRE SVP? MERCI | ML 17/01/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | C |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2018.XLS | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 225675 | 22-6022 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MELANGEUR RECUPERE LA SEMAINE DERNIERE, MAIS FUITE DE GAZ LORS DE LA CONNEXION : DEBITLITRE AIR/O2 MANQUANT | OS29/01/2024 MELANGEUR DE GAZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.02.2024 RAJOUT DEBILITRE => PAS DE FUITE DE GAZ DETECTE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0020 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | MAXBLEND | MAXTEC | BDF05076 | OS29/01/2024 MELANGEUR DE GAZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 438 | FABIE7 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-17
2018.XLS | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 225514 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE CABLE USB POUR LE REPROGRAPHE DE L'AMPLIFICATEUR D'UROLOGIE EST HS URGENT MERCI | IF 25/014/2024 CABLE REMPLACER |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-15
2018.XLS | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 225193 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ROCHE : ERREUR LORS DE LA COLORATION FV LE 18.01.2024 >> "L'HE 600 EST EN PANNE. IL A FAIT QUELQUES ERREURS HIER (17.01.2024) ET NOUS AVONS APPELE LE SAV QUI NOUS A RAPPELE CE MATIN. APPAREMMENT CE N'EST PAS BON, ILS RAPPELLENT VERS 11H LE SERVICE" EN ATTENTE RETOUR POUR DIAGNOSTIQUE FV LE 23.01.2024 >> RI WO-26447832 DU 22.01.2024 // DENIS CARRER "REMISE EN FONCTIONNEMENT DU STAINER DU HAUT. 8 LAMES VIERGES COLOREES. PAS DE MESSAGE D¿ERREUR. 7 PLATEAUX COLORES. AUTOMATE OPERATIONNEL." FV LE 26.01.2024 >> RI WO-26531728 DU 25.01.2024 // DENIS CARRER "LE BIDON D¿HTX NE SE VIDE PAS COMPLETEMENT. REMPLACEMENT DU CONNECTEUR. TEST DE POMPAGE. L¿HTX RECHARGE LE RESERVOIR NORMALEMENT. AUTOMATE OPERATIONNEL.6 PLATEAUX COLORES" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-02-08 | 22879420
2018.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 2024-02-15 | 224902 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN D'AFFICHAGE NE FONCTIONNE PAS, RESTE BLANC. MERCI DE VOTRE AIDE. | OS15/01/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 25.01.2023 ENVOI SAV OS15/02/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°60392580 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 15.02.2024 CONTROLE ET TEST OK => A DISPO DU SERVICE OS20/02/2024 RENDU. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS15/01/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS15/02/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°60392580 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/02/2024 RENDU. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | 182264 | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2024-02-02
2018.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-23 | 224963 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 12/01/24 FAUTEUIL RECUPERER+ ML 22/01/24 MIS EN CHARGE ML 23/01/24 CHARGE TERMINER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 12/01/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MARINE ERGO |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-01 | 36012191
2018.XLS | 2024-01-11 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 224867 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER L'APPAREIL QUI SONNE SANS INTERRUPTION ? MERCI. MME NORELUS | FRESENIUS : PREVOIR MP MH 24/01/2024 RENVOI SAV POUR MP - EN ATTENTE RI OS19/02/2024 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3305172 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 21/02/2024 RECEPTION BASE - REMPLACEMENT DES PDS + CQ + TEQ + NETTOYAGE - FONCTIONNEL ET CONFORME - MAD DU SERVICE |  |  | 2018-0545 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23704780 | IF 11/01/2024 DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION OS19/02/2024 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3305172 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-02-01
2018.XLS | 2024-01-11 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 224869 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS EFFECTUER LA MAINTENANCE PREVENTIVE DE CE MATERIEL ? MERCI. MME NORELUS | FRESENIUS : PREVOIR MP MH 24/01/2024 RENVOI SAV POUR MP - EN ATTENTE RECEPTION RI OS21/03/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°33051555 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 21/03/2024 RECEPTION POUSSE SEREINGUE + RI - MP + REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSE + TEST ELECTRIQUE + NETTOYAGE COMPLET DE LAPPAREIL OS16/04/2024 RENDU. |  |  | 2018-0547 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS | FRESENIUS | 23795387 | IF 11/01/2024 DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION OS21/03/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°33051555 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-02-01
2018.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 224737 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR PIECES REMPLACEES => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0629 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509047 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-31 | 824155
2018.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 224741 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR PIECES REMPLACEES => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0618 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489636 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-31 | 824155
2018.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 224759 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR PIECES REMPLACEES => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-31 | 824155
2018.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 224368 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS DONT LA ROTULE EST A RESSERRER, NE TIENT PAS LE BRAS DU PATIENT. | OS04/01/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 23/01/2024 REGLAGE EFFECTUER , MIS DISPO DU SERVICE OS25/01/2024 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS04/01/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-24
2018.XLS | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-02-12 | 224280 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BLADDER SCAN QUI INDIQUE UNE VESSIE PLEINE A 2L ENVIRON A PLUSIEURS REPRISES ET SUR PLUSIEURS JOURS ALORS QUE LE PATIENT A UNE VESSIE QUASI VIDE (CONTROLE AVEC UN AUTRE BLADDER). MERCI | OS11/01/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.01.2024 DA POUR MP TRANSMISE LL 25/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/02/2024 RECEPTION D UN APPAREIL DE MESURE VESICAL REPARER SUIVANT BLN°:BL247913 ET COMMANDE B2/1457205 COLIS EN BON ETETAT TRANSMIS AU TECH. NH 12.02.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT ECRAN => DM CONFORME OS 14/02/2023 RENDU. |  |  | 2018-0045 | APPAREIL DE MESURE DU CONTENU VESICAL | U-LITE | SONOSCANNER | SLP-00572 | OS11/01/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/02/2024 RECEPTION D UN APPAREIL DE MESURE VESICAL REPARER SUIVANT BLN°:BL247913 ET COMMANDE B2/1457205 COLIS EN BON ETETAT TRANSMIS AU TECH. OS 14/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5413 | N | Préventive |  | Définitive | 22-012080 | SONOSCANNER | [5 empty] | 2024-01-19
2018.XLS | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 224193 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | GWENDOLINE AVAIT DEMANDE CE FAUTEUIL POUR LE FAIRE ESSAYER A M. JUSTIN ; IL L'A PEU UTILISE DANS L'ATTENTE D'OBTENIR LES ASSURANCES, JE L'AI MIS A M. YVELIN CH 1137 AU VU DES PROBLEMES RENCONTRES AVEC LE SIEN | AB 29/12/2023 MISE A JOUR SUR LES TABLEAUX DE SUIVI |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-17
2018.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2024-04-09 | 224027 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : NC03 DEFAUT PLAQUE FV LE 21.12.2023 >> LORS DE LA VP, DEFAUT DE PLAQUE(NC03) ENVOI A SECA POUR DEVIS DE MISE EN CONFORMITE FV LE 12.03.2024 >> DEVIS DE00001183 DU 11.03.2024 "VERIFICATION + 0.5 MO + PLAQUE + TRANSPORT" MONTANT 507.40 TRANSMIS POUR DA LL 13/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 14.03.2024 >> TARIF MODIFIE : 457.90€ FV LE 08.04.2024 >> PESON MIS EN PRET // VU AVEC AS SANDRA (43 05) OS09/04/2024 RECEPTION D UN PESON REPARER SUIVANT BLN°00002396 ET COMMANDE B2/1467131 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 09.04.2024 >> APPEL LE SERVICE POUR MISE A DISPOSITION DU PESON. (ECHANGE NECESSAIRE) |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M | OS09/04/2024 RECEPTION D UN PESON REPARER SUIVANT BLN°00002396 ET COMMANDE B2/1467131 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-01-11 | 22879420
2018.XLS | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 223981 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE VENTILATEUR FAIS UN BRUIT ANORMAL. FAIT DEJA CONSTATER LE 3/11/23. IL N'EST PLUS CONFORTABLE POUR LES ENFANTS. | OS20/12/2023 GIRAFFE DEPOSE A L ATELIER. RB27/12/2023 DOUBLON INTER 221582 - CHANGEMENT DE FAN HUB VENTILATEUR - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 | OS20/12/2023 GIRAFFE DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-10
2018.XLS | 2023-12-18 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 223795 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PAS, S'ETEINT DE SUITE APRES AVOIR APPUYE SUR LE BOUTON MARCHE. DONNE AVEC LE CHARGEUR N°BIO 20160227. A RENDRE AVEC. MERCI | OS19/12/2023 GENERATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.01.2023 REMPLACEMENT ALIMENTATION => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS09/01/2024 RENDU. |  |  | 2018-0523 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708187 | OS19/12/2023 GENERATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-06
2018.XLS | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 223755 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PUIS-JE AVOIR UN FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE POUR ESSAI. A LIVRER EN SALLE D'ERGO POUR ESSAI POUR M. JUSTIN. COMMANDE A DROITE | ML 15/12/23 PREPARATION ML 18/12/23 MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 18/12/23 MIS EN PRET ML 15/12/23 PREPARATION |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-01-05
2018.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 223575 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/12/2023 SUITE A LA MAINTENANCE PREVENTIVE SONDE A REMPLACER => REMPLACER PAR LE 2023-0957 => A REFORMER OS07/03/2024 RENDU. |  |  | 2018-0452 | SONDE ABDOMINALE 3D | RAB 4-8D | GENERAL ELECTRIC | 155704KR0 | OS07/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-03 | 22766809
2018.XLS | 2023-12-08 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 223330 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES CHIFFRES INDIQUES NE SONT PAS CORRECTES COMPARES AVEC UN AUTRE BLADDER . DIFFERENCE D'ENVIRON 500CC | OS08/12/2023 DM SANS CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.01.2023 APPAREIL A REFORMER |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 | OS08/12/2023 DM SANS CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BOSQUET | 4178 OU 4280 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-29
2018.XLS | 2023-12-07 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | 223285 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA CHEMISE EXTERNE OBSTRUE LE CHAMPS VISUEL DU BETTOCHI N°1, SN 120 QMJ MERCI. | OS07/12/2023 CHEMISE HS MAI DEPOSER COMPLET AVEC BOITE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.01.2024 ENVOI CHEMISE EXTERNE SAV => BOITE DEPOSE SUR ETAGERE TECH NH 08.01.2023 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 09/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/01/2024 RECEPTION D UNE CHEMISE REPARER SUIVANT BLN°150339 ET COMMANDE B2/1411837 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 18.01.2024 MIS A DISPO AVEC BOITE |  |  | 2018-0424 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMJ | OS07/12/2023 CHEMISE HS MAI DEPOSER COMPLET AVEC BOITE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/01/2024 RECEPTION D UNE CHEMISE REPARER SUIVANT BLN°150339 ET COMMANDE B2/1411837 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-12-28
2018.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223022 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE GARROT DYSFONCTIONNE "FUITE BALLONNET" ALARME IMPOSSIBLE A ARRETER | RB04/12/2023 DEFAUT CONSTATE SONNE EN CONTINUE NE VEUT PLUS S'ARRETER , MESSAGE D ERREUR AVERTISSEMENT - EQUIPEMENT DESCENDU DANS LA SERVICE - REMISE EN PLACE DE LA BATTERIE - MAUVAIS REGLAGE SUR LE BRASARD GARROT - CABLE ROUGE GAROT NON BRANCHER AU BRASARD ET REGLAGE ACTIF SUR LE ACTIF LA VOIE ROUGE - RETEST - CONFORME ET FONCTIONNEL OS04/12/2023 RENDU. |  |  | 2018-0217 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221801310002 | OS04/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-23
2018.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 223023 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BARRE DE L'APPUI BRAS DESADAPTE | OS04/12/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 15/12/2023 APPUI BRAS RESSERER OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/12/2023 RENDU . |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS04/12/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/12/2023 RENDU . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-23
2018.XLS | 2023-11-27 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 222665 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RESPIRATEUR S'ARRETE AU MODE OHF, NE SE MET PLUS EN ALARME QUAND ON DECOBE ET QUE L'ON RECOBE PAR LA SUITE. PROBLEME AU NIVEAU RESPI? | NH 13.12.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS15/12/2023 RENDU. |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 | OS15/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-16
2018.XLS | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222564 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR,, L'ALARME "ERREUR MONITEUR CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE" S'AFFICHE EN CONTINUE, ALORS QUE LA BOUTEILLE DE GAZ A ETE CHANGE AINSI QUE LA DATE ET L'HEURE SONT CORRECTE. | OS24/11/2023 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/11/2023 MIS EN FONCTIONNEMENT , RAS DM FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE OS04/12/2024 RENDU. |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS24/11/2023 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/12/2024 RENDU. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-15
2018.XLS | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 222024 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | L'AUTOMATE SE BLOQUE PLUSIEURS FOIS DANS LA JOURNEE : L'ERREUR 2011 S'EST PRODUITE DEUX FOIS, AINSI QUE LES ERREURS 3037 ET 1103. LE SAV A ETE CONTACTE CE JOUR. CORDIALEMENT | ROCHE : ERREUR 2011 FV LE 14.11.2023 >> RI ORD-0022522351 DU 13.11.2023 // MARINUS CLARIJS "ALARM 2011 TIME OUT AVEC LE DECHET. INVESTIGATION LE PROBLEME => FITTING EN SORTANT DE LA POUBELLE INTERNE BOUCHE POUR 80% => NETTOYAGE. REACTIVATION DU COLORATEUR DU HAUT + VERIFICATION DU COLORATEUR : RAS. VERIFICATION DES PERFORMANCES DE L¿ENSEMBLES. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-12-01
2018.XLS | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 221799 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS ACTUELLEMENT AU BLOC BFE A RESSERRER NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT. | IF 07/11/2023 BRAS RESSERRER OK , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS14/11/2023 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-28
2018.XLS | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 221747 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS06/11/2023 APPUI -BRAS AVEC CLAMOT SERRER A LA PINCE TRACE DE GRIFFURE SUR LA POIGNEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION IF 07/11/2023 BRAS RESSERRER OK , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS06/11/2023 APPUI -BRAS AVEC CLAMOT SERRER A LA PINCE TRACE DE GRIFFURE SUR LA POIGNEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-25
2018.XLS | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2024-02-05 | 221764 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER CE HOLTER DE RYTHME QUI NE S'ALLUME PLUS ? MERCI. MME NORELUS | RB06/11/2023 RECEPTION HOLTER CARDIAQUE - NE S'ALLUME PAS RB07/11/2023 CHANGEMENT DE LA PILE - TEST - S'ETEINT TOUT SEUL - ENVOIE SAV MH 22/01/2024 RECEPTION DEVIS 2023-5403 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 25/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS05/02/2024 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT MICROPORT ET COMMANDE B2/1457174 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 05.02.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT FACE AVANT + CHASSIS => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2018-0585 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW | SORIN | SJ1807140A | OS05/02/2024 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT MICROPORT ET COMMANDE B2/1457174 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2023-11-25
2018.XLS | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 2023-12-27 | 221582 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, AU MOMENT DE L'ALLUMAGE LE VENTILATEUR FAIT UN BRUIT, CELA A ETE CONSTATER PAR LE REFERANT DE L'INCUBATEUR, ET VU AVEC LA CADRE DU SERVICE | OS31/10/2023 INCUBATEUR DEPOSE A L ATELIER. RB03/11/2023 VENTILATEUR FAIS UN BRUIT ANORMAL RB03/11/2023 APPEL DE GE POUR OUVERTURE D'UN DOSSIER - DEFAUT CORRIGER TEMPORAIREMENT CAPUCHON DU VENTILATEUR REMIS EN PLACE - CONFORME ET FONCTIONNEL DEVIS EN ATTENTE DE GE POUR NOUVEAU CAPUCHON VENTILATEUR - EN ATTENDANT L'INCUBATEUR EST REMIS EN SERVICE - DEMANDE ASSET 4259 SC 07/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 10/11/23 COMMANDE FAITE OS13/12/2023 RECEPTION DE 5 FAN HUB SUIVANT BLN°957627878 ET COMMANDE B3/1375509 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4259. RB14/12/2023 ATTENTE DISPONIBILITE DE L'INCUBATEUR POUR CHANGER LE FAN HUB (1 FAN HUB POSER SUR MON BUREAU - EMBOUT GRIS) RB27/12/2023 CHANGEMENT DU JOINT VENTILATEUR - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE RB27/12/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 | OS31/10/2023 INCUBATEUR DEPOSE A L ATELIER. OS13/12/2023 RECEPTION DE 5 FAN HUB SUIVANT BLN°957627878 ET COMMANDE B3/1375509 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4259. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-21
2018.XLS | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-12-05 | 221538 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, ERREUR N° 2029 PROBLEME PRESSION REACTIF POUR REMPLIR SA RESERVE A L'ARRIERE LE 26 ET 27/10/2023. APPEL LE 27/10/23 ET INTERVENTION DE ROCHE CE JOUR. CORDIALEMENT | ROCHE : PROBLEME DE REACTIF FV LE 31.10.2023 >> INTERVENTION DU TECHNICIEN CE JOUR. FV LE 05.12.2023 >> ORD-0022522351 DU 13.11.2023 // MARINUS CLARIJS "ALARM 2011 TIME OUT AVEC LE DECHET. INVESTIGATION LE PROBLEME => FITTING EN SORTANT DE LA POUBELLE INTERNE BOUCHE POUR 80% => NETTOYAGE. REACTIVATION DU COLORATEUR DU HAUT + VERIFICATION DU COLORATEUR : RAS. VERIFICATION DES PERFORMANCES DE L¿ENSEMBLES. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION." EN ATTENTE NOUVELLE INTERVENTION SUITE PROBLEME COLORATEUR SUPERIEUR |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-11-18
2018.XLS | 2023-10-27 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 221478 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECRAN QUI DEVIENT ENTIEREMENT ROUGE ET PLUS D'ACCES A L'AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE | OS30/10/2023 MATELAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.12.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS15/12/2023 RENDU. |  |  | 2018-0364 | SYSTEME DE RECHAUFFEMENT | BABY WARMER | KANMED | 4485/17 | OS30/10/2023 MATELAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MARAVEL | 4776 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-17
2018.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2024-01-03 | 221468 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/10/2023 RECU DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFETUER LE 26/12/2023 => CONFORME |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-17 | 22766809
2018.XLS | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 221265 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | CODE:E02 FABLE INTENSITE MESURE LED. MERCI PAR AVANCCE. | VIGIN : ERREUR E02 FV LE 24.10.2023 >> NETTOYAGE DE LA LENTILLE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. |  |  | 2018-0309 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621033 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-14
2018.XLS | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-03-18 | 221050 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : S'ALLUME PAR INTERMINENCE FV LE 19.10.2023 >> S'ALLUME PAR INTERMINENCE. DEMANDE DEVIS DE REPARATION. FV LE 18.12.2023 >> DEVIS DME47668 DU 18.12.2023 "FIXATION INDICATEUR DESSERRE : RESSERRAGE, BOUTON DE CONTROLE DE CAL ENFONCE : BOUTON HS, SERIGRAPHIE EN PARTIE EFFACEE, CAL A FAIRE" MONTANT 388,44€HT TRANSMIS POUR DA LL 27/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/03/2024 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BL00001788 ET COMMANDE B2/1387017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 18.03.2024 >> BL 00001788 DU ? // TECH INCONNU "VERIFICATION PRIMITIVE ARES REPARATION + CARNET + TRANSFO + PILES" EQUIPEMENT CONFORME OS22/03/2024 RENDU. |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 | OS15/03/2024 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BL00001788 ET COMMANDE B2/1387017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-11-09 | 824155
2018.XLS | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 2023-11-21 | 220829 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA ROTULE DE L'EXTENSION ORTHO QUI SE METS SUR LA TABLE ORTHOPEDIQUE EST CASSEE (SEMBLE DESOUDE) - URGENT MERCI | RB24/10/2023 DEMANDE A FAITE A GETTINGE POUR UN ENVOIE EN REPARATION - ENVOI DE PHOTO RB26/10/2023 REPARATION IMPOSSIBLE - DEMANDE DEVIS POUR UN ENSEMBLE DE PIECE RB06/11/2023 RECEPTION DEVIS POUR PIECE - EN ATTENTE VALIDATION DA AF 8/11/23 COMMANDE FAITE OS13/11/2023 RECEPTION D UNE ROTULE SUIVANT BLN°5580142024 ET COMMANDE B3/1374951 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT 4256) RB21/11/2023 MONTAGE DE LA PIECE ET MISE EN PLACE SUR L"EQUIPEMENT - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0445 | EXTENSION ORTHOPEDIQUE | 1003.60AO | GETINGE/MAQUET | 00179 | OS13/11/2023 RECEPTION D UNE ROTULE SUIVANT BLN°5580142024 ET COMMANDE B3/1374951 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT 4256) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-07
2018.XLS | 2023-10-11 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 220565 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE BOUTON MARCHE / ARRET NE FONCTIONNE PAS SUR LE GRAND SCIALYTIQUE DE LA SALLE 14 MERCI | GETINGE : LEXAN ARCEAU HS LL 11/10/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 14/10/2023 DEMANDE REFERENCE PIECES - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 17/10/2023 RECEPTION DEVIS 3270078935 - KIT LEXAN ARCEAU, MURAL, FILM DE PROT. - EN ATTENTE VALIDATION DA AF 10/11/23 COMMANDE FAITE OS14/12/2023 RECEPTION DE PIECES POUR PLAFONNIER SUIVANT BLN°5580154122 ET COMMANDE B3/1375494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 18/12/2023 REVISSAGE DU LEXAN - FONCTIONNEL |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 | OS14/12/2023 RECEPTION DE PIECES POUR PLAFONNIER SUIVANT BLN°5580154122 ET COMMANDE B3/1375494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-01
2018.XLS | 2023-10-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 220361 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CHARGEUR EST CASSE. MERCI A VOUS ET BONNE JOURNEE. | OS06/10/2023 CHARGEUR CASSER FICHE TORDU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 28.11.2023 REMPLACEMENT ALIM => A DISPO DU SERVICE OS30/11/2023 RENDU |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 | OS06/10/2023 CHARGEUR CASSER FICHE TORDU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/11/2023 RENDU |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-27
2018.XLS | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 220391 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, PROBLEME A L'ETAPE DU SECHAGE DES LAMES. CODE ERREUR 23002, 5017. IL Y A UNE CROIX GRISE QUI SIGNALE QUE CETTE PARTIE DE L'INSTRUMENT EST INDISPONIBLE. NOUS AVONS TENTE 2 FOIS DE REDEMARRER L'AUTOMATE SANS SUCCES. DEMARCHE POUR DEPANNAGE CHEZ ROC | ROCHE : DEFAUT PLATEAU LL 09/10/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 09.10.2023 >> DEFAUT ET MESSAGES D'ERREUR DU A LA VETUSTE DES PLATEAUX. COMMANDE EFFECTUEE SOUS LE NUMERO 4201 INTERVENTION DU TECHNICIEN ROCHE PREVU LE MARDI 10.10.2023 FV LE 23.10.2023 >> RI ORD-0022484900 DU 11.10.2023 // MARINUS CLARIJS "PROBLEME DE DETECTION DE FERMETURE DE LA PORTE DU DRYING OVEN. VERIFICATION LA MECANIQUE DU FOUR (MECANISME DE LA PORTE) EN FROIDS ET AU CHAUD => LE MECANISME DE MAINTENIR LES PLATEAUX SUR LE PORTE EST DEFORME ET TOUCHE LE FOUR ET BLOQUE LA FERMETURE TOTALE. RECTIFICATION DU MECANISME DE LA PORTE + VERIFICATION DES PERFORMANCES. EN PLUS UNE FUITE DE CLEANING SOLUTIONS DANS LE COLORATEUR DU HAUT SUR LA TETE DEVANT DROITE. REMPLACEMENT DE LA TETE. VERIFICATION DES PERFORMANCES. CONSEILLE AU CLIENT DE REMPLACER LES PLATEAUX POUR SUPPRIMER DES PROBLEMES DE TRANSPORT. FONCTIONNEMENT DU SYSTEM OK L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION." |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-10-27
2018.XLS | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 220270 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | GENERATEUR B.E ERBE NE FONCTIONNE PAS AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR : METTRE FIN A L'ACTIVATION DECLENCHEE PAR L'INTERRUPTEUR DIGITAL OU PAR LA PEDALE. B - 10 - 4 | OS05/10/2023 BE AVEC CABLE PLAQUE ET 2 PEDALDES DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/10/223 MAUVAISE UTILISATION => UNE DES PEDALES EST ACTIVER A LA MISE SOUS TENSION DU BISTOURI , DEFAU B 10, DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 | OS05/10/2023 BE AVEC CABLE PLAQUE ET 2 PEDALDES DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-25
2018.XLS | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-12-07 | 219920 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TETIERE EST BLOQUEE ; LE VERRIN NE FONCTIONNE PLUS URGENT MERCI | OS27/09/2023 TETIERE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB10/10/2023 VERRIN BLOQUER - DEMONTAGE VERRIN , VERRIN BLOQUER - MANQUE PIECE AU NIVEAU DE LA CAPSULE DU VERRIN - ENVOIE SAV FV LE 30.10.2023 >> ENVOIE MAIL AU SAV POUR CONNAITRE STATUT DE REPARATION. RB03/11/2023 RECEPTION D'UN PRET DE TETIERE (S/N: 103437918) - MIS A DISPO DU SERVICE RB14/11/2023 RECEPTION DEVIS DE REPARATION TETIERE - EN ATTENTE DE VALIDATION DEVIS SC 15/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/12/2023 RECEPTION D UNE TETIERE REPARER RAPPORT DE REPARATION 90918563 ET COMMANDE B2/1381797 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB07/12/2023 PIECE DOWEL PIN CHANGER - MIS A DISPO DU SERVICE (ATTENTION PRET TETIERE A RENDRE) RB08/12/2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0621 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107448079 | OS27/09/2023 TETIERE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/12/2023 RECEPTION D UNE TETIERE REPARER RAPPORT DE REPARATION 90918563 ET COMMANDE B2/1381797 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-10-18
2018.XLS | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 219817 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | IL MANQUE LA VIS A LA JAMBIERE DU PLATEAU URGENT MERCI | LL 03/10/2023 INTER DONNEE A REDOINE POUR PRISE ENCHARGE RB05/10/2023 REMPLACEMENT DE LA PIECE CASSE - MIS DISPO OS09/10/2023 RENDU. |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 | OS09/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-14
2018.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-18 | 219860 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | ANCIENNE INTER CLOTURER PAR ERREUR (INTER 217174) | RB25/09/2023 ANCIENNE INTER CLOTURER PAR ERREUR (217174) - OPTIQUE HS NON REPARABLE - DEMANDE DE DEVIS POUR NOUVELLE OPTIQUE CHEZ OLYMPUS ET STORZ RB26/09/2023 DEVIS UGAP EN ATTENTE VALIDATION POUR RACHAT OPTIQUE (INVESTISSEMENT) LL 02/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - OPTIQUE A REFORMER - DEMANDER CERTIFICAT DE DESTRUCTION OS06/10/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800649714 ET COMMANDE B6/1367625 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) RB18/10/2023 RECEPTION NOUVELLE OPTIQUE |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC | OS06/10/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800649714 ET COMMANDE B6/1367625 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-14 | 22877333
2018.XLS | 2023-09-21 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 219699 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR SN° 17I0053 CHAUFFE OPTIM : 7312 | OS21/09/2023 MOTEUR + FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 24/10/2023 ENVOI MOTEUR EN SAV - CABLE MIS DANS ETAGERE LILIAN IF 02/11/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE PUR BC OS15/11/2023 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°14362-1123 ET COMMANDE B2/1374961 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 16/11/2023 RECEPTION MICROMOTEUR REPARE , REMPLACEMENT DES ROULEMENTS , DU ROTOR , ET DES JOINTS , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/11/2023 RENDU. |  |  | 2018-0538 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0053 | OS21/09/2023 MOTEUR + FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/11/2023 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°14362-1123 ET COMMANDE B2/1374961 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-10-12
2018.XLS | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 219605 | 22-7022 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LORSQUE L'ON MET L' OPTIQUE5 LF-TP) DANS L'ESET, L'ECRAN NOUS INDIQUE UNE PRESSION TROP BASSE. PROBLEME DE CALIBRAGE ? MERCI DE | IF 20/09/2023 RECALIBRAGE DU FIBRO OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-11
2018.XLS | 2023-09-20 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 219618 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | POUSSE SERINGUE NE FONCTIONNANT PLUS : NE DELIVRE PLUS LES BOLUS ET CARTER PLASTIQUE CASSE | FRESENIUS : NE DELIVRE PLUS DE BOLUS/CASSE OS20/09/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSER PAR LA REA MIS DANS LE LOCAL REPARATION. MH 26/09/2023 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS18/12/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° 3298389 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 26/12/2023 RECEPTION POUSSE - REMPLACEMENT DES PDS + MP + TEQ + NETTOYAGE CMPLT DE L'APP - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS06/02/2024 RENDU. |  |  | 2018-0546 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS | FRESENIUS | 23795388 | OS20/09/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSER PAR LA REA MIS DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/12/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° 3298389 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SUDRIE | 7272 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-10-11
2018.XLS | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 219552 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA COUPOLE DU GRAND SCIALYTIQUE EST DURE ; DEMANDE DU DR FAUCON D'INTERVENIR RAPIDEMENT | IF 19/09/223 PASSAGE DANS LE SERVICE , DESERRAGE DE LA VISE |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-10
2018.XLS | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 219623 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ROCHE : CHANGEMENT VENTILATEUR FV LE 20.09.2023 >> RI ORD-0022460632 DU 19.09.2023 // DENIS CARRER "REMPLACEMENT DU VENTILATEUR D'EXTRACTION D'AIR CHAUD AU NIVEAU DU VACUUM BLOWER. INITIALISATION DE L'AUTOMATE ET VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR. MISE HORS TENSION DU SYSTEME POUR DEMARRER LA MAINTENANCE JOURNALIERE. AUTOMATE FONCTIONNEL" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-10-10 | 22879420
2018.XLS | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 219298 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DYNAMAP MINDRAY ECRAN CASSE | OS13/09/2023 DM DEPOSE A L ATELIER EN ATTENTE DE SES CABLE QUI DOIVENT ETRE RAMENER PAR LE SERVICE NH 13.09.2023 REMPLACEMENT ECRAN => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS19/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0384 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022533 | OS13/09/2023 DM DEPOSE A L ATELIER EN ATTENTE DE SES CABLE QUI DOIVENT ETRE RAMENER PAR LE SERVICE OS19/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | GEOLIER MASSICOT | 4370 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-04
2018.XLS | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-18 | 220975 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 7 ANS + MAJ => CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-10-03 | 824155
2018.XLS | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-10-18 | 220982 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT PREVENTIF + BATTERIES + MAJ => CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-30 | 824155
2018.XLS | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 219212 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR ; BOURRAGE PAPIER IMPORTANT ET RECURRENT AVEC CETTE IMPRIMANTE. IL EST IMPOSSIBLE D'IMPRIMER LES RESULTATS D'EMG. IMPRIMANTE A CHANGER ? MERCI DE VOTRE AIDE. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | LL 13/09/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 20.09.2023 >> REMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE PAR UNE BROTHER. CLOTURE DU TICKET. LE SERVICE FERA UN RETOUR SI INCONVENIENT |  |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | GALLIZIA | 0130754655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-30
2018.XLS | 2023-09-08 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 219148 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PB AFFICHAGE ECRAN | OS11/09/2023 MONITEUR + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(MANQUE LE CAPTEUR) NH 22.09.2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE => MONITEUR FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS28/09/2023 RENDU. |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 | OS11/09/2023 MONITEUR + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(MANQUE LE CAPTEUR) OS28/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-29
2018.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-11-29 | 218990 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 324 AILE EST BARRIERE DU LIT COTE DROIT QUI EST CASSEE ET NON REPARABLE PAR LE SERVICE TECHNIQUE. | ML 07/09/23 LA BARRIERE N'EST PAS REPARABLE ( SOUDURE CASSER ), JE L'AI RECUPERER ET RAMENER A L'ATELIER ML 11/09/23 DEMANDE DEVIS ENVOYER ML 29/09/23 LE DEVIS EST RELANCER PAR CS MEDICAL MAIS N' A PAS DE NOUVEL DU FABRICANT ML 09/10/23 DEVIS RECUS ML 12/10/23 DEVIS + D.A ENVOYER A LILIAN ML 24/10/23 COMMANDE VALIDE LE 20/10/23 ML 23/11/23 BARRIERE RECUS, BL ENVOYER A AURELIE ML 29/11/23 LA BARRIERE EST INSTALLER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2018-9004 | LIT SPECIALISE | DIVISYS 120 | WINNCARE | FR031808/03728 | ML 07/09/23 LA BARRIERE N'EST PAS REPARABLE, JE L'AI RECUPERER ET RAMENER A L'ATELIER |  |  |  | 0 | GAILLARD | 675658 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-27
2018.XLS | 2023-09-05 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 218957 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR HYDRALTIS NE S'ALLUME PAS ET LE VOYANT D'ALLUMAGE EST ROUGE. (PAS D'ETIQUETTE BIOMED) MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION | OS11/09/2023 HUMIDIFICATEUR+ SONDE MANQUE LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.10.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 16/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 23.10.2023 RECEPTION BL 60369623 => MP REALISEE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS11/09/2023 HUMIDIFICATEUR+ SONDE MANQUE LE NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | BARBIER | 7379 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-26
2018.XLS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 218933 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CAPTEUR A OXYGENE DU DYNAMAP NE FONCTIONNE PLUS SERAIT-IL POSSIBLE DE L'ECHANGER ? V.DIVANACH | OS05/09/2023 PINCE DE SAT REMPLACER PAR UNE NEUVE ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0588 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025894 | OS05/09/2023 PINCE DE SAT REMPLACER PAR UNE NEUVE ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-26
2018.XLS | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 218954 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN AFFICHE : ERREUR MONITEUR 05000010. MERCI PAR AVNCE DE VOTRE INTERVENTION | LL 06/09/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE NH 06.09.2023 RECALIBRATION SONDE => TEST OK => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-26
2018.XLS | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-01-10 | 218866 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LES COUSSINS DU PLATEAU OPERATOIRE SONT DECHIRES AU NIVEAU DE LA PARTIE DU CORPS ET LES COUSSINS DES CUISSES | BAXTER : COUSSINS DECHIRES MH04/09/2023 DEMANDE DEVIS AUPRES DE BAXTER - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR COUSSINS REMPLACEES => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-09-23
2018.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-18 | 220966 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0364 | SYSTEME DE RECHAUFFEMENT | BABY WARMER | KANMED | 4485/17 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-22 | 824155
2018.XLS | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 218802 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS DONT LA ROTULE EST A RESSERRER NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT. | OS04/09/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/11/2023 BRAS RESSERRER OK , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS04/09/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-22
2018.XLS | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-17 | 218516 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB25/08/2023 VOIR RI HISTORIQUE DE LA SONDE 213739 (INTER FERME PAR ERREUR) SONDE DE PRET PRETER AU SERVICE (2017-1644 GENIE BIOMEDICAL) RB25/08/2023 DEFAUT CONSTATE MAUVAISE VISIBILITE - ENVOIE DE LA SONDE CHEZ PRS NH 20.09.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 25/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/10/2023 RECEPTION D UNE SONDE REPARER SUIVANT BLN°23-02730 ET COMMANDE B2/1366462 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB16/10/2023 DEMANDE DE RI A PRS PAR MAIL - RECEPTION DU RI RB17/10/2023 INSTALLATION DE LA SONDE 2018-0392 SUR L'ECHO ET RECUPERATION DE LA SONDE DE PRET (2017-1644) MIS DANS LOCAL DEPOT - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2018-0392 | SONDE ABDOMINALE CONVEXE | UST-9123 | HITACHI ALOKA | 205X6195 | OS10/10/2023 RECEPTION D UNE SONDE REPARER SUIVANT BLN°23-02730 ET COMMANDE B2/1366462 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 316 | F 37-1 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2023-09-15 | 22877333
2018.XLS | 2023-08-18 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 218215 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | UN PIED MANQUANT | OS18/08/2023 PESE BEBE DEPÖSE DANS LE LOCAL REPARATION MANQUE UN PIED. FV LE 19.10.2023 >> AJOUT DE DEUX PIEDS TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 | OS18/08/2023 PESE BEBE DEPÖSE DANS LE LOCAL REPARATION MANQUE UN PIED. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-08
2018.XLS | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 218082 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DEFAUT SUR IMPRIMANTE SONY DE LA COLONNE OLYMPUS 2018-0215 | DEFAUT SUR LE TIRROIR RB14/08/2023 DESCENDU A L'ATELIER POUR DIAGNOSTIC LL 16/08/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 21/08/2023 DEFFAUT CORRIGE PAR M; FAYE - REMIS EN PLACE SUR LA COLONE - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0215 | GENERATEUR DE LUMIERE FROIDE | CLV-190 | OLYMPUS | 7776894 |  | 446 | COLONNE ENDOSCOPIE ELYSIUM | COLONNE VIDEO | 0 | SYDORAK | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-02
2018.XLS | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 218069 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUIS BRAS NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT. | OS17/08/2023 APPUIS BRAS + MOUSSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 25.08.2023 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS OS01/09/2023 RENDU. |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS17/08/2023 APPUIS BRAS + MOUSSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS01/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-02
2018.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 218007 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 11.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-53 DU 17.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 35 °C // EMT +2*-2" |  |  | 2018-0446 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42315375 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-09-01 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217956 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-29 DU 11.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 05 °C // EMT +3*-3" |  |  | 2018-0402 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.294.725.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217983 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CETTE TELECOMMANDE N'ARRIVE PAS A SE CONNECTER A UN PLIER, TESTE SUR 2 PILERS. | IF 11/08/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE POUR TESTE LA TELECOMMANDE SUR UN PILIER , TEST FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-31
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217957 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-30 DU 06.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 05 °C // EMT +3*-3" |  |  | 2018-0398 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.339.362.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217954 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-27 DU 10.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 05 °C // EMT +3*-3" |  |  | 2018-0402 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.294.725.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217953 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-26 DU 11.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 5 °C // EMT +3*-3" |  |  | 2018-0400 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.316.027.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217944 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-19 DU 17.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 35 °C // EMT +2*-2" |  |  | 2018-0447 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42338685 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217952 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION CARTOGRAPHIE FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-25 DU 11.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME A LA NORME FD X 15-140 (2013) CONSIGNE : 05°C // EMT +3*-3" |  |  | 2018-0399 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.310.199.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2018.XLS | 2023-08-04 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 217759 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | VENTILATEUR HS : FAIT UN BRUIT ET NE CHAUFFE PAS CORRECTEMENT | GEMS : DEFAUT VENTILATEUR LL 04/08/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 07.08.2023 >> INTERVENTION DU TECHNICIEN GEMS POUR CORRIGER LE PROBLEME. PAS DE RETOUR A CETTE DATE FV LE 26.09.2023 >> REPARATION GRATUITE PAR LE TECHNICIEN GEMS. PAS DE RAPPORT FOURNI. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-08-25
2018.XLS | 2023-08-04 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 217789 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUI BRAS TOMBE | NH 25.08.2023 REMISE EN ETAT APPUI BRAS OS01/09/2023 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | LL 08/08/2023 RECEPTION MATERIEL - MIS A DISPO DES TECH OS01/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-25
2018.XLS | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-08-29 | 217537 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LES LAMES DU JOURS NE SONT PAS COLOREES DE FACON UNIFORME ET IL Y A DES GOUTTES DE COLORANT SUR LES DERNIERS PLATEAUX. DEMANDE D'ASSISTANCE ROCHE FAITE CE JOUR. BIEN CORDIALEMENT | ROCHE : DEFAUT DE COLORATION DE LAME FV LE 04.08.2023 >> EN ATTENTE D'INTERVENTION FV LE 29.08.2023 >> RI ORD-0022396634 DU 04.08.2023 // MARINUS CLARIJS "BEAUCOUP DES LAMES DU JOUR NE SONT PAS COLOREES UNIFORMEMENT SUR TOUTE LA LAME ET NOUS AVONS CONSTATE DES GOUTTES DE COLORANT SUR LES DERNIERS PLATEAUX SUR LE COLORATEUR CENTRAL => MODULE MASQUE. INTERVENTION DEJA LE 01/08 POUR FAIRE L¿INVESTIGATION DU PROBLEME. SURE PLACE VERIFICATION LES DISPENSES HTX ET EOSINE => DISPENSE FAIBLE DANS LE COLORATEUR DU HAUT ET DE MILIEU (HTX) => REMPLACEMENT DES FILTRES INLINE HTX (EOSINE OK) => FILTRES HTX A CHANGER (PM A PLANIFIER EN AOUT). LENDEMAIN IMPOSSIBLE DE DEMARRER L¿INSTRUMENT (ALIM 24V HS). REMPLACEMENT D¿ALIM, ET LES FILTRE HTX PLUS VERIFICATION LES DISPENSES => RAS. EN DEMARRANT LE LOGICIEL D¿APPLICATION => MESSAGE D¿ERREUR SUR LE MODULE DU FOUR (LA PORTE EST TROP LENTE POUR FERMER ET OUVRIR) RECTIFIER TEMPORAIREMENT L¿ENSEMBLE MAIS POUR DEBLOQUER L¿INSTRUMENT. LENDEMAIN : REMPLACEMENT L¿ENSEMBLE DU MECANISME DE LA PORTE (PISTON, VALVE ET ROULEMENT) PLUS REGLAGE. VERIFICATION DES PERFORMANCES. FONCTIONNEMENT DU SYSTEM OK. L¿INSTRUMENT EST PRET POUR L¿UTILISATION" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-08-18
2018.XLS | 2023-07-27 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217437 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE IMPORTANTE LORS DU TEST D'OUVERTURE (>100ML/MIN). CHANGEMENT DE TUYAUX EFFECTUES, NOUVEAU TEST DE FUITE AVEC FUITE A 70 ML/MIN. LORS DE LA PREO2 DU PATIENT, FIO2 QUI NE DEPASSE LES 75%, LE PIEGE A EAU, LA CAPNO SONT CHANGES. EN PER-OP, FLUCTUATION I | LL 28/07/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 11/08/2023 DM FONCTIONNE DE NOUVEAU | BMC |  | 2018-0442 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASLJ-0034 |  | 465 | PERSEUS A500 - 1 | STATION ANESTHESIE | 0 | POTIER | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-17
2018.XLS | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 217369 | 04-4700 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | SATUROMETRE DYSFONCTIONNE LORS DE LA PRISE DE PARAMETRE | RB26/07/2023 DEFAUT CONSTATE - NE PREND PAS LA SAT - CHANGEMENT DU CAPTEUR SPO2 MASSIMO PAR UN CAPTEUR SPO2 (FINGER CLIP, REF90710ME) - FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0643 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-89014187 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 2614-2601 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-16
2018.XLS | 2023-07-26 | 2023-08-03 | 2023-08-24 | 217370 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BALANCE CASSEE | OS26/07/2023 BALANCE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 03.08.2023>> BALANCE DONNEE A SECA LORS DU RETRAIT DE LA CHAISE DE PESEE. PRET D'UNE BALANCE (2021-0831) A MME SAINTPAUL EN ATTENTE DEVIS DE REPARATION. RB08/08/2023 RECEPTION DEVIS MAINTENANCE - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 09/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/08/2023 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BLN°LME 39969 ET COMMANDE B2/1356932 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB24/08/2023 CARTE AFFICHEUR, CABLE INTERRUPTEUR - CALIBRATION - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 | OS26/07/2023 BALANCE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/08/2023 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BLN°LME 39969 ET COMMANDE B2/1356932 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-08-16
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-05 | 217221 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE SANS TEST MOTEUR |  |  | 2018-0627 | CHARIOT MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 107463489 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-05 | 217228 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0628 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509046 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217226 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DEVIS A VENIR POUR PIECES DEFECTUEUSES |  |  | 2018-0629 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509047 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217217 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DEVIS A VENIR POUR PIECES DEFECTUEUSES |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-05 | 217219 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217215 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => DEVIS EN COURS POUR REMPLACEMENT COUSSINS |  |  | 2018-0618 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489636 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217204 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0611 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515123 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217207 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0612 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515126 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-15 | 217209 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DEVIS A VENIR POUR PIECES DEFECTUEUSES |  |  | 2018-0610 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107489256 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2018.XLS | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-09-01 | 217174 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB20/07/2023 NON REPARABLE - ECHANGE STANDARD REFUSE - REFORME LL 21/09/2023 OPTIQUE A REMPLACER |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-10 | 22879420
2018.XLS | 2023-07-19 | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 217093 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTRE ANGLE BAGUE ROUGE N° SN 031729 DEPOSE AU BIOMED LE 13 JUILLET 23 NE FONCTIONNE PAS BIEN (ROTATION PAS DROITE ) | LL 01/08/2023 MAUVAISE ROTATION PIECE A MAIN - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 29/08/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/09/2023 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SUIVANT FACTURE N°14043-0923 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 08/09/2023 CONTRE ANGLE REPARE , DEMONTAGE ET NETTOYAGE DES PIECES INTERNES , REMPLACEMENT DES JOINTS , REPARATION DU BOUTON POUSSOIR , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS15/09/2023 RENDU A LA CADRE. |  |  | 2018-0038 | CONTRE ANGLE | WG-99LT | W&H | 031729 | OS08/09/2023 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SUIVANT FACTURE N°14043-0923 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/09/2023 RENDU A LA CADRE. |  |  |  | 0 | SPIRKA | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-08-09
2018.XLS | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 217203 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 19/07/23 RETOUR A L'ATELIER NETTOYAGE + CTRL, FAUTEUIL MIS EN CHARGE ML 20/07/23 CHARGE TERMINER, FE TESTE OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 19/07/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | ERGO |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-08 | 36012191
2018.XLS | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 216796 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE PILIER NE FONCTIONNE PAS ; IL AFFICHE DEUX ERREURS MOTEURS ERREUR 4 ; NE MONTE ET NE DESCEND PAS ERREUR 6 NE TRANSLATE PAS URGENT ++++ | MH11/07/2023 DEFAUT NON-CONSTATE - TEST EFFECTUER - FONCTIONNEL |  |  | 2018-0610 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107489256 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-29
2018.XLS | 2023-07-10 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 216797 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUI BRAS TOMBE | OS20/07/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.08.2023 APPUI BRAS IRREPARABLE |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS20/07/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-29
2018.XLS | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 216717 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LE CHARGEUR DU PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE N°BIO 2021-0829 EST INUTILISABLE, EN EFFET L'UN DES TIGE EST TORDUE. | VIGIN : ECHANGE CHARGEUR FV LE 07.07.2023 >> ECHANGE DU CHARGEUR PAR UN NEUF |  |  | 2018-0333 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293176013 |  |  |  |  | 0 | NOURRY | 0130754189 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-28
2018.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 216641 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE BRAS DE L'ECLAIRAGE OPERATOIRE TOURNE ; INTERVENTION LE 26/06/2023 FAITE POUR LES MEMES RAISONS. MERCI D'INTERVENIR VENDREDI 07/07/2023 NOUS FERMONS LA SALLE 14 BLOC BMC | RB07/07/2023 RESSERAGE DU SCIALITIQUE |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-27
2018.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 216427 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-16 DU 18.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 05 MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 500 RPM" | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2018.XLS | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 216448 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | HELICE TRES BRUYANTE. | THERMO : BRUIT HELICE SUR ETUVE FV LE 05.007.2023 >> MAIL AU TECHNICIEN, M. DUGUE, AFIN DE DEFINIR UN PASSAGE POUR ETABLIR LE DEVIS. FV LE 24.07.2023 >> DEVIS 1528341 DU 24.07.2023 "HELICE + 2MO" MONTANT 1022€HT TRANSMIS POUR DA LL 26/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 29.09.2023 >> RELANCE POUR RECEPTION RI FV LE 02.10.2023 >> RI 1528341 DU 18.09.2023 "REMPLACEMENT DU VENTILATEUR DE BRASSAGE. TEST OK" |  |  | 2018-0446 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42315375 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2018.XLS | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-10-24 | 216339 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RESERVOIR D'EAU EST CASSEE. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION RAPIDE. | MH29/06/2023 DEMANDE EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-07-20
2018.XLS | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 215862 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE GARROT PNEUMATIQUE NE FONCTIONNE PAS MESSAGE D'ERREUR " ERREUR DE BATTERIE DETECTEE E0016" URGENT MERCI | RB22/06/2023 EN ATTENTE DEVIS BATTERIE - RB26/06/2023 EN ATTENTE VALIDATION DA SC 26/06/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC RB13/07/2023 RECPETION BATTERIE RB21/07/2023 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - TEST - FONCTIONNELLE ET CONFORME - MIS A DISO DU SERVICE |  |  | 2018-0217 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221801310002 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-07
2018.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-05 | 215665 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE HS | RB13/06/2023 MESSAGE D'ERREUR BATTERIE HS - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS RB20/06/2023 RECEPTION BATTERIE FV05/07/2023 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE RB13/07/2023 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-04 | 22877333
2018.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 215633 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A LIVRER A MME RICHL FLORIANE CHAMBRE 69 (TDX LARGEUR 44) MERCI | ML 13/06/23 PREPARER ET DEPOSER EN ERGO |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 13/06/23 PREPARER ET DEPOSER EN ERGO |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-07-04
2018.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 215621 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | PORTE DE LA CHAMBRE FROIDE QUI FROTTE SUR LE SOL, TRACE DE CONDENSATION SUR LA FACE SUPERIEUR DU SEUIL DE LA PORTE. | FV LE 27.06.2023 >> PRISE EN COMPTE DU TICKET. EN ATTENTE RETOUR DU CADRE. FV LE 29.09.2023 >> INYTERVENTION GERE PAR DALKIA. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2018-0570 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | MR270R | FRIGA-BOHN | LM2429 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-04
2018.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 215584 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ALIM CASSEE MERCI | RB14/06/2023 CHARGEUR CASSE - CHANGEMENT DU CHARGEUR PAR UN NEUF |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-01
2018.XLS | 2023-06-12 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 215596 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'APPUI BRAS NE TIENT PAS | OS15/06/2023 APPUI - BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.07.2023 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS15/06/2023 APPUI - BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-01
2018.XLS | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 215468 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AIRINSPACE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 09.06.2023 >> EN ATTENTE DE DEVIS DEVIS DV 23 416 DU 08.06.2023 "FORFAIT DE MAINTENANCE ESSENTIEL" MONTANT 1930€HT ATTENTE VALIDATION DA ANULATION DE LA DEMANDE CAR SOUS MARCHE |  |  | 2018-0356 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0640 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-30 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-09 | 2023-07-10 | 2024-01-22 | 215486 | 22-6022 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MELANGEUR QUI DYSFONCTIONNE : MAINTENANCE PERIMEE ET INDICATEUR DE %O2 LENT A AFFICHER (MET 10 MIN POUR AJUSTER L'AFFICHAGE ENTRE CE QUI EST DEMANDE ET LE MELANGE EFFECTIF) | OS09/06/2023 MELANGEUR DE GAZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.07.2023 ENVOI SAV POUR MP NH 12.09.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS22/01/2024 RECEPTION D UN MELANGEUR SUIVANT BLN°112962 ET COMMANDE B2/1387019 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 22.01.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT MAINTENACE COMPLET => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE MH 24/01/2024 RENDU |  |  | 2018-0020 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | MAXBLEND | MAXTEC | BDF05076 | OS09/06/2023 MELANGEUR DE GAZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/01/2024 RECEPTION D UN MELANGEUR SUIVANT BLN°112962 ET COMMANDE B2/1387019 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 438 | FABIE7 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2023-06-30
2018.XLS | 2023-06-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 215455 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN STO DROITE AVEC IRRIGATION BIEN AIR SN 14B0060 SURCHAUFFE OPTIM : 7116 COMPO D'ORIGINE : 36684 | OS09/06/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 01/08/2023 PIECE A MAIN CHAUFFE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 29/08/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/09/2023 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°14040-0923 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 08/09/2023 RECEPTION PIECE A MAIN REPARE, REMPLACEMENT DES JOINTS DE SEPARATION DE LA GRIFFE DEBLOCAGE DE L'ARBRE INTERMEDIAIRE PUIS REMO?NTAGE OK , , MIS A DISPO DU SERVICE OS13/09/2023 RENDU. |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS09/06/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/09/2023 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°14040-0923 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-06-29
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215144 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66117 2023 |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215274 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69308 2023 |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215275 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69308 2023 |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215277 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69310 2023 |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215217 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65375 2023 |  |  | 2018-0187 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067904 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215158 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION// ETIQUETTE 65342 2023 |  |  | 2018-0188 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132482 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215156 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65340 2023 |  |  | 2018-0189 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135905 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215157 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65341 2023 |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215265 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69299 2023 |  |  | 2018-0097 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134286 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215160 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65343 2023 |  |  | 2018-0332 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215161 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65344 2023 |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215264 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69298 2023 |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215293 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69327 2023 |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215288 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69321 2023 |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215164 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65346 2023 |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215292 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69326 2023 |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215290 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69323 2023 |  |  | 2018-0079 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122131 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215289 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69322 2023 |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215287 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69320 2023 |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215239 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 69288 2023 |  |  | 2018-0506 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-198 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215278 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69311 2023 |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215284 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69317 2023 |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215285 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69318 2023 |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215286 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69319 2023 |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215238 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 69287 2023 |  |  | 2018-0154 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060161 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215162 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65345 2023 |  |  | 2018-0009 | PLATEFORME DE PESEE | 665 | SECA | 10000000016089 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215270 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69305 2023 |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215113 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66105 2023 |  |  | 2018-0165 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215107 | 22-4072 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66098 2023 |  |  | 2018-0323 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215110 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66102 2023 |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215111 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66103 2023 |  |  | 2018-0061 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704334106873 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215112 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66104 2023 |  |  | 2018-0316 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215118 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66109 2023 |  |  | 2018-0321 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187185 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215106 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66097 2023 |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215119 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66110 2023 |  |  | 2018-0317 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215123 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 51015 2023 |  |  | 2018-0530 | BALANCE DE PRECISION | SECURA213-1CFR | SARTORIUS | 37006879 |  | 468 | SECURA213-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215125 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66113 2023 |  |  | 2018-0146 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067981 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215132 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 51017 2023 |  |  | 2018-0541 | BALANCE DE PRECISION | SECURA513-1CFR | SARTORIUS | 0037103390 |  | 469 | SECURA513-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215165 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65347 2023 |  |  | 2018-0320 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187196 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215105 | 22-8011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66096 2023 |  |  | 2018-0325 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176143 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215114 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66106 2023 |  |  | 2018-0164 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215235 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65389 2023 |  |  | 2018-0171 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215176 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65355 2023 |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M |  | 439 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215103 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66094 2023 |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215179 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> NON CONFORME (45838) |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215224 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65381 2023 |  |  | 2018-0186 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 27610381139961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215225 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65382 2023 |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215234 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65388 2023 |  |  | 2018-0208 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150154595 |  |  |  |  | 0 |  | 5438 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215102 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65991 2023 |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215236 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65390 2023 |  |  | 2018-0242 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215237 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION// ETIQUETTE 69286 2023 |  |  | 2018-0072 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155355 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215120 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66111 2023 |  |  | 2018-0335 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175968 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215101 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 660922023 |  |  | 2018-0200 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 215351 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ROCHE : NE S'OUVRE PLUS EN MODE UTILISATEUR ET SERVICE. FV LE 07.06.2023 : RI ORD-0022232161 DU 05.06.2023 // TECH DENIS CARRER "L'APPLICATION DU HE600 NE S'OUVRE PLUS EN MODE UTILISATEUR ET SERVICE. L'APPLICATION EN MODE CONTROLLEUR FONCTIONNE ET L'AUTOMATE REPOND AUX COMMANDES. L'ACTION REPAIR EST EFFECTUEE. LE LOGICIER DEMARRE NORMALEMENT L'AUTOMATE. 10 PLATEAUX COLORES. AUTOMATE OPERATIONNEL." |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215067 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66073 2023 |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215042 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66049 2023 |  |  | 2018-0084 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215069 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66075 2023 |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215044 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66051 2023 |  |  | 2018-0157 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117574 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215061 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66067 2023 |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215062 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66068 2023 |  |  | 2018-0064 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956154128408 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215077 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66082 2023 |  |  | 2018-0240 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158274 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215059 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66065 2023 |  |  | 2018-0098 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761211094721 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215045 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66052 2023 |  |  | 2018-0155 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791013064941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215081 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66085 2023 |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215076 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66081 2023 |  |  | 2018-0238 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215075 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66080 2023 |  |  | 2018-0239 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155353 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215072 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66078 2023 |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215073 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66079 2023 |  |  | 2018-0241 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215043 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66050 2023 |  |  | 2018-0151 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117575 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215017 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 660292023 |  |  | 2018-0496 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000020510 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215024 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66035 2023 |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215040 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66047 2023 |  |  | 2018-0319 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215031 | 22-8015 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 660412023 |  |  | 2018-0324 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187191 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215029 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66039 2023 |  |  | 2018-0527 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215028 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 660382023 |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215025 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66036 2023 |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215023 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION// ETIQUETTE 66034 2023 |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215022 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66033 2023 |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215055 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66062 2023 |  |  | 2018-0170 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215054 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66061 2023 |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215056 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66063 2023 |  |  | 2018-0169 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215057 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66064 2023 |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215018 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66030 2023 |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215021 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66032 2023 |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215053 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66060 2023 |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2018.XLS | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 214858 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, CHARGEUR HS. MERCI | OS02/06/2023 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 02/08/2023 FOURNITURE CHARGEUR AU SERVICE |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 | OS02/06/2023 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-21
2018.XLS | 2023-05-23 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 214579 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE CABLE DE CHARGE A ETE PERDUE ET IL N'Y A PLUS DE BATTERIE. MERCI D'AVANCE. | PONTOISE : COMMANDE ACCUS ET CHARGEUR FV LE 03.07.2023 >> REMPLACEMENT DES ACCUS ET MISE EN PLACE DU CHARGEUR SECTEUR ENSEMBLE FONCTIONNEL. REMISE EN SERVICE DU DM RB20/07/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-13
2018.XLS | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 214596 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | BIOMERIEUX : MISE A JOUR LOGICIEL FV LE 24.05.2023 >> RI SA-671713 DU 23.05.2023 // TECH RICHARD DIDIER "MISE A JOUR R3 (WIN10 + AMELIORATIONS SYSTEME) SUIVANT LA PROCEDURE EN VIGUEUR CSN4777 POUR UN MODULE VIRTUO A+B1 STANDALONE CONNECTE MOLIS. REPRISE DE TOUS LES PARAMETRAGES CONNEXION SIL ET TEST FONCTIONNEMENT OK; REINSTALL IMPRIMANTE RESEAU OK; TELEMAINTENANCE VILINK OK; GHOST SYSTEME AVANT ET APRES MAJ OK; INTEGRATION DU SYSTEME AU DOMAINE GHTNVO.AD. A VERIFIER DANS LA SEMAINE: ENVOI DES NEGATIFS EN COURS SEULEMENT A 48H (VU AVEC MME MARTRES)" |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2023-06-13 | 22879420
2018.XLS | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 214556 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | MAUVAIS CALIBRAGE POIDS NON FIABLE | OS26/05/2023 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 21.08.2023 >>REGLAGE DU PIED TEST DE CHARGE OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 | OS26/05/2023 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-13
2018.XLS | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 214597 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | BIOMERIEUX : MISE A JOUR LOGICIEL FV LE 25.05.2023 >> RI RICHARD DIDIER DU 23.05.2023 // TECH RICHARD DIDIER "MAJ R3 SUIVANT PROCEDURE CSN4777 POUR UN MODULE B1 (FIRMWARE) CONTROLE FONCTIONNEMENT OK À PREVOIR: 15 CELLULES DESACTIVEES: 5 CELLULES SUR RACK A ET 10 CELLULES SUR RACK P RETOUR POUR CHANGEMENT PLEXI DES RACKS A ET P (RDV A DEFINIR AVEC MME MARTRES)" |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2023-06-13 | 22879420
2018.XLS | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 213934 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS TELEPHONE CE JOUR AU SAV POUR UN SOUCIS DE TACHE DE COLORANT SUR LES LAMES. UNE INTERVENTION VA ETRE DECLENCHEE POUR REGLER LE PROBLEME. DATE A DEFINIR. CORDIALEMENT | ROCHE : TRACE D'EOSIN SUR LE BORD DE CERTAINES LAMES FV LE 16.05.2023 >> RI CAS-0017483738 DU 10.05.2023 // TECH DENIS CARRER "TRACE D'EOSIN SUR LE BORD DE CERTAINES LAMES. NETTOYAGE AU BLUING DES TETES DE DISTRIBUTIONS DES LIGNES D'EOSIN. AMORCAGE. INITIALISATION DE L'AUTOMATE. CHANGEMENT DE LA DATE ET DE L'HEURE DU PC. 1 PLATEAU CHARGE POUR COLORATIONS. PLATEAU COLORE SANS TRACE DE COLORANTS" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-05-26
2018.XLS | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 213525 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, EST-IL POSSIBLE DE REGONFLER LA ROUE GAUCHE QUI SE DEGONFLE SANS ARRET ALORS QU'IL N'A PAS ENCORE ETE MIS EN PLACE CHEZ MR HADDADI CHAMBRE 1153. LE FRE EST EN ERGO. MERCI | AB 26/04/2023 RETOUR A LA MFR DEMONTAGE DE LA ROUE REMPLACEMENT DE LA VALVE REMISE EN ETAT CONTROLE OK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-17
2018.XLS | 2023-04-25 | 2023-05-02 | 2023-07-13 | 213499 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE VERIFIER CET ACCUVEIN SUR LEQUEL UN MESSAGE D'ERREUR 028 S'AFFICHE. EN VOUS REMERCIANT. | OS25/04/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB02/05/2023 DEFAUT CONTATE PB ECRAN, + PB ILLUMINATION - ENVOIE SAV SANS SON DM ACCU VEIN SEUL RB07/06/2023 EN ATTENTE VALIDATION DEVIS POUR REMPLACEMENT PAR AV500 - REFORME OS24/07/2023 RENDU LE PIED. |  |  | 2018-0422 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV17450017 | OS25/04/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/07/2023 RENDU LE PIED. | 459 | ACCUVEIN |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004293 | AVF BIOMEDICAL | [5 empty] | 2023-05-16
2018.XLS | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 213422 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DEVENIR RESSERRER LA GRANDE COUPOLE DU SCIALYTIQUE DE LA SALLE 16 AU BLOC BMC. ME CONTACTER AU 48.07 POUR LA DISPONIBILITE | RB24/04/2023 RESSERAGE DE LA COUPOLE SCIALTYQUE |  |  | 2018-0600 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500125 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-13
2018.XLS | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 213343 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, DEMANDE DU FRE 2018-9014 COMMANDE JOYSTICK A DROITE EN LARGEUR D'ASSISE 42 + COUSSIN D'ASSISE VISCO- ELASTIQUE POUR MR HADDADI CH 1153 SERVICE NEURO A VENIR DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 21/04/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 21/04/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-05-12
2018.XLS | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 213195 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | PROBLEME D'ASPIRATION TROP FORTE, REMONTE DES LIQUIDES TROP HAUTE. INTERVENTION DE LA SOCIATE QUIAGEN PREVUE VENDREDI 21 AVRIL. | QIAGEN : DEFAUT D'ASPIRATION FV LE 27.06.2023 >> DEMANDE RAPPORT AUX CADRES DU SERVICE. FV LE 01.07.2023 >> RI 23044516940 DI 12.05.2023 // TECH DANIEL HASSIES "REPLACEMENT: PLUNGERS UNIT CALIBRATION, TEACHING LEAKAGE TEST UV RUN TEMPERATURE TEST CLEANING LUBRICATION AXES MACHINE EST OPERATIONNELLE MACHINE IS UP" | BFE.N-1.ROTULE.1-609 | LABORATOIRE 6 | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2023-05-10
2018.XLS | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-05-12 | 213228 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL ELEC + CHARGEUR | ML 20/04/23 RETOUR A L'ATELIER ML 11/05/23 NETTOYGE + REMIS EN ETAT DES 2 REPOS JAMBRES MIS EN CHARGE ML 12/05/23 CHARGE TERMINER, CTRL DE FONCTIONNEMENT OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 20/04/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BAIA | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-10
2018.XLS | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 212735 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA BALANCE N'A PLUS DE CABLE SOIT DISANT "MANGER PAR UN GNOU " DIXIT MES COLLEGUES ! SERAIT IL POSSIBLE D'EN COMMANDER UN MERCI | OS13/04/2023 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION RB25/04/2023 DEFAUT CONSTATE CHARGEUR PERDU - CHANGEMENT CHARGEUR - MIS A RECUPERER OS05/06/2023 RENDU. |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 | OS13/04/2023 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS05/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-03
2018.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-10-12 | 212668 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | PB DE GRAMMAGE SUR PESE-BEBE DIFFERENCE DE 100G AVEC LES AUTRES BALANCES A CONTROLER | SECA : ECART DE TEMPERATURE RB11/04/2023 RECEPTION PESE BEBE - MIS DANS LOCAL DEPOT FV LE 30.08.2023 >> ENVOIE PESE BEBE A SECA CAR ECART DE 180G A 2KG IMPOSSIBLE DE REGLER. DEMANDE DEVIS DE REMISE EN CONFORMITE. FV LE 28.09.2023 >> DEVIS DME47275 DU 26.09.2023 "FORFAIT REPARATION PESE BEBE + CARNET METROLOGIQUE + FORFAIT EXPEDITION" MONTANT 614.47€HT TRANSMIS POUR DA LL 02/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/10/2023 RECEPTION D UN PESE BB REPARER SUIVANT LME40539 ET COMMANDE B2/1367579 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 12.10.2023 >> BL LME40539 DU 09.10.2023 "VIGNETTE AU 11.2023. SCELLEMENT HS, BOUTON ON/OFF HS UN LIQUIDE A COULE A L'INTERIEUR SUR LA CARTE PRINCIPALE. OS31/10/2023 RENDU. |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 | OS12/10/2023 RECEPTION D UN PESE BB REPARER SUIVANT LME40539 ET COMMANDE B2/1367579 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-05-02
2018.XLS | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-05-04 | 212491 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° SN 767936 CASSE RESECTEUR BIPOLAIRE-MONOPOLAIRE N°6 OPTIM 6945 | OS11/04/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.04.2023 ENVOI SAV OS28/04/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75643557 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB04/05/2023 PRESTATION DE MAINTENANCE : REMISE EN ETAT DU CORP EXTERNE - REMIS A RECUPERER OS22/06/2023 RENDU. |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 | OS11/04/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/04/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75643557 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-04-27
2018.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212377 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 0404.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66013-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2018.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212384 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 12199-2023 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2018.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212385 | 22-3075 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66021-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0131 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134289 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2018.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212382 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66018-2023 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2018-0127 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888165068436 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2018.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212383 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66019-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0123 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2018.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212380 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66016-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0497 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2018.XLS | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 212128 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA CONNEXION DU TESTEUR D'ETANCHEITE EST INUTILISABLE, L'ADAPTATEUR POUR LE LAVEUR RESTE COINCE. | OS30/03/2023 VIDEO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . MH30/03/2023 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB27/04/2023 RECEPTION VIDEO-BRONCHOSCOPE + RAPPORT D'INTER PRESTAIRE - REMIS A RECUPERER OS27/04/2023 RENDU. |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS30/03/2023 VIDEO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . OS27/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-04-21
2018.XLS | 2023-03-29 | 2023-04-25 | 2023-07-26 | 212089 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR , A UN FAUX CONTACT AU NIVEAU DU BOUTON MARCHE ARRET MERCI | OS29/03/2023 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV 25/04/2023 LE BOUTONS MARCHE ARRET NE FONCTIONNE PAS - ENVOIE DU PESE BEBE EN SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS FV LE 26.06.2023 >> DEVIS DME45640 DU 03.05.2023 "FORFAIT REPARATION + ECRAN + CHARGEUR SECTEUR" MONTANT 487.89€HT TRANSMIS POUR DA LM 26/06/2023 DA VALIDE TRANSMISE POUR BC OS20/07/2023 RECEPTION D UN PESE BB REPARER SUIVANT BLN°LME39694 ET COMMANDE B2/1348717 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 25.07.2023 >> BL LME39694 DU 18.07.2023 "RECEPTION PESE BEBE AVEC PIECES CHANGEES (CLAVIER , PLATEAU" REMISE EN SERVICE DM. |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 | OS29/03/2023 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/07/2023 RECEPTION D UN PESE BB REPARER SUIVANT BLN°LME39694 ET COMMANDE B2/1348717 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-19
2018.XLS | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-13 | 212020 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER EN SALLE D'ERGOTHERAPIE DES CEDRES LE FRE ATTRIBUE A MME MUFI ( PAS DE COUSSIN NI DE CHARGEUR AVEC). MERCI | ML 28/03/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 30/03/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 31/03/23 CHARGE TERMINER, EN ATTENTE DE L'ASSURANCE ML 13/04/23 VIGNETTE D'ASSURANCE RECUS ET INSTALLER, LE FAUTEUIL EST MIS EN SERVICE. |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 28/03/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-18
2018.XLS | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 211940 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS27/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 28/03/2023 SERRAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/03/2023 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS27/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-15
2018.XLS | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 211939 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS BOMBE | OS27/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 28/03/2023 SERRAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/03/2023 RENDU. |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS27/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-15
2018.XLS | 2023-03-15 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 211417 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA PLAQUETTE PERMETTANT DE RECEPTIONNER LE PAPIER EST CASSE. EST IL POSSIBLE D AVOIR CETTE PIECE OU UNE NOUVELLE IMPRIMANTE | LL 09/08/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 13.09.2023 >> ENVOIE MAIL A LA CADRE POUR VALIDATION DE L'ECHANGE D'IMPRIMANTE. FV LE 20.09.2023 >> REMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE PAR UNE BROTHER. CLOTURE DU TICKET. LE SERVICE FERA UN RETOUR SI INCONVENIENT |  |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-05
2018.XLS | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 211379 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | ADAPTATEUR PESE PERSONNE CASES | RB14/03/2023 RECEPTION CHARGEUR HS -REMS AU SERVICE NOUVEAU CHARGEUR |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 | JAIN | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-04
2018.XLS | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 211281 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE CHAUFFE BIBERON NE FONCTIONNE PLUS DE NOUVEAU. LE SECOND EST AUSSI EN PANNE. NOUS N'AVONS PLUS DE CHAUFFE BIBERON EN SECTION DES BEBES | IF 13/03/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT OK => PAS DE DEFAUT CONSTATE , MIS A DISPO DU SERVICE OS23/03/2023 RENDU. |  |  | 2018-0467 | CHAUFFE-BIBERON | CLINITHERM BABY 10/120 | BARKEY | 2207087 | OS23/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | NOLIN | 5469 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-01
2018.XLS | 2023-03-13 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 211292 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS TROP SERRE, | OS 13/03/2023 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 28/03/2023 SERRAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/03/2023 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS 13/03/2023 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-01
2018.XLS | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 211047 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | CHANGEMENT PC CE JOUR | FV LE 09.03.2023 >> RI 22153 DU 07.03.2023 // TECH ? >>"CHANGEMENT DE PC NON SEBIA SUITE AU REFUS DU DEVIS. N'AS PAS FONCTIONNE. REMISE EN SERVICE DE L'ANCIEN PC SOUS WINDOWS 7." |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2023-03-28
2018.XLS | 2023-03-03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 210902 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA QUANTITE AFFICHEE NE CORRESPOND A LA REALITE QUANTIFIEE. | OS03/03/2023 BLADDER SCAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH09/03/2023 RENVOI SAV POUR MC + MP + TEQ - EN ATTENTE DEVISIF 17/04/2023O IF 17/04/2023 RECEPTION BLADER SCAN , REPARATION EFFECTUER SOUS CONTRAT , MIS A DISPO DU SERVICE OS26/04/2023 RENDU. |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 | OS03/03/2023 BLADDER SCAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BOSQUET | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009158 | VERATHON MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-24
2018.XLS | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 210719 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, UN DINAMAP REFUSE DE PRENDRE LA TENSION. IL DIT AVOIR UN PROBLEME DE PRESSION. MERCI, LA PEDIATRIE | OS28/02/2023 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.03.2023 REMPLACEMENT RALLONGE BRASSARD => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS04/04/2023 RENDU. |  |  | 2018-0381 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020274 | OS28/02/2023 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | POULLARD | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-21
2018.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 210525 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE CE JOUR. CORDIALEMENT | FV LE 28.02.2023 >> DEMANDE DE RAPPORT A LA FFCS CE JOUR PAR MAIL. FV LE 17/04/2023 >> RELANCE PAR MAIL CE JOUR FV LE 18.04.2023 >> RI CAS-0017042086 DU 23.02.2023 // TECH DENIS CARRER "NETTOYAGE DES LIGNES D'EOSIN DES 12 TETES AVEC DU BLUING. ACTION EFFECTUEE PENDANT LA MAINTENANCE PREVENTIVE DE CE JOUR" |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-03-16
2018.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210473 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 23.02.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 66001-2023 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-03-16 | 22879420
2018.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210467 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 23.02.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 65995-2023 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-03-16 | 22879420
2018.XLS | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 210353 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PRET D'UN FRE TDX COMMANDE A DROITE SANS COUSSIN. POUR MME MUFII CHAMBRE 39 F EN NEURO A DEPOSER EN ERGOTHERAPIE. SI CE MODELE A UN LIFT JE PEUX PRENDRE UN AUTRE TDX CAR JE N'EN AI PAS BESOIN. MERCI | AB 21/02/2023 PREPARATION ET LIVRAISON DU FAUTEUIL |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-03-11
2018.XLS | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 210308 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | FAUTEUIL A RECUPERER | AB 20/02/2023 RETOUR A L'ATELIER MFR NETTOYAGE CONTROLE OK | 1710 |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 0134794355 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-11
2018.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 210007 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE BLADER SCAN DE L'USINV REF. 2018-0294 DYSFONCTIONNE, LE RESULTAT AFFICHE NE CORRESPOND PAS A LA REALITE. VEUILLEZ FAIRE LE NECESSAIRE. | OS13/02/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 17/02/2023 TEST DE FONCTIONNMENT OK , DEFAUT NON CONSTATE , MIS A DISPO DU SERVICE RB23/02/2023 BLADDER SCAN REDONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 | OS13/02/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-04
2018.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-04-14 | 210061 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | EMBOUT SCIE SAGITTALE GRIPPE ; MOTEUR PETIT FRAGMENT S8 N°1 OPTIM 6801 | OS15/02/2023 EMBOUT DE SCIE STRYKER REF/4100-400-000 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.02.2023 ENVOI SAV NH 23.02.2023 RETOUR EQUIPEMEMENT => PAS DE PRISE EN CHARGE SAV CAR CONSIDERE COMME ACCESSOIRE NH 06.03.2023 RECEPTION DEVIS VIA UGAP => DA TRANSMISE LL 07/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS14/04/2023 RECEPTION EMBOUT DE SCIE SUIVANT BLN°2123847382 ET COMMANDE B6/1277833 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.POUR IMMATRICULATION. NH 14.04.2023 MIS EN PREREFORME |  |  | 2018-0231 | EMBOUT DE SCIE SAGITTALE POUR PIECE A MAIN S8 | 4100-400-000 | STRYKER | 1720109233 | OS15/02/2023 EMBOUT DE SCIE STRYKER REF/4100-400-000 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/04/2023 RECEPTION EMBOUT DE SCIE SUIVANT BLN°2123847382 ET COMMANDE B6/1277833 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.POUR IMMATRICULATION. | 429 | OPTIM 12 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2023-03-04
2018.XLS | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 209840 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.02.2023 INTERVENTION CAS-0016413528 => SOFTWARE MODIFICATION: AX2022/104Q HE6001.10.2: BUSINESS REQUIRED / MISE EN PLACE LE SYSTEME D'EXPLOITATION RENFORCE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-03-01 | 696893
2018.XLS | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 209823 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BOUJOUR, A NOUVEAU BOURRAGE PAPIER IMPRIMANTE MALGRE PAPIER ENLEVE. IL FAUDRAIT NETTOYAGE POUR ENLEVER PETIT PAPIER RESTANT QUI CREE BOURRAGE. CORDIALEMENT | MH08/02/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE IMPRIMANTE FONCTIONNEL |  |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-01
2018.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 209658 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | INTERVENTION SEBIA POUR MAINTENANCE ANNUELLE. (HYDRASYS2) | AL 06.02.2023 INTERVENTION RI N°21117 - CAS-38652 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- REQUALIFICATION / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 | DA SILVA | 4417 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2023-02-25
2018.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 209624 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TIGE LE L'APPUI BRAS NE TIENT PAS | OS08/02/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 15/02/2023 REMISE EN ETAT DE L'APPUI BRAS , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/02/2023 RENDU. |  |  | 2018-0361 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037420 | OS08/02/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-25
2018.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 209861 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.02.2023 INTERVENTION RI N°21448 / CAS-38883-V4R4Y7 => CHANGEMENT DE LA CHAMBRE DE MIGRATION + CHARIOT MIGRATION + REPRISE DES REGLAGES + MAJ 2.43 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2023-02-25 | 696893
2018.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | 209631 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° 5 MM SN 748224 CASSE OPTIM 6786 | OS08/02/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 24.02.2023 ENVOI SAV IF 03/03/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 06/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°136463 ET COMMANDE B2/1277490 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.03.2023 RECEPTION RI => NETTOYAGE ET POLISSAGE A DISPO DU SERVICE OS16/03/2023 RENDU. |  |  | 2018-0428 | OPTIQUE 5MM 30Ø | PL-2030WA | PETEL SERVICES | 748224 | OS08/02/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°136463 ET COMMANDE B2/1277490 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-02-25
2018.XLS | 2023-01-31 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 209389 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BOUJOUR L'ECRAN TACTILE NE FONCTIONNE PLUS | IF 13/02/2023 CALIBRATION DE L'ECRAN OK , TEST DE FONCTIONNE OK , MIS A DISPO DU SERVICE IF 16/02/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0308 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621032 | MH 31/01/2023 RECEPTION DM - DEPOSE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-21
2018.XLS | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-06-30 | 209394 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE - ENVOIE SAV RB30/06/2023 CQ - TSE - NETTOYAGE COMPLET DE L'APPAREIL - REMIS A RECUPERER OS01/09/2023 RENDU. |  |  | 2018-0594 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032595 | OS01/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-02-21 | 22877333
2018.XLS | 2023-01-27 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 209250 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MARQUE ERREUR CONTACTER SERVICE TECHNIQUE MERCI | OS27/01/2023 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/02/2023 CAPTEUR REMEMBRANER OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , OS17/02/2023 RENDU A ISA. |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS27/01/2023 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/02/2023 RENDU A ISA. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-17
2018.XLS | 2023-01-27 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 209252 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MARQUE ERREUR TECHNIQUE CHANGER CAPTEUR MERCI | OS27/01/2023 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/02/2023 CAPTEUR REMEMBRANER TEST DEFONCTIONNEMMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS27/01/2023 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-17
2018.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-02-02 | 208958 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR APPAREIL CASSE AU NIVEAU DE LA PARTIE MICROCUVETTES MERCI POUR VOTRE AIDE | AF 31/01/23 COMMANDE FAITE OS01/02/2023 RECEPTION D UN SUPPORT NEUF SUIVANT BLN°00077312 ET COMMANDE B3/1269874 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3893) NH 02.02.2023 REMPLACEMENT SUPPORT => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0309 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621033 | OS01/02/2023 RECEPTION D UN SUPPORT NEUF SUIVANT BLN°00077312 ET COMMANDE B3/1269874 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3893) |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-11
2018.XLS | 2023-01-19 | 2023-02-06 | 2023-03-13 | 208867 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR SN 17I0053 OPTIM : 6739, COMPO D'ORIGINE : 38341. | OS23/01/2023 MOTEUR +.FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . RB06/02/2023 DEFAUT CONSTATE NE FONCTIONNE PAS OPTIM 6739 COMPO D'ORIGIN 38341 - ENVOIE SAV NH 21.02.2023 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 22/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/03/2023 RECEPTION DUN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT BLN°13336-0323 ET COMMANDE B2/1275342 COLIS EN BON ETAT TRASMIS AU TECH. RB13/03/2023 PRESTATION DE MAINTENANCE : STERILISATION, DEMONTAGE DE L'INSTRUMENT ET DES PIECES INTERNE, REMPLACEMENT DU STATOR + BOBINE REMPLACEMENT DES JOINTS NETTOYAGE COMPLET DE L'INSTRUMENT, REMONTAGE DE L'INSTRUMENT, NETTOYAGE ET LUBRIFICATION, MISE NE CONDITION REELLE D'USAGE ET TESTS SUR L'APPAREILLAGE SPECIFIQUE. - MIS A RECUPERER IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2018-0538 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0053 | OS23/01/2023 MOTEUR +.FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . OS10/03/2023 RECEPTION DUN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT BLN°13336-0323 ET COMMANDE B2/1275342 COLIS EN BON ETAT TRASMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-02-09
2018.XLS | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 208397 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPOSE-MOLLETS QUI ETAIENT SUR LE FRE (TDX), RETIRES CAR GENAIENT MR ALANOY A RECUPERER DANS LE BUREAU ERGO (AU SOL, CONTRE LE MUR) | ML 11/01/23 ACCESOIRE RECUPERER |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 11/01/23 ACCESOIRE RECUPERER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-31
2018.XLS | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 208279 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | FRE AA2 COMMANDE A D POUR MR. ALANOIX CH 1173 (LARGEUR BASSIN 40) | AB 10/01/2023 PREPARATION ET LIVRAISON DU FAUTEUIL | SSR-NEURO |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | PELLEGRINI | 0134794470 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-01-28
2018.XLS | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-16 | 207894 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE AU NIVEAU DE LA ZONE DE BEQUILLAGE. | RB 30/12/2022 RECEPTION FIBRO ENDOSCOPE RB 30/12/2022 FUITE AU NIVEAU DE LA ZONE BEQUILLAGE - RENVOI SAV OS13/01/2023 RECEPTION D UN FIBRO -ENDOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75459313 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 16/01/2023 RECEPTION FIBRO REPARE SOUS GARANTIE , REMPLACEMENT DU CORPS DE LA POIGNEE DE COMMANDE, REMPLACEMENT DE LA POULIE DU SYSTEME DE BEQUILLAGE , REMPLACEMENT DU MAS QUE OPTIQUE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/01/2023 RENDU A L ENDOSCOPIE. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS13/01/2023 RECEPTION D UN FIBRO -ENDOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75459313 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/01/2023 RENDU A L ENDOSCOPIE. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-01-20
2018.XLS | 2022-12-29 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 207848 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS TOMBE | MH01/01/2023 APPUIE-BRAS REGLER - MIS A DISPO DU SERVICE OS12/01/2023 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS12/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-19
2018.XLS | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 207590 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE GRAVEUR INDIQUE QU'IL FAUT UNE NOUVELLE BOITE DE MAINTENANCE | IF 21/12/2022 BOITE DE MAINTENANCE A REMPLACER IF 23/12/2022 RECEPTION BOITE DE MAINTENANCE FOURNI PAR MEDSQUARE, INSTALLE SUR ROBOT OK , DM FONCTIONNEL | BMC.N0.R272 | SCANNER CONTROLE | 2018-0511 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF020110 |  | 466 | PP 100II | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 | N'DIAYE | 5898 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-11
2018.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-29 | 207136 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER CET ACCUVEIN QUI MALGRE UNE RECHARGE SUR SECTEUR ET UN CHANGEMENT DE PRISE ELECTRIQUE NE S'ALLUME PLUS. POUR INFO, CET APPAREIL EST REGULIEREMENT UTILISE POUR LA REA NEONAT POUR LES TOUT PETITS PATIENTS. JE VOUS REMERCIE DON | RB 12/12/2022 RECEPTIONNE REMIS LOCAL REPARATION RB 12/12/2022 EN ATTENTE DE VALIDATION DE DEVIS BATTERIE LL 16/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB 29/12/2022 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0422 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV17450017 |  | 459 | ACCUVEIN |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-31
2018.XLS | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-01-17 | 206775 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LAMPE NE S¿ALLUME PAS AUCUNE LAMPE DISPONIBLE CAR LES 3 HS ET EN RÉPARATION URGENT !!!!!!! SVP MERCI | NH 05.12.2022 ENVOI SAV NH 14.12.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 16/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/01/2023 RECEPTION D UNE LAMPE A POLYMERISER SUIVANT FACTURE N° 2200557848 ET COMMANDE B2/1252570 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 17.01.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PLATINE OXYDEE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS18/01/2023 RENDU. |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | OS17/01/2023 RECEPTION D UNE LAMPE A POLYMERISER SUIVANT FACTURE N° 2200557848 ET COMMANDE B2/1252570 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/01/2023 RENDU. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2022-12-24
2018.XLS | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 207263 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.12.2022 APPEL SAV POUR PB CARTE INITIALISATION AL 12.12.2022 INTERVENTION SAV N°2212-0347823 => REMPLACEMENT CARTE CPU + PARAMETRAGES COORDONNEES + SERVICE + TEACHINGS + LEAKAGE --- ESSAIS / FONCTIONNEL AL 14.12.2022 INTERVENTION SAV N°2212-0348389 => RESET SHIFT + BS TEACHINGS + CLEANING THE MACHINE + VOLUME TEST 500ML --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2022-12-22 | 696893
2018.XLS | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 206202 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERATION DU FAUTEUIL SVP ET CHARGEUR | ML 24/11/22 RETOUR A L'ATELIER ML 27/10/22 RETOUR A L'ATELIER ML 29/11/22 NETTOYAGE + CTRL OK REMIS EN ETAT DES SUPPORT REPOS JAMBRES MIS EN CHARGE ML 30/11/22 CHARGE TERMINER ET FE MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 24/11/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LAINE | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-14
2018.XLS | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 206239 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, L'AUTOMATE EST TOMBE EN PANNE CE JOUR. UNE INTERVENTION DU SAV EST PREVU DEMAIN LE 23/11/2022 AU MATIN. CORDIALEMENT | AL 24.11.2022 INTERVENTION CAS-0016539965 => SUPPRESSION DU PLATEAU, LANCEMENT DE `INSTRUMENT ET VERIFICATION DES PERFORMANCES DU TRANSPORTEUR --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-12-14
2018.XLS | 2022-11-22 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 206149 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS TOMBE | OS23/11/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH30/11/2022 APPUIE BRAS REGLER - MIS A DISPO DU SERVICE OS02/12/2022 RENDU. |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS23/11/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-13
2018.XLS | 2022-11-17 | 2022-12-06 | 2022-12-26 | 205896 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN STO DROITE BIEN AIR SN : 14B0060 CASSE, OPTIM : 6560, COMPO D'ORIGINE36684 | OS18/11/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 06/12/2022 PIECE A MAIN CASSE , ENVOI EN REPARATION IF 13/12/2022 RECEPTION EVIS , DA TRANSMISE LL 13/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/12/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°13070-1222 ET COMMANDE B2/1252399 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 26/12/2022 RECEPTION PIECE A MAIN REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 16/02/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS18/11/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/12/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°13070-1222 ET COMMANDE B2/1252399 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-12-08
2018.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-03 | 205915 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/11/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2018.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 2022-12-12 | 205942 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS | AB 23/11/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 12/12/2022 BLOC PISTON CASSE NON REPARABLE MIS AU REBUT | BUREAU CADRE |  | 2018-9017 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 190300599 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-08
2018.XLS | 2022-11-15 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 205708 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N12 SN 120QNC CASSE (RETOUR STERILISATION) MERCI | OS 15/11/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 09/12/2022 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 21/12/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE OS11/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133721 ET COMMANDE B2/1253763 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB 12/01/2023 REPARATION EFFECTUEES : NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF, OBJECTIF A REMPLACER + ETANCHEITE, LENTILLE 14 A REMPLACER, NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE. CONTROLE : REGLAGE DE L'OPTIQUE CENTRAGE VALIDE, NETTETE VALIDE, LUMINOSITE VALIDE (80%): TEST ETANCHEITE: TEST AUTOCLAVE VALIDE - REMIS A RECUPERER OS23/01/2023 RENDU. |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC | OS 15/11/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133721 ET COMMANDE B2/1253763 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-12-06
2018.XLS | 2022-11-06 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 205304 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE BATTERIE SUR LA CHAISE QUI PESE. | OS14/11/2022 CHAISE DE PESER+ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.11.2022 DIGNOSTIQUE DE LA PANNE => ALIMENTATION HS / REMPLACEMENT --- ESSAI / FONCTIONNELLE MH23/11/2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 | OS14/11/2022 CHAISE DE PESER+ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-26
2018.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 205170 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MANQUE UNE BATTERIE POIR BLADDER SCAN | LL 02/11/2022 DEMANDE DE DEVIS POUR BATTERIE BLADDER SCAN - RECEPTION DEVIS 405541 - DA VALIDER - TRANSMISE POUR BC OS30/11/2022 RECEPTION D UNE BATTERIE SUIVANT BLN°61428 ET COMMANDE B3/1245810 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 30/11/2022 BATTERIE FOURNIE AU SERVICE OS06/12/2022 RENDU. |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 | OS30/11/2022 RECEPTION D UNE BATTERIE SUIVANT BLN°61428 ET COMMANDE B3/1245810 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | ALIXE | 5010 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23
2018.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2023-03-01 | 205173 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME AVEC NOTRE NASOFIBROSCOPE PEDIATRIQUE. NUMERO K110071 L'EXTREMITE DISTALE DE LA FIBRE N'EST PLUS MOBILISABLE A 100% ELLE NE SE REMET PAS DROITE. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS | OS02/11/2022 NASOLARYNGO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSILBLE DEPOSE A L ATELIER. NH 03.11.2022 ENVOI SAV IF 25/11/2022 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 23/12/2022 DEVIS REFUSE - DA UGAP POUR REMPLACEMENT VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/03/2023 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°4100076325 ET COMMANDE UGAP B6/1254935 TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. MH01/03/2023 REMPLACER PAR LE 2023-0164 - A REFORMER |  |  | 2018-0416 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE PEDIATRIQUE | FNL-7RP3 | PENTAX | K110071 | OS02/11/2022 NASOLARYNGO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSILBLE DEPOSE A L ATELIER. OS01/03/2023 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°4100076325 ET COMMANDE UGAP B6/1254935 TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2022-11-23
2018.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 205180 | 04-4700 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PORBLEME DE SAT. ECHANGE DU CAPTEUR |  |  | 2018-0643 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-89014187 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23 | 4561236
2018.XLS | 2022-10-28 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 205042 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE PESE PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS MALGRE L'ECHANGE DES PILES. | OS28/10/2022 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.11.2022 REMPLACEMENT PILES => DEFAUT NON-CONSTATE OS25/11/2022 RENDU. |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 | OS28/10/2022 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-18
2018.XLS | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 205013 | 04-4700 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CAPTEUR DE SPO2 HS |  |  | 2018-0643 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-89014187 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-17 | 4561236
2018.XLS | 2022-10-26 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 204934 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | DEMANDE 2EME BATTERIE BLADDER SCAN MERCI | AL 07.12.2022 MATERIEL RETROUVE PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 |  |  |  |  | 0 | BOSQUET | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-16
2018.XLS | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-11-17 | 204914 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MOTEUR DE LA PIECE A MAIN SALLE 2 NE FONCTIONNE PLUS URGENT++++ CAR SALLE UTILISE LE WEEK END PAR URGENCE DENTAIRE | OS26/10/2022 CONTRE ANGLE MANQUE UNE PIECE ET CABLE GRILLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH26/10/2022 ENVOI CONTRE-ANGLE SN:04047 ET SON CABLE SN:E01586 - SOUS NUM: CHRONOP XT879228006FR - EN ATTENTE DEVIS IF 02/11/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 07/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH17/11/2022 RECEPTION CONTRE-ANGLE FACTURE N°12820-1122 - STERILISATION, DEMONTAGE, REMPLACEMENT - CONFORME MISE A DISPO AF 02/12/22 COMMANDE FAITE OS16/12/2022 RECEPTION D UN CORDON BIEN AIR MICRO MOTEUR SUIVANT FACTURE 12967-1222 ET COMMANDE B3/1249415 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3832) AL 22.12.2022 MATERIEL REMIS A DISPOSITION AVEC CABLE NEUF OS23/12/2022 RENDU. |  |  | 2018-0182 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 11¦0072 | OS26/10/2022 CONTRE ANGLE MANQUE UNE PIECE ET CABLE GRILLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/12/2022 RECEPTION D UN CORDON BIEN AIR MICRO MOTEUR SUIVANT FACTURE 12967-1222 ET COMMANDE B3/1249415 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3832) OS23/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | SYDORAK | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-11-16
2018.XLS | 2022-10-26 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 204907 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LA MOITIE DE L'ECRAN EST NOIRE POUVEZ VOUS INTERVENIR SVP MERCI MAG 1 N6T2 | OS26/10/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH03/11/2022 REMPLACEMENT DE L'ECRAN - DM FONCTIONNEL ET CONFORME IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2018-0384 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022533 | OS26/10/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-16
2018.XLS | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 206298 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.10.2022 INTERVENTION N°2210-0336476 => REMPLACEMENT OF PLUNGER UNIT ( SEE PLUNGER UNIT PICTURES ON WO).REMPLACEMENT OF UV LAMPS --- TESTS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2022-11-12 | 696893
2018.XLS | 2022-10-21 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 204758 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA BALANCE N'INDIQUERAIT PAS LE BON POIDS. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. CORDIALEMENT | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 31.03.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66011-2023 / CONFORME PAS DE DEFAILLANCE CONSTATEE APRES LA VERIFICATION METROLOGIQUE |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-11-11
2018.XLS | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 204578 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE FRE ATTRIBUE A MME TAIDI CHAMBRE 72 EN NEURO A LE CABLE BUS DENUDE AU NIVEAU DU MANIPULATEUR --> RISQUE DE PANNE MERCI | ML 18/10/22 CABLE BUS CASSER , LE CABLE EST REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 18/10/22 LE FAUTEUIL EST REPARER ET REMIS EN CHAMBRE |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-08
2018.XLS | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 205432 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.10.2022 INTERVENTION SAV N° SA-1038552 => MAINTENANCE PREVENTIVE SELON PROCEDURE SAV --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-11-03 | 696893
2018.XLS | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2023-01-03 | 204402 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BETOCCHI 01 SN 120QMJ OPTIQUE TACHE MERCI | OS13/10/2022 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.11.2022 ENVOI SAV MH30/11/2022 RECEPTION DEVIS LE 18/11/22 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 01/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB03/01/2023 BL133328 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF, OBJECTIF A REMPLACER + ETANCHEITE, LENTILLE 14 A REMPLACER, LENTILLE 13 A REMPLACER, NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE - REGLAGE DE L'OPITQUE - CONFORME ET FONCTIONNEL - CONFORME ET FONCTIONNE L- REMIS A RECUPERER |  |  | 2018-0424 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMJ | OS13/10/2022 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-11-03
2018.XLS | 2022-10-07 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 204082 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CLAPET DE LA TETIERE DU PLATEAU S'EST DESADAPTE ( IMPOSSIBLE DE RETIRER LA TETIERE DU PLATEAU | NH 18.10.2022 REMISE EN ETAT TETIERE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-28
2018.XLS | 2022-10-07 | 2022-11-03 | 2023-01-18 | 204083 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PEDALE CENTRALE DU CHARIOT POUR LE TRANSFERT NE FONCTIONNE PLUS | NH 28.10.2022 EN ATTENTE DATE D'INTERVENTION PAR SAV IF 22/12/2022 DEVIS RECU, DA TRANSMISE LL 23/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 18.01.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT CAPTEUR TRANSFERT ET RONDELLE FIXATION => ESSAI OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0628 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509046 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-10-28
2018.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204211 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 13.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-02V1 => RAPPORT N°N°63118-02-01 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC) | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2018.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 204020 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HACIB | EMBOUT POUR FAIRE LE TEST CASSE | OS06/10/2022 VIDEO -BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE DEPOSE A L ATELIER. NH 10.10.2022 ENVOI SAV OS31/10/2022 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°755337613 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 31/10/2022 - REMPLACEMENT BEQUILLAGE + CAPOT CONNECTEUR ECHO/VIDEO + SECTION BEQUILLAGE + GAINE D'INTRODUCTION + FAISCEAU ECLAIREUR AVEC CANAUX - MATERIEL CONFORME OS16/11/2022 RENDU. |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS06/10/2022 VIDEO -BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE DEPOSE A L ATELIER. OS31/10/2022 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°755337613 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | Q | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-10-27
2018.XLS | 2022-10-04 | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 203827 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° SN 767936 CASSE OPTIM 6421 | OS04/10/2022 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.11.2022 ENVOI SAV LL 10/11/2022 RECEPTION BL 75356760 - MATERIEL CONFORME LL 10/11/2022 DM RENDU |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 | OS04/10/2022 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-10-25
2018.XLS | 2022-10-04 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 203863 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS DURE | OS05/10/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH07/11/2022 APPUIE-BRAS REGLE - MIS A DISPO DU SERVICE LL 10/11/2022 DM RENDU |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS05/10/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-25
2018.XLS | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 203754 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE CHAUFFE BIBERON BARKEY CLINITHERM BABY DE LA CRECHE AURAIT DU ETRE VERIFIE EN 08/2018, ET NE L'A PAS ETE. COMMENT DOIT-T-ON PROCEDE POUR SA REVISION S'IL VOUS PLAIT? | AL 04.10.2022 PAS DE MP SUR CE TYPE D EQUIPEMENT / INFORMATION FAITE AU SERVICE |  |  | 2018-0467 | CHAUFFE-BIBERON | CLINITHERM BABY 10/120 | BARKEY | 2207087 |  |  |  |  | 0 | DUTAILLY | 5469 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-22
2018.XLS | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 203813 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.10.2022 VERIFICATION ETALONNAGE AVANT REATTRIBUTION SERVICE --- FONCTIONNEL OS10/10/2022 RENDU. |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 | OS10/10/2022 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-22 | 696893
2018.XLS | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 2022-10-27 | 203697 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN BIENAIR SN : 17K0231 TOURNE SUR ELLE MEME, OPTIM : 6417, COMPO D'ORIGINE : 38343 | OS03/10/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 04/10/2022 PIECE A MAIN TOURNE SUR ELLE MEME , ENVOI EN REPARATION IF 14/10/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE OS27/10/2022 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT FACTURE N°12736-1022 ET COMMANBE B2/1244008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 27.10.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ROULEMENTS ROTOR + JOINTS + REPARATION GRIFFE => NETTOYAGE ET LUBRIFICATION => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS02/11/2022 RENDU. |  |  | 2018-0537 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 17K0231 | OS03/10/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/10/2022 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT FACTURE N°12736-1022 ET COMMANBE B2/1244008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-10-21
2018.XLS | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 203702 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PEDALE SIMPLE NE FONCTIONNE QUE PAR INTERMITTENCE | OS03/10/2022 BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 05/10/2022 CABLE HS , REMPLACEMENT DU CABLE , TEST DE FONCTIOONEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS07/10/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 | OS03/10/2022 BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS07/10/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-21
2018.XLS | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 203870 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 29.09.2022 INTERVENTION CAS-0016205592 => REMPLACEMENT DU CAPTEUR DE PRESENCE PLATEAU DE LA FOURCHE DE TRANSPORT. NETTOYAGE DES 12 TETESDANS LES LIGNES D'EOSIN. 6 P)PLATEAUX COLORES --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-10-20 | 696893
2018.XLS | 2022-09-28 | 2022-10-04 | 2022-10-12 | 203585 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | HS | AB 04/10/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 12/10/2022 TROP BRUYANT ET PAS ASSEZ DE COMPRESSION MIS AU REBUT |  |  | 2018-9011 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909441 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-19
2018.XLS | 2022-09-28 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 203587 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | INTERVENTION C E JOUR POUR PB TAPIS ROULANT | AL 13.10.2022 INTERVENTION SAV N°SA-1038830 => MAINTENANCE PREVENTIVE SELON PROCEDURE SAV --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | FAUVET | 5146 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-10-19
2018.XLS | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 203524 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.09.2022 INTERVENTION SA-1057715 => DEMONTAGE CAPTEUR PRESENCE FLACONS 2 + NETTOYAGE VERIFICATION CONNEXION + REGLAGE MECANIQUE --- PREVOIR ECHANGE RACK / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-10-19 | 696893
2018.XLS | 2022-09-28 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 203577 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE BOITIER DE CAPNO EST DEBOITE ET CASSE SUITE A UNE CHUTE. | OS29/09/2022 MODULE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH20/10/2022 RECEPTION DEVIS PIECES DETACHE - EN ATTENTE VALIDATION DA MH27/10/2022 REMPLACEMENT DE LA PIECE DEFECTUEUSE - MODULE FONCTIONEL ET CONFORME - MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS28/10/2022 RENDU. |  |  | 2018-0006 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6690545 | OS29/09/2022 MODULE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/10/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-19
2018.XLS | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-10-21 | 203554 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | GAINE DEFORMEE | IF 30/09/222 GAINE DEFORME , ENVOI EN REPARATION OS20/10/2022 RECEPTION D UNE URETERO REPARARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75321026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 21/10/2022 RECEPTION VIDEO-URO , REMPLACEMENT COMPLET DU SOUS ENSEMBLE ET L'ENSEMLE DES CANAUX , REMPLACEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE , DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS24/10/2022 RENDU A EVA. |  |  | 2018-0251 | VIDEO-URETEROSCOPE SOUPLE | URF-V2 | OLYMPUS | 2823861 | OS20/10/2022 RECEPTION D UNE URETERO REPARARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75321026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/10/2022 RENDU A EVA. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-10-19
2018.XLS | 2022-09-27 | 2022-11-03 | 2023-01-09 | 203345 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° 4MM SN 121XAJ CASSE (BOITE ARTHRO - ORTHO) OPTIM 6412 | OS28/09/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH30/11/2022 RECEPTION DU DEVIS LE 18/11/2022 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 01/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133447 ET COMMANDE B2/1249505 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.01.2023 A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0329 | OPTIQUE 4MM 30° 18CM | 28731 BWA | STORZ | 121XAJ | OS28/09/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133447 ET COMMANDE B2/1249505 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-10-18
2018.XLS | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 203747 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.09.2022 MATERIEL EN PANNE => INFO DU LBM / DEVIS DEMANDE PAR LE LBM AL 30.09.2022 RECEPTION DEVIS REMISE N°220929FR01556657KM => EN SIGNATURE LL 03/10/22 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 10.10.2022 INTERVENTION SAV N°2210-0334064 =>RESET ( SHIFT&BS) + REBOOT + TEACHING --- CALIBRATIONS + LEAKAGE TEST /FONCTIONNEL |  |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2022-10-18 | 696893
2018.XLS | 2022-09-22 | 2022-10-03 | 2022-12-23 | 203202 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR MERCI DE BIEN VOULOIR CHANGER LE PLEXIS GLACE D'UNE DES PORTES DE LA COUVEUSE CELLE CI EST CASSE MERCI D' AVANCE | AL 03.10.2022 REMANDE DEVIS PIECES AL 05.10.2022 RECEPTION DEVIS PIECES => EN VALIDATION AF 12/10/22 COMMANDE FAITE OS24/10/2022 RECEPTION DE 2 PORTES ET DE 8 CALES SUIVANT BLN°106030 ET COMMANDE B3/1242682 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE3779) AL 11.12.2022 DEMANDE DEVIS NOUVELLES PIECES AL 12.12.2022 RECEPTION DEVIS LL 13/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 19/12/22 COMMANDE FAITE OS23/12/2022 RECEPTION DE 10 CALES DROITE ET 10 CALES GAUCHE SUIVANT BL107101 ET COMMANDE B3/1252573 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMNADE 3841 TRANSMIS AU TECH. AL 23.12.2022 RECEPTION PIECES => REMPLACEMENT PIECES --- FONCTIONNEL AL 23.12.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 | OS24/10/2022 RECEPTION DE 2 PORTES ET DE 8 CALES SUIVANT BLN°106030 ET COMMANDE B3/1242682 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE3779) OS23/12/2022 RECEPTION DE 10 CALES DROITE ET 10 CALES GAUCHE SUIVANT BL107101 ET COMMANDE B3/1252573 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMNADE 3841 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-13
2018.XLS | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-12-06 | 203130 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.09.2022 COMMANDE DE PLATEAUX LL 21/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 23/09/22 COMMANDE FAITE OS17/10/2022 RECEPTION DE 8 PLAQUES SUIVANT BLN°5243621/1 ET COMMANDE B3/1240616 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3769) |  |  | 2018-0446 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42315375 | OS17/10/2022 RECEPTION DE 8 PLAQUES SUIVANT BLN°5243621/1 ET COMMANDE B3/1240616 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3769) |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-12 | 696893
2018.XLS | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 203045 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | TIGE DE L'APPUI BRAS A REMETTRE | OS20/09/2022 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH22/09/2022 REGLAGE DE L'APPUIE-BRAS - DM FONCTIONNEL OS26/09/2022 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS20/09/2022 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-11
2018.XLS | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 202998 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE AA2 LIFT COMMANDE A DROITE POUR ME. EL TAIDI CH 1172 LARGEUR BASSIN = 41 | ML 19/09/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 19/09/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PELLEGRINI | 0134794470 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-10-08
2018.XLS | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 202878 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUIS BRAS NE TIENT PLUS LE POIDS DU BRAS DU PATIENT | OS19/09/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH30/09/2022 REGLAGE DE L'APPUIE-BRAS - DM FONCTIONNEL OS17/10/2022 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | OS19/09/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/10/2022 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-07
2018.XLS | 2022-09-16 | 2022-09-26 | 2022-10-13 | 202940 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR NE FONCTIONNE PLUS SN : 17I0053 OPTIM : 6386 | OS19/09/2022 MICROMOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 26/09/2022 MICROMOTEUR NE FONCTIONNE PLUS , ENVOI EN REPARATION IF 03/10/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 05/10/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS13/10/20222 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°12677-1022 ET COMMANDE B2/1241829 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 13/10/2022 IF 13/10/2022 RECU MICROMOTEUR REPARE , REMPLACEMENT DES ROULEMENTS DU ROTOR , REMPLACEMENT DES JOINTS RECTIFICATION DU COLLCTEUR MAGNETIQUE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS17/10/2022 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2018-0538 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0053 | OS19/09/2022 MICROMOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/10/20222 RECEPTION D UN MICROMOTEUR REPARER SUIVANT FACTURE N°12677-1022 ET COMMANDE B2/1241829 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/10/2022 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-10-07
2018.XLS | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 202953 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/09/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 16/09/2022 |  |  | 2018-0442 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASLJ-0034 |  | 465 | PERSEUS A500 - 1 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | OFFRE 10057-001 |  |  |  |  | 2022-10-07 | 22766809
2018.XLS | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 204990 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27/10/2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => MISE A JOUR EN VERSION 5.2.1 FSCA 21-002 + REMPLACEMENT DU KIT 3 ANS DE MAINTENANCE PREVENTIVE + CALIBRAGE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES => DM CONFORME |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-10-04 | 824155
2018.XLS | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-10-07 | 203337 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.09.2022 DEMANDE DEVIS PIECES POUR POIGNEE AL 26.09.2022 RECEPTION DEVIS N°21810815 POUR PIECES LL 27/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 30/09/22 COMMANDE FAITE OS06/10/2022 RECEPTION D UN KIT THERMO FISHER SUIVANT BLN°0807226161 ET COMMANDE B3/1241315 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3773 ,TRANSMIS AU TECH. AL 07.10.2022 REMPALCEMENT KIT POIGNEE => FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0446 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42315375 | OS06/10/2022 RECEPTION D UN KIT THERMO FISHER SUIVANT BLN°0807226161 ET COMMANDE B3/1241315 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3773 ,TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-01 | 696893
2018.XLS | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 202469 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS TOMBE | OS07/09/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH08/09/2022 APPUIE-BRAS DEREGLE SUITE A UNE CHUTE - LES VIS RESSEREES - DM FONCTIONELLE - MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS12/09/2022 RENDU. |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS07/09/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-28
2018.XLS | 2022-09-02 | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 202262 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE FLOU WOLF SN 5000389782OPTIM 6364 | OS02/09/2022 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 09.09.2022 ENVOI SAV IF 19/09/2022 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 20/09/2022 RECUPERER OPTIQUE ET ENVOYER CHEZ PETEL IF 21/09/2022 DEMANDE RETOUR OPTIQUE IF 23/09/2022 RETOUR OPTIQUE DE CHEZ WOLF NON REPARE => ENVOI CHEZ PETEL NH 03.10.2022 RECEPTION RI => ENDOSCOPE IRREPARABLE => PROPOSITION DE REMPLACEMENT => DA TRANSMISE LL 04/10/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/10/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°129500 ET COMMANDE B6/1241683 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  | 2018-0350 | OPTIQUE 0° 10MM 307MM | 8934.431 | WOLF | 5000389782 | OS02/09/2022 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/10/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°129500 ET COMMANDE B6/1241683 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-09-23
2018.XLS | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 202224 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2018-0633 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 180803170 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B |  |  |  |  | 2022-09-22 | 4561236
2018.XLS | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 202225 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2018-0634 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | FLUIDO COMPRESSOR | THE SURGICAL COMPANY | 181000465 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-040321 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-09-22 | 4561236
2018.XLS | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 202226 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2018-0635 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | FLUIDO PRESSURE CHAMBER | THE SURGICAL COMPANY | 18082598 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-040321 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-09-22 | 4561236
2018.XLS | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 202227 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2018-0636 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | AIR GUARD | THE SURGICAL COMPANY | 18072488 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-040321 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-09-22 | 4561236
2018.XLS | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 202618 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.09.2022 INTERVENTION CAS-0016101157 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR + NETTOYAGE + REMPLACEMENT PIECES --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-09-21 | 696893
2018.XLS | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 201987 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, J'AURAIS BESOIN DU TDX 2018-9015 POUR MR GEORGES CHAMBRE 40, EN REMPLACEMENT DE SON FRE ACTUEL, TROP HAUT (PB TRANSFERTS). PAS DE COUSSIN A DEPOSER EN ERGO LUNDI STP MERCI CAROLINE | ML 29/08/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 29/08/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | RIVET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-09-16
2018.XLS | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 201927 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT +++++ RELANCE BON N°201850 BONJOUR ; BIOMEDICAL APPELE A 14 H 10 CE JOUR POUR PROBLEME RECURRENT SUR L'IMPRIMANTE EMG ALORS QUE LE NEUROLOGUE TECHNIQUE UN PATIENT. IL EST IMPOSSIBLE D'IMPRIMER L'EXAMEN SANS BOURRAGE PAPIER. IMPRIMANTE DEJA DEPANNEE | MH 25/08/2022 IMPRIMANTE CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-15
2018.XLS | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-09-06 | 201928 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/08/2022 IMPOSSIBLE A CALIBRE , ENVOI EN REPARATION AVEC SONDE IF 05/09/2022 RECEPTION RI , DM REPARE => CONFORME , |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009158 | VERATHON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-09-15 | 22766809
2018.XLS | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 201850 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMPRIMANTE TOUJOURS MEME PB BOURRAGE PAPIER. IMPRIMER 3-4 PAGES PUIS BOURRAGE PAPIER | MH 25/08/2022 IMPRIMANTE FONCTIONNELLE - REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | LELIEVRE | 7118 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-14
2018.XLS | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-29 | 201878 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE COMPRESSEUR NE FONCTIONNE PLUS. MATERIEL DANS LE BUREAU CADRE | AB 25/08/2022 RETOUR DU MATERIEL A L'ATELIER AB 29/08/2022 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT FILTRE ESSAI OK |  |  | 2018-9017 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 190300599 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-14
2018.XLS | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-12-13 | 207429 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.08.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 POUR VP AL 13.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE NON-CONFORME VIGNETTE N°44793 / A REFORMER AL 16.12.2022 REMPLACE PAR LA 2018-0200 |  |  | 2018-0152 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-09-14 | 696893
2018.XLS | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-12-12 | 207432 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.08.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 12.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE NON-CONFORME VIGNETTE N°45840 / NON-REPARABLE |  |  | 2018-0147 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117571 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-09-14 | 696893
2018.XLS | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-12-16 | 207428 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.08.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 POUR VP AL 16.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE NON- CONFORME VIGNETTE N°45842 / A REFORMER AL 16.12.2022 REMPLACE PAR LE 2022-1041 |  |  | 2018-0078 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761132043092 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-09-14 | 696893
2018.XLS | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 201903 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/08/2022 RECEPTION RI CC22011-B2117532S - MAINTENANCE PREVENTIVE SUR PLASMAIR VERIFICATION SELON LA FICHE DE MAINTENANCE - RAZ ET REMPLACEMENT DU PREFILTRE - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R21#1804 - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R22#2229 - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R23#1811 - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R24#1133 MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0351 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1588 |  | 452 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2022-09-13 | 22993538
2018.XLS | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 201904 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/08/2022 RECEPTION RI CC22011-B2117532S - VERIFICATION SELON LA FICHE DE MAINTENANCE - RAZ ET REMPLACEMENT DU PREFILTRE - RAZ ET REMPLACEMENT DES MODULES R07#2982-2993 - BIO NETTOYAGE MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0356 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0640 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-09-13 | 22993538
2018.XLS | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 201453 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DEMANDE A CHANGER LA CELLULE O2 MERCI | NH 23.08.2022 DEMANDE AU SAV POUR ENVOI CELLULE EN URGENCE NH 06.09.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE + CELULLE O2 + FILTRES => DM CONFORME |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 | [5 empty] | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-09-06
2018.XLS | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 201420 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR LA PRISE DU TENSIOMETRE DEFECTUEUX, JE VAIS LE DESCENDRE MERCI | AL 16.08.2022 REMPLACEMENT RALLONGE SPO2 / FICHES PLIEES => PASSAGE BANC TEST / FONCTIONNEL ET CONFORME IF 17/08/2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0589 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025895 |  |  |  |  | 0 | KARAGUR | 4278 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-06
2018.XLS | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 201635 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.08.2022 INTERVENTION CAS-0015935532 => REMPLACEMENT LE FITTING HTX SUR LA VALVE SUR LE COLORATEUR DU BAS (FUITE) + REMPLACEMENT DE L¿ENCODEUR X + VERIFICATION DES PERFORMANCES => FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-09-06 | 696893
2018.XLS | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 201399 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE RETOUR A L'ATELIER | ML 12/08/22 RETOUR A L'ATELIER ML 18/08/22 MIS EN CHARGE ML 19/08/22 CHARGE TERMINER, NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 12/08/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | RIVET |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-02 | 36012191
2018.XLS | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 201194 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHARIOT TRUMPF DONT LA PARTIE METALLIQUE QUI PERMET LA CONNEXION AVEC LE PILIER EST CASSE. CHARIOT DANS LE LOCAL OPH AU BMC,. | IF 09/08/2022 REMIS EN PLACE DE LA PIECE OK , FONCTIONNEL |  |  | 2018-0628 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509046 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-30
2018.XLS | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 201285 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.08.2022 INTERVENTION CAS-0015905555 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR + NETTOYAGE + REMPALCEMENT FILTRES --- CQ / FOUCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-08-30 | 696893
2018.XLS | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2024-01-02 | 201251 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.08.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 09.08.2022 RECEPTION DEVIS DME41952 => EN SIGNATURE |  |  | 2018-0454 | MULTIMETRE NUMERIQUE | FLUKE 114 | FLUKE | 41980303WS |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-30
2018.XLS | 2022-08-05 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 201126 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CET APPAREIL SE MET EN ALARME DES QUE NOUS SOUHAITONS L'ETEINDRE.MERCI. | OS05/08/2022 DM AVEC ALIM ET SUPPORT PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH11/08/2022 DM OBSOLETE A REFORME |  |  | 2018-0375 | POUSSE SERINGUE | MASTER ANESTHESIE IEC | FRESENIUS |  | OS05/08/2022 DM AVEC ALIM ET SUPPORT PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 456 | MASTER-PILOTE ANESTHESIE IEC | MASTER-PILOTE ANESTH | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-26
2018.XLS | 2022-08-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 201109 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA LAMPE A PHOTOPOLYMERISER NE S¿ALLUME PAS | OS05/08/2022 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH23/08/2022 LAMPE HS - NE S'ALLUME PAS, UN FAUX CONTACT ENTRE LA BASE ET LE CABLE D'ALIMENTATION - RENVOI PROMODENTAIRE VIA 360 - EN ATTENTE DU DEVIS OS05/09/2022 RECEPTION D UNE LAMPE POLYMERISER REPARER SANS FRAIS SUIVANT BLN°209020158 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH05/09/2022 DM FONCTIONNEL - REMIS EN SERVICE OS07/09/2022 LAMPE RENDU A MADAME SPIRKA. |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | OS05/08/2022 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/09/2022 RECEPTION D UNE LAMPE POLYMERISER REPARER SANS FRAIS SUIVANT BLN°209020158 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/09/2022 LAMPE RENDU A MADAME SPIRKA. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011290 | EUROTEC DENTAL | [5 empty] | 2022-08-26
2018.XLS | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 201204 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.08.2022 INTERVENTION SA-1022691 => CHANGEMENT DU MOTEUR, DU BOITIER DE COMMANDE ET DU CABLE.REMISE EN CHAUFFE ET ATTENTE DE LA STABILISATION THERMIQUE --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-08-25 | 696893
2018.XLS | 2022-08-01 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 200947 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | AERONEB+CABLE SECTEUR. L'AERONEB NE S'ALLUME PAS | OS01/08/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 11/08/2022 NON FONCTIONNEL , MIS EN REFORME LL 23/10/23 NON REMPLACE ? |  |  | 2018-0522 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708096 | OS01/08/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-20
2018.XLS | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 200745 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR DINAMAP NON FONCTIONNEL MANQUE DES EMBOUTS, MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | OS26/07/2022 DM INCOMPLET MANQUE ALIM RALLONGE DE BRASSARD +SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 10.08.2022 REMPLACEMENT FACADE AVANT + BOUTON PERDU + BATTERIE --- CQ + TSE / FONCTIONNEL ET CONFORME OS19/08/2022 RENDU. |  |  | 2018-0384 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022533 | OS26/07/2022 DM INCOMPLET MANQUE ALIM RALLONGE DE BRASSARD +SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-16
2018.XLS | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 2022-09-21 | 200727 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'INCUBATEUR NE S¿ALLUME PAS DEFAUT DE CONTACT SOIT SUR LE CABLE SOIT SUR L'INCU LUI MEME. | NH 25.07.2022 DESCENDU A L'ATELIER NH 27.07.2022 N° DOSSIER 07332278 NH 12.08.2022 RECUPERATION PIECES SUR INCUBATEUR POUR INTER 201210 MH 12.08.2022 RECEPTION DEVIS PIECES => EN COMMANDE MH19/08/2022 RECEPTION PIECE - MANQUE REFERENCE - PIECE A COMMANDER MH22/08/2022 ENVOIE MAIL POUR DEVIS DES PIECES MANQUANTES MH23/08/2022 DEVIS DES PIECES - DA TRANSMISE LL 13/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 21.09.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE SVC KIT SBC BOARD => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | GARDERE | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-08-13
2018.XLS | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 201195 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 19.07.2022 INTERVENTION CAS-0015788164 => NETTOYAGE DE TOUTES LES BILLES DES PLATEAUX POUR AMELIORER LA DETECTION AVEC LA FOURCHE DETRANSPORT. 8 PLATEAUX COLORES ET MONTES + PATCH INFORMATIQUE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-08-09 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 209719 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°44784 / NON-CONFORME AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63621-2023 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 209724 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63625-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 209725 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63626-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0039 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101952 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 200417 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | RECUPERER LE FAUTEUIL SVP | AB 15/07/2022 RETOUR DU FAUTEUIL A L'ATELIER AB 18/07/2022 NETTOYAGE CONTROLE ESSAI OK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | PATTIER | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-03
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-01 | 209894 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 01.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63641-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-02 | 210224 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 02.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63645-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-07-27 | 200397 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE D'AERONEB: NE FONCTIONNE PAS , LA NEBULISATION NE DEMARRE PAS. | NH 13.07.2022 RECEPTION EN ATELIER NH 27.07.2022 VU AVEC SOCIETE => PAS DE MAINTENANCE POUR CES DISPOSITIFS SORTIS DE GARANTIE => A REMPLACER => MIS EN PREREFORME |  |  | 2018-0524 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708194 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-03
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209693 | 22-4090 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63615-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-01 | 209882 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 01.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63631-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-02 | 209895 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 02.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63642-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0114 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154590 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-02 | 209896 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 02.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63643-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 209819 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63627-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-01 | 209883 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 01.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63632-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209694 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63616-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0121 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154593 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209692 | 22-4043 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63614-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0104 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122138 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-02-01 | 209417 | 22-8012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 23.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°44797 / NON-CONFORME / NONREPARABLE AL 01.02.2023 REMPLACEMENT EQUIPEMENT PAR LE 2021-0840 |  |  | 2018-0206 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159730 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209691 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63613-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-03-20 | 209401 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 15.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°44796 / NON-CONFORME AL 08/02/2023 RECEPTION DEVIS DME44114 POUR REMIS EN CONFORMITE => EN SIGNATURE LL 09/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 27.02.2023 >> DEMANDE DE DELAI DE RETOUR APPAREIL (MAIL) OS17/03/2023 RECEPTION D UN PESON REPARER SUIVANT BLN° LME38332 ET COMMANDE B2/1272525 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M | OS17/03/2023 RECEPTION D UN PESON REPARER SUIVANT BLN° LME38332 ET COMMANDE B2/1272525 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209690 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63612-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2018.XLS | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 200314 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CELLULE O2 A CHNAGER | NH 12.07.2022 REMPLACEMENT CELLULE O2 => CALIBRATION OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | COMMUNEAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-30
2018.XLS | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 200169 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOTRE NASOFIBROSCOPE PEDIATRIQUE K110071 N'EST PAS ETANCHE LORS DU PROTOCOLE DE NETTOYAGE. APPARITION DE BULLES. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. DEMANDE URGENTE SVP CAR NOUS NE DISPOSONS QUE D'UN NASO PEDIATRIQUE EN CS ORL. | IF 08/07/2022 FUITE NASOLARYNGO, ENVOI EN REPARATION NH 18.07.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 20/07/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/08/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300144652 ET COMMANDE B2/1234273 COLISEN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 08/08/2022 RECEPTION NASO REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/08/2022 RENDU. |  |  | 2018-0416 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE PEDIATRIQUE | FNL-7RP3 | PENTAX | K110071 | OS04/08/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300144652 ET COMMANDE B2/1234273 COLISEN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2022-07-28
2018.XLS | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 199833 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'APPUI BRAS TOMBE | OS30/06/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 01.07.2022 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS26/07/2022 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS30/06/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/07/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-20
2018.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 199682 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | FAUX CONTACT, S'ETEIND PENDANT L'ENREGISTREMENT, AUX CHANGEMENTS DE POSITIONS. | AB 28/06/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 01/07/2022 REMISE EN ETAT DES CONTACTS PILES ESSAI OK |  |  | 2018-9001 | HOLTER TENSIONNEL | TONOPORT V | G.E. | TONO96971 |  |  |  |  | 0 | DE BARROS GOMES | 5461 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-16
2018.XLS | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 199718 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2022 INTERVENTION CAS-0015586247 => MISE NE PLACE DU AX2022/060Q HE600STAINERHEATERUPDATE. PATCH LOGICIEL INSTALLE ET VERIFIE . MANDATORY --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-07-14 | 696893
2018.XLS | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 199578 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS EFFECTUER LA REPARATION DE CE MATERIEL QUI SONNE EN CONTINU ? CORDIALEMENT, MME NORELUS. | OS23/06/2022 BASE COMPLETTE DEPOSE A L ATELIER . IF 28/06/2022 BASE HUMIDE => SONNE DEFAUT ELECTRIQUE => LAISSER SECHE ET REMIS EN SERVICE OS30/06/2022 RENDU. |  |  | 2018-0545 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23704780 | OS23/06/2022 BASE COMPLETTE DEPOSE A L ATELIER . OS30/06/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-14
2018.XLS | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 199573 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | POUR MANON LECUYER, CH1151 : FRE JOYSTICK A D (LARGEUR BASSIN = 30) | ML 23/06/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 23/06/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PELLEGRINI | 0134794470 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-07-14
2018.XLS | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 199687 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.06.2022 INTERVENTION CAS-0015646233 => AJUSTEMENT RAYON DETECTION DES LAMES + NETTOYAGE DES 12 LIGNES + NETTOYAGE PLATEAU --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-07-14 | 696893
2018.XLS | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-07-08 | 199350 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN BIEN AIR NE S'OUVRE PLUS SN : 14B0060 OPTIM : 6193 COMPO D'ORIGINE 36684 | OS21/06/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 22/06/2022 NE SERRE PAS , ENVOI EN REPARATION NH 28.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 29.06.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC NH 08.07.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ROULEMENT ROTOR + REMPLACEMENT JOINTS + REPARATION GRIFFE + NETTOYAGE ET LUBRIFICATION => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE IF 11/07/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS21/06/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-07-09
2018.XLS | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 199399 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, LE FRM STANDARD LARGEUR 60 PRETE PAR MAGNY A MME MASSAMPU, CHAMBRE 1016 PEUT ETRE RAMENE A MAGNY. J'AI DEMONTE LES ANTI-BASCULES, QUE JE TE RAMENE EGALEMENT. MERCI CAROLINE | ML 20/06/22 RETOUR A L'ATELIER ML 21/06/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9002 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L60 | ACTION 4 | INVACARE | 18G05003481 | ML 20/06/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | RIVET | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-09
2018.XLS | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 199410 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 20/06/22 RETOUR A L'ATELIER ML 21/06/22 MIS EN CHARGE ML 22/06/22 CHARGE TERMINER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 20/06/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | MORICE |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-09 | 36012191
2018.XLS | 2022-06-13 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 199070 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES DEUX SCIALITIQUES DE LA SALLE 18 ET SN 500857 SONT SUR BATTERIE URGENT MERCI | NH 17.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 28/06/2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DES BATTERIES => CONTROLE DE LA CHARGE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0603 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500124 |  | 561 | SCIALYTIQUE SALLE 18 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2022-07-02
2018.XLS | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-07-15 | 199031 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BETOCCHI N5 SN 120R8D. RETOUR DE LA STERILISATION, OPTIQUE NOIR MERCI | OS13/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.06.2022 ENVOI SAV OS20/06/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°125031 TRANSMIS AU TECH. NH 20.06.2022 REPARATION NON REALISABLE PAR PETEL => ENVOI A STORZ NH 29.06.2022 RECEPTION PROPOSITION ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC IF 13/07/2022 RECEPTION OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD => NOUVEAU NS 121AZN LL 15/07/2022 REMPLACEE PAR 2022-0506 EN ES 28/07/2022 RENDU |  |  | 2018-0503 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120R8D | OS13/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/06/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°125031 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-02
2018.XLS | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2023-01-11 | 198892 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA POMPE SONNE OOCLUSION ALORS QUE LA VVP EST FONCTIONNELLE. PROBLEME DE PRESSION | OS13/06/2022 RECEPTION DUNE POMPE QUI VIENT DES URGENCE PEDIATRIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.06.2022 ENVOI SAV / CURRATIF => ATTENTE DEVIS OS09/01/2022 RECEPTION DUNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°3272229 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 11.01.2023 RECEPTION BL3272229 => REMPALCEMENT MEMBRANE + BATTERIE --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2018-0598 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032598 | OS13/06/2022 RECEPTION DUNE POMPE QUI VIENT DES URGENCE PEDIATRIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2022 RECEPTION DUNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°3272229 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DUBUISSON | 4588 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-06-30
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201740 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2800 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0337 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73564 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-13 | 199089 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2022 INTERVENTION CAS-0015543279 => REMPLACEMENT FILTRE PRINCIPAL SATURE --- TEST HTX + EOSIN / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201742 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2798 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0347 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73807 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201746 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2791 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0338 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201744 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2794 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0346 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73806 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201752 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/29911 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0344 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73362 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201710 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2693 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0343 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | PB72610 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201481 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2734 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0339 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | PB05611 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201753 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2990 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08.2022 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2018-0345 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73361 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2018.XLS | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-08-08 | 198792 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER EN SALLE D'ERGOTHERAPIE DES CEDRES LE FRE PRETE A M. VEILLARD ET E CHARGEUR. MERCI | ML 08/06/22 RETOUR A L'ATELIER ML 09/06/22 NETTOYAGE + CTRL OK, MIS EN CHARGE ML 10/06/22 CHARGE TERMINER, MESSAGE D'ERREURE APPARAI N° 7 EN ATTENTE DE JULIEN POUR DIAGNOSTIQUE . ML 08/08/22 TECHNICIEN A REMIS A JOURLES PARAMETTRE DU FE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK ( FAIT GRATUITEMENT ) REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 08/06/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-28
2018.XLS | 2022-06-03 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 198708 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | AMENER EN ERGO LE FRE 2018-9015 SANS COUSSIN A LA PLACE DU 2018-9014 POUR M. VEILLARD. COMMANDE A GAUCHE. MERCI | ML 07/06/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 07/06/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-06-24
2018.XLS | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 198387 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIVRER CE FRE EN ERGO POUR LUNDI APRES-MIDI SI POSSIBLE. OU EQUIVALENT ( 6 ROUES+ AA2) CAR JE N'AI PAS BESOIN DU LIFT. COMMANDE A GAUCHE. SANS COUSSIN. MERCI | ML 27/05/22 FE PREPARER SERA LIVRE EN ERGO LUNDI ML 30/05/22 MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 30/05/22 MIS EN PRET ML 27/05/22 FE PREPARER SERA LIVRE EN ERGO LUNDI |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-06-15
2018.XLS | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 198258 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PILIER ACTUELLEMENT AU BLOC BFE CE PILIER SE MET EN ERREUR LORSQUE L'ON SOUHAITE TRANSLATER : SUR LA TELECOMMANDE S'AFFICHE ERREUR A01 MOTEUR DEFECTUEUX 6, SUR LE PILIER UN S'AFFICHE UN TRIANGLE ROUGE LORSQUE L'ON ACTIONNE LA TRANSLATION. | IF 24/05/2022 PROCEDURE DES 3 PEDALE OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0611 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515123 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-14
2018.XLS | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-06-02 | 198316 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A VENIR CHERCHER EN ERGO MERCI (FRE DE MOSIEUR RAMLAN) | AB 25/05/2022 RETOUR A L'ATELIER A NETTOYER ET A CONTROLER ML 01/06/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 02/06/22 CHARGE TERNIMER, MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive | [7 empty] | 2022-06-14
2018.XLS | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 198648 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.05.2022 MATERIEL EN PANNE AL 24/31.05.2022 INTERVENTION CAS-0015477632 => REMPLACEMENT DU DETECTEUR DES PLATEAUX SUR LE TRANSPORTEUR + REMPLACEMENT LES ENCODEURS X, Z ET LES CARTES DE CONNECTIONS LE 30/06/2022 + REGLAGE MECANIQUE LES PORTES, GARAGE ET LE FOUR DE SECHAGE --- ESSAIS + VALIDATION TECH / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-06-11 | 696893
2018.XLS | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | 198105 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE S'ETEINT (ELLE EST CHARGEE) MERCI | OS20/05/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 23/05/2022 TELECOMMANDE NE S'ALLUME PAS , ENVOI EN REPARATION IF 07/06/2022 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE SOUS GARANTIE , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 09/05/2022 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 | OS20/05/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.6+4 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-06-10
2018.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 197898 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | HS | AB 17/05/2022 RETOUR DE L'APPAREIL A L'ATELIER AB 18/05/2022 DEMONTAGE ET REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT FILTRE ESSAI OK |  |  | 2018-9011 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909441 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-04
2018.XLS | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 197784 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS DURE MERCI | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/05/2022 REGLAGE REFAIT |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-03
2018.XLS | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 197790 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/05/2022 REGLAGE REFAIT |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-03
2018.XLS | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 197811 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRET DU FRC (39X48) + COUSSIN VISCO POUR MME MARY EHPAD LES MIMOSAS CHAMBRE 109 P. A LIVRER EN ERGO A MAGNY EN VEXIN. MERCI | ML 16/05/22 MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 16/05/22 MIS EN PRET ML 16/05/22 SERA DEPOSER CET APRES MIDI |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-06-03
2018.XLS | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-07-08 | 197708 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° SN 121XAJ FLOU BASE ARTHRO 1 OPTIM 6111 | OS12/05/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.05.2022 ENVOI SAV NH 17.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 08/7/2022 RECEPTION OPTIQUE REPARE BL N° 125714 , MIS A DISPO DU SERVICE IF 11/07/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0329 | OPTIQUE 4MM 30° 18CM | 28731 BWA | STORZ | 121XAJ | OS12/05/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-06-02
2018.XLS | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 197636 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR | ML 10/05/22 RETOUR A L'ATELIER + MIS EN CHARGE ML 11/05/22 CHARGE TERMINER + NETTOYAGE ET CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | LAINE |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-31 | 36012191
2018.XLS | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-27 | 197459 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CARTE FLASH INEXPLOITABLE SUR HOLTER ECG AUX EXPLOS CARDIO. MERCI D'INTERVENIR DES QUE POSSIBLE SVP. | IF 06/05/2022 CARTE FLASH INEXPLOITABLE , ENVOI EN REPARARTION AVEC HOLTER IF 27/05/2022 RECEPTION HOLTER REPARE SOUS GARANTIE SAV , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/05/2022 RENDU. |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | OS31/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2022-05-27
2018.XLS | 2022-05-05 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 197403 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MISE A JOUR DE L'HEURE DE L'ECRAN | NH 22.06.2022 MISE A JOUR EFFECTUEE |  |  | 2018-0216 | ECRAN VIDEO | OEV 262H | OLYMPUS | 7764941 |  | 446 | COLONNE ENDOSCOPIE ELYSIUM | COLONNE VIDEO | 0 | PERNON | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-26
2018.XLS | 2022-05-05 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 197404 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME SUR LA LUMINOSITE DE L'ECRAN (FAIBLE) | NH 22.06.2022 REMPLACEMENT AMPOULE => ATTENTE RETOUR DU SERVICE NH 24.06.2022 RETOUR DU SERVICE OK |  |  | 2018-0215 | GENERATEUR DE LUMIERE FROIDE | CLV-190 | OLYMPUS | 7776894 |  | 446 | COLONNE ENDOSCOPIE ELYSIUM | COLONNE VIDEO | 0 | PERNON | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-26
2018.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 197294 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | ML 03/05/22 LA DEMANDE EST ANNULER |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 03/05/22 LA DEMANDE EST ANNULER |  |  |  | 0 | PRIVAT | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-24
2018.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-25 | 2022-10-27 | 197226 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA POMPE A PERFUSION AFFICHE UN DYSFONCTIONNEMENT ALARME. POUVEZ-VOUS L'ENVOYER EN REPARATION SVP. MERCI | AL 25.05.2022 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS17/10/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3270545 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 27/10/2022 MAJ SOFT 4.1 - MP EFFECTUEE - TSE CONFORME - REMPLACEMENT MEMBRANE + BATTERIE |  |  | 2018-0594 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032595 | OS17/10/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3270545 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-05-21
2018.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 197227 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA POMPE A PERFUSION AFFICHE UN DYSFONCTIONNEMENT ALARME. POUVEZ-VOUS L'ENVOYER EN REPARATION SVP. MERCI | OS03/05/2022 DOUBLON. |  |  | 2018-0594 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032595 | OS03/05/2022 DOUBLON. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-05-21
2018.XLS | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-05-13 | 197208 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.04.2022 RECEPTION DEVIS DE REPARATION N°20427FR01492626KM => EN SIGNATURE LL 02/05/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 13.05.2022 INTERVENTION SAV N°2205-0306812 => REMPLACEMENT THE INTERLOCK --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2022-05-18 | 696893
2018.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 196922 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RAMLAM CH 40 (NEURO) FRE COMMANDE A D (LARGEUR: 44, L: 42) A LIVRER EN ERGO | ML 26/04/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 26/04/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4488 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-05-17
2018.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 196850 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,GONFLE SANS CESSE ET NE PRENDS PAS LA TENSION SVP MERCI | OS25/04/2022 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.04.2022 REMPLACEMENT TUYAU PNI => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS29/04/2022 RENDU. |  |  | 2018-0378 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020271 | OS25/04/2022 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-14
2018.XLS | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-05-19 | 196743 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOTRE ROBOT GRAVEUR DE CD/DVD AU SCANNER NIVEAU 0 EST TOUJOURS EN PANNE (ON NE PEUT GRAVER QU'UN SEUL CD A LA FOIS, VOIR RIEN DU TOUT). UN TECHNICIEN EST PASSE LE 14 AVRIL MAIS SANS SUCCES. POUVEZ-VOUS REPASSER POUR NOUS REPARER SVP ? | IF 22/04/2022 RAPPEL SAV POUR PRISE EN MAIN A DISTANCE . IF 19/05/2022 PRISE EN LIGNE EFFECTUER => VERIFICATION DES PARAMETRES OK , DM FONCTIONNEL |  |  | 2018-0511 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF020110 |  | 466 | PP 100II | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 | POLIGANI | 5867 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2022-05-13
2018.XLS | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 196767 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MICHAEL, POURRAS TU RECUPERER EN ERGO LE FAUTEUIL ELECTRIQUE N° 2018 9015 (TDX BLANC) DE M. LANGUEH QUI EST PARTI CE JOUR. LE FAUTEUIL EST DESINFECTE ET SON CHARGEUR EST DESSUS. MERCI | ML 25/04/22 RETOUR A L'ATELIER ML 25/04/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 26/04/22 CHARGE TERMINER MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 25/04/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-13
2018.XLS | 2022-04-17 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 196524 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA BALANCE NE S'ALLUME PAS. | AL 19.04.2022 REMPLACEMENT ALIM => FONCTIONNELLE IF 21/04/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-07
2018.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2022-07-25 | 196392 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CONTRE ANGLE BAGUE ROUGE CHAUFFE A L'UTILISATION N SN 031729 | OS13/04/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.04.2022 ENVOI SAV IF 03/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 04.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 04/05/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS25/07/2022 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SUIVANT FACTURE N°12393-0722 ET COMMANDE B2/1234045 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 25.07.2022 REMPLACEMENT ROTOR + ARBRE INTERMEDIAIRE + ENGRENAGE + JOINTS => DM CONFORME OS05/08/2022 PAM RENDU A MADAME SPIRKA. |  |  | 2018-0038 | CONTRE ANGLE | WG-99LT | W&H | 031729 | OS13/04/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/07/2022 RECEPTION D UN CONTRE ANGLE REPARER SUIVANT FACTURE N°12393-0722 ET COMMANDE B2/1234045 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2022 PAM RENDU A MADAME SPIRKA. |  |  |  | 0 | COLLEATTE | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-05-04
2018.XLS | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 196350 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, J'AURAIS BESOIN DU FRM EN LARGEUR 60 DE MAGNY + COUSSIN, SITUE DANS LA RESERVE DE CHRISTINE, POUR MME MASSAMPU EN 1016. A DEPOSER EN ERGO POUR ELLE EGALEMENT, JE VIENS CHERCHER 2 ROULETTES ANTI-BASCULE MERCI BEAUCOUP CAROLINE | ML 13/04/22 FM RECUPERER ET DEPOSER EN ERGO |  |  | 2018-9002 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L60 | ACTION 4 | INVACARE | 18G05003481 | ML 13/04/22 FM RECUPERER ET DEPOSER EN ERGO |  |  |  | 0 | RIVET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-05-03
2018.XLS | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-08-01 | 196338 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE FONCTIONNE PAS .MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | LL 29/04/2022 ENVOI SAV POUR DEVIS MP OS29/07/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3269566 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 01.08.2022 MP EFFECTUEE + MAJ SOFT => REMPLACEMENT CAPTEUR DE PRESSION => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS05/08/2022 RENDU. |  |  | 2018-0578 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032593 | OS29/07/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3269566 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | EUGENE | 4671 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-05-03
2018.XLS | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-08-01 | 196315 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE FONCTIONNE PAS ,MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | OS12/04/2022 POMPE A PERF SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 29/04/2022 ENVOI SAV POUR DEVIS MP - CABLE ALIM POSE SUR ETAGERE OS27/07/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°326562 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 01.08.2022 MP EFFETUEE => MAJ SOFT => REMPLACEMENT BATTERIE FLASQUE GAUCHE + MOTEUR OCS => DM CONFORME OS05/08/202 RENDU. |  |  | 2018-0581 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032599 | OS12/04/2022 POMPE A PERF SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/07/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°326562 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/202 RENDU. |  |  |  | 0 | EUGENE | 4671 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-05-03
2018.XLS | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-05-06 | 196277 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR PRESENCE D'AIR LORS DU TEST D"ETANCHEITE POUR LE NASO K110092 | OS12/04/2022 NASOLARYNGO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE SVP MERCI . NH 12.04.2022 ENVOI SAV NH 19.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 20/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/05/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300140761 ET COMMANDE B2/1224317 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 06.05.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT GAINE DISTALE =>DM CONFORME AL 24.05.2022 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0417 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | K110092 | OS12/04/2022 NASOLARYNGO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE SVP MERCI . OS02/05/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300140761 ET COMMANDE B2/1224317 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2022-04-30
2018.XLS | 2022-04-06 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 196086 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | FAYE | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR SN : 17I0052 NE FONCTIONNE PAS, OPTIM : 6011, COMPOSITION D'ORIGINE : 38342. | OS08/04/2022 FLEXIBLE+ MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 08/04/2022 ENVOI FLEXIBLE + MOTEUR STO BIEN AIR SN 17I0052 NE FONCTIONNE PAS - ENVOI CHEZ POURET POUR DEVIS DE REPARATION IF 20/09/2022 DEVIS RECU POUR ECHANGE STANDARD , DA TRANSMISE LL 11/08/2023 DA NON RECUE - A VOIR POUR ME RETRANSMETTRE UN DEVIS AVEC DEMANDE NH 13.01.2025 DA TRANSMISE POUR REMPLACEMENT PAR MOTEUR W&H NH 03.02.2025 MIS EN REFORME ET REMPLACEMENT |  |  | 2018-0539 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0052 | OS08/04/2022 FLEXIBLE+ MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 002587 | POURET |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2022-04-27
2018.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 2022-05-23 | 196078 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE ROBOT DYSFONCTIONNE LORS DE GRAVAGE DE DVD. POURRIEZ VOUS INTERVENIR ? MERCI A VOUS | IF 08/04/2022 APPEL SAV NH 08.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 08/04/2022 DA VAIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 13.04.2022 MISE EN RELATION SOCIETE AVEC DSI POUR PRISE EN MAIN A DISTANCE |  |  | 2018-0511 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF020110 |  | 466 | PP 100II | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 | REGNIER | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2022-04-27
2018.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 196053 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BOITIER HOLTER ECG CASSE | OS06/04/2022 HOLTER COUVERCLE DECOLLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 06/04/2022 COUVERCLE RECOLLER OK, MIS A DISPO DU SERVICE OS07/04/2022 RENDU. |  |  | 2018-0388 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801101A | OS06/04/2022 HOLTER COUVERCLE DECOLLER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | ELOY | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-27
2018.XLS | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 195959 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR MICHAEL, PEUX TU ME METTRE EN PRET LE TDX SP N° 2018 9015 QUI EST A LA MFR POUR M. LANGUEH BRUNO QUI ENTRE AUJOURD'HUI EN HDS A LA 1180 P. PEUX-TU ME LE LAISSER EN ERGO STP MERCI. | ML 05/04/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 05/04/22 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-04-26
2018.XLS | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-06-03 | 195994 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE NASO FIBROSCOPE K 110090 PRESENTE UNE PERTE D'AIR LORS DU TEST D'ETANCHEITE MERCI PAR AVANCE | OS05/04/2022 NASOFHIBROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE SVP. IF 06/04/2022 DEFAUT PERTES D'AIR LORS D'UN TEST D'ETANCHEITE , ENVOI EN REPARATION NH 12.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LW 19.04.22 RECETPION DEVIS ACHAT NEUF N°301820562 VIA UGAP => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID LL 19/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 19/05/2022 RELANCE UGAP OS03/06/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGO NEUF SUIVANT BLN°1300142200 ET COMMANDE B6/1224333 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 03.06.2022 MISE EN PREREFORME + IMMATRICULATION NOUVEAU NASO NH 02.09.2022 DEMANDE CERTIFICAT DESTRUCTION |  |  | 2018-0418 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | K110090 | OS05/04/2022 NASOFHIBROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE SVP. LW 19.04.22 RECETPION DEVIS ACHAT NEUF N°301820562 VIA UGAP => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID OS03/06/2022 RECEPTION D UN NASOLARYNGO NEUF SUIVANT BLN°1300142200 ET COMMANDE B6/1224333 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2022-04-26
2018.XLS | 2022-04-05 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 195995 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS A RESSERRER SVP NE TIENT PAS LE BRAS DU PATIENT. | OS07/04/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 22/04/2022 SERRAGE REFAIT , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS26/04/2022 RENDU. |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | OS07/04/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-26
2018.XLS | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 195866 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MERCI DE BIEN VOULOIR REGARDER ET REPARER LE PROBLEME ELECTRIQUE DE LA COUVEUSE MERCI D'AVANCE | OS04/04/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. IF 04/04/2022 PROBLEME DE CABLE SECTRUE HS , REMPLACEMENT DU CABLE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE IF 24/05/2022 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 | OS04/04/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-23
2018.XLS | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-06-28 | 195747 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | NE FONCTIONNE PAS .MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | OS31/03/2022 DM SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 31.03.2022 ENVOI SAV => CURRATIF + MP OS22/06/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3268633 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(AUCUN DEFAUT CONSTATER) AL 28.06.2022 RECEPTION BL3268633 (SOUS GARANTIE) => MAJ SOFT 4.1 +REMPLACEMENT MEMBRANE + BATTERIE --- CQ + TSE / CONFORME OS07/09/2022 RENDU. |  |  | 2018-0575 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24032596 | OS31/03/2022 DM SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/06/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3268633 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(AUCUN DEFAUT CONSTATER) OS07/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | EUGENE | 4671 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-04-21
2018.XLS | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 195587 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE 2018-9014 DONNE A MR SANQUER COUSSIN A RECUPERER EN ERGO STP | ML 29/03/22 LES DONNEES SON MODIFIER |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 29/03/22 LES DONNEES SON MODIFIER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-19
2018.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 195294 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.03.2022 REMPALCEMENT ALIM / CASSE => ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-13 | 696893
2018.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 195307 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.03.2022 INTERVENTION RI N°I-2022-54946 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- REQUALIFICATION / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2022-04-09 | 696893
2018.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 195205 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | POMPE H-S | AB 22/03/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 23/03/2022 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMIS A DISPOSITION |  |  | 2018-9011 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909441 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-09
2018.XLS | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 195108 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER FRE DE MME BARBEROT EN ERGO | ML 18/03/22 RETOUR A L'ATELIER ML 21/03/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 22/03/22 CHARGE TERMINER, FE MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 18/03/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-08
2018.XLS | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 194911 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR RAMALN, CH 39P FRE POUR DEPLACEMENT EXTERIEUR EN PLUS DE SON FRM LARGEUR 44, PROFONDEUR 45 COMMANDE A DROITE A LIVRER EN ERGO, MERCI | ML 16/03/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 16/03/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-04-06
2018.XLS | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 194874 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE SEMBLE CHARGEE MAIS L'ECRAN S'ETEINT ; LORSQUE L'ON POSE LA TELECOMMANDE SUR LE CHARGEUR ELLE SEMBLE NE PAS ETRE DETECTEE IL ME SEMBLE QU'ELLE EST REVENUE DE REPARATION RECEMMENT : A VERIFIER MERCI | IF 16/03/2022 TELECOMMANDE NE S'ALLUME PLUS , RETOUR DE REPARATION DE CHEZ HILL-ROM LE 03/02/02/2022 => ENVOI EN REPARATION IF 24/03/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 24/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/04/2022 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°85355926 ET COMMANDE B2/1221415 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 01/04/2022 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE => SN: 163675BE0868 REMPLACER PAR 163675BE1309 , DM FONCTIONNEL ; MIS A DISPO DU SERVICE IF 01/04/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 | OS01/04/2022 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°85355926 ET COMMANDE B2/1221415 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-04-05
2018.XLS | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 194756 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | IL MANQUE L EMBOUT POUR ACCROCHER LE PESON | OS15/03/2022 PESON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 15.03.2022 MISE EN PLACE DES CONNECTEURS => FONCTIONNEL OS16/03/2022 RENDU. |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M | OS15/03/2022 PESON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-02
2018.XLS | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-15 | 194838 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.03.2022 INTERVENTION CAS-0015059843 => NETTOYAGE COMPLET + REMPLACEMENT DES FILTRES + REGLAGES TETE + VERIFICATION BUSES --- ESSAIS / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-03-30 | 696893
2018.XLS | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 194431 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | H.S. | AB 09/03/2022 NON REPARABLE MIS AU REBUT |  |  | 2018-9009 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171269294 |  |  |  |  | 0 | LEGUILLY | 0184122050 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-29
2018.XLS | 2022-03-04 | 2022-03-17 | 2022-04-11 | 194203 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TETIERE TRUMPF EST CASSEE | NH 17.03.2022 DA 3565 TRANSMISE AF 21.03.22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS24/03/2022 RECEPTION D UN ECROU QUI RESSEMBLE A UNE VIS ET D UN COUSSIN NEUF SUIVANT BLN°21682447 ET COMMANDE B3/1220789 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE3565) AL 25.03.2022 APRES OBSERVATION? LA TETE DE VIS EST CASSE DANS LE FILTAGE => ENVOI SAV POUR PRISE EN CHARGE IF 06/04/2022 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 07/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 08.04.2022 RECEPTION RI / ATTENTE RETOUR PIECE OS11/04/2022 RECEPTION D UNE TETIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°85489867 ET COMMANDE B2/1222937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 11.04.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PIECES SELON DEVIS + COUSSIN OS11/04/2022 RENDU. |  |  | 2018-0621 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107448079 | OS24/03/2022 RECEPTION D UN ECROU QUI RESSEMBLE A UNE VIS ET D UN COUSSIN NEUF SUIVANT BLN°21682447 ET COMMANDE B3/1220789 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE3565) OS11/04/2022 RECEPTION D UNE TETIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°85489867 ET COMMANDE B2/1222937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-03-25
2018.XLS | 2022-03-02 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 194090 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N1 SN 120 QMJ TRES FLOU MERCI | OS07/03/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 07/03/2022 OPTIQUE FLOU OPTIM 5858 - ENVOI CHEZ PETEL POUR DEVIS LL 15/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL RECEPTION OPTIQUE REPAREE SELON BL 121356 - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS24/03/2022 RENDU. |  |  | 2018-0424 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMJ | OS07/03/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-03-23
2018.XLS | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 194006 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 01/03/22 RETOUR A L'ATELIER ML 09/03/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 01/03/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-22 | 36012191
2018.XLS | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 193990 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A RECUPERER EN ERGO MR LE PARC 1146 TU AVAIS GARDE LE COUSSIN A A MFR | ML 01/03/22 RETOUR A L'ATELIER ML 08/03/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 09/03/22 CHARGE TERMINER, MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 01/03/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-22
2018.XLS | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 2022-03-14 | 193616 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE STORZ SN 121 XAJ ; HORS SERVICE BASE ARTHRO N°1 OPTIM 5856 | OS22/02/2022 OPTIQUE MANQUE LA BAGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 22/02/2022 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS NH 01.03.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 02/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°120858 ET COMMANDE B2/1218595 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 14/03/2022 REMPLACEMENT LENTILLE 6 - ESSAIS - CONFORME - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS15/03/2022 RENDU A SYLVIE. |  |  | 2018-0329 | OPTIQUE 4MM 30° 18CM | 28731 BWA | STORZ | 121XAJ | OS22/02/2022 OPTIQUE MANQUE LA BAGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°120858 ET COMMANDE B2/1218595 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/03/2022 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-03-15
2018.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 193081 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE 45X45 COMMANDE A DROITE REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES MR LE PARC CH 1146 NEURO A LIVRER EN ERGO STP | ML 10/02/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 10/02/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-03-03
2018.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 193087 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS A RESSERRER NE TIENT PAS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT | OS10/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.02.2022 REPRIS DES SERRAGES => FONCTIONNEL OS17/02/2022 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS10/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-03
2018.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 193090 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS A RESSERRER NE TIENT PAS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT | OS10/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.02.2022 REPRIS DES SERRAGES => FONCTIONNEL OS17/02/2022 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS10/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-03
2018.XLS | 2022-02-10 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 193117 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BASE PRIMEA QUI SONNE EN ALARME A L'EXTINCTION. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ. | LL 18/02/2022 BASE SE MET EN ALARME + MP A FAIRE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 28/03/2022 INTER SOUS GARANTIE - MP EFFECTUEE - CQ + TSE CONFORME AL 24.05.2022 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0545 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23704780 |  |  |  |  | 0 | ROZAY | 7272 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-03-03
2018.XLS | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 192987 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | PORT USB DEFECTUEUX , IMPOSSIBLE DE TRANSFERER LES DONNEES MERCI DE RENDRE LES 2 APPAREILS DISPONIBLES POUR LE LUNDI 13 FEVRIER CAR NOUS EN AVONS BESOIN POUR L'ALLERGOLOGIE LE 14 FEVRIER | OS09/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 14/02/22 CONTROLE DE TRANSFERT DE DONNEES SUR USB => FONCTIONNEL => ATTENTION LE SERVICE UTILISE LE CODE ET LE MENU REGLAGE UTILISATEUR POUR TRANSFERER LES DONNEES => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2018-0588 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025894 | OS09/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 14/02/22 CONTROLE DE TRANSFERT DE DONNEES SUR USB => FONCTIONNEL => ATTENTION LE SERVICE UTILISE LE CODE ET LE MENU REGLAGE UTILISATEUR POUR TRANSFERER LES DONNEES => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | BENSALEM | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-02
2018.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 192886 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT DU FRC DE MME BARBEROT POUR UN FRE CHAMBRE 32F LARGEUR : 44 COMMANDE A DROITE COUSSIN VISCO ELASTIQUE BASCULE D'ASSISE | ML 08/02/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 08/02/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-02-26
2018.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 2022-04-03 | 192893 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | PROBLEME D'IMAGE, RAYURES ROSES. | OS09/02/2022 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . URGENT LW 09/02/2022 PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE DEVIS AVANT REMISE EN ETAT => ATT DEVIS LW 07/03/2022 RECEPTION DEVIS DE REMISE EN ETAT N°8000436967 => ENVOIE REFU DE DEVIS AVEC DEMANDE DE RETOUR NON REPARE LW 07/03/2022 MAIL DE DEMANDE D'OFFRE POUR ACQUISITION DM NEUF AVEC PACK BRIS 3 ANS => ATT DEVIS LW 08/03/22 RECEPTION DEVIS ACQUISITION AVEC CONTRAT BRIS 3 ANS UNIHA MARCHE 189652 LOT 8 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID LL 04/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - EQUIPEMENT MIS EN PRE REFORME DEEE N°0517312226 LW 04/04/2022 RECEPTION DM NON REPARE => A REFORMER => DM DEPOSE DANS BENNE DEEE N°0517312226 PAR LL LW 08/04/2022 RECEPTION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD BL N° 75013909 AVEC CONTRAT BRIS 3ANS => NOUVEAU DM IMMAT 2022-0279 => CLOTURE INTER ET MISE A DISPO SERVICE |  |  | 2018-0535 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2871126 | OS09/02/2022 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . URGENT LW 09/02/2022 PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE DEVIS AVANT REMISE EN ETAT => ATT DEVIS LW 07/03/2022 RECEPTION DEVIS DE REMISE EN ETAT N°8000436967 => ENVOIE REFU DE DEVIS AVEC DEMANDE DE RETOUR NON REPARE LW 07/03/2022 MAIL DE DEMANDE D'OFFRE POUR ACQUISITION DM NEUF AVEC PACK BRIS 3 ANS => ATT DEVIS LW 08/03/22 RECEPTION DEVIS ACQUISITION AVEC CONTRAT BRIS 3 ANS UNIHA MARCHE 189652 LOT 8 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID LW 04/04/2022 RECEPTION DM NON REPARE => A REFORMER => DM DEPOSE DANS BENNE DEEE N°0517312226 PAR LL LW 08/04/2022 RECEPTION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD BL N° 75013909 AVEC CONTRAT BRIS 3ANS => NOUVEAU DM IMMAT 2022-0279 => CLOTURE INTER ET MISE A DISPO SERVICE |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-02-26
2018.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 192857 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE CASSE | OS07/02/2022 DM CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.02.2022 REMISE EN ETAT MODULE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS21/02/2022 RENDU. |  |  | 2018-0006 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6690545 | OS07/02/2022 DM CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-26
2018.XLS | 2022-02-07 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 192883 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | COMMANDE DE 2 CABLES DE LUMIERE REF: WA03300A | COMMANDE ANNULEE SUITE REFORME EQUIPEMENT |  |  | 2018-0535 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2871126 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-26
2018.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 192849 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | INTERVENTION CE JOUR, PB CAPTEUR PINCE | AL 07.02.2022 INTERVENTION SA-896730 => DEFAUT DE LECTURE DES CAPTEURS DE LA PINCE : CHANGEMENT DES CABLES --- VERIFICATION REGLAGES + ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-02-26
2018.XLS | 2022-02-04 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 192794 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PLOT DE L'APPUI BRAS BLOQUE | OS07/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 08.02.2022 REPRISE DES SERRAGE => FONCTIONNEL OS10/02/2022 RENDU. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS07/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-25
2018.XLS | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 192725 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PRISE DE CHARGEUR BALANCE HS | OS03/02/2022 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( FONCTIONNE AVEC DES PILES) AL 03.02.2022 BALANCE FONCTIONNANT UNIQUEMENT A PILES.... AL 18.02.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 | OS03/02/2022 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( FONCTIONNE AVEC DES PILES) |  |  |  | 0 | FLAMENT | 4778 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-24
2018.XLS | 2022-02-02 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 192647 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS DURE | AL 08.02.2022 REPRISE DU SERRAGE => FONCTIONNEL OS10/02/2022 RENDU. |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS10/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-23
2018.XLS | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 192595 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PB PRISE SATUROMETRE | OS22/02/2022 MONITEUR PRISE DE SAT ARRACHER MANQUE RALLONGE+ BRASSARD.PRET2005-410 IF 22/02/2022 REMPLACEMENT CAPOT BATTERIE ET CONNECTIQUE DE CABLE SPO2 , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS04/03/2022 RENDU. |  |  | 2018-0382 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022530 | OS22/02/2022 MONITEUR PRISE DE SAT ARRACHER MANQUE RALLONGE+ BRASSARD.PRET2005-410 OS04/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BOSQUET | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-23
2018.XLS | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 192499 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR GD CONFORT 40 CM COUSSIN GRADE II CH 1140 PORTE | ML 31/01/22 MIS EN PRET |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | ML 31/01/22 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-02-19
2018.XLS | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-03 | 191983 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE TRUMPF SANS SN NI BIOMED VISIBLE ; ECRAN NE S'ALLUME PLUS | IF 24/01/2022 ECRAN NE S'ALLUME PAS , ENVOI EN REPARATION IF 03/02/2022 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE REMPLACEMENT D'UN STICKER ET MAINTIENT DE L'ECRAN , NON FACTURE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 03/02/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-12
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-06-17 | 191894 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => MATELAS JAMBIERE + SACRUM A REMPLACER => ATTENTE DEVIS LL 02/05/2022 RECEPTION DEVIS SP32516749 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 04/05/2022 RECEPTION 2 COUSSINS MONOBLOC ET D UNE INSERT MANQUE 1 COUSSIN JAMBE ET UN COUSSIN DORSALE SUIVANT BLN°21913622 ET COMMANDE B2/1225607 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 | 04/05/2022 RECEPTION 2 COUSSINS MONOBLOC ET D UNE INSERT MANQUE 1 COUSSIN JAMBE ET UN COUSSIN DORSALE SUIVANT BLN°21913622 ET COMMANDE B2/1225607 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191906 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0629 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509047 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191897 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191905 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0628 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509046 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-06-23 | 191895 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => MATELAS SACRUM + DOS A REMPLACER => ATTENTE DEVIS LL 02/05/2022 RECEPTION DEVIS CURATIF SP32516749 SUITE PREVENTIF - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 04/05/2022 RECEPTION 2 COUSSINS MONOBLOC ET D UNE INSERT MANQUE 1 COUSSIN JAMBE ET UN COUSSIN DORSALE SUIVANT BLN°21913622 ET COMMANDE B2/1225607 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2018-0618 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489636 | 04/05/2022 RECEPTION 2 COUSSINS MONOBLOC ET D UNE INSERT MANQUE 1 COUSSIN JAMBE ET UN COUSSIN DORSALE SUIVANT BLN°21913622 ET COMMANDE B2/1225607 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191885 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0611 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515123 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191888 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0612 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515126 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191890 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2018-0610 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107489256 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2018.XLS | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 192191 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.01.2022 INTERVENTION CAS-0014589498 => MP SELON LEPROTOCOLE FOURNISSEUR + NETTOYAGE DES LIGNES --- CQ /12 LAMES / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-02-08 | 696893
2018.XLS | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 191712 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 17.01.2022 INTERVENTION SA-797665 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / NETTOYAGE + LUBRIFICATION + REGLAGES DES MECANISMES + RECALIBRATION DES POSITIONS DESACTIVEES --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-02-05 | 696893
2018.XLS | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 191650 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE CHARGEUR DE LA BALANCE A UNE FICHE CASSEE MERCI | OS17/01/2022 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 18.01.2022 REMPLACEMENT PAR ECHANGE STD OS18/01/2022 RENDU A ISA. |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 | OS17/01/2022 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/01/2022 RENDU A ISA. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-05
2018.XLS | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 191720 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.01.2022 INTERVENTION SA-797454 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / NETTOYAGE + LUBRIFICATION + REGLAGES DES MECANISMES + RECALIBRATION DES POSITIONS DESACTIVEES --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2022-02-05 | 696893
2018.XLS | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 191347 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUI BRAS TOMBE | OS12/01/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.01.2022 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS => A DISPO DU SERVICE OS14/01/2022 RENDU. |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS12/01/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-01
2018.XLS | 2022-01-11 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 191354 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ENREGISTRE COMME UN RESECTEUR ALORS QUE C'EST UN OPTIQUE WOLF 30°, MODEL 8654.422 DIAMETRE 4 MM SN : 1100461408 FLOU. OPTIM : 57.46, COMPOSITION D'ORIGINE : 28285. | OS12/01/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 14/01/2022 ENVOIE CHEZ PETEL NH 21.02.2022 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 22/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/05/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°123409 ET COMMANDE B2/1217750 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 10/05/2022 RECEPTION OPTIQUE REPARATION ENDOSCOPE RIGIDE , MIS A DISPO DU SERVICE OS10/05/2022 RENDU. |  |  | 2018-0429 | OPTIQUE 30° - 4MM | 8654.422 | WOLF | 1100461408 | OS12/01/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/05/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°123409 ET COMMANDE B2/1217750 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-02-01
2018.XLS | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-05-19 | 191086 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR ; LE PESE-BEBE DU DR LEPAGE (ALLERGOLOGUE) NE FONCTIONNE PLUS. URGENT +++ CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39869 / NON-CONFORME AL 06.01.2022 MATERIEL PRIS EN CHARGE PAR SECA DME39244 AL 18.05.2022 RECEPTION DEVIS DME39244 => EN SIGNATURE AL 19.05.2022 DA REFUSE |  |  | 2018-0528 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013236 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-01-26
2018.XLS | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 190888 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MESSAGE:EO2FAIBLE INTENSITE MESURE LED. MERCI PAR AVANCE. | IF 04/01/2022 MATERIEL DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPÄRATION LW 06/01/22 DEFAUT NETTOYAGE LENTILLE LASER +> NETTOYAGE = AUTEST ET TEST FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2018-0309 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621033 | IF 04/01/2022 MATERIEL DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPÄRATION LW 06/01/22 DEFAUT NETTOYAGE LENTILLE LASER +> NETTOYAGE = AUTEST ET TEST FONCTIONNEMENT => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 06/01/22 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-22
2018.XLS | 2021-12-23 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 190572 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR ; LE PESE-PERSONNE BARIATRIQUE NE FONCTIONNE PLUS. SEULS 3 PETITS POINTS APPARAISSENT SUR L'ECRAN. NOUS N'AVONS PLUS DE BALANCE BARIATRIQUE FONCTIONNELLE DE REMPLACEMENT SUR LE SECTEUR. MERCI DE VOIR CELA RAPIDEMENT CAR LES MEDECINS SE TROUVENT EN | AL 28.03.2022 RECEPTION DM ATELIER / MIS EN REFORME | C227 |  | 2018-0158 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD300M | DETECTO | F11111-454 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-13
2018.XLS | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 190468 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LES CAPOTS DU PILIERS SONT CASSES | IF 21/01/2022 DEMONTAGE ET REMONTAGE DES CAPOTS OK |  |  | 2018-0612 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515126 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-11
2018.XLS | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 190913 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.12.2021 INTERVENTION CAS-0014585905 => REMPLACEMENT DE LA TETE DU STAINER + REMPLACEMENT D'UN CONNECTEUR FUYANT SUR LA TETE ARRIERE GAUCHE (LIGNE 6).AMORCAGES. 6 PLATEAUX COLORES. CHARGEMENTS DE 7 PLATEAUX POUR COLORATION --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-01-08 | 696893
2018.XLS | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 190399 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | COMMANDE DE CODES BARRES SOLUSCOPE DU N°420 AU 429. | IF 20/12/2021 DEMANDE DE DEVIS EN COURS LL 21/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS28/12/2021 RECEPTION DE CODE BARRE SUIVANT BLN°00120571 ET COMMANDE B3/1171008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 31/01/2022 RECU NOUVEAU DEVIS , DA TRANSMISE LL 01/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 04/02/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS11/02/2022 RECEPTION DE 10 ETIQUETTES SUIVANT BLN°00122014ET COMMANDE B3/1215337 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) IF RECEPTION CODE BARRE , MIS A DISPO DU SERVICE , DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS28/12/2021 RECEPTION DE CODE BARRE SUIVANT BLN°00120571 ET COMMANDE B3/1171008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/02/2022 RECEPTION DE 10 ETIQUETTES SUIVANT BLN°00122014ET COMMANDE B3/1215337 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-08
2018.XLS | 2021-12-16 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 190228 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR , BALANCE QUI NE S ALLUME PLUS , MEME EN CHANGEANT DE PRISE .MERCI | OS 27/12/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 03.01.2022 REMPLACEMENT ALIM --- FONCTIONNEL OS19/01/2022 RENDU. |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 | OS 27/12/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PETEY | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-06
2018.XLS | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 2022-03-15 | 190257 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, ERREUR A L'ALLUMAGE DE L'ACUVEINE | OS16/12/2021 APPAREIL DESCENDU SALE REMONTER DANS LE SERVICE. OS17/12/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(PROPRE) NH 18.01.2022 RECEPTION PROPOSITION ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE LL 20/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/03/2022 RECEPTION D UN ACUVEIN EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°115615 ET COMMANDE B6/1214447 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 15.03.2022 REFORME ET REMPLACEMENT |  |  | 2018-0406 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV17440134 | OS16/12/2021 APPAREIL DESCENDU SALE REMONTER DANS LE SERVICE. OS17/12/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(PROPRE) OS15/03/2022 RECEPTION D UN ACUVEIN EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°115615 ET COMMANDE B6/1214447 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 457 | ACCUVEIN |  | 0 | FOURNIER | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-06
2018.XLS | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2022-02-25 | 190150 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE VENTILATEUR DE L'ETUVE FAIT BEAUCOUP DE BRUIT. ÉTEINDRE ET RALLUMER N'A RIEN CHANGE! | AL 15.12.2021 OUVERTURE DE TICKET THERMO SAV LL 20/12/2021 RECEPTION DEVIS 21666230 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 14.02.2022 RELANCE SAV POUR INTER / BON DE COMMANDE NON-TRAITE CHEZ EUX !!! AL 25.02.2022 INTERVENTION N°771904 => REMPALCEMENT DU VENTILATEUR --- ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0446 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42315375 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2022-01-04
2018.XLS | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-02-07 | 190883 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LORS DU CTRL , LE FAUTEUIL EST TOMBE EN PANNE | ML 14/12/21 APRES PLUSIEUR TEST C'EST LE MODULE D'ALIMENTATION QUI EST H.S A REMPLACER. ML 03/12/21 DEMANDE DE DEVIS EN COURS ML 26/01/22 COMMANDE RECUS ML 07/02/22 REGLAGE ET MIS EN SERVICE DU MODULE OK TEST DU FAUTEUIL OK, MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-04 | 36012191
2018.XLS | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-02-04 | 190045 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SIFFLEMENT EN CONTINU | OS 13/12/2021 HOLTER DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2021 ENVOI SAV NH 24.01.2022 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/02/2022 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N° DE TICKET 1191 ET COMMANDE B2/1214785 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 04.02.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CHASSIS + COUVERCLE => TEST ET CONTROLE OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS09/02/2022 RENDU. |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | OS 13/12/2021 HOLTER DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/02/2022 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N° DE TICKET 1191 ET COMMANDE B2/1214785 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | FLIGNY | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2022-01-01
2018.XLS | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2022-01-13 | 190085 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE CHARGEUR DE LA BALANCE NE FONCTIONNE PLUS MERCI | AL 15.12.2021 DIAG => MANQUE 1 PIED + ALIM HS + BATTERIE / DEMANDE DEVIS POUR ALIM + DEVIS PIED (MODEL OBSCOLETE ATTENTE RETOUR SAV MATFER) AL 15.12.2021 RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT POUR BALANCE METROLOGIE LEGALE => EN SIGNATURE LL 20/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 13.01.2022 REMPLACE PAR LA 2022-0057 |  |  | 2018-0427 | BALANCE STANDARD | XXXX | MATFER | XXXX |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-01
2018.XLS | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2022-01-11 | 189805 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA CELLULE D¿OXYGENE DU RESPI EST EN PANNE. MERCI. ( CET APPAREIL SE TROUVE DANS LE LOCAL BIOMED DU BMC) | NH 07.12.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => RELEVE DE LOG POUR ENVOI SAV NH 10.01.2022 RETOUR SAV => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0442 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASLJ-0034 |  | 465 | PERSEUS A500 - 1 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-28
2018.XLS | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 189793 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NE S'ALLUME PLUS MERCI | OS07/12/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 08/12/2021 MONITEUR FONCTIONNE BIEN => DATE ET HEURE REGLE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS09/12/2021 RENDU A ISA. |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 | OS07/12/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/12/2021 RENDU A ISA. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-28
2018.XLS | 2021-12-07 | 2022-04-08 | 2023-04-03 | 189804 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR NE S'ALLUME PLUS MERCI | OS07/12/2021 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 08.04.2022 DEMANDE DE RMA NH 05.07.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 08.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS03/04/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60332433 ET COMMANDE B2/1233117 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 03.04.2023 A DISPO DU SERVICE IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE ? |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS07/12/2021 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/04/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60332433 ET COMMANDE B2/1233117 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-12-28
2018.XLS | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2022-01-21 | 191553 | 36-6100 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RECUPERER LE FAUTEUIL DE MR BENYAHLOU N° DE SERIE 18L05002312 ( DON ) | AB 03/12/21 FAUTEUIL RECUPERER ML 14/01/22 FAUTEUIL NETTOYER ET REMIS EN ETAT, EN ATTENTE DU N° BIOMED ML 21/01/22 N° ATTRIBUER MIS EN SERVICE |  |  | 2018-9018 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L39 | REA AZALEA | INVACARE | 18L05002312 | AB 03/12/21 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | NOVE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-23 | 36012191
2018.XLS | 2021-12-02 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 189614 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME AVEC CONNEXION | OS02/12/2021 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 09.12.2021 CABLE DSC HS => MIS EN REFORME => SERA REMPLACE PAR MONITEUR BIS VISTA EN MAD LL 21/12/2021 MIS EN REFORME DEEE 0514312271 |  |  | 2018-0513 | MONITEUR BIS | A2000 | COVIDIEN | C06161 | OS02/12/2021 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-23
2018.XLS | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2022-02-18 | 189525 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL QUI DYSFONCTIONNE. ASPIRE TRES TRES RAPIDEMENT ET PARFOIS DANS LE VIDE. | OS01/12/2021 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2021 PIECE DEFECTUEUSE NON DISPONIBLE A LA VENTE => ENVOI TIRE LAIT NH 27.01.2022 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/02/2022 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SUIVANT BLN°ASC433585 ET COMMANDE B2/1214788 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 18.02.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT POTENTIOMETRE + CARTE CADENCEUR + TRANSFO + NETTOYAGE POMPE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS24/02/2022 RENDU A MR MORINI |  |  | 2018-0341 | TIRE LAIT | KFISIO PRO | KITETT | 68064EM10 | OS01/12/2021 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/02/2022 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SUIVANT BLN°ASC433585 ET COMMANDE B2/1214788 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/02/2022 RENDU A MR MORINI |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001483 | DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | [5 empty] | 2021-12-22
2018.XLS | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 189523 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN PROBLEME DE BATTERIE SUR LA CHAISE DE PESEE 2018-0064. POUVEZ-VOUS LA CHANGER ? MERCI D'AVANCE. | OS01/12/2021 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 07.12.2021 REMPLACEMENT BATTERIE --- FONCTIONNELLE OS13/12/2021 RENDU. |  |  | 2018-0064 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956154128408 | OS01/12/2021 CHAISE DE PESEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-22
2018.XLS | 2021-11-28 | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 189353 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT BARIATRIQUE BARRIERE COTE DROIT CASSEE ENTIEREMENT, LA PATIENTE N'A PLUS DE BARRIERE, RISQUE DE CHUTE++++ CHAMBRE 324 FENETRE | ML 30/11/21 PANNE CONSTATE, BARRIERE DROITE SOUDURE CASSER + PANNEAU PIED DE LIT CASSER A COMMANDER ML 03/12/21 DEMANDE DE DEVIS FAITE EN ATTENTE DE REPONSE ML 10/12/21 DEVIS RECUS ET ENVOYER A LILIAN AVEC LA D.A ASSET+ ML 19/01/22 COMMANDE RECUS ML 21/01/22 INSTALLATION DE LA BARRIERE ET DU PANNEAU PIED DE LIT. CTRL OK |  |  | 2018-9004 | LIT SPECIALISE | DIVISYS 120 | WINNCARE | FR031808/03728 | ML 30/11/21 PANNE CONSTATE, BARRIERE A COMMANDER . |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2018.XLS | 2021-11-23 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 189097 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA LAME EST BLOQUEE SUR LA SCIE SAGITALE MOTEUR COLIBRI 1 DEPUY SYNTHES OPTIM 5661 | OS23/11/2021 PAM SCIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 15/12/2021 RECEPTION DEVIS UGAP 301694278 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 15/12/2021 2018-0022 A REFORMER - MIS DANS BENNE DEEE N°0514312271 LL 04/01/20222 RECEPTION NOUVELLE SCIE SN:112737 - 2022-0002 LL 04/01/2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0022 | SCIE SAGITTALE | 532.021 | SYNTHES | 12636 | OS23/11/2021 PAM SCIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-14
2018.XLS | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 189001 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17/18.11.2021 INTERVENTION CAS-0014451387 => NETTOYAGE LES 4 QUADRANTS DANS CHAQUE STAINER AVEC DU BLUING / REMPLACEMENT FITTING SUR LE MANIFOLD COTE DROIT --- ESSAI / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-12-08 | 696893
2018.XLS | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 188724 | 22-8015 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | CABLE DU BRASSARD TENSIOMETRE PERCE. CABLE DEPOSE CE JOUR PAR UN CHAUFFEUR DANS VOS LOCAUX. NOM MONITEUR PNI SPO SUR PIED. N BIO 2018-0379 EN VOUS REMERCIANT | OS17/11/2021 TUYAU DE BRASSARD DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 18/11/2021 REMPLACEMENT DU TUYAU REMIS A DISPOSITION AL 04.01.2022 MATERIEL REPRIS LE ?? |  |  | 2018-0379 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020272 | OS17/11/2021 TUYAU DE BRASSARD DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DUCROCQ | 4321 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-07
2018.XLS | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-12-02 | 188641 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE SUR LA ZONE DE BEQUILLAGE. NE TIENT PAS LA PRESSION SUR LE TEST D'ETANCHEITE (HORS ET DANS L'EAU NON PLUS). IMPOSSIBILITE DE LE DESINFECTER (PATIENT COVID) STIPULE SUR LA FICHE DE REPARATION. ENVOYE CE JOUR | OS15/11/2021 PRIS EN CHARGE PAR IF. IF 15/11/2021 PROBLEME DE FUITE , ENVOI EN REPARATION OS02/12/2021 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74790066 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 02/12/2021 RECEPTION FIBRO REPARE SOUS GARANTIE REMPLACEMENTJOINT DOIGT LUMIERE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS07/12/2021 RENDU. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS15/11/2021 PRIS EN CHARGE PAR IF. OS02/12/2021 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74790066 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | OLIVEROS | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-12-04
2018.XLS | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 188319 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | AERONEB PAS DE NEBULISATION | OS08/11/2021 AEROGEN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.11.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 19.11.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0524 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708194 | OS08/11/2021 AEROGEN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-27
2018.XLS | 2021-11-04 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 188138 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA SCIE SAGITTALE SN 1720019293 SE BLOQUE LORSQU'ON L'ADAPTE A LA PIECE A MAIN MOTEUR (PETIT FRAGMENT N°2 STRYKER) OPTIM 5640 | OS4/11/2021 SCIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 18/11/2021 SE BLOQUE LORSQU'ON L'ADAPTE A LA PIECE A MAIN ENVOI SAV N°COLLISSIMO : 7D56925270462 OS30/11/2021 RECEPTION NON REPARER D UNE SCIE SAGITTALE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°36710156 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL15/12/2021 RECEPTION DEVIS UGAP 36484045 SUITE A NON REPARATION - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 15/12/2021 MISE EN REFORME DEEE N°0514312271 LL 24/12/2021 RECEPTION EMBOUT DE SCIE SAGITTALE SN:2126301513 SELON BL 1861479614 - MIS A DISPO DU SERVICE - REMPLACEE PAR 2021-1419 |  |  | 2018-0232 | EMBOUT DE SCIE SAGITTALE POUR PIECE A MAIN S8 | 4100-400-000 | STRYKER | 1720109293 | OS4/11/2021 SCIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/11/2021 RECEPTION NON REPARER D UNE SCIE SAGITTALE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°36710156 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 430 | OPTIM 13 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-25
2018.XLS | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-01-03 | 188115 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.11.2021 RECEPTION DEVIS N°23408746 => ETALONNAGE COFRAC T°/HUMIDITE LL 05/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.12.2021 RECEPTION DEVIS CURRATIF N°: 23431124 => NON-REPARABLE 50% SUR LE NEUF => EN SIGNATURE LL 13/12/2021 DI VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - AL 03.01.2022 RECEPTION BL N°8150120103 / REMPLACE PAR LE 2022-1426 | BMC.N-1.L114 | LABORATOIRE | 2018-0466 | TESTEUR TEMPERATURE + HUMIDITE | TESTO 608-H1 | TESTO | 45164381 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004201 | TESTO | [5 empty] | 2021-11-24 | 696893
2018.XLS | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | 189463 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 30/11/2021 RECEPTION RI REGUL - REMPLACEMENT DE LA CARTE MESURE COURANT - ESSAIS - MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0354 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0643 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-11-18 | 22993538
2018.XLS | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-30 | 189311 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/11/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE => CONFORME T2006-1588 : - REMPLACEMENT DU VENTILATEUR - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R22 #2252 T2006-643 :ON REMARQUE DES COURANTS ANORMALEMENT ELEVES ACTION CORRECTIVE : -REMPLACEMENT DE LA CARTE MESURE COURANT SUITE AU REMPLACEMENT DE LA CARTE LES COURANTS SE SONT STABILISES DANS LES BONNES PLAGES DE VALEURS. |  |  | 2018-0351 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1588 |  | 452 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-11-18 | 22766809
2018.XLS | 2021-10-22 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 187571 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PIECE A MAIN STO SN : 17K0231 BIEN AIR, VIBRE ET CHAUFFE, OPTIM 5608, COMPO D'ORIGINE : 38343. | OS22/10/2021 PAM BIEN AIR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 03/11/2021 VIBRE ET CHAUFFE ENVOI PRESTATAIRE IF 15/11/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 18/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/11/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°11208-1121 ET COMMANDE B2/1163998 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB LL 29/11/2021REMPLACEMENT ROTOR + JOINTS - ESSAIS - CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS01/12/2021 RENDU. |  |  | 2018-0537 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 17K0231 | OS22/10/2021 PAM BIEN AIR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/11/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°11208-1121 ET COMMANDE B2/1163998 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS01/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-11-12
2018.XLS | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 187329 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMPOSSIBILITE D'AVOIR UNE PRISE DE SATURATION | OS19/10/2021 MONITEUR SUR PIED MANQUE LA PINCE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.10.2021 REMPLACEMENT PINCE DE SAT + CABLE EMBASE => TEST OK => A DISPO DU SERVICE OS21/10/2021 RENDU. |  |  | 2018-0378 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020271 | OS19/10/2021 MONITEUR SUR PIED MANQUE LA PINCE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/10/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | HOARAU | 4571 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-06
2018.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187169 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2018.XLS | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 187106 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | AL 14.10.2021 SUITE INTERVENTION / A REFORMER ?? IF 17/09/2021 RECEPTION GRAVEUR NEUF INSTALLER PAS MEDSQUARE , NOUVEAU S/N X72C007905 , A REFORME IF 21/09/2021 REMPLACER PAR LE 2021-0821 LL 18/10/2021 REFORME CE JOUR DEEE N°0514312271 |  |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-04 | 696893
2018.XLS | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-29 | 187055 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA JAMBIERE EST CASSEE URGENT MERCI ( UN PLATEAU OPERATOIRE EN MOINS) | OS13/10/2021 JAMBIERE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.10.2021 ENVOI SAV POUR DEVIS IF 20/10/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 25/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/10/2021 RECEPTION D UNE JAMBIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION HILLROM N°83801049 ET COMMANDE B2/1160522 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 29.10.21 LONGERON REMPLACE .RECU AVEC UN LONGERON NEUF.APPEL SAV. UNE PAIRE FACTURE, DONC IL RENVOI CELUI QUI N'A PAS SERVI. REMISE EN PLACE DES COUSSINS ET APPEL 5064 OS02/11/2021 RENDU. |  |  | 2018-0623 | JAMBIERES 2 SECTIONS ABDUCTION (LA PAIRE) | 1850979 | TRUMPF | 107502398 | OS13/10/2021 JAMBIERE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/10/2021 RECEPTION D UNE JAMBIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION HILLROM N°83801049 ET COMMANDE B2/1160522 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-11-03
2018.XLS | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-12-03 | 186906 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | SUITE A LA CHARGE MENSUEL LA BATTERIE SE DECHARGE AU BOUT DE 5 MIN. | ML 16/11/21 DEVIS FAIT ET ENVOYER A LILIAN EN ATTENTE BATTERIES EN COMMANDE ML 26/11/21 BATTERIES RECUS ET INSTALLER SERA MIS EN CHARGE LUNDI ML 29/11/21 MIS EN CHARGE ML 30/11/21 CHARGE TERMINER, MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL BIOMED |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-30 | 36012191
2018.XLS | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 186798 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | POIDS NON FIABLE +/- 1 VOIR + KILO | OS08/10/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.12.2021 VERIFIEE DANS LE CADRE DE LA VP => DEFAUT NON-CONSTATE / CONFORME OS23/12/2021 PESE BB RENDU. |  |  | 2018-0039 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101952 | OS08/10/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/12/2021 PESE BB RENDU. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-29
2018.XLS | 2021-10-07 | 2021-10-13 | 2021-11-02 | 186688 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR NE FONCTIONNE PAS SN 17I0052 OPTIM 5590 | OS07/10/2021 FLEXIBLE+ MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 13/10/2021 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE AVEC CABLE 1600342 OS25/10/2021 MICROMOTEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT FACTURE A ZERO EURO N°11085-1021 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AB 02/11/2021 REPARATION SOUS GARANTIE REMIS A DISPOSITION SERVICE OS03/11/2021 RENDU. |  |  | 2018-0539 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0052 | OS07/10/2021 FLEXIBLE+ MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/10/2021 MICROMOTEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT FACTURE A ZERO EURO N°11085-1021 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-10-28
2018.XLS | 2021-10-07 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 186769 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE SATUROMETRE DE NOTRE DINAMAP(N°BIO: 2018 0386) NE FONCTIONNE PLUS. | OS08/10/2021 DM QUI NOUS APPARTIENT A RENDRE AU SERVICE UNE FOIS REPARER (ETIQUETTE A REFAIRE CAR L APPAREIL NOUS APPARTIENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.) NH 11.10.2021 REMPLACEMENT CAPTEUR SPO2 => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS05/11/2021 RENDU. |  |  | 2018-0386 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022535 | OS08/10/2021 DM QUI NOUS APPARTIENT A RENDRE AU SERVICE UNE FOIS REPARER (ETIQUETTE A REFAIRE CAR L APPAREIL NOUS APPARTIENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.) OS05/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-28
2018.XLS | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 186341 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CHARGEUR TELECOMMANDE MAQUET NE FONCTIONNE PAS. | OS01/10/2021 CHARGEUR MAQUET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.10.2021 REMPLACEMENT CABLE ALIMENTATION => TEST OK => DM A DISPO DU SERVICE OS06/10/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  | 2018-0053 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE DE TABLE OPERATOIRE | 3110.26E9 | GETINGE/MAQUET | 12134 | OS01/10/2021 CHARGEUR MAQUET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/10/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-22
2018.XLS | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 186152 | 22-5046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER L'IMPRIMANTE HP 2018-414 DE CORO DONT LES IMPRESSIONS NE SONT PLUS VISIBLES? MERCI. MME NORELUS | IF 04/10/2021 PASSAGE DANS LE SERVICE , IMPRIMANTE FONCTIONNE BIEN , RAS |  |  | 2018-0410 | IMPRIMANTE LASER MONOCHROME | LASERJET PRO M402DN | HEWLETT PACKARD | PHCPF39961 |  | 428 | INNOVA IGS 520 | RADIOLOGIE | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-20
2018.XLS | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 185923 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER CE MATERIEL QUI SONNE EN PERMANENCE MEME ETIENT ? MERCI. | NH 23.09.2021 REMPLACEMENT BATTERIE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS07/10/2021 DM RENDU. |  |  | 2018-0545 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23704780 | OS07/10/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-15
2018.XLS | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-10-19 | 185952 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FISSURE AU NIVEAU DE LA TETE DE LA SONDE. LA SONDE N' EST PLUS ETANCHE. DEMANDE DE PRET. EXTREMEMENT URGENT. | OS24/09/2021 DM A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. GC 28.09.21 AVF N'EXISTE PLUS. RECHERCHE. APPEL NICHOLAS FLANET 06.70.22.69.71. IL TRANSMET A LA PERSONNE QUI S'EN OCCUPE ET JE VAIS RECEVOIR UN MAIL DE CONTACTS. PAS DE PRET SI IL N'Y A PAS DE CONTRAT GC 29.09.21 RECHERCHE SAV. APPEL. QUI M'ENVOI UN DEVIS A 18000€ ET UN RAPPEL DU CONTRAT AVEC UN CHANGEMENT DE PREVU. TRANSMIS A LW. APPEL SERVICE CAR PAS DE PRET LW 08/10/2021 RECEPTION NOUVEAU DEVIS ECHANGE STANDARD N° DE1032197 => VALID DA CE JOUR LW 08/10/2021 DEMANDE DOCUMENT POUR PASSAGE SUR MARCHE MAINTENANCE UNIHA LW 19/10/2021 RECEPTION SONDE NEUVE EN ECHANGE STANDARD BL N° 20210851 => NOUVEAU SN EC00-302 IMMAT 2021-0987 => REFORME ANCIENNE |  |  | 2018-0544 | SONDE ENDORECTALE 3D | K3DEC00-2 | KOELIS | EC-00204 | OS24/09/2021 DM A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. | 470 | TRINITY | ECHOGRAPHE | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004293 | AVF BIOMEDICAL | [5 empty] | 2021-10-15
2018.XLS | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-12-17 | 185897 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REPARTION COUVEUSE 2018-0393 MERCI | GC 24.09.21 ESSAI.PLEXI SE DEFORME MAIS REGUL CORRECTEMENT. APPEL SAV QUI ME DEMANDE DE CONTROLER LA VALEUR DES RESISTANCES <4HOMS.FAIT CORRECT. DEJA EU CE PROBLEME FIN AOUT ET SURCHAUFFE 41° EN AVRIL. ENVOI MAIL AU SAV POUR INTERVENTION ET PREVENTIF 27.09.21 APPEL SAV QUI FAIT PASSER UNTRANSPORTEUR PLUTOT QUE LEUR CAMION POUR ALLER PLUS VITE GC 29.09.21 CAISSE VIDE RECUE POUR FAIRE PARTIR PAR TRANSPORTEUR.PREPARATION ENVOI SANS LE MATELA ET LA SONDE + APPEL REPONDEUR SAV ET ENVOI MAIL POUR ENLEVEMENT GC 30.09.21 TRANSPORTEUR PASSE GC 19.10.21 RELANCE SAV GC 20.10.21 DEVIS LL 25/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LW 09/12/21 RELANCE SAV POUR SUIVI REPARATION => RETOUR PAR TRANSPORTEUR LA SEMAINE PROCHAINE => ATT RETOUR OS21/12/2021 RECEPTION D UNE COUVEUSE REPARER SUIVANT BLN°101132 ET COMMANDE B2/1160528 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 21.12.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DES 2 BATTERIES + GAINE DE PROTECTION => MP EFFECUTEE OS21/12/2021 RENDU. |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 | OS21/12/2021 RECEPTION D UNE COUVEUSE REPARER SUIVANT BLN°101132 ET COMMANDE B2/1160528 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | BONNAL | 4012 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2021-10-14
2018.XLS | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 185718 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | FLEXIBLE MOTEUR STO SN : 17I0052 BIEN AIR AYANT UN DEFAUT D'ISOLATION ELECTRIQUE.OPTIM : 5537 COMPO D'ORIGINE 38342 | OS21/09/2021 MICROMOTEUR+ CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 21/09/2021 REMPLACEMENT DU CABLE PAR UN NEUF REMIS A DISPOSITION SERVICE OS23/09/2021 RENDU. |  |  | 2018-0539 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0052 | OS21/09/2021 MICROMOTEUR+ CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/09/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-12
2018.XLS | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-18 | 185770 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.09.2021 APPEL SAV POUR GLACE A REMPLACER SUITE CASSE AL 23.09.2021 RECEPTION DEVIS N°1050248391 / COMMANDE PIECES LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/10/2021 RECEPTION SUIVANT BLN°2173225342 ET COMMANDE B3/1158335 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3345) AL 18.10.2021 REMPLACEMENT VITRE => FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0530 | BALANCE DE PRECISION | SECURA213-1CFR | SARTORIUS | 37006879 | OS15/10/2021 RECEPTION SUIVANT BLN°2173225342 ET COMMANDE B3/1158335 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3345) | 468 | SECURA213-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 | 2173225342 |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-12 | 696893
2018.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-29 | 185668 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DE LA CAGE A PISTON. | OS20/09/2021 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. IF 21/09/2021 FIBROSCOPE FUIT AU NIVRAU DE LA CAGE , ENVOI EN REPARATION IF 29/09/2021 RECEPTION FIBRO PRIS SOUS GARANTIE , SELON BL N° 74678062 , REMPLACEMENT DU CORPS DE LA POIGNEE DE COMMANDE , REMPLACEMENT COMPLET DU SOUS ENSEMBLE , REMPLACEMENT DE LA LENTILLE PROTECTRICE EXTERIEURE , REMPLACEMENT DU CAPOT VALVE EQUIPRESSION , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  | 2018-0586 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839424 | OS20/09/2021 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-10-09
2018.XLS | 2021-09-15 | 2021-09-21 | 2022-01-04 | 185495 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME D'IMAGE | IF 21/09/2021 PROBLEME D'IMAGE , ENVOI EN REPARATION IF 23/09/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LW 30/12/2021 APPEL SAV POUR RELANCE SUIVI => RETOUR PREVU EN DEBUT DE SEMAINE PROCHAINE IF 04/01/2022 RECEPTION CYSTO REPARE , REMPLACEMENT DE PIECES DEFECTUEUSES , DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/01/2022 RENDU. |  |  | 2018-0535 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2871126 | IF 21/09/2021 PROBLEME D'IMAGE , ENVOI EN REPARATION IF 23/09/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | OLIVEROS | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2021-10-06
2018.XLS | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 185196 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR CQ ECME AL 09.09.2021 RECEPTION DEVIS DME37299 => EN SIGNATURE LW 22/09/21 VALID DA CE JOUR AL 29.11.2021 INTERVENTION SUR SITE / RECEPTION CONSTAT VERIFICATION N° VS2111137 => CONFORME |  |  | 2018-0454 | MULTIMETRE NUMERIQUE | FLUKE 114 | FLUKE | 41980303WS |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-09-29
2018.XLS | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 184689 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/08/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 12/05/2021 |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-09-21 | 22766809
2018.XLS | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 184728 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/08/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 12/03/2021 |  |  | 2018-0599 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ DF K3 | GETINGE/MAQUET | 500859 |  | 471 | POWERLED BMC SALLE 18 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2021-09-21 | 22766809
2018.XLS | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 184397 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TESTEUR D'ETANCHEITE ENDOMMAGE. | IF 25/08/2021 TESTEUR ETANCHEITE ENDOMMAGE , ENVOI EN REPARATION OS08/09/2021 RECEPTION DUN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74643950 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 08.09.21 REMPLACEMENT DU CAPOT CONNECTEUR ECHO+GAINE INTRODUCTION. RI 51613156. APPEL 6491 OS09/09/2021 RENDU A LOUNA. |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS08/09/2021 RECEPTION DUN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74643950 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/09/2021 RENDU A LOUNA. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-09-14
2018.XLS | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 184267 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2018-0633 | RECHAUFFEUR DE PERFUSION / TRANSFUSION | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 180803170 |  | 474 | FLUIDO ANESTHESIE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B |  |  |  |  | 2021-09-10 | 4561236
2018.XLS | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 183973 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, PROBLEME AVEC LE TOURNIQUET ET LE CONVOYEUR DU MODULE VIRTUO A. INTERVENTION FOURNISSEUR VENDREDI 13/08/2021 | AL 13.08.2021 INTERVENTION SA-786992 => NETTOYAGE ET REGLAGES DES CAPTEURS : LE CAPTEUR BOTTLE PRESENCE 2 ETAIT DEREGLE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | BATTAGLINI | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2021-09-02
2018.XLS | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 183969 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LE BRAS ARTICULE DE LA STATION KOELIS POUR LES BIOPSIES DE PROSTATE N'EST PLUS POSITIONNABLE EN HAUTEUR, IL REDESCEND TOUT DE SUITE....A REVISSER? MERCI | GC 12.08.21 SALLE OCCUPEE GC 13.08.21 RECUPERATION DU NUMERO BIOMED. DEMONTAGE DU BRAS.IL Y A UN VERIN. APPEL SAV KUONG 06.25.39.75.27. UN DEVIS POUR LA MAINTENANCE SERA FAIT.ET INFORMATION POUR LE RESSERAGE DU BRAS RESSERAGE DU BRAS. |  |  | 2018-0542 | SYSTEME DE CARTOGRAPHIE DE PROSTATE | TRINITY | KOELIS | T169 |  | 470 | TRINITY | ECHOGRAPHE | 0 | MILLET | 6156 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-02
2018.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | 183616 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | SURCHAUFFE A 45* AVEC DEFORMATION DU PLEXIGLAS | 04.08.21 CONTROLES. INTER EN DOUBLE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-24
2018.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-11 | 183617 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | SURCHAUFFEUR A 45* AVEC DEFORMATION DU PLEXIGLAS | GC 09.08.21 ESSAI EN AIR SUR 1 JOURNEE RAS. NE CHAUFFE PAS EN CUT .RESTE A 32/33° POUR 36. ESSAI PLUSIEURS FOIS. APPEL SAV QUI ME DEMANDE DE TESTER 2 CHOSE. SINON CARTE DE REGUL HS GC 10.08.21 EN CHAUFFE DEPUIS HIER SANS ALARME GC 11.08.21 LE SAV ME CONSEILLE DE FAIRE UNE CALIBRATION TEMPERATURE.IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER. APRES RECHERCHES CONNEXTION ETABLIE ET CALIBRATION. APPEL 4012 GC 12.08.21 REPRIS |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-24
2018.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 183615 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MERCI DE REVISER CET APPAREIL; | LL 03/08/2021 VU AVEC CADRE - DM NON EQUIPEE D'IMPRIMANTE - DEMANDE DE DEVIS POUR REMPLACEMENT BATTERIE - ATTENTE DEVIS LL 03/08/2021 RECEPTION DEVIS - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 05/08/2021 RECEPTION MATERIEL SELON BL 371162 - REMPLACMENTR BATTERIE - ESSAIS => CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS09/08/2021 DM RENDU. |  |  | 2018-0589 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025895 | OS09/08/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | N | Corrective | ANNUEL | Définitive | [7 empty] | 2021-08-24
2018.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-10-28 | 183610 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, ALARME ERREUR CAPTEUR 051 000 10 MERCI | GC 04.08.21 BATTERIE DECHARGEE.REMISE A L'HEURE. REMEMBRANAGE. CALIBRATION. RESTE BLOQUE EN STABILISATION. ENVOI SAV. SOUS GARANTIE OS28/10/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°SWO-1193320 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 28.10.21 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET MISE A JOUR. SWO-1193320 OS29/10/2021 MONITEUR RENDU. |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS28/10/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°SWO-1193320 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/10/2021 MONITEUR RENDU. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-08-24
2018.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-10-27 | 183611 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, ALARME ERREUR CAPTEUR 051 000 10 REMEMBRANE MERCI | GC 04.08.21 PLUS DE BATTERIE.REMISE A L'HEURE. REMEMBRANE. CALIBRATION. ALARME CAPTEUR DEFECTUEUX. ENVOI SOUS GARANTIE OS27/10/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SOUS GARANTIE TRANSMIS A GC. GC 27.10.21 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE. CONTROLES SWO-1192141. A LAISSER BRANCHE OS29/10/2021 MONITEUR RENDU. |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 | OS27/10/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SOUS GARANTIE TRANSMIS A GC. OS29/10/2021 MONITEUR RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-08-24
2018.XLS | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-10-11 | 183391 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 28/07/2021 RECEPTION DEVIS DV21504 - DEPLACEMENT DE 3 IMMUNAIRS SUITE TRAVAUX - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 11/10/2021 RECEPTION RAPPORT - INTERVENTION CONFORME |  |  | 2018-0357 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-081 |  | 452 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-08-18 | 22993538
2018.XLS | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-10-11 | 183392 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 28/07/2021 RECEPTION DEVIS DV21504 - DEPLACEMENT DE 3 IMMUNAIRS SUITE TRAVAUX - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 11/10/2021 RECEPTION RAPPORT - INTERVENTION CONFORME |  |  | 2018-0358 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-018 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-08-18 | 22993538
2018.XLS | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-10-11 | 183394 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 28/07/2021 RECEPTION DEVIS DV21504 - DEPLACEMENT DE 3 IMMUNAIRS SUITE TRAVAUX - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 11/10/2021 RECEPTION RAPPORT - INTERVENTION CONFORME |  |  | 2018-0359 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-014 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-08-18 | 22993538
2018.XLS | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 183406 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.07.2021 REMPALCEMENT PAR ECHANGE STD ALIM = > FONCTIONNEL |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-18 | 696893
2018.XLS | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 183147 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/07/2021 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0354 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0643 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-08-11 | 22993538
2018.XLS | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 183105 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 20.07.2021 INTERVENTION CAS-0013741824 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- REGLAGE ET CONTROLES / CONFORME AUX SPECIFICITES |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-08-10 | 696893
2018.XLS | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 183096 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 20.07.2021 INTERVENTION CAS-0013736614 => LE FILTRE INLINE 65µM DU STAINER DU HAUT EST FUYANT / REMPLACEMENT --- INITIALISATION DE L'AUTOMATE / PAS DE FUITE COSTATEE / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-08-10 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203395 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10741-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195602 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64601-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195608 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64602-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 206085 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61501-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0146 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067981 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195598 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64598-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0147 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117571 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-03 | 203393 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10750-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0300 | CHAISE DE PESEE | ARNOLD | CAE | 002.07.000.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203574 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61499-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0316 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195595 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64595-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0317 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203399 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10755-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0318 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203569 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61494-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0319 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-03 | 203380 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10748-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0320 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187196 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199458 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64669-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203397 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10754-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195635 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°646005-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203396 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10753-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0189 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135905 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203394 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10751-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0188 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132482 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199474 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64681-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0169 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195636 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64606-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0496 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000020510 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199472 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64680-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0170 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203498 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61491-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0171 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203439 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10779-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0172 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761152154694 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199471 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64679-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199469 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64678-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-12 | 193670 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39850 / NON-CONFORME AL 12.01.2022 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0181 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199463 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64674-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199462 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64673-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0185 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159727 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195597 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64597-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0186 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 27610381139961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199464 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64675-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0187 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067904 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 195929 | 22-5033 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64621-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203572 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61497-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0506 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-198 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 195936 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64625-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0497 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206168 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61516-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203408 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10764-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0457 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 1335022046983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199476 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64683-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203445 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10783-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203407 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10763-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203413 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10768-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-03 | 203377 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10745-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0332 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-06 | 194415 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64574-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0335 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175968 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 203463 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48949-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206094 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61507-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206092 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61505-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0527 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 193652 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61454-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 182975 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE 12° STORZ MODELE 26105FA PRESENCE DE POINT NOIR OPTIM 5444 COMPOSITION D'ORIGINE 38046 | OS16/07/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 21/07/2021 - OPTIM 5444 PRESENCE DE POINT NOIR ENVOI PRESTATAIRE COLISSIMO N° 7D56925269961 29/07/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 29/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 04/08/2021 NETTOYA GE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF ET DE LA CHAPE REMIS A DISPOSITION GC 05.08.21 GC 05.08.21 REPRIS |  |  | 2018-0455 | OPTIQUE 12°, 4 MM, 30 CM | 26105FA | STORZ | 1207BV | OS16/07/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-08-06
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203571 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61496-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0242 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203409 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39868 / NON-CONFORME |  |  | 2018-0456 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 188817206814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203412 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10767-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206172 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61516-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203482 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°36928 / NON-CONFORME |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-06 | 194413 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64572-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203414 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10769-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203430 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10773-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203429 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10772-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 203465 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48950-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203415 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10770-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-03 | 203376 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10744-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-27 | 203365 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 27.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64755-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0197 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164955 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-27 | 199490 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 27.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64746-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203427 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10771-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199069 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64665-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199475 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64682-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 193675 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°41462-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203500 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61492-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0208 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150154595 |  |  |  |  | 0 |  | 5438 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203496 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61489-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0151 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117575 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203494 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61488-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 199049 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64652-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199478 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64684-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0072 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155355 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203478 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48963-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 203467 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48952-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M |  | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 193672 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61460-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203410 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10765-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0078 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761132043092 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203475 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48960-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199062 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64658-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-03 | 203381 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10749-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0009 | PLATEFORME DE PESEE | 665 | SECA | 10000000016089 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-02-22 | 191465 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39849 / NON-CONFORME AL 07.01.2022 SUITE VP => DEFAUT PLAQUE / ENVOI SAV AL 12.01.2022 RECEPTION DEVIS DME39242 => EN SIGNATURE LL 17/01/22 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 25.02.2022 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION PRIMITIVE IPFNA RÉPARE/SECA => NON-CONFORME AL 25.02.2022 ENVOI DU PESON PAR SECA A BALEA AL 21.03.2022 RELANCE SAV => TJRS CHEZ BALEA AL 23.03.2022 RECEPTION DEVIS COMPLEMENTAIRE REGULARISATION DME40024 => EN SIGNATURE LL 24/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0016 | PESON | SCALUP V2 | LIKO | V355173M |  | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 206088 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61502-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 194422 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64580-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0064 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956154128408 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 193673 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61461-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203404 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10760-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0096 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134295 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 193757 | 22-4072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61468-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0323 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203432 | 22-8011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10775-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0325 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176143 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195641 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64610-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0039 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101952 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199060 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64657-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203431 | 22-8012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10774-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0206 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159730 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203406 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10762-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0097 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134286 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195596 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64596-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0061 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704334106873 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203405 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10761-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0098 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761211094721 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 197475 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 13.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64641-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 199047 | 22-4090 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64650-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199079 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64666-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199455 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64667-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-01 | 193646 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 01.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61449-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195599 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64599-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0149 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122132 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-06 | 194418 | 22-9213 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64576-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0092 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158285 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206173 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61517-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0122 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 197341 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64628-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0127 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888165068436 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199061 | 22-3075 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64656-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0131 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134289 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195610 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64603-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203473 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48958-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199481 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64687-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199480 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64686-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0084 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203474 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48959-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0086 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203472 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48957-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-12 | 194324 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39853 / NON-CONFORME AL 12.01.2022 RECEPTION CERTIFICAT DECONSDTRUCTION |  |  | 2018-0167 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5791348159726 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203411 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10741-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0079 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122131 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 199046 | 22-4043 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64649-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0104 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122138 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203440 | 22-8015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10781-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0205 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 986937 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203444 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10782-2023 / CONFORME |  |  | 2018-0123 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-03-07 | 189923 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39855 / NON-CONFORME AL 09.12.2021 SUITE VP NON-CONFORME / MIS EN REFORME / REMPLACE PAR LA 2020-1242 AL 12.01.2022 RECEPTION CERTIFICAT DESTRUCTION |  |  | 2018-0136 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 920021 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 782226
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203573 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61498-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0165 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 194455 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64591-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0154 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060161 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203570 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61495-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0155 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791013064941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 206084 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61500-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 199050 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64653-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0121 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154593 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-03-29 | 195590 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39854 / NON-CONFORME / NON-REPRABLE AL 29.03.2022 MIS EN REFORME / NON-REMPLACE |  |  | 2018-0158 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD300M | DETECTO | F11111-454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 195592 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64594-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0164 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203497 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61490-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0157 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117574 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206093 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61506-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199068 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64664-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206174 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61518-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 194456 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64592-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0152 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 195932 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64623-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0115 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761152154679 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-12 | 194330 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32550 / NON-CONFORME AL 12.01.2022 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION SECA |  |  | 2018-0113 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 195930 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64622-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0114 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154590 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2018.XLS | 2021-07-15 | 2021-07-19 | 2021-08-10 | 182917 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA JAMBIERE DROITE DU PLATEAU EST INUTILISABLE AVEC LA BOTTE : LE LEVIER DE BLOCAGE EST HS ET LA JAMBIERE DROITE EST CASSEE LA VIS S'EST DESOLIDARISER DU SYSTEME D'ECARTEMENT DE LA JAMBIERE. PLATEAU MIS DANS LE LOCAL BIOMED BLOC BMC | GC 19.07.21 PIECE DE FONDERIE CASSEE POUR UNE ET BOUTON DE BLOCAGE CASSEE POUR L'AUTRE. PLATEAU DECENDU AU BIOMED APPEL SAV ENVOI DE LA JAMBIERE COMPLETE DE LA CLAVETTE CASSEE PRIS SOUS GARANTIE DEMONTAGE DE LA JAMBIERE DU PLATEAU.ENVOI QUE DE LA PARTIE METAL . VIS BLEU QUI FAIT LE VERROUILLAGE DEMONTER. LES DEUX PIECES EN CAUSE SONT FIXEES SUR UN ENSEMBLE GC 20.07.21 PREPARATION COLIS ET ENVOI 7D5 692 526 997 8 GC 06.08.21 RETOUR BL 0046147375. SOUS GARANTIE REMONTAGE DU VERROUILLAGE SUR UNE ET REMISE EN ETAT DE L'AUTRE. REMONTAGE DE LA BAKELITE SUR SON SUPPORT ET POSE SUR LE PLATEAU. RI82998004. MANQUE UNE VIS .APPEL SAV QUI L'ENVOI GC 09.08.21 VIS RECU ET INSTALEE. REPRIS PAR SM |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-08-05
2018.XLS | 2021-07-02 | 2021-07-12 | 2021-09-23 | 182319 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | RESULTAT PESEE ERRONE ET CHIFFRE QUI NE RESTE PAS FIXE. LES PILES ONT DEJA ETE CHANGEES . EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE INTERVENTION | OS02/07/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 12.07.2021 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS AL 08.09.2021 RELANCE SAV AL 23.09.2021 RECEPTION DME36895 + CERTIFICAT DESTRUCTION => NON-REPARABLE |  |  | 2018-0141 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888085079601 | OS02/07/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4821 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-07-23
2018.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-14 | 182658 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.07.2021 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 09.07.2021 RECEPTION DEVIS N°59977 => EN VALIDATION LL 12/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.09.2021 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 14.09.2021 RECEPTION RAPPORT N°59977V1 => RAPPORT N°59977-04 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 5SEC) | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2021-07-22
2018.XLS | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-09-22 | 182173 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LORS DE LA DESINFECTION DU NASOFIBROSCOPE, LE TEST D¿ETANCHEITE MONTRE UNE FUITE. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. | OS01/07/2021 NASOLARYNGO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/07/2021 FUITE LORS DU TEST D'ECHANCHEITE , ENVOI EN REPARATION IF 16/07/2021 RECU DEVIS PENTAX => 4574.58 TTC , ATTENTE DEVIS UGAP IF 09/08/2021 RECU DEVIS UGAP , DA TRANSMISE LL 10/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - FAIRE DEMANDE DE CERTIFICAT DE DESTRUCTION PENTAX OS15/09/2021 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN° 1300132031 ET COMMANDE B6/115842 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. IF 15/09/2021 RECEPTION FIBRO -NASO NEUF S/N : N110573 A IMMATRULER LW 21/09/21 IMMATRICULATION DM NEUF 2021-0822 => CLOTURE INTER ET MISE EN PRE REFORME |  |  | 2018-0529 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | K110135 | OS01/07/2021 NASOLARYNGO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/09/2021 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN° 1300132031 ET COMMANDE B6/115842 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2021-07-21
2018.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 182262 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.06.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0352 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0646 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 182264 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.06.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / REMPLACEMENT JEUX RIDEAUX --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0358 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-018 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188952 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4800 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0338 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188953 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4801 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0347 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73807 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188656 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 10.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4880 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0343 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | PB72610 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188872 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4767 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0345 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73361 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188951 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4799 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0337 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73564 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188873 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4768 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0344 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73362 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2018.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182126 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 14.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION N°SW-NIA-2018-0427--14/12/2021-CHAHBAZIAN => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2018-0427 | BALANCE STANDARD | XXXX | MATFER | XXXX |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2018.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182119 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 14.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-14_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2018-0541 | BALANCE DE PRECISION | SECURA513-1CFR | SARTORIUS | 0037103390 |  | 469 | SECURA513-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2018.XLS | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 181730 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME AGNUS, NEURO VENIR EN ERGO RECUPERER LE FRE 6 ROUES | ML 22/06/21 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + REMIS EN ETAT DU REPOS JAMBRE GAUCHE CTRL OK MIS EN CHARGE ML 23/06/21 CHARGE TERMINER, MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 22/06/21 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | 3488 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-13
2018.XLS | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-07-07 | 182481 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.07.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => CALIBRATIONS + MAJ => DM CONFORME |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR |  |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-07-13 | 824155
2018.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2022-02-01 | 181272 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CHARIOT DONT UN BOITIER EN PLASTIQUE NOIR N'EST PLUS FIXE AU CHARIOT, DE CE FAITE IL N'Y A PLUS DE CONTACT ENTRE LA TABLE ET LE CHARIOT LES AGENTS SONT DONC OBLIGE DE DESCENDRE LE CHARIOT AVEC LA PEDALE. CHARIOT ACTUELLEMENT SITUE AU BLOC BFE | GC 15.06.21 A VOIR DEMAIN GC 16.06.21 PIECE BIEN EN PLACE. CONTROLES. APPEL SAV POUR DEVIS QUI DEMANDE UN MAIL. FAIT GC 30.06.21 PAS DE PILLIER DE LIBRE. UN EN SALLE 18. SAV AMMENE AU BMC. CONTROLES. RAS. RI 82600698. ATTENTE DEVIS DE REGUL GC 01.10.21 A FERMER DEBUT 2022. RI SUR MON BUREAU LL 01/02/2022 INTER CLOTUREE |  |  | 2018-0627 | CHARIOT MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 107463489 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-07-06
2018.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-28 | 181680 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | OS03/06/2021 PEDALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 15.06.21 RECHERCHE SAV. APPEL REPONDEUR M MEULET 06.11.12.00.49 GC 16.06.21 RAPPEL UN DEVIS SERA FAIT LL 21/06/2021 RECEPTION DEVIS KOELIS SUITE A DISFONCTIONNEMENT PEDALE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS28/06/2021 RECEPTION DUNE PEDALE NEUVE SUIVANT BLN°110550 ET COMMANDE B6/110550 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 28/06 IMMATRICULATION PEDALE NEUVE 2021-0563 ET REFORME ANCIENNE => CLOTURE INTER |  |  | 2018-0543 | PEDALE POUR SYSTEME DE CARTOGRAPHIE DE PROSTATE | MKF21PW-MEDGP25 | KOELIS | 00223 | OS03/06/2021 PEDALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/06/2021 RECEPTION DUNE PEDALE NEUVE SUIVANT BLN°110550 ET COMMANDE B6/110550 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION | 470 | TRINITY | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-06 | 22993538
2018.XLS | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 180984 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME ANGUS, NEURO FRE AVEC BASCULE D'ASSISE COMMANDE A DROITE LIVRAISON EN ERGO | ML 09/06/21 MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 09/06/21 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | 4488 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2021-06-30
2018.XLS | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 180666 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/06/2021 MP EFFECTUEE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0360 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-015 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-06-24 | 22993538
2018.XLS | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-01-05 | 182122 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 16.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-16_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4537-2022 |  |  | 2018-0530 | BALANCE DE PRECISION | SECURA213-1CFR | SARTORIUS | 37006879 |  | 468 | SECURA213-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-06-24 | 696893
2018.XLS | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 180664 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/06/2021 MP EFFECTUEE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0356 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0640 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-06-24 | 22993538
2018.XLS | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 180546 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | IMAGE TRES FLOU | OS03/06/2021 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE DEPOSE A L ATELIER.SVP MERCI GC 04.06.21 RENTRE DE REPARATION LE 03.05.21 . APPEL SAV POUR ENLEVEMENT NH 07.06.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 08/06/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/06/2021 RECEPTION D UN CISTO REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION PROFIBRE ET COMMANDE B2/1143899 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 16.06.21 POLISSAGE DE LA LENTILLE ET NETTOYAGE. APPEL 6491 |  |  | 2018-0535 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2871126 | OS03/06/2021 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE DEPOSE A L ATELIER.SVP MERCI OS16/06/2021 RECEPTION D UN CISTO REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION PROFIBRE ET COMMANDE B2/1143899 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2021-06-23
2018.XLS | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-06-25 | 180221 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PIECE A MAIN STO BIEN AIR SN : 14B0060, CASSEE OPTIM : 5316, COMPOSITION D'ORIGINE : 36684. | OS26/05/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 02/06/2021 CASSE OPTIM 5316 ENVOI SAV IF 14/06/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 16/06/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 25/06/2021 RECEPTION MATERIEL - REMPLACEMENT COUPLAGE METALLIQUE - REMPLACEMENT JOINTS - DEBLOCAGE ARBRE INTERMEDIAIRE - ESSAIS => CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE OS25/06/2021 RENDU . |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS26/05/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/06/2021 RENDU . |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-06-16
2018.XLS | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-22 | 180224 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MOTEUR AVEC FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR SN : 17I0052 NE FONCTIONNE PAS | OS26/05/2021 MICROMOTEUR DEPOSE LE LOCAL REPARATION. IF 26/05/2021 MICRO MOTEUR NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION AB 03/06/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 04/06/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/06/2021 RECEPTION D UN MICROMOTEUR BIEN AIR REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 10578-0621 ET COMMANDE B2/1143503 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. AB 22/06/2021 REMPLACEMENT DES ROULEMENTS ROTOR + JOINTS RETIFICATION STATOR NETTOYAGE LUBRIFICATION ESSAI OK REMIS A DISPOSITION SERVICE OS23/06/2021 DM RENDU |  |  | 2018-0539 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 17I0052 | OS26/05/2021 MICROMOTEUR DEPOSE LE LOCAL REPARATION. OS18/06/2021 RECEPTION D UN MICROMOTEUR BIEN AIR REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 10578-0621 ET COMMANDE B2/1143503 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS23/06/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-06-16
2018.XLS | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 180118 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE | OS25/05/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 26.05.2021 REPRISE DU SERRAGE => FONCTIONNEL AL 04.01.2022 MATERIEL REPRIS LE ?? |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS25/05/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-15
2018.XLS | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-06-04 | 180015 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PLAQUE DE JAMBIERE CASSEE REF : 1850994, SN : 107481171 SUITE A UNE CHUTE. | LL 20/05/2021 COMMANDE PLAQUE DE JAMBIERE CASSEE REF 2024241 - DA VALIDEE 3194 - TRANSMISE POUR BC AL 04.06.2021 RECEPTION PIECE A TITRE GRATUIT SUITE LITIGE => REMPLACEME?NT PLATEAU + REMISE EN PLACE BANDE VELCRO --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 | LL 20/05/2021 RECEPTION JAMBIERE |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-10
2018.XLS | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 179897 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS BLOQUE + VELCRO A REMETTRE | OS19/05/2021 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 20.05.2021 NETTOYAGE COMPLET + REPRISE DU SERRAGE + REMPLACEMENT BANDES VELCRO --- FONCTIONNEL OS25/05/2021 RALLONGE RENDU . |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS19/05/2021 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/05/2021 RALLONGE RENDU . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-08
2018.XLS | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 179921 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L¿APPAREIL A HEMOCUE AFFICHE: EO2,FAIBLE INTENSITE MESURE LED. MERCI. | OS19/05/2021 HEMOGLOBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.06.2021 NETTOYAGE CUVETTE + SUPPORT => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS21/06/2021RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0309 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621033 | OS19/05/2021 HEMOGLOBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/06/2021RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-08
2018.XLS | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 179926 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE AU NIVEAU DE LA PARTIE OCULAIRE DU FIBROSCOPE. | OS19/05/2021 FIBRO DEPOSE A L ATELIER A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI POUR LE SERVICE. GC 19.05.21 RENTRE DE REPARATION JAMAIS SERVI. ENVOI SAV OS28/05/2021 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74472514 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 31.05.21 OCULAIRE FISSURE.COLLE GAINE DISTALE USEE.VALVE EQUIPRESSION USEE 51558864+APPEL UCDE OS31/05/2021 RENDU A LOUNA. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS19/05/2021 FIBRO DEPOSE A L ATELIER A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI POUR LE SERVICE. OS28/05/2021 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°74472514 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/05/2021 RENDU A LOUNA. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-06-08
2018.XLS | 2021-05-14 | 2021-06-01 | 2021-06-23 | 179771 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA LAMPE A POLYMERISER NE FONCTIONNE PAS | AL 01.06.2021 VU AVEC SAV PROMODENTAIRE => EN ENVOI VIA 360° AL 09.06.2021 RECEPTION DEVIS N°20085785 REPARATION ET DEVIS NEUF N°20085814 LL 11/06/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/06/2021RECEPTION DUNE LAMPE A POLYMERISER REPARER SUIVANT NUMERO DE FACTURE 2200437420 ET COMMANDE B2/1144460 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 23.06.2021 RECEPTION BL/FACTURE N°2200437420 => REMPLACEMENT PLATINE + PIED SUPPORT + BOUCHON PROTECTION + NETTOYAGE COMPLET --- FONCTIONNEL OS23/06/2021 DM RENDU |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | IF 14/05/2021 RECU CE JOUR SANS CHARGEUR OS23/06/2021RECEPTION DUNE LAMPE A POLYMERISER REPARER SUIVANT NUMERO DE FACTURE 2200437420 ET COMMANDE B2/1144460 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/06/2021 DM RENDU | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4411 | N | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2021-06-04
2018.XLS | 2021-05-12 | 2021-06-09 | 2021-07-21 | 179715 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR MARQUE ERREUR 08 OU ERREUR 12 MERCI | NH 09.06.2021 ENVOI SAV POUR PREVENTIF NH 28.06.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 05/07 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/07/2021 RECEPTION MATERIEL SELON COMMANDE B2/1148532 - TRANSMIS AU TECH GC 21.07.21 MAINTENANCE FAITE SUIVANT LA PROCEDURE.RI 60212229 GC 23.07.21 REPRIS |  |  | 2018-0364 | SYSTEME DE RECHAUFFEMENT | BABY WARMER | KANMED | 4485/17 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-06-02
2018.XLS | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 179684 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 11/05/21 RETOUR A L'ATELIER ML 14/05/21 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE CHARGE TERMINER , MIS EN STOCK |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 11/05/21 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-01 | 36012191
2018.XLS | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 179140 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SATURO QUI NE FONCTIONNE PLUS FAUX CONTACT | OS29/04/2021 PINCE DE SAT REMPLACER PAR UNE NEUVE .SORTIE DE STOCK. |  |  | 2018-0385 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022534 | OS29/04/2021 PINCE DE SAT REMPLACER PAR UNE NEUVE .SORTIE DE STOCK. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-20
2018.XLS | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-07-01 | 179151 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA CHAISE DU LEVE MALADE EST CASSEE SUR LE COTE GAUCHE ENGENDRANT UN RISQUE DE BLESSURE SUR LE RESIDENT. EST IL POSSIBLE DE LA REPAREE? BIEN CORDIALEMENT MME BRIE | AL 29.04.2021 RECPTION DM ATELIER AL 29.04.2021 DEMANDE DE SAV => ENVOI (DOSSIER CASSE + VP ECHUE) AL 18.05.2021 MATERIEL PRIS EN CHARGE PAR SECA / ATTENTE DEVIS AL 09.06.2021 RECEPTION DME35982 => EN SIGNATURE LL 11/06/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/07/2021 RECEPTION D UNE CHAISE REPARER SUIVANT BLN°LME29716 ET COMMANDE B2/1144464 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 01.07.2021 RECEPTION LME29716 => REMPALCEMENT ASSISE + VP ---- CONFORME / VIGNETTE 30383/2022 CONFORME OS07/07/2021 RENDU A VERO. |  |  | 2018-0197 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164955 | AL 29.04.2021 RECPTION DM ATELIER OS01/07/2021 RECEPTION D UNE CHAISE REPARER SUIVANT BLN°LME29716 ET COMMANDE B2/1144464 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/07/2021 RENDU A VERO. |  |  |  | 0 | BRIE | 7081 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-05-20
2018.XLS | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 179107 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FRM N° FM1801 EN SALLE D'ERGOTHERAPIE A MAGNY POUR L'EMMENER SUR AINCOURT. MERCI | ML 29/04/21 FAUTEUIL RECUPERER ET DEPOSER EN ERGO |  |  | 2018-9002 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L60 | ACTION 4 | INVACARE | 18G05003481 | ML 29/04/21 FAUTEUIL RECUPERER ET DEPOSER EN ERGO |  |  |  | 0 | MORICE | 8344 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-19
2018.XLS | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 179092 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | URGENT ALARME CELLULE O2 SUR FABAIN. PAS DE RESERVE DANS LE SERVICE. | GC 28.04.21 CONTROLES , ALARME DEBIT EN PLUS. SPO2 A 21 COMME DEMANDE. RAMENE AU BIOMED GC 29.04.21 CALIBRATION 02. ESSAI . ALARME DERIVE MESURE O2. APPEL SAV QUI PROPOSE D'INTERVENTION LA SEMAINE PROCHAINE.CONTRAT 24 H DE DELAI. ME RAPPEL. PASSAGE APRE MIDI.APPEL 4895 GC 30.04.21 REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2, CALIBRATION FIO2. VRERIFICATION DES PERFOMANCES. RETOUR DANS LE SERVICE PAR NH | 4895 |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 |  |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURIGCAL COMPANY | [5 empty] | 2021-05-19
2018.XLS | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 179080 | 22-8013 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR UN CABLE DE SAT ET UNE RALLONGE SVP :) MERCI | OS28/04/2021 PINCE DE SAT + RALLONGE REMPLACER PAR DES NEUF ET RENDU AU SERVICE .( SORTIE DE STOCK). |  |  | 2018-0379 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020272 | OS28/04/2021 PINCE DE SAT + RALLONGE REMPLACER PAR DES NEUF ET RENDU AU SERVICE .( SORTIE DE STOCK). |  |  |  | 0 | TURQUIE | 06 83 67 86 27 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-19
2018.XLS | 2021-04-23 | 2021-05-14 | 2021-06-02 | 178901 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS DIFFICILE A MANIPULER TROP DURE MERCI | OS26/04/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.05.2021 DIAG => AVANT DE FAIRE LA REPRISE SERRAGE / BORDURE CASSE / APPEL SYLVIE ABS / A RELANCER AL 17.05.2021 VU AVEC SM => A REMPLACER AL 19.05.2021 DEMANDE DEVIS UGAP / RECEPTION DEVIS 36321885 => EN SIGNATURE LL 21/05/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/06/2021 RECEPTION D UN APPUI BRAS NEUF SUIVANT BLN°1680329749 ET COMMANDE B6/1141976 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. AL 02.06.2021 REMPLACE PAR LE 2021-0504 |  |  | 2018-0349 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29024 | OS26/04/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/06/2021 RECEPTION D UN APPUI BRAS NEUF SUIVANT BLN°1680329749 ET COMMANDE B6/1141976 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-14
2018.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2022-03-29 | 178752 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DE LA GAINE DISTALE | OS21/04/2021 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE DANS LES MEILLEURS DELAIS SVP MERCI . IF 21/04/2021 FUITE AU NIVEAU DE LA GAINE DISTALE , ENVOI SAV NH 29.04.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 30/04/2021 TRANSMIS A LW POUR NEGOCIATION AVEC OLYMPUS LW 28.05.21 VALID CE JOUR ACHAT 2 CYF-5 AVEC CONTRAT TOUS RISQUES 3 ANS (1 EN REMPLACEMENT 2018-0036 + 1 SUPPLEMENTAIRE POUR AUGMENTATION PARC A 6) LW 20/07/2021 ENVOIE DEVIS REFUSE AVEC DEMANDE DE CERTIFICAT DE DESTRUCTION LW 24/08/2021 REMPLACE CE JOUR PAR LE 2021-0731 => ATT CERTIF DESTRUCTION |  |  | 2018-0036 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2870254 | OS21/04/2021 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE DANS LES MEILLEURS DELAIS SVP MERCI . |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-05-12
2018.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 178817 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.04.2021 INTERVENTION CAS-001331961 => REMPLACEMENT CONNECTEUR BIDON CLEANING --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-05-12 | 696893
2018.XLS | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 178565 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | COUVEUSE MEDIPREMA SURCHAUFFE AUSSI BIEN EN MODE CUTANE QUE EN MODE AIR CELLE CI EST MONTE A 41 DEGRES .MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE LE NECESSAIRE | GC 22.04.22 PRISE EN CHARGE IMMEDIATE. TEMPERATURE AIR CONFORME. DECALAGE EN CUT. COUVEUSE REPOSE SUR UN CHARIOT APRES MON DEPART. REPRISE CE JOUR DES CONTROLES AVEC NOS SONDES. TEMPERATURE OK. ESSAIS AVEC LEUR SONDE . CONFORME.APPEL SMUR |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-08
2018.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-08-31 | 184740 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 31/08/2021 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0220 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500637 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-05-01 | 22993538
2018.XLS | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-05-21 | 178147 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MERCI DE COMMANDER UNE PLAQUE DE JAMBIERE TRUMPF QUI A ETE AU BLOC BFE CE MATIN CF PHOTO ENVOYE SUR LA BOITE MAIL TECH BIO | IF 09/04/2021 APPEL SAV POUR AVOIR UN DEVIS , ATTENTE RETOUR IF 12/04/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 13/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 14.04.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION LL 19/05/2021 RELANCE SAV QUI DIT QU'IL N'ONT PA RECU DE COMMANDE - ENVOI COMMANDE PAR MAIL LL 21/05/2021 RECEPTION PIECE SELON BL 19719508 - REMPLACEMENT PLAQUE + MISE EN PLACE VELCRO - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE AL 21.05.2021 REMPLACEMENT PLATEAU + REPRISE BANDE VELCRO --- FONCTIONNEL AL 21.05.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0624 | JAMBIERES 4 SECTIONS (LA PAIRE) | 1850994 | TRUMPF | 107481169 | OS21/05/2021 RECEPTION D UNE PLAQUE DE SUPPORT DE GENOU NEUVE SUIVANT BLN°19719508 ET COMMANDE B3/1137707 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3138) |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-29
2018.XLS | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 178151 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE ROBOT NE GRAVE PLUS NI DU SCANNER NI DU PACS MERCI | IF 08/04/2021 PASSAGE DANS LE SERVICE , PROBLEME DE RESEAU . IF 09/04/2021 APPEL SERVICE , DM FONCTIONNEL |  |  | 2018-0511 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF020110 |  | 466 | PP 100II | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 | RENOUX | 4331 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-29
2018.XLS | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 178107 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR NE S'ALLUME PLUS ALIM? MERCI | AL 08.04.2021 REMPLACEMENT ALIM => FONCTIONELLE |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-28
2018.XLS | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 178024 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | INTERVENTION CE JOUR POUR MAINTENANCE PREVENTIVE | AL 06.04.2021 INTERVENTION RI N°I-2021-47826 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- REQUALIFICATION / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5125 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2021-04-27
2018.XLS | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 177833 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR PROBLEME DE BATTERIE MERCI | OS31/03/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 01.04.2021 DEFAUT NON-CONSTATE / BATTERRIE A RECHARGER --- LA BATTERIE SE RECHARGE LORSQUE LA BALANCE EST ALLUMEE / FONCTIONNELLE AL 09.04.2021 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 | OS31/03/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-21
2018.XLS | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-04-22 | 177720 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ROBOT DE GRAVAGE NE FONCTIONNE PAS PROBLEME DE CONNEXION MERCI | IF 30/03/2021 PASSAGE DANS LE SERVICE , PROBLEME DE RESEAU => VOIR AVEC DSI |  |  | 2018-0511 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF020110 |  | 466 | PP 100II | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 | RENOUX | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-20
2018.XLS | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 177763 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME REVENU (APPAREIL DEJA VENU DANS VOTRE SERVICE POUR MEME PROBLEME) DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL AU NIVEAU DE LA PRISE TENSIONNELLE (PNI) AU BOUT DE 2H30 ENVIRON. L'APPAREIL A ETE PROGRAMME POUR PRISE DE TENSION TOUTES LES 15 MINUTES. AU BOUT DE | OS30/03/2021 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/03/2021 PROBLEME PNI , PNI -ERREUR INITIALE , ENVOI EN REPARATION , PRET MIS A DISPO84 N°1464 2020-1684 . OS02/06/2021 RECEPTION D UN VS900 REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°182735 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(RECLAMER LE PRET). IF 02/06/2021 MONITEUR RETOUR DE REPARATION DEFAUT NON CONSTATE , DM FONCTIONNEL ; MIS A DISPO DU SERVICE LL 05/08/2021 RECUPERE LE ? | 22-5100 |  | 2018-0589 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025895 | OS30/03/2021 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/06/2021 RECEPTION D UN VS900 REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°182735 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(RECLAMER LE PRET). |  |  |  | 0 | FERREIRA VERONIQUE (IDE) | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-04-20
2018.XLS | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 177656 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS NE TIENT PLUS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT. | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. AL 08.04.2021 REPRISE DES SERRAGES --- FONCTIONNEL AL 09.04.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2018.XLS | 2021-03-28 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 177619 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHARGEUR HS | OS29/03/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 30.03.2021 REMPLACEMENT ALIM => ESSAIS --- FONCTIONNELLE OS02/04/2021 RENDU. |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 | OS29/03/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/04/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2018.XLS | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 177615 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | L'AIGUILLE RESTE COINCE IMPOSSIBLE D'AVOIR UN POIDS CORRECT | OS 29/03/2021 BALANCE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 29.03.2021 REMISE EN PLACE DU FOND CARTONNE --- ESSAIS / FONCTIONNELLE OS02/04/2021 RENDU. |  |  | 2018-0067 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094376 | OS 29/03/2021 BALANCE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/04/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2018.XLS | 2021-03-24 | 2021-05-04 | 2021-09-03 | 177437 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR CASSE AU NIVEAU DU BRANCHEMENT MERCI | OS24/03/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.05.2021 EN ATTENTE RETOUR SAV POUR SAVOIR S'IL COMMERCIALISE LES PIECES NH 28.06.2021 VU AVEC TECH SAV => APPAREIL A ENVOYER LL 05/08/2021 RECEPTION DEVIS 60031458 - N° SERIE DEVIS DIFFERENT DE L'INTER - DEVIS DEPOSE SUR BUREAU DE NASSIM - A VOIR QUEL EST LE BON N° NH 12.08.2021 VU AVEC SAV S/N 182264 ECRIT SUR DM (183491 SUR GMAO) => DA TRANSMISE LL 16/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/09/2021RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60220204 ET COMMANDE B2/1152356 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 03.09.2021 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT PIECES CASSEES => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS06/09/2021 RENDU A ISA. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS24/03/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/09/2021RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60220204 ET COMMANDE B2/1152356 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/09/2021 RENDU A ISA. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-04-14
2018.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 177442 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR,SONNE CELLULE O2 DEFECTUEUSE VOLUME RES TROP IMPORTANT MERCI | IF 26/03/2021 INTERVENTION DU TECH SEBAC => ATTENTE RETOUR IF 26/03/2021 INTERVENTION DE SEBAC , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE , ATTENTE RI NH 10.05.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CELLULE O2 + CALIBRATION => DM CONFORME |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURIGCAL COMPANY | [5 empty] | 2021-04-14
2018.XLS | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 177348 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | SATURO FONCTIONNE UN COUP SUR DEUX PROBLEME DE CONTACT DANS LE CABLE | OS23/03/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 24/03/2021 REMPLACEMENT DU CABLE MONITEUR/CAPTEUR SPO2 RESSERAGE RESSORT CAPTEUR ESSAIO SUR SIMULATEUR OK OS29/03/2021 DM RENDU. |  |  | 2018-0385 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022534 | OS23/03/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/03/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-13
2018.XLS | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 177267 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/03/2021 RECEPTION ECHANGE STANDARD S/N AM20900417 2021-0244 , PRET A RECUPERE ET A ENVOYER AU SAV IF 22/03/2021 PRET ENVOYER AU SAV ET NOTRE CONSOLE EN PANNE AVEC N° COLISSIMO 7D56924777696 |  |  | 2018-0034 | CONSOLE POUR FIBROSCOPE A USAGE UNIQUE | AVIEW | AMBU | JANUS2-W08-R10 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-10 | 22766809
2018.XLS | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-05-03 | 177153 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE. URGENT!!!!! IL EN RESTE QUE 4 SUR 6. | OS18/03/2021 CYSTO -FIBRO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.03.2021 DEMANDE D'ENLEVEMENT NH 20.04.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 21/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 03/05/2021 RECEPTION CYSTO REPARE , REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE REGLAGES DES VALEURS ET AJUSTEMENT DU PRISME OCULAIRE ET DU FOCUS , DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0535 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2871126 | OS18/03/2021 CYSTO -FIBRO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2021-04-08
2018.XLS | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-06-03 | 180596 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC .3.06.21 REVISION SELON LES 4 CLES DE LA MAINTENANCE. 43609292/0680 |  |  | 2018-0600 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500125 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-04-02 | 170988
2018.XLS | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-19 | 176658 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR L'APPAREIL BIS NE FONCTIONNE PAS : IL DEMANDE DE CHANGER LES ELECTRODES TOUT LE TEMPS . ESSAI CHEZ 3 PATIENTS | OS11/03/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 11/03/2021 PROBLEME DE CABLE , DEMANDE DEVIS IF 19/03/2021 REMPLACEMENT CABLE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE NH 19.03.2021 DONNE AU SERVICE AVEC 6 REGULATEURS DE VIDE |  |  | 2018-0513 | MONITEUR BIS | A2000 | COVIDIEN | C06161 | OS11/03/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-01
2018.XLS | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-05-10 | 176727 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT ++ PAS D'AUTRE RESPI FABIAN POUR FAIRE DE L'OHF; DYSFONCTIONNEMENT : -LE CAPTEUR DE DEBIT SE CALIBRE AUTOMATIQUEMENT (HABITUELLEMENT CALIBRAGE MANUEL) - DES QU'ON "DECOBE" L'ENFANT, MESSAGE ALARME "NETTOYER LA PIECE DEBIT" | NH 12/03/2021 EN ATTENTE RETOUR DU SERVICE POUR SORTIE RESPIRATEUR NH 22.03.2021 RENDU AU SERVICE APRES INTERVENTION SAV NH 22.03.2021 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT CELLULE O2 + FILTRES + CALIBRATION => DM CONFORME |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 | [5 empty] | COMMUNEAU | 4895 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURIGCAL COMPANY | [5 empty] | 2021-04-01
2018.XLS | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-04-15 | 176626 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ERREUR DE STABILISATION MERCI | OS10/03/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/03/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE , ENVOI EN REPARATION DU CAPTEUR S/N 54-93542 IF 15/04/2021 RECEPTION CAPTEUR EN ECHANGE SOUS GARANTIE , NOUVEAU S/N 54-04733 , CAPTEUR A REMEMBRANER PAR LE SERVICE OS22/04/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS10/03/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/04/2021 RENDU AU SERVICE. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-03-31
2018.XLS | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 176564 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | TENSIOMETRE 2018-0589 LE TENSIOMETRE MARQUE PNI-ERRINIT LE TENSIOMETRE EST EN INITIALISATION SANS POSSIBILITE DE PRISE DE TENSION. SATUROMETRE FONCTIONNE. ARRET DU TENSIOMETRE 2H SANS EFFICACITE SUR LA PANNE. URGENT SI IMPOSSIBILITE DE TRAITEMENT CE JOUR, | AL 09.03.2021 PASSAGE SUR BANC TEST --- DEFAUT NON-CONSTATE | N5T2 |  | 2018-0589 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025895 |  |  |  |  | 0 | NEVES | 7131 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-30
2018.XLS | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | 180613 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC .3.06.21 REVISION SELON LES 4 CLES DE LA MAINTENANCE. 43609292/0690 |  |  | 2018-0602 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ DF K3 | GETINGE/MAQUET | 500857 |  | 561 | SCIALYTIQUE SALLE 18 | SCIALYTIQUE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-03-27 | 170988
2018.XLS | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-06-03 | 180619 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC .3.06.21 REVISION SELON LES 4 CLES DE LA MAINTENANCE. 43609292/0700 |  |  | 2018-0603 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500124 |  | 561 | SCIALYTIQUE SALLE 18 | SCIALYTIQUE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-03-27 | 170988
2018.XLS | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 176431 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE A RECUPERER | ML 08/03/21 RETOUR A L'ATELIER ML 10/03/21 NETTOYAGE + CONTROLE, OK MIS EN STOCK |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 08/03/21 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | SAINT PIERRE | 4334 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-26
2018.XLS | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 176206 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | SUR L'AFFICHAGE MURAL LES 2 SCIALYTIQUE AFFICHES UNE DIODE ROUGE AU LIEU DE VERTE, PROBLEME DE BATTERIE ? SALLE 16 BLOC BMC | 02.03.21 LA SALLE SERA LIBRE LE 05.03.21 8H30 05.03.21 CONTROLE DES COUPOLES. PAS DE SECOUR. 21V SUR LES BATTERIES.A CHANGER. APPEL VLAD POUR DEVIS. CREATION DE LA PIECE ET COMMANDE URGENTE VALIDEE PAR LL GC 23.03.21 BATTERIE ARRIVEES. REMPLACEMENT FAIT LE 09.03 |  |  | 2018-0600 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500125 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-20
2018.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 176231 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 02.03.21 REVISION 81240766 |  |  | 2018-0629 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509047 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-18 | 170988
2018.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 176066 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGER LE FRE DE PRET DE M. ONCU (IL SE TROUVE EN SALLE D'ERGO N° 2016-9154) CAR J'AI BESOIN D'UN FRE AVEC REPOSES-JAMBES ESCAMOTABLES. LARGEUR DE BASSIN 38 ET COMMANDE A DROITE. | ML 26/02/21 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 26/02/21 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI GWENDOLINE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2021-03-18
2018.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 176232 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 02.02.21 REVISION 81240882 |  |  | 2018-0628 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509046 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-18 | 170988
2018.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 176230 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 02.03.21 REVISION 81240737 |  |  | 2018-0627 | CHARIOT MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 107463489 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-18 | 170988
2018.XLS | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-05-07 | 175708 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA MANETTE DE BEQUILLAGE DU FIBRO NE FONCTIONNE PLUS | IF 18/02/2021 BEQUILLAGE DU FIBRO NE FONCTIONNE PLUS , REVENU DE REPARATION LE 21.01.21 REMPLACEMENT SYSTEME BEQUILLAGE, GAINE CANAL, AJUSTEMENT, SOUS GARANTIE , ENVOI EN REPARATION CHEZ PROFIBRE IF 22/02/2021 DEVIS RECU BEQUILLAGE CASSE , DA TRANSMISE . IF 22/04/2021 APPEL PROFIBRE PPOUR RETOUR EQUIPEMENT OS23/04/2021 RECEPTION NON REPARER CAR DEVIS REFUSER TRANSMIS AU TECH. IF 23/04/2021 RECEPTION FIBRO DE RETOUR CHEZ PROFIBRE , ENVOI CHEZ OLYMPUS IF 07/05/2021 RECEPTION FIBRO SELON BL N° 744441847 REPARE SOUS CONTRAT , REMPLACEMENT DU CORPS DE LA POIGNEE DE COMMANDE , DE LA POULIE DE BEQUILLAGE , DU HUBLOT DE DOIGT DE LUMIERE ET REMPLACEMENT CMOPLET DU SOUS ENSEMBLE . INTERVENTION GARANTIE 6 MOIS . MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS23/04/2021 RECEPTION NON REPARER CAR DEVIS REFUSER TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | 21R016 |  |  |  |  | 2021-03-10
2018.XLS | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 175725 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 18.02.21 REVISION 81054022 |  |  | 2018-0611 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515123 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-09 | 170988
2018.XLS | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 175728 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 18.02.21 REVISION 81081726 |  |  | 2018-0617 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107482144 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-09 | 170988
2018.XLS | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 175716 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 18.02.21 REVISION 81081728 |  |  | 2018-0619 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107489637 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-09 | 170988
2018.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-24 | 175371 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | NE GRAVE PAS | GC 11.02.21 LE DISQUE MARQUE ERROR DISC. AUTRE INTER EN COUR AVEC IF OU DEMANDE DE DEVIS D'ECHANGE STANDART GC 24.02.21 VU AVEC IF |  |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-04 | 170988
2018.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 175411 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, J'AURAIS BESOIN D'UN FRE LARGEUR 45 (PROFONDEUR 45 OU 50), AVEC 2 RJ ET APPUIE-TETE POUR MR JOUVENAUX EN CHAMBRE 1010, AVEC COUSSIN. A DEPOSER EN ERGO STP, POUR DEMAIN MIDI SI POSSIBLE (CONDUITE PREVUE A 13H30) MERCI CAROLINE | ML 11/02/21 MIS EN PRET |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 | ML 11/02/21 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | RIVET | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-04
2018.XLS | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 175157 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL DEFECTUEUX | 15/02/2021 RETOUR A L'ATELIER 22/02/2021 PAS D'INSUFLATION PISTON CASSE NON REPARABLE |  |  | 2018-9013 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844764 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675504 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-27
2018.XLS | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 2021-03-22 | 175156 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL AEROSOL DEFECTUEUX | 15/02/2021 RETOUR A L'ATELIER 22/03/2021 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9011 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909441 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675504 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-27
2018.XLS | 2021-02-08 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 175155 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 22/02/2021 DEMONTAGE PISTON CASSE MIS AU REBUT |  |  | 2018-9008 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844674 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-27 | 36012142
2018.XLS | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 174887 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA PRISE SECTEUR EST CASSEE MERCI | OS03/02/2021 CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 03.02.2021 REMPLACEMENT ALIM --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 | OS03/02/2021 CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-24
2018.XLS | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-03-01 | 174733 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE A UN PROBLEME DE CHARGE JE PENSE ET IL M'EST IMPOSSIBLE D'ACCEDER AU MENU POUR LA REPROGRAMMER AVEC UN PILIER URGENT ++++ PLUS DE TELECOMMANDE DE SECOURS NI AU BFE NI AU BMC. MERCI | GC 08.02.21 CONTROLES.MISE EN CHARGE.NE S'ALLUME TOUJOUR PAS .ENVOI SAV. REVENU DE REPARATION LE 18.01.21. PREPARATION ENVOI 7D5692477752 8 GC 19.02.21 DEVIS LL 23/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC GC 01.03.21 RETOUR .REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 81158168 |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-02-20
2018.XLS | 2021-01-29 | 2021-02-11 | 2021-03-02 | 174643 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N6 SN 120QNC CONSTATE CASSE PAR LA STE. MERCI | OS29/01/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 03/02/2021 OPTIQUE FLOUE OPTIM 5000 - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AB 11/02/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMI A LL LL 15/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°106396 ET COMMANDE B2/1130073 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A A B. AB 02/03/2021 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF ET DE LA CHAPPE REMPLACEMENT L'OBJECTIF + LENTILLE 6/9 ET 10 REMIS A DISPOSITION NH 09.03.2021 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC | OS29/01/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°106396 ET COMMANDE B2/1130073 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A A B. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-02-19
2018.XLS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 175261 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.01.2021 INTERVENTION SA-337266 => REMPLACEMENT GRIPPER MOTOR ---- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2021-02-18 | 696893
2018.XLS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 175264 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.01.2021 INTERVENTION SA-337269 => REMPLACEMENT GRIPPER MOTOR ---- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2021-02-18 | 696893
2018.XLS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 174544 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MAINTENANCE PREVENTIVE CE JOUR | AL 28.01.2021 INTERVENTION SA-586491 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | FAUVET | 5125 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2021-02-18
2018.XLS | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 174543 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MAINTENANCE PREVENTIVE CE JOUR | AL 28.01.2021 INTERVENTION SA-586490 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 | FAUVET | 5125 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2021-02-18
2018.XLS | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-09-21 | 174476 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE ROBOT DE GRAVAGE DYSFONCTIONNE. POURRIEZ VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT ? MERCI A VOUS | IF 27/01/2021 PASSAGE DANS LE SERVICE LECTEUR N° 2 NE FONCTIONNE PLUS , ATTENTE DEVIS POUR REMPLACEMENT NH 12.02.2021 APPEL DU SERVICE => ROBOT EN PANNE TOTALE => RELANCE POUR DEVIS => RECEPTION DEVIS DE DIAGNOSTIQUE + RENOUVELLEMENT => TRANSMIS A LL + ENVOI FAX DU BON POUR ACCORD POUR INTERVENTION A DISTANCE LL 12/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 12.02.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => S/N + MODELE ROBOT INCORRECTS => APRES REDEMARRAGE GRAVEUR N°1 OK => REMPLACEMENT A PREVOIR IF 17/09/2021 RECEPTION GRAVEUR NEUF INSTALLER PAS MEDSQUARE , NOUVEAU S/N X72C007905 , A REFORME IF 21/09/2021 REMPLACER PAR LE 2021-0821 | IRM |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2021-02-17
2018.XLS | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 174310 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BESOIN D'UN CABLE BLEU INTERFACE POUR CAPTEUR SPO2. REF 90797IP | AL 26.01.2021 REMPLACEMENT PAR ECHANGE STD |  |  | 2018-0382 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022530 |  |  |  |  | 0 | BATON | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-13
2018.XLS | 2021-01-25 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 174365 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE | OS25/01/2021 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 28.01.21 REGLAGE ET POSE VELCRO AL 21.04.2021 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS25/01/2021 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-13
2018.XLS | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 174208 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE ROBOT GRAVAGE (CD EN ERROR ) (MACHINE ETEINTE ET RALLUMEE) | IF 25/01/2021 TEST DE FONCTIONNEMENT ET REPARAMETRAGE DE L'IMPRIMANTE OK , DM FONCTIONNEL |  |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 | BOUGON | 4579 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-11
2018.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 2021-02-17 | 174033 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'ECRAN TACTILE DE L'HEMOCUE NE FONCTIONNE PAS . MERCI. | OS 19/01/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION AVEC CHARGEUR . IF 26/01/2021 ECRAN TACTILE NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION IF 04/02/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 08/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/02/2021 RECEPTION HEMOCUE SELON BL N° 61769 , NETTOYAGE EXTERIEUR DE L'ANALYSEUR , LE NETTOYAGE DE LA CELLULE OPTIQUE ET LA VERIFICATION DE SES PERFORMANCES AINSI QU'UN CONTROLE QUALITE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE IF 19/02/2021 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0308 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621032 | OS 19/01/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION AVEC CHARGEUR . |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005762 | HEMOCUE FRANCE (EX ADVANCED MED TECH) | [5 empty] | 2021-02-09
2018.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 174016 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SATUROMETRE NON FONCTIONNEL. URGENT CAR SERT POUR ALLERGOLOGIE (RISQUE IMPORTANT DE DETRESSE RESPIRATOIRE) | IF 20/01/2021 REMPLACEMENT DU CAPTEUR |  |  | 2018-0590 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-8B025896 | IF 19/01/2021 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | FERREIRA | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-09
2018.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 175283 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 19.01.2021 INTERVENTION CAS-001279871 => MP SELON LE PROTOCOLE CONTRUCTEUR / NETTOYAGE DES LIGNES EOSINE + HTX --- REGLAGES+ CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-02-09 | 696893
2018.XLS | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-03-30 | 173904 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LES JUPES DU PILIERS SONT CASSEES URGENT MERCI | GC 19.01.21 2 ETAGES DE CAPOTS DEFORME, A CHANGER. IMPOSSIBLE A ENLEVER. APPEL SAV POUR INTERVENTION URGENTE. C'EST UN KIT SANS LE CLAVIER. GC 20.01.21 RELANCE DEVIS. TRAITER EN URGENCE.VALIDE PAR SN ET TRANSMIS A MP 26.01.21 CAPOTS REMPLACES. MANQUE AUTOCOLLANTS. DONNE NON CONFORME. LE BLOC L'UTILISE QUAND MEME ET LES AUTOCOLANTS SERONT ENVOYE GC 22.03.21 AUTOCOLLANT RECU GC 29.03.21 VU AVEC LE SAV POUR LE RI GC GC 30.03.21 REMPLACEMENT KIT CAPOT. AUTOCOLLANT RECUS A POSER QUAND LE PILLIER SERA DISPO 80824719 |  |  | 2018-0611 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515123 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-02-06
2018.XLS | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 173945 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHARGEUR HS | OS19/01/2021 CHARGEUR DE PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.01.2021 REMPALCEMENT PAR ECHANGE STD ALIM = > FONCTIONNEL OS26/01/2021 DM RENDU. |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 | OS19/01/2021 CHARGEUR DE PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/01/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-06
2018.XLS | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 173835 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.01.2021 DEMANDE DE VIS POUR REMPLACEMENT EQUIPEMENT AL 18.01.2021 RECEPTION DEVIS N°DE16747 POUR REMPLACEMENT OS28/01/2021 RECEPTION D UN TESTEUR DE CO2 NEUF SUIVANT BL15638 ET COMMANDE B2/1114323 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  | 2018-0509 | TESTEUR DE CO | TABATABA V2 | F.I.M. | 17012295 | OS28/01/2021 RECEPTION D UN TESTEUR DE CO2 NEUF SUIVANT BL15638 ET COMMANDE B2/1114323 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-05 | 696893
2018.XLS | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 173552 | 22-5062 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CABLE DU SATUROMETRE DEFFECTUEUX N° DE REFERENCE APPAREIL BIO 2018-0380 MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED N° UF 22-5081 MINDRAY VS-900 | LL 11/01/2021 FOURNITURE DE 2 CABLES SPO2 |  |  | 2018-0380 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020273 |  |  |  |  | 0 | KERBAUL | 42.80 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-30
2018.XLS | 2021-01-06 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 173290 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | NE PRODUIT PLUS D'AIR MIS DANS POSTE IDE USLD | ML 21/01/21 VU AVEC L'INFIRMIERE ON A PAS TROUVER L'APPAREIL. |  |  | 2018-9013 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844764 | ML 21/01/21 VU AVEC L'INFIRMIERE ON A PAS TROUVER L'APPAREIL. |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-27
2018.XLS | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 173300 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'IMPRIMANTE A JET D'ENCRE FAIT DES BOURRAGES PAPIER A REPETITION ET NE FONCTIONNE PLUS. | IF 07/01/2021 IMPRIMANTE BOURRAGE , RETITRE PAPIER , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL | C 280 |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | LENERAND | 71 18 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-27
2018.XLS | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-02-05 | 173201 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LA BASE PRIMEA OU LE LOQUET NOIR POUR MAINTENIR LE PISTON NE SE LEVE PLUS. | OS05/01/2021 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 06/01/2021 POUSSOIR SERINGUE DEFECTUEUX ENVOI SOCIETE OS05/02/2021 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3243427 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 05/02/2021 REMPLACEMENT BATTERIE +FLASQUE POUSSOIR - CQ + TSE CONFORMES - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS09/02/2021 RENDU. |  |  | 2018-0547 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS | FRESENIUS | 23795387 | OS05/01/2021 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2021 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3243427 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-01-26
2018.XLS | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-25 | 173422 | 36-2400 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DONS A REMETTRE EN ETAT FE N° DE SERIE 18E06000729 | ML 07/01/21 RETOUR A L'ATELIER ML 08/01/21 NETTOYAGE + CTRL DU FAUTEUIL BATTERIE H.S SERA MIS EN CHARGE LUNDI ML 11/01/21 BATTERIE MIS EN CHARGE H.S LE CHARGEUR SE MET EN SECURITE ML 12/01/21 BATTERIE CHANGER MIS CELLE DU FUSION QUI EST REFORME, MIS EN CHARGE. ML 13/01/21 CHANGEMENT DES VERINS DE SUSPENSIONS ( RECUPE ) REMIS EN ETAT DES JAMBIERES ML 14/01/21 CHARGE TERMINER, TESTE DU FE OK RESTE A METTRE UN N° BIOMED ET ASSUANCE AB 18/01/21 N° BIO ATTRIBUER EN ATTENTE DE L'ASSURANCE ML 25/01/21 ASSURANCE RECUS ET INSTALER, FAUTEUIL MIS EN SERVICE |  |  | 2018-9015 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18E06000729 | ML 07/01/20 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHRISTINE ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-26 | 36012191
2018.XLS | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 173094 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE MERCI | OS05/01/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 15.01.21 DEMONTAGE COMPLET, NETTOYAGE, REGLAGE OS15/01/2021 RENDU. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS05/01/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.6+4 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-23
2018.XLS | 2021-01-03 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 173079 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | NE PRODUIT PLUS D'AIR | ML 08/01/21 INTERVENTION DEJA CREE JE FERME CELLE LA. |  |  | 2018-9013 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844764 | ML 08/01/21 INTERVENTION DEJA CREE JE FERME CELLE LA. |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5875HTTP://ASSETPROD | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-23
2018.XLS | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-01-14 | 172921 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LE PILIER DOIT RESTER BRANCHE EN PERMANENCE ; NE CHARGE PAS BIEN, MEME BRANCHE ; IMPOSSIBLE DE MONTER ET DESCENDRE LE PLATEAU EN COURS D'INTERVENTION. PROBLEME DE BATTERIE ?? ATTENTION NOUS SOMMES EN FIN DE GARANTIE URGENT | 29.12.20 APPEL SAV. LA GARANTIE EST FINIE POUR EUX ET LE 15.01.21 POUR NOUS.IL SE RENSEIGNE SERA CERTAINEMENT PRIS SOUS GARANTIE. ENVOI MAIL DE DEMANDE. PROPOSE LE 04 JANVIER, A CONFIRMER 04.01.21 A SON PREMIER PASSAGE IL CONSTATE QUE SE N'EST PAS LES BATTERIES. REMPLACEMENT BLOC ALIMENTATION ET CARTE COLONNE 80579419 |  |  | 2018-0612 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107515126 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-01-19
2018.XLS | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-01-21 | 172984 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PROBLEME DE BEQUILLAGE ( NE BEQUILLE PAS). | GC 30.12.20 APPEL PROFIBRE , CIBLEX PASSE CE JOUR. REVIENT DE REPARATION. DEMANDE DE REGARDER LEUR HISTORIQUE IF 04/01/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE OS21/01/2020 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SUIVANT BL21001169 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 21.01.21 REMPLACEMENT SYSTEME BEQUILLAGE, GAINE CANAL, AJUSTEMENT+APPEL OS21/01/2021 RENDU A LOUNA. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS21/01/2020 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SUIVANT BL21001169 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/01/2021 RENDU A LOUNA. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2021-01-19
2018.XLS | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-18 | 172887 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE NE CHARGE PLUS : HORS SERVICE URGENT MERCI. | GC 29.12.20 APPEL SAV .TELECOMMANDE A ENVOYER. SOUS GARANTIE 15.01.21. 8PO 022 540 810 0 GC 11.01.21 DEVIS RECU.APPEL SAV POUR LA GARANTIE. ME RAPPEL GC 14.01.21 RELANCE . PRIS SOUS GARANTIE , GC 18.01.21 RECU REPARE.REMPLACEMENT D'UNE NAPEE. 80692722. ETIQUETTE. REPRIS |  |  | 2018-0616 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13098 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-01-16
2018.XLS | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 172766 | 22-5046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR IL N'Y A PLUS DE LIEN ENTRE LE MAC LAB ET L'IMPRIMANTE MERCI D'INTERVENIR DES QUE POSSIBLE. | IF 24/12/2020 REPARAMETRAGE DU BAC A PAPIER OK , DM FONCTIONNEL |  |  | 2018-0410 | IMPRIMANTE LASER MONOCHROME | LASERJET PRO M402DN | HEWLETT PACKARD | PHCPF39961 |  | 428 | INNOVA IGS 520 | RADIOLOGIE | 0 | OLLIVIER | 6462 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-13
2018.XLS | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2021-01-21 | 172759 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR ; LE MINDRAY VS-900 UNIQUEMENT IDENTIFIE CS MEDECINE (PAS DE N° BIOMED), NE PREND PLUS LA SATURATION. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | OS24/12/2020 MONITEUR COMPLET SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 31/12/2020 NE PREND PAS LA SAT , REMPLACEMENT DE LA RALLONGE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/01/2021 RENDU. | C216 |  | 2018-0378 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020271 | OS24/12/2020 MONITEUR COMPLET SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-13
2018.XLS | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 172568 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.12.2020 SUITE PB PORTE DEMANDE DEVIS AL 18.12.2020 RECEPTION DEVIS 201217FR01279262MK => EN SIGNATURE LL 18/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 04.01.2021 INTERVENTION WO-2012-021328 => REMPLACEMENT DU SENSOR PORTE + LUBRIFICATION --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2021-01-07 | 696893
2018.XLS | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2021-04-27 | 172504 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, ERREUR MONITEUR : CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE (02040000) | OS17/12/2020 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 21/12/2020 ERREUR 02040000 , DATE ET HEURE A REGLE , REMIS A L'HEURE OK , CAPTEUR A REMEMBRANER , ENVOI EN REPARATION DU CAPTEUR S/N 84-89382 REF: 945-737 IF 14/04/2021 APPEL SAV CAPTEUR HS A COMMANDE SUR UGAP , RECU DEVIS UGAP , DA TRANSMISE LL 15/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS27/04/2021 RECEPTION D UNE ELECTRODE REPARER SUIVANT BLN°17681849 ET COMMANDE B3/1137949 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 27.04.2021 DM REMIS A DISPO DU SERVICE AVEC CAPTEUR NEUF A REMEMBRANER LW 12/05/21 RECUP CE JOUR |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 | OS17/12/2020 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS27/04/2021 RECEPTION D UNE ELECTRODE REPARER SUIVANT BLN°17681849 ET COMMANDE B3/1137949 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-01-07
2018.XLS | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 172522 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 17/12/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9009 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171269294 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-07 | 36012142
2018.XLS | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 172295 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | JE VOUS ENVOIE UN MAIL CAR L¿OUTIL POUR LA DEMANDE DE REPARATION DE MATERIEL NE FONCTIONNE PAS/ L¿APPAREIL A AEROSOL NUMERO2018-9011 NE FONCTIONNE PLUS. QUELQU¿UN PEUT IL PASSER LE REPARER, IL SE SITUE EN POTE DE SOINS INFIRMIER | ML 14/12/20 JE SUIS PASSER DANS L'APRES MIDI ET IL EST REPARER. |  |  | 2018-9011 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909441 | ML 14/12/20 JE SUIS PASSER DANS L'APRES MIDI ET IL EST REPARER. |  |  |  | 0 | STEPHANE CORDARO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-01 | 36012191
2018.XLS | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 172014 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | NE FONCTIONNE PLUS | ML 08/12/20 LE MOTEUR ETAIT SORTIE DE SON SOCLE, REMIS EN PLACE. CONTROLE DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2018-9011 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909441 | ML 08/12/20 LE MOTEUR ETAIT SORTIE DE SON SOCLE, REMIS EN PLACE. CONTROLE DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | GARCIA |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-26 | 36012191
2018.XLS | 2020-12-04 | 2020-12-14 | 2021-04-02 | 171824 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, IL SEMBLERAIT QU'IL Y AI UN FAUX CONTACT SOIT IL RESTE ALLUME EN PERMANENCE SOIT IL S'ETEINT SANS RAISON. MERCI DE LE VERIFIER | OS04/12/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 14/12/2020 PROBLEME DE FAUX CONTACT , ENVOI EN REPARATION IF 23/03/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 29/03/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/04/2021 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT BLN°2020-03885 ET COMMANDE B2/1135620 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 02/04/2021 REMPLACEMENT CARTE ANALOGIQUE SPIDERVIEW , POINTS DE CONTROLE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 07.04.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | OS04/12/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS02/04/2021 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT BLN°2020-03885 ET COMMANDE B2/1135620 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2020-12-25
2018.XLS | 2020-12-02 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 171715 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE MERCI | OS02/12/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 04.01.21 REMISE EN ETAT OS15/01/2021 RENDU. |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS02/12/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-23
2018.XLS | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 171502 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHANGEMENT BOX DE MAINTENANCE,VU AVEC BIOMED ATTENTE REPONSE ,MERCI | IF 30/11/2020 PASSAGE DANS LE SERVICE , APPEL SAV => ATTENTE DEVIS IF 04/12/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 07/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 07/12/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS10/12/2020 RECEPTION D UN TAMPON ENCREUR SUIVANT BLN°20120901 ET COMMANDE B3/1102778 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 2977) IF 10/12/2020 REMPLACEMENT DU TAMPON ENCREUR , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE | SCANNER RDC |  | 2018-0511 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF020110 | OS10/12/2020 RECEPTION D UN TAMPON ENCREUR SUIVANT BLN°20120901 ET COMMANDE B3/1102778 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 2977) | 466 | PP 100II | ROBOT DE GRAVAGE CD | 0 | TRINQUART | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-19
2018.XLS | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-12-14 | 171294 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | GAINE DISTALE ENDOMMAGEE. URGENT | OS26/11/2020 FIBRO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 26.11.20 APPEL SAV .UN TRANSPORTEUR PASSE GC 03.12.20 DEVIS LL 04/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 14/12/2020 RECEPTION BL 20001045 - REMPLACEMENT GAINE DISTALE - REMPLACEMENT SECTION ARTICULEE + REMPLACEMENT TRESSE METALLIQUE + REMPLACEMENT CANAL OPERATEUR - DIMINUTION DU JEU D'ANGULATION ET REGLAGE DES VALEURS - AJUSTEMENT FOCUS DE L'OCULAIRE - AJUSTEMENT DE PRISME OCULAIRE - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS17/12/2020 DM RENDU. |  |  | 2018-0056 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839204 | OS26/11/2020 FIBRO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/12/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-12-17
2018.XLS | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 172354 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 17/11/2020 |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2020-12-11 | 22766809
2018.XLS | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 170958 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | URGENT OPTIQUE STORZ MODEL 26105BV 12° AYANT DES POINT NOIR AU BOUT DE L'OPTIQUE.OPTIM : 4891,COMPOSITION D'ORIGINE 38046, (OPTIQUE ARRIVEE DE STE SANS BAGUE ET SANS BOITE). | LL 23/11/2020 ENVOI OPTIQUE FLOU STORZ 12° OPTIM 4831 - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS AB 09/10/2020 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 18/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/12/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°104089 ET COMMANDE B2/1104650 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. AB 24/12/2020 FORFAIT REPARATION ENDOSCOPIE RIGIDE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0455 | OPTIQUE 12°, 4 MM, 30 CM | 26105FA | STORZ | 1207BV | OS24/12/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°104089 ET COMMANDE B2/1104650 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-12-11
2018.XLS | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 171000 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE ZONE DE BEQUILLAGE | OS23/11/2020 VIDEO URETEROSCOPE DEPOSE A L ATELIER AL 23.11.2020 CONDITIONNEMENT POUR ENVOI / APPEL SAV POUR PRISE EN CHARGE GC 26.11.20 DEVIS OS01/12/2020 RECEPTION D UN VIDEO-URETERO REPARER SUIVANT BL20000997 ET COMMANDE B2/1101744 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 01.12.20 REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE, DIMINUTION DU JEU D'ANGULATION ET REGLAGES+APPEL 6491 AL 08.12.2020 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0251 | VIDEO-URETEROSCOPE SOUPLE | URF-V2 | OLYMPUS | 2823861 | OS23/11/2020 VIDEO URETEROSCOPE DEPOSE A L ATELIER ,IBRAHIMA ET AU COURANT OS01/12/2020 RECEPTION D UN VIDEO-URETERO REPARER SUIVANT BL20000997 ET COMMANDE B2/1101744 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-12-11
2018.XLS | 2020-11-19 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 170918 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONNECTIQUE NON FONCTIONNEL SONNE | OS19/11/2020 MONITEUR BIS COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/02/2021 APPEL SAV MAINTELEC POUR COMMANDE CABLE , ATTENTE DEVIS IF 16/02/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 17/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF18.02.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS05/03/2021 RECEPTION DEUX 2 CABLES NEUF SUIVANT BLN°848869 ET COMMANDE B3/1130391 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3062) IF 05/03/2021 RECEPTION CABLE , REMPLACEMENT CABLE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS10/03/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0513 | MONITEUR BIS | A2000 | COVIDIEN | C06161 | OS19/11/2020 MONITEUR BIS COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/03/2021 RECEPTION DEUX 2 CABLES NEUF SUIVANT BLN°848869 ET COMMANDE B3/1130391 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3062) OS10/03/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-10
2018.XLS | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 170697 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | HYSTEROSCOPE N°3 TORDU SN 120 QGR | AL 16.11.2020 RECEPTION ATELIER => PIECE TROUVE TORDUE PAR LE SERVICE AU RETOUR DE STE / LORS DE L OUVERTURE DE LA BOITE AB 17/11/2020 DEMANDE PROPOSITION CONTRAT AUPRES DE LA SOCIETE - VU AVEC LL LL 23/11/2020 ENVOI OPTIQUE CE JOUR POUR ES AB 26/11/2020 RECEPTION DEVIS 5430161268 TRANSMIS A LL LL 27/11/2020 ECHANGE STANDARD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/12/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800391085 ET COMMANDE B6/1101746 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB POUR IMMATRICULATION. AB 01/12/2020 OPTIQUE A REFORME LL 01/12/2020 MISE EN REFORME 2018-0430 AB 18/01/2021 RECEPTION CERTIFICAT DE DESTRUCTON MIS DANS RSQM |  |  | 2018-0430 | OPTIQUE 2,9MM 30Ø | 26120 BA | STORZ | 120QGR | AL OS01/12/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800391085 ET COMMANDE B6/1101746 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-12-05
2018.XLS | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 170434 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA BALANCE DYSFONCTIONNE, OBLIGE D'ETEINDRE ET DE RALLUMER LE BOUTON DERRIERE PLUSIEURS FOIS POUR QU'ELLE S'ALLUME ...MERCI | OS09/11/2020 PESE BB + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 20.11.2020 DIAG CE JOUR => ALIM INTERNE HS / ESSAIS AVEC PLUSIEURS ALIM EXTERNE / A REFORMER |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 | OS09/11/2020 PESE BB + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-28
2018.XLS | 2020-11-02 | 2020-11-24 | 2021-05-18 | 170009 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL NE STIMULE PLUS MERCI DE LE TESTER ET/OU FAIRE REPARER MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ | OS02/11/2020 STIMULATEUR DE NERF. NH 24.11.2020 ENVOI SAV LL 18/05/2021 RECEPTION NOUVEAU STIMULATEUR EN MAD SN:1939PC083 - 2021MAD0434 - MISE EN REFORME 2018-0460 DANS BENNE DEEE N°0511318113 |  |  | 2018-0460 | STIMULATEUR DE NERF | PLEXYGON | VYGON | 0909PC074 | OS02/11/2020 STIMULATEUR DE NERF. |  |  |  | 0 | KARSINTI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-21
2018.XLS | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 169805 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | CARIOU | SUITE A LA MAINTENANCE NE FONCTIONNE PAS | GC 28.10.20 APPELS REPONDEUR SAV DEPUIS PLUSIEURS JOURS. JE ME REND SUR PLACE AVEC EUX AU TELEPHONE. MANIPULATION.PROBLEME NON RESOLU. ME RAPPEL POUR LA DATE DE LEUR PASSAGE+APPEL NORLA. JUBLIN 06.20.06.24.16 LL 30/10/2020 RECEPTION RI - AJOUT DE GUIDES POUR LE SYSTEME DE COMPRESSION DES MODULES ET VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR REACTEUR. |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-11-18 | 170988
2018.XLS | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 169809 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MONITEUR PCO2 (PRET DE LA NEONAT POUR L'UNITE KANGOUROU): MESURE IMPOSSIBLE CETTE NUIT. APPAREIL A VERIFIER DE FACON URGENTE CAR L'ENFANT DOIT BENEFICIER D'UNE MESURE CETTE NUIT. JE LE DESCENDS CE JOUR. MERCI. | OS28/10/2020 DM A PRENDRE EN CHARGE EN URGENCE.DEPOSER A L ATELIER. IF 28/10/2020 REGLAGE DE L'HEURE ET LA DATE , CALIBRATION EFFECTUER , BOUTEILE DE GAZ VIDE , VOIR AVEC LE SERVICE POUR SON REMPLACEMENT , MIS A DISPO DU SERVICE , DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS28/10/2020 DM A PRENDRE EN CHARGE EN URGENCE.DEPOSER A L ATELIER. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | COMMUNEAU | 5717 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-18
2018.XLS | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 169576 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR LE SATUROMETRE NE FONCTIONNE PAS | OS27/10/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( ETIQUETTE A REFAIRE) AB 27/10/2020 TEST SUR SIMULATEUR CABLE DE LIAISON MONITEUR CAPTEUR H.S. PIECE EN COMMANDE LL 02/11/2020 MONITEUR PASSE SUR BANC DE TEST => FONCTIONNEL - MIS EN PRET POUR HDS DE MEDCINE SUITE TRANSFERT PATIENT AUDRIE PLAN COVID 19 |  |  | 2018-0386 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022535 | OS27/10/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( ETIQUETTE A REFAIRE) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-14
2018.XLS | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-26 | 169617 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.10.2020 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 23.10.2020 RECEPTION DEVIS DME32911 => EN SIGNATURE AL 26.11.2020 RECEPTION CONSTAT VERIFICATION N° VS2011016 => CONFORME |  |  | 2018-0454 | MULTIMETRE NUMERIQUE | FLUKE 114 | FLUKE | 41980303WS |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-11-13
2018.XLS | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 169432 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE BLEUE NE SE CLIPSE PAS DANS LE RECHAUFFEUR HYDRASTIS 9500 NEO MERCI | NH 06.11.2020 CABLE DE TEMPERATURE REMPLACE => A DISPO DU SERVICE OS10/11/2020 DM RENDU. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS10/11/2020 DM RENDU. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-12
2018.XLS | 2020-10-13 | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 168864 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SVP, COMMANDER NOUVEAU BOITIER. TRACE PARASITE ++++++ ESSAI AVEC UN AUTRE BOITIER ET PAS DE PROBLEME. URGENT CAR DOUBLE VACATION ET UN SEUL BOITIER QUI FONCTIONNE. MERCI | IF 15/10/2020 APPEL SAV DEMANDE DE DEVIS EN COURS NH 22.10.2020 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 26/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/10/2020 RECEPTION D UN CAM- 14 NEUF SUIVANT BLN°776320055 ET COMMANDE B6/1097558 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ( A IMMATRICULER) IF 29/10/2020 RECEPTION MODULE CAM 14 REUF , A IMMATRICULER LL 30/10/2020 REMPLACE PAR 2020-1814 IF 10/12/2020 DONNE AU SERVICE ? |  |  | 2018-0645 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK918250141PA | OS29/10/2020 RECEPTION D UN CAM- 14 NEUF SUIVANT BLN°776320055 ET COMMANDE B6/1097558 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH ( A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | HERRIER | POSTE 49.47 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-03
2018.XLS | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 168779 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA BALANCE NE S'ALLUME PLUS MERCI | AL 22.10.2020 BONTON SUR OFF !!!! --- ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-31
2018.XLS | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-11-18 | 168830 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE AU NIVEAU DE LA PARTIE OPTIQUE. | GC 13.10.20 RETOUR DE SAV LE 10.09.20. ENVOI SAV GC 22.10.20 DEVIS LL 26/10/2020 DA REFUSEE - FAIRE DEMANDE DE RETOUR MATERIEL POUR ENVOI CHEZ PROFIBRE GC 27.10.20 APPEL SAV ET ENVOI DEVIS REFUSE PAR FAX IF 10/11/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 16/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/11/2020 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SUIVANT BL20000938 ET COMMANDE B2/1100179 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 18.11.20 REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE.REGLAGES. BEQUILLAGE A SURVEILLER+APPEL OS18/11/2020 FIBRO RENDU. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS18/11/2020 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SUIVANT BL20000938 ET COMMANDE B2/1100179 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/11/2020 FIBRO RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-10-31
2018.XLS | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 168633 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE RESPIRATEUR REF AN-02153 A BESOIN D'UNE REVISION PREVENTIVE MERCI ..... | LL 12/10/2020 RECEPTION DEVIS 60022004 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 12/10/2020 RECEPTION RI 131652 DEMONTAGE POUR MISE A JOUR EN VERSION 5.1.0 REMPLACEMENT DU CLAVIER - REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE TEL QUE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR. - CALIBRATION DE LA CELLULE FIO2. CALIBRATION DE LA BATTERIE, AVEC UN CYCLE CHARGE ET DECHARGE - REMONTAGE, CALIBRAGE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES SELON LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE CONSTRUCTEUR. ÉTABLISSEMENT DU RELEVE DES MESURES EFFECTUEES. |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2020-10-30
2018.XLS | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-11-24 | 168370 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE AU NIVEAU DE L'EXTREMITE DISTALE. | OS07/10/2020 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. GC 09.10.20 ENVOI SAV GC 22.10.20 DEVIS LL 26/10/2020 DA REFUSEE - FAIRE DEMANDE DE RETOUR MATERIEL POUR ENVOI CHEZ PROFIBRE GC 27.10.20 APPEL SAV ET ENVOI DEVIS REFUSE PAR FAX IF 03/11/2020 RETOUR FIBRO DE CHEZ OLYMPUS IF 04/12/2020 ENVOI FIBRO CHEZ PROFIBRE IF10/11/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 16/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 24.11.2020 RECEPTION BL20000966 => FORFAIT TUBE INSERTION + BEQUILLAGE + REMPLACEMENT CANAL OPERATEUR + GAINE DISTALE + AJUSTEMENT FOCUS OCCULAIRE/PRISME OCCULAIRE + CERTIFICAT DESINFECTION --- FONCTIONNEL IF 10/12/2020 DONNE AU SERVICE ? |  |  | 2018-0586 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839424 | OS07/10/2020 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-10-27
2018.XLS | 2020-10-02 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 168160 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUIS BRAS MAQUET DONT L'ARTICULATION NE TIENT PAS AVEC LA POIDS DU BRAS DU PATIENT. | OS02/10/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 23.10.20 REMISE EN ETAT OS26/10/2020 DM RENDU MAUSSION |  |  | 2018-0349 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29024 | OS02/10/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/10/2020 DM RENDU MAUSSION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-23
2018.XLS | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 168041 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE WOLF 0° DIAMETRE 10, PRESENTANT UN POINT NOIR 8934.431 SN: 5000389782 ENVOYE. OPTION 47.14 COMPOSITION D'ORIGINE : 38105 | OS01/10/2020 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 16/10/2020 OPTIQUE DIAMETRE 10 REF 8934.431 COMPOSITION D'ORIGINE 38105 OPTIM 4714 PRESENTANT UN POINT NOIR ..... ENVOI CHEZ PETEL N° COLISSIMO : 7D56926102250 AB 27/10/2020 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 02/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/11/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°102409 ET COMMANDE B2/1098421 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 10/11/2020 RECEPTION OPTIQUE , FORFAIT REPARATION ENDOSCOPE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS13/11/2020 DM RENDU. |  |  | 2018-0350 | OPTIQUE 0° 10MM 307MM | 8934.431 | WOLF | 5000389782 | OS01/10/2020 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/11/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°102409 ET COMMANDE B2/1098421 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/11/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-10-21
2018.XLS | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 168061 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DYSFONCTIONNEMENT IMPRIMANTE APPAREIL EMG NE PREND PLUS LES FEUILLES MESSAGE ERREUR DE BOURRAGE | IF 01/10/2020 PASSAGE DANS LE SERVICE , IMPRIME LES DEFAUT POUR VOIR AVEC HP IF 02/10/2020 TEST EFFECTUER OK , DM FONCTIONNEL , REMISE EN SERVICE | C280 |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | LENERAND | 7118 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-21
2018.XLS | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-11-23 | 168854 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.09.2020 DEMANDE DE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC/DKD AL 01.10.2020 RECEPTION DEVIS N° 23140247 => EN SIGNATURE LL 21/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 23.11.2020 RECEPTION CERTIFICAT D ETALONNAGE COFRAC T° N°3792901 / CONFORME PAS DE CORRECTION + CERTIFICAT ETALONNAGE HUMIDITE N°3789554 / CONFORME CORRECTION + AFFICHAGE -2.5% | BMC.N-1.L114 | LABORATOIRE | 2018-0466 | TESTEUR TEMPERATURE + HUMIDITE | TESTO 608-H1 | TESTO | 45164381 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004201 | TESTO | [5 empty] | 2020-10-17 | 696893
2018.XLS | 2020-09-24 | 2020-09-29 | 2020-11-09 | 167644 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LAMPE A PHOTO POLYMERISER NE FONCTIONNE PAS | OS24/09/2020 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 29.09.2020 INTERVENTION PRISE EN CHARGE => ENVOI SAV POUR DEVIS + BATTERIE AL 14.10.2020 RECEPTION DEVIS N°20074551 => EN SIGNATURE LL 21/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/11/2020 RECEPTION D UNE LAMPE A POLYMRISER REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 2200372499 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 09.11.2020 RECEPTION BLXXXX => REMPLACEMENT PLATINE + PIED SUPPORT PAM + BOUCHON PROTECTION --- FONCTIONNEL OS09/11/2020 LAMPE RENDU. |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | OS24/09/2020 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/11/2020 RECEPTION D UNE LAMPE A POLYMRISER REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 2200372499 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/11/2020 LAMPE RENDU. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4082 | N | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2020-10-15
2018.XLS | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 167666 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PROBLEME BATTERIE ETAT MAUVAIS | OS24/09/2020 DM DEPOSE A L ATELIER. GC 25.09.20 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE CHAUFFAGE+CHARGE+APPEL SAV CAR PROBLEME POUR MISE A ZERO GC 28.09.20 ESSAI EN AIR ET CUTANE.STABLE.APPEL |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 | OS24/09/2020 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-15
2018.XLS | 2020-09-22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 167524 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE PETEL REF PL-2030WA RAYE OPTIM : 4683 COMPOSITION D'ORIGINE : 38312 ( BAGUE + LA BOITE DE STE RESTE AU BLOC) | OS23/09/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 30/09/2020 ENVOI CHEZ PETEL OPTIM 4683 AB07/10/2020 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 12/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 15/10/2020 RECEPTION ET REMISE EN SERVICE IF 16/10/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0428 | OPTIQUE 5MM 30Ø | PL-2030WA | PETEL SERVICES | 748224 | OS23/09/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-10-13
2018.XLS | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 167193 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.09.2020 REMPLACEMENT BLOC ALIM SUITE PERTE --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-07 | 696893
2018.XLS | 2020-09-16 | 2020-10-02 | 2020-11-12 | 167221 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR ; L'IMPRIMANTE NE CESSE DE FAIRE DU BOURRAGE PAPIER. IL EST IMPOSSIBLE D'IMPRIMER LES RESULTATS D'EXAMENS. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | IF 02/10/2020 PASSAGE DANS LE SERVICE , NETTOYAGE TETE D 'IMPRSSION , RESET DU SYSTEME ACVEC LE SAV , TEST DE FONCTIONNEMENT , ATTENTE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2018-0404 | IMPRIMANTE JET D'ENCRE | OFFICEJET PRO 8218 | HEWLETT PACKARD | CN81BCT0CM |  | EXPLO05 | EMG | ELECTROMYOGRAPHE | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-07
2018.XLS | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2021-04-22 | 167143 | 22-5046 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR L'IMPRIMANTE DE LA BAIE DE KT DYSFONCTIONNE TOUJOURS. DEMANDE FAITE D'INTERVENTION LA SEMAINE DERNIERE. POURRIEZ VOUS PASSER DES QUE POSSIBLE. BIEN CORDIALEMENT. | GC 17.09.20 VU AVEC L'EQUIPE PRESENTE PAS DE PROBLEME TOUTE LA JOURNEE DU 16.09 GC 24.09.20 APPEL DU MEDECIN. DEMANDE DU PAPIER DANS LE BAC 2 , BAC 2 UTILISE. PROGRAMATION FAITE ET ESSAIS PLUSIEURS FOIS, NE GARDE PAS EN MEMOIRE.VU AVEC L'EQUIPE POUR L'UTILISER SUR BAC 1 LE TEMPS DE SE RENSEIGNER SI PILE OUPAS GC 22.04.21 IL Y A DES PROBLEMES DE RESEAU EN COUR . CERTAINEMENT LIE |  |  | 2018-0410 | IMPRIMANTE LASER MONOCHROME | LASERJET PRO M402DN | HEWLETT PACKARD | PHCPF39961 |  | 428 | INNOVA IGS 520 | RADIOLOGIE | 0 | OLLIVIER | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-06
2018.XLS | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 167213 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.09.2020 INTERVENTION SA-375978 => MAJ FIRMWARE V2.0.10 --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2020-10-03 | 696893
2018.XLS | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 167214 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.09.2020 INTERVENTION SA-375981 => MAJ FIRMWARE V2.0.10 --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0606 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO A UNIT | BIOMERIEUX | VRTA-00725 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2020-10-03 | 696893
2018.XLS | 2020-09-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 167062 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BRUIT SUSPECT | AB 17/12/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9008 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844674 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-03 | 36012142
2018.XLS | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 2020-10-26 | 168015 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.09.2020 SUITE CONTROLE METRO => NON-CONFORME VIGNETTE 32552 / ENVOI SAV AL 12.09.2020 RECEPTION DEVIS DME32277 => EN SIGNATURE LL 02/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 26.10.2020 RECEPTION LME26541 => REMPLACEMENT PLAQUE SIGNALETIQUE + VP --- CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°38771-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M |  | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-10-02 | 696893
2018.XLS | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-12-23 | 172789 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 22/12/2020 RECEPTION RI => MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-0442 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASLJ-0034 |  | 465 | PERSEUS A500 - 1 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2020-09-30 | 22993538
2018.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-04 | 166777 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 04.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°F35_ML_LPS_2020-11-4_CHRD-95000_CHAHBAZIAN_RV 1030053802 / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2018-0541 | BALANCE DE PRECISION | SECURA513-1CFR | SARTORIUS | 0037103390 |  | 469 | SECURA513-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2018.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-04 | 166776 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 04.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°SECURA213-1CFR-37006879--04/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2018-0530 | BALANCE DE PRECISION | SECURA213-1CFR | SARTORIUS | 37006879 |  | 468 | SECURA213-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2018.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-04 | 166775 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°SW-NIA-2018-0427--04/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2018-0427 | BALANCE STANDARD | XXXX | MATFER | XXXX |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2018.XLS | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166616 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PLUS, LORSQU'ON ALLUME L'APPAREIL L'ECRAN RESTE NOIR ET ENSUITE NE VEUT PLUS S'ETEINDRE. PILE NEUVE DEPOSE CE JOUR AVEC CABLE URGENT MERCI | AL 07.09.2020 RECEPTION DM ATELIER IF 11/09/2020 TES AVEC PILE NEUF OK , DM FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/09/2020 DM RENDU A VERO. |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | AL 07.09.2020 RECEPTION DM ATELIER OS18/09/2020 DM RENDU A VERO. |  |  |  | 0 | HERRIER | POSTE 49.47 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-26
2018.XLS | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 166642 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE PESON DU LEVE MALADE DYSFONCTIONNE. MERCI DE VOTRE INTERVENTION | AL 07.09.2020 RECEPTION DM ATELIER AL 07.09.2020 REMPLACEMENT PILE => FONCTIONNEL |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M | AL 07.09.2020 RECEPTION DM ATELIER | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | RASSCHAERT | 5839 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-26
2018.XLS | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 166660 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | SUITE A UNE CURATIVE SUR L'ECHO , CONE SUR LA SONDE | GC 07.09.20 CONSTATE.APPEL PRS QUI M'ENVOI UN PRET GC 10.09.20 RECU PRET SN 9124 , INSTALATION ET ESSAIS. CONE NOIR ET CABLE ABIME+ENVOI 7D5 692 610 214 4 GC 23.09.20 NON REPARABLE. DEVIS ECHANGE STANDARD LL 29/09/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC GC 07.10.20 VU AVEC MP, IL FAUT UN DEVIS UGAP. PAS SUR LE SITE, APPEL PRS, COMMERCIAL PRESENT ME DONNE UN NUMERO A APPELER A L'UGAP. APPEL ++++. DEVIS FAIT.TRANSMIS MP GC 22.10.20 SONDE DE PRET ACHETEE, A IMATRICULER ET SONDE A REFORMER . BL 007851 ET ECHANGE X0070837. MAIL DE CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE LL 26/10/2020 MISE EN REFORME SONDE - REMPLACEE PAR 2020-1753 EN ES |  |  | 2018-0391 | SONDE ENDOVAGINALE | UST-9124 | HITACHI ALOKA | X0070837 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2020-09-26 | 170988
2018.XLS | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166504 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TROP DURE AU PLUS TARD LE 11/09/2020 MERCI | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . IF 11/09/2020 REGLAGE EFFECTUER OK IF 11/09/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-24
2018.XLS | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 166502 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI TROP DURE AU PLUS TARD LE 11/09/202 MERCI | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . GC 07.09.20 REMISE EN ETAT OS10/09/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2018-0361 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037420 | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . OS10/09/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-24
2018.XLS | 2020-09-03 | 2020-09-10 | 2020-09-16 | 166473 | 22-5046 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | IMPRIMANTE NON FONCTIONNELLE. FAIT DU BOURRAGE PAPIER DE FACON SYSTEMATIQUE. LA CAPOT BOUGE++ MERCI D'INTERVENIR TRES RAPIDEMENT SVP. BIEN CORDIALEMENT. | GC 16.09.20 .PAS DE BOURRAGE PAPIER |  |  | 2018-0410 | IMPRIMANTE LASER MONOCHROME | LASERJET PRO M402DN | HEWLETT PACKARD | PHCPF39961 |  | 428 | INNOVA IGS 520 | RADIOLOGIE | 0 | OLLIVIER | 5346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-24
2018.XLS | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 166415 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PRISE DU SATUROMETRE NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | OS02/09/2020 DM COMPLET MAI CASSE AU NIVEAU DE LA SAT . NH 08.09.20 REMPLACEMENT EMBASE SPO2+ REMISE EN ETAT CABLE SPO2 + CHANGEMENT BRASSARD PNI => TEST ET CONTROLE OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0385 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022534 | OS02/09/2020 DM COMPLET MAI CASSE AU NIVEAU DE LA SAT . |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-23
2018.XLS | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 2020-12-17 | 166158 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PESE BEBE SECA QUI NE DEMARRE PLUS. MERCI | OS27/08/2020 DM + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32478 / NON-CONFORME AL 15.09.2020 PRISE EN CHARGE PAR SAV SECA AL 17.12.2020 RECEPTION CERTIFICAT DESTRUCTION |  |  | 2018-0177 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 900549 | OS27/08/2020 DM + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-09-17
2018.XLS | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 166227 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2020 INTERVENTION CAS-0012046715 => REMPLACEMENT DES MANIFOLD --- CQ / CONFORME AL 26.08.2020 INTERVENTION CAS-0012060117 => MP SELON LE PROTOCOLE CONTRUCTEUR / NETTOYAGE DCOMPLET + REMPLACEMENT PIECES + REGLAGES --- FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2020-09-16 | 696893
2018.XLS | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 166068 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS ACTUELLEMENT AU BFE NE TIENT PAS LE BRAS DU PATIENT, A RESSERRER. | OS26/08/2020 APPUIS BRAS+ MOUSSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 14/09/2020 REGLAGE DU BRAS OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/09/2020 APPUI-BRAS RENDU A SANDRINE. |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS26/08/2020 APPUIS BRAS+ MOUSSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/09/2020 APPUI-BRAS RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-16
2018.XLS | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2021-01-25 | 165915 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DON DU FAUTEUIL ELECTRIQUE TDX A REMETTRE EN ETAT N° DE SERIE 18D06002123 | ML 21/08/20 NETTOYAGE + CONTROLE OK A NUMEROTER BIOMED ML 26/08/20 N° BIO ATTRIBUER, MIS EN STOCK ML 25/01/21 ASSURANCE RECUS ET INSTALER, FAUTEUIL MIS EN SERVICE |  |  | 2018-9014 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 18B06002123 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-09 | 36012191
2018.XLS | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 166040 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.08.2020 INTERVENTION CAS-001201227 => REMPLACEMENT CAPTEUR PORT DU DRYING OVEN --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2020-09-08 | 696893
2018.XLS | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 165452 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUIS BRAS TROP DUR A MOBILISER ET LA MOUSSE DE PROTECTION NE TIENT PLUS MANQUE SRATCH. | OS11/08/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 20.08.20 REGLAGE SERRAGE+POSE DE NOUVEAU VELCRO OS20/08/2020 DM RENDU A SANDRINE. |  |  | 2018-0349 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29024 | OS11/08/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/08/2020 DM RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-01
2018.XLS | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 165426 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS BLOQUE MERCI | OS11/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 20.08.20 REMISE EN ETAT |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS11/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-29
2018.XLS | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-26 | 165369 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | IMAGE FLOUE. | OS10/08/2020 URETERO -FIBRO DEPOSE A L ATELIER. GC 10.08.20 ENVOIS SAV AVEC CERTIFICAT DE DESINFECTION GC 14.08.20 DEVIS D'ECHANGE STANDART OS25/08/2020 RECEPTION D UN URETERO FIBRO NEUF SUIVANT BLN°5800368525 ET COMMANDE B6/1083722 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. LL 26/08/2020 MISE EN REFORME SUITE ES |  |  | 2018-0499 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2247163 | OS10/08/2020 URETERO -FIBRO DEPOSE A L ATELIER. OS25/08/2020 RECEPTION D UN URETERO FIBRO NEUF SUIVANT BLN°5800368525 ET COMMANDE B6/1083722 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-08-28
2018.XLS | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 165147 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS BESOIN DE 2 CHARGEURS BALANCE. MERCI | OS03/08/2020 DEUX CHARGEUR DONNER AU SERVICE A SORTIR DE STOCK NH. |  |  | 2018-0158 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD300M | DETECTO | F11111-454 | OS03/08/2020 DEUX CHARGEUR DONNER AU SERVICE A SORTIR DE STOCK NH. |  |  |  | 0 | ROULET | 7025 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-22
2018.XLS | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 165204 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | CARIOU | A METTRE AU BLOC BMC LE 03.07 | GC 05.07.20 FAIT LE 03 . EN PANNE NE DEMARRE PAS.APPEL SAV QUI EST PASSE A 15H. FILTRE MAL REMONTE A LA REVISION GC 05.10.20 SAV PASSE.FONCTIONNE.PAS DE RI |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-08-22 | 170988
2018.XLS | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 165078 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 31.07.2020 RECEPTION DM ATELIER => PERTE CABLE ALIM AL 31.07.2020 REMPLACEMENT CABLE => FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-21 | 22993538
2018.XLS | 2020-07-28 | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 164945 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE BB HS. BOUTON D'AFFICHAGE POIDS HS, ET NE S'ALLUME PLUS AU BRANCHEMENT. L'APPAREIL SERA DESCENDU PAR NOS SOINS. MERCI. | AL 10.08.2020 VERIFICATION METRO / NON-CONFORME AL 30.09.2020 A REFORME / REMPLACE PAR LE 20170046 |  |  | 2018-0103 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | FH | CORMIER | C3416 | LL 07/08/2020 RECEPTION MATERIEL CE JOUR - MIS EN STOCK DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 5717 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-08-18
2018.XLS | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 2020-08-25 | 164844 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POINT NOIR SUR L'OPTIQUE OPTIQUE 12° GYNECO SN 1207BV OPTIM 4579 | NH 04.08.20 ENVOI SAV NH 13.08.20 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 18/08/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/08/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°99602 ET COMMANDE B2/1083714 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 25/08/2020 RECEPTION OPTIQUE REPARE , FORFAIT REPARATION ENDOSCOPIE RIGIDE , MIS A DISPO DU SERVICE OS27/08/2020 DM RENDU. |  |  | 2018-0455 | OPTIQUE 12°, 4 MM, 30 CM | 26105FA | STORZ | 1207BV | LL 27/07/2020 RECEPTION MATERIEL CE JOUR OS25/08/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°99602 ET COMMANDE B2/1083714 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/08/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-08-15
2018.XLS | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 164751 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° SN 767936 FLOU BOITE RESECTEUR BIPOLAIRE MONOPOLAIRE 3 OPTIM 4563 | LL 24/07/2020 OPTIQUE FLOU OPTIM 4563 - ENVOI OPTIQUE AVEC GAINE SANS BAGUE SOUS CONTRAT POUR REPARATION LL 29/07/2020 RECEPTION MATERIEL SOUS CONTRAT - REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE - REMISE EN ETAT DU CORPS EXTERNE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE AVEC GAINE DE PROTECTION SANS BAGUE IF 30/07/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-08-14
2018.XLS | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-08-24 | 164764 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE SOMBRE | LL 24/07/2020 OPTIQUE SOMBRE OPTIM 4568 - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS AVEC ETUI ET BAGUE - BOITE HYSTEROSCOPE 6 MISE DANS MON BUREAU IF 31/07/2020 DEVIS RECU , DATRANSMISE LL 03/08/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/08/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN° 99588 ET COMMANDE B2/1081966 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 24/08/2020 RECEPTION OPTIQUE REPARE , NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF , NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE , LENTILLE 2 REMPLACER , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/08/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC | OS24/08/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN° 99588 ET COMMANDE B2/1081966 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/08/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-08-14 | 22993538
2018.XLS | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 164722 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHANGER LE CADRAN | AL 23.07.2020 REMPLACEMENT CADRAN / RECUP --- FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 | SIOT | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-13
2018.XLS | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 164640 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MARQUE ERREUR ET PLUS DE CHARGEUR | AL 22.07.2020 REMPLACEMENT CORDON ALIM --- ESSAI / DEFAUT NON CONSTATE / FONCTIONNEL IF 24/07/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 | GRIMBERT | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-12
2018.XLS | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-09-07 | 164514 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE AU FIBRO | NH 21.07.20 RECEPTION EN ATELIER => ENVOI SAV => DM REVENU IL Y A 2 MOIS POUR MËME PROBLEME NH 27.07.20 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE POUR DESICISION LL 14/08/2020 RECEPTION DEVIS DE20000622 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 18/08/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/09/2020 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SUIVANT BL20000639 ET COMMANDE B2/1083718 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 07.09.2020 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CANAL OPERATEUR + GAINE DISTALE + REMPLACEMENT OCULAIRE => A DISPO DU SERVICE OS10/09/2020 DM RENDU. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS02/09/2020 RECEPTION D UN FIBRO REPARER SUIVANT BL20000639 ET COMMANDE B2/1083718 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/09/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-08-08
2018.XLS | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 164412 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE BATTERIE | AL 22.07.2020 REMPLACEMENT CHARGEUR => ESSAI / FONCTIONNELLE IF 24/07/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 | GRIMBERT | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-06
2018.XLS | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-27 | 164333 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PLUS | ML 15/07/20 APPAREIL RECUPERER AB 27/07/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9009 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171269294 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-01 | 36012191
2018.XLS | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-27 | 164332 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PLUS | ML 15/07/20 APPAREIL RECUPERER AB 27/07/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9008 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844674 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-01 | 36012191
2018.XLS | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 164327 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | DEMANDE DE RETOUR H.S | ML 13/07/20 RETOUR A L'ATELIER. AB 27/07/2020 REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR M/A ESSAI OK |  |  | 2018-9010 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266256 |  |  |  |  | 0 | SOLANGE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-01 | 36012191
2018.XLS | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 164294 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2020 REMPLACE LE 2004-211 / REMIS EN SERVICE SUITE CASSE |  |  | 2018-0387 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-01 | 696893
2018.XLS | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 164268 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | DEMANDE DE RETOUR AEROSOLE EN PANNE. | ML 13/07/20 RETOUR A L'ATELIER. AB 27/07/2020 POMPE H.S. REPARATION TROP ONEREUSE REFORME |  |  | 2018-9006 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266247 |  |  |  |  | 0 | SOLANGE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-01 | 36012191
2018.XLS | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-12-17 | 164190 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | ERREUR 19. NE S'ETEINT PAS. BALANCE EMMENEE AU BIOMED PAR ANTONY LE 09/07. | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32550 / NON-CONFORME OS24/12/2020 RECEPTION D UN PESE BB REPARER SUIVANT BLN°; LME27214 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAPHEUR) AL 17.12.2020 RECEPTION LME27214 => RETOUR SAV + VP VIGNETTE N°45053-2021 / CONFORME AL 22.01.2021 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 | OS24/12/2020 RECEPTION D UN PESE BB REPARER SUIVANT BLN°; LME27214 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAPHEUR) |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-07-31
2018.XLS | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-30 | 164112 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR IMPOSSIBLE DE LEVER LE CAPOT DE LA GIRAFFE NI DE LA REGLER EN HAUTEUR MERCI | 10.07.20 CONTROLES.APPEL QUI DOIT ME RAPPELER, DOSSIER 2533709. RAPPEL UN DEVIS VA ETRE FAIT. GARANTIE TERMINEE FIN JUIN. IL VA VOIR POUR UN GESTE COMMERCIAL NH 16.07.20 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 17/07/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC GC 30.07.20 CLAVIER MONTEE DESCENTE HS.REMPLACEMENT. 1-8000663797 |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2020-07-30
2018.XLS | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 163917 | 22-4052 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE CHARGEUR DE L'APPAREIL EST CASSE. DU SPARADRAP A ETE MIS AUTOUR POUR QUE L'APPAREIL PUISSE CHARGER. MERCI D'AVANCE. | AL 06.07.2020 REMPALCEMENT CHARGEUR --- ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-25
2018.XLS | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-20 | 163788 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE TRUMPH NE FONCTIONNE PAS ET NE S¿ALLUME PLUS MALGRES LA CHARGE ENVOYE AVEC SON CHARGEUR. | IF 02/07/2020 TELECOMMANDE ECRAN NOIR , APPEL SAV , ENVOI EN REPARATION , CHARGEUR A L 'ATELIER IF 10/07/2020 APPEL SAV POUR INFO SUR LA REPARATION => LIVRAISON LA SEMAINE PROCHAINE , CHARGEUR REMIS AU SERVICE IF 20/07/2020 RECEPTION TELECOMMANDE REMPLACER SOUS GARANTIE => S/N 13492 REMPLACER PAR S/N 13625 => A IMMATRICULER /2020-1498 |  |  | 2018-0614 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13092 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2020-07-23
2018.XLS | 2020-06-26 | 2020-07-01 | 2020-09-29 | 163529 | 22-3075 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | ALIMENTATION HS | OS26/06/2020 DM+ CHARGEURS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 01.07.2020 NE S ALLUME PAS MALGRE REMPLACEMENT ALIM => ENVOI SAV AL 24.09.2020 RECEPTION CERTIFICAT DESTRUCTION / NON REPARABLE AL 24.09.2020 REMPLACE PAR POOL DE PRET 20170040 |  |  | 2018-0132 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 900613 | OS26/06/2020 DM+ CHARGEURS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | POMARES | 6288 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-07-17
2018.XLS | 2020-06-25 | 2020-06-29 | 2020-07-30 | 163516 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME D'ETANCHEITE AVEC FUITE AU NIVEAU DU BOUT DE L'APPAREIL | OS25/06/2020 DM A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE TRANSMIS AU TECH. IF 29/06/2020 PROBLEME D'ECHANTEITE AU NIVEAU DU BOUT DE L'APPAREIL , ENVOI EN REPARATION NH 03.07.20 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 06/07/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 30/07/2020 RECEPTION NASOLARYNGO SELON BL 1078713 , REPARE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 17.11.2020 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0418 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | K110090 | OS25/06/2020 DM A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BENSALEM | 57.83 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2020-07-16
2018.XLS | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 163308 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/06/2020 CARTE FLASH SD 512 HS , REMPLACEMENT DE LA CARTE FLASH , MIS A DISPO DU SERVICE . OS01/06/2020 DM RENDU A MADAME NORELUS. |  |  | 2018-0389 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801100A | OS01/06/2020 DM RENDU A MADAME NORELUS. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-11 | 22766809
2018.XLS | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 163135 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA ROTULE DE CET APPUI BRAS MAQUET NE TIENT PAS AVEC LA POIDS DU BRAS DU PATIENT. | OS19/06/2020 APPUI BRAS+ CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.06.2020 REPRISE DES SERRAGES => ESSAIS / FONCTIONNEL OS 30/06/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS19/06/2020 APPUI BRAS+ CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 30/06/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-09
2018.XLS | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 163018 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 16/06/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE PLASMAIR => CONFORME T2006-1588 : - VERIFICATION SELON LA FICHE DE MAINTENANCE - RAZ ET REMPLACEMENT DU PREFILTRE - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R24 (2670) - RAZ ET REMPLACEMENT DU MODULE R22 (1967) - BIO NETTOYAGE COMPLET S2-081 : - VERIFICATION SELON LA FICHE DE MAINTENANCE - REMPLACEMENT D¿UNE TOILE DE DIFFUSION - BIO NETTOYAGE COMPLET |  |  | 2018-0351 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1588 |  | 452 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-07-07 | 22993538
2018.XLS | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 162720 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE CHARGEUR DU PESE PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS. IL VOUS SERA DESCENDU AUJOURD'HUI. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, CORDIALEMENT. | IF 10/06/2020 REMPLACEMENT DU CHARGEUR |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 | IDELOT | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-01
2018.XLS | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 162648 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, ERREUR ; CAPTEUR NON PRIS EN CHARGE UTILISER CAPTEUR ADAPTE..... ESSAIS AVEC 2 CAPTEURS DIFF.... ,MERCI | OS 09/06/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 09/06/2020 PROBLEME DE CALIBRATION SUITE A REMEMBRANAGE => CALIBRATION SE BLOQUE A 100% - APPEL SAV => INDIQUE POSSIBILITE DE CAPTEUR DEFECTUEUX ET DEMANDE L'ENVOI DU DISPOSITIF POUR TEST EN ATELIER LL 10/06/2020 COLIS RECUPERE PAR 360 OS26/06/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN°SWO-809809 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 26.06.20 MISE EN PLACE LICENCE FLEX + CALIBRATION => DM CONFORME => A SURVEILLER CAR CAUSE LA PANNE ANORMALE => RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS 09/06/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/06/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN°SWO-809809 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2020-06-30
2018.XLS | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 162491 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE NE FONCTIONNE PLUS POUR PESER LES 30 PATIENTS A LEUR ARRIVÉE NOUS EN AVONS BESOIN+++ C EST URGENT MERCI BEAUCOUP | OS08/06/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 100.06.2020 DIAGNOSTIQUE => ALIMENTATION A REMPLACER / ESSAIS / FONCTIONNELLE OS10/06/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 | OS08/06/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/06/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | RHOUZLANE | 4881 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-27
2018.XLS | 2020-06-08 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 162492 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 30° SN120Q6R FLOU A REPARER SVP MERCI | OS09/06/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 09/06/2020 OPTIQUE FLOU - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AVEC ETUI + BAGUE - BOITE MISE DANS BUREAU DE LILIAN NH 19.06.20 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE IF 29/06/2020 RECEPTION OPTIQUE 2.9 SELON BL 98036 , REPARATION SOUS GARANTIE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE LL 09/07/2020 BOITE HYSTEROSCOPE 3 RESTE DANS BUREAU - MAIL ENVOYE A SAMIRA LL BOITE DONNEE A SAMIRA |  |  | 2018-0430 | OPTIQUE 2,9MM 30Ø | 26120 BA | STORZ | 120QGR | OS09/06/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-06-27
2018.XLS | 2020-06-04 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 162350 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOUS AURIONS BESOIN D'UN NOUVEAU CABLE ECG REF : RC016 SUITE A LA CASSE PAR UN PATIENT. MERCI | OS04/06/2020 CABLE 5 ELECTRODES DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 12/06/2020 VU AVEC MME NONELUS => A COMMENDE AU CONSO BIOMED |  |  | 2018-0389 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801100A | OS04/06/2020 CABLE 5 ELECTRODES DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-25
2018.XLS | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-09-08 | 162165 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.06.2020 RECEPTION DEVIS N°56946 POUR MP + CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIE => EN SIGNATURE AL 08.09.2020 INTERVENTION SUR SITE => RAPPORT N°56946-22 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC ) | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2020-06-23
2018.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162135 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 29/05/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE - CONFORME |  |  | 2018-0356 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0640 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-06-19 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162136 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 29/05/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE - CONFORME - REMPLACEMENT 1 PAN DE RIDEAU USAGE REMARQUE : 1 SYSTEME VA-ET-VIENT ECLAIRAGE ENDOMMAGE / CORDON D¿ALIMENTATION TV ENDOMMAGE |  |  | 2018-0360 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-015 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-06-19 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162132 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 29/05/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => CONFORME - REMPLACEMENT 4 PANS DE RIDEAUX USAGES |  |  | 2018-0358 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-018 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-06-19 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162129 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 29/05/2020 MP EFFECTUEE => CONFORME - REPARATION TENAX MALE HS - INSPECTION BOITIER ELECTRIQUE : VA ET VIENT HS -> NECESSITE REPRISE ATELIER POUR TEST DEFINITIF ECLAIRAGE REMARQUE : PAS DE CONTROLE DE LA RECEPTION TV (TELECOMMANDE THOMPSON INOPERANTE) |  |  | 2018-0359 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-014 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-06-19 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162131 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 29/05/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => CONFORME - REMPLACEMENT LED ROUGE - REMPLACEMENT PREFILTRE - REMPLACEMENT MODULES 2 (R07) REMARQUE : TRACES APPARENTES DE CORROSION SUR ARRETES DE CHASSIS EN PARTIE BASSE (PEINTURE PARTIE) |  |  | 2018-0352 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0646 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-06-19 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162128 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | 29/05/2020 MP EFFECTUEE => CONFORME - REMPLACEMENT LED ROUGE - REMPLACEMENT EMBASE SECTEUR (ATTENTION - LUMIERE ROUGE ET PLUS VERTE) - REMPLACEMENT PREFILTRE - REMPLACEMENT MODULES 2 (R07) REMARQUE : TRACES APPARENTES DE CORROSION SUR ARRETES DE CHASSIS EN PARTIE BASSE (PEINTURE PARTIE) |  |  | 2018-0354 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0643 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-06-19 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 162026 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR,LIT QUI SONNE,MESSAGE D¿ERREUR ET ARRETE DE CHAUFFER ....MERCI | LL 28/05/2020 DM MIS EN FONCTIONNEMENT PENDANT 5 HEURES - MONTEE EN TEMPERATURE + REGULATION CONFORMES - DEFAUT NON CONSTATE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE NH 29.05.20 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0364 | SYSTEME DE RECHAUFFEMENT | BABY WARMER | KANMED | 4485/17 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-18
2018.XLS | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 161925 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 05/06/2020 REMISE ENETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9006 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266247 |  |  |  |  | 0 | SOLANGE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-16 | 36012142
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162622 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2266 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0347 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73807 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162576 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2277 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0345 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73361 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162484 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2279 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0346 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73806 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-09-08 | 162631 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2260 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0337 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73564 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162577 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2276 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0344 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73362 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162657 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2240 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0339 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | PB05611 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162595 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2247 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0343 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | PB72610 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162645 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2252 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2018-0338 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2018.XLS | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-06-04 | 161425 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE 12° SN 767936 ; LA LUMIERE NE PASSE PAS (BOITE DE RESECTEUR BIPOLAIRE / MONOPOLAIRE N°3 OPTIM 4466 | IF 13/05/2020 OPTIQUE 12° SN 767936 , LA LUMIERE NE PASSE PAS , OPTIM 4466 , ENVOI EN REPARATION OS04/06/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE SOUS GARANTIE QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT BLN°73784463 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 04/06/2020 RECEPTION OPTIQUE , APPAREIL FONCTIONNE BIEN PAS DE DEFAUT , MIS A DISPO DU SERVICE AL 04.06.2020 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 | OS04/06/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE SOUS GARANTIE QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT BLN°73784463 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-06-02
2018.XLS | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-10-08 | 161333 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.05.2020 RECEPTION MODULE BIS B245290 => A VOIR AVEC LA COMMERCIAL MEDTRONIC NH 08.10.2020 TEST DE L INTERACE SUR MODULE BIS AVEC CAPTEUR NEUF => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0513 | MONITEUR BIS | A2000 | COVIDIEN | C06161 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-28 | 696893
2018.XLS | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 161320 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | HT2 INSUFFISANTE | LL 07/05/2020 MAINTENANCE CURATIVE - REMPLACEMENT CARTE HT2 - REMPLACEMENT INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET - TEST => DM CONFORME |  |  | 2018-0352 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0646 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-05-28 | 22993538
2018.XLS | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-07-13 | 161144 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE | IF 04/05/2020 FUTE SUR FIBROSCOPE , ENVOI AU SAV NH 07.05.20 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 15/06/2020 DA REFUSE - DEMANDE DE RETOUR MATERIEL POUR ENVOI PROFIBRE NH 26.06.20 RECEPTION DM NON REPARE => DEMANDE ENLEVEMENT IF 30/06/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 13.07.2020 RECEPTION BL20000469 => REMPLACEMENT GAINE DISTALE + DIMINUTION JEU D ANGULATION --- FONCTIONNEL AL 15.07.2020 DM REPIS PAR UCDE |  |  | 2018-0056 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839204 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-05-23
2018.XLS | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 161171 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR MARQUE ERREUR 25 SYSTEME ..REMIS VENTILATEUR PROBLEME INCHANGE MERCI | IF 04/05/2020 APPEL SAV , DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS IF 14/05/2020 INTERVENTION DE GE PRIS SOUS GARANTIE , APRES VERIFICATION , J'AI CONSTATE QUE LE MOTEUR ETAIT GRIPPE ET NE TOURNAIT PLUS , J'AI REMPLACE LE MOTEUR ET LE TETON EN CAOUTCOUC QUI MAINTIENT LE DISQUE LORS DE SA ROTATION , APPAREIL FONCTIONNEL ET UTILISABLE SUR PATIENT , TEST SLEON PROCEDURE TECHNIQUE , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2020-05-23
2018.XLS | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 161172 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, MARQUE CHANGER LE CAPTEUR 05100020 MERCI | LL 04/05/2020 CAPTEUR NON NETTOYE ET REMIS SUR SUPPORT - NETTOYAGE + CALIBRATION => CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE IF 04/05/2020 DEPOSE DANS LE SERVICE |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-23
2018.XLS | 2020-04-27 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 160934 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | FUITE | LL 27/04/2020 FUITE SUR DISPOSITIF - ENVOI PAR 360 LL 28/04/2020 MATERIEL RECUPERE CE JOUR PAR TRANSPORTEUR LL 19/05/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL 73754113 - REMPLACEMENT CORPS DE POIGNEE + POULIE DE BEQUILLAGE + GAINE DISTALE - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE IF 25/05/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-05-16
2018.XLS | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 160846 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.04.2020 MAJ LOGICIEL + ETALONNAGE => CONFORME |  |  | 2018-0294 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 9400 | VERATHON | B4020336 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-15 | 696893
2018.XLS | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-08-24 | 163219 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2020 DEMANDE ENVOI POUR QUALIF / EFS NE FAIS PLUS. AL 04.05.2020 DEMANDE DEVIS POUR REMPLACEMENT AF 19/06/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS13/08/2020 RECEPTION DE 6 BOUTONS SUIVANT BL351794 ET COMMANDE B3/1076859 ,PIECE RENTRER EN STOCK COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 24.08.2020 ENREGISTREMENT DES 6 THERMOBOUTONS AVANT MISE EN REFORME ANCIEN |  |  | 2018-0440 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 21G | PROGES PLUS | 9D0000002F811B21 | OS13/08/2020 RECEPTION DE 6 BOUTONS SUIVANT BL351794 ET COMMANDE B3/1076859 ,PIECE RENTRER EN STOCK COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | [7 empty] | 2020-05-14 | 696893
2018.XLS | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 160830 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PLUS D'AEROSOLS | AB 23/04/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE DU SYSTEME |  |  | 2018-9012 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 180909565 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-14 | 36012142
2018.XLS | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-06-29 | 160742 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LE HOLTER ET LA CARTE FLASH NE FONCTIONNE PLUS NON PLUS. MERCI. MME NORELUS | IF 21/04/2020 HOLTER CARDIAQUE NE FONCTIONNE PLUS , ENVOI SAV AVEC LA CARTE FLASH NH 19.06.20 RECEPTION DEVIS REPARATION SELON FORFAI + CARTE FLASH A REMPLACER => DA TRANSMISE IF 29/06/2020 RECEPTION HOLTER REPARE , CARTE FLASH NON REMPLACER , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/06/2020 DM RENDU A MADAME NORELUS. IF 30/072020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 30/07/2020 DA VALIDEE- TRANSMISE POUR BC OS05/08/2020 RECEPTION DE DEUX CARTES FLASH SUIVANT BLN°561487 ET COMMANDE B3/1081445 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER EN STOCK) IF 24/08/2020 RECEPTION DEUX CARTE FLASH , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | OS01/06/2020 DM RENDU A MADAME NORELUS. OS05/08/2020 RECEPTION DE DEUX CARTES FLASH SUIVANT BLN°561487 ET COMMANDE B3/1081445 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER EN STOCK) |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2020-05-12
2018.XLS | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 160693 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 21/04/2020 MISE EN FONCTIONNEMENT R.A.S. DEFAUT NON CONSTATE |  |  | 2018-9008 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844674 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-09 | 36012142
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 176413 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29253-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 178240 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32032-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-04 | 178242 | 22-5033 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 04.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32041-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 175315 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32348-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0496 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000020510 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175318 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32129-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175317 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32131-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0497 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 177407 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32011-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 174198 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32102-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0506 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-198 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 175211 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29264-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 175213 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29261-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-07 | 178243 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 07.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32047-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-02 | 178715 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 02.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32015-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-02 | 178716 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 02.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32023-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 178713 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32008-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 178854 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32064-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175304 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32134-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175305 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32122-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0121 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154593 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175307 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32132-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0122 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-12-17 | 173089 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32553 / NON-CONFORME AL 17.12.2020 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0134 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 900539 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 174103 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32352-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0136 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 920021 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 169872 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32355-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175308 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32124-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0064 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956154128408 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178853 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32068-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0332 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-02 | 178711 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 02.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32014-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0333 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293176013 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-02 | 178717 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 02.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32024-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 178714 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32009-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 175210 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29263-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 169873 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32353-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 176777 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32357-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0146 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067981 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 174275 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32090-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0335 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175968 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 170576 | 22-8021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32097-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-18 | 177406 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 18.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32395-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0185 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159727 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-18 | 179002 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 18.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°28956-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0186 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 27610381139961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 177841 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31997-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0181 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 176772 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32347-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-16 | 170571 | 22-7115 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31977 / NON-CONFORME AL 16.09.2020 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION DME32242 |  |  | 2018-0176 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761038139839 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 177495 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32034-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0171 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 169871 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32354-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 177773 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32076-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 174243 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32098-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0316 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 175212 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29262-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 174195 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 04.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31978 / NON-CONFORME AL 08.09.2020 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION DME32241 AL 10.09.2020 A REFORMER |  |  | 2018-0507 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132563 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175329 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31979 / NON-CONFORME AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32125-2021 / CONFORME APRES CORRECTION DEFAUT |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 177410 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32074-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0300 | CHAISE DE PESEE | ARNOLD | CAE | 002.07.000.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 178710 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32030-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0317 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 178712 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32010-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178852 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32075-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0318 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178993 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32073-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0320 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187196 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 175328 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32087-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0321 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187185 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175325 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32133-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0322 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187189 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 174199 | 22-4072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32086-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0323 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-02 | 177477 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 02.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32022-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 170574 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32341-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0157 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117574 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-07 | 174186 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 07.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32113-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0167 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5791348159726 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-04 | 177480 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 04.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32038-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0170 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 174096 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32104-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0242 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-04 | 177493 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 04.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32037-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-04 | 177481 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 04.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32039-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0169 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 171008 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29258-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-17 | 177379 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 17.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32389-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0240 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158274 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 174272 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32351-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 174271 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32349-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0527 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 178855 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32063-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0039 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101952 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 178856 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32070-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 174097 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29257-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0241 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-17 | 177382 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 17.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32391-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0239 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155353 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 177478 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32031-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0165 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-17 | 177381 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 17.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32390-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0238 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-12-17 | 170569 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32554 / NON-CONFORME PRIS EN CHARGE ATELIER OS24/12/2020 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BLN°; LME27213 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAPHEUR) AL 17.12.2020 RECEPTION LME27213 => RETOUR SAV + VP VIGNETTE N°45041-2021 / CONFORME OS05/01/2021 RENDU. |  |  | 2018-0141 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888085079601 | OS24/12/2020 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BLN°; LME27213 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(COMMANDE PAS TROUVER DANS LE PARAPHEUR) OS05/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 170572 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29257-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 174099 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29255-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 174100 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29260-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0084 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 170573 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29259-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0086 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 177919 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32069-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-16 | 174190 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 16.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32387-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-15 | 174192 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 15.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32377-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0200 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-18 | 179003 | 22-8012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 18.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°28957-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0206 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159730 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 174095 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32339-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0208 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150154595 |  |  |  |  | 0 |  | 5438 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 174101 | 22-9213 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29257-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0092 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158285 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 177770 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32033-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0097 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134286 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2021-09-03 | 177760 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32029-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0098 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761211094721 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-07 | 177836 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 07.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32483 / NON-CONFORME AL 07.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32050-2021 / CONFORME APRES CORRECTION DEFAUT |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 178239 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32079-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0009 | PLATEFORME DE PESEE | 665 | SECA | 10000000016089 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-11-03 | 168329 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32557 / NON-CONFORME AL 16.09.2020 ENVOI SAV AL 05.10.2020 RECEPTION DEVIS DME32382 => EN SIGNATURE AL 03.11.2020 RECEPTION LME26624 => REMPLACEMENT TAC ET TC + VP --- CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°38783-2021 / CONFORME APRES CORRECTION DEFAUT AL 03.11.2020 REMIS SUR LEVE MALADE / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0016 | PESON | SCALUP V2 | LIKO | V355173M |  | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-10-03 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 177360 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32360-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0147 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117571 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-10 | 177358 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32358-2021 / CONFORME 14.04 |  |  | 2018-0149 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122132 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 177479 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32035-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0151 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117575 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 170575 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32100-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0152 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-04 | 170585 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 04.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32105-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0154 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060161 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 170584 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32099-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0155 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791013064941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 177839 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32482 / NON-CONFORME AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32036-2021 / CONFORME APRES CORRECTION DEFAUT |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 174188 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32101-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0158 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD300M | DETECTO | F11111-454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 177920 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32006-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 177496 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32005-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0078 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761132043092 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 177476 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31999-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-07 | 170582 | 22-4090 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32120-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 176764 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32126-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 178857 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32485 / NON-CONFORME AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32065-2021 / CONFORME APRES CORRECTION DEFAUT |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 177774 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31996-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 177924 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31998-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 170586 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32344-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0061 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704334106873 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 177837 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32001-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 177473 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31993-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175221 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32121-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 177840 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32004-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0072 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155355 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 174098 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29265-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2018.XLS | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 160363 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA BALANCE NE FONCTIONNE PAS. MERCI | AL 08.04.2020 RECEPTION DM ATELIER AL 08.04.2020 REMPLACEMENT HUBLOT + VITRE --- ESSAIS / FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0507 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132563 | AL 08.04.2020 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5425 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-29
2018.XLS | 2020-04-07 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 160349 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | INTER M/A CASSE SUR AEROSOL | AB 23/04/2020 REMPLACEMENT DE L'INTER M/A |  |  | 2018-9013 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844764 |  |  |  |  | 0 | GARCIA |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-28 | 36012142
2018.XLS | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 160317 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR INDIQUE ERREUR DE STABILISATION REMEMBRANER LE CAPTEUR ALORS QUE CA A DEJA ETE FAIT... MERCI | LL 07/04/2020 CONTROLE + CALIBRATION => CONFORMES LL 08/04/2020 NOUVEL ESSAI CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE LL 16/04/2020 MATERIEL RECUPERE PAR SERVIC |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-28
2018.XLS | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 160316 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR INDIQUE ERREUR DE STABILISATION REMEMBRANER LE CAPTEUR ALORS QUE CA A DEJA ETE FAIT... MERCI | AL 07.05.2020 RECEPTION DM ATELIER LL 07/04/2020 DOUBLON - INTER CLOTUREE |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 | AL 07.05.2020 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-28
2018.XLS | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020-09-09 | 174115 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32350-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-04-25 | 696893
2018.XLS | 2020-04-04 | 2020-04-14 | 2020-09-03 | 170577 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR MP AL 03.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32096-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0096 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134295 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-04-25 | 696893
2018.XLS | 2020-04-04 | 2020-04-04 | 2020-09-09 | 176769 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32340-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0319 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-04-25 | 696893
2018.XLS | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-09-18 | 176409 | 22-8011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 18.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32394-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0325 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176143 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-04-22 | 696893
2018.XLS | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 159752 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,ABSENCE DE PRESSIONS MERCI | NH 25.03.2020 RECEPTION RI 125033 => MAJ + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE PREV => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME NH 26.03.2020 RENDU CE JOUR AU SERVICE |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2020-04-11
2018.XLS | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 159474 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMAGE FLOU | NH 13.03.20 ENVOI SAV GC 20.03.20 RETOUR. CDD NETTOYAGE, GAINE DISTAL REMPLACEE RI N3828930 BL 73664451. APPEL SERVICE IF 20/03/2020 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 |  |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-04-03 | 824155
2018.XLS | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 159365 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR? L APPAREIL DE PREND LA SATURATION. | OS12/03/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 12/03/2020 LA SPO2 NE FONCTIONNE PAS , REMPLACEMENT DU CAPTEUR SPO2 ET DU CABLE INTERFACE , TEST DE FONCTIONNEMNET OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0387 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022536 | OS12/03/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | COMBREDET | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-01
2018.XLS | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 159307 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | DEFECTUEUX | AB 16/03/2020 DEMONTAGE PISTON DEFAIT REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9010 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266256 |  |  |  |  | 0 | SOLANGE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-31 | 36012142
2018.XLS | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 159306 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | DEFECTUEUX | AB 23/03/2020 PISTON COMPRESSEUR DEFAIT REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2018-9006 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266247 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-31 | 36012142
2018.XLS | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-16 | 159209 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | GAINE DE PROTECTION REPLIEE SUR L'EXTREMITE. | NH 10.03.20 ENVOI SAV + DEMANDE PRET OS16/03/2020 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300113640 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 16.03.20 RECEPTION RI 1300116340 => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE IF 17/03/2020 DONNER AU SERVICE |  |  | 2018-0416 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE PEDIATRIQUE | FNL-7RP3 | PENTAX | K110071 | OS16/03/2020 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300113640 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BENSALEM | 57.49 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2020-03-28
2018.XLS | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 159109 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/03/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , CQ + TEST SE => CONFORME |  |  | 2018-0493 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11456611 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-27 | 22766809
2018.XLS | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 158991 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE TRANSPONDEUR DE L'ENDOSCOPE N'EST PAS RECONNU PAR LE LAVEUR 2011-014. MERCI | IF 05/03/2020 RI EN COURS TRAITEMENT VOIR RI 156698 | 94 |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-25
2018.XLS | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 158784 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | INDIQUE DEFAUT CAPTEUR | OS03/03/2020 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 05/03/2020 MISE EN FONCTIONNEMENT - PAS D'ALARME CONSTATE - CALBRATION DU CAPTEUR EFFECTUEE 2 FOIS A QUELQUES HEURES D'INTERVALLE => CONFORMES - EXTRACTION DES LOGS POUR VERIFICATION => RAS - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS06/03/2020 RENDU A ISA. |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS03/03/2020 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/03/2020 RENDU A ISA. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | RAMAGE | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-21
2018.XLS | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 158719 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LW 28.02.20 TRANSMISSION DEVIS PAR ME KESSEDJIAN POUR INTERVENTION => RECEPTION DEVIS N° FLI012002PRF00000273 => VALID DA CE JOUR | LW 28.02.20 TRANSMISSION DEVIS PAR ME KESSEDJIAN POUR INTERVENTION => RECEPTION DEVIS N° FLI012002PRF00000273 => VALID DA CE JOUR AL 04.03.2020 INTERVENTION RI N°I-2020-18687 => REMPLACEMENT FILM DE MIGRATION + P50MIGRATION + REGLAGE --- ESSAIS / FONCTIONNEL AL 23.06.2021 RELANCE SAV POUR RI / RECEPTION RI / REGUL INTERVENTION |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 | LW | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000838 | SEBIA | [5 empty] | 2020-03-20 | 782226
2018.XLS | 2020-02-28 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 158731 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE | OS28/02/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 12.03.2020 REPRISE DU SERRAGE --- FONCTIONNEL OS16/03/2020 APPUIS BRAS RENDU A SYLVIE. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS28/02/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/03/2020 APPUIS BRAS RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-20
2018.XLS | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 158620 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | S'ALLUME, COMPTE INDIQUE LE MODELE SOLOTOP 2Y VERSION 2.4 ... PUIS PLUS RIEN. PESEE IMPOSSIBLE. MERCI | OS26/02/2020 DM + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  | 2018-0144 | PESE-BEBE | DBS-930/20 | SOLOTOP | 032303 | OS26/02/2020 DM + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4821 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-18
2018.XLS | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 158541 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | NE S'ALLUME PAS IMPOSSIBLE D'AVOIR UN POIDS FIABLE.MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | AL 25.02.2020 ESSAI --- FONCTIONNEMENT CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 | EUGENE | 4671 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-17
2018.XLS | 2020-02-21 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 158384 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N3 SN 120QGR HS | OS21/02/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 25/02/2020 OPTIQUE FLOU - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AVEC ETUIT + BAGUE LL 16/04/2020 ENVOI MAIL PETEL POUR SAVOIR LES SUITES A DONNER LL 24/04/2020 RECEPTION DEVIS 100455 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 27/04/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 15/05/2020 RECEPTION OPTIQUE REPARE , FORFAIT REPARATION ENDOSCOPE RIGIDE SELON BL 96695 , DM FONCTIONNEL ; MIS A DISPO DU SERVICE AL 15.05.2020 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0430 | OPTIQUE 2,9MM 30Ø | 26120 BA | STORZ | 120QGR | OS21/02/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DOPP | 4265 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-03-13
2018.XLS | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 158324 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE NEBULISE PLUS MALGRE BON BRANCHEMENT ET CHANGEMENT DE PRISE | OS20/02/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.02.2020 TEST DM EN ATELIER => PAS DE PROBLEME DE NEBULISATION CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS25/02/2020 RENDU . |  |  | 2018-0522 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708096 | OS20/02/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/02/2020 RENDU . |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-12
2018.XLS | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 157975 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE CHARGEUR D'UNE CHAISE PESEE A ETE DEPOSE SUR MON BUREAU CASSE. TOUTES LES CHAISES ONT LEUR CHARGEUR. JE SUIS NAVREE DE CETTE CASSE. | OS14/02/2020 CHARGEUR DE CHAISE DE PESEE QUI NOUS APPARTIENT CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.02.2020 CHAISE DEJA REINTEGREE DANS LE POOL DE PRET => RETOUR ALIM / CASSE REMPLACEE |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 | OS14/02/2020 CHARGEUR DE CHAISE DE PESEE QUI NOUS APPARTIENT CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5336 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-03-06
2018.XLS | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 157458 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, SERAIT IL POSSIBLE DE CHANGER LE CHARGEUR DE CETTE BALANCE SVP ? IL VOUS SERA DESCENDU CE JOUR. CORDIALEMENT | AL 06.02.2020 REMPLACEMENT ALIM => CASSE / FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 | IDELOT | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-26
2018.XLS | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 157487 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LE CHARGEUR DE CETTE BALANCE EST CASSE. IL VOUS SERA DESCENDU DANS LA JOURNEE. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, CORDIALEMENT | AL 06.02.2020 REMPLACEMENT ALIM => CASSE / FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 | IDELOT | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-26
2018.XLS | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 157314 | 22-5050 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LES TELEMETRIES NE CAPTENT PLUS DU TOUT. LA SECONDE N'A PAS D'ETIQUETTE N° MAC 0009FB3601C1. MECI DE ME DIRE SI ELLES SONT REPARABLENT. BIEN CORDIALEMENT | LL 03/02/2020 OUVERTURE DOSSIER 0114912088 POUR SAVOIR SI LES DM SONT OUJOURS MAINTENUS LL 04/02/2020 RECEPTION RAPPORT WO-01281393_ 1 - DM NON MAINTENU => MIS EN PRE REFORME DEEE N° 0518315216 |  |  | 2018-0015 | TELEMETRIE TX | INTELLIVUE TRX 4851A | PHILIPS | US03903395 | AL 03.02.2020 RECETION DE 2 DM ATELIER LL 04/02/2020 MATERIEL NON REPARABLE - OBSOLESCENCE DU MATERIEL |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-22
2018.XLS | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-04-07 | 157261 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, RETROUVE SANS CABLE ,POUVEZ VOUS EN RECOMMANDER UNE ELECTRODE MERCI | LL 07/04/2020 CABLE RETROUVE - INTER CLOTUREE |  |  | 2018-0565 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1125N009 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-21
2018.XLS | 2020-01-31 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 157229 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | VOIR ECRAN DECALE. DEPOSE SANS CARTE SD MERCI | OS31/01/2020 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 03/02/2020 ECRAN DU HOLTER DECALLE DE LA FENETRE DE LA COQUE PLASTIQUE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION AVEC CABLE ELECTRODES IF 02/04/2020 RECEPTION HOLTER CARDIAQUE REPARE SELON BL 2020-00401 , REMPLACEMENT BLOC FACE AVANT , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE IF 20/04/2020 DONNE AU SERVICE |  |  | 2018-0389 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801100A | OS31/01/2020 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HERRIER | POSTE 49.47 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2020-02-21
2018.XLS | 2020-01-31 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 157227 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS BLOQUE | OS31/01/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 05/02/2020 REGLAGE EFFECTUER OK , MIS A DISPO DU SERVICE IF 05/02/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 | OS31/01/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-21
2018.XLS | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 157052 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE REPROGRAPHE MET UN MESSAGE D'ERREUR ; M 12 ET N'A PAS IMPRIMER LES CLICHES MERCI | NH 28.01.20 PASSAGE DANS LE SERVICE => REINITIALISATION CONNEXION AVEC ARCEAU => TEST IMPRESSION OK => DM REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-18
2018.XLS | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 157007 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN |  | AB 27/01/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE |  |  | 2018-9009 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171269294 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-15 | 36012142
2018.XLS | 2020-01-23 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 156821 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, NOTE ERREUR SYSTEME MERCI | OS24/01/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 29/01/2020 DATE ET HEURE DEREGLE - PARAMETRAGE + CALIBRATION + ESSAI => CONFORMES - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS31/01/2020 DM RENDU A ISA |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS24/01/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/01/2020 DM RENDU A ISA | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-13
2018.XLS | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-04-29 | 156766 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE PESE PERSONNE S'ALLUME MAIS AUCUN AFFICHAGE. MERCI ! | OS23/01/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 27.01.2020 APPEL SAV DLM CAR SOUS GARANTIE AL 16.03.2020 RECEPTION PESE BEBE NEUF EN REMPLACEMENT 2018-0525 / ATTENTE SAVOIR SI RENVOI USINE ? SINON ENVOI SECA POUR REPARATION AL 08.04.2020 RECEPTION DEVIS DME30125 => EN SIGNATURE LL 14/04/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 28.04.2020 RECEPTION DM ATELIER LME24400 => REMPLACEMENT CLAVIER + BATTERIE INTERNE --- FONCTIONNELLE LL 29/04/2020 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 | OS23/01/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/03/2020 REPARATION SOUS GARANTIE D UN PESE BEBE REPARER SUIVANT NUMERO DE BORDEREAU 2020-30004297 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-02-12
2018.XLS | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 156732 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 21/01/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE DE LA POMPE ESSAI OK |  |  | 2018-9010 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266256 |  |  |  |  | 0 | DARRET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-11 | 36012142
2018.XLS | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 156731 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 21/01/2020 REMISE EN ETAT MECANIQUE DE LA POMPE ESSAI OK |  |  | 2018-9007 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN500 | MEDISANA | 171266292 |  |  |  |  | 0 | DARRET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-11 | 36012142
2018.XLS | 2020-01-21 | 2020-02-05 | 2020-03-17 | 156698 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE TRANSPONDEUR DE L'ENDOSCOPE N'EST PAS RECONNU PAR LE LAVEUR . | IF 05/01/2020 APPEL SAV POUR AVOIR UN DEVIS DU TRANSPONDEUR . IF 12/02/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 17/02/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 19/02/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS02/03/2020 RECEPTION D UN SACHET DE 5 TRANSPONDEURS SUIVANT BLN°73612110 ET COMMANDE B3/1059935 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER EN STOCK) IF 02/03/2020 RECEPTION DE 5 TRANSPONDEURS , OLYMPUS PASSE LE 06/03/2020 A 14H00 POUR LA PROGRAMMATION SUR LES LAVEURS IF 16/03/2020 PASSAGE DU TECH OLYMPUS POUR LA PROGRAMMATION DU TRANSPONDEUR SUR LES 4 LAVEURS |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 | OS02/03/2020 RECEPTION D UN SACHET DE 5 TRANSPONDEURS SUIVANT BLN°73612110 ET COMMANDE B3/1059935 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER EN STOCK) |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-11
2018.XLS | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 156319 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CE MODULE NE DONNE AUCUN TRACE MERCI DE LE REPARER. | OS14/01/2020 MODULE SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 15/01/2020 CONTROLE - CARTE MERE HS - REMPLACEMENT + ESSAIS - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS15/01/2020 RENDU. |  |  | 2018-0010 | MODULE MULTIPARAMETRE | M 3001 A | PHILIPS | DE632F2185 | OS14/01/2020 MODULE SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2020 RENDU. |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-04
2018.XLS | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-02-20 | 156356 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | COUVEUSE NE CHAUFFE PAS. PB DEJA VU LA SEMAINE DERNIERE. SE MET EN CODE ERREUR ET NE CHAUFFE PLUS. DEMANDE D'UN PRET DEPUIS LA SEMAINE DERNIERE, NECESSAIRE ++ CAR 2EME COUVEUSE ENVOYEE AU BIOMED DEBUT SEMAINE DERNIERE. SI PAS DE COUVEUSE, FERMETURE DU SMU | INTER OUVERTE VOIR156035 |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | BONNAL | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-04
2018.XLS | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 156293 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS BRUIT SUSPECT | AB 10/01/2020 DEMONTAGE REMISE EN ETAT MECANIQUE D U COMPRESSEUR ESSAI OK |  |  | 2018-9006 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266247 |  |  |  |  | 0 | SYLVIE DARRET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-01 | 36012142
2018.XLS | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-02-25 | 156035 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | COUVEUSE N°2018-393 CHAUFFE ++ | GC 08.01.20 APPEL SAV CAR SOUS GARANTIE. UN TRANSPORTEUR VA PASSER. ENVOI MAIL AVEC DEMANDE DE PRET. APPEL BONNAL GC 09.01.20 RECU UN RMA+PAS DE PRET, DEMANDE D'ETRE PRIS EN CHARGE EN PRIORITE. LE TRANSPORTEUR PASSE EN DEBUT DE SEMAINE PROCHAINE.APPEL BONNAL GC 14.01.20 PASSAGE DU TRANSPORTEUR. SONDE CUTANE SUR MON BUREAU GC 07.02.20 PRET ARRIVE . DONNE AU SMUR. BL BP4043005 SN 5020-1171(SAV) GC 20.02.20 MAIL DU SAV NOTRE COUVEUSE REVIENT LE 25.02 ET REPREND LE PRET.APPEL LE SMUR POUR AVOIR LE PRET LE 24.02 ET LE METTRE EN CAISSE GC 24.02.20 RETOUR DU PRET ET REMISE EN CAISSE GC 25.02.20 APPEL DU SMUR POUR RECUPERER LEUR SONDE CUTANE, FAIT.LIVRAISON DU NOTRE ET REPRISE DU PRET. POSE CALE EPAISSEUR SUR PORTE AVANT.ECHANGE GAINE.REMPLACEMENT BATTERIE ELECTRONIQUE BL091280 SOUS GARANTIE. RECUPERE PAR LE SMUR QUI VENAIT CHERCHER LEUR SONDE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | BONNAL | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2020-01-29
2018.XLS | 2020-01-04 | 2020-01-04 | 2020-09-10 | 177359 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 10.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32359-2021 / CONFORME |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-01-25 | 696893
2018.XLS | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 155729 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE BLADDR SCAN NE S'ALLUME PLUS. MERCI D'AVANCE. CONNECTIQUE DE RECHARGE A L'AIR CASSEE. | LL 02/01/2019 BLADDER SCAN NE S'ALLUME PLUS - CONTROLE ALIMENTATION => 5 V PRESENT - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION AVEC CORDON ALIMENTATION - MATERIEL SOUS GARANTIE LL 08/01/2020 PROBLEME DE N° DE SERIE SIGNALE PAR SAV - ATTENTE DEVIS => CARTE MERE HS LL 20/02/2020 RECEPTION DEVIS 20S1987 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 24/02/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL201074 MAUVAIS CHARGEUR UTILISE QUI A MIS HS LA CARTE MERE LL 24/02/2020 DEMANDE DE DEVIS POUR CHARGEUR - MATERIEL LAISSE DANS MON BUREAU LL 28/02/2020 RECEPTION DEVIS CHARGEUR 19412325 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 02/03/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 03/03/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS11/03/2020 RECEPTION D UN CHARGEUR SUIVANT BL SONOSCANNER SANS NUMERO ET COMMANDE B3/1061688 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) LL 11/03/2020 MISE EN PLACE D'UN CHARGEUR - ESSAI => CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE NH 07.04.20 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0045 | APPAREIL DE MESURE DU CONTENU VESICAL | U-LITE | SONOSCANNER | SLP-00572 | LL 31/12/2019 RECEPTION MATERIEL - CONNECTIQUE IMPRIMANTE HS OS11/03/2020 RECEPTION D UN CHARGEUR SUIVANT BL SONOSCANNER SANS NUMERO ET COMMANDE B3/1061688 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012080 | SONOSCANNER | [5 empty] | 2020-01-21
2018.XLS | 2019-12-31 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 155737 | 22-6047 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE SN120NC | LL 06/01/2020 OPTIQUE FLOU OPTIM 4226 - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AVEC ETUIT LL 10/01/2020 RECEPTION DEVIS 98211 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LW 17/01/2020 VALID DA CE JOUR OS31/01/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°93889 ET COMMANDE B2/1023448 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 03/02/2020 LENTILLE 1 REMPLACEE - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE AVEC BOITE NH 13.02.20 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC | OS31/01/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°93889 ET COMMANDE B2/1023448 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | EL MHARD | 41.97 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-01-21
2018.XLS | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 155594 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LES DEUX SCIALITIQUES DE LA SALLE 14 TOURNENT . APPEL GILLES CE JOUR POUR INTERVENIR ; NE PEUT PAS IL EST SEUL. MERCI D'INTERVENIR DES QUE POSSIBLE | NH 31.12.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => PAS DE DEFAUT CONSTATE + VU AVEC IBODE EN SALLE HIER QUI L'ONT UTILISE NORMALEMENT GC 10.01.20 REGLAGES |  |  | 2018-0219 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 700+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500101 |  | 447 | SCIALYTIQUE SALLE 14 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-17
2018.XLS | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 155215 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | HT1 INSUFFISANTE | LL 18/12/2019 ALARME HT1 INSUFFISANTE - INTERVENTION AIRINSPACE VERIFICATION PARAMETRES : - HT1 = 8,8 KV -> UN PEU ELEVE - COURANTS MODULES 1 = 730 / 300 MICROAMP -> TROP D¿ECART GAUCHE / DROITE - COMPTEUR TEMPS = 11378H -> MODULES RECENTS TEST DEFAILLANCE CARTE MESURE COURANT: - PERMUTATION RETOURS 0V MODULES GAUCHE / DROITE -> ECART INCHANGE GAUCHE / DROITE => CARTE MESURE COURANT ENDOMMAGEE SUR UNE DES PISTES DE LECTURE COURANT MODULE 1 => REMPLACEMENT DE LA CARTE MESURE COURANT CP04118 VERIFICATION DES PARAMETRES : - HT1 = 7,1 KV -> OK - COURANTS MODULES 1 = 315 / 325 MICROAMP -> OK TEST DE FONCTIONNEMENT SANS DEFAUT SUR 10 MINUTES -> OK |  |  | 2018-0356 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0640 |  | 455 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2020-01-08 | 22993538
2018.XLS | 2019-12-16 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 155033 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE COLORATEUR HE600 DEMANDE UNE MAINTENANCE PREVENTIVE POUR MARS 2020. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE AUPRES DE ROCHE POUR PROGRAMMER L'INTERVENTION. BONNE JOURNEE | AL 08.06.2020 INTERVENTION CAS-0011668800 => MP SELON LE PROTOCOLE CONTRUCTEUR / NETTOYAGE DES LIGNES EOSINE + HTX --- FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2020-01-04
2018.XLS | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 155045 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR PESEE DU LEVE LIKO PERSONNE EST DEFECTUEUSE, DONNE DES CHIFFRES ERRONNEES. MERCI D'INTERVENIR | OS16/12/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.12.2019 REMPLACEMENT BATTERIE + NETTOYAGE LEVE MALADE => ESSAIS / FONCTIONNEL OS17/12/2019 DM RENDU A VELLA . |  |  | 2018-0016 | PESON | SCALUP V2 | LIKO | V355173M | OS16/12/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/12/2019 DM RENDU A VELLA . | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-04
2018.XLS | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-01-10 | 154728 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° 4 MM, 30 CM, HOPKINS 26105 FA, SN : 1207BV OPTIQUE CASSE, OPTIM : 4168, COMPOSITION D'ORIGINE 38046, (ARRIVE AU BLOC POUR REPARATION SANS BAGUE NI GAINE) | NH 10.12.19 ENVOI SAV LL 18/12/2019 RECEPTION DEVIS 97446 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 27/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC LL 10/01/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL 92993 - REMPLACEMENT LENTILLE 3 - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE LL 10/01/2020 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2018-0455 | OPTIQUE 12°, 4 MM, 30 CM | 26105FA | STORZ | 1207BV |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2019-12-31
2018.XLS | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 154731 | 22-4052 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA CHAISE DE PESEE NE MARCHE PLUS. RIEN NE SE PASSE LORSQU'ON LA MET EN MARCHE. MERCI D'AVANCE. | AL 13.12.2019 DIAGNOSTIQUE => CHARGEUR HS / EN COMMANDE AL 31.12.2019 RECEPTION PIECE / REMPLACEMENT --- FONCTIONNELLE IF 16/04/2020 DM RECUPERE ? |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-31
2018.XLS | 2019-12-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 154695 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 30° 5MM FLOU PETEL SN 748224 | OS11/12/2019 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 11/12/2019 OPTIQUE PETEL FLOU - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS NH 20.12.19 RECEPTION DEVIS REPARATION SELON FORFAIT => DA TRANSMISE AS 27/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC LL 09/01/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL 92909 - REMPLACEMENT LENTILLE 1 - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE IF 10/01/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0428 | OPTIQUE 5MM 30Ø | PL-2030WA | PETEL SERVICES | 748224 | OS11/12/2019 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2019-12-28
2018.XLS | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 154715 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PROBLEME AVEC LE BRAS DU ROBOT DE GRAVAGE, MERCI D'AVANCE . | LL 10/12/2019 APPEL TELEPHONIQUE - PROBLEME REGLE PAR SERVICE |  |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 | LAPLACE | 4579 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-28
2018.XLS | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 154108 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 28/11/2019 REMISE EN ETAT BRAS DE POMPE CONTROLE OK |  |  | 2018-9010 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266256 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIER |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-19 | 36012142
2018.XLS | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 154038 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MAINTENANCE PREVENTIVE | LW 27/11/2019 RECEPTION DEVIS PREVENTIF N° 134127649 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => VALID CE JOUR IF 29/11/2019 INTERVENTION POUR MAINTENANCE PREVENTIVE , MAINTENANCE PREVENTIVE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, VEUILLEZ EFFECTUER LES OPERATIONS D'USAGE AVANT TOUTE REMISE EN SERVICE, Y COMPRIS DE CONTROLE (CF. NOTICE D'UTILISATION). |  |  | 2018-0442 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASLJ-0034 |  | 465 | PERSEUS A500 - 1 | STATION ANESTHESIE | 0 | LW | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2019-12-18 | 782226
2018.XLS | 2019-11-26 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 153968 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUI BRAS NE TIENT PLUS AVEC LE POIDS DU PATIENT A RESSERRER SVP | NH 05.12.19 RESSERAGE APPUI BRAS => A DISPO DU SERVICE OS09/12/2019 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | LL 26/11/2019 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION OS09/12/2019 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-17
2018.XLS | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 153676 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE MERCI | AL 25.11.2019 REPRISE DU SERRAGE --- FONCTIONNEL LL 26/11/2019 MATERIEL REPRIS CE JOUR PAR SERVICE |  |  | 2018-0361 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037420 | LL 21/11/2019 RECEPTION MATERIEL - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-12
2018.XLS | 2019-11-20 | 2019-12-30 | 2020-02-03 | 153653 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.11.2019 PANNE CONSTATE PAR LE LBM => TRANSFERT AL 20.11.2019 ATTENTE STABILISATION A 24H APRE REMPLACEMENT MOTEUR => DEMANDE NOUVELLE CARTO AL 30.12.2019 RECEPTION DEVIS OD720896 => EN SIGNATURE AS 08/01/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 29.01.2020 INTERVENTION DEXTRAN METROLOGIE AL 03.02.2020 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV2020-00367 CONFORME / COFRAC SELON LA NORME FDX15-140 AL 03.02.2021 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV2020-00367-1 CONFORME / COFRAC SELON LA NORME FDX15-140 SUITE PROBLEME SUR ETALONNAGE SONDE REFERENCE |  |  | 2018-0570 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | MR270R | FRIGA-BOHN | LM2429 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2019-12-11 | 696893
2018.XLS | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2020-10-24 | 153601 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE | GC ENVOI SAV. MATERIEL REVENU LE 25.10 BLN°73322260 POUR LE MEME PROBLEME LL 11/12/2019 RECEPTION DEVIS 8000302631 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 12/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS24/01/2020 RECEPTION D UN FIBRO ENDOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73525714 ET COMMANDE B2/1013495 COLIS EN BON ETATTRANSMIS AU TECH.. LW 24/01/20 RECEPTION DM REPARE BL N°73525714 => REMPLACEMENT CORPS DE LA POIH+GNEE DE COMMANDE + POULIE DE BEQULLAGE + GAINE DISTALE + CQ => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 24/01/20 RECUP CE JOUR |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | GC 20.11.19 DEPOSE OS24/01/2020 RECEPTION D UN FIBRO ENDOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73525714 ET COMMANDE B2/1013495 COLIS EN BON ETATTRANSMIS AU TECH. LW 24/01/20 RECEPTION DM REPARE BL N°73525714 => REMPLACEMENT CORPS DE LA POIH+GNEE DE COMMANDE + POULIE DE BEQULLAGE + GAINE DISTALE + CQ => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 24/01/20 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-12-10
2018.XLS | 2019-11-17 | 2019-11-17 | 2019-12-20 | 153652 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.11.2019 PANNE CHAMBRE FROIDE / DEMANDE INTER TRAVAUX AL 20.11.2019 REMPLACEMENT MOTEUR => MISE EN FONCTIONNEMENT / OBSERVATION 24H AL 27.11.2019 UTILISATION / PAS DE RI DES TRAVAUX |  |  | 2018-0570 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | MR270R | FRIGA-BOHN | LM2429 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-07 | 696893
2018.XLS | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 153253 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PESE BB MANQUE CHARGEUR SUITE AU PRET EN CS PED MERCI | AL 15.11.2019 PAS DE CHARGEUR => NE FONCTIONNE QU'AVEC DES PILES /A REMPLACER *6 AL 15.11.2019 DM RECUPERE PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 | LL 13/11/2019 RECEPTION MATERIEL - MIS A DISPOSITION DES TECH |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-04
2018.XLS | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 153159 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 12/11/2019 INTER CASSE REMPLACMENT DE L'INTERRUPTEUR ESSAI OK |  |  | 2018-9009 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171269294 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-03 | 36012142
2018.XLS | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 153114 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 08/11/2019 REMISE EN ETAT MECANIQUE DE LA POMPE |  |  | 2018-9007 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN500 | MEDISANA | 171266292 |  |  |  |  | 0 | DARRET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-29 | 36012142
2018.XLS | 2019-11-07 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 153067 | 22-5062 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | 3 BRASSARDS GRANDE TAILLE + 2 BRASSARDS TAILLE STANDARD+ 2 PETITE TAILLE RECUPERES CE JOUR POUR APPROVISIONNEMENT UNITE | LL 18/02/2020 INTER CLOTUREE |  |  | 2018-0382 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022530 |  |  |  |  | 0 | BATON | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-28
2018.XLS | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 2019-12-10 | 153004 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,LE CHAUFFE BIBERON NE FONCTIONNE PLUS,VOICI LE NUMERO BIO: 2018-0467. IL SE TROUVE AU BUREAU DU SECRETARIAT,EN VOUS EN REMERCIANT . | NH 26.11.19 TESTE EN ATELIER => PAS DANOMALIE CONSTATEE => DM REMIS A DISPO DU SERVICE OS17/12/2019 RENDU A MERIEM. |  |  | 2018-0467 | CHAUFFE-BIBERON | CLINITHERM BABY 10/120 | BARKEY | 2207087 | OS17/12/2019 RENDU A MERIEM. |  |  |  | 0 | LEVIS | 5463 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-28
2018.XLS | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 153295 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.11.2019 INTERVENTION SA-279650 => SUITE ECART TEMPERATURE / RECALIBRATION TEMPERATURE + VERIFICATION PATCH CAMERA + VERIFICATION ERREURS --- CONFORME |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2019-11-28 | 696893
2018.XLS | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 152768 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LORS DU BRANCHEMENT DU PESE PERSONNE, L'ELECTRICITE DE LA CHAMBRE A SAUTE. DES ETINCELLES SE SONT PRODUITES SUR LA PRISE. LE CHARGEUR EST AUJOURD'HUI INUTILISABLE. LE MATERIEL VOUS SERA DESCENDU CE JOUR. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, CORDIALEMEN | OS04/11/2019 PESE PERSONNE DONT LA PRISE EST ARRACHER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 05/10/2019 DONNE UN CHARGEUR SECTEUR |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 | OS04/11/2019 PESE PERSONNE DONT LA PRISE EST ARRACHER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | IDELOT | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-23
2018.XLS | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 152736 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | SAINTYVES | IL ME MANQUE LES 2 CABLES ALIMENTATION. NOIR ET BELGE. | OS31/10/2019 DOUBLON. |  |  | 2018-0522 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708096 | OS31/10/2019 DOUBLON. |  |  |  | 0 | BADJI | #16090 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-21
2018.XLS | 2019-10-31 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 152737 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | IL ME MANQUE LES 2 CABLES ALIMENTATION. NOIR ET BELGE. | OS31/10/2019 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 14/11/2019 DEMANDE DE DEVIS POUR REMPLACEMENT CORDON SECTEUR + CORDON DE LIAISON LL 06/12/2019 ATTENTE COMPLEMENT DE DEVIS LL 16/12/2019 RELANCE PAR MAIL CE JOUR LL 16/12/2019 RECEPTION DEVIS 2219112019-3 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 27/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AF 02/0120 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION LL 10/01/2020 RECEPTION PARTIELLE MATERIEL SELON BL 82040304 - ATTENTE CHARGEUR MODULE. OS24/01/2020 RECEPTION D UN CHARGEUR NEUF SUIVANT BLN°82040662 ET COMMANDE B3/1018468 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER EN STOCK) LL 24/01/2020 FOURNITURE D'UN CHARGEUR ET D'UN CABLE DE LIAISON - MATERIEL A DISPOSITION DU SERVICE OS24/01/2020 DM RENDU A MADELINE. |  |  | 2018-0522 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708096 | OS31/10/2019 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/01/2020 RECEPTION D UN CHARGEUR NEUF SUIVANT BLN°82040662 ET COMMANDE B3/1018468 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER EN STOCK) OS24/01/2020 DM RENDU A MADELINE. |  |  |  | 0 | BADJI | #16090 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-21
2018.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 159697 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35889-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-20 | 696893
2018.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-03-02 | 152682 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.10.2019 SUITE MP SECA => A REMPLACER CAR HML AL 30.10.2019 RECEPTION DEVIS DE58145 => EN SIGNATURE LL 22/01/2020 MATERIEL NON REFERENCE SUR MARCHE UGAP => DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 02.03.2020 REMPLACE PAR LE 2020-1237 |  |  | 2018-0145 | PESE-BEBE | DBS-930/20 | SOLOTOP | 062733 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-20 | 696893
2018.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-03-02 | 152683 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.10.2019 SUITE MP SECA => A REMPLACER CAR HML AL 30.10.2019 RECEPTION DEVIS DE58145 => EN SIGNATURE LL 22/01/2020 MATERIEL NON REFERENCE SUR MARCHE UGAP => DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 02.03.2020 REMPLACE PAR LE 2020-1236 |  |  | 2018-0144 | PESE-BEBE | DBS-930/20 | SOLOTOP | 032303 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-20 | 696893
2018.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-03-03 | 152681 | 22-6022 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.10.2019 SUITE MP SECA => A REMPLACER CAR HML AL 30.10.2019 RECEPTION DEVIS DE58145 => EN SIGNATURE LL 22/01/2020 MATERIEL NON REFERENCE SUR MARCHE UGAP => DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 03.03.2020 REMPLACE PAR LE 2020-1241 |  |  | 2018-0105 | PESE-BEBE | DBS-930/20 | SOLOTOP | 062774 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-20 | 696893
2018.XLS | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 152580 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA PEDALE DE COAGULATION NE FONCTIONNE PAS URGENT MERCI | GC 29.10.19 APPEL SAV QUI ENVOI UNE PEDALE GC 31.10.19 PEDALE RECUE. AMENEE AU BLOC, VU AVEC SYLVIE. LA PEDALE EN PANNE EST DEPOSE SUR LE THUNDERBIT EN PANNE QUI DOIT ETRE VU LE 06.11.19 . ELLE SERA REPRISE CE JOUR LA. A REFORMER |  |  | 2018-0315 | PEDALE DOUBLE HF | WB50402W | OLYMPUS | 1509-9520 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-19
2018.XLS | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 152593 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PESE PERSONNE DETERRIORE, PARTIE DIGITALE DECROCHEE EN 3 POINTS, A REMETTRE MERCI | AL 29.10.2019 RECEPTION DM ATELIER => INTERVENTION SECA SUR SITE AL 04.12.2019 RECEPTION LME23127 => REMPLACEMENT VIS ABS + PROTECTION NOIVEAU A BULLE REFAIT + VP --- VIGNETTE 2020-40374 / CONFORME OS10/12/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0111 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 877 | SECA | 5877107117749 | OS10/12/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-19
2018.XLS | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-12-13 | 153092 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.10.2019 RECEPTION DM ATELIER SUITE CASSE => NON REPARABLE / A REMPLACER AL 07.11.2019 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION SECA AL 07/11.2019 DEMANDE DEVIS UGAP POUR REMPLACEMENT AL 07.11.2019 RECEPTION CERTIFICAT DESTRUCTION |  |  | 2018-0100 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 395672/13 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-15 | 696893
2018.XLS | 2019-10-25 | 2019-11-05 | 2019-11-28 | 152458 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE FLOUE | LL 25/10/2019 OPTIQUE FLOUE OPTIM 4033 FLOU - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 05/11/2019 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AS 15/11/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC GC RETOUR REPARE BL 91420 AL 28.11.2019 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0503 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120R8D |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2019-11-15 | 22993538
2018.XLS | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 155083 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35678 |  |  | 2018-0528 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013236 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-14 | 696893
2018.XLS | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 155077 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35677 |  |  | 2018-0316 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-14 | 696893
2018.XLS | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2021-10-23 | 184700 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 31/08/2021 RECEPTION RI - MATERIEL - CONFORME |  |  | 2018-0548 | APPAREIL D'EPURATION CHIMIQUE DE L'AIR (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES) | ECHEM OX | AIRINSPACE | ECHEM-S-2-0002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2019-11-13 | 22993538
2018.XLS | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 155076 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35665 |  |  | 2018-0097 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134286 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-13 | 696893
2018.XLS | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 155074 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35664 |  |  | 2018-0098 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761211094721 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-13 | 696893
2018.XLS | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 155072 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35663 |  |  | 2018-0096 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134295 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-13 | 696893
2018.XLS | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 155061 | 22-4072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35440 |  |  | 2018-0323 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-12 | 696893
2018.XLS | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 152328 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CORDON PNI A VERIFIER PREND 1 TENSION 1X/4 MERCI | LL 24/10/2019 PROBLEME DE FUITE SUR RALLONGE PNI - REMPLACEMENT - ESSAIS => CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE AL 15.11.2019 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0381 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-7C020274 | LL 23/10/2019 RECEPTION MONITEUR PNI AVEC ACCESSOIRES EN BON ETAT |  |  |  | 0 | BERNAY | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-12
2018.XLS | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 155063 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35646 |  |  | 2018-0078 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761132043092 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-09 | 696893
2018.XLS | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 155067 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35647 |  |  | 2018-0334 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175970 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-09 | 696893
2018.XLS | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 152155 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE PLASMAIR DE LA CH 531 DYSFONTIONNE. L'APPAREIL SENTAIT "LE CHAUD". IL A ETE ETEINT PUIS RALLUME. L'APPAREIL N'ARRIVE PAS A SE RELANCER. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, CORDIALEMENT. | IF 18/10/2019 PASSAGE DANS LE SERVICE , APPEL SAV => PROBLEME SUR LA HAUTE TENSION => ATTENTE RETOUR SAV POUR UNE DATE INTERVENTION => INTERVENTION LUNDI 21/10/2019 IF 21/10/2019 INTERVENTION TECHNICIEN AIRINSPACE , REMPLACEMENT CARTE HT1 PAR CARTE HT 8KV , VERIFICATION OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN FONCTIONNEMT |  |  | 2018-0355 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0642 |  |  |  |  | 0 | IDELOT | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2019-11-08
2018.XLS | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-02 | 152117 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BALANCE QUI NE FONCTIONNE PAS, PLUS DE BALANCE AFFICHEE DANS LE MENU DE LA GIRAFE | GC 22.10.19 PLATEAUX SUR LE LIT , FAUX CONTACTS ECHANGE DE LA 3 A LA 2 LE PROBLEME SE DEPLACE. GIRAFE D'ORIGINE 2018-0411 POSE SUR LA 2016-0002. MODIFICATION DE LA GMAO+APPEL SAV QUI VA PASSE SOUS GARANTIE . DOSSIER 1-7036366894. PASSAGE DANS LE SERVICE ET REPOSE DE LA BALANCE DANS LA BONNE GIRAFE ET MISE A L'ARRET GC 02.12.19 RI 1-7036366844 REMPLACEMENT DU CORDON ET CONTROLES |  |  | 2018-0411 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX63169 |  |  |  |  | 0 | RAMAGE | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2019-11-07
2018.XLS | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 151986 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | AFFICHE ERREUR MONITEUR 05000010 UNE UTILISATION SUR 2 ENVIRON | LL 16/10/2019 APPEL SAV POUR CONNAITRE ORIGINE DU CODE ERREUR - ATTENTE RETOUR LL 17/10/2019 SAV INDIQUE PROBLEME DE SONDE - VU AVEC NASSIM QUI PREND EN CHARGE LE DISPOSITIF NH 17.10.19 DM DESCENDU A L ATELIER NH 21.10.19 REMEMBRANAGE SONDE => TEST ET CONTROLE OK =>DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS23/10/2019 RENDU |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | CE CODE ERREUR EST GENERE PAR UN DEFAUT D'ELECTRODE - FAITE UN ECHANGE AVEC UNE AUTRE ELECTRODE DE MONITEUR POUR VOIR SI LE DEFAUT APPARAIT DE NOUVEAU - OS23/10/2019 RENDU | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | GRIMBERT | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-05
2018.XLS | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 151758 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE | OS11/10/2019 FIBRO- ENDOSCOPE DEPOSE A L ATELIER A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. IF 14/10/2019 FIBRO ENDOSCOPE FUITE , ENVOI EN REPARATION IF 16/10/2019 MATERIEL PRIS EN CHARGE EN ATELIER DE REPARATION, NUMERO : 0051181174 LL 21/10/2019 RECEPTION DEVIS 8000292538 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 21.10.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS25/10/2019 RECEPTION DUN FIBRO REPARER SUIVANT BLN°73322260 ET COMMANDE B2/1003810 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 25/10/2019 REMPLACEMENT GAINE DISTALE PERFOREE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS25/10/2019 RENDU A BLANDINE. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS11/10/2019 FIBRO- ENDOSCOPE DEPOSE A L ATELIER A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP OS25/10/2019 RECEPTION DUN FIBRO REPARER SUIVANT BLN°73322260 ET COMMANDE B2/1003810 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS25/10/2019 RENDU A BLANDINE. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-11-01
2018.XLS | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 151472 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | INDIQUE CELLULE OXYGENE USEE | NH 07.10.19 DA 2431 TRANSMISE GC 16.10.19 APPEL DE VEDEL/SEBAC QUI PASSERA A 21H CHANGER LA CELLULE. MISE A DISPOSIT AU SAV+APPEL LE LENDEMAIN ET RECU MAIL POUR CONFIRMER L'INTERVENTION |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | RAMAGE | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-26
2018.XLS | 2019-09-25 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 150948 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LAMPE A PHOTOPOLYMERISER NE S'ALLUME PAS | OS25/09/2019 DM DEPOSER PAR MADAME SPIRKA POUR LE MEME PROBLEME QUE LA DERNIERE FOIS LA DUREE D ATTENTE POUR RECUPERER 3 MOIS TROP LONG VOIR AVEC LA SOCETE POUR REDUIRE LE DELAI CI PAS REPARABLE PAR NOUS MEME DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 26/09/2019 ESSAI FONCTIONNEMENT SUR PLUSIEURS MODES => DECOMPTE OPERATIONNEL MAIS PAS D'ALLUMAGE DES UV => HYPOTHESE 1: CARTE PUISSANCE HS - HYPOTHESE 2: CARTE AFFICHEUR HS SUITE A PRESENCE DE LIQUIDE - MATERIEL NON REPARABLE PAR BIOMEDICAL - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 18/10/2019 RECEPTION DEVIS DEV19223 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 21.10.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS07/11/2019 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SUIVANT BLC191651 ET COMMANDE B2/1003811 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 12/11/2019 MISE A DISPOSITION DU MATERIEL AU SERVICE NH 14.11.19 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | OS25/09/2019 DM DEPOSER PAR MADAME SPIRKA POUR LE MEME PROBLEME QUE LA DERNIERE FOIS LA DUREE D ATTENTE POUR RECUPERER 3 MOIS TROP LONG VOIR AVEC LA SOCETE POUR REDUIRE LE DELAI CI PAS REPARABLE PAR NOUS MEME DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/11/2019 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SUIVANT BLC191651 ET COMMANDE B2/1003811 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011290 | EUROTEC DENTAL | [5 empty] | 2019-10-16
2018.XLS | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 150951 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.09.2019 SUITE "ERREUR 12" / DIAG --- RAZ PILES + ESSAIS / FONCTIONNELLE NH 27.09.19 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-15 | 696893
2018.XLS | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 150820 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL DEMANDE " CONTACTER SERVICE TECHNIQUE " MERCI | NH 24.09.19 VU AVEC SAV PAS DE POSSIBILITE DE RETROUVER LES CODE ERREURS => PAS DE DEFAUT CONSTATE AU DEMARRAGE => DM REMIS DISPO DU SERVICE OS27/09/2019 RENDU. |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS27/09/2019 RENDU. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | LAC | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-12
2018.XLS | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-11-25 | 150449 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.09.2019 MATERIEL RETROUVE EN ZONE D'INTERVENTION PAS DE DEMANDE AL 16.09.2019 COMMANDE DE PIECES (ALIM) EN COURS AL 03.10.2019 ESSAI AVEC ALIM NEUVE => FICHE ALIMENTATION CASSE + BLOC PILE HS / A REFORMER CAR PLUS DE PIECES AS 16/10/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 07.11.2019 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0101 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390418/13 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-05 | 696893
2018.XLS | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 150152 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR,LA BALANCENE FONCTIONNE PPLUS ELLE MARQUE BATT MERCI | OS10/09/2019 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.09.2019 REMPLACEMENT ALIM / PERDU --- ESSAIS 5/10KG / CONFORME AL 16.09.2019 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 | OS10/09/2019 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LAC | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-28
2018.XLS | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-11-13 | 150045 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.09.2019 RECEPTION DEVIS N°2004370/2 => EN SIGNATURE AL 13.11.2019 INTERVENTION SAV => CONSTAT DE VERIFICATION N°SW-NIA--14/11/2019-CHAHBAZIAN / CONFORME |  |  | 2018-0427 | BALANCE STANDARD | XXXX | MATFER | XXXX |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2019-09-27 | 696893
2018.XLS | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-11-14 | 150055 | 22-5094 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.09.2019 RECEPTION DEVIS N°2004370/2 => EN SIGNATURE AL 13.11.2019 INTERVENTION SAV => CONSTAT DE VERIFICATION N°SECURA213-CFR-37006879--14/11/2019-CHAHBAZIAN / CONFORME |  |  | 2018-0530 | BALANCE DE PRECISION | SECURA213-1CFR | SARTORIUS | 37006879 |  | 468 | SECURA213-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2019-09-27 | 696893
2018.XLS | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-11-13 | 150056 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.09.2019 RECEPTION DEVIS N°2004370/2 => EN SIGNATURE AL 13.11.2019 INTERVENTION SAV => FICHE DE CONTROLE DES IPFNA N°F35_ML_LPS_2019-11-13_CHRD-95000_CHAHBAZIAN_RV 1030043295 / VIGNETTE 2020-1654 / CONFORME |  |  | 2018-0541 | BALANCE DE PRECISION | SECURA513-1CFR | SARTORIUS | 0037103390 |  | 469 | SECURA513-1CFR | BALANCE LABORATOIRE | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2019-09-27 | 696893
2018.XLS | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 149975 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 05/09/2019 INTERRUPTEUR H.S. REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR ESSAI OK APPAREIL CONFORME |  |  | 2018-9008 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 170844674 |  |  |  |  | 0 | CARINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-26 | 36012142
2018.XLS | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 149697 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 29/08/2019 INTER M/A CASSE REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR ESSAI OK APPAREIL CONFORME |  |  | 2018-9006 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 171266247 |  |  |  |  | 0 | DARRET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-19 | 36012142
2018.XLS | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 149698 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE S'ALLUME PAS | AB 29/08/2019 INTER M/A CASSE REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR ESSAI OK APPAREIL CONFORME |  |  | 2018-9007 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN500 | MEDISANA | 171266292 |  |  |  |  | 0 | DARRET |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-19 | 36012142
2018.XLS | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 150002 | 22-4096 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.08.2019 RECEPTION MAIL => PERTE DE MATERIEL / DEMANDE DE REMPLACEMENT AL 05.09.2019 RECEPTION DEVIS N°467579 => EN VALIDATION / SIGNATURE AS 16/09/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC |  |  | 2018-0218 | BALANCE DE PRECISION | EMB 200-2 | KERN | WD170050401 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-17 | 696893
2018.XLS | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-10-09 | 149478 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.08.2019 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 26.08.2019 RECEPTION DEVIS N°22887447 => EN SIGNATURE AS 06/09/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 23.10.2019 RECEPTION DM ATELIER => CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°3314121 / CONFORME | BMC.N-1.L114 | LABORATOIRE | 2018-0466 | TESTEUR TEMPERATURE + HUMIDITE | TESTO 608-H1 | TESTO | 45164381 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-011113 | TESTO INDUSTRIAL SERVICES | [5 empty] | 2019-09-13 | 696893
2018.XLS | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-30 | 149159 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN STO DROITE BIEN AIR SN 14B0060 OPTIM 3897 | OS19/08/2019 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION ,PAR CONTRE MONSIEUR BONIN MET INSTRUM POUR CE QU IL NOUS FAIT PARVENIR AU LIEU DE METRE LE NUMERO DE SERIE DE LA PAM(UNE PETITE FORMATION S IMPOSE,TOUS CHEZ LUI EST DE L INSTRUM) LL 19/08/2019 PAM DROITE SN 14B0060 ENVOYE CHEZ LE PRESTATAIRE SOUS CHRONOPOST FR-CHR-0435-MAC0 IF 29/08/2019 RECEPTION DEVIS A 0 EURO , LA PIECE A MAIN FONCTIONNE TRES BIEN LE PROBLEME DOIT VENIR DU MICRO MOTEUR . LL 25/09/2019 APPEL POUR RETOUR DU MATERIEL NH 30.09.19 RECEPTION DM + RI => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS10/10/2019 RENDU. |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS19/08/2019 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION ,PAR CONTRE MONSIEUR BONIN MET INSTRUM POUR CE QU IL NOUS FAIT PARVENIR AU LIEU DE METRE LE NUMERO DE SERIE DE LA PAM(UNE PETITE FORMATION S IMPOSE,TOUS CHEZ LUI EST DE L INSTRUM) OS10/10/2019 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2019-09-07
2018.XLS | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 148990 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CHARIOT RESTE COINCE - URGENT | NH 13.08.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => DEGRIPPAGE SYSTEME D ACCROCHE PILIER => A TESTER PAR SERVICE |  |  | 2018-0628 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107509046 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-03 | 22993538
2018.XLS | 2019-08-07 | 2019-08-23 | 2019-09-13 | 148762 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | COMMANDER KIT ACCESSOIRES REF 1258 MERCI | AL 23.08.2019 APPEL SAV POUR INFORMATION/ DEVIS AL 23.08.2019 RECEPTION DEVIS + CREATION PIECE HS AS 05/09/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 13.9.2019 RECEPTION PIECE => MISE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0632 | ANALYSEUR D'ELECTROPHORESE SUR GEL | HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | 3302 |  |  |  |  | 0 | KESSEDJIAN | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-28
2018.XLS | 2019-08-02 | 2019-08-21 | 2019-09-18 | 148585 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | TETE AFFICHAGE DECONNECTEE | OS02/08/2019 BALANCE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 21.08.2019 ENVOI MAIL SAV PACTICIMA POUR DEVIS AL 03.09.2019 RECEPTION DEVIS POUR PIECES => EN COMMANDE AS 06/09/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC SC 10/09/2019 BDC B3/995907 AL 18.09.2019 RECEPTION PIECES => ESSAIS / FONCTIONNELLE OS19/09/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 | OS02/08/2019 BALANCE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/09/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | ROUX | 4338 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-23
2018.XLS | 2019-07-30 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 148459 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE S'ALLUME PLUS MALGRE PILE NEUVE. DEPOSE CE JOUR COMPLET (BOITIER+CABLES) MERCI | OS30/07/2019 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 31/07/2019 CONTROLE PILE => FONCTIONNEL MAIS ECRAN NE S'ALLUME PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS OS02/09/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HOLTER REPARER SUIVANT ITEM SAVD0004 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 03.09.19 REMPLACEMENT DU CONTACTS PILE+REVISION ET MISE A JOUR RI 2019-02914 + APPEL OS06/09/2019 DM RENDU A VERO. |  |  | 2018-0389 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801100A | OS30/07/2019 HOTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/09/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HOLTER REPARER SUIVANT ITEM SAVD0004 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/09/2019 DM RENDU A VERO. |  |  |  | 0 | HERRIER | POSTE 49.47 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | LIVANOVA FRANCE SAS | [5 empty] | 2019-08-20
2018.XLS | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-02 | 148281 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PIECE A MAIN CHAUFFE POUR INFO ELLE EST REVENUE DE REPARATION ET A ETE REMISE EN CIRCULATION LE 19/07/19 | IF 25/07/2019 PIECE A MAIN CHAUFFE , REVENUE DE REPARATION LE 18/07/2019 , ENVOI AU SAV SOUS GARANTIE OS02/08/2019 RECEPTION D UNE PAM REPAREE SOUS GARANTIE SUIVANT N° DE FACTURE 7899-0819 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 02/07/2019 REPARATION SOUS GARANTIE , MIS A DISPO DU SERVICE NH 05.08.19 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | IF 25/07/2019 DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION OS02/08/2019 RECEPTION D UNE PAM REPAREE SOUS GARANTIE SUIVANT N° DE FACTURE 7899-0819 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2019-08-15
2018.XLS | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 148280 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PIECE A MAIN CHAUFFE POUR INFO ELLE EST REVENUE DE REPARATION ET A ETE REMISE EN CIRCULATION LE 19/07/19 | IF 31/07/2019 INTERVENTION EN DOUBLE => 148281 |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-15
2018.XLS | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 148092 | 36-3100 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BAIN DOUCHE DE L'UNITE 2, TUYAU DEVACUATION COUPER A REPARER | ML 22/07/19 REPARATION DU TUYAU DEVACUATION MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-9005 | CHARIOT DOUCHE | MARINA | SCEMED MEDICAL | 2305.18.032 |  |  |  |  | 0 | CAROLINE INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-10 | 36012191
2018.XLS | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 147830 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE D'AJOUTER UN SUPPORT + TETIERE MR GILLOT, CH 1153 | ML 15/07/19 INSTALATION DU SUPPORT + APPUIE TETE |  |  | 2018-9003 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | KITE | INVACARE | 18B06001643 |  |  |  |  | 0 | CHRISTINE ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-03 | 36012191
2018.XLS | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 147842 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MESSAGE "ETAT DE LA BATTERIE MAUVAIS" SUR LA COUVEUSE 2018-0393. MERCI | GC 17.07.19 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE+MISE EN CHAUFFE PENDANT LA NUIT.CONTROLES AIR ET CUTANE DIFFICULTES POUR METTRE LES COMPTEURS A ZERO. APPEL SMUR |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | BONNAL | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-03
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169318 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35736-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0332 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175975 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168658 | 22-9213 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35650-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0092 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158285 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169663 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35701-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0506 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-198 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169305 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35138-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0328 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175986 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 169302 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35133-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0333 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293176013 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169724 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35121-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0084 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168931 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35132-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0335 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175968 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-19 | 168489 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 19.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40147-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0336 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293175990 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169657 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35733-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0300 | CHAISE DE PESEE | ARNOLD | CAE | 002.07.000.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 157462 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35680-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0317 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169727 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35125-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0086 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169718 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35120-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-19 | 168483 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 19.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40145-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0321 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187185 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169723 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35124-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0082 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-28 | 169316 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 28.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35718-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0186 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 27610381139961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169661 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35122-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168824 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40132-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0123 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168818 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40133-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0127 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888165068436 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169740 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35715-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067610 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169683 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35713-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0134 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 900539 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2020-10-26 | 169684 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35708-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0136 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 920021 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169743 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35709-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0141 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888085079601 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169738 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35711-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168661 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35445-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169317 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35731-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0318 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 160688 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40127-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0322 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187189 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 147603 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PROBLEME D'ETANCHEITE. | NH 23.07.19 PAS DE POSSIBILITE D AVOIR UN PRET NH 20.09.19 DM RECEPTIONNE A L ATELIER => DEMANDE D ENLEVEMENT POUR ENVOI SAV NH 26.09.19 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE PR 26.09.2019 DA AVALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS10/10/2019 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300108022 ET COMMANDE B2/999363 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 11.10.19 GAINE DISTALE PERCEE+PETITES PIECES+DESINFECTION+APPEL SERVICE 5749 OS11/10/2019 RENDU |  |  | 2018-0416 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE PEDIATRIQUE | FNL-7RP3 | PENTAX | K110071 | OS10/10/2019 RECEPTION D UN NASOLARYNGOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°1300108022 ET COMMANDE B2/999363 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/10/2019 RENDU |  |  |  | 0 | BENSALEM | 57.83 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2019-07-31
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169741 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35710-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2020-10-23 | 169551 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39582-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0550 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000131716 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-30 | 169552 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39584-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0551 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000134151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169308 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35141-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0552 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180201 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168561 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35660-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169726 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35707-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0507 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132563 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 157470 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35876-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0525 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013205 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169315 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35716-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0526 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169309 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35142-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169312 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35144-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0556 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169307 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35140-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0555 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180256 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-30 | 169553 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39585-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0549 | PESE-BEBE | 757 | SECA | 10000000133534 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169313 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35714-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0527 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF18013218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168647 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40130-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168797 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35439-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169774 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35145-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-15 | 160385 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 15.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40123-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0496 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000020510 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-15 | 160386 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 15.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40125-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0497 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 168660 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35674-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0165 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168823 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40129-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0122 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168798 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35659-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0167 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5791348159726 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168637 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40137-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-31 | 169673 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 31.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39587-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-15 | 168820 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 15.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40124-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-14 | 168822 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 14.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40114-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0121 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154593 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169728 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35700-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0151 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117575 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-25 | 169742 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 25.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35712-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169744 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35734-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169646 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35118-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M |  | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-30 | 168801 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35873-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 157468 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35874-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0103 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | FH | CORMIER | C3416 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-30 | 168770 | 22-4043 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35871-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0104 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122138 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 168773 | 22-4090 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35695-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 168775 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35437-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0057 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169681 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35696-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0061 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704334106873 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168646 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35444-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-19 | 168484 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 19.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40146-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0064 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956154128408 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169768 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35116-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-14 | 160377 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40113-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-01 | 168622 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 01.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°28942 / NON-CONFORME |  |  | 2018-0100 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 395672/13 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169306 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35139-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0554 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168670 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35669-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0157 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117574 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 168671 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35679-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0152 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168776 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35671-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0154 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060161 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168774 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35672-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0155 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791013064941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169682 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35698-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169662 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35699-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0158 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD300M | DETECTO | F11111-454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169310 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35143-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0553 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180208 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-31 | 169554 | 22-5033 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 31.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°27688 / NON-CONFORME AL 31.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39586-2020 / CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-20 | 168491 | 22-8011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 20.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40153-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0325 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761324176143 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-28 | 169746 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 28.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35724-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-30 | 168771 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 30.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35890-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0200 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-20 | 168490 | 22-8015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 20.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40152-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0205 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 986937 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 169722 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35129-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169769 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35117-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169737 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35728-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169732 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35705-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169729 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35702-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0170 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168675 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35670-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0171 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169720 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35706-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0172 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761152154694 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 168673 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35682-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 168659 | 22-7115 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35681-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0176 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761038139839 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168651 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35442-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0181 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-28 | 169734 | 22-8021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 28.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35717-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169725 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35729-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0188 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132482 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169736 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35730-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0189 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135905 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169735 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35732-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169731 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35704-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0169 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168652 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35667-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0242 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169733 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35136-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0079 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122131 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168638 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40135-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0039 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101952 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 168543 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35648-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-29 | 169770 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 29.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35737-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0009 | PLATEFORME DE PESEE | 665 | SECA | 10000000016089 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-21 | 169644 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 21.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35115-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0016 | PESON | SCALUP V2 | LIKO | V355173M |  | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-22 | 168538 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 22.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35657-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M |  | 439 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-15 | 168639 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 15.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40122-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168653 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35666-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0241 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-20 | 168825 | 22-8012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 20.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40154-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0206 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159730 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 168648 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35668-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0208 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150154595 |  |  |  |  | 0 |  | 5438 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 169721 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35697-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0238 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 168650 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35675-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0239 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155353 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-24 | 168657 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35676-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0240 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158274 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2018.XLS | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 147451 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME AVEC LE ROBOT DE GRAVAGE EPSON, LE BRAS EST BLOQUE , MERCI D'AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. | IF 08/07/2019 APPEL DU SERVICE APPAREIL FONCTIONNEL |  |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 | LAPLACE | 4579 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-27
2018.XLS | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 147438 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE REPROGRAPHE IMPRIME LES CLICHES EN MODELE REDUIT MERCI | NH 05/07/2019 PASSAGE DANS LE SERVICE => REMISE EN ETAT IMPRESSION => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-26
2018.XLS | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 147435 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.07.2019 INTERVENTION CAS-0009940253 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2019-07-26 | 696893
2018.XLS | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-08-22 | 147304 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE A ETE CHARGEE PENDANT LE NUIT. LE MATIN IL ETAIT POSSIBLE DE MONTER ET DESCENDRE MAIS PAS DE TRANSLATER, PUIS LE VOYANT DE CHARGE EST PASSE AU ROUGE. L'ECRAN NE FONCTIONNE PLUS. DEMANDE D'INTERVENTION FAITE PAR MAIL A MR EGARNES TRUMPF. | GC 05.07.19 APPEL DE MAUSSION AU SAV POUR UN ECHANGE GC 19.07.19 TELECOMMANDE DE PRET SN 13291 INSTALLEE SUR LA TABLE ET ENVOI 8PO 022 540 858 2 GC 26.07.19 MAIL DU SAV ME DEMANDANT LA TELECOMANDE. APPEL ,ILS FONT DES RECHERCHES GC 06.08.19 PRET EN PANNE.APPEL SAV ET ENVOI 8PO 022 541 017 2 GC 08.08.19 APPEL SAV, UNE TELECOMMANDE DOIT PARTIR DE CHEZ EUX GC 22.08.19 RELANCE SAV .TELECOMANDE PART CE JOUR GC 23.08.19 RECU LE RI PAR MAIL 74575586 . REMPLACEMANT PAR SN 13348 GC 26.08.19 VU AVEC LW A IMMATRICULER LW 27/08/2019 IMMATRICULATION DM NEUF ECHANGE STANDARD 2019-0403 + REFORME ANCIEN => CLOTURE |  |  | 2018-0615 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13097 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2019-07-25
2018.XLS | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 147305 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | L'ECRAN DE LA TELECOMMANDE N'EST PLUS FONCTIONNEL. DEMANDE D'INTERVENTION FAITE PAR MAIL A MR EGARNES TRUMPF | GC 05.07.19 APPEL DE MAUSSION AU SAV POUR UN ECHANGE.TELECOMMANDE , DE PRET ? RECU BL 0046132440 A INSTALALER CAR PROGRAMATION A FAIRE+ENVOI DE LA PROCEDURE GC 08.07.18 PILIER POSE DANS LE LOCAL BIOMED.PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE SN 13291 ET ESSAI AVEC SYLVIE+ENVOI AU SAV 8PO 022 540 1 GC 17.07.19 RECEPTION D'UNE NEUVE.RI 74358541 A IMMATRICULER AS 18/07/2019 : IMMATRICULATION CE JOUR DE LA TELECOMMANDE N°2019-0318+INSTALATION , PROGRAMATION ET ESSAIS AVEC SYLVIE |  |  | 2018-0613 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13091 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2019-07-25
2018.XLS | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 146655 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR , MEME PROBLEME QUE LA SEMAINE DERNIERE : ERREUR CAPTEUR DEBIT ... CABLE CHANGE LA SEMAINE DERNIERE MERCI | AL 24.06.2019 ESSAIS TOUTE LA JOURNEE / PAS D'ALARME --- MR BOIZE INFORME / MATERIEL A RECUPERER AL 24.06.2019 MATERIEL RECUPERE PAR LE SERVCE |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 |  | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | LAC | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-13
2018.XLS | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 146663 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA MOUSSE DE L'APPUI BRAS NE TIENT : LE DOUBLE FACE NE COLLE PLUS | OS24/06/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 24.06.2019 REPRISSE SERRAGE + POSE DE NOUVELLES BANDES VELCRO --- FONCTIONNEL OS27/06/2019 RENDU. |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | OS24/06/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 24.06.2019 REPRISSE SERRAGE + POSE DE NOUVELLES BANDES VELCRO --- FONCTIONNEL OS27/06/2019 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-13
2018.XLS | 2019-06-24 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 146698 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, JE PENSE QUE LA PRISE DU PESE PERSONNE A UN DEFAUT : DES ETINCELLES SE FONT DES QU'ON LA BRANCHE SUR UNE PRISE (EVENEMENT ARRIVE SUR 2 PRISES DIFFERENTES). LE PESE PERSONNE EST DESCENDU CE MATIN. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, CORDIALEMENT | OS24/06/2019 DM AVEC CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 11.07.2019 REMPLACEMENT CHARGEUR / CASSE --- ESSAI / FONCTIONNEL LL 23/07/2019 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2018-0557 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878163180243 | OS24/06/2019 DM AVEC CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | IDELOT | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-13
2018.XLS | 2019-06-21 | 2019-07-09 | 2019-07-23 | 146602 | 22-4072 |  | BIOMEDICAL | FAYE | GAINE A L'EXTREMITE REPLIEE | IF 21/06/2019 NASOLARYNGO -FIBROSCOPE PROBLEME DE GAINE , DEPOSE A L'ATELIER IF 09/07/2019 FIBROSCOPE GAINE REPLIEE , APPEL SAV POUR DEMANDE ENLEVEMENT , ENVOI REPARATION LL 23/07/2019 REPARATION PRISE SOUS GARANTIE ? RECEPTION MATERIEL SELON BL 1300105618 - REPARATION GAINE DISTALE + NETTOYAGE + DESINFECTION - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS05/08/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0529 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | K110135 | IF 21/06/2019 NASOLARYNGO -FIBROSCOPE PROBLEME DE GAINE , DEPOSE A L'ATELIER OS05/08/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | SOUSSI | 5749 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001678 | PENTAX | [5 empty] | 2019-07-12
2018.XLS | 2019-06-20 | 2019-07-03 | 2019-07-15 | 146555 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE 10° CASSE BOITE DE RESECTEUR BIPOLAIRE / MONOPOLAIRE 38111 OPTIM 3670 | OS21/06/2019 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL MATERIEL ( LA REFERENTE MATERIEL OUBLIE D INSCRIRE LES NUMEROS DES OPTIQUES CAR ELLE NE SAIT PAS OU IL SE TROUVE, IL FAUT TOUS SIMPLEMENT RETIRER LA BAGUE IL EST INSCRIT SUR LA LENTILLE) IF ENVOI AU PRESTATAIRE IF 04/07/2019 FERME PAR ERREUR INTER TOUJOURS EN COURS IF 15/07/2019 RECEPTION OPTIQUE SELON BL 73091522 , REPARATION SOUS GARANTIE , REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 | OS21/06/2019 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL MATERIEL ( LA REFERENTE MATERIEL OUBLIE D INSCRIRE LES NUMEROS DES OPTIQUES CAR ELLE NE SAIT PAS OU IL SE TROUVE, IL FAUT TOUS SIMPLEMENT RETIRER LA BAGUE IL EST INSCRIT SUR LA LENTILLE) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-07-11
2018.XLS | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 2019-07-18 | 146352 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN STO BIEN AIR SN : 14B060 CASSEE, OPTIM : 3689, COMPOSITION D'ORIGINE 36684. | OS19/06/2019 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 20/06/2019 PIECE A MAIN DROITE CASSEE , OPTIM 3689 , ENVOI EN REPARATION NH 27.06.19 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AS 09/07/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC LL 18/07/2019 RECEPTION MATERIEL SELON BL7855-0719 - REMPLACEMENT ROULEMENTS + JOINTS + NETTOYAGE + ESSAI - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE LL 18/07/2019 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS19/06/2019 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2019-07-09
2018.XLS | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 146402 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.06.2019 PROBLEME ALEATOIRE SUR ERREUR "CAPTEUR DE DEBIT NON CONNECTE" / APPEL SEBAC + MAIL AVEC PHOTO DE L'ERREUR AL 19.06.2019 PASSAGE DU TECHNICIEN SEBAC => REMPLACEMENT DU CABLE CAPTEUR DEBIT --- FONCTIONNEL AL 20.06.2019 PAS DE NOUVELLES ALARMES / COMMANDE PIECE POUR REGULARISATION INTERVENTION AS 24/06/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AF 25/06/19 COMMANDE FAITE- PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS02/07/2019 RECEPTION D UN CABLE CAPTEUR DE DEBIT SUIVANT BLN°60078711 ET COMMANDE B3/982329 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) AL 02.07.2019 CLOTURE INTERVENTION PAS DE NOUVELLES PANNES / ATTENTE RETOUR SEBAC POUR RECUPERATION CABLE |  |  | 2018-0448 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-02153 | OS02/07/2019 RECEPTION D UN CABLE CAPTEUR DE DEBIT SUIVANT BLN°60078711 ET COMMANDE B3/982329 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2019-07-09 | 696893
2018.XLS | 2019-06-18 | 2019-10-04 | 2019-12-03 | 146358 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA TARE DU PESE-PERSONNE NE TIENT PAS. ELLE DOIT SANS ARRET ETRE REMISE A ZERO D'UN PATIENT A L'AUTRE + ECRAN CASSE. | OS19/06/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 04.10.2019 APPEL SAV => ENVOI PRESTATAIRE VIA 360 AL 03.12.2019 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION / NON REPARABLE |  |  | 2018-0075 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122130 | OS19/06/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DE SOUSA | 01.39.75.48.91 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-09
2018.XLS | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 146058 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME AVEC LE ROBOT DE GRAVAGE, LE BRAS RESTE COINCE, MERCI D'AVANCE DE VOTRE PASSAGE. | IF 13/06/2019 APPEL SAV MEDSQUARE , LA CONNEXION ENTRE MEDSQUARE ET L'HOPITAL PAS POSSIBLE =>DEMANDE ACCES FAIT IF 17/06/2019 ENVOI DE LA NOUVELLE PROCEDURE A MEDSQUARE . IF 18/06/2019 TELEMAINTENANCE MEDSUARE , ROBOT HS A REMPLACER => ENVOI D'UN NOUVEAU ROBOT IF 19/06/2019 RECU ROBOT => MIS DANS LE SERVICE , APPEL MADSQUARE POUR MISE EN SERVICE OK , DM FONCTIONNEL , ENVOI DU ROBOT EN PANNE A MEDSQUARE . |  |  | 2018-0234 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | LW7F003060 |  |  |  |  | 0 | LAPLACE | 4579 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-03
2018.XLS | 2019-06-12 | 2019-11-05 | 2020-11-05 | 146110 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,SONNE +++PROBLEME AU NIVEAU DES FICHES BLEU ET ROUGES MERCI | OS13/06/2019 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.11.19 ENVOI SAV NH 08.10.2020 DM DANS LE SERVICE |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS13/06/2019 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | LAC | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2019-07-03
2018.XLS | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 2019-07-19 | 145905 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE | IF 12/06/2019 FIBRO-ENDOSCOPE OLYMPUS FUITE , ENVOI PRESTATAIRE POUR REPARATION IF 18/06/2019 DEVIS RECU , DA TRANSMIS AS 25/06/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 19.07.2019 RECEPTION BL N°73112751 => RETOUR CURRATIF --- FONCTIONNEL OS30/07/2019 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS30/07/2019 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-06-27
2018.XLS | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-02 | 147751 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.06.2019 RETOUR MATERIEL SAV AL 02.07.2019 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE => COFRAC N°2019/3334 / CONFORME ISO8655 |  |  | 2018-0338 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-06-27 | 696893
2018.XLS | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-02 | 147616 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.06.2019 RETOUR MATERIEL SAV AL 02.07.2019 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE => COFRAC N°2019/3239 / CONFORME ISO8655 |  |  | 2018-0339 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | PB05611 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-06-27 | 696893
2018.XLS | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-03 | 145829 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | 1/8 EME DE L'ECLAIRAGE DU PETIT SCIALITIQUE DE LA SALLE 16 BLOC BMC NE FONCTIONNE PAS MERCI | GC 05.06.19 JE NE RETROUVE PAS LE SN DANS LA GMAO.APPEL SAV POUR GAGNE DU TEMPS MAIS IL LEUR FAUT LE SN CAR TROP D'OPTIONS DIFFERENTES. ME DEMANDE DE FAIRE DES COUPURES AVANT.A VOIR AVEC SYLVIE GC 06.06.19 SN 500859 REF 568330933.APPEL DE SYLVIE .COUPURE FAITES ENTRE DEUX OPERATIONS.PROBLEME CONTINU.MAIL POUR SAV FAIT GC 07.06.19 PIECE EN COMMANDE 17.06.19 PIECES ARRIVEES.PASSAGE DU SAV LE 25.06 GC 05.07.19 SAV PASSE MAIS PAS LA BONNE PIECE. NOUVELLE PIECE RECUE ET PASSAGE DU SAV LE 03.07.19. REPARATION FAITE 43031403 |  |  | 2018-0599 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ DF K3 | GETINGE/MAQUET | 500859 |  | 471 | POWERLED BMC SALLE 18 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2019-06-26
2018.XLS | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 2019-10-21 | 145601 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME DE POIDS AVEC CETTE BALANCE. ELLE N'AFFICHE JAMAIS LE MEME RESULTAT MALGRES QUELLE SOIT BIEN STABILISEE ET REGLEE. MERCI | IF 31/05/2019 BALANCE DEPOSE LOCAL DE REPARATION AVEC CHARGEUR AL 11.06.2019 ESSAIS / ERREUR 19 / DECALLAGE DU ZERO => ENVOI SAV AL 02.07.2019 RECEPTION DEVIS DME26993 => PRIS DANS LE CONTRAT SECA EXPERT AL 03.10.2019 RELANCE SAV AL 21.10.2019 LIVRAISON LME22653 => REMISE EN PLACE + RESSERAGE CAPTEUR --- VIGNETTE 2020-31033 / CONFORME OS21/10/2019 RENDU |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 | IF 31/05/2019 BALANCE DEPOSE LOCAL DE REPARATION AVEC CHARGEUR OS21/10/2019 RENDU |  |  |  | 0 | BABER | 4299 | O | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-06-21
2018.XLS | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 145497 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE REPROGRAPHE IMPRIME LES CLICHES EN FORMAT MINIATURE MERCI L'AMPLI EST DANS LE LOCAL BIOMED | NH 28.05.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => REPARAMETRAGE IMPRIMANTE => VU AVEC SERVICE => DM CONFORME REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0459 | REPROGRAPHE PAPIER GRAND FORMAT | UP-971AD | SONY | 705288 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-18
2018.XLS | 2019-05-28 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 145498 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | L'APPUI BRAS TOMBE | OS29/05/2019 APPUI BRAS+ CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 21.06.2019 REPRISE SERRAGE => FONCTIONNEL OS24/06/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS29/05/2019 APPUI BRAS+ CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/06/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-18
2018.XLS | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-08-01 | 145162 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BETOCCHI N6 SN 120 QNC OPTIQUE TORDU | OS22/05/2019 OPTIQUE AESCULAP DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 23/05/2019 OPTIQUE AESCULAP NS 120QNC TORDU , ENVOI AU PRESTATAIRE AVEC CHRONOPOST N°EE 172 069 473 FR IF 01/07/2019 DEVIS RECU , DA TRANSMIS AS 10/07/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS06/082019 RECEPTION SUIVANT BLN°87229 ET COMMANDE B2/985062 COLIS EN BON ETAT APPEL SERVICE POUR RESTITUTION. OS06/08/2019 RENDU |  |  | 2018-0425 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QNC | OS22/05/2019 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.. .OS01/08/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE 2.9MM AESCULAP REPARER SUIVANT BLN°87087 ET COMMANDE B2/985062 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/082019 RECEPTION SUIVANT BLN°87229 ET COMMANDE B2/985062 COLIS EN BON ETAT APPEL SERVICE POUR RESTITUTION. OS06/08/2019 RENDU |  |  |  | 0 | DOPP | 4265 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2019-06-11
2018.XLS | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 145087 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | HEMOCUE:MARQUE COMME MESSAGE:EO2,FAIBLE INTENSITE,LED | OS21/05/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.05.19 PRESENCE DE SANG SUR LA CUVETTE => NETTOYAGE => DM CONFORME REMIS A DISPO DU SERVICE AL 04.07.2019 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0309 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621033 | OS21/05/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-08
2018.XLS | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 145033 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | 9000201454 |  |  | 2018-0327 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-Q190 | OLYMPUS | 2821418 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-06-06 | 170988
2018.XLS | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-13 | 145261 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2019 DEMANDE DE DEVIS POUR MP REGLEMENTAIRE + METROLOGIE AL 20.05.2019 RECEPTION DEVIS N°52881 AL 21.05.2019 MIS EN SIGNATURE AS 28/05/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 13.06.2019 INTERVENTION SUR SITE => RAPPORT N°52881-23 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC ) | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2019-06-05 | 696893
2018.XLS | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 144349 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MESSAGE:EO2,FAIBLE INTENSITE MESURE.LED | NH 06.05.19 RECEPTION EN ATELIER NH 09.05.19 PROBLEME OPTIQUE MALGRE NETTOYAGE => ENVOI SAV APPAREIL SOUS GARANTIE OS16/05/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HEMOGLOBINOMETRE SUIVANT BL00048211 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 20.05.19 DM MIS A DISPO DU SERVICE OS2705/2019 DM RENDU . |  |  | 2018-0308 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621032 | OS16/05/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HEMOGLOBINOMETRE SUIVANT BL00048211 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS2705/2019 DM RENDU . |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005762 | HEMOCUE FRANCE (EX ADVANCED MED TECH) | [5 empty] | 2019-05-24
2018.XLS | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-09 | 144317 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SONNE SONDE D'INTUBATION BOUCHEE ET SE MET EN SECURITE ET LA PLUS DE PRESSIONS AUCUNES | NH 03.05.19 DM DESCENDU A L ATELIER NH 09.05.19 TEST ET CONTROLE VENTILATION => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0630 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01262 |  |  |  |  | 0 | GRIMBERT | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-05-23
2018.XLS | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 144328 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE MATIN LORS D'UNE PROCEDURE D'ABLATION PAR RADIOFREQUENCE SOUS ANESTHESIE GENERALE, LES INFIRMIERS ANESTHESISTES NOUS ONT FAIT PART D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE CE MATERIEL QUE SONNAIT EN ALARME "PRESSION EXCESSIVE". IL S'AGIT DU POUSSE SERINGUE S | NH 03.05.19 BASE TESTE AVEC POUSSE SERINGUE EN ATELIER => PAS D ALARME CONSTATE => VU AVEC SERVICE => RENDU |  |  | 2018-0545 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23704780 |  |  |  |  | 0 | SUDRIE | 7272 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-05-23
2018.XLS | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-24 | 144225 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.04.2019 RECEPTION DEVIS N°19-C-071 POUR ETALONNAGE COFRAC 4 PTS => EN SIGNATURE PR 06.05.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 19.06.2019 CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2019-0783 + CONSTAT DE VERIFICATION CV-2019-783 => CONFORME AU EXIGENCES DE LA "DECISION DU 1 AVRIL 2019 FIXANT LA LISTE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS" |  |  | 2018-0439 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 21G | PROGES PLUS | 760000002F6ACC21 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-003113 | EFS ILE-DE-FRANCE | [5 empty] | 2019-05-21 | 696893
2018.XLS | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 144242 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE CONTACT: NE DETECTE PAS L'ELECTRODE 2 L'EXTREMITE P/N: PIC+GR 106685 7040861817 SEMBLE ETRE RESPONSABLE DU FAUX CONTACT. | AL 30.04.2019 RECEPTION DM ATELIER AL 15.04.2020 CLOTURE INTERVENTION / PLUS UTILISE |  |  | 2018-0405 | MODULE BIS | M1034A | PHILIPS | DE11027833 | AL 30.04.2019 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | MENARES | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-05-21
2018.XLS | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-24 | 144219 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.04.2019 RECEPTION DEVIS N°19-C-071 POUR ETALONNAGE COFRAC 4 PTS => EN SIGNATURE PR 06.05.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 19.06.2019 CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2019-0785 + CONSTAT DE VERIFICATION CV-2019-785 => CONFORME AU EXIGENCES DE LA "DECISION DU 1 AVRIL 2019 FIXANT LA LISTE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS" |  |  | 2018-0441 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 21G | PROGES PLUS | E30000002F82AA21 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-003113 | EFS ILE-DE-FRANCE | [5 empty] | 2019-05-21 | 696893
2018.XLS | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-24 | 144221 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.04.2019 RECEPTION DEVIS N°19-C-071 POUR ETALONNAGE COFRAC 4 PTS => EN SIGNATURE PR 06.05.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 19.06.2019 CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2019-0782 + CONSTAT DE VERIFICATION CV-2019-0782 => CONFORME AU EXIGENCES DE LA "DECISION DU 1 AVRIL 2019 FIXANT LA LISTE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS" |  |  | 2018-0438 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | C20000002A6ABB41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-003113 | EFS ILE-DE-FRANCE | [5 empty] | 2019-05-21 | 696893
2018.XLS | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-24 | 144217 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.04.2019 RECEPTION DEVIS N°19-C-071 POUR ETALONNAGE COFRAC 4 PTS => EN SIGNATURE PR 06.05.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 19.06.2019 CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2019-0784 + CONSTAT DE VERIFICATION CV-2019-784 => CONFORME AU EXIGENCES DE LA "DECISION DU 1 AVRIL 2019 FIXANT LA LISTE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS" |  |  | 2018-0440 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 21G | PROGES PLUS | 9D0000002F811B21 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-003113 | EFS ILE-DE-FRANCE | [5 empty] | 2019-05-21 | 696893
2018.XLS | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-06-24 | 144213 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.04.2019 RECEPTION DEVIS N°19-C-071 POUR ETALONNAGE COFRAC 4 PTS => EN SIGNATURE PR 06.05.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 19.06.2019 CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2019-0781 + CONSTAT VERIFICATION CV-2019-0781 => CONFORME AU EXIGENCES DE LA "DECISION DU 1 AVRIL 2019 FIXANT LA LISTE ET LES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS" |  |  | 2018-0437 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 2C0000002A62D541 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-003113 | EFS ILE-DE-FRANCE | [5 empty] | 2019-05-21 | 696893
2018.XLS | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-09-23 | 143297 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2019 RECEPTION DEVIS DME26184 => EN SIGNATURE AS 13/05/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 23.09.2019 INTERVENTION SUR SITE => CONSTAT DE VERIFICATION N°VS1909098 / CONFORME |  |  | 2018-0454 | MULTIMETRE NUMERIQUE | FLUKE 114 | FLUKE | 41980303WS |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-04-30 | 696893
2018.XLS | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-06-20 | 143227 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CHEMISE EXTERNE N°26161VS CASSE CHEMISE EXTERNE N°26153 BI PIECE MOBILE (CASSE ?) | AL 09.04.2019 RECEPTION DM ATELIER NH 10.04.19 APPEL SERVICE POUR LIER CHEMISE AU NUMERO DE BOITE NH 15.04.19 INSTRUM ENVOYE EN SAV NH 26.04.19 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE LW 29.04.19 VALID DA CE JOUR OS21/05/2019 RECEPTION D UNE CHEMISE NEUVE SUIVANT BLN°5800268597 ET COMMANDE B6/975367 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/06/2019 RECEPTION D UNE JAMBE DE RECHERCHE REF/26161VS SUIVANT BLN°5800274716 ET COMMANDE UGAP N°B6/975359 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 18/06/2019 RECPTION OPTIQUE ECHANGE STANDARD REF: 26161VS . IF 20/06/2019 MIS A DISPO DU SERVICE OS04/07/2019 RENDU. |  |  | 2018-0430 | OPTIQUE 2,9MM 30Ø | 26120 BA | STORZ | 120QGR | AL 09.04.2019 RECEPTION DM ATELIER LW 29.04.19 VALID DA CE JOUR OS21/05/2019 RECEPTION D UNE CHEMISE NEUVE SUIVANT BLN°5800268597 ET COMMANDE B6/975367 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/06/2019 RECEPTION D UNE JAMBE DE RECHERCHE REF/26161VS SUIVANT BLN°5800274716 ET COMMANDE UGAP N°B6/975359 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS04/07/2019 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-04-30
2018.XLS | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-06-20 | 143008 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE D'INTERVENTION, LE CORDON DE COMMANDE (SECONDAIRE) EST ARRACHER. | ML 05/04/19 DEBRANCHER ET RECUPERER LE CORDON EN ATTENTE DE COMMANDER UN NOUVEAU, MAIS LE FE EST OPERATIONNEL ET UTILISABLE. AB 03/05/2019 ENVOI DEVIS POUR PIECES DETACHEES ML 20/06/19 CORDON LE 19/06/19 ET INSTALER LE 20/06/19 MATERIEL CONFORME |  |  | 2018-9003 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | KITE | INVACARE | 18B06001643 |  |  |  |  | 0 | ALBANE ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-25 | 36012191
2018.XLS | 2019-04-02 | 2019-04-17 | 2019-05-02 | 142797 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DYSFONCTIONNEMENT DE LA PCO2 PASSE DE 4 A 120 EN 2 SECONDES ALORS QUE LE CAPTEUR EST EN PLACE MERCI | OS03/04/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.04.19 REMEMBRANAGE CAPTEUR => TEST VALEUR NON CONFORMET => CAPTEUR ENVOYE EN SAV => SN 54-82779 A VERIFIER POUR PRISE SOUS GARANTIE AL 02.05.2019 CAPTEUR REMPLACE PAR ECHANGE STD / 2019-0201 |  |  | 2018-0566 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1124N057 | OS03/04/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LAC | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2019-04-23
2018.XLS | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-09 | 142622 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR LA PESEE DU LEVE PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS. MERCI MAG 1 N6 T2 | OS28/03/2019 LEVE MALADE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 28.03.2019 REMPLACEMENT PILE / PAS D'AFFICHAGE => ENVOI SAV SECA AL 09.04.2019 RECEPTION LME20942 => REDRESSEMENTS DES CONNECTEURS + REMPLACEMENT CACHE PILE + REMONTAGE SUR LEVE MALADE --- CONFORME |  |  | 2018-0016 | PESON | SCALUP V2 | LIKO | V355173M | OS28/03/2019 LEVE MALADE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-04-18
2018.XLS | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-05-20 | 142392 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 25.03.19 SUITE INTER 132901 => FUSIBLES DU DM SAUTENT AU DEMARRAGE => PAS DE POSSIBLITE D OBTENIR CARTE ALIM => ENVOI SAV (CABLE SUR ETAGERE ATTENTE REPARATION) NH 01.04.19 REEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AS 01/04/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC NH 13.05.19 RECEPTION BL FR171696 => APPEL SERVICE POUR INSTALLATION SUR MICROSCOPE => DOIT RAPPELER POUR DISPONIBILITE NH 20.05.19 INSTALLATION SUR MICROSCOPE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2018-0465 | SYSTEME D'ENREGISTREMENT IMAGE ET VIDEO | MEDICAP USB 300 | MEDICAPTURE | 3110047 |  | 464 | OPNI VARIO 700 | MICROSCOPE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-008453 | IMMED EUROPE | [5 empty] | 2019-04-13 | 824155
2018.XLS | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-05-31 | 142035 | 22-4052 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA CHAISE DE PESEE AFFICHE LE CODE "TRL". RIEN D'AUTRE NE S'AFFICHE ET DONC N'AFFICHE PLUS LE POIDS. MERCI D'AVANCE. | AL 18.03.2019 RECEPTION DM ATELIER AL 19.03.2019 ENVOI MAIL SECA POUR PRISE EN CHARGE /MATERIEL PRIS PAR TRANSPORTEUR CE JOUR / MATERIEL DE PRET AL 03.04.2019 RECEPTION DEVIS DME26131 => EN SIGNATURE AS 10/04/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 31.05.2019 RECEPTION LME21295 => AJUSTAGE + VPAR + VP --- CONFORME / CERTIFICAT 2020 N°20423 AL 31.05.2019 SERVICE INFORME / MATERIEL A RECUPERER OS06/052019 RENDU |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 | AL 18.03.2019 RECEPTION DM ATELIER OS06/052019 RENDU |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-04-06
2018.XLS | 2019-03-10 | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 141609 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | HEMOGLOBINOMETRE BIO2018-0308 NON FONCTIONNEL, S'ALLUME MAIS ECRAN TACTILE NE REPOND PAS, PUIS INDIQUE DE RETIRER SUPPORT QU'IL N'Y A PAS. | OS11/03/2019 DM SANS CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/03/2019 DM ECRAN TACTILE NE REPOND PAS , ENVOI AU PRESTATAIRE OS21/03/2019 RECEPTION DU N HEMOGLOBINOMETRE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BL00047004 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 21/03/2019 RECEPTION HEMOGLO , NETTOYAGE DE LA CELLULE OPTIQUE ET VERIFICATION DE SES PERFORMANCES AINSI Q'UN CONTROLE QUALITE , CALIBRATION DE L'ECRAN TACTILE SELON LA PAGE 50 DU MANUEL D'UTILISATION , REPARATION SOUS GARANTIE . DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE. OS21/03/2019 RENDU. |  |  | 2018-0308 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621032 | OS11/03/2019 DM SANS CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/03/2019 RECEPTION DU N HEMOGLOBINOMETRE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BL00047004 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/03/2019 RENDU. |  |  |  | 0 |  | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005762 | HEMOCUE FRANCE (EX ADVANCED MED TECH) | [5 empty] | 2019-03-30
2018.XLS | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 2019-05-28 | 141356 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN DROITE STO BIEN AIR SN : 17K023 CHAUFFE. | OS06/03/2019 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 12/03/2019 PIECE A MAIN DROITE ST BIEN AIR N/S 17K023 CHAUFFE , ENVOI PRESTATAIRE OS28/05/2019 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT FACTURE A ZERO N°7646-0519 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 28/05/2019 RECPTION PIECE A MAIN QUI FONCTIONNE BIEN , POSSIBLE MANQUE DE REFROIDISSEMENT DU MICROMOTEUR , MIS A DISPO DU SERVICE . OS29/05/2019 RENDU. |  |  | 2018-0537 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 17K0231 | OS06/03/2019 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/05/2019 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN QUI FONCTIONNE TRES BIEN SUIVANT FACTURE A ZERO N°7646-0519 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/05/2019 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2019-03-23
2018.XLS | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 140902 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR AERONEB NE FONCTIONNE PAS MERCI. | NH 28.02.19 TEST ET CONTROLE DM => PAS D ANOMALIE DETECTEE => NEBULISATION ET MINUTERIE FONCTIONNELLES => REMIS A DISPO DU SERVICE OS08/03/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0523 | GENERATEUR D AEROSOL MEDICAMENTEUX | AEROGEN PRO X | AEROGEN | 1708187 | IF 25/02/2019 DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION OS08/03/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | BERTE | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-16
2018.XLS | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 2019-03-11 | 140678 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | OPTIQUE 12° OLYMPUS WA2T412A CASSE BOITE RESECTEUR BIPOLAIRE/MONOPOLAIRE OPTIM 3375 OPTIM URGENT | OS20/02/2019 OPTIQUE OLYMPUS N°767936 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 26.02.19 RECHERCHE SN ENVOI SOUS GARANTIE OS07/03/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°72811012 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TEH. GC 08.03.19 REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE+CORPS EXTERNE.GARANTIE 6 MOIS IF 11/03/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0363 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 767936 | OS20/02/2019 OPTIQUE OLYMPUS N°767936 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/03/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°72811012 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TEH. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-03-12
2018.XLS | 2019-02-14 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 140340 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE LIT CHAUFFANT MARQUE ERREUR 07 , MERCI | AL 07.06.2019 RECEPTION MATERIEL / INTERVENTION SAV SOUS GARANTIE |  |  | 2018-0364 | SYSTEME DE RECHAUFFEMENT | BABY WARMER | KANMED | 4485/17 |  |  |  |  | 0 | LAC ISABELLE | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2019-03-07
2018.XLS | 2019-02-14 | 2019-02-27 | 2019-04-02 | 140341 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE DE PRET, DYSFONCTIONNEMENT AU NIVEAU DE LA MISE SOUS TENSION IL FAUT APPUYER PLUSIEURS FOIS POUR L'ALLUMER , PARFOIS NE S'ALLUME PAS DU TOUT ..... | OS14/02/2019 DM AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 27.02.2019 DIAGNOTIQUE => FAUX CONTACT SUR BOUTONS CAR HUMIDITE PASSE SUR LA CARTE / ENVOI SAV AL 07.03.2019 RECEPTION DEVIS DME25960 => EN SIGNATURE AS 14/03/2018 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC SC 15/03/2019 : BON DE COMMANDE B2/964836 AL 02.04.2019 RECEPTION LME20894 => DEMONTAGE / NETTOYAGE / REMONTAGE CARTE + VPRI => CONFORME / CERTIFICAT 2020 N°15666 OS03/04/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 | OS14/02/2019 DM AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/04/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | LAC ISABELLE | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-03-07
2018.XLS | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 140319 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.02.2019 REMPLACEMENT PILES HS / ESSAIS --- FONCTIONNELLE |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-06 | 696893
2018.XLS | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-03-26 | 139951 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BETOCCHI N1 SN 120QMJ TORDU | OS07/02/2019 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE MLOCAL REPARATION. IF 08/02/2019 OPTIQUE TORDU SANS N° OPTIM , TYPE 26120 BA , ENVOI AU SAV NH 26.02.19 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE AS 08/03/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC SC 12/03/2019 : BON DE COMMANDE B2/945810 OS26/03/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°82125 ET COMMANDE B2/945810 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 26/03/2019 RECPTION OPTIQUE , FORFAIT REPARATION ENDOSCOPE RIGIDE, NETTOYAGE ETPOLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF , NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE , LENTILLE 2 ET 3 REMPLACER . DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 02.05.2019 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0424 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMJ | OS07/02/2019 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE MLOCAL REPARATION. OS26/03/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°82125 ET COMMANDE B2/945810 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DOPP LAURIE | 4265 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2019-03-21
2018.XLS | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 140041 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.02.2019 INTERVENTION SA-209229 => REMPLACEMENT MOTEUR RDA + BOITIER ACCELNET --- TESTS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0607 | AUTOMATE D'HEMOCULTURE | VIRTUO B UNIT | BIOMERIEUX | VRTB-00192 |  | 473 | BACTALERT VIRTUO | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000294 | BIOMERIEUX | [5 empty] | 2019-03-21 | 696893
2018.XLS | 2019-02-04 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 139769 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE HS : S'ALLUME AU BRANCHEMENT, PUIS S¿ETEINT. BALANCE SERA DESCENDUE PAR L'EQUIPE . | OS06/02/2019 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 13.02.2019 EXPERTISE => PILES HS ET CHARGEUR HS / REMPLACEMENT CHARGEUR --- ESSAI FONCTIONNEL OS21/02/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0101 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390418/13 | OS06/02/2019 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | COMMUNEAU MARINA | 5794 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-16
2018.XLS | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-03-11 | 139362 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 28.01.19 ENVOI SAV AVEC2019.0042 ET 2013-245 ET PORTE BATTERIE OS14/02/2019 SCIE NON REPARER PAR REPARATION TURBINE PAS DE PIECES SUIVANT FACTURE 7093-0219 TRANSMIS AU TECH. GC 15.02.19 APPEL SAV .ATTENTE RMA ET PREPARATION ENVOI DOSSIER WO-256902 GC 19.02.19 RECU DEVIS CAR IL FAUT LE BC POUR L'ENVOI OS07/03/2019 RECEPTION D UNE SCIE REPARER JE SUPPOSE SUIVANT N° DU DOC.72091634 + NUMERO D ORDRE DE SERVICE WO-257409 AUCUNE COMMANDE DE FAITE POUR CETTE REVISION ET RAPPORT SYNTHES ECRIS EN ANGLAIS A PARTCA COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 11.03.19 REMISE EN ETAT. CONFORME+.DEVIS DE REGULARISATION SUR MON BUREAU REMIS A AS APRES APPEL SAV POUR SAVOIR POURQUOI IL EST REPARER SANS BC IF 11/03/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0022 | SCIE SAGITTALE | 532.021 | SYNTHES | 12636 | OS14/02/2019 SCIE NON REPARER PAR REPARATION TURBINE PAS DE PIECES SUIVANT FACTURE 7093-0219 TRANSMIS AU TECH. OS07/03/2019 RECEPTION D UNE SCIE REPARER JE SUPPOSE SUIVANT N° DU DOC.72091634 + NUMERO D ORDRE DE SERVICE WO-257409 AUCUNE COMMANDE DE FAITE POUR CETTE REVISION ET RAPPORT SYNTHES ECRIS EN ANGLAIS A PARTCA COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 04-232230 | SYNTHES | [5 empty] | 2019-03-09 | 170988
2018.XLS | 2019-01-23 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 139196 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PERTE DE SIGNAL; SI L'ON CAHNGE DE BOPITIER EN GARDANT LES MEMES ELECTRODES PAS DE PROBLEME . URGENT MERCI | LL 03/02/2020 PAS DE RETOUR DU DISFONCTIONNEMENT - INTERVENTION CLOTUREE |  |  | 2018-0397 | MODULE EF CARDIAQUES ET VASCULAIRES | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK918110068PA |  |  |  |  | 0 | HERRIER VERONIQUE | 4947 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-06
2018.XLS | 2019-01-22 | 2019-02-19 | 2019-02-27 | 139121 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | S'EST ARRETE AU BOUT DE 3 HEURES. NE S'ALLUME PLUS MALGRE MISE EN PLACE D'UNE PILE NEUVE. DEPOSE COMPLET CABLE + BOITIER | OS22/01/2019 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.01.19 DM SOUS GARANTIE ENVOYE EN SAV OS27/02/2019RECEPTION D UN HOLTER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°SJ 1801102A COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 27.02.19 RECEPTION RI 2019-00374 => CONTROLE ET TEST => PAS D ANOMALIES DETECTES => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS28/02/2019 DM RENDU . |  |  | 2018-0390 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ1801102A | OS22/01/2019 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/02/2019RECEPTION D UN HOLTER REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°SJ 1801102A COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/02/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | HERRIER VERONIQUE | 4947 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000232 | MICROPORT CRM | [5 empty] | 2019-03-05
2018.XLS | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 139033 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS BLOQUE | OS21/10/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 23.01.19 REMISE EN ETAT AL 24.01.2019 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS21/01/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-02
2018.XLS | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 138928 | 22-5050 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE PESE PERSONNE NOTE "BATT" MALGRE LE CHANGEMENT DE PILE. MERCI DE FAIRE UNE REVISION. | OS 17/01/2019 DM DEPOSE LE LOCAL REPARATION , AL 21.01.2019 REMPLACEMENT PILES => ESSAIS / PAS D'ERREUR CONSTATEE --- CONFORME AL 26.02.2019 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0333 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878293176013 | OS 17/01/2019 DM DEPOSE LE LOCAL REPARATION , |  |  |  | 0 | OLLIVIER MELANIE | 5336 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-02-28
2018.XLS | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 139044 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.01.2018 INTERVENTION CAS-0009082486 => PB DE TEMPERATURE / MISE EN MARCHE CLIM PIECE CAR TROP CHAUD --- VERIFICATION / CONFORME |  |  | 2018-0571 | AUTOMATE DE COLORATION HEMALUN EOSINE | HE 600 | VENTANA | 6000466 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2019-02-26 | 696893
2018.XLS | 2019-01-09 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | 138404 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | HEMOCUE QUI AFFICHE LE MESSAGE SUIVANT "E02 FAIBLE INTENSITE MESURE LED" | OS11/01/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 14/01/2019 DEFAUT E01 INTENSITE FAIBLE "COMP. LED " ENVOU AU SAV POUR REPARATION . DEMANDE DE PRET FAIT IF 16/01/2019 RECEPTION DU PRET N/S 0647620063 , DONNE AU SERVICE IF 06/02/2019 DEVIS RECU , DA TRANSMIS PR 07.02.2019 DA ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS15/02/2019 RECEPTION D UN HEMOGLOBINOMETRE SUIVANT BL00046230 ET COMMANDE B2/941754 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 15/02/2019 RECEPTION HEMOCUE , NETTOYAGE EXTERIEUR DE L'ANALYSEUR , LE NETTOYAGE DE LA CELLULE OPTIQUE ET LA VERIFICATION DE SES PERFORMANCES AINSI QU'UN CONTROLE QUALITE , REPARATION DES CODES ERREURS E00 , E01, E02 , E05 . E08 ,E23 ET E30. DM FONCTIONNEL , PRET A RECUPERER AVANT MISE A DISPO NH 21.02.19 DM RENDU AU SERVICE + REPRISE DU PRET RENVOYE EN SAV |  |  | 2018-0308 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621032 | OS11/01/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/02/2019 RECEPTION D UN HEMOGLOBINOMETRE SUIVANT BL00046230 ET COMMANDE B2/941754 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | EL MHARD SAMIRA | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005762 | HEMOCUE FRANCE (EX ADVANCED MED TECH) | [5 empty] | 2019-02-20
2018.XLS | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 182263 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.01.2019 INTERVENTION XXXX => REMPALCEMENT CARTE HT1 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2018-0352 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0646 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2019-01-23 | 696893
2018.XLS | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-02-08 | 137910 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.12.2018 ENVOI SAV DANS LE CADRE SECA EXPERT AL 07.02.2019 RECEPTION MAIL => DM NON-REPARABLE AL 08.02.2019 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0663 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067925 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-02-08 | 696893
2018.XLS | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2019-01-28 | 137734 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE DE L'URETERO STORZ, EN DEBUT DE LA ZONE DE BEQUILLAGE(ZONE BLEUE). DEMANDE DE PRET,SVP. | GC APPEL SAV.REPONDEUR GC 25.12.18 APPEL SAV QUI FAITPASSER UN TRANSPORTEUR, ET VERRA SI PRIS SOUS GARANTIE OU CONTRAT+DEMANDE D'UN PRET, SUR LISTE D'ATTENTE LL 02/01/2018 RECEPTION DEVIS ES 5430088362 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION OS25/01/2019 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD D UN URETERO FIBROSCOPE SUIVANT BLN°5800239644 ET COMMANDE B2/935076 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LUC POUR IMMATRICULATION. LW 28.01.19 DM REMPLACE CE JOUR PAR DM NEUF 2019-0045 => MISE EN PRE-REFORME CE JOUR ANCIEN |  |  | 2018-0567 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2248368 | GC 24.12.18 DEPOSE OS25/01/2019 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD D UN URETERO FIBROSCOPE SUIVANT BLN°5800239644 ET COMMANDE B2/935076 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LUC POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MONTEIL BLANDINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-02-02
2018.XLS | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2019-01-30 | 137710 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | ALARME: ERREUR 05. MEME AU DEMARRAGE DE LA CENTRIFUGATION. DEMANDE D'UN ECHANGE STANDARD DE L'APPAREIL. | AL 26.12.2018 ENVOI MAIL SAV CAR TEL PAS DE RETOUR AL 27.12.2018 RECEPTION DOSSIER N°80577 / ATTENTE RAPPEL SAV AL 30.01.2019 INTERVENTION WO-00080577 / SOUS GARANTIE => REMPLACEMENT DU SYSTEME DE FERMETURE --- TESTS / FONCTIONNEL | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 | NOEL SYLVIE | 0130754105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000937 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | [5 empty] | 2019-02-01
2018.XLS | 2018-12-17 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 137445 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L'ENDOSCOPE DANS LES LAVEURS OLYMPUS. | GC 21.01.19 FAIT |  |  | 2018-0586 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839424 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE LONA | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-01-26
2018.XLS | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2019-02-20 | 137111 | 22-3302 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, SVP URGENT LE DERMTOSCOPE SE DECHARGE TRES RAPIDEMENT AVEC UN CLIGNOTEMENT AVANT LA DECHARGE. MECI DE VOIR CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE. BIEN CORDIALEMENT | LL 07/12/2018 MATERIEL SOUS GARANTIE - ATTENTE FORMULAIRE POUR ENVOI MATERIEL LL 10/12/2018 RECEPTION FORMULAIRE - ENVOI DU MATERIEL AVEC ALIMENTATION (TRANSFORMATEUR + CORDON USB) SOUS COLISSIMO 8P00218197790 NH 10.01.19 VU AVEC SAV EUROSEP => EN NEGOCIATION AVEC FOURNISSEUR HEINE POUR PRISE SOUS GARANTIE CAR APPARENCE DE DEGRADATION SUR DM LL 15/01/2019 MATERIEL NON PRIS SOUS GARANTIE - PRODUIT CHIMIQUE PRESENT SUR CARTE TETE DERMATOSCOPE => PROBLEME PROTOCOLE DE DESINFECTION ? - RECEPTION DEVIS C9503410 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 21.01.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE GC 24.01.19 VU AVEC PR POUR DEMANDE DE DEVIS POUR UN NEUF.NOUVEAU DEVIS TRANSMIS PR 25.01.2019 DA REMPLACEMENT DU MATERIEL VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE NH 01.02.19 RETOUR MATERIEL DEFECTUEUX MIS EN RECUP POUR PIECE A TESTER A LA LIVRAISON DU NEUF OS19/02/2019 RECEPTION D UN DERMATOSCOPE SUIVANT BLN°C9503410 ET COMMANDE B6/939026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( A IMMATRICULER) NH 19.02.19 DM A IMMATRICULER S/N K26228388 => MANCHE + INTERRUPTEUR + CHARGEUR DE L'ANCIEN DERMATOSCOPE MIS EN RECUP LW 20/02/19 IMMATRICULATION DM NEUF 2019-0086 => MISE EN PRE REFORME ANCIEN |  |  | 2018-0052 | DERMATOSCOPE | DELTA 20 PLUS | HEINE | 1102180929 | OS19/02/2019 RECEPTION D UN DERMATOSCOPE SUIVANT BLN°C9503410 ET COMMANDE B6/939026 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003578 | EUROSEP INSTRUMENT | [5 empty] | 2019-01-17
2018.XLS | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-02-07 | 137002 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.12.2018 DEMANDE DEVIS POUR CARTOGRAPHIE AL 05.12.2018 RECEPTION DEVIS OD715688 => EN SIGNATURE PR 07.12.2018 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 17.01.2019 INTERVENTION N°FI190044 => CARTOGRAPHIE PAR LA SCT DEXTRAN / ATTENTE RI DEFINITIF AL 07.02.2019 RECEPTION CARTOGRAPHIE => RAPPORT N° CV 2019-00259 / CONFORME FDX15-140 |  |  | 2018-0570 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE | MR270R | FRIGA-BOHN | LM2429 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2019-01-12
2018.XLS | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2019-01-16 | 136859 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MOTEUR BLOQUE BOITE PETIT FRAGMENT S8 BATTERIE LITHIUM 2 OPTIM 3112 | OS03/12/2018 EMBOUT DE SCIE STRYKER SAGITTAL SAW 4100-400-000 REF:17 20 109293 DEPOSE DANS LOCAL REPARATION.( JE SUPPOSE QU IL EST SOUS GARANTIE PUISQU IL EST DE CETTE ANNEE) LL 05/12/2018 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE SOUS COLISSIMO 8P00218197752 - MATERIEL SOUS GARANTIE OS19/12/2018 RECEPTION D UNE SCIE REPAREE SUIVANT BLN°1138199255 ET COMMANDE B3/924787 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 19/12/2018 RECPTION DM ; MAINTENANCE PREVENTIVE , CONTROLE DES COURANTS DE FUITE , MESURES DES RESISTANCES DE MASSES ET ESSAIS FONCTIONNELS , DM MIS A DISPO DU SERVICE . LL 20/12/2018 DM RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2018-0232 | EMBOUT DE SCIE SAGITTALE POUR PIECE A MAIN S8 | 4100-400-000 | STRYKER | 1720109293 | OS03/12/2018 EMBOUT DE SCIE STRYKER SAGITTAL SAW 4100-400-000 REF:17 20 109293 DEPOSE DANS LOCAL REPARATION.( JE SUPPOSE QU IL EST SOUS GARANTIE PUISQU IL EST DE CETTE ANNEE) | 430 | OPTIM 13 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 001096 | STRYKER | [5 empty] | 2019-01-12
2018.XLS | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2020-10-05 | 136780 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE TESTEUR CO DYSFONCTIONNE. LE HAUT DE L'ECRAN NE FONCTIONNE PAS CE QUI REND SON UTILISATION DIFFICILE. MERCI | OS30/11/2018 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.11.18 ENVOI SAV SOUS GARANTIE GC 11.01.19 RELANCE SAV. COLIS NON ARRIVE AU SAV NH 14.01.18 OUVERTURE DOSSIER INCIDENT A LA POSTE N°27144341 NH 30.01.19 RECEPTION COURRIER DE LA POSTE QUI NOUS DIT QU ILS NE SONT PAS EN MESURE DE NOUS FOURNIR UNE COPIE DU BON DE LIVRAISON NH 17.04.19 ENVOI FACTURE DANS LE CADRE DU CONTRAT COLISSIMO LL 05/10/2020 MIS EN PRE REFORME DEEE N°0518315296 |  |  | 2018-0509 | TESTEUR DE CO | TABATABA V2 | F.I.M. | 17012295 | OS30/11/2018 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | FOURNIER JULIENNE | 4571 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-01-11
2018.XLS | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 136812 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA CHAISE PESANTE (REF : 20180077) NE TIENT PAS LA CHARGE. EN FAIT, LORSQU'ELLE N'EST PAS BRANCHEE, ELLE NE FONCTIONNE PAS. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | AL 30.11.2018 RECEPTION DM ATELIER AL 30.11.2018 VERIFICATION + TEST => FONCTIONNELLE / A LAISSER ALLUMER PENDANT LA CHARGE AL 30.11.2018 RETOUR SERVICE |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 | AL 30.11.2018 RECEPTION DM ATELIER AL 30.11.2018 VERIFICATION + TEST => FONCTIONNELLE / A LAISSER ALLUMER PENDANT LA CHARGE |  |  |  | 0 | TABARY BEATRICE | 5839 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-01-11
2018.XLS | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2019-02-15 | 136363 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 23.11.18 VU AVEC PR. IMMATRICULATION+CREATION DE L'INTER+DEVIS PR 28.11.2018 DA ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE GC 30.11.18 VU AVEC MP POUR ENVOI BC.MULTIPLES APPELS POUR PROCEDURE D'ENVOI. UN RMA SERA ENVOYE A LA RECEPTION DE LA COMMANDE ET UN TRANSPORT PASSERA LL 03/12/2018 RECEPTION MAIL - REFERENCE : 532.021 - N° SERIE : 12636 - VOTRE N° DOSSIER : WO-216974 LL 03/12/2018 ATTENTE TRANSPORTEUR GC 15.02.19 ENVOI AU SAV LE CE JOU INTER 139362 |  |  | 2018-0022 | SCIE SAGITTALE | 532.021 | SYNTHES | 12636 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 001555 | DEPUY SYNTHES | [5 empty] | 2019-01-04
2018.XLS | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2020-10-20 | 136359 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MAINTENANCE | GC 23.11.18 VU AVEC PR IMMATRICULATION ET CREATION INTER + DEVIS TRAITE PR 28.11.2018 DA ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE GC 30.11.18 VU AVEC MP POUR ENVOI BC.MULTIPLES APPELS POUR PROCEDURE D'ENVOI. UN RMA SERA ENVOYE A LA RECEPTION DE LA COMMANDE ET UN TRANSPORT PASSERA LL 03/12/2018 REFERENCE : 05.001.254 N° SERIE : 1544 VOTRE N° DOSSIER : WO-216948 LL 03/12/2018 - ATTENTE TRANSPORTEUR GC 13.10.20 DEMANDE PAR MAIL A MAUSSION SI ELLE L'A ENCORE DANS SON PARC. GC 20.10.20 REPONSE MAUSSION. PAS DANS LE BLOC |  |  | 2018-0563 | MANDRIN A 3 MACHOIRES | 05.001.254 | SYNTHES | 1544 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 001555 | DEPUY SYNTHES | [5 empty] | 2019-01-04
2018.XLS | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 136362 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 23.11.18 VU AVEC PR POUR IMMATRICULATION+CREATION INTERVENTION+DEVIS PR 28.11.2018 DA ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE GC 30.11.18 VU AVEC MP POUR ENVOI BC.MULTIPLES APPELS POUR PROCEDURE D'ENVOI. UN RMA SERA ENVOYE A LA RECEPTION DE LA COMMANDE ET UN TRANSPORT PASSERA LL 03/12/2018 RECEPTION MAIL - REFERENCE : 532.022 - N° SERIE : 14001 - VOTRE N° DOSSIER : WO-216980 LL 03/12/2018 - ATTENTE TRANSPORTEUR GC 06.10.20 TOUT A ETE REMPLACE A L'EPOQUE |  |  | 2018-0562 | EMBOUT A VERROUILLAGE RAPIDE POUR BROCHE KIRSCNER DE 06 A 3.2 MM | 532.022 | SYNTHES | 14001 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-01-04
2018.XLS | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-29 | 136001 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA CONSOLE D'DENTIFICATION CNRX3 DE CHEZ AGFA EST HS PROBLEME DE DISQUE DUR. IL N'Y A PLUS DE CONSOLE DISPONOBLE POUR LES URGENCES RADIOS | LL 16/11/2018 APPEL AGFA POUR INTERVENTION SOUS N° DE DOSSIER 7000022600 - DOIT RAPPELER LUNDI 19/11/2018 POUR DEFINIR INTERVENTION LL 19/11/2018 RELANCE CE JOUR POUR OBTENIR DATE INTERVENTION - RECEPTION DEVIS 2007784 161118 CB SOU LW 19.11.18 VALID DA CE JOUR LL 19/11/2018 COMMANDE FAXEE CHEZ AGFA - ATTENTE DATE INTERVENTION LL 19/11/2018 AGFA DOIT PASSER MARDI MATIN POUR INTERVENTION SUR DISQUE DUR - PIECE ENVOYEE DIRECTEMENT EN RADIOLOGIE LL 20/11/2018 SUITE REMPLACEMENT DISQUE DUR - IMPOSSIBILITE DE TRANSFERRER LES DOSSIERS SUR LE PACS - RAPPEL AGFA POUR INTERVENTION LL 21/11/2018 PARAMETRAGE A DISTANCE DE LA STATION AVEC TECHNICIEN AGFA - ESSAI => CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE - ATTENTE RI NH 28.11.18 RECEPTION RI 8000004911 => STATION A IMMATRICULER |  |  | 2018-0584 | STATION D'IDENTIFICATION POUR PLAQUES PHOTOSTIMULABLES | CRNX | AGFA | CZC20998V7 | LW 19.11.18 VALID DA CE JOUR |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 22-000082 | AGFA | [5 empty] | 2018-12-28
2018.XLS | 2018-11-14 | 2018-11-20 | 2019-02-08 | 135864 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LAMPE( A) A PHOTOPOLIMERISER NE FONCTIONNE PAS N° BIO 2018-0011 N°EF:436 UF 3072 | OS14/11/2018 RECEPTION D UNE LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 20/11/2018 LAMPE A PHOTOPOLIMERISER NE FONCTIONNE PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 13/12/2018 DEVIS RECU , DA TRANSMISE OS08/02/2019 RECEPTION D UNE LAMPE REPAREE SUIVANT BLC190182 ET COMMANDEB2/935235 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 08/02/2019 RECEPTION LAMPE , REPARATION EFFECTUER : REMPLACEMENT PLATINE STD OEM PROGRAMME ; PIED SUPPORT ; BOUCHON DE PROTECTION ARR/M-E28702 . DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 12.02.2019 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0011 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 306306003 | OS14/11/2018 RECEPTION D UNE LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/02/2019 RECEPTION D UNE LAMPE REPAREE SUIVANT BLC190182 ET COMMANDEB2/935235 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA ELZBIETA | 4441 | O | Corrective |  | Définitive | 011290 | EUROTEC DENTAL | [5 empty] | 2018-12-26
2018.XLS | 2018-11-13 | 2018-11-16 | 2020-02-20 | 135817 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE. | OS15/11/2018 DM A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. LL 16/11/2018 FUITE CONSTATEE PAR UTILISATEUR - ENVOIE AU SAV CE JOUR LL 26/11/2018 RECEPTION DEVIS ES 5430084162 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 10.12.2018 REMPLACEMENT MIS EN ATTENTE POUR CAUSE DE DEFICIT BUDGETAIRE GC 09.04.19 APPEL ET MAIL DU SAV QUI VEUT FERMER LE DOSSIER. VU AVEC PR ET AS GC 19.04.19 RELANCE SAV.PAS DE REPONSE GC 07.06.19 RELANCE SAV .IL CLOTURE L'INTERVENTION ET RENVOI LE DM OS06/11/2019 RECEPTION NON REPARER SUITE A RELANCE RESTER SANS REPONSE TRANSMIS AU TECH.(BLN°5800308229 ) LL 10/01/2020 APPEL BIOCAP POUR DEMANDE DE CURATIF LL 14/01/2020 RECUPERATION MATERIEL PAR BIOCAP CE JOUR LL 28/01/2020 RECEPTION DEVIS 519 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 29/01/2020 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS20/02/2020 RECEPTION D UN URETERO FIBRO REPARER SUIVANT BLN°2170008 ET COMMANDE B2/1058182 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 20/02/2020 MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE NH 24.02.20 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0499 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2247163 | OS15/11/2018 DM A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. OS16/11/2018 ENVOIE AU SAV CE JOUR OS06/11/2019 RECEPTION NON REPARER SUITE A RELANCE RESTER SANS REPONSE TRANSMIS AU TECH.(BLN°5800308229 ) OS20/02/2020 RECEPTION D UN URETERO FIBRO REPARER SUIVANT BLN°2170008 ET COMMANDE B2/1058182 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE LONA | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012593 | BIOCAP TECHNOLOGY | [5 empty] | 2018-12-25
2018.XLS | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2019-01-07 | 135432 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE FIL A EMBOUT BLEU EST CASSE POUVEZ VOUS M'EN COMMANDER UN AUTRE REF: HY9500-100NS | OS07/11/2018 SONDE DE TEMPERATURE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 07/11/2018 APPEL SEBAC POUR REMPLACEMENT - ATTENTE FORMULAIRE POUR ATTRIBUTION RMA ET ENVOI SAV RECEPTION FORMULAIRE - APPEL I.LAC POUR REMPLIR DOCUMENT DE DECONTAMINATION LL 08/11/2018 DOCUMENTS REMPLIS - ENVOI DES DOCUMENTS PAR MAIL - ATTENTE RMA - RECEPTION DOCUMENT - ENVOI CORDON CHEZ PRESTATAIRE SOUS RMA 109202 LL 15/11/2018 RECEPTION DEVIS 30001544 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 23.11.2018 DA ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS07/11/2018 RECEPTION D UNE SONDE DE TEMPEARTURE SUIVANT BLN°30015758 ET COMMANDE B2/926342 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 07/01/2019 FOURNITURE DU CABLE DE TEMPERATURE - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS09/01/2019 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0449 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 182264 | OS07/11/2018 SONDE DE TEMPERATURE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/11/2018 RECEPTION D UNE SONDE DE TEMPEARTURE SUIVANT BLN°30015758 ET COMMANDE B2/926342 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/01/2019 DM RENDU AU SERVICE. | 461 | FABIAN EVOLUTION -1 | VENTILATEUR | 0 | LAC ISABELLE | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 000429 | SEBAC | [5 empty] | 2018-12-18
2018.XLS | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2019-03-19 | 135158 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | NH 30.10.18 PRET AU SERVICE DE CONSULTATION GYNECO (SANDRINE CADORET) AL 19.03.2019 RETOUR PRET SUITE REMPLACEMENT BALANCES DANS LE SERVICE |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2018-12-11
2018.XLS | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2020-02-18 | 134869 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PRET MONITEUR PNI/SPO2 | LL 24/10/2018 PRET D'UN MONITEUR PNI/SPO2 2018-0387 POUR SERVICE MEDECINE DERMATOLOGIQUE LE TEMPS DE RECUPERER LE CRITICARE EN PANNE - VUE AVEC MME VERMEULEN |  |  | 2018-0387 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-84022536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-12-05
2018.XLS | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | 134736 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA SONDE D'ECHO REF PVE-375M 3.75MHZ DONNE UNE IMAGE DE "CRISTAUX" URGENT UN SEUL APPAREIL D'ECHO POUR LES DEUX BLOCS .MERCI | LL 22/10/2018 CONTROLE FONCTIONNEMENT SONDE ABDOMINALE ECHOGRAPHE - IMAGE PARASITEE SUR SONDE ABDOMINALE- ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS - LL 22/10/2018 APPEL POUR DEMANDE DE PRET - ATTENTE RETOUR LL 24/10/2018 PAS DE PRET DISPONIBLE - PROPOSITION ES - ATTENTE DEVIS LL 25/10/2018 RECEPTION DEVIS ES OD700581 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 02/11/2018 VU AVEC PR - DEVIS REFUSE - ENVOI SONDE POUR EXPERTISE ( VU AVEC LW) SOUS COLISSIMO 8P0218197936 LL 13/11/2018 RECEPTION RAPPORT EXPERTISE - PAS DE DEFAUT CONSTATE SUR SONDE - LL 13/11/2018 RECEPTION DEVIS REGULARISATION DIAGNOSTIQUE PRS18110043 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 14.11.2018 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS22/11/2018 RECEPTION SUIVANT BL005091 ET COMMANDE B2/925337 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 22/11/2018 REMISE EN PLACE SONDE - ESSAI => MOINS DE PARASITAGE CONSTATE MAIS LEGERE FISSURE SUR LES 2 COTES DE LA SONDE ABDOMINALE - PEDALE DE FREEZE HS => NON REPARABLE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS23/11/2018 DM RENDU A SYLVIE. |  |  | 2018-0331 | SONDE ABDOMINALE CONVEXE 3,75MHZ | PVE-375M | TOSHIBA | C2545931 | OS22/11/2018 RECEPTION SUIVANT BL005091 ET COMMANDE B2/925337 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/11/2018 DM RENDU A SYLVIE. | U91 | TOSBEE | ECHOGRAPHE | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2018-12-01
2018.XLS | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 139178 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31298 |  |  | 2018-0507 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132563 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-28 | 696893
2018.XLS | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 137926 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31294 |  |  | 2018-0197 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164955 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-28 | 696893
2018.XLS | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 137927 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31293 |  |  | 2018-0198 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 5956053164950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-28 | 696893
2018.XLS | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 139179 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31299 |  |  | 2018-0506 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-198 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-28 | 696893
2018.XLS | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 136767 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31285 |  |  | 2018-0156 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704352117859 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-24
2018.XLS | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 136699 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31281 |  |  | 2018-0171 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100561 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-24
2018.XLS | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 139266 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.10.2018 INETRVENTION VP + MP + CURRATIVE => NON CONFORME / CERTIFICAT N°24111 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DE DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0159 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117577 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-24 | 696893
2018.XLS | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 136695 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31282 |  |  | 2018-0151 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117575 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-24
2018.XLS | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 137823 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31284 |  |  | 2018-0153 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861134083630 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-24 | 696893
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 2019-01-07 | 134296 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BOITIER PILES CASSE. ANTONY A PRIS LE PESE-BEBE POUR REPARATION. | AL 12.10.2018 REMPLACEMENT DU BOITIER PILE PAR RECUP SUR AUTRE BALANCE + DEMANDE DE CHARGEUR SECA AL 12.11.2018 RECEPTION DEVIS POUR DEVIS => EN SIGNATURE PR 14.11.2018 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE LL 02/01/2019 RECEPTION PIECES SELON BL 2018436743 - PIECES TRANSMISE AU TECHNICIEN AL 07.01.2018 RECEPTION PIECE => MIS EN ESSAI / FONCTIONNELLE OS10/01/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0100 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 395672/13 | OS10/01/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE CHRYSTELLE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 135392 | 22-9161 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE N°24113 AL 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0032 | CHAISE DE PESEE | 958 | SECA | 971597 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 540 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 136637 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31273 |  |  | 2018-0127 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888165068436 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 135404 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 VP / NON-CONFORME --- A REFORMER AL 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DE DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0166 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761098040216 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 540 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 135396 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 17.10.2018 VP NON-CONFORME / A REFORMER AL 17.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE N°24115 AL 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DE DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0505 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132467 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 540 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 136736 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31278 |  |  | 2018-0155 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791013064941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 139172 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31274 |  |  | 2018-0497 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135363 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23 | 696893
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 136749 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31277 |  |  | 2018-0154 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060161 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 139174 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31275 |  |  | 2018-0498 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154592 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23 | 696893
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 137827 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31280 |  |  | 2018-0158 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD300M | DETECTO | F11111-454 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23 | 696893
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 136696 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31276 |  |  | 2018-0152 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23
2018.XLS | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 139176 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31279 |  |  | 2018-0501 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E15915-0122 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-23 | 696893
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 136698 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31271 |  |  | 2018-0168 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100559 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 137961 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31266 |  |  | 2018-0494 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067609 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22 | 696893
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 139080 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31267 |  |  | 2018-0496 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000020510 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22 | 696893
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 136904 | 22-3306 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31272 |  |  | 2018-0172 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761152154694 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 139083 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31270 |  |  | 2018-0169 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100554 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22 | 696893
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 136697 | 22-3308 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31269 |  |  | 2018-0170 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22
2018.XLS | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 137964 | 22-5033 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE N°23429 AL 17.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31300 |  |  | 2018-0495 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861346101180 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-22 | 696893
2018.XLS | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 136765 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°26515 |  |  | 2018-0062 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 57042921098 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-21
2018.XLS | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 137028 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31262 |  |  | 2018-0060 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-281 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-21
2018.XLS | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-12-26 | 136766 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°26514 AL 10.10.2018 ENVOI EN SAV CAR PROBLEME D'ALIMENTATION AL 26.12.2018 RETOUR SAV => REPRISE ALIMENTATION ET CABLE CARTE COU ET LCD + SUPPORT PILE + FICHE FEMELLE --- CONFORME |  |  | 2018-0061 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 704 | SECA | 5704334106873 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-21
2018.XLS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 137795 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31256 |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M |  | 439 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-20 | 696893
2018.XLS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 137048 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°26512 |  |  | 2018-0016 | PESON | SCALUP V2 | LIKO | V355173M |  | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-20
2018.XLS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 137957 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31259 |  |  | 2018-0491 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F29913-582 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-20 | 696893
2018.XLS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 137819 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31260 |  |  | 2018-0167 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5791348159726 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-20 | 696893
2018.XLS | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 137958 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°26511 |  |  | 2018-0492 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791144080660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-20 | 696893
2018.XLS | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 137792 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30517 |  |  | 2018-0076 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Y497442M |  | 444 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-16 | 696893
2018.XLS | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-09 | 133868 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LOGICIEL THERMOTRACK NON OPERATIONNEL | AL 05.10.2018 APPEL SAV + MAIL AVEC RAPPORT DE BUG => ATTENTE RETOUR AL 09.10.2018 APRES ECHANGE ENTRE DSI ET SUPPORT LOGICIEL / PROBLEME RESOLU |  |  | 2018-0450 | LOGICIEL DE GESTION ET SUIVI DES THERMO-BOUTONS | THERMOTRACK | PROGES PLUS | 1600-0000-24D4-3281 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 | DEBOS LAURENCE | 4583 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2018-11-16
2018.XLS | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2018-11-28 | 133840 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE | OS05/10/2018 DM A PRENDRE EN CHARGE LE RAPIDEMENT POSSIBLE. OS08/10/2018 DM PRIS EN CHARGE CE JOUR POUR ENVOIE AU SAV STORZ. LL 23/10/2018 RECEPTION DEVIS STORZ 5430079353 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION PR 24.10.2018 DA (2 EME ECHANGE STANDARD DANS LE CADRE DU CONTRAT) ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS23/11/2018 RECEPTION D UN URETERO FIBROSCOPE SUIVANT BLN°5800226563 ET COMMANDE B2/922773 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. PR 28.11.2018 ENREGISTREMENT DU NOUVEL EQUIPEMENT : 2018-0567. REFORME DE DU 2018-0342 |  |  | 2018-0342 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2242323 | OS05/10/2018 DM A PRENDRE EN CHARGE LE RAPIDEMENT POSSIBLE. OS08/10/2018 DM PRIS EN CHARGE CE JOUR POUR ENVOIE AU SAV STORZ. OS23/11/2018 RECEPTION D UN URETERO FIBROSCOPE SUIVANT BLN°5800226563 ET COMMANDE B2/922773 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2018-11-16
2018.XLS | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 136650 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30519 |  |  | 2018-0077 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-16
2018.XLS | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 136920 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30518 |  |  | 2018-0080 | CHAISE DE PESEE | 750 | DETECTO | E08615-0057 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-16
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136723 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30510 |  |  | 2018-0189 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135905 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136731 | 22-5091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30508 |  |  | 2018-0191 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761351048739 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136711 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30516 |  |  | 2018-0078 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761132043092 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136714 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30515 |  |  | 2018-0079 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122131 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136654 | 22-1009 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE 23424 |  |  | 2018-0066 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136712 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30514 |  |  | 2018-0075 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122130 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136694 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30509 |  |  | 2018-0188 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132482 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 136719 | 22-7189 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30507 |  |  | 2018-0190 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761315135365 |  |  |  |  | 0 |  | 5407 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15
2018.XLS | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 137943 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30513 |  |  | 2018-0009 | PLATEFORME DE PESEE | 665 | SECA | 10000000016089 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-15 | 696893
2018.XLS | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 136642 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30524 |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 540 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2018-11-14
2018.XLS | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 137950 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30506 |  |  | 2018-0457 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 1335022046983 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-14 | 696893
2018.XLS | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 137948 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30525 |  |  | 2018-0456 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 188817206814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-14 | 696893
2018.XLS | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 136748 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE N°23425 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DE DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0225 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067924 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-13
2018.XLS | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 136652 | 22-7115 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30521 |  |  | 2018-0176 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761038139839 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-13
2018.XLS | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 136917 | 22-3075 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30504 |  |  | 2018-0132 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 900613 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-13
2018.XLS | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 136905 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30522 |  |  | 2018-0181 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-13
2018.XLS | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 136716 | 22-3075 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30505 |  |  | 2018-0131 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134289 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-13
2018.XLS | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 136745 | 22-1009 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE N°23430 |  |  | 2018-0126 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067971 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-13
2018.XLS | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 136753 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30498 |  |  | 2018-0100 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 395672/13 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-10
2018.XLS | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 137820 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- NON CONFORME / VIGNETTE N°24112 AL 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DESTRUCTION |  |  | 2018-0150 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | PD200M | DETECTO | F12313-147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-10 | 696893
2018.XLS | 2018-09-28 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 133517 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | " BOUTON" ON N'EST PLUS FONCTIONNEL, SERAIT-IL POSSIBLE DE LE " CONSOLIDER" MERCI | AL 10.10.2018 MISE EN REFORME HORS ML |  |  | 2018-0138 | PESE-BEBE | PRELUD | TEFAL | 79155126 |  |  |  |  | 0 | LEFRANC CAROLLE | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-11-09
2018.XLS | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 136752 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°30494 |  |  | 2018-0101 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390418/13 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-11-09
2018.XLS | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 133331 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR NOUS AURIONS BESOIN DE COMMANDER UNE AMPOULE DE FIBROSCOPE REF : BPAB 0005 S'IL VOUS PLAIT | NH 27.09.18 AMPOULE MISE A DISPO DU SERVICE OS09/10/2018 DM RENDU. |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | OS09/10/2018 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT MADELINE | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-11-06
2018.XLS | 2018-09-25 | 2018-10-04 | 2018-12-19 | 133336 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | TENSIOMETRE BEURER DU DR SALIB REMIS CE JOUR POUR REPARATION AVEC FACTURE PROVENANT DES AFFAIRES MEDICALES. | NH 04.10.18 TEST DM => MESURE TENSION BLOQUE A 160MMGH => ENVOYE EN SAV NH 07.11.18 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE PR 14.11.2018 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE LL 10/12/2018 APPEL DLM POUR CONNAITRE DELAIS DE RETOUR DM - ATTENTE RETOUR AL 19.12.2018 RECEPTION BL_97018 => TRANSMIS A NH POUR ESSAIS NH 19.12.18 DM FONCTIONNEL + BRASSARD REMPLACE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS11/01/2019 DM RENDU. |  |  | 2018-0464 | MONITEUR PNI | BM 19 | BEURER | Z30/002741 | OS11/01/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000018 | DLM GUICHARD | [5 empty] | 2018-11-06
2018.XLS | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 133384 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.09.2018 RECEPTION CARTOGRAPHIE => RAPPORT DE VERIFICATION N°18-15445477 / CONFORME COFRAC |  |  | 2018-0447 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42338685 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2018-11-06
2018.XLS | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 133383 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.09.2018 RECEPTION CARTOGRAPHIE => RAPPORT DE VERIFICATION N°18-15445476 / CONFORME COFRAC |  |  | 2018-0446 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HERATHERM IMH400-S | THERMO | 42315375 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000775 | THERMO ELECTRON LED SAS | [5 empty] | 2018-11-06
2018.XLS | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-27 | 133182 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHARGEUR BALANCE CASSE. MERCI ! | OS21/09/2018 CHARGEUR + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 21.09.2018 REMPLACEMENT CHARGEUR PAR CHARGEUR DE RECUP --- VERIFICATION / FONCTIONNELLE + VERIFICATION SECA DANS LA FOULEE |  |  | 2018-0101 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390418/13 | OS21/09/2018 CHARGEUR + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE CHRYSTELLE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-11-02
2018.XLS | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 2018-11-09 | 133004 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR JE OUS DESCEND UN STIMULATEUR EECTRIQUE DOT LES FILS SONT SECTIONNES MERCI | OS19/09/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( MANQUE LE NUMERO D EQUIPPEMENT) LL 20/09/2018 CABLE DM ARRACHE - DEMANDE DE DEVIS POUR REMPLACEMENT LL 16/10/2018 RECEPTION DEVIS VYGON P/P-9108064-INI - DA TRANSMISE POUR VALIDATION SOUS COMMANDE 1966 PR 22.10.2018 DA ACCEPTEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AF 25/10/18 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS09/11/2018 RECEPTION D UN CABLE SUIVANT BLN°18141150 ET COMMANDE B3/922942 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 1966) LL 09/11/2018 FOURNITURE CABLE - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE - FAIRE SIGNER PV LORS DE LA RESTITUTION DU MATERIEL OS13/11/2018 DM RENDU PV SIGNER. |  |  | 2018-0460 | STIMULATEUR DE NERF | PLEXYGON | VYGON | 0909PC074 | OS19/09/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( MANQUE LE NUMERO D EQUIPPEMENT) OS09/11/2018 RECEPTION D UN CABLE SUIVANT BLN°18141150 ET COMMANDE B3/922942 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 1966) OS13/11/2018 DM RENDU PV SIGNER. |  |  |  | 0 | BOURDAUD CORALY | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-10-30
2018.XLS | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 132814 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | APPUIS BRAS NE TIENT PLUS A RESSERER SVP | OS14/09/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 17/09/2018 RESSERAGE APPUI BRAS - ESSAI - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS18/09/2018 DM RENDU. |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS14/09/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS18/09/2018 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE SANDRINE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-10-26
2018.XLS | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 132667 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.09.2018 REMPLACEMENT CHARGEUR --- FONCTIONNEL |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-10-24
2018.XLS | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 134782 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29858 |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-23
2018.XLS | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 134781 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29847 |  |  | 2018-0141 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 888 | SECA | 1888085079601 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-23
2018.XLS | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 134789 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29859 |  |  | 2018-0039 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101952 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-23
2018.XLS | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 134795 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29849 |  |  | 2018-0136 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 920021 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-20
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 134800 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29845 |  |  | 2018-0118 | PESE-BEBE | MS4200 | MARSDEN | 21104543 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 132535 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION XXXX=> MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR + REMPLACEMENT TOILE DE DIFFUSION + REMPALCEMENT DES RIDEAUX + REPARATION PIED PLIABLE GAUCHE --- TESTS / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0359 | CHAMBRE MOBILE PROTECTRICE POUR PLASMAIR | CMP | AIRINSPACE | 2008-S2-014 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 132532 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION XXXX=> MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR + REMPLACEMENT DU PREFILTRE REMPLACEMENT MODULE 2 R07 (2335/2393) + BIONETTOYAGE --- TESTS / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2018-0354 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0643 |  | 454 | IMMUNAIR |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 134803 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29851 |  |  | 2018-0040 | PESE-BEBE | 384 | SECA | 10000000101953 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 134804 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29891 |  |  | 2018-0109 | PESE-BEBE | 877 | SECA | 5877107117726 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 134802 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29850 |  |  | 2018-0134 | PESE-BEBE | 747 | SECA | 900539 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 134805 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.09.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°29848 |  |  | 2018-0142 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067606 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-10-19
2018.XLS | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-10-12 | 132114 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'URETEROSCOPE STORZ-FLEX SN: 2241746( N° BIOMED:2018-0046) EST PERCE AU NIVEAU DE LA ZONE DE BEQUILLAGE. | OS30/08/2018 URETERO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 31.08.18 ENVOI EN SAV => DEMANDE ECHANGE STANDARD SUIVANT CONTRAT ENDOPROTECT COURANT DEPUIS 1ER AVRIL 2018 OS12/10/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°5800216789 COLIS EN BON ETAT RECU UN FIBROSCOPE NEUF A IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. AL 12.10.2018 RECEPTION BL N°5800216789 A REFORMER / GAINE DISTALE PERFOREE + ANNEAUX DE BEQUILLAGE ENDOMMAGE => ECHANGE STANDARD PAR LE 2018-0499 |  |  | 2018-0046 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2241746 | OS30/08/2018 URETERO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/10/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°5800216789 COLIS EN BON ETAT RECU UN FIBROSCOPE NEUF A IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTEIL BLANDINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2018-10-10
2018.XLS | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 131908 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | INCUBATEUR EST EN CHAUFFE EN PERMANENCE SANS LIMITATION DE TEMPERATURE (AU-DELA DE LA CONSIGNE DEMANDEE) | GC 27.08.18 APPEL DU SAV POUR AUTRE CHOSE,VU AVEC IL ME DEMANDE DE FAIRE UN ESSAI CAR NE RESSEMBLE PAS A UNE PANNE GC 29.08.18 ESSAI SUR 2 JOURS, MODE AIR CONFORME, ECART EN MODE CUT, ESSAI AVEC UNE AUTRE SONDE NON CONSTATE.REBRANCHEMENT DE LA LEUR =ALARME SONDE, FAUX CONTACT.APPEL POUR SAVOIR SI ILS EN ONT UNE EN STOCK, OUI SERA EN TEST SUR PLACE+REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0393 | INCUBATEUR DE TRANSPORT | NITE | MEDIPREMA | 5020-3004 |  |  |  |  | 0 | MIRMONT LUCIE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-10-06
2018.XLS | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 131418 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF SUITE ECHANGE STANDARD | OS10/08/2018 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800203465 ET COMMANDE B3/913489 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION.(ETUI MIS AVEC OPTIQUE ) LW 10.08.18 RECEPTION DM NEUF ECHANGE STANDARD => AMMATRICULATION 2018-0433 ET REFORME ANCIEN => CONFORME MISE A DISPO SERVICE OS18/09/2018 OPTIQUE RENDU? |  |  | 2018-0433 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120QMD | OS10/08/2018 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800203465 ET COMMANDE B3/913489 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION.(ETUI MIS AVEC OPTIQUE ) LW 10.08.18 RECEPTION DM NEUF ECHANGE STANDARD => AMMATRICULATION 2018-0433 ET REFORME ANCIEN => CONFORME MISE A DISPO SERVICE OS18/09/2018 OPTIQUE RENDU? |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-09-21
2018.XLS | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 131376 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 09/08/2018 CONTROLE FONCTIONNEMENT LAMPE => FONCTIONNELLE - REMPLACEMENT STARTER + ROUE DU PIED MANQUANTE + ETIQUETAGE - DM DEPOSE DANS LOCAL DE POOL BIOMEDICAL |  |  | 2018-0431 | LAMPE LOUPE SUR PIED | TYP 271 | LEDU | - |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-09-20
2018.XLS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 131248 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF ECHANGE STANDARD | OS18/06/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°716613 ET COMMANDE B6/855268 RECU UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION. LW 06.08.18 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD + REFORME ANCIEN => NOUVEL OPTIQUE SN 748224 IMMATRICULE 2018-0428 => CONFORME MISE EN SERVICE AL 19.11.2018 MATERIEL RECUPERE LE ? |  |  | 2018-0428 | OPTIQUE 5MM 30Ø | PL-2030WA | PETEL SERVICES | 748224 | OS18/06/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°716613 ET COMMANDE B6/855268 RECU UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION. LW 06.08.18 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD + REFORME ANCIEN => NOUVEL OPTIQUE SN 748224 IMMATRICULE 2018-0428 => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-09-18
2018.XLS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 131265 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF ECHANGE STANDARD | LL 31/07/2018 RECEPTION INSTRUM SELON BL 5800200991 - OPTIQUE TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 06.08.18 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD => NOUVEL OPTIQUE SN 120QGR IMMATRICULE 2018-0430 => CONFORME MISE EN SERVICE LW 07/08/2018 ATTENTE RETOUR OPTIQUE OU CERTIFICAT DE DESTRUCTION POUR CLORE LE DOSSIER ET REFORMER ANCIEN => VU AVEC LL OS 08/08/2018 RECUP CE JOUR |  |  | 2018-0430 | OPTIQUE 2,9MM 30Ø | 26120 BA | STORZ | 120QGR | LL 31/07/2018 RECEPTION INSTRUM SELON BL 5800200991 - OPTIQUE TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 06.08.18 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD => NOUVEL OPTIQUE SN 120QGR IMMATRICULE 2018-0430 => CONFORME MISE EN SERVICE LW 07/08/2018 ATTENTE RETOUR OPTIQUE OU CERTIFICAT DE DESTRUCTION POUR CLORE LE DOSSIER ET REFORMER ANCIEN => VU AVEC LL OS 08/08/2018 RECUP DM NEUF CE JOUR |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-09-18
2018.XLS | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 131252 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF ECHANGE STANDARD | GC 25.07.18 RECEPTION OPTIQUE NEUVE SN 1100461408 A IMMATRICULER BL 8134599 LW 06.08.18 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD + REFORME ANCIEN => NOUVEL OPTIQUE SN 1100461408 IMMATRICULE 2018-0429 => CONFORME MISE EN SERVICE OS07/082018 OPTIQUE NEUVE RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0429 | OPTIQUE 30° - 4MM | 8654.422 | WOLF | 1100461408 | GC 25.07.18 RECEPTION OPTIQUE NEUVE SN 1100461408 A IMMATRICULER BL 8134599 LW 06.08.18 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD + REFORME ANCIEN => NOUVEL OPTIQUE SN 1100461408 IMMATRICULE 2018-0429 => CONFORME MISE EN SERVICE OS07/082018 OPTIQUE NEUVE RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-09-18
2018.XLS | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2020-08-31 | 131083 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ECRAN FISSURE SUITE CHUTE | IF 01/08/2018 ECRAN FISSURE SUITE A UNE CHUTE , APPEL SAV , ATTENTE REPONSE POUR DEVIS , IF 03/08/2018 DEVIS RECU LE 03/08/2018 , DEMANDE D'ACHAT PR 10.08.2018 DA VALIDEE - TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE OS17/08/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°RE02101E ET COMMANDE B2/914148 COLIS EN BON ETAT ,ATTENTION NUMERO DE SERIE A CHANGER TRANSMIS AU TECH. NH 27.08.18 RECEPTION MONITEUR EN ECHANGE STANDARD S/N 1000122955 => A IMMATRICULER AS 29/08/2018 : IMMATRICULATION CE JOUR DU MONITEUR N°2018-0443 - MIS DANS LE POOL DE PRET BIOMED |  |  | 2018-0049 | MONITEUR SPO2 PORTABLE | RAD-7 | MASIMO | 1000106805 | OS17/08/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°RE02101E ET COMMANDE B2/914148 COLIS EN BON ETAT ,ATTENTION NUMERO DE SERIE A CHANGER TRANSMIS AU TECH. | 210 | RAD7 -1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009072 | MASIMO EUROPE LIMITED | [5 empty] | 2018-09-12
2018.XLS | 2018-07-26 | 2018-08-21 | 2018-10-29 | 130839 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE LOQUET PERMETTANT L'OUVERTURE DU BOUCHON DE REMPLISSAGE DE LA CUVE EST ....ABSENT . LA CUVE SERA SORTIE APRES LE PROGRAMME OPERATOIRE MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ | OS30/07/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 21/08/2018 APPEL SERVICE POUR VENIR RECUPERER LE PRODUIT RESTANT DANS LA CUVE- PRODUIT RECUPERE CE JOUR - ATTENTE CERTIFICAT DE DECONTAMINATION BAXTER POUR ECHANGE CUVE LL 21/08/2018 ENVOI CERTIFICAT PAR FAX AU 01.34.61.55.37 - PREPARATION COLIS POUR PRISE EN CHARGE PAR TRANSPORTEUR LL 28/08/2018 APPEL BAXTER - CUVE LIVREE A L'ANESTHESIE BFE - APPEL SERVICE POUR RECUPERER CUVE - COLIS MIS A DISPO DU TRANSPORTEUR POUR RECUPERER ANCIENNE CUVE LL 03/09/2018 PAS D'INFO DE L'ANESTHESIE SUR LA CUVE LL 05/09/2018 APPEL TELEPHONIQUE BAXTER - INDIQUE AVOIR RECUPERE LA CUVE ( NON RECEPTIONNEE PAR CHRD?) LL 06/09/2018 RECEPTION CUVE - TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 29/10/2018 RELANCE BAXTER POUR BL => RECEPTION BL N° 18049078 => ECHANGE STANDARD CUVE NOUVEAU SN ARWD0034 => IMMATRICULATION NOUVELLE 2018MAD0514 ET REFORME ANCIENNE |  |  | 2018-0025 | EVAPORATEUR DESFLURANE | D-VAPOR | DRAGER | ARWL-0115 | OS30/07/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 29/10/2018 RELANCE BAXTER POUR BL => RECEPTION BL N° 18049078 => ECHANGE STANDARD CUVE NOUVEAU SN ARWD0034 => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | KARSINTI PASCALE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-09-06
2018.XLS | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 130724 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.07.2018 INTERVENTION FP/03 CARTOGRAPHIE EFFECTUE => ATTENTE RI EXTERNE AL 21.08.2018 RECEPTION RAPPORT COFRAC => N°V18-605-02 / CONFORME |  |  | 2018-0402 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.294.725.9 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001170 | UGAP COMMANDE INTERNET | [5 empty] | 2018-09-01
2018.XLS | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 130721 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.07.2018 INTERVENTION FP/03 CARTOGRAPHIE EFFECTUE => ATTENTE RI EXTERNE AL 21.08.2018 RECEPTION RAPPORT COFRAC => N°V-18-605-01/ CONFORME |  |  | 2018-0399 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.310.199.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001170 | UGAP COMMANDE INTERNET | [5 empty] | 2018-09-01
2018.XLS | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 130720 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.07.2018 INTERVENTION FP/03 CARTOGRAPHIE EFFECTUE => ATTENTE RI EXTERNE AL 21.08.2018 RECEPTION RAPPORT COFRAC => N°V-18-605-04 / CONFORME |  |  | 2018-0398 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.339.362.8 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001170 | UGAP COMMANDE INTERNET | [5 empty] | 2018-09-01
2018.XLS | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 130723 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.07.2018 INTERVENTION FP/03 CARTOGRAPHIE EFFECTUE => ATTENTE RI EXTERNE AL 21.08.2018 RECEPTION RAPPORT COFRAC => N°V-18-605-03 / CONFORME |  |  | 2018-0401 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.417.199.7 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001170 | UGAP COMMANDE INTERNET | [5 empty] | 2018-09-01
2018.XLS | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 130722 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.07.2018 INTERVENTION FP/03 CARTOGRAPHIE EFFECTUE => ATTENTE RI EXTERNE AL 21.08.2018 RECEPTION RAPPORT COFRAC => N°V-18-605-05 / CONFORME |  |  | 2018-0400 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 84.316.027.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001170 | UGAP COMMANDE INTERNET | [5 empty] | 2018-09-01
2018.XLS | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-08-08 | 131806 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.08.2018 INTERVENTION WO-1807-0044227 => REMPALCEMENT CARTE BRANCHEMENT CIRCUIT RECHAUFFEUR --- CQ / CONFORME |  |  | 2018-0302 | EXTRACTEUR D'ADN | EZ1 ADVANCED XL | QIAGEN | L182A2084 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2018-08-30
2018.XLS | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-09-13 | 130814 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2018 RECEPTION DEVIS DEV.0092412-B3 => EN SIGNATURE AS 25/07/2018 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMIE POUR BC AL 13.09.2018 INTERVENTION SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°SW-N-A-BLOC OPERATOIRE MC-13/09/2018-ALLIOUX / CONFORME |  |  | 2018-0427 | BALANCE STANDARD | XXXX | MATFER | XXXX |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS
2018.XLS | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-02 | 130047 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | ROTULE DU PLATEAU EPAULE DECALEE. MISE EN CIRCULATION DU PLATEAU LE 26/07/2018. REFERENCE DU PLATEAU 1007.19BC SN 00627. PAS NUMERO DE BIOMEDICAL. APPEL MR PERROT DE CHEZ MAQUET LE 03/07/18. | GC 05.07.18 APPEL DU SAV POUR VENIR. GC 02.08.18 MANQUE UNE VIS QUI EST RETROUVE CHEZ LA SURVEILLANTE, REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE RI42758930 |  |  | 2018-0003 | TELECOMMANDE | 1150.91C0 | GETINGE/MAQUET | 22536 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2018-08-16
2018.XLS | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 130063 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ECRAN TACTIL FONCTIONNE DE FACON INTERMITTENTE | OS05/07/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.SANS SON CHAGEUR LL 09/07/2018 ECRAN TACTILE FONCTIONNE DE FACON INTERMITENTE - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE - DM SOUS GARANTIE LL 13/07/2018 RECEPTION DM SELON BL00041747 - REMPLACEMENT DE L'ECRAN SOUS GARANTIE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE AL 27.12.2018 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0309 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621033 | OS05/07/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.SANS SON CHAGEUR |  |  |  | 0 | CHAPON MIREILLE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 005762 | HEMOCUE FRANCE (EX ADVANCED MED TECH) | [5 empty] | 2018-08-16
2018.XLS | 2018-07-04 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | 129995 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE RADWAG REF WPT6-15D => PAS DE NUMERO BIOMED: PLATEAU DESSOLIDARISER AVEC LE SUPPORT. | OS04/07/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 23.07.2018 VERIFICATION MATERIEL => SUPPORT BALANCE CASSES / NON REMPLACABLES AL 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DE DECONSTRUCTION |  |  | 2018-0500 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 408470/13 | OS04/07/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GRIMBERT ANA | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-08-15
2018.XLS | 2018-06-27 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 129681 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS MAQUET REF 1001.6000 TOMBE | AL 02.07.2018 REPISE DU SERRAGE => FONCTIONNEL NH 03.07.18 RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0415 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035350 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-08-08
2018.XLS | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 129481 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | RESTE BLOQUEE SUR TARE | AL 22.06.2018 RECEPTION MATERIEL / VERIFICATION ALLUMAGE + TEST DEVANT ASH / FONCTIONNEL => RETOUR SERVICE |  |  | 2018-0101 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390418/13 | AL 22.06.2018 RECEPTION MATERIEL |  |  |  | 0 |  | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-08-03
2018.XLS | 2018-06-21 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 129453 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LA SOCIETE AIRINSPACE INTERVIENDRA LE 22/06/2018 DANS LA MATINEE POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DU SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR DE LA CHAMBRE 528. | FAIT |  |  | 2018-0352 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0646 |  | 453 | IMMUNAIR |  | 0 | LABART JEAN-BAPTISTE | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-08-02
2018.XLS | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 129441 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS MAQUET BLOQUE (DONNE AVEC CLAMEAU)SN 034564, REF : 1001.6000 | OS25/06/2018 APPUI BRAS + CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.06.2018 DEBLOQUAGE + MISE AU POINT SERRAGE --- FONCTIONNEL OS04/07/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0403 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 034764 | OS25/06/2018 APPUI BRAS + CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/07/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-08-02
2018.XLS | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 129319 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE | OS20/06/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.06.2018 RESSERAGE VIS + MLISE AU POINT SERRAGE --- FONCTIONNEL OS04/07/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS20/06/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/07/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-07-31
2018.XLS | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 129202 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | 2018-0101 CHARGEUR DU PESE BEBE HS | AL 19.06.2018 REMPLACEMENT DU CHARGEUR PAR CHARGEUR RECUP / ATTENTE RETOUR SERVICE |  |  | 2018-0101 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390418/13 | LL 15/06/2018 RECEPTION CHARGEUR PESE BEBE CASSE |  |  |  | 0 | GARDERE LAURE | 5717 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-07-27
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136617 | 22-6031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21071 |  |  | 2018-0102 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 335 | SECA | 53350118105807 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136601 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21067 |  |  | 2018-0119 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134287 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-07-05 | 129091 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ALARME EO2 FAIBLE INTENSITE MESURE LED | LL 14/06/2018 APPAREIL INDIQUE MESSAGE D'ERREUR A L'ALLUMAGE ED2 " FAIBLE INTENSITE MESURE LED " - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR REPARATION - DM SOUS GARANTIE NH 27.06.18 RECEPTION DEVIS => PAS DE PRISE EN COMPTE DE LA GARATNIE CAR PRESENCE DE SANG DANS LA CELLULE OPTIQUE => DA TRANSMISE AS 29/06/2018 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS05/07/2018 RECEPTION D UN HEMOCUE REPARARE SUIVANT BLN°00041498 ET COMMANDE B2/909300 COLIS EN BON ETAT, LL 05/07/2018 REPARATION SUITE CODE EREURS E00,E01,E02,E05,E08,E23,E30 - ATTENTION => PRESENCE DE SANG AU NIVEAU DE LA CELLULE OPTIQUE DETECTE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS07/05/2018 DM RENDU. |  |  | 2018-0308 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 1716621032 | GC 13.06.18 DEPOSE OS05/07/2018 RECEPTION D UN HEMOCUE REPARARE' SUIVANT BLN°00041498 ET COMMANDE B2/909300 COLIS EN BON ETAT,REPARATION CODE EREURS E00,E01,E02,E05,E08,E23,E30 ; PAR CONTRE PRESENCE DE SANG AU NIVEAU DE LA CELLULE OPTIQUE.NE REND PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.OS05/07/2018 RECEPTION D UN HEMOCUE REPARARE' SUIVANT BLN°00041498 ET COMMANDE B2/909300 COLIS EN BON ETAT,REPARATION CODE EREURS E00,E01,E02,E05,E08,E23,E30 ; PAR CONTRE PRESENCE DE SANG AU NIVEAU DE LA CELLULE OPTIQUE.NE REND PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE. TRANSMIS AU TECH. OS07/05/2018 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-005762 | HEMOCUE FRANCE (EX ADVANCED MED TECH) | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136616 | 22-4090 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21070 |  |  | 2018-0106 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761343116648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136465 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21063 |  |  | 2018-0137 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136464 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21062 |  |  | 2018-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067610 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136605 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21068 |  |  | 2018-0123 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159729 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136457 | 22-8021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20053 |  |  | 2018-0184 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150137058 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136458 | 22-8017 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20049 |  |  | 2018-0185 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159727 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 136606 | 22-4112 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21069 |  |  | 2018-0112 | PESE-BEBE | 336 | SECA | 10000000017195 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-25
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136277 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21055 |  |  | 2018-0114 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154590 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136524 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21043 |  |  | 2018-0241 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136275 | 22-5026 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21041 |  |  | 2018-0195 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 910 | SECA | 941008 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136291 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21059 |  |  | 2018-0147 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761116117571 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136529 | 22-8012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20055 |  |  | 2018-0206 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761348159730 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136288 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21058 |  |  | 2018-0149 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122132 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136527 | 22-9212 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21042 |  |  | 2018-0199 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136287 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21057 |  |  | 2018-0148 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761136122135 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 136279 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21056 |  |  | 2018-0115 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761152154679 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-24
2018.XLS | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 136418 | 22-3201 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21044 |  |  | 2018-0242 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-21
2018.XLS | 2018-06-09 | 2018-06-22 | 2018-07-16 | 128936 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE FERMETURE, IMPOSSIBLE A RESOUDRE. | AL 22.06.2018 APPEL SAV APD HOTLINE 01.40.86.65.28 POUR PB SUR LE COUVERCLE / DOSSIER N°49823 AL 16.07.2018 INTERVENTION WO-00063265 (SOUS GARANTIE)=> REMPLACEMENT BLOCK VERROUILLAGE COUVERCLE --- ESSAIS / FONCTIONNEL ET CONFORME | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2018-0246 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CYTOSPIN 4 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | CY209601801 |  |  |  |  | 0 | NOEL SYLVIE | 0130754105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000937 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | [5 empty] | 2018-07-21
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136519 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20041 |  |  | 2018-0081 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761091108017 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136520 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20043 |  |  | 2018-0083 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761035156056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136575 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20040 |  |  | 2018-0086 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108356 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136516 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20037 |  |  | 2018-0074 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761201140340 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136572 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20039 |  |  | 2018-0085 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761036156255 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136578 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21065 |  |  | 2018-0122 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136593 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21066 |  |  | 2018-0121 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154593 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136522 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20042 |  |  | 2018-0084 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 136576 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21064 |  |  | 2018-0178 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067612 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-20
2018.XLS | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 136445 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20034 |  |  | 2018-0069 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094375 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-19
2018.XLS | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 136446 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20033 |  |  | 2018-0067 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761042094376 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-19
2018.XLS | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 136553 | 22-9213 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20048 |  |  | 2018-0092 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158285 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-19
2018.XLS | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 135748 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21061 |  |  | 2018-0143 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861150067615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-18
2018.XLS | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 135735 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 0606.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20052 |  |  | 2018-0238 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-18
2018.XLS | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 135738 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20051 |  |  | 2018-0240 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761340158274 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-18
2018.XLS | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 135746 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20050 |  |  | 2018-0239 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761160155353 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-18
2018.XLS | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 136544 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20045 |  |  | 2018-0165 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132815 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-17
2018.XLS | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 136539 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20046 |  |  | 2018-0174 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100556 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-17
2018.XLS | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 136535 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20047 |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-17
2018.XLS | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 136558 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°21054 |  |  | 2018-0116 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429415 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-17
2018.XLS | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 136541 | 22-3307 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20044 |  |  | 2018-0164 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791080060148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-17
2018.XLS | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 136554 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.06.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°20038 |  |  | 2018-0208 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761150154595 |  |  |  |  | 0 |  | 5438 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-17
2018.XLS | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 139287 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.06.2018 INETRVENTION SECA => VP + MP + CURRATIF --- CERTIFICAT / NON-CONFORME N°24791 |  |  | 2018-0237 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761159122949 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-07-13 | 696893
2018.XLS | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 128554 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.06.2018 RECEPTION BL_3203076 => REMPLACEMENT MASTER TCI + PARTIE ACTIVE MASTER TCI + BANDEAU TCI + BATTERIE GB --- TSE + CQ / CONFORME AL 25.06.2018 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2018-0375 | POUSSE SERINGUE | MASTER ANESTHESIE IEC | FRESENIUS |  |  | 456 | MASTER-PILOTE ANESTHESIE IEC | MASTER-PILOTE ANESTH | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2018-07-07
2018.XLS | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 128301 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR ,LA CHAISE DE PESEE NE FONCTIONNE PAS , MESSAGE D'ERREUR ER 3 ET ER 45, IMPOSSIBLE DE PRENDRE UN POIDS MERCI D'AVANCE CORDIALEMENT | AL 11.06.2019 CHAISE DE PESEE / MATERIEL NON MAINTENU - EN OBSOLESCENCE |  |  | 2018-0094 | CHAISE DE PESEE | FH | SECA |  | LL 11/06/2018 RECEPTION CHAISE DE PESEE AVEC CORDON ALIMENTATION |  |  |  | 0 | WUEST MULLIER LAETITIA | 5336 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-07-07
2018.XLS | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 127946 | 22-5082 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE PLASMAIR 0645 S'EST MIS EN ALARME (ALARME COURANT) CE SOIR A 17H. LA SOCIETE AIRINSPACE EST CONTACTEE POUR INTERVENIR MAIS LA REPONSE EST NEGATIVE. PAS DE POSSIBILITE D'INTERVENTION AVANT MARDI. MR ROBERTON PREVENU. | LL 23/05/2018 DEFAUT DE CABLAGE MODULE ROI - REMPLACEMENT MODULE - ESSAI - CONTROLE => CONFORME PREVOIR REMPLACEMENT INTERRUPTEUR SECTEUR M/A LORS DE LA PROCHAINE MAINTENANCE |  |  | 2018-0353 | SYSTEME DE TRAITEMENT DE L'AIR MOBILE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 2006-T-0645 |  |  |  |  | 0 | LABART JEAN-BAPTISTE | 5492 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2018-06-29
2018.XLS | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-09-03 | 127919 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.05.208 EN PRET AU CARDIO JOUR + CHARGEUR => VU AVEC MD MULLIER AL 03.09.2018 RETOUR MATERIEL BIOMED |  |  | 2018-0065 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 1959071041875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2018-06-29
2018.XLS | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-06 | 127777 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | FUITE A L' EXTREMITE DISTALE.DEMANDE DE PRET , SVP. | LL 16/05/2018 FUITE SUR EXTREMITE DISTALE - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 28/05/2018 DEVIS 8000197121 RECU - DA TRANSMIS POUR VALIDATION AS 28/05/2018 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS06/06/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°72225221 ET COMMANDE B2/859852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. ( CETTE INTERVENTION ET GARANTIE UN MOIS) LL 06/06/2018 - EVACUATION ENDOSCOPIE SOUPLE - DEMONTAGE - INSPECTION - REMPLACEMENT GAINE DISTALE - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 | LL 16/05/2018 RECEPTION ENDOSCOPE OS06/06/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°72225221 ET COMMANDE B2/859852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( CETTE INTERVENTION ET GARANTIE UN MOIS) |  |  |  | 0 | MONTEIL BLANDINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2018-06-27
2018.XLS | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 127733 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS MAQUET SN 20615 DONT LA TIGE METALIQUE DU MILIEU EST SORTIE DE SON AXE | OS16/05/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 17.05.2018 RESSERAGE VIS + AJUSTAGE POIGNEE => FONCTIONNEL OS23/05/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0362 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 20615 | OS16/05/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/05/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PAINTRE SANDRINE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-06-26
2018.XLS | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 127736 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS MAQUET SN : 037420 NE TIENT PLUS EN POSITION | OS16/05/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 17.05.2018 RESSERAGE VIS + AJUSTAGE => FONCTIONNEL OS23/05/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0361 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037420 | OS16/05/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/05/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | 118482 | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-06-26
2018.XLS | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 127536 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0342 CE JOUR ECHANGE SUIVANT CONTRAT ENDOPROTECT | LL 09/05/2018 RECEPTION DM SELON BL 5800185824 - TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 11.05.18 IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0342 CE JOUR ECHANGE SUIVANT CONTRAT ENDOPROTECT ET MISE EN PRE REFORME ANCIEN 2018-0035 => MISE A DISPO SERVICE OS14/05/2018 URETERO FIBRO NEUF RENDU. |  |  | 2018-0342 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2242323 | LL 09/05/2018 RECEPTION DM SELON BL 5800185824 - TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 11.05.18 IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0342 CE JOUR ECHANGE SUIVANT CONTRAT ENDOPROTECT ET MISE EN PRE REFORME ANCIEN 2018-0035 => MISE A DISPO SERVICE OS14/05/2018 URETERO FIBRO NEUF RENDU. |  |  |  | 0 | LW | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-06-22
2018.XLS | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 139283 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.05.2018 INTERVENTION SECA => VP + MP + CURRATIF --- NON-CONFORME N°24787 AL 20.11.2018 RECEPTION CERTIFICAT DE DECONSTRUCTION SECA |  |  | 2018-0175 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761086132818 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-06-16 | 696893
2018.XLS | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 127408 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS BLOQUE MODEL 1001.6000 SN 29024 | AL 11.05.2018 REPRISE REGLAGE VIS => FONCTIONNEL OS15/05/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0349 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29024 | OS15/05/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-06-16
2018.XLS | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-09-20 | 127221 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN STO, DONT LA BAGUE DU HAUT AVEC L'IRRIGATEUR EST MANQUANTE.SN : 14B0060. OPTIM : | OS03/05/2018 PIECE A MAIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.MARQUE BIEN AIR SN14B0060 REF/160052-OPTIM2571 LL 11/05/2018 MANQUE BAGUE SUR PIECE A MAIN OPTIM 2571 - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS SOUS CRONOPOST FR-CHR-0435-MAC0M00 LL 22/05/2018 RECEPTION DEVIS DR3333_5486438642501 - DA TRANSMIS POUR VALIDATION AS 23/05/2018 : DA VALIDEE ET TRANSMISE POUR BC LL 14/09/2018 RECEPTION PRET PAM SIRONA T2 REVO RH40 - SN 09315 - APPEL RT POUR FICHE NAVETTE - RT INDIQUE AVOIR RECU LA PIECE MANQUANTE DE NOTRE PAM => EXPEDITION PAM PREVUE DEBUT DE SEMAINE PROCHAINE - RETOUR DU PRET EXPEDIE CE JOUR. OS20/09/2018 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARARER SUIVANT N° DE FACTURE 6093-0918 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 20/09/2018 MISE A DISPOSITION DU SERVICE PAM |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | OS03/05/2018 PIECE A MAIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.MARQUE BIEN AIR SN14B0060 REF/160052-OPTIM2571 OS20/09/2018 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARARER SUIVANT N° DE FACTURE 6093-0918 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE SANDRINE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2018-06-13
2018.XLS | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 126575 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE BEQUILLAGE. DEMANDE DE PRET. URGENT. | NH 18.04.18 ENVOI SAV POUR ECHANGE GRATUIT SELON CONTRAT LL 09/05/2018 RECEPTION DM SELON BL 5800185824 - TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 11.05.18 IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0342 CE JOUR ECHANGE SUIVANT CONTRAT ENDOPROTECT ET MISE EN PRE REFORME ANCIEN => MISE A DISPO SERVICE |  |  | 2018-0035 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2241679 | LW 11.05.18 IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0342 CE JOUR ECHANGE SUIVANT CONTRAT ENDOPROTECT ET MISE EN PRE REFORME ANCIEN => MISE A DISPO SERVICE |  |  |  | 0 | NGUYEN TAN THIEN | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2018-05-29
2018.XLS | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-11-06 | 126414 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR LA BALANCE CHAISE EST HS POURRIEZ VOUS INTERVENIR MERCI D'AVANCE | OS13/04/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION A IMMATRICULER.BALANCE COMPLETTE MODEL ARNOLD B-97-185021 SERIAL NR 002.07.000.15 TYPE ANCI-100-B AL 16.04.2018 APPEL SCT SECA POUR SAVOIR SI LE MATERIEL EST ENCORE CONFORME => ATTENTE RETOUR AL 07.05.2018 PRISE EN CHARGE DU MATERIEL PAR SECA AL 02.07.2018 RECEPTION DEVIS DME23188 POUR REMIS EN ETAT MATERIEL => OK AL 29.10.2018 INTERVENTION SOCIETE SECA BL_LME19655 => CURRATIF + METROLOGIE LEGALE / REMPLACEMENT PROTECTION AFFICHEUR + GARNITEUR ACCOUDOIR --- CONFORME / VIGNETTE 2019 N°31320 |  |  | 2018-0300 | CHAISE DE PESEE | ARNOLD | CAE | 002.07.000.15 | OS13/04/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION A IMMATRICULER.BALANCE COMPLETTE MODEL ARNOLD B-97-185021 SERIAL NR 002.07.000.15 TYPE ANCI-100-B |  |  |  | 0 | REGNIER MAUD | 4177 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2018-05-25
2018.XLS | 2018-04-03 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 125875 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN FIBROSCOPE D'INTUBATION DANS LES LAVEURS OLYMPUS. | GC 18.04.18 FAIT |  |  | 2018-0243 | FIBRO-ENDOSCOPE | LF-TP | OLYMPUS | 2839252 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE LONA | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-05-15
2018.XLS | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-23 | 125806 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | FUITE D'EAU IMPORTANTE AU NIVEAU DU MOTEUR DE LA PIECE A MAIN (AU NIVEAU DE LA CONNEXION + EN HAUT DU MOTEUR REMONTE SUR LE CORDON) SALLE 1 | LL 03/04/2018 - DEMONTAGE MOTEUR PAM BLOQUE - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS GC 17.04.18 DEVIS A 0 CAR AUCUNE PANNE CONSTATEE, DEMONTAGE, NETTOYAGE REMONTAGE. VOIR LE CORDON+APPEL SAV POUR LUI DIRE QUE LE CORDON FONCTIONNE ACTUELEMENT AVEC UN AUTRE MOTEUR, ILS VONT RECONTROLER ET ENVOYER GC 20.04.18 APPEL SAV CAR 2 DEVIS SUR LA MEME INTER; PART CE JOUR DE CHEZ EUX OS23/04/2018 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN SANS AUCUNE PANNE CONSTATER SUIVANT FACTURE 5601-0418 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A GC. GC 23.04.18 APPEL SERVICE AL 15.11.2018 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0249 | MOTEUR CHIRURGICAL | EA-52 LED | A-DEC | 148003 | LL 03/04/2018 INTERVENTION SUR SITE - DEMONTAGE MOTEUR PAM BLOQUE - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS OS23/04/2018 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN SANS AUCUNE PANNE CONSTATER SUIVANT FACTURE 5601-0418 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A GC. |  |  |  | 0 | SYDORAK ANGELIQUE | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2018-05-11
2018.XLS | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 125666 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS MAQUET REF 1001.6000 SN 037207 TOMBE URGENT MERCI NOUS AVONS PLUSIEURS APPUIS EN REPARATION | AL 03.04.2018 RESSERAGE VIS + MISE AU POINT FREIN --- FONCTIONNEL OS04/04/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0248 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037207 | OS04/04/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-05-09
2018.XLS | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 125669 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS MAQUET REF 1001.6000 SN 037427 TOMBE URGENT PLUSIEURS APPUIS BRAS EN REPARATION MERCI | AL 03.04.2018 RESSERAGE VIS + MISE AU POINT FREIN --- FONCTIONNEL OS04/04/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0247 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 037427 | OS04/04/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-05-09
2018.XLS | 2018-03-16 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 125105 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | ABDELHALIM | PIECE A MAIN DU DETARTREUR SALLE 2 FONCTIONNE PAR INTERMITENCE | OS16/03/2018 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AK 16/03/2018: PAM A IMMATRICULER DONT LE NS EST 209020168 LW 09/04/2018 REGUL INVENTAIRE CE JOUR LL 10/04/2018 MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE - PROCES VERBAL A FAIRE SIGNER PAR SERVICE AVANT RESTITUTION AL 26.04.2018 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0252 | PIECE A MAIN DETARTREUR | NEWTRON | SATELEC | 209020168 | OS16/03/2018 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SYDORAK ANGELIQUE | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-04-27
2018.XLS | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-09 | 127537 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / CERTIFICAT N°NPJ-1253 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0343 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | PB72610 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-25
2018.XLS | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-09 | 127542 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / CERTIFICAT N°NPJ-1272 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0347 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73807 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-25
2018.XLS | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-09 | 127541 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / CERTIFICAT N°NPJ-1273 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0346 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73806 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-25
2018.XLS | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-06-12 | 124985 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | TELECOMMANDE MAQUET 3110.30ESN03467 (PILIER SALLE 14) NE FCHARGE PAS URGENT MERCI | OS15/03/2018 DM DEPOSE A L ATELIER. NH 16.03.18 ENVOI SAV LL 14/05/2018 RECEPTION DEVIS 3270009148 - DA TRANSMIS POUR VALIDATION AS 15/05/2018 : DA VALIDEE ET TRANSMISE POUR BC LL 16/05/2018 DEMANDE EFFECTUEE EN PIECE DETACHEE ET NON EN INVESTISSEMENT - DEMANDE D'ACHAT REFAITE SOUS N° 1734 AF 16/05/18 COMMANDE FAITE / PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION GC 12.06.18 RECU UNE NEUVE DEJA PROGRAMMEE, RI 42679662 ET BL3278040143+APPEL |  |  | 2018-0222 | TELECOMMANDE | 3110.30E5 | GETINGE/MAQUET | 03467 | OS15/03/2018 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5046 | O | Corrective |  | Définitive | 000033 | MAQUET | [5 empty] | 2018-04-25
2018.XLS | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-09 | 127540 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / CERTIFICAT N°NFJ-1068 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0345 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73361 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-24
2018.XLS | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-04-09 | 127539 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / CERTIFICAT N°NFJ-1067 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0344 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | PB73362 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-24
2018.XLS | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-09 | 127381 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / COFRAC CERTIFICAT N°2018/1182 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0339 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | PB05611 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-20
2018.XLS | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 124684 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | ABDELHALIM | MOTEUR DU FAUTEUIL ADEC SALLE 2, QUI NE FONCTIONNE PLUS.IL NE TOURNE PLUS. | GC 13/02/2018: MOTEUR APPORTER AU BIOMED AK 13/03/2018: MOTEUR A IMMATRICULER LA REF EST 54.0331.00 ET LE NS:148163 AS 13/03/2018 : IMMATRICULATION DU MOTEUR CE JOUR ET DONNE A L'ATELIER POUR ENVOI CHEZ LE FOURNISSEUR NH 15.03.18 ENVOI SAV GC 21.03.18 DEVIS A ZERO DEFAUT NON CONSTATE GC 29.03.18 APPEL SAV CAR TOUJOUR PAS DE RETOUR, PART AUJOURDHUI OS04/04/2018 RECEPTION SUIVANT FACTURE A 0 EURO N°5519-0418 COLIS EN BON ETAT AUCUNE ANOMALIE DECTETEE SUR LE MICROMOTEUR , TRANSMIS AU TECH. GC 06.04.18 REMIS AU SERVICE |  |  | 2018-0213 | MOTEUR CHIRURGICAL | 54.0331.00 | A-DEC | 148163 | OS04/04/2018 RECEPTION SUIVANT FACTURE A 0 EURO N°5519-0418 COLIS EN BON ETAT AUCUNE ANOMALIE DECTETEE SUR LE MICROMOTEUR , TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GHEYSENS PRAECILIA | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2018-04-19
2018.XLS | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-04-09 | 127380 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / COFRAC CERTIFICAT N°2018/1184 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0338 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-19
2018.XLS | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-04-09 | 127378 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / COFRAC CERTIFICAT N°2018/1186 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0337 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73564 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-19
2018.XLS | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 124721 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, MERCI DE REMPLACER CONNECTEUR CASSE ( PESE BB DEJA DANS VOS LOCAUX) | AL 08.03.2018 MATERIEL NON REPARABLE / A REFORMER |  |  | 2018-0110 | PESE-BEBE | DBS-930/20 | SOLOTOP | 062804 | AL 07.03.20189 RECEPTION DM ATELIER => CONNECTEUR CASSE / PLUS DE PIECE ET BALANCE NON AGREE AL 07.03.2018 A REMPLACER |  |  |  | 0 | LEFRANC CAROLLE | 4821 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-04-19
2018.XLS | 2018-03-07 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 124667 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL DANS LES LDE OLYMPUS ET SOLUSCOPE. UREGENT | LL 27/01/2020 INTER CLOTUREE |  |  | 2018-0056 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-TP | OLYMPUS | 2839204 |  |  |  |  | 0 | NGUYEN TAN THIEN | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-04-18
2018.XLS | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 2018-06-06 | 124554 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | ABDELHALIM | EXTENSION DE LA TABLE ORTHO ; BRAS A NOUVEAU DECOLLER DERNIERE INTERVENTION LE 11/12 120482 ET REMIS EN CIRCULATION LE 20/12/17 URGENT MERCI (DANS LE LOCAL BIOMED DU BLOC BMC) | AK 09/03/2018: EXTENSION ORTHOPEDIQUE TYPE: 1003.60A0 ET LE NS: 00111 DE LA MARQUE MAQUET AS 12/03/2018 : IMMATRICULATION CE JOUR DE L'EXTENSION N°BIO 2018-0211 GC 20.03.18 APPEL SAV , DEJA VU EN DECEMBRE, ENVOI MAIL GC 25.03.18 IMPOSSIBLE DE FAIRE DES REPARATIONS SUR PLACE, UN DEVIS POUR FAIRE PASSER UN TRANSPORTEUR SERA FAIT 42466864 AK 28/03/2018: APPEL DU COMMERCIAL CERAVER ABDELMOUMEN AU 06 62 25 69 09; IL ME DIT QUE SI C'EST UN PETIT DEVIS DE MAQUET C'EST L'HOPITAL QUI PAIE ET QUAND C'EST UN DEVIS ELEVE ON POURAI LEUR DEMANDER A CERAVER D'AIDER DE PAYER UNE PARTI DE LA FACTURE DONC A LA SUITE DE LA RECEPTION DU DEVIS MAQUET VOIR AVEC LE COMMERCIAL ABDELMOUMEN GC 30.03.18 APPEL DU COMMERCIAL LE 28.03 QUI ME DEMANDE DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PLATEAUX+APPEL MOSSION QUI ME LES DONNE. PLUSIEUR APPEL DU COMMERCIAL QUI NE REPOND PAS+DEVIS UGAP RECU GC 03.04.18 APPEL COMMERCIAL ET RENSEIGNEMENTS TRANSMIS POUR DEVIS GC 05.04.08 DEVIS DE REGUL DE L'INTER RECU 3272006962 192.89¿+APPEL VINCENDEAU POUR DEMANDER SI C'EST PAS SOUS GARANTIE, SE RENSEIGNE.MAIL DE REPONSE : NE PAS TENIR COMPTE DU DEVIS GC 18.04.18 DEVIS UGAP+MAQUET POUR UN NEUF+MAQUET POUR UN DE DEMO GC 20.04.18 VU AVEC PR DOSSIER EN ATTENTE, COURRIER A FAIRE GC 05.18 DEMANDE DE NOUVEAU DEVIS A L'UGAP GC 06.06.18 TRANSMIS LE DOSSIER GC 05.04.08 DEVIS DE REGUL DE L'INTER RECU 3272006962 192.89¿+APPEL VINCENDEAU POUR DEMANDER SI C'EST PAS SOUS GARANTIE, SE RENSEIGNE.MAIL DE REPONSE : NE PAS TENIR COMPTE DU DEVIS GC 20.04.18 VU AVEC PR DOSSIER EN ATTENTE, COURRIER A FAIRE GC 05.18 DEMANDE DE NOUVEAU DEVIS A L'UGAP GC 06.06.18 TRANSMIS LE DOSSIER A AS PR 07.06.2018 MAIL FAIT A M. ABDELMOUMENE SOCIETE CERAVER POUR VOIR SI REMPLACEMENT A LEUR CHARGE POSSIBLE PR 06.08.2018 DA TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE A L'UGAP OS03/09/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°1680184191 ET COMMANDE B6/913734 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. AS 03/09/2018 : IMMATRICULATION DE L'EXTENSION N°2018-0445 |  |  | 2018-0211 | EXTENSION ORTHOPEDIQUE | 1003.60AO | GETINGE/MAQUET | 00111 | OS03/09/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°1680184191 ET COMMANDE B6/913734 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. GC 05.18 DEMANDE DE NOUVEAU DEVIS A L'UGAP GC 06.06.18 TRANSMIS LE DOSSIER A AS PR 07.06.2018 MAIL FAIT A M. ABDELMOUMENE SOCIETE CERAVER POUR VOIR SI REMPLACEMENT A LEUR CHARGE POSSIBLE PR 06.08.2018 DA TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE A L'UGAP OS03/09/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°1680184191 ET COMMANDE B6/913734 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. AS 03/09/2018 : IMMATRICULATION CE JOUR DE L'EXTENSION N°2018-0445 |  |  |  | 0 |  | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2018-04-17
2018.XLS | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-26 | 124463 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | ABDELHALIM | FLEXIBLE MOTEUR STO BIEN AIR SN : 11L 0072 REF : 1600076 CHAUFFE VIBRATION + BRUYANT. OPTIM : 2370, COMPOSITION D'ORIGINE : 30187 | OS06/03/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AK 07/03/2018: A IMMATRICULER AS 07/03/18 : IMMATRICULATION CE JOUR SOUS LE NUMERO 2018-0182 AK 08/03/2018: ENVOI CHEZ REPARATION TURBINE COLISSIMO N°XV159654924FR AK 13/03/2018: DEVIS MC RECU --> DA TRANSMIS AS 15/03/2018 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AK 26/03/2018: RECU LE MICROMOTEUR AVEC FASTURE N°5494-0318, RI DANS LA FACTURE: STERILISATION+ DEMONTAGE DE L'INSTRUM + REMPLACEMENT DES ROULEMENTS ROTOR BIEN AIR JOINTS + NETTOYAGE COMPLET+ REMONTAGE DE L'INSTRUM NETTYAGE ET LUBRIFICATION+ MISE EN CONDITION REELLE D'USAGE ET TESTS SUR APPAREILLAGE SPECIFIQUE |  |  | 2018-0182 | MICROMOTEUR DE STOMATOLOGIE | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 11¦0072 | OS06/03/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE SANDRINE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2018-04-14
2018.XLS | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-04-09 | 127543 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2018 LIVRAISON DES PIPETTES => CONFORME / CARTONS OK AL 09.04.2017 PIPETTES CONFORMES ISO 8655 / CERTIFICAT N°NPJ-1271 => INSTALLATION DANS LES SERVICES |  |  | 2018-0348 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73804 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2018-04-14
2018.XLS | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 124355 | 22-3302 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF SUITE INTER 122165 | LL 28/02/2018 : LIVRAISON RECU CE JOUR SOUS BL 121690 - TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 01/03/2018 IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0052 => A RECUPERER + MERCI DE ME TRANSMETTRE LE PV SIGNE OS01/03/2018 DM RENDU AU SERVICE PV SIGNE ET TRANSMIS |  |  | 2018-0052 | DERMATOSCOPE | DELTA 20 PLUS | HEINE | 1102180929 | LL 28/02/2018 : LIVRAISON RECU CE JOUR SOUS BL 121690 - TRANSMIS A LW POUR IMMATRICULATION LW 01/03/2018 IMMATRICULATION DM NEUF 2018-0052 => A RECUPERER + MERCI DE ME TRANSMETTRE LE PV SIGNE OS01/03/2018 DM RENDU AU SERVICE PV SIGNE ET TRANSMIS |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-04-12
2018.XLS | 2018-02-12 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 123407 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | DIFFICULTE POUR HOLDER FONCTIONNE 1 X/6 POIDS NON FIABLE AU SECOUR | OS13/02/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION AL 15.03.2018 REMPLACEMENT ALIM HS + VERIFICATION => CONFORME AUX RECOMMANDATIONS FOURNISSEUR OS15/03/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0004 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF1429447 | OS13/02/2018 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/03/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | OCTAVE MARIE-LAURE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-03-24
2018.XLS | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 123415 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF SUITE INTER 120262 | LW 12/02/2018 RECEPTION DM NEUF BL N° 71960911 => IMMATRICULATION DM NEUF => CONFORME MISE EN SERVICE OS13/02/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0036 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2870254 | LW 12/02/2018 RECEPTION DM NEUF BL N° 71960911 => IMMATRICULATION DM NEUF => CONFORME MISE EN SERVICE OS13/02/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-03-24
2018.XLS | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 123328 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | SUITE INTER 119459 IMMATRICULATION DM NEUF EN ECHANGE STANDARD | LW 09/02/18 RECEPTION DM NEUF ECHANGE STANDARD BL N° 5800172404 => IMMATRICULATION FAITE CE JOUR => DM CONFORME => MISE EN SERVICE AL 26.04.2018 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0035 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2241679 | LW 09/02/18 RECEPTION DM NEUF ECHANGE STANDARD BL N° 5800172404 => IMMATRICULATION FAITE CE JOUR => DM CONFORME => MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-03-23
2018.XLS | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-05-04 | 123332 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NEZ DE BROCHAGE REF 511-791 NE S'ADAPTE PLUS AU MOTEUR MOTEUR COMPACT AIR DRIVE 2 OPTIM 2319 | OS12/02/2018 INSTRUM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 13/02/2018 NEZ DE BROCHAGE REF: 511- 791 OPTIM 2319 NE S'ADAPTE PLUS AU MOTEUR COMPACT AIR DRIVE APPEL PRESTATAIRE POUR OUVERTURE DOSSIER - MAIL RECU POUR OUVERTURE DOSSIER SOUS N° WO-77765 - ATTENTE FICHE DE DECONTAMINATION AK 22/02/2018: RELANCE PAR MAIL AK 22/02/2018: DEVIS FORFAIT REPARATION --> DA TRANSMIS UNE FOIS LE DEVIS SIGNE ME LE REMETTRE POUR ENVOYER AVEC LE COLIS + LE NEZ DE BROCHAGE PASSER A AS POUR IMMATRICULATION AS 01/03/18 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC + IMMATRICULATION SOUS LE NUMERO 2018-0054 AK 15/03/2018: RMA RECU --> ENVOI RMA N°6597 OS04/05/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°72012906 ET COMMANDE B3/850487 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 04.05.18 RECEPTION RI => REMPLACEMENT AXE DE COUPLAGE + ROULEMENTS + PIECES NECESSAIRE => REMIS A DISPO DU SERVICE LL 11/05/2018 DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0054 | NEZ DE BROCHAGE POUR COMPACT AIR DRIVE | 511.791 | SYNTHES | 7909 | OS12/02/2018 INSTRUM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/05/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°72012906 ET COMMANDE B3/850487 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001555 | DEPUY SYNTHES | [5 empty] | 2018-03-23
2018.XLS | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 122971 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF SUITE INTER 117821 | LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532429 => DM NEUF 2018-0024 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN XXXX-408 => CONFORME MISE EN SERVICE LL 02/02/2018 MISE A DISPO DE LA CUVE - SIGNATURE DU PV DE MISE EN SERVICE OS27/02/2018 DM RENDU? |  |  | 2018-0026 | EVAPORATEUR DESFLURANE | D-VAPOR | DRAGER | ASCB-0058 | LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532429 => DM NEUF 2018-0024 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN XXXX-408 => CONFORME MISE EN SERVICE OS27/02/2018 DM RENDU? |  |  |  | 0 | LW | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-03-16
2018.XLS | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 122964 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF SUITE INTER 108762 | LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532421 => DM NEUF 2018-0024 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN XXXX-401 => CONFORME MISE EN SERVICE LL 02/02/2018 MISE EN SERVICE CUVE - ATTENTE SIGNATURE PV DE MISE EN SERVICE |  |  | 2018-0025 | EVAPORATEUR DESFLURANE | D-VAPOR | DRAGER | ARWL-0115 | LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532421 => DM NEUF 2018-0024 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN XXXX-401 => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-03-16
2018.XLS | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 122957 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | IMMATRICULATION DM NEUF SUITE INTER 115698 | LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532422 => DM NEUF 2018-0024 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN XXXX-408 => CONFORME MISE EN SERVICE LL 02/02/2018 MISE A DISPO CUVE AU SERVICE - SIGNATURE PV DE MISE EN SERVICE OS27/02/2018 RENDU? |  |  | 2018-0024 | EVAPORATEUR DESFLURANE | D-VAPOR | DRAGER | ASAD-0516 | LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532422 => DM NEUF 2018-0024 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN XXXX-408 => CONFORME MISE EN SERVICE OS27/02/2018 RENDU? |  |  |  | 0 | LW | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-03-16
2018.XLS | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-28 | 122159 | 22-6022 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE D'AIR | GC 18.01.18 FUITE SUR LE MELANGEUR 19.01.18 ESSAI AVEC UN TUYAU NEUF+JOINT DE CELLULE ABIME GC 22.01.18 APPEL POUR AVOIR UN JOINT, SOIT IL ME 'ENVOI SOIT ILS FONT UN DEVIS GC 29.01.18 DEMONTAGE ET RETOUR EN ATELIER POUR ENVOI, LA SAGE FEMME EN CA 15 JOUR; SINON PRENDRE UN MELANGEUR AU BLOC, VU AVEC GODREAU, EN SALLE E REA CESAR GC 30.01.18 IMMATRICULATION PAR LW+APPEL SAV POUR RMA ET DEMANDER QU'IL SOIT VU EN URGENCE+ENVOI 8PO 021 819 624 3 GC 09.02.18 RELANCE SAV+DEVIS CURATIF ET PREVENTIF GC 12.02.18 PRET RECUPERE ET INSTALE+APPEL 5754 PR 12.02.2018 DA ACCEPTEE - TRANSMISE AUX AA OS22/02/2018 RECEPTION SUIVANT BL081188 ET COMMANDE B2/847584 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 28.02.18 PAS DE DOSSIER MAIS MAINTENANCE FAITE+REMISE EN PLACE DANS LE SERVICE, VU AVEC LA SAGE-FEMME+PRET REINSTALLE AU BLOC ACC ET APPEL GODREAU |  |  | 2018-0020 | MELANGEUR DE GAZ AIR/O2 | MAXBLEND | MAXTEC | BDF05076 | DEMANDE FAITE AVEC SN 2013-686 OS22/02/2018 RECEPTION SUIVANT BL081188 ET COMMANDE B2/847584 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 23.02.18 PERSONNE DANS LE SERVICE POUR OUVRIR LA PORTE | 438 | FABIE7 | TABLE DE REA/NEONAT | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2018-03-01
2018.XLS | 2018-01-15 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 121960 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | ABDELHALIM | SCIE OSCILLANTE 532.021 12636 BLOQUEE BOITE MOTEUR COLIBRI 1 OPTIM 2228 URGENT | OS16/01/2018 INSTRUM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AK 31/01/2018: APEL DE DEPUY, ILS VONT M'ENVOYER UN RMA SI C'EST SOUS GARANTIE SINON UN DEVIS + FAIRE SIGNER LE PROCES VERBAL PAR LE SERVICE LORS DE LA RESTITUTION AK 09/01/2018: DEVIS RECU FORFAIT REPARATION --> DA TRANSMIS, SUITE A LA VALIDATION DU BON DE COMMANDE, ENVOYER LA SCIE QUI SE TROUVE DANS MON BUREAU PR 12.02.2018 DA ACCEPTEE - TRANSMISE AUX AA AK 15/02/2018: RECU RMA N°6487 ET 6467 (POUR INTERVENTION N°121176) AK 27/03/2018: BL N° 72003606 RECU LA SCIE + MOTEUR MAIS AUCUN RAPORT SUR LE MOTEUR APEL DE DEPUYS SYNTHES--> RI SUR LE BL: REMPLACEMENT DE TTE LES PIECES NECESSAIRES DE LA SCIE; DM A RECUPERER AL 26.04.2018 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2018-0022 | SCIE SAGITTALE | 532.021 | SYNTHES | 12636 | OS16/01/2018 INSTRUM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 7134 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001555 | DEPUY SYNTHES | [5 empty] | 2018-02-24
2018.XLS | 2017-12-22 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 121106 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | ABDELHALIM | SN NON RETROUVE SUR LA BASSE DE DONNEE,PIECE A MAIN STO SN :14B0060 DONT LA FRAISE EST BLOQUEE ET LA BAGUE NE TIENT PLUS.OPTIM :2186, COMPOSITION D'ORIGINE :36684 | AK 22/01/2018: PIECE A MAIN BIEN AIR TYPE: 1600052 ET NS:14B0060 ENVOI N°XV154826097FR + A IMMATRICULER AU RETOUR DE LA PAM AK 30/01/2018: DEVIS RECU POUR MC --> DA TRANSMIS AS 02/02/18 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS12/02/2018 RECEPTION SUIVANT NUMERO DE FACTURE 5307-0218 ET COMMANDE B2/846697 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. AK 12/02/2018:RI SELON DEVIS N°DR2993-5485930591701 DEMONTAGE DES PIECES INTERNES, REMPLACEMENT MOTOR BIEN AIR; REGLAGE DE LA GRIFFE, JOINTS, NETTOYAGE COMPLET+ REMONTAGE, NETTOYAGE, LUBRIFICATION--> MISE EN CONDITION REELLE D'USAGE ET TESTS SUR APPAREILLAGE SPECIFIQUE LW 12/02/2018 IMMATRICULATION CE JOUR => DM RENDU A AK AK 13/02/2018: A RECUPERE PAR LE SERVICE + PV A SIGNE OS23/02/2018 INSTRUM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0037 | PIECE A MAIN DROITE 1:1 AVEC SPRAY | 1600052-001 | BIEN AIR | 14B0060 | AK 22/01/2018: PIECE A MAIN BIEN AIR TYPE: 1600052 ET NS:14B0060 ENVOI N°XV154826097FR + A IMMATRICULER AU RETOUR DE LA PAM OS12/02/2018 RECEPTION SUIVANT NUMERO DE FACTURE 5307-0218 ET COMMANDE B2/846697 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. LW 12/02/2018 IMMATRICULATION CE JOUR => DM RENDU A AK OS23/02/2018 INSTRUM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PAINTRE SANDRINE | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2018-02-02
2018.XLS | 2017-11-10 | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 118896 | 22-5024 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA BALANCE DU BOX DE CONSULTATION DE MARQUE SECA SANS REFERENCE BIOMEDICALE EST HS. POURRIEZ VOUS LA REPARER ? CORDIALEMENT | AL 13.04.2018 MATERIEL A REFORMER => NON ADAPTE AU MILIEU HOSPITALIER AL 03.05.2018 REMPLACE PAR LE 2018-0320 |  |  | 2018-0180 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | FH | SECA | 613115 |  |  |  |  | 0 | REGNIER MAUD | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2017-12-22
2018.XLS | 2017-10-17 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 117821 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA CUVE DE DESFLURANE SE MET A CLIGNOTER PENDANT PENDANT SON UTILISATION. | OS18/10/2017 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 31/01/2018 CUVE DE DESFLURANE SE MET EN ALARME PENDANT SON UTILISATION - ENVOI CERTIFICAT DE DESINFECTION CHEZ BAXTER POUR PRISE EN CHARGE DU DM LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532429 => DM NEUF 2018-0026 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN 2018-0023 => CLOTURE |  |  | 2018-0023 | EVAPORATEUR DESFLURANE | VAPOR 3000 | BAXTER | ARZE-0446 | OS18/10/2017 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 02/08/2017 RECEPTION CUVE NEUVE ECHANGE STANDARD MAD BL N° 532429 => DM NEUF 2018-0026 IMMATRICULE + REFORME ANCIEN 2018-0023 => CLOTURE |  |  |  | 0 | KARSINTI PASCALE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2017-11-28
2018.XLS | 2017-09-26 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 116674 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA BALANCE/CHAISE NECESSAIRE A LA PESEE DES PATIENTS EN DIALYSE C NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE LA REPARER AU PLUS VITE. LA BALANCE EN DIALYSE B PERMET D'EDITER UNE ETIQUETTE DU POID DU PATIENT MAIS NOUS N'AVONS PLUS DE ROULEAU A ETIQUETTES.MERCI | CF.INTER 126414 / DOUBLON |  |  | 2018-0300 | CHAISE DE PESEE | ARNOLD | CAE | 002.07.000.15 |  |  |  |  | 0 | REGNIER MAUD | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2017-11-07
2018.XLS | 2017-09-19 | 2017-10-11 | 2018-05-02 | 116305 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BOTTE MAQUET QUI NE TIENT PLUS AVEC LE POIDS DU PATIENT, A PRIORI, PROBLEME DE VERIN | OS21/09/2017 DM DEPOSE DANS LOCAL REPARATION. 11.10.17 APPEL SAV+PREPARATION CARTON 16.10.17 CARTON FAIT AVEC OS 8PO 021 819 584 0 AK 16/11/2017: DEVIS RECU LW 24/11/2017 VALIDATION DEMANDE D'ACHAT CE JOUR AF 4/12/17 COMMANDE FAITE / PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS30/04/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°3278037112 ET COMMANDE B3/831416 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A GC . NH 02.05.18 RECETPION RI => REMPLACEMENT ROULEMENT + VERIN + SOUFFLET + REMISE EN ETAT BOTTE => DM CONFORME => S/N 360288 => A IMMATRICULER NH 02.05.18 DM IMMATRICULER PAR PR => REMIS A DISPO DU SERVICE OS15/05/2018 DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2018-0330 | JAMBIERE AVEC MANIPULATION A UNE MAIN DROITE | 1005.86A0 | GETINGE/MAQUET | 360288 | OS21/09/2017 DM DEPOSE DANS LOCAL REPARATION. LW 24/11/2017 VALIDATION DEMANDE D'ACHAT CE JOUR OS30/04/2018 RECEPTION SUIVANT BLN°3278037112 ET COMMANDE B3/831416 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A GC . OS15/05/2018 DM RENDU AU SERVICE |  |  |  | 0 | PAINTRE S | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2017-10-31
2018.XLS | 2017-09-04 | 2017-10-09 | 2018-01-17 | 115639 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MODULE CAPNO N° DE SERIE:6690545, FAIT UN DROLE DE BRUIT A L'ETALONNAGE ET NE FONCTIONNE PAS | OS05/09/2017 DM DEPOSE DANS LOCAL REPARATION..(APPAREIL NA JAMAIS ETAIT IMMATRICULER) GC 09.10.17 ENVOI SAV OS11/10/2017 ENVOIE N°8PO0218195819 COLISSIMO GC 18.10.17 DEVIS , MAINTENANCE OFFERTE+VOIR POUR IMMATRICULATION AU RETOUR ? GC 21.12.17 RELANCE DU SAV QUI VA RENVOYE LE MATERIEL NON REPARE, DOSSIER REFAIT , PAR A LA SIGNATURE AS 21/12/2017 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMIS POUR BC OS10/01/2018 RECEPTION SUIVANT RAPORT DE REPARATION 1-5434779168 ET COMMANDE B2/838356 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 10.01.18 REMPL CARTEPOMPE+REVISION+A IMMATRICULER AS 10/01/2018 : REGULARISATION D'INVENTAIRE : NUMERO 2018-0006 AK 18/01/2018: IMPRIME ETIQUETTE, FICHE D'INSPECTION FONCTIONNELLE +TE OK ----DM CONFORME--- OS19/01/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2018-0006 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6690545 | OS05/09/2017 DM DEPOSE DANS LOCAL REPARATION.(APPAREIL NA JAMAIS ETAIT IMMATRICULER) OS11/10/2017 ENVOIE N°8PO0218195819 COLISSIMO OS10/01/2018 RECEPTION SUIVANT RAPORT DE REPARATION 1-5434779168 ET COMMANDE B2/838356 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/01/2018 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2017-10-14
2018.XLS | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 126603 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | CONTROLE METROLOGIQUE A FAIRE | LW 01/08/2017 PASSAGE DE LA SOCIETE AJC METROLOGIE CE JOUR => VIGNETAGE 2018 N° 27298 CODE I01 => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 18/04/2108 PAS DE BC => VOIR POUR REGUL=> VU AVEC MURIEL => LIQUIDATION FAITE AVEC B2/818137 => CLOTURE |  |  | 2018-0027 | PESON | SCALUP V4 | LIKO | Z297988M | LW 01/08/2017 PASSAGE DE LA SOCIETE AJC METROLOGIE CE JOUR => VIGNETAGE 2018 N° 27298 CODE I01 => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 18/04/2108 PAS DE BC => VOIR POUR REGUL=> VU AVEC MURIEL => LIQUIDATION FAITE AVEC B2/818137 => CLOTURE | 439 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | PR | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-011890 | AJC METROLOGIE | [5 empty] | 2017-09-09
2018.XLS | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2019-10-24 | 169730 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35703-2020 / CONFORME |  |  | 2018-0173 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761124100405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2014-07-31 | 696893
2018.XLS | 1972-04-16 | 1972-04-16 | 2021-12-10 | 195933 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64624-2022 / CONFORME |  |  | 2018-0322 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761023187189 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 1972-05-06 | 696893
2018.XLS | 1960-02-26 | 1960-02-26 | 2021-11-15 | 188943 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4795 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2018-0346 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | PB73806 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 1960-03-18 | 696893
2019.XLS | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 274980 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB08/10/2026 MP REALISER - RECEPTION RI FMI32101 ¿ CACHE DU CANOPY ET FXATIONS A REMPLACER ACTION REALISEE: EXECUTION DE LA FMI 32101. INSTALLATION DU NOUVEAU MODELE DE PLAFOND ET SERRAGE DES QUATRE (4) VIS DE RETENUE A UN COUPLE DE 1 NM. MISE AU REBUT DU PLAFOND, DES SIX CLIPS FECHES ET DES QUATRE VIS DU COUVERCLE DU BOITIER DE L'ELEMENT CHAUFFANT. CONFRMATION AUPRES DU CLIENT QUE TOUS LES CLIPS FECHES (NUMERO DE REFERENCE 6600-1056-400) ET PLAFONDS (NUMERO DE REFERENCE 6600-1461-500) DU STOCK DE PIECES DE RECHANGE ONT ETE MIS AU REBUT. TESTS REALISES: TEST DE VERIFCATION NON REQUIS |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 2010657471.1 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-29 | 22877333
2019.XLS | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 274542 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MODULE MULTIPARAMETRE DYSFONCTIONNEL | RB07/10/2026 PAS DE FAUT CONSTATE - MIS EN TEST SUR PRO SIM - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - OS12/10/2026 RENDU. |  |  | 2019-0492 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007839 | OS12/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | DIAS | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-22
2019.XLS | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 274327 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DEFAUT CONSTATE LA COMMANDE POUR LEVER LE CAPOT NE REPOND PAS + MESSAGE MOTEUR VU PAR LE SERVICE RB28/09/2026 PASSAGE DANS LE SERVICE - MESSAGE D ERREUR NON CONSTATE - MAIS CAPOT NE SE LEVE PAS - REDEMARRAGE DE LA GIRAFFE - CAPOT QUI SE LEVE - APPEL PIERRE POUR VERIFICATION - GIRAFFE MIS DE COTE PAR LE SERVICE - EN ATTENTE PIERRE MERCREDI 30/09 MH 30/09/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE DE L'APPAREIL - APPAREIL CONFORME ET FONCTIONNEL OS02/10/2026 RENDU. |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS02/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-17 | 22877333
2019.XLS | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 274129 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR APPAREIL ECG REFAIT DES PARASITES | MH : PARASITES LORS DE LA PRISE D'ECG MH 25/09/2026 REMPLACEMENT DU CABLE ECG - TESTS SUR PROSIM 8 - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS02/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-15
2019.XLS | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 273695 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR LA CENTRI FAIT UN BRUIT INHABITUEL. ELLE FONCTIONNE MAIS LE BRUIT N'EST PAS NORMAL. POUVEZ-VOUS INTERVENIR? | VOIR 272374 |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-10-09
2019.XLS | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 273643 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE PESE-BEBE A LE CABLE SECTIONNE. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | MH : CABLE ALIM COUPE MH 21/09/2026 CABLE COUPE - REMPLACEMENT CABLE D'ALIM - MAD DU SERVICE OS24/09/2026 RENDU. |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS24/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-10-08
2019.XLS | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 273581 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER FAUTEUIL ET COUSSIN SVPPP | ML 17/09/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/09/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 17/09/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-07
2019.XLS | 2026-09-10 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 273256 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR ECG FAIT DES TRACES PARASITE MERCI N° BIO 2019-0309 | MH : TRACES PARASITES OS11/09/2026 DM DEPOSE A L ATELIER; DESCENDU SANS CABLE D'ALIMENTATION MH 22/09/2026 DEFAUT NON CONSTATES - SUREMETN PARASITES CAUSE DU CABLE D'ALIM - DONNER NVX CABLE D'ALIM - FOCNTIONNEL |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS11/09/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-01
2019.XLS | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 273099 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ERREUR BATTERIE | PAS DE DEFAUT CONSTATE RB16/09/2026 CHANGEMENT DES BATTERIES QUAND MEME CAR AUCUN CHANGEME,NT DE BATTERIE VU DANS L HISORIQUE DES INTER - MIS A DISPO DU SERVICE OS21/09/2026 RENDU. |  |  | 2019-0515 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007862 | IH 10/09/2026 DEPOSE A L ATELIER OS21/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LONCLE | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-26
2019.XLS | 2026-08-13 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 271944 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : INVESTIGATION CIQ TP FV LE 28.09.2026 >> RI WO-0490890 DU 11.08.2026 // CHRISTELLE RAULIN "MISE EN PRODUCTION STA NEOPTIMAL 275007 LE 05/07/26 CIQ ROUTINE 273047 EN PRODUCTION LE 15/08/2025 CV REPRODUCTIBILITES TP DU 05 AU 24 JUILLET CONFORMES CV REPRODUCTIBLES TP DU 25 JUILLET A CE JOUR : NON CONFORME (>5%) PAS D¿AUTRES TESTS IMPACTES, CV REPRODUCTIBILITES CONFORMES TCA TCK FIB CIQ DU JOUR SUR FLACON NEOPTIMAL DE 40H : CIQN 90 - 94 (BORNES STAGO : 74-97%) CIQP 27 - 27 (BORNES STAGO : 21-32%) CIQ DU JOUR SUR FLACON NEOPTIMAL DE 3H : CIQN 88% CIQP 25% CQI DU JOUR SUR FLACON NEOPTIMAL NEUF: CIQN : 91% CIQP: 25% REPETABILITES NX20 : RESULTAT CONFORME CV <1,5 % RESULTATS EEQ PASSES LE 09 JUILLET : TB SUR LES 2 NIVEAUX VERIFICATION DES POSITIONS D¿AGITATIONS : OK VERIFICATION DES PUITS DE RINCAGE : PROPRES , PAS DE BILLE RAPPEL DES BONNES PRATIQUES SUR LA RECONSTRUCTION STA NEOPTIMAL ET DECONTAMINATION DES AIMANTS SUITE A L¿APPEL HOTLINE DU 11/06 CAS- 289628-F7T4D9" FV LE 13.08.2026 >> WO-0438638 DU 16.09.2026 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE SELON PROCEDURE SAV. CHANGEMENT AIGUILLE 1 ET 2 . TOUS LES ELEMENTS CONTROLES SONT OK. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ OK." |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | DIAGNOSTICA STAGO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2026-09-03 | 22879420
2019.XLS | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 271878 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, COMME EXPLIQUE AU TELEPHONE, A LA FIN D'UN EXAMEN NOTRE COLONNE DE FIBROSCOPIE NE NOUS PROPOSE PLUS L'IMPRESSION DES PHOTOS. | IH 13/08/2026 COMME PROBLEME D 'IMPRIMANTE RESOLUE A VOIR SI LE SOUCIS EST ENCORE PRESENT |  |  | 2019-1079 | VIDEO PROCESSEUR | CV-190 | OLYMPUS | 7902653 |  | 511 | COLONNE ELYSIUM EXERA III | COLONNE VIDEO | 0 | BENTAYEB | 5594 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-02
2019.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271727 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2019.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-09-23 | 271774 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ 30° FLOU SN : 122MZ6 OPTIM : 9801 | OS13/08/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. NH 27.08.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS23/09/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°201904 ET COMMANDE B2/1781453 COLIS EN BON ETAT. OS REPARATION EFFECTUEE NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF, OBJECTIF+ETANCHEITE ,LENTILLE 5,LENTILLE4,LENTILLE3 ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPOSITION DU SERVICE . OS30/09/2026 RENDU. |  |  | 2019-0092 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122MZ6 | OS13/08/2026 OPTIQUE ENVOIE CHEZ PETEL. OS23/09/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°201904 ET COMMANDE B2/1781453 COLIS EN BON ETAT. OS REPARATION EFFECTUEE NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF, OBJECTIF+ETANCHEITE ,LENTIL |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-29
2019.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271491 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRMC 2019-9002 + COUSSIN 40 001 CH 50 MME LE GUILLY DISPO EN ERGO | ML 05/08/26 DEMANDE DEJA CREER |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 05/08/26 DEMANDE DEJA CREER |  |  |  | 0 | BATTUT | 794388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-25
2019.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271493 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRMC 2019-9002 + COUSSIN 40 001 CH 50 MME LE GUILLY DISPO EN ERGO | ML 05/08/26 DEMANDE DEJA CREER |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 05/08/26 DEMANDE DEJA CREER |  |  |  | 0 | BATTUT | 794388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-25
2019.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 271492 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRMC 2019-9002 + COUSSIN 40 001 CH 50 MME LE GUILLY DISPO EN ERGO | ML 05/08/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 07/08/26 LE FAUTEUIL REMIS EN SERVICE, LA PATIENTE EN A ENCORE BESOIN |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 05/08/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BATTUT | 794388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-25
2019.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 271388 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BIP EN CONTINU NE FONCTIONNE PAS | MH : DEFAUT NON CONSTATES MH 03/08/2026 DEFAUT NON CONSTATES |  |  | 2019-0346 | INSUFFLATEUR | INSUFFLATEUR | ARTHREX | 10265960 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | NIKITOVIC | 4807 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-22
2019.XLS | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-09-30 | 271422 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME BRANCHEMENT PEDALE SIMPLE | IF 04/08/2026 COONNECTEUR PEDALE HS , ENVOI EN REPARATION. IF 11/08/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISEOS30/09/2026 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°1294445 ET COMMANDE B2/1781435 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH . IF 30/09/2026 RECEPTION BISTOURI REPARER , CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS09/10/2026 RENDU. |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 | OS30/09/2026 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°1294445 ET COMMANDE B2/1781435 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH . OS09/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-22
2019.XLS | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 270766 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | MESSAGE DE SURCHAUFFE A L'ALLUMAGE DE L'ECHOGRAPHE | IF 22/07/2026 PASSAAGE DANS LE SERVICE , ECHO NON TROUVER |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 | LOUVET5 | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-11
2019.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270731 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/07/2026 MIS A JOUR 6.0.1.18 |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-08 | 22766809
2019.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270692 | 1412 | URGENCES MAGNY |  |  |  | PC 20/07/2026 PASSAGE TECH LE 16/07 POUR PREVENTIVE PREVENTIVE OK REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + CELLUEL O2 + BATTERIE INTERNE + BATTERIE EXTERNE APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-08-08 | 22890660
2019.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270730 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/07/2026 MIS A JOUR SYSTEME 6.0.1.18 |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-08 | 22766809
2019.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270723 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/07/2026 MISE A JOUR 6.0.1.18 |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-08 | 22766809
2019.XLS | 2026-06-30 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 269737 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN MOTEUR STRYKER A LUBRIFIER SVP A LA DEMANDE DU CHIRURGIEN | OS30/06/2026 PAM DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. NH 07.08.2026 PAM LUBRIFIE => DONNE AU SERVICE POUR TEST OS12/08/2026 RENDU. |  |  | 2019-0872 | PIECE A MAIN ROTATIVE DOUBLE GACHETTE S8 | 4505000000 | STRYKER | 1916503303 | OS30/06/2026 PAM DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS12/08/2026 RENDU. | 501 | MOTEUR POLYTRAUMA BATTERIE N°2 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-21
2019.XLS | 2026-06-28 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 269630 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE RESPIRATEUR A DANS SON LISTING D ALARME , MESSAGE EN JAUNE BATTERIE INTERNE USAGEE | PC 10/07/2026 SERA FAIT LORS DE LA PREVENTIVE 2026 LE JEUDI 16 JUILLET VU TECHNICIEN | DESCHOC |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 0 | PIHAN | PIHAN | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-18
2019.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269614 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONES SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 26.06.2026 >> RI BI-2026-00217 DU ? // LAMAZOU "REMPLACEMENT FILTRE + MOTEUR PASSEUR + SERINGUE ET AIGUILLE TEST AU BANC : OK PROCEDURE DE TRACAGE" |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-07-17 | 22879420
2019.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269602 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : FUITE TUBULURE PUITS 3 FV LE 26.06.2026 >> RI WO-0439758 DU 02.04.2026 // ALEXANDRE AFCHAIN "PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE PAR LE SAV : INTERVENTION POUR UN PUITS N3 SUIS ECOULE TOUT SEUL AVEC DU LIQUIDE SOUS LE TIROIR OBSERVATIONS VISUELLES, ACTIONS, TESTS : LE VIDE NE TIENS PAS DANS LE PUITS N3 OK POUR LES DEUX AUTRES. CHANGEMENT DES TUBULURES DES 3 PUITS PAR DES NOUVELLES. TEST DE VIDE ET MAINTIENT DU VIDE OK POUR LES 3. VERIFICATIONS DELA CARTOGRAPHIE DES AIGUILLES DANS LES PUITS. RELANCE DE L AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ : OK RESOLUTION (CE QUI A SOLUTIONNE LA PROBLEMATIQUE) : CHANGEMENT DE LA TUBULURE. ACTION PREVENTIVE SUPPLEMENTAIRE : NETTOYAGE DE L ETRIER" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 259179 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2026-07-17 | 22879420
2019.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 269588 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA PCA NE TIENT PAS LA CHARGE! | PC 29/06/2026 TENSION PILE A 7V AU LIEU DE 9V RESTE 1 BARRE SUR CAPACITE BATTERIE LE BIOMEDICAL NE FOURNIT PAS LES PILES LE SERVICE DOIT VOIR AVEC LE MAGASIN RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0325 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 190750159006 |  |  |  |  | 0 | LEFORT | 5012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-17
2019.XLS | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269507 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL ROULANT MANUEL AVEC COUSSIN VISCO UN REPOSE MEMBRE RESIDUEL G + PALETTE A DROITE POUR MR LALET CH 1018 P 1M62 34 KG | ML 25/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 25/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DUBOURG | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-16
2019.XLS | 2026-06-23 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 269351 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE MODULE MINDRAY INDIQUE "ERREUR DE CHARGEMENT BATTERIE DU MODULE TRANSF." MALGRE TENTAIVE SUR PLUSIEURS BASE ECRAN. | NH 23.07.2026 REMPLACEMENT DES BATTERIES NH 27.07.2026 TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE MH 30/07/2026 RENDU |  |  | 2019-0540 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007991 |  |  |  |  | 0 | JUBERT | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-14
2019.XLS | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269196 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE CABLE DU MONITEUR EST DYSFONCTIONNEL, IL A ETE REMPLACER PAR UN CABLE D'UN AUTRE MONITEUR ENTRAINANT L'IMPOSSIBILITE D'ACCUEIL UN PATIENT DANS CETTE CHAMBRE. EST-IL POSSIBLE DE PROCEDER A LA REPARATION DE SE CABLE ? MERCI D'AVANE. SI BESO | MH : DEFAUT SUR LE CABLE CONVERTISSEUR RJ45-USB MH 25/06/2026 CABLE REMIS EN PLACE - DEFAUT NON CONSTATES - FONCTIONNEL |  |  | 2019-0412 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260011HA |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4338/5056 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-11
2019.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269169 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'APPAREIL NE TIENT PAS LA BATTERIE | IL / IA / 25/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ,A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2019-0276 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-94029377 |  |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-10
2019.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 269051 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONES SERVICES : CHANGEMENT SPECTROMETRE FV LE 18.06.2026 >> RI BI-2026-00243 DU 17.06.2026 // P. LAMAZOU "DEMONTAGE DU MODULE SPECTROMETRE REMPLACEMENT DU SPECTROMETRE UV REMONTAGE DU MODULE SPECTROMETRE VERIFICATION DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CELLULE VERIFICATION DE L'ALIGNEMENT DU PASSEUR VERIFICATION DU SERRAGE DES TETES DE PUITS COLLAGE DE LA FACADE HYDRAULIQUE TEST DE CONFORMITE TEST SUR 9 ECHANTILLONS CLIENTS LE TEST D'INTEGRATION EST PASSE DE 2062 A 1192 LES VALEURS DE REFERENCE SUR LES PROTOCOLE DE CONTROLE ONT EGALEMENT AUGMENTE LE SPECTROMETRE ETANT NEUF, IL SERA NECESSAIRE DE REFAIRE CERTAINES GAMMES D'ETALONNAGE AFIN QU'IL ATTEIGNE SES PERFORMANCES MAXIMALES LA REPETABILITE DU SPECTROMETRE RAMAN EST LEGEREMENT SENSIBLE, MAIS CELA N'A PAS D'IMPACT SUR LES ANALYSES DE ROUTINE A CE STADE. UNE EVOLUTION EST TOUTEFOIS A SURVEILLER. |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-07-09 | 22879420
2019.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 269058 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE TUYAUX DU CO2 EST CASSE COTE BOUTEILLE MERCI DE VOIR SI VOUS EN AVEZ 1 AU BIOMED OU COMMANDE EN URGENCE COLONNE INUTILISABLE. | IF 18/06/2026 REMPLACEMEENT DU FLEXIBLE |  |  | 2019-0349 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE 32'' | ARTHROCART | ARTHREX | 001-185-490 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-09
2019.XLS | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 268904 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IL 16/06/2026 APRES PLUSIEURS TEST EFFECTUE AUCUN DEFAUT CONSTATE ,A DISPOSITION DU SERVICE OS19/09/2026 RENU. |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS19/09/2026 RENU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-07 | 22877333
2019.XLS | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 268704 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR ECG N BIO 2019-0309 FAIT DES TRACES SERRES INTERFERANCE? | MH : DEFAUT IMPRESSION OS11/06/2026 ECG DEPOSE A L ATELIER. MH 19/06/2026 TEST EFFECTUE SUR PROSIM 8 - DEFAUT NON CONSTATES - FONCTIONNEL OS23/06/2026 RENDU. |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS11/06/2026 ECG DEPOSE A L ATELIER. OS23/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-02
2019.XLS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-08-24 | 268626 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.06.2026 SUITE MATERIO => ENVOI SAV OS 17/08/2026 APPAREIL A ETE RETOURNER EN L ETAT SEUL A MISE A JOURA ETE EFFECTUER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938155196 TRANSMIS AU TECH MH 24/08/2026 MAD DE L'APPAREIL |  |  | 2019-0547 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007998 | OS 17/08/2026 APPAREIL A ETE RETOURNER EN L ETAT SEUL A MISE A JOURA ETE EFFECTUER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938155196 TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-07-01 | 824155
2019.XLS | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-09-14 | 268578 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 09.06.2026 SUITE CONTAMINATION => DEMANDE ENLEVEMENT OLYMPUS NH 24.07.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 14.09.2026 RECEPTION BL 77732674 => REMISE EN CONFORMITE ENDOSCOPE + DECONTAMINATION => DM CONFORME OS14/09/2026 RENDU. |  |  | 2019-1083 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2943426 | OS14/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-06-30 | 824155
2019.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 268492 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM CONFRORT 40CM AVEC COUSSIN VISCO POUR CHAMBRE 61. | ML 08/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET | 1152 |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 08/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | SIRADJI MAHAMANE | 4354 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-27
2019.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-08-25 | 268297 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MAINTENANCE A EFFECTUER | NH 10.06.2026 SUITE MATERIO => ENVOI SAV NH 25.08.2026 MISE A JOUR EFFECTUEE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS26/08/2026 RENDU. |  |  | 2019-0708 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008849 | OS26/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-06-24
2019.XLS | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-09-14 | 268157 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE SUR LE COTE MAIS N¿EMPECHE PAS LE FONCTIONNEMENT | IF 02/06/2026 PIECES EN FACADE A COTE DE LA PORTE CASSEE , FUITE SUR LE COTE , ENVOI EN REPARATION. IF 18/06/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE IF 14/09/2026 RECEPTION POMPE REVISION CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-1005 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1908-712 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 011669 | ROCAMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-23
2019.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 268091 | 4240 | PLATEAU MEDECINE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | NISSAH : DEFAUT TRACEES FV LE 01.06.2026 >> REMPLACEMENT DU CABLE ECG 10 VOIES. TEST DE FONCTIONNEMENT SUR SIMULATEUR OK REMISE EN SERVICE ECG |  |  | 2019-0034 | ECG | CARDIOFAXS-2250 | NIHON KOHDEN | 0151279 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-20 | 22879420
2019.XLS | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 267841 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE SCOPE NE RECONNAIT PAS LES CABLES DE SURVEILLANCE MERCI POUR VOTRE AIDE | NH 01.06.2026 TEST MODULE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 03/06/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0492 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007839 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-18
2019.XLS | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-07-03 | 267758 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PILIER MAQUET NE FONCTIONNE PLUS. | IF 28/05/2026 DEMANDE D'INTERVNETION EN OURS IIF 29/05/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE NH 29.05.2026 DA VALIDEE IF 03/07/2026 RECEEPTION RAPPORT SUITE INTERVENTION , - REMPLACEMENT DE L¿EMBASE DE CABLE POUR LE CHARGEMENT DES BATTERIES SELON DEVIS - PILIER EN POSITION BASSE ET NE FONCTIONNE PLUS DU TOUT - DEMONTAGE CARENAGE POUR ACCES A L¿EMBASE - REMPLACEMENT DE L¿EMBASE ET BRANCHEMENT SUR SECTEUR POUR CONTROLE DES VOYANTS OK - MISE EN CHARGE ET CONTROLE DE CHARGE EN CE CONNECTANT AU PILIER OK - IL FAUT LAISSER LE PILIER EN CHARGE A MOINS 12H POUR POU- VOIR S¿EN SERVIR - ESSAI DE FONCTIONNEMENT ET DE TRANSFERT OK |  |  | 2019-1126 | PILIER MOBILE | 1160.01C0 | GETINGE/MAQUET | 1488 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-18
2019.XLS | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-09-28 | 267658 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | DEMANDE INTERVENTION POUR CALIBRATION DE L'ETHYLOTEST | DRAGER : DEMANDE CALIBRATION FV LE 06.08.2026>> DEMANDE CALIBRATION. EN ATTENTE OFFRE TARIFAIRE. FV LE 03.08.2026 >> DEVIS 134450976 DU 07.07.2026 CALIBRATION ETHYLOTEST" MONTANT 74.47€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 28.09.2026 >> BL 31279376 DU 21.09.2026 WO 156208179 "CALIBRATION ETHYLOTEST" |  |  | 2019-0367 | EHTHYLOTEST ELECTRONIQUE | 6820 MED | DRAGER | ARME-0417 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 04-232210 | DRAGER FRANCE S.A.S |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-16
2019.XLS | 2026-05-21 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 267523 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE MODULE SONNE EN CONTINUE MALGRE SA CONNEXION AVEC LE MODULE MERE "ERREUR CHARGEMENT BATTERIE" MERCI A VOUS. | NH 02.06.2026 TEST MODULE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE IF 03/06/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0515 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007862 |  |  |  |  | 0 | PERONET | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-11
2019.XLS | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 267389 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE MODULE NE RECONNAIT PAS LE CABLE DE LA SATURATION MERCI POUR VOTRE AIDE | OS20/05/2026 MODULE DEPOSE DANS L ATELIER. RB27/05/2026 PAS DEFAUT CONSTATE - TEST OK AVEC CABLE DE SAT - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS01/06/2026 RENDU |  |  | 2019-0543 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007994 | OS20/05/2026 MODULE DEPOSE DANS L ATELIER. OS01/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-10
2019.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266812 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-28
2019.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266796 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2019-0997 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027624 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-28
2019.XLS | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 266707 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, SCOPE QUI MARQUE ERREUR BATTERIE 2. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. NOUS SOMMES VRAIMENT LIMITE EN NOMBRE DE SCOPE. JE DESCEND CE MATIN. MERCI | OS06/05/2026 MODULE VUE AVEC RB. RB06/05/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIE DU MODULE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE | 22-7035 |  | 2019-0498 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007845 | OS06/05/2026 MODULE VUE AVEC RB. |  |  |  | 0 | JARDET | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-27
2019.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266271 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2019.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266289 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2019-0618 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000000216060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2019.XLS | 2026-04-23 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 266112 | 5083 | SEANCE ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE REFUSE LA CHARGE | OS23/04/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. PC 18/05/2026 CETTE POMPE NECESSITE UNE REVISION ENVOI FRESENIUS OS11/06/2026 RECEPTION D UNE A PERF REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°3350229 COLIS EN BON ETAT . DEFAUTS CONSTATER CARTE D ALIMENTATION DEFECTUEUSES ,INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,MAINTENANCE PREVENTIVE TEST ELECTRIQUE ,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS04/09/2026 RENDU. |  |  | 2019-0215 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24126498 | OS23/04/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. OS11/06/2026 RECEPTION D UNE A PERF REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°3350229 COLIS EN BON ETAT . DEFAUTS CONSTATER CARTE D ALIMENTATION DEFECTUEUSES ,INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,MAINTENA |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-14
2019.XLS | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 266185 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 23.04.2026 SUITE CONTAMINATION => ENVOI PROFIBRE POUR EXPERTISE ET REPRATION IF 29/04/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE OS11/06/2026 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE .DECONTAMINER ET REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° BI2026-0060 PV CONTROLE FINAL TEST D ETANCHEITER CONFORME ,TEST DE FONCTIONNABILITER CONFORME, (APPAREIL LAVER ET DESINFECTER PAR WASSENBURG) DOSSIER NUMERISER ET TRANSMIS A NH. A RECUPERER PAR LE SERVICE. NH 11.06.2026 RECEPTION RI => APPLICATION FORFAIT DECONTAMINATION + REMPLACEMENT GAINE DISTALE USEE + SYSTEME DE BEQUILLAGE + TUBE D'INSERTION VIDEO+ TUBE DE GUIDE LUMIERE OS17/06/2026 RENDU. |  |  | 2019-0074 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842985 | OS11/06/2026 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE .DECONTAMINER ET REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° BI2026-0060 PV CONTROLE FINAL TEST D ETANCHEITER CONFORME ,TEST DE FONCTIONNABILITER CONFORME, (APPAREIL LAVER ET DESINFECTER PAR WASSENBURG) DOSSIE |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 013231 | PROFIBRE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-05-14 | 824155
2019.XLS | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-06-10 | 265777 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ REF 26003BA SN 122YXE DEFECTUEUX | NH 16.04.2026 RECEPTION EN ATELIER OS07/05/2026 ENVOIE CHEZ PETEL . NH 29.05.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS10/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°196078 ET COMMANDE B2/1763817 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGEDE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE,REMPLACEMENT/NETTOYAGE CONNECTEUR LUMIERE. OS11/06/2026 RENDU. |  |  | 2019-1119 | OPTIQUE 10 MM 30° 310 MM | 26003BA | STORZ | 122YXE | OS07/05/2026 ENVOIE CHEZ PETEL . OS10/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°196078 ET COMMANDE B2/1763817 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGEDE LA FIBRE LUMIE |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-07
2019.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-26 | 265610 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ REF 26003BA SN122MZ6 FLOU | NH 13.04.2026 RECEPTION EN ATELIER OS07/05/2026 ENVOIE CHEZ PETEL . NH 29.05.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS26/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°197250 ET COMMADE B2/1763819 COLIS EN BON ETAT . OS26/06/2026 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF +ETANCHEITE,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE,REMPLACEMENT-NETTOYAGE CONNECTEUR LUMIERE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS29/06/2026 RENDU. |  |  | 2019-0092 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122MZ6 | OS07/05/2026 ENVOIE CHEZ PETEL . OS26/06/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°197250 ET COMMADE B2/1763819 COLIS EN BON ETAT . OS26/06/2026 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF +ETANCHEITE,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-02
2019.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 265410 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | APRES AUTOTEST MESSAGE "PREVOIR LE REMPLACEMENT DU CAPTEUR FIO2" CAPTEUR ET FILTRE CHANGE NOUVEL AUTOTEST LE MESSAGE S'AFFICHE TOUJOURS | DEFAUT CONSTATE MESSAGE ERREUR FIO2 RB09/04/2026 CHANGEMEN DE LA CELLULE O2 PAR UNE CELLULE NISSHA - MIS EN TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNNELLE |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 | PRAUD | 5425 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-29
2019.XLS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 265342 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.04.2026 RECEPTION RI BI-2026-00217 => INTERVENTION PREVENTIVE + REMPLACEMENT MOTEURS DU PASSEUR => DM CONFORME |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-04-23 | 824155
2019.XLS | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-12 | 265037 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE BABYSCOPE AFFICHE ERREUR MODULE ECG, SPO2 ET TEMPERATURE. MERCI | DEFAUT CONSTATE AFFICHAGE ECRAN HS - EQUIPEMENT LEGEREMENT ENDOMMAGE SUITE A UNE CHUTE RB31/03/2026 RECEPTION MODULE MINDRAY RB02/04/2026 ENVOIE SAV MINDRAY - RB14/04/2026 DEVIS TRANSMIS POUR MP + MC 938150301 - EN ATTENTE DE VALIDATION NH 20.04.2026 DA VALIDEE NH 12.05.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CAPOT ARRIERE + ECRAN + PANNEAU CONNECTEUR + POMPE PNI + CARTE MPM + MP EFFECTUEE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS20/05/2026 RENDU. |  |  | 2019-0497 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007844 | OS20/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-21
2019.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-04-20 | 264840 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE OLYMPUS WA2T412A SN817509 MANQUE BAGUE AU NIVEAU DE LA TETE | OS26/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE SN 800949 PAS IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. OS26/03/2026 OPTIQUE ENVOIE AU SAV PETEL . NH 09.04.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS26/03/2026 OPTIQUE ENVOIE AU SAV PETEL . OS20/04/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°193225 ET COMMANDE B2/1755049 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITER,LENTILLE 6,LENTILLE 5, LENTILLE 4,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS29/04/2026 RENDU |  |  | 2019-1124 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 800949 | OS26/03/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE SN 800949 PAS IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. OS26/03/2026 OPTIQUE ENVOIE AU SAV PETEL . OS20/04/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°193225 ET COMMANDE B2/1755049 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER ,N |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-16
2019.XLS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 264706 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER LE FRC N°2019-9002 EN ERGO MR RENNE CH1009 SERVICE LOCO HC | ML 24/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 14/04/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 24/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-14
2019.XLS | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 264669 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME AU NIVEAU DE L'ECRAN TACTILE, LA POMPE DE FONCTION PAS. | MH : DYSFONCTIONNEMENT ROCAMED NH 23.03.2026 RECEPTION EN ATELIER MH 30/03/20236 DEFAUT NON CONSTATES - TEST EFFECTUES - FOCNTIONNEL - MAD DU SERVICE OS31/03/2026 RENDU. |  |  | 2019-0047 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1811-671 | OS31/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-11
2019.XLS | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264533 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES PLAQUES BEBES | NH 26.03.2023 CONFIGURATION DU BISTOURI POUR UTILISATION AVEC ELECTRODES POUR NOURRISSONS => RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-10
2019.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 264286 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERE A LA MFR LE FRC 2019-9002 SANS LE COUSSIN MR RENNE SERVICE LOCO CH1009 | ML 17/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 17/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-07
2019.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 264090 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.03.2026 >> RI WO-0405915 DU 11.03.2026 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE SELON PROCEDURE SAV. INSTALLATION DU DERNIER PATCH DE SECURITE WINDOWS. MISE A JOUR DE LA CARTE MPP. MISE A JOUR DE LA VERSION ET DE LA BASE DE DONNEE. TOUS LES ELEMENTS CONTROLES SONT OK. RELANCE DE L AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ : OK. VERIFICATION DE LE SAUVEGARDE ET DE L IMPRESSION" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | STAGO | 259179 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2026-04-02 | 22879420
2019.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263769 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : DEFAUT POMPE PELTIER FV LE 0503.2026 >> RI WO-0428229 DU 12.02.2026 // ALEXANDRE AFCHAIN "PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE PAR LE SAV : INTERVENTION POUR UN GROS BRUIT A L ARRIERE DROITE DE L AUTOMATE. OBSERVATIONS VISUELLES, ACTIONS, TESTS : LA POMPE PELTIER EST RESPONSABLE DE CE BRUIT. CHANGEMENT DE LA POMPE. VERIFICATION DE LA TEMPERATURE OK. PLUS DE BRUIT. NETTOYAGE DE L¿ECHANGEUR THERMIQUE. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ : OK RESOLUTION (CE QUI A SOLUTIONNE LA PROBLEMATIQUE) : CHANGEMENT DE LA POMPE. ACTION PREVENTIVE SUPPLEMENTAIRE :LES MISES A JOUR SERONT FAIT PENDANT LA MAINTENANCE DE MARS. QUALIFICATION : L'APPAREIL CI-DESSUS EST DECLARE CONFORME ET EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT : OUI LE SYSTEME CI-DESSUS REPOND AUX ATTENTES DU CLIENT : OUI" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 259179 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2026-03-26 | 22879420
2019.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 263713 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR ECG NUMERO 2019 0308 UN TRACE PAS LISIBLE JE VAIS LE DESCENDRE MERCI | IH 06/03/2026 NIHON KODEN // ELECTROCARDIOGRAPHE QUI SEMBLE MAL IMPRIMER TEST AVEC LE CONNECTEUR RAS TEST AVEC UN NOUVEAU CONNECTEUR RAS IMPRESSION DE 10 FEUILLES RAS NETTOYAGE DE L IMPRESSION THERMIQUE TEST DE L IMPRESSION RAS TEST OK ET CONFORME |  |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 | OS05/03/2026 ECG DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-26
2019.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-04-29 | 263706 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | CODE ERREUR EC 75 -> MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL A RENVOYER | SPACELABS : NE DEMARRE PAS SUR LE PATIENT FV LE 06.05.2026 >> ENVOIE MAILA LA SOCIETE POUR DEMANDE DE PRISE EN CHARGE. MESSAGE D'ERREUR EC75 FV LE 19.03.2026 >> DEVIS SA40132 DU 19.03.2026 "FORFAIT REPARATION" MONTANT 400€HT ATTENTE VALIDATION NH 10.04.2026 DA VALIDEE IH 29/04/2026 RECEPTIONNE ET UIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0586 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016514 |  |  |  |  | 0 | REHAMNA | 2601 | N | Corrective |  | Définitive | 001446 | SPACELABS MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-26
2019.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 263524 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'ACCORDEON SE DETACHE DU SOCLE LORSQU'ON LE REMONTE TOTALEMENT. | IF 06/03/2026 SOCLE REMIS EN PLACE |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-21
2019.XLS | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 263386 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR SUITE A MON APPEL, MERCI DE PASSER EN SALLE 112 CAR LA LAMPE CHAUFFANTE NE FONCTIONNE PAS. CORDIALEMENT | DEFAUT CONSTATE : DEFAUT RELAIS 1 RB04/03/2026 DEMANDE SAV - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS POUR MC RB05/03/2026 RECEPTION DEVIS OD741911 - EN ATTENTE DE VALIDATION RB01/04/2026 PASSAGE DU TECH MEDIPREMA - CHANGEMENT DES TUBE CHAUFFANT + ACCU - DEVIS DE REGUL SERA A VALIDE POUR L ACCU - EN ATTENTE DE RECEPTION RI RB03/04/2026 RECEPTION RI - REMPLACEMENT DES DEUX ELEMENTS CHAUFFANTS SUIVI D'UNE VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL CONFORMEMENT AUX NORMES DE CONTROLE |  |  | 2019-0380 | RAMPE CHAUFFANTE | AMBIA | MEDIPREMA | 4300-4189 |  |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-19
2019.XLS | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 263290 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR BATTERIE DSA HS MERCI | RB25/02/2026 BATTERIE DEF DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-18
2019.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 263189 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU RECUPERER LE FAUTEUIL ROULANT CONFORT 2019-9002 ET L'APPUI-TETE 2021-2363. | ML 23/02/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 25/02/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 23/02/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-14
2019.XLS | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 262942 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE CONTROLER LE DYNAMAP QUI EST DEFECTUEUX. FUITE DU BRASSARD. | OS20/02/2026 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 23/02/2026 BRASSARD HS TESTS PNI SUR SIMULATEUR OK (NORMAL - HYPO - HYPER) REMPLACEMENT PINCE DE SAT = TESTS SPO2 OK BATTERIE TRES FAIBLE = REMIS EN CHARGE PREVOIR REMPLACEMENT BRASSARD PAR LE SERVICE OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0972 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-96030306 | OS20/02/2026 MONITEUR COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULE | 70.81 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-13
2019.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-03-30 | 262810 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, PROBLEME AVEC LA SONDE D'ECHO B : IMAGE FLOU+++ , PERTE DE LA QUALITE D'IMAGE TRES IMPROTANTE | IH 18/02/2026 QUANTEL MEDICAL// SONDE D ECHO IMAGE FLOU + PERTE DE QUALITE D IMAGE DEMANDE A QUETEL DEVIS POUR REPARATION // ATTENTE DE RETOUR MH 26/02/2026 RENVOI SAV - BORDEREAU FAIT POUR LE 26.02.2026 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS 05/03/2026 RECEPTION DEVIS 26SRE02001 OS27/03/2026 RECEPTION D UNE SONDE ECCHOGRAPHE NEUVE SUIVANT BLN°CF12603SDH0334 ET COMMANDE B6/1751079 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. MH 27/03/2026 RECEPTION SONDE REPARE - FONCTIONNEL ET CONFORME - RENDU |  |  | 2019-0212 | SONDE D'ECHOGRAPHIE POUR ECHOGRAPHE D' OPHTALMOLOGIE | B15 | QUANTEL MEDICAL | 9413 | IH 18/02/2026 QUANTEL MEDICAL// SONDE D ECHO IMAGE FLOU + PERTE DE QUALITE D IMAGE DEMANDE A QUETEL DEVIS POUR REPARATION // ATTENTE DE RETOUR OS27/03/2026 RECEPTION D UNE SONDE ECCHOGRAPHE NEUVE SUIVANT BLN°CF12603SDH0334 ET COMMANDE B6/1751079 COLIS E | 486 | ABSOLU | ECHOGRAPHE OPH | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | 007547 | QUANTEL MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-11
2019.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 262634 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONES SERVICES : REINSTALLATION LOGICIEL FV LE 16.02.2026 >> SUITE DEMANDE DU SERVICE ET CHANGEMENT PC, DEMANDE DE REINSTALLATION DU LOGICIEL ICONE SERVICE. DEVIS DE REGULARISATION S00084 DU 16.02.2026 "DEPLACEMENT" 315€HT ATTENTE VALIDATION NH 17.02.2026 DA VALIDEE FV LE 30.03.2026 >> RAPPORT 500075 DU 25/03/2025 "VOIR INTERVENTION 243218" |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-07 | 22879420
2019.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 262635 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONES SERVICES : INSTALLATION ONDULEUR FV LE 16.02.2026 >> INSTALLATION ONDULEUR SUITE DEFAUT LOGICIEL ET PERETE DE CONNEXION. DEVIS S00085 DU 16.02.2026 "ONDULEUR" 206.25€HT FOURNITURE ET INSTALLATION PAR LA SOCIETE // DEVIS DE REGULARISATION ATTENTE VALIDATION FV LE 30.03.2026 >> RI 500119 DU 07/08/2026 "VOIR RI DE L'INTERVENTION 251717" |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-07 | 22879420
2019.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 262230 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | B&LOMB : CABLE DENUDEE FV LE 09.02.2026 >> DEMANDE D'ECHANGE DE LA PAM. ENVOIE DU FORMULAIRE CE JOUR. FV LE 16.02.2026 >> REMPLACE PAR USH132521 |  |  | 2019-0774 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 69599 |  | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-02-28 | 22879420
2019.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-04-02 | 262244 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONE SERVICES : REMPLACEMENT DES MOTEURS FV LE 09.02.2026 >> EN ABSENCE DE CONTRAT DE MAINTENANCE, RECEPTION DEVIS POUR PIECES A CHANGER LORS DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE DEVIS "S00064 DU 09.02.2026 "MOTEUR TOURELLE + MOTEUR PISTON SERINGUE" MO OFFERTE OPERATION REALISEE LORS DE LA MAINTENANCE PREVENITVE. ATTENTE VALIDATION NH 09.02.2026 DA VALIDEE IF 02/04/2026 INTERVENTION EFFECTUER LE 02/04/2026 , REMPLACEMENT DES PIECES OK , FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-28 | 22879420
2019.XLS | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 261847 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LE MINI SCOPE NE RECONNAIT PAS LES CABLES DU SATUROMETRE (PLUSIEURS DE TESTES ) MERCI POUR VOTRE AIDE | MINDRAY : DEFAUT SPO2 MH 13/02/2026 RENVOI SAV POUR MP +MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB05/03/2026 RECEPTION DEVIS 938149242 - EN ATTENTE VALIDATION NH 13.04.2026 DA VALIDEE OS24/04/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938149242 ET COMMANDE B2/1755741 COLIS EN BON ETAT. ACTION REALISER REMPLACEMENT DU PANNEAU ,REMPLACEMENT DE LA CARTEMPM,MAINTENANCE PREVENTIVE.MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS30/04/2026 RENDU |  |  | 2019-0499 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007846 | OS24/04/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938149242 ET COMMANDE B2/1755741 COLIS EN BON ETAT. ACTION REALISER REMPLACEMENT DU PANNEAU ,REMPLACEMENT DE LA CARTEMPM,MAINTENANCE PREVENTIVE.MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS30/04/2026 RENDU |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-24
2019.XLS | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-04-07 | 261860 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BIO FILM DANS L ENDOSCOPE | IH 06/02/2026 OLYMPUS // COLONOSCOPE ----- BIOFILM PERSISTANT IL A FALLU DESINFECTER LE COLONOSCOPE 4 FOIS POUR QU IL N Y AI PLUS DE BIOFILM // ENVOIE CHEZ OLYMPUS POUR EXPERTISE ET SAVOIR SI C EST PAS LE COLONOSCOPE QUI ENGENDRE CA ENVOIE CHEZ OLYMPUS DEVIS EN ATTENTE DE VALIDATION NH 07.04.2026 RECEPTION BL 77472278 => FORFAIT HYGIENE APPLIQUE A L'ENDOSCOPE => REMPLACEMENT DES PIECES CORRESPONDANTES => DM CONFORME ET DECONTAMINE REMIS A DISPO DU SERVICE MH 09/04/2026 RENDU |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 | OS03/02/2026 VIDEO COLONOSCOPE VUE AVEC IH . |  |  |  | 0 | GRAND | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-02-24
2019.XLS | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 261532 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE S'ALLUME PAS DU TOUT | OS28/01/2026 VUE AVEC MONSIEUR FAYE. IF 29/01/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK ; MIS A DISPO DU SERVICE OS02/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS28/01/2026 VUE AVEC MONSIEUR FAYE. OS02/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-18
2019.XLS | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 261558 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | FUITE AU NIVEAU DE L'EMBOUT A RESSERER ? JOINT A CHANGER ? | POURET MEDICAL : FUITE AU JOINT FV LE 02.02.2026 >> DEMANDE DE COTATION A POURET MEDICAL LL 10/02/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 02.03.2026 >> REMPLACEMENT DE LA CANULE (MISE EN PLACE DU JOINT EN EMBASE) TEST DE FONCTIONEMENT : OK |  |  | 2019-1014 | SERINGUE A EAU CHAUDE 37°C | MAT 032 | LORTON | 2019/09/04.011 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive | 002587 | POURET |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-18
2019.XLS | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 261355 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE CABLE EST SECTIONNE ET IL EST VISSE SUR LE PESE-BEBE MAIS LE PESE-BEBE FONCTIONNE. MERCI. | OS30/01/2026 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 30/01/2026 REMPLACEMENT ADAPTATEUR SECTEUR ESSAIS OK OS03/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS30/01/2026 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-13
2019.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261227 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DUOMED // MP SUJET: PM 1XYEAR FOR ASNIERES. SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2508917-01] TEST DU FABIAN AVANT DEMONTAGE CHANGEMENT CELLULE FILTRES CALIBRATION SELON PROCEDURE AVEC PF300 EN ETALON TEST EN MODE UTILISATEUR POUR FICHE DE TEST ALARMES OK ECRAN OK NETTOYAGE SECURITE ELECTRIQUE |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-12 | 22907219
2019.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 261084 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MEDIPREMA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 20.01.2026 >> RI 2025-0510NC 1 DU 29/12/2025 // VERVOITTE EQUIPEMENT CONFORME AU SPE CONSTRUCTEUR TESST DE SECURITE ELECTRIQUE OK" |  |  | 2019-0361 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-0734 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2026-02-10 | 22879420
2019.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 261088 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MEDIPREMA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 20.01.2026 >> RI 2025-0510NC5 DU 29/12/2025 // VERVOITTE EQUIPEMENT CONFORME AU SPE CONSTRUCTEUR TESST DE SECURITE ELECTRIQUE OK" |  |  | 2019-0359 | INCUBATEUR | SATIS | MEDIPREMA | 3555-8741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2026-02-10 | 22879420
2019.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 261089 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MEDIPREMA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 20.01.2026 >> RI 2025-0510NC6 DU 29/12/2025 // VERVOITTE EQUIPEMENT CONFORME AU SPE CONSTRUCTEUR TESST DE SECURITE ELECTRIQUE OK" |  |  | 2019-0360 | INCUBATEUR | SATIS | MEDIPREMA | 3555-8742 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2026-02-10 | 22879420
2019.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-11 | 260824 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | LUMINOSITE INSUFFISANTE | OS16/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. NH 22.01.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE A PR POUR COMMANDE OS11/02/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°189152 ET COMMANDE B2/1741161 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. REPARATION EFFECTUEE ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE,REMPLACEMENT/NETTOYAGE CONNECTEUR LUMIERE DASSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS16/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-1119 | OPTIQUE 10 MM 30° 310 MM | 26003BA | STORZ | 122YXE | OS16/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS11/02/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°189152 ET COMMANDE B2/1741161 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. REPARATION EFFECTUEE ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,NETTOYAGE ET P |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05
2019.XLS | 2026-01-15 | 2026-02-16 | 2026-07-20 | 260869 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PILIER TRUMPF NE TIENT PLUS LA CHARGE, DOIT RESTE BRANCHE EN PERMANENCE, ON ME SIGNALE CE JOUR QUE LE PILIER SONNE REGULIEREMENT ET UNE DIODE BATTERIE CLIGNOTE SUR LE PILIER | IF 16/02/2026 NE TIENT PAS LA CHARGE, DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 17/02/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE IF 01/04/2026 RECEPTION BATTERIE , VOIR POUR LE REMPLACEMENT IF 13/04/2026 REMPLACEMENT DES BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05
2019.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-13 | 260347 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | TETIERE TRUMPF REF 1850955 NE FONCTIONNE PAS. BOUTON BLEUE CASSE. | IF 12/01/2026 BOUTON CASSE , ENVOI EN REPARATION IF 26/01/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE IF 26/01/2026 RECEPTION RAPPORT NH 27.01.2026 DA VALIDEE OS13/02/2026 RECEPTION D UNE TETIERE REPARER SUIVANT RAPPORT N° DE WO:98057338 ET COMMANDE B2/1741156 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR COMMENTAIRE REPARATION( DOSSIER PAS NUMERISER) IF 13/02/2026 RECEPTION TETIERE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-1037 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107906811 | OS13/02/2026 RECEPTION D UNE TETIERE REPARER SUIVANT RAPPORT N° DE WO:98057338 ET COMMANDE B2/1741156 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR COMMENTAIRE REPARATION( DOSSIER PAS NUMERISER) OS16/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-30
2019.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 260451 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ARTHREX : DEFAUT LOGICIEL FV LE 09.01.2026 >> DEFAUT DE L'IMAGE SUR LA COLONNE (PARTIE DE GAUCHE EN ZOOM // PARTIE DE DROITE NORMALE. APPEL SAV QUI INDIQUE : DEFAUT LOGICIEL INTERNE. ATTENTE DEVIS POUR ECRAN DE PRET. (250€HT) SELON DIAGNOSTIC EN ATELIER, POSSIBILITE DE NEUF (LG A 2500€) OU REPARATION BARCO (A ENVIRON 6500€) FV LE 12.01.2026 >> DEVIS 415233013 DU 09.01.2026 "ECRAN DE PRET LE TEMPS DE LA REPARATION/ECHANGE" MONTANT 250€HT ATTENTE VALIDATION LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 19.01.2026 >> RECEPTION ECRAN, INSTALLE PAR ISMAIL SERA RECUPERE LORS DE LA MAINTENANCE VENDREDI 23.01.2026 |  |  | 2019-0604 | MONITEUR UHD 4K 32 POUCES | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721913336943 |  | ARTHREX | COLONNE ENDOSCOPIE ARTHREX | COLONNE VIDEO | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-01-30 | 22879420
2019.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259459 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65400 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2019.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259519 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66435 2026 // CONFORME |  |  | 2019-0136 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2019.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259521 | 7109 | HC HOSPIT DE COURTE DUREE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66437 2026 // CONFORME |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2019.XLS | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 2026-05-22 | 259347 | 6039 | HC PRETRAVAIL PLUS DE 6 HEURES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | FICHE SATURATION DEFECTUEUSE | OS19/12/2025 APPAREIL CASSER AU NIVEAU DE LA SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION PC 12/01/2026 CONNECTEUR SPO2 ENFONCE DANS APPAREIL MANQUE SYSTEME DE SERRAGE LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/05/2026 RECEPTION FICHE DE CARDIOTOCO SUIVANT BLN°FR273079 ET COMMANDE B2/1755385 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. PC 22/05/2026 REÇU NOUVEAU SOCKET SPO2 MAIS PAS COMPATIBLE AVEC NOS CABLES RECUPERATION ET MONTAGE DE LA BAGUE BLEUE SUR ANCIEN SOCKET ESSAIS SPO2 OK NOUVEAU SOCKET CONSERVE CAR PEUT SERVIR AVEC AUTRE CABLE SPO2 OS28/05/2026 RENDU. |  |  | 2019-0631 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800002 | OS19/12/2025 APPAREIL CASSER AU NIVEAU DE LA SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS19/05/2026 RECEPTION FICHE DE CARDIOTOCO SUIVANT BLN°FR273079 ET COMMANDE B2/1755385 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS28/05/2 |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-09
2019.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-26 | 259354 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ARTHREX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 19.12.2025 >> DEVIS 415083832 DU 19.12.2025 "CONTROLE COMPLET DE LA COLONNE" MONTANT 650€HT ATTENTE VALIDATION LL 31/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 26.01.2026 >> MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE. |  |  | 2019-0605 | ENSEMBLE PROCESSEUR ET LUMIERE FROIDE LED | SYNERGY UHD4 | ARTHREX |  |  | ARTHREX | COLONNE ENDOSCOPIE ARTHREX | COLONNE VIDEO | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-01-09 | 22879420
2019.XLS | 2025-12-17 | 2026-01-09 | 2026-03-03 | 259193 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | CORDON D'ALIMENTATION A CHANGER -- FILS DENUDE | EUROSEP : CHARGEUR DENUDE FV LE 09.01.2026 >> CHARGEUR SECTEUR DENUDE. DEMANDE DE COTATION AUPRES DE EUROSEP (MAIL) LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 03.03.2026 >> RECEPTION CHARGEUR FOURNI AU SERVICE. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2019-0108 | LAMPE FRONTAL | ML4 LED | HEINE |  | DEMANDE DE COTATION EN COURT |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive | 003578 | EUROSEP INSTRUMENT |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-07
2019.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 259064 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR GD CONFORT 40 CM COUSSIN AIR CH 1138 MME MOISON AUDREY | ML 15/12/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 1710 |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 15/12/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-03
2019.XLS | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 258874 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | 2 NEON NE FONCTIONNENT PAS + POUSSIERES SOUS LES LAMPES | MEDIPREMA : DEFAUT NEON FV LE 12.12.2025 >>> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR CONNAITRE DATE DE MAINTENANCE. FV LE 26.12.2025 >>" REMPLACEMENT DES 16 NEONS DU TUNNEL. IMPOSSIBLE DE REINITIALISER LE COMPTEUR. DEVRA ETRE EFFECTUEE LORS DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE PREVUE EN DATE DU 29 ET 30 DEC PROCHAIN." | 4881 |  | 2019-0361 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-0734 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2026-01-01
2019.XLS | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-19 | 258512 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : FORTE ODEUR DE FORMOL FV LE 05.12.2025 >> DEMANDE DE COTATION EFFECTUE PAR MAIL. FV LE 15.12.2025 >> DEVIS S25120045 DU 09.12.2025 "FORFAIT MAINTENANCE PREVENTIVE + CARTE DE PUISSANCE + BAR DE SOUDAGE" MONTANT 4412€HT ATTENTE VALIDATION LL 31/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 05.01.2026 >> MODIFICATION DU DEVIS S25120045 "AJOUT VERIN" MONTANT 4537€HT TRANSMIS POUR VALIDATION FV LE 19.01.2026 >> RI 28292#1 DU 16.01.2026 // BABIIN "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE. - PROBLEME D¿ODEUR DE FORMOL DU A UNE ERREUR HUMAINE ( DU FORMOL STAGNER AU FOND DE LA CUVE ). - REMPLACEMENT DU VERIN. - REMPLACEMENT DU SOLDERING BAR ( LES CONTACTEUR OXYDE. - TEST DE VIDE AVEC ET SANS FORMOL: OK" |  |  | 2019-0028 | MISE SOUS VIDE DES TISSUS MOUS | SEALSAFE | MICROM | 181212431 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-12-26 | 22879420
2019.XLS | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 2026-01-19 | 258307 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN MOTEUR STRYKER 8 A TESTER | NH 08.12.2025 ENVOI SAV NH 12.12.2025 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 15/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/01/2026 RECEPTION D UNE PAM ROTATIVE SUIVANT N° D EXPEDITION 2308536979 ET COMMANDE B2/1695709 COLIS EN BON ETAT. OS 19/01/2026 INTERVENTION REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE,REMPLACEMENT DES ELEMENTS DEFECTUEUX, DES JOINTS;DE LA VISSERIE ET ROULEMENT,NETTOYAGE/GRAISSAGE DES ELEMENT MECANIQUES,CONTROLES DES COURANTS DE FUITES,MESURES DES RESISTANCES DE MASSES ET ESSAIS FONCTIONNELS, REMPLACEMENT DU MOTEUR,MAINTENANCE PREVENTIVE,REMPLACEMENT DU ROTOR DOSSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  | 2019-0903 | PIECE A MAIN ROTATIVE S8 | 8205000000 | STRYKER | 1917809803 | OS19/01/2026 RECEPTION D UNE PAM ROTATIVE SUIVANT N° D EXPEDITION 2308536979 ET COMMANDE B2/1695709 COLIS EN BON ETAT. OS 19/01/2026 INTERVENTION REMPLACEMENT CARTE DE COMMANDE,REMPLACEMENT DES ELEMENTS DEFECTUEUX, DES JOINTS;DE LA VISSERIE ET ROULEMENT,N | 506 | MOTEUR GROS FRAGMENTS BATTERIE N°1 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Préventive |  | Définitive | 001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-24
2019.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-28 | 258230 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/12/2025 HS - ENVOIE SAV MH 14/01/2025 RECEPTION DEVIS 938144884 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS28/01/2026 RECEPTION D UN MODULE MULTIPARAMETRIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938144884 ET COMMANDE °B2/1737369 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.ATTENTION DOSSIER PAS NUMERISER. MH 28/01/2025 RECEPTION MODULE N1 - MP EFFECTUEE - FONCTIONNEL ET CONFORME OS29/01/2026 RENDU. |  |  | 2019-0522 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007869 | OS28/01/2026 RECEPTION D UN MODULE MULTIPARAMETRIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938144884 ET COMMANDE °B2/1737369 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.ATTENTION DOSSIER PAS NUMERISER. OS29/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-23 | 22877333
2019.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-01-28 | 258235 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/12/2025 HS - ENVOIE SAV MH 14/01/2025 RECEPTION DEVIS 938144890 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS28/01/2026 RECEPTION D UN MODULE MULTIPARAMETRIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938144890 ET COMMANDE N°B2/1737371 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.ATTENTION DOSSIER PAS NUMERISER. MH 28/01/2025 RECEPTION MODULE N1 - MP EFFECTUE - FONCTIONNEL ET CONFORME OS29/01/2026 RENDU. |  |  | 2019-0494 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007841 | OS28/01/2026 RECEPTION D UN MODULE MULTIPARAMETRIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938144890 ET COMMANDE N°B2/1737371 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.ATTENTION DOSSIER PAS NUMERISER. OS29/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-23 | 22877333
2019.XLS | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2026-02-19 | 258060 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE HS | RB02/12/2025 BATTERIE + SPO2 FONCTIONNE PAS - ENVOIE SAV MH 14/01/2025 RECEPTION DEVIS 938144887 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS19/02/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT N° DE LA DEMANDE 938144887 ET COMMANDE B2/173768 COLIS EN BON ETAT . DEFAUT CONSTATER ,PROBLEME DE BATTERIE SPO2 NON FONCTIONNEL ,PANNEAU CONNECTEUR CASSER ,CAPOT ARRIERE CASSER,BATTERIE EN DEFAUT,ACTION CORRECTIVE REALISER,REMPLACEMENT DU PANNEAU CONNECTEUR,REMPLACEMENT DU CAPOT ARRIERE,REMPLACEMENT DES BATTERIES,MAINTENANCE PREVENTIVE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0518 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007865 | OS19/02/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT N° DE LA DEMANDE 938144887 ET COMMANDE B2/173768 COLIS EN BON ETAT . DEFAUT CONSTATER ,PROBLEME DE BATTERIE SPO2 NON FONCTIONNEL ,PANNEAU CONNECTEUR CASSER ,CAPOT ARRIERE CASSER,BATTERIE EN DEFAUT,ACTION |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 5301 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-19
2019.XLS | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2026-02-13 | 257831 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE BABYSCOPE NE RECONNAIS PAS LE CABLE D'ARTERE. MERCI | RB 02/12/2025 HS - ENVOIE SAV MH 14/10/2025 RECEPTION DEVIS 938144891 - EN ATTENTE VALIDATION SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS13/02/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT 938144891 ET COMMANDE B2/1737317 . OS13/02/2026 ACTION REALISER ,MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST DE FOCTIONNEMENT SELON CONDITIONS CONSTRUCTEUR .MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS13/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0511 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007858 | OS13/02/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT 938144891 ET COMMANDE B2/1737317 . OS13/02/2026 ACTION REALISER ,MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST DE FOCTIONNEMENT SELON CONDITIONS CONSTRUCTEUR .MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS13/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-16
2019.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 257833 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR LE BABYSCOPE NE GONFLE PAS LE BRASSARD A TENSION. MERCI | DOUBLON D'INTER |  |  | 2019-0522 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007869 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-16
2019.XLS | 2025-11-04 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 256560 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | FAUX CONTACT LORS DU TRANSPORT, LE TRACE DE LA TENSION DISPARAIT DES QU'IL Y A MOUVEMENT. (CHANGEMENT DE SCOPE ET ZERO PROBLEME) DONNE AVEC LE CABLE D'ALIMENTATION, A RENDRE AVEC. MERCI | IH 28/11/2025 FAUX CONTACT LORS DU TRANSPORT // MONITEUR B450 GE DÉCONNECTION DES MODULES PDN ET PSM // PLUS DE FAUX CONTACT APRÈS PLUSIEURS TESTS EFFECTUÉS SUR LE MONITEUR RAS // TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOTION DU SERVICE OS04/12/2025 RENDU |  |  | 2019-0661 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240095HA | OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | JUMEL | 5124 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-25
2019.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-23 | 256376 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2019-1064 | MODULE DE COAGULATION SOUS ARGON | APC 2 | ERBE | 11477865 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 256425 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE AU NIVEAU DU BEQUILLAGE | OLYMPUS : FUITE AU NIVEAU DE BEQUILLAGE OS31/10/2025 VIDEO -GASTRO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 31/10/2025 DEMANDE EFFECTUEE AUPRES DE OLYMPUS - EN ATTENTEZ RECEPTION BORDEREAU D'EXPEDITION MH 28/11/2025 RECEPTION VIDEO-GASTRO - REMPLACEMENT FREIN R/L + SUPPORT + CORPS DU POIGNEE + CAGE DU PISTON + GARANTIE 6 MOIS - MIS A DISPO DU SERVICE OS04/12/2025 RENDU |  |  | 2019-1082 | VIDEO-GASTROSCOPE PEDIATRIQUE | GIF-XP190N | OLYMPUS | 2934409 | OS31/10/2025 VIDEO -GASTRO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-11-21
2019.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-23 | 256394 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-23 | 256393 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-26 | 256378 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 23/01/2026 SUITE MAINTENANCE DEVIS POUR REPARATION , REMPLACEMENT CARTE HF , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME NH 27.01.2026 DA VALIDEE |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-23 | 256387 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2026-01-23 | 256263 | 3068 | CONSULTATIONS MEDECINE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE, DA TRANSMISE - IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2019-1063 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO100C | ERBE | 11477228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-19 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2026-01-23 | 256264 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE, DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-11-19 | 22766809
2019.XLS | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 255975 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE PRET POUR CONSULTE EXT, AVEC COUSSIN DU FC | ML 24/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 |  |  |  |  | 0 | BERREZAI |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-14 | 36012191
2019.XLS | 2025-10-21 | 2025-12-02 | 2026-02-03 | 255773 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE MODULE NE RECONNAIT PAS LES PARAMETRES ( SPO2, ECG, TA) MERCI POUR VOTRE AIDE | OS21/10/2025 MODULE MULTI PARAMETRIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB02/12/2025 NE RECONNAIT PAS LES PARAMAETRE SPO2 TA ... - ENVOIE SAV MH 14/01/2025 RECEPTION DEVIS 938144883 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS03/02/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N° 938144883 ET COMMANDE B2/1737283 COLIS EN BON ETAT. DEFAUT CONSTATER ,ACTION CORRECTIVE,MODULE NE RECONNAIT PAS LES PARAMETRES MULTIPARAMETRIQUE ,REMPLACEMENT DU PANNEAU CONNECTEUR MAINTENANCE PREVENTIVE DOSSIER NUMERISER MIS A DISPO DU SERVICE . OS04/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0504 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007851 | OS21/10/2025 MODULE MULTI PARAMETRIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N° 938144883 ET COMMANDE B2/1737283 COLIS EN BON ETAT. DEFAUT CONSTATER ,ACTION CORRECTIVE,MODULE NE RECONNAIT PAS LES PARA |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-11
2019.XLS | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 255459 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEPART PATIENT. | ML 17/10/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 20/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 17/10/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | NIATI | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-06
2019.XLS | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-12-15 | 255303 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MODULE BABYSCOPE 22-4092 DEFECTUEUX AU NIVEAU DE L'EMBRANCHEMENT DU CABLE SPO2 | NH 14.10.2025 RECEPTION EN ATELIER => PRET DONNE AU SERVICE RB16/10/2025 ENVOIE SAV IF 13/11/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 17/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE OS15/12/2025 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938141344 ET COMMANDE B2/1689727 . OS15/12/2025 DEFAUT CONSTATER CAPOT BATTERIE HS,ERREUR CARTE SPO2 ,PANNEAU CONNECTEUR ABIME ET CASSE ,PROBLEME PNI, REMPLACEMENT DU CAPOT DE LA BATTERIE,REMPLACEMENT DE LA CARTE SPO2,REMPLACEMENT DU PANNEAU CONNECTEUR , REMPLACEMENT DE LA POMPE ,REMPLACEMENT DES VALVES,MAINTENANCE PREVENTIVE MIS A DISPO DU SERVICE OS19/12/2025 RENDU.. | BLOC BMC |  | 2019-0507 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007854 | OS15/12/2025 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938141344 ET COMMANDE B2/1689727 . OS15/12/2025 DEFAUT CONSTATER CAPOT BATTERIE HS,ERREUR CARTE SPO2 ,PANNEAU CONNECTEUR ABIME ET CASSE ,PROBLEME PNI, REMPLACEMENT DU CAPOT DE LA |  |  |  | 0 | PHILIPPI | 5301 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-04
2019.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 255238 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LOGICIEL SATEL PLUS ACCESSIBLE VIA LE COMPTE KINE4. LE COMPTE CLINICIEN N'EST EGALEMENT PLUS ACCESSIBLE. | PC 13/10/2025 RAS CONNEXION PC OK SOFTWARE SATEL OK VU AVEC KINE |  |  | 2019-1107 | PLATEFORME D'ANALYSE DE LA POSTURE | PF4C | SATEL | PFK413 |  |  |  |  | 0 | KINE INTERIM A | 0134794444 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-01
2019.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2026-06-17 | 255212 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DYSFONCTIONNEMENT ENFILE BAS, NE S'OUVRE PAS . EST CE POSSIBLE D'EN AVOIR UN AUTRE EN ATTENDANT - ENTREPOSE DANS LA LINGERIE RDC | PC 13/10/2025 EXTENSEUR HS A ENVOYER CHEZ BELOVIA PRET REÇU LE 17/11/2025 PC 27/04/2025 RETOUR MAT MED / BELOVIA = EXTENSEUR HS REPARATION IMPORTANTE PROPOSITION DEVIS N° 912 POUR ECHANGE A NEUF PC 17/06/2026 REÇU NOUVEAU MATERIEL NEUF 2026-0220 EN REMPLACEMENT |  |  | 2019-1043 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A000538 |  |  |  |  | 0 | TOQUET | 4334 | O | Corrective |  | Définitive | 734 | BELOVIA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-01
2019.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 254594 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BLOQUE | PC 07/10/2025 DEBLOCAGE ROTULE ET REGLAGE VIS ESSAI OK OS18/11/2025 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS18/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-22
2019.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 254603 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FAUTEUIL CONFORT ATTRIBUE A MME SADOUNI EN NEURO. | ML 01/10/25 FAUTEUIL DEPOSER PAR L'ERGO ML 03/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 01/10/25 FAUTEUIL DEPOSER PAR L'ERGO |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-22
2019.XLS | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 254510 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, DES PIECES SE DETACHE DU MOTEUR DE LA PAM SN04137. MERCI. | REPARATION-TURBINES : DES PIECES SE DTACHE DU PAM MH 01/10/2025 DEMANDE RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 17/10/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 20/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS31/10/2025 RECEPTION REPARER D UNE PAM SUIVANT FACTURE18015-1025 ET COMMANDE B2/1684937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(NUMERISER) MH 31/10/2025 RECEPTION APPAREIL REPARE - STERELISATION + DEMONTAGE + REMPLACEMENT + REMONTAGE + MISE EN CONDITION - MAD DU SERVICE |  |  | 2019-0976 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04137 | OS31/10/2025 RECEPTION REPARER D UNE PAM SUIVANT FACTURE18015-1025 ET COMMANDE B2/1684937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | ELJEMI | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-21
2019.XLS | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2026-09-22 | 254317 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LA CENTRI INDIQUE NB DE CYCLE ATTEINT | IH 26/09/2025 CENTIFUGEUSE ROTANTA 460 RF // NOMBRE DE CYCLE ATTEINT DEMANDE AU SAV POUR SUPPORT HOTLINE |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-10-17
2019.XLS | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 254071 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE CHARGE PAS | OS22/09/2025 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 31/10/2025 DONNER AU SERVICE POUR TEST |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS22/09/2025 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-11
2019.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253634 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 12.09.2025 >> RI WO-0389778 DU 09.09.2025 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE ANNUELLE SELON PROCEDURE SAV. LA,NOUVELLE VERSION SERA INSTALLE ULTERIEUREMENT APRES VALIDATION DES BIOLOGISTES. CHANGEMENT DES 2 MEMBRANES DE POMPE POUR DES VIDES LIMITES. VIDE OK MAIS IL Y A UNE VIBRATION QUE JE N ARRIVE PAS A RETIRER. ALLER RETOUR A SOA POUR PRENDRE UNE NOUVELLE POMPE. TEST OK. LES AUTRES ELEMENTS SONT OK. RELANCE DE L AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | STAGO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-10-03 | 22879420
2019.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253666 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REMPLACEMENT DE FRM PAR FR GD CONFORT 40 CM COUSSIN GRADE II CH 1149 MME SADOUNI IKRAM | ML 12/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 1710 |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 12/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-03
2019.XLS | 2025-09-11 | 2025-10-16 | 2025-12-15 | 253564 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR ALARME ERREUR MODULE LORS DE SON UTILISATION MERCI | NH 16.10.2025 RECEPTION EN ATELIER RB16/10/2025 ENVOIE SAV IF 13/11/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 17/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IL 15/12/2025 REMPLACEMENT DE L'ECRAN - REMPLACEMENT DU CAPOT ARRIERE - REMPLACEMENT DE LA MAINBOARD - REMPLACEMENT DE LA CARTE MPM - REMPLACEMENT DU PANNEAU CONNECTEUR - MAINTENANCE PREVENTIVE , A DISPOSITION DU SERVICE . OS19/12/2025 RENDU. |  |  | 2019-0516 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007863 | OS19/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | N | Préventive |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-02
2019.XLS | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253508 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS UN MONITEUR QUI NE RECONNAIT PAS LE BABY SCOPE SUR LA CASE DU BAS | RB12/09/2025 PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS15/09/2025 RENDU. |  |  | 2019-0475 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009542 | OS15/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LONCLE | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-01
2019.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 253391 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR ECG N. 2019-0308 NE FAIT PAS LES TRACES CORRECTEMENT MERCI | MH : DEFAUT TRACES ECG MH 09/09/2025 DEFAUT NON CONSTATES - TEST EFFECTUES AVEC PROSIM 8 - FONCTIONNEL - A RECUP |  |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 |  |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-30
2019.XLS | 2025-09-09 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 253443 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL FAIT UN DROLE DE BRUIT QUAND LA TENSION SE MET EN ROUTE ... | RB10/09/2025 RECEPTION PDM - MIS DANS LOCAL DEPOT IL 18/12/2025 REMPLACEMENT POMPE PNI ,A DISPOSITION DU SERVICE MH 31/12/2025 RENDU |  |  | 2019-0416 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260221SA |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-30
2019.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 253332 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE S'IL TE PLAIT MERCI. | ML 09/08/25 RETOUR A L'ATELIER ML 10/09/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 09/08/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-27
2019.XLS | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 253120 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BOUJOIUR POURRIEZ-VOUS FAIRE UNE REPARATION SUR L'ELECTROCARDIOGRAMMES CAR ILS Y A DES PARASITES LORS DES ECG . MERCI BONNE JOURNEE | MH : PARASYTES CONSTATES MH 05/09/2025 DEFAUT NON CONSTATES - TESTS EFFECTUES AVEC PROSIM 8 - FONCTIONNEL |  |  | 2019-0310 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154031 |  |  |  |  | 0 | HERICOURT | 6439 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-25
2019.XLS | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2026-01-29 | 252806 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS EU UN SOUCIS CET INCUBATEUR GIRAFE QUI A DONNE LIEU A UNE FEI. L'IDE EXPLIQUE : LORS DE L'UTILISATION DE L'INCUBATEUR "GIRAFFE NUMERO 4, 2019-0585" , UNE SURCHAUFFE A ETE CONSTATEE ( >39°) AVEC UNE TEMPERATURE DE LA SONDE THERMIQUE NO | GE DEFAUT CONSTATE ERREUR LORS DE L ALLUMAGE ECRAN NOIR - SONNE EN PERMANENCE - ERREUR 85 RB29/08/2025 PRISE DE LA PARTIE LATERAL DU PLEXIS POUR DEPANNER UNE AUTRE GIRAFFE RB15/09/2025 RECPTION DEVIS POUR CARTE ORDINATEUR 28090133 DA 5050 + UN AUTRE DEVIS 8833018177-0 POUR PLEXIS LATERAL DA 5048 LL 17/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS14/11/2025 RECEPTION D UN SINGLE BOARD COMPUTER SBC SUIVANT BLN°1010885739 ET COMMANDE B2/1686697 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE . RB17/11/2025 RECEPTION DE LA CARTE ELECTRONIQUE + 1 PANNEAU LATERAL - PANNEAU LATERAL CASSE A LA RECEPTION - RECLAMATION A GE RB01/12/2025 CONNECTEUR COTE ECRAN QUI VA DE LA CARTE SINGLE BOARD A L ECRAN CASSE PENDANT MONTAGE - APPEL SAV GE - RECEPTION DEVIS MC - EN ATTENTE DE VALIDATION IF 19/01/2026 SUITE PASSAGE DE GE , RECEPTION RAPPORT IF 19/01/2026 DEVIS POUR PIECES DE VERROUILLAHE CASSEE , DA TRANSMISE , DA 5202 OS29/01/2026 RENDU. OS30/03/2026 RECEPTION D UN KIT DE FIXATION PORTE ET D UNE BRAKET GIRAFFE SUIVANT BLN°10181140436 ET1018133766 ET COMMANDE B2/1747552 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5202 TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS14/11/2025 RECEPTION D UN SINGLE BOARD COMPUTER SBC SUIVANT BLN°1010885739 ET COMMANDE B2/1686697 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE . OS29/01/2026 RENDU. OS30/03/2026 RECEPTION D UN KIT DE FIXATION PORTE ET D UNE BRAKET GIRAFF |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-19
2019.XLS | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 252687 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ 30° 10MM HOPKINS FLOU - N° OPTIM : 8991 | OS04/09/2025 OPTIQUE POSER SUR ETAGERE SANS INSCRIPTION SUR L INTERVENTION. OS04/09/2025 ENVOIE PETEL. NH 13.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS30/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°188316 ET COMMANDE B2/1737373 COLIS EN BON ETAT. REPARATION ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITER,LENTILLE 4,LENTILLE 1,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE DOSSIER NUMERISER MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS02/02/2026 RENDU. |  |  | 2019-0092 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122MZ6 | OS04/09/2025 OPTIQUE POSER SUR ETAGERE SANS INSCRIPTION SUR L INTERVENTION. OS04/09/2025 ENVOIE PETEL. OS30/01/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°188316 ET COMMANDE B2/1737373 COLIS EN BON ETAT. REPARATION ,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE |  |  |  | 0 | DOLLIN | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-17
2019.XLS | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 252306 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : PROBLEME PUIT DE RINCAGE FV LE 21.08.2025 >> RI WO-0388853 DU 19/08/2025 // PHILIPPE SOARES "PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE PAR LE SAV :PRESENCE DE COPEAU DE PUIT EN SORTIE DU PUIT 3 OBSERVATIONS VISUELLES, ACTIONS, TESTS :CHANGEMENT DU PUIT RESOLUTION (CE QUI A SOLUTIONNE LA PROBLEMATIQUE) : REPRISE CARTO DES AIGUILLES TROIS AIGUILLES DANS LES PUITS ACTION PREVENTIVE SUPPLEMENTAIRE :FORMATION CHGT AIGUILLE 3" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 219119 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-11 | 22879420
2019.XLS | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 252755 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.08.2025 RECEPTION RI SUITE ECRAN TACTILE QUI NE REPOND PLUS => REMPLACEMENT PC ANALYSEUR AVEC RECUPERATION DU DISQUE DUR POUR CONSERVATION DES DONNEES => REMISE EN SERVICE OK |  |  | 2019-0643 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX PLUS | RADIOMETER | 092R0221N048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001258 | RADIOMETER | 20E043 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-04 | 824155
2019.XLS | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-09-10 | 251962 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PROBLEME DE BEQUILLAGE ET NE PRENDS PLUS DE PHOTOS MERCI | OLYMPUS RB13/08/2025 ENVOIE SAV OLYMPUS SOUS MARCHE DE MAINTENANCE OS10/09/2025 RECEPTION D UN VIDEOCOLONOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77102747 COLIS EN BON ETAT . OS10/09/2025 ACTION REALISER , REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE FREIN R/L,REMPLACEMENT DU SUPPORTDE CONTRE GAINE POIGNEE,REMPLACEMENT DU CANAL AUXILIAIRE COTE GAINE DE LUMIERE,REMPLACEMENT DE LE CAGE DU PISTON D INSUFFLATION /LAVAGE,REMPLACEMENT DE LE CAGE PISTON D ASPIRATION ,REMPLACEMENT DU CAPOT TETE,REMPLACEMENT DES TROIS GROUPE DE LENTILLES DISTALES DU SYSTEME ECLAIREUR,REMPLACEMENT DE LA GAINE D INTRODUCTION,DE LA SECTION BEQUILLABLE ET DE TOUS LES CANAUX MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS10/09/2025 RENDU. |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 | OS10/09/2025 RECEPTION D UN VIDEOCOLONOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77102747 COLIS EN BON ETAT . OS10/09/2025 ACTION REALISER , REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE FREIN R/L,REMPLACEMENT DU SUPPORTDE CONTRE GAINE POIGNEE,REMPLACEMENT DU CANAL AUXILIAIRE COTE GAI |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-09-03
2019.XLS | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 251714 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MINDRAY : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 07.08.2025 >> MAINTENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR. SPO2 : OK PNI : OK VERSION V3.11.01 **REMPLACEMENT DU BRASSARD |  |  | 2019-0275 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-94029374 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-28 | 22879420
2019.XLS | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 251717 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONE SERVICES : PROBLEME PERTURBATION ELECTRIQUE FV LE 07.08.2025 >> RI 500119 DU 07/08/2025 // P LAMAZOU "MISE EN PLACE DE L¿ONDULEUR : -TEST SUR UNE PRISE RELIEE UNIQUEMENT A L¿ONDULEUR CHARGE ? CONCLUANT, AUCUNE DESYNCHRONISATION CONSTATEE -TEST SUR LA PRISE Q5.10 PC9 CLASSIQUE (BLANCHE) ? NON CONCLUANT, LE FILTRAGE DE L¿ONDULEUR NE SUFFIT PAS A RETABLIR UN FONCTIONNEMENT STABLE -TEST SUR LA PRISE Q5.10 PC9 SECURISEE (ROUGE) ? NON CONCLUANT, MEME CONSTAT : LE FILTRAGE N¿EST PAS SUFFISANT -TEST SUR LA PRISE Q6.2 PC10 (BLANCHE) ? CONCLUANT, AUCUN PROBLEME DE DESYNCHRONISATION OBSERVE OPTIMISATION DU CABLAGE POUR ASSURER UN FONCTIONNEMENT COMPLET VIA L¿ONDULEUR" -- "LE PROBLEME PROVIENT DU RESEAU ELECTRIQUE DU LOCAL OU SE TROUVE LE QCRX. LA PRESENCE DE PARASITES ELECTRIQUES SEMBLE PARTICULIEREMENT MARQUEE DANS CETTE ZONE, NOTTEMENT SUR LES PRISES Q5.10 PC9 SUR LESQUELLE MEME L'ONDULEUR NE SUFFIT PAS" |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES | 18E027 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-28 | 22879420
2019.XLS | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 251488 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, POURRIEZ VOUS REPARER LE SYSTEME DE RETRAIT DU MODULE QUI EST CASSE ... | NH 05.08.2025 RECEPTION EN ATELIER IH 29/08/2025 MODULE A REFORME // REMPLACEMENT AVEC LE 2019-0418 A RECUPERER |  |  | 2019-0417 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SPX19260213SA |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-23
2019.XLS | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 251506 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER : CALIBRATION FV LE 04.08.2025 >> DEMANDE DE CALIBRATION DOSSIER DRAGER : 311094421 FV LE 21.08.2025 >> DEVIS 134409136 DU 18.08.2025 "CALIBRATION ALCOTEST" MONTANT 117.95€ ATTENTE VALIDATION LL 25/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 29.08.2025 >> RI F01943717 DU 27.08.2025 // LILIOARA SCHLICK "CALIBRATION + CHANGMEENT DE LA PILLE" |  |  | 2019-0367 | EHTHYLOTEST ELECTRONIQUE | 6820 MED | DRAGER | ARME-0417 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000191 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-08-23 | 22879420
2019.XLS | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 250995 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | IMPOSSIBLE DE COUPLER LA TELECOMMANDE A UNE TABLE OPERATOIRE, NOTE PAUSE SUR L¿ECRAN, URGENT +++ | RB24/07/2025 TEST DE LA TELECOMMANDE OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-14
2019.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-08-01 | 250521 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LORS DU BRANCHEMENT DU GRAND ECRAN, AUCUNE IMAGE APPARAIT. | IH 17/07/2025 L IMAGE NE S AFFICHE PAS SUR LE GRAND ECRAN CHANGEMENT DE CABLE DP // INVERSION DES PORTS DP // IH 01/08/2025 CHANGEMENT DE LA CONFIGURATION DE L ECRAN DE REPORT POUR DU DP// PAREIL POUR TRANSMETTEUR // TEST OK ET CONFORME |  |  | 2019-0348 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE 55'' | ARTHROCART | ARTHREX | 001-197303 |  |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-07
2019.XLS | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 250436 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR COMME INDIQUE PAR TELEPHONE, LE TACTILE DE L'ECRAN SCOPE CHAMBRE 42 EN USC NE FONCTIONNE PLUS ET LA "MOLLETTE" PERMETANT JUSQU'ICI SON FONCTIONNEMENT NON PLUS. MERCI | IF 16/07/2025 TACTILE NON FONCTIONNEL , REMPLAACEMENT DE L' ECRAN OK , TEST DE FONCTIOONEEMENT OK |  |  | 2019-0405 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260024HA |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-05
2019.XLS | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 249903 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | PAM PHACO SN70472 FUITE | BAUSCH : FUITE // ECHANGE DE LA PAM FV LE 04.07.2025 >> CONTACT LA SOCIETE POUR ECHANGE DE LA PAM CREATION DE L'EQUIPEMENT DES RECEPTION. FV LE 08.07.2025 >> REMPLACE PAR LE SN USH125549 |  |  | 2019-0784 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 70472 |  | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 002203 | BAUSCH & LOMB |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-25
2019.XLS | 2025-07-01 | 2025-07-28 | 2025-10-07 | 249700 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | SOCLE DE L'ECRAN CASSE. NE S'EMBOITE PLUS DANS LE SCOPE CENTRAL | RB03/07/2025 RECEPTION MODULE MULTIPARAMETRIQUE - MISE DANS LOCAL DEPOT IH25/07/2025 SCOPE DE L ECRAN CASSE// NE S EMBOITE PLUS DANS LE SCOPE CENTRAL IH 28/07/2025 S EMBOITE DANS L ECRAN CENTRAL// ECRAN QUI N EST PLUS RESSORTIE // ENVOIE CHEZ MINDRAY POUR REPARATION DU BOITIER 14/08/2025 DEVIS TRANSMIS LL 18/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/10/2025 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938135361 ET COMMANDE B2/1677247 COLIS EN BON ETAT ET DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. -REMPLACEMENT DU CAPOT ARRIERE -REMPLACEMENT DU PANNEAU CONNECTEURS -REMPLACEMENT DE L ECRAN -MAINTENANCE PREVENTIVE MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS10/10/2025 RENDU |  |  | 2019-0522 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007869 | OS07/10/2025 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938135361 ET COMMANDE B2/1677247 COLIS EN BON ETAT ET DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. OS10/10/2025 RENDU |  |  |  | 0 | LOUVET | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-22
2019.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 249441 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MC2 : VENTILLATEUR HS FV LE 27.06.2025 >> DEVIS 61486 DU 25.06.2025 "REMPLACEMENT VENTILLATEUR + MO" MONTANT 963.90€HT TRANSMI POUR VALIDATION SC 02/07/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC FV LE 07.08.2025 >> RI INT-2507-3211 DU 05/08/2025 // NOGUEIRA NICOLAS "REMPLACEMENT D'UN VENTILATEUR ET LE CLIENT GARDE UN DEUXIEME VENTILATEUR D'AVANCE. ESSAIS DE L'INCUBATEUR R.A.S" |  |  | 2019-1116 | ETUVE A CO2 | CB 220 | BINDER | 20190000015532 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 749 | MC2 |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-18 | 22879420
2019.XLS | 2025-06-24 | 2025-07-29 | 2025-10-07 | 249231 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAKKI | EN PANNE PROBABLE CHUTE | OS24/06/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH MINDRAY 29/07/2025 MODULE TOMBE // FAUX CONTACT SUR LE MODULE => ERREUR MODULE ECG/ ERREUR MODULE SPO2 30/07/2025 PROBLEME AU NIVEAU DE LA CARTE MULTIPARAMETRIQUE => ENVOIE SAV POUR REPARATION 14/08/2025 DEVIS TRANSMIS LL 18/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC REMPLACEMENT DU CAPOT ARRIERE // TRAPPE BATTERIE // ECRAN // PANNEAU CONNECTEUR // CARTE MPM/ POMPE VALVES ET TUBULUNE PNI // CHASSIS INTERNE // MP MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0545 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007996 | OS24/06/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-07-15
2019.XLS | 2025-06-20 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 249103 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SUPERSONIC : MP A PREVOIR MH 20/06/2025 MP PREVU LE 23/06 - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 10/12/2025 RECEPTION RI - BACKUP + DIAGSERVICE + MEMORYTEST + HARD DISK STATUSOK + TELECHARGER DES LOGS + TEST SONDES OK+ TEST ELECS - CLOTURER |  |  | 2019-1000 | ECHOGRAPHE | AIXPLORER MACH 30 | SUPERSONICS IMAGINE | GL81RZ43 |  | 508 | AIXPLORER MACH 30-SALLE9 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012178 | SUPERSONIC IMAGINE | GL81RZ43 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-11 | 873060
2019.XLS | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-08-05 | 249005 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LORS D'UNE CESARIENNE, DEPART DE FEU SUR UNE PATIENTE AVEC L'UTILISATION DU BISTOURI ELECTRIQUE ET DE LA BETADINE ALCOOLIQUE. URGENT +++ | IF 20/06/2025 ENVOI POUR UN CONTROLE SUITE A UN DEPART DE FEU SUR UN PATIENT IF 02/07/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 07/07/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC IF 05/08/2025 RECEEPTION RAPPORT RI OS05/08/2025 RECEPTION D UN BISTOURI BIPOLAIRE REPARER SUIVANT BLN°1028382 ETCOMMANDE B2/1665142 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(DOSSIER NUMERISER) IF 05/08/2025 RECEPTION BISTOURI REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 | OS05/08/2025 RECEPTION D UN BISTOURI BIPOLAIRE REPARER SUIVANT BLN°1028382 ETCOMMANDE B2/1665142 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(DOSSIER NUMERISER) |  |  |  | 0 | DOLLIN | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-10
2019.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 248920 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | IMPOSSIBILITE DE DEMARRER L'ORDINATEUR. LORS DU DEMARRAGE DE LA SESSION MESSAGE S'AFFICHE: LA BASE DE DONNEES DE SECURITE DU SERVEUR N'A PAS DE COMPTE D'ORDINATEUR POUR LA RELATION D'APPROBATION AVEC CETTE STATION DE TRAVAIL | PC 19/06/2025 REATTRIBUTION DES AUTORISATIONS DE L UTLISATEUR KINE4 SUR LA BASE SQL SAUF SUR LE FICHIER LOG (IMPOSSIBLE D Y AJOUTER L UTILISATEUR KINE4) MAIS NE GENE PAS L UTILISATION REMIS EN SERVICE | SALLE KINÉ |  | 2019-1109 | UNITE CENTRALE | NSK 3100 | ANTEC | [5 empty] | 0 | BARNES SINUELA | 5451 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-09
2019.XLS | 2025-06-16 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 248786 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE | OS17/06/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS23/06/2025 ENVOIE SAV PETEL. NH 02.07.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 07/07/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC LL 20/08/2025 RECEPTION MATERIEL SELON BL 149125 - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0092 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122MZ6 | OS17/06/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS23/06/2025 ENVOIE SAV PETEL. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-05
2019.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-11-25 | 248756 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | ECRAN NE TIENT PLUS DROIT N'IMPRIME PLUS LE RYTHME CARDIAQUE | OS16/06/2025 CARDIOTOCOGRAPHE EN MAUVAIS ETAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION CARDIOTOCO EDAN F9 // IMMED EUROPE IH 23/06/2025 ECRAN QUI NE TIENS PLUS- N IMPRIME PLUS LE RYTHME CARDIAQUE// ENVOIE SAV POUR REMISE A NIVEAU LL 03/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IH 25/11/2025 RECEPTION DU CARDIOTOCOGRAPHE // TEST OK ET MISE A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2019-0634 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800004 | OS16/06/2025 CARDIOTOCOGRAPHE EN MAUVAIS ETAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 008453 | IMMED EUROPE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-05
2019.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 248755 | 6039 | HC PRETRAVAIL PLUS DE 6 HEURES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | EN PANNE NE S'ALLUME PLUS | OS16/06/2025 CARDIOTOCOGRAPHE EN MAUVAIS ETAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. CARDIOTOCO EDAN F9//IMED EUROPE IH 23/06/2025 APPAREIL S ALLUME - PROBLEME D IMPRIMANTE // ENVOIE AU SAV POUR REMISE EN ETAT IH 22/07/2025 RECEPTION DEVIS 178497 - EN ATTENTE DE VALIDATION DEVIS LL 28/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 31/07/2025 BC 1669123 RECU LL 21/08/2025 RECEPTION MATERIEL SELON BLFR261033 - MATERIEL TRANSMIS AU TECH POUR PRISE EN CHARGE IH 21/08/2025 REMPLACEMENT DES PIECES CASSES// TESTS EFFECTUES AVEC IMPRESSIONS SUR SIMULATEUR + MODE DEMO : RAS // FONCTION US NON TESTE // CARDIOTOCOGRAPHE REMISE EN ETAT ET A RECUPERER DANS LE LOCAL OS11/09/2025 RENDU. |  |  | 2019-0629 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800003 | OS16/06/2025 CARDIOTOCOGRAPHE EN MAUVAIS ETAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 008865 | BIOMAT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-05
2019.XLS | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 248456 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'EVIER DE LA TABLE DE MACROSCOPIE EST BOUCHE. MERCI PAR AVANCE CORDIALEMENT | MM FRANCE : EVIER BOUCHEE FV LE 16.05.2025 >> ENVOIE MAIL A LA PLOMBERIE POUR DEMANDE D'INTERVENTION. FV LE 17.06.2025 >> DEBOUCHAGE DU BOUCHON QUI ETAIT PRESENT. EVIER FONCTIONNEL |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-01
2019.XLS | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 248331 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA BALANCE NE FONCTIONNE PLUS MEME AVEC LES PILES CHANGER. MERCI A VOUS ET BONNE JOURNEE. | SECA : NE S'ALLUME PAS FV LE 10.06.2025 >> DEMONTAGE DU CLAPET A PILE VERIFICATION DE LA TENSION : OK LA BALANCE SE RALLUME. REMISE EN SERVICE DU DM OS04/07/2025 RENDU. |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 | OS04/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-27
2019.XLS | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 248147 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | DEMANDE D'ECHANGE DE LA PIECE A MAIN PAS LA USH126555 |  |  | 2019-0777 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 69847 |  | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002203 | BAUSCH & LOMB |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-06-25 | 4561236
2019.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247993 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/06/2025 - FSCA SW-2024-37 TELECOMMANDE 100925A0 - MISE A JOUR 2.4.3 - ESSAI DE FONCTIONNALITE OK |  |  | 2019-1127 | TELECOMMANDE | 1009.25A0 | GETINGE/MAQUET | 717 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-21 | 22766809
2019.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247880 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR ECG NO 2019 0308 FAIT PAS DES TRACES CORRECTES, MERCI | MS 02/06/2025 ECHOCARDIOGRAPHE REGLEE - TEST EFFECTUEE - FONCTIONEL ET CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 | MS 02/06/2025 PRIS EN CHARGE CE JOUR |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-20
2019.XLS | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 247366 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : CIQ TP ALEATOIREMENT BAS FV LE 20.05.2025 >> RI WO-0365860 DU 15.05.2025 // CHRISTELLE RAULIN "OBSERVATIONS: -CV REPRO CONFORMES DEPUIS LA DERNIERE INTERVENTION SAV DU PUIS CHUTE DES CIQ LE 11/05 EN COURS DE JOURNEE SUR UN FLACON NEUF PUIS SUR LA JOURNEE DU 12/05 SUR PLUSIEURS FLACONS - LES CIQ RETOMBENT DANS LES VALEURS ATTENDUES EN COURS DE JOURNEE DU 12/05 , PUIS RESTENT STABLES - VERIFICATION VISUELLE DE CHAQUE FLACONS REACTIFS NEOPTIMAL DES BOITES DISPONIBLES AU LABORATOIRE : PAS D¿ANOMALIE CONSTATE -POINT REFAIT SUR LE PRE-ANALYTIQUE - VERIFICATION AUTOMATE SAV (CF RAPPORT SAV) A SURVEILLER SUR LES PROCHAINS JOUR DANS LE DOUTE D¿UN SOUCI SUR LE LOT STA NEOPTIMAL 265696 JE CONSEILLE DE CALCULER LE TEMPS TEMOIN SUR LE NOUVEAU LOT STA NEOPTIMAL" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 219119 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-06-10 | 22879420
2019.XLS | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 247377 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : VARIATION CQ TP FV LE 20.05.2025 >> RI WO-0366084 DU 15.05.2025 // ALEXANDRE AFCHAIN "PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE PAR LE SAV : INTERVENTION POUR DES PNEUS DE TP AVEC DE FACONS ALEATOIRE DES CQ TROP BAS. INTERVENTION EN DOUBLON AVEC CHRISTELLE OBSERVATIONS VISUELLES, ACTIONS, TESTS : CHANGEMENT DU CABLE DE DETECTION DE NIVEAU DE L¿AIGUILLE N3 CAR IL PRESENTE UNE ELONGATION. LES AUTRES CABLES SONT OK. CHANGEMENT DE L AIGUILLE 1 EN PREVENTIF. LE VIDE EST OK LA FLUIDIQUE EST OK. REPRISE DE LA CARTO DE L¿AIGUILLE N3 CAR DECALEE.RECENTRAGE DE LA CHAINE ENTRE L AIGUILLE 2&3. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ : OK RESOLUTION (CE QUI A SOLUTIONNE LA PROBLEMATIQUE) : / ACTION PREVENTIVE SUPPLEMENTAIRE : VERIFICATION DU HIL, NETTOYAGE DE L ETRIER. NETTOYAGE DE L¿ECHANGEUR ET RESSERAGE DE LA,POMPE LIQUIDE. NETTOYAGE DE LA PLATINE MESURE." |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 219119 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-06-10 | 22879420
2019.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-08-01 | 246954 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE FONCTIONNE PAS | RB15/05/2025 PROBLEME ECRAN - ENVOIE SAV RB13/06/2025 RELANCE - DEMANDE INFO RETOUR PAR MAIL RB16/06/2025 RECEPTION DEVIS MC HR250612 - EN ATTENTE DE VALIDATION SC 17/06/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC IF 01/08/2025 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 |  |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-03
2019.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246842 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONES SERVICES : PROBLEME USB BOUCHE FV LE 12.05.2025 >> RI 500085 DU 06.05.2025 // LEO LAMAZOU "DEMONTAGE DU BLOC SPECTROMETRIQUE, CHANGEMENT DE L'USB 2. > IMPOSSIBLE DE PASSER SUR DU USB 3 LE RAMAN ETANT EN ANCIENNE VERSION. CHANGEMENT DU HUB USB AUTO-ALIMENTE 5V REMONTAGE EXPLICATION AVEC LES OPERATRICE DES PROCEDURES EN DEBOGAGE. LE SYSTEME ACTUEL EST EN USB 2 POUR LA PARTIE RAMAN ET LA CONCEPTION ELECTRONIQUE DE CETTE EPOQUE SEMBLE POSER PROBLEME. REMISE EN SERVICE TEST ET ESSAIS OK TRACABILITE OK REPETABILITE OK" |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES | 18E027 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-31 | 22879420
2019.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246633 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE DE S'ALLUME PAS, URGENT +++, MERCI | RB13/05/2025 TELECOMMANDE MIS EN CHARGE - PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-28
2019.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246475 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2019-0997 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027624 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-24 | 824155
2019.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246476 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-24 | 824155
2019.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 246343 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.05.2025 >> RI INCONNU DU 27.03.2025 // BACHAR OSCAR "CONTROLES ET OPERATIONS EFFECTUES : - ETAT GENERAL - CONTROLE PLOMBERIE (EVIERS, ROBINETTERIE EC/EF, EVACUATION) - CONTROLE CONFINEMENT - CONTROLE DE LA VENTILATION (CERTIFICAT AVEC RELEVE DES VITESSES D'AIR FRONTALES) - POMPE A FORMOL -> REMISE EN PLACE COLLIER SUITE A FUITE FORMOLE - REMPLACEMENT DURITES CIRCUIT FORMOL - NETTOYAGE COMPLET" N° MESURE VALEUR MOYENNE (RELEVEE SUR 60S) 1 // 0,66M/S 2 // 0.65M/S 3 // 0.81M/S 4 // 0.66M/S 5 // 0.71M/S 6 // 0.84M/S |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-23 | 22879420
2019.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 246338 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.05.2025 >> RI // DU 27.03.2025 // BACHAR OSCAR "->PREVOIR DOUCHETTE DE REMPLACEMENT SUR 0311533MC CONTROLES ET OPERATIONS EFFECTUES : - ETAT GENERAL - CONTROLE PLOMBERIE (EVIERS, ROBINETTERIE EC/EF, EVACUATION) - CONTROLE CONFINEMENT - CONTROLE DE LA VENTILATION (CERTIFICAT AVEC RELEVE DES VITESSES D'AIR FRONTALES) - POMPE A FORMOL -> REMISE EN PLACE COLLIER SUITE A FUITE FORMOLE - REMPLACEMENT DURITES CIRCUIT FORMOL - NETTOYAGE COMPLET" N° MESURE // VALEUR MOYENNE (RELEVEE SUR 60S) 1 // 0,71M/S 2 // 0.51M/S 3 // 0.58M/S 4 // 0.68M/S 5 // 0.59M/S 6 // 0.67M/S |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-23 | 22879420
2019.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 246300 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : DERIVE CQ TP FV LE 02.05.2025 >> RI WO-0362453 DU 30.04.2025 // SHANMUGARAJAH SATHEESAN "PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE PAR LE SAV : CQ HORS NORMES ALEATOIREMENT EN TP REMPLACEMENT DE TUBE Z3 REGLAGE DE CARTO PUITS 3 ET POSITION 11 TEST FLUIDIQUE :OK VERIFICATION DE TEMPERATURE TETE:OK LANCEMENT DES CQ :OK À SURVEILLER.." |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010426 | STAGO | 219119 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-05-23 | 22879420
2019.XLS | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 245607 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FC MIS CHEZ MME MISSLIN, 1148 | ML 18/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 18/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-09
2019.XLS | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 245625 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE PLATEAU SANS LE CHARIOT NE FONCTIONNE PLUS. PAS DE TRANSLATION POSSIBLE, IMPOSSIBLE DE MONTER ET DE DESCENDRE | IF 22/04/2025 APPEL SAV , ATTENTE RTOUR POUR UNE INTERVENTION IF 29/04/2025 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , PAS DE DEFAUT CONSTATER , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-09
2019.XLS | 2025-04-18 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 245626 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE PLATEAU SANS LE CHARIOT NE FONCTIONNE PLUS. PAS DE TRANSLATION POSSIBLE, IMPOSSIBLE DE MONTER ET DE DESCENDRE | IF 15/05/2025 PROBLEME DE CONTACT RESOLU |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-09
2019.XLS | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 245383 | 7000 | EXT CSAPA BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEMANDE DE MAINTENANCE ET CALIBRATION | ENVOIE CHEZ RESPUR LE 23/04 RECEPTION DES DEVIS MAINTENANCE 260 € ET GARANTIE 6 MOIS OU ECHANGE STANDARD 356€ ET GARANTIE 3 ANS. ATTENTE DE VALIDATION D'UN DES DEVIS. DEVIS ECHANGE STANDARD VALIDE. REFORME DE L'ANALYSEUR |  |  | 2019-0066 | ANALYSEUR GAZ O2 / CO2 | PICO + | BEDFONT | CP717936 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002658 | RESPUR INTERNATIONAL |  | 04-3 | LES OLIVIERS | 36-00081 | HORS POLE | 2025-05-06 | 4561236
2019.XLS | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-06-03 | 245159 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HETTICH : BRUIT LORS DE LA GENERATION DE FROID FV LE 10.04.2025 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR CONSEIL SUR LA PROBLEMATIQUE. DEMANDE AU CAS ECHEANT OFFRE TARIFAIRE. LL 14/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/04/2025 RECEPTION DE QUATRE VENTILATEUR DE CONDENSEUR SUIVANT BLN°80372041 ET COMMANDE B2/1650493 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4880 TRANSMIS AU TECH. FV LE 03.06.2025 >> REMPLACEMENT DES DEUX VENTILATEUR DU CONDENSEUR. TEST DE FONCTIONNEMENT A 100% VIA LE MENU DE TEST (OPEN + STOP + ALIMENTATION) DM FONCTIONNEL. REMISE EN SERVICE DE L'EQUIPEMENT. |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 | OS23/04/2025 RECEPTION DE QUATRE VENTILATEUR DE CONDENSEUR SUIVANT BLN°80372041 ET COMMANDE B2/1650493 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4880 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 006726 | HETTICH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-01 | 22879420
2019.XLS | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 244949 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT CONFORT AVEC COUSSIN VISCO; 40CM | ML 08/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 47 | PREFA S | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 08/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | SIRADJI MAHAMANE | 4354 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-29
2019.XLS | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 244616 | 1412 | URGENCES MAGNY |  |  |  | PC 03/04/2025 MAINTENANACE PREVENTIVE 2025 DU 26/03/2025 RAS - APPAREIL CONFORME CF RSQM |  |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1P-230404 | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-24 | 22890660
2019.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 244337 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL CONFORT + COUSSIN A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CDS | ML 28/03/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 01/04/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 28/03/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LE NEINDRE | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-17
2019.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244208 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2019-0618 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000000216060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2019.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244203 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2019.XLS | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 244115 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/03/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 24/03/2025 , LA SONDE PVT-781VT A UN CONE D'OMBRE => VOIR POUR UNE REPARATION |  |  | 2019-0648 | ECHOGRAPHE | APLIO A450 | CANON | AED1972423 |  | 492 | APLIO A450 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 001133 | CANON MEDICAL SYSTEMS | STANDBY YOU BRONZE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-15 | 22766809
2019.XLS | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 244107 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME AU NIVEAU DU BEQUILLAGE | RB25/03/2025 ENVOIE SAV OLYMPUS SOUS CONTRAT OLYMPUS RB14/04/2025 RELANCE OLYMPUS PAR TELEPHONE - DOIT ARRIVER BIENTOT OS15/04/2025 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE REAPRER SUIVANT BLN°76845589 COLIS EN BON ETAT DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. RB15/04/2025 REMPLACEMENT DU SUPPORT GAINES POIGNEE - CAPOT TETE - PIPETTE INSUFLATION - CANAL BIOPSIE - GROUPE DE TROIS LENTILLES DISTALES DU SYSTEME ECLAIREUR - REFECTION DES BEQUILLAGE - REMISE A ZERO DE LA CARTE D INDENTIFICATION DE L APPAREIL - MIS A DISPO DU SERVICE OS15/04/2025 RENDU A BLANDINE. |  |  | 2019-0074 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842985 | OS15/04/2025 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE REAPRER SUIVANT BLN°76845589 COLIS EN BON ETAT DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. OS15/04/2025 RENDU A BLANDINE. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-04-12
2019.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-05-21 | 243800 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.03.2025 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/05/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EEFFECTUER => CONFORME |  |  | 2019-1126 | PILIER MOBILE | 1160.01C0 | GETINGE/MAQUET | 1488 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-08 | 824155
2019.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 243629 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17.03.2025 // RI 22544 DU 14/03/2025 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE. REMISE A ZERO DU COMPTEUR FILTRE HEPA. LANCEMENT DU PROGRAMME NETTOYAGE POMPE: OK. TEST DE SOUDURE SAC AVEC ET SANS FORMOL: OK." |  |  | 2019-0028 | MISE SOUS VIDE DES TISSUS MOUS | SEALSAFE | MICROM | 181212431 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-04-05 | 22879420
2019.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243667 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT DU FRM DE MONSIEUR BERNARD ( NEURO, CHAMBRE 72) POUR UN FAUTEUIL ROULANT AVEC UNE BARRE DE TENSION (LA BOUTEILLE D'O2 LUI RENTRE DANS LE DOS) L 38 | ML 18/03/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 18/03/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-05
2019.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-19 | 243515 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | CYSTO SN K110066 L'EMBOUT BIOPSIE DEFAIT | CONNECTEUR BIOPSI CASSE. DEMANDE D'ENLEVEMENT A PETEL REMISE EN ETAT DE L'ENTREE BIOPSIE |  |  | 2019-0173 | CYSTOSCOPE | FCY-15RBS | PENTAX | K110066 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-03
2019.XLS | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-17 | 243210 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PAM PHACO N°9 SN70360 DEFAUT ISOLATION ELECTRIQUE | DEMANDE D'ECHANGE FILS DENUDE LE 17/03 ECHANGE FAIT. ECHANGE PAR LA N° SERIE USH123863 |  |  | 2019-0782 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 70360 |  | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 002203 | BAUSCH & LOMB |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-03-27
2019.XLS | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 243218 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONES SERVICES : MAINTENANCE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES FV LE 06.03.2025 >> ENVOI DU QCRX EN VERIFICATION ET MAINTENANCE. SERA DE RETOUR APRES VERIFICATION AU BANC DE TEST POUR REINSTALLATION PAR LA SOCIETE AVEC LE NOUVEAU PC INSTALLE. ENVOYE AVEC CHARGEUR SECTEUR FV LE 13.03.2025 >> ENVOPIE MAIL POUR CONFIRMATION DE LA RECEPTION DE L'AUTOMATE FV LE 31.03.2025 >> RI 500075 DU 25.03.2025 // PIERRE LAMAZOU "RECEPTION DU SYSTEME QCRX TESTS ET ESSAIS DEMONTAGE COMPLET DU SYSTEME MODIFICATION DES CONNECTIQUES USB > SUPPRESSION DU CONCENTRATEUR DEFFECTUEUX ET BRANCHEMENT EN DIRECTE. REMONTAGE ET TEST ET ESSAIS ( 30 DEMARRAGES OK ) RE-INSTALLATION SUR SITE DU SYSTEME QCRX TESTS ET ESSAIS ( VOIR JOINT ) -- RE-INSTALLATION DU LOGICIEL QCRX SUR UN NOUVEAU PC A LA DEMANDE DU CLIENT. AJOUT D'UN HUB USB AUTO ALIMENTE ET D'UN ADAPTATEUR USB VERS ETHERNET." |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES | 18E027 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 242982 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STROZ 30°, OPTIM 8643 | OS03/03/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS03/03/2025 ENVOIE PETEL NH 12.03.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS04/04/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°172094 ET COMMANDE B2/1647041 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB07/04/2025 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF ET DE LA CHAPE - MIS A DISPO DU SERVICE OS07/04/2025 RENDU. |  |  | 2019-1119 | OPTIQUE 10 MM 30° 310 MM | 26003BA | STORZ | 122YXE | OS03/03/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS03/03/2025 ENVOIE PETEL OS04/04/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°172094 ET COMMANDE B2/1647041 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-22
2019.XLS | 2025-03-03 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 243018 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA CUVE NE MONTE PLUS EN PRESSION | ROCAMED: LA CUVE NE MONTE PLUS EN PRESSION MH 28/05/2025 CONTACT AUDE POUR LA POCHE AFIN D'EFFECTUER DES TESTS - MH 16/06/2025 TEST EFFECTUE - APPAREIL FONCTIONNEL - DEFAUT NON-CONSTATES - MAD DU SERVICE |  |  | 2019-0048 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1505-283 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-22
2019.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-03-11 | 242876 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE TUYAU D¿INSUFFLATION EST PERCE, URGENT ++++ | IF 27/02/2025 GAINE RECUPERER SUR UNE AUTRE COLONNE , DEMANDE DE DEVIS A FAIRE IF 27/02/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE DA 4832 LL 05/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/03/2025 RECEPTION D UN FLEXIBLE HAUTE PRESSION SUIVANT BLN°814601692 ET COMMANDE B2/1641297 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRE PAR RAPPORT A LA DEMANDE) IF 11/02/2025 RECEPTION FLEXIIBLE , INSTALLER DANS LE SERVICE |  |  | 2019-0358 | INSUFFLATEUR | INSUFFLATEUR | ARTHREX | 1812CE0833 | OS10/03/2025 RECEPTION D UN FLEXIBLE HAUTE PRESSION SUIVANT BLN°814601692 ET COMMANDE B2/1641297 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRE PAR RAPPORT A LA DEMANDE) | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-20
2019.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242916 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FAUTEUIL GRAND CONFORT 38CM AVEC COUSSIN VISCO | PC 27/02/2025 PREPARATION ET LIVRAISON PRET + COUSSIN 42008 | 1139F |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 |  |  |  |  | 0 | SIRADJI MAHAMANE | 0753446243 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-20
2019.XLS | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 242765 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO / MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 24.02.2025 >> RI WO-0311740 DU 17.02.2025 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE SELON PROCEDURE SAV. POUR LE,PBE DE PREHENSION CHANGEMENT DE LA VENTOUSE UN PEU ABIMEE.LE VIDE EST CORRECT. POUR LE PBE DE TP : UNE NAPPE DE LA TETE FROTTAIT SUR LA CHAINE ET CETTE NAPPE C EST ABIME ET C EST DENUDE. LA NAPPE TOUCHAIT LA CHAINE QUAND ELLE ETAIT SUR LA NEO, ENTRAINANT PROBLEMEMENT DES SOUCIS DE PRELEVEMENT. CHANGEMENT AIGUILLE 1 ET 3. LE RESTE EST OK. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | STAGO | 219119 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-03-15 | 22879420
2019.XLS | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 242767 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONE SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 24.02.2025 >> RI 500069 DU 18.02.2025 // PIERRE "VERIFICATION ET EVALUATION DU SYSTEME DEMONTAGE DE L'AUTOMATE ET DU MODULE THERMIQUE VERIFICATION ET DEBOUCHAGE DE TUYAUTERIE REMPLACEMENT FILTRE INOX VERIFICATION DE L'ELECTRONIQUE ET DU MODULE GCE PARAMETRAGE ET ALIGNEMENT DE L'INJECTEUR VERIFICATION DES SERINGUES VERIFICATION DES ENTRETIENS DE ROUTINES CLIENTS TEST DES BANCS OPTIQUE TEST ETANCHEITES VERIFICATION DU BOUCHON D'EVACUATION --- DEMONTAGE COMPLET DU SYSTEME DE SPECTROMETRIE NETTOYAGE DU SYSTEME RECONNEXION DES USB / BOMBE CONTACT MAJ DU DRIVER BWSPEC REPARATION FACADE MODULE TEST DE BON FONCTIONNEMENT (7 REDEMARRAGE AVEC SUCCES) |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010615 | ICONES SERVICES | 18E027 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-03-15 | 22879420
2019.XLS | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 242709 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FR MME REY CH | ML 21/02/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 21/02/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-14
2019.XLS | 2025-02-20 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 242670 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DEFECTUEUX 1-PAS DE BATTERIE DE SECOURS DANS LE MONITEURS 2-MAINTENANCE MONITEUR A FAIRE CODE ERREUR OXHOST1002 URGENT+++ | MH : DEFAUT BATTERIE DE SECOURS OS21/02/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 19/03/2025 REMPLACEMENT DE LA BATTEIRE - FONCTIONNEL - MAD DUSERVICE OS27/03/2025 RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS21/02/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-13
2019.XLS | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 242390 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR J'AI TRAVAILLE DE NUIT LE WE DERNIER ET JE ME SUIS RENDUE COMPTE QU'IL Y AVAIT UN PROBLEME AU NIVEAU DE L'ALARME BASSE DE SATURATION EN OXYGENE CHAMBRE 42. EN EFFET A MA PRISE DE POSTE, L'ALARME BASSE ETAIT REGLEE A 30 DONC JE L'AI MODIFIE EN METT | NH 06.03.2025 CONTACTE SERVICE POUR CIRCONSTANCES LORS DU DEFAUT CONSTATE => DEMANDE DE RETOUR SI CE GENRE D'ANOMALIE REAPPARAIT |  |  | 2019-0405 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260024HA |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-07
2019.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 241805 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'ENDOSCOPE FUIT ,PERCE SUR LA GAINE. MERCI | OLYMPUS : GAINE PERCE -> FUITE MH 05/02/2025 RENVOI SAV - SOUS CONTRAT OLYMPUS JUSQU'EN MARS 2026 - EN ATTENTE RECEPTION RI OS25/02/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76751194 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 27/02/2025 RECEP¿TION GASTROSCOPE - FOCNTIONNEL ET CONFORME - MAD DU SERVICE OS03/03/2025 RENDU |  |  | 2019-1083 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2943426 | OS25/02/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76751194 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2025 RENDU |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE | 21R016 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-02-22
2019.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 243130 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  |  |  |  | 2019-0028 | MISE SOUS VIDE DES TISSUS MOUS | SEALSAFE | MICROM | 181212431 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-02-22 | 4561236
2019.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 241775 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE NON FONCTIONNELLE NE SE CHARGE PAS MEME BRANCHE SUR LE SCOPE CENTRAL " ERREUR T1" | RB05/02/2025 DEMNDE DEVIS POUR BATTERIE - EN ATTENTE RECEPTION - MODULE MIS DANS ETAGERE REDOINE RB07/02/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA - DA 4804 LL 11/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB06/03/2025 CHANGEMENT DES BATTERIE - PLUS DE MESSAGE D ERREUR - TEST OK - CHARGE CORRECTEMENT - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS07/03/2025 RENDU |  |  | 2019-0509 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007856 | OS07/03/2025 RENDU |  |  |  | 0 | LOUVET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-22
2019.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 241710 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA BATTERIE NE SE RECHARGE PAS, MEME LORSQUE BRANCHE A UN SCOPE CENTRAL. AFFICHE "ERREUR MODULE T1" | RB05/02/2025 PAS DEFAUT CONSTATE - CHARGE CORRECTEMENT - TEST ECG SPO2... - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL OS11/02/2025 RENDU. |  |  | 2019-0492 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007839 | OS11/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LOUVET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-22
2019.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 241671 | 7036 | EXT SALLE DE REVEIL BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE MONITEUR NE PREND PLUS LA CHARGE ET LE TEMOIN DE BRANCHEMENT AU SECTEUR N'EST PAS ALLUME NON PLUS. MERCI POUR CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | MH : DEFAUT CHARGE ALIMENTATION MH 04/02/2025 MOINTEUR BRANCHER SECTEUR - EN ATTENTE DE FULL RECHARG AVANT DE METTRE EN SERVICE MH 13/02/2025 REMPLACEMENT CABLE D'ALIM - FONCTIONNEL |  |  | 2019-0467 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009533 |  |  |  |  | 0 | NOLIN | 5301 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-21
2019.XLS | 2025-01-24 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 241354 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FAIT DES ZERO TOUT SEUL SUR LE SCOPE + FIXATION CASSEE | OS27/01/2025 MODULE TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 20/02/2025 REMPLACEMENT RAIL OK ; TEST DE FONCTIONNEMENT SUR SIMULATEUR OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS26/02/2025 RENDU. |  |  | 2019-0418 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260211SA | OS27/01/2025 MODULE TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-14
2019.XLS | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 241350 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRC MME REY CH 49 JE VIENS LE RECUPERER | ML 24/01/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 24/01/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-14
2019.XLS | 2025-01-20 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 241111 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS AVONS EU UN PROBLEME AVEC LA GIRAFFE LE 19/01 LORS D'UNE ENTREE, PANNE MOTEUR COMMANDE + HUMIDITE. J'AI TESTE L'INCUBATEUR CE MATIN, MIT EN CHAUFFE A 8H30, PAS DE PROBLEME DETECTER LORS DE L'ALLUMAGE. A 10H45 L'INCU SONNE ET AFFICHE PANNE DU | GEMS : DEFAUT TEMPERATURE OS20/01/2025 COUVEUSE DEPOSE A L ATELIER. MH 24/01/2025 OUVERTURE DOSSIER 13302476 - EN ATTENTE RETOUR TECH MH 24/01/2025 RECEPTION EVIS N° Q-00541541 - EN ATTENTE VALIDAITON DA LL 27/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB 13/02/2025 PASSAGE GE REMPLACEMENT CAPTEUR - FUSIBLE ROUGE LAISSER PAR PIERRE PAULOS POUR UN EVENTUELLE CHANGMENT + ENVOIE D UN ENVIRONMENTAL ASSEMBLY POUR REMPLACEMENT DE LA PIECE MH 13/02/2025 RECEPTION DEVIS DE REGUL - DEVIS N° Q-00549834 - EN ATTENTE VALIDATION DA RB14/02/2025 - RECEPTION ENVIRONMENTAL ASSEMBLY POUR CHANGEMENT CAR HS RB17/02/2025 - PB VENTILATEUR CONSTATE LORS DE L ALLUMAGE - CHANGEMENT JOINT VENTILATEUR ET REPOSITIONNEMENT DU VENTILATEUR - TEST OK - PB HUMIDITE - CHANGMEMENT FUSIBLE ROUGE TEST OK LL 24/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB05/03/2025 EN ATTENTE DE RI OS06/03/2025 RECEPTION PARTIEL D UN KIT ENVIRONMENTAL SUIVANT BLN°981870691 ET COMMANDE B2/1641089 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. RB06/03/2025 RI GE : 10/02/2025 / J'AI REMPLACE LE CAPTEUR D'HUMIDITE ET CALIBRE L'APPAREIL POUR CORRIGE LE DEFAUT DE MESURE D'HUMIDITE L'APPAREIL INDIQUE EGALEMENT UN DEFAUT DE CAPTEUR DU COMPARTIMENT. J'AI COMMANDE CE JOUR UNE CARTE RELAY ET UN HUMIDIFCATEUR POUR CORRIGER LE PROBLEME ( DEFAUT MOTEUR ET DEFAUT HUMIDIFCATAUR), UNE SONDE AIR SERA EGALEMENT COMMANDE CE JOUR CAR LA VALEUR ADT ET ACT SONT DIFFERENTES ( IL Y AVAIT EUT UN PINCEMENT SUR L'UN DES FLS) 12/02/2025 / J'AI REMPLACE LA CARTE RELAY, L'HUMIDIFCATEUR ET LA SONDE AIR APPAREIL FONCTIONNEL OS07/03/2025 RECEPTION D UNE PIECE SUIVANT BLN°981891538 ET COMMANDE B2/1641089 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS20/01/2025 COUVEUSE DEPOSE A L ATELIER. OS06/03/2025 RECEPTION PARTIEL D UN KIT ENVIRONMENTAL SUIVANT BLN°981870691 ET COMMANDE B2/1641089 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS07/03/2025 RECEPTION D UNE PIECE S |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-08
2019.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-07 | 241113 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 20/01/2025 PB LICENCE LOGICIEL RESTAURATION SYSTEME NE DONNE RIEN VU AVEC SATEL QUI DOIT PRENDRE LA MAIN A DISTANCE CF DEVIS LL 21/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 07/02/2025 TELEMAINTENANACE AVEC MR SAVET (SATEL) REATTRIBUTION DES DROITS POUR L'UTILISATEUR KINE4 (USER DOMAINE) CF RSQM PLATEFORME A NOUVEAU FONCTIONNELLE |  |  | 2019-1109 | UNITE CENTRALE | NSK 3100 | ANTEC | [5 empty] | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003620 | SATEL |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-08 | 22890660
2019.XLS | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 241160 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE CHARGEUR NE CHARGE PLUS, MERCI | OS22/11/2025 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOVAL REPARATION. IF 10/02/2025 PIECE REMIS EN PLACE , TEST DE FONCTIONNEMEENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1035 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE TS7500 | AC TS7500 | TRUMPF | 3630650000594 | OS22/11/2025 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOVAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-08
2019.XLS | 2025-01-17 | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 241044 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT, BONJOUR, POURRIEZ VOUS CHANGER LES BATTERIES INTERNES ( CLIGNOTE ROUGE )... | MH : BATTERIE COMMANDE PAR NASSIM OS17/01/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 24/12/2025 EN ATTENTE RECEPTION BATTERIES NH 13.01.2025 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS17/01/2025 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-07
2019.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 240963 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | MODULE BATTERIE FAIBLE SONNE EN CONTINU | ECHANGE DE LA BATTERIE AVEC LA BATTERIE D'UN AUTRE MODULE N1 POUR TEST |  |  | 2019-0723 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008847 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-06
2019.XLS | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 240830 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POURRIEZ VOUS CHANGER LA CARTOUCHE D'ENCRE DU DEFIBRILLATEUR MERCI POUR VOTRE AIDE | IL 15/01/2025 REMISE EN PLACE DU ROULEAUX DE PAPIER FONCTIONNEL A RECUPERER PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-04
2019.XLS | 2025-01-14 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 240853 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | ARTHREX : PORT DP CASSE MH 14/01/2025 EN ATTENTE RECEPTION PRET - DEMANDE EFFECTUE AUPRES DU SAV - EN ATTENTE RETOUR IF 24/01/2025 RECEPTION PRET SN DBL 160010 MH 28/05/2025 EN ATTENTE RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT ECRAN MH 26/06/2025 RECEPTION DEVIS 412056687 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 27/06/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC OS23/07/2025 RECEPTION D UN MONITEUR NEUF SUIVANT BLN°816086746 ET COMMANDE B6/1663629 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 23.07.2025 MISE EN REFORME |  |  | 2019-0344 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613484 | OS23/07/2025 RECEPTION D UN MONITEUR NEUF SUIVANT BLN°816086746 ET COMMANDE B6/1663629 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-04 | 873060
2019.XLS | 2024-12-27 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 240211 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LORSQUE L'ON ENLEVE LA TELECOMMANDE DE SON SOCLE ELLE SE DECHARGE COMPLETEMENT | NH 30.12.2024 RECEPTION EN ATELIER IF 08/01/2025 REMPLACEMEENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE OS09/01/2025 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS09/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-17
2019.XLS | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 240104 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE SCOPE NE SEMBLE PAS RELIE A CLINISOFT. POUVEZ-VOUS Y REMEDIER DANS LES PLUS BREFS DELAIS SVP? MERCI | IF 24/12/2024 CABLE NON CONNECTER |  |  | 2019-0410 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260014HA |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-14
2019.XLS | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240136 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | TACTILE DU SCOPE DEFECTUEUX. LE BAS DE L'ECRAN FONCTIONNE AVEC DIFFICULTE, LE MILIEU, PAS DU TOUT. | GE : DEFAUT TACTILE FV LE 27.12.2024 >> RECALIBRATION DU TACTIL. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2019-0661 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240095HA |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-14
2019.XLS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 240553 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE, CONFORME |  |  | 2019-0361 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-0734 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-01-11 | 4561236
2019.XLS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 240562 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCEZ , CONFORME |  |  | 2019-0360 | INCUBATEUR | SATIS | MEDIPREMA | 3555-8742 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-01-11 | 4561236
2019.XLS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 240559 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE , CONFORME |  |  | 2019-0359 | INCUBATEUR | SATIS | MEDIPREMA | 3555-8741 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-01-11 | 4561236
2019.XLS | 2024-12-20 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 239979 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | UN CABLE HMDI A ETE ARRACHE DE L'ECRAN, URGENT +++, MERCI. COLONNE DISPONIBLE AU BFE | ARTHREX : DEFAUT AFFICHAGE CONSOLE MH 03/01/2025 IMPOSSIBLE DE LES JOINDRE AU TEL - MAIL EFFECTUE POUR UNE DEMANDE DE PRET EN ATTENDANT L'ENVOI EN REPARATION NH 06.01.2025 MAIL D'INSDISPONIBILITE DE PRET MOMENTANEE => EN ATTENTE RETOUR SOCIETE NH 07.04.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 09/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/04/2025 RECEPTION D UNE CONSOLE REPARER SUIVANT BLN°815166126 ET COMMANDE B2/1650569 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 30/04/2025 RECEPTION CONSOLE - REPARATION + REMPLACEMNT DES PDS + TEST ELECTRIQUES + TEST FONCTIONELS + CONTROLE DES PARAMETRES - EN ATTENTE RETOUR DU BLOC BFE POUR DISPONIBILITE DE LA COLONNE |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 | OS29/04/2025 RECEPTION D UNE CONSOLE REPARER SUIVANT BLN°815166126 ET COMMANDE B2/1650569 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-10
2019.XLS | 2024-12-19 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 239887 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LORS DU DEMARRAGE DE LA PNI LE BRASSARD NE GONFLE PAS IMPOSSIBLE D'AVOIR UNE TENSION. MERCI | MH : BRASSARD PNI GONFLE PAS OS19/12/2024 MODULE MULTIPARAMETRE.DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 15/01/2025 DEFAUT NON-CONSTATES - PLSRS TEST EFFECTUES A L'AIDE DU PROSIM 8 - MISE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0492 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007839 | OS19/12/2024 MODULE MULTIPARAMETRE.DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-09
2019.XLS | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-04-07 | 239551 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | JAMBIERE DROITE PLATEAU TRUMPF CASSEE. DEMANDE URGENT | RB16/12/2024 JAMBIERE CASSE - DEMANDE DEVIS POUR PIECE - EN ATTTENTE DE RECEPTION DEVIS RB11/12/2024 DEMONTAGE DE LA PIECE - PLATEAU + VIS DANS UN SACHET LAISSER AU BIOMED BUREAU OU ETAGERE REDOINE RB13/02/2025 ENVOIE SAV DE L ENSEMBLE DE LA PIECE POUR REPARATION - PLATEAU LAISSER AU BIOMED AVEC VIS RB11/03/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA OS04/04/2025 RECEPTION DUN PLATEAU REPARER SUIVANT RAPPORT HILLROM ET COMMANDE B2/1646316 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB07/04/2025 REMPLACEMENT DE LA PIECE BEAM FOOTBOARD REF 1809630 - REMISE EN PLACE DE LA PIECE SUR LE PLATEAU - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 | OS04/04/2025 RECEPTION DUN PLATEAU REPARER SUIVANT RAPPORT HILLROM ET COMMANDE B2/1646316 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-01
2019.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 239462 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | LE FIL DU CHARGEUR DU PESE-BEBE EST COUPE. | OS10/12/2024 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 13.12.2024 >> REMPLACEMENT CHARGEUR SECTEUR. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS10/12/2024 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-12-31
2019.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 238395 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | L'EMBOUT EST POREUX MALGRE PLUSIEURS PASSAGE DANS L'EAU VINAIGREE --> A CHANGER | ECHANGE DE L'EMBOUT |  |  | 2019-1014 | SERINGUE A EAU CHAUDE 37°C | MAT 032 | LORTON | 2019/09/04.011 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-12-06
2019.XLS | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 238324 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'ASPIRATEUR DE MUCOSITE N°2019-0933 PRESENTE UN PROBLEME DE BATTERIE. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, | NH 15.11.2024 RECEPTION EN ATELIER PC 04/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE ESSAIS VIDE OK OS10/12/2024 RENDU. |  |  | 2019-0993 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14936 | OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-05
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238221 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238230 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238229 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-10-31 | 238225 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 27/01/2025 CONFORME , |  |  | 2019-1064 | MODULE DE COAGULATION SOUS ARGON | APC 2 | ERBE | 11477865 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238227 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 238188 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS AYANT UNE VIS MANQUANTE | OS13/11/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IL 14/01/2025 --- REPARATION APPUI-BRAS A RECUPERER PAR LE SERVICE OS23/01/2025 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS13/11/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238219 | 3068 | CONSULTATIONS MEDECINE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1063 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO100C | ERBE | 11477228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238231 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 237977 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PAM PHACO N°2 NE FONCTIONNE PAS SN 69717 | DEMANDE D'ECHANGE ECHANGE FAIT LE 07/11 |  |  | 2019-0775 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 69717 |  | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 | MITTELLETTE | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 002203 | BAUSCH & LOMB |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-28
2019.XLS | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 237692 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR,DEPUIS INSTALLATION DE LA SONDE UBM, LE LOGICIEL DE L'ECHOGRAPHE DYSFONCTIONNE +++, IL SE BLOQUE ET SE FERME. | QUANTEL : SONDE DYSFONCTIONNE MH 30/10/2024 EN ATTENTE FORMATION - VU AVEC MME. COLY |  |  | 2019-0211 | BIOMETRE ET ECHOGRAPHE D'OPHTALMOLOGIE | ABSOLU | QUANTEL MEDICAL | 0133 |  | 486 | ABSOLU | ECHOGRAPHE OPH | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | 007547 | QUANTEL MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-20
2019.XLS | 2024-10-25 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 237510 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE D'AIR, PROBLEME ETANCHEITE DE LA PORTE? | ROCAMED : DEFAUT ETANCHEITE RB25/10/2024 POMPE IRRIGATION - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 18/11/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 16/12/2024 RECEPTION DEVIS N° DEE240128 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE MH 12/02/2025 RECEPTION POMPE - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 13/02/2025 RECEPTION RI - RPLCMNT GACHE + CACHE PLASTIQUE + TEST ELECTROIQUE - CONFORME ET FONCTIONNEL OS13/02/2025 RENDU. |  |  | 2019-0048 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1505-283 | OS13/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011669 | ROCAMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-15
2019.XLS | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-02-19 | 237498 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE SCOPE SONNE UN BRUIT STRIDENT QUAND IL S'AGIT DE L'ALARME POURRIEZ VOUS VENIR VOIR , IL SE SITUE EN SSPI BMC MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 25/10/2024 PROBLEME DE SON D'ALARME ; PRET MIS EN PLACE 2019-0684 IF 31/10/2024 SON DE ALARME N'EST PAS NORMAL , ENVOI EN REPARATION , LE MODULE 2019-0511 EST SUR L'ETAGERE IF 10/01/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/02/2025 RECEPTION D UN MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 938115807 ET COMMANDE B2/1543948 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 19/02/2025 RECEPTION MONITEUR REPARE ; MIS A DISPO DU SERVICE OS03/03/2025 RENDU. |  |  | 2019-0479 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009549 | OS17/02/2025 RECEPTION D UN MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 938115807 ET COMMANDE B2/1543948 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-15
2019.XLS | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-11-07 | 237475 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PIECE A MAIN PHACO STELLARIS N°8 SN:70266 : CABLE ABIME ET CRAQUELE | DEMANDE D'ECHANGE ECHANGE FAIT LE 07/11 |  |  | 2019-0781 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 70266 |  | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 | CANTIN | 1523 | O | Corrective |  | Définitive | 002203 | BAUSCH & LOMB |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-14
2019.XLS | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 237395 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ELLE SE S'ALLUME PLUS, L'ECRAN TACTILE NE FONCTIONNE PLUS, MERCI, URGENT +++ | IF 30/10/2024 REDONNER AU SERVICE POUR TEST |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | LL 24/10/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-13
2019.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 237324 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FRM DE MR HERISSE AVEC APPUI-TETE ET LES 2 REPOSE JAMBE. A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 22/10/24 FAUTEUIL ET ACCESOIRE RECUPERER ML 24/10/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 22/10/24 FAUTEUIL ET ACCESOIRE RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-09
2019.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 237271 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/10/2024 MAINTENANCE PREVEENTIVE EFFECTUER LE 17/10/2024 => CONFORRME |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-09 | 22766809
2019.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 237310 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | CHANGEMENT DE LA LAMPE DE L'AUTOMATE NECESSAIRE, A PREVOIR OBLIGATOIREMENT LE MATIN AVANT LE DEBUT DE LA PRODUCTION. | ICONE SERVICE : CHANGEMENT DE LA LAMPE FV LE 23.10.2024 >> MAIL A MME LAURENT POURSAVOIR SI INTERVENTION D'ICONE SERVICE OU DU BIOMEDICAL MAJ >> MAIL A LA SOCIETE POUR FOURNITURE DE LA LAMPE. FV LE 18.11.2024 >> REMPLACEMENT DE LA LAMPE TEST DE FONCTIONNEMENT : OK CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | LAURENT | 6348 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-11-09
2019.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237214 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61298 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237175 | 7109 | HC HOSPIT DE COURTE DUREE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61246 2025 // CONFORME |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237151 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56734 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237138 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56722 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236901 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | STAGO : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 15.10.2024 >> RI WO-0304049 DU 03.10.2024 // ALEXANDRE AFCHAIN "MAINTENANCE ANNUELLE SELON PROCEDURE SAV. CHANGEMENT AIG N2&3. INSTALLATION DU DERNIER PATCH DE SECURITE WINDOWS, DE LA VERSION 112 ET DE LA DERNIERE VERSION DE LA BASE DE TEST. TOUS LES ELEMENTS CONTROLES SONT OK. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK" |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010426 | STAGO |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-11-05 | 22879420
2019.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 236302 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MOTEUR STRYKER GRIPPE, OPTIM: 8228 | OS03/10/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.10.2024 CONTACT SAV NH 31.10.2024 RETOUR SAV => PLUS DE MAINTENANCE POUR GAMME S7 => A VOIR POUR REMPLACEMENT |  |  | 2019-0044 | PIECE A MAIN ROTATIVE DOUBLE GACHETTE S7 | 7205000000 | STRYKER | 1425906273 | OS03/10/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-23
2019.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236255 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56734 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE (NC05) |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2019.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236243 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56722 2025 // CONFORME APRES AJUSTAGE (A02) |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-30 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 236129 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | 1- BOUTON DE MISE EN VEILLE/MARCHE SE BLOQUE 2-INDIQUE MAINTENANCE MONITEUR, CODE ERREUR OX HOST1002 DONNE AVEC CABLE D'ALIMENTATION, A RENDRE AVEC. | OS30/09/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 21/11/2024 REMPLACEMENT DU BOUTON , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS25/11/2024 RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS30/09/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-19
2019.XLS | 2024-09-26 | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 235988 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | VISION FLOUE, OPTIM 8196 | OS01/10/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . RB16/10/2024 OPTIM 8196 - ENVOIE SAV PETEL NH 30.10.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 05/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS21/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165058 ET COMMANDE B2/1520008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF OBJECTIF +ETANCHEITE ,LENTILLE 6, LENTILLE 5,LENTILLE 3,LENTILLE1 NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHAPE MIS A DISPO. OS27/11/2024 RENDU . |  |  | 2019-0161 | OPTIQUE 30° 5MM 29CM | 26046BA | STORZ | 1219LF | OS01/10/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS21/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°165058 ET COMMANDE B2/1520008 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/11/2024 RENDU . |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-17
2019.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235854 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56689 2025 // CONFORME |  |  | 2019-1071 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235845 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56680 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235843 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56678 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235844 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56679 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 235831 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA LUMIERE DE LA TABLE DE MACROSCOPIE COTE GAUCHE NE FONCTIONNE PLUS. CORDIALEMENT | MM FRANCE : DEFAUT ECLAIRAGE FV LE 25.09.2024 >> REMPLACMENT DES DEUX TUBES NEONS. NEONS FOURNIR PAR LES SERVICES TECHIQUES. DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-15
2019.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235839 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56675 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 235737 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS UN PESE-PERSONNE NON FONCTIONNEL, MALGRES APRES AVOIR CHANGE LES PILES ETC MERCI PAR AVANCE | SECA : NE S'ALLUME PAS OS23/09/2024 PESE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION FV LE 21.10.2024 >> TEST ET VERIFICATION PAR SECA : CONFORM CLOTURE DE L'INTERVENTION OS27/03/2025 RENDU. |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 | OS23/09/2024 PESE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DESCAMPS | 4305 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-12
2019.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235754 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56643 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0820 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375052 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-12 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235803 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56664 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0989 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010520 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-12 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 235616 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DE MR RICHER (1133). A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | ML 19/09/24 RETOUR A L'ATELIER ML 23/09/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 19/09/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-09
2019.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 235618 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT CELULLE O2 + BATTERIE INTERNE + BUZZER => DM CONFORME |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-09 | 824155
2019.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 235615 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRM POUR MR HERISSE ( 1138). A APPORTER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | ML 19/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 19/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-09
2019.XLS | 2024-09-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 235588 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | POMP | OS20/09/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/10/2024 REFORME - REMPLACE PAR 2024-0197 |  |  | 2019-0067 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-1 | OS20/09/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HANUSSE | 7081 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-09
2019.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-11-14 | 235540 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | TESTO : QUALIFICATION SONDE DE TEMPERATURE FV LE 17.08.2024 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR OBTENTION OFFRE TARIFAIRE EN 3PTS (50°C / +0°C / + 150°C) FV LE 19.09.2024 >> DEVIS 24136158 DU 18.09.2024 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 PTS MONTANT 295€ TRANSMIS POUR DA SC 20/09/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE FV LE 14.11.2024 >> BL 8150171630 DU 05.11.2024 "SONDE CONFORME AUX SPECIFICATIONS CONSTRUCTEURS" CERTIFICAT 5938603 |  |  | 2019-0199 | TESTEUR TEMPERATURE | TESTO 110 | TESTO | 33982863 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004201 | TESTO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-10-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235485 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56627 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235477 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56619 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0823 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235481 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56623 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0817 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340277482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235469 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56611 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0819 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235475 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56617 2025 // CONFORME |  |  | 2019-0822 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375061 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2019.XLS | 2024-09-12 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 235265 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE PESE PERSONNE FONCTIONNE MAIS L'ECRAN EST DEVISSE. POURRIEZ-VOUS LE REVISSER S'IL VOUS PLAIT? CORDIALEMENT | SECA : PBLE ECRAN OS 18/09/2024 PESE BB DEPOSE DANS LE BUREAU DDU TECHNICIEN FV LE 20.09.2024 >> REMISE EN PLACE DE LA VIS. APPAREIL NECESSITANT UNE VERIFICATION PRIMITIVE. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 | OS 18/09/2024 PESE BB DEPOSE DANS LE BUREAU DE L ADJUDANT CHEF. |  |  |  | 0 | POULLARD | 4499 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-03
2019.XLS | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 234764 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR UN PATIENT NOUS A CASSE LA VISSE QUI TENAIT UNE ENCEINTE DANS LA CABINE DE NOTRE AUDIOGRAMME ADULTE MERCI PAR AVANCE | SIARE : SUPPORT CASSE MH 17/09/2024 RECEPTION DEVIS 170924D05 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 09/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/10/2024 RECEPTION DUN SUPPORT SUIVANT BLN°161024B05 ET COMMANDE B2/1515180 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. MH 18/10/2024 REMPLACMEENT DU SUPPORT - FONCTIONNEL | 2-203 |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 | OS17/10/2024 RECEPTION DUN SUPPORT SUIVANT BLN°161024B05 ET COMMANDE B2/1515180 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-21
2019.XLS | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 234627 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | FR GRAND CONFORT 40 CM COUSSIN GRADE II MR RICHER GERARD CH 1133 | PC 30/08/2024 LIVRAISON PRET + COUSSIN 42010 |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 |  |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-09-19
2019.XLS | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-09-23 | 234635 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UN MESSAGE D'ERREUR QUI S'AFFICHE SUR CE BABY SCOPE : ERREUR DE LECTURE E2PROM DU T1 | OS/30/08/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.09.2024 RECEPTION DEVIS => DA 4620 TRANSMISE LL 09/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/09/2024 RECEPTION D UNE CARTE MERE SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B2/1509310 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4630) NH 23.09.2024 REMPLACEMENT CARTE MERE => TEST OK => DM FONCTIONNEL | 22-7036 |  | 2019-0511 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007858 | OS/30/08/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/09/2024 RECEPTION D UNE CARTE MERE SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B2/1509310 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4630) |  |  |  | 0 | MARTOCCIA | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-19
2019.XLS | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-09-17 | 234564 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LA SONDE REFERENCEE RMGC NE FONCTIONNE PLUS: MESSAGE D'ERREUR "ALIMENTATION ELECTRIQUE A SIGNALE UNE SITUATION ANORMALE" | RB28/08/2024 RECEPTION SONDE GE RMGC SN : 238630KR8 - DEMANDE FAITE A PRS POUR UN PRET - DOIT ME RECONTACTER RB29/08/2024 ENVOIE CHEZ PRS - DELAIS DE REPARATION ENVIRON 2 SEMAINE - EN ATTENTE QU'UN PRET SE LIBERE NH 13.09.2024 RECEPTION SONDE DE RETOUR DE PRS => CONTACT GE POUR PRISE EN CHARGE SELON CONTRAT => DOSSIER 12270784 IF 16/09/2024 RETOUR DE LA SONDE DE CHEZ PRS , APPEL SAV POUR UN REMPLACEMEENT IF 17/09/2024 RECEEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD ; NOUVEAU SN 311650KR6 2024-0625 |  |  | 2019-0370 | SONDE VOLUMIQUE MATRICIELLE | RM6-C | GENERAL ELECTRIC | 238630KR8 |  | 489 | VOLUSON E10 | ECHOGRAPHE | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-09-18
2019.XLS | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-10-10 | 234461 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE FONCTIONNE PAS | PC 26/08/2024 SUITE CHUTE DEMONTAGE PIECES CASSEES - CAPTEURS HS ENVOI CHEZ MATMED71/BELOVIA PC 02/09/2024 RECEPTION DEVIS ET DEPOSE POUR BC LL 09/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 10/10/2024 RETOUR ENFILE-BAS REMPLACEMENT BATTERIE + MOTEUR + COQUES + CAPTEUR FIN DE COURSE.... |  |  | 2019-1044 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A001268 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | 700 | MATMED71 |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-14 | 22890660
2019.XLS | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 234202 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE MONNAL NE FONCTIONNE PAS, CAPTEUR DE FIO2 NON FONCTIONNEL | OS19/08/2024 RESPI DE TRANSPORT DEPOSER A L ATELIER. RB21/08/2024 MESSAGE D'ERREUR FIO2 INNOPERENTE - CONTRACT AIR LIQUIDE - EN ATTENTE DE LA CELLULE O2 QUI DOIT ARRIVER LE 23/08/2024 PAR AIR LIQUIDE - RB23/08/2024 CHANGEMENT DE LA CELLULE O2 - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 | OS19/08/2024 RESPI DE TRANSPORT DEPOSER A L ATELIER. |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4571 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-09-07
2019.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 234002 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 11.09.2024 >> RI V-24-277-03 DU 11.09.2024// MAMADOU DIALLO METROLOGIE: ""VITESSES : 3026TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C "VITESSES : 3026TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 04°C "VITESSES : 3383TR/MIN // TEMPS: 15'' // T°C : 20°C "VITESSES : 3383TR/MIN // TEMPS: 15'' // T°C : 04°C "VITESSES : 1500TR/MIN // TEMPS: 5'' // T°C : 13°C "VITESSES : 1300TR/MIN // TEMPS: 14'' // T°C : 20°C "VITESSES : 1800TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2019.XLS | 2024-08-09 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 233956 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | NE S'ALLUME PLUS. ESSAIE AVEC NOUVELLES BATTERIE = RAS | OS09/08/2024 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 28.08.2024 >> REMPLACEMENT CHARGEUR SECTEUR + BATTERIE. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM OS30/08/2024 RENDU. |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 | OS09/08/2024 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-30
2019.XLS | 2024-07-31 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 233608 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR PAS DE TRACE SUR L ELECTROCARDIOGRAMME N 2019-0309 | OS31/07/2024 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB07/08/2024 TEST - TRACE OK ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS08/08/2024 RENDU. |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS31/07/2024 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LUONG | 6439 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-21
2019.XLS | 2024-07-26 | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 233465 | 7109 | HC HOSPIT DE COURTE DUREE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | LE PESE PERSONNE EST HS. LE POINT D'ENTREE DE LA PRISE SECTEUR EST CASSE. IMPOSSIBLE DE LE BRANCHER. | SECA ; DEFAUT EMBOUT D'ALIMENTATION FV LE 26.08.2024 >> DEPOSE CE JOUR DU PESE PERSONNE. ENVOIE A SECA POUR EXPERTISE FV LE 09.09.2024 >> DEVIS DE00003775 DU 06.09.2024 "MO + FICHE FEMMELLE DC + VERIFICATION PRIMITIVE" MONTANT 261.49€ TRANSMIS POUR VALIDATION SC 12.09.2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS25/09/2024 RECEPTION D UN PESE PERSONNE SUIVANT BL00006712 ET COMMANDE B2/1510284 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 25.09.2024 >> REMPLACEMENT DU CONNECTEUR DE CHARGE + CONTROLE PERIODIQUE. DM CONFORME |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 | OS25/09/2024 RECEPTION D UN PESE PERSONNE SUIVANT BL00006712 ET COMMANDE B2/1510284 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DIANGANI | 4681 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-16
2019.XLS | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 233413 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 25/07/24 FAUTEUIL RECUPERER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9003 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL ACTIF L40 | SAGITTA | VERMEIREN | N1940704 | ML 25/07/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | ERGO |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-15 | 36012191
2019.XLS | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-10-07 | 233418 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE PRESENTANT UNE FUITE A REMPLACER. MERCI. | MM FRANCE : ROBINET ET FLEXIBLE HS IF 25/07/2024 DEMANDE DE DEVIS EN COURS FV LE 27.08.2024 >> DA 4608 FV LE 19.09.2024 >> LIVRAISON PREVU LA SEMAINE DU 23.09.2024 FV LE 07.10.2024 >> RECEPTION PIECE QUI ONT ETE TRANSMISE AU ST POUR MISE EN PLACE. CLOTURE DE L'INTERVENTION. | MACROSCOPIE |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-15
2019.XLS | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 233376 | 3309 | EXT CS CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR ECG NE FAIT PAS LES TRACES CORRECTEMENT N BIO 2019- 0309 MERCI | LL 25/07/2024 APPAREIL MIS SUR BANC DE TEST SUR DIFFERNETS MODES -REMPLACEMENT DU CABLE DEFECTUEUX - ESSAIS => CONFORME - APPAREIL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS26/07/2024 RENDU. |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS26/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-14
2019.XLS | 2024-07-22 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 233256 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA DOUCHETTE DE L'EVIER DE LA TABLE DE MACROSCOPIE EST DEFECTUEUSE. DE PLUS IL SERAIT SOUHAITABLE DE CHANGER LA PROTECTION EN PLEXI CAR CELLE CI C'EST PLUS SUFFISAMMENT TRANSPARENTE POUR POUVOIR TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS SECURISEE (PLEXI RAB | LL 12/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS 30/09/2024 RECEPTION D UN ROBINET + FLEXIBLE SUIVANT BLN°S24090082 ET COMMANDE B2/1505300 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4608) |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC | OS30/09/2024 RECEPTION D UN ROBINET + FLEXIBLE SUIVANT BLN°S24090082 ET COMMANDE B2/1505300 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4608) |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-10
2019.XLS | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 233277 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE POUR UN FR ACTIF : LE SAGITTA (N1940704) MME LABROUE (CHAMBRE 33) LIVRAISON EN ERGO | ML 23/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9003 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL ACTIF L40 | SAGITTA | VERMEIREN | N1940704 | ML 23/07/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-10
2019.XLS | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 233285 | 3105 | UNITE DE PREPA ANTICANCEREUX PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | DECALAGE D'UNE AIGUILLE DE PRELEVEMENT | ICONE SERVICE : DEFAUT CALIBRAGE AIGUILLE FV LE 29.07.2024 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR PROCEDURE DE CALIBRATION MAJ >> MADAME LAURENT A CONTACTE LA SOCIETE QUI A RESOLU LA PROBLEMATIQUE. CLOTURE DE L'INTEREVENTION. | PHARMACIE |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | LAURENT | 6348 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-08-10
2019.XLS | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 232845 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB | ALARME ROUGE EN PERMANENCE : "ERREUR CHARGEMENT BATTERIE T1" | NH 11.07.2024 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE MH 18/07/2024 RENDU |  |  | 2019-0547 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007998 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-08-01
2019.XLS | 2024-07-05 | 2024-07-09 | 2024-08-06 | 232648 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TELECOMMANDE TRUMPF NE FONCTIONNE PLUS DEMANDE URGENTE. TELECOMMANDE AU BFE SALLE 5 | RB05/07/2024 RECEPTION TELECOMMANDE - MIS DANS LOCAL DEPOT RB 09/07/2024 TEST S'ALLUME TRES BRIEVEMENT BATTERIE COMPLETEMENT VIDE - A RETESTER APRES CHARGE COMPLETE - DEMANDE A MME PAINTRE D'APPORTER UN CHARGEUR - LL 18/07/2024 BON DE DEPOT POSE SUR BUREAU DE REDOINE POUR PRISE EN CHARGE RB06/08/2024 DEMONTAGE TEST DE LA BATTERIE - BATTEIE OK - MIS EN CHARGE TOUTE LA JOURNEE - S'ALLUME CORRECTEMENT BARRE DE CHARGE AU MAX - TEST BOUTON TACTILE OK - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-07-26
2019.XLS | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 232373 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA GIRAFE SONNE "PANNE MOTEUR" ET N'HUMIDIFIE PLUS. | GE : PANNE MOTEUR / PAS D'HUMIDIFICATEUR NH 02.07.2024 RECEPTION EN ATELIER MH 18/07/2024 RECEPTION DEVIS Q-00458356 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 22/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 30/07/2024 INTERVENTION DU TECH GE , ATTENETE RAPPORT , DM FONCTIONNEL IF 30/07/2024 RAPPORT INTERVENTION , REMPLACEMENT DE LA CARTE RELAIS ET CLAVIERS MONTEE / DESCENTE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/08/2024 RENDU. |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS01/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-07-20
2019.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232253 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 27.06..2024 >> DEVIS 136/171/000 DU 21.03.2023 FV LE 27.06.2024 >> RAPPORT V- 24-211-03 DU 28/05/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 35°C (+- 2°C) |  |  | 2019-1116 | ETUVE A CO2 | CB 220 | BINDER | 20190000015532 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-07-18 | 22879420
2019.XLS | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-10-01 | 232152 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEFECTUEUX, NE PREND PAS LA TENSION | RB25/06/2024 RECEPTION PDM - MIS DANS LOCAL DEPOT - PRET D'UN PDM DE PRET 2019-0422 IF 02/07/2024 LA PNI NE FONCTIONNE PAS ; ENVOI EN REPARATION IF 09/07/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE OS27/09/2024 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT GE ET COMMANDE B2/1499129 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 01/10/2024 RECEPTION MODULE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS02/10/2024 RENDU. |  |  | 2019-0423 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260161SA | OS27/09/2024 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT GE ET COMMANDE B2/1499129 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-07-16
2019.XLS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231839 | 22-6039 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO EDAN F9 : REVETEMENT HS, NE CAPTE PLUS CORRECTEMENT LES CONTRACTIONS | OS18/06/2024 CAPTEUR VUE AVEC NH REMPLACER PAR UN NEUF DONNER A MADAME DEFFIN. |  |  | 2019-0632 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19709240001 | OS18/06/2024 CAPTEUR VUE AVEC NH REMPLACER PAR UN NEUF DONNER A MADAME DEFFIN. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-09
2019.XLS | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 231856 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | GENERATEUR DE FONCTIONNE PAS MESSAGE 'EMBASE EN EN DEFAUT" URGENT | RB18/06/2024 RECEPTION BE - MIS DANS LOCAL DEPOT. IF 24/06/2024 TEST DE FONCTIONNEMENT RAS PAS DE DEFAUT CONSTATER , MIS A DISPO EN SERVICE |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-09
2019.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2025-07-30 | 231668 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NE PREND PAS LA CHARGE + EMBOUT CASSE SUR TUYAUX EN PLASTIQUE | OS13/06/2024 ASPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.09.2024 DA 4625 TRANSMISE NH 04.12.2024 REMPLACEMENT CLAVIER => TOUJOURS PAS DE VOYANT VISIBLE => ENVOI SAV NH 30.07.2025 DEVIS DE REPARATION TROP ELEVE => MISE EN REFORME |  |  | 2019-0992 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14933 | OS13/06/2024 ASPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SAGTNI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 007516 | WEINMANN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-07-04
2019.XLS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 231560 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/06/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE => ATTENTE DATE D'INTERVENTION NH 19.06.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1000 | ECHOGRAPHE | AIXPLORER MACH 30 | SUPERSONICS IMAGINE | GL81RZ43 |  | 508 | AIXPLORER MACH 30-SALLE9 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4331 | N | Préventive |  | Définitive | 22-012178 | SUPERSONIC IMAGINE | [5 empty] | 2024-06-29 | 22766809
2019.XLS | 2024-06-05 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 231390 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STORZ 30° 10MM SN : 122MZ6 MODEL : 26003BA OPTIM : 7937 | NH 04.07.2024 ENVOI SAV NH 15.07.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 22/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/07/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°159879 ET COMMANDE B2/1500559 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/08/2024 RENDU. |  |  | 2019-0092 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122MZ6 | OS25/07/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°159879 ET COMMANDE B2/1500559 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-06-26
2019.XLS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 231353 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE. TRES URGENT!!!!!!!!!! IL NOUS RESTE 4 ENDOSCOPES SUR 6 | OLYMPUS : FUITE MH 05/06/2024 EN ATTENTE D'ENVOI SAV OS05/06/2024 CYSTO FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . RB05/06/2024 ENVOIE SAV OS17/06/2024 RECEPTION D UN CISTO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76306934 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 17/06/2024 RECEPTION CYSTO-FIBRO - REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE + REFECTION BEQUILLAGES + GARANTIE 1 MOIS - CONFORME ET FONTIONNEL OS17/06/2024 RENDU. |  |  | 2019-1125 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7970483 | OS05/06/2024 CYSTO FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . OS17/06/2024 RECEPTION D UN CISTO REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76306934 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-06-26
2019.XLS | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 231215 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ICONE SERVICE : FUITE SUR LA TUBULURE DE REJET FV LE 03.06.2024 >> DECOUPE DE LA TUBULURE SUR 5 CM ET REPOSITIONNEMENT DE LA TUBULURE. TEST DE FUITE EN MODE RINCAGE : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-21 | 22879420
2019.XLS | 2024-05-31 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 231161 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS31/05/2024 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 27/06/2024 SERRAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS31/05/2024 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-21
2019.XLS | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 231066 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE ALEATOIRE ; LE GENERATEUR S'ETEINT PAS DE MESSAGE D'ERREUR URGENT LE BE EST AU BMC | OS30/05/2024 BISTOURI ELECTRIQUE AVEC PEDALE SOUPLE ET PEDALE SIMPLE ET CABLE PLAQUE SALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/05/2024 BISTOURI NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION NH 07.06.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 10/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/06/2024 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°798577 ET COMMANDE B2/1492912 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 20/06/2024 RECEPTION BISTOURI REPARE , CONFORME ,REMPLACEMENT DU CABLE SECTEUR , MIS A DISPO DU SERVICE; OS21/06/2024 RENDU. |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 | OS30/05/2024 BISTOURI ELECTRIQUE AVEC PEDALE SOUPLE ET PEDALE SIMPLE ET CABLE PLAQUE SALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/06/2024 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°798577 ET COMMANDE B2/1492912 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/06/2 |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2024-06-19
2019.XLS | 2024-05-23 | 2024-06-17 | 2024-08-05 | 230843 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR L'ECRAN DU MC GRATH NOIRCIE AU BOUT DE QUELQUES SECONDES D'UTILISATION MERCI POUR VOTRE AIDE | NH 30.05.2024 A VOIR POUR REMPLACEMENT LORS DU PEB NH 05.08.2024 REMPLACEMENT=> MISE EN REFORME |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-13
2019.XLS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 230815 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR POURRIEZ VOUS REMPLACER LA BATTERIE DU MC GRATH MERCI POUR VOTRE AIDE | RB23/05/2024 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-13
2019.XLS | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-17 | 230820 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DEMANDE URGENTE PILIER HS MESSAGE D'ERREUR SUR LA TELECOMMANDE : ERROR 806 DRIVE POSITION ERROR (HARDWARE MULTI TURN ERROR) (4) | BAXTER : CODE ERREUR 806 MH 23/05/2024 DEMANDE D'INTER EFFECTUE PAR MAIL - EN ATTENTE DATE D'INTERVENTION NH 24.05.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 17.06.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT MOTEUR LOWER BACK SECTION + MAJ => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1009 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107838958 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-06-13
2019.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 230703 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CONNECTION DE LA TABLETTE IMPOSSIBLE, DEMANDE URGENTE. COLONNE DEVANT LE BUREAU DE FLIX | NH 21.05.2024 RECONFIGURATION COLONNE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-11
2019.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 230710 | 100000327 | REFORME 327 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SATUROMETRE NE S AFFICHE PAS " VERIFIER LE CAPTEUR" TESTER AVEC DIFFERENTS CABLE = ECHEC | MH : MESSAGE D'ERREUR "VERIFIER LE CAPTEUR" OS22/05/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 31/05/2024 TEST EFFECTUE AVEC NVX CAPTEUR SPO2 + NVX CABLE - FONCTIONNEL |  |  | 2019-0416 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260221SA | OS22/05/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-06-11
2019.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 230716 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PANNE INTERMITTENTE FONCTIONNE EN DEBUT D'INTERVENTION PUIS LES BOUTONS CLIGNOTE ET NE COMMANDE PLUS | OS21/04/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 31/05/2024 TELECOMMANDE MISE EN CHARGE OK , TOUCHES FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE POUR TEST OS14/06/2024 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS21/04/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-11
2019.XLS | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 230622 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MODULE NON FONCTIONNEL AVEC AFFICHAGE "ERREUR MODULE" | OS21/05/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/05/2024 MIS EN TEST DE FONCTIONNEMENT SUR SIMULATEUR OK , DM FONCTIONNE BIEN , REMIS EN SERVICE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0547 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007998 | OS21/05/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NOLIN | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-07
2019.XLS | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 230444 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE GRAND ECRAN DE REPORT DE S'ALLUME PAS | MH : ECRAN DE REPORT NE FONCTIONNE PAS MH 16/05/2024 INTERRUPTEUR SUR OFF - TEST EFFECTUE FONCTIONNEL |  |  | 2019-0347 | MONITEUR UHD4 4K 55'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721903304635 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-04
2019.XLS | 2024-05-10 | 2024-06-25 | 2024-09-04 | 230316 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE CABLE NE SE CONNECTE PAS AU SCOPE | RB10/05/2024 RECEPTION CABLE - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 04.09.2024 REMPLACEMENT INTERFACE BIS COMPLETE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0577 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350487 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-05-31
2019.XLS | 2024-05-06 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 230206 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE CHARGE PLUS | WEINMANN : BATTERIE DEFFECTUEUX MH 04/06/2024 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - FONCTIONNEL OS05/06/2024 RENDU. | 9900 |  | 2019-0992 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14933 | OS05/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LAFARGE | 0619798396 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-25
2019.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 230202 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | VIGIN | APPUIS BRAS A REVISSER. | MAQUET : VIS A REGLER FV LE 06.05.2024 >> RESSERRAGE DES VIS REGLAGE DE LA CONTRE PRESSION. TEST DE DONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPUI-BRAS |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-05-25
2019.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230133 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MC2 : CONTROLE CO2 FV LE 03.05.2024 >> RI AAW240412VP002 DU 15.04.2024 // AW "VALEUR DE CONSIGNE // 35 // 5 VALEUR AFFICHEE EQUIPEMENT // 35 // 5 VALEUR MESUREE // 34.9 // 5.2" |  |  | 2019-1116 | ETUVE A CO2 | CB 220 | BINDER | 20190000015532 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 749 | MC2 | [5 empty] | 2024-05-24 | 22879420
2019.XLS | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-06-17 | 230036 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | ON NE PEUX PLUS L 'ECARTER IL SE TROUVE DANS LA LINGERIE | PC 02/05/2024 SE MET EN ALARME PC 03/05 LE MOTEUR N'ENTRAINE PLUS L'AXE DEMONTAGE ET REMISE EN PLACE DU MOTEUR ET DE L'AXE FONCTIONNEL MAIS DIFFCILE DE REMONTER LES 2 COQUES MALGRE SERRAGE, COQUES ABIMEES ET CASSEES PAR ENDROITS APPEL MAT MED = DEMANDE SAV FAITE SUR LE SITE BELOVIA-MAT MED POUR ENVOI PC 27/05/2024 RECEPTION DEVIS, TRANSMIS POUR BC LL 03/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 17/05/2024 RETOUR EQUIPEMENT REMPLACEMENT COQUE SUPERIEURE ET INFERIEURE REMPLACEMENT CLAVIER CF RI RSQM |  |  | 2019-1043 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A000538 |  |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Corrective |  | Définitive | 700 | MATMED71 | [5 empty] | 2024-05-21
2019.XLS | 2024-04-29 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 229975 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PEDALE BIPOLAIRE ERBE NE FONCTIONNE PAS. | NH 02.08.2024 REMPLACEMENT CABLE DE LA PEDALE => A DISPO DU SERVICE NH 02.08.2024 RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | IF 29/04/2024 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-18
2019.XLS | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 230082 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-0997 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027624 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-16 | 824155
2019.XLS | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 230091 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-16 | 824155
2019.XLS | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 229837 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB24/04/2024 PROBLEME SONDE IMAGE PAS COMPLETE - CONTACT GE RB25/04/2024 CONTACT GE - NUMERO DE DOSSIER 10965165 - EN ATTTENTE DE RAPPEL TECHNICIEN GE - RECONTACTER LE SERVICE AU 5301 POUR DONNER UN DELAI DE REPARATION RB26/04/2024 EN ATTENTE RECEPTION NOUVELLE SONDE SELON CONTRAT - RECEPTION NORMALEMENT ENTRE 01 ET 02/05/2024 NH 29.04.2024 RECEPTION BL 1491843662 => LIVRAISON SONDE DE REMPLACEMENT => MIS EN REFORME |  |  | 2019-0667 | SONDE LINEAIRE A BOUTONS | L4-12T-RS | GENERAL ELECTRIC | 778482WX0 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-05-15 | 22877333
2019.XLS | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-06-20 | 229674 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAMERA DONT LA LENTILLE EST EBRECHE SUR UN BORD CE QUI LAISSE UNE ZONE FLOU SUR L'IMAGE DEMANDE URGENTE | NH 24.04.2024 ENVOI SAV + RECEPTION PRET BLF210029 A DISPO DU SERVICE NH 23.05.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS20/06/2024 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA REPARER SUIVANT BLN°811896266 ET COMMANDE B2/1492908 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. PRET A RECUPERER. NH 20.06.2024 REMPLACEMENT CAMERA EN ECHANGE STANDARD => MIS EN REFORME |  |  | 2019-0354 | TETE DE CAMERA UHD4 4K | TETE DE CAMERA SYNERGY UHD4 | ARTHREX | BLB190139 | OS20/06/2024 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA REPARER SUIVANT BLN°811896266 ET COMMANDE B2/1492908 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. PRET A RECUPERER. | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2024-05-11
2019.XLS | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-06-27 | 229479 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LA BASSE DU TENSIOMETRE NE TIENT PLUS SUR LE SOCLE | A DEPOSER AU BIO PIECES EN COMMANDE 24/06 RECEPTION DE PIECES 26/06 ECHANGE DES PIECES, CONTROLE ET TEST OK |  |  | 2019-0337 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-93015647 |  |  |  |  | 0 | TSHITADI | 2605 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-07
2019.XLS | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 229442 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'EXTREMITE DE LA GAINE DISTALE EST USEE . | OS15/04/2024 VIDEO-COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. RB15/04/2024 L'EXTREMITE DE LA GAINE DISTALE EST USEE - ENVOIE SAV LL 07/05/2024 RECEPTION MATERIEL SELON BL 76240664 - MATERIEL MIS A DISPO DU TECHNICIEN RB10/05/2024 REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR FREIN R/L - REMPLACEMENT SUPPORT CONTRE GAINE .... - MIS A DISPO DU SERVICE OS14/05/2024 RENDU. |  |  | 2019-1083 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2943426 | OS15/04/2024 VIDEO-COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. OS14/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-05-04
2019.XLS | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-25 | 229428 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | SONDE L4-12T NE FONCTIONNE PLUS CORRECTEMENT IMAGE NON COMPLETE LOQUET DE SECURITE POUR SONDE L8-18IRS CASSE | RB15/04/2024 RECEPTION ECHOGRAPHE - MIS DANS LOCAL DEPOT DEFAUT SONDE NON CONSTATE - PORT + LOCKE DE LA SONDE CASSE - CONTACT GE POUR DEVIS - EN ATTENTE DE DEVIS - NUMERO DE DOSSIER 10896838 ECHOGRAPHE UTILISABLE - DEMANDE AU SERVICE SI IL VEULENT RECUPERER L'ECHOGRAPHE EN ATTENDANT L'INTERVENTION ET LES PIECE - RECUPERER PAR LE SERVICE RB16/04/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA SC 17/04/2024 ECHOGRAPHE SOUS MARCHE ? LL 18/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB25/04/2024 PASSAGE GE / LIONEL. - CHANGEMENT DE LA CARTE CONNECTIQUE DES SONDE - + TEST DES SONDE - SONDE 2019-0667 HS L'IMAGE N'EST PAS COMPLETE - EN ATTENTE RAPPORT D'INTERVENTION GE - MIS A DISPO DU SERVICE SANS LA SONDE LINEAIRE A BOUTON 2019-0667 OS26/04/2024 RENDU. |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 | OS26/04/2024 RENDU. | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 | MONTARDY | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-05-04
2019.XLS | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 229300 | 100000378 | REFORME 378 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE SUPPORT A BOCAL PLASTIQUE A ETE CASSE LORS D'UNE INTERVENTION SMUR. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | MH : SUPPORT CASSE MH 30/04/2024 REMPLACEMENT SUPPORT - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2019-0993 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14936 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-05-01
2019.XLS | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 229132 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | INDIQUE NE PAS AVOIR DE BATTERIE DE SECOURS DANS LE MONITEUR. DONNE AVEC LE CABLE D'ALIMENTATION | OS0904/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.04.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => TEST BATTERIE OK => DM CONFORME OS24/04/2024 RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS0904/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-26
2019.XLS | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-05-21 | 228872 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ACCUVEIN DU SERVICE DE PEDIATRIE GRESILLE A L'ALLUMAGE ET NOTE LE CODE ERREUR 026 | OS02/04/2024 DM QUI A DU TOMBER CAR BATTERIE OUVERTE EN DEUX DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 04/04/2024 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 09/04/2024 RECEPTION DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE L'ACCUVEIN PAR UN MODELE AV500 , DA TRANSMISE SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 21/05/2024 RECEPTION NOUVEAU AV500 S/N AV24110086 , 2024-0225 IF 21/05/2024 A REFORMER |  |  | 2019-0141 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV18440205 | OS02/04/2024 DM QUI A DU TOMBER CAR BATTERIE OUVERTE EN DEUX DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 481 | ACCUVEIN |  | 0 | IDE | 5799 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004293 | AVF BIOMEDICAL | [5 empty] | 2024-04-23
2019.XLS | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 228715 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : CONTROLE REGLEMENT (ETIQUETTE ROUGE) FV LE 27.03.2024 >> DEVIS UGAP POUR CONTROLE REGLEMENTAIRE DEVIS 40218275 DU 27.03.2024 "FORFAIT SECA SERVICE EXPERT" MONTANT 100.89€ TRANSMIS POUR DA LL 29/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 10.04.2024 >> INTERVENTION DU TECHNICIEN LE MARDI 30.04.2024 FV LE 30.04.2024 >> RI UNKNOW DU 30.04.2024 // OLIVIER PRETAT "INCUBATEUR CALIBRE" |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-17 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228680 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4709 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE SORENSON BM2 |  |  | 2019-0264 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL20 | GILSON | LL72073 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228676 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4703 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE GILSON 12.5ML |  |  | 2019-0263 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | CK10116 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228675 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4697 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE CP25 |  |  | 2019-0267 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M25E | GILSON | KL05213 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228669 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4683 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE CP250 |  |  | 2019-0266 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M250E | GILSON | KL05346 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228596 | 22-3070 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12559 2025// CONFORME |  |  | 2019-0958 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154595 |  |  |  |  | 0 |  | 5438 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228597 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12560 2025// CONFORME |  |  | 2019-0956 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228598 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12561 2025// CONFORME |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228545 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71421 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228595 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12558 2025// CONFORME |  |  | 2019-0960 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861115083260 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228305 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MARQUE FUITE AIRE AU MOMENT DE PRENDRE LA TENTION | OS22/03/2024 VS 900 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 25/03/2024 CHANGEMENT BRASARD + CABLE PNI - TEST OK - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS26/03/2024 RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0277 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-94029378 | OS22/03/2024 VS 900 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/03/2024 RENDU AU SERVICE |  |  |  | 0 | GRASSET | 5155 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-11
2019.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 228231 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | B.E MET EN DEFAUT ELECTRIQUE LA SALLE D'INTERVENTION, LES ELECTRICIENS QUI SONT INTERVENU EN SALLE LE 19/03 FIN D'APRES MIDI DEMANDE A CE LE BIOMED LES CONTACT POUR PLUS D'INFO | OS21/03/2024 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 29/03/2024TEST DE FONCTIONNEMENT SUR DEUX JOURS => RAS BISTOURI FONCTIONNE TRES BIEN , REMPLACEMENT DU CABLE SECTEUR , MIS A DISPO DU SERVICE OS05/04/2024 RENDU. |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 | OS21/03/2024 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10
2019.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 228050 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 20/03/2024 CONFORME |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2019.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 228056 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 21/03/2024 NON CONFORME NC05 DEFAUT DE SCELLEMENT REMISE EN CONFORMITE PRESTATION EXPERT CONFORME LE 21/03/2024 |  |  | 2019-0618 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000000216060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA
2019.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228120 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71413 2024 // CONFORME |  |  | 2019-1067 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281879 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-06-17 | 227970 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MONITEUR QUI N'INDIQUE PAS LE BONNE SATURATION : SAT A 83%, CONTROLEE A 98% SUR UN AUTRE MONITEUR (MEME CAPTEUR) | OS15/03/2024 MONITEUR + DEUX MODULES 2019-0538ET 2019-0762 MANQUE PINCE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.06.2024 TEST MONITEUR SUR SIMULATEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS18/06/2024 RENDU. |  |  | 2019-0696 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009491 | OS15/03/2024 MONITEUR + DEUX MODULES 2019-0538 ET 2019-0762 MANQUE PINCE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-05
2019.XLS | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 227826 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE ACTUELLEMENT AU BLOC BFE TELECOMMANDE PLATEAU TRUMPF LORSQU'ON SELECTIONNE LE PILIER LA TELECOMMANDE FONCTIONNE, SE CONNECTE AVEC LE PILIER MAIS LA TELECOMMANDE NE TIENT PAS TRES LONGTEMPS CETTE CONNEXION. DEMANDE URGENT 2 EME TELECOMMANDE H | OS15/03/2024 TELECOMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 27/03/2024 REMPLACEMENT BATTERIE A FAIRE , ACHAT EN COURS IF 18/04/2024 REMPLACEMENT DE LA BATTRIE , MISE EN CHARGE IF 25/04/2024 FONCTIONNEL MIS A DISPO DU SERVICE IF 06/05/2024 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS15/03/2024 TELECOMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-02
2019.XLS | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 227726 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR IL RESTE 5 MIN DE BATTERIE. POURRIEZ-VOUS LA CHANGER. MERCI | NH 11.03.2024 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-30
2019.XLS | 2024-03-11 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 227752 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DEMANDE CALIBRATION | SCR : PREVOIR CALIBRATION MH 11/03/2024 DEMANDE EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 15/03/2024 RECEPTION DEVIS 71363 - EN ATTENTE VALIDATION DA MH 16/04/2024 DEMANDE DEVIS POUR CASQUE DE PRET - EN ATTENTE RECECPTION DEVIS MH 18/04/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE 22/03/2024 POUR CALIBRATION - DEVIS DE REGUL A PREVOIR - VIBRATEUR HS - INTER PREVU JEUDI 25 AVRIL MH 25/04/2024 PASSAGE TECH - REMPLACEMENT VIBRATEUR + CASQUE - FONCTIONNEL MH 26/04/2024 RECEPTION DEVIS DE REGUL SUITE MP (VIBRATEUR) + DEVIS CASQUE - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 06/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 |  | 57.83 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004853 | SCR ELECTRONIQUES | [5 empty] | 2024-03-30 | 873060
2019.XLS | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 227678 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 08.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58668 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-29 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-08 | 2024-03-14 | 2024-04-04 | 227669 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE URGENTE TELECOMMANDE + SOCLE DE CHARGE SN 393211712 A RENDRE AU BFE MESSAGE QUE L'ON M'A LAISSE : NE RESTE PAS ALLUMEE UNE FOIS SORTIE DU SOCLE DE CHARGE. | OS 08/03/2024 TELECOMMANDE +SOCLE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 14/03/2024 MIS EN CHARGE , A TESTE PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0403 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13348 | OS 08/03/2024 TELECOMMANDE +SOCLE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-03-29
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227590 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58665 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227574 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58652 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0967 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761038139961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227537 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58618 2024 // CONFORME |  |  | 2019-1071 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227528 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58609 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-27 | 227498 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 06.03.2024 >> ENVOI POUR CONTROLE REGLEMENTAIRE DE LA BALANCE SUITE CURATIF SUR CETTE DERNIERE. EN ATTENTE DE DEVIS FV LE 27.03.2024 >> RETOUR DE LA BALANCE CAR DOIT ETRE EFFECTUEE SUR SITE |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227517 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58603 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227527 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58608 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227519 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58604 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 227412 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 04/03/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE MONNAL T60 URGNECES MAGNY MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE EXTRACTIBLE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. RAS CF RSQM |  |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 36-001751 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2024-03-22 | 22890660
2019.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227340 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58589 2024 // CONFORME |  |  | 2019-0820 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375052 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2019.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227335 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58584 2024 // CONFORME APRES AJUSTAGE // NC12 |  |  | 2019-0989 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010520 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2019.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-14 | 227164 | 04-4809 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | NEONS NE S'ALLUMENT PAS | TUBE UV HS. DEMANDE D'UN DEVIS POUR ECHANGE DES TUBES. RECEPTION ET VALIDATION DU DEVIS, ATTENTE COMMANDE. LE 08/03 EN ATTENTE DE LIVRAISON TUBES CHANGES |  |  | 2019-0361 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-0734 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20
2019.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227171 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'ECRAN DE REPORT NE S'ALLUME PAS | IF 28/02/2024 TESTDE FONCTIONNEMENT OK ,DM FONCTIONNEL REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0347 | MONITEUR UHD4 4K 55'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721903304635 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20
2019.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227048 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67042 2024 / CONFORME |  |  | 2019-0822 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375061 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227030 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56077 2024 / CONFORME |  |  | 2019-0823 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227041 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56085 2024 / CONFORME |  |  | 2019-0819 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227037 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56082 2024 / CONFORME |  |  | 2019-0817 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340277482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2019.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 226913 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CSLM : ROUE CODEUSE FV LE 23.02.2024 >> DEMANDE DEVIS POUR ROUE CODEUSE. FV LE 08.03.2024 >> RECEPTION DE DEUX ROUES CODEUSES. CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15 | 22879420
2019.XLS | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 226800 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MODULE BLOQUER SUR LE SCOPE DE TRANSPORT APRES UNE CHUTE LORS DU RETOUR DU SCANNER | IF - 26/02/2024 - CHANGEMENT RAIL + TEST DE FONCTIONNEMENT - CONFORME ET FONCTIONNEL- MAD DU SERVICE OS01/03/2024 RENDU. |  |  | 2019-0416 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260221SA | OS01/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-13
2019.XLS | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-22 | 226742 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | POIGNEE UN PEU DUR --> A DETARTRER ? | CONTROLE DE LA POIGNEE RAS |  |  | 2019-1014 | SERINGUE A EAU CHAUDE 37°C | MAT 032 | LORTON | 2019/09/04.011 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 2601 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-12
2019.XLS | 2024-02-20 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 226743 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MONITEUR QUI NE PREND PAS LA TENSION ET QUI INDIQUE "ERREUR MODULE PNI" | OS22/02/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.03.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0522 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007869 | OS22/02/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LOUVET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-12
2019.XLS | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 226657 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DES QUE L'ON RETIRE LA TELECOMMANDE DU CHARGEUR ELLE S'ETEINT URGENT NOUS N'AVONS PLUS DE TELECOMMANDE SECOURS AU BLOC | IF 22/02/2024 TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MIS EN CHARGE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-08
2019.XLS | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 226561 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE SELON PROCEDURE SAV. CHANGEMENT DE LA VENTOUSE, TOUS LES AUTRES ELEMENTS SONT OK. TEST DE TELEMAINTENANCE :OK. IMPRESSION OK. CHECK VOLUME HAUT OK ET SAUVEGARDE SCE OK. RELANCE DE L¿AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | STAGO | [5 empty] | 2024-03-06 | 4561236
2019.XLS | 2024-02-09 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 226318 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CONNECTIQUE PRESSION ARTERIEL, NON FONCTIONNEL | OS12/02/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.02.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS01/03/2024 RENDU. |  |  | 2019-0423 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260161SA | OS12/02/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-01
2019.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 226202 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUIS BRAS A RESSERRER SVP | OS09/02/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 09/02/2024 REGLAGE APPUI-BRAS - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS19/02/2024 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS09/02/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-29
2019.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 2024-03-12 | 226204 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MOUSSE D'APPUIS BRAS A COMMANDER SVP ABIMÉE A PLUSIEURS ENDROITS MAQUET REF : 9092.080.3/13 | OS09/02/2024 MOUSSE APPUI -BRAS A COMMANDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.03.2024 COUSSIN A DISPO DU SERVICE OS14/03/2024 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS09/02/2024 MOUSSE APPUI -BRAS A COMMANDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-29
2019.XLS | 2024-02-06 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 226103 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA CONNECTIQUE DU BIS EST CASSEE. MERCI PAR AVANCE. | UGAP : COMMANDE MODULE BIS OS06/02/2024 MODULES CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.02.2024 PAS DE PIECES DETACHEES DISPONIBLES => DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE MH 08/03/2024 RECEPTION MODULE BIS - S/N : CFG3B461175 IMMATRICULE 2024-0075 - MODULE BIS 2019-0571 REFORME | 2019-0571 |  | 2019-0571 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350481 | OS06/02/2024 MODULES CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2024-02-27
2019.XLS | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 225930 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FAUTEUIL CONFORT EN SALLE D'ERGOTHERAPIE A MAGNY EN VEXIN | ML 05/02/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 08/02/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 05/02/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-23
2019.XLS | 2024-01-31 | 2024-02-12 | 2024-03-29 | 225798 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PASSE BROCHE 2.0 A 3.2 MOTEUR POLYTRAUMA S8 N°4 BATTERIE LITHIUM : BLOQUE LORSQU'IL Y A UNE BROCHE A L'INTERIEUR OPTIM 7645 URGENT | OS01/02/2024 PASSE BROCHE STRYKER REF/4100-125-000 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.02.2024 ENVOI SAV NH 01.03.2024 RETOUR EMBOUT NON REPARE CAR PAS DE REPARATION DE STRYKER POUR PRODUIT NON SOUS CONTRAT NH 12.03.2024 RECEPTION DEVIS PETEL => DA TRANSMISE LLL 13/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/03/2024 RECEPTION D UNE BROCHE REPARER SUIVANT BLN°154218 ET COMMANDE B3/1467126 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/04/2024 RENDU. |  |  | 2019-0887 | EMBOUT PASSE BROCHES 2,0 MM - 3.2 MM | 4100-125-000 | STRYKER | 1913505603 | OS01/02/2024 PASSE BROCHE STRYKER REF/4100-125-000 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/03/2024 RECEPTION D UNE BROCHE REPARER SUIVANT BLN°154218 ET COMMANDE B3/1467126 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/04/2024 RENDU. | 501 | MOTEUR POLYTRAUMA BATTERIE N°2 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-02-21
2019.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225727 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE GRAND ECRAN DE REPORT NE FONCTIONNE PAS URGENT MERCI | MH : CABLE DP HS MH 30/01/2024 REMPLACEMENT DU CABLE - ECRAN FONCTIONNEL |  |  | 2019-0347 | MONITEUR UHD4 4K 55'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721903304635 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2019.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225729 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA PRESSION NE MONTE PAS URGENT MERCI | ROCAMED : PRESSION NE MONTE PAS MH 30/01/2024 PRESSION NON-FONCTIONNEL - RFID DESACTIVE - REACTIVITE SUR PARAMETRE - FONCTIONNELET CONFORME - RENDU |  |  | 2019-0048 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1505-283 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011669 | ROCAMED | [5 empty] | 2024-02-20
2019.XLS | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-05-16 | 225677 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE A PREVOIR. MERCI PAR AVANCE. | ICONES SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 16.05.2024 >> RI UNKNW DU 16.05.2024 // LAMAZOU "CHANGEMENT TUYAU, CLAPET BMOM PASSEUR CALIBRATION PASSEUR VERIFCATION SERINGUE ET TUYAUTERIE PATIENT : OK TRACAGE OK LIGNE DE BASE OK" |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | LE ROY | 5809 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010615 | ICONES SERVICES | [5 empty] | 2024-02-17
2019.XLS | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-02-23 | 225584 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE CHARGE PAS BATTERIE HS ? | OS26/01/2024 APPAREIL QUI N' EST PASSER ENTRE MES MAIN DEPOSER A L ATELIER PAR MADAME MAUSSION. IF 26/01/2024 TELECOMMANDE EN CHARGE PAS , BATTERIE DEJA CHANGER EN AOUT 2023 , ENVOI EN REPARATION OS23/02/2024 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE SANS PANNE TROUVEE SUIVANT FICHE DE TRAVAIL BAXTER COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 23/02/2024 RECEPTION TELECOMMANDE , PAS DE DEFAUT CONSTATER , MIS A DISPO DU SERVICE IF 23/02/2024 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS26/01/2024 APPAREIL QUI N' EST PAS PASSER ENTRE MES MAIN DEPOSER A L ATELIER PAR MADAME MAUSSION. OS23/02/2024 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE SANS PANNE TROUVEE SUIVANT FICHE DE TRAVAIL BAXTER COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-02-16
2019.XLS | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 225459 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | GENERATEUR NE FONCTIONNE PAS ALARME MESSAGE "BBO ALARME NESSY SYMETRIE DE COURANT" URGENT | IF 24/01/2024 PROBLEME DE POSITIONNEMENT DE L'ELECTRODE NEUTRE SUR LE PATIENT , DM FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE OS25/01/2024 RENDU. |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | OS25/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-14
2019.XLS | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-03-06 | 225413 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEMS : DEFAUT EXCENTRATION PESEE FV LE 23.01.2024 >> DOSSIER 10132628 FV LE 24.01.2024 >> ENVOIE DE LA BALANCE SN G177396H A L'ADRESSE SUIVANTE: ATELIER DE REPARATION PCS GE HEALTHCARE 1211 CHEMIN DE LA BRUYERE 69760 LIMONEST FV LE 20.02.2024 >> DEVIS Q-00406920 DU 09.02.2023 "PORT + CONTROL + 2XMO" MONTANT 749.00€ TRANSMIS POUR DA SC 20/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS27/02/2024 RECEPTION D UNE BALANCE DE GIRAFFE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°10216679 ET COMMANDE B2/1463402 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. FV LE 06.03.2024 >> APPAREIL CONFORME MAIS DOIT ETRE ENVOYE A SECA POUR CONTROLE REGLEMENTAIRE. |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS27/02/2024 RECEPTION D UNE BALANCE DE GIRAFFE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°10216679 ET COMMANDE B2/1463402 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-02-13 | 22879420
2019.XLS | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-03-07 | 225127 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN DEVIENT NOIR PENDANT QUELQUES SECONDES MESSAGE D'ERREUR "BACKUP" URGENT MERCI | NH 18.01.2024 SORTIE VIDEO LAISSE EN DVI => CALBE DP A REMPLACER |  |  | 2019-0349 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE 32'' | ARTHROCART | ARTHREX | 001-185-490 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-07
2019.XLS | 2024-01-15 | 2024-02-07 | 2024-04-05 | 225044 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEFECTUEUX, FUITE AU BRANCHEMENT DE L'O2 | OS15/01/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.02.2024 CONTACT SAV => DEMANDE DE RETOURNER DM POUR EXPERTISE FV LE 26.02.2024 >> SUITE APPEL COMMERCIALE ET EXPERTISE F&P, EN ATTENTE DEVIS POUR ECHANGE AVEC AIRVO 3 FV LE 21.03.2024 >> TRAITEMENT DU DEVIS CTS240226.1 DU 26.02.2024 "ECHANGE PAR UN AIRVO 3 AVEC REPRISE AIRVO 2" MONTANT 5285.78€HT TRANSMIS POUR DA FV LE 22.03.2024 >> REFUS DE LA DA (MAIL DE LL DU 22.03.2024. DOCUMENT INVETISSEMENT COMPLETE ET TRANSMIS. LL 25/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS28/03/2024 RECEPTION D UN OXYGENOTHERAPIE SUIVANT BLN°83506697 ET COMMANDE B6/1470130 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECHPOUR IMMATRICULATION. NH 05.04.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2019-1076 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 190812099515 | OS15/01/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/03/2024 RECEPTION D UN OXYGENOTHERAPIE SUIVANT BLN°83506697 ET COMMANDE B6/1470130 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECHPOUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2024-02-03
2019.XLS | 2024-01-15 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 225034 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PIECE A MAIN DEFECTUEUSE. ELLE NE S'EMBOITE PAS AU KART. 5MANQUE UNE PARTIE DE LA PIECE A MAIN SN04122° | OS15/01/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.02.2024 ENVOI SAV NH 09.02.2024 RECEPTION DEVIS REMPLACEMENT => DA TRANSMISE SC 13/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATRURE OS28/02/2024 RECEPTION D UNE PAM NEUVE SUIVANT FACTURE 14906-0224 ET COMMANDE B2/1463408 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) NH 29.02.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2019-0975 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04122 | OS15/01/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/02/2024 RECEPTION D UNE PAM NEUVE SUIVANT FACTURE 14906-0224 ET COMMANDE B2/1463408 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | ELJEMI | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2024-02-03
2019.XLS | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 225019 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR L'APPAREIL A BANDELETTE URINAIRE NE FONCTIONNE PAS ET AFFICHE TABLE DE TEST MANQUANTE. MERCI | RB15/01/2024 RECEPTION LECTEUR DE BANDELETTE - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 16/01/2024 TEST DE EFFECTUER AVEC BANDELETTE OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/01/2024 RENDU. |  |  | 2019-0279 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E00005FE | OS18/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CORMONT | 4278 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-03
2019.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 224922 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION => CONFORME |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2019.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 224735 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR CABLE BOWDEN => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1011 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107842015 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-31 | 824155
2019.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 224725 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR BOITIER DE FILTRE => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-30 | 824155
2019.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224642 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CHARGEUR NE FONCTIONNE PLUS | OS09/01/2024 PESE BB VUE AVEC MH. MH 09/01/2024 CHARGEUR RENDU |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 | OS09/01/2024 PESE BB VUE AVEC MH. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-30
2019.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 224618 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SCOPE SE COUPE EN PLEIN TRANSPORT ET EXAMEN CODE ERREUR OXHOST1002 DONNE AVEC CABLE D'ALIMENTATION, A RENDRE AVEC | RB09/01/2023 RECEPTION MONITEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 22/01/2024 REMPLACEMENYT DE LA DALLE TACTLIE , MISE EN CHARGEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE IF 24/01/2024 DONNER AU SERVICE PAR ? |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-27
2019.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 224478 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BON POUR UNE BATTERIE DE MAC GRATH. MERCI. | RB05/01/2023 REMPLACEMENT BATTERIE MAC GRATH - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-26
2019.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 224742 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR COUSSINS REMPLACEES => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1009 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107838958 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-26 | 824155
2019.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 224751 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR PIECES REMPLACEES => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-26 | 824155
2019.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 224433 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BISTOURI HF NON FONCTIONNEL DEMANDE MAINTENANCE | IF 10/01/2024 BOUTEILLE FERMER |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  |  |  |  | 0 | SYDORAK | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-25
2019.XLS | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 2024-02-07 | 224238 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA PORTE DE LA POMPE EST CASSEE ; FUITES PAS DE PRESSION URGENT (1 POMPE EN PANNE DEPUIS LE 07/12/2023 - RESTE SEULEMENT DEUX POMPES FONCTIONNELLES AU BLOC | RB03/01/2023 POMPE IRRIGATION ENDOFLOW 2 - PORTE QUI S'OUVRE TOUTE SEUL - PORTE ENDOMMAGER - ENVOIE SAV (AVEC CABLE ALIMENTATION) RB11/01/2024 RECEPTION DEVIS DE REPARATION - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 07/02/2024 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2019-1005 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1908-712 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011669 | ROCAMED | [5 empty] | 2024-01-18
2019.XLS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 224059 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE PROCESSEUR NE DEMARRE PAS L'INTERVENTION PRECEDENTE N'A PAS ETE TERMINEE | MH : REINITIALISATION IMPOSSIBLE MH 27/12/2023 DEBLOCAGE AVEC LE CAS DE FIGURE N°3 - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2024-01-12
2019.XLS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 223949 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 20.12.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 5131COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE GILSON CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 5128 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE GILSON CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 5129 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE GILSON |  |  | 2019-0263 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | CK10116 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-01-10 | 22879420
2019.XLS | 2023-12-13 | 2024-01-05 | 2024-02-05 | 223604 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECG FONCTIONNE MAIS LES DEUX PREMIERS TRACE N IMPRIME PAS, NO 2019 0308 | RB14/12/2023 RECEPTION ELECTROCARDIOGRAPHE - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 03.01.24 ECG 2021-1277 PRETE AU SERVICE => A RECUPERE LORS DE LA RESTITUTION NH 05.01.2023 ENVOI SAV RB16/01/2024 RECEPTION DEVIS POUR REPARATION - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 19/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/01/2024 RECEPTION D UN ELECTROCARDIOGRAPHE REPARER SUIVANT RAPPORT N°2024/47462/11 ET COMMANDE B2/1434457 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 05.02.2024 RECEPTION RI => NETTOYAGE PEIGNE THERMIQUE => TEST ET REPARAMETRAGE SOFT OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS06/02/2024 RENDU. |  |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 | OS26/01/2024 RECEPTION D UN ELECTROCARDIOGRAPHE REPARER SUIVANT RAPPORT N°2024/47462/11 ET COMMANDE B2/1434457 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2024-01-03
2019.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-01-15 | 223567 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | INTER CREER PAR RAPPORT A L'INTER 223242 | RB13/12/2023 INTER 223242 (PILLIER) - TELECOMMANDE HS ECRAN BLEU ET NE COMMANDE PAS LE PILLIER - DEMANDE SAV - RB14/12/2023 TELECOMMANDE NON REPARABLE PAR GETINGE - DEMANDE DEVIS POUR UNE NOUVELLE TELECOMMANDE - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS - RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 03/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - TELECOMMANDE A REFORMER OS09/01/2024 RECEPTION D UNE COMMANDE NEUVE SUIVANT N° DE RAPPORT 44660876 ET COMMANDE B6/1392514 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. RB11/01/2024 RECEPTION NOUVELLE TELECOMMANDE POUR REMPLACEMENT - A APAIRER SUR LE PILLIER 2014-553. RB15/01/2024 REFORME TELECOMMANDE REMPLACE PAR LA 2024-0004 |  |  | 2019-0970 | TELECOMMANDE | 1160.91AO |  | 04117 | OS09/01/2024 RECEPTION D UNE COMMANDE NEUVE SUIVANT N° DE RAPPORT 44660876 ET COMMANDE B6/1392514 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-03 | 22877333
2019.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 223546 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE GENERATEUR ERBE A DYSFONCTIONNE EN MODE MONOPOLAIRE : NE MARCHE PAS AVEC LES MANCHES DE BE MANUELS, FONCTIONNE AVEC LA PEDALE MAIS PAS TOUJOURS ET SURTOUT A FONCTIONNE SANS ACTIVATION DU MANCHE DE BE ET DE LA PEDALE MONOPOLAIRE. MESSAGE DOUBLE ACTIVATI | OS13/12/2023 BISTOURI + PEDALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 14/12/2023 VERIFICATION DE LA LISTE DES ERREURS => SUR LES 10 ERREURS ENREGISTREE 9 SONT DE DOUBLES ACTIVATION , TEST DE FONCTIONNEMENT DU BE OK , DM FONCTIONNEL , CABLE ALIMENTATION A REMPLACER |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 | OS13/12/2023 BISTOURI + PEDALE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-03
2019.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-01-24 | 223465 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/12/2023 SUITE MAINTENANCE PREVENTIVE BATTERIE A REMPLACER , DEVIS BATTERIE , DA TRANSMISE LL 18/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 19/12/23 COMMANDE FAITE OS23/01/2024 RECEPTION DE DEUX BATTERIES ECHOGRAPHE SUIVANT BLN°959608359 ET COMMANDE B3/1385743 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT 4301) IF 23/01/2024 RECEPTION DEUX BATTERIE, REMPLACEMENT DES BATTERIE PAR LE TECHNICIEN GE |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 | OS23/01/2024 RECEPTION DE DEUX BATTERIES ECHOGRAPHE SUIVANT BLN°959608359 ET COMMANDE B3/1385743 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT 4301) | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-02 | 22766809
2019.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 223513 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/12/2023 REMPLACER PAR LE 2023-0955 EN ECHANGE STANDARD |  |  | 2019-0797 | SONDE CONVEXE ABDOMINALE | C1-5-RS | GENERAL ELECTRIC | 775287WX6 |  | 497 | VOLUSON S6 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-02 | 22766809
2019.XLS | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 223243 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IL EST IMPOSSIBLE D'AUGMENTER LA PRESSION SUR LA POMPE ; TUBULURE CHANGEE ET POMPE CHANGEE (CETTE DERNIERE A FONCTIONNE. URGENT IL ME SEMBLE QUE C'EST LA POMPE QUI REVIENT DE REPARATION | OS08/12/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB29/12/2023 DEFAUT COSTATE IMPOSSIBLE DE MONTER LA PRESSION - CABLE D'AIR HS - CHANGEMENT DU CABLE A AIR - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2019-0048 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1505-283 | OS08/12/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-28
2019.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 223304 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-0369 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E73006 |  | 489 | VOLUSON E10 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-27 | 824155
2019.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 223317 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => 4 CACHES A REMPLACER => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0792 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6003244 |  | 496 | VOLUSON S6 3D | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-27 | 824155
2019.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222977 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 29/11/2023 |  |  | 2019-1120 | ECHOGRAPHE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6022171WX0 |  | 513 | VERSANA | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2019.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222978 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 29/11/2023 |  |  | 2019-0663 | ECHOGRAPHE | LOGIQ V2 | GENERAL ELECTRIC | 6034875WX0 |  | 493 | LOGIQ V2 |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2019.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222974 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 29/11/2023 |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2019.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 223014 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + CELLULE O2 => DM CONFORME |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-12-22 | 824155
2019.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222972 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 29/11/2023 |  |  | 2019-0796 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6003242 |  | 497 | VOLUSON S6 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2019.XLS | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 222928 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DE LA PARTIE BEQUILLABLE. ENDOSCOSPE NON DESINFECTER, IL PASSE PAS LE TEST D'ETENCHEITE | IF 01/12/2023 FUITE AU NIVEAU DE LA PARTIE BEQUILLABLE , ENVOI EN REPARATION OS14/12/2023 RECEPTION D UN CYSTO-FIBRO REPARER SUIVANT BLN°76003895 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 14/12/2023 RECEPTION D'UN CYSTO REPARE , REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/12/2023 RENDU |  |  | 2019-1125 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7970483 | OS14/12/2023 RECEPTION D UN CYSTO-FIBRO REPARER SUIVANT BLN°76003895 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/12/2023 RENDU |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-12-21
2019.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222885 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'IMPRIMANTE RELIEE A L'AUDIOGRAMME NE FONCTIONNE PAS. BON GLPI FAIT QUI NOUS RENVOIT VERS VOUS. MR HACIB EU PAR TEL CE JOUR. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. | IF 30/11/2023 PROBLEME D'IMPRIMANTE PAR DEFAUT OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE | 2 203-204 |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-21
2019.XLS | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 222921 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR AU DEMARRAGE L'ECHOGRAPHE RESTE BLOQUE SUR UN ECRAN BLEU MERCI | IF 01/12/2023 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE D'INTERVENTION, ATTENTE DATE D'INTERVENTION NH 08.12.2023 RECEPTION RI => RECHARGEMENT PARTITION SYSTEME => DM CONFORME |  |  | 2019-0663 | ECHOGRAPHE | LOGIQ V2 | GENERAL ELECTRIC | 6034875WX0 |  | 493 | LOGIQ V2 |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-21
2019.XLS | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 222891 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MESSAGE D'ERREUR "HF DEFECTUEUX CONTACTER SERVICE" MERCI | OS04/12/2023 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 15/12/2023 TESTDE FONCTIONNEMENT => PAS DE DEFAUT CONSTATER , LA LISTE DES ERREURS FAIT APPARAITRE UN PROBLEME DE MODULE CONNECTE EN DEFAU ET ERREUR ENTRE ELECTRODE NEUTRE ET LA PEAU , ATTENTE PASSAGE DU TECHNICIEN ERBE POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE RB27/12/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | OS04/12/2023 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-21
2019.XLS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 222601 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 24.11.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2023/4622 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE SORENSON BM2 |  |  | 2019-0265 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72568 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2023-12-15 | 22879420
2019.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 222546 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : PREVOIR MP MH23/11/2023 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2019-0663 | ECHOGRAPHE | LOGIQ V2 | GENERAL ELECTRIC | 6034875WX0 |  | 493 | LOGIQ V2 |  | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-14 | 873060
2019.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 222547 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE: MP A PREVOIR MH23/11/2023 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONEL |  |  | 2019-1120 | ECHOGRAPHE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6022171WX0 |  | 513 | VERSANA | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-14 | 873060
2019.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 222680 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.11.2023 RECETPION RI => MP EFFECTUEE => BATTERIES A REMPLACER => DM CONFORME |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-13 | 824155
2019.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 222276 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 16.11.2023 DM RETROUVE CASSE => PAS DE PIECES DISPO => MIS EN REFORME |  |  | 2019-0572 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-07 | 824155
2019.XLS | 2023-11-16 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 222224 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 25.01.2024 >> RI INCONNU DU 23.01.2024 // BACHAR OSCAR "ETAT GENERAL CONTROLE PLOMBERIE ECLAIRAGE CONTROLE VENTILATIONREMPLACEMENT SONDE AU BESOIN NETTOYAGE COMPLET" //EN ATTENTE RAPPORT CONTROLE DE FLUX VENTILLATOIRE// .FV LE 29.01.2024 >> CONTROLE PAR THERMMO-ANEMOMETRE RESULTAT : VALEUR MOYENNE : 0.56M/S SANS AUCUN POINT INFERIEUR A 0.3M/S |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE
2019.XLS | 2023-11-16 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 222225 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 25.01.2024 >> RI INCONNU DU 23.01.2024 // BACHAR OSCAR "ETAT GENERAL CONTROLE PLOMBERIE ECLAIRAGE CONTROLE VENTILATIONREMPLACEMENT SONDE AU BESOIN NETTOYAGE COMPLET" INSTALLATION TIROIR COULISSANT + POUBELLE INOX //EN ATTENTE RAPPORT CONTROLE DE FLUX VENTILLATOIRE// .FV LE 29.01.2024 >> CONTROLE PAR THERMMO-ANEMOMETRE RESULTAT : TABLE 1 >> VALEUR MOYENNE : 0.53 M/S SANS AUCUN POINT INFERIEUR A 0.3 M/S TABLE 2 >> VALEUR MOYENNE : 0.55 M/S SANS AUCUN POINT INFERIEUR A 0.3 M/S |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE
2019.XLS | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 222052 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE MODULE DE NMT NE SE CONNECTE PAS AU SCOPE. MERCI | NH 13.11.2023 RECEPTION EN ATELIER NH 20.11.2023 PAS DE DEFAUT DE CONNEXION CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS21/11/2023 RENDU. |  |  | 2019-0559 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002763 | OS21/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-02
2019.XLS | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 221953 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR SERAIT IL POSSIBLE DE CHANGER LA BATTERIE DU MC GRATH MERCI | RB09/11/2023 VIDEO LARYNGOSCOPE CHANGEMENT DE LA BATTERIE - DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-30
2019.XLS | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 221957 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PILIER TRUMPF NE TRANSLATE PLUS ET DYSFONCTIONNE AUSSI LORSQUE L'ON VEUT TRANSFERER LE PLATEAU SUR LE CHARIOT | IF 09/11/2023 PROBLEME SUR LE MOTEUR DE TRANSLATION , DEMANDE DE DEVIS E REMPLACEMENT IF 10/11/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE SC 10/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR SIGNATURE RB17/11/2023 PASSAGE DU TECH HILL ROM - PROBLEME NON RESOLU - TOUJOUR LE MESSAGE D'ERREUR - LA TABLE REUSSI A FAIRE SES MOUVEMENT SEULEMENT EN LA COMMANDANT AVEC LE PC - AVEC MODE MANUEL ET TELECOMMANDE MESSAGE D'ERREUR QUI APRAIT - LE TECH DOIT VOIR AVEC SON SAV UNE SOLUTION AU PROBLEME RB21/11/2023 RELANCE HILL-ROM - HILL ROM COMMANDE UN NOUVEAU MOTEUR AVEC UNE NOUVELLE CARTE CONTROLE MOTEUR - PAS DE DATE DE PASSAGE PREVU - EN ATTENTE D'INFO IF 29/11/2023 RELANCE SAV , ATTENTE RETOUR, IF 30/11/2023 MOTEUR RECU , RELANSE SAV , ATTENTE DATE D'INTERVENTION => INTERVENTION LE 04/12 NH 05.12.2023 RECEPTION RI => MAJ PLATEAU + REGLAGE DE POSITION ZERO => DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-1009 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107838958 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-11-30
2019.XLS | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 221867 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE FONCTIONNE PLUS A REPARER DE FACON URGENTE SVP MERCI | RB08/11/2023 RECEPTION ACCUVEIN - MIS LOCAL DEPOT RB09/11/2023 REMISE EN PLACE DE LA BATTERIE - FONCTIONNEL - COMMANDE DE BATTERIE POUR ACCUVEIN EN AVANCE - MIS A DISPO DU SERVICE - OS09/11/2023 RENDU. |  |  | 2019-0141 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV18440205 | OS09/11/2023 RENDU. | 481 | ACCUVEIN |  | 0 | OCTAVE | 0130754299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-29
2019.XLS | 2023-11-07 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 221804 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR POUVEZ VOUS COMMANDER 3 TONER NOIR POUR L'IMPRIMANTE XEROX? MERCI | OS22/11/2023 C EST BEAUCOUP. |  |  | 2019-0167 |  | RELEVE COMPTEUR EAU FROIDE | WATERS |  | OS22/11/2023 C EST BEAUCOUP. |  |  |  | 0 | LE ROLLAND | 4579 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-28
2019.XLS | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 221708 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA COLONNE ARTHREX NE DEMARRE PLUS MESSAGE ; CONNEXION SYNERGY IMPOSSIBLE URGENT | IF 03/11/2023 PROBLEME DE BEUG SUR LA TABLETTE , PROCEDURE DE REDEMARRAGE EFFECTUER OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-24
2019.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-21 | 2024-01-23 | 221656 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TRAM DEFECTUEUSE, IMPOSSIBLE DE CONNECTER UN CABLE POUR LA TENSION, NE TIENT PAS. | OS/02/11/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 21/11/2023 CONNETEUR DE PNI NE TIENT PAS CABLE DANS SON LOGEMENT , ENVOI EN REPARATION MH 07/12/2023 RECEPTION DEVIS N° Q-00390367 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 10/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/01/2024 RECEPTION D UN MODULE MULTI PARAMETRIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT GE ET COMMANDE B2/1383235 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 23/01/2024 RECEPTION PDM REPARE , PIECES DEFECTUEUSES REMPLACER , DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS25/01/2024 RENDU. |  |  | 2019-0423 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260161SA | OS/02/11/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/01/2024 RECEPTION D UN MODULE MULTI PARAMETRIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT GE ET COMMANDE B2/1383235 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS25/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-11-23
2019.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-01-04 | 221563 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 IF 03/01/2024 IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 .IF 04/01/2024 SUITE MP CABLE REMPLACER , DEVIS CABLE , DA TRANSMISE LL 08/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 221560 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 221562 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 221561 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-21 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 221533 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE VERIN DE LA TETIERE EST CASSE URGENT +++ C'EST LA DEUXIEME TETIERE HS DONC DEUX PLATEAUX INUTILISABLE | RB30/10/2023 RECEPTION TETIERE - VERRIN HS - DEMANDE DE DEVIS POUR VERRIN - EN ATTENTE VALIATION DA SC 30/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 31/10/2023 COMMANDE ENVOYEE OS06/11/2023 RECEPTION D UN VERIN NEUF SUIVANT BLN°24325656 ET COMMANDE B3/1373686 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4253) RB06/11/2023 REMPLACEMENT DU VERRIN - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS09/11/2023 RENDU. |  |  | 2019-1010 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107768456 | OS06/11/2023 RECEPTION D UN VERIN NEUF SUIVANT BLN°24325656 ET COMMANDE B3/1373686 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4253) OS09/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-18
2019.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2024-01-02 | 221471 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/10/2023 RECU DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 02/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 27/12/2023 => CONFORME |  |  | 2019-1064 | MODULE DE COAGULATION SOUS ARGON | APC 2 | ERBE | 11477865 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-17 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2024-01-03 | 221470 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/10/2023 RECU DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-17 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2024-01-04 | 221469 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/10/2023 RECU DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 |  |  | 2019-1063 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO100C | ERBE | 11477228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-17 | 22766809
2019.XLS | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-12-05 | 221247 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PILIER TRUMF AYANT UN PROBLEME DE CAPOT, PLUS POSSIBLE DE DESCENDRE CE PILIER.. | LL 25/10/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE NH 27.10.2023 CONTACT SAV NH 08.11.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 10/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 30/11/2023 INTERVENTION POUR LE 4 DECEMBRE NH 05.12.2023 REMPLACEMENT CAPOT DEFECTUEUX => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-11-14
2019.XLS | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 221150 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PANNE DE MOTEUR COMMANDE PANNE D'HUMIDITE | NH 24.10.2023 TEST GIRAFFE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | PAULEAU | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-11
2019.XLS | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 221038 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LORSQUE L'ON BRANCHE LE MONITEUR DE REPORT IL N'Y A PS DE SIGNAL URGENT MERCI | IF 19/10/2023 CABLE DISPLAYPORT HS REMPLACER PAR UN NEUF DE 5 METTRE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , COMMANDER UN CABLE DE 10 M POUR DU STOCK. |  |  | 2019-0347 | MONITEUR UHD4 4K 55'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721903304635 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-09
2019.XLS | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 220998 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | TEST D'ETANCHEITE NON CONFORME. SUSPICION CANAL AIR-EAU ENDOMMAGE. | OS18/10/2023 VIDEO COLO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE SVP MERCI. RB18/10/2023 TEST ENTENCHEITE NON CONFORME - ENVOIE SAV RB07/11/2023 APPEL OLYUMPUS POUR SUIVIS - LA RECEPTION SE FERA NORMALEMENT LE 8/11/2023 OS08/11/2023 RECEPTION D UN VIDEO COLOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75942308 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB08/11/2023 REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE FREIN - DU CAPOT FREIN - MECANISME DU FREIN - POIGNEE DE COMMANDE - REMPLACMEENT DU CAPOT LUMIERE FROIDE - MIS A DISPO DU SERVICE OS09/11/2023 RENDU. |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 | OS18/10/2023 VIDEO COLO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE SVP MERCI. OS08/11/2023 RECEPTION D UN VIDEO COLOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75942308 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-11-08
2019.XLS | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-12-14 | 220977 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE NE CHARGE PLUS, NE S'ALLUME PLUS URGENT ++++ JE N'AI PLUS DE TELECOMMANDE DE SECOURS AU BLOC | LL 19/10/2023 INTER DONNEE A REDOINE POUR PRISE EN CHARGE IF 19/10/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MIS EN CHARGE => TEST D FONCTIONNEMENT DANS LE SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-08
2019.XLS | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 220904 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE FONCTIONNE PLUS. AURAIT AFFICHE ERREUR BATTERIE T1 T2 AVANT DE S'ETEINDRE. | RB18/10/2023 RECEPTION MODULE RB19/10/2023 CHANGEMENT DES 2 BATTERIES DU MODULE - CONFORME ET FONCTIONNEL MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0530 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007877 |  |  |  |  | 0 | PARI | 6337 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-07
2019.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-11-23 | 220551 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA POMPE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES TUBULURES POUR CELIOSCOPIE (PRESSION IMPOSSIBLE A MONTER ET BAISSER) MAIS FONCTIONNE AVEC LES TUBULURES D'UROLOGIE | NH 19.10.2023 CONTACT SAV NH 27.10.2023 VU AVEC SAV POMPE A ENVOYER => ENVOI SAV NH 09.11.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 13.11.2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR SIGNATURE OS23/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE D IRRIGATION REPARER JE SUPPOSE SANS BON DE LIVRAISON NY RAPPORT D INTERVENTION COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 23.11.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT SERRURE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE. OS22/12/2023 RENDU |  |  | 2019-0048 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1505-283 | OS23/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE D IRRIGATION REPARER JE SUPPOSE SANS BON DE LIVRAISON NY RAPPORT D INTERVENTION COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/12/2023 RENDU |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011669 | ROCAMED | [5 empty] | 2023-10-31
2019.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 220518 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE CLIGNOTE HORS SERVICE URGENT | IF 19/10/2023 DEMONTAGE TELECOMMANDE => VERIFICATION DES CONNECTIQUES OK , TEST A REFAIRE DANS LE SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-31
2019.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 220510 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | CHARGEUR PESE-BEBE HS. MERCI ! | OS11/10/2023 CHARGEUR DE PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 12.10.2023 >> ECHANGE DU CHARGEUR. MIS A DISPOSITION D'UN NOUVEAU CHARGEUR. |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS11/10/2023 CHARGEUR DE PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-31
2019.XLS | 2023-10-06 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 220367 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CODE ERREUR 0XHOST1002 INDIQUE PAS DE BATTERIE DE SECOURS DANS LE MONITEUR | RB06/10/2023 RECEPTION D'UN MONITEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 23/11/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , RAS , DM FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE OS11/12/2023 RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS11/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-27
2019.XLS | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 220336 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR A LA SUITE E LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE ACTIVITE, SERAIT-IL POSSIBLE DE RAJOUTER SUR LE BOUTON PW L'OPTION LOGICIEL PCW L'ECHOGRAPHE SE TROUVE EN SALLE D'ECHO 1 AUX CONSULTATION JE VOUS REMERCIE | LL 05/10/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 05/10/2023 OPTION DEJA INSTALLER SUR UN AUTRE ECHO DU SERVICE |  |  | 2019-0369 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E73006 |  | 489 | VOLUSON E10 | ECHOGRAPHE | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-26
2019.XLS | 2023-10-03 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 220184 | 04-4230 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BILIRUBINOMETRE INDIQUE SUP A 340 SYSTEMATIQUEMENT. TEST DE CALIBRAGE: ANOMALIE | FV LE 11.10.2023 >> FOURNITURE D'UN CABLE INTERFACE POUR MISE EN PLACE PAR LA CADRE |  |  | 2019-0341 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | 9109700001 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-24
2019.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-24 | 220110 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA SONDE ABDOMINALE NE FONCTIONNE PAS, UN MESSAGE D'ERREUR APPARAIT: "PROBE IS NOT SUPPORTED". MERCI D'AVANCE. | RB03/10/2023 MAUVAISE SONDE N'APPARTENANTR PAS A L'ECHO - REMISE SUR SON ECHOGRAPHE IF 02/10/2023 RECEPTION SONDE DE PRET S/N 1089559WX7 MIS A DISPO SERVICE RB24/10/2023 RECEPTION DE REPARATION PRS SONDE D'ORGINE (2019-1121) - REMPLACEMENT DE LA SONE DE RPET PAR LA SONDE D'ORGINE REVENU DE REPARATION |  |  | 2019-1120 | ECHOGRAPHE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6022171WX0 |  | 513 | VERSANA | ECHOGRAPHE | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2023-10-21
2019.XLS | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-18 | 220012 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | EN PLEIN MONITORAGE, INDIQUE NE PAS RECONNAITRE LA TRAM. TRAM OTE PUIS REMISE, ET A NOUVEAU PROBLEME POUR RECONNAITRE LA TRAM. | OS28/09/2023 DM SANS MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB28/09/2023 DEFAUT CONSTATE PDM N'EST PAS RECONNU - BROCHE POUR INSERER LE PDM HS (COTE MONTIEUR) - DEMANDE DEVIS GE SUR ONE SELF (MODULE RAIL UNIT CARESCAPE B450) - EN ATTENTE DE RECEPTION DA RB29/09/2023 EN ATTENTE VALIDATION DA (DEMANDE ASSET 4205) LL 02/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/10/2023 RECEPTION DE 3 RAIL SUIVANT BLN°953063628 ET COMMANDE B3/1367960 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH (PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) RB18/10/2023 CHANGEMENT DU RAIL PDM - TEST AVEC UN MODULE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL RB20/10/2023 DONNER AU SEFVICE |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS28/09/2023 DM SANS MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/10/2023 RECEPTION DE 3 RAIL SUIVANT BLN°953063628 ET COMMANDE B3/1367960 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH (PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-19
2019.XLS | 2023-09-26 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 219876 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | PRISE POUR CHARGEMENT DE PESE BEBE CASSE. FIL ARRACHE DE L'EMBASE. N°BIO:2019-0986 | FV LE 14.11.2023 >> EN ATTENTE DE DEPOSE DU CHARGEUR A L'ATELIER OS15/12/2023 RENDU. |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 | OS15/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DE OLIVEIRA | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-17
2019.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 219820 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SONDE CONVEXE : CABLE DETERIORE DEMANDE DE REMPLACEMENT LE TEMPS DE L'INTERVENTION SVP | LL 26/09/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 26/09/2023 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE DE PRET , RECEPTION DOCUMENT DE PRET IF 28/09/2023 LA SONDE PE PRET NE RENDRE DANS LE CONNECTEUR DE L'ECHO, RETOUR CHEZ PRS AVEC LA SONDE A REPARE IF 02/10/2023 RECEPTION SONDE DE PRET S/N 1089559WX7 MIS SUR L 'INTER N° 220110 IF 03/10/2023 SONDE A METTRE SUR ECHOGRAPHE 2019-1120 EN RETOUR DE REPARATION (VOIR INTER 220110) IF 06/10/2023 RECU DEVIS ; DA TRANSMISE LL 09/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/10/2023 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION RB24/10/2023 REMPLACEMENT DE LA MEMBRANE REMPLACEMENT DU MANCHON (COTE TETE) REPARATION DE LA GAINE- RB24/10/2023 REMPLACEMENT DE LA SONDE DE PREET PAR LA SONDE D'ORIGINE SUR L'ECHOGRAPHE - ET RENVOIE DE LA SONDE DE PRET - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2019-1121 | SONDE CONVEXE ABDOMINALE | 4C-RS | GENERAL ELECTRIC | 817158WX9 |  | 513 | VERSANA | ECHOGRAPHE | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2023-10-14
2019.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-25 | 219833 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LORS DE LA MISE SOUS TENSION, BRUIT STRIDENT FONCTIONNEL CE MATIN, RAMENE PAR LA PATIENTE CAR APPARITION DU BRUIT APRES LA PAUSE | BUZZER SONNE A LA MISE EN ROUTE FV LE 10.10.2023 >> ENVOIE MAIL A LA SOCIETE POUR CONNAITRE LE STATU. FV LE 18.10.2023 >> DEVIS SA36875 DU 13.10.2023 "CHANGEMENT DU RELAIS REED + CALIBRATION + VERIFICATION DE LA TUYAUTERIE" ATTENTE VALIDATION DA RB25/10/2023 RECEPTION HOLTER VENU DE REPARATION - INTERRUPTEUR LAMES SOUPLES (REMPLACE) , ETIQUETTE COMM UNIVERSELLE - ETIQUETTE INFORMATION - RECALIBRER - NETTOYAGE - DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0586 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016514 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 2601 | O | Corrective |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-10-14
2019.XLS | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2024-01-15 | 219583 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BOITIER CAMERA SANS N° DE BIOMED DEMANDE URGENTE COUPURE DE L'IMAGE EN PLEINE INTERVENTION ECRAN NOIRE PENDANT QUELQUES SECONDES COLONNE AU BFE DEVANT LE BUREAU DU FLUX | LL 21/09/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE NH 21.09.2023 SORTIE DP DEFAILLANTE => DEBRANCHEMENT CABLE DP EN ATTENDANT PRET NH 25.09.2023 ENVOI DEMANDE PRET NH 10.10.2023 RECEPTION PRET (S/N 721949714021) LL 29/12/2023 RECEPTION MONITEUR SELON BL 810091246 - MIS A DISPO DE NASSIM |  |  | 2019-0352 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613481 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2023-10-11
2019.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 219480 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHANGEMENT DE BATTERIE | IF 18/09/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE | 7035 |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | COQUILLARD | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-07
2019.XLS | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 219499 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LA BALANCE NE TIENS PLUS LA CHARGE. IDEM SUR SECTEUR | LL 19/09/22023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 16.10.2023 >> REMPLACEMENT DE LA BATTERIE TEST DE CHARGE : OK TEST DE PESEE : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL LL 24/10/2023 DM RECUPERE PAR SERVICE | 5-217 |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 | OS19/09/2023 PESE BEBE ET CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-07
2019.XLS | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-18 | 220985 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT PREVENTIF 4ANS + BATTERIES + MAJ => CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-10-03 | 824155
2019.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 219021 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE MODULE BIS N'EST PAS RECONNUE PAR LE SCOPE ,PAS D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN DU SCOPE MERCI POUR VOTRE AIDE | RB06/09/2023 RECONNAIT LE MODULE - IL FAUT BRANCHER UN CABLE CAPTEUR AU MODULE - MIS A RECUPERER OS12/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0574 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350484 | OS12/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-27
2019.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 219020 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE MODULE BIS NE SE CONNECTE PAS AU SCOPE , PAS DE SIGNE DE CONTACTE MERCI POUR VOTRE AIDE | RB06/09/2023 RECONNAIT LE MODULE, IL FAUT BRANCHER LE CABLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS12/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0572 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350482 | OS12/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-27
2019.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-10-11 | 218981 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE MODULE SONNE ALARME ERREUR DE BATTERIE | OS06/09/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/09/2023 DEMANDE DE DEVIS EN COURS N° 4166 IF 10/10/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIOONEMENT , MIS A DISPO DU SERVICE OS30/10/2023 RENDU. |  |  | 2019-0515 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007862 | OS06/09/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-27
2019.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 218783 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE TRUMPF : IMPOSSIBLE DE LA CONNECTER A UN PILIER LORSQUE L'ON FAIT LA RECHERCHE DU PILIER, ELLE AFFICHE QU'ELLE EST EN "PAUSE" | OS04/09/2023 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LLOCAL REPARATION. IF 20/09/223 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MIS EN CHARGE OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/09/2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS04/09/2023 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LLOCAL REPARATION. OS21/09/2023 RENDU AU SERVICE |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-22
2019.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 218788 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE TRUMPF AYANT UN FAUX CONTACT TOUS LES BOUTONS CLIGNOTE LORSQU'ON L'APPROCHE D'UN PILIER. | OS04/09/2023 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LLOCAL REPARATION. IF 04/09/2023 DEMONTAGE ET VERIFICATION => RAS , REMIS EN CHARGE , A TESTE SUR UN PILIER |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS04/09/2023 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LLOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-22
2019.XLS | 2023-08-30 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 218701 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'ECRAN NE S'ALLUME PLUS SEMBLE RESTER EN VEILLE, LA TABLETTE DEMANDE UN MOT DE PASSE. | ARTHREX : PORT DP DYSFONCTIONNE IF 31/08/2023 CABLE DP HS , REMPLACEMENT DU CABLE => ECRAN NE FONCTIONNE PAS AVEC LE CABLE DP => MIS SUR DVI EN ATTENTE DE REMPLACEMENT DE L'ECRAN MH 31/08/2023 OUVERTURE DU DOSSIER - EN ATTENTE RECEPTION ECRAN DE PRET MH 01/09/2023 DOC RMA PRET N° 407950405 SIGNE ET RENVOYE A SAV@ARTHREX.FR - EN ATTENTE RECEPTION ECRAN DE PRET MH 04/09/2023 RECEPTION MONITEUR 4K S/N: 721949714021 SOUS N° BL 808903697 - EN ATTENTE RENVOI SAV MH 22/09/2023 MONITEUR DE PRET RENVOYER AU FOURNISSEUR - DEFAUT SUR L'ECRAN ACTUEL CORRIGE |  |  | 2019-0352 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613481 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2023-09-20
2019.XLS | 2023-08-29 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 218644 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR L'ALARME "ERREUR MODULE ECG PNI TEMP ET SPO2" S'AFFICHE SUR L'ECRAN ET AUCUNE CONNECTION N'EST POSSIBLE. MERCI | MINDRAY : ERREUR ECG PNI TEMP LL 30/08/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE OS31/08/2023 MODULE TOMBER CASSER ARRIVER CE JOUR A PRENDRE EN CHARGE PAR MH. MH 28/12/2023 DEFAUT CONSTATE - ERREUR ECG + PNI + TEMP - RENVOI SAV POUR MC + MP + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 22/02/2024 RECEPTION DEVIS 938100520 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 26/02/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/04/2024 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938100520 ET COMMANDE B2/1463683 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 11/04/2024 RECEPTION MODULE - REMPLACEMENT DE LA MPM + CARTE SPO2 + PANNEAU CONNECTEUR + CAPOT ARR + MP - FONCTIONNEL ET CONFORME - MAD CONFORME OS17/04/2024 RENDU. |  |  | 2019-0506 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007853 | OS31/08/2023 MODULE TOMBER CASSER ARRIVER CE JOUR A PRENDRE EN CHARGE PAR MH. OS11/04/2024 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938100520 ET COMMANDE B2/1463683 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2023-09-19
2019.XLS | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 218476 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | PAS DE REMONTEES SUR REPETITEUR EN UHCD NI SUR LA CENTRALE | 12/09 PRES CONTROLE PAS D'ADRESSE IP DE RENTREE DANS LE MONITEUR. INTERVENTION MINDRAY MARDIE 12 SEPTEMBRE POUR LE PROBLEME DU MONITEUR PLUS FINALISER L'INSTALATION MONITORAGE PROBLEME DE COMMUNICATION ENTRE LE MONITEUR ET LA CENTRALE APPEL MINDRAY. |  |  | 2019-0671 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009060 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2023-09-15
2019.XLS | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-28 | 218363 | 22-6034 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | CAPTEUR US HS - | RB23/08/2023 CREATION DE NOUVELLE INTER CAR INTER DE BASE INEXISTANTE (210366) CAPTEUR HS - ENVOIE SAV IF 07/09/223 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 11/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB28/09/2023 RECEPTION CAPTEUR TOCO NEUF - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0631 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800002 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-014644 | TIDALIUM | [5 empty] | 2023-09-13 | 22877333
2019.XLS | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 218310 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR POURRIEZ VOUS REMPLACER LA BATTERIE DU VIDEO LARYNGOSCOPE MERCI POUR VOTRE AIDE | RB22/08/2023 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-12
2019.XLS | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 218294 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE NON HABITUEL : "PRINTER IS NOT READY" 2 PROPOSITIONS : RETRY OU CANCEL ET QUAND ON SELECTIONNE, LE MESSAGE REVIENT AU BOUT DE QUELQUES SECONDES DONC IMPOSSIBLE D'UTILISER L'APPAREIL. | LL 22/08/2023 MATERIEL PRIS EN CHARGE PAR REDOINE RB22/08/2023 RECEPTION ECHOGRAPHE AVEC SONDE LINEAIRE (2019-0664) RB22/08/2023 ECHOGRAPHE NON UTILISER AVEC IMPRIMANTE (VU AVEC LE SERVICE) - TEST REALISER - MESSAGE D'ERREUR CONCERNANT L'IMPRIMANTE SE REAFFICHANT TOUTE LES 5 SECONDE - RALLUMAGE DE L'ECHO - PLUSIEUR TEST REALISER RALLUMAGE , UTILISATION DE L'ECHOGRTAPHE NORMALEMENT- LE MESSAGE D'ERREUR S'AFFICHE SEULEMENT LORSQUE L'ON ESSAYE D'IMPRIMER - UNE IMPRESSION A PEUT ETRE LANCER PAR INADVERTANCE AFFICHANT ALORS LE MESSAGE D'ERREUR - APPAREIL CONFORME ET FONCTIONNELLE RB23/08/2023 REMIS A DISPO DU SERVICE OS29/08/2023 RENDU | SSPI BMC |  | 2019-0663 | ECHOGRAPHE | LOGIQ V2 | GENERAL ELECTRIC | 6034875WX0 | RECU AVEC SONDE LINEAIRE + ALIM OS29/08/2023 RENDU | 493 | LOGIQ V2 |  | 0 | BONNAND | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-12
2019.XLS | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 218306 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 12° SN 800949 CASSE OPTIM 7244 | OS22/08/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB28/08/2023 ENVOIE SAV OS07/09/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75844358 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH08/09/2023 OPTIQUE REPARE - REMIS EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE - MAD DU SERVICE OS13/09/2023 RENDU. |  |  | 2019-1124 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 800949 | OS22/08/2026 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/09/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75844358 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2023-09-12
2019.XLS | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-09-25 | 218235 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CABLE ECG HS | 25/09 ECHANGE DU CABLE ECG 14/09 ECHANGE DES PIECES CASSE, ESSAI, ECG OK. ATTENTE DU CABLE ECG. 07/09 PIECES A COMMANDE CAPOT SUPERIEUR CASSE. DEPOSE AU BIOMEDICAL. |  |  | 2019-0307 | ECG | CARDIOFAXM-2350 | NIHON KOHDEN | 154115 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-09
2019.XLS | 2023-08-10 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 217958 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MONITORAGE BIS QUI NE RECONNAIT PAS LE CAPTEUR MEME APRES PLUSIEURS ESSAIS | NH 25.10.2023 REMPLACEMENT CABLE INTERFACE CAPTEUR => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS31/10/2023 RENDU. |  |  | 2019-0576 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350486 | IF 11/08/2023 RECU CE JOUR OS31/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CAETANO | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-31
2019.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 217959 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MONITORAGE BIS QUI NE RECONNAIT PAS LE CAPTEUR MEME APRES PLUSIEURS ESSAIS | IF 11/08/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT AVEC UN CABLE NEUF OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0575 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350485 |  |  |  |  | 0 | CAETANO | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-31
2019.XLS | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217621 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE DYSFONCTIONNE URGENT MERCI | IF 10/08/2023 MISE EN CHARGEMENT PLUSIEURS JOURS , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-22
2019.XLS | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 217417 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LA TELECOMMANDE TRUMPF NE CHARGE PLUS URGENT MERCI | VIGIN : NE CHARGE PLUS FV LE 27.07.2023 >> NETTOYAGE DES CONTACTS, TEST DE CHARGE : OK REMISE EN SERVICE DE LA TELECOMMANDE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-17
2019.XLS | 2023-07-27 | 2023-08-14 | 2023-08-22 | 217429 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MONITEUR QUI AFFICHE UNE SAO2 EN DESSOUS DE LA REALITE, ENTRAINANT UN RISQUE D'HYPEROXYGENATION DU NOUVEAU-NE, ET UNE HOSPITALISATION EN MEDECINE NEONATALE INJUSTIFIEE. ERREUR OBJECTIVEE PAR PLUSIEURS ESSAIS AVEC D'AUTRES MONITEURS DE MANIERE CONCOMITTANT | OS27/07/2023 MONITEUR AVEC MODULE 2019-0718 SANS PINCE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/08/2023 TEST DE LA SPO2 LL 17/08/2023 RESULTAT DU TEST ? RB21/08/2023 TEST OK CONFORME ET FONCTIONNELLE - REIMATRICULER EN GENIE BIOMEDICAL (ANCIENNEMENT NEONAT 22-5054) |  |  | 2019-0682 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009546 | OS27/07/2023 MONITEUR AVEC MODULE 2019-0718 SANS PINCE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-17
2019.XLS | 2023-07-24 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 217259 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L¿IMPRIMANTE NE FONCTIONNE PAS ET AFFICHE UN MESSAGE ERREUR "CAPTEUR TE C". | KONICA : DEFAUT BOURRAGE LATERAL - DEVER TRANSF 2 LL 24/07/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH24/07/2023 SAV INJOIGNABLE - RELANCE LE 25/07/2023 MH25/07/2023 EN ATTENTE DE LA DATE DU PASSAGE DU TECH |  |  | 2019-0955 | IMPRIMANTE LASER COULEUR | BIZHUB C3100P | KONICA MINOLTA | A6DR021131656 |  |  |  |  | 0 | GALMICHE | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-12
2019.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217223 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1039 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107917214 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2019.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217222 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => DEVIS EN COURS POUR REMPLACEMENT CABLE PROCLIVE |  |  | 2019-1011 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107842015 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2019.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217211 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2019.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217218 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => DEVIS EN COURS POUR REMPLACEMENT COUSSIN + LOQUET DE VEROUILLAGE JAMBIERE |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2019.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217214 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DEVIS A VENIR POUR PIECES DEFECTUEUSES |  |  | 2019-1009 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107838958 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2019.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217210 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => DEVIS EN COURS POUR REMPLACEMENT CAPOT PRISE |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2019.XLS | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2026-04-01 | 217144 | 100000285 | REFORME 285 | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 20.07.2023 SUITE ERREUR IMPRESSION VIA ECHOGRAPHE => DEMANDE DEPANNAGE SAV => RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 20/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 01.04.2026 RI JAMAIS RECU |  |  | 2019-1000 | ECHOGRAPHE | AIXPLORER MACH 30 | SUPERSONICS IMAGINE | GL81RZ43 |  | 508 | AIXPLORER MACH 30-SALLE9 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 012178 | SUPERSONIC IMAGINE |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2023-08-10 | 824155
2019.XLS | 2023-07-20 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 217155 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE VENTILATEUR DU GENERATEUR FAIT PLUS DE BRUIT QUE D'HABITUDE ; POUVEZ-VOUS LE VERIFIER. | MH : BISTOURI QUI FAIT PLUS DE BRUIT LL 21/07/2023 INTER DONNEE A MOHAMER POUR PRISE EN CHARGE IMMEDIATE MH 28/07/2023 DESCENDU A L'ATELIER POUR LES TEST - EN ATTENTE PLUS D'INFOS IF 10/08/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT NORMAL , PAS DE BRUIT ANORMAL,MIS A DISPO DU SERVICE OS18/08/2023 RENDU. |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | OS18/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-10
2019.XLS | 2023-07-17 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 217003 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN MOTEUR S8 N°4 SN 1916503303 - BATH LITH ; FAIBLE ET CHAUFFE OPTIM 7187 -URGENT | OS17/07/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 01/08/2023 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 04/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/08/2023 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT NUMERO D EXPEDITION 2146358693 ET COMMANDE B2/1356145 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 23/08/2023 RECEPTION PIECE A MAIN REPARE , REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUX DE LA VISSERIE ET ROULEMENTS , NETTOYAGE /GRAISSAGE DES ELEMENTS MECANIQUES , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE RB29/08/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0872 | PIECE A MAIN ROTATIVE DOUBLE GACHETTE S8 | 4505000000 | STRYKER | 1916503303 | OS17/07/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/08/2023 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT NUMERO D EXPEDITION 2146358693 ET COMMANDE B2/1356145 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 501 | MOTEUR POLYTRAUMA BATTERIE N°2 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2023-08-05
2019.XLS | 2023-07-13 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 216933 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CODE SUR LE MONITEUR "MAINTENANCE MONITEUR CODE ERREUR 0*HOST1002" | RB13/07/2023 RECEPTION MONITEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 11/08/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT IF 18/08/2023 APRES LES TESTS , RAS DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-03
2019.XLS | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 216757 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SPACELABS : DEFAUT DE GONFLAGE. FV LE 10.07.2023 >> DEFAUT DE GONFLAGE LORS DE LA DEMANDE DE PRISE DE MESURE. DEVIS A ENVOYER A FREDERIC.VIGIN@GHT-NOVO.FR FV LE 24.07.2023 > DEVIS SA36456 DU 21.07.2023 "CHANGEMENT DU LABEL LCD, CHANGEMENT DE LA VALVE, CHANGEMENT DU FILTRE LUER, CALIBRATION, TEST DES FONCTIONNALITES ET CONTROLE DE PERFORMANCE, MISE A JOUR DU FIRMWARE DE L'APPAREIL, VERIFICATION DE LA TUYAUTERIE ET DES CONNEXIONS ELECTRIQUES," MONTANT 370€HT DA TRANSMISE FV LE 28.07.2023 >> RI SA36456 DU 25.07.2023 // FLORENT LEBRUN "FACE AVANT + FILTRE + VALVE"APPAREIL FONCTIONNEL |  |  | 2019-0590 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016513 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-07-29 | 22879420
2019.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-25 | 216675 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | DUTSCHER : DEVIS POUR REMISE EN ETAT FV LE 06.07.2023 >> DEVIS 696527 DU 06.07.2023 "REPARATION // ETALONNAGE" MONTANT 108 DA TRANSMISE SC 06/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC RB13/07/2023 RECEPTION BALANCE DE PRECISION (RI 5399184/1 DU 11.07.2023 |  |  | 2019-1078 | BALANCE DE PRECISION | PR1602M | OHAUS | B935195400 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2023-07-27 | 22879420
2019.XLS | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 216544 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MERCI DE VENIR RECHERCHER L'ANCIEN FAUTEUIL ROULANT MANUEL QUI A SERVI POUR LE POSITIONNEMENT DE M. PENEN PORTHAUX EN ERGO | ML 05/07/23 RETOUR A L'ATELIER ML 07/07/23 NETTOYAGE+ CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 05/07/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-25
2019.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 216426 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-17 DU 11.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 10' // 10' // 15' // 15' MINS VITESSE (MET 039 VERSION 3.5): 2000G // 2000G // 2500G // 2200G T°C (MET 200 VERSION 2.2): 20° // 04° // 20° // 04 °C" |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2019.XLS | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-08-11 | 216471 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'INCUBATEUR A PRESENTE 2 SOUCIS : - VENDREDI 31/07 : DIFFICULTE A ATTEINDRE LE TAUX D'HUMIDITE DEMANDE (EN DESSOUS DES 60% AVEC UNE DEMANDE DE 80%) - LUNDI 3/07 : CHUTE BRUTALE DE LA TEMPERATURE AIR AMBIANT DE L'INCU APRES OUVERTURE DES PORTES | MH12/07/2023 RECEPTION DEVIS Q-00354690 - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 13/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 11.08.2023 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT JOINTS DE PORTE MONTES A L'ENVERS+ REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR => DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-07-22
2019.XLS | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-28 | 216202 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEMANDE D'UNE MAINTENANCE | DEMANDE D'UNE MAINTENANCE FV LE 06.07.2023 >> APPAREIL RECEPTIONNE MAIS PAS ENCORE ANALYSE. EN ATTENTE RETOUR SUR ADRESSE MAIL DE FV. FV LE 12.07.2023 >> DEVIS SA36453 DU 12.07.2023 "FORFAIT DE CALIBRAGE ABP ET PETITES PIEC" MONTANT 159€HT DA TRANSMISE LL 12/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 28.07.2023 >> RI SA26453 DU 17.07..2023 // FL LEBRUN "ETIQUETTE + FACE AVANT + FILTRE EMBOUT" APPAREIL REMIS A MME TERPEREAU |  |  | 2019-0586 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016514 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-07-15 | 4561236
2019.XLS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 216100 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB22/06/2023 DEFAUT NE RECONNAIT PAS LA TABLE - DEFAUT CORRIGE REPARAMETRAGE DE LA TELECOMMANDE- ALLUMAGE DU PILLIER - SELECTION DE LA TABLE SUR LA TELECOMMANDE AVEC NUMERO DE SERIE - FONCTIONNELLE - REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-13 | 22877333
2019.XLS | 2023-06-21 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 216025 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE DISFONCTIONNE ; SE METS EN PAUSE URGENT ++++ 4 TELECOMMANDES MANQUANTE AU BLOC | RB22/06/2023 SE MET EN PAUSE LORS DE L'UTILISATION DES INFIRMIERE, - TEST OK PAS DE DEFAUT CONSTATE - TELECOMMANDE LAISSER AU BLOC POUR UTILISATION - EN ATTENTE DE RAPPEL SI LA TELECOMMANDE SE REMET EN DEFAUT (SE MET PAUSE) IF 03/08/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-12
2019.XLS | 2023-06-15 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 215767 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, IL MANQUE LA SONDE ABDOMINAL A CET APPAREIL D'ECHOGRAPHIE. MERCI. | LL 26/09/2023 LA SONDE ABDOMINALE A ETE MISE SUR L'ECHOGRAPHE SWIFT DE GE PAR UN PRATICIEN |  |  | 2019-1120 | ECHOGRAPHE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6022171WX0 | LA SONDE ABDOMINALE A ETE MISE SUR L'ECHOGRAPHE SWIFT DE GE PAR UN PRATICIEN | 513 | VERSANA | ECHOGRAPHE | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-06
2019.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 215649 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR APPAREIL ECG N A PLUS D ENCRE ET LES TRACES SORTENT SUR PLUSIEURS PAGES , MISE EN PAGES A REGLE , NUMERO DE L ECG 20190308 MERCI | OS13/06/2023 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB13/06/2023 FEUILLE MIS DANS LE MAUVAIS SENS - REPLACEMENT DES FEUILLE - TEST CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE OS14/06/2023 RENDU. |  |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 | OS13/06/2023 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6439 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-04
2019.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 215598 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2019.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 215597 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-0997 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027624 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2019.XLS | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 215338 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE DU VIDEOLARYNGOSCOPE MERCI POUR VOTRE AIDE | NH 06.06.2023 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-27
2019.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215135 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66116 2023 |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215232 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65386 2023 |  |  | 2019-1067 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281879 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215221 | 22-9155 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65378 2023 |  |  | 2019-1069 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281898 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215141 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66116 2023 |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215209 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65373 2023 |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215219 | 22-9154 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION// ETIQUETTE 65376 2023 |  |  | 2019-1070 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000277476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215060 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66066 2023 |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215071 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66077 2023 |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215041 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66048 2023 |  |  | 2019-0956 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215046 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66053 2023 |  |  | 2019-0960 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861115083260 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215034 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66043 2023 |  |  | 2019-1071 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2019.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215020 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66031 2023 |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2019.XLS | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-27 | 214792 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'IMPRIMANTE SE MET EN ERREUR "MANQUE TONER, VERIF Y" MALGRE LE CHANGEMENT DU TONER ET DE L'UNITE DE VIE. MERCI D'INTERVENIR | IF 30/05/2023 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS IF 27/06/2023 PASSAGE TECHNICIEN OK |  |  | 2019-0955 | IMPRIMANTE LASER COULEUR | BIZHUB C3100P | KONICA MINOLTA | A6DR021131656 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003817 | KONICA MINOLTA | [5 empty] | 2023-06-20
2019.XLS | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 214814 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE SUR LA GAINE A ENVIRON 20CM DE LA PARTIE PROXIMALE. | OS30/05/2023 VIDEO-COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . NH 31.05.2023 ENVOI SAV RB20/06/2023 RETOUR DE MAINTENANCE REMPLACEMENT CAPOT TETE REMPLACEMENT DU GROUPE DE LENTILLES DISTALES DU SYSEME ECLAIR, REMPLACEMENT DE LA GAINE D'INTRODUCTION, DE LA SECTION BEQUILLAGE ET DE TOUS LES CANAUX - REMIS A RECUPERER OS22/06/2023 RENDU. |  |  | 2019-0074 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842985 | OS30/05/2023 VIDEO-COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . OS22/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-06-20
2019.XLS | 2023-05-28 | 2023-06-08 | 2023-08-22 | 214776 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ÉCRAN FISSURE DIT ERREUR DE BATTERIE 1-T1 EN PERMANENCE | OS31/05/2023 MODULE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION A ENVOYER CHEZ LE PRESTATAIRE. NH 08.06.2023 AF 16/06/23 COMMANDE FAITE OS17/08/2023 RECEPTION D UN ECRAN POUR MODULE N1 SUIVANT BLN°20000018 ET COMMANDE B3/1346230 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR A LA DEMANDE 4034) NH 22.08.2023 REMPLACEMENT ECRAN => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS29/08/2023 RENDU. |  |  | 2019-0498 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007845 | OS31/05/2023 MODULE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION A ENVOYER CHEZ LE PRESTATAIRE. OS17/08/2023 RECEPTION D UN ECRAN POUR MODULE N1 SUIVANT BLN°20000018 ET COMMANDE B3/1346230 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR A LA DEMANDE 4034) |  |  |  | 0 | PERONET | 5311 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-17
2019.XLS | 2023-05-26 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 214722 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE SE METS EN """PAUSE"""" URGENT MOUS AVONS DEUX AUTRES TELECOMMANDES PARTIE 213222 ET 241462 EN REPARATION PLUS AUCUNE TELECOMMANDES DE SECOURS AU BLOC BMC ET BFE | IF 03/08/2023 RI EN DOUBLE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-16
2019.XLS | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 214591 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES CAPOTS DU PILIER SE SONT DECROCHES ; PILIER INUTILISABLE URGENT ++ MERCI | NH 31.05.2023 REMPLACEMENT CAPOTS DEFECTUEUX => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-14
2019.XLS | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-07-05 | 214652 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RECUPERER UN FAUTEUIL ROULANT MANUEL SUITE A UN DON EN ERGO | ML 24/05/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 07/06/23 FAUTEUIL NETTOYER ET CONTROLER OK ML 05/07/23 LE FAUTEUIL EST ETIQUETTEE ET INTEGRE DANS L'INVENTAIRE MIS EN SERVICE |  |  | 2019-9003 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL ACTIF L40 | SAGITTA | VERMEIREN | N1940704 | ML 24/05/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FOHRER |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-14 | 36012191
2019.XLS | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 214648 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRET D'UN FAUTEUIL ROULANT CONFORT POUR M. CHAILLOU CHAMBRE 106 F AUX MIMOSAS 1. LARGEUR 40 , PROFONDEUR 45, AVEC COUSSIN. LIVRAISON EN SALLE D'ERGO A MAGNY. MERCI | ML 25/05/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 25/05/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MORICE | 5486 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-06-14
2019.XLS | 2023-05-23 | 2023-07-07 | 2023-10-16 | 214555 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | ERREUR DE POIDS BEBE 150G | OS26/05/2023 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 16.10.2023 >> REMPLACEMENT DU CHARGEUR REGLAGE PIED TEST DE CHARGE : OK TEST DE PESEE : OK DM CONFORM LL 24/10/2023 DM RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS26/05/2023 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-13
2019.XLS | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 2023-07-20 | 214365 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MOTEUR OTOLOGIQUE INDIGO AVEC CABLE N°2, CHAUFFE +++ DES LA PREMIERE MINUTE D'UTILISATION. OPTIM : 7061. URGENT +++++++++ | OS17/05/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . NH 01.06.2023 ENVOI SAV OS13/06/2023 RECEPTION D UNE PAM NON REPARER SUIVANT FACTURE A ZERO EUROS 13735-0623 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 14.06.2023 DEMANDE PRISE EN CHARGE MEDTRONIC NH 15.06.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS20/07/2023 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°1421054969 ET COMMANDE B2/1347693 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 20/07/2023 REMPLACEMENT ET MIS EN PREREFORME |  |  | 2019-1004 | MOTEUR CHIRURGICAL INDIGO | 1845000 | MEDTRONIC | U19A3002 | OS17/05/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . OS13/06/2023 RECEPTION D UNE PAM NON REPARER SUIVANT FACTURE A ZERO EUROS 13735-0623 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/07/2023 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°1421054969 ET COMMANDE B2/13 |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-07
2019.XLS | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 214479 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HILLROM : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 22.05.2023 >> RI UNKNOW DU 10.05.2023 // TECH JM BAILLOT "RESULTAT CONFORME TEST DE CHARGE : OK" |  |  | 2019-0149 | LEVE-PERSONNE PLAFONNIER | LIKORALL 242S | LIKO | 8013866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-05-31 | 22879420
2019.XLS | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 213879 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | LL 04/05/23 RECEPTION DEVIS 66689 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-05-25 | 22993538
2019.XLS | 2023-05-03 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 213804 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SUPPORT BOCAL D'ASPI CASSE LORS D'UNE CHUTE DE L'APPAREIL | OS03/05/2023 ASPI CASSER CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.06.2023 REMISE EN ETAT + REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS13/06/2023 RENDU. |  |  | 2019-0993 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14936 | OS03/05/2023 ASPI CASSER CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | SESE | 5832 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-24
2019.XLS | 2023-05-02 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 213698 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TEMPERATURE CASSE | OS03/05/2023 DM CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.05.2023 REMPLACEMENT SUPPORT TUYAU O2 => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS25/05/2023 RENDU. |  |  | 2019-1076 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 190812099515 | OS03/05/2023 DM CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/05/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | GUEZOU | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-23
2019.XLS | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 213535 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ANCIEN FR DE MADAME LE BOUAR A VENIR CHERCHER EN ERGO NUMERO: 2019 9002 | AB 27/04/2023 RETOUR A LA MFR A NETTOYER ET A CONTROLER ML 02/05/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 |  |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4483 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-17
2019.XLS | 2023-04-21 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 213379 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | CONE D'OMBRE A L'ECRAN | VIGIN : CONE D'OMBRE SUR SONDE FV LE 07.07.2023 >> TEST DES SONDES ABDOMINALES ET ENDOCAVITAIRES SUR DEUX ECHOGRAPHES S6. AUCUN PROBLEME // VU AVEC MME DEFFIN. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2019-0796 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6003242 |  | 497 | VOLUSON S6 | ECHOGRAPHE | 0 | MELIN | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-12
2019.XLS | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 213256 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 20.04.2023 >> REMPLACEMENT DES BATTERIES EN VUE DE LA MP |  |  | 2019-0149 | LEVE-PERSONNE PLAFONNIER | LIKORALL 242S | LIKO | 8013866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-11 | 22879420
2019.XLS | 2023-04-19 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 213177 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA POMPE NE RECONNAIT PAS LA TUBULURE A L'AFFICHAGE + DIFFICULTE D'OUVERTURE DE LA PORTE | MH27/04/2023 RENVOI SAV POUR MC + MP +TEQ - RENVOI AVEC LES ACCESSOIRES CORDON D'ALIM + CORDON DU FLUIDE- EN ATTENTE RECEPTION DA MH06/06/2023 RECEPTION DEVIS N°DEE230067 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 09/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMSIE POUR BC MH RECEPTION LE ??? MH RENDU LE ??? |  |  | 2019-0048 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1505-283 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011669 | ROCAMED | [5 empty] | 2023-05-10
2019.XLS | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-06-21 | 213222 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE TRUMPF NE FONCTIONNE PAS URGENT - JE N'AI PLUS DE TELECOMMANDE DE SECOURS AU BMC | IF 20/04/2023 TELECOMMANDE NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 21/06/2023 RECEPTION TELECOMMANDE => PAS DE PANNE TROUVER , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | IF 19/04/2023 RECU CE JOUR |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-05-10
2019.XLS | 2023-04-17 | 2023-06-08 | 2023-11-06 | 212876 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POUVEZ VOUS REPARER L'ASPIRATEUR DE MUCOSITE QUI NE CHARGE PAS BIEN A VOUS | NH 06.11.2023 REMPLACEMENT BATTERIE + SUPPORT BOCAL => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS07/11/2023 ASPI RENDU . |  |  | 2019-0992 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14933 | OS07/11/2023 ASPI RENDU . |  |  |  | 0 | JARNY | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-06
2019.XLS | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 2023-08-18 | 212833 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'ASPIRATEUR DE PLASTIE FONCTIONNE MAL IL NE DEPASSE PAS LA PRESSION DE - 0.4 URGENT MERCI | IF 25/05/2023 DEMONTAGE , VERIFATION DU FONCTIONNEMENT RAS => MOTEUR FAIBLE , PLUS DE PUISSANCE , A REMPLACER => DEVIS UGAP , DA TRANSMISE LL 30/05/2023 MISE EN PRE REFORME DU DISPOSITIF - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 31/05/2023 A REFORME LL 22/09/2023 MIS EN REFORME DEEE N°20233107 |  |  | 2019-1031 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1019149 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 04-000445 | ATMOS MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2023-05-05
2019.XLS | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-10-02 | 212813 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE CALIBRAGE DE L'AUDIOGRAMME N'EST TJR PA FAIT DEPUIS......... 28/06/2022................ LES AUDIOGRAMMES RISQUENT DE NE PLUS ETRE FIABLES | IF 14/04/2023 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 28/04/2023 RECEPTION DEUX DEVIS , UN CONTRAT ET UN DEVIS DE REPARATION (VOIR LES TARIF ), DA TRANSMISE LL 02/05/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH22/05/2023 PASSAGE PREVU POUR LE 27.07.2023 - EN ATTENTE VALIDATION IF 28/07/2023 INTERVENTION EFFECTUER LE 27/07 , NOUVEAU DEVIS DE REGUL IF 02/10/2023 RAPPORT RECU DEPUIS LE 0108/2023 . |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | LECLERE | 5749 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2023-05-04
2019.XLS | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 212720 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 12.04.2023 >> REMISE EN ETAT PESE BEBE POUR DEPART GHIV (CONSULTATION // MME BOISSART) CHANGEMENT BLOC SECTEUR ENVOIE AVEC CARNET DE METROLOGIE |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive | [7 empty] | 2023-05-03 | 22879420
2019.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 212684 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU ME LIVRER UN FAUTEUIL ROULANT MANUEL EN ERGO POUR ESSAI POUR M. PENEN PORTHAUX (POSITIONNEMENT) EN LARGEUR 38 ET LARGEUR 45. MERCI | ML 13/04/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 13/04/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-05-02
2019.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212379 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 0404.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66015-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2019.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212388 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66024-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2019.XLS | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 212215 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 31.03.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66008-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0989 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010520 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-21 | 22879420
2019.XLS | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 212187 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 31.03.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51001 2023 |  |  | 2019-0822 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375061 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-21 | 22879420
2019.XLS | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212133 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE DE LA PIECE A MAIN THUNDERBEAT CASSE OPTIM 6924 | OS03/04/2023 CABLE OLYMPUS REF/9927384 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.04.2023 CABLE HUNDERBEAT A DISPO DU SERVICE OS07/04/2023 RENDU. |  |  | 2019-1056 | TRANSDUCTEUR THUNDERBEAT | TD-TB400 | OLYMPUS | 9927384 | OS03/04/2023 CABLE OLYMPUS REF/9927384 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-20
2019.XLS | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-18 | 212135 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NOUS AVONS DEPUIS LONGTEMPS DES PROBLEMES DE CHARGEMENT BATTERIE DE LA VIVIX, ELLE NE SE RECHARGENT PAS ET ACTUELLEMENT NOUS AVONS DES DECONNEXIONS. MERCI | IF 30/03/2023 APPEL NEHS DIGITAL ATTENTE RETOUR NH 28.06.2023 DA 4064 TRANSMISE OS19/07/2023 RECEPTION D UN CHARGEUR POUR TABLE SUIVANT BLN°7594 ET COMMANDE B3/1349363 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4064) IF 25/07/2023 RECEPTION CHARGEUR NEUF , REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 | OS19/07/2023 RECEPTION D UN CHARGEUR POUR TABLE SUIVANT BLN°7594 ET COMMANDE B3/1349363 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4064) |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-20
2019.XLS | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 212008 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA PIECE QUI SOLIDARISE LA JAMBIERE S'EST DECOLLEE URGENT MERCI LE PLATEAU EST INUTILISABLE (2018-0617) | RB29/03/2023 RECEPTION JAMBIERE 2 SECTION ABDUCTION - MIS LOCAL DEPOT RB29/03/2023 ENVOIE SAV NH 04.04.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS13/04/2023 RECEPTION DUNE JAMBIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°88943449 ET COMMANDE B2/1332252 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB13/04/2023 RETOUR SAV JAMBIERES 2 SECTION ABDUCTION CHANGEMENT PIECE BEAM FOOTBOARD, SCREW ISO7380 2 M6X16 A 70 - REMIS A RECUPERER OS14/04/2023 RENDU |  |  | 2019-1038 | JAMBIERES 2 SECTIONS ABDUCTION (LA PAIRE) | 1850979 | TRUMPF | 107882594 | OS13/04/2023 RECEPTION DUNE JAMBIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°88943449 ET COMMANDE B2/1332252 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/04/2023 RENDU |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-04-18
2019.XLS | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 2023-10-02 | 211815 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE MODULE NE DETECTE PAS LE CABLE DE SATUROMETRE | OS23/03/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 28/03/2023 NE CAPTE PLUS LA SATE , ENVOI EN REPARATION IF 18/08/2023 RELANS SAV POUR AVOIR UN DEVIS IF 18/08/2023 RECEPTION DEVIS, DA TRANSMISE LL 22/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/10 /2023 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938088354 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 02/10/2023 RECEPTION MODULE REPARE , REMPLACEMENT DE LA CARTE SPO2 ET MAINTENANCE PREVENTIVE EFFETCUER , DM CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS30/10/2023 RENDU. |  |  | 2019-0533 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007880 | OS23/03/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/10 /2023 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938088354 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH OS30/10/2023 RENDU.. |  |  |  | 0 | LONCLE | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2023-04-13
2019.XLS | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 211755 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BESOIN D'UNE BATTERIE NEUVE. MERCI. | RB22/03/2023 RECEPTION MCGRATH MAC - DEFAUT CONSTATE BATTERIE HS - DEFAUT CORRIGE REMPLACEMENT BATTERIE - REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-12
2019.XLS | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 2023-11-06 | 211642 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE DE BIS CASSE, CONNECTIQUE INTERNE DEBRANCHE | OS20/03/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.05.2023 DEMANDES REF PIECES NH 31.08.2023 ENVOI SAV NH 27.10.2023 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => REFUS DEVIS => COMMANDE UGAP => DA TRANSMISE NH 06.11.2023 RECEPTION MODULE NON REPARE => MIS EN REFORME => GARDE POUR PIECE EN RECUP |  |  | 2019-0571 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350481 | OS20/03/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LOHEZIC | 7122 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2023-04-08
2019.XLS | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 211434 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NASSIM CONTACTE CE JOUR, PROBLEME DE CONNEXION ENTRE LA TABLETTE ET L¿ECRAN. | NH 15.03.2023 REMISE EN ETAT PROCESSEUR => DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-05
2019.XLS | 2023-03-13 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 211296 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS A RESSERRER SVP | OS 13/03/2023 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 28/03/2023 SERRAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS30/03/2023 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS 13/03/2023 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-01
2019.XLS | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 211196 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PROBLEME DE CLAVIER | AB 09/03/2023 APPEL SOCIETE POUR INTERVENTION AB 10/03/2023 DEFAUT DALLE TACTILE REMPLACEMENT DE LA DALLE ESSAIS DES MODES DE VENTILATION REALISE AVEC SUCCES LL 23/03/2023 RECEPTION DEVIS REGUL S01-0811689 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 | [5 empty] | MELINA |  | N | Corrective |  | Définitive | 36-001751 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2023-03-30 | 36012142
2019.XLS | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 210967 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE PESE PERSONNE NE FONCTIONNE PAS. EMBOUT CHARGEUR CASSE A L'INTERIEUR. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE | OS06/03/2023 PESE PERSONNE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 31.03.2023 >> ECHANGE AVEC PESE PERSONNE 2021-0832 DEFALCATION DE L'EQUIPEMENT |  |  | 2019-0134 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187863 | OS06/03/2023 PESE PERSONNE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-25
2019.XLS | 2023-02-28 | 2023-04-13 | 2023-05-25 | 210760 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SCOPE DE TRANSPORT + CABLE D'ALIMENTATION. LE SCOPE INDIQUE UN CODE ERREUR -> 0XHOST1002 MAINTENANCE MONITEUR | OS28/02/2023 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.05.2023 TEST MONITEUR => PAS DE POSSIBILITE DE REPRODUIRE CODE ERREUR => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB31/05/2023 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS28/02/2023 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-21
2019.XLS | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 210709 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR POUVONS NOUS AVOIR UN FR CONFORT POUR MME LE BOUAR QUI VIENT D'ARRIVER CHAMBRE 1017, ELLE PESE ENVIRON 50KG, ET MESURE ENVIRON 1M58 1 REPOSE JAMBE DROIT, PAS BESOIN DE L'AUTRE COTE LA PATIENTE EST AMPUTE (FEMORAL) | ML 28/02/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 28/02/23 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | SAINT PIERRE | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-03-18
2019.XLS | 2023-02-27 | 2023-03-14 | 2023-03-27 | 210649 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 30° 10MM SN 122MQ6 FLOU OPTIM 6837 | OS27/02/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH07/03/2023 RENVOI SAV PETEL - EN ATTENTE DEVIS RB14/03/2023 RECEPTION DEVIS DE REPARATION - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS 17/03/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS27/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°137220 ET COMMANDE B2/1291657 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB27/03/2023 REPARATION EFFECTUE : NETTOYAGE ET POLISSAG DE LA FIBRE LUMIERE DE L'OBJECTIF, LENTILLE 3 A REMPLACER, 2 LENTILLE A REMPLACER NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE LA CHARPE - REMIS A RECUPERER IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0093 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122MQ6 | OS27/02/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°137220 ET COMMANDE B2/1291657 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-03-18
2019.XLS | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-05-15 | 210572 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 24/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 15.05.2023 RECEPEPTION RI 44371434 => MP EFFECTUEE => LUBRIFICATION + CALIBRATION + CONTROLES => DM CONFORME |  |  | 2019-1126 | PILIER MOBILE | 1160.01C0 | GETINGE/MAQUET | 1488 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2023-03-17 | 22993538
2019.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210470 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 23.02.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 65998-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0819 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-03-16 | 22879420
2019.XLS | 2023-02-21 | 2023-07-10 | 2023-07-28 | 210398 | 22-6039 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'EMBOUT DU SATUROMETRE EST CASSE DANS L'APPAREIL. MERCI D'AVANCE. | OS21/02/2023 CARDIOTOCO CASSE AU NIVEAU DE LA PRISE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.07.2023 DA 4081 TRANSMISE LL 12/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS27/07/2023 RECEPTION D UN CABLE PRISE SPO2 NEUF SUIVANT BLN°2300384 ET COMMANDE B3/1352455 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4081) IF 28/07/2023 INSTALLATION DE LA PIECE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE IF 04/08/2023 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0631 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800002 | OS21/02/2023 CARDIOTOCO CASSE AU NIVEAU DE LA PRISE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/07/2023 RECEPTION D UN CABLE PRISE SPO2 NEUF SUIVANT BLN°2300384 ET COMMANDE B3/1352455 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEM |  |  |  | 0 | SAVRY | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-14
2019.XLS | 2023-02-18 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 210304 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME A L'ALLUMAGE: INDIQUE MONITOR FAILED TO START. TRY AGAIN, OR CONTACT GE SERVICE FOR SUPPORT. PUIS IMPOSSIBLE D¿ETEINDRE LE SCOPE. SCOPE DONNE AVEC LE CABLE D'ALIMENTATION | OS20/02/2023 MONITEUR DE TRANSPORT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.04.2023 TEST MONITEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0660 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260015HA | OS20/02/2023 MONITEUR DE TRANSPORT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-11
2019.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-03-22 | 210059 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAMERA ARTHREX AR-3210-0031 PERTE D'IMAGE LORQUE L'ON MOBILISE LA CAMERA LORS DE L'INTERVENTION. | NH 14.02.2023 DEMANDE DE PRET NH 15.02.2023 RECEPTION CAMERA DE PRET (S/N BLH190149) RECUPERE PAR LE SERVICE RB10/03/2023 RECEPTION DEVIS DE REPARATION - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 09/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS22/03/2023 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA SUIVANT BLN°807392979 COMMANDE B2/1278692 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB22/03/2023 PRESATATION DE MAINTENANCE SUR CAMERA : REPARATION, REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES, TEST ELECTRIQUE, FONCTIONNEL, CONTROLE DES PARAMETRE - REMIS A RECUPERER RB23/03/2023 RENVOIE DU LA TETE CAMERA DE PRET |  |  | 2019-0354 | TETE DE CAMERA UHD4 4K | TETE DE CAMERA SYNERGY UHD4 | ARTHREX | BLB190139 | OS22/03/2023 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA SUIVANT BLN°807392979 COMMANDE B2/1278692 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2023-03-04
2019.XLS | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-17 | 209906 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PLATEAU TRUMPH FONCTIONNE QUE PARTIELLEMENT PLUS DE TRANSLATION NI DE POSITION ASSISE. PLATEAU ACTUELLEMENT AU BFE | NH 10.02.2023 INTER PREVU LE 17.02 NH 17.02.2023 RECEPTION RI => PAS DE DEFAUT CONSTATE LORS DU PASSAGE DU TECHNICIEN => DM FONCTIONNEL SC 29/06/2023 DA POUR REGULATION (MAIN D'OEUVRE ET DEPLAEMENT). TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-03-02
2019.XLS | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 209732 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'ASPIRATEUR A LIPOSUCCION FONCTIONNE MAL ; LA PRESSION N'EXCEDE PAS LES 400MMHG URGENT +++ MERCI | IF 07/02/2023 FUITE SUR LA PIECE EN Y => REMPLACEMENT DE LA PIECE DEFECTUEUSE , TEST DE FONCTIONNEMENT , MIS A DISPO DU SERVICE OS08/02/2023 RENDU A SYLVIE. |  |  | 2019-1031 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1019149 | OS08/02/2023 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-28
2019.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 209622 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA LUMIERE LED DU PROCESSEUR EST HORS SERVICE URGENT +++ APPEL NASSIM - MERCI | NH 06.02.2023 PRET GENERATEUR LUMIERE AU SERVICE + CONTACT SAV |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-25
2019.XLS | 2023-01-30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 209322 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUIS BRAS DONT L'ARTICULATION EST BLOQUE. | OS02/02/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH16/02/2023 REGLAGE EFFECTUE -> MIS A DISPO DU SERVICE OS21/02/2023 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS02/02/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-18
2019.XLS | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-05-09 | 209316 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX APPAREIL CONTAMINE |  |  | 2019-0173 | CYSTOSCOPE | FCY-15RBS | PENTAX | K110066 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE | [5 empty] | 2023-02-18 | 4561236
2019.XLS | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 209102 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | RECUPERER LE FRM 2019-1136 ET LE COUSSIN X38001 ATTRIBUES A MME FORTIER AUX MIMOSAS. IL EST EN SALLE D'ERGOTHERAPIE A MAGNY EN VEXIN. MERCI | AB 30/01/2021 RETOUR A L'ATELIER A NETTOYER ET A CONTROLER AB 09/02/2023 NETTOYAGE CONTROLE OK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 |  |  |  |  | 0 | MORICE | 5486 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-15
2019.XLS | 2023-01-24 | 2023-02-17 | 2023-06-05 | 209075 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MINI PIECE A MAIN TORNADO SHAVER SN 1906M4101R FONCTIONNE 1 FOIS SUR 2 OPTIM 6757 | NH 17.02.2023 CONTACT SAV POUR RMA NH 23.02.2023 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 07/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 13.03.2023 PAM RECUPERE PAR TRANSPORTEUR NH 05.06.2023 RECEPTION RI => CABLE + MOTEUR + CLAVIER + KIT MAINTENANCE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME RB06/06/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0196 | PIECE A MAIN TORNADO SHAVER | TORNADO MICRO SHAVER | SYNTHES | 1906M4101R |  | 483 | ARTHROPOMPE FMSVUE II |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000307 | JOHNSON & JOHNSON | [5 empty] | 2023-02-14
2019.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 209012 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | MH23/01/2023 DEFAUT CONSTATE PROBLEME BATTERIE - CHANGEMENT DE LA BATTERIE MH23/01/2023 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-11 | 22877333
2019.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2023-02-14 | 208887 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME D'IMAGE SUR L'ENDOSCOPE. | OS20/01/2023 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . NH 23.01.2023 ENVOI SAV OS14/02/2023 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°75515620 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 14.02.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMET BAGUE REGULATION + CAPOT TETE + PIPETTE INSUFFLATION + CANAL A BIOPSIE + LENTILLES DISTALES => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 | OS20/01/2023 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . OS14/02/2023 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°75515620 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | AURELLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-10
2019.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 2023-03-16 | 208878 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO EDAN HS | OS20/01/2023 CAPTEUR EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.01.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR + ENVOI SAV MH27/02/2023 RECEPTION DEVIS OP2300140 - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 09/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO NEUF SUIVANT BLN°2300135 ET COMMANDE B2/1278680 COLIS EN BON ETAT TRASMIS AU TECH. NH 16.03.2023 MIS EN STOCK |  |  | 2019-0634 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800004 | OS20/01/2023 CAPTEUR EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO NEUF SUIVANT BLN°2300135 ET COMMANDE B2/1278680 COLIS EN BON ETAT TRASMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-014644 | TIDALIUM | [5 empty] | 2023-02-10
2019.XLS | 2023-01-19 | 2023-02-06 | 2023-03-14 | 208866 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | FLEXIBLE MOTEUR BASCH SN NON TROUVE REF : 1600076 NE FONCTIONNE PAS OPTIM :6751 COMPO D'ORIGINE : 30187 | OS23/01/2023 MOTEUR +.FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION ( PAS DE NUMERO D EQUIPPEMENT) RB06/02/2023 DEFAUT CONSTATE NE FONCTIONNE PAS OPTIM 6751 COMPO D'ORIGINE 30187 - ENVOIE SAV NH 21.02.2023 RECEPTION DEVIS REMPLACEMENT => DA TRANSMISE LL 22/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/03/2023 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD D UN MICROMOTEUR SUIVANT FACTURE N°13337-0323 ET COMMANDE B6/1275355 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 14.03.2023 MISE EN PREREFORME |  |  | 2019-0981 | MOTEUR CHIRURGICAL | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 19G0033 | OS23/01/2023 MOTEUR +.FLEXIBLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION ( PAS DE NUMERO D EQUIPPEMENT) OS10/03/2023 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD D UN MICROMOTEUR SUIVANT FACTURE N°13337-0323 ET COMMANDE B6/1275355 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICU |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2023-02-09
2019.XLS | 2023-01-18 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 208783 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'ARTHROPOMPE QUI EST REVENU DE REPARATION ET REMIS EN CIRCULATION LUNDI DISFONCTIONNE ; A L'UTILISATION LE PIEGE A EAU SE VIDE- J'AI APPELE LE COMMERCIAL MR TROTEL POUR QU'IL NOUS ENVOI UN PRET (IL DEVRAIT ARRIVER DEMAIN) | MH30/09/2022 RECEPTION AVEC BL° 26945341 DE L'ARTHROPOMPE DE PRET INST POMPE FMS VUE II FZA026NS MH11/01/2023 RECEPTION DE L'ARTHROPOMPE REPARER - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0193 | ARTHROPOMPE + SHAVER | FMSVUE II | SYNTHES | K03A70656 |  | 483 | ARTHROPOMPE FMSVUE II |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000307 | JOHNSON & JOHNSON | [5 empty] | 2023-02-08
2019.XLS | 2023-01-12 | 2023-01-19 | 2023-01-31 | 208480 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES JUPES DU CAPOT SONT TRES ENFONCEES SUR PLUSIEURS NIVEAU URGENT MERCI | NH 19.01.2023 CONSTAT PAR SAV PRESENT => DOIT ENVOYER DEVIS NH 24.01.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 24/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS30/01/2023 RECEPTION DE PIECES POUR PILIER SUIVANT BLN°23264860 ET COMMANDE B2/1268436 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 3101.2023 INTERVENTION SWO_88298552 => REMPLACEMENT KIT CAPOTAGE COMPLET --- TESTS ET ESSAIS DE BON FONCTIONNEMENT |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 | OS30/01/2023 RECEPTION DE PIECES POUR PILIER SUIVANT BLN°23264860 ET COMMANDE B2/1268436 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-02-02
2019.XLS | 2023-01-10 | 2023-02-02 | 2023-03-28 | 208407 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | IL NE FONCTIONNE PLUS ET NE NEBULISE PLUS | AB 02/02/2023 RETOUR A L'ATELIER AB 28/03/2023 NON REPARABLE MIS AU REBUT |  |  | 2019-0315 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 190300671 |  |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-31
2019.XLS | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 208366 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRET D'UN FRM + COUSSIN VISCO POUR MME FORTIER RAYMONDE RESIDENTE AUX MIMOSAS 1 CHAMBRE 109 P. LARGEUR D'ASSISE 38/40 PROFONDEUR 50. FAUTEUIL A LIVRER EN SALLE D'ERGO SUR MAGNY. MERCI | ML 11/01/23 PREPARATION + LIVRAISON LIVRAISON EN ERGO OK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 11/01/23 LIVRAISON EN ERGO OK ML 11/01/23 PREPARATION + LIVRAISON |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-01-31
2019.XLS | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-02-01 | 208406 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CENTRIFUGEUSE A REPARER SUITE A L'APPARITION D'UN BRUIT, D'UN DEGAGEMENT DE FUMEE ET D'UNE ODEUR CHIMIQUE. | AL 11.01.2023 DEMANDE DEVIS DIAGNOSTIQUE AL 16.01.2023 RECEPTION DEVIS N°65700 => EN SIGNATURE LL 17/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 01.02.2023 INTERVENTION N°65700 => VERIFICATION COMPLETTE + VERIFICATION METRO --- DEFAUT NON-CONSTATE / FONCTIONNELLE ET CONFORME | BMC.N-1.L110 | RECEPTION PRELEVEMENTS | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-01-31
2019.XLS | 2023-01-09 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 208300 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | S ETEINT A LA MOINDRE SECOUSSE SUR LE LIT | OS09/01/2023 MONITEUR + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH20/02/2023 DEFAUT NON-CONSTATE - FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE MH20/02/2023 RENDU |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS09/01/2023 MONITEUR + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-28
2019.XLS | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 208346 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MESSAGE ALERTE" PRESSION O2 EXCESSIVE" SUR MONNAL T60 2019-1065 SVP MERCI (NASSIM VENU A 17H LE 09.10) | NH 09.01.2023 PASSAGE DANS LE SERVICE => ALARME N APPARAIT PLUS => PROPOSITION AU SERVICE DE BAISSER LE DEBIT DE LA BOUTEILLE O2 SI REAPPARITION ALARME |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-28
2019.XLS | 2023-01-06 | 2023-02-14 | 2023-04-06 | 208221 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | MESSAGE D'ALARME : "ALARME REMISE INFORMER SAV / AJUSTER CAPTEUR" | AL 14.02.2023 ENVOI MAIL SAV POUR MP/CQ/ETALONNAGE --- ATTENTE DEVIS FV 22.02.2023 >> RECEPTION DEVIS AC-JB-95-022/1 POUR CQ ET MP LL 23/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 06.04.2023 >> RI AAW230406VP001 DU 06.04.2023 // TECH AMADOU AW "EQT FONCTIONNELLE -> ID ETALON ET419" | BMC.N-1.L118 | LABORATOIRE | 2019-1116 | ETUVE A CO2 | CB 220 | BINDER | 20190000015532 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2023-01-27
2019.XLS | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-05-15 | 208172 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 05.01.2023 ENVOI SAV SUITE CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°XXXX / NON-CONFORME SECA AL 06.01.2023 ENVOI DUTCHER AVEC ALIM + CARNET METROLOGIE AL 17.01.2023 RECEPTION INFORMATION OHAUS => REMISE A NIVEAU FAITE / EN ATTENTE DE DEVIS POUR PRESTATION METROLOGIE COMPLETE AVANT RETOUR AL 13.02.2023 RECEPTION DEVIS 670810 = 658E DE REPARATION = PRIX NEUF / DEMANDE DEVIS NEUF FV LE 06.04.2023 >> RECEPTION DEVIS DUTSCHER. COUT BALANCE NEUVE : 288.90€HT DA INVETISSEMENT CREEE LL 06/04/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 15.05.2023 >> RECEPTION BALANCE SN 8343461031 (2023-0458) |  |  | 2019-1078 | BALANCE DE PRECISION | PR1602M | OHAUS | B935195400 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2023-01-26 | 696893
2019.XLS | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 208547 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.01.2023 DEMANDE DE DEVIS POUR MP AL 12.01.2023 INTERVENTION SAV N°XXXX => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / REMPLACEMENT DES PIECES POUR MP --- CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010615 | ICONES SERVICES | 18E027 |  |  |  |  | 2023-01-25 | 696893
2019.XLS | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 207983 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.01.2022 RECEPTION DEVIS CHANGEMENT CARTE HF => DA TRANSMISE LL 03/01/23 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-01-21 | 824155
2019.XLS | 2022-12-21 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 207626 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE MONITEUR DE TRANSPORT AFFICHE : MAINTENANCE CODE 0XHOST 1002 . | OS22/12/2022 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH20/02/2023 DEFAUT NON-CONSTATE - FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE MH20/02/2023 RENDU |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS22/12/2022 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-11
2019.XLS | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 207354 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB 15/12/2022 DEFAUT CONSTATE BOUTON ON / OFF HS RB 15/12/2022 DEFAUT CORRIGE CHANGEMENT DU BOUTON ON / OFF - FONCTIONNELLE ET MIS A DISPOT DU SERVICE IF 04/01/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0067 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-05 | 22877333
2019.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 207147 | 22-9155 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.12.2022 REMPLACEMENT ALIM / HS --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-1069 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281898 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-31 | 696893
2019.XLS | 2022-12-06 | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 206887 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE EST TOMBEE NE FONCTIONNE PLUS | OS07/12/2022 TELECOMMANDE SANS FIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/01/2023 DEMONTAGE ET VERIFICATION OK , RAS , REDONNER AU SERVICE POUR TESTE OS01/02/2023 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS07/12/2022 TELECOMMANDE SANS FIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-27
2019.XLS | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 206814 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | DEPUIS LE 14/10/2022 LA CENTRIFUGEUSE N'EST PLUS UTILISEE. LES TUBES SECS + GEL NE SONT PAS CORRECTEMENT CENTRIFUGES. NOUS SOMMES EN ATTENTE D'UNE INTERVENTION. | AL 16.12.2022 PASSAGE DU SAV POUR MP+ METROLOGIE => PAS DE DEFAUT CONSTATE / ERREUR DE SAISIE DU LBM DANS LE PROGRAMME ENTRE RPM/G |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-12-24
2019.XLS | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 206705 | 04-1670 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DU KIT BATTERIE + ELECTRODES PEREMPTION LE 27/07/2025 |  |  | 2019-0382 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR PLUS | PHYSIO CONTROL | 48053964 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-23 | 4561236
2019.XLS | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 206687 | 04-1670 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DU KIT BATTERIE + ELECTRODES |  |  | 2019-0381 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR PLUS | PHYSIO CONTROL | 48053947 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-23 | 4561236
2019.XLS | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-19 | 206688 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA GRILLE DE LA TABLE APELEM EST ABIMEE CELA GENERE DES TROUS DANS LES IMAGES LE TECHNICIEN A DEMANDE LE CHANGEMENT DE LA GRILLE CF DEVIS ENVOYE. MERCI | IF 02/12/2022 INTERVENTION POUR LE REMPLACEMENT D'UN GRILLE , DA TRANSMISE LL 02/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 19/12/2022 RECEPTION GRILLE SELON BLN° LIVAPE2212163 , INSTALLE SUR EQUIPEMENT OK. |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | 012968 | APELEM | CA21060089AA |  |  |  |  | 2022-12-23
2019.XLS | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-02-20 | 210344 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 02.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°50569 2023 / CONFORME |  |  | 2019-0817 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340277482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2022-12-23 | 22879420
2019.XLS | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2023-03-02 | 206767 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 01.12.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC/DKD AL 05.12.2022 RECEPTION DEVIS N° 23670836 => ETALONNAGE COFRAC/DKD T° AL 05.12.2022 MIS EN SIGNATURE LL 05/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 02.03.2023 >> BL 8150139242 DU 13.02.2023 // RECEPTION APPAREIL ETALONNE |  |  | 2019-0199 | TESTEUR TEMPERATURE | TESTO 110 | TESTO | 33982863 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004201 | TESTO | [5 empty] | 2022-12-22 | 696893
2019.XLS | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 2023-01-18 | 206365 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LANGUETTE DE FIXATION CASSEE, DUE A UNE CHUTE | IF 30/11/2022 MODULE ARRIERE VIS CASSE , ENVOI EN REPARATION IF 07/12/2022 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 13/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/01/2023 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°07880431 ET COMMANDE B2/1252376 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 18/01/2023 RECEPTION MODULE REPARE , REMIS EN POOL DE PRET |  |  | 2019-0422 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260169SA | OS18/01/2023 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°07880431 ET COMMANDE B2/1252376 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-12-16
2019.XLS | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 206269 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 24/11/22 RETOUR A L'ATELIER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 24/11/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LAINE |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-14 | 36012191
2019.XLS | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-02-20 | 206103 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | MERCI DE VERIFIER CE PESE-BEBE QUI NE S'ALLUME PLUS UNE FOIS SUR SECTEUR (ETAT DU CHARGEUR???). EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°44786 / NON-CONFORME => ENVOI SAV AL 13.02.2023 RECEPTION DEVIS DME44119 => EN SIGNATURE LL 14/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV DU 20.02.2023 >> BL LME38000 DU 17.02.2023 // TECH S WULLEMAN "FORFAIT REPARATION PRODUIT NON SECA + ECRAN AFFICHEUR + FORFAIT EXPEDITION" |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 |  |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-12-10
2019.XLS | 2022-11-18 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 205951 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-09 | 22993538
2019.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-03 | 205924 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/11/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE HF => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2019.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-03 | 205923 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/11/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE, DA TRANSMISE LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2019.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-03 | 205922 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/11/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2019.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-03 | 205921 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/11/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1064 | MODULE DE COAGULATION SOUS ARGON | APC 2 | ERBE | 11477865 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2019.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2024-01-24 | 205917 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2022 DM NON TROUVE LORS DE LA VENU DU TECH POUR LA MP |  |  | 2019-1063 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO100C | ERBE | 11477228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2019.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2023-01-03 | 205920 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/11/2022 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE ,DA TRANSMISE LL18/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-08 | 22766809
2019.XLS | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-12-19 | 205608 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE TUYAU DE LA BOUTEILLE DE DIOXYDE DE CARBONE FUITE +++ DEMANDE URGENTE | AF 23/11/22 COMMANDE FAITE OS19/12/2022 DONNER A SANDRINE. |  |  | 2019-0358 | INSUFFLATEUR | INSUFFLATEUR | ARTHREX | 1812CE0833 | OS19/12/2022 DONNER A SANDRINE. | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-03
2019.XLS | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2023-04-11 | 205598 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL QUI NE FONCTIONNE PLUS SUITE A UNE CHUTE | AB 14/11/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 07/03/2023 ENVOI SAV AB 30/03/2023 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 30/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 11/04/2023 RETOUR SAV REMPLACEMENT COQUE SUPERIEUR ET INFERIEUR + BATTERIE + CLAVIER + CAPTEUR FIN DE COURSE + BAGUE EXTREMIITE |  |  | 2019-1045 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A001251 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 79 43 37 | N | Corrective |  | Définitive | 700 | MATMED71 | [5 empty] | 2022-12-03
2019.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 205507 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE MODULE EST CASSE AU NIVEAU DE LA LANGUETTE. | MH15/11/2022 REMPLACEMENT DES PIECES - MODULE FONCTIONNEL ET CONFORME OS21/11/2022 RENDU. |  |  | 2019-0416 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260221SA | OS21/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-30
2019.XLS | 2022-11-08 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 205430 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 0° DIAMETRE 10MM STORZ OPTIQUE FLOU, OPTIM 6523, COMPOSITION D'ORIGINE : 39141. | NH 23.11.2022 ENVOI SAV MH03/01/2022 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA MH09/01/2023 SUITE NEGATIF DEVIS - RETOUR DE L'EQUIPEMENT POUR RENVOI PETEL OS24/01/2023 RECEPTION NON REPARER D UNE OPTIQUE SUIVANT BLN°5800577592 ET COMMANDE B2/1266146 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH24/01/2023 RENVOI SAV PETEL - EN ATTENTE DEVIS MH30/01/2023 RECEPTION DEVIS N°141029 - FORFAIT REPARATION ENDOSCOPE RIGIDE - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 31/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMIISE POUR BC OS15/02/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER PAR PETEL SUIVANT BLN°13417 ET COMMANDE B2/1269943 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH15/02/2023 RECEPTION OPTIQUE REPARE - NETTOAYGE/POILISSAGE FIBRE OBJECTIF/CHAPE + REMPLACEMENT CONNECTEUR LUMIERE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1119 | OPTIQUE 10 MM 30° 310 MM | 26003BA | STORZ | 122YXE | LL 08/11/2022 RECEPTION OPTIQUE - MIS DANS LOCAL REPARATION OS24/01/2023 RECEPTION NON REPARER D UNE OPTIQUE SUIVANT BLN°5800577592 ET COMMANDE B2/1266146 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/02/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER PAR PETEL SUIVANT B |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-11-29
2019.XLS | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-06-09 | 205360 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 07.11.2022 RECEPTION DEVIS I-22100055 POUR CRIBLE => EN SIGNATURE LL 07/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 12.04.2023 >> ENVOIE MAIL POUR RECEPTION RI FV LE 18.04.2023 >> BL I23040010 DU 12.04.2023 "RECEPTION CRIBLE POUR EVIER" |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-11-26 | 696893
2019.XLS | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 205263 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | HOLTER TENSIONNEL AVEC CODE EREUR EC08 TESTE SUR MOI GONFLE TRES PEU ET MET ENSUITE CE CODE LA. | MISE EN TEST DE L'APPAREIL. APRES 5 HEURES D'ENREGISTREMENT PAS DE CODE ERREUR. |  |  | 2019-0586 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016514 |  |  |  |  | 0 | DELCROIX | 1620 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-25
2019.XLS | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 205235 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | RELANCE BON N° 205190 BONJOUR ; LES FIBROSCOPIES BRONCHIQUES DEVIENNENT TRES DIFFICILES A FAIRE ET LES BIOPSIES PRESQUE IMPOSSIBLES PAR LE MANQUE DE VISIBILITE A L'ECRAN (IMAGE FLOUE ET BANDE BLANCHE). CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | IF 04/11/2022 REMPLACEMENT DE L'AMPOULE ET REMISE A ZERO DU COMPTEUR | 141 |  | 2019-1080 | GENERATEUR DE LUMIERE FROIDE | CLV-190 | OLYMPUS | 7986909 |  | 511 | COLONNE ELYSIUM EXERA III | COLONNE VIDEO | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-24
2019.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 205163 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, SCOPE DEFAUT DE BATTERIE MALGRE LE BRANCHEMENT DE SECTEUR SCOPE + CABLE D'ALIMENTATION | OS02/11/2022 SCOPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION; MH04/11/2022 DEFAUT NON-CONSTATE - DM PASSER SUR LE BANC DE TEST -> CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPOSITION DU SERVICE LL 10/11/2022 DM RENDU |  |  | 2019-0660 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260015HA | OS02/11/2022 SCOPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23
2019.XLS | 2022-10-28 | 2022-11-03 | 2022-12-14 | 205053 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE AU NIVEAU DE LA MANETTE DE BEQUILLAGE | OS31/10/2022 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . NH 03.11.2022 ENVOI SAV NH 28.11.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 28/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS14/12/2022 RECEPTION D UN VIDEO COLONOSCOPE SUIVANT BLN°75413813 ET COMMANDE B2/1248968 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 14.12.2022 A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0074 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842985 | OS31/10/2022 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . OS14/12/2022 RECEPTION D UN VIDEO COLONOSCOPE SUIVANT BLN°75413813 ET COMMANDE B2/1248968 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-11-18
2019.XLS | 2022-10-25 | 2022-11-18 | 2023-02-03 | 204893 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR,UN PIED DE CASSE , IL Y EN A UN PETIT BOUT A L¿INTERIEUR MERCI | OS26/10/2022 BALANCE DE PRECISION DANS LE LOCAL REPARATION. AL 18.11.2022 MATERIEL PRIS EN CHARGE => PIED CASSE / DEMANDE DEVIS CHEZ DUTCHER (REVENDEUR) LL 25/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 28/11/22 COMMANDE FAITE AL 05.12.2022 DEFAUT DU CAPTEUR LORS DE LA VP => DEMANDE D ENVOI SAV AL 19.12.2022 VU AVEC SECA ET SAV => REPARATION TROP HONEREUSE / DEMANDE DEVIS REMPLACEMENT AL 20.12.2022 RECEPTION DEVIS 662245 => EN SIGNATURE LL23/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/02/2023 RECEPTION D UNE BALANCE NEUVE SUIVANT BLN°5297559/2 ET COMMANDE B6/1254870 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. AL 03.02.2023 RECEPTION NOUVEL EQUIPEMENT =2023-0036 |  |  | 2019-0821 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375033 | OS26/10/2022 BALANCE DE PRECISION DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2023 RECEPTION D UNE BALANCE NEUVE SUIVANT BLN°5297559/2 ET COMMANDE B6/1254870 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-15
2019.XLS | 2022-10-21 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 204750 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE | OS21/10/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 10.11.2022 REPRISE DU SERRAGE --- FONCTIONNEL OS23/11/2022 RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS21/10/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-11
2019.XLS | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 204536 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SCOPE + CABLE D'ALIMENTATION LE SCOPE S'ETEINT LORS DU TRANSPORT SANS RAISON | OS17/10/2022 MONITEUR DE TRANSPORT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH31/10/2022 DEFAUT NON-CONSTATE - MONITEUR PASSER AU BANC DE TEST -> DM FONCTIONNEL - MISE A DISPO DU SERVICE OS02/11/2022 RENDU A FLORA. |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS17/10/2022 MONITEUR DE TRANSPORT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/11/2022 RENDU A FLORA. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-05
2019.XLS | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 204442 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | FIXATION DU SOCLE DE L'APPAREIL ECG CASSE , RISQUE DE CHUTE DE L'APPAREIL | REMISE EN PLKACE DES VIS |  |  | 2019-0307 | ECG | CARDIOFAXM-2350 | NIHON KOHDEN | 154115 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-04
2019.XLS | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-17 | 204451 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CHUTE AU SOL / PROBLEME ET A CONTROLER CACHE BATTERIE MERCI | OS14/10/2022 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AF 21/10/22 COMMANDE FAITE OS14/11/2022 RECEPTION D UNE BATTERIE POUR ECHOGRAPHE SUIVANT BLN°443230 ET COMMANDE B3/1244025 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3795). NH 17.11.2022 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0962 | ECHOGRAPHE | EDGE II | SONOSITE | Q560H4 | OS14/10/2022 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/11/2022 RECEPTION D UNE BATTERIE POUR ECHOGRAPHE SUIVANT BLN°443230 ET COMMANDE B3/1244025 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3795). | 507 | EDGE II | ECHOGRAPHE | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-04
2019.XLS | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2023-02-15 | 204417 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE +++++ | OS14/10/2022 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. IF 19/10/2022 FUITE CYSTO , ENVOI EN REPARATION NH 27.10.2022 RECEPTION DEVIS REPARATION => DEMANDE PROPOSITION DE REMPLACEMENT NH 03.11.2022 RECEPTION DEVIS SELON MARCHE UNIHA => DA TRANSMISE LL 23/12/2022 ENDOSCOPE PASSE SON MARCHE DE MAINTENANCE RESAH A COMPTER DU 01/01/2023 RB 30/01/2023 MATERIEL NON REPARER (FUITE) - RENVOIE SAV OS15/02/2023 RECEPTION D UN CYSTO-FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°75517510 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 15/02/2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT RACCORD A BIOPSIE + MASQUE OPTIQUE + SUPPORT FAISCEAU IMAGE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS21/02/2023 RENDU. |  |  | 2019-1125 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7970483 | OS14/10/2022 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. OS15/02/2023 RECEPTION D UN CYSTO-FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°75517510 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-11-03
2019.XLS | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-11-17 | 204379 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE POUR CALIBRATION LE 21/10 |  |  | 2019-0107 | DETECTEUR CO INDIVIDUEL | PAC 6500 | DRAGER | ARMB-0586 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-006290 | DRAGER FRANCE SAFETY | 22E007 C |  |  |  |  | 2022-11-03 | 4561236
2019.XLS | 2022-10-10 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 204129 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STORZ 30° 10MM SN 122Y58 FLOU OPTIM 6465 | OS10/10/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.11.2022 ENVOI SAV NH 22.11.2022 OPTIQUE REVENU NON REPARE => ENVOI STORZ MH03/01/2023 RECEPTION DEVIS 5430235281 - EN ATTENTE VALIDATION DA MH09/01/2023 SUITE NEGATIF DEVIS - EN ATTENTE DU RETOUR POUR RENVOI PETEL- LL 10/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/01/2023 RECEPTION NON REPARER D UNE OPTIQUE SUIVANT BLN°5800577595 ET COMMANDE B2/1266150 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH24/01/2023 RENVOI SAV PETEL - EN ATTENTE DEVIS OS02/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER PAR PETEL SUIVANT BLN°134662 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH03/02/23 OPTIQUE NON-REPARABLE - DEVIS UGAP N°302131783 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/02/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800583908 ET COMMANDE B6/1272863 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. MH15/02/2023 A REFORME SUR DEE N°20230123 - REMPLACER PAR LE 2023-0054 |  |  | 2019-1114 | OPTIQUE 10 MM 30° 310 MM | 26003BA | STORZ | 122Y58 | OS10/10/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/01/2023 RECEPTION NON REPARER D UNE OPTIQUE SUIVANT BLN°5800577595 ET COMMANDE B2/1266150 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER PAR PETEL SUIVANT BLN |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-10-29
2019.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204212 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 13.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-01V1 => RAPPORT N°N°63118-01-08 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC) |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2019.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-16 | 203941 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 16.11.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-26
2019.XLS | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 2023-03-08 | 203903 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STORZ 30° 5MM SN 1219LE HORS SERVICE MAUVAISE IMAGE OPTIM 6451 | OS05/10/2022 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.11.2022 ENVOI SAV NH 22.11.2022 OPTIQUE REVENU NON REPARE => ENVOI STORZ MH 03/01/2023 RECEPTION DEVIS 5430235280 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 10/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°5800577596 ET COMMANDE B2/1266152 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 24/01/2023 RENVOI SAV PETEL - EN ATTENTE DU DEVIS MH01/02/2023 RECEPTION DEVIS N°141029 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 02/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER PAR PETEL SUIVANT BLN°134852 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH03/02/2023 OPTIQUE RETOURNE IRREPARABLE CHEZ PETEL - DEVIS UGAP 302131879 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN° 5800589592 ET COMMANDE B6/1272863 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. MH08/03/2023 RECEPTION OPTIQUE ECHANGE STANDARD - OPTIQUE A REMPLACER - REMPLACE PAR LE 2023-0172 |  |  | 2019-0162 | OPTIQUE 30° 5MM 29CM | 26046BA | STORZ | 1219LE | OS05/10/2022 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°5800577596 ET COMMANDE B2/1266152 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER PAR PETEL SUIVA |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-10-26
2019.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-16 | 203940 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 16.11.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-26
2019.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 203897 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LA BATTERIE DE VIDEO LARYNGOSCOPE NECESSITE D¿ETRE CHANGER MERCI POUR VOTRE AIDE | IF05/10/2022 BATTERIE REMPLACER |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-26
2019.XLS | 2022-10-03 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 203817 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SCOPE DEFECTUEUX, INDIQUE "DECONNEXION ITTERATURE" ÉCRAN QUI S'ETEINT AU MOINDRE MOUVEMENT. | OS05/10/2022 MONITEUR DE TRANSPORT AVEC ALIM SANS MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH13/10/2022 DEFAUT NON CONSTATE - MONITEUR PASSER AUX BANC DE TEST - DM FONCTIONNEL OS14/10/2022 RENDU. |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS05/10/2022 MONITEUR DE TRANSPORT AVEC ALIM SANS MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/10/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-22
2019.XLS | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 203821 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL | ML 05/10/22 RETOUR A L'ATELIER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK | 1710 |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 05/10/22 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | PRIVAT | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-22
2019.XLS | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 203633 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. DAVILLARS CH 1146: BASSIN 38CM, TAILLE 1,80M. FRC ET COUSSIN VISCO | ML 30/09/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 30/09/22 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2022-10-20
2019.XLS | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 203857 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.09.2022 MOTEUR POMPE HS / APPEL SAV AL 30.09.2022 INTERVENTION SWO-1493590 => CHANGEMENT DU MOTEUR DE VERROUILLAGE DU PACK --- ESSAIS / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2019-0643 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX PLUS | RADIOMETER | 092R0221N048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-117672 | RADIOMETER S.A. | [5 empty] | 2022-10-19 | 696893
2019.XLS | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-10-28 | 203247 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SONDE THERMIQUE HS, AUCUNE COMMANDE DISPONIBLE | NH 28.10.2022 REMPLACEMENT CLAVIERS + VENTILATEUR => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-14
2019.XLS | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 203121 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA SONDE ABDO DE L'APPAREIL D'ECHOGRAPHIE ALOKA, DE LA SALLE D'AMNIOCENTESE EST CASSEE, TOMBEE? | IF 21/09/2022 SONDE CASSE , REMPLACER PAR LE 2012-808 , A REFORMER |  |  | 2019-0012 | SONDE CONVEXE | UST-9130 | HITACHI ALOKA | 206D0569 |  | 318 | F 37-3 | ECHOGRAPHE | 0 | MATRA-PROUT | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-12
2019.XLS | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 202992 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PEDALE BIPOLAIRE DISFONCTIONNE ; ELLE EST PARFOIS RECONNUE ET PARFOIS NON RECONNUE ET DANS CE CE CAS IMPOSSIBLE DE FAIRE LA COAGULATION- PROBLEME DE CONTACT ???? | NH 20.09.2022 REMPLACEMENT PEDALE BIPOLAIRE => A DISPO DU SERVICE OS22/09/2022 RENDU. |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 | OS22/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-08
2019.XLS | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 202978 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER OU ECHANGER L'ASPIRATEUR DE MUCOSITE CASSE SUITE A UNE CHUTE MERCI D'AVANCE | OS19/09/2022 DM CASSER AU NIVEAU DU PORTE BOCAL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH20/09/2022 PORTE BOCAL CASSE --> REMPLACEMENT DU PORTE BOCAL - CONNECTEUR POUR BOCAL CASSE --> REMPLACEMENT DU CONNECTEUR - DM PASSER AU TEST - DM FONCTIONNEL OS22/09/2022 RENDU. |  |  | 2019-0991 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14963 | OS19/09/2022 DM CASSER AU NIVEAU DU PORTE BOCAL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007515 | WEINMANN | [5 empty] | 2022-10-08
2019.XLS | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 2022-11-07 | 202794 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PIECE A MAIN MOTEUR STRYKER S8 N°2 POLYTRAUMA SN 1916503603 EST HORS SERVICE OPTIM 6384 | OS14/09/2022 PIECE A MAIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 20.09.2022 ENVOI SAV NH 27.10.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 28/10/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 07.11.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ELEMENTS DEFECTUEUX => TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE LL 10/11/2022 DM RENDU |  |  | 2019-0862 | PIECE A MAIN ROTATIVE DOUBLE GACHETTE S8 | 4505000000 | STRYKER | 1916503603 | OS14/09/2022 PIECE A MAIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 500 | MOTEUR POLYTRAUMA BATTERIE N°1 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2022-10-05
2019.XLS | 2022-09-13 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 202735 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE SIGNAL .MERCI. ( MODULE + CABLE) | NH 05.01.2022 REMPLACEMENT CABLE STIMULATEUR + ELECTRODES => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB 09/01/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0565 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003092 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-04
2019.XLS | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 202467 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SERAIT-IL POSSIBLE DE REMETTRE DES VELCROS | OS07/09/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH08/09/2022 MISE NE PLACE DES VELCROCS SUR L'APPUIE BRAS - APPUIE BRAS FONCTIONNEL - MISE A DISPOSITION DU SERVICE OS12/09/2022 RENDU. |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS07/09/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-28
2019.XLS | 2022-09-07 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 202482 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA PRESSION DE L'ARTHROPOMPE SE MET A ZERO DONC PAS DE PRESSION, LE PIEGE A EAU SE REMPLIT ET L'EAU REFLUE VERS LA POCHE A SERUM, IMPOSSIBLE DE FAIRE LA PURGE, ET COMME L'ARTHROPOMPE NE FONCTIONNE PAS LE SHAVER NE FONCTIONNE PAS NON PLUS. SERAIT-IL POSSIB | OS08/09/2022 ARTHROPOMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH30/09/2022 CONTACT TECH POUR UNE DEMANDE DU NUMERO DE DOSSIER - EN ATTENTE DU DEVIS DE PRET POUR RENVOIE SAV MH03/10/2022 RECEPTION BL 26479951 - N°PRET 11904758LK - POMPE FMSVUE II S/N:H44A70099 REF:284004 - MISE A DISPOSITION DU SERVICE MH11/10/2023 ENLEVEMENT DE L'ARTHROPOMPE SOUS NUMERO DOSSIER WO-777748 - SOUS LE NUMERO D'ENELVEMENT 1Z7EV9819553546583 - EN ATTENTE DEVIS MH09/12/2022 RELANCE SAV - DM EN COURS DE REPARATION > EN ATTENTE DE PIECE DETACHEES - OS11/01/2023 RECEPTION D UN ARTHROPOMPE REPARER SUIVANT BLN°22.3306 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH16/01/2022 MIS A DISPO DU SERVICE - ECHANGE EFFECTUER DANS LE SERVICE - RENVOI LA POMPE FMSVUE II S/N:H44A70099 REF:284004 |  |  | 2019-0193 | ARTHROPOMPE + SHAVER | FMSVUE II | SYNTHES | K03A70656 | OS08/09/2022 ARTHROPOMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/01/2023 RECEPTION D UN ARTHROPOMPE REPARER SUIVANT BLN°22.3306 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 483 | ARTHROPOMPE FMSVUE II |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000307 | JOHNSON & JOHNSON | [5 empty] | 2022-09-28
2019.XLS | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 202406 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE FONCTIONNER LA POMPE ; IL Y A UNE BULLE D'AIR AU NIVEAU DE L'ECRAN QUI EMPECHE L'UTILISATION TACTILE | NH 08.09.2022 ENVOI SAV =>FLEXIBLE + CABLE LAISSE SUR ETAGERE NH 20.09.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/09/2022 DA VALIDEE - TRANNSMISE POUR BC NH 04.10.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ECRAN + SERRURE => DM CONFORME => RECUPERE PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0049 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II DOUBLE CUVE | MEN02P | ROCAMED | 1812-676 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011669 | ROCAMED | [5 empty] | 2022-09-27
2019.XLS | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-03 | 202205 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN BASCULE VERS L'AVANT ; IL EST IMPOSSIBLE DE LE METTRE EN POSITION VERTICALE : GENE +++ POUR LES OPERATEURS (COLONNE ARTHREX N°1 BLOC BMC) | NH 03.09.2022 REMISE EN ETAT SUPPORT ECRAN => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0352 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613481 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-22
2019.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 202067 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE PILIER : MESSAGE MODULE DU PLATEAU ABSENT ET PROBLEME DE PLATEAU RALLONGE DOS IMPOSSIBLE A BAISSER | NH 30.08.2022 PROBLEME DE COMPATIIITE ENTRE CHARIOT UTILISE ET PILIER => APRES CHANGEMENT CHARIOT DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-1126 | PILIER MOBILE | 1160.01C0 | GETINGE/MAQUET | 1488 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-20
2019.XLS | 2022-08-30 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 202083 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BOUTON POUSSOIR DE MISE SOUS TENSION INACTIF, PROBLEME ELECTRONIQUE PROBABLE, VENIR AVEC UN PETIT TOURNEVIS CRUCIFORME MERCI PAR AVANCE | AL 01.09.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE ==> DEMONTAGE + ESSAIS / FONCTIONNEL DEFAUT NON-CONSTATE | BSD.N-1.BS.1-028 | PHARMACIE | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | LE ROY | 5809 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-20
2019.XLS | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-10-10 | 202046 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR L¿ECRAN DU BABY SCOPE RETROUVE CASSER MERCI POUR VOTRE AIDE | OS29/08/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 31/08/2022 ECRAB CASSE , ENVOI EN REPARATION NH 12.09.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 13/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/10/2022 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938082852 ET COMMANDE B2/1240562 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 10/10/2022 REMPLACEMENT ECRAN , MAINTENANCE PREVENTIVE , TEST DE FONCTIONNEMENT SELON RECOMMANDATION CONSTRUTEUR , DM CONFORME , APPAREIL FONCTIONNEL ; MIS A DISPO DU SERVICE OS10/10/2022 RENDU. |  |  | 2019-0517 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007864 | OS29/08/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/10/2022 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938082852 ET COMMANDE B2/1240562 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/10/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2022-09-17
2019.XLS | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 202398 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 06.09.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE => REMPLACEMENT CELLULE O2 + FILTRES + MAJ => DM CONFORME |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 | [7 empty] | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-09-16 | 824155
2019.XLS | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2023-03-20 | 201252 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 08.08.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 09.08.2022 RECEPTION DEVIS DME41952 => EN SIGNATURE LL 10/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 20.03.2023 // RI VA23-10744 LE 10.03.2023 :" APPAREIL NON CONFORME AUX SPECIFICATIONS CONSTRUCTEURS" |  |  | 2019-1106 | THERMO-ANEMOMETRE | CA1227 | CHAUVIN ARNOUX | P01654227 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-30
2019.XLS | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-09-12 | 201161 | 04-8500 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | A TROIS REPRISES IL INDIQUE 999ML D'URINE, OR LE PATIENT A ETE SONDE ET N'AVAIT QUE 300ML MERCI | PAS DE REPARATION SUR LES MODEL BVI 6100 ECHANGE STANDARD AU PRIX D'UN NEUF (AVEC UNE PETIT REMISE) | 04-8500 |  | 2019-0785 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI6100 | VERATHON | ST313509 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 78247 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-27
2019.XLS | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-30 | 200962 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TELECOMMANDE N'EST PAS FONCTIONNELLE ; IMPOSSIBLE D'ACCEDER AU MENU | NH 05.08.2022 ENVOI SAV NH 23.08.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 25/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/08/2022 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°86793802 ET COMMANDE B2/1237409 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 30/08/2022 RECEPTION RI => PIECE REMPLACEE => ACCUMULATOR => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS31/08/2022 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS29/08/2022 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°86793802 ET COMMANDE B2/1237409 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-08-20
2019.XLS | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 200961 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS URGENT +++ | NH 02.08.2022 TEST DANS LE SERVICE => PAS D'ANOMALIE CONSTATEE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0403 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13348 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-20
2019.XLS | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 200900 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS ; NE S'ALLUME PAS | OS01/08/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. NH 02.08.2022 TELECOMMANDE TESTEE DANS LE SERVICE => PAS D'ANOMALIE CONSTATEE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS01/08/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-20
2019.XLS | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 200874 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | MEDECINE 2 SUPPORT CASSE | SUPPORT DU MONITEUR CASSE. ECHANGE DU SUPPORT |  |  | 2019-0336 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-93015401 |  |  |  |  | 0 | JEGOU | 2696 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-19
2019.XLS | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 200600 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME DE SAT. ECHANGE DU CABLE INTERFACE |  |  | 2019-0337 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-93015647 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-10 | 4561236
2019.XLS | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 201586 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR LOURDES FAIT DON D'UN FAUTEUIL CONFORT NETTI 4 | ML 12/08/22 FAUTEUIL RECUPERER AVEC ATTESTATION DE DON ML 19/08/22 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN SERVICE |  |  | 2019-9002 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L40 | NETTI 4 U | ALU REHAB | 401-046125 | ML 12/08/22 FAUTEUIL RECUPERER AVEC ATTESTATION DE DON |  |  |  | 0 | LABARRERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-06 | 36012191
2019.XLS | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 200430 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MAINTENANCE PREVENTIVE | AL 15.07.2022 INTERVENTION SWO-1430665 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CAL + CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2019-0643 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX PLUS | RADIOMETER | 092R0221N048 |  |  |  |  | 0 | MAZET | 0130754637 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 04-117672 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2022-08-05
2019.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 209672 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 28.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63597-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2019.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 200394 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DU MOTEUR | IF 13/07/2022 FUITE AU NIVEAU DU MOTEUR , ENVOI EN REPARATION NH 20.07.2022 RECEPTION RI => PAS DE FUITE DETECTE => PROBLEME PROVIENT DES JOINTS A REMPLACER SUR MICROMOTEUR => DEMANDE RETOUR DE LA PAM OS27/07/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SANS FACTURATION SUIVANT N° DE FACTURE 12412-0722 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 27.07.2022 A DISPO DU SERVICE OS05/08/2022 PAM RENDU A MADAME SPIRKA. |  |  | 2019-0977 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04138 | OS27/07/2022 RECEPTION D UNE PAM REPARER SANS FACTURATION SUIVANT N° DE FACTURE 12412-0722 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2022 PAM RENDU A MADAME SPIRKA. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-08-03 | 22766809
2019.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209715 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63617-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0980 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067980 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2019.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 209881 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 30.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63630-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2019.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-08-03 | 209407 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 05.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°44790 / NON-CONFORME AL 08/02/2023 RECEPTION DEVIS DME44117 POUR REMIS EN CONFORMITE => EN SIGNATURE LL 09/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 20.03.2023 >> DEMANDE DATE DE RETOUR DU DM (MAIL) FV LE 24.07.2023 >> RELANCE PAR MAIL CE JOUR FV LE 03.08.2023 >> RI SUR BL LME39850 DU 31.07.2023 "RECEPTION BALANCE AVEC REMPLACEMENT PIECE (BOITIER ET CAPOT)" REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2019.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209681 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63606-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2019.XLS | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 200351 | 04-8500 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE S'ALLUME PLUS NON FONCTIONNEL MEME SUR LA PRISE EN CHARGE | RISET DU BLADDER PAR LA CADRE, FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2019-0785 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI6100 | VERATHON | ST313509 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 78247 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-02
2019.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-06 | 2023-03-30 | 200255 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/02/2023 CQE EFFECTUER LE 27/01/2023 |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2019.XLS | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 200103 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IL Y A UN PROBLEME DE BATTERIE | NH 08.07.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 11/07/222 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | IF 06/07/2022 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-27
2019.XLS | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 199996 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LA MACHINE A BANDELETTE URINAIRE N'IMPRIME PLUS LE PAPIER ET SONNE CONSTAMMENT. NUMERO BIO: 2019 0279 MERCI | IF 04/07/2022 PAPIER REMIS EN PLACE PLUS TEST OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0279 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E00005FE |  |  |  |  | 0 | N5T1 | 4278 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-23
2019.XLS | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2023-01-23 | 199919 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE NE PRENDS PLUS LA TA DIT FUITE D'AIR MERCI | OS01/07/2022 CABLE DE BRASSARD PHILIPS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.01.2023 REMPLACEMENT CABLE => A DISPO DU SERVICE OS27/01/2023 RENDU. |  |  | 2019-0696 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009491 | OS01/07/2022 CABLE DE BRASSARD PHILIPS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-22
2019.XLS | 2022-06-28 | 2022-07-01 | 2024-03-08 | 199756 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NOUS AVONS UN MESSAGE D'ALERTE POUR ETALONNAGE SUR L'AUDIO | LM 22/02/2023 RECEPTION DEVIS N°69640 - REVISION CALIBRATION AUDIOMETRE - EN ATTENTE VALIDATION DA LL DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH15/05/2023 PASSAGE DU TECH LE 16/05/2023 MH 27/07/2023 RELANCE PAR MAIL POUR LE RI AUPRES DE SCR - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 24/08/223 RELANDE PAR TEL - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 01/09/2023 RELANCE PAR TEL - EN ATTENTE RECEPTION RI |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | LECLERE | 5749 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004853 | SCR ELECTRONIQUES | [5 empty] | 2022-07-19
2019.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 199732 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE A FAIRE | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC SAV 27/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA SYSTEME OK |  |  | 2019-0618 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000000216060 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-07-16 | 36012142
2019.XLS | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-07-25 | 199507 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE BISTOURI A FAIT DISJONCTER LE BANDEAU ELECTRIQUE ; IL AURAIT PEUT-ETRE RECU DES PROJECTIONS DE LIQUIDES | OS22/06/2022 BISTOURI DEPOSER PAR MME MAUSSION A L ATELIER. IF 23/6/2022 BISTOURI FAIT DISJONCTER LA SALLE => PROJECTION D'EAU SUR LE BISTOURI , ENVOI EN REPARATION IF 30/06/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS25/07/2022 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°555212 ET COMMANDE B2/1232503 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 25.07.2022 REMPLACEMENT EMBASE SECTEUR + CARTE CPU AFFICHAGE => DM CONFORME IF 26/08/2022 DONNER PAR ? |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | OS22/06/2022 BISTOURI DEPOSER PAR MME MAUSSION A L ATELIER. OS25/07/2022 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°555212 ET COMMANDE B2/1232503 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-07-12
2019.XLS | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 199422 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CET APPAREIL S¿ETEINT PAR INTERMITTENCE. MERCI. ( 1MODULE ET 1 CABLE ) | OS22/06/2022 MODULE BIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2022 TEST MODULE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0581 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG96351781 | OS22/06/2022 MODULE BIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-12
2019.XLS | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 198963 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR L'ELECTROCARDIOGRAPHE N°2019-0308 N'IMPRIME PAS LA DERIVATION V4 .MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE | AL 10.06.2022 DIAG => REMPLACEMENT CABLE /PASSAGE BANC TEST --- FONCTIONNEL AL 10.06.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 |  |  |  |  | 0 | MARIVAIN | 5338 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-01
2019.XLS | 2022-06-10 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 198964 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS | IF 27/06/2022 DEMONTAGE , VERIFICATION DES CONNECTIQUE => RAS , TES DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL => A RECHARGE PAR LE SERVICE , MIS A DISPO DU SERVICE OS28/06/2022 RENDU. |  |  | 2019-0403 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13348 | IF 10/06/2022 RECU CE JOUR OS28/06/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-01
2019.XLS | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 198913 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR BATTERIE A CHANGER IL RESTE 5 MIN MERCI | IF 09/06/2022 BATTERIE REMPLACER |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-30
2019.XLS | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 198869 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, EN PNEUMOLOGIE, LE PESE PERSONNE EST HS; NE S'ALLUME PLUS MALGRE LE CHANGEMENT DE PILES. MERCI | AL 09.06.2022 ESSAI AVEC NOUVELLES PILES => DEFAUT NON-CONSTATE OS29/06/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 | OS29/06/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LASZAK | 4784 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-30
2019.XLS | 2022-05-31 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 198531 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL ECG MAUVAISE IMPRESSION, IMPRIME PAS TOUTE LES LIGNES | OS31/05/2022 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( MANQUE COUVERCLE DE FOUET ET ALIM) NH 07.06.2022 TEST IMPRESSION OK => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE IF 07/ 06/2022 DONNER AU SERVICE | CONSULTATION CARDIOLOGIE |  | 2019-0308 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154045 | OS31/05/2022 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( MANQUE COUVERCLE DE FOUET ET ALIM) |  |  |  | 0 | DOS SANTOS | 6439 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-21
2019.XLS | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-06-14 | 198446 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.05.2022 RECEPTION MAIL PHARMACIE SUITE PB RENDU RESULTATS / APPEL SAV AL 09.06.2022 MAJ LOGICIEL FAITE PAR LE BIOMED AL 13.06.2022 INTERVENTION SAV => NETTOYAGE COMPLET + MAJ 1.22 --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010615 | ICONES SERVICES | [5 empty] | 2022-06-17 | 696893
2019.XLS | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-06-08 | 198397 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA TABLE RADIO TELECOMMANDEE APELEM DES URGENCES AU N-1, NE RECONNAIT PLUS LA GRILLE | AL 27.05.2022 APPEL SAV / PAS DE RETOUR -IRRADITION++ ET IMAGE MAUVAISE QUALITE AL 30.05.2022 RELANCE SAN => OUVERTURE TICKET : T2205311 LL 08/06/2022 APPEL SOCIETE POUR AVOIR RI AL 08.06.2022 PAS DE RI / PB RESOLUT PAR TEL / MAUVAISE UTILISATION |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 | MATRA-PROUT | 5073 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-16
2019.XLS | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-20 | 198127 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS ; EST EN PAUSE ! URGENT +++ C'EST LA DEUXIEME TELECOMMANDE HORS SERVICE CE JOUR . JE N'AI PLUS DE SECOURS | IF 27/05/2022 REDONNER AU SERVICE POUR FAIRE UN TEST => ATTENTE RETOUR IF 20/06/2022 PAS DE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-10
2019.XLS | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 198117 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LORS DU CONTROLE DU MONNAL, UN MESSAGE APPARAIT = FAIBLE FUITE DETECTER AU NIVEAU DU CIRCUIT | AB 20/05/2022 CONTROLE DU CIRCUIT PATIENT DE LA VALVE EXPIRATOIRE ET DU CAPTEUR OK ESSAI AUTOTEST OK PAS DE FUITE | SALLE DE DECHOC |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 0 | ANTKOWIAK | 0134794426 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-10
2019.XLS | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 198106 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PEDALE BIPOLAIRE DISFONCTIONNE (GENERATEUR DESCENDU AVEC UNE AUTRE PEDALE POUR ESSAI) | OS20/05/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. IF 24/05/2022 TEST DE FONCTIONNEMENT RAS , PEDALE FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE OS24/05/2022 RENDU. |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 | OS20/05/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. OS24/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-10
2019.XLS | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 198017 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DU CANAL OPERATEUR. | IF 19/05/2022 FUITE AU NIVEAU DU CANAL OPRATEUR , ENVOI EN REPARATION SOUS GARANTIE IF 07/06/2022 RECEPTION VIDEO REPARE SOUS GARANTIE => VOIR RI OS16/06/2022 RENDU. |  |  | 2019-1082 | VIDEO-GASTROSCOPE PEDIATRIQUE | GIF-XP190N | OLYMPUS | 2934409 | OS16/06/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-06-08
2019.XLS | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 197904 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS17/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 17/05/2022 REMPLACEMENT DU VELCRO , REGLAGE DU SERRAGE , MIS A DISPO DU SERVICE IF 27/05/2022 DONNE AU SERVICE |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS17/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-07
2019.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 197895 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | POMPE NE FONCTIONNE PLUS | AB 17/05/2022 RETOUR DE L'APPAREIL A L'ATELIER AB 18/05/2022 DEMONTAGE ET REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT FILTRE ESSAI OK |  |  | 2019-0315 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 190300671 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 5885 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-04
2019.XLS | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 197791 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS BLOQUE | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/05/2022 REGLAGE REFAIT |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-03
2019.XLS | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 197633 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PILIER ACTUELLEMENT AU BLOC BFE DONT LE CAPOT EST ENDOMMAGE DEMANDE URGENTE | IF 07/06/2022 BLOC CAPOT REPARE ET REMIS SUR LE PILIER OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-01
2019.XLS | 2022-05-11 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 197672 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE CO2 NON DETECTE PAR LE RACK | OS12/05/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.05.2022 REMISE EN ETAT CONNECTIQUE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS23/05/2022 RENDU. |  |  | 2019-0650 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8529375 | OS12/05/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-01
2019.XLS | 2022-05-10 | 2022-09-06 | 2022-11-07 | 202394 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | EN CALIBRATION. COLIS PERDU N'ETS PAS ARRIVE CHEZ DRAGER |  |  | 2019-0367 | EHTHYLOTEST ELECTRONIQUE | 6820 MED | DRAGER | ARME-0417 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-006290 | DRAGER FRANCE SAFETY | 22E007 C |  |  |  |  | 2022-05-31 | 4561236
2019.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 197268 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE RECONNAIT PLUS LES PILIERS URGENT (NOUS AVONS IL ME SEMBLE DEUX AUTRES TELECOMMANDES PARTIES EN REPARATION) .MERCI | OS03/05/2022 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER.(C EST PAS LES PILES) IF 04/05/2022 PASSAGE AU BLOC POUR PARAMETRE LA TELECOMMANDE SUR UN PILIER OK , FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS03/05/2022 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER.(C EST PAS LES PILES) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-24
2019.XLS | 2022-04-29 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 197115 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PRISE DU CABLE PATIENT A ETE ENFONCEE | OS29/04/2022 BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 04/05/2022 APPEL SAV => ATTENTE DEVIS POUR AMBASE PLAQUE IF 05/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 05.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 06/05/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS10/05/2022 RECEPTION D UNE EMBASE PLAQUE SUIVANT BLN° 547600 ET COMMANDE B3/1226030 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER EN STOCK SUIVANT DEMANDE 3633 TRANSMIS AU TECH. IF 10/05/2022 REMPLACEMENT DE L'EMBASE PLAQUE , TEST DE SECURITE ELECTRIQUE CONFORME , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS11/05/2022 RENDU. |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | OS29/04/2022 BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/05/2022 RECEPTION D UNE EMBASE PLAQUE SUIVANT BLN° 547600 ET COMMANDE B3/1226030 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER EN STOCK SUIVANT DEMANDE 3633 TRANSMIS AU TECH. OS11/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-20
2019.XLS | 2022-04-29 | 2022-05-19 | 2022-06-17 | 197123 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FLEXIBLE MOTEUR BIEN AIR NE FONCTIONNE PAS PAS DE SN RETROUVE REF 1600076 OPTIM 6071 COMPO D'ORIGINE 39553 | OS29/04/2022 MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.05.2022 ENVOI SAV IF 25/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 27.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS17/06/2022 RECEPTION D UN FLEXIBLE +MOTEUR REPARER SUIVANT N°FACTURE 12242-0622 ET COMMANDE B2/1228192 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 17.06.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ROULEMENT ROTOR + STATOR + LUBRIFICATION => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS28/06/2022 RENDU. |  |  | 2019-0981 | MOTEUR CHIRURGICAL | BASCH REF 1600076 | BIEN AIR | 19G0033 | OS29/04/2022 MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/06/2022 RECEPTION D UN FLEXIBLE +MOTEUR REPARER SUIVANT N°FACTURE 12242-0622 ET COMMANDE B2/1228192 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/06/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-05-20
2019.XLS | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 197082 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME DE SATE. APPAREIL DEPOSE AU BIO AVEC UN CAPTEUR SPO2 NON COMPATIBLE. TESTE DE LA SATE ET DE LA TENSION DU VS600 RAS |  |  | 2019-0337 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-93015647 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-19 | 4561236
2019.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-05-16 | 196918 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° SN 802868 PAS RETROUVE MAUVAISE IMAGE OPTIM 6049 | OS26/04/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.04.2022 ENVOI SAV OS13/05/2022 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75070783 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 16/05/2021 REPARATION SOUS CONTRAT , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/05/2022 RENDU. |  |  | 2019-1124 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 800949 | OS26/04/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/05/2022 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75070783 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-05-17
2019.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 196803 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE NE S'ALLUME PLUS. PB D'ALIMENTATION D'APRES L'EQUIPE | OS25/04/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.04.2022 APRES RECHARGE DM FONCTIONNEL => TEST OK => A DISPO DU SERVICE OS29/04/2022 RENDU. |  |  | 2019-0720 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008850 | OS25/04/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-14
2019.XLS | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 196645 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE SCOPE DE TRANSPORT : PROBLEME DE BATTERIE NE TIENT PAS LA CHARGE ( TEST FAIT ,MEME BRANCHE SUR SECTEUR PENDANT 24H) | NH 05.05.2022 DA 3635 TRANSMISE AL 06.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 06/05/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS10/05/2022 RECEPTION DE 2 BATTERIES POUR B450 SUIVANT BLN°413519 ET COMMANDE B3/1226036 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3635) NH 10.05.2022 REMPLACEMENT BATTERIE => TEST AUTONOMIE OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS13/03/2022 RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS10/05/2022 RECEPTION DE 2 BATTERIES POUR B450 SUIVANT BLN°413519 ET COMMANDE B3/1226036 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3635) OS13/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-11
2019.XLS | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-06-29 | 196478 | 22-7188 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR,MESSAGE DE BATTERIE USAGEE MALGRE LES TEMOINS DE CHARGE QUI SONT OK. FAUT IL QUE JE DESCENDE LE VENTILATEUR?OU EST POSSIBLE SUR PLACE? SVP MERCI | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATERIE INTERNE + ETALONNAGE + SE => DM CONFORME | SALLE 4 |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR |  | HOLLEVILLE | 7369 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-05
2019.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2026-04-01 | 196391 | 100000354 | REFORME 354 | BIOMEDICAL | HACIB | CONTRE ANGLE BAGUE ROUGE N 045957 CHAUFFE LORS DE L'UTILISATION | OS13/04/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.04.2022 ENVOI SAV. IF 03/05/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 04.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 04/05/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION |  |  | 2019-0366 | CONTRE ANGLES AVEC LUMIERE | WG-99LT | W&H | 045957 | OS13/04/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | COLLEATTE | 5347 | O | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2022-05-04
2019.XLS | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 196262 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA FICHE D'UN CABLE DERRIERE L'ECRAN A ETE TORDU, IL Y A DES PERTE D'IMAGE PENDANT LES INTERVENTIONS CHIR | NH 12.04.2022 REMPLACEMENT CABLE VIDEO => TEST OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-30
2019.XLS | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 196280 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LES CHIRURGIENS SE PLAIGNENT QUE L'APPAREIL N'ASPIRE PAS SUFFISAMMENT | NH 11.04.2022 PAS DE DEFAUT D'ASPI CONSTATE => DM REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-1031 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1019149 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-30
2019.XLS | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | 195906 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE DISFONCTIONNE +++ LES TOUCHES CLIGNOTENT URGENT MERCI C'EST LA DEUXIEME EN PANNE CE JOUR | IF 04/04/2022 LES TOUCHES CLIGNOTENT , BATTERIE REMPLACER LE 23/03/2022 , ENVOI EN REPARATION IF 13/04/2022 RETOUR TELECOMMANDE => PAS DE DEFAUT TROUVEE , MIS A DISPO DU SERVICE OS14/04/2022 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS14/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-04-23
2019.XLS | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 195862 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA TELECOMMANDE NE CHARGE PAS | OS04/04/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/04/2022 PROBLEME DE CHARGE DE TELECOMMANDE - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 03/05/2022 DEFAUT NON CONSTATE PAR PRESTATAIRE - RETOUR MATERIEL - MATERIEL RENDU A SM |  |  | 2019-0403 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13348 | OS04/04/2022 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-04-23
2019.XLS | 2022-03-31 | 2022-04-14 | 2022-06-08 | 195728 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BLOC D'AFFICHAGE RISQUE DE CASSER MERCI DE LE REFIXER | OS 31/03/2022 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.04.2022 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS AL 12.05.2022 RECEPTION DEVIS DME40820 => EN SIGNATURE AL 18.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS03/06/2022 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BLN°LME34383 ET COMMANDE B2/1227352 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 03.06.2022 RECEPTION LME34383 => REPARATION SELON DEVIS --- CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°27293-2023 / CONFORME NH 17.06.2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 | OS 31/03/2022 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/06/2022 RECEPTION D UN PESE PERSONNE REPARER SUIVANT BLN°LME34383 ET COMMANDE B2/1227352 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-04-21
2019.XLS | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 195698 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | VOLUSON , SALLE 1 D'ECHOGRAPHIE, AFFICHE LE MESSAGE D'ERREUR: LA FILE D'ATTENTE EST PLEINE | IF 31/03/2022 PROBLEME DE TRANSFERT DE L'ECHO VERS VIEWPOINT , APPEL SAV => PROBLEME SUR DISQUE C => REINSTALLATION DU DIC C OK , TEST OK , DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0369 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E73006 |  | 489 | VOLUSON E10 | ECHOGRAPHE | 0 | MATRA-PROUT | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-20
2019.XLS | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 2022-04-15 | 195699 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, IMPOSSIBLE DE RELEVER LE CHAPEAU ET D'UTILISER LA FONCTION TABLE MERCI | AL 05.04.2022 APPEL SAV => DOSSIER 06858162 / INTERVENTION PREVUE LE 07.04 AL 06.04.2022 RECEPTION DEVIS Q-00267027 => EN SIGNATURE LL 06/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 15.04.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DES 2 CLAVIERS => APPAREIL FONCTIONNEL REMIS A DISPO DU SERVICE OS13/05/2022 RENDU. |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS13/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-20
2019.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195440 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0650 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8529375 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2019.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195421 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0405 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260024HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2019.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195439 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP 06722922 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0651 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8529371 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2019.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 195441 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0426 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260107SA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-04-13 | 22993538
2019.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 195302 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | NE S'ALLUME PAS | OS23/03/2022 PESE BB + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.03.2022 DIAG ATELIER => REMPLACEMENT ALIM / TEST --- FONCTIONNELLE IF 29/03/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 | OS23/03/2022 PESE BB + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-13
2019.XLS | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 195199 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | TELECOMMANDE TRUMPF DISFONCTIONNE MERCI | LW 22/03/22 DEMONTAGE + REMPLACEMENT BATTERIE + REMISE EN PLACE CONNECTEUR NAPPE => CONFORME REMISE EN SERVICE OS22/03/2022 TELECOMMANDE RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | LW 21/03/22 DEPOT CE JOUR LW 22/03/22 DEMONTAGE + REMPLACEMENT BATTERIE + REMISE EN PLACE CONNECTEUR NAPPE => CONFORME REMISE EN SERVICE OS22/03/2022 TELECOMMANDE RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-09
2019.XLS | 2022-03-21 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 195189 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/03/2022 CONE D'OMBRE PRESENT - DEMANDE DE DEVIS POUR REPARATION SONDE LL 30/03/2022 RECEPTION RI RC22-00583 - MATERIEL IRREPARABLE - ATTENTE CERTIFICAT DE DESTRUCTION LL 08/04/2022 RECEPTION CERTIFICAT DE DESTRUCTION |  |  | 2019-0019 | SONDE ENDOVAGINALE | UST-9124 | HITACHI ALOKA | 20693654 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-04-09 | 22993538
2019.XLS | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 2022-04-21 | 195160 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEFAUT DE SIGNAL. (CABLE +MODULE DE BIS). MERCI. | OS23/03/2022 CAPTEUR ET MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.04.2022 ENVOI EN SAV NH 06.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 06/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 21.04.2022 RECEPTION MODULE + RI => MP EFFFECTUEE => DM CONFORME OS 28/04/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0583 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG96351783 | OS23/03/2022 CAPTEUR ET MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 28/04/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2022-04-09
2019.XLS | 2022-03-16 | 2022-04-04 | 2022-04-21 | 194893 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PAS DE SIGNAL.(CABLE + MODULE DE BIS) MERCI PAR AVANCE. | OS17/03/2022 RECEPTION D UN MODULE BIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.04.2022 ENVOI SAV NH 06.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 06/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 21.04.2022 RECEPTION MODULE + RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME OS28/04/2022 MODULE RENDU. |  |  | 2019-0570 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350480 | OS17/03/2022 RECEPTION D UN MODULE BIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/04/2022 MODULE RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2022-04-06
2019.XLS | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 194878 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE DU MC GRATH MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 15/03/2022 DONNER UNE BATTERIE AU SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-05
2019.XLS | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 194738 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA CELLULE O2 EST A CHANGEE MERCI | NH 14.03.2022 REMPLACEMENT CELLULE O2 => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-02
2019.XLS | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 194686 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DE LA BATTERIE |  |  | 2019-0338 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-93015649 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-01 | 4561236
2019.XLS | 2022-03-10 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 194615 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE NEON DE LA TABLE DE MACROSCOPIE EN CYTO/EXTEMPO NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | AL 18.03.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => VU AVEC LES ELECTRICIENS POUR REMPLACER TUBE PAR BANDEAU LED CAR REF N EXISTE PLUS |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-31
2019.XLS | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 2022-03-14 | 194318 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LA TABLE DE RADIO APELLEM DYSFONCTIONNE AU NIVEAU DES DIAPHRAGMES AUTOMATIQUES : ILS RESTENT OUVERTS EN GRAND CE QUI PEUT ENGENDRER UNE SUREXPOSITION DES PATIENTS.POURRIEZ VOUS FAIRE INTERVENIR LE CONSTRUCTEUR AFIN DE REPARAMETRER LA MACHINE ? ME | LL 08/03/2022 APPEL PRESTATAIRE POUR INTERVENTION - ATTENTE DATE LL 09/03/2022 INTERVENTION NEHS - DIAPHRAGME POSITIONNE EN MODE MANUEL - REMIS EN MODE AUTO - ESSAIS - CONFORME |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 4331 | O | Corrective |  | Définitive | 609 | APELEM | CA21060089AA |  |  |  |  | 2022-03-26
2019.XLS | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 193470 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | FUITE DE L'APPAREIL LA VALVE ET LA PUCE ONT ETE CHANGEES CE MATI SUITE A DES FUITES MAIS CELLES-CI PERSISTENT | AB 18/02/2022 INSPECTION CIRCUIT PATIENT OK JOINT D'APPUI DE LA VALVE EXPIRATOIRE SUR L'APPAREIL CRAQUELEE DEMANDE SAV EXTERNE CE JOUR AB 22/02/2022 RECEPTION DEVIS TRANSMIS ALL SAV 28/02/2022 REMPLACEMENT BATTERIE INTERNE + CELLULE O2 + KIT MAINTENANCE MISE A JOUR LOGICIEL + TEST DE SECURITE ELECTRIQUE ETALONNAGE SUIVIT DES CONTROLES DES MODES DE VENTILATION REALISE AVEC SUCCES BATTERIE EXTRACTIBLE A REMPLACER COMPTEUR TOTAL 18223 COMTEUR VENTILATION 26 | SALLE DE DÉCHOC |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 26 | ANTKOWIAK | 0134794426 | N | Préventive |  | Définitive | 36-001751 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2022-03-11
2019.XLS | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 193439 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BRUIT ANORMALE SUR L'ARRIERE DE L'OPTIFLOW ( AU NIVEAU DU FILTRE) NE DELIVRE PAS CORRECTEMENT L'OHD | NH 17.02.2022 MOUSSE DANS COMPARTIMENT FILTRE O2 ABSENTE => RECUEPERE SUR AUTRE AIRVO => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS21/02/2022 RENDU. |  |  | 2019-1076 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 190812099515 | OS21/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-10
2019.XLS | 2022-02-17 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 193421 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MODULE MULTI-PARAMETRE, MAINTENANCE A EFFECTUER | LL 25/03/2022 RECEPTION RI MP 06722690 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0425 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260155SA |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-03-10
2019.XLS | 2022-02-17 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 193420 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MAINTENANCE A EFFECTUER | IF 25/03/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE SELON LE MANUEL TECHNIQUE. TESTS REALISES: TESTE SELON LES NORMES CONSTRUCTEUR. UTILISATION SUR PATIENT AUTORISEE |  |  | 2019-0424 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260156SA |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-03-10
2019.XLS | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-07-15 | 193368 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BOURRAGE PAPIER TRES FREQUENT + N'IMPRIME QUE LA MOITIE DES PAGES | IF 17/02/2022 APPEL SAV =>ATTENTE RETOUR SERVICE IF 04/03/2022 RECU PIECES DE REMPLACEMENT IF 16/03/2022 REMPLACEMENT DES PIECES RECU , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE , ATTENTE RI IF 15/07/2022 PAS DE RETOUR DE XEROX POUR UN RI |  |  | 2019-0955 | IMPRIMANTE LASER COULEUR | BIZHUB C3100P | KONICA MINOLTA | A6DR021131656 |  |  |  |  | 0 | GALMICHE | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-09
2019.XLS | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 193332 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, SCOPE DE TRANSPORT: LES CONSTANTES DU PATIENTS (COURBES +CHIFFRES) SAUTE SUR L'ECRAN (BUG.) | OS16/02/2022 MONITEUR SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.02.2022 REMISE EN ETAT CONNECTIQUE VIDEO => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS21/02/2022 RENDU. |  |  | 2019-0205 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNE16511112HA | OS16/02/2022 MONITEUR SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-08
2019.XLS | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-21 | 195141 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/03/2022 RECEPTION RI MP 06722688 - TSE + CQ CONFORME |  |  | 2019-0410 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260014HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-03-08 | 22993538
2019.XLS | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-03-18 | 195109 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 18/03/2022 RECEPTION RI MP 067236654 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0411 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260013HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2022-03-08 | 22993538
2019.XLS | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 193240 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE D'AIDE POUR BAISSER LE FAUTEUIL EN ERGO, MERCI | ML 14/02/22 FAUTEUIL BAISSER OK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 14/02/22 FAUTEUIL BAISSER OK |  |  |  | 0 | JACQUOT |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-05 | 36012191
2019.XLS | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-06-01 | 193177 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA BOUCHE DU DEVIDOIR A FORMOL OU SE FIXE UN TUYAU DE RACCORDEMENT EST CASSE. IMPOSSIBLE DE RATTACHER LE TUYAU SUR LA PARTIE RESTANTE. MERCI | AL 06.05.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => PARTIE BASSE EN PLASTIQUE DU BAC CASSEE / DEMANDE DEVIS REMPLACEMENT AL 09.05.2022 RECEPTION DEVIS S22050051 => EN SIGNATURE AL 01.06.2022 INTERVENTION SAV => REMPLACEMENT BAC RECUPERATION FORMOL --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-03-04
2019.XLS | 2022-02-08 | 2022-02-16 | 2022-03-04 | 192964 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BOITIER TOMBE ET CASSE | NH 16.02.2022 ENVOI SAV IF 21/02/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 22/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/03/2022 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938076116 ET COMMANDE B2/1217753 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 04.03.2022 MODULE REMPLACE => A REFORMER |  |  | 2019-0555 | MODULE CO2 | 115-027545-00 | MINDRAY | HNB93009982 | OS03/03/2022 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N°938076116 ET COMMANDE B2/1217753 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LONCLE | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2022-03-01
2019.XLS | 2022-02-04 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 192797 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE DU MODULE BIS NE DETECTE PAS LES ELECTRODES BIS MERCI POUR VOTRE AIDE | NH 21.02.2022 TEST EN ATELIER AVEC ELECTRODE NEUVE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0576 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350486 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-25
2019.XLS | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 192686 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NE PRENDS PAS LA TA MEME APRES AVOIR CHANGER DE CABLE MERCI | OS03/02/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.02.2022 MIS SUR BANC DE TEST => TEST PNI OK => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS04/02/2022 RENDU. |  |  | 2019-0544 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007995 | OS03/02/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-24
2019.XLS | 2022-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-20 | 210346 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 02.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 50570-2023 / CONFORME |  |  | 2019-0820 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375052 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2022-02-23 | 22879420
2019.XLS | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 192509 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE MODULE NMT A UN PROBLEME DE CONTACT .IL NE FONCTIONNE QUE UNE FOIS SUR DIX. MERCI DE LE VERIFIER. BONNE JOURNEE. | OS01/02/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.02.2022 REMPLACEMENT ELECTRODES DE STIMULATIONS => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE LW 08/03/22 DEJA RECUP LE ??? PAR ??? => CLOTURE CE JOUR |  |  | 2019-0569 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003097 | OS01/02/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 08/03/22 DEJA RECUP LE ??? PAR ??? => CLOTURE CE JOUR |  |  |  | 0 | HILLERET PERSONNE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-22
2019.XLS | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2023-02-17 | 210241 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | FV >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 50567 2023 |  |  | 2019-0823 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2022-02-19 | 22879420
2019.XLS | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 192373 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° STORZ MODEL 26105FA SN : 1208A7 AVEC PRESENCE DE GOUTTELETTE SUR LA LENTILLE OPTIM : 5799, COMPOSITION D'ORIGINE : 33461 | LL 28/01/2022 OPTIQUE 12° - REF 26105FA - SN: 1208A7 - LENTILLE CASSEE - ENVOI CHEZ PETEL POUR DEVIS LL 07/02/2022 RECEPTION DEVIS 125559 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°120369 ET COMMANDE B2/1215613 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 02/03/2022 REMPLACEMENT LENTILLE 10 - ESSAI CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS03/03/2022 RENDU. |  |  | 2019-0186 | OPTIQUE 12°, 4 MM, 30 CM | 26105FA | STORZ | 1208A7 | OS02/03/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°120369 ET COMMANDE B2/1215613 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-02-18
2019.XLS | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 192273 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/01/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 28/02/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE , - REVISION SELON LE PROTOCOLE MAQUET - CONTROLE DES POINTS DE SECURITE OK - LUBRIFICATION DIFFERENTS ELEMENTS DIU PILIER OK - REGLAGE DE LA REMISE A ZERO AVEC LE LOGICIEL OK - CONTROLE TENSION BATTERIES A VIDE ET EN CHARGE OK - ESSAI DE FONCTIONNALITE ET DE TRANSFERT OK |  |  | 2019-1126 | PILIER MOBILE | 1160.01C0 | GETINGE/MAQUET | 1488 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2022-02-17 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 192317 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | BONJOUR NOUS SOUHAITONS COMMANDER DES CAPTEURS DE SPO2 FLEXIBLE ADULTE 5 PIECES MERCI DE CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE | LW 27/01/22 SORTIE PIECE STOCK => MISE A DISPO SERVICE LW 27/01/22 RECUP CE JOUR |  |  | 2019-0430 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N15 | MINDRAY | F5-96006781 | LW 27/01/22 SORTIE PIECE STOCK => MISE A DISPO SERVICE LW 27/01/22 RECUP CE JOUR | 596 | PERSEUS A500 - 5 | STATION ANESTHESIE | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-17
2019.XLS | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | 192161 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SONDE ENDO VAGINALE DE L APPAREIL D'ECHOGRAPHIE QUI FAIT DES INTERFACTS. URGENT SVP MERCI AU 2EME ETAGE DANS LA SALLE DES HYSTEROSCOPIES N 42.16 | IF 26/01/2022 APPEL SAV GE POUR SAVOIR SI LA SONDE EST SOUS GARANTI => ATTENTE RETOUR IF 28/01/2022 RECEPTION NOUVELLE SONDE S/N 233835KR8 , REMIS DANS LE SERVICE IF 07/02/2022 SONDE EN PANNE REPRIS PAR GE |  |  | 2019-0792 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6003244 |  | 496 | VOLUSON S6 3D | ECHOGRAPHE | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-16
2019.XLS | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 2022-03-15 | 192202 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR NOUS AVONS UN POUSSE SERINGUE NON FONCTIONNEL | LL 31/01/2022 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR MP - CABLE ALIM POSE SUR ETAGERE LL OS14/03/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3263484 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 15.03.2022 RECEPTION BL3263484 => MAJ SOFT 4.1 + REMPLACEMENT MEMBRANE + KIT BATTERIE --- CQ + TSE / CONFORME AL 21.04.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0220 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24126499 | LL 26/01/2022 RECEPTION POMPE A PERFUSION + CABLE - MIS DANS LOCAL REPARATION OS14/03/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3263484 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-02-16
2019.XLS | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 192081 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE DE L'ECRAN EST DESSERT URGENT MERCI (ENVOIE DES PHOTOS PAR MAIL A LILIAN ET NASSIM | NH 25.01.2022 INSTALLATION CABLE VIDEO + REMISE EN ETAT => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0352 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613481 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-15
2019.XLS | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | 191965 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IL MANQUE LES ECRITS SUR LE PAPIER DU DEFIBRILLATEUR.DONC NOUS N'AVONS AUCUNE TRACABILITE DES TESTS HEBDOMADAIRES EFFECTUES.MERCI PAR AVANCE. | IF 02/02/2022 PASSAGE DANS LE SERVICE , PAPIER DANS LE MAUVAIS SENS , FONCTIONNEL |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-12
2019.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191889 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191908 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1039 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107917214 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191907 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1011 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107842015 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191900 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1009 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107838958 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191899 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1036 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107892104 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191886 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2019.XLS | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | 191749 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CET APPAREIL FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE PUIS S¿ARRETE. MERCI. | IF 20/01/2022 REMPLACEMENT CAPTEUR ET CABLE DE STIMULATION => A TESTE PAR LE SERVICE => ATTENTE RETOUR IF 27/01/2022 RETOUR DU SERVICE , FONCTIONNEL |  |  | 2019-0556 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002757 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-09
2019.XLS | 2022-01-15 | 2022-01-18 | 2022-05-13 | 191594 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MESSAGE : "VIEILLISSEMENT DE LA BATTERIE : REMPLACEMENT DES BLOCS-BATTERIE RECOMMANDE". MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE | NH 18.01.2022 OUVERTURE DOSSIER IF 24/02/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 25/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 11.05.2022 RECEPTION BATTERIE NH 13.05.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PACK BATTERIE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 | ROZAY | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-02-05
2019.XLS | 2022-01-14 | 2022-01-19 | 2022-04-20 | 191584 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NOTRE APPAREIL A BAS NE FONCTIONNE PLUS. LE CHARGEUR A EGALEMENT L'AIR DE DYSFONCTIONNER | AB 19/01/2022 RETOUR A L'ATELIER PLUS AUCUNE REACTION DE L'APPAREIL MEME APRES UNE MISE EN CHARGE AB 21/03/2022 ENVOI DE L'APPAREIL SOCIETE MATMED AB 05/04/2022 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 05/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 20/04/2022 REMPLACEMENT DE LA COQUE INFERIEUR + CARTE ELECTRONIQUE + BATTERIE REMIS A DISPOSITION |  |  | 2019-1043 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A000538 |  |  |  |  | 0 | SAINT PIERRE | 4334 | N | Corrective |  | Définitive | 700 | MATMED | [5 empty] | 2022-02-04
2019.XLS | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 191575 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COUCOU MICHAEL, NOUS AVONS UN FAUTEUIL DONNE PAR UN RESIDANT M. LEFOLLE, PEUX TU LE RECUPERER AUX FLORALIES STP? MERCI | ML 14/01/21 FAUTEUIL RECUPERER ML 19/01/22 NETTOYAGE + CTRL OK FAUTEUIL REMIS EN ETAT ( AJOUTER UN COUSSIN + DOSSIER ) A IMMATRICULER ML 21/01/22 N° ATTRIBUER MIS EN SERVICE |  |  | 2019-1137 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L45 | NETTI 3 | ALU REHAB | 104-005735 | ML 14/01/21 FAUTEUIL RECUPERER N° DE SERIE 104-005735 |  |  |  | 0 | LAOUFI | 5469 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-04
2019.XLS | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 191492 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE NEBULISE PLUS. MERCI | OS13/01/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 14/01/2022 REMPLACEMENT NEBULISEUR HS - MISE DANS DEEE N°0518316418 - REMPLACE PAR 2022-0061 OS19/01/2022 RENDU. |  |  | 2019-0379 | NEBULISEUR | IH 21 | BEURER | 2018D37/037790 | OS13/01/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | HERRIER | POSTE 5810 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-03
2019.XLS | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 191344 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POIRE PCA HS, FILS SECTIONNES | OS13/01/2022 POIRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.01.2022 REMPLACEMENT POIRE OS14/01/2022 RENDU. |  |  | 2019-0271 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 191210281015 | OS13/01/2022 POIRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | ORTAFFA | 4891 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-01
2019.XLS | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 191341 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | VOIRE RAPPORT 272463 |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2022-01-29 | 4561236
2019.XLS | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-02-25 | 191005 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.01.2022 DEMANDE DE DEVIS POUR MP AL 04.01.2022 RECEPTION DEVIS EP/ D-0003-2022 POUR CONTRAT ANNUEL => EN SIGNATURE LL 10/01/2022 VOIR MARCHE 18E027 AL 25.02.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010615 | ICONES SERVICES | [5 empty] | 2022-01-25 | 696893
2019.XLS | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 190945 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NE VENTILE PAS MALGRE QUE TOUS SOIT EN PLACE , PAS DE PRESSION ,PAS D'AIR ... | NH 10.01.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => TEST VENTILATION OK => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-25
2019.XLS | 2022-01-03 | 2022-01-17 | 2023-03-30 | 190887 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE ORL LARYNX STORZ SN : 12017E FLOU PROBABLEMENT CASSE, (EST TOMBE) OPTIM : 5735 COMPO D'ORIGINE : 2943. URGENT C'EST LE SEUL OPTIQUE LARYNX 0° QUE NOUS AYONS AU BLOC | LL 04/01/22 OPTIQUE FLOU SUITE A CHUTE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS N° COLISSIMO : 8P00230501537 OS11/01/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°118201 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AB 12/01/2022 DEVIS UGAP TRANSMIS A LL LL 12/01/2022 MISE EN REFORME 2019-0085 - DEEE N°0518316418 LL 17/01/2022 DA REMPLACEMENT VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-0085 | OPTIQUE 5MM OØ | 8712 AA | STORZ | 12017E | IF 04/01/2022 MATERIEL DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPÄRATION OS11/01/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°118201 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 001170B | UGAP COMMANDE INTERNET | [5 empty] | 2022-01-22
2019.XLS | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2022-01-27 | 190543 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LECRAN DE L'AUDIOMETRE S'ETEINT PENDANT L'EXAMEN AVEC PERTE DES DONNEES EN COURS . NOUS AVONS FAIT UN BON GLPI LE 21/12 , L'ECRAN A ETE CHANGE MAIS PAS DE CHANGEMENT . L'ECRAN S'ETEINT TOUJOURS . MERCI BEAUCOUP. NUMERO EQUIPEMENT : 2203427 / 22 | NH 23.12.2021 VU AVEC LA DSI => REMPLACEMENT DE L'ECRAN => PROBLEME PERSISTE NH 17.01.2022 INSTALLATION DERNIERE VERSION LOGICIEL => ATTENTE RETOUR SERVICE NH 18.01.2022 RETOUR SERVICE => MEME PROBLEME => DEMANDE NOUVEAU PC A LA DSI NH 27.01.2022 INSTALLATION NOUVEAU PC + LOGICIELS + RECONFIGURATION |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | CINDY | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2022-01-13
2019.XLS | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 190465 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SUITE A LA MAINTENANCE ERBE ; LES LEDS D'ACTIVATION NE FONCTIONNENT PAS | IF 22/12/2021 LEDS D'ACTIVATION NE FONCTIONNE PLUS , ENVOI EN REÄRATION ET MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE N° COLISSIMO 7D56925270363 OS12/01/2021 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER CLAVIER REMPLACER SUIVANT BLN°SVO-201-64489 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 12/01/2022 RECEPTION BISTOURI REPARE ET MAINTENANCE PPREVENTIVE EFFECTUER , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/01/2022 RENDU. |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 | OS12/01/2021 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER CLAVIER REMPLACER SUIVANT BLN°SVO-201-64489 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-01-11
2019.XLS | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-02 | 190289 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE BOUTON POUR RETIRER LA TETIERE EST CASSE ; IL EST IMPOSSIBLE DE LA RETIRER DU PLATEAU URGENT MERCI | NH 17.12.2021 APPUI TETE RETIRER DU PLATEAU ET RAMENER AU BIOMED NH 17.01.2022 DA 3293 TRANSMISE OS02/02/2022 RECEPTION DE 4 POIGNEES BLEU SUIVANT BLN°21385897 ET COMMANDE B3/1214505 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT 3493) NH 02.02.2022 REMISE EN ETAT TETIERE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS10/02/2022 RENDU. |  |  | 2019-1037 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107906811 | OS02/02/2022 RECEPTION DE 4 POIGNEES BLEU SUIVANT BLN°21385897 ET COMMANDE B3/1214505 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT 3493) OS10/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-07
2019.XLS | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 190313 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME D'IMAGE : FAUX CONTACT ENTRE LA GAINE ET LA POIGNEE DE BRANCHEMENT. | OS17/12/2021 VIDEO COLOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 20.12.2021 ENVOI SAV NH 06.01.2021 RECEPTION BL 74847407 + RI => PANNE NON CONSTATE => REMPLACEMENT GAINE DISTALE + ELEMENTS DEFECTUEUX => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS12/01/2022 RENDU. |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 | OS17/12/2021 VIDEO COLOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-01-07
2019.XLS | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2022-01-05 | 190058 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN NE FONCTIONNE PLUS | OS13/12/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.12.2021 ENVOI SAV IF 21/12/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 21/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 05/01/2022 RECEPTION MATERIEL - REMPLACEMENT ROULEMENTS + JOINTS - ESSAIS CONFORMES - DM MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0973 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04061 | OS13/12/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GALMICHE | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-01-01
2019.XLS | 2021-12-08 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 189889 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA BALANCE NE S'ALLUME PLUS. MERCI ! | OS08/12/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.12.2021 DIAG => ALIM HS + VP + MISE EN PLACE BATTERIE --- FONCTIONNELLE OS20/12/2021 RENDU . |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 | OS08/12/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/12/2021 RENDU . |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-29
2019.XLS | 2021-12-07 | 2022-01-19 | 2022-02-01 | 189844 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NOUS AVONS UN PROBLEME AVEC NOTRE CASQUE RETOUR POUR LE TEST VOCAL. | NH 19.01.2022 DA 3497 TRANSMISE LL 20/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/02/2022 RECEPTION D UN CASQUE NEUF SUIVANT BLN°VSBL-I-P55554 ET COMMANDE B3/1214504 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3497) NH 01.02.2022 REMPLACEMENT CASQUE AUDIO + MOUSE CASQUE PATIENT => TEST AUDIOMETRE OK => DM CONFORME | 2-203 |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 | OS01/02/2022 RECEPTION D UN CASQUE NEUF SUIVANT BLN°VSBL-I-P55554 ET COMMANDE B3/1214504 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3497) | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-28
2019.XLS | 2021-12-02 | 2021-12-07 | 2022-02-03 | 189574 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA POMPE A PERFUSION SONNE EN CONTINU QUAND ON L'ALLUME CETTE POMPE A ETE PRETEE AU SERVICE DE SSR MAG 2 PAR L'HEMATOLOGIE MERCI | AL 02.12.2021 RECEPTION DM ATELIER AL 07.12.2021 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS02/02/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3260855 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 03.02.2022 RECEPTION BL3260855 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENT KIT CAPT PRESSION AM + KIT CAPTEUR AV + MEMBRANE + KIT BATTERIE --- CQ + TSE / CONFORME OS10/02/2022 RENDU. |  |  | 2019-0222 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24153008 | AL 02.12.2021 RECEPTION DM ATELIER OS02/02/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3260855 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4385 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-12-23
2019.XLS | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 189488 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA BALANCE NE S'ALLUME PLUS MERCI | AL 01.12.2021 UTILISATION DU MAUVAIS CHARGEUR --- ESSAIS AVEC LE BON / RAS / FONCTIONNELLE |  |  | 2019-1078 | BALANCE DE PRECISION | PR1602M | OHAUS | B935195400 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-22
2019.XLS | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-14 | 189509 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BEQUILLAGE CASSE. | OS01/12/2021 URETERO FIBRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE SVP MERCI. NH 02.12.2021 ENVOI SAV SOUS CONTRAT OS14/12/2021 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN URETERO-RENOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°74811536 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 14.12.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT SOUS ENSEMBLE + POIGNEE COMMANDE + SUPPORT FAISCEAU IMAGE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS14/12/2021RENDU. |  |  | 2019-0957 | URETERO-RENOSCOPE | URF-P7 | OLYMPUS | 2900915 | OS01/12/2021 URETERO FIBRO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE SVP MERCI. OS14/12/2021 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN URETERO-RENOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°74811536 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/12/2021RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-12-22
2019.XLS | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 189391 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CET ENSEMBLE(NMT+MODULE + FOUET) NE FONCTIONNE PAS. MERCI. | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2019.XLS | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 189389 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CET ENSEMBLE(NMT+MODULE + FOUET) NE FONCTIONNE PAS. MERCI. | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2019.XLS | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 189390 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CET ENSEMBLE(NMT+MODULE + FOUET) NE FONCTIONNE PAS. MERCI. | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2019.XLS | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 189388 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CET ENSEMBLE(NMT+MODULE + FOUET) NE FONCTIONNE PAS. MERCI. | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS29/11/2021 DOUBLON. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2019.XLS | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 189392 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CET ENSEMBLE NMT (MODULE + CABLE + FOUET) NE FONCTIONNE PAS. MERCI. (NUMERO DU MODULE:2019-0561) | OS29/11/2021 MODULE COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.12.2021 TEST MODULE SUR SCOPE => PAS DE DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS29/11/2021 MODULE COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-18
2019.XLS | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-16 | 188915 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | WALEWSKI | DEFAUT BATTERIE PDM | LW 19/11/2021 ALARME BATTERIE PDM => PB DE CHARGE OU BATTERIE ? => MISE SOUS SECTEUR => PAS DE REPRISE DE CHARGE MAIS FONCTIONNEL => PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE OS16/12/2021 RECEPTION D UN MODULE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT N°938073442 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LW. LW 16/12/21 RECEPTION DM REPARE SOUS GATANTIE RI N° 938073442 => REMPLACEMENT BATTERIE + CONTROLE QUALITE => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2019-0546 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007997 | LW 19/11/2021 ALARME BATTERIE PDM => PB DE CHARGE OU BATTERIE ? => MISE SOUS SECTEUR => PAS DE REPRISE DE CHARGE MAIS FONCTIONNEL => PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE OS16/12/2021 RECEPTION D UN MODULE REPARER SOUS |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-12-10 | 782226
2019.XLS | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 188946 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECRAN BLEU LORS DU BRANCHEMENT DE LA SONDE | OS19/11/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.11.2021 TEST EN ATELIER => DEFAUT NE S'EST PAS REPRESENTER => DM FONCTIONNEL REMIS A DISPO DU SERVICE AL 04.01.2022 MATERIEL REPRIS LE ?? |  |  | 2019-0962 | ECHOGRAPHE | EDGE II | SONOSITE | Q560H4 | OS19/11/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 507 | EDGE II | ECHOGRAPHE | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-10
2019.XLS | 2021-11-19 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 188955 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE CONNECTION S'ETEINT TOUT SEUL | OS19/11/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 01/12/2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 04.01.2022 MATERIEL REPRIS LE ?? |  |  | 2019-0417 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SPX19260213SA | OS19/11/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-10
2019.XLS | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-02-01 | 188841 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BJR L'ASPIRATEUR DE MUCOSITE NE TIENT PAS LA CHARGE ET NE CE RECHARGE PAS MERCI DE BIEN VOULOIR LE REPARER | OS18/11/2021 ASPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 18.11.2021 DEMANDE DEVIS PIECES AF 22.11.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS30/11/2021 RECEPTION DE 3 BATTERIES POUR ASPIRATEUR SUIVANT BLN°388405 ET COMMANDE B3/1164427 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH AL 01.12.2021 REMPLACEMENT BATTERIE --- ESSAI / PAS DE RELAI DE MISE EN CHARGE / ALIM FONCTIONNELLE => ENVOI SAV AL 03.12.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION N°9021189 + 710E CAR CARTE MERE HS / NEUF =760 AL 14.01.2022 SUITE VISTE COMMERCIAL RECEPTION DEVIS NEUF N°10220038 => EN SIGNATURE LL 20/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 01.02.2022 REMPALCE PAR LE 2022-0082 / RECEPTION CERTIFICAT DE DESRUCTION |  |  | 2019-0994 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14937 | OS18/11/2021 ASPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/11/2021 RECEPTION DE 3 BATTERIES POUR ASPIRATEUR SUIVANT BLN°388405 ET COMMANDE B3/1164427 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-09
2019.XLS | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 188731 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE DETECTE PAS DE SIGNAL SUR ECRAN MESSAGE ERREUR | OS16/11/2021 CAPTEUR BIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 20.12.2021 RETOUR DE REPARATION INFERIEUR A 2 MOIS => RENVOI AU SAV OS23/12/202 RECEPTION DUN MODULE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°1-9895662052 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 23.12.2021 RECEPTION RI => RECONNEXION TUBULURE A L'INTERIEUR DU MODULE => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS28/12/2021 RENDU. |  |  | 2019-0374 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6701518 | OS16/11/2021 CAPTEUR BIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/12/202 RECEPTION DUN MODULE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°1-9895662052 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-12-07
2019.XLS | 2021-11-16 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 188764 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | TELECOMMANDE TRUMPF SANS N° DE BIOMED ET N) DE SN EFFACE : DISFONCTIONNE ; LES TOUCHES CLIGNOTENT PAR INTERMITTENCE | GC 19.11.21 RECHERCHE SN.ETIQUETTE A FAIRE. ENVOI SAV 8PO 023 050 156 8 IF 20/12/2021 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE SOUS GARANTIE , REMPLACEMENT D'UN STICKER ET RENFORCEMENT DE LA TENU DE L'ECRAN , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS22/12/2021 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS22/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-12-07
2019.XLS | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 2021-12-13 | 188622 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE MONITEUR RESTE EN VEILLE ; IMPOSSIBLE DE D'AVOIR UNE IMAGE. ESSAI AVEC UN AUTRE MONITEUR ET UN AUTRE CABLE QUI RELIE LE PROCESSEUR ET L'ECRAN DE REPORT ; MEME PROBLEME. ESSAI AVEC UN CABLE DU BIOMED : IDEM. MESSAGE LAISSE A GUILLAUME BELMER ARTHREX | IF 18/11/2021 APPEL MR BELMER POUR REMPLACEMENT DU MONITEUR => ATTENTE RETOUR IF 22/11/2021 RECEPTION D'UN ECRAN PRET IF 13/12/2021 RETOUR ECEAN DEFAUT NON CONSTATE , REMIS EN SERVICE, RECUPERE ECRAN DE PRET LL 08/02/2022 A VOIR ENSEMBLE CAR JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI LI FAUT LE REFORMER IF 14/02/2022 REMPLACER PAR 2021-1364 N° IMMO 17810 RESTE 4 ANS D'AMORTISSEMENT |  |  | 2019-0351 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721909325252 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2021-12-04
2019.XLS | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 188370 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | FAYE | C1 NE FONCTIONNE PLUS | OS09/11/2021 DM FOUET HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 12/11/2021 V1 HS , REMPLACEMENT DU FOUET , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/11/2021 RENDU. | 246 |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS09/11/2021 DM FOUET HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DUPUIS | 6439 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-30
2019.XLS | 2021-11-05 | 2021-12-14 | 2022-04-06 | 188221 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MODULE BIS AFFICHE MESSAGE " VERIFICATION DES ELECTRODES, SIGNALE MEDIOCRE ET NON AFFICHAGE DU NUMERO" MERCI POUR VOTRE AIDE | OS05/11/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.12.2021 CAPOT CASSE => ENVOI SAV NH 21.12.2021 RECEPTION DEVIS POUR MODULE + INTERFACE=> DA TRANSMISE LL 22/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/04/2022 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT BLN°938074566 ET COMMANDE B2/1171115 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 06.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT CAPOT AVANT => DM CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE AVEC INTERFACE B245054 OS11/05/2022 RENDU. |  |  | 2019-0577 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350487 | OS05/11/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/04/2022 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT BLN°938074566 ET COMMANDE B2/1171115 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2021-11-26
2019.XLS | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-12-15 | 188225 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.11.2021 DEMANDE DE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC/DKD AL 03.11.2021 RECEPTION DEVIS N° 23408746 POUR ETALONNAGE COFRAC/DKD => EN SIGNATURE LL 05/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°4308757 => CONFORME / APPLICATION DES FC |  |  | 2019-0199 | TESTEUR TEMPERATURE | TESTO 110 | TESTO | 33982863 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004201 | TESTO | [5 empty] | 2021-11-24 | 696893
2019.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 188013 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MAINTENANCE PREVENTIVE CE JOUR | AL 02.11.2021 INTERVENTION SWO-1198703 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CAL + CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2019-0643 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX PLUS | RADIOMETER | 092R0221N048 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 04-117672 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-11-23
2019.XLS | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 2022-05-10 | 187955 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CHARGEUR DE BATTERIE DE LA STATION VIVIX EN RADIO DES URGENCES DYSFONCTIONNE : LES BATTERIES NE SE CHARGENT PAS A 100%. POURRIEZ VOUS FAIRE LE NECESSAIRE ? MERCI A VOUS | NH 23.12.2021 MIS A DISPO DU SERVICE CHARGEUR DE RECUP + DEMANDE DE CHARGEUR SAV NH 22.04.2022 RELANCE LL 28/04/2022 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 29.04.22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS10/05/2022 RECEPTION D UN CHARGEUR SUIVANT BLN°LIVAPE2205038 ET COMMANDE B3/1225437 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3626 TRANSMIS AU TECH. NH 10.05.2022 CHARGEUR DONNE AU SERVICE |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 | OS10/05/2022 RECEPTION D UN CHARGEUR SUIVANT BLN°LIVAPE2205038 ET COMMANDE B3/1225437 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3626 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | REGNIER | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-19
2019.XLS | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-11-22 | 187832 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MONITEUR TOMBE DU MUR. | IF 27/10/2021 MONITEUR RECUPERE ET DEPOSE AU BIOMEDICAL , MIS EN TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0466 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009532 |  |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 5301 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-17
2019.XLS | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 187830 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | UNE PIECE A MAIN PHACO SN 70065N6 IMPOSSIBLE DE VISSER LA POINTE DE PHACO SUR LA PIECE A MAIN LE PAS DE VIS EST FOIRE | OS27/10/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.12.2021 RECEPTION BL7124164 => ECHANGE PAM SELON CONTRAT => A REFORMER |  |  | 2019-0779 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 70065 | OS27/10/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-17
2019.XLS | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 2021-12-08 | 187586 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA MINI PIECE A MAIN TORNADO SN 1906M4100R FUIT AU NIVEAU DE LA BAGUE OPTIM 5604 | OS25/10/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 26.10.21 APPEL SA 08.00.353.045. DEMANDE PRISE EN COMPTE. UN RAPPEL SERA FAIT POUR FAIRE UN RMA DE RETOUR. DOSSIER WO-647422 GC 27.10.21 RECU UN DEVIS ET QUAND LE BC LEUR ARRIVERA ILS ORGANISERONT L'ENLEVEMENT LL 02/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC GC 10.10.21 RELANCE DU SAV. MAIL DE REPONSE FAIT CAR BC FAIT. DEMANDE DE RENVOYER LE BC. APPEL NOEMIE COSTET POUR LUI DEMANDER DE COMMUNIQUER SUR TECHBIO PENDANT MES CONGEES AL 12.11.2021 RECEPTION ETIQUETTE NAVETTE => PREPATATION DU COLIS OS08/12/2021 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARARER SUIVANT DOSSIER N°WO-647422 ET COMMANDE B2/1161285 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 08/12/2021 RECU PIECE A MAIN REPARE , REMPLACEMENT DU CABLE , MOTEUR , CLAVIER ET KIT MAINTENANCE ; TEST ET ESSAIS FONCTIONNELS COMPLET , RAPPORT DE CONTROLE ET SECURITE ELECTRIQUE CONFORME , MIS A DISPO DU SERVICE OS08/12/2021 PAM RENDU A SYLVIE. |  |  | 2019-0195 | PIECE A MAIN TORNADO SHAVER | TORNADO MICRO SHAVER | SYNTHES | 1906M4100R | OS25/10/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/12/2021 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARARER SUIVANT DOSSIER N°WO-647422 ET COMMANDE B2/1161285 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/12/2021 PAM RENDU A SYLVIE. | 483 | ARTHROPOMPE FMSVUE II |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000307 | JOHNSON & JOHNSON | [5 empty] | 2021-11-12
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187174 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187176 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-20 | 2022-11-18 | 187175 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187170 | 22-3067 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2019-1063 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO100C | ERBE | 11477228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187172 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2019-1064 | MODULE DE COAGULATION SOUS ARGON | APC 2 | ERBE | 11477865 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 187168 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE CABLE QUI RELIE LA CONSOLE AU 2EME ECRAN A ETE ENDOMMAGE, LA CONNECTIQUE DU CABLE QUI RENTRE DANS L'ECRAN EST TORDU. URGENT +++ | IF 15/10/2021 CABLE REMPLACER OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-05
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187171 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-15 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 187173 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/10/2021 RECEPTION DEVIS 14993 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/12/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2021 VOIR RI |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-05 | 22993538
2019.XLS | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 186929 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE CHARGE PAS | OS11/10/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.10.2021 DM TESTE EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS14/10/2021 RENDU A MADELINE. |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS11/10/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/10/2021 RENDU A MADELINE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-30
2019.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-11-04 | 186840 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 04.11.2021 INTERVENTION SC21060012-1 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2019.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 186781 | 22-7188 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECRIT "ECHEC DES TESTS" | OS08/10/2021 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.10.2021 REMPLACEMENT JOINT BLOC EXPI => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS12/10/2021 RENDU. |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 | OS08/10/2021 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/10/2021 RENDU. | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 | MANIJEAN | 5425 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-29
2019.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-11-04 | 186841 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 04.11.2021 INTERVENTION SC21060012-1 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2019.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-29 | 186806 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA POIGNEE DE LA TELECOMMANDE TRUMPF NE TIENT PLUS MERCI | IF 15/10/2021 TELECOMMANDE NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION NUMERO DE SERIE NON LISIBLE IF 20/10/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 25/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/10/2021 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°83801069 ET COMMANDE B2/1160523 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 29/10/2021 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE OK , DM FONCTIONNEL ; MIS A DISPO DU SERVICE OS02/11/2021 RENDU. |  |  | 2019-0403 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13348 | OS29/10/2021 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°83801069 ET COMMANDE B2/1160523 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-10-29
2019.XLS | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-01-05 | 186699 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE CABLE DE LA SONDE L8-18I RS DE L¿ECHOGRAPHE EST ABIME MERCI DE CE QUE VOUS POURRIEZ FAIRE | OS07/10/2021 SONDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/10/2021 CABLE DE LA SONDE ABIME , APPEL SAV POUR AVOIR UN PRET IF 11/10/2021 PRET RECU SN 222821YP1 , DONNER AU SERVICE , ENVOI NOTRE SONDE CHEZ PRS IF 27/10/2021 DEVIS UGAP POUR PRS , DA TRANSMISE LL 02/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 05/01/2022 ECHANGE AVEC LA SONDE DE PRE TRECONDITIONNEE N/S 222821YP1 A IMMATRICULER => 2022-049 , SELON BLN° PRS21100072 IF 05/01/2022 A REFORMER |  |  | 2019-0668 | SONDE CLUB DE GOLF | L8-18I-RS | GENERAL ELECTRIC | 323472YP1 | OS07/10/2021 SONDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001170 | UGAP | [5 empty] | 2021-10-28
2019.XLS | 2021-10-04 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 186505 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LE FILTRE DE L'ASPIRATEUR A LIPOSUCCION FUIT : LA REFERENCE EST 443.0738.0 URGENT ++++ C'EST LA SEULE ASPIRATION QUE L'ON A MERCI | LL 13/10/2021 DEMANDE DE DEVIS DLM GUICHARD LL 13/10/2021 RECEPTION DEVIS DE6991 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 22/12/2021 FOURNITURE D'UN FIILTRE AU SERVICE OS24/12/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  | 2019-1031 | ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL | RECORD 55 | ATMOS | 1019149 | OS24/12/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-23
2019.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 186488 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 04/10/2021 RECEPTION DEVIS 12129 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/10/2021 RECEPTION RAPPORT VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ APELEM \ PLATINIUM DRF \ H196F0360 \ - \ 2021 \ N°1 - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE => INVENTAIRE DES SOURCES EN COURS |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-21 | 22993538
2019.XLS | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 186101 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VERIFICATION PERIODIQUE | 23/09/2021 VERIFICATION PLAGE DE MESURE SELON PROTOCOLE SECA VIGNETTE : 43190 CONFORME |  |  | 2019-0618 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000000216060 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-10-14 | 22012142
2019.XLS | 2021-09-21 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 185716 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CE BIS SIGNALE UN DEFAUT DE CONTACT EN ZONE 2:IMPOSSIBLE D'OBTENIR UNE COURBE ET UN CHIFFRE.CABLE ET MODULE EMMENES AU BIOMED. MERCI. | OS21/09/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.09.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT AU NIVEAU DU MODULE ET DU CABLE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS30/09/2021 RENDU A MARIANA. |  |  | 2019-0576 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350486 | OS21/09/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/09/2021 RENDU A MARIANA. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-12
2019.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-12-06 | 185673 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 20.09.2021 RECEPTION DEVIS RDU210920D COMMANDE DE 6 PORTOIRS POUR CENTRIFUGEUSES LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 06/10/21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE OS06/12/2021 RECEPTION DE 6 PORTOIRS SUIVANT BLN° 80309380 ET COMMANDE B3/1158237 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3336) AL 06.12.2021 MES DES PORTOIRS |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 | OS06/12/2021 RECEPTION DE 6 PORTOIRS SUIVANT BLN° 80309380 ET COMMANDE B3/1158237 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3336) |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-09 | 696893
2019.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 185704 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR BA (1147) FRM DE LARGEUR 38, LONGUEUR 50+ COUSSIN VISCO ELASTIQUE A LIVRER EN ERGO MERCI | ML 21/09/21 MIS EN PRET |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 21/09/21 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2021-10-09
2019.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 185640 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMPOSSIBLE DE COMMENCE L'INTERVENTION, PROBLEME D'IMAGE. | NH 20.09.2021 NETTOYAGE CONTACTS CAMERA + PROCESSEUR => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-09
2019.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 185662 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | HS ? | OS20/09/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 22.09.2021 DEFAUT NON-CONSTATE --- ESSAIS / FONCTIONNELLE OS24/09/2021 RENDU |  |  | 2019-0989 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010520 | OS20/09/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/09/2021 RENDU |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-09
2019.XLS | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 198391 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI |  | LW 28.09.2021 RETOUR SAV APRES MATERIO => RI N°938071153 / CONFORME |  |  | 2019-0708 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008849 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2021-10-09 | 696893
2019.XLS | 2021-09-14 | 2021-09-18 | 2021-09-20 | 185427 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SCOPE DE TRANSPORT QUI S'ALLUME ET S'ETEINT EN CONTINU QUAND LA CASSETTE EST INSEREE | OS14/09/2021 MATERIEL DE PRET GE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 20.09.2021 RECONFIGURATION DU MONITEUR => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS20/09/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0205 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNE16511112HA | OS14/09/2021 MATERIEL DE PRET GE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/09/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | WATTERLOT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-05
2019.XLS | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 185334 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE FLOU OPTIM 5530 | AB 16/09/2021 OPTIM 5530 OPTIQUE FLOUE ENVOI PRESTATAIRE N° COLISSIMO : 7D56925270127 AB 30/09/2021 RECEPTION DEVIS PETEL DEMANDE DEVIS UGAP DEVIS TRANSMIS A LL LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 07/10/2021 DEMANDE CERTIFICAT DE DESTRUCTION AUPRES DE PETEL AB 12/10/2021 RECEPTION CERTIFICAT DE DESTRUCTION MIS DANS RSQM OS19/10/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE STORZ NEUVE SUIVANT BLN°5800464198 ET COMMANDE B6/1158220 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU A AB. ( MATERIEL A IMMATRICULER). AB 19/10/2021 CONFORME A L'ORIGINAL N° DE SERIE : 123ETD TRANSMIS A LILIAN POUR IMMATRICULATION ET REFORME DU 2019-1074 NOUVELLE OPTIQUE REMIS A DISPOSITION SERVICE LL 16/11/2021 MISE EN REFORME OPTIQUE - REMPLACE PAR 2021-0988 |  |  | 2019-1074 | OPTIQUE 30°, 10 MM, 31 CM | 26003BA | STORZ | 122YJ0 | GC 13.09.21 DEPOSE OS19/10/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE STORZ NEUVE SUIVANT BLN°5800464198 ET COMMANDE B6/1158220 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU A AB. ( MATERIEL A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-10-02
2019.XLS | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 185300 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.09.2021 REMPALCEMENT BLOC ALIM PAR ALIM DE RECUP OS23/09/2021 RENDU A GERALDINE. |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 | OS23/09/2021 RENDU A GERALDINE. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-01 | 696893
2019.XLS | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-10-06 | 186605 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 06/10/2021 - RÉVISION FIN DE GARANTIE 2EME ANNEEV2SP002 LA SONDE PVT-475BT S/N FSB2095170 A UN CONE D'OMBRE ( PEUT ETRE DU A UN CHOC)¿ A CHANGER LA SONDE PVT-781VT S/N FMC1943961 A UNE ZONE D'OMBRE ¿A CHANGER TEST DES 3 AUTRES SONDES OK. PHANTOM OK TEST DU CLAVIER , MONITEUR, ECRAN TACTILE ET CLAVIER ALPHANUMERIQUE TEST MODES IMAGERIES SAUVEGARDE OS ET S FIRMWARE ET CALIBRATION EFFECTUES NETTOYAGE COMPLET ( FILTRES, CLAVIER ET PALM SW) TESTS DES 2 IMPRIMANTES XEROX ET SONY UP-D898 |  |  | 2019-0648 | ECHOGRAPHE | APLIO A450 | CANON | AED1972423 |  | 492 | APLIO A450 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001133 | CANON MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2021-09-30 | 22993538
2019.XLS | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 185164 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE MERCI | OS09/09/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 24.09.2021 REPRISE DU SERRAGE / FONCTIONNEL OS27/09/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS09/09/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/09/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-30
2019.XLS | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 185138 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA MOUSSE DE LA TETIERE EST DECOUSUE | GC 09.09.21 TETIERE GARANTIE UN MOIS ENCORE. APPEL SAV QUI ME DEMANDE DES PHOTOS.FAIT GC 13.09.21 RECU UN COUSSIN SOUS GARANTIE BL 20409562 AL 13.09.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-1010 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107768456 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-29
2019.XLS | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2022-12-10 | 185197 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR CQ ECME AL 09.09.2021 RECEPTION DEVIS DME37299 => EN SIGNATURE LW 22/09/21 VALID DA CE JOUR AL 22.12.2021 RECEPTION LME32090 => RECEPTION CONSTAT VERIFICATION CVF N°321386 => CONFORME AUX SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR |  |  | 2019-1106 | THERMO-ANEMOMETRE | CA1227 | CHAUVIN ARNOUX | P01654227 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-09-29
2019.XLS | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 185112 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR L APPAREIL A BANDELETTE URINAIRE BLOQUE LORSQU ON RENTRE LE CODE DES BANDELETTES, ON VA LE DESCENDRE POUR VERIFIER SVP MERCI | OS08/09/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 08.09.2021 DEMONTAGE + NETTOYAGE => BANDELETTE DEDANS + MODIFICATION TYPE BANDELETTES CHANGE PAR ? / RAZ --- ESSAI / FONCTIONNEL OS08/09/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0279 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E00005FE | OS08/09/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/09/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 4278 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-29
2019.XLS | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-10 | 185055 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MERCI DE VERIFIER CE PESE-BEBE QUI NE S'ALLUME PLUS APRES BRANCHEMENT SUR SECTEUR. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE | OS07/09/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 08.09.2021 ESSAIS AVEC NOUVELLE ALIM => FONCTIONNELLE / ALIM PAS DU BON EQUIPEMENT RETOUR SERVICE |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS07/09/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-28
2019.XLS | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 185014 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE TRUMPF DISFONTIONNE ; LES TOUCHES SE BLOQUENT ET LA TELECOMMANDE DEVIENT INUTILISABLE MERCI | GC 07.09.21 RECHERCHE SN. DEMONTAGE ET REMISE EN PLACE DE LA NAPPE. PAS ASSE CHARGE. ESSAIS .FONCTIONNE OS09/09/2021 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | GC 06.09.21 DEPOSE OS09/09/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-25
2019.XLS | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2021-10-19 | 184863 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, FACE A DES PROBLEMES DE RESULTATS DISCORDANTS, MALGRE UNE VERIFICATION FAITE EN JUIN, UN ETALONNAGE EST DEMANDE PAR LES MEDECINS. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE. | GC 07.09.21 LA COURBE OSSEUSE SE TROUVE SOUS LA COURBE AERIENE AU LIEU DE AU DESSUS. APPEL GOMEZ 06.12.40.77.61. IL SE DEPLACERA POUR VOIR TABARINO ET FERA LE REGLAGE EN MEME TEMPS. A VOIR AVEC LE SERVICE ET RAPPELER GC 10.09.21 VU AVEC LE SERVICE.APPEL POUR LE 17.10 APRES MIDI.REPONDEUR GC 15.09.21 RELANCE REPONDEUR GC 19.10.21 APPEL SAV 06.3799.68.11 POUR FAIRE LA DEMANDE. DEJA AU COURANT. VU AVEC AVEC LUI; NON FACTURABLE. IL PROPOSE LE 27.10 14H. MISE EN CONTACT AVEC LE SERVICE | 2-203 |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-23
2019.XLS | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 184797 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 01.09.2021 BATTERIE REMPLACEE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-22 | 824155
2019.XLS | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 184653 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PAS | OS31/08/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.09.2021 ENVOI SAV NH 29.09.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 05/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/10/2021 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N° 1-9546324831 ET COMMANDE B2/1158140 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 12.10.2021 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT COQUE ARRIERE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS14/10/2021 RENDU A MADELINE. |  |  | 2019-0374 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6701518 | OS31/08/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/10/2021 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT N° 1-9546324831 ET COMMANDE B2/1158140 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/10/2021 RENDU A MADELINE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-09-18
2019.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 184532 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SOUCE DE LUMIERE SANS ETIQUETTE BIO RETROUVE SUR L¿APPAREIL N° DE SN INSCRIT A L'ARRIERE DE L'APPAREIL : DBB19143 OU AR-3200-0021. A EU A 2 REPRISES C'EST ETEINTE AVEC UN MESSAGE D'ERREUR : BACK UP SOURCE. | IF 30/08/2021 PASSAGE DU TECH DE ARTHREX , SOURCE DE LUMIERE FONCTIONNE BIEN => CABLE A REMPACER ET VOIR SI LE PROBLEME REVIENT IF 17/09/2021 PAS DE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-16
2019.XLS | 2021-08-13 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 184006 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR NOTRE PIECE A MAIN SN 04122 A ETE COMPLETEMENT DESADAPTEE ET UNE FRAISE EST COINCEE DEDANS | NH 16.08.2021 RECEPTION EN ATELIER AB 18/08/2021 FRAISE BLOQUEE ET PIECE A MAIN ARRIVEE COMPLETEMENT DEMONTEE ENVOI PRESTATAIRE NH 08.10.2021 RELANCE CE JOUR NH 08.10.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/10/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 11072-1021 ET COMMANDE B2/1158904 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. AB 20/10/2021 DEMONTAGE DE L'INSTRUMENT REMPLACEMENT DES ROULEMENTS + JOINTS REPARATION FIBRE OPTIQUE + GRIFFE NETTOYAGE COMPLET DE L'INSTRUMENT MISE EN CONDITION REELEE D'USAGE ET TESTS SUR APPAREILLAGE SPECIFIQUE REMIS A DISPOSITION SERVICE OS04/11/2021 PAM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0975 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04122 | OS20/10/2021 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 11072-1021 ET COMMANDE B2/1158904 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS04/11/2021 PAM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2021-09-03
2019.XLS | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 183976 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE PESE PERSONNE N'EST PAS FONCTIONNEL CAR IL MANQUE UN PIED. POURRIEZ VOUS LE REPARER ? MERCI A VOUS | OS12/08/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS RENDU PIED RETROUVER. |  |  | 2019-0960 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861115083260 | OS12/08/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS RENDU PIED RETROUVER. |  |  |  | 0 | REGNIER | 4655 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-02
2019.XLS | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-10-29 | 183918 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR,NE PASSE PAS EN MODE AIR , FAIT DU BRUIT LORS DE L'ACTIVATION DU RIDEAU D'AIR..MERCI | GC 11.08.21 VU AVEC ISABELE. APPEL SAV. DOSSIER 1-9366432096. ME RAPPEL. RAPPEL DE VICTOR QUI ME DEMANDE DE ME RENDRE DEVANT. PAS LIBRE QUAND J'Y SUIS. GC 12.08.21 RAPPEL VICTOR. ECRAN TACTILE HS. UNE INTER SERA PREVUE GC 13.08.21 PIECES EN COMMANDE AUX USA GC 19.08.21 APPEL DE POLOS POUR RENSEIGNEMENTS ET SAVOIR SI LES PIECES SONT ARRIVEES GC 27.08.21 SAV PRESENT. IL N'A PAS RECU TOUTES LES PIECES GC 15.09.21 RELANCE GC 14.10.21 INTERVENTION FAITE. GC 27.10.21 RELANCE SAV POUR LE RI GC 29.10.21 RECU. REMPLACEMENT ECRAN + CABLE BALANCE. SOUS GARANTIE |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-09-01
2019.XLS | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 183949 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | JONCTION DE L'EMBOUT DE LA GAINE DISTALE ENDOMMAGEE. | OS12/08/2021 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.SVP MERCI GC 12.08.21 ENVOI SAV SOUS GARANTIE NH 24.08.2021 RECEPTION BL 74622651 + RI => REMPLACEMENT CANAL A BIOPSIE => DM CONFORME RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0074 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842985 | OS12/08/2021 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.SVP MERCI |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-09-01
2019.XLS | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 183770 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, TRACE PLAT QUI APPARAIT SUR L'ECRAN DE L'ELECTROCARDIOGRAPHE N° 2019-0309 , PROBLEME DE "CONNEXION" APPAREIL/PATIENT MERCI DE NOUS PRETER UN AUTRE APPAREIL | OS09/08/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 09/08/2021 APPAREIL MIS SUR BANC DE TEST - CONTROLES DES DERIVATIONS - RAS - IMPRESSION DU TRACE => CONFORME - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS09/08/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS09/08/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-27
2019.XLS | 2021-08-04 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 183638 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ECRAN APPAREIL ECG 2019 0310 ECRAN BLANC VOIR SI POSSIBILITE DE PRET D APPAREIL MERCI D AVAN | LL 06/08/2021 ECRAN RESTE BLANC - CONTROLE CONNECTIQUE => RAS - PAS DE CHOC APPARENT - ENVOI SAV POUR DEVIS OS26/08/2021 RECEPTION D UN ECG REPAER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION NIHON KODEN COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 26/08/2021 REMPLACEMENT ECRAN LCD - ESSAIS - CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS27/08/2021 RENDU . |  |  | 2019-0310 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154031 | AB 05/08/2021 RECEPTIONNE MIS DANS LOCAL MATERIEL A REPARER OS26/08/2021 RECEPTION D UN ECG REPAER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION NIHON KODEN COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/08/2021 RENDU . |  |  |  | 0 | FLIGNY | 6439 OU6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2021-08-25
2019.XLS | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 2021-11-18 | 183412 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE EXTERNE | LL 28/07/2021 RECEPTION CONTRAT 21I950037H - CONTROLE QUALITE EXTERNE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 18/11/2021 RECEPTION RI CQE 950037-H03-21-00 - ABSENCE DE NON CONFORMITES GRAVES - PRESENCE DE NON CONFORMITES MINEURES |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2021-08-18 | 22993538
2019.XLS | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-08-05 | 183352 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CODE ERREUR 75 RETOUR CHEZ SPACELABS RE"CHERCHE DE FUITE. MISE A JOUR FRIMWARE ET CALIBRATION |  |  | 2019-0590 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016513 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2021-08-17 | 4561236
2019.XLS | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 183293 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | HACIB | JE VIENS DE VOUS PREVENIR PAR TELEPHONE QUE NOTRE CAPTEUR PLAN VIVIX SE DECONNECTE DU WIFI A CHAQUE FOIS QUE L'ON CHANGE DE BATTERIES ET ON GALERE A SE RECONNECTER | NH 28.07.2021 REPARAMETRAGE CONNEXION WIFI => TEST CONNEXION APRES CHANGEMENT DE BATTERIE OK => VU AVEC SERVICE LL 12/08/2021 / LES 2 BATTERIES DOIVENT ETRE CHANGEES LES UNES APRES LES AUTRES POUR EVITER CE PROBLEME |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 | OBADIA | 5073 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-14
2019.XLS | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 183304 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, PRISE ELECTRIQUE DE LA BALANCE DEFECTUEUSE. S'EST OUVERTE EN 2 ... EN VOUS REMERCIANT | AL 28.07.2021 RECEPTION DM ATELIER AL 28.07.2021 REMPLACEMENT ALIM + MISE EN PLACE BATTERIE --- FONCTIONNELLE OS20/08/2021 RENDU. |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 | AL 28.07.2021 RECEPTION DM ATELIER OS20/08/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-14
2019.XLS | 2021-07-20 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 183093 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CET APPAREIL SE MET EN ALARME: "DEFAUT CAPTEUR " ,UNE FOIS QUE TOUT EST INSTALLEET CONNECTE (SUR LE PATIENT ET SUR LE SCOPE MINDRAY) LE NMT NE FONCTIONNE PAS. | NH 02.09.2021 REMIS EN ETAT CAPTEUR => TEST OK => DM REDONNE AU SERVICE |  |  | 2019-0566 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003094 | LL 23/07/2021 RECEPTION MATERIEL - MIS AU LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-10
2019.XLS | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 183051 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 20/07/21 RETOUR A L'ATELIER ML 21/07/21 NETTOYAGE + CTRL OK, MIS EN STOCK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 20/07/21 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-07
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199461 | 22-9155 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64672-2022 / CONFORME |  |  | 2019-1069 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281898 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195612 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64604-2022 / CONFORME |  |  | 2019-1071 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-01 | 203457 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 01.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48943-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 195651 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64617-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0989 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010520 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199460 | 22-9154 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64671-2022 / CONFORME |  |  | 2019-1070 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000277476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 199048 | 22-6037 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64651-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0980 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067980 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199479 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64685-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0956 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 199051 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64654-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-08 | 203567 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39956 / NON-CONFORME AL 08.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64593-2022 / CONFORME APRES CORRECTION DEFAUT |  |  | 2019-0960 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861115083260 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199465 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64676-2022 / CONFORME |  |  | 2019-1068 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 197334 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64627-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 194429 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°65585-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0136 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 203468 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°489553-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206100 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61512-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206166 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61514-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-12-14 | 197478 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64643-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206167 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61515-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-15 | 199065 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 15.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64661-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-14 | 197479 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 14.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64644-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206096 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61509-2022 / CONFORME |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2019.XLS | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-08-10 | 182909 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS. URGENT MERCI | OS 15/07/2021 DM DEPOSE A L ATELIER PAR SYLVIE. IF 16/07/2021 TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS , ENVOI EN REPARATION IF 10/08/2021 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , REMPLACEMENT DE FACE AVANT PRISE SOUS GARANTIE , CONTROLE VISUEL , TEST DE FONCTIONNEL , DIAGNOSTIC OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS10/08/2021 DM RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS 15/07/2021 DM DEPOSE A L ATELIER PAR SYLVIE. OS10/08/2021 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-08-05
2019.XLS | 2021-07-13 | 2021-08-17 | 2021-09-02 | 182850 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR CABLE DEFECTUEUX .FAUX CONTACT. BOITIER FONCTIONNEL. MERCI . | NH 17.08.2021 DA 3283 TRANSMISE NH 02.09.2021 REMISE EN ETAT CABLE NMT => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS09/09/2021 RENDU A MARIANA. |  |  | 2019-0568 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003096 | LL 19/07/2021 RECEPTION CABLE - MIS DANS LOCAL REPARATION OS09/09/2021 RENDU A MARIANA. |  |  |  | 0 | 730845 | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-03
2019.XLS | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 182849 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.07.2021 DEPLACEMENT POUR PB DE BOUCHAGE + FUITE / VU AVEC LE SAV / GROS PB DOIT SE DEPLACER LE 13.07 AL 13.07.2021 INTERVENTION CE JOUR => REMPLACEMENT SERINGUE + CODEUR TOURELLE + PUIT INJECTION --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010615 | ICONES SERVICES | [5 empty] | 2021-07-30 | 696893
2019.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 182221 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA SALLE APELLEM A LA RADIO DES URGENCES (-1) NE S'ALLUME PAS. POURRIEZ VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT ? MERCI A VOUS | NH 01.07.2021 REINITIALISATION MODULE UPS => DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 4331 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-22
2019.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 182224 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE PESE PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS, IL NE S'ALLUME PLUS. | OS01/07/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 05.07.2021 REMPALCEMENT ALIM / CHOC (BRUIT DEDANS) --- ESSAI / FONCTIONNEL IF 07/07/2021 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 | OS01/07/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-22
2019.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-14 | 182659 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.07.2021 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 09.07.2021 RECEPTION DEVIS N°59977 => EN VALIDATION LL 12/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.09.2021 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 14.09.2021 RECEPTION RAPPORT N°59977V1 => RAPPORT N°59977-03 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC) |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2021-07-22
2019.XLS | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 182167 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | AFFICHE MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE | AB 30/06/2021 VU AVEC SAV RESET DE LA MAINTENNACE OUBLIE PAR TECH PROBLEME REGLE PAR TELEPHONE AVEC MR GENET PROBLEME RESOLU |  |  | 2019-1047 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08044 |  |  |  |  | 0 | DR DABAS |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-21 | 22012142
2019.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 182015 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA PRISE DU PESE PERSONNE EST CASSEE. MERCI. | AL 28.06.2021 REMPALCEMENT ALIM SUITE CASSE => ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-17
2019.XLS | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 182483 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.07.2021 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE =CALIBRATIONS + MAJ => DM CONFORME |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 | [7 empty] | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-07-15 | 824155
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182111 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4534-2022 |  |  | 2019-0823 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182127 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 14.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-14_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-1078 | BALANCE DE PRECISION | PR1602M | OHAUS | B935195400 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182106 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LW 30.06 VALID DA CE JOUR AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4046-2022 |  |  | 2019-0817 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340277482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182114 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4531-2022 |  |  | 2019-0820 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375052 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182105 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LW 30.06 VALID DA CE JOUR AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4048-2022 |  |  | 2019-0822 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375061 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182108 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LW 30.06 VALID DA CE JOUR AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4049-2022 |  |  | 2019-0821 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375033 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182107 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LW 30.06 VALID DA CE JOUR AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A LA NORME NF EN 45501:2015 / VIGNETTE 4532-2022 |  |  | 2019-0819 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2019.XLS | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 181641 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | EMBOUT CASSE | OS21/06/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ETIQUETTE A REFAIRE) NH 26.07.2021 DA 3281 TRANSMISE LL 03/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE PUR BC AF 4/8/21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION NH 16.08.2021 DA 3295 TRANSMISE LL 18/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/08/2021 RECEPTION D UNE PIECE NEUVE SUIVANT BLN°865890652 ET COMMANDE B3/1152577 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3295) NH 23.08.2021 REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES => TEST OK => DM FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0374 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6701518 | OS21/06/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ETIQUETTE A REFAIRE) OS23/08/2021 RECEPTION D UNE PIECE NEUVE SUIVANT BLN°865890652 ET COMMANDE B3/1152577 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3295) |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-10
2019.XLS | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 181371 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE PRET | ML 16/06/21 MIS EN PRET |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 16/06/21 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2021-07-07 | 36012191
2019.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 181888 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2631 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2019-0264 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL20 | GILSON | LL72073 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2019.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182033 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2626 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2019-0266 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M250E | GILSON | KL05346 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2019.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182071 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2602 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2019-0263 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | CK10116 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2019.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 182034 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2623 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2019-0265 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72568 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2019.XLS | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 181892 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.06.2021 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 25.06.2021 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2021/2636 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 01.07.2021 MISE EN SERVICE AU LBM |  |  | 2019-0267 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M25E | GILSON | KL05213 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-06 | 696893
2019.XLS | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2021-07-06 | 181200 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 14/06/2021 ATTENTE INTERVENTION POUR MP EN JUILLET LL 06/07/2021 RECEPTION RI - MP REALISEE => CONFORME - 2 EM INTER PREVUE POUR NETTOYAGE CHAINE INTERNE COLONNE |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-669 | NGI MEDICAL | [5 empty] | 2021-07-03 | 22993538
2019.XLS | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-08-27 | 181083 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ENREGISTREMENT ENDOSCOPE DANS ESET SOLUSCOPE | IF 11/06/2021 ENREGISTREMENT EFFECTUER SUR LES DEUX ARMOIRES , RESTE LA CALIBRATION A FAIRE IF 27/08/2021 CALIBRATION EFFECTUER SUR LES DEUX ARMOIRES |  |  | 2019-1082 | VIDEO-GASTROSCOPE PEDIATRIQUE | GIF-XP190N | OLYMPUS | 2934409 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-02 | 782226
2019.XLS | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-08-27 | 181095 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L' ENDOSCOPE DANS LES ESET ET LE LAVEUR SOLUSCOPE; NOUVEAU MODELE : VOIR AVEC LE TECHNICIEN SOLUSOPE LORS DE SA VENUE POUR LA MAINTENANCE DE L'ESET 2. | IF 11/06/2021 ENREGISTREMENT EFFECTUER SUR LES DEUX ARMOIRES , RESTE LA CALIBRATION A FAIRE IF 27/08/2021 CALIBRATION EFFECTUER SUR LES DEUX ARMOIRES , VIDEO- GASTRO DEJA RECONNU PAR LE LEVEUR |  |  | 2019-1082 | VIDEO-GASTROSCOPE PEDIATRIQUE | GIF-XP190N | OLYMPUS | 2934409 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-02
2019.XLS | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 181015 | 22-8011 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SATUROMETRE HS | OS10/06/2021 PINCE DE SAT REMPLACER PAR UNE NEUVE. ET SORTIE DE STOCK. | G1 |  | 2019-0273 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-94029209 | OS10/06/2021 PINCE DE SAT REMPLACER PAR UNE NEUVE. ET SORTIE DE STOCK. |  |  |  | 0 | TURQUIE | 06 83 67 86 27 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-01
2019.XLS | 2021-06-10 | 2021-06-16 | 2021-06-28 | 181035 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L ASPI MUCOSITE NE S ALLUME PLUS MEME EN CHARGE | OS10/06/2021 ASPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.06.2021 PROBLEME AU NIVEAU DE LA CARTE MERE => VU AVEC SAV POUR UNE PRISE SOUS GARANTIE => ENVOI (BOCAL SUR ETAGERE) OS24/06/2021 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN ASPI DE MUCOSITES REPARER SUIVANT BLN° 30210975 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(ETIQUETTE A REFAIRE) NH 28.06.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE MERE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE NH 29.06.2021 RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2019-0992 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14933 | OS10/06/2021 ASPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/06/2021 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN ASPI DE MUCOSITES REPARER SUIVANT BLN° 30210975 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(ETIQUETTE A REFAIRE) |  |  |  | 0 | BOUILLET | 4012 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007515 | WEINMANN | [5 empty] | 2021-07-01
2019.XLS | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 180900 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE BOUTON DE MARCHE ARRET EST DEFECTUEUX. VOUS REMERCIANT PAR AVANCE DE VOTRE REPARATION. BINE CORDIALEMENT | OS08/06/2021 DM A REPARER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE CAR BRIE EN A BESOIN POUR UN PATIENT. AL 08.06.2021 REMPLACEMENT BOUTON ON/OFF --- ESSAI / FONCTIONNEL OS08/06/2021 DM RENDU A MME BRIE. |  |  | 2019-0067 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-1 | OS08/06/2021 DM A REPARER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE CAR BRIE EN A BESOIN POUR UN PATIENT. OS08/06/2021 DM RENDU A MME BRIE. |  |  |  | 0 | BRIE | 7081 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-06-29
2019.XLS | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 185965 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2019-0028 | MISE SOUS VIDE DES TISSUS MOUS | SEALSAFE | MICROM | 181212431 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2021-06-24 | 4561236
2019.XLS | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 180340 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | EN SALLE D'ECHO 1 (ET UNIQUEMENT CETTE SALLE), ANOMALIES D'INTERFACE ENTRE LOGICIEL VIEWPOINT SUR PC 2202697 ET ECHOGRAPHE 2019-0369 : L'IDENTITE DE LA PATIENTE SE TRANSMET, MAIS A L'ISSUE DE L'EXAMEN, AUCUN CLICHE NI AUCUNE MESURE NE PEUT ETRE TRANSMISE | IF 28/05/2021 VERIFICATION DE LA CONFIGURATION E L'ECHOGRAPHE OK , LISTE D'ATTENTE VIDE , TEST E FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0369 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E73006 |  | 489 | VOLUSON E10 | ECHOGRAPHE | 0 | HERSAINT | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-18
2019.XLS | 2021-05-20 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 180004 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA POMPE NE RECONNAIT PAS LES TUBULURES ; TROIS TUBULURES UTILISEES ; A LA MISE EN ROUTE LA POMPE AFFICHE "OFF" URGENT MERCI | NH 03.06.2021 TEST EN ATELIER => VU AVEC SERVICE PAS DE DEFAUT CONSTATE => RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-1005 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1908-712 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-10
2019.XLS | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 179637 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHANGEMENT DE BATTERIE | IF 11/05/2021 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | HILLERET PERSONNE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-01
2019.XLS | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-17 | 179517 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MOTEUR VENTILATEUR A CHANGER | GC 07.05.21 VU AVEC LE SAV POUR LE REMPLACEMENT DU MOTEUR SOUS GARANTIE DOSSIER1-9006534277 GC 17.05.21 REMPLACEMENT DU MOTEUR. CONFORME 1-44YD3E |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-05-28 | 170988
2019.XLS | 2021-05-07 | 2021-05-21 | 2021-06-03 | 179540 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | S'EST ETEINT 2 FOIS, MAIS PAS DE PROBLEME DE BATTERIE (CONTACTER DR DUFOUR POUR PLUS D'INFO) | NH 07.05.2021 RECEPTION EN ATELIER NH 21.05.2021 DM SOUS GARANTIE => ENVOI EN SAV POUR DIAGNOSTIQUE (PDM SUR ETAGERE) OS02/06/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°1-9086551873 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 03.06.2021 RECEPTION RI => UPGRADE LOGICIEL + MP => APRES TEST PAS D'ANOMALIE CONSTATEE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS04/06/2021 RENDU. |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS02/06/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°1-9086551873 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS04/06/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-05-28
2019.XLS | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 2021-05-21 | 179220 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, "FICHE" CAPTEUR DE SATURATION CASSEE... | OS30/04/2021 PINCE ET RALLONGE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 05/05/2021 CABLE HS EN COMMANDE CE JOUR LL 10/05/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS/17/05/2021 RECEPTION DE 2 CABLES INTERFACE SUIVANT BLN°181901 ET COMMANDE B3/1140517 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB.(POUR INFO PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3173) AB 18/05/2021 CABLE CONFORME REMIS A DISPOSITION SERVICE AL 21.05.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0634 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800004 | OS30/04/2021 PINCE ET RALLONGE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS/17/05/2021 RECEPTION DE 2 CABLES INTERFACE SUIVANT BLN°181901 ET COMMANDE B3/1140517 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB.(POUR INFO PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3173) |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-21
2019.XLS | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 2021-05-06 | 179206 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA GIRAFE NOTE CODE 25 | GC 03.05.21 CONTROLES DANS LE SERVICE LE 30.04. MANQUE UNE PIECE SUR LE VENTILATEUR.PERDUE AU DEMONTAGE.APPEL POLLOS ET DEMANDE ENVOI SOUS GARANTIE. RECU BL 89872990576. GC 06.05.21 RECU. INSTALATION. TOUJOUR L'ALARME. LA PIECE NE RENTRE PAS CORRECTEMENT DANS SON LOGEMENT. LA PIECE PERDUE A ETE RETROUVEE ET INSTALE. ESSAI. CONFORME.APPEL SAV POUR LE PROBLEME AVEC LE NEUF |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | GARDERE | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-21
2019.XLS | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-05-07 | 179119 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS - IL ME SEMBLE D'ELLE EST REVENUE DE REPARATION RECEMMENT ET QU'ELLE N'A PAS ETAIT UTILISEE DEPUIS A VERIFIER. IL N'Y A PLUS DE TELECOMMANDE DE SECOURS URGENT | OS28/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC GC. GC 29.04.21 REVIENT DU SAV POUR LE MEME PROBLEME LE 16.04.21 . BLOCAGE TRANSPORT ET ENVOI GC 06.05.21 APPEL DU SAV QUI NE CONSTATE PAS LE PROBLEME. IL ME DEMANDE DE TRACER LE PILIER EN CAUSE GC 07.05.21 RETOUR COLIS . TRANSMIS AU SERVICE. OS10/05/2021 DM RENDU |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS28/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC GC. OS10/05/2021 DM RENDU |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-05-19
2019.XLS | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-06-07 | 178813 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROTECTION DE GAINE DECHIREE A SA BASE | 22/04/2021 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE AUSSITOT QUE POSSIBLE DEPOSE A L ATELIER. NH 22.04.2021 ENVOI SAV OS04/06/2021 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN VIDEO- COLONOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°74487045 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 07.06.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES => TESTS OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS16/06/2021 RENDU. |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 | 22/04/2021 VIDEO COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE AUSSITOT QUE POSSIBLE DEPOSE A L ATELIER. OS04/06/2021 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN VIDEO- COLONOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°74487045 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/06/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-05-13
2019.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 178794 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BIS NON FONCTIONNEL( MODULE MINDRAY +CABLE) . MERCI . | OS21/04/2021 MODULE+ CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.04.2021 TEST MODULE + CABLE => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL REMIS A DISPO DU SERVICE OS23/04/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0571 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG94350481 | OS21/04/2021 MODULE+ CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/04/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-12
2019.XLS | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 178508 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBLEME REGLAGE APPAREILLE: LE NOMBRE DE LITRE A DIMINUER DE LUI MEME SANS MODIFIER LA FI O2 PASSAGE DE 60L A 50-55L. DANS REGLAGE BIEN MIS 60L MAIS A LA SURVEILLANCE DES PARAMETRES AFFICHE 50 OU 55L. | OS16/04/2021 DM DEPOSE A L ATELIER. NH 16.04.2021 TEST DM => PAS DE DEFAUT CONSTATE => VU AVEC SERVICE |  |  | 2019-1076 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 190812099515 | OS16/04/2021 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | PRAUD | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-07
2019.XLS | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-02-01 | 178503 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | UNE GRANDE PARTIE DES SCOPES MINDRAY EN REANEONAT SONT INCLINES VERS L'AVANT ET NE TIENNE PAS LA POSITION VERTICALE. ESSAI CE JOUR PAR MR CARIOU DE RESSERRER LA VIS DE MAINTIEN , ECHEC. MERCI DE VOIR CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE. | GC 16.04.21 VIS SERREE A FOND ET MONITEUR NE TIENT PAS , JE ME RENSEIGNE COMMENT EST CONCU LE SUPPORT. LE SERVICE TELEPHONERA QUAND UNE CHAMBRE SERA LIBRE LL 01/02/2022 INTER CLOTUREE | REANEONAT |  | 2019-0688 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009496 |  |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-06
2019.XLS | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-16 | 177909 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE QUE PAR INTERMITTENCE URGENT MERCI C'EST LA DEUXIEME TELECOMMANDE CE JOUR QUI PART AU BIOMED | OS01/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(MATERIEL URGENT) GC 02.04.21 S'ALLUME MAIS L'AFFICHAGE SUR L'ECRAN INCOMPLET ET LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS. PROBLEME INTERMITTENT. ENVOI SAV 7D5 692 477 789 4 GC 16.04.21 RETOUR CDG2 5F. REMISE EN PLACE D'UNE NAPPE BLANCHE WO 81728868+APPEL 5064 OS19/04/2021 RENDU. |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS01/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(MATERIEL URGENT) OS19/04/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-04-22
2019.XLS | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 177910 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE QUE PAR INTERMITTENCE URGENT MERCI C'EST LA DEUXIEME TELECOMMANDE CE JOUR QUI PART AU BIOMED | OS01/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(MATERIEL URGENT) ET CE N EST PAS LE BON NUMERO D EQUIPPEMENT CAR ETIQUETTE SN EFFACER. DOUBLETTE |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS01/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(MATERIEL URGENT) ET CE N EST PAS LE BON NUMERO D EQUIPPEMENT CAR ETIQUETTE SN EFFACER. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-22
2019.XLS | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-16 | 177891 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | TELECOMMANDE PLATEAU TRUMPF DONT LE NUMERO DE BIOMED ET SN SONT EFFACES : LA TELECOMMANDE NE CHARGE PLUS - MERCI | GC 02.03.21 NE S'ALLUME PLUS.DEMONTAGE POUR RETROUVE LE SN. LA BATTERIE A ETE CHANGE PAR LE SAV LE 03.12.2020. REMONTAGE ET ENVOI 7D5 692 477 789 4 GC 16.04.21 RETOUR. RAJOUT DE LA BAGUE BLANCHE MANQUANTE ET STICKER+APPEL 5064 OS19/04/2021 RENDU. |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS19/04/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-04-22
2019.XLS | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 177822 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHANGEMENT DU FIL ALIMENTAIRE D'UNE BALANCE REF | OS31/03/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 01.04.2021 BOITIER ALIM /CASSE / REMPLACEMENT ALIM --- ESSAIS / FONCTIONNELLE AL 21.04.2021 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 | OS31/03/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BLANCARD | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-21
2019.XLS | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 177703 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA SOURIS DU PC DE LA CENTRALE DE SCOPE NE FONCTIONNE PAS ( PAS DE N° D'INVENTAIRE TROUVE) UNESOURIS NEUVE A ETE MISE EN PLACE SANS RESULTATS. IMPOSSIBLE DE VALIDER LES ALARMES. MERCI | NH 30.03.2021 APRES REDEMARRAGE DE L'ECRRAN => FONCTIONNALITE OK => VU AVEC SERVICE | RÉA MNN |  | 2019-0768 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | HELITEDESK 800 G3 | HEWLETT PACKARD | JB-96006069 |  |  |  |  | 0 | GARDERE | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2019.XLS | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 177649 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS NON FONCTIONNEL URGENT CINQ APPUIS BRAS HORS SERVICE MERCI | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 08.04.2021 REPRISE DES SERRAGES --- FONCTIONNEL AL 09.04.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS29/03/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-17
2019.XLS | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 177670 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, SONNE REGULIEREMENT ERREUR TEMP ...MERCI | AL 29.03.2021 RECEPTION DM ATELIER IF 29/03/2021 SONNE REGULIEREMENT ERREUR TEMPERATURE , ENVOI AU SAV IF 08/04/2021 RECEPTION MODULE N1 REPARE ? REMPLACEMENT DE LA CARTE MPM EN PREVENTIVE PLUS LA MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER , APPAREIL FONCTIONNEL, MIS A DISPO DU SERVICE OS22/04/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0725 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008845 | AL 29.03.2021 RECEPTION DM ATELIER OS22/04/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2021-04-17
2019.XLS | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 2021-04-27 | 177604 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ECRAN CASSE | OS26/03/2021 MONITEUR CASSER PAR LE BLOC BMC DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 29/03/2021 ECRAN CASSE , REMPLACEMENT ECRAN , COMMANDE HAUT PARLEUR ET CACHE ALARME EN COURS , IF 30/03/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 01/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 19/04/2021 REMPLACEMENT DES PIECES OK , MANQUE CACHE A REMPLACER , RECU DEVIS , DA TRANSMISE LL 19/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 27.04.2021 REMISE EN PLACE CACHE => A DISPO DU SERVICE NH 07.05.2021 RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0660 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260015HA | OS26/03/2021 MONITEUR CASSER PAR LE BLOC BMC DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | WATTERLOT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-16
2019.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 177461 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IL EXISTE UN DEFAUT DE CONTACT AU NIVEAU DU FOUET. MERCI.(MODULE +CABLE) | NH 26.03.2021 DA 3114 TRANSMISE NH 22.04.2021 REMPLACEMENT CAPTEUR DE STIMULATION => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS23/04/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | IF 26/03/2021 DEPOSE CE JOUR OS23/04/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14
2019.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-06-21 | 177449 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, NOUS AVONS REMARQUE DES DISCORDANCES DE RESULTATS LORS DE LA REALISATION DE NOS TESTS AUDITIFS. (LA COURBE VOCALE N'EST PAS COHERENTE AVEC LA COURBE TONALE+ DEVIATION DE LA COURBE OSSEUSE AUX FREQUENCE 250 ET 500). SE POSE LA QUESTION DE L'ETALO | GC 26.03.21 VU AVEC UNE INFERMIERE. APPEL GOMES QUI ME DEMANDE UN MAIL POUR UNE INTERVENTION. FAIT. SERVICE PREVENUE GC 10.06.21 APPEL DE NATUS POUR SAVOIR SI L'INTERVENTION A EU LIEU.APRES RENSEIGNEMENT , A FAIRE. PREVU LE 21.06.21 14H AL 21.06.2021 INTERVENTION C-10063243 => CALIBRATION COMPLETE DE L'AUDIOMETRE EN CA CO ET CHAMPLIBRE --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 5749 | O | Contrôle |  | Définitive | 22-011087 | NATUS FRANCE | [5 empty] | 2021-04-14
2019.XLS | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 177230 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE NEBULISE PLUS | AB 24/03/2021 RETOUR EN ATELIER NON REPARABLE MIS AU REBUT |  |  | 2019-0314 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 190300624 |  |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-10
2019.XLS | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-05-28 | 177116 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA CAMERA DISFONCTIONNE - TRAIT DE COULEUR SUR ECRAN URGENT MERCI | NH 22.03.2021 RECEPTION CAMERA DE PRET (S/N BLK180006) NH 20.04.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 27/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/05/2021 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA SUIVANT BL1507874 ET COMMANDE B2/1139172 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 17.05.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CABLE ENDOMMAGE + MECANISME DE PREHENSION OPTIQUE =>DM CONFORME => DONNE AU SERVICE POUR ECHANGE AVEC CAMERA DE PRET |  |  | 2019-0355 | TETE DE CAMERA UHD4 4K | AR-3210-0031 | ARTHREX | BLC190048 | OS12/05/2021 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA SUIVANT BL1507874 ET COMMANDE B2/1139172 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2021-04-08
2019.XLS | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 181559 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC18.06.21 REVISION SELON LE PROTOCOLE MAQUET 43609292/0660 |  |  | 2019-1126 | PILIER MOBILE | 1160.01C0 | GETINGE/MAQUET | 1488 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-04-08 | 170988
2019.XLS | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 177013 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA FICHE DU PC DE LA CENTRALE DE SCOPE EN MNN A UN DEFAUT ET FONCTIONNE AVEC DU SPARADRAP | IF 18/03/20210 REMPLACEMENT DU CABLE DISPLAY PORT /HDMI OK DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0771 | REPORT POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | HELITEDESK 800 G3 MINI | HEWLETT PACKARD | JB-96006072 |  |  |  |  | 0 | GARDERE | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-07
2019.XLS | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-06-29 | 176836 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | ATTACHE DU CASQUE DE L'AUDIOMETRE CASSEE | GC 15.03.21 SALLE OCCUPEE. SERA VU DEMAIN . TIENT AVEC DU SPARADRA. APPEL REPONDEUR GOMES GC 16.03.21 RAPPEL. LA PIECE VA ETRE ENVOYEE SOUS GARANTIE GC 02.04.21 RELANCE GOMES GC 22.04.21 INVERSIONAVEC L'AUTRE AUDIOMETRE. DEVIS+COMMANDE 3157 LL 26/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 29.06.21 RECU ET INSTALLE | 2-203 |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-03
2019.XLS | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 176775 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS VERIFIER L'APPAREIL A ECG IL SEMBLE IL Y AVOIR UN DEFAUT AU NIVEAU DE CERTAINES DERIVATIONS. MERCI. MME NORELUS | OS12/03/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 12/03/2021 DEFAUT NON CONSTATE , TEST DE FONCTIONEMENT OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/03/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0309 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0154033 | OS12/03/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/03/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-02
2019.XLS | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 176716 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.03.2021 REMPLACEMENT CORDON ALIM --- ESSAIS / FONCTIONNEL OS31/03/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 | OS31/03/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-01 | 696893
2019.XLS | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-24 | 176721 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | UNE VIS A ETE PERDUE SUR LA JAMBIERE URGENT MERCI | GC 12.03.21 VIS ? CONTROLE AU BLOC SUR L'AUTRE JAMBIERE. PIECE DANS LA FONDERIE CASSEE. DEMONTAGE ET ENVOI DE LA PIECE POUR EXPERTISE ET REPARATION.DEMONTAGE DE LA PIECE CONCERNEE. PREPARATION COLIS 7D5 692 477 766 5. COUSSIN RENDU ET BAKELITE SUR ETAGERE GC 24.03.21 RETOUR. PIECE REMPLACEE SOUS GARANTIE. 81517764 . REMONTAGE ET APPEL 5064 |  |  | 2019-1038 | JAMBIERES 2 SECTIONS ABDUCTION (LA PAIRE) | 1850979 | TRUMPF | 107882594 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-04-01
2019.XLS | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 176394 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE DE CAPTEUR DE SATURATION NON DETECTE. DEPOT AU BIOMED POUR ECHANGE | OS05/03/2021 CABLE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 09.03.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS11/03/2021 RENDU. |  |  | 2019-0696 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009491 | OS05/03/2021 CABLE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/03/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-26
2019.XLS | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 176400 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | URETEROSCOPE WOLF 12° REF 8703.534 SN: 1406100 DONT IL MANQUE UN ROBINET. | OS05/03/2021 URETERORENOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 09/03/2021 MANQUE UN ROBINET ENVOI SAV AVEC SA BOITE DE PROTECTION (URETEROSCOPE WOLF N°2) N° COLISSIMO :7D56924777627 LL 14/05/2021 RECEPTION URETEROSCOPE WOLF - TRANSMIS AU TECH AB 18/05/2021 INSPECTION RECEPTION INTERVENTION PRISE SOUS GARANTIE REMIS A DISPOSITION OS19/04/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  | 2019-0137 | URETERORENOSCOPE 12° 8/9,8CH LU 430MM | 8703.534 | WOLF | 1100536304 | OS05/03/2021 URETERORENOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/04/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001224 | WOLF | [5 empty] | 2021-03-26
2019.XLS | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 176235 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 02.03.21 REVISION 1073191147 |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-23 | 170988
2019.XLS | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 176271 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE PESE-BEBE RETROUVEE SANS CABLE. TESTEE AVEC UN AUTRE CABLE: FONCTIONNELLE. A EQUIPER SVP. MERCI | OS02/03/2021 PESE BB SANS CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 03.03.2021 REMPLACEMENT CORDON ALIM SUITE PERTE --- ESSAIS / FONCTIONNEL LL 04/03/2021 RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 | OS02/03/2021 PESE BB SANS CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-23
2019.XLS | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 176152 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BATTERIE A CHANGER. MERCI | GC 01.03.21 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET ESSAI |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | ROZAY | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-20
2019.XLS | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 2021-03-19 | 176203 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PILIER TRUMPF DONT UNE PARTIE METALLIQUE SORT ANORMALEMENT, SEMBLE TORDU VOIR SPARADRAP SUR LE PILIER. | GC 03.03.21 APPEL POUR METTRE LE PILIER DANS L'ATELIER BIOMED.PASSAGE PAS DE PILIER.APPEL PAINTRE. SERA VU LE 05.03.APPEL DU BLOC LE PILLIER EST DEPLACE.CAPOTS ONT RECU UN CHOC A REMPLACER. APPEL SAV POUR DEVIS +ENVOI MAIL DE DEMANDE. FAIT+ PAINTRE PREVENUE GC 10.03.21 RELANCE SAV, URGENT. DEVIS TRAITE EN URGENCE LL 10/03/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC GC 19.03.21 REMPLACEMENT DES TOLES.ESSAIS RI 81386978 |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-20
2019.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-02 | 176233 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 02.03.21 REVISION 81240861 |  |  | 2019-1011 | CHARIOT NON MOTORISE POUR TABLE D'OPERATION TRUMPF | 1459863 SHUTTLE 3.7 | TRUMPF | 107842015 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-18 | 170988
2019.XLS | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 2021-06-09 | 175826 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | APPAREIL DEFECTUEUX | ML 26/02/21 APPAREIL RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER AB 10/05/2021 SE BLOQUE ET SE MET EN ALARME ENVOI SAV AB18/05/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL DYSFONCTIONNEMENT MECANIQUE : DESOLIDARISATION DE LA VIS DE ROTATION. CE DYSFONCTIONNEMENT PEUT SURVENIR LORSQUE L¿UTILISATEUR REALISE DES A-COUPS REPETES LORS DE L'ECARTEMENT DES BRANCHES ALORS QUE L'ECARTEMENT MAXIMAL RECOMMANDE EST ATTEINT. LA COQUE INFERIEURE EST CASSEE AU NIVEAU DE L¿INTERSTICE, CE DEGAT PEUT PEUT-ETRE DU A UN CHOC. APRES REMPLACEMENT DE LA COQUE INFERIEURE ET RESOLIDARISATION DE LA VIS DE ROTATION, L¿APPAREIL EST FONCTIONNEL. LL 18/05/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 09/06/2021 APPAREIL DEPOSE DIRECTEMENT DANS LE SERVICE SANS AVOIR PASSE PAR LE BIO COQUE INFERIEUR CHANGE N° DE SERIE CHANGE (A000524) |  |  | 2019-1043 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A000538 | ML 26/02/21 APPAREIL RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Corrective |  | Définitive | 629 | BELOVIA | [5 empty] | 2021-03-13
2019.XLS | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 175788 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PIECE A MAIN ULTRACISION SN T9352F126 A ATTEINT SON NOMBRE D'UTILISATION ; A REMPLACER PAR UNE NEUVE OPTIM 5045 | OS22/02/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 25/02/2021 APPEL SOCIETE JHONSON ET JHONSON ATTENTE DEVIS AB 02/03/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 10/03/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/03/2021 RECEPTION D UNE PAM NEUVE SUIVANT BL2156884 ET COMMANDE B6/1133070 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB POUR IMMATRICULATION. AB 16/03/2021 A REFORMER ET PAM N°(10) U95946 (21) 062 DE REMPLACEMENT A IMMATRICULER TRANSMIS A LL LL 16/03/2021 MISE EN REFORME - DEEE N°0513315124 |  |  | 2019-0362 | PIECE A MAIN POUR BISTOURI A ULTRASONS ULTRACISION | HP054 | ETHICON | T9352F126 | OS22/02/2021 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/03/2021 RECEPTION D UNE PAM NEUVE SUIVANT BL2156884 ET COMMANDE B6/1133070 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-12
2019.XLS | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 175797 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.02.21 REVISION 81081724 |  |  | 2019-1009 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 107838958 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-11 | 170988
2019.XLS | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 175715 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 18.02.21 REVISION 81081723 |  |  | 2019-1033 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107916864 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-03-10 | 170988
2019.XLS | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-04-26 | 175700 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TABLETTE EST BLOQUE IMPOSSIBLE DE DEMARRER UNE INTERVENTION URGENT MERCI | IF 17/02/2021 IMPOSSIBLE DE DEMARRER UNE INTERVENTION , DEMANDE DE PRET ENVOYER PAR MAIL IF 18/02/2021 TEST EFFECTUER SUR NOTRE CONSOLE SYNERGY UHD4 , FONCTIONNE BIEN , LAISSE EN TEST 2 JOURS , ATTENTE RETOUR DU SERVICE AVANT L 'ENVOI DU PRET IF 24/02/2021 RETOUR DU SERVICE TOUJOURS LE MEME PROBLEME , ENVOI EN REPARATION NH 26.04.2021RECEPTION RI => REMPLACEMENT CAPOT SUPERIEUR => TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2021-03-10
2019.XLS | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 175599 | 04-4230 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME DE CHARGE DES CAPTEURS CONTROLE ET TEST DE CHARGE. DECAPAGE DES CONTACTES DE CHARGE (PRESENCE DE GEL SUR LES CONTACTES) |  |  | 2019-0342 | MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCOGRAPHE | FTS-3 | EDAN | A0900001 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-09 | 4561236
2019.XLS | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 175497 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE LIT PLUS LA SATURATION D'O2 | OS12/02/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.02.2021 TEST EN ATELIER => PAS D ANOMALIE CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 01.03.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0423 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19260161SA | OS12/02/2021 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BELAZZOUZ | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-05
2019.XLS | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 175147 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PLUS MERCI | IF 09/02/2021 CARTOUCHE NOIR NON DETECTE , REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0955 | IMPRIMANTE LASER COULEUR | BIZHUB C3100P | KONICA MINOLTA | A6DR021131656 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-27
2019.XLS | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 2021-03-22 | 175158 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL DEFECTUEUX | AB 15/02/2021 RETOUR A L'ATELIER AB 22/03/2021 REMISE EN ETAT MECANIQUE |  |  | 2019-0314 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 190300624 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675504 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-27
2019.XLS | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 174931 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT ++ ECHOGRAPHE NE S'ALLUME PLUS SEUL APPAREIL DISPO POUR LES URGENCES GYNECO | IF 04/02/2021 SONDE NON CONNECTE A L'ECHOGRAPHE , REMIS EN PLACE DES SONDES ET TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2019-0796 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6003242 |  | 497 | VOLUSON S6 | ECHOGRAPHE | 0 | HERSAINT | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-25
2019.XLS | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 177039 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PREVENTIVE |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2021-02-25 | 4561236
2019.XLS | 2021-01-28 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 174562 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE S'EST VERROUILLEE !! | OS 28/01/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 03.02.21 DEMADE D'UNE TELECOMMANDE POUR ESSAI. CHARGE UNE NUIT. TELECOMMANDE FONCTIONNE, BATTERIE NON CHARGEE.APPEL 5064 OS04/02/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS 28/01/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/02/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-18
2019.XLS | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-03-17 | 177002 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.01.2021 PROBLEME DE TEMPERATURE MOYENNE/ NE SE STABILISE PAS MALGRE UN BIONETTOYAGE / OUVERTURE NCO N°3737 AL 19.02.2021 DEMANDE D4INTERVENTION SAV => SOUS GARANTIE / ECHANGE STANDART AL 16.03.2021 LIVRAISON PREVUE LE 17.03 AL 17.03.2021 REMPLACEMENT PAR LE 2021-0240 |  |  | 2019-1085 | CONGELATEUR -80ØC | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 9452033 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-16 | 696893
2019.XLS | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-28 | 174521 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 22.01.2021 FUITE SOUS L APPAREIL AL 27.01.2021 RECEPTION PIECE => REMPLACEMENT PIECE + CQ / DEFAUT LIE A L INJECTION MIS EN EVIDENCE FUITE + PB CQ / RELANCE SAV AL 28.01.2021 INTERVENTION VIA TEL / PB REGLE |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010615 | ICONES SERVICES | [5 empty] | 2021-02-12 | 696893
2019.XLS | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 174233 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0413 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260010HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-12 | 170988
2019.XLS | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-03-17 | 174217 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | POIRE NEUVE RESTE BLOQUEE | GC 21.01.21 RECUPERATION DE LA POIRE ET APPEL SAV, REPONDEUR GC 08.02.21 RELANCE GC 10.02.21 RELANCE. M GOMEZ RELANCE L'ATELIER GC 17.03.21 2 POIRES ARRIVEE ET UNE INSTALEE ET L'AUTRE RANGEE DANS LE SERVICE |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 |  | 57.83 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-11 | 170988
2019.XLS | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 174093 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | UPGRADE IMPOSSIBLE A FAIRE | GC 21.01.21 POLLOS NE PEUT PAS FAIRE LES MISES A JOURS. ERREUR GESTION ALIMENTATION. IL NOUS DEMANDE DE L'ENVOYER. SOUS GARANTIE. MODULE ENVOYE AVEC 2013-667 ENVOI 7D5 692 477 743 6 GC 29.01.21 RETOUR. UPGRADE 3.1.376 TESTS 1.8213562195 OS02/02/2021 RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS02/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-10 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 173989 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE PESE-PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS. (DONNE AVEC CABLE D'ALIMENTATION) | OS19/01/2021 PESE PERSONNE PRIS EN CHARGE PAR AL. AL 19.01.2021 DIAG ER16 => PB DE ZERO + EQUILIBRE A L ALLUMAGE --- ESSAI / FONCTIONNELLE OS19/01/2021 RENDU. |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 | OS19/01/2021 PESE PERSONNE PRIS EN CHARGE PAR AL. OS19/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-09
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174239 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  |  |  |  | 2019-0415 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260007HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174236 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0411 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260013HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174235 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0412 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260011HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174237 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0410 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260014HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174238 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0409 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260015HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174245 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0661 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240095HA |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174246 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0660 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260015HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174242 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0405 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260024HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174240 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0408 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260017HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 174241 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | MISE A JOUR LOGICIEL 3.1.376 |  |  | 2019-0406 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260023HA |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-02-09 | 170988
2019.XLS | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 173979 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CODE EREUR S0003 DEFAUT/ MESSAGE FLUIDIC CLEANER INTERVENTION TECH STAGO |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2021-02-06 | 4561236
2019.XLS | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-26 | 173938 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE A CESSE DE FONCTIONNER : IMPOSSIBLE DE L'APERER A UN PILIER URGENT MERCI | FONCTIONNEL |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-06
2019.XLS | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-21 | 173589 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME DE GONFLAGE DU BRASSARD, ENVOIE AU SAV. RECEPTION DU DEVIS CARTE CPU CORRODEE (ECHANDE DE LA CARTE CPU) |  |  | 2019-0586 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016514 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2021-02-02 | 4561236
2019.XLS | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 173441 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER A LA TABLETTE URGENT MERCI | NH 08.01.2020 PASSAGE DANS LE SERVICE => REINITIALISATION TABLETTE + PROCESSEUR => TEST OK => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0352 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613481 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-29
2019.XLS | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-02-12 | 173472 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE. ENVOIE AU SAV DRAGER |  |  | 2019-0107 | DETECTEUR CO INDIVIDUEL | PAC 6500 | DRAGER | ARMB-0586 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-232210 | DRAGER FRANCE S.A.S | [5 empty] | 2021-01-29 | 4561236
2019.XLS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-14 | 173371 | 36-3100 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU VENIR CHERCHER UN FRM DE DON EN SALLE D'ERGO A LA MAS LES FLORALIES. | ML 07/01/20 RETOUR A L'ATELIER, N° DE SERIE 19B05001581 ML 05/05/21 NETTOYAGE + CTRL REMIS EN ETAT DE L'ACCOUDOIRE GAUCHE + INSTALLATIOND'UN DOSSIER + PALETTE GAUCHE CHANGER ( CASSER ) EN ATTENTE DU N° BIOMED AB 14/06/21 N° BIO ATTRIBUE ML 14/06/21 MIS EN STOCK |  |  | 2019-1136 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 4 | INVACARE | 19B05001581 | ML 07/01/20 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BERREZAI | 54 69 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-28
2019.XLS | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-26 | 173329 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | URETERO HS AUCUNE VISION POSSIBLE QUAND IL EST BRANCHE | OS06/01/2021 URETERO DEPOSE A L ATELIER. IF 07/01/2021 UTERO AUCUNE VISION POSSIBLE , REVENU DE REPPARATION LE 29/10/2020 DE CHEZ PROFIBRE => VOIR POUR LA GARANTIE , ENVOI EN REPARATION GC 12.01.21 DEVIS LL 15/01/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/01/2021 RECEPTION D UN URETERO-RENOSCOPE REPARER SUIVANT BL21001180 ET COMMANDE B2/1113993 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 26.01.21 INFILTRATION. REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE. AJUSTEMENTS ET REGLAGES.REPARATION PLATINE CONNECTEUR. DEPOSE A L'UCDE |  |  | 2019-0957 | URETERO-RENOSCOPE | URF-P7 | OLYMPUS | 2900915 | OS06/01/2021 URETERO DEPOSE A L ATELIER. OS26/01/2021 RECEPTION D UN URETERO-RENOSCOPE REPARER SUIVANT BL21001180 ET COMMANDE B2/1113993 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2021-01-27
2019.XLS | 2021-01-05 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 173244 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LE BOUTON POUSSOIR UTILISE PAR LE PATIENT POUR VALIDER LES REPONSES FONCTIONNE AVEC DIFFICULTE. IL FAUT APPUYER PLUSIEURS FOIS ET DE MANIERE PROLONGEE POUR VALIDER INFORMATIQUEMENT LA REPONSE | GC 15.01.21 POIRE RAMENE A L'ATELIER . IMPOSSIBLE A DEMONTER. APPEL 06.12.40.77.61.REPONDEUR GC 18.01.21 APPEL REPONDEUR GC 19.01.21 APPEL DU SAV, ENVOI SOUS GARANTIE GC RECU 2030006800. INSTALATION ET ESSAIS |  |  | 2019-0990 | AUDIOMETRE | ASTERA 2 | OTOMETRICS | 1923666 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-26
2019.XLS | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 172771 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | APPAREIL A AEROSOL NE FONCTIONNE PLUS. IL Y A UN PIECE QUI BOUGE A L¿INTERIEUR QUAND ON LE BOUGE. | ML 30/12/20 APPAREIL REPARER (LE PISTON QUI ETAIT SORTI DE SON SOCLE) + CONTROLE OK |  |  | 2019-0314 | COMPRESSEUR POUR AEROSOLS | IN 500 | MEDISANA | 190300624 | ML 30/12/20 JE PASSE CET APRES-MIDI. REPARER + CONTROLE OK |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675504 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-13
2019.XLS | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 172614 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, SONNE ALARME ROUGE ,ERREUR MODUL TEMP.....MERCI | OS21/12/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/12/2020 TEST DE FONCTIONNEMENT , DEFAUT NON CONSTATE , MIS A DISPO DU SERVICE OS05/01/2021 MODULE RENDU A ISA. |  |  | 2019-0725 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008845 | OS21/12/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/01/2021 MODULE RENDU A ISA. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-09
2019.XLS | 2020-12-21 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | 172667 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, JE VOUDRAIS SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT DE CE CONGELATEUR, DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, POUVEZ-VOUS PREVOIR UNE INTERVENTION S'IL VOUS PLAIT? MERCI | AL 04.01.2021 EXCES DE GIVRE CAR PB D UTILISATION / MODALITE DE GESTION A REVOIR => MIS A L ARRET ET RELANCE AL 14.01.2021 CLOTURE INTERVENTION => FONCTIONNEMENT CONFORME APRES DEGIVRAGE + BIONETTOYAGE |  |  | 2019-1085 | CONGELATEUR -80ØC | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 9452033 |  |  |  |  | 0 | BATTAGLINI | 4417 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-09
2019.XLS | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 172532 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | VISION NOIR |  |  | 2019-0173 | CYSTOSCOPE | FCY-15RBS | PENTAX | K110066 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE | [5 empty] | 2021-01-08 | 4561236
2019.XLS | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 172517 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | VERROUILLEE DEPUIS SONT RETOUR DU SAV | GC 17.12.20 DEVERROUILLAGE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-07 | 170988
2019.XLS | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 172520 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE QUI SERT DE SECOURS EST DANS MON BUREAU SUR UN CHARGEUR ; ELLE LE S'ALLUME PLUS URGENT MERCI. | OS17/12/2020 DM DEPOSE A L ATELIER. GC 18.12.20 APPEL SAV POUR ENVOI, IL ME DEMANDE DE LA METTRE A CHARGER SUR UN AUTRE CHARGEUR ET DE CONTROLER LE PREMIER.APPEL MAUSSION QUI ME DESCEND LES DEUX.CHARGE GC 24.12.20 TELECOMMANDE S'ALLUME+APPEL SAV QUI M'ENVOI UN CHARGEUR SOUS GARANTIE GC 28.12.20 TELECOMMANDE RENDUE GC 14.01.21 RELANCE SAV QUI ME DEMANDE L'ENVOI DU CHARGEUR SN 000010055 AVANT L'ECHANGE. 7D5 692 477 742 9 GC 26.01.21 DEVIS RECU. APPEL SAV , GARANTIE TERMINEE. CREATION PIECE ET COMMANDE LL 01/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/022021 RECEPTION DUN CHARGEUR NEUF SUIVANT BL HILLROM ET COMMANDE B3/1128309 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 04.02.21 SN 0000082. REMIS AU SERVICE OS04/02/2021 RENDU. |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS17/12/2020 DM DEPOSE A L ATELIER OS04/022021 RECEPTION DUN CHARGEUR NEUF SUIVANT BL HILLROM ET COMMANDE B3/1128309 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS04/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-07
2019.XLS | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 172388 | 22-3067 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/11/2020 |  |  | 2019-1063 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO100C | ERBE | 11477228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-05 | 22766809
2019.XLS | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 172386 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/11/2020 |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-05 | 22766809
2019.XLS | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 172368 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/11/2020 |  |  | 2019-1059 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11478059 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-05 | 22766809
2019.XLS | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 172384 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/11/2020 |  |  | 2019-1061 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-05 | 22766809
2019.XLS | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 172370 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/11/2020 |  |  | 2019-1058 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO200D | ERBE | 11477427 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-05 | 22766809
2019.XLS | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 172359 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 18/11/2020 |  |  | 2019-1064 | MODULE DE COAGULATION SOUS ARGON | APC 2 | ERBE | 11477865 |  | 509 | BISTOURI EXPLO GASTRO | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-05 | 22766809
2019.XLS | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 172349 | 22-7188 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.12.2020 INTERVENTION S01-040470 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR OFFERT ENTRETIEN, ETALONNAGES --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2019-1065 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08050 |  | 510 | MONNAL T60 - 1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012613 | AIR LIQUIDE SANTE | [5 empty] | 2021-01-02 | 696893
2019.XLS | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 178639 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MAINTENANCE PREVENTIVE SUIVANT MARCHE | LW 14/12/2020 RECEPTION RI SANS N° => REALISATION MAINTENANCE PREVENTIVE => REMPLACEMENT KIT PIECE + CONTROLES => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | LW |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-02 | 782226
2019.XLS | 2020-12-11 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 172207 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE + REMETTRE VELCROS MERCI | OS11/12/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 28.01.21 REGLAGE ET POSE VELCRO OS29/01/2021 DM RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS11/12/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/01/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | SANDRINE | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-01
2019.XLS | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 2020-12-24 | 172232 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | TETIERE DOUBLE ARTICULATION N° BIO 22-4092 DONT LA SOUDURE DE LA MOUSSE EST DESUNIS. CF. PHOTO MAIL TECHNICIEN BIOMED TETIERE AU BLOC BFE URGENT ++++++ | GC 16.12.20 UN MAIL AVEC PHOTO EST SUR NOTRE BOITE. APPEL SAV POUR REMPLACEMENT SOUS GARANTIE. MAIL ENVOYE AVEC LA PHOTO ET RENSEIGNEMENTS RELANCE GC 24.12.20 RECU UN COUSSIN SOUS GARANTIE BL 19094522 GC29.12.20 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-1010 | TETIERE DOUBLE ARTICULATION | 1850955 | TRUMPF | 107768456 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-01
2019.XLS | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 171995 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PILE A CHANGER MERCI QUAND NASSIM VIENDRA AU BLOC POUR LES RESPIRATEURS ,PEUT IL APPORTER LA PILE POUR LA CHANGER .MERCI | AL 08.12.2020 REMPALCEMENT PILE --- ESSAIS / FONCTIONNEL AL 08.12.2020 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | KARSINTI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-29
2019.XLS | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 171735 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE BISTOURI EST HORS SERVICE SE MET EN ERREUR LORSQUE L'ON MET LA PLAQUE DE BE ; " ERREUR B 10 VEUILLEZ INTERROMPRE L'ACTIVATION". POUR RAPPEL LES MAINTENANCE VIENNENT D'ETRE FAITE | IF 03/12/2020 TEST DE FONCTIONNEMENT EFFECTUER OK , LE PROBLEME VIENT D'UNE PEDALE EN CONTACT CONTINU , PAS DE DEFAUT CONSTATE , DM FONCTIONNE BIEN , MIS ADISPO DU SERVICE OS04/12/2020 RENDU . |  |  | 2019-1062 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478306 | OS04/12/2020 RENDU . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-24
2019.XLS | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 171614 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MODULE NMT NE FONCTIONNE PLUS . MODULE ET CABLE TESTES INDIVIDUELLEMENT , A PRIORI CE SERAIT MODULE HS. MERCI DE CE QUE FEREZ | NH 01.12.2020 TEST AVEC SERVICE EN ATELIER => MODULE FONCTIONNEL => CAPTEUR DOIGT A VERIFIER IF 09/12/2020 CABLE SONDE REMPLACER , TEST E FONCTIONNEMENT OK , REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0564 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003091 |  |  |  |  | 0 | KARSINTI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-22
2019.XLS | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2021-01-08 | 171507 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR L'APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESSIE EST NON FONCTIONNEL | NH 30.11.2020 RECEPTION EN ATELIER NH 30.11.2020 DM SOUS CONTRAT => A ENVOYER AB 22/12/2020 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD TRANSMIS A LL LL 24/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/01/2021 RECEPTION D UN APPAREIL DE MESURE VESICAL NEUF SUIVANT BLN°27707 ET COMMANDE B6/1107783 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB . LL 08/01/2021 MISE EN REFORME 2019-0800 SUITE ES - REMPLACE PAR 2021-2353 |  |  | 2019-0800 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST313414 | OS07/01/2021 RECEPTION D UN APPAREIL DE MESURE VESICAL NEUF SUIVANT BLN°27707 ET COMMANDE B6/1107783 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB . |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-19
2019.XLS | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 171552 | 36-0910 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | UPGRADE LOGICIEL | AB 30/11/2020 UPGRADE DU LOGICIEL AVEC CLE USB |  |  | 2019-1109 | UNITE CENTRALE | NSK 3100 | ANTEC | [5 empty] | 0 | CHRISTINE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-19 | 36012142
2019.XLS | 2020-11-27 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 171425 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE CORDON D'ALIMENTATION DE CE PESE BEBE NE FONCTIONNE PAS. ESSAI SUR D'AUTRE PB IDEM. MERCI DE LE REMPLACER. CDT | OS27/11/2020 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 03.12.2020 REMPALCEMENT ALIM HS / FONCTIONNEL AL 03.12.2020 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 | OS27/11/2020 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAYEN DE LA GARANDERIE | 5794 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-18
2019.XLS | 2020-11-25 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 171242 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR NOTRE PIECE A MAIN SN 04122 NE FONCTIONNE PLUS LES FRAISES NE TOURNENT PAS | OS26/11/2020 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 01/12/2020 ENVOI CHEZ REPARATION TURBINES IF 07/12/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 18/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/01/2021 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT N° FACTURE 9857-0121 ET COMMANDE B2/1104647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. AB 19/01/2021 RECEPTION DE LA PIECE REMPLACEMENT DES ROULEMENTS + JOINTS NETTOYAGE LUBRIFICATION MISE EN CONDITION REELLE D'USAGE ET TESTS SUR APPAREILLAGE REMISE A DISPO. SERVICE OS03/02/2021 RENDU. |  |  | 2019-0975 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04122 | OS26/11/2020 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2021 RECEPTION D UNE PIECE A MAIN REPARER SUIVANT N° FACTURE 9857-0121 ET COMMANDE B2/1104647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS03/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2020-12-16
2019.XLS | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 171076 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MODULE NE COMPORTE PLUS DE RESERVOIR ANTI-CONDENSATION. VU AVEC TECHNICIEN DU BIOMEDICAL => MIS EN REPARATION AFIN QU'UN RESERVOIR SOIT COMMANDE ET INSTALLE SUR LE MODULE | NH 24.11.2020 VU AVEC SAV POUR COMMANDER PIEGE A EAU DIRECTEMENT SUR CPAGEI OS27/11/2020 RENDU. |  |  | 2019-0552 | MODULE CO2 | 115-027545-00 | MINDRAY | HNB93009973 | OS27/11/2020 RENDU. |  |  |  | 0 | LAGARDE | 5311 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-12
2019.XLS | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-16 | 172411 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 16/12/2020 RECEPTION RI - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-1060 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300S | ERBE | 11478304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2020-12-11 | 22993538
2019.XLS | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 170834 | 36-0910 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE CAPTEUR FRONTAL NE FONCTIONNE PLUS | AB 17/12/2020 FAUX CONTACTS CABLE REMISE EN ETAT ELECTRIQUE ESSAI OK | SALLE KINÉ AINCOURT |  | 2019-1107 | PLATEFORME D'ANALYSE DE LA POSTURE | PF4C | SATEL | PFK413 |  |  |  |  | 0 | LARCHE | 0679426381 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-09
2019.XLS | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 170667 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | URGENT LA PORTE DE LA POMPE NE VEUT PAS TENIR FERMER ERREUR 30 MERCI | AL 16.11.2020 RECEPTION DM ATELIER AL 17.11.2020 ESSAI AVEC LE KIT + MD MAUSSION / DEFAUT NON-CONSTATE / RETOUR SERVICE |  |  | 2019-0047 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II | MEN01 | ROCAMED | 1811-671 | AL 16.11.2020 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-05
2019.XLS | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2021-02-08 | 170669 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MOTEUR STRYKER HANCHE ET GENOU S7 N°1 CASSE OPTIM 4829 | OS17/11/2020 MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION (NUMERO D EQUIPPEMENT PAS TROUVER) GC 19.11.20 APPEL SAV QUI ME DONNE L'ADRESSE A ENVOYER.LE SN CORRESPOND A 2 NUMEROS BIOMED.VU AVEC LL GC 20.11.20 ENVOI ( SOUS GARANTIE? ) 7D5 692 610 238 0 GC 26.01.21 APPEL SAV QUI ME DEMANDE UN MAIL SERVICE.EQUIPEMENT@STRYKER.COM . FAIT GC 27.01.21 DEVIS LL 27/01/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/02/2021 RECEPTION NON REPARER CAR RELANCES RESTER SANS REPONSE DE NOTRE PART D UNE PAM SUIVANT NUMERO D EXPEDITION 1588239647 ET COMMANDE B2/1115390.COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH LL 04/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC. GC 04.02.21 APPEL SAV , IMPOSSIBLE DE SE RESERVIR DU MEME DEVIS. DONC ENVOI DU MOTEUR POUR DEVIS GC 08.02.21 ENVOI SAV 7D5 692 477 753 5. VU AVE MP QUI A RECU LA FACTURE DE LA REPARATION. APPEL SAV DM REPARE NE PAS RENVOYER.DEMANDE DE BON D'INTERVENTION MODIFIE OU D'UN MAIL.RCU RI 34603740 PIECES REMPLACEES SUIVANT DEVIS. PLUS MAIL DE CONFIRMATION. TRANSMIS A MP OS11/02/2021 RENDU. |  |  | 2019-0044 | PIECE A MAIN ROTATIVE DOUBLE GACHETTE S7 | 7205000000 | STRYKER | 1425906273 | OS17/11/2020 MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION (NUMERO D EQUIPPEMENT PAS TROUVER) OS04/02/2021 RECEPTION NON REPARER CAR RELANCES RESTER SANS REPONSE DE NOTRE PART D UNE PAM SUIVANT NUMERO D EXPEDITION 1588239647 ET COMMANDE B2/1115390.COLIS EN BON |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2020-12-05
2019.XLS | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 170600 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2020 INTERVENTION DE SUPERSONIC IMAGINE LE 12/11/2020 , UPGRADE V2.1 SELON PROCEDURE , REINSTALLATION BACKUP CLIENT , REINSTALLATION IMPRIMANTE XEROX CLIENT , ESSAIS COMPLET: OK , MAINTENANCE PREVENTIVE FAITE CE JOUR , CROISEMENT CABLES USB DPU, , VU AVEC M RENOUX |  |  | 2019-1000 | ECHOGRAPHE | AIXPLORER MACH 30 | SUPERSONICS IMAGINE | GL81RZ43 |  | 508 | AIXPLORER MACH 30-SALLE9 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012178 | SUPERSONIC IMAGINE | [5 empty] | 2020-12-04 | 22766809
2019.XLS | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-07 | 170618 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE NE COMMANDE PLUS LE PILIER N° BIO 2019-1033 LES VOYANTS CLIGNOTE PAR MOMENT. PILIER MIS DANS LE SAS PATIENT AU BLOC BFE. | IF 13/11/2020 TELECOMMANDE RECUPERE AU BLOC , IF 18/11/2020 ENVOI EN REPARATION OS07/12/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT N°WO80259845 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 07/12/2020 RECEPTION TELECOMMANDE SANS FIL REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE AL 10.12.2020 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-1007 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13400 | OS07/12/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE TELECOMMANDE REPARER SUIVANT RAPPORT N°WO80259845 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2020-12-04
2019.XLS | 2020-11-10 | 2020-12-18 | 2021-01-13 | 170514 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LA POIGNET DE LA PORTE DE LA GIRAFFE EST CASSEE.... MERCI | GC 18.12.20 RELANCE DU SERVICE.DEJA VU PAR MES COLLEGUES.APPEL POLLOS EN DEBUT DE SEMAINE QUI ME DONNE LES REFERENCES ET APPEL SAV POUR DEVIS.RELANCE DE LA DEAMNDE ET OUVERTURE N° DE DOSSIER: 1-8523951223 . GC 21.12.20 DEVIS.CREATION PIECES ET COMMANDE 2998 LL 24/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC GC 13.01.21 APPEL SAV POUR RENSEIGNEMENTS.RENVOI PAR MAIL DE LA COMMANDE AVEC MARTINE EN COPIE.VU AVEC AF.APPEL POLLOS POUR DEPANNAGE DE LA PIECE OS15/01/2021 RECEPTION SUIVANT BLN°802758340 ET COMMANDE B3/1106215 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 2998) GC 26.01.21 APRES RELANCE DU SERVICE.INTERVENTION DU SAV EN URGENCE GC 10.03.21 RELANCE SAV. GC 11.03.21 VU AVEC POLLOS. INTER GRATUITE SANS RI |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 | OS15/01/2021 RECEPTION SUIVANT BLN°802758340 ET COMMANDE B3/1106215 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 2998) |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-01
2019.XLS | 2020-11-09 | 2021-01-05 | 2021-01-28 | 170420 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DIFFICULTE A ALLUMER L'ÉCRAN DE REPORT, PROBLEME DE FAUX CONTACT PROBABLEMENT. COLONNE ACTUELLEMENT AU BLOC BFE. | NH 05.01.2020 PASSAGE DANS LE SERVICE => CABLE DP RELIANT A LA COLONNE ABIME => DEMANDE REF AU SAV NH 28.01.2021 CABLE INSTALLE SUR COLONNE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0351 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721909325252 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-28
2019.XLS | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 170234 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | S¿ETEINT TOUT SEUL | OS05/11/2020 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION (ETIQUETTE A REFAIRE) NH 05.11.2020 TEST MONITEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => TEST BATTERIE OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS10/11/2020 DM RENDU. |  |  | 2019-0662 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240062HA | OS05/11/2020 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION (ETIQUETTE A REFAIRE) OS10/11/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-26
2019.XLS | 2020-11-04 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 170214 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LE PILIER DOIT RESTER BRANCHER EN PERMANENCE SUR LE SECTEUR POUR GARDER LA CHARGE. MERCI | GC 18.11.20 SOUS GARANTIE. APPEL SAV QUI VA NOUS PROPOSER DES DATES D'INTERVENTION.APPEL MAUSSION. PREVU LE 25.11 GC 25.11.20 REPORTE LE 26.11 GC 26.11.20 SAV AMMENE AU BLOC GC 27.11.20 REMPLACEMENT DES BATTERIES ET ESSAIS 80254630 |  |  | 2019-1006 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 107319147 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2020-11-25
2019.XLS | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-02-17 | 170466 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 03.11.2020 RECEPTION DEVIS S20110006 => EN VALIDATION LL 10/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 17.02.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR + REMPALCEMENT PIECES --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-11-20
2019.XLS | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-02-17 | 170465 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 03.11.2020 RECEPTION DEVIS S20110006 => EN VALIDATION LL 10/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 17.02.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR + REMPLACEMENT PIECES --- FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-11-20
2019.XLS | 2020-10-28 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 169793 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MODULE EST TOMBE ET EST CASSE MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ | OS28/10/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.11.2020 PAS DE COMMERCIALISATION DE PIECE => ENVOI SAV NH 12.11.2020 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 16/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/12/2020 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD D UN MODULE NEUF SUIVANT RAPPORT DE REPARATION N°938059759 ET COMMANDE B2/1100338 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( A IMMATRICULER) NH 04.12.2020 IMMATRICULATION + REFORME MODULE REMPLACE |  |  | 2019-0550 | MODULE CO2 | 115-027545-00 | MINDRAY | HNB93009745 | OS28/10/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/12/2020 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD D UN MODULE NEUF SUIVANT RAPPORT DE REPARATION N°938059759 ET COMMANDE B2/1100338 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | COULIAU | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-18
2019.XLS | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2021-01-05 | 169618 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.10.2020 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 23.10.2020 RECEPTION DEVIS DME32911 => EN SIGNATURE AL 23.12.2020 RECEPTION LME27286 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC T° T20 116144 / ANEMOMETRE A20 116144 --- CONFORME |  |  | 2019-1106 | THERMO-ANEMOMETRE | CA1227 | CHAUVIN ARNOUX | P01654227 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-11-13
2019.XLS | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 169322 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE MERCI | OS20/10/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 23.10.23 REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS20/10/2020 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/10/2020 RENDU A MAUSSION |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-10
2019.XLS | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-12-16 | 169230 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA CUVE DE DROITE NE FONCTIONNE PAS ; LA PORTE SE ROUVRE TOUTE SEULE AVEC POCHE ET TUBULURE EN PLACE (VU CE JOUR PENDANT LA FORMATION ; LE COMMERCIAL EST AU COURANT) MERCI | AL 19.10.2020 RECEPTION DM ATELIER / PANNE CONSTATEE AL 20.10.2020 APPEL SAV POUR PRISE EN CHARGE RAPIDE => ENVOI D'UN CARTON AVANT RETRAIT DU DM AL 22.10.2020 RECEPTION CARTON + CONDITIONNEMENT POUR ENVOI OS16/12/2020 RECEPTION REPARER D UN ENDOFLOW SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°NFRLE2176 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LL. AL 16.12.2020 RECEPTION BL N°NFRLE2176 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENT TUBE AIR INTERNE + CONNECTION ---- CQ + TSE / CONFORME AL 16.12.2020 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0049 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II DOUBLE CUVE | MEN02P | ROCAMED | 1812-676 | AL 19.10.2020 RECEPTION DM ATELIER OS16/12/2020 RECEPTION REPARER D UN ENDOFLOW SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°NFRLE2176 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A LL. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011669 | ROCAMED | [5 empty] | 2020-11-07
2019.XLS | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 2021-01-12 | 169183 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PCA EN ALARME C 05 | AB 23/10/2020 CODE ALARME C05 ENVOI SAV AVEC BOITIER + CLE ET POIGNEE DE COMMANDE COLISSIMO N° 7D56926102298 IF 04/12/2020 PAS DE PANNE CONSTATE , TESTS DEBIT ET OCCLUSION DANS LES TOLERANCES CONSTRUCTEUR , DM FONCTIONNEL => ATTENTE RETOUR , PAS DE DEVIS AB 12/01/2021 SOUS GARANTIE PAS D'ALARME C05 CONSTATE NI VUE DANS L'HISTORIQUE L'ALARME CO5 SIGNIFIE QUE LA POMPE A SUBIT UNE RADIATION ELECTROMAGNETIQUE SANS CONSEQUENCE IL SUFFIT D'ETEINDRE LA POMPE DE LA RALLUMER ET L'ALARME EST INITIALISEE TESTS DEBIT ET OCCLUSION DANS LES TOLERANCE CONSTRUCTEUR. REMISE A DISPOSITION |  |  | 2019-0325 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 190750159006 | GC 19.10.20.DEPOSE AVEC LA POIRE.DEMANDE MAL REMPLIE |  |  |  | 0 | RICHIER | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009001 | SMD | [5 empty] | 2020-11-06
2019.XLS | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-09 | 169046 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2019-0105 | DETECTEUR CO INDIVIDUEL | PAC 6500 | DRAGER | ARMB-0585 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-006290 | DRAGER FRANCE SAFETY | [5 empty] | 2020-11-05 | 4561236
2019.XLS | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-11-17 | 169075 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | L'APPAREIL POUR METTRE LES BAS DE CONTENTION PREND BIEN LA CHARGE MAIS A L'UTILISATION LUMIERE ROUGE ET NE FONCTIONNE PAS. | AB 26/10/2020 LES BRAS SE BLOQUENT SOUS GARANTIE ENVOI SAV 17/11/2020 SAV DYSFONCTIONNEMENT MECANIQUE : DESOLIDARISATION DE LA VIS DE ROTATION APRES RESOLIDARISATION DE LA VIS DE ROTATION, APPAREIL FONCTIONNEL |  |  | 2019-1043 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A000538 | ML 16/10/20 RECUPERER ET DEPOSER AU BIOMED. AB 26/10/2020 LES BRAS SE BLOQUENT SOUS GARANTIE ENVOI SAV |  |  |  | 0 | FUSELLA MAUDET | 0134794483 | O | Corrective |  | Définitive | 629 | BELOVIA | [5 empty] | 2020-11-05
2019.XLS | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-11-17 | 168710 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN ULTRACISION SN R93J48098 ; NE RESTE PLUS D'UTILISATION. BIOMED INFORME MAIL ENVOYE LE 30/096/2020 A LILIAN | IF 12/10/2020 COMMANDE EN COURS LL 17/11/2020 PAM 2019-0033 MISE EN REFORME - REMPLACEE PAR 2020-2036 |  |  | 2019-0033 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP 054 | ETHICON | R93J48098 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-31
2019.XLS | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 168728 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 12/10/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE SELON RI 131621 REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE TEL QUE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR. - CALIBRATION DE LA CELLULE FIO2. - REMONTAGE, CALIBRAGE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES SELON LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE CONSTRUCTEUR - ÉTABLISSEMENT DU RELEVE DES MESURES EFFECTUEES. |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2020-10-29 | 22993538
2019.XLS | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 168374 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHANGEMENT DE BATTERIE. | IF 06/10/2020 REMPLACEMENT BATTERIE OK , DM FONCTIONNEL |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-27
2019.XLS | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 167947 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PRISE DU PESE PERSONNE RETROUVEE CASSEE .... Y EN A T-IL UNE EN PRET LE TEMPS DE LA REPARATION SVP ? MERCI PAR AVANCE | AL 29.09.2020 REMPLACEMENT PAR ECHANGE STD OS29/09/2020 CHARGEUR RENDU A MADELINE. |  |  | 2019-0136 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187878 | OS29/09/2020 CHARGEUR RENDU A MADELINE. |  |  |  | 0 | OLIVEROS | 6253 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-20
2019.XLS | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 2020-11-23 | 167763 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEFAUT DE SIGNAL: LE PROBLEME VIENDRAIT DU CABLE QUI N'EST PAS RECONNU PAR LE MODULE. MERCI. | OS28/09/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 29/09/2020 DEMANDE N° 2875 EN COURS IF 25/11/2020 DEMANDE DEVIS POUR LA SONDE , COMMANDE N° 2966 LL 27/11/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/12/2020 RECEPTION DE DEUX CABLES SONDE SUIVANT BLN°20002674 ET COMMANDE B3/1102105 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 08/12/2020 REMPLACEMENT DU CABLE SONDE NMT , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0562 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003088 | OS28/09/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/12/2020 RECEPTION DE DEUX CABLES SONDE SUIVANT BLN°20002674 ET COMMANDE B3/1102105 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-16
2019.XLS | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 167750 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.09.2020 INTERVENTION SWO-876495 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / REMPLACEMENT TUYAUX + NETTOYAGE ET LUBRIFICATION VANNE OXY --- CQ / CONFORME |  |  | 2019-0643 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX PLUS | RADIOMETER | 092R0221N048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2020-10-15 | 696893
2019.XLS | 2020-09-18 | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 167368 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE CASSE STORZ 0° DIAMETRE 5 MM SN: 12017E DEMANDE URGENTE NOUS N'AVONS QU'UN OPTIQUE LARYNX POUR L'ORL. OPTIM : 4679 | OS23/09/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 30/09/2020 ENVOI CHEZ PETEL OPTIM 4679 AB 07/10/2020 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 12/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 16/10/2020 RETOUR SAV REMISE EN SERVICE OS19/10/2020 OPTIQUE RENDU A SANDRINE. |  |  | 2019-0085 | OPTIQUE 5MM OØ | 8712 AA | STORZ | 12017E | OS23/09/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/10/2020 OPTIQUE RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2020-10-09
2019.XLS | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 167382 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COLONNE ARTHEX NE FONCTIONNE PLUS, DEMANDE URGENTE. | NH 18.09.2020 PASSAGE DANS LE SERVICE => REINITIALISATION TABLETTE + PROCESSEUR => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 |  | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-09
2019.XLS | 2020-09-17 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 167336 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE DE BIS NE FONCTIONNE PAS : PAS DE SIGNAL MALGRE LE CHANGEMENT DE MODULE POUR APPAREIL MINDRAY. | OS22/09/2020 MODULE BIS QUI N APPARTIENT PAS A L ANESTHESIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. ETIQUETTE A REFAIRE NH 08.10.2020 TEST MODULE AVEC INTERFACE BIS ET CAPTEUR NEUF => SIGNAL ET RECONNAISSANCE CAPTEUR OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE AL 17.11.2020 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2019-0581 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG96351781 | OS22/09/2020 MODULE BIS QUI N APPARTIENT PAS A L ANESTHESIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. ETIQUETTE A REFAIRE |  |  |  | 0 |  | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-08
2019.XLS | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 167950 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 29/09/2020 RÉVISION FIN DE GARANTIE TEST DES 5 SONDES OK. PHANTOM OK - TEST DU CLAVIER, MONITEUR, ECRAN TACTILE ET CLAVIER ALPHANUMERIQUE TEST MODES IMAGERIES - SAUVEGARDE OS ET S FIRMWARE ET CALIBRATION EFFECTUES - NETTOYAGE COMPLET ( FILTRES, CLAVIER ET PALM SW) TEST DES 2 REPROS. XEROX ET SONY UP-D898 - SAUVEGARDE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0648 | ECHOGRAPHE | APLIO A450 | CANON | AED1972423 |  | 492 | APLIO A450 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001133 | CANON MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2020-10-01 | 782226
2019.XLS | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166835 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PRISE ELECTRIQUE HORS SERVICE | AL 11.09.2020 REMPLCEMENT CORDON ALIM => FONCTIONNEL AL 17.11.2020 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 | GARNIER | 4265 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-30
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166778 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°NVT1601N-8340277482--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-0817 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340277482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166782 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°NVT1601N-8340375061--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-0822 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375061 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166783 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°NVT1601N-8340375043--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-0823 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375043 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2021-03-24 | 166785 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VR LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 31.12.2020 MATERIEL PERDU / A REFORMER AL 04.03.2021 DEMANDE DEVIS POUR REMPLACEMENT AL 05.03.2021 RECEPTION DEVIS N°548308 => EN SIGNATURE LL 08/03/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/03/2021 RECEPTION D UNE BALANCE SUIVANT BLN°2018377/1 ET COMMANDE B2/1132319 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. AL 24.03.2021 REMPLACE PAR LA 2021-0252 SUITE PERTE / VOL |  |  | 2019-1084 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8340365967 | OS24/03/2021 RECEPTION D UNE BALANCE SUIVANT BLN°2018377/1 ET COMMANDE B2/1132319 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | [7 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166784 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION ML N°PR1602N-B935195400--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-1078 | BALANCE DE PRECISION | PR1602M | OHAUS | B935195400 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166779 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°NVT1601N-8340375048--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-0819 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166780 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°NVT1601N-8340375052--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-0820 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375052 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-11-03 | 166781 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR VP LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AL 03.11.2020 INTERVENTION SAV SARTORIUS => CONSTAT DE VERIFICATION N°NVT1601N-8340375033--03/11/2020-CHAHBAZIAN / CONFORME NF EN 45501:2015 |  |  | 2019-0821 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8340375033 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2020-09-29
2019.XLS | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-11-25 | 166575 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PAS D'AFFICHAGESUR L'ECRAN, PLEIN DE LIGNES VERTICALE SUR L'ECRAN LE 23/09 APPEL SAV NIHON KOHDEN. EN ATTENT DE RAPPEL PAR UN TECH. LE 21/10 ENVOI CHEZ NIHON KOHDEN LE 25/11 RETOUR DE CHEZ NIHON KOHDEN, ECHANGE DE L'ECRAN. REPARATION SOUS GARANTIE. |  |  | 2019-0307 | ECG | CARDIOFAXM-2350 | NIHON KOHDEN | 154115 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002761 | NIHON KOHDEN FRANCE SARL | [5 empty] | 2020-09-25 | 4561236
2019.XLS | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 166534 | 04-4809 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | UN TUBE CLIGNOTE. PAS DE TUBE UV DISPO, DEPOSE DU TUBE. PROBLEME DE CONTACT SUR LA DOUILLE DU TUBE |  |  | 2019-0361 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-0734 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-25 | 4561236
2019.XLS | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166500 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | VELCRO A REMETTRE AU PLUS LE 112/06/2020 MERCI | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . IF 11/09/2020 VELCRO PLUS REGLAGE EFFECTUER OK IF 11/09/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-24
2019.XLS | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 166332 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PAS DE REPETITEUR EN REA 4 CAMPAGNE MERCI | NH 01.09.20 PASSAGE DANS LE SERVICE => REMISE EN ETAT AFFICHAGE MONITEUR => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0671 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009060 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-22
2019.XLS | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-29 | 166254 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APRES LE BRANCHEMENT LA POMPE ANNONCE ERREUR N°11 ; TUBULURE DEJA UTILISEE SELON LE GUIDE. CHANGEMENT DE TUBULURE MEME PROBLEME. LA SEMAINE PASSEE LA POMPE FONCTIONNAIT PARFAITEMENT | OS31/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.09.2020 DEMANDE TUBULURE + POCHE POUR TEST NH 29.09.2020 MISE A JOUR DISPOSITIF => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE => REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0049 | POMPE IRRIGATION ENDOFLOW II DOUBLE CUVE | MEN02P | ROCAMED | 1812-676 | OS31/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-19
2019.XLS | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-10-30 | 166120 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | VISION FLOUE ET CERCLE NOIR (HALO ) ANORMAL DANS LE CHAMP DE VISION . | OS27/08/2020 URETERO SCOPE A PRENDRE A CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. IF 28/08/2020 URETERO VISION FLOUE , ENVOI EN REPARATION SOUS GARANTIE NH 14.09.20 PRESENCE D'HUMIDITE => REPARATION NON PRISE SOUS GARANTIE =>DA TRANSMISE POUR DECISION LL 28/09/2020 DA REFUSEE - VOIR AVEC PROFIBRE SI PRISE EN CHARGE POSSIBLE DU DISPOSITIF ET DEMANDE DE RETOUR MATERIEL A FAIRE AUPRES D'OLYMPUS OS07/10/2020 RECEPTION MATERIEL NON REPARER SUITE AU REFUS DU DEVIS DE NOTRE PART SUIVANT BLN°74035416 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 07/10/2020 RECEPTION URETERO NON REPARE , ENVOI CHEZ PROFIBRE NH 13.10.2020 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/10/2020 RECEPTION D UN URETERO- RENOSCOPE REPARER SUIVANT BL20000856 ET COMMANDE B2/1096929 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A U TECH. IF 30/10/2020 RECEPTION UTETERO -RENOCSOPE REPARE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 30.10.20220 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0957 | URETERO-RENOSCOPE | URF-P7 | OLYMPUS | 2900915 | OS27/08/2020 URETERO SCOPE A PRENDRE A CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. OS07/10/2020 RECEPTION MATERIEL NON REPARER SUITE AU REFUS DU DEVIS DE NOTRE PART SUIVANT BLN°74035416 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/10/2020 RECEPTION D UN URETERO- RENO |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-013231 | PROFIBRE | [5 empty] | 2020-09-16
2019.XLS | 2020-08-26 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 166062 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SCOPE DE TRANSPORT ( ECRAN TACTIL NON FONCTIONNEL =CASSE) | OS26/08/2020 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 07.09.2020 CHANGEMENT DALLE TACTILE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS09/09/2020 DM RENDU. |  |  | 2019-0661 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240095HA | OS26/08/2020 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/09/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4553 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-16
2019.XLS | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 166061 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | SAINTYVES | SCOPE DE TRANSPORT ( ECRAN TACTIL NON FONCTIONNEL =CASSE) | OS26/08/2020 DOUBLON |  |  | 2019-0661 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19240095HA | OS26/08/2020 DOUBLON |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4553 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-16
2019.XLS | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 165885 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2020-09-10 | 4561236
2019.XLS | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 165684 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, COLONNE ARTHEX = LA TABLETTE DE COMMANDE NE SE CONNECTE PLUS A LA COLONNE. | GC 17.08.20 LA TABLETTE A ETE ETEINTE A L'ARRACHE. APPEL SAV QUI ME FAIT FAIRE PLUSIEURS PROCEDURES. REFONCTIONNE A LA 5E .DEMANDE D'ENVOI DE CES PROCEDURES |  |  | 2019-0343 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE 32'' | ARTHROCART | ARTHREX | 001-185497 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-05
2019.XLS | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 165675 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CODE ERREUR EC75 APPEL SPACELABS SOUS GARANTIE N° DE COLIS 8H00072629635 |  |  | 2019-0590 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016513 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2020-09-05 | 4561236
2019.XLS | 2020-08-17 | 2020-09-14 | 2020-11-23 | 165679 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE MODULE FONCTIONNE SANS SOUCIS, MAIS LE CABLE NE FONCTIONNNE QUE PAR INTERMITTENCE...SERAIT-IL POSSIBLE DE LE CHANGER SVP? | OS17/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.09.20 DA 2879 TRANSMISE NH 23.11.2020 CABLE REMPLACE => DM A DISPO DU SERVICE OS27/11/2020 RENDU. | BLOC BMC |  | 2019-0567 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB96003095 | OS17/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/11/2020 RENDU. |  |  |  | 0 | MENARES | 7051 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-05
2019.XLS | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 165674 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CODE ERREUR EC75 APPEL SPACELABS SOUS GARANTIE N° DE COLIS 8H00072629635 |  |  | 2019-0586 | HOLTER TENSIONNEL | ULTRALITE A 90217A-1 | SPACELABS | 217A-016514 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-005415 | SPACELABS HEALTHCARE | [5 empty] | 2020-09-05 | 4561236
2019.XLS | 2020-08-10 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 165431 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONSOIR, NEBULISEUR DU NT2T3 HS, URGENT | OS12/08/2020 NEBULISEUR HS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 19/08/2020 NEBULISEUR HS - NON REPARABLE - MIS ENPRE REFORME |  |  | 2019-0313 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-5 | OS12/08/2020 NEBULISEUR HS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | COMBREDET | 4240 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-29
2019.XLS | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-13 | 165373 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.08.20 CONSTAT PAR LA STE PALETTES INTERNES ABIMES APRES PASSAGE A L AUTOCLAVE => VU AVEC SAV => ENVOI DES PALETTES NH 13.08.2020 RECEPTION PALETTES NEUVES S/N DGH94002569 => MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0998 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-9A027715 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-28 | 824155
2019.XLS | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 165336 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 07/08/2020 INTERVENTION MINDRAY SUITE A COUPURE INTEMPESTIVE DE L'ECRAN DE LA CENTRALE DE SURVEILLANCE - REMPLACEMENT DU CABLE HDMI - TEST => FONCTIONNEL |  |  | 2019-0768 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | HELITEDESK 800 G3 | HEWLETT PACKARD | JB-96006069 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2020-08-27 | 22993538
2019.XLS | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 2020-09-04 | 165293 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BOITIER CASSE | AB 13/08/2020 APPAREIL AYANT CHUTE ENVOI DE L'APPAREIL AB 25/08/2020 RECEPTION DEVIS ET ENVOI POUR BDC AB 07/08/2020 RETOUR SAV MATERIEL REPARE |  |  | 2019-1043 | EXTENSEUR BAS DE CONTENTION | OMBISTOCKING | BELOVIA | A000538 |  |  |  |  | 0 | A.S. |  | N | Corrective |  | Définitive | 629 | BELOVIA | [5 empty] | 2020-08-27 | 36012142
2019.XLS | 2020-08-06 | 2020-10-09 | 2020-11-17 | 165315 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PIECE A MAIN ULTRACISION HARMONIC ETHICON SN 4A2K125 N°4 TESTEE / NE RECONNAIT PAS LES PINCES OPTIM 4599 | OS07/08/2020 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/10/2020/ PIECE A MAIN NE RECNNAIT PAS LES PINCES , DEMANDE DEVIS DE REMPLACEMENT EN COURS IF 12/10/2020 ENVOI SAV POUR MATERIOVIGILANCE LL 17/11/2020 PAM 2019-0069 MISE EN REFORME - REMPLACEE PAR U94V3R076 N° BIO 2020-2035 |  |  | 2019-0069 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP 054 | ETHICON | R94A2K125 | OS07/08/2020 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-27
2019.XLS | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 165223 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE TENSIOMETRE NE TIEN PLUS SUR SONT PIED: COQUE CASSEE. DEMANDE D'UN DEVIS A MINDRAY RECEPTION DE LA COQUE, REMISE EN ETAT DU TENSIOMETRE, TEST OK |  |  | 2019-0338 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-93015649 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-26 | 4561236
2019.XLS | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2021-01-12 | 165216 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/08/2020 PROBLEME DE DECONNEXION INTEMPESTIVE DE L'ECRAN DE LA CENTRALE DE SURVEILLANCE => DEFAUT SUR PORT USB - APPEL MINDRAY POUR INTERVENTION LL 06/08/2020 INTERVENTION PREVUE CE JOUR |  |  | 2019-0769 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | HELITEDESK 800 G3 | HEWLETT PACKARD | JB-96006070 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2020-08-26 | 22993538
2019.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 165294 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PANNE DECLAREE : S0000 - SERVICE ( INSTRUMENT INTERVENTION ) PANNE CONSTATEE : S0008 - PLANNED INTERVENTION//NO DEFAULT S805 - SERVICES//UPD/RETROFIT CODE TRAVAUX EFFECTUES : INSTALLATION DE LA VERSION 111.07 ET DE LA DERNIERE BASE DE DONNEE. CARTOGRAPHIES DES AIGUILLES EN PUITS ET DU PLAN DU TIROIR. PARAMETRAGE DU CHECK VOLUME AVEC CHRISTELLE RAULIN. RELANCE DE L AUTOMATE ET PASSAGE DES CQ :OK |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2020-08-25 | 4561236
2019.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 167147 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.08.2020 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE COFRAC N°2020/3322 => CONFORME ISO 8655 |  |  | 2019-0267 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M25E | GILSON | KL05213 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-08-25 | 696893
2019.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 167613 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.08.2020 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE COFRAC N°2020/3331 => CONFORME ISO 8655 |  |  | 2019-0266 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M250E | GILSON | KL05346 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-08-25 | 696893
2019.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 167619 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.08.2020 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE COFRAC N°2020/3338 => CONFORME ISO 8655 |  |  | 2019-0263 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | CK10116 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-08-25 | 696893
2019.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 167141 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.08.2020 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE COFRAC N°2020/3320 => CONFORME ISO 8655 |  |  | 2019-0264 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL20 | GILSON | LL72073 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-08-25 | 696893
2019.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 167642 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.08.2020 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE COFRAC N°2020/3347 => CONFORME ISO 8655 |  |  | 2019-0265 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72568 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-08-25 | 696893
2019.XLS | 2020-07-31 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 165091 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PAS D'ASPIRATION EFFICACE EN DOUBLE TUBULURE | AL 31.07.2020 RECEPTION DM ATELIER LL 04/08/2020 PROBLEME D'ASPIRATION EFFICACE EN DOUBLE TUBULURE - ENVOI SOUS GARANTIE CHEZ PRESTATAIRE POUR REPARATION NH 18.09.2020 REFUS DE LA SOCIETE DE PRENDRE LE DM SOUS GARANTIE EN RAISON DE LA NATURE DE LA PANNE => DA TRANSMISE LL 28/09/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/10/2020 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SUIVANT BLN°CPN413368 ET COMMANDE B2/1090030 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 29/10/2020 RECEPTION TIRE LAIT REPARE , , MIS A DISPO DU SERVICE OS09/11/2020 DM RENDU A MADAME PROUT |  |  | 2019-0316 | TIRE LAIT | FISIO PRO | KITETT | 69144EA09 | AL 31.07.2020 RECEPTION DM ATELIER OS29/10/2020 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SUIVANT BLN°CPN413368 ET COMMANDE B2/1090030 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/11/2020 DM RENDU A MADAME PROUT |  |  |  | 0 | MATRA-PROUT | 5715 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001483 | DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | [5 empty] | 2020-08-21
2019.XLS | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 165292 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PANNE DECLAREE : S0000 - SERVICE ( INSTRUMENT INTERVENTION ) PANNE CONSTATEE : S0008 - PLANNED INTERVENTION//NO DEFAULT S805 - SERVICES//UPD/RETROFIT CODE TRAVAUX EFFECTUES : MISE A JOUR DES PATCHS DE SECURITE WINDOWS 10 POUR LE COMPACT MAX. |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2020-08-20 | 4561236
2019.XLS | 2020-07-30 | 2020-08-03 | 2021-03-05 | 165035 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 0° / 10MM OLYMPUS REF WA53000A FLOU OPTIM 4588 | NH 03.08.20 DM SOUS GARANTIE => ENVOI CHEZ OLYMPUS IF 25/08/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 31/08/2020 DA REFUSEE - DEMANDER A RECUPERER OPTIQUE POUR ENVOI CHEZ PETEL. GC 25.09.20 APPEL DU SAV POUR INFORMATION. RETOUR DEMANDE OS30/09/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°74020408 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 30/09/2020 RETOUR OPTIQUE DE CHEZ OLYMPUS , ENVOI CHEZ PETEL IF 08/10/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL DEMANDE DE DEVIS OLYMPUS OU UGAP IF 16/10/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 21/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/02/2021 RECEPTION DUNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°74307239 ET COMMANDE B6/1096937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. IF 23/02/2021 RECEPTION OPTIQUE NEUF SN 4042761052575 REMPLACE LE SN 517410 LL 25/02/2021 IMMATRICULATION NOUVELLE OPTIQUE 2021-0109 - FAIRE DEMANDE DE CERTIFICAT DE DESTRUCTION PETEL POUR FAIRE LA MISE EN REFORME LL 05/03/2021 RECEPTION CERTIFICAT DE DESTRUCTION PETEL - DM REFORME |  |  | 2019-1015 | OPTIQUE O° 10 MM | WA 53000 A | OLYMPUS | 517410 | OS30/09/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°74020408 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/02/2021 RECEPTION DUNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°74307239 ET COMMANDE B6/1096937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULAT |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-20
2019.XLS | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-13 | 164975 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR PIECE A MAIN N° SN 04062 QUI NE FONCTIONNE PAS BIEN FRAISE QUI NE TOURNE PAS | NH 30.07.20 RECEPTION EN ATELIER => EQUIPEMENT SOUS GARANTIE ENVOI SAV OS12/08/2020 REPARATION SOUS GARANTIE D UNE PAM SUIVANT BON DE REPARATION N°92022326 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 13.08.20 PAM A DISPO DU SERVICE OS18/08/2020 RENDU AU SERVICE PAR NOS SOINS. |  |  | 2019-0974 | P.A.M | HA-43LT | W&H | 04062 | OS12/08/2020 REPARATION SOUS GARANTIE D UNE PAM SUIVANT BON DE REPARATION N°92022326 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/08/2020 RENDU AU SERVICE PAR NOS SOINS. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004964 | W&H FRANCE | [5 empty] | 2020-08-19
2019.XLS | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-10-01 | 164869 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN A ULTRACISION SN R93DOY087 NE FONCTIONNE PAS TEST : MESSAGE AUCUNE UTILISATION RESTANTE REMPLACER LA POIGNEE. OPTIM 4575 | NH 28.07.20 EN ATTENTE RETOUR SERVICE TEST PAM 2019-069 NH 01/10/2020 REMPLACEMENT PAM PAR 2020-1471 |  |  | 2019-0068 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | R93D0Y087 | LL 27/07/2020 RECEPTION MATERIEL CE JOUR |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-15
2019.XLS | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 164753 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | URGENT UPAC - PHARMACIE: PANNE APPAREIL QCRX SUITE A PLUSIEURS COUPURES ELECTRIQUES LE 20/7 AU MATIN. UNE UNITE NE S'ALLUME PLUS, UN COMPOSANT EST PROBABLEMENT ENDOMMAGE. MERCI. | LL 27/07/2020 CONTROLE FUSIBLE + ALIMENTATION => CONFORME - CONTROLE BOUTON MISE SOUS TENSION => FAUX CONTACT - REMISE EN PLACE DES CONNECTIQUES - ESSAI => CONFORME |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | PASQUIER PIERRE | 5132 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-14
2019.XLS | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 164703 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE SCOPE CHAMBRE MAUVE N'EST PLUS CONNECTE AU RESEAU!! | NH 23.07.20 PASSAGE DANS LE SERVICE => REPARAMETRAGE IP => RESEAU SCOPE OK => AFFICHAGE SUR CENTRALE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0674 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009065 |  |  |  |  | 0 | GRIMBERT | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-13
2019.XLS | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 164579 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | UPAC - PHARMACIE: PANNE APPAREIL QCRX SUITE A PLUSIEURS COUPURES ELECTRIQUES LE 20/7 AU MATIN. UNE UNITE NE S'ALLUME PLUS, UN COMPOSANT EST PROBABLEMENT ENDOMMAGE. MERCI. | LL 27/07/2020 FAUX CONTACT AU NIVEAU DU BOUTON MARCHE/ARRET - REMISE EN PLACE DES CONNECTIQUES - ESSAIS - CONFORME |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 | PASQUIER PIERRE | 4540 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-11
2019.XLS | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 164496 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CÂBLE ECG SECTIONNE LORS DU TRANSFERT PATIENT CONTEXTE D URGENCE ,A REMPLACER SVP MERCI | IF 23/07/2020 REMPLACEMENT DU CABLE |  |  | 2019-0501 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007848 |  |  |  |  | 0 | KARSINTI | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-07
2019.XLS | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-11-23 | 164389 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | L'ECRAN DE VISUALISATION N'EST PLUS COUPLE A NOTRE TABLETTE. | AL 17.07.2020 DEPLACEMENT DANS SERVICE => REMPALCEMENT ECRAN / PARATAGE D ECRAN NON DISPONIBLE / APPEL SAV AL 20.07.2020 RETOUR SAV / ENVOI PREVU D'UNE NOUVELLE STATION D'ACCEUIL NH 10.08.20 VU AVEC SAV => SONT EN ATTENTE DE LEUR FOURNISSEUR AL 26.08.2020 APPEL DU SERVICE => PB AVEC LE CAPTEUR / LE SAV E RECUPERE LE CAPTEUR MAIS INTERVENTION TJS EN COURS SUR LA TABLETTE /* ET LE SUPPORT AL XX.09.2020 REMPALCEMENT MATERIEL PAR MATERIEL DE PRET AL 01.09.2020 REMPLACEMENT CAPTEUR + BATTERIE + TABLETTE / MATERIEL DE PRET / FONCTIONNEL AL 12.11.2020 RELANCE SAV POUR INFORMATION DELAI REPA + PAPIER PRET AL 23.11.2020 RECEPTION MAIL POUR LE TRANSFERT |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 | TRINQUART | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 36-004224 | NGI MEDICAL IMAGING | [5 empty] | 2020-08-06
2019.XLS | 2020-07-16 | 2020-10-06 | 2020-11-02 | 164404 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BESOIN DE DEUX CABLES POUR L'ENREGISTREMENT DES MOUVEMENTS ACTIFS: MARQUEURS D¿EVENEMENTS POUR LE MONITEUR EDAN | NH 12.10.2020 DA 2903 TRANSMISE NH 02.11.2020 MARQUEUR D EVENEMENT A DISPO DU SERVICE OS09/11/2020 DM RENDU A MADAME PROUT |  |  | 2019-0631 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800002 | OS09/11/2020 DM RENDU A MADAME PROUT |  |  |  | 0 | MATRA-PROUT | 5715 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-06
2019.XLS | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 164371 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'IMAGE RENVOIE BEAUCOUP DE LUMIERE (MULTIPLES POINT LUMINEUX MALGRE DES ESSAIS AVEC UNE LUMINOSITE DIMINUEE) CELA GENE L'OPERATEUR (PHOTO PRISE) POUVEZ-VOUS VOIR LE PROBLEME. MERCI. | NH 16.07.20 PASSAGE DANS LE SERVICE => VU AVEC PERSONEL => PAS DE SOUCIS D'IMAGE CONSTATE |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-05
2019.XLS | 2020-07-15 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 164328 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | DEMANDE DE RETOUR H.S. | ML 13/07/20 RETOUR A L'ATELIER. AB 27/07/2020 REMPLACEMENT DE L'INTERRUPTEUR M/A ESSAI OK |  |  | 2019-0315 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 190300671 |  |  |  |  | 0 | SOLANGE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-05 | 36012191
2019.XLS | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-08-10 | 164216 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE POUR TABLE TRUMPF NE FONCTIONNE PLUS ATTENTION 2EME TELECOMMANDE HS PLUS DE TELECOMMANDE DE SECOURS DANS LES BLOCS | IF 1/07/2020 TELECOMMANDE HS ERAN NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION , N° CILISSIMO 7D5692 OS10/08/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE TELECOMMANDE SUIVANT RAPPORT :78955159 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 10.08.20 RAJOUT STICKER. DEFAUT NON CONSTATE. OS11/08/2020 RENDU A SYLVIE. |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 | OS10/08/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE TELECOMMANDE SUIVANT RAPPORT :78955159 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/08/2020 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2020-07-31
2019.XLS | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2021-05-26 | 164221 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHARGEUR POUR PILIER TRUMPF FONCTIONNE MAIS BRUIT QUAND ON LE MOBILISE. | IF 10/07/2020 TIGE DE FIXATION DE LA CARTE ELECTRONIQUE CASSE IF 26/05/2021 TIGE NON RETROUVER |  |  | 2019-1008 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE TS7500 | AC TS7500 | TRUMPF | 3630650000508 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-31
2019.XLS | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 163977 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LES FICHES DU CHARGEUR DU PESE-PERSONNE EST CASSEE. | OS07/07/2020 MATERIEL DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC ANTONY. AL 0707.2020 REMPLACEMENT PIECE --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 | OS07/07/2020 MATERIEL DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC ANTONY. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-28
2019.XLS | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 165287 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PANNE CONSTATEE : S0004 - DEFAULT//MESSAGE ROBOTIC ARM1/2/3 S604 - CUVETTE//GRIPPING ARM MOVEMENT TRAVAUX EFFECTUES : DE FACON ALEATOIRE LE COMPACT MAX N ARRIVE PAS A TRANSFERER LES CUVETTES. CONSTAT : LE BRAS N 2 NE BOUGE PAS CORRECTEMENT. LUBRIFICATION DU BRAS OK ET MOUVEMENT OK PAR LA SUITE. REPRISE LEGERE DE LA CARTOGRAPHIE DE L AIGUILLE N1 EN NAVETTE CAR LEGEREMENT VERS L AVANT. PASSAGE D UNE QUINZAINE DE TUBES : OK RELANCE DES CQ:OK. |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2020-07-23 | 4561236
2019.XLS | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 163688 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/06/2020 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER , INTERVENTION SOUS GARANTIE DE L'ECHOGRAPHE ABSOLU QUANTEL MEDICAL , MISE EN PLACE DU PATCH CORRECTIF , CALIBRATION DE LA SONDE BIOMETRIQUE ET MODIFICATION DU ZERO DE LA SONDE ,VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DES 2 SONDES , TEST ET CONTROLE , REVISION COMPLETE , DM CONFORME , |  |  | 2019-0211 | BIOMETRE ET ECHOGRAPHE D'OPHTALMOLOGIE | ABSOLU | QUANTEL MEDICAL | 0133 |  | 486 | ABSOLU | ECHOGRAPHE OPH | 0 |  | 5767 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-007547 | QUANTEL MEDICAL | [5 empty] | 2020-07-21 | 22766809
2019.XLS | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-03 | 163246 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT +++ PIECE A MAIN HARMONIC ULTRACISION REF : R94A2K125 OPTIM : 4512 COMPOSITION D'ORIGINE : 38846 | OS19/06/2020 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(DEFECTUEUSE) NH 03.07.20 RENDU AU SERVICE POUR CONNAITRE NOMBRE D'UTILISATIONS RESTANTES + PAM 2020-1471 DONNE AU SERVICE EN REMPLACEMENT NH 02.10.2020 NOUVELLE INTER OUVERTE SUR DM |  |  | 2019-0069 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP 054 | ETHICON | R94A2K125 | OS19/06/2020 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(DEFECTUEUSE) |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-10
2019.XLS | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 163077 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE: CHANGEMENT FILTRE ET ELECTROVANNE, VIDANGE DE LA POMPE A VIDE TEST DE VIDE AVEC ET SANS FORMOL OK |  |  | 2019-0028 | MISE SOUS VIDE DES TISSUS MOUS | SEALSAFE | MICROM | 181212431 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2020-07-08 | 4561236
2019.XLS | 2020-06-15 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 162969 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN ULTRACISION SN : R93D0Y087 : N°5 DONT IL RESTE 10 UTILISATIONS, MERCI DE RECOMMANDE 1 NOUVELLE UTILLISATION. | LL 27/07/2020 SUITE DE L'INTER SUR INTER 164869 |  |  | 2019-0068 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | R93D0Y087 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-04
2019.XLS | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 162923 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COLONNE ATRTREX DONT LA TABLETTE NE SE SYNCHRONISE PLUS AVEC L'ECRAN DONC IMPOSSIBLE DE SE SERVIR DE LA COLONNE. | NH 15.06.20 PASSAGE DANS LE SERVICE => REINITIALISATION TABLETTE + CONSOLE => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0352 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613481 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-04
2019.XLS | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 2020-07-17 | 162788 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR,LE TIRE LAIT N'ASPIRE PAS ,NETTOYAGE FAIT MERCI | NH 11.06.20 RECEPTION EN ATELIER LL 12/06/2020 TIRE LAIT N'ASPIRE PLUS - ENVOI CHEZ PREDTATAIRE POUR REPARATION - MATERIEL SOUS GARANTIE - ENVOI SOUS COLISSIMO LL 17/07/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL CPN409563 - REMPLACEMENT BLOC MOTEUR POMPE + RACCORD + FILTRE - TSE CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE LL 20/07/2020 MATERIEL REDU AU SERVICE |  |  | 2019-0317 | TIRE LAIT | FISIO PRO | KITETT | 69144EA04 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001483 | DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | [5 empty] | 2020-07-02
2019.XLS | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-23 | 162733 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR AU SSR BLADDER SCAN EN PANNE, NE TIENT PLUS LA CHARGE, S'ALLUME ET S'ETAINT DE SUITE BIO 2019 0800, URGENT MERCI | AL 10.06.2020 RECEPTION DM ATELIER AL 10.06.2020 APPEL SAV => TEST AVEC EUX / A ENVOYER / PRIS EN GARANTIE ET DEMANDE D'ECHANGE STD AL 23.06.2020 RECEPTION RETOUR SAV SOUS GARANTIE => INTERVENTION 1735 / REMPLACEMENT BOBINE CHARGE --- QUALIF / CONFORME (GARANTIE 90 JOURS) OS23/06/2020 RENDU A CHRISTOPHE. |  |  | 2019-0800 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST313414 | OS23/06/2020 RENDU A CHRISTOPHE. |  |  |  | 0 | LASZAK | 4385 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-01
2019.XLS | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-08-27 | 162671 | 22-3050 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME CLAVIER SUR ECHOGRAPHE 2019-0648 | IF 09/06/2020 CLAVIER QUI RESTE BLOQUE , APPEL SAV ATTENTE RETOUR , LE SAV ENVOI UN CLAVIER NEUF IF 27/08/2020 CLAVIER REMPLACER , MAIS DATE ? ,SOUS GARANTIE |  |  | 2019-0648 | ECHOGRAPHE | APLIO A450 | CANON | AED1972423 |  | 492 | APLIO A450 | ECHOGRAPHE | 0 | FABRE J MARC | 4331 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-30
2019.XLS | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 162332 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL NE DETECTE PLUS LE CORDON POUR LA CHARGE. | OS09/06/2020 MONITEUR SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 09.06.20 TEST MONITEUR => TEMOIN SECTEUR OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS12/06/2020 DM RENDU. |  |  | 2019-0467 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009533 | OS09/06/2020 MONITEUR SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/06/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 5301 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-24
2019.XLS | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-09-08 | 162177 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.06.2020 RECEPTION DEVIS N°56946 POUR MP + CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIE => EN SIGNATURE AL 08.09.2020 INTERVENTION SUR SITE => RAPPORT N°56946-19 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC ) |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2020-06-23
2019.XLS | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 162098 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR APPAREIL NEBULISEUR NON FONCTIONNEL, BOUT DE L'INTERRUPTEUR CASSE. | LL 29/05/2020 NEBULISEUR CASSE - IRREPARABLE - MIS EN REFORME |  |  | 2019-0280 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-4 |  |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-19
2019.XLS | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 162273 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VERIFICATION PERIODIQUE | 28/05/2020 VERIFICATION PLAGE DE MESURE SELON PROTOCOLE ADEMI |  |  | 2019-0618 | CHAISE DE PESEE | 956 | SECA | 10000000216060 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-000393 | ADEMI PESAGE | [5 empty] | 2020-06-18 | 36012142
2019.XLS | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 161841 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BESOIN DE 3 BATTERIES POUR VIDEOLARYNGO MAC GRATH. MERCI DE LES COMMANDER EN URGENCE .MERCI. | NH 26.05.20 VU AVEC REFERENTE => BATTERIES GARDEES EN STOCK AU BIOMED |  |  | 2019-0848 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 375579 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-13
2019.XLS | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-08-27 | 161808 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | COLONNE INUTILISABLE, LA TABLETTE S'ALLUME MAIS AUCUNE CONNEXION CE FAIT. | IF 22/05/2020 PASSAGE DANS LE SERVICE VENDREDI => TABLETTE NE SE CONNECTE PAS => DEBLANCHER CABLE => TOUJOURS PAS DE CONNECTION IF 25/05/2020 APPPEL SAV => ATTENTE RETOUR => LE COMMERCIAL EST PASSE => DECROCHET LA TABLETTE ET LA REMETTRE EN PLACE OK , DM FONCTIONNEL , ATTENTE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2019-0343 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE 32'' | ARTHROCART | ARTHREX | 001-185497 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-12
2019.XLS | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 2020-06-23 | 161766 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN THUNDERBEAT REF 9927403 OLYMPUS DONT LA PIECE A USAGE UNIQUE EST COINCE DESSUS. OPTIM 44.71 | LL 22/05/2020 PAM THUNDERBEAT REF 9927403 AVEC PIECE A USAGE UNIQUE COINCEE - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS PAR 360 LUNDI 25/05 LL 25/05/2020 MATERIEL RECUPERE CE JOUR LL 03/06/2020 RECEPTION DEVIS OLYMPUS => REUSE CAR COUT TROP ELEVE -DEMANDE DEVIS UGAP LL 03/06/2020 RECEPTION DEVIS UGAP301119414 - ATTENTE RETOUR OLYMPUS POUR CONNAITRE LA RAISON DU BLOCAGE DE LA PIECE A MAIN LL 08/06/2020 OLYMPUS INDIQUE QU'IL SEMBLERAIT QUE L'INSERT EST ETE TROP SERRE LORS DU MONTAGE. LA PERSONNE EN CHARGE DU DEMONTAGE, A CERTAINEMENT UTILISE UNE PINCE OU UN ELEMENT SIMILAIRE POUR TENTER D'ARRIVER A SEPARER TOUTES LES PARTIES DU TRANSDUCTEUR , MAIS SANS SUCCES. LL 08/06/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/06/2020 RECEPTION TRANSDUCTEUR NEUF , NOUVEAU SN 9029310 A IMMATRICULER AL 23.06.2020 DM REMPLACE PAR LE 2020-1472 |  |  | 2019-1051 | TRANSDUCTEUR THUNDERBEAT | TD-TB400 | OLYMPUS | 9927403 | LL 22/05/2020 RECEPTION MATERIEL |  |  |  | 0 | PAINTRE | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-10
2019.XLS | 2020-05-19 | 2020-06-22 | 2020-09-14 | 161722 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PINCE EN CAOUTCHOUC QUI SE PLACE SUR LE POUCE ET L'INDEX A ETE PERDUE... A REMPLACER MERCI A NOTER QUE CET EQUIPEMENT N'EST PAS SUR LE BON UF IL DEVRAIT ETRE SUR LE 7045 OU LE 7035 | NH 19.06.20 VU AV SAV POUR NOUS EN RAMENER UN NH 14.09.20 RECUP SUPPORT SUR AUTRE CABLE DEFECTUEUX => A DISPO DU SERVICE OS22/09/2020 MODULE RENDU. |  |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS22/09/2020 MODULE RENDU. |  |  |  | 0 | KARSINTI | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-09
2019.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 162250 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 INTERVENTION SWO-784112 => CONTROLE ALIGNEMENT CASSETTE/PCB + INSTALLATION NOUVEAUX CONSOMABLE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2019-0643 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX PLUS | RADIOMETER | 092R0221N048 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2019.XLS | 2020-05-13 | 2020-05-19 | 2020-06-12 | 161500 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MODULE DONT LA FACADE AVANT EST CASSEE APRES CHUTE | AL 14.05.2020 RECEPTION DM ATELIER => VITRE CASSE MAIS FONCTIONNEL / A ENVOYER IF MODULE MULTIPARAMETRE ECRAN CASSE , ENVOI EN REPARATION NH 26.05.20 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 02/06/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/06/2020 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERV 938054993 ET COMMANDE B2/1074535 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 12/06/2020 RECEPTION MODULE MULTI REPARE , REMPLACEMENT DE L'ECRAN , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS22/06/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0537 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007884 | AL 14.05.2020 RECEPTION DM ATELIER => VITRE CASSE MAIS FONCTIONNEL / A ENVOYER OS12/06/2020 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERV 938054993 ET COMMANDE B2/1074535 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/06/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | KARSINTI | 5311 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2020-06-03
2019.XLS | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 161486 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IMPOSSIBLE DE FAIRE DEFILER LE PAPIER LORS DE L'ENREGISTREMENT | IF 15/05/2020 TEST DE FONCTIONNEMENT AVEC LE SIMULATOR FETAL => DM FONCTIONNE BIEN ET IMPRIME BIEN , DM MIS A DISPO DU SERVICE IF 15/05/2020 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0633 | CARDIOTOCOGRAPHE | F9 EXPRESS | EDAN | M19613800001 | IF 13/05/2020 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5754 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-03
2019.XLS | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-06-23 | 161428 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE 12° SN 800949 TRES MAUVAISE IMAGE URGENT OPTIM 4447 | IF 13/05/2020 OPTIQUE 12° SN 800949 TRES MAUVAISE IMAGE , OPTIM 4447 , ENVOI EN REPARATION NH 20.05.20 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => ATTENTE RETOUR OLYMPUS CAR OPTIQUE SOUS GARANTIE LL 04/06/2020 OPTIQUE NON PRIS SOUS GARANTIE CAR CASSE - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 08/06/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/06/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°73821044 ET COMMANDE B2/1075266 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH IF 23/06/2020 RECEPTION OPTIQUE REPARE , REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE , REMISE EN ETAT DU CORPS EXTERNE , REMPLACEMENT DE LA BAGUE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE AL 23.06.2020 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-1124 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 800949 | OS23/06/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°73821044 ET COMMANDE B2/1075266 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-06-02
2019.XLS | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2020-05-27 | 161305 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PB DE BATTERIE | LL 07/05/2020 DM RECEMMENT REVENU DE REPARATION POUR MEME PROBLEME - APPAREILNE SE CHARGE PAS - IL S'ETEINT AU BOUT DE QUELQUES SECONDES - ENVOI MAIL CCFR@VERATHON.COM LL 13/05/2020 RECEPTION DOCUMENT POUR EXPEDITION SELON DOSSIER 1562 - DEMANDE ENLEVEMENT UPS 29G4I0B1SLK PREVUE LE 14/05/2020 LL 14/05/2020 MATERIEL RECUPERE PAR TRANSPORTEUR LL 27/05/2020 RECEPTION MATERIEL SELON RI 1562 - REMPLACEMENT BATTERIE - CHARGEMENT DU SOFT - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE AVEC CHARGEUR IF 27/05/2020 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0800 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST313414 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009158 | VERATHON MEDICAL | [5 empty] | 2020-05-28 | 696893
2019.XLS | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-08-14 | 161338 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE | IF 11/05/2020 FUITE SUR FIBROSCOPE D'INTUBATION , ENVOI SAV IF 12/05/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE IF 18/05/2020 DEVIS REFUSE , A ENVOYER CHEZ PROFIBRE AU RETOUR LL 04/06/2020 DEMANDE DE RETOUR MATERIEL POUR ENVOI CHEZ PROFIBRE NH 26.06.20 RECEPTION DM NON REPARE => DEMANDE ENLEVEMENT LL 15/07/2020 RETOUR MATERIEL NON REPARE - VOIR POUR ACHAT NEUF - VU AVEC LW NH 27.07.2020 RECEPTION OFFRE POUR FIBRO NEUF => APPEL COMMERCIAL POUR REVISION DEVIS NH 30.07.2020 VU AVEC COMMERCIAL => PAS DE POSSIBILITE DE REPRISE FIBRO DEFECTUEUX MAIS NOUVELLE REMISE SUR OFFRE => DA TRANSMISE LL 03/08/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS14/08/2020 RECEPTION D UN FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73925913 ET COMMANDE B6/1081961 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 14.08.2020 MIS EN PREREFORME + MIS A DISPO NOUVEL EQUIPEMENT |  |  | 2019-0110 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-DP | OLYMPUS | 2836987 | OS14/08/2020 RECEPTION D UN FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73925913 ET COMMANDE B6/1081961 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-28
2019.XLS | 2020-04-30 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 161076 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CURAMETRE DEFAILLANT, IL MANQUE LA PINCE ROUGE | LL 30/04/2020 DEMANDE DE DEVIS LL 05/05/2020 RECEPTION DEVIS 221176940 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 11/05/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 12/05/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION LL 17/08/2020 RELANCE CE JOUR PAR MAIL OS21/08/2020 RECEPTION D UN CABLE DE STIMULATION NEUF SUIVANT BLN°501075272 ET COMMANDE B3/1072306 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) LL 21/08/2020 FOURNITURE CABLE STIMULATION NMT AU SERVICE OS02/09/2020 DM RENDU AU SERVICE . | 22-4092 |  | 2019-0561 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB94002766 | OS21/08/2020 RECEPTION D UN CABLE DE STIMULATION NEUF SUIVANT BLN°501075272 ET COMMANDE B3/1072306 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) OS02/09/2020 DM RENDU AU SERVICE . |  |  |  | 0 | MASSOUTIER | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-21
2019.XLS | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 161071 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE NOUVEL APPAREIL SUPERSONIX AIXPLORER MACH 30 ( SN GL81RZ43° NE FONCTIONNE PAS CODE ERREUR 0*1 AU COURS DU CHARGEMENT DU PROGRAMME DE DEMARRAGE | AL 30.04.2020 APPEL SAV AL 30.04.2020 RECEPTION PROCEDURE POUR SWITCH CABLE USB CM => NOUVELLE ERREUR / RAPPEL SAV ATTENTE RETOUR => ENVOI PAR MAIL LOG + MESSAGE ERREUR AL 04.05.2020 RETOUR SAV => REMIS EN SERVICE EN ATTENTE DE L ANALYSE DES LOGS |  |  | 2019-1000 | ECHOGRAPHE | AIXPLORER MACH 30 | SUPERSONICS IMAGINE | GL81RZ43 | AL 30.04.2020 APPEL SAV | 508 | AIXPLORER MACH 30-SALLE9 | ECHOGRAPHE | 0 | RENOUX | 4331 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-21
2019.XLS | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 160949 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | FOURNITURE CABLE PNI | LL 27/04/2020 FOURNITURE RALLONGE PNI LL 27/04/2020 MATERIEL MIS A DISPOS DU SERVICE AVEC BRASSARD + SONDE SPO2 + CABLE ALIM IF 10/06/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0276 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-94029377 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-16 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 178965 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32000-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 178989 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32066-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0988 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010530 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175327 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32336-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175326 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32337-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 178964 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32056-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-15 | 174201 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 15.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32368-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0136 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 176411 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29250-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0987 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010515 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-18 | 179001 | 22-9155 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 18.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°28955-2021 / CONFORME |  |  | 2019-1069 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281898 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 176766 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32130-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-08-31 | 174274 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°29256-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0956 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-18 | 177383 | 22-9154 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 18.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32393-2021 / CONFORME |  |  | 2019-1070 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000277476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 176771 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32345-2021 / CONFORME |  |  | 2019-1071 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000281877 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 175320 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32342-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0960 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861115083260 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175324 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32135-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-08 | 175323 | 22-6037 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 08.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32123-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0980 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067980 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-07 | 176762 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 07.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32117-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0985 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-07 | 176761 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 07.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32116-2021 / CONFORME |  |  | 2019-0986 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010518 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2019.XLS | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 160321 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L' ECHOGRAPHE NE S¿ETEINT PLUS. MERCI. | IF 07/04/2020 ECHOGRAHPE NE S'ETEINT PAS , APPEL SAV => ATTENTE RETOUR IF 07/04/2020 RETOUR DU SAV , REDEMARRAGE DE L'ECHOGRAPHE OK , ATTENTE RETOUR DU SERVICE SI LE PROBLEME REVIENT |  |  | 2019-0665 | ECHOGRAPHE | VENUE R2 | GENERAL ELECTRIC | VEB002825 |  | 494 | VENUE R2 | ECHOGRAPHE | 0 | SEVRE | 5311 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-28
2019.XLS | 2020-04-02 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 160173 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOURS SONDE ECHOGRAPHIE PEDIATRIQUE DEFECTUEUSE SUR APPAREIL ECHO CANON | LL 29/09/2020 INTERVENTION CLOTUREE SUITE A CONTROLE CANON DES 5 SONDES - MATERIEL CONFORME |  |  | 2019-0648 | ECHOGRAPHE | APLIO A450 | CANON | AED1972423 |  | 492 | APLIO A450 | ECHOGRAPHE | 0 | FABRE | 4331 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-23
2019.XLS | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 159750 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, NE PRENDS PAS LA TA MEME APRES CHANGER LE CABLE | NH 23.03.20 DESCENDU A L ATELIER IF 27/03/2020 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , PAS DE DEFAUT CONSTATE , MIS A DISPO DU SERVICE AL 06.04.2020 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0711 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008846 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-11
2019.XLS | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-07-08 | 159663 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR LA PIECE DE LA BALANCE QUI S'EMBOITE DANS L'INCUBATEUR EST DEFORME ET DU COUP REND LA GIRAFFE INUTILISABLE MERCI | GC 20.03.20 REMISE EN ETAT PROVISOIRE ET ESSAI AVEC ISABELLE+APPEL SAV POUR COMMANDE SOUS GARANTIE OU DEVIS DOSSIER 1-7695777244 IF 26/03/2020 CABLE RECU GC 07.07.20 DEMONTAGE POUR LE REMPLACEMENT DU CABLE, HORS STOCK .ESSAIS AVEC ISABELE. |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-09
2019.XLS | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 159613 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RESPIRATEUR N° DE SERIE :AL -00321 PAS DE NUMERO BIO MED ARRETE PAS DE SONNER DEFAUT EAU RETROUVE AU NIVEAU DE LA VALVE EXPIRATOIRE .... MERCI | NH 18.03.2020 PASSAGE DANS LE SERVICE => PROBLEME MESURE OXYGENE MALGRE CHANGEMENT CELLULE => DEMANDE INTERVENTION SAV NH 20.03.20 PASSAGE DU SAV REMISE EN ETAT DM => RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0995 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN I | ACUTRONIC | AL-00321 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-08
2019.XLS | 2020-03-11 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 159328 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ALARME IMPOSSIBLE A ETEINDRE | OS11/03/2020 DM + POIRE+ SACOCHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 25/03/2020 DEFAUT NON CONSTATE - MIS A DISPOSITION DU SERVICE AVEC SACCOCHE + POIRE AL 06.05.2020 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0271 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 191210281015 | OS11/03/2020 DM + POIRE+ SACOCHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LOPES | 4891 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-01
2019.XLS | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 159315 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR , LE FOUET 3 BRINS NE FONCTIONNE PAS . AUCUN SIGNAL . ESSAI SUR 2 PATIENTS. A REMPLACER MERCI | OS12/03/2020 FOUET POUR MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 12.03.2020 REMPLACEMENT CABLE FOUET VERT --- ESSAIS SUR BANC TEST / FONCTIONNEL AL 18.03.2020 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0428 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N15 | MINDRAY | F5-94006031 | OS12/03/2020 FOUET POUR MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | KARSINTI | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-31
2019.XLS | 2020-03-09 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 159165 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LAMPE A PHOTOPOLYMERISER NE FONCTIONNE PAS | OS09/03/2020 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . LL 10/03/2020 LAMPE A POLIMERISER SOUS GARANTIE NE FONCTIONNE PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE LL 15/05/2020 APPEL PRESTATAIRE - INDIQUE QUE LE DM A PRIS DU RETARD DANS LES REPARATIONS A CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE - DOIT ME FAIRE UN RETOUR PAR MAIL POUR DELAIS LL 08/06/2020 RECEPTION DEVIS 20068629 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 08/06/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 26/08/2020 RECEPTION DM NON REPARE - BL INDIQUE QUE LA SOCIETE N'A PAS RECU DE BON DE COMMANDE - APPEL SOCIETE POUR RENVOI LAMPE AVEC BC . LL 13/10/2020 RELANCE SOCIETE - TOUJOURS EN ATTENTE RETOUR SATELEC OS07/12/2020 RECEPTION D UNE LAMPE NON REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 2200380815 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 07/12/2020 MISE EN REFORME LAP DEEE N°0512312756 |  |  | 2019-1032 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 309647040 | OS09/03/2020 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . OS07/12/2020 RECEPTION D UNE LAMPE NON REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 2200380815 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SPIRKA |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-28
2019.XLS | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 159731 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PANNE CONSTATEE : S0008 - PLANNED INTERVENTION//NO DEFAULT S805 - SERVICES//UPD/RETROFIT CODE TRAVAUX EFFECTUES : VERIFICATION DU PARAMETRAGE DU DAMEWARE ET MISE A JOUR DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT. TEST TEMPERATURE OK ET PASSAGE DES CQ : |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2020-03-28 | 4561236
2019.XLS | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-19 | 159204 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 09.03.03 TELECOMMANDE REVENU DU SAV. MULTIPLES APPEL POUR AVOIR UN RI ET SAVOIR POURQUOI ELLE ETAIT CHEZ EUX ,CAR PAS DE TRACE. RI .ENVOI AU SAV POUR CONTROLES.PREPARATION COLIS 8PO 022 540 843 8 GC 19.03.20 RETOUR SOUS GARANTIE RI 76988291 CONTROLES EFFECTUES.CONFORME IF 16/04/2020 DM RECUPERE ? |  |  | 2019-0318 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13290 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2020-03-28 | 170988
2019.XLS | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | 159076 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR PROBLEME DE CHARGEUR , NE FONCTIONNE PLUS . MAG 2 BATIMENT F BLADDER SCAN | OS05/03/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 31/03/2020 PAS DE TENSION SUR BATTERIE MEME APPAREIL POSE SUR CHARGEUR APPAREIL SOUS GARANTIE DEMANDE DE RMA AUPRES DE LA SOCIETE AB 02/04/2020 COLIS PRIS PAR UPS CE JOUR LL 16/04/2020 RECEPTEUR DM SELON RI 1337 - REMPLACEMENT BATTERIE - TEST => CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE AVEC SUPPORT + CHARGEUR IF 16/04/2020 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0800 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST313414 | OS05/03/2020 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009158 | VERATHON MEDICAL | [5 empty] | 2020-03-26
2019.XLS | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-06-23 | 158889 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA PEDALE DE DISTRIBUTION DE FORMOL AU NIVEAU DE LA TABLE DE MACROSCOPIE NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | AL 04.03.2020 APPEL SAV / ATTENTE RETOUR IF 20/05/2020 RETOUR DU SAV => INTERVENTION EN COURS DE TRAITEMENT AL 02.06.2020 RELANCE SAV CE JOUR => ATTENTE DEVIS AL 04.06.2020 RECEPTION DEVIS S20060010 => EN SIGNATURE LL 06/06/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 23.06.2020 INTERVENTION SAV => REMPLACEMENT POMPE A MEMBRANE + SONDE NIVEAU 2ELECTRODES --- FONCTIONELLE AL 03.07.2020 RECEPTION DEVIS REGUL => EN SIGNATURE LL 06/07/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 17/08/2020 INTER CLOTUREE |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-03-24
2019.XLS | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 2020-05-27 | 158841 | 22-6040 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N17 OPTIQUE FLOU | OS02/03/2020 DM COMPLET DANS SA BOITE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 03/03/2020 OPTIQUE FLOUE SOUS GARANTIE- ENVOI MAIL POUR CONNAITRE MODALITES DE PRISE EN CHARGE LL 04/03/2020 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS SOUS COLISSIMO 0225409060 - CONTACT STEPHANE BARAN 09-51-51-30-30 - BOITE HYSTEREO LAISSE DANS MON BUREAU LL 19/05/2020 RETOUR COLISSIMO SUITE A ADRESSE NON VALIDE - NOUVELLE ENVOI SOUS COLISSIMO 7D56925930243 LL 27/05/2020 RECEPTIONBL BL001240 - ES - MISE EN REFORME DU 2019-0996 - REMPLACE PAR 2020-1414 OS05/06/2020 RENDU A LAURIE. |  |  | 2019-0996 | OPTIQUE HYSTEROSCOPE HD 2.9 MM 30° | HYSTEROSCOPE HD | DELMONT IMAGING | 1475591 | OS02/03/2020 DM COMPLET DANS SA BOITE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/06/2020 RENDU A LAURIE. |  |  |  | 0 | DOPP | 4265 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-21
2019.XLS | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 158872 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MODULE MULTIPARAMETRES BABYSCOPE MINDRAY. NE PREND PAS LA TENSION ARTERIELLE MALGRE LE CHANGEMENT DE BRASSARD. | OS10/03/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/03/2020 TEST EFFECTUER AVEC UN BRASSARD ET UN RALLONGE NEUF , DM FONCTIONNE BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE IF 02/04/2020 DONNER AU SERVICE |  |  | 2019-0518 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007865 | OS10/03/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LOUDIER | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-21
2019.XLS | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 158595 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MODULE NE DONNE PAS DE PA INVASIVE, PAS DE CHIFFRE NUMERIQUE , DEMANDE UNE REINITIALISATION EN PERMANENCE. | OS26/02/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 26/02/2020 REINITIALISATION DU ZERO EFFECTUER AVEC LE PROSIM 8 OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS26/02/2020 DM RENDU | BLOC BMC |  | 2019-0539 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007990 | OS26/02/2020 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/02/2020 DM RENDU |  |  |  | 0 | COQUILLARD | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-18
2019.XLS | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 158597 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.02.2020 PASSAGE DANS LE SERVICE POUR ENLEVER LA VEILLE AUTO => ATTENTE RETOUR DU SERVICE SI OK |  |  | 2019-0955 | IMPRIMANTE LASER COULEUR | BIZHUB C3100P | KONICA MINOLTA | A6DR021131656 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-18 | 696893
2019.XLS | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 158543 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE NEUVE DONNE COMME MESSAGE E10. MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | AL 25.02.2020 ESSAI --- FONCTIONNEMENT CONFORME |  |  | 2019-0989 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19010520 |  |  |  |  | 0 | EUGENE | 4671 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-17
2019.XLS | 2020-02-24 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 158427 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN PHACO SN :70461 N°10 NE FONCTIONNE PAS. OPTIM : 4356, COMPO D'ORIGINE 38962 | OS24/02/2020 PAM AVEC FIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 25/02/2020 PAM DEFECTUEUSE - MISE EN REFORME DEEE N° 0518315216 - ATTENTE PAM DE REMPLACEMENT - FICHE NAVETTE ENVOYE CE JOUR A B+L LL 16/03/2020 RECEPTION DM SN:74030 EN REMPLACEMENT DU 70461 |  |  | 2019-MAD0783 | PIECE A MAIN PHACOEMULSIFICATEUR | BL3170 | BAUSCH & LOMB | 70461 | OS24/02/2020 PAM AVEC FIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 495 | STELLARIS PC ELITE |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-002203 | BAUSCH & LOMB | [5 empty] | 2020-03-14
2019.XLS | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 158299 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER |  | MAINTENANCE SELON PROCEDURE SAV. PASSAGE DES CQ |  |  | 2019-0788 | ANALYSEUR DE COAGULATION | STA COMPACT MAX | STAGO | C649075434 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-010426 | DIAGNOSTICA STAGO | [5 empty] | 2020-03-11 | 4571193
2019.XLS | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 158047 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BANDELETTE DE CALIBRATION SALE MESSAGE D'ERREUR | NH 17.02.20 TEST DM => BANDELETTE COINCEE A L INTERIEUR DU LOGEMENT DE LA BANDELETTE DE CALIBRATION => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS18/02/2020 RENDU A MADAME DIVINACH |  |  | 2019-0279 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E00005FE | OS18/02/2020 RENDU A MADAME DIVINACH |  |  |  | 0 | DIVANACH | 5332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-07
2019.XLS | 2020-02-13 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 157890 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN MICRO MOTEUR ELECTRIQUE FRAISAGE ENFANT RACHIS REFERENCE 6021-026 : FRAISE BLOQUEE SUR LA PIECE A MAIN OPTIM 4316 URGENT MERCI. | OS 13/02/2019 FRAISEUSE DONT LA PRECEDENTE A ETAIT REMPLACER PAR LA 6020-026 PRIS EN CHARGE PAR LL ( LE NUMERO D EQUIPEMENT ET RESTER LE MM ?) LL 13/02/2020 FRAISE BLOQUEE SUR FRAISEUSE - ATTENTE RETOUR DE MAIL POUR ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 14/02/2020 RECEPTION DOCUMENT DE RENSEIGNEMENT - ATTENTE TRANSPORTEUR OS06/03/2020 RECEPTION D UINE FRAISEUSE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT NUMERO D ORDRE 5880486 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 06/03/2020 REMPLACEMENT ROTOR + ROULEMENT + JOINTS - MP EFFECTUEE - DM CONFORME - MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS09/03/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2019-0202 | FRAISEUSE MICROPOWER HAUTE VITESSE | 6020-026 | CONMED-LINVATEC | LAA01050 | OS 13/02/2019 FRAISEUSE DONT LA PRECEDENTE A ETAIT REMPLACER PAR LA 6020-026 PRIS EN CHARGE PAR LL ( LE NUMERO D EQUIPEMENT ET RESTER LE MM ?) OS06/03/2020 RECEPTION D UINE FRAISEUSE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT NUMERO D ORDRE 5880486 COLIS EN BON ETAT |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 22-007492 | CONMED FRANCE | [5 empty] | 2020-03-05
2019.XLS | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 157878 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BRUIT AU DEMARRAGE | GC 13.02.20 VU PAR LE SAV QUI A COMMANDE DES PIECES LE 23.02 . REMPLACEMENT DU FAN HUB ET DE LA PILE CR2032 ET COMMANDE UN PLUNGER 1-7522311431. PASSAGE LE 14.02 NH 14.02.20 RECEPTION RI 1-3GEL8OM => CHANGEMENT DU PLUNGER => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2020-03-05 | 170988
2019.XLS | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 157707 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PAS DE CONNEXION ENTRE LE SCOPE ET CLINISOFT. DANS LA CHAMBRE 45, MERCI. | IF 11/02/2020 SCOPE NE CONNECTE PAS A CLINISOFT , BOX SUR OFF , REMIS EN MARCHE OK , ATTENTE RETOUR DU SERVICE , IF 12/02/2020 DM FONCTIONNE |  |  | 2019-0405 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | B650 | GENERAL ELECTRIC | SNS19260024HA |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-03
2019.XLS | 2020-02-06 | 2020-02-10 | 2020-03-17 | 157504 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, PROBLEME DE CONNEXION DU CHARGEUR QUI SE DESADAPTE. PAR AILLEURS, LES PILES RECHARGEABLES NE SONT PAS EFFICACES ET NE TIENNENT PAS DU TOUT LA CHARGE. JE VOUS LE DESCEND DANS LA MATINEE. CDT, DDS | AL 10.02.2020 APPEL POUR ENVOI SAV AL 24.02.2020 RECEPTION DEVIS DME29581 LL 02/03/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 17.03.2020 REMPLACEMENT FICHE ALIMENTATTION => CONFORME / VIGNETTE 2021-17067 LL 07/04/2020 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 | GC 07.02.20 DEPOSE |  |  |  | 0 | DE SOUSA | 01.39.75.58.39 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-02-27
2019.XLS | 2020-01-31 | 2020-02-13 | 2020-03-09 | 157236 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LA POMPE EST TOMBEE ET LE SUPPORT PERMETTANT DE FIXER LA POMPE AU PIED A PERF S'EST DESADAPTE. MERCI. DDS | OS31/01/2020 POMPE A PERF CASSEE AU NIVEAU DU LOGEMENT DE LA BATTERIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(SANS ALIM) LL 13/02/2020 CASSE AU NIVEAU ACCROCHE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AL 09.03.2020 RECEPTION BL3229575 / SOUS GARANTIE => REMPLACEMENT BOITIER ARR + BOITIER VERROU AV + PENNE VERROU --- CQ + TSE / CONFORME LL 07/04/2020 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2019-0218 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24126501 | OS31/01/2020 POMPE A PERF CASSEE AU NIVEAU DU LOGEMENT DE LA BATTERIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(SANS ALIM) |  |  |  | 0 | DE SOUSA | 01.39.75.48.91 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-02-21
2019.XLS | 2020-01-30 | 2020-02-05 | 2020-02-17 | 157210 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CHARGEUR HS | OS31/01/2020 CHARGEUR D ECOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.02.20 RECEPTION D'UN TRANSFO NEUF => PREPARATION ENVOI TRANSFO DEFECTUEUX OS18/02/2020 DM RENDU. |  |  | 2019-0962 | ECHOGRAPHE | EDGE II | SONOSITE | Q560H4 | OS31/01/2020 CHARGEUR D ECOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/02/2020 DM RENDU. | 507 | EDGE II | ECHOGRAPHE | 0 | LAUDE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-20
2019.XLS | 2020-01-21 | 2020-01-27 | 2020-03-03 | 156672 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS ; NE S'ALLUME PLUS MERCI. | IF 27/01/2020 TELECOMMANDE NE S'ALLUME PAS , ENVOI SAV AVEC N° COLISSIMO 8P00225408933 OS03/03/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE TELECOMMANDE NEUVE SUIVANT RAPPORT DE CONFORMITE DU MATERIEL N°77096920 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( A IMMATRICULER) IF 03/03/2020 RECEPTION TELECOMMANDE SOUS GARANTIE SN 13492 QUI REMPLACE SN 13454 => A IMMATRICULER LL 03/03/2020 MISE EN PRE REFORME 2019-1034 - REMPLACEE PAR 2020-1256 - MATERIEL A DISPOSITION DU SERVICE IF 04/03/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-1034 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13454 | OS03/03/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE TELECOMMANDE NEUVE SUIVANT RAPPORT DE CONFORMITE DU MATERIEL N°77096920 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2020-02-11
2019.XLS | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 2020-04-30 | 156112 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PRISE RESAEU DU SCOPE HS DANS CHAMBRE JARDIN | NH 13.01.2020 PASSAGE DANS LE SERVICE => TICKET GLPI FAIT POUR VERIFICATION PRISE NH 16.01.2020 RETOUR DES TELECOMS => PAS DE SOUCIS RESEAU NH 17.01.19 MISE EN PLACE SCOPE DE PRET 2019-0487 POUR TEST NH 26.02.20 PAS DE NOUVEL INCIDENT DEPUIS MISE EN PLACE DU PRET => DM ENVOYE EN SAV POUR TEST OS06/03/2020 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938053011 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 30.04.20 RECEPTION RI 938053011 => PANNE NON CONSTATEE PAR SAV => DM REMIS EN CHAMBRE POUR TEST PAR SERVICE NH 12.10.2020 PAS DE NOUVEAU SOUCI REMONTE PAR LE SERVICE => DM CONFORME |  |  | 2019-0685 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009493 | OS06/03/2020 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938053011 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2020-01-30
2019.XLS | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-02-10 | 155952 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER | A CONTROLER | JLG07/01: ENVOI CHEZ DRAGER POUR CONTROLE |  |  | 2019-0107 | DETECTEUR CO INDIVIDUEL | PAC 6500 | DRAGER | ARMB-0586 |  |  |  |  | 0 | SMUR |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-232210 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2020-01-28 | 4571193
2019.XLS | 2020-01-06 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 155870 | 22-8033 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, NOUS AVONS UN APPAREIL POUR AEROSOLS, QUI NOUS A ETE PRETE PAR LA MAG2, QUI NE FONCTIONNE PLUS. IL NE S'ALLUME PAS. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | LL 16/01/2020 BOUTON MARCHE CASSE - DEMONTAGE => BOUTON IRREPARABLE - DEMANDE DE DEVIS POUR REMPLACEMENT LL 05/02/2020 PAS DE PIECE DETACHEE SUR CE DM - PAS DE PIECE EQUIVALENTE TROUVEE CHEZ RS => MIS EN PRE REFORME DEEE N° 0518315216 - EN ATTENTE DE REMPLACEMENT |  |  | 2019-0158 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-3 | LL 06/01/2020 RECEPTION NEBULISEUR AVEC BOUTON MARCHE CASSE - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | COMBREDET | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-25
2019.XLS | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2021-07-08 | 182579 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/07/2021 REGUL CONTROLE QUALITE EXTERNE - MATERIEL CONFORME - PRESENCE DE NON CONFORMITE MINEURE |  |  | 2019-1003 | TABLE TELECOMMANDEE | PLATINUM DRF | APELEM | H196F0360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-669 | NGI MEDICAL | [5 empty] | 2020-01-18 | 782226
2019.XLS | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 155539 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | S'ETEIND REGULIEREMENT | GC 26.12.19 APPEL DU SAV CAR A ETE APPELE HIER SUR LA HOT LINE.IL ME DEMANDE DE ME RENDRE SUR PLACE POUR INTERVERTIR LES CARTES RESEAUX SUR LE PC.APPEL SUR PLACE CHANGEMENT DU CABLE RESEAU ET ID, ESSAI.VU AVEC LE SERVICE SI LE PROBLEME CONTINU IL RAPPEL LE SAV |  |  | 2019-0770 | REPORT POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | HELITEDESK 800 G3 MINI | HEWLETT PACKARD | JB-96006071 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-16 | 170988
2019.XLS | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 155684 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.12.2019 RECEPTION DEVIS OD720896 => EN SIGNATURE AS 08/01/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 29.01.2020 INTERVENTION DEXTRAN AL 03.02.2020 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV2020-00368 / CONFORME COFRAC SELON NORME FDX15-140 AL 03.02.2021 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°CV2020-00368-1 CONFORME / COFRAC SELON LA NORME FDX15-140 SUITE PROBLEME SUR ETALONNAGE SONDE REFERENCE |  |  | 2019-1116 | ETUVE A CO2 | CB 220 | BINDER | 20190000015532 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2020-01-11 | 696893
2019.XLS | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 155682 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.12.2019 RECEPTION DEVIS OD720896 => EN SIGNATURE AS 08/01/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 29.01.2020 INTERVENTION DEXTRAN AL 03.02.2020 RECEPTION RAPPORT N°CV2020-00366 / CONFORME COFRAC SELON NORME FDX15-140 |  |  | 2019-1085 | CONGELATEUR -80ØC | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 9452033 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2020-01-11 | 696893
2019.XLS | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 155295 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MESSAGE D'ERREUR : BANDELETTE DE QUALIBRATION" SALE" | AL 19.12.2019 DEMONTAGE BANDE CALIBRATION => TRACE DE COLORANT / NETTOYAGE COMPLET / REMONTAGE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2019-0279 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E00005FE |  |  |  |  | 0 | DIVANACH | 5332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-09
2019.XLS | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 155023 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | L'IMPRIMANTE IMPRIME LES RAPPORTS D'UN SEUL COUP. L'IMPRESSION NE S'EFFECTUE PAS LORS DE LA FIN DU CYCLE, MEME LORSQU'ELLE N'EST PLUS EN VEILLE | LL 16/12/2019 VERIFICATION PAREAMETRES IMPRIMANTE => RAS - REGLAGE HEURE - DECONNEXION / RECONNEXION CABLE RESEAU => LES RAPPORTS S'IMPRIMENT - PROBBABLE MAUVAIS CONTACT AU NIVEAU CABLE RESEAU - PREVOIR REMPLACEMENT CABLE RESEAU SI PROBLEME REAPPARAIT | UF02052 STERILISATION | LOCAL NON IDENTIFIE | 2019-0955 | IMPRIMANTE LASER COULEUR | BIZHUB C3100P | KONICA MINOLTA | A6DR021131656 |  |  |  |  | 0 | TOUBAL | 4050 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-04
2019.XLS | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 154900 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR ECRAN HS MERCI DE LE CHANGER | IF 12/12/2019 ECRAN REMPLACER |  |  | 2019-1110 | ECRAN | LCD1980SXI-BK | NEC | 5Y108304YB |  |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-02
2019.XLS | 2019-12-09 | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 154661 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SCOPE DEPORTE MINDRAY (PAS DE NUMERO BIOMED) NE PREND PLUS LA TA | OS10/12/2019 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.19 ENVOI SOUS GARANTIE OS24/12/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 938051502 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( APPAREIL CONFORME) NH 30.12.19 A DISPO DU SERVICE AL 06.01.2020 DM RECUPERE PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0736 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-98008840 | OS10/12/2019 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/12/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 938051502 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( APPAREIL CONFORME) |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2019-12-28
2019.XLS | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 154360 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'APPAREIL D'ECHO RESTE BLOQUE SUR LA PAGE DE DEMARRAGE. MERCI | IF 03/12/2019 PASSAGE DANS LE SERVICE , L'ECHO FONCTIONNEL , PROBLEME RESOLU PAR LE PERSONNEL . | 1-143 |  | 2019-0796 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6003242 |  | 497 | VOLUSON S6 | ECHOGRAPHE | 0 | RASSCHAERT | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-24
2019.XLS | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 154167 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA PRISE SECTEUR DU PESE PERSONNE EST HS. POURRAIT-ON AVOIR UN PRET? MERCI PAR AVANCE. DDS | AL 29.11.2019 BLOC ALIM HS => REMPLACEMENT --- ESSAIS / FONCTIONNELLE AL 29.11.2019 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0135 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187877 |  |  |  |  | 0 | DE SOUSA | 01.39.75.58.39 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-20
2019.XLS | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 153798 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA TABLETTE DE LA COLONNE ARTHREX NE SE CONNECTE PLUS MALGRE PLUSIEURS TENTATIVE. | LL 22/11/2019 CONTROLE TABLETTE COLONNE => ESSAIS DE CONNEXION => RAS - ESSAIS 3 X DE SUITE => CONFORMES - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2019-0343 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE 32'' | ARTHROCART | ARTHREX | 001-185497 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-13
2019.XLS | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-18 | 153618 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER | INDIQUE UN POINT D EXCLAMATION | JLG20/11: ENVOI CHEZ DRAGER POUR CONTROLE , APPAREIL SOUS GARANTIE |  |  | 2019-0105 | DETECTEUR CO INDIVIDUEL | PAC 6500 | DRAGER | ARMB-0585 |  |  |  |  | 0 | SMUR |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-232210 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2019-12-11 | 4571193
2019.XLS | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 153585 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | ASPIRATEUR DE MUCOSITES NEUF HS SUITE A INTERVENTION. MOTEUR? | LW 20/11/2019 APPEL COMMERCIAL => CELUI CI PASSERA LE REPERER LUNDI 25/11/2019 POUR EXPERTISE ET REMISE EN ETAT => ATT EXP LW 02/12/2019 ENVOIE CE JOUR SAV VU AVEC COMMERCIAL POUR REMISE EN ETAT SOUS GARANTIE => ATT RETOUR OS05/12/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE DU ASPI DE MUCOSITES REPARER SUIVANT BLN°30192217 TRANSMIS AU TECH.( (REMPLACEMENT DE L ELEMENT DEFECTUEUX, NETTOYAGE,CONTROLES ET TEST DE LAPPAREIL) LW 05/12/2019 RECEPTION DM REPARE BL N° 30192217 => REMPLACEMENT CARTE MERE DEFECTUEUSE + CONTROLE ET TESTS APPAREIL => CONFORME REMISE EN SERVICE OS06/12/2019 RENDU AU SMUR. |  |  | 2019-0992 | ASPIRATEUR DE MUCOSITES | ACCUVAC PRO | WEINMANN | 14933 | LL 20/11/2019 RECEPTION MATERIEL - TRANSMIS AUX TECH OS05/12/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE DU ASPI DE MUCOSITES REPARER SUIVANT BLN°30192217 TRANSMIS AU TECH.( (REMPLACEMENT DE L ELEMENT DEFECTUEUX, NETTOYAGE,CONTROLES ET TEST DE LAPPAREIL) LW 05/12/2019 |  |  |  | 0 | LAUDE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007515 | WEINMANN | [5 empty] | 2019-12-10
2019.XLS | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 153527 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE VOLUSON S10 EN SALLE 1 D'ECHOGRAPHIE, N'A PAS LA FONCTION "OPTION 4D" OPERATIONNELLE. LA SONDE FONCTIONNE. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR AVOIR LA FONCTION. | NH 19.11.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => OPTION 4D DESACTIVE => EN ATTENTE GE POUR CLE D'ACTIVATION NH 19.11.19 RECEPTION CLE => ACTIATION DE LA 4D => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0369 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E73006 |  | 489 | VOLUSON E10 | ECHOGRAPHE | 0 | MATRA-PROUT | 5333 OU 5715 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-07
2019.XLS | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2020-08-31 | 153368 | 22-8033 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR 1 NEBULISEUR PRETER PAR LE BIOMED NE FONCTIONNE PLUS , PAS DE FONCTIONNALITE DE L'APPAREIL A L'APPUI DE L'INTERRUPTEUR. MERCI DE NOUA EN PRETER UN AUTRE | IF 15/11/2019 BOUTON MARCHE /ARRET CASSE = VOIR POUR UN REMPLACEMENT LL 06/02/2020 MISE EN PRE REFORME DEEE N° 0518315216 - ATTENTE MATERIEL POUR REMPLACEMENT |  |  | 2019-0157 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1709D502-2 | IF 15/11/2019 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-06
2019.XLS | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2020-09-04 | 153332 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TABLETTE DE LA CONSOLE EST BLOQUEE IMPOSSIBLE D'ACCEDER AUX INTERVENTIONS APPEL MR BELMER ESSAI DE REINITIALISER LA CONSOLE. ECHEC ; UN TECHNICIEN ARTHREX M'A CONTACTE ; SOUHAITE JOINDRE UN TECHNICIEN BIOMED. (COLONNE DANS LE LOCAL BIOMED DU BMC) | NH 14.11.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => TEST DM AVEC SAV => PROBLEME AU NIVEAU DU PROCESSEUR VIDEO => ENVOI D UN PRET NH 15.11.19 RECEPTION BL 87785133 => PRET CONSOLE S/N DBJ160052 => INSTALLATION SUR COLONNE + CONFIGURATION+> PREPARATION POUR DEPART USINE CONSOLE DEFECTUEUSE NH 23.04.20 RECEPTION BL 1424355 => REMPLACEMENT PIECE DEFECTUEUSES => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME NH 28.04.20 MIS EN PLACE SUR COLONNE + REPRISE DU PRET A RENVOYER OS04/09/2020 RENDU JE SUPPOSE ? |  |  | 2019-0345 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190148 | OS04/09/2020 RENDU JE SUPPOSE ? | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-12-05
2019.XLS | 2019-11-13 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 153307 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | FUITE ENDOSCOPE CANAL OPERATEUR URGENT | LL 14/11/2019 FUITE SUR CANAL OPERATEUR - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 25/11/2019 RECEPTION DEVIS 8000298908 - APPEL M.BOUZIDI 06.81.90.85.28 POUR NEGOCIATION CONTRAT DE MAINTENANCE - PROPOSITION D'UN CONTRAT TOUT RISQUE MAIS QUI N'INCLUS PAS CETTE REPARATION. LL 11/12/2019 DEVIS TRANSMIS A AS POUR NEGOCIATION LL 13/12/2019 RECEPTION DEVIS REMISE 8000303043 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 13/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS14/01/2020 RECEPTION D UN URETERO-RENOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73499483 ET COMMANDE B2/1013485 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 14/01/2020 REMPLACEMENT COMPLET DU CANAL OPERATEUR - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS15/01/2020 RENDU. |  |  | 2019-0957 | URETERO-RENOSCOPE | URF-P7 | OLYMPUS | 2900915 | LL 14/11/2019 RECEPTION MATERIEL OS14/01/2020 RECEPTION D UN URETERO-RENOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73499483 ET COMMANDE B2/1013485 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/01/2020 RENDU. |  |  |  | 0 | NGUYEN | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-12-04
2019.XLS | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-19 | 153554 | 22-3300 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.11.2019 ENVOI SAV SUITE PANNE AL 19.11.2019 RECEPTION DM SUITE SAV SECA EXPERT LME22953 => REMPLACEMENT PLAQUE SIGNALETIQUE + BLOC PILE + VP --- VIGNETTE 2020-35765 / CONFORME AL 28.11.2019 DM REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0960 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 861 | SECA | 1861115083260 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-29 | 696893
2019.XLS | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 152996 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PRISE DU PESE PERSONNE HS N BIO 2019-0133 | AL 15.11.2019 REMPLACEMENT ALIM --- ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 |  |  |  |  | 0 | DOPP | 4265 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-28
2019.XLS | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 153010 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE FAUX CONTACT AVEC LA PEDALE DE L'ECHO | NH 07.11.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => TEST PEDALE OK => EN ATTENTE RETOUR SERVICE |  |  | 2019-0211 | BIOMETRE ET ECHOGRAPHE D'OPHTALMOLOGIE | ABSOLU | QUANTEL MEDICAL | 0133 |  | 486 | ABSOLU | ECHOGRAPHE OPH | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-28
2019.XLS | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 152953 | 22-7036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BJR , LE SCOPE A AFFICHE LE MESSAGE SUIVANT : BATTERIE FAIBLE AVANT DE S¿ETEINDRE; IL ETAIT CEPENDANT BRANCHE SUR LE SECTEUR ; ESSAI AVEC UN NOUVEAU CABLE D'ALIMENTATION SANS SUCCES ; MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ.APPAREIL EN SSPI BFE | NH 07.11.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => DM DESCENDU A L ATELIER POUR TEST NH 08.11.19 RETRAIT BATTERIE + BRANCHEMENT SECTEUR => REMISE EN PLACE BATTERIE => CHARGE OK => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0467 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-96009533 |  |  |  |  | 0 | KARSINTI | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-27
2019.XLS | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 152959 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHARGEUR DU PESE PERSONNE QUI A CRAME NBIO 2019-0132 | AL 14.112019 REMPLACEMENT ALIM --- ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 | DOPP | 4265 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-27
2019.XLS | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2020-01-21 | 152908 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU BOUT DE LA GAINE | IF 06/11/2019 URETERO FUITE AU BOUT DE LA GAINE , ENVOI AU PRESTATAIRE IF 06/01/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LW 09/01/20 VALID DA CE JOUR OS21/01/2020 RECEPTION D UN URETERO FIBRO NEUF SUIVANT BLN°5800325208 ET COMMANDE B2/1020385 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. LL 21/01/2020 MATERIEL REMPLACE EN ES PAR URETERO 2020-1178 SN:2256326 OS23/01/2020 URETERO FIBRO RENDU A MADAME MAUSSION. |  |  | 2019-0179 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2251447 | OS21/01/2020 RECEPTION D UN URETERO FIBRO NEUF SUIVANT BLN°5800325208 ET COMMANDE B2/1020385 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. OS23/01/2020 URETERO FIBRO RENDU A MADAME MAUSSION. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-11-26
2019.XLS | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 2019-12-13 | 152792 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TENSION NE SE PREND PLUS, LE BRASSARD NE GONFLE PLUS | OS04/11/2019 DM SOUS GARANTIE JE SUPPOSE DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.11.19 ENVOI SAV SOUS GARANTIE OS13/12/2019 DM REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 938050525 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( ACTION REALISEES REMPLACEMENT DE LA CARTE MPM, REMPLACEMENT DE LA CARTE SPO2+MAINTENANCE PREVENTIVE, APPAREIL FONCTIONNEL. |  |  | 2019-0502 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007849 | OS04/11/2019 DM SOUS GARANTIE JE SUPPOSE DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/12/2019 DM REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 938050525 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( ACTION REALISEES REMPLACEMENT DE LA CARTE MPM, REMPLACEMENT DE L |  |  |  | 0 | THIAM | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2019-11-23
2019.XLS | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 2019-12-30 | 152806 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PLUS DE 30 POINTS D¿ECART AVEC LES PRELEVEMENTS MERCI | OS04/11/2019 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.11.19 REMPLACEMENT ELECTRODE 2019-0201 PAR S/N 54-93168 => REMEMBRANAGE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE + ENVOI SAV ELECTRODE SOUS GARANTIE NH 13.12.19 RECEPTION RI SWO-681337 => CAPTEUR DENUDE NE PEUT ETRE PRIS SOUS GARANTIE => DA 2535 TRANSMISE POUR RACHAT AS 13/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AF 17/12/19 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS24/12/2019 RECEPTION D UNE ELECTRODE NEUVE SUIVANT BLN°48828/4CDEA ET COMMANDE B3/1013966 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 30/12/19 ELECTRODE NEUVE MIS EN STOCK + ANCIENNE A REFORMER |  |  | 2019-0201 | CAPTEUR DU MONITEUR TPCO2 | TC SENSOR 54 | RADIOMETER | 54-93168 | OS04/11/2019 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/12/2019 RECEPTION D UNE ELECTRODE NEUVE SUIVANT BLN°48828/4CDEA ET COMMANDE B3/1013966 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 484 | TCM 5 | MONITEUR TP02/TPCO2 | 0 | LAC | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-23
2019.XLS | 2019-11-04 | 2019-11-12 | 2020-01-10 | 152823 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE DU PLATEAU TRUMPF EST TOMBEE ; IL N'Y A PLUS D''MAGE SUR L'ECRAN SN 13291 PAS DE N° DE BIOMED. J'AI UNE TELECOMMANDE DE SECOURS QU'IL FAUDRAIT PARAMETRER A LA PLACE DE CELLE CASSEE. MERCI | NH 12.11.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => PARAMETRAGE TELECOMMANDE 2019-0403 SUR PILIER SALLE 18 + TELECOMMANDE DECENDU A L ATELIER NH 19.11.19 ENVOI SAV SOUS GARANTIE GC 24.12.19 RELANCE SAV GC 06.01.20 RECEPTION D'UNE TELECOMMANDE NEUVE. A REFORMER ET IMMATRICULER AS 07/01/2020 : IMMATRICULATION CE JOUR DE LA TELECOMMANDE N°2020-1134 NH 10.01.2020 TELECOMMANDE RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0999 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13291 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-23
2019.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 152654 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | RECEPTEUR DE TRAM TORDU | NH 30.10.19 DEMONTAGE + REMISE EN ETAT CONNECTEUR =>TEST OK => DM COFORME RENDU AU SERVICE |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA |  |  |  |  | 0 | BADJI | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-20
2019.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-04 | 152671 | 22-3105 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.10.2019 DEMANDE MAIL PHARMA POUR INTER / DEPLACEMENT DANS SERVICE => PIECE CASSEE / APPEL SAV / ENVOI PIECE EN URGENCE AL 04.11.2019 RECEPTION PIECE => MONTAGE / REMPLACEMENT PIECE --- CQ FAIT PAR LA PHARMACIE / CONFORME |  |  | 2019-0103 | AUTOMATE DE CONTROLE DES PREPARATIONS INJECTABLES | QCRX | ICONES SERVICES | 180510302 |  | 482 | AUTOMATE QCRX | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-20 | 696893
2019.XLS | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-26 | 152687 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE PREND EN COMPTE LES DONNEES DE LA TRAM | NH 30.10.19 RECEPTION EN ATELIER NH 05.11.19 DA 2473 TRANSMISE AS 15/11/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC NH 18.11.19 ANNULATION COMMANDE => OUVERTURE DOSSIER 1-7106647608 POUR PRISE EN CHARGE SOUS GARANTIE NH 19.11.19 ENVOI SAV NH 26.11.19 RECEPTION RI 1-39QILPN => REMISE EN ETAT MONITEUR => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | LW 29/11/19 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | BADJI | #16090+VOTRE POSTE | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2019-11-20
2019.XLS | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 152601 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN DE LA COLONNE VIDEO AFFICHE UN TRAIT EN SON MILIEU AVEC DES DIFFERENCES DE CONTRASTE DE PAR ET D'AUTRE DU TRAIT, UN CABLE AVAIT ETE CHANGE EN DEBUT DE MOIS PAR GUILLAUME BELMER. MERCI | NH 29.10.19 APPEL SAV => EN ATTENTE DE RETOUR SUR DISPO MONITEUR D ECHANGE NH 04.11.19 CHANGEMENT MONITEUR => TEST OK => PREPARATION MONITEUR DEFECTUEUX POUR RETOUR + EN ATTENTE DOCUMENT SAV POUR IMMATRICULATION |  |  | 2019-0344 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613484 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2019-11-19
2019.XLS | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 159498 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 24.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35879-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-19 | 696893
2019.XLS | 2019-10-24 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 152431 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | APPAREIL NE FONCTIONNANT PLUS, NE S'ALLUME PAS, NE CHARGE PAS. | LL 18/02/2020 DM NON RECEPTIONNE AU BIOMEDICAL - INTER CLOTUREE | 22-8031 |  | 2019-0800 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST313414 |  |  |  |  | 0 | BRUN | 4370 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-14
2019.XLS | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 155069 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 22.10.2019 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL => CONFORME / VIGNETTE 2020-35658 |  |  | 2019-0136 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-11-12 | 696893
2019.XLS | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2020-01-29 | 152251 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT DEMANDE D'ENREGISTREMENT DANS LA SOLUSCOPE ET LES ENCEINTES DE STOCKAGE | IF 22/10/2019 APPEL SAV POUR INTERVENTION => ATTENTE RETOUR => RECU PROCEDURE POUR L'ENREGISTREMENT DES ENDOSCOPES IF 29/01/2020 ENREGISTREMENT F |  |  | 2019-0110 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-DP | OLYMPUS | 2836987 |  |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-09
2019.XLS | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2020-01-29 | 152249 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT DEMANDE D'ENREGISTREMENT DANS LES ENCEINTES DE STOCKAGE DES ENDOSCOPES | IF 22/10/2019 APPEL SAV POUR INTERVENTION => ATTENTE RETOUR, RECU PROCEDURE POUR L'ENREGISTREMENT DES ENDOSCOPES IF 23/10/2019 ENREGISTREMENT DU COLONOSCOPE EFFECTUER , ATTENTE RETOUR DU SERVICE , FONCTION BIEN |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 |  |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-09
2019.XLS | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 152046 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TABLETTE DE LA COLONNE ARTREX NE RENTRE PLUS EN CONNEXION AVEC L¿ECRAN, COMMERCIAL CONTACTE = LE DEPANNAGE PAR TELEPHONE A ECHOUE, LE SERVICE TECHNIQUE M'INFORME QUE LA CONSOLE VA CHANGER. INFO DU SERVICE TECHNIQUE ARTHEX LE 16/10 15H15 | NH 17.10.19 RECEPTION CONSOLE DE PRET S/N DBA170019 => MIS EN PLACE SUR COLONNE => TEST OK + APPEL POUR REPRISE DM DEFECTUEUX NH 30.10.19 RECEPTION BL1389746 + RI => DEBLOCAGE SYSTEME => TEST ET CONTROLES OK => DM REINSTALLE SUR COLONNE PAR SAV PRESENT => EN ATTENTE ENLEVEMENT POUR CONSOLE DE PRET |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 592 | ARTHREX | [5 empty] | 2019-11-06
2019.XLS | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 151935 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BESOIN URGENT DU SERVICE APRES VENTE MINDRAY POUR REGLER PROBLEME DE PERTE GEOGRAPHIQUE DES ENFANTS ET DES CHAMBRES . ENFANTS DANS MAUVAIS LIT DANS MAUVAISE CHAMBRE RISQUE DE PERTE DE DONNEES | NH 16.10.19 PASSAGE DANS SERVICE AVEC INGE D'APPLI => RECONFIGURATION SCOPES DANS CHAQUE CHAMBRE NH 21.10.19 VU AVEC SERVICE => PLUS DE PROBLEME CONSTATE PAR INFIRMIERES |  |  | 2019-0768 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | HELITEDESK 800 G3 | HEWLETT PACKARD | JB-96006069 |  |  |  |  | 0 | GIRARD | 4895 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-11-05
2019.XLS | 2019-10-11 | 2019-12-05 | 2019-12-18 | 151764 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE NON FONCTIONNEL. ERREUR MODULE SPO2 | NH 05.12.19 ENVOI SAV SOUS GARANTIE NH 18.12.19 RECEPTION RI 938051177 => CHANGEMENT CARTE SPO2 + MP => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0490 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007837 |  |  |  |  | 0 | LOUDIER | 5311 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2019-11-01
2019.XLS | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2021-05-03 | 151749 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IMPRESSION DE FISSURE A L' INTERIEUR DE L' OPTIQUE. URGENT. DEMANDE DE PRET ,SVP. | OS11/10/2019 CYSTO-FIBROSCOPE EN ATTENTE DE PRISE EN CHARGE.(+ DEMANDE DE PRET ) IF 15/10/2019 CYSTO FIBROSCOPE , IMPRESSION DE FISSURE A L'INTERIEUR DE L'OPTIQUE , ENVOI EN REPARATION IF 16/10/2019 MATERIEL PRIS EN CHARGE EN ATELIER , NUMERO DE REPARATION : 0051181172 IF 23/10/2019 DEVIS REPARATION OLYMPUS 5031.69 HT , PRIX DU NEUF CHEZ UGAP 5137.60 HT IF 21/11/2019 DEMANDE DE CERTIFICAT DE DESTRUCTION A OLYMPUS AS 22/11/2019 : CREATION DE LA DA CE JOUR ET TRANSMISSION POUR BC OS18/12/2019 RECEPTION D UN CYSTOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°73447421 ET COMMANDE B6/1009232 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. IF 03/05/2021 RENDU LE ? |  |  | 2019-0182 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 2971410 | OS11/10/2019 CYSTO-FIBROSCOPE EN ATTENTE DE PRISE EN CHARGE.(+ DEMANDE DE PRET ) OS18/12/2019 RECEPTION D UN CYSTOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°73447421 ET COMMANDE B6/1009232 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-10-31
2019.XLS | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 151737 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR CABLE NON FONCTIONNEL MERCI. | OS10/10/2019 APPAREIL COMPLET MAI FIL DE POIRE DENUDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 14/10/2019 CABLE DE COMMANDE HS - REMPLACEMENT - ESSAI => CONFORME - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2019-0325 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 190750159006 | OS10/10/2019 APPAREIL COMPLET MAI FIL DE POIRE DENUDER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERTE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-31
2019.XLS | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 152168 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.10.2019 PASSAGE DANS LE SERVICE => DEMANDE DEVIS MM POUR REMPLACEMENT PEDALE AL 18.10.2019 RECEPTION DEVIS S19100072 => EN SIGNATURE PR 21.10.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 14.11.2019 INTERVENTION MM => REMPLACEMENT PEDALE + BONDE --- ESSAIS / FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2019-10-31 | 696893
2019.XLS | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-11-14 | 151525 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, SELON LE PLOMBIER INTERVENU CE MATIN SUR LES DOUCHETTES DES TABLES DE MACROSCOPIE, LEUR FUITE VIENDRAIT DE LA PEDALE DE DISTRIBUTION. A VERIFIER DONC. MERCI | AL 10.10.2019 PASSAGE DANS LE SERVICE => DEMANDE DEVIS MM POUR REMPLACEMENT AL 18.10.2019 RECEPTION DEVIS S19100072 => EN SIGNATURE PR 21.10.2019 DA VALIDEE, TRANSMISE AUX AA POUR COMMANDE AL 14.11.2019 INTERVENTION MM => REMPLACEMENT PEDALE + BONDE --- ESSAIS / FONCTIONNELLE |  |  | 2019-0915 | TABLE DE MACROSCOPIE A DEUX POSTES | F.INOX | MICROM | 1210491MC |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2019-10-26
2019.XLS | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 151541 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | SAINTYVES | OPTIQUE 12° 4 MM SN 796876 CASSE BOITE RESECTEUR BIPOLAIRE / MONOPOLAIRE 5 OPTIM 3967 | OS07/10/2019 DOUBLON |  |  | 2019-0234 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 796876 | OS07/10/2019 DOUBLON |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-26
2019.XLS | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 151542 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° 4 MM SN 796876 CASSE BOITE RESECTEUR BIPOLAIRE / MONOPOLAIRE 5 OPTIM 3967 | OS09/10/2019 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 10/10/2019 OPTIQUE 12° OPTIM 3967 DEFECTUEUSE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS OS21/10/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°73308925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 21/10/2019 REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE + CORPS EXTERNE - REMPLACEMENT DE LA BAGUE - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE IF 21/10/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0234 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 796876 | OS09/10/2019 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/10/2019 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°73308925 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-10-26
2019.XLS | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 151430 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR NEBULISATEUR POUR AEROSOL MEDISANA NE FONCTIONNE PLUS; BOUTON INTERRUPTEUR NON FONCTIONNEL. MERCI DE NOUS LE REPARER | LL 04/10/2019 BOUTON NEBULISEUR HS - PAS DE PIECE DETACHEE DISPOSIBLE - DM A REMPLACER |  |  | 2019-0060 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 171266206 |  |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-25
2019.XLS | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 151256 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | FAUT CONTACTE AU NIVEAU DE LA PRISE ENTRE LE CHARGEUR ET LA BALANCE. URGENT MERCI CAR DEUX BALANCE EN PANNE ET NOUS SOMMES EN DIFFICULTE POUR TRAVAILLER. | AL 03.10.2019 ESSAI AVEC ALIM NEUVE => FICHE ALIMENTATION CASSE + BLOC PILE HS / A REFORMER CAR PLUS DE PIECES AL 08.10.2019 DEMANDE DEVIS DLM GUICHARD POUR REMPLACEMENT AS 16/10/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC |  |  | 2019-0767 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390411/13 | IF 01/10/2019 BALANCE DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | GARDERE | 5717 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-22
2019.XLS | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-16 | 151175 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ÉCRAN DE LA COLONNE ARTHEX AYANT DES PROBLEMES D'IMAGES, SIGNALE AU COMMERCIAL MR BELMER GUILLAUME 06.64.05.40.80 LE 25/09, EST VENU EN SALLLE PROBLEME CONSTATE, M'INFORME QUE L'ECRAN ET LES CABLES VONT ETRE CHANGES. LUI EST DEMANDE DE PASSE PAR LE BIOMED | NH 30.09.19 VU AVEC COMMERCIAL => ATTEND LE RETOUR DE SON SAV POUR SUITE A DONNER NH 07.10.19 VU AVEC SERVICE => ECRAN VA ETRE ECHANGER NH 15.10.19 VU AVEC LE SERVICE => CABLE REMPLACER PAR SOCIETE |  |  | 2019-0344 | MONITEUR UHD4 4K 32'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 721925613484 |  | 487 | COLONNE ARTHREX 1 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-19
2019.XLS | 2019-09-30 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 151185 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS CASSE MAQUET | OS01/10/2019 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 03/10/2019 VISE DE FIXATION DEVISE => VISE REMIS EN PLACE ET VISE OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS03/10/2019 RENDU |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS01/10/2019 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/10/2019 RENDU |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-19
2019.XLS | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 150688 | 22-8032 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 20.09.19 SUITE PASSAGE TECHNICIEN => CONSTAT SONDE DEFECTUEUSE => REMPLACEMENT PAR SONDE S/N 000007515 => A IMMATRICULER |  |  | 2019-0376 | SONDE TRANSTHORACIQUE CARDIAQUE | M5S-D | GENERAL ELECTRIC | 000009567 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2019-10-11 | 824155
2019.XLS | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 150657 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMPOSSIBLE DE CONNECTER LE PDM , BLOCAGE | OS19/09/2019 DM INCOMPLET APPAREIL SEUL SANS ALIM NY MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/09/2019 APPAREIL RENDU AU SERVICE CAR AUCUNE PANNE CONSTATER. |  |  | 2019-0659 | MONITEUR DE TRANSPORT | B450 | GENERAL ELECTRIC | SNT19260018HA | OS19/09/2019 DM INCOMPLET APPAREIL SEUL SANS ALIM NY MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/09/2019 APPAREIL RENDU AU SERVICE CAR AUCUNE PANNE CONSTATER. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-10
2019.XLS | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 150642 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/09/2019 PROBLEME DE SPO2 => APPEL SAV => DAMANDE L 'ENVOI POUR CONTROLE , ENVOI SAV POUR CONTROLE SOUS GARANTIE OS30/09/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938048317 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 30/09/2019 RECEPTION MODULE SOUS GARANTIE , REMPLACEMENT CARTE SPO2 ; CARTE MPM , CARTE IR , MAINTENANCE PREVENTIVE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE IF 02/10/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0498 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007845 | OS30/09/2019 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN MODULE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°938048317 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2019-10-10 | 22766809
2019.XLS | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 150645 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/09/2019 SUR APPEL DU SERVICE MODULE RECUPERE , LE BRASSARD NE GONFLE PAS , ENVOI AU SAV LL 01/10/2019 RECEPTION MATERIEL SOUS GARANTIE - REMPLACEMENT POMPE PNI + ELECTROVANNES - MP EFFECTUEE - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE IF 02/10/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0528 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-97007875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2019-10-10 | 22766809
2019.XLS | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-10-17 | 150536 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | L'ARTHROPOMPE NE FONCTIONNE PLUS, PLUSIEURS PIECES A MAIN ON ETE ESSAYE, AINSI QUE LE CHANGEMENT DE TUBULURE, MALGRE CELA 2 BIPS SONORE LORSQUE L'ON APPUIS SUR LA PEDALE, PAS DE MESSAGE D'ERREUR, APPEL DU COMMERCIAL MR LAGAST EN SALLE, LE DEPANNAGE N'A PA | GC 23.09.19 PRET ARRIVE ET LE NOTRE PART LE 25.09 GC 16.10.19 RETOUR BL MIB 19.4720 .APPAREIL ENVOYE PAR ERREUR AU CENTRE DE MAINTENANCE ? ANOMALIE NON TROUVEE. NETTOYAGE ESSAI. CONTROLES MIB 19.4321. APPEL LE BLOC ET RECUPERATION DU PRET 17.10.19 APPEL SAV, PART EN HOLANDE ET LA PIECE A MAIN EN FRANCE. RECU RMA+ PREPARATION COLIS DOSSIER WO-363523 POUR LE SHAVER ET WO-363531. |  |  | 2019-0193 | ARTHROPOMPE + SHAVER | FMSVUE II | SYNTHES | K03A70656 |  | 483 | ARTHROPOMPE FMSVUE II |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000307 | JOHNSON & JOHNSON | [5 empty] | 2019-10-08
2019.XLS | 2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 150401 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PESE BEBE RADWAG REF 390411, NE S'ALLUME MEME BRANCHE AU CHARGEUR. PROBLEME DE FAUX CONTACT? URGENT CAR MANQUE DE MATERIEL +++ CDT. MERCI | OS13/09/2019 DM +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.SANS NUMERO D EQUIPPEMENT. AL 16.09.2019 TESTS / RAS --- ESSAIS 5/10KG / CONFORME AL 20.09.2019 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0767 | PESE-BEBE | WPT 6/15D | RADWAG | 390411/13 | OS13/09/2019 DM +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.SANS NUMERO D EQUIPPEMENT. |  |  |  | 0 | PAYEN DE LA GARANDERIE | 5794 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-04
2019.XLS | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 150294 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS MAQUET SN : 13291 NE TIENT PLUS AVEC LE POIDS DU BRAS DU PATIENT. ENVOYE AVEC CLAMEAU | OS12/09/2019 APPUI BRAS MAQUET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.09.2019 REPRISE DU SERRAGE --- FONCTIONNEL OS24/09/2019 DM RENDU. |  |  | 2019-0670 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13291 | OS12/09/2019 APPUI BRAS MAQUET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/09/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-10-03
2019.XLS | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-04 | 150283 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LA GIRAFFE EST BLOQUEE FERME IMPOSSIBLE NI DE MONTER L'INCU NI DE MONTER LE CAPOT MERCI | GC 12.09.19 CONTROLE ESSAIS, BRUIT AU DEMARAGE. TOUT CE QUI EST MONTEE, DESCENTE NE FONCTIONNE PAS. APPRES MULTIPLE DU SAV MAIS LEUR LIGNE DOIT AVOIR UN PROBLEME. APPEL REPONDEUR POLLOS QUI RAPPEL ET ME DONNE UNE ADRESSE MAIL. ENVOI MAIL PAULFAYE@GE.COM .QUI RAPPEL. RZ PRIS DEMAIN A 10 H DEVANT LE DM DOSSIER 1-6940686466 GC 13.09.19 DEMONTAGE DU LIT ET VENTILATEUR, CONTROLES, ESSAI. LE SAV VA PASSER ET FAIRE PARVENIR LES PIECES. SOUS GARANTIE GC 23.09.19 RELANCE GC 03.09.19 APRES PLUSIEURS RELANCES PIECE ARRIVE LL 03/10/2019 - TOUCHE "CANOPY DOWN" DU CLAVIER ACTIVE EN CONTINUE => REMPLACEMENT D'UN DES 2 CLAVIERS - VENTILATEUR MAL EMBOITE SUR SON SUPPORT => MISE EN PLACE - ESSAI => CONFORME - RAPPORT INTEGRE DANS RSQM |  |  | 2019-0585 | INCUBATEUR | GIRAFFE OMNIBED | GENERAL ELECTRIC | TABX70192 |  |  |  |  | 0 | LAC | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2019-10-03
2019.XLS | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 149607 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA SOURCE DE LUMIERE NE FONCTIONNE PLUS. JE VOUS CONTACT DES QUE LA COLONNE SE LIBERE. | NH 28.08.19 PASSAGE DANS LE SERVICE => ERREUR DE POSITION DU BARILLET DE SOURCE DE LUMIERE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2019-0353 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | SYNERGY UHD4 | ARTHREX | DBB190143 |  | 488 | COLONNE ARTHREX 2 | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE SANDRINE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-18
2019.XLS | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 148999 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0112 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170844758 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-09-03 | 4561236
2019.XLS | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-30 | 148952 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN TORNADO MICRO DEPUIS MITEK REF : 283512 SN : 1906M4100R SHAVER DONT LA FRAISE NE S¿EN-CLIQUE PAS, OPTIM :3863, COMPOSITION D'ORIGINE : 38770 | OS13/08/2019 PIECE A MAIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ATTENTION APPAREIL EST PEUT ETRE SOUS GARANTIE) LL 13/08/2019 PAM SOUS GARANTIE DONT LA FRAISE NE S'ENCLIPSE PAS - OPTIM 3863 - APPEL PRESTATAIRE POUR RMA LL 14/08/2019 RECEPTION RMA WO-346907 - ATTENTE TRANSPORTEUR LL 14/08/2019 RECEPTION DEVIS - ENVOI MAIL POUR INDIQUER QUE LE MATERIEL EST SOUS GARANTIE AL 30.08.2019 RECEPTION WO346907 INTER/2019/28907 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENTKIT MAINTENANCE + VIS TETE DE VERROU --- CQ + TSE / CONFORME OS02/09/2019 PAM RENDU. |  |  | 2019-0195 | PIECE A MAIN TORNADO SHAVER | TORNADO MICRO SHAVER | SYNTHES | 1906M4100R | OS13/08/2019 PIECE A MAIN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ATTENTION APPAREIL EST PEUT ETRE SOUS GARANTIE) OS02/09/2019 PAM RENDU. | 483 | ARTHROPOMPE FMSVUE II |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000307 | JOHNSON & JOHNSON | [5 empty] | 2019-08-31
2019.XLS | 2019-08-08 | 2019-08-19 | 2019-11-13 | 148835 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR , LA POMPE NE TIENT PAS LA CHARGE ET NE FONCTIONNE PAS MEME BRANCHEE SUR SECTEUR. POUVEZ-VOUS INTERVENIR POUR LA REPARATION RAPIDEMENT, MERCI. | OS09/08/2019 POMPE A PERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 19.08.2019 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS LL 20/09/2019 RECEPTION DEVIS 21183907 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 02/10/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC LL 13/11/2019 RECEPTION MATERIEL SELON BL 3222551 - REMPLACEMENT BATTERIE + MEMBRANE - CQ + TSE => CONFORMES - DM MIS A DISPOSITION DU SERVICE AL 15.11.2019 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2019-0396 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 21183907 | OS09/08/2019 POMPE A PERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2019-08-29
2019.XLS | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 148196 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CHARGEUR NE FONCTIONNE PAS | NH 30.07.19 REMPLACEMENT CHARGEUR S/N 13166 => A DISPO DU SERVICE AS 05/08/2019 : IMMATRICULATION CE JOUR DU CHARGEUR N°2019-0375 |  |  | 2019-0375 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE DE TABLE OPERATOIRE | 3110.26E9 | GETINGE/MAQUET | 13166 | LL 24/07/2019 RECEPTION CHARGEUR + CABLE ALIM - MIS A DISPOSITION DES TECHNICIENS |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-14
2019.XLS | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 148038 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PISTON BLOQUE |  |  | 2019-0062 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170846672 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-09 | 4561236
2019.XLS | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 148035 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  |  |  |  | 2019-0009 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | [5 empty] | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-09 | 4561236
2019.XLS | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 148037 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PISTON BLOQUE |  |  | 2019-0071 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170847960 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-09 | 4561236
2019.XLS | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 148040 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PISTON BLOQUE |  |  | 2019-0100 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170843598 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-09 | 4561236
2019.XLS | 2019-07-18 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 147979 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA PIECE A MAIN N'EST PLUS FONCTIONNELLE ; A ETE TESTE CE MATIN PAR LA COMMERCIALE ETHICON. POUR INFORMATION IL RESTE 51 UTILISATIONS / 95 URGENT MERCI. | LL 18/07/2019 ATTENTE INFORMATION POUR CONNAITRE GESTE COMMERCIAL LL 19/07/2019 SUITE REPONSE COMMERCIALE, APPEL SAV 0800 353 045 - RECEPTION N° DE DOSSIER PC-000507980 LL 22/07/2019SERVICE QUALITE INDIQUE QUE LA PAM N'EST PLUS SOUS GARANTIE ET QU'ELLE N'EST PAS REPARABLE - ENVOI DE LA PAM POUR EXPERTISE SOUS COLISSIMO 8R41653748352 LL 22/07/2019 ATTENTE RETOUR COMMERCIALE LL 25/07/2019 SUITE GESTE COMMERCIAL RECEPTION PAM GRATUITE SELON BL21744872 - A IMMATRICULER PR 25/07/2019 PIECE A MAIN 2019--0362 EN REMPLACEMENT ENREGISTREE CE JOUR |  |  | 2019-0072 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | R92P08140 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-08
2019.XLS | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 147706 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS BLOQUE | GC 24.07.19 REMISE EN ETAT IF 25/07/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | LL 12/07/2019 RECEPTION APPUI BRAS MAQUET 2019-0064 |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-08-02
2019.XLS | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 148297 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REALISATION DE LA MAINTENANCE SEMESTRIELLE REMPLACEMENT DU FILTRE HEPA 200018, DU JOINT DE BIDON NSURE 100640 ET DU JOINT DE CONNECTEUR DE VIDE 100696. VERIFICATION DU DOSAGE DES CANAUX ET CONTROLE DES ALARMES. REALISATION D¿UN CYCLE COMPLET :OK. |  |  | 2019-0109 | UNITE DE MISE SOUS VIDE DES ENDOSCOPES SOUPLES | SURESTORE | CANTEL MEDICAL | 159891 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-003795 | CANTEL FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2019-08-02 | 4571193
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-15 | 160687 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 15.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40126-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0132 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187875 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2020-11-14 | 160378 | 22-6037 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 14.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40115-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0980 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067980 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 160689 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 18.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40128-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0133 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187919 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 147597 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | L'APPAREIL DYSFONCTIONNE BCP, S'ARRETE EN PLEINS EXAMEN, PROBLEME ++++ | LL 10/07/2019 APPEL SERVICE POUR CONNAITRE PROBLEME => PLANTAGE DU LOGICIEL PENDANT UN EXAMEN - PROBLEME ALEATOIRE ( N'ARRIVE PAS A CHAQUE EXAMEN) - APPEL QUANTEL POUR AVOIR DES INFOS - (CONTACT: JEREMY.PALANQUE@QUANTEL-MEDICAL.FR) - DEMANDE DE VERIFICATION DE LA VERSION DU SOFT LL 10/07/2019 VERSION DU SOFT => V1.0.2 - MANIPULATION ECHO AVEC PRATICIEN - L'APPLICATION BEUG LORSQUE LE PRATICIEN UTILISE LES OUTILS POUR MESURER (STILO , GOMME) LL 15/07/2019 RELANCE TELEPHONIQUE POUR RDV - DOIT RAPELER DEMAIN POUR CONFIRMER UNE DATE LL 17/07/2019 INTERVENTION PLANIFIEE POUR LE 25/07/2019 A 14H00 - VU AVEC SERVICE (COORDONNEE SOCIETE 0473745725) LL 25/07/2019 MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE VERSION DU SOFT EN 1.03 MAIS MANQUE CODE ACCES POUR METTRE BACK UP => INTERVENTION PREVUE PAR TELEPHONE CE JOUR LL 25/07/2019 MISE EN PLACE DU FICHIER COBIAN SUR COMPTE ADMIN - MATERIEL A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2019-0211 | BIOMETRE ET ECHOGRAPHE D'OPHTALMOLOGIE | ABSOLU | QUANTEL MEDICAL | 0133 |  | 486 | ABSOLU | ECHOGRAPHE OPH | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007547 | QUANTEL MEDICAL | [5 empty] | 2019-07-31
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-10-23 | 169303 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 23.10.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°35137-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0956 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 5761150154596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168477 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 14.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40134-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0130 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168478 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 14.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40136-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0113 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187858 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-18 | 168476 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.07.2019 RECEPTION DEVIS N°35881173 POUR MP AL 14.11.2019 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°40131-2020 / CONFORME |  |  | 2019-0131 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 5878305187846 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2019-07-31 | 696893
2019.XLS | 2019-07-01 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 147147 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | TIRE LAIT QUI N'ASPIRE PAS BEAUCOUP. | OS 02/07/2019 TIRE LAIT SANS NUMERO D EQUIPPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION LL 10/07/2019 MANQUE DE PUISSANCE DU TIRE LAIT - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE POUR REPARATION SOUS COLISSIMO 8P00225409619 - LE DISPOSITIF ENVOYE EST UN PRET - ATTENTE RESTITUTION DM PAR SOCIETE POUR IMMATRICULATION LL 01/08/2019 RECEPTION DM SELON BL LP394222 - REMISE EN ETAT DM - CONFORME - DM A IMMATRICULER LL 08/08/2019 IMMATRICULATION DM 2019-0378 - DM DE PRET MIS A DISPOSITION DU SERVICE - MATERIEL A DISPOSITION DU SERVICE OS2208/2019 RENDU |  |  | 2019-0378 | TIRE LAIT | KFISIO PRO | KITETT | 62363MM01 | OS 02/07/2019 TIRE LAIT SANS NUMERO D EQUIPPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS2208/2019 RENDU |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001483 | DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE | [5 empty] | 2019-07-20
2019.XLS | 2019-06-27 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 146958 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DU COLOSCOPE OLYMPUS 2019-0073 DANS L'ARMOIRE DE STOCKAGE. | IF 23/10/2019 RI DEJA EN COURS |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-18
2019.XLS | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-10-11 | 146762 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | L'ECOUVILLON NE PASSE PAS DE LE CANAL. LA GAINE EST RETRECIE A LA JONCTION AVEC LA POIGNEE. | OS25/06/2019 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT ( APPAREIL SURMENT SOUS GARANTIE) GC 26.06.19 ENVOI SAV SOUS GARANTIE GC 21.07.19 DEVIS DE RELANCE. APPEL SAV , PAS PRIS SOUS GARANTIE AS 05/08/2019 : APPEL PASSE A OLYMPUS CE JOUR, ATTENTE DEVIS REMISE NH 07.08.19 RECEPTION DEVIS REMISE => DA TRANSMISE AS 12/09/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC SC 12/09/2019 BDC B2/996264 GC 04.10.19 VU AVEC MP CAR LA FACTURE EST ARRIVEE MAIS PAS REVENU. APPEL SAV QUI SE RENSEIGNE A CHRONOPOSTE CAR DM PARTI DE CHEZ EUX OS11/10/2019 RECEPTION D UN FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°73253583 ET COMMANDE B2/996264 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 11.10.19 APPEL SAV, DM RETROUVE ET LIVRE CE JOUR. REMPLACEMENT DU SOUS ENSEMBLE+MASQUE OPTIQUE+FAISCEAU D'IMAGE 51092358 + APPEL 6491 OS14/10/2019 DM RENDU |  |  | 2019-0110 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-DP | OLYMPUS | 2836987 | OS25/06/2019 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT ( APPAREIL SURMENT SOUS GARANTIE) OS11/10/2019 RECEPTION D UN FIBROSCOPE REPSRER SUIVANT BLN°73253583 ET COMMANDE B2/996264 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/10/2019 DM RENDU |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-07-16
2019.XLS | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 146800 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE | OS27/06/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 27.06.2019 REPRISE SERRAGE + REMPLACEMENT VELCRO --- FONCTIONNEL OS27/06/2019 DM RENDU. |  |  | 2019-0298 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 105707 | OS27/06/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/06/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-16
2019.XLS | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 2019-08-07 | 146464 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LE NEZ ENCLIQUETAGE AUTOMATIQUE NE BLOQUE PAS LES MECHES MOTEUR COLOBRI SN 5918 OPTIM 3719 | OS20/06/2019NEZ DE MOTEUR SYNTHES SWISS REF/05.001.250 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 09/07/2019 ARRET DE LA MAINTENANCE SUR CE DISPOSITIF PREVU LE 01/08/2019 - APPEL SAV POUR AVOIR DES INFORMATIONS SUR POSSIBLE PRISE EN CHARGE LL 09/07/2019 PRISE EN CHARGE ASSUREE - ATTENTE N° DE DOSSIER SAV LL 09/07/2019 RECEPTION N° DOSSIER WO-330134 - ATTENTE APPEL SAV POUR RECUPERATION PIECE LL 10/07/2019 RECEPTION DEVIS W0-330134 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 19/07/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC LL 23/07/2019 RECEPTION ETIQUETTE TRANSPORTEUR - ENLEVEMENT PREVU LE 24/07 LL 05/08/2019 RECEPTION NEZ DE MOTEUR - SN NE CORRESPOND PAS AU DM ENVOYE AU BIOMED - DEMANDE D'IMMATRICULATION LL 07/08/2019 IMMATRICULATION 2019-0377 - MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2019-0377 | MANDRIN DRILL AO/ASIF POUR MOTEUR COLIBRI | 05.001.250 | SYNTHES | 4687 | OS20/06/2019NEZ DE MOTEUR SYNTHES SWISS REF/05.001.250 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 490 | OPTIM COLIBRI 4 | MOTEUR CHIRURGICAL | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001555 | DEPUY SYNTHES | [5 empty] | 2019-07-10
2019.XLS | 2019-06-13 | 2019-07-08 | 2019-07-30 | 146151 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MODULE DE MESURE DE CAPNO CASSE | OS13/06/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.07.19 REPARATION MODULE CAPNO S/N 6701518 => => DM REMIS A DISPO DU SERVICE AS 05/08/2019 : IMMATRICULATION CE JOUR DU MODULE N°2019-0374 OS06/08/2019 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0374 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 6701518 | OS13/06/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/08/2019 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-04
2019.XLS | 2019-06-11 | 2019-08-23 | 2019-11-14 | 146037 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE JOINT DE L'EVACUATION DE LA TABLE D'EXTEMPO EST USE ET LE TUYAU D'EVACUATION S'EST DETACHE. LE PLOMBIER EST PASSE ET IL A DIT AUX TECHNICIENNES DE VOIR AVEC LE SERVICE BIOMEDICAL POUR LE CHANGEMENT DU JOINT CAR ILS N'ONT PAS CE TYPE DE JOINT DANS LEUR | AL 23.08.2019 PASSAGE DANS LE SERVICE - A VOIR LUNDI AVEC LE SERVICE TECH AL 26.08.2019 PAS DE PIECES AU SERVICE TECH / APPEL SAV MM POUR DEVIS AL 05.09.2019 RECEPTION DEVIS PIECES => CREATION + MIS EN COMMANDE AL 14.11.2019 CLOTURE INTERVENTION => PIECE CHANGEE EN MEME TEMPS QUE LA PEDALE / INTER 152168 AS 16/09/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS 10/10/2019 RECEPTION DE 2 BONDES NEUVES SUIVANT BLN°S19100016 ET COMMANDE B3/997366 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) AL 10.10.2019 APPEL SAV / PAS LES BONNES PIECES ATTENTE REGUL PIECES |  |  | 2019-0916 | TABLE DE MACROSCOPIE A UN POSTE | F.INOX | MICROM | 0311533MC | OS 10/10/2019 RECEPTION DE 2 BONDES NEUVES SUIVANT BLN°S19100016 ET COMMANDE B3/997366 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER EN STOCK) |  |  |  | 0 | MEZZAR | 01 30 75 41 59 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-07-02
2019.XLS | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-07-04 | 145022 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA PARTIE RIGIDE EST CASSEE | OS20/05/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 21.05.19 APPEL REPONDEUR SAV+RAPPEL GC 20.06.19 RELANCE+DEVIS.CREATION PIECE+COMMANDE 2279 AS 24/06/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AF 25/06/19 COMMANDE FAITE- PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS01/07/2019 RECEPTION D UNE PLAQUE CRURAL SUIVANT BLN°16986174 ET COMMANDE B3/982515 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH (PIECE RENTRER EN STOCK) GC 04.07.19 MANQUE UNE PIECE AU MOMENT DU REMONTAGE, APPEL MAUTION QUI ME L'A DESCENT.REMONTAGE DE L'ENSEMBLE+VELCRO+APPEL OS04/07/2019 DM RENDU. |  |  | 2019-0077 | SECTION DORSALE SUPERIEURE | 1909812 | TRUMPF | 107541273 | OS20/05/2019 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/07/2019 RECEPTION D UNE PLAQUE CRURAL SUIVANT BLN°16986174 ET COMMANDE B3/982515 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH (PIECE RENTRER EN STOCK) OS04/07/2019 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-08
2019.XLS | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 144976 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | FL 17/05: REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0007 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170846750 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-07 | 4561236
2019.XLS | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 144967 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | FL REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0100 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170843598 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-07 | 4561236
2019.XLS | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 144972 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | FL 17/05: REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0071 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170847960 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-07 | 4561236
2019.XLS | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 144971 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  |  |  |  | 2019-0008 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170844773 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-06-07 | 4561236
2019.XLS | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 145053 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 20.05.19 PREVENTIF |  |  | 2019-0073 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2842984 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2019-06-06 | 170988
2019.XLS | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-12 | 145247 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2019 DEMANDE DE DEVIS POUR MP REGLEMENTAIRE + METROLOGIE AL 20.05.2019 RECEPTION DEVIS N°52881 AL 21.05.2019 MIS EN SIGNATURE AS 28/05/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC AL 12.06.2019 INTERVENTION SUR SITE => RAPPORT N°52881-20 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC ) |  |  | 2019-0098 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000633-04 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2019-06-05 | 696893
2019.XLS | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 145784 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2019 ENVOI LISTING FINALISE AU SAV AL 22.05.2019 RECEPTION DEVIS + LISTING ATTRIBUTION AL 24.05.2019 RECEPTION PIPETTES + CERTIFICATS / COLIS EN BON ETAT => RECEPTION CONFORME AL 26-27.05.2019 VERIFICATION DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE => CONFORME ISO 8655 / COFRAC AL 27.05.2019 ENREGISTREMENT / PREPARATION DEPLOIEMENT AL 04.06.2019 MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0267 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M25E | GILSON | KL05213 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-05-14 | 696893
2019.XLS | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 145774 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2019 ENVOI LISTING FINALISE AU SAV AL 22.05.2019 RECEPTION DEVIS + LISTING ATTRIBUTION AL 24.05.2019 RECEPTION PIPETTES + CERTIFICATS / COLIS EN BON ETAT => RECEPTION CONFORME AL 26-27.05.2019 VERIFICATION DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE => CONFORME ISO 8655 / COFRAC AL 27.05.2019 ENREGISTREMENT / PREPARATION DEPLOIEMENT AL 04.06.2019 MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0263 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | CK10116 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-05-14 | 696893
2019.XLS | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 145778 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2019 ENVOI LISTING FINALISE AU SAV AL 22.05.2019 RECEPTION DEVIS + LISTING ATTRIBUTION AL 24.05.2019 RECEPTION PIPETTES + CERTIFICATS / COLIS EN BON ETAT => RECEPTION CONFORME AL 26-27.05.2019 VERIFICATION DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE => CONFORME ISO 8655 / COFRAC AL 27.05.2019 ENREGISTREMENT / PREPARATION DEPLOIEMENT AL 04.06.2019 MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0264 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL20 | GILSON | LL72073 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-05-14 | 696893
2019.XLS | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 145779 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2019 ENVOI LISTING FINALISE AU SAV AL 22.05.2019 RECEPTION DEVIS + LISTING ATTRIBUTION AL 24.05.2019 RECEPTION PIPETTES + CERTIFICATS / COLIS EN BON ETAT => RECEPTION CONFORME AL 26-27.05.2019 VERIFICATION DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE => CONFORME ISO 8655 / COFRAC AL 27.05.2019 ENREGISTREMENT / PREPARATION DEPLOIEMENT AL 04.06.2019 MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0265 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72568 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-05-14 | 696893
2019.XLS | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 145781 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2019 ENVOI LISTING FINALISE AU SAV AL 22.05.2019 RECEPTION DEVIS + LISTING ATTRIBUTION AL 24.05.2019 RECEPTION PIPETTES + CERTIFICATS / COLIS EN BON ETAT => RECEPTION CONFORME AL 26-27.05.2019 VERIFICATION DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE => CONFORME ISO 8655 / COFRAC AL 27.05.2019 ENREGISTREMENT / PREPARATION DEPLOIEMENT AL 04.06.2019 MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0266 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | M250E | GILSON | KL05346 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-05-14 | 696893
2019.XLS | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-04 | 145769 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.04.2019 ENVOI LISTING FINALISE AU SAV AL 22.05.2019 RECEPTION DEVIS + LISTING ATTRIBUTION AL 24.05.2019 RECEPTION PIPETTES + CERTIFICATS / COLIS EN BON ETAT => RECEPTION CONFORME AL 26-27.05.2019 VERIFICATION DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE => CONFORME ISO 8655 / COFRAC AL 27.05.2019 ENREGISTREMENT / PREPARATION DEPLOIEMENT AL 04.06.2019 MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0262 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | LL72571 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2019-05-14 | 696893
2019.XLS | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 143311 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | FL 10/04: MISE EN SERVICE |  |  | 2019-0173 | CYSTOSCOPE | FCY-15RBS | PENTAX | K110066 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches |  | Définitive | [7 empty] | 2019-05-01 | 4561236
2019.XLS | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 143005 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | TRACE PLAT, SVP A VERIFIER SUR SIMULATEUR . CI JOINT UN ECHANTILLON DE TRACE. BOITIER NEUF. DEPOSE AVEC CABLES FOUETS . MERCI | OS05/04/2019 DM PRIS EN CHARGE PAR GC. GC 05.04.19 CONTROLE FAIT , UN BRIN HS. LE SERVICE EN A |  |  | 2019-0081 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK918370220PA | OS05/04/2019 DM PRIS EN CHARGE PAR GC. | 403 | MAC 5000 | ELECTROCARDIOGRAPHE | 0 | HERRIER | POSTE 49.47 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-26
2019.XLS | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-17 | 142931 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE AU NIVEAU DE LA ZONE DE BEQUILLAGE. | OS04/04/2019 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. GC 04.04.19 ENVOI. PREPARATION AS 16/04/2019 : RECEPTION DU FLEX-X NS : 2251447 EN ECHANGE STANDARD - PREMIER ECHANGE GRATUIT DANS LE CADRE DU CONTRAT OS17/04/2019 URETERO NEUF RENDU AU SERVICE. |  |  | 2019-0045 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2249611 | OS04/04/2019 FIBRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI. OS17/04/2019 URETERO NEUF RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-25
2019.XLS | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 142837 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AS 02/04/2019 : CONSOLE NE DEMARRE PLUS - APPEL PASSE A AGFA ET RECEPTION DU DEVIS - CREATION DE LA DA ET TRANSMISSION POUR BC AL 04.04.2019 INTERVENTION WO-8000007971 => REMPLACEMENT DISQUE DUR + REINSTALL SOFT --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0168 | STATION D'IDENTIFICATION POUR PLAQUES PHOTOSTIMULABLES | CMNX | AGFA | CZC247CFLL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000082 | AGFA | [5 empty] | 2019-04-23 | 820347
2019.XLS | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2019-05-05 | 142748 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | FUITE DE NOTRE DEMINERALISATEUR, LE PLOMBIER NOUS DEMANDE DE VOIR AVEC LE BIOMED MAIS JE NE TROUVE PAS DE N°BIO. MERCI. | AL 03.04.2019 PASSAGE DANS SERVICE POUR IMMATRICULATION + DIAG AL 03.04.2019 BAGUE DE SERRAGE FENDUE / PLASTIQUE USEE => APPEL LABO&CO POUR SAVOIR SI PIECES AL 10.04.2019 RECEPTION DEVIS CDP14739=> REMPLACEMNT SYSTEME CAR PAS DE PIECES POUR CE TYPE D'EQUIPEMENT OS03/05/2019 RECEPTION SUIVANT D UN OSMOSEUR SUIVANT BLN°WH2/OUT/04221 ET COMMANDE B2/972684 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2019-0169 | OSMOSEUR DE LABORATOIRE | LEITWERTMESSER LFB | KARL HECHT GMBH | 70413401 | OS03/05/2019 RECEPTION SUIVANT D UN OSMOSEUR SUIVANT BLN°WH2/OUT/04221 ET COMMANDE B2/972684 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MEZZAR | 01 30 75 41 59 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-20
2019.XLS | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 142369 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | FL 25/03: REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0062 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170846672 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-13 | 4561236
2019.XLS | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 142423 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.03.2019 REMPLACEMENT BATTERIES + ESSAIS MANUEL MONTEE/DESCENTE + ESSAIS TELECOMMANDE MONTEE/DESCENTE + VERIFICATION ARRET URGENCE + CHARGE --- FONCTIONNEL |  |  | 2019-0149 | LEVE-PERSONNE PLAFONNIER | LIKORALL 242S | LIKO | 8013866 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-13 | 696893
2019.XLS | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 142198 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DU FIBROSCOPE DANS LES LAVEURS OLYMPUS. | GC 25.03.19 FAIT PAR LE SAV A LEUR PASSAGE |  |  | 2019-0110 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-DP | OLYMPUS | 2836987 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-10
2019.XLS | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 141779 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | EN PANNE | FL 13/03: REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0008 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170844773 |  |  |  |  | 0 | CADRE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-04-03 | 4561236
2019.XLS | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 141616 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  |  |  |  | 2019-0010 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170846770 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-30 | 4561236
2019.XLS | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 141316 | 04-3100 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0100 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170843598 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-23 | 4561236
2019.XLS | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 140425 | 04-4259 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CASSE | REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0010 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170846770 |  |  |  |  | 0 | CADRE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-08 | 4561236
2019.XLS | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 140342 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CASSE | REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0007 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170846750 |  |  |  |  | 0 | CADRE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-07 | 4561236
2019.XLS | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 140343 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CASSE | REMISE EN ETAT |  |  | 2019-0071 | PETIT MATERIEL D'EXAMEN DIVERS | IN500 | MEDISANA | 170847960 |  |  |  |  | 0 | CADRE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-07 | 4561236
2019.XLS | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 140048 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS BLOQUE 1001.6000 | OS08/02/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 12.02.2019 REPRISE SERRAGE => FONCTIONNEL IF 14/02/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0064 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01858 | OS08/02/2019 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-22
2019.XLS | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 2019-02-18 | 139976 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.02.2019 ENVOI SAV => PAS DE REPONSE SUR PING MALGRE LE BRANCHEMENT SUR PLUSIEURS PRISES RESEAUX AL 18.02.2019 RETOUR SAV => REPARAMETRAGE DU MODULE / PAS DE FRAIS AL 18.02.2019 PARAMETRAGE DANS LOGICIEL + ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2019-0061 | RECEPTEUR TCP/IP POUR CENTRALE DE TEMPERATURE | COBALT2 RECEPTEUR TCP/IP | OCEASOFT | 18634A3007FE |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2019-03-21 | 696893
2019.XLS | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 139515 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REPARATION DE LA POMPE |  |  | 2019-0007 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170846750 |  |  |  |  | 0 | CADRE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-13 | 4561236
2019.XLS | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 139517 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REPARATION DE LA POMPE |  |  | 2019-0008 | NEBULISEUR | IN500 | MEDISANA | 170844773 |  |  |  |  | 0 | CADRE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-13 | 4561236
2019.XLS | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-02-19 | 139363 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC .01.19 ENVOI SAV AVEC 2018-002 ET 2013-245+BATTERIE OS14/02/2019 2 EMBOUT NON REPARER PAR MANQUE DE PIECES SUIVANT N° DE FACTURE 7090-0219+7091-0219 TRANSMIS AU TECH. GC 15.02.19 APPEL SAV .ATTENTE RMA ET PREPARATION ENVOI GC 19.02.19 RECU MAIL QUE CET APPAREIL N'EST PAS REPARABLE. A REFORMER LL 26/10/2020 MIS EN PRE REFORME BIOMEDICAL - DEEE N°0513313108 |  |  | 2019-0042 | EMBOUT A VERROUILLAGE RAPIDE POUR BROCHE KIRSCNER DE 06 A 3.2 MM | 532.022 | SYNTHES | 06578 | OS14/02/2019 2 EMBOUT NON REPARER PAR MANQUE DE PIECES SUIVANT N° DE FACTURE 7090-0219+7091-0219 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2019-03-09 | 170988
2019.XLS | 2019-01-28 | 2019-02-15 | 2019-03-11 | 139368 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 15.02.19 APPEL SAV .ATTENTE RMA ET PREPARATION ENVOI GC 19.02.19 RECU UN DEVIS CAR IL FAUT LE BC POUR L'ENVOI OS07/03/2019 RECEPTION D UN EMBOUT JE SUPPOSE REPARER SUIVANT NUMERO DU DOC.72091634 ET N° D ORDRE SERVICE WO-256927 AUCUNE COMMANDE FAITE POUR CETTE REVISION COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 11.03.19 REMISE EN ETAT. TEST PASSES. CONFORME+DEVIS DE REGULARISATION SUR MON BUREAU REMIS A AS APRES APPEL SAV POUR SAVOIR POURQUOI IL EST REPARER SANS BC IF 11/03/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0043 | EMBOUT A VERROUILLAGE RAPIDE POUR BROCHE KIRSCNER DE 06 A 3.2 MM | 532.022 | SYNTHES | 16641 | OS07/03/2019 RECEPTION D UN EMBOUT JE SUPPOSE REPARER SUIVANT NUMERO DU DOC.72091634 ET N° D ORDRE SERVICE WO-256927 AUCUNE COMMANDE FAITE POUR CETTE REVISION COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001555 | DEPUY SYNTHES | [5 empty] | 2019-03-09 | 170988
2019.XLS | 2019-01-25 | 2019-01-30 | 2019-03-21 | 139303 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MOTEUR STRYKER HANCHE ET GENOU BATTERIE 1 SN 1425906273 MOTEUR CHAUFFE URGENT MERCI | GC 30.01.19 APPEL REPARATION TURBINE, NE REPARE PAS CETTE MARQUE.BATTERIE RENDU AU SERVICE. GC 31.01.19 APPEL SAV, ENVOI. PREPARATION COLIS 8PO 022 541 007 3 GC 06.03.19 DEVIS SUR MON BUREAU AS 08/03/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS20/03/2019 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT ORDRE DE REPARATION 5837209 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. GC 21.03.19 REMPLACEMENT DE JOINTS ET ROULEMENTS, VIS D'UNE CARTE , BOBINAGE.NETTOYAGE/GRAISSAGE IF 21/03/2019 REMIS AU SERVICE |  |  | 2019-0044 | PIECE A MAIN ROTATIVE DOUBLE GACHETTE S7 | 7205000000 | STRYKER | 1425906273 | OS20/03/2019 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT ORDRE DE REPARATION 5837209 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION SYLVIE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2019-03-08
2020.XLS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 274547 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 02/10/2026 PROBLEME SPO2 REMPLACEMENT PINCE DS100A ESSAIS OK |  |  | 2020-1703 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036126 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-23 | 22890660
2020.XLS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 274582 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 02/10/2026 CONNECTEUR BRASSARD LARGE DEFECTUEUX REMISE EN PLACE CONNECTEUR SUR BRASSARD + REMPLACEMENT TUYAU PNI |  |  | 2020-1701 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036120 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-23 | 22890660
2020.XLS | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 274102 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | APPUI BRAS A RESSERRER, NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT | OS25/09/2026 APPUI BRAS DEPOSE SUR L ETAGERE. IH 28/09/2026 APPUI-BRAS // RESSERE TEST OK ET CONFORME MAD DU SERVICE |  |  | 2020-1473 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01833 | OS25/09/2026 APPUI BRAS DEPOSE SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-15
2020.XLS | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 273935 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, EST-IL POSSIBLE DE CONTACTER LE TECHNICIEN, POUR UNE INTERVENTION. LE TUYAU D'EVACUATION N'AYANT PAS ETE BRANCHE, LORS DE LA MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE DE LA DESINFECTION, TOUTE L'EAU A COULE SUR LA MACHINE. NOUS AVONS SECHE AU MAXIMUM, CEPENDANT UNE ALARME PERSISTE (TFB240). MERCI D'AVANCE | HEMOTECH : ERREUR TFB240 MH 23/09/2026 RECEPTION DEVIS - FOCNTIONNEL ET OCNFORME |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-14
2020.XLS | 2026-09-16 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 273614 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE SUR L'APPAREIL A L'ALLUMAGE "RESTER BRANCHE ! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | PC 28/09/2026 REINITIALISATION BATTERIE ET ESSAIS OK OS06/10/20026 RENDU. |  |  | 2020-2162 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415211 | OS06/10/20026 RENDU. |  |  |  | 0 | MIERRAL | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-07
2020.XLS | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 273501 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ABSENCE D'AFFICHE SUR UNE PARTIE DE L'ECRAN DU MONITEUR. | RB23/09/2026 CHANGEMENT DE L'ECRAN - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS28/09/2026 RENDU. |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS28/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | ROZARD | 5413 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-06
2020.XLS | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 273463 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. VERNAT 1009 CHAMBRE. MISE EN SERVICE EN ERGOTHERAPIE STP. + COUSSIN GEL+AIR TAILLE 52 DE LARGEUR | ML 15/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 15/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | TOUGUET | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-03
2020.XLS | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-10-08 | 273391 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | W&H : FRAISE COISSEE FV LE 11.09.2026 >> FRAISE COISSEE. ENVOIE POUR DEBLOCAGE ET REVISION FV LE 18.09.2026 >> DEVIS 62700521 DU 18.09.2026 "REMPLACEMENT D EL'AXE + MO + FDP" MONTANT 427.24€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 08.10.2026 >> BL 92702558 DU 05.10 |  |  | 2020-1595 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 15369 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002373 | W & H FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-10-02 | 22879420
2020.XLS | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 273311 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | UTILISATION IMPOSSIBLE CODE ERREUR 01 | MH : ERREUR 01 OS 11/09/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER. MH 18/09/2026 POUSSE SERINGUE HS - REFORME | 5046 |  | 2020-1203 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826025 | OS11/09/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | DEMORGNY | 6462 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-01
2020.XLS | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 273220 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | L'ECRAN DU TENSIOMETRE NE S'ALLUME PLUS | IH 11/09/2026 MINDRAY // VS9 ECRAN QUI NE S'ALLUME PLUS COMME IL LE FAUT CHANGEMENT DE L'ECRAN TACTILE -- TEST OK ET CONFORME DE L'ECRAN TACTILE MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 |  |  |  |  | 0 | PICARD | 4193 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-30
2020.XLS | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-22 | 272667 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHUTE DU MONNAL LORS D UN TRANSPORT RESPIRATEUR ENDOMMAGEE | DEFAUT CONSTATE MONNAL TOMBE - CASSE RB02/09/2026 ENVOIE MONNAL T60 CHEZ AIR LIQUIDE POUR CONTROLE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB04/09/2026 RECEPTION DEVIS S01-130168 - EN ATTENTE DE VALIDATION RB22/09/2026 RECEPTION MONNAL SANS RI - DEMANDE A AIRLIQ |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | OS24/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-19
2020.XLS | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 272645 | 7801 | ALZHEIMER EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRISE DU LIT COINCE DANS LA PRISE ELECTRIQUE. CHAMBRE 16 UHR | ML 31/08/26 CABLE SECTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK |  |  | 2020-1387 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0007 | ML 31/08/26 CABLE SECTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK |  |  |  | 0 | COULBARY | 0134675556 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-09-19
2020.XLS | 2026-08-27 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 272534 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR BOITIER DE MAPA NE DEMARRE PAS MERCI | MH : NE DEMARRE APS OS27/08/2026 HOLTER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . MH 07/09/2026 DEFAUT NON CONSTATES - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS 11/09/2026 HOLTER RENDU. |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 | OS27/08/2026 HOLTER DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS 11/09/2026 HOLTER RENDU. |  |  |  | 0 | DANIEL | 6488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-17
2020.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272291 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI |  | SUJET: PM 1XYEAR FOR ASNIERES. SOLUTION: 19/08/2026 21:56 SAMIR LAAMOURI: [TASK C33C2605399-01] . INVENTAIRE N° : 2020-1285 MODE PLASMA : 37°C VERSION : V5 FR MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTS TEL QUE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR. VIDANGE COMPLETE DE |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2026-09-11 | 22907219
2020.XLS | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 272180 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | A RESSERER SVP | OS 19/08/2026 APPUI BRAS DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. IH 19/08/2026 APPUIE BRAS DEBLOQUE // TEST OK ET CONFORME |  |  | 2020-1473 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01833 | OS 19/08/2026 APPUI BRAS DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-09
2020.XLS | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 272113 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE TIRE LAIT AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR. NE FONCTIONNE PAS MERCI | OS19/08/2026 TIRE LAIT DEPOSE A L ATELIER. PC 24/08/2026 SE MET EN ERREUR ENVOI MEDELA PC 04/09/2026 RECEPTION DEVIS N° 20121210 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC PC 09/09/2026 DEVIS REFUSE PAR NASSIM DEMANDE DE DEVIS POUR UN TIRE LAIT NEUF OS23/09/2026 RECE |  |  | 2020-2269 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868467 | OS19/08/2026 TIRE LAIT DEPOSE A L ATELIER. OS23/09/2026 RECEPTION D UN TIRE LAIT REMPLACER PAR UN NEUF SUIVANT BLN°8744994/6002196990 ET COMMANDE B6/1782388 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | RANO | 4778 | O | Corrective |  | Définitive | 004160 | MEDELA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-09-08
2020.XLS | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 272156 | 8501 | EHPAD BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, SERAIT-IL POSSIBLE D'AVOIR RAPIDEMMENT UN MANOMETRE A AIR, POUR PRISE MURALE. | FV LE 11.09.2026 >> FOURNITURE D'UN DEBFLO 15L/MIN AIR |  |  | 2020-1184 | DEBITMETRE AIR | MEDIFLOW AIR 15L | G C E | [5 empty] | 0 | LARGITTE | 0139371612 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-09-08
2020.XLS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-10-08 | 272061 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | TEST D¿ETANCHEITE NE PASSE PAS DANS LE LDE. COLO 0203 | IH 21/08/2026 COLONOSCOPE // PETEL TEST D'ETENCHEITE NE PASSE PAS EN MACHINE ENVOIE CHEZ PETEL POUR REPARATION DEVIS RECU L0034Z0265 FV LE 08.10.2026 >> BL 202952 DU 07.10.2026 "REMPLACEMENT DES PIECE D'USURE. DM FONCTIONNEL" |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 | IH 18/08/2026 ATTENTE DE DESCENTE DU COLONOSCOPE |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-09-05
2020.XLS | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 272055 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT: POURRIEZ VOUS REMPLACER LE TUYAUX D'ENTREE DU BICAR CAR PERCE DONC FUITE .... SVP MERCI | HEMOTECH : TUYAU BICAR PERCE MH 19/08/2026 DEMANDE EFFECTUEE AUPRES DE MIGUEL MACHADO ET SAV - EN ATTENTE DATE D'INTERVENTION NH 24.08.2026 RECEPTION RI => REPARATION DE LA CANNE BICAR => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-05
2020.XLS | 2026-08-15 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 272027 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE SONNE BATTERIE A REMPLACER , BIP NON STOP MALGRE BRANCHEMENT | OS19/08/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. PC 24/058/2026 BATTERIE OK REINITIALISATION BATTERIE + CHARGE OS24/09/2026 RENDU. |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS19/08/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. OS24/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4778 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-09-05
2020.XLS | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 271996 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, POURRIEZ VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT POUR LE MICROSCOPE EN PIECE L-122 LA LUMIERE SAUTE ET S'ETEINT COMPLETEMENT ? EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, | IH 14/08/2026 MICROSCOPE ZEISS // NE S'ALLUME PAS PAS DE SOUCIS CONSTATE LE MICROSCOPE EST FONTIONNEL // PARFOIS LA LUMIERE VACILLE PREVOIR UN CHANGEMENT DE LAMPE DANS LE FUTUR TEST OK ET CONFORME |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 | TROGNON | 4787 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-09-04
2020.XLS | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 271997 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR , LA POMPE VOLUMETRIQUE SONNE EN CONTINUEET INDIQUE : REBRANCHER,CHANER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" POUVEZ VOUS REPUCER CETTE POMPE POUR NOTRE SERVICCE CONSULTATION HEMATOLOGIE N4T1 MERCI | MH : BATTERIE A REMPLACER OS14/08/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE. MH 21/08/2026 BATTERIE A COMMANDE - DEMANDE EFFECTEE SOUS DA_5479 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS PC 24/08/2026 REMPLACEMENT BATTERIE ORIGINE ICU REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS26/08/ |  |  | 2020-1667 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412240 | OS14/08/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE. OS26/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRONNEAU | 5155 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-04
2020.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271731 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB30/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2020.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271734 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB30/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2020.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271723 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-29 | 22877333
2020.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271726 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/07/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2020-1723 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09438 |  | 532 | MONNAL T60 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2020.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271719 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PESE PERSONNE NE MARCHE PAS MALGRE LE CHANGEMENT DE PILES. SERA DESCENDU AU BIOMED CE JOUR. | RB10/08/2026 REMPLACEMENT DES PILES - TEST OK - DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2090 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475193 |  |  |  |  | 0 | DANUC-FORTIS | 4195 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-08-29
2020.XLS | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 271677 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE GAUCHE DU COTE EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | NH 07.08.2026 RECEPTION EN ATELIER RB14/08/2026 REMPLACMEMENT DES PORTES - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-08-28
2020.XLS | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 271635 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CEPHEID : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 06.08.2026 >> RI 00344925 DU 05/08/2026 // YANIS GALLESIO "JOURNAUX SYSTEME EXAMINES ; ARCHIVAGE A ETE VERIFIE AVEC LE CLIENT ET LA SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEES A ETE EFFECTUEE. CONTROLE COMPLET DU SYSTEME REALI |  |  | 2020-2264 | AUTOMATE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE | GENEXPERT | CEPHEID | 835072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 578 | CEPHEID | CSQN-00020005 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2026-08-27 | 22879420
2020.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271313 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT NON CONFORMITE MINEURE . |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2020.XLS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271203 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | LL 30/07/2026 RECEPTION MATERIEL SELON BL 3342974 - MAJSOFT 2.3I - MP EFFECTUEE - TSE CONFORME |  |  | 2020-1801 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667263 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-08-20 | 22993538
2020.XLS | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 271207 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/07/2026 IMPOSSIBLE D'OUVRIR LES LOGICIELS DE POSTE TRAITEMENT, BLOCAGE DE TOUS LES PROTOCOLE SAUF LE VIEWER 2D, REINSTALLATION DES OPTIONS & ENREGISTREMENT DE LA STATION , SYSTEME VERFIE & REMET AU CLIENT POUR UTILISATION CLINIQUE. |  |  | 2020-1646 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085TJ |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-20 | 22766809
2020.XLS | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 270958 | 8014 | HC PSY FOYER POST CURE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR PESE PERSONNE DEFECTUEUX, NECESSITE INTERVENTION RAPIDE SVP POUR ADAPTATION TRAITEMENTS. DIFFERENTIEL DE POIDS ALLANT JUSQUE 10KG ENTRE 2 PESEES SUR PATIENT IDENTIQUE. | NH 05.08.2026 PESE PERSONNE REMPLACE |  |  | 2020-1655 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761015092536 |  |  |  |  | 0 | MARGUET | 0134438535 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-08-14
2020.XLS | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 2026-08-07 | 271594 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPRENDRE LE FAUTEUIL, IL EST DANS LA SALLE DE BAIN PRINCIPAL | PC 28/07/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 06/08/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 07/08/26 CHARGE TERMINER, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | PC 28/07/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-14 | 36012191
2020.XLS | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 270940 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ERREUR DE COMMUNICATION, LE SYSTEME NE PEUT PAS REALISER L'EXPOSITION (0113501) | IF 23/07/2026 APPEL SAV , ATTENTE RETOUR IF 29/07/2026 RECEEPTION RAPPORT , DM REEPARE , REMIS EN SSERVICE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-13
2020.XLS | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 270917 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/07/2026 BATTERIE HS - DEMANDE DEVIS BATTERIE POUR BATERIE - EN ATTENTE DA5447 - ONDULEUR MIS SUR ETAGERE REDOINE OS05/08/2026 RECEPTION DE QUATRE BATTERIES SUIVANT BLN°619898 ET COMMANDE B2/1775383 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA |  |  | 2020-1604 | ONDULEUR | SMX500RT1U | TRIPP LITE |  | OS05/08/2026 RECEPTION DE QUATRE BATTERIES SUIVANT BLN°619898 ET COMMANDE B2/1775383 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 5447 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-13 | 22877333
2020.XLS | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 270913 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/07/2026 UN ARTEFACT EST VISIBLE LORS DES SCANNERS DE CRANE., INVESTIGATION SUR LE SYSTEME. DETECTEUR REMPLI DE PRODUIT DE CONTRASTE. NETTOYAGE DU DETECTEUR ET REMPLACEMENT DU MYLAR QUI EST ABIME.FONCTIONNEL , CONTROLE QUALITE EFFECTUE , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-13 | 22766809
2020.XLS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 270844 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FRE A VENIR CHERCHER EN ERGO + COUSSIN A AIR (40A02) + PLAQUE DE GEL + CALE PIED GAUCHE DU 2024-1342 MERCI | PC 22/07/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN + ACCESSOIRE | 2020-2354 |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 |  |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-12
2020.XLS | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 270691 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB20/07/2026 RECEPTION RI POUR MP - MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-08 | 22877333
2020.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 270446 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/02/2022 RAPPORT CONTROLE QUALITE INTERNE , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-01 | 22766809
2020.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 270447 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/07/2026 RAPPORT CONTROLE QUALITE INTERNE , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-01 | 22766809
2020.XLS | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-09-03 | 270379 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.07.2026 RECEPTION OPTIQUE EN ATELIER => OPTIQUE FLOU => ENVOI SAV AVEC BOITE NH 04.08.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE FV LE 03.09.2026 >> BL 199999 DU 12.08.2026 "NETTOYAGE ET POLISSAGE" REMISE EN SERVICE. |  |  | 2020-2128 | ENDOSCOPE RIGIDE | 27005FA HOPKINS II | STORZ | 120G4T |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-07-31 | 824155
2020.XLS | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 270366 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | APPAREIL SOUS TENSION MAIS S'ALLUME PAS | RB13/07/2026 CABLE ALIMENTATION MAL BRANCHE AU NIVEAU DE LA PRISE DU PLASMAIR - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-31
2020.XLS | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 270005 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE PRESENTE UN DEFAUT DE BATTERIE. MERCI | MH : DEFAUT BATTERIE OU POMPE OS09/07/2026 DM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. MH 05/08/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - POMPE TESTE SUR LE BANC DE TEST - POMPE FONCTIONNEL OS13/08/2026 RENDU. |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS09/07/2026 DM DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS13/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-25
2020.XLS | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 270049 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CABLE BUS DU MANIPULATEUR CASSE | ML 06/07/26 CABLE BUS CHANGER + TEST OK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 06/07/26 CABLE BUS CHANGER + TEST OK |  |  |  | 0 | BERREZAI | 794388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-25
2020.XLS | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 269973 | 3068 | CONSULTATIONS MEDECINE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MANQUE 2 CHARGEURS POUR NOS PESES PERSONNE ELECTRONIQUE POUVEZ VOUS LES COMMANDER UN AUTRE | MH : MANQUE 2 CHARGEUR SECA MH 05/08/2026 MAD DU SERVICE OS21/08/2026 RENDU. |  |  | 2020-2094 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498405 | OS21/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GRAND | 7226 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-24
2020.XLS | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 269880 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/07/2026 PASSAGE SAMIR POUR MP - RECEPTION RI REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE FILTRE A EAU "6 ANS" CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR. MISE A JOUR EN VERSION 2.2. REMONTAGE, CALIBRAGE, VERIFICATION DES PERFORMANCES SELON L |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-23 | 22877333
2020.XLS | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 269804 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY |  | SC 01/07/2026 DEMANDE DE DEVIS SELON MARCHE 26B057 MM FRANCE POUR MAINTENANCE PREVENTIVE DEVIS RECU, DA TRANSMISE POUR VALIDATION SC 22/09/2026 INTERVENTION LE 21/07/2026. RI RECUS CE JOUR | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-07-22 | 878835
2020.XLS | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 269749 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR L'ALARME "PORTE OUVERTE" SONNE REGULIEREMENT ALORS QUE LA PORTE EST BIEN FERMEE, PB DE CAPTEUR ? | IH 02/07/2026 VWR // ETUVE A CO2 QUI SONNE REGULIERMENT PORTE OUVERTE DEMANDE DE DEVIS EFFECTUE POUR UN CONTACTEUR OS09/09/2026 RECEPTION D UN CONTACT SUIVANT BLN° 85096410 ET COMMANDE B2/1775511 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMAN |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 | OS09/09/2026 RECEPTION D UN CONTACT SUIVANT BLN° 85096410 ET COMMANDE B2/1775511 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-07-21
2020.XLS | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 269651 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CH18P MR LALET , LIVRER EN ERGO FRE PAS DE REPOSE JAMBE A GAUCHE (A DEJA UN REPOSE MOIGNON SUR SON FRM QUE JE VAIS PRENDRE) MANCHETTE ACCOUDOIR COMME CEUX DES FRC SI TU PEUX AVEC TUBES DE DOSSIER POUR METTRE DU POSIT PETIT BASSIN LARGEUR 31* LONGUEUR 46 OUPS J'AI OUBLIE LE S'IL TE PLAIT, MERCI | ML 29/06/26 FAUTEUIL PREPARE SERA LIVRE DEMAIN MATIN ML 30/06/23 MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 29/06/26 FAUTEUIL PREPARE SERA LIVRE DEMAIN MATIN ML 30/06/23 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-18
2020.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 269538 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARER LA POMPE,CAR ELLE SONNE EN CONTINUE, MERCI. CORDIALEMENT | PC 29/06/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE MAINTENANCE PREVENTIVE OK CF RSQM OS10/07/2026 RENDU. |  |  | 2020-1665 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412244 | OS10/07/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-17
2020.XLS | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-09-23 | 269390 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER CE BLADDERSCAN DONT LES BATTERIES COMMENCENT A ETRE ERODEES ET SE CRAQUELLENT SUR LES PARTIES LATERALES. FAUT-IL LES CHANGER ? MERCI D'AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE CAR NOUS N'AVONS QU'UN SEUL DISPOSITIF DE CE TYPE POUR L'ENSEMBLE DES SUITES DE COUCHES. BIEN CORDIALEMENT. | OS25/06/2026 BLADDERSCAN DEPOSE A L ATELIER. PC 29/06/2026 BATTERIES DE 2020 EN COMMANDE MH 23/09/2026 RECEPTIONNER SANS CHARGEUR - REMPLACEMENT DES BATTERIES - MAD DU SERVICE |  |  | 2020-2131 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1514786 | OS25/06/2026 BLADDERSCAN DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-07-14
2020.XLS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 269233 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | EMPLACEMENT D'INSERTION PREVU POUR LE CABLE DU SATUROMETRE EST COMPLETEMENT ENFONCE, INUTILISABLE, PRISE DE SPO2 IMPOSSIBLE | OS22/06/2026 DM DEPOSE A L ATELIER . PC 22/06/2026 REMPLACEMENT SOUS-ENSEMBLE CONNECTEURS PNI + SPO2 (RECUP) ESSAIS OK OS30/06/2026 RENDU |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS22/06/2026 DM DEPOSE A L ATELIER . OS30/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | RAVOISIER | 4193 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-11
2020.XLS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 269234 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | EMPLACEMENT D'INSERTION PREVU POUR LE CABLE DU SATUROMETRE EST COMPLETEMENT ENFONCE, INUTILISABLE, PRISE DE SPO2 IMPOSSIBLE | OS22/06/2026 CABLE REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS22/06/2026 CABLE REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | RAVOISIER | 4193 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-11
2020.XLS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 269237 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | CABLE SATUROMETRE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LE TENSIOMETRE, NE S'EMBOITE PAS, NON FONCTIONNEL | OS22/06/2026 CABLE REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE . |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | OS22/06/2026 CABLE REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE . |  |  |  | 0 | RAVOISIER | 4193 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-11
2020.XLS | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 269183 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TETE DU LIT NE MONTE PAS ET NE DESCEND PAS. EHPAD, CHAMBRE 411, SECTEUR NORD | ML 23/06/26 BLOC MOTEUR CASSER, LE LIT EST DESCENDU DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE ET J'AI REMONTER UN LIT ML 03/07/26 BLOC MOTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1385 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0005 | ML 22/06/26 J'AI ENVOYER UN MAIL POUR PREVENIRDE MON PASSAGE PAS AVANT MERCREDI ML23/06/26 BLOC MOTEUR CASSER, LE LIT EST DESCENDU DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE ET J'AI REMONTER UN LIT |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134675516 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-07-11
2020.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 269132 | 5049 | HDJ INSUFFISANCE CARDIAQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR DYSFONCTION DUR LA DERIVATION V1 ( TRACE ILLISIBLE PROBLEME DE CABLE? ) . EST POSSIBLE DE REGARDER MERCI | OS 19/06/2026 ECG DEPOSE A L ATELIER OS23/06/2026 RENDU |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 | OS19/06/2026 ECG DEPOSE A L ATELIER OS23/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | LE VELLY-HEBBADJ | 5338 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-10
2020.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269176 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | TENSIOMETRE QUI SERT ET GONFLE BEAUCOUP ET AFFICHE DES TENSIONS ELEVEES. | PC 26/06/2026 BRASSARD HS BATTERIE FAIBLE REMPLACEMENT BRASSARD ADULTE STANDARD REMPLACEMENT BATTERIE TESTS SIMULATEUR OK | 1910 |  | 2020-1700 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036119 |  |  |  |  | 0 | PRIVAT | 01 34 79 43 66 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-10
2020.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-10-06 | 269018 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MOTEUR TETE DE LIT CASSE, LIT INSTALLE DEVANT LE POSTE DE SOINS IDE | ML 18/06/26 BLOC MOTEUR REMPLACER + CTRL,LORS DU CTRL AVEC LE NOUVEAU MOTEUR LA BARRE QUI MONTE LE RELEVE BUSTE EST PLIER A CHANGER LE LIT EST DESCENDU DANS LE COULOIR TECHNIQUE ET UN AUTRE LIT A ETE MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1397 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0017 | ML 18/06/26 BLOC MOTEUR CASSER A REMPLACER |  |  |  | 0 | PARIS | 675659 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-07-09
2020.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 268836 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | PB TEMPERATURE RB15/06/2026 PASSAGE TECH DUOMED - RECEPTION RI DEMONTAGE REMPLACEMENT DU FILTRE MISE A JOUR LOGICIEL EN V2.2 VERIFICATION DES TEMPERATURES ET ALARMES CRITICOOL OK |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-04 | 22877333
2020.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 268859 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LORSQU'IL EST BRANCHE, IL FAIT SAUTER LE DISJONCTEUR DE L'USIC. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? | MH : ECHOGRAPHE QUI FAIT DISJONCTER MH 15/06/2026 REMPLACEMENT DU CABLE - FONCTIONNEL |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | CLABAUX / NORELUS | 4916 / 5346 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-04
2020.XLS | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 2026-10-08 | 268753 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | HACIB | PAM STO SN 13344 CASSE | NH 10.07.2026 PIECE A MAIN DESCENDU EN ATELIER => CASSEE => ENVOI SAV NH 31.08.2026 RECEPTION DEVIS FV 08.10.2026 >> RI DR6068-5482464924636 DU 28.09.2026 REMPLACEMENT DIFFERENTE PIECE DM FONCTIONNEL" |  |  | 2020-1499 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 15344 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-07-03
2020.XLS | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 268666 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MME BARRY, 1148] FRE A RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 11/06/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 29/06/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN EN CHARGE ML 30/06/26 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 11/06/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-02
2020.XLS | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 268625 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, PROBLEME DE BATTERIE SUR LA POMPE. MERCI | OS11/06/2026 POMPE A PERF DEPOSE DANS SUR L ETAGERE. IH 15/06/2026 PLUM 360 // CHGMT DE BATTERIE LE CHGMT DE BATTERIE EFFECTUE Y A MOINS DE 1 AN REMISE A ZERO DE LA BATTERIE, A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2020-1669 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786167 | OS11/06/2026 POMPE A PERF DEPOSE DANS SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-01
2020.XLS | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 268623 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TETE DE LIT CASSER, ELLE EST TOMBER VIOLAMENT, CH 428 P | ML 10/06/26 BLOC MOTEUR CASSER, EN ATTENTE DE LA COMMANDE LE LIT A ETE CHANGER ET DESCENDU DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE ML 12/06/26 COMMANDE RECUS ML 18/06/26 BLOC MOTEUR CHANGER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-1383 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0003 | ML 10/06/26 BLOC MOTEUR CASSER, EN ATTENTE D'ACHAT LE LIT A ETE CHANGER ET DESCENDU DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE |  |  |  | 0 | LAURE |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-07-01 | 36012191
2020.XLS | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 268624 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, PROBLEME DE BATTERIE SUR LA POMPE. MERCI | OS11/06/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. IH - 11/06/2026 - INTERVENTION CURATIVE - ÉQUIPEMENT :PLUM 360 / CONSTRUCTEUR :ICU MEDICAL / PANNE CONSTATEE :SONNE POUR CHGTM DE BATTERIE DESCRIPTION DU PROBLEME ACTIONS REALISEES : REMIS |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS11/06/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-01
2020.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 268463 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ALARME PERMANENTE -> INTELLICUFF ALARME SYSTEMATIQUEMENT "FUITE BALLONNET" CONSTATE SUR 2 PATIENTS. | RB08/06/2026 TEST DE LA LIGNE INTELICUFF DE MANIERE INDIVIDUEL OK - TEST OK - DESCENDU AU BIOMED POUR TEST EN VENTILATION + INTELLICUFF - APPEL FRANCIS DE HAMILTON - MIS EN TEST PENDANT 24H AVEC LES PARAMERE SUIVANTS : DEBIT POINTE 60 FREQ 20 TIP0.4 VT4 |  |  | 2020-2170 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21347 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-27
2020.XLS | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 268450 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.06.2026 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE IF 02/07/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-2192 | BISTOURI HF | ESG-400 | OLYMPUS | B007894 |  | 616 | THUNDERBEAT 4 | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-26 | 824155
2020.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 2026-07-27 | 268332 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE VERIFIER CE BILIRUBINOMETRE QUI MARQUE "ERREUR MESURE" | OS04/06/2026 ANALYSEUR DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 10/06/2026 AFFICHE ERREUR 01 ERREUR MESURE ET PAS DE FLASH ENVOI CHEZ DRAGER PC 19/06/2026 RECEPTION DEVIS 134448159 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC IF 27/07/2026 RECEPTION DM REPARE , CONFORME O |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS04/06/2026 ANALYSEUR DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS13/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-06-25
2020.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 268261 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/06/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 29/05/2026 , CONFORME |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008213 | HAEMONETICS FRANCE | M2797 - ATF23 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-24 | 22766809
2020.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 268260 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/06/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/04/2026 , CONFORME |  |  | 2020-1997 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L108SPG |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008213 | HAEMONETICS FRANCE | M2797 - ATF23 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-24 | 22766809
2020.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-07-23 | 268236 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PAS. BESOIN D'UNE COMMANDE EN URGENCE D'UNE AUTRE TELECOMMANDE SVP | IF 09/06/2026 TELECOMMANDE HS , A REFORMER |  |  | 2020-1255 | BOITIER DE COMMANDE FILAIRE DE TABLE OPERATOIRE | 1150.90C0 | GETINGE/MAQUET | 04445 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-24
2020.XLS | 2026-05-31 | 2026-06-08 | 2026-10-12 | 268004 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, MESSAGE " LA BATTERIE DOIT ETRE REMPLACEE " | VLAD : BATTERIE HS FV LE 08.06.2026 >> BATTERIE COMMANDEE FV LE 12.10.2026 >> BATTERIE CHANGEE ET TEST DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1612 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | TEC 5631NF | NIHON KOHDEN | 80640 | FV : BATTERIE EN COMMANDE |  |  |  | 0 | PARRA | 2617 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2026-06-20
2020.XLS | 2026-05-30 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 267999 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE NE CHARGE PLUS MEME BRANCHEE SUR SECTEUR. ELLE EST POSEE AU POSTE DE SOINS. MERCI | PC 10/06/2026 CHARGEUR OK BASE DE CHARGE HS ESSAI AVEC BASE DE CHARGE OK REMPLACEMENT BATTERIE MIS EN CHARGE PC 17/06/2026 REINITIALISATION ERREUR 27 ESSAIS DEBIT OK OS23/06/2026 RENDU | N5T3 |  | 2020-1162 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277911 | IH 01/06/2026 DEPOSE A L ATELIER OS23/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | DANNO | 4305 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-20
2020.XLS | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 267668 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MME BARRY, 1143] DEMANDE FRE (LARGEUR 44), COMMANDE JOYSTICK A DROITE A DEPOSER EN ERGO MERCI. | ML 26/05/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 26/05/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-16
2020.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 267089 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE LEVE MALADE NE PESE PLUS. PROBLEME DE PILE? MERCI A VOUS, | PC 22/05/2026 AFFICHE U------ = PROBLEME PILE TENSION PILE 5.36V AU LIEU DE 9V REMPLACEMENT PILE ET ESSAIS OK |  |  | 2020-1832 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063017 | OS26/05/2026 RENDU. | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-06-03
2020.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-07-23 | 267128 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PLATEAU DE LAMES BLOQUE SUR LE MICROSCOPE DE CYTOLOGIE (ANAPATH) | IH 20/05/2026 MICROSCOPE // PLATEAU BLOQUE VERS LE HAUT DEMANDE DE DEVIS EN ATTENTE DEVIS 20263120 POUR LEICA 33641 ET OLYMPUS OH47042 IH 03/06/2026 INTERVENTION DE MICROMECANIQUE // EN ATTENTE DE RAPPORT |  |  | 2020-2258 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX43F | OLYMPUS | 0H47042 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 001170 | UGAP |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-03
2020.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 266827 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/05/2026 INTERVENTION SUITE A UNE ALERTE PROACTIVE, REMPLACEMENT DE LA SMART POMPE SUR LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT TUBE -- REMPLACEMENT OK GANTRY BALANCE + AUTRE TEST REQUIS REALISE AVEC SUCCES LE SYSTEME RESTERA EN OBSERVATION QUELQUE TEMPS AFIN |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-05-28 | 22766809
2020.XLS | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 266316 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | RESPI QUI NE DELIVRE PAS LA PEP DEMANDE. CHANGEMENT DE RESPI ET PLUS DE PROBLEME DE PEP. | DEFAUT CONSTATE LA PEP REGLER NE CORRESPOND PAS LA PEP MESURE RB29/04/2026 RESPIRATEUR DESCENDU AU BIOMED RB05/05/2026 MIS EN MARCHE PAS DE FAUT CONSTATE - PEP ATTEINTE EN MODE VAC - A RETESTER DEMAIN RB06/05/2026 DEFAUT CONSTATE PEP REGLER A 16 - PEP M |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 | OS1805/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-16
2020.XLS | 2026-04-24 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 266205 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NOUS AVONS UN MESSAGE D'ERREUR QUI S'AFFICHE "ERREUR CAPTEUR CHANGER LE CAPTEUR [05001001]". IL CONTINUE DE S'AFFICHER, MEME SI LA REMISE A L'HEURE ET JOUR A ETE FAITE, UN REMEMBRANAGE ET UN CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ. POUVEZ VOUS REMPLACER LE CABLE, MERCI. | NH 24.04.2026 RECEPTION EN ATELIER PC 18/05/2026 LANCEMENT CALIBRATION OK PAS DE DEFAUT CAPTEUR MESURE OK CHAUFFE OK ESSAIS OK OS21/05/2026 RENDU. |  |  | 2020-2173 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N044 | OS21/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-05-15
2020.XLS | 2026-04-23 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 266176 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MANQUE UN SUPPORT DE STABILISATION SUR LE PESE PERSONNE 2020-2082. SVP MERCI | RB23/04/2026 RECEPTION BALANCE + CHARGEUR - MANQUE UN DES SUPPORT - PRET 2024-0807 EN ATTENDANT LA REPARATION - MIS DANS ETAGERE REDOINE RB24/04/2026 DEMANDE DEVIS SECA POUR PIED- EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB27/04/2026 RECEPTION DEVIS DE00013541 POUR |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 | OS09/10/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-14
2020.XLS | 2026-04-13 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 265618 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | NE TIENT PAS FIXE | NH 17.04.2026 RECEPTION EN ATELIER OS04/06/2026 RENDU. |  |  | 2020-1473 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01833 | OS04/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-02
2020.XLS | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 265458 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT, BONJOUR, LE SCOPE REPETITEUR DE L'USC INDIQUE SUR L'ECRAN ATTENTION: CONTACTEZ IMMEDIATEMENT LE SERVICE BIOMEDICAL, LES PARAMETRES SUIVANTS NE SE SITUENT PAS DANS L'INTERVALLE NORMAL. LES RESSOURCES SYSTEMES DISPONIBLES SONT FAIBLES. UNE MAINTENANCE PREVENTIVE EST NECESSAIRE. | GE : PREVOIR MP MH 13/04/2026 DEMANDE EFFECTUEE - NECESSITE UN REEDMLARRAGE DE LA CENTRALE - VOIR AVEC LA CADRE POUR LE 14/04/2026 MH 12/05/2026 REDEMARRAGE EFFECTUEE - MESSAEG D'ERREUR EFFACE - FONCTIONNEL |  |  | 2020-1672 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370015SA |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-30
2020.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 265357 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE QUI FONCTIONNE PAS | OS08/04/2026 POMPE A MORPHINE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE PC 13/04/2026 MISE EN TEST NOK PROGRAMMATION ET DEBIT OK PAR CONTRE PAS DE BOLUS POSSIBLE POIRE HS REMPLACEMENT POIRE BOLUS ESSAIS DEBIT + BOLUS OK IF 15/04/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2140 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 202740941008 | OS08/04/2026 POMPE A MORPHINE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | BULTE | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-28
2020.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265311 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : MAINTENANCE PREVENTIVE APREVOIR MH 07/04/2026 RECEPTION RI - CONFORME/ FONCTIONNEL - PREVOIR REMPLACEMENT BTTERIE |  |  | 2020-2249 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-28 | 873060
2020.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265308 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : MAINTENANCE PREVENTIVE A EFFECTUEE MH 07/04/2026 RECEPTION RI - CONFORME / FONCTIONNEL - REMPLACEMENT BATTERIE A PREVOIR |  |  | 2020-2250 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-28 | 873060
2020.XLS | 2026-03-27 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 264889 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'APPAREIL S'ARRETE EN COURS DE CYCLE. MERCI D'AVANCE ! | OS27/06/2026 TIRE LAIT DEPOSE A L ATELIER. RB21/04/2026 MIS EN TESTT - TEST OK - PAS DE DEFAUT CONSTATE - MIS A DISPO DU SERVICE IF 07/05/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2268 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868475 | OS27/06/2026 TIRE LAIT DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-04-17
2020.XLS | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 264854 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | VANTIVE : MP A PREVOIR MH 26/03/2026 RECEPTION RI - MP EFFECTUE -FOCNTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-1572 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034165 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-16 | 873060
2020.XLS | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 264705 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RESPIRATEUR AVEC HUMIDIFICATEUR A ETE UTILISE SANS LE FILTRE ( MIS DE COTE POUR UN PRELEVEMENT ...) | HAMILTON : UTILISATION DE L'APPARIEL SANS FILTRE ANTIBACTERIEN MH 27/03/2026 PAS DE PRECONISATION PARTICULIERE - PAS DE CONTAMINATION D'APRES HAMILTON - EN ATTENTE CONFIRMATION DE LA MISE EN SERVIC EDE L'APPARIEL PAR SANDRINE |  |  | 2020-2169 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21240 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-14
2020.XLS | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-08 | 264715 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : ROBINET QUI FUIT FV LE 24.03.2026 >> DEVIS S26030141 DU 23.03.2026 "PIECES + 4 MO + DEPL" MONTANT 2365.25€HT ATTENTE VALIDATION NH 30.03.2026 DA VALIDEE IH 03/04/2026 REMPLACEMENT DU SOLENOIDE VALVE KIT. FONCTIONNEMENT DE L¿APPAREIL OK. À |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-14 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 264665 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | CABLE DENUDE+++ | IF 23/03/2026 APPEL SAV POUR UNE INTERVENTION SUR DEVIS , IF 25/03/2026 RECEPTION DEVIS DIAGN, DA TRANSMISE NH 10.04.2026 DA REFUSE => EQUIPEMENT SOUS CONTRAT IF 17/04/2026 REMPLACEMEENT DE LA PEDALE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-11
2020.XLS | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 264557 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE A RECUP EN ERGO DE M. ARAFE | ML 20/03/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 24/03/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 25/03/26 CHARGE TERMINER TEST OK, MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 20/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-10
2020.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 264296 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/03/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 13/03 , CONFORME |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R022 GE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-07 | 22766809
2020.XLS | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 264164 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/03/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 13/03/2026 , CONFORME |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R022 GE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-03 | 22766809
2020.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 264051 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB12/03/2026 RECEPTION RI - MP REALISER |  |  | 2020-1492 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASNF-0117 |  | 522 | PERSEUS A500 - 2 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-02 | 22877333
2020.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-06-12 | 263916 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME DE DELIVRANCE DU NO. PPM INFERIEUR A LA DEMANDE. URGENT+++ | SOL : DEFATU DELIVRANCE MH 12/03/2026 EN ATTENTE DE + D'INFOS SOLFRANCE - ZAYN NH 12.06.2026 CAPTEUR DE DEBIT FOURNI PAR LA SOCIETE ET DONNE AU SERVICE |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-31
2020.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 263882 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARER LA POMPE A PERFUSION QUI SONNE ERREUR OCCLUSION OU RETROPURGE. MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | OS10/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . PC 16/03/2026 A TESTER AVEC NOUVELLE TUBULURE PC 13/04/2026 RAS ESSAIS DEBIT 200ML/H VOLUME 10ML VOIE A ET B OK PAS D'OCCLUSION PAS DE DEFAUTS CONSTATES OS05/05/2026 RENDU. |  |  | 2020-2332 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415598 | OS10/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS05/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-28
2020.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263881 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | SUITE MAINTENANCE 29734 PRESENCE DES BULLES AU FOND DE LA CUVE. SORTIE PIECE SAV010116 | DOUBLON DE TICKET | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-03-28
2020.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263880 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | SUITE MAINTENANCE 29734 PRESENCE DES BULLES AU FOND DE LA CUVE. SORTIE PIECE SAV010116 | MMFRANCE : PRESENCE DE BULLE DANS LA CUVE FV LE 09.03.2026 >> RI 30557 DU 09.03.2026 // BABIN FABRICE - REMPLACEMENT DU JOINT DE FOND DE CUVE . - LEAKTEST: OK PASS - BACKLASH : 10519 - OVERALL : 833/653/0725 OK PASS. - LE LABORATOIRE LANCERA UN CYCLE TES | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-03-28
2020.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 263856 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA BATTERIE NE FONCTIONNE PLUS MERCI | OS10/03/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE. PC 16/03/2026 POMPE AVEC BATTERIE CSB REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR + CHARGE ESSAIS OK OS17/03/2026 RENDU. |  |  | 2020-2158 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415335 | OS10/03/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE. OS17/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-28
2020.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 263869 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | CAPTEUR DE LA SATURATION BRANCHE CASSEE | PC 11/03/2026 UN PICOT ENFONCE DANS LE CONNECTEUR DU CABLE INTERFACE SPO2 REMPLACEMENT CABLE INTERFACE SPO2 ET ESSAIS SPO2 OK | PNEUMOLOGIE |  | 2020-1700 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036119 |  |  |  |  | 0 | COTTIN | 4366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-28
2020.XLS | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 263824 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LAMPE EXAMEN SUR PIED NON FONCTIONNELLE. SVP MERCI | OS10/03/2026 AMPPOULE CHANGER RENDU AU SERVICE. | 2-332 |  | 2020-1685 | LAMPE EXAMEN SUR PIED ROULANT | HALUX 50 FX | DERUNGS | 12802-4021504 | OS10/03/2026 AMPPOULE CHANGER RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-27
2020.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263733 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 26980181 DU 05.02.2026 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1619 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 06000000720CF041 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2026-03-26 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263732 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 26980180 DU 05/02/2026 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1620 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8200000071C65A41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2026-03-26 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263731 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 26980179 DU 05.02.2026 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1621 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 6C000000720DCD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2026-03-26 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263730 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 26980178 DU 05.02.2026 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1622 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 4F00000071C8DD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2026-03-26 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263728 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 26980176 DU 05/02/2026 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1624 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 94000000720CDF41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2026-03-26 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263729 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 26980177 DU 05/02/2026 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1623 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1F000000720E9341 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2026-03-26 | 22879420
2020.XLS | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 263686 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/03/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 27/02/26, CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-25 | 22766809
2020.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 263554 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | RETOUR FAUTEUIL ELECTRIQUE AVEC APPUI TETE, COUSSIN ET CHARGEUR IL SE TROUVE DEVANT BUREAU CADRE | PC 04/03/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN + CHARGEUR PC 06/03/2026 NETTOYAGE ET CONTROLE FAUTEUIL OK - REMIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 |  |  |  |  | 0 | MAUGUIN | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-03-21
2020.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 263546 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR UN DE NOS GENERATEUR DE DIALYSE A EMIS PLUSIEURS ALARMES CE WEEK END NOTAMMENT L'ALARME TFD314. CETTE ALARME A EMPECHE DURANT UN PETIT TEMPS DE LANCER LA DESINFECTION. NOUS AVONS CONTACTE NIKISSO QUI NOUS A DEMANDE D'ORGANISER UN PASSAGE DU TECHNICIEN. MERCI | MH : TFD-314 ALARME ELECTROVANNES SV64 / SV63 NON-OUVERTES MH 03/03/2026 PASSAGE PREVU POUR LE 04/03 - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 20/04/2026 RECEPTION RI N° 58 017 334 - FONCTIONNEL ET CONFORME | 7020 |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 | MONTIGNY | 5059 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-21
2020.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263501 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/03/2026 RECETION RI - MP ANNUELLE |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE | 23E057 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-21 | 22877333
2020.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-19 | 263509 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : FUITE SUR ENDOSCOPE FV LE 02.03.2026 >> FUITE SUR ENDOSCOPE ENVOIE CHEZ PETEIL POUR PRISE EN CHARGE. FV LE 19.03.2026 >> RI P59181 DU 09.03.2026 "REMPLACEMENT JOINT CONNECTEUR ENDOMMAGE + GAINE DISTALE" DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-03-21 | 22879420
2020.XLS | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 263438 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. ARAFE CH 35 P COMMANDE A DROITE LARGEUR : 43 / PROFONDEUR MAX A AMENER EN ERGO MERCI | ML 27/02/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 27/02/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-20
2020.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-03-16 | 263125 | 5040 | HC SOINS CONTINU PEDIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE A NUTRITION AFFICHE MESSAGE D ERREUR | PC 23/02/2026 NE TIENT PAS SUR BATTERIE MAIL VLAD POUR DEVIS PC 25/02/2026 REÇU DEVIS VLAD 435125 PC 09/03/2026 REMPLACEMENT BATTERIE (BATTERIE ORIGINE FRESENIUS HORS STOCK) + CHARGE PC 16/03/2026 REINITIALISATION ERREUR 18 ET ESSAIS OK OS18/03/2026 RECEP |  |  | 2020-1803 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667264 | OS18/03/2026 RECEPTION DE CINQ BATTERIES SUIVANT BLN°601773 ET COMMANDE B2/1749074 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE . TRANSMIS AU TECH. OS25/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BOULEY | 5072 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-14
2020.XLS | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263194 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE MARQUE "CHANGER BATTERIE OU LAISSER BRANCHE" MERCI | OS24/02/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 09/03/2026 REMPLACEMENT BATTERIE REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAI OK OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 | OS24/02/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NORIS | 4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-14
2020.XLS | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 263117 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEPART PATIENTE FAUTEUIL +CHARGEUR + COUSSIN A AIR | ML 23/02/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 25/02/26 MIS EN CHARGE ML 27/02/26 CHARGE TERMINER + NETTOYAGE + CTRL OK + MISE A JOUR DU FIRMWARE MIS EN ST0CK | 1711 |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 23/02/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | NIATI | 4355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-14
2020.XLS | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 263112 | 5083 | SEANCE ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE PLUME : REPARER OU RESTER BRANCHER | PC 23/02/2026 BATTERIE CSB DANS LA POMPE REMPLACEMENT BATTERIE CSB PAR NOUVELLE BATTERIE VISION (ICU) REINITIALISATION COMPTEUR ESSAI OK OS17/03/2026 RENDU. |  |  | 2020-2156 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415449 | OS17/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KERVELLA | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-13
2020.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 262786 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/02/2026 MAINTENANCE PREVEENTIVE EFFECTUER LE 16/02, CONFORME. |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-11 | 22766809
2020.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-03-23 | 262791 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE PEUT PLUS CHARGER : CONNECTIQUE DE BRANCHEMENT CASSE | IF 18/02/2026 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 20/02/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE NH 20.02.2026 DA VALIDEE IF 23/03/2026 INTERVENTION REALISE LE 18/03 , RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-11
2020.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-09-14 | 262763 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/02/2026 DEVIS POUR REVISION , DA TRANSMISE IF 14/09/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1626 | RADIAMETRE PORTABLE | RDS80 | RADOS | 310507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-10 | 22766809
2020.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-09-14 | 262765 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/02/2026 DEVIS POUR REVISION , DA TRANSMISE IF 14/09/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1625 | RADIAMETRE PORTABLE | RDS80 | RADOS | 310508 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-10 | 22766809
2020.XLS | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 262411 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/02/2026 ON PEUX PAS LANCER LES RAYONS X , INTERVENTION AVEC SAV A DISTANCE , PROBLEME RESOLU. |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-04 | 22766809
2020.XLS | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 262355 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | BEAUFORT |  | RB11/02/2026 MP FAITE PAR SOFIANE - AUTRE DEFAUT CONSTATE CONTROLES EFFECTUES SUR L¿HYDRALTIS : BUZZER NON FONCTIONNEL CONSTATE TEST AVEC SONDE CALIBREE CONFORME CONTROLE DU CABLE DE TEMPERATURE ESSAIS DE FONCTIONNEMENT SUR UNE DUREE PROLONGEE VERIFICATI |  |  | 2020-2133 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207080 | OS11/03/2026 RECEPTION D UN HUMIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°C033-D2618762 ET COMMANDE B2/1743823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-04 | 22877333
2020.XLS | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 262342 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RESPIRATEUR ALARME EN JAUNE "RECALIBRER CAPTEUR O2" MALGRE RECALIBRAGE (OK) , 1H APRES SE REMET EN ALARME " RECALIBRER CAPTEUR O2" ( REFAIT 3 FOIS ) ???? | HAMILTON : CALIBRATION CAPTEUR O2 QUI NE SE FAIT PAS MH 12/02/2026 CALIBRATION CELLULE O2 HARDWARE - PROCEDURE REDIGER - FONCTIONNEL |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-04
2020.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-03-26 | 262261 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME DE CAPOT CASSE + PROBLEME DE BATTERIE. TRES CORDIALEMENT, | PC 20/02/2026 MAIL ABBOTT POUR DEVIS PC 09/03/2026 RELANCE MAIL ABBOTT PC 16/03/2026 DEVIS 20260310NH01 REÇU PAS DE PIECES DETACHEES COMMANDE D'UNE IMPRIMANTE NEUVE EN CLASSE 2 OS25/03/2026 RECEPTION D UNE IMPRIMANTE SUIVANT BLN°3042084/1 ET COMMANDE B6/ |  |  | 2020-1526 | IMPRIMANTE ISTAT | 04P74-04 | ABBOTT | 1903677 | OS25/03/2026 RECEPTION D UNE IMPRIMANTE SUIVANT BLN°3042084/1 ET COMMANDE B6/1751081 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-03-03
2020.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-04-13 | 262186 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, ASPIRATION NON REGULIERE. SE MET EN ERREUR. MERCI | OS10/02/2026 TIRE LAIT DEPOSE A L ATELIER. PC 20/02/2026 FONCTIONNE MAIS DE TEMPS EN TEMPS S'ARRETE ET AFFICHE ERREUR PB DEJA RENCONTRE EN OCTOBRE 2025 ENOYE CHEZ MEDELA POUR EXPERTISE PC 16/03/2026 REÇU DEVIS 20111062 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 17 |  |  | 2020-2270 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868474 | OS10/02/2026 TIRE LAIT DEPOSE A L ATELIER. OS01/04/2026 RECEPTION D UN TIRE LAIT REPARER SUIVANT BLN°6002019958 ET COMMANDE B2/1749918 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BABER | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | 004160 | MEDELA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-28
2020.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261231 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DUOMED // MP SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2508965-01] TEST DE L'HYDRALTIS ALLUMAGE OK MAIS SON INODIBLE RECUPERER POUR DIGA LABO DUOMED SUR CARTE SON |  |  | 2020-2133 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207080 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-12 | 22907219
2020.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261232 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DRAGGER // MP SUJET: PM 1XYEAR FOR ASNIERES. SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2508986-01] TEST DU FABIAN AVANT DEMONTAGE CHANGEMENT KIT 4 ANS CALIBRATION SELON PROCEDURE AVEC PF300 EN ETALON TEST EN MODE UTILISATEUR P |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-12 | 22907219
2020.XLS | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 261085 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MEDIPREMA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 20.01.2026 >> RI 2025-0510NC2 DU 29/12/2025 // VERVOITTE EQUIPEMENT CONFORME AU SPE CONSTRUCTEUR TESST DE SECURITE ELECTRIQUE OK" |  |  | 2020-2098 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-1086 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2026-02-10 | 22879420
2020.XLS | 2026-01-18 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 260987 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE CHARGEUR DE LA POMPE DE NUTRITION ENTERALE NE FONCTIONNE PLUS. | PC 21/01/2026 RAS POMPE FONCTIONNELLE SUR SECTEUR POMPE FONCTIONNELLE SUR BATTERIE CHARGE OK |  |  | 2020-1209 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392466 |  |  |  |  | 0 | DESMAREST | 305259 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-07
2020.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 260829 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/01/2026 DEVIS CONTROLE QUAALITE INTERNNE ANNUEL , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 02/03/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2020.XLS | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 260732 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | NE TIENT PAS FIXE | IH 29/01/2026 PLAFONNIER RESSERER PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1258 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5320 | HILL ROM | 107894308 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-04
2020.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-15 | 260613 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 15/06/2026 RECEEPTION RAPPORT CQI ; CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-03 | 22766809
2020.XLS | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-03-10 | 260564 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2026 CABLE POUR SONDE ENDO EST ABIME , APPEL GE INTERVENTION EN COURS IF 10/03/2026 REPARATION NON EFFECTUER CAR PRIX ELEVE , OPTION NON UTILISEE |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R022 GE | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-31 | 22766809
2020.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 260321 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR , L'ECHOGRAPHE PORTABLE DE LA CORONAROGRAPHIE A UN PROBLEME. LE CABLE QUI PERMET DE L'ALIMENTER NE TIENT PLUS QUE SUR UN PETIT BOUT DE CABLE . MERCI BEAUCOUP. BONNE JOURNEE | IF 12/01/2026 CABLE SECTEUR MAL MIS SUR L'ECHO |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | HERICOURT | 6462 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-30
2020.XLS | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 260255 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRE AVEC APPUI-TETE POUR METTRE SUR FRE DE MR FREITAS | ML 08/01/26 MIS EN PRET LA BARRE N° 05 + TETIERE 05 |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 08/01/26 MIS EN PRET LA BARRE N° 05 + TETIERE 05 |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-29
2020.XLS | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 260049 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE AVEC BATTERIE DEFECTUEUSE. | OS06/01/2026 POMPE+ ALIM DEPOSE SUR LE BUREAU A PC. PC 09/01/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS02/02/2026 RENDU. |  |  | 2020-1668 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412215 | OS06/01/2026 POMPE+ ALIM DEPOSE SUR LE BUREAU A PC. OS02/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-24
2020.XLS | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 259893 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CO2 DU RESPI DEFECTUEUX. REMPLACEMENT A EFFECTUER AU PLUS VITE. CABLE DESCENDU AU BIOMED CE JOUR. | NH 08.01.2026 TESTE PAR SAV PRESENT SUR SITE => CAPTEUR CAPNO FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-2169 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21240 | MH 31/12/2025 DESCNEDU DEPOSE LOCAL BIOMED |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-21
2020.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262474 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2171 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22141 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2020.XLS | 2025-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 262473 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2170 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2020.XLS | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 259827 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE SN 1211Q1 CASSE | OS30/12/2025 OPTIQUE LA LENTILLE RESSORT .A VOIR AVEC NH POUR DECISION. NH 15.01.2026 DEMANDE DEVIS DE REMPLACEMENT NH 16.01.2026 DEMANDE DU SAV D'ENVOI DE L'OPTIQUE NH 20.01.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 05.02.2026 DA ANNULEE => REMPLACEMENT PA |  |  | 2020-2138 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1211Q1 | OS30/12/2025 OPTIQUE LA LENTILLE RESSORT .A VOIR AVEC NH POUR DECISION. |  |  |  | 0 | MEURICE | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-20
2020.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262479 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2020.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262472 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 2025 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2169 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21240 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2020.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262483 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2020.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 262481 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 30/12/2025 MP ANNUELLE 12/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20 | 878835
2020.XLS | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 259762 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | N'EFFECTUE PAS LE CALIBRAGE CO2, TESTE AVEC 2 CABLE CO2 DIFFERENT. MERCI | HAMILTON : DEFAUT CO2 MH 30/12/2025 TESTES PAR LE TECH FRANCIS - PAS DE DEFAUT CONSTATES - FONCTIONNEL |  |  | 2020-2170 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21347 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-16
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259523 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66439 2026 // |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259514 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66431 2026 // |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259453 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65396 2025 // |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259455 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65396 2025 // |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259436 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 64769 2025 // |  |  | 2020-1835 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063012 |  | 407 | GOLVO7007ES-2 |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259445 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 64776 2025 // |  |  | 2020-1833 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063016 |  | 445 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259408 | 9179 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 2 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 64753 2025 // |  |  | 2020-1836 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028009 |  | 569 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 259417 | 8031 | HC SMR GERIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE NEBULISEUR (2020-1756) EST HS. LE BOUTON ON/OFF EST CASSE. PEUT-ON NOUS REMPLACER L'APPAREIL ? MERCI | MH : BOUTON ON/OFF CASSE MH 24/12/2025 IRREPERABLE - A REFORME - REMPLACE PAR LE NEBULISEUR 2025-0310 - A VENI RRECUPERE |  |  | 2020-1756 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-3 |  |  |  |  | 0 | DIANGANI | 4385 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-10
2020.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259431 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 64764 2025 // |  |  | 2020-1838 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063010 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-10 | 22879420
2020.XLS | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2026-01-07 | 259397 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL DESINFECTER +2 COUSIN | ML 22/12/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 06/01/26 NETTOYAGE + CTRL OK + MISE A JOUR DU FIRMARE MIS EN CHARGE ML 07/01/26 CHARGE TERMINER, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 22/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | SOW1 | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-10
2020.XLS | 2025-12-19 | 2026-03-23 | 2026-06-10 | 259356 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | CAMMAN | POUSSE SERINGUE INDIQUE LE CODE ETTEUR 011001 | PC 23/03/2026 POMPE AVEC ERREUR 011001 + MAINTENANCE A FAIRE ENVOI FRESENIUS OS10/06/2026 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3350225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/06/2026 DEFAUTS CONSTATER, BLOC POMPE FISSURER , REMPLACEMENT DES P |  |  | 2020-2222 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753956 | MH 22/01/2025 DESCENDU A L'ATELIER OS10/06/2026 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3350225 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/06/2026 DEFAUTS CONSTATER, BLOC POMPE FISSURER , REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES MISE A JOUR SOFT EN 4.3 |  |  |  | 0 | BUSIAU | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-01-09
2020.XLS | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 259280 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.12.2025 RECEPTION RI => CHANGEMENT DES TUYAUX SUR LA POMPE QUI FUIENT PUIS ESSAI EN PREPARATION OK CHALEUR OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1571 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034164 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 822 | VANTIVE - BAXTER | 25B118 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-08 | 824155
2020.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 259121 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 16.12.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT RACCORD SILICONE SUR EVDS2 => TEST OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-1573 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034166 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 822 | VANTIVE - BAXTER | 25B118 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-03 | 824155
2020.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2026-02-16 | 259007 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ECRAN BLANC AMPLI INUTILISABLE. URGENT++ | IF 15/12/2025 SUITE INTERVENTION DU TECH DE GE , DEVIS DE REMPLACEMENT DU COLLIMATEUR , DA TRANSMISE LL 31/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 20/01/2026 INTERVENTIO DE GE LE 20/01 , REMPLACEMENT DU COLLIMATEUR , SUITE A CETTE INTER NOUVEAU DEVIS ,D |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-03
2020.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259036 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR US MONITORING EN PANNE | OS15/12/2025 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.12.2025 REMPLACEMENT CAPTEUR => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1704 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01821308 | OS15/12/2025 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-03
2020.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 259054 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'HUMIDIFICATEUR SONNE PANNE MATERIELLE, ET AFFICHE LE CODE ERREUR E0002. POUVEZ VOUS REGLER CE PROBLEME MERCI. | RB18/12/2025 CODE ERREUR 0002 - VERIFICATION DU CAODE ERREUR SUR DATASHEET - INDIQUE PANNE GRAVE - A ENVOYER AU SAV- EN ATTENTE DE NUMERO RMA OS05/02/2026 RECEPTION D UN HUMIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°C033-D2609249 COLIS EN BON ETAT TRANS |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 | OS05/02/2026 RECEPTION D UN HUMIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°C033-D2609249 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-01-03
2020.XLS | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 2026-08-07 | 258758 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RESSORT QUI SERT A MAINTENIR LA CHAMBRE D'HUMIFICATION EST CASSE, POUVEZ VOUS LE REPARER MERCI. | DUOMED DEAUT CONSTATE ENCOCHE DE VERROUILLAGE CASSE RB10/12/2025 RECEPTION HUMIDIFICATEUR CASSE - MIS DANS LOCAL DEPOT RB23/12/2025 ENVOIE SAV - EN ATTENTE NUMERO RMA RB11/02/2026 DEVIS C33C2512005-03-2 A 1.117.20 TTC - TRANSMIS A NASSIM POUR DECISION |  |  | 2020-2135 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207091 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-31
2020.XLS | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 258817 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, MERCI DE REPARER LA POMPE A PERFUSION QUI NE FONCTIONNE PLUS. BONNE FIN DE JOURNEE. CORDIALEMENT MME LEMSIKINE | OS17/12/2025 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 17/12/2025 AFFICHE ERREUR BATTERIE MALGRE BATTERIE ORIGINE ICU REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE + CHARGE OS13/01/2026 RENDU |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 | OS17/12/2025 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2026 RENDU |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-31
2020.XLS | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 258538 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | PLUS DE DONNEE AVEC LA SATURATION CABLE DEPOSE AU POSTE DE SOINS | PC 08/12/2025 CAPTEUR SPO2 HS REMPLACEMENT CAPTEUR DS100A ESSAIS OK | NEURO HOSPI COMPLÈTE |  | 2020-1702 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036123 |  |  |  |  | 0 | BESSON | 01 34 79 43 55 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-27
2020.XLS | 2025-12-06 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 258531 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, SCOPE AVEC TRACE NON ENREGISTRABLE CAR ARTEFACT SUR SCOPE DE L'USINV CHAMBRE 30 BMC0 UF 7026 MERCI DE LE VERIFIER | MH : ARTEFACT ECG CHAMBRE 30 MH 23/12/2025 ARTEFACT CAUSE PAR LE CABLE ECG - CHANGEMENT DE CABLE - FOCNTIONNEL |  |  | 2020-2059 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX204302175A |  |  |  |  | 0 | OCTAVE | 5010 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-12-27
2020.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2026-04-29 | 258218 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE DOSSIER NE SE SOULEVE PLUS. LA PRISE A ETE BRANCHEE ET DEBRANCHEE MAIS SANS SUCCES | ML 02/12/25 VERIN HAUTEUR VARIABLE COTE PIED H.S (MOTEUR CLAQUE), LE LIT EST REMPLACER EN ATTENTE DU DEVIS ML 05/12/25 DEVIS DEMANDE ML 20/01/26 DEVIS RECUS EN ATTENTE DE LA DA ML 17/04/26 COMMANDE RECUS ML 29/04/26 VERIN INSTALLE | CH 433 SMRG |  | 2020-1389 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0009 | ML 02/12/25 VERIN HAUTEUR VARIABLE H.S (MOTEUR CLAQUE), LE LIT EST REMPLACER |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-12-23
2020.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 258232 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR MESSAGE D'ERREUR : PB LUMIERE ET PARAMETRAGE | OS03/12/2025 LECTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION PC 10/12/2025 RAS PAS DE MESSAGE D'ERREUR REMPLACEMENT CHARIOT AUTOTEST OK TESTS BANDELETTES OK OS16/12/2025 RENDU. |  |  | 2020-1406 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E000061F | OS03/12/2025 LECTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-23
2020.XLS | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 258132 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE PLATEAU DE REMONTE PAS SUFFISAMMENT POUR L'OBSERVATION DES LAMES. CORDIALEMENT, | IH 01/12/2025 LE PLATEAU NE REMONTE PAS SUFFISAMMENT SUR LE MICROSCOPE PLATEAU REMONTE / TEST OK ET FONCTIONNEL SELON LES TECH DE LABORATOIRE |  |  | 2020-2258 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX43F | OLYMPUS | 0H47042 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-20
2020.XLS | 2025-11-30 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 258111 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE BATTERIE HS A REPARER SVP MERCI | OS02/12/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 02/12/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 03/12/2025 PREVENTIVE 2025 OK TEST ELECTRIQUE ECHOUE = PROBLEME TERRE DE PROTECTION TROP ELEVE REMPLACEMENT CORDON SECTEUR (RECUPERE SUR AUTRE POMPE) = TEST E |  |  | 2020-1663 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42409233 | OS02/12/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-20
2020.XLS | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 258085 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ROUE AVANT GAUCHE DE CE CHARIOT MAQUET CASSE DEMANDE D'INTERVENTION URGENTE | IF 12/12/2025 CHARIOT NON DISPONIBLE ; ATTENTE RETOUR DU SERVICE IF 19/12/2025 REMPLACEMENT DE LA ROUE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1281 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.62AO | GETINGE/MAQUET | 00028 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-19
2020.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 257814 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ALARME TF8912 SUR RESPI HAMILTON. RESPI MIS DANS LE LOCAL STE DE LA REA. | HAMILTON : TF-8912 MH 26/11/2025 TEST EFFECTUE AVEC M. INPHASOUK SUR LA SORTIE DE LA PRISE INTELICUFF - LE RESPI EST RESTER TROP LONGTEMPS EN MODE AUTOMATIQUE - TEST MANUEL AVEC UNE PRESSION A 27 - FONCTIONNEL |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-12-16
2020.XLS | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 257610 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/11/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CQRI ANNUELLE EFFECTUER , CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-12-12 | 22766809
2020.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2026-01-14 | 257564 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POMPE A NUTRITION QUI NE S'ALLUME PAS. MERCI | FRESENISU : DEFAUT ECRAN LCD MH 25/11/2025 RENVOI SA VPOUR MC - EN ATTENTE RECEPTIOPN RI OS14/01/2026 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER GRATUITEMENT SUIVANT BLN°3342970 COLIS EN BON ETAT . DEFAUT ECRAN BLANC :REMPLACEMENT DE L ECRAN GRATUIT A TI |  |  | 2020-1808 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667273 | OS14/01/2026 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER GRATUITEMENT SUIVANT BLN°3342970 COLIS EN BON ETAT . DEFAUT ECRAN BLANC :REMPLACEMENT DE L ECRAN GRATUIT A TITRE COMMERCIAL MIS A DISPOSITION DU SERVICE (DOSSIER NUMERISER) OS06/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-11
2020.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 257565 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POMPE A NUTRITION HS. NE S'ALLUME PARFOIS AVEC UN CODE ERR 18.13 MERCI | FRESENIUS : POMPE NE S'ALLUME PAS MH 25/11/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI IH 12/01/2025 VERIFICATION DE L APPAREIL AUCUN DEFAUT CONSTATE INTERVENTION MISE A JOUR DU SOFT EN 2.3I // MP// TEST ELECTRIQUE // NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL M |  |  | 2020-1802 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667251 |  |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-12-11
2020.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 257350 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 CQI EFFECTUER LE 23/10/2025 CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-09 | 22766809
2020.XLS | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-18 | 257277 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : DEFAUT ECLAIRAGE FV LE 17.11.2025 >> DEVIS S25110035 DU 10.11.2025 "KIT ECLAIRAGE LED + MO + DEP" MONTANT 1249€HT ATTENTE VALIDATION LL 24/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 18.12.2025 >> RI 27731#1 DU 08/12/2025 // BABIN FABRICE " |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-12-06 | 22879420
2020.XLS | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 256947 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED N° BIO 2020-2065 DYSFONCTIONNE : LE TENSIOMETRE NE PREND PAS LA TENSION, MARQUE FUITE D'AIR ET LE BRASSARD EST USE. IL MANQUE EGALEMENT UN AUTRE LE CAPTEUR DE SATURATION. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. BONNE JOURNEE | OS12/11/2025 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/11/2025 BRASSARD USE + MANQUE LIGNE SPO2 REMPLACEMENT BRASSARD ADULTE NORMAL + CABLE SPO2 + CAPTEUR SPO2 ESSAIS OK OS04/12/2025 RENDU |  |  | 2020-2065 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036130 | OS12/11/2025 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | BRULE | 70.81 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-11-29
2020.XLS | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 256310 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/10/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 28/10/2025 CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-11-20 | 22766809
2020.XLS | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 262718 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | 29/10/2025 MP ANNUELLE 2025 17/02/2026 RECEPTION RI |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-19 | 878835
2020.XLS | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 256121 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | HEMOTECH : MP EFFECTUE MH 28/10/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUER LE 10/10 |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH | 25B114 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-18 | 873060
2020.XLS | 2025-10-28 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 256161 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT, BONJOUR, L'APPAREIL ETAIT BRANCHE SUR LE PATIENT , S'EST MIS EN ALARME " RECALIBRER LE CAPTEUR O2" ALORS QUE CELA A ETE FAIT( AVEC LE CHANGEMENT DE TOUT LE CIRCUIT AU PREALABLE) ET QUE LORS DU TEST DU RESPI. LA CALIBRATION DU CAPTEUR O2 PASSAIT SANS SOUCIS : NOUS AVONS DU CHANGER DE RESPIRATEUR... | HAMILTON : DEFAUT CALIBRATION CELLULE O2 MH 28/10/2025 PASSAGE PREVU EPOUR LE 29/10/2025 A 19H - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 31/10/2025 RECEPTION RI - TEST CAPTEUR CO2 + MODULE CO2 SN 680785 + CALIBRATION/TESTS OK + TEST DE SECURITE - APPAREIL CONFORME/FO |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-11-18
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255710 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255707 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2258 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX43F | OLYMPUS | 0H47042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255703 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255611 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2262 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255608 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2263 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015943 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255609 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255610 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU XX .10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE |  |  | 2020-2261 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015937 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255607 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 255505 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS S'IL VOUS PLAIT REPARER LE TIRELAIT QUI NE FONCTIONNE PLUS. BONNE JOURNEE. MERCI CORDIALEMENT | PC 21/10/2025 RAS FONCTIONNEMENT OK APRES PHASE D'AMORÇAGE PROGRAMME INITIATE OK PROGRAMME MAINTAIN OK PAS VU DE DEFAUT ET PAS PLUS DE PRECISION OS12/11/2025 RENDU. |  |  | 2020-2270 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868474 | OS12/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-11-07
2020.XLS | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 255204 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | LAMPE D EXAMEN HS RB13/10/2025 LAMPE MIS AU REBUS - DEMANDE D ACHAT POUR PIED + LAMPE BELLA LUMAX POUR REMPLACEMENT. - DEMANDE TRANSMIS A NASSIM RB30/10/2025 RECEPTION NOUVELLE LAMPE POUYR REMPLACEMENT - DEMANDE POUR CREATION DU MODEL BELLA LUMAX RB05 |  |  | 2020-1635 | LAMPE D'EXAMEN | H832 | VERRE ET QUARTZ | 06011914 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-11-01 | 22877333
2020.XLS | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 255106 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BOITIER CHARGEUR HS POUVEZ VOUS LE RECUPERER DANS LA CHAMBRE DU PATIENT MERCI | ML 10/10/25 CHARGEUR REMPLACER |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 10/10/25 CHARGEUR REMPLACER |  |  |  | 0 | LAINE | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-30
2020.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 254824 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | IMPOSSIBLE DE COUPLER LA TELECOMMANDE A 1 PILIER. IL EST AFFICHE "PAUSE" SUR LA TELECOMMANDE | IH 06/10/2025 TELECOMMANDE SANS FIL // PAUSE MARQUE SUR LA TELECOMMANDE CHANGEMENT DE LA PILE 2020-1134 AVEC CELLE DU 2023-0841 ENVOIE CHEZ TRUMPF POUR MAJ NH 15.10.2025 TELECOMMANDE DECLARE IRREPARABLE => RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMENT => DA TRANS |  |  | 2020-1134 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13490 | OS31/10/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE NEUVE SUIVANT BLN°27510815 ET COMMANDE B6/1684947 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-25
2020.XLS | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 254672 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DUOMED : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.10.2025 >> RI C33C2508858-01-1 DU 21.09.2025 // SAMIR LAAMOURI MODE PLASMA : 37°C VERSION : 4V MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CTS TEL QUE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR. VIDANGE COMPLETE DE L'APPAREIL. REMPLISSAGE |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-10-23 | 22879420
2020.XLS | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 254686 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME MILED SERVICE NEURO CHAMBRE 71 MISE EN PLACE D'UN FRE LARGEUR D'ASSISE 50 COMMANDE A DROITE A AMENER EN ERGOTHERAPIE AVEC COUSSIN MOUSSE | ML 03/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 03/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-23
2020.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 254553 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPUI BRAS BOUGE TOUT SEUL | PC 08/10/2025 RESERRAGE ET REGLAGE VIS LL 13/10/2025 RENDU A LA REFERENTE MATERIEL |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | IH 01/10/2025 RECEPTION DES APPUIS BRAS POSE DANS L ATELIER |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-22
2020.XLS | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 254527 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE AVEC COMMANDE A DROITE, MR FREITAS, 1148 A LIVRER EN ERGO STP | ML 01/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 01/10/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-21
2020.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 254441 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FAUTEUIL SVP MERCIII | ML 30/09/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 03/10/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS ENSTOCK |  |  | 2020-2350 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA DAHLIA 30 | INVACARE | 20B05004595 | ML 30/09/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LAINE | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-18
2020.XLS | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 254020 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE SONNE EN CONTINU. BATTERIE A CHANGER | OS22/09/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 23/09/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS17/10/2025 POMPE A PERF RENDU. |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS22/09/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/10/2025 POMPE A PERF RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4778 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-10-11
2020.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 253895 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | EMBOUT D ATTACHE DU BRASSARD DEFECTUEUX | PC 22/09/2025 TUYAU PNI HS REMPLACEMENT TUYAU PNI ET ESSAIS OK |  |  | 2020-1699 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036114 |  |  |  |  | 0 | SALAUN | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-09
2020.XLS | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 253870 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1625 | RADIAMETRE PORTABLE | RDS80 | RADOS | 310508 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-08 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-13 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 253682 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER | ML 18/09/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/09/25 MIS EN CHARGE ML 24/09/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 18/09/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-04
2020.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253650 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-03 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253651 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-03 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253644 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 253635 | 5081 |  | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LE DEBIMETRE NE S'ENCLANCHE PAS DANS LA PRISE MURALE. MERCI | OS15/09/2025 RENDU FONCTIONNE. |  |  | 2020-1184 | DEBITMETRE AIR | MEDIFLOW AIR 15L | G C E |  | OS15/09/2025 RENDU FONCTIONNE. |  |  |  | 0 | NOHARET | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-10-03
2020.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253643 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-12-05 | 253577 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/09/2025 DEVIS POUR REMPLACEMENT DES BATTERIES , DA TRANSMISE ( RI 247974 BATTERIE DEJA REMPLACER) LL 05/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - RECEPTION RI 600004287989/0015 -REMPLACEMENT BATTERIE EFFECTUE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-02 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253256 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2025 MAINTENANCE PREVEENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 04/09/2025 , CONFORME |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-09-27 | 22766809
2020.XLS | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 253195 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CLIPS DE VERROUILLAGE CASSEE | OS08/09/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 08.10.2025 MISE EN REFORME |  |  | 2020-1206 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23795170 | OS08/09/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-26
2020.XLS | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 252651 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE SATUROMETRE DU TENSIOMETRE NE FONCTIONNE PAS. (HDS) | PC 28/08/2025 CAPTEUR HS REMPLACEMENT CAPTEUR (RECUP) ET ESSAIS OK |  |  | 2020-1703 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036126 |  |  |  |  | 0 | MIKSA | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-17
2020.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252432 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR CONFORT TAILLE 42 COUSSIN VISCO | ML 25/08/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 1136 F THIEBAULT ANGÉLIQUE |  | 2020-2350 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA DAHLIA 30 | INVACARE | 20B05004595 | ML 25/08/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | VAUTRIN | 0760972606 | O | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-13
2020.XLS | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 252376 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE QUI NE MARCHE PLUS | PC 26/08/2025 ALARME BATTERIE = ANCIENNE BATTERIE DEFECTUEUSE REMPLACEMENT BATTERIE PAR BATTERIE ICUMED REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE OK |  |  | 2020-1666 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412169 | LL 25/08/2025 RECEPTION POMPE ACEC CABLE ALIM - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | PAUCHET | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-12
2020.XLS | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252357 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA LAMPE NE FONCTIONNE PLUS | RB25/08/2025 LAMPE HS DES URGENCE - MIS DANS LOCAL DEPOT - VOIR AVEC LID POUR RACHAT RB30/10/2025 RB30/10/2025 REFORME ET REMPLACE PAR LE 2025-0394 |  |  | 2020-2306 | LAMPE A PIED | 2M85657 | DRAGER | XXXX - 1 - DRAGER |  |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4571 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-09-12
2020.XLS | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 252363 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, DEUX LAMPES SCIALYTIQUE SUR PIED DU SECTEUR DE TRAUMATOLOGIE NE FONCTIONNENT PLUS AMPOULE A CHANGER ?SVP MERCI | LAMPE D EXAMEN HS RB25/08/2025 RECEPTION LAMPE A PIED DES URGENCE - MIS DANS LOCAL DEPOT - VOIR AVEC LID POUR RACHAT RB13/10/2025 REMPLACEMENT PAR LES LAMPE HEPTA DU POOL DE PRET - LAMPE HEPTA ATTRIBER POUR LES URGENCE - DEMANDE D ACHAT CHEZ LID POUR |  |  | 2020-2306 | LAMPE A PIED | 2M85657 | DRAGER | XXXX - 1 - DRAGER |  |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4571 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-09-12
2020.XLS | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 252304 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CEPHEID : MAINTENNACE PREVENTIVE FV LE 21.08.2025 >> RI 00275694 DU 14.08.2025 // JEBRY "INSTRUMENT DECONTAMINE ; JOURNAL SYSTEME EXAMINE, ARCHIVAGE DES PATIENTS VERIFIE AVEC LE CLIENT ET SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEES TERMINEE. INSPECTION ET NETTOYAGE |  |  | 2020-2264 | AUTOMATE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE | GENEXPERT | CEPHEID | 835072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 578 | CEPHEID | 40484673 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-09-11 | 22879420
2020.XLS | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 251904 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, CABLE 900MR805 HS A REMPLACER. TRES CORDIALEMENT, | OS13/08/2025 RENDU UN D OCCASION. |  |  | 2020-2007 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 200920483616 | OS13/08/2025 RENDU UN D OCCASION. | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-02
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251857 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI | DOUBLON. |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-10-03 | 251859 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI | OS12/08/2025 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 14/08/2025 PESE BEBE QUI NE S ALLUME PAS// CHANGEMENT DU CABLE D ALIMENTATION AVEC UN AUTRE // PESE BEBE QUI S ALLUME EN ATTENTE D UN NOUVEAU CABLE D ALIMENTATION TEST OK ET CONFORME MIS DANS |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | OS12/08/2025 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/10/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251863 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI | DOUBLON. |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251856 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI |  |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251858 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI |  |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251854 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI | DOUBLON. |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251862 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI | DOUBLON. |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251861 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI |  |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251860 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | PESE BEBE QUI NE CHARGE PLUS. MERCI |  |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | DOUBLON. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-30
2020.XLS | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 251733 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DUOMED : ERREUR "STOP 4" FV LE 08.08.2025 >> APPAREIL AFFICHE ERREUR "STOP 4" PRIS EN CHARGE PAR COMMERCIALE UN PRET DOIT ETRE MIS EN PLACE PAR LA SOCIETE SI IMMOBILISATION PROLONGEE. MAIL DU COMMERCIALE DANS LE DOSSIER. FV LE 14.08.2025 >> DEVIS C33C25 |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-29 | 22879420
2020.XLS | 2025-08-08 | 2025-11-25 | 2026-05-22 | 251768 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE TACTILE DE L'HEMOCUE NE FONCTIONNE PLUS CORRECTEMENT. MERCI | OS12/08/2025 HEMOCUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 25.11.2025 ENVOI SAV NH 05.12.2025 DM IRREPARABLE => RECEPTION DEVIS DE REMPLACEMENT => DA TRANSMISE LL 06/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE A SAMYA POUR SIGNATURE OS20/03/2026 RECEPTION D UN ANALYSEUR |  |  | 2020-1659 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 2023622112 | OS12/08/2025 HEMOCUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/03/2026 RECEPTION D UN ANALYSEUR SUIVANT BLN°00103005 ET COMMANDE B6/1749323 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION.. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 005762 | HEMOCUE FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-29
2020.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251613 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | TENSIOMÈTRE: CAPTEUR DU SATUROMETRE NE FONCTIONNE PLUS. | PC 06/08/2025 RAS SPO2 OK MAIS REMPLACEMENT DU CAPTEUR (STOCK OCCASION) PAR PRUDENCE ESSAIS OK |  |  | 2020-1699 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036114 |  |  |  |  | 0 | MEZIANAT | 3610 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-27
2020.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 251547 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | TENSIONMETRE | PC 05/08/2025 AFFICHE ERREUR REINIT PNI TENSIOMETRE EN VEILLE MIS A L'ARRET OFF REMISE EN ROUTE ON LA PNI SE REINITIALISE SANS ERREUR PC 06/08/2025 PRISE DE TENSION OK REMPLACEMENT BRASSARD ADULTE NORMAL CAR TRES FATIGUE |  |  | 2020-1700 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036119 |  |  |  |  | 0 | GOMEZ | 0134794365 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-26
2020.XLS | 2025-07-28 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 251159 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE TIROIR DE L'APPAREIL A ETE CASSE. MERCI | OS29/007/2025 LECTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/08/2025 DEMONTAGE COMPLET SUPPORT CALIBRATION ET BANDELETTE COMPLET CASSE PORTE RETRACTABLE CASSEE BOUTON POUSSOIR CASSE PC 20/08/2025 REMONTAGE ET REMPLACEMENT SUPPORT BANDELETTE + CALIBRATION |  |  | 2020-1406 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E000061F | OS29/007/2025 LECTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-16
2020.XLS | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 250909 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | COUSSINS RECHAUFFANTS FUYANTS A COMMANDER 2 JEUX | DUOMED : COMMANDE DES DEUX JEUX DE COUSSINS FUYANTS IH 23/07/2025 ATTENTE RETOUR TECHNICIEN POUR COMMANDE DES DEUX JEUX DE COUSSINS FUYANTS DOSSIER TRANSMIS A FV | LABO BEAUMONT/OISE |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 | MAILLARD CATHERINE | 01.39.37.15.52 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-08-13
2020.XLS | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 250758 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | POMPE AFFICHANT LE MESSAGE : "REMPLACER BATTERIE". | OS22/07/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LES LOCAL REPARATION. RB14/08/2025 REMPLACEMENT BATTERIE - REMISE A 0 - MIS A DISPO DU SERVICE OS09/09/2025 RENDU. |  |  | 2020-1669 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786167 | OS22/07/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LES LOCAL REPARATION. OS09/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-08-09
2020.XLS | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 2025-09-29 | 250446 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE CURSEUR DE CET APPAREIL EST CASSE. MERCI PAR AVANCE DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. | RB24/07/2025 RECEPTION PSE - MIS DANS LOCAL DEPOT LL 07/08/2025 CURSEUR CASSE OS29/09/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3337987 COLIS EN BON ETAT OS29/09/2025 DEFAUT CONSTATER TRAPPE BATTERIE DEFECTUEUX,INTERVENTION REMPLACEMENT DES |  |  | 2020-1151 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826013 | OS29/09/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3337987 COLIS EN BON ETAT OS29/09/2025 DEFAUT CONSTATER TRAPPE BATTERIE DEFECTUEUX,INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES ,MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE COMPLET |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-06
2020.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2026-07-13 | 270438 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/07/2025 RAPPORT CONTROLE QUALITE INTERNE , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-31 | 22766809
2020.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 250235 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR BOITIER HOLTER TENSIONNEL NUMERO 2020-1248 AFFICHE UN MESSAGE D ERREUR EC75 MERCI | SPACELABS : MESSAGE ERREUR EC75 OS11/07/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 23/07/2025 TEST EFFECTUYES - FONCTIONNEL |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 | OS11/07/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-31
2020.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 250065 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPAREIL NE PREND PLUS LA SAT | PC 28/07/2025 PINCE SPO2 HS REMPLACEMENT PINCE (STOCK RECUP) ESSAIS OK |  |  | 2020-1702 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036123 |  |  |  |  | 0 | MIKSA | 0134794351 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-29
2020.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 250115 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | PROBLEME TEST D'ETANCHEITE COLO SN L0034Z0265 | PETEL : PBLE ETANCHEITE FV LE 08.07.2025 >> NE PASSE PAS LE TEST ETANCHEITE AU LAVEUR. DEMANDE D'ENLEVEMENT PAR PETEL FV LE 01.08.2025 >> RI 177670 DU 16.07.2025 "REMPLACEMENT DE LA VALVE D'ETANCHEITE" APPAREIL CONFORME |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-29
2020.XLS | 2025-07-04 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 249910 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI DE BIEN VOULOIR PROCEDER A UNE REVISION DE CE BILIRUBINOMETRE QUI N'EST PLUS FOCNTIONNEL. | DRAGER : ERROR 1 OS08/07/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 22/07/2025 RENVOI SAV SANS SOCLE + ALIMENTATION - N° DOSSIER 311047411 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS01/08/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00159353 COLIS EN BO |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS08/07/2025 DM SOCLE + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/08/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00159353 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/08/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-25
2020.XLS | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 249596 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE CHARGE PLUS | IF 02/07/2025 REMPLACEMENT DU CABLE DE LIAISON , MISE DISPO DU SERVICE OS03/07/2025 RENDU. |  |  | 2020-1728 | CHARGEUR POUR PILIER 1150 | 1150.81A0 | GETINGE/MAQUET | 03062 | OS03/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-19
2020.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 249440 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN PROBLEME SUR LA BALANCE DE L'INCUBATEUR. EN EFFET LORS DES "TESTS" QUE J'AI PU FAIRE AVEC UN POIDS DE 1080G, J'AI UNE DIFFERENCE DE 40G A 50G, ET UN AUTRE POIDS DE 2160G J'AI UNE DIFFERENCE DE 110G. C'EST DES DIFFERENCES ENORMES, EN SACHANT QUE POUR LE SERVICE NOUS DEVONS AVOIR UN POIDS PRECIS POUR LES TOUS PETITS QUE NOUS AVONS. POUVEZ VOUS REGLEZ CE PROBLEME DE BALANCE RAPIDEMENT. POUVEZ VOUS EN PROFITER POUR CHANGER LES 2 PORTES FISSURES DE L'INCUBATEUR. MERCI BEAUCOUP. | DEFAUT CONSTATE PORTE FISSURE + DIFFERENCE DE PESE PB BALANCE RB30/06/2025 PORTE - CHANGEMENT DES 2 PORTES BALANCE - DEMONTAGE DE LA BALANCE - ELEMENT GENANT LA PESE RETIRER TUBULURE MORCEAU DE PLASTIQUE ECT... - REMISE EN PLACE DE LA BALANCE - TEST |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 | OS03/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-18
2020.XLS | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 249374 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/06/2025 SUITE MAIL HDS NEURO PINCE SAT HS REMPLACEMENT PINCE SAT (OCCASION) ESSAIS OK |  |  | 2020-1703 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036126 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-17 | 22890660
2020.XLS | 2025-06-25 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 249310 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | DYSFONCTIONNEMENT BATTERIE, MESSAGE "REPARER BATTERIE". | NH 30.06.2025 RECEPTION EN ATELIER IH 18/08/2025 DYSFONCTIONNEMENT BATTERIE MESSAGE REPARER BATTERIE CHANGEMENT DE BATTERIE // RAZ BATTERIE |  |  | 2020-2162 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415211 |  |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-16
2020.XLS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 249186 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE PRET POUR ESSAIE | ML 23/06/25 PREPARARTION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 23/06/25 PREPARARTION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-12 | 36012191
2020.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248901 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/06/2025 REMPLACEMENT DE LA PILE BIOS EST NECESSAIRE , AU DEMARRAGE DU SYSTEME NOUS AVONS LE MESSAGE: BIOS BATTERY VOLTAGE TOO LOW.REMPLACEMENT DE LA PILE BIOS. LE MESSAGE N¿APPARAIT PLUS, SYSTEME FONCTIONNEL. DISPOSITIF DE SECURITE VERIFIE. REPRISE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-09 | 22766809
2020.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248902 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/06/2025 UI-XP240/24/R YSIO / MOBILES VF10K_SP06 , INSTALLATION DE LA VERSION VF10K « FROM SCRATCH ». PAR LA SUITE LA MISE A JOUR VF10K_SP06 A ETE INSTALLEE AVEC SUCCES. TEST DE FONCTIONNEMENT OK. DISPOSITIF DE SECURITE VERIFIE. REPRISE APRES VALIDAT |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-09 | 22766809
2020.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248812 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE CREVE (ROUE ARRIERE GAUCHE). FRE EN ERGO. | ML 17/06/25 CHAMBRE A AIR REMPLACER + TEST OK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 17/06/25 CHAMBRE A AIR REMPLACER + TEST OK |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-08
2020.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248820 | 9121 | IFSI INFIRMIERES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | DEFIBRILLATEUR QUI SONNE LIFEPACK CR2 MERCI | IH 17/06/2025 LIFEPACK CR2 DEFIBRILATEUR QUI SONNE - CHANGEMENT PATCH ET BATTERIE - TEST OK | 9 | IFSI | 2020-1690 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48878141 |  |  |  |  | 0 | FIOLET | 4722 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00075 | DIRECTION IFSI ET IFAS | 2025-07-08
2020.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 248850 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FIBROSCOPIE 0222 FUITE TEST ETANCHEITE | 20/06 RETOUR PETEL. TESTPAS DE FUITE 18/06 ENVOIE CHEZ PETEL 17/06 PROBLEME D'ETANCHEITE |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-08
2020.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 248857 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PETITE ROUE GAUCHE A PLAT FRE | ML 18/06/25 FAUTEIUL RECUPERER ML 19/06/25 LA VALVE ETAIT DEFECTUEUSE , REMPLACER + CTRL OK FAUTEUIL REMIS EN STOCK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 18/06/25 FAUTEIUL RECUPERER |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-08
2020.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248759 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT, BONJOUR, LE MEDECIN A VOULU L'UTILISER CE MATIN : AUCUNE CONFIGURATION , DEREGLE... POURRIEZ VOUS FAIRE UNE INTERVENTION PAR PHILIPS POUR LE RECONFIGURER ET LE PARAMETRER ? SVP MERCI. | IF 17/06/2025 LA SONDE L12-3 PAS COMPATIBLE SUR L'ECHOGRAPHE , LES SONDE PREREGLES SONT : D2CWC , S12-4 , S5-1, S8-1, X7-2T , L15-7IO , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/06/2025 RENDU. |  |  | 2020-1449 | ECHOGRAPHE | CX50 | PHILIPS | SGN1305497 | OS18/06/2025 RENDU. | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-05
2020.XLS | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 248617 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RESPI AFFICHE LE MESSAGE "MAINTENANCE PREVISIONNEL A PREVOIR" | RB11/07/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUE - REMPLACEMENT CELLULE O2 + BATTERIE INTERNE + KIT MAINTENANCE |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 | FLEURBAEY | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-04
2020.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248637 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE LECTEUR DE BANDELETTE URINAIRE EST CASSE. L'INFIRMIERE A VOULU LE NETTOYER ET A CASSE LE TIROIR | MS 13/06/2025 RECEPTION DE L'EQUIPEMENT MS 13/06/2025 BANDELETTES URINAIRE MIS DANS LE MAUVAIS SENS - BANDELETTES URINAIRES REMIS DANS LE BON SENS - FONCTIONEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS15/07/2025 RENDU. |  |  | 2020-1406 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E000061F | OS15/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-04
2020.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 248559 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE POUR UN FRE A LIVRER EN ERGO, COMMANDE A DROITE POUR MONSIEUR BLAIZOUD (NEURO, CHAMBRE 46). | ML 12/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 12/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-03
2020.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 248587 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ROUE AR GAUCHE CREVER | ML 12/06/25 CHAMBRE A AIR CHANGER + TEST OK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 12/06/25 CHAMBRE A AIR CHANGER |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-07-03 | 36012191
2020.XLS | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 248506 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR HAMEL, 1165] FRE A VENIR RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 11/06/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 13/06/25 NETTOYAGE + CTRL + TEST SERA MIS EN CHARGE LUNDI ML 16/06/25 MIS EN CHARGE ML 17/06/25 CHARGEMENT TERMINER MIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 11/06/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-02
2020.XLS | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 248443 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. HAMEL: CH 1165 : FRE | ML 10/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 10/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-01
2020.XLS | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248086 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE SONNE "BATTERIE DEFECTUEUSE" EN CONTINUE. MERCI | OS 13/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 17/06/2025 BATTERIE DE LA POMPE A PERF REMPLACEE - REMISE A 0 LA BATTERIE - FONCTIONEL ET CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE OS09/04/2026 RENDU. |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS 13/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-24
2020.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-28 | 247972 | 1412 | URGENCES MAGNY |  |  | ERREUR 55. ISTAT BLOQUE, SAV PREVENU | PC 02/06/2025 ISTAT BLOQUE EN ERREUR 55 NECESSITE UN RETOUR USINE I-STAT MIS EN CONTRAT TOUS RISQUE AVEC PRET PC 28/07/2025 RETOUR APPAREIL LE 10/07 REMPLACEMENT MOTEUR CF RSQM |  |  | 2020-1474 | AUTOMATE DE CHIMIE | I-STAT 1 | ABBOTT | 415421 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 000051 | ABBOTT |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-06-21
2020.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-18 | 247974 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/06/2025 PROBLEME DE BATTERIE , PROBLEME LE SYSTEME S ETEINT SI IL N EST PAS CONNECTER PAR CABLE , D840 OK , FUSIBLE OK , TENSION BATTERIE OK , APRES DIAGNOSTIQUE AVEC ALLEMAGNE LA CAUSE SONT LES BATTERIE , BATTERIE DATANT DE DEBUT 2023 , INTERVENTIO |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-21 | 22766809
2020.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 247999 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | FRESENIUIS : ERREUR ECRAN BLANC PC 02/06/2025 ECRAN BLANC DEMONTAGE ET VERIFICATION NAPPE OK ENVOI FRESENIUS - MC - EN ATTENTE DE RECEPTION RI OS11/07/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRTION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3334269 COLIS EN BON ETAT TRANS |  |  | 2020-1797 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667236 | OS11/07/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRTION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3334269 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(DOSSIER NUMERISER) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-21 | 22890660
2020.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 248049 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | LE CAPTEUR SATUROMETRE EST DEFAILLANT | OS05/06/2025 PINCE DE SAT ET RALLONGE REMPLACER APPAREIL FONCTIONNE TRES BIEN A RECUPERER PAR LE SERVICE OS17/06/2025 RENDU. |  |  | 2020-2072 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036117 | OS05/06/2025 PINCE DE SAT ET RALLONGE REMPLACER APPAREIL FONCTIONNE TRES BIEN A RECUPERER PAR LE SERVICE OS17/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | INACIO | 4240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-21
2020.XLS | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 247780 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | LE PESON NE FONCTIONNE PLUS. | OS28/05/2025 PILE CHANGER ET RENDU. |  |  | 2020-1832 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063017 | OS28/05/2025 PILE CHANGER ET RENDU. | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-06-17
2020.XLS | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 247578 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE D'OBSTRUCTION. TUBULURE CHANGE. APPAREIL ETEINT ET RALLUME. LA POMPE AFFICHE TOUJOURS MESSAGE ERREUR | OS10/06/2025 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 11/06/2025 PAS DE DEFAUT CONSTATE ESSAIS PERFUSION OK PAS D'ALARMES D'OBSTRUCTION |  |  | 2020-1159 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277919 | OS10/06/2025 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-06-12
2020.XLS | 2025-05-22 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 247508 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE SONNE MVO MALGRE UN BON REGLAGE. LE DEBIT CONTINUE SE REMET A MVO COMME SI LE POCHON ETAIT TOUT LE TEMPS VIDE. MERCI | PC 04/06/2025 RAS LANCEMENT PERFUSION VOIE A ET B OK MVO EN FIN DE PERF OK QUAND VOLUME PROGRAMME ARRIVE A 0 SINON PAS D'ALARME MVO INTEMPESTIVE PB DE PROGRAMMATION ? REMPLACEMENT BATTERIE - MISE EN PLACE NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 OS05/06 |  |  | 2020-1664 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412320 | OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BABER | 4299 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-12
2020.XLS | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 247449 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DOSSIER + COUSSIN FRE A LA MFR M. HAIMOUD CH15 | ML 21/05/25 RETOUR DES ACCESOIRES DU FAUTEUIL OK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 21/05/25 RETOUR DES ACCESOIRES DU FAUTEUIL OK |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-11
2020.XLS | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 247340 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT, BONJOUR, ERREUR DE PRODUIT : L'ACIDE CITRIQUE A ETE MIS A LA PLACE DU CITRASATE PENDANT LA PREPARATION DU DIALYSAT : ARRETER 6 MN AVANT LA FIN DE LA PREPARATION , ENSUITE UNE DESINFECTION DE L'APPAREIL A ETE EFFECTUER . FAUT IL FAIRE UNE REVISION DE L'APPAREIL PAR LA SOCIETE NIKKISO AVANT DE L'UTILISER SUR UN AUTRE PATIENT. | MH : ERREUR DE PRODUIT MH 21/05/2025 DEMANDE AUPRES DU TECH SI POSSIBILITE DE REMETTRE EN SERVICE - EN ATTENTE RETOUR DE TECH MH 21/05/2025 RETOUR M. MACHADO - DESINFECTER 2X L'EQUIPEMENT POUR QU'ON PUISSE REMETTRE EN SERVICE - FOCNTIONNEL |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-10
2020.XLS | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 2026-05-26 | 247375 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IL N'INSUFFLE PLUS MALGRE LE CHANGEMENT DES VALVES | MIDES : DEFAUT INSUFFLATION MH 28/05/2025 DEFAUT INSUFFLATION MALGRE CHANGEMENT DES VLAVES - DEMANDE EFFECTUE PAR MAIL AUPRES DE MIDEES - EN ATTENTE D'ENLEVEMENT ET RMA MH 28/05/2025 RECEPTION LABEL TRANSPORT - RMA 1478/2025 - EN ATTENTE EXPEDITION MH 2 |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 | OS02/06/2026 RENDU. | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 003376 | FUJIFILM HEALTHCARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-06-10
2020.XLS | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 247254 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BIEN LE BONJOUR JE PREND CONTACT AVEC VOUS CONCERNANT UNE POMPE DE NUTRITION QUI S'ALLUME AVEC LA PRESENCE D'UNE ALARME QUI EST CONSTANTE. D'AUTRE PART LA POMPE N'AFFICHE PLUS AUCUN PARAMETRAGE ET NE REPOND A AUCUN BOUTON | FRESENIUS : ERREUR ALARME CONSTANT QUAND ON ALLUME PC 20/05/2025 POMPE EN DEFAUT DECONNEXION BATTERIE MAIS NE S'ALLUME PLUS MS 21/05/2025 RENVOI SAV - MC + MP - EN ATTENTE RECEPTION RI OS18/06/2025 INTERVENTION ECRAN CHANGER, MISE A JOUR SOFTEN2.3L ,MAIN |  |  | 2020-1813 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667257 | OS18/06/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3333446 COLIS EN BON ETAT . OS18/06/2025 INTERVENTION ECRAN CHANGER, MISE A JOUR SOFTEN2.3L ,MAINTENANCE PREVENTIVE,TEST ELECTRIQUE, NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL MIS A DIS |  |  |  | 0 | THEOBALD | 4208 | N | Préventive |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-07
2020.XLS | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 247110 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12, MANQUE BUTEE D' ARRET OPTIM : 8801 | NH 23.06.2025 ENVOI SAV SOUS CONTRAT OS03/07/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°7698264 COLIS EN BON ETAT. OS03/07/2025 ACTION REALISER REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS03/07/2025 RENDU. |  |  | 2020-1829 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 803833 | OS03/07/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°7698264 COLIS EN BON ETAT. OS03/07/2025 ACTION REALISER REMISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS03/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-05
2020.XLS | 2025-05-15 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 247130 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LANGUETTE SUR LE FERMOIR DE LA PORTE CASSE... | NH 16.05.2025 RECEPTION EN ATELIER NH 08.10.2025 MISE EN REFORME |  |  | 2020-1143 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768219 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-05
2020.XLS | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 246909 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | FRESENIUS : ERREUR 18.1.1 MH 13/05/2025 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS13/06/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SUIVANT BLN°3332493 COLIS EN BON ETAT OS 13/06/2025 INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES MISE A |  |  | 2020-1209 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392466 | OS13/06/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SUIVANT BLN°3332493 COLIS EN BON ETAT OS 13/06/2025 INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES MISE A JOUR SOFT EN 2.3L MAINTENACE PREVENTIVE , TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE DE L APPAREIL REMIS DA |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-06-03 | 22993538
2020.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-07-25 | 246857 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE NE CHARGE PAS | BAXTER : DEFAUT AFFICHAGE ET BATTERIE RB15/05/2025 PB ECRAN + NE CHARGE PAS - ENVOIE SAV - MH 13/06/2025 EQUIPEMENT RECEPTIONNER PAR LE CH DIJON - VOIR AVEC BAXTER SI APPAREIL CONFORME OU PAS - PAS REUSSIS A LES JOINDRE RB16/06/2025 RECEPTION DEVIS POUR |  |  | 2020-1134 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13490 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 000142 | BAXTER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-31
2020.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 246869 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | L'APPAREIL S'ETEINT DES QU'ON L'ENLEVE DU SOCLE. MERCI D'AVANCE ! | NH 16.05.2025 CONTACT SAV POUR PRISE EN CHARGE DM SOUS GARANTIE NH 16.05.2025 ENVOI SAV MH 27/05/2025 RECEPTION BILIRUBINOMETRE - BATTERIE REMPLACER + CALIBRATION / CONTROLE - CONFORM ET FONCTIONNEL OS06/06/2025 RENDU. |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS06/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-31
2020.XLS | 2025-05-09 | 2025-08-01 | 2026-01-12 | 246783 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MP A FAIRE OS09/01/2026 RECEPTION D UNE POMPE AUTO-ANALGESIQUE REPARER SUIVANT BLN°SAVN°26 01 180 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | SMD: MP A FAIRE// ENVOIE CHEZ SMD LE 01/08/2025 SMD / MP ET BOIRE BOLUS A REMPLACER // DEVIS RECU L25-1219 LL 08/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/01/2026 RECEPTION D UNE POMPE AUTO-ANALGESIQUE REPARER SUIVANT BLN°SAVN°26 01 180 COLIS EN BON E |  |  | 2020-2140 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 202740941008 | LL 09/05/2025 RECEPTION MATERIEL AVEC BOITIER + POIRE + CLE - MIS DANS LOCAL REPARATION OS09/01/2026 RECEPTION D UNE POMPE AUTO-ANALGESIQUE REPARER SUIVANT BLN°SAVN°26 01 180 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009002 | SMD |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-30 | 22993538
2020.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-07-09 | 246685 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE NE S¿ALLUME PLUS. MERCI | OS09/07/2025 FRESENIUS : POMPE HS RB07/05/2025 RECEPTION POMPE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 13/05/2025 RENVOI SAV POUR MC + MP - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 16/06/2025 MAJ SOFT 2.3L + MP + TEQ + NETTOYAGE CMPLT - FONCTIONNEL / CONFORME OS09/07/2025 RENDU. |  |  | 2020-1802 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667251 | OS09/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-28
2020.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 246709 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | COLOSCOPE N SERIE: L0034Z0265 FUITE | ENVOIE CHEZ PETEL SERVICE LE 14/05 PASSAGE EN LAVEUR OK, TEST D'ETANCHEITE OK. AUCUNS PROBLEMES CONSTATES PAR PETEL |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-05-28
2020.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 246328 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ECRAN H.S | FRENESIUS : ECRAN H.S MS 21/05/2025 RENVOI SAV - MC - EN ATTENTE DE RECEPTION RI SC 18/06/2025 RECEPTION OFFRE DE PRIX FRESENIUS DE 259.20€ , VALIDEE OS16/07/2025 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°3333453 COLIS EN BON ETAT . OS16/07/ |  |  | 2020-1149 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765314 | LL 09/05/2025 RECEPTION BASE AVEC PIED - ECRAN HS - MIS DANS LOCAL REPARATION OS16/07/2025 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°3333453 COLIS EN BON ETAT . OS16/07/2025 DEFAUT CONSTATER CARTE AFFICHAGE DEFECTUEUSE , INTERVENTION REMPLACE |  |  |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-23
2020.XLS | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 246263 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE |  |  |  | PC 30/04/2025 NE S'ALLUME PAS REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 13/05/2025 DOIT ETRE CONTROLE REMONTAGE ANCIENNE BATTERIE ET REMISE EN STOCK DEMONTAGE ET RECUPERATION VEROUILLAGE POUR DPS 2013-537 ENVOI CHEZ FRESENIUS OS13/06/2025 RECEPTION D UN POUSSE S |  |  | 2020-1198 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826020 | OS13/06/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3332500 COLIS EN BON ETAT . OS 13/06/2025 INTERVENTION REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES MAINTENANCE PREVENTIVE , TEST ELECTRIQUE ,NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL.A DISPOSITION DU SERVICE |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-21 | 22890660
2020.XLS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-06-18 | 246232 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/04/2025 DEVIS SUITE INTERVEENTION DU 24/04/2025 , DA TRANSMISE IF 30/04/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-21 | 22766809
2020.XLS | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 246186 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2025 NE ROULE PAS DROIT ; MISE EN PLACE D¿UN DIAGNOSTIC: LE CAPTEUR DE FORCE GAUCHE NE S¿ACTIVE PAS CORRECTEMENT. UN DES PETITS CAPOTS INSTALLE AU NIVEAU DE LA BARRE DE COMMANDE N¿EST PAS FIXE CORRECTEMENT CAR UNE VIS EST DESSERREE. AUSSI LE GROS |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-20 | 22766809
2020.XLS | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-06-19 | 246072 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.04.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE SC 02/05/2025 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 19/06/2025 RECEPTION RAPPORT MP EFFECTUER LE 17/06/2025 , CONFORME |  |  | 2020-2192 | BISTOURI HF | ESG-400 | OLYMPUS | B007894 |  | 616 | THUNDERBEAT 4 | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-17 | 824155
2020.XLS | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 246122 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS NE TIENT PLUS | OS29/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 20/05/2025 - REGLAGE APPUI-BRAS EFFECTUER |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | OS29/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-17
2020.XLS | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 245676 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE VERIFIER LA POMPE QUI SONNE UN DEFAUT DE BATTERIE MEME LORSQU'ELLE EST BRANCHEE AU SECTEUR | OS28/04/2025 POMPE PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 06/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 |  |  | 2020-2157 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415408 | OS28/04/2025 POMPE PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | IDE | 4778/5799/4299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-10
2020.XLS | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 245634 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE PILIER N°11 (2020-1579) EST DEFECTUEUX. IL FAIT DES A-COUPS ET REALISE D'AUTRES TACHES QUE CELLES DEMANDEES VIA LA TELECOMMANDE (PLUSIEURS TELECOMMANDES TESTEES). MERCI. | IF 18/04/2025 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS IF 29/04/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION DU 24/04/2025 , PAS DE PROBLEME AVEC LE PILIER CAR LE PROBLEME VIENT DU PLATEAU. |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 | BEAUMER BRIMEUX | 5173 | O | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-09
2020.XLS | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 245449 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | IMPOSSIBILITE DE REGLER UN DEBIT A ZERO | OS16/04/2025 POMPE MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 30/04/2025 CHOIX PROGRAMMATION 0112 BOLUS SEUL SANS DEBIT OK PROGRAMMATION SANS DEBIT POSSIBLE EN MODE MG ET NON ML EN MODE CONTINU + BOLUS ESSAIS OK REMPLACEMENT COUVERCLE PILE COMPATIBLE NO |  |  | 2020-2149 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 200440104005 | OS16/04/2025 POMPE MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PERONET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-06
2020.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 245372 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, DEMANDE FR CONFORT AVEC ASSISTANCE ELECTRIQUE POUR MME TURPIN (1143). A DEPOSER EN ERGOTHERAPIE. MERCI | ML 15/04/25 PREPARATION + MIS EN ¿PRET |  |  | 2020-2350 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA DAHLIA 30 | INVACARE | 20B05004595 | ML 15/04/25 PREPARATION + MIS EN ¿PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-03
2020.XLS | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 245100 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, TIRE LAIT MEDELA RETROUVE CASSE SUR LE HAUT, ABSENCE DU SUPPORT. MERCI PAR AVANCE. BONNE JOURNEE. CORDIALEMENT MME LEMSIKINE | OS11/04/2025 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/04/2025 TIRE LAIT REMIS EN ETAT A DISPO DU SERVICE. OS05/06/2025 RENDU. |  |  | 2020-2265 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868490 | OS11/04/2025 TIRE LAIT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/04/2025 TIRE LAIT REMIS EN ETAT A DISPO DU SERVICE. OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-01
2020.XLS | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-04-23 | 244905 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE SUR LE CABLE DE BRANCHEMENT DE LA PARTIE ECHOGRAPHIQUE. | RB08/04/2025 DEMANDE D ENLEVEMENT A FUJIFILM - DEMANDE DE PRET A FUJIFILM RB09/04/2025 VIDEO ECHO PRIS PAR TRANSPORTEUR RB11/04/2025 REFUS DU DEVIS DE REPARATION 16 603.58 EUR - DEMANDE DE RENVOIE EN L ETAT - A ENVOYER CHEZ MIDES RB16/04/2025 RELANCE FUJ |  |  | 2020-2282 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD LINEAIRE | EG-580UT | FUJIFILM | 6U047K040 |  | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-04-26
2020.XLS | 2025-04-05 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 244801 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE MET LE MESSAGE "RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" ET LA POMPE SONNE EN CONTINU MEME BRANCHE AU SECTEUR | OS11/04/2025 POMPE A PERF DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE A FAIRE PREVENTIVE OK CF RSQM |  |  | 2020-2332 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415598 | OS11/04/2025 POMPE A PERF DEPOSER DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | IDE | 5799 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-26
2020.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-05-16 | 244774 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 04/04/2025 IMPOSSIBLE A CALIBRER APPAREIL A CHUTER - CASSE PC 16/05/2025 REMPLACE PAR I10 2025-0268 PEB 2025 |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-25 | 22890660
2020.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 244788 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PAS DE RETOUR D'IMAGE SUR L'ECRAN (RETABLI APRES PASSAGE DU BIOMED LE 03/04) | CABLE HDMI DEBRANCHE |  |  | 2020-1696 | MICROSCOPE DE CONSULTATION | 320M | LEICA | 030920003 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-25
2020.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-05-20 | 244511 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE AMIKA S'ALLUME MAIS L'ECRAN RESTE BLANC ET SE MET EN ALARME. MERCI | OS02/04/2025 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB02/04/2025 ENVOIE SAV MS 20/05/2025 RECEPTION POMPE A NUTRITION ENTERALE - REMPLACEMENT DE PIECE DEFECTUEUSE + MAJ SOFT 2.3L + MP + TEST ELEC + NETTOYAGE COMPLET - FONCTIONEL ET CONFORME - | N4T2 |  | 2020-1794 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667274 | OS02/04/2025 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS | [5 empty] | 2025-04-22
2020.XLS | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 244404 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE D'ALARME DEMANDANT "REPARATION" | RB31/03/2025 RECEPTION POMPE A PERF - MIS DANS LOCAL DEPOT RB09/04/2025 REMIOSE A O DE LA BATTERIE - EN ATTENDANT LES NOUVELE BATTERIE ICU - MIS EN CHARGE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS24/04/2025 RENDU. |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS24/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-19
2020.XLS | 2025-03-26 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 244262 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 26/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1626 | RADIAMETRE PORTABLE | RDS80 | RADOS | 310507 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 011956 | APVL INGENIERIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-16 | 22993538
2020.XLS | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-12-23 | 244071 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/03/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 13/03/2025 |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE | 23E057 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-12 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-28 | 243962 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/03/2025 DEVIS POUR LE RENOUVELLEMENTS VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION, DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 14/05/2025 LES SCANNERS NE SSONT PAS CONCERNE PAS LE RENOUVELLEMENT |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-10 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-06-23 | 243965 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/03/2025 DEVIS POUR LE RENOUVELLEMENTS VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION, DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/06/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-10 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-09-22 | 243912 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.03.2025 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 22.09.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-1282 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.60AO | GETINGE/MAQUET | 01039 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-09 | 824155
2020.XLS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-06-02 | 243911 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.03.2025 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 02.06.2025 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-1281 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.62AO | GETINGE/MAQUET | 00028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-09 | 824155
2020.XLS | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 243905 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE D'ERREUR AFFICHANT DE REMPLACER BATTERIE ALORS QU'ELLE ETAIT BRANCHEE. | OS20/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB27/03/2025 BATTERIE DEJA CHANGER PAR UNE ICU - RESET DU MESSAGE - CNFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE | SALLE DE SOIN IDE |  | 2020-2162 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415211 | OS20/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4377 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-09
2020.XLS | 2025-03-19 | 2025-04-09 | 2025-09-12 | 243887 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POUVEZ-VOUS FAIRE REPARER LA CHEMISE EXTERNE DU BETOCCHI N°12 SN 12123E, CELLE-CI EST TROP LONGUE ET OBSTRUE LE CHAMPS DE VISION. MERCI. | RB19/03/2025 RECEPTION OPTIQUE + CHEMISE EXTERNE NH 09.04.2025 ENVOI SAV RB29/04/2025 RECEPTION DEVIS 179124 - LA CHEMISE EST BIEN PLUS LONGUE MAIS LES DEUX INSTRUMENT SONT D ORIGINE COMPATIBLE ET NE PRESENTENT PAS DE TRACE DE MODIFICATION IL EST PREFE |  |  | 2020-1591 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 12123E | OS11/09/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE ET D UNE CHEMISE SUIVANT BLN°5800886865 ET BLN°5800886870 ET COMMANDE COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION DE L OPTIQUE . |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-04-09
2020.XLS | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 243859 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | RACCORD BRASSARD TENSION GRIPPE | PC 31/03/2025 RAS CONNEXION UN PEU DIFFICILE AVEC BRASSARD ET TUYAU NEUF MAIS TOUT A FAIT FONCTIONNEL |  |  | 2020-1700 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036119 |  |  |  |  | 0 | SALAUN | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-09
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-09-16 | 243784 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.03.2025 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-08 | 824155
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 243754 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE NE FONCTIONNE PAS. | RB31/03/2025 DEFAUT CONSTATE MESSAGE D ERREUR REPARER BATTERIE - BATTERIE DEJA CHANGER RECEMENT PAR UNE BATTERIE ICU - REMISE A 0 DE LA BATTERIE POUR UNE REMISE EN SERVICE EN ATTENDANT RDV AVEC ICU POUR TROUVER UNE SOLUTION AU PROBLEME |  |  | 2020-2157 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415408 |  |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-08
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-09-04 | 243747 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 04/09/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243743 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 25980435 DU 12/03/2025 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1619 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 06000000720CF041 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2025-04-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243741 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 25980433 DU 12/03/2025 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1622 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 4F00000071C8DD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2025-04-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243708 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER SELON PROCEDURE , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243729 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-08 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243737 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 25980430 DU 12/03/2025 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1624 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 94000000720CDF41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2025-04-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243739 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 25980431 DU 12/03/2025 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1623 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1F000000720E9341 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2025-04-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243740 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 25980432 DU 12/03/2025 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1622 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 4F00000071C8DD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2025-04-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 243742 | 2110 | QUALITE ET GESTION DES RISQUES NOVO | BIOMEDICAL | VIGIN |  | JUMO : CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 18/03/2025 >> CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N° 25980434 DU 12/03/2025 "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C" |  |  | 2020-1620 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8200000071C65A41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00076 | DIRECTION QUALITE GESTION DES RISQUES | 2025-04-08 | 22879420
2020.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 243630 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS 3 POMPES A PERFUSION DEFECTUEUSES A REMPLACER SVP | OS18/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REEPARATION. RB17/03/2025 REMPLACEMENT BATTERIE EXALIUM PAR UNE ICU - REMISE A 0 BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS28/03/2025 RENDU. |  |  | 2020-2156 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415449 | OS18/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REEPARATION. OS28/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-05
2020.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-07-21 | 243567 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/3/2025 DEVIS POUR CONTROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 17/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-04 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 243556 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/03/2025 ATTACHE CASSEE AU NIVEAU DU BRAS L 'APPARE , À L¿ORIGINE LA PROBLEMATIQUE RENCONTREE A ETE CREEE SUR LE MAUVAIS DISPOSITIF ET POUR UNE PROBLEMATIQUE DIFFERENTES (CROCHET SUPPORT TUBE CASSE). CEPENDANT, UNE VERIFICATION VISUELLE A ETE REALISE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-04 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-07-23 | 243557 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CROCHET QUI SERT AU MAINTIENT D'UNE CHAMBRE HUMIDIFICATEUR, A ETE CASSE. POURRIEZ VOUS LE REPARER MERCI. | DUOMED LE CROCHET DE MAINTIENT CASSE OS17/03/2025 HUMIDIFICATEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB19/03/2025 ENVOIE SAV AVEC SON CABLE ALIM POUR MC RB09/04/2025 ENVOIE DE LA FICHE ARM RB12/06/2025 RECEPTION DEVIS - NON REPARABLE DEVIS POUR UN |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS17/03/2025 HUMIDIFICATEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/07/2025 RECEPTION D UN HUMIFICATEUR NEUF SUIVANT BLN°C033-D2560242 ET COMMANDE B6/1663606 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-04
2020.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 243526 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | POSITION 10 NE FONCTIONNE PLUS MERCI. | ROCHE : POSITION 10 NE FONCTIONNE PAS FV LE 04.04.2025 >> RI WO-31860158 DU 17.03.2025 // MARINUS CLARIJS "PROBLEME DE LA TEMPERATURE SUR LA POSITION 10. REMPLACEMENT LA POSITION. VALIDATION T1 REALISEE (CONTROLE DE TEMP) => RAS. FONCTIONNEMENT DU SYSTEM |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | TABUT | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-03
2020.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 243529 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REMONTER LE FRM ATTRIBUE A MME GUILLAUMIE. MERCI | ML 14/03/25 LE FAUTEUIL EST REHAUSSER |  |  | 2020-2359 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 20D05001530 | ML 14/03/25 LE FAUTEUIL EST REHAUSSER |  |  |  | 0 | MORICE | 305301 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-04-03
2020.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243359 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LES FREINS DU LIT DE LA CHAMBRE 416P SONT DIFFICILES A ACTIVER | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  | 2020-1390 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0010 | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-03-29
2020.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243358 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LES FREINS DU LIT DE LA CHAMBRE 429 SONT DIFFICILES A ACTIVER LIT USLD 2020-1395 | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  | 2020-1395 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0015 | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-03-29
2020.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243356 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LES FREINS DU LIT DE LA CHAMBRE 428P SONT DIFFICILES A ACTIVER | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  | 2020-1383 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0003 | ML 13/03/25 REGLAGE DU FREIN + TEST OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-03-29
2020.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 243338 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | 10/03/2025 RECEPTION RAPPORT CQI DU 29/01/2025 , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-29 | 22766809
2020.XLS | 2025-03-07 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 243263 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LAMPE N° EF436 D'UF3072 NE FONCTIONNE PAS | OS07/03/2025 LAMPE A POLYMERISER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB31/03/2025 DEFAUT CONSTATE PB BATTERIE - TEST AVEC UNE AUTRE BATTERIE D UNE AUTRE LAMPE A POLYMERISER - TEST OK DEMANDE DEVIS POUR BATTERIE - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB01/04/2025 R |  |  | 2020-1933 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 309960039 | OS07/03/2025 LAMPE A POLYMERISER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/04/2025 RENDU. | 436 | MINILED 2 ORTHO-1 | LAMPE A POLYMERISER | 0 | SPIRKA | 4411 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-28
2020.XLS | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 243209 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 06/03/2025 BRASSARD DEFECTUEUX REMPLACEMENT BRASSARD |  |  | 2020-1702 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036123 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-27 | 22890660
2020.XLS | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 243054 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | RESPI PED ANOMALIE MINEURE VENTILATION ASSUREE. (083) MERCI | RB06/03/2025 DEFAUT CONSTATE LE MONNAL PASSE EN ANGLAIS + APPARITION DU MESSAGE D'ERREUR "SCREEN FAULT" + LE TACTILE QUI NE REPOND PAS. - CONTACT SAV - RECEPTION DEVIS POUR MC REPARATION PILE SAUV - EN ATTENTE DE VALIDATION RB24/03/2025 PASSAGE TECH AI |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 |  |  |  |  | 0 | MANDON | 5316 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-25
2020.XLS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 243101 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB04/03/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE |  |  | 2020-2249 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-25 | 22877333
2020.XLS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 243108 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB04/03/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE |  |  | 2020-2250 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000137 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-25 | 22877333
2020.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 243032 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | DES LE DEMARRAGE>> ALARME " INTERNAL BATTERY INOPERATIVE"+ "SCREEN FAULT". RIEN DE PEUT ETRE VALIDE SUR L'ECRAN DE FACON TACTILE OU AVEC LA MOLLETTE. | RB06/03/2025 RESPI DESCENDU AU BIOMED - DIAGNOCTIQUE PAR TEL AVEC AIR LIQUIDE - PB PILE INTERNE ERREUR PASSAGE EN ANGLAIS - DONNEE DE CONFIG PERDU - ERREUR SCREEN FAULT - DEMANDE DEVIS DE MAINTENANCE - EN ATTENTE DE RECEPTION - RECEPTION DEVIS - EN ATTENT |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 |  |  |  |  | 0 | LOUVET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-22
2020.XLS | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 242941 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | ALARME BATTERIE EN CONTINUE | OS28/02/2025 POMPE A PARF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/03/2025 BATTERIE DE SEPTEMBRE 2024 RAS REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE OS10/03/2025 RENDU. |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS28/02/2025 POMPE A PARF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-21
2020.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242889 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/02/2025 MAINTENANCE PREVETIVE EFFECTUER LE 26/02/2025 => CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-20 | 22766809
2020.XLS | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 242894 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/02/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 26/02/2025 , CONFORME |  |  | 2020-1646 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085TJ |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-20 | 22766809
2020.XLS | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 242840 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS. | OS03/03/2025 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 11/02/2025 TECOMMANDE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1255 | BOITIER DE COMMANDE FILAIRE DE TABLE OPERATOIRE | 1150.90C0 | GETINGE/MAQUET | 04445 | OS03/03/2025 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-19
2020.XLS | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 242727 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/02/2025 CQ ANNUEL , CONTROLE QUALITE REGLEMENTAIRE PERIODIQUE REALISE SUIVANT LES RECOMMANDATIONS ISSUES DU PROTOCOLE ANSM. UN RAPPORT DETAILLE VOUS SERA TRANSMIS PAR MAIL DANS LES MEILLEURS DELAIS. CONTROLE CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-15 | 22766809
2020.XLS | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 242757 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE BOITIER DU MOTEUR "BIS"2020-1295 EST CASSE. POURRIEZ VOUS REGLER CE PROBLEME SVP ? | OS25/02/2025 MONITEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.03.2025 DM IRREPARABLE => MIS EN REFORME |  |  | 2020-1295 | MONITEUR BIS | BIS X | COVIDIEN | VT56697 | OS25/02/2025 MONITEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-03-15
2020.XLS | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 242680 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ-VOUS REVISER LE NEBULISEUR | OS25/02/2025 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/03/2025 PB COMPRESSEUR NON REPARABLE ECHANGE AVEC LE DIMEHO ST23 2024-1000 (STOCK NEBULLISEURS NEUFS) |  |  | 2020-1180 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-3 | OS25/02/2025 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-14
2020.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 242499 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | IMPOSSIBLE D'OUVRIR LE CAPOT DE LA CENTRIFUGEUSE, MERCI, URGENT +++ | RB19/02/2025 PAS DE DEFAUT CONSTATE - CAPOT S OUVRE CORRECTEMENT - TEST OK |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-11
2020.XLS | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-06-03 | 242426 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME DE BATTERIE SUR LA POMPE SVP, MERCI D'AVANCE | OS17/02/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/02/2025 POMPE IMPOSSIBLE DE REINITIALISER LE COMPTEUR BATTERIE (DEJA TENTE IL Y A 2 SEMAINES) PROCEDURE FAIL A ENVOYER CHEZ ICU PC 28/02/2025 DEVIS 503276 REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 03/ |  |  | 2020-2164 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415180 | OS17/02/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/05/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°99575948 ET COMMANDE B2/1642366 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LEAL | 4588 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-08
2020.XLS | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 2025-05-23 | 242293 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE SONNE ALARME ALORS QUE LA BATTERIE EST BRANCHEE ET CHARGEE. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR LA REPARER. CORDIALEMENT | PC 18/02/2025 REINITIALISATION BATTERIE IMPOSSIBLE PROCEDURE FAIL POMPE A ENVOYER CHEZ ICU PC 28/02/2025 DEVIS 503277 REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 03/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB23/05/2025 PIECE REMPLACE ASM BATTTERY SPARE - HOUSIN |  |  | 2020-2160 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415267 | OS05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NORIS | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-03-05
2020.XLS | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 242117 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/02/2025 MAAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 05/02/2025 => CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-01 | 22766809
2020.XLS | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 242101 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | SONNE "BULLE D'AIR VOIE VEINEUSE" EN COURS DE DIALYSE SUR PLUSIEURS DIALYSES SUR LE MEME MALADE PAS DE BULLES VISIBLES BESOIN D'UNE REVISION ? CHANGEMENT DE MACHINE ET AUCUNS PROBLEMES RENCONTRES MERCI D'INTERVENIR RAPIDEMENT CAR PEU DE MACHINES POUR BEAUCOUP DE DIALYSES | NH 12.02.2025CONTACT SAV NH 27.02.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PASSE CLOISON DU PORT DE PRESSSION ARTERIEL => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | PILKA | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-01
2020.XLS | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 2025-06-25 | 241951 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARER LA POMPE ABOTT QUI SONNE " PROBLEME BATTERIE " MERCI PAR AVANCE, BONNE JOURNEE. CORDIALEMENT STEPHANIE | OS10/02/2025 POMPE APERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 11/02/2025 ALARME BATTERIE MALGRE BATTERIE ORIGINE ICU + SUPPORT CASSETTE HS ENVOI CHEZ ICU PC 21/05/2025 RECEPTION DEVIS ICU N° 503274 LL 27/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/06/2025 |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 | OS10/02/2025 POMPE APERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/06/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT RAPPORT N°294655 ET COMMANDE B2/1658677 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LEMSIKINE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-27
2020.XLS | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-27 | 241908 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/02/2025 PROBLEME SUR COLLIMATEUR , LES INVESTIGATIONS METTENT EN EVIDENCE UNE DEFAILLANCE DE LA CAM B MOTOR DU COLLIMATEUR -- REMPLACEMENT DE LA CAM DEFAILLANTE SUIVANT LE SERVICE MANUEL -- REMPLACEMENT REALISE AVEC SUCCES -- REALISATION DES TEST ET |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-26 | 22766809
2020.XLS | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 241832 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER EN SALLE D'ERGOTHERAPIE SUR MAGNY LE FRM CORRESPONDANT A LA FEUILLE DE DON ENVOYEE PAR MAIL. LE NETTOYER, LE REVISER ET LE MARQUER POUR LE REMETTRE EN RESERVE ERGO SUR MAGNY. MERCI | PC 06/02/25 FAUTEUIL RECUPERER, N° DE SERIE: 20D05001530 ACTION 3 ML 11/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK FAUTEUIL MIS DANS L'INVENTAIRE ASSET+ SERA MIS EN SERVICE SUR LE SITE DE MAGNY |  |  | 2020-2359 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L40 | ACTION 3 NG | INVACARE | 20D05001530 | PC 06/02/25 FAUTEUIL RECUPERER, N° DE SERIE: 20D05001530 ACTION 3 |  |  |  | 0 | MORICE | 305301 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-02-25
2020.XLS | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 241846 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BRASSARD DU DYNAMAP DEFECTUEUX | PC 06/02/2025 TUYAU PNI HS COMMANDE DE TUYAU PNI DEALACHATS PC 13/02/2025 1 TUYAU PNI RECUPERER STOCK PONTOISE - A RENDRE A RECEPTION STOCK AINCOURT REMPLACEMENT TUYAU PNI + BRASSARD ADULTE STANDARD ESSAIS PROSIM8 PNI + SPO2 OK |  |  | 2020-1700 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036119 |  |  |  |  | 0 | RICHET | 4366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-25
2020.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 241747 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12 °, VISION FLOUE, OPTIM: 8551, SN: 816666 | OS04/02/2025 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.N° EQUIPEMENT PAS TROUVER. NH 06.02.2025 ENVOI SAV OS24/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76746756 COLIS EN BON ETAT DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. NH 25.02.2025 A DI |  |  | 2020-1823 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 804482 | OS04/02/2025 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.N° EQUIPEMENT PAS TROUVER. OS24/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76746756 COLIS EN BON ETAT DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-22
2020.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-18 | 241795 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BASE DEFECTUEUSE, SONNE ERREUR DES L'ALLUMAGE. DONNE AVEC CABLE D'ALIMENTATION ET SUPPORT, A RENDRE AVEC. MERCI | RB10/02/2025 PIED MIS DANS LOCAL DEPOT - ENVOIE EN REPARATION DE LA BASE PERFUSION OS11/03/2025 RECEPTION D UNE BASE REPARER SUIVANT BLN°3327280 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB18/03/2025 MP - TSE - NETTOYAGE COMPLET DE L APPAREIL - MIS A DISPO DU |  |  | 2020-1146 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE INTENSIVE IEC | FRESENIUS | 23765489 | OS11/03/2025 RECEPTION D UNE BASE REPARER SUIVANT BLN°3327280 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-22
2020.XLS | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | 241803 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | IL MANQUE UNE FICHE SUR LA PRISE /CHARGEUR ELECTRIQUE DU C.MAC (VIDEO LARYNGOSCOPE). MERCI PAR AVANCE . | OS03/02/2025 VIDEO LARYNGOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB04/02/2025 DEVIS RS POUR CHARGEUR + ACCESOIRE PRISE - EN ATTENTE VALIDATION DA 4798 LL 11/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB04/03/2025 CHANGEMENT DE L ACCESOIRE DE LA PRISE - TEST |  |  | 2020-1786 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE C-MAC | 8403ZXK | STORZ | RP22456 | OS03/02/2025 VIDEO LARYNGOSCOPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/03/2025 RENDU. | 206 | C MAC 2 |  | 0 | SEVRE | 7152 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-22
2020.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 241641 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | SONNE OCCLUSION ALORS QUE LA VOIE VEINEUSE EST FONCTIONNELLE | OS03/02/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/02/2025 RAS - PAS D'OCCLUSION CONSTATEE ESSAI DEBIT 100ML/H VOLUME 20ML VOIE A ET B OK REMIS EN SERVICE OS06/02/2024 RENDU. |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS03/02/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CEYANT | 4588 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-21
2020.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 241693 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/01/2025 MP DRAGER MAINTENANCE PREVENTIVE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT |  |  | 2020-1492 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASNF-0117 |  | 522 | PERSEUS A500 - 2 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-21 | 22877333
2020.XLS | 2025-01-30 | 2025-02-06 | 2025-03-19 | 241625 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER L'OPTIQUE SN 1211Q1 N°15, LA LENTILLE EST CASSE (IMPACT), MERCI. | NH 06.02.2025 ENVOI SAV RB18/02/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 24/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°170977ET COMMANDE B2/1641321 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB19/03 |  |  | 2020-2138 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1211Q1 | OS18/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°170977ET COMMANDE B2/1641321 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-20
2020.XLS | 2025-01-29 | 2025-02-18 | 2025-04-16 | 241537 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER CE BILIRUBINOMETRE QUI NE FONCTIONNE PLUS. | OS29/01/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/02/2025 DEMANDE CALIBRATION + DECLENCHEUR A REVOIR ENVOI CHEZ DRAGER SERVICE 000310416360 CHARGEUR DANS MON BUREAU PC 25/02/2025 DEVIS 134386163 REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS29/01/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/04/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00919226 ET COMMANDE B2/1642601 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-19
2020.XLS | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-04 | 241565 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, UN MESSAGE DE BATTERIE S'AFFICHE SUR L'ECRAN. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. CORDIALEMENT | PC 29/01/2025 BATTERIE REMPLACEE EN NOVEMBRE 2024 DONC LAISSEE EN PLACE REINITIALISATION BATTERIE |  |  | 2020-2164 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415180 |  |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-19
2020.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-31 | 241400 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS RENCONTRONS UN PROBLEME AVEC CE MATELAS CHAUFFANT. A PLUSIEURS REPRISES, SUR UNE PERIODE DE PLUSIEURS MOIS, L'APPAREIL ARRETE DE FONCTIONNER ET SONNE DEBRANCHE ALORS QUE TOUT LES COMPOSANTS SONT BANCHES, ET JUSTEMENT UNE FOIS QUE L'ON DEBRANCHE LE MATELAS CHAUFFANT DE L'UNITE DE CONTROLE, CELUI-CI ARRETE DE SONNER. J'AI PAR LA SUITE FAIT DES TESTES SUR DIFFERENTE PERIODE DE TEMPS ET JE N'AI PAS RENCONTRER CE GENRE DE PROBLEME. CEPENDANT A CAUSE DE CE GENRE DE PROBLEME RECURENT, LES INFERMIERES NE VEULENT PLUS L'UTILISE. VOUS SERAI T'IL DE REGLE CE PROBLEME AFIN QUE L'ON EST CE LIT CHAUFFANT TOTALEMENT FONCTIONNEL ET PAS BEUGUER. MERCI | RB27/01/2024 MIS EN TEST DE CHAUFFE - PENDANT 2 JOUR - PAS DE DEFAUT CONSTATE OU DE MESSAGE D ERREUR - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE OS03/02/2025 RENDU. |  |  | 2020-2300 | UNITE DE CONTROLE POUR MATELAS CHAUFFANT | COSYTHERM 2 | INDITHERM MEDICAL | 000246 | OS03/02/2025 RENDU. | 544 | COSYTHERM 2 | MATELAS CHAUFFANT | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-15
2020.XLS | 2025-01-24 | 2025-02-06 | 2025-03-19 | 241345 | 6048 | HDJ GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE SN 1212E4 N°18 QUI EST FLOU, MERCI. | NH 06.02.2025 ENVOI SAV RB18/02/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA OS18/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°170976 ET COMMANDE B2/1641323 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB19/03/2025 NETTOYAGE ET POLISSAGE FIBRE LUMIER |  |  | 2020-1819 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1212E4 | OS18/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°170976 ET COMMANDE B2/1641323 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-14
2020.XLS | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 241364 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL ELECTRIQUE DE MME JEBRY CHAMBRE 1223 | ML 31/01/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 04/02/25 MIS EN CHARGE ML 05/02/25 CHARGE TERMINER, NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 31/01/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DUSSURE | 4359 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-14
2020.XLS | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-02-04 | 241271 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/01/2025 PROBLEME DE PORT USB , PIECE CCOMMANDER PAR GE , ATTENTE INTERVENTION IF 27/01/2024 INTERVENTION LE 04/02/2025 |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-13 | 22766809
2020.XLS | 2025-01-21 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 241191 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA TABLETTE QUI PERMET DE DEMARRER LA CœLIOSCOPIE NE FONCTIONNE PAS, IMPOSSIBLE DE RENTRER LE MOT DE PASS, URGENT ++++ | MH : IMPOSSIBLE DE DEMARRER D'OPERATION A PARTIR DE LA TABLETTE MH 29/01/2025 PROCEDURE POUR DEBLOQUER LA TABLETTE - FONCTIONNEL |  |  | 2020-2276 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | AR-3200-0021 | ARTHREX | DBJ200050 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-11
2020.XLS | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 241005 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/01/2025 DEFAUT DE COMMUNICATION AVEC LE TANK, TICKET GARDE EN SUIVI UNE DIZAINE DE JOUR, LE PROBLEME N'A PAS ETE RESIGNALE,VERIFICATION FONCTIONNELLE REALISEE AVEC SUCCES PAR LE CLIENT |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-02-07 | 22766809
2020.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 240955 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT DE FONCTIONNE PAS, AUCUNE FONCTION DE LA TELECOMMANDE SEMBLE FONCTIONNEL | ML 17/01/25 CORDON SECTEUR SECTIONNER, REMPLACER + CTRL, LORS DU CTRL LE LIT NE FREINE PAS JE SUIS OBLIGER DE REVENIR POUR REGLER LE MECANISME DE FREIN ML 21/01/25 REGLAGE DES FREINS OK + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK REMIS EN SERVICE | CHAMBRE 325 LIT P |  | 2020-1399 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0019 | ML 17/01/25 CORDON SECTEUR SECTIONNER, REMPLACER + CTRL, LORS DU CTRL LE LIT NE FREINE PAS JE SUIS OBLIGER DE REVENIR POUR REGLER LE MECANISME DE FREIN |  |  |  | 0 | CORDARO | 675663 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-02-06
2020.XLS | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240842 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MISE AU REBUT DU DM A ETE REMPLACE PAR 2023-0882 | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-04 | 22879420
2020.XLS | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240843 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MISE AU REBUT DU DM REMPLACE PAR 2023-0881 | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-02-04 | 22879420
2020.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240666 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE PLUM DOUBLE VOIES MESSAGE ERREUR : BATTERIE FAIBLE / BRANCHER BATTERIE MEME QUAND LA POMPE EST BRANCHEE SUR SECTEUR | OS13/01/2024 POMPE A PERF DEPOSER SUR LE BUREAU A PASCAL. PC 14/01/2025 BATTERIE CSB NON CONFORME = REMPLACEMENT BATTERIE PAR BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR OS03/02/2025 POMPE A PERF RENDU. |  |  | 2020-2157 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415408 | OS13/01/2024 POMPE A PERF DEPOSER SUR LE BUREAU A PASCAL. OS03/02/2025 POMPE A PERF RENDU. |  |  |  | 0 | MIERRAL | 4377 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-30
2020.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 240642 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME JEBRI CH23 J'AI CHANGER LE COTE DU JOYSTICK MAIS DU COUP ON PEUT PAS LA RABATTRE, PEUX TU LE REMPLACER PAR UN GAUCHE STP (ELLE ETAIT A DROITE DE BASE) MERCI | ML 10/01/24 LE JOYSTICK EST REMIS DU BON COTE |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 10/01/24 LE JOYSTICK EST REMIS DU BON COTE |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-30
2020.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 240635 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME JEBRI ROXANE CH23, J'AI CHANGE LA COMMANDE DE DROITE A GAUCHE MAIS CE N'EST PAS LE BON TRUC POUR RABATTRE LA OMMANDE, PEUX TU QUAND TU AURAS DU TEMPS LE CHANGER ? MERCI, MARION | ML 09/01/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 09/01/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-30
2020.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 240626 | 7000 | EXT CSAPA BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE POUR CONTROLE MISE EN REFOME ET REMPLACE |  |  | 2020-1234 | ANALYSEUR GAZ O2 / CO2 | PICO + | BEDFONT | CP723698 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002658 | RESPUR INTERNATIONAL |  | 04-3 | LES OLIVIERS | 36-00081 | HORS POLE | 2025-01-30 | 4561236
2020.XLS | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 240625 | 7000 | EXT CSAPA BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE POUR CONTROLE MISE EN REFORME ET ECHANGE STANDARD |  |  | 2020-1233 | ANALYSEUR GAZ O2 / CO2 | PICO BABY | BEDFONT | CB607622 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002658 | RESPUR INTERNATIONAL |  | 04-3 | LES OLIVIERS | 36-00081 | HORS POLE | 2025-01-30 | 4561236
2020.XLS | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 240570 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 08/01/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE + REMPLACEMENT BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR OS13/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-2160 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415267 | OS13/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-29 | 22890660
2020.XLS | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 240510 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | AFFICHAGE REMPLACER BATTERIE | OS07/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 08/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR OS13/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS07/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MANESKI | 4780 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-28
2020.XLS | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 2025-03-06 | 240534 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'AUTOMATE EST EN PANNE CE JOUR. UN TECHNICIEN SAV SERA PRESENT DEMAIN POUR REPARER. CDT | MM FRANCE : PANNE AUTOMATE FV LE 06.03.2025 >> RI 21532 DU 08/01/2025 // GARCIA ADRIEN "REMPLACEMENT DES ELEMENTS ABIMES PAR LA PARAFFINE. POMPE, TUYAUTERIE, 2 ELECTROVANNES ET CONNECTEURS. REMPLACEMENT DES CAPTEURS EN DEFAUTS 3 ET 4. TEST DE FONCTIONNEM | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-28
2020.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240433 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, UNE DES PORTES BATTANTES LATERAL SE RETROUVE CASSE, POUVEZ-VOUS LA REMPLACER, MERCI. | IL 07/01/2025 REMPLACEMENT PORTE LATERALE => DM CONFORME OS09/01/2025 RENDU. |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 | OS09/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-25
2020.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 240457 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REMISE EN SERVICE POUR UN AN N° DE CERTIFICAT 2024/3862 |  |  | 2020-1444 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | GJ70014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-01-25 | 4561236
2020.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 240453 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REMISE EN SERVICE POUR UN AN N° DE CERTIFICAT 2024/3869 |  |  | 2020-1446 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10004M | GILSON | ML71160 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-01-25 | 4561236
2020.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 240466 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | REMISE EN SERVICE POUR UN AN N° DE CERTIFICAT 2024/3861 |  |  | 2020-1442 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | NL70217 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002696 | GILSON INTERNATIONAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-01-25 | 4561236
2020.XLS | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 240421 | 7801 | ALZHEIMER EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT DEFECTUEUX | ML 06/01/25 TELECOMMANDE DEFFECTUEUSE, CHANGER |  |  | 2020-1392 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0012 | ML 06/01/25 TELECOMMANDE DEFFECTUEUSE, CHANGER |  |  |  | 0 | BAPTISTE | 0134675660 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-01-25
2020.XLS | 2025-01-03 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 240377 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POUVEZ-VOUS REPARER L'OPTIQUE SN 120 YVY N°3. MERCI. | PETEL : OPTIQUE CASSE MH 03/01/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI NH 15.01.2025 DM DECLARE IRREPARABLE => DA DE REMPLACEMENT TRANSMISE RB29/04/2025 REFORME - REMPLACEMENT PAR LE 2025-0234 - DONNER AU SERVICE | 4-231 |  | 2020-1194 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120YVY | MH 03/01/2025 DEPOT ETAGERE OPTIQUE (3EME OPTIQUE) |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-24
2020.XLS | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 2025-02-13 | 240381 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MERCI DE VERIFIER CE TUNNEL DE PHOTOTHERAPIE QUI DYSFONCTIONNE: LE DECOMPTE HORAIRE NE SE MET PLUS EN ROUTE. MERCI D'AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE. | MEDIPREMA : DEFAUT COMPTEUR FV LE 14.01.2025 >> DEFAUT COMPTAGE HEURES DE FONCTIONNEMENT, PROVOQUANT UN DEFAUT COMPTEUR. LES PROTECTIONS PLEXY AVANT ET ARRIERE SONT MANQUANTES. DEMANDE D'ACHAT TRANSMISE POUR VALIDATION OS05/02/2025 TUNNEL DE PHOTOTHERAP |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | OS05/02/2025 TUNNEL DE PHOTOTHERAPIE NEUF SUIVANT BLN°118271 ET COMMANDE 6/1546770 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-24
2020.XLS | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-01-23 | 240361 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR LE LOQUET POUR ASSURER LA FERMETURE DE LA PORTE EN VERRE DE L'ETUVE A DEJA ETE RECOLLE MAIS IL SEMBLE SUR LE POINT DE CASSER A NOUVEAU. POUVEZ-VOUS CHANGER LA PIECE ? MERCI | MC2LAB : LOQUET DE FERMETURE. FV LE 06.01.2025 >> DEMANDE OFFRE TARIFAIRE ACTUALISE FV LE 23.01.2025 >> INTERVENTION EN DOUBLON AVEC 238410 CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 749 | MC2 |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-23
2020.XLS | 2024-12-30 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240281 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | LE TIRE-LAIT SE MET EN ROUTE ET S'ARRETE EN INDIQUANT "ERREUR". MERCI ! | MEDELA : MESSAGE ERREUR FV LE 14.01.2025 >> SUITE CHUTE, DEMONTAGE ET REMISE EN PLACE DES CAPOTS TES TDE FONCTIONNEMENT : RAS REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. |  |  | 2020-2265 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868490 |  |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-18
2020.XLS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 240554 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE , CONFORME |  |  | 2020-2098 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO | MEDIPREMA | 1950-1086 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-01-11 | 4561236
2020.XLS | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 240074 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE BLADDER AFFICHE 000 PAS POSSIBLE DE L'UTILISER. | PC 23/12/2024 BLADDER RECUPERE PC 26/12/2024 NE PASSE PAS LA CALIBRATION + CAPOTS ABIMES (CHUTE) MAIL VERATHON PC 27/12/2024 REPONSE VERATHON = LICENCE SCANPOINT EXPIRE = MISE A JOUR LICENCE ET ESSAYER NOUVEL ETALONNAGE ETALONNAGE REUSSI LE 27/12 PAS DE R |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01343052 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-01-11
2020.XLS | 2024-12-19 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 239898 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE FILAIRE ACTUELLEMENT AU BLOC BFE DONT LE FIL A ETE ECRASE, NE FONCTIONNE PLUS. | OS06/01/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 20/01/2025 REMPLACEMENT DU CABLE OK , A TESTE PAR LE SERVICE , MIS A DISPO DU SERVICE, DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1255 | BOITIER DE COMMANDE FILAIRE DE TABLE OPERATOIRE | 1150.90C0 | GETINGE/MAQUET | 04445 | OS06/01/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-09
2020.XLS | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-03-13 | 239811 | 5055 | HC REANIMATION NEONATALE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LE PLASMAIR (PIECE PHARMA 1-015) INDIQUE REMPLACEMENT PREFILTRE ET REMPLACEMENT MODULE ETAGE 4. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION. | NH 18.12.2024 DEMANDE DE MP SC 24/12/2024 EQUIPEMENT SOUS MARCHE 23E057, ENGAGEMENT DU DERNIER TRIMESTRE AU 1ER JANVIER 2025 NH 13.03.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PREFILTRE + MODULES => BIONETTOYAGE => CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | N | Préventive |  | Définitive | 009902 | AIRINSPACE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-07
2020.XLS | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2025-03-04 | 239587 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE | QIAGEN : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 27.12.2024 >> DEMANDE DE RAPPORT D'INTERVENTION FV LE 04.03.2025 >> RI 24075868340 DU 11.12.2024 // OCTAVIO PEREIRA PIO "PM DONE : REPLACEMENT OF STOP DISCS , ORINGS AND FILTRES + ADJUSTMENT OF THE AUTOLOADER. GBS R | 1-620 |  | 2020-1751 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000094 |  |  |  |  | 0 | BUZE | 4417 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 004628 | QIAGEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-02
2020.XLS | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239567 | 5036 | SEANCE PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE NE FONCTIONNE PLUS | RB12/12/2024 RECEPTION POMPE - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 16/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE PAR BATTERIE ICU ORIGINE + REINITIALISATION COMPTEUR PREVENTIVE OK IF 27/12/2024 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2162 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415211 |  |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-02
2020.XLS | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239566 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE CHARGE PLUS. POMPE DEPOSEE LE 10 DECEMBRE | PC 16/12/2024 DOUBLON CF RI 239467 |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 |  |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-02
2020.XLS | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 2025-04-10 | 239544 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | PSE NE TIENT PAS LA CHARGE | PC 18/12/2024 RECUPERATION PSE BATTERIE A REMPLACER EN COMMANDE PC 06/02/2025 RECEPTION COMMANDE PC 07/02/2025 PAS DE CHARGE BATTERIE DEMONTAGE PSE CARTE ALIMENTATION SORTIE DE SON LOGEMENT ET CONNECTEUR CASSE DEMANDE DEVIS POUR REMPLACEMENT CARTE ALIM PC | BUREAU CADRE |  | 2020-2334 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24752661 | OS04/04/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3329421 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01.34.30.52.31 | N | Corrective |  | Définitive | 000637 | FRESENIUS |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-01-01
2020.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 239445 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 10.12.2024 >> RI 20864 DU 09/12/2024 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE" |  |  | 2020-2046 | MODULE FROID | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5173B1609 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-31 | 22879420
2020.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 239447 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 10.12.2024 >> RI 20863 DI 09/12/2024 // BABIN FABRICE "THERMOMETRE MAINTENANCE ANNUELLE EFFECTUEE" |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-31 | 22879420
2020.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 239460 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE MME CATELOIN | ML 10/12/24 RETOUR A L'ATELIER ML 10/12/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 11/12/24 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 10/12/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-31
2020.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239467 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | RB10/12/2024 PB BATTERIE REMPLACE PC 16/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR IF 27/12/2024 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-12-31 | 22993538
2020.XLS | 2024-12-06 | 2025-03-04 | 2025-09-18 | 239368 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | L'INDICATEUR DU NIVEAU DE CO2 INDIQUE QUE LA BOUTEILLE EST VIDE ALORS QUE CELLE CI EST PLEINE. | NH 04.03.2025 DEMANDE DE PRET NH 12.03.2025 RECEPTION PRET S/N 2208CE0596 => A DISPO DU SERVICE NH 20.03.2025 ENVOI SAV NH 22.07.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE RB18/09/2025 RECEPTION INSUFLATEUR REPARER - PAS DE DEFAUT FONCTIONNEL - LEGERE TRACES D |  |  | 2020-2273 | INSUFFLATEUR | SYNERGY INSUFFLATION | ARTHREX | 2010CE0543 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-27
2020.XLS | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2025-01-10 | 239366 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, SERAIT-IL POSSIBLE DE DEPLACER LE MICROSCOPE DU DR CHERFAN SUR UNE AUTRE PARTIE DE SON BUERAU ET DE RECUPERER LA CAMERA ET L'ECRAN ASSOCIE (-NOUS N'EN AURONS PLUS BESOIN LORSQUE SON ECRAN POUR LA PATHOLOGIE NUMERIQUE SERA INSTALLE : TICKET DSI FAIT CE JOUR) MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | GEO MICRO : ENLEVEMENT DE LA CAMERA FV LE 10.01.2025 >> RETRAIT DE LA CAMERA ET MISE POUR STOCK |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-27
2020.XLS | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 239333 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | CENTRIFUGEUSE AU BLOC BFE DISFONCTIONNE SE MET EN PROGRAMME WATCH | OS10/12/2024 CENTRIFUGEUSE A L ATELIER. FV LE 10.12.2024 >> DEFAUT DE PARAMETRAGE DE LA CENTRIFUGEUSE. ELLE ETAIT EN MODE -CLASSIQUE- ALORS QUE LE MODE -EXPERT- ETAIT ATTENDUE |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 | OS10/12/2024 CENTRIFUGEUSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-27
2020.XLS | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 239272 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 05.12.2024 >> RI 20859 DU 04.12.2024 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE NON EFFECTUEE APPAREIL NON UTILISE." | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-26 | 22879420
2020.XLS | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 239277 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 05.12.2024 >> RI 20858 DU 04.12.2024 // BABIN FABRICE "APPAREIL DE BACK UP REVISION ANNUELLE EFFECTUEE." | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-26 | 22879420
2020.XLS | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2026-02-05 | 239284 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PRISE SUR APPAREIL ELECTROCARDIOGRAPHE 2020-1632, DECALEE,IMPOSSIBLE DE FAIRE DE BRANCHEMENT.SVP MERCI | OS06/12/2024 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB12/12/2024 ENVOIE EN REPARATION FV LE 16.12.2024 >> NUMERO DE SUIVI NK : DOSSIER 58569 RB07/02/2025 DEVIS DE REPARATION : REMPLACEMENT DE LA CARTE MERE. PARAMETRAGE DU SOFT. - DEVIS 2038.10 EUR |  |  | 2020-1632 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155495 | OS06/12/2024 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 011032 | NIHON KOHDEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-12-26
2020.XLS | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2025-01-24 | 239081 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE FONCTIONNE PLUS CORRECTEMENT. A REVISER. MERCI D'AVANCE, | OS02/12/2024 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB11/12/2024 ENVOIE SAV OS16/01/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3323610 LE DOSSIER ET NUMERISER TRANSMIS AU TECH. IL 24/01/2025 REMPLACEMENT DES PIECE |  |  | 2020-1809 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667301 | OS02/12/2024 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/01/2025 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3323610 LE DOSSIER ET NUMERISER TRANSMIS AU TECH. OS09/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-21
2020.XLS | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 238986 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, SERAIT IL POSSIBLE D'AVOIR 2 OXYMETRE POUR NOS 2 SAC PREMIER SECOURS (LE NOTRE EST HS VOUS LAVEZ RECUPERER N° BIO: 2020-1930 MERCI D'AVANCE CORDIALEMENT | RB03/12/2024 APPEL DE LA SECURITE INCENDIE POUR QU IL REDIRIGE LEUR DEMANDE AU ACHAT - CLOTURE DE L INTER |  |  | 2020-1930 | OXYMETRE | PULSE OXYMETER | AERO | A1H122503507 |  |  |  |  | 0 | BOULANGER | PC SECURITE : 4526 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-12-19
2020.XLS | 2024-11-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 238945 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, CETTE POMPE ECRIS ALARME BATTERIE MALGRE QU'ELLE SOIT SOUS SECTEUR. MERCI | OS10/12/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 16/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR ICU ORIGINE IF 27/12/2024 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2331 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415615 | OS10/12/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-12-18
2020.XLS | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 238892 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | 27/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 26/11/2024 => CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-18 | 22766809
2020.XLS | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 238900 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/114/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 26/11/2024 , CONFORME |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-18 | 22766809
2020.XLS | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 238899 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 25/11/2024 , CONFORME |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-18 | 22766809
2020.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238824 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/11/2024 PROBLEME DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES SUR LA VOIX PRE ENREGISTREE INAUDIBLE POUR LES PATIENTS QUELQUE SOIT LE VOLUME , J'AI CHANGE LE CLAVIER DE CONTROLE DU SCANNER , VERIFICATION FONCTIONNELLE REALISEE AVEC SUCCES PAR LE CLIENT |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-17 | 22766809
2020.XLS | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 238846 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LA POMPE SONNE : RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE | OS02/12/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE (ICU) + PREVENTIVE OK MH 03/12/0224 RENDU |  |  | 2020-1667 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412240 | OS02/12/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 5155 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-17
2020.XLS | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238771 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'APPAREIL EST DEFECTUEUX, POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP. MERCI | RB26/11/2024 RECEPTION DE POMP)E RYTHMIC EVOLUTION - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 26/11/2024 RAS PROGRAMMATION ET FONCTIONNEMENT CYCLE OK PURGE OK DEBIT TEST 10ML/H OK BOLUS 1ML OK PERIODE REFRACTAIRE 2MIN OK VOLUME DELIVRE OK PILE A MOITIE REMIS EN SERVICE - |  |  | 2020-2149 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 200440104005 |  |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-14
2020.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 238582 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PEDALE NOIRE DE L'AMPLI D'URO NE FONCTIONNE PLUS. | IF 20/11/2024 APPEL SAV, IF 21/11/2024 RECEEPTION NOUVELLE PEDALE , DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-11
2020.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-02 | 238571 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | VENTILATEUR PEDIATRIQUE HS ECRAN FIGE, IMPOSSIBILITE DE VENTILER UN ENFANT " SCREEN FAULT" | IF 20/11/2024 MONNAL NON FONCTIONNEL , APPEL SAV , PROBLEME PILE INTERNE , ATTENTE DEVIS IF 20/11/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE. LL 25/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.11.2024 INTERVENTION DU TECH CE JOUR => REMISE EN ETAT => A DISPO DU |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 | GIACOMINI | 5316 | O | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-11
2020.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2025-02-13 | 238410 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MC2 : VERROU DE VITRE FV LE 18.11.2024 >> COMMANDE VERROU DA 4718 LL 25/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 10.12.2024 >> COMMANDE EFFECTUEE AUPRES DE MC2 SOUS LE NUMERO 4737 FV LE 13.02.2025 >> REMPLACEMENT DU VERROU DE VITRE. TEST DE FONCTIO |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-07 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 238422 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE MME CATELOIN POUR ESSAI EN LARGEUR 52 => COMMANDE A DROITE => A AMENER EN ERGO, MERCI | ML 18/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 18/11/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-07
2020.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 238441 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE TENSIOMETRE A UNE ROUE A CHANGER ET EST TRES LONG POUR LA PRISE DE TA, IL GONFLE TRES LENTEMENT | PC 21/11/2024 BRASSARD ADULTE GROS BRAS FUIT LEGEREMENT REMPLACEMENT BRASSARD ADULTE GROS BRAS BRASSARD GROS BRAS UTILISE PAR DEFAUT QUELQUE SOIT LE TYPE DE PATIENT DEMANDE DE BIEN CHOISIR LA TAILLE DU BRASSARD EN FONCTION DE LA TAILLE DU BRAS SINON PRISE |  |  | 2020-1701 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036120 |  |  |  |  | 0 | MIKSA | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-07
2020.XLS | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 238470 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE DE MR CHEBBAK + COUSSIN DU FRE 2023-0903. A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 18/11/24 RETOUR A L'ATELIER ML 04/12/24 MIS EN CHARGE ML 05/1/24 CHARGE TERMINER ML 06/12/24 NETTOYAGE + CTRL + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 18/11/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-07
2020.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 238394 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT NE FONCTIONNE PLUS , ESSAIS FAIT SUR DIFFERENTES PRISES | ML 19/11/24 LA CHAMBRE ETAIT EN SOINS, JE RE-PASSERAIS PLUS-TARD CH 416 ML 25/11/24 AUCUN PROBLEME, LE LIT FONCTIONNE CORRECTEMENT, JE FERME L'INTERVENTION |  |  | 2020-1399 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0019 | ML 25/11/24 AUCUN PROBLEME, LE LIT FONCTIONNE CORRECTEMENT, JE FERME L'INTERVENTION ML 19/11/24 LA CHAMBRE ETAIT EN SOINS, JE RE-PASSERAIS PLUS-TARD CH 416 |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 675658 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-12-06
2020.XLS | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 238333 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB14/11/2024 CHARGEUR CASSE - CHANGEMENT DU CHARGEUR KERN - CONFOREM ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1245 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012644 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-12-05 | 22877333
2020.XLS | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 238310 | 1412 | URGENCES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | IMPOSSIBLE DE LIRE LES CB AVEC LE SCANNER INTEGRE A L'ISTAT. SAV PREVENU, DOIT RAPPELER LE SERVICE | PC 14/11/2024 PAS DE LECTURE CB - PAS DE FAISCEAU LASER GERE PAR LE LABO PC 15/11/2024 DEVIS REÇU CE JOUR ET DEPOSE POUR BC SC 15/11/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE PC 19/12/2024 RETOUR I-STAT VISIBLEMENT PAS DE DEFAUT CONSTATE, DEFAUT NON REPRODUIT FOR |  |  | 2020-1474 | AUTOMATE DE CHIMIE | I-STAT 1 | ABBOTT | 415421 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 000051 | ABBOTT |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-12-05
2020.XLS | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 238320 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'ECRAN DE LA COLONNE PENCHE VERS LE BAS. NE TIENT PAS EN PLACE MALGRES LE SERRAGE DE PLUS MANQUE 1 VIS. | IF 14/11/2024 VIS SERRE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2274 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE | ARTHROCART | ARTHREX | 001-282509 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-05
2020.XLS | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 238450 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.11.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT FILTRES ET PILE SAUVEGARDE HORLOGE => ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2020-1997 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L108SPG |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008213 | HAEMONETICS FRANCE | 2019-0040-ATF19 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-05 | 824155
2020.XLS | 2024-11-13 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 238216 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° WOLF DONT L'IMAGE EST FLOU | OS18/11/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.01.2025 ENVOI SAV NH 15.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 20/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS05/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168553 ET COMMANDE B2/1546523 |  |  | 2020-1214 | OPTIQUE 5.3 MM 30° 303 MM | 8935.442 | WOLF | 1100650755 | OS18/11/2024 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168553 ET COMMANDE B2/1546523 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04
2020.XLS | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2025-03-06 | 238125 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE TIROIR DE LAME DE LAME NE S'OUVRE PAS. APPEL ROCHE CE JOUR. CORDIALEMENT | ROCHE : PROBLEME TIROIR DE LAMES FV LE 06.03.2025 >> RI WO-30530547 DU 13.11.2025 // FRANCK TROIA "CHANGEMENT TIROIR, NUMERO 12 ,TEMP VERIFY ET OUVERTURE FERMETURE OK." |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-03
2020.XLS | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 238158 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE CONDENSEUR DE MON MICROSCOPE N'EST PAS STABLE. JE VOUS REMERCIE D'AVANCE. CORDIALEMENT. | PC 13/11/2024 VIS DE CENTRAGE CONDENSEUR DESERREES RESERRAGE DES 2 VIS ET ESSAIS AVEC MEDECIN OK |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 | COSMA | 4593 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-03
2020.XLS | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 238160 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA BASE SOUS LE PORT DE LAME EST INSTABLE (MAL REVISSEE SUITE A LA MAINTENANCE ?) . MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT. | PC 13/11/2224 DOUBLON CF INTERVENTION 238158 |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-12-03
2020.XLS | 2024-11-10 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 238088 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE NE TIENT PLUS LA CHARGE UN MESSAGE S'INSCRIT: " MERCI DE REPARER LA BATTERIE OU DE CHANGER LA POMPE" MERCI | OS13/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 13/11/2024 RETOUR REPARATION ICU AVEC REMPLACEMENT BATTERIE AVRIL 2024 A NOUVEAU REMPLACEMENT BATTERIE ICU (BATTERIE DEFECTUEUSE) PAR BATTERIE VLAD REDOINE EN SEPTEMBRE 2024 CE JOUR ENCORE PROB |  |  | 2020-2164 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415180 | OS13/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BRANLY | 4588 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-30
2020.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2025-03-06 | 237980 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, DEMANDE D'INTERVENTION ROCHE REMPLACER POUR UNE POSITION DEFECTUEUSE. CORDIALEMENT | ROCHE : DEFAUT DE POSITION FV LE 06.03.2025 >> RI WO-30488880 DU 27.12.2025 // JUAN CARLOS IGLESIAS "REMPLACEMENT DES TIROIRS 5 ET 12 TESTS DE VALIDATION OK APPAREIL FONCTIONNEL" |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-28
2020.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 237962 | 1910 | HC SMR PNEUMOLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DANS LE BUREAU DE LA CADRE | PC 07/11/2024 NE TIENT PAS SUR BATTERIE RAMENE AU BIO POUR CHARGE BATTERIE PC 08/11/2024 BATTERIE CHARGEE TOUTE LA NUIT TESTS SUR SIMULATEUR 1 MESURE PNI + SPO2 TOUTES LES 2 MIN SUR BATTERIE ESSAIS OK = SE DECHARGE DE MOITIE AU BOUT D'UNE 1H30 DE FONTCION |  |  | 2020-1700 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036119 |  |  |  |  | 0 | FERRY | 0134796345 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-27
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237846 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | IMPOSSIBLE D'ADAPTER LE CABLE SPO2 | PC 04/11/2024 PICOTS TORDUS DANS LE CABLE INTERMEDIAIRE SPO2 REMISE EN PLACE DES PICOTS ESSAIS OK |  |  | 2020-1702 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036123 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-23 | 22890660
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-14 | 237833 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FUITE DETECTEE SUR COLOSCOPE 0203 ENVOIE REPARATION | FUITE LE 14/11 RETOURE DE L'ENDOSCOPE. RAS POUR LA SOCIETE PETEL |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 | CANTIN | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 04-040343 | PETEL ENDOSCOPIE |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2024-11-23
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237825 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 04.11.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2258 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX43F | OLYMPUS | 0H47042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237816 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 30.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237809 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 28 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237820 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 30.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237810 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 28 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2261 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015937 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237814 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 28.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2262 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237807 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 28 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237808 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 28 .10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2020-2263 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015943 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 237744 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FRE DE MR CHEBBAK. A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | PC 31/10/2024 RECUP FAUTEUIL PAS UTILISE ML 04/11/24 NETTOYAGE ET REMIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 |  |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-21
2020.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 237728 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE FRE POUR MR CHEBBAK (1146). JE VIENS LE CHERCHER A LA MFR. | PC 31/10/2024 PRET FAUTEUIL MR CHEBBAK NEURO SANS COUSSIN |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 |  |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4488 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-21
2020.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 237711 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 29/10/2024 => CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-11-21 | 22766809
2020.XLS | 2024-10-28 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 237567 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | DSA LIFEPAK STRYCKER CR2 QUI SONNE ( BATTERIE ?). MATERIEL PRESENT DANS LE HALL DE L'IFSI | RB06/11/2024 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1690 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48878141 |  |  |  |  | 0 | FIOLET | 4343 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-11-16
2020.XLS | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2024-12-16 | 237412 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL AFFICHE " REMPLACER CAPTEUR 523" ... | RB23/10/2024 MONITEUR BIS - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 16.12.2024 REMISE EN ETAT => TEST OK => DM A DISPO DU SERVICE OS18/12/2024 RENDU. |  |  | 2020-1297 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58963 | OS18/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-13
2020.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-01-10 | 237305 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : DEFAUT DE PLAQUE FV LE 21.10.2024 >> DEFAUT DE PLAQUE SIGNALETIQUE. DEMANDE DE DEVIS DE REMISE EN CONFORMITE. FV LE 03.12.2024 >> DEVIS DE00004654 DU 03.12.2024 "PLAQUE + MO + VERIFICATION" MONTANT 521.40€ TRANSMIS POUR VALIDATION LL 09/12/2024 DA |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 | OS08/01/2025 RECEPTION D UN PESON REPARER SUIVANT BLN° 00009338 ET COMMANDE B2/1526523 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-09 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 237263 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | SATURATION NE FONCTIONNE PAS 2 MESSAGES D'ERREUR - "PANNE SYSTEME (907)" -"PANNE CAPTEUR (276)" | ECHANGE DU CAPTEUR | 04-4405 |  | 2020-1410 | MONITEUR DE SPO2 | PM10N | NELLCOR | MBP2010554 |  |  |  |  | 0 | PARRA | 3526 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2024-11-09
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237159 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61232 2025 / |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237170 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61241 2025 / |  |  | 2020-2093 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475176 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237150 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56733 2025 / |  |  | 2020-2084 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475150 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-11-15 | 2025-01-27 | 237223 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE STORZ 12° CASSE, SN ° 1209FQ OPTIM : 8278 COMPO D'ORIGINE HYSTERO OP N°2. | OS05/11/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE . NH 15/11/2024 ENVOIE SAV NH 16.12.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS27/01/2025 RECEPTION D OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168209 ET COMMANDE B2/1535 |  |  | 2020-1189 | OPTIQUE 4MM 12Ø 300MM POUR HYSTEREOSCOPIE | 26105FA | STORZ | 1209FQ | OS05/11/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE . OS27/01/2025 RECEPTION D OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°168209 ET COMMANDE B2/1535828 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-08
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237171 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61242 2025 / |  |  | 2020-2090 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237178 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61249 2025 / |  |  | 2020-2089 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498370 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237239 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60302 2025 / |  |  | 2020-1833 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063016 |  | 445 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237157 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61231 2025 / |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237100 | 4046 | PLATEAU AN5T1 MEDECINE HDS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61407 2025 / |  |  | 2020-1837 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063014 |  | 627 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237121 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56705 2025 / |  |  | 2020-2091 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237087 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61396 2025 / |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237128 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56712 2025 / |  |  | 2020-1237 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012314 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237169 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61240 2025 / |  |  | 2020-2088 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000444081 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237106 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61413 2025 / |  |  | 2020-2085 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475183 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237097 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61404 2025 / |  |  | 2020-2095 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498401 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237105 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61412 2025 / |  |  | 2020-2086 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475177 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237104 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61411 2025 / |  |  | 2020-2087 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 236952 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'ECRAN DE L'AMPLI BOUGE, EST-IL POSSIBLE DE FIXER, MERCI | RB25/10/2024 RESSERAGE DE L' ECRAN - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.30 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-05
2020.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-12-02 | 236902 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | URGENT, BONJOUR , L'APPAREIL NE DELIVRE PAS LA QUANTITE DEMANDEE EN OXYGENE . LA DEMANDE EST PASSE DE 30% A 21% SE MET EN ALARME ET L'ECRAN INDIQUE EN ROUGE " PRESSION D'ALIMENTATION EN OXYGENE EXCESSIVE "... | RB15/10/2024 RECEPTION MONAL - DEPOT ATLIER RB17/10/2024 PAS DE DEFAUT CONSTATE - AUTOTEST OK - TEST SUR PRISE PUIS SUR BOUTEILLE O2 PENDANT UNE JOURNE - CONFORME ET FONCTIONNEL RB22/10/2024 NON RECUPERER PAR LE SERVICE - LE SERVICE A TESTER SUR PLUSIEUR |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-05
2020.XLS | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 236940 | 5046 | EXT CORONAROGRAPHIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : PREVOIR MP MH 15/10/2024 PASSAGE PREVUS LE 14/10 - EN ATTENTES RECEPTION RI MH 15/10/2024 RECEPTION RI - MP EFFECTUE - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-02 | 873060
2020.XLS | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236847 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MERCI D AVOIR CHANGE LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA POMPE CITEE EN REF | RB14/10/2024 DERIEN |  |  | 2020-1167 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392334 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-02
2020.XLS | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236848 | 5080 | HC SOINS PALLIATIFS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MERCI D'AVOIR CHANGE LE CORDON DE LA POMPE CITE EN REF. | RB14/10/2024 DERIEN |  |  | 2020-1168 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392337 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-02
2020.XLS | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236823 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT EN CH316, LES FREINS DU LIT NE FONCTIONNENT PAS. LIT EN CHAMBRE | ML 14/10/24 REGLE DES PATTINS DE FREIN OK + CTEST OK |  |  | 2020-1399 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0019 | ML 14/10/24 REGLE DES PATTINS DE FREIN OK + CTEST OK |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-02
2020.XLS | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 236729 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, IL NOUS MANQUE LA BATTERIE DE LA POMPE A NUTRITION CITEE EN REFERENCE. MERCI | RB10/10/2024 CHANGEMENT DU SUPPORT BATTERIE - PLUS CBLE ALIMENTATION DONNER |  |  | 2020-1166 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392336 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-31
2020.XLS | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236741 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS N'AVONS PLUS DE BATTERIE POUR LA BATTERIE CITEE EN REF. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE | RB14/10/2024 CHANGEMENT BLOC ALIMENTATION - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1157 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277930 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-31
2020.XLS | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 236695 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 415 SECTEUR NORD, COTE PORTE. LA TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PAS . | ML 11/10/24 DEMANDE DEJA CREER, JE FERME CELLE-CI. |  |  | 2020-1381 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0001 | ML 11/10/24 DEMANDE DEJA CREER, JE FERME CELLE-CI. |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678024 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-31
2020.XLS | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236738 | 5061 | HC NEUROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS N'AVONS PLUS DE BATTERIE POUR LA POMPE CITEE EN REF. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE | RB14/10/2024 CHANGEMENT BLOC ALIMENTATION - DONNER AU SRVICE |  |  | 2020-1158 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277922 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-31
2020.XLS | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-11-04 | 236694 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 415 SECTEUR NORD, COTE PORTE. LA TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PAS . | PC 11/10/24 MOTEUR CASSER A REMPLACER ML 14/10/24 DEVIS EN COURS ML 15/10/24 DEVIS RECUS ET ENVOYER ML 04/11/24 COMMANDE RECUS INSTALLATION + SYNCRONISATION + TEST OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1381 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0001 | PC 11/10/24 MOTEUR CASSER A REMPLACER |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678024 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-31
2020.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 236646 | 2580 | URGENCES GYNECOLOGIQUES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | PORT DE SONDE CASSE | INTER ANNULEE ECHANGE DE L'ECHOGRAPHE LE 8 DECEMBRE 2024 APPEL GE. CARTE CONNECTEURS A CHANGER, ATTENTE DU DEVIS. |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2024-10-30
2020.XLS | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-12-02 | 236631 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/10/2024 PROBLEME AVEC FICHE RI45 CASSE PAR LES UTULISATEURS , ATTENTE DEVIS IF 02/12/2024 ECHO REPRIS PAR GE |  |  | 2020-1374 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E75441 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-29 | 22766809
2020.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-24 | 236518 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE LATERAL BATTANTE CE RETROUVE AVEC UNE PARTIE CASSE, POURRIEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | RB07/10/2024 RECEPTION INCUBATEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB07/10/2024 DEMANDE DEVIS POUR PORTE - EN ATTENTE DE RECEPTION RB08/10/2024 RECEPTION DEVIS - DEMANDE DA 4674 - EN ATTENTE VALIDATION RB24/10/2024 CHANGEMENT DE LA PORTE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-26
2020.XLS | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 236494 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPAREIL MET + DE TEMPS A GONFLER, PUIS PARFOIS GONFLE JUSQU'A 28 DE TA ET FINALEMENT N'AFFICHE AUCUNE TA. | PC 10/10/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE RAS VU AVEC INFIRMIERE FONCTIONNE PARFAITEMENT A SURVEILLER |  |  | 2020-1701 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036120 |  |  |  |  | 0 | MIKSA | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-26
2020.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 236289 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE TEMOIN PERMETTANT DE SAVOIR SI LA BOUTEILLE DE CO2EST PLEINE VARIE ENTRE BOUTEILLE PLEINE ET VIDE ALORS QUE LA BOUTEILLE VIENT D'ETRE CHANGEE. URGENT, MERCI | RB14/10/2024 PAS DE PROBLEME CONSTATE - MIS EN MARCHE PENDANT 10 MINTUE SE DECHARGE CORRECTEMENT - ETEINT DE L'INSUFLATEUR ET RALLUMAGE - CHARGE DE LA BOUTEILLE AU MEME NIVEAU - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-2273 | INSUFFLATEUR | SYNERGY INSUFFLATION | ARTHREX | 2010CE0543 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-23
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236186 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61404 2025 / |  |  | 2020-2095 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498401 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236254 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56733 2025 / |  |  | 2020-2084 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475150 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236229 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56712 2025 / |  |  | 2020-1237 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012314 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236223 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56705 2025 / |  |  | 2020-2091 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236198 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61412 2025 / |  |  | 2020-2086 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475177 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236281 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 01/10/2024 PREVENTIVE OK |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22890660
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236192 | 4046 | PLATEAU AN5T1 MEDECINE HDS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61407 2025 / |  |  | 2020-1837 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063014 |  | 627 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 236171 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE GRAND SCIALYTIQUE NE TIENT PAS BOUGE TOUT SEUL, URGENT +++, MERCI | RB14/10/2024 BON FERME VU AVEC AUDE |  |  | 2020-1259 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5520 | HILL ROM | 108008108 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-22
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236199 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61413 2025 / |  |  | 2020-2085 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475183 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236193 | 4046 | PLATEAU AN5T1 MEDECINE HDS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61408 2025 / |  |  | 2020-1837 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063014 |  | 627 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236197 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61411 2025 / |  |  | 2020-2087 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 236107 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 30.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61396 2025 / |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-19 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-30 | 2024-12-28 | 2025-02-17 | 236127 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | LA STATION KINOX, NE DELIVRE PAS LA QUANTITE DEMANDEE. | NH 28.12.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Contrôle |  | Définitive | 006981 | SOL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-19
2020.XLS | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 235951 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, 1 VOIR 2 TRACES PLATS SUR APPAREIL ECG 2020-0534. AVEC 2 CABLES DIFFERENTS. SVP MERCI | RB26/09/2024 TRACER PLAT - CHANGEMENT DU CABLE ECG - TRACE NORMAL - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1632 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155495 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-10-17
2020.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235852 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56687 2025 / |  |  | 2020-1242 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235855 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56690 2025 / |  |  | 2020-1286 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014728 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235849 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56684 2025 / |  |  | 2020-1244 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014697 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235848 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56683 2025 / |  |  | 2020-1236 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014680 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235842 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56677 2025 / |  |  | 2020-2083 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475178 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235802 | 9140 | CRECHE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56663 2025 / |  |  | 2020-2096 | PESE - BEBE | 384 | SECA | 10000000544237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00071 | DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2024-10-12 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235773 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/09/2024 DEFIBRILATEUR NE CLIGNOTE PAS - CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1688 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48870692 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-10-12 | 22877333
2020.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 235856 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FE, EN PANNE IL EST BLOQUER | ML 27/09/24 LE FAUTEUIL ETAIT EN POSITION DE VERROUILLAGE, LE FAUTEUIL EST DEVEROUILLER + TEST OK LORS DU TEST CREVAISON ROUE AR GAUCHE , CHAMBRE A AIR CHANGER NETTOYAGE + CTRL OK M |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 27/09/24 LE FAUTEUIL ETAIT EN POSITION DE VERROUILLAGE, LE FAUTEUIL EST DEVEROUILLER + TEST OK |  |  |  | 0 | KOCH |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-12 | 36012191
2020.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235765 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56652 2025 / |  |  | 2020-1245 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012644 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-21 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 235723 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE: IMPOSSIBLE D'ENREGISTRER L'IMAGE. LIMITE DE CAPACITE DE STOCKAGE DE 100000 IMAGES ATTEINTES. SUPPRIMER LES IMAGES INUTILES OU OBSOLETES AFIN DE CREER DE L'ESPACE POUR LES NOUVELLES IMAGES | RB25/09/2024 L'INTER A ETE GERER PAR GE QUI ETAIT DEJA SUR PLACE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-12
2020.XLS | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2025-03-03 | 235721 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'ECRAN DE CETTE PCA EST CASSE, ET LE COUVERCLE DE LA PILE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC NOS TUBULURES | OS24/09/2024 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 04/10/2024 ECRAN CASSE , ENVOI EN REPARATION , BOITIER SUR ETAGERE IF 13/01/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/02/2025 RECEPTION D UNE RYT |  |  | 2020-2142 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 203751221006 | OS24/09/2024 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/02/2025 RECEPTION D UNE RYTHMIC REPARER SUIVANT BLN°2502808ET COMMANDE B2/1543932 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JUBERT | 5316 | O | Corrective |  | Définitive | 009002 | SMD |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-11
2020.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 235620 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 MP PREVENTIVE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + CELULLE O2 + BATTERIE INTERNE => DM CONFORME |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-09 | 824155
2020.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 235622 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + CELULLE O2 => DM CONFORME |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-09 | 824155
2020.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 235623 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + CELLULE O2 => DM CONFORME |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-09 | 824155
2020.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 235621 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => KIT DE MAINTENANCE + CELLULE O2 => DM CONFORME |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-09 | 824155
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235488 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56630 2025 // |  |  | 2020-1240 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014719 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235493 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56635 2025 / |  |  | 2020-1238 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235490 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56632 2025 / |  |  | 2020-2291 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475053 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235478 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56620 2025 / |  |  | 2020-2292 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475055 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235479 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56621 2025 / |  |  | 2020-2289 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341466395 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235462 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56604 2025 / |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235484 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56626 2025 // |  |  | 2020-2290 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235448 | 9180 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 1 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55909 2025 / |  |  | 2020-1835 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063012 |  | 407 | GOLVO7007ES-2 |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-05 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235447 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55908 2025 / |  |  | 2020-1832 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063017 |  | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-05 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235443 | 8031 | HC SMR GERIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55903 2025 / |  |  | 2020-1831 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063013 |  | 674 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-05 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235435 | 9179 | EHPAD BATIMENT BLANC SECTEUR 2 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55898 2025 / |  |  | 2020-1836 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028009 |  | 569 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-05 | 22879420
2020.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 235558 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-05 | 824155
2020.XLS | 2024-09-16 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 235400 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LORS DE L'ALLUMAGE LE MONITEUR INDIQUE ERREUR CAPTEUR CHANGER CAPTEUR 05001001. UN REMEMBRANAGE A ETE EFFECTUE MAIS CONTINUE A NE PAS FONCTIONNER. | OS16/09/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 29/01/2025 RAS APRES CALIBRATION MIS EN TEST SUR 2H30 OK PAS D'ALARME CAPTEUR MESURES OK REMIS EN SERVICE OS03/02/2025 RENDU |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS16/09/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2025 RENDU |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-05
2020.XLS | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235300 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS AYANT UNE VIS MANQUANTE | OS16/09/2024 ANNULER. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS16/09/2024 ANNULER. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-04
2020.XLS | 2024-09-13 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 235303 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | MODULE DE TENSION NE FONCTIONNE PAS | OS13/09/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 28/10/2024 DM MIS SUR BANC DE TEST - CONTROLE DES SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES => CONFORMES - CONTROLE DES BATTERIES + REMPLACEMENT DES 2 BATTERIES DU MONITEUR - CONTROLE BATTERIE PDM + CONFORME - CHARGEME |  |  | 2020-1254 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX19360440SA | OS13/09/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-04
2020.XLS | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2025-01-14 | 235206 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA PINCE TENANT LE BLOC AU NIVEAU DE LA TETE DU MICROTOME SE DETACHE DE SON SOCLE. APPEL MM FRANCE CE JOUR. CORDIALEMENT | MM FRANCE : PBLE ATTACHE TETE FV LE 14.01.2025 >> MISE AU REBUT DU DM CLOTURE DE L'INTERVENTION | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-10-02
2020.XLS | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-30 | 235184 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | GAINE DE LIAISON AVEC LE BOITIER ECHOGRAPHIQUE ENDOMMAGE ( FUITE ). | OS11/09/2024 VIDEO ECHOENDOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AVEC DEMANDE DE PRET. IF 12/09/2024 GAINE ENDOMMAGER , ENVOI EN REPARATION IF 16/09/2024 RECPRION DEVIS , DA TRANSMISE SC 17/09/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS30/09/2024 |  |  | 2020-2282 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD LINEAIRE | EG-580UT | FUJIFILM | 6U047K040 | OS11/09/2024 VIDEO ECHOENDOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AVEC DEMANDE DE PRET. OS30/09/2024 RECEPTION D UN VIDEO ECHOENDOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°3430012974 ET COMMANDE B2/1510784 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-10-02
2020.XLS | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 235152 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | MATERIEL NON FONCTIONNEL EST TOMBE | PC 13/09/2024 POUSSE SERINGUE RECUPERE CE JOUR PC 16/09/2024 LE PS A CHUTE MAIS PAS DE CASSE, JUSTE LA COQUE SUPERIEURE DEBOITEE REMISE EN PLACE DU BOITIER ET MISE EN CHARGE AVANT TEST 25/09/2024 TEST DEBIT 20ML/H = 19.5ML DELIVRE SUR 1H | BUREAU CADRE |  | 2020-2334 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24752661 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-10-02
2020.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 235064 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | LA PEDALE N'EST PLUS CONNECTEE AVEC LE MOTEUR --> IMPOSSIBLE DE L'UTILISER | ECHANGE DES PILES RAS PEDALE TOUJOURS HS APPEL W&H, PROBLEME DE CONNECTION DU BOITIER PILES OU PROBLEME DE CARTE ELECTRONIQUE. ENVOIE AU SAV SC 12/09/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE FL LE 30/09: PEDALE OK REMISE EN SERVICE |  |  | 2020-1508 | PEDALE DE COMMANDE MOTEUR STO | IMPLANTMED S-NW | W&H | 10905 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 2601 | N | Corrective |  | Définitive | 002373 | W & H FRANCE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-09-28
2020.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 234791 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, FAIBLE FUITE ET DEMANDE REMPLACEMENT DU CAPTEUR FIO2 SUR MONNAL 2020-1723. SVP MERCI | RB03/09/2024 APPEL SAV - EN ATTENTE PASSAGE POUR MP NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + CELLULE O2 + BATTERIE INTERNE => DM CONFORME |  |  | 2020-1723 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09438 |  | 532 | MONNAL T60 | VENTILATEUR | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-24
2020.XLS | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 2024-10-01 | 234698 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, N'ARRETE PAS DE SONNER ALARME BATTERIE MALGRE QU'ELLE SOIT BRANCHEE. | OS03/09/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB05/09/2024 POMPE A PERF CHANGEMENTDE BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE PC 01/10/2024 PREVENTIVE OK |  |  | 2020-1664 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412320 | OS03/09/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-21
2020.XLS | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 234930 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER, | ML 06/09/24 NETTOYAGE + CTRL OK ML 09/09/24 MIS EN CHARGE ML 10/09/24 CHARGEMENT TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 |  |  |  |  | 0 | ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-20 | 36012191
2020.XLS | 2024-08-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 234648 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME DE BATTERIE | PC 10/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS12/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-2156 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415449 | OS12/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAVILLA | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-09-19
2020.XLS | 2024-08-29 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 234630 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'ECRAN EST CASSE. DE PLUS IL MANQUE LE CAPTEUR DU SATUROMETRE. LE CAPTEUR EST HS. MERCI D'AVANCE. | OS29/08/2024 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(UNE RALLONGE ET UNE PINCE DE SAT SORTIE) RB04/10/2024 TENSIOMETRE RENDU - CHANGEMENT ECRAN + CAPTEUR SPO2 DONNER + EMBASE SPO2 DONNER |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | OS29/08/2024 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(UNE RALLONGE ET UNE PINCE DE SAT SORTIE) |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-19
2020.XLS | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 234989 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE DE PRET URGENT SON FAUTEUIL ACTUEL EST EN PANNE | PC 28/08/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 |  |  |  |  | 0 | KOCH |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-18 | 36012191
2020.XLS | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234554 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME DE BATTERIE | OS28/08/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB04/09/2024 CHANGEMENT ET REINITIALISATION DE LA BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE OS+05/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-2160 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415267 | OS28/08/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS+05/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-18
2020.XLS | 2024-08-28 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 234559 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME DE BATTERIE | OS28/08/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB05/09/2024 CHANGEMENT ET REINITIALISATION DE LA BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE OS+05/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-2331 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415615 | OS28/08/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS+05/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-18
2020.XLS | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-19 | 234489 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OLYMPUS : OPTIQUE FLOU FV LE 26.08.2024 >> OPTIQUE FLOU, ENVOYE CHEZ OLYMPUS POUR EXPERTISE NH 02.09.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 09/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/09/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°7647212 ET COM |  |  | 2020-2194 | OPTIQUE 30° 4MM POUR RESECTEUR GYNECOLOGIE | WA2T430A | OLYMPUS | 805240 | OS18/09/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°7647212 ET COMMANDE B2/1509484 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-14 | 22879420
2020.XLS | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 234279 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR , LE MONITEUR PRESENTE UN ECRAN LCD DEFECTUEUX. POUVEZ-VOUS INTERVENIR ? MERCI D'AVANCE, | OS21/08/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(A RENDRE COMPLET SANS LE BRASSARD) LL 28/08/2024 REMPLACEMENT ECRAN HS - RACCORDEMENT -ESAIS CONFORME - MATERIEL MIS A DISPO COMPLET SANS BRASSARD OS12/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-2074 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036108 | OS21/08/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(A RENDRE COMPLET SANS LE BRASSARD) OS12/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-10
2020.XLS | 2024-08-19 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 234251 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA SONDE PRESENTE UN TROU. SERAIT-CE POSSIBLE D'AVOIR UNE SONDE DE PRET SVP? MERCI | NH 11.10.2024 RECEPTION SONDE EN ATELIER IF 16/10/2024 PRET MIS A DISPO DU SERVICEE 2013-160 , ENVOI EN REPARATION IF 24/10/2024 RECEEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 25/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS31/10/2024 RECEPTION D UNE SONDE REPARER SUIV |  |  | 2020-1452 | SONDE EXTERNE | S5-1 | PHILIPS | B1TTJF | OS31/10/2024 RECEPTION D UNE SONDE REPARER SUIVANT N° DE BL24-02704 ET COMMANDE B2/1518499 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 | CAMARA | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | 011382 | PROBE REPAIR SERVICES |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-07
2020.XLS | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234228 | 5031 | HC PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE HS | RB04/09/2024 BATTERIE CHANGER - REINITIALISATION DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS DISPO DU SERVICE OS+05/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-2329 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415670 | OS+05/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-07
2020.XLS | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234229 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE HS | RB04/09/2024 REMPLACEMENT ET REINITIALISATION BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE OS+05/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-2164 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415180 | OS+05/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-07
2020.XLS | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 234169 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | VENIR EN ERGO RECUPERER LE FRE DE M. MAZEAS (CHAMBRE 74, NEURO). | PC 19/08/2024 RECUPERATION FAUTEUIL |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 |  |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-09-06
2020.XLS | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234122 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI DE COMMANDER UN CAPTEUR CO2 | HAMILTON : DEFAUT CAPTEUR CO2 MH 14/08/2024 DEMANDE EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB26/08/2024 DEVIS UGAP POUR CAPTEUR CO2 - DEMANDE ASSET 4618 - EN ATTENTE DE VALIDAION LL 02/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/09/2024 RECEPTION DE DEUX |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 | OS11/09/2024 RECEPTION DE DEUX CAPTEURS DE CO2 SUIVANT BLN°291001139 ET COMMANDE B2/1508450 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4618) OS24/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-09-04
2020.XLS | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 234065 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR L'APPAREIL A ECG N'EST PLUS FONCTIONNEL, PAS DE TRACE. | RB13/08/2024 RECEPTION DE L'ELECTROCARDIOGRAPHE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 13/08/2024 TEST EFFECTUE - APPAREIL FONCTIONNEL - DEPOT LOCAL PRET |  |  | 2020-1632 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155495 |  |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4571 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-09-03
2020.XLS | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 234086 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, IL Y A DES ERREURS DE TEMPERATURES REGULIERES SUR DES POSITIONS ALEATOIRES. NOUVELLE INTERVENTION AFIN DE REGLER LE PROBLEME CE JOUR. CORDIALEMENT | ROCHE : DEFAUT TEMPERATURE FV LE 19.08.2024 >> DOUBLON AVEC L'INTERVENTION 234087 RI WO-29542574 DU 13.08.2024 // BOJAN PAVLOVIC "TEST DE TEMPERATURE OK REMPLACEMENT THERMOPAD 14 SUITE CONSTATATION CLIENT APRES INVESTIGATION DANS HISTORIQUE DES ERREURS, |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-09-03
2020.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 234046 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'UNITE DE CONTROLE SE MET A SONNE ET AFFICHER UN SIGLE PRISE A DEBRANCHER. NOUS AVONS ESSAYER DE L'ETEINDRE ET DE LE RALLUMER, DE CHANGER DE PRISE MURALE, DE DEVISSER ET DE REVISSER LE CABLE ENTRE L'UNITE DE CONTROLE ET LE MATELAS CHAUFFANT, RIEN N'Y FAIT CELA SONNE TOUJOURS, DE PLUS LE MATELAS N'A PAS CHAUFFER PENDANT 1H30 LE TEMPS D'ESSAYER DE TROUVER LE PROBLEME. | OS13/08/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.09.2024 TEST EN ATELIER SUR PLUSIEURS JOURS => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2300 | UNITE DE CONTROLE POUR MATELAS CHAUFFANT | COSYTHERM 2 | INDITHERM MEDICAL | 000246 | OS13/08/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 544 | COSYTHERM 2 | MATELAS CHAUFFANT | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-08-31
2020.XLS | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 234057 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, IMPOSSIBLE DE FAIRE UN BOLUS... |  |  |  | 2020-1201 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826021 | OS13/08/2024 DOUBLON |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-31
2020.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 234056 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, IMPOSSIBLE DE FAIRE UN BOLUS... | OS13/08/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 28/08/2024 PROBLEME DE BOLUS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS OS26/09/2024RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3317823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB26/09/2024 R |  |  | 2020-1201 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826021 | OS13/08/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/09/2024RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3317823 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-31
2020.XLS | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 233894 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT 2020-7396 DE LA CHAMBRE 314 COTE PORTE, A SA PRISE QUI EST CASSEE, LES BROCHES SONT RESTEES DANS LE MURS. LES TECHNIQUE N'ONT PAS DE LITS DE RECHANGE A LEUR DIRE | ML 08/08/24 CORDON SECTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK | 314 |  | 2020-1396 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0016 | ML 08/08/24 CORDON SECTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK |  |  |  | 0 | CORDARO | 675663 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-29
2020.XLS | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 233860 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | APPUI BRAS TOMBE | OS09/08/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 14/08/2024 LUBRIFICATION ROTULE ET REGLAGE DES VIS DE FREIN - ESSAI - CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS09/08/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-28
2020.XLS | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 233866 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BD : PC NE S'ALLUME PLUS FV LE 07.08.2024 >> PC NE S'ALLUME PLUS. TEST DE L'ALIMENTATION : 19V MAIL ET APPEL A LA SOCIETE. EN ATTENTE D'ETRE RECONTACTE MAJ : TICKET 02433731 FV LE 12.08.2024 >> RI WO-03577160 DU 09.08.2024 // CHIM PIDOR "INTERVENTION S | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2020-2309 | PC POUR AUTOMATE DE DETECTION ET D'ANTIBIOGRAMME DES MYCOBACTERIES | BACTEC MGIT 320 | BECTON DICKINSON | G6MY9340041A |  | 393 | MGIT 320-1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000236 | BECTON DICKINSON |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-28 | 22879420
2020.XLS | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-09-06 | 233806 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PISTON CASSE | OS05/08/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB08/08/2024 ENVOIE SAV OS04/09/2024 RECEPTION D UN POUSSE SRINGUE REPARER SUIVANT BLN°3316730 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 06/09/2024 RECEPTION PS - REMPLACMENT DES PDS + MP + TEQ + |  |  | 2020-1205 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23795171 | OS05/08/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/09/2024 RECEPTION D UN POUSSE SRINGUE REPARER SUIVANT BLN°3316730 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-24
2020.XLS | 2024-07-29 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 233508 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS : ATTENTION, NOMBREUX CAPTEURS EN REPARATION, RISQUE DE RUPTURE DE STOCK | OS29/07/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.08.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2020-1597 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433G2390 | OS29/07/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-17
2020.XLS | 2024-07-28 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 233474 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE A PERFUSION PLUM360 DEFECTUEUSE | PC 11/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS12/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-1666 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412169 | 29/07/2024 RECU CE JOURR , DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION OS12/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-17
2020.XLS | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-02 | 233419 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MOTEUR CASSE | ML 26/07/24 PROBLEME CONSTATER BLOC MOTEUR CASSER EN ATTENTE DE LA COMMANDE ML 29/07/24 DEMANDE DE DEVIS EN COURS ML 02/09/24 BLOC MOTEUR RECUS ET INSTALER + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERAL OK |  |  | 2020-1397 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0017 | ML 26/07/24 PROBLEME CONSTATER BLOC MOTEUR CASSER EN ATTENTE DE LA COMMANDE |  |  |  | 0 | NSOKI | 0134675659 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-15
2020.XLS | 2024-07-25 | 2024-08-06 | 2024-08-26 | 233396 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 30° 4 MM, SN 805240, HYSTEROSCOPE OPERATOIRE OLYMPUS N°1, CASSE, FLOU. OPTIM 8063 | OS29/07/2024 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE SUR L ETAGERE ROUGE A L ATELIER. NH 06.08.2024 ENVOI SAV FV LE 13.08.2024 >> MAIL INDIQUANT QUE L'OPTIQUE EST IRREPARABLE. DEMANDE DE RENVOIE DE L'OPTIQUE POUR AUTRE PRESTATAIRE. OS19/08/2024 RETOUR D UNE OPTIQUE NON R |  |  | 2020-2194 | OPTIQUE 30° 4MM POUR RESECTEUR GYNECOLOGIE | WA2T430A | OLYMPUS | 805240 | OS29/07/2024 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE SUR L ETAGERE ROUGE A L ATELIER. OS19/08/2024 RETOUR D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°160639 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MARTIN | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-15
2020.XLS | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 233305 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2020-2264 | AUTOMATE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE | GENEXPERT | CEPHEID | 835072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 578 | CEPHEID |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-08-13 | 4561236
2020.XLS | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 233272 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE PESON NE FONCTIONNE PAS. MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | OS22/07/2024 PESON PILE CHANGER MIS A DISPO DU SERVICE. |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 | OS22/07/2024 PESON PILE CHANGER MIS A DISPO DU SERVICE. |  |  |  | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-08-10
2020.XLS | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-25 | 233230 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/07/2024 PLUS DE RECEEPTION VENANT DES SCANNERS , DEVIS DIAG , DA TRANSMISE LL 19/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 25/07/2024 MAINTENANCE EFFECTUER A DISTANCE OK |  |  | 2020-1648 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC0279G1P |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-08-09 | 22766809
2020.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 233121 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME DE CAPTEUR CO2 IMPOSSIBLE DE PASSER LE TEST | HAMILTON : TEMPERATURE CAPTEUR CO2 INSTABLE MH 18/07/2024 DEMANDE DEVIS EFFECTUE POUR REMPLACEMENT MODULE CO2 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS IF 22/07/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 30/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS13/08/2024 RECEPTION D |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-07
2020.XLS | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 233071 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | SATUROMETRE OREILLE NON FONCTIONNEL. PANNE SYSTEME 907 QUE CE SOIT OREILLE OU DOIGT MATERIEL INDISPENSABLE A L'ANETSHESIE | CAPTEUR SPO2 HS, ECHANGE DU CAPTEUR |  |  | 2020-1410 | MONITEUR DE SPO2 | PM10N | NELLCOR | MBP2010554 |  |  |  |  | 0 | JOLLY | 0139371591 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2024-08-06
2020.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-23 | 232897 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/07/2024 SUITE MISE EN SERVICE (JUILLET 2024)BATTERIE HS REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 13/08/2024 TESTS DEBIT METHODE PESEE OK 50ML/H 25ML DEMANDE = 25.9ML DELIVRE 250ML/H 125ML DEMANDE = 133ML DELIVRE TEST OCCLUSION AMONT OK TEST OCCLUSION AVAL |  |  | 2020-1797 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667236 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-02 | 22890660
2020.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 232921 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 12/07/24 RETOUR A L'ATELIER ML 25/07/24 NETTOYAGE + CTRL + MIS EN CHARGE ML 26/07/24 CHAGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 12/07/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-02
2020.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 232896 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/07/2024 SUITE MISE EN SERVICE (JUILLET 2024)BATTERIE HS REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 19/07/2024 TESTS DEBIT METHODE PESEE OK 50ML/H 25ML DEMANDE = 25.4ML DELIVRE 250ML/H 125ML DEMANDE = 122ML DELIVRE TEST OCCLUSION AMONT OK TEST OCCLUSION AVAL |  |  | 2020-1798 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667280 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-02 | 22890660
2020.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 232895 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/07/2024 SUITE MISE EN SERVICE (JUILLET 2024) BATTERIE HS REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 16/07/2024 TESTS DEBIT METHODE PESEE OK 50ML/H 25ML DEMANDE = 25.9ML DELIVRE 250ML/H 125ML DEMANDE = 126.47ML DELIVRE TEST OCCLUSION AMONT OK TEST OCCLUSION |  |  | 2020-1796 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667268 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-02 | 22890660
2020.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 232891 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/07/2024 SUITE MISE EN SERVICE (JUILLET 2024) BATTERIE HS REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 16/07/2024 TESTS DEBIT METHODE PESEE OK 50ML/H 25ML DEMANDE = 25.6ML DELIVRE PC 19/07/2024 250ML/H 125ML DEMANDE = 125.23ML DELIVRE TEST OCCLUSION AMONT OK TE |  |  | 2020-1799 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667295 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-02 | 22890660
2020.XLS | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-30 | 232843 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | FAYE |  | REPARATION-TURBINES : DEFAUT SUR LA PAM IF 11/07/2024 PIECE A MAIN NE FONCTIONNE PAS, ENVOI EN REPARATION IF 22/07/2024 RECEPTION DEVIS DA TRANSMISE LL 30/07/2024 DA VAMLIDEE - TRANSMISE POUR BC 04/09 RECEPTION DE LA PIECE A MAIN |  |  | 2020-1595 | PIECE A MAIN DROITE | S-11 | W&H | 15369 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-08-01 | 22766809
2020.XLS | 2024-07-09 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 232775 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | COQUE PLASTIQUE CASSEE ALARME VOLET OUVERT LORS DE LA MISE EN SERVICE | IF 23/07/2024 REMPLACER BOITIER OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK ? MIS A DISPO DU SERVICE OS25/07/2024 RENDU. |  |  | 2020-2141 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 203751221014 | OS25/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LOUVET | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-07-30
2020.XLS | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 232752 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/07/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER , CONFORME |  |  | 2020-1647 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085T4 |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-07-30 | 22766809
2020.XLS | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 232750 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/07/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2024 , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-07-30 | 22766809
2020.XLS | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 232751 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/07/2024 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 08/07/2024 , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-07-30 | 22766809
2020.XLS | 2024-07-08 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 232703 | 7026 | HC SOINS INTENSIFS NEURO-VASC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE MODULE DE PRET CITE EN REF DONNE UN TRACE ECG PARASITE ++++ NOUS EN AVONS MIS UN AUTRE QUI FONCTIONNE. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | RB08/07/2024 RECEPTION PDM - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 06.08.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1493 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SA315070330GA |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-27
2020.XLS | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 232607 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | ALARME CONDUCTIVITE LIMITE INFERIEURE PENDANT AMORCAGE = IMPOSSIBLE A RELANCER MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE CAR 2 MACHINES SUR 6 HS | NH 11.07.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CLAPET POMPE ACIDE => DM CONFORME |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | PILKA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-07-26
2020.XLS | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 232530 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARER UNE POMPE OU IL NOTE UN PROBLEME DE PRESSION. MERCI | PC 11/07/2024 REMPLACEMENT BATTERIE MISE EN TESTS PAS DE DEFAUT PRESSION CONSTATE TEST OCCLUSION 310MMHG = 245 MMHG OK TEST DEBIT VOIES A ET B 200ML/H VOLUME 10ML = 20.28ML DELIVRE OK REMIS EN SERVICE OS22/08/2024 RENDU. |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS22/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4671 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-07-25
2020.XLS | 2024-07-04 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 232567 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PESE-BEBE NON FONCTIONNEL | RB04/07/2024 RECEPTION PESE BB - MIS DANS LOCAL DEPOT FV LE 05.08.2024 >> REMPLACEMENT DU CHARGEUR SECTEUR TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM OS12/08/2024 RENDU. |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 | OS12/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-07-25
2020.XLS | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-16 | 232590 | 5023 | HC NEPHROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HEMOTECH : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 04.07.2024 >> DEMANDE OFFRE DE MAINTENANCE PREVENTIVE A HEMOTECH FV LE 05.07.2024 >> SUITE MARCHE 21E041, PRIX 1020€HT LL 08/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 16/07/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EF |  |  | 2020-1338 | OSMOSEUR INDIVIDUEL | HEMORO 4 ONE ECO | HEMOTECH | 19HRO410169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-25 | 22879420
2020.XLS | 2024-07-03 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 232502 | 5032 | HC MEDECINE ADOLESCENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, PROBLEME DE BATTERIE SUR LA POMPE A PERFUSION . MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE | RB03/07/2024 RECEPTION POMPE PLUME - EN ATTENTE DE BATTERIE - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 11/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS26/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS26/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4821 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-07-24
2020.XLS | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 232465 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA FLECHE DU MICROSCOPE DU DR CHERFAN NE FONCTIONNE PLUS. MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | OLYMPUS : DEFAUT FLECHE FV LE 04.07.2024 >> SUITE INTERVENTION, DEFAUT DU CHARGEUR DE L'U-MD0B3 MAIL A CUSTOMERCARE.WEST@EVIDENTSCIENTIFIC.COM POUR DEMANDE OFFRE TARIFAIRE DOSSIER EVIDENT : 00455190 LL 10/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 17.07.2 |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-07-23
2020.XLS | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 232315 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | SONDE ENDO VAGINALE PRESENTE UN CONE D'OMBRE | APPEL HOTLINE GE POUR LE PROBLEME DE SONDE. DEMANDE TRANSMISE AU TECHNICIEN. ECHANGE STANDARD DE LA SONDE |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2024-07-19
2020.XLS | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 232320 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR FERNANDES, 1153] DEMANDE FRE , SANS COUSSIN, LARGEUR 50, COMMANDE JOYSTICK A DROITE. A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 18/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 18/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-07-19
2020.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232249 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 27.06..2024 >> DEVIS 136/171/000 DU 21.03.2023 FV LE 27.06.2024 >> RAPPORT V- 24-211-06 DU 28/05/2024 COFRAC => CONFORME AUX EXIGENCES LABORATOIRE / FD X 15-140 (2013) SUR CONSIGNE A 35°C (+- 2°C) |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-07-18 | 22879420
2020.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232284 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/06/2024 SUITE AVIS DE SECURITE ICU MEDICAL BATTERIES CSB REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION |  |  | 2020-2161 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415242 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-18 | 22890660
2020.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232286 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/06/2024 SUITE AVIS DE SECURITE ICU MEDICAL BATTERIES CSB REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION |  |  | 2020-1668 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412215 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-18 | 22890660
2020.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-10-07 | 232298 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : DEFAUT CONNEXION RESEAU FV LE 27.06.2024 >> ENVOI COBALT CAR DIFFICULTE AU MAINTIENS SUR LE RESEAU. ENVOI POUR DIAGNOSTIQUE. FV LE 07.08.2024 >> RELANCEE PAR MAIL POUR PRISE EN CHARGE. FV LE 07.10.2024 >> COBALT IRREPARABLE. OFFRE COMMERCIAL |  |  | 2020-1421 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE DOUBLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 2 SONDES | OCEASOFT | 051750300FAA |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 007535 | OCEASOFT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-07-18 | 22879420
2020.XLS | 2024-06-26 | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 232233 | 6021 | HC GROSSESSES PATHOLOGIQUES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LES VENTOUSES DE CE TIRE-LAIT SONT RENTREES AU LIEU D'ETRE RESSORTIES CE QUI EMPECHE SON UTILISATION. MERCI D'AVANCE. | FV LE 02.08.2024 >> DEMANDE DE CATALOGUE POUR PIECES DETACHEES. FV LE 17.10.2024 >> RELANCE PAR MAIL FV LE 21.10.2024 >> RECEPTION CATALOGUE. COMMANDE DE PIECE EFFECTUEE. FV LE 31.10.2024 >> REMPLACEMENT DES DEUX MEMBRANES. TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2020-2271 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1868482 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-07-17
2020.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 232191 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BJR LE BOUTON POUSSOIR EST BLOQUE. MERCI | OS26/06/2024 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.06.2024 REMISE EN ETAT BOUTON POUSSOIR => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 19/07/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS26/06/2024 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-17
2020.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 232209 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEMS : PAS DE REMONTE DES PATIENTS FV LE 26.06.2024 >> PASD DE REMONTEE PATIENT. DEFAUT DE LA PRISE ETHERNET SUR BANDEAU MURAL. AMIL A LA CADRE POUR DEMANDE D'INTERVENTION. |  |  | 2020-1672 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370015SA |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-17 | 22879420
2020.XLS | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-07-17 | 232170 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT REA - BONJOUR, LE MONNAL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT AVEC UNE BOUTEILLE D'OXYGENE. LE MESSAGE (ROUGE) "PRESSION OXYGENE EXCESSIVE" APPARAIT ET LE PATIENT EST ALORS VENTILE EN 21%. NOUS AVONS TESTE SUR LE MUR, IL FONCTIONNE SANS SOUCIS. NOUS AVONS TESTE AVEC UNE AUTRE BOUTEILLE D'O2 ET LE MESSAGE EST LE MEME. | OS26/06/2024 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.07.2024 CONTACT SAV NH 15.07.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 17.07.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CAPTEUR DE PRESSION O2 + MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT CELLULE O2 + BATTERIE INTERN |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 | OS26/06/2024 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LE GRAND | 4338 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-07-16
2020.XLS | 2024-06-25 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 232171 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA PORTE SEMBLE CASSEE. ELLE NE FERME PLUS. MERCI | OS26/06/2024 POMPE DE PRET CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 19/07/2024 TRAPPE CASSEE + MP A FAIRE - ENVOIE AVEC CORDON SECTEUR OS17/09/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3316981 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU |  |  | 2020-1208 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392389 | OS26/06/2024 POMPE DE PRET CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/09/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3316981 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS26/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | POULLARD | 4299 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-07-16
2020.XLS | 2024-06-25 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 232167 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LA PEDALE DU FAUTEUIL DE LA SALLE 4 EST CASSEE BON ASSET PLUS DEJA FAIT 24/04/2024 NO 229793 | SC 21/11/2024 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT A AMPLIFION EN PLUS DE LA REPARATION DES ASSISES DU FAUTEUIL + DIAGNOSTIC PEDALE A RENVOYER A AMPLIFION LL 21/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/03/2025 RECEPTION D UNE ASSISE NEUF SUIVANT BLN°13315718 ET CO | 2-198 |  | 2020-1172 | FAUTEUIL D'EXAMEN ORL | 461-474 | GREINER | 20194216800050001 | OS06/03/2025 RECEPTION D UNE ASSISE NEUF SUIVANT BLN°13315718 ET COMMANDE B2/1546521 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 008358 | AMPLIFON |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-07-16
2020.XLS | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232161 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE S'ALLUME PAS MALGRE UN CHANGEMENT DE BATTERIE | RB25/06/2024 RECEPTION VIDEO LARYNGOSCOPE - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 27.06.2024 REMPLACEMENT A PREVOIR LORS DU PEB 2024 |  |  | 2020-1456 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384872 | RB25/06/2024 RECEPTION VIDEO LARYNGOSCOPE - MIS DANS LOCAL DEPOT |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-16
2020.XLS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 232188 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B |  |  |  |  | 2024-07-16 | 4561236
2020.XLS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 232090 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FREIN COTE PIED NE FONCTION PAS. CHAMBRE 415 COTE PORTE EHPAD NORD | ML 24/06/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI. |  |  | 2020-1381 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0001 | ML 24/06/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI. |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678026 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-13
2020.XLS | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 232089 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FREIN COTE PIED NE FONCTION PAS. CHAMBRE 415 COTE PORTE EHPAD NORD | ML 25/06/24 REGLAGE DES PATINS DE FREINS OK + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERALE OK |  |  | 2020-1381 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0001 | ML 25/06/24 REGLAGE DES PATINS DE FREINS OK + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERALE OK ML 24/06/24 JE PASSE DEMAIN MATIN . |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134678026 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-13
2020.XLS | 2024-06-24 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 232091 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR DEMANDE DE REMPLIR LA CHAMBRE D'EAU MAIS NE FONCTIONNE PAS MALGRE UN REMPLISSAGE MANUEL. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE AIDE. | NH 03.07.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-13
2020.XLS | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 231929 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUIS BRAS TROP DUR A DESSERRER SVP APPUIS BRAS ACTUELLEMENT AU BLOC BFE | OS20/06/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(A RESSERER) NH 08.07.2024 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1473 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01833 | OS20/06/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(A RESSERER) |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-11
2020.XLS | 2024-06-20 | 2024-07-04 | 2024-08-16 | 231963 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'OPTIQUE N°10 EST CASSE, IMPOSSIBLE DE L'UTILISER. MERCI. | 8OS20/06/2024 OPTIQUE DEPOSE SUR ETAGERE ROUGE A L ATELIER. NH 04.07.2024 ENVOI SAV NH 15.07.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 22/07/2024 D VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 01.08.2024 RECEPTION COURRIER D'EXPERTISE => OPTIQUE IRREPARABLE PAR LE SAV => |  |  | 2020-1695 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1210GT | OS20/06/2024 OPTIQUE DEPOSE SUR ETAGERE ROUGE A L ATELIER. OS13/08/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800740062 ET COMMANDE B6/1503415 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-07-11
2020.XLS | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 2024-07-03 | 231776 | 22-7025 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ALARME NIKKISO 2020 2017 CE JOUR AU COURS D'UNE SCEANCE DE DIALYSE: TFD122 ALARME DEBIT DE LA POMPE UF ( UFP) (LIMITE INFERIEUR) | NH 19.06.2024 CONTACT SAV NH 03.07.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT POMPE + CLAPET UF => DM CONFORME |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 | BAUDICHON-DUC | 01 30 75 49 24 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2024-07-06
2020.XLS | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 231762 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT EN CHAMBRE 319P, BARRIERES CASSEES | ML 17/06/24 KIT GLISSIERE BARRIERER LONG CASSER ( CHANGER ) + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK | 9610 |  | 2020-1393 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0013 | ML 17/06/24 KIT GLISSIERE BARRIERER LONG CASSER ( CHANGER ) + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-06
2020.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 231675 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/06/2024 PAS DE RESEAU , CABLE RJ45 HS , LES PINS 7 ET 8 SONT DEFECTUEUX ,REMPLACEMENT DU CONNECTEUR RJ45. UTILISATION A NOUVEAU DU TESTEUR CABLE RJ45 AFIN DE VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT. LA CONNEXION LAN EST A NOUVEAU FONCTIONNELLE. TEST ECHO PAC |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-07-04 | 22766809
2020.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231673 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO DEFECTUEUX : SON ENTENDU, MAIS AUCUNE RETRANSCRIPTION SUR LE TRACE IMPRIME OU EN LIGNE SUR LA CENTRALE | OS13/06/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.06.2024 CAPTEUR HS => REMPLACEMENT CAPTEUR |  |  | 2020-1705 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433E0504 | OS13/06/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-04
2020.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231672 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS13/06/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.06.2024 CAPTEUR HS => A REMPLACER |  |  | 2020-2185 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A7620 | OS13/06/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-04
2020.XLS | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 231598 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | BATTERIE DEFIBRILLATEUR A REMPLACER | ECHANGE DE LA BATTERIE |  |  | 2020-1612 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | TEC 5631NF | NIHON KOHDEN | 80640 |  |  |  |  | 0 | JOLLY | 0139371591 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-02
2020.XLS | 2024-06-11 | 2024-07-23 | 2024-09-03 | 231610 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN AFFICHE ERREUR MONITEUR 02040000. MERCI | OS11/06/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 24.07.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A RENDRE AU SERVICE => CHARIOT MANQUANT NH 03.09.2024 CHARIOT RECUPERE SUR AUTRE MONITEUR RECEPTIONNE A L'ATELIER |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS11/06/2024 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-02
2020.XLS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 231576 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/06/2024 PANNES D¿ALIMENTATION FMI 36153 CARESCAPE CENTRAL STATION (CSCS) V2.0, L¿UNITE D¿ALIMENTATION FMI 36153 CARESCAPE CENTRAL STATION (CSCS) V2 A ETE REMPLACEE. L¿EQUIPEMENT A REUSSI TOUS LES TESTS REQUIS , CONFORME ET REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1671 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370017SA |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-07-02 | 22766809
2020.XLS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 231571 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/06/2024 PANNES D¿ALIMENTATION FMI 36153 CARESCAPE CENTRAL STATION (CSCS) V2.0, L¿UNITE D¿ALIMENTATION FMI 36153 CARESCAPE CENTRAL STATION (CSCS) V2 A ETE REMPLACEE. L¿EQUIPEMENT A REUSSI TOUS LES TESTS REQUIS , CONFORME ET REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1673 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370014SA |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-07-02 | 22766809
2020.XLS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 231572 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/06/2024 PANNES D¿ALIMENTATION FMI 36153 CARESCAPE CENTRAL STATION (CSCS) V2.0, L¿UNITE D¿ALIMENTATION FMI 36153 CARESCAPE CENTRAL STATION (CSCS) V2 A ETE REMPLACEE. L¿EQUIPEMENT A REUSSI TOUS LES TESTS REQUIS , CONFORME ET REMIS EN SERVICE. |  |  | 2020-1672 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370015SA |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-07-02 | 22766809
2020.XLS | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 231535 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE DU LIT COTE FENETRE HS | ML 11/06/24 LA BAERRIERE EST REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERAL OK | CHAMBRE 430 |  | 2020-1386 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0006 | ML 11/06/24 LA BAERRIERE EST REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERAL OK |  |  |  | 0 | ANDRIAMANJAY | 0134675660 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-29
2020.XLS | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 231559 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LA SONDE DE REMPLISSAGE DU DECONGELATEUR A PLASMA EST CASSEE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR POUR LA REMPLACER? MERCI | 02/07: CDE ENVOYE 02/07: RECEPTION DU DEVIS DEMANDE D'UN DEVIS POUR REMPLACEMENT DES POCHES A EAU 18/07 ECHANGE DES POCHES |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371508 | N | Corrective |  | Définitive | 04-040321 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2024-06-29
2020.XLS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 231374 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT DU DOSSIER DU FR ELECTRIQUE 2020-2354. DOSSIER INITIAL A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | ML 05/06/24 DOSSIER RECUPERER |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 05/06/24 DOSSIER RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-26
2020.XLS | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 231343 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS05/06/2024 APPUI BARS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 25/06/2024 REGLAGE EFFECTUER , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | OS05/06/2024 APPUI BARS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-26
2020.XLS | 2024-06-04 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 231331 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE FIL ELECTRIQUE DU CAPTEUR DE DEBIT EST DENUDE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP? MERCI | NH 28.06.2024 REMPLACEMENT EN ECHANGE STANDARD OFFERT PAR LA SOCIETE => A DISPO DU SERVICE NH 03.07.2027 RENDU |  |  | 2020-1346 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002325 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-25
2020.XLS | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 231264 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PRISE NON FONCTIONNEL | NH 07.06.2024 REMISE EN ETAT SONDE => REMIS SUR ECHOGRAPHE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1451 | SONDE EXTERNE | D2CWC | PHILIPS | B00936 |  | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-22
2020.XLS | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-02-05 | 231216 | 100000315 | REFORME 315 | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/06/2024 INTERVENTION DU 22/05/24 POUR PARAMETRAGE IMPRESSION SUR LIVRET , ENTRE LES PATIENTSACTION REALISEE: IMPOSSIBLE DE PARAMETRER LES IMPRESSION LIVRET AVEC LES ELEMENTS FOURNIS MALGRE LES ECHANGES AVEC LA SOCIETE IMP360 -- UNE INTERVENTION SER |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-06-22 | 22766809
2020.XLS | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 231263 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | REFUSE DE FAIRE LES BOLUS | MH : DEFAUT BOLUS OS03/06/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 07/06/2024 TEST EFFECTUE - DEFAUT NON CONSTATE - FOCNTIONNEL |  |  | 2020-1201 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826021 | OS03/06/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-22
2020.XLS | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 231258 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE A NUTRITION CITEE EN REF. NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | FRESENIUS : POMPE HS OS03/06/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 11/06/2024 RENVOI SAV POUR MP LL 19/07/2024 MATERIEL SOUS GARANTIE - RECEPTION DM SELON BL 3313637 - REMPLACEMENT CORPS DE POMPE+ FACE SUPERIEURE + MEMBRANE SURMOULEE + ETIQUETT |  |  | 2020-1165 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277920 | OS03/06/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4242 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-06-22
2020.XLS | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 231133 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE PESON NE FONCTIONNE PLUS, IL EST DONC IMPOSSIBLE DE PESER LES PATIENT A L'AIDE DU LEVE PERSONNE. POURRIEZ-VOUS LE CHANGER SVP ? | OS20/06/2024 PESON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.PILE CHANGER FONCTIONNEL. FV LE 20.06.2024 >> REMPLACMEENT DE LA PILE (OS). DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 | OS20/06/2024 PESON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.PILE CHANGER FONCTIONNEL. |  |  |  | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-06-20
2020.XLS | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 231051 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE A VENIR CHERCHER EN ERGO 2020-2357 MERCI | ML 30/05/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 04/06/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 30/05/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-19
2020.XLS | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 231047 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, UN MESSAGE D'ERREUR S'AFFICHE SUR NOTRE POMPE A PERFUSION "ERREUR, RESTER BRANCHER OU CHANGER BATTERIE ! " | OS30/05/2024 POMPE PUM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/06/2024 RENDU. |  |  | 2020-1669 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786167 | OS30/05/2024 POMPE PUM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BONNARD | 4377 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-19
2020.XLS | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 231046 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER LE FRE EN ERGOTHERAPIE (M.BAHADOU, NEURO) | ML 30/05/24 MIS EN PRET ML 04/06/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 30/05/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | +33 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-19
2020.XLS | 2024-05-29 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 231039 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA POSITION 21 DE L'ULTRA EST EN PANNE. NOUS AVONS CONTACTE ROCHE LE 28.05 ET AVONS RECU LA PIECE CE JOUR. JE SUIS EN ATTENTE DE LEUR APPEL AFIN QU'ILS VIENNENT CHANGER CELLE CI. CDT | ROCHE : DEFAUT POSITION 21 FV LE 02.07.2024 >> RI WO-28768706 DU 31.05.2024 "CUSTOMER ALLEGATION =============================== CREATED BY: LABORATOIRE MALICE, BEATRICE.MALICE@GHT-NOVO.FR (+33130754521) PREFERRED CALLBACK TIME: INSTRUMENT: BENCHMARK UL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-06-19
2020.XLS | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 231060 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPOS JAMBE GAUCHE CASSER | ML 29/05/24 REPOSE JAMBE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 29/05/24 REPOSE JAMBE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | DAUBERT |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-19 | 36012191
2020.XLS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 231010 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT, ALARME PENDANT LA DESINFECTION :"TFE 101 DYSFONCTIONNEMENT DE L'ECRAN TACTILE ". | NH 28.05.2024 CONTACT SAV NH 28.05.2024 TEST GENERATEUR => MISE EN DESINF => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-18
2020.XLS | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 231011 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | GUIDE BANDELETTE CASSE | PC 03/06/2024 SUPPORT BANDELETTES HS REMPLACEMENT SUPPORT ESSAI OK |  |  | 2020-1321 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRE | CLINITEK STATUS + | SIEMENS HEALTHCARE | 317676 |  |  |  |  | 0 | DENIMAL | 0134794338 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-18
2020.XLS | 2024-05-28 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 231016 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE CURSEUR DE CETTE SAP-PRIMEA EST CASSE. MERCI PAR AVANCE. | FRESENIUS : CURSEUR CASSE OS29/05/2024 POUSSE SERINGUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 04/06/2024 RENVOI SAV POUR MC + MP - EN ATTENTE RECEPTION RI LL 19/07/2024 MATERIEL SOUS GARANTIE - REMPLACEMENT LEVIER + BATTERIE - MP EFFECTUEE - CQ + TSE |  |  | 2020-1152 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826014 | OS29/05/2024 POUSSE SERINGUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-06-18
2020.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 230954 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR ELECTRIQUE DEJA MIS EN PLACE POUR MR CHEBBAK (1147) SANS LE COUSSIN. | ML 27/05/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 27/05/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-06-15
2020.XLS | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 230907 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR POURRIEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE DU MC GRATH. MERCI | RB27/05/2024 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-15
2020.XLS | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 230928 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO NE FONCTIONNE PLUS (PAS DE SON, RIEN DE DETECTE) | RB27/05/2024 RECEPTION CAPTEUR US - MIS DANS LOCAL DEPOT NH 18.06.2024 A RECOMMANDER |  |  | 2020-2184 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01874794 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-15
2020.XLS | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 230868 | 22-5032 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE CHARGE PAS | OS24/05/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/06/2024 POMPE AFFICHE REMPLACER BATTERIE RETOUR DE REPARATION ICU MEDICAL EN AVRIL 2024 BATTERIE REMPLACEE PAR ICU MEDICAL EN AVRIL 2024 MAIS PEUT ETRE REINITIALISATION COMPTEUR NON EFFECTUEE REINI |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS24/05/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SAINTPAUL | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-14
2020.XLS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 230777 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | NEBULISATEUR QUI N'ENVOIE PLUS D'AIR | MEDISANA : DEFAUT D'AIR FV LE 22.05.2024 >> REMISE EN PLACE DU ROTOR (PAR OS) REMISE EN SERVICE DU DM OS18/06/2024 RENDU. |  |  | 2020-1171 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-1 | OS18/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LUTU PUTU | 5332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-12
2020.XLS | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 230684 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE LEVE PERSONNE NE PERMET PLUS LA PESEE. | FV LE 20.06.2024 >> CLOTURE DE L'INTERVENTION CAR DOUBLON |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 |  |  |  |  | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-06-11
2020.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 230707 | 36-1711 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ESSAI DE POSITIONNEMENT: AVIVA RX20 2020-2357 POUR MR HAMEL CH36F COMMANDE A GAUCHE (SANS COUSSIN, IL EST SUR LE REBORD DE LA FENETRE) A RAMENER EN ERGO MERCI + APPUIE TETE | ML 21/05/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 21/05/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4488 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-06-11
2020.XLS | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 230722 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESURES NE COLLENT PAS AVEC LA CLINIQUE | PC 21/05/2024 3 MESURES SUR MOI OK MESURES HYPO ET HYPER SUR PROSIM8 OK TEST DE FUITE = LEGERE FUITE BRASSARD = A REMPLACER SINON RAS COTE MESURES RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1702 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036123 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERES |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-11 | 22890660
2020.XLS | 2024-05-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 230599 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO QUI FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE. PAS DE POULS MATERNEL CAPTE PAR AILLEURS (MAIS PEUT-ETRE QU'IL N'A PAS CETTE FONCTIONNALITE?) | OS17/05/2024 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 18.06.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS24/06/2024 RENDU. |  |  | 2020-1370 | CAPTEUR FOETAL | M2735A | PHILIPS | DE43226950 | OS17/05/2024 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-07
2020.XLS | 2024-05-16 | 2024-06-05 | 2024-08-16 | 230565 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BON OPTIM POUR HDJ 7900 | OS16/05/2024 OPTIQUE FLOU BOITE COMPLETE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE . NH 05.06.2024 ENVOI SAV (CHEMISE INTERNE ET EXTERNE LAISSES SUR ETAGERE) LL 16/08/2024 ENVOI MAIL A M.THOURIGNY POUR SAVOIR OU EST PASSE L'OPTIQUE RB20/08/2024 RECEPTION DEVIS |  |  | 2020-1591 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 12123E | OS16/05/2024 OPTIQUE FLOU BOITE COMPLETE DEPOSE A L ATELIER SUR ETAGERE ROUGE . OS06/09/2024 RECEPTION OPTIQUE JE SUPPOSE REPARER ,PAS DE RAPPORT SUIVANT BLN°161105 ET COMMANDE B2/1507724 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-06-06
2020.XLS | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 2024-06-06 | 230582 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | AU DEBUT DU BRANCHEMENT SONNE "TFD122 ALARME DEBIT DE LA POMPE UF (LIMITE INFERIEURE)" -> RECLAME DE LANCER UNE DESINFECTION ET DECALCIFICATION ET DE CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIE SI POSSIBLE LE FAIRE AVANT LE WEEK END SVP MACHINE A L'UAR | NH 17.05.2024 CONTACT SAV NH 06.06.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CLAPETS POMPE UF + CALIBRATION REGULATEURS DE PRESSION => DM CONFORME |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | PILKA | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2024-06-06
2020.XLS | 2024-05-11 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 230349 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SONNE BULLE D'AIR EN CONTINUE SANS RAISON | FRESENIUS : BULLE D'AIR OS13/05/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH15/05/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS24/06/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3311726 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.+ M |  |  | 2020-1142 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768222 | OS13/05/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/06/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3311726 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | ROBIN | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-06-01
2020.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 230221 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE BRANCHEMENT AU NIVEAU DE L'APPAREIL BOUGE. POUVEZ-VOUS FAIRE LE NECESSAIRE SVP ? | MH : CAPOT ARRIERE DEFAUT MH 07/05/2024 REMPLACEMENT DU CAPOT - FONCTIONNEL MH 07/05/2024 RENDU |  |  | 2020-2068 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03035885 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-25
2020.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230135 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MC2 : CONTROLE CO2 FV LE 03.05.2024 >> RI AAW240412VP001 DU 15.04.2024 // AW "VALEUR DE CONSIGNE // 35 // 5 VALEUR AFFICHEE EQUIPEMENT // 35 // 5 VALEUR MESUREE // 36.7 // 5.2" |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 749 | MC2 | [5 empty] | 2024-05-24 | 22879420
2020.XLS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 230122 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME AVEC LA TELECOMMANDE DU LIT, VU AVEC LE TECHNICIEN PASSE CE JOUR, TELECOMMANDE CHANGEE CH317F | PC 02/05/2024 TCD DYSFONCTIONNE MALGRE RESYNCHRO REMPLACEMENT TCD ESSAIS OK |  |  | 2020-1388 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0008 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-23
2020.XLS | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-24 | 230037 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MERCI DE RECUPERER LE FAUTEUIL ROULANT ELEC DE ME LAVANCIER CH 1009 | ML 30/04/24 RETOUR A L'ATELIER ML 23/05/24 NETTOYAGE + CTRL ET MIS EN CHARGE ML 24/05/24 CHARGEMENT TERMINER, CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 30/04/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | DYCHUS | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-21
2020.XLS | 2024-04-29 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 229982 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE RELAIS ENTRE POUSSE SERINGUE NE SE FAIT PAS ??... | FRESENIUS : RENVOI POUR REVISION RB29/04/2024 RECEPTION STATION DE PERFUSION - MIS DANS LOCAL MH 06/05/2024 RENVOI SAV POUR REVISION - EN ATTENTE RECEPTION RI LL 23/07/2024 RECEPTION MATERIEL SOUS GARANTIE SELON BL 3311584 - REMPLACEMENT BATTERIE - MP E |  |  | 2020-1145 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE INTENSIVE IEC | FRESENIUS | 23765490 | 26/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-05-18
2020.XLS | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 229931 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, DEMANDE DU TDX SP2 (AVEC COUSSIN VISCO) POUR MR BAHADDOU (1138). AVEC UNE TAILLE A 50 ET UNE COMMANDE A DROITE. A APPORTER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | ML 26/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 26/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-05-17
2020.XLS | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 229938 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | DATE D'INTERVENTION PREVUE LE 02/05/2024. PROBLEME D'ECRAN BLEU, APPEL AU SAV QIAGEN REPONSE : CHANGEMENT DU PC DE L'AUTOMATE AVEC INTERVENTION D'UN INGENIEUR | QIAGEN : DEFAUT PC FV LE 02.05.2024 >> REMPLACEMENT DU PC PREVU LE 02.05.2024 FV LE 02.05.2024 >> REMPLACEMENT DU PC. AUTOMATE FONCTIONNEL | 1-620 |  | 2020-1751 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000094 |  |  |  |  | 0 | BUZE | 4249 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-17
2020.XLS | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 229858 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'ULTRA SIGNALE DES ERREUR DE TEMPERATURE. APRES DIFFERENTS TESTS EFFECTUES AVEC ROCHE, UNE INTERVENTION EST PREVUE LE 26/04/2024 A 10H AFIN DE REGLER CE PROBLEME. BIEN CORDIALEMENT | ROCHE : DEFAUT PLAQUE THERMO FV LE 29.04.2024 >> RI WO-28097147 DU 26.04.2024 // BOJAN PAVLOVIC "DETAIL INTERVENTION A 2 OU 3 REPRISES DANS LE MOIS PRECEDENT, L¿ALARME DE SOUS-CHAUFFAGE DES LAMES S¿EST DECLENCHEE DURANT LE CYCLE, SUR DES POSITIONS ET DES |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-05-16
2020.XLS | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-06-06 | 229883 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ VOUS CHANGER LE MANOMETRE DE LA BOUTEILLE NO ( VITRE MANQUANTE ET AIGUILLE CASSEE ) , SVP MERCI. | NH 29.04.2024 RECEPTION DEVIS => DA 4480 TRANSMISE OS05/06/2024 RECEPTION D UN MANO DE VIDE NEUF SUIVANT BLN° F0536007497 ET COMMANDE B2/1486369 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 06.06.2024 MIS EN PLACE SUR BOUTEILLE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERV |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 | OS05/06/2024 RECEPTION D UN MANO DE VIDE NEUF SUIVANT BLN° F0536007497 ET COMMANDE B2/1486369 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-16
2020.XLS | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 229790 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT DE FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE CHAMBRE 1008. COMMANDE A GAUCHE ET RETIRER LE REPOSE-JAMBE GAUCHE CAR AMPUTATION DONC N'EN A PAS BESOIN | ML 24/04/24 RETOUR A L'ATELIER EN PANNE ML 26/04/24 BOUTON ON/OFF QUI DYSFONCTIONNE, COMMANDE CHANGER ( RECUPE ) TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 24/04/24 RETOUR A L'ATELIER EN PANNE |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-15
2020.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 229766 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A LIVRER EN ERGO. COMMANDE A GAUCHE AVEC UN COUSSIN VISCO. POUR MME EMBALO | ML 23/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 23/04/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI | 54 69 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-05-14
2020.XLS | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 229580 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ROUE GAUCHE CASSE | ML 19/04/24 LA ROUE N'EST PAS CASSER JUSTE DEBOITER, REMIS EN ETAT DE LA ROUES OK | MARINES |  | 2020-1396 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0016 | ML 19/04/24 LA ROUE N'EST PAS CASSER JUSTE DEBOITER, REMIS EN ETAT DE LA ROUES OK |  |  |  | 0 | RENAL | 675662 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-09
2020.XLS | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 229333 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 12° SN 808833 (PAS RETROUVE) FLOU - RESECTEUR MONOPOLAIRE / BIPOLAIRE N°1 OPTIM 7813 | RB15/04/2024 RECEPTION OPTIQUE - MIS DANS LE BAC OPTIQUE OS16/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76255131 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB16/05/2024 REMISE EN ETAT DU GRP OPTIQUE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1829 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 803833 | OS16/05/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76255131 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | 21R016 |  |  |  |  | 2024-05-02
2020.XLS | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 229309 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE FRE MME LAVANCIER CH 09 => JE VIENDRAI LE CHERCHER DANS L'APRES MIDI. PAS BESOIN DE COUSSIN | PC 10/04/2024 LIVRAISON FAUTEUIL |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 |  |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-05-01
2020.XLS | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 229276 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 09/04/2024 LE BRASSARD NE S'ADAPTE PLUS RACCORD BRASSARD HS PRET ET ADAPTATION D'UN RACCORD BRASSARD EN ATTENDANT ACHAT TUYAU PNI PAR SERVICE DE NEURO ESSAIS PROSIM 8 OK |  |  | 2020-1701 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036120 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-30 | 22890660
2020.XLS | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 229167 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/04/2024 ARRET TOTAL DE LA MACHINE AU MOMENT DU LANCEMENT DE L'EXAMEN ET CA S'EST MIS EN SYSTEM HALTED , CHANGEMENT DLES DISQUES OS/APLLI ET IMAGES PAR DES SSD , ACQUISITIONS QA EXECUTEES. LES ACQUISITIONS QA ONT REUSSI |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-04-27 | 22766809
2020.XLS | 2024-04-08 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 229168 | 100000275 | REFORME 275 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LA BASE PRIMEA SONNE ET IL EST IMPOSSIBLE D'ARRETER L'ALARME MERCI | FRESENIUS : PREVOIR MP + MC OS08/04/2024 BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 04/06/2024 RENVOI SAV POUR MP - EN ATTENTE RECEPTION RI LL 23/07/2024 RECEPTION MATERIEL SOUS GARANTIE SELON BL 3313673 - REMPLACEMENT BOITIER SUPERIEUR + BATTERIE - MP EF |  |  | 2020-1149 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765314 | OS08/04/2024 BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-04-27
2020.XLS | 2024-04-07 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 229143 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, CETTE POMPE NE SE CHARGE PLUS. MERCI | FRESENIUS : PREVOIR MP OS10/04/2024 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 22/05/2024 PREVOIR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION RI LL 19/07/2024 RECEPTION MATERIEL SOUS GARANTIE SELON BL 3313007 - REMPLACEMENT BATTERIE + ETIQUETTE FERM |  |  | 2020-1212 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277912 | OS10/04/2024 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BABER | 5799 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-04-27
2020.XLS | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 229097 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : DEFAUT DEBIT PARAFFINE FV LE 05.040.2024 >> DEFAUT DU POTENTIOMETRE DE DEBIT DE PARAFFINE. MAIL ENVOYE POUR DEMANDE DE DEVIS. FV LE 08.04.2024 >> DEVIS S24040036 DU 08.04.2024 "SOLENOID VALVE KIT + SOUPAPE + 3X MO + DEPL" MONTANT 1572.50€ AT |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-04-26 | 22879420
2020.XLS | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 229002 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/04/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 03/04/2024 |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-04-25 | 22766809
2020.XLS | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 228737 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE FILS DE LA TELECOMMANDE DU LIT EST DECHIRE " CHAMBRE 428 SECTEUR EST" LIT COTE PORTE. | ML 28/03/24 TELECOMANDE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK ML 27/03/24 JE PASSE DEMAIN |  |  | 2020-1383 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0003 | ML 28/03/24 TELECOMANDE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK ML 27/03/24 JE PASSE DEMAIN |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134675660 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-17
2020.XLS | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 228738 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE FILS DE LA TELECOMMANDE DU LIT EST DECHIRE " CHAMBRE 428 SECTEUR EST" LIT COTE PORTE. | ML 27/03/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI. |  |  | 2020-1383 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0003 | ML 27/03/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI. |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134675660 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-17
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228602 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12565 2025/ |  |  | 2020-2094 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228615 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12577 2025 |  |  | 2020-1838 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063010 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228568 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71438 2024 |  |  | 2020-2090 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228600 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12563 2025/ |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228608 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12571 2025 |  |  | 2020-1831 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063013 |  | 674 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228570 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71440 2024 |  |  | 2020-2088 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000444081 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228563 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71433 2024 |  |  | 2020-2087 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228583 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12549 2025 |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228569 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71439 2024 |  |  | 2020-2093 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475176 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228564 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71434 2024 |  |  | 2020-2086 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475177 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228544 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 71420 2024 |  |  | 2020-2095 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498401 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 228533 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE JOINT EST CASSEE AU NIVEAU DE LA CARTOUCHE DU BICAR = FUITE PLUS PLUS LORS DES DIALYSES | NH 31.03.2024 DEMANDE FV POUR PASSAGE ET CONSTAT PANNE NH 02.04.2024 CONTACTE SAV FV LE 03.04.2024 >> REMPLACEMENT DU JOINT + NETTOYAGE DU SUPPORT. DEMANDE D'ENVOIE DE JOINT. |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2024-04-13
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228496 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63120 2024 |  |  | 2020-1832 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063017 |  | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228495 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63118 2024 |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228488 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63111 2024 |  |  | 2020-1218 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099769 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 228442 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE PESE BEBE S'ALLUME PUIS S'ETEINT DIRECTEMENT, MEME EN ETANT BRANCHE SUR SECTEUR. PROBLEME AVEC LA BATTERIE? | OS25/03/2024 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPERATION. FV LE 27.03.2024 >> REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR SECTEUR; TEST DE FONCTIONNEMENT / OK OS17/09/2024 RENDU. |  |  | 2020-1238 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014660 | OS25/03/2024 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPERATION. OS17/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-13
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228455 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63097 2024 |  |  | 2020-1835 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063012 |  | 407 | GOLVO7007ES-2 |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228466 | 22-9179 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63105 2024 |  |  | 2020-1836 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028009 |  | 569 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 228355 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FAUTEUIL NE CONVIENT PAS A LA PATIENTE | ML 21/03/24 RETOUR A L'ATELIER ML 22/03/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 21/03/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BATTUT |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-11 | 36012191
2020.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 228356 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DU FAUTEUIL NE CONVIENT PAS A LA PATIENTE | ML 21/03/24 RETOUR A L'ATELIER ML 22/03/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 21/03/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | BATTUT |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-11 | 36012191
2020.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 228332 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHANGEMENT FRE MME SAMBET RETOUR DU FRE 2020-2357 POUR LE 2020-2358 | ML 21/03/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | ML 21/03/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-04-11
2020.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 228226 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN COUDEE MEDTRONIC REF : 1845020 SN : P19534470. OPTIM : 7741. | NH 29.03.2024 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE OS10/04/2024 RECEPTION D UNE PAM ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°1434176900 ET COMMANDE B6/1472545 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 15.04.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2020-2347 | PIECE A MAIN ANGULEE POUR MOTEUR INDIGO | 1845020 | MEDTRONIC | P29534470 | OS21/03/2024 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS10/04/2024 RECEPTION D UNE PAM ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°1434176900 ET COMMANDE B6/1472545 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003852 | MEDTRONIC FRANCE | [5 empty] | 2024-04-10
2020.XLS | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 228232 | 22-5032 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ VOUS INTERVENIR SUR UNE POMPE QUI PRESENTE UN PROBLEME DE BATTERIE . MERCI | OS21/03/2024 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/04/2024 ENVOI POMPE CHEZ ICU MEDICAL POUR REMPLACEMENT BATTERIE ET PREVENTIVE IF 12/04/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE PC 30/04/2024 RE |  |  | 2020-2164 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415180 | OS21/03/2024 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4821 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-04-10
2020.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 228315 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHARGE MENSUEL | ML 20/03/24 MIS EN CHARGE ML 21/03/24 CHARGE TERMINER + CTRL OK |  |  | 2020-2355 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | M3 CORPUS | PERMOBIL | 422003206 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10 | 36012191
2020.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 228313 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHARGE MENSUEL | ML 20/03/24 MIS EN CHARGE ML 21/03/24 CHARGE TERMINER+ PRESSIONS DES PNEUS AR AJUSTER + CTRL OK |  |  | 2020-2350 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA DAHLIA 30 | INVACARE | 20B05004595 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10 | 36012191
2020.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 228309 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHARGE MENSUEL | ML 20/03/24 MIS EN CHARGE ML 21/03/24 CHARGE TERMINER + CTRL OK |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10 | 36012191
2020.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 228308 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHARGE MENSUEL | ML 20/03/24 MIS EN CHARGE ML 21/03/24 CHARGE TERMINER + CTRL OK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10 | 36012191
2020.XLS | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 228204 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/03/2024 MISE A JOUR , UI-XP021/22/P UPDATE VF10F_HF05 TO VF10K |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-04-09 | 22766809
2020.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228105 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 714020 2024 |  |  | 2020-2081 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475149 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 227731 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS11/03/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.03.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => CAPTEUR REMIS A DISPO DU SERVICE OS15/03/2024 RENDU. |  |  | 2020-1597 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433G2390 | OS11/03/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-30
2020.XLS | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 227679 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 08.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58669 2024 // CON |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-29 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-04-25 | 227624 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SUR L ECG DU SCOPE PROBLEME DE DERIVATION AU NIVEAU DE L ECG MALGRE LE CHANGEMENT DE PLUSIEURS CABLES | OS08/03/2024 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.03.2024 TEST EN ATLIER => PROBLEME DE DERIVATION VERIFIE => ENVOI SAV NH 15.03.2024 RECEPTION DEVIS FORFAIT REPARATION => DA TRANSMISE LL 19/03/2024 DA REFUSEE - VOIR POUR UN ES NH 19.03.2024 DEMANDE |  |  | 2020-2002 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SPX204302155A | OS08/03/2024 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/04/2024 RECEPTION D UN MODULE NEUF SUIVANT BLN°963795020 ET COMMANDE B6/1470133 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-03-28
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227541 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58622 2024 // CONFO |  |  | 2020-2091 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227591 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58666 2024 // CONFO |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227587 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 51457 2024 // CONFO |  |  | 2020-1240 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014719 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227585 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58661 2024 // CONFO |  |  | 2020-2084 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475150 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227588 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58663 2024 // CONFO |  |  | 2020-1240 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014719 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227548 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58625 2024 // CONFO |  |  | 2020-1286 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014728 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227534 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58615 2024 // CONFO |  |  | 2020-1242 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227554 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58629 2024 // CONFO |  |  | 2020-1236 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014680 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227533 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58614 2024 // CONFO |  |  | 2020-1244 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014697 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227532 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58613 2024 // CONFO |  |  | 2020-1237 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012314 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227514 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58600 2024 // CONFORME |  |  | 2020-2083 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475178 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2020.XLS | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 227427 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SERAIT-IL POSSIBLE DE CHANGER LA BATTERIE DU MC GRATH SVP MERCI | NH 05.03.2024 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-26
2020.XLS | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-05-14 | 227447 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA FACE AVANT DU RECHAUFFEUR S'EST DESOLIDARISE DU RESTE DE L'APPAREIL. MAIS IL FONCTIONNE TOUJOURS. | OS06/03/2024 HUMIDIFICATEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 06/03/2024 FACE AVANT ET CAPOT SUPERIEUR CASSES - DEMANDE DEVIS POUR REMPLACEMENT PIECES PC 11/03/2024 DEVIS REÇU ET TRANSMIS POUR BC LL 13/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 15 |  |  | 2020-2132 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207079 | OS06/03/2024 HUMIDIFICATEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2024-03-26
2020.XLS | 2024-03-05 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 227467 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MESSAGE D'ERREUR : RESTER BRANCHE ET/OU REMPLACER BATTERIE/POMPE | ICU MEDICAL : PREVOIR MP + MC OS07/03/2024 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 11/03/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION MH 18/03/2024 RECEPTION DEVI 503069 - MAINTENANCE CURATIVE - EN ATTENTE VLAIDAITON DA LL 18/03/202 |  |  | 2020-2162 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415211 | OS07/03/2024 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/04/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°87088598 ET COMMANDE B2/1467682 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 0130754377 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-03-26
2020.XLS | 2024-03-05 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 227469 | 22-5032 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE SONNE TOUT LE TEMPS 'PAS DE BATTERIE" MEME QUAND ELLE EST SUR SECTEUR. MERCI | ICU MEDICAL : PREVOIR MP + MC OS06/03/2024 POMPE A PERF+ PIED A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 11/03/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/03/2024 RECEPTION DEVIS 503068 - MAINTENANCE CURATIVE- EN ATTENTE VALIDATION DA |  |  | 2020-2155 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415453 | OS06/03/2024 POMPE A PERF+ PIED A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/04/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°87009887 ET COMMANDE B2/1467679 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BABER | 4778 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-03-26
2020.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 227294 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PLUS MALGRES CHANGEMENT DE PILE MERCI | OS01/03/2024 SAT DE POCHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 08.03.2024 DM NON REPARABLE => MIS EN REFORME |  |  | 2020-1914 | OXYMETRE | PULSE OXYMETER | AERO | A1H122503522 | OS01/03/2024 SAT DE POCHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 0130754299 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-03-22
2020.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227332 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58581 2024 // CONFORME |  |  | 2020-1245 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012644 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-22 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 227240 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DES QUE L'ON ALLUME LE PESE BEBE, IL FONCTIONNE PEU DE TEMPS AVANT DE S'ETEINDRE, MEME EN ETANT BRANCHE SUR SECTEUR. | OS01/03/2024 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.03.2024 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS15/03/2024 RENDU. |  |  | 2020-1238 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014660 | OS01/03/2024 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-21
2020.XLS | 2024-02-28 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 227138 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA MANETTE DE CHARGEMENT DE SERINGUE EST CASSEE.MERCI PAR AVANCE. | FRESENIUS : MANETTE CASSE OS29/02/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 29/02/2024 ENVOIE SAV - MC A PREVOIR - EN ATT RECEPTION RI OS12/04/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3307811 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU T |  |  | 2020-1154 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826016 | OS29/02/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/04/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3307811 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.017251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-03-20
2020.XLS | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 227156 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO QUI NE CAPTE QUE PAR INTERMITTENCE | NH 08.03.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO => MIS EN REFORME => REMPLACE PAR 2024-0058 |  |  | 2020-1182 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01820947 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20
2020.XLS | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 227100 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE POUR ME SAMBET CH 1140P + COUSSIN A AIR N°46A05 / GEL005 A AMENER EN ERGO STP | ML 27/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 27/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-03-19
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227045 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67039 2024 / CONFORME |  |  | 2020-2292 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475055 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227042 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67036 2024 / CONFORME |  |  | 2020-2290 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227043 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 67037 2024 / CONFORME |  |  | 2020-2291 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475053 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227006 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56052 2024 / CONFORME |  |  | 2020-1833 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063016 |  | 445 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227032 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56078 2024 / CONFORME |  |  | 2020-2289 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341466395 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227026 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56073 2024 / CONFORME |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227004 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56050 2024 / CONFORME |  |  | 2020-2089 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498370 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 226885 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/02/2024 , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2024-03-15 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-23 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 226932 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO : FAUX CONTACT | OS26/02/2024 CAPTEUR PINCEMENT AU NIVEAU DU FIL NH 07.03.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2020-1592 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE43388735 | OS26/02/2024 CAPTEUR PINCEMENT AU NIVEAU DU FIL |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15
2020.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 226842 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/02/2024 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUE SELON LA DECISION DE L¿ANSM, .CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-03-14 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 226843 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUEE SELON LE MANUEL TECHNIQUE, DM CONFORME |  |  | 2020-1646 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085TJ |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-03-14 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 226840 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/02/2024 TABLE NE DESCEND PAS ASSEZ BAS , CARACTERISATION DE LA TABLE MAIS LA TABLE GT2000X EST CONFIGUREE POUR NE PAS DESCENDRE TROP BAS , SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-03-14 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 226841 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 21/02/2024 => CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-03-14 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 226818 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE PESON DU LEVE PERSONNE NE FONCTIONNE PAS; MERCI D'INTERVENIR RAPIDEMENT MAG 1 N6T2 | PC 22/02/2024 PILE 9V HS - REMPLACEMENT PILE ET ESSAI OK MIS A DISPO AU BIOMED OS22/02/2024 RENDU |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 | OS22/02/2024 RENDU |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 0130754872 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-03-14
2020.XLS | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 226769 | 36-1910 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | TENSIOMETRE MINDRAY FV-03036114 LE SATUROMETRE DONNE DE FAUSSES VALEURS AU NIVEAU DE LA SAT ET DES PULSATIONS | PC 23/02/2024 REMPLACEMENT CAPTEUR SPO2 (HORS STOCK) ESSAIS PROSIM8 OK |  |  | 2020-1699 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036114 |  |  |  |  | 0 | PLEY | 0134794366 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-13
2020.XLS | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 226663 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, LA BARRIERE DE DROITE (LORSQUE L'ON SE TROUVE FACE AU PIED DE LIT) DU LIT 2020-1390 NE FONCTIONNE PAS. AGNES NOVE | ML 20/02/24 KIT GLISSIERE COTE PIED CASSER, LE KIT EST REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1390 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0010 | ML 20/02/24 KIT GLISSIERE COTE PIED CASSER, LE KIT EST REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | NOVE | 01 34 67 55 16 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-08
2020.XLS | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 2024-04-03 | 226630 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE SUR POMPE GRISE " REBRANCHER PRISE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" ALORS QU'ELLE EST BRANCHE | OS23/02/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 06/03/2024 PRISE EN CHARGE POMPE MAIL SAV POUR SUITE A DONNER PC 07/03/2024 ENVOI POMPE POUR PREVENTIVE PC 15/02/2024 DEVIS REÇU ET DEPOSE POUR BON DE COMMANDE LL 18/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POU |  |  | 2020-2161 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415242 | OS23/02/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/04/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°87009878 ET COMMANDE B2/1468079 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-03-08
2020.XLS | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 226422 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 06/02/2024 , CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-03-05 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 226408 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE TEST D ETANCHEITE NE PASSE PAS MALGRE = PROBLEME SUR VALVE EXPIRATOIRE MALGRE LE CHANGEMENT DE DIVERSES PIECES | IF 13/02/2024 LE TEST PASSE SANS PROBLEME |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-02
2020.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 226216 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR NOUS AVONS UN PROBLEME DE FIO2 NON CORRECTEMENT DELIVREE AVEC NOS MONNALS. EN EFFET AU LIEU DE DELIVRER 80% COMME DEMANDE, IL SE MET EN ALARME ET DELIVRE 30% SEULEMENT POURTANT LES TESTS ONT ETE FAITS CORRECTEMENT. | NH 15.02.2024 REMPLACEMENT CELLULE O2 SUITE A LOT DEFECTUEUX => TEST ET CONTROLES OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-29
2020.XLS | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 226350 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.02.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT PACK BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2020-1492 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASNF-0117 |  | 522 | PERSEUS A500 - 2 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | OFFRE 10057-001 |  |  |  |  | 2024-02-28 | 824155
2020.XLS | 2024-02-07 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 226182 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DYSFONCTIONNEMENT DU CABLE,... | NH 15.02.2024 REMPLACEMENT CABLE PATIENT => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS21/02/2024 RENDU. |  |  | 2020-1297 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58963 | OS21/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-02-28
2020.XLS | 2024-02-06 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 226139 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | FRESENIUS : MAINTENANCE A PREVOIR MH 06/02/2024 RENVOI SAV - MC A PREVOIR - EN ATT RI OS21/03/2024 RECEPTION D UN POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3306246 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 21/03/2024 RECEPTION POMPE A NUTRITION + |  |  | 2020-1793 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667287 | OS21/03/2024 RECEPTION D UN POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3306246 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-02-27 | 22766809
2020.XLS | 2024-02-06 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 226110 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE A NUTRITION CITEE EN REFERENCE NE SE CHARGE PLUS. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | FRESENIUS : PRBLM CHARGE OS07/02/2024 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 07/02/2024 ENVOIE SAV - MC + MP A PREVOIR - EN ATT RI OS21/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SUIVANT BLN°3306243 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU |  |  | 2020-1164 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277921 | OS07/02/2024 POMPE A NUTRITION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SUIVANT BLN°3306243 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4280 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-02-27
2020.XLS | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 226091 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE SN 121OGT, IL Y A DE LA CONDENSATION DANS L'OPTIQUE. MERCI. | OS06/02/2024 OPTIQUE STORZ LENTILLE ABIMEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.02.2024 ENVOI SAV NH 12.02.2024 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE SC 13/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE MH 04/03/2024 RECEPTION OPTIQUE - NETTOYAGE |  |  | 2020-1695 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1210GT | OS06/02/2024 OPTIQUE STORZ LENTILLE ABIMEE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-02-27
2020.XLS | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 226000 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | IMPOSSIBLE D'OUVRIR LA CENTRIFUGEUSE URGENT MERCI | VIGIN : CAPOT VERROUILLE FV LE 07.02.2024 >> CAPOT VERROUILLE PAR LA GRAISSE (TUBE IMPLOSE) NETTOYAGE ET TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-24
2020.XLS | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 225851 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, JE VOUS ENVOIE EN REPARATION CETTE POMPE D'AUTO-ANALGESIE CAR LE BOITIER EST CASSE. CORDIALEMENT MME BALLIET LAETITIA | OS01/02/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.02.2024 REMISE EN ETAT POMPE => DM FONCTIONNEL => A DISPO DU SERVICE OS15/03/2024 RENDU. |  |  | 2020-1186 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 1929208030478 | OS01/02/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BALLIET | 4891 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-22
2020.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 225742 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | IMPOSSIBLE DE LEVER OU DESCENDRE LE LIT, MANETTE SONNE. LIT INSTALLE DANS LE COULOIR EN FACE DU POSTE DE SOINS IDE | ML 31/01/24 SYNCRONISATION DU MOTEUR OK LE LIT ETAIT EN SECURITE + TEST OK LIT REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1391 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0011 | ML 31/01/24 SYNCRONISATION DU MOTEUR OK LE LIT ETAIT EN SECURITE + TEST OK LIT REMIS EN SERVICE JE PASSE DANS L'APRES MIDI |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2020.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 225710 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, SCIALYTIQUE DE PRET NE FONCTIONNE PAS, LAMPE HS?? SVP MERCI | OS30/01/2024 LAMPE A PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 31/01/2024 CHANGEMENT LAMPE - CONFORME EST FONCTIONELLE - MAD DU SERVICE IF 05/02/2024 REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-2306 | LAMPE A PIED | 2M85657 | DRAGER | XXXX - 1 - DRAGER | OS30/01/2024 LAMPE A PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-02-20
2020.XLS | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225712 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | IMPOSSIBLE D ETEINDRE L ECHOGRAPHE | CONTROLE RAS |  |  | 2020-1706 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | EDGE II | SONOSITE | Q5CXP8 |  |  |  |  | 0 | STEPHANE | 1512 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2020.XLS | 2024-01-29 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 225665 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | OLYMPUS : PREVOIR MP MH 29/01/2024 RECEPTION DEVIS SN - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 01/02/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 29/02/2024 MAINTENANCE PREVU LE 8 MARS IF 08/03/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2192 | BISTOURI HF | ESG-400 | OLYMPUS | B007894 |  | 616 | THUNDERBEAT 4 | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-02-17 | 873060
2020.XLS | 2024-01-26 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 225545 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS A REVISSER | IF 05/02/2024 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS - MISE A DISPO DU SERVICE OS12/02/2024 RENDU. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS12/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-16
2020.XLS | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 225591 | 36-2401 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FRE QUI ETAIT ATTRIBUE A MME MUFI RESIDENTE DES MIMOSAS. IL EST DANS LA SALLE D'ERGOTHERAPIE A MAGNY EN VEXIN. MERCI | ML 29/01/24 LE FAUTEUIL EST RECUPERER ML 30/01/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 31/01/24 CHARGE TERMINER, MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 29/01/24 LE FAUTEUIL EST RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-16
2020.XLS | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 225499 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS26/01/2024 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/02/24 - REGLAGE EFFECTUE + CHANGEMENT VELCRO - MAD DU SERVICE OS08/02/2024 RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS26/01/2024 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-15
2020.XLS | 2024-01-25 | 2024-04-25 | 2024-05-22 | 225505 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CAPOT ARRACHE | ICU MEDICAL : CAPOT CASSE OS25/01/2024 POMPE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 01/02/2024 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB25/04/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 29/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS2 |  |  | 2020-2157 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415408 | OS25/01/2024 POMPE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/05/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT N°88011422 ET COMMANDE B2/1483202 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/05/2024 RENDU |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-15
2020.XLS | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 225452 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PAS CHAMBRE N 427 COTE FENETRE EHPAD EST, ON PEUT BAISSE ET REMONTE QUE LA TETE DU LIT MAIS ON PEUX PAS MONTE ET BAISSE LE LIT. | ML 25/01/24 LE LIT ETAIT EN SECURITE, SYNCRONISATION DU LIT FAITE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1382 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0002 | ML 25/01/24 LE LIT ETAIT EN SECURITE, SYNCRONISATION DU LIT FAITE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134675516 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-14
2020.XLS | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 225453 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PAS CHAMBRE N 427 COTE FENETRE EHPAD EST, ON PEUT BAISSE ET REMONTE QUE LA TETE DU LIT MAIS ON PEUX PAS MONTE ET BAISSE LE LIT. | ML 24/01/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI |  |  | 2020-1382 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0002 | ML 24/01/24 DEMANDE DEJA CREER JE FERME CELLE-CI |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134675516 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-14
2020.XLS | 2024-01-23 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 225418 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA POMPE NE SE RECHARGE PLUS MEME BRANCHEE SUR SECTEUR | ICU MEDICAL : NE TIENS PAS LA CHARGE OS24/01/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 01/02/2024 RENVOI SAV POUR PC - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 09/02/2024 RECEPTION DEVIS 5030268 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 09/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMIS | 5086 |  | 2020-1668 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412215 | OS24/01/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LANNUT | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-13
2020.XLS | 2024-01-23 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 225419 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA POMPE NE SE RECHARGE PLUS MEME BRANCHEE SUR SECTEUR , 3EME PANNE LE MEME JOUR | ICU MEDICAL : NE TIENS PAS LA CHARGE OS24/01/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 01/02/2024 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE REEPTION DEVIS MH 09/02/2024 RECEPTION DEVIS 503029 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIG | 5086 |  | 2020-1666 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412169 | OS24/01/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°86257539 ET COMMANDE B2/1460738 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LANNUT | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-13
2020.XLS | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-09-25 | 225052 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | QIAGEN : CHARIOT QUI ACCROCHE FV LE 15.01.2024 >> MAIL A LA SOCIETE POUR DEMANDE D'INTERVENTION DOSSIER N° 24015309300 FV LE 25.09.2024 >> PAS DE RI, CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2020-1751 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000094 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2024-02-03 | 22879420
2020.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-15 | 224961 | 100000273 | REFORME 273 | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 15/04/2024 RECEPTION RAPPORT CQE => NON CONFORMITE MINEURE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-02-02 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 224911 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION => CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 224907 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CH319P, TELECOMMANDE DEFECTUEUSE, RETIRE DU LIT PAR LE SERVICE TECHNIQUE, MISE A L'INFIRMERIE | ML 15/01/24 TELECOMMANDE DEFFECTUEUSE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1393 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0013 | ML 15/01/24 TELECOMMANDE DEFFECTUEUSE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-02
2020.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-25 | 2024-03-06 | 224905 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN AFFICHE "ERREUR CONTACTER CONSTRUCTEUR". MERCI DE VOTRE AIDE. | OS15/01/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 25.01.2024 ENVOI SAV IF 23/02/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 26/02/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/03/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60396637 ET COMMAN |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS15/01/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS06/03/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60396637 ET COMMANDE B2/1463691 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BARBIER | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2024-02-02
2020.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-24 | 224807 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/01/2024 PROBLEME DE BATTERIE , ANALYSE DES LOGS SYSTEME EN ALLEMAGNE . LE REMPLACEMENT DES BATTERIES EST NECESSAIRE.ATTENTE DEVIS IF 11/01/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 24/01/2024 REMPLACEMENT DE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-02-01 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-04-26 | 224875 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 26/04/2024 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUEL , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-01 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 224782 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | COQUE PLASTIQUE DE LA PCA CASSEE | OS11/01/2024 POMPE COMPLETE DEPOSE DANS LE LOCAL REPATRAION.I IF 17/01/2024 BOITIER REMPLACER , MIS A DISPO DU SERVICE OS19/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-2144 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 203751221004 | OS11/01/2024 POMPE COMPLETE DEPOSE DANS LE LOCAL REPATRAION. OS19/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LOUVET | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-31
2020.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 224764 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR POIGNEE REMPLACEE => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2020-1259 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5520 | HILL ROM | 108008108 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-31 | 824155
2020.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 224718 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | JUMO : VERIFICATION PERIODIQUE FV LE 29.01.2024 >> CERTIFICAT 24980114 DU 24.01.2024 // DEVAUX "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C SOUS DOSSIER 690723 _ 0010" |  |  | 2020-1620 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8200000071C65A41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO
2020.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 224625 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | JUMO : VERIFICATION PERIODIQUE FV LE 29.01.2024 >> CERTIFICAT 24980112 DU 24.01.2024 // DEVAUX "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C SOUS DOSSIER 690723 _ 0010" |  |  | 2020-1622 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 4F00000071C8DD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO
2020.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 224622 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | JUMO : VERIFICATION PERIODIQUE FV LE 29.01.2024 >> CERTIFICAT 24980111 DU 24.01.2024 // DEVAUX "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C SOUS DOSSIER 690723 _ 0010" |  |  | 2020-1623 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1F000000720E9341 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO
2020.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 224623 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | JUMO : VERIFICATION PERIODIQUE FV LE 29.01.2024 >> CERTIFICAT 24980115 DU 24.01.2024 // DEVAUX "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C SOUS DOSSIER 690723 _ 0010" |  |  | 2020-1619 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 06000000720CF041 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO
2020.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 224624 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | JUMO : VERIFICATION PERIODIQUE FV LE 29.01.2024 >> CERTIFICAT 24980113 DU 24.01.2024 // DEVAUX "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C SOUS DOSSIER 690723 _ 0010" |  |  | 2020-1621 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 6C000000720DCD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO
2020.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-29 | 224621 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | JUMO : VERIFICATION PERIODIQUE FV LE 29.01.2024 >> CERTIFICAT 24980110 DU 24.01.2024 // DEVAUX "ETALONNAGE COFRAC EN 3 POINTS : -20/0/37°C SOUS DOSSIER 690723 _ 0010" |  |  | 2020-1624 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 94000000720CDF41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 760 | JUMO
2020.XLS | 2024-01-08 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 224616 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ECRAN BLANC CHARGE OK PLUS RIEN NE S'AFFICHE | FRESENIUS : ECRAN HS / MP A PREVOIR OS09/01/2024 POMPE ECRAN BLANC DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 2501/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION RI OS06/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°33 |  |  | 2020-1812 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24667246 | OS09/01/2024 POMPE ECRAN BLANC DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3305161 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 0130754299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-01-27
2020.XLS | 2024-01-08 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 224557 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | FRESENIUS : ERROR 01 MH 08/01/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECETPION RI OS21/03/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3304061 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECH MH 21/03/2024 RECEPTION POUSSE SEREINGU |  |  | 2020-1201 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826021 | OS21/03/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3304061 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS AU TECHOS22/03/2024 RENDU.. |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-01-27 | 824155
2020.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-02-07 | 224595 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FUITE CAPOT PRISE VIDEO | ENVOIE CHEZ PETEL SERVICE RETOUR PETEL RAS |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2024-01-27
2020.XLS | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 224527 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 04/01/2024 => CONFORME |  |  | 2020-1647 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085T4 |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-01-27 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 224463 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/01/2024 CQRI EFFECUER => CONFORME ,; CEPENDANT, L'EQUIPEMENT PRESENTAIT UN PROBLEME DE BATTERIE. UN TICKET A ETE OUVERT PAR ANDREJ ATANASOVSKI, QUI ETAIT PRESENT SUR SITE CE JOUR-LA. EN RAISON DE CE PROBLEME DE BATTERIE, IL M'ETAIT IMPOSSIBLE DE DEP |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-26 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 224469 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/01/2024 PROBLEME DE BATTERIE , LA MOBILETT A ETE COMPLETEMENT DECHARGEE LA SEMAINE DERNIERE CAR ELLE N'A PAS ETE BRANCHEE POUR CHARGER. SUITE AU TEST DE SIEMENS , MOBILETT DOIT ETRE CHARGER AU MOINS 6 HEURES , ATTENTE RETOUR DU SERVICE IF 09/01/2024 |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-26 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-02-14 | 224508 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | INTER 224447 FERME PAR ERREUR RECREATION INTER INDIQUE PAS DE MESURE DISPONIBLE | RB05/01/2023 AFFICHE UN MSG D'ERREUR QUELQUE TEMPS APRES L'ALLUMAGE "MESURE NON DISPONIBLE" RB08/01/2023 APPEL PHILIPS - APPAREIL LOCALISE EN GRANDE BRETAGNE - EN ATTENTE POUR RELOCALISER L'APPAREIL RB19/01/2024 APPEL DE PHILIPS - APPAREIL MIS A JOUR DANS |  |  | 2020-1449 | ECHOGRAPHE | CX50 | PHILIPS | SGN1305497 |  | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2024-01-26 | 22877333
2020.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 224447 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | DEFECTUEUX, INDIQUE MESURES NON DISPONIBLES | RB05/01/2023 PAS DEFAUT CONSTATE - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2020-1449 | ECHOGRAPHE | CX50 | PHILIPS | SGN1305497 |  | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-25
2020.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224437 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE TIROIR NE S'ENCLENCHE PLUS DONC LA PHOTOTHERAPIE NE PEUT FONCTIONNER | OS04/01/2024 APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/01/2023 TEST - LAISSER TOURNER PENDANT 1H - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS23/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | OS04/01/2024 APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-25
2020.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 224409 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/01/2024 RECEPTION DEVIS 1506352-14-FD POUR MP - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 05.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DEVIS A VENIR POUR PIECES DEFECTUEUSES |  |  | 2020-1259 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5520 | HILL ROM | 108008108 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-25 | 22993538
2020.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 224408 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/01/2024 RECEPTION DEVIS 1506352-14-FD POUR MP - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 05.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-1258 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5320 | HILL ROM | 107894308 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-01-25 | 22993538
2020.XLS | 2024-01-03 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 224351 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE VA PAS AU DELA DE L ECRAN INITIAL AVEC LA DEMANDE NOUVEAU PATIENT | FRESENIUS : DEFAUT ALARME OS04/01/2023 BASE COMPLETE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 08/01/2023 RENVOI SAV POUR MC + MP + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS05/02/2024 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° 3304059 COLIS EN BON ETAT |  |  | 2020-1146 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE INTENSIVE IEC | FRESENIUS | 23765489 | OS04/01/2023 BASE COMPLETE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2024 RECEPTION D UNE BASE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° 3304059 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH (NE PAS OUBLIER DE REMETRE LE PIED + L ALIM ) OS12/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-01-24
2020.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 224355 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/01/2023 LA MACHINE SE MET EN ECONOMIE D'ENERGIE , REMPLACEMENT DU MECANISME VERROUILLAGE BRAS (CROCHET). SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-24 | 22766809
2020.XLS | 2024-01-02 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 224343 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ALARMES TFD251 ET TFD253 =COURBE DE LA CALIBRATION CONDUCTIVITE BICARBONATE ET TOTALE APPEL ASTREINTE => IMPOSSIBLE A RELANCER MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE CAR BEAUCOUP DE PATIENTS A DIALYSER POUR PEU DE MACHINES | HEMOTECH : TFD251 ET TFD253 MH 08/01/2024 CONTACT MACHIADO - PASSAGE PREVU POUR 08/01/2023 APRES-MIDI OU 09/01 - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 10/01/2024 RECEPTION RI N° 57-093-255 - REMPLACEMENT CLAPET ENTREE + SORTIE - CONFORME ET FONCTIONNEL - APPAREIL |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | PILKA | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2024-01-23
2020.XLS | 2023-12-30 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 224287 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DEFAUT ALARME, DEFAILLANCE TUBULURE CAPTEUR DE DEBIT MALGRE LE CHANGEMENT COMPLET DU CIRCUIT... | NH 15.01.2024 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-20
2020.XLS | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-03-29 | 224208 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | LA PRISE SECTEUR DU VIDEOLARYNGO C.MAC EST CASSEE. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. | STORZ : CHARGEUR SECTEUR HS FV LE 28.12.2023 >> DEMANDE PAR MAIL OFFRE TARIFAIRE POUR CHARGEUIR SECTEUR + JOINT DE MANCHE LL 19/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 23/01/24 COMMANDE FAITE OS29/03/2024 RECEPTION D UNE ALIMENTATION ET DE DEUX PRISE |  |  | 2020-1785 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE C-MAC | 8403ZXK | STORZ | RP22450 | OS29/03/2024 RECEPTION D UNE ALIMENTATION ET DE DEUX PRISE SUIVANT BLN°5800700875 ET COMMANDE B3/1455423 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4348) OS05/04/2024 RENDU. | 205 | C MAC 1 |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-01-18
2020.XLS | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | 224079 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LE ROBINET DE LA CHEMISE EXTERNE QUI EST CASSE. CHEMISE EXTERNE DU BETOCCHI N°10. MERCI. | OS22/12/2023 CHEMISE STORZ HS REF/26161VS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. NH 02.01.2023 ENVOI SAV NH 08.01.2023 RECEPTION DEVIS SELON FORFAIT => DA TRANSMISE LL 09/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/01/2024 RECEPTION D UNE CHEMISE REPARER SUIVANT BLN |  |  | 2020-1695 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1210GT | OS22/12/2023 CHEMISE STORZ HS REF/26161VS DEPOSE LE LOCAL REPARATION. OS18/01/2024 RECEPTION D UNE CHEMISE REPARER SUIVANT BLN°150339 ET COMMANDE B2/1411837 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CADORET | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-01-12
2020.XLS | 2023-12-21 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 224026 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA POMPE SONNE BATTERIE MEME QUAND ELLE EST BRANCHEE SUR LE SECTEUR. LE MESSAGE QUI S'AFFICHE : "RESTER BRANCHE. REPARE BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | ICU MEDICAL : DEFAUT BATTERIE OU POMPE OS22/12/2023 POMPE A PERF +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION MH 11/01/2024 RENVOI SAV POUR MC + MP + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/01/2024 RECEPTION DEVIS 503009 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 19/01/2024 |  |  | 2020-2331 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415615 | OS22/12/2023 POMPE A PERF +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SUIVANT BL N°85640543 ET COMMANDE B2/1434456 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS26/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | NORIS | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-01-11
2020.XLS | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 223925 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL BLOQUE | AB 19/12/2023 REETALONNAGE DE L'APPAREIL AVEC SCANPOINT CONTROLE OK |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 | LEGUILLY |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-09 | 36012142
2020.XLS | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-10-08 | 223923 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR UN JOINT SUR LA LAME DU CMAC EST ENLEVE | NH 19.12.2023 RECEPTION EN ATELIER => MIS SUR BUREAU A REDOUANE EN ATTENTE RECEPTION JOINT RB14/05/2024 ENVOIE SAV RB06/06/2024 RECEPTION DEVIS DE REPARATION - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 10/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB24/09/2024 RACHAT LAME |  |  | 2020-1791 | LAME POUR VIDEO-LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°4 | 8403BXC | STORZ | RP50274 |  | 206 | C MAC 2 |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-01-09
2020.XLS | 2023-12-15 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 223699 | 100000273 | REFORME 273 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI ANNUEL | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 22/11/2024 RAPPORT D'INTERVENTION CQI ANNUELE 2024 |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-05 | 22993538
2020.XLS | 2023-12-15 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 223698 | 100000273 | REFORME 273 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 3 EM TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-05 | 22993538
2020.XLS | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 223697 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 1ER TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/03/2024 RECEPTION RI CQI 1ER TRIMESTRE EFFECTUER LE 06/03/2024 |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2024-01-05 | 22993538
2020.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 223622 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA STATION D'ENROBAGE COULE EN PERMANENCE SI ON LAISSE LE ROBINET OUVERT. TEL AU SAV CE JOUR, EN ATTENTE DE DEVIS. BIEN CORDIALEMENT | MM FRANCE : FUITE STATION ENROBAGE FV LE 15.12.2023 >> INTERVENTION PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE. (SOUS GARANTIE) FV LE 18.12.2023 >> RI 14120#1 DU 16.12.2023 // BABIN FABRICE "REMPLACEMENT DE L¿ELECTROVANNE TEST AVEC TECHNICIEN SUR UNE JOURNEE: OK." |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 | FEUGUEUR | +33130754159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-01-04
2020.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 223676 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LA CENTRIFUGEUSE NE FONCTIONNE PAS MESSAGE WASH URGENT MERCI | CSLM : MESSAGE ERREUR WASH FV LE 14.12.2023 >> ENVOI MAIL A CSLM POUR OBTENTION OFFRE TARIFAIRE POUR REMISE EN ETAT CENTRIFUGEUSE. FV LE 15.12.2023 >> DEVIS 68444 DU 15.12.2023 "DEMONTAGE + EXPERTISE" MONTANT 149.50€HT TRANSMIS POUR DA MAJ >> DEFAUT DE |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-04
2020.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-01-11 | 224889 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2020-1748 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2024-01-03 | 824155
2020.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2024-01-11 | 224887 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2020-1747 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F05639 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-01-03 | 824155
2020.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 223505 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/12/2023 SUITE MP REMPLACER EN ECHANGE STANDARD PAR LE 2023-0954 => A REFORMER |  |  | 2020-1377 | SONDE VOLUMIQUE MATRICIELLE | RM6-C | GENERAL ELECTRIC | 250198KR9 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-02 | 22766809
2020.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 223484 | 22-1034 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | DICKSON : CONNECTEUR DE PILE HS FV LE 12.12.2023 >> CONNECTEUR DE PILE CASSE. ENVOI A DICKSON POUR PRISE EN CHARGE ET DEVIS DE REPARATION CONTACT : FREDERIC.VIGIN@GHT-NOVO.FR FV LE 15.12.2023 >> DEVIS QTOC211409 DU 15.12.2023 DEMANDE D'INVETISSEMENT TRA |  |  | 2020-1336 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 18175830CB38 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2024-01-02 | 22879420
2020.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 223489 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 06/12/2023 => BULLE D'AIR SUR SONDE RM6C A REMPLACER => CONFORME |  |  | 2020-1374 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E75441 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-01-02 | 22766809
2020.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 223472 | 22-5046 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 11/12/2023 => CONFORME |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-01-02 | 22766809
2020.XLS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 223401 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2023 CALIBRATION DU DETECTEUR A FAIRE , SUITE A L¿APPARITION D¿UN MESSAGE SPECIFIANT QUE LA CALIBRATION DU DETECTEUR EST EXPIREE, REALISATION DE CELLE-CI ET REALISATION D¿UN BACKUP. SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-30 | 22766809
2020.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-26 | 223544 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | COMMANDE D'UN BATTERIE CHEZ VLAD LE 23/11 PAR FV ET ECHANGEE LE 08/12 NE TEIN TOUJOUR PAS LA CHARGE, APPEL SONOSITE. ESSAI DE MISE EN CHARGE AVEC D'AUTRE BATTERIE, PAS DE CHANGEMENT. LE 13/12 RAPPEL SONOSITE, RETOUR AU SAV. LE 14/12 RECEPTION DE L'ECHOGRA |  |  | 2020-1706 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | EDGE II | SONOSITE | Q5CXP8 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-29 | 4561236
2020.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 223355 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MOTEUR SHAVER M4 MEDTRONIC NE FONCTIONNNE PLUS OPTIM : 7494 | OS08/12/2023 PERCEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.12.2023 RECEPTION DEVIS FORFAIT REPARATION => DA TRANSMISE LL 18/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 21.12.2023 RECEPTION PAR LE BLOC DU PRET M5 (S/N M5-6245) OS01/02/2024 RECEPTION REPAR |  |  | 2020-1596 | MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | STRAIGHTSHOT M4 | MEDTRONIC | HP-24103 | OS08/12/2023 PERCEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/02/2024 RECEPTION REPARER D UN MOTEUR DE PERCEUSE SUIVANT BLN°1430700439 ET COMMANDE B2/1386382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005529 | MEDTRONIC | [5 empty] | 2023-12-29
2020.XLS | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 223296 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SIEMENS : CALIBRATION A EFFECUER MH 06/12/2023 CALIBRATION DU DETECTEUR ET DU BACKUP - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 07/12/2023 RECEPTION RI - SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-28 | 873060
2020.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2024-02-12 | 223217 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POUVEZ VOUS COMMANDER 1 CABLE CAPNOSAT CO2SENSOR REF CATALOGUE 281718, AINSI QUE 1 CABLE AEROGEN POUR LE NEBULISATEUR DU HAMILTON | NH 08.12.2023 LAMPE A REMPLACER NH 12.02.2024 RECU CABLE POUR AEROGEN => MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2169 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21240 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-27
2020.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 223329 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-2108 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S6 | GENERAL ELECTRIC | VS6004147 |  | 534 | ECHOGRAPHE 2020-2108 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-27 | 824155
2020.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223046 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 04.12.2023 >> RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2020-2261 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015937 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223047 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 04.12.2023 >> RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. MICROSCOPE CONFORME" |  |  | 2020-2262 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015939 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223043 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 04.12.2023 >> RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. REGLAGE DE LA POLARISATION. MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2020-2263 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015943 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223044 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 04.12.2023 >> RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. REGLAGE DE LA POLARISATION. MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 223041 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE FV LE 04.12.2023 >> RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. PROBLEME DE COURSE X DU PINCE LAME (A REMPLACER). MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 223015 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + BATTERIE EXTERNE + CELLULE O2 => DM CONFORME |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-12-22 | 824155
2020.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222912 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. 1 OCULAIRE NON REGLABLE A REMPLACER (SURFACE DEGRADEE). MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2020.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | 222888 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA STATION D'ENROBAGE NE S'ALLUME PLUS. APRES APPEL AU SAV, J'AI CHANGE LES FUSIBLES, CEUX CI ON IMMEDIATEMENT SAUTES (ARC ELECTRIQUE VISIBLE DERRIERE LA MACHINE ET ODEUR DE BRULE). RAPPEL DU SAV, EN ATTENTE DE LEUR RETOUR. BIEN CORDIALEMENT. | MM FRANCE : DEFAUT MAIN BOARD FV LE 30.11.2023 >> DEVIS S23110182 DU 30.11.2023 "SERVICE KIT PSU AND BACK + 3X MO + DEPL" MONTANT 2299.25€HT TRANSMIS POUR DA LL 04/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 06.12.2023 >> MODIFICATION DU DEVIS INITIALE |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-12-21
2020.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222909 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. LE VERRE DE PIED EST RAYE. MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2020-2258 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX43F | OLYMPUS | 0H47042 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2020.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222903 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME" |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2020.XLS | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-01-08 | 222696 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : PINCE LAME HS FV LE 27.11.2023 >> DEVIS DC20233140 DU 26.11.2023 "PINCE LAME + 3X MO DE REPARATION + FORFAIT + INDEM" MONTANT 468.88€ TRANSMIS POUR DA LL 29/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 08.01.2024 >> RI BRL20242572 DU |  |  | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-16 | 22879420
2020.XLS | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 222705 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS DONT IL MANQUE 1 VIS. | OS27/11/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 28/11/2023 SERRAGE DES VIS OK , TEST DE OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS27/11/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-16
2020.XLS | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 222714 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FREINS DU LIT NE FONCTIONNENT PLUS, LIT EN USLD INSTALLE DANS LE COULOIR A COTE DU POSTE DE SOINS | ML 28/11/23 LE LIT EST DESCENDU A LA RESERVE TECHNIQUE. ML 29/11/23 REGLAGE DES FREINS OK + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERALE DU LIT OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1398 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0018 | ML 28/11/23 LE LIT EST DESCENDU A LA RESERVE TECHNIQUE. |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-16
2020.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 222480 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LA BATTERIE NE TIENT PLUS LA CHARGE REF P20680-18 SONOSITE EDGE II ULTRASOUND SYSTEM URGENT | VLAD : COMMANDE BATTERIE POUR LE SMUR FV LE 23.11.2023 >> DA POUR COMMANDE BATTERIE. BATTERIE CHANGEE LE 30/11 |  |  | 2020-1706 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | EDGE II | SONOSITE | Q5CXP8 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-14
2020.XLS | 2023-11-21 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 222404 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS; MERCI D'AVANCE. | OS22/11/2023 NEBULISEUR A REMPLACER CAR HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2023 REMPLACEMENT NEBULISEUR |  |  | 2020-1757 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-4 | OS22/11/2023 NEBULISEUR A REMPLACER CAR HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-12
2020.XLS | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 222379 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/11/2023 MP PLASMAIR PREVUE LE 22/11 NH 23.11.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PIECE USURES => CONTROLES FONCTIONNELS OK => DM CONFORME |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2023-12-12 | 22993538
2020.XLS | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 222390 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR JE SOUHAITERAI AVOIR UN KIT EVOULTION BOLUS HANDSET (QUI EST LE BOUTON QUI PERMET AU PATIENT DE FAIRE UN BOLUS) MERCI D'AVANCE | RB21/11/2023 BOUTON BOLUS POUR POMPE MICREL DONNER - IS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2139 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION 200 ML | MICREL | 201620524005 |  |  |  |  | 0 | BALLIET | 4891 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-12
2020.XLS | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-10-08 | 222362 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE BIEN VOULOIR CHANGER LE JOINT TORIQUE QUI S'EST CASSE AU NIVEAU DE LA CONNEXION DU CABLE. MERCI | OS20/11/2023 LAME DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC RB. RB20/11/2023 DEMANDE DEVIS A STORZ POUR UN LOT DE JOINT - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB14/12/2023 DEVIS RS POUR JOINT - EN ATTENTE DE VALIDATION RB17/01/2024 JOINT PAS COMPATIBLE RB18/01/2024 DEMANDE |  |  | 2020-1790 | LAME POUR VIDEO-LARYNGOSCOPE MACINTOSH N°4 | 8403BXC | STORZ | RP50272 | OS20/11/2023 LAME DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC RB. | 205 | C MAC 1 |  | 0 | NOLIN | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-12-09
2020.XLS | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 222308 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | EMMENER LE FRE DE MME MUFI CHAMBRE 39F DU SERVICE DE NEURO D'AINCOURT A L'EHPAD DE MAGNY EN VEXIN CHAMBRE 112 P AUX MIMOSAS 1. MERCI | ML 28/11/23 LE FAUTEUIL EST DEPOSER A LA CHAMBRE. |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 28/11/23 LE FAUTEUIL EST DEPOSER A LA CHAMBRE. ML 21/11/23 LE TRANSFERE EST PREVU POUR MARDI 28 AU MATIN. |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-12-08
2020.XLS | 2023-11-17 | 2023-12-14 | 2024-01-05 | 222310 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ECRAN CASSEE | NH 14.12.2023 DA 4307 TRANSMISE LL 18/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/01/2024 RECEPTION D UN KIT ECRAN SUIVANT BLN°H40102064 ET COMMANDE B3/1386237 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTREE PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4307 TRANSMIS AU TECH. NH 05.01.202 |  |  | 2020-1946 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | ALARIS GH+ GUARDRAILS | BECTON DICKINSON | 272076521 | OS03/01/2024 RECEPTION D UN KIT ECRAN SUIVANT BLN°H40102064 ET COMMANDE B3/1386237 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTREE PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4307 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-08
2020.XLS | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 222270 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MESSAGE D'ERREUR : PROBLEME DERIVATION D'OXYGENE LORSQU'ON VEUT MONTER LA FIO2 A 100% | NH 21.11.2023 TEST VENTILATEUR => REMPLACEMENT CABLE MESURE DEBIT => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB22/11/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 0 | BULTEZ | 4776 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-07
2020.XLS | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 222198 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND | NOM EQUIPEMENT : LECTEUR BANDELETTE URINAIRE ODEUR DE "CHAUD" : BATTERIE ? | ODEUR DE BRULE DANS L'APPAREIL , L'ANALYSEUR DE S'ALLUME PLUS. DEMANDE D'UN DEVIS POUR UN NOUVELLE APPAREIL. APPAREIL REFORME LE 16/11 |  |  | 2020-1417 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 ULTRA | ACON | 697E0000620 |  |  |  |  | 0 | FAUVET CECILE | 3803 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2023-12-06
2020.XLS | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2024-02-06 | 221992 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT CASSE | ML 13/11/23 MOTEUR CASSER, LIT DESCENDU A LA RESERVE TECHNIQUE. ( LIT EN USLD ) EN ATTENTE COMMANDE DE PIECE ML 03/01/24 DEVIS DEMANDE ML 05/01/24 DEVIS DEMANDE ET RECUS DEVIS + D.A ASSET+ ENVOYER A LILIAN ML |  |  | 2020-1399 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0019 | ML 13/11/23 MOTEUR CASSER, LIT DESCENDU A LA RESERVE TECHNIQUE. |  |  |  | 0 | SEBIRE | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-01
2020.XLS | 2023-11-09 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 221951 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | FRESENIUS : PREVOIR MP MH 09/10/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS19/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3300853 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 22/01/2024 RECEPTION POMPE - R |  |  | 2020-1158 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277922 | OS19/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A NUTRITION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3300853 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-11-30 | 873060
2020.XLS | 2023-11-08 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 221855 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE MATERIEL INDIQUE UNE PANNE E0015 ET E0002 | OS08/11/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS15/12/2023 RENDU. |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS08/11/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-29
2020.XLS | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 221746 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE TRUMPF DE SECOURS BLOC BFE SN EFFACE ; NE FONCTIONNE PLUS URGENT MERCI | OS06/11/2023 TELECOMMANDE SANS NUMERO DE SERIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/112023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MISE EN CHARGE OK IF 09/11/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS24/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-1134 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13490 | OS06/11/2023 TELECOMMANDE SANS NUMERO DE SERIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-25
2020.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 221615 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 18.12.2023 >> RI 08086 DU 16.12.2023 // TECH BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE" |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-11-23
2020.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-15 | 2024-01-17 | 221613 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17.01.2024 >> RI 08085 DU 16.01.2024 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE 2023 FAIT EN 2024 RAS VOIR PROCEDURE APPAREIL CONFORME"SORTIE PIECE -REACTION CHAMBER LID EXCELSIOR -BATTERIE AU PLOMB ETANCHE 12V 12AH | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-11-23
2020.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 221614 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 18.12.2023 >> RI 08087 DU 16.12.2023 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE" |  |  | 2020-2046 | MODULE FROID | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5173B1609 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-11-23
2020.XLS | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 221492 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/10/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 27/10/2023 , CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-11-18 | 22766809
2020.XLS | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 221539 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR LA POSITION 13 : DESACTIVATION DE LA POSITION ET INTERVENTION ROCHE LE 31/10/2023. CORDIALEMENT | ROCHE : PBLE DE CHAUFFAGE FV LE 31.10.2023 >> INTERVENTION DU TECHNICIEN SUR SITE A PARTIR DU 30.10.2023 FV LE 30.11.2023 >> RI INCONNU DU 28.11.2023 // JC IGLESIAS "VERIFICATION DE L'AUTOMATE ET CONTROLE QUALITE : OK" REMISE EN SERVICE DE L'AUTOMATE. |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-11-18
2020.XLS | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 221354 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : FUITE PARAFFINE FV LE 26.10.2023 >> SUITE FUITE DE PARAFFINE, RECEPTION DEVIS DEVIS S23100160 DU 25.10.2023 "SOUPAPE DE CONTROLE HISTOSTAR + SOLENOID VALVE KIT + DISPENSE ARM KIT + 4 MO + DEPL" MONTANT 5 100€HT TRANSMIS POUR DA FV LE 14.11.2 |  |  | 2020-2046 | MODULE FROID | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5173B1609 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-11-16 | 22879420
2020.XLS | 2023-10-26 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 221365 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, IL Y A UNE ERREUR AU NIVEAU DU CAPTEUR, LES CAPTEURS ONT ETE CHANGES 2 FOIS | RADIOMETER : DEFAUT ERREUR 02040000 OS30/10/2023 MONITEUR + CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/02/2024 DEFAUT MONITEUR - CODE ERREUR 02040000 - ENVOI SAV POUR MC + MP - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 22/02/2024 RECEPTION DEVIS 45342 - EN ATTEN |  |  | 2020-2173 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N044 | OS30/10/2023 MONITEUR + CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/02/2024 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN°SWO-1885166 ET COMMANDE B2/1463630 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/03/2024 RECEPTION ELECTRODE SUIVANT BLN°23941349 ET COMMA |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2023-11-16
2020.XLS | 2023-10-25 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | 221299 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBLEME DE CHARGE. MERCI | NH 14.11.2023 ENVOI SAV OS15/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°85166782 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 16/01/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PIECES DETACHES - CONFORME ET FONCTIONNEL OS24/01/2024 RENDU. |  |  | 2020-2158 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415335 | IF 25/10/2023 RECU CE JOUR , DEPOSE AU LOCAL DE REPARATION OS15/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN85166782 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-15
2020.XLS | 2023-10-23 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 221178 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, TRACE PLAT ALEATOIREMENT SUR ELECTROCARDIOGRAPHE 2020-1632. SVP MERCI | IF 09/11/2023 ECG MIS EN TEST DE FONCTIONNEMENT SUR SIMULATEUR => RAS PAS DE DEFAUT ; MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1632 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155495 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-11-11
2020.XLS | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 221166 | 22-3309 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR APPAREIL ECG IMPRIME SUR 2 PAGES ET LA BATTERIE NE TIENT PAS MERCI ECG DE LA SALLE NO 3 | IF 08/11/2023 PAS DE BATTERIE DANS LE ECG , REMIS BATTERIE TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 |  |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-11
2020.XLS | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 221174 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/10/2023 MAINTENANCE PREVENTION PREVU LE 26/10/2023 IF 30/10/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 26/10/2023 , CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-11-11 | 22766809
2020.XLS | 2023-10-20 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 221109 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE SN 804482 FLOU - RESECTEUR BIPOLAIRE MONOPOLAIRE 5 OPTIM 7374 | OLYMPUS : IMAGE FLOU OS20/10/2023 OPTIQUE OLYMPUS A ENVOYER CHEZ PRESTATAIRE URGENT. MH 20/10/2023 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS30/10/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75925918 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A |  |  | 2020-1823 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 804482 | OS20/10/2023 OPTIQUE OLYMPUS A ENVOYER CHEZ PRESTATAIRE URGENT. OS30/10/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75925918 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-11-10
2020.XLS | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 220970 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/10/2023 VITESSE DE DEPLACEMENT LENTE , REMPLACEMENT DE LA PRISE RESEAU INTERNE AU SYSTEME , DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-11-08 | 22766809
2020.XLS | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 220623 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/10/2023 PROBLEME DE RESEAU , REMPLACEMENT DE LA PRISE RESEAU INTERNE AU SYSTEME, APPAREIL DE NOUVEAU FFONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-11-02 | 22766809
2020.XLS | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 222108 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2023-11-02 | 4561236
2020.XLS | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 222107 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-2121 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E45581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2023-11-02 | 4561236
2020.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2024-01-16 | 220546 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ALARME PB DE DETECTION BULLE D'AIR QUAND IL N'Y EN A PAS. MERCI POUR L'INTERVENTION | OS11/10/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/10/2023 ALARME PB BULLE D'AIR QUAND IL Y EN A PAS - ENVOIE SAV OS15/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3299848 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 16/01 |  |  | 2020-2223 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753977 | OS11/10/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3299848 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000299 | FRESENIUS MED CARE | [5 empty] | 2023-10-31
2020.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-18 | 2024-02-13 | 220547 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE QUI NE FONCTIONNE PLUS. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION. | OS11/10/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/10/2023 HS - ENVOIE SAV OS19/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3299846 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 13/02/2024 RECEPTION PP - REMPLACEMENT DES P |  |  | 2020-2228 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753982 | OS11/10/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3299846 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000299 | FRESENIUS MED CARE | [5 empty] | 2023-10-31
2020.XLS | 2023-10-08 | 2023-10-18 | 2023-11-24 | 220430 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT PROBLEME SURVENU SUR LE PATIENT. LA BASCULE VERS LA BOUTEILLE PLEINE NE S'EFFECTUE PAS SONNE ALARME PU | LL 09/10/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE OS11/10/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.10.2023 CONTACT SAV => INTERVENTION LE 20.10.2023 NH 20.10.2023 RECEPTION PRET S/N NOAE734191 + RECUPERATION DE LA MACHINE PAR SAV NH 24.11.20 |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 | OS11/10/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006981 | SOL FRANCE | [5 empty] | 2023-10-28
2020.XLS | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 220292 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR CHARGEUR CASSER. MERCI | LL 05/10/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE OS05/10/2023 PESE PERSONNE + CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION FV LE 05.10.2023 >> REMPLACEMENT DU TRANSFORMATEUR SECTEUR TET DE FONCTIONNEMENT : OK REMIE EN SERVICE DE L'APAPREIL |  |  | 2020-2089 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498370 | OS05/10/2023 PESE PERSONNE + CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-26
2020.XLS | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 220219 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CONNECTEUR POUR POCHES DE CONCENTRE ACIDE A CHANGER (DISPOSITIF EN REA) A FAIRE AU PLUS VITE, AFIN DE POURVOIR LA REMETTRE EN SERVICE. LE GENERATEUR CE TROUVE DANS LE LOCAL STE. MERCI D'AVANCE | MH : PREVOIR REMPLACEMENT DES CONNECTEURS ACIDES LL 04/10/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 04/10 REMPLACEMENT EFFECTUES - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-24
2020.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 220102 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/10/2023 AJOUT DE PLUSIEURS PROTOCOLES A SON AW , PARAMETRAGE DES FAVORIS DES AW SUITE AU BACKUP , PARAMETRAGE DES FAVORIS DES AW SUITE AU BACKUP , DM FONCTIONNE ET REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1647 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085T4 |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-10-21 | 22766809
2020.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 220167 | 22-8014 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, L'AIGUILLE DU PESE-PERSONNE SEMBLE VACILLER QUELQUE PEU ! UNE MAINTENANCE ? | LL 03/10/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 30.10.2023 >> REGLAGE DE LA TARE. TEST DE FONCTIONNEMENT OK PRET A RECUPERER. |  |  | 2020-1655 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761015092536 |  |  |  |  | 0 | GARANS | 4055 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-21
2020.XLS | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 220091 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL DEFECTUEUX NE PREND PAS LA TENSION, APPAREIL DANS L'INFIRMERIE DE L'HC | AB 02/10/2023 REMPLACEMENT DU BRASSARD ESSAI DE MESURES SUR SIMULATEUR OK |  |  | 2020-1702 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036123 |  |  |  |  | 0 | CORDIER | 0134794355 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-21
2020.XLS | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 220033 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR L¿EXTREMITE (MOLETTE) DU POUSSE SERINGUE CASSE MERCI POUR VOTRE AIDE | FRESENIUS : MOLETTE CASSE OS29/09/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/10/2023 MOLETTE CASSE - ENVOIE SAV OS14/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3299588 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 15/11/2023 POUS |  |  | 2020-1153 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826015 | OS29/09/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3299588 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-10-20
2020.XLS | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 220468 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.09.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-17 | 824155
2020.XLS | 2023-09-26 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 219870 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'APPAREIL NE TIENT PLUS LA CHARGE | DRAGER : APPAREIL NE TIENS PLUS LA CHARGE OS26/09/2023 BILIRUBINOMETRE D COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 12/10/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC +TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 08/12/2023 RECEPTION DEVIS - CARTE ALIM DEFFECTUEUX + BATTERIE + |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS26/09/2023 BILIRUBINOMETRE D COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-17
2020.XLS | 2023-09-25 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 219796 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS MAQUET AVEC UNE VIS MANQUANTE | OS25/09/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/11/2023 BRAS RESSERRER OK , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS25/09/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-14
2020.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-01-17 | 219844 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 25.09.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 03/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 25/10/2023 RELANSE SAV , ATTENTE PIECE EN COMMANDE FV LE 19.12.2023 >> RELANCE SAV POUR DATE DE RETOUR DE L'APPAREIL. OS17/01/2024 RECEPTION D UN SYSTEME DE GES |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 | OS17/01/2024 RECEPTION D UN SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE REPARER SUIVANT BLN°60386231 ET COMMANDE B2/1367573 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-10-14 | 824155
2020.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 219850 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : CHANGEMENT RIDEAU (REGUL) FV LE 25.09.2023 >> DEFAUT DU RIDEAU DE MICROTOM DEVIS S23090145 DU 25.09.2023 "CHANGEMENT DU RIDEAU HM340" MONTANT 223.55€HT TRANSMIS POUR DA RI 12485 DU 22.09.2023 // GARCIA ADRIEN "RESSORT DU HAUT DU RIDEAU S¿EST | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-10-14 | 22879420
2020.XLS | 2023-09-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 219728 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 18.12.2023 >> RI 08081 DU 16.12.2023 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE APPAREIL EN BACK UP" | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-10-13
2020.XLS | 2023-09-21 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 219637 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17.01.2024 >> RI 08084 DU 16.01.2024 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE 2023 FAIT EN 2024 MOTEUR D¿AVANCE QUI FAIT UN BRUIT TRES AIGUS. SUREMENT EN FIN DE VIE MAIS FONCTIONNE ENCORE. CONNECTEUR PUPITRE CASSE | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-10-12
2020.XLS | 2023-09-21 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 219634 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 07.12.2023 >> RI 08083 DU 06.12.2023 // BABIN FABRICE "REVISION ANNUELLE EFFECTUEE. APPAREIL PLACE EN BACK UP" | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-10-12
2020.XLS | 2023-09-21 | 2023-11-10 | 2024-02-02 | 220023 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE TDX N° DE SERIE: TDX2000374 EST A RECUPERER DANS LE COULOIRE DE LA PHARMACIE LA FAMILLE DE ME SANQUER N'A PAS SOUHAITE RECUPERER LE FAUTEUIL. | ML 28/09/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 10/11/23 NETTOYAGE + CTRL + MAJ ET REINITIALISATION DE LA COMMANDE. MANCHETTE GAUCHE CHANGER + REMIS EN ETAT DU REPOS JAMBRE AJOUTER UN COUSSIN VISCO EN AT |  |  | 2020-2358 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2000374 | AB 28/09/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FLORENCE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-12 | 36012191
2020.XLS | 2023-09-19 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 219545 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TRACEE DEFECTUEUX DE TOUT LES PARAMETRES DU PATIENT (TRACE) | OS20/09/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/10/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT SUR SIMULATEUR OK , DM FONCTIONNE BIEN RAS , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/10/2023 RENDU. |  |  | 2020-2059 | MODULE MULTIPARAMETRE | PDM | GENERAL ELECTRIC | SPX204302175A | OS20/09/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-10
2020.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219477 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-07 | 824155
2020.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219488 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-07 | 824155
2020.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219474 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => LAMPE A REMPLACER => DM CONFORME |  |  | 2020-2169 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21240 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-07 | 824155
2020.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219476 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2171 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22141 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2023-10-07 | 824155
2020.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 219472 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-07 | 824155
2020.XLS | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 219386 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE VENTILATEUR DE REANIMATION AIR LIQUIDE NE SEMBLE PLUS CHARGER. PB DE BATTERIE? MERCI | LL 18/09/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE NH 02.10.2023 DA 4207 TRANSMISE NH 14.11.2023 REMPLACEMENT BATTERIE EXTERNE + TEST DE CHARGE BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS27/11/2023 RENDU. |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 | OS27/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | NOLIN | 5301 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-05
2020.XLS | 2023-09-14 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 219369 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS DURE | OS14/09/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/11/2023 BRAS RESSERRER OK , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS14/09/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-05
2020.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-12-08 | 219356 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 08.12.2023 RECEPTION RI => MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + TEST ET CONTROLES OK => PREVOIR REMPLACEMENT BACKLIGHT => DM CONFORME |  |  | 2020-2170 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21347 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-05 | 824155
2020.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 219352 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/09/2023 CENTRER LUMINEUX EN PANNE , INTERVENTION DE SIEMENS LE 11/09/2023 => VOIR RI |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-10-05 | 22766809
2020.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-12-15 | 219355 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 14.09.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 07.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-05 | 824155
2020.XLS | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-10-18 | 220971 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 3 ANS => CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-28 | 824155
2020.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-14 | 219013 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE NON CONFORME |  |  | 2020-1444 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | GJ70014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2023-09-27 | 4561236
2020.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-14 | 219011 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE NON CONFORME |  |  | 2020-1443 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | GJ70011 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2023-09-27 | 4561236
2020.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-14 | 219010 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE NON CONFORME |  |  | 2020-1442 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | NL70217 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2023-09-27 | 4561236
2020.XLS | 2023-09-06 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 219002 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LANGUETTE DE LA MISE EN PLACE DE LA SERINGUE EST CASSEE. | FRESENIUS : LANGUETTE CASSEE OS11/09/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH13/09/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC+ TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS LL 24/10/2023 RECEPTION MATERIEL REPARE SOUS GARANTIE SELON BL 3297201 - REMPLACEMENT MICRO |  |  | 2020-1199 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826024 | OS11/09/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-09-27
2020.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-14 | 219009 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE CONFORME |  |  | 2020-1445 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10007 | GILSON | NN71271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2023-09-27 | 4561236
2020.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-14 | 218988 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ENVOIE CHEZ GILSON POUR CERTIFICAT DE SORTIE CONFORME |  |  | 2020-1446 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10004M | GILSON | ML71160 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2023-09-27 | 4561236
2020.XLS | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 218897 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE D'UROLOGIE NE FONCTIONNE PAS MESSAGE D'ERREUR 0408001 ET 0408021 PROBLEME DE CONNEXION DE LA BATTERIE / BATTERIE FAIBLE URGENT MERCI | NH 04.09.2023 OUVERTURE DOSSIER IF 11/09/2023 RECEPTION RAPPORT SUITE INTERVENTION DE GE => LA PILE DE 3,2VV DE L¿EBOX EST USEE (0,3 MESURE) CE QUI ENTRAINE LA PERTE DE LA CONFIGURATION DU BIOS. REMPLACE LA PILE DE 3,2V. RECONFIGURATION ET VERIFICATI |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-09-23
2020.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 218833 | 22-2055 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR ; MERCI D'ENREGISTRER CET ENDOSCOPE DANS LES 2 ENCEINTES DE STOCKAGE DE L'UCDE (2013-815 ET 2013-814). CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | MH : ENREGISTRER DES FIBROSCOPES SUR LES ENCEINTES DE STOCKAGE LL 04/09/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 05/03/2023 ENREGISTREMENT DES ENDOSCOPES SUR LE ENCEINTES OK |  |  | 2020-1610 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-DP | OLYMPUS | 2037260 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 0130754655 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-09-22
2020.XLS | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 218383 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/08/2023 CONSOLE RESTE BLOQUE AU DEMARRAGE REMPLACEMENT DU PC HP Z4 ET RECHARGEMENT DU SOFTWARE , DM FONCTIONEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1647 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085T4 |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-09-13 | 22766809
2020.XLS | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-10-18 | 218328 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | PROBLEME AVEC LE CIRCUIT DU MICROSCOPE . AMPOULE GRILLEE. LES NOUVELLES AMPOULES DE REMPLACEMENT NE S'ALLUMENT PAS . MERCI. | GEO MECANIC : ALIMENTATION HS LL 23/08/2023 INTER DONNEE A HAJA FAROOK POUR PRISE EN CHARGE IF 23/08/2023 DEMANDE D'INTERVENTION PAR MAIL FV LE 29.08.2023 >> REPRISE DE L'INTERVENTION. MAIL A GEO MICRO SERVICE POUR DEMANDE D'INTERVENTION FV LE 18.09.20 | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-09-12
2020.XLS | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 218331 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL INDIQUE "ERREUR CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE 02040000". MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION. | OS 25/08/2023 DM +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.09.2023 CHANGEMENT DATE ET HEURE + RECALIBRAGE CAPTEUR => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS15/09/2023 RENDU. |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS 25/08/2023 DM +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-12
2020.XLS | 2023-08-18 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 218195 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SONNE "ERREUR" EN CONTINUE ET OU BIP | FRESENIUS : ERREUR AVEC ALARME VISUELE ET SONORE OS18/08/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCALE REPARATION. MH 25/08/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS24/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3296580 CO |  |  | 2020-2219 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753978 | OS18/08/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCALE REPARATION. OS24/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3296580 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BOSQUET | 4178 OU 5010 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-09-08
2020.XLS | 2023-08-18 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 218196 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME DE CHARGE. DEFAUT BATTERIE | DEFAUT CONSTATE : DEFAUT SUR LA CHARGE OS18/08/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/09/2023 RENVOI SAV - PREVOIR REMPLACEMENT BATTERIE + MP - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS27/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SANS COMMANDE SUIVANT |  |  | 2020-2156 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415449 | OS18/08/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SANS COMMANDE SUIVANT BLN°84021512 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-09-08
2020.XLS | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 218212 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MANQUE FIL CHAUFFANT | IF 18/08/2023 DONNER CABLE AU SERVICE |  |  | 2020-2132 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207079 |  |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-08
2020.XLS | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-10-10 | 218141 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | OCEASOFT : NE S'ALLUME PLUS FV LE 17.08.2023 >> SUITE CHOC, NE S'ALLUME PLUS. ENVOIE A OCEASOFT POUR DEVIS DE REPARATION. FV LE 20.09.2023 >> RECEPTION DEVIS DE REPARATION DEVIS QTOC210371 DU 19.09.2023 "FORFAIT MAIN D'OEUVRE + CONSOMMABLE + FRAIS DE PO |  |  | 2020-1416 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 05175030188E |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2023-09-07 | 22879420
2020.XLS | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 2024-02-02 | 218768 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHRISTINA DE CHEZ ACTIF MEDICAL FAIT DON DU FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE DE MARQUE AVIVA RX20 N° DE SERIE: AVI2000756. | ML 31/08/23 FAUTEUIL RECUPERER + NETTOYAGE ET CTRL OK MIS A JOUR DES DRIVER DE LA COMMANDE MIS EN CHARGE. ML 01/09/23 CHARGEMENT TERMINER EN ATTENTE DE L'ASSURENCE ET IMMATRICULE BIOMED |  |  | 2020-2357 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | AVIVA RX20 | INVACARE | AVI2000756 | ML 31/08/23 FAUTEUIL RECUPERER + NETTOYAGE ET CTRL OK |  |  |  | 0 | FOHRER |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-06 | 36012191
2020.XLS | 2023-08-16 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 218120 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN DU MONITEUR EST ABIME. L'AFFICHAGE A L'ECRAN SE FAIT DIFFICILEMENT; MERCI D'AVANCE. | OS16/08/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . MANQUE ALIM NH 08.09.2023 REMPLACEMENT ECRAN => DM FONCTIONNEL =>A DISPO DU SERVICE OS21/09/2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | OS16/08/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . MANQUE ALIM OS21/09/2023 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 |  | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-06
2020.XLS | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-09-06 | 218040 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB11/08/2023 DEFAUT CONSTATE BOUTON ON/OFF CASSE - RB14/08/2023 DEMANDE DE DEVIS EDC LAMY IF 22/08/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 22/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 22/08/23 COMMANDE FAITE RB30/08/2023 RELANCE DU PRESTAIRE PAR TELEPHONE |  |  | 2020-1730 | LAMPE A FENTE | KSL-H5 | EDC LAMY | 3954 |  |  |  |  | 0 |  | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-01 | 22877333
2020.XLS | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-12-04 | 223013 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.12.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE + BATTERIE EXTERNE + CELLULE O2 => DM CONFORME |  |  | 2020-1723 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09438 |  | 532 | MONNAL T60 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-08-26 | 824155
2020.XLS | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 217712 | 36-1210 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PROBLEME CONNECTION SUR LE LOGICIEL IMPOSSIBLE DE VOIR LES ALARMES SUITE A UNE COUPURE DE COURANT | AB 03/08/2023 REINITIALISATION DU MOT DE PASSE DE L'UTILISATRICE |  |  | 2020-2153 | RECEPTEUR TCP/IP POUR CENTRALE DE TEMPERATURE | COBALT2 RECEPTEUR TCP/IP | OCEASOFT | 18635431F7CB |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 | BERNOVILLE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-24 | 36012142
2020.XLS | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 217735 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | LE FILS A ETE ECRASE ENTRE LE PILIER ET LE PLATEAU | VIGIN : CABLE ECRASE FV LE 04.08.2023 >> CHANGEMENT DU CABLE TEST IMPOSSIBLE, DEMANDE A MME MAUSSION D'EFFECTUER UN TEST |  |  | 2020-1255 | BOITIER DE COMMANDE FILAIRE DE TABLE OPERATOIRE | 1150.90C0 | GETINGE/MAQUET | 04445 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-24
2020.XLS | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 217582 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2023 DEPOSE PAR LE SERVICE => NE FONCTIONNE PAS , A REFORME , A REMPLACER PAR UN NEUF |  |  | 2020-1754 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-19 | 22766809
2020.XLS | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 217503 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TENSIOMETRE INDIQUE FUITE D'AIR. MERCI ! | OS28/07/2023 BRASSARD REMPLACER PAR UN NEUF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  | 2020-2075 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036107 | OS28/07/2023 BRASSARD REMPLACER PAR UN NEUF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-18
2020.XLS | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 217412 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE BRASSARD NE GONFLE PLUS SUR L'APPAREIL. | OS27/07/2023 MONITEUR VUE AVEC FV FV LE 27.07.2023 >> REMPLACEMENT BRASSARD |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | OS27/07/2023 MONITEUR VUE AVEC FV . |  |  |  | 0 | POIRIER | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-17
2020.XLS | 2023-07-27 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 217452 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LES TUYAUX DU RECHAUFFEUR DYSFONCTIONNENT (VOYANTS) | OS28/07/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/08/2023 TEST SUR MONAL - CONFORME ET FONCTIONNELLE OS18/08/2023 RENDU. |  |  | 2020-2135 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207091 | OS28/07/2023 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-17
2020.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 217314 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'IMAGE DE L'ECHO ENDO EST FLOU + QUELQUES TACHES. VOIR PHOTO | OS25/07/2023 VIDEO ECHOENDOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE TRANSMIS AU TECH. RB25/07/2023 ENVOIE SAV NH 11.08.2023 RECEPTION DEVIS >37000€ => TRANSMIS POUR DECISION LL 11/08/2023 CONTACT COMMERCIAL FUJIFILM POUR CONNAITRE LES ATTERNATIVES PRO |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 | OS25/07/2023 VIDEO ECHOENDOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE TRANSMIS AU TECH. OS14/12/2023 RECEPTION D UN VIDEO ECHO ENDO REPARER SUIVANT TEST MIDES 3518/23 ET COMMANDE B2/1378555 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/12/2023 RENDU. | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | THOMINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES | [5 empty] | 2023-08-15
2020.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 217321 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA BATTERIE EST VIDE. MERCI DE LA CHANGER. CORDIALEMENT | MH : CHANGEMENT DE LA BATTERIE MCGRATH MH25/07/2023 CHANGEMENT EFFECTUE - FAIT SUR PLACE - FONCTIONNEL |  |  | 2020-1456 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384872 |  |  |  |  | 0 | ROZAY | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-15
2020.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-09-12 | 217339 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/07/2023 SUITE MAINTENANCE , DEVIS POUR REMPLACEMENT DES BATTERIES , DA TRANSMISE LL 26/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 12.09.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BATTERIES => TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2023-08-15 | 22766809
2020.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-09-28 | 217248 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TETE DU LIT NE MONTE PLUS | ML 24/07/23 PROBLEME CONSTATE ( MOTEUR CASSER ), CHANGEMENT DE LIT EFFECTUER ( CH 422 ) ML 13/09/23 DEVIS DEMANDE EN ATTENTE ML 14/09/23 DEVIS RECUS ET ENVOYER AVEC LA D.A A LILIAN ML 22/09/23 MOTEUR RECUS ML 28/09/23 BLOC MOTEUR CHANGER + CTRL DE FONCTIO |  |  | 2020-1388 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0008 | ML 24/07/23 PROBLEME CONSTATE ( MOTEUR CASSER ), CHANGEMENT DE LIT EFFECTUER |  |  |  | 0 | DEMONGEOT | 678027 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-11
2020.XLS | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-21 | 217182 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBLEME LORS DU TRANSPORT D'UN PATIENT : SURCHAUFFE TURBINE (GAZ) ET VENTILATION MODE DEGRADE... | NH 20.07.2023 DM RECEPTIONNE EN ATELIER => CONTACT SAV LL 21/07/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE IF 28/07/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 01/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB21/08/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-08-10
2020.XLS | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-09-12 | 217092 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE PILIER A PERDU 5 ATTACHES DES JUPES DU CAPOT URGENT - LE PILIER EST DANS L'ATELIER BIOMED AU BLOC | GETINGE : 5 DES PATES EN CUIVRE SUR LES CARENAGES SONT TOMBES LL 20/07/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE NE CHARGE IMMEDIATE - ATTENTE INFORMATION MH 20/07/2023 PASSAGE DU TECH GETINGE M. RAFAEL POUR OJD - VOIR AVEC LUI POUR INFO MH 25/07/2023 PASSA |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012931 | DMS | [5 empty] | 2023-08-09
2020.XLS | 2023-07-13 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 216948 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, L' ECRAN EST BLOQUE, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS. | OS18/07/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 10/08/2023 REMPLACEMENT ECRAN HS - MIS SUR BANC DE TEST POUR ESSAIS => CONFORME |  |  | 2020-2074 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036108 | OS18/07/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-03
2020.XLS | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 216707 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/11/2023 RECEPTION CAPTEUR US REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/11/2023 REN |  |  | 2020-1705 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433E0504 | OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-07-28 | 824155
2020.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-11-10 | 216652 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB06/07/2023 RECEPTION DEVIS POUR NOUVELLE TELECOMMANDE CAR IRREPARABLE - EN ATTENTE VALIDATION DE DEVIS DEMANDE D'ACHAT LM 06/07/2023 DA VALIDEE TRANSMISE POUR BC RB07/11/2023 RELANCE BAXTER - APPEL TELEPHONIQUE + RENVOIE DU BON DE COMMANDE - EN ATTENT |  |  | 2020-1256 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13492 | OS09/11/2023 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE NEUVE EN REMPLACEMENT DE LA 13492 ET COMMANDE B6/1350749 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER REDOINE) |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-07-27 | 22877333
2020.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-09-20 | 216654 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR NE SE REMPLIT PAS D'EAU. MALGRE LA PRESENCE DE LA BOUTEILLE D'EAU IL INDIQUE MANQUE D'EAU. MERCI PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION | VIGIN : DEFAUT REMPLISSAGE EAU FV LE 07.07.2023 >> MAIL A MME BARBIER : DEFAUT DE CONSOMMABLE. PROPOSITION DE TEST SI CONSOMMABLES AMENES. FV LE 20.09.2023 >> AUCUN RETOUR DU SERVICE. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-27
2020.XLS | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 216576 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA BALANCE EST MAL CALIBRER ELLE AFFICHE 2 KILOS EN PLUS. MERCI A VOUS ET BONNE JOURNEE. | FV LE 05.07.2023 >> L'AFFICHAGE DE CODE ERREURS ET UN DEFAUT DE 2KG PROVIENT CERTAINEMENT D'UN DEFAUT DE STABILITE DE LA BALANCE. VUE AVEC SANDRA (PARAMED). UN RETOUR DOIT ETRE FAIT AU CAS ECHEANT. |  |  | 2020-2095 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498401 |  |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-26
2020.XLS | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 216577 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LUMIERE INSUFFISANTE FV LE 28.07.2023 >> RI 1300158517 DU 18.07.2023 // G GALLIANO "INSPECTION + FIBRE DE LUMIERE RECULE + IMAGE SOMBRE + CABLE DE BEQUILLAGE " REMPLACEMENT DE DIFFERENTS ELEMENTS, NETTOYAGE + DESINFECTION. APPREIL MISE A DISPOSITION DU S |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-07-26 | 4561236
2020.XLS | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 216612 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIVRAISON EN ERGOTHERAPIE LES CEDRES DU FRE, COMMANDE A DROITE. POUR MME MUFI EN NEUROLOGIE CHAMBRE 39 F. PAS DE COUSSIN A LIVRER ELLE VA GRDER CEUX QU'ELLE A SUR LE FRM. MERCI | ML 05/07/23 PREPARER ML 06/07/23 MIS EN PRET |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 06/07/23 MIS EN PRET ML 05/07/23 PREPARER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-07-26
2020.XLS | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 216563 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO HS | NH 10.07.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO |  |  | 2020-2191 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01823911 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-25
2020.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-11 | 2024-01-30 | 216442 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION SECURITE FV LE 11.08.2023 >> DEMANDE DEVIS ET DATE D'INTERVENTION POUR DECRET 2008 FV LE 30.01.2024 >> RAPPORT V-24-10-14 DU 16.01.2024 // HAFIRASSOU "SECURITE DEVRET 2008-244 : OK" |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2020.XLS | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 2023-08-09 | 216248 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 30° AYANT UN DEFAUT DE PASSAGE DE LUMIERE OPTIM : 7150 COMPO D'ORIGINE HYSTERO OP OLYMPUS N°2 | OLYMPUS : DEFAUT DE PASSAGE OS11/07/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 28/07/2023 RENVOI CHEZ OLYMPUS POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS |  |  | 2020-2193 | OPTIQUE 30° 4MM POUR RESECTEUR GYNECOLOGIE | WA2T430A | OLYMPUS | 806035 | OS11/07/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-07-18
2020.XLS | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 216138 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'ECLAIRAGE OPERATOIRE DESCEND LORSQU'IL EST EN POSITION VERTICALE LA SALLE 15 A ETE LIBEREE LUNDI 26/06/2023 POUR QUE VOUS PUISSIEZ INTERVENIR. JE VOUS REMERCIE | RB26/06/2023 REVISSERAGE DU SCIALITIQUE - CONFORME |  |  | 2020-1259 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5520 | HILL ROM | 108008108 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-14
2020.XLS | 2023-06-23 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 216139 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'APPUI BRAS TOMBE | OS23/06/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.07.2023 REMISE EN ETAT APPUI-BRAS => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS23/06/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-14
2020.XLS | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-08-07 | 216097 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | OPTIQUE STORZ (SN 120F9V 26120BA) PROBLEME DE VISION (HYSTEROSCOPE OP BIPOLAIRE N:3) | ENVOYE CHEZ ALTEA. REMISE EN ETAT DE L'OPTIQUE 28/06 RECPTION DU DEVIS ET VALIDATION PAR SAFIETOU COLY |  |  | 2020-1188 | ENDOSCOPE RIGIDE | 26105BA | STORZ | 120F9V |  |  |  |  | 0 | CANTIN | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 04-231010 | ALTHEA FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-07-13
2020.XLS | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 216069 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | NOUVELLE SONDE CO2 DE NOUVEAU NON FONCTIONNELLE MESURE UNE FORTE CONCENTRATION DE CO2 (AU DESSUS DE LA VALEUR MAXIMALE ATTENDUE). | FV LE 27.06.2023 >> DOUBLON DE TICKET. CLOTURE DE CE DERNIER. |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-13
2020.XLS | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 216070 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | NOUVELLE SONDE CO2 DE NOUVEAU NON FONCTIONNELLE MESURE UNE FORTE CONCENTRATION DE CO2 (AU DESSUS DE LA VALEUR MAXIMALE ATTENDUE). | MC2 : DEPASSEMENT DE LA CONSIGNE FV LE 06.07.2023 >> OUVERTURE D'UN TICKET PAR LA SOCIETE MC2-2307-1016 EN ATTENTE RETOUR DU SAV FV LE 10.07.2023 >> CLOTURE DU TICKET CAR DOUBLON |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 749 | MC2 | [5 empty] | 2023-07-13
2020.XLS | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 215984 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 16/06/23 RETOUR A L'ATELIER ML 29/06/23 NETOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 30/06/23 CHARGE TERMINER, MIS A JOUR DU FAUTEUIL MIS EN STOCK |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 16/06/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-07 | 36012191
2020.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 215555 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COLONNE ATHREX BLOC BFE L'ECRAN C'EST ETEINT EN DEBUT D'INTERVENTION IMPOSSIBLE DE LE RALLUMER URGENT +++ DEVANT LE BUREAU DU FLUX | NH 12.06.2023 TRANSFO ECRAN DEBRANCHE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2276 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | AR-3200-0021 | ARTHREX | DBJ200050 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-01
2020.XLS | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 215474 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 09.06.2023 >> RI S01-076772 DU 08.06.2023 // TECH EDDIE VALLET "PCI _CMD. B2 1225622 \ 06/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-06-30 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 215478 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 09.06.2023 >> RI S01-076773 DU 08.06.2023 // TECH EDDIE VALLET "PCI _CMD. B2 1225622 \ 06/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 | [6 empty] | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-06-30 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 215479 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 09.06.2023 >> RI S01-076774 DU 08.06.2023 // TECH EDDIE VALLET "PCI _CMD. B2 1225622 \ 06/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 | [7 empty] | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-06-30 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 215508 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | MERCI DE VERIFIER CETTE PHOTOTHERAPIE DONT LE MINUTEUR DYSFONCTIONNE. | OS14/06/2023 APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE DEPOSE A L ATELIER. FV LE 15.06.2023 // MINUTEUR FONCTIONNEL. CHIFFRE DES MINUTES NE S'ILLIMINE PLUS, MAIS DECOMPTE FONCTIONNEL. REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | OS14/06/2023 APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-30
2020.XLS | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | 215363 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | ERREUR TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) | HEMOTECH : MESSAGE D'ERREUR TFD253 'TEST COMPARTH1=TH2(GAIN)ECHOUE' FV LE 09.06.2023 >> MAIL POUR SOLUTION MESSAGE D'ERREUR LA NOTICE PRECONISE LA REINITIALISATION DES ALARMES. INFORMATION DONNEE AUX UTILISATEURS. NECESSITE D'INTERVENTION DU TECHNICIEN |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-06-28
2020.XLS | 2023-06-06 | 2023-07-24 | 2023-09-25 | 215336 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR LE MODULE PSE N'EST PAS RECONNUE PAR LA BASE PRIMEA MERCI POUR VOTRE AIDE | FRESENIUS : DPS OS06/06/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 24.07.2023 >> ENVOIE A FRESENUIS POUR DIAG ET REPARATION SOUS TICKET OS22/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3295163 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A |  |  | 2020-1155 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826018 | OS06/06/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3295163 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-06-27
2020.XLS | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 215323 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS N'AVONS PLUS LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA POMPE A NUTRITION CITEE EN REF. MERCI DE NOUS EN FOURNIR UN. | NH 07.06.2023 REMPLACEMENT BASE DE CHAGE AVEC NOUVEAU CORDON |  |  | 2020-1167 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392334 |  |  |  |  | 0 | CADORET | 4280 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-27
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 215244 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, IL NOUS MANQUE L'EMBOUT BLANC A VISSER, AU BOUT DU TUYAU SERVANT A CONNECTER LES POCHES D'ACIDES A LA MACHINE DE DIALYSE. EST-CE POSSIBLE DE RECOMMANDER LA PIECE SVP ? MERCI | NH 08.09.2023 2 CONNECTEUR POCHES ACIDES A DISPO DU SERVICE OS13/09/2023 RENDU. |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 | OS13/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-24
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215268 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69304 2023 |  |  | 2020-1834 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215266 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69300 2023 |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215263 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69297 2023 |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215180 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65357 2023 |  |  | 2020-1835 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063012 |  | 407 | GOLVO7007ES-2 |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215256 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 69293 2023 |  |  | 2020-1831 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063013 |  | 674 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215188 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 69325 2023 |  |  | 2020-2089 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498370 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215199 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65370 2023 |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215100 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION// ETIQUETTE 660912023 |  |  | 2020-2087 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215175 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65354 2023 |  |  | 2020-1838 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063010 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215082 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66086 2023 |  |  | 2020-2093 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475176 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215047 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66054 2023 |  |  | 2020-2094 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215084 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66089 2023 |  |  | 2020-2085 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475183 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215079 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66083 2023 |  |  | 2020-1837 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063014 |  | 627 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215083 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66087 2023 |  |  | 2020-2088 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000444081 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215085 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66090 2023 |  |  | 2020-2086 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475177 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215048 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION// ETIQUETTE 66055 2023 |  |  | 2020-2081 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475149 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215066 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66071 2023 |  |  | 2020-2096 | PESE - BEBE | 384 | SECA | 10000000544237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215027 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66037 2023 |  |  | 2020-1236 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014680 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215033 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66042 2023 |  |  | 2020-2091 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215070 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66076 2023 |  |  | 2020-2095 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498401 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215030 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66040 2023 |  |  | 2020-1286 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014728 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215016 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66028 2023 |  |  | 2020-1237 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012314 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215015 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 66027 2023 |  |  | 2020-1242 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215013 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66026 2023 |  |  | 2020-1244 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014697 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2020.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 215007 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B |  |  |  |  | 2023-06-23 | 4561236
2020.XLS | 2023-06-01 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 214944 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR , MARQUE PROBLEME TECHNIQUE MERCI | OS02/06/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/08/2023 TEST AVEC RESPI - MONAL ET CONSOMABLE - LAISSER TOURNER TOUTE L'APREM MIDI - PAS DEFAUT CONSTATE - REMIS A DISPO DU SERVICE OS18/08/2023 RENDU. |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS02/06/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-22
2020.XLS | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 214883 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | LES CABLES DE CET APPAREIL DE BIS SONT ENDOMMAGES A CHAQUE EXTREMITE | OS01/06/2023 DM VUE AVEC NH NH 05.06.2023 ANALYSE DES LOGS => APRES REDEMARRAGE PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE NH 06.06.2023 DONNE AU SERVICE |  |  | 2020-1296 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58964 | OS01/06/2023 DM VUE AVEC NH |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-21
2020.XLS | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | 214884 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,URGENT, BOUCHON COINCE SUR L'EMBOUT ROUGE( ARTERE ) IMPOSSIBLE DE LE RETIRER...MERCI | NH 07.06.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PORT DE PRESSION ARTERIELLE => DM CONFORME NH 07.06.2023 RECEPTION DEVIS DE REGUL => DA TRANSMISE LL 08/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 | [5 empty] | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-06-21
2020.XLS | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-06-07 | 214809 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE CHANGER LA PILE INTERNE DE CE BOITIER ? CAR LE LOGICIEL INDIQUE "ERREUR DATE" ET DONC REND IMPOSSIBLE L'ENREGISTREMENT DES DONNEES. M. FAYE INFORME. CORDIALEMENT, MME NORELUS | IF 30/05/2023 PROBLEME DE PILE INTERNE , ENVOI EN REPARATION MH07/06/2023 RECEPTION HOLTER - PIECES REMPLACER + RECALIBRER + NETTOYE - REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 | OS07/06/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N°SA36269 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(JE N AI PAS TROUVER DE COMMANDE POUR CETTE APPAREIL) |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-20
2020.XLS | 2023-05-25 | 2023-06-27 | 2023-08-03 | 214701 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | L'ETUVE A CO2 DEMANDE L'INTERVENTION DU SAV SUR LA SONDE A CO2. MERCI. | MC2LAB : DEMANDE DE DEVIS POUR AJUSTAGE CAPTEUR CO2 ETUVE FV LE 10.07.2023 >> DEVIS 49667 DU 08/09/2023 "1.5X MO + DEPLACEMENT" MONTANT 481.20€HT TRANSMI POUR DA LL 12/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 28.07.2023 >> MISE EN PLACE D'UNE SONDE |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 749 | MC2 | [5 empty] | 2023-06-15
2020.XLS | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 214678 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'APPAREIL N'AFFICHE PAS LA SATURATION. MERCI D'AVANCE. | OS26/05/2023 REMPLACER PAR UNE NEUVE RENDU. |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | OS26/05/2023 REMPLACER PAR UNE NEUVE RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-15
2020.XLS | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 214679 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR; LA SATURATION NE S'AFFICHE PAS SUR CET APPAREIL (C'EST LE TROISIEME). MERCI D'AVANCE. | OS26/05/2023 REMPLACER PAR UNE NEUVE RENDU. |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS26/05/2023 REMPLACER PAR UNE NEUVE RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-15
2020.XLS | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 214677 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA SATURATION NE S'AFFICHE PAS. MERCI D'AVANCE. | OS26/05/2023 REMPLACER PAR UNE NEUVE RENDU. |  |  | 2020-1682 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036129 | OS26/05/2023 REMPLACER PAR UNE NEUVE RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-15
2020.XLS | 2023-05-23 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 214573 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, POUVEZ VOUS FAIRE LE NECESSAIRE CONCERNANT UNE POMPE QUI NE TIENDRAI PLUS LA CHARGE. MESSAGE SUIVANT AFFICHE : RESTER BRANCHE. REPAREZ LA BATTERIE, REMPLACER LA POMPE. MERCI | OS23/05/2023 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/08/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AVEC ALIM FV LE 16.08.2023 >> DEVIS 502869 DU 15/08/2023 "MAINTENANCE CURATIVE FORFAITAIRE" MONTANT 380€HT" TRANS |  |  | 2020-2159 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415321 | OS23/05/2023 POMPE + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/09/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT RAPPORT DE SERVICE N°294655 ET COMMANDE B2/13612888 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | RANO | 4299 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-13
2020.XLS | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 2023-11-03 | 214587 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR DE RCF GRESILLE TRES FORT A CHAQUE UTILISATION. SERAIT-IL POSSIBLE DE LE REPARER? MERCI D'AVANCE! | OS25/05/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2023 ENVOI SAV SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF |  |  | 2020-2184 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01874794 | OS25/05/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-06-13
2020.XLS | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 214522 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | PHCBI : MAINTENANCE SUITE VISITE ANNUELLE RI UNKNOW DU 02.05.2023 // TECH ALEXIS BODART "APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS CONSTRUCTEUR" |  |  | 2020-2339 | CONGELATEUR -80°C | MDF-C8V1-PE | PHCBI | 20090262 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 655 | PHC EUROPE | [5 empty] | 2023-06-10 | 22879420
2020.XLS | 2023-05-17 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 214384 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE NE VALIDE PAS LA SERINGUE ... | OS17/05/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 26/06/2023 ENVOIE SAV OS14/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291656 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 15/09/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE REPAR |  |  | 2020-1202 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826019 | OS17/05/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291656 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-06-07
2020.XLS | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 214253 | 36-1912 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | INTERVENTION CE JOUR POUR MAINTENANCE PREVENTIVE | AB 16/06/2023 SUIVI PAR LE LABO DE PONTOISE |  |  | 2020-1475 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER | 090R1022N054 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-03
2020.XLS | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 214211 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,ALARME "DEBIT POMPE" SONNE EN PERMANENCE. NOUS AVONS APPELE NIKKISO QUI NOUS A DONNE UNE MARCHE A SUIVRE MAIS MALHEUREUSEMENT SANS EFFET. L'ALARME SONNE TOUJOURS. DU COUP LE GENERATEUR A ETE MIS EN SALLE DE STERILISATION EN ATTENTE D'INTERVENTION. AU VU DU NOMBRE DE DIALYSE EN REANIMATION, IL EST URGENT QUE LE GENERATEUR SOIT VU AU PLUS VITE. BIEN CORDIALEMENT | NH 15.05.2023 CONTACT SAV MH22/05/2023 RECEPTION RI N°57 077 077 => REMPLACEMENT CLAPET DE POMPE + CALIBRATION REGULATEURS => DM CONFORME- LE MATERIEL PEUT ETRE MIS EN SERVICE |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-06-03
2020.XLS | 2023-05-15 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 214197 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, NE FONCTIONNE PLUS, L'AIR NE SORT PAS EN QUANTITE SUFFISANTE | RB15/05/2023 NEBULISEUR HS - MIS DANS LOCAL DEPOT FV LE 06.06.2023 >>REMISE EN CONTACT DE LA JONCTION SOUPAPE. NETTEYAGE ET TEST DE FONCTIONNEMENT : OK OS01/09/2023 RENDU. |  |  | 2020-1756 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-3 | OS01/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-03
2020.XLS | 2023-05-12 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 214141 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LA POMPE VOLUMETRIQUE A UN PB DE RETOR. MERCI D'EFFECTUER LA REPARATION. MERCI | MH 26/05/2023 ENVOIE SAV OS31/08/2023 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3291642 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 04/09/2023 REMPLACEMENT KIT BLOC POMPAGE + KIT BATTERIE + MEMBRANE PLOT - MP EFFECTUEE MATERIEL MIS A DISPO |  |  | 2020-2231 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24754004 | LL 16/05/2023 APPAREIL STOCKE DANS LOCAL REPARATION SANS CORDON OS31/08/2023 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3291642 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000299 | FRESENIUS MED CARE | [5 empty] | 2023-06-02
2020.XLS | 2023-05-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 214149 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | AMPOULE GRILLEE DE NOUVEAU. EN PLUS DU REMPLACEMENT PREVOIR UNE AMPOULE D'AVANCE. MERCI, | FV LE 27.06.2023 >> AMPOULE FOURNIE AU SERVICE POUR REMPLACEMENT DE CES DERNIERES. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-02
2020.XLS | 2023-05-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 214150 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | AMPOULE GRILLEE DE NOUVEAU. EN PLUS DU REMPLACEMENT PREVOIR UNE AMPOULE D'AVANCE. MERCI, | FV LE 27.06.2023 >> AMPOULES SUPPLEMENTAIRES FOURNIS AU SERVICE |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-02
2020.XLS | 2023-05-10 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 214028 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PB DE CHARGEMENT | ICU MEDICAL : DEFAUT BATERIE ET POMPE MH 13/09/2023 RENVOI POUR DEFAUT BATTERIE ET POMPE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS04/12/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°84144887 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 05/12/2023 REMPLACEMENT B |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS04/12/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°84144887 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/12/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-05-31
2020.XLS | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 214059 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA PRISE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE EST CASSEE POURRIEZ VOUS LA CHANGER MERCI POUR VOTRE AIDE | NH 10.05.2023 REMISE EN ETAT PRISE => DM A DISPO DU SERVICE NH 13.05.2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1786 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE C-MAC | 8403ZXK | STORZ | RP22456 |  | 206 | C MAC 2 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-31
2020.XLS | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 213980 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS JE N'AI PLUS DE TELECOMMANDE DE SECOURS NI AU BMC NI AU BFE 213222 DU 19/04/2023 PARTIE EN REPARATION | RB09/05/2023 DEFAUT CONSTATE NE S'ALLUME PAS - CHANGEMENT DE LA BATTERIE - REMIS A RECUPERER |  |  | 2020-1134 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13490 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-30
2020.XLS | 2023-05-09 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 214012 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PISTON CASSEE | MH 26/05/2023 ENVOIE SAV OS01/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291651 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 04/09/2023 REMPLACEMENT BATTERIE + LEVIER POUSSOIR + TRAPPE MAINTIEN + VERROU ESD + CI SOUPLE + SWITCH MS |  |  | 2020-1308 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS |  | 082310/23794823 | OS01/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291651 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-05-30
2020.XLS | 2023-05-04 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 213849 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | FERMETURE PILE CASSE ABS DE CLEFS ABS DE POMPE | OS04/05/2023 POMPE BOITIER CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 07/08/2023 ENVOI CHEZ SMD POUR REPARATION ET MAINTENANCE PREVENTIVE NH 12.10.2023 RECEPTIO DEVIS => DA TRANSMISE LL 23/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/11/2023 RECEPTION D UN |  |  | 2020-2144 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 203751221004 | OS04/05/2023 POMPE BOITIER CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/11/2023 RECEPTION D UNE POMPE REPARER (PORTE COMPARTIMENT PILES CHANGER ) SUIVANT BLN°23 10 864 ET COMMANDE B2/137804 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LONCLE | 53.16 | N | Préventive |  | Définitive | 22-009001 | SMD | [5 empty] | 2023-05-25
2020.XLS | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-07-03 | 213878 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE FIXATION AU NIVEAU DE LA GAINE BETOCCHI N3 SN 120 YYB | NH 04.05.2023 OPTIQUE + CHEMISE D'EXAMEN 26161VS ENVOYE EN SAV (BOITE SUR ETAGERE) NH 15.05.2023 RECEPTION DEVIS POUR REPARATION CHEMISE => DA TRANSMISE OS31/05/2023 RECEPTION D UNE CHEMISE REPARER SUIVANT BLN°140111 ET COMMANDE B3/1339724 COLIS EN BON ET |  |  | 2020-1194 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120YVY | OS31/05/2023 RECEPTION D UNE CHEMISE REPARER SUIVANT BLN°140111 ET COMMANDE B3/1339724 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/06/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°141655 ET COMMANDE B2/1343382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-05-25
2020.XLS | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-06-12 | 213883 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME ALARME INEXISTANTE N'ALARME PAS SI COCOTTE VIDE (PUS D'HUMIDIFICATION). N'ALARME PAS SI OPTIFLOW DEBRANCHE... | OS04/05/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.05.2023 CONTACT SAV NH 26.05.2023 RECEPTION DEVIS POUR ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE OS09/06/2023 RECEPTION D UN GENERATEUR NEUF SUIVANT BLN°82936148 ET COMMANDE B6/1343415 COLIS EN BON ETA |  |  | 2020-1348 | GENERATEUR HAUT DEBIT AVEC HUMIDIFICATEUR | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200117109049 | OS04/05/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/06/2023 RECEPTION D UN GENERATEUR NEUF SUIVANT BLN°82936148 ET COMMANDE B6/1343415 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-25
2020.XLS | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 213733 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, APRES UTILISATION PAR LE CARDIOLOGUE, NOUS DIT QUE LES CALCULS DE DIMENSIONS SONT INEXACTES, PROBLEME DE LOGICIEL DE CALCULS? SERAIT-IL POSSIBLE DE VOIR CELA SVP MERCI | OS02/05/2023 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB05/05/2023 : MESSAGE D'ERREUR AU DEMARRAGE, BASE DE DONNEES CORROMPUES, LE PROGICIEL DE COMPTE RENDU N'A PAS REUSSI A SE REINITIALISER CORRECTEMENT. - RESTAURATION ET UNE SUPPRESSION DE LA BASE P |  |  | 2020-1734 | ECHOGRAPHE | CX 50 | PHILIPS | SG22005040 | OS02/05/2023 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2023-05-23
2020.XLS | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 213746 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | UNE LANGUETTE DU CAPOT EST MANQUANTE | NH 04.05.2023 REMPLACEMENT MOITIE CAPOT SUPERIEUR => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-23
2020.XLS | 2023-04-28 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 213688 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LAMPE D'EXAMEN CASSEE METTANT FILS ELECTRIQUES A L AIR . SVP MERCI | OS03/05/2023 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 18/10/2023 INTER DONNEE A REDOINE POUR PRISE EN CHARGE RB25/10/2023 REFORME - EN ATTENTE DE RACHAT |  |  | 2020-1469 | LAMPE D'EXAMEN | HALUX 50 P SX | DERUNGS | D133710001030611 | OS03/05/2023 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-19
2020.XLS | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 213402 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | L'APPAREIL GONFLE JUSQU'A 23 DE TA POUR TROUVER UNE TA A 9, ET PARFOIS GONFLE PREND LA TA MAIS LE RESULTAT NE S'AFFICHE PAS. | AB 24/04/2023 RETOUR A L'ATELIER MIS EN PRET DU N° 2021-1361 AB 12/05/2023 REMPLACEMENT DU BRASSARD ESSAI SUR SIMULATEUR OK RETOUR DANS LE SERVICE | 1710 |  | 2020-1703 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036126 |  |  |  |  | 0 | MIKSA | 0124794355 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-13
2020.XLS | 2023-04-23 | 2023-05-03 | 2023-07-10 | 213396 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MECANISME TETE DE LIT CASSE LIT ALZHEIMER | ML 03/05/23 PROBLEME CONSTATE LE MOTEUR EST CASSE, EN ATTENTE DE DEVIS. ML 25/05/23 DEMANDE DE DEVIS EN COURS ML 26/05/23 DEVIS + D.A ENVOYER A LILIAN ML 28/06/23 MOTEUR RECUS ET BL ENVOYER A AURELIE ML 10/07/23 INSTALATION DU MOTEUR + TELECOMMANDE ( LA T | USLD MARINES 9610 |  | 2020-1395 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0015 | ML 03/05/23 PROBLEME CONSTATE LE MOTEUR EST CASSE, EN ATTENTE DE DEVIS. |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 675659 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-13
2020.XLS | 2023-04-20 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 213268 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | PROBLEME RENCONTRE AVEC LE DEPLACEMENT LATERAL DU PLATEAU PORTE-LAME . UN EFFET DE BUTEE EMPECHE LA LECTURE TOTALE DE LA SURFACE DE LA LAME. (PAILLASSE ENSEMENCEMENT L122) MERCI. | FV LE 27.06.2023 >> PRISE EN COMPTE DU TICKET. CLOTURE DE CE DERNIER | BMC.N-1.L122 | LABORATOIRE | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-11
2020.XLS | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 213300 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | OPTIQUE STORZ 30 DEGRES REF: 26105 BA SN120F9V: VISION TRES FLOUE (BOITE HYSTEROSCOPE OP BIPOLAIRE N:1) URGENT | VISION FLOUE REMISE EN ETAT |  |  | 2020-1188 | ENDOSCOPE RIGIDE | 26105BA | STORZ | 120F9V |  |  |  |  | 0 | CANTIN | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 04-231010 | ALTHEA FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-05-11
2020.XLS | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 212895 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/04/2023 DEVIS CONTRE VISITE CQE , DA TRANSMISE IF 30/05/2023 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-05-06 | 22766809
2020.XLS | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 212815 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, J'AI EMPRUNTE UN APPAREIL A TENSION DE PRET CE JOUR. JE VOUS LA RAMENE LA SEMAINE PROCHAINE. | RB13/042023 MIS A DISPOSITION TENSIOMETRE DU SERVICE + PINCE DE SAT -DONNER A MADAME POIRIER RB24/05/2023 RECEPTION TENSIOMETRE DE PRET - MIS DANS LOCAL DEPOT |  |  | 2020-2071 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036132 |  |  |  |  | 0 | POIRIER | 4684 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-05-04
2020.XLS | 2023-04-13 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 212793 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR A CHAUFFE JUSQU¿A 52° DANS LA NUIT MERCI | DOUBLON |  |  | 2020-2132 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207079 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-04
2020.XLS | 2023-04-13 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 212792 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR A CHAUFFE JUSQU¿A 52° DANS LA NUIT MERCI | OS 14/04/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB09/08/2023 TEST REALISER - NE DEPASSE PAS 40° - MIS A DISPO DU SERVICE OS18/08/2023 RENDU. |  |  | 2020-2132 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207079 | OS 14/04/2023 HUMIDICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-04
2020.XLS | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2023-07-31 | 212748 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, EN METTANT LE RABAT VERT SUR LE DESSUS DE LA SERINGUE : SONNE EN ERREUR. | OS13/04/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/04/2023 HS - ENVOIE SAV OS26/072023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3289102 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 31/07/2023REMPLACEMENT BOUCHON DE VIS P |  |  | 2020-1151 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826013 | OS13/04/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/072023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3289102 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MISER | 7122 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-05-03
2020.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 212665 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, AUTOMATE BRUYANT, DEMARRAGE ALEATOIRE. PANNE DE COMPRESSEUR? TEL SAV CE JOUR. CORDIALEMENT | FV LE 20.04.2023 >> RI ORD-0022042964 DU 19.04.2023 // TECH BOJAN PAVLOVIC "REMPLACEMENT KIT INTERCOOLER ? PLUS DE FUITE REMPLACEMENT TIROIR TEST DE TEMPERATURE CYCLE DE NETTOYAGE" |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-05-02
2020.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 212695 | 04-4700 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DE LA BATTERIE. BATTERIE DECHARGEE PREMATUREMENT SUITE A DES OUVERTURES JOURNALIEERE DU CAPOT. |  |  | 2020-1577 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48867257 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-02 | 4561236
2020.XLS | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 212561 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CABLE DE SATURATION EST DEFECTUEUX. POUVEZ VOUS LE REMPLACER, SVP? |  |  |  | 2020-2072 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036117 | OS11/04/2023 CABLE+ REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PANEL | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-28
2020.XLS | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 212586 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, PROBLEME AVEC LA TETE DU MICROTOME TEL SAV LE 07.04.2023. BIEN CORDIALEMENT | FV LE 11.04.2023 DEVIS S23040046 DU 11.04.2023 "TETE DE POS. "0" (CLICK STOP) + MO + DEPLACEMENT" MONTANT 855.10€HT SC 11.04.2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC FV LE 21.04.2023 >> RI 09776#1 DU 20.04.2023 "REGLAGE DE LA PINCE A CASSETTE ET DU SUPPORT PART | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-04-28
2020.XLS | 2023-04-07 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 212588 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE DE CE CAPTEUR EST ABIME ET LE CAPTEUR DE CE FAIT NON FONCTIONNEL. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE! | OS07/04/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION NH 26.06.2023 CAPTEUR HS => MIS EN PREREFORME |  |  | 2020-2183 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01882664 | OS07/04/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-28
2020.XLS | 2023-04-05 | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 212423 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'ACCUVEIN NE FONCTIONNE PLUS, AUCUN ALLUMAGE. MERCI DE VOTRE INTERVENTION | RB10/04/2023 RECEPTION ACCUVEIN - EN ATTENTE DEVIS POUR BATTERIE SC 13/04/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC AF 18.04.23 COMMANDE FAITE RB02/05/2023 PB ECRAN + BATTERIE - ENVOIE SAV RB07/06/2023 EN ATTENTE VALIDATION DEVIS RB13/07/2023 RECU DU NOUVELLE EQ |  |  | 2020-1231 | SYSTEME D'ILLUMINATION DES VEINES | AV400 | ACCUVEIN | AV13290045 |  | 372 | ACCUVEIN AV400 1 |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004293 | AVF BIOMEDICAL | [5 empty] | 2023-04-26
2020.XLS | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 212389 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV LE 04.04.2023 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 66025-2023 / CONFORME |  |  | 2020-2089 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498370 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-25 | 22879420
2020.XLS | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 212318 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE TRACK BALL NE FONCTIONNE PAS | NETTOYAGE DE LA TRACK BALL, TEST OK |  |  | 2020-2121 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E45581 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2023-04-22
2020.XLS | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 212186 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 31.03.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51001 2023 |  |  | 2020-2289 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341466395 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-04-21 | 22879420
2020.XLS | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 211938 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TOMBE | OS27/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 29/03/2023 REGLAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/03/2023 RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS27/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-15
2020.XLS | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 211863 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS MAQUET A REVISSER SVP | OS24/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.. IF 28/03/2023 SERRAGE DES VIS OK , MIS A DISPO DU SERVICE NH 13.04.2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS24/03/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-14
2020.XLS | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 211848 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, L'AUTOMATE NE DETECTE PAS SON SECOND NIVEAU MALGRE LES DIFFERENTS NETTOYAGES. APPEL SAV CE JOUR, INTERVENTION PREVU DANS LES 24 A 48H. CORDIALEMENT | FV LE 27.03.2023 >> RI 09180 DU 24.03.2023 "PROBLEME DE SONDE DE NIVEAU 2 // REMPLACEMENT DE LA SONDE DE NIVEAU 2. TEST MONTE REACTIFS OK. LEAKTEST OK. X2 X1 MANQUE UN NIVEAU DE REACTIF" | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-04-13
2020.XLS | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 211793 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/03/2023 PROBLEME ALARME CONDUCTIVITE TOTALE , REMPLACEMENT DES CLAPETS DE LA POMPE ACIDE , VERIFICATION ET AJUSTEMENT DE LA CALIBRATION DE LA COURBE DU CONCENTRE ACIDE, LE MATERIEL PEUT ETRE REMIS EN SERVICE. |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-04-13 | 22766809
2020.XLS | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 211748 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BESOIN D'UN FRE POUR MME CANDELLA CHRISTINE CH 1010 FRE N° 2020-2354 DONNE LE 21/03/23 | ML 22/03/23 MIS EN PRET LE 21/03/23 |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 22/03/23 MIS EN PRET LE 21/03/23 |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-04-12
2020.XLS | 2023-03-21 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 211737 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS. | RB04/04/2023 RECEPTION NEBULISEUR MIS DANS LOCAL DEPOT FV LE 06.06.2023 >> REFIXATION DE LA JONCTION SOUPAPE/MOTEUR NETTOYAGE ET TEST : OK OS12/07/2023 RENDU. |  |  | 2020-1754 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-1 | OS12/07/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | POIRIER | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-11
2020.XLS | 2023-03-20 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 211640 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TENSIOMETRE QUI INDIQUE FUITE D'AIR QUAND NOUS PRENONS LES TENSIONS APPAREIL APPARTENANT A LA CONSULTATION HEMATO (N4T1) MERCI BCP | OS20/03/2023 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 29/03/2023 FUITE SUR BRASSARD , REMPLACEMENT DU BRASSARD ET DE LA RALLONGE , TEST DE FOCNTIONNEMENT , MIS A DISPO DU SERVICE OS04/04/2023 RENDU. |  |  | 2020-1679 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036111 | OS20/03/2023 MONITEUR SUR PIED DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DUVAL | 5155 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-08
2020.XLS | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2023-03-23 | 211342 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SUPPORT SONDE ENDOVAGINALE CASSE (LE SUPPORT EST DANS LE BUREAU DE LA CADRE ) | NH 17.03.2023 OUVERTURE DOSSIER 08205419 NH 20.03.2023 RECEPTION PIECE NH 23.03.2023 REMISE EN ETAT ECHOGRAPHE => DM FONCTIONNEL | 2-053 |  | 2020-1374 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E75441 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 | MELIN | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005362 | GEMS ULTRASOUND | [5 empty] | 2023-04-01
2020.XLS | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 211074 | 36-1912 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | INTERVENTION CE JOUR. MAJ LOGICIEL POUR CONNEXION A DISTANCE | FV LE 09.03.2023 >>"PERTE DE TELEASSISTANCE AVEC AQURE" RI SWO-1622066 DU 07.03.2023 // TECH ARNAUD SALOMONE >> // "DESINSTALLATION ET REINSTALLATION DU PROXYPRO SELON LA PROCEDURE. ESSAIS" |  |  | 2020-1475 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER | 090R1022N054 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2023-03-28
2020.XLS | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | 210906 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME AVEC CETTE COLLEUSE : ELLE DISTRIBUE MAL LA COLLE (QUANTITE INSUFFISANTE). IL EN RESULTE DES BULLES ENTRE LES LAMES ET LES LAMELLES. DE PLUS SON COUVERCLE EST CASSE, CE QUI REND SON UTILISATION DIFFICILE : ALARME . APPEL A LA SOCIETE MICROM CE JOUR. MERCI | FV LE 21.03.2023 >> RECEPTION DEVIS S23030123 DU 16.03.2023 "COUVERCLE SUPERIEUR + VERIN + MO + DEPLACEMENT" MONTANT 1 783.82€HT DA EN SIGNATURE LL 21/03/2023 DA VALIDEE- TRANSMISE POUR BC FV LE 06.06.2023 >> RI 09263#1 DU 03.04.2023 // TECH BABIN FABRICE | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 | DURUPT | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-03-24
2020.XLS | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 210828 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/03/2023 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 27/02/2023 |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-03-22 | 22766809
2020.XLS | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 210830 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR ; LE PESE-PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS. IL NE S'ALLUME PLUS. URGENT +++ CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | OS03/03/2023 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 09.03.2023 >> PAS DE DEFAUT CONSTATE. REMISE A DISPOSITION DU DM IF 27/04/2023 DONNER AU SERVICE | C211 |  | 2020-2081 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475149 | OS 03/03/2023 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 7025 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-22
2020.XLS | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 210714 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/02/2023 RECEPTION RI , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 27/02/2023 |  |  | 2020-1646 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085TJ |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-03-21 | 22766809
2020.XLS | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 210716 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/02/2023 PANNE ERREUR 51, LA MOBILETT AFFICHAIT ERR51. CONFORMEMENT AUX RECOMMANDATIONS, LE REDEMARRAGE COMPLET DU SYSTEME A CORRIGE LA PANNE , ¦SYSTEME FONCTIONNEL, REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-03-21 | 22766809
2020.XLS | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 210765 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/02/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE SELON LE MANUEL TECHNIQUE. DM CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-03-21 | 22766809
2020.XLS | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 210700 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, POINT ZERO DE LA TETE SUPPORT BLOC IMPOSSIBLE A REALISER. TEL SAV CE JOUR, ENVOI DEVIS POUR NOUVEAU BLOC? CORDIALEMENT | FV LE 28.02.2023 >> RECEPTION DEVIS S23020203 DU 27.02.2023 // "1XMO + TETE POSITION 0 + FDD" REMIS POUR SIGNATURE LL 01/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 03.03.2023 >> DEMANDE PAR MAIL DATE D'INTERVENTION. FV LE 08.03.2023 >> RI 08908#1 DU 08 | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-03-18
2020.XLS | 2023-02-24 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 210579 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 24/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 10/08/2023 RECEPTION RI ; MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2023-03-17 | 22993538
2020.XLS | 2023-02-24 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 210569 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 24/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 31/07/2023 MAINTENANCE PRVENTIVE EFFECTUER LE 24/07/2023 REVISION SELON PROTOCOLE GETINGE , DM CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1281 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.62AO | GETINGE/MAQUET | 00028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2023-03-17 | 22993538
2020.XLS | 2023-02-24 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 210571 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 24/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 10/08/2023 RECEPTION RI ; MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER |  |  | 2020-1282 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.60AO | GETINGE/MAQUET | 01039 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2023-03-17 | 22993538
2020.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210468 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 23.02.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 65996-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1238 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210472 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 FV 23.02.2023 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N 66000-2023 / CONFORME |  |  | 2020-2292 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475055 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-03-16 | 22879420
2020.XLS | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-03-21 | 211558 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BATTERIE A REMPLACER | ML 01/03/23 DEMANDE DEVIS DEVIS RECUS ML 02/03/23 DEVIS + DA ASSET+ ENVOYER A LILIAN ML 17/03/23 BATTERIES RECUS INSTALLATION DES BATTERIES + TEST OK FE SERA MIS EN CHARGE LUNDI ML 2 |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-15 | 36012191
2020.XLS | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-04-04 | 210391 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | MERCI DE PROCEDER A LA REVISION DE CETTE PHOTOTHERAPIE QUI N'A PAS MONTRE SON EFFICACITE DERNIEREMENT CHEZ UN ENFANT ET DONT L'AFFICHAGE ECRAN DE LA DUREE A L'AIR ALEATOIRE. (DUREE MODIFIEE, DISPOSITIF RETROUVE ETEINT MALGRE UN PARAMETRAGE ADAPTE. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE DE VOTRE REACTIVITE. | FV 22.02.2023 >> DEMANDE DE DEVIS PAR MAIL POUR "16 TUBES + 2 STARTERS + PROTECTION SUPERIEUR + CHARNIERE" FV 23.02.2023 >> RECEPTION DEVIS OD732381 DU 22.02.2022 TRANSMIS POUR VALIDATION LL 24/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 07.03.2023 >> MA |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Contrôle |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2023-03-14
2020.XLS | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 210206 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'APPAREIL EST EN PANNE, L'ECRAN RESTE NOIR. MERCI | RB 16/02/2023 RECEPTION MONITEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB23/02/2023 DEFAUT CONSTATE ECRAN HS - DEFAUT CORRIGE CHANGEMENT DE L'ECRAN - MIS A RECUPERER OS02/03/2023 RENDU. |  |  | 2020-2074 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036108 | OS02/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-09
2020.XLS | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-04-06 | 210141 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 14.02.2023 ENVOI MAIL SAV POUR MP/CQ/ETALONNAGE --- ATTENTE DEVIS FV 22.02.2023 >> RECEPTION DEVIS AC-JB-95-022/1 POUR CQ ET MP LL 23/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 06.04.2023 >> RI AAW230406VP001 DU 06.04.2023 // TECH AMADOU AW "EQT FO |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2023-03-07 | 696893
2020.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 210056 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR POURRIEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE DU MAC GRATH. | RB 13/02/2023 VIDEO LARYNOSCOPE POUR INTUBATION POUR INTUBATION DIFFICILE - DEFAUT CONSTATE BATTERIE HS - DEFAUT CORRIGE BATTERIE CHANGER PAR UNE NOUVELLE - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-04
2020.XLS | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 209923 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE NEBULISEUR EST DEFECTUEUX. POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP.MERCI D'AVANCE | RB10/02/2023 RECEPTION NEBULISEUR - DEFAUT CONSTATE NE SOUFFLE PAS, BOUTON MARCHE ON/OFF ENDOMMAGER RB10/02/2023 DEFAUT CORRIGE REMISE EN PLACE DU PISTON, CHANGEMENT DU BOUTON ON/OFF - MIS A RECUPERER OS02/03/2023 RENDU. |  |  | 2020-1180 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-3 | OS02/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-03
2020.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 209609 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/02/2023 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 01/02/2023 => CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-02-25 | 22766809
2020.XLS | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 209574 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA MEMOIRE DE L'AMPLI EST PLEINE ; IL FAUDRAIT LA VIDER URGENT MERCI | NH 03.02.2023 SUPPRESSION DES EXAMENS |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-24
2020.XLS | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 209452 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CABLE DE LA SATURATION EST HS. MERCI D'AVANCE. | RB01/02/2023 CABLE INTERFACE POUR CAPTEUR SPO2 POUR MINDRAY - REMPLACEMENT PAR UN NEUF |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 |  |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-22
2020.XLS | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 209451 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CABLE DE LA SATURATION EST HS. MERCI D'AVANCE. | RB01/02/2023 DOUBLON D'INTER REMPLACMEENT CABLE SPO2 |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 |  |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-22
2020.XLS | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 209448 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE CABLE DE LA TELECOMMANDE MAQUET A ETE ECRASE , NE FONCTIONNE PLUS URGENT +++ CAR LA TELECOMMANDE FILAIRE FONCTIONNE EN PERMANENCE AVEC UN PILIER ET AUCUNE TELECOMMANDE DE SECOURS DANS LES DEUX BLOCS. SERAIT -IL POSSIBLE D'AVOIR AU MOINS UN TELECOMMANDE FILAIRE EN PLUS | OS01/02/2023 TELECOMMANDE FILAIRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH09/02/2023 REMPLACEMENT DU CABLE DE LA TELECOMMANDE - MIS A DISPO DU SERVICE - A TESTER DANS LE SERVICE OS14/02/2023 RENDU. |  |  | 2020-1255 | BOITIER DE COMMANDE FILAIRE DE TABLE OPERATOIRE | 1150.90C0 | GETINGE/MAQUET | 04445 | OS01/02/2023 TELECOMMANDE FILAIRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-22
2020.XLS | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 209356 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE MATELAS CHAUFFANT SONNE +++PROBLEME DE CABLE MERCI | RB02/02/2023 RECEPTION MATELAS CHAUFFANT - MIS DANS LOCAL DEPOT RB03/02/2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE - REMIS EN A RECUPERER |  |  | 2020-2300 | UNITE DE CONTROLE POUR MATELAS CHAUFFANT | COSYTHERM 2 | INDITHERM MEDICAL | 000246 |  | 544 | COSYTHERM 2 | MATELAS CHAUFFANT | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003118 | PDG SYSTEMES | [5 empty] | 2023-02-21
2020.XLS | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-03-02 | 209376 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BOITIER DE HOLTER TENSIONNEL NE FONCTIONNE PAS MESSAGE D'ERREUR EC 75 | RB31/01/2023 RECEPTION BOITIER HOLTER RB31/01/2023 DEFAUT CONSTATE MESSAGE D'ERREUR EC75 - ENVOIE SAV NH 07.02.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 13/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT D |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 | OS02/03/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°SA35784 ET COMMANDE B2/1272834 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DANIEL | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2023-02-21
2020.XLS | 2023-01-31 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 209377 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 31/01/2023 RECEPTION DEVIS MP 9000241820 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 27/02/2023 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION MP |  |  | 2020-2192 | BISTOURI HF | ESG-400 | OLYMPUS | B007894 |  | 616 | THUNDERBEAT 4 | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-21 | 22993538
2020.XLS | 2023-01-30 | 2023-10-26 | 2024-02-08 | 209309 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SONNE AIR DANS LA TUBULURE SANS RAISON | ICU MEDICAL : DEFAUT AIR RB31/01/2023 RECEPTION POMPE A PERF - MIS DANS LE LOCAL DEPOT MH 13/09/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB26/10/2023 RECEPTION DEVIS 502927 - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 26/10/2023 DA VALIDEE - TRA |  |  | 2020-1665 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412244 | OS06/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85640544 ET COMMANDE B2/1373216 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS26/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-02-18
2020.XLS | 2023-01-30 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 209334 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE FONCTIONNE PLUS | RB01/02/2023 RECEPTION NEBULISEUR - MIS DAN LOCAL DEPOT MH21*02/2023 NEBULISEUR REPARE - FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE RB15/03/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1756 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-3 |  |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-18
2020.XLS | 2023-01-27 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 209263 | 22-3302 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA MANETTE DE MAINTIEN DE LA LOUPE EST CASSEE. POUVEZ-VOUS LA REPARER ? CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | OS13/02/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.08.2023 RESSERAGE MAINTIENT LOUPE OK MAIS MANQUE ROUE NH 29/08/2023 PAS DE REFERENCE POUR COMMANDE DE ROUE => DEMANDE DE DEVIS POUR REMPLACEMENT LAMPE NH 20.10.2023 DA TRANSMISE LL 23/10/2023 DA VALI | C252 |  | 2020-1478 | LAMPE LOUPE SUR PIED | 8606AL | MOINEAU | 8606AL-1 | OS13/02/2023 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/11/2023 RECEPTION D UNE LAMPE SUIVANT BLN°20024 ET COMMANDE B2/1372904 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION . OS29/11/2023 RECEPTION D UNE LAMPE LOUPE + PINCE ETAU SUIVANT BLN°2 |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 7226 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-17
2020.XLS | 2023-01-27 | 2023-08-16 | 2023-09-20 | 209245 | 22-5087 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ALARME PORTE OUVERTE QUI S ENCLENCHE A BOUT DE 1H00 DEPERFUSION | OS02/02/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/08/2023 SE DECLENCHE EN ALARME PORTE OUVERTE APRE 1H00 DE PREFUSION + MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE - POMPE ENVOYEE CHEZ PRESTATAIRE AVEC CABLE ALIM FV LE 16.08.2023 >> DEVIS 502867 DU 15/ |  |  | 2020-1666 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412169 | OS02/02/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/09/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT RAPPORT DE SERVICE N°294655 ET COMMANDE B2/1361281 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JAIN | 5492 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-02-17
2020.XLS | 2023-01-27 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 209216 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS TOMBE | OS27/01/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH16/02/2023 REGLAGE EFFECTUE - MIS A DISPO DU SERVICE OS20/02/2023 RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS27/01/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-17
2020.XLS | 2023-01-26 | 2023-02-07 | 2023-03-21 | 209187 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'ECRAN N'EST PLUS TACTILE.( PROBLEME POUR CHANGER LES PARAMETRES). | NH 07.02.2023 DESCENDU AU BIOMED LL 13/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 15/02/23 COMMANDE FAITE OS01/03/2023 RECEPTION D UN COUVERCLE NEUF SUIVANT BLN°201121846 ET COMMANDE B3/1273361 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 | OS01/03/2023 RECEPTION D UN COUVERCLE NEUF SUIVANT BLN°201121846 ET COMMANDE B3/1273361 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3913) OS23/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-014734 | HAMILTON MEDICAL | [5 empty] | 2023-02-16
2020.XLS | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | 209021 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CAPTEUR O2 ECHEC SE MET EN DEFAUT TOUT SEUL MALGRE TEST OK .... | NH 09.02.2023 REMISE EN ETAT VENTILATEUR => DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-14
2020.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 208962 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'APPAREIL A ECG DYSFONCTIONNE DEPUIS CE WE, IL N'IMPRIME PLUS LE TRACE. NOUS AVONS ETE ENNUYE CE WE PDT UNE URGENCE. MERCI DE LE REVISER RAPIDEMENT SVP. MERCI | OS24/01/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 26/01/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , ELECTRO FONCTIONNE BIEN => RAS , MIS A DISPO DU SERVICE OS27/01/2023 RENDU. |  |  | 2020-1630 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155485 | OS24/01/2023 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-11
2020.XLS | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 2023-03-23 | 208972 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LORS DE L AMORCAGE: IMPOSSIBILITE D ATTEINDRE LA CONDUCTIVITE PROGRAMMEE ( 13.7) AVEC STAGNATION A 13.1 -13.2 REFUS DE POURSUITE DE LA PROCEDURE D AMORCAGE | NH 06.02.2023 CONTACT SAV NH 23.03.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CLAPETS POMPE ACIDE => CALIBRATION + TEST => DM CONFORME |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-02-11
2020.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 2023-03-15 | 208879 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO PHILIPS HS | OS20/01/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/01/2023 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 27/01/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 30/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN |  |  | 2020-1592 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE43388735 | OS20/01/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°22291 ET COMMANDE B2/1269931 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-02-10
2020.XLS | 2023-01-17 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 208670 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 12° SN 804482 CASSE OPTIM 6730 | OS17/01/2023 OPTIQUE OLYMPUS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB25/01/2023 DEFAUT CONSTATE OPTIQUE 12° 4MM POUR RESECTEUR UROLOGIE - ENVOIE CHEZ LE PRESTATAIRE RB01/02/2023 RECEPTION BL75490289 - MIS A RECUPERER OS03/02/2023 RENDU. |  |  | 2020-1823 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 804482 | OS17/01/2023 OPTIQUE OLYMPUS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-07
2020.XLS | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-06-26 | 208615 | 22-7026 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE A PERF. CITEE EN REF. NE FONCTIONNE PLUS. LE MESSAGE EST ERROR 01-002, MOTOR ROTATION. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE. | AL 16.01.2023 ENVOI SAV => CURRATIF OS21/06/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3284688 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB26/06/2023 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSE - MISE A JOUR SOFT EN 4.1 - MP - TSE - NETTOYAGE COMPLET DE L'AP |  |  | 2020-2220 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753972 | OS21/06/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3284688 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS04/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CADORET | 4280 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-02-04
2020.XLS | 2023-01-16 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 208624 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | REA URGENT - RESPI HAMILTON ÉCRAN NON STABLE (BESOIN SOIT DE RESSERRER, SOIT DE CHANGER UNE VIS) | NH 19.01.2023 DESCENDU A L'ATELIER . IF 26/01/2023 SERRAGE DU SUPPORT DE LA TETE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-04
2020.XLS | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 2023-01-30 | 208490 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 12° SN 803833 ; BAGUE CASSEE OPTIM 6713 | OS12/01/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/01/2023 DEFAUT CONSTATE BAGUE CASSEE OPTIME 6713 - RENVOIE SAV OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485373 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB30/01/2023 REMIS |  |  | 2020-1829 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 803833 | OS12/01/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/01/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°75485373 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-02
2020.XLS | 2023-01-12 | 2023-02-24 | 2023-03-21 | 208499 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BETOCCHI N3 SN 120YUY FLOU ET CASSE | NH 24.02.2023 ENVOI SAV (BOITE SUR ETAGERE) IF 03/03/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 06/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 21.03.2023 RECEPTION BL 137091 + RI => REMISE EN ETAT OPTIQUE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS11/04/2023 RENDU |  |  | 2020-1194 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 120YVY | OS21/03/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°137091 ET COMMANDE B2/1277471 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/04/2023 RENDU |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-02-02
2020.XLS | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 208445 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME FLEXIBLE DESINFECTION GENERATEUR NIKKISO (DIALYSE) : SORTE DE "HERNIE" PRETE A CRAQUER MERCI | NH 13.01.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT TUYAU ALIMENTATION EAU => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-01
2020.XLS | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-11-09 | 224880 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT FILTRE A AIR + ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2020-1997 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L108SPG |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | 2019-0040-ATF19 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 824155
2020.XLS | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 208277 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COLONNE ARTHEX ACTUELLEMENT AU BLOC BFE A ETE MAL ETEINTE, LA TABLETTE NE SE CONNECTE PAS. | NH 09.01.2022 REINITIALISATION DU SYSTEME => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2276 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | AR-3200-0021 | ARTHREX | DBJ200050 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-28
2020.XLS | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 2023-03-15 | 208320 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, CE CAPTEUR DE TOCOMETRIE N'EST PLUS FONCTIONNEL. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE POUR NOUS. | OS10/01/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE REPARATION. IF 24/01/2023 CAPTEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 27/01/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 30/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°2 |  |  | 2020-2190 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43136973 | OS10/01/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE REPARATION. OS09/03/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°22282 ET COMMANDE B2/1269940 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-01-28
2020.XLS | 2023-01-05 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 208120 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | RECEPTIONNER SANS BON LE ? MH 05/01/2022 DEFAUT CONSTATE - PROBLEME BATTERIE - RENVOI SAV SOUS NUMERO COLISSIMO 8PO0232773628 POUR MC + MP - EN ATTENTE DEVIS MH17/01/2023 RECEPTION DEVIS 502732 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 18/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMI |  |  | 2020-2158 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415335 | OS13/03/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°76374784 ET RAPPORT DE SERVICE N°2276562 , COMMANDE B2/1268700 COLIS EN BON ETAT TRASMIS AU TECH. OS25/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-01-26 | 873060
2020.XLS | 2023-01-05 | 2023-01-09 | 2023-02-20 | 208163 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PIECE GRISE QUI BLOQUE LA CHAMBRE CASSE | AL 05.01.2023 RECEPTION DM ATELIER RB 09/01/2023 PIECE GRIS QUI BLOQUE LA CHAMBRE CASSE - MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE - ENVOIE CHEZ LE PRESTATAIRE RB23/01/2023 RECEPTION DEVIS REPARATION - ATTENTE VALIDATION DEVIS RB24/01/2023 MAINTENANCE PRESTATAIRE : |  |  | 2020-2135 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207091 | AL 05.01.2023 RECEPTION DM ATELIER OS17/02/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60323764 ET COMMANDE B2/1269433 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-01-26 | 22766809
2020.XLS | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 2023-02-20 | 208059 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PIECE GRISE QUI TIENT LA CHAMBRE D'HUMIDIFICATION EST CASSEE MERCI | RB 06/01/2023 DEFAUT CONSTATE PIECE QUI TIEN LA CHAMBRE D'HUMIDIFICATION CASSE - ENVOIE CHEZ PRESTATAIRE RB23/01/2023 RECEPTION DEVIS POUR MAINTENANCE - ATTENTE VALIDATION DEVIS RB24/01/2023 MAINTENANCE PRESTATAIRE: REMPLACEMENT DU CAPOT ET CAPTEUR NIVEAU |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 | OS17/02/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60323714 ET COMMANDE B2/1269437 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-01-25
2020.XLS | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-04-11 | 208039 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PLUS, POUVEZ VOUS EFFECTUER UNE REPARATION, SVP. | RB 05/01/2023 RECEPTION NEBULISEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB 05/01/2023 DEFAUT CONSTATE NE S'ALLUME PAS - EN ATTENTE DE NOUVEAU NEBULISEUR POUR REMPLACEMENT - REMIS DANS LE LOCAL DEPOT NH 11.04.2023 MIS DANS BENNE DEEE |  |  | 2020-1181 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-4 |  |  |  |  | 0 | PANEL | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-24
2020.XLS | 2023-01-03 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 208019 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE SONNE MEME EN ETANT BRANCHE ET AFFICHE LE MESSAGE "CHANGER BATTERIE OU RESTER BRANCHE" | RB03/01/2023 RECEPTION POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE - MIS DANS LE LOCAL DEPOT MH05/01/2022 DEFAUT CONSTATE - DEFAUT BATTERIE - RENVOI SAV SOUS N° COLISSIMO 8P0232773604 POUR MP + MC - EN ATTENTE DEVIS MH17/01/2023 RECEPTION DEVIS 502733 - EN ATTENTE VAL |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS14/03/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN° 76382990 ET RAPPORT N°2276568 COMMANDE B2/1268693 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-01-24
2020.XLS | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-03-23 | 208018 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE AU NIVEAU DE L'OPTIQUE | RB 03/01/2023 RECEPTION VIDEO ECHO-BRONCOSCOPE LINEAIRE RB 03/01/2023 DEFAUT CONSTATE GAINE DISTALE VISEE / PERFOREE - RENVOIE CHEZ PRESTATAIRE NH 11.01.2023 RECEPTION RI PROFIBRE => N'ONT PAS LE MATERIEL NECESSAIRE POUR PRENDRE EN CHARGE LES ECHOENDO => |  |  | 2020-2283 | VIDEO ECHO-BRONCOSCOPE LINEAIRE | EB-530US | FUJIFILM | 5U912K095 |  | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011345 | FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS FRANCE | [5 empty] | 2023-01-24
2020.XLS | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 210237 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | FV >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65991 2023 |  |  | 2020-2290 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-01-20 | 22879420
2020.XLS | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 210242 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | FV >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 50568 2023 |  |  | 2020-2291 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475053 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2023-01-20 | 22879420
2020.XLS | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 207868 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE LIT NE FONCTIONNE PAS | ML 26/12/22 LA TELECOMMANDE N'ETAIT PLUS AIMANTE ( AJOUTE LA PARTI AIMANTE A LA TELECOMMANDE ) + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1381 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0001 | ML 26/12/22 LA TELECOMMANDE N'ETAIT PLUS AIMANTE ( AJOUTE LA PARTI AIMANTE A LA TELECOMMANDE ) + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-14 | 36012191
2020.XLS | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2023-06-20 | 207751 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 314F, TETE DE LIT NE SE RELEVE PLUS. | ML 26/12/22 LE LIT EST H.S MOTEUR RELEVE BUSTE CASSER ML 03/01/23 DEMANDE DE DEVIS POUR REPARATION EST EN COURS ML 27/02/23 DEVIS + DA ENVOYER A LILIAN ML 19/06/23 TECHNICIEN LINET EST PASSER "CHANGEMENT DU DUOMAT RAS" LE LIT EST |  |  | 2020-1400 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0020 | ML 26/12/22 LE LIT EST H.S MOTEUR RELEVE BUSTE CASSER |  |  |  | 0 | PARIS | 5879 | N | Corrective |  | Définitive | 36-001090 | LINET FRANCE | [5 empty] | 2023-01-14
2020.XLS | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-02 | 207631 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL EAU OBSTRUE |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-01-11 | 4561236
2020.XLS | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2023-02-15 | 207490 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE HAUT DE L'ECRAN DE L'ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV DE L'AMPLI D'URO EST CASSE AU NIVEAU DU DISPOSITIF DU VOYANT AVEC AMPOULE JAUNE. | IF 20/12/222 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS NH 09.01.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 10/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 15/02/2023 RECEPTION RI DU 31/01/2023 |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-01-07
2020.XLS | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 207397 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB 16/12/2022 DEFAUT CONSTATE PIECE PISTON QUI NE TIENS PAS EN PLACE RB 16/12/2022 REVENUE DEJA 3 FOIS POUR LE MEME TYPE DE PROBLEME, MISE A REFORME RB 16/12/2022 RECUPERATION DU BOUTON ON / OFF RB 16/12/2022 REMPLACE PAR LE 2022-1089 |  |  | 2020-2353 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-31 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-06 | 22877333
2020.XLS | 2022-12-14 | 2023-01-06 | 2023-02-20 | 207250 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NE S'ALLUME PLUS MERCI | OS14/12/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB 06/01/2023 DEFAUT CONSTATE NE S'ALLUME PAS - RENVOIE CHEZ LE PRESTATAIRE RB 23/01/2023 RECEPTION DEVIS DE REPARATION - ATTENTE VALIDATION DEVIS RB24/01/2023 MAINTENANCE PRESTATAIRE : REMPLACE |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS14/12/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/02/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60323770 ET COMMANDE B2/1269434 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-01-04
2020.XLS | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 207213 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DEFAUT PRISE GRISE RELIE AU MATELAS , DEMANDE A ETRE BRANCHE ALORS QU'IL L'EST DEJA ... | OS14/12/2022 MATELAS CHAUFFANT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.01.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 05.01.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-2300 | UNITE DE CONTROLE POUR MATELAS CHAUFFANT | COSYTHERM 2 | INDITHERM MEDICAL | 000246 | OS14/12/2022 MATELAS CHAUFFANT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 544 | COSYTHERM 2 | MATELAS CHAUFFANT | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-03
2020.XLS | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 207229 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/12/2022 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 07/12/2022 => VOIR RAPPORT |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-01-03 | 22766809
2020.XLS | 2022-12-12 | 2023-01-10 | 2023-01-24 | 207121 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PRISE DU CHARGEUR QUI SE BRANCHE SUR LE PILIER EST DEFORMER ; IMPOSSIBLE A BRANCHER MERCI | OS13/12/2022 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.01.2022 DA 3865 TRANSMISE LL 10/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 10/01/23 COMMANDE FAITE OS24/01/2023 RECEPTION D UN CABLE DE LIAISON POUR PILIER NEUF SUIVANT BLN°04102279973-001 ET COM |  |  | 2020-1784 | CHARGEUR POUR PILIER 1150 | 1150.81A0 | GETINGE/MAQUET | 02425 | OS13/12/2022 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/01/2023 RECEPTION D UN CABLE DE LIAISON POUR PILIER NEUF SUIVANT BLN°04102279973-001 ET COMMANDE B3/1265676 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PARA RAPPORT A LA DEMADE ) OS06/02/20 |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-31
2020.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-15 | 2023-04-17 | 207173 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | IMPOSSIBLE D¿INSERER LA TUBULURE DANS LE CLAMP. | OS15/12/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB 15/12/2022 DEFAUT CONSTATE IMPOSSIBLE D'INSERER LA TUBULURE DANS LE CLAMP, PREVOIR MAINTENANCE PREVENTIVE - RENVOIE SAV OS14/04/2023 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT B |  |  | 2020-1140 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768214 | OS14/12/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/04/2023 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3281859 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-12-31
2020.XLS | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 207069 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 09.12.2022 REMPLACEMENT CHARGEUR |  |  | 2020-2091 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-30 | 824155
2020.XLS | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 207067 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE RESPIRATEUR A PRESENTE UN DEFAUT AU NIVEAU DE LA CELLULE O2. L'APPAREIL INDIQUE QU'IL N'Y A PAS DE CAPTEUR O2, OR LE MONITORING DE L'O2 EST BIEN COCHE. POUVEZ-VOUS CHANGER LA CELLULE O2 SVP? MERCI | IF 20/12/2022 CALIBRATION CELLULE O2 OK , VU AVEC TECH HAMILTON => TEST DE FONCTIONNEMENT OK, MIS A DISPO DU SERVICE AL 21.12.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-30
2020.XLS | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 207569 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.12.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57066356 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-12-30 | 696893
2020.XLS | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 207565 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.12.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57066350 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-12-29 | 696893
2020.XLS | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 207568 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.12.2022 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57066353 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-12-29 | 696893
2020.XLS | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 206757 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, AMPOULE LAMPE D EXAMEN SUR PIED GRILLEE ET BLOCAGE DU BRAS IMPOSSIBLE. SVP MERCI | RB 06/12/2022 DEFAUT CONSTATE AMPLOULE LAMPE D'EXAMEN SUR PIED GRILLE ET BLOCAGE DU BRAS IMPOSSIBLE - CHANGEMENT DE L'AMPOULE OS16/12/2022 RENDU | 2-332 |  | 2020-1685 | LAMPE EXAMEN SUR PIED ROULANT | HALUX 50 FX | DERUNGS | 12802-4021504 | OS16/12/2022 RENDU |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-24
2020.XLS | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 206675 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PLUS | AB 08/12/2022 RETOUR A L'ATELIER POUR CALIBRATION AB 12/12/2022 CONTROLE CALIBRATION APPAREIL OK RETOUR DANS LE SERVICE | SALLE IDE |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 | ANTKOWIAK | 4426 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-23
2020.XLS | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 206593 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA SONDE ENDOVAGINALE N'EST PLUS RECONNUE PAR L'ECHOGRAPHE A PRIORI PB VIENT DE LA SONDE | IF 02/12/2022 APPEL SAV POUR REMPLACEMENT DE LA SONDE IF 06/12/2022 RECEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD SN 210990KR8 , IF 06/12/2022 REMPLACE PAR LE 2020-1009 , A REFORME |  |  | 2020-1378 | SONDE ENDO-VAGINALE | RIC5-9-D | GENERAL ELECTRIC | 250653KR3 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 | MELIN | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-12-21
2020.XLS | 2022-11-30 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 206584 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE MODULE INDIQUE DE FAUSSE DONNEES EX: FAUX TRACE, ASYSTOLIE ALORS QUE LE PATIENT VA BIEN | OS30/11/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 16/12/2022 MODULE TETSTE SUR SIMULATEUR 2 JOURS => FONCTIONNEL TRES BIEN , MIS A DISPO DU SERVICE AL 21.12.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-2002 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SPX204302155A | OS30/11/2022 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABBE | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-21
2020.XLS | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 206589 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE ARTHROSCOPIE ORTHO SN 122M8V CASSE URGENT +++ 2 BOÏTES HORS SERVICE SUR 3 | MH30/11/2022 RENVOI SAV PETEL PAR LE TRANSPORTEUR CIBLEX SOUS N° R1/04/F04-V01 - RECUPERATION PREVU LE 01/12/2022 - EN ATTENTE DEVIS NH 13.12.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 16/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS22/12/2022 RECEPTIONNER AVEC |  |  | 2020-1280 | OPTIQUE 4 MM 30° 180 MM | 28731BWA HOPKINS II | STORZ | 122M8V | OS 22/12/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133069 ET COMMANDE B2/1252571 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-12-21
2020.XLS | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 206472 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | AU NIVEAU DU MODULE QUI SERT DE VIDE ASPIRATIF DU CELL SAVER, NOUS NE POUVONS PAS ENCLENCHER LA TUBULURE SPECIALE. MERCI PAR AVANCE. | IF 29/11/2022 TUBULURE REMIS EN PLACE OK |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-20
2020.XLS | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-03-22 | 206496 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POMPE QUI SONNE EN CONTINUE MEME BRANCHER SUR LE SECTEUR. MERCI | OS29/11/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 05/01/2022 DEFAUT CONSTATE - RENVOI SAV SOUS NUMERO COLISSIMO 8PO0232773628 POUR MC + MP - EN ATTENTE DEVIS MH17/01/2023 RECEPTION DEVIS 502734 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 18/01/2023 DA VALID |  |  | 2020-2156 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415449 | OS29/11/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/03/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN° 76378803 ET RAPPORT N°2276574 COMMANDE B2/1268701 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-20
2020.XLS | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 206520 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 29.11.2022 REMPLACEMENT FILTRES --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-1338 | OSMOSEUR INDIVIDUEL | HEMORO 4 ONE ECO | HEMOTECH | 19HRO410169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-20 | 696893
2020.XLS | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2023-01-17 | 206428 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LAMPE A PHOTOPOLYMERISER NE S'ALLUME PAS | OS29/11/2022 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.12.2022 ENVOI SAV MH 02/01/2022 RECEPTION DEVIS - EN VALIDATION DA LL 03/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/01/2023 RECEPTION D UNE LAMPE A POLYMERISER REPARER SUIVANT FACTURE N° 220055726 |  |  | 2020-1750 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 309892021 | OS29/11/2022 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/01/2023 RECEPTION D UNE LAMPE A POLYMERISER REPARER SUIVANT FACTURE N° 2200557267 ET COMMANDE B2/1255065 COLIS EN BON ETAT RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2022-12-17
2020.XLS | 2022-11-28 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 206424 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME POUR POSER LE FRONT, LE DISPOSITIF EST CASSE | IF 14/12/2022 APPEL SAV => ENVOI PIECE DE REMPLACEMENT OFFERT IF 15/12/2022 PIECE REMPLACER => DONNER A TITRE COMMERCIAL => BANDEAU APUI FRONT POUR LAF REF: EP39-80520 |  |  | 2020-1730 | LAMPE A FENTE | KSL-H5 | EDC LAMY | 3954 |  |  |  |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-17
2020.XLS | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 206421 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEUX LAMPES A PHOTOPOLYMERISER HS 1/ 2020-1933 2/2020-1750 | OS29/11/2022 UNE LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.12.2022 ENVOI SAV OS20/12/2022 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°212190168 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .(AUCUNE PANNE CONSTATER) IF 20/12/2022 RECEPTION LAMPE REP |  |  | 2020-1933 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 309960039 | OS29/11/2022 UNE LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/12/2022 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°212190168 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .(AUCUNE PANNE CONSTATER) |  |  |  | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2022-12-17
2020.XLS | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 206013 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) SE TROUVE DANS LE LOCAL STE DE LA REA. PLUSIEURS MACHINES EN ATTENTES (2 DIALYSE, 1 PRISMA ET 1 RESPI) MERCI ++++ | NH 22.11.2022 CONTACTE SAV MH25/11/2022 RELANCE SAV - INTERVENTION LE 28/11/2022 DE M. MARCANO NH 06.12.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CLAPETS POMPE ACIDE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-12-10
2020.XLS | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 206018 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA TIGE DE L'APPUI BRAS EST DESADAPTEE | OS21/11/2022 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH21/11/2022 APPUIE-BRAS REMIS EN PLACE - DISPO POUR LE SERVICE OS23/11/2022 RENDU. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS21/11/2022 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-10
2020.XLS | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 206020 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS DURE | OS21/11/2022 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH21/11/2022 APPUIE-BRAS REGLE - MISE A DISPO MH 26/01/2023 RENDU LE ? |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | OS21/11/2022 APPUI- BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-10
2020.XLS | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 206019 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS DURE | DOUBLON |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | DOUBLON |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-10
2020.XLS | 2022-11-18 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 205959 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LE MODULE DE BASE PRIMEA NE RECONNAIT PAS LA SERINGUE. MERCI | OS18/11/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH23/11/2022 POUSE SERINGUE NE RECONNAIT PAS LA SERINGUE - RENVOI SAV OS02/03/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° 32808808 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2020-1153 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826015 | OS18/11/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° 32808808 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-09
2020.XLS | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 205956 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE BIS DE RECONNAIT PAS L¿ELECTRODE. MERCI | OS18/11/2022 MONITEUR DE PRET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.11.2022 REMPLACEMENT INTERFACE BIS => TEST OK + DEMANDE POUR RMA ENVOI SAV INTERFACE NH 23.11.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 23/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/12/20 |  |  | 2020-1296 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58964 | OS18/11/2022 MONITEUR DE PRET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/12/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR BIS REPARER SUIVANT BLN°1410161711 ET COMMANDE B2/1248160 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005529 | MEDTRONIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-12-09
2020.XLS | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 205950 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 17/11/2022 => DM CONFORME |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2022-12-09 | 22766809
2020.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2023-07-17 | 205853 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA PETITE PORTE DE DROITE EST CASSEE MERCI | IF 18/11/2022 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 23/03/2023 RELANSE DE DEVIS IF 27/03/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 27/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 20/04/2023 PIECE RECU IF 26/04/2023 ATTENTE DEVIS PORTE FV LE 04.07.2023 >> TECHNICIEN DRÄGER A |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-08
2020.XLS | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 205911 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PREPARATION DIALYSE FAIT 2 FOIS, TFD 253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVIT2 TOTALE (LIMITE SUPERIEUR ) | NH 22.11.2022 CONTACT SAV MH25/11/2022 RELANCE SAV - INTERVENTION LE 28/11/2022 DE M. MARCANO NH 06.12.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CLAPETS POMPE ACIDE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-12-08
2020.XLS | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2023-04-27 | 205815 | 22-8032 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR , NOUS AVONS UN PROBLEME AVEC UN APPAREIL A ECG . CET APPAREIL NE S'ALLUME PAS MEME BRANCHE. MERCI A VOUS . CORDIALEMENT | LL 23/11/2022 MISE EN CHARGE DE L'APPAREIL SUITE A BATTERIE VIDE - BATTERIE HS - DEMANDE DE DEVIS BATTERIE CHEZ VLAD LL 09/12/2022 REMPLACEMENT BATTERIE -APPAREIL NE S'ALLUME PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE SOUS GARANTIE IF 14/012/2022 DEVIS RECU , DA TRANSM |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 | IF 22/11/2022 RECU CE JOUR OS26/04/2023 RECEPTION D UN ELECTROCARDIOGRAPH REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION 20022/36139 ET COMMANDE B2/1334037 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GARNAVAULT | 5338 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-12-07
2020.XLS | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 205690 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/11/2022 CABLE CASSE , REMISE EN PLACE DE L'ECROU DE MAINTIEN DE LA PRISE DE LA POIRE , REMPLACEMENT DU CABLE , SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-12-06 | 22766809
2020.XLS | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 205704 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH15/11/2022 DEFAUT PIECE - PIECE REMIS EN PLACE - NEBULISEUR FONCTIONNEL AL 25.11.2022 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1754 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-06 | 873060
2020.XLS | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2023-06-20 | 205762 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CH 321 COTE FENETRE LIT ALZHEIMER QUI EST PASSE AU NIVEAU DU BOIS DU PIED DU LIT. ENTREE QUI DOIT SE FAIRE DANS CE LIT LE 24/11 | ML 16/11/22 PANNEAU PIED DE LIT CASSER CONSTATER, ON A ECHANGER LE LIT LE LIT EST DESCENDU A LA RESERVE EN ATTENDANT LA COMMANDE DU PANNEAU ML 03/01/23 DEMANDE DE DEVIS POUR REPARATION EST EN COURS ML 27/02/23 DEVIS ET D.A ENVOYER |  |  | 2020-1394 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0014 | ML 16/11/22 PANNEAU PIED DE LIT CASSER CONSTATER, ON A ECHANGER LE LIT |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | 36-001090 | LINET FRANCE | [5 empty] | 2022-12-06
2020.XLS | 2022-11-14 | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 205630 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, APPAREIL AIRVO 2 DETRUIT PAR EN PATIENT...SVP MERCI | OS14/11/2022 APPAREIL CASSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.02.2023 ENVOI SAV NH 14.03.2023 RECEPTION OFFRE ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE SC 17/03/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS24/03/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR NEUF SUIVANT BLN°77 |  |  | 2020-1403 | GENERATEUR HAUT DEBIT AVEC HUMIDIFICATEUR | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200409121974 | OS14/11/2022 APPAREIL CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/03/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR NEUF SUIVANT BLN°774827 ET COMMANDE B6/1291659 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2022-12-03
2020.XLS | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 205539 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR LA BASE PRIMEA SONNE MEME A L¿ARRET AUCUNE POSSIBILITE D¿ETEINDRE L'ALARME. MERCI | LL 10/11/2022 REMPLACEMENT BATTERIE HS - MISE EN CHARGE POUR TEST LL 10/11/2022 TEST SUITE A CHARGE - MATERIEL CONFORME OS14/11/2022 RENDU. |  |  | 2020-1148 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765313 | OS14/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-01
2020.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 205641 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3PTS AL 14.11.2022 RECEPTION DEVIS D380304 => EN SIGNATURE LL 15/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.01.2023 RECEPTION BL380383 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°23980008 / FC APPLIQU |  |  | 2020-1622 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 4F00000071C8DD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-11-30
2020.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 205643 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3PTS AL 14.11.2022 RECEPTION DEVIS D380304 => EN SIGNATURE LL 15/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.01.2023 RECEPTION BL380383 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°23980006 / FC APPLIQU |  |  | 2020-1624 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 94000000720CDF41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-11-30
2020.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 205638 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3PTS AL 14.11.2022 RECEPTION DEVIS D380304 => EN SIGNATURE LL 15/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.01.2023 RECEPTION BL380383 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°23980011 / FC APPLIQU |  |  | 2020-1619 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 06000000720CF041 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-11-30
2020.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 205640 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3PTS AL 14.11.2022 RECEPTION DEVIS D380304 => EN SIGNATURE LL 15/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BCµ AL 09.01.2023 RECEPTION BL380383 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°23980009 / FC APPLIQ |  |  | 2020-1621 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 6C000000720DCD41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-11-30
2020.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 205642 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3PTS AL 14.11.2022 RECEPTION DEVIS D380304 => EN SIGNATURE LL 15/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.01.2023 RECEPTION BL380383 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°23980007 / FC APPLIQU |  |  | 2020-1623 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1F000000720E9341 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-11-30
2020.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-01-09 | 205639 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3PTS AL 14.11.2022 RECEPTION DEVIS D380304 => EN SIGNATURE LL 15/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.01.2023 RECEPTION BL380383 => RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE COFRAC N°23980010 / FC APPLIQU |  |  | 2020-1620 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8200000071C65A41 |  | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2022-11-30
2020.XLS | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-12-09 | 205381 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 07.11.2022 SUITE MP RECEPTION DEVIS DC20222824 => EN VALIDATION LL 08/11/22 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.12.2022 INTERVENTION BRL20222325 => REMPLACEMENT PLATINE DROITTE --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-11-26 | 696893
2020.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 205161 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NEBULISEUR NE FONCTIONNE PLUS A L'ALLUMAGE MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | OS02/11/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH15/11/2022 DEFAUT PIECE - PIECE REMIS EN PLACE - NEBULISATEUR CONFORME ET FONCTIONNEL OS17/11/2022 RENDU. |  |  | 2020-1757 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-4 | OS02/11/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23
2020.XLS | 2022-10-27 | 2022-11-18 | 2023-01-20 | 204989 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'AFFICHAGE DE L'ECRAN EST DEFECTUEUX. MERCVI D'AVANCE. | AL 18.11.2022 ECRAN A REMPLACER NH 20.01.2023 REMPLACEMENT ECRAN => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS24/01/2023 RENDU. |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | OS24/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-17
2020.XLS | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 204995 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | SONDE D'ECHO ABIMEE, APPEL GE. ECHANGE DE LA SONDE |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-17 | 4561236
2020.XLS | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-18 | 204996 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CONNECTEUR DE SONDE SUR ECHO CASSE. APPEL GE. ATTENT D'UN DEVIS DEVIS RECU LE 4/11 LE 7/11 ENVOIE DE LA CDE ECHANGE DE LA CARTE CONNECTEUR LE 18/11/2022 |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2022-11-17 | 4561236
2020.XLS | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 204992 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-2121 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E45581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2022-11-16 | 4561236
2020.XLS | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 204783 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA PCA NE FONTIONNE QUE LORSQU'ELLE EST BRANCHEE. | OS26/10/2022 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 15/11/2022 ATTENTE DEVIS , DA N°3811 IF 25/11/2022 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/12/2022 RENDU. |  |  | 2020-2149 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 200440104005 | OS26/10/2022 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMAS | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-11
2020.XLS | 2022-10-20 | 2022-12-01 | 2023-02-10 | 204691 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO : ENREGISTREMENT EN POINTILLES (CF COPIE DE TOCOMETRIE JOINTE AVEC LE CAPTEUR) | OS21/10/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 01/12/2022 CAPTEUR ENREGISTRE PAS , ENVOI EN REPARATION IF 09/12/2022 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 09/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS30/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT |  |  | 2020-1182 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01820947 | OS21/10/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/01/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°20276 ET COMMANDE B2/1251356 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/02/2023 RENDU |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-11-10
2020.XLS | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 204993 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2022-11-09 | 4561236
2020.XLS | 2022-10-17 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 204498 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR,MARQUE CLEAN PAM ERREUR 8,1 DE PLUS L¿ETIQUETTE SUR LA BALANCE CORRESPOND A CONSULTATION HEMATOLOGIE IL Y A ERREUR MERCI | NH 18.10.2022 RECEPTION EN ATELIER AL 14.11.2022 ESSAI AVEC ALIM => DEFAUT NON-CONSTATE / PLATEAU AYANT SUBIT CHOC --- ESSAIS / FONCTIONNELLE OS17/11/2022 RENDU. |  |  | 2020-2290 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475056 | OS17/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-05
2020.XLS | 2022-10-17 | 2022-10-25 | 2023-02-14 | 204537 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | POMPE A PERFUSION DEFECTUEUSE, NE S'ALLUME PAS. | OS17/10/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH25/10/2022 ENVOI SAV - EN ATTENTE DEVIS OS10/02/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3279716 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 14.02.2023 RECEPTION BL3279716 => REMPA |  |  | 2020-1144 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768221 | OS17/10/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/02/2023 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3279716 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-11-05
2020.XLS | 2022-10-17 | 2022-12-01 | 2023-02-27 | 204551 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BATTERIE HS | NH 19.10.2022 RECEPTION EN ATELIER IF 01/12/2022 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE OS15/12/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH05/01/2022 DEFAUT CONSTATE - DEFAUT BATTERIE - RENVOI SAV SOUS N° COLISSIMO 8P0232773604 POUR MP + MC - EN ATTENTE DE |  |  | 2020-2159 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415321 | OS15/12/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/02/2023 RECEPTION DUNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°74732221 ET COMMANDE B2/1268697 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DE OLIVEIRA | 4821 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2022-11-05
2020.XLS | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 204356 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | TRACKBALL HS, PLUS DE DEPLACEMENT HORIZONTAL. APPEL GE, PIECE DISPO; ATTENTE APPEL DU TECH POUR RDV D'INTERVENTION ECHANGE DE LA TRACKBALL |  |  | 2020-2121 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E45581 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2022-11-03 | 4561236
2020.XLS | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 204135 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MARQUE ERREUR CAPTEUR , CHANGER CAPTEUR MERCI | OS10/10/2022 INTERV SUPRIMER |  |  | 2020-2147 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION 200 ML | MICREL | 203051057024 | OS10/10/2022 INTERV SUPRIMER |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-29
2020.XLS | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 204154 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR,MARQUE ERREUR CAPTEUR, CHANGER CAPTEUR MERCI | OS10/10/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 21/10/2022 ELECTRODE NON FONCTIONNEL , DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 24/10/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS27/10/2022 RECEPTION ELECTRODE SUIVANT BLN°21150144 ET COMMANDE B3/1244180 COLIS EN BON ETA |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS10/10/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/10/2022 RECEPTION ELECTRODE SUIVANT BLN°21150144 ET COMMANDE B3/1244180 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3796 TRANSMIS AU TECH. OS17/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LAC | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-29
2020.XLS | 2022-10-09 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 204124 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TELECOMMANDE QUI NE FONCTIONNE PAS SUR TOUS LES MOUVEMENTS DU LIT ( LA TETE DE LIT NE SE LEVE PLUS MAIS LE LIT OUI) | ML 13/10/22 TELECOMMANDE DEFECTUEUSE , CHNAGER + CTR LDE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1400 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0020 | ML 13/10/22 TELECOMMANDE DEFECTUEUSE , CHNAGER + CTR LDE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-29
2020.XLS | 2022-10-07 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 204067 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PAS A L'ALLUMAGE MERCI D'INTERVENIR MAG 1 UF5110 | OS07/10/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH18/10/2022 NEBULISATEUR FONCTIONNEL - MISE A DISPOSITION DU SERVICE OS21/10/2022 RENDU A VELLA. |  |  | 2020-1757 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-4 | OS07/10/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/10/2022 RENDU A VELLA. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-28
2020.XLS | 2022-10-07 | 2022-10-13 | 2023-03-01 | 204070 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, IL Y A UN PB POUR INSTALLER LA TUBULURE, PIECE CASSEE ?? POUVEZ-VOUS LA REPARER SVP. | OS07/10/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH13/10/2022 MESSAGE D'ERREUR : BULLE D'AIR PERMANANT - RENVOI SAV POUR MC + MP + TEQ - EN ATTENTE DEVIS OS27/02/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3279064 COLIS |  |  | 2020-2224 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753962 | OS07/10/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/02/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3279064 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/03/2023 RENDU A MADAME LAMBERT. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-10-28
2020.XLS | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-12-21 | 204213 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2022 RECEPTION DOC D'INFORMATION DES PROGRAMMES DU LBM AL 10.10.2022 DEMANDE DEVIS CSLM POUR MP + METROLOGIE AL 15.12.2022 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 29.12.2022 RECEPTION RAPPORT N°63118-05V1 => RAPPORT N°63118-05-01 --- CONFORME DE |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2022-10-27
2020.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 203978 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE NEBULISEUR 2020-1754 NE FONCTIONNE PLUS. LE MOTEUR TOURNE MAIS IL N'Y A PAS D'AIR. JE LE DESCEND CE JOUR AU BIOMED. | IF 06/10/2022 NEBULISEUR NON FONCTIONNEL , DEMONTAGE ET REMIS PIECES EN PLACE OS06/10/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1754 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-1 | OS06/10/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | POIRIER | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-26
2020.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-02 | 203947 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 02.11.2022 INTERVENTION SAV N°06069 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-2046 | MODULE FROID | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5173B1609 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-26
2020.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-31 | 203945 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 31.10.2022 INTERVENTION SAV N°06067 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-26
2020.XLS | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-11-02 | 203946 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.10.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 02.11.2022 INTERVENTION SAV N°06068 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-26
2020.XLS | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 203643 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 29.09.2022 INTERVENTION CAS-0016205576 => LE TIROIR N° 25 NE REPOND PLUS AUX COMMANDES / REMPLACEMENT --- TEST DE MONTEE EN T° DES 30 POSITIONS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2022-10-20 | 696893
2020.XLS | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 203656 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, BESOIN D'UN CAPTEUR DE SATUROMETRE. CELUI QUE NOUS AVONS EST HS. MERCI D'AVANCE. | OS30/09/2022 RALONGE ET SAT VUE AVEC MOMO. |  |  | 2020-1682 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036129 | OS30/09/2022 RALONGE ET SAT VUE AVEC MOMO. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-20
2020.XLS | 2022-09-28 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 203591 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR , POMPE A PERFUSION SONNE EN CONTINU : RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE | OS29/09/2022 POMPE A PERF AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL IF 25/11/2022 DEMANDE DE BATTERIE EN COURS IF 30/11/2022 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS29/09/2022 POMPE A PERF AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL |  |  |  | 0 | RANO | 5799 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-19
2020.XLS | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 203549 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MATERIEL DEFECTUEUX EST IL POSSIBLE DE NOUS EN DEPANNER. MERCI | OS28/09/2022 NEBULISEUR SANS LE CACHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH29/09/2022 NEBULISEUR FONCTIONNEL - REMONTAGE DE LA PIECE - MISE A DISPO DU SERVICE OS30/09/2022 RENDU. |  |  | 2020-2353 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-31 | OS28/09/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | NIOBE | 7082 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-19
2020.XLS | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 203815 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.09.2022 INTERVENTION N°06259 => RE POSITIONNEMENT DE LA MANETTE QUI A ETE INVERSE --- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-18 | 696893
2020.XLS | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 203501 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, EN PNEUMOLOGIE, SATUROMETRE 2020-1903 HS, MERCI | OS28/09/2022 OYMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH28/09/2022 OXYMETRE HS - CONTACT LASZAC POUR DEMANDE DE RACHAT - A REFORMER |  |  | 2020-1903 | OXYMETRE | PULSE OXYMETER | AERO | A1H122503587 | OS28/09/2022 OYMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LASZAK | 4784 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-18
2020.XLS | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-11-03 | 203306 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT ++ L'ECHOGRAPHE (SITUE EN USIC) N'ENREGISTRE PAS LES IMAGES ET LES COULEURS DOPPLERS NE FONCTIONNENT PAS. | IF 26/09/2022 APPEL SAV DEMANDE REMPLACEMENT SONDE ET INTERVENTION TECH IF 03/11/2022 APPEL SAV => INTERVENTION DE GE => REPARATION DE LA DATA OK |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-15
2020.XLS | 2022-09-25 | 2022-10-20 | 2022-11-21 | 203260 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MANQUE LE CABLE DU CAPTEUR CO2 POUR LA MISE EN SERVICE. MERCI | AF 21/10/22 COMMANDE FAITE OS21/11/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR DE CO2 SUIVANT BLN°82069875 ET COMMANDE B3/1244027 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3790) NH 21.11.2022 A DISPO DU SERVICE OS23/11/2022 RENDU. |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 | OS21/11/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR DE CO2 SUIVANT BLN°82069875 ET COMMANDE B3/1244027 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3790) OS23/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-15
2020.XLS | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-03-20 | 208207 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 22.09.2022 SUITE MP => COUVERCLE ET VERIN HORS SERVICE UN DEVIS VOUS SERAS ENVOYE / ATTENTE DEVIS | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-10-13 | 696893
2020.XLS | 2022-09-22 | 2022-10-03 | 2022-10-27 | 203187 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMPOSSIBLE DE CALIBRER LE DEBIT DONC CHIFFRES INCORRECTE | NH 14.10.2022 PASSAGE DU SAV => MIS EN PLACE D'UNE MACHINE DE PRET NOAE002322 + REPRISE DE LA MACHINE POUR EXERTISE NH 27.10.2022 RETOUR DE LA MACHINE => CALIBRATION EFECTUEE => PRET RENDU |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-006981 | SOL FRANCE | [5 empty] | 2022-10-13
2020.XLS | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2023-01-23 | 203141 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PAS DE POSSIBILITE D'IMPRIMER LES IMAGES. POUVEZ-VOUS INTERVENIR AU PLUS VITE SVP ? MERCI D'AVANCE | NH 24.09.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE NH 26.09.2022 OUVERTURE DOSSIER NH 30/09/2022 RECEPTION RI => RECHARGEMENT LOGICIEL AVEC VERSION R203.101.0 => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | 22-005362 | GEMS ULTRASOUND | [5 empty] | 2022-10-12
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 202894 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 03.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE / REPARATION SOMMAIRE DU DIAPHRAGME DE CHAMPS |  |  | 2020-2260 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015871 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 202871 | 22-3302 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR ; MERCI DE RESTABILISER LE PIED DE LA LAMPE LOUPE. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | LL 19/09/2022 LAMPE LOUPE CASSEE ET IRREPARABLE - RECEPTION DEVIS UGAP 301977118 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/10/2022 RECEPTION D UNE LAMPE COMPLETE SUIVANT BLN°5247587/1 ET BLN° 5247590/1 ET COMMANDE B6/1240952 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  | 2020-1479 | LAMPE LOUPE SUR PIED | 8606AL | MOINEAU | 8606AL-2 | OS11/10/2022 RECEPTION D UNE LAMPE COMPLETE SUIVANT BLN°5247587/1 ET BLN° 5247590/1 ET COMMANDE B6/1240952 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-07 | 202899 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 07.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-07 | 202892 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 07.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2020-2258 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX43F | OLYMPUS | 0H47042 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 202898 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 05.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME. |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 202897 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 03.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2020-2263 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015943 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 202827 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA TIGE DE L'APPUI BRAS EST A REFIXER MERCI | OS15/09/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH22/09/2022 REGLAGE DE L'APPUIE-BRAS - DM FONCTIONNEL OS26/09/2022 RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS15/09/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-11-07 | 205321 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.11.22 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE PREVENTIVE 2ANS => DM CONFORME |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2022-10-06 | 824155
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-04 | 202896 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 04.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2020-2262 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015939 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 202895 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 05.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2020-2261 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015937 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 202893 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.09.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 16.09.2022 RECEPTION DEVIS N°DC20222809 => EN SIGNATURE LL 16/09/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 03.10.2022 REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE --- MICROSCOPE CONFORME |  |  | 2020-2259 | MICROSCOPE A CONTRASTE DE PHASE | AXIOLAB 5 | ZEISS | 3136015868 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2022-10-06
2020.XLS | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-29 | 202529 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MERCI DE BIEN VOULOIR CHANGER LE BLOC BATTERIE CAR CELUI CI NE RECHARGE PLUS CORDIALEMENT | AL 08.09.2022 DEMANDE EN COURS SAV AL 29.09.2022 RECEPTION PIECES => A DISPOSITION DU SERVICE OS30/09/2022 RENDU. |  |  | 2020-1261 | IMPRIMANTE I-STAT | 04P74-01 | ABBOTT | 1900124 | OS30/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-29
2020.XLS | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-21 | 203944 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.09.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 21.09.2022 INTERVENTION SAV N°06066 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-09-24
2020.XLS | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-21 | 203943 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.09.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 21.09.2022 INTERVENTION SAV N°06065 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-09-24
2020.XLS | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-22 | 203942 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 05.09.2022 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 AL 22.09.2022 INTERVENTION SAV N°06064 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNELLE | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-09-24
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202081 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2165 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22206 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 202104 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B |  |  |  |  | 2022-09-20 | 4561236
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 202097 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TIGE DE L'APPUI BRAS CASSEE | OS30/08/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 05/09/2022 REGLAGE DU SERRAGE OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS07/09/2022 RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS30/08/2022 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-09-20
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202082 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202077 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2169 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21240 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202078 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2170 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 21347 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202080 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2171 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22141 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202071 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-10-24 | 202076 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.08.2022 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 31/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 24.10.2022 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE => TESTS DE BON FONCTIONNEMENT SELON PRECONISATION FABRICANT + REMPLACEMENT DE LA BATTERIE INTERNE OK => DM |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-09-20 | 824155
2020.XLS | 2022-08-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 201975 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 26/08/2022 RECEPTION DEVIS CQI 2022/267 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR B IF 17/10/2022 RECEPTION RAPPORT INTERVENTION CQI ANNUELLE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2022-09-16 | 22993538
2020.XLS | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | 201830 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DANS LA DESINFECTION DU GENERATEUR. ALARME "DESINFECTION INSUFFISANTE" : APPEL LA HOTLINE QUI PRECONISE UN PASSAGE DU SAV. MERCI | IF 30/08/2022 LA DESINFECTION CHALEUR EST INSUFFISANTE => - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DE LA POMPE UF + PROBLEME DE DEBIT POMPE DUPLEX - REMPLACEMENT DU JOINT GRAPHITE POMPE UF + MOTORED |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-09-13
2020.XLS | 2022-08-12 | 2022-08-24 | 2022-08-30 | 201387 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CABLE QUI SE DESOLIDARISE DE LA SONDE ABDOMINALE | APPEL GE PASSAGE DU TECHNICIEN: SONDE ENCORE UTILISABLE. SONDE ACHANGER SI AREEFAC |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 | BIENFAIT | 1427 | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2022-09-02
2020.XLS | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 201116 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.08.2022 APPEL DU SERVICE => ECHO NE S'ALLUME PLUS => ALIM HS => PASSAGE SAV => COMMANDE LES PIECES NH 05.08.2022 RECEPTION PIECES => REMPLACEMENT BLOC ALIM => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS05/08/2022 RENDU. |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 | OS05/08/2022 RENDU. | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-25 | 824155
2020.XLS | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 201103 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/08/2022 RECEPTION RI MP 05833354 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1647 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085T4 |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive | TRIMESTRIEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-08-25 | 22993538
2020.XLS | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 201101 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/08/2022 RECEPTION RI MP 5833373 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive | TRIMESTRIEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-08-24 | 22993538
2020.XLS | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 201102 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/08/2022 RECEPTION RI CQI - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-08-24 | 22993538
2020.XLS | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 200966 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CAPTEUR DE DEBIT SONNE EN PERMANENCE + DECONNECTION PATIENT. | NH 26.08.2022 TEST DANS LE SERVICE => PAS D'ANOMALIE CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2167 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22149 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-20
2020.XLS | 2022-07-21 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 200653 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | ENDO HS NE PASSE PAS EN MACHINE. FUITE ENDOSCOPE | LL 22/07/2022 RECEPTION MATERIEL - FUITE CONSTATEE SUR GAINE - ENVOI MATERIEL POUR DEVIS NH 01.08.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 02/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/08/2022 RECEPTION D UN VIDEO ECHOENDOCOPE REPARER SUIVANT BLN°30402289 |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 | LL 22/07/2022 RECEPTION MATERIEL OS10/08/2022 RECEPTION D UN VIDEO ECHOENDOCOPE REPARER SUIVANT BLN°3040228964 ET COMMANDE B2/1235431 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/08/2022 RENDU A BLANDINE. | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | THEBAUD | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2022-08-11
2020.XLS | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 200465 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE MAIN HARMONIC SN U94V3R076 EN FIE DE VIE OPTIM 6265 | NH 18.07.2022 REMPLACEMENT PAM => MIS EN PREREFORME |  |  | 2020-2035 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | U94V3R076 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-06
2020.XLS | 2022-07-18 | 2022-08-18 | 2023-04-13 | 201585 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MR LOURDES FAIT DON D'UN FAUTEUIL ELECTRIQUE MARQUE PERMOBIL | ML 12/08/22 FAUTEUIL RECUPERER AVEC ATTESTATION DE DON ML 26/08/22 LE FAUTEUIL EST NETTOYER ET CONTROLER + TEST OK ML 26/09/22 EN ATTENTE DE L'ASSURANCE ML 13/04/23 VIGNETTE D'ASSURANCE RECUS ET INSTALLER, LE FAUTEUIL EST MIS EN SERVICE. |  |  | 2020-2355 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | M3 CORPUS | PERMOBIL | 422003206 | ML 12/08/22 FAUTEUIL RECUPERER AVEC ATTESTATION DE DON |  |  |  | 0 | LABARRERE |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-08-06 | 36012191
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-29 | 209682 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 29.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63607-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1241 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012666 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 209673 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 28.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63598-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 209674 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 28.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63599-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1240 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014719 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2023-03-20 | 209402 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 15.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°45841 / NON-CONFORME AL 08/02/2023 RECEPTION DEVIS DME44116 POUR REMIS EN CONFORMITE => EN SIGNATURE LL 09/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/03/2023 |  |  | 2020-1832 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063017 | OS17/03/2023 RECEPTION D UN PESON REPARER SUIVANT BLN° LME38336 ET COMMANDE B2/1272525 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/01/2024 RENDU. | 437 | UNO 102 | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 209671 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 28.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63596-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-12-01 | 209891 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 01.12.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63639-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1245 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012644 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-28 | 209680 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.07.2022 RECEPTION DEVIS UGAP N°36679029 AL 28.11.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°63605-2023 / CONFORME |  |  | 2020-2084 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475150 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2022-08-03 | 696893
2020.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 200301 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/02/2023 CQE EFFECTUER 27/02/2023 |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2020.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 200290 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 07/01/2023 CQE EFFECTUER LE 24/01/2023 |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2020.XLS | 2022-07-11 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 200274 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/07/2022 RECEPTION DEVIS CQE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 07/02/2023 CQE EFFECTUER LE 27/01/2023 |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2022-07-30 | 22993538
2020.XLS | 2022-07-07 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | 200122 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MARQUE ERREUR 005 A UN PROBLEME DE CONDENSATION MERCI | NH 18.07.2022 DEMANDE RMA POUR MP NH 03.08.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 03/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/08/2022 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60286382 ET COMMANDE B2/1235590 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2020-2132 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207079 | OS12/08/2022 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60286382 ET COMMANDE B2/1235590 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/09/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-07-28
2020.XLS | 2022-07-07 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 200124 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO HS | NH 05.08.2022 MIS EN REFORME |  |  | 2020-1249 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43154218 |  |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-28
2020.XLS | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 200057 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE DELIVRE PLUS O2 , ALARME PATIENT DECONNECTER, ALORS QUE NON. VT 0 P CRETE 0 | NH 12.07.2022 TEST VENTILATEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2166 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22250 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-26
2020.XLS | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 200006 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE CHAUFFE | AL 04.07.2022 MATERIEL DEPOSE EN ATELIER NH 18.07.2022 REMPLACEMENT SONDE TEMPERATURE => TEST EN ATELIER OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS03/08/2022 RENDU. |  |  | 2020-2007 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 200920483616 | AL 04.07.2022 MATERIEL DEPOSE EN ATELIER OS03/08/2022 RENDU. | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | SMUR | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-23 | 22766809
2020.XLS | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2022-11-24 | 199920 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,PIECE GRISE CASSEE MERCI | OS01/07/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.07.2022 DEMANDE DE RMA NH 18.08.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 19/08/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/11/2022 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60306695 ET |  |  | 2020-2133 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207080 | OS01/07/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/11/2022 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60306695 ET COMMANDE B2/1237081 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-07-22
2020.XLS | 2022-06-28 | 2022-07-13 | 2022-07-26 | 199793 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,LORS DU DEBRANCHEMENT MACHINE ARRETEE IL Y A EUE UNE FUITE SOUS LA MACHINE MERCI | NH 12.07.2022 DESCENDU EN ATELIER NH 26.07.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE NH 01.08.2022 RECUPERE PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-19
2020.XLS | 2022-06-28 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | 199767 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | GARROT PNEUMATIQUE S'EST ALLUMEE TOUT SEUL, NE S'ARRETE PLUS. | AL 08.07.2022 RETRAIT BATTERIE + REMISE EN PLACE => APRES ESSAIS DEFAUT NON-CONSTATE OS26/07/2022 RENDU. |  |  | 2020-1253 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221911250024 | OS26/07/2022 RENDU |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-19
2020.XLS | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-07-11 | 199770 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEMANDE URGENTE DE 6 VALVES POUR LES 2 ECHO-ENDOS FUJIFILM . REF: AW-602 (AIR/WATER VALVE ). LE FONCTIONNEMENT DES ECHO-ENDOS EN DEPEND . URGENT+++.MERCI. | AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC NH 11.07.2022 RECEPTION BL 3040227327 => PISTONS A DISPO DU SERVICE NH 05.08.2022 REPRIS LE ? |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 |  | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-19
2020.XLS | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-09-09 | 199683 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.06.2022 COMMANDE DE CORDON ALIM AL 27.06.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 28.06.22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE AL 09.09.2022 PLUS DE CORDON => REMPLACEMENT BLOC HOLTER COMPLET SUITE EVOLUTION FRESENIUS OS19/09/2022 RENDU. |  |  | 2020-1161 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277931 | OS19/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-16 | 696893
2020.XLS | 2022-06-23 | 2022-07-05 | 2023-02-21 | 200056 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DON FAUTEUL ELECTRIQUE A ALLER CHERCHER AU DOMICILE, TDX N° DE SERIE: 19L06002333 | ML 05/07/22 FAUTEUIL RECUPERER ML 07/07/22 REMIS EN ETAT DES REPOS JAMBRES COUSSIN CHANGER NETTOYAGE + CTRL OK TEST OK EN ATTENTE DE L'ASSURANCE AB 21/02/2023 ASSUR |  |  | 2020-2354 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | 19L06002333 | ML 05/07/22 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-14 | 36012191
2020.XLS | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-07-01 | 199396 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | RELANCE DU BON 189467 GENTIMENT SUPPRIME MAIS JAMAIS TRAITE... (RE)COMMANDE DE 2 VALVES D'INSUFFLATION FORCEE POUR LES ECHO-ENDO GASTRO FUJI REF: CA-609 ( AIR/WATER CHANNEL CLEANING ADAPTER). | NH 21.06.2022 DA 3676 LL 24/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS01/07/2022 RECEPTION DE DEUX PISTONS SUIVANT BLN°3040226776 ET COMMANDE B3/1231529 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3676) NH 01.07.2022 A DISPO |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 | OS01/07/2022 RECEPTION DE DEUX PISTONS SUIVANT BLN°3040226776 ET COMMANDE B3/1231529 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3676) | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-09
2020.XLS | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 199227 | 36-1912 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | INTERVENTION POUR MAINTENANCE ANNUELLE CE JOUR | AL 15.06.2022 INTERVENTION SWO-1401928 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2020-1475 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER | 090R1022N054 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2022-07-06
2020.XLS | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 199151 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'ECRAN NE FONCTIONNE PLUS | OS15/06/2022 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 16/06/2022 REMPLACEMENT ECRAN , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/06/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-2074 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036108 | OS15/06/2022 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/06/2022 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-07-05
2020.XLS | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-07-04 | 199032 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BETOCCHI N 18 SN 1212E4 RETOUR STERILISATION, CHEMISE INTERNE CASSEE MERCI | OS13/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.06.2022 ENVOI SAV NH 17.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 01.07.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ROBINET CHEMISE INTERNE =>DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1819 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1212E4 | OS13/06/2022 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-07-02
2020.XLS | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 198931 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS PASSER AU NIVEAU DE L'USIC CAR LE RETOUR DE SCOPE N'INDIQUE PAS CERTAINES DONNEES POUR LES CHAMBRES 1,3,5 ET 7. M; FAYE NIFORME. MERCI DE VOTRE INTERVENTION. | IF 10/06/2022 PASSAGE DANS LE SERVICE , PC FONCTIONNE |  |  | 2020-1129 | ECRAN PLAT | DELL-20LCD | DELL | CN-0GY6Y7-QDC00-7BF-05UL-A02 |  |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-30
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201754 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2988 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1448 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | JD70351 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201738 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2802 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1447 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70564 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201743 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2795 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1440 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201745 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2792 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1439 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70561 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201748 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2997 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1437 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FD10005 | GILSON | LB05410 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-16 | 201750 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2993 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1438 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FD10002 | GILSON | LA05138 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 198803 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN ULTRACISION HARMONIC SN 494V3R087 ; AUCUNE UTILISATION RESTANTE OPTIM 6166 | NH 23.06.2022 REMPLACEMENT PAM ULTRACISION => A DISPO DU SERVICE IF24/06/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2036 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | U94V3R087 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-29
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 198813 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,CAOUTCHOUC DECHIRE SUR SONDE D ECHO CœUR,POSE PROBLEME POUR LECTURE DES IMAGES SVP MERCI (EST CE QU IL FAUT QUE JE RAMENE L ECHOGRAPHE?) | AL 08.06.2022 RECEPTION DM ATELIER NH 10.06.2022 REATTRIBUTION DE LA SONDE DU CX 50 SERVICE SOINS CONTINUS AUX URGENCES => A DISPO DU SERVICE NH 13.06.2022 RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1452 | SONDE EXTERNE | S5-1 | PHILIPS | B1TTJF | AL 08.06.2022 RECEPTION DM ATELIER | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-29
2020.XLS | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-17 | 201445 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2022 DEMANDE DEVIS RENOUVELLEMENT LOC AL 12.07.2022 RECEPTION COLIS / CONFORME A RECEPTION AL 12.07.2022 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2022/2733 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 AL 16.08.2022 RECEPTION TABLEAU CORRESPONDANCE AL 17.08. |  |  | 2020-1932 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | LN05355 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2022-06-29 | 696893
2020.XLS | 2022-06-05 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 198717 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE PATIENT A ARRACHE LE CORDON DU LIT ET UNE PARTIE EST RESTEE DANS LA PRISE SECTEUR | ML 08/06/22 CORDON SECTEUR CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK | 316P |  | 2020-1398 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0018 | ML 08/06/22 CORDON SECTEUR CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-25
2020.XLS | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 198759 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 03.06.2022 REMPLACEMENT FILTRES --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-1338 | OSMOSEUR INDIVIDUEL | HEMORO 4 ONE ECO | HEMOTECH | 19HRO410169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-24 | 696893
2020.XLS | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 198639 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, TRACE PLAT VERIFIE PLUSIEURS FOIS AVEC L' ELECTROCARDIOGRAPHE N° 2020-1634,MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | OS02/06/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.06.2022 REMPLACEMENT CABLE ECG => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DIPO DU SERVICE IF 07/06/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 | OS02/06/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARIVAIN | 5338 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-23
2020.XLS | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 198411 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PLUS DE CONNEXION ENTRE LA TABLETTE ET LA COLONNE COLONNE MISE DANS LE LOCAL BIOMED BMC | IF 27/05/2022 DEBLOCAGE CONNEXION TABLETTE AVEC LE SAV OK ,, REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2276 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | AR-3200-0021 | ARTHREX | DBJ200050 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-17
2020.XLS | 2022-05-27 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 198435 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PLUSIEURS DEFAUTS AFFICHE 1-BATTERIE INTERNE USAGEE 2-APPAREIL HORS SERVICE / UTILISER UN VENTILATEUR DE SECOURS 3- VENTILATION DEGRADEE | NH 02.06.2022 BATTERIE INTERNE SERA REMPLACEE LORS DE LA MP |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | 27/05/2022 RECU CE JOUR |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-17
2020.XLS | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 198163 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 10/06/2022 CAPTEUR EN PANNE , ENVOI REPARATION NH 14.06.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 14/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°1193 |  |  | 2020-2185 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A7620 | OS23/05/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°11936ET COMMANDE B2/1230266 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/08/2022 RENDU MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2022-06-11
2020.XLS | 2022-05-23 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 198210 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE RECHAUFFEUR NE SE REMPLIT PAS TOUT SEUL MERCI | OS24/05/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.07.2022 DEFAUT DANS LA CHAMBRE D'HUMIDIFICATION => APRES REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR OK OS28/07/2022 RENDU. |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 | OS24/05/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/07/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-11
2020.XLS | 2022-05-22 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 198153 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PRISE DU LIT CASSEE, IL N Y A PLUS DE BRANCHE AU NIVEAU DE LA PRISE DU LIT. CHAMBRE 319 FENETRE | AB 24/05/2022 REMPLACEMENT COMPLET DU CABLE SECTEUR |  |  | 2020-1393 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0013 |  |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 01 34 67 66 54 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-11
2020.XLS | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-12-22 | 198126 | 22-5065 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/05/2022 CONNNECTEUR CASSE , APPEL SAV POUR AVOIR UN PRET IF 24/05/2022 RECEPTION PRET S/N 22BB440 , ENVOI LE NOTRE EN REPARATION IF 22/12/2022 PAS DE SUITE A DONNER , EQUIPEMENT REMPLACER => REFORME , PRET REPRIS PAR NATUS |  |  | 2020-1284 | SOURCE DE LUMIERE INTERMITTENTE | SLI | NATUS FRANCE | 22BB173 |  | 203 | COHERENCE 2 | ELECTROENCEPHALOGRAP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004113 | DELTAMED | [5 empty] | 2022-06-10 | 22766809
2020.XLS | 2022-05-20 | 2022-06-07 | 2022-06-15 | 198099 | 22-5049 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR L'APPAREIL A ELECTROCARDIOGRAMME NE S'ALLUME PLUS. N°BIO 2020-2327 | OS20/05/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.06.2022 ENVOI SAV SOUS GARANTIE => PRET DU 2021-1277 OS15/06/2022 RECEPTION D UN ELECTROCARDIOGRAPHE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PRET A RE |  |  | 2020-2327 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156164 | OS20/05/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/06/2022 RECEPTION D UN ELECTROCARDIOGRAPHE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PRET A RECUPERER) |  |  |  | 0 | MARIVAIN | 5338 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2022-06-10
2020.XLS | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 201288 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 19.05.2022 INTERVENTION N°F00390858 => TSB N°13 MISE A JOUR LOGICIEL SOFT 1.06 --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-06-09 | 696893
2020.XLS | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 197953 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'APPAREIL RECLAME LE SERVICE TECHNIQUE MERCI | OS18/05/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. IF 18/05/2022 REMEMBRENAGE DU CAPTEUR OK => BOUTEILLE DE GAZ VIDE => BOUTEILLE A CHANGER PAR LE SERVICE , MIS A DISPO DU SERVICE OS23/05/2022 RENDU. |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS18/05/2022 DM DEPOSE A L ATELIER. OS23/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-07
2020.XLS | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-08-04 | 197857 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE VERIFIER CE BILIRUBINOMETRE QUI AFFICHE SYSTEMATIQUEMENT UN MESSAGE "ERREUR". L'EQUIPE A PROCEDE A UN RE-ETALONNAGE, EN VAIN. MERCI A VOUS | OS16/05/2022 BILIRUNOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.05.2022 TEST APPAREIL => ERREUR 05 CIRCUIT ERR AU DEMARRAGE => ENVOI SOUS GARANTIE NH 13.07.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 13.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS04/08/2022 REC |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS16/05/2022 BILIRUNOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/08/2022 RECEPTION DUN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00788599 ET COMMANDE B2/1233704 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-06-04
2020.XLS | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 197792 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS BLOQUE | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/05/2022 REGLAGE REFAIT |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | OS13/05/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-06-03
2020.XLS | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 197546 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CABLE DE L'ECRAN DE REPORT DONT UNE FICHE EST ABIME, MERCI D'EN COMMANDER D'AVANCE CAR DISPOSITIF FRAGILE ET ECRAN INUTILISABLE SANS CE CABLE, LONGUEUR DU CABLE SOUHAITE PAS MOINS DE 5 METRES. POUR LE BLOC BFE VU AVEC IBRAHIMA | IF 10/05/2022 COMMANDE EN COURS NH 17.05.2022 CABLE INSTALLE SUR ECRAN DE REPORT |  |  | 2020-2275 | MONITEUR UHD4 4K 27'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 909KCEAN5180 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-28
2020.XLS | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-07-01 | 197345 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.05.2022 RECEPTION MATERIEL ATELIR => IMAGE DE MAUVAISE QUALITE / MAIL SAV AL 05.05.2022 ENVOI SAV VIA BR DHL => ECHANGE STANDART / ATTENTE REOUR NEUF AL 01.07.2022 RECEPTION NOUVEL EQUIPEMENT NEUF SOUS GARANTIE / 2022-0487 |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003852 | MEDTRONIC FRANCE | [5 empty] | 2022-05-25 | 696893
2020.XLS | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 197309 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULLISATEUR REFERENCE CI DESSUS NE FONCTIONNE PAS. IL S'ALLUME MAIS NE PRODUIT PAS D'AIR PERMETTANT LA NEBULISATION.. VOUS REMERCIANT PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. BIEN CORDIALEMENT MME BRIE | OS04/05/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 09.05.2022 REMISE EN ETAT NEBULISEUR => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS13/03/2022 RENDU. |  |  | 2020-2353 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-31 | OS04/05/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BRIE | 7081 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-24
2020.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-29 | 197186 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATERIE INTERNE + CELLULE O2 + ETALONNAGE + SE => DM CONFORME |  |  | 2020-1723 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09438 |  | 532 | MONNAL T60 | VENTILATEUR |  |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-21 | 22993538
2020.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-29 | 197177 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATERIE INTERNE + ETALONNAGE + SE => DM CONFORME |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | [6 empty] | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-21 | 22993538
2020.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-29 | 197187 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + CELLULE O2 + ETALONNAGE + SE => DM CONFORME |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 599 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-21 | 22993538
2020.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-29 | 197189 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + MAJ LOGICIEL + REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + CELLULE O2 + ETALONNAGE + SE => DM CONFORME |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 | [6 empty] | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-21 | 22993538
2020.XLS | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-28 | 197191 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 28.06.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + ETALONNAGE + REMPLACEMENT CELLULE O2 + SE => DM CONFORME |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 |  |  |  |  | 950 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-21 | 22993538
2020.XLS | 2022-05-02 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 197228 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA POMPE A PERFUSION AFFICHE UN CODE ERROR 52-0004 ET NE FONCTIONNE PLUS. POUVEZ-VOUS L'ENVOYER EN REPARATION SVP. MERCI | AL 25.05.2022 ENVOI SAV / CURRATIF => ATTENTE DEVIS MH28/09/2022 RECEPTION BL 3270546 --> MISE A JOUR SOFT 4.1 + CQ + TEST ELECTRIQUE + NETTOYAGE COMPLET --> DM CONFORME ET FONCTIONNEL OS29/09/2022 RENDU. |  |  | 2020-2230 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24753917 | OS29/09/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-05-21
2020.XLS | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-05-06 | 197073 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ALTHEA CASSE |  |  | 2020-1188 | ENDOSCOPE RIGIDE | 26105BA | STORZ | 120F9V |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-231010 | ALTHEA FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-05-19 | 4561236
2020.XLS | 2022-04-27 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 197027 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, A LA MISE EN PLACE DE LA TUBULURE , SUR L'ECRAN : ERREUR 55. | OS28/04/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 29/04/2022 ENVOI SAV POUR DEVIS MP OS17/10/2022 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3269565 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH19/10/2022 MISE A DISPOSITION DU SE |  |  | 2020-1135 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768213 | OS28/04/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/10/2022 RECEPTION SOUS GARANTIE D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3269565 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/10/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-05-18
2020.XLS | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-06-29 | 196930 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR COMME INDIQUE PAR TELEPHONE, LE RESPIRATEUR DE TRANSPORT MONNAL NE DELIVRE PAS L'OXYGENE DEMANDE. IL INDIQUE TROP DE PRESSION ET DELIVRE QUE L'AIR AMBIANT. DEUXIEME FOIS QUE CE PROBLEME SURVIENT. MERCI | NH 26.04.2022 TEST SUR PRISE MURALE PAS DE DEFAUT CONSTATE => VU AVEVC SAV => CALIBRATION DES CAPTEURS DE PRESSION A EFFECTUER LORS DE LA MAINTENANCE => DEMANDE DE CONTRAT ANNUEL POUR MP LL 02/05/2022 RECEPTION CONTRAT DE MAINTENANCE AIR+1 220502 - DA VAL |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-05-17
2020.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-07-13 | 196785 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CET APPAREIL SE MET EN ALARME DES SA MISE EN ROUTE. NE S'ALLUME PAS. MERCI. | OS 25/04/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 29/04/2022 PSE NE RECONNAIT PAS LA SERINGUE - ENVOI AU SAV AL 13.07.2022 RECEPTION BL3269572 / SOUS GARANTIE => REMPALCEMENT CI SOOUPLE + CAPOT MS + KIT TECH BOITIER AV + CARTE AFFICHEUR + |  |  | 2020-1154 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826016 | OS 25/04/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27072022 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-05-14
2020.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 196789 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CET APPAREIL SE MET EN ALARME DES SA MIS EN ROUTE. NE S'ALLUME PAS. MERCI. | OS 25/04/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 29/04/2022 TEST PSE - PANNE NON CONSTATEE - RENDU AU SERVICE OS05/05/2022 RENDU. |  |  | 2020-1155 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826018 | OS 25/04/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-14
2020.XLS | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 196822 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,MIROIR ABIME CERTAINEMENT A CHANGER ET MANQUE LES 2 PROTECTIONS CAOUTCHOUC POUR POSER LES YEUX SVP MERCI | AL 04.05.2022 PASSAGE DANS LE SERVICE => MIROIR ABIME "GRATTE" + MANQUE LES BONNETTES + FAUX CONTACT SUR LA TABLE MONTE/DESCENTE AL 04.05.2022 RECEPTION DEVIS PIECES => DE202204-026 AL 05.05.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC AF 06/05/22 COMMANDE FAITE - |  |  | 2020-1730 | LAMPE A FENTE | KSL-H5 | EDC LAMY | 3954 | OS12/05/2022 RECEPTION DE PIECE POUR LAMPE SUIVANT BLN° SANS NUMERO ET COMMANDE B3/1226029 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-14
2020.XLS | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 196719 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PROBLEME D'AFFICHAGE DU DYNAMAP. MERCI D'AVANCE. | AL 22.04.2022 RECEPTION DM ATELIER AL 22.04.2022 ECRAN NOYE NH 22.04.2022 REMPLACEMENT ECRAN => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS13/05/2022 RENDU. |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | AL 22.04.2022 RECEPTION DM ATELIER OS13/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-12
2020.XLS | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 196693 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CAPTEUR PRESENTE UN FAUX-CONTACT AU NIVEAU DE LA PRISE. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE POUR NOUS | NH 21.04.2022 RECEPTION EN ATELIER NH 22.04.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE OS25/04/2022 RENDU. |  |  | 2020-2185 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A7620 | OS25/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-12
2020.XLS | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 196684 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.04.2022 DEMONTAGE / NETTOYAGE => REMISE EN PLACE DU PISTON --- ESSAI / FONCTIONNEL OS11/05/2022 RENDU. |  |  | 2020-1754 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-1 | OS11/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-12 | 824155
2020.XLS | 2022-04-20 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 196646 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA POMPE A PERFUSION NE DETECTE PAS LA TUBULURE ...(LE TEST NE VEUT PAS SE FAIRE ). | LL 29/04/2022 TUBULURE NON DETECTEE - ENVOI SAV POUR DEVIS MH 09/08/2022 RECEPTION DU COLIS - REMPLACEMENT DES PIECES DEF, AVEC CQ + TEQ CONFORME, NETTOYAGE COMPLET MH 11/08/2022 DM CONFORME ET FONCTIONNEL - REMISE EN SERVICE OS11/08/2022 RENDU A FLORA. |  |  | 2020-1142 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768222 | IF 21/04/2022 RECU CE JOUR OS11/08/2022 RENDU A FLORA. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-11
2020.XLS | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-28 | 196531 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MOBILETT NE S'ALLUME PAS | LL 19/04/2022 APPEL SAV POUR INTERVENTION IF 20/04/2022 INTERVENTION DE SIEMENS CE JOUR , LA MOBILETT ELARA MAX NE DEMARRE PAS SAUF EN MODE SERVICE. CONTROLE DES TENSIONS SUR LES CARTES CONCERNEES AINSI QUE SUR LES BATTERIES. RIEN A SIGNALER. CONTROLE DE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-05-10 | 22993538
2020.XLS | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 196547 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | A NOUVEAU PLUS DE COMMUNICATION ENTRE PC (VIEW POINT) ET APPAREIL D'ECHO .... | EIF 20/04/2022 PAS DE COM ENTRE L'ECHOGRAPHE ET VIEWPOINT => APPEL SAV => LE SERVICE DICOM ET ARCHIVE SONT A L' ARRET=> TICKET GLPI EN COURS IF 21/04/2022 VU AVEC LA DSI ET GE => PROBLEME DE DNS => LA DSI A REMIS LE BON DNS DANS TOUTE LES SALLE D'ECHO => |  |  | 2020-1374 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E75441 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 | MELIN | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-10
2020.XLS | 2022-04-14 | 2022-06-27 | 2022-08-03 | 196413 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POMPE QUI SONNE SANS RAISON PARTICULIERE MESSAGE MULTIPLES : - OCCLUSION - ETEINDRE ET RALLUMER. REMPLACER POMPE SI ALARME CONTINUE - PURGE - .... MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE | OS 25/04/2022 DM EN CHARGE A L ATELIER . NH 27.06.2022 ENVOI SAV NH 11.07.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AL 12.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS02/08/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SUIVANT BLN°56129483 ET COMMANDE B2/1233456 COLIS EN BON |  |  | 2020-2157 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415408 | OS 25/04/2022 DM EN CHARGE A L ATELIER . OS02/08/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF SUIVANT BLN°56129483 ET COMMANDE B2/1233456 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/08/202 RENDU. |  |  |  | 0 | RANO | 4299 | N | Préventive |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2022-05-05
2020.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 196389 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR ; RELANCE ++++ DU BON ASETPLUS N° 194526 EN DATE DU 09/03/2022. LE PESE-PERSONNE NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS. IL SE TROUVE EN CONSULTATION DE MEDECINE - ENDOCRINOLOGIE, BOX N°6. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | OS14/04/2022 DM AVEC CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 19.04.2022 REMPLACEMENT ALIM => ESSAI / FONCTIONNELLE IF 20/04/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2094 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498405 | OS14/04/2022 DM AVEC CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-05-04
2020.XLS | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-25 | 196808 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/04/2022 RECEPTION RI MC 57 050 304 INTERVENTION DE MAINTENANCE CORRECTIVE SUR LE GENERATEUR DESCRIPTION DU PROBLEME SIGNALE : - MESSAGE D'ERREUR OU D'ALARME : TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) - FONC |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-05-04 | 22993538
2020.XLS | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 196354 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ALARME "TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) NON RESOLUTIVE AVEC TOUTES LES PROPOSITIONS FAITES DONC DIALYSE IMPOSSIBLE | NH 13.04.2022 CONTACT SAV NH 19.04.2022 RECEPTION RI => NETTOYAGE POMPE ACIDE + REMPLACEMENT CLAPETS => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 | [5 empty] | PILKA | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-05-03
2020.XLS | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 197199 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 11.04.2022 CONTROLE BACTERIOLOGIQUE => CONFORME |  |  | 2020-1338 | OSMOSEUR INDIVIDUEL | HEMORO 4 ONE ECO | HEMOTECH | 19HRO410169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-30 | 696893
2020.XLS | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 2022-04-21 | 196178 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN ULTRACON ETHICON EN FIN DE VIE OPTIM 6026 | OS08/04/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.04.2022 DA 3609 TRANSMISE AF 14.4.22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION NH 21.04.2022 RECEPTION POIGNEE DE REMPLACEMENT => MISE EN PREREFORME |  |  | 2020-2037 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | U94V3R082 | OS08/04/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-29
2020.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 196060 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR DE MONITORING FOETAL NE FONCTIONNE PLUS MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE | OS06/04/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.04.2022 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS08/04/2022 RENDU |  |  | 2020-1597 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433G2390 | OS06/04/2022 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/04/2022 RENDU |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-27
2020.XLS | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-17 | 196070 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE RESPIRATEUR NE DONNE PAS ASSEZ DE VOLUME EN OXYGENE AU PATIENT LE PROBLEME A ETE CONSTATER PAR 2 MEDECIN | OS07/04/2022 RESPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 07.04.2022 ENVOI SAV POUR REVISION NH 12.04.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 13.04.2022 RECEPTION PRET S/N1707087 => DONNE AU SERVICE OS17/05/2022 RECEPTION D UN VENTILATEUR REPARER SUIVANT R |  |  | 2020-1720 | VENTILATEUR DE TRANSPORT AMAGNETIQUE | PARAPAC PLUS 310 | SMITHS MEDICAL | 2009002 | OS07/04/2022 RESPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/05/2022 RECEPTION D UN VENTILATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°:SO1-068492/003 ET COMMANDE B2/1224329 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PRET A RENVOYER) OS17/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-04-27
2020.XLS | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 195941 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE BLADDER NE S'ALLUME PLUS ; IL EST DANS LE BUREAU CADRE LE GUILLY. MERCI | AB 05/04/2022 RESET A FAIRE PROBLEME RESOLU PAR TELEPHONE |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-23
2020.XLS | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 195952 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/04/2022 RECEPTION RI 06369223 - MP EFFECTUEE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-04-23 | 22993538
2020.XLS | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 195950 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 05/04/2022 RECEPTION RI 05833369 - MP EFFECTUEE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1646 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085TJ |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2022-04-23 | 22993538
2020.XLS | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 195805 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NEBULISATEUR N° 2020-1179 NE FONCTIONNE PAS, NE FAIT AUCUNE NEBULISATION | OS01/04/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/04/2022 NEBULISEUR HS - MIS DANS DEEE N°0517312226 - REMPLACE PAR 2022-1179 |  |  | 2020-1179 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-2 | OS01/04/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-22
2020.XLS | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 195520 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/03/2022 INTERVENTION DRAGER , ACTION QUALITE N°273 , ACTION QUALITE N°273, REMPLACEMENT DE LA POMPE DU MPGM, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT A L'ISSUE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2020-1492 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASNF-0117 |  | 522 | PERSEUS A500 - 2 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | OFFRE 10057-001 |  |  |  |  | 2022-04-16 | 22766809
2020.XLS | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 195539 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/03/2022 RECEPTION RI MAINTENANCE PREVETIVE ANNUELLE 2022 |  |  | 2020-1492 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASNF-0117 |  | 522 | PERSEUS A500 - 2 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | OFFRE 10057-001 |  |  |  |  | 2022-04-16 | 22766809
2020.XLS | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 2022-11-24 | 195391 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,LA PETITE PIECE BLANCHE QUI SERT A TENIR LA PIECE GRISE A L'AVANT DE L'APPAREIL EST CASSE MERCI | OS24/03/2022 HUMIDICATEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 08.04.2022 DEMANDE RMA IF 29/06/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AL 30.06.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC OS24/11/2022 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60306649 ET COMM |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS24/03/2022 HUMIDICATEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/11/2022 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60306649 ET COMMANDE B2/1232149 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-04-14
2020.XLS | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-04-20 | 195356 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | N AFFICHE PLUS LES VOLUMES "PARAMETRES" | OS24/03/2022 DEPOSER PAR LE SERVICE. LW 24/03/22 MISE EN VENTILATION POUR DIAGNOSTIC => LE VENTILATEUR C'EST EMBALLE => AUGMENTATION FREQUENCE + VOLUME INSTABLE => REALISATION CALIBRATION CAPTEUR DE DEBIT IMPOSSIBLE => APPEL SAV POUR OUVERTURE DOSSIER LW |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 | OS24/03/2022 DEPOSER PAR LE SERVICE. LW 24/03/22 MISE EN VENTILATION POUR DIAGNOSTIC => LE VENTILATEUR C'EST EMBALLE => AUGMENTATION FREQUENCE + VOLUME INSTABLE => REALISATION CALIBRATION CAPTEUR DE DEBIT IMPOSSIBLE => APPEL SAV POUR OUVERTURE DOSSIER LW |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-14
2020.XLS | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 195283 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | LA FIXATION DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT DU SANG EST DEFECTUEUSE (CASSEE!!)MERCI PAR AVANCE. NB: IL EST VRAIMENT URGENT DE REPARER CET APPAREIL NECESSAIRE DANS CERTAINES URGENCES VITALES. URGENCE | OS23/03/2022 APPAREIL DEPOSE A L ATELIER URGENT. LW 30/03/2022 OUVERTURE DOSSIER SAV => RAPPEL TECH SAV POUR DIAGNOSTIC => PIECE ET BRAS DE VERROUILLAGE BOL CASSE NECESSITE LE DEMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE LA PARTIE CENTRIFUGEUSE => HORS CONTRAT => DEMANDE D |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG | OS23/03/2022 APPAREIL DEPOSE A L ATELIER URGENT. LW 30/03/2022 OUVERTURE DOSSIER SAV => RAPPEL TECH SAV POUR DIAGNOSTIC => PIECE ET BRAS DE VERROUILLAGE BOL CASSE NECESSITE LE DEMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE LA PARTIE CENTRIFUGEUSE => HORS CONTRAT => DEMANDE D |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | [5 empty] | 2022-04-13
2020.XLS | 2022-03-22 | 2022-03-25 | 2022-07-13 | 195257 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA POMPE NE S'ALLUME PLUS. POUVEZ -VOUS LA REPARER SVP MERCI | OS22/03/2022 POMPE A PERF SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.03.2022 ENVOI SAV => CURRATIF AL 13.07.2022 RECEPTION BL3268637 / SOUS GARANTIE => MAJ SOFT 4.1 + REMPALCEMENT CARTE ALIM + CAPTEUR PRESSION + CARTE UC + LIAISON INTERCABLES + MEMB |  |  | 2020-2225 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 24754013 | OS22/03/2022 POMPE A PERF SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/08/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-04-12
2020.XLS | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-25 | 196797 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/04/2022 RECEPTION RI MC INTERVENTION DE MAINTENANCE CORRECTIVE SUR LE GENERATEUR DESCRIPTION DU PROBLEME SIGNALE : - MESSAGE D'ERREUR OU D'ALARME : LIGNE CASSEE DANS LE PORT DE PRESSION ARTERIEL - FONCTIONNEMENT ANORMAL : OPERATIONS REALISEES POUR |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-04-05 | 22993538
2020.XLS | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 194831 | 22-9162 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POURRIEZ VOUS VERIFIEZ LE SATUROMETRE QUI NE FONCTIONNE PAS. EN EFFET J'AI CHANGER LE CAPTERU MAIS L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS. IL SEMBLERAIT QU'IL Y AIT UN MAUVAIS CONTACT SUR LE CABLE DE BASE. VOUS EN REMERCIANT PAR AVANCE . CORDIALEMENT MME BRIE | OS15/03/2022 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.03.2022 REMPLACEMENT CABLE EMBASE SPO2 => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS25/03/2022 RENDU . |  |  | 2020-1675 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03035936 | OS15/03/2022 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/03/2022 RENDU . |  |  |  | 0 | BRIE | 7081 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-05
2020.XLS | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 194672 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | TUBULURE BLEUE SYSTEME ATS REF : 60-2790-002-00 DONT UN EMBOUT EST CASSE. | OS14/03/2022 TUYAU DE GARROT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.03.2022 REMISE EN ETAT TUBULURE => MIS A DISPO DU SEVICE LW 21/03/22 RECUP CE JOUR |  |  | 2020-1253 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221911250024 | OS14/03/2022 TUYAU DE GARROT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 21/03/22 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-04-01
2020.XLS | 2022-03-08 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 194358 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 26/12/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE NON FAITE, OSIRIS NON TROUVE. |  |  | 2020-1748 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2020.XLS | 2022-03-08 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 194352 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 08/03/2022 RECEPTION CONTRAT MP AIR1-220304 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE NON FAITE, OSIRIS NON TROUVE |  |  | 2020-1747 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F05639 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2022-03-29 | 22993538
2020.XLS | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-28 | 194293 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | IF 07/03/2022 SUITE MAINTENANCE PREVENTIVE , BATTERIE ET PRISE DE COURANT A REMPLACER , DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 07/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 28/03/2022 RECEPTION RI 44000201 - REMPLACEMENT BATTERIE + CABLE DE CHARGE - ESSAIS CONFORME |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001058 | GETINGE | [5 empty] | 2022-03-26 | 22766809
2020.XLS | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-04-05 | 194379 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANALE BOUCHE |  |  | 2020-2100 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | L0034Z0265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-03-26 | 4561236
2020.XLS | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-04-05 | 194206 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME D'INSUFFLATION . VU AVEC LE DOCTEUR BENCHAA , INTERVENTION D'UN TECHNICIEN , SUR PLACE . | NH 07.03.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 07/03/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 05.04.2022 RECEPTION RI => DEBOUCHAGE REALISE + PRECONISATION DE VERIFICATION DE LA SALINITE DES LAVEURS UTILISES POUR LA DESINFECTION DES ECHO-ENDO |  |  | 2020-2282 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD LINEAIRE | EG-580UT | FUJIFILM | 6U047K040 |  | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2022-03-25
2020.XLS | 2022-03-04 | 2022-03-15 | 2022-04-19 | 194232 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, UN MORCEAU DE TUBULURE EST RESTEE COINCEE DANS LA TETE DE PRESSION ARTERIELLE. GENERATEUR STOCKE EN SALLE DE STE EN ATTENDANT VOTRE INTERVENTION. MERCI. | NH 19.04.2022 RECEPTION RI => NETTOYAGE PORT DE PRESSION ARTERIEL + CALIBRATION CAPTEUR DE PRESSION => TEST OK => DM CONFORME |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 | [5 empty] | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2022-03-25
2020.XLS | 2022-03-02 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 194084 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, BESOIN POUR LA PNEUMOLOGIE DE TUYAU DE DESINFECTION ROUGE REF 90TT600, DDE BOUCHON DU TUYAU DE DESINFECTION REF 900PT601, ET DE FILTRE REF 900PT913; QUANTITE = 10 DE CHAQUE, URGENT, MERCI BEAUCOUP | NH 07.03.2022 KIT DE DESINFECTION A DISPO DU SERVICE OS28/03/2022 RENDU. |  |  | 2020-1403 | GENERATEUR HAUT DEBIT AVEC HUMIDIFICATEUR | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200409121974 | OS28/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | LASZAK | 4784 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-23
2020.XLS | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 193978 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | RENOUVELLEMENT DE CONTRAT ANNUEL | AB 01/03/2022 DEVIS TRANSMIS A LL LL 01/03/2022 DA REFUSEE |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 36-004035 | VERATHON MEDICAL | [5 empty] | 2022-03-22 | 36012142
2020.XLS | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 193846 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BNJOUR, LA MOLETTE DU DIAPHRAGME DE LA MOBILETT ELARA SITUEE EN REANIMATION A CASSE. POURRIEZ VOUS LA FAIRE REMPLACER ? MERCI A VOUS | IF 25/02/2022 DEMANDE D'INTERVENTION FAIT AU SUPPORT IF 28/02/2022 RECU DEUX MOLETTE IF 01/03/2022 MOLETTE REMIS SUR LA MOBILETTE OK |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-18
2020.XLS | 2022-02-21 | 2022-04-07 | 2022-04-27 | 193566 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LA COLLEUSE DE LAMELLES N'EJECTE PAS LES PORTOIRS DE LAMES ET NE DISTRIBUE PAS LE BON NOMBRE DE GOUTTES DE XYLENE. MERCI | AL 07.04.2022 RECEPTION DM ATELIER => NETTOYAGE COMPLET / EJECTION PORTOIR OK / PB SUR LA QUANTITE RESINE APPEL SAV AL 07.04.2022 DEMANDE DEVIS POUR INTERVENTION AL 13.04.2022 RECEPTION DEVIS N°S22040096 => EN VALIDATION NH 27.04.2022 COLLEUSE REPRISE PAR | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-03-12
2020.XLS | 2022-02-17 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 193412 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE LARYNX 30° DIAMETRE 5.3 AYANT TACHES SUR LA LENTILLE, SN: 1100650755 MODEL : 8935.442 SUR ASSET+ AVEC CE NUMERO DE SERIE ENREGISTRE COMME UN STORZ ALORS QUE C'EST UN WOLF. OPTIM : 5842, COMPOSITION D'ORIGINE : 32046 | OS17/02/2022 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 17/02/2022 OPTIQUE FLOU OPTIM 5842 - ENVOI CHEZ PETEL POUR DEVIS OS25/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°1202001 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 25/02/2022 DEMANDE D |  |  | 2020-1214 | OPTIQUE 5.3 MM 30° 303 MM | 8935.442 | WOLF | 1100650755 | OS17/02/2022 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/02/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°1202001 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/06/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE WOLF REPARER SUIVANT BLN°109935 ET COMMANDE B2/1221406 |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001224 | WOLF | [5 empty] | 2022-03-10
2020.XLS | 2022-02-16 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 193346 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | CHARGEUR HS. | OS16/02/2022 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 07.03.2022 REMPLACEMENT ALIM /CASSE => ESSAI / FONCTIONNELLE OS15/03/2022 MONITEUR PESE BB RENDU A MADAME MATRA. |  |  | 2020-1241 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012666 | OS16/02/2022 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/03/2022 MONITEUR PESE BB RENDU A MADAME MATRA. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-09
2020.XLS | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-18 | 193196 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE RESPIRATEUR SONNE CONTROLER CAPTEUR DEBIT MALGRE CHANGEMENT DE CAPTEUR, RECALIBRATION, CAPTEUR PROPRE. | IF 15/02/2022 TES DE FONCTIONNEMENT OK , 3 TEST EFFECTUER OK , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-05
2020.XLS | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-03-28 | 193232 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.02.2022 PASSAGE DANS SERVICE SUITE APPEL => EN DEFAUT DEPUIS LE 19.01 / SUIT APPEL SAV APPAREIL PAS MIS EN CHARGE ?? / REMPLACEMENT DES FILTRES + DECONTA + DEMANDE DE PRELEVEMENT BACTERIO AL 28.03.2022 VU AVEC LA PHARMACIE => PAS DE CONTAMINATIONS / |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-05 | 696893
2020.XLS | 2022-02-11 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 193147 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | TELECOMMANDE TRUMPF NE TIENT PAS LA CHARGE (IL Y A DEJA UNE OU DEUX TELECOMMANDE EN REPARATION) MERCI URGENT | LW 14/02/22 MISE EN CHARGE POUR TEST BATTERIE LW 15/02/22 BATRRIE HS => DEMANDE DE DEVIS PIECE LW 21/02/22 RECEPTION DEVIS PIECE N°SP32191522 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID LL 22/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 23.02.22 COMMAND |  |  | 2020-1256 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13492 | LW 14/02/22 MISE EN CHARGE POUR TEST BATTERIE LW 15/02/22 BATRRIE HS => DEMANDE DE DEVIS PIECE LW 21/02/22 RECEPTION DEVIS PIECE N°SP32191522 => PREPARATION DOSSIER DE COMMANDE => POUR VALID OS25/02/2022 RECEPTION DE 2 BATTERIES POUR PILLIER SUIVANT BLN°2 |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-04
2020.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-18 | 193053 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA LAMPE NE S¿ALLUME PLUS | AL 10.02.2022 ENVOI SAV ATTENTE DEVIS AL 23.02.2022 RECEPTION DEVIS 1760 => EN SINATURE LL 24/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/03/2022 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 2200497244 ET COMMANDE B2/1218023 COLIS EN BON ETAT TRAN |  |  | 2020-1750 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 309892021 | OS18/03/2022 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SUIVANT N° DE FACTURE 2200497244 ET COMMANDE B2/1218023 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SPIRKA | 4082 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2022-03-03
2020.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-03-17 | 193054 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA LAMPE NE S'ALLUME PLUS URGENT ++++++ SVP ,MERCI | AL 10.02.2022 ENVOI SAV ATTENTE DEVIS AL 23.02.2022 RECEPTION DEVIS 1759 => EN SIGNATURE LL 24/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/03/2022 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SUIVANT NUMERO DE FACTURE 2200497746 ET COMMANDE B2/1218024 COLIS EN BON ETAT |  |  | 2020-1933 | LAMPE A POLYMERISER | MINILED 2 ORTHO | SATELEC | 309960039 | OS17/03/2022 RECEPTION D UNE LAMPE REPARER SUIVANT NUMERO DE FACTURE 2200497746 ET COMMANDE B2/1218024 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/03/2022 LAMPE RENDU. |  |  |  | 0 | SPIRKA | 4411 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006044 | PROMODENTAIRE | [5 empty] | 2022-03-03
2020.XLS | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 193091 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS A RESSERRER NE TIENT PAS SUFFISAMMENT LE BRAS DU PATIENT | OS10/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.02.2022 REPRIS DES SERRAGES => FONCTIONNEL OS17/02/2022 RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS10/02/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-03
2020.XLS | 2022-02-10 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 193094 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PIECE A MAIN HARMONIC V94H75 SN136 LE REVETEMENT METALLIQUE S'EFFRITE OPTIM 5836 | OS11/02/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION( NUMER D EQUIPPEMENT PAS TROUVER.) LL 14/02/2022 MIS EN PRE REFORME DEEE N°0518316418 - PEINTURE 2CAILL2E SUR PAM - RESTE 3 UTILISATIONS LL 23/02/2022 ENVOI PAM HP054 SUITE MATERIOVIGILANCE SELON DOSSIER PC |  |  | 2020-1471 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | T9352F124 | OS11/02/2022 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION( NUMER D EQUIPPEMENT PAS TROUVER.) |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-03
2020.XLS | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 192986 | 22-5100 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | PORT USB DEFECTUEUX, IMPOSSIBLE DE TRANSFERER LES DONNEES | OS09/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 14/02/22 CONTROLE DE TRANSFERT DE DONNEES SUR USB => FONCTIONNEL => ATTENTION LE SERVICE UTILISE LE CODE ET LE MENU REGLAGE UTILISATEUR POUR TRANSFERER LES DONNEES => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  | 2020-1684 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036138 | OS09/02/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 14/02/22 CONTROLE DE TRANSFERT DE DONNEES SUR USB => FONCTIONNEL => ATTENTION LE SERVICE UTILISE LE CODE ET LE MENU REGLAGE UTILISATEUR POUR TRANSFERER LES DONNEES => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | BENSALEM | 4880 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-03-02
2020.XLS | 2022-02-09 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 193027 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N 15 SN 1211Q1 TACHE ET TRES FLOU MERCI | OS10/02/2022 BETOCCHI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 11/02/2022 OPTIQUE FLOU - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 22/02/2022 RECEPTION DEVIS 126189 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°120438 ET |  |  | 2020-2138 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1211Q1 | OS10/02/2022 BETOCCHI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2022 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°120438 ET COMMANDE B2/1217749 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LW 08/03/22 DEJA RECUP LE ??? PAR ??? => CLOTURE CE JOUR |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-03-02
2020.XLS | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | 192938 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | ECHO ENDOSCOPE N°77 QUI N'INSUFFLE PAS | OS09/02/2022 ECHO ENDOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . URGENT LW 09/02/2022 PREPARATION POUR ENVOIE SAV AVEC DEMANDE DE DEVIS AVANT REMISE EN ETAT => ATT DEVIS NH 16.02.2022 RECEPTION DEVIS REPARATION OS04/03/2022 RECEPTION D UN VIDEO ECHOEND |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 | OS09/02/2022 ECHO ENDOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE . URGENT OS04/03/2022 RECEPTION D UN VIDEO ECHOENDOSCOPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3040219382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PAS DE COMMANDE DANS LE PARAFFEUR) OS04/03/2022 REND | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | PERNON | 5488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2022-03-01
2020.XLS | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2022-02-23 | 193755 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 23/02/2022 RECEPTION RAPPORT CQE 950037-H18-22-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2022-02-26 | 22993538
2020.XLS | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 192799 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA BATTERIE DE MAC GRATH DECHARGE, MERCI POUR LE CHAGEMENT DE LA BATTRIE | NH 07.02.2022 BATTERIE REMPLACEE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-25
2020.XLS | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 2022-04-22 | 192605 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AURIONS BESOIN D'UN CABLE PORT USB ENTRE L'AUDIOMETRE ET L'IMPRIMANTE. MERCI. | NH 21.02.2022 REMPLACEMENT CABLE USB NH 22.02.2022 APPEL DU SERVICE => IMPRESSION NON FONCTIONNEL => DEPANNAGE PROVISOIRE OK => DA TRANSMISE NH 05.04.2022 REMPLACEMENT PAR CABLE USB 3M => TEST OK | 2-204 |  | 2020-1497 | IMPRIMANTE LASER MONOCHROME | BIZHUB 3602P | KONICA MINOLTA | AAFK021011705 |  | 520 | AUDIOMETRE |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-23
2020.XLS | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-04-06 | 192627 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PSE: POIGNEE DU PISTON CASSEE. | OS02/02/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 07.02.2022 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS06/04/2022 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3265020 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 06.04.2022 RECEPTION BL326 |  |  | 2020-1201 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826021 | OS02/02/2022 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/04/2022 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3265020 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/04/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-02-23
2020.XLS | 2022-01-31 | 2022-02-09 | 2022-04-12 | 192482 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PANNEAU DE PIED CASSE. LE LIT A ETE DESCENDU PAR LES SERVICE TECHNIQUE | AB 09/02/2022 PANNEAU CASSE + CORDON SECTEUR LIT SORTI DU SERVICE ET STOCK2 AUX TECHNIQUE MARINES EN ATTENDANT PIECES AB 11/02/2022 ENVOI COMMANDE PIECES LL 14/02/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 15.02.22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALI |  |  | 2020-1392 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0012 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 5504 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-19
2020.XLS | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 192348 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, AUTONOMIE RESTANTE A 44 MINUTES | IF 28/01/2022 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | MALINGRE | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-18
2020.XLS | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 192313 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/01/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 28/02/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE , -REVISION SELON LE PROTOCOLE MAQUET - CONTROLE DES POINTS DE SECURITE OK - LUBRIFICATION DIFFERENTS ELEMENTS DU CHARIOT OK - ESSAI DE FONCTIONNAL |  |  | 2020-1282 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.60AO | GETINGE/MAQUET | 01039 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2022-02-17 | 22993538
2020.XLS | 2022-01-27 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 192288 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/01/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 14/03/2022 MR EFFECTUER LE 04/03/2022 => REVISION SELON LE PROTOCOLE MAQUET - CONTROLE DES POINTS DE SECURITE OK - LUBRIFICATION DIFFERENTS ELEMENTS DU CHARIOT OK - ESSAI DE FONCTIO |  |  | 2020-1281 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.62AO | GETINGE/MAQUET | 00028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2022-02-17 | 22993538
2020.XLS | 2022-01-27 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 192282 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 27/01/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 28/02/2022 MAINTENANCE PREVENTIVE , - REVISION SELON LE PROTOCOLE MAQUET - CONTROLE DES POINTS DE SECURITE OK - LUBRIFICATION DIFFERENTS ELEMENTS DIU PILIER OK - REGLAGE DE LA REMIS |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2022-02-17 | 22993538
2020.XLS | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-10-24 | 192162 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE | LW 26/01/22 RECUPERATION OFFRE SUIVANT MARCHE 199344 => PREPARATION DOSSIER ENGAGEMENT A BON DE COMMANDE => PRIX BPU DIFFERENT DE L'OFFRE TRANSMISE => MAIL DE DEMANDE D'EXPLICATION => ATT RETOUR LW 27/01/22 RETOUR DE LA SOCIETE ET PASSAGE SUR OFFRE MAINTE |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG | LW 26/01/22 RECUPERATION OFFRE SUIVANT MARCHE 199344 => PREPARATION DOSSIER ENGAGEMENT A BON DE COMMANDE => PRIX BPU DIFFERENT DE L'OFFRE TRANSMISE => MAIL DE DEMANDE D'EXPLICATION => ATT RETOUR LW 27/01/22 RETOUR DE LA SOCIETE ET PASSAGE SUR OFFRE MAINTE |  |  |  | 0 | LW | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | [5 empty] | 2022-02-16 | 782226
2020.XLS | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-10-24 | 192186 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE | LW 26/01/22 RECUPERATION OFFRE SUIVANT MARCHE 199344 => PREPARATION DOSSIER ENGAGEMENT A BON DE COMMANDE => PRIX BPU DIFFERENT DE L'OFFRE TRANSMISE => MAIL DE DEMANDE D'EXPLICATION => ATT RETOUR LW 27/01/22 RETOUR DE LA SOCIETE ET PASSAGE SUR OFFRE MAINTE |  |  | 2020-1997 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L108SPG | LW 26/01/22 RECUPERATION OFFRE SUIVANT MARCHE 199344 => PREPARATION DOSSIER ENGAGEMENT A BON DE COMMANDE => PRIX BPU DIFFERENT DE L'OFFRE TRANSMISE => MAIL DE DEMANDE D'EXPLICATION => ATT RETOUR LW 27/01/22 RETOUR DE LA SOCIETE ET PASSAGE SUR OFFRE MAINTE |  |  |  | 0 | LW | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | [5 empty] | 2022-02-16 | 782226
2020.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-04-29 | 191893 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/01/2022 RECEPTION DEVIS 1506352-12-FD - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.04.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-1258 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5320 | HILL ROM | 107894308 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-02-11 | 22993538
2020.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 192292 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.01.2022 INTERVENTION WO-00054082 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- REQUALIFICATION / FONCTIONELLE |  |  | 2020-2264 | AUTOMATE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE | GENEXPERT | CEPHEID | 835072 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 578 | CEPHEID | [5 empty] | 2022-02-11 | 696893
2020.XLS | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 191946 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/01/2022 INSTALLATION/CONFIG TELEMAINTENANCE => SYSTEME CONFIGURE EN SRS |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-02-11 | 22766809
2020.XLS | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 191874 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NEBULISATEUR NON FONCTIONNEL, NE FAIT PLUS DE "FUMEE" | OS21/01/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 01.02.2022 REMISE EN ETAT NEBULISEUR => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS11/02/2022 RENDU. |  |  | 2020-1179 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-2 | OS21/01/2022 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MARECHAL | 5332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-10
2020.XLS | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 191800 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONSOIR, LE PIED DE L'OPTIFLOW EST BANCALE. IL FAUDRAIT REVISSER LE PIED SVP. MERCI | NH 20.01.2022 REMISE EN ETAT POTENCE DU DISPOSITIF => FONCTIONNEL |  |  | 2020-1347 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200117109051 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-09
2020.XLS | 2022-01-19 | 2022-02-08 | 2022-05-11 | 191750 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | POURRIEZ-VOUS REMETTRE DES VELCROS SUR L'APPUI BRAS MERCI | OS19/01/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 08.02.2022 DEMANDE DEVIS PIECE => IF 11/05/2022 REMPLACEMENT PIECE , MIS A DISPO DU SERVICE OS13/05/2022 RENDU. |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | OS19/01/2022 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/05/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-09
2020.XLS | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 191599 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE DE LIT CHAMBRE 314 FENETRE. LA BARRIERE EST FERME MAIS ON NE PEUT PLUS L'ENLEVER. | ML 17/01/22 BATTIERE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1400 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0020 | ML 17/01/22 BATTIERE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | BLANCKAERT | 0134676654 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-05
2020.XLS | 2022-01-14 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 191583 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, L'ECRAN DU DYNAMAP RESTE NOIR, IL N'AFFICHE PLUS RIEN. MERCI D'AVANCE. | AL 16.02.2022 PRISE EN CHARGE INTER => ECRAN + FACADE A REMPLACER --- CQ / CONFORME AUX RECOMMANDATIONS FOURNISSEUR OS23/02/2022 RENDU |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS23/02/2022 RENDU |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-04
2020.XLS | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 2022-03-15 | 191491 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | DETECTE UNE BULLE D'AIR EN CONTINUE | OS13/02/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 19/01/2022 INDIQUE BULLE D'AIR EN CONTINU - ENVOIE EN SAV + MP OS15/03/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3263009 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 15.03.2 |  |  | 2020-1142 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768222 | OS13/02/2022 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/03/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3263009 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2022-02-03
2020.XLS | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-03-14 | 191377 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CELLULE O2 A CHANGER MERCI | NH 14.03.2022 REMPLACEMENT CELLULE O2 => DM FONCTIONNEL |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-02-01
2020.XLS | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 192462 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT ANNUEL => DM CONFORME |  |  | 2020-2250 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000137 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2022-02-01 | 824155
2020.XLS | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | 192461 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2022 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2020-2249 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000136 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000556 | PHILIPS FRANCE COMMERCIAL SAS | [5 empty] | 2022-02-01 | 824155
2020.XLS | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 191196 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/01/2022 PROBLEME DE RECHARGEMENT DETECTEUR, PROBLEME CHARGEUR DE DETECTEUR, REMPLACEMENT DU BLOC DE CHARGEMENT, SYSTEME FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-01-28 | 22766809
2020.XLS | 2022-01-06 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 191111 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PIECE A MAIN STO BIEN AIR, SN : 20B0489, DONT L'EMBOUT D'IRRIGATION EST BOUCHE.OPTIM 5739, COMPOSITION D'ORIGINE 39317. | AB 12/01/2022 RECEPTION PIECE A MAIN - OPTIM 5739 EMBOUT D'IRRIGATION TORDU ET BOUCHE ENVOI PRESTATAIRE NH 22.06.2022 RELANCE => RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 24/06/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS30/06/2022 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVA |  |  | 2020-1350 | MOTEUR CHIRURGICAL | 1600052-001 | BIEN AIR | 20B0489 | IF 06/01/20222 RECU CE JOUR OS30/06/2022 RECEPTION D UN MOTEUR REPARER SUIVANT BLN° FACTURE 12315-0622 ET COMMANDE B2/1231504 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2022-01-27
2020.XLS | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 191106 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CONNECTE A APPAREIL INITIAL DE LA POMPE , FONCTIONNE PAS. | NH 07/01/2022 REMPLACEMENT POIRE BOLUS => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS12/01/2022 RENDU. |  |  | 2020-1605 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 201110321003 | OS12/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MANIJEAN | 5425 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-27
2020.XLS | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 191145 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | EN PANNE | AL 06.01.2022 REMPLACEMENT BANDE TEST --- ESSAI / FONCTIONNEL OS11/01/2022 RENDU. |  |  | 2020-1406 | LECTEUR DE BANDELETTES URINAIRES | U120 ULTRA | ELITECH | 697E000061F | OS11/01/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | MELIN | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-27
2020.XLS | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 191029 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/01/2022 MISE A JOUR D UN PATCH SECURITE WINDOWS, MODIFICATION FAITE. |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-01-26 | 22766809
2020.XLS | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 190982 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE NEBULISE PLUS. MERCI | LL 04/01/2022 NEBULISEUR HS - MIS DANS BENNE DEEE N°0518316418 - REMPLACE PAR 2022-0051 |  |  | 2020-1755 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-2 |  |  |  |  | 0 | HERRIER | 5810 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-25
2020.XLS | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-17 | 190998 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE | LW 05/01/22 APPEL SACOETE PHCBI POUR PLANIFICATION MAINTENANCE PREVENTIVE POUR CONGELATEUR VACCIN PRIS EN CHARGE PAR DGOS => PROPOSITION DE DATE TRANSMISE A LA PHARMACIE => ATT VALID LW 06/01/22 VALIDATION PLANIFICATION LE LUNDI 17 JANVIER A 10H45 => ATT |  |  | 2020-2339 | CONGELATEUR -80°C | MDF-C8V1-PE | PHCBI | 20090262 | LW 05/01/22 APPEL SACOETE PHCBI POUR PLANIFICATION MAINTENANCE PREVENTIVE POUR CONGELATEUR VACCIN PRIS EN CHARGE PAR DGOS => PROPOSITION DE DATE TRANSMISE A LA PHARMACIE => ATT VALID LW 06/01/22 VALIDATION PLANIFICATION LE LUNDI 17 JANVIER A 10H45 => ATT |  |  |  | 0 | LW | 4540 | N | Préventive |  | Définitive | 655 | PHC EUROPE | [5 empty] | 2022-01-25 | 782226
2020.XLS | 2022-01-03 | 2022-01-17 | 2022-01-31 | 190872 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L OPTIFLOW NE MONTE PAS JUSQU A 100 POURCENT D OXYGENE LORS DE L UTILISATION | NH 17.01.2022 DEMANDE PRISE EN CHARGE SOUS GARANTIE NH 28.01.2022 REMPLACEMENT DM PRISE SOUS LA GARANTIE => A REFORMER |  |  | 2020-1402 | GENERATEUR HAUT DEBIT AVEC HUMIDIFICATEUR | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200409121946 | IF 04/01/2022 MATERIEL DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPÄRATION |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-22
2020.XLS | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 190737 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE DENUDE | OS29/12/2021 POMPE COMPLETTE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.01.2021 REMPLACEMENT POIRE BOLUS => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE IF 06/01/2022 DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-2144 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION BOX 500 | MICREL | 203751221004 | OS29/12/2021 POMPE COMPLETTE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LONCLE | 53.11 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-19
2020.XLS | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 190684 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | ALARME EN CONTINUE. MERCI. | OS28/12/2021 STATION PRIS EN CHARGE A L ATELIER. LW 28/12/21 DEMONTAGE => CONNECTEUR BATTERIE DECONNECTE => REMISE EN PLACE + MISE EN CHARGE BASE PRIMEA POUR TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 11/01/22 RECUP CE JOUR |  |  | 2020-1149 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765314 | OS28/12/2021 STATION PRIS EN CHARGE A L ATELIER. LW 28/12/21 DEMONTAGE => CONNECTEUR BATTERIE DECONNECTE => REMISE EN PLACE + MISE EN CHARGE BASE PRIMEA POUR TEST => CONFORME REMISE EN SERVICE LW 11/01/22 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-18
2020.XLS | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-05-24 | 190677 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POMPE RETROUVEE CASSE A L'OUVERTURE DE L'HDJ LE 27/12 A 8H30 (N'ETAIT PAS CASSEE A LA FERMETURE DU SERVICE LE 24/12 A 18H). SEMBLE FONCTIONNELLE APRES TEST AVEC PERFUSION ET DEBIT RAPIDE. | OS28/12/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION IF 20/04/2022 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 20/04/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS24/05/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°52070491 ET COMMANDE B2/1224372 COLIS EN BON ETAT |  |  | 2020-2332 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415598 | OS28/12/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/05/2022 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°52070491 ET COMMANDE B2/1224372 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2022-01-15
2020.XLS | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 190670 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | RESPI MONNAL T60 DE TRANSPORT : PROBLEME DE CALIBRATION O2. | OS27/12/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.12.2021 TEST EN ATELIER PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE LW 31.12.21 RECUP CE JOUR |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | OS27/12/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.12.2021 TEST EN ATELIER PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE LW 31.12.21 RECUP CE JOUR |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-15
2020.XLS | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 190708 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TELECOMMANDE DEFECTUEUSE | ML 28/12/21 TELECOMMANDE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1392 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0012 | ML 28/12/21 TELECOMMANDE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | CORDARO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-15 | 36012191
2020.XLS | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 190506 | 22-8015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ECG DEFECTUEUX. LE TRACAGE NE S'IMPRIME PLUS. EN VOUS REMERCIANT. | OS22/12/2021 DM DEPOSE A L ATELIER .URGENT IF 24/12/2021 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS29/12/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-2323 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156094 | OS22/12/2021 DM DEPOSE A L ATELIER .URGENT OS29/12/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DUCROCQ | 4321 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-12
2020.XLS | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 190374 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POURRIEZ-VOUS REPARER CE DYNAMAP QUI EST EN PANNE ? MERCI. MME NORELUS | OS21/12/2021 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(PANNE PAS PRECISER A VOIR AVEC MME NORELUS) A COMPLETER AVANT RESTITUTION PERDU. NH 27.12.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2068 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03035885 | OS21/12/2021 DM INCOMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(PANNE PAS PRECISER A VOIR AVEC MME NORELUS) A COMPLETER AVANT RESTITUTION PERDU. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-08
2020.XLS | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-01-07 | 190190 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, UNE BATTERIE DE CAPTEUR DE LA SALLE RADIO DES URGENCES PRIMAX EST DEFECTUEUSE. POURRIEZ VOUS EN COMMANDER UNE AUTRE AUPRES DU FOURNISSEUR ? MERCI A VOUS | NH 15.12.2021 RECEPTION BATTERIE EN ATELIER NH 30.12.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE AF 04/01/22 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION NH 07.01.2022 RECEPTION BATTERIE => A DISPO DU SERVICE OS11/01/2022 RENDU. |  |  | 2020-2293 | CAPTEUR PLAN WIFI ADDITIONNEL | PIXIUM | THALES | 2038A4 | OS11/01/2022 RENDU. | 549 | KALOS PRIMAX | RADIOLOGIE | 0 | REGNIER | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-05
2020.XLS | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 190145 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BATTERIE A CHANGER, MERCI | NH 14.12.2021 BATTERIE REMPLACEE => DONNE AU SERVICE |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 |  |  |  |  | 0 | ROZAY | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-04
2020.XLS | 2021-12-14 | 2021-12-20 | 2022-02-22 | 190165 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR,ERREUR SUR LE GENERATEUR "PR.INT.3 ERREUR #03" : ERREUR DE CAPTEUR DE PRESSION INTERNE 3 D'APRES LE MANUEL. DISPOSITIF NON UTILISABLE D'APRES LE MANUEL. RETIRE DE LA CHAMBRE ET MIS EN SALLE DE DECONTA EN ATTENDANT VOTRE INTERVENTION. | NH 20.12.2021 CONTACT SAV NH 27.12.2021 TEST A LA DEMANDE DU SAV AVEC AUTRE CAPTEUR DE DEBIT => MEME ERREUR SELON SERVICE => MACHINE DOIT ETRE RENVOYE EN ATELIER POUR VERIFICATION CAPTEURS INTERNES NH 18.01.2022 REPRISE DE LA MACHINE PAR SOCIETE + DEPOT D |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | 22-006981 | SOL FRANCE | [5 empty] | 2022-01-04
2020.XLS | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-23 | 190096 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME D'INSUFFLATION. | OS13/12/2021 VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE.( SVP MERCI POUR EUX) NH 13.12.2021 ENVOI SAV SOUS GARANTIE NH 23.12.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 24/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LW 29/12/21 APPEL S |  |  | 2020-2281 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE | EG-580UR | FUJIFILM | 5U048K015 | OS13/12/2021 VIDEO ECHOENDOSCOPE HD RADIALE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE.( SVP MERCI POUR EUX) LW 29/12/21 APPEL SAV POUR SUIVI REPARATION => M'INFORME N4AVOIR RECU AUCUNE VALIDATION => RECHERCHE DOSSIER + ENVOIE PREUVE D'ENVOIE PAR MAIL DE LA | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2022-01-01
2020.XLS | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2022-06-21 | 199477 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 21/06/2022 RECEPTION RI MP 9000229479 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-2192 | BISTOURI HF | ESG-400 | OLYMPUS | B007894 |  | 616 | THUNDERBEAT 4 | GENERATEUR HF | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-01-01 | 22993538
2020.XLS | 2021-12-11 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 190017 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BARRIERRE DE LIT CASSEE | AB 15/12/2021 REMISE EN ETAT MECANIQUE | CH 416 P |  | 2020-1382 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0002 |  |  |  |  | 0 | COLLET | 5881 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-01-01
2020.XLS | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 189983 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR NEBLISATEUR NE FONCTIONNE PAS. MERCI D'INTERVENIR URGENT | OS10/12/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2021 DM REMPLACE PAR 2021-1365 => A REFORMER LL 21/12/2021 MIS EN REFORME DEEE N°0514312271 |  |  | 2020-1185 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1904D502-5 | OS10/12/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-31
2020.XLS | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 189835 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PERTE D'IMAGE SUR L'ECRAN, NOUS AVONS PU CONSTATER QU'IL Y AVAIT DES COUPURE LORSQUE L'ON BOUGE LES FILS A L'ARRIERE DE L'ECRAN. | NH 07.12.2021 REMPLACEMENT CABLE DP => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2276 | CONSOLE SYNERGY UHD4 | AR-3200-0021 | ARTHREX | DBJ200050 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-28
2020.XLS | 2021-12-06 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 189775 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | ECRAN RETROUVE CASSER = IMPACT | AL 19.01.2022 REMPLACEMENT ECRAN LW 20/01/2022 DEMONTAGE POUR REMPLACEMENT HAUT PARLEUR HS PAR PIECE DE RECUP + REPRISE INSERT PRISE SECTEUR + RECONNECTION NAPPE COMMANDE LED AVERTISSEMENT + CQ + SE => CONFORME REMISE EN SERVICE OS01/02/2022 RENDU A MONS |  |  | 2020-1676 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036100 | IF 06/12/2021 DEPOSE CE JOUR LW 20/01/2022 DEMONTAGE POUR REMPLACEMENT HAUT PARLEUR HS PAR PIECE DE RECUP + REPRISE INSERT PRISE SECTEUR + RECONNECTION NAPPE COMMANDE LED AVERTISSEMENT + CQ + SE => CONFORME REMISE EN SERVICE OS01/02/2022 RENDU A MONSIEUR |  |  |  | 0 | 3 | 5413 - 4193 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-25
2020.XLS | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 189662 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | LES PRISES USB DU DYNAMAP MINDRAY VS 900 NE SONT PAS FONCTIONNELLES SERAIT-IL POSSIBLE DE LE DEPOSER POUR REMEDIER A CE PROBLEME ? NOUS EN AVONS BESOIN DES LE MARDI 7 DECEMBRE BIEN CORDIALEMENT V.DIVANACH | OS08/12/2021 DM VUE AVEC TECH DEPOSE A L ATELIER. LW 09/12/2021 DEMONTAGE POUR DIAGNOSTIC => CARTE DE COMMUNICATION HS => REMPLACEMENT PIECE DE RECUP + REMONTAGE + TEST DE FONCTIONNEMENT + CQ + SE => CONFORME REMISE EN SERVICE NH 14.12.2021 DM RENDU AU SE |  |  | 2020-1684 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036138 | OS08/12/2021 DM VUE AVEC TECH DEPOSE A L ATELIER. LW 09/12/2021 DEMONTAGE POUR DIAGNOSTIC => CARTE DE COMMUNICATION HS => REMPLACEMENT PIECE DE RECUP + REMONTAGE + TEST DE FONCTIONNEMENT + CQ + SE => CONFORME REMISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | DIVANACH | 4881 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-24
2020.XLS | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 189630 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.12.2021 INSTALLATION SUR LEVE-MALADE 2015-072 |  |  | 2020-1837 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063014 |  | 627 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-23 | 696893
2020.XLS | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 189590 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR CE DISPOSITIF D'AEROSOL PORTABLE N'EST PAS FONCTIONNEL MERCI | AL 02.12.2021 RECEPTION DM ATELIER NH 06.12.2021 FIXATION PISTON => SI SE DELOGE ENCORE PREVOIR REMPLACEMENT => DM A DISPO DU SERVICE OS15/10/2021 RENDU . |  |  | 2020-1756 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-3 | AL 02.12.2021 RECEPTION DM ATELIER OS15/10/2021 RENDU . |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-23
2020.XLS | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 189851 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.12.2021 INTERVENTION CAS-0014415173 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-12-22 | 696893
2020.XLS | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 2022-03-01 | 189450 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POMPE " BIO 2020-1611" NE FONCTIONNE PAS, BOLUS INSULINE BLOQUE AU BOUT DE 2 UNITE, CET APPAREIL DOIT ETRE ATTRIBUE AU 4046 (UF) MERCI | OS30/11/2021 POMPE A INSUINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 01.03.2022 RETOUR DU SAV => DM N'EST PLUS PRIS EN CHARGE => A REFORMER => MIS DANS BENNE DEEE |  |  | 2020-1611 | POMPE A INSULINE | MINIMED 640G | MEDTRONIC | NG2307136H | OS30/11/2021 POMPE A INSUINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARECHAL | 53332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-21
2020.XLS | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 189251 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA PRISE DE CONNEXION DU POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE DE LA REA 1-2 SE DEBRANCHE FACILEMENT (PRISE CASSEE. | NH 26.11.2021 MAINTIENT PRISE AVEC RISLAN |  |  | 2020-1671 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370017SA |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-16
2020.XLS | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 189010 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CLICHES A RECUPERER DANS L'AMPLI DE BRILLANCE : VU AVEC NASSIM | NH 22/11/2021 INTERVENTION PREVU LE 29/11 AU MATIN NH 29.11.2021 VU AVEC TECHNICIEN SUR PLACE POUR PROCEDURE D'IMPRESSION => VU AVEC SERVICE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-11
2020.XLS | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 189033 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | POUR LA SECONDE FOIS, SUITE DE L'INTERVENTION 182582 ( A CE JOUR N'EXISTE PLUS!!!) COMMANDE DE CODE BARRE SOLUSCOPE DE 0500 A 0510. | IF 22/11/2021 DEMANDE DE DEVIS EN COURS , COMMANDE N° 3435 LL 29/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 29.11.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS03/12/2021 RECEPTION DE CODE BARRE LAVEUR SUIVANT BLN°00119761 ET COMMANDE B3/1166001 |  |  | 2020-2282 | VIDEO ECHOENDOSCOPE HD LINEAIRE | EG-580UT | FUJIFILM | 6U047K040 | OS03/12/2021 RECEPTION DE CODE BARRE LAVEUR SUIVANT BLN°00119761 ET COMMANDE B3/1166001 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3435) OS07/12/2021 RENDU. | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-11
2020.XLS | 2021-11-19 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 188975 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PROBLEME DE CONDUCTION LORS DE LA PREPARATION DU DIALYSAT | GC 22.11.21 APPEL SAV QUI A UN DOUTE.IL DEMANDE DE FAIRE UN ESSAI. MISE PREPARATION QUI SE DEROULE CORRECTEMENT. JE LA LAISSE TOURNER 2H. 15H, PAS D'ALARME, MISE EN DESINFECTION. APPEL SAV POUR ANNULER |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-10
2020.XLS | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 189850 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 1911.2021 INTERVENTION N°01068 => CAPTEUR 2 HS / TEST EN VRAC EN HOTLINE LE FORMOLE 1 NE MONTE PAS S'ARRETE ENTRE LE 1 ET LE 2 BULLES D'AIR EN MONTE PEUT ETRE LE CONNECTEUR FUITE D'AIR? REMPLACEMENT TUYAU ENTRE A1 A2 --- ESSAIS / FONCTIONNEL | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-12-10 | 696893
2020.XLS | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 188713 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE O° 10MM SOPROCOMEG SN 67910002B IMAGE FLOU OPTIM 5653 | OS16/11/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 16/11/2021 OPTIM 5653 OPTIQUE 0° 10 MM N° 67910002B FLOU ENVOI PRESTATAIRE N° COLISSIMO 7D56925270486 AB 23/11/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL OS1/12/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT |  |  | 2020-1851 | OPTIQUE 10MM 0° | WL 323.5MM | SOPRO-COMEG | 67910002B | OS16/11/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS1/12/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°116815 ET COMMANDE B2/1165934 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-12-07
2020.XLS | 2021-11-12 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 188552 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | IMPOSSIBLE D'AVOIR UNE SAT, SPO2 GRISEE DANS LE MENU | AL 12.11.2021 RECEPTION DM ATELIER AB 17/11/2021 ESSAI DU MODULE SUR MONITEUR AVEC CABLE ET CAPTEUR SPO2 SUR SIMULATEUR DEFAUT NON CONSTATE REMIS A DISPOSITION OS01/12/2021 RENDU. |  |  | 2020-2002 | MODULE MULTIPARAMETRE | P.D.M | GENERAL ELECTRIC | SPX204302155A | AL 12.11.2021 RECEPTION DM ATELIER OS01/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-12-03
2020.XLS | 2021-11-09 | 2021-11-18 | 2022-06-20 | 188357 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO NON RECONNU SUR LE MONITEUR FOETAL | OS09/11/2021 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.11.2021 ENVOI SAV NH 01.12.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 06/12/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 20/06/2022 NON REPARABLE COMMANDE ANNULLE IF 11/08/2022 A REFORMER |  |  | 2020-1251 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C3879 | OS09/11/2021 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-11-30
2020.XLS | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-11-08 | 194257 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 07/03/2022 RRECEPTION RI MP 57025420 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-27 | 22993538
2020.XLS | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 188544 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.11.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57025421 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-27 | 696893
2020.XLS | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 188543 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.11.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57025420 --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-27 | 696893
2020.XLS | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-12-16 | 188017 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NECESSITE UN CALIBRAGE. POURRIEZ VOUS REMPLACER L'ETIQUETTE D'IDENTIFICATION BIOMED POUR LE NUMERO BIOMED SVP? | OS02/11/2021 BILIRUBINEMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ETIQUETTE A REFAIRE) NH 02.11.2021 ENVOI EN SAV AVEC SOCLE NH 10.12.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS16/12/2021 RECEPTION D UN ANALYSEUR BILIRUBINOMETRE CALIBRER SUIVANT BLN°F00050477 ET |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 | OS02/11/2021 BILIRUBINEMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ETIQUETTE A REFAIRE) OS16/12/2021 RECEPTION D UN ANALYSEUR BILIRUBINOMETRE CALIBRER SUIVANT BLN°F00050477 ET COMMANDE B2/1168788 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(ETIQUETTE A REFAIRE) OS20/12 |  |  |  | 0 | BIRON | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-23
2020.XLS | 2021-11-02 | 2021-12-07 | 2021-12-27 | 188023 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ABSENCE DE CAPTEUR CO2 ( NE PEUT PAS FAIRE LE TEST ) | NH 06.12.2021 DA 3445 TRANSMISE NH 27.12.221 CAPTEUR POUR CAPNO REINSTALLE SUR RESPI => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2168 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22147 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-23
2020.XLS | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 187869 | 04-4205 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | DYSFONCTIONNEMENT, AFFICHE "PANNE SYSTEME" ET NE DONNE PAS DE RESULTAT | CONTROLE SUR TESTEUR SPO2 AVEC LA CADRE RAS. PILES A CHANGER. |  |  | 2020-1408 | MONITEUR DE SPO2 | PM10N | NELLCOR | MBP2010553 | A DEPOSER AU BIOMEDICAL |  |  |  | 0 | TELESFORT | 0139371415 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-18
2020.XLS | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-03-07 | 194270 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 07/03/2022 RECEPTION RAPPORT MP 57025143 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-18 | 22993538
2020.XLS | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 188535 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.10.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57025143 --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-18 | 696893
2020.XLS | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 188534 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.10.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57025142 --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-18 | 696893
2020.XLS | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 187857 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.10.2021 RECEPTION RI => CONTROLE DE FIN DE GARANTIE => DM CONFORME |  |  | 2020-1997 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L108SPG |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | [5 empty] | 2021-11-17 | 824155
2020.XLS | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 187852 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 28.10.2021 RECEPTION RI => CONTROLE DE FIN DE GARANTIE => DM CONFORME |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | [5 empty] | 2021-11-17 | 824155
2020.XLS | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-16 | 187750 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE QUI SE DESOLIDARISE DU CAPTEUR TOCO | OS26/10/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. NH 16.11.2021 REMISE EN ETAT CABLE => MIS A DISPO DU SERVICE OS19/11/2021 RENDU. |  |  | 2020-1183 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43141973 | OS26/10/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. OS19/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-16
2020.XLS | 2021-10-26 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 187741 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | IMPOSSIBLE DE STOPPER L'ALARME. APPAREIL DESCENDU AVEC 1PSE(2013-544) MERCI . | OS26/10/2021 STATION A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.11.2021 MISE EN CHARGE TOUTE LA NUIT POUR TEST AL 17.11.2021 TEST / DEFAUT NON-CONSTATE OS26/11/2021 RENDU A MR LAGARDE. |  |  | 2020-1147 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765312 | OS26/10/2021 STATION A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/11/2021 RENDU A MR LAGARDE. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-16
2020.XLS | 2021-10-25 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 187670 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR N° 2020-1181 NE FONCTIONNE PLUS. POUVEZ-VOUS LE PRENDRE EN CHARGE SVP ? MERCI D'AVANCE. | OS25/10/2021 APPAREIL SANS SON COUVERCLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 02.11.2021 REMPLACEMENT INTERRUPTEUR => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS22/11/2021 RENDU. |  |  | 2020-1181 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-4 | OS25/10/2021 APPAREIL SANS SON COUVERCLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | FOURNIER | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-13
2020.XLS | 2021-10-25 | 2021-11-09 | 2021-11-18 | 187708 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | ROUE CASSE | OS25/10/2021 GENERATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 09/11/2021 DEFAUT RETROECLAIRAGE ECRAN => APPEL SAV PAS DE VENTE DE PIECE DETACHEES => DEMANDE D'ENVOIE MAIL A CCF@FPHCARE.FR POUR ECHANGE STANDARD SOUS GARANTIE => ENVOIE MAIL CE JOUR LW 18/11/2 |  |  | 2020-1401 | GENERATEUR HAUT DEBIT AVEC HUMIDIFICATEUR | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200409121931 | OS25/10/2021 GENERATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LW 09/11/2021 DEFAUT RETROECLAIRAGE ECRAN => APPEL SAV PAS DE VENTE DE PIECE DETACHEES => DEMANDE D'ENVOIE MAIL A CCF@FPHCARE.FR POUR ECHANGE STANDARD SOUS GARANTIE => ENVOIE MAIL CE JOUR LW 18/11/2 |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2021-11-13
2020.XLS | 2021-10-21 | 2022-01-06 | 2022-02-14 | 187541 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA POMPE EST TOMBE AU SOL(PARENTS). DEPUIS ELLE EST HS, SONNE BATTERIE FAIBLE MEME LORSQU'ELLE EST CHARGEE SUR SECTEUR. MERCI. | OS22/10/2021 POMPE A PERF HS TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. NH 10.01.2022 ENVOI SAV NH 27.01.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 31/01/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS14/02/2022 RECEPTION D UNE POMPE REVISER SUIVANT BLN°49078287 ET RAPPO |  |  | 2020-2160 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415267 | OS22/10/2021 POMPE A PERF HS TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. OS14/02/2022 RECEPTION D UNE POMPE REVISER SUIVANT BLN°49078287 ET RAPPORT N° 1506480 COMMANDE B2/1214790 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | BABER | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-11-11
2020.XLS | 2021-10-18 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 187319 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MESSAGE D'ALARME SUR LE PLASMAIR : "REMPLACEMENT MODULE ETAGE 4 CHANGEMENT FILTRE" | LL 18/11/2021 RECEPTION DEVIS DV21535 MP + CONTROLE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 22/12/2021 RECEPTION RAPPORT - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1745 | APPAREIL DE DESINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AERIENNE | PLASMAIR T 2006 | AIRINSPACE | 1722 |  |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 4895 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009902 | AIRINSPACE | [5 empty] | 2021-11-06
2020.XLS | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 188531 | 22-5023 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.10.2021 INTERVENTION SAV => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR RI N°57024683 --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-1338 | OSMOSEUR INDIVIDUEL | HEMORO 4 ONE ECO | HEMOTECH | 19HRO410169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-11-06 | 696893
2020.XLS | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-11-25 | 187279 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE BLADDER SCAN NE FONCTIONNE PLUS . BATTERIE HS OU AUTRE?? | ML 18/10/21 APPAREIL RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER AB 25/11/2021 CONTROLE AVEC SCANPOINT RESULTAT ETALONNAGE OK REMIS A DISPOSITION |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 | ML 18/10/21 APPAREIL RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-06
2020.XLS | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 187220 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERES DE LIT CASSES. | AB 18/10/2021 DEMANDE TRANSMISE AU SERVICE TECHNIQUE DE MARINES ML 17/11/21 BARRIERE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK | AILE NORD |  | 2020-1391 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0011 | ML 17/11/21 BARRIERE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | GAILLARD | 0134794444 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-06
2020.XLS | 2021-10-15 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 187161 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR APPAREIL NE FONCTIONNE PAS. BRUIT INHABITUELLE. MERCI D'INTERVENIR | OS15/10/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 21.10.2021 DEMONTAGE / NETTOYAGE + REMISE EN PLACE PISTION ET SUPPORT MOTEUR --- ESSAI / FONCTIONNEL OS03/11/2021 RENDU. |  |  | 2020-1756 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-3 | OS15/10/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-05
2020.XLS | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 187207 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | IL Y A EU DES PROJECTIONS LE COUVERCLE DE LA CENTRIFUGEUSE ETAIT MAL FERME ; IL FAUDRAIT OUVRIR LA GRILLE EN DESSOUS POUR POUVOIR NETTOYER L'INTERIEUR MERCI | AL 18.10.2021 RECEPTION DM ATELIER AL 21.10.2021 DEMONTAGE / NETTOYAGE / PAS DE COULURE SUR LES ELEMENTS SENSIBLE / JUSTE DEPOSTS SUR CUVE => ESSAIS / FONCTIONNEL OS21/10/2021 RENDU. |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 | AL 18.10.2021 RECEPTION DM ATELIER OS21/10/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-11-05
2020.XLS | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 186948 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE DE LIT QUI EST CASSE COTE FENETRE. CHAMBRE 314 FENETRE SECTEUR NORD | ML 15/10/21 REMIS EN ETAT DE LA BARRIERE DROITE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-1400 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0020 | ML 15/10/21 REMIS EN ETAT DE LA BARRIERE DROITE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | BLANCKAERT | 0134676654 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-30
2020.XLS | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 187298 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | ARRET OBLIGATOIRE | GC 18.10.21 REMPLACEMENT D'UN RACCORD RI 00105501 |  |  | 2020-1571 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034164 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-10-30 | 170988
2020.XLS | 2021-10-11 | 2021-10-20 | 2022-03-02 | 186890 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO HS (FAUX CONTACT?) | OS11/10/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 20/10/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION IF 08/11/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 15/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT |  |  | 2020-2184 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01874794 | OS11/10/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2022 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°3978 ET COMMANDE B2/1163015 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/03/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-10-30
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 186846 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 16.12.2021 INTERVENTION N°00575 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CONFORME AUX RECOMMANDATIONS FOURNISSEUR / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-16 | 186847 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 16.12.2021 INTERVENTION N°00564 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- CONFORME AUX RECOMMANDATIONS FOURNISSEUR / FONCTIONNEL |  |  | 2020-2046 | MODULE FROID | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5173B1609 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-07 | 186842 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 07.12.2021 INTERVENTION N°00571 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-15 | 186843 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 INTERVENTION N°00572 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-21 | 186813 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ VOUS ME COMMANDER UNE SONDE CENTRALE (RECTALE )... SONDE AVEC EMBOUT GRIS MERCI CAR ELLE EST CASSEE MERCI | NH 13.10.2021 DA 3336 TRANSMISE LL 13/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 15/10/21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS21/10/2021 RECEPTION D UN ADAPTATEUR DE SONDE SUIVANT BLN° 60229432 ET COMMANDE B3/1159368 COLIS EN BON ETAT ET P |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 | OS21/10/2021 RECEPTION D UN ADAPTATEUR DE SONDE SUIVANT BLN° 60229432 ET COMMANDE B3/1159368 COLIS EN BON ETAT ET PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE ,TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-12-15 | 186844 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 INTERVENTION N°00573 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-26 | 186845 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.10.2021 DEMANDE DE MP SELON MARCHE 21E055 LL 11/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 26.10.2021 INTERVENTION N°00574 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / REMPLACEMENT BATTERIE + CHAMBRE REACTION + KIT MP + MAJ SOFT 220023 --- FONCTIONNEL | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2021-10-29
2020.XLS | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 186691 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CELLULE O2 DEFECTUEUSE | OS08/10/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.10.2021 CELLULE O2 REMPLACEE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE LW 31.12.21 DEJA RECUP LE ???? |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 | OS08/10/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-28
2020.XLS | 2021-10-06 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 186606 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONE D'OMBRE SUR SONDE | LL 18/11/2022 ATTENTE DEVIS ES IF 16/02/2023 RELANSE POUR REMPLACER LA SONDE IF 20/02/2023 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD , DA TRANSMISE LL 20/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - NOUVELLE SONDE A IMMATRICULER OS23/02/2023 RECEPTION D UNE SONDE NEU |  |  | 2020-2001 | SONDE ABDOMINALE HAUTE FREQUENCE | PVT-475BT | CANON | FSB2095170 | OS23/02/2023 RECEPTION D UNE SONDE NEUVE SUIVANT BL CANON ET COMMANDE B6/1274751 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-27 | 22993538
2020.XLS | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 186721 | 36-1912 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 06.10.2021 INTERVENTION SWO-1171410 => MAJ VERSION 3.4MR3 --- ESSAIS / CAL + CQ / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-1475 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER | 090R1022N054 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-10-27 | 696893
2020.XLS | 2021-10-05 | 2021-11-26 | 2021-12-02 | 186537 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 05/10/2021 RECEPTION DEVIS 12129 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 02/11/2021RECEPTION RI CTE VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ SIEMENS \ ELARA MAX \ 12386 \ - \ 2021 \ N°1 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-26 | 22993538
2020.XLS | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2022-11-17 | 186539 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MICRODEBRIDEUR / SHAVER MEDTRONIC HP-24119 AYANT UNE PRESENCE DE FUITE, OPTIM : 5588, COMPOSITION D'ORIGINE : 39405 DEMANDE URGENTE ++++++ +++++++++++++++ | OS05/10/2021 MOTEUR DE PERCEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.10.2021 VU AVEC SERVICE ET SAV => DOSSIER EN ATTENTE NH 28.10.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 02/11/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 03/11/2021 RECU RMA N° 619 |  |  | 2020-1596 | MOTEUR / PERCEUSE CHIRURGICAL | STRAIGHTSHOT M4 | MEDTRONIC | HP-24103 | OS05/10/2021 MOTEUR DE PERCEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/11/2022 RECEPTION D UNE PERCEUSE CHIRURGICAL REPARER SUIVANT BLN°1408551471 ET COMMANDE B2/1161301 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/11/2022 RENDU . |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003852 | MEDTRONIC FRANCE | [5 empty] | 2021-10-26
2020.XLS | 2021-10-04 | 2021-10-14 | 2021-11-16 | 186478 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MANQUE UN EMBOUT , MERCI | OS04/10/2021 SONDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 18.10.2021 DA 3378 TRANSMISE LL 25/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 26.10.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS05/11/2021 RECEPTION D UN CABLE DE RACCORDEMENT MATELAS NEUF |  |  | 2020-2302 | UNITE DE CONTROLE POUR MATELAS CHAUFFANT | COSYTHERM 2 | INDITHERM MEDICAL | 000247 | OS04/10/2021 SONDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/11/2021 RECEPTION D UN CABLE DE RACCORDEMENT MATELAS NEUF SUIVANT BL00000146 ET COMMANDE B3/1160767 ,PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3378 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/11/2021 REND | 545 | COSYTHERM 2 | MATELAS CHAUFFANT | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-23
2020.XLS | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-13 | 187044 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE INTERNE | LL 13/10/2021 REGUL CONTROLE QUALITE INTERNE - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2021-10-22 | 22993538
2020.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 186486 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 04/10/2021 RECEPTION DEVIS 12129 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/10/2021 RECEPTION RAPPORT VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ GEMS \ REVOLUTION FRONTIER \ CBCTG2000025HM \ - \ 2021 \ N°1 - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE => INVENTAIRE DES SOUR |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-21 | 22993538
2020.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 186459 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE TECHNIQUE EXTERNE | LL 04/10/2021 RECEPTION DEVIS 123129 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 19/10/2021 RECEPTION RAPPORT VRPE \ CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS \ GEMS \ OEC ONE \ BB6SV1900417HL \ - \ 2021 \ N°1 - PRESENCE D'UNE NON CONFORMITE => INVENTAIRE DES SOURCES EN COUR |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010774 | CIBIO MEDICAL | [5 empty] | 2021-10-21 | 22993538
2020.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 188213 | 04-3114 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-2099 | SIMULATEUR SPO2 | SPOT LIGHT | FLUKE | 5005021 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-005231 | SECA | [5 empty] | 2021-10-21 | 4561236
2020.XLS | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 186275 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE CABLE A SAT NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE REALISER UN ECHANGE. CORDIALEMENT, | NH 30.09.2021 CABLE DE SAT DE RECUP DONNE AU SERVICE |  |  | 2020-2074 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036108 |  |  |  |  | 0 | FOURNIER | 4240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-21
2020.XLS | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 186158 | 22-8032 |  | BIOMEDICAL | FAYE | A5338UCUN TRACE N'APPARAIT LORSQUE L'ON BRANCHE LES CABLES ECG AU PATIENT. VERIFIE A PLUSIEURS REPRISES. | OS 06/10/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/2021 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DM FONCTIONNE BIEN , DEFAUT NON CONSTATE , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/10/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 | OS 06/10/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/10/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DUPUIS | 5338 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-20
2020.XLS | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-09 | 186023 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.09.2021 PRET D'UNE STATION NO POUR ENVOI EN MP NH 09.11.2021 RETOUR DE MP + REPRISE DU PRET |  |  | 2020-1346 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002325 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-16 | 824155
2020.XLS | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2021-10-14 | 186038 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | SONDE DE L'ECHOGRAPHE PORTABLE DYSFONCTIONNE | GC 29.09.21 PB SONDE 3SC .PB AVEC LA DOUBLE COULEUR MAIS PAS TOUT LE TEMPS. APPEL REPONDEUR SAV IF 06/10/2021 APPEL SAV POUR AVOIR UNE SONDE DE PRET GC 14.10.21 SONDE NEUVE IMMATRICULEE , INSTALALLEE ET ESSAYEE PAR LE MEDECIN PRESENT |  |  | 2020-2114 | SONDE ECHOGRAPHE | 3SC-RS | GENERAL ELECTRIC | 922994WX9 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | ALPHONSE DESIRE | 4188 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-16
2020.XLS | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 185894 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, PROBLEME RECURRENT DE VANNE ROTATIVE SUR EXCELSIOR. BESOIN URGENT D'INTERVENTION DE MM-FRANCE AVANT PANNE BLOQUANTE. MERCI | AL 26.10.2021 INTERVENTION PRISE EN CHARGE DANS LA MP | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 | MOUMI | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-14
2020.XLS | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-14 | 185790 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPAREIL ECHO N° 2020-2113 PROBLEMATIQUE DE SONDE ? IMAGE NON LISIBLE MERCI | GC 29.09.21 PB SONDE 3SC .PB AVEC LA DOUBLE COULEUR MAIS PAS TOUT LE TEMPS. APPEL REPONDEUR SAV.INTER EN DOUBLE |  |  | 2020-2113 | ECHOGRAPHE | VIVID IQ | GENERAL ELECTRIC | 6030962WX0 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-13
2020.XLS | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 186014 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.09.2021 INTERVENTION N°XXXX => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-1751 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000094 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2021-10-12 | 696893
2020.XLS | 2021-09-21 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 185723 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BRASSARD ZIMMER REF : 60760000600 TAILLE 34IN. = FUITE +++ | OS21/09/2021 BRASSARD DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS14/12/2021 RENDU. |  |  | 2020-1253 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221911250024 | OS21/09/2021 BRASSARD DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/12/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-12
2020.XLS | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 2021-11-05 | 185608 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAMERA ARTHREX REF AR-3210-0031 SN BLC2000036 ; CABLE COUPE SERAIT-IL POSSIBLE DE DEMANDER UNE CAMERA EN PRET MERCI | NH 17.09.2021 DEMANDE DE PRET NH 21.09.2021 RECEPTION PRET S/N BLB190039 + BON DE RETOUR POUR ENVOI SAV NH 14.10.2021 RECEPTION DEVIS REPARATION LL 18/10/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS05/11/2021 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA REPARER SUIVANT BLN°1 |  |  | 2020-2284 | TETE DE CAMERA UHD4 4K | AR-3210-0031 | ARTHREX | BLC200036 | OS05/11/2021 RECEPTION D UNE TETE DE CAMERA REPARER SUIVANT BLN°1545645 ET COMMANDE B2/1159623 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.RECLAMER LE PRET AU SERVICE | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2021-10-08
2020.XLS | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 185515 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POURRIEZ VOUS CHANGER LA PILE DU MACGRATH MERCI POUR VOTRE AIDE BONNE JOURNEE | NH 16.09.2021 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-07
2020.XLS | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 185541 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LA BATTERIE EST A CHANGER S'IL VOUS PLAIT. MERCI | GC 17.09.21 FAIT DE SUITE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-07
2020.XLS | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 185326 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LA PRISE DU CMAC A ETE RETROUVEE DETERIOREE. MERCI | NH 16.09.2021 REMISE EN ETAT PRISE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AL 21.09.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1786 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE C-MAC | 8403ZXK | STORZ | RP22456 |  | 206 | C MAC 2 |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-10-02
2020.XLS | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-10-08 | 186861 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MP 2021 | LL 08/10/2021 REGUL MP - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1649 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC027911C |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-09-30 | 22993538
2020.XLS | 2021-09-09 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 185233 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA VIS QUI MAINTIENT LE CABLE QUI VA DU BLOC A L'ARCEAU NE TIENT PLUS AU NIVEAU DE L'ARCEAU URGENT MERCI | NH 30.11.2021 REMISE EN ETAT PAR SAV |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2021-09-30
2020.XLS | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 185038 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | GARROT PNEUMATIQUE NE S'ARRETE PLUS | OS07/09/2021 GARROT DEPOSE A L ETELIER. NH 07.09.2021 DM TESTE EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE OS23/09/2021 GARROT RENDU SANDRINE. |  |  | 2020-1253 | GARROT PNEUMATIQUE | ATS 2200 | ZIMMER | 221911250024 | OS07/09/2021 GARROT DEPOSE A L ETELIER. OS23/09/2021 GARROT RENDU SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-28
2020.XLS | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 185066 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | MERCI DE BIEN VOULOIR REEQUIPER L'APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE DU CACHE RABATTABLE A L'AVANT DE L'APPAREIL. | GC 07.09.21 REMPLACEMENT DU BATTANT+APPEL 5393 OS09/09/2021 RENDU A GERALDINE. |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | OS09/09/2021 RENDU A GERALDINE. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-28
2020.XLS | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 184889 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | SONNE OCCLUSION DE FACON INADAPTEE | OS03/09/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 01.10.2021 PASSAGE BANC TEST --- DEFAUT NON-CONSTATE / FONCTIONNELLE OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-2162 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415211 | OS03/09/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4821 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-24
2020.XLS | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 184887 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | SONNE OCCLUSION DE FACON INADAPTEE. | OS03/09/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 01.10.2021 PASSAGE BANC TEST --- DEFAUT NON-CONSTATE / FONCTIONNELLE OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-1669 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786167 | OS03/09/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4821 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-24
2020.XLS | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 185168 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2021 INTERVENTION 2109-0264265 => PB D'ALIGNEMENT / CALIBRATION ( XPCR , TEST STRIPS ) + REMPLACEMENT O RINGS , STOP DESKS P1,2,3,4 --- ESSAIS / FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2020-1751 | AUTOMATE MOLECULAIRE | NEUMODX 96 MOLECULAR SYSTEM | QIAGEN | 96000094 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004628 | QIAGEN | [5 empty] | 2021-09-23 | 696893
2020.XLS | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 184787 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PRISE SECTEUR DE LA BALANCE HS (BALANCE FONCTIONNE AVEC UNE AUTRE PRISE SECTEUR) SECTEUR + BALANCE DEPOSES AU SERVICE BIOMED | OS01/09/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 03.09.2021 REMPLACEMENT ALIM --- ESSAI / FONCTIONNELLE |  |  | 2020-1245 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012644 | OS01/09/2021 PESE BB DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-22
2020.XLS | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 184727 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/08/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 11/03/2021 |  |  | 2020-1282 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.60AO | GETINGE/MAQUET | 01039 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2021-09-21 | 22766809
2020.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 184547 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3 PTS AL 26.08.2021 RECEPTION DEVIS D361771 => EN SIGNATURE LL 27/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMIISE POUR BC OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ET |  |  | 2020-1621 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 6C000000720DCD41 | OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AL. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2021-09-16 | 696893
2020.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 184548 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3 PTS AL 26.08.2021 RECEPTION DEVIS D361771 => EN SIGNATURE LL 27/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMIISE POUR BC OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ET |  |  | 2020-1622 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 4F00000071C8DD41 | OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AL. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2021-09-16 | 696893
2020.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 184550 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3 PTS AL 26.08.2021 RECEPTION DEVIS D361771 => EN SIGNATURE LL 27/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMIISE POUR BC OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ET |  |  | 2020-1624 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 94000000720CDF41 | OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AL. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2021-09-16 | 696893
2020.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 184543 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3 PTS AL 26.08.2021 RECEPTION DEVIS D361771 => EN SIGNATURE LL 27/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETA |  |  | 2020-1619 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 06000000720CF041 | OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AL. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2021-09-16 | 696893
2020.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 184544 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3 PTS AL 26.08.2021 RECEPTION DEVIS D361771 => EN SIGNATURE LL 27/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMIISE POUR BC OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ET |  |  | 2020-1620 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 8200000071C65A41 | OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AL. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2021-09-16 | 696893
2020.XLS | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-09-27 | 184549 | 22-2110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.08.2021 DEMANDE DEVIS POUR ETALONNAGE COFRAC 3 PTS AL 26.08.2021 RECEPTION DEVIS D361771 => EN SIGNATURE LL 27/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMIISE POUR BC OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ET |  |  | 2020-1623 | THERMOBOUTON | THERMOBOUTON 22L | PROGES PLUS | 1F000000720E9341 | OS27/09/2021 RECEPTION ETALONNAGE COFRAC SUIVANT BL362328 ET COMMANDE B2/1153494 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AL. | 462 | THERMO-BOUTONS HEMOVIGILANCE |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012846 | PROGES PLUS | [5 empty] | 2021-09-16 | 696893
2020.XLS | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 184503 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | BIS 2020-1292 FICHES TORDUES | OS25/08/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.08.2021 REMISE EN ETAT CONNECTIQUE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS31/08/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-1292 | MONITEUR BIS | BIS X | COVIDIEN | VT51747 | OS25/08/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/08/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-09-15
2020.XLS | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 184238 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2020-1285 | DECONGELATEUR A PLASMA | PLASMATHERM | BARKEY | 1113073 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | 20E047B |  |  |  |  | 2021-09-09 | 4561236
2020.XLS | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 184146 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NOTE ERREUR 31 | OS18/08/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION AB 25/08/2021 ERREUR 31 APPAREIL SOUS GARANTIE ENVOI SAV POUR MAINTENANCE OS28/09/2021 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3254938 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. AB 28/09/2021 REMPL |  |  | 2020-1144 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768221 | OS18/08/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS28/09/2021 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°3254938 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS04/10/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-09-08
2020.XLS | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-10-11 | 184080 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS16/08/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.08.2021 ENVOI SAV IF 20/08/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 23/08/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/10/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°178062 ET COMMANDE B2/1152937 COLIS |  |  | 2020-1251 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C3879 | OS16/08/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/10/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°178062 ET COMMANDE B2/1152937 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/10/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-09-04
2020.XLS | 2021-08-13 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 184031 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE SYSTEME QUI PERMET DE L'ACCROCHER AU PIED A PERFUSION EST HS. POMPE RANGE DANS LE BUREAU DE MM OCATAVE. | OS13/08/2021 POMPE A PERF MOLETTE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 16.08.2021 REMISE EN ETAT POMPE => A DISPO DU SERVICE OS17/08/2021 RENDU A MADAME OCTAVE. |  |  | 2020-2163 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42415205 | OS13/08/2021 POMPE A PERF MOLETTE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/08/2021 RENDU A MADAME OCTAVE. |  |  |  | 0 | BABER | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-03
2020.XLS | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-10-13 | 184029 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CELL SAVER SE MET EN ALARME: ERREUR DE COMMUNICATION, CE QUI CORRESPOND A UNE DEFAILLANCE DETECTEE AU NIVEAU D'UN DES COMPOSANTS INTERNES DE L'APPAREIL. BESOIN URGENT POUR L'ANESTHESIE. | NH 13.08.2021 ATTEND RETOUR SAV NH 13.10.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT INTERFACE => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008213 | HAEMONETICS FRANCE | [5 empty] | 2021-09-03
2020.XLS | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 183903 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS QUAND ON APPUIE SUR L'INTERRUPTEUR MERCI D'INTERVENIR | OS12/08/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 11/08/2021 NEBULISEUR HS - POMPE NON FONCTIONNELLE - MIS EN REFORME DEEE N°0514311118 - REMPLACE PAR 2021-0722 |  |  | 2020-1609 | NEBULISEUR | NE-C900 | OMRON | 20190700316UF | OS11/08/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-01
2020.XLS | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-10-28 | 183910 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, PCO2 NON CORRELEE AVEC LES GAZ DU SANG ... PCO2: 23 GAZ : 69 MERCI | OS18/08/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 18.08.21 SE CALIBRE BIEN. ENVOI SAV SOUS GARANTIE GC 19.08.21 PREPARATION COLIS OS28/10/2021 RECEPTION MONITEUR REPARER ET DUN CAPTEUR DE TEMPERATURE NEUF SUIVANT BLN°SWO-1193357 TRANSMIS AU TECH |  |  | 2020-2173 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N044 | OS18/08/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/10/2021 RECEPTION MONITEUR REPARER ET DUN CAPTEUR DE TEMPERATURE NEUF SUIVANT BLN°SWO-1193357 TRANSMIS AU TECH. OS29/10/2021 MONITEUR RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-09-01
2020.XLS | 2021-08-11 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 183913 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MERCI DE REVISSER LE SOCLE DE LA BALANCE. | OS12/08/2021 BALANCES AVEC ALIM APPAREIL DONT IL MANQUE DES VIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 23.08.2021 REMPLACEMENT 4 VIS PEDUE ??? + MISE EN PLACE BATTERIE --- ESSAIS / FONCTIONNELLE GC 24.08.21 REPRIS |  |  | 2020-1241 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012666 | OS12/08/2021 BALANCES AVEC ALIM APPAREIL DONT IL MANQUE DES VIS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-01
2020.XLS | 2021-08-11 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 183941 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, AU NIVEAU DE LA DIALYSE, UNITE C, GENERATEUR FX034 167 IL Y A UNE FUITE D'EAU AU NIVEAU DU RACCORD GENERATEUR VERS L'EVACUATION. IL Y A LA PRESENCE D'UN COLLIER DE SERRAGE ET CA FUIT. MERCI D'INTERVENIR RAPIDEMENT SVP. MERCI | GC 16.08.21 REMISE EN ETAT DES TUYAUX ARRIVEE EAU ET VIDANGE |  |  | 2020-1574 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034167 |  |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-09-01
2020.XLS | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 183828 | 22-8032 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, PROBLEME DE CONNEXION AU NIVEAU DES CABLES. TRACE PLAT. | OS 09/08/2021 DM SANS LE BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 09/08/2021 ECG MIS SUR BANC DE TEST - CONTROLE DES DERIVATIONS - RAS - IMPRESSION DU TRACE => CONFORME - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS09/08/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 | OS 09/08/2021 DM SANS LE BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/08/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DUPUIS | 5338 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-28
2020.XLS | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | 184468 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 25/08/2021 CONTROLE PERIODIQUE ETALONNAGE LL 12/10/2021 RECEPTION RAPPORT RDS-80_AECPE310508_0821 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1625 | RADIAMETRE PORTABLE | RDS80 | RADOS | 310508 |  |  |  |  | 0 |  | 5341 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-011956 | APVL | [5 empty] | 2021-08-28 | 22993538
2020.XLS | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-10-12 | 186960 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 12/10/2021 RECEPTION RAPPORT RDS-80_AECPE310507_0821 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1626 | RADIAMETRE PORTABLE | RDS80 | RADOS | 310507 |  |  |  |  | 0 |  | 5341 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-011956 | APVL | [5 empty] | 2021-08-28 | 22993538
2020.XLS | 2021-08-06 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 183768 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR IMPOSSIBILITE DE BRANCHER LE CABLE DE MESURE DE LA SATURATION AU DYNAMAP N° 2020-2070 , FICHE DEFAILLANTE ? MERCI DE NOUS LE REPARER | OS09/08/2021 CABLE + RALLONGE VS 900 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.08.2021 REMISE EN ETAT CONNECTIQUE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2070 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03035879 | OS09/08/2021 CABLE + RALLONGE VS 900 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-27
2020.XLS | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 183805 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR,SONNE +++ PROBLEME AVEC LE NIVEAU D'EAU NE SE REMPLIE PAS TOUT SEUL OBLIGE DE LE FAIRE MANUELLEMENT MERCI | LL 06/08/2021 DOUBLON INTER - SUPPRIMEE |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-27
2020.XLS | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 2021-08-26 | 183806 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR,SONNE +++ PROBLEME AVEC LE NIVEAU D'EAU NE SE REMPLIE PAS TOUT SEUL OBLIGE DE LE FAIRE MANUELLEMENT MERCI | IF 17/08/2021 PROBLEME DE REMPLISSAGE D'EAU , ENVOI SAV SOUS GARANTIE OS26/08/2021 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°60218706 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 26/08/2021 RECEPTION HUMIDIFICATEUR REPARE , SOUS GARANTIE : |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 | LL 06/08/2021 RECEPTION MATERIEL AVEC CORDON CHAUFFANT + ALIM - MIS A DISPO DES TECH OS26/08/2021 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°60218706 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/09/2021 RENDU A ISA. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-08-27
2020.XLS | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 2021-08-26 | 183808 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR SONNE +++ | IF 17/08/2021 HUMIDIFICATEUR SONNE SANS ARRET , ENVOI AU SAV OS26/08/2021 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°60218706 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH IF 26/08/2021 RECEPTION HUMIDIFICATEUR REPARE , SOUS GARANTIE : LES CONTR |  |  | 2020-2133 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207080 | LL 06/08/2021 RECEPTION MATERIEL AVEC CORDON CHAUFFANT + ALIM - MIS A DISPO DES TECH OS26/08/2021 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°60218706 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/09/2021 RENDU A ISA. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-08-27
2020.XLS | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 183674 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LORS DE LA PREPARATION DE LA DIALYSE , TEST TFD253 NE PASSE PAS. IL EST NOTE : ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) | GC 06.08.21 CONTROLE. APPEL SAV QUI ME DEMANDE UN MAIL . FAIT GC 09.08.21 APPEL DU SAV QUI PASSE GC 20.08.21 GC 20.08.21 REMPLACEMENT DES CLAPETS PP ACIDE ET BICAR+CALIBRATION 57 023 240 |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 | CHIROUZE | 4924 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-08-25
2020.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 183647 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 04.08.21 BATTERIE DECHARGEE CAR PAS BRANCHE DEPUIS DES MOIS. MISE A L'HEURE. LA CALIBRATION NE SE FAIT PAS CAR LA BOMBONE DE GAZ EST VIDE ET EN ALARME. JE LE FAIS ALORS QUE TOUT CELA EST GERE PAR LES UTISATEURS |  |  | 2020-2173 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N044 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-24 | 170988
2020.XLS | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-10-28 | 183609 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR , ALARME ERREUR CAPTEUR :051 000 10 | GC 04.08.21 BATTERIE DECHARGEE.REMISE A L'HEURE. CALIBRATION. ALARME CHANGER CAPTEUR. ENVOI SOUS GARANTIE OS28/10/2021 RECEPTION MONITEUR REPARER ET DUN CAPTEUR DE TEMPERATURE NEUF SUIVANT BLN°SWO-1193173 TRANSMIS AU TECH. GC 28.10.21 ECHANGE DU CAPTEUR E |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS28/10/2021 RECEPTION MONITEUR REPARER ET DUN CAPTEUR DE TEMPERATURE NEUF SUIVANT BLN°SWO-1193173 TRANSMIS AU TECH. OS29/10/2021 MONITEUR RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-08-24
2020.XLS | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 183567 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | SUITE A UN ARRET, DEMANDE UN MOT DE PASSE MISE EN ROUTE AVEC LE BON MOT DE PASSE, FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2021-08-21 | 4561236
2020.XLS | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 183472 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IMPOSSIBLE DE FIXER LE LIT CHAUFFANT AU LIT | IF 17/08/2021 VERIFICATION DE LA FIXATION => RAS => DEFAUT NON CONSTATE , MIS A DISPO DU SERVICE OS18/08/2021 DM RENDU A ISA. |  |  | 2020-2298 | UNITE DE CONTROLE POUR MATELAS CHAUFFANT | COSYTHERM 2 | INDITHERM MEDICAL | 000241 | GC 29.07.21 DEPOSE OS18/08/2021 DM RENDU A ISA. | 543 | COSYTHERM 2 | MATELAS CHAUFFANT | 0 | GARDERE | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-19
2020.XLS | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 183471 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.07.2021 CHARGEUR DONNE AU SERVICE |  |  | 2020-2139 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RHYTHMIC EVOLUTION 200 ML | MICREL | 201620524005 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-19 | 824155
2020.XLS | 2021-07-28 | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 183376 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE EXTERNE | LL 28/07/2021 RECEPTION CONTRAT 21I950037V - CONTROLE QUALITE EXTERNE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 01/12/2021 RECEPTION RI CQE 950037-J10-21-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2021-08-18 | 22993538
2020.XLS | 2021-07-27 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 183332 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE EXTERNE | 27/04/2021 RECEPTION CONTRAT 21I950037S - CONTROLE QUALITE EXTERNE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC 28/10/2021 RECEPTION RAPPORT 950037-S01-21-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2021-08-17 | 22993538
2020.XLS | 2021-07-27 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 183361 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS CASSE | GC 16.08.21 REMISE EN ETAT OS20/08/2021 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | GC 28.07.21 DEPOSE OS20/08/2021 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-17
2020.XLS | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 183268 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BILIRUBIOMETRE NE TENANT PAS LA CHARGE. MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE RAPIDEMENT CAR NOUS NE DISPOSONS PLUS QUE D'UN SEUL BILIRUBINOMETRE POUR LES 64 LITS DE SUITES DE COUCHES ET NOUS N'AVONS PAS ENCORE RECU LES NOUVEAUX APPAREILS. EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE REACTIVITE | NH 26.07.2021 RECEPTION EN ATELIER NH 27.07.2021 APRES RECHARGE SUR SOCLE => DM FONCTIONNEL => RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1639 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3505682 |  |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-14
2020.XLS | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 183113 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR PRISE DE CONNEXION CABLE ENFONCEE DANS L'APPAREIL MERCI D'INTERVENIR | AL 21.07.2021 MATERIEL CASSE => A REFORMER / REMPLACE PAR LE 2021-0639 |  |  | 2020-1494 | COMPRESSEUR PNEUMATIQUE | PORTA-NEB | RESPIRONICS | 10AC960246 |  |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-11
2020.XLS | 2021-07-21 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 183114 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL , NE PROPULSE PAS ASSEZ D'AIR MERCI D'INTERVENIR | AL 21.07.2021 RECEPTION DM ATELIER AL 26.07.2021 DEMONTAGE / NETTOYAGE => REMISE EN PLACE DU PISTON + POINTAGE TIGE --- ESSAI / FONCTIONNEL AL 29.07.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1185 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1904D502-5 | AL 21.07.2021 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-08-11
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199484 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64690-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2093 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475176 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195640 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64609-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2107 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASNL-0109 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-02-15 | 193315 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°39856 / NON-CONFORME AL 14.02.2022 RECEPTION LME32769 => REMPLACEMENT CLAVIER AL15.02.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°16357-2023 / CONFOR |  |  | 2020-1238 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014660 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-03 | 203471 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 03.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°48956-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1837 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063014 |  | 627 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 193664 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61457-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1838 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063010 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 197355 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 13.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64630-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 197343 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 13.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64630-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 197361 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 13.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64635-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1241 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012666 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195643 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64612-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1245 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012644 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-02 | 193671 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 02.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61459-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2095 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498401 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 197356 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 13.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64631-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1240 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014719 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203493 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61487-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1242 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012634 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-07 | 203491 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 07.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61486-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1243 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014657 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-27 | 203308 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 27.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64753-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1835 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063012 |  | 407 | GOLVO7007ES-2 |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-05 | 203434 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 05.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10776-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1833 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20080063016 |  | 445 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203437 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10778-2023 / CONFORME |  |  | 2020-2094 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498405 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 195637 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64607-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2091 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199483 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64689-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2090 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199482 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64688-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2088 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000444081 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199486 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64692-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2087 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475202 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199488 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64694-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2086 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475177 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203441 | 22-9140 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10780-2023 / CONFORME |  |  | 2020-2096 | PESE - BEBE | 384 | SECA | 10000000544237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 197470 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 13.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64637-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2084 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475150 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-16 | 199466 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 16.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64677-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2082 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475207 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199485 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64691-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2089 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000498370 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-17 | 199487 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 17.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64693-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2085 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475183 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-06 | 203435 | 22-3069 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 06.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10777-2023 / CONFORME |  |  | 2020-2081 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475149 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-27 | 199498 | 22-9179 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 27.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°64751-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1836 | PESON | SCALUP V4 | BALEA | 20100028009 |  | 569 | VIKING M | LEVE PERSONNE MOBILE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203402 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10757-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1218 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099769 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2022-01-04 | 203401 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 04.01.2022 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°10758-2023 / CONFORME |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-10 | 206165 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 10.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61513-2022 / CONFORME |  |  | 2020-2083 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000475178 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206095 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61508-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1286 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014728 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206091 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61504-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1236 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014680 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-12-09 | 206089 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 16.07.2021 RECEPTION DEVIS UGAP N°102730381 POUR VP AL 09.12.2021 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°61503-2022 / CONFORME |  |  | 2020-1237 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012314 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2021-08-06 | 696893
2020.XLS | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-08-20 | 182833 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PROBLEME DE CONDUCTIVITE . N ARRIVE PAS A MONTER EN CONDUCTIVITE | GC 23.07.21 APPEL SAV QUI ME DEMANDE D'APPELER KADER 06.74.17.95.43. SERA PRESENT POUR LA DIALYSE ET PASSE APRES EN REA GC 20.08.21 REMPLACEMENT DES CLAPETS PP ACIDE ET BICAR+CALIBRATION 57 023 063 |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | BOUILLET | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-07-31
2020.XLS | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 182710 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE VENTILE PAS | LL 19/07/2021 INTERVENTION SOCIETE EFFECTUEE LE 16/07/2021 - ESSAIS - DEFAUT NON CONSTATE - MATERIEL REMIS EN SERVICE LL 20/07/2021 RECEPTION RAPPORT - INTER CLOTUREE |  |  | 2020-2171 | VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT | G5 | HAMILTON | 22141 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2021-07-30
2020.XLS | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 182434 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS MAQUET DONT IL MANQUE UNE VIS. | OS07/06/2021 APPUI - BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 16/07/2021 SERRAGE DES VISES OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/07/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS07/06/2021 APPUI - BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/07/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-27
2020.XLS | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 182269 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS. DES LA MISE EN ROUTE , NE MARCHE PAS CORRECTEMENT MERCI D'INTERVENIR | OS02/07/2021 DM DEJA REPARER ET TOUJOURS EN PANNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.07.2021 REMISE EN ETAT => A REMPLACER SI RETOMBE EN PANNE AL 06.07.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1185 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1904D502-5 | OS02/07/2021 DM DEJA REPARER ET TOUJOURS EN PANNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-23
2020.XLS | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 182282 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BATTERIE DU VIDEOLARYNGOSCOPE A CHANGER SVP | GC 02.07.21 REMPLACEMENT DE LA PILE + COMMANDE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 | OS02/07/2021 DM A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-23
2020.XLS | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-09-14 | 182660 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.07.2021 DEMANDE DEVIS POUR MP AL 09.07.2021 RECEPTION DEVIS N°59977 => EN VALIDATION LL 12/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 09.09.2021 INTERVENTION POUR MP + QUALIFICATION AL 14.09.2021 RECEPTION RAPPORT N°59977V1 => RAPPORT N°59977-08 --- |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2021-07-22
2020.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 182027 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/06/2021 PROBLEME MICROSWITCH , PROBLEME DE MICRO MOUVEMENT, REMPLACEMENT DES BOUTONS MICRO MOUVEMENTS. MISE A JOUR DE L'ANTIVIRUS WINDOWS , SYSTEME FONCTIONNE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-07-17 | 22766809
2020.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-07-07 | 181962 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LAMPE A FENTE DES URGENCES NE FONCTIONNE PLUS, LE BOUTON MARCHE ARRET EST CASSE | GC 28.06.21 INTER M/A CASSE. RESTE QUE LE CAPUCON VERT ET 2 RESSORTS. DEBRANCHEMENT DE LA TABLE CAR FILS SOUS TENSION. APPEL SAV QUI PASSE LE 30.6 14H.IL ME DISE QUE L'ON A UNE ALIMENTION DE SECOURS.APPEL PASQUIER ET FOURNIER GC 01.07.21 SAV PASSE LE MATI |  |  | 2020-1730 | LAMPE A FENTE | KSL-H5 | EDC LAMY | 3954 |  |  |  |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | 22-635 | EDC LAMY | [5 empty] | 2021-07-17
2020.XLS | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-07-23 | 181984 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE AU NIVEAU DE LA ZONE DE BEQUILLAGE. | NH 29.06.2021 ENVOI SAV AB 20/07/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 20/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 23/07/2021 RECEPTION MATERIEL SELON BL5800444832 - ECHANGE STANDARD - MISE EN REFORME ENDOSCOPE 2020-1710 - REMPLACE PAR 2021-0667 |  |  | 2020-1710 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2259984 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-07-17
2020.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-16 | 188743 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4757 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1931 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10002M | GILSON | NK70340 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2020.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188957 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4803 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1439 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70561 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2020.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188874 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4769 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1438 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FD10002 | GILSON | LA05138 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2020.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188958 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4804 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1447 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70564 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2020.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188871 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4766 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1448 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | JD70351 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2020.XLS | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2021-11-15 | 188949 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | 26.06.2021 RETOUR PIPETTE SAV AL 15.11.2021 RECEPTION CERTIFICAT SORTIE ETALONNAGE EN L'ETAT SANS AJUSTAGE N°2021/4797 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1440 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2021-07-17 | 696893
2020.XLS | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-07-21 | 181917 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE FONCTIONNE PLUS | NH 28.06.2021 ENVOI SAV SOUS GARANTIE GC 21.07.21 RETOUR D'UN NEUF. A REFORMER ET IMATRICULER SN SK921130006PA. RI 1-9216276930 LL 22/07/2021 MISE EN REFORME SUITE ES - REMPLACE PAR 2021-0648 OS11/08/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1814 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK9202240054PA | LW 25/06/21 DEPOT CE JOUR CAM14 SANS FOUET OS11/08/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | NORELUS |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-07-16 | 782226
2020.XLS | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 181827 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE 12° DONT L'IMAGE EST TACHE, STORZ 26105 FA SN : 1209NS OPTIM : 5377COMPOSITION D'ORIGINE 39609. | OS24/06/2021 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 24/06/2021 OPTIM 5377 OPTIQUE 26105 FA (SOUS GARANTIE) TACHEE ENVOISAV AB 30/06/2021 RECEPTION DEVIS MALGRE OPTIQUE SOUS GARANTIE APPEL SAV POUR DEMANDE EVALUATION PAR TECH. STORZ RETOUR IN |  |  | 2020-2154 | OPTIQUE 12° 4 MM | 26105FA | STORZ | 1209NS | OS24/06/2021 OPTIQUE STORZ DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-07-15
2020.XLS | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-07-07 | 182484 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.07.2021 RECEPTION RI => MAINTENANCE EFFECTUEE => CALIBRATIONS + MAJ => DM CONFORME |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 3 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2021-07-15 | 824155
2020.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182115 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 10502 |  |  | 2020-2290 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475056 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2020.XLS | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 181802 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE TRUMPF SANS N° BIO MED , DEPUIS PLUSIEURS SEMAINE PLUS D'ECRAN D'AFFICHAGE MAIS FONCTIONNAIT PLUS , MAINTENANT LA TELECOMMANDE S'ALLUME MAIS NE COMMANDE PLUS LE PILIER. (PILIER ET TELECOMMANDE ACTUELLEMENT AU BLOC BFE) | OS23/06/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ETIQUETTE A REFAIRE) IF 29/06/2021 ECRAN TELECOMMANDE HS , ENVOI EN REPARATION GC 19.07.21 RETOUR. RAJOUT D'UN STIKER DE NAPPE 82713054. SOUS GARANTIE.REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-1134 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13490 | OS23/06/2021 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(ETIQUETTE A REFAIRE) |  |  |  | 0 |  | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-07-14
2020.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182110 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 16.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-16_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 10502 |  |  | 2020-2291 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475053 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2020.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182109 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LW 30.06 VALID DA CE JOUR AL 15.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-15_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 1050229886 => CONFORME A |  |  | 2020-2292 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341475055 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2020.XLS | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-01-05 | 182113 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 23.06.2021 DEMANDE DEVIS POUR VP AL 29.06.2021 RECEPTION DEVIS N°1050229886 => EN SIGNATURE LL 05/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 16.12.2021 RECEPTION CONSTAT DE VERIFICATION ML N°F35_ML_LPS_2021-12-16_HP RENE DUBOS-95000_CHAHBAZIAN_RV 10502 |  |  | 2020-2289 | BALANCE DE PRECISION | NVT1601M | OHAUS | 8341466395 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000679 | SARTORIUS | [5 empty] | 2021-07-14 | 696893
2020.XLS | 2021-06-21 | 2021-07-22 | 2021-11-04 | 181660 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR DE NO DEFECTUEUX NE SE CALIBRE PAS | AL 22.07.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => CAL ECHOUEE NO / APPEL SAV / RAPPEL LE 22.07 NH 16.08.2021 RELANCE => PAS DE DISPONIBILITE MATERIEL DE CALIBRATION AVANT SEPTEMBRE NH 20.09.2021 PRET DE LA SOCIETE D'UNE STATION S/N NOAE002321 + RECUPERATION POUR E |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-10
2020.XLS | 2021-06-17 | 2021-06-29 | 2021-08-26 | 181427 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NE FONCTIONNE PLUS | OS17/06/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 29/06/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION NH 09.07.2021 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 12/07/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/08/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIV |  |  | 2020-2190 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43136973 | OS17/06/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/08/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°186665 ET COMMANDE B2/1148661 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/08/2021 RENDU A MADAME DEFFIN. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-07-08
2020.XLS | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 181375 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | NE FONCTIONNE PAS, INDIQUE CODE : EC75. (DYSFONCTIONNEMENT APPAREIL, PREVOIR REPARATION) | OS17/06/2021 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 21/06/2021 CODE ERREUR EC75 , ENVOI EN REPARTION AL 25.06.2021 RECEPTION RI N°94100588 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENT FILTRE LUER --- CAL + ESSAIS / FONCTIONNEL ET CONFORME IF 02/07/2021 RENDU LE PA |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 | OS17/06/2021 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HERRIER | POSTE 49.47 OU 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2021-07-07
2020.XLS | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 181365 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER CET APPAREIL CAR LE BOUTON EST CASSE ? MERCI. MME NORELUS | OS16/06/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 16/06/2021 REMPLACEMENT DU BOUTON M/A ESSAI OK REMIS A DISPOSITION OS01/07/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1755 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-2 | OS16/06/2021 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/07/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-07
2020.XLS | 2021-06-16 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 181356 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PLUS. MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | OS16/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 22.06.2021 REMISE EN PLACE DU PISTON SUITE CHOC --- ESSAI / FONCTIONNEL OS30/06/2021 NEBULISEUR RENDU A VELLA. |  |  | 2020-1185 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1904D502-5 | OS16/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/06/2021 NEBULISEUR RENDU A VELLA. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-07
2020.XLS | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 181052 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | MESSAGE AFFICHEE SUR L'ISTAT : LOGICIEL PERIME A PARTIR DU 23/06 QUELLES DEMARCHES SONT A REALISER? | AB 14/06/2021 APPEL DU CADRE POUR INFORMATION GERE PAR LE LABORATOIRE DE PONTOISE |  |  | 2020-1474 | AUTOMATE DE CHIMIE | I-STAT 1 | ABBOTT | 415421 |  |  |  |  | 0 | ANTKOWIAK | 0134794426 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-07-01
2020.XLS | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 181203 | 36-1912 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 10.06.2021 INTERVENTION SWO-1070331 => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2020-1475 | ANALYSEUR GAZOMETRIE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER | 090R1022N054 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | HEBOMADAIRE | Définitive | 22-001258 | RADIOMETER SAS | [5 empty] | 2021-07-01 | 696893
2020.XLS | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-07-02 | 180848 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE AU NIVEAU DE LA JONCTION DE LA MANETTE DE BEQUILLAGE | OS08/06/2021 VIDEO ECHO-BRONCOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE AUSSITOT QUE POSSIBLE. GC 08.06.21 APPEL SAV POUR ENVOI SOUS GARANTIE . CIBLEX PASSE LE 09.06 OS30/06/2021 RECEPTION D UN VIDEO -BRONCOSCOPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3040204911 COLIS EN BON |  |  | 2020-2283 | VIDEO ECHO-BRONCOSCOPE LINEAIRE | EB-530US | FUJIFILM | 5U912K095 | OS08/06/2021 VIDEO ECHO-BRONCOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE AUSSITOT QUE POSSIBLE. OS30/06/2021 RECEPTION D UN VIDEO -BRONCOSCOPE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3040204911 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | OLIVEROS | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2021-06-29
2020.XLS | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 180854 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BATTERIE A CHANGER | OS08/06/2021 DM BATTERIE A CHANGER. NH 08.06.2021 REMPLACEMENT BATTERIE | BLOC |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 | OS08/06/2021 DM BATTERIE A CHANGER. |  |  |  | 0 | COQUILLARD | 7067 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-29
2020.XLS | 2021-06-08 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 180919 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE DE PEDALE DENUDE | NH 30.11.2021 RECEPTION COMPTE RENDU INTER WO-08586640 => REFECTION ATTACHE DE FIXATION CABLE DE LA PEDALE => CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2021-06-29
2020.XLS | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 180823 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LORS DE LA PANNE ELECTRIQUE LA BATTERIE DE SECOURS N'A PAS PRIS LE RELAI | GC 08.06.21 UNE COUPOLE SUR 2 FONCTIONNE.APPEL SAV. A L'ACHAT IL Y A LE CHOIX DE 1 OU 2 COUPOLES DE SECOURUES. AS PLUS PRESENTE LE SAV FAIT DES RECHERCHES POUR SAVOIR SI PANNE OU PAS GC 16.06.21 UNE SEULE COUPOLE EST SECOURUE. MAUSSION PREVENU |  |  | 2020-1258 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5320 | HILL ROM | 107894308 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-26
2020.XLS | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 180832 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | L'IMPRIMANTE DE L'ISTAT NE FONCTIONNE PLUS | AB 07/06/2021 CONTROLE DES CONNECTIQUES REMISE EN PLACE CORDONS ESSAI D'IMPRESSION OK |  |  | 2020-1474 | AUTOMATE DE CHIMIE | I-STAT 1 | ABBOTT | 415421 |  |  |  |  | 0 | CARINE ANTKOWIAK |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-26 | 36012142
2020.XLS | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 180838 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.06.2021 INTERVENTION CAS-0013565099 => MODIFICATION DES CAPTEURS PUBELLES 1 ET 2 + CALIBRATION DES SENSEURS DE VOLUMES WATE 1 ET 2 ---TESTS DE VALIDATION / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-06-25 | 696893
2020.XLS | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-07-16 | 180693 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LOQUET CASSE | OS04/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 04.06.2021 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS AL 16.07.2021 RECEPTION BL3250866 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENT LEVIER POUSSOIR + KIT TECH BOITIER ARR + BATTERIE --- CQ + TSE / CONFORME AL 26.07.2021 MATERIEL RE |  |  | 2020-1150 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826012 | OS04/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-06-25
2020.XLS | 2021-06-04 | 2021-06-29 | 2021-07-28 | 180694 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE S'ALLUME PAS ET SONNE SANS CESSE | OS04/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 29/06/2021 DA 3247 TRANSMISE NH 28.07.2021 REMPLACEMENT BATTERIE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE AB 29/07/2021 REPRIS PAR MADELINE CE JOUR |  |  | 2020-1748 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02347 | OS04/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-25
2020.XLS | 2021-06-04 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 180695 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FIO2 DESCEND A 21% LORS DU BRANCHEMENT AU PATIENT | OS04/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 29.06.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM REMIS A DISPO DU SERVICE OS02/07/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | OS04/06/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/07/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-25
2020.XLS | 2021-06-04 | 2021-06-08 | 2021-06-22 | 180734 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE N'AFFICHE PLUS RIEN URGENT MERCI | OS07/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER .VUE AVEC IF GC 08.06.21 CONTROLES DES NAPPES. PROBLEME CONTINU. GARANTIE TERMINEE EN MARS. ENVOI SAV 7D5 692 526 984 8 IF 22/06/2021 RECEPTION TELECOMMANDE REPARE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPODU SERVICE OS23 |  |  | 2020-1256 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13492 | OS07/04/2021 TELECOMMANDE DEPOSE A L ATELIER .VUE AVEC IF OS23/06/2021 RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-06-25
2020.XLS | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 180652 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR BATTERIE A 0% MEME EN RESTANT SUR CHARGE IMPOSSIBLE DE L'UTILISATION CAR L'ECRAN S¿ETAIENT MERCI POUR VOTRE AIDE | OS03/06/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 08.06.2021 CHARGEUR REMPLACE OS11/06/2021 RENDU. |  |  | 2020-1785 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE C-MAC | 8403ZXK | STORZ | RP22450 | OS03/06/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/06/2021 RENDU. | 205 | C MAC 1 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-24
2020.XLS | 2021-06-02 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 180558 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE 30° OLYMPUS SN 570021 ; TACHE SUR L'OPTIQUE - OPTIM 5326 | OS06/04/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 07/06/2021 OPTIQUE 10 MM 30 DEGRE WA53005A N°570021 TACHE SUR OPTIQUE ENVOI PRESTATAIRE N° COLISSIMO 7D56925269855 AB 17/06/2021 RECEPTION DEVIS PETEL OPTIQUE IRREPARABLE AB 25/08/2021 DEVIS UGAP |  |  | 2020-2137 | OPTIQUE 30° 10MM | WA53005A | OLYMPUS | 570021 | OS06/04/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/09/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800453656 ET COMMANDE B6/1153347 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-23
2020.XLS | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 180493 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.06.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => NETTOYAGE RESSERRAGE DES OBJECTIFS --- FONCTIONNEL / VALIDE PAR LE MEDECIN |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-22 | 696893
2020.XLS | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 180367 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | ERREUR 31 | OS28/05/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 31.05.2021 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS02/07/2021 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3250863 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 05.07.2021 RECEPTION BL3250863 ( |  |  | 2020-1136 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768217 | OS28/05/2021 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/07/2021 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3250863 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/07/2021 RENDU A MADELINE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-06-18
2020.XLS | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-07-19 | 180195 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | NE CHARGE PLUS. LE 31/05 ECHANGE DE LA BATTERIE COMMANDE CHEZ VLAD NE CHARGE TOUJOURS PAS. APPEL SONOCITE. LE 01/06 INTERVENTION PAR TELEPHONE (LE TECH MA DEMANDE DE RENISSIALISER LA BATTERIE ET DE CONTROLER LA CHAGE) LE 02/06 BATTERIE TOUJOUR PAS CHARGE |  |  | 2020-1706 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | EDGE II | SONOSITE | Q5CXP8 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-003942 | FUJIFILM SONOSITE FRANCE | [5 empty] | 2021-06-16 | 4561236
2020.XLS | 2021-05-26 | 2021-08-12 | 2021-09-13 | 180214 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MESSAGE ERREUR : SYRINGUE FORCESF 9 SENSER TEST FAILURE | OS26/05/2021 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.08.2021 DEMANDE DE RMA NH 13.09.2021 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME REMIS EN STOCK BIOMED |  |  | 2020-1960 | POUSSE SERINGUE MONOVOIE | ALARIS GH+ GUARDRAILS | BECTON DICKINSON | 272079273 | OS26/05/2021 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000236 | BECTON DICKINSON | [5 empty] | 2021-06-16
2020.XLS | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 180238 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE BOUTON ON OFF DU NEBULISEUR EST ABIME. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | OS26/05/2021 DM CASSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 27.05.2021 REMPLACEMENT INTERRUPTEUR + NETTOYAGE INTERNE --- ESSAI / FONCTIONNEL OS03/06/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-1181 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-4 | OS26/05/2021 DM CASSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/06/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | COMBREDET | 4240 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-16
2020.XLS | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-06-02 | 180248 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA MOBILETT ELARA DEDIEE A LA REANIMATION NE FONCTIONNE PAS MALGRE LE CHANGEMENT DE LA BATTERIE CE JOUR. POURRIEZ VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT ? MERCI A VOUS | IF 27/05/2021 APPEL SAV => ATTENTE RETOUR IF 28/05/2021 INTERVENTION PREVU LE 31/05/2021 PAR SIEMENS , PROBLEME DE RECHARGEMENT DU DETECTEUR, LE SOCLE DU CHARGEUR EST DEFECTUEUX, PIECE EN COMMANDE POUR REMPLACEMENT. SYSTEME NON FONCTIONNE IF 02/06/2021 RE |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 | REGNIER | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-06-16
2020.XLS | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 180147 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR REMONTE EN TEMPERATURE UNIQUEMENT EN MODE MANUEL MERCI URGENT | AL 26.05.2021 MATERIEL PRIS EN CHARGE AL 26.05.2021 APPEL SAV 0389061444 / ATTENTE RETOUR TECH POUR SAV + MP AL 31.05.2021 RELANCE SAV => INTER PREVUE LE 02.06 VU AVEC LE TECH AL 02.06.2021 INTERVENTION SAV POUR CURRATIF + MP RI N°141077 => DEMONTAGE REM |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 | AL 26.05.2021 MATERIEL PRIS EN CHARGE |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURIGCAL COMPANY | [5 empty] | 2021-06-15
2020.XLS | 2021-05-24 | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 180107 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CODE ERREUR "TFD216 TEST DE L'ELECTROVANNE SV41 ECHOUE" => APPEL ASTREINTE QUI DEMANDE DE METTRE LA MACHINE DE COTE ET DE FAIRE APPEL AU SAV NIKISSO A NOTER CHANGEMENT DS 2 FILTRES | GC 04.06.21 ESSAI EN DESINFECTION. ALARME. DEMANDE REMPLACEMENTS DES FILTRES. L'INFERMIERE VA LE FAIRE. SI LE PROBLEME CONTINU LE SAV PASSE POUR UNE AUTRE A 14H GC 16.06.21 FILTRE CHANGE.PLUS D'ALARME |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 | PILKA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-12
2020.XLS | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 180045 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, POUVEZ-VOUS CHANGER LES PILES DE CE DISPOSITIF S'I VOUS PLAIT? MERCI | OS21/05/2021 DM PRIS EN CHARGE PAR LILIAN . LL 21/05/2021 REMPLACEMENT BATTERIE - RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 | OS21/05/2021 DM PRIS EN CHARGE PAR LILIAN . |  |  |  | 0 | MALINGRE | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-11
2020.XLS | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 180055 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CHANGEMENT BATTERIE RESTE 7 MIN | LL 21/05/2021 REMPLACEMENT BATTERIE MCGRAPH - RENDU AU SERVICE | 22-7046 |  | 2020-1456 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384872 |  |  |  |  | 0 | COQUILLARD | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-11
2020.XLS | 2021-05-21 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 180089 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE MICROSCOPE DU DOCTEUR CHERFAN POSE SOUCI : OBLIGATION DE REFAIRE TOUTE LA MISE AU POINT A CHAQUE FOIS QU'ELLE PASSE DE L'OBJECTIF X4 A L'OBJECTIF X10. MERCI | AL 01.06.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => NETTOYAGE RESSERRAGE DES OBJECTIFS --- FONCTIONNEL / VALIDE PAR LE MEDECIN |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  | 566 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 | MOUMI | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-11
2020.XLS | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 179896 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE CABLE QUI RELIE L'ARCEAU A L'ECRAN DE REPORT EST CASSE AU NIVEAU DES FICHES ET AU NIVEAU DE L'ARCEAU LA PRISE EST ABIMEE URGENT MERCI | OS19/05/2021 CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 01.06.2021 EN ATTENTE DISPO ARCEAU POUR VERIFIER PRISE NH 03.06.2021 DEMANDE INTER SAV NH 09.06.2021 RELANCE CE JOUR NH 10.06.2021 RECEPTION DEVIS DIAGNOSTIQUE => DA TRANSMISE LL 11/06/2021 DA VALIDEE |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL | OS19/05/2021 CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2021-06-08
2020.XLS | 2021-05-18 | 2021-06-06 | 2021-06-09 | 179915 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ALARME IMPOSSIBLE A ARRETER : PRESSION D'ALIMENTATION EN OXYGENE EXCESSIVE | OS18/05/2021 DM DEPOSE A L ATELIER NH 09.06.2021 TEST EN ATELIER AVEC BOUTEILLE O2 => PAS D'ALARME CONSTATE => VOIR UTILISATION => DM RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 | OS18/05/2021 DM DEPOSE A L ATELIER |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-06-08
2020.XLS | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-07-28 | 179761 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CAPTEUR CARDIO HS | LL 11/06/2021 RECEPTION DEVIS NISSHA 37595 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 28.07.2021 RECEPTION BL N°185491 => REPARATION --- FONCTIONNEL AL 28.07.2021 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-2184 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01874794 | LL 14/05/2021 RECEPTION MATERIEL - DEPOSE DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-06-04
2020.XLS | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 179585 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | ENREGISTREMENT TUBE EN MACHINE + POSE TRANSPONDEUR | LW 10/05/21 APPEL SOCIETE OLYMPUS POUR ENREGISTREMENT EN URGENCE EN MACHINE |  |  | 2020-2283 | VIDEO ECHO-BRONCOSCOPE LINEAIRE | EB-530US | FUJIFILM | 5U912K095 | LW 10/05/21 APPEL SOCIETE OLYMPUS POUR ENREGISTREMENT EN URGENCE EN MACHINE | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-29 | 782226
2020.XLS | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 181728 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MAINTENANCE PREVENTIVE | LL 22/06/2021 REGUL MP DU 06/05/2021 - EQUIPEMENT CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-05-27 | 22993538
2020.XLS | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-06-22 | 181731 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CONTROLE QUALITE INTERNE | LL 22/06/2021 REGUL CONTROLE QUALITE INTERNE DU 06/05/2021 - CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-05-27 | 22993538
2020.XLS | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 179413 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REGLAGE ALARMES | GC 05.05.21 VU AVEC LA SURVEILLANTE ET LES INFERMIERES. SON : CHOIX TROMPETTE ET NIVEAU SONORE 31 POUR TOUTES LES MACHINES |  |  | 2020-2017 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051599 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-26 | 170988
2020.XLS | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 179414 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REGLAGE ALARME | GC 05.05.21 VU AVEC LA SURVEILLANTE ET LES INFERMIERES. SON : CHOIX TROMPETTE ET NIVEAU SONORE 31 POUR TOUTES LES MACHINES |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-26 | 170988
2020.XLS | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 179415 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REGLAGE ALARMES | GC 05.05.21 VU AVEC LA SURVEILLANTE ET LES INFERMIERES. SON : CHOIX TROMPETTE ET NIVEAU SONORE 31 POUR TOUTES LES MACHINES |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-26 | 170988
2020.XLS | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 179286 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BESOIN URGENT D'AUGMENTER LE VOLUME SONORE ET LE TYPE D'ALARME DES GENERATEURS DE DIALYSE NIKKISO | GC 05.05.21 VU AVEC LA SURVEILLANTE ET LES INFERMIERES. SON : CHOIX TROMPETTE ET NIVEAU SONORE 31 POUR TOUTES LES MACHINES |  |  | 2020-2016 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051598 |  |  |  |  | 0 | ROUX SAIDANI | 4338 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-25
2020.XLS | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 2021-06-17 | 179346 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR DE NO DEFECTUEUX (NE SE CALIBRE PAS) + CAPTEUR DE DEBIT : FILS DENUDES, CAPTEUR A REMPLACER. MERCI. | NH 07.06.2021 DA 3121 TRANSMISE AF 7.06.21 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS17/06/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR DE DEBIT SUIVANT BLN° F0223027944 ET COMMANDE B3/1143698 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA D |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 | OS17/06/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR DE DEBIT SUIVANT BLN° F0223027944 ET COMMANDE B3/1143698 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3221) OS21/06/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-25
2020.XLS | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 179277 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, TENSIOMETRE QUI NE TIENT PLUS LA CHARGE (OBLIGE DE RESTER BRANCHE). PRET DE LA PEDIATRIE, CADRE DE PEDIATRIE AU COURANT POUR LE PRET, A RECUPERER PAR L'AUDRIE. MERCI PAR AVANCE. | NH 04.05.2021 REMPLACEMENT BATTERIE => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS12/05/2021 DM RENDU. | AUDRIE |  | 2020-1677 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036103 | OS12/05/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | BAUDRIER | 4970 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-22
2020.XLS | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-17 | 179256 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | LW 03/05/2021 OUVERTURE DOSSIER DE RECLAMATION RC-PRO-2021-0047 POUR EXPERTISE OS17/06/2021 RECEPTION D UN VENTILATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°:S01-056389/002 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(CONTROLE COMPLET DU DISPOSITIF ET REMISE EN |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 | LW 03/05/2021 OUVERTURE DOSSIER DE RECLAMATION RC-PRO-2021-0047 POUR EXPERTISE OS17/06/2021 RECEPTION D UN VENTILATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°:S01-056389/002 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(CONTROLE COMPLET DU DISPOSITIF ET REMISE EN |  |  |  | 0 | NH | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-22 | 782226
2020.XLS | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-06-28 | 178956 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, ECRAN DE PCA CASSE, NON UTILISABLE EN L'ETAT A REPARER, MERCI | AL 26.04.2021 RECEPTION DM ATELIER NH 30.04.2021 DA 3167 TRANSMISE LL 30/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS10/05/2021 RECEPTION D UN ECRAN NEUF SUIVANT BLN°2105189 ET COMMANDE B3/1139732 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT |  |  | 2020-1605 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 201110321003 | AL 26.04.2021 RECEPTION DM ATELIER OS10/05/2021 RECEPTION D UN ECRAN NEUF SUIVANT BLN°2105189 ET COMMANDE B3/1139732 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 3167) OS02/07/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | BAUDRIER | 4970 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-15
2020.XLS | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 178980 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 26.04.2021 DM DESCENDU CAR ABSENCE DE FLEXIBLE => DA 3122 TRANSMISE NH 09.06.2021 FLEXIBLE A DISPO DU SERVICE AVEC DM OS11/06/2021 RENDU A CAROLINE. |  |  | 2020-2250 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000137 | OS11/06/2021 RENDU A CAROLINE. |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-15 | 824155
2020.XLS | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 178986 | 22-3302 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR ; MERCI DE REFIXER LA LOUPE SUR LE PIED. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | OS11/05/2021 DM CASSE PRIS EN CHARGE PAR IF IF 11*/05/2021 DEMONTAGE ET REMIS EN PLACE DE LA VISE OK , LAMPE FONCTIONNEL OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/06/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1478 | LAMPE LOUPE SUR PIED | 8606AL | MOINEAU | 8606AL-1 | OS11/05/2021 DM CASSE PRIS EN CHARGE PAR IF OS01/06/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-15
2020.XLS | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 178996 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA TELECOMMANDE SE BLOQUE PAR INTERMITTENCE ; IMPOSSIBLE DE L'UTILISER | OS27/04/2021 COMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 27.04.21 BLOCAGE TRANSPORT ET ENVOI SOUS GARANTIE 8PO 023 355 146 1 OS21/06/2021 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE NEUVE EN REMPLACEMENT DE L ANCIENNE SUIVANT RAPPORT DE CONFORMITE DU MATERIEL 82029077 |  |  | 2020-1498 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 13625 | OS27/04/2021 COMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/06/2021 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE NEUVE EN REMPLACEMENT DE L ANCIENNE SUIVANT RAPPORT DE CONFORMITE DU MATERIEL 82029077 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2021-05-15
2020.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 178769 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 20/04/2021 |  |  | 2020-1404 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08380 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2021-05-12 | 22766809
2020.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 178816 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 21.04.2021 INTERVENTION CAS-0013281781 => REMPLACEMENT DE LA CARTE GPIO GAUCHE ET DES DETECTEURS --- ESSAIS / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-05-12 | 696893
2020.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 178767 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 20/04/2021 |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2021-05-12 | 22766809
2020.XLS | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 178766 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/04/2021 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 20/04/2021 |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2021-05-12 | 22766809
2020.XLS | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-06-30 | 178457 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR L¿ECRAN DU CMAKC BLOQUE, DEPUIS PLUSIEURS JOURS LORS DE LARYNGOSCOPIE ECRAN S¿ETEINT MERCI POUR VOTRE AIDE | OS15/04/2021 DM DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC GC. GC 16.04.21 DEFAUT NON CONSTATE AU DEBUT.LAISSE AU BIOMED LA JOURNEE POUR ESSAI. AB A CONSTATE UN DEFAUT D'ECRAN AVEC DES LIGNES QUI DEFILENT ET IMPOSSIBLITE DE L'ETEINDRE.APPEL SAV. CIBLEX PASSE LE 19.04. S | 7045 |  | 2020-1785 | STATION VIDEO-LARYNGOSCOPE C-MAC | 8403ZXK | STORZ | RP22450 | OS15/04/2021 DM DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC GC. OS29/06/2021RECEPTION D UN ECRAN REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°5800438580 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-05-06
2020.XLS | 2021-04-15 | 2021-04-18 | 2021-04-21 | 178489 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE DELIVRE PAS | NH 21.04.2021 RECEPTION RI=> MP EFFECTUEE => DM CONFORME RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1405 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08347 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2021-05-06
2020.XLS | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 2021-06-28 | 178498 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOUS AVONS UNE PROBLEMATIQUE D'AFFICHAGE. L'ECRAN N'AFFICHE PLUS. ECRAN TOUT BLANC. MERCI D'AVANCE. | OS16/04/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.04.2021 DM REVENU DE SAV POUR MEME PROBLEME IL Y A UN MOIS => RENVOI SAV OS22/006/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN° 172980 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 28.06.2021 RECEP |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS16/04/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/006/2021 RECEPTION D UN MONITEUR REPARER SUIVANT BLN° 172980 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-05-06
2020.XLS | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-06-02 | 178412 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, PROBLEME AU MOMENT DU RECHAUFFEMENT QUI EST TROP RAPIDE OBLIGE DE PASSER EN MODE MANUEL ET D'AJUSTER LA DEMANDE EN MANUEL ET D'AJUSTER LA DEMANDE TOUTE LES H ....MERCI | GC 14.04.21 APPEL SAV .IL ME RAPPEL. SOUS GARANTIE AL 02.06.2021 VOIR RI180147 |  |  | 2020-1174 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988164800014 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-05
2020.XLS | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 178400 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CHARGEUR POUR SERINGUE ELECTRIQUE SPECIALE "BASE PRIMEA" ENDOMMAGE. MERCI. (L'URGENCE RESIDE DANS LE FAIT QUE C'EST LA SEULE QUI NOUS RESTE. ) | NH 15.04.2021 CHARGEUR REMPLACE A DISPO DU SERVICE OS20/042021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1149 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765314 | IF 14/04/2021 RECU CE JOUR OS20/042021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-05
2020.XLS | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 178361 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PILE DU MC GRATH A CHANGER. MERCI. | NH 13.04.2021 CHANGEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-05-04
2020.XLS | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-12 | 178381 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LA SONDE D'ETO DE L'USIC ET VOIR POUR UN PRET EN ATTENDANT SA REPARATION ? MERCI. MME NORELUS | IF 13/04/2021 SONDE NE FONCTIONNE PLUS , ENVOI EN SAV IF 19/04/2021 PRET RECU S/N 90613 PRS IF 23/04/2021 APPEL SAV POUR L 'ENVOI IF 10/05/2021 RECEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD N° S/N 103311 A IMMATRICULER , REMPLACER LE 2021-0425 IF 12/05/2021 RECU S |  |  | 2020-2116 | SONDE ECHOGRAPHE | 6TC-RS | GENERAL ELECTRIC | 102322 |  | 536 | ECHOGRAPHE VIVID IQ 2020-2113 | ECHOGRAPHE | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2021-05-04
2020.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 178657 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.04.21 REMPLACEMENT SELECT BAG 1-10183081357 |  |  | 2020-1575 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034168 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-05-01 | 170988
2020.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 178651 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.04.21 REMPLACEMENT SELEC BAG 1-101831143636 |  |  | 2020-1570 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034163 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-05-01 | 170988
2020.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 178655 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.04.21 REMPLACEMENT SELECT BAG 1-10183081357 |  |  | 2020-1571 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034164 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-05-01 | 170988
2020.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 178653 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.04.21 REMPLACEMENT SELECT BAG 1-101833178433 |  |  | 2020-1573 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034166 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-05-01 | 170988
2020.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 178656 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.04.21 REMPLACEMENT SELECT BAG 1-10183143052 |  |  | 2020-1572 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034165 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-05-01 | 170988
2020.XLS | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 178647 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 19.04.21 REMPLACEMENT SELECT BAG 1-10183196962 |  |  | 2020-1574 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034167 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-05-01 | 170988
2020.XLS | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 178632 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.04.2021 INTERVENTION CAS-0013281781 => REMPLACEMENT DE LA CARTE DROITE GPIO ET REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR DE POUBELLE 1 SUITE PB DE DETECTION LORS D'UN RUN SUE LE WASTE 1 --- TESTS VALIDATION / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-04-30 | 696893
2020.XLS | 2021-04-08 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 178175 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MACHINE VNI BRANCHEE SUR UN PATIENT COVID + SANS FILTRE ANTI BACTERIEN | AL 09.04.2021 RECEPTION DM ATELIER NH 16.04.2021 OUVERTURE DOSSIER 0117397072 NH 19.04.2021 RETOUR DU SAV QUI PRECONISE QUE LA DUREE DE QUARANTAINE SOIT DECIDEE PAR LES MEDECINS EUX MEME => VU AVEC SERVICE => DM RENDU |  |  | 2020-2249 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 | PHILIPS | HU2000136 | AL 09.04.2021 RECEPTION DM ATELIER |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-29
2020.XLS | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 178094 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 02.04.2021 INTERVENTION CAS-0013157760 => REMPLACEMENT DETECTEUR POUBELLE 2 + REGLAGE --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2021-04-23 | 696893
2020.XLS | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 177845 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | URGENT :RECHAUFFEUR CIRCUIT RESPIRATOIRE PEDIATRIQUE HS N° 2020-2007. EST IL POSSIBLE DE NOUS FAIRE UN PRET SVP ? MERCI | IF 31/03/2021 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , L HUMIDIFICATEUR FONCTIONNE BIEN 37° , MIS A DISPO DU SERVICE AL 21.04.2021 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2020-2007 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 200920483616 |  |  |  |  | 0 | BONNAL | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-21
2020.XLS | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 177832 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | VU AVEC ALAIN ECHANGE DE SONDE DE TEMPERATURE | IF 31/03/2021 REMPLACEMENT DE LA SONDE |  |  | 2020-2007 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 200920483616 |  |  |  |  | 0 | BOUILLET | 4012 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-21
2020.XLS | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 177799 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE OLYMPUS 30° 10 MM WA53005A SN 570021 PETITS POINTS NOIRS PARTOUT OPTIM 5197 | OS31/03/2021 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 31/03/2021 POINTS NOIRS ENVOI CHEZ PRESTATAIRE N° COLISSIMO 7D56924777900 AB 14/04/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 14/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS21/04/2021 RECEPTION D UN |  |  | 2020-2137 | OPTIQUE 30° 10MM | WA53005A | OLYMPUS | 570021 | OS31/03/2021 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/04/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°108367ET COMMANDE B2/1137704 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS21/04/2021 RENDU |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-04-21
2020.XLS | 2021-03-30 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 177711 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MAEQUE ERREUR MONITEUR CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE MERCI | OS31/03/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 16/04/2021 NETTOYAGE DU CAPTEUR , REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE OK , CALIBRATION IF 19/04/2021 REMEMBRENAGE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS22/04/2021 RENDU AU SERV |  |  | 2020-2174 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 FLEX 54 | RADIOMETER | 500R1207N045 | OS31/03/2021 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/04/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-20
2020.XLS | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 177777 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHANGEMENT DE BATTERIE. MERCI | IF 30/03/2021 STATION SONNE SANS ARRET , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-1149 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE PRIMEA | FRESENIUS | 23765314 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-20
2020.XLS | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-06-08 | 177646 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NON DETECTE | OS29/03/2021 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/03/2021 CAPTEUR TOCO NON DETECTE , ENVOI EN REPARATION IF 08/04/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 13/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/062021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVAN |  |  | 2020-2191 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01823911 | OS29/03/2021 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/062021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°182980 ET COMMANDE B2/1137441 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/06/2021 RENDU A MME DEFFIN. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-04-17
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177494 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1694 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48879675 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177490 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1692 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48878234 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177491 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1693 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48878555 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177487 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1689 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48870720 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177488 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1690 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48878141 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177489 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1691 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48878198 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177484 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1687 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48870671 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 177486 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | CONTROLE A REALISER SUITE ALERTE MATERIOVIGILANCE RA2021-2600240 | GC 26.03.21 CONTROLE FAIT. OK |  |  | 2020-1688 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 48870692 |  |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-14 | 782226
2020.XLS | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 177728 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE D'EAU | GC TUYAU DECONNECTE 1-10108201410 |  |  | 2020-1572 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034165 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-04-13 | 170988
2020.XLS | 2021-03-19 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 177202 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, MARQUE CODE ERREUR E 0015 , MERCI | OS24/03/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.05.2021 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2078 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 204288 | OS24/03/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-09
2020.XLS | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-06-18 | 181576 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC18.06.21 REVISION SELON LE PROTOCOLE MAQUET 43609292/0340 |  |  | 2020-1579 | PILIER MOBILE | 1150.01C2 | GETINGE/MAQUET | 02450 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2021-04-08 | 170988
2020.XLS | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 176840 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, FAUTEUIL DE CONSULTATION D'ORL NE REPOND PLUS AUX COMMANDES ELECTRIQUES POUR LE LEVER. VU AVEC L'ELECTRICIEN, PAS DE PROBLEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE. MERCI A VOUS. | GC 15.03.21 SALLE OCCUPEE. SERA VU DEMAIN. GC 17.03.21 ECHANGE DE PEDALES AVEC UN AUTRE FAUTEUIL. POUR CELA DEMONTAGES DES CAPOTS. ESSAIS LE PROBLEME CONTINU. REMONTAGE DES PEDALES.APPEL SAV QUI ME DEMANDE FARE UN RAZ. FAIT ENTRE DEUX PATIENTS. FONCTIONNE | 2-198 |  | 2020-1172 | FAUTEUIL D'EXAMEN ORL | 461-474 | GREINER | 20194216800050001 |  |  |  |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-04-03
2020.XLS | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-05-14 | 176867 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NON RECONNU SUR PLUSIEURS MONITO | OS15/03/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 22/03/2021 CAPTEUR NON RECONNU SUR PLUSIEURS MONITEUR , ENVOI EN REPARATION IF 01/04/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 01/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/05/2021 RECEPTION NON REPARER D |  |  | 2020-1252 | CAPTEUR FOETAL | M2734B | PHILIPS | DE4341974 | OS15/03/2021 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/05/2021 RECEPTION NON REPARER D UN CAPTEUR SUIVANT BLN°181700 ET COMMANDE B2/1136500 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/06/2021RECEPTION D UN CAPTEUR NEUF SUIVANT BLN°0816137125 ET COMMANDE |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-04-03
2020.XLS | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 176589 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE 12°4MM STORZ 261055FA SN 1209NS GYNECO ; TACHES NOIRES OPTIM 5086 | OS11/03/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. AB 11/03/2021 TACHES NOIRES ??? ENVOI CHEZ PRESTATAIRE OPTIM 5086 N° COLISSIMO : 7D56924777658 AB 17/03/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 22/03/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/03/2021 RECEP |  |  | 2020-2154 | OPTIQUE 12° 4 MM | 26105FA | STORZ | 1209NS | OS11/03/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. OS25/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°107456 ET COMMANDE B2/1134805 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-03-31
2020.XLS | 2021-03-10 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 176601 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BALANCE QUI DYSFONCTIONNE: IMPOSSIBLE A ALLUMER (TEMOIN QUI CLIGNOTE). RETROUVEE AVEC PILES ET PRISE SECTEUR MALGRE LES RECOMMANDATIONS D'USAGE (MESSAGE RELANCE AUPRES DES PROFESSIONNELLES) | OS10/03/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 30.03.2021 RECEPTION PIECES => REMPLACEMENT ALIM --- FONCTIONNELLE OS31/03/2021 RENDU A CHRISTELLE. |  |  | 2020-1241 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012666 | OS10/03/2021 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/03/2021 RENDU A CHRISTELLE. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-31
2020.XLS | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 176576 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, IL Y A UNE DIFFERENCE ENTRE LA PRESCRIPTION EN PPM ET L'ADMINISTRATION REELLE. TOUTES LES CALIBRATIONS ONT ETE FAITES ET LE CAPTEUR DE DEBIT CHANGE. MERCI. | NH 12.03.2021 PASSAGE CE JOUR DE LA SOCIETE SOL => RECALIBRATION DE LA MACHINE => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Tâches |  | Définitive | 22-006981 | SOL FRANCE | [5 empty] | 2021-03-30
2020.XLS | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-04-02 | 176430 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, LE GENERATEUR A INDIQUE UNE ALARME "TFD322 FUITE IMPORTANTE SUR L'ELECTROVANNE". LES IDE DU SERVICE DIALYSE NOUS ONT INDIQUE QUE CELA IMPLIQUE DE CHANGER UNE PIECE DANS LE GENERATEUR. GENERATEUR LAISSE EN SALLE DE STE DE REANIMATION. MERCI. | GC 10.03.21 APPEL SAV, REPONDEUR GC 02.04.21 LE SAV ME DEMANDE DE CHANGER LES FILTRES ET DDE FAIRE UNE DILYS. VU AVEC LE SERVIC, FAIT . FONCTIONNEL |  |  | 2020-2015 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051570 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-26
2020.XLS | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 176422 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | IL NE RESTE QUE 4 MIN DE BATTERIE .MERCI | AL 05.03.2021 REMPALCEMENT BATTERIE --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7122 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-26
2020.XLS | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-17 | 176300 | 36-1412 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | ISTAT HS, BESOIN D'UN DEPANNAGE RAPIDEMENT | AB 03/03/2021 CODE ERREUR 55 LE SERVICE A APPELE ABBOTT DIRECTEMENT L'APPAREIL DOIT RETOURNER A LA SOCIETE ENVOI PAR SOCIETE D'UN RMA POUR RETOUR AB 09/03/2021 ENVOI APPAREIL DOSSIER N° : 1512479 - I -STAT AB 16/03/2021 RETOUR DIRECT DANS LE SERVICE |  |  | 2020-1474 | AUTOMATE DE CHIMIE | I-STAT 1 | ABBOTT | 415421 | AB 03/03/2021 CODE ERREUR 55 LE SERVICE A APPELE ABBOTT DIRECTEMENT L'APPAREIL DOIT RETOURNER A LA SOCIETE ENVOI PAR SOCIETE D'UN RMA POUR RETOUR AB 09/03/2021 ENVOI APPAREIL DOSSIER N° : 1512479 - I -STAT |  |  |  | 0 | CORBEL | 0134794445 | N | Corrective |  | Définitive | 36-000002 | ABBOTT FRANCE | [5 empty] | 2021-03-24
2020.XLS | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 176120 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PILE DU VIDEOLARYNGOSCOPE MACGRATH A CHANGER S'IL VOUS PLAIT. MERCIIII | IF 26/02/2021 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-19
2020.XLS | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-06-03 | 180636 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC .3.06.21 REVISION SELON LES 4 CLES DE LA MAINTENANCE. 43609292/0240 |  |  | 2020-1281 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.62AO | GETINGE/MAQUET | 00028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2021-03-18 | 170988
2020.XLS | 2021-02-25 | 2021-03-08 | 2021-05-14 | 176051 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR TOCO NE FONCTIONNE PLUS. | OS25/02/2021 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 08/03/2021 CAPTEUR NE FONCTIONNE PAS , ENVOI EN REPARATION IF 01/04/2021 DEVIS RECU - DA TRANSMISE LL 01/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/05/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVA |  |  | 2020-2190 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43136973 | OS25/02/2021 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/05/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°181697 ET COMMANDE B2/1136498 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(ETIQUETTE A REFAIRE) OS28/05/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-03-18
2020.XLS | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 175889 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE OLYMPUS 30°10MM SN 570021 FLOU ++ OPTIM 5058 | OS23/02/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 24/02/2021 NETTOYAGE OPTIQUE CONTROLE DEFAUT NON CONSTATE REMIS A DISPOSITIUON OS24/02/2021 DM RENDU. |  |  | 2020-2137 | OPTIQUE 30° 10MM | WA53005A | OLYMPUS | 570021 | OS23/02/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/02/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-16
2020.XLS | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 175630 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IMAGE PAS NETTE .PAS ASSEZ DE LUMIERE. | IF 16/02/2021 URETERO IMAGE PAS NETTE , ENVOI EN REPARATION IF 19/02/2021 RECEPTION URETERO SELON BL5800407546 AUCUN DEFAUT CONSTATE , CONTROLE EFFECTUER OK , MIS A DISPO TU SERVICE IF 19/02/2021 REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-1629 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2260270 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 46.946491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-03-09
2020.XLS | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-03-11 | 175560 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ALTHEA OPTIQUE A CONTROLER |  |  | 2020-1188 | ENDOSCOPE RIGIDE | 26105BA | STORZ | 120F9V |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-231010 | ALTHEA FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2021-03-06 | 4561236
2020.XLS | 2021-02-12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 175468 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE MONITEUR BIS NE RECONNAIT PAS LORSQUE NOUS INSERONS LE CAPTEUR. MERCI. | IF 08/03/2021 UN DES CABLE EST HS , APPEL SAV POUR DEVIS IF 10/03/2021 DEVIS RECU , DEMANDE N° 3096 IF 19/03/2021 REMPLACEMENT CABLE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS22/03/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1297 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58963 | OS22/03/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-03-05
2020.XLS | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-05-14 | 175504 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR CARDIO FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE (FAUX CONTACT?) | NH 15.02.2021 DEPOSE A L'ATELIER IF 22/02/2021 CAPTEUR FONCTIONNE PAR INTERMITENCE , ENVOI EN REPARATION IF 01/04/2021 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 01/04/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/05/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°181697 E |  |  | 2020-1368 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE43396403 | OS12/05/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°181697 ET COMMANDE B2/1136498 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/06/2021RECEPTION D UN CAPTEUR NEUF SUIVANT BLN°0816137125 ET COMMANDE B3/1142701 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRI |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-03-05
2020.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 175344 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LORSQUE L'ON L'ON RACCORDE LE MONITEUR AU PROCESSEUR IL N'Y A PAS DE SIGNAL MERCI | NH 11.02.2021 PASSAGE DANS LE SERVICE => RECONNEXION CABLE => TEST OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2275 | MONITEUR UHD4 4K 27'' | MONITEUR 4K | ARTHREX | 909KCEAN5180 |  | 539 | COLONNE ARTHREX FULL 4K | COLONNE VIDEO | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-04
2020.XLS | 2021-02-11 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 175416 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE MERCI | OS11/02/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 23.02.21 REMISE EN ETAT OS23/02/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS11/02/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/02/2021 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-03-04
2020.XLS | 2021-02-05 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 175025 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS DONT IL MANQUE UNE VIS. | OS08/02/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 23.02.21 AUCUNE VIS NE MANQUE. RESSERAGE. DEPOSE PAR LE SAV |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS08/02/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-26
2020.XLS | 2021-02-04 | 2021-03-18 | 2021-03-23 | 174949 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° FLOU OLYMPUS REF WAZT412A SN 804482 OPTIM 5017 | OS04/02/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 08/02/2021 OPTIQUE FLOU OPTIM 5017 - ENVOI CHEZ PETEL POUR DEVIS NH 12.02.2021 RECEPTION RI => OPTIQUE NON REPARABLE => DEMANDE DE RETOUR LL 17/02/2021 OPTIQUE SOUS MARCHE OLYMPUS - ATTENTE ACTIVATI |  |  | 2020-1823 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 804482 | OS04/02/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/03/2021 RECEPTION SOUS CONTRAT D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°74357717 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2021-02-25
2020.XLS | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-05-06 | 175116 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.02.2021 RECEPTION DEVIS DC20212332 => CAMERA 4K + ECRAN 4K / EN SIGNATURE LL 08/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.05.2021 MISE EN SERVICE DE L EF |  |  | 2020-2294 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49854 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Tâches |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2021-02-25 | 696893
2020.XLS | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-05-06 | 175120 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.02.2021 RECEPTION DEVIS DC20212332 => CAMERA 4K + ECRAN 4K / EN SIGNATURE LL 08/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.05.2021 MISE EN SERVICE DE L EF |  |  | 2020-2295 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 0F49856 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Tâches |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2021-02-25 | 696893
2020.XLS | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 174791 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE S'ALLUME PLUS | AB 02/02/2021 DEBLOCAGE PAR RESET CONTROLE ETALONNAGE AVEC SCANPOINT OK REMISE EN SERVICE |  |  | 2020-2061 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST315652 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-23 | 36012142
2020.XLS | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 174842 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE NEBULISEUR ASPIRE LE PRODUIT DE L'AEROSOL ET IL SE NOIE... | OS03/02/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 03.02.2021 DEMONTAGE => TUYAU INVERSE ENTRE ASPI / EXPI / REMONTAGE --- ESSAI / FONCTIONNEL OS05/02/2021 RENDU |  |  | 2020-1180 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-3 | OS03/02/2021 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2021 RENDU |  |  |  | 0 | COMBREDET | 4240 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-23
2020.XLS | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 174694 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/01/2021 INSTALLATION DICOM , CONFIGURATION DE LA WORKLIST ET DU PACS , TEST DE LA WORKLIST ET DU PACS OK ENVOYE ET RECEPTION SANS PROBLEME , SYSTEME FONCTIONNELLEMENT , LE CLIENT ATTEND UNE DATE POUR INTERVENTION DE L APPLICATION . |  |  | 2020-2136 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 12386 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2021-02-20 | 22766809
2020.XLS | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 174775 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL CAR BOUTON CASSE MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | AL 030.2021 REMPLACEMENT INTERUPPTEUR --- ESSAI / FONCTIONNEL OS04/02/2021 RENDU. |  |  | 2020-1185 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1904D502-5 | OS04/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-20
2020.XLS | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 174664 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | GC 29.01.21 POUR UNE MISE A NIVEAU SAV. LA SURVEILLANTE NE VEUT PAS LES DONNER SANS PRET.RECHERCHE DANS LES SERVICES AVEC UNE POMPE DE LA PEDIATRIE COMME PRET. PAS TROUVEES. RAPPEL 4195 EN DEBUT D'APRES MIDI LES 3 POMPES NON UTILISEES . PRISES ET RAMENE A |  |  | 2020-1668 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412215 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-02-19 | 170988
2020.XLS | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 174663 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | GC 29.01.21 POUR UNE MISE A NIVEAU SAV. LA SURVEILLANTE NE VEUT PAS LES DONNER SANS PRET.RECHERCHE DANS LES SERVICES AVEC UNE POMPE DE LA PEDIATRIE COMME PRET. PAS TROUVEES. RAPPEL 4195 EN DEBUT D'APRES MIDI LES 3 POMPES NON UTILISEES . PRISES ET RAMENE A |  |  | 2020-1667 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412240 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-02-19 | 170988
2020.XLS | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 174661 | 22-3301 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | GC 29.01.21 POUR UNE MISE A NIVEAU SAV. LA SURVEILLANTE NE VEUT PAS LES DONNER SANS PRET.RECHERCHE DANS LES SERVICES AVEC UNE POMPE DE LA PEDIATRIE COMME PRET. PAS TROUVEES. RAPPEL 4195 EN DEBUT D'APRES MIDI LES 3 POMPES NON UTILISEES . PRISES ET RAMENE A |  |  | 2020-1666 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412169 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-02-19 | 170988
2020.XLS | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 174659 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | GC 29.01.21 MISE A NIVEAU SAV. RECHERCHE POMPE DANS DIFFERENTS SERVICES , PERSONNE AU COURANT. TROUVE ET RAMENE MAINTENANCE FINIE AL 29.01.2021 INTERVENTION SAV IFU0000154 / RI008108 => REMPLACEMENT BATTERIE DEFECTUEUSE --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2020-1663 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42409233 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-02-19 | 170988
2020.XLS | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 174660 | 22-5036 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | GC 29.01.21 MISE A NIVEAU SAV. RECHERCHE POMPE DANS LE SERVICES , TROUVE ET RAMENE MAINTENANCE FINIE AL 29.01.2021 INTERVENTION SAV IFU0000154 / RI008108 => REMPLACEMENT BATTERIE DEFECTUEUSE --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2020-1669 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786167 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-02-19 | 170988
2020.XLS | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 174658 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | GC 29.01.21 MISE A NIVEAU SAV. RECHERCHE POMPE DANS DIFFERENTS SERVICES , PERSONNE AU COURANT. TROUVE ET RAMENE MAINTENANCE FINIE AL 29.01.2021 INTERVENTION SAV IFU0000154 / RI008108 => REMPLACEMENT BATTERIE DEFECTUEUSE --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2020-1665 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412244 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-02-19 | 170988
2020.XLS | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-18 | 175744 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | FUITE | GC 27.01.21 COLLIERS DE SERRAGE 1-9891553653 |  |  | 2020-1575 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | ARTIS PHYSIO AFBK | BAXTER | FX034168 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000219 | BAXTER | [5 empty] | 2021-02-17 | 170988
2020.XLS | 2021-01-27 | 2021-02-11 | 2021-03-02 | 174488 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N12 SN 12123E TRES FLOU MERCI | OS27/01/2021 BETOCCHI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 03/02/2021 OPTIQUE FLOUE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS AB 11/02/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 15/02/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SU |  |  | 2020-1591 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 12123E | OS27/01/2021 BETOCCHI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/03/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°106395 ET COMMANDE B2/1130073 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A A B. |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-02-17
2020.XLS | 2021-01-23 | 2021-01-25 | 2021-02-18 | 174280 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | GENERATEUR QUI NE S'ALLUME PLUS, PLUSIEURS CHANGEMENTS DE PRISES FAIT.ECRAN NOIR => RANGE EN STE | GC 25.01.21 CONTROLES. BOUTON MARCHE ARRET ?.SAV VA PASSER. PROBLEME DE BOUTON GC 18.02.21 IL Y A 2 BOUTONS. CELUI NON CONTROLE SUR OFF 57 018 917 |  |  | 2020-2018 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2051600 |  |  |  |  | 0 | PILKA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2021-02-13
2020.XLS | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 173912 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUIS BRAS NE TIENT PLUS LE BRAS DU PATIENT. | OS19/01/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 19.01.21 HUILE SUR LA POIGNEE ??DEMONTAGE, NETTOYAGE, REMONTAGE AL 21.04.2021 MATERIEL REPRIS LE ? |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS19/01/2021 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-06
2020.XLS | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-03-04 | 173857 | 22-4054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR; L'ECRAN NE S'AFFICHE PLUS. MERCI D'AVANCE. | OS15/01/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.APPAREIL COMPLET NH 15.01.2021 DM SOUS GARANTIE => ENVOI EN SAV OS03/03/2021 RECEPTION SOUS GARANTIE VS900 REPARER SUIVANT BLN°178182 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 04.03.2021 RECEPTION RI => C |  |  | 2020-1683 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-03036137 | OS15/01/2021 MONITEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.APPAREIL COMPLET OS03/03/2021 RECEPTION SOUS GARANTIE VS900 REPARER SUIVANT BLN°178182 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/03/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2021-02-05
2020.XLS | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-07-02 | 173725 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | GC 04.01.21 SUITE A UNE CASSE D'UN APPAREIL DES PREMAS. IL A ETE PRETE AUX PREMAS. ECHANGE DU PIED. A REMONTER AU RETOUR DU REPARE GC 18.06.21 ECHANGE FAIT AU RETOUR DE REPARATION. LE SERVICE RECLAME UN PIED QU'IL N'ON JAMAI EU |  |  | 2020-2014 | TIRE LAIT | SYMPHONY PLUS | MEDELA | 1649758 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-04 | 170988
2020.XLS | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-15 | 173670 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LES FENETRES CHANGES TOUTE SEULE IMPOSSIBLE DE FAIRE DES ECHOS. APPEL SAV. ECHOGRAPHE ECHANGE PAR UN ECHOGRAPHE AVEC UNE VERSION DIFFERANTE. |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2021-02-03 | 4561236
2020.XLS | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 173696 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2021 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 13/01/2021 |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-02-03 | 22766809
2020.XLS | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 173586 | 22-5029 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE BOUTON MARCHE ARRET DU NEBULISEUR EST CASSE. PEUT-ON AVOIR UN NEBULISEUR DE PRET SVP? | OS12/01/2021 DM HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 12/01/2021 REMPLACEMENT BOUTON HS - ESSAIS => CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS13/01/2021 DM RENDU A SELENNE. |  |  | 2020-1180 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R1909D502-3 | OS12/01/2021 DM HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2021 DM RENDU A SELENNE. |  |  |  | 0 | COMBREDET | 4240 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-02-02
2020.XLS | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 173482 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | SONNE EN CONTINUE "MESSAGE CHANGER POMPE SI CONTINUE A SONNER " MERCI | OS08/01/2021 DM + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 29.01.2021 INTERVENTION SAV IFU0000154 / RI008108 => REMPLACEMENT BATTERIE DEFECTUEUSE --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2020-1664 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412320 | OS08/01/2021 DM + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2021-01-29
2020.XLS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 173416 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | L'OPTIQUE 30° SN 122M8V POUR ARTHROSCOPIE CASSE OPTIM 4940 ATTENTION URGENT ++++ PLUS QUE DEUX OPTIQUES POUR ARTHROSCOPIE AU LIEU DE QUATRE | AB 07/01/2021 OPTIQUE CASSEE ENVOI CHEZ PRESTATAIRE N° DE COLISSIMO : 8P00225408209 AB 13/01/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMIS A LL LL 15/01/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AB 20/01/2021 RECEPTION OPTIQUE FORFAIT REPARATION BDC B2/1113981 REMISE A DISPOSI |  |  | 2020-1280 | OPTIQUE 4 MM 30° 180 MM | 28731BWA HOPKINS II | STORZ | 122M8V |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-01-28
2020.XLS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-06-22 | 181729 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 22/06/2021 REGUL MP DU 07/01/2021 - EQUIPEMENT CONFORME |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 |  | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2021-01-07 | 22993538
2020.XLS | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 173354 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MISE A JOUR LOGICIEL + PARAMETRAGE | LL 07/01/2021 MAJ EN PREVENTIF + PARAMETRAGE - VERIF REFERENCES CARTES - TEST => CONFORME |  |  | 2020-2280 | PROCESSEUR ULTRASONORE | SU-1 | FUJIFILM | 5V658K057 |  | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-004190 | FUJIFILM | [5 empty] | 2021-01-28 | 22993538
2020.XLS | 2021-01-05 | 2021-01-20 | 2021-02-25 | 173192 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LE COUVERCLE INTERNE DE LA CENTRIFUGEUSE EST PLEIN DE ROUILLE ; EST-IL POSSIBLE DE REFAIRE LE REVETEMENT MERCI | AL 20.01.2021 DEMANDE DEVIS REMPLACEMENT PIECES => ATTENTE DEVIS / RETOUR SAV AL 26.01.2021 RECEPTION DEVIS N°59443 => EN SIGNATURE LL 29/01/2021 DA VALIDEE- TRANSMISE POUR BC AL 23.02.2021 INTERVENTION SAV RI N°59443 => REMPLACEMENT PORTE + PRISE SECTEUR |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2021-01-26
2020.XLS | 2020-12-31 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 173063 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | NE PREND PAS EN COMPTE LE POIDS. MERCI ! | AL 08.01.2020 VERIFICATION INTERNE => DEFAUT NON-CONSTATE |  |  | 2020-1239 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19014677 |  |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-21
2020.XLS | 2020-12-30 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 173032 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BETOCCHI N17 SN 1433936 CASSE MERCI | OS05/01/2021 BETOCCHI SANS NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 05/01/2021 OPTIQUE TRANSMISE A PETEL POUR DEVIS NH 14.01.2021 RECEPTION RI => OPTIQUE IRREPARABLE => DEMANDE DE RETOUR POUR ENVOI CHEZ DELMONT OS 20/01/2020 RETOUR D UNE OP |  |  | 2020-1640 | OPTIQUE HYSTEROSCOPE HD 2.9MM - 30° - 300MM | HYSTEROSCOPE HD | DELMONT IMAGING | 1433936 | OS05/01/2021 BETOCCHI SANS NUMERO D EQUIPEMENT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/01/2020 RETOUR D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°104774 TRANSMIS AU TECH. OS29/04/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BL001920 ET COMMANDE B6/113 |  |  |  | 0 | DOPP | 4803 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012675 | DELMONT IMAGING | [5 empty] | 2021-01-20
2020.XLS | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 172972 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE ORL WOLF SN 1100613246 : POINTS NOIRS OPTIM 4916 | OS04/01/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 05/01/2020 POINTS NOIR OPTIM 4916 SOUS GARANTIE ENVOI A LA SOCIETE COLISSIMO N°8POO225408148OS01/02/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARAER GRATUITEMENT SUIVANT BLN°103493 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2020-1196 | OPTIQUE 4 MM 30° 170 MM | 8880.543 | WOLF | 1100613246 | OS04/01/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. COLISSIMO N°8POO2254081 OS01/02/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARAER GRATUITEMENT SUIVANT BLN°103493 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. OS02/02/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001224 | WOLF | [5 empty] | 2021-01-19
2020.XLS | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 2021-01-20 | 172913 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | OPTIQUE 12° SN 804482 CASSE BOITE RESECTEUR BIPOLAIRE / MONOPOLAIRE OPTIM 4905 | OS04/01/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 05/01/2021 OPTIQUE CASSE ENVOI CHEZ PRESTATAIRE COLISSIMO N°8P00225408162 AB 13/01/2021 RECEPTION DEVIS TRANSMI A LL LL 15/01/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/01/2021 RECEPTION D UNE OPTIQU |  |  | 2020-1823 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 804482 | OS04/01/2021 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/01/2021 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°104811 ET COMMANDE B2/1113981 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2021-01-16
2020.XLS | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 172773 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE PISTON, VOIR RAPPORT D'INTERVENTION. ATTENTE RETOUR: MODULE A2 A CHANGER | AL 28.12.2020 INTERVENTION WO-00009119 => REMPLACEMENT DU MODULE A2 --- REQUALIFIACTION / CONFORME |  |  | 2020-2264 | AUTOMATE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE | GENEXPERT | CEPHEID | 835072 |  |  |  |  | 0 | BATTAGLINI | 4417 | O | Corrective |  | Définitive | 578 | CEPHEID | [5 empty] | 2021-01-13
2020.XLS | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 172657 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | CARTOGRAPHIE DE MISE EN SERVICE | LW 21.12.20 RECEPTION DEVIS POUR REALISATION CARTOGRAPHIE COFRAC N° FR005-QC-20016815 => VALID CE JOUR LW 21.12/.20 PLANIFICATION INTERVENTION LE 22.12.20 AU SOIR POUR INSTALLATION SONDES ET LECTURE AVEC RESULTAT LE 23.12.20 LW 23.12.20 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2020-2339 | CONGELATEUR -80°C | MDF-C8V1-PE | PHCBI | 20090262 | LW 21.12.20 RECEPTION DEVIS POUR REALISATION CARTOGRAPHIE COFRAC N° FR005-QC-20016815 => VALID CE JOUR LW 21.12/.20 PLANIFICATION INTERVENTION LE 22.12.20 AU SOIR POUR INSTALLATION SONDES ET LECTURE AVEC RESULTAT LE 23.12.20 LW 23.12.20 RECEPTION RAPPORT |  |  |  | 0 | LW | 4540 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-1111111 | TRESCAL | [5 empty] | 2021-01-09 | 782226
2020.XLS | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 172634 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | PILE A CHANGER MERCI | GC 23.12.20 FAIT |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | KARSINTI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-09
2020.XLS | 2020-12-21 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 172642 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CASSE | OS 21/12/2020 DM DEPOPSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 21/12/2020 CASSE SUR DEBRAYAGE PISTON OS05/02/2021 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3243426 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 05/02/2021 REMPLACEMENT BATTERIE + L |  |  | 2020-1202 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826019 | OS 21/12/2020 DM DEPOPSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2021 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3243426 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS09/02/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2021-01-09
2020.XLS | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-05 | 172647 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR DE DEBIT INOPERANT | NH 21.12.2020 REMPLACEMENT CAPTEUR DE DEBIT +> TEST OK MAIS APRES 10 MINUTES DE VENTIL => ERREUR DE DEBIT NH 05.01.2020 TESTS SUR LA DUREE AVEC BLOC + CAPTEUR DEBIT A USAGE UNIQUE => PAS DE SOUCI CONSTATE => DM REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2021-01-09
2020.XLS | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-12 | 172666 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.12.2020 FIL CAPTEUR DE DEBIT ABIME NH 04.01.2020 DA 2030 TRANSMISE LL 11/01/2021 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 12.01.2021 CAPTEUR DE DEBIT TROUVE DANS STOCK INSTALLE SUR LE DM => COMMANDE SERA A REMETTRE DANS LE STOCK |  |  | 2020-1345 | SYSTEME DE REGULATION DE DEBIT NO | NO-A | EKU | NOAE002326 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-09 | 824155
2020.XLS | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-28 | 172555 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN COUDE MEDTRONIC NE TIENT PLUS LA FRAISE FONCTIONNE AVEC LE MOTEUR INDIGO REF : 1845020 SN : P29841055 OPTIM : 4893 COMPOSITION D'ORIGINE : 31047 ATTENTION PEUT ETRE ENCORE SOUS GARANTIE | NH 18.12.2020 ATTENTE RMA POUR ENVOI SOUS GARANTIE NH 21.12.2020 RECEPTION RMA NH 28.12.2020 RECEPTION ET IMMATRICULATION PAM => MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-2337 | PIECE A MAIN ANGULEE POUR MOTEUR INDIGO | 1845020 | MEDTRONIC | P29841055 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003852 | MEDTRONIC FRANCE | [5 empty] | 2021-01-08
2020.XLS | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 172582 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME EN 3D APPEL GE ENVOIE D'UNE SONT EN ECHANGE STANDARD ECHANGE FAIT LE 21/12/2020 |  |  | 2020-2124 | SONDE EXTERNE | RAB6-D | GENERAL ELECTRIC | 844796WX3 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2021-01-07 | 4561236
2020.XLS | 2020-12-16 | 2021-03-04 | 2021-03-16 | 172450 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CHAUFFE A 41.2°AU LIEU DEN 37°SANS RAISON MERCI | OS17/12/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04/03.2021 DM SOUS GARANTIE ENVOI EN SAV OS16/03/2021 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60189222 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 16.03.2021 RECEPTION RI => PAS DE DE |  |  | 2020-2134 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | DEAS | 207081 | OS17/12/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/03/2021 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60189222 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/03/2021 DM RENDU. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2021-01-06
2020.XLS | 2020-12-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 172322 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS CASSE | OS15/12/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 15.01.21 POIGNEE DEMONTEE.REMISE EN ETAT, REGLAGE OS15/01/2021 RENDU. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS15/12/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-05
2020.XLS | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 172330 | 04-2580 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PAGE FIGEE IMPOSIBLE D'ALLER SUR LA PAGE NOUVEAU PATIENT ET DEDEMANDE AU DEMARAGE UN MOT DE PASSE. PROBLEME INTERMITANT. APPEL GE: ATTENTE DU TECH. INTERVENTION DU TECH, RAS ( PEUT ETRE UN NETTOYAGE TROT HUMIDE COSE CORONA) LE 04/01CONTROLE AVEC LE SERVIC |  |  | 2020-2118 | ENSEMBLE D'ECHOGRAPHIE | VERSANA | GENERAL ELECTRIC | 6050932WX0 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-230168 | GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2021-01-02 | 4561236
2020.XLS | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 172292 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | POMPE NE FONCTIONNE PAS !!!! MEME PB QUE LES 2 AUTRES EMMENEE AU BIO MED LA SEMAINE DERBIERE | AL 14.12.2020 ENVOI SAV => ECHEC AUTOTEST AL 14.12.2020 ESSAI AVEC CASSETTE TEST + VOIE1/VOIE2 --- FONCTIONNELLE / RENDU AU SERVICE |  |  | 2020-1664 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42412320 |  |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2021-01-02
2020.XLS | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 2021-02-11 | 172238 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | OPTIQUE DEFECTUEUX, NOIR PLUS DE LUMIERE. HYSTERO OP. BIPOLAIRE 3 | PAS DE VISION A TRAVER L'OPTIQUE |  |  | 2020-1187 | ENDOSCOPE RIGIDE | 26105BA | STORZ | 120FGZ |  |  |  |  | 0 | KUC | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 04-231010 | ALTHEA FRANCE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2021-01-01
2020.XLS | 2020-12-09 | 2021-01-04 | 2021-10-07 | 172052 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE SPO2 MINDRAY HS A REMPLACER MERCI | OS10/12/2020 CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 04.01.2020 MAD ENVOI SAV NH 28.01.2021 RECEPTION DU MODULE INTERFACE BIS S/N B436664 => CABLE ET CAPOT CHANGES => MIS A DISPO DU SERVICE NH 17.05.2021 RECEPTION DEVIS POUR BIS S/N BX07117 => DA TRANSM |  |  | 2020-1296 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58964 | OS10/12/2020 CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/10/2021 RECEPTION D UN MONITEUR BIS REPARER SUIVANT BLN°8988252838 ET COMMANDE B2/1141575 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH (ETIQUETTE A REFAIRE) |  |  |  | 0 | KARSINTI | 7251 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003852 | MEDTRONIC FRANCE | [5 empty] | 2020-12-30
2020.XLS | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 171907 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | VERIFICATION DE SYSTEME MESSAGE ETEINDRE ET RALLUMER SI PERSISTE CHANGER DE POMPE CAR DEFECTUEUSE | OS07/12/2020 POMPE A PERF AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION AL 14.12.2020 ENVOI SAV => DEFAUT BATTERIE / ENVOI SAV AL 17.12.2020 REMPLACE PAR LE 2020-2331 PAR ECHANGE STANDART SUITE PROBLEME MATERIO / DEFAUT BATTERIE |  |  | 2020-1662 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42409227 | OS07/12/2020 POMPE A PERF AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2020-12-26
2020.XLS | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 171822 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE HOLTER S'ETEINT LA NUIT MERCI DE LE VERIFIER. | OS04/12/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION IF 07/12/2020 LE HOLTER S'ETEINT LA NUIT=> A VERIFIER , ENVOI AU SAV OS10/12/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HOLTER REPARER SUIVANT FEUILLE D INTERVENTION N°94001084 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 | OS04/12/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS10/12/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN HOLTER REPARER SUIVANT FEUILLE D INTERVENTION N°94001084 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/12/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2020-12-25
2020.XLS | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 171795 | 04-4840 | CS GYNECO OBSTETRIQU | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CONTROLE DU LECTEUR RAS |  |  | 2020-1417 | LECTEUR DE BANDES URINAIRES | INSIGHT U120 ULTRA | ACON | 697E0000620 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04 | GHCPO | 04-00011 | POLE FEMMES ENFANTS | 2020-12-24 | 4561236
2020.XLS | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 171702 | 22-5055 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/12/2020 LE JOUR DE LA MISE EN SERVICE PROBLEME DE CALIBRATION => RETOUR AU SAV => RI N° 133795 CALIBRATION DES PRESSIONS, CALIBRATION DE LA VALVE. REMONTAGE, CALIBRAGE ET VERIFICATION DES PERFORMANCES SELON LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONFORMEMEN |  |  | 2020-2077 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-01705 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | SEBAC | [5 empty] | 2020-12-23 | 22766809
2020.XLS | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2021-01-25 | 171757 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DON DE LA FAMILLE THULLOT,FAUTEUIL CONFORT ET ELECTRIQUE: A NETTOYER, ETTIQUETER ET METTRE EN SERVICE | ML 03/12/20 FC RECUPERER, N° DE SERIE 20B05004595 ML 04/12/20 NETTOYER ET CONTROLE EN ATTENTE DU NUMERO BIOMED AB 18/01/21 N° BIO ATTRIBUER EN ATTENTE DE L'ASSURANCE ML 25/01/21 ASSURANCE RECUS ET INSTALER, F |  |  | 2020-2350 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA DAHLIA 30 | INVACARE | 20B05004595 | ML 03/12/20 FC RECUPERER |  |  |  | 0 | SARAH ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-23 | 36012191
2020.XLS | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-01-06 | 171667 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 01.12.2020 SUITE MP => ATTENTE DEVIS REMPLACEMENT SUPPORT LAME AL 15.12.2020 RECEPTION DEVIS S20120086 SUITE MP => EN SIGNATURE LL 18/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 06.01.2021 INTERVENTION SAV => REMPLACEMENT SUPPORT LAME --- QUALIFICATION | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-22 | 696893
2020.XLS | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 171589 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | IMAGE MAUVAISE | GC 01.12.20 APPEL SAV POUR PRET DOSSIER 054171. RAPPEL DU SAV. UNE SONDE NEUVE SERA ENVOYEE SOUS GARANTIE ET LE RENVOI DE CELLE EN PANNE GC 02.12.20 RECU. A IMMATRICULER.FAIT PAR LW SN 94845013 2020-2172 GC 03.12.20 ECHANGE DE SONDE SUR L'ECHOGRAPHE ET PR |  |  | 2020-1330 | SONDE LINEAIRE VASCULAIRE PROFONDE | S.2000 / 9L4 | SIEMENS | 95248019 |  | 347 | S2000-1 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-22 | 170988
2020.XLS | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 171651 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.11.2020 INTERVENTION SAV MM + REMIS EN ROUTE => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / INTERVENTION A COMPLETER --- FONCTIONNEL | COLORATION L6 |  | 2020-2044 | APPAREIL A INCLUSION DES TISSUS | EXCELSIOR | THERMO | ET50321608 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-19 | 696893
2020.XLS | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 171545 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POMPE A PERFUSION MESSAGE PB DE BATTERIE A CHANGER SONNE ++ MEME BRANCHEE SUR LE SECTEUR | OS01/12/2020 DM DEPOSE A L ATELIER . NH 04.12.2020 DM SOUS GARANTIE => ENVOI SAV AL 17.12.2020 REMPLACE PAR LE 2020-2332 PAR ECHANGE STANDART SUITE PROBLEME MATERIO / DEFAUT BATTERIE |  |  | 2020-1661 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42409049 | OS01/12/2020 DM DEPOSE A L ATELIER . |  |  |  | 0 | OCTAVE | 4299 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2020-12-19
2020.XLS | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 171657 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 27.11.2020 INTERVENTION SAV MM => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR ---- FONCTIONNEL |  |  | 2020-2046 | MODULE FROID | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5173B1609 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-18 | 696893
2020.XLS | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 171665 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.11.2020 INTERVENTION SAV MM => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / BLOC SUPPORT DE LAME A REMPLACER ---- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2043 | MICROTOME | HM 340 E-2 | MICROM | 37441 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-17 | 696893
2020.XLS | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 171661 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.11.2020 INTERVENTION SAV MM => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / NETTOYAGE DEBOUCHAGE SYSTEME + VERRIN A REMPLACER ---- FONCTIONNEL | COLORATION L6 |  | 2020-2041 | COLLEUSE DE LAME | CTM6 | MICROM | 36056 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-17 | 696893
2020.XLS | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 171679 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 26.11.2020 INTERVENTION SAV MM => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR / BLOC SUPPORT DE LAME A SURVEILLER ---- FONCTIONNEL | LABO PRINCIPAL |  | 2020-2042 | MICROTOME | HM 340 E | MICROM | S18061158 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-16 | 696893
2020.XLS | 2020-11-24 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 171133 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PIECE A MAIN STO DROITE AVEC SYSTEME POUR IRRIGATION BIEN AIR SN : 20B0489, CHAUFFE, OPTIM : 4840. | OS24/11/2020 MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 01/12/2020 ENVOI CHEZ REPARATION TURBINES IF 07/12/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 18/12/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/01/2021 RECEPTION REPARER D UN MOTEUR SUIVANT FACTURE DE REPARATION |  |  | 2020-1350 | MOTEUR CHIRURGICAL | 1600052-001 | BIEN AIR | 20B0489 | OS24/11/2020 MOTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/01/2021 RECEPTION REPARER D UN MOTEUR SUIVANT FACTURE DE REPARATION 9819-0121 ET COMMANDE B2/1104647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB.. OS12/01/2021 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2020-12-15
2020.XLS | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 171656 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.11.2020 INTERVENTION SAV MM => MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR ---- FONCTIONNEL |  |  | 2020-2045 | STATION D'ENROBAGE | ELEMENT FROID TES VALIDA | THERMO FISHER SCIENTIFIC | HS5075A1608 |  | 339 | STATION D'ENROBAGE |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2020-12-15 | 696893
2020.XLS | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 170858 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LE VIDEO-LARYNGOSCOPE NE S'ALLUME PLUS. | AL 18.11.2020 REMPLACEMENT BATTERIE --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 |  |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-09
2020.XLS | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 170878 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR ; MERCI DE RAPPORTER L'IMPRIMANTE QUI ETAIT CONNECTEE A L'ECHOGRAPHE HITACHI OSIRIS 2007 BIO 228 QUE IBRAHIM AURAIT EMPORTEE LORS DE SON INTERVENTION SUR SITE. LES UROLOGUES ONT BESOIN DE CE MATERIEL. CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | IF 20/11/2020 REPROGRAPHE IMMATRICULER AU SERVICE , INSTALLER DANS LE SERVICE |  |  | 2020-2062 | REPROGRAPHE | UP-897MDCE/PB | SONY | 143941 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-09
2020.XLS | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 170816 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | POUR CHANGEMENT DE BATTERIE PAR AVANCE MERCIIIII | OS17/11/2020 VIDEO LARYNGO BATTERIE A CHANGER. AL 17.11.2020 REMPLACEMENT BATTERIE --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 | OS17/11/2020 VIDEO LARYNGO BATTERIE A CHANGER. |  |  |  | 0 | GIRAUDEAU | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-12-08
2020.XLS | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2024-11-18 | 238444 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.11.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT FILTRES ET PILE SAUVEGARDE HORLOGE => ETALONNAGE => DM CONFORME |  |  | 2020-1996 | APPAREIL D'AUTOTRANSFUSION | CELL SAVER ELITE + | HAEMONETICS | 19L102SPG |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008213 | HAEMONETICS FRANCE | 2019-0040-ATF19 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2020-12-05 | 824155
2020.XLS | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 172007 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 12.11.2020 INTERVENTION : CAS-001247802 => REMPALCEMENT POSITION 4/6 --- VALIDATION / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1830 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 318156 |  | 531 | BENCHMARK ULTRA | AUTOMATE | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2020-12-03 | 696893
2020.XLS | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 170418 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2020 REMPLACEMENT PILE --- ESSAI / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1935 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 181754303D16 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-28 | 696893
2020.XLS | 2020-11-09 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 170392 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | EMBOUT DE CONNEXION CASSE | NH 17.12.2020 REMPLACEMENT CABLE CASSE => DM REMIS EN POOL DE PRET |  |  | 2020-1296 | MONITEUR BIS | BIS VISTA | COVIDIEN | VT58964 |  |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-11-28
2020.XLS | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2020-12-16 | 170388 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MOLETTE CASSE | OS10/11/2020 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. LL 12/11/2020 MOLETTE CASSEE + MP A FAIRE OS15/12/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3240717 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 16.12.2020 RECEPRION BL3240 |  |  | 2020-1203 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826025 | OS10/11/2020 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. OS15/12/2020 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3240717 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/12/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-11-28
2020.XLS | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 170313 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, COMME INDIQUE PAR TELEPHONE, LES REPETITEURS DE L'UNITE 3 DE REANIMATION REPETENT LES ALARMES DE TOUTES LES UNITES (26 PATIENTS) AU LIEU DE REPETER UNIQUEMENT LES ALARMES DE L'UNITE 3. CELA PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCES UNE LASSITUDE DES SOIGNANTS AU TROP PLEIN DE SONNERIES DONC UN RISQUE DE MANQUE SURVEILLANCE DES PATIENTS. CORDIALEMENT | NH 06.11.2020 EN ATTENTE DE L'INSTALLATION DE LA CENTRALE EN REA 1 POUR RESOUDRE LE PROBLEME NH 10.11.2020 APRES INSTALLATION DU POSTE CENTRALE EN REA 1 => PROBLEME D'ALARME DISPARU => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1673 | POSTE CENTRAL DE SURVEILLANCE | 700 ATO MODEL | GENERAL ELECTRIC | F20370014SA |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-27
2020.XLS | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-13 | 170247 | 22-3050 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR PROBLEME ARTEFACTS SUR LA SONDE ABDO 8C1 APPAREIL 22-3058 | NH 06.11.2020 OUVERTURE DOSSIER LL 13/11/2020 SONDE CONVEXE REMPLACEE SOUS GARANTIE PAR 2020-2001 LL 13/11/2020 MISE EN REFORME 2020-1496 - SONDE RECUPEREE PAR CANON IF 13/11/2020 SONDE DEPOSE DANS LE SERVICE |  |  | 2020-1496 | SONDE CONVEXE ABDOMINALE | PVT-475BT | CANON | FSB2044547 |  | 492 | APLIO A450 | ECHOGRAPHE | 0 | MR FABRE | 6162 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001133 | CANON MEDICAL SYSTEMS | [5 empty] | 2020-11-26
2020.XLS | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 170115 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BETOCCHI N15 SN 1211SJ CASSE | OS03/11/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 17/11/2020 DEMANDE PROPOSITION CONTRAT AUPRES DE LA SOCIETE - VU AVEC LL LL 23/11/2020 ENVOI OPTIQUE CE JOUR POUR ES AB 26/11/2020 RECEPTION DEVIS 5430161265 TRANSMIS A LL LL 27/11/2020 DA VALIDEE |  |  | 2020-1590 | OPTIQUE 2.9MM 30° | 26120BA | STORZ | 1211SJ | OS03/11/2020 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/12/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BLN°5800391091 ET COMMANDE B6/1101748 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AB POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | DOPP | 4265 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-11-24
2020.XLS | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 169796 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHARGEUR POUR PILIER MAQUET SN 02425 NE CHARGE PAS URGENT MERCI | IF 29/10/2020 CABLE DE LIAISON HS , REMPLACEMENT DU CABLE , MIS A DISPO DU SERVICE OS/30/10/2020 DM RENDU A SYLVIE. |  |  | 2020-1784 | CHARGEUR POUR PILIER 1150 | 1150.81A0 | GETINGE/MAQUET | 02425 | OS/30/10/2020 DM RENDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-18
2020.XLS | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 170211 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.11.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/4348 --- CONFORME NORME ISO8655 |  |  | 2020-1932 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | LN05355 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-11-14 | 696893
2020.XLS | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 170207 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 04.11.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/4347 ---- CONFORME NORME ISO8655 |  |  | 2020-1931 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10002M | GILSON | NK70340 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-11-14 | 696893
2020.XLS | 2020-10-23 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 169515 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUI BRAS TOMBE (BLOC BFE) | OS23/10/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 19.11.20 REMISE EN ETAT OS20/11/2020 APPUI BRAS. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS23/10/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/11/2020 APPUI BRAS. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-13
2020.XLS | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 169434 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | CARIOU |  | LA VISIERE PREVUE TIENT MAL ET NE CONVIENT PAS. VU AVEC LE MENUISIER ET LE MEDECIN. PLIAGE DES COTES ET JOINT POUR MAINTENIR. INSTALATION |  |  | 2020-1730 | LAMPE A FENTE | KSL-H5 | EDC LAMY | 3954 |  |  |  |  | 0 |  | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-11 | 170988
2020.XLS | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2022-08-12 | 169219 | 22-8033 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR NOUS AVONS DES NOUVEAUX NEBULISEUR MAIS LES MASQUES AU BOUT D'UNE MINUTE , L'EMBOUT SAUTE A LA SORTIE OBSTACLE? , EMBOUT DU MASQUE SURCHAUFFE? MASQUE NON COMBATIBLE AVEC L'APPAREIL | OS19/10/2020 NEBULISEUR DEPOSE A L ATELIER. GC 21.10.20 CONTROLES , ESSAI. CHAUFFE A LA SORTIE DE L'APPAREIL. APRES DE MULTIPLES APPELS, ENVOI MAIL PAR LEUR SITE. GC 22.10.20 MAIL AVEC DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS. FAIT GC 28.10.20 VU AVEC LL, UN NEUF SERA A |  |  | 2020-1608 | NEBULISEUR | NE-C900 | OMRON | 20190700315UF | OS19/10/2020 NEBULISEUR DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-07
2020.XLS | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 2020-12-11 | 169252 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | VITESSE DE LA BASE BLOQUE A 5 . IMPOSSIBLE D'AUGMENTER LES VITESSES SUR LES POUSSES SERINGUES SE REMET DIRECTEMENT A 5 | AL 19.10.2020 RECEPTION DM ATELIER AL 02.11.2020 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS10/12/2020 RECEPTION D UNE STATION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3240262 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 11/12/2020 MP EFFECTUEE - MATERIEL MIS A DISPO DU SERVICE OS1 |  |  | 2020-1145 | BASE POUR STATION DE PERFUSION DE REANIMATION | BASE INTENSIVE IEC | FRESENIUS | 23765490 | AL 19.10.2020 RECEPTION DM ATELIER OS10/12/2020 RECEPTION D UNE STATION REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3240262 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/12/2020 DM RENDU A MADELINE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4340 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-11-07
2020.XLS | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 169139 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LES DEUX SCIALITIQUES TOURNENT EN POSITION VERTICALES SALLE 15 LA SALLE SERA LIBRE A PARTIR DE LA FIN DE LA MATINEE. MERCI | GC 16.10.20 APPEL SAV POUR POUR AVOIR LA DOC+APPEL BLOC REMISE EN ETAT DES DEUX COUPOLES |  |  | 2020-1259 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | TRULIGHT 5520 | HILL ROM | 108008108 |  | 514 | TRULIGHT BMC SALLE 15 | ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-11-06
2020.XLS | 2020-10-16 | 2021-01-08 | 2021-11-04 | 169131 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | REVETEMENT PLASTIQUE CASSE | LL 02/11/2020 ATTENTE DEVIS LL 04/11/2020 RECEPTION DEVIS 35213 - DA TRANSMISE POUR BC LL 04/11/2020 ENVOI CHEZ PRESTATAIRE PAR 360 OS08/01/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN° 175382 ET COMMANDE B2/1099072 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2020-1183 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43141973 | GC 16.10.20 DEPOSE OS08/01/2021 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN° 175382 ET COMMANDE B2/1099072 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/01/2021 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5754 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2020-11-06
2020.XLS | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 169108 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME DE PRESSION ANORMALE | NH 16.10.2020 RECEPTION EN ATELIER AL 02.11.2020 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS17/12/2020 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3240260 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 17/12/2020 REMPLACEMENT BATTERIE + CAPTEUR + ET DPS - | 7251 |  | 2020-1151 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23826013 | OS17/12/2020 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3240260 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS21/12/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | HILLERET PERSONNE | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-11-05
2020.XLS | 2020-10-08 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 168918 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CORDON SECTEUR SECTIONNER A CHANGER. | ML 08/10/20 CORDON SECTEUR A CHANGER EN ATTENTE D'ACHAT. ML 15/12/20 CORDON SECTEUR RECUS. ML 30/12/20 CORDON CHANGER + CONTROLE DE FONCTIONNEMENT OK. . |  |  | 2020-1398 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2020013602-0018 | ML 08/10/20 EN ATTENTE D'ACHAT. |  |  |  | 0 | SERVICE-TECH |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-29 | 36012191
2020.XLS | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 168568 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | REMPLACEMENT DE BATTERIE DE MC GRATH. | OS09/10/2020 DM PRIS EN CHARGE PAR IF.(BATTERIE A SORTIR) IF 09/10/2020 REMPLACEMENT BATTERIE , DONNER AU SERVICE |  |  | 2020-1454 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384857 | OS09/10/2020 DM PRIS EN CHARGE PAR IF.(BATTERIE A SORTIR) |  |  |  | 0 | GIRAUDEAU | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-29
2020.XLS | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 168440 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POURRIEZ VOUS COMMANDER DES VALVES EXPIRATOIRES POUR LE RESPIRATEUR MONNAL SVP? MERCI | NH 12.10.2020 VU AVEC SERVICE => MEMBRANE POUR VALVE EXPI REUTILISABLE A COMMANDER => EN ATTENTE REF DU SAV |  |  | 2020-1344 | VENTILATEUR DE REANIMATION | MONNAL T75 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS | MT75-08278 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-28
2020.XLS | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 168257 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, CE POUSSE SERINGUE NE FONCTIONNE PAS. MERCI POUR LA REPARATION. AURIEZ-VOUS UN AUTRE MATERIEL A NOUS PRETER LE TEMPS DE LA REPARATION ? MERCI. MME NORELUS. | OS06/10/2020 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 07.10.2020 DEBRAYAGE HS => ENVOI SAV AL 10.11.2020 RECEPTION BL3239108 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENT CAM AS MODULE --- CQ + TSE / CONFORME AL 10.11.2020 MATERIEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2020-1206 | MODULE POUSSE SERINGUE | MODULE DPS IEC | FRESENIUS | 23795170 | OS06/10/2020 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-10-24
2020.XLS | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 167983 | 22-PRÉRÉFORME |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 31.08.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°31974 / NON-CONFORME AL 29.09.2020 RECEPTION DEVIS DME32239 => FRAIS DIAGNOSTIQUE / ATTENTE CERTIFICAT DESTRUCTION LL 02/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE PO |  |  | 2020-1674 | PESON | SCALP UP | BALEA | R503072M |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-10-20 | 696893
2020.XLS | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-06 | 168663 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.09.2020 INTERVENTION MC2 POUR CARTOGRAPHIE COFRAC AL 06.10.2020 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°LSA200918CES001T-WSO / CONFORME FDX15140 |  |  | 2020-1636 | ETUVE A CO2 | CB 260 | BINDER | 20200000008086 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2020-10-15 | 696893
2020.XLS | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-06 | 168662 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.09.2020 INTERVENTION MC2 POUR CARTOGRAPHIE COFRAC AL 06.10.2020 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°LSA200924CES001T-WSO / CONFORME FDX15140 | BMC.N-1.L113 | LABORATOIRE | 2020-1637 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 85.188.219.0 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2020-10-15 | 696893
2020.XLS | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-06 | 168664 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.09.2020 INTERVENTION MC2 POUR CARTOGRAPHIE COFRAC AL 06.10.2020 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION N°LSA200924CES002T-WSO / CONFORME FDX15140 |  |  | 2020-1638 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LKPV 6550 | LIEBHERR | 85.188.222.0 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-004197 | DOMINIQUE DUTSCHER S.A | [5 empty] | 2020-10-15 | 696893
2020.XLS | 2020-09-23 | 2020-11-23 | 2021-02-12 | 167588 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | REALISATION DU CQE REGLEMENTAIRE | LW 17/09/20 RECEPTION DEVIS N° 20I950037V => PLANIFICATION CONTROLE A FAIRE => VALID CE JOUR LL 12/02/2021 RECEPTION RAPPORT CQI 950037-J10-20-00 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL | LW 17/09/20 RECEPTION DEVIS N° 20I950037S => PLANIFICATION CONTROLE A FAIRE => VALID CE JOUR |  |  |  | 0 | LW | 46.94 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2020-10-14 | 782226
2020.XLS | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 167541 | 22-5056 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 22.09.2020 REMPLACEMENT SONDE + PASSE CABLE + PILE SUITE PANNE + CASSE --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-1670 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE DOUBLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 2 SONDES | OCEASOFT | 181754303E9D |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-13 | 696893
2020.XLS | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 2020-12-02 | 167418 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CAPTEUR NON FONCTIONNEL | IF 25/09/2020 CAPTEUR NE FONCTIONNE PAS , N°/S DE433C3875 , ENVOI SAV IF 08/10/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 12/10/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/12/2020 RECEPTION DE 6 CAPTEURS REPARER SUIANT BLN°173625 ET COMMANDE B2/1095592 COLIS EN BON |  |  | 2020-1251 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C3879 | OS02/12/2020 RECEPTION DE 6 CAPTEURS REPARER SUIANT BLN°173625 ET COMMANDE B2/1095592 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/12/2020 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5754 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2020-10-10
2020.XLS | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-25 | 167568 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | REALISATION DU CQE REGLEMENTAIRE | LW 17/09/20 RECEPTION DEVIS N° 20I950037S => PLANIFICATION CONTROLE JEUDI 24/09/20 A 14H => VALID CE JOUR LW 24/09/20 PASSAGE SOCIETE AMTECH POUR REALISATION CQE LW 25/09/20 RECEPTION RAPPORT DE CQE N°950037-S01-20-00 => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2020-1650 | SCANNER 64 BARRETTES | REVOLUTION FRONTIER | GENERAL ELECTRIC | 267214BT5 | LW 17/09/20 RECEPTION DEVIS N° 20I950037S => PLANIFICATION CONTROLE JEUDI 24/09/20 A 14H => VALID CE JOUR | M41981144 | REVOLUTION FRONTIER | RADIOLOGIE | 0 | LW |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-003656 | AM'TECH MEDICAL | [5 empty] | 2020-10-08 | 782226
2020.XLS | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-10-12 | 167146 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | EMBOUT DE CHARGEUR PILIER MAQUET ENDOMMAGE SN : 03062 MODEL 1150.81A0 | OS15/09/2020 DM CASSER AU NIVEAU DE LA PRISE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 24/09/2020 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 30/09/2020 DEVIS RECU , DA TRANSMISE AF 5/10/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION IF 12/10/2020 RECEPTION CABLE CHARG |  |  | 2020-1728 | CHARGEUR POUR PILIER 1150 | 1150.81A0 | GETINGE/MAQUET | 03062 | OS15/09/2020 DM CASSER AU NIVEAU DE LA PRISE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-06
2020.XLS | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-10-08 | 166876 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | IMAGE FLOUE ++++ | OS10/09/2020 DM DEPOSE A L ATELIER . A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . ( PEUT ETRE PRIS SOUS GARANTIE VUE L ANNEE) NH 11.09.20 DM SOUS GARANTE => ENVOI SAV NH 29.09.2020 REFUS DE PRISE EN CHARGE SOUS GARANTIE POUR TUBE PINCE => RECEPTION D |  |  | 2020-1178 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2256326 | OS10/09/2020 DM DEPOSE A L ATELIER . A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . ( PEUT ETRE PRIS SOUS GARANTIE VUE L ANNEE) OS07/10/2020 RECEPTION EN ECHANGE STANDARD NEUF DUN URETERO FIBROSCOPE SUIVANT BLN°5800377786 ET COMMANDE B6/1092157 COLIS E |  |  |  | 0 | THEBAUD | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-01
2020.XLS | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-10-05 | 166887 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | RELANCE D'UNE DEMANDE D¿INTERVENTION EN DATE DU 6 JUILLET POUR VENIR REFIXER UN CAPOT DE PROTECTION SUR LE TUNNEL DE PHOTOTHERAPIE. | OS 11/09/2020 DM DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC AL . AL 11.09.2020 DEMANDE DEVIS POUR PIECES => EN COURS LW 23.09.20 VALID DA CE JOUR AF 24/09/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS5/10/2020 RECPTION PIECES POUR APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE ,M |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | OS 11/09/2020 DM DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC AL . OS5/10/2020 RECPTION PIECES POUR APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE ,MANQUE INTERRUPTEUR SUIVANT BLN°094017 ET COMMANDE B3/1089463 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | COMMUNEAU | 5717 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2020-10-01
2020.XLS | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 167283 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.09.2020 INTERVENTION SUR SITE => RAPPORT N°56946-09 --- CONFORME DECRET 2008-244 / METROLOGIE CONFORME (+/- 100RPM - +/- 2°C - +/- 5SEC ) AL 17.09.2020 RECEPTION DEVIS DE REGULARISATION N°58126 => EN SIGNATURE LW 17/09/20 VALID DA CE JOUR |  |  | 2020-1578 | CENTRIFUGEUSE | ADIP'SPIN | ADIP'SCULPT | 010208-1206-0144 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2020-09-29 | 696893
2020.XLS | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 166670 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB | MAUVAISE CONNECTION DU CAPTEUR DE DEBIT ? | NH 14/09/2020 TEST DM => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS EN POOL DE PRET |  |  | 2020-1342 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08909 |  |  |  |  | 0 | BADJI | 4553 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-09-26
2020.XLS | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166661 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REMPLACER LE CADRAN DU PESE-PERSONNE ET LE VERIFIER ? MERCI. MME NORELUS | OS 07/09/2020 PESE PERSONNE DEPOSE A L ATELIER. AL 11.09.2020 REMPLACEMENT PIECES => FONCTIONNELLE OS18/09/2020 DM RENDU A VERO. |  |  | 2020-1218 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761111099769 | OS 07/09/2020 PESE PERSONNE DEPOSE A L ATELIER. OS18/09/2020 DM RENDU A VERO. |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-26
2020.XLS | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 166658 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | VENTILATEUR DE TRANSPORT MONAL: NE DELIVRE PAS DE VOLUME AU PATIENT. | OS07/09/2020 RESPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.09.20 TEST DM =>PRESENCE VALVE EXPI USAGE UNIQUE => REMPLACEMENT VALVE => DM FONCTIONNEL REMIS DS POOL DE PRET |  |  | 2020-1343 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-08736 | OS07/09/2020 RESPI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4553 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-26
2020.XLS | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166499 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | VELCRO A REMETTRE POUR LE 11/09 AU PLUS TARD MERCI | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . IF 11/09/2020 VELCRO PLUS REGLAGE EFFECTUER OK IF 11/09/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-1580 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29033 | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-24
2020.XLS | 2020-09-03 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 166503 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS TROP DURE + VELCRO AU PLUS TARD LE 11/09/2020 MERCI | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . IF 11/09/2020 REGLAGE EFFECTUER OK IF 11/09/2020 REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-1473 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01833 | OS03/09/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-24
2020.XLS | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 2020-09-17 | 166376 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L' ENDOSCOPE DANS LES ESET ET LE LAVEUR SOLUSCOPE | GC 03.09.20 APPEL SAV POUR LES 4. PRESENT LE 17.09.20 , SERA FAIT. SERVICE PREVENU GC 17.09.20 APPEL DU SERVICE QUI LE RECHERCHE. RETROUVE NH 21.09.2020 RECEPTION RI => ENREGISTREMENT DE L'ENDOCSCOPE SUR LES LAVEURS |  |  | 2020-1610 | FIBROSCOPE D'INTUBATION | LF-DP | OLYMPUS | 2037260 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2020-09-22
2020.XLS | 2020-08-27 | 2020-09-09 | 2020-10-07 | 166135 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE : SONNE ERREUR AU BRANCHEMENT. | OS28/08/2020 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 09.09.2020 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS OS06/10/2020 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3237831 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. AL 07.10.2020 RECEPTION BL3237831 ( |  |  | 2020-1143 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768219 | OS28/08/2020 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/10/2020 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3237831 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/10/2020 DM RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4553 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-09-17
2020.XLS | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 166131 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | WALEWSKI | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE | LW 27/08/20 SORTIE PIECE STOCK => INSTALLATION CABLE ECG + TEST => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2020-1634 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155516 | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-09-17 | 782226
2020.XLS | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 166127 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE | LW 27/08/20 SORTIE PIECE STOCK => INSTALLATION CABLE ECG + TEST => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2020-1631 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155488 | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-17 | 782226
2020.XLS | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 166129 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | WALEWSKI | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE | LW 27/08/20 SORTIE PIECE STOCK => INSTALLATION CABLE ECG + TEST => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2020-1633 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155496 | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-09-17 | 782226
2020.XLS | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 166128 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE | LW 27/08/20 SORTIE PIECE STOCK => INSTALLATION CABLE ECG + TEST => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2020-1632 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155495 | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-17 | 782226
2020.XLS | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 166126 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | WALEWSKI | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE | LW 27/08/20 SORTIE PIECE STOCK => INSTALLATION CABLE ECG + TEST => CONFORME MISE EN SERVICE |  |  | 2020-1630 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0155485 | INSTALLATION CABLE ECG POUR MISE EN SERVICE |  |  |  | 0 | LW |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-17 | 782226
2020.XLS | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-10-05 | 166058 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE INDIQUE ( ERREUR 32) | OS26/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 28.08.2020 ENVOI SAV => ATTENTE DEVIS AL 05.10.2020 RECEPTION BL3237826 (SOUS GARANTIE) => REMPLACEMENT CAPTEUR POSITION + BATTERIE --- CQ + TSE / CONFORME |  |  | 2020-1308 | POUSSE SERINGUE | MODULE DPS |  | 082310/23794823 | OS26/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEBOUT | 4553 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-09-16
2020.XLS | 2020-08-25 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 166004 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS MAQUET DE RETOUR DE REPARATION INTER 165449 DONT LA TIGE METALLIQUE CENTRALE NE TIENT PAS. | OS25/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 14/09/2020 REGLAGE DE LA TIGE OK , DM FONCTIONNEL , REMIS AU SERVICE |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS25/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-15
2020.XLS | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 165479 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CHANGEMENT BATTERIE MC GRATH | OS11/08/2020 PRIS EN CHARGE PAR LL. - DOUBLON INTER - CLOTUREE |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 | OS11/08/2020 PRIS EN CHARGE PAR LL. |  |  |  | 0 | ROZAY | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-01
2020.XLS | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 165478 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | PILE HS | LL 11/08/2020 REMPLACEMENT PILE - MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2020-1455 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384876 |  |  |  |  | 0 |  | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-01 | 22993538
2020.XLS | 2020-08-11 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 165449 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | APPUIS BRAS MAQUET TROP MOBILE, NE TIENT PAS AVEC LE POIDS DU BRAS DU PATIENT. | OS11/08/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 20.08.20 REMISE EN ETAT OS20/08/2020 DM RENDU A SANDRINE. |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS11/08/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/08/2020 DM RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-09-01
2020.XLS | 2020-08-06 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 165314 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 30° WOLF 8880543 ORL SN 11006113246 IMAGE TRES NOIRE OPTIM 4600 | OS07/08/2020 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 18/08/2020 ENVOI OPTIQUE SOUS GARANTIE - IMAGE FLOUE OU SOMBRE LL 02/09/2020 DEFAUT NON CONSTATE PAR PRESTATAIRE - MIS A DISPO DU SERVICE LL 02/09/2020 MATERIEL RECUPERE PAR SERVICE |  |  | 2020-1196 | OPTIQUE 4 MM 30° 170 MM | 8880.543 | WOLF | 1100613246 | OS07/08/2020 OPTIQUE WOLF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 4807 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001224 | WOLF | [5 empty] | 2020-08-27
2020.XLS | 2020-08-05 | 2020-08-28 | 2020-11-02 | 165231 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, J'AI UNE POMPE VOLUMAT MC AGILIA QUI NE CHARGE PLUS. ESSAI X 3 AVEC CORDON DIFFERENT. POUVEZ-VOUS L'ENVOYER EN REPARATION SVP. MERCI | OS07/08/2020 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. ( JE NE TROUVE PAS LE NUMERO D EQUIPPEMENT OU N EXISTE PAS ) LL 07/08/2020 APPEL FRESENIUS POUR SAVOIR SI DM NOUS APPARTIENT => APPARTIENT AU CHRD - IMMATRICULATION EN REGUL INVENTAIRE 2020-1606 AL |  |  | 2020-1606 | POMPE A PERFUSION | VOLUMAT AGILIA MC | FRESENIUS | 21183906 | OS07/08/2020 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARTION. ( JE NE TROUVE PAS LE NUMERO D EQUIPPEMENT OU N EXISTE PAS ) OS06/11/2020 RENDU A MADAME LAMBERT. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-08-26
2020.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 165182 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 04/08/2020 REMPLACEMENT BATTERIES - ESSAIS |  |  | 2020-1604 | ONDULEUR | SMX500RT1U | TRIPP LITE | [5 empty] | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-08-25 | 22993538
2020.XLS | 2020-08-04 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 165192 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | BONJOUR, L'AIRVO 2 EST EQUIPE AVEC UN MANOMETRE O² EN 15L AU LIEU DE 70L. POURRIEZ-VOUS LE CHANGER, CAR LE GENERATEUR EST INUTILISABLE POUR LE MOMENT. MERCI. PS : IL EST STOCKE EN SALLE DE DECONTA. | OS10/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. GC 27.08.20 FAIT PAR LE SAV ET DEPOSE EN REA |  |  | 2020-1347 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 200117109051 | OS10/08/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | FARINES | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-25
2020.XLS | 2020-07-31 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 165064 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR NEBULISATEUR NON FONCTIONNEL CAR EMBOUT N'EST PAS DANS SON CADRE MERCI D'INTERVENIR MAG 1 | LL 19/08/2020 PRISE SECTEUR ENFONCEE A L4INTERIEUR DU DISPOSITIF- REMISE EN PLACE PRISE - ESSAIS - CONFORME OS09/09/2020 DM RENDU. |  |  | 2020-1494 | COMPRESSEUR PNEUMATIQUE | PORTA-NEB | RESPIRONICS | 10AC960246 | IF 31/07/2020 RECU CE JOUR OS09/09/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-21
2020.XLS | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 164996 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 29.07.2020 REMPLCEMENT BATTERIES |  |  | 2020-1564 | ONDULEUR | SMX 500 | TRIPP LITE | 9816ALCSM562200344 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2020-08-19 | 696893
2020.XLS | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 164905 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | PROBLEME SCIALYTIQUE. AMPOULE? | AL 28.07.2020 REMPLACEMENT AMPOULE OS05/08/2020 RENDU . | UC SALLE 7 |  | 2020-1521 | LAMPE D'EXAMEN | HX 35 TM | DERUNGS | 13899 404 28 02.3 | OS05/08/2020 RENDU . |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5425 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-18
2020.XLS | 2020-07-23 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 164705 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | HYSTEROSCOPE BETOCCHI SN 1529408 DONT L'OPTIQUE EST CASSE | LL 24/07/2020 MATERIEL MIS EN SERVICE LE 21/05/2020 EST CASSE POUR LA DEUXIEME FOIS DEPUIS LE DEBUT D'ANNEE - ATTENTE DECISION INGENIEUR POUR SUITE A DONNER - BOITE HYSTEROSCOPE 17 MIS DANS BUREAU DE LL LL 27/07/2020 VU AVEC LW - DEMANDE DE DEVIS DE REPA |  |  | 2020-1414 | OPTIQUE HYSTEROSCOPE HD 2.9 MM 30° 300MM | HYSTEROSCOPE HD | DELMONT IMAGING | 1529408 | LL 24/07/2020 RECEPTION MATERIEL OS31/08/2020 RECEPTION D UNE OPTIQUE NEUVE SUIVANT BL001403 ET COMMANDE B6/1084672 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(A IMMATRICULER) |  |  |  | 0 | EL MHARD | 41.97 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012675 | DELMONT IMAGING | [5 empty] | 2020-08-13
2020.XLS | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 164575 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, L'ECHO GRAPHE A SON CLAVIER QUI A L'AIR INACTIVE. IMPOSSIBILITE DE REALISER LES ECHOS. MERCI | LL 24/07/2020 CONTROLE FONCTIONNEMENT ECHOGRAPHE => SONDE OPERATIONNELLE - PRISE DE MESURE ET DE TRACE => FONCTIONNEL - TEST DES DIFFERENTES TOUCHES DU CLAVIER => FONCTIONNEL - MATERIEL MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS05/08/2020 RENDU . |  |  | 2020-1449 | ECHOGRAPHE | CX50 | PHILIPS | SGN1305497 | OS05/08/2020 RENDU . | 521 | CX50 | ECHOGRAPHE | 0 | FOURNIER | 5425 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-08-11
2020.XLS | 2020-07-06 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 163950 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA VISIERE DE PROTECTION EN PLEXI MARRON EST DECROCHEE CAR VIS COMPLETEMENT PARTIE. MERCI DE VENIR LA REFIXER. CDT | GC 28.07 FAIT | 5-200 |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | PAYEN DE LA GARANDERIE | 5794 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-25
2020.XLS | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 163852 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS DONT LA ROTULE EST TROP DURE. | AL 09.07.2020 REPRISE/AJUSTAGE SERRAGE => FONCTIONNEL OS10/07/2020 DM RENDU. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | IF 06/07/2020 DEPOSE A L'ATELIER CE JOUR OS10/07/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-24
2020.XLS | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-08-20 | 163662 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 30.06.2020 ENVOI SAV AL 24.07.2020 RECEPTION DEVIS N°41243149 => EN SIGNATURE LL 27/07/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/09/2020 RECEPTION D UN POUSSE SERRINGUE REPARER SUIVANT BLN°3234902 ET COMMANDE B2/1081048 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU T |  |  | 2020-1476 | POUSSE SERINGUE | INJECTOMAT AGILIA FR | FRESENIUS | 21272406 | OS20/09/2020 RECEPTION D UN POUSSE SERRINGUE REPARER SUIVANT BLN°3234902 ET COMMANDE B2/1081048 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/08/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-07-21 | 696893
2020.XLS | 2020-06-25 | 2020-07-16 | 2020-10-16 | 163489 | 22-5080 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | POMPE RYTMIC EVOLUTION : NE FONCTIONNE PLUS (CHOC ???) | OS25/06/2020 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 16/07/2020 POMPE PCA SOUS GARANTIE NE FONCTIONNE PLUS - PROBLEME ECRAN - ENVOI CHEZ LE PRESTATAIRE IF 23/09/2020 DEVISQ RECU , DA TRANSMISE LL 28/09/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.10.220 RE | BAT I 1ER ÉTAGE |  | 2020-1186 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 1929208030478 | OS25/06/2020 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION SANS ALIM NI POIRE OS22/10/2020 DM RENDU. |  |  |  | 0 | LOPES | 4891 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009001 | SMD | [5 empty] | 2020-07-16
2020.XLS | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 163472 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | NE CHARGE PAS | OS25/06/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 30.06.2020 ESSAIS SUR BASE ET SUR MODULE => DEFAUT NON CONSTATE OS30/06/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1137 | POMPE A PERFUSION MODULAIRE | MODULE MVP IEC | FRESENIUS | 23768223 | OS25/06/2020 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/06/2020 RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | BADJI | 4553 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-16
2020.XLS | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 163460 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | MANQUE 2 TETES DE TUNNEL EN PLEXIGLAS | AL 24.06.2020 REMPLACEMENT PIECE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | GARDERE | 5717 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-15
2020.XLS | 2020-06-19 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 163209 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, COMPRESSEUR QUI NE FONCTIONNE PLUS (PLUS D'ASPIRATION DE L'EAU) POUR FILTRER LES EAUX DE DIALYSE. SARTORIUS TYPE :N035.1.2 AN.18 NR :1509597 MERCI | AL 30.06.2020 DEMONTAGE / NETTOYAGE / FILTRE BOUCHES => ESSAIS / FONCTIONNEL OS02/07/2020 POMPE RENDU AU SERVICE. |  |  | 2020-1477 | POMPE A VIDE | N035.1.2 AN.18 | NEUBERGER | 1509597 | OS02/07/2020 POMPE RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | HOZSAN | 4540 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-10
2020.XLS | 2020-06-18 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 163137 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA ROTULE DE CET APPUI BRAS MAQUET NE TIENT PAS AVEC LA POIDS DU BRAS DU PATIENT. | OS19/06/2020 APPUI BRAS+ CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 25.06.2020 REPRISE DES SERRAGES => ESSAIS / FONCTIONNEL OS 30/06/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  | 2020-1473 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01833 | OS19/06/2020 APPUI BRAS+ CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 30/06/2020 RENDU A SANDRINE. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-09
2020.XLS | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 163190 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECHOGRAPHE VOLUSON E10 NON REFERENCE DE LA SALLE D'ECHO 2 DES CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES (RDC BFE OUEST) = TOUCHE 4D NE FONCTIONNE PAS | NH 19.06.20 PASSAGE DANS LE SERVICE => CLE D'ACTIVATION 4D DESACTIVE => OUVERTURE DOSSIER SAV POUR L'OBTENIR N° 06778F86 NH 19.06.20 ACTIVATION LICENCE 4D => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1374 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E10 | GENERAL ELECTRIC | E75441 |  | 519 | VOLUSON E10-2 | ECHOGRAPHE | 0 | HERSAINT | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-07-09
2020.XLS | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2020-07-07 | 162707 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | IMPOSSIBLE DE PURGER LA TUBULURE AVEC LA MACHINE. | OS10/06/2020 DM AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 12.06.2020 RECEPTION DM ATELIER => ENVOI SAV / ATTENTE DEVIS AL 07.07.2020 RECEPTION BL3234314 (SOUS GARANTIE)=> REMPLACEMENT ETIQUETTE FERMETURE POMPE + MEMBRANE SURMOULEE --- CQ + TSE / CONFO |  |  | 2020-1158 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24277922 | OS10/06/2020 DM AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BATON | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-07-01
2020.XLS | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 162555 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/2341 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1445 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10007 | GILSON | NN71271 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2020-06-27 | 4561236
2020.XLS | 2020-06-04 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 162371 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | ECART DE POIDS DE 100 G. MERCI ! | OS04/06/2020PESE BEBE + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 24.06.2020 CONTROLE INTERNE / DEFAUT NON-CONSTATE => CONFORME |  |  | 2020-1241 | PESE-BEBE | MBC15K2DM | KERN | WF19012666 | OS04/06/2020PESE BEBE + CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-25
2020.XLS | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-04 | 162049 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LE HOLTER TENSIONNEL 2020-1248 QUI NE FONCTIONNE PLUS DEPUIS QU'IL A A ETE POSE A UN PATIENT DU SSR AGITE? MERCI. MME NORELUS | LW 28.05.20 RECEPTION CE JOUR IF 29/05/2020 HOLTER TENSIONNEL NE FONCTIONNE PAS , ENVOI AU SAV IF 04/06/2020 RECEPTION HOLTER REPARE SOUS GARANTIE , CALIBRATION ET CONTROLE DE PERFORMANCE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2020-1248 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-017251 |  |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2020-06-18
2020.XLS | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-11-02 | 162078 | 22-0032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 28.05.2020 ENVOI SAV POUR DIAG AL 02.11.2020 RECEPTION MATERIEL / FONCTIONNEL |  |  | 2020-1415 | MODULE SURVEILLANCE TEMPERATURE SIMPLE VOIE | COBALT2 -40/+80°C 1 SONDE | OCEASOFT | 0517503018A7 |  | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-007535 | OCEASOFT | [5 empty] | 2020-06-18 | 696893
2020.XLS | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-06-08 | 162558 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/2332 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1444 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | GJ70014 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2020-06-27 | 4561236
2020.XLS | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-08 | 162553 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | AL 08.06.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/2330 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1446 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10004M | GILSON | ML71160 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2020-06-27 | 4561236
2020.XLS | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-08 | 162560 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 08.06.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/2339 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1443 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | GJ70011 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2020-06-27 | 4561236
2020.XLS | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-08 | 162562 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | AL 08.06.2020 RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°2020/2338 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 |  |  | 2020-1442 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10006M | GILSON | NL70217 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 04-003645 | GILSON INTERNATIONNAL | [5 empty] | 2020-06-27 | 4561236
2020.XLS | 2020-05-18 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 161623 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CAPTEUR CARDIO NE FONCTIONNE PAS (BRANCHE SUR PLUSIEURS CARDIOTOCOGRAPHES, SANS RESULTAT) | LL 18/05/2020 RECEPTION MATERIEL - DEMANDE DE DEVIS LL 25/05/2020 RECEPTION DEVIS - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 27/05/2020 ENVOI CAPTEUR PAR 360 LL 02/06/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/07/2020 RECEPTION D UN CAPTEUR NON REPARER SUIVANT BLN°1 |  |  | 2020-1263 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A1391 | LL 18/05/2020 RECEPTION MATERIEL OS02/07/2020 RECEPTION D UN CAPTEUR NON REPARER SUIVANT BLN°165562 ET COMMANDE B2/1074730 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5754 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-06-06
2020.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162647 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2246 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1447 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70564 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2020.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 162437 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2237 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1437 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FD10005 | GILSON | LB05410 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2020.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-08 | 162649 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2245 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1448 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10003M | GILSON | JD70351 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2020.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 162441 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2236 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1438 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FD10002 | GILSON | LA05138 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2020.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 162446 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2233 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1439 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70561 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2020.XLS | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-06-05 | 162447 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 15.05.2020 DEMANDE DEVIS LOCATION AL 25.05.2020 RECEPTION PIPETTE NOUVELLE ANNEE => COLIS EN BON ETAT / CERTIFICAT COFRAC N°2020/2231 CONFORME NORME ISO8655 AL 08.06.2020 MIS EN SERVICE |  |  | 2020-1440 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | FA10005M | GILSON | NG70563 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2020-06-05 | 696893
2020.XLS | 2020-04-29 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 161029 | 22-5061 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | LA POMPE NE FONCTIONNE PLUS, MALGRES DEBIT ENTRE PAS D¿ECOULEMENT DE PRODUIT | LL 30/04/2020 PROBLEME DE DEBIT DE PRODUIT - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE IF 26/05/2020 RECEPTION POMPE A NUTRITION REPARE SOUS GARANTIE , REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES , CONTROLE QUALITE +TEST ELECTRIQUE => CONFORME , DM FONCTIONNEL, MIS A DISPO DU SERV |  |  | 2020-1167 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24392334 | LL 29/04/2020 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | BATON | 4178 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2020-05-20
2020.XLS | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-06-04 | 161003 | 22-3072 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | NE FONCTIONNE PAS | LL 28/04/2020 NE FONCTIONNE PAS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS NH 18.05.20 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 25/05/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/06/2020 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 8951-0620 ET COMMANDE B2/10737 |  |  | 2020-1366 | PAM TURBINE | BA525W | BA INTERNATIONAL | 13525W0074 | OS04/06/2020 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE 8951-0620 ET COMMANDE B2/1073714 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS04/06/2020 PAM RENDU A MADAME SYDORACK |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011844 | REPARATION-TURBINES.COM | [5 empty] | 2020-05-19 | 22993538
2020.XLS | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 160547 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | NOUVEAU FAUTEUIL A IMMATRICULER ET A REFERENCE DANS LA BASE DE DONNER | ML 21/04/20 NUMEROTER ET REFERENCER OK |  |  | 2020-1353 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 20D05001759 |  |  |  |  | 0 | CHRISTINE ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-06 | 36012191
2020.XLS | 2020-04-15 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 160548 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | NOUVEAU FAUTEUIL A IMMATRICULER ET A REFERENCE DANS LA BASE DE DONNER | ML 21/04/20 ML 21/04/20 NUMEROTER ET REFERENCER OK |  |  | 2020-1352 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L50 | ACTION 3 NG | INVACARE | 20D05001785 |  |  |  |  | 0 | CHRISTINE ERGO |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-05-06 | 36012191
2020.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-09 | 176768 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 09.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32338-2021 / CONFORME |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2020.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-15 | 177367 | 22-8014 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 15.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32378-2021 / CONFORME |  |  | 2020-1655 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761015092536 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2020.XLS | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-09-01 | 176751 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 14.04.2020 RECEPTION DEVIS N°35993146 POUR VP AL 01.09.2020 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE N°32088-2021 / CONFORME |  |  | 2020-1219 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761096108354 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2020-05-05 | 696893
2020.XLS | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 2020-10-05 | 159629 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | LA FICHE DU CABLE QUI RELIE L'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE A L'ECRAN DE REPORT A ETE ABIMEE AU NIVEAU DU CABLE AINSI QUE LA FICHE AU NIVEAU DE L'AMPLI. LE CABLE RESTE BRANCHE SUR L'AMPLI AFIN DE NE PAS L'ABIME DAVANTAGE. MERCI | GC 20.03.20 CONTROLES. APPEL SAV QUI PREND LES RENSEIGNEMENTS 05.10.20 FAIT PENDANT LE CONFINEMENT |  |  | 2020-1173 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ONE | GENERAL ELECTRIC | BB6SV1900417HL | M41981143 |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-08
2020.XLS | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2021-07-12 | 182789 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 12/07/2021 REGUL MP => MATERIEL CONFORME |  |  | 2020-1647 | CONSOLE DE POST-TRAITEMENT | ADW HP Z4 G4 WORKSTATION | HEWLETT PACKARD | CZC01085T4 |  | M41981116 | SOLUTION DE POST-TRAITEMENT | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2020-04-02 | 22993538
2020.XLS | 2020-03-11 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 159356 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS DONT L'ARTICULATION EST TROP DIFFICILE. | OS16/03/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.03.2020 REPRISE SERRAGE --- FONCTIONNEL |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS16/03/2020 APPUIS BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-04-01
2020.XLS | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 159275 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, CAPTEUR BD HS | OS 10/03/2020 CAPTEUR PHILIPS REF/2736A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 11/03/2020 RECEPTION DEVIS 32519 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 16/03/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 30/04/2020 RECEPTION CAPTEUR SELON BL162449 - IMMATRICULATION - MA |  |  | 2020-1369 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01883096 | OS 10/03/2020 CAPTEUR PHILIPS REF/2736A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5754 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2020-03-31
2020.XLS | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 159276 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | 2ND CAPTEUR BDC HS | OS 10/03/2020 CAPTEUR PHILIPS REF/2736A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 11/03/2020 RECEPTION DEVIS 32519 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 16/03/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 30/04/2020 RECEPTION CAPTEUR SELON BL 162449 - IMMATRICULATION 2020 |  |  | 2020-1368 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE43396403 | OS 10/03/2020 CAPTEUR PHILIPS REF/2736A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5754 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | INTEGRAL PROCESS | [5 empty] | 2020-03-31
2020.XLS | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 159277 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | 3EME CAPTEUR BDC HS | OS 10/03/2020 CAPTEUR PHILIPS REF/2735A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 11/03/2020 RECEPTION DEVIS 32519 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 16/03/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 30/04/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL 162449 - IMMATRICULATION - M |  |  | 2020-1370 | CAPTEUR FOETAL | M2735A | PHILIPS | DE43226950 | OS 10/03/2020 CAPTEUR PHILIPS REF/2735A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5754 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | INTEGRAL PROCESS | [5 empty] | 2020-03-31
2020.XLS | 2020-02-29 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 158781 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | POUVEZ VOUS COMMANDER UN CARTON DE SONDES THERMIQUES RECTALES POUR PHILIPS, REF M1837A ? MERCI | LL 04/05/2020 RECEPTION DEVIS UGAP 301098755 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION LL 11/05/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 12/05/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION LL 22/05/2020 RECEPTION MATERIEL SELON BL 82169133 - MIS A DISPOSITION |  |  | 2020-1366 | PAM TURBINE | BA525W | BA INTERNATIONAL | 13525W0074 | OS04/06/2020 PAM RENDU AU SMUR. |  |  |  | 0 | BONNAL | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-21
2020.XLS | 2020-02-26 | 2020-03-16 | 2020-04-10 | 158604 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | SCIALITIQUE NON FONCTIONNEL | AL 26.02.2020 DM RECU ATELIER AL 16.03.2020 DIAG ATELIER => SUITE CHOC LES 2 AMPOULES SONT HS / EN COMMANDE LL 23/03/2020 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 25/03/20 COMMANDE FAITE - PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION IF 02/04/2020 RECEPTION AMPOULE NH 10.0 |  |  | 2020-1287 | LAMPE D EXAMEN | HALUX 35/35 | DERUNGS | 1086568 005 | AL 26.02.2020 DM RECU ATELIER |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 4571 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-18
2020.XLS | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 157966 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS BLOQUE | OS14/02/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.02.2020 REPRISE DU SERRAGE OS19/02/2020 APPUI BRAS REANDU A SYLVIE. |  |  | 2020-1222 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | XXXX | OS14/02/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/02/2020 APPUI BRAS REANDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-03-06
2020.XLS | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-07-28 | 164932 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 28.07 FAIT .43233606 |  |  | 2020-1281 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.62AO | GETINGE/MAQUET | 00028 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2020-03-05 | 170988
2020.XLS | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 157655 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUI BRAS TOMBE | OS10/02/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 14.02.2020 REPRISE DU SERRAGE --- FONCTIONNEL OS19/02/2020 APPUI BRAS REANDU A SYLVIE. |  |  | 2020-1223 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 01841 | OS10/02/2020 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/02/2020 APPUI BRAS REANDU A SYLVIE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-29
2020.XLS | 2020-02-10 | 2020-03-16 | 2020-04-21 | 157658 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LAMPE DE CONSULTATION A REPARER. MERCI | OS10/02/2020 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 16.03.2020 DIAGNOSTIQUE => SUPPORT LAMPE CASSE / ENVOI MAIL SAV POUR LISTE PIECES + DEVIS NH 21.04.20 LAMPE HS => MIS EN REFORME |  |  | 2020-1288 | LAMPE D'EXAMEN | H832 | VERRE ET QUARTZ | 05052615 | OS10/02/2020 LAMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GARNIER | 4265 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-29
2020.XLS | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-07-28 | 164931 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | CARIOU | REVISION | GC 28.07 FAIT. 43233606 |  |  | 2020-1282 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1145.60AO | GETINGE/MAQUET | 01039 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003845 | MAQUET CF ALM MAQUET | [5 empty] | 2020-02-21 | 170988
2020.XLS | 2020-01-15 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 156389 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, 3EME CAPTEUR BDC HS. PROBLEME : JE N'EN AI PLUS AUCUN EN RESERVE, ET IL M'EN MANQUE MEME POUR UN CARDIOTOCO... | OS15/01/2020 CAPTEUR DE CARDIO TOCO PHILPS REF/M2736A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 16/01/2020 CAPTEUR TOCO M2736A - SN DE433C3879 DEFECTUEUX - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS LL 16/01/2020 RECEPTION DEVIS 31749 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION OS0 |  |  | 2020-1251 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C3879 | OS15/01/2020 CAPTEUR DE CARDIO TOCO PHILPS REF/M2736A DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/03/2020 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°158826 ET COMMANDE B2/1023446 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5754 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | INTEGRAL PROCESS | [5 empty] | 2020-02-05
2020.XLS | 2020-01-13 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 156273 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | APPUIS BRAS MAQUET DONT LES SCRATCHS SONT MANQUANT. SN : 13285 | OS14/01/2020 APPUIS BRAS + CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AL 28.01.2020 NETTOYAGE SUPPORT + REMPLACEMENT VELO --- ESSAI / FONCTIONNEL OS31/01/2020 DM RENDU |  |  | 2020-1193 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 13285 | OS14/01/2020 APPUIS BRAS + CLAMOT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/01/2020 DM RENDU |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-02-01
2020.XLS | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 156150 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONSOIR, L'IMPRESSION DES ECG NE PEUX PAS ETRE LANCE DEPUIS CET ECRAN, MERCI DE MODIFIER CE PARAMETRE. | IF 16/01/2020 PARAMETRAGE MODIFIER , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2020-1129 | ECRAN PLAT | DELL-20LCD | DELL | CN-0GY6Y7-QDC00-7BF-05UL-A02 |  |  |  |  | 0 | OLLIVIER | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-30
2020.XLS | 2019-12-12 | 2020-02-10 | 2020-02-24 | 154894 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS REPARER LE PESE PERSONNE QUI EST CASSE. MERCI. | OS13/12/2019 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( PAS DE NUMERO D EQUIPPEMENT) AL 10.02.2020 APPEL POUR ENVOI SAV AL 24.02.2020 RECEPTION DEVIS DME29580 => NON -REPARABLE |  |  | 2020-1197 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067926 | OS13/12/2019 PESE PERSONNE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( PAS DE NUMERO D EQUIPPEMENT) |  |  |  | 0 | CADORET SANDRINE | 4265 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2020-01-02
2020.XLS | 2019-12-02 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 154228 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CAPTEUR TOCO HS : N'EST PLUS DETECTE PAR LE MONITORING | OS04/12/2019 CAPTEUR PHILIPS REF/M2734B DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 05/12/2019 ATTENTE DEVIS INTEGRAL PROCESS LL 09/12/2019 RECEPTION DEVIS 31409 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 09/12/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC OS03/02/2020 |  |  | 2020-1249 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43154218 | OS04/12/2019 CAPTEUR PHILIPS REF/M2734B DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/02/2020 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°158834 ET COMMANDE B2/1012736 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5754 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | INTEGRAL PROCESS | [5 empty] | 2019-12-21
2020.XLS | 2019-11-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 153606 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | CAPTEUR TOCO SE DENUDE | LL 21/11/2019 CAPTEUR TOCO M2734B SN:DE01820947 MEMBRANE HS - DEMANDE DE DEVIS DE REPARATION LL 21/11/2019 RECEPTION DEVIS 31211 - DA TRANSMISE POUR VALIDATION AS 26/11/2019 : DA VALIDEE CE JOUR ET TRANSMISE POUR BC LL 03/12/2019 ENVOI CAPTEUR TOCO CE JOU |  |  | 2020-1182 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE01820947 | LL 21/11/2019 RECEPTION CAPTEUR TOCO - MIS A DISPO DES TECH OS21/01/2020 RECEPTION D UN CARDIO TOCO REPARER SUIVANT BLN°156138 ET COMMANDE 2/1010660 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS23/01/2020 RENDU. |  |  |  | 0 | HERSAINT | 5754 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | INTEGRAL PROCESS | [5 empty] | 2019-12-11
2020.XLS | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-05-03 | 142854 | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LAMPE A CHANGER | JLG02/04:DEMANDE DE DEVIS EN COURS |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | DEMADE DE DEVIS EN COURS |  |  |  | 0 | ELOY |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | [7 empty] | 2019-04-23 | 4571193
2020.XLS | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 127830 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | SIVARAMANE |  | AS 17/05/2018 : BATTERIE A CHANGER SUR LE CAPTEUR WIFI - RECEPTION DU DEVIS N°DC180124 - DA TRANSMISE CE JOUR POUR BC AF 17/05/18 COMMANDE FAITE / PART EN SIGNATURE POUR VALIDATION OS25/05/2018 RECEPTION D UNE BATTERIE POUR DETECTEUR SUIVANT BLN°LC180678 |  |  | 2020-2293 | CAPTEUR PLAN WIFI ADDITIONNEL | PIXIUM | THALES | 2038A4 | OS25/05/2018 RECEPTION D UNE BATTERIE POUR DETECTEUR SUIVANT BLN°LC180678 ET COMMANDE B3/858647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A AS.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 1739) | 549 | KALOS PRIMAX | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2018-06-28
2020.XLS | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-05-03 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER | LAIT ENTRE LES 2 PAROI DE PLEXIGLAS QUE LE PERSONNEL NE PEUT NETTOYER . POUVEZ VOUS DÉMONTER POUR NETTOYAGE . MERCI | DEMONTAGE ET NETTOYAGE COMPLET REMPLACEMENT PILES TEMPERATURE NETTOYAGE ET GRAISSAGE DES ROUES CONTROLE DE FONCTIONNEMENT CONFORME |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-22 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER | L'AFFICHAGE DE LA T° DE L'ENFANT NE SE FAIT PLUS. PILE? | REMISE EN PLACE DU CAPOT DES PILES |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER | ECROU SITUÉ SUR LE CAPOT DE PROTECTION DES YEUX (1 INCOMPLET ET L'AUTRE DÉVISSÉ) | REMISE EN ETAT |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER |  | REMPLACEMENT DE 16 TUBES + 16 STARTER ESSAI OK |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2016-02-02 | 2016-02-04 | 2016-02-18 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGUYADER | CLAPET FUMÉ SITUÉ DEAVANT L'APPAREIL ET PERMETTANT DE SE PROTEGER LES YEUX CASSÉ. (M^ME CASSE QUE SUR LE 1ER APPAREIL) | ECHANGE FENETRE ABATTANTE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 2015-04-29 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE ECHANGE DES TUBES UV, DES STARTERS + PILES DU THERMOMETRE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | MME ELOY |  | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 2013-12-12 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE COUVERCLE RABATABLE MARRON DU DEVANT S'EST DÉTACHÉ. IL MANQUE UNE VIS. | REMISE EN PLACE DE 2 VIS |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2011-12-04 | 2011-12-04 | 2011-12-04 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CONTROLE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUELLE | Définitive
2020.XLS | 2011-01-18 | 2011-01-19 | 2011-02-28 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LAMPE HS , À CHANGER MERCI | ECHANGE DES TUBES LE 15/12/2010 EN TEST SUR 5 H BATTERIE POUR LA MEMOIRE COMPTEUR HS BATTERIE A CHANGER EN CDE ECHANGE DE LA BATTERIE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | TUBES ECHANGES LE 15/12/2010 CONTEUR REMIS A ZERO EN TEST BATTERIE POUR LA MEMOIRE COMPTEUR HS BATTERIE A CHANGER , EN CDE |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective | REPARATION INTERNE | Définitive
2020.XLS | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUELLE | Définitive
2020.XLS | 2010-11-15 | 2010-11-18 | 2010-12-15 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LAMPE À CHANGER (+ DE 2000 HEURES) | LAMPE EN CDE ECHANGE DES TUBES |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 | LAMPE EN CDE |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-05 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUELLE | Définitive
2020.XLS | 2009-05-18 | 2009-05-18 | 2009-05-29 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LAMPE A CHANGER CAR DUREE DE VALIDITE D'UTILISATION DEPASSE + NETTOYAGE DES LAMPES ET PLEXI | TUBES UV EN CDE L H 29/05/2009 : NETTOYAGE , CHANGEMENT DES TUBE UV ET STARTER |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 | ELOY | 1587 | N | Corrective | REPARATION INTERNE | Définitive
2020.XLS | 2009-02-24 | 2009-02-24 | 2009-02-24 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DU THERMOMETRE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2008-05-28 | 2008-09-03 | 2008-09-03 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUELLE | Définitive
2020.XLS | 2008-01-14 | 2008-01-14 | 2008-01-14 |  | 04-4302 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | ECHANGE DU BP |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2006-10-04 | 2006-10-04 | 2006-11-06 |  | 04-4311 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE ECHANGE DES TUBES UV ECHANGE DES SUPPORTS TUBES ECHANGE DES STARTERS |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUELLE | Définitive
2020.XLS | 2005-12-13 | 2005-12-30 | 2005-12-30 |  | 04-4311 |  | BIOMEDICAL | LECLERC | PB SUR L'ALLUMAGE DES NEONS LORS DE L'INSERTION DU BERCEAU | REMPLACEMENT DU LOQUTEAU + TEST OK LE LOQUETEAU MAGNETIQUE EST CASSE ET FAIT OBSTRUCTION A LA MISE EN PLACE DU BERCEAU. |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive
2020.XLS | 2004-09-13 | 2004-09-17 | 2004-09-17 |  | 04-4312 |  |  |  |  | MAINTENANCE PREVENTIVE PLUS ECHANGE DES TUBES |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 231123 | MEDIPREMA
2020.XLS | 2003-09-23 | 2003-09-23 | 2003-09-23 |  | 04-4312 |  |  |  |  | MAINTENANCE PREVENTIVE A 1501 HEURES CGH DES 16 TUBES VALEUR VERS LE HAUT 2,67 MW/CM2 VALEUR VRES LE BAS 2,47 MW/CM2 REMISE A ZERO COMPTEUR HORAIRE |  |  | 2020-1367 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | BERCEAU AMPLIFLUX360 | MEDIPREMA | 1926 1110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 231123 | MEDIPREMA
2021.XLS | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 274785 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 006/10/2026 INTERVENTION REALISE LE 02/09 , CABLE QUI RELIS LA POIRE A LA MACHINE , REPLACEMENT DE LA POIRE , SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-27 | 22766809
2021.XLS | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 274840 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | TEST SUR BATTERIE NE FONCTIONNE PAS | MH : TEST SUR BATTERIE NE PASSE PAS MH 07/10/2026 DEFAUT NON-CONSTATES PAR FLORA ET LES INFIRMIERES - FOCNTIONNEL |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 | KLASEN | 4338 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-10-27
2021.XLS | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 274730 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT DE LA CHAMBRE 332 NE PEUT PLUS MONTER NI DESCENDRE | ML 06/10/26 LE LIT ETAIT EN SECURIT, REINITIALISATION FAITE + TEST OK |  |  | 2021-0600 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0019 | ML 06/10/26 LE LIT ETAIT EN SECURIT, REINITIALISATION FAITE + TEST OK |  |  |  | 0 | YAPOUJIAN | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-24
2021.XLS | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 274698 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | AMENER EN SALLE D'ERGOTHERAPIE UN FRM EN L:44 PROF: 50 POUR MME CORBUN 40P. AVEC COUSSIN VISCO SINON ELLE GARDE LE COUSSIN QU'ELLE A ACTUELLEMENT DANS SON FC. MERCI | ML 05/10/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2368 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 4_NG | INVACARE | 21L05000464 | ML 05/10/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-24
2021.XLS | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 274644 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE CAPTEUR DE SATURATION DINAMAP NE FONCTIONNE PLUS | PC 07/10/2026 PINCE SAT HS REMPLACEMENT PINCE SPO2 |  |  | 2021-1326 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000491 |  |  |  |  | 0 | BALCI | 0134675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-24
2021.XLS | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 274571 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR BAISSER AU MAXIMUM LE FRM 2021-2371 ATTRIBUE A MME ROSENWALD CHAMBRE 109 F MIMOSAS1. MERCI | ML 05/10/26 FAUTEUIL SUR BAISSER + CTRL OK |  |  | 2021-2371 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 | INVACARE | 21H05008441 | ML 05/10/26 FAUTEUIL SUR BAISSER + CTRL OK |  |  |  | 0 | MORICE | 305301 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-23
2021.XLS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 274454 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU ME LIVRER EN ERGO CE FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE. COMMANDE A DROITE. PAS DE COUSSIN. JE VAIS FAIRE L'ECHANGE AVEC CELUI DE M. LE BERVET (QUI SEMBLE AVOIR DES PROBLEMES DE BATTERIES) | ML 30/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 30/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI | 794445 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2026-10-21
2021.XLS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 274480 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB30/09/2026 MP REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-21 | 22877333
2021.XLS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 274424 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'ATTACHE QUI RELIE LE SOCLE ET L'APPAREIL DYNAMAP DE L'EHPAD DE MARINES EST CASSEE APPAREIL 2021-1329 | PC 30/09/2026 SOCLE TENSIOMETRE CASSE REMPLACEMENT SOCLE TENSIOMETRE MANQUE 1 ROUE SUR CHARIOT PC 02/10/2026 MISE EN PLACE DU CHARIOT RECUPERE SUR TENSIOMETRE DE PRET BIOMED |  |  | 2021-1329 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000488 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-21
2021.XLS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 274426 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'ATTACHE QUI RELIE LE SOCLE ET L'APPAREIL DYNAMAP DE L'EHPAD DE MARINES EST CASSEE APPAREIL 2021-1329 | PC 30/09/2026 DOUBLON RI 274424 |  |  | 2021-1329 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000488 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-21
2021.XLS | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 274402 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB29/09/2026 MP REALISER - RECEPTION RI - |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-20 | 22877333
2021.XLS | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 274246 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE DU LIT 2021-0585, QUI SE TROUVE A LA CHAMBRE 353, NE PERMET PLUS DE LEVER ET BAISSER LE LIT. LES AUTRES FONCTIONNALITES DE LA TELECOMMANDE SEMBLENT PRESERVER | ML 28/09/26 LE LIT ETAIT EN SECURITE, REINITIALITAION DU LIT OK |  |  | 2021-0585 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0004 | ML 28/09/26 LE LIT ETAIT EN SECURITE, REINITIALITAION DU LIT OK |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-10-17
2021.XLS | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 274165 | 6021 | HC GROSSESSES PATHOLOGIQUES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE FIL DU CAPTEUR MAF EST COINCE DANS LA ROUE DU CARDIOTOCO MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | IH 25/09/2026 IMMED // CARDIOTOCO LE CAPTEUR MAF EST BLOQUE DANS LA ROUE FIL RETIRE DU CARDIOTOCO // TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2021-1213 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740005 |  | 646 | F15-14 | CARDIOTOCO | 0 | MOURA | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-10-16
2021.XLS | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 274070 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/09/2026 SUITE CQE PROBLEME DE NON CONFORMITE, SUITE A UNE NON-CONFORMITE MINEURE CONSTATEE PAR LE CONTROLEUR EXTERNE LORS DU TEST DE RESOLUTION A BAS CONTRASTE, UNE INTERVENTION DE DIAGNOSTIC ET DE DEPANNAGE A ETE REALISEE CE JOUR. AU COURS DE CETT |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-15 | 22766809
2021.XLS | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 274079 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, UNE ROUE DE PORTANT DE L'APPAREIL OPTIFLOW NE TIENT PLUS. | OS25/09/2026 ROUE REMISE EN PLACE RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-1073 | OXYGENOTHERAPIE A HAUT DEBIT NASAL HUMIDIFIE | AIRVO 2 | FISHER & PAYKEL | 210204246783 | OS25/09/2026 ROUE REMISE EN PLACE RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | JUBERT | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-10-15
2021.XLS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 273960 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PROBLEME RECURRENT DU GRAVEUR DE L'IRM. EN PANNE 1 JOUR SUR 2. MERCI | IF 23/09/2026 GRAGVEUR BLOQUE PAR UN DISQUE , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-10-14
2021.XLS | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 273921 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. GALLET, CH 1172F, BASSIN 35CM COUSSIN VISCO | ML 22/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 22/09/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 794451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-10-13
2021.XLS | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 273586 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LA POMPE SONNE EN CONTINUE, IL Y A UN MESSAGE "DEFAUT BATTERIE" MERCI | OS17/09/2026 POMPE DEPOSE A L ATELER SUR L ETAGERE. IH 21/09/2026 RAZ DE LA BATTERIE |  |  | 2021-0306 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419518 | OS17/09/2026 POMPE DEPOSE A L ATELER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-10-07
2021.XLS | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | 273245 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : DECONTAMINATION PASTEURISATEUR FV LE 10.09.2026 >> DEVIS DE00000208 DU 09.10.2026 "DEPLACEMENT + DECONTAMINATION + CARTOUCHE" MONTANT 2343.30€HT ATTENTE VALIATION FV LE 21.09.2026 >> RI 20261609-1 DU 16.09.2026 // CORLER "DECONTAMINATION REALISEE |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010771 | H.S.C |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-10-01 | 22879420
2021.XLS | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 273117 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | UNE ROUE SE DETACHE DE SON SUPPORT | PC 09/09/2026 RAS RESERRAGE DES 5 ROUES ET REPARATION BRASSARD ESSAIS OK | INFIRMERIE |  | 2021-1347 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000444 |  |  |  |  | 0 | COTTIN | 794366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-29
2021.XLS | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-23 | 272949 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB04/09/2026 SONNE TOUT LE TEMPS D APRES LE SERVICE - DIAGNOSTIQUE D APRES MEDIPREMA PENDANT LA MP : DEFAUT CHAINE DE MESURE - PARAMETRE ET CHAINE CUTANNE - DEMANDE DEVIS MEDIPREMA POUR REPARATION RECEPTION DEVIS OD743058 POUR CHANGMEENT DE LA CARTE |  |  | 2021-1251 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO OPTION LED | MEDIPREMA | 1950L-2174 | OS24/09/2026 RENDU. | 632 | OBLOO - 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-09-25 | 22877333
2021.XLS | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 272644 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | ROUE QUI TOMBE TOUT LE TEMPS CAR IMPOSSIBLE DE LA VISSER JUSQU'AU BOUT. ROUE MARQUE PAR UN SCOTCH POUR QU'ELLE SOIT RECONNAISSABLE. MERCI | PC 02/09/2026 RESERRAGE ROUE A SURVEILLER SI RECOMMENCE CHARIOT A REMPLACER |  |  | 2021-1345 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000462 |  |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0000 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-09-19
2021.XLS | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 272572 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NOTRE GRAVEUR A L'IRM NE GRAVE PLUS. POURRIEZ VOUS NOUS AIDER S'IL VOUS PLAIT CORDIALEMENT | MEDSQUARE : IMPOSSIBLE DE GRAVER DE CD MH 28/08/2026 DYSFONCTIONNEMENT A CAUSE DU PAREFEU - EN ATTENTE RETOUR DU SERVICE MH 03/09/2026 RECEPTION D'UN NOUVEAU LECTEUR - REMPLACER - GRAVEUR FONCTIONNEL |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | DEBIAIS | 4579 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-09-17
2021.XLS | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 272462 | 0913 | EXT BALNEOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BATTERIE | PC 26/08/2026 BATTERIE HS REMPLACEMENT BATTERIE OK | BALNEOTHERAPIE |  | 2021-1184 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682949 |  |  |  |  | 0 | GOTTARDI | 0134794474 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-09-16
2021.XLS | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 272497 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BIPE EN PERMANENCE PB DE BATTERIE IDENTIFIER AU N4T1 CONSULTATION HEMATO SVP | OS28/08/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 31/08/2026 PREVENTIVE A FAIRE REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE PREVENTIVE EFFECTUEE PREVENTIVE OK CF RSQM REMIS EN SERVICE OS01/09/2026 RENDU. |  |  | 2021-0367 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420647 | OS28/08/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS01/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GRASSET | 5155 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-16
2021.XLS | 2026-08-26 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 272498 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BIPE EN PERMANENCE PB DE BATTERIE ? IDENTIFIER AU N4T1 CONSULTATIONS HEMATO SVP | OS28/08/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 31/08/2026 REINITIALISATION BATTERIE ET ESSAIS OK OS01/09/2026 RENDU. |  |  | 2021-0313 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419301 | OS28/08/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS01/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GRASSET | 5155 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-16
2021.XLS | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 272358 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POUVEZ VOUS REPARER LE VENTILATEUR D'URGENCE, IL NE DONNE PAS LE BON DEBIT MALGRE LE CHANGEMENT DE VALVE. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE, | OS24/08/2026 VENTILATEUR DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. B02/2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE - VTE VTI COHERENT AVEC LA DEMANDE -AUTO TST OK - MIS A VENTILER PENDANT ENVIRON UNE HEURE - APPEL SAV AIR LIQUIDE -D DEMANDE PLUS D INFO SUR LES MODE VENTILATOIRE |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 | OS24/08/2026 VENTILATEUR DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS03/09/2026 RENDU. | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | LOORIUS | 5216 | O | Corrective |  | Définitive | 001751 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-12
2021.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272297 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 04/02/2025 BATTERIE REMPLACER - FONCTIONNEL |  |  | 2021-1368 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49321800 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-09-11 | 873060
2021.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272299 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 04/02/2025 BATTERIE REMPLACER - FONCTIONNEL |  |  | 2021-1372 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49659947 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-09-11 | 873060
2021.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272298 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 04/02/2025 BATTERIE REMPLACER - FONCTIONNEL |  |  | 2021-1371 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49659930 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-09-11 | 873060
2021.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272300 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 04/02/2025 BATTERIE REMPLACER - FONCTIONNEL |  |  | 2021-1375 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49660031 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-09-11 | 873060
2021.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272301 | 1017 | SECURITE INCENDIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 04/02/2025 BATTERIE REMPLACER - FONCTIONNEL |  |  | 2021-1379 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49699832 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2026-09-11 | 873060
2021.XLS | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2026-09-14 | 272317 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | IMAGE FLOUE | OS21/08/2026 VIDEO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. IH 26/08/2026 OLYMPUS // VIDEO-BRONCHOSCOPE DONNE UNE IMAGE FLOUE ATTENTE DE OLYMPUS POUR ENVOIE DE L'APPAREIL OS14/09/2026 RENDU. |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS21/08/2026 VIDEO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS14/09/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-11
2021.XLS | 2026-08-20 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 272280 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | ECRAN DE REPORT HS | RB03/09/2026 PASSAGE DU TECH SIEMENS - CHANGEMENT DU CABLE ALIM - EN ATTENTE DE RECEPTION RI |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-09-10
2021.XLS | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 272228 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE QUI SONNE EN PERMANENCE. MERCI | PC 24/08/2026 RAS PAS DE SONNERIE AU DEMARRAGE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS31/08/2026 RENDU |  |  | 2021-0309 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419499 | OS31/08/2026 RENDU |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-10
2021.XLS | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 272274 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FAUX CONTACT AU NIVEAU DE LA BAIE NECESSITANT DE MOBILISER LE CABLE POUR OBTENIR L'IMAGE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? MERCI D'AVANCE | MH : FUX CONTACT SUR LA BAIE MH 21/08/2026 VERIFICATION DES CABLAGES - UN CABLE D'ALIM FAUX CONTACT SUR L'ONDULEUR - EN ATTENTE RETOUR SI LE DEFAUT PERSISTE |  |  | 2021-1096 | BOITIER ELECTRONIQUE EMBARQUEE | IEB | GENERAL ELECTRIC | JTD213604585A |  | 622 | BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE ALTIX |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-09-10
2021.XLS | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 272234 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB20/08/2026 MP EFFECTUEE - RECEPTION RI MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE. REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2. APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. ASPECT VISUEL DE |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-10 | 22877333
2021.XLS | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 272118 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | AFFICHE MESSAGE MP A FAIRE + FUITE - LA MP N PAS PU ETRE FAITE LA DERNIERE FOIS CAR LE MONNAL N ETAIT PAS INCLUS DANS LE BON DE COMMANDE RB18/08/2026 MONNAL DESCENDU AU BIOMED - EN ATTENTE PASSAGE AIR LIQUIDE POUR MP - MONNAL DE PRET MIS DANS LA SALLE 4 |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-08 | 22877333
2021.XLS | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 272072 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR JE SUIS DESOLEE NOUS N'ARRIVONS PAS A FAIRE FONCTIONNER LE GRAVEUR MERCI | MH : DYSFONCTIONNEMTN DU ROBOT DE GRAVAGE MH 19/08/2026 DEFAUT RESOLU PAR IMANE/CHRISTELLE - CABLE MAL BRA?NCHE - FOCNTIONNEL |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | CARDAO | 4579 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-09-05
2021.XLS | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-09-25 | 271943 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE RESPIRATEUR AFFICHE UN MESSAGE EN MODE DEGRADE, REMPLACER LE RESPIRATEUR. LORS D'UN ESSAI L'APPAREIL N'A PAS SONNE EN CIRCUIT DEBRANCHE. | DEFAUT CONSTATE DANS L HISTORIQUE LE 13/08/2026 ERREUR 36 DEGRADE RB19/08/2026 RECEPTION DEVIS POUR MC CHANGEMENT CAPTEUR DE PRESSION - EN ATTENTE DE VALIDATION - MONNAL MIS SUR ETAGERE REDOINE RB17/09/2026 RETRANSMISSION DU DEVIS CAR NON RETROUVER DANS |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 | OS01/10/2026 RENDU. | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | LOORIUS | 5216 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-09-03
2021.XLS | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 271951 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/08/2026 L APPAREIL NE ROULE PLUS DROIT , PROBLEME DE MOTEUR GAUCHE A L¿ARRIVEE. SUITE AU DEMONTAGE DU CAPOT LATERAL, LE PROBLEME A DISPARU. JE SUSPECTE QUE LE CABLE DU FORCE SENSOR ETAIT PEUT ETRE SOUS CONTRAINTE CAR NON ATTACHE DANS LES COLLIER. PA |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-09-03 | 22766809
2021.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271737 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB07/08/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE EXTRACTIBLE DANS LE CADRE DU CONTRAT APPAREIL CONFORME. REMISE EN S |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 |  | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2021.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2026-10-12 | 271750 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | AFFICHE = ERREUR ALIM / TUBULURE NON PURGEE MAIS AMORCAGE ALIM ET EAU FONCTIONNENT | IH 12/08/2026 POMPE A NUTRITION / COVIDIEN POMPE AMENE AU BIOMED DE PONTOISE // PAS DE QUOI TESTER SUR PLACE PAS DE POMPE DE PRET DISPONIBLE POMPE A RE RAMNER SUR BEAUMONT POUR TEST SUR PLACE IH 31/08/2026 ENVOIE CHEZ CARDINAL HEALTH DEVIS RECU 006 | EVC EPR |  | 2021-1032 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19222749 | IH 11/08/20226 ATTENTE DE L'APPAREIL IH 12/08/2026 POMPE A NUTRITION / COVIDIEN POMPE AMENE AU BIOMED DE PONTOISE // PAS DE QUOI TESTER SUR PLACE PAS DE POMPE DE PRET DISPONIBLE POMPE A RE RAMNER SUR BEAUMONT POUR TEST SUR PLACE |  |  |  | 0 | BUFFNOIR | 3699 OU 1475 | O | Corrective |  | Définitive | 001106 | CARDINAL HEALTH ALARIS |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2026-08-29
2021.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271736 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB07/08/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 APPAREIL CONFORME. REMISE EN SERVICE CONFORME. |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2021.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271715 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/08/2026 POSIBOX NON FONCTIONNELLE , REMPLACEMENT PILE POSIBOX --> POSIBOX NON FONCTIONNELLE AU REDEMARRAGECHANGEMENT COMPLET DE LA POSIBOX AVEC ANCIEN DISQUE SSD --> REMISE EN PLACE DES INFORMATIONS RESEAU --> POSIJET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 683 | LEMER PAX | 25B039 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-29 | 22766809
2021.XLS | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271735 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB07/08/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE EXTRACTIBLE DANS LE CADRE DU CONTRAT APPAREIL CONFORME. REMISE EN S |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | 26B028 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-29 | 22877333
2021.XLS | 2026-08-10 | 2026-09-03 | 2026-10-12 | 271711 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, MISE EN CHARGE IMPOSSIBLE | FRESENIUS : MISE EN CHARGE IMPOSSIBLE OS12/08/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. MH 25/08/2026 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS12/10/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3353606 COLIS EN BON ET |  |  | 2021-1305 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 25110587 | OS12/08/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. MH 25/08/2026 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS12/10/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REVISER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3353606 COLIS EN BON ETAT . AUCUN DEFAUT CONSTATER, INTERVENTI |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-29
2021.XLS | 2026-08-07 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 271675 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | EN PANNE S'ETEIND PAR INTERMITTENCE | OS10/08/2026 CAPTEUR DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. NH 09.09.2026 REMPLACEMENT CAPTEUR => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1051 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01874831 | OS10/08/2026 CAPTEUR DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-08-28
2021.XLS | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 271465 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 406F | ML 05/08/26 TELECOMMANDE H.S, REMPLACER + TEST OK | SMRG |  | 2021-0591 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0010 | ML 04/08/26 JE PASSE DEMAN MATIN ML 05/08/26 TELECOMMANDE H.S, REMPLACER + TEST OK |  |  |  | 0 | DHAITY | 0134675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-08-25
2021.XLS | 2026-08-01 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 271358 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE DEFECTUEUSE. MERCI | NH 07.08.2026 RECEPTION EN ATELIER PC 24/08/2026 PAS DE DEFAUTS CONSTATE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS26/08/2026 RENDU. |  |  | 2021-0301 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419589 | OS26/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-08-22
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 271350 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271331 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271332 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT CONFORME. |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271292 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 31/07/2026 AFICHE ERREUR SPO2 CABLE INTERFACE SPO2 RECENT DU 10 JUILLET DONC OK CAPTEUR SPO2 ANCIEN = REMPLACEMENT CAPTEUR DS100A DEMONTAGE ET VERIFICATION CONNECTIQUE REMONTAGE ET ESSAIS OK |  |  | 2021-1345 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000462 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-08-21 | 22890660
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 271308 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , RAPPORT NON CONFORME.. IF 06/10/2026 AJUSTEMENT TUBE, GENERATEUR ET CALIBRATION FD. DOSE DEXI ET AIR KARMA AJUSTE , ATTENTE PASSAGE DE CIBIO POUR LEVE DE NON CONFORMITE |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271312 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2026 CONROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE ,RAPPORT NON CONFORMITE MINEURE . |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-08-21 | 22766809
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271285 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 31/07/2026 REMPLACEMENT BATTERIE 4 BARRES OK |  |  | 2021-1174 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682897 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-21 | 22890660
2021.XLS | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271297 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA PORTE DROITE DU COTE DROIT EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | MH : PORTE COTE DROIT CASSE MH 31/07/2026 RECUPERER UNE PORTE GAUCHE/GAUCHE DISPONIBLE DE L'INCUBATEUR 2024-0249 - INTER 266435 MH 31/07/2026 RENDU |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-08-21
2021.XLS | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 271124 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE CABLE D'ALIMENTATION A ETE CASSE, POUVEZ VOUS LE REMPLACER MERCI. (EN ATTENDANT ECHANGE AVEC LE CABLE DE L'APPAREIL 2021-1291) | MH : CABLE D'ALIMENTATION CASSE MH 31/07/2026 CABLE CASSE - CABLE REMPLACER - MAD DU SERVICE |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-08-18
2021.XLS | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 271038 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE GRAVEUR DE L'IRM AU NIVEAU DU SECRETARIAT EST EN PANNE. IL MET UN MESSAGE D'ERREUR ET NE GRAVE PLUS LES CD MALGRE UN ARRET / MARCHE. | IF 27/07/2026 REMIS EN ETAT , TEST DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | FERREIRA | 4579 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-08-15
2021.XLS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 271001 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/07/2026 NETTOYAGE ET CONTROLE FAUTEUIL RETOUR STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-14 | 22890660
2021.XLS | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 270982 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 22/07/2026 PARAMETRAGE ECRAN MODE CONTINU |  |  | 2021-1352 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000493 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-08-14 | 22890660
2021.XLS | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 270933 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FAUTEUIL A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE S'IL TE PLAIT MERCI. | PC 24/07/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 |  |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-08-13
2021.XLS | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 270948 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FIL DU CAPTEUR DU SATUROMETRE ET DENUDE L'APPAREIL CE SITUE DANS L'INFIRMERIE MERCI | PC 24/07/2026 REMPLACEMENT CAPTEUR (RECUP) ET ESSAIS OK |  |  | 2021-1341 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000466 |  |  |  |  | 0 | CHOVEAUX | 4334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-13
2021.XLS | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 270816 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | BRASSARD ADULTE LARGE N'A PLUS D'EMBOUT DE FIXATIONS | PC 22/07/2026 REMPLACEMENT BRASSARD |  |  | 2021-1331 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000490 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 675663 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-08-12
2021.XLS | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 270508 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA THERMOSOUDEUSE FAIT SAUTER LES PLOMBS. MERCI DE VOTRE AIDE. CORDIALEMENT | IF 15/07/2026 MIS EN TEST DE FONCTIONNEMENT OK , RAS IF 20/07/2026 MIS A DISPO SERVICE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR SEVERINE | 4518 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-08-05
2021.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 270484 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | SURCHAUFFE DE L APPAREIL LORS DE L UTILISATION , BATTERIE CLIGNOTE EN ROUGE EGALEMENT | IF 15/07/2026 ECHO CHAUFFE PLUS BRUIT VENTILO , APPEL SAV , ATTENTE RETOUR IF 22/07/2026 DEPOUSIERRAGE DES VENTILO OK , RENITIALISATION DE LA BATTERIE OK , TEST DE FONCTIONNMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0553 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000344 |  | 581 | ECHO VENUE FIT R3 | ECHOGRAPHE | 0 | DI VIA | 5127 | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-08-01
2021.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 270431 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, PCA NON FONCTIONELLE. BIEN CORDIALEMENT BIEN CORDIALEMENT | MH : PCA NON FOCNTIONNEL RB13/07/2026 RECEPTION POMPE PCA - MIS SUR ETAGERE DE RECEPTION MH 24/07/2026 TEST EFFECTUE SUR LE BANC DE TEST - POMPE FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE MH 30/07/2026 RENDU |  |  | 2021-0849 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717015 |  |  |  |  | 0 | DUCROCQ | 4240 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-08-01
2021.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 270442 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | M.HUPPE, CH 1142F: BASSIN 35CM, COUSSIN VISCO, FRM | PC 13/07/2026 LIVRAISON PRET + COUSSIN 38003 |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 |  |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 794451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-08-01
2021.XLS | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 270426 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | COMMANDE CABLE ECG REF IPC72350 INTEGRAL PROCESS DEUX CABLES SVP | IF 13/07/2026 COMMANDE EN COURS DA 5441 IF 24/07/2026 DONNER 1 CABLE AU SERVICE | PTI |  | 2021-1094 | AMPLIFICATEUR DE SIGNAUX ELECTROPHYSIOLOGIQUES | CLAB II PLUS 64 | GENERAL ELECTRIC | RXJ21292007TA |  | 622 | BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE ALTIX |  | 0 | CORTIJO TORRES | 7272 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-08-01
2021.XLS | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 270359 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | CABLE ABIME | PC 10/07/2026 REMPLACEMENT CABLE INTERMEDIAIRE ESSAIS OK |  |  | 2021-1345 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000462 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-31 | 22890660
2021.XLS | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 270094 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/07/2026 TFD184 ALARME SURCHARGE DE LA POMPE DE DEGAZAGE (CP1) + FUITE SUR POMPE, - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DE LA POMPE - REMPLACEMENT DU JOINT GRAPHITE DE LA POMPE UF + |  |  | 2021-0891 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002468 | HEMOTECH | 25B114 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-28 | 22766809
2021.XLS | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 270007 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, BATTERIE HS SUR DSA 2021-1101. SVP MERCI | RB06/07/2026 REMPLACMEENT BATTERIE LIFEPAK 1000 - DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1101 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682924 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-25
2021.XLS | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 269882 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/07/2026 PASSAGE MP - RECEPTION RI - REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE PREVENTIVE "1 AN" CONFORMEMENT AUX PRECONISATIONS DU CONSTRUCTEUR. REMPLACEMENT DES FILTRES. REMPLACEMENT ET ETALONNAGE DE LA CELLULE FIO2. REMONTAGE, CALIBRAGE, VERIFICATION DES |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-07-23 | 22877333
2021.XLS | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 269735 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR PROBLEME BATTERIE. | OS01/07/2026 POMPE A PERF DEPOSE SUR L ETAGERE. PC 06/07/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK |  |  | 2021-0358 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420776 | OS01/07/2026 POMPE A PERF DEPOSE SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-21
2021.XLS | 2026-06-30 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 269699 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE CONGELATEUR -20°C EST ACTUELLEMENT EN PANNE. POURRIEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT ? MERCI PAR AVANCE, | FV LE 10.09.2026 >> REMPLACEMENT DE LA BATTERIE DE SAUVEGARDE |  |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 | TROGNON | 4787 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-07-21
2021.XLS | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 269625 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BOUTON ON/OFF CASSEE VOUS LE TROUVEREZ SUR LA PALLIASSE DE L'INFIRMERIE | PC 01/07/2026 BOUTON ON/OFF HS + PORTE FUSIBLE HS + PORTE BLANCHE CASSEE RECUP PIECES SUR LE 2021-0215 AU REBUT LE 01/07/2026 REMPLACEMENT BOUTON ON/OFF + PORTE FUSIBLE + PORTE BLANCHE |  |  | 2021-0810 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G16 |  |  |  |  | 0 | CHOVEAUX | 4334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-18
2021.XLS | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-08-26 | 269626 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | PAS DE RETOUR D'AIR LORSQU'IL EST EN MARCHE VOUS LE TROUVEREZ SUR LA PALLIASSE DE L'INFIRMERIE | PC 01/07/2026 PISTON COMPRESSEUR HS NEBULISEUR A REMPLACER DEVIS UGAP 303759058 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC PC 26/08/2026 REMPLACE PAR LE SYSTAM ST23 N° 2026-0416 |  |  | 2021-0215 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G15 |  |  |  |  | 0 | CHOVEAUX | 4334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-18
2021.XLS | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 269627 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | PAS DE RETOUR D'AIR LORSQU'IL EST EN MARCHE VOUS LE TROUVEREZ SUR LA PALLIASSE DE L'INFIRMERIE | PC 03/07/2026 PISTON COMPRESSEUR HS MIS AU REBUT DEVIS UGAP POUR NEBULISEUR NEUF |  |  | 2021-0215 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G15 |  |  |  |  | 0 | CHOVEAUX | 4334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-07-18
2021.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269567 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/06/2026 PROBLEME AVEC DETECTTEUR , LA MOBILETT PERD DE MANIERE ALEATOIRE LA CONNEXION AVEC SON DETECTEUR LORSQU'ELLE SE TROUVE DANS SA ZONE DE STOCKAGE A PROXIMITE DE DEUX AUTRES MOBILETT ELARA MAX ET DE DEUX LUMINOS LOTUS MAX. APRES ANALYSE DU RESE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-07-17 | 22766809
2021.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 269591 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE DE LA PCA A DISPARUE! MERCI A VOUS | IA : RECEPTION POMPE PCA - MIS ETAGERE BIOMED PC 29/06/2026 MANQUE POIRE BOLUS MISE EN PLACE NOUVELLE POIRE ET ESSAIS OK IF 30/06/2026 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0856 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212750913007 |  |  |  |  | 0 | LEFORT | 5012 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-17
2021.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269615 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB26/06/2026 NOTES MAINTENANCE PREVENTIVE DE LA TABLE OK. |  |  | 2021-1259 | FAUTEUIL D'EXAMEN URODYNAMIQUE | SONESTA S3 | SONESTA | 232-30172 |  | 630 | BAIE D'URODYNAMIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 019426 | LABORIE MEDICAL | GF25102024-82 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-17 | 22877333
2021.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269547 | 4043 | PLATEAU BN2A1 GYNECO-PLASTIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | SATUROMETRE CABLE REMPLACE | OS26/06/2026 RALLONGE DE SAT REMPLACER ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0634 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-16048982 | OS26/06/2026 RALLONGE DE SAT REMPLACER ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MIZZI | 4295 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-17
2021.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-09-21 | 269529 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : ENDOSCOPE CONTAMINE FV LE 26.06.2026 >> DEVIS 202948 DU 23.06.2026 "REMPLACEMENT DES DIFFERENTS CANAUX" MONTANT 1989€HT ATTENTE VALIDATION FV LE 21.09.2026 >> RI P65211 DU // "REMPLACEMENT DE DIFFERENTES PIECES ET VERIFICATION BACTERIOLOGIQUE" R |  |  | 2021-1002 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | A002YZ1154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-07-17 | 22879420
2021.XLS | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 269546 | 4043 | PLATEAU BN2A1 GYNECO-PLASTIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | RALLONGE DE SATURATION REMPLACEE |  |  |  | 2021-0942 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050172 | OS26/06/2026 RALLONGE DE SAT REMPLACER ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | MIZZI | 4295 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-17
2021.XLS | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269521 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | LABORIE : PREVOIR MP MH 25/06/2026 RECEPTION RI - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-1259 | FAUTEUIL D'EXAMEN URODYNAMIQUE | SONESTA S3 | SONESTA | 232-30172 |  | 630 | BAIE D'URODYNAMIQUE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-16 | 873060
2021.XLS | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 269522 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | LABORIE : MP A PREVOIR MH 25/06/2026 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE - FONCTIONNEL ET CONFORME MAINTENANCE PREVENTIVE DE L¿APPAREIL OK. PILES DE LA TELECOMMANDE HS 2 CAPTEURS T-DOC A REMPLACER (CAB4060VS, CAB4060US) |  |  | 2021-1260 | BAIE D'URODYNAMIQUE | U2M NEXAM PRO | NEXAM | PE21-7U2MD5471 |  | 630 | BAIE D'URODYNAMIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-16 | 873060
2021.XLS | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 269364 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NON RECONNU PAR LOGICIEL DONC INUTILISABLE | CIDELEC : NON RECONNU PAR LE LOGICIEL FV LE 23.06.2026 >> DEMANDE DE PRISE EN CHARGE A LA SOCIET. FV LE 23.06.2026 >> RESET A CORRIGER LA PROBLEMATIQUE |  |  | 2021-0575 | POLYSOMNOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | CID-LX | CIDELEC | 23498 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive | 006045 | CIDELEC |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-14
2021.XLS | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 269225 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE GRAVEUR AU NIVEAU DU SECRETARIAT DE L'IRM NE MARCHE PLUS, LES ENVOIE DE L'IRM SONT TOUS EN "ECHEC" | IF 22/06/2026 PROBLEMEE DE RESEAU , APPEL DSI IF 23/06/2026 PROBLEME RESOLU |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | FERREIRA | 4579 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-07-11
2021.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 269122 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA POIGNEE VERTE DE L'APLI EST A REPARER, ELLE TROP MOBILE. | IF 23/06/2026 A VOIIR AVEC LE TECHNICIEN DE SIEMENS PENDANT L INTERVENTION DU 25/06 IF 13/07/2026 PNDANNT INTERVENTION DE SIEMENS , PROBLEME RESOLU |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-10
2021.XLS | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 269101 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA PEDALE SANS FIL DE L'AMPLIFICATEUR NE FONCTIONNE PLUS, L'IBODE DE LA SALLE EST OBLIGEE D'ACTIONNER LES RAYONS MANUELLEMENT CE QUI N'EST PAS REGLEMENTAIRE. IL FAUT TROUVER UNE SOLUTION CE JOUR CAR SINON NOUS NE POURRONS PLUS FAIRE D'URGENCE VA | NH 19.06.2026 APPEL SAV POUR ECHANGE PEDALE IF 22/06/2026 PEDALE REMPLACER PAR LE TECH SIEMENS | BLOC BMC SALLE 13 |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | BIJAQUI | 4596 | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-10
2021.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 269037 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | OCCLUSION VOIE A EN AMONT | OS18/06/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE . PC 29/06/2026 PAS D'ALARME OCCLUSION ESSAIS DEBIT VOIE A ET B = RAS PAS DE DEFAUTS NI D'OCCLUSION CONSTATE RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0357 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420456 | OS18/06/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE . |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-09
2021.XLS | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 269079 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DUOMED : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 18.06.2026 >> RI C33C2605101-01-1 DU 18.06.2026 // MOHAMED BOURKAIB "SUJET: PM 1XY FOR FLAXLANDEN. SOLUTION: 18/06/2026 11:27 MOHAMED BOURKAIB: [TASK C33C2605101-01] VYNTUS BODY DIFF SN° : 42502229PC OPTIPLEX 5080 ST |  |  | 2021-1062 | CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE | VYNTUS BODY | MASTERSCREEN | 42502229 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-07-09 | 22879420
2021.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-09-18 | 268827 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | AMPLI DE VASCULAIRE BLOC BMC NE FONTIONNE PAS ALLUME ET ETEIND A PLUSIEURS REPRISE PLUSIEURS MESSAGE D'ERREUR : 2445---------243 6100---------240 7--------------80 | IF 15/06/2026 DEMANDE EN COURS IF 18/06/2026 RECEPTION DES PIECES , DEMANDE 'INTERVEATION EN COURDS. IF 18/09/2026 INTERVENTION EFFECTUER LE 25/06/2026 , VERIFICATION DU CONNECTEUR X10 ET DU CABLE TC, UNE PINE POUVAIT POSER PROBLEME. AJUSTEMENT DE CELLE-C |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-07-04
2021.XLS | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 268802 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE HS, SONNE " BULLE D'AIR" | PC 17/06/2026 PAS DE DEFAUT CONSTATE ABSENCE D'ALARME BULLE D'AIR TEST DEBIT VOIE A ET B OK SUREMENT UN MAUVAIS AMORÇAGE DE LA CASSETTE RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 |  |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-04
2021.XLS | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 268777 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | HS BATTERIE | I.A : DYSFONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE I.A 16/06/2026 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - APPAREIL FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS01/07/2026 RENDU. |  |  | 2021-0366 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420564 | OS01/07/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAVILLA | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-07-04
2021.XLS | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 268754 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE 'BATTERIE INTERNE USAGEE' | RB16/06/2026 PASSAGE AIR LIQUIDE LE 18/06/ RB18/06/2026 MP REALISER PAR AIR LIQUIDE - MIS A DISPO DU SERVICE RB22/06/2026 RECEPTION RI MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE R |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-07-03
2021.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 268481 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE : "BATTERIE INTERNE USAGEE". JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE INTERVENTION. CORDIALEMENT, | RB11/06/2026 APPEL THOMAS POUR MP - EN ATTENTE DE RETOUR RB18/06/2026 MP REALISER PAR AIR LIQUIDE - MIS A DISPO DU SERVICE RB22/06/2026 RECEPTION RI - MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 |  | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-27
2021.XLS | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-29 | 268516 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : MAINENANCE PREVENTIVE FV LE 08.06.2026 >> DEMANDE DE MAINTENANCE PREVENTIVE DE L'ENDOSCOPE. ENVOYE CE JOUR FV LE 29.06.2026 >> RI 197136 DU 24.06.2026 "REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE DE BEQUILLAGE + REMPLACEMENT DE DIVERSES PIECES ET COMPOSANT |  |  | 2021-1075 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE BRONCHIQUE | EB15-J10 | PENTAX | N121458 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-06-27 | 22879420
2021.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 268338 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/06/2026 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 26/06/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-25 | 22766809
2021.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 268336 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/06/2026 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 26/06/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-25 | 22766809
2021.XLS | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 268331 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/06/2026 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 26/06/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-25 | 22766809
2021.XLS | 2026-06-03 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 268287 | 7109 | HC HOSPIT DE COURTE DUREE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE BLEU A SATURATION NE FONCTIONNE PLUS. JE VAIS LE DESCENDRE. | NH 24.06.2026 REGUL INTERVENTION |  |  | 2021-0941 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050171 |  |  |  |  | 0 | GOULARD | 4681 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-24
2021.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 268032 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BLOQUE | NH 02.06.2026 APPUI-BRAS CASSE => MISE EN REFORME |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 |  |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-20
2021.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 268105 | 3201 | EXT REEDUCATION FONCTIONNELLE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE DYNAMAP DU PLATEAU TECHNIQUE DE REEDUCATION EST EN PANNE. EST-IL POSSIBLE D'INTERVENIR A CE SUJET S'IL VOUS PLAIT ? SI CELUI-CI NECESSITE D'ETRE PORTE AU BIOMED EST-IL POSSIBLE D'AVOIR UN APPAREIL DE REMPLACEMENT EN ATTENDANT CAR C'EST UN A | RB09/06/2026 RECEPTION DU TENSIOMETRE - MIS EN TEST - PINCE DE SAT FAUX CONTACT - REMPLACEMENT DE LA PINCE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - TENSIOMETRE DE PRET A RENDRE 2022-0778 RB15/06/2026 RETOUR DU TENSIOMETRE CAR TJR LE MEME PROBLEME SPO2 - DEMANDE DE |  |  | 2021-0628 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-16048976 | OS17/08/2026 RECEPTION DE TROIS CABLES SPO2 POUR VS900 SUIVANT BLN°78120 ET COMMANDE B2/1768999 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 | WILD | 4598 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00089 | POLE PHYSIOLOGIE ET MED DE READAPATION | 2026-06-20
2021.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 268107 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE POUR M. EL HARRAR CH 44 F COMMANDE A DROITE PROFONDEUR 45 LARGEUR AU MINI RETRAIT COMMANDE TIERCE PERSONNE A AMENER EN ERGO DEMAIN AVANT 14H15 MERCI | ML 02/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 02/06/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-20
2021.XLS | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 268106 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE NEBULLISATEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, IL CHAUFFE LORS DE LA MISE EN ROUTE. | PC 05/06/2026 NEBULISEUR HS REMPLACE PAR LE 2025-0309 | BUREAU CADRE |  | 2021-0816 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G22 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-20
2021.XLS | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 267997 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BATTERIE NE FONCTIONNE PAS, MEME EN ETANT BRANCHE. BIP EN PERMANENCE. | OS02/06/2026 POMPE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 08/06/2026 BATTERIE VLAD REMPLACEMENT PAR BATTERIE ORIGINE ICU REINITIALISATION COMPTEUR OS10/06/2026 RENDU. |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 | OS02/06/2026 POMPE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS10/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAVILLA | 5495 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-06-20
2021.XLS | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 267765 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY | PROPOSITION DE DEVIS DE LA PART DE ROCHE CONCERNANT LA DEMANDE DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET DE REPARATION DE LA POSITION N°15 SUR LE BENCHMARK ULTRA NUMERO DE SERIE 320153 | SC 27/05/2026 RÉCEPTION DEVIS ROCHE N°190-26 VMD POUR MP ET REPARATION DE LA POSITION N°15. DA TRANSMISE POUR VALIDATION 29/05/2026 DA VALIDÉ. TRANSMISE POUR BC SC 11/06/2026 INTERVENTION DE ROCHE : "MAINTENANCE , SELON PROCEDURE, TESTS APRES INTERVENTI |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 | 27/05/2026 DEVIS PRIS EN COMPTE, EN COURS DE VALIDATION 01/06/2026 BDC ENVOYE |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-24 | 878835
2021.XLS | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 267601 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | SUPPORT HS ENTRE LE MONITEUR ET LE PIED | PC 27/05/2026 SUPPORT CASSE PC 03/06/2026 REMPLACEMENT SUPPORT ET ESSAIS OK | U.F 3666225 |  | 2021-1326 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000491 |  |  |  |  | 0 | KORBA | 0134675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-06-13
2021.XLS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-09-28 | 267508 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE VERTICALISATEUR NE CHARGE PLUS CORRECTEMENT LES VOYANTS CLIGONTE PUIS L'APPAREIL S'ARRETE | PC 22/05/2026 PASSAGE MICHAEL SUR SITE BATTERIE EN DEFAUT DEMANDE DEVIS POUR 1 BATTERIE DEVIS VLAD 442678 PC 01/06/2026 REMPLACEMENT BATTERIE ET ESSAIS OK | U.F 3666225 |  | 2021-1085 | VERTICALISATEUR | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300472905 |  |  |  |  | 0 | JABR | 0134675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-06-11
2021.XLS | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 267518 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LORS DU TRANSPORT DE MAGNY A MARINE J'AI CASSER LE PANNEAU PIED DE LIT, A REMPLACER | ML 22/05/26 PANNEAU PIED DE LIT CHANGER |  |  | 2021-0584 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0003 |  |  |  |  | 0 | MICHAEL |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-06-11 | 36012191
2021.XLS | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 267354 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | NE TIENT PAS FIXE | OS20/05/2026 APPUI BRAS DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS01/06/2026 RENDU. |  |  | 2021-0088 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29032 | OS20/05/2026 APPUI BRAS DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS01/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-09
2021.XLS | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-07-22 | 267199 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | IL NE RESTE QUE 2 BARRES DE BATTERIES SUR LE DSA , PEUT-ETRE L'INTERVENTION N'EST PAS UTILE MAIS JE PREFERE ANTICIPER. | PC 18/05/2026 VU AVEC MR METAYER = 2 BARRES ENCORE UTILISABLE MAIS PREVOIR QQ BATTERIES D'AVANCE |  |  | 2021-1174 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682897 |  |  |  |  | 0 | MIKSA | 0134794355 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-06
2021.XLS | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 267155 | 0910 | EXT KINESITHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE FIL DU CAPTEUR DE L'OXYMETRE EST DENUDE | PC 15/05/2026 FOURNITURE D'UN CAPTEUR SPO2 (RECUP) | 36-1910 |  | 2021-1347 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000444 |  |  |  |  | 0 | COTTIN | 0134794366 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-06-05
2021.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267083 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 MP // SEFALAB CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ CLASSIFICATION DU VOLUME DE TRAVAIL (ISO 5), ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEM | BMC.N-1.L108 | BUREAU | 2021-0896 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42881651 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-03 | 22907219
2021.XLS | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 267062 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 13/05/2026 MP// SEFALAB CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ CLASSIFICATION DU VOLUME DE TRAVAIL (ISO 5), ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, ¿ DETERMINATION DE LA VITESSE D¿AIR ENTRANT, ¿ VISUALISATION DES ECOULEME | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2021-0895 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42873113 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-03 | 22907219
2021.XLS | 2026-05-13 | 2026-06-10 | 2026-09-15 | 267033 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | CONNECTEUR IMPOSSIBLE A BRANCHER : PICOT CASSE A L'INTERIEUR | IF 10/06/2026 DEMANDE DE DEVIS POUR REMPLACEMEENT DU CABLE IF 10/6/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE , DA 5385 OS18/08/2026 RECEPTION DE DEUX CABLES SUIVANT BLN°5580532841 ET COMMANDE B2/1777550 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMAN |  |  | 2021-0067 | CHARGEUR POUR PILIER 1150 | 1150.81A0 | GETINGE/MAQUET | 03541 | OS18/08/2026 RECEPTION DE DEUX CABLES SUIVANT BLN°5580532841 ET COMMANDE B2/1777550 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE. OS02/10/2026 RENDU |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-06-03
2021.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 267000 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS AVONS UNE ALARME QUI SONNE EN PERMANENCE SUR NOTRE CONGELATEUR -80°C. "ALARME 20". LE MESSAGE D'ERREUR AFFICHE EST "ERREUR DU SYSTEME". N°BIO: 2021-0001. NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DE VOTRE INTERVENTION RAPIDE. CORDIALEMENT | PICHARD : ERREUR SYSTEME 20 MH 15/05/2026 PASSAGE TECH - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS/RI |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 |  |  |  |  | 0 | GRUN | 4419 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-06-02
2021.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 266946 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | LORS DU TEST C E MATIN , LE RESPI AFFICHE FIO2 ABSENT | IH 12/05/2026 AIR LIQUIDE // ERREUR 42 MESURE DE LA FIO2 INOPERANTE RB18/05/2026 VALEUR FIO2 TOLERENCE LIMITE DEPASSE OU JUSTE JUSTE - VME NON ATTEINTE - RECEPTION DEVIS S01-128012 POUR PASSAGE D UN TECH - EN ATTENTE DE VALIDATION DA - PRET DU 2025-0096 |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 | 12/05/2026 IH RECU |  |  |  | 0 | STEPHANE | 2608 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-06-02
2021.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 267014 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/05/2026 UI-XP249/25/R YSIO / MOBILES VF10K_SP07, PREPARATION AFIN QUE LA MISE A JOUR PUISSE SE LANCER. LANCEMENT DE LA MISE A JOUR. FINALISATION DE LA MISE A JOUR (REMISE ON LINE DU SYSTEME MANAGEMENT) PREVUE POUR DEMAIN MATIN. |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 25R199 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-06-02 | 22766809
2021.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-06-10 | 267022 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NOUS AVONS BESOIN D'EXTRAIRE UN TRACER DU 12/05/2026 A 17H ENVIRON MERCI | STRYKER : DEMANDE PROCEDURE D'EXTRACTION DES TRACES MH 15/05/2026 DEMANDE POUR PROCEDURE D'EXTRACTION POUR LES TRACES DATANT DU 12/05/2026 A 17H - RENVOI SAV - EN ATTENTE RETOUR SAV OS 08/06/2026 RECEPTION D UN DIFIBRILATEUR SUIVANT N° D ORDRE DE TRAVAIL |  |  | 2021-1134 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682932 | OS08/06/2026 RECEPTION D UN DIFIBRILATEUR SUIVANT N° D ORDRE DE TRAVAIL WO-11368303 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEPRETZ | 4571 | O | Corrective |  | Définitive | 001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-06-02
2021.XLS | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 267027 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LA VIS QUI RETIENT LA POIGNEE EST CASSEE ET IMPOSSIBLE A REMETTRE. LA PORTE NE FAIS PLUS L'ETANCHEITE. LE CONGELATEUR EST ARRETE | IH 18/05/2026 CONGELATEUR -80 // POIGNEE CASSE POSSIBILITE DE REPARER // CHERCHE LA VIS POUR REMPLACEMENT REPARATION DE LA POIGNEE TEST OK ET CONFORME | L-115 |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 | IH 18/05/2026 VUE SUR PLACE |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-06-02
2021.XLS | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-08-03 | 266909 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MAINTENANCE PREVENTIVE | NH 12.05.2026 APPEL SAV => ALARME NON BLOQUANTE POUR L'UTILISATION => MP PREVU EN JUIN => EN ATTENTE DE CONTACTE DU TECHNICIEN POUR DATE EXACTE NH 03.08.2026 RECEPTION RI => MAINTENANCE PREVENTIVE PM2 ANNUELLE SELON PROCEDURE STERIS + CHANGEMENT DU KIT HU |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Préventive |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-05-30
2021.XLS | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 266889 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LES RESULTATS DONNES PAR CET APPAREIL NE SONT QUE NEGATIF. REVISION FAITE DE L'APPAREIL EN AVRIL. MME KERN DUCIAU A VU AVEC NASSIM POUR S'EN OCCUPER ET VENIR LE CHERCHER. | RB11/05/2026 EQUIPEMENT DESCENDU AU BIOMED RB13/05/2026 APPEL SAV - TEST AVEC DIATEC AU TELEPHONE - VERIFICATION DES VALEUR AVEC TESTEUR OK + TEST RAPIDE AVEC TESTEUR OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS21/05/2026 RENDU. |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 | OS21/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-05-30
2021.XLS | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 266873 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA BATTERIE DU DEFIBRILLATEUR DU CHARIOT D'URGENCE N'A PLUS QUE 2 BARRES | PC 18/05/2026 VU AVEC MR METAYER = 2 BARRES ENCORE UTILISABLE MAIS PREVOIR QQ BATTERIES D'AVANCE DEVIS 441623 DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC PC 31/07/2026 REMPLACEMENT BATTERIE DSA - 4 BARRES OK |  |  | 2021-1189 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682980 |  |  |  |  | 0 | DAHIREL | 0134794490 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2026-05-30
2021.XLS | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 266852 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MERCI DE NOUS FOURNIR UN ANTI BASCULE POUR LE FAUTEUIL DE MME LHOCINI A LA 1006F | ML 12/05/26 ANTIBASCULE INSTALLER |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 12/05/26 ANTIBASCULE INSTALLER |  |  |  | 0 | BRENNER | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-30
2021.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 266824 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | APPAREIL A VS EN PANNE, ERREUR 17 TEMPORISATION DU REMPLISSAGE, JOINTS CASSES, PIPETTES ET TUYAU CHANGES | IH 11/05/2026 HORIBA //"ERREUR TEMPORISATION REMPLISSAGE, PAS DE SANG DETECTE" ATTENTE DE RAPPORT IL MANQUE TOUS LES CLIPS BAS DES PIPETTES REMISE EN PLACE DE CLIPS, REGROUPEMENT DES PIPETTES VALIDES, CHANGEMENT DE CERTAINS JOINTS. NETTOYAGE JAVEL D'UN |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | BOULAIRE | 0130754105 | O | Corrective |  | Définitive | 004193 | HORIBA MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-05-28
2021.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266797 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2021-0528 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-28
2021.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266805 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2021-0527 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062822 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-28
2021.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266808 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-05-28
2021.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266804 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-28
2021.XLS | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-19 | 266806 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 07.05.2026 DA POUR MP VALIDEE NH 19.06.2026 RECEPTION RAPPORT DE MISSION => DM CONFORME |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-28
2021.XLS | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-06-26 | 266696 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, UNE FOIS TOUT CONNECTE, TUBULURE MISE LE RECHAUFFEUR NE MARCHE PAS ET LA LUMIERE DE LA CLE DE MAINTENANCE S'ALLUME. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | OS06/05/2026 FLUIDO DEPOSE A L ATELIER. RB12/05/2026 CLEF DE MAINTEANCE A L ALLUMAGE - PREPARATION DU COLIS POUR ENVOI SAV DE L ENSEMBLE - UNITE DE CONROLE 2021-0905 + FLUIDO COMPACT 2021-0910 RB18/05/2026 RECEPTION DEVIS QUO-RECFR-26-259 - EN ATTENTE VAL | 22-7045 |  | 2021-0905 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 201107062 | OS06/05/2026 FLUIDO DEPOSE A L ATELIER . OS25/06/2026 RECEPTION D UN FLUIDO REPARER SUIVANT BLN°FRSSHI26-0000239 ET COMMANDE B2/1767052 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/06/2026 RENDU | 604 | FLUIDO COMPACT - 6 |  | 0 | JARDET | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-26
2021.XLS | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 266572 | 5034 | PL BN1A2 PLATEAU BN1A2 FEDERAT° MED INTERNE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE AUTO-ANALGESIE NE DISTRIBUE PAS LE TRAITEMENT. SVP MERCI | PC 18/05/2026 REMPLACEMENT KIT LOCKBOX (HORS STOCK) ESSAIS OK DEBIT CONTINU OK BOLUS OK PAS DE DEFAUTS DE DISTRIBUTION OS28/05/2026 RENDU. |  |  | 2021-0857 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717018 | OS28/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-23
2021.XLS | 2026-05-03 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 266553 | 8036 | PLATEAU AN6T1 SMR-MAG2 PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, L'ECRAN DU BLADDERSCAN NE S'ALLUME PLUS MALGRE CHANGEMENT DE BATTERIE , L'APPAREIL SEMBLE FONCTIONNER MAIS L'ECRAN RESTE NOIR. "BLADDERSCAN PRIME PLUS VERATHON" MERCI. | PC 18/05/2026 BATTERIE COMPLETEMENT DECHARGEE ESSAIS AVEC AUTRE BATTERIE OK ECRAN OK MISE EN CHARGE BATTERIE |  |  | 2021-0038 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1515703 |  |  |  |  | 0 | CANTONNET | 4370 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-23
2021.XLS | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-07-07 | 266478 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPRENDRE EN ERGO FR N° 2021-2368 + COUSSIN X45013. MERCI | ML 30/04/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 07/07/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2368 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 4_NG | INVACARE | 21L05000464 | ML 30/04/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-20
2021.XLS | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 266369 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | ECG PLUS QUE PARASITE | IH 29/04/2026 NIHON KODEN // ECG PARASITE AUCUN SOUCIS RENCONTRE / AUCUN PARASITE TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2021-0825 | ECG | CARDIOFAXS-2250 | NIHON KOHDEN | 0152791 | IH 29/04/2026 NIHON KODEN // ECG PARASITE AUCUN SOUCIS RENCONTRE / AUCUN PARASITE TEST OK ET CONFORME MIS A DISPOSITION DU SERVICE |  |  |  | 0 | DECUY | 2606 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-19
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266268 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 02/06/2026 CONFORME |  |  | 2021-0842 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688605 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 266352 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR BATTERIES EN PANNE DE POMPE | OS28/04/2026 POMPE A PERF DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. PC 11/05/2026 REINITIALISATION BATTERIE ET ESSAIS OK OS22/05/2026 RENDU |  |  | 2021-0301 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419589 | OS28/04/2026 POMPE A PERF DEPOSE SUR L ETAGERE A L ATELIER. OS22/05/2026 RENDU |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 266328 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR CHERCHER EN ERGO LE FRM 2021-2367 MR RENNE CH09 SERVICE LOCO | ML 27/04/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 08/07/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 27/04/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 266317 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, RESTE 1 BARRE DE BATTERIE SUR DSA 2021-1134. SVP MERCI | RB28/04/2026 MIS DISPO DE LA BATTERIE - OS28/04/2026 RENDU. |  |  | 2021-1134 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682932 | OS28/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266290 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 04/06/2026 CONFORME |  |  | 2021-1197 | PESON | RS300 | WUNDER | 0263 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266272 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2021-1242 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827673 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266291 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 03/06/2026 CONFORME |  |  | 2021-1244 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827675 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 266306 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/06/2026 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE 05/06/2026 CONFORME |  |  | 2021-1243 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827674 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-16
2021.XLS | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-06-03 | 266053 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | JAMBIERE TRUMPF CASSE DEMANDE URGENTE PLATEAU INUTILISABLE | OS22/04/2026 JAMBIERE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. IF 23/04/2026 JAMBIERE CASSEE , ENVOI EN REPARATION IF 12/05/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE IF 03/06/2026 RECEPTION JAMBIERE REPARE , MIS A DISPO DU SERVICE OS03/06/2026 RENDU. |  |  | 2021-0655 | JAMBIERES 2 SECTIONS ABDUCTION (LA PAIRE) | 1850979 | TRUMPF | 108500695 | OS22/04/2026 JAMBIERE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS03/06/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 000245 | HILL ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-13
2021.XLS | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-05-26 | 266004 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | CONTROLE PATHO EN -3S, VU AVEC SAV SUREMENT UN BOUCHAGE; APRES PASSAGE D'UN TUBE DE JAVEL, CONTROLE CONFORME PUIS A NOUVEAU TROP BAS, SUCCESSION D'ALARMES 20, 21 ET DURANT LE NETTOYAGE AUTO ALARME 17 DONC PAS DE NETTOYAGE. EN ATTENTE DE L'INTERVENTION DU | IH 22/04/2026 HORIBA // ATTENTE RAPPORT REPRISE D INTER 265129 IH 24/04/2026 DEMANDE DE DEVIS EN ATTENTE DE VALIDATION RAISON DE L'INTERVENTION A PB RECURRENT DEPUIS HIER ...ERREURS 20/21/17; LE SANG COULE A L'EXTERIEUR DE L'AIGUILLE RESULTATS DE L'ANA |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | ROMARU | 0130754105 | N | Corrective |  | Définitive | 004193 | HORIBA MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-05-12
2021.XLS | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-13 | 266011 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB21/04/2026 PROLEME RENCONTRER AVEC L EQUIPEMENT LORS DE LA MP - MAICO PRIS PAR LE PRESTATAIRE AVEC SA SONDE ID298971 RB13/05/2026 RECEPTION MAICO - MP FAITE - MIS DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-05-12 | 22877333
2021.XLS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 265714 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MAINTENANCE ANNUELLE FAITE LE 13.04.26 | IH 15/04/2026 WERFEN BIOFLASH // ATTENTE DE RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ENSEMBLE VERIFS, REGLAGES ET REMPLACEMENT DE PIECES SELON PROCEDURE OK TESTS FIN DE MAINTENANCE SELON PROCEDURE OK CQI ACLG ET ACLM OK. CF DOCUMENTS JOINTS ANALYSEUR |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 | DULU | 5540 | N | Préventive |  | Définitive | 000688 | WERFEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-05-06
2021.XLS | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 265722 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | DEFAUT CONSTATE BRAS NE TIEN PAS LA CHARGE RB15/04/2026 ENLEVEMENT DES PILE NON RECHARGABLE - DEMANDE AU SERVICE DE METRE DES PILE RECHARGEABLE - VOIR SI CELA CHARGE CORRECTEMENT - LE BRAS TOUJOURS UTILISABLE EN ETANT BRANCHE - DERNIERE MP FAITE LE 30/0 |  |  | 2021-1391 | MODULE DE RETRAIT NUMERIQUE | S-PULLER-BT | NEXAM | PE21-7BTP1369 |  | 630 | BAIE D'URODYNAMIQUE |  | 0 | LUCILE | 6156 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-05-06 | 22877333
2021.XLS | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 265674 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | MANQUE LE CHARGEUR DE LA CHAISE DE PESEE AU 1ER ETAGE | PC 17/04/2026 MISE EN PLACE ADAPTATEUR SECTEUR (RECUP) ESSAIS OK VU AS |  |  | 2021-1242 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827673 |  |  |  |  | 0 | DURDANT | 0134305244 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-05-05
2021.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-06-19 | 265604 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA THERMOSOUDEUSE NE FAIT PAS DE SOUDURES UNIFORMES | RB13/04/2026 RECEPTION THERMOSOUDEUSE - MIS EN PLACE D UN PRET 2011-069 IF 27/04/2026 SOUDE MAL , ENVOI EN REPARATION. IF 13/05/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE NH 22.05.2026 DA VALIDEE IF 19/06/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRECTIVE EFFECTUER , C |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-05-02
2021.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 265624 | 4259 | HC MEDECINE POLYVALENTE BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | LE "R" N'EST PLUS RECONNU | IH 15/04/2026 ECG NIHON // LE R N EST PLUS RECONNU 16/04/2026 ENJH - AT TEST DE L'ECG AVEC UN TESTEUR PATIENT - CONSTAT DE L'AFFICHAGE "ECHECR" SUR L'ECRAN DE L'ECG IH 22/04/2026 CHGMT DU CABLE ECG // TEST OK ET CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE | SALLE DE TRANSMISSIONS |  | 2021-0825 | ECG | CARDIOFAXS-2250 | NIHON KOHDEN | 0152791 | IH 15/04/2026 ECG NIHON // LE R N EST PLUS RECONNU 16/04/2026 ENJH - AT TEST DE L'ECG AVEC UN TESTEUR PATIENT - CONSTAT DE L'AFFICHAGE "ECHECR" SUR L'ECRAN DE L'ECG IH 22/04/2026 CHGMT DU CABLE ECG // TEST OK ET CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE G |  |  |  | 0 | DECUY | 2606 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-05-02
2021.XLS | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 265634 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | APPORTER EN ERGO LE FRM N°2021-2367 MR RENNE CH1009 SERVICE LOCO | ML 13/04/28 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 13/04/28 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | PETIT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-05-02
2021.XLS | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-08-07 | 265552 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | PROBLEME DE CONNEXION A LA COLONNE CODE ERREUR : B30 ET E216 | IH 20/04/2026 OLYMPUS // PROBLEME DE CONNEXION A LA COLONNE CODE ERREUR B30 ET E216 ENVOIE CHEZ OLYMPUS POUR EXPERTISE 11/06/2026 DEMANDE A OLYMPUS RETOUR DU VIDEO BRONCHOSCOPE POUR ENVOIE CHEZ PETEL OS27/05/2026 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCOSCOPE NON REP |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 | OS27/05/2026 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCOSCOPE NON REPARER SUIVANT BLN°77557305 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/08/2026 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHOSCOPE SUIVANT BLN° 77681268 COLIS EN BON ETAT . ACTION REALISER ,REMPLACEMENT DU CABLE DE LIAISON |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-05-01
2021.XLS | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 265486 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LA BATTERIE NE FONCTIONNE PLUS MERCI | OS09/04/2026 POME DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 13/04/2026 REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS27/04/2026 RENDU. |  |  | 2021-0314 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419329 | OS09/04/2026 POME DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS27/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-30
2021.XLS | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 265416 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BATTERIE A CHANGER | JE : PROBLEME DE BATTERIE JE 17/04/2026 : CHANGEMENT DE BATTERIE - FONCTIONNEL OS28/05/2026 RENDU. |  |  | 2021-0358 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420776 | OS28/05/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | LEBLANC²²² | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-29
2021.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265320 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, PINCE CASSEE SUR CABLE ECG. SVP MERCI | OS07/04/2026 REMPLACEMENT D UN CABLE ECG . |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 | OS07/04/2026 REMPLACEMENT D UN CABLE ECG . |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-28
2021.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 265314 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, - MESSAGE PRESSION ALIMENTATION EN OXYGENE EXCESSIVE - MAUVAISE FIO2 ADMINISTRE. TRES CORDIALEMENT, | OS07/04/2026 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER. RB09/04/2026 AUTO TEST EFFECTUER - PAS DE DEFAUT CONSTATE - MIS EN VENTILATION PENDANT UNE DEMI JOURNEE - PAS DE DEFAU CONSTATE |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 | OS07/04/2026 VENTILATEUR DEPOSE A L ATELIER. | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-28
2021.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265313 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : MAINTENANCE PREVENTIVE APREVOIR MH 07/04/2026 RECEPTION RI - CONFORME/ FONCTIONNEL - PREVOIR REMPLACEMENT BTTERIE |  |  | 2021-0285 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | 100401580 |  | 577 | PHILIPS V60 - 1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-28 | 873060
2021.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265312 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : MAINTENANCE PREVENTIVE APREVOIR MH 07/04/2026 RECEPTION RI - CONFORME/ FONCTIONNEL - PREVOIR REMPLACEMENT BTTERIE |  |  | 2021-0286 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | 100402950 |  | 579 | PHILIPS V60 - 3 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-28 | 873060
2021.XLS | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 265307 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : MANTENANCE PREVENTIVE A PREVOIR MH 07/04/2026 RECEPTION RI - FONCTIONNEL / CONFORME |  |  | 2021-0337 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | HU2000401 |  | 578 | PHILIPS V60 - 2 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-28 | 873060
2021.XLS | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 265290 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE DEFECTUEUSE. ALARME BATTERIE A CHANGER MERCI | OS07/04/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 13/04/2026 REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAIS OK |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 | OS07/04/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-25
2021.XLS | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 265255 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, FAIBLES FUITES DETECTEES LORS DU CONTROLE PNEUMATIQUE. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION. CORDIALEMENT, | NH 03.04.2026 RECEPTION EN ATELIER RB13/04/2026 MIS EN TEST AFFICHE LE MESSAGE FAIBLE FUITE DES L ALLUMAGE ET PENDANT L AUTO TEST - CHANGEMENT VALVE EXPI - CIRCUIT PATIENT LEVRE JOINT CELLULE O2 - PAS DE DEFAUT TROUVE - DEMANDE AIR LQUIDE DEVIS S01-126492 |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 | OS22/04/2026 RENDU. | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-24
2021.XLS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 265146 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/04/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 01/04/2026 , CONFORME |  |  | 2021-0761 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S8 | GENERAL ELECTRIC | VS8806857 |  | 588 | VOLUSON S8 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-04-23 | 22766809
2021.XLS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 265174 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | LA LUMIERE NE FONCTIONNE PAS VU AVEC LE BIOMED | IH 02/04/2026 ECLAIRAGE MOBILE // CHGMT DE LA LAMPE CHGMT DE LA LAMPE 2021-1058 AVEC LA 2006-0386 |  |  | 2021-1058 | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE | MACH LED 120 | DR MACH | 21-77385 |  |  |  |  | 0 | DELCROIX | 2601 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-04-23
2021.XLS | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 265129 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | SOCIETE HORIBA CONTACTEE CAR SUITE A LEUR INTERVENTION DU 17 MARS 2026 LES PROBLEMES PERSISTENT: * PEU DE POSITIONS DISPONIBLES POUR LES PIPETTES (7 VS PEUVENT ETRE PASSEES ALORS QUE NOUS AVONS 24 POSITIONS POSSIBLE) * CARROUSEL N TOURNE PAS BIEN SI ON N | IH 02/04/2027 HORIBA // REPRISE D INTER | L113 LABO HEMATOLOGIE |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | MOREIRA-CORDIER | 0810181212 | N | Corrective |  | Définitive | 004193 | HORIBA MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-04-22
2021.XLS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 265042 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, ÉCHANGE RALLONGE 4073 VERS 4072 CAR TROP LONGUE. MERCI | RB31/03/2026 RALLONGE 4072 DONNER - |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-21
2021.XLS | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 264928 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESURE ERRONEE | PC 27/03/2026 MESURES PNI SUR PROSIM 8 OK RAS TOUTES LES MESURES SONT OK |  |  | 2021-1343 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000447 |  |  |  |  | 0 | FERRY | 0134794359 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-17
2021.XLS | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | 264914 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/03/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 27/03/2026 , CONFORME IF 27/03/2026 SUITE MAINTENANCE PREVENTIVE BATTERIE A REMPLACER. DEVIS POUR REMPLACEMENT , DA TRANSMISE NH 10.04.2026 DA VALIDEE IF 20/04/2026 RECEPTION BATTERIE , IF 23/04/2026 REM |  |  | 2021-0764 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00618 |  | 589 | VOLUSON SWIFT |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-17 | 22766809
2021.XLS | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 264927 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESURE ERRONEE | PC 27/03/2026 ESSAIS PROSIM 8 BRASSARD ADULTE NORMAL USE REMPLACEMENT BRASSARD ET ESSAIS MESURES OK |  |  | 2021-1342 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000446 |  |  |  |  | 0 | FERRY | 0134794359 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-17
2021.XLS | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-08-06 | 264436 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.03.2026 DA TRANSMISE POUR MP IF 06/08/2026 COUPOLE PWD300 N° 500681 REVISION SELON LE PROTOCOLE GETINGE OK REMPLACEMENT DES BATTERIES DE SECOURS SELON DEVIS REALISE EN AMONT CONTROLE DES POINTS DE SECURITE OK MAIS LA DERNIERE REVISION. |  |  | 2021-0070 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500681 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002033 | MAQUET |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-09 | 824155
2021.XLS | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-06-29 | 264465 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | FLUIDO COMPACT PORTE CASSETTE COMPLETEMENT CASSE .. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | PC 20/03/2026 MAIL TSC LIFE POUR ACHAT WARNING MODULE + AILETTES MAINTIEN SYSTEME DE RECHAUFFEMENT SUR CONTROL MODULE PC 22/05/2026 ENVOI CHEZ TSC LIFE + MODULE CHAUFFANT 2021-0913 PC 10/06/2026 RECEPTION DEVIS FRSERO26-0000408 OS25/06/2026 RECEPTION D U |  |  | 2021-0902 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 200906986 | OS25/06/2026 RECEPTION D UN FLUIDO REPARER SUIVANT BLN°FRSSHI26-0000242 ET COMMANDE B2/1767050 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/06/2026 RENDU |  |  |  | 0 | JARDET | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-09
2021.XLS | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 264397 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE VERIFIER CET APPAREIL A OEA DONT LA LUMINOSITE DE L'ECRAN EST TOTALE UNIQUEMENT LORSQUE CELUI-CI EST MAINTENU PAR UN DOIGT, D'OU L'INSTALLATION DE FORTUNE QUE VOUS CONSTATEREZ. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE. | OS19/03/2026 APPAREIL OEA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 20/03/2026 ECRAN BLANC ET ILLISIBLE DEMONTAGE POUR EXPERTISE = RAS REMISE EN PLACE DES NAPPES DE CONNEXION REMONTAGE ET MISE EN ROUTE APPAREIL OK CALIBRATION ECRAN TACTILE OS25/03/2026 RENDU. |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS19/03/2026 APPAREIL OEA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-04-08
2021.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 264259 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE : VENTILATION MODE DEGRADE - CHANGE D'APPAREIL. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | AIR LIQUIDE : DEFAUT CONSTATE VENTILATION MODE DEGRADE RB19/03/2026 DEMANDE SAV - RECEPTION DEVIS S01-125640 POUR MC - EN ATTENTE VALIDATION DA NH 23.03.2026 DA VALIDEE MH 26/03/2026 RECUPERE PAR LE SERVICE - APAPREIL CONFORME - PASSAGE TECHNICIEN AIR |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-04-07
2021.XLS | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 264268 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER UN FRM ( DON) EN SALLE D'ERGOTHERAPIE DE MAGNY EN VEXIN POUR LE NETTOYER/CONTOLER/ INVENTORIER MERCI | ML 18/03/26 FAUTEUIL RECUPERER, REMETTRE EN SERVICE SUR MAGNY FAUTEUIL ROULANT MANUEL, ACTION 3 LIGHT, N° DE SERIE: 21H05008441 ML 19/03/26 NETTOYAGE + CTRL + REMIS EN ETAT DE L'ACCOUDOIRE GAUCHE OK MIS DANS |  |  | 2021-2371 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 | INVACARE | 21H05008441 | ML 18/03/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 01.34.30.53.01 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-07
2021.XLS | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 264243 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRM POUR MME LHOCINI CH 06 PETITES ROUES SI POSSIBLE A AMENER EN ERGO MERCI PAS BESOIN DE COUSSIN (A DEJA - JE VAIS TE FAIRE LE RETOUR DE SON FRM APRES NETTOYAGE) | ML 17/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 17/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-04
2021.XLS | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-04-27 | 264222 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE EN ERREUR DE BATTERIE, DEMANDE A RESTER BRANCHEE MERCI | OS16/03/2026 POMPE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 20/03/2026 TOUJOURS ERREUR BATTERIE MALGRE BATTERIE VISION ICU COMME CONVENU ENVOI POMPE CHEZ ICU POUR EXPERTISE PC 25/03/2026 DEVIS REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 30.03.2026 DA VALID |  |  | 2021-0371 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420616 | OS16/03/2026 POMPE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS28/04/2026 RENDU |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-04
2021.XLS | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 264244 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRM POUR MME LHOCINI CH 06 PETITES ROUES SI POSSIBLE A AMENER EN ERGO MERCI PAS BESOIN DE COUSSIN (A DEJA - JE VAIS TE FAIRE LE RETOUR DE SON FRM APRES NETTOYAGE) | ML 17/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 17/03/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-04-04
2021.XLS | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 264192 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR. NOTRE GRAVEUR AU SECRETARIAT DE L'IRM EST EN PANNE. POURRIEZ VOUS INTERVENIR SVP? | IF 16/03/2026 PROBLEME DE RESEAU OK , FONCTIONNEL |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | DEBIAIS | 4579 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-04-04
2021.XLS | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 2026-04-27 | 264183 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, ALARME POMPE BRANCHEMENT, ALARME BATTERIE. | OS17/03/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE. PC 20/03/2026 TOUJOURS ERREUR BATTERIE MALGRE BATTERIE VISION ICU COMME CONVENU ENVOI POMPE CHEZ ICU POUR EXPERTISE PC 25/03/2026 DEVIS N° 3933926 REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 30.03.2026 DA VALIDE |  |  | 2021-0312 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419300 | OS17/03/2026 POMPE DEPOSE SUR L ETAGERE. OS1805/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-04-04
2021.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 264052 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB12/03/2026 RECEPTION RI - MP REALISER |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-04-02 | 22877333
2021.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 264098 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ECG DYSFONCTIONNE. UN TRACE PLAT EN RESSORT. | NIHON KOHDEN : ECG DYSFONCTIONNE OS12/03/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. MH 13/03/2026 TEST EFFECTUE - FOCNTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-1276 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156836 | OS12/03/2026 DM DEPOSE A L ATELIER. |  |  |  | 0 | DIANGANI | 4385 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-04-02
2021.XLS | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 264099 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | ECG DYSFONCTIONNE. UN TRACE PLAT EN RESSORT. | OS12/03/2026 DOUBLON. |  |  | 2021-1276 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156836 | OS12/03/2026 DOUBLON. |  |  |  | 0 | DIANGANI | 4385 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-04-02
2021.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 263973 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | APPEL AU SAV SUITE A PLUSIEURS ERREURS DU MOTEUR PUIS DU CARROUSEL, PIPETTE CASSEE. EN ATTENTE DEVIS PUIS INTERVENTION CAR HORS CONTRAT | IH 11/03/2026 HORIBA MEDICAL // ALARME MOTEUR E20 ET E28 ON/OFF A LA REMISE EN FONCTIONNEMENT ALARME E46/E54 LA TETE D'ASPIRATION N'EST PAS REDESCENDU ET LE CARROUSEL A FAIT SA ROTATION ET LA PIPETTE S'EST CASSEE DEMANDE D INTERVENTION CHEZ HORIBA DEV |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 | IH 11/03/2026 HORIBA MEDICAL // ALARME MOTEUR E20 ET E28 ON/OFF A LA REMISE EN FONCTIONNEMENT ALARME E46/E54 LA TETE D'ASPIRATION N'EST PAS REDESCENDU ET LE CARROUSEL A FAIT SA ROTATION ET LA PIPETTE S'EST CASSEE DEMANDE D INTERVENTION CHEZ HORIBA DEV |  |  |  | 0 | ROMARU | 0130754105 | N | Corrective |  | Définitive | 004193 | HORIBA MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-03-31
2021.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 263905 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE DEFECTUEUSE, SONNE " BATTERIE A CHANGER " MERCI | OS10/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . PC 16/03/2026 POMPE AFFICHE BATTERIE FAIBLE MISE EN CHARGE BATTERIE + REINITIALISATION ESSAIS OK OS17/03/2026 RENDU. |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 | OS10/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE . OS17/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-31
2021.XLS | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 263904 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, POMPE DEFECTUEUSE, SONNE " BATTERIE A CHANGER " MERCI | DOUBLON |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 | DOUBLON |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-31
2021.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263843 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE DEFIBRILLATEUR SONNE ET UNE CROIX ROUGE CLIGNOTE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? | IH 09/03/2026 STRYKER// DEFIBRILLATEUR QUI A LA CROIX ROUGE QUI CLIGNOTTE AUTOTEST EFFECTUE // TEST OK ET CONFORME MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-28
2021.XLS | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-05-12 | 263866 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE QUI SONNE EN CONTINUE MEME ETEINTE | OS09/03/2026 POMPE A PERF DEPOSER A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 09/03/2026 PB BATTERIE OU CARTE DE CHARGE/ALIMENTATION BATTERIE DEJA REMPLACEE MAIS POMPE VU EN JANVIER ET FEVRIER 2026 POUR MEME PB ENVOI CHEZ ICU POUR DIAG PC 27/03/2026 RECEPTION DEVIS E |  |  | 2021-0363 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420532 | OS09/03/2026 POMPE A PERF DEPOSER A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-28
2021.XLS | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 263796 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POUVEZ VOUS RECUPERER LE FR MANUEL DE MME KUZMENKO CHAMBRE 1014 FR + COUSSIN + 2 REPOSES PIEDS DESINFECTE ET LAISSE AU BAIN DOUCHE MERCI | PC 06/03/2026 NETTOYAGE ET CONTROLE OK RETOUR STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 |  |  |  |  | 0 | SAINT PIERRE | 4334 | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-27
2021.XLS | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 263654 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE GAUCHE DU COTE GAUCHE EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | RB04/03/2026 REMPLACEMENT PORTE - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-25
2021.XLS | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 263591 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | FAYE | DEFIBRILLATEUR DE TRANSPORT : CROIX ROUGE QUI CLIGNOTE QUAND DEFIBRILLATEUR ALLUME ; CCROIX ROUGE QUI CLIGNOTE + ALARME SONORE SI DEFIBRILLATEUR ETEINT. INTERVENTION URGENTE SVP. MERCI | IF 03/03/2026 REGLAGE DEFI |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-03-24
2021.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263574 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123923 DU MT60-16156 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2021-1014 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16156 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2026-03-21 | 22879420
2021.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263576 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123917 DU 19/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-21 | 22879420
2021.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263572 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123921 DU 16/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2021-1011 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16152 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-21 | 22879420
2021.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263573 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123922 DU 16/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2021-1012 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-21 | 22879420
2021.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263571 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123920 DU 16/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-21 | 22879420
2021.XLS | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263565 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.03.2026 >> RI S01-123919 DU 16/02/2026 // SOU THOMAS "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU MANUEL DE MAINTENANCE EN VIGUEUR. REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 REMPLAC |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-21 | 22879420
2021.XLS | 2026-02-28 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 263459 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, ALARME BATTERIE EN CONTINUE. MERCI | OS05/03/2026 DOUBLON. |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 | OS05/03/2026 DOUBLON. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-21
2021.XLS | 2026-02-28 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 263460 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, ALARME BATTERIE EN CONTINUE. MERCI | OS05/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. SUR L ETAGERE. PC 09/03/2026 REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAI OK OS11/03/2026 RENDU. |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 | OS05/03/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER. SUR L ETAGERE. OS11/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-21
2021.XLS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 263458 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL + COUSSIN + CHARGEUR | PC 02/03/2026 RECUP FAUTEUIL + COUSSIN + CHARGEUR ML 11/03/26 MIS EN CHARGE ML 12/03/26 CHARGE TERMINER ML 17/03/26 NETTOYAGE + CTRL OK TEST OK, MIS EN STOCK | 1710 |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-20
2021.XLS | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 263456 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE CONGELATEUR N'ARRIVE PAS A DESCENDRE EN TEMPERATURE, PB DE MOTEUR ? | IH 02/03/2026 AUCUN DEFAUT CONSTATE |  |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2026-03-20
2021.XLS | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 263286 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/02/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/02/2026 , CONFORRME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-18 | 22766809
2021.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-03-09 | 263161 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, PROBLEME DE... BATTERIE ! SURPRIS NON ;) ? EN VOUS REMERCIANT. BONNE JOURNEE ! | PC 23/02/2026 BATTERIE VISION OK REINITIALISATION COMPTEUR OS11/03/2026 RENDU. |  |  | 2021-0306 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419518 | OS11/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-14
2021.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-07-30 | 263181 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 12° REF : WA2T412A OLYMPUS SN NON TROUVE D'APRES LA STE : 810368 OPTIQUE FLOU OPTIM : 9492 | OS26/02/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. NH 06.03.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 08.04.2026 DECLARE IRREPARABLE PAR PETEL => ENVOI OLYMPUS IF 30/04/2026 RECEEPTION DEVIS , DA TRANSMISE NH 30.07.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT GROUPE OPTIQUE => RE |  |  | 2021-0024 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 829831 | OS26/02/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS06/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 001373 | OLYMPUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-14
2021.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-21 | 263154 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-14 | 22877333
2021.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-08-24 | 263133 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/02/2026 SUITE RI 251292 MANQUE JOINT TORIQUE POUR CONNEXION TUYAU SUR PIECE A MAIN DEVIS PIECE N° 00132270 REÇU LE 20/02/2026 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC NH 03.03.2026 DA VALIDEE PC 24/08/2026 REMPLACEMENT JOINT TORIQUE ET ESSAIS OK |  |  | 2021-0114 | SCIE A PLATRE | CC5 | DE SOUTTER MEDICAL | 20/491003 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-14 | 22890660
2021.XLS | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-04-21 | 263153 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP EN ATTENTE VALIDATION OS03/02/2026 APPAREIL D OTO EMISSION AVEC ECOUTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.02.2026 DEMANDE DE DEVIS POUR CALIBRATION RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION RB02/04/ |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-14 | 22877333
2021.XLS | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 263088 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE BRASSARD NE GONFLE PLUS ILME FAUDRAIT UN PRET SVP | PC 25/02/2026 RECUP TENSIOMETRE PC 27/02/2026 RAS LA POMPE FONCTIONNE MESURES NORMAL/HYPO/HYPER OK PAS DE DEFAUTS CONSTATES REMPLACEMENT DU BRASSARD (D'ORIGINE) ESSAIS OK | MAGNY EN VEXIN |  | 2021-1352 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000493 |  |  |  |  | 0 | BOISSART | 0134305223 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-03-13
2021.XLS | 2026-02-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 263106 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROTECTION DES CABLES ENLEVE AU NIVEAU DE L'ECRAN | IF 24/03/2026 DEMANDE D'INTERVEENTION EN COURS IF 31/03/2026INTERVENTION DU TECH SIEEMENS , REMISE EN PLACE DU CABLE TC QUI ETAIT SORTIE DE SON EMPLACEMENT ET SERRAGE DE CELUI-CI |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-13
2021.XLS | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 262829 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL ROULANT MANUEL AVEC COUSSIN VISCO AVEC UN REPOSE JAMBE DROIT POUR MME KUZMENKO CH 1014 1M50 52KG MERCI | ML 18/02/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 18/02/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DUBOURG | 4334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-11
2021.XLS | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-09-30 | 262719 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | NH 17.02.2026 DA TRANSMISE POUR BC DE QUALIFICATION REGLEMENTAIRE IF 30/09/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-03-10 | 824155
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 262668 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CARDINAL : ERREUR 25 / 38 FV LE 16.02.2026 >> ERREUR 25 ET 38 LORS DU TEST AVEC KIT DE CERTIFICATION ENVOI POUR REPARATION MAJ >> LE NUMERO DE REFERENCE <00555041> FV LE 02.03.2026 >> IRREPARABLE ECONOMIQUEMENT. CLOTURE DE L'INTERVENTION ET MISE AU REB |  |  | 2021-1035 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19222357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001106 | CARDINAL HEALTH ALARIS |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2026-03-07 | 22879420
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-03-04 | 262660 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY | PROBLEME D'IMAGE LORS DU BRANCHEMENT A LA COLONNE. ERREUR E117 | OS17/02/2026 VIDEO GASTROSCOPE A ENVOYER CHEZ OLYMPUS . RB17/02/2026 ENVOIE CHEZ OLYMPUS OS04/03/2026 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77411058 COLIS EN BON ETAT. SYMPTOMES SUIVANT :PROBLEMME D IMAGE LORS DU BRANCHEMENT A |  |  | 2021-0779 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101135 | OS17/02/2026 VIDEO GASTROSCOPE A ENVOYER CHEZ OLYMPUS . OS04/03/2026 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77411058 COLIS EN BON ETAT. SYMPTOMES SUIVANT :PROBLEMME D IMAGE LORS DU BRANCHEMENT A LA COLONNE ERREUR E117, ACTION A |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2026-03-07
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 262656 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/02/2026 NE PEUT PLUS SELECTIONNER DE PROTOCOLES, : DANS LE GESTIONNAIRE D'EXAMEN, LA MAUVAISE SELECTION ETAIT SELECTIONNEE. APRES MODIFICATION, IL EST A NOUVEAU POSSIBLE D'AJOUTER UN PROTOCOLE. SYSTEME FONCTIONNEL. CLOTURE DU TICKET. |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-07 | 22766809
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-04-21 | 262643 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB16/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-07 | 22877333
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 262652 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : ERREUR 26-20 FV LE 16.02.2026 >>RENVOIE ENDOSCOPE CAR TOUJOURS EN ERREUR 26-20 DANS LE LDE FORMULAIRE COMPLETE ET JOINT. FV LE 02.03.2026 >> AUCUN PROBLEME CONSTATE. REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. |  |  | 2021-1002 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | A002YZ1154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-03-07 | 22879420
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-07-13 | 262638 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB16/02/2026 MP A EFFECTUER - RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DA RB02/04/2026 PROBLEME RENCONTRER LORS DE LA MP - EQUIPEMENT PRIS PAR LE PRESTATAIRE AVEC SONDE ID320475 RB25/06/2026 RECEPTION DEVIS Q-1053190-1 - EN ATTENTE DE VALIDATION D |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | OS13/08/2026 RENDU |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-07 | 22877333
2021.XLS | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2026-03-19 | 262642 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POUVEZ VOUS NOUS COMMANDER DES PASSE CABLES POUR MEDIPREMA, BEAUCOUP DES NOTRES SONT ABIMES. MERCI | MEDIPREMA : DEMANDE PASSES CABLES MH 16/02/2026 DEMANDE DEVIS POUR 5 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 16/02/2026 RECEPTION DEVIS - DA 5328 - EN ATTENTE VALIDATION DA RB18/02/2026 DEMANDE DE MODIFICATION DU DEVIS POUR 15 PASSE CABLE AU LIEU DE 5 - DA 5328 |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 | OS19/03/2026 RECEPTION DE PASSE TUYAUX SUIVANT BLN°124676 ET COMMANDE B2/1749071 COLIS EN BON ETAT ET PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS19/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-07
2021.XLS | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 262559 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE GRAVEUR DE L'IRM EST EN PANNE, LES CD NE SORTENT PAS. MERCI | IF 13/02/2026 SERVEUR DECONNECTER , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-03-06
2021.XLS | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 262557 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CACHE BARRIERE DEFECTUEUX | ML 16/02/26 MAIN COURANT COTE GAUCHE /PIED CHANGER + BOUTON DE PRESSION ET RESSORT (CASSER) CTRL DE FONCTIONNEMENT OK | CH 406F |  | 2021-0591 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0010 | ML 16/02/26 MAIN COURANT COTE GAUCHE /PIED CHANGER + BOUTON DE PRESSION ET RESSORT (CASSER) |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-03-06
2021.XLS | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-08-03 | 262367 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB11/02/2026 EQUIPEMENT PRIS PAR LE TECH DUOMED LORS DES MP CAR DEFAUT CONSTATE DEFAUTS CONSTATES: PAS DE SON CARTE SON DEFECTUEUSE CAPOT SUPERIEUR ENDOMMAGE FONCTIONNEMENT GENERAL VERIFIE TEST DU NIVEAU D¿EAU CALIBRATION DE L¿HYDRALTIS A L¿AIDE D¿UNE S |  |  | 2021-0702 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | SEBAC | 2102037 | OS12/06/2026 RECEPTION DUN HUMDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°C033-D2643036 ET COMMANDE B2/1749749 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( MANQUE LE RAPPORT DOSSIER NON NUMERISER) OS05/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-03-04 | 22877333
2021.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 262301 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, PROBLEME DE BATTERIE. MERCI | PC 20/02/2026 PAS DE PROBLEME DE BATTERIE CONSTATE PAS D'ALARME BATTERIE A L'ALLUMAGE REINITIALISATION BATTERIE RAS RENDU AU SERVICE OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0358 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420776 | OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-03-03
2021.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | 262292 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | TRACKBALL NE FONCTIONNE PAS RB10/02/2026 NETTOYAGE DE LA TRACKBALL - TEST OK CONFORME ET FONCTIONNEL - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-03-03 | 22877333
2021.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 262289 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPRENDRE EN ERGO FRM N° 2021-2362 QUI AVAIT ETE DONNE A MME KILIC CH1151 | ML 10/02/26 FAUTEUIL RECUPERER ML 12/02/26 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 10/02/26 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-03-03
2021.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 262281 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | VIS MANQUANTE SUR LA MOLETTE DE REGLAGE DU COLPOSCOPE. PHOTO DISPONIBLE SI BESOIN URGENT LA MOLETTE NE TIENT PLUS. | IF 27/02/2026 VIS REMIS EN PLACE |  |  | 2021-1082 | VIDEO COLPOSCOPE | VIEW 21 | ATMOS | 1051853 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-03
2021.XLS | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 262285 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | CABLE D'ALIMENTATION DONT LA GAINE EST ABIMEE, CABLE D'ALIMENTATION MAINTENU PAR UNE PROTECTION METALLIQUE AVEC VIS. | IF10/03/2026 CABLE REMPLACER |  |  | 2021-0764 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00618 |  | 589 | VOLUSON SWIFT |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-03-03
2021.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 262231 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR IL Y A PROBLEME DE BATTERIE MERCI | OS09/02/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. PC 09/02/2026 BATTERIE REMPLACEE EN AOUT 2025 DONC REMISE A 0 COMPTEUR SI PB PERSISTE A ENVOYER OS17/03/2026 RENDU. | 4064 |  | 2021-0301 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419589 | OS09/02/2026 POMPE A PERF DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS17/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-28
2021.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 262246 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | SOCLE NE CHARGE PLUS MAIS APPAREIL FONCTIONNE. | OS10/02/2026 SOCLE REMIS EN ETAT . |  |  | 2021-1046 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507190 | OS10/02/2026 SOCLE REMIS EN ETAT . RENDU? |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-28
2021.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 262247 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | SOCLE NE CHARGE PLUS MAIS APPAREIL FONCTIONNE. | REPARER RENDU LE JOUR MM |  |  | 2021-1049 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507195 | REPARER RENDU LE JOUR MM |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-28
2021.XLS | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 262248 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | LE SOCLE NE CHARGE PLUS L'APPAREIL QUI LUI FONCTIONNE. (APPAREIL NON DESCENDU AVEC) | REPARER RENDU LE JOUR MM |  |  | 2021-1048 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507192 | REPARER RENDU LE JOUR MM |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-28
2021.XLS | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 262093 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE SBT EST A NOUVEAU EN ALARME "EVACUATION TROP LONGUE", UNE DEMANDE D'INTERVENTION A ETE FAITE AUPRES DE STERIS | NH 09.02.2026 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CONTACTEUR + PROTECTION POMPE VIDE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-27
2021.XLS | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-01 | 262020 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MESSAGE: ERREUR MODULE TRANSFERT BATTERIE 1 | MINDRAY : BATTERIE HS OS05/02/2026 MODULE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. MH 13/02/2026 RENVOI SAV POUR MP - EN ATTENTE RECPETION DEVIS RB05/03/2026 RECEPTION DEVIS 938149240 - EN ATTENTE DE VALIDATION DA NH 09.03.2026 DA VALIDEE NH 03.04.2026 RECEPTIO | 7035 |  | 2021-0869 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-18039462 | OS05/02/2026 MODULE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | COQUILLARD | 7251 | N | Préventive |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-26
2021.XLS | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 262012 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PROBLEME AVEC PINCE V4 DU CABLE POUR ELECTROCARDIOGRAPHE, TRES DIFFICILE A CLIPPER SUR L'ELECTRODE. SVP MERCI | IF 05/02/2026 REPLACEMEENT DU CABLE ECG |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-26
2021.XLS | 2026-02-05 | 2026-02-16 | 2026-04-21 | 261991 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'APPAREIL AFFICHE CALIBRATION A FAIRE. POUVEZ VOUS FAIRE LA REVISION DE L'APPAREIL, MERCI. | NH 11.02.2026 DEMANDE DE DEVIS POUR CALIBRATION RB16/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE DE VALIDATION DA RB02/04/2026 MP FAITE - RECEPTION RI |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Préventive |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-26
2021.XLS | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261927 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/02/2026 MAINTENANCE PREVENTIVE DE L'ANNEE 2025 EFFECTUER LE 03/02/2026, CONFORME |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-25 | 22766809
2021.XLS | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 261955 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS | ML 05/02/26 PRISE DU LIT CASSER , REMPLACER + TEST OK | 9610 |  | 2021-0582 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0001 | ML 05/02/26 PRISE DU LIT CASSER , REMPLACER + TEST OK |  |  |  | 0 | BEAUCLAIR | 0134675659 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-02-25
2021.XLS | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-07-22 | 261848 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE POUSSE SERINGUE AFFICHE ERROR18-0004 POWER CONNEXION MERCI POUR VOTRE AIDE | PC 04/02/2026 ERREUR 18-0004 POWER CONNEXION DEMONTAGE ET VERIFICATION CONNECTIQUE BATTERIE + CARTE ALIM OK REMONTAGE = TOUJOURS MEME ALARME PROBLEME CARTE ALIM ? ENVOI FRESENIUS LL 22/07/2026 RECEPTION MATERIEL SELON BL3350224 - REMPLACEMENT KIT FLASQUE |  |  | 2021-0134 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817779 | OS10/08/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-24
2021.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 261821 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU LIVRER CE FRE EN ERGO POUR MME MOISAN CHR 1131 | ML 03/02/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 03/02/26 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI | 5469 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-02-21
2021.XLS | 2026-02-02 | 2026-02-11 | 2026-04-21 | 261816 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | APPAREIL BLOQUE ALLUME NE S'ETEINT PLUS. ET CABLE TESTE SUR UN AUTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS. -> APPAREIL + CABLE A TRAVAILLER. | OS03/02/2026 APPAREIL D OTO EMISSION AVEC ECOUTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.02.2026 DEMANDE DE DEVIS POUR CALIBRATION RB23/02/2026 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION RB02/04/2026 CALIBRATION REALISER - RECEPTION RI |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 | OS03/02/2026 APPAREIL D OTO EMISSION AVEC ECOUTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-21
2021.XLS | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 261720 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE ERREUR PRESSION O2 HAUTE PROBLEME CE JOUR AVEC UN PATIENT A 100% FIO2 ET MESURE A 21% | OS30/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB03/02/2026 MIS EN TEST A 100 POURCENT ET MESURE BIEN 100 POURCENT -MIS EN TEST PENDANT 2H MIS EN TEST EN MODE O2 MAX PENDANT 2MIN - PAS DE DAUT CONSTATE - VERIFIER LA BOUTEILLE D OXYGENE - MIS A DISPO DU | SMUR |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 | OS30/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/02/2026 RENDU. | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | LAFARGE | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-02-20
2021.XLS | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 261728 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | BRASSARD A CHANGER : FUITE | PC 02/02/2026 REMPLACEMENT BRASSARD LARGE ADULTE |  |  | 2021-1345 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000462 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-20
2021.XLS | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261677 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEUXIEME POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES, AVEC MEME DEFAUT DE BATTERIE + BIP+++ | NH 30.01.2026 RECEPTION EN ATELIER PC 04/02/2026 POMPE AVEC BATTERIE VISION MAI 2025 DONC OK REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE A SURVEILLER OS10/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0312 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419300 | NH 30.01.2026 RECEPTION EN ATELIER OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAVILLA | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2026-02-19
2021.XLS | 2026-01-29 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 261666 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'APPAREIL SE BLOQUE EN MODE OEA/PEA COMME S'IL Y AVAIT TROP DE BRUIT, IMPOSSIBILITE DE REALISER LE TEST QUELQUE SOIT LE CONTEXTE. APPAREIL TESTE PAR PLUSIEURS SOIGNANTS SUR PLUSIEURS ENFANTS. MEMES RESULTATS, TESTS IMPOSSIBLES A REALISER | RB30/01/2026 RECEPTION MAICO AVEC PIED + BERAPHONE + OEA - MIS DANS LOCAL DEPOT RB11/02/2026 DEMANDE DE MP - EN ATTENTE DE RETOUR RB16/02/2026 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE DE VALIDATION RB02/04/2026 MP FAITE - RECEPTION RI |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 | RB30/01/2026 RECEPTION MAICO AVEC PIED + BERAPHONE + OEA - MIS DANS LOCAL DEPOT |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-19
2021.XLS | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261676 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONSOIR, DEFAUT BATTERIE SUR POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES. | NH 30.01.2026 RECEPTION EN ATELIER PC 04/02/2026 RAS BATTERIE POMPE COMPLETEMENT DECHARGEE REMISE EN CHARGE ET ESSAIS OK PAS DE PB BATTERIE OS10/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0363 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420532 | OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PAVILLA | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-19
2021.XLS | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261671 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE A PERFUSION HS, SONNE DEFAUT BATTERIE | NH 30.01.2026 RECEPTION EN ATELIER PC 04/02/2026 BATTERIE NON CONFORME REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAI OK OS10/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0362 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420453 | OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-19
2021.XLS | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 261546 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | BRASSARD A TENSION HS ASPI MURALE HS | PC 28/01/2026 REMPLACEMENT BRASSARD FOURNITURE D'UN REGULATEUR DE VIDE |  |  | 2021-1344 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000461 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-18 | 22890660
2021.XLS | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 261477 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE BRANCHEE QUI S'AFFICHE EN ERREUR "RESTER BRANCHE OU CHANGER BATTERIE" MERCI | PC 04/02/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR OS10/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0356 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420642 | OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-17
2021.XLS | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-03-06 | 261391 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | GRAND SCIALYTIQUE SALLE 19 OUVERT EN 2. RIVETS CASSES. | IF 26/01/2026 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS IF 28/01/2026 RECEPTION DEVIS ; DA TRANSMISE NH 28.01.2026 DA VALIDEE OS10/02/2026 RECEPTION D UNE COUPOLE NEUVE SUIVANT BLN°5580461429 ET COMMANDE B2/1741147 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2026 R |  |  | 2021-0745 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER GRANDE COUPOLE | POWERLED 2 | GETINGE/MAQUET | 530001 | OS10/02/2026 RECEPTION D UNE COUPOLE NEUVE SUIVANT BLN°5580461429 ET COMMANDE B2/1741147 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/02/2026 RECEPTION D UN CAPOT+POIGNEE SUIVANT BLN°3278238245 ET COMMANDE B2/1741147 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SCIALYTIQUE CASSE | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 003058 | GETINGE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-14
2021.XLS | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 261417 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : ERREUR 26 SUR SOLUSCOPE FV LE 26.01.2026 >> ERREUR 26 SUR SOLUSCOPE EN FIN DE CYCLE. FV LE 09.02.2026 >> RI 188408 DU 30.01.2026 // X "AUCUN PROBLEME CONSTATE." |  |  | 2021-1002 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | A002YZ1154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2026-02-14 | 22879420
2021.XLS | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 261436 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE EST ENCORE EN PANNE "EVACUATION TROP LONGUE", UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE STERIS | IH 27/01/2026 STERIS // LE STERILISATEUR EST EN PANNE EVACUATION TROP LONGUE J AI ENLEVE LA PARTIE DROITE - OUVERT L ARMOIRE ELECTRIQUE - APPUYER SUR LE BOUTON BLEU // DANS LE MENU VEILLE-- ENSUITE REGLAGE --- MDP 2026 --- I-O // METTRE SUR ON ET OFF M |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-14
2021.XLS | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-05-04 | 266592 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 04.05.2026 RECEPTION RI => SUITE ALARME TEMPS EVACUATION TROP LONG => REMPLACEMENT CONTACTEUR ET PROTECTION VIDE => VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS | 26B079 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-02-13 | 824155
2021.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 261224 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI |  | IH 22/01/2026 DUOMED // MP SUJET: PM 1XYEAR FOR ASNIERES. SOLUTION: 21/01/2026 13:30 SOFIANE AOUCHENI: [TASK C33C2508915-01] TEST DU FABIAN AVANT DEMONTAGE CHANGEMENT DU KIT 4 ANS CALIBRATION SELON PROCEDURE AVEC PF300 EN ETALON TEST EN MODE UTILISATEUR |  |  | 2021-0701 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-02221 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 B | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-12 | 22907219
2021.XLS | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 261279 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAKKI | MICRO DYSFONCTIONNE --> PARFOIS LE PATIENT ENTEND LE SON EXTERIEUR TRES FORT | IIH 28/01/2026 DUOMED// BRUIT PARASYTE PRISE JACK ET XLR DEBRANCHE PUIS REBRANCHE // CONFIGURATION DU MICRO ET SPEAKER SUR WDWS // TEST OK ATTENTE RETOUR POUR CLASSER L INTER AUCUN RETOUR DONC OK |  |  | 2021-1062 | CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE | VYNTUS BODY | MASTERSCREEN | 42502229 | IH 28/01/2026 DUOMED// BRUIT PARASYTE PRISE JACK ET XLR DEBRANCHE PUIS REBRANCHE // CONFIGURATION DU MICRO ET SPEAKER SUR WDWS // TEST OK ATTENTE RETOUR POUR CLASSER L INTER AUCUN RETOUR DONC OK |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-02-12
2021.XLS | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-02-27 | 261009 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | OPTIQUE STORZ 30° REF 26003BA SN 123EUQ ABIME A L'EXTREMITE | NH 22.01.2026 RECEPTION EN ATELIER NH 03.02.2026 RECEPTION DEVIS => DA VALIDE ET TRANSMISE OS26/02/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°190087 ET COMMANDE B2/1741983 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUM |  |  | 2021-1396 | OPTIQUE 30° 10MM 310MM | 26003BA | STORZ | 123EUQ | 22/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS26/02/2026 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°190087 ET COMMANDE B2/1741983 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER ,NETTOYAGE POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-07
2021.XLS | 2026-01-19 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 261043 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | NE PREND PLUS LA TA FUITES | OS22/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. DV 16.02.2026 TEST DM AVEC BRASSARD FONCTIONNEL => EQUIPEMENT CONFORME OS24/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0929 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050159 | OS22/01/2026 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PATTIER | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-07
2021.XLS | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 261049 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | ECRAN DU DYNAMAP HS | OS19/01/2026 MONITEUR SPO2 DEPOSE A L ATELIER . IH 19/01/2026 ECRAN VS9 HS // CHGTM ECRAN TEST OK ET CONFORME MIS A DIPOSTION DU SERVICE |  |  | 2021-0934 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050164 | OS19/01/2026 MONITEUR SPO2 DEPOSE A L ATELIER . OS19/01/2026 MONITEUR SPO2 DEPOSE A L ATELIER . IH 19/01/2026 ECRAN VS9 HS // CHGTM ECRAN TEST OK ET CONFORME MIS A DIPOSTION DU SERVICE | 260 | CENTRALE TEMPERATURE THERMOCLIENT | SURVEILLANCE TEMP | 0 | BERGER | 4305 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-07
2021.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-05-11 | 260969 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE MARCHE PAS | OS19/01/2026 ANALYSEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 26/01/2026 ERREUR 05 = CHARGEMENT INSUFFISANT BATTERIE DE JUILLET 2025 5(RETOUR PREVENTIVE DRAGER) = PEUT ETRE PB DE BASE DE CHARGE A CHARGER SUR NOUVELLE BASE CAR DOUTE SUR LA TENSION DELIVREE P |  |  | 2021-1047 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507191 | OS19/01/2026 ANALYSEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LERAY | 4895 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-02-06
2021.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-05-05 | 260962 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 16.01.2026 >> DEVIS 04122025-3 DU 04.12.2025 "MAINTENANCE PREVENTIVE (DIVERS PIECES + FILTRES) + RECALIFICATION DE LA CELLULE DE SURGELATION" MONTANT 5626.50€HT ATTENTE VALIDATION SC 19/01/2025 DA VALIDÉE; TRANSMISE PO |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010771 | H.S.C |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-06 | 22879420
2021.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 260915 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LE PESE-PERSONNE NE FONCTIONNE PLUS. | OS20/01/2026 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 26/01/2026 INTERRUPTEUR SUR OFF AVEC INTERRUPTEUR SUR ON FONCTIONNE PARFAITEMENT ESSAIS OK OS02/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0823 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688619 | OS20/01/2026 PESE BEBE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | KNOCH | 4821 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2026-02-06
2021.XLS | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 260912 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BLOQUE | OS19/01/2026 APPUI BRAS HS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 02/02/2026 REGLAGE EFFECTUER OK , MIS AISPO DU SERVICE OS16/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 | OS19/01/2026 APPUI BRAS HS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-06
2021.XLS | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 260906 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBEME DE BATTERIE, MERCI | OS19/01/2026 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/01/2026 PAS D'ALARME BATTERIE AU DEMARRAGE BATTERIE REMPLACEE EN OCTOBRE 2025 TEST DEBIT SUR SECTEUR ET BATTERIE OK VOIE A ET B 200ML/H VOLUME 10ML = 20.2ML DELIVRES OK RENDU AU SERVICE OS10/02/202 |  |  | 2021-0299 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419230 | OS19/01/2026 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-06
2021.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 260834 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNE ANNUELLE 2025 , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉ. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 27/02/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 685 | NEHS DIGITAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-06-16 | 260831 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNE IER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉ. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 17/04/2025 CONTROLE EFFECTUER LE 16/04/2026 , CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 260825 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/01/2026 DEVIS CONTROLE QUAALITE INTERNNE ANNUEL , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 02/03/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 260821 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | MAUVAISE VISIBILITE | OS16/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. NH 22.01.2026 RECEPTION DEVIS => TRANSMIS A PR POUR COMMANDE OS12/02/2026 RECEPTION D UNE OPTQUE REPARER SUIVANT BLN°189230 ET COMMANDE B2/1741163 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER NETTOYAGE ET POLISSAGE DE L |  |  | 2021-0988 | OPTIQUE 30° 10 MM 31 CM | 26003BA | STORZ | 123ETD | OS16/01/2026 OPTIQUE ENVOIE SAV PETEL. OS12/02/2026 RECEPTION D UNE OPTQUE REPARER SUIVANT BLN°189230 ET COMMANDE B2/1741163 COLIS EN BON ETAT . REPARATION EFFECTUER NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,LENTILLE 5,LENTILLE4,NETTOYAGE E |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05
2021.XLS | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-03-02 | 260820 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE INTERNNE ANNUEL 2025 , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 27/02/2026 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-05 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 260721 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BATERIE NE PREND PLUS LA CHARGE | PC 19/01/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS10/02/2026 RENDU. |  |  | 2021-0351 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420571 | OS10/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | MORGAND | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-04
2021.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-16 | 260600 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 16/06/2026 RECEEPTION RAPPORT CQI , NON CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-02-03 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-06-15 | 260606 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/01/2026 DEVIS CONTROLE QUALITE 1ER TRIMESTRE , DA TRANSMISE SC 19/01/2026 DA VALIDÉE. TRANSMISE POUR SIGNATURE IF 15/06/2026 RECEEPTION RAPPORT CQI ; CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-02-03 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 260553 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : PAS D OPTION CPV FV LE 12.01.2025 >> I GRARE M'INFORME QUE OPTION CPV N'EST PLUS DISPONIBLE SUR LE RESPIRATEUR. ENVOIE MAIL AU COMMERCIALE ET TECHNICIEN POUR SUITE A DONNER. FV LE 13.01.2026 >> CODE D'ACTIVATION UL JXSY GNT7 F13J 84UH FV |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-31 | 22879420
2021.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 260323 | 4306 | EXT CS PEDIATRIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | NISSHA : CONSOMMABLES FV LE 09.01.2026 >> FOURNITURE D'UN CABLE INTERMEDIAIRE SPO2 + CAPTEUR PINCE. NECESSITE DE RECOMMANDER CAPTEUR PINCE ET CAPTEUR OREILLE. |  |  | 2021-0534 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-14026360 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00086 | POLE FEMMES ENFANTS BEAUMONT | 2026-01-30 | 22879420
2021.XLS | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 260327 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/01/2026 TACTILE FONCTIONNE MAL , REMPLACEMENT DES CABLES LIVREE DE L ECRAN SANS EFFET , LES PROBLEME D ECRAN SEMBLE ETRE LIEE A DES FREEZE DU PC , RECHARGEMENT DU DERNIER GHOST ET BACKUP AVEC SUCCES , TEST DU SYSTEME OK PAS D ERREUR , SI LE PROBLEME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-30 | 22766809
2021.XLS | 2026-01-08 | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 260254 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE |  |  | BONJOUR, PROBLEME DE CONTACT PISTON SERINGUE SUR PSE 2021-0184 SVP MERCI | OS16/01/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/01/2026 PROBLEME PISTON A ENVOYER CHEZ FRESENIUS OS31/03/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3347380 COLIS EN BON ETAT . DEFAUTS CONSTATER , CORPS POUSSI |  |  | 2021-0164 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817809 | OS16/01/2026 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/03/2026 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3347380 COLIS EN BON ETAT . DEFAUTS CONSTATER , CORPS POUSSIOR DEFECTUEUX, FLASQUE GAUCHE FISSURER DOSSIER NUMERISE |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-29
2021.XLS | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 260176 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL A CONSTANTES , IMPOSSIBLE DE PRENDRE LA TENSION | PC 07/01/2026 TUYAU PLIE - PLICATURES +++ MESSAGE D'ERREUR INCOMPATIBILITE ENTRE BRASSARD ET TUYAU REMISE EN PLACE ET REENROULEMENT DU TUYAU ESSAIS PNI OK | 3113 |  | 2021-1336 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000497 |  |  |  |  | 0 | BASSE | 4490 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2026-01-28
2021.XLS | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-03-03 | 260086 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CACLE ETAIT DEFECTUEUX. AMENE AU BIOMEDICAL IL Y A PLUSIEURS SEMAINES MAIS PAS DE CABLE DE REMPLACEMENT DISPONIBLE. EN AVEZ-VOUS RECU ? CORDIALEMENT. | NH 13.01.2026 DEMANDE DEVIS NH 03.03.2026 CABLE D'ALIMENTATION MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS11/03/2026 RENDU. |  |  | 2021-0841 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688613 | OS11/03/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | CHAMBON | 4418 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-01-27
2021.XLS | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 260140 | 8036 | PLATEAU AN6T1 SMR-MAG2 PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | SUPPORT DE L'ECG DEVISSE. VIS MANQUANTES. RETOUR VERS BIOMEDICAL POUR REPARATION | OS06/01/2026 RENDU.PIED RESSERER |  |  | 2021-1276 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156836 | OS06/01/2026 RENDU.PIED RESSERER |  |  |  | 0 | DIANGANI | 4385 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2026-01-27
2021.XLS | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 259995 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR LE MODULE NE RECONNAIT PAS LE CABLE D'ARTERE. MERCI | OS06/01/2026 MINDRAY // MODULE QUI TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 03/02/2025 MODULE QUI EST TOMBE LE MODE ARTERE NE SE RECONNAIT PLUS // CASSE LORS DE L OUVERTURE DU MODULE // MANQUE CERTAINE PIECE ET VIS // DEMANDE DE REMPLACEMENT DES PIECES |  |  | 2021-0870 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-18039463 | OS06/01/2026 MODULE QUI TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/03/2026 RECEPTION D UN MODULE REPARER SUIVANT N° DE LA DEMANDE 938148701 ET COMMANDE B2/1748876 COLIS EN BON ETAT . OS20/03/2026 DEFAUT CONSTATER MODULE NE RECONNAIS PAS LE CABLE ARTERE |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-24
2021.XLS | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 259992 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE INDIQUE CHANGER BATERIE OU RESTER BRANCHER | OS06/01/2026 POMPE+ ALIM DEPOSE SUR LE BUREAU A PC. PC 09/01/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS30/01/2026 RENDU. |  |  | 2021-0310 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419484 | OS06/01/2026 POMPE+ ALIM DEPOSE SUR LE BUREAU A PC. OS30/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2026-01-24
2021.XLS | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 259991 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE INDIQUE CHANGER BATTERIE | OS06/01/2026 POMPE+ ALIM DEPOSE SUR LE BUREAU A PC. PC 09/01/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS30/01/2026 RENDU. |  |  | 2021-0357 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420456 | OS06/01/2026 POMPE+ ALIM DEPOSE SUR LE BUREAU A PC. OS30/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-24
2021.XLS | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 259957 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM POUR MME KILIC CH 51 MIS EN PLACE LE 02/01 | ML 05/01/26 FAUTEUIL MIS EN PRET LE 02/01/26 |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 05/01/26 FAUTEUIL MIS EN PRET LE 02/01/26 |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-23
2021.XLS | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 259918 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LES FILS DU SECOND DYNAMAP SONT DENUDES. MERCI | PC 07/01/2026 EN ATTENDANT MON PASSAGE MAIL SANDRINE POUR METTRE UN AUTRE CABLE SECTEUR PROVISOIRE PC 16/01/2026 REMPLACEMENT CORDON SECTEUR ESSAIS OK | BUREAU CADRE |  | 2021-1344 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000461 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-21
2021.XLS | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 259924 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | AI PRIS FRM N° 2021-2368 POUR MR RIBEYRA (CH 44P) POUR REMPLACER 1ER FRM QUI N'ETAIT PAS ADAPTE | PC 31/12/2025 LIVRAISON PRET |  |  | 2021-2368 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 4_NG | INVACARE | 21L05000464 |  |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-21
2021.XLS | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 259850 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE SONNE EN CONTINUE | OS30/12/2025 POMPE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 05/01/2026 BATTERIE DEFECTUEUSE REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR ESSAI OK OS06/01/2026 RENDU. |  |  | 2021-0300 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419284 | OS30/12/2025 POMPE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-20
2021.XLS | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 259880 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA BANDOULIERE EST CASSEE. REFERENCE 11577-000001 TRES CORDIALEMENT, | MH : BANDOULIERE CASSEE MH 30/12/2025 BANDOULIERE CHANGEE - MAD DU SERVICE OS13/01/2026 RENDU |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 | OS13/01/2026 RENDU |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2026-01-20
2021.XLS | 2025-12-30 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 259849 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE NE S'ALLUME PAS | OS30/12/2025 POMPE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 05/01/2026 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION ESSAI OK OS06/01/2026 RENDU. |  |  | 2021-0363 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420532 | OS30/12/2025 POMPE +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/01/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-20
2021.XLS | 2025-12-29 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 259811 | 4046 | PLATEAU AN5T1 MEDECINE HDS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LA FICHE POUR LE CAPTEUR A OXYGENE NE FONCTIONNE PAS ( NOUS AVONS DEJA ESSAYE DE CHANGER LE CAPTEUR A PLUSIEURS REPRISE) POUVEZ VOUS VOIR COMMENT LE REPARER? | OS30/12/2025 APPAREIL SANS LA PINCE DE SAT DEPOSE , RALLONGE HS EN COMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 12/01/2026 TEST OK ET FONCTIONNEL / + CABLE SPO2 |  |  | 2021-0630 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-16048978 | OS30/12/2025 APPAREIL SANS LA PINCE DE SAT DEPOSE , RALLONGE HS EN COMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | LECOMTE | 4278 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-17
2021.XLS | 2025-12-29 | 2026-03-06 | 2026-07-03 | 259782 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR NON FONCTIONNEL | 29/12/2025 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.03.2026 ENVOI SAV NH 07.04.2026 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE OS03/07/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20261605 ET COMMANDE B2/1754231 COLIS EN BON ETAT DEFAUT CONSTATER CABL |  |  | 2021-0505 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43162096 | 29/12/2025 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/07/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°20261605 ET COMMANDE B2/1754231 COLIS EN BON ETAT DEFAUT CONSTATER CABLE MIS A DISPO DU SERVICE. OS08/07/2026 RENDU |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | 008627 | BIOMESNIL MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-17
2021.XLS | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 259795 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LES FILS SONT DENUDES AU NIVEAU DE LA PRISE | PC 29/12/2025 CABLE SECTEUR DENUDE REMPLACEMENT CABLE SECTEUR ESSAI OK |  |  | 2021-1345 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000462 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 305231 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2026-01-17
2021.XLS | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 259696 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE SUPPORT DU FLUIDO COMPACT EST CASSE MERCI POUR VOTRE AIDE JOYEUX NOEL . MERCI | NH 24.12.2025 RECEPTION EN ATELIER RB26/12/2025 CHANGEMENT DU SUPPORT - PRIS SUR UN DE RECUP - MIS A DISPO DU SERVICE OS13/01/2026 RENDU |  |  | 2021-0905 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 201107062 | OS13/01/2026 RENDU | 604 | FLUIDO COMPACT - 6 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-14
2021.XLS | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 259701 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DE FAUTEUIL ROULANT AVEC COUSIN | ML 26/12/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 26/12/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2368 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 4_NG | INVACARE | 21L05000464 | ML 26/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | SYLLA | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-14
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259531 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66448 2026 // |  |  | 2021-0252 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8341487038 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259527 | 8012 | HC PSYCHIATRIE G02 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66444 2026 // |  |  | 2021-0840 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259526 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66443 2026 // |  |  | 2021-0831 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688622 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259522 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66438 2026 // |  |  | 2021-0841 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688613 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259479 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66416 2025 // |  |  | 2021-0838 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259489 | 5042 | HC CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 66425 2025 // |  |  | 2021-0829 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688603 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259469 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03~01 FV 10.06.2025 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40603723 10.06.2025 FV 22.12.2025 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2025_SECA_64752_2026_107 // ETIQUETTE N° 65410 2025 // |  |  | 2021-0405 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2026-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 259299 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POMPE DEFECTUEUSE, QUI NE PERMETS PLUS DE FAIRE DES BOLUS. EN VOUS REMERCIANT | NH 19.12.2025 REMPLACEMENT POMPE BOLUS => TEST OK => REMIS A DISPO DU SERVICE D'ANESTHESIE OS29/04/2026 RENDU. |  |  | 2021-0853 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717016 | OS29/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | DUCROCQ | 4240 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2026-01-09
2021.XLS | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 259278 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/12/2025 RAPPORT CQI ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-08 | 22766809
2021.XLS | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 259217 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE BIEN VOULOIR REPARER CET APPAREIL A OEA/PE QUI DYSFONCTIONNE. INUTILISABLE AVEC MESSAGE "VEUILLEZ BRANCHER CABLES" ALORS QU'ILS SONT BRANCHES. PLUSIEURS CABLES TESTES, APPAREIL MIS EN CHARGE....EN VAIN | OS19/12/2025 APPAREIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.APPAREIL COMPLET. NH 22.12.2025 DISPOSITIF NE POSSEDANT PAS L'OPTION PEA => ETRE VIGILANT SUR L'INVERSION DES APPREIL OEA SUR LES CHARIOTS MH 22/12/2025 RENDU |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS19/12/2025 APPAREIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.APPAREIL COMPLET. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2026-01-07
2021.XLS | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-29 | 259041 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | CONGELATEUR -80 DEGRE PRESENTE UN PROBLEME DE BATTERIE, SOCIETE SAV A CONTACTER URGEMENT VALEUR INTERIEURE +++ | IH 15/12/2025 CONG2LATEUR -80 DEFAUT BATTERIE ET SONNE EN BOUCLE // G3 CONCEPT APPEL DU SAV + MAIL + PRECISION DU CARACTEURE URGENT DE LA DEMANDE // ATTENTE RETOUR FV LE 18.12.2025 >> PASSAGE EN MODE MAINTENANCE ET INDIQUE QUE LA BATTERIE A ETE CHANGEE |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 | IH 15/12/2025 CONG2LATEUR -80 DEFAUT BATTERIE ET SONNE EN BOUCLE // G3 CONCEPT APPEL DU SAV + MAIL + PRECISION DU CARACTEURE URGENT DE LA DEMANDE // ATTENTE RETOUR |  |  |  | 0 | FOURMESTREAUX | 4540 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-01-03
2021.XLS | 2025-12-15 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 259078 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE RESTE EN PHASE DE CONDITIONNEMENT ET AU BOUT DE 15MIN, IL SE MET EN ALARME "TEMPS D'EVACUATION TROP LONG". UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE STERIS CAR IL EST INUTILISABLE ET IL Y A PLUSIEURS INTERVENTIONS ROBOT | IF 12/01/2026 PASSAGE DANS LE SERVICE , CONTACTEUR DE PUISSANCE NE COLLE PAS , PROBLEME RESOLU |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2026-01-03
2021.XLS | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 258990 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL+ COUSSIN DE LA 1165 (SORTIE DU PATIENT) A RECUPERER DEVANT BUREAU CADRE. | ML 15/12/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 15/12/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 15/12/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | MAUGUIN | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2026-01-03
2021.XLS | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 258854 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY |  | SC 11/12/2025 RECEPTION DU DEVIS POUR MP 2025 (06/10). TRANSMISSION DA 11/12. MP DU POSIJET SN:26786 SOUS GARANTIE INCLUE |  |  | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2026-01-01 | 878835
2021.XLS | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 258735 | 3090 | EXT CS DOULEUR CHRONIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA BATTERIE DU DEFIBRILLATEUR EST A 2. BIEN CORDIALEMENT | MH : REMPLACEMENT BATTERIE LP 1000 MH 10/12/2025 DEF DESCNEDU A LATELIER POUR REMPLACEMENT BATTERIE - FOCNTIONNEL |  |  | 2021-1150 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682961 |  |  |  |  | 0 | BALLIET | 4891 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-31
2021.XLS | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 258740 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BLOQUE | OS10/12/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AB 18/12/2025 REGLAGE DE L'APPUI BRAS - CONFORME ET FONCTIONNEL- A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  | 2021-0088 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29032 | OS10/12/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-31
2021.XLS | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 258822 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE SUPPORT DU FLUIDO EST CASSE MERCI POUR VOTRE AIDE | OS11/12/2025 FLUIDO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB23/12/2025 ENVOIE SAV - EN ATTENTE NUMERO RMA RB26/12/2025 CHANGEMENT DE LA PIECE SUPPORT - PRISE SUR UN DE RECUP - MIS A DISPO DU SERVICE OS13/01/2026 RENDU |  |  | 2021-0921 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 201107118 | OS11/12/2025 FLUIDO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2026 RENDU | 610 | FLUIDO COMPACT - 12 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-31
2021.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 258722 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | CHANGEMENT BATTERIE APPARTIENT A HDJ ONCO HEMATO | OS15/12/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 16/12/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | OS15/12/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-30
2021.XLS | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 258723 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | CHANGEMENT BATTERIE SVP HDJ ONCO HEMATO | OS15/12/2025 DOUBLON. |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | OS15/12/2025 DOUBLON. |  |  |  | 0 | MARQUES | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-30
2021.XLS | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2026-01-09 | 258627 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME D'IMAGE LORS DE LA CONNEXION A LA COLONNE. | RB09/12/2025 ENVOIE SAV OLYMPUS OS09/01/2026 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°7737763 COLIS EN BON ETAT . OS09/01/2026 ACTION REALISER ,REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE FREIN R/L, REMPLACEMENT DU STOPPEUR DE BUTEE DE BEQUILL |  |  | 2021-0780 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101136 | OS 09/11/2025 A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS TOT POSSIBLE OS09/01/2026 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°7737763 COLIS EN BON ETAT . OS09/01/2026 ACTION REALISER ,REMPLACEMENT DU MANIPULATEUR DE FREIN R/L, REMPLACEMENT DU STOPP |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-12-27
2021.XLS | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2026-06-04 | 258589 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | URGENT +++ : TELECOMMANDE SATELLITE DE LA SCOPIE GE NON FONCTIONNELLE ; REPARATION URGENTE SVP; MERCI D'AVANCE | GE : L'APPAREIL NE S'ALLUME PLUS + CABLE ENDOMMAGE MH 10/12/2025 DEMANDE OUVERTURE DOSSIER - EN ATTENTE APPEL TECHNIQUE MH 04/06/2026 CABLE REMPLACER PAR GE EL ? |  |  | 2021-1248 | TELECOMMANDE DE CONTROLE DEPORTE | OEC TOUCH TABLESIDE | GENERAL ELECTRIC | TSC000067 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-27
2021.XLS | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-02-18 | 258448 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/12/2025 HUMIDIFICATEUR PRIS PAR LE TECH SAMIR IF 05/01/2026 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 12/01/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 13/02/2026 OS17/02/2026 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT REPARER SUIVANT BLN°C033-S25091005 ET COMMANDE |  |  | 2021-0706 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | SEBAC | 2102021 | OS17/02/2026 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT REPARER SUIVANT BLN°C033-S25091005 ET COMMANDE B2/1737270 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/02/2026 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED | 25B030 A | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-26 | 22766809
2021.XLS | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 258366 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/12/2025 PLUS D'EMISSION DE RX , LES LOGS DE BATTERIE MONTRE QUE LE SYSTEME A ETE UTILISER AVEC SEULEMENT 7 POUR-CENT DE BATTERIE ,PAS DE LOGS D ERREUR , TEST DU SYSTEME SUR BATTERIE ET SUR CABLE AVEC 20 TIR SANS PROBLEME OU ERREUR RENCONTRER , LE SY |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-25 | 22766809
2021.XLS | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 258281 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | RESTER BRANCHE! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE | PC 03/12/2025 REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION COMPTEUR |  |  | 2021-0353 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420441 |  |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-23
2021.XLS | 2025-12-01 | 2025-12-18 | 2026-01-14 | 258124 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR, MACHINE BLOQUEE. MERCI | NH 18.12.2025 RECEPTION DE L'ANALYSEUR SANS LE SOCLE => ENVOI SAV NH 26.12.2025 RECEPTION DEVIS REPARATION + CALIBRATION => DA TRANSMISE OS14/01/2026 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00782341 ET COMMANDE B2/1698138 COLIS EN BON ETAT . |  |  | 2021-1050 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507194 | OS14/01/2026 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00782341 ET COMMANDE B2/1698138 COLIS EN BON ETAT . OS14/01/2026 TRAVAIL EFFECTUER -APPAREIL RECEPTIONNER SANS ACCESSOIRES ,ASPECT VISUEL:CASSE DU CAPOT BATTERIE A REMPLACER PAS DE FLASH EC |  |  |  | 0 | COUSIN | 53.92 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-12-20
2021.XLS | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2026-02-11 | 258152 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR EST IL POSSIBLE DE NOUS CHANGER LA SONDE A O2 DE L'ANALYSEUR DE GAZ QUI MONTRE DES SIGNES D'USURE ? MERCI | DAMIE : DEMANDE SONDE O2 MH 10/12/2025 DEMANDE DEVIS - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS IF 12/12/2025 RECEPTION DEVIS CELLULE O2,DA TRANSMISE MH 29/01/2026 REMPLACEMENT DE LA CELLULE O2 - EN ATTENTE DE LA SELLE ET BRASSARD OS11/02/2026 RECEPTION D UNE SELLE C | BS 2-077 |  | 2021-1090 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | ERGOSTIK | GERATHERM | 220100926 | OS11/02/2026 RECEPTION D UNE SELLE COURTE ET D UN BRASSARD ERGOLINE ADULTE LARGE SUIVANT BLN°260122 COLIS EN BON ETAT ET DOSSIER COMPLET NUMERISER TRANSMIS AU TECH. OS11/02/2026 INTERV FINALISER PAR MH. | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | DANIEL | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 014234 | DAMIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-20
2021.XLS | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 258172 | 5080 | HC SOINS PALLIATIFS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : BATTERIE A REMPLACER MH 01/12/2025 DESCENDU A L'ATELIER - MIS DANS LE LOCAL REPARATION NH 12.01.2026 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS13/01/2026 RENDU |  |  | 2021-0858 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION 200 PCEA | MICREL | 212810923011 | OS13/01/2026 RENDU |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-20 | 22766809
2021.XLS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 258091 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, RETOUR DU FRE 2021-2364, DESINFECTE OK. A ETE RECUPERE EN ERGO. MERCI | ML 28/11/25 FAUTEUIL DEJA RECUPERER |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 28/11/25 FAUTEUIL DEJA RECUPERER |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-19
2021.XLS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 258090 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR | ML 28/11/25 RETOUR A L'ATELIER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 28/11/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | LAOUFI |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-19 | 36012191
2021.XLS | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 258052 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE PRET POUR ESSAIE CONSULTE | ML 28/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 28/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LAOUFI |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-19 | 36012191
2021.XLS | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 257911 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | GAINE DU CABLE QUI RELI LE MODULE D'IMAGERIE A L'ARCEAU N'EST PLUS EN PLACE (COTE MODULE D'IMAGERIE) ET LAISSE APPARAITRE LES FILS SUR UNE 10ENE DE CENTIMETRE. PHOTO DISPO DANS MON TEL SI BESOIN. |  |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-17
2021.XLS | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 257912 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | GAINE DU CABLE QUI RELIE LE MODULE D'IMAGERIE A L'ARCEAU N'EST PLUS EN PLACE (COTE MODULE D'IMAGERIE) ET LAISSE APPARAITRE LES FILS SUR UNE 10ENE DE CENTIMETRE. PHOTO DISPO DANS MON TEL SI BESOIN. | IF 03/12/2025 RECEPTION DEVIS POUR LA REMISE EN PLACE DU CABLE , DA TRANSMISE LL 08/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/12/2025 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-17
2021.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 257783 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE SONNE POUR CHANGEMENT DE BATTERIE | PC 25/11/2025 BATTERIE DEFAILLANTE REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE OS04/12/2025 RENDU |  |  | 2021-0364 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420558 | OS04/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | MARQUES | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-16
2021.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 257827 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LA BATTERIE EST DEFECTUEUSE. MERCI | DOUBLON D'INTER |  |  | 2021-0298 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419288 |  |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-16
2021.XLS | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 257826 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA BATTERIE EST DEFECTUEUSE. MERCI | OS01/12/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 02/12/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR PC 03/12/2025 PREVENTIVE OK CF RSQM 10/12/2025 RENDU. |  |  | 2021-0298 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419288 | OS01/12/2025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. 10/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | VACHER | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-16
2021.XLS | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 257870 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEFAUT BATTERIE BIP INCESSANT RAPPEL BRANCHER BATTERIE OU REPARER ALORS QUE L'APPAREIL EST EN CHARGE | PC 26/11/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE ESSAI OK |  |  | 2021-0295 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419299 | OS05/12/2025 RENDU |  |  |  | 0 | LEBLANC | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-16
2021.XLS | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 257772 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | CABLE ENTRE L'ORDINATEUR ET LE TAPIS DE COURSE HS- CABLE ECRASE NECESSITANT UN REMPLACEMENT | DOUBLON DE L'INTERVENTION 257771 |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-13
2021.XLS | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2026-01-30 | 257771 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | CABLE ENTRE L'ORDINATEUR ET LE TAPIS DE COURSE HS- CABLE ECRASE NECESSITANT UN REMPLACEMENT | SCHILLER : CABLE HS FV LE 24.11.2025 >> REFLEXION DU CABLE. DEMANDE DE COTATION A LA SOCIETE POUR LE REMPLACER PAR DU NEUF. LL 01/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 19.01.2026 >> RELANCE PAR MAIL A MME HUCK FV LE 30.01.2026 >> RECEPTION CABLE |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-13
2021.XLS | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 257552 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | EXPULSE TRES PEU D'AIR VOIR QUASIMENT RIEN CH 214F | PC 21/11/2025 POMPE HS ECHANGE AVEC AEROSOL N° 2025-0307 |  |  | 2021-0812 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G18 |  |  |  |  | 0 | ROBIN | 0134305244 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-12-11
2021.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2026-01-08 | 257442 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BE ERBE DONT L'UTILISATION EN MODE TWIN NE FONCTIONNE PAS. AFFICHAGE ROUGE SUR L'ECRAN. | IF 20/11/2025 ERREUR C-30-A A CHAQUE ACTIVATION , ENVOI EN REPARATION IF 02/12/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 08/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/01/2025 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°1117831 ET COMMANDE B2/1695668 COLIS E |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 | OS08/01/2025 RECEPTION D UN BISTOURI REPARER SUIVANT BLN°1117831 ET COMMANDE B2/1695668 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.DOSSIER N EST PAS NUMERISER . OS13/01/2026 RENDU | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-10
2021.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 257421 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR POUVEZ VOUS NOUS COMMANDER 1 OBUS DE GAZ DE CALIBRATION POUR LA VO2 ? MERCI | DAMIE : X2 BOUTEILLES DE CALIBRATIONS MH 20/11/2025 DEMANDE DEVIS POUR 2 BOUTEILLES - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 20/11/2025 RECEPTION DEVIS D 251017 - EN ATTENTE VALIDATION LL 24/11/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS02/12/2025 RECEPTION DE DEUX BO |  |  | 2021-1090 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | ERGOSTIK | GERATHERM | 220100926 | OS02/12/2025 RECEPTION DE DEUX BOUTEILLES SUIVANT BLN°251138 ET COMMANDE B2/1689811 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMADE5117) | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | DANIEL | 6488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-10
2021.XLS | 2025-11-19 | 2025-12-23 | 2026-03-19 | 257420 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LE RECHAUFFEUR DE SOLUTE AFFICHE QUE LA REVISION DOIT ETRE FAITE MERCI POUR VOTRE AIDE | OS20/11/2025 FLUIDO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB23/12/2025 ENVOIE SAV UNITE DE CONTROLE + FLUIDO + CABLE ALIM + CABLE FLUIDO - EN ATTENTE DE NUMERO RMA RB03/02/2026 EQUIPEMENT PLUS PRIS EN CHARGE PAR DUOMED - RETOUR DE L EQUIPEMENT AU BIOMED - DEMA |  |  | 2021-0904 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 201107106 | OS20/11/2025 FLUIDO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/03/2026 RECEPTION D UN RECHAUFFEUR REPARER SUIVANT BLN° FRSSHI26-0000101 ET COMMANDE B2/1749914 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/03/2026 RENDU. | 602 | FLUIDO COMPACT - 4 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-10
2021.XLS | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 257399 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/11/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ET CQI , CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-10 | 22766809
2021.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 257376 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE VOLUMETRIQUE EN DEFAUT DE CHARGE SUR SECTEUR | OS21*/11/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 25/11/2025 REMPLACEMENT BATTERIE ET REMISE COMPTEUR A 0 ESSAI OK |  |  | 2021-0352 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420795 | OS21*/11/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MORGAND | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-12-09
2021.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 257353 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 CQI EFFECTUER LE 23/10/2025 CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-09 | 22766809
2021.XLS | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 257340 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE EST EN ALARME, IL INDIQUE "DEFAILLANCE INTERRUPTEUR LS12". CELUI-CI EST A L'ARRET. UNE DEMANDE A ETE FAITE AUPRES DE STERIS. | LL 18/11/2025 MESSAGE ERREUR INTERRUPTEUR S12 - APPEL STERIS POUR DEPANNAGE A DISTANCE - FAUX CONTACT SUR CAPTEUR DE NIVEAU DE PEROXYDE D'HYDROGENE - REGLAGE CAPTEUR => FONCTIONNEL - ESSAIS AVEC PROGRAMME - CONFORME - ATTENTE PASSAGE TECHNICIEN STERIS LE |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-12-09
2021.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 257309 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 17/11/2025 ET CQRI PERIODIQUE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-09 | 22766809
2021.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 257327 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 CQI EFFECTUER LE 23/10/2025 CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-12-09 | 22766809
2021.XLS | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-15 | 257307 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/11/2025 MP ANNUELLE 2 H + CQRI MAINTENANCE PREVENTIVE REALISEE CE JOUR SUIVANT LE PROTOCOLE DU CONSTRUCTEUR. SE REPORTER A LA CHECK-LIST POUR PLUS DE DETAILS. LES BATTERIES SONT HS ET DOIVENT ETRE REMPLACEES DANS LES MEILLEURS DELAIS. LE SYSTEME N'E |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-09 | 22766809
2021.XLS | 2025-11-17 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 257245 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | CHANGEMENT ENCRE DANS IMPRIMANTE SOUS CLE SUR LA STATION PC TAPIS DE COURSE | SCHILLER : DEFAUT IMPRESSION ECG FV LE 15.12.2025 >> VOIR POUR CHANGMEENT DE PAPIER. IMPRIMANTE THERMIQUE. |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-06
2021.XLS | 2025-11-13 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 257070 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE MODULE DE BIS NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | OS17/11/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. CS 18/12/2025 TEST MODULE AUCUN DEFAUTS CONSTATER A DISPOSITION DU SERVICE OS29/04/2026 RENDU? |  |  | 2021-0888 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG18401393 | OS17/11/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/04/2026 RENDU? |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-12-04
2021.XLS | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 257117 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DUOMED : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 13.11.2025 >> RI C33C2505706-01-1 DU 13.11.2025 // MOHAMED BOURKAIB "SUJET: PM 1XY FOR FLAXLANDEN. SOLUTION: 13/11/2025 11:27 MOHAMED BOURKAIB: [TASK C33C2505706-01] VYNTUS BODY DIFF SN° : 42502229SES 3.20 - 9 C OPTI |  |  | 2021-1062 | CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE | VYNTUS BODY | MASTERSCREEN | 42502229 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-12-04 | 22879420
2021.XLS | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 257028 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRE. A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 13/11/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 18/11/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 19/11/25 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 13/11/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-12-03
2021.XLS | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 256958 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | M. TAS CH 1132P, BASSIN 38CM, FRM, COUSSIN MOUSSE | ML 10/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 10/11/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-29
2021.XLS | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 256902 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | SATUROMETRE QUINE FONCTIONNE PAS, LORSQU'IL EST CONNECTE SE METS DIRECTEMENT EN ECHEC DE SAO2 | PC 10/11/2025 PINCE DE SAT HS REMPLACEMENT PINCE DE SAT (RECUP) ESSAIS OK |  |  | 2021-1327 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000492 |  |  |  |  | 0 | ARISTILDE | 0134675662 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-11-28
2021.XLS | 2025-11-06 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 256754 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | CE PSA NE SE CHARGE PAS: BATTERIE VIDE ET "DEMANDE DE MAINTENANCE. MERCI PAR AVANCE. | OS7/11/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/11/2025 NE CHARGE PAS - PAS DE VOYANT SECTEUR QUAND BRANCHE PROBLEME CARTE ALIM ? ENVOI FRESENIUS OS30/12/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3342977 COLI |  |  | 2021-1302 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 25110563 | OS7/11/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS30/12/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3342977 COLIS EN BON ETAT ,DEFAUT CONSTATER FLASQUE GAUCHE DEFECTUEUX, INTERVENTION ,REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTU |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-27
2021.XLS | 2025-11-06 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 256764 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PENTAX FNL-RP3 GAINE CASSEE | FV LE 01.12.2025 >> ENVOIE MAIL A LA CADRE POUR CONNAITRE STATUS FV LE 03.12.2025 >> CLOTURE DE L'INTERVENTION EN ACCORD AVEC LA CADRE |  |  | 2021-0822 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | N110573 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-27
2021.XLS | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 256716 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BLOQUEE | OS07/11/2025 APPUIS RESSERER A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS18/11/2025 RENDU. |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 | OS07/11/2025 APPUIS RESSERER A RECUPERER PAR LE SERVICE. OS18/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5094 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-26
2021.XLS | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 256663 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : PRETER AUX URGENCES MH 04/11/2025 PRETER AUX URGENCES |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-11-25 | 873060
2021.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 256426 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, BESOIN DU FR MANUEL 2021-2368 ET DU COUSSIN VISCO 45013 POUR M. BOUSHIB (1135F). MERCI | PC 31/10/2025 PREPARATION ET LIVRAISON FAUTEUIL + COUSSIN 45013 |  |  | 2021-2368 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 4_NG | INVACARE | 21L05000464 |  |  |  |  | 0 | LAOUFI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-21
2021.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-12-08 | 256430 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.10.2025 RECEPTION DEVIS SUITE DEFAUT CAPTEUR LS2 => DA TRANSMISE LL 05/12/2025 ATTENTE RI - RECEPTION RI - MATERIEL CONFORME - |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-11-21 | 824155
2021.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-23 | 256398 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2021.XLS | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2026-01-23 | 256396 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2025 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 21/01/2026 RECEPTION RAPPORT, CONFORME |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 |  | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-21 | 22766809
2021.XLS | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 256235 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/10/2025 ) AU MOMENT DE TIRER, MODE ECONOMIQUE , LA MOBILETT RESTE EN MODE ECONOMIQUE MEME LORSQUE LE BRAS EST DEPLOYE. LES TIRS RX NE SONTPAS POSSIBLES. ANALYSE DU PROBLEME: UN RESSORT DU MECANISME DE VERROUILLAGE BRAS S¿ESTCASSE. DONC L¿INTERRUPTEU |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-11-19 | 22766809
2021.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255708 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255704 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 255705 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.05.2024 >> DEVIS DC20253496 DU 05/06/2025 FV LE 20.10.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 16.10.2025 TECHNICIEN M. GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE M |  |  | 2021-0978 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48751 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 255681 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR BRUIT INTERMITTENT DANS LE PEDALIER A PRIORI SANS INCIDENCE MAIS A VERIFIER. MERCI | MH : DEFAUT SUR LE VELO D'EFFORT MH 23/10/2025 TEST EFFECTUE 15MIN A 100W AVEC LE MEDECIN CLEOPAX - DEFAUT NON CONSTATES - FONCTIONNEL - MP EFFECTUE AU MOIS DE JUIN | BS 2-077 |  | 2021-1089 | VELO D'EFFORT | ERGOSELECT 5 | ERGOLINE | 20210108045 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | DANIEL | 6488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-11-08
2021.XLS | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 255434 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 16/10/2025 FORMATION POUR EFFECTUER DII LONG |  |  | 2021-1286 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156891 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-11-06 | 22890660
2021.XLS | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-12-19 | 255328 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | EUROTEC DENTAIRE : COTATION POUR PLAQUE FV LE 14.10.2025 >> ENVOIE MAIL POUR COTATION DE LA PLAQUE LATERAL DU FAUTEUIL DENTAIRE. FV LE 19.12.2025 >> PAS DE RETOUR DU COMMERCIAL. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2021-0509 | FAUTEUIL DENTAIRE | 311R | A-DEC | [5 empty] | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-11-04 | 22879420
2021.XLS | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-11-07 | 255319 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : ALARME FUITE SUR LDE FV LE 14.10.2025 >> LDE SONNE ALARME FUITE (ALARME 1) DEMANDE DE PRISE EN CHARGE AUPRES DE PETEL FV LE 07.11.2025 >> RI P51479 DU 23.10.2025 "PAS DE FUITE CONSTATE. REMISE EN SERVICE DE L'ENDOSCOPE". |  |  | 2021-1002 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | A002YZ1154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-11-04 | 22879420
2021.XLS | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 255298 | 4058 | PLATEAU AN6T3 URO-VISCERALE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA BATTERIE DE NOTRE DSA AFFICHE 2 BARRES AU LIEU DE 4. ES T IL POSSIBLE DE PREVOIR SON REMPLACEMENT ? | IF 14/10/2025 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE OK |  |  | 2021-1125 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682960 |  |  |  |  | 0 | BUSIAU | 4684 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-11-04
2021.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-11-27 | 255237 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | ACHAT 2 NOUVELLES BANDES VELCRO SCHILLER + UN FOUET TEST D'EFFORT REF 2.400175 SCHILLER | SCHILLER : FOUET ECG + SANGLE ABDOMINALE FV LE 13.10.2025 >> ENVOIE MAIL POUR COTATION FOUET ECG + SANGLE ABDOMINALE. FV LE 27.11.2025 >> DA RECU, ACCESSOIRE FOURNI AU SERVICE |  |  | 2021-1088 | TAPIS DE COURSES | RUN7411/TJ-PC | RUNNER | 35221001 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-11-01
2021.XLS | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 255240 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS FAIRE REPARER L'OPTIQUE N°7 SN1214SP QUI EST FLOU, MERCI. | NH 27.10.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS06/11/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°183763 ET COMMANDE B2/1684944 COLIS EN BON ETAT . NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF, |  |  | 2021-0427 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1214SP | OS15/10/2025 OPTIQUE STORZ ENVOIE CHEZ PETEL. OS06/11/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°183763 ET COMMANDE B2/1684944 COLIS EN BON ETAT . NETTOYAGE ET POLISSAGE DE LA FIBRE LUMIERE DE L OBJECTIF,OBJECTIF+ETANCHEITE,NETTOYAGE ET POLISSAGE DE |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-11-01
2021.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 255161 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE DYNAMAP (APPAREIL POUR PRENDRE LA TENSION) NE S'ETEINT PAS ; IL SE RALLUME TOUT SEUL ET BIPPE SANS ARRET | PC 13/10/2025 RAS S'ETEINT ET S'ALLUME SANS PROBLEME VERIFICATION CONNEXION BATTERIE OK MIS EN TEST SUR BATTERIE PNI ET SPO2 OK | BUREAU UNITÉ 1 |  | 2021-1336 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000497 |  |  |  |  | 0 | 4490 | 4490 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-10-31
2021.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 255147 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MINDRAY : DEFAUT SPO2 FV LE 10.10.2025 >> REMPLACEMENT DU CABLE INTERMEDIAIRE + PINCE DE SATURATION TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2021-0531 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-14026144 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-10-31 | 22879420
2021.XLS | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 255200 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.10.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT BATTERIES + MAJ LOGICIEL |  |  | 2021-0553 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000344 |  | 581 | ECHO VENUE FIT R3 | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-31 | 824155
2021.XLS | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 254993 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/10/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 07/10/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-10-29 | 22766809
2021.XLS | 2025-10-07 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 254970 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | EN PANNE PAS PLUS DE PRECISIONS SUR LA PANNE | OS17/10/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IH 18/11/2025 MODULE AVEC UNE NOTE NE TIENS PAS LA CHARGE PROBLEME DE BATTERIE // BRANCHEMENT DU MODULE JUSQUA A CHARGEMENT A 100 POUR 100// TEST DU MODULE SUR LE TESTEUR VALEUR TEST CONFORME // MODUL |  |  | 2021-0871 | MODULE MULTIPARAMETRE | BENEVISION N1 | MINDRAY | AA3-18039464 | OS17/10/2025 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-28
2021.XLS | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 254945 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE DEFECTUEUSE AVEC MAUVAIS CALIBRAGE DES DEBITS MERCI | PC 22/10/2025 POMPE TESTEE SUR IDA 4 OK PROGRAMMATION VOIE A 20ML/H VOLUME TOTAL A PASSER 10ML + VOIE B 20ML/H VOLUME TOTAL A PASSER 10ML MODE ALTERNE VOLUME DELIVRE EN 1H = 20.38ML DEBIT MOYEN 20ML/H DONC OK RAS SUR LES DEBITS POMPE REMIS EN SERVICE OS05 |  |  | 2021-0309 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419499 | OS05/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-10-28
2021.XLS | 2025-10-07 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 254958 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PORTE CASSER | OS08/10/2025 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/11/2025 BOX A REMPLACER DEMANDE DE DEVIS DEVIS REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC PC 09/12/2025 REMPLACEMENT BOX TESTS DEBIT/BOLUS OK OS11/12/2025 RENDU. |  |  | 2021-0851 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212840935001 | OS08/10/2025 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GLEMEE | 5316 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-28
2021.XLS | 2025-10-07 | 2025-11-13 | 2026-06-04 | 254935 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE AU NIVEAU DU BEQUILLAGE | STORZ : FUITE BEQUILLAGE MH 13/11/2025 RENVOI CHEZ PETEL - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS IH 11/12/2025 IRREPARABLE CHEZ PETEL // ENVOIE CHEZ PROFIBRE MH 12/01/2025 RENVOI CHEZ STORZ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS NH 14.01.2026 DECISION DE NE PAS DONNER SUITE |  |  | 2021-0667 | URETERO-FIBROSCOPE | FLEX-X | STORZ | 2265684 | IH 07/10/2025 RECEPTIONNE ET POSER SUR LE BUREAU DE HM STORZ : FUITE BEQUILLAGE MH 13/11/2025 RENVOI CHEZ PETEL - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS IH 11/12/2025 IRREPARABLE CHEZ PETEL // ENVOIE CHEZ PROFIBRE |  |  |  | 0 |  | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000981 | STORZ |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-28
2021.XLS | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 2026-01-13 | 254828 | 3072 | EXT CS STOMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CURSEUR DE LA TURBINE DU COUD N°13525W0080 POUR LA MISE EN PLACE DE LA FRAISE NE TIENT PLUS. MERCI | OS07/10/2025 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.11.2025 ENVOI SAV NH 05.12.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 08/12/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS13/01/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°18349-0126 ET COMMANDE B2/16956 |  |  | 2021-2350 | PAM TURBINE | BA525W | BA INTERNATIONAL | 13525W0072 | OS07/10/2025 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/01/2026 RECEPTION D UNE PAM REPARER SUIVANT FACTURE N°18349-0126 ET COMMANDE B2/1695656 COLIS EN BON ETAT . OS13/01/2026 INTERVENTION -STERILISATION -DEMONTAGE DE L INSTRUMENT (CORP, FIBRE,TETE) ET DE |  |  |  | 0 | LE NAGARD | 5347 | N | Corrective |  | Définitive | 011844 | REPARATION-TURBINES.COM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-25
2021.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 254833 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, DSA SALLE 2 COULOIR FRAMBOISE RESTE 1 BARRE DE BATTERIE. SVP MERCI | NH 06.10.2025 REMPLACEMENT BATTERIE | SALLE 2 COULOIR FRAMBOISE |  | 2021-1162 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682964 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-25
2021.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 254859 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR DE FAUTEUIL | ML 07/10/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 08/10/25 MIS EN CHARGE ML 09/10/25 CHARGE TERMINER NETTOYAGE + REMIS EN ETAT DU FAUTEUIL, TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 07/10/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-25
2021.XLS | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 254900 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE AFFICHE : " RESTER BRANCHE ! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE"" QUAND ON L'ALLUME | PC 07/10/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION ESSAIS OK OS14/11/2025 RENDU. |  |  | 2021-0360 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420245 | OS14/11/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LEBLANC | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-25
2021.XLS | 2025-10-03 | 2025-11-20 | 2026-01-09 | 254777 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPAREIL A OEA/PEA QUI NE REPOND PLUS A AUCUNE COMMANDE, NE S'ETEINT PLUS. + BESOIN D'UN NOUVEAU CABLE DE CHARGEUR A OEA/PEA. | DIATEC : NE S'ALLUME PAS OS06/10/2025 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 20/11/2025 RENVOI SAV AVEC BERAPHONE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 29/12/2025 RECEPTION DEVIS Q-952827-1 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 02/01/2026 DA VALID | UF 22-6020 |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 | OS06/10/2025 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2026 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION SUIVANT BLN°SSH002269 COLIS EN BON ETAT , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DE LA SONDE ET ETALONNAGE MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS3 |  |  |  | 0 | COUSIN | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-24
2021.XLS | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 254676 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, BATTERIE A REMPLACER SVP. | OS06/10/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/10/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION ESSAIS OK |  |  | 2021-0299 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419230 | OS06/10/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-23
2021.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 254554 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPUI BRAS BOUGE TOUT SEUL | PC 07/10/2025 RESERRAGE ET REGLAGE VIS ESSAI OK |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 | IH 01/10/2025 RECEPTION DES APPUIS BRAS POSE DANS L ATELIER |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-22
2021.XLS | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-16 | 254593 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER FM N° DE SERIE 21L05000464, C4EST UN DON CAR MR CHALUMEAU EST DCD | ML 01/10/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 15/10/25 NETTOYER ML 16/10/25 ACCOUDOIRES COMPLET G & D COMPLET + PALETTES G & D AJOUTEES CTRL +TEST OK FAUTEUIL AJOUTE A L'INVENTAIRE + IMMATRICULER |  |  | 2021-2368 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L45 | ACTION 4_NG | INVACARE | 21L05000464 | ML 01/10/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | GONFRAY |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-10-22 | 36012191
2021.XLS | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 254449 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : DEFAUT CANAL AIR/EAU FV LE 29.09.2025 >> ERREUR 26-20 : ERREUR CANAL AIR/EAU DEMANDE D'ENLEVEMENT CHEZ PETEL FV LE 10.10.2025 >> I 182312 DU 10.10.2025 // XX "REGLAGE DES ANGULATIONS" REMISE EN SERVICE DU DM |  |  | 2021-1002 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | A002YZ1154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-10-18 | 22879420
2021.XLS | 2025-09-28 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 254381 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'ECRAN DU MONITEUR PNI SPO2 EST HS MERCI ET BONNE JOURNEE | NH 06.10.2025 RECEPTION EN ATELIER IF 08/10/2025 REMPLACEMEENT ECRAN, TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/10/2025 RENDU |  |  | 2021-0934 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050164 | OS16/10/2025 RENDU |  |  |  | 0 | CLERGE | 4305 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-18
2021.XLS | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 254346 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FRM A RECUPERER EN ERGO MR SCHWARTZ, NEURO | PC 26/09/2025 RECUP FAUTEUIL PC 29/09/2025 NETTOYAGE ET CONTROLE FAUTEUIL |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 |  |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-10-17
2021.XLS | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 2026-03-02 | 254208 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NOTE ERREUR ALIMENTATION | CARDINAL : ERREUR ALIMENTATION FV LE 16.02.2026 >> ERREUR SYSTEME 12 ERREUR 5 ET 193 LORS DU TEST SUR KIT DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR CARDINAL MAJ >> LE NUMERO DE REFERENCE <00555041> FV LE 02.03.2026 >> IRREPARABLE ECONOMIQUEMENT. CLOTURE DE L'INTE |  |  | 2021-1029 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19210868 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive | 001106 | CARDINAL HEALTH ALARIS |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-10-15
2021.XLS | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2026-04-22 | 254156 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CAPTEUR TOCO EN PANNE | NISSHA : CAPTEUR TOCO CASSE ENVOIE NISSHA RB09/10/2025 RECEPTION DEVIS DE REPARATION NISSHA A 400EUR - CAPTEUR VU SUR L UGAP A 881.82 EUR - A VOIR AVEC LL POUR LE PASSER EN CLASSE 2 MH 16/02/2026 RECEPTION DEVIS 462936 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS2 |  |  | 2021-0507 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE43160373 | OS22/04/2026 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°73987 ET COMMANDE B2 /1748870 COLIS EN BON ETAT MIS A DISPO DU SERVICE. OS05/05/2026 RENDU |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 000715 | NISSHA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-14
2021.XLS | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 254114 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, CH. 10 : PROBLEME DE BATTERIE POUR LE MODULE DE TRANSPORT. | IF 24/09/2025 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT |  |  | 2021-0333 | MODULE MULTIPARAMETRES | INTELLIVUE X3 | PHILIPS | DE694F9308 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-10-11
2021.XLS | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 254072 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM L38 X P45 HAUTEUR SOL-SIEGE 46CM SANS COUSSIN POUR ESSAI POSITIONNEMENT POUR MR SCHWARTZ, NEURO CH 1153 A LIVRER EN ERGO STP, J'EN A BESON POUR DEMAIN EN DEBUT DE MATINEE | ML 22/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 22/09/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | LABARRERE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-11
2021.XLS | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 254048 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BARRIERE COTE FENETRE NE FONCTIONNE PAS | ML 23/09/25 BARRIERE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERAL OK | CH 450 SMRG |  | 2021-0590 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0009 | ML 22/09/25 JE PASSE DEMAIN MATIN ML 23/09/25 BARRIERE REMIS EN ETAT + CTRL DE FONCTIONNEMENT GENERAL OK |  |  |  | 0 | TALOT | 01.34 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-10-11
2021.XLS | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 253968 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPRENDRE EN ERGO FRM N° 2021-2367 ET COUSSIN VISCO N° 38003 MERCI | ML 19/09/25 RETOUR A L'ATELIER ML 22/09/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 19/09/25 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-10-10
2021.XLS | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 253927 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS VENIR POUR REMETTRE EN FONCTION LE COLPOSCOPE QUI EST SITUE AU REZ DE CHAUSSEE DU BFE EN SALLE CONSULTATION N°6. MERCI. | IH 18/09/2025 VIEW 31 // PAS DE RETOUR DU COLPOSCOPE SUR LE MONITEUR LES CABLES DE QUI RELIENT LE COLPOSCOPE/ LE LOGICIEL DE CAPTUR / LE MONITEUR NE SONT PAS BRANCHE CONNEXION DES CABLES ENTRE EUX TEST OK ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-1081 | VIDEO COLPOSCOPE | VIEW 31 | ATMOS | 1051852 |  |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-10-09
2021.XLS | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 253856 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MINDRAY : IMPRIMANTE D3 BUG MH 16/09/2025 DEFAUT ROULEAU PAPIER - REMPLACEMENT PAPIER ROULEAU - FONCTIONNEL |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-07 | 873060
2021.XLS | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 253838 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | NE S'ALLUME PLUS, MALGRE LE CHANGEMENT DE PRISE ELECTRIQUE SALLE 5 COTE CHIRURGIE | SYSTEM MED : NE S'ALLUME PLUS FV LE 16.09.2025 >> TENSION 230V A LA PRISE, MAIS PAS D'ECLAIRAGE FV LE 19.06.2025 >> VERIFICATION A L'ATELIER : TETE DE SCIALYTIQUE EN FAUX CONTACT AVEC LE CORPS. RESSERRAGE DE LA VIS DE MAINTIENS. TEST DE FONCTIONNEMENT : |  |  | 2021-1058 | ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE | MACH LED 120 | DR MACH | 21-77385 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-10-07
2021.XLS | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 253707 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE RECHAUFFEUR DE SOLUTES CASSE MERCI POUR VOTRE AIDE | OS16/09/2025 DM CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 24/09/2025 SUPPORT MODULE DE RECHAUFFEMENT DROIT CASSE REMPLACEMENT SUPPORT MODULE DE RECHAUFFEMENT RECUPERE SUR LE 2021-0908 (MODULE DE RECHAUFFEMENT HS) OS29/04/2026 RENDU. |  |  | 2021-0917 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 200706900 | OS16/09/2025 DM CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/04/2026 RENDU. | 608 | FLUIDO COMPACT - 10 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-04
2021.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253649 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253648 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 |  | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253647 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-24 | 2025-12-26 | 253609 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE SUPPORT DU RECHAUFFEUR DE SOLUTE EST CASSE MERCI POUR VOTRE AIDE | OS12/09/2025 RECHAUFFEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 24/09/2025 SUPPORT MODULE DE RECHAUFFEMENT DROIT CASSE = A REMPLACER NH 26.12.2025 RECUPERATION PIECE POUR AUTRE FLUIDO => MISE EN REFORME |  |  | 2021-0906 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | DUOMED | 200706909 | OS12/09/2025 RECHAUFFEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 605 | FLUIDO COMPACT - 7 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-10-03
2021.XLS | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253645 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 253520 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | UN CABLE SUR UN TENSIOMETRE EST DEFECTUEUX. IL S'AGIT DE L'APPAREIL 2021-1326 OU 2021-1327 | PC 12/09/2025 VERIFICATION TENSIOMETRE 2021-1326 AVEC CABLE SECTEUR EN PLACE OK VERIFICATION DU 2021-1327 OK |  |  | 2021-1326 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000491 |  |  |  |  | 0 | NOVE | 0134675516 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-10-02
2021.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 253382 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB09/09/2025 MP EFFECTUER - RECEPTION RI - |  |  | 2021-0969 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0736 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-30 | 22877333
2021.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 253383 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, BATTERIE HS SONNE EN CONTINUE | OS09/09/2025 POMPE DEPOSE LE BUREAU DE PC. PC 09/09/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE REMIS EN CHARGE OS15/09/2025 RENDU. |  |  | 2021-0313 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419301 | OS09/09/2025 POMPE DEPOSE LE BUREAU DE PC. OS15/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-09-30
2021.XLS | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 253384 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB09/09/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE |  |  | 2021-0970 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0700 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-30 | 22877333
2021.XLS | 2025-09-09 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 253407 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI DE REPARER CET APPAREIL A BTC DONT L'EXTREMITE DE CONTACT N'EST PLUS EN MODE "RESSORT". EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE. | DRAGER : RESSORS DYSFONCTIONNE OS10/09/2025 BILIRUNOMETRE + BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 22/09/2025 DEMANDE EFFECTUE SUR DRAGER - EN ATTENTE RENVOI SAV MH 03/10/2025 RECEPTION DEVIS F00782225 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 07/10/2025 DA VALID |  |  | 2021-0744 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506625 | OS10/09/2025 BILIRUNOMETRE +BASE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/11/2025 RECEPTION D UN BILIRUNOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00782225 ET COMMANDE B2/1684914 COLIS EN BON ETAT ET DOSSIER NUMERSER TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | -++ | 5392 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-09-30
2021.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253301 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2025 MAINTENANCE PREVEENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 04/09/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0968 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0699 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-27 | 22766809
2021.XLS | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 253303 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/09/2025 MAINTENANCE PREVEENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 04/09/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-27 | 22766809
2021.XLS | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 253242 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, BATTERIE A CHANGER SVP | PC 09/09/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE MIS EN CHARGE OS0810/2025 RENDU. |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 | OS0810/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-27
2021.XLS | 2025-09-05 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 253162 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPAREIL AVEC MESSAGE "EXTERNAL RAM INTEGRITY FAIL | MICROPORT : ERREUR EXTERNAL RAM INTERGRITY FAIL OS05/09/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 17/10/2025 ENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 13/11/2025 RECEPTION DEVIS 2025-21376 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 17/11/2025 DA VALIDEE - TRANS |  |  | 2021-0253 | HOLTER CARDIAQUE | SPIDERVIEW M | SORIN | SJ2012086A | OS05/09/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/12/2025 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N°21376 ET COMMANDE B2/1689738 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.DOSSIER NUMERISER. 10/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GABRYELCZYK | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 002232 | MICROPORT CRM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-26
2021.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 253188 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NE CHARGE PLUS. MERCI | OS08/09/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 09/09/2025 AFFICHE BATTERIE FAIBLE - BATTERIE A RECHARGER RAS - BATTERIE REMPLACEE EN MAI 2025 DONC OK MIS EN CHARGE OS0810/2025 RENDU. |  |  | 2021-0302 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419266 | OS08/09/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS0810/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-26
2021.XLS | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 253190 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME DE CONNEXION LORS DU BRANCHEMENT A LA COLONNE. | OS05/09/2025 VIDEO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. RB08/09/2025 ENVOIE SAV OLYMPUS OS29/09/2025 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77131685 COLIS EN BON ETAT. OS29/09/2025 SYMPTOMES SUIVANT , PROBLEME DE CONNEXION LORS DU BRANCHEM |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS05/09/2025 VIDEO A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. OS29/09/2025 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°77131685 COLIS EN BON ETAT. OS29/09/2025 SYMPTOMES SUIVANT , PROBLEME DE CONNEXION LORS DU BRANCHEMENT A LA COLONNE ,ACTION REALISE |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-26
2021.XLS | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 253086 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, PAS DE REPORT D'ECG SUR LA CENTRALE MALGRE QU'IL SOIT STOCKE ET ENVOYE DU SCOPE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? | GENERAL ELECTRIC : PAS DE CAPTURE ECG ET RENVOI SUR CENTRALE MH 04/09/2025 DEFAUT NON-CONSTATE - POUR QUE CA FONCTIONNE FAUT BRNCHER TOUTES LES DERIVATIONS - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-0259 | MONITEUR MULTIPARAMETRES | MX 750 | PHILIPS | DE71313766 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-25
2021.XLS | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 253008 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PINCE SPO2 REF 4050 FOURNIE LE 27 AOUT (ASSET+ - 252683) N'EST PLUS RECONNUE PAR LE SCOPE. POUR ECHANGE. | NH 04.09.2025 PINCE DONNE AU SERVICE |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-24
2021.XLS | 2025-09-01 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 252872 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE TIENT PAS | OS01/09/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 08/10/2025 RESERRAGE ET REGLAGE VIS LL 13/10/2025 RENDU A LA REFERENTE MATERIEL |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS01/09/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NIKITOVIC | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-20
2021.XLS | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 252768 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | SUITE FEI-2025-1771 DEMANDE D'UN LP15 DE REMPLACEMENT AFIN DE MAINTENIR LA LIGNE DE SMUR OUVERTE. > PLUSIEURS PRESSIONS ARTERIELLES NON COHERENTES OU DIFFICULTE A LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE NON INVASIF. > CHANGEMENT DU MONITEUR MAIS CONSERVATIO | STRYKER DEFAUT CONSTATE VALEUR PNI NON COHERENT DEMANDE A STRYKER POUR UN PRET - RECEPTION DU LA FICHE DU PRET HORS CONTRAT - EN ATTENTE DE VALIDATION + EN ATTENTE DU NUMERO DE BON DE COMMANDE DEMANDE PAR STRYKER LL 01/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE PO |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive | 001096 | STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-18
2021.XLS | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-26 | 252717 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, MESSAGE "FAIBLES FUITES DETECTEES" MALGRE LE REMPLACEMENT DE LA VALVE EXPI + CAPTEUR DE DEBIT. JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE INTERVENTION. CORDIALEMENT, | AIR LIQUIDE : DEFAUT CONSTAE FAIBLE FUITES DETECTEE RB03/09/2025 RESSERAGE DE LA CELLULE O2 - CHANGEMENT DE LA VALVE EXPI DU CIRCUIT + VERIFICATION DU JOINT A LEVRE - PB TOUJOUR PRESENT - AIR LIQUIDE A RAPPELER RB04/09/2025 RECEPTION DEVIS S01-116023 PO |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-18
2021.XLS | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 252716 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER EN ERGO APPUI TETE T14 + BARRE ST03. MERCI | ML 28/08/25 MATERIELS RECUPERER |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 28/08/25 MATERIELS RECUPERER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-18
2021.XLS | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 252657 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | INTERVENTION SAV LE 27.08.25 POUR BRUIT ET ERREURS TECHNIQUES | WERFEN 27/08/2025 CYCLE DE NETTOYAGE DES SONDES DECONTAMINATION ECTERIEURS DES SONDES PURGES DES LIGNES FLUIDIQUE BACK UP COMPLET DE L ANALYSEUR EXAMEN GENERAL DU JOURNAL DES ERREURS BRAS DEPOUSSIERAGE NETTOYAGE CANNE ASPIRATION NETTOYAGE DES CRISTAUX |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 | DULU | 5540 | N | Corrective |  | Définitive | 000688 | WERFEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-09-17
2021.XLS | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 252670 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN | AFFICHE E02 ESSAI DE CHANGEMENT DE PILES : INEFFICACE HEMOCUE DU BLOC MATER | HEMOCUE : ERRUER E02 FV LE 29.08.2025 >> MAIL AUX SAGES FEMMES POUR NETTOYAGE DE LA LENTILLE FV LE 04.09.2025 >> ERREUR CORRIGE. | 04-4405 |  | 2021-0525 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201+ | HEMOCUE | 2102014222 |  |  |  |  | 0 | LAPORTE | 1427 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2025-09-17
2021.XLS | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 252683 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PINCE SPO2 MASIMO POUR LP15 REF 4050 EST HS | RB28/08/2025 CHANGEMENT DE LA PINCE SPO2 |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-17
2021.XLS | 2025-08-25 | 2025-12-24 | 2026-03-19 | 252417 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | SURCHAUFFE + FUMEE EN COURS D'UTILISATION | SURCHAUFFE + FUME - PIED LAISSER AU BIOMED RB24/12/2025 ENVOIE SAV - EN ATTENTE DE NUMERO RMA RB03/02/2026EQUIPEMENT PLUS PRIS EN CHARGE PAR DUOMED - RETOUR DE L EQUIPEMENT AU BIOMED - DEMANDE A LA SOCIETE TSC LIFE POUR SAV - EN ATTENTE DE RETOUR RB04/02 |  |  | 2021-0983 | RECHAUFFEUR SANG ET FLUIDES | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 210503598 | LL 25/08/2025 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION OS19/03/2026 RECEPTION D UN RECHAUFFEUR REPARER SUIVANT BLN° FRSSHI26-0000102 ET COMMANDE B2/1749916 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/03/2026 RENDU. | 613 | FLUIDO - 3 |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-13
2021.XLS | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 252425 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BESOIN DE L'APPUI-TETE T14 + BARRE ST03 POUR MR MARENT CH1003 POUR UNE VAD LE 27/08 | ML 25/08/25 MIS EN PRET |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 25/08/25 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-13
2021.XLS | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-11-18 | 252476 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR PAS DE RECHARGE POSSIBLE MERCI | PC 09/09/2025 REMPLACEMENT BATTERIE MAIS TOUJOURS PAS DE CHARGE POSSIBLE (VOYANT CHARGE ETEINT) VERIFICATION FUSIBLE OK CARTE DE CHARGE HS A ENVOYER CHEZ FRESENIUS OS18/11/2025 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3341079 COLIS |  |  | 2021-1306 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 25110591 | OS18/11/2025 RECEPTION SOUS GARANTIE D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3341079 COLIS EN BON ETAT. OS 1811/2025 DEFAUTS CONSTATES: ABSENCE DE TENSION SECTEUR , CARTE D ALIMENTATION DEFECTUEUSE , BRAS D ENGRENAGE DEFECTUEUX ,INTERVENTION REMPLACEMENT |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-09-13
2021.XLS | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 252165 | 5085 | HC HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, PINCE SAT HS. MERCI | MH : FAUX ONCTACT CABLE SAT RB19/08/2025 RECEPTION TENSIOMETRE - MIS DANS LOCAL DEPOT IH 20/08/2025 MONITEUR MINDRAY CABLE DE LE PINCE SAT A UN FAUX CONTACT MH 30/09/2025 FAU XCONTACT NON CONSTATES - TEST EFFECTUES - MA DDU SERVIEC OS11/12/2025 RENDU. |  |  | 2021-0926 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050156 | OS11/12/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-09-09
2021.XLS | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 252024 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | LEF: PASSAGE EN MODE ULTRA MH 14/08/2025 DEMANDE DE DEVIS EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 14/08/2025 RECEPTION DEVIS DE0825-12828 - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS IF 15/09/2025 RECEPTION RAPPORT DE QUALI, CONFORME . |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-09-04 | 873060
2021.XLS | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 252047 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FAUTEUIL ROULANT A RECUPERER DEVANT LE BUREAU DE LA CADRE S'IL TE PLAIT. | PC 14/08/2025 RECUP FAUTEUIL NETTOYAGE ET CONTROLE OK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 |  |  |  |  | 0 | BOURGEOIS | 0134794355 | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-09-04
2021.XLS | 2025-08-12 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 251925 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPAREIL D'ECHO, INDIQUE BATTERIE VIEILLISSANTE, A VOIR POUR LA REMPLACER. | OS12/08/2025 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 18/09/2025 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS01/01/2025 RENDU |  |  | 2021-0553 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000344 | OS12/08/2025 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS01/01/2025 RENDU | 581 | ECHO VENUE FIT R3 | ECHOGRAPHE | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-09-02
2021.XLS | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 251809 | 2055 | UNITE DESINFECT° ENDOSCOPES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, DIFFICULTE A RETIRER LE TESTEUR SE BLOQUE TOURNE DANS LE VIDE | OLYMPUS OS11/08/2025 VIDEO BRONCO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE.. RB12/08/2025 ENVOIE SAV OLYMPUS RB05/09/2025 RECEPTION VIDEO-BRONCHOSCOPE REPARER + RI -MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 | OS11/08/2025 VIDEO BRONCO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE.. |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-30
2021.XLS | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 2025-09-10 | 251742 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | INDIQUE ERREUR 01. MERCI A VOUS, | DRAGER : ERREUR 01 OS08/08/2025 BILIRUBINOMETRE SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION - APPAREIL RECEPTIONNER SANS LE SOCLE ET ALIM MH 13/08/2025 DEFAUT CONSTATE - RECEMMMENT ENVOYER POUR LE MM DEFAUT - - DEMANDE RMA EFFECTUER - RENVOI SAV MH 10/09/2025 R |  |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 | OS08/08/2025 BILIRUBINOMETRE SEUL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/09/2025 RENDU |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-29
2021.XLS | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 251656 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA BATTERIE DE LA POMPE DYSFONCTIONNE. MERCI | OS11/08/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/08/2025 REMPLACEMENT BATTERIE - MISE A 0 BATTERIE - MIS A DISPO DU SERVICE OS10/09/2025 RENDU. | 4064 |  | 2021-0356 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420642 | OS11/08/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NOHARET | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-08-28
2021.XLS | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 251721 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | SATUROMETRE NON DETECTE PAR LE MONITEUR (ESSAYER SUR UN AUTRE MONITEUR AUSSI) (CHAMBRE 629) | OS12/08/2025 REMPLACER PAR DES NEUVE ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0929 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050159 | OS12/08/2025 REMPLACER PAR DES NEUVE ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | LECANU | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-28
2021.XLS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 251611 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | REPRENDRE LES REPOSES-JAMBES INSTALLES SUR LE FRM 0000-1175 (MME LE QUEMENT CH 1136F) ET REMETTRE EN PLACE LES REPOSES-PIEDS DU FRM. MERCI | PC 06/08/2025 REINSTALLATION DES 2 REPOSE-PIEDS DU FAUTEUIL A LA PLACE DES 2 REPOSE-JAMBES |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 |  |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-08-27
2021.XLS | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-10-17 | 251591 | 4840 | CS GYNECO OBSTETRIQUE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SYSTEM MED : DEFAUT ALIMENTATION FV LE 05.08.2025 >> DEMANDE DE COTATION POUR 2X FICHE FEMELLE ET 1X TRANSFO SECTEUR. FV LE 16.09.2025 >> IMPOSSIBILITE D'OBTENIR LA PIECE. OFFRE POUR SOURCE NEUVE : DA INVETISSEMENT EFFECTUEE LL 22/09/2025 ATTENTE COMPLE |  |  | 2021-1071 | COLPOSCOPE | KP3000 | KAPS | 31130 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 816 | SYSTEM-MED |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-26 | 22879420
2021.XLS | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 251511 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR. NOTRE GRAVEUR DE CD EN IRM NE FONCTIONNE PLUS. ERREUR FATALE! AIDEZ NOUS SVP MERCI BEAUCOUP BONNE JOURNEE | IF 04/08/2025 PROBLEMEE AVEC LE SERVEUR RESOLU |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | DEBIAIS | 4579 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-23
2021.XLS | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-09 | 251406 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | AIR LIQUIDE : DEFAUT IHM // BOUTON ACCROCHE FV LE 01.08.2025 >> DEMANDE D'INTERVENTION AUPRES DE LA HOTLINE AIR LIQUIDE POUR VERIFICATION DE L'IHM LL 05/08/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 08.09.2025 >> RECEPTION PIECE. FV LE 09.09.2025 >> REM |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-08-22 | 22879420
2021.XLS | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 251313 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | EN PRESENCE DE PASCAL, AI PRIS SUPPORT D'APPUI TETE N°ST03 | PC 31/07/2025 PRET ST03 PC 06/08/2025 RETOUR PRET ST03 REMIS EN STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 |  |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-08-21
2021.XLS | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 251344 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 31.07.2025 >> MAINTENANCE PREVENTIVE SELON ROTOCOLE CONSTRUCTEUR VERIFICATION DES TESTS DE PERFORMANCES : OK SIMULATION VIA PROSIM 8 : OK TEST DE SECURITE ELECTRIQUE : OK REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE REMISE EN SERVICE DE |  |  | 2021-0645 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156816 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-21 | 22879420
2021.XLS | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 2026-02-23 | 251292 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | TUYAU DE LA SCIE A PLATRE CASSE, URGENT, MERCI | NH 30.07.2025 RECEPTION EN ATELIER PC 26/08/2025 TUYAU HS + SCIE USEE + CAPOT DE SCIE CASSE DEMANDE DEVIS POUR 2 TUYAUX + SCIES + CAPOT DE SCIE PC 28/08/2025 DEVIS REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 01/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 14/01/2 |  |  | 2021-0114 | SCIE A PLATRE | CC5 | DE SOUTTER MEDICAL | 20/491003 |  |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-20
2021.XLS | 2025-07-30 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 251300 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PEDALE DE LA POMPE DE LAVAGE OLYMPUS DEFECTUEUSE, NE FONCTIONNE QUASI PLUS | MH : PEDALE DE LA POMPE HS MH 30/07/2025 REMPLACEMENT DE LA PEDALE PAR LE SERVICE - DEMANDE DE DEVIS EFECTUE AUPRES DE OLYMPUS POUR LA PEDALE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 12/01/205 DEMANDE FAITES AUPRES DE LA SOCIETE ALCYONELECTRONIQUE - EN ATTENTE RE |  |  | 2021-0729 | POMPE DE LAVAGE | OFP-2 | OLYMPUS | 22116413 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | COTTON | 5488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-08-20
2021.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 251252 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | ERREUR EC075 APPARAIL A CHAQUE CONNEXION | IF 29/07/2025 TEST DE FONCTIONEMENT OK |  |  | 2021-0194 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-019587 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-19 | 22766809
2021.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 251210 | 6021 | HC GROSSESSES PATHOLOGIQUES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE TIROIR DE CE CARDIOTOCO EST BLOQUE. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | NH 29.07.2025 REMISE EN ETAT CARDIOTOCO => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1206 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740009 |  | 640 | F15-8 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-19
2021.XLS | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-09-25 | 251191 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/07/2025 SUITE PREVENTIVE , DEVIS CORRECTIVE , DA TRANSMISE IF 25/09/2025 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-08-19 | 22766809
2021.XLS | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 251046 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA FICHE DU CHARGEUR DE MONNAL T60 PRESENTE UN DEFAUT CE QUI ENTRAINE UN CHARGEMENT DU RESPIRATEUR PAR INTERMITTENCE. JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, | OS25/07/2025 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.07.2025 REMPLACEMENT CHARGEUR => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 | OS25/07/2025 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 0130754011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-08-15
2021.XLS | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 250933 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COMMANDE D'UN REPOSE JAMBE GAUCHE POUR FRE POUR MME CAMPS CH. 1010 | ML 23/07/25 MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 23/07/25 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | MOULIN | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-13
2021.XLS | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 250960 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | "RESTER BRANCHE! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | OS01//08/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/08/2025 CHANGEMENT DE LA BATTERIE - MIS DISPO DU SERVICE OS10/09/2025 RENDU. |  |  | 2021-0358 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420776 | OS01/08/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LEBLANC | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-13
2021.XLS | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 250961 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA POMPE SONNE EN PERMANENCE :( MERCI | RB24/07/2025 RECEPTION POMPE - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 20/08/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION COMPTEUR VERIFICATION PERFUSION VOIE A ET B OK RAS OS04/09/2025 RENDU. |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 | OS04/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-13
2021.XLS | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 250902 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CE RESPIRATEUR SE MET EN ALARME DES SA MISE EN ROUTE: ALARME SONORE STRIDENTE ET CARRE ROUGE SUE ECRAN : ERROR FAILURE. MERCI PAR AVANCE. | DEFAUT CONSTATE PERTE DES DONNEES - SYSTEM FAILURE LOOSE OF DATA - MEME PROBLEME QUE L INTER PRECEDANTE RB23/07/2025 DEMANDE SAV RB24/07/2025 PASSAGE DU TECH LE 28/07/2025 NH 30.07.2025 RECEPTION DEVIS DE REGUL => DA TRANSMISE LL 05/08/2025 DA VALIDEE - |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-13
2021.XLS | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 250929 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/07/2025 ELLE A DU MAL A AVANCER , LE MOBILETT NE SE DEPLACE PAS CORRECTEMENT ET TIRE A DROITE. MISE EN PLACE D¿UN DIAGNOSTIC: LE FORCE SENSOR DROIT EST DEFECTUEUX. IL EST MOINS SENSIBLE QUE LE FORCE SENSOR GAUCHE. PIECES COMMANDEES, INTERVENTION PLA |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-13 | 22766809
2021.XLS | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 250894 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ROULETTE ANTI BASCULE BLOQUEE SUR LE FRM DE MR MARENT CH 1003F, FRM N° 2021-2367. IMPOSSIBLE DE PLACER LA ROULETTE DANS LA BONNE POSITION. PEUX TU REMEDIER A CE PROBLEME, MICKAEL ? MERCI | ML 23/07/25 ANTI-BASCULE REMIS CORRECTEMENT | LOCO |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 23/07/25 ANTI-BASCULE REMIS CORRECTEMENT |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-13
2021.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 250821 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, LE SYSTEME DE CHAUFFAGE DE LA POSITION 19 EST DEFECTUEUX. CDT | IH 22/07/2025 SYSTEME DE CHAUFFAGE DE LA POSITION 19 DEFECTUEUSE // DEMANDE INTERVENTION SAV IH 31/07/2025 PROBLEME DE CHAUFFAGE A LA POSITION 19// REMPLACEMENT DE TIROIR // 1 CYCLE DE VERIFICATION DE LA MONTEE EN TEMPERATURE DESC 30 POSITION ET 1 CYCLE |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-08-12
2021.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 250820 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, SUR LA POSITION 27, LE SYSTEME QUI MAINTIEN LA LAME EST ENDOMMAGE. CDT | IH ROCHE 22/07/2025 POSITION 27 SYSTEME QUI MAINTIENT LA LAME EST ENDOMMAGE // DEMANDE A ROCHE POUR INTERVENTION SAV 31/07/2025 REMPLACEMENT DU TIROIR/ /TEST O/F//1 CYCLE DE VERIFICATION DE LA MONTEE EN TEMPERATURE DES 30 POSITIONS// AUTOMATE OPERATIONN |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-08-12
2021.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-09-05 | 250813 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER : BILI QUI S'ETEINT MH 22/07/2025 RENVOI SAV DEPUIS PONTOISE - DEMANDE EFECTUE SUR LE SITE DRAGER - N° DOSSIER 311046411 - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS FV LE 31.07.2025>> DEVIS 134407144 DU 29.07.2025 "CHANGMEENT CARTE MERE" MONTANT 1.096,15€HT ATT |  |  | 2021-0638 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506782 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2025-08-12 | 873060
2021.XLS | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 250795 | 3071 | EXT CS OPHTALMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PROBLEME D'INSTALLATION DE LA LENTILLE GRAND ANGLE SUR LA MACHINE : IMPOSSIBLE DE CLIPSER LA LENTILLE SUR LA MACHINE AU NIVEAU DE L'ENCOCHE (POINT ROUGE NON ALIGNE). LA LENTILLE N'EST PAS RECONNU PAR LA MACHINE. NOUS CONSTATONS QUE LA LENTILLE NE | SANOTEK / HEIDELBERG : DEFAUT LENTILLE RB25/07/2025 CONSTATE DIFFICULTER D INSERTION DE LA LENTILLE - LORSQU ELLE INSERER NE LA RECONNAIS PAS ET TROP SENSIBLE SE DECONNECTE - ON NE PEUT PAS METTRE LE FOCUS A 0 BLOQUE VERS 50 RB25/07/2025 DEMANDE DEVIS | 2-326 |  | 2021-1234 | TOMOGRAPHE A COHERENCE OPTIQUE (OCT) | SPECTRALIS OCT2 PLUS AUP | HEIDELBERG ENGENIRING | 20943-S2610 |  | 626 | SPECTRALIS OCT2 PLUS AUP |  | 0 | SOUSSI | 5767 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-12
2021.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 250705 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/07/2025 ECRAN TACTILE DE LA TABLETTE RUI NE S ALLUME PAS MAIS LE JOYSTICK DE MOUVEMENT FONCTIONNE, REMPLACEMENT DU FUSIBLE F8 DANS LE C ARM ET LE CABLE DE LIAISON DE LA LA TABLETTE RUI , FONCTIONNEL |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC | 22R010 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-09 | 22766809
2021.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 250721 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REPOS JAMBE DROITE CASSER | ML 21/07/25 REPOS JAMBE REMIS EN ETAT |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 21/07/25 REPOS JAMBE REMIS EN ETAT |  |  |  | 0 | LEFEBVRE | 1388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-08-09
2021.XLS | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 250742 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | INDIQUE "ERREUR" LORSQUE L'ON VEUT FAIRE UNE MESURE. | MH : ERREUR 01 RB21/07/2025 RECEPTION BILIRUBONMETRE SANS SOCLE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 22/07/2025 DEFAUT NON CONSTATES - PLSRS TEST EFFECTUES - FOCNTIONNEL |  |  | 2021-0744 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506625 | OS14/08/2025 RENDU |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-08-09
2021.XLS | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 250662 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/07/2025 CQI REALISE LE 6/11/2024 , CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-08-08 | 22766809
2021.XLS | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 250646 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE TENSIOMETRE NE SE GONFLE PLUS | PC 31/07/2025 A MON ARRIVEE RAS TOUT FONCTIONNE | SALLE DE SOINS |  | 2021-1326 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000491 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-08-08
2021.XLS | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 250529 | 4311 | HC PEDIATRIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS MALGRE LA CHARGE QUI SEMBLE INEFFICACE. | MH : NE S'ALLUME PLUS MH 18/07/2025 TEST EFFECCTUES - DEFAUT NON CONSTATES - FONCTIONNEL ET CONFORM -RENDU | PED |  | 2021-0638 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506782 |  |  |  |  | 0 | BEULE | 2702 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00086 | POLE FEMMES ENFANTS BEAUMONT | 2025-08-07
2021.XLS | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 250445 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE FAIT LE DEFAUT DE BATTERIE ET AFFICHE "RESTE BRANCHE, REPARE BATTERIE OU REMPLACER POMPE" MERCI D'AVANCE | OS18/07/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/08/2025 REMPLACEMENT BATTERIE - REMISE A 0 - MIS A DISPO DU SERVICE OS04/09/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0301 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419589 | OS18/07/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-08-06
2021.XLS | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 2025-09-23 | 250409 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | JAMBIERE DU PLATEAU TRUMPF NON FIXEE | OS15/07/2025 PLATEAU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/07/2025 JAMBIERE NE SE FIXE , ENVOI EN REPARATION NH 28.08.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 01/09/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS15/07/2025 PLATEAU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  | 2021-0655 | JAMBIERES 2 SECTIONS ABDUCTION (LA PAIRE) | 1850979 | TRUMPF | 108500695 | OS15/07/2025 PLATEAU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/09/2025 RECEPTION D UNE JAMBIERE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION HILLROM ,PIECE REMPLACER:FRICTION EN HAUT RONDELLE ,ASSEMBLAGE DE LA POIGNEE CASSEE ,MIS A DISPOSITION DU SERVICE. OS24/09/2 |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-08-05
2021.XLS | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 250376 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPAREIL NE NEBULISE PAS | PC 28/05/2025 POMPE FATIGUEE DEBIT AIR TROP FAIBLE A REMPLACER PAR ST23 NEUF |  |  | 2021-0208 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G8 | ML 16/07/25 APPAREIL RECUPERE ET DEPOSER A L'ATELIER BIOMED |  |  |  | 0 | MEY | 675660 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-08-02
2021.XLS | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 250319 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | TELECOMMANDE DE L'AMPLI, CABLE DE CONNEXION DEFECTUEUX IMPOSSIBILITE D'UTILISER CETTE TELECOMMANDE DE CONTROLE | IF 15/07/2025 APPEL SAV , ATTENTE UNE DATE D 'INTERVENTION IF 21/07/2025 ECRAN TACTILE DE LA TABLETTE RUI NE S ALLUME PAS MAIS LE JOYSTICK DE MOUVEMENT FONCTIONNE, REMPLACEMENT DU FUSIBLE F8 DANS LE C ARM ET LE CABLE DE LIAISON DE LA LA TABLETTE RUI , FON |  |  | 2021-1248 | TELECOMMANDE DE CONTROLE DEPORTE | OEC TOUCH TABLESIDE | GENERAL ELECTRIC | TSC000067 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 | BOUELLE | 7272 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-08-01
2021.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 250209 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE BILIRUBINOMETRE N'EST PAS PROGRAMME COMME ORDINAIREMENT. IL EST POSITIONNE SUR UN AFFICHAGE, OU NOUS DEVONS SELECTIONNER "MESURE" PUIS REALISER LA MESURE PUIS L'EFFACER, PUIS RECOMMENCER POUR LA DEUXIEME MESURE. ORDINAIREMENT, LES PROFESSIONNELS PEUVEN | MH : DEPROGAMMER IMPOSSIBLE D'ENCHAINER LES NOURISSONS RB21/07/2025 RECFEPTION BILIRUBIONOMETRE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 22/07/2025 RECONFIGURATION DE L'APPAREIL - FONCTIONNEL OS14/08/2025 RENDU |  |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 |  |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-31
2021.XLS | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 250250 | 8031 | HC SMR GERIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | CHUTE DU MONITEUR CASSE +++ | DEFAUT CONSTATE FACE AVANT ENDOMMAGE SR 11/07/2025 CHANGEMENT FACE AVANT - TEST OK CONFORME ET FONCTIONNEL OS28/07/2025 RENDU. |  |  | 2021-0939 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050169 | OS28/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-31
2021.XLS | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 250184 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE PAPIER ECG SE BLOQUE MAUVAIS FONCTIONNEMENT | PC 31/07/2025 PAPIER MAL POSITIONNE = CARRE NOIR EN HAUT REMISE EN PLACE DU PAPIER ET FORMATION UTILISATEUR + CADRE ESSAIS OK | SALLE DE SOINS |  | 2021-1285 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156959 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-30
2021.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-09-12 | 253646 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/09/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 08/07/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 |  | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-10-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-09-19 | 250066 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CARDINAL : DEFAUT ECOULEMENT FV LE 08.07.2025 >> ENVOI FORMULAIRE POUR PRISE EN CHARGE POMPE NUMERO DE REQUETE : 00449566 FV LE 19.09.2025 >> RI 00449566 DU 09.09.2025 // X "REMPLACEMENT DE LA BATTERIE + PASSAGE DE TUBULURE" TEST DE FONCTIONNEMENT : OK |  |  | 2021-1035 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19222357 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 001106 | CARDINAL HEALTH ALARIS |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-07-29 | 22879420
2021.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 249979 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA COLONNE NE S'ALLUME PAS, URGENT +++, MERCI | DEFAUT CONSTATE - COLONNE NE S ALLUME PAS - CABLE HS RB07/07/2025 REMPLACEMENT CABLE ALIMENTATION - TEST OK CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0958 | CHARIOT MOBILE D'ENDOSCOPIE | PROCART | ARTHREX | 001-333975 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-26
2021.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 249980 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT AU SMRG, BARRIERE BLOQUEE ON NE PEUT PLUS LA DESCENCDRE | ML 07/07/25 BARRIERE REMIS EN ETAT | CH 405 F |  | 2021-0591 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0010 | ML 07/07/25 BARRIERE REMIS EN ETAT |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-26
2021.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 2025-10-08 | 249981 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNENT PLUS, URGENT++, MERCI | DEFAUT CONSTATE PAR LE SERVICE TOUCHE ET TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS - AUTRE DEFAUT CONSTATE SE DECHARGE TROP VITE RB09/07/2025 TOUCHE TACTILE AINSI QUE LES 2 TOUCHES DU HAUT RETOUR ET VALIDER FONCTIONNENT - PAS PU TESTER SUR PILIER CAR PAS DISPO R |  |  | 2021-0653 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14237 | OS07/10/2025 RECEPTION DE BATTERIE POUR TELECOMMANDE SUIVANT BLN°581448 ET COMMANDE B2/1677710 COLIS EN BON ETAT ET BATTERIE RENTRER EN STOCK PAR RAPPORT A LA DEMANDE TRANSMIS AU TECH. OS08/10/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-26
2021.XLS | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 250045 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PETEL : CANAL AIR/EAU OBSTRUE FV LE 07.07.2025 >> DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR PETEL. CANAL AIR/EAU OBSTRUE. FV LE 01.08.2025 >> RI 177538 DU 11.07.2025 // "PAS DE SOUCIS RENCONTRE" PASSAGE EN LAVEUR ET RETOUR APPAREIL |  |  | 2021-1003 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | Q002YZ1648 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-07-26 | 22879420
2021.XLS | 2025-07-04 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 249943 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | OS04/07/2025 ANALYSEUR DONNE DE MAUVAISE INFORMATION. | OS 04/072025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.07.2025 CONTACT SAV NH 01.08.2025 DA POUR REMPLACEMENT TRANSMISE |  |  | 2021-0666 | ANALYSEUR DE LACTATE | NEALACT | NATECH | 4216221040000280 | OS 04/072025 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-25 | 22907219
2021.XLS | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-08-12 | 249805 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE A L'ARRIERE DE LA MANETTE DE BEQUILLAGE | OS03/07/2025 VIDEO - GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTTOT POSSIBLE . IF 03/07/2025 FUITE AU NINEAU DU BEQUILLAGE , REVENU DE REPARATION POUR LE PROBLEME LE 24/03/2025 , ENVOI EN REPARATION OS12/08/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS C |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 | OS03/07/2025 VIDEO - GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTTOT POSSIBLE . OS12/08/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°77052321 COLIS EN BON ETAT . OS12/08/2025 SYMPTOMES FUITE A L ARRIERE DE LA MANETTE DE BEQUILLAGE , A |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-07-24
2021.XLS | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-09-15 | 249665 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | LE CONGELATEUR A -80°C N° 2021-0219 SE MET DE NOUVEAU EN ALARME. COURBE DE TEMPERATURES JOINTE PAR MAIL. | IH 01/07/2025 LE CONGELATEUR SE MET EN ALARME DEMANDE D INTERVENTION AU SAV G3SERVICES IH 18/07/2025 DA TRANSMISE LL 21/07/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IH 15/09/2025 RAPPORT INTERVENTION -CONTROLE FONCTIONNEMENT > PAS D'ALARME TEMPERATURE A MON |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | O | Corrective |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-22
2021.XLS | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 249509 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | POUVONS AVOIR DES EMBOUTS OREILLES POUR PRENDRE LA SATURATION SVP ? RESIDENTE SUR SURPOIDS +++ SATURATION FAUSSEE AU DOIGT. | PC 30/06/2025 FOURNITURE D'UN CAPTEUR OREILLE COMPATIBME NELLCOR OXIMAX ESSAI SPO2 OK |  |  | 2021-1336 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000497 |  |  |  |  | 0 | BASSE | 4490 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-07-19
2021.XLS | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 249453 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | AFFICHAGE D'UN MESSAGE D'ERREUR : LEGERE DIFFERENCE DES PARAMETRAGES SYSTEME. LE MESSAGE S'AFFICHE EN PERMANENCE. URGENT +++ | IF 30/06/2025 PROBLEME DE PEDALE DEFAUT DE CONTACT , REMPLACEMENT DU CABLE , TEST DE FONCTIONNEMEENT OK , MIS ADISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | DOLLIN | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-18
2021.XLS | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-11-05 | 249368 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | SUITE A MON APPEL TELEPHONIQUE JE VOUS INFORME D'UN PROBLEME AVEC UN CRITICOOL QUI EST ACTUELLEMENT EN PLACE SUR UN ENFANT. IL NE RESPECTE PAS LA COMMANDE DEMANDE. IL DOIT RECHAUFFER L'ENFANT DE 0.3 DEGRES TOUTES LES HEURES ET ACTUELLEMENT IL LE RECHAUFFE | DUOMED - DEFAUT CONSTATE - CHAUFFE TROP VITE - RECHAUFFE DE 0.3 TOUTES LES 30 MINUTES AU LIEU DE TOUTES LES HEURES RB26/06/2025 APPEL SAMIR VERIFICATION DES PARAMETTRE - PRISE DE CONTACT DE VEDEL AVEC LE SERVICE - TEST AVEC LE SERVICE - VEDEL DOIT NOUS R | 1-010 |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 |  |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-17
2021.XLS | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 249270 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT EN CH325P, PARTIE D'UNE BARRIERE AVEC UN HAUT EN BOIS CASSE. | ML 25/06/25 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT FAITE PAR MAIL, EN ATTENTE D'UNE REPONSE ML 30/06/25 RENSEIGNEMENT RECUS, LE LIT EST REPARE 1/2 BARRIERE TETE DOTE DROIT CHANGER |  |  | 2021-0596 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0015 | ML 25/06/25 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT FAITE PAR MAIL, EN ATTENTE D'UNE REPONSE ML 30/06/25 RENSEIGNEMENT RECUS, LE LIT EST REPARE |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-15
2021.XLS | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 249142 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/06/2025 CLICHES HS PANNE ACQUISITION SELECTIONNER , REINSTALLATION DE SOFTWARE , UNE IMAGE GHOST DATANT DE DECEMBRE 2024 A ETE RECHARGEE. LE DERNIER BACKUP DATANT DE MARS 2025 A ETE RESTAURE. CONFIGCHECK ET VERSIONCHECK OK. LA BASE DE DONNEES PATIEN |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-12 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 2025-06-21 | 249120 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR , LE SUPPORT DE LA PALE DU PASTEURISATEUR EST DEBOITE. CORDIALEMENT. | IH 21/06/2025 RETOUR DE MR GROJEAN DE LA SOCIÉTÉ HSC. LE DÉCALAGE EST NORMAL, IL N'Y A PAS DE "RÉPARATION" À FAIRE. QUAND LE PASTEURISATEUR S'EST ARRETE L'AXE A PRIS UNE POSITION QUI NE PERMET PAS DE REMETTRE LE PLATEAU. | 22-6032 |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 | SOKHONA | 4806 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-12
2021.XLS | 2025-06-20 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 249065 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME LORS DE LA CONNEXION DE L'ENDOSCOPE A LA COLONNE. | OLYMPUS : PROBLEME DE CONNEXION B30 MH 20/06/2025 APPEL SAV - PRISE LUBRIFIER A L'AIDE D4AIR COMPRIME - DEFAUT TJRS PRESENT - SUSPICION DE PRISE D'HUMIDITE DANS LE CONNECTEUR DU TESTEUR D'ETANCHEITE - RENVOI SAV - APPAREIL PARTIS 3 FOIS EN REPARATION POU |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS16/07/2025 RECEPTION D UN VIDEO- BRONCHOSCOPE SUIVANT BLN°7699486 COLIS EN BON ETAT . OS16/07/2025 ACTION REALISER SOUS CONTRAT , REMPLACEMENT DE LA CARTE ELECTRONIQUE SID, REMPLACEMENT DU CABLE DE LIAISON ELECTRONIQUE,REMPLACEMENT DE LA BAGUE DE REGULA |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-07-11
2021.XLS | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 249011 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 19/06/2025 PIED SUPPORT ECG DESOLIDARISE DU PLATEAU AVEC LES ROUES REMISE EN PLACE ET CONSOLIDATION DU PIED SUR LE CHARIOT REMISE EN PLACE DE L ECG SUR SON SUPPORT ESSAIS OK |  |  | 2021-1280 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-10 | 22890660
2021.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248915 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NE SOUDE PAS CORRECTEMENT | IF 18/06/2025 PROCEDURE DE CALIBRATION DE LA PRESSION EFFECTUER OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-09
2021.XLS | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 248944 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LE REPOSE JAMBE DROIT NE SE BLOQUE PLUS + ENLEVER LE CALE MOLLET QUI PROJETTE TROP LA JAMBE DE MME CAMPS EN AVANT. MERCI REMARQUE: ELLE EST EN RENDEZ-VOUS AVEC L'ORTHOPROTESISTE A 14H30 | ML 18/06/25 REPOS JAMBE RECUPERER ML 19/06/25 REPOS JAMBE DROIT REMIS EN ETAT + TEST OK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 18/06/25 REPOS JAMBE RECUPERER |  |  |  | 0 | MORICE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-07-09
2021.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 248819 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'AMPLIFICATEUR DE VASCULAIRE 2021-07-47 EST EN PANNE. LE DOUBLE ECRAN NE FONCTIONNE PAS. LA CONSOLE SEULE FONCTIONNE. C'EST UNE URGENCE, MERCI POUR VOTRE AIDE. | IF 17/06/2025 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE D'INTERVEENTION. IF 17/06/2025 SUITE INTERVENTION , ECRAN HS , COMMANDE ECRAN CE JOUR IF 20/06/2025 SUITE INTERVENTION DU 20/06 REMPLACEMENT DE L'ECRAN , DIFFICULTE A ATTEINDRE LA RESOLUTION POUR UN AFFICHAGE EN E |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | BIJAQUI | 4596 | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-08
2021.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248862 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : REMPLACEMENT DES FILTRES FV LE 17.06.2025 >> REMPLACEMENT DES FILTRES DU PASTEURISATEUR. VERIFICATION DES FUITES : OK DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-07-08 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248874 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE DEFIBRILLATEUR EN USC A LE PAPIER QUI NE SE DEROULE PAS CORRECTEMENT. JE PENSE QUE DANS PEU DE TEMPS IL NE VA PLUS DEROULER DU TOUT. POURRIEZ VOUS REGLER LE PROBLEME SVP ? MERCI | RB18/06/2025 CHANGEMENT DU PAPIER + TEST DEFIBRATEUR - IMPRIME CORRECTEMENT - TEST OK - REMISE EN SERVICE |  |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-07-08
2021.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248808 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | BONJOUR, AFIN DE METTRE EN PLACE LE POSTE DU DR BEN YACOUB LILIA, POUVEZ VOUS DEPLACER LE MICROSCOPE DE LA SALLE DE STAFF AU BUREAU 181 ( A LA PLACE DU MICROSCOPE A FLUORESCENCE) SVP. MERCI. CDT | IH 17/06/2025 MICROSCOPE DEPLACE COMME ATTENDU |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-05
2021.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 248797 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | MERCI DE PROCEDER A LA VERIFICATION/REPARATION DE CE BILIRUBINOMETRE QUI AFFICHE UN MESSAGE D'ERREUR DES L'ALLUMAGE ET/OU L'UTILISATION ("ERROR05 CIRCUIT ERR" | IH 17/06/2025 DRAGER - ERROR 5 - ANALYSE EFFECTUE APPAREIL CALIBRE TEST OK - MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE OK APPAREIL TEST OK - MISE A DISPOSITION DU SERVICE OS27/06/2025 RENDU. |  |  | 2021-1050 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507194 | OS27/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-07-05
2021.XLS | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 2025-10-21 | 248770 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | RENVOI CHEZ OLYMPUS APRES 2 RESULTATS DE CONTROLE BACTERIO POSITIF. | OLYMPUS : 2 RESULTATS POSITIFS EN BACTERIO OS17/06/2025 VIDEO-DUENOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. MH 18/06/2025 DEMANDE PRET - EN ATTENTE RETOUR OLYMPUS RB18/06/2025 ENVOIE SAV OLYMPUS MH 18/08/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION |  |  | 2021-0784 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2124114 | OS17/06/2025 VIDEO-DUENOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS21/10/2025 RECEPTION D UN VIDEO -DUODENOSCOPE SUIVANT BLN°77173080 ET COMMANDE B2/1677250 COLIS EN BON ETAT . OS21/10/2025 SUITE A L EXPERTISE DE L APPAREIL ,DES DYSFONCTIONNEMENT ONT |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-07-05
2021.XLS | 2025-06-14 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 248714 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL DEFECTUEUX, A CHANGER | PC 19/06/2025 RECUP APPAREIL POUR REBUT REMPLACEMENT PAR LE ST23 SYSTAM 2024-1007 |  |  | 2021-0811 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G17 |  |  |  |  | 0 | COLAS | 0133305244 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-05
2021.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248668 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NF EN 12469 // NF EN ISO14644-1/-3 FV LE 13.06.2025 >> OFFRE SELON DEVIS DS0003519 DU 04.02.2025 RI DS0003519 04 DU 14.04.2025 // C ROY DM CONFORME. | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2021-0895 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42873113 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-04 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248682 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NF EN 12469 // NF EN ISO14644-1/-3 FV LE 13.06.2025 >> OFFRE SELON DEVIS DS0003519 DU 04.02.2025 RI DS0003519 12 DU 14.04.2025 // C ROY DM CONFORME. | BMC.N-1.L108 | BUREAU | 2021-0896 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42881651 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 010916 | SEFALAB |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-07-04 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-09-04 | 248590 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/06/2025 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 17/06/2025 DA VALIDE, TRANSMISE POUR BC RB04/09/2025 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-09-04 | 248582 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/06/2025 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 17/06/2025 DA VALIDE, TRANSMISE POUR BC RB04/09/2025 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-09-04 | 248576 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/06/2025 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 17/06/2025 DA VALIDE, TRANSMISE POUR BC RB04/09/2025 RECEPTION RI - CONFORME |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248564 | 5081 |  | BIOMEDICAL | HAKKI | PROBLEME BATTERIE. SONNE CONSTAMMENT | OS13/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION ICUMEDICAL PLUM360 IH 17/06/2025 PROBLEME BATTERIE SONNE CONSTAMENT - CHANGEMENT DE LA BATTERIE - TEST OK - CONFORMITE OK OS04/07/2025 RENDU. |  |  | 2021-0371 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420616 | OS13/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-07-03
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-09-04 | 248575 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/06/2025 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 17/06/2025 DA VALIDE, TRANSMISE POUR BC RB04/09/2025 RECEPTION RI - CONFORME |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-07-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 248545 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/06/2025 PROBLEME DE MOTEUR , LA MOBILETT NE SE DEPLACE PAS CORRECTEMENT. MISE EN PLACE D¿UN DIAGNOSTIC: LE CAPTEUR DE FORCE DROIT NE FONCTIONNE PAS. CONFIGURATION ELECTRIQUE: CAPTEUR DE FORCE-> CABLE-> CONNECTEUR-> CABLE->CARTE CONTROLEUR MOTEUR. NE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-07-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248551 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT MIT DANS LE COULOIR A COTE DU POSTE DE SOINS. PRISE ELECTRIQUE MANQUE LES DEUX FICHES, SONT RESTEES DANS LA PRISE DE COURANT | ML 13/06/25 CABLE SECTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK |  |  | 2021-0592 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0011 | ML 13/06/25 CABLE SECTEUR CHANGER + CTRL ET TEST OK ML 12/06/25 VU PAR TELEPHON AVEC MR CORDARO JE PASSE DEMAIN MATIN |  |  |  | 0 | PARIS | 0134675658 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-03
2021.XLS | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-11-20 | 248485 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAKKI | CET POMPE N°2021-858 VENANT DES ETAGES... NE FAIT PLUS LES BOLUS. MERCI PAR AVANCE. | OS11/06/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( MERCI VERO) IH 12/06/2025 ENVOIE POMPE AU SAV- BOITE ET POIRE BOLUS LAISSER AU BIOMEDICAL IH 09/10/2025 RECEPTION DU DEVIS L25-1028 LL 13/10/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 20/11/2025 RECEPTION |  |  | 2021-0853 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717016 | OS11/06/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.( MERCI VERO) |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 009002 | SMD |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-07-02
2021.XLS | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 248532 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL DEFECTUEUX, A CHANGER | PC 12/06/2025 NEBULLISEUR HS DEVIS UGAP 303216262 POUR SYSTAM ST23 + FILTRES PC 19/06/2025 REMPLACE PAR LE 2024-1007 (PRET BIOMED DONNE AUX CAMPANULES) EN ATTENTE D UN NEBULLISEUR NEUF POUR LE POOL DE PRET BIOMED |  |  | 2021-0811 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G17 |  |  |  |  | 0 | COLAS | 0133305244 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-07-02
2021.XLS | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 248349 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MISE EN PLACE D'UNE POMPE DE LAVAGE SUR CETTE COLONNE MAIS PAR CONTRE LA POMPE DE LAVAGE N'A PAS ENCORE ETE ETIQUETTE BIOMED. LA COLONNE ET LA POMPE SE SITUE DANS LA PIECE A COTE DE L'UCDE | RB10/06/2025 INSTALLATION DE LA POMPE DE LAVAGE 2025-0154 |  |  | 2021-0776 | CHARIOT VIDEOENDOSCOPIE | WN-MP3 | OLYMPUS | 22123643 |  | 591 | ENSEMBLE DE VIDEOSCOPIE |  | 0 | COTTON | 5488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-06-27
2021.XLS | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 248340 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPAREIL QUI INDIQUE "DATE DE CALIBRAGE EXPIREE - CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR". DESCENDU AU BIOMED AVEC SON CHARGEUR. | DIATEC : DATE CALIBRATION EXPIREE OS10/06/2025 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/06/2025 RENVOI SAV DE LA SONDE POUR CALIBRER MH 16/07/2025 RECEPTION SONDE CALIBRER - MAD DU SERVICE OS21/07/2025 RENDU. |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 | OS10/06/2025 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-06-27
2021.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 248233 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | QIAGEN FV LE 05.06.2025 >> RI 2505-0480839 DU 03.06.2025 // GUILLAUME DANDEVILLE "RELEASE OF THE CARTRIDGE + COMPLETE CLEANING AND LUBRICATION OF ALL THE MECANISM + TESTS ACC RUN PASSED. INSTRUMENT IS UP AND RUNNING" |  |  | 2021-0443 | AUTOMATE D'EXTRACTION ET AMPLIFICATION | DIAGCORE ANALYTIQUE MODULE | QIAGEN | 000001321 |  | 570 | QIASTAT | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004628 | QIAGEN | 2919 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-26 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-09-22 | 248216 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/06/2025 MAJ ECHOUEE LOGICIEL NE DEMARRE PAS , ACRONIS NE DEMARRE PAS CORRECTEMENT. LA PARTITION SERVICE A PROBABLEMENT ETE CORROMPUE. REINSTALLATION DU LOGICIEL FLC « FROM SCRATCH ». NOUVELLE TENTATIVE D¿INSTALLER LA MAJ SP06 ET CETTE FOIS-CI ELLE |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-06-26 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 248166 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE DE COMMANDE DE 2 CABLES POUR MANOMETER TCM5 (2021-1009) ET (2021-1010) DE CHEZ MASIMO SET (CABLE BAGUE VERTE). CAR MESSAGE D'ERREUR QUI NE DISPARAIT PAS :"CHANGER CAPTEUR" | PC 18/06/2025 BATTERIE A 1% REMIS EN CHARGE + CALIBRATION + ESSAIS MESURES TPCO2 OK PAS DE DEFAUTS CONSTATES - PAS DE MESSAGE D'ERREUR RAS - REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-1009 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 BASIC | RADIOMETER | 393-500R1240N042 |  |  |  |  | 0 | TELLE | 7379 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-25
2021.XLS | 2025-06-04 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 248143 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 04/06/2025 VALIDATION DEVIS DE QUALIFICATION INITIALE DU STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE SELON DEVIS DL 2505 5745 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 09/09/2025 RECEPTION RAPPORT DE QUALIFICATION DES PERFORMANCES N° 202509080913ERM - CYCLE CONFORME |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 012731 | LOGIQAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-25 | 22993538
2021.XLS | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 248116 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR ARGOUD, 1138] DEMANDE FRE , COMMANDE JOYSTICK A DROITE, LARGEUR 44 + COUSSIN VISCO ELASTIQUE A DEPOSER EN ERGO. MERCI | ML 04/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 04/06/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-24
2021.XLS | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-07-01 | 248119 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR ALARME SUR LE RESPIRATEUR PANNE CELLULE O2. LE RESPIRATEUR EST EN SSPI BFE. MERCI | NH 05.06.2025 CONTACT SAV => PASSAGE PREVU LE 10.06 NH 20.06.2025 RECEPTION DEVIS DE REGUL NH 01.07.2025 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DE LA PIA => DM CONFORME |  |  | 2021-0804 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0084 |  | 594 | PERSEUS A500 - 4 | STATION ANESTHESIE | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-24
2021.XLS | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 248125 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR ECHOGRAPHIE DE LA SALLE 2 N EST PLUS CONNECTE A L IMPRIMANTE 2021 0047 | BROTHER : PLUS DE CONNEXION FV LE 03.06.2025 >> IMPRIMANTE AYANT L'IP 10.0.0.6. CONNEXION ETHERNET IMPOSSIBLE. CONNEXION EN USB AVEC PILOTE GENERIQUE |  |  | 2021-0047 | IMPRIMANTE | HL-L9310CDW | BROTHER | E77424H1F428310 |  |  |  |  | 0 | KARAGUR | 6488 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-24
2021.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247995 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.06.2025 >> RI 20855 DU 26.05.2025 // PILARDEAU MATTHIEU "MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUE CE JOUR. REMPLACEMENT DE LA TETE D¿IMPRESSION. X=69 Y=54. REMPLACEMENT DU FUSIBLE. TEST D¿IMPRESSION OK" |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-21 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-10-13 | 248046 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BIOSYNEX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 02.06.2025 >> DEVIS DVA/SQAPON020625 DU 02.06.2025 "MAINTENNACE PREVENTIVE ANNUELLE" MONANT 1130€ TRANSMIS POUR VALIDATION SC 11/06/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC FV LE 13.10.2025 >> RI I000000083 DU 03.07.20 |  |  | 2021-1007 | AUTOMATE DE SPERMATOLOGIE | SQA VISION | THERADIAG | 5018 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 002660 | BIOSYNEX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-21 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247970 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/06/2025 PROBLEME DE MOTORISATION, RECALIBRATION DES PINS DE MOUVEMENT , TEST MOUVEMENT AVEC LE CLIENT SYSTEME FONCTIONNEL. |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-06-21 | 22766809
2021.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247994 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : IMPRESSION TROP PALE FV LE 02.06.2025 >> RI 24813 DU 26.05.2025 // PILARDEAU MATTHIEU "REMPLACEMENT DE LA TETE D¿IMPRESSION PENDANT MAINTENANCE LE MEME JOUR (INTER 20855)" |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE | 21E055 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-06-21 | 22879420
2021.XLS | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 247968 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NIM NE FONCTIONNE PAS DES L'ALLUMAGE, MALGRE PLUSIEURS REDEMARRAGE, AFFICHE ECHEC DE L'AUTO TEST. | IF 05/06/2025 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DEFAUT NON CONSTATER , REMIS A DISPO DU SERVICE OS17/06/2025 RENDU. |  |  | 2021-0947 | CONSOLE NIM | NIM VITAL | MEDTRONIC | C2110005 | OS17/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-21
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 247871 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | SYSTEME POUR PRENDRE DES CLICHES SUR L' AMPLI DE VASCULAIRE CASSE | DEFAUT CONSTATE BOITIER TELECOMMANDE CASSE RB30/05/2025 RECEPTION BOUTON POUR PRENDRE CLICHE - MIS DANS LOCAL DEPOT RB10/06/2025 CONTACT SAV - EN ATTENTE DE RETOUR - EN ATTENTE DEVIS POUR REMPLACEMENT TELECOMMANDE - RECPETION DEVIS - DEMANDE DA , DA |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 | OS03/07/2025 RENDU. | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 247933 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE DEFECTUEUSE, BATTERIE A REPARER MERCI | OS02/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/06/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 OS04/07/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0311 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419293 | OS02/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS04/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 247896 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR PROBLEME DE BATTERIE, APPAREIL DEMANDANT "RESTEZ BRANCHE OU REPAREZ BATTERIE" | OS02/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/06/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 OS08/07/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0199 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786262 | OS02/06/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247867 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR L'APPAREIL NE CHAUFFE PAS AFFICHE LA CLE QUI S'ALLUME MESSAGE MAINTENANCE MERCI POUR VOTE AIDE | DOUBLON. |  |  | 2021-0908 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 200305908 | DOUBLON. | 606 | FLUIDO COMPACT - 8 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 247862 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ECRAN DE L'APPAREIL QUI BLANCHIE, VOIRE NE PERMET PLUS DE VOIR CE QUI EST INDIQUE PENDANT LE DEROULEMENT DU SOIN (POURTANT BATTERIE CHARGEE). | DIATEC : DEFAUT SUR LCD + DATE CALIBRATION EXPIREE MH 13/06/2025 RENVOI SAV (APPAREIL+ 2 SONDES) POUR MC EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 20/06/2025 RECEPTION DEVIS Q-814592-1 -- EN ATTENTE VALIDATION DA SC 27/06/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC OS15/07/ |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS15/07/2025 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSIONS ACOUSTIQUE OEA REPARER SUIVANT BLN°SSH001669 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH OS21/07/2025 RENDU.. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 247866 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR L'APPAREIL NE CHAUFFE PAS AFFICHE LA CLE QUI S'ALLUME MESSAGE MAINTENANCE MERCI POUR VOTE AIDE | DOUBLON. |  |  | 2021-0908 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 200305908 | DOUBLON. | 606 | FLUIDO COMPACT - 8 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-30 | 2025-09-24 | 2026-06-29 | 247868 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR L'APPAREIL NE CHAUFFE PAS AFFICHE LA CLE QUI S'ALLUME MESSAGE MAINTENANCE MERCI POUR VOTE AIDE | OS02/06/2025 FLUIDO COMPACT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 24/09/2025 MODULE DE RECHAUFFEMENT 2021-0916 NE FONCTIONNE PAS DEMONTAGE CABLE ARRACHE SUR CONNECTEUR MODULE ESSAIS SOUDURE NOK A VOIR POUR REMPLACEMENT + SUPPORT MODULE DROIT A REMPLACER EGA |  |  | 2021-0908 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 200305908 | OS02/06/2025 FLUIDO COMPACT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/06/2026 RECEPTION D UN FLUIDO REPARER SUIVANT BLN°FRSSHI26-0000241 ET COMMANDE B2/1767048 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/06/2026 RENDU | 606 | FLUIDO COMPACT - 8 |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 002429 | THE SURGICAL COMPANY |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-20
2021.XLS | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 247833 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | GAINE ECRASEE. | OLYMPUS : GAINE ECRASE OS28/05/2025 VIDEO-BRONCOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. MH 25/05/2025 RENVOI SAV - BRONCHO COUVERT - EN ATTENTE RECEPTION RI OS20/06/2025 RECEPTION D UN VIDEO- BRONCOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76963339 COLIS EN BON ET |  |  | 2021-0711 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127876 | OS28/05/2025 VIDEO-BRONCOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS20/06/2025 RECEPTION D UN VIDEO- BRONCOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76963339 COLIS EN BON ETAT ET DOSSIER NUMERISER TRANSMIS AU TECH. OS20/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-18
2021.XLS | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 247832 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | GAINE ECRASEE. |  |  |  | 2021-0711 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127876 | DOUBLON |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-18
2021.XLS | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 247750 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PAS DE TRACE, DEFAUT CONTACT? | RB27/05/2025 RECEPTION ELECTROCARDIO - MIS DANS LOCAL DEPOT MS 27/05/2025 TEST DE L'ECHOGRAPHE EFFECTUEE - AUCUN PRBLEME SIGNALER - FONCTIONEL ET CONFORME - MIS A DISPO DU SERVICE OS02/06/2025 RENDU. |  |  | 2021-0640 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156752 | OS02/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-17
2021.XLS | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 247748 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BILIRUBINOMETRE QUI INDIQUE "ERREUR MESURE". FOURNI AVEC SOCLE: 2021-1046 ET CHARGEUR 2021-1047. | OS27/05/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/06/2025 PAS DE FLASH LORS DE LA MESURE AFFICHE ERREUR 01 ENVOI CHEZ DRAGER ATTENTION SOCLE 2021-1046 ET CHARGEUR 2021-1047 SUR MON BUREAU PC 11/06/2025 RETOUR BILI REPARE SANS DEVIS REMPL |  |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 | OS27/05/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-06-17
2021.XLS | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 249033 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.06.2025 RECEPTION RI => MAINTENANCE APRES MISE EN SERVICE |  |  | 2021-1323 | STERILISATEUR BASSE TEMPERATURE | VPROMAX 2 | STERIS | 032142151 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 008349 | STERIS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-06-17 | 824155
2021.XLS | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 247667 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | VIS AU NIVEAU DE LA ROTULE A RESSERRER | MS 26/05/2025 VIS RESSERER - FONCTIONEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS0810/2025 RENDU. |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS0810/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-14
2021.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 247635 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA POMPE NE FONCTIONNE PLUS "RESTER BRANCHE ,REPARER BATTERIE OU REMPLACER | RB26/05/2025 CHANGEMENT BATTERIE PAR BATT ICU - RAZ A 0 - MIS A DUISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 |  |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4742 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-13
2021.XLS | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 247592 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA BATTERIE EST DEFECTUEUSE. MERCI | OS03/06/2025 POMPE VUE AVEC PC. PC 03/06/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 |  |  | 2021-0359 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420643 | OS03/06/2025 POMPE VUE AVEC PC. |  |  |  | 0 |  | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-13
2021.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 247634 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA POMPE NE FONCTIONNE PLUS "RESTER BRANCHE ,REPARER BATTERIE OU REMPLACER | MS 26/05/2025 CHANGEMENT ET REMISE A 0 DE LA BATTERIE EFFECTUEE - CONFORME ET FONCTIONEL - MISE A DISPOSITION DU SERVICE |  |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 |  |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4742 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-13
2021.XLS | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 247633 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA POMPE NE FONCTIONNE PLUS MESSAGE "RESTER BRANCHE,REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE | RB26/05/2025 CHANGEMENT BATTERIE PAR LES NOUVELLE BATT ICU - RAZ A 0 - MIS A DISPO DU SERVICE OS18/06/2025 RENDU. |  |  | 2021-0355 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420794 | OS18/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | FOUQUEMBERG | 4742 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-13
2021.XLS | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-06-10 | 247512 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, SUITE USURE POUVEZ-VOUS REMPLACER 3 HOUSSE BAG DE MONNAL T60 ? BAG DE MONNAL T60/T60ADV REF. UGAP : 4063904 REF. FOURNISSEUR : KF008003 REF. CONSTRUCTEUR : KF008003 JE VOUS REMERCIE. TRES CORDIALEMENT, | RB26/05/2025 DEMANDE DEVIS UGAP - EN ATTENTE DE VALIDATION - DA 4930 OS10/06/2025 RECEPTION DE 3 SACOCHE T60 SUIVANT BLN°X0376605 ET COMMANDE B2/1658822 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) RB10/06/2025 RECEPTION SA |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 | OS10/06/2025 RECEPTION DE 3 SACOCHE T60 SUIVANT BLN°X0376605 ET COMMANDE B2/1658822 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) OS10/06/2025 RENDU. | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-06-12
2021.XLS | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 247441 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BESOIN D'UN FRE POUR MME CAMPS CH 1010 LARGEUR 50. A LIVRER EN ERGO | ML 21/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 21/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-11
2021.XLS | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 247463 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR EN ERGO RECUPERER LE FRE DE MONSIEUR MAZEAS | ML 21/05/25 RETOUR DU FAUTEUIL MIS EN CHARGE ML 22/05/25 CHARGE TERMINER ML 27/05/25 NETTOYAGE + CTRL + MAJ + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 21/05/25 RETOUR DU FAUTEUIL |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-11
2021.XLS | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 247376 | 5500 | HP PSY G08/G14 INTERSECTEUR OLIVIERS | BIOMEDICAL | LEGRAND | BONJOUR , NOUS AURIONS BESOIN D'UN CAPTEUR SPO2 POUR CE DINAMAP. MERCI PAR AVANCE, | ECHANGE DU CAPTEUR SPO2 | 04-5500 |  | 2021-0541 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-14026368 |  |  |  |  | 0 | BONNAFON | 0130283356 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-3 | LES OLIVIERS | 04-00091 | POLE SANTE MENTALE - ADDICTOLOGIE BMT | 2025-06-10
2021.XLS | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 247300 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR MARENT, 1003F] DEMANDE DE FRM + COUSSIN VISCO A AMENER EN ERGO . MERCI | ML 19/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 19/05/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-07
2021.XLS | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 2025-09-11 | 247176 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/05/2025 PROBLEME DE CALIBRATION , INTERVENTION REALISE EN URGENCE OK OS11/09/2025 RENDU. |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 | OS11/09/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004122 | ENOVACOM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-06-06 | 22766809
2021.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 247147 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FRM. A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI. | ML 16/05/25 FAUTEUIL RECUPERER, NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 16/05/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-06-05
2021.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 247116 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PRISE / CHARGEUR HS. A CHANGER. MERCI | MAICO : CHARGEUR HS FV LE 16.05.2025 >> REMPLACEMENT DU CHARGEUR USB |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 |  |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-06-05
2021.XLS | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-07-16 | 247131 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE QUI SONNE EN CONTINUUUUUUUUUUE...... MERCI ET BON COURAGE. | RB15/05/20025 RECEPTION POMPE A PERF - SONNE EN CONTINUE - BATTERIE ENLEVER - MIS DANS LOCAL DEPOT ET A TESTER PLUS TARD PC 21/05/2025 SONNE EN CONTINU MEME AVEC BATTERIE NEUVE = PROBLEME D'ALIMENTATION ? ENVOI CHEZ ICU PC 05/06/2025 RECEPTION DEVIS 50332 |  |  | 2021-0309 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419499 | OS11/07/2025 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°96465788 ET COMMANDE B2/1660027 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS16/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2025-06-05
2021.XLS | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-27 | 246998 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CET APPAREIL S'EST MIS EN ALARME ROUGE ET ULTRASONORE AVEC CE MESSAGE: SYSTEM FAILURE ET "FLOW SENSOR CALIBRATION REQUIRED" MERCI PAR AVANCE. | RB14/05/2025 MESSAGE ERREUR LORS DE L ALLUMAGE SYSTEM FAILURE LOSS OF DATA - SET O2 SWITCH TO ADD O2 INTERNAL FG FLOW FAILURE - IMPOSSIBILITE DE PRENDRE LES LOG S'ARRETE + MESSAGE CANNOT CREATE DSR - CONTACT JP - DEMANDE INTERVENTION DRAEGER - JP INTERVIE |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-06-04
2021.XLS | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 247066 | 5083 | SEANCE ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE | RB15/05/2025 RECEPTION POMPE - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 20/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 OS08/07/2025 RENDU. |  |  | 2021-0306 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419518 | OS08/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | KERVELLA | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-06-04
2021.XLS | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 246993 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA PORTE DROITE DU COTE GAUCHE EST CASSE, POUVEZ VOUS LA REMPLACER, MERCI. | RB15/05/2025 REMPLACEMENT PORTE - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-06-04
2021.XLS | 2025-05-12 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 246860 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MINDRAY : CABLE KIT PATCHS AVEC RESISTANCE TEST MANQUANT MH 12/05/2025 RECEPTION DEVIS 282032361 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS08/08/2025 RECEPTION DE PIECES PIECES POUR DEFIBRILATEUR MINDRAY SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B2/1666161 COLIS EN BON ETAT T |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 | OS08/08/2025 RECEPTION DE PIECES PIECES POUR DEFIBRILATEUR MINDRAY SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B2/1666161 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-05-31 | 873060
2021.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246849 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MOTEUR VENTILATEUR REMPLACE CE JOUR SELON DEVIS. MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-31 | 22879420
2021.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246852 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-05-31 | 22879420
2021.XLS | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246848 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3 SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 12.05.2025 >> RI UNKNOW DU 28.04.2025// AMMAR "MAITNENANCE PREVENTIVE SELON PROTOCOLE CONSTRUCTEUR DM CONFOIRME" |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-31 | 22879420
2021.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 246690 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL NON FONCTIONNEL | PC 12/05/2025 RECUP NEBULISEUR PC 13/05/2025 MANQUE CAPOT ET NE FONCTIONNE PAS = A REMPLACER REMPLACE PAR LE 2024-1010 (STOCK PONTOISE) | BUREAU CADRE |  | 2021-0212 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G12 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01.34.30.52.31 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-05-28
2021.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 246711 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FIBROSCOPE : Q002Y21648 CANAL D'EAU OBSTRUE | ENVOIE CHEZ PETEL SERVICE LE 14/05 REMARQUE DU TECHNICIEN PETEL: PAS DE CANAL OBSTRUE; DEFAUT CONSTATE GAINE DISTAL COLLE ENDOMAGEE, USEE. REMPLACEMENT DE LA GAINE DISTALE DE BEQUILLAGE REAJUSTEMENT DU JEU DU SYSTEME DE BEQUILLAGE REGLAGE DES ANGULATIONS |  |  | 2021-1003 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | Q002YZ1648 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1523 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-05-28
2021.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 246687 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE RETOUR A L'ATELIER | ML 07/05/25 FAUTEUIL RECUPERER + NETTOYAGE ET CTRL ML 12/05/25 MIS EN CHARGE ML 13/05/25 CHARGE TERMINER + TEST OK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 07/05/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | GONFRAY |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-05-28 | 36012191
2021.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246667 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | A VERIFIER LES IDE NE SONT PAS SURES DES VALEURS | PC 12/05/2025 ESSAIS PNI + SAT SIMULATEUR OK SCRATCH BRASSARD FATIGUE = REMPLACEMENT BRASSARD ADULTE NORMAL |  |  | 2021-1326 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000491 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-05-28
2021.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 246665 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | LES IDE DEMANDE LA REVISION, ELLES NE SAVENT PAS SI LES VALEURS SONT JUSTES VALEURS SOUVENT TRES BASSE | PC 12/05/2025 ESSAIS PNI + SAT SIMULATEUR OK SCRATCH BRASSARD FATIGUE = REMPLACEMENT BRASSARD ADULTE NORMAL | SALLE DE SOINS |  | 2021-1327 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000492 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-05-28
2021.XLS | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-07-10 | 246651 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER LA FONCTIONNALITE DE CE BILIRUBINOMETRE QUI A MONTRE A PLUSIEURS REPRISES DES CHIFFRES DISCORDANTS AVEC UN AUTRE APPAREIL, MALGRE LA CALIBRATION. | RB12/05/2025 ECRIT CIRCUIT ERREUR PAR MOMENT LORS DU TEST DE CONTROLE - ENVOI SAV POUR CALIBRATION CHANGEMENT BATTERIE - ENVOIE AVEC SON SOCLE + SON CHARGEUR IF 04/06/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 11/106/2025 DA VALIDEE, TRANSMISE POUR BC OS09/07 |  |  | 2021-1046 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507190 | OS09/07/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE SUIVANT BLN°F00159238 ET COMMANDE B2/1660145 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS15/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-28
2021.XLS | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 246595 | 5082 | HC SOINS INTENSIFS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE QUI NE CHARGE PLUS | PC 07/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 OS08/07/2025 RENDU. |  |  | 2021-0302 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419266 | OS08/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAUCHET | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-27
2021.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246485 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-24 | 824155
2021.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246491 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-05-24 | 824155
2021.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246480 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-24 | 824155
2021.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246483 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2021-0528 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-24 | 824155
2021.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246481 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2021-0527 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062822 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-24 | 824155
2021.XLS | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 246447 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-24 | 824155
2021.XLS | 2025-05-03 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 246363 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE HS, A CHANGER SVP | PC 06/05/2025 PREVENTIVE A FAIRE + BATTERIE A REMPLACER PC 07/05/2025 PREVENTIVE OK CF RSQM OS08/07/2025 RENDU. |  |  | 2021-0365 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420790 | OS08/07/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-24
2021.XLS | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 246345 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRET FRE MR FOURRE MERCI | ML 05/05/25 PREPARATIN + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 05/05/25 PREPARATIN + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 5469 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-05-23
2021.XLS | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 246289 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | RESTE BRANCHE ! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE | PC 06/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 |  |  | 2021-0297 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419211 |  |  |  |  | 0 | KERVELLA | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-22
2021.XLS | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 246249 | 4064 | HC ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE BATTERIE RESTER BRANCHE OU REMPLACER POMPE | OS30/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 |  |  | 2021-0314 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419329 | OS30/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | ALEMANT | 4083 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-21
2021.XLS | 2025-04-30 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 246285 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE PAPIER DU DEFIBRILLATEUR DE L'UNITE 3, NE SE DEROULE PAS CORRECTEMENT, IL FAIT UN BRUIT DE BOURRAGE. NOUS AVONS TOUT VERIFIE EN VAIN. SERAIT IL POSSIBLE DE LE CONTROLER ? (LE TEST PASSE BIEN MAIS SANS PAPIER DU COUP) | NH 16.05.2025 DEFAUT PAPIER CONSTATE LORS DE LA REVISION |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 | KLASEN | 4338 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-21
2021.XLS | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 246185 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/04/2025 SYSTEME BLOQUE MAIGRE UN REBOOT , LE SOL EST EN TRES MAUVAIS ETAT CHEZ LE CLIENT (DES TROUS PARTOUT). DES QUE LA MOBILETT TOUCHE UN TROU (CHOCS), LA MOITIE DES CARTES ELECTRONIQUE SE ETEIGNENT. DONC LE SYSTEME AFFICHE « NO COMMUNICATION » RE |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-20 | 22766809
2021.XLS | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 246096 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | FUITA AU DESSUS DE LA BAGUE DE ROTATION DU TUBE D'INTRODUCTION. | DOUBLON |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 | DOULBLON |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-17
2021.XLS | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-21 | 246094 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITA AU DESSUS DE LA BAGUE DE ROTATION DU TUBE D'INTRODUCTION. | OLYMPUS : FUITE AU NIVEAU DE LA BAGUE DE ROTATION OS29/04/2025 VIDEO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . MH 29/04/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 21/05/2025 RECEPTION VIDEO-BRONCHOSCOPE - INSPECTION CONFORME / PROT |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 | OS29/04/2025 VIDEO-BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-17
2021.XLS | 2025-04-24 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 245930 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS NE TIENT PLUS | OS24/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 23/05/2025 REMISE EN ETAT APPUI BRAS - FONCTIONNEL |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 | OS24/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-15
2021.XLS | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 245948 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | FRM DOSSIER FIXE 40 CM COUSSIN GRADE II CH 1135F MR RIVET ROGER | PC 24/04/2025 PREAPARATION ET LIVRAISON FAUTEUIL + COUSSIN VISCO 42017 |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 |  |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-15
2021.XLS | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 245927 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, BATTERIE HS DE LA POMPE A PERFUSION. A CHANGER SVP | OS24/04/2025 POMPE APERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 IF 15/05/2025 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0296 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419341 | OS24/04/2025 POMPE APERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-15
2021.XLS | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 245888 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE TEST RESPI NE PASSE PAS. ALERTE " VALVE SECURITE" MERCI | RB24/04/2025 DEFAUT CONSTATE DEFAUT VALVE SECURITE - REMPLACEMENT DU BALLON VERT PAR UN BALLON DRAEGER - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL | 22-7045 |  | 2021-0969 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0736 |  |  |  |  | 0 | MARTOCCIA | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-15
2021.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 245894 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | TEST AVEC UN KIT DE RECALIFICATION. TEST ECHEC, CODE ERREUR 10, BLOC ENGRENAGE BLOQUE. REFORME DE LA POMPE |  |  | 2021-1027 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19212769 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2025-05-14 | 4561236
2021.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 245803 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE NON FONCTIONNELLE, DEMANDE A RESTER BRANCHEE MERCI | OS24/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB29/04/2025 REMISE A 0 DE LA BATTERIE - EN ATTENDANT LES NOUVELLE BATTERIE ICU POUR REMPLACEMENT - MIS A DISPO |  |  | 2021-0313 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419301 | OS24/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-05-14
2021.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 245810 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/04/2025 MESURES PNI ERRONEES CE MATIN VERIFICATION AVEC PROSIM8 OK RAS BRASSARDS OK |  |  | 2021-1342 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000446 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-14 | 22890660
2021.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 245813 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/04/2025 MESURES PNI ERRONEES CE MATIN VERIFICATION AVEC PROSIM8 OK RAS BRASSARDS OK MAIS D'ORIGINE REMPLACEMENT BRASSARDS ADULTE NORMAL ET OBESE BESOIN D'UN CAPTEUR SPO2 OREILLE MISE A DISPOSITION D'UN CAPTEUR D'OREILLE ESSAIS OK |  |  | 2021-1343 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000447 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-05-14 | 22890660
2021.XLS | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-21 | 245838 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME LORS DE LA CONNEXION DE L'ENDOSCOPE A LA COLONNE. ERREUR E226 | OLYMPUS : ERR 226 MH 25/04/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 21/05/2025 RECEPTION BROCHO - REMPLACMNT FREIN R/L + CONTRE GAINE POIGNEES + STOPPEUR DU BUTEES DE BQUILLAGE + CANAL AUX. + CROPS POIGNEE + CAGE DU PISTON INSUFFL. + PISTON ASPI. + C |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 |  |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-14
2021.XLS | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 245727 | 3055 | EXT IRM PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/04/2025 KIT DE MAINTENANCE A REMPLACER, RECEPTION DEVIS ; DA TRANSMISE LL22/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 29/04/2025 RECEPTION KIT DE MAINTENANCE , REMIS SUR GRAVEUR OK . FONCTIONNEL |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-05-13 | 22766809
2021.XLS | 2025-04-22 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 245691 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | SUITE A L'INTERVENTION SUR LE CONGELATEUR N°20210056, IL FAUDRAIT REGLER LA TEMPERATURE DU CONGELATEUR. NOUS AVONS DE PLUS UN PIC REGULIER (2 FOIS PAR JOUR) AUTOUR DE -14°C DECLENCHANT L'ALARME DU TELEPHONE D'ASTREINTE (2H30 DU MATIN LA NUIT DERNIERE). | PICHARD : PIC DE FROID FV LE 03.06.2025 >> MAIL A MME DARMERVAL LE REFRIGERATEUR NE SE METS PLUS EN ALARME. CLOTURE DE L'INTERVENTION. |  |  | 2021-0056 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.426.856.4 |  |  |  |  | 0 | DAMERVAL | 4487 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-05-13
2021.XLS | 2025-04-19 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 245666 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VOYANT MAINTENANCE ALLUME EN ROUGE | NH 05.05.2025 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 07/05/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.05.2025 RECEPTION RI => DM CONFORME | SMUR |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 |  |  |  |  | 0 | LAFARGE | 4011 | N | Préventive |  | Définitive | 740 | AFIACARE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-05-10
2021.XLS | 2025-04-18 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 245628 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DAMIE : MP A PREVOIR MH 18/04/2025 RECEPTION DEVIS POUR MP - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 22/04/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 10/06/2025 RECEPTION RI - INTERVENTION EFFECTUE LE 04/06/2025 - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-1092 | STATION D'EPREUVE D'EFFORT SANS FIL AMEDTEC | CARDIOPART 12 BLUE | AMEDTEC | A2107073245 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 014234 | DAMIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-05-09 | 873060
2021.XLS | 2025-04-16 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 245504 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LES CABLES DU CURAMETRE NE SE CLIPSENT PAS SUR CE MODULE. MERCI PAR AVANCE. | MH : LES CABLES DU CURAMETRE NE SE CLIPSE PLUS RB17/04/2025 RECEPTION MODULE NMT - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 18/11/2025 REFIXER LA PRISE DU MODULE - FONCTIONNEL OS29/04/2026 RENDU? |  |  | 2021-0885 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB0B006025 | OS29/04/2026 RENDU? |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-07
2021.XLS | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 245465 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FE DE MR FOURE IL EST DANS LE COULOIR DE L'UNITE 2 | ML 15/04/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 16/04/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 17/04/25 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 15/04/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-05-06 | 36012191
2021.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 245310 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | TIGE DU SUPPORT POUR RECHARGER L'APPAREIL BLOQUEE A L'INTERIEUR. MERCI POUR VOTRE AIDE ! | OS14/04/2025 SOCLE ET ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/04/2025 SOCLE REPARER A DISPO DU SERVICE. |  |  | 2021-1048 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507192 | OS14/04/2025 SOCLE ET ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/04/2025 SOCLE REPARER A DISPO DU SERVICE. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-03
2021.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 245322 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE COMMANDE A DROITE ERIC FOURET | ML 14/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 14/04/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-05-03
2021.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 245309 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | TIGE DU SUPPORT POUR RECHARGE L'APPAREIL BLOQUEE A L'INTERIEUR. MERCI POUR VOTRE AIDE ! | OS14/04/2025 DOUBLON. |  |  | 2021-1048 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507192 | OS14/04/2025 DOUBLON. |  |  |  | 0 | LABLATINIERE | 7346 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-05-03
2021.XLS | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 245307 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CABLE DU PEA A ETE CASSE, POURRIEZ VOUS LE REMPLACER, MERCI BEAUCOUP. | RB14/04/2025 REMPLACEMENT CABLE CHARGEUR - |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-05-03
2021.XLS | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 245212 | 5081 |  | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LA POMPE NOTE UN PROBLEME DE BATTERIE, MERCI | DOUBLON | N4T2 |  | 2021-0311 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419293 | DOUBLON |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-05-02
2021.XLS | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 245211 | 5081 |  | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, LA POMPE NOTE UN PROBLEME DE BATTERIE, MERCI | OS11/04/2025 DOUBLON |  |  | 2021-0311 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419293 | OS11/04/2025 DOUBLON |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-05-02
2021.XLS | 2025-04-11 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 245213 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA POMPE NOTE UN PROBLEME DE BATTERIE, MERCI | OS24/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB29/04/2025 REMISE A 0 DE LA BATTERIE - EN ATTENDANT LES NOUVELLE BATTERIE ICU POUR REMPLACEMENT - MIS A DISPO | N4T2 |  | 2021-0311 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419293 | OS24/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-05-02
2021.XLS | 2025-04-10 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 245111 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | COUSSIN DE L' APPUI BRAS QUI NE S' ACCROCHE PLUS. LE N° BIOMED EST UN PEU EFFACE (ILLISIBLE) | OS10/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MS 23/05/2025 COUSSIN APPUI BRAS RECOLLER REMPLACEMENT DE L'ADHESIF PAR DU VELCRO |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS10/04/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-05-01
2021.XLS | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-05-21 | 245127 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | TOUJOURS MEME PROBLEME SUR MONNAL QUI NE DELIVRE PAS LA FIO2 DEMANDEE, MALGRE CHANGEMENT DE CELLULE O2 LE 31 MARS 2025 | CONSTATATION DU PROBLEME ECHANGE DE LA CELLULE, TEST, PROBLEME TOUJOURS PRESENT. APPEL SAV, LE TECHNICIEN PANSE A UN PROBLEME INTERNE. ORGANISATION D'UNE INTER SUR SITE. LE 07/05 RAPPEL AIR LIQUIDE POUR LE PROBLEME DE LA FIO2 + ECRAN QUI SE FIGE. LE 19/05 |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-05-01
2021.XLS | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-07-10 | 244895 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 07/04/2025 INTERVENTION POUR CHANGEMANT DE RIS , CONFIGU WORLIST , DA TRANSMISE IF 10/07/2025 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 004122 | ENOVACOM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-26 | 22766809
2021.XLS | 2025-04-04 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 244781 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LEGERE DIFFERENCE DES PARAMETRES SYSTEME. SI LE MEME MESSAGE S' AFFICHE UNE 2EME FOIS, VEUILLEZ INFORMER LE SERVICE APRES VENTE. | OS14/04/2025 BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 06/05/2025 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , DEFAUT NON CONSTATER , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 | OS14/04/2025 BE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PICARRA | 5064 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-25
2021.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 244772 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | BONJOUR, CABLE DE L'ELECTROCARDIOGRAPHE 2021-1272 NE FONCTIONNE PAS, NOTE "ÉCHEC MEMBRES" FONCTIONNE AVEC UN AUTRE CABLE.SVP MERCI. | OS04/04/2025 CABLE ECG REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 | OS04/04/2025 CABLE ECG REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-25
2021.XLS | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 244770 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CELLULE O2 A CHANGE MERCI. | RB04/04/2025 ANCIENNE CELLULE DATE 07/2024 - REMPLACEMENT CELLULE O2 + CALIBRATION 22+100 - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0701 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-02221 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-25
2021.XLS | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 244636 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DYSFONCTIONNEMENT DE L'ELECTRODE C6, AUCUN SIGNAL DETECTE ,PAS DE COURBE... | MH : ELECTRODE C6 HS MH 03/04/2025 DEFAUT NON-CONSTATES - TEST EFFECTUES AVEC PROSIM 8 - ELECTRODE C6 FOCNTIONNEL OS14/04/2025 RENDU. |  |  | 2021-1274 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156827 | OS14/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-24
2021.XLS | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 244634 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | SAINT-YVES | DYSFONCTIONNEMENT DE L'ELECTRODE C6, AUCUN SIGNAL DETECTE ,PAS DE COURBE... |  |  |  | 2021-1274 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156827 | OS04/04/2025 DOUBLON. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-24
2021.XLS | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 244635 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | DYSFONCTIONNEMENT DE L'ELECTRODE C6, AUCUN SIGNAL DETECTE ,PAS DE COURBE... | MH : DEFAUT C6 MH 10/04/2025 TEST EFFECTUES SU RPROSIM8 - DEFAUT NON CONSTATES - ELECTRODE C6 FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE |  |  | 2021-1274 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156827 |  |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-24
2021.XLS | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-06-11 | 244526 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/04/2025 MP A EFFECTUEE - ENVOIE SAV OS11/06/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3330838 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(DOSSIER NUMERISER) IH REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES- NOIX D'ACCROCHAGES GRIPEE- NOIX D'ACROCHAGE DE |  |  | 2021-0172 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817817 | OS11/06/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3330838 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(DOSSIER NUMERISER) |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-04-23 | 22877333
2021.XLS | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 244454 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | MONNAL EN COURS DE VENTILATION NE DONNE PAS LA FIO2 DEMANDEE | PROBLEME CELULE O2, ECHANGE DE LA CELULE. DEMANDE PAR MAIL UN ECHANGE DE LA CELULE SOUS GARANTIE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-22
2021.XLS | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 244466 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE QUI NE FONCTIONNE PAS ET "HURLE" DES QU'ON LA DEBRANCHE MERCI | OS02/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 07/05/2025 BATTERIE HS + PREVENTIVE A FAIRE PC 21/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE (BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025) PREVENTIVE OK CF RSQM 05/06/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0312 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419300 | OS02/04/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. 05/06/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-04-22
2021.XLS | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 244375 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR PROBLEME ROULETTE SUR L'ECHOGRAPHE DONC DIFFICULTE D'ESTIMATION DE POIDS | IF 28/03/2025 PROBLEME RESOLU, NETTOYAGE DE LA ROULETTE OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-04-18
2021.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 244322 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/03/2025 DEPLACEMENT LEENT , LA MOBILETT NE SE DEPLACE PAS CORRECTEMENT.MISE EN PLACE D¿UN DIAGNOSTIC: LE CAPTEUR DE FORCE DROIT NE FONCTIONNE PAS.CAPTEUR DE FORCE-> CABLE-> CONNECTEUR-> CABLE->CARTE CONTROLEUR MOTEUR.NETTOYAGE DU CONNECTEUR AVEC UN |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-17 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 244315 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/03/2025 PROBLEME AUTOOMIE BATTERIE , MISE EN PLACE D¿UN DIAGNOSTIC: LA BATTERIE BK3 EST DEFECTUEUSE (CHUTE DE TENSION IMPORTANTE LORSQUE ON LA TASTE EN CHARGE (UTILISATION D¿UN TESTEUR DE BATTERIES). LES TROIS AUTRES BATTERIES SONT FONCTIONNELLES. É |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-17 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 244302 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | MESSAGE D'ERREUR QUAND ON CONNECTE LE POLY A L'ORDINATEUR : "LA BATTERIE DU CID A PLUS DE 3 ANS. POUR EVITER DES DYSFONCTIONNEMENTS, IL CONVIENT DE LA FAIRE REMPLACER" | LE 24/04 RECEPTION DU DEVIS, EN ATTENTE DE LA CDE. LE 11/04 ENVOIE DE L'APPAREIL AU SAV CIDELEC LE 10/04 DEMANDE D'UN DEVIS POUR LA BATTERIE. REPONCE: LES BATTERIES NE SONT PAS VENDUES EN PIECE DETACHEE. LE REMPLACEMENT SE FAIT DANS NOS ATELIERS UNIQUEME |  |  | 2021-0575 | POLYSOMNOGRAPHE ET LOGICIEL D'ANALYSE ASSOCIE | CID-LX | CIDELEC | 23498 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-17
2021.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244209 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2021-1197 | PESON | RS300 | WUNDER | 0263 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2021.XLS | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 244273 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE | WERFEN : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 31.03.2025 >> RI 3004326114 DU 26.03.2025 // KEVIN BOULHOL "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE ENSEMBLE VERIFS, REGLAGES ET REMPLACEMENT DE PIECES SELON PROCEDURE OK TESTS FIN DE MAINTENANCE SELON PROCEDURE OK CQ B2GPG |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 | TABUT | 4787 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 000688 | WERFEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-16
2021.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244202 | 1413 | EXT CS MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2021-0842 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688605 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES
2021.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244218 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2021-1243 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827674 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT
2021.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244210 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2021-1244 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827675 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2021.XLS | 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 244204 | 2400 | EHPAD LES CAMPANULES MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 25/04/2025 CONTROLE VERIFICATION PERIODIQUE 2025 CONFORME CF RSQM |  |  | 2021-1242 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827673 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 012701 | SECA |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE
2021.XLS | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 244056 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, IL A ETE TESTER PLUSIEURS FOIS POUR DES PEA, ET NE MONTAIT PAS, POUVEZ VOUS VERIFIER LE PROBLEME POUR CET APPAREIL MERCI. | RB24/03/2025 RECCEPTION MAICO - MIS DANS LOCAL DEPOT RB04/04/2025 PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST OK- CONFORME ET FONCTIONNELLE - DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 | IF 24/03/2025 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-12
2021.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-06-23 | 243970 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/03/2025 DEVIS POUR LE RENOUVELLEMENTS VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION, DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/06/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-10 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-06-23 | 243963 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/03/2025 DEVIS POUR LE RENOUVELLEMENTS VERIFICATION INITIALE DE RADIOPROTECTION, DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 23/06/2025 RECEPTION RAPPORT DE VERIFICATION , CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 010774 | CIBIO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-10 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-02 | 243945 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : VENTILATEUR HS FV LE 20.03.2025 >> SUITE INTERVENTION 242723 DE DIAGNOSTIC DEVIS DEV2500751 DU 19.03.2025 "VENTILATEUR + MO + DEPL" MONTANT 571.30€HT ATTENTE VALIDATION LL 25/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 02.05.2025 >> RI INT |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-10 | 22879420
2021.XLS | 2025-03-19 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 243919 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | ANOMALIE SUR L'ECRAN : BESOIN ETALONNAGE IL ME SEMBLE | PC 04/04/2025 PLAN EXPIRE ET CALIBRATION A FAIRE DEMANDE VERATHON POUR REACTIVATION PLAN OK PC 10/04/2025 TENTATIVE DE CALIBRATION ECHOUEE PB LOGICIEL PERTE DU SERVEUR PB BVI NE DECHARGE PAS LES DONNEES DE CALIBRATION BVI EN FIN DE VIE COMMANDE PASSEE POU | BUREAU CADRE |  | 2021-2353 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST316398 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 01.34.30.52.31 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-09
2021.XLS | 2025-03-19 | 2025-06-26 | 2025-09-05 | 243845 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER CE BILIRUBINOMETRE QUI N'EST PLUS FONCTIONNEL. MESSAGE "ERREUR" MALGRE MISE EN CHARGE ET CALIBRAGE FAIT PAR L'EQUIPE. MERCI D'AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE. | DRAGER : ERREUR 1 OS19/03/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 23/05/2025 VU AVEC M. WALLART - TOM.WALLART@DRAEGER.COM - EN ATTENTE DE PLUS D'INFOS POUR POUVOIR ENVOYER SAV MH 18/06/2025 DRAGER PEUT PAS PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE |  |  | 2021-1049 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507195 | OS19/03/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/09/2025 RECEPPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F02056504 ET COMMANDE B2/1663563 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-04-09
2021.XLS | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 243842 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/03/2025 PROBLEME DE BRAS , LE CROCHET DE MAINTIEN DU TUBE A ETE REMPLACE, SYSTEME FONCTIONNE, REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-09 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243731 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243733 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243736 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-07-21 | 243716 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/03/2025 DEVIS POUR CQE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 26/06/2025 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-08 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-04-10 | 243648 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER FR MR GUEUDRE CHBRE 1008 REPOSE MOIGNON PRESENT SUR LE FAUTEUIL SORTIE DU PATIENT - FAUTEUIL ENTREPOSE BAIN DOUCHE RDC | ML 18/03/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 10/04/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 18/03/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | TOQUET | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-04-05
2021.XLS | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 243633 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE DEFECTEUSE A CHANGER SVP | OS18/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REEPARATION. RB31/03/2025 DEFAUT CONSTATE MESSAGE D ERREUR REPARER BATTERIE - BATTERIE DEJA CHANGER RECEMENT PAR UNE BATTERIE ICU - REMISE A 0 DE LA BATTERIE EN ATTENDANT LES NOUVELLE BATTERIE DE ICU |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 | OS18/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REEPARATION. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-05
2021.XLS | 2025-03-17 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 243634 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, POMPE DEFCTEUSE A CHANGER SVP | OS18/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REEPARATION. PC 06/05/2025 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION OK NOUVELLE BATTERIE FOURNIE PAR ICU MAI 2025 |  |  | 2021-0366 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420564 | OS18/03/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REEPARATION. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-05
2021.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-07-21 | 243566 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/3/2025 DEVIS POUR CONTROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 17/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT , CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-04 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-07-21 | 243571 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/3/2025 DEVIS POUR CONTROLE QUALITE EXTERNE ANNUELLE , DA TRANSMISE LL 17/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 21/07/2025 RECEPTION RAPPORT CQE ANNUELLE , CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-04 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 243588 | 1310 | EXT IMAGERIE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 14/03/2025 2EME BATTERIE HS RECEPTION DEVIS N° 408385 ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 17/03/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 14/04/2025 RECEPTION BATTERIE ET MISE EN SERVICE ESSAIS OK + MISE EN CHARGE |  |  | 2021-1241 | LEVE PERSONNE MOBILE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300474218 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 04-00078 | FILIERE IMAGERIE | 2025-04-04 | 22890660
2021.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 244021 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : REMPLACEMENT FILTRE FV LE 14.03.2025 >> REMPLACEMENT DES FILTRES DU PASTEURISATEUR |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-04-04 | 22879420
2021.XLS | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 243605 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2024 CONTROLES QUALITE REGLEMENTAIRE INTERNE PERIODIQUE => EFFECTUER LE 06/11/2024 |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-04 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 243530 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | REHAUSSER LE FRM ATTRIBUE A MME SEPSAULT MERCI | ML 14/03/25 LE FAUTEUIL EST REHAUSSER |  |  | 2021-2366 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 | INVACARE | 21G05002755 | ML 14/03/25 LE FAUTEUIL EST REHAUSSER |  |  |  | 0 | MORICE | 305301 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-04-03
2021.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-04-04 | 243525 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE | ROCHE MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 04.04.2025 >> CLOTURE DE LA DEMANDE PAR ROCHE DIALOGUE "BONSOIR CAS-0021289792 DEJA CREE AUTOMATIQUEMENT POUR LA MAINTENANCE J'EN INFORME LE TECHNICIEN ET REFERME CELUI-CI MERCI" |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4159 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-04-03
2021.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 243492 | 5021 | HC RHUMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/03/2025 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 12/03/2025 , CONFORME |  |  | 2021-1229 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 555774 |  | 625 | ECHOGRAPHE ACUSON JUPILER |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R023 LOT 3 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-04-03 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | 243504 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | GAINE COUPEE | GAINE D'INSERTION COUPE. DEMANDE D'ENLEVEMENT A PETEL DEVIS DE REPARATION 5876 € TTC DEVIS REFUSE, REFORME DE L'APPAREIL |  |  | 2021-0393 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE NASOLOGIQUE | FNL 10 RBS | PENTAX | N110813 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 0139371428 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE | 011500-1 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-04-03
2021.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 243455 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MESSAGE: ALARME ERREUR "BRANCHER POMPE OU CHANGER BATTERIE" ALORS QUE CELLE-CI EST BRANCHEE | RB20/03/ REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU ORIGINAL - REMISE A 0 DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0294 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419396 |  |  |  |  | 0 | FORMAUX CELINE | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-02
2021.XLS | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243457 | 5016 | EXT USMP MA PONTOISE | BIOMEDICAL | COLY | APPEL DE ALICE PASSARD LE 12/03/2025 : TRACE PLAT SUR L'ECG DEPUIS AU MOINS 24H ECG VA ETRE DEPOSE VENDREDI, UN MODELE DE PRET VA ETRE FOURNI | SC 12/03/2025 : PROBLEME RESOLU SUITE A APPEL AVEC UN INFIRMIER ET ECHANGE SUR LE FONCTIONNEMENT |  |  | 2021-1275 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156914 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2025-04-02 | 878835
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 243405 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | 10/03/2025 RECEPTION RAPPORT CQI DU 29/01/2025 , CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-04-01 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243429 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR BATTERIE EN PANNE MERCI | RB12/03/2025 REMPLACEMENT BATTERIE PAR UNE BATTERIE D ORGINE ICU - REINITIALISATION BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL OS13/03/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0301 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419589 | OS13/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-01
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 243424 | 6025 | EXT EXPLO MATERNITE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE TIROIR DE CARDIOTOCO NE FERME PLUS CORRECTEMENT0 EN CAS DE REPARATION LONGUE, EST-IL POSSIBLE DE LE RECUPERER ENTRE TEMPS ? MERCI BEAUCOUP | RB11/03/2025 RECEPTION CARDIOTCO EDAN - MIS BUREAU REDOINE RB12/03/2025 DEFAUT CONSTATE - MANQUE LA VIS QUI TIENS LE RAIL DE L IMPRIMANTE + AFFICHE UN MESSAGE D ERREUR PAR RAPPORT A LA BATTERIE MIS EN PLACE D UNE NOUVELLE VIS TEST IMPRESSION OK - IMPRIMA |  |  | 2021-1208 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740001 |  | 637 | F15-5 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-04-01
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 243421 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB11/03/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-04-01 | 22877333
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 243404 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | 10/03/2025 RECEPTION RAPPORT CQI DU 29/01/2025 , CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-04-01 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243371 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE EN ERREUR DE BATTERIE, QUI BIPE JOUR ET NUIT, DEMANDANT A RESTER BRANCHEE ALORS QU'ELLE L'EST, EMPECHANT LE REPOS DES PATIENTS MERCI | RB12/03/2025 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE VLAD PAR UNE BATTERIE ICU D ORGINE + REMISE A 0 - CONFORME ET FONCTIONNEL OS13/03/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0371 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420616 | OS13/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-04-01
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243372 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE EN ERREUR DE BATTERIE, QUI BIPE JOUR ET NUIT, DEMANDANT A RESTER BRANCHEE ALORS QU'ELLE L'EST, EMPECHANT LE REPOS DES PATIENTS MERCI | RB12/03/2025 REINITIALISATION DE LA BATTERIE - CAR BATTERIE DEJA CHANGER RECEMEMENT - CONFORME ET FONCTIONNEL OS13/03/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0359 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420643 | OS13/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-04-01
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 243370 | 5081 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, POMPE EN ERREUR DE BATTERIE, QUI BIPE JOUR ET NUIT, DEMANDANT A RESTER BRANCHEE ALORS QU'ELLE L'EST, EMPECHANT LE REPOS DES PATIENTS MERCI | RB12/03/2025 REINITIALISATION BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE OS13/03/2025 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0314 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419329 | OS13/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-04-01
2021.XLS | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 243401 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | 10/03/2025 RECEPTION RAPPORT CQI DU 29/01/2025 , CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-04-01 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-04-07 | 243337 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR ERROR 18-0004 POWER CONNECTION | RB13/03/2025 ENVOIE SAV OS04/04/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER GRATUITEMENT SUIVANT BLN°3329425 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/04/2025 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES , MISE A JOUR SOFT EN 4.2B,MAINTENANCE PREVENTIVE ,TEST ELEC |  |  | 2021-0169 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817814 | OS04/04/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER GRATUITEMENT SUIVANT BLN°3329425 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/04/2025 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES , MISE A JOUR SOFT EN 4.2B,MAINTENANCE PREVENTIVE ,TEST ELECTRIQUE,NETTOYAGE COMPLET |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-29
2021.XLS | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 243252 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 07/03/2025 BRASSARD HS DEPOSE D' UN BRASSARD DANS BUREAU CADRE |  |  | 2021-1344 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000461 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-28 | 22890660
2021.XLS | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-21 | 243187 | 5021 | HC RHUMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/03/2025 L'ECHOGRAPHE S'ETEINT TOUT SEUL , DEMANDE FAITE AU SAV IF 21/03/2025 INTERVENTION DE SIEMENS , REMPLACEMENT DU BLOC D'ALIMENTATION , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER , CONFORME |  |  | 2021-1229 | ECHOGRAPHE | ACUSON JUNIPER | SIEMENS | 555774 |  | 625 | ECHOGRAPHE ACUSON JUPILER |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-03-27 | 22766809
2021.XLS | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 243131 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | PLAQUE AU NIVEAU DU BOUTON DE DEMARRAGE DE LA PRISE DE TA DECOLLEE | OS05/03/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB18/03/2025 ENVOIE SAV RB21/03/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 26/03/2026 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/04/2025 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N°SA38913 ET COMMA |  |  | 2021-0194 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-019587 | OS05/03/2025 HOLTER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/04/2025 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N°SA38913 ET COMMANDE B2/1649460 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DANIEL | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 001446 | SPACELABS MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-26
2021.XLS | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 243150 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FR STANDARD TAILLE 38-40 COUSSIN MOUSSE OU VISCO | ML 05/03/25 PREPARATION + MIS EN PRET | 1151 DORMIEUX ANTOINE |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 05/03/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | VAUTRIN | 0760972606 | O | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-26
2021.XLS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 243110 | 7021 | HC SURVEILLANCE CONTINUE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB04/03/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE |  |  | 2021-0337 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | HU2000401 |  | 578 | PHILIPS V60 - 2 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-03-25 | 22877333
2021.XLS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 243098 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB04/03/2025 RECEPTION RI - MP EFFECTUEE |  |  | 2021-0285 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | 100401580 |  | 577 | PHILIPS V60 - 1 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-25 | 22877333
2021.XLS | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 243100 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB04/03/2025 RECEPTION - MP EFFECTUEE |  |  | 2021-0286 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | 100402950 |  | 579 | PHILIPS V60 - 3 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000556 | PHILIPS FRANCE | P434004 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-25 | 22877333
2021.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2025-11-24 | 242976 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA POMPE DYSFONCTIONNE, ELLE FAIT LA REMISE A ZERO SEULE. | SMD : DYSFONCTIONNEMENT DE LA POMPE + RAZ A 0 RB04/03/2025 RECEPTION DE POMPE RYTHMIC - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 05/03/2025 ENVOI EN REPARATION POUR FAIRE LA MP, BOITE DANS LE LOCAL DE REPARATION IF 07/10/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 13/10/2025 |  |  | 2021-0848 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717020 | OS29/04/2026 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | 009002 | SMD |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-22
2021.XLS | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-24 | 243009 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DE LA POIGNEE | OS3/03/2025 VIDEO-GASTRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . IF 04/03/2025 FUITE AU NIVEAU DE LA POIGNEE , ENVOI EN REPARATION. NH 24.03.2025 RECEPTION RI => REMISE EN ETAT ENDOSCOPE => A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 | OS3/03/2025 VIDEO-GASTRO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2025-03-22
2021.XLS | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 242905 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL DONT LA GAINE ELECTRIQUE DERRIERE EST CASSEE. MAIS APPAREIL QUI FONCTIONNE. BESOIN DE CHANGER L'EMBOUT DE LA GAINE ELECTRIQUE POUR MISE EN SECURITE DE L'ENSEMBLE ET EVITER FILS APPARENTS. | NH 04.03.2025 REMISE EN ETAT GAINE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS12/03/2025 RENDU. |  |  | 2021-1251 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO OPTION LED | MEDIPREMA | 1950L-2174 | OS12/03/2025 RENDU. | 632 | OBLOO - 1 |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-03-20
2021.XLS | 2025-02-26 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 242844 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | L¿APPUI BRAS NE TIENT PAS | OS03/03/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.03.2025 REMISE EN ETAT APPUI BRAS => A DISPO DU SERVICE OS10/03/2025 RENDU. |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS03/03/2025 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-19
2021.XLS | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 242791 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MISE A JOUR LOGICIEL SUR BIO-FLASH LE 24.02.25 | WERFEN : MISE A JOUR AUTOMATE + SUIVI D'INSTALLATION FV LE 25.02.2025 >> RI 2005148839 DU 22.02.2025 "-MISE A JOUR DU LOGICIEL BIOFLASH EN VERSION 3.1.4 : VERSION PLUS STABLE, SAUVEGARDANT DE MANIERE AUTOMATIQUE LES LOGS INSTRUMENT. - SUIVI DE PAILLASSE |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 | DULU | 0130755540 | N | Corrective |  | Définitive | 000688 | WERFEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-18
2021.XLS | 2025-02-24 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 242733 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE : OCCLUSION PROXIMAL NE S'EN VA PAS MEME EN OUVRANT ET FERMANT LA CASSETTE ET EN ETEIGNANT ET RALLUMANT LA POMPE | OS25/02/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION PC 04/03/2025 ESSAIS DEBIT 200ML/H 10ML VOIE A VOIE B OK PAS DE DECLENCHEMENT D'ALARME TESTS OCCLUSION PROXIMAL ET DISTAL OK | N4T3 |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 | OS25/02/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS14/08/2025 RENDU? |  |  |  | 0 | JOREL | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-15
2021.XLS | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-20 | 242723 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | CONGELATEUR -80°C EN PANNE. MERCI. | G3CONCEPT : PROBLEME PRESSION DU COMPRESSEUR 1 FV LE 24.02.2025 >> MAIL A LA SOCIETE POUR DEMANDE D'INTERVENTION. FICHIER CSV DANS RI_242723 FV LE 25.02.2025 >> DEVIS DEV2500549 DU 25.02.2025 "MO DIAG + DEPL" MONTANT 223€HT TRANSMI POUR VALIDATION LL 03 | BMC.N-1.L115 | BUREAU | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-03-15
2021.XLS | 2025-02-21 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 242707 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME D'IMAGE EN COURS D'EXAMEN. | OLYMPUS : DEFAUT IMAGE EN COURS EXAMEN RB21/02/2025 RECEPTION ENDOSCOPE SOUPLE - MIS DANS ATELIER BIOMED MH 24/02/2025 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS20/03/2025 RECEPTION VIDEOENOSCOPE REPARER SUIVANT NUMERO DE REPARATION 52257625 COLIS EN BON ET |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS20/03/2025 RECEPTION VIDEOENOSCOPE REPARER SUIVANT NUMERO DE REPARATION 52257625 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-03-14
2021.XLS | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 242556 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1012 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-12 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-05-21 | 242513 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LE PSE NE RECONNAIT PAS LE BON MODELE DE SERINGUE OU NE RECONNAIT PAS DU TOUT. MERCI | OS20/02/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 05/03/2025 PB CONSTATE - MIS EN CHARGE AVANT TESTS AGILIA PARTNER PC 21/05/2025 PREVENTIVE AGILIA PARTNER OK CALIBRATION DEPLACEMENT SERINGUE |  |  | 2021-0144 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817789 | OS20/02/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-12
2021.XLS | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 242511 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 19/02/2025 IMPOSSIBLE DE FAIRE UNE RADIO , INTERVENTION DE SIEMENS ,LE SYSTEME AFFICHAIT ALORS LE MESSAGE « PAS PRET POUR EMISSION RX, LE FD NE REPOND PLUS». LE CLIENT A REDEMARRE LA MOBILETT ET CETTE DERNIERE A RETROUVE SON FONCTIONNEMENT NORMAL. OR |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS | 22R020 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-12 | 22766809
2021.XLS | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 242555 | 4405 | ANESTHESIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1014 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16156 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 04-00036 | POLE CHIRURGIE BEAUMONT | 2025-03-12 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-04-16 | 242483 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MERCI DE VERIFIER CE BILIRUBINOMETRE DONT LE RESSORT RESTE BLOQUE. | OS18/02/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 19/02/2025 DEMONTAGE ET REMISE EN PLACE DE LA TETE DE MESURE REMONTAGE ET ESSAIS = LE PROBLEME PERSISTE ENVOI CHEZ DRAGER = PROBABLE TETE DE MESURE A REMPLACER CHARGEUR DANS MON BUREAU DOSSI |  |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 | OS18/02/2025 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/04/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F02056286 ET COMMANDE B2/1642363 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. DOSSIER NUMERISER. OS30/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-03-11
2021.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 242467 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH : APPUIE BRAS DEREGLES MH 18/02/2025 SERRAGE APPUIE-BRAS - FOCNTIONNEL |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-11 | 873060
2021.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 242560 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | VENTILATEUR EN ALARME , PAS D'AFFICHAGE. DEMANDE INTERVENTION D'UN TECHNICIEN. DIAGNOSTIQUE CATRE ALIME HS. DEMANDE D'UN DEVIS POUR REPARATION. COUT DU DEVIS 3671.79€ DEVIS VALIDE. LE 19/02 REMISE EN ETAT DU VENTILATEUR. PIECES CHANGEES: REMPLACEMENT DE L |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-11 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 242558 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-11 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 242360 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS UN RESPIRATEUR QUI NE PASSE PAS LES TEST; DEFAUT AU NIVEAU LA VALVE DE SECURITE CELUI-CI AYANT DEJA ETE VERIFIE PAR VOS EQUIPES SEMAINE DERNIERE. MERCI | RB14/02/2025 REMPLACEMENT BALLON + MEMBRANE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 |  |  |  |  | 0 | MARTOCCIA | 5316 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-03-07
2021.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 242310 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/02/2025 PROBLEME SUR POIGNEE QUI PERMET LA LEVEE DU TUBE , REMPLACEMENT DE LA POIGNEE PERMETTANT LE VERROUILLAGE DU BRAS. INSTALLATION DE LA NOUVELLE REFERENCE USINE AVEC LES NOUVEAUX SUPPORTS. SERRAGES AU COUPLE OK , TEST EFFECTUE SELON NORME IEC62 |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-06 | 22766809
2021.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 242304 | 2600 | SMUR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-06 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 242323 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE | AIR1+220502 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-06 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-03-19 | 242309 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/02/2025 DEVIS REMPLACEMENT ACCESSOIRE , DA TRANSMISE LL 17/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/03/2025 RECEPTION DE DEUX SUPPORT SUIVANT BLN°5002260 ET COMMANDE B2/1641307 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .IF 19/03/2025 REMPLACEMENT DES PI |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 | OS19/03/2025 RECEPTION DE DEUX SUPPORT SUIVANT BLN°5002260 ET COMMANDE B2/1641307 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-06 | 22766809
2021.XLS | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 242303 | 4427 | HC SRPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-05 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 242306 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1011 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16152 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-P230403 | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-03-05 | 4561236
2021.XLS | 2025-02-11 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 242197 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 11/02/2025 DEMANDE DE REMPLACEMENT ENROULEUR RALLONGE ELECTRIQUE HS SELON DEVIS DE16522 LL 11/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 09/12/2025 REMPLACEMENT EFFECTUE |  |  | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 683 | LEMER PAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-03-04 | 22993538
2021.XLS | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 242137 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL POUR MR GUEUDRE CH 1008 AVEC REPOSE MOIGNON DROIT+COUSSIN 1M69 POUR 62KG | ML 10/02/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 10/02/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-03-01
2021.XLS | 2025-02-07 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 242086 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FICHE CASSEE | OS13/02/2025 MODULES DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.03.2025 REMPLACEMENT MODULE PAR S/N B436664 => A DISPO DU SERVICE OS20/03/2025 RENDU. |  |  | 2021-1424 | MODULE BIS | BIS LOC 4 CHANNEL | COVIDIEN | B448446 | OS13/02/2025 MODULES DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-28
2021.XLS | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 241954 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS DEUX PORTES LATERALES DE CASSE SUR CET INCUBATEUR, POURRIEZ VOUS LES CHANGER MERCI. | RB06/02/2025 DEFAUT CONSTATE 2 PORTES LATERALES CASSE + UNE PORTES LATERAL LEGERMENT ABIME AVE RAYURE REMPLACEMENT DES 2 PORTES LATERALES - 1 PORTE LEGERMENT ABIME MAIS NON CHANGER CAR PAS DE PORTE EN PIECE DETACHE DISPONIBLE - L INCUBATEUR ET UTILISABL |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-27
2021.XLS | 2025-02-04 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 241873 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LES SOUDURES NE SONT PAS CONFORMES, PRESENCE DE "BULLES". | NH 04.03.2025 SOUDEUSE RECEPTIONNE EN ATELIER IF 06/03/2025 REGLAGE DE LA PRESSION EFFECTUER OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-02-25
2021.XLS | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 241826 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NOUS AVONS UN RESPIRATEUR EN SALLE DE REVEIL DU BFE QUI DYSFONCTIONNE. IL AFFICHE LES MESSAGES SUIVANTS : VALVE EXPIRATOIRE / VALVE DE SECURITE" MERCI | RB07/02/2025 DEFAUT CONSATE TEST VALVE NE PASSE PAS - BALON GONFLE DE MANIERE ANORMAL PENDANT LE TEST VERIFICATION VALVE EXPI OK - BALLON TROP USE CHANGEMENT DU BALLON - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 |  |  |  |  | 0 | MARTOCCIA | 5316 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-25
2021.XLS | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 241680 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/01/2025 MP DRAGER MAINTENANCE PREVENTIVE, MISE EN PLACE DU KIT DE MAINTENANCE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT LE 16/01/2025 |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-21 | 22877333
2021.XLS | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 241681 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | CONSULTATION HEMATO N4T1 DEFAUT BATTERIE | OS04/02/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/02/2025 BATTERIE SEPTEMBRE 2024 ORIGINE ICU OK - REINITIALISATION BATTERIE OS21/02/2025 RENDU. |  |  | 2021-0314 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419329 | OS04/02/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | GRASSET | 5155 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-02-21
2021.XLS | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 241687 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB31/01/2025 MP DRAGER - MAINTENANCE PREVENTIVE, MISE EN PLACE DU KIT DE MAINTENANCE, VERIFICATION SUIVANT PROCEDURES, TESTS ELECTRIQUES SELON NORME EN VIGUEUR, APPAREIL CONFORME AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU FABRICANT, |  |  | 2021-0340 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0326 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL | 22E007 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-21 | 22877333
2021.XLS | 2025-01-29 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 241557 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA BATTERIE DE LA POMPE DYSFONCTIONNE. MERCI | OS31/01/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/02/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS07/02/2025 RENDU. |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 | OS31/01/2025 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | NOHARET | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-02-19
2021.XLS | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 241515 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL MME HEC CH 1012 | ML 29/01/25 FAUTEUIL RECUPERER ML 05/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 29/01/25 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | GUENNEC | 4334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-18
2021.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 241408 | 1410 | HC MEDECINE MAGNY | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE FIL DU SATUROMETRE EST DENUDE. REMPLACEMENT FAIT CE JOUR LE 27/1 PAR MR CAMMAN | PC 27/01/2025 REMPLACEMENT CAPTEUR DS100A (RECUP) |  |  | 2021-1344 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000461 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 0134305231 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2025-02-15
2021.XLS | 2025-01-27 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 241425 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | "RESTER BRANCHE! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" LORSQUE L'ON ALLUME LA POMPE | OS30/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/02/2025 POMPE AVEC BATTERIE VLAD REMPLACEMENT BATTERIE PAR BATTERIE ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR ESSAIS OK OS21/02/2025 RENDU. |  |  | 2021-0296 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419341 | OS30/01/2025 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LEBLANC | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-02-15
2021.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 241402 | 6021 | HC GROSSESSES PATHOLOGIQUES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CETTE POIRE DE MONITO DE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE. | OS29/01/2025 MARQEUEUR D VENEMENT REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-1209 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740004 | OS29/01/2025 MARQEUEUR D VENEMENT REMPLACER PAR UN NEUF ET RENDU AU SERVICE. | 635 | F15-3 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-15
2021.XLS | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2025-03-18 | 241399 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA PEDALE DE FREIN DE L'ARCEAU DE LA SCOPIE NE FONCTIONNE PAS TOUJOURS. | IF 27/01/2025 APPEL SAV POUR UNE DEMANDE D'INTERVENTION IF 17/03/2025 GE INTERVENU EN FEVRIER IF 18/03/2025 RECEPTION RAPPORT DU 05/02/2025 |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 | ROZAY | 5346/7272 | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-02-15
2021.XLS | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 241341 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE DE FAUTEUIL POUR LA 1012 MME HEC AVEC UN COUSSIN ELLE MESUR E 1.62 POUR 73KG950 | ML 24/01/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 24/01/25 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-02-14
2021.XLS | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-21 | 241290 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE A CHUTE SUR INTERVENTION. CARTER DEBOITE. POUR VERIFICATION TECHNIQUE. MERCI BEAUCOUP | OS23/01/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB30/01/2024 ENVOIE SAV OS21/02/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3326845 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB21/02/2025 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSE - MISE A JOU |  |  | 2021-1297 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 25110569 | OS23/01/2025 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/02/2025 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3326845 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-02-13
2021.XLS | 2025-01-23 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 241292 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CABLE DE CHARGE D'UN APPAREIL EOA CASSE AU NIVEAU DE L'EMBOUT DE CONNECTION. MERCI | OS27/01/2025 CABLE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 10.02.2025 REMPLACEMENT CABLE => A DISPO DU SERVICE OS18/02/2025 RENDU. |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | OS27/01/2025 CABLE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-13
2021.XLS | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 241181 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | REFORME DU DM. NE PASSE PAS LA QUALIFICATION REMPLACE PAR 2024-0961 |  |  | 2021-0431 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2025-02-11 | 22879420
2021.XLS | 2025-01-21 | 2025-02-06 | 2025-03-19 | 241200 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE | OS22/01/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. NH 06.02.2025 ENVOI SAV IF 19/02/2025 RECEEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 24/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°171067 ET COMMANDE B2/164232 |  |  | 2021-0988 | OPTIQUE 30° 10 MM 31 CM | 26003BA | STORZ | 123ETD | OS22/01/2025 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE. OS19/03/2025 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°171067 ET COMMANDE B2/1642325 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-11
2021.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 241165 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA BATTERIE NE TIENT PLUS + BIP CONSTANT MEME BRANCHE. | PC 21/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR BATTERIE OS31/01/2025 RENDU. |  |  | 2021-0360 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420245 | OS31/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PAVILLA | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-02-08
2021.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-28 | 2025-02-17 | 241128 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL DONT L'ECRAN EST FIGE ET LA SONDE CASSEE. MERCI A VOUS | OS20/01/2025 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.01.2025 DM TESTE EN ATELIER => PANNE NE S'EST PAS REPRODUIT => REDONNE AU SERVICE |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 | OS20/01/2025 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-08
2021.XLS | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 241098 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL DANS POSTE DE SOIN, PROBLEME AVEC UNE ROUE QUI SE BLOQUE, FREINE SEULE. | PC 24/01/2025 DEMONTAGE ROUE ET RETRAIT DU FREIN QUI EST HS ET BLOQUE EN PERMANENCE |  |  | 2021-1331 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000490 | ML 21/01/25 MONITEUR RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-02-08
2021.XLS | 2025-01-17 | 2025-02-03 | 2025-04-09 | 241025 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | INDIQUE UN MESSAGE D'ERREUR LORSQU'IL EST ALLUME. MERCI A VOUS | IF 03/02/2025 ERREUR A LA MISE EN MARCHE , ENVOI EN REPARATION IF 13/02/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 17/02/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/04/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00159071 ET COMMANDE B2/1647047 COLI |  |  | 2021-1047 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507191 | OS09/04/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00159071 ET COMMANDE B2/1647047 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/04/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLEMENT DT LESENECAL | 5392 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-02-07
2021.XLS | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 241052 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | GENERATEUR NE FONCTIONNE PLUS EN MODE TWIN LES 2 MANCHES DE BE NE FONTIONNE PAS ENSEMBLE = 2 MANCHES DE BE NEUF DONNE POUR TEST. URGENT PLUS DE TWIN AU BLOC BFE | IF 20/01/2025 APPEL SAV , PROBLEME D'UTILISATION DU BISTOURI , LE MODE TWIN EST POSSIBLE UNIQUEMENT EN COAG PAS EN COUPE , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE , DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-07
2021.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 240981 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 16.01.2025 >> REMPLACEMENTS DES FILTRES (0.1 ET 0.2µM) DU PASTEURISATEUR. PAS DE FUITE. REMISE EN SERVICE DE L'AUTOMATE |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-06 | 22879420
2021.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 240966 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA PRISE EST CASSEE. EST-IL POSSIBLE D'EN AVOIR UNE NOUVELLE. MERCI | NH 17.01.2025 REMPLACEMENT CHARGEUR |  |  | 2021-0832 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688602 |  |  |  |  | 0 | RASSCHAERT | 4671 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-02-06
2021.XLS | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 240956 | 7046 | EXT SALLE DE REVEIL BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME BATTERIE MEME EN CHARGE | IF 16/01/2025 NETTOYAAGE CAPTEUR OK , TEST DE FONCTIONNEMEENT OK , REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0610 | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | HB 201 DM | HEMOCUE | 2108622025 |  |  |  |  | 0 | LONCLE | 5311 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-02-06
2021.XLS | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-02-10 | 240898 | 2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | FIBRO: CANAL D'EAU OBSTRUE | CANAL WATER JET BOUCHE. ENVOIE CHEZ PETEL SERVICE NETTOYAGE CANNAL AIR/EAU (PRESENCE DE RESIDU PLASTIQUE) REMISE EN SERVICE |  |  | 2021-1002 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EG29-I10 | PENTAX | A002YZ1154 |  |  |  |  | 0 | MITTELLETTE | 1323 | N | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00084 | POLE CHIRURGIE | 2025-02-05
2021.XLS | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 240761 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRISE CASSEE (LES 2 FICHES SONT SORTIES DE LA PRISE) | ML 14/01/25 CABLE SECTEUR REMPLACER + CTRL ET TEST OK | CH 445 SMRG |  | 2021-0590 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0009 | ML 14/01/25 CABLE SECTEUR REMPLACER + CTRL ET TEST OK |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-02-01
2021.XLS | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 240725 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DIATEC : PREVOIR MP MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDAITON DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 06/02/2025 RECEPTION RI - CONFORME / FONCTIONNEL |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-31 | 873060
2021.XLS | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 240726 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DIATEC : PREVOIR CALIBRATION MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 06/02/2025 RECEPTION RI - CONFORME/FONCTIONNEL |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-01-31 | 873060
2021.XLS | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 240705 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DIATEC : DEFAUT ARTEFACT MH10/01/2025 RECEPTION EVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 06/02/2025 RECEPTION RI- CONFORM/FONCTIONNEL |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-31 | 873060
2021.XLS | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 240723 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DIATEC : PREVOIR CALIBRATION MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 06/02/2025 RECEPTION RI - CONFORME / FONCTIONNEL |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-31 | 873060
2021.XLS | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 240712 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO : REMPLACEMENT PINCE LAME FV LE 10.01.2025 >> REMPLACEMENT DE LA PINCE LAME. DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-31 | 22879420
2021.XLS | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 240696 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 10/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE ESSAI BATTERIE OK RESTITUTION STOCK PHARMA |  |  | 2021-0974 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24932228 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-31 | 22890660
2021.XLS | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 240425 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 06/01/2025 ROUE DE DROITE A DU MAL A TOURNER , VERIFICATION DU SYSTEME , SYSTEME FONCTIONNEL APRES TEST , RESOLUTION DECONNECTION RECONNECTIONS DES FORCE SENSOR |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-01-25 | 22766809
2021.XLS | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240400 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE REMPLACER LA BATTERIE | PC 07/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK OS28/01/2025 RENDU. |  |  | 2021-0359 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420643 | MH 06/01/2025 DEPOT LOCAL REPARATION OS28/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | LECANU | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-24
2021.XLS | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2025-03-04 | 240364 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUE CE JOUR PAR TECHNICIEN SAV DE HORIBA | HORIBA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 04.03.2025 >> RI 8000043077/10 DU 01.02.2025 // MOHAMED MA ALLALI "DESCRIPTION DE L'INTERVENTION 1 - MAINTENANCE TRAVAIL EFFECTUE 1 - SUIVI DU CHECK-UP DE MAINTENANCE APPAREIL QUALIFIE, AUX SPECIFICATIONS DU FABRICAN | 22-3021 |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | BESLON | 4105 | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 004193 | HORIBA MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-23
2021.XLS | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 240351 | 5083 | SEANCE ONCOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOTRE NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | OS09/01/2025 APPAREIL QUI EST TOMBER REPARER A RECUPERER. |  |  | 2021-0576 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-33 | OS09/01/2025 APPAREIL QUI EST TOMBER REPARER A RECUPERER. |  |  |  | 0 | NOHARET | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-23
2021.XLS | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 240472 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 06.01.2024 RECEPTION DEVIS REMPLACEMENT EMBASE MONOPOLAIRE SUITE MP => DA TRANSMISE |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-21 | 824155
2021.XLS | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240290 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, BATTERIE DE POMPE A PERFUSION HS | NH 31.12.2024 RECEPTION EN ATELIER PC 07/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK IL 09/01/2025 REMPLACEMENT RALLONGE POUR BRASSARD 1 TUBE PNI / TEST OK FONCTIONNEL A RECUPERER AU SERVICE OS07/02/ |  |  | 2021-0363 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420532 | OS07/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-18
2021.XLS | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 240255 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CABLE E.C.G DENUDE | 30/12/2024 MAD ELECTRODES - RENDU |  |  | 2021-1274 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156827 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-18
2021.XLS | 2024-12-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 240272 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POUVEZ-VOUS VENIR DANS LE SERVICE, IL N'Y A PLUS RIEN QUI S'AFFICHE A L'ECRAN DU COLPOSCOPE. MERCI. | MH : CONNEXION IMPOSSIBLE ENTRE LE MICROSCOPE ET L'ECRAN MH 02/01/2024 REMPLACEMENT CABLE HDMI - DVI PAR HDMI - HDMI ENTRE LE MEDIACAPTUR ET LE MONITEUR - FONCTIONNEL | 4-231 |  | 2021-1081 | VIDEO COLPOSCOPE | VIEW 31 | ATMOS | 1051852 |  |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 22-680 | ATMOS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-18
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240199 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0470 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06965 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240198 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0467 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07645 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240197 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0485 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07325 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240196 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0473 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07261 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240193 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0482 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F05614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240192 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0475 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F01878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240194 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0488 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07099 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-27 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240189 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR NOTRE POMPE A PERF DOUBLE VOIE SONNE CONSTAMMENT AVEC UN MESSAGE BATTERIE A REPARER MALGRE BRANCHEMENT SUR SECTEUR. MERCI BONNE JOURNEE | PC 07/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK | 1-236 |  | 2021-0370 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420797 | LL 31/12/2024 PROBLEME BATTERIE - DM FOURNI AVEC CABLE SECTEUR - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | HUC DELCOURT | 5072 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-01-17
2021.XLS | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 240195 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 17/10/2024 , REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE , APPAREIL CCONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0478 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06781 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 240155 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : CONTROLE DE LA SONDE DE TEMPERATURE FV LE 26.12.02024 >> RI 24-12-23-115032-6 DU 23.12.2024 // F SAVY "CONTROLE DE LA SONDE PAR COMPARAISON. FACTEUR DE CORRESTION A=1 ET B=-3.258" |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2025-01-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 240154 | 3102 | EXT PHARMACIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | OCEASOFT : CONTROLE DE LA SONDE DE TEMPERATURE FV LE 26.12.02024 >> RI 24-12-23-115032-5 DU 23.12.2024 // F SAVY "CONTROLE DE LA SONDE PAR COMPARAISON. FACTEUR DE CORRESTION A=1 ET B=-0.994" |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 007535 | OCEASOFT |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2025-01-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-01-06 | 240117 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/12/2024 CAPTEUR SPO2 DOIGT NON FONCTIONNEL A REMPLACER COMME DEMANDE FOURNITURE D'UN CAPTEUR D'OREILLE 96720UN PC 06/01/2025 FOURNITURE D'UN CAPTEUR DS100A (STOCK OCCASION) ESSAI OK |  |  | 2021-1331 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000490 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-01-14 | 22890660
2021.XLS | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-06-12 | 240134 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/12/2024 DEMANDE D'UN CAPTEUR D'OREILLE ATTENTE COMMANDE UGAP DEALACHATS PC 12/06/2025 DEJA FOURNI UN CAPTEUR POUR AUTRE MONITEUR PNI DONC 1 POUR 2 C'EST PAS MAL |  |  | 2021-1330 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000489 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2025-01-14 | 22890660
2021.XLS | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 240113 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | 2 POMPES GRISES DEFECTUEUSE N)BIO 2021-0368 N° BIO 2024-0258 | NH 24.12.2024 RECEPTION EN ATELIER PC 07/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK OS24/01/2025 RENDU |  |  | 2021-0368 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420538 | OS24/01/2025 RENDU |  |  |  | 0 | DRISSI | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2025-01-14
2021.XLS | 2024-12-24 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 240118 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, IL N'Y A PLUS DE CONNEXION ENTRE L'OPTIQUE ET LA VIDEO MERCI DE PASSER EN SALLE DE COLPOSCOPIE AU NIVEAU DES CONSULTATIONS DE GYNECO | MH : PRBLM DE CONNEXION ENTRE L'OPTIQUE MH 23/01/2025 REMPLACEMENT DU CABLE HDMI - FONCTIONNEL |  |  | 2021-1081 | VIDEO COLPOSCOPE | VIEW 31 | ATMOS | 1051852 |  |  |  |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-14
2021.XLS | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-02-24 | 240106 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/12/2024 PROBLEME SUR EXEMAN RACHIS EN ENTIER , REMPLACEMENT DE LA MOUSSE SECURITE PATIENT OK , DIAGNOSTIC APPROFONDI AFIN DE DETERMINER LA CAUSE DU DEFAUT SPORADIQUE CONCERNANT LE PROGRAMME TELERACHIS 11-15 ANS DEBOUT. LES VALEURS DE L'ENCODEUR ROTA |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-01-14 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 240093 | 0360 | MAINTENANCE FAUTEUIL ROULANT | BIOMEDICAL | CAMMAN | LIVRAISON D'UN FRE EN SALLE D'ERGOTHERAPIE POUR MONSIEUR MAZEAS | PC 24/12/2024 LIVRAISON PRET FRE 2021-2363 |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 |  |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2025-01-11
2021.XLS | 2024-12-20 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 239991 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE BERAPHONE DU PEA NE FONCTIONNE PLUS TRES BIEN, IL INDIQUE SUR EASYSCREEN QUE LA DATE DU CALLIBRAGE EST EXPIREE. POURRIEZ-VOUS L'ECHANGER ET LE RECALIBRER MERCI. | DIATEC : PREVOIR CALIBRATION MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 06/02/2025 RECEPTION RI - CONFORME / FOCNTIONNEL |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 | SC 27/12/2024 APPAREIL DESCENDU AU BIOMED CE JOUR, STOCKE DANS L'ATELIER RANGE A COTE DES BUREAUX |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Préventive |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-10
2021.XLS | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2025-02-03 | 239855 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, COMME CONVENU : MAINTENANCE AVEC CHANGEMENT DU MODULE SPO2 + FICHE. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE. CEDRIC PARI | OS19/12/2024 DEFIBRILATEUR DEPOSE A L ATELIER. NH 19.12.2024 DEMANDE ENLEVEMENT NH 16.01.2025 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 21/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/02/2025 RECEPTION D UN DEFIBRILATEUR REPARER SUIVANT ORDRE DE TRAVAIL WO-073958 |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 | OS19/12/2024 DEFIBRILATEUR DEPOSE A L ATELIER. OS03/02/2025 RECEPTION D UN DEFIBRILATEUR REPARER SUIVANT ORDRE DE TRAVAIL WO-07395855 ET COMMANDE B2/1546531 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/02/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Préventive |  | Définitive | 000255 | PHYSIO CONTROL FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2025-01-08
2021.XLS | 2024-12-17 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 239787 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI DE BIEN VOULOIR PROCEDER A LA REVISION DE CE DISPOSITIF A OEA/PEA CAR IL EST TRES DIFFICILE A REALISER LES TESTS DEPUIS PLUSIEURS JOURS (IL CAPTE TRES MAL ALORS QUE LE TEST SE FAIT SANS PROBLEME SUR LE MEME ENFANT AVEC UN AUTRE APPAREIL). MERCI D'AV | DIATEC : PREVOIR CALIBRATION OS18/12/2024 APPAREIL D OTO EMISSIONS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 10/01/2025 RECEPTION DEVIS Q689442 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | OS18/12/2024 APPAREIL D OTO EMISSIONS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | N | Préventive |  | Définitive | 010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2025-01-07
2021.XLS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239743 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 16.12.2024 BOUTEILLE DE GAZ DE CALIBRATION DE REMPLACEMENT DONNE AU SERVICE => MIS EN RESERVE EN ATTENDANT FIN DE LA BOUTEILLE EN PLACE |  |  | 2021-1090 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | ERGOSTIK | GERATHERM | 220100926 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-04 | 824155
2021.XLS | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239693 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MME LEVASSEUR, 1171] FRM A RECUPERER EN ERGO | ML 16/12/24 RETOUR A L'ATELIER NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 16/12/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2025-01-04
2021.XLS | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 2025-01-21 | 239706 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | SIGNAL D'ERREUR = PROBLEME D'ATTRIBUTION | OS16/12/2024 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.IL EXISTE DEJA UNE INTERVENTION SUR CETTE EQUIPPEMENT . IF 26/12/2024 PROBLEME SUR CARTE , ENVOI EN REPARATION IF 07/01/2025 RECEPTION DEVIS DE REPARATION ET DE MP, DA TRANSMISE LL 08/01/2025 DA VALIDE |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 | OS16/12/2024 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.IL EXISTE DEJA UNE INTERVENTION SUR CETTE EQUIPPEMENT . OS21/01/2025 RECEPTION D UN BISTOURI ERBE REPARER SUIVANT BLN°916175 ET COMMANDE B2/1543402 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-04
2021.XLS | 2024-12-13 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 239639 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME BATTERIE | RB16/12/2024 RECEPTION POMPE A PERF - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 07/01/2025 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR NOUVELLE BATTERIE ICU ORIGINE REMISE A 0 COMPTEUR ESSAIS OK OS28/01/2025 RENDU. |  |  | 2021-0297 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419211 | OS28/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | PATTIER | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2025-01-03
2021.XLS | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 239652 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 12.12.2024 >> REMPLACEMENTS DES FILTRES DU PASTEURISATEUR. PAS DE FUITE. REMISE EN SERVICE DE L'AUTOMATE |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-03 | 22879420
2021.XLS | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-03-04 | 239653 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 13.12.2024 >> DEMANDE OFFRE POUR MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17.12.2024 >> DEVIS 4897 DU 16.12.2024 REMPLACEMENT DE DIFFERENTES PIECES + QUALIFICATION DE PERFORMANCE PASTEURISATEUR" MONTANT 4487.60€ ATTENTE VALIDATION |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010771 | H.S.C |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2025-01-03 | 22879420
2021.XLS | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 239666 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRE DE PRET DE SEZGHIN A VENIR CHERCHER EN ERGO (JE PEUX LE RAMENER AU SSR UN SOIR SI TU VEUX) | ML 16/12/24 RETOUR A L'ATELIER ML 16/12/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN CHARGE ML 17/12/24 CHARGEMENT TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 16/12/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4444 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2025-01-03
2021.XLS | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239588 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR LE RESPIRATEUR NE DELIVRE PAS LE VOLUME COURANT DEMANDE. PAS DE FUITES A L'AUTO TEST. MERCI | DRAGER : VT NON ATTEINT FV LE 16.12.2024 >> REMPLACEMENT DES CAPTEURS DE DEBIT. AUTOTEST ET TEST DE FONCTIONNEMENT : OK DM FONCTIONNEL. |  |  | 2021-0805 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0083 |  | 596 | PERSEUS A500 - 5 | STATION ANESTHESIE | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-02
2021.XLS | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-04-25 | 239573 | 3054 | RADIOLOGIE URGENCES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB10/12/2024 PB ECHO AFFICHE MESSAGE D'ERREUR CODE 7 ET 3 LORS DU LANCEMENT DE L ETUDE - REDEMARRAGE 3 FOIS DE L ECHO - LE MESSAGE D ERREUR N APPARAIT PLUS - UTILISATION SANS PB L ECHOGRAPHE RB11/12/2024 CRASH DE L ECHOGRAPHE - REDEMARRAGE FORCER DE L ECH |  |  | 2021-1253 | ECHOGRAPHE | ACUSON SEQUOIA | SIEMENS | 802996 |  | 629 | ECHOGRAPHE ACUSON SEQUOIA |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2025-01-02 | 22877333
2021.XLS | 2024-12-11 | 2025-01-06 | 2026-04-16 | 239531 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VISION FLOUE, OPTIM: 8399 | OS13/12/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE REPARATION. NH 06.01.25 ENVOI SAV NH 15.01.2025 DM IRREPARABLE => VOIR POUR REMPLACEMENT OS14/11/2025 OPTIQUE REVENU NON REPARER SUIVANT BLN°184242 TRANSMIS AU TECH. NH 16.04.2026 OPTIQUE REMPLACEE |  |  | 2021-0773 | OPTIQUE | WA53000A | OLYMPUS | BIO-04 | OS13/12/2024 OPTIQUE DEPOSE A L ATELIER SUR L ETAGERE REPARATION. OS14/11/2025 OPTIQUE REVENU NON REPARER SUIVANT BLN°184242 TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2025-01-01
2021.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 239461 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRM AVEC COUSSIN VISCO POUR MME LEVASSEUR CH 71 NEURO HAUTEUR SOL SIEGE A 40CM MERCI TU PEUX L'APPORTER EN ERGO | ML 10/12/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 10/12/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-12-31
2021.XLS | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 239501 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB10/12/2024 DEFAUT CONSTATE NE CHARGE PAS - PAS DEE VOYANT QUI S ALLUME - CHANGEMENT DU CABLE DE CHARGE TRANSFO - CONFORME ET FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0243 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE DE TABLE OPERATOIRE | 3110.26E9 | GETINGE/MAQUET | 13265 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-31 | 22877333
2021.XLS | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 239421 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HATTON | BONJOUR, LE MONNAL AFFICHE L'ERREUR ROUGE : "VENTILATION EN MODE DEGRADE, CHANGER D'APPAREIL AU PLUS TOT". ERREUR 37 JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT | RB09/12/2024 MESSAGE ERREUR 37 LORS DE L ALLUMAGE - APPEL SAV - LANCEMENT AUTO TEST - AUTO TEST NE PASSE PAS LORS DE L INITIALISATION - EN ATTENTE DE DEVIS POUR PASSAGE TECH - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE IL 09/01/ |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | O | Corrective |  | Définitive | 012613 | AIR LIQUIDE SANTE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-28
2021.XLS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 239328 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | AFFICHE DEFAUT MOTEUR SUR LA TELECOMMANDE LORS D'UNE INTERVENTION LE PILIER NE REPOND PLUS NE FONCTIONNE QU'EN MANUELLE SUR LE PILIER. | IF 06/12/2024 TES DE FONCTIONNEMENT OK , PAS DEFAUT CONSTATE , REMIS EEN SERVICE |  |  | 2021-0649 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 108489653 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-27
2021.XLS | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2025-01-07 | 239363 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE | OS09/12/2024 VIDEO-GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. RB09/12/2024 ENVOIE SAV OS07/01/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76649007 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 07/01/2025 VIDEO GASTRO REPARE , |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 | OS09/12/2024 VIDEO-GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS07/01/2025 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76649007 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH OS08/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-27
2021.XLS | 2024-12-06 | 2025-01-06 | 2025-02-03 | 239325 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA SOUDEUSE BLOC LORS DE L'UTILISATION JE N'AI PAS DE SOUDEUSE DE REMPLACEMENT | IF 06/01/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 08/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/02/2025 RECEPTION D UNE THERMOSOUDEUSE REPARER SUIVANT BLN°0125-10775 ET COMMANDE B2/15433999 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 03/02/2025 RECEEPTION SOUD |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 | OS03/02/2025 RECEPTION D UNE THERMOSOUDEUSE REPARER SUIVANT BLN°0125-10775 ET COMMANDE B2/15433999 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-27
2021.XLS | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 239324 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA SOUDEUSE BLOC LORS DE L'UTILISATION JE N'AI PAS DE SOUDEUSE DE REMPLACEMENT | IF 06/12/2024 MIS EN TEST DE FONCTIONNEMEENT IF 19/02/2025 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | O | Corrective |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-27
2021.XLS | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 239189 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/12/2024 PRISE POIRE TIR RX DEBOITEE , E. REMPLACEMENT DE LA PRISE AVEC SON CABLE QUI CONNECTE LA POIRE D'EXPOSITION A LA D814.X27. LA PRISE A ETE FIXEE CORRECTEMENT, SYSTEME FONCTIONNE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-25 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-04 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 239239 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NOUS AVONS A NOUVEAU UNE POMPE DEFECTUEUSE, ELLE FONCTIONNE MAIS SONNE, ET AFFICHE PROBLEME BATTERIE, MALGRE QU'ELLE SOIT BRANCHE. NOTRE UF : 4064, SERVICE HOPITAL DE SEMAINE N4T2. N° BIO : 2021-0307 | PC 16/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR ICU ORIGINE REINITIALISATION COMPTEUR |  |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-25
2021.XLS | 2024-12-03 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 239144 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | SUPPORT DE SERINGUE CASSE. DEVIS TRANSMIS AU BIOMEDICAL POUR VALIDATION | LL 03/12/2024 RECEPTION DEVIS N° DE15930 SUITE CASSE DU SUPPORT DE SERINGUE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 | HANNECART | 01 30 75 53 41 | O | Corrective |  | Définitive | 683 | LEMER PAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-24
2021.XLS | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 239170 | 3113 | MAS LES FLORALIES AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE EN URGENCE POUR AUJOURD'HUI OU DEMAIN MATIN FRE DE PRET POUR MADAME CEYHAN SEZGHIN CH 5 UNITE 1 LARGEUR 60/65 PROFONDEUR 50 AA2 POIDS 150 KG SANS COUSSIN COMMANDE A DROITE MERCI MARION S | ML 03/12/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 03/12/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | GONFRAY | 4444 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00081 | HORS POLE | 2024-12-24
2021.XLS | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 239173 | 3301 | EXT CS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR LA POMPE VOLUMETRIQUE SONNE : REBRANCHER , REPARER OU REMPLACER LA BATTERIE MERCI | OS04/12/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE ORIGINE ICU + REINITIALISATION COMPTEUR PREVENTIVE OK OS10/12/2024 RENDU. |  |  | 2021-0357 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420456 | OS04/12/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 5155 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-24
2021.XLS | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 239073 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/12/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER , CONFORME |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-21 | 22766809
2021.XLS | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 239070 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, LA BATTERIE DE LA POMPE A PERFUSION EST DEFECTUEUSE. MERCI BONNE JOUNEE | OS02/12/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + REINITIALISATION ESSAIS OK OS10/12/2024 RENDU. |  |  | 2021-0314 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419329 | OS02/12/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | NOHARET | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-12-21
2021.XLS | 2024-11-30 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 239050 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, ECG DE PRET HS. LES VISES DE L'ECG SONT PARTIE DU SOCLE POUR MAINTENIR LE SUPPORT. MERCI A VOUS ET BONNE JOURNEE. | MH : ECG PARTI DU SOCLE MH 03/12/2024 REPLACER ECG SUR LE SOCLE - FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-1276 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156836 |  |  |  |  | 0 | GRIMAUD | 4305 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-12-21
2021.XLS | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 238994 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE D'ERREUR CONSTANT A L'ALLUMAGE, DEMANDE DE RECHARGE BATTERIE | OS29/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/12/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU REINITIALISATION BATTERIE + ESSAIS OK OS10/12/2024 RENDU. |  |  | 2021-0352 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420795 | OS29/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANE | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-19
2021.XLS | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 2025-01-07 | 238931 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | IMPRESSION DE PRESENCE DE ROUILLE SUR L'EXTREMITE DU DUOD. REVETEMENT ABIME? | OS27/11/2024 VIDEO DUODENOSCPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. IF 06/12/2024 PRESENCE ROUILLE , ENVOI EN REPARATION OS07/01/2024 RECEPTION D UN VIDEDUOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76651393 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 07/01/202 |  |  | 2021-0783 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2123878 | OS27/11/2024 VIDEO DUODENOSCPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS07/01/2024 RECEPTION D UN VIDEDUOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76651393 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/01/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-12-18
2021.XLS | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 238903 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | AFFICHE BATTERIE FAIBLE | PC 27/11/2024 NE CHARGE PAS REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU ESSAIS OK OS02/12/2024 RENDU. |  |  | 2021-0364 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420558 | OS02/12/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS02/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-18 | 22890660
2021.XLS | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 238895 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME DE BATTERIE | OS27/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 27/11/2024 RAS - PAS D'ALARME BATTERIE A L'ALLUMAGE - FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE OK PAS DE DEFAUTS CONSTATE PAR PRECAUTION REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU OS29/11/2024 RENDU. |  |  | 2021-0295 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419299 | OS27/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LECANU | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-18
2021.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238821 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/11/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE OK , CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-17 | 22766809
2021.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 238833 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | MAUVAIS TRACE DU RCF ET RYTHME MATERNEL LES DEUX RYTHMES SE MELANGENT | RB28/11/2024 CHANGEMENT DES CAPTEUR TOCO (SN: H24802060004) ET US (SN : H24200440010) |  |  | 2021-1206 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740009 |  | 640 | F15-8 | CARDIOTOCO | 0 | BOUCAUD | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-12-17
2021.XLS | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 238834 | 2530 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | BORD DE L'ECRAN DU MONNAL DECOLLE | BAGUETTE PLASTIQUE CASSEE PAS DE CONSECANCE SUR LA VENTILATEUR. REMIS DANS LE SERVICE |  |  | 2021-1012 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16154 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-12-17
2021.XLS | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 238775 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/11/2024 MP EFFECTUER LE 25/11/2024 , CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-12-14 | 22766809
2021.XLS | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-27 | 238686 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OS22/11/2024 ENVOIE SAV POUR MAINTENANCE. | OS22/11/2024 ENVOIE SAV POUR MAINTENANCE. OS22/11/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM 25/11/2024 ENVOI SAV NH 27.12.2024 RECEPTION BL 3322824 => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES + BATTERIE => DM CONFORME A DISPO DU SERV |  |  | 2021-0129 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817774 | OS22/11/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. YM 25/11/2024 ENVOI SAV OS28/02/2025 RENDU |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-13 | 706294
2021.XLS | 2024-11-21 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 238662 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | DRAGER : NE DEMARRE PAS MH 21/11/2024 RENVOI SAV AVEC LE SOCLE 2021-1050 SN H7033936 AVEC FICHE RMA - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/12/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE VALIDATION DA OS20/02/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F02 |  |  | 2021-0744 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506625 | OS20/02/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F02056123 ET COMMANDE B2/1535822 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-12-12 | 873060
2021.XLS | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238675 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME DE BATTERIE | PC 26/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU (SUITE AVIS DE SECURITE) ESSAIS OK OS29/11/2024 RENDU. | 5083 |  | 2021-0353 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420441 | OS29/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PATTIER | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-12
2021.XLS | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 238676 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | UNE DES ROUES DU DYNAMAP S'EST DESADAPTEE DE SON LOGEMENT RENDANT L'APPAREIL BANCAL AVEC UN RISQUE ELEVE DE CHUTE | PC 25/11/2024 REMISE EN PLACE DE LA ROUE MANQUANTE ESSAIS OK |  |  | 2021-1328 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000487 |  |  |  |  | 0 | MEY | 675660 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-12-12
2021.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 238600 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, FICHE DE SPO2 HS. NE MESURE PAS LA SATURATION Y COMPRIS AVEC UN AUTRE CABLE. + DEMANDE DE MAINTENANCE PERIODIQUE. + DEMANDE DE SCOPE DE REMPLACEMENT POUR MAINTENIR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE DES SMUR TRES CORDIALEMENT, | NH 29.11.2024 DEMANDE D'ENLEVEMENT NH 04.12.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 09/12/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 19.12.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES + VERIFICATION PERFORMANCES => DM CONFORME DONNE AU SERVICE |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001076 | PHYSIO CONTROL / STRYKER |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-11
2021.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 238599 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE FAIT PAS DE SOUDURES CORRECTES | LABO ELECTROFRANCE : DEFAUT SOUDURE MH 21/11/2024 PLSRS TEST EFFECTUES - DEFAUT NON-CONSTATES - MAD DU SERVICE MH 22/11/204 RENDU |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | O | Corrective |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-12-11
2021.XLS | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 238584 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PEDALE DOUBLE NE FONCTIONNE PAS AFFICHE B10 DEFECT D'ACTIVATION. | IF 22/11/2024 PEDALE NON FONCTIONNEL , REMPLACEMENT DE LA PEDALE PAR UNE RECUPE , MIS A DISPO DU SERVICE OS27/11/2024 RENDU. |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 | OS27/11/2024 RENDU. | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-11
2021.XLS | 2024-11-19 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 238561 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPAREIL NON FONCTIONNEL MALGRE UN RECALIBRAGE FAIT. MESSAGE "CIRCUIT ERREUR 5" APPARAIT DES L'UTILISATION. MERCI D'AVANCE POUR VOTRE REACTIVITE CAR L'IMMOBILISATION DE L'APPAREIL ENGENDRE DES DYSFONCTIONNEMENTS DANS NOTRE ORGANISATION DE SERVICE. | DRAGER : CIRCUIT ERREUR 5 MH 21/11/2024 RENVOI SAV AVEC SON SOCLE H7033937 ET FICHE RMA - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/12/2024 RECEPTION DEVIS F00781834 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS22/01/2025 RECEPTION D UN |  |  | 2021-1049 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507195 | OS22/01/2025 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00781834 ET COMMANDE B2/1533255 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-12-10
2021.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 238345 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE SATUROMETRE NE FONCTIONNE PLUS. POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP? MERCI | RB15/11/2024 REMPLACEMENT PINCE SPO2 |  |  | 2021-0930 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050160 |  |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-12-06
2021.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 238787 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PHOENIX : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 25.11.2024 >> REMPLACEMENT DES FILTRES 0.1µ ET 0.2µ PAS DE FUITE. |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-12-06 | 22879420
2021.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 238390 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE NE REPOND PLUS A LA COMMANDE MONTER/DESCENDRE. MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 20/11/2024 APPEL SAV POUR UNE INTERVENTION IF 29/11/2024 INTERVEENTION DE SIEMEENS LE 28/11/2024 , LE PROBLEME EST SUR LES ECRANS , RENDEZ-VOUS LE 13 DECEMBRE POUR REMPLACEMENT DES DEUX ECRANS IF 24/12/2024 REMPLACEMENT DES DEUX ECRANS LE 12/12/2024 |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | BIJAQUI | 4596 | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-06
2021.XLS | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 238396 | 5500 | HP PSY G08/G14 INTERSECTEUR OLIVIERS | BIOMEDICAL | LEGRAND | NOUS SOMMES DANS LE BESOIN D'UN DYNAMAP : VS-600 REF BIO 2021-0541 N°UF 04-5500 | A DEPOSER AU BIOMEDICAL MATERIEL N'A JAMAIS ETE DEPOSE AU BIOMEDICAL. DEMANDE CLASSEE |  |  | 2021-0541 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-14026368 |  |  |  |  | 0 | DUCAMPS | 0130283334 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-3 | LES OLIVIERS | 04-00091 | POLE SANTE MENTALE - ADDICTOLOGIE BMT | 2024-12-06
2021.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238232 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , APPAREIL CONFORME |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2021.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 238234 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/11/2024 DEVIS POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE , DA TRANSMISE IF 04/02/2025 MP EFFECTUER PENDANT LE CORECTIVE |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 |  | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 003753 | ERBE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04 | 22766809
2021.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-12-11 | 238199 | 5071 | HC PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE NE SE CHARGE PLUS. POUVEZ-VOUS LE REPARER S'IL VOUS PLAIT. | OS 13/11/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION YM 14/11/2024 PROBLEME DE CHARGE SUR LE POUSSE SERINGUE - ENVOIE SAV OS06/12/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3322018 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2021-0148 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817793 | OS 13/11/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS06/12/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3322018 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLERGE | 4305 | O | Corrective |  | Définitive | 000634 | FRESENIUS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-12-04
2021.XLS | 2024-11-13 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 238167 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR RCF MONITORING DEFECTUEUX | NH 15.11.2024 RECEPTION EN ATELIER NH 27.02.2025 REMPLACEMENT => MIS EN REFORME |  |  | 2021-0519 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A4579 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-12-04
2021.XLS | 2024-11-13 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 238190 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUIS BRAS A RESSERRER SVP | OS13/11/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 26/11/224 RESSERRER - MAD DU SERVICE |  |  | 2021-0088 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29032 | OS13/11/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-04
2021.XLS | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2025-11-27 | 238136 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR UN DE NOS NASOFIBRO(SN 110573) EST DEFECTUEUX GAINE PERCEE VA T - IL ETRE REMPLACE OU REPARE ??? EN ATTENTE DES NOUVEAUX NASOFIBRO VIDEO......... | OS12/11/2024 NASO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . IF 13/11/2024 GAINE PERCEE , ENVOI EN REPARATION IF 19/11/2024 RECEPTION DEVIS TROP ELEVE ( 3779.29 TTC) , DEMANDE RETOUR EQUIPEMENT NON REPARE IF 23/11/2024 RECEPTION NASO NON REPARE |  |  | 2021-0822 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | FNL-10RP3 | PENTAX | N110573 | OS12/11/2024 NASO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE . |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | O | Corrective |  | Définitive | 001678 | PENTAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-12-03
2021.XLS | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 238144 | 7001 | EHPAD MARINES | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PRISE DU LIT ARRACHEE (LES FICHES SONT RESTEES DANS LA PRISE) LIT NE POUVANT PLUS FONCTIONNER | ML 13/11/24 CABLE SECTEUR CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0590 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0009 | ML 13/11/24 CABLE SECTEUR CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK ML 13/11/24 JE PASSE CET APRES-MIDI |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-12-03
2021.XLS | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 238092 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR , SONNE EN PERMANENCE MEME BRANCHER. | OS12/11/2024 DM DEPOSE SUR LE BUREAU DE PASCAL. PC 12/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU REÇUE SUITE MATERIOVIGILANCE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS20/11/2024 RENDU. |  |  | 2021-0356 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420642 | OS12/11/2024 DM DEPOSE SUR LE BUREAU DE PASCAL. OS20/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-30
2021.XLS | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 238075 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SIEMENS : CQ MH 08/11/2024 CQ EFFECTUE LE 06/11/2024 - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 08/11/2024 RECEPTION RI - CQRI CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-11-29 | 873060
2021.XLS | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 237978 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LORS DU TEST DU PERSEUS IL Y A PLUS DE 800ML DE FUITES. MERCI | RB15/11/2024 MESSAGE D'ERREUR FUITE (800ML) - VERIFICATION DU CIRCUIT ET DU BLOC PATIENT - LE PROBLEME ET TJR PRESENT - OUVERTURE D'UN DOSSIER DRAGER - EN ATTENTE DE RAPPEL DU TECHNICIEN RB25/11/2024 REMISE EN PLACE DE LA CHAUD - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-28
2021.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 237952 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | HDS ONCO HEMATO POMPE 2021 0311 DEFECTUEUSE MERCI | OS08/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 12/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE VLAD PAR BATTERIE ICU REÇUE SUITE MATERIOVIGILANCE REINITIALISATION BATTERIE ESSAIS OK OS19/11/2024 RENDU. |  |  | 2021-0311 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419293 | OS08/11/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS19/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | HUBERT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-11-27
2021.XLS | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 237919 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | CONGELATEUR EN PANNE POUR LA DEUXIEME FOIS DE L'ANNEE. MERCI DE FAIRE INTERVENIR LE PRESTATAIRE. MERCI | PC 06/11/2024 NE S'ALLUME PAS VERIFICATION FUSIBLES = 1 DES FUSIBLES EST CASSE DANS SON SUPPORT DEMONTAGE EMBASE SECTEUR ET PORTE FUSIBLE NETTOYAGE CONTACTS FUSIBLES (NOIRCIS) REMPLACEMENT D'UN FUSIBLE REMONTAGE ET ESSAI OK ALIMENTATION OK COMPRESSEUR OK | 1-619 |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-27
2021.XLS | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-01-10 | 237897 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : REMISE EN ETAT MICROSCOPE FV LE 05.11.2024 >> DEVIS DC20243374 DU 04.11.2024 "REHAUSSE DE TUBE + OCULAIRE + GUIDE + MO + DEPL" MONTANT 974.60€ ATTENTE VALIDATION FV LE 10.01.2025 >> REMPLACEMENT OCCULAIRE NON REGLABLE PAR OCCULMAIRE |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-26 | 22879420
2021.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2025-01-17 | 237841 | 3066 | EXT CONSULTATIONS UROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | FAIBLE INTENSITE DE LUMIERE | OS04/11/2024 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. NH 12/11/2024 ENVOIE SAV IF 23/12/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS17/01/2025 RECEPTION D UN CYSTO-FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76674555 ET COMMAN |  |  | 2021-0731 | CYSTO-FIBROSCOPE | CYF-5 | OLYMPUS | 7181975 | OS04/11/2024 CYSTO A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS17/01/2025 RECEPTION D UN CYSTO-FIBROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76674555 ET COMMANDE B2/1535430 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/01/2025 RENDU. | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 000682 | OLYMPUS FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-23
2021.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237823 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 31.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2021-0978 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48751 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2021.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237817 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 30.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2021.XLS | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237815 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE PREVENTIVE MICROSCOPES FV LE 16.09.2024 >> DEVIS DC20243263 DU 19.04.2024 FV LE 04.11.2024 >> MAINTENANCE PREVENTIVE DU MICROSCOPE EN DATE DU 29.10.2024 TECHNICIEN M. GUINGOUIN |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 010940 | GEO MICRO SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-11-23 | 22879420
2021.XLS | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 237770 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | UNE ROUE S'EST DESADAPTEE DU MONITEUR. ROUE ET MONITEUR EN SALLE DE SOINS IDE | PC 04/11/2024 FAIT PAR LE SERVICE TECHNIQUE TOUT EST OK |  |  | 2021-1330 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000489 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 0134675659 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-23
2021.XLS | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2025-02-03 | 237724 | 4809 | HC GYNECOLOGIE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | NE RESTE PAS ALLUME MALGRE CHARGE PLEINE | LE 31/01 ECHANGE DE LA BATTERIE TEST OK 06/11 NE TIEN PAS LA CHARGE. MISE EN COMMANDE D'UNE BATTERIE. LE 17/01 LIVRAISON DE LA BATTERIE SEMAINE 4 |  |  | 2021-0638 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506782 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00090 | POLE SANTE DE LA FEMME | 2024-11-21
2021.XLS | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 237651 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEFAUT ECOULEMENT | CONTROLE RAS |  |  | 2021-1029 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19210868 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2024-11-19
2021.XLS | 2024-10-29 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 237641 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NOUS AVONS LA BATTERIE DE NOTRE POMPE A PERFUSION QUI EST HS | OS31/10/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 04/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS20/11/2024 RENDU. |  |  | 2021-0363 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420532 | OS31/10/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-19
2021.XLS | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-19 | 239929 | 5058 | HC UNITE KANGOUROU PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.12.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT ACCU + CONTROLE ECLAIRAGE => DM CONFORME |  |  | 2021-1251 | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE | OBLOO OPTION LED | MEDIPREMA | 1950L-2174 |  | 632 | OBLOO - 1 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-19 | 824155
2021.XLS | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 237493 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/10/2024 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 22/10/2024 => CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-15 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-25 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 237504 | 5044 | HC SOINS INTENSIFS CARDIO PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE DEFIBRILLATEUR A EU UN CHOC QUI A FAIT OUVRIR LE CAPOT DU ROULEAU DE PAPIER ET LE DEROULEUR A ETE EGARE. SERAIT-IL POSSIBLE DEN REMETTRE UN SVP? | RB07/11/2024 REMPLACEMENT DU L'IMPRIMANTE - TEST OK - CONFORME ET FONCTIONNELLE - DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 4916 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-15
2021.XLS | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 237533 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MR CATHALA, 1149] FRE A VENIR RECUPERE EN ERGO. MERCI | ML 25/10/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 07/11/24 MIS EN CHARGE ML 08/11/24 CHANGER TERMINER ML 12/11/24 NETTOYAGE + CTRL + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 25/10/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-15
2021.XLS | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-11-08 | 237534 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE BOUTON EN HAUT A DROITE DE LA PEDALE QUI PERMET DE CHANGER LE MODE NE FONCTIONNE PLUS. | SIEMENS : PEDALE DEFFECTUEUSE IF 29/10/2024 DEMANDE D'INTERVENTION FAIT MH 08/11/2024 RECEPTION RI - REMPLACEMENT PEDALE - FONCTIONNEL |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-15
2021.XLS | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 237435 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/10/2024 MAAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 21/10/2024 => CONFORME |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-14 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 237473 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BATTERIE NE CHARGE PAS MEME UNE FOIS BRANCHE | PC12/11/2024 PAS DE DEFAUTS CONSTATES BATTERIE ICU REMPLACEE PAR BATTERIE VLAD RECEMMENT PAS DE DEFAUTS A L'ALLUMAGE SUR BATTERIE - PICTO BATTERIE PLEINE OK MISE EN CHARGE OK - VOYANT SECTEUR OK PASSAGE EN MODE BATTERIE = BATTERIE PLEINE ET SANS ALARME RE | N4T3 |  | 2021-0295 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419299 | LL 06/11/2024 RECEPTION EQUIPEMENT - TRANSMIS A PASCAL POUR PRISE EN CHARGE |  |  |  | 0 | JOREL | 4539 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-14
2021.XLS | 2024-10-23 | 2025-01-09 | 2025-02-26 | 237403 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE MODE BOLUS SEUL NE FONCTIONNE PAS ... | RB23/10/2024 RECEPTION POMPE MICREL - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 09/01/2025 ENVOI EN REPAARATION LE ? PAR QUI ? IF 13/01/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 13/01/2025 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS25/02/2025 RECEPTION D UNE RYTHMIC REPARER SUIVANT BL |  |  | 2021-0853 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717016 | OS25/02/2025 RECEPTION D UNE RYTHMIC REPARER SUIVANT BLN°2502810 ET COMMANDE B2/1543941 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS06/03/2025 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 009002 | SMD |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-13
2021.XLS | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 237330 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPE MESSAGE ERREUR IMPOSSIBLE PRENDRE PHOTO ET MODE NBI ET ECRAN NOIR A PLUSIEURS REPRISES URGENT ++++ MATERIEL SITUE AU BLOC OPERATOIRE | OLYMPUS : PAS D'IMAGE FV LE 23.10.2024 >> RECONNEXION DE L'ECRAN, NETTOYAGE DES CONNECTIQUES. COLONNE FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | SYDORAK | 5488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-11-12
2021.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 237273 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/10/2024 MAINTENANCE PREVEENTIVE EFFECTUER LE 17/10/2024 => CONFORRME |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-09 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-12-05 | 237276 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/10/2024 MAINTENANCE PREVEENTIVE EFFECTUER LE 17/10/2024 => CONFORRME |  |  | 2021-0761 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S8 | GENERAL ELECTRIC | VS8806857 |  | 588 | VOLUSON S8 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-09 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237251 | 8012 | HC PSYCHIATRIE G02 PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 60312 2025 / |  |  | 2021-0840 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688596 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237250 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° XXXXX 2025 / |  |  | 2021-0831 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688622 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237165 | 7115 | HC URGENCES PSYCHIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61236 2025 / |  |  | 2021-0841 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688613 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00060 | POLE SANTE MENTALE | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237231 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 60294 2025 |  |  | 2021-0436 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004113477 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237177 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61248 2025 / |  |  | 2021-0836 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237108 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56696 2025 / |  |  | 2021-0833 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688591 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237133 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56717 2025 / |  |  | 2021-0229 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237075 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | PHOENIX : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 18.10.2024 >> REMPLACEMENT DES FILTRES 0.1 ET 0.2µM |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237085 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 18.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61394 2025 / |  |  | 2021-0838 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-11-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 237039 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 17/10/2024 POMPE ENTERALE DE 2021 RECUP PONTOISE JAMAIS MIS EN SERVICE MAINTENANCE AVANT MISE EN SERVICE OCTOBRE 2024 REMPLACEMENT BATTERIE OK TEST DEBIT 50ML/H SUR 25ML DE VOLUME DEMANDE = 24.7ML DE VOLUME DELIVRE SUR 30MIN TEST DEBIT 200ML/H SUR 100M |  |  | 2021-0972 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24932227 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-07 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 237054 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | FERMETURE DE L'APPAREIL HS, APPAREIL EN POSTE DE SOINS | PC 18/10/2024 RECUP APPAREIL, COUVERCLE CASSE PC 18/10/2024 REMPLACEMENT COUVERCLE (RECUP) ESSAIS OK |  |  | 2021-0214 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G14 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-07
2021.XLS | 2024-10-16 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 237004 | 3073 | EXT CS ORL PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE DR DJEBLI NOUS INFORME QUE LES CAPTEURS DU PEA NE FONCTIONNENT PAS BIEN, IL FAUT QU'ELLE APPUIE SUR LES CAPTEURS POSES SUR LE CRANE DE L'ENFANT POUR QUE CA FONCTIONNE. MERCI DE CE QUE VOUS FEREZ POUR NOUS. | DIATEC : DEMANDE CALIBRATION + JEU DE CABLES ELECTRODE MH 04/12/2024 DEMANDE DEVIS PAR TELEPHONE - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 09/12/2024 RECEPTION DEVIS POUR CALIBRATION - EN ATTENTE VALIDATION DA MH 09/12/2024 RECEPTION DEVIS POUR ELECTRODE - EN ATTE | 2-205 |  | 2021-0785 | POTENTIEL EVOQUE AUDITIF | ECLIPSE | INTER ACOUSTICS | SN1008482 |  | 192 | PEA |  | 0 | PETITIMBERT | 57.49 | O | Corrective |  | Définitive | 010837 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-06
2021.XLS | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 237005 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU ME LIVRER CE FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE EN SALLE D'ERGO POUR M. CATHALA (CHAMBRE 1149) POUR UN ESSAI ET POUR LA VISITE A DOMICILE | ML 17/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 17/10/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BERREZAI | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-06
2021.XLS | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 236993 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 16/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0360 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420245 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | [7 empty] | 2024-11-06 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 236976 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 16/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-06 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236944 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/10/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 14/1/2024 => CONFORME |  |  | 2021-0764 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00618 |  | 589 | VOLUSON SWIFT |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-05 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236943 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : MP A PREVOIR MH 15/10/20024 RECEPTION RI - MP EFFECTUE LE 14/10 - FONCTIONNELET CONFORME |  |  | 2021-0764 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00618 |  | 589 | VOLUSON SWIFT |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-05 | 873060
2021.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236941 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : MP A PREVOIR MH 15/10/2024 MP REALISE LE 14/10/2024 - RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0757 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E48902 |  | 587 | ECHOGRAPHE E8 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-11-05 | 873060
2021.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 236928 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 11/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0306 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419518 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-11-05 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-15 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 236938 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TELECOMMANDE TRUPH NE FONCTIONNE PAS URGENT ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | RB15/10/2024 RECEPTION TELECOMMANDE TRUMPF - MIS LOCAL DEPOT RB25/10/2024 ENVOIE SAV RB06/12/2024 RECEPTION DEVIS POUR UN NEUF - EN ATTENTE DE VALIDATION SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE OS07/03/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE TS7500 SUIVANT BL |  |  | 2021-0652 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14234 | OS07/03/2025 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE TS7500 SUIVANT BL BAXTER ET COMMANDE B6/1536590 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 000793 | HILL-ROM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-05
2021.XLS | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-02-18 | 236927 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER EN ERGOTHERAPIE SUR LE SITE DE MAGNY UN FRM ( DON SUITE A UN DECES). MERCI | ML 15/10/24 FAUTEUIL RECUPERER N° DE SERIE: 21H05008537, MR BELLET LUC DECEDE LE 05/11/23 ML 18/02/25 NETTOYAGE + CTRL OK MIS DANS L'INVENTAIRE ET MIS EN STOCK |  |  | 2021-2367 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L38 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21H05008537 | ML 15/10/24 FAUTEUIL RECUPERER N° DE SERIE: 21H05008537, MR BELLET LUC DECEDE LE 05/11/23 |  |  |  | 0 | MORICE | 0134305301 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-11-05
2021.XLS | 2024-10-11 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 236747 | 7035 | EXT ANESTHESIE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | ERREUR E34 IMPOSSIBLE A REDEMARRER | OS11/10/2024 POMPE AUTO ANALGESIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 20/11/2024 ERREUR 34 NON REPRODUITE PILE HS 6V AU LIEU DE 9V REMPLACEMENT PILE ESSAIS OK OS17/12/2024 RENDU. |  |  | 2021-0441 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 211320422012 | OS11/10/2024 POMPE AUTO ANALGESIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LOUVET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-11-01
2021.XLS | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 236773 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/10/2024 PROBLEME DE ROUE , REMPLACEMENT DU SENSOR GAUCHE , TEST MOUVEMENT AVEC UTILISATEUR OK , SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-11-01 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 236789 | 5110 | HC MEDECINE AIGUE GERIATRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | L'APPAREIL MANQUE DE PUISSANCE, CHAUFFE PUIS FINI PAR S'ETEINDRE SEUL | OS14/10/2024 NEBULISEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 30/10/2024 DM NON REPARABLE - REMPLACE PAR 2024-1004 |  |  | 2021-0722 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-37 | OS14/10/2024 NEBULISEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | RECHID | 4872 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-11-01
2021.XLS | 2024-10-10 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 236719 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE PC DU DR COSMA A ETE CHANGE, LA CAMERA NE FONCTIONNE PAS SUR LE NOUVEAU, IL FAUT APPAREMMENT INSTALLER L'APPLICATION QUI VA AVEC. MERCI PAR AVANCE. CORDIALEMENT | SCOPE PRO : DEFAUT LOGICIEL FV LE 21.10.2024 >> MAIL A LA SOCIETE GEO MICRO SERVICE POUR DEMANDE DE .EXE DU LOGICIEL FV LE 30.10.2024 >> DEVIS DV2410073 DU 29.10.2024 "FORFAIT PARAMETRAGE CAMERA" MONTANT 220€ ATTENTE VALIDATION DA LL 05/11/2024 DA VALID |  |  | 2021-0422 | CAMERA NUMERIQUE 4K | XCAM4K16MPA | SCOP PRO | 4K021-18 |  | 565 | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 034757 | SCOPE PRO |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-10-31
2021.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 236665 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 09/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0371 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420616 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | [7 empty] | 2024-10-30 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 236672 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 09/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0368 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420538 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | [7 empty] | 2024-10-30 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-12-27 | 236648 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FROISSE LE PAPIER | LABO ELECTROFRANCE : DEFAUT SOUDURE IF 10/10/2024 APPEL SAV , ENVOI PHOTO , ATTENTE RETOUR MH 09/12/2024 RECEPTION DEVIS DE1224-12094 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 24/12/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE NH 27.12.2024 RECEPTION BL 1224-10674 => REMPLACEME |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-10-30
2021.XLS | 2024-10-09 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 239200 | 3053 | EXT MEDECINE NUCLEAIRE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE SELON RECOMMANDATIONS CONSTRUCTEURS - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 683 | LEMER PAX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-10-30 | 22993538
2021.XLS | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 236712 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.10.2024 RECEPTION RI => MAINTENANCE PREVENTIVE REALISEE SUIVANT LA CHECKLIST |  |  | 2021-0707 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000407 |  | 583 | ECHOGRAPHE VENUE FIT R3 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-30 | 824155
2021.XLS | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 251890 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 12.08.2025 >> RI V-24-429-01 DU 08/10/2024 // DJAN DIALLO "LA TEMPERATURE MOYENNE DANS L'ENCEINTE EST DE -21,93°C +/- 3,66°C LA STABILITE MAXIMALE EST DE 5,41°C L'HOMOGENEITE EST DE 6,79°C L'ECART PAR RAPPORT A LA CONSIGNE EST D | BFE.N-2.0-004 | STOCKAGE BIBERONNERIE | 2021-0512 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.526.536.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 000882 | ODIL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-29 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 236586 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE DEFIBRILLATEUR DU CHARIOT D'URGENCE NE FAIT PLUS LE TEST AUTOMATIQUE DE 03H00. POUVEZ-VOUS LE VERIFIER SVP ? | RB10/10/2024 CONTACT MR CODREAU DE HYDREX - EN ATTENTE D'ENVOIE DE LA PROCEDURE + DU MDP POUR LE MENU DE CONFIGURATION - DEFIBRILATEUR REGLER SUR SEULEMENT SI ECHEC - REGLER SUR MARCHE |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-29
2021.XLS | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 236630 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 08/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0294 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419396 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-29 | 22890660
2021.XLS | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 236637 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 08/10/2024 CQI EFFECTUER LE 06/10/2024 => CONFORMEE |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-10-29 | 22766809
2021.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 236536 | 7108 | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, APPAREIL A ECG SE DESOLIDARISE DE SON SUPPORT. SVP MERCI | OS07/10/2024 REMPLACEMENT DU CAHRIOT MIS A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 | OS07/10/2024 REMPLACEMENT DU CAHRIOT MIS A DISPOSITION DU SERVICE. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-10-26
2021.XLS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 236514 | 1711 | HDS SMR NEUROLOGIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | [MME HAAG, 1163] BONJOUR FRM + COUSSIN 42001 A VENIR RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 07/10/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 11/10/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 07/10/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-26
2021.XLS | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-28 | 236397 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | VERIFIER SI REPARABLE | PC 04/10/2024 RECUPERATION NEBULLISEUR EN SMRG MARINES IRREPARABLE DEVIS UGAP POUR UN EQUIPEMET NEUF DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 09/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 28/10/2024 REÇU NOUVEL AEROSOL GMAO 2024-1029 POUR SMRG | BUREAU CADRE |  | 2021-0206 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G6 |  |  |  |  | 0 | TALOT | 675664 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-24
2021.XLS | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 236407 | 5075 | EXT EXPLO PNEUMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DU BRANCHEMENT ENDOSCOPE NON DESINFECTE | OS03/10/2024 VIDEO- BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. IF 03/10/2024 FUITE AU NIVEAU DU BRANCHEMENT , ENVOI EN REPARATION OS28/10/2024 RECEPTION D UN BRONCOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76532148 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2021-0711 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127876 | OS03/10/2024 VIDEO- BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE. OS28/10/2024 RECEPTION D UN BRONCOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76532148 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS31/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-24
2021.XLS | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-19 | 236430 | 8031 | HC SMR GERIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | N'AFFICHE PLUS LA VESSIE POUR MESURE, NOUS NE VOYONS RIEN A L'IMAGE | RB04/10/20024 RECEPTION BLADDER SCAN - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 15/10/2024 AFFICHE PAS LA VESSIE , APPEL SAV , ATTENTE RETOUR , IF 16/10/2024 RECU BON UPS N° 1Z1479129169956047 , DOSSIER N° 10965 , ENVOI EN REPARATION NH 12.11.2024 RECEPTION DEVIS => DA T |  |  | 2021-0038 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1515703 | OS16/12/2024 RECEPTION D UN BLADDERSCAN REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION ET BLN°10238 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009158 | VERATHON MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-24
2021.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-12-19 | 239944 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.12.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT ACCU + PIECES DEFECTUEUSES + CONTROLE PERFORMANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-23 | 824155
2021.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-10-18 | 236348 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/10/2024 DOUBLON INTER FAITE SUR LE MAUVAIS EQUIPEMENT (INTER235243) CAMERA FAIT DES LIGNE BLEU SUR L ECRAN - PB CABLE CONNECTIQUE CAMERA LACHE - REMPLACEMENT PAR CAMERA DE PRET ARTHREX (SN : BJC180029) - RB03/10/2024 ENVOIE SAV OS16/10/2024 RECPTION |  |  | 2021-0961 | TETE DE CAMERA SYNERGY ID - 4K | AR-3210-0033 | ARTHREX | BNJ200009 | OS16/10/2024 RECPTION D UNE TETE DE CAMERA SUIVANT BLN°81293246 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-23 | 22877333
2021.XLS | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-12-19 | 239947 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 19.12.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT ACCU + PIECES DEFECTUEUSES + CONTROLE PERFORMANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-23 | 824155
2021.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236237 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56717 2025 / |  |  | 2021-0229 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-22 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236200 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 01.10.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56696 2025 / |  |  | 2021-0833 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688591 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-10-22 | 22879420
2021.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236230 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, A LA CHAMBRE 5, LE SCOPE N'AFFICHE PAS TOUTES LES DERIVATIONS. LE PATIENT EST BRANCHE SUR LE SCOPE DE TRANSPORT. POUVEZ-VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT SVP ? | MH : MANQUE DERIVATIONS SUR LE SCOPE MH 01/10/2024 CHANGEMENT DE CABLE - DEFAUT NON-CONSTATES - FONCTIONNEL |  |  | 2021-0261 | MONITEUR MULTIPARAMETRES | MX 750 | PHILIPS | DE71314030 |  |  |  |  | 0 | CLABAUX | 0130754916 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-22
2021.XLS | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 236207 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER LE FRE DE MADAME GOULEY (NEURO, HC CHAMBRE 34). | ML 01/10/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 11/10/24 NETTOYAGE + CTRL OK ML 14/10/24 MIS EN CHARGE ML 15/10/24 CHARGE TERMINER + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 01/10/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | KOCH | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-22
2021.XLS | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 236104 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 30.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 61394 2025 / |  |  | 2021-0838 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-10-19 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 2024-11-12 | 236120 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE 0, OPTIM: 8210, EMBOUT OPTIQUE CASSE DANS LA BAGUE | OS01/10/2024 OPTIQUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB16/10/2024 OPTIM 8210 - ENVOIE SAV PETEL IF 28/10/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 05/11/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVAANT BLN°164 |  |  | 2021-0773 | OPTIQUE | WA53000A | OLYMPUS | BIO-04 | OS01/10/2024 OPTIQUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/11/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVAANT BLN°164558 ET COMMANDE B2/1519984 COLIS EN BON ETAT ,NETOYAGE ET RENOVATION, MIS A DISPO DU SERVICE. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-19
2021.XLS | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 236124 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE EN PANNE : ALARME : "RESTER BRANCHE ! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | PC 01/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0358 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420776 |  |  |  |  | 0 | DE SAN FELICIANO | 4539 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-19
2021.XLS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 235997 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/09/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER , CONFORME |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-18 | 22766809
2021.XLS | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 235936 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE RESPI DE SSPI (EVITA) MARQUE QUE LA VALVE DE SECURITE EST EN DEFAUT. MERCI DE VENIR VOIR LE PROBLEME ET DE METTRE A L'HEURE LES SCOPES QUI MARQUENT TOUS UNE HEURE DIFFERENTE. BONNE JOURNEE | IF 01/10/2024 TEST DE FONCTIOONEMENT DEFAUT NON CONSTATER , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0967 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0701 |  |  |  |  | 0 | THOMAS | 7072 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-17
2021.XLS | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 235907 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | WERFEN : MAINTENANCE SEMESTRIELLE FV LE 25.09.2024 >> RI 3004092743 DU 25.09.2024 // KEVIN BOULHOL MAINTENANCE PREVENTIVE SEMESTRIELLE ENSEMBLE VERIFS, REGLAGES SELON PROCEDURE OK TESTS FIN DE MAINTENANCE SELON PROCEDURE OK CQ OK CF DOCUMENTS JOINTS ANAL |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 |  |  | N | Préventive | SEMESTRIEL | Définitive | 22-0688 | WERFEN |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-10-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 235901 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | CODE ERREUR " RESTER BRANCHE! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | RB25/09/2024 RECEPTION POMPE A PERF - MIS DANS LOCAL REPARATION PC 26/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE ET PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0311 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419293 |  |  |  |  | 0 | KERVELLA-PINARD | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-16
2021.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235823 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 24/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + CQ AVANT MISE EN SERVICE GHIV TEST DEBIT 50ML/H = 24.43ML DELIVRE SUR 30MIN TEST DEBIT 200ML/H = 95ML DELIVRE SUR 30MIN TEST OCCLUSION PROXIMAL OK TEST OCCLUSION DISTAL OK |  |  | 2021-0971 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24932236 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-15 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235840 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56676 2025 / |  |  | 2021-0834 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688756 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-15 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 235846 | 3074 | EXT CS MED PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 24.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56681 2025 / |  |  | 2021-0823 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688619 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-15 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-11-26 | 235793 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/09/2024 RECUPERATION POMPE POUR PREVENTIVE SUPPORT CASSETTE CASSE ENVOI ICU POUR MAINTENANCE OS21/11/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°91791647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. PC 26/11/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + FLUID SHIELD + PRE |  |  | 2021-0351 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420571 | OS21/11/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°91791647 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-12 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235780 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT FILTRES FV LE 23.09.2024 >> REMPALCEMENT DES FILTRES DU PASTEURISATEUR |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-12 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235804 | 5030 | URGENCES ACCUEIL PEDIATRIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 23.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56665 2025 / |  |  | 2021-0832 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688602 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-12 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 235785 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, PSE NE CAPTE PAS L'INSTALLATION DE LA LIGNE, SE METS EN ALARME. SVP MERCI | FRESENIUS : NE CAPTE LINSTAL DE LA LIGNE OS24/09/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 14/10/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS07/11/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°332401 C |  |  | 2021-0152 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817797 | OS24/09/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/11/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°332401 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. YM 13/11/2024 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES - MISE A JOUR EN 4.1 |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-10-12
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235762 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/09/2024 BATTERIE CSB REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0295 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419299 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-12 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 235784 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PB ENREGITREMENT DES TOCO CAPTEUR TESTE FONCTIONNE SUR UN AUTRE APPAREIL | OS24/09/2024 CARDIOTOCOGRAPHE DEPOSE EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 02/10/2024 CAPTEUR TOCO HORS SPECIFICATIONS ESSAIS AVEC CAPTEUR NEUF OK = REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO LES 2 CAPTEURS US SONT FONCTIONNELS OS11/10/2024 RENDU. |  |  | 2021-1204 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740011 | OS24/09/2024 CARDIOTOCOGRAPHE DEPOSE EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/10/2024 RENDU. | 633 | F15-1 | CARDIOTOCO | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-11-14 | 235750 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | CANAL ERECTEUR CASSE | OS23/09/2024 VIDEO- DUODENOSCOPE A PRENDRE EN LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. RB24/09/2024 ENVOIE OLYMPUS - (SC 24/09/2024 + DEMANDER INSPECTION ANNUELLE) OS13/11/2024 RECEPTION D UN VIDEO -DUODENOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76558295 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-0784 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2124114 | OS23/09/2024 VIDEO- DUODENOSCOPE A PRENDRE EN LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. OS13/11/2024 RECEPTION D UN VIDEO -DUODENOSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76558295 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-10-12
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235769 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0297 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419211 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-12 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 235775 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR DEFECTUEUX PLUS DE SON | NH 25.11.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2021-0508 | CAPTEUR US FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433F2655 |  |  |  |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-12
2021.XLS | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 235772 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 23/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0313 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419301 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-10-12 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 235652 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 19/09/2024 MESSAGE REMPLACER BATTERIE BATTERIE CSB DEFAILLANTE (AVIS DE SECURITE) REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION COMPTEUR PAS DE MP DEJA FAITE EN MARS 2024 TESTS DEBIT OCCLUSION OK TEST ELECTRIQUE OK |  |  | 2021-0366 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420564 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-10 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 235624 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE SONNE EN CONTINU "RESTER BRANCHE, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" MALGRE QU'ELLE SOIT BRANCHE AU SECTEUR POMPE EN PEDIATRIE | OS24/09/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 26/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK |  |  | 2021-0361 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420567 | OS24/09/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | IDE | 5799 OU 4778 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-10-09
2021.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 235608 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | APPAREIL NE S'ALLUME PAS DEFAUT CONTACT | OS18/09/2024 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 19/09/2024 CABLE ALIMEENTATION MAL FIXE , REMIS EN PLACE OK , DM FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS23/09/2024 RENDU. |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 | OS18/09/2024 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/09/2024 RENDU. | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | BOUCAUD | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-09
2021.XLS | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-11-19 | 235579 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | SUPPORT CASSETTE CASSE | PC 18/09/2024 SUPPORT CASSETTE CASSE ENVOI CHEZ ICU PC 09/10/2024 RECEPTION DEVIS ET DEPOSE POUR BC LL 14/10/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS14/11/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°91685677 ET COMMANDE B2/1515681 COLIS EN BON ETA |  |  | 2021-0302 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419266 | OS14/11/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°91685677 ET COMMANDE B2/1515681 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-09 | 22890660
2021.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235472 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56614 2025 / |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-10-11 | 235496 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | UNE BATTERIE HS | PC 17/09/2024 COMMANDE D'UNE BATTERIE PC 11/10/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + MISE EN CHARGE |  |  | 2021-1085 | VERTICALISATEUR | SARA FLEX | ARJOHUNTLEIGH | 300472905 |  |  |  |  | 0 | BUJON | 0134675662 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-10-08
2021.XLS | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 235464 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 17.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 56606 2025 / |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-08 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235392 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FRM DOSSIER FIXE 40 CM COUSSIN GRADE II ME HAAG 1163 | ML 16/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 16/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BABCHIA | 0760972996 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-05
2021.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235426 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40224779 DU 03.04.2024 FV 18.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 55890 2024 |  |  | 2021-0405 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235425 | 5020 | SEANCE HEMODIALYSE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 03.04.2024 >> RECEPTION DEVIS UGAP N° 40224779DU 03.04.2024 FV 16.09.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_60100_2025_71 // ETIQUETTE N° 55889 2025 / |  |  | 2021-0404 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134291 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-10-05 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 235357 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | MM FRANCE : CARROUSEL QUI NE PIVOTE PAS COMPLETEMENT FV LE 16.09.2024 >> RI 19491 DU 13.09.2024 // MR BENOIT "CARROUSEL QUI NE PIVOTE PAS COMPLETEMENT PONCTUELLEMENT. L' IMPRIMANTE SE PERD PONCTUELLEMENT SUR LE LOGICIEL. PEUT ETRE UN PROBLEME DE PORT USB |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 000393 | MICROM FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-10-05 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-16 | 2024-10-11 | 2025-04-10 | 235371 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, URGENT LE LIT DE LA 312 EST BLOQUE, TOUS LES CADENAS SONT VERROUILLES ET IL N'Y A PAS DE PETITE TELECOMMANDE | DIATEC : DEFAUT PEA NH 11.10.2024 RECUPERE PAR COMMERCIAL AVEC 2 BERAPHONES POUR SAV MH 15/01/2025 RECCEPTION DEVIS N° 4877039 - EN ATTENTE VALIDATION DA OS21/01/2025 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION SUIVANT BLN°10959999 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS21/01/2025 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION SUIVANT BLN°10959999 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 010837 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-10-05
2021.XLS | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 235523 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 17.09.2024 RECEPTION DEVIS POUR MP + CURATIF => DA TRANSMISE SC 17/09/2024 DA TRANSMISE POUR SIGNATURE NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE + REMPLACEMENT HUMIDIFICATEUR => DM CONFORME |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-10-05 | 824155
2021.XLS | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 235326 | 3021 | EXT LABO BACTIERIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024 >> RI V-24-277-13 DU 11.09.2024 // XXXXX METROLOGIE: "VITESSES : 7211 TR/MIN // TEMPS: 2' // T°C : 20°C "SECURITE DECRET 2008-244 : CONFORME" |  |  | 2021-1322 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 200 | HETTICH | 0034724-05 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-10-04 | 22879420
2021.XLS | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 235297 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/09/2024 MOBILETT DEPLACER A LA PRISON PENDANT LES TRAVAUX , VOIR RAPPORT D'INTEVENTION MH 08/11/2024 RECEPTION RI - CQRI CONFORMET ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-10-04 | 22766809
2021.XLS | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-18 | 235560 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE + TEST BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2021-0805 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0083 |  | 596 | PERSEUS A500 - 5 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-04 | 824155
2021.XLS | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 235226 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE S'ETEINT ET S'ALLUME TOUTE SEULE, URGENT +++ | OS12/09/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 12/09/2024 TELEECOMMANDE NON FONCTIONNEL , REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0653 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14237 | OS12/09/2024 TELECOMMANDE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-03
2021.XLS | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 235243 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | IL Y A DES INTERFERENCES ENTRE L'UTILISATION DU BE EN MONOPOLAIRE ET LA CAMERA. LORS DE L'UTILISATION DU BE L'ECRAN DEVIENT NOIR. URGENT +++, MERCI | NH 18.09.2024 CONTACT SAV RB02/10/2024 INTER FAITE SUR LE MAUVAIS EQUIPEMENT - LE PROBLEME VIENS DE LA TETE DE CAMERA - REBASCULEMENT SUR L'INTER 236348 POUR TETE DE CAMERA - RB18/10/2024 INTER TERMINER DOUBLOUN FERMER |  |  | 2021-0959 | CONSOLE SYNERGY ID | AR-3200-0025 | ARTHREX | DFC210030 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MARTIN | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-03
2021.XLS | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 235202 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 03/09/2024 => CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-10-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 235561 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0806 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0085 |  | 597 | PERSEUS A500 - 6 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-10-01 | 824155
2021.XLS | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 235142 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A RECUPERER A LA LINGERIE FR 2021-2362 ET COUSSIN X45009 MERCI | ML 11/09/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 13/09/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 11/09/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DOS SANTOS | 0134794359 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-10-01
2021.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 235059 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE REPARATION REPOSE JAMBE ELECTRIQUE DROIT DU FRE DE MME GOULEY CH 34F MERCI | ML 09/09/24 RJ REMIS EN ETAT + TEST OK ( SUPPORT PLASTIQUE CASSER, REMPLACER ET RE-FAIT LES CABLES ELECTRIQUE ) |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 09/09/24 RJ REMIS EN ETAT + TEST OK |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-28
2021.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 235060 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/09/2024 CONFIGURATION PARAMETRES IMPRESSION POUR LE 100 % OK PIXEL PITCH ETABLI A 28 |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-09-28 | 22766809
2021.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 235078 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | LE MODE TWIN DE CE BE NE FONCTIONNE PLUS. DEMANDE URGENTE | IF 09/09/2024 TEST DE FONCTIONNEMENT EN MODE TWIN OK , AUCUN DEFAUT CONSTATER , MIS A DISPO DU SERVICE OS12/01/2024 RENDU. |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 | OS12/01/2024 RENDU. | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-28
2021.XLS | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 235087 | 1510 | HC SMR ENDO/DIABETO AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COMMANDE FAUTEUIL POUR MR AUDOUIN CHAMBRE 1203F POIDS 58 KILOS POUR 1M70 | ML 09/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 09/09/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DUSSURE | 4359 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-28
2021.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-10-04 | 234826 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | VENIR RECUPERER LE FRE DE MONSIEUR MAZEAS EN ERGO (NEURO - CHAMBRE 74). | ML 03/09/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 09/09/24 NETTOYAGE + CTRL REMIS EN ETAT DE LA COMMANDE TIERS ( LE BOUTON ETAIT BLOQUER ) ML 10/09/24 MIS EN CHARGE ML 11/09/24 CHARGEMENT TERMINER, APRES PLUSSIEUR TEST LA BATTERIE NE TIEN PAS LA CHA |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 03/09/24 FAUTEUIL RECUPERER, NE TIENT PAS LA CHARGE |  |  |  | 0 | KOCH |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-24
2021.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 234801 | 2060 | CS DEPENSES COMMUNES BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE TAPIS FAIT UN BRUIT DE COUINEMENT DURANT L'UTILISATION + TAPIS QUI SE DECALE SUR LA DROITE INTERVENTION RAPIDE A PREVOIR | ALLIGNEMENT DU ROULEAU ET RECENTRAGE DU TAPIE |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 2601 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT | 22-00092 | POLE SOINS NON PROGRAMMES | 2024-09-24
2021.XLS | 2024-09-03 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234789 | 22-5083 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE D'ERREUR AFFICHE SANS CESSE ET SONNE CONSTAMMENT MESSAGE D'ERREUR : "RESTER BRANCHE ! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE " POUR AUTANT LA BATTERIE EST CHARGEE. | RB04/09/2024 RECEPTION POMPE A PERF - MIS DANS LOCAL DEPOT PC 11/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK MH 12/09/2024 RENDU | UF05083 ONCO HDJ | LOCAL NON IDENTIFIE | 2021-0359 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420643 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANE | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-24
2021.XLS | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 235562 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0802 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0086 |  | 595 | PERSEUS A500 - 3 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-21 | 824155
2021.XLS | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 235563 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0804 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0084 |  | 594 | PERSEUS A500 - 4 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-21 | 824155
2021.XLS | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 234759 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POMPE HS | NH 03.09.2024 MIS EN REFORME => REMPLACEMENT |  |  | 2021-1006 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-40 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 7081 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-21
2021.XLS | 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2026-04-01 | 234653 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE SUPPORT DU FLUIDO COMPACT EST CASSE. MERCI D'AVANCE. | OS30/08/2024 MELANGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.SU NH 03.09.2024 DEMANDE RMA POUR ENVOI SAV NH 01.04.2026 DEVIS POUR ECHANGE NON SOUMISE A VALIDATION => A VOIR SI REMPLACEMENT |  |  | 2021-0899 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | THE SURGICAL COMPANY | 200706911 | OS30/08/2024 MELANGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 599 | FLUIDO COMPACT - 1 |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-20
2021.XLS | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234661 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE BATTERIE DEFECTUEUSE POMPE 2021-0314 | OS30/08/2024 POMPE A PERF DEPOSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 11/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS12/01/2024 RENDU. |  |  | 2021-0314 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419329 | OS30/08/2024 POMPE A PERF DEPOSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS12/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-09-20
2021.XLS | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | 235569 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0968 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0699 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-20 | 824155
2021.XLS | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-18 | 235568 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.09.2024 RECEPTION RI => MP EFFECUTEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0969 | VENTILATEUR DE REANIMATION | SAVINA 300 | DRAGER | ASPK-0736 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-20 | 824155
2021.XLS | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 234601 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | TEST OEA NE SE VALIDANT JAMAIS ? | OS29/08/2024 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB03/09/2024 CHANGEMENT DE LA SONDE OEA - (SN OEA : ID31010) - SONDE OEA D'ORIGINE MIS REBUS (ID217692)- MIS A RECUPERER OS11/09/2024 RENDU. |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS29/08/2024 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-09-19
2021.XLS | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 234631 | 4054 | PLATEAU AN3T1 ORTHO-UPOG PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR EST CASSE. MERCI D'AVANCE. | OS29/08/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.09.2024 REMPLACEMENT NEBULISEUR => MISE EN REFORME |  |  | 2021-0439 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-0 | OS29/08/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DA COSTA | 5413 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-09-19
2021.XLS | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 234536 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | MESSAGE "REBRANCHER PRISE OU REPARER BATTERIE" SUR UN POMPE GRISE N° BIO: 2021-0296 | OS30/08/2024 POMPE A PERF DEPOSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 11/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK MH 12/09/2024 RENDU |  |  | 2021-0296 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419341 | OS30/08/2024 POMPE A PERF DEPOSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-09-17
2021.XLS | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 234499 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, LE CABLE DE CHARGEMENT POUR L'APPAREIL A PEA A ETE ARRACHE, SERAI T'IL POSSIBLE DE LE REMPLACER? MERCI | LL 30/08/2024 FOURNITURE ALIM NEUVE POUR PEA |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-17
2021.XLS | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 234513 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'APPAREIL NOUS AFFICHE DEUX MESSAGES: PARFOIS "RENTRER UN UTILISATEUR" (MODE QUE NOUS N'AVONS JAMAIS UTILISE) ET PARFOIS "A RECALIBRER, CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR". MERCI DE BIEN VOULOIR PROCEDER A SA VERIFICATION. | RB27/08/2024 RECEPTION MAICO - CHANGEMENT DU CABLE OEA - REMPLACER PAR LE CABLE (SN : ID310305) - ANCIEN CABLE OEA (ID266250) - MIS DANS LE SACHET CABLE A CALIBRER - MAICO MIS A RECUPERER OS28/08/2024 RENDU. |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 | OS28/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-09-17
2021.XLS | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 234761 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 02/09/2024 NE ROUTE PAS DROIT, REMPLACEMENT DE LA CARTE CONTROLEUR MOTEURS (D894). LE SYSTEME EST A NOUVEAU FONCTIONNEL. |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-09-14 | 22766809
2021.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 234426 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | DEMANDE D'UN DEVIS A G3CONCEPTS POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. |  |  | 2021-0431 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-09-13 | 4561236
2021.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-10-17 | 234405 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 23.08.2024 >> SUITE DEMANDE EFS, DEMANDE DE RECARTOGRAPHIE DES ENCEINTES. DEVIS SUR INTERVENTION 234404 LL 02/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 17.10.2024 >> RI V-24-435-01 DU 17.10.2024 // DJAN DIALLO "ENCEINTE NON |  |  | 2021-0431 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152063 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-09-13 | 22879420
2021.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 234425 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | DEMANDE D'UN DEVIS A G3CONCEPTS POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. |  |  | 2021-0430 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152064 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 009961 | G3 CONCEPTS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-09-13 | 4561236
2021.XLS | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-10-17 | 234404 | 2001 | LABORATOIRE BEAUMONT | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CARTOGRAPHIE FV LE 23.08.2024 >> SUITE DEMANDE EFS, DEMANDE DE RECARTOGRAPHIE DES ENCEINTES. DEVIS UGAP 40343537 DU 23.08.2024 "CARTOGRAPHIE DE DEUX ENCEINTES" MONTANT 494.02€HT TRANSMIS POUR VALIDATION FV LE 17.10.2024 >> RI V-24-435-02 DU 17.10 |  |  | 2021-0430 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | B51 | B MEDICAL SYSTEMS | 1152064 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 04-1 | BEAUMONT | 04-00082 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO BEAUMONT | 2024-09-13 | 22879420
2021.XLS | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 2024-11-28 | 234366 | 3077 | EXT CS GYNECO OBSTETRIQUE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, BETOCCHI N°7 SN 1214SP DEMONTE PAR LA STERILISATION, NON REMONTE, IL MANQUE UNE PIECE, BETOCCHI INUTILISABLE. MERCI. | OS22/08/2024 OPTIQUE PRIS EN CHARGE PAR REDOINE RB24/09/2024 BETOQUILLEPIECE MANQUANTE DE RONDELLE MANQUANTE NE SE VEND PAS SEULE - RACHAT CHEMISE UGAP - DEMANDE D ACHAT INVESTISSEMENT - CAGE OPTIQUE + OPTIQUE POSER SUR BUREAU REDOINE OS28/11/2024 RECEPTI |  |  | 2021-0427 | OPTIQUE 2.9 MM 30° | 26120 BA | STORZ | 1214SP | OS22/08/2024 OPTIQUE PRIS EN CHARGE PAR REDOINE. OS28/11/2024 RECEPTION D UNE CHEMISE NEUVE SUIVANT BLN°5800774129 ET COMMANDE B3/1518448 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS10/12/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | NAMUR | 4803 | N | Corrective |  | Définitive | 011291 | PETEL SERVICE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-09-12
2021.XLS | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 234257 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL A AEROSOL NE FONCTIONNE PAS, N'ENVOIE PAS D'AIR | PC 26/08/2024 APPAREIL RECUPERE CE JOUR PC 27/08/2024 APPAREIL HS REMPLACE PAR ST23 SUR PEB 2024 | POSTE DE SOINS USLD |  | 2021-0813 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G19 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-09-10
2021.XLS | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 234241 | 9610 | USLD MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | APPAREIL EN SALLE DE SOINS, UNE DES ROUES S'EST RETIREES. DEJA REMISE MANUELLEMENT MAIS SE RETIRE. | PC 26/08/2024 APPAREIL RECUPERE CE JOUR PC 28/08/2024 ROUE ENLEVEE DU PIED REMISE EN PLACE DE LA ROUE ET RESERRAGE DE TOUTES LES ROUES ESSAIS OK |  |  | 2021-1331 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000490 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-09-07
2021.XLS | 2024-08-19 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 234248 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE POUSSE RECLAME DEMANDE UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, | RB19/08/2024 RECEPTION PSE - MIS DANS LOCAL DEPOT LL 28/08/2024 ENVOI POUR MP OS26/09/2024RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3317839 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB01/10/20214 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSES - M |  |  | 2021-0183 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817640 | OS26/09/2024RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3317839 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-09-07
2021.XLS | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 234130 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, DEMANDE FRE POUR MR MAZEAS (1140F). JE VIENS LE CHERCHER A LA MFR. | PC 14/08/2024 LIVRAISON PRET |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 |  |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-09-04
2021.XLS | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 234087 | 3031 | EXT LABO ANAPATH PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA POSITION 23 DE L'AUTOMATE NE FONCTIONNE PLUS. ELLE EST CHANGEE CE JOUR. CORDIALEMENT | ROCHE : DEFAUT POSITION FV LE 19.08.2024 >> DOUBLON AVEC L'INTERVENTION 234086 RI WO-29542699 DU 13.08.2024 // BOJAN PAVLOVIC "REMPLACEMENT THERMOPAD 23 TEST DE TEMPERATURE OK LANCEMENT D¿UN RUN" |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-09-03
2021.XLS | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 234098 | 6032 | BIBERONNERIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 13.08.2024 >> CHANGMEENT DES FILTRES 0.1µ ET 0.2µ DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-09-03 | 22879420
2021.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 233983 | 3011 | EXT LABO BIOCHIMIE TOXICOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ODIL : CONTROLE REGLEMENTAIRE + METROLOGIQUE DES CENTRIFUGEUSES SELON LE DECRET 2008-244 FV LE 13.09.2024 >> RI V-24-277-02 DU 11.09.2024// MAMADOU DIALLO METROLOGIE: "VITESSES : 3026TR/MIN // TEMPS: 10'' // T°C : 20°C "VITESSES : 3026TR/MIN // TEMPS: |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-31
2021.XLS | 2024-08-12 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 234019 | 2052 | STERILISATION PONTOISE | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | NE SOUDE PAS CORRECTEMENT | LABO ELECTROFRANCE : NE SOUDE PAS CORRECTEMENT MH 23/08/2024 DEMANDE EFFECTUE PAR MAIL - CONTACT@LEF-FRANCE.COM LL 28/08/2024 DEMONTAGE RESISTANCE => RAS - RECONNEXION FIN DE TERRE CAPOT ARRACHE - APPEL LEF POUR CONTROLE MACHINE - CONTROLE EFFECTUE - ES |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 | OS30/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BONNIN | 01.30.75.45.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00080 | FILIERE PHARMACIE | 2024-08-31
2021.XLS | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 2024-10-21 | 234062 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PANNE DE BATTERIE | ICU MEDICAL : PORTE CASSEE RB16/08/2024 REDCEPTION POMPE A PERF - MIS SUR LE BUREAU DE PASCAL PC 10/09/2024 PORTE CASSEE ENVOI CHEZ ICU MH 21/10/2024 REMPLACEMENT PDS + BATTERIE + MAJ - FONCTIONNELE ET CONFORME OS20/11/2024 RENDU. |  |  | 2021-0299 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419230 | OS20/11/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE SAN FELICIANO | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-31
2021.XLS | 2024-08-11 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 233981 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | NEBULISE PLUS LAISSE EN SALLE DE SOIN IDE | PC 19/08/2024 APPAREIL HS REMPLACEMENT DEJ0 PREVU AU PEB 2024 EQUIPEMENT A METTRE AU REBUT |  |  | 2021-0201 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G1 |  |  |  |  | 0 | KORBA | 675658 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-31
2021.XLS | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 233914 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | COMMANDE CABLE OEA/PEA COMMANDE PAR MME PELHATE LE 17/07 | IF 08/08/2024 RECEPTION 1 CABLES OEA , MIS A DISPO DU SERVICE IF 09/08/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 |  |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-29
2021.XLS | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 233879 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR PROBLEME DE SONDE VASCULAIRE : DOPPLER AVEC IMAGES COULEUR PARASITEES | IF 25/09/2024 APPEL SAV DEMANDE D'INTERVATION NH 10.10.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE GRAPHIQUE + CARTE CPU => DM FONCTIONNEL REPRIS PAR LE SERVICE |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 | BALABANIAN | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | 002040 | GENERAL ELECTRIC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-28
2021.XLS | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 233851 | 6225 | HC SMR GERIATRIQUE MARINES | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROBLEME AVEC UNE ROUE DU TENSIOMETRE, UN FREIN S'ENCLENCHE SEUL, CE QUI STOPPE LES ROULETTES. NON ERGONOMIQUE POUR L'UTILISATION. UTILISATION INTENSE DE CE MATERIEL. | PC 12/08/2024 FREIN ROUE HS DEMONTAGE DU SYSTEME DE FREINAGE SUR UNE ROUE ROUE LAISSEE SANS FREIN (4 ROUES SUR 5 ONT ENCORE DES FREINS) |  |  | 2021-1327 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000492 | ML 08/08/24 APPAREIL RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER BIOMED |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-3 | MARINES | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-08-27
2021.XLS | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 233770 | 4092 | EXT BLOC OPERATOIRE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | L'AMPLI DE BRILLANCE VASCULAIRE AFFICHE UN MESSAGE "DICOM LE CERTIFICAT EST SUR LE POINT D'EXPIRER VEUILLEZ LE RENOUVELER" + PROBLEME AU NIVEAU DE LA TABLETTE LA PRISE TOURNE AU NIVEAU DE LA BASE MERCI . | IF 05/08/2024 APPEL SAV , ATTENTE RETOUR IF 05/08/2024 INTERVENTION LE 13/08 IF 02/09/2024 RAPPORT D'INTERVENTION DU 26/08/2024 , PRISE RCP REVISSEE., MESSAGE D¿EXPIRATION DE LICENCE DICOM CONCERNANT LE DICOM ENCRYPTION. DESACTIVATION DE CE PARAMETRE DANS |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 002958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-24
2021.XLS | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 233783 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 05.08.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + CELLULE O2 + REPARATION BUZZER => DM CONFORME |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-24 | 824155
2021.XLS | 2024-08-02 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 233724 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE BRANCHEMENT DE CABLES, NE SE LANCE PAS POUR LE TEST PEA | OS02/08/2024 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.10.2024 INTERVENTION DU SAV => RECALIBRAGE DE L'APPAREIL => TEST FONCTIONNEL OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | OS02/08/2024 APPAREIL D OTO EMISSION DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-23
2021.XLS | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 233624 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EEFFECTUER LE 31/07/2024 => CONFORME |  |  | 2021-0782 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2144312 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-08-21 | 22766809
2021.XLS | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 2024-09-13 | 233630 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | SUITE A LA MAINTENANCE PREVENTIVE, ENVOI DE L'ENDOSCOPE EN REPARATION. | OS01/08/2024 VIDEO- COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE . IF 05/08/2024 SUITE MP ENVOI REPARATION OS12/09/2024 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE SOUS CONTRAT SUIVANT N°76447733 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 13/09/2024 RECEPTION VIDEO COLO REPARE SOUS |  |  | 2021-0782 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2144312 | OS01/08/2024 VIDEO- COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE . OS12/09/2024 RECEPTION D UN VIDEO-COLONOSCOPE SOUS CONTRAT SUIVANT N°76447733 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-08-21
2021.XLS | 2024-07-30 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 233571 | 9900 | EXT SMUR PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA BATTERIE DU MCGRATH NUMERO 2021-0226 EST PRESQUE VIDE (21MIN RESTANTES). DEMANDE D'UNE BATTERIE DE REMPLACEMENT. TRES CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | NH 08.08.2024 MIS EN REFORME SUITE MATERIO |  |  | 2021-0226 | VIDEOLARYNGOSCOPE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384875 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-20
2021.XLS | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 233558 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | IMPOSSIBLE DE FERMER LE BLOC PATIENT DE CE RESPIRATEUR. MERCI. | NH 02.08.2024 REMISE EN ETAT STATION D'ANESTHESIE => TEST DE VENTIL |  |  | 2021-0804 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0084 |  | 594 | PERSEUS A500 - 4 | STATION ANESTHESIE | 0 | SENAICI | 7251 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-20
2021.XLS | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-10-29 | 233553 | 6020 | HC MATERNITE SUITES DE COUCHES PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | VALEURS ERRONNEES, TOUTES LES MESURES SONT A 0 CE MATIN | NH 02.08.2024 DM REVENU DU SAV LE 22/07/2024 => RENVOI SOUS GARANTIE NH 27.08.2024 RECEPTION DEVIS POUR REPARATION (CALIBRATION OFFERTE) => DA TRANSMISE LL 02/09/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 29.10.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE ALIM + C |  |  | 2021-1050 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507194 | OS30/10/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-20
2021.XLS | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 233507 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | ECHOGRAPHE QUI NE S'ALLUME PLUS, SUR DIFFERENTES PRISES SECTEUR | OS29/07/2024 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 29.07.2024 REMPLACEMENT CABLE D'ALIM => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 | OS29/07/2024 ECHOGRAPHE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-17
2021.XLS | 2024-07-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 233441 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CE MODULE EST TOMBE ET NE FONCTIONNE PLUS... MERCI PAR AVANCE. | OS31/07/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.08.2024 REMPLACEMENT FACADE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS28/08/2024 RENDU. |  |  | 2021-0880 | MODULE CO2 | 115-027545-00 | MINDRAY | HNB12042355 | OS31/07/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SEVRE | 4004 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-08-16
2021.XLS | 2024-07-26 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 233458 | 0911 | EXT ERGOTHERAPIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | PEUX-TU VENIR CHERCHER CE COUSSIN EN ERGO CAR NOUS L'AVONS RETROUVE EN REPERTORIANT NOTRE MATERIEL. | ML 29/07/24 COUSSIN RECUPERER |  |  | 2021-1426 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L48 | ACTION 4 | INVACARE | 21F05004951 | ML 29/07/24 COUSSIN RECUPERER |  |  |  | 0 | BERREZAI | 5469 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-16
2021.XLS | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 233399 | 5500 | HP PSY G08/G14 INTERSECTEUR OLIVIERS | BIOMEDICAL | LEGRAND | SOCLE PLASTIQUE AVEC ROULETTE MENACE DE TOMBER. | ECHANGE DU PIED MOBILE |  |  | 2021-0541 | TENSIOMETRE AUTOMATIQUE + SPO2 | VS600 | MINDRAY | FU-14026368 |  |  |  |  | 0 | GUILLIEN | 0130283334 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-3 | LES OLIVIERS | 04-00091 | POLE SANTE MENTALE - ADDICTOLOGIE BMT | 2024-08-15
2021.XLS | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 233311 | 4031 | HDS HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE DEFECTUEUSE N4T2 UF4064 | OS23/07/2024 POMPE A PERF+ CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION PC 10/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK OS11/09/2024 RENDU. | N4T2 |  | 2021-0307 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419351 | OS23/07/2024 POMPE A PERF+ CABLE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS11/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-13
2021.XLS | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 233340 | 3012 | EXT LABORATOIRE D'HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE | HORIBA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 10.09.2024 >> RI R24AL100088D DU 23.07.2024 // MOHAMED MA ALLALI "SUIVI DU CHECK-UP DE MAINTENANCE APPAREIL QUALIFIE, AUX SPECIFICATIONS DU FABRICANT. ENVOYE PAR MAIL EN ACCORD AVEC MR GUIGNEDOUX" | L113 |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | DE ARAUJO | 4105 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 004193 | HORIBA MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00079 | FILIERE LABORATOIRE ANAPATH | 2024-08-13
2021.XLS | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 233298 | 1710 | HC SMR NEUROLOGIE AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, RETOUR FR ELECTRIQUE DE MME DUMAZER (1148). A VENIR CHERCHER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE. | ML 23/07/24 FAUTEUIL RECUPERER + MIS EN CHARGE ML 25/07/24 CHARGE TERMINER NETTOYAGE + CONTROLE + TEST OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 23/07/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-10
2021.XLS | 2024-07-22 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 233275 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, NOUS AVONS 2 POMPES INUTILISABLE QUI AFFICHENT "RESTE BRANCHER, REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE". MERCI D'AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. CORDIALEMENT HDS ONCO-HEMATO N4T2, DECT : 4283 N° EQUIPEMENT DE LA 2EME POMPES : 2021-0307 | PC 10/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK MH 12/09/2024 RENDU | 4064 |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 | LL 23/07/2024 RECEPTION POMPE AVEC CABLE - MIS SUR BUREAU DE PASCAL POUR PEC |  |  |  | 0 | GAILLAT | 4283 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-10
2021.XLS | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 233269 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME D'INSUFFLATEUR ; LES BOUTEILLES DE DIOXYDE DE CARBONE SE VIDENT VITE ET L'INSUFFLATEUR INDIQUERAIT QU'IL N'Y A PLUS DE GAZ ALORS QUE LA BOUTEILLE NE SERAIT PAS VIDE MERCI URGENT. | IF 22/07/2024 VERIFICATION DU SERRA DE LA BOUTEILLE OK RAS , REMIS EN SERVICE POUR TEST |  |  | 2021-0962 | INSUFFLATEUR | SYNERGY | ARTHREX | 2104CE0491 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-08-10
2021.XLS | 2024-07-19 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 233231 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, PENDANT L'UTILISATION DE CETTE NUIT, NOUS AVONS RENCONTRER UN PROBLEME AVEC LE RESPIRATEUR. EN EFFET SUR UN POUMON TEST IL FONCTIONNAIT TRES BIEN ET QUAND IL A ETE PLACE SUR UN ENFANT, NOUS AVONS DU AUGMENTER LE DEBIT A 20L SINON LA PRESSION TOMB | NH 29.07.2024 APRES REMPLACEMENT VALVE EXPI => PARAMETRES VENTILATION OK => DM CONFORME RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0701 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-02221 | LL 22/07/2024 RECEPTION MATERIEL - STOCKE DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-08-09
2021.XLS | 2024-07-18 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 233181 | 22-5083 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE GRISE PLUM360 N° 2021-0352 MESSAGE MIS "REBRANCHER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | PC 10/09/2024 REMPLACEMENT BATTERIE + PREVENTIVE OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0352 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420795 | IF 19/07/2024 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION |  |  |  | 0 | DRISSI | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-08
2021.XLS | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 233180 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 18/07/2024 MAINTENANACE PREVENTIVE REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION COMPTEUR TESTS ET CQ SUIVANT CONSTRUCTEUR OK |  |  | 2021-0356 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420642 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-08 | 22890660
2021.XLS | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 233179 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 18/07/2024 MAINTENANACE PREVENTIVE REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION COMPTEUR TESTS ET CQ SUIVANT CONSTRUCTEUR OK |  |  | 2021-0364 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420558 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-08 | 22890660
2021.XLS | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 233159 | 5015 | EXT EXPLO GASTROENTEROLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | PROCESSEUR NE S'ALLUME PAS | PC 18/07/2024 CORDON SECTEUR DEBRANCHE DERRIERE LE PROCESSEUR REMISE EN PLACE DU CORDON SECTEUR ESSAIS OK |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | INF |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00088 | POLE MALADIES CHRONIQUES | 2024-08-08 | 22890660
2021.XLS | 2024-07-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 233125 | 5029 | PL AN2T3 GASTRO NEPHRO PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, L'APPAREIL EST DEFECTUEUX POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP. MERCI | LL 19/07/2024 MONITEUR MIS SUR BANC DE TEST - CAPTEUR SPO2 HS - REMPLACEMENT - ESSAIS => CONFORME - REMPLACEMENT BRASSARD HS - MATERIEL MIS EN CHARGE A DISPO DU SERVICE OS21/08/2024 RENDU. |  |  | 2021-0930 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050160 | LL 18/07/2024 RECEPTION MATERIEL NON CASSE AVEC ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES PNI ET SPO2 - MIS DANS LOCAL REPARATION OS21/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-07
2021.XLS | 2024-07-15 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 233001 | 5027 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISEUR NE FONCTIONNE PLUS, POUVEZ VOUS LE REPARER, SVP. MERCI D'AVANCE | NH 07/08/24 REMPLACEMENT ET MISE EN REFORME |  |  | 2021-0578 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-34 | LL 18/07/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION - MATERIEL A REFORMER ET REMPLACER |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-08-03
2021.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 232894 | 0220 | EXT DIETETIQUE AINCOURT | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 12/07/2024 SUITE MISE EN SERVICE (JUILLET 2024) BATTERIE HS REMPLACEMENT BATTERIE + CHARGE PC 23/08/2024 TESTS DEBIT METHODE PESEE OK 50ML/H 25ML DEMANDE = 24.6ML DELIVRE 250ML/H 125ML DEMANDE = 126.8ML DELIVRE TEST OCCLUSION AMONT OK TEST OCCLUSION AV |  |  | 2021-0973 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | AMIKA | FRESENIUS | 24932235 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-08-02 | 22890660
2021.XLS | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 232907 | 7020 | HC REANIMATION MEDICO-CHIR PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR | URGENT , BONJOUR, PAS DE TRACE... | NH 12.07.2024 RECEPTION EN ATELIER LL 19/07/2024 APPAREIL CONTROLE SUR BANC DE TEST AVEC SIMULATEUR PATIENT - ECG MESURE AVEC PLUSIEURS FREQUENCES CARDIAQUES - MATERIEL ET TRACE CONFORME - DM MIS A DISPO DU SERVICE 26/07/2024 RENDU. |  |  | 2021-0640 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156752 | 26/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00062 | SOINS INTENSIFS NON-PROG-POLYPATHO PONT | 2024-08-02
2021.XLS | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-25 | 232876 | 5047 | EXT RYTHMOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | URGENTISSIME PROBLEME DE COMMUNICATION ENTRE LE STIMULATEUR (PAS DE NUMERO BIOMED) ET LA BAIE AVEC MESSAGE "CETTE CONNEXION DE STIM N'EST PAS VALIDE". POUVEZ-VOUS INTERVENIR AU PUS VITE AFIN DE NOUS PERMETTRE DE CONTINUER A EFFECTUER CES INTERVENTIONS SVP | IF 12/07/2024 REMPLACEMENT DU CABLE DE CONNECTION , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-1097 | BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE | CARDIOLAB ALTIX | GENERAL ELECTRIC | SSD21323827TA |  | 622 | BAIE D'ELECTROPHYSIOLOGIE ALTIX |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-08-01
2021.XLS | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-08-13 | 232808 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | NH 10.07.2024 ERREUR 14 => RECUPERE PAR LE SAV NH 06.08.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 08/08/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB09/08/2024 RECUPERATION DU PRET PAR VEDEL ET MISE EN PLACE DU CRITICOOL REPARER DANS LE SERVICE |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-07-31 | 824155
2021.XLS | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-12-17 | 232821 | 4091 | EXT BLOC OPERATOIRE BFE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | NIM NE FONCTIONNE PAS DEMANDE D'INTERVENTION URGENTE DM RESTE AU BLOC | NH 10.07.2024 RECEPTION BOITIER DE PRET SN P2127106 => DONNE AU SERVICE + DM DESCENDU A L'ATELIER IF 11/07/2024 ENVOI NIM EN REPARATION NH 13.11.2024 CONTACT SAV + COMMERCIAL CAR PRET DYSFONCTIONNE NH 17.12.2024 RECEPTION BL 1447131313 => RECEPTION RI => |  |  | 2021-0947 | CONSOLE NIM | NIM VITAL | MEDTRONIC | C2110005 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 003852 | MEDTRONIC FRANCE |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-07-31 | 824155
2021.XLS | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 2024-09-05 | 232578 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PROBLEME D'IMPRESSION AVEC L'ECHOGRAPHE. L'IMAGE N'EST PAS NETTE. A PRIORI, LE PROBLEME A DEJA EU LIEU LA SEMAINE DERNIERE. MERCI DE PASSER AUX URGENCES SVP BIEN CORDIALEMENT | IF 08/07/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE , REMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , ATTENET RETOUR DU SERVICE. IF 05/09/2024 PAS DE RETOUR DU SERVICE |  |  | 2021-0761 | ECHOGRAPHE | VOLUSON S8 | GENERAL ELECTRIC | VS8806857 |  | 588 | VOLUSON S8 |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-07-25
2021.XLS | 2024-07-04 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 232598 | 6030 | EXT BLOC ACCOUCHEMENTS PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO PHILIPS HS | NH 26.08.2024 REMPLACEMENT CAPTEUR => MIS EN REFORME |  |  | 2021-2355 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433D6151 | LL 18/07/2024 RECEPTION CAPTEUR - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-07-25
2021.XLS | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 232528 | 5092 | PLATEAU AN4T3 MED HJ ONCO HEMAT PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR POMPE NE TIENT PAS LA CHARGE | NH 04.07.2024 RECEPTION EN ATELIER PC 09/07/2024 PB BATTERIE RETOUR REPARATION ICU MEDICAL LE 21/02/2024 BATTERIE CONCERNEE PAR L'AVIS DE SECURITE ICU EN DATE DU 03 AVRIL 2023 QUI PRECONISE DE REMPLACER LA BATTERIE REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATIO |  |  | 2021-0353 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420441 | OS09/08/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | ALEMANT | 5095 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-24
2021.XLS | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 232448 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RETOUR FAUTEUIL | ML 02/07/24 RETOUR A L'ATELIER ML 03/07/24 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 02/07/24 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | CHEBILI | 4334 | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-07-23
2021.XLS | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 232430 | 5054 | PLATEAU BN-1 NEONATALOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE BAC D'EAU DE L'INCUBATEUR, A DISPARU. SERAI T'IL POSSIBLE D'EN COMMANDER UN, MERCI. | RB02/07/2024 DEMANDE POUR BAC A EAU A MEDIPREMA - EN ATTENTE DEVIS RB04/07/2024 RECEPTION DEVIENS - EN ATTENTE DE VALIDATION - DEMANDE ASSET 4574 IF 17/07/2024 RECEPTION BAC NEUF , DONNER UN AU SERVICE |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00061 | POLE SANTE DE L'ENFANT | 2024-07-23
2021.XLS | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | 232444 | 7045 | EXT ANESTHESIE BMC PONTOISE | BIOMEDICAL | VIGIN |  | DRAGER : DEFAUT POMPE ETCO2 FV LE 02.07.2024 >> DEFAUT POMPE ETCO2. DEMANDE D'INTERVENTION EFFECTUEE AUPRES DE LA HOTLINE. MAJ >> CONFIRMATION DE DEFAUT DE POMPE, LE TECHNICIEN INTERVIENDRA LE 03.07.2024 IF 04/07/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , A |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00085 | POLE CHIRURGIE PONTOISE | 2024-07-23 | 22879420
2021.XLS | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 232443 | 5045 | EXT EXPLO CARDIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE CONNECTEUR V2 JAUNE NE FONCTIONNE PLUS FAIT DES PARASITES SUR LES ELECTROCARDIOGRAMMES | RB02/07/2024 REMPLACEMENT DU CABLE ECG - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS DISPO DU SERVICE | 22-5045 |  | 2021-0642 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156745 |  |  |  |  | 0 | HERICOURT | 6488 | O | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-23
2021.XLS | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 232386 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA GRAVEUSE DE CASSETTES N'IMPRIME PAS CORRECTEMENT ET N'EST PAS UTILISABLE EN L'ETAT. LE SAV A ETE APPELE ET NOUS SOMMES EN ATTENTE DE REPONSE POUR INTERVENTION (PROBABLE CHANGEMENT TETE D'IMPRESSION ?) CORDIALEMENT | MM FRANCE : DEFAUT IMPRESSION CASSETTE FV LE 02.07.2024 >> RAPPEL DE LA SOCIETE QUI A RESOLU LA PROBLEMATIQUE PAR TELEPHONE CLOTURE DE L'INTERVENTION |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-20
2021.XLS | 2024-06-28 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 232311 | 3058 | RADIOLOGIE SERVICE COMMUN PONTOISE | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 28/06/2024 RECEPTION CONVENTION DE FORMATION CF24-M002-V1 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 685 | NEHS DIGITAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-07-19 | 22993538
2021.XLS | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 232336 | 1610 | HC SMR LOCOMOTEUR AINCOURT | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | COMMANDE FR MANUEL POUR MR DELAUNAY CH. 1005F REPOSE PIED GAUCHE + REPOSE JAMBE DROIT COUSSIN VISCO 175CM 75KG | ML 28/06/24 DEMANDE FAITE, FAUTEUIL N° 2012-9134 MIS EN PRET | 0000-0000 |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 28/06/24 DEMANDE FAITE, FAUTEUIL N° 2021-2362 MIS EN PRET |  |  |  | 0 | CHARTIER | 4334 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive |  |  |  | 36-2 | AINCOURT | 36-00093 | POLE SSR SPECIALISES AINCOURT | 2024-07-19
2021.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232293 | 5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/06/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE REMPLACEMENT BATTERIE + TESTS CONSTRUCTEUR OK CF RSQM |  |  | 2021-0310 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419484 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-18 | 22890660
2021.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232283 | 5086 | PLATEAU AN3T3 HEMATOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/06/2024 SUITE AVIS DE SECURITE ICU MEDICAL BATTERIES CSB REMPLACEMENT BATTERIE ET REINITIALISATION |  |  | 2021-0304 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419291 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00096 | SPE MEDICALES SOINS PROGRAMMES PONTOISE | 2024-07-18 | 22890660
2021.XLS | 2024-06-27 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 232281 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'APPAREIL DEMANDE UNE MAINTENANCE PREVENTIVE. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, CEDRIC PARI | FRESENIUS : PREVOIR MP MH 05/07/2024 RENVOI SAV POUR MP + MP - EN ATTENTE RECEPTION RI OS19/08/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3315470 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 19/08/2024 RECEPTION PS - MP + |  |  | 2021-0185 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817642 | OS19/08/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3315470 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-07-18
2021.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232244 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 27/06/2024 SUITE AVIS DE SECURITE ICUMEDICAL CONCERNANT LE DEFAUT BATTERIE CETTE POMPE EST CONCERNEE CAR CONTIENT UNE BATTERIE CSB REMPLACEMENT BATTERIE REMIS EN SERVICE 26/07/2024 RENDU. |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | 26/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-18 | 22890660
2021.XLS | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 232254 | 6036 | URGENCES ACCUEIL GYNECOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'IMPRIMANTE DE CET ECHOGRAPHE NE FONCTIONNE PLUS, UN MESSAGE "ERROR" APPARAIT. MERCI D'AVANCE. | RB27/06/2024 DESCENDU AU BIOMED RB28/06/2024 REMPLACEMENT DU REPROGRAPHE PAR UN SONY UP-D897 - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0772 | REPROGRAPHE | UPP 110 | SONY | 7248145 |  | 588 | VOLUSON S8 |  | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00087 | POLE FEMMES ENFANTS PONTOISE | 2024-07-18
2021.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 232190 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE TEST SYSTEME DU PERCEUS NE PASSE PAS MALGRE TOUS LES CHANGEMENTS DU MATERIELS D'USAGE ( TUYAUX, CAPNO, CHAUX SAUDEE ...) MERCI POUR VOTRE AIDE | IF 27/06/2024 MAUVAISE UTILISATION DES CIRCUITS |  |  | 2021-0806 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0085 |  | 597 | PERSEUS A500 - 6 | STATION ANESTHESIE | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-17
2021.XLS | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 232212 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | LL 26/06/2024 RECEPTION DEVIS DE REMPLACEMENT 195113361 POUR BATTERIE HS - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 28/06/2024 REMPLACEMENT BATTERIE PREVU POUR LA MOBILETT ELARA 3 SN 13194 LL 05/07/2024 RECEPTION BATTERIE SELON BL 4101622705891 - EN ATTENTE INTE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-07-17
2021.XLS | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-11 | 232149 | 3052 | EXT RADIOLOGIE PONTOISE | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, ELARA2 ET ELARA3 PROBLEME DE BATTERIES. SUR L'ELARA CHANGEMENT DU PORT CAPTEUR QUI NE CHARGE PLUS NON PLUS. MERCI | NH 25.06.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DETECTEUR DE CHARGE => DM CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00083 | POLE BIO IMAGE PHARMA PATHO PONTOISE | 2024-07-16
2021.XLS | 2024-06-24 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 232045 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME IMPRESSION, SEUL UNE BANDE NOIRE APPARAIT, PAS DE TRACE. | RB13/08/2024 DEMANDE DE DEVIS POUR NOUVELLE IMPRIMANTE (VINCENT FAYE - PHILIPPE CORDEAU) HYDREX - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS RB14/08/2024 DEMANDE DEVIS IMPRIMANTE MINDRAY - EN ATTENTE RECEPTION - RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA - DEMANDE |  |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-13
2021.XLS | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 232047 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONNEXION SYNERGY IMPOSSIBLE DE LA TABLETTE PLUSIEURS ESSAIS REALISES URGENT LA COLONNE EST AU BMC | IF 24/06/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE , PROCEDURE EFFECTUER OK , FONCTIONNE , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0960 | SOURCE DE LUMIERE LASER | 4KVISION | ARTHREX | HAJ200227 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-13
2021.XLS | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 231988 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PHOTO ET NBI NON DISPONIBLE | IF 21/06/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE , DEFAUT NON CONSTATER |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | PERNON | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-12
2021.XLS | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | 231948 | 36-1310 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | DEMANDE HARNAIS TAILLE L PROBLEME BATTERIE | PC 20/06/2024 AVEC SEBASTIEN NOUS AVONS RETROUVE DANS LE SERVICE UN HARNAIS TAILLE L ET UN HARNAIS TAILLE XL UNE BATTERIE SORT DU 24V DONC OK LAISSEE EN CHARGE CE JOUR POUR TEST DEMAIN L'AUTRE BATTERIE SORT DU 15V NOK A METTRE EN CHARGE DEMAIN POUR TESTS |  |  | 2021-1241 | LEVE PERSONNE MOBILE | MAXI MOVE | ARJOHUNTLEIGH | 300474218 |  |  |  |  | 0 | STELLA |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-11 | 22890660
2021.XLS | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 231967 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BATTERIE DEFECTUEUSE | OS21/06/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 25/06/2024 BATTERIE COMPLETEMENT DECHARGEE REMIS EN CHARGE MAIS INDICATION BATTERIE A REMPLACER (RETOUR DE REPARATION ICU FEVRIER 2024 AVEC CHANGEMENT DE BATTERIE) REINITIALISATION COMPTEUR BATTERIE |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | OS21/06/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. 26/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-11
2021.XLS | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 231893 | 04-6060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | GALET DE LA POMPE DISPARU, DEPOSE AU BIO SANS DEMANDE D¿INTERVENTION. REMISE EN PLACE D'UN GALET ET MISE EN TES. RAS |  |  | 2021-1028 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19222745 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-10 | 4561236
2021.XLS | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-09-24 | 231836 | 1015 | INGENIERIE BIOMEDICAL NOVO | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR OTOEMISSION NE FONCTIONN EPLUS | OS18/06/2024 DM VUE AVEC NH. AVEC DEMANDE DE PRET. NH 24.06.2024 PAS DE PRET DISPO MAIS LOCATION => DA TRANSMISE NH 04.07.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE RB05/07/2024 RECEPTION LOCATION MAICO MA9114514+ BERAPHONE... (SANS CABLE OEA) - BL + LISTE DU |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 | OS18/06/2024 DM VUE AVEC NH. AVEC DEMANDE DE PRET. OS24/09/2024 RECEPTION D UN APPAREIL D OTOEMISSION REPARER SUIVANT BLN°SSH000499 ET COMMANDE B2/1509531 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 019192 | DIATEC |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-07-09
2021.XLS | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 231837 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LORS DU TEST LE DEFIBRILLATEUR NE DETECTE PAS LES PALETTES. DE PLUS, ELLES SONT EXTREMEMENT DIFFICILE A SORTIR DE LEUR LOGEMENT. SERAIT IL POSSIBLE DE VENIR LE CONTROLER RAPIDEMENT ? MERCI PAR AVANCE. | MINDRAY : DEFAUT PALETTES FV LE 18.06.2024 >> REMPLACEMENT DES PALETTES TEST DE FONCTIONEMENT : OK REMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE ET DU PAPIER. TEST : OK DM FONCTIONNEL | UNITÉ 2 RÉA |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 | LE GRAND | 4338 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-09
2021.XLS | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 231825 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT FILTRES FV LE 17.06.2024 >> REMPLACEMENT DES FILTRES 0.2 ET 0.1µM TEST DE FUITE OK DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-06 | 22879420
2021.XLS | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 231766 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | RESPIRATEUR NE POUSSE PAS D'AIR EN MODE CPAP MESSAGE ERREUR SUIVANT " VENTILATION DEGRADEE !!! CHANGER D'APPAREIL AU PLUS TOT" | RB20/06/2024 APPEL SAV - PB CAPTEUR DE PRESSION - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS POUR INTERVENTION - RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 24/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 27.06.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CAPTEUR PRESSION + MP EFFEC | SMUR |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 |  |  |  |  | 0 | GUILLEMIN | 0130754011 | O | Corrective |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-07-06
2021.XLS | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 231763 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT CHAMBRE 326P, TETE DE LIT NE SE LEVE PAS EN POSITION DEMI ASSISE SUFFISANTE | ML 17/06/24 LE CADRE QUI PERMET DE MONTER ET DESCENDRE LE DOSSIER EST PLIER EN ATTENTE DE COMMANDE. EN ATTENTE DE DEVIS ML 18/06/24 DEVIS RECUS ET DEPOSER AVEC LA D.A DANS LE DOSSIER A VALIDER ML 22/07/24 COMMANDE RECUS ET INSTALLER | 9610 |  | 2021-0584 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0003 | ML 17/06/24 LE CADRE QUI PERMET DE MONTER ET DESCENDRE LE DOSSIER EST PLIER EN ATTENTE DE COMMANDE. |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-06
2021.XLS | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 231677 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 13/*06/2024 PROBLEME DE CHARGE DETECTEUR , STATION DE CHARGE A REMPLACER PAR SIEMENS DEMAIN IF 13/06/2024 REMPLACEMENT DE LA STATION DE CHARGE ( FD HOLDER) , VERIFICATION DE CHARGE DETECTEUR OK , SYSTEME FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-07-04 | 22766809
2021.XLS | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 231616 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | TONER DISFONCTIONNEL | RB11/06/2024 REINITIALISATION DU TONER - TEST - CONFORME ET FONCTIONNEL | BS2.077 |  | 2021-1092 | STATION D'EPREUVE D'EFFORT SANS FIL AMEDTEC | CARDIOPART 12 BLUE | AMEDTEC | A2107073245 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | CARRENCOTTE | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-07-02
2021.XLS | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 231545 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 10/06/2024 PROBLEME DE BATTERIE , LA MOBILETTE SE DECHARGE TRES RAPIDEMENT , REALISATION D'UN DIAGNOSTIC: UNE FOIS BRANCHE, LA CHARGE DES BATTERIES DEMARRE. MESURE DES TENSIONS AU NIVEAU DES BATTERIES: BT1=13.41 V, BT2=13.40 V, BT3=13.19 V IF 10/06/202 |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-06-29 | 22766809
2021.XLS | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-07-02 | 231497 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | ETINCELLES LORS DE L'UTILISATION | PC 17/06/2024 NEBULLISEUR RAMENE AU BIO PAR ML NEBULLISEUR HS DEMANDE DE DEVIS CHEZ DIMEHO POUR REMPLACEMENT A NEUF PC 18/06/2024 DEVIS UGAP REÇU CE JOUR ET DEPOSE POUR BC PC 01/07/2024 NEBULLISEUR NEUF REÇU 2024-0311 | SALLE DE SOINS USLD |  | 2021-0205 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G5 |  |  |  |  | 0 | NSOKI | 0134675659 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-28
2021.XLS | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 231406 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BATTERIE DSA A REMPLACER SVP | PHYSIO CONTROL : BATERIE HS MH 06/06/2024 REMPLACEMENT BATTERIE - FONCTIONNEL - RENDU | 2.051 |  | 2021-1120 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49684853 |  |  |  |  | 0 | BENMAHROUCHE | 4265 OU 4803 DECT | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-27
2021.XLS | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 231445 | 6060 | HC SMR EVC - EPR BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND | MESSAGE ERREUR SYSTEME | CONTROLE RAS |  |  | 2021-1027 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19212769 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 04-1 | BEAUMONT |  |  | 2024-06-27
2021.XLS | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 231372 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, PROBLEME DE TEMPERATURE SUR CONGELATEUR | RB05/06/2024 ETEINDRE ET RALLUMAGE DU CONGELATEUR - TEMPERATURE REDESCEND A - 20 . - FONCTIONNEL | PHARMACIE |  | 2021-0058 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.426.859.5 |  |  |  |  | 0 | FOURMESTREAUX | 4540 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-26
2021.XLS | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 231317 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | BONJOUR, DEMANDE D'UN FR E SANS LE COUSSIN, AVEC COMMANDE A D ET UNE LARGEUR DE 50 POUR MME DUMAZER (1148). A APPORTER EN ERGOTHERAPIE. MERCI D'AVANCE | ML 04/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 04/06/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | DAUBERT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-06-25
2021.XLS | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-10-07 | 231116 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, ENCEINTE VENTILEE A -20°C QUI FAIT BRUIT, TREMBLE ET REMONTE VITE EN T°C SI PORTE OUVERTE | PICHARD : BRUIT LORS DES CYCLES FV LE 31.05.2024 >>DEMANDE D'INTERVENTION AUPRES DE LA SOCIETE PICHARD. DEVIS EMIS, MIS EN SIGNATURE PAR PHILIPPE CHENET FV LE 26.06.2024 >> DEVIS DE CARACTERISATION SUITE CURATIF CRITIQUE SUR ENCEINTE. DEVIS 40299512 DU | BFE.N-2.0-004 | STOCKAGE BIBERONNERIE | 2021-0512 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | LGPV 6530 | LIEBHERR | 85.526.536.4 |  |  |  |  | 0 | MULLER | 4806 | O | Corrective |  | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2024-06-20
2021.XLS | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 231137 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SONDE VASCULAIRE DEFECTUEUSE (FREEZE) PEUT ON AVOIR UN PRET EN ATTENDANT MERCI | IF 31/05/2024 APPEL SAV POUR REMPLACEMENT DE LA SONDE IF 10/06/2024 RECEPTION SONDE SN 491918YP9 EN ECHANGE STANDARD , A IMMATRICULER 2024-0247 , MIS EN REFORME |  |  | 2021-0558 | SONDE ECHOGRAPHE | C1-6-D | GENERAL ELECTRIC | 390910YP8 |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 | DI VIA | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-06-20
2021.XLS | 2024-05-29 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 231034 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, UNE FUITE A ETE CONSTATER SOUS LE RESERVOIR D'EAU DE LA MACHINE, DE PLUS, IL INDIQUE ERREUR 16 MAINTENANT | OS29/05/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB06/06/2024 TEST -LAISSER TOURNER UNE DEMI JOURNEE PAS DE FUITE CONSTATE - ESSAYER DE REPRODUIRE L'ERREUR SANS SUCCES - CONFORME ET FONCTIONNELLE - MIS A DISPO DU SERVICE OS06/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 | OS29/05/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-19
2021.XLS | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 231001 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 28/05/2024 ECRAN TACTILE NE REPOND PAS , LE TOUCHSCREEN N'EST PAS FONCTIONNEL). MEME APRES REDEMARRAGE DU SYSTEME L'ECRAN NE REPOND PAS , REMPLACEMENT DE L'ECRAN TACTILE. SYSTEME OPERATIONNEL |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-06-18 | 22766809
2021.XLS | 2024-05-28 | 2024-08-27 | 2025-10-07 | 231017 | 100000275 | REFORME 275 | BIOMEDICAL | HACIB | CET APPAREIL S'EST ARRETE DE RECHAUFFER LES SOLUTES: LA CLE DE MAINTENANCE EST ALLUMEE. MERCI PAR AVANCE. | OS28/05/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.08.2024 ENVOI SAV NH 10.09.2025 RECEPTION OFFRE ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE OS03/10/2025 RECEPTION D UN FLUIDO NEUF SUIVANT BLN°CO033-S25072159 ET COMMANDE B6/1677716 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-0903 | UNITE DE CONTROLE RECHAUFFEUR DE PERFUSION DE ROUTINE | FLUIDO COMPACT UNITE DE CONTROLE | DUOMED | 200706910 | OS28/05/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/10/2025 RECEPTION D UN FLUIDO NEUF SUIVANT BLN°CO033-S25072159 ET COMMANDE B6/1677716 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. | 603 | FLUIDO COMPACT - 5 |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Préventive |  | Définitive | 002069 | DUOMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-06-18
2021.XLS | 2024-05-28 | 2024-07-02 | 2024-08-26 | 231029 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FACE EXTERNE CASSEE | OS30/05/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.08.2024 REMPLACEMENT FACADE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS17/09/2024 RENDU. |  |  | 2021-0789 | MODULE CO2 | 115-027545-00 | MINDRAY | HNB0A036161 | OS30/05/2024 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/09/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LOUVET | 5311 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-18
2021.XLS | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 230882 | 22-5031 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR UNE POMPE A TRAITEMENT EST DEFECTUEUSE EN PEDIATRIE. ELLE ECRIT: RESTE BRANCHE, REPARER LA LA BATTERIE OU REMPLACER LA POMPE LORSQU'ON LA BRANCHE. POUVEZ VOUS VENIR LA CHERCHER SVP? MERCI | OS28/05/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/06/2024 REMPLACEMENT BATTERIE ET TESTS OK RAS CF RI RSQM OS24/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-0370 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420797 | OS28/05/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | POULLARD | 4299 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-14
2021.XLS | 2024-05-23 | 2024-06-28 | 2024-07-22 | 230844 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE FLASHE PLUS | OS23/05/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 28.06.2024 ENVOI SAV NH 03.07.2024 RECEPTION DEVIS CALIBRATION => DA TRANSMISE LL 08/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 22.07.2024 RECEPTION BL 309529777 => RECEPTION RI => CALIBRATION + REMPLACEM |  |  | 2021-1050 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507194 | OS23/05/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-06-13
2021.XLS | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 230771 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FRE POUR MME GOULEY CH 37F => A DEJA UN COUSSIN A AIR JE VIENS LE CHERCHER | ML 22/05/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 22/05/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | BATTUT | 4388 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-06-12
2021.XLS | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 230598 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA CELLULE O2 EST DEFECTUEUSE, POUVEZ VOUS LA CHANGER, MERCI. | NH 21.05.2024 REMPLACEMENT CELLULE => CALIBRATION O2 => TEST VENTIL OK => DM CONFORME RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0705 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN THERAPY EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-04696 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-07
2021.XLS | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 230641 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT FILTRES FV LE 17.05.2024 >> REMPLACEMENT DES FILTRES 1 ET 2 µM TEST DE FUITE : OK |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-07 | 22879420
2021.XLS | 2024-05-16 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 230577 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LE PSE AFFICHE "ERROR 18-0004" "POWER CONNECTION" LORS DE SON BRANCHEMENT SUR SECTEUR | FRESENIUS : DEFAUT CODE ERREUR 18-0004 RB16/05/2024 RECEPTION PSE - MIS DANS LOCAL DEPOT MH 23/05/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION RI OS26/06/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3313004 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-0162 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817807 | OS26/06/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3313004 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-06-06
2021.XLS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-07-25 | 230508 | 2401 | EHPAD LES MIMOSAS MAGNY | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | RECUPERER UN FAUTEUIL CONFORT ET LA FEUILLE DE DON A MAGNY EN ERGOTHERAPIE. MERCI | ML 15/05/24 FAUTEUIL RECUPERER N° DE SERIE: 21DFM002933, SANS CHARGEUR. ML 14/06/24 NETTOYAGE + CTRL OK ML 23/06/24 CHARGEUR EN COMMANDE ML 24/07/24 CHARGEUR RECUS ET FAUTEUIL MIS EN CHARGE ML 25/07/24 CHARGE TERMINER + CTRL ET TEST GENERAL OK |  |  | 2021-2365 | FAUTEUIL ROULANT CONFORT L44 | REA CLEAMTIS PRO ELEC | INVACARE | 21DFM002933 | ML 15/05/24 FAUTEUIL RECUPERER N° DE SERIE: 21DFM002933 |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive |  |  |  | 36-1 | MAGNY EN VEXIN | 22-00094 | POLE VIEILLISSEMENT ET PEC PERSONNE AGEE | 2024-06-05
2021.XLS | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 230516 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, JE SOUHAITE ECHANGER UNE PINCE DE SPO2 DEFECTUEUSE. JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE. TRES CORDIALEMENT. | RB15/05/2024 DONNER UN AUTRE CABLE SPO2 MASIMO |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-05
2021.XLS | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 230539 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | APPUI BRAS TOMBE | OS21/05/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 22.05.2024 >> REGLAGE DE L'APPUI BRAS TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERIVE DU DM |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS21/05/2024 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-05
2021.XLS | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 230490 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR POURRIEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE. MERCI | NH 15.05.2024 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-06-04
2021.XLS | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 230324 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | PROBLEME D'AFFICHAGE DE TEMPERATURE INTERNE. VU AVEC HORIBA. | HORIBA : PBLE DE TEMPERATURE FV LE 16.05.2024 // RI R24BE300049D DU 10.05.2024 // AZZAM BENAICHA "DESCRIPTION DE L'INTERVENTION 1 - PB DE TEMPERATURE (34-35 PUIS 28) TRAVAIL EFFECTUE 1 - CHANGEMENT CARTE SENSOR TEMPERATURE AJUSTEMENT T°C + VALEUR DE MESU |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | NOEL | 4105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2024-05-31
2021.XLS | 2024-05-10 | 2024-06-06 | 2024-07-19 | 230346 | 100000593 | REFORME 593 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LA POMPE PLUM SONNE EN CONTINUE MALGRE QU'ELLE SOIT BRANCHEE : "RESTE BRANCHE ! REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE" | ICU MEDICAL : PREVOIR MP OS14/05/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 21/05/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB06/06/2024 RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 10/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-0295 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419299 | OS14/05/2024 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DE SAN FELICIANO | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 012895 | ICU MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-05-31
2021.XLS | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-06-04 | 230301 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LORS DU TEST JOURNALIER MESSAGE ERREUR "TEMPERATURE DES GAZ DELIVRES EXCESSIVE" | RB10/05/2024 RECEPTION RESPI - AUTO TEST NE PASSE PAS MARQUE COMPLIANCE CIRCUIT PATIENT - + MESSAGE D'ERREUR 129 DEFAUT DETECTE CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE - RB13/05/2024 APPEL SAV - EN ATTENTE DEVIS POUR INTERVENTION LL 21/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMI |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 |  | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | SESE | 5832 | N | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-05-29
2021.XLS | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 230265 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, GRAVEUR DE LA MEDECINE NUCLEAIRE EN PANNE. MEDSQUARE INFORME UN DEVIS EN ATTENTE GRAVEUR N'EST PLUS SOUS CONTRAT. MERCI | IF 07/05/2024 ATTENTE DEVIS EN COURS , RECEPTION DEVIS DEPANNATION A DISTANCE , DA TRANSMISE LL 10/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC - LL 10/05/2024 SUITE DIAGNOSTIC A DISTANCE , APPAREIL NON REPARABLE - CONTACT PRIS AVEC SOCIETE NEHS POUR OFFRE DE |  |  | 2021-0007 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF000035 |  |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2024-05-28
2021.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 2024-06-03 | 230241 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA JAMBIERE DU PLATEAU NE PEUT PAS SE RETIRER ; LA PIECE BLEUE QUI PERMET DE LA RETIRER EST DESADAPTEE URGENT MERCI | IF 14/05/2024 PIECE DE DEVERROULLAGE CASSEE , ENVOI EN REPARATION IF 28/05/05/2025 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 29/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS03/06/2024 RECEPTION D UN PLATEAU DE CHIR REPARER PAR CONTRE LE NUMERO DE SERIE NE CORRESPOND |  |  | 2021-0650 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 108489717 | OS03/06/2024 RECEPTION D UN PLATEAU DE CHIR REPARER PAR CONTRE LE NUMERO DE SERIE NE CORRESPOND PAS SUIVANT NUMERO HILLROM N°92718451 ET COMMANDE B2/1490727 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS A IF. OS06/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-05-25
2021.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 230238 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL CH 45 MERCIII MONSIEUR MICKAELE + CHARGEUR | ML 06/05/24 FAUTEUIL RECUPERER ML 23/05/24 NETTOYAGE + CTRL ET MIS EN CHARGE ML 24/05/24 CHARGEMENT TERMINER, CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 06/05/24 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LAINE | 0134794355 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-25
2021.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 230226 | 22-7115 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : CHARGEUR HS FV LE 06.05.2024 >> CHARGEUR HS CHANGEMENT DU CHARGEUR. TEST : OK REMISE EN SERVICE DE LA BALANCE |  |  | 2021-0841 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688613 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-25 | 22879420
2021.XLS | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 230200 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CHARGEUR MAQUET NE FONCTIONNE PLUS. | IF 24/05/2024 CHARGEUR HS , REMPLACER PAR LE 2016-0844 RECUPERE AU BIOMED , MIS A DISPO DU SERVICE OS17/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-0084 | CHARGEUR POUR TELECOMMANDE DE TABLE OPERATOIRE | 3110.26E9 | GETINGE/MAQUET | 09750 | LL 07/05/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION OS17/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-25
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-06 | 230167 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/05/2024 RECEPTION DEVIS POUR MP , DA TRANSMISE LL 06/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/08/2024 RECEPTION RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 19/07 , => CONFORME |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2024-05-24 | 22766809
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 230152 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS AVONS UN PROBLEME DE BATTERIE SUR CETTE MACHINE. MERCI PAR AVANCE | ICU MEDICAL : PROBLEME POMPE MH 17/05/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 05/06/2024 RECEPTION DEVIS 503113 - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 10/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 23/07/2024 RECEPTION MATERIEL SELON B |  |  | 2021-0303 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419108 | LL 07/05/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION 26/07/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DEMAZURE | 4195 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-05-24
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230144 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB03/05/2024 CALIBRATION REALSIER PAR DIATEC LE 02/05/2024 |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-05-24 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-06 | 230147 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/05/2024 RECEPTION DEVIS POUR MP , DA TRANSMISE LL 06/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/08/2024 RECEPTION RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 19/07 , => CONFORME |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2024-05-24 | 22766809
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-09-17 | 230141 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/05/2024 RECEPTION DEVIS POUR MP , DA TRANSMISE LL 06/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 12/07/2024 DEVIS SUITE MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 15/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/08/2024 RECEPTION RAPPORT MAINTENANCE PRE |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2024-05-24 | 22766809
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-08-06 | 230151 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/05/2024 RECEPTION DEVIS POUR MP , DA TRANSMISE LL 10/05/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 06/08/2024 RECEPTION RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 19/07 , => CONFORME |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2024-05-24 | 22766809
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230137 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB03/05/2024 PASSAGE DIATEC POUR CALIBRATION LE 02/05/2024 |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-05-24 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230138 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB03/05/2024 PASSAGE DIATEC POUR CALIBRATION LE 02/05/2024 |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-05-24 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230136 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB03/05/2024 PASSAGE DIATEC POUR CALIBRATION LE 02/05/2024 |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-05-24 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230132 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB03/05/2024 CALIBRAGE REALISER PAR DIATEC LE 02/05/2024 |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-05-24 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230129 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PROBLEME IMPRIMANTE SUR COLONNE OLYMPUS. URGENT ++++ | RB03/05/2024 FEUILLE BLOQUE - ENLEVEMENT DE LA FEUILLE - TEST CONCLUANT - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | COTTON | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-24
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230142 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LE BLADDER NE PREND PLUS LA MESURE "MESSAGE : AUCUNE SONDE VALIDE" | RB03/05/2024 PAS DE FAUT CONSTATE - SONDE PROPABLEMENT MAL BRANCHER CAR AFFICHE CE MESSAGE D'ERREUR LORSQUE LA SONDE EST DEBRANCHE - MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0038 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1515703 |  |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-24
2021.XLS | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 230140 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB03/05/2024 PASSAGE DIATEC POUR CALIBRATION LE 02/05/2024 - PB ECRAN LORS DE LA CALIBATION VOIR INTER 230121 |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-05-24 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-02 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 230108 | 04-4230 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | BONJOUR, EST-IL POSSIBLE D'AVOIR DEUX BRASSARDS A TENSION GRANDE TAILLE COMPATIBLES AVEC CES APPAREILS? MERCI | ECHANGE DE DEUX BRASSARDS | 04-4230 |  | 2021-1054 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21A03110004 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-23
2021.XLS | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-26 | 230121 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB02/05/2024 DEFAUT CONSTATE PROBLEME ECRAN TACTILE - APPAREIL ENVOYE A DIATEC MAICO - RB06/06/2024 RELANCE PAR TELEPHONE - PAS DE DELAI A DONNER - RELANCE DU DOSSIER NH 14.06.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 17/06/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 | OS26/06/2024 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION SUIVANT BLN°SSH000310 ET COMMANDE B2/1494182 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-05-23 | 22877333
2021.XLS | 2024-05-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 230054 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MANQUE CABLE DE DEMANDE ( AUTO ADMINISTRATION) | NH 17.05.2024 POIRE BOLUS A DISPO DU SERVICE OS22/05/2024 RENDU. |  |  | 2021-0852 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212840935005 | OS22/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LOUVET | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-22
2021.XLS | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 230042 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PLUS | PC 02/05/2024 TCD DYSFONCTIONNE MEME APRES RESYNCHRO REMPLACEMENT TCD ESSAIS OK | 318 P |  | 2021-0592 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0011 |  |  |  |  | 0 | DELAMARRE | 675658 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-21
2021.XLS | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2026-04-01 | 230045 | 100000314 | REFORME 314 | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 30.05.2024 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 03/07/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 01.04.2026 RI JAMAIS RECU |  |  | 2021-1260 | BAIE D'URODYNAMIQUE | U2M NEXAM PRO | NEXAM | PE21-7U2MD5471 |  | 630 | BAIE D'URODYNAMIQUE |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 019426 | LABORIE MEDICAL |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-05-21 | 824155
2021.XLS | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 2024-07-02 | 229986 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | NOUS AVONS DES PROBLEMES DE CHAUFFAGE DE LAMES SUR L'AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE ULTRA 2 PROVOQUANT DES ARTEFACTS DE MARQUAGES SUR LES LAMES . LA SOCIETE ROCHE A ETE PREVENUE PAR LE SITE ROCHE DIALOGUE. ILS VONT INTERVENIR. BONNE JOURNEE | ROCHE : PROBLEME DE CHAUFFAGE FV LE 02.05.2024 >> APPEL A ROCHE DIALOGUE EFFECTUEE. EN ATTENTE D'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN. FV LE 02.07.2024 >> //CALL// "2 CYCLES DE SUITE AVEC DES ERREURS DE TEMPERATURE VERIFICATION DES TAMPONS: DOUBLE PHASE DANS LE |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 | DURUPT | 4159 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-05-18
2021.XLS | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 229977 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR , LA POMPE INDIQUE: " RESTER BRANCHE, REPARER LA BATTERIE OU REMPLACER LA POMPE | ICU MEDICAL : PREVOIR MP MH 21/05/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS PC 05/06/2024 MP EN INTERNE + REMPLACEMENT BATTERIE + TESTS OK OS11/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-0302 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419266 | LL 07/05/2024 RECEPTION MATERIEL - MIS DANS LOCAL REPARATION OS11/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-18
2021.XLS | 2024-04-29 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 229968 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PEDALE DE BE ERBE NE FONCTIONNE PAS CABLE ABIME. | NH 19.06.2024 REMISE EN ETAT PEDALE => A DISPO DU SERVICE OS21/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 | IF 29/04/2024 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LE LOCAL DE REPARATION OS21/06/2024 RENDU. | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-18
2021.XLS | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 2024-05-30 | 229932 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, FUITE AU NIVEAU DU BEQUILLAGE MERCI | OS26/04/2024 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE MERCI. NH 02.05.2024 ENVOI SAV OS29/05/2024 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76275517 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB30/05/2024 REMPLACEMENT PIECE DEFECTUEUSE F |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 | OS26/04/2024 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE MERCI. OS29/05/2024 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SUIVANT BLN°76275517 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS30/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | VIVILLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-05-17
2021.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 230089 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-14 | 824155
2021.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 230088 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0528 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062878 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-14 | 824155
2021.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 230087 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-14 | 824155
2021.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 230092 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0527 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062822 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-14 | 824155
2021.XLS | 2024-04-23 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 229737 | 100000312 | REFORME 312 | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE CONGELATEUR EST HS. L'ALIMENTATION EST OK MAIS LA TEMPERATURE EST A 0.8°C | B MEDICAL : NE S'ALLUME PLUS FV LE 07.11.2024 >> REMPLACMENT DU FUSIBLE PAR LE TECHNICIEN PASCAL CAMMAN TEST DE FONCTIONNEMENT : OK | 1-619 |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-05-14
2021.XLS | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 230085 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 02.05.2024 RECEPTION RI => MP EFFETUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2024-05-14 | 824155
2021.XLS | 2024-04-18 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 229570 | 22-5085 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIE ICU MEDICAL PLUM 360 A UN PROBLEME DE BATTERIE | ICU MEDICAL : DEFAUT PREVOIR MP OS18/04/2024 POMPE A PERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 21/05/2024 RENVOI SAV POUR MP - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS PC 05/06/2024 MP REALISEE EN INTERNE REMPLACEMENT BATTERIE + TESTS OK OS11/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-0300 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419284 | OS18/04/2024 POMPE A PERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MIZZI | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-09
2021.XLS | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 229565 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BILIRUBINOMETRE NE FLASHE PLUS | OS18/04/2024 JM105 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 18/04/2024 ENVOI CHEZ DRAGER POUR DEVIS ET REPARATION PC 25/04/2024 DEVIS REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 29/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS16/05/2024 RECEPTION D UN JM105 REP |  |  | 2021-1048 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507192 | OS18/04/2024 JM105 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/05/2024 RECEPTION D UN JM105 REPARER SUIVANT BLN° F00781568 COLIS EN BONNE ETAT TRANSMIS A PASCAL . OS17/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-05-09
2021.XLS | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 229441 | 04-2001 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LE REFRIGERATEUR PRODUIT TROP DE FROID ET PASSE EN TEMPERATURES NEGATIVES. MERCI D'INTERVENIR. | LES PANNES NE SONT PLUS GEREE PAR LE BIOMEDICAL | LABORATOIRE BEAUMONT |  | 2021-0217 | ENCEINTE VENTILEE +4°C | LFKV 3910 | LIEBHERR | 85.280.045.2 |  |  |  |  | 0 | MAILLARD | 01.39.37.15.52 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-04
2021.XLS | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 229465 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOUS AVONS LE POUSSE SERINGUE QUI NE FONCTIONNE PLUS ET FAIS DU BRUIT EN CONTINUE SVP. | FRESENIUS : CASSE OS14/05/2024 POUSSE SERINGUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 22/05/2024 DEFAUT CASSE CONSTATE - RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION OS26/06/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3313003 C | URGENCES PEDIATRIQUES |  | 2021-0146 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817791 | OS14/05/2024 POUSSE SERINGUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS26/06/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3313003 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LEAL | 4588 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-05-04
2021.XLS | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 229398 | 04-4230 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | MANQUE UN CAPTEUR DE SATURATION | ECHANGE DU CAPTEUR |  |  | 2021-1057 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21A03110005 |  |  |  |  | 0 | ISSART | 1427 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-03
2021.XLS | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 229396 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : NETTOYAGE DU MIRIS FV LE 12.04.2024 >> SUITE DEMANDE DE MME LEFUR NETTOYAGE DES FILTRES DU MIRIS EN VUE DE SA REMISE EN SERVICE APPAREIL MIS AVEC SOLUTION STERILE POUR ATTENTE ANALYSE |  |  | 2021-0740 | ANALYSEUR DE LAIT MATERNEL | MIRIS | MIRIS | 08-02-102 |  | 300 | MIRIS-1 | ANALYSEUR | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-03 | 22879420
2021.XLS | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 229394 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 12.04.2024 >> REPLACEMENT DES FILTRES (0.2µ ET 1µ) REMISE EN PRESSION : OK |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-03 | 22879420
2021.XLS | 2024-04-12 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 229377 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PSE "NECESSITE MAINTENANCE" MERCI | FRESENIUS : NECESSITE MP OS12/04/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 16/04/2024 RENVOI SAV POUR MP - EN ATTENTE REEPTION RI OS24/05/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3310090 COLIS EN BON ETAT TRANS |  |  | 2021-0124 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817769 | OS12/04/2024 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/05/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3310090 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | ROBERT | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-05-03
2021.XLS | 2024-04-10 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 229324 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE QUI N'AMMORCE PLUS | OS11/04/2024 POMPE A PERF DOUBLE VOIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 23/05/2024 RETOUR ICU MEDICAL LE 29/01/2024 RAS AMORCAGE OK PROTOCOLE TEST FABRICANT OK OS 03/06/2024 RENDU. |  |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 | OS11/04/2024 POMPE A PERF DOUBLE VOIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 03/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-05-01
2021.XLS | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-06-03 | 229226 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA PIECE A MORDRE DU PANORAMIQUE DENTAIRE EST CASSEE MERCI DE BIEN VOULOIR PASSER COMMANDE AUPRES DE CARESTREAM. CORDIALEMENT | IF 09/04/2024 DEMANDE DE PIECE EN COURS IF 19/04/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE OS22/05/2024 RECEPTION D UN SUPPORT MENTONNIER SUIVANT BLN°8226 ET COMMANDE B2/1483565COLIS EN BON ETAT A IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. IF 03/06/2024 SUPPORT INSTALLER D |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 | OS22/05/2024 RECEPTION D UN SUPPORT MENTONNIER SUIVANT BLN°8226 ET COMMANDE B2/1483565COLIS EN BON ETAT A IMMATRICULER TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-27
2021.XLS | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 229161 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LORS DE LA VENTILATION D'UN PATIENT JEUDI : MESSAGE PATIENT DEBRANCHE AVEC VOLUMES DELIVRES INCOHERENTS DES CONSIGNES. PROBLEME NON REPRODUIT LORS D'UN TEST SUR POUMON D'ESSAI. VENDREDI PROBLEME SIMILAIRE AU JEUDI SUR UN PATIENT : ALARME ROUGE DE | AIR LIQUIDE : DECONNEXION PATIENT INTERVENTION DU TECHNICIEN LE JEUDI 11.04.2024 FV LE 12.04.2024 >> INTERENTION DU TECHNICIEN THOMAS SOU LE 12.04.2024 "JE SUIS INTERVENU CE JOUR SUR LE MONNAL T60-14982 POUR UN MESSAGE " DEBRANCHEMENT PATIENT" J'AI CHA |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-04-27
2021.XLS | 2024-04-08 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 229157 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, MAINTENANCE REQUISE SUR CET CE DISPOSITIF. JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE INTERVENTION. TRES CORDIALEMENT, CEDRIC PARI SMUR PONTOISE | FRESENIUS : NECESSITE MP OS09/04/2024 POUSSE SERINGUE QUI NOUS APPARTIENT PRETER AU SAMU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 16/04/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC - EN ATTENTE RECEPTION RI OS24/05/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE S |  |  | 2021-0151 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817796 | OS09/04/2024 POUSSE SERINGUE QUI NOUS APPARTIENT PRETER AU SAMU DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/05/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3310088 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-04-27
2021.XLS | 2024-04-05 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 229111 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | POUSSE SERINGUE QUI SONNE EN CONTINUE, Y COMPRIS BRANCHE SUR SECTEUR | FRESENIUS : ALARME SONORE EN CONTINU OS10/04/2024 POUSSE SERINGUE TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 16/04/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION RI OS29/05/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN° |  |  | 2021-0165 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817810 | OS10/04/2024 POUSSE SERINGUE TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/05/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3310087 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS05/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | NOLIN | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-04-26
2021.XLS | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-05-15 | 229118 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA SONDE DU MONITEUR DYSFONCTIONNE, MEME APRES CALIBRATION ET REMEMBRANAGE. POUVEZ-VOUS LA REMPLACER, MERCI. REF 945-737 | OS05/04/2024 SONDE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/04/2024 MONITEUR ARRIVER 08/04/2024 .DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/04/2024 REMEMBRENAGE DU CAPTEUR ET TEST DE FONCTIONNEMENT => ENCORE EN DEFAUT , A REMPLACER IF 25/04/2024 RECEPTION DEV |  |  | 2021-1010 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 BASIC | RADIOMETER | 393-500R1240N049 | OS05/04/2024 SONDE HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/04/2024 MONITEUR ARRIVER 08/04/2024 .DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-26
2021.XLS | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 229135 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LE DOSSIER PATIENT DU LIT NE SE REDESCEND PLUS, BRUIT DE MOTEUR DANS LE VIDE DOSSIER QUI SEMBLE DE TRAVERS COTE GAUCHE DU LIT QUI SEMBLE AVOIR FORCE CAR FISSURE LIT STOCKE EN CHAMBRE 8 UNITE 2 | HILL ROM : DEFAUT DOSSIER PATIENT. FV LE 08.04.2024 >> CASE SUR CHARNIERE DU DOSSIER PATIENT. DEMANDE DE DEVIS PAR MAIL CE JOUR. FV LE 10.04.2024 >> DEVIS SP 37428260 DU 10.04.2024 "GLISSIERE + BIELLE + MOEUR + GLISSIERE CENTRALE + 1.5 MO + DEPL" MONTAN |  |  | 2021-0435 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | CS900B4100432 | HILL ROM | HRP004113460 |  |  |  |  | 0 | MONTIGNY | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-04-26
2021.XLS | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 229058 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS05/04/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 19.04.2024 MIS EN REFORME |  |  | 2021-0401 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A1474 | OS05/04/2024 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-25
2021.XLS | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 229001 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/04/2024 DEFAUT CAPTEUR , REMPLACEMENT DE LA D885 - CARTE DE CHARGE AVEC PINS DE CONTACT DETECTEUR. PLUSIEURS TESTS FONCTIONNELS OK. LE DETECTEUR CHARGE CORRECTEMENT. SYSTEME OPERATIONNEL. |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-04-25 | 22766809
2021.XLS | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 228948 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, BATTERY HS NE FONCTIONNE PLUS MEME BRANCHER. MERCI | OS03/04/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 03/04/2024 BATTERIE A REMPLACER ET PREVENTIVE A ENVOYER CHEZ ICU MEDICAL IF 12/04/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 29/04/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS17/05/2024 RECEPTION D UNE P |  |  | 2021-0309 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419499 | OS03/04/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/05/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°87960076 ET COMMANDE B2/1483186 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-04-24
2021.XLS | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 228981 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA SONDE 9L DE L ECHOGRAPHE FREEZE TOUT LE TEMPS | NH 05/04/2024 OUVERTURE DOSSIER 10862834 ALT+D MH 11/04/2024 PASSAGE PREVU 16/04 DEBUT APRES-MIDI NH 25.04.2024 RECEPTION RI => RECHARGE DU SOTF => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-04-24
2021.XLS | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 228899 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, APPAREIL ELECTROCARDIOGRAPHE A REFIXER SUR SON SUPPORT. SVP MERCI | PC 04/04/2024 ECG REFIXE RAS OS04/04/2024 RENDU. |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 | OS04/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 0130757369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-23
2021.XLS | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 228933 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | L'APPAREIL A ECG EST BANCAL, IL SEMBLERAIT MANQUER UNE VIS. SERAIT IL POSSIBLE DE VENIR LA REMETTRE ? MERCI | PC 03/04/2024 MANQUE 3 VIS SUR 4 REMISE EN PLACE DE 3 VIS MANQUANTES + PAPIER ECG REMIS A L'ENDROIT ESSAIS OK |  |  | 2021-1273 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156855 |  |  |  |  | 0 | LE GRAND | 4338 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-23
2021.XLS | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 228837 | 04-6060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | ERREUR ECOULEMENT | MISE EN TEST DE LA POMPE, RAS | EVC/EPR |  | 2021-1035 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19222357 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-19
2021.XLS | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 228709 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA FICHE DU FIL DE RECHARGE A ETE ARRACHEE ! | IF 27/03/2024 MISE A DISPO UN CHARGEUR AU SERVICE IF 28/03/2024 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 |  |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-17
2021.XLS | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-06-25 | 228724 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | BIOSYNEX : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 27.03.2024 >> DEVIS POUR MAINTENANCE PREVENTIVE DEVIS DVA/001/0117 DU 26.03.2024 "MAINTENANCE PREVENTIVE" MONTANT 1130€HT TRANSMIS POUR VALIDATION LL 29/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 25.06.2024 >> R |  |  | 2021-1007 | AUTOMATE DE SPERMATOLOGIE | SQA VISION | THERADIAG | 5018 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000208 | THERADIAG (ENCIENNEMENT BMD) | [5 empty] | 2024-04-17 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228621 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12583 2025 |  |  | 2021-0252 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8341487038 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 228651 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA CEINTURE DE VO2 MAX QUI EST POSITIONNEE SUR LES PATIENTS LORS DE L'EXAMEN EST CASSEE AU NIVEAU DE L'ATTACHE. POURRIEZ-VOUS NOUS EN COMMANDER UNE AUTRE ? CORDIALEMENT, MME NORELUS | DAMIE : CEINTURE PATIENT PATIENT CASSEE MH 27/03/2024 DEMANDE DEVIS EFFECTUE - EN ATTENTE RECETPION DEVIS MH 10/04/2024 RECEPTION DEVIS 240338 - EN ATTENTE VALIDATION DA MH 27/05/2024 RECEPTION CEINTURE - MAD DU SERVICE OS17/09/2024 RENDU. |  |  | 2021-1092 | STATION D'EPREUVE D'EFFORT SANS FIL AMEDTEC | CARDIOPART 12 BLUE | AMEDTEC | A2107073245 | OS17/09/2024 RENDU. | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 014234 | DAMIE | [5 empty] | 2024-04-16
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228646 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4660 DU 13/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE SORENSON V2 |  |  | 2021-0567 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL100 | GILSON | NE71965 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228643 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4658 DU 13/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE SORENSON V3 |  |  | 2021-0560 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | LL71831 |  | 383 | LOCATION PIPETTE ANNEE PAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228678 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GILSON : CONTROLE METROLOGIQUE COFRAC FV LE 28.06.2023 >> RECEPTION DEVIS DE LOCATION PIPETTE FV LE 26.03.2024 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4705 DU 16/10/2023 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTEE AVEC CONE GILOSN 12.5ML |  |  | 2021-0570 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | F164001 | GILSON | LN05356 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4518 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228587 | 22-7115 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12552 2025/ |  |  | 2021-0841 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688613 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228627 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12589 2025 |  |  | 2021-0836 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228603 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12566 2025/ |  |  | 2021-0839 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688620 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 228580 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 12546 2025 |  |  | 2021-0831 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688622 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-04-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 228541 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE CACHE DE L'ARTICULATION DU PETIT SCIALYTIQUE DE LA SALLE 16 EST TOMBE HIER (PHOTO ENVOYE PART MAIL) | IF 27/03/2024 DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 28/03/2024 DEMANDE DA 4446 LL 02 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2021 PIECES RECU , REMPLACEMENT DES PIECES |  |  | 2021-0070 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500681 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-16
2021.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228462 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63102 2024 |  |  | 2021-0404 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134291 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228479 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63108 2024 / |  |  | 2021-0829 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688603 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-04-13 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228480 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 04.08.2023 >> RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 25.03.2024 >> CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 63109 2024 |  |  | 2021-0838 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-04-13 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-21 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 228358 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | FUITE SUR LA ZONE DE BEQUILLAGE (GAINE PERCEE) | OLYMPUS : FUITE AU NIVEAU DE LA ZONE DE BEQUILLAGE MH 22/03/2024 RENVOI SAV - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB16/04/2024 RELANCE OLYMPUS - RECEPTION NORMALAMENT LE 17 OU 18/04/2024 OS 17/04/2024 RECEPTION D UN DUODENOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN |  |  | 2021-0783 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2123878 | OS 17/04/2024 RECEPTION D UN DUODENOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76206488 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-04-11
2021.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-15 | 228304 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.03.2024 SUITE ENVOI POUR MATERIO => RECEPTION DEVIS APRES DIAGNOSTIC POUR PIECES A REMPLACER LL 22/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 10.04.2024 >> MODIFICATION DE LA TARIFAICATION, NOUVEAU MONTANT : 849.15€HT 12/04/2024 RECEPTION D UN VE |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 | 12/04/2024 RECEPTION D UN VENTILATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N°S01-097094/004 ET COMMANDE B2/14976 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2024-04-11 | 824155
2021.XLS | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 228286 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CONNEXION IMPOSSIBLE SUR LA TABLETTE ; ECRAN REDUIT ET LE NOM DU PATIENT NE PEUT ETRE RENTRE. LA CONNEXION D'URGENCE NE FONCTIONNE PAS NON PLUS. LA COLONNE EST AU BMC DANS LE LOCAL BIOMED - MERCI | IF 21/03/2024 PASSAGE DANS LE SERVICE , PROCEDURE DE REDEMARRAGE OK , REMIS AU SERVICE |  |  | 2021-0960 | SOURCE DE LUMIERE LASER | 4KVISION | ARTHREX | HAJ200227 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-11
2021.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 228215 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUIS BRAS DESCEND TOUT SEUL AVEC LE POIDS DU BRAS DU PATIENT. | MH 25/03/2024 REGLAGE APPUI-BRAS - FONCTIONNEL- MAD DU SERVICE OS26/03/2024 RENDU. |  |  | 2021-0077 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | XXXXX | OS26/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10
2021.XLS | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 228221 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE CHARGEUR NE CHARGE PLUS URGENT | OS21/03/2024 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION IF 29/03/2024 CABLE ALIMENTATION FIL BLEU COUPER , REMPLACEMENT DU CABLE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS27/08/2024 RENDU |  |  | 2021-0067 | CHARGEUR POUR PILIER 1150 | 1150.81A0 | GETINGE/MAQUET | 03541 | OS21/03/2024 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/08/2024 RENDU |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-10
2021.XLS | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 228172 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | SIGNALEMENT DE L'INTERNE : QUALITE DE L'IMAGE FONCEE, MEME AVEC CHANGEMENT DE GRAIN. IMPOSSIBLE DE FAIRE DES DOPPLERS CEREBRAUX AVEC CET ECHOGRAPHE | MIDES : CONE D'OMBRE AVEC LA SONDE C1-5 MH 22/03/2024 RENVOI SAV DE LA SONDE S1-5 POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 10/04/2024 RECEPTION DEVIS 6889/2023 - EN ATTENTE VALIDAITON DA SC 15/04/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS23/04/2024 RECEPTION |  |  | 2021-0768 | SONDE CONVEXE ABDOMINALE ADULTE | C1-5-RS | GENERAL ELECTRIC | 1010485WX9 | OS23/04/2024 RECEPTION D UNE SONDE REPARER SUIVANT BLN°6889/2023 ET COMMANDE B2/1479410 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 757 | MIDES | [5 empty] | 2024-04-09
2021.XLS | 2024-03-19 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 228192 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | ECRAN FISSURE A FORCE D'APPUYER FORT SUR L'ECRAN (L'ECRAN NE REPONDAIT PLUS AUX PRESSIONS) | DRAGER : CASSE MH 19/03/2024 MAD DU PRET 2023-0800 + BASE + CHARGEUR - A RENVOYER SAV- EN ATTENTE RECEPTION DEVIS PC 18/04/2024 ENVOI CHEZ DRAGER POUR DEVIS DE REPARATION PC 25/04/2024 DEVIS REÇU CE JOUR ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR BC LL 29/04/2024 DA VA |  |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 | OS17/05/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-04-09
2021.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 228058 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 21/03/2024 CONFORME |  |  | 2021-1244 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827675 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2021.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 228045 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 20/03/2024 CONFORME |  |  | 2021-0842 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688605 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2021.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 228057 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 21/03/2024 CONFORME |  |  | 2021-1197 | PESON | RS300 | WUNDER | 0263 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2021.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 228073 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 22/03/2024 NON CONFORME NC07 MANQUE STABILISATEUR REPARATION SIMPLIFIEE CONFORME - AJOUT D'UN STABILISATEUR CONFORME SUITE REPARATION LE 19/03/2024 |  |  | 2021-1243 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827674 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2021.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 228051 | 36-2400 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN |  | PC 26/03/2024 CONTROLE PERIODIQUE REGLEMENTAIRE 20/03/2024 CONFORME |  |  | 2021-1242 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827673 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 36-012701 | SECA
2021.XLS | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 228136 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT DES FILTRES + ROBINET DE PRESSION FV L 18.03.2024 >> CHANGEMENT DES DEUX FILTRES + MISE EN PLACE D'UN ROBINET AFIN DE CASSER LA PRESSION LORS DES CHANGEMENTS DE FILTRES. VERIFICATION DE FUITE : PAS DE FUITE. |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-06 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 228157 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2024-04-05 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 228160 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1014 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16156 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-04-04 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 227921 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN AFFICHE "INSTALLATION SERINGUE" PUIS "FERMER LA LIGNE" AVEC UNE CLE A MOLETTE | FRESENIUS : ERREUR OS14/03/2024 PSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14/03/2024 ENVOIE SAV - MC + MP A PREVOIR - EN ATTENTE DE RECEPTION RI OS23/04/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3308721 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB | BLOC BMC |  | 2021-0144 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817789 | OS14/03/2024 PSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/04/2024 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3308721 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BONNAND | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-003982 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-04-04
2021.XLS | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 227946 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMPOSSIBLE DE PRENDRE DES PHOTOS AVEC PLUSIEURS ENDOSCOPES MEME PROBLEME EN SALLE 2 BI | MH : DEFAUT IMPR. ENDO MH 14/03/2024 DEFAUT NON CONSTATE - TEST IMPR OK + TEST ENDO OK - FONCTIONNEL |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | SYDORAK | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-04
2021.XLS | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 228161 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1012 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-04-04 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 227847 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-04-03 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 227863 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TELECOMMANDE DU LIT QUI DYSFONCTIONNE CHAMBRE 305 F | ML 14/03/24 TELECOMMANDE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0596 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0015 | ML 14/03/24 TELECOMMANDE CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK ML 13/03/24 JE PASSERAI DEMAIN MATIN |  |  |  | 0 | NSOKI | 675662 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-04-03
2021.XLS | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 227864 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1011 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16152 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-04-03 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 228162 | 04-4427 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-000205 | AIR LIQUIDE SANTE FRANCE | [5 empty] | 2024-04-03 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 227814 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU D'UN BOUTON DE LA POIGNEE. | IF 12/03/2024 FUITE AU NIVEAU DU BOUTON , ENVOI EN REPARATION OS04/04/2024 RECEPTION D UN VIDEO-GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76185803 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 04/04/2024 RECEPTION VIDEO GASTRO REPARE, REMPLACEMENT DES PIECES |  |  | 2021-0780 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101136 | OS04/04/2024 RECEPTION D UN VIDEO-GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76185803 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-04-02
2021.XLS | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 227816 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HOSPITEC : CONTROL ANNUEL FV LE 12.03.2024 >> RI INCONNU DU 08.03.2024 // LUDOVIC BONNIN "LES CRITERES METROLOGIQUES SPECIFIES DES CYCLES (TEMPERATURES ET DUREE) SONT CONFORMES AUX RECOMMANDATIONS DE L'ANSM, AUX EXIGENCES DES BONNES PRATIQUES DE PASTEURI |  |  | 2021-1166 | CELLULE DE REFROIDISSEMENT | GP15/RL | ACFRI | HH0634 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010771 | H.S.C | [5 empty] | 2024-04-02 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 227760 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POIGNEE CASSEE SVP | OS11/03/2024 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.04.2024 REMPLACEMENT POIGNEE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS08/04/2024 RENDU |  |  | 2021-0851 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212840935001 | OS11/03/2024 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/04/2024 RENDU |  |  |  | 0 | LOUVET | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-30
2021.XLS | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 228000 | 36-0360 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA FAMILLE WROBEL FAIT DON A L'HOPITAL D' UN FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE TYPE TDX SP2, IL EST A RECUPERER A BONNIERES SUR SEINE | ML 15/03/24 LE FAUTEUIL EST RECUPERER AINSI QUE LA FEUILLE DE DON . ML 2103/24 LE FAUTEUIL EST NETTOYER + CTRL GENERAL BATTERIE H.S EN ATTENTE D'ACHAT ML 25/03/24 DEMANDE DE DEVIS DEVIS RECUS ET D.A FAITE ML 1 |  |  | 2021-2364 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2103206 | ML 15/03/24 LE FAUTEUIL EST RECUPERER AINSI QUE LA FEUILLE DE DON . |  |  |  | 0 | MICHAEL BIOMED |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-30 | 36012191
2021.XLS | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 227712 | 36-0370 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE BLADDER SCANN NE VEUT PLUS S'ALLUMER DU TOUT, MALGRE QU'IL SOIT SUR LA BASE H24 | PC 11/03/2024 LE BLADDER S'ALLUME CORRECTEMENT APRES RESET PAR LE SERVICE PAR CONTRE LES MESURES SEMBLENT ERRONEES - CONFIRME PAR LE SERVICE SUR LES PATIENTS DU WEEK END = APPAREIL RECUPERE POUR CALIBRATION SONDE PC 15/03/2024 CALIBRATION REUSSI - RENDU |  |  | 2021-2353 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST316398 |  |  |  |  | 0 | BOISTE | 4445 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-30
2021.XLS | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 227635 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | TENSIOMETRE AU POSTE DE SOINS. PEUT-IL ETRE REVISER? | PC 11/03/2024 TENSIOMETRE RECUPERE POUR MAINTENANCE PC 18/03/2024 TESTS SIMULATEUR PROSIM8 OK SPO2 HAUTE BASSE NORMALE OK ALARMES SPO2 OK FC OK ALARMES FC OK TENSIONS HYPO HYPER ET NORMALE OK AVEC BRASSARD NEUF ALARMES TENSIONS OK DEMANDE DE REMPLACEMENT |  |  | 2021-1330 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000489 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-28
2021.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 227576 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | BONJOUR, LA TETE DE LIT NE SE BAISSE PLUS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR DANS LES MEILLEURS DELAIS SVP*? MERCI | HILL ROM : DEFAUT DOSSIER FV LE 07.03.2024 >> DEFAUT UTILISATION DU LIT. MANQUE SUPPORT MATELA CLOTURE DU TICKET |  |  | 2021-0435 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | CS900B4100432 | HILL ROM | HRP004113460 |  |  |  |  | 0 | CAMARA | 5059 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-27
2021.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227536 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58617 2024 // CONFO |  |  | 2021-0823 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688619 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227520 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58605 2024 // CONFO |  |  | 2021-0834 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688756 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 227530 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE IEC 17025 :2017 PROCEDURE ESSAI FO_IPFNA_03-00 FV 06.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 06.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58611 2024 // CONFO |  |  | 2021-0229 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-27 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 227428 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | SERAIT-IL POSSIBLE DE CHANGER LA BATTERIE DU MC GRATH SVP MERCI | NH 05.03.2024 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | ABDERRAHMANI | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-26
2021.XLS | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 228164 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENENCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-03-26 | 4561236
2021.XLS | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-14 | 227414 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE DE VASCULAIRE ; UNE PARTIE NOIRE EN DESSOUS DU BRAS SORT ; JE VOUS ENVOIE UNE PHOTOS CAR DIFFICILE A EXPLIQUER MERCI | IF 04/03/2024 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS , INTERVENTION LE 11/03 IF 14/03/2024 RECEPTION RI SUITE INTERVENTION DE SIEMENS , REMPLACEMENT DU CACHE NOIR AU NIVEAU DU FREIN LONGITU |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-03-23
2021.XLS | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 227400 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | ROCHE MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 04.03.2024 >> RI WO-26558839 DU 26.02.2024 // GEOFFREY LEVILLAIN "MAINTENANCE PREVENTIVE SELON LE DOCUMENT DE MAINTENANCE NETOYAGE INTERNE DE L'APPAREIL. REMPLACEMENT DES FILTRES, DU MUFFLEUR. VERIFICATION DES ALIGNEMEN |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2024-03-23 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 227407 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ALARME "PRESSION VAPEUR" | IF 05/03/2024 MIS EN TEST DE FONCTIONNEMENT OK , CALIBRATION EFFECTUER IF 06/03/2024 SOUDEUSE FONCTIONNEL , MIS A DISPO DU SERVICE OS06/03/2024 RENDU. |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 | OS05/03/2024 THERMOSOUDEUSE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-23
2021.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227348 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 01.03.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 01.03.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 58596 2024 // CONFORME |  |  | 2021-0833 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688591 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2024-03-22 | 22879420
2021.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227290 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS TOMBE | OS01/03/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 01/03/2024 REGLAGE DE LAPPUI-BRAS - CONFORME ET FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS07/03/2024 RENDU. |  |  | 2021-0504 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 133529 | OS01/03/2024 APPUI -BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-22
2021.XLS | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 227267 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/03/2024 MISE A JOUR , UI-XP021/22/P UPDATE VF10F_HF05 TO VF10K |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-03-22 | 22766809
2021.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227186 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A -80°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227189 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A -24°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2021-0035 | ENCEINTE VENTILEE -20°C | F700 | B MEDICAL SYSTEMS | 0221654 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227183 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | G3SERVICES : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 28.02.2024 >> RI INCONNU DU 22.01.2024 // TECH HASSANI "MAINTENANCE PREVENTIVE SET A -80°C TEST ALARME : OK TEST COUPURE COURANT : OK EQUIPEMENT FONCTIONNEL" |  |  | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-009961 | G3 CONCEPTS | [5 empty] | 2024-03-20 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 227162 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | DEMANDE FAUTEUIL ELECTRIQUE, EN 43L , AA2 , COMMANDE A GAUCHE + COUSSIN A AIR ET PLAQUE GEL. CH 1145 MR POMARES. | ML 28/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 28/02/24 PREPARATION + MIS EN PRET |  |  |  | 0 | KOCH |  | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2024-03-20 | 36012191
2021.XLS | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 227130 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | GAINE DISTALE (EN HAUT) ENDOMMAGEE | GAINE COUPEE AU DEBUT DE LA PARTIE SOUPLE. ENVOIE CHEZ PETEL. DEVIS REFUSE LE 01/03 PAR MME NOUREDDINE MIS EN REFORME |  |  | 2021-0392 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE NASOLOGIQUE | FNL 10 RBS | PENTAX | N110816 |  |  |  |  | 0 |  |  | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2024-03-19
2021.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227035 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56081 2024 / CONFORME |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 227038 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SECA : VERIFICATION PERIODIQUE FV 26.02.2024 RECEPTION DEVIS UGAP N°40026254 DU 04.08.2023 FV 26.02.2024 CONSTAT DE VERIFICATION PERIODIQUE SOUS CV_2024_SECA_56049_2024_325 // ETIQUETTE N° 56083 2024 / CONFORME |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2024-03-16 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 226960 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/02/2024 ARRET D'URGENCE ACTIVE , LA POIGNEE DU MARCHE PIED A TOUCHE LA MOUSSE DE SECURITE. LE SYSTEME S'EST BLOQUE, ARRET D'URGENCE ACTIVE. DEBLOCAGE DE LA TABLE ET <<HOME POSITION ADJUSTMENT>> POUR LE MOUVEMENT TRANSVERSAL DU PLATEAU DE TABLE, SYST |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-03-16 | 22766809
2021.XLS | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 2024-05-14 | 226982 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | POMPE GRISE DEFECTUEUSE MESSAGE " REBRANCHER PRISE, REPARER BATTERIE" | OS28/02/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. PC 06/03/2024 PRISE EN CHARGE POMPE MAIL SAV POUR SUITE A DONNER PC 07/03/2024 ENVOI POMPE POUR PREVENTIVE PC 26/03/2024 DEVIS REÇU ET DEPOSE POUR BON DE COMMANDE LL 29/03/2024 DA VALIDEE - TRANSM |  |  | 2021-0301 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419589 | OS28/02/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS 03/06/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DRISSI | 4539 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-03-16
2021.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 226974 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/02/2024 MAINTENANCE REALISEE CE JOUR SUIVANT LE PROTOCOLE DU CONSTRUCTEUR, CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-03-16 | 22766809
2021.XLS | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 226958 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/02/2024 SUIVANT LE PROTOCOLE DU CONSTRUCTEUR => CONFORME |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-03-16 | 22766809
2021.XLS | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 226945 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE TENSIOMETRE SEMBLE DONNE PARFOIS DES DONNEES INCOHERENTE PAR RAPPORT A LA CLINIQUE DU PATIENT. PEUT-IL ETRE REVISER ? | PC 26/02/2024 TENSIOMETRE RECUPERE POUR TESTS PC 26/02/2024 TESTS SIMULATEUR PROSIM8 OK SPO2 OK FC OK TENSION HYPO HYPER ET NORMALE OK AVEC BRASSARD NEUF DEMANDE DE REMPLACEMENT DE TOUS LES BRASSARDS QUI SONT D'ORIGINE VU AGNES NOVE | SALLE DE SOINS |  | 2021-1331 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000490 | TENSIMOMETRE RECUPERE POUR TEST |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-16
2021.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 226886 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | EMBOUT CABLE ALIMENTATION OEA/PEA CASSE | IF 23/02/2024 DONNER UN CHARGEUR POUR PEA |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 |  |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-15
2021.XLS | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-05 | 226927 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | MONAL EN PANNE MESSAGE N 36 REF 2021 0580 | ALARME MODE DEGRADE, ERREUR 36. APPEL AIR LIQUIDE ATTENTE DATE D' INTERVENTION D'UN TECHNICIEN POUR ECHANGE DE LA VALVE INTERVENTION MARDI 05/03 |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2024-03-15
2021.XLS | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 226859 | 22-5085 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PINCE DE SAT PLUS CABLE HS. RECUPERER CE JOUR REF : 90797IP REF : DS100A MERCI | OS23/02/2024 CABLE +PINCE REMPLACER PAR DES NEUF RENDU AU SERVICE. |  |  | 2021-0926 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050156 | OS23/02/2024 CABLE +PINCE REMPLACER PAR DES NEUF RENDU AU SERVICE. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-14
2021.XLS | 2024-02-20 | 2024-04-20 | 2024-05-15 | 226754 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE MONITO INFORME "DEFAUT CAPTEUR PEAU" ET SONNE EN CONTINU. TEST AVEC D'AUTRES CAPTEURS FONCTIONNELS MAIS LE PROBLEME PERSISTE. DESCENDU AU BIOMED | OS20/06/2024 DM VUE AVEC FI. IF 20/03/2024 TEST EFFECTUER , OAS DEFAUT CONSTATER , REMIS EN SERVICE; MISA DISPO DU SERVICE OS17/05/2024 RENDU. |  |  | 2021-1204 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740011 | OS20/06/2024 DM VUE AVEC FI. OS17/05/2024 RENDU. | 633 | F15-1 | CARDIOTOCO | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-12
2021.XLS | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 226645 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LE PAPIER S'IMPRIME A CHEVAL SUR 2 PAGES | PC 16/02/2024 LE PAPIER EST A L' ENVERS (CARRE NOIR EN HAUT) REMISE EN PLACE DU PAPIER (CARRE NOIR EN BAS) IMPRESSION SUR UNE PAGE OK |  |  | 2021-1280 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156950 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-08 | 22890660
2021.XLS | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 226607 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CABLE D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL A ETE CASSE, POURRIONS-NOUS EN AVOIR UN AUTRE SI POSSIBLE? MERCI | NH 16.02.2024 REMPLACEMENT CABLE D'ALIMENTATION |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 |  |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-08
2021.XLS | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 226625 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | L'EXTREMITE DE LA GAINE DISTALE EST USEE. | OS16/02/2024 VIDEO-COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . IF 16/02/2024 EXTREMITE DE LA GAINE DISTALE USEE , ENVOI EN REPARATION OS08/03/2024 RECEPTION D UN VIDEO COLONOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76143540 COLIS EN BON ET |  |  | 2021-0782 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2144312 | OS16/02/2024 VIDEO-COLONOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . OS08/03/2024 RECEPTION D UN VIDEO COLONOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76143540 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-03-08
2021.XLS | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 226619 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | COMMANDE UNE BATTERIE EXTERNE | NH 16.02.2024 BATTERIE DONNE AU SERVICE |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | SAGTNI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-08
2021.XLS | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 226498 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA SONDE VASCULAIRE FREEZE ET DEFREEZE TOUTE SEULE ET REND IMPOSSIBLE L'EXAMENT. POUVEZ-VOUS INTERVENIR AU PLUS VITE SVP? MERCI | IF 21/02/2024 APPEL SAV => ATENTE RETOUR IF 22/02/2024 RETOUR DU SAV ,SI ON L'UTILISE PAS PENDANT UN CERTAIN TEMPS , L'ECHOGRAPHE SE MET EN VEILLE EN MODE FREEZE , POUR L'UTILISE ON APPUI SUR FREEZE , ECHOGRAPHE FONCTIONNE BIEN , REMIS AU SERVICE OS01/03 |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N | OS01/03/2024 RENDU. | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 | CAMARA | 5059 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2024-03-06
2021.XLS | 2024-02-13 | 2024-02-27 | 2024-05-03 | 226467 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CET APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS : AUCUN PEA NE PASSE. MESSAGE DE L'APPAREIL RELATIF A L'ENTRETIEN ET A LA CALIBRATION. MERCI | OS14/02/2024 APPAREIL D' OTO EMISSIONS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.02.2024 DEMANDE DE CALIBRATION AUPRES DU SAV RB03/05/2024 PASSAGE DU TECH DIATEC POUR CALIBRATION LE 02/05/2024 |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 | OS14/02/2024 APPAREIL D' OTO EMISSIONS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | O | Contrôle |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-03-05
2021.XLS | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-03-04 | 226409 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | PRISE ELECTRIQUE CASSEE. APPAREIL DANS POSTE DE SOINS | PC 14/02/2024 RECUPERATION NEBULLISEUR SUR MARINES, LA FICHE SECTEUR EST CASSEE PC 16/02/2024 DEVIS REÇU ET DEPOSE DANS DOSSIER POUR COMMANDE PC 01/03/2024 EQUIPEMENT REÇU CE JOUR (2024-0072) | 9610 |  | 2021-0819 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G25 |  |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-03-02
2021.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 226230 | 22-5016 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | VLAD : BATTERIE RECHANGE DSA FV LE 08.02.2024 >> FOURNITURE D'UNE BATTERIE POUR LE DSA DE LA MAVO |  |  | 2021-1160 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682941 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-29 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 226222 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, IL N'Y A PLUS DE BATTERIE, POUVEZ VOUS CHANGER LES PILES, SVP. MERCI D'AVANCE | NH 16.02.2024 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS19/02/2024 RENDU. |  |  | 2021-0857 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212220717018 | MH 09/02/2024 DEPOT LOCAL REPARATION OS19/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-29
2021.XLS | 2024-02-06 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 226100 | 100000289 | REFORME 289 | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LA MACHINE D'EPREUVE D'EFFORT RECLAME UNE MAINTENANCE QUI DOIT ETRE EFFECTUEE LE 14 FEVRIER 2024. M.HAJA FARROUK INFORME. MERCI DE VOTRE INTERVENTION. MME NORELUS | DAMIE : PREVOIR MP MH 07/02/2024 DEMANDE EFFECTUE - EN ATTENTE DE LA DATE DE PASSAGE MH 26/03/2024 RECEPTION OFFRE DE PRIX N° D 240326 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 29/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 08/10/2024 DEMANDE RI POUR CLOTURER DOSSIER |  |  | 2021-1092 | STATION D'EPREUVE D'EFFORT SANS FIL AMEDTEC | CARDIOPART 12 BLUE | AMEDTEC | A2107073245 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | 014234 | DAMIE |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-02-27
2021.XLS | 2024-02-05 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 225989 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | SEFALAB : CONTROLE REGLEMENTAIRE ET METROLOGIQUE SELON LA NORME NORME EN12469 : CONFORME FV LE 30.04.2024 >> RI DS0003081 02 DU 10.04.2024 // C ROY "CONTROLES DE FONCTIONNEMENT, ¿ TEST D¿INTEGRITE DES FILTRES HEPA, ¿ MESURE DES VITESSES D¿AIR DESCENDANT, | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2021-0895 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42873113 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2024-02-24
2021.XLS | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 225993 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/02/2024 MODIDICATION USINE DE SECURITE REALISEE. MISE A JOUR LOGICIELLE EN VA30K EFFECTUEE. BACKUP ET GHOST FAITS. ESSAIS OK |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-02-24 | 22766809
2021.XLS | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 226072 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | LA NEBULISATION NE FONCTIONNE PAS. L'APPAREIL EST DANS LE BUREAU CADRE. | PC 09/02/2024 DEMONTAGE - PISTON HS IRREPARABLE - EQUIPEMENT A REFORMER ET A REMPLACER PC 09/02/2024 DEVIS RECU - DEMANDE ACHAT TRANSMISE BIOMED SC 13/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE PC 01/03/2024 EQUIPEMENT REÇU CE JOUR (2024-0071) |  |  | 2021-0210 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G10 | ML 06/02/24 APPAREIL RECUPERER ET DEPOSER A L'ATELIER BIOMED |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-24
2021.XLS | 2024-02-02 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 225898 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | POUSSE SERINGUE HS | FRESENIUS : PS NE CHARGE PAS OS02/02/2024 POUSSE SERINGUE SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . MH 06/02/2024 RENVOI SAV - MC A EFFECTUEE - EN ATTENTE RECEPTION RI MH29/03/2024 RECEPTION POUSSE SEREINGUE + RI - MP + REMPLACEMENT PIECE DEFECTUEUSE |  |  | 2021-0167 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817812 | OS02/02/2024 POUSSE SERINGUE SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . OS25/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2024-02-23
2021.XLS | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-21 | 225876 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : REMPLACEMENT DE LA PLATINE FV LE 01.02.2024 >> REMPLACEMENT DE LA PLATINE ET INTERVENTION SUR CREMAILLERE DE PLATINE DEVIS DC20243198 01.02.2024 "PLATINE A DROITE + CREMAILLERE + 1X MO + INDEMNITE JOUR. + DEPLACEMENT" MONTANT 1 288.3 |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2024-02-22 | 22879420
2021.XLS | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 225849 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, NOTRE POMPE A PERFUSION NE FONCTIONNE PLUS. BATTERIE HS | MH 01/02/2024 DEPOT LOCAL REPARATION OS01/02/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.02.2024 ENVOI SAV NH 27.02.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 28/02/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS18/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF RE |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | OS01/02/2024 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/03/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°86622598 ET COMMANDE B2/1464526 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-22
2021.XLS | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-12 | 226364 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.02.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT PACK BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-22 | 824155
2021.XLS | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 225791 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE CRITICOOL EST DYSFONCTIONNEL, AU MOMENT DE LA RECHAUFFE DE L'ENFANT, L'APPAREIL S'EST REMIS EN HYPOTHERMIE, SANS QUE CA LUI AI ETE DEMANDE, ET L'A REFAIT PLUSIEURS FOIS. | DUOMED : MODE MANUEL OS31/01/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/02/2024 REPRISE DU CLINILOGGER POUR RECUPERER LES LOGS - MISE EN PLACE D'UN CLINILOGER DE PRET - EN ATTENTE RETOUR MH 13/02/2024 PAS DE TRACE DE TRAME SUR L'ANNEE 2024 - PEUT ET |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 | OS31/01/2024 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2024-02-21
2021.XLS | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-03-27 | 225801 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE ENDOSCOPE FIBROSCOPE BRONCHIQUE AU NIVEAU DE LA PARTIE BEQUILLABLE | IF 01/02/2024 FUITE SUR VIDEO AU NIVEAU DE PARTIE BEQUILLABLE , ENVOI EN REPATRATION IF 20/03/2024 RELANCE , EN COURS DE TRAITEMENT OS27/03/2024 RECEPTION D UN BRONCHOVIDEOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76175672 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TEC |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS27/03/2024 RECEPTION D UN BRONCHOVIDEOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°76175672 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS08/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAYASI | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-02-21
2021.XLS | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 225807 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | VIGIN | MAINTENANCE PREVENTIVE LE 29/01/2024. | HORIBA : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 01.02.2024 >> RI R24AL100007D DU 29.01.2024 // MOHAMED MA ALLALI "SUIVI DU CHECK-UP DE MAINTENANCE APPAREIL QUALIFIE, AUX SPECIFICATIONS DU FABRICANT. ENVOYE PAR MAIL EN ACCORD AVEC MR GUIGNEDOUX" |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | NOEL | 4105 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-21
2021.XLS | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 225721 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CLOTURE DU TICKET (DOUBLON) |  |  | 2021-1322 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | EBA 200 | HETTICH | 0034724-05 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive
2021.XLS | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 225717 | 22-5085 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR , SATUROMETRE HS. MERCI | OS30/01/2024 PINCE PLUS RALLONGE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.02.2024 REMPLACEMENT PINCE + CABLE EMBASE => A DISPO DU SERVICE OS13/03/2024 RENDU. |  |  | 2021-0926 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050156 | OS30/01/2024 PINCE PLUS RALLONGE DE SAT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-20
2021.XLS | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 225722 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | CLOTURE DU TICKET (DOUBLON) |  |  | 2021-0539 | CENTRIFUGEUSE STANDARD | CENTRY 103 | GILSON | 56433136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive
2021.XLS | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 225659 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | LE TAPIE NE DEMARE PAS AU LENCEMENT DU TEST. PRISE RS 232 CASSE. REPARATION DE LA PRISE, CONTROLE DU BON FOCTIONNEMENT TEST OK MISE EN COMMANDE D'UN NOUVEAU CABLE D'INTERFACE |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-17 | 4561236
2021.XLS | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 225531 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 26/01/2024 CONTROLE QUALITE INTERNE REALISE PAR SIEMENS LE 25/01/2024=> CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-02-16 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-26 | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 225603 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | TRIANGLE ALLUME ORANGE. PROBABLEMENT FAIT DISJONCTE | OS30/01/2024 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 05/02/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE A EFFECTUER , ENVOI EN REPARATION IF 21/02/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 21/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS29/02/2024 RECEPTION D UN |  |  | 2021-0448 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR 850 AFU | FISHER & PAYKEL | 210211549017 | OS30/01/2024 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/02/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT FISHER N°2259663 ET COMMANDE B2/1463391 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | LAUDE | 4012 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2024-02-16
2021.XLS | 2024-01-25 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 225474 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ERREUR ROUGE : PRESSION D'ALIMENTATION EN OXYGENE EXCESSIVE. + NE DELIVRE PAS LA FIO2 DEMANDEE. MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. | OS25/01/2024 VENTILATEUR DE TRANSPORT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.02.2024 VU AVEC SAV => LOT DE CELULLE O2 DEFECTUEUX => DEMANDE FAITE POUR ENVOI EN URGENCE NH 15.02.2024 REMPLACEMENT CELLULE => TEST ET CONTROLES OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 | OS25/01/2024 VENTILATEUR DE TRANSPORT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/02/2024 RENDU. | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-15
2021.XLS | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 225489 | 36-1614 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | DURANT LA MESURE DE SPO2, LE BIP SONORE DU POULS EST ACTIF. | AB 24/01/2024 RECONFIGURATION DE L'APPAREIL BIP POULS SPO2 ETEINT |  |  | 2021-1361 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000494 |  |  |  |  | 0 | AUBRY | 5487 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-15
2021.XLS | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 225349 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | APPUI BRAS TOMBE | MH : APPUI BRAS TOMBE OS24/01/2024 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 30/01/2024 APPUI BRAS REGLE - MAD DU DISPO OS07/02/2024 RENDU. |  |  | 2021-0068 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 035352 | OS24/01/2024 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-13
2021.XLS | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 225408 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE VOYANT DE L'HUMIDIFICATEUR S'ALLUME SANS RAISON .... | OS24/01/2024 HUMIDICATEUR CHAUFFANT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 05/02/2024 LE VOYANT S'ALLUME SANS RAISON ,ENVOI EN EPARATION IF 21/02/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE SC 21/02/2024 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR SIGNATURE OS29/02/2024 RECEPTION D |  |  | 2021-0347 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 201103505287 | OS24/01/2024 HUMIDICATEUR CHAUFFANT DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/02/2024 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT FISHER N°2259681 ET COMMANDE B2/1463382 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS01/03/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2024-02-13
2021.XLS | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 225317 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, NOTRE POMPE NE FONCTIONNE PLUS. LA BATTERIE NE SE RECHARGE PLUS. MERCI | ICU MEDICAL : NE SE RECHARGE PLUS OS24/01/2024 POMPE A PERF DOUBLE VOIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 01/02/2024 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 09/02/2024 RECEPTION DEVIS 503027 - EN ATTENTE VALIDATION DA SC 09/02/2024 DA VALID |  |  | 2021-0366 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420564 | OS24/01/2024 POMPE A PERF DOUBLE VOIE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE PLUM REPARER SUIVANT BLN°86171224 ET COMMANDE B2/1460728 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | JOURDAIN | 5495 | O | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-10
2021.XLS | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 225272 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE N ° 331 LA TELECOMMANDE DU LIT NE FONCTIONNE PAS. LE LIT A ETE CHANGE DE CHAMBRE. IL SE TROUVE A LA CHAMBRE 414 F | ML 25/01/24 LE LIT ETAIT EN SECURITE, SYNCRONISATION DU LIT FAITE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0601 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0020 | ML 25/01/24 LE LIT ETAIT EN SECURITE, SYNCRONISATION DU LIT FAITE + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | DEBAH | 0134675660 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-09
2021.XLS | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 225818 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0343 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0327 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-08 | 824155
2021.XLS | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-03-12 | 225201 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PARTIE CIRCULAIRE QUI FIXE LA POIGNEE DE L'ECLAIRAGE OPERATOIRE EST CASSEE URGENT L'ECLAIRAGE EST INUTILISABLE | NH 12.03.2024 REMPLACEMENT SUPPORT POIGNEE => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0070 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | POWERLED 300+ SF K3 | GETINGE/MAQUET | 500681 |  | 472 | SCIALYTIQUE SALLE 16 | SCIALYTIQUE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-08
2021.XLS | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 225150 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POUVEZ VOUS COMMANDER, UNE SONDE DE TEMPERATURE POUR HYPOTHERMIE, QUI VA AVEC LA CRITICOOL. REF : FMT400/AS/MMM | NH 17.01.2023 DA 4353 LL 19/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 23/01/24 COMMANDE FAITE OS30/01/2024 RECEPTION D UNE SONDE NEUVE SUIVANT BLN°60388808 ET COMMANDE B3/1455427 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 | OS30/01/2024 RECEPTION D UNE SONDE NEUVE SUIVANT BLN°60388808 ET COMMANDE B3/1455427 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.( PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4353) |  |  |  | 0 | SIGISBERT | 6105 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-07
2021.XLS | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 225165 | 36-2400 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BATTERIE DU DEFIBRILATEUR CAMPANULES DESCENDU A 3 BARRES SUR 4 | PC 19/01/2024 RAS OK AFFICHE SUR LE DEF - J'AI LAISSE POUR MEMO LA FICHE TECHNIQUE CONCERNANT LE NIVEAU DE BATTERIE |  |  | 2021-1185 | DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE | LIFEPAK 1000 | PHYSIO CONTROL | 49682968 |  |  |  |  | 0 | ROBIN | 0134794316 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-07
2021.XLS | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 225173 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT DES FILTRES FV LE 17.01.2024 >> CHANGEMENT DES DEUX FILTRES D'ARRIVEE D'EAU DU PASTEURISATEUR. VERIFICATION DES FUITES : OK |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Tâches | DECONTAMINATION + CONTROLE | Définitive | [7 empty] | 2024-02-07 | 22879420
2021.XLS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 225814 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0341 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0323 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-06 | 824155
2021.XLS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 225815 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-06 | 824155
2021.XLS | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 225027 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | NE FONCTIONNE PLUS | PC 15/01/2024 HS NON REPARABLE - A REMPLACER - DEMANDE DE DEVIS PC 17/01/2024 DEVIS RECU ET TRANSMIS LILIAN LL 19/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 15/02/2024 NOUVEAU NEBULLISEUR REÇU LE 14/02/2024 (N°2024-0048) |  |  | 2021-0213 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G13 |  |  |  |  | 0 | IDE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-03 | 22890660
2021.XLS | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 225816 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0339 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0325 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-03 | 824155
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 224917 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | SIEMENS : CQ A FAIRE IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH 31/01/2024 RECEPTION RI - ASSISTANCE CLIENT POUR LE REGLAGE DE L'HEURE SOUS WINDOWS - SYSTEME FONCTIONNEL - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-15 | 224955 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 15/04/2024 RECEPTION RAPPORT => NON CONFORMITE MINEURS |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 224942 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION => CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-15 | 224943 | 100000576 | REFORME 576 | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 15/04/2024 RCEPTION RAPPORT CQE , NON CONFORMITE MINEURS |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 002789 | APAVE |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-02-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 224916 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION => CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | 225817 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.01.2024 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0340 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0326 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2024-02-02 | 824155
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 224894 | 22-4046 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR. LE SATUROMETRE DU DINAMAP NE FONCTIONNE PLUS. MERCI | OS12/01/2024 RENDU SAT CHANGER. |  |  | 2021-0944 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-14047637 | OS12/01/2024 RENDU SAT CHANGER. |  |  |  | 0 | CORMONT | 4078 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-02-02
2021.XLS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-04-17 | 224914 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 17/04/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION => CONFORME |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-02 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-06-03 | 224877 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/01/2024 DEVIS CQE , DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 03/06/2024 RECEPTION RI CQE DU 12/05/2024 => CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2024-02-01 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-22 | 224886 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO MECANIQUE : REPARATION TEMPORAIRE AXE X/Y FV LE 11.01.2024 >> REPARATION TEMPORAIRE SUR AXE X ET Y DE LA PLATINE DANS L'ATTENTE DE L'ENLEVEMENT. DEVIS DC20243175 DU 11.01.2024 "1.5MO + IND JOUR" MONTANT 152.55€ TRANSMIS POUR DA LL 15/01/2024 DA |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2024-02-01 | 22879420
2021.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-23 | 224841 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  |  |  |  | 2021-0472 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06935 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 824155
2021.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 224861 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | LIQUIDE QUI COULE DU VERIN QUAND LE TAPIS DE COURSE EST EN MARCHE | DEMANDE D'UN DEVIS POUR REPARATION. RAPPEL DU TECHNICIEN ET FEFRIFICATION PAR TELEPHONE AVEC LUI, PAS DE FUITE AU VERIN. TRACE DE GRAISSE SUR UN BORD DU TAPIE | SALLE 1 |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 | TERPEREAU | 2601 | N | Corrective |  | Définitive | 04-003224 | SCHILLER FRANCE | [5 empty] | 2024-02-01
2021.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-23 | 224843 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0488 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07099 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 824155
2021.XLS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-02-01 | 224888 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | GEO MICRO MECANIQUE : REPARATION PLATINE FV LE 11.01.2024 >> DEVIS DC20243176 DU 11.01.2024 "3 MO + 2X DEPLACEMENT + 0.5 IND" MONTANT 498.41€ TRANSMIS POUR DA LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 01.02.2024 >> RI BRL20242586 DU 20.01.2024 |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2024-02-01 | 22879420
2021.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 224757 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR COUSSIN REMPLACE => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-0650 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 108489717 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-31 | 824155
2021.XLS | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 224755 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE MONITO NE TIEN PAS LA CHARGE. CHANGEMENT DE CABLE, DE PRISE RAS, LE PROBLEME PERSISTE. DEFAILLANCE BATTERIE. MERCIE DE PASSER URGEMMENT (SALLE ROSE) AUX URGENCES. | RB10/01/2024 DEFAUT CONSTATE PB BATTERIE - DEFAUT CORRIGER CHANGEMENT DE LA BATTERIE - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-1206 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740009 |  | 640 | F15-8 | CARDIOTOCO | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-31
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 224733 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.01.2024 SUITE MP => RECEPTION DEVIS DE REGUL POUR BOITIER DE FILTRE => DA TRANSMISE LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC |  |  | 2021-0649 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 108489653 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2024-01-30 | 824155
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224677 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/01/2024 MESSAGE SUR ECRAN , IMPOSSIBLE DE BOOT SUR LA PARTITION C REMPLACEMENT DU DISQUE DUR , RESTORE DU DISQUE , TEST SYSTEME OK , PAS D ERREUR , SYSTEME FONCTIONNEL APRES REMPLACEMENT DU DISQUE DUR |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-30 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224670 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MOTEUR NE PRODUIT PLUS D'AIR | RB09/01/2023 REFORME REMPLACE PAR LE 2023-0521 |  |  | 2021-1237 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-41 | OS09/01/2024 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | HANUSSE | 7180 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-30
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224666 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL DEFECTUEUX | PC+ AB 09/01/2024 DEMONTAGE PISTON DE POMPE HS NON REPARABLE - A REFORMER LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 14/02/2024 NOUVEAU NEBULISEUR ST23 (2024-0047) EN REMPLACEMENT MIS EN SERVICE LE 14/02/2024 | POSTE DE SOINS |  | 2021-0204 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G4 |  |  |  |  | 0 | CORDARO | 0134675663 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-30
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-04-12 | 224650 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | PLUS DE CHARGEUR | RB11/01/2024 DEMANDE DEVIS POUR SONDE PEA/OEA - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS - RECEPTION DEVIS - EN ATTENTE DE VALIDATION LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS12/04/2024 RECEPTION DE TROIS SONDES SUIVANT BLN°SH000693 ET COMMMANDE B3/1412800 COL |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 | OS12/04/2024 RECEPTION DE TROIS SONDES SUIVANT BLN°SH000693 ET COMMMANDE B3/1412800 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4343) |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-30
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-02-06 | 2024-04-05 | 224640 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE FONCTIONNE PAS, MARQUE CABLE NON BRANCHE ALORS QU'IL EST BRANCHE | OS 09/01/2024 APAREIEL D OTO EMISSION COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.02.2024 ENVOI SAV POUR REPARATION ET DEPANNAGE NH 28.03.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 29/03/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS05/04/2024 RECEPTION D UN APPA |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS 09/01/2024 APAREIEL D OTO EMISSION COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/04/2024 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION REPARER SUIVANT BLN°SSH000118 ET COMMANDE B2/1473437 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/04/2024 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2024-01-30
2021.XLS | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 224641 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHARGEUR CASSE + NE SE CHARGE PLUS MEME AVEC UN AUTRE CHARGEUR | RB09/01/2024 RECEPTION UNITE OTO EMISSION - MIS DANS LOCAL REPARATION RB10/01/2024 CHANGEMENT DU CHARGEUR - CHARGE CORRECTEMENT JUSQU'A 100% - CONFORME ET FONCTIONNEL OS19/01/2024 DM RENDU. |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | OS19/01/2024 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-30
2021.XLS | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-16 | 224462 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 05/01/2023 LA TABLE S'EST BLOQUEE EN POSITION 74 DEGRES , REMPLACEMENT DES POTENTIOMETRES POUR LE MOUVEMENT LIFT (R140 ET R141). HOME POSITION ADJUSTEMENT POUR TABLELIFT ET TUBELIFT. AJUSTEMENT END POSITION POUR TUBELIFT. CONFIGURATION FLOOR DISTANCE. |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-26 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 224435 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CHARGEUR CASSE | OS04/01/2024 CHARGEUR SEUL HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2024 REPARER RENDU. |  |  | 2021-0744 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506625 | OS04/01/2024 CHARGEUR SEUL HS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2024 REPARER RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-25
2021.XLS | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 224353 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 03/01/2023 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 02/01/2024 => CONFORME |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-24 | 22766809
2021.XLS | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 224333 | 04-6060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | IMPOSSIBLE AMORCAGE TOTAL (RINCAGE ET ALIMENTATION) | MISE EN TEST RAS |  |  | 2021-1030 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19216841 |  |  |  |  | 0 | DECUY | 2611 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-23
2021.XLS | 2023-12-30 | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 224283 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | ALARME ROUGE PENDANT UNE UTILISATION SUR UN PATIENT / CODE 097 / DEFAUT MELANGEUR O2!!! VENTILATION DEGRADEE CF PHOTO | APPEL AIR LIQUIDE COMMANDE D'UN CELLULE O2 RECU LE 11/01/24 LE 15/01 ECHANGE DE LA CELLULE, TEST OK |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 | CANNIZZARO | LOUVET / ANCEAU | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-20
2021.XLS | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 224246 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HEMOTECH : TFD245 TEST DU CLAPET ANTI-RETOUR CV32 ECHOUE FV LE 29.12.2023 >> RI 57 092 640 DU 28.12.2023 // OLIVIER BALANDREAU "ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - REMPLACEMENT DU CLAPET CV32 - VALEUR REGULATEUR D'ARRIVEE D'EAU TROP |  |  | 2021-0890 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056813 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2024-01-19 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 224248 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SIEMENS : MISE A JOUR DE L'HEURE FV LE 29.12.2023 >> RI 600002557132 / 0001 DU 29.12.2023 // ATANASOVSKI "MODIFICATION HEURE SYSTEME. REDEMARRAGE FLC. SYSTEME FONCTIONNEL" |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Tâches |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-19 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 2024-02-06 | 224103 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | TETE DE LIT QUI NE FONCTIONNE PLUS . LIT QUI EST IDENTIFIE EHPAD MAIS QUI ETAIT DANS LE SERVICE DE L'USLD. LIT PLACE DANS LE HALL PRES DE L'INFIRMERIE | AB 27/12/23 PROBLEME CONSTATE LE BLOC MOTEUR EST CASSER, LE LIT EST DESCENDU DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE ML 03/01/24 DEVIS DEMANDE ML 05/01/24 DEVIS DEMANDE ET RECUS DEVIS + D.A ASSET+ ENVOYER A LILIAN ML 02/02/24 MOTEUR RECU |  |  | 2021-0588 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0007 | AB 27/12/23 PROBLEME CONSTATE LE BLOC MOTEUR EST CASSER, LE LIT EST DESCENDU DANS LE COULOIR SERVICE TECHNIQUE |  |  |  | 0 | GAILLARD | 675659 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-13
2021.XLS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 224064 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BONJOUR, APPAREIL DYSFONCTIONNE OU NE MARCHE PAS. MERCI | AB 22/12/2023 RETOUR A L'ATELIER NON REPARABLE A METTRE AU REBUT LL 15/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC PC 15/02/2024 NOUVEAU NEBULLISEUR REÇU LE 14/02/2024 (N°2024-0049) | 0000-0000 |  | 2021-0818 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G24 |  |  |  |  | 0 | LEFEVRE | 0134794490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-12
2021.XLS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 224062 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, APPAREIL DYSFONCTIONNE OU NE MARCHE PAS | AB 22/12/2023 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT DU FILTRE ESSAI OK | 0000-0000 |  | 2021-0213 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G13 |  |  |  |  | 0 | LEFEVRE | 0134794490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-12
2021.XLS | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-17 | 224053 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE ENDOSCOPE AU NIVEAU DE LA PARTIE DE BEQUILLABLE | OS22/12/2023 VIDEO-DUODENOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . IF 22/12/2023 VIDEO-DUO FUITE AU NIVEAU DU BEQUILLAGE , ENVOI EN REPARATION OS16/01/2024 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN VIDEO DUODENOSCPOE REPARER SUIVANT BLN°760511886 COLIS |  |  | 2021-0783 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2123878 | OS22/12/2023 VIDEO-DUODENOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE . OS16/01/2024 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN VIDEO DUODENOSCPOE REPARER SUIVANT BLN°760511886 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MAYASI | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-01-12
2021.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 224033 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 22/12/2023 IF 22/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2023 |  |  | 2021-0688 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8805693 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-01-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 224032 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 22/12/2023 IF 22/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2023 |  |  | 2021-0691 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8803507 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-01-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 224031 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 22/12/2023 IF 22/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2023 |  |  | 2021-0689 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8804758 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-01-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 224029 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 22/12/2023 IF 22/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2023 |  |  | 2021-0687 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8805594 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-01-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 224030 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 22/12/2023 .IF 22/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2023 |  |  | 2021-0686 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8805590 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-01-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-21 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 224020 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POMPE AVEC PROBLEME DE BATTERIE | ICU MEDICAL : DEFAUT BATTERIE + PREVOIR MP OS22/12/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 11/01/2024 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 18/01/2024 RECEPTION DEVI 503010 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 19/01/2024 DA |  |  | 2021-0305 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419303 | OS22/12/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85640542 ET COMMANDE B2/1434449 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-01-11
2021.XLS | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 224034 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE PREVU LE 22/12/2023 IF 22/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 22/12/2023 |  |  | 2021-0690 | MODULE CO2 | E-MINIC | GENERAL ELECTRIC | 8803424 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-004534 | GE HEALTHCARE/GEMS IT | [5 empty] | 2024-01-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 223953 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | CERTIFICAT D'ETALONNAGE N° 2023/ 4643COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE SORENSON V3 |  |  | 2021-0572 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL1000 | GILSON | NG70663 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2024-01-10 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 2024-02-21 | 223971 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME DE BATTERIE SUR UNE POMPE | OS21/12/2023 POMPE A PERF +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB19/01/2024 ENVOIE SAV IF 29/01/2024 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 01/02/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVAN BLN°85940164 ET COM |  |  | 2021-0304 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419291 | OS21/12/2023 POMPE A PERF +ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVAN BLN°85940164 ET COMMANDE B2/1457779 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | NOHARET | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-01-10
2021.XLS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 223815 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 18.12.2023 >> RI 14111 DU 15.12.2023 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE CE JOUR. VOIR FICHE 13567" |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-01-06 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2024-01-19 | 223850 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | CAMMAN | BRAS CASSE | AB 18/12/2023 RETOUR DU BRAS A L'ATELIER AB 04/01/2024 DEVIS TRANSMIS A LL |  |  | 2021-1280 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156950 | DEMANDE DE PIECE DETACHEE EN COURS 03/01/2024 |  |  |  | 0 | IDE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-06 | 36012142
2021.XLS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 223885 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HSC : CHANGEMENT FILTRES FV LE 18.12.2023 >> REMPLACEMENT DES FILTRES 0.2 ET 0.1µM |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-06 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 223760 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | VIGIN |  | HSC : MP + QUALIFICATION ANNUELLE FV LE 4563 DU 11.12.2023 "MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE SUR PASTEURISATEUR PAS10000 ET CELLULE DE SURGELATION ACFRI QUALIFICATION DE PERFORMANCE + CHANGEMENT AXE D'AGITATION" MONTANT 5221.10€HT DATES RETENUE : DU 21 AU |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010771 | H.S.C | [5 empty] | 2024-01-05 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 223734 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 4EM TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/640 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/03/2024 RECEPTION RI CQI 1ER TRIMESTRE EFFECTUER LE 06/03/2024 |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2024-01-05 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 223722 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 1ER TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/640 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/03/2024 RECEPTION RI CQI 1ER TRIMESTRE EFFECTUER LE 06/03/2024 |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2024-01-05 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 223715 | 100000273 | REFORME 273 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI ANNUEL | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 25/11/2024 RECEPTION RAPPORT CONTROLE ANNUELLE 2024 |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-05 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 223712 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 1ER TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/03/2024 RECEPTION RI CQI 1ER TRIMESTRE EFFECTUER LE 06/03/2024 |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2024-01-05 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-15 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 223714 | 100000273 | REFORME 273 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 3EM TRIMESTRE | LL 15/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-05 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-01-03 | 223705 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 15/12/2023 ALERTE COLLISION PLAFOND , MODIFICATION DES PARAMETRES DIMENSION DE LA SALLE D¿EXAMEN OK TEST MOUVEMENT OK |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2024-01-05 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-14 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 223677 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 1ER TRIMESTRE 2024 | LL 14/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 18/03/2024 RECEPTION RI CQI 1ER TRIMESTRE EFFECTUER LE 06/03/2024 |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2024-01-04 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 223671 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT EN CHAMBRE 305P: VU PAR LE SERVICE TECHNIQUE CE JOUR, TELECOMMANDE DU LIT, A CHANGEE. | ML 14/12/23 DEMANDE DEJA CREER, JE FERME CELLE-CI. |  |  | 2021-0591 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0010 | ML 14/12/23 DEMANDE DEJA CREER, JE FERME CELLE-CI. |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-04
2021.XLS | 2023-12-14 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 223675 | 100000576 | REFORME 576 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI 2EM TRIMESTRE 2024 | LL 14/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2024 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-04 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 223670 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT EN CHAMBRE CH305P: VU PAR LE SERVICE TECHNIQUE, TELECOMMANDE DE LIT A CHANGE, | ML 18/12/23 CABLE DE LA TELECOMMANDE ABIMER, LA TELECOMMANDE EST CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0591 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0010 | ML 18/12/23 CABLE DE LA TELECOMMANDE ABIMER, LA TELECOMMANDE EST CHANGER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | PARIS | 675658 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-04
2021.XLS | 2023-12-14 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 223678 | 100000576 | REFORME 576 | BIOMEDICAL | FAYE | CQI ANNUEL 2024 | LL 14/12/2023 RECEPTION DEVIS CQI ANNUELLE 2023/639 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 25/11/2024 RECEPTION RAPPORT CQI ANNUELLE 2024 , CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 633 | ESPRIMED |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2024-01-04 | 22993538
2021.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 223545 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | MME VOISIN, CH 1152 FRM + COUSSIN X43006 A VENIR RECUPERER EN ERGO. MERCI | ML 13/12/23 RETOUR A L'ATELIER ML 14/12/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | ML 13/12/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | AKE | 4388 | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2024-01-03
2021.XLS | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 223584 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LA GRAVEUSE DE CASSETTE N'IMPRIME PAS CORRECTEMENT LE QR CODE SUR LES CASSETTES. SAV PREVENU CE JOUR. BIEN CORDIALEMENT | MM FRANCE : PROBLEME IMPRESSION FV LE 15.12.2023 >> PROBLEME D'IMPRESSION DES CASSETTES. MAINTENANCE PREVENTIVE PREVUE CE JOUR. FV LE 18.12.2023 >> RI 14111 DU 15.12.2023 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUEE CE JOUR. VOIR FICHE 13567" FIC |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | +33130754159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2024-01-03
2021.XLS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-27 | 223497 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE A L¿EXTREMITE DISTALE LORS DU BEQUILLAGE. | OLYMPUS : FUITE A L'EXTREMITE IF 12/12/2023 FUITE A L'EXTREMITE DISTALE , ENVOI EN REPARATION MH 27/12/2023 RECEPTION VIDEOGASTROSCOPE - RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL OS05/01/2024 RENDU. |  |  | 2021-0779 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101135 | OS05/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2024-01-02
2021.XLS | 2023-12-12 | 2024-01-19 | 2024-02-21 | 223532 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR LA POMPE A PERFUSION SONNE : RESTER BRANCHE,REPARER BATTERIE MALGRE LA MISE EN CHARGE | RB19/01/2024 DEFAUT BATTTERIE OU POMPE - ENVOIE SAV IF 29/01/2024 RECEPTION DEVIS DA TRANSMISE LL 01/02/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS19/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85939052 ET COMMANDE B2/1457772 COLIS EN BON ETAT TRA |  |  | 2021-0353 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420441 | OS19/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85939052 ET COMMANDE B2/1457772 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS28/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2024-01-02
2021.XLS | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 223388 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO "NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT" | OS13/12/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 22.12.2023 REMPALCEMENT CAPTEUR TOCO => MIS EN REFORME |  |  | 2021-1078 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43156547 | OS13/12/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-30
2021.XLS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 223387 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2023 CONTROLES QUALITE REGLEMENTAIRE INTERNE PERIODIQUE => EFFECTUER LE 06/12/2023 |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-30 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 223402 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2023 CQRI -2.0 EFFECTUERLE 06/12/2023 => CONFORME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-30 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 223414 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE REALISEE SUIVANT LA CHECKLIST. LE CABLE D'ALIMENTATION EST A REMPLACER IF 12/12/2023 REMPLACEMENT DU CABLE |  |  | 2021-0764 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00618 |  | 589 | VOLUSON SWIFT |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-30 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 223379 | 22-5071 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE CAPTEUR SPO2 DU MINDRAY NE FONCTIONNE PLUS LA LUMIERE CLIGNOTE ELLE NE RESTE PAS EN ROUGE FIXE SAUF QU'IL EST IMPOSSIBLE DE CAPTER UNE SATURATION AVEC. POUVEZ-VOUS LE REPARER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE S'IL VOUS PLAIT MERCI ET BONNE JOURNE | NH 11.12.2023 REMPLACEMENT CABLE + PINCE DE SAT => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0934 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050164 |  |  |  |  | 0 | CLERGE | 4305 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-30
2021.XLS | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 223362 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA TELECOMMANDE NE TIENT PAS LA CHARGE URGENT MERCI | IF 18/12/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE , MIS EN CHARGE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT A FAIRE PAR LE SERVICE OS21/12/2023 RENDU . |  |  | 2021-0652 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14234 | OS21/12/2023 RENDU . |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-29
2021.XLS | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 223254 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | COMPLIANCE CIRCUIT TROP ELEVEE ET PRESSION ALIMENTATION OXYGENE EXCESSIVE. MEME BOUTEILLE ET MEME CIRCUIT TESTE SUR AUTRE MONNAL = RAS CHANGEMENT VALVE EXPI FAIT : INNEFFICACE | RB07/12/2023 RECEPTION MONAL - MIS DANS LOCAL DEPOT RB08/12/2023 REALISATION AUTO TEST - OK - LAISSER TOURNER EN VENTILATION - PAS DE MESSAGE D'ERREUR RB11/12/2023 RENDU AU SERVICE - CONFORME ET FONCTIONNELLE | 40 11 |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | JARNY | 40 11 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-28
2021.XLS | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 223277 | 22-3102 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | G3CONCEPT : MESSAGE AVERTISSEMENT SYSTEME (1030) FV LE 07.12.2023 >> MAIL A LA SOCIETE SUITE POUR MESSAGE D'ERREUR FV LE 12.12.2023 >> ABSENCE DE CARTE SD. PAS DE MEMORISATION POSSIBLE. CLOTURE DU TICKET. LA DEMANDE DE MAINTENANCE PREVENTIVE SERA DEMAND |  |  | 2021-0001 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 0462259 |  |  |  |  | 0 |  | 4540 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-28 | 22879420
2021.XLS | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 223298 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SIEMENS : CQ A EFFECTUER SELON ANSM MH 06/12/2023 CONTROLE QUALITE EFFECTUE - EN ATTENTE RECEPTION RI MH 07/12/2023 RECEPTION RI - CQ REGLEMENTAIRE - SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-28 | 873060
2021.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 223229 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | DEMANDE URGENTE SUR L'AMPLI DE BRILLANCE DE VASCULAIRE AU BLOC BMC DONT LE CABLE EST DENUDE ET LES FILS SONT A NU | RB14/12/2023 DEFAUT CONSTATE CABLE TIRER ET SORTIE - REPASSAGE DE PASSAGE DE SIEMENS - REMISE EN PLACE DU CABLE - VOIR INTER 222608 - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-27
2021.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 223268 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SIEMENS : CALIBRATION A EFFECTUE MH 06/12/2023 RECEPTION RAPPORT DE SERVICE - REALISATION DE LA CALIBRATION ET BACKUP - SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-27 | 873060
2021.XLS | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 223266 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | SIEMENS : CONTROLE QUALITE MH 06/12/2023 CONTROLE QUALITE EFFECTUE - FONCTIONNEL - EN ATTENTE RECEPTION RAPPORT DETAILLE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-27 | 873060
2021.XLS | 2023-12-05 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 223153 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CET APPAREIL AFFICHE "BATTERIE" ET SONNE EN CONTINU MEME S'IL EST BRANCHE. MERCI D'AVANCE. | OS05/12/2023 CARDIO TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 23/01/2024 REMPLACEMENT BATTERIE , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS DISPO DU SERVICE IF 23/01/2024 DEPOSE DANS LE SERVICE |  |  | 2021-1213 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740005 | OS05/12/2023 CARDIO TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 646 | F15-14 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-26
2021.XLS | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 223091 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BLOCAGE DE LA MANIVELLE | ICU : BLOCAGE MANIVELLE RB04/12/2023 RECEPTION POMPE A PERF - MIS DANS LOCAL DEPOT - PRET DONNER A FANNY 2021MAD0037 MH 08/12/2023 DEBLOCAGE DU MANIVELLE - FONCTIONNEL - MAD DU SERVICE OS05/01/2024 RENDU. |  |  | 2021-0309 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419499 | OS05/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PATTIER | 4539 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-23
2021.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222937 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINYTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 07/08/2023 , DM CONFORME |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 |  | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222934 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 07/08/2023 |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 |  | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222938 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 07/07/2023 |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 |  | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222971 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 29/11/2023 |  |  | 2021-0757 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E48902 |  | 587 | ECHOGRAPHE E8 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2021.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 222973 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUIS BRAS DONT LA ROTULE EST A RESSERRER. | OS05/12/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 15/12/2023 APPUI BRAS RESSERER OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS16/01/2024 RENDU. |  |  | 2021-0077 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | XXXXX | OS05/12/2023 APPUI-BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS16/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-22
2021.XLS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222980 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 21/11/2023 |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-22 | 22766809
2021.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222910 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE.MICROSCOPE CONFORME." |  |  | 2021-0976 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48746 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2021.XLS | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 222861 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR , PROBLEME BATTERIE. MERCI | OS30/11/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.12.2023 APRES CHARGEMENT 24H PLUS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB13/12/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | OS30/11/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-21
2021.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222906 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. INVERSION DES BOUTONS MICROMETRIQUES, PRESENCE D'UNE RAYURE SUR LA FRONTALE DE LA LENTILLE 0,9X DU CONDE |  |  | 2021-0978 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48751 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2021.XLS | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 222904 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : MAINTENANCE ANNUELLE RI BRL20232531 DU 27.11.2023 // PIERRICK GUINGOUIN "REVISION EFFECTUEE SUIVANT LE PROTOCOLE DE MAINTENANCE. JEU IMPORTANT SUR LE MOUVEMENT X DE LA PLATINE (NON RECUPERABLE) PLATINE A REMPLACER, LA VIS DE SERRAGE |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-21 | 22879420
2021.XLS | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 222796 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 29/11/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 28/11/2023 |  |  | 2021-1070 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13306 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-20 | 22766809
2021.XLS | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 222779 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | CH 1152 MME VOISIN, TAILLE 172, PDS 60KG, BASSIN 40CM. FRM, COUSSIN VISCO. | AB 28/11/2023 PREPARATION ET LIVRAISON DU FAUTEUIL |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 |  |  |  |  | 0 | KHOUBAIZ | 4451 | N | Tâches | LIVRAISON DU PRET | Définitive | [7 empty] | 2023-12-19
2021.XLS | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 222786 | 22-5021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE NEBULISATEUR EST HORS SERVICE MERCI | OS29/11/2023 NEBULISEUR HS TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.12.2023 REMPLACEMENT NEBULISEUR |  |  | 2021-0668 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-36 | OS29/11/2023 NEBULISEUR HS TOMBER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MME MARECHAL | 4278 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-19
2021.XLS | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-01-08 | 222694 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | GEO MICRO SERVICE : CHANGEMENT PLATINE + GUIDE DEVIS DC20233141 DU 10.11.2023 "CHANGMEENT PLATINE + GUIDE + OCULAIRE" MONTANT 1356.72€HT TRANSMIS POUR DA LL 29/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 08.01.2024 >> RI BRL20242570 DU 07.01.2024 // PI |  |  | 2021-0979 | MICROSCOPE A FOND CLAIR | BX53F2 | OLYMPUS | 1F48757 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-12-16 | 22879420
2021.XLS | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-06 | 222715 | 36-7001 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LIT QUI EST A L'USLD CHAMBRE 317 F BARRIERE DU LIT VERS LES PIEDS A DROITE QUI NE PEUT PLUS SE BAISSER | ML 28/11/23 PROBLEME CONSTATER, LES GACHETTE QUI ACTIVE LA DESCENTE ET REMONTER DES BARRIERES SON CASSER. BARRIERE PIED ET TETE COTE DROIT LE LIT EST RESTE EN CHAMBRE EN ATTENTE DE COMMAN |  |  | 2021-0588 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0007 | ML 28/11/23 PROBLEME CONSTATER, LES GACHETTE QUI ACTIVE LA DESCENTE ET REMONTER DES BARRIERES SON CASSER. BARRIERE PIED ET TETE COTE DROIT |  |  |  | 0 | GAILLARD | 675659 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-16
2021.XLS | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 222683 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME BATTERIE INTERNE | IF 01/12/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE EFFECTUER LE 07/08/2023 , DM CONFORME |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-12-16
2021.XLS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 222617 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE DU BLADDERSCAN HS | RB24/11/2023 DONNER CHARGEUR COMPLET POUR BLADDER SCAN - |  |  | 2021-0039 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1515223 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-15
2021.XLS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 222608 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DYSFONCTIONNEMENT AU NIVEAU DES 2 PRISES SITUES SUR L'ARCEAU, PERTE DE CONDUCTION ELECTRIQUE L'ARCEAU ET LA TABLETTE SE DECONNECTE PUIS SE RELANCE (AMPLI DE VASCULAIRE). DEMANDE URGENTE | IF 24/11/2023 APPELE AV POUR INTERVENTION IF 27/11/2023 INTERVENTION PREVU LE 30/11/2023 IF 30/11/2023 RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-12-15
2021.XLS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 222602 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 24.11.2023 >> RECEPTION CERTIFICAT D'ETALONNAGE N 2023/4623 COFRAC => CONFORME A LA NORME ISO 8655 PIPETTE TESTE AVEC CONE SORENSON BM2 |  |  | 2021-0568 | SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | PL200 | GILSON | LL72572 |  | 404 | LOCATION ANNEE IMPAIRE | PIPETTE | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000696 | GILSON INTERNATIONAL | [5 empty] | 2023-12-15 | 22879420
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224883 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.11.2023 RECEPTION RI =>MP NON EFFECTUEE CAR CARTE MICRO HS => REPARATION TROP ONEREUSE => MIS EN REFORME ET EN RECUP POUR PIECES DETACHEES |  |  | 2021-0484 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07102 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224851 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0469 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06761 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 222544 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : MP A PREVOIR MH 23/11/2023 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0555 | ECHOGRAPHE | VIVID S60N | GENERAL ELECTRIC | 213406S60N |  | 582 | ECHOGRAPHE VIVID S60N | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-14 | 873060
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224882 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2021-0485 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07325 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 222545 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : PREVOIR MP MH 23/11/2023 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0553 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000344 |  | 581 | ECHO VENUE FIT R3 | ECHOGRAPHE | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-14 | 873060
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 222548 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : PREVOIR MP MH 23/11/2023 RECEPTION RI - CONFORME ET FONCTIONNEL |  |  | 2021-0707 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000407 |  | 583 | ECHOGRAPHE VENUE FIT R3 |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-14 | 873060
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224839 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0468 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07267 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224833 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0481 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06960 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224834 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0480 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02290 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224849 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  |  |  |  | 2021-0462 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06961 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224838 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0479 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02547 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224828 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0476 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07113 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224837 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0474 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07602 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224848 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  |  |  |  | 2021-0470 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06965 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224855 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0471 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07136 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 224847 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0482 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F05614 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-14 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 222576 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-0493 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07520 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 222577 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-0495 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06831 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 222579 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-0494 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02711 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-04-15 | 222449 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE TOCOMETRE DE CE CARDIOTOCOGRAPHE NE FONCTIONNE PLUS. MERCI D'AVANCE. | RB22/11/2023 TOCOMOTRE HS ((H21A04420007) - ENVOIE TIDALIUM RB15/04/2024 PAS DE DEFAUT CONSTATE - CAPTEUR MIS A RECUPERER |  |  | 2021-1210 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740008 |  | 645 | F15-13 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | 22-014644 | TIDALIUM | [5 empty] | 2023-12-13
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224823 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0496 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02305 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224819 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0497 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02300 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224853 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0478 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06781 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 222467 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BOITIER DEFECTUEUX A CHANGER RAPIDEMENT | GE : BOITIER ENDOMMAGE / HS MH 23/11/2023 DEMANDE DE PRET/RENVOI SAV - EN ATTENTE + INFOS MH 24/11/2023 RECEPTION CONVENTION DE PRET - SOUS N° DOSSIER 09857576 - RENVOI SAV LE CAM-14 HS - EN ATTENTE VALIDATION DA POUR LA CONVENTION NH 28.11.2023 RECEPTIO |  |  | 2021-0648 | MODULE D'ACQUISITION ECG POUR CASE | CAM-14 | GENERAL ELECTRIC | SK921130006PA |  |  |  |  | 0 | FERREIRA VITORINO | 6488 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007562 | GE HEALTHCARE | [5 empty] | 2023-12-13
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 222575 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-0477 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07837 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224852 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  |  |  |  | 2021-0478 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06781 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224846 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0465 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02523 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224820 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0473 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07261 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224826 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0486 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02526 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224827 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0466 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06766 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224822 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0467 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07645 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 222578 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => DM CONFORME |  |  | 2021-0464 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06981 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224854 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0463 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07110 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2024-01-11 | 224821 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0492 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F02304 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 222809 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 29.11.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE => DM CONFORME |  |  | 2021-0490 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F07604 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-13 | 824155
2021.XLS | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-01-11 | 224844 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0475 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F01878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-12-12 | 824155
2021.XLS | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 222378 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AIR LIQUIDE : DEFAUT AUTOTEST ADULT/ENFANT FV LE 21.11.2023 >> MAIL AIR LIQUIDE SUITE DEFAUT LORS DES AUTOTESTS "RESISTANCE CIRCUIT NON EVALUEE" MAIL A EDDIE VALLET POUR PRISE DE CONNAISSANCE. FV LE 23.11.2023 >> DEVIS S01-088815 DU 23.11.2023 "2X MO + |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 |  |  |  |  | 2023-12-12 | 22879420
2021.XLS | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 222341 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, REMPLACER LA BOITE DE MAINTENANCE DU ROBOT GRAVEUR AU PLUS VITE. MERCI BEAUCOUP | NH 22.11.2023 DA TRANSMISE NH 29.11.2023 REMPLACEMENT BOITE DE MAINTENANCE | BSD.N0.BS.2-043 / BS.BS2-046 | SALLE DE CONTRÔLE | 2021-0007 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF000035 |  |  |  |  | 0 | HANNECART | 5341 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-09
2021.XLS | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 222287 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, EN MODE MANUEL NOUS NE POUVONS PAS AVOIR LES TRACES ASSEZ ESPACES, TOUT SUR UNE SEULE FEUILLE FAIT SE CHEVAUCHER LES TRACES...SVP MERCI | RB20/11/2023 MODIFICATION DU PARAMETRAGE DE L'ELECTROCARDIOGRAPHE - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-08
2021.XLS | 2023-11-13 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 222074 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | GE : DYSFONCTIONNEMENT DU CLAVIER DU POSTE DE TRAVAIL MH 13/11/2023 DEFAUT CONSTATE SUR LE CLAVIER - SAV CONTACTE - N° DOSSIER 09816511 - EN ATTENTE RETOUR INFOS MH 14/11/2023 INTERVENTION PREVU POUR LE 22/11 DANS LA MATINEE - EN ATTENTE INTERVENTION NH |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-12-02 | 873060
2021.XLS | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 222066 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, REMPLACEMENT BATTERIE MC GRATH EPUISEE SVP. | NH 14.11.2023 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | PARRA | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-12-02
2021.XLS | 2023-11-13 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 222045 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | POMPE PLUM : MESSAGE D'ERREUR RESTER BRANCHE OU REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE (MEME QUAND CELLE-CI EST BRANCHEE) ET DU COUP SONNE +++ | ICU : DEFAUT BATTERIE + MP OS14/11/2023 POMPE A PERF ET ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 08/12/2023 RENVOI SAV POUR REMPLACER LA BATTERIE + MP - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 05/01/2024 RECEPTION DEVIS 502989 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 15/01/2 |  |  | 2021-0359 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420643 | OS14/11/2023 POMPE A PERF ET ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°85536850 ET COMMANDE B2/1413581 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | KERVELLA-PINARD | 4539 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-12-02
2021.XLS | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 222016 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR NOTRE NASO SN 2852652 A UN DYSFONCTIONNEMENT IL Y A UN BOURRELET AU NIVEAU DE LA GAINE OPTIQUE | OS13/11/2023 CAMERA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB14/11/2023 ENVOIE CHEZ PETEL - RB20/11/2023 PETEL NE PREND PAS EN CHARGE CE MATERIEL - RECEPTION DE L'EQUIPEMENT - ENVOIE CHEZ STORZ NH 28.11.2023 RECEPTION PROPOSITION D ECHANGE STANDARD => DA TRANS |  |  | 2021-0287 | NASOLARYNGO-FIBROSCOPE | 11101 RP2X | STORZ | 2852652 | OS13/11/2023 CAMERA DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/12/2023 RECEPTION D UN NASOLARYNGO REPARER SUIVANT BLN°5800667094 ET COMMANDE B6/1379891 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | LECLERE | 5749 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000981 | STORZ ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-12-01
2021.XLS | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 221853 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | IMPOSSIBLE DE SE SERVIR DE L'APPAREIL (EMBOUT BLOQUE). MERCI ! | OS08/11/2023 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 30/11/2023 ANALYSEUR NON FONCTIONNEL , ENVOI EN REPARATION IF 18/12/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE , CABLE SUR ETAGERE OS10/01/2024 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F0 |  |  | 2021-1046 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507190 | OS08/11/2023 BILIRUBINOMETRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS10/01/2024 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00918423 ET COMMANDE B2/1386970 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/01/2024 DM RENDU. |  |  |  | 0 | YOU | 7346 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-29
2021.XLS | 2023-11-07 | 2023-12-11 | 2024-01-23 | 221810 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, POMPE QUI SONNE EN PERMANENCE MALGRE LA CHARGE SUR SECTEUR. MERCI | OS7/11/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 13.12.2023 ENVOI SAV NH 04.01.2024 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 05/01/2024 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 23.01.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT PIECES DEFECTUEUSES => TESTS ET CONTROL |  |  | 2021-0362 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420453 | OS7/11/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BRULARD | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-28
2021.XLS | 2023-11-03 | 2023-11-30 | 2024-03-29 | 221690 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR US PHILIPS HS | OS03/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 30.11.2023 ENVOI SAV FV LE 29.12.2023 >> DEVIS 303620 DU 28.12.2023 "REPARATION DE DEUX CAPTEUR AVALON" MONTANT 900€ TRANSMIS POUR DA LL 29/12/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS29/03/2024 RECEP |  |  | 2021-0054 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433C4017 | OS03/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/03/2024 RECEPTION D UN CAPTEUR REPARER SUIVANT BLN°40425 ET COMMANDE B2/1391565 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-11-24
2021.XLS | 2023-11-03 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 221717 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MESSAGE "REPARER BATTERIE OU LAISSER BRANCHER".. SONNE EN PERMANENCE . | ICU : DEFAUT BATTERIE + MP OS7/11/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 08/12/2023 RENVOI SAV POUR REMPLACEMENT DE LA BATTERIE + MP - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 12/01/2024 RECEPTION DEVIS 502990 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 15/01/2024 |  |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 | OS7/11/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°85537038 ET COMMANDE B2/1413610 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JAIN | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-24
2021.XLS | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 221631 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | NH 30.11.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR |  |  | 2021-2358 | CAPTEUR US | M2736A | PHILIPS | DE01864234 | OS03/11/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-23
2021.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 221564 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-21 | 22766809
2021.XLS | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-01-03 | 221565 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/10/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE SC 02/11/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 03/01/2024 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/12/2023 |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 |  | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-11-21 | 22766809
2021.XLS | 2023-10-27 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 221472 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE TIROIR POUR METTRE LE PAPIER MONITO NE S'OUVRE PLUS. MERCI DE PASSER. CORDIALEMENT MME FOURNIER | OS06/11/2023 CARDIO TOCO EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.12.2023 REMISE EN ETAT DU MODULE D'IMPRESSION => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB14/12/2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-1202 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740002 | OS06/11/2023 CARDIO TOCO EDAN DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 642 | F15-10 | CARDIOTOCO | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-17
2021.XLS | 2023-10-25 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 221349 | 22-7046 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LE BOITIER DE LA POMPE D'AUTO-ANALGESIE EST CASSE. | OS30/10/2023 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 09/11/2023 BOITIER CASSE , REMPLACMENT DU BOITEIR , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0852 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212840935005 | OS30/10/2023 POMPE A MORPHINE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | JUBERT | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-15
2021.XLS | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 221248 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PILIER TRUMPF NE FONCTIONNE PAS, UN MESSAGE S'AFFICHE : MODE DE NETTOYAGE. | NH 24.10.2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE => VU AVEC SANDRINE => REMIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0649 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 108489653 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-14
2021.XLS | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 221165 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/10/2023 MAINTENANCE PREVENTION PREVU LE 31/10/2023 IF 08/11/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 07/118/2023 , CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-11-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 221130 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BATTERIE HS | OS 20/10/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 25/10/2023 RMPLACEMENT DE LA BATTERIE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS31/10/2023 RENDU. |  |  | 2021-0354 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420777 | OS 20/10/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS31/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JAIN | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-10
2021.XLS | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-11-07 | 221129 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME DE QUALITE D'IMAGES LORSQUE L'AMPLIFICATION EST EN MODE SOUSTRACTION : CLICHES FLOU, IMPOSSIBILITE D'UTILISER SES IMAGES POUR REPERER LES LESIONS. URGENT MERCI | IF 23/10/2023 DEMANDE D'INTERVENTION EN COURS , INTERVENTION PREVU LE 26/10/2023 IF 07/11/2023 RAPPORT D'INTERVENTION DU 07/11/2023 |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-11-10
2021.XLS | 2023-10-20 | 2023-11-29 | 2024-01-19 | 221108 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 0° 10MM SN BIO-04 IMAGE FLOUE OPTIM 7380 | OS20/10/2023 OPTIQUE OLYMPUS A ENVOYER CHEZ PRESTATAIRE URGENT. NH 29.11.2023 ENVOI SAV OS06/12/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°148724 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. LL 28/12/2023 A ENVOYER CHEZ ALTHEA POUR ESSAI MH 28/12/2023 RE |  |  | 2021-0773 | OPTIQUE | WA53000A | OLYMPUS | BIO-04 | OS20/10/2023 OPTIQUE OLYMPUS A ENVOYER CHEZ PRESTATAIRE URGENT. OS06/12/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE IRREPARABLE SUIVANT BLN°148724 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS19/01/2024 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION ALTHEA N°12 |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-007969 | ALTHEA FRANCE | [5 empty] | 2023-11-10
2021.XLS | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-15 | 221027 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L' EMBOUT DU TESTEUR D'ETANCHEITE EST DEVISSE ; IMPOSSIBLE DE LE DESADAPTER DE CELUI DU LAVEUR (IL TOURNE AVEC). | RB19/10/2023 L'EMBOUT DU TESTEUR D'ETANCHEITE EST DEVISE ; IMPOSSIBLE DE LE SEADAPTER DE CELUI DU LAVEUR (TOURNE AVEC) - ENVOIE SAV OS15/11/2023 RECEPTION D UN VIDEO- BRONCOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75950134 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TEC |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS15/11/2023 RECEPTION D UN VIDEO- BRONCOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75950134 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-11-09
2021.XLS | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 221073 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | MARQUE ERREUR CAPTEUR | LL 24/10/2023 REGLAGE DATE ET HEURE - VERIFICATION MEMBRANE CAPTEUR => CAPTEUR A REMEMBRANER - A EFFECTUER PAR LE SERVICE - APPAREIL REMIS A DISPO DU SERVICE POUR REMPLACEMENT MEMBRANE CAPTEUR OS31/10/2023 RENDU. |  |  | 2021-1010 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 BASIC | RADIOMETER | 393-500R1240N049 | OS31/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PELE | 4746 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-09
2021.XLS | 2023-10-18 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 221016 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR L'ECHOGRAPHE DE LA SALLE IRIS AUX URGENCES GYNECO A LE BOUTON POUR RENTRER LE NOM DE LA PATIENTE ET LE BOUTON ROULANT DYSFONCTIONNE. SERAIT-IL POSSIBLE DE PASSER SVP ? JE N'AI PAS TROUVE LE NUMERO BIOMED DE L'ECHOGRAPHE JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE | LL 19/10/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 25/04/2024 PASSER DANS LE SERVICE , PASSE DE PROBLEME CONSTATER |  |  | 2021-0772 | REPROGRAPHE | UPP 110 | SONY | 7248145 |  | 588 | VOLUSON S8 |  | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-08
2021.XLS | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 220835 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, BATTERIE HS, NE TIENS PLUS LA CHARGE. MERCI | OS17/10/2023 POMPE APERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 06.11.2023 REMPLACEMENT BATTERIE => POMPE FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS07/11/2023 RENDU. |  |  | 2021-0308 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419635 | OS17/10/2023 POMPE APERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS07/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-07
2021.XLS | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-11-07 | 220915 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE NEBULISE PLUS, BRUIT ETRANGE A VERIFIER | AB 18/10/2023 RETOUR A L'ATELIER AB 07/11/2023 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT DU FILTRE ESSAI OK |  |  | 2021-0210 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G10 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-07
2021.XLS | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-12-20 | 220917 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, BOITIER PCA CASSE. SVP MERCI | RB19/10/2023 BOITIER PCA CASSE - MIS DANS LOCAL DEPOT IF 13/11/2023 DEMANDE D'ACHAT N° 4265 IF 20/12/2023 REMPLACEMENT DU BOITIER , MIS A DISPO DU SERVICE OS21/12/2023 POMPE RENDU. |  |  | 2021-0850 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 212840935002 | OS21/12/2023 POMPE RENDU. |  |  |  | 0 | ANESTHESIE | .... | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-07
2021.XLS | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 220747 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, L'APPAREIL NE CHARGE PLUS CAR IL MANQUE UNE PETITE PIECE SUR LE SOCLE POUR EFFECTUER LA CHARGE. EN VOUS REMERCIANT PAR AVANCE. | LL 24/10/2023 DEMONTAGE DU SOCLE - REMISE EN PLACE DU PICOT DE CHARGE TORDU - DM MIS A DISPO DU SERVICE OS10/11/2023 RENDU. |  |  | 2021-1050 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507194 | LL 24/10/2023 RECEPTION MATERIEL SANS CORDON DE CHARGE OS10/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-04
2021.XLS | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 220858 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | VIGIN : REMPLACEMENT DES FILTRES FV LE 17.10.2023 >> REMPLACEMENT DES FILTRES AUCUNE FUITE DETECTEE. MISE A JOUR DE LA CONSOMMATION DES PIECES (FILTRES) |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-04 | 22879420
2021.XLS | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 220621 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 12/10/2023 SUITE A UNE RECLAMATION DES MANIPULATEURS RADIO CONCERNANT LA VITESSE DE DEPLACEMENT DU MOBILE. APRES VERIFICATION, LE LIN BUS MOTOR ETAIT DESACTIVE. REACTIVATION DE CELUI-CI , DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-11-02 | 22766809
2021.XLS | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 220584 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, MERCI DE VOIR LE VIDEO LARINGOSCOPE CAR L¿ECRAN NE S'ALLUME PLUS. PEUT ETRE LA BATTERIE MERCI | MH : BATTERIE HS MH 11/10/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - FONCTIONNEL |  |  | 2021-0226 | VIDEOLARYNGOSCOPE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384875 |  |  |  |  | 0 | JARNY | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-11-01
2021.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-11-15 | 220511 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | DE L'HUILE COULE SUR LE COTE DU TAPIS LE LONG DU VERIN | SCHILLER : TRACE HUILE SUR TAPIS FV LE 11.10.2023 >> APPEL SCHILLER POUR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT SUR UTILISATION DU TAPIS AFIN DE CONFIRMER LA NECESSITE D'UNE INTERVENTION. EN ATTENTE DE RAPPEL. FV LE 15.11.2023 >> PAS DE RETOUR DU SERVICE POUR TRACE D |  |  | 2021-1088 | TAPIS DE COURSES | RUN7411/TJ-PC | RUNNER | 35221001 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 | TERPEREAU | 2601 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-31
2021.XLS | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-06-12 | 220532 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 10.10.2023 RECEPTION DEVIS MP => DA TRANSMISE NH 12.06.2024 RECEPTION RI => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE => TEST PERFORMANCES OK => DM CONFORME |  |  | 2021-0983 | RECHAUFFEUR SANG ET FLUIDES | FLUIDO | THE SURGICAL COMPANY | 210503598 |  | 613 | FLUIDO - 3 |  | 0 |  | 53.01 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2023-10-31 | 824155
2021.XLS | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 220457 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PAS DE RETRANSCRIPTION DU SCOPE DANS PC IDE | PHILIPS : PAS DE REPORT DE SCOPE CHAMBRE 10 MH 09/10/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE - REBRANCHEMENT DU CABLE - FOCNTIONNEL |  |  | 2021-0270 | SUPPORT DE MODULE MONITEUR | FMX-4 | PHILIPS | DE61617638 |  |  |  |  | 0 | GALLET | 4188 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-28
2021.XLS | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 220418 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL AEROSOL A RECUPERER BOUTON DE MISE EN MARCHE CASSE | AB 11/10/2023 RETOUR A L'ATELIER AB 13/10/2023 REMPLACEMENT DE L'INTER M/A |  |  | 2021-0215 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G15 |  |  |  |  | 0 | GOUET | 43 34 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-27
2021.XLS | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | 220301 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, BATTERIE DEFECTUEUSE. | OS05/10/2023 POMPE A PERF AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.11.2023 ENVOI SAV OS15/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°85171138 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 16/01/2024 RECEPTION POMPE A PERF - RE |  |  | 2021-0199 | POMPE A PERFUSION VOLUMETRIQUE DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 20786262 | OS05/10/2023 POMPE A PERF AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS15/01/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°85171138 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS24/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | GENDRE | 5495 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-10-26
2021.XLS | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 220291 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | ALARME MONNAL T60 : "MESURE DE DEBIT EXPIRATOIRE INOPERANTE" | BONJOUR, FRED VIGIN : JE SERAIS PRESENT SUR SITE LE 11.10.2023. AURIEZ VOUS LA POSSIBILITE DE TEST AVEC UN AUTRE BLOC EXPIRATOIRE EN ATTENDANT. MERCI FV LE 11.10.2023 >> DEFAUT BLOC EXPIRATOIRE (UU) DEMANDE DE CHANGEMENT CIRCUIT COMPLET AINSI QUE LE BLOC | SSPI |  | 2021-1014 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16156 | BONJOUR, FRED VIGIN : JE SERAIS PRESENT SUR SITE LE 11.10.2023. AURIEZ VOUS LA POSSIBILITE DE TEST AVEC UN AUTRE BLOC EXPIRATOIRE EN ATTENDANT. MERCI |  |  |  | 0 | JOLLY | 3526 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-26
2021.XLS | 2023-10-03 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 220199 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO HS | OS03/10/2023 CAPTEUR TOCO PHILIPS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.10.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS13/10/2023 RENDU. |  |  | 2021-1078 | CAPTEUR TOCO | M2734B | PHILIPS | DE43156547 | OS03/10/2023 CAPTEUR TOCO PHILIPS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-24
2021.XLS | 2023-10-02 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 220168 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, MESSAGE D¿ERREUR 18-0004 SUR PSE. SVP MERCI | FRESENIUS : DEFAUT ERREUR 18-0004 OS 03/10/2023 POUSSE SERINGUE SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 19/10/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS17/01/2024 RECEPTION D UNE POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT |  |  | 2021-0171 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817816 | OS 03/10/2023 POUSSE SERINGUE SANS ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/01/2024 RECEPTION D UNE POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3299723 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/01/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | MARGUET | 4571 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-10-21
2021.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2024-01-16 | 220146 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, RABOT GRAVEUR HS | NH 02.10.2023 RECEPTION DEVIS POUR INTERVENTION A DISTANCE => DA TRANSMISE LL 03/010/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 16.01.2024 RECEPTION RI => NETTOYAGE BASE + MAJ PILOTES => DM CONFORME |  |  | 2021-0007 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF000035 |  |  |  |  | 0 | HANNECART | 5341 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2023-10-21
2021.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2024-04-11 | 220126 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, IL MANQUE LA PIECE PERMETTANT DE VIDANGER LA MACHINE. MERCI DE VOTRE INTERVENTION RAPIDE | LL 03/10/2023 INTER DONNEE A REDOINE POUR PRISE EN CHARGE RB04/10/2023 DEMANDE A VEDEL PAR MAIL DU SYSTEME DE VIDANGE RB05/10/2023 LE RACCORD POUR VIDANGE SE TROUVE SUR LA COUVERTURE CHAUFFANTE, - VU AVEC LE SERVICE ET SAMIR DE DUOMED - DEMANDE A SAMIR P |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 | OS22/01/2024 RECEPTION D UN CONNECTEUR DE VIDANGE SUIVANT BLN°60386689 ET COMMANDE B3/1409294 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECE RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4339) OS17/04/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2023-10-21
2021.XLS | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-11-22 | 220191 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT? CH 317 F | ML 02/10/23 PROBLEME CONSTATE LES TOUCHES NE REPONDES PAS , TELECOMMANDE A CHANGER ML 03/10/23 DEVIS EN COURS DEVIS RECUS ET ENVOYER A LILIAN ML 17/11/23 TELECOMMANDE RECUS ML 22/11/23 INSTALATION DE LA TELECOMMANDE + CTRL DE FONCTI |  |  | 2021-0588 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0007 | ML 02/10/23 PROBLEME CONSTATE LES TOUCHES NE REPONDES PAS , TELECOMMANDE A CHANGER |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-21 | 36012191
2021.XLS | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 220063 | 04-4809 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | NE FLASH PLUS C'EST LE 2E APPAREIL QUI EST CONCERNE, CELUI SANS CODE BARRE | DRAGER : MESURE INCOHERENTE LORS DU CONTROLE //A DEPOSER AU BIO// FV LE 11.10.2023 >> PRISE EN CHARGE DU BILLIRUBINOMETRE MESURE INCOHERENTE LORS DU CONTROLE (L 4.5 // S -0.7 // ^5.2) ENVOIE CHEZ DRAGER POUR CALIBRATION SANS LA BASE (LAISSE A BEAUMONT) |  |  | 2021-0638 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506782 |  |  |  |  | 0 | FAUVET CECILE | 2653 | O | Corrective |  | Définitive | 04-232210 | DRAGER FRANCE S.A.S | [5 empty] | 2023-10-20
2021.XLS | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 220067 | 36-1510 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | JEUX SUR CHARIOT IMPORTANT | AB 29/09/2023 REMISE EN PLACE ET RESSERAGE VIS |  |  | 2021-1286 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156891 |  |  |  |  | 0 | HACHE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-20 | 36012142
2021.XLS | 2023-09-27 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 219916 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17.01.2024 >> RI 08090 DU 17.01.2024 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE 2023 FAIT EN 2024 RAS VOIR PROCEDURE APPAREIL CONFORME" |  |  | 2021-0250 | CRYOMICROTOME | HM 525 NX UV | MICROM | S21020040EP |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-10-18
2021.XLS | 2023-09-26 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 219890 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO NE FONCTIONNE PLUS. PAS D'AUTRE EN STOCK. URGENT MERCI | OS26/09/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.10.2023 TEST CAPTEUR SUR SIMULATEUR => PAS DE DEFAUT CONSTATE => REMIS A DISPO DU SERVICE OS13/10/2023 RENDU. |  |  | 2021-2358 | CAPTEUR US | M2736A | PHILIPS | DE01864234 | OS26/09/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-17
2021.XLS | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 219914 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE SCOPE NE PARVIENT PAS A IMPRIMER LES ECG DE FACON CORRECTE. POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP ? MERCI D'AVANCE | MH : DEFAUT SUR L'IMPRESSION DE L'ECG LL 27/09/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 28/09/2023 DEFAUT NON-CONSTATE PAR LE SERVICE - FOCNTIONEL |  |  | 2021-0273 | SUPPORT DE MODULE MONITEUR | FMX-4 | PHILIPS | DE61617610 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-17
2021.XLS | 2023-09-25 | 2023-11-15 | 2024-01-17 | 219798 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | MM FRANCE : MAINTENANCE PREVENTIVE FV LE 17.01.2024 >> RI 13568 DU 17.01.2024 // GARCIA ADRIEN "MAINTENANCE PREVENTIVE 2023 FAIT EN 2024 CONTROLE TEMPARATURE OK NETTOYAGE CONDENSEUR OK. APPAREIL CONFORME" |  |  | 2021-0945 | PLAQUE REFROIDISSANTE | EC 350-2 | MICROM | EC352.1627 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-10-14
2021.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 219818 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | ECHOGRAPHE QUI DYSFONCTIONNE AVEC DIFFERENTS MESSAGES D'ERREUR : - TEMPERATURE TROP HAUTE - ERREUR SYSTEME (OBLIGATION DE REDEMARRAGE) - SONDE NON RECONNUE (OBLIGES DE SORTIR ET REMETTRE LA SONDE, PARFOIS PLUSIEURS FOIS, AVANT QU'ELLE NE SOIT RECONNUE) U | LL 26/09/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 26/09/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT AVEC OU SANS SONDE IF 27/09/2023 RECEPTION SONDE IC9B-RS , EN ECHANGE STANDARD S/N 1269809WX8 IF 03/10/2023 SONDE 2021-0768 RECUPERE SUR ECHOGRAPHE 2019-1120 MI |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 | OS17/10/2023 RENDU. | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-10-14
2021.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-12-20 | 219819 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SONDE ENDOVAGINALE : CABLE DETERIORE DEMANDE DE PRET LE TEMPS DE L'INTERVENTION SVP | LL 26/09/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 26/09/2023 APPEL SAV , IF 27/09/2023 RECEPTION SONDE EN ECHANGE STANDARD => S/N 1240317WX6 REMPLACER PAR LE 2023-0759 IF 27/09/2023 A REFORMER MH 12/10/2023 RECUPERATION DE LA SONDE REFORME PAR |  |  | 2021-0769 | SONDE ENDOVAGINALE | IC9B-RS | GENERAL ELECTRIC | 934009WX2 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000040 | GENERAL ELECTRIC | [5 empty] | 2023-10-14
2021.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 2023-11-15 | 219832 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CET APPAREIL INDIQUE "BATTERIE". DES QU'ON LE DEBRANCHE DU SECTEUR, IL SE COUPE. MERCI D'AVANCE. | LL 26/09/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE OS26/09/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 29.09.2023 DEMANDE DEVIS POUR BATTERIE NH 30.09.2023 REPONSE DE LA SOCIETE QUI RENCONTRE DES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT NH 15.11.2023 |  |  | 2021-1215 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00730002 | OS26/09/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS27/11/2023 RENDU. | 636 | F15-4 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-14
2021.XLS | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 219857 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | CHAMBRE 306 FENETRE AILE OUEST TELECOMMANDE DU LIT QUI EST DEPROGRAMMEE ET QUI NE FONCTIONNE PLUS CORRECTEMENT | ML 28/09/23 LA TELECOMMANDE EST H.S, REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0598 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0017 | ML 28/09/23 LA TELECOMMANDE EST H.S, REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | GAILLARD | 675659 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-14
2021.XLS | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-02-02 | 222093 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | FAUTEUIL A RECUPERER POUR L'HOPITAL, LE TDX SPAA2 INVACARE , VERT POMME, ETAIT CELUI DE SERGE LANDRU, DECEDE EN USLD LE 13 /02/2022. LA FAMILLE N'AVAIT PAS MANIFESTE L'INTENTION DE REPRENDRE CE FRE | ML 21/09/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 14/11/23 NETTOYAGE + CTRL REMIS EN ETAT DES REPOS JAMBRES + ACCOUDOIRE DROIT AJOUTER UNE MANCHETTE GAUCHE AINSI QUE LE DOSSIER + COUSSIN MIS EN CHARGE |  |  | 2021-2363 | FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE | TDX 2 SP | INVACARE | TDX2100727 | ML 21/09/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | FLORENCE |  | N | Préventive |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-12 | 36012191
2021.XLS | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-27 | 220718 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME GEGOU PATIENTE DU SERVICE FAIT DON DE SON FAUTEUIL ROULANT MANUEL ACTION 3 N° DE SERIE 21F05012008 A L'HOPITAL, IL EST A RECUPERER | AB 26/09/23 FAUTEUIL RECUPERER ML 13/10/23 NETTOYAGE + CTRL OK A IMMATRICULER ML 27/10/23 FAUTEUIL IMMATRICULER ET MIS EN SERVICE |  |  | 2021-2362 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L43 | ACTION 3 NG | INVACARE | 21F05012008 | AB 26/09/23 FAUTEUIL RECUPERER |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-12 | 36012191
2021.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 219468 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR TOCO QUI NE TRANSMET PAS D'INFORMATION SUR PLUSIEURS MONITOS DIFFERENTS (TEST FAIT PAR ENCADREMENT). URGENT : PAS D'AUTRE CAPTEUR DANS LE SERVICE. MERCI | OS18/09/2023 CAPTEUR AVEC FIL ECRASER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 21.09.2023 REMPLACEMET CAPTEUR TOCO |  |  | 2021-0399 | CAPTEUR TOCO | M2735A | PHILIPS | DE52515864 | OS18/09/2023 CAPTEUR AVEC FIL ECRASER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-07
2021.XLS | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 219509 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | TRACKBALL QUI NE FONCTIONNE PLUS IMPOSSIBLE DE DEMONTER LE PAD POUR VOIR SI C'EST ENCRASSE. MERCI | FV : NETTOYAGE TRACKBALL TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | DEFFIN | 5390 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-07
2021.XLS | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 219413 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE MATERIEL AEROSOL A AIR EST EN PANNE | AB 15/09/23 RETOUR A L'ATELIER AB 22/09/2026 REMISE EN ETAT MECANIQUE |  |  | 2021-0213 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G13 |  |  |  |  | 0 | DAHIREL | 0134794490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-06
2021.XLS | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 219419 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PROBLEME AVEC L'OCT, L'APPAREIL NE RESTE PAS A L'HORIZONTAL, PROBLEME DE STABILISATION | LL 18/09/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 18/09/2023 APPEL SAV , ENVOI PHOTOS IF 20/09/2023 RECEPTION PISTON AVEC CLE DE MONTAGE , REMIS SUR APPAREIL , TEST OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-1234 | TOMOGRAPHE A COHERENCE OPTIQUE (OCT) | SPECTRALIS OCT2 PLUS AUP | HEIDELBERG ENGENIRING | 20943-S2610 |  | 626 | SPECTRALIS OCT2 PLUS AUP |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-06
2021.XLS | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 219354 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 14/09/2023 MAINTENANCE SELON PROCEDURE CONSTRUCTEUR OK , ESSAIS OK |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-10-05 | 22766809
2021.XLS | 2023-09-12 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 219276 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | NEBULISATEUR NON FONCTIONNEL BRUIT MOTEUR UNIQUEMENT 2021- 0639 | OS13/09/2023 APPAREIL CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB27/09/2023 NEBULISEUR HS - REFORMER ET REMPLACER PAR UN NEUF 2023-0517 |  |  | 2021-0639 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-35 | OS13/09/2023 APPAREIL CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GEOLIER MASSICOT | 4370 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-10-03
2021.XLS | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 219163 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/09/223 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER 0-09-2023 => CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2023-09-30 | 22766809
2021.XLS | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 219168 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/09/223 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER 0-09-2023 => CONFORME |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2023-09-30 | 22766809
2021.XLS | 2023-09-08 | 2023-09-20 | 2023-10-20 | 219124 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL A AUTO EMISSIONS NON FONCTIONNEL. LA BARRE D'AFFICHAGE "STIMULI" NE MONTRE PLUS LE MOUVEMENT HABITUEL. | OS08/09/2023 APPAREIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 20.09.2023 ENVOI SAV NH 09.10.2023 RECEPTION DEVIS POUR REMPLACEMET SONDE => DA TRANSMISE LL 16/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS20/10/2023 RECEPTION D UN APPAREIL D' OTO EMISSION REPARER S |  |  | 2021-1292 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073383 | OS08/09/2023 APPAREIL DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/10/2023 RECEPTION D UN APPAREIL D' OTO EMISSION REPARER SUIVANT BLN°SPS001140137 ET COMMANDE B2/1370550 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | DE OLIVEIRA | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2023-09-29
2021.XLS | 2023-09-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 219067 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FAYE | APPUI BRAS DURE MERCI | OS08/09/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 07/11/2023 BRAS RESSERRER OK , TEST OK , MIS A DISPO DU SERVICE OS14/11/2023 RENDU. |  |  | 2021-0088 | APPUI-BRAS | 1001.6000 | GETINGE/MAQUET | 29032 | OS08/09/2023 APPUI BRAS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-28
2021.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-10-18 | 220973 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT 2 ANS + MAJ => CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2021-0701 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN OHF I | ACUTRONIC | AI-02221 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-27 | 824155
2021.XLS | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 218980 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR LE RESPIRATEUR AFFICHE CAPTEUR DE DEBIT EXPIRATOIRE NON CALIBRE MALGRE LE CHANGEMENT DES CAPTEURS ET AUSSI UN PROBLEME AVEC LE MONITORAGE DES VOIE AERIENNES MERCI POUR VOTRE AIDE | LL 06/09/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 06/09/2023 PROBLEME CAPTEUR DE DEBIT , REMPLACEMENT DU CAPTEUR => TEST DE FONCTIONNEMENT OK , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0804 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPJ-0084 |  | 594 | PERSEUS A500 - 4 | STATION ANESTHESIE | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-27
2021.XLS | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-10-18 | 220980 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 18.10.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT PREVENTIF 1AN + MAJ => CALIBRATION FIO2 => DM CONFORME |  |  | 2021-0705 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN THERAPY EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-04696 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-09-26 | 824155
2021.XLS | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 218820 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS , COURBES PLATES... | OS01/09/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 13/09/2023 TEST DE FONCTIONNEMENT OK , RAS , DM FONCTIONNEL SANS PROBLEME , MIS A DISPO DU SERVICE OS20/09/2023 RENDU |  |  | 2021-1274 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156827 | OS01/09/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/09/2023 RENDU |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-22
2021.XLS | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-10-09 | 218771 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 31.08.2023 CAMERA HS => CONTACT SAV => A REMPLACER LL 11/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS04/10/2023 RECEPTION DUNE POIGNEE LARYNGO SUIVANT BLN°037339 ET COMMANDE B6/1364502 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 09.10.2023 IMMATRICULATION ET M |  |  | 2021-1017 | LAME POUR VIDEO-LARYNGOSCOPE TAILLE 0 | VNSCOPE_0 | PEAK MEDICAL | H200721 | OS04/10/2023 RECEPTION DUNE POIGNEE LARYNGO SUIVANT BLN°037339 ET COMMANDE B6/1364502 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 615 | PEAK VN 1 |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010718 | NATECH | [5 empty] | 2023-09-21 | 824155
2021.XLS | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 218765 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | L'APPAREIL DE CHARGE PLUS | DRAGER : APPAREIL QUI TIENS PAS LA CHARGE OS04/09/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 12/10/2023 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH 29/12/2023 RECEPTION DEVIS 134323189 - CALIBRATION BILIRUBINOMETRE JM105 + BATTERIE JM-101 | 5-073 |  | 2021-0743 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506626 | OS04/09/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MOY | 5393 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-09-21
2021.XLS | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 218666 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LA BATTERIE EST HS URGENT +++ POUVEZ-VOUS INTERVENIR SVP | VERATHON : DEFAUT SUR BATTERIE LL 30/08/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR INTERVENTION MH 31/08/2023 PASSAGE DANS LE SERVICE - FAUX CONTACT AVEC LE SUPPORT - BATTERIE FONCTIONNEL |  |  | 2021-0040 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1515694 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-20
2021.XLS | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 218699 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SCOPE SN DE71313948 REF : 866471 POUVEZ-VOUS SVP RECUPERER LES TRACES ECG EFFECTUES ENTRE 0H ET 6H30 DANS LA NUIT DU 25 AU 26/08 ? MERCI D'AVANCE | LL 01/09/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE IF 31/08/2023 RECUPERATION DES EVENEMENTS DES ALARMES JUSQU4A LA SORTIE DU PATIENT ET ENVOYER A LA CADRE => MME QUESNE , IMPOSSIBLE DE RECUPERE LES ECG . |  |  | 2021-0265 | MONITEUR MULTIPARAMETRES | MX 750 | PHILIPS | DE71313948 |  |  |  |  | 0 | QUESNE | 5336 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-20
2021.XLS | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 218709 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L'EMBOUT DU TESTEUR D'ETANCHEITE EST CASSE. | OS30/08/2023 VIDEO BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE SVP MERCI. RB31/08/2023 EMBOUT DU TESTEUR D'ETANCHEITE EST CASSE - ENVOIE SAV OS15/09/2023 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75856855 COLIS EN BON ETAT T |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 | OS30/08/2023 VIDEO BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DES QUE POSSIBLE SVP MERCI. OS15/09/2023 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75856855 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-09-20
2021.XLS | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-09-22 | 218623 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PILIER TRUMPF 2021-0649 AVEC PLATEAU 2021-0650 MIS DANS LE LOCAL BIOMED DU BLOC BMC CAR LORS DE LA TRANSLATION LA TELECOMMANDE AFFICHE UN CODE ERREUR : 806. | TRUMPF : CODE ERREUR 806 LL 30/08/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 30/08/2023 CONTACT SAV@BAXTER.COM POUR DEMANDE D'INTERVENTION - EN ATTENTE DE PROPOSITION DE DATE MH 30/08/2023 RECEPTION DEVIS N° SP 35507106 - MOTEUR + MAIN D'OEUVRE |  |  | 2021-0650 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 108489717 |  |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-09-19
2021.XLS | 2023-08-29 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 218641 | 22-5092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME CHARGE BATTERIE | ICU MEDICAL : DEFAUT SUR BATTERIE OS 29/08/2023 POMPE A PERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/09/2023 RENVOI SAV - POUR MP + REMPLACEMENT DES BATTERIES NH 26.10.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 27/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR B |  |  | 2021-0358 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420776 | OS29/08/2023 POMPE A PERF + ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS05/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85637573 ET COMMANDE B2/1373221 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JAIN | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-09-19
2021.XLS | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 2024-01-19 | 218658 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR SERAI-IL POSSIBLE DE PASSER AUX URGENCES GYNECO DES QUE POSSIBLE POUR UN MONITO QUI N'A PAS DE RETOUR SUR LA CENTRALE. LE PROBLEME NE VIENT PAS DE LA PRISE CAR RETOUR POSSIBLE AVEC D'AUTRES MONITOS. NOUS AVONS EGALEMENT ESSAYE DE LE BRANCHER SUR | LL 30/08/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE , IF 04/09/2023 CARDIOTOCO NE REMONTE PAS A LA CENTRALE , VERIFICATION DES PARAMETRES AVEC LA SOCIETE => NON FONCTIONNEL . IF 06/09/223 ENVOI EN REPARATION , PRET 2021-1202 IF 13/11/2023 RECEPTION |  |  | 2021-1204 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740011 | OS19/01/2024 RECEPTION D UN CARDIO TOCO SUIVANT BLN°2300751 ET COMMANDE B2/1378568 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 633 | F15-1 | CARDIOTOCO | 0 | FOURNIER | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | 22-014644 | TIDALIUM | [5 empty] | 2023-09-19
2021.XLS | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-09-21 | 218517 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | MESSAGE SUR MONNAL DU SMUR BATTERIE INTERNE USAGEE DATE DE LA BATTERIE 07/2023 | 15/09 RECEPTION DE LA BATTERIE. APPEL AIR LIQUIDE POUR INTERVENTION D'UN TECH POUR ECHANGE DE LA BATTERIE : INTERVENTION DE M VALLET LUNDI DATE NON VALIDEE LORS DU CHANGEMENT DE LA BATTERIE LE JOUR DE LA MAINTNENACE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 | GRARE | 2602 | N | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2023-09-15
2021.XLS | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-10-12 | 218490 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE S'ALLUME PLUS | NH 28.08.2023 ENVOI SAV OS11/10/2023 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION REPARER SUIVANT BLN°SPS001129488 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU CHEF NH 12.10.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CARTE MERE + BATTERIE => CALIBRATION ET TEST OK => DM FONCTIONNEL A |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 | OS11/10/2023 RECEPTION D UN APPAREIL D OTO EMISSION REPARER SUIVANT BLN°SPS001129488 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU CHEF. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2023-09-15
2021.XLS | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 218384 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/08/2023 LE STOP D'URGENCE ACTIONNE , MOTEUR ET LA TRANSMISSION POUIR LE MOUVEMENT DE LA COLONNE SERONT A REMPLACER=> DEMAIN IF 24/08/2023 REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION (GEARBOX) ET DU MOTEUR POUR LE MOUVEMENT COLONNE. REMPLACEMENT DES POTENTIOMETR |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-09-13 | 22766809
2021.XLS | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-11-20 | 218296 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LORS DE LA VERIFICATION PAR L'INTERNE : LA FIO2 DELIVREE NE CORRESPOND PAS A LA FIO2 DEMANDEE (55 POUR 50), ENTRAINANT UNE ALARME ROUGE. MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE INTERVENTION. CONTACT = MR JARNY, CADRE IADE, DECT 40 11 | LL 22/08/2023 INTER DONNEE A NASSIM POUR PRISE EN CHARGE NH 24.08.2023 COMMANDE CELLULE O2 POUR TEST NH 20.11.2023 REMPLACEMENT CELLULE + VERIF PAR SAV PRESENT SUR SITE => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 |  | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | PARI | DECT 40 11 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-12
2021.XLS | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 218271 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/08/2023 PROBLEME DE LA ROUE DROITE NE BOUGE PLUS , REMISE EN PLACE DU BLOC DROIT DE DETECTION DES MOUVEMENT DE LA BARRE DE DIRECTION,SI LE PROBLEME REAPPARAIS PREVOIR REMPLACEMENT DE LA BARRE DE DIRECTION ET DU BLOC DROIT. DM FONCTIONNEL , REMIS E |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-09-09 | 22766809
2021.XLS | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 218239 | 04-4230 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | DEUX CAPTEURS (TOCO ET RCF HS) | ECHANGE D'UN CAPTEUR US ET D'UN CAPTEUR TOCO POUR F15 |  |  | 2021-1053 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21A03110003 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 0139371423 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-09
2021.XLS | 2023-08-18 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 218200 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | PROBLEME INSERTION CASSETTE | ICU MEDICAL : DEFAUT SUR L'INSERTION DE LA CASSETE OS18/08/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 13/09/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS IF 26/10/2023 RECEPTION DEVIS ; DA TARNSMISE LL 26/10/2023 DA VALIDEE - |  |  | 2021-0365 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420790 | OS18/08/2023 POMPE A PERF DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS06/02/2024 RECEPTION D UNE POMPE A PERF REPARER SUIVANT BLN°85614254 ET COMMANDE B2/1373214 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2024 RENDU. |  |  |  | 0 | JAIN | 5492 | N | Corrective |  | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-09-08
2021.XLS | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 218208 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, MERCI DE BIEN VOULOIR COMMANDER UNE BATTERIE POUR LE MC GRAPH CELLE CI EST HS ECRAN NOIR MERCI D'AVANCE | BATTERIE HS OS18/08/2023 DM VUE AVEC MOMO.POUR CHANGEMENT DE BATTERIE. MH 18/08/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0227 | VIDEOLARYNGOSCOPE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384874 | OS18/08/2023 DM VUE AVEC MOMO.POUR CHANGEMENT DE BATTERIE. |  |  |  | 0 | JARNY | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-08
2021.XLS | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 218210 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | SONDE THERMIQUE ET FIL CHAUFFANT MANQUANT. MERCI | OS 18/08/2023 SONDE REMPLACER PAR DEUX NEUVES SORTIE DE STOCK ET RENDU A MME KERN. |  |  | 2021-0345 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 201123515399 | OS 18/08/2023 SONDE REMPLACER PAR DEUX NEUVES SORTIE DE STOCK ET RENDU A MME KERN. |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-08
2021.XLS | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 218115 | 36-0910 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | L'APPAREIL NE RECONNAIT LE CAPTEUR D'O2 QUI NE FAIT PLUS DE LUMIERE ROUGE | AB 16/08/2023 REMPLACEMENT DU CAPTEUR SPO2 ESSAI OK |  |  | 2021-1347 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000444 |  |  |  |  | 0 | BOUTRY | 0134794365 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-06
2021.XLS | 2023-08-14 | 2023-09-13 | 2023-09-21 | 218090 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BERCEAU MEDIPREMA FIXATION DE LA PAROI PLEXIGLAS CASSEE AU NIVEAU DES PIEDS DU LIT | MEDIPREMA : PIECES CASSE LL 16/08/2023 INTER DONNEE A MOHAMED POUR PRISE EN CHARGE MH 16/08/2023 DEMANDE DEJA EFFECTUE PAR FREDERIC - EN ATTENTE RETOUR DU TECH FV LE 13.09.2023 >> QUANTITE MODIFIEE SUR DEVIS OD733861 DEMANDE D'ACHAT EXTERNE 4165 LL 14/0 | RÉANIMATION NÉONATALE |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 | OS21/09/2023 RECEPTION DE QUATRE GUIDE ECRAN SUIVANT BLN°111072 ET COMMANDE B3/1364566 COLIS EN BON ETAT ET PÏECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4165 TRANSMIS AU TECH. OS25/09/2023 RENDU . |  |  |  | 0 | KERN DUCIAU | 4895 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-09-02
2021.XLS | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 218074 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | OPTIQUE 12° SN : 120BGN MODEL 26105FA CASSE STORZ OPTIM : 7238 | OS17/08/2023 OPTIQUE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 17/08/2023 OPTIQUE CASSEE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS IF 24/08/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE LL 01/09/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS08/09/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°1 |  |  | 2021-0672 | OPTIQUE 12° 4 MM 30 CM | 26105FA | STORZ | 120BGN | OS17/08/2023 OPTIQUE DANS LE LOCAL REPARATION. OS08/09/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°144173 ET COMMANDE B2/1361269 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH . OS13/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-09-02
2021.XLS | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 217934 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | VIGIN : JOINT MOTEUR FV LE 10.08.2023 >> VERIFIER LE JOINT MOTEUR (EMPLACEMENT) FV LE 29.08.2023 >> RI 67266 DU 25.07.2023 // G SAUTEREAU "NETTOYAGE DU JOINT, TEST DE FONCTIONNEMENT : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL" |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-31 | 22879420
2021.XLS | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 217825 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB 07/08/2023 RECEPTION PROCESSEUR DE VIDEO ENSOSCOPIE AVEC RI (SANS INTER DESSUS) - PROBLEME CLIENT CONSTATE - PAS D'IMAGE - REMPLACEMENT DE L'EMBASE CONNECTEUR - TEST SECURITE ELECTRIQUE - CONFORME ET FONCTIONNELLE |  |  | 2021-0777 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7135107 |  | 591 | ENSEMBLE DE VIDEOSCOPIE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-08-26 | 22877333
2021.XLS | 2023-08-04 | 2023-08-08 | 2023-09-29 | 217783 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | CAPTEUR D'EVENEMENT (POIRE POUR CAPTER LES MOUVEMENTS ACTIF FOETAUX) POUR EDAN F15 : FICHE D'INSERTION TORDUE DEPOT CE JOUR AU BIOMED | BIOMAT : MARQUER EVENEMENT FV LE 08.08.2023 >> DEMANDE DEVIS POUR 4 MARQUER EVENEMENT FV LE 29.09.2023 >> MARQUERS RECUS. CLOTURE DU TICKET |  |  | 2021-1214 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B02680001 |  | 634 | F15-2 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | 22-007865 | BIOMAT SAS | [5 empty] | 2023-08-25
2021.XLS | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 220197 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2021-1062 | CABINE PLETHYSMOGRAPHIQUE | VYNTUS BODY | MASTERSCREEN | 42502229 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-110002 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2023-08-23 | 4561236
2021.XLS | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 217577 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BESOIN D'ENVOI AU SAV POUR INSPECTION ANNUELLE LE DR BENCHAA SOUHAITE QU'IL SOIT RECUPERE LE 4/08 EN FIN DE JOURNEE POUR L'ENVOI (AFIN QUE CA COINCIDE AVEC SES CONGES) NECESSITE DE RETOUR DU DUODENOSCOPE AU MIEUX LE 28/08 ET AU PLUS TARD LE 4/09 POUR LA | OLYMPUS : CONTROLE ANNUEL ENDOSCOPE FV LE 07.08.2023 >> DEMANDE D'ENLEVEMENT FAITE AUPRES DE 360 RB28/08/2023 RECEPTION VIDEO DUOENOSCOPE - REMPLACEMENT DE LA CAGE PISTON D'INSUFLATION - REMPLACEMENT PUPETTE D'INSUFFLATION / LAVAGE - BAGUE BLANCHE SITAL |  |  | 2021-0784 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2124114 | OS01/09/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  | 01 30 75 46 12 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-08-19 | 878835
2021.XLS | 2023-07-31 | 2023-08-24 | 2023-11-30 | 217592 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BOITIER CASSE ET APPAREIL NON FONCTIONNEL BRANCHE SUR LE SCOP MESSAGE AFFICHE "ABSENCE DE PIEGE A EAU" | NH 24.08.2023 DEMANDE VUE DETAILLE ¿POUR REFERENCES A COMMANDER NH 01.09.2023 ENVOI SAV NH 23.11.2023 RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE LL 27/11/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 30.11.2023 RECEPTION MODULE EN ECHANGE STANDARD => MIS E | 22-7045 |  | 2021-0795 | MODULE CO2 | 115-027545-00 | MINDRAY | HNB0A036147 | IF 01/08/2023 RECU CE JOUR , DEPOSE DANS LOCAL DE REPARATION OS30/11/2023 RECEPTION D UN MODULE CO2 EN ECHANGE STANDARD SUIVANT DEVIS DE REPARATION N°938093340 ET COMMANDE B2/1379404 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MONTARDY | 53.01 | N | Corrective |  | Définitive | 22-009899 | MINDRAY MEDICAL FRANCE | [5 empty] | 2023-08-19
2021.XLS | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 217406 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/07/2023 TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) - ESSAI DU GENERATEUR ET CONFIRMATION DU PROBLEME SIGNALE - REMPLACEMENT DES CLAPET DE POMPE ACIDE (RATION A 0,1%) - ESSAI PREPARATION ET VERIFICATION FONCTIO |  |  | 2021-0891 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056814 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-08-17 | 22766809
2021.XLS | 2023-07-27 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 217439 | 22-8014 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, SERAIT-IL POSSIBLE D'AVOIR UN APPAREIL ECG EN PRET POUR NOTRE UNITE DE SOINS ? MERCI ! | LL 17/08/2023 FOURNITURE D'UN ECG AU SERVICE |  |  | 2021-0732 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156131 |  |  |  |  | 0 | GARANS | 4055 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-17
2021.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 217309 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/07/2023 DEFAUT DOSE THORAX ,INTERVENTION DU 18/07/2023 , REMPLACEMENT DE LA D940 ET UTILISATION D¿UN NOUVEAU CABLE POUR TEST. LA DOSE S¿INCREMENTE DE 10 MGR POUR CHAQUE TIR RX => SUITE INTERVENTION DEMAIN IF 25/07/2023 INTERVENTION DU 19/07/2023 |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-08-15 | 22766809
2021.XLS | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-03 | 217717 | 36-1610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | ME DECAMPS FAIT DON DE SON FAUTEUIL ROULANT MANUE A L' HOPITAL , LE FAUTEUIL ET LA FEUILLE DE DON EST A RECUPERER. | ML 25/07/23 FAUTEUIL + FEUILLE DE DON RECUPERER ML 03/08/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN SERVICE |  |  | 2021-2359 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L54 | TH104 | DAYANG | 2021-2359 | ML 25/07/23 FAUTEUIL + FEUILLE DE DON RECUPERER |  |  |  | 0 | AS |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-15 | 36012191
2021.XLS | 2023-07-25 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 217338 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR PSE NE FONCTIONNE PAS MERCI | OS26/07/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION LL 02/08/2023 APPAREIL SOUS GARANTIE NE FONCTIONNE PLUS - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS OS28/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE SUIVANT BLN°3295439 ET COMMANDE COLIS EN BON ETAT TRANSMIS |  |  | 2021-0146 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817791 | OS26/07/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION OS28/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE SUIVANT BLN°3295439 ET COMMANDE COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MARGUET | 4681 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-08-15
2021.XLS | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 217254 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | MESSAGE : VENTILATION DEGRADEE, CHANGER LE VENTILATEUR AU PLUS TOT. MERCI POUR VOTRE INTERVENTION | LL 24/07/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 24/07/2023 APPEL SAV ATTENTE RETOUR POUR INTERVENTION IF 27/07/2023 INTERVENTION DE AIR LIQUIDE , DM REPARE ATTENTE RI IF 03/08/2023 RECEPTION RI, MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE CONFORMEMENT AU |  |  | 2021-0398 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14982 |  | 575 | MONNAL T60 - 6 | VENTILATEUR | 0 | PARI | 0130754012 | N | Préventive |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-08-12
2021.XLS | 2023-07-24 | 2023-08-21 | 2023-12-20 | 217268 | 22-5044 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | RACCORD O2 DU RESPIRATEUR QUI NE SE FIXE PLUS AU MUR D'O2 . URGENT +++++ | PHILIPS : DEFAUT SUR LE FLEXIBLE OS24/07/2023 VENTILLATEUR DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC UN TECH. MH 21/08/2023 DEMANDE DE DEVIS EFFECTUE AUPRES DE COMMANDESPCMS@PHILIPS.COM - PAS DISPONIBLE CHEZ EUX MH22/08/2023 DEVIS UGAP N° 302363921 - EN ATTENTE VALIDA |  |  | 2021-0286 | VENTILATEUR NON INVASIF | V60 PLUS | PHILIPS | 100402950 | OS24/07/2023 VENTILLATEUR DEPOSE A L ATELIER VUE AVEC UN TECH. OS10/10/2023 RECEPTION DE 4 TUYAUX NEUVE SUIVANT BLN°515104028 ET COMMANDE B3/1360045 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENDRE PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4137) | 579 | PHILIPS V60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | TRAORE | 4305 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-12
2021.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217220 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0651 | CHARIOT DE TRANSFERT | 1774603 POWER SHUTTLE | TRUMPF | 108489731 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2021.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-10 | 217213 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME => DEVIS EN COURS POUR COUSSIN |  |  | 2021-0650 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 108489717 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2021.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2024-01-08 | 217208 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 21.07.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE LL 24/07/2023 DA VALIDEE - TRNSMISE POUR BC NH 08.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0649 | PILIER DE TABLE D'OPERATION MOBILE | TRUSYSTEM 7500 | TRUMPF | 108489653 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-08-11 | 824155
2021.XLS | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 217195 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | APRES CHANGEMENT D'AMPOULE PROBLEME DE CONTACT LORSQU'ON REMET EN PLACE LE VERRE PROTECTEUR. | VIGIN : REGLAGE DE L'AMPOULE. AMPOULE LED, IMPOSSIBLE D'OBTENIR UN VARIATEUR DE LUMIERE CAR AMPOULE LED. REMISE EN PLACE DE LA PROTECTION. |  |  | 2021-0517 | LAMPE D'EXAMEN | HALUX 50 P SX | DERUNGS | D131340001022983 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-11
2021.XLS | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-08-29 | 217127 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, JE PENSE QU'IL FAUT CHANGER LA BATTERIE DE L'ECHOGRAPHE, SUR LE MONITEUR IL Y A UNE BATTERIE ROUGE BARREE QUI RESTE AFFICHEE ALORS QUE L'APPAREIL EST RESTE SUFFISAMMENT BRANCHE. POUVEZ-VOUS REGARDER SVP. MERCI | GEMS : BATTERIE EN ROUGE ALORS QU'IL EST SOUS SECTEUR FV LE 20.07.2023 >> DEMANDE DE DEVIS PAR MAIL POUR CHANGEMENT DE LA BATTERIE (DOSSIER NUMERO 09064538) FV LE 24.07.2023 >> DEVIS RECU, DEMANDE ACHAT EXTERNE EFFECTUEE (4105) FV LE 29.08.2023 >> BATT |  |  | 2021-0707 | ECHOGRAPHE | VENUE FIT R3 | GENERAL ELECTRIC | VFC000407 |  | 583 | ECHOGRAPHE VENUE FIT R3 |  | 0 | LAMBERT | 4177 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-10
2021.XLS | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 217154 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | VIGIN : CHANGEMENT ELECTROVANNE FV LE 20.07.2023 : SUITE CASSE ELECTROVANNE, CHANGEMENT DE CETTE DERNIERE. ENVOI ELECTROVANNE PAR HSC (BL 10635 DU 18.07.2023 DEVIS DE REGUL 4446 DU 20.07.2023 "CLE MANOEUVRE + ELETROVANNE" MONTANT 204.48€TTC TRANSMIS POUR |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-09 | 22879420
2021.XLS | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 216994 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PROBLEME CONNEXION ENDOSCOPE | NH 18.07.2023 ENVOI SAV IF 26/07/2023 PROBLEME DE CONNEXION ENVOI EN REPARATION RB 07/08/2023 RECEPTION PROCESSEUR DE VIDEO ENSOSCOPIE AVEC RI (SANS INTER DESSUS) - PROBLEME CLIENT CONSTATE - PAS D'IMAGE - REMPLACEMENT DE L'EMBASE CONNECTEUR - TEST SECU |  |  | 2021-0727 | PROCESSEUR DE VIDEO ENDOSCOPIE | CV-1500 | OLYMPUS | 7024133 |  | 584 | ENSEMBLE DE VIDEOENDOSCOPIE |  | 0 | COTTON | 5488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-08-05
2021.XLS | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-09-07 | 217006 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA TELECOMMANDE NE TIENT PAS LA CHARGE URGENT | NH 18.07.2023 BATTERIE HS => DEMANDE DE DEVIS. IF 02/08/2023 COMMANDE EN COURS (N°4111) IF 07/09/2023 REMPLACEMENT BATTERIE , MIS A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0653 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14237 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-05
2021.XLS | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 216982 | 36-0370 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | 1 BATTERIE BLADEUR HS MIS A L'INFIRMERIE AVEC POST-IT JAUNE DESSUS | AB 17/07/2023 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE |  |  | 2021-2353 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST316398 |  |  |  |  | 0 | DUVIEU | 0134794490 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-05
2021.XLS | 2023-07-13 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 216947 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMPOSSIBLE D'IMPRIMER LES FICHIERS VIDEO ET DE LES VISUALISER | ARTHREX : IMPOSSIBLE DE TRANSFERER ET DE VISUALISER LES VIDEOS ENREGISTRER SUR PC FV LE 17.07.2023 >> INTERVENTION VU PAR MOHAMMED (TEL S. MAUSSION) MH 18/07/2023 PLUSIEURS TESTS EFFECTUE AVEC LA COLONNE - IMPOSSIBLE DE LIRE LA VIDEO ET IMPOSSIBLE D'ENVO |  |  | 2021-0960 | SOURCE DE LUMIERE LASER | 4KVISION | ARTHREX | HAJ200227 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2023-08-03
2021.XLS | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 2023-08-09 | 216924 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | MESSAGE DE DEMANDE D'ENTRETIEN MALGRE LE DEGIVRAGE REALISE. | G3MEDICAL : MESSAGE D'ENTRETEINS REQUIS LL 27/07/2023 INTER DONNEE A FREDERIC POUR PRISE EN CHARGE FV LE 27.07.2023 >> MAIL A LA SOCIETE POUR CONNAITRE LE CODE D'ACCES DE NIVEAU L2 AFIN D'AQUITTER L'ALARME. FV LE 09.08.2023 >> CODE 11111 MIS POUR AQUITT | BMC.N-1.L115 | BUREAU | 2021-0219 | CONGELATEUR -80°C | U701 | B MEDICAL SYSTEMS | 1034429 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-03
2021.XLS | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 2023-07-26 | 216909 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | CENTRIFUGEUSE AYANT ATTEINT LES 40 000 CYCLES (JOINT D'ETANCHEITE REPOSITIONNE PAR LE PRESTATAIRE) MERCI DE PREVOIR LA REVISION. | CSLM : CHANGEMENT JOINT (40 000 CYCLES) FV LE 18.07.2023 >> DEMANDE DE DEVIS A CSLM POUR CHANGEMENT JOINT DE CENTRIFUGEUSE. MAJ DEVIS 67266 DU 18.07.2023 "MO + DEP + JOINT" MONTANT 165.40€HT ATTENTE VALIDATION DA LL 19/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-08-02
2021.XLS | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 216832 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LA THERMOSOUDEUSE SOUDE MAL . ON AVAIT DEJA CE PROBLEME AVANT LA MAINTENANCE ET CE N'A PAS ETE RESOLU DEPUIS... MERCI D'INTERVENIR | RB11/07/2023 FONCTIONNELLE - TEST REALISER - CONFORME |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 | GALMICHE | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-08-01
2021.XLS | 2023-07-11 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 216837 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE ARTHREX AR.3351 1031 SN 1587078 FLOU URGENT +++ - NOUS N'AVONS PLUS D'OPTIQUE 30° POUR LA FLUORESCENCE - POUR RAPPEL UN OPTIQUE A ETE EGARE INTERVENTION 206301 DU 25/11/2023 | PETEL : OPTIQUE ARTHREX AVEC IMAGE FLOU OS12/07/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 28/07/2023 RENVOI CHEZ ARTHREX POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS NH 11.08.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 14/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR B |  |  | 2021-0966 | OPTIQUE 4K VIS-NIR 30° - 10 MM - 330 MM | VIS-NIR | ARTHREX | 1587078 | OS12/07/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS24/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE EN ECHANGE STANDARD SUIVANT BLN°808789167 ET COMMANDE B2/1358424 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECHPOUR IMMATRICULATION. | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2023-08-01
2021.XLS | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 216787 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HORIBA : MAINTENANCE PLANIFIEE FV LE 10.07.2023 >> RI R23BE300079D DU 05.07.2023 // TECH AZZAM BENAICHA "SUIVI DU CHECK-UP DE MAINTENANCE APPAREIL QUALIFIE, AUX SPECIFICATIONS DU FABRICANT. ENVOYE PAR MAIL EN ACCORD AVEC MR GUIGNEDOUX" |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2023-07-29 | 22879420
2021.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-24 | 2023-11-23 | 216644 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR LE PSE MET ERROR 18-00004 MERCI POUR VOTRE AIDE | FRESENIUS : AGILIA FV LE 24.07.2023 >> ENVOIE A FRESENUIS POUR DIAG ET CONTROLE. OS21/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3295149 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 23/11/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE - REMPLCMNT |  |  | 2021-0147 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817792 | OS21/11/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3295149 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-07-27
2021.XLS | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 216643 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE GRAVEUR DE L'IRM EST EN PANNE. CHANGEMENT DE LA BOITE DE MAINTENANCE DEMANDE. DEVIS TRANSMIS AU BIOMED. MERCI | NH 06.07.2023 DA 4077 TRANSMISE OS12/07/2023 RECEPTION D UN TAMPON ENCREUR NEUF SUIVANT BLN°23071101 ET COMMANDE B3/1350605 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 12.07.2023 REMPLACEMENT TAMPON SUR ROBOT => TEST DE GRAVURE OK => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 | OS12/07/2023 RECEPTION D UN TAMPON ENCREUR NEUF SUIVANT BLN°23071101 ET COMMANDE B3/1350605 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | GOURGUE | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-27
2021.XLS | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-08-03 | 216541 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PROBLEME DE PLATEAU AVEC LE TEST D'EFFORT APPEL SCHILLER FV LE 06.07.2023 : LA SOCIETE NOUS FAIT UN RETOUR POUR INTERVENIR POUR LE DIAGNOSTIQUE GRACIEUSEMENT. FV LE 19.07.2023 >> RELANCE PAR MAIL POUR INTERVEENTION TECHNICIEN. FV LE 03.08.2023 >> RI 23D |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-003224 | SCHILLER FRANCE | [5 empty] | 2023-07-25 | 4561236
2021.XLS | 2023-07-04 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 216549 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, SERAIT-IL POSSIBLE D'AJOUTER UN CABLE OEA IDENTIQUE A CELUI DE L'APPAREIL DE MATERNITE POUR ADAPTER LES EMBOUTS OEA VERTS ? MERCI PAR AVANCE | LL 08/09/2023 INTER DONNE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 12/09/2023 PASSAAGE DANS LE SERVICE POUR VOIR LE CABLE IF 23/10/2023 RECEPTION DEVIS , DA TRANSMISE LL 26/10/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AF 27/10/23 COMMANDE FAITE OS31/10/2023 RECEPTION |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 | OS31/10/2023 RECEPTION D UNE SONDE SUIVANT BLN°SPS001150850 ET COMMANDE B3/1373229 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH.(PIECES RENTRER PAR RAPPORT A LA DEMANDE 4238) |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-25
2021.XLS | 2023-07-03 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 216443 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ODIL : VERIFICATION PERFORMANCE ET DECRET FV LE 10.08.2023 >> RAPPORT V-23-338-18 DU 12.07.2023 "EQUIPEMENT CONFORME AU DECRET SECURITE DE 2008-244 DU 07 MARS 2008 EQUIPEMENT CONFORME EN TEMPS (MET 048 VERSION 3.7) : 10' // 10' // 15' // 15' MINS VITESS |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-645 | ODIL SAS | [5 empty] | 2023-07-22
2021.XLS | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 216407 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BONJOUR, L'OUTIL UTILISE POUR EFFECTUER L'AEROSOLTHERAPIE DES PATIENTS NE NEBULISE PLUS LES PRODUITS. IL A ETE RANGE DANS LA RESERVE A COTE DE L'INFIRMERIE. | AB 04/07/2023 REMPLACEMENT DU FILTRE REGLAGE PISTON POMPE CONTROLE DE FONCTIONNEMENT OK | 0000-0000 |  | 2021-0213 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G13 |  |  |  |  | 0 | LEFEVRE | 0134794490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-22
2021.XLS | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 216447 | 04-6060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MESSAGE ERREUR ALIMENTATION A PLUSIEURS REPRISE ET DEPOSE AU BIO A 14H00 03/07 MISE EN TEST DE LA POMPE. PRES LE TEST RAS |  |  | 2021-1025 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19222777 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-21 | 4561236
2021.XLS | 2023-06-30 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 216389 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS : AUCUNE COURBE, TRACE PLAT... | OS30/06/2023 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 11.07.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE RB13/07/2023 DONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1274 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156827 | OS30/06/2023 ECG DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-21
2021.XLS | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 216222 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 27/06/2023 TABLE BLOQUE , LE MOUVEMENT TABLETOP TRANSVERSAL SE BLOQUE COTE TETE ALORS QUE LE MOTEUR ESSAIE D¿AVANCER. DES VIS SUR LE RAIL MOUVEMENT TRANSVERSAL SE SONT DEVISSEES ET ONT BLOQUEE LE MOUVEMENT. SERRAGE DES VIS ET REGLAGE DU MOTEUR TRANSV. |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-07-18 | 22766809
2021.XLS | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 216161 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BATTERIE A CHANGER. MERCI | IF 31/07/2023 REMPLACEMENT BATTERIE OK |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | ROZAY | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-15
2021.XLS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 216115 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/06/2023TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE (LIMITE SUPERIEURE) => DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DE LA POMPE ACIDE - REMPLACEMENT DES CLAPETS DE LA POMPE ACIDE - VERIFICATION OK DEVIATION COND TOTALE 0,6% - VERIFICA |  |  | 2021-0889 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-07-14 | 22766809
2021.XLS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 216114 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 23/06/2023 MESSAGE ERREUR => TFD253 ALARME COURBE DE CALIBRATION DE LA CONDUCTIVITE TOTALE LIMTE SUPERIEURE => DEMONTAGE, VERIFICATION ET NETTOYAGE DE LA POMPE ACIDE - REMPLACEMENT DES CLAPETS DE LA POMPE ACIDE - VERIFICATION OK DEVIATION COND TOTALE |  |  | 2021-0890 | GENERATEUR INDIVIDUEL DE DIALYSAT | DBB-EXABVM | NIKKISO | J2056813 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001468 | HEMOTECH | [5 empty] | 2023-07-14 | 22766809
2021.XLS | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-07-03 | 216484 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 03.07.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT DU KIT DE MAINTENANCE, CELLULE FIO2, MISE A JOUR EN V 2.8.5 => DM CONFORME |  |  | 2021-0400 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-09421 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1+220502 | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-07-14 | 824155
2021.XLS | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 216011 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PIXEL A L'IMAGE, A CALIBRER. ENVOIE CHEZ PENTAX |  |  | 2021-1000 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0444 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-07-12 | 4561236
2021.XLS | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 215940 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/06/2023 ERREUR 230,ACCESS POINT WLAN REMPLACER, PLUS RECHARGEMENT DE SOFT EFFECTUE, SYSTEME FONCTIONNEL SUR LE POINT REALISATION D¿IMAGE CONNECTIVITE AU DETECTEUR OK, RESTE A PREVOIR MISE A JOUR DE LA VERSION DE LA MOBYLETTE ET CONNECTIVITE A LA WOR |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-07-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-06-18 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 215883 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL, LE MEDICAMENT EST ASPIREE.... MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | RB19/06/2023 RECEPTION DE NEBULISEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB10/08/2023 NEBULISEUR HS - REFORME - REMPLACER PAR UN NOUVEAU (2023-0519) |  |  | 2021-1365 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-44 |  |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 0130754872 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-08
2021.XLS | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-19 | 215861 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | NE S'ALLUMPE PAS | RB19/06/2023 NE S'ALLUME PAS - ENVOIE SAV - RECEPTION NOUVELLE TELECOMMANDE (DOUBLON) |  |  | 2021-0551 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14129 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2023-07-07 | 706294
2021.XLS | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 215747 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | 2 TELECOMMANDES TRUMPH NE FONCTIONNE PAS 1 ENVOYE AVEC LE CHARGEUR ET 1 SANS LE CHARGEUR. | RB19/06/2023 ENVOIE TELECOMMANDE EN REPARATION RB06/07/2023 RECEPTION DE DEVIS POUR NOUVELLE TELECOMMANDE. - EN ATTENTE VALIDATION DA DEMANDE D'CHAT LM 06/07/2023 DA VALIDEE TRANSMISE POUR BC OS17/07/2023 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE EN REMPLACEMENT SU |  |  | 2021-0551 | TELECOMMANDE SANS FIL POUR TABLE TRUSYSTEM 7500 | 2003863 | TRUMPF | 14129 | OS17/07/2023 RECEPTION D UNE TELECOMMANDE EN REMPLACEMENT SUIVANT BLN° BAXTER ET COMMANDE B6/1350745 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-06
2021.XLS | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 215763 | 22-3071 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PROBLEME AU MOMENT DE L'ARCHIVAGE, APPLICATION SE BLOQUE, URGENT +++++++ MERCI | LL 25/07/2023 INTER DONNEE A IBRAHIM POUR PRISE EN CHARGE IF 25/07/2023 INTERVENTION DEJA EFFECTUER |  |  | 2021-1235 | UNITE CENTRALE SPECTRALIS OCT2 PLUS AUP | PRECISION 5820 | SANOTEK | 44412 |  | 626 | SPECTRALIS OCT2 PLUS AUP |  | 0 | LAIGNEAU | 5767 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-06
2021.XLS | 2023-06-15 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 215766 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE TIROIR OU L'ON MET LE PAPIER EST BLOQUE. MERCI D'AVANCE. | OS16/06/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 12.07.2023 REMISE EN ETAT MODULE IMPRESSION => TEST OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS14/08/2023 RENDU. |  |  | 2021-1210 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00740008 | OS16/06/2023 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/08/2023 RENDU. | 645 | F15-13 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-07-06
2021.XLS | 2023-06-13 | 2023-07-07 | 2023-08-09 | 215645 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR , POURRIEZ VOUS NOUS COMMANDER 3 TEST LOAD CHARGE D'ESSAI POUR LES LP15 EN EFFET IL NOUS EN RESTE 1 C'EST DU PHYSIO CONTROL MERCI D'AVANCE | STRYKER : MODULE DE TEST DE CHARGE LP15 FV LE 07.07.2023 >> MAIL AU CADRE POUR CONNAITRE LE STATUS DU TICKET. EN ATTENTE DE RETOUR FV LE 10.07.2023 >> TICKET NON GERE. MAIL AU COMMERCIALE POUR OFFRE TARIFAIRE. FV LE 11.07.2023 >> TRAITEMENT ACHAT PAR CO |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 |  |  |  |  | 0 | JARNY | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001076 | PHYSIO CONTROL / STRYKER | [5 empty] | 2023-07-04
2021.XLS | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 215616 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ROCHE : CHANGMEENT TIROIRS SUR AUTOMATE FV LE 13.06.2023 >> RI ORD-0022235903 DU 06.06.2023 // TECH DENIS CARRER "HARDWARE MODIFICATION: K42022/062Q SLIDE DRAWER INSERTS: MANDATORY . INSTALLE" |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-07-04 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 215609 | 22-7021 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-1077 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073685 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2021.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-04 | 215608 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-1076 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-1A073812 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2021.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-04 | 215606 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0526 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062880 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2021.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-04 | 215607 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0528 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062878 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2021.XLS | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-07-04 | 215605 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE NH 04.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0527 | DEFIBRILLATEUR A MONITEUR INTEGRE | D3 | MINDRAY | EZ-14062822 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-07-01 | 824155
2021.XLS | 2023-06-08 | 2023-08-14 | 2023-10-25 | 215417 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR EN SALLE DE NAISSANCE POUVEZ VOUS INTERVENIR RAPIDEMENT EN SALLE 105 CAR LE SCOPE EST CASSE, NOUS N'AVONS PAS D'AUTRE MOYEN DE SURVEILLANCE DANS LA SALLE MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION | LL 31/07/2023 INTER DONNEE A REDOINE POUR PRISE EN CHARGE RB14/08/2023 DEMANDE DEVIS POUR PIECE CARCAS - EN ATTENTE DE RECEPTION DEVIS - MONTIEUR MIS DANS LOCAL DEPOT ETAGERE REDOINE RB23/08/2023 RECEPTION DEVIS POUR ENSEMBLE BOITIER AVANT - EN ATTENTE VA |  |  | 2021-0864 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-18034699 | LL 31/07/2023 RECEPTION MONITEURAVEC CABLE ALIM + CABLE RESEAU + MODULE MULTIPARAMETRE 2018-0546 OS20/10/2023 RECEPTION D UN ENSEMBLE BOITIER NEUF POUR MONITEUR MINDRAY SUIVANT BLN°60000648 ET COMMANDE B3/1360628 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | CIRIC | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-29
2021.XLS | 2023-06-08 | 2023-06-26 | 2023-10-18 | 215424 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, COMME VU PAR TELEPHONE, LA MACHINE D'HYPOTHERMIE A RECHAUFFE L'ENFANT TROP LENTEMENT, OBLIGE DE PASSE EN MODE MANUEL, 3H DE RETARD SUR LE RECHAUFFEMENT DE L'ENFANT. MERCI DE VOTRE AIDE. | NH 26.06.2023 CLINILOGGER RECUPERE PAR LE SAV POUR ANALYSE NH 29.09.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT FILTRE + RELEVE MESURES => DM CONFORME |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 |  |  |  |  | 0 | BARBIER | 7379 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2023-06-29
2021.XLS | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 215357 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, L'APPAREIL DECHIRE LE PAPIER SUR TOUTE SA LARGEUR LORS DE L'IMPRESSION. DOIS-JE VOUS LE RAPPORTER ? OU L'INTERVENTION SE FAIT-ELLE DAN L'UNITE ? | MH07/06/2023 PAPIER REMIS EN PLACE SUR L'ECG - APPREIL FONCTIONNEL MIS A DISPO DU SERVICE LL 31/07/2023 MATERIEL RECUPERE LE ? |  |  | 2021-0732 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156131 |  |  |  |  | 0 | GARANS | 4055 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-28
2021.XLS | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 215367 | 36-0911 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | A REPRENDRE EN ERGO VENDREDI 09/06 LE FAUTEUIL QUI EST D'HABITUDE STOCKE DANS LA CAGE + LE COUSSIN. LE COUSSIN EST CELUI D'UN FRM CONFORT. FRM + COUSSIN ONT ETE UTILISE PAR MR BASS EN HC | ML 12/06/23 RETOUR A L'ATELIER ML 26/06/23 NETTOYAGE + CTRL OK MIS EN STOCK |  |  | 2021-1426 | FAUTEUIL ROULANT MANUEL L48 | ACTION 4 | INVACARE | 21F05004951 | ML 12/06/23 RETOUR A L'ATELIER |  |  |  | 0 | FOHRER | 4388 | N | Contrôle |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-28
2021.XLS | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2024-01-15 | 215304 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE TIENS PLUS LA CHARGE | NH 16.06.2023 ERREUR 05 => DM SOUS GARANTIE => ENVOI SAV MH 21/08/2023 RECEPTION DEVIS 134306492 - FORFAIT CAL + BATTERIE - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 22/08/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS11/01/2024 RECEPTION BILIRUNOMETRE REPARER SUIVANT BON INTE |  |  | 2021-1049 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507195 | OS11/01/2024 RECEPTION BILIRUNOMETRE REPARER SUIVANT BON INTERVENTION N°FO2055281 ET COMMANDE B2/1361272 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH OS19/01/2024 DM RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-27
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215257 | 22-7115 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 69294 2023 |  |  | 2021-0841 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688613 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215233 | 22-5042 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65387 2023 |  |  | 2021-0829 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688603 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215231 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65385 2023 |  |  | 2021-1252 | INCUBATEUR | SATIS PLUS | MEDIPREMA | 3600-2237 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215223 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65380 2023 |  |  | 2021-0229 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 791 | SECA | 2791047067921 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215166 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 65348 2023 |  |  | 2021-0405 | PESE-PERSONNE MECANIQUE | 761 | SECA | 2761270134284 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215195 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65367 2023 |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215149 | 22-8010 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66119 2023 |  |  | 2021-0835 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688588 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215220 | 22-9154 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 65377 2023 |  |  | 2021-0830 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688610 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215152 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66122 2023 |  |  | 2021-0833 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688591 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215122 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 510142023 |  |  | 2021-1091 | TABLE DE REANIMATION NEONATALE | FABIE | MEDIPREMA | 4300-4863 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-000333 | MEDIPREMA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215153 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66123 2023 |  |  | 2021-0834 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688756 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215151 | 22-5030 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66121 2023 |  |  | 2021-0832 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688602 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 215150 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 05.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66120 2023 |  |  | 2021-0831 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688622 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-24 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-05 | 2023-11-06 | 2023-11-29 | 215168 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 12° SN 810368 CASSE OPTIM 7108 | OLYMPUS : OPTIQUE CASSE OS05/06/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH 28/07/2023 RENVOI CHEZ OLYMPUS POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS FV LE 03.08.2023 >> VOTRE NUMERO DE REPARATION: 0051961224 NH 11.08.2023 RECEPTON DEVIS REPARATION > PR |  |  | 2021-0024 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 829831 | OS05/06/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/08/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°75817569 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS29/11/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°148272 ET COMMANDE B2/1378580 COLIS |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-06-24
2021.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215051 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66058 2023 |  |  | 2021-0838 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688599 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-23 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215052 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66059 2023 |  |  | 2021-0836 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688615 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-06-23 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215014 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION // ETIQUETTE 51004 2023 |  |  | 2021-0252 | BALANCE DE PRECISION | NVT6400M | OHAUS | 8341487038 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215050 | 22-3073 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66057 2023 |  |  | 2021-0837 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688609 |  |  |  |  | 0 |  | 57.83 | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215049 | 22-3068 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66056 2023 |  |  | 2021-0839 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688620 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 215036 | 22-3074 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | FV LE 02.06.2023 >> RI FO_IPFNA_02-03 DU 30.12.2022 >> CONFORME A LA REGLEMENTATION APRES AJUSTAGE // ETIQUETTE 66044 2023 |  |  | 2021-0823 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688619 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-06-23 | 22879420
2021.XLS | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 214925 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | COLY | PIECE A MAIN ULTRACISON ETHICON SN V94H7J ; CASSEE OPTIM 7097 | OS01/06/2023 PAM ETHICON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. SC 31/07/2023 MISE EN REFORME, REMPLAC2E PAR 2023-0601 |  |  | 2021-0618 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | V94H7J136 | OS01/06/2023 PAM ETHICON DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 46.94 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-22
2021.XLS | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 214940 | 36-1710 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PIED DU CAHRIOT DESOLIDARISE | AB 01/06/2023 REMISE EN ETAT MECANIQUE |  |  | 2021-1281 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156943 |  |  |  |  | 0 | IDE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-22 | 36012142
2021.XLS | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 214847 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/07/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 05/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2023 RECEPTION RI , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0685 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072908 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2023-06-21 | 22766809
2021.XLS | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 214846 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/05/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 05/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2023 RECEPTION RI , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0684 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072907 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2023-06-21 | 22766809
2021.XLS | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 214844 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/05/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 05/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2023 RECEPTION RI , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0683 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072906 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2023-06-21 | 22766809
2021.XLS | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 214843 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 31/05/2023 DEVIS MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 05/06/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC IF 11/08/2023 RECEPTION RI , MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-009020 | LABO ELECTROFRANCE | [5 empty] | 2023-06-21 | 22766809
2021.XLS | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 214790 | 22-2052 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA THERMOSOUDEUSE EN ZONE DE CONDITIONNEMENT NE FONCTIONNE PLUS ET SE MET EN DEFAUT "WITHIN TOLERATED RANGES". MERCI D'INTERVENIR | IF 30/05/2023 REDEMARRAGE SYSTEME OK , FONCTIONNEL |  |  | 2021-0682 | THERMOSOUDEUSE | TS47T PRINT LINE | LABO ELECTROFRANCE | 21072905 |  |  |  |  | 0 | THUILLIER | 4197 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-20
2021.XLS | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 2023-11-03 | 214810 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR DE MONITORING FOETAL NE CAPTE PLUS LES POULS FOETAUX. MERCI DE C EQUE VOUS POURREZ FAIRE POUR NOUS! | OS09/06/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2023 ENVOI SAV SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 03/1 |  |  | 2021-0401 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A1474 | OS09/06/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-06-20
2021.XLS | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 2023-11-03 | 214685 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO QUI GRESILLE ET CAPTE MAL | OS25/05/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2023 ENVOI SAV SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 03/1 |  |  | 2021-0519 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433A4579 | OS25/05/2023 CAPTEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-06-15
2021.XLS | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 214663 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 25/05/2023 PROBLEME DE BATTERIE , PASSAGE DE SIEMENS => DEFAUT AU NIVEAU DES BATTERIES , REMPLACEMENT A PREVOIR NH 25.05.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE 05/06/2023 MATERIEL SOUS GARANTIE - A VOIR AVEC SIEMENS FV LE 09.06.2023 >> RI 804102433941 DU |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-06-15 | 22766809
2021.XLS | 2023-05-24 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 214601 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, L'APPAREIL AEROSOL NE FONCTIONNE ENCORE PLUS... EST-IL POSSIBLE D'EN AVOIR UN NEUF SVP ? | OS24/05/2023 NEBULISEUR PLUSIEUR FOIS REPARER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 06.06.2023 >> REMISE EN JONCTION DE LA SOUPAPE ET DU MOTEUR. TEST ET NETTOYAGE : OK IF 31/07/2023 A REFORME => A REMPLACER LL 21/09/2023 MIS EN REFORME DEEE N°20233107 |  |  | 2021-0440 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-32 | OS24/05/2023 NEBULISEUR PLUSIEUR FOIS REPARER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | POIRIER | 4684 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-14
2021.XLS | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-26 | 214505 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | IMAGES HACHUREES A L¿ECRAN. ENVOI DEMANDE PAR LE DOCTEUR BENCHAA | RB22/05/2023 IMAGE HACHUREE A L'ECRAN - ENVOIE SAV OS26/06/2023 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75735455 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB26/06/2023 PRESTATION DE MAINTENANCE : REMPLACEMENT CAPOT TETE, REMPLACEMENT G |  |  | 2021-0780 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101136 | OS26/06/2023 RECEPTION D UN VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75735455 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS11/07/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | THOMINE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-06-10
2021.XLS | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 214515 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HORIBA : BULLES APRES PRELEVEMENT SYSTEMATIQUE, PAS DE SANG EN BAS DES PIPETTES FV LE 22.05.2023 >> RI R23BE300049D DU 21.04.2023 // TECH AZZAM BENAICHA "CHANGEMENT AIGUILLE+ GUIDE AIGUILLE+STATION DE RINCAGE: IDEM CHANGEMENT VANNE A PINCEMENT , ESSAIS S |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-10 | 22879420
2021.XLS | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 2023-11-03 | 214469 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR EST DEFECTUEUX, NE CAPTE PAS TOUJOURS LE RCF ET GRESILLE ENORMEMENT. MERCI DE LE REPARER / REPLACER | OS22/05/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2023 ENVOI SA SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF |  |  | 2021-0508 | CAPTEUR US FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE433F2655 | OS22/05/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-06-10
2021.XLS | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-09-22 | 214474 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LA SONDE EST CASSEE ET N'EST PLUS FONCTIONNELLE. SERAIT-IL POSSIBLE DE LA REMPLACER? | OS22/05/2023 SONDE GE REF/5384874 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 15.06.2023 ENVOI SAV NH 11.07.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 12/07/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 22.09.2023 RECEPTION SONDE + RI => REMPLACEMENT MODULE ACOUSTIQUE + RE |  |  | 2021-0768 | SONDE CONVEXE ABDOMINALE ADULTE | C1-5-RS | GENERAL ELECTRIC | 1010485WX9 | OS22/05/2023 SONDE GE REF/5384874 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/09/2023 RENDU. | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-011382 | PROBE REPAIR SERVICES | [5 empty] | 2023-06-10
2021.XLS | 2023-05-22 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 214463 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE 12° SN 805688 FLOU OPTIM 7071 | OLYMPUS : OPTIQUE FLOU OS23/05/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH28/07/2023 RENVOI CHEZ OLYMPUS POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS RB07/08/2023 RECEPTION OPTIQUE - REMOISE EN ETAT DU GROUPE OPTIQUE - REMIS A DISPO DU SERVICE OS18/08/2023 |  |  | 2021-0242 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 805688 | OS23/05/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-06-10
2021.XLS | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 2023-08-03 | 214337 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH17/05/2023 RECEPTION DEVIS AFIN DE FUSIONNER LES DONNEE SPECT ET TEP - EN ATTENTE DE VALIDATION DA LL 22/05/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 03/08/2023 RECEPTION RI - CONFIGURATION COMPTES ET DROITS + JEUX DE LABELS + PLANIF + CONFIG MODALITES - T |  |  | 2021-0007 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100II | EPSON | T2BF000035 |  |  |  |  | 0 |  | 5341 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2023-06-07 | 873060
2021.XLS | 2023-05-17 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 214342 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO NON RECONNU, REBRANCHE SUR PLUSIEURS MONITEURS SANS SUCCES | OS22/05/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 26.06.2023 CAPTEUR HS => MIS EN REFORME |  |  | 2021-1052 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01859034 | OS22/05/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-07
2021.XLS | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-08-23 | 214355 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH17/05/2023 RECEPTION D'UN CLINILOGGER DE PRET - INTERVERTIE AVEC LE CLINILOGGER DE L'APPAREIL 2020-1174 EN ATTENDANT - RENVOI DU CLINILOGGER AU SAV LL 27/07/2023 DA VALIDEE -TRANSMISE POUR BC MH28/06/2023 RECEPTION CRITICOLL MINI - MIS A DISPO DANS LE S |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-06-07 | 873060
2021.XLS | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 214375 | 22-7109 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH17/05/2023 FIXATION DE L'ECG A SON SUPPORT - MIS A DISPO DU SERVICE RB22/05/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0643 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-011032 | NIHON KOHDEN | [5 empty] | 2023-06-07 | 873060
2021.XLS | 2023-05-17 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 214400 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, L'IMPRIMANTE RELIEE A L'ECHOGRAPHE NE RECONNAIT PAS LES CARTOUCHES QUI ONT ETE INSEREE ET PAR CONSEQUENT ELLE NE FONCTIONNE PLUS. MERCI DE VOTRE INTERVENTION. M. HAJA FAROOK INFORME. MME NORELUS | RB22/05/2023 DEFAUT CONSTATE LE TONER JAUNE N'EST PAS RECONNU - DEFAUT CORRIGE PARAMETRAGE DE L'IMPRIMANTE LORSQUE LE TONER EST CHANGE - RECALIBRAGE DE LA MOLETTE VERTE SOUS LES TONER ACTIONNER DE DROITE A GAUCHE - APPUIYE SUR BOUTON FLECHE ET ACCUEIL EN |  |  | 2021-0047 | IMPRIMANTE | HL-L9310CDW | BROTHER | E77424H1F428310 |  |  |  |  | 0 | NORELUS | +33130755346 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-07
2021.XLS | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-07-05 | 214296 | 22-3054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR E PARAMETRAGE DES LIVRETS SUR L'ECHOGRAPHE SIEMENS EST SUR DEVIS. DEVIS TRANSMIS AU BIOMED MERCI | MH16/05/2023 RECEPTION DEVIS 804102416773 - PARAMETRAGE LIVRET SUR UNE IMPRIMANTE CANON - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 17/05/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 05.07.2023 RECEPTION RI => LIVRET REALISABLES EN DIRECT EN AUTOMATIQUE => DM CONFORME |  |  | 2021-1253 | ECHOGRAPHE | ACUSON SEQUOIA | SIEMENS | 802996 |  | 629 | ECHOGRAPHE ACUSON SEQUOIA |  | 0 | GOURGUE | 5485 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-06
2021.XLS | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 214303 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | INUTILISABLE, CODE ERREUR S'AFFICHE A CHAQUE UTILISATION | OS17/05/2023 ANALYSEUR COMMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.06.2023 ENVOI SAV POUR MP NH 20.06.2023 RECEPTION DEVIS POUR MP => DA TRANSMISE SC 23/06/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC FV LE 25.07.2023 >> RI 148887969 DU 25.07.2023 "REMPLACEMEN |  |  | 2021-1046 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507190 | OS17/05/2023 ANALYSEUR COMMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-06-06
2021.XLS | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 2023-08-08 | 214194 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PEDALE BIPOLAIRE NE FONCTIONNE PAS | OS16/05/2023 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 02/06/2023 VOYANT DE LA PEDALE BIPOLAIRE HS => DEMANDE DE DEVIS EN COURS IF 23/06/2023 DEVIS RECU , DA TRANSMISE SC 23/06/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC IF 24/07/2023 REMPLACEMENT PIECE DEFECTU |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 | OS16/05/2023 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/08/2023 RENDU. | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-03
2021.XLS | 2023-05-12 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 214142 | 22-5020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, LE POUSSE SERINGUE MET DES VOYANTS ROUGES ET S'ETEINT. MERCI DE LE REPARER SVP. MERCI | MH 26/005/2023 ENVOIE SAV OS21/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291637 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. MH 21/09/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE REPARE - MH 21/09/2023 RECEPTION POUSSE SERINGUE - REMPLACEMENT DES |  |  | 2021-0167 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817812 | OS21/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291637 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS13/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LAMBERT | 4177 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-06-02
2021.XLS | 2023-05-12 | 2023-07-07 | 2023-10-02 | 214147 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | MERCI DE BIEN VOULOIR CHANGER UN TUYAUX O2 DE 1,5M OU 3 M MERCI D'AVANCE | DLM GUICHARD : DEMANDE DE TUYAU O2 FV LE 07.07.2023 >> MAIL AU CADRE POUR CONNAITRE LE STATUS DU TICKET. EN ATTENTE DE RETOUR MAJ, NON TRAITE, TRAITEMENT CE JOUR. FV LE 02.10.2023 >> CLOTURE DU TICKET CAR AUCUN RETOUR A CE JOUR. |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 |  | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | JARNY | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-06-02
2021.XLS | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 214086 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 11/05/2023 NE ROULE PAS BIEN A DROITE , REMSE DE LA CLAVETTE ENTRE MOTEUR ET ROUE => DM FONCTIONNEL , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-06-01 | 22766809
2021.XLS | 2023-05-10 | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 214042 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, L'APPAREIL DEMANDE UNE CALIBRATION MERCI | NH 04/07/2023 RETOUR SAV => BERAPHONE A ENVOYER NH 12.10.2023 RECEPTION RAPPORT DE CALIBRATION => BERAPHONE FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2023-05-31
2021.XLS | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 213996 | 22-8010 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AJOUT D'UN CHARGEUR SECTEUR POUR LE PESE PERSONNE |  |  | 2021-0835 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688588 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-30 | 22879420
2021.XLS | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-10 | 213877 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | LL 04/05/2023 RECEPTION DEVIS 66689 POUR QUALIFICATION OPERATIONNELLE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 10.05.2023 RECEPTION RI => QUALIF EFFECTUEE => MAINTENANCE + VITESSE + TEMPS + TEMPERATURE => DM CONFORME |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010939 | CSLM | [5 empty] | 2023-05-25 | 22993538
2021.XLS | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-16 | 213856 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | INSTALLATION TECHNIQUE F.WILLEBRANT | WERFEN : INSTALLATIONS DES TESTS VWF FV LE 16.05.2023 >> RI 2004246405 DU 24.04.2023 // TECH INCONNU "ASSISTANCE POUR LE PARAMETRAGE DES TESTS VWF AG ET VWF : RCO SUR LE BIOFLASH DU LABORATOIRE ET DES CONTROLES ASSOCIES. QUELQUES RAPPELS POUR LA VERIFICAT |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 | FERNANDEZ | 4518 | N | Corrective |  | Définitive | 22-0688 | WERFEN | [5 empty] | 2023-05-25
2021.XLS | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-12 | 213766 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | LL 03/05/2023 RECEPTION DEVIS MP 00000026 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 12.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0428 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49368347 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-05-24 | 22993538
2021.XLS | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-12 | 213767 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 03/05/2023 RECEPTION DEVIS 00000026 MP - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 12.07.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-0429 | DEFIBRILLATEUR MONITEUR | LIFEPAK 15 | PHYSIO CONTROL | 49369132 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-740 | AFIACARE | [5 empty] | 2023-05-24 | 22993538
2021.XLS | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 213756 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | UNE ROUE DU LIT A ETE RETROUVE AU SOL LORS DU DEPLACEMENT DU LIT POUR EFFECTUER LES TRAVAUX DE CHANGEMENT DE SONNETTES. ROUE MISE SUR LA TABLE DE CHEVET DU PATIENT, CH 339 | ML 03/05/23 PROBLEME CONSTATE, MANQUE UNE RONDELLE AUTOBLOQUANTE DENTES COTE GAUCHE LE LIT EST BLOQUER POUR LE MOMENT LE TEMPS DE LA REPARATION ML 12/05/23 MECANISME REMIS EN ETAT + CTRL OK REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0584 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0003 | ML 03/05/23 PROBLEME CONSTATE, MANQUE UNE RONDELLE AUTOBLOQUANTE DENTES COTE GAUCHE |  |  |  | 0 | PARIS IDE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-23 | 36012191
2021.XLS | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-22 | 213644 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | SEFALAB : CHANGMEENT FILTRES A CHARBON FV LE 28.04.2023 >> SUITE MP DU 18.04.2023, EN ATTENTE DEVIS POUR REMPLACEMENT FILTRE A CHARBON FV LE 22.05.2023 >>CLOTURE CAR DOUBLON D'INTERVENTION | BMC.N-1.L108 | BUREAU | 2021-0896 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42881651 |  |  |  |  | 0 |  | 4417 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2023-05-19 | 22879420
2021.XLS | 2023-04-28 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 213662 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI DE BIEN VOULOIR VERIFIER CE BILIRUBINOMETRE DE CONSULT RETOUR PEDIATRIQUE DONT LE SOCLE N'ASSURE PLUS LA CHARGE CORRECTEMENT. EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE REACTIVITE. | OS28/04/2023 ANALYSEUR AVEC BASE ET CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH02/06/2023 RENVOI SAV POUR MC - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS MH21/08/2023 RECEPTION DEVIS 134303209 - CALIBRATION BILIRUBINOMETRE - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 22/08/2023 DA VAL |  |  | 2021-1047 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507191 | OS28/04/2023 ANALYSEUR AVEC BASE ET CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/09/2023 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00918056 ET COMMANDE B2/1361277 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5392 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-05-19
2021.XLS | 2023-04-28 | 2023-08-04 | 2023-09-29 | 213691 | 22-5081 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR, MALGRE LA MISE EN CHARGE SUR SECTEUR LA POMPE SONNE ET IL EST NOTE : ""REPARER BATTERIE OU REMPLACER POMPE ". MERCI | RB05/05/2023 RECEPTION POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIE - REMIS DANS LOCAL DEPOT LL 04/08/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE AVEC ALIM FV LE 16.08.2023 >> DEVIS 502870 DU 15/08/2023 "MAINTENANCE CURATIVE FORFAITAIRE" MONTANT 380€HT |  |  | 2021-0360 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42420245 | OS25/09/2023 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°82840328 ET COMMANDE B2/1361288 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/10/2023 RENDU |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 4539 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-05-19
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213606 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 24/04/2023 NE ROULE PAS BIEN A DROITE , SUITE A UN DEFAUT DE MOTORISATION DE LA ROUE DROITE DU MOBILE, CHANGEMENT DU CAPTEUR DE FORCE. ¦TEST EFFECTUE AVEC DES MANIPULATEURS RADIO, MOTORISATION REDEVENUE NORMAL QUITE AU CHANGEMENT DE LA PIECE ¦SYSTEME |  |  | 2021-0949 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13194 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-05-18 | 22766809
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213568 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1012 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16154 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2023-05-18 | 4561236
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213570 | 04-4405 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1014 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16156 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2023-05-18 | 4561236
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213565 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2023-05-18 | 4561236
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213567 | 04-2530 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1011 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16152 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2023-05-18 | 4561236
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213569 | 04-4427 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-1013 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-16148 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-000205 | AIR LIQUIDE SANTE FRANCE | [5 empty] | 2023-05-18 | 4561236
2021.XLS | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 213566 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE PREVENTIVE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2023-05-18 | 4561236
2021.XLS | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-05-17 | 213428 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA PRISE DE L'AMPLI QUI PERMET DE BRANCHER LA TABLETTE C'EST ENFONCE DANS L'AMPLI IL EST DONC IMPOSSIBLE DE BRANCHER LA TABLETTE. | IF 24/04/2023 APPEL SAV , INTERVENTION PREVU LE 09/05/2023 NH 09.05.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CABLE INERNE + PREVOIT PASSAGE LE 16/05 POUR REMPLACEMENT CONNECTEUR NH 17.05.2023 RECEPTION RI => REPLACEMENT CABLE X10 => DM CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | PAINTRE | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-05-13
2021.XLS | 2023-04-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 213374 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | CE POUSSE-SERINGUE EST EN ALARME: "ALARME CAPTEUR DE FORCE .ET RE-INSTALLER LA SERINGUE". MERCI PAR AVANCE. | OS24/04/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH26/05/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS OS20/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291645 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  | 2021-1296 | POUSSE SERINGUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 25110565 | OS24/04/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS20/09/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3291645 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-05-12
2021.XLS | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 213372 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BOUCHAGE INTERVENTION EN COURS | HORIBA : PROBLEME PRESENCE BULLES ET PIPETTES NON REMPLIES FV LE 26.04.2023 : RI R23BE300050D DU 24.04.2023 // TECH AZZAM BENAICHA "REMPLACEMENT JOINT DILUTEUR+ TUYAUX 1/2/3/4/5/8/21/22+ TUYAU POMPE: IDEM CHANGEMENT DE LA VANNE 25 : PLUS DE PROBLEME CONST |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 | LAINE | 0810181812 | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2023-05-12
2021.XLS | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 213512 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | HORIBA : BULLES APRES PRELEVEMENT SYSTEMATIQUE, PAS DE SANG EN BAS DES PIPETTES INTERVENTION PRECEDENT CELLE DU 24.04.2023 (RI R23BE300050D) FV LE 26.04.2023 : RI R23BE300049D DU 21.04.2023 // TECH AZZAM BENAICHA "CHANGEMENT AIGUILLE+ GUIDE AIGUILLE+STATI |  |  | 2021-1355 | AUTOMATE DE VITESSE DE SEDIMENTATION | STARRSED ST | HORIBA MEDICAL | 59570 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-004193 | HORIBA MEDICAL | [5 empty] | 2023-05-12 | 22879420
2021.XLS | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 212881 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/04/2023 DEVIS CONTRE VISITE CQE, DA TRANSMISE IF 30/05/2023 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-05-06 | 22766809
2021.XLS | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 212901 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/04/2023 DEVIS CONTRE VISITE CQE , DA TRANSMISE IF 30/05/2023 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-05-06 | 22766809
2021.XLS | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 212893 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/04/2023 DEVIS CONTRE VISITE CQE, DA TRANSMISE IF 30/05/2023 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-05-06 | 22766809
2021.XLS | 2023-04-17 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 212905 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, CE CAPTEUR DE TOCOMETRIE N'EST PLUS FONCTIONNEL. MERCI DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE! | NH 26.06.2023 REMPLACEMENT CAPTEUR TOCO |  |  | 2021-0433 | CAPTEUR TOCO | M2736A | PHILIPS | DE43224379 | IF 20/04/2023 RECU CE JOUR |  |  |  | 0 | MORINI | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-06
2021.XLS | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-05-30 | 212919 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 17/04/2023 DEVIS CONTRE VISITE CQE, DA TRANSMISE IF 30/05/2023 RECEPTION RAPPORT |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-002789 | APAVE PARISIENNE | [5 empty] | 2023-05-06 | 22766809
2021.XLS | 2023-04-17 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 212939 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, AEROSOL EN PANNE. | FV LE 06.06.2023 >> DEMONTAGE? NETTOYAGE ET TEST: OK REMISE EN SERVICE CE JOUR. OS29/08/2023 RENDU |  |  | 2021-1006 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-40 | IF 17/04/2023 RECU CE JOUR OS29/08/2023 RENDU |  |  |  | 0 | MME BA - CADRE HOTELIER | 7172 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-06
2021.XLS | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 212849 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BESOIN D'1 BATTERIE. MERCI. | IF 17/04/2023 DONNER UNE BATTERIE AU SERVICE |  |  | 2021-1236 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 112160 |  |  |  |  | 0 | SEVRE | 53.01 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-05
2021.XLS | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 212764 | 22-5047 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  |  |  |  | 2021-1247 | ENSEMBLE AUTONOME DE SCOPIE TV | OEC ELITE | GENERAL ELECTRIC | FAMHTX00041 |  | 06093695 | OEC ELITE | RADIOLOGIE | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-000040 | [6 empty] | 2023-05-04 | 22766809
2021.XLS | 2023-04-13 | 2023-05-31 | 2023-06-27 | 212789 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR LE MODULE DE NMT AFFICHE "ERREUR NMT" SUR LE SCOPE MERCI | OS13/04/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 27.06.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => A DISPO DU SERVICE OS29/06/2023 RENDU. |  |  | 2021-0886 | MODULE NMT | 115-018518-00 | MINDRAY | CGB18007628 | OS13/04/2023 MODULE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS29/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-04
2021.XLS | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-03 | 212727 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BONJOUR, LE VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION N°2 EST EN PANNE, POURRIEZ VOUS NOUS LE REMPLACER , SVP MERCI. | NH 18.04.2023 DA TRANSMISE POUR REMPLACEMENT LL 19/04/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS26/04/2023 RECEPTION D UN VIDEO LARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°1416710752 ET COMMANDE B6/1335034 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. NH 03.05.2 |  |  | 2021-0293 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384866 | OS26/04/2023 RECEPTION D UN VIDEO LARYNGOSCOPE NEUF SUIVANT BLN°1416710752 ET COMMANDE B6/1335034 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | DE BOYER D EGUILLES | 5127 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-05-03
2021.XLS | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-05-02 | 212734 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DUODENOSCOPE REMIS POUR MAINTENANCE | OS13/04/2023 VIDEO -DUODENOSCOPE A PRENDRE EN CHAGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI . IF 13/04/2023 INSPECTION ANNUELLE DU MECANISME DE L'ERECTEUR DU DUODENOSCOPE A FAIRE , ENVOI EN REPARATION. MH02/05/2023 RECEPTION DE L'APPAREIL - PREVU LE 02/05/ |  |  | 2021-0783 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2123878 | OS13/04/2023 VIDEO -DUODENOSCOPE A PRENDRE EN CHAGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP MERCI . OS02/05/2023 RECEPTION SOUS CONTRAT D UN VIDEO- DUODENOSCOPE SUIVANT BLN°75642920 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS02/05/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-05-03
2021.XLS | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 212673 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | ECHANGE CAMERA // DEFAUT QUALITE FV LE 11.04.2023 >> SUITE DEMANDE DU DR GUIGUENOUX, INTERVENTION DE LA SOCIETE GEO MICRO SERVICE. PROPOSITION D'ECHANGE DE CAMERA. NECESSITE D'INSTALLATION DE PILOTE SUR PC 2203833. TICKET GLPI OUVERT SOUS NUMERO #0105888 |  |  | 2021-0419 | CAMERA NUMERIQUE 4K | XCAM4K16MPA | SCOP PRO | 4K021-19 |  | 117 | DM 2500 + 4K | MICROSCOPE + CAM + ECR4K | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010940 | GEO MICRO SERVICE | [5 empty] | 2023-05-02 | 22879420
2021.XLS | 2023-04-07 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 212598 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE BRAS DE L'ECLAIRAGE TOURNE URGENT SALLE 19 - SALLE DISPONIBLE MERCREDI 13/04 - MERCI | IF 13/04/2023 RI EN DOUBLE |  |  | 2021-0746 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER PETITE COUPOLE | POWERLED 2 | GETINGE/MAQUET | 530025 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-28
2021.XLS | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 212599 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LE BRAS DE L'ECLAIRAGE TOURNE SALLE 19 DISPONIBLE MERCREDI 12/04 | IF 13/04/2023 PASSAGE DANS LE BLOC REGLAGE DU BRAS OK |  |  | 2021-0745 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER GRANDE COUPOLE | POWERLED 2 | GETINGE/MAQUET | 530001 |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-28
2021.XLS | 2023-04-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 212523 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | HOLTER TENSIONNEL EN PANNE BOITIER NE S'ALLUME PAS OU MESSAGE"LLL" A L'ALLUMAGE MERCI | MH06/04/2023 DEFAUT CONSTATE - MESSAGE D'ERREUR "MONITEUR NON-DISPO" - RENVOI SAV POUR MC MH24/04/2023 RECEPTION DEVIS N° SA36102 - EN ATTENTE VALIDATION DA LL 25/05/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS07/06/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RA |  |  | 2021-0023 | HOLTER TENSIONNEL | 90217A | SPACELABS | 217A-019451 | OS07/06/2023 RECEPTION D UN HOLTER REPARER SUIVANT RAPPORT N°SA36102 ET COMMANDE B2/1342498 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | EXPLO01 | MAPA - HOLTER TENSIONNEL | SYSTEME HOLTER | 0 | DANIEL | 6488 | N | Corrective |  | Définitive | 22-001446 | SPACELABS MEDICAL | [5 empty] | 2023-04-27
2021.XLS | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 2023-05-16 | 212467 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 10MM O° SN 121GN6 STORZ FLOU OPTIM 6936 | OS07/04/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.04.2023 ENVOI SAV NH 15.05.2023 DM DECLARE IRREPARABLE => RECEPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA UGAP TRANSMISE NH 16.05.2023 REMPLACEMENT PAR OPTIQUE EN STOCK EN BIOMED => MIS EN PREREFORME |  |  | 2021-0230 | OPTIQUE 10MM 0 | 26003AA | STORZ | 121GN6 | OS07/04/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2023-04-26
2021.XLS | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 2023-12-20 | 212437 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POUVEZ VOUS ME COMMANDEZ 2 LOTS DE JOINTS COMPLETS POUR LE BABYLEO ATTENTION 1 JOINT DIFFERENT PAR PORTE+2 LOT DE JOINTS POUR LE CHAPEAU MERCI BCP | NH 03.07.2023 DA 4069 TRANSMISE NH 20.12.2023 PASSE CABLE A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0734 | INCUBATEUR | BABYLEO TN500 | DRAGER | ASPH-0088 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-26
2021.XLS | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 2023-05-04 | 212463 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | OPTIQUE 10MM 0° SN 800450 OLYMPUS CASSE OPTIM 6934 | OS07/04/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 14.04.2023 ENVOI SAV OS28/04/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75643558 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB04/05/2023 PRESTATION DE MAINTENANCE : REMISE EN ETAT DU COR |  |  | 2021-0109 | OPTIQUE O° 10MM | WA 53000 A | OLYMPUS | 800450 | OS07/04/2023 OPTIQUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS28/04/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75643558 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-04-26
2021.XLS | 2023-03-31 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 212222 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS MERCI D'INTERVENIR MAG 1 | OS31/04/2023 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 06.06.2023 >>REMISE EN CONTACT DE LA JONCTION SOUPAPE. NETTEYAGE ET TEST DE FONCTIONNEMENT : OK OS13/06/2023 RENDU. |  |  | 2021-1365 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-44 | OS31/04/2023 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-21
2021.XLS | 2023-03-31 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 212223 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR NEBULISEUR NE FONCTIONNE PAS MERCI D'INTERVENIR MAG 1 | OS31/04/2023 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. FV LE 06.06.2023 >> REPOSITIONNEMENT DE LA SOUPAPE ET COLLAGE DE LA JONCTION. TEST : OK REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL. OS13/06/2023 RENDU. |  |  | 2021-0639 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-35 | OS31/04/2023 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS13/06/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-21
2021.XLS | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-08-18 | 212114 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 30/03/2023 CONTROLE QUALITE INTERNE EFFECTUER LE 27/03/2023, DM CONFORME |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Contrôle |  | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2023-04-20 | 22766809
2021.XLS | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 212072 | 22-7035 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA BATTERIE DE LA POMPE D'AUTO-ANALGESIE EST DEFECTUEUSE. POURRIEZ VOUS LA REPARER. MERCI D'AVANCE | OS29/03/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 26/04/2023 REMPLACEMENT DE BATTERIE, TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE NH 04.05.2023 RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0441 | POMPE D'AUTO-ANALGESIE | RYTHMIC EVOLUTION BOX ORGANISER 500 PCA | MICREL | 211320422012 | OS29/03/2023 POMPE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | PANEL | 0130754240 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-19
2021.XLS | 2023-03-28 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 211994 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MALGRE REPARATION, NE FONCTIONNE PAS | RB12/04/2023 RECEPTION NEBULISEUR RB13/04 2023 NON REPARABLE - NE SOUFFLE PAS ASSEZ - A COMMANDER NOUVEAU PLAN D'EQUIPEMENT RB25/08/2023 REFORME - REMPLACER PAR LE 2023-0522 |  |  | 2021-1239 | NEBULISEUR | IN550 |  | R2006D502-43 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE | 7026 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-18
2021.XLS | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 211959 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.03.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT BATTERIES + KT FILTRE A AIR => DM CONFORME |  |  | 2021-0339 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0325 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-04-14 | 824155
2021.XLS | 2023-03-24 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 211870 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | FUITE SUR UN CONNECTEUR. INTERVENTION REALISEE AUJOURD'HUI. ATTENTE DE LA RECEPTION DU RAPPORT D'INTERVENTION PREVUE CE JOUR. | PAS DE RAPPORT RECU CLOTURE DE L'INTERVENTION RI 2004246405 SUR AUTRE INTERVENTION EN DATE DU 24.04.2023 |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 | TABUT | 4787 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-14
2021.XLS | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 211764 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/03/2023 : UI-AX219/22/R SECURITY VULNERABILITY PAT, UPGRADE UI-AX219/22/R REALISE. ESSAIS OK. |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-04-12 | 22766809
2021.XLS | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 211704 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 21/03/2023 BOUTON D'URGENCE ACTIVE , MISE EN EVIDENCE TABLE BLOQUEE. FIN DE COURSE COLONNE ACTIVITE. REMPLACEMENT DES POTENTIOMETRES MOUVEMENT COLONNE EST PREVOIR. PIECE EN COMMANDE POUR INTERVENTION LE LENDEMAIN. IF 21/03/2023 REMPLACEMENT DES POTENTI |  |  | 2021-0952 | SALLE TELECOMMANDEE AVEC CAPTEUR PLAN DYNAMIQUE | LUMINOS DRF MAX | SIEMENS | 8140 |  | 592 | LUMINOS SALLE 5 | RADIOLOGIE | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-04-11 | 22766809
2021.XLS | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 211634 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POUVEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE MERCI | NH 20.03.2023 BATTERIE REMPLACEE => LARYNGO A SURVEILLER SUR CONSOMMATION BATTERIE |  |  | 2021-0293 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384866 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-08
2021.XLS | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-04-12 | 211636 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | FUITE AU NIVEAU DE LA POIGNEE. | RB20/03/2023 RECEPTION VIDEO GASTROCSCOPE RB22/03/2023 DEFAUT CONSTATE FUITE AU NIVEAU DE LA POIGNEE - ENVOIE SAV OS11/04/2023 RECEPTION VIDEO GASTROSCOPE SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75612660 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB12/04/2023 REMPLACEMENT DU |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 | OS11/04/2023 RECEPTION VIDEO GASTROSCOPE SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75612660 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS12/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-04-08
2021.XLS | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 211457 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | L¿APPAREIL GONFLE POUR PRENDRE LA TENSION MAIS NE L'AFFICHE PAS. | OS16/03/2023 VS-900 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(APPAREIL COMPLET) RB20/03/2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE - TEST PNI + SAT SUR TESTEUR CONFORME - REMIS A RECUPERER OS21/03/2023 RENDU . |  |  | 2021-0939 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050169 | OS16/03/2023 VS-900 DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION.(APPAREIL COMPLET) OS21/03/2023 RENDU . |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-06
2021.XLS | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 211465 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA PRISE DE L'AMPLIFICATEUR EST HORS D'USAGE ET LA CONNEXION A L'ARCEAU NE PARAIT PAS OPTIMALE URGENT MERCI | NH 16.03.2023 REMPLACEMENT FICHE SECTEUR + REMISE EN ETAT CONNECTIQUE ARCEAU => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-06
2021.XLS | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 211477 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LORS DE L'AUTOTEST MESSAGE D'ALERTE = FAIBLE FUITE DETECTEE. AUTOTEST REUSSI QUAND MEME. CHANGEMENT VALVE, CIRCUIT, FILTRE FAIT MAIS PROBLEME PERSISTE. MERCI | NH 29.03.2023 TEST AVEC VALVE EXPIRATOIRE NEUVE => AUTOTEST OK + VENTILATION OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS30/03/2023 RENDU. |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 | OS30/03/2023 RENDU. | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | SESE | 4011 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-06
2021.XLS | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 211442 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CABLE ENTRE LE SATUROMETRE ET LE DYNAMAP NE FONCTIONNE PLUS. | RB15/03/2023 CABLE FONCTIONNEL - CABLE NEUF REDONNER - ANCIEN CABLE FONCTIONNEL RESTOCKER |  |  | 2021-0939 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050169 |  |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-04-05
2021.XLS | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 211203 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | POUVEZ VOUS CHANGER LA BATTERIE DU VIDEO LARYNGOSCOPE IL Y A DE LA LUMIERE MAIS PAS D IMAGE SUR L ECRAN | NH 10.03.2023 REMPLACEMENT BATTERIE => DM FONCTIONNEL RENDU AU SERVICE |  |  | 2021-0293 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384866 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-31
2021.XLS | 2023-03-08 | 2023-06-23 | 2023-11-03 | 211094 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB | CAPTEUR CARDIO HS | OS 08/03/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.06.2023 ENVOI SAV SC 07/07/2023 DA VALIDEE. TRANSMISE POUR BC OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH .I |  |  | 2021-1051 | CAPTEUR FOETAL | M2736A | PHILIPS | DE01874831 | OS 08/03/2023 CAPTEUR TOCO DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS03/11/2023 RECEPTION D UN CAPTEUR TOCO REPARER SUIVANT BLN°32805 ET COMMANDE B2/1351268 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS14/11/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | DEFFIN | 5390 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000715 | NISSHA | [5 empty] | 2023-03-29
2021.XLS | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 2023-07-03 | 211003 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT. | ML 10/03/23 APPAREIL RECUPERER AB 03/07/2023 NON REPARABLE MIS AU REBUT | BUREAU CADRE |  | 2021-0211 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G11 | ML 10/03/23 APPAREIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-25
2021.XLS | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 211004 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | LE SECOND NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PLUS. | ML 10/03/23 APPAREIL RECUPERER AB 05/04/2023 CONTROLE DE L'APPAREIL FONCTIONNEMENT OK | BUREAU CADRE |  | 2021-0816 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G22 | ML 10/03/23 APPAREIL RECUPERER |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-25
2021.XLS | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 210899 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | DEMANDE DE REMPLACEMENT BATTERIE INTERNE | NH 08.03.2023 VU AVEC SAV => ERREUR DU A LA DATE RENSEIGNEE => PAS D'INCIDENCE PATIENT |  |  | 2021-0394 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14209 |  | 571 | MONNAL T60 - 2 | VENTILATEUR | 0 | LAUDE | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-24
2021.XLS | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 210930 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL D'AIR OBSTRUE |  |  | 2021-0999 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0448 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-03-24 | 4561236
2021.XLS | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 210933 | 22-3055 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, GRAVEUR IRM EN PANNE. MERCI | IF 03/03/2023 RECU DEVIS POUR UNE INTERVENTION A DISTANCE SUR LE ROBOT GRAVURE , DA TRANSMISE LL 03/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 08.03.2023 >> APPEL CE JOUR POUR STATUT INTER : OK OBTENTION RI SUR MAIL GENERIQUE RI INCONNUDU 07.03.2023 : |  |  | 2021-0821 | ROBOT DE GRAVAGE | PP-100III | EPSON | X72C007905 |  |  |  |  | 0 | DESVAUX | 5485 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010692 | MEDSQUARE | [5 empty] | 2023-03-24
2021.XLS | 2023-03-02 | 2023-08-16 | 2023-09-29 | 210890 | 22-5086 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR | BONJOUR LA POMPE VOLUMETRIQUE PRESENTE UN PROBLEME DE BATTERIE | OS03/03/2023 POMPE AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. LL 04/08/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE A FAIRE - ENVOI CHEZ PRESTATAIRE POUR DEVIS FV LE 16.08.2023 >> DEVIS 502868 DU 15/08/2023 "MAINTENANCE CURATIVE FORFAITAIRE" MONTANT 380€HT" TRANSMIS POUR |  |  | 2021-0298 | POMPE A PERFUSION DOUBLE VOIES | PLUM 360 | ICU MEDICAL | 42419288 | OS03/03/2023 POMPE AVEC ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS25/09/2023 RECEPTION D UNE POMPE REPARER SUIVANT BLN°82840330 ET COMMANDE B2/1361287 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | BOUACHRA | 4539 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-012895 | ICU MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-23
2021.XLS | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 210728 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BATTERIE A CHANGER | RB28/02/2023 DEFAUT CONSTATE BATTERIE HS - DEFAUT CORRIGE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0293 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384866 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-21
2021.XLS | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | 210754 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, L'ENDOSCOPE A UNE FUITE AU NIVEAU DU TESTEUR DE L'ETANCHEITE | OS28/02/2023 VIDEO - BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE .URGENT IF 28/02/2023 ENVOI EN REPARATION OS17/03/2023 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE SUIVANT BLN°75573598 REPARER COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. IF 17/03/2023 RECEPTION VIDE |  |  | 2021-0809 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2128457 | OS28/02/2023 VIDEO - BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE .URGENT OS17/03/2023 RECEPTION D UN VIDEO BRONCHOSCOPE SUIVANT BLN°75573598 REPARER COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | AURELLE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-03-21
2021.XLS | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-29 | 210699 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN | BONJOUR, LES CASSETTES DE LE COLONNE 1 NE SONT PAS PRISE PAR LA GRAVEUSE. TEL MMFRANCE CE JOUR. DISTRIBUTEUR A CHANGER? CORDIALEMENT | FV LE 28.02.2023 >> RECEPTION DEVIS S23020201 DU 27.02.2023 : DIAGNOSTIQUE SORTIE K7 + MO + DEPLACEMENT DEVIS MIS EN SIGNATURE. LL 01/03/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC FV LE 03.03.2023 >> DEMANDE PAR MAIL DATE D'INTERVENTION. FV LE 08.03.2023 >> RI |  |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 | FEUGUEUR | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2023-03-18
2021.XLS | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 210432 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL , NE PROPULSE PAS ASSEZ D'AIR MERCI D'INTERVENIR MAG 1 | RB22/02/2023 RECEPTION NEBULISEUR - MIS DANS LOCAL DEPOT RB27/02/2023 DEFAUT CONSTATE PISTON SORTIE DE SON AXE - DEFAUT CORRIGE PISTON REMIS EN PLACE - MIS A RECUPERER RB08/03/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0639 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-35 |  |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-15
2021.XLS | 2023-02-19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 210313 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FAUX CONTACT AU NIVEAU DU CABLE AVANT LE FOUET->RESULTAT : TRACER PLAT | NH 21.02.2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0640 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 0156752 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-11
2021.XLS | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 211567 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 17.03.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT PACK BATTERIE + FILTRE A AIR => DM CONFORME |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-10 | 824155
2021.XLS | 2023-02-17 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 210278 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LE POUSSE SERINGUE NE SE CHARGE PLUS. MERCI | OS22/02/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH07/03/2023 RENVOI SAV POUR MP + MC + TEQ - EN ATTENTE DEVIS OS11/07/2023 RECEPTION D UNE POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3286586 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. RB12/07/2023 |  |  | 2021-0157 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817802 | OS22/02/2023 POUSSE SERINGUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/07/2023 RECEPTION D UNE POUSSE SERINGUE REPARER SOUS GARANTIE SUIVANT BLN°3286586 COLIS EN BON TRANSMIS AU TECH. OS20/07/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MISER | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-03-10
2021.XLS | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 210197 | 04-6060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | CONTROLE, MISE EN TEST TEST OK |  |  | 2021-1034 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | KANGAROO JOEY | COVIDIEN | F19216812 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-09 | 4561236
2021.XLS | 2023-02-16 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 210222 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE CABLE D'ALIMENTATION DU POSIJET SE DENUDE. EST IL POSSIBLE DE DEMONTER LA PRISE POUR RACCORDER PROPREMENT LE CABLE ? MERCI BEAUCOUP | RB19/05/2023 CABLE ALIMENTATION DENUDE - RACCOURCISSEMENT DU CABLE - NOUVELLE TETE DE CABLE | UF03053 MED NUCLEAIRE | LOCAL NON IDENTIFIE | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 | HANNECART | 5341 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-09
2021.XLS | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 211570 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 17.03.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT PACK BATTERIE + FILTRE A AIR => DM CONFORME |  |  | 2021-0343 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0327 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-09 | 824155
2021.XLS | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 211566 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 17.03.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT PACK BATTERIE + FILTRE A AIR => DM CONFORME |  |  | 2021-0341 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0323 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-09 | 824155
2021.XLS | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-03-17 | 211568 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 17.03.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT PACK BATTERIE + FILTRE A AIR => DM CONFORME |  |  | 2021-0340 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0326 |  |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-09 | 824155
2021.XLS | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-27 | 210146 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL EAU BOUCHEE LE 27/02: RETOUR DE CHEZ PENTAX. DEFAUX SIGNALE, N'A PAS ETE CONSTATE PAR PENTAX. |  |  | 2021-1001 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0445 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-03-08 | 4561236
2021.XLS | 2023-02-14 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 210088 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | FAYE | VENTILATION DEGRADEE, CHANGER D'APPAREIL AU PLUS TOT. CODE ERREUR 019 | OS14/02/2023 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 27/02/2023 INTERVENTION DU SAV SUITE ERREUR 20 ET 37 , REMPLACEMENT DES DEUX CAPTEURS PS1PS2, MISE A JOUR EN V 2.8.5. ÉTALONNAGES, SUIVIT DES CONTROLES DES MODES DE VENTILATION REALISES AVEC S |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 | OS14/02/2023 VENTILATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | SORHOUET | 15 | O | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-03-07
2021.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-04-20 | 210074 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB10/02/2023 RECEPTION ANALYSEUR DE BILIRUBINE - DEFAUT CONSTATE NE FONCTIONNE PAS ERROR 05 CIRCUIT ERR - ENVOIE SAV ( + BASE (2021-1048)) FV DU 02.04.2023 >> DEVIS 134292920 DU 29.03.2023 "CALIBRATION BIIRUBINOMETRE + BATTERIE" MONTANT 245.44€HT ATTENT |  |  | 2021-0744 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506625 | OS24/05/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-03-04 | 22877333
2021.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 210048 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.02.2023 DEMANDE DEVIS POUR MP + CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 28.04.2023 >> RI DS0002535 01 DU 17.04.2023 "CONFORME SUIVANT NORME 12469 DE JUILLET 2000" | BMC.N-1.L122 BIS | LABORATOIRE | 2021-0895 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42873113 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2023-03-04
2021.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 210049 | 22-3012 |  | BIOMEDICAL | FREDERIC VIGIN |  | AL 13.02.2023 DEMANDE DEVIS POUR MP + CONTROLE REGLEMENTAIRE FV LE 28.04.2023 >> RI DS0002535 14 DU 18.04.2023 "CONFORME SUIVANT NORME 12469 DE JUILLET 2000" | BMC.N-1.L108 | BUREAU | 2021-0896 | POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE | MSC ADVANTAGE 1.2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | 42881651 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle | REGLEMENTAIRE | Définitive | 22-010916 | SEFALAB | [5 empty] | 2023-03-04
2021.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 210057 | 04-2060 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | MAINTENANCE |  |  | 2021-0733 | STATION D' EPREUVE D'EFFORT CARDIAQUE | CS 200 EXCELLENCE | SCHILLER | 035.00994 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 04-003224 | SCHILLER FRANCE | [5 empty] | 2023-03-04 | 4561236
2021.XLS | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-07-07 | 209990 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI | ALARME ERREUR : 52-004 "BUZZER" PANNE INTERMITTENTE | OS13/02/2023 POUSSE SERINGUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB16/02/2023 DEFAUT CONSTATE ERREUR BUZZER PANNE INTERMITENTE - ENVOIE SAV RB07/07/2023 REMPLACEMENT DES PIECES DEFECTUEUSE - MISE A JOUR SOFT - CQ - TSE - NETTOYAGE COMPLET DE L'APPAREI |  |  | 2021-0184 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817641 | OS13/02/2023 POUSSE SERINGUE CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | ROBERT | 4011 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-03-04
2021.XLS | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 209962 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE | FUITE AU NIVEAU DU BOUTON N°3 SUR LA MANETTE. | OS13/02/2023 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP IF 13/02/2023 FUITE AU NIVEAU DU BOUTON N 3SUR LA MANETTE , ENVOI EN REPARATION OS08/03/2023 RECEPTION D UN VIDEO - GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT |  |  | 2021-0779 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101135 | OS13/02/2023 RECEPTION D UN VIDEO -GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE SVP OS08/03/2023 RECEPTION D UN VIDEO - GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN° 755555101 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS27/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-03-03
2021.XLS | 2023-02-08 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 209794 | 22-4058 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR LE NEBULISATEUR NE FONCTIONNE PAS. MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | OS08/02/2023 NEBULISEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH17/02/2023 PISTION REMIS EN PLACE - FONCTIONNEL - MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS14/03/2023 RENDU. |  |  | 2021-0440 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-32 | OS08/02/2023 NEBULISEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-03-01
2021.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 209628 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | PIECE A MAIN HARMONC ETHICON FIN DE VIE A REMPLACER URGENT MERCI | OS08/06/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.02.2023 REMPLACEMENT PAM => MIS EN PREREFORME |  |  | 2021-0241 | PIECE A MAIN ULTRACISION | HP054 | ETHICON | U95946062 | OS08/06/2023 PAM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 5064 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-25
2021.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 209633 | 22-6025 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, LA POIRE NE FONCTIONNE PLUS SUR LE MONITO | OS06/02/2023 POIRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 20/02/2023 DONNER 1 MARQUEUR D'EVENEMENT AU SERVICE |  |  | 2021-1216 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B00730001 | OS06/02/2023 POIRE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 638 | F15-6 | CARDIOTOCO | 0 | SAVRY | 5391 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-25
2021.XLS | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 209653 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | L'ECRAN DE LA COLONNE EST DIFFICILE A MANIPULER ET N'EST PAS EN POSITION VERTICALE A REDRESSER MERCI | NH 20.02.2023 PASSAGE DANS LE SERVICE => REMISE EN ETAT ECRAN => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0958 | CHARIOT MOBILE D'ENDOSCOPIE | PROCART | ARTHREX | 001-333975 |  | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-25
2021.XLS | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 209578 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | BATTERIE EXTERNE HS / ECHANGE FAIT CE JOUR MERCI | NH 03.02.2023 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2021-0395 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14976 |  | 576 | MONNAL T60 - 3 | VENTILATEUR | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-24
2021.XLS | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 209444 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMPRIMANTE DE LA COLONNE FUJI QUI NE FONCTIONNE PAS + IMAGE IMPOSSIBLE A AGRANDIR ET PRISE DE PHOTOS IMPOSSIBLE | MH/RB 01/02/2023 DEFAUT CONSTATE N'ARRIVE PAS A IMPRIMER + N'ARRIVE PAS A AGRANDIR L'IMAGE SUR L'ECRAN MH/RB 01/02/2023 DEFAUT CORRIGE MAUVAISE UTILISATION, POUR IMPRESSION DOUBLE CLIQUE SUR LE BOUTON FR DU MODULE RELIER A LA COLONNE MH/RB 01/02/2023 DEFA |  |  | 2021-0231 | IMPRIMANTE | UP-D25MD | SONY | 0146049 |  | 540 | COLONNE VIDEOENDOSCOPE FUJIFILM | COLONNE VIDEO | 0 | SERVICE | 5488 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-22
2021.XLS | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-06-23 | 209213 | 22-1015 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, NE FONCTIONNE PLUS, DIT QUE LA BATTERIE EST A CHANGER MEME QUAND ELLE EST BRANCHEE SUR SECTEUR, MERCI D'AVANCE. | OS27/01/2023 POUSSE SERINGUE PRETER PAR LE BIOMEDICAL AVEC DE TRACE DE MARQUEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB31/01/2023 DEFAUT CONSTATE BATTERIE EST A CHANGER MEME QUAND ELLE EST BRANCHEE SUR SECTEUR - ENVOIE SAV OS21/06/2023 RECEPTION D UNE POUSSE |  |  | 2021-0161 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817806 | OS27/01/2023 POUSSE SERINGUE PRETER PAR LE BIOMEDICAL AVEC DE TRACE DE MARQUEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS21/06/2023 RECEPTION D UNE POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3284692 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | SAVRY | 5391 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL | [5 empty] | 2023-02-17
2021.XLS | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 209251 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MARQUE ERREUR TECHNIQUE CHANGER CAPTEUR MERCI | OS27/01/2023 DOUBLON. |  |  | 2021-1010 | MONITEUR MESURE PCO2 TRANSCUTANEE | TCM5 BASIC | RADIOMETER | 393-500R1240N049 | OS27/01/2023 DOUBLON. |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-17
2021.XLS | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 209253 | 36-3113 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | PROBLEME DE MESUE TA | AB 27/01/2023 REMPLACEMENT DU BRASSARD ESSAI SUR SIMULATEUR OK |  |  | 2021-1335 | MONITEUR PNI/SPO2 SUR PIED | VS8 | MINDRAY | AS5-1B000496 |  |  |  |  | 0 | BASSE | 4490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-17
2021.XLS | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 209371 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | VISITE PERIODIQUE | SAV 27/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA SYSTEME OK |  |  | 2021-0842 | PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE | 878 DR | SECA | 10000000688605 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-02-16 | 36012142
2021.XLS | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 209430 | 22-3021 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.01.2023 INTERVENTION SAV N°XXXX => MAINTENANCE SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-1201 | ANALYSEUR POUR IMMUNOCHIMIE PAR LUMINESCENCE | BIO-FLASH | WERFEN | 70398 |  | 624 | BIO-FLASH | AUTOMATE | 0 |  | 4518 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-0688 | WERFEN | [5 empty] | 2023-02-15 | 696893
2021.XLS | 2023-01-25 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 209127 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | RELANCE ++++ BON N°208296 DU 09/01/2023 ET N°205796 DU 16/11/2022 BONJOUR ; AUCUN RETOUR QUANT A LA REPARATION DE CET APPAREIL NE NOUS A ETE FAIT. UN PRET EST-IL ENVISAGEABLE EN ATTENDANT DE RECUPERER DU MATERIEL OPERATIONNEL ? CORDIALEMENT. C. GALLIZIA | IF 13/03/2023 RI EN DOUBLE |  |  | 2021-0711 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127876 |  |  |  |  | 0 | GALLIZIA | 4655 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-15
2021.XLS | 2023-01-24 | 2023-03-08 | 2026-04-01 | 209036 | 100000304 | REFORME 304 | BIOMEDICAL | HACIB | LE TIROIR A BANDELETTE NE RENTRE PLUS POUR FAIRE L'ANALYSE | NH 08.03.2023 DEMANDE CODE BARRE POUR EFFECTUER TEST NH 13.06.2023 ENVOI SAV MH 01/09/2023 RELANCE POUR DEVIS - EN ATTENTE RECEPTION DEVIS FV LE 08.08.2024 >> APPELLE DE MME SAVRY POUR CONNAITRE LA STATUE DE L'INTERVENTION. MAIL AU TECH POUR RELANCE DOSS |  |  | 2021-0196 | AMNIOQUICK | READER | BIOSYNEX | 13677653014013 | IF 24/01/2023 DEPOSE CE JOUR |  |  |  | 0 | MELIN | 5333 | N | Corrective |  | Définitive | 002660 | BIOSYNEX |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2023-02-14
2021.XLS | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 209369 | 36-2400 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | A CONTROLER | AB 27/06/2022 CONTROLE METROLOGIQUE ANNUEL A FAIRE AL 04.07.2022 DA VALIDE - TRANSMISE POUR BC 24/01/2023 VERIFICATION PERIODIQUE PAR TECHNICIEN SECA OK |  |  | 2021-1242 | CHAISE DE PESEE | 959 | SECA | 10000000827673 |  |  |  |  | 0 | BAUDUIN |  | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 36-012701 | SECA | [5 empty] | 2023-02-14 | 36012142
2021.XLS | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 209429 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 24.01.2023 INTERVENTION SAV ORD-0021266311=> MAINTENANCE SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL ET CONFORME |  |  | 2021-1233 | AUTOMATE D'IMMUNOHISTOCHIMIE | BENCHMARK ULTRA | ROCHE | 320153 |  |  |  |  | 0 |  | 4159 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000325 | ROCHE DIAGNOSTICS | [5 empty] | 2023-02-14 | 696893
2021.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | 208945 | 22-5058 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/01/2023 CALIBRAGE A FAIRE - RECEPTION DEVIS MAINTENANCE - EN ATTNTE VALIDATION DEVIS LL01/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB10/02/2023 CALIBRAGE REALISE PAR LE PRESTATAIRE - REMIS AU SERVICE |  |  | 2021-1290 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9073276 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2023-02-11 | 22877333
2021.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | 208949 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB23/01/2023 CALIBRAGE A FAIRE - RECEPTION DEVIS MAINTENANCE - ATTENTE VALIDATION DEVIS LL01/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB10/02/2023 CALIBRAGE REALISER PAR LE PRESTATAIRE - REMIS AU SERVICE |  |  | 2021-1294 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9074059 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2023-02-11 | 22877333
2021.XLS | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 208990 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | MERCI D'INFORMER LE TECHNICIEN OLYMPUS QU' IL Y A LE TRANSPONDEUR DU FIBRO A RECOLLER. |  |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 |  |  |  |  | 0 | MONTEIL | 6491 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-11
2021.XLS | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 2024-01-11 | 224825 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 11.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT MAINTENANCE + BATTERIE DM CONFORME |  |  | 2021-0498 | VENTILATEUR DE TRANSPORT ADULTE | OSIRIS 3 | AIR LIQUIDE | F06767 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-003717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | AIR1-220304 |  |  |  |  | 2023-02-11 | 824155
2021.XLS | 2023-01-21 | 2023-02-02 | 2023-07-05 | 208931 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL HS MIS DANS L'INFIRMERIE AVEC L'AUTRE NEBULISEUR HS AUSSI. L'URGENCE EST LE FAIT QUE NOUS N'AVONS PLUS EN STOCK.MERCI | AB 02/02/2023 RETOUR A L'ATELIER AB 05/07/2023 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2021-0204 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G4 |  |  |  |  | 0 | GAILLARD | 5875 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-11
2021.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-06 | 208923 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE IF 06/02/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/01/2023 => CONFORME |  |  | 2021-0782 | VIDEO-COLONOSCOPE | CF-H190I | OLYMPUS | 2144312 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-10 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-06 | 208922 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE. IF 06/02/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/01/2023 => CONFORME |  |  | 2021-0781 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101149 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-10 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-06 | 208919 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE IF 06/02/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/01/2023 => CONFORME |  |  | 2021-0779 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101135 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-10 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-20 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 208885 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR, POUVEZ-VOUS VENIR CHANGER LE NEBULISEUR S'IL-VOUS-PLAIT, IL SEMBLE ASPIRER AU LIEU DE NEBULISER MERCI D'AVANCE | OS20/01/2023 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH21/02/2023 DEFAUT NON-CONSTATE - FONCTIONNEL - MIS A DISPO DU SERVICE RB08/03/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-1365 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-44 | OS20/01/2023 NEBULISEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | GRAINVILLE | 49.19 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-10
2021.XLS | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-02-06 | 208918 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 20/01/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE IF 06/02/2023 MAINTENANCE PREVENTIVE EFFECTUER LE 23/01/2023 => CONFORME |  |  | 2021-0783 | VIDEO-DUODENOSCOPE | TJF-Q190V | OLYMPUS | 2123878 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2023-02-10 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 208872 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  |  |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2023-02-09 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 208805 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 18/01/2023 BLOCAGE DES ROUES , PROBLEME LE MOBILE S ARRETERAIS ET PLUS SPECIFIQUEMENT LA ROUE DROITE , PAS DE CONSTAT DU PROBLEME, TEST AVEC L UTILISATEUR PAS DE PROBLEME CONSTATER, VERIFICATION MECANIQUE DES ROUES ET DE LA BARRE DE MOUVEMENT OK NETTOY |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-02-08 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 209033 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 24.01.2023 CABLES REUTILISABLES MIS A DISPO DU SERVICE OS27/01/2023 RENDU |  |  | 2021-0390 | DISPOSITIF D'OXYGENOTHERAPIE | FREEO2 | VYGON | 1101-2012-0025 | OS27/01/2023 RENDU |  |  |  | 0 |  | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-07 | 824155
2021.XLS | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-20 | 208607 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE | LA POIGNEE QUI PERMET D'AVANCER ET RECULER L'ARCEAU DE TIENT PAS ; JE VOUS ENVOIE UN MAIL AVEC LA PHOTO | IF 17/01/2023 DEMANDE D'INTERVENTION AU SAV IF 20/01/2023 POIGNEE NE TIENT PLUS , INTERVENTION DE SIEMENS => SERRAGE DE LA VIS DE LA POIGNEE DU MOUVEMENT LONGITUDINAL, TEST MOUVEMENT OK PAS DE PROBLEME, SYSTEME FONCTIONNEL |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-02-04
2021.XLS | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 208628 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB16/01/2023 PROBLEME CALIBRAGE - RECEPTION DEVIS DE MAINTENANCE - EN ATTENTE VALIDATION DEVIS LL01/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB10/02/2023 CALIBRAGE REALISER PAR LE PRESTAIRE - REMIS AU SERVICE |  |  | 2021-1293 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES | EASYSCREEN | MAICO | MA9073931 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2023-02-04 | 22877333
2021.XLS | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 208562 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.01.2023 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-03 | 696893
2021.XLS | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 208479 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | ÉCRAN QUI NE S'ALLUME PLUS | OS12/01/2023 DM+ ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 17.01.2023 TEST EN ATELIER => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE OS18/01/2023 RENDU. |  |  | 2021-0244 | CONSOLE POUR FIBROSCOPE A USAGE UNIQUE | AVIEW | AMBU | AM20900517 | OS12/01/2023 DM+ ALIM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS18/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-02
2021.XLS | 2023-01-12 | 2023-01-23 | 2023-03-23 | 208521 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL NE TIENT PLUS LA CHARGE, APRES 3 FLASHS, S'ETEINT JE VOUS LE DEPOSE DEMAIN | OS12/01/2023 BASE +DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 23.01.2023 ENVOI SAV POUR CALIBRATION ANNUELLE NH 06.02.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 13/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS23/03/2023 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVAN |  |  | 2021-1050 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3507194 | OS12/01/2023 BASE +DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS23/03/2023 RECEPTION D UN BILIRUBINOMETRE REPARER SUIVANT BLN°F00917843 ET COMMANDE B2/1272859 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS07/04/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | PELHATE | 5392 | N | Préventive |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2023-02-02
2021.XLS | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-09-13 | 208535 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 12.01.2023 RECEPTION DEVIS REPARATION => DA TRANSMISE LL 17/01/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 23.08.2023 RELANCE => RENVOI DU BC OS12/09/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60361619 ET COMMANDE B2/1267421 COLIS EN BON ETAT TR |  |  | 2021-0706 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | HYDRALTIS 9500 NEO | SEBAC | 2102021 | OS12/09/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT BLN°60361619 ET COMMANDE B2/1267421 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/10/2023 RENDU. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2023-02-02 | 824155
2021.XLS | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 208441 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LA CELLULE D'OXYGENE DE CE RESPIRATEUR NE DEPASSE PAS LE 80% EN 100% O2 EN HAUT DEBIT MEME APRES 2H DE FONCTIONNEMENT. MERCI PAR AVANCE . | NH 13.01.2023 TEST RESPI => APRES REMPLACEMENT PIEGE A EAU => VALEURS FIO2 OK => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-1083 | STATION D'ANESTHESIE | PERSEUS A500 | DRAGER | ASPL-0062 |  | 620 | PERSEUS A500 - 7 | STATION ANESTHESIE | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-02-01
2021.XLS | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 208385 | 22-4043 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR, LE BLADDERSCAN NE DONNE PAS LA QUANTITE EXACTE DES URINES CONTENUES DANS LA VESSIE. URGENCE +++ MERCI | RB11/01/2023 RECEPTION BLADDERSCAN - MIS LOCAL DEPOT RB11/01/2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE - CONFORME ET FONCTIONNEL - REMIS A RECUPERER RB12/01/2023 REMIS AU SERVICE |  |  | 2021-0995 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | PRIME PLUS | VERATHON | C1520565 |  |  |  |  | 0 | POURFILET | 4295 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-31
2021.XLS | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 208453 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | LEFEBVRE | LA TELECOMMANDE NE FONCTIONNE PLUS | ML 09/01/23 LA TELECOMMANDE EST H.S ,REMPLACER + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-0596 | LIT SPECIALISE | SENTIDA 3 | WISSNER-BOSSERHOFF | 2021007358-0015 | ML 09/01/23 LA TELECOMMANDE EST H.S ( REMPLACER PAR UNE DE RECUPE ) + CTRL DE FONCTIONNEMENT OK |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-28 | 36012191
2021.XLS | 2023-01-05 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 208173 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NEBULISEURS H-S 2021-0815 ET 2021-0201 | AB 06/01/2023 RETOUR A L'ATELIER 2021-0201 12/01/2023 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT FOLTRE ESSAI OK 2021-0815 H.S. |  |  | 2021-0201 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G1 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-26
2021.XLS | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 208170 | 22-6036 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MOLLETTE FONCTIONNE MAL A VOIR SUR PLACE CAR UN SEUL ECHOGRAPHE | NH 05.01.2023 NETTOYAGE LOGEMENT TRACKBALL => DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0767 | ECHOGRAPHE | VOLUSON SWIFT | GENERAL ELECTRIC | VPXS00678 |  | 590 | VOLUSON SWIFT-2 |  | 0 | MELIN | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-26
2021.XLS | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-07-10 | 208167 | 04-4809 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | BESOIN DE CALIBRATION | PLUS DE MESURE 21/04/2023 DEVIS RECU POUR UN ECHANGE DE CARTE MERE. 23/05/2023 CDE FAITE ET ENVOYER. 13/06/2023 ENVOIE D'UN MAILE POUR DATE DE RETOUR DU MATERIEL 13/06/2023 REPONCE DE DRAGER VOTRE APPAREIL EST EN ATTENTE DES PIECES. MALHEUREUSEMENT, ON N |  |  | 2021-0638 | ANALYSEUR DE BILIRUBINE TRANSCUTANEE | JM-105 | DRAGER | H3506782 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 2653 | N | Corrective |  | Définitive | 04-232210 | DRAGER FRANCE S.A.S | [5 empty] | 2023-01-26
2021.XLS | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-13 | 208097 | 22-1017 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 04/01/2023 DEFAUT ALARME VOYANT DE FONCTIONNEMENT NON ALLUME , ENVOI AU SAV NH 13.01.2023 RECEPTION DEVIS => RENVOI MAIL POUR DEMANDE PRISE EN CHARGE SOUS GARANTIE IF 02/03/2023 RELANSE , ATTENTE RETOUR DU SAV IF 13/03/2023 RECEPTION DEFIBRILATEUR , RE |  |  | 2021-1368 | DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE | LIFEPAK CR2 | PHYSIO CONTROL | 49321800 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-001096 | STRYKER | [5 empty] | 2023-01-25 | 22766809
2021.XLS | 2023-01-01 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 207939 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | MESSAGE ERREUR VALVE EXPI INOPERANTE | VALVE MAL INSTALEE | B2 |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 | RAMBOUR | 1512 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-21
2021.XLS | 2022-12-30 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 207919 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MAINTENANCE A FAIRE CAR NE FONCTIONNE PLUS. | NH 17.01.2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE + DEMANDE DE DEVIS POUR FOURNITURE CAPTEUR NONIN REUTILISABLE OS23/01/2023 RENDU. |  |  | 2021-0390 | DISPOSITIF D'OXYGENOTHERAPIE | FREEO2 | VYGON | 1101-2012-0025 | OS23/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-20
2021.XLS | 2022-12-30 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 207920 | 22-5034 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MAINTENANCE A FAIRE CAR NE FONCTIONNE PLUS. URGENT CAR PERIODE GRIPPE. | NH 17.01.2023 PAS DE DEFAUT CONSTATE + DEMANDE DE DEVIS POUR FOURNITURE CAPTEUR NONIN REUTILISABLE OS23/01/2023 RENDU. |  |  | 2021-0391 | DISPOSITIF D'OXYGENOTHERAPIE | FREEO2 | VYGON | 1101-2012-0020 | OS23/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | LABART | 5498 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-20
2021.XLS | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 208016 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 03.01.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-1043 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515157 |  | 617 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2023-01-19 | 824155
2021.XLS | 2022-12-29 | 2023-01-10 | 2023-02-07 | 207864 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | URGENT ++++ OPTIQUE 0° 10MM FLUORESCENCE HORS SERVICE POUR INFORMATION NOUS AVONS DEJA DEUX OPTIQUES 30° 10MM PARTI EN REPARATION INTERVENTION DU 24/11 : 206301 ET DU 12/12 : 207113 | NH 10.01.2023 ENVOI SAV OS17/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°133926 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 17.01.2023 RENVOI CHEZ ARTHREX NH 20.01.2023 RECPTION DEVIS ECHANGE STANDARD => DA TRANSMISE LL 23/01/2023 DA VALIDEE - TRAN |  |  | 2021-0963 | OPTIQUE 4K VIS-NIR 0° - 10 MM - 330 MM | AR-3351-1001 | ARTHREX | 1572162 | OS17/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE NON REPARER SUIVANT BLN°133926 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 |  | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-008365 | ARTHREX | [5 empty] | 2023-01-19
2021.XLS | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 207675 | 22-3052 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 22/12/2022 MANQUE VISE AUTEUR DU TUBE ; REMPLACEMENT DES 4VIS DU COLLIMATEUR MANQUANTES , DM FONCTIONNEL |  |  | 2021-0950 | GENERATEUR RX DE E. MOBILE DE RADIOLOGIE | MOBILETT ELARA MAX | SIEMENS | 13193 |  |  |  |  | 0 |  | 4331 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2023-01-12 | 22766809
2021.XLS | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 207616 | 22-3077 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEFAUT DE TRANSMISSION ENTRE ECHOGRAPHE ET PC 2201795 EN SALLE D'ECHO 3 TICKET GLPI FAIT EN PARALLELE (100687)> PAS DE PB RESEAU DE LEUR COTE | IF 23/12/2022 PROBLEME SUR LA LISTE D'ATTENTE QUI BLOQUE => LISTE EFFACE , DM FONCTIONNEL A NOUVEAU |  |  | 2021-0757 | ECHOGRAPHE | VOLUSON E8 | GENERAL ELECTRIC | E48902 |  | 587 | ECHOGRAPHE E8 |  | 0 | MELIN | 5333 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-11
2021.XLS | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2023-01-12 | 207629 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL EAU OBSTRUE ENVOIE CHEZ PENTAX |  |  | 2021-1001 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0445 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2023-01-11 | 4561236
2021.XLS | 2022-12-20 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 207535 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | MERCI DE VERIFIER LE MONNAL QUI NOUS NOTE VENTILATION DEGRADEE ET QUI NE NE VALIDE PAS L'AUTOTEST. MERCI D'AVANCE | NH 29.12.2022 CAPTEUR DE PRESSION A CHANGER => EN ATTENTE INTERVENTION SAV NH 03.01.2023 RECEPTION RI => REMPLACEMENT CAPTEURS PS1 ET PS2 + ETALONNAGE ET TEST => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS12/01/2023 RENDU A SEB. |  |  | 2021-0396 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14978 | OS12/01/2023 RENDU A SEB. | 573 | MONNAL T60 - 4 | VENTILATEUR | 0 | JARNY | 0637011210 | N | Corrective |  | Définitive | 22-03717 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM | [5 empty] | 2023-01-10
2021.XLS | 2022-12-19 | 2023-04-25 | 2023-07-13 | 207487 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT, AVEC FICHE BLEUE ET JAUNE. PROBLEME DE TEMPERATURE, NE CHAUFFE PAS. | OS19/12/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 25/04/2023 HUMIDIFICATEUR NE CHAUFFE PAS , ENVOI EN REPARATION NH 24.05.2023 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE NH 21.06.2023 DM RENVOYE CAR PAS DE BC RECU => RENVOI SAV + DA REFAITE SC 23/03/20 |  |  | 2021-0345 | HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT | MR850 | FISHER & PAYKEL | 201123515399 | OS19/12/2022 HUMIDIFICATEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS11/07/2023 RECEPTION D UN HUMIDIFICATEUR REPARER SUIVANT RAPPORT D INTERVENTION N° PS422047 FISHER ET COMMANDE B2/1348722 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS18/08/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-004891 | FISHER PAYKEL | [5 empty] | 2023-01-07
2021.XLS | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-12-11 | 207411 | 22-3058 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 16/12/2022 DEVIS POR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE IF 11/12/2023 RECEPTION RAPPORT CONTROLE QUALITE FAIT LE 06/12/2023 => CONFORME |  |  | 2021-1084 | PANORAMIQUE DENTAIRE CONEBEAM | CS 9600 | CARESTREAM | JJUA035 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Contrôle |  | Définitive | 22-633 | ESPRIMED | [5 empty] | 2023-01-06 | 22766809
2021.XLS | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 207384 | 22-9180 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI |  | RB 16/12/2022 DEFAUT CONSTATE PIECE PISTON SORTIE DE SON AXE. RB 16/12/2022 REMISE EN PLACE + GRAISSAGE DE LA PIECE PISTON. TEST NON CONCLUANT ASPIRATION ET SOUFFLEMENT TROP FAIBLE. EQUIPEMENT MISE A REFORMER . REMPLACEMENT PAR UN NOUVEAU NEBULISEUR RB 1 |  |  | 2021-1238 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-42 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-06 | 22877333
2021.XLS | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 207326 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | FAYE | DEMANDE DE CHANGEMENT DE BATTERIE DU VIDEO LARYNGOSCOPE MC GRATH | IF 15/12/2022 REMPLACEMENT BATTERIE |  |  | 2021-0293 | VIDEO LARYNGOSCOPE POUR INTUBATION DIFFICILE | MCGRATH MAC | AIRCRAFT MEDICAL | 384866 |  |  |  |  | 0 | DI VIA | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-05
2021.XLS | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 207240 | 22-6021 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 13.12.2022 4 MARQUEUR D EVENEMENT DONNE AU SERVICE |  |  | 2021-1214 | CARDIOTOCOGRAPHE | F15 | EDAN | M21B02680001 |  | 634 | F15-2 | CARDIOTOCO | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-03 | 824155
2021.XLS | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 207228 | 22-9900 |  | BIOMEDICAL | HACIB | VENTILATION DEGRADER CHANGER D'APPAREIL | NH 14.12.2022 VERIFICATION PAR SAV PRESENT SUR PLACE => TEST ET CONTROLES OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE OS20/12/2022 RENDU. |  |  | 2021-0397 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-14981 | OS20/12/2022 RENDU. | 574 | MONNAL T60 - 5 | VENTILATEUR | 0 | SAGTNI | 4012 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-03
2021.XLS | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 207235 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 13.12.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2023-01-03 | 696893
2021.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2023-01-10 | 207113 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | LA VISION EST FLOU ++ OPTIQUE FLUORESCENCE 30°10MM SN 1587078 OPTIM 6645 - URGENT C'EST LE DEUXIEME SUR OPTIQUE 30°10MM PARTIT EN REPARATION (PREMIER 24/11/2022 INTERVENTION 206301) | OS12/12/2022 OPTIQUE ARTREX DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB 19/12/2022 DEFAUT CONSTATE VISION EST FLOU + OPTIQUE FLUORESCENCE 30°10MM OPTIM 6645, N° COLLISIMO 8PO 023 277365 9 - RENVOIE CHEZ PRESTATAIRE NH 29.12.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL |  |  | 2021-0966 | OPTIQUE 4K VIS-NIR 30° - 10 MM - 330 MM | VIS-NIR | ARTHREX | 1587078 | OS12/12/2022 OPTIQUE ARTREX DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133449 ET COMMANDE B2/1255017 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS17/01/2023 RENDU. | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-12-31
2021.XLS | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2023-01-09 | 207114 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | OPTIQUE12°4MM SN 810368 CASSE OPTIM 6635 | OS12/12/2022 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB 19/12/2022 DEFAUT CONSTATE OPTIQUE 12°4MM CASSE2 OPTIM 6635 - RENVOIE CHEZ PRESTATAIRE NH 29.12.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 03/01/23 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS09/01/2023 R |  |  | 2021-0024 | OPTIQUE 12° 4 MM POUR RESECTEUR UROLOGIE | WA2T412A | OLYMPUS | 829831 | OS12/12/2022 OPTIQUE OLYMPUS DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS09/01/2023 RECEPTION D UNE OPTIQUE REPARER SUIVANT BLN°133448 ET COMMANDE B2/1255015 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-12-31
2021.XLS | 2022-12-08 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 206990 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL. MERCI D' INTERVENIR MAG 1 N6T2 | RB 08/12/2022 RECEPTION NEBULISEUR - DEPOT LOCAL REPARATION RB 16/12/2022 DEFAUT CONSTATE PIECE PISTON SORTIE DE SON AXE RB 16/12/2022 DEFAUT CORRIGE REPLACEMENT DU PISTON , TEST CONCLUANT. FONCTIONNELLE , REMIS AU DEPOT A RECUPERER OS12/01/2023 RENDU. |  |  | 2021-0639 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-35 | OS12/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-29
2021.XLS | 2022-12-08 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 206991 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL MAG 1 N6T2 | RB 08/12/2022 RECEPTION NEBULISEUR - DEPOT LOCAL REPARATION RB 26/12/2022 DEFAUT CONSTATE PISTON QUI TOMBE RB 26/12/2022 DEFAUT CORRIGE REMISE EN PLACE DE LA PIECE - FONCTIONNELLE ET REMIS DS LE LOCAL A RECUPERER OS12/01/2023 RENDU. |  |  | 2021-1365 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-44 | OS12/01/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-29
2021.XLS | 2022-12-01 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 206654 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 01/12/2022 PRETE A LA SCANNER DU 0 IF 23/10/2023 RECUPERE DU ? |  |  | 2021-0603 | SYNCHRONISEUR ECG | 7800 | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS | 6090879 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-12-22 | 22766809
2021.XLS | 2022-11-30 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 206588 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | OPTIQUE ARTHROSCOPIE ORTHO SN 122X1J URGENT ++++ | MH30/11/2022 RENVOI SAV PAR LE TRANSPORTEUR CIBLEX SOUS N° R1/04/F04-V01 - RECUPERATION PREVU LE 01/12/2022 - EN ATTENTE DEVIS LL 19/12/2022 ES REFUSE - ATTENTE DEVIS POUR REMPLACEMENT NEUF - RECEPTION DEVIS UGAP - ATTENTE VALIDATION LL 19/12/2022 MISE EN |  |  | 2021-0008 | OPTIQUE 4MM 30Ø 18CM | 28731 BWA | STORZ | 122X1J |  |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-011291 | PETEL SERVICE | [5 empty] | 2022-12-21
2021.XLS | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2023-02-10 | 206474 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | CHARGEUR DE L'APPAREIL A OEA HS | OS30/11/2022 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB23/01/2023 CHARGEUR HS + CALIBRAGE A FAIRE - RECEPTION DEVIS MAINTANCE - ATTENTE VALIDATION DEVIS LL01/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB10/02/2023 CALIBRAGE REALSE PAR LE PRESTATAIRE - REMI |  |  | 2021-1291 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9074055 | OS30/11/2022 CHARGEUR DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/02/2023 RECEPTION UN CHARGEUR NEUF SUIVANT BLN°SPS000917105 ET COMMANDE B2/1271346 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS03/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | GARDERE | 4893 | N | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2022-12-20
2021.XLS | 2022-11-29 | 2022-12-22 | 2023-01-11 | 206505 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | BONJOUR, LES BOUTONS SITUES SUR LA BARRIERE A DROITE SONT IMPRATICABLE CAR ILS ONT LE VOYANT ROUGE ALLUME ET NOUS AVONS LE VOYANT "MAINTENANCE" QUI LUI AUSSI EST ALLUME MERCI | AL 22.12.2022 ENVOI MAIL AVEC PHOTO AU SAV POUR INTER / DIAG AL 06.01.2023 PASSAGE TECH HILL-ROM POUR CURRATIF SOUS GARANTIE AL 11.01.2023 INTERVENTION SAV SWO-87956986 / SOUS GARANTIE => REMPLACEMENT KIT CDE BAR TETE + ACCES BOITIER COMMANDE --- ESSAIS / |  |  | 2021-0436 | LIT ELECTRIQUE AVEC PESEE | HR 900 ACCELLA | HILL ROM | HRP004113477 |  |  |  |  | 0 | MONTIGNY | 4340 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-12-20
2021.XLS | 2022-11-25 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 206329 | 22-3066 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | MH25/11/2022 DEFAUT DE CONNEXION BLUETOOTH - DEMANDE FAITE A LABORIE ET M. DARCHEVILLE MH05/12/2022 RECEPTION DE LA FICHE RMA 60024588 - RENVOI SAV PAR UPS SOUS LE NUMERO 1Z 228 346 91 7225 4711 - SOUS GARANTIE MH13/01/2023 RECEPTION DU DEBIMETRE LA SEMAI |  |  | 2021-1388 | DEBITMETRE URINAIRE DE CONSULTATION | FLOWMASTER | LABORIE | PE21-9FLMB1628 |  | 630 | BAIE D'URODYNAMIQUE |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-009426 | LABORIE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-16 | 873060
2021.XLS | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 206360 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 25.11.2022 REMPLACEMENT CABLE FOUET PAR ECHANGE STD RECUP |  |  | 2021-0863 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | N12 | MINDRAY | F8-18034698 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-16 | 696893
2021.XLS | 2022-11-24 | 2022-12-06 | 2024-11-20 | 206301 | 100000274 | REFORME 274 | BIOMEDICAL | FAYE | OPTIQUE FLUORESCENCE 30° 10MM SN 1587078 DEFECTUEUX OPTIM 6579 | OS25/11/2022 OPTIQUE ARTREX DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. IF 06/12/2022 OPTIQUE DEFECTUEUX , ENVOI EN REPARATION SC 22/09/2023 : REMPLACE PAR 2023-0730 |  |  | 2021-0965 | OPTIQUE 4K VIS-NIR 30° - 10 MM - 330 MM | VIS-NIR | ARTHREX | 1594400 | OS25/11/2022 OPTIQUE ARTREX DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 612 | COLONNE FULL 4K FLUORESCENCE-1 |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 008365 | ARTHREX |  | 22 | CH RENE DUBOS |  |  | 2022-12-15
2021.XLS | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 206131 | 36-6225 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | NE FONCTIONNE PAS | AB 22/11/2022 REMISE EN ETAT MECANIQUE ESSAI OK |  |  | 2021-0815 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G21 |  |  |  |  | 0 | HANUSSE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-13 | 36012142
2021.XLS | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 206034 | 36-0370 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | BLADDER NE FONCTIONNE PAS | AB 22/11/22 RESET DE L'APPAREIL CONTROLE FONCTIONNEMENT OK |  |  | 2021-2353 | APPAREIL DE MESURE DE VOLUME VESICAL | BVI 6100 | VERATHON | ST316398 |  |  |  |  | 0 | DAHIREL | 0134794490 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-10
2021.XLS | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-02-17 | 206597 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP + QUALIFICATION AL 30.11.2022 RECEPTION DEVIS N°4235 => EN SIGNATURE AL 15/17.02.2023 INTERVENTION HSC --- QUALIFICATION APRES MP AL 17.02.2023 ATTENTE RI DEFINITIF + VALIDATION ESSAIS PAR LA BIBERONNERIE |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Contrôle | METROLOGIQUE | Définitive | 22-010771 | H.S.C | [5 empty] | 2022-12-09 | 696893
2021.XLS | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-02-17 | 206596 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 18.11.2022 DEMANDE DEVIS POUR MP + QUALIFICATION AL 30.11.2022 RECEPTION DEVIS N°4235 => EN SIGNATURE LL 01/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC AL 15/17.02.2023 INTERVENTION HSC - MP SELON LE PROTOCOLE FOURNISSEUR --- FONCTIONNEL |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Préventive |  | Définitive | 22-010771 | H.S.C | [5 empty] | 2022-12-09 | 696893
2021.XLS | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2023-03-13 | 205796 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | FAYE | PAS D'IMAGE SUR L'ECRAN LORS DU BEQUILLAGE A GAUCHE | OS16/11/2022 VIDEO BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. IF 16/11/2022 PAS D'IMAGE , ENVOI EN REPARATION NH 28.11.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 28/11/2022 DA REFUSEE - COUT DES REPARATIONS = COUT D'ACHAT - A ENVOYER CHEZ PROFIBRE |  |  | 2021-0711 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127876 | OS16/11/2022 VIDEO BRONCHOSCOPE A PRENDRE EN CHARGE LE PLUTOT POSSIBLE. OS13/03/2023 RECEPTION D UN VIDEO-BRONCHOSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75559874 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS20/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-12-07
2021.XLS | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 2023-04-26 | 205689 | 22-4091 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPUI BRAS SIMPLE POUR TABLE STERIS CASSE + MOUSSE A CHANGER | OS16/11/2022 APPUI BRAS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. AF 03/01/23 COMMANDE FAITE OS14/04/2023 RECEPTION DE DEUX APPUI BRAS NEUF SUIVANT BLN°189394386 ET COMMANDE B3/1255442 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. RB26/04/2023 MI |  |  | 2021-0074 | APPUI BRAS SIMPLE POUR TABLE STERIS | TAB071D | AMATECH CORPORATION | 00615521017859 | OS16/11/2022 APPUI BRAS CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS14/04/2023 RECEPTION DE DEUX APPUI BRAS NEUF SUIVANT BLN°189394386 ET COMMANDE B3/1255442 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH POUR IMMATRICULATION. |  |  |  | 0 | PAINTRE | 48.07 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-06
2021.XLS | 2022-11-14 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 205607 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | B.E ERBE VIO300D FAUT CONTACT FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE A REVISER. | OS14/11/2022 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 03.01.20222 RECEPTION RI => VERFICATION DES CONNECTIQUES + MP EFFECTUEE => DM CONFORME |  |  | 2021-1044 | BISTOURI BIPOLAIRE ET/OU MONOPOLAIRE | VIO300D | ERBE | 11515402 | OS14/11/2022 BISTOURI DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. | 618 | VIO 300D | BISTOURIS BI/MONOPOLAIRE | 0 | PAINTRE | 48.07 | N | Préventive |  | Définitive | 22-003753 | ERBE MEDICAL | [5 empty] | 2022-12-03
2021.XLS | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-12-12 | 205658 | 36-1410 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | L'APPAREIL EST DEFAILLANT LORS DE LA MISE EN FONCTIONNEMENT. | AB 15/11/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 12/12/2022 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT FILTRE ESSAI OK |  |  | 2021-0211 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G11 |  |  |  |  | 0 | LE GUILLY | 4332 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-03
2021.XLS | 2022-11-12 | 2022-11-22 | 2023-01-03 | 205591 | 36-9610 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | APPAREIL AEROSOL NE FONCTIONNE PAS; | AB 22/11/2022 RETOUR A L'ATELIER AB 03/01/2023 REMISE EN ETAT MECANIQUE REMPLACEMENT DU FILTRE ESSAI OK |  |  | 2021-0206 | GENERATEUR AEROSOL PNEUMATIQUE | IN550 | MEDISANA | R2006D502-G6 |  |  |  |  | 0 | NSOKI | 0134676654 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-12-03
2021.XLS | 2022-11-10 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 205572 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 10/11/2022 ENVOI REPARATION SUITE CHOC SUR COIN AFFICHEUR OS31/03/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3280232 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. RB14/04/2023 REMPLACEMENT PIECE KIT CAPOT AGILIA SP MC, HRSAV AGILIA - MISE A JOUR SOF |  |  | 2021-0185 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817642 | OS31/03/2023 RECEPTION D UN POUSSE SERINGUE REPARER SUIVANT BLN°3280232 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-000634 | FRESENIUS VIAL |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-12-01 | 22993538
2021.XLS | 2022-11-09 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | 205521 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE BIEN VOULOIR PROCEDER A LA CALIBRATION DE L'APPAREIL A OEA/PEA IDENTIFIE REFERENCE N°2021-1289. | RB23/01/2023 RECEPTION DEVIS MAINTENANCE POUR CALIBRAGE - ATTENTE VALIDATION DEVIS LL01/02/2023 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC RB10/02/2023 CALBRAGE EFFECTUE PAR LE PRESTATAIRE - REMIS AU SERVICE |  |  | 2021-1289 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072764 | LL 18/11/2022 RECEPTION EQUIPEMENT AVEC IMPRIMANTE + SONDE - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2022-11-30
2021.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 205519 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | FAYE |  | IF 09/11/2022 MISE A JOUR SYSTEME VERSION VA20J. APPAREIL TESTE ET FONCTIONNEL. DM CONFORME , REMIS EN SERVICE |  |  | 2021-0747 | AMPLIFICATEUR/CHAINE IMAGE DE MOBILE RADIOSCOPIE | CIOS FLOW | SIEMENS | 82024/L038582 |  | 585 | AMPLI DE BRILLANCE CIOS FLOW |  | 0 |  | 46.94 | N | Tâches |  | Définitive | 22-000958 | SIEMENS | [5 empty] | 2022-11-30 | 22766809
2021.XLS | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 205483 | 22-6032 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY |  | AL 09.11.2022 REMPLACEMENT DES FILTRES => PAS DE FUITES |  |  | 2021-1165 | PASTEURISATEUR | PAS 10000 | SUBTIL-CREPIEUX | 360128 |  |  |  |  | 0 |  | 70.32 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-30 | 696893
2021.XLS | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-28 | 205339 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 07/11/2022 RECEPTION DEVIS 248639.1 POUR REPOSE SCIALITYQUE - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC LL 28/11/2022 RECEPTION RI 1380108610 - POSE ECL - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0745 | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER GRANDE COUPOLE | POWERLED 2 | GETINGE/MAQUET | 530001 |  |  |  |  | 0 |  | 46.94 | N | Corrective |  | Définitive | 22-000033 | MAQUET | [5 empty] | 2022-11-26 | 22993538
2021.XLS | 2022-11-07 | 2023-01-17 | 2023-02-08 | 205353 | 22-5075 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | IMAGE DEFECTUEUSE LORS DU BEQUILLAGE. URGENT IL NE RESTE QUE 2 FIBROSCOPES. | MH07/11/2022 DEFAUT SUR L'IMAGE LORS DU BEQUILLAGE - RENVOI SAV AVEC LA VALISE DU 2021-0711 POUR MC NH 30.12.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 11/01/2023 DEVIS REFUSEE - DEMANDE DE RETOUR MATERIEL EFFECTUEE - A RECEPTION DU MATERIEL, LE RENVOYER A |  |  | 2021-0710 | VIDEO-BRONCHOSCOPE | BF-H190 | OLYMPUS | 2127814 | OS08/02/2023 RECEPTION D UN VIDEOENDOSCOPE SOUPLE BRONCHIQUE REPARER SUIVANT BLN°75506413 COLIS EN BON ETAT PAR CONTRE IL EXISTE DE INTERVENTION POUR LE MM DM TRANSMIS AU TECH. OS14/02/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | CLOTAIRE | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-11-26
2021.XLS | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 205356 | 22-5054 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, MESSAGE : MANQUE D'EAU TUYAU ALORS QU'IL Y A DE L'EAU ET LE MATELAS NE SE REMPLIT PAS MERCI | IF 21/12/2022 PRIS PAR LE TECH DE SURGICAL COMPANY IF 21/12/2022 DM DEPOSE PAR LE COMMERCIAL ,RECEPTION RAPPORT D'INTERVENTION , DEVIS DE REGUL POUR LA MAINTENANCE PREVENTIVE , DA TRANSMISE LL 23/12/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC NH 30.12.2022 RE |  |  | 2021-1249 | SYSTEME DE GESTION HYPOTHERMIE | CRITICOOL MINI | MTRE | 9988637300003 |  |  |  |  | 0 | BERANGER | 4403 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-000429 | THE SURGICAL COMPANY | [5 empty] | 2022-11-26
2021.XLS | 2022-11-03 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 205249 | 22-5045 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK |  | LL 03/11/2022 RECEPTION DEVIS D221024 SUITE A BESOIN REMPLACEMENT CELLULE O2 + MAJ 1.3 - DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC MH31/01/2023 RELANCE CONCERNANT LE DEVIS - RETARD DE REAPPROVISIONNEMENT CELLULE O2 - CONTACT AVEC LE COMMERCIAL M.GRE AU 0786802775 ES |  |  | 2021-1090 | ANALYSEUR DES GAZ RESPIRATOIRES | ERGOSTIK | GERATHERM | 220100926 |  | 621 | STATION VO2 MAX |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 22-014234 | DAMIE | [5 empty] | 2022-11-24 | 22993538
2021.XLS | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 205159 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PB AVEC LE POUSSE SERINGUE DE PRET,DIFFICILE POUR CALER LA SERINGUE SVP MERCI | IF 16/12/2022 REMIS EN PLACE DU PISTON OK |  |  | 2021-0148 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817793 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23
2021.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 205160 | N1009 | POOL DE PRET BIOMEDICAL | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, DIFFICULTE A FAIRE GLISSER LA PARTIE QUI BLOQUE LA SERINGUE. SVP MERCI | IF 03/011/2022 REMIS EN PLACE DE LA PARTI QUI BLOQUE OK |  |  | 2021-0148 | POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE | AGILIA SP MC | FRESENIUS | 24817793 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive |  |  |  | 22 | CH RENE DUBOS | 22-00068 | DIR SYSTÈMES D'INFO ET BIOMEDICALE | 2022-11-23
2021.XLS | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 205183 | 36-1413 |  | BIOMEDICAL | BAUDUIN | HEURE NE CORRESPOND PAS | AB 02/11/2022 REMISE A L'HEURE |  |  | 2021-1284 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156947 |  |  |  |  | 0 | INFIRMIERE |  | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-23 | 36012142
2021.XLS | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-15 | 205685 | 22-3053 |  | BIOMEDICAL | LESUEUR |  | LL 15/11/2022 RECEPTION RI MP - REMPLACEMENT DETECTEUR INDUCTIF M8 SN3 - MATERIEL CONFORME |  |  | 2021-0990 | AUTOMATE BLINDE MOBILE DE PREPARATION MEDICAMENT RADIOPHARMA | POSIJET | LEMER PAX | 17963 |  |  |  |  | 0 |  | 5341 | N | Préventive | ANNUEL | Définitive | 22-683 | LEMER PAX | [5 empty] | 2022-11-22 | 22993538
2021.XLS | 2022-10-31 | 2022-11-05 | 2022-12-05 | 205100 | 22-7020 |  | BIOMEDICAL | HACIB | APPAREIL QUI NE S'ALLUME PAS. ÉCRAN NOIR. SE TROUVE DAN LE LOCAL STE DE LA REANIMATION | NH 05.12.2022 RECEPTION RI => REMPLACEMENT ECRAN LCD => TEST ET CONTROLE OK => DM CONFORME A DISPO DU SERVICE |  |  | 2021-0342 | VENTILATEUR DE REANIMATION | EVITA V800 | DRAGER | ASPC-0324 |  |  |  |  | 0 | JUMEL | 4340 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000190 | DRAGER MEDICAL | [5 empty] | 2022-11-19
2021.XLS | 2022-10-31 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 205104 | 22-7045 |  | BIOMEDICAL | HACIB | NE RECONNAIT PAS L¿ELECTRODE DE BIS. MERCI. (MODULE + CABLE DE BIS) | OS02/11/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. NH 05.01.2022 TEST MODULE BIS => PAS DE DEFAUT CONSTATE => DM FONCTIONNEL A DISPO DU SERVICE RB 09/01/2023 REDONNER AU SERVICE |  |  | 2021-0888 | MODULE BIS | 115-013194-00 | MINDRAY | CFG18401393 | OS02/11/2022 DM DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. |  |  |  | 0 | SEVRE | 7251 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-19
2021.XLS | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-30 | 205121 | 04-2228 | BLOC BEAUMONT | BIOMEDICAL | LEGRAND |  | PENTAX CANAL D'EAU OBSTRUE |  |  | 2021-1000 | VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE | EC38-I10F2 | PENTAX | Q0034Z0444 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Corrective |  | Définitive | 04-002837 | PENTAX FRANCE LIFE CARE |  | 04 | GHCPO | 04-00019 | POLE CHIRURGIE | 2022-11-18 | 4561236
2021.XLS | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-02-14 | 205001 | 22-6030 |  | BIOMEDICAL | HACIB |  | NH 27.10.2022 RECEPTION DEVISPOUR MP => DA TRANSMISE NH 14.02.2023 RECEPTION RI => MP EFFECTUEE => REMPLACEMENT KIT DE MAINTENANCE 1 AN => DM CONFORME |  |  | 2021-0705 | VENTILATEUR DE REANIMATION NEONATALE | FABIAN THERAPY EVOLUTION | ACUTRONIC | AN-04696 |  |  |  |  | 0 |  |  | N | Préventive |  | Définitive | 22-000069 | DUOMED | [5 empty] | 2022-11-17 | 824155
2021.XLS | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 205002 | 22-3031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | GRAVEUSE DE BLOC QUI NE S'ALLUME PAS | MH27/10/2022 REMPLACEMENT DE FUSIBLES - PREVOIR FUSIBLES POUR LA PROCHAINE FOIS - DM FONCTIONNEL | LABO ANAPATH |  | 2021-1008 | SYSTEME DE GRAVAGE DES CASSETTES | PRINTMATE AS 450 | MICROM | PP7881M2108EP |  |  |  |  | 0 | VERGE-DEPRE | 4521 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000393 | MICROM FRANCE | [5 empty] | 2022-11-17
2021.XLS | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 205026 | 22-5110 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | BONJOUR NEBULISEUR NON FONCTIONNEL A LA MISE EN ROUTE MERCI D'INTERVENIR MAG 1 N6T2 | OS28/10/2022 NEBULISEUR FAIT DU BRUIT QUAND ONT LE SECOUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. MH07/11/2022 PIECE REMIS EN PLACE - DM FONCTIONNEL - MIS A DISPOSITION DU SERVICE OS17/11/2022 RENDU. |  |  | 2021-1365 | NEBULISEUR | IN550 | MEDISANA | R2006D502-44 | OS28/10/2022 NEBULISEUR FAIT DU BRUIT QUAND ONT LE SECOUE DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS17/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | QUILLIEN | 4872 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-17
2021.XLS | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 204970 | 22-4092 |  | BIOMEDICAL | HACIB | LE PLATEAU S'EST MIS EN ERREUR (MESSAGE AFFICHE SUR LA TELECOMMANDE ERREUR 908 "POSITION EXTREME VEUILLEZ REDUIRE LA TRANSLATION LONGITUDINALE" ET ERREUR 806 "ERREUR DE POSITION DU MOTEUR ERREUR SPIRE MULTIPLE MATERIEL 6" | NH 03.11.2022 VU AVEC SAV => ERREUR CORRESPOND AU MOTEUR DE TRANSLATION NH 10.11.2022 RECEPTION DEVIS => DA TRANSMISE LL 14/11/2022 DA VALIDEE - TRANSMISE POUR BC OS22/11/2022 RECEPTION D UN MOTEUR POUR INTERVENTION HILLROM SUIVANT BLN°22926441 ET COMMAND |  |  | 2021-0650 | PLATEAU OPERATOIRE | U26H | TRUMPF | 108489717 | OS22/11/2022 RECEPTION D UN MOTEUR POUR INTERVENTION HILLROM SUIVANT BLN°22926441 ET COMMANDE B2/1246693 COLIS RANGER DANS LOCAL PIECE SUR L ETAGERE. |  |  |  | 0 | MAUSSION | 50.64 | O | Corrective |  | Définitive | 22-000792 | HILL-ROM | [5 empty] | 2022-11-16
2021.XLS | 2022-10-25 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | 204881 | 22-6020 |  | BIOMEDICAL | BELASKRI | MERCI DE REPARER OU REMPLACER LE CABLE DE RECHARGE QUI A ETE ENDOMMAGE. | OS25/10/2022 CABLE DE CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. RB12/01/2023 DEFAUT CONSTATE CABLE CHARGEUR ENDOMAGE , DATE CALIBRAGE EXPIRE - ATTENTE DE DEVIS MAINTENANCE RB23/01/2023 RECEPTION DEVIS - ATTENTE VALIDATION DEVIS LL 31/01/2023 DA VAL |  |  | 2021-1288 | UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES/PEA | EASYSCREEN | MAICO | MA9072755 | OS25/10/2022 CABLE DE CHARGEUR CASSER DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION. OS22/02/2023 RECEPTION UN CHARGEUR NEUF SUIVANT BLN°SPS000917105 ET COMMANDE B2/1271346 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS22/03/2023 RENDU. |  |  |  | 0 | BROUARD-PRIME | 5393 | O | Corrective |  | Définitive | 22-010836 | PRODITION | [5 empty] | 2022-11-15
2021.XLS | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 2022-11-24 | 204782 | 22-5015 |  | BIOMEDICAL | HACIB | FUITE AU BEQUILLAGE. | OS24/10/2022 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DEPOSE A L ATELIER. NH 03.11.2022 ENVOI SOUS CONTRAT OS23/11/2022 RECEPTION DU VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75378800 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. NH 24.11.2022 RECEPTION RI => |  |  | 2021-0779 | VIDEO-GASTROSCOPE | GIF-1100 | OLYMPUS | 2101135 | OS24/10/2022 VIDEO GASTROSCOPE A PRENDRE EN CHARGE DEPOSE A L ATELIER. OS23/11/2022 RECEPTION DU VIDEO GASTROSCOPE REPARER SOUS CONTRAT SUIVANT BLN°75378800 COLIS EN BON ETAT TRANSMIS AU TECH. OS25/11/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | THEBAUD | 6491 | O | Corrective |  | Définitive | 22-001373 | OLYMPUS ENDOSCOPIE | [5 empty] | 2022-11-11
2021.XLS | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 204705 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, ECG REMONTE DU BIOMED CE JOUR, LA PAGE RESSORT VIERGE, PAS DE TRACE ECG LORS DE L ENREGISTREMENT. SVP MERCI | IF 07/11/2022 DEMONTAGE ET NETTOYAGE DE LA TETE THERMIQUE OK , TEST DE FONCTIONNEMENT OK , MIS A DISPO DU SERVICE . AL 22.12.2022 MATERIEL REPRIS LE ??? |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 | LL 25/10/2022 PAS DE TRACE ECG - MIS DANS LOCAL REPARATION |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-10
2021.XLS | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 204558 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | CHUTE LORS D UNE INTERVENTION LE 17/10/2022. MESSAGE MODE DEGRADEE. IMPOSSIBLE DE FAIRE LE TEST | FACE AVANT CASSE APPEL SAV REMISE EN ETAT + ECHANGE DU BOUTON CODEUR ET DES CAPTEUSR DE PRESSION |  |  | 2021-0579 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15476 |  |  |  |  | 0 | STEPHANE | 2608 | O | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-11-08
2021.XLS | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 204560 | 04-2600 |  | BIOMEDICAL | LEGRAND | MESSAGE MODE DEGRADEE AUTOTEST IMPOSSIBLE A REALISER. | BOUTON ROTATIF RESTE BLOQUE APPEL SAV ECHANGE DU BOUTON ROTATIF ET DES CAPTEURS DE PRESSION SOUS GARANTIE |  |  | 2021-0580 | VENTILATEUR D'URGENCE | MONNAL T60 | AIR LIQUIDE | MT60-15495 |  |  |  |  | 0 | STEPHANE | 2608 | O | Corrective |  | Définitive | 04-231281 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEME (EX TAEMA) | [5 empty] | 2022-11-08
2021.XLS | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 204602 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, POURRIEZ-VOUS METTRE L APPAREIL A LA BONNE HEURE ET A LA BONNE DATE SVP MERCI | IF 19/10/2022 MISE A L'HEURE ELECTROCARDIOGRAPHE LE 19/10/2022 |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | O | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-08
2021.XLS | 2022-10-13 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 204390 | 22-8031 |  | BIOMEDICAL | HAJA FAROOK | LE DYNAMAP MET ENORMEMENT DE TEMPS A PRENDRE LA TENSION GONFLE +++ ET MET DU TEMPS EGALEMENT A DEGONFLER. | OS13/10/2022 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . ( PRET DEMANDER PAR LE SERVICE) MH03/11/2022 DEFAUT NON-CONSTATE - DM PASSE AUX BANC DE TEST - DM CONFORME ET FONCTIONNEL OS01/12/2022 RENDU. |  |  | 2021-0939 | MONITEUR PNI SPO2 SUR PIED | VS900 | MINDRAY | FV-18050169 | OS13/10/2022 DM COMPLET DEPOSE DANS LE LOCAL REPARATION . ( PRET DEMANDER PAR LE SERVICE) OS01/12/2022 RENDU. |  |  |  | 0 | PRAUD | 4385 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-03
2021.XLS | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 204365 | 22-7108 |  | BIOMEDICAL | FAYE | BONJOUR, PIED DE SUPPORT ECG DEVISSE. SVP MERCI | IF 19/10/2022 FIXATION SUPPORT PIED OK , |  |  | 2021-1272 | ELECTROCARDIOGRAPHE | ECG-2350 | NIHON KOHDEN | 156885 |  |  |  |  | 0 | HOLLEVILLE | 7369 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-03
2021.XLS | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 204351 | 22-3011 |  | BIOMEDICAL | LAUNAY | LA CENTRIFUGEUSE FAIT UN BRUIT ANORMAL. ELLE FONCTIONNE QUAND MEME. | AL 19.10.2022 DEPLACEMENT DANS LE SERVICE => DEFAUT NON CONSTATE SUR PLUSIEURS CYCLES |  |  | 2021-1321 | CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | ROTANTA 460RF | HETTICH | 0000798-06 |  |  |  |  | 0 | FAUVET | 5146 | N | Corrective |  | Définitive | [7 empty] | 2022-11-03